## Sheet0
Fichier Programme TIQCon 2023 V2 (juillet 2024) ERRATUM : Suite à l'identification d'une erreur dans le fichier de Janvier 2024, nous avons vérifier les données TIQCon de 2023. L'ensemble des paramètres peuvent être impactés. Veuillez trouver ci-dessous une version 2 des résultats de l'année 2023 des groupes de pairs pour les valeurs de CV, Incertitude de mesure, Erreur totale et Biais. Cette version ANNULE et REMPLACE la précédente (janvier 2024). Nous profitons de cette nouvelle version pour ajouter les données de moyenne et d'écart-type (SD) au tableau de résultats.
Année | Paramètre | Nom des Contrôles | N° de Lot | Groupe de pairs | METHODE | Lot Réactif | Moyenne | SD | CV50 | CV90 | IM50 | IM90 | ErrTot50 | ErrTot90 | Biais50 | Biais90 | Nbre de résultats | Nbre de laboratoires
2023 | 5'NUCLEOTIDASE [S] | 5'Nucleotidase 1 | 101220 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIQUE | 0 | 28.88 | 2.1491 | 2.945 | 5.036 | 9.38 | 26.34 | 8.8145 | 23.5989 | 2.0484 | 21.066 | 308 | 5
2023 | 5'NUCLEOTIDASE [S] | 5'Nucleotidase 1 | 101230 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIQUE | 0 | 23.909 | 0.86149 | 2.33 | 4.282 | 5.37 | 8.42 | 5.6655 | 7.6196 | 0.88556 | 3.7797 | 202 | 4
2023 | 5'NUCLEOTIDASE [S] | 5'Nucleotidase 1 | 102220 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIQUE | 0 | 26.2535 | 1.23 | 3.42 | 4.742 | 7.61 | 10.05 | 7.132 | 10.2258 | 1.3469 | 4.8599 | 670 | 4
2023 | 5'NUCLEOTIDASE [S] | 5'Nucleotidase 2 | 201220 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIQUE | 0 | 150.5406 | 9.1721 | 3.17 | 6.72 | 8.45 | 23.28 | 7.856 | 20.4434 | 1.5001 | 18.8102 | 286 | 5
2023 | 5'NUCLEOTIDASE [S] | 5'Nucleotidase 2 | 201230 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIQUE | 0 | 128.6369 | 4.0158 | 2.165 | 2.938 | 4.62 | 5.86 | 5.078 | 5.8886 | 1.1129 | 2.3539 | 203 | 4
2023 | 5'NUCLEOTIDASE [S] | 5'Nucleotidase 2 | 202220 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIQUE | 0 | 131.7746 | 6.0357 | 3.6 | 5.288 | 7.75 | 10.96 | 7.296 | 11.8986 | 1.558 | 4.8517 | 672 | 4
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 13.5885 | 0.65756 | 3.47 | 5.13 | 8.33 | 12.26 | 8.6055 | 14.243 | 2.728 | 8.1049 | 1037 | 16
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 14.466 | 0.56344 | 2.27 | 4.327 | 5.58 | 8.72 | 6.454 | 8.8571 | 2.0997 | 4.3286 | 486 | 7
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 12.5575 | 0.62427 | 2.92 | 5.314 | 9.13 | 11.22 | 8.804 | 11.5244 | 1.632 | 5.7962 | 85 | 3
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 35.7522 | 1.5966 | 2.79 | 4.744 | 7.26 | 11.34 | 7.918 | 11.9562 | 3.1166 | 6.423 | 921 | 17
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 38.2197 | 1.2457 | 2.12 | 3.874 | 4.62 | 8.55 | 5.0675 | 9.3825 | 1.2953 | 3.0461 | 487 | 7
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 33.4686 | 1.4683 | 3.3 | 4.052 | 7.73 | 8.79 | 6.704 | 9.8206 | 1.8804 | 4.2421 | 79 | 3
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 107.0366 | 5.967 | 3.48 | 5.704 | 8.93 | 15.15 | 9.613 | 16.7754 | 2.5605 | 7.3932 | 934 | 17
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 107.4689 | 5.9769 | 2.955 | 4.76 | 7.53 | 10.04 | 8.377 | 11.5036 | 3.5585 | 5.7988 | 492 | 7
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 105.8587 | 6.4952 | 4.87 | 6.198 | 10.42 | 13.01 | 10.901 | 13.8852 | 2.8554 | 5.1106 | 47 | 2
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 13.6808 | 0.72183 | 3.72 | 4.67 | 8.07 | 10.14 | 8.471 | 11.8577 | 2.6514 | 5.1288 | 567 | 5
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 14.2652 | 0.69183 | 3.18 | 4.94 | 7.29 | 11.32 | 7.738 | 12.417 | 2.2019 | 5.6899 | 19172 | 85
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 14.7306 | 0.63107 | 2.53 | 4.446 | 6.13 | 10.06 | 6.521 | 10.8316 | 2.0471 | 5.0817 | 11409 | 58
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 12.8598 | 0.72665 | 4.04 | 5.573 | 9.28 | 11.92 | 9.2765 | 13.1517 | 2.771 | 4.8383 | 757 | 8
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 35.5087 | 1.8619 | 2.805 | 4.114 | 7.48 | 10.05 | 7.861 | 11.3682 | 3.7505 | 5.9335 | 722 | 6
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 36.7188 | 1.5808 | 2.925 | 4.483 | 6.81 | 10.25 | 7.163 | 10.86 | 1.9123 | 5.1151 | 18938 | 84
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 38.1951 | 1.5667 | 2.3 | 4.108 | 5.6 | 9.31 | 6.063 | 10.1262 | 2.1043 | 5.0155 | 10678 | 55
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 34.0083 | 1.8757 | 4.175 | 6.099 | 9.15 | 14.2 | 9.268 | 13.8244 | 2.1551 | 4.829 | 761 | 8
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 106.0767 | 6.4421 | 3.94 | 5.514 | 9.47 | 11.49 | 9.3365 | 12.8495 | 2.0709 | 5.7146 | 726 | 6
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 109.156 | 6.2347 | 4.12 | 6.134 | 9.44 | 13.21 | 9.826 | 14.2746 | 2.5767 | 6.3519 | 18787 | 82
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 107.9035 | 6.7285 | 3.27 | 6.13 | 8.88 | 14 | 9.383 | 14.8895 | 3.5619 | 7.8427 | 11546 | 60
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 104.2022 | 9.2946 | 7.275 | 9.557 | 15.91 | 20.02 | 15.803 | 21.8762 | 4.1037 | 8.5718 | 639 | 8
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 14.1304 | 1.0752 | 4.09 | 9.152 | 9.05 | 21 | 8.794 | 18.4266 | 2.193 | 5.2554 | 148 | 4
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 14.6243 | 0.66539 | 3.34 | 7.974 | 6.89 | 16.61 | 7.743 | 15.6964 | 1.6804 | 3.8625 | 226 | 6
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 38.2381 | 2.3866 | 2.2 | 5.444 | 7.03 | 13.37 | 8.15 | 14.0546 | 2.3839 | 5.6796 | 105 | 4
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 38.9633 | 1.547 | 2.09 | 4.03 | 6.01 | 10.74 | 6.798 | 11.9345 | 2.9044 | 6.9489 | 226 | 6
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 110.8321 | 6.0868 | 2.895 | 6.102 | 10.05 | 14.32 | 10.308 | 14.6407 | 5.2482 | 7.4082 | 109 | 4
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 109.6897 | 5.7328 | 3.205 | 6.242 | 8.82 | 14.68 | 10.1505 | 17.3622 | 3.0949 | 7.5663 | 214 | 6
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 13.4596 | 0.72716 | 3.08 | 4.83 | 7.44 | 11.43 | 8.077 | 12.638 | 2.7697 | 6.4307 | 27145 | 82
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 13.1102 | 0.58551 | 3.31 | 4.224 | 7.21 | 8.91 | 7.312 | 9.721 | 1.7578 | 3.6178 | 1154 | 4
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 13.9714 | 0.57483 | 2.45 | 4.54 | 5.85 | 9.9 | 6.247 | 10.5507 | 1.793 | 4.7314 | 22754 | 74
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 11.9802 | 0.68684 | 5.135 | 6.559 | 11 | 13.31 | 10.729 | 13.4591 | 2.3701 | 4.7797 | 540 | 7
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 36.4557 | 1.6694 | 2.855 | 4.348 | 6.7 | 9.84 | 7.2635 | 10.6955 | 2.0787 | 5.2122 | 26476 | 82
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 36.1356 | 1.4594 | 2.77 | 4.07 | 6.55 | 8.99 | 6.605 | 9.2932 | 1.4463 | 3.4054 | 971 | 3
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 37.7776 | 1.5588 | 2.38 | 4.438 | 5.67 | 9.89 | 6.148 | 10.718 | 1.9231 | 4.6156 | 22110 | 71
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 32.8968 | 2.0934 | 5.345 | 7.703 | 11.63 | 15.29 | 12.356 | 16.4115 | 2.836 | 6.2952 | 505 | 7
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 104.8626 | 5.6048 | 3.92 | 6.032 | 8.68 | 13.02 | 9.0255 | 13.7941 | 2.2555 | 5.5872 | 25826 | 80
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 105.1703 | 5.6556 | 4.26 | 6.067 | 8.6 | 12.24 | 8.956 | 11.6348 | 0.9618 | 3.3343 | 1162 | 4
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 104.1929 | 6.8078 | 3.55 | 7.13 | 9.07 | 15.74 | 9.926 | 16.451 | 3.411 | 7.9271 | 22375 | 74
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 97.5459 | 9.2916 | 7.875 | 11.279 | 17.96 | 23.87 | 17.4305 | 23.768 | 2.9138 | 10.2936 | 477 | 7
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 18.3861 | 0.87339 | 3.51 | 4.372 | 8.52 | 9.37 | 9.8165 | 10.7965 | 2.972 | 4.8114 | 355 | 6
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 19.4939 | 0.65163 | 2.625 | 5.389 | 6.38 | 10.75 | 6.65 | 12.652 | 0.96729 | 5.3536 | 826 | 3
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 19.3063 | 0.79112 | 2.44 | 4.18 | 5.92 | 9.44 | 6.063 | 10.8126 | 1.7845 | 4.8397 | 5967 | 13
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 76.9387 | 3.8659 | 4.41 | 5.205 | 9.62 | 10.13 | 10.342 | 11.212 | 2.4852 | 4.7916 | 353 | 6
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 81.4789 | 2.817 | 2.75 | 4.248 | 6.33 | 11.3 | 6.3485 | 11.9486 | 0.96942 | 6.377 | 842 | 3
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 78.606 | 4.0588 | 2.8 | 5.17 | 7.29 | 11.2 | 8.05 | 12.2574 | 2.7276 | 5.9509 | 5981 | 13
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 203.381 | 14.9144 | 5.28 | 8.146 | 11.52 | 16.99 | 11.7505 | 18.2142 | 2.4061 | 8.0111 | 3307 | 10
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ACET GEN.2 ONLINE TDM | 0 | 207.9167 | 11.6042 | 3.47 | 4.922 | 7.97 | 10.08 | 8.839 | 11.2906 | 3.8383 | 4.1155 | 54 | 2
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 15.3446 | 0.40879 | 1.32 | 2.114 | 3.67 | 6.27 | 4.264 | 6.2354 | 2.0828 | 4.2803 | 92 | 4
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 72.731 | 2.6005 | 3.05 | 3.81 | 6.44 | 7.7 | 6.773 | 6.8018 | 1.4987 | 2.3504 | 42 | 2
2023 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 272.2326 | 22.9522 | 3.42 | 7.16 | 12.77 | 17.08 | 14.207 | 18.2386 | 5.8654 | 10.5282 | 43 | 3
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 50.2038 | 2.2544 | 3.8 | 4.832 | 7.83 | 10.22 | 7.878 | 10.9306 | 1.768 | 3.6876 | 4969 | 49
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 49.7508 | 1.6202 | 2.13 | 3.054 | 4.9 | 7.58 | 5.043 | 7.7694 | 1.0755 | 4.7727 | 1071 | 12
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 48.3838 | 1.9717 | 3.115 | 4.823 | 7.18 | 12.02 | 7.7685 | 13.2491 | 1.9861 | 4.9381 | 826 | 4
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 84.7485 | 2.9173 | 2.765 | 3.683 | 6.02 | 7.97 | 6.245 | 8.525 | 1.3661 | 3.5515 | 26962 | 52
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 83.3986 | 2.033 | 1.56 | 2.264 | 3.6 | 5.81 | 3.885 | 6.4758 | 1.1307 | 3.0039 | 6511 | 19
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 81.5974 | 2.8225 | 2.12 | 3.516 | 4.99 | 8.25 | 5.488 | 8.6168 | 1.7901 | 3.8641 | 4960 | 5
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 47.8805 | 2.2517 | 3.905 | 5.275 | 8.28 | 11.07 | 8.418 | 11.3334 | 1.7569 | 4.2313 | 38878 | 51
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 47.6683 | 1.6783 | 2.155 | 3.218 | 5.03 | 8.47 | 5.4915 | 9.548 | 1.8184 | 4.3648 | 9508 | 26
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 44.6023 | 1.919 | 2.725 | 3.769 | 6.04 | 8.24 | 6.469 | 9.2359 | 1.9838 | 4.3293 | 6660 | 5
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 91.2916 | 3.0133 | 2.61 | 3.758 | 5.68 | 8.14 | 5.909 | 8.0336 | 1.3507 | 3.0082 | 16772 | 39
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 90.1078 | 2.0015 | 1.55 | 2.29 | 3.47 | 5.04 | 3.619 | 5.4792 | 0.90226 | 2.4713 | 4075 | 17
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 87.0426 | 2.3001 | 1.98 | 2.764 | 4.37 | 6.01 | 4.5325 | 6.147 | 0.88211 | 2.1856 | 3051 | 5
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 43.6911 | 2.1921 | 3.07 | 4.542 | 6.92 | 9.36 | 7.979 | 8.3518 | 2.0227 | 2.723 | 123 | 3
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 43.9961 | 1.5219 | 2.76 | 4.186 | 6.51 | 9.22 | 6.556 | 9.965 | 1.0092 | 3.6681 | 1548 | 4
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 | 0 | 43.9816 | 1.8912 | 2.78 | 3.802 | 5.63 | 7.8 | 5.555 | 8.2654 | 0.82708 | 3.5008 | 790 | 2
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 62.936 | 3.3354 | 2.62 | 4.148 | 5.49 | 8.37 | 5.943 | 7.371 | 1.5334 | 1.5939 | 125 | 3
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 63.2906 | 1.9096 | 2.375 | 4.955 | 5.08 | 10.41 | 4.8565 | 10.965 | 0.83605 | 2.5268 | 1514 | 4
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 | 0 | 62.5185 | 1.9978 | 2.08 | 3.504 | 5.48 | 7.88 | 6.041 | 8.9192 | 2.9583 | 3.8434 | 791 | 2
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 83.7317 | 2.1977 | 1.81 | 3.402 | 4.63 | 8.32 | 4.49 | 9.1552 | 1.0001 | 4.1388 | 363 | 2
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 48.0524 | 1.047 | 1.29 | 2.282 | 2.6 | 4.57 | 2.293 | 4.133 | 0.41457 | 0.43388 | 42 | 3
2023 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 57.5793 | 1.1599 | 1.365 | 1.657 | 2.85 | 3.35 | 2.8645 | 3.1161 | 0.60219 | 0.83261 | 29 | 2
2023 | ACID PHOSPHATASE TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYL PHOSPHATE GEN. 2 | 0 | 46.702 | 1.7223 | 1.68 | 3.206 | 4.43 | 11.39 | 5.307 | 11.8038 | 2.0336 | 6.4147 | 959 | 7
2023 | ACID PHOSPHATASE TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYL PHOSPHATE GEN. 2 | 0 | 25.2424 | 0.79907 | 1.52 | 4.252 | 4.31 | 8.57 | 4.645 | 8.8788 | 1.6095 | 4.0421 | 716 | 4
2023 | ACID PHOSPHATASE TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYL PHOSPHATE GEN. 2 | 0 | 25.7546 | 1.0791 | 1.93 | 4.966 | 5.47 | 12.02 | 6.334 | 12.8522 | 3.1363 | 6.6021 | 430 | 4
2023 | ACID PHOSPHATASE TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYL PHOSPHATE GEN. 2 | 0 | 52.5256 | 1.8062 | 1.35 | 2.201 | 3.22 | 9.93 | 3.244 | 10.3692 | 1.0073 | 5.2168 | 489 | 3
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 1 DIAZYME | 101220 | Roche instruments | DIAZYME | 0 | 11.2328 | 0.7905 | 4.23 | 9.593 | 12.26 | 19.81 | 12.2225 | 18.4333 | 2.4683 | 6.9389 | 396 | 6
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 1 Diazyme | 101230 | Roche instruments | DIAZYME | 0 | 11.3527 | 0.68724 | 4.38 | 6.365 | 9.01 | 14.4 | 8.522 | 18.1541 | 2.2465 | 7.789 | 201 | 3
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 1 Diazyme | 102210 | Roche instruments | DIAZYME | 0 | 11.0799 | 2.018 | 5.7 | 7.65 | 12.37 | 38.31 | 13.263 | 36.295 | 1.8099 | 25.8073 | 191 | 5
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 1 Diazyme | 102230 | Roche instruments | DIAZYME | 0 | 11.5306 | 0.50076 | 3.24 | 6.03 | 7.54 | 12.13 | 7.9955 | 13.0034 | 1.7921 | 3.9587 | 917 | 11
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 2 Diazyme | 201220 | Roche instruments | DIAZYME | 0 | 30.858 | 1.7495 | 3.98 | 6.96 | 9.01 | 14.79 | 9.435 | 15.0116 | 2.25 | 5.6286 | 3242 | 18
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 2 Diazyme | 201230 | Roche instruments | DIAZYME | 0 | 28.6667 | 1.6576 | 2.93 | 6.43 | 8.07 | 13.69 | 7.886 | 14.5965 | 2.7604 | 6.8569 | 552 | 9
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 2 Diazyme | 202210 | Roche instruments | DIAZYME | 0 | 30.7787 | 1.6676 | 5.27 | 5.44 | 10.57 | 11.3 | 10.122 | 11.0314 | 1.5495 | 4.2368 | 312 | 4
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 2 Diazyme | 202230 | Roche instruments | DIAZYME | 0 | 30.7468 | 1.379 | 3.175 | 5.156 | 7.18 | 10.5 | 7.54 | 10.9301 | 2.0264 | 4.5568 | 1907 | 17
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 2 Diazyme | 203210 | Roche instruments | DIAZYME | 0 | 30.013 | 2.2107 | 4.505 | 8.745 | 10.3 | 18.61 | 10.8625 | 19.491 | 3.4222 | 7.6946 | 1421 | 18
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 3 Diazyme | 301220 | Roche instruments | DIAZYME | 0 | 105.7117 | 6.0481 | 3.69 | 7.022 | 8.67 | 15.27 | 8.921 | 15.3446 | 2.324 | 6.2725 | 2987 | 18
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 3 Diazyme | 301230 | Roche instruments | DIAZYME | 0 | 103.2606 | 7.1028 | 2.98 | 6.556 | 6.94 | 17.13 | 6.629 | 19.91 | 2.1313 | 6.6294 | 487 | 9
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 3 Diazyme | 302210 | Roche instruments | DIAZYME | 0 | 105.0701 | 5.1948 | 4.25 | 5.238 | 9.05 | 10.36 | 8.122 | 10.2376 | 1.505 | 3.1352 | 307 | 4
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 3 Diazyme | 302230 | Roche instruments | DIAZYME | 0 | 105.3548 | 5.3559 | 2.94 | 5.774 | 7.55 | 12.22 | 8.1995 | 13.5514 | 2.8859 | 6.3054 | 1585 | 17
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 3 Diazyme | 303210 | Roche instruments | DIAZYME | 0 | 107.4913 | 6.9364 | 4.59 | 7.37 | 10.35 | 16.7 | 11.343 | 17.9575 | 2.5313 | 7.3961 | 1390 | 18
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILIAIRE L3 | 1212UE | Roche instruments | RANDOX | 0 | 41.9329 | 1.7085 | 2.89 | 5.31 | 6.25 | 10.48 | 6.911 | 9.479 | 1.2383 | 3.048 | 307 | 2
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILIAIRE L3 | 1224UE | Cobas c501 c502 | RANDOX | 0 | 42.7948 | 0.97226 | 1.995 | 3.246 | 4.18 | 6.53 | 3.822 | 5.9352 | 1.1397 | 1.7917 | 618 | 3
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILIAIRE L3 | 1224UE | Roche instruments | RANDOX | 0 | 41.9552 | 1.2998 | 2.085 | 3.988 | 4.93 | 8.49 | 5.308 | 8.6653 | 1.3651 | 2.3496 | 297 | 2
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILIAIRE L2 | 1393UN | Cobas c501 c502 | RANDOX | 0 | 24.3741 | 1.1478 | 2.215 | 3.721 | 10.12 | 12.22 | 11.0965 | 13.5433 | 7.0284 | 8.8692 | 422 | 2
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILIAIRE L2 | 1502UN | Cobas c501 c502 | RANDOX | 0 | 22.5872 | 1.6354 | 4.53 | 6.72 | 11.67 | 15.09 | 14.0565 | 18.5219 | 5.8726 | 8.8632 | 571 | 3
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILIAIRE L2 | 1502UN | Roche instruments | RANDOX | 0 | 23.8997 | 0.75491 | 2.565 | 3.567 | 5.41 | 8.12 | 5.6885 | 8.7503 | 1.9303 | 3.1687 | 289 | 2
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILAIRE L2 | 1550UN | Cobas c501 c502 | RANDOX | 0 | 25.1256 | 0.90544 | 2 | 3.615 | 4.72 | 7.39 | 5.0815 | 7.0645 | 1.3247 | 4.1381 | 1203 | 3
2023 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILAIRE L2 | 1550UN | Roche instruments | RANDOX | 0 | 25.4789 | 0.83506 | 1.97 | 4.192 | 5.21 | 9.5 | 5.194 | 10.7988 | 1.4149 | 5.0746 | 1002 | 3
2023 | ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME | Control 2 | 670060 | Cobas t511 t711 | APTT | 0 | 48.8834 | 2.0322 | 0.67 | 2.692 | 6.78 | 7.02 | 6.5495 | 7.0679 | 5.5868 | 5.9101 | 289 | 2
2023 | ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME | Control 1 | 686424 | Cobas t511 t711 | APTT | 0 | 28.8553 | 1.2549 | 1.43 | 3.092 | 7.47 | 7.94 | 7.676 | 8.5866 | 5.7636 | 6.4286 | 282 | 2
2023 | ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME | Control 1 | 707502 | Cobas t511 t711 | APTT | 0 | 29.0795 | 0.29053 | 0.555 | 1.389 | 1.11 | 2.79 | 0.9765 | 2.4657 | 0.050051 | 0.16854 | 376 | 3
2023 | ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME | Control 2 | 707513 | Cobas t511 t711 | APTT | 0 | 52.1677 | 0.51739 | 0.705 | 1.001 | 1.41 | 2.02 | 1.277 | 1.8389 | 0.13445 | 0.33211 | 390 | 3
2023 | ACTIVE B12 [S] | PreciControl Active B12 L1 | 662265 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTIVE B12 | 0 | 26.2366 | 1.9712 | 3.045 | 4.655 | 6.05 | 13.01 | 5.209 | 15.4059 | 2.229 | 7.7173 | 67 | 2
2023 | ACTIVE B12 [S] | PreciControl Active B12 L2 | 662266 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTIVE B12 | 0 | 46.7938 | 1.7262 | 3.175 | 4.521 | 6.5 | 8.99 | 6.0525 | 8.3667 | 0.84939 | 2.9051 | 65 | 2
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTH | 0 | 40.1867 | 2.1829 | 1.74 | 4.924 | 6.48 | 12.28 | 7.119 | 13.3056 | 3.3977 | 9.2912 | 1233 | 18
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTH (08946710) | 0 | 43.1173 | 1.849 | 1.82 | 3.345 | 4.43 | 8.55 | 4.987 | 9.3415 | 2.1361 | 4.8304 | 1611 | 19
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH | 0 | 40.0704 | 2.2868 | 2.36 | 5.72 | 6.38 | 14.62 | 7.442 | 15.102 | 3.159 | 8.1553 | 3702 | 38
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH (08946728) | 0 | 42.8454 | 1.9113 | 2.01 | 4.119 | 5.35 | 11.3 | 5.884 | 11.7698 | 2.1277 | 6.0002 | 5560 | 53
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTH | 0 | 861.4117 | 50.6588 | 2.01 | 4.117 | 7.73 | 15.12 | 8.3615 | 16.585 | 4.5024 | 10.6348 | 1231 | 18
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTH (08946710) | 0 | 944.4644 | 45.7084 | 1.815 | 3.48 | 4.54 | 7.98 | 4.995 | 9.651 | 2.0348 | 4.3557 | 1623 | 20
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH (08946728) | 0 | 906.8964 | 36.7024 | 1.65 | 3.89 | 4.89 | 9.27 | 5.182 | 9.6668 | 2.0333 | 5.5135 | 5540 | 53
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH | 0 | 867.438 | 43.3325 | 2.06 | 5.11 | 6.64 | 12.65 | 7.142 | 14.348 | 2.7772 | 7.7496 | 3634 | 38
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 589946 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH | 0 | 41.765 | 2.994 | 1.685 | 7.207 | 15.42 | 20.33 | 17.0765 | 23.6783 | 12.1733 | 14.5441 | 244 | 4
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 589947 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH | 0 | 797.2059 | 44.1257 | 1.495 | 2.339 | 9.77 | 10.83 | 10.731 | 11.609 | 7.3931 | 8.5397 | 238 | 4
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ACTH (08946710) | 0 | 39.8775 | 1.4128 | 2.125 | 4.3 | 4.39 | 10.83 | 4.26 | 10.0485 | 1.0862 | 3.8363 | 244 | 3
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTH (08946710) | 0 | 40.2891 | 1.5117 | 1.92 | 3.15 | 5.16 | 7.75 | 5.877 | 8.738 | 2.117 | 4.6279 | 4723 | 20
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTH | 0 | 39.6629 | 1.6834 | 1.66 | 2.996 | 5.46 | 9.85 | 6.231 | 10.7296 | 2.9767 | 8.0589 | 1091 | 12
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH | 0 | 38.9262 | 1.5621 | 1.99 | 3.823 | 4.73 | 10.68 | 5.1675 | 11.2348 | 1.5011 | 5.6998 | 3687 | 19
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH (08946728) | 0 | 40.0764 | 1.69 | 1.99 | 3.893 | 4.91 | 9.05 | 5.367 | 9.8402 | 1.8224 | 4.9836 | 24993 | 81
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ACTH (08946710) | 0 | 929.0049 | 28.7504 | 1.885 | 3.214 | 4.46 | 6.86 | 4.781 | 6.4205 | 0.88258 | 4.3046 | 238 | 2
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTH | 0 | 909.2421 | 47.6734 | 1.65 | 3.558 | 6.06 | 10.74 | 6.836 | 12.0236 | 3.0396 | 8.6392 | 1100 | 12
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTH (08946710) | 0 | 921.5417 | 49.7465 | 1.9 | 3.32 | 5.51 | 9.43 | 6.157 | 10.306 | 2.5394 | 5.2663 | 4728 | 20
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH | 0 | 872.326 | 38.053 | 1.62 | 3.328 | 4.21 | 8.8 | 4.4145 | 9.6441 | 1.2383 | 5.0944 | 3221 | 18
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH (08946728) | 0 | 895.3297 | 35.1272 | 1.66 | 3.532 | 4.61 | 8.44 | 5.17 | 8.9918 | 1.9232 | 5.0196 | 24845 | 81
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS ACTH (08946728) | 0 | 8.2017 | 1.5056 | 16.95 | 21.678 | 34.65 | 41.93 | 37.538 | 47.5876 | 9.564 | 11.8139 | 23 | 3
2023 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS ACTH (08946728) | 0 | 44.1724 | 11.2901 | 25.53 | 36.466 | 74.18 | 99.68 | 72.035 | 127.991 | 7.3475 | 23.886 | 29 | 3
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 0 | 9.4533 | 0.80321 | 4.23 | 7.98 | 12.12 | 21.3 | 12.461 | 19.8949 | 3.2143 | 11.7861 | 163 | 4
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP | 0 | 9.2063 | 0.71626 | 3.78 | 6.989 | 9.74 | 17.27 | 11.0145 | 18.0963 | 3.4553 | 9.7402 | 1184 | 30
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 559390 | 9.0719 | 0.51967 | 2.96 | 5.476 | 9.27 | 12.74 | 10.808 | 12.1672 | 2.6735 | 7.1276 | 145 | 3
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP | 559390 | 8.9818 | 0.33158 | 3.49 | 4.037 | 7.08 | 8.13 | 6.5055 | 7.8493 | 1.1176 | 2.6499 | 177 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 0 | 9.0451 | 0.49926 | 3.14 | 5.471 | 7.77 | 13.56 | 8.43 | 14.5275 | 2.3273 | 7.3179 | 6811 | 76
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP | 673961 | 8.9938 | 0.31391 | 3.445 | 4.465 | 6.87 | 8.95 | 5.951 | 7.5698 | 0.32918 | 1.1707 | 129 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP | 0 | 9.3046 | 0.59527 | 3.215 | 5.875 | 8.17 | 15.22 | 8.909 | 16.839 | 3.2467 | 8.251 | 9824 | 124
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 673961 | 9.0115 | 0.44749 | 3.065 | 5.432 | 7.11 | 12.02 | 7.8735 | 12.8032 | 2.2408 | 6.7347 | 1720 | 30
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 0 | 9.5305 | 0.66653 | 3.07 | 4.98 | 7.5 | 12.79 | 8.153 | 13.9936 | 2.7501 | 7.6555 | 15569 | 127
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 637178 | 9.463 | 0.6344 | 3.205 | 4.215 | 7.46 | 20.19 | 8.354 | 22.0475 | 2.9428 | 15.9808 | 209 | 3
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 637178 | 10.1777 | 0.56231 | 2.37 | 4.137 | 6.41 | 11.82 | 6.596 | 12.7676 | 2.6083 | 8.0839 | 2114 | 29
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 673967 | 10.0026 | 0.50624 | 2.665 | 4.19 | 6.57 | 10.87 | 7.3205 | 11.3013 | 2.4909 | 5.8118 | 5397 | 56
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 673967 | 10.1323 | 0.46696 | 3.15 | 5.8 | 6.53 | 12.03 | 6.451 | 13.55 | 1.619 | 3.966 | 202 | 4
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 714211 | 8.1363 | 0.1845 | 2.265 | 2.598 | 4.95 | 6.11 | 5.136 | 7.0438 | 1.6689 | 2.7475 | 52 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 570882 | 9.7795 | 0.4573 | 2.6 | 3.818 | 6.73 | 10.36 | 7.515 | 11.648 | 2.909 | 6.8749 | 1837 | 31
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 0 | 9.9001 | 0.68756 | 2.77 | 5.616 | 7.98 | 16.46 | 8.9365 | 17.5867 | 3.5437 | 9.0075 | 6736 | 78
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 570882 | 10.4469 | 0.51768 | 2.225 | 3.888 | 5.53 | 12.8 | 6.335 | 15.0591 | 2.8244 | 8.8607 | 133 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP | 0 | 87.0609 | 6.6121 | 3.31 | 6.701 | 9.27 | 15.69 | 10.182 | 16.973 | 3.8039 | 10.1163 | 1243 | 30
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 0 | 85.8274 | 6.3504 | 4.68 | 7.75 | 10.27 | 17.36 | 9.513 | 17.407 | 2.7424 | 9.2822 | 175 | 4
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP | 559390 | 80.9261 | 3.3492 | 2.985 | 4.054 | 6.21 | 9.02 | 6.01 | 10.1537 | 1.0216 | 5.0463 | 178 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP | 673961 | 81.3183 | 3.2114 | 3.775 | 4.495 | 7.57 | 8.98 | 6.8775 | 7.5413 | 0.65046 | 3.0468 | 131 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 0 | 83.0698 | 4.362 | 2.7 | 4.965 | 6.89 | 12.24 | 7.6815 | 13.7325 | 2.6191 | 6.5142 | 6827 | 76
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 559390 | 83.718 | 4.8098 | 2.64 | 5.352 | 9.93 | 12.01 | 11.137 | 11.6696 | 2.7202 | 7.2138 | 149 | 3
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 673961 | 83.0105 | 3.4408 | 2.64 | 4.44 | 6.37 | 11.37 | 6.497 | 11.713 | 1.738 | 5.9343 | 1716 | 30
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP | 0 | 85.6696 | 5.4106 | 2.76 | 5.288 | 7.65 | 13.48 | 8.396 | 15.156 | 3.4717 | 7.8695 | 10460 | 125
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 673967 | 92.1365 | 3.9854 | 2.555 | 4.14 | 6.23 | 10.02 | 6.898 | 10.708 | 2.2099 | 5.2127 | 5347 | 54
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 714211 | 79.5101 | 2.0465 | 1.95 | 3.13 | 4.46 | 6.39 | 4.3505 | 6.1735 | 1.2449 | 2.9565 | 88 | 3
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 637178 | 88.4101 | 4.251 | 2.86 | 3.62 | 6.63 | 14.92 | 7.161 | 16.082 | 2.1892 | 11.3184 | 209 | 3
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 673967 | 94.1308 | 4.4864 | 3.05 | 7.67 | 6.18 | 15.33 | 6.789 | 13.778 | 1.4506 | 4.112 | 264 | 4
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 570882 | 94.5398 | 5.7775 | 1.945 | 2.844 | 7.81 | 16.56 | 8.352 | 17.3716 | 5.8387 | 12.7903 | 135 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 570882 | 88.2644 | 4.115 | 2.52 | 4.348 | 6.9 | 10.3 | 7.734 | 11.62 | 2.8083 | 7.2299 | 1830 | 31
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 0 | 89.278 | 5.2035 | 2.63 | 5.4 | 6.97 | 12.66 | 7.665 | 14.4504 | 2.9129 | 7.0007 | 6884 | 79
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 637178 | 90.1872 | 4.7832 | 2.335 | 4.025 | 6.31 | 10.62 | 7.046 | 12.306 | 2.0605 | 6.3805 | 2212 | 29
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 0 | 88.7667 | 5.6136 | 2.95 | 4.908 | 7.29 | 12.32 | 7.852 | 13.3965 | 2.6714 | 7.3533 | 15705 | 128
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 0 | 9.4534 | 0.37294 | 3.07 | 3.89 | 6.14 | 7.87 | 5.405 | 8.034 | 0.33134 | 1.4876 | 352 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 0 | 10.192 | 0.48677 | 2.5 | 4.848 | 6.13 | 10.13 | 7.411 | 11.1186 | 3.3286 | 4.8824 | 192 | 11
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 673967 | 11.1612 | 0.36322 | 3.825 | 4.573 | 7.68 | 9.17 | 6.888 | 8.4064 | 0.56622 | 0.84947 | 18 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 0 | 10.2633 | 0.54489 | 3.61 | 5.296 | 8.97 | 12.97 | 9.1045 | 14.2353 | 2.2869 | 8.3154 | 726 | 4
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP | 0 | 47.8378 | 8.9425 | 2.4 | 11.718 | 13.12 | 34.62 | 12.289 | 36.1528 | 9.8578 | 19.4633 | 30 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 0 | 48.1823 | 1.7259 | 2.885 | 4.095 | 6.16 | 9.03 | 5.4415 | 7.5473 | 0.50118 | 1.6109 | 366 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 673967 | 58.2736 | 3.75 | 5.375 | 6.843 | 10.98 | 13.82 | 10.258 | 11.942 | 1.3797 | 2.1156 | 20 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 0 | 52.483 | 2.7679 | 3.25 | 5.752 | 7.37 | 12.35 | 7.69 | 13.038 | 2.4009 | 5.8081 | 733 | 4
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 0 | 52.7103 | 2.2468 | 2.64 | 4.804 | 6.56 | 10.99 | 7.463 | 12.4716 | 2.9579 | 5.1294 | 194 | 11
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP | 0 | 8.3506 | 0.42985 | 4.175 | 6.816 | 8.99 | 13.53 | 9.355 | 12.5066 | 2.0849 | 5.3523 | 204 | 4
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 0 | 8.3177 | 0.4057 | 3.57 | 6.454 | 7.87 | 13.45 | 8.36 | 14.7072 | 2.8514 | 7.0903 | 408 | 3
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP | 0 | 81.1623 | 3.2698 | 3.025 | 5.82 | 6.54 | 13.57 | 6.9535 | 13.2653 | 1.4727 | 3.7845 | 208 | 4
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 0 | 79.7165 | 4.5853 | 3.675 | 5.098 | 8.95 | 11.57 | 9.144 | 13.4231 | 3.1848 | 7.8235 | 393 | 4
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 0 | 10.2271 | 0.67163 | 3.615 | 5.49 | 9.61 | 16.39 | 9.388 | 14.5328 | 1.8722 | 10.8537 | 192 | 3
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 0 | 53.0605 | 2.3843 | 2.55 | 4.76 | 7.21 | 9.95 | 7.349 | 9.6466 | 2.5248 | 5.1162 | 188 | 3
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 0 | 7.3921 | 0.47025 | 3.46 | 5.554 | 8.06 | 13.58 | 8.888 | 15.029 | 2.686 | 7.899 | 1235 | 13
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP | 0 | 7.5299 | 0.63766 | 4.22 | 7.786 | 11.52 | 18.28 | 12.988 | 21.1248 | 4.9202 | 11.1926 | 918 | 20
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 673961 | 7.0037 | 0.32045 | 3.155 | 4.926 | 7.24 | 10.96 | 7.646 | 11.8157 | 2.1404 | 5.0648 | 10477 | 44
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP | 728169 | 7.0371 | 0.24413 | 3.65 | 3.954 | 7.28 | 7.91 | 6.858 | 6.9756 | 0.82355 | 1.4303 | 72 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP | 673961 | 7.0312 | 0.26485 | 2.98 | 4.05 | 6.44 | 8.43 | 6.123 | 8.0424 | 1.7677 | 2.7834 | 685 | 6
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 0 | 7.0431 | 0.37474 | 3.26 | 5.293 | 7.78 | 12.86 | 8.3105 | 13.9541 | 2.5781 | 6.922 | 16640 | 93
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP | 0 | 7.3089 | 0.49277 | 3.2 | 5.522 | 8.21 | 14.41 | 9.2725 | 16.0518 | 3.5355 | 8.4803 | 9109 | 84
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 673967 | 7.7912 | 0.39183 | 2.765 | 4.571 | 6.72 | 11 | 7.2165 | 11.913 | 2.252 | 5.8829 | 28219 | 99
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 0 | 7.7469 | 0.40629 | 2.32 | 4.272 | 6.27 | 11.12 | 6.956 | 12.5391 | 2.583 | 6.6609 | 10722 | 79
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 745429 | 7.802 | 0.3964 | 2.62 | 3.886 | 6.39 | 10.49 | 6.963 | 11.658 | 2.5701 | 5.7182 | 3171 | 56
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 0 | 7.7335 | 0.37883 | 2.6 | 4.28 | 6.53 | 10.08 | 7.1 | 11.435 | 2.4572 | 5.9985 | 41678 | 144
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 673967 | 7.7733 | 0.29702 | 2.26 | 3.804 | 5.13 | 8.2 | 5.4035 | 9.6027 | 1.7599 | 3.7567 | 1355 | 9
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP | 0 | 79.9462 | 6.997 | 3.465 | 7.413 | 11.49 | 17.47 | 12.0075 | 18.9983 | 5.1059 | 11.7518 | 928 | 21
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 0 | 77.0136 | 4.4081 | 3.06 | 5.058 | 7.39 | 13.66 | 8.617 | 14.7164 | 3.1708 | 6.4357 | 1240 | 13
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP | 0 | 76.4971 | 4.5123 | 2.61 | 4.824 | 7.19 | 12.84 | 7.923 | 13.9562 | 2.9797 | 7.9658 | 9221 | 84
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 0 | 74.1425 | 3.5941 | 2.69 | 4.56 | 6.79 | 10.78 | 7.0935 | 11.8333 | 2.3069 | 6.0939 | 16684 | 92
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP | 673961 | 73.904 | 2.6258 | 2.44 | 4.39 | 5.67 | 10.47 | 5.259 | 10.7654 | 1.046 | 4.5042 | 691 | 7
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 673961 | 73.8435 | 3.1084 | 2.54 | 4.233 | 5.98 | 9.94 | 6.326 | 10.9004 | 1.8324 | 4.9111 | 10461 | 44
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 673967 | 82.3315 | 3.4436 | 2.065 | 3.777 | 5.65 | 8.28 | 6.244 | 9.4217 | 2.2116 | 4.3534 | 1566 | 9
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 745429 | 82.6027 | 4.0772 | 2.45 | 4.093 | 6.1 | 10.04 | 6.652 | 11.6487 | 2.1346 | 6.2049 | 3148 | 56
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 0 | 81.6719 | 3.7977 | 2.47 | 4.164 | 6.15 | 9.86 | 6.7095 | 10.9215 | 2.3104 | 5.7485 | 42175 | 144
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 673967 | 82.263 | 3.9924 | 2.68 | 4.497 | 6.48 | 10.89 | 6.969 | 11.6974 | 2.185 | 5.4127 | 28105 | 99
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 0 | 80.9177 | 4.0924 | 2.305 | 4.2 | 6.13 | 11.11 | 6.7525 | 12.1437 | 2.6231 | 6.4998 | 10755 | 79
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP | 0 | 9.725 | 0.63576 | 4.52 | 7.915 | 10.18 | 16.48 | 10.3825 | 15.892 | 2.6729 | 6.9323 | 294 | 3
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 745429 | 10.4642 | 0.39293 | 3.14 | 4.47 | 6.57 | 9.05 | 7.2635 | 8.118 | 1.1725 | 2.2832 | 173 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 0 | 10.298 | 0.52116 | 2.57 | 4.522 | 5.75 | 11.8 | 6.679 | 13.9654 | 2.3209 | 5.8209 | 658 | 8
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 0 | 10.2617 | 0.39735 | 2.185 | 4.065 | 6.4 | 10.62 | 6.4565 | 11.9672 | 2.3488 | 5.8903 | 279 | 9
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 673967 | 10.3514 | 0.46 | 2.55 | 3.946 | 6.42 | 8.7 | 5.708 | 9.249 | 1.1843 | 5.4335 | 599 | 12
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP | 0 | 48.0731 | 3.2131 | 4.25 | 8.754 | 10.58 | 17.69 | 11.134 | 17.5174 | 3.3646 | 5.9262 | 300 | 3
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 745429 | 54.7309 | 2.2399 | 3.565 | 4.12 | 7.84 | 8.74 | 7.709 | 9.5285 | 1.5983 | 3.305 | 175 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 0 | 53.8489 | 2.2594 | 2.35 | 4.784 | 5.66 | 11.15 | 5.954 | 12.3836 | 2.8165 | 7.1669 | 275 | 8
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 673967 | 53.8589 | 2.1848 | 2.89 | 3.926 | 6.42 | 7.98 | 5.98 | 8.1916 | 1.3198 | 3.6119 | 593 | 11
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 0 | 53.102 | 2.4424 | 2.26 | 4.73 | 6.07 | 11.87 | 7.0755 | 11.6844 | 2.8933 | 4.8779 | 641 | 7
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP | 0 | 7.7982 | 0.47724 | 4.05 | 6.091 | 10.31 | 12.73 | 11.6085 | 13.9648 | 3.6742 | 7.0647 | 110 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP | 0 | 8.1752 | 0.35024 | 3.25 | 3.648 | 7.7 | 8.35 | 8.25 | 9.7899 | 2.813 | 5.1823 | 312 | 3
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP | 0 | 76.3669 | 5.1658 | 4.47 | 9.724 | 11.16 | 19.76 | 11.932 | 18.4666 | 2.3269 | 7.1652 | 121 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP | 0 | 78.5281 | 3.0858 | 2.67 | 3.559 | 6.55 | 9.09 | 6.3675 | 10.4971 | 1.9739 | 4.9473 | 313 | 3
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015124) | 0 | 4.9079 | 0.28142 | 3.51 | 8.644 | 7.07 | 17.48 | 6.68 | 15.991 | 1.335 | 1.6534 | 143 | 4
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS AFP | 0 | 4.8908 | 0.29791 | 2.395 | 5.102 | 6.67 | 11.66 | 7.402 | 12.2165 | 2.1969 | 5.7545 | 771 | 6
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 0 | 4.7611 | 0.25212 | 2.69 | 4.654 | 6.97 | 10.8 | 7.75 | 12.424 | 2.772 | 6.1617 | 3534 | 16
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015124) | 0 | 69.5353 | 2.712 | 2.18 | 4.035 | 6.14 | 8.47 | 6.463 | 8.6895 | 1.6522 | 4.5362 | 157 | 5
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS AFP | 0 | 68.0006 | 3.0156 | 2.385 | 4.26 | 5.44 | 8.6 | 5.9655 | 8.3485 | 0.99456 | 4.3027 | 814 | 5
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 0 | 69.3475 | 3.2144 | 2.36 | 4.156 | 6.09 | 9.93 | 6.783 | 11.0936 | 2.6403 | 5.6083 | 3181 | 15
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS AFP | 0 | 193.9683 | 5.3931 | 1.765 | 1.998 | 7.17 | 11.27 | 8.7905 | 12.5763 | 5.7086 | 10.0378 | 122 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 0 | 195.5534 | 9.1706 | 3.14 | 5.068 | 7.13 | 10.63 | 7.394 | 11.5658 | 1.7326 | 3.9916 | 1105 | 6
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015124) | 0 | 4.73 | 0.32464 | 3.73 | 5.596 | 6.95 | 13.66 | 7.734 | 15.314 | 2.8714 | 6.0763 | 128 | 7
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015124) | 0 | 67.838 | 4.3384 | 2.995 | 7.068 | 8.26 | 15.13 | 8.39 | 15.9078 | 2.2723 | 6.26 | 128 | 6
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015124) | 0 | 154.7552 | 12.0939 | 3.365 | 5.123 | 10.09 | 12.25 | 11.116 | 14.3709 | 4.4569 | 7.368 | 57 | 4
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PBQ MSN21 | S07 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 0 | 33.96 | 0.90192 | 1.515 | 3.266 | 4.45 | 6.67 | 4.877 | 7.0036 | 1.198 | 2.5685 | 64 | 3
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PBQ MSN21 | S07 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS AFP | 0 | 33.607 | 1.0414 | 2.32 | 3.604 | 4.97 | 7.73 | 5.008 | 7.473 | 1.0723 | 2.0641 | 557 | 5
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PBQ MSN21 | S08 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS AFP | 0 | 27.64 | 1.064 | 2.9 | 3.4 | 7.17 | 9.55 | 8.477 | 11.514 | 5.0833 | 7.0565 | 208 | 2
2023 | A-FETOPROTEIN [S] | PBQ MSN21 | S08 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 0 | 26.0365 | 0.76081 | 2.805 | 3.332 | 5.69 | 6.76 | 5.218 | 6.6392 | 0.97623 | 1.8734 | 127 | 2
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 531179 | Cobas c311 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003386 | 0.000174 | 1.42 | 2.108 | 9.33 | 13.26 | 8.957 | 13.321 | 8.1094 | 11.4812 | 53 | 2
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 531179 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.003143 | 7.5e-05 | 2.15 | 2.875 | 4.67 | 6.2 | 4.5955 | 5.8621 | 1.1935 | 2.446 | 118 | 2
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 531179 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003089 | 0.000118 | 1.51 | 5.23 | 4.72 | 12.85 | 4.329 | 14.076 | 1 | 10.5484 | 243 | 6
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 531179 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003144 | 0.000218 | 3.53 | 4.156 | 9.66 | 12.15 | 11.312 | 14.6472 | 4.129 | 7.9375 | 190 | 3
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 531181 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.0123 | 0.000424 | 1.95 | 4.39 | 8.13 | 16.26 | 4.348 | 15.159 | 1.1613 | 7.7869 | 260 | 5
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 531181 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.012089 | 0.000346 | 1.68 | 2.9 | 8.27 | 8.27 | 5.059 | 5.744 | 1.6364 | 2.4098 | 189 | 3
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 531181 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.011363 | 0.00056 | 2.72 | 3.838 | 8.8 | 8.8 | 11.241 | 12.3928 | 7.5417 | 8.8815 | 133 | 2
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.012415 | 0.000472 | 1.9 | 3.446 | 8.05 | 8.05 | 5.395 | 9.0708 | 1.9106 | 4.1104 | 2827 | 40
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.012423 | 0.000424 | 2.745 | 4.453 | 8.04 | 8.04 | 5.7765 | 8.917 | 1.78 | 3.1088 | 372 | 5
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c503 c303 | IMMUNURBIDIMETRIC GEN.2 [S,P,CSF] | 0 | 0.013049 | 0.000655 | 4.91 | 6.79 | 11.49 | 15.32 | 8.7705 | 12.793 | 0.95356 | 1.6068 | 257 | 3
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.012009 | 0.000391 | 1.89 | 3.423 | 8.32 | 8.32 | 4.8075 | 8.6997 | 1.7292 | 5.075 | 1374 | 18
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.012059 | 0.000623 | 2.82 | 4.044 | 8.29 | 8.29 | 8.1905 | 12.5138 | 3.4 | 6.5017 | 645 | 8
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.003234 | 0.000788 | 3.12 | 4.254 | 6.89 | 92.76 | 7.38 | 86.917 | 1.5312 | 7.7938 | 374 | 6
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003184 | 0.000134 | 2.26 | 4.602 | 5.71 | 11.8 | 5.922 | 12.087 | 2.0156 | 5.4346 | 4639 | 56
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c501 c502 | DEACTIVATED | 0 | 0.003246 | 0.000118 | 2.65 | 3.658 | 6.16 | 8.19 | 6.372 | 8.3496 | 2.6562 | 2.9813 | 122 | 2
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003233 | 0.000137 | 2.455 | 4.762 | 6.27 | 11.5 | 6.347 | 11.6978 | 2.2727 | 5.0195 | 2038 | 28
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.003189 | 8.1e-05 | 2.3 | 2.601 | 4.7 | 5.23 | 4.5125 | 5.1078 | 0.59375 | 1.475 | 709 | 2
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003195 | 0.000136 | 2.68 | 4.04 | 5.79 | 13.61 | 6.0645 | 16.0703 | 1.3438 | 9.0844 | 1932 | 16
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (> 12-2020) | 0 | 0.002462 | 0.000386 | 12.08 | 16.78 | 40.61 | 40.61 | 28.152 | 40.6326 | 8.625 | 13.1792 | 450 | 2
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003071 | 0.000108 | 2.07 | 4.08 | 4.94 | 9.44 | 5.1545 | 9.9463 | 1.746 | 4.8161 | 11162 | 72
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.003138 | 0.000116 | 2.67 | 4.19 | 6.69 | 8.57 | 6.054 | 8.178 | 1.5806 | 2.7419 | 611 | 6
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c501 c502 | DEACTIVATED | 0 | 0.00313 | 0.000147 | 2.26 | 4.625 | 6.42 | 9.29 | 6.7825 | 9.133 | 2.8871 | 4.0645 | 107 | 2
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003113 | 0.000141 | 2.28 | 5.074 | 5.01 | 11.27 | 5.664 | 11.8016 | 1.8065 | 4.5677 | 5007 | 40
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.00319 | 0.000572 | 2.49 | 3.544 | 6.86 | 97.3 | 6.741 | 76.3934 | 2.6452 | 14.5548 | 258 | 3
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003086 | 0.000113 | 2.505 | 3.854 | 5.83 | 8.74 | 5.953 | 8.5738 | 1.3548 | 4.2 | 5175 | 24
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.012348 | 0.000475 | 2.12 | 3.22 | 8.09 | 8.09 | 6.097 | 8.992 | 2.04 | 4.92 | 955 | 8
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c501 c502 | DEACTIVATED | 0 | 0.012203 | 0.000496 | 2.215 | 3.307 | 8.19 | 8.19 | 7.658 | 11.0268 | 4.0894 | 6.1501 | 133 | 2
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.012165 | 0.000392 | 1.95 | 3.15 | 8.22 | 8.22 | 5.108 | 8.7516 | 1.5533 | 4.4676 | 11233 | 83
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (> 12-2020) | 0 | 0.012802 | 0.000537 | 3.74 | 4.496 | 7.81 | 7.81 | 7.4715 | 9.2316 | 1.1953 | 2.5591 | 735 | 3
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (<= 12-2020) | 0 | 0.012515 | 0.000438 | 3.165 | 3.685 | 7.99 | 7.99 | 6.2655 | 8.6825 | 0.63095 | 2.7444 | 1080 | 3
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.011633 | 0.00036 | 1.475 | 3.296 | 3.81 | 8.59 | 4.128 | 8.07 | 1.5214 | 3.7926 | 8264 | 53
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c503 c303 | IMMUNURBIDIMETRIC GEN.2 [S,P,CSF] | 0 | 0.011818 | 0.000668 | 3.95 | 6.226 | 8.46 | 16.92 | 8.048 | 14.37 | 1.2893 | 6.1061 | 701 | 8
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.011774 | 0.000527 | 2.27 | 4.656 | 8.49 | 8.49 | 4.972 | 9.9124 | 1.0171 | 3.3843 | 1448 | 5
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.011686 | 0.000393 | 2.27 | 3.324 | 8.55 | 8.55 | 5.5015 | 8.6524 | 1.5769 | 4.147 | 9371 | 33
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (> 12-2020) | 0 | 0.012078 | 0.000951 | 4.125 | 6.352 | 8.27 | 14.07 | 10.7235 | 12.0098 | 1.488 | 4.7665 | 762 | 2
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.011982 | 0.00036 | 1.92 | 3.06 | 8.34 | 8.34 | 4.761 | 7.714 | 1.4 | 3.6583 | 20467 | 86
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.012037 | 0.000588 | 2.16 | 4.658 | 8.3 | 8.3 | 6.321 | 9.5272 | 1.9008 | 5.022 | 994 | 9
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (<= 12-2020) | 0 | 0.011991 | 0.000498 | 3.475 | 4.372 | 8.33 | 8.33 | 6.3335 | 8.0211 | 0.53173 | 1.7681 | 774 | 2
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c501 c502 | DEACTIVATED | 0 | 0.011986 | 0.000671 | 1.89 | 2.562 | 8.34 | 8.34 | 4.985 | 9.8008 | 2.4583 | 3.7744 | 381 | 3
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.011531 | 0.000324 | 1.4 | 2.918 | 3.48 | 8.67 | 3.685 | 7.4181 | 1.1767 | 3.4783 | 11066 | 59
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c503 c303 | IMMUNURBIDIMETRIC GEN.2 [S,P,CSF] | 0 | 0.011829 | 0.000706 | 3.52 | 5.564 | 8.45 | 10.98 | 8.1835 | 14.2749 | 2.4444 | 8.0598 | 1241 | 9
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.011677 | 0.000528 | 1.98 | 3.115 | 4.34 | 8.56 | 4.4195 | 7.153 | 1.0385 | 2.455 | 2219 | 4
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.011535 | 0.000355 | 2.015 | 3.09 | 8.66 | 8.66 | 5.0075 | 7.6045 | 1.4298 | 3.4914 | 12881 | 30
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003127 | 0.000107 | 2.28 | 4.07 | 5.21 | 8.92 | 5.499 | 9.123 | 1.6095 | 4 | 19971 | 81
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.003145 | 0.000322 | 2.97 | 10.106 | 6.04 | 31.79 | 6.2425 | 18.5978 | 2.129 | 3.5263 | 1127 | 8
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c501 c502 | DEACTIVATED | 0 | 0.003217 | 0.000336 | 3.54 | 7.896 | 8.64 | 23.99 | 9.299 | 16.5848 | 2.8438 | 4.5 | 216 | 2
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.00317 | 0.000138 | 2.505 | 5.081 | 6.27 | 11.51 | 6.383 | 12.4048 | 2.1875 | 5.1625 | 11812 | 55
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c503 c303 | IMMUNURBIDIMETRIC GEN.2 [S,P,CSF] | 0 | 0.002742 | 0.000378 | 7.095 | 11.275 | 23.01 | 33.77 | 14.967 | 20.3838 | 3.2903 | 5.8194 | 147 | 2
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003126 | 0.000102 | 2.37 | 3.935 | 5.34 | 8.47 | 5.307 | 8.638 | 1.5484 | 3.3161 | 14722 | 28
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.003173 | 0.000223 | 2.48 | 5.176 | 5.67 | 10.77 | 5.506 | 10.6204 | 1.4688 | 3.9 | 2695 | 5
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c501 c502 | DEACTIVATED | 0 | 0.003326 | 0.000117 | 2.825 | 3.425 | 6.34 | 7.15 | 6.224 | 7.055 | 1.3485 | 3.3273 | 259 | 3
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.003368 | 0.000339 | 2.845 | 8.662 | 6.44 | 29.69 | 6.1235 | 32.2578 | 2.0744 | 7.0606 | 800 | 11
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003282 | 0.000103 | 1.975 | 4.161 | 5.11 | 9.2 | 5.2865 | 9.7617 | 1.6061 | 4.5515 | 9273 | 75
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003383 | 0.000235 | 2.24 | 4.124 | 5.76 | 10.07 | 6.281 | 10.4744 | 2.2237 | 5.4324 | 10015 | 62
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.003301 | 0.00011 | 2.665 | 3.476 | 5.48 | 7.14 | 5.2185 | 7.1161 | 1 | 1.5758 | 1035 | 3
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003306 | 0.000103 | 2.305 | 3.392 | 5.08 | 7.38 | 5.2115 | 8.1537 | 1.4091 | 3.197 | 10067 | 26
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003504 | 0.000154 | 3.685 | 6.785 | 8.64 | 19.32 | 7.216 | 12.74 | 0.45714 | 6.6114 | 177 | 4
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.01259 | 0.000692 | 2.075 | 4.181 | 7.94 | 7.94 | 6.1405 | 9.8976 | 2.48 | 5.7992 | 688 | 10
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (> 12-2020) | 0 | 0.012862 | 0.000611 | 3.68 | 5.538 | 7.77 | 12.43 | 8.173 | 10.498 | 1.0469 | 2.4119 | 1021 | 2
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.012428 | 0.000428 | 1.9 | 3.3 | 8.04 | 8.04 | 4.972 | 8.887 | 1.5261 | 4.4332 | 16860 | 86
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (<= 12-2020) | 0 | 0.012075 | 0.000543 | 3.31 | 5.934 | 8.28 | 14.9 | 6.98 | 11.6796 | 1.375 | 2.2463 | 1412 | 3
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | DEACTIVATED | 0 | 0.012413 | 0.000426 | 2.04 | 2.35 | 8.05 | 8.05 | 6.177 | 7.5664 | 2.2177 | 4.5758 | 115 | 3
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c503 c303 | IMMUNURBIDIMETRIC GEN.2 [S,P,CSF] | 0 | 0.012486 | 0.000682 | 3.7 | 5.36 | 8 | 8 | 7.764 | 14.0218 | 1.768 | 5.8421 | 850 | 9
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.012158 | 0.000357 | 1.425 | 2.794 | 3.71 | 8.22 | 4.0775 | 7.8508 | 1.6393 | 3.8498 | 10471 | 64
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.01202 | 0.0006 | 2.41 | 8.736 | 8.31 | 16.63 | 5.061 | 16.3946 | 1.1917 | 2.8793 | 1746 | 5
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.011897 | 0.000357 | 2.16 | 2.976 | 8.4 | 8.4 | 5.054 | 7.1626 | 1.3682 | 2.9916 | 12031 | 31
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.012709 | 0.000199 | 1.29 | 1.41 | 2.76 | 5.9 | 2.547 | 5.1428 | 0.29921 | 3.5984 | 172 | 3
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003222 | 0.000106 | 2.085 | 4.146 | 4.93 | 8.78 | 5.144 | 8.711 | 1.5312 | 3.8125 | 17389 | 83
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.003269 | 0.000135 | 3.175 | 4.238 | 7.73 | 10.67 | 6.9635 | 10.7656 | 1.8589 | 3.7644 | 353 | 5
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c501 c502 | DEACTIVATED | 0 | 0.003299 | 0.000711 | 2.07 | 13.409 | 4.81 | 32.91 | 5.259 | 26.3601 | 1.6558 | 6.3443 | 216 | 2
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003361 | 0.000132 | 2.4 | 4.252 | 5.86 | 9.25 | 5.8865 | 10.027 | 2 | 4.5294 | 10873 | 66
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003232 | 0.000114 | 2.51 | 3.84 | 5.5 | 8.32 | 5.444 | 9.045 | 1.4531 | 4.1562 | 16065 | 38
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.003322 | 0.000458 | 2.65 | 12.05 | 7.52 | 26.49 | 7.529 | 23.8508 | 2.688 | 4.6521 | 1293 | 4
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003068 | 9.2e-05 | 2.01 | 4.108 | 4.88 | 8.7 | 4.738 | 8.3226 | 1.3667 | 3.6452 | 1071 | 20
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003226 | 0.000125 | 2.045 | 3.473 | 5.36 | 8.24 | 6.3305 | 9.3595 | 1.7969 | 5.2156 | 569 | 12
2023 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.003087 | 0.000107 | 2.575 | 4.076 | 6.09 | 8.26 | 5.479 | 7.9896 | 0.87097 | 2.3645 | 941 | 13
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.012893 | 0.000429 | 2.02 | 3.25 | 7.75 | 7.75 | 5.049 | 8.3486 | 1.6615 | 4.1538 | 1196 | 18
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c501 c502 | DEACTIVATED | 0 | 0.012934 | 0.00103 | 1.805 | 10.77 | 7.73 | 23.19 | 6.237 | 20.0423 | 2.5271 | 4.555 | 191 | 2
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.012993 | 0.000518 | 2.63 | 3.586 | 7.69 | 12.31 | 5.813 | 12.1806 | 2.3876 | 7.3939 | 176 | 3
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.01269 | 0.000384 | 1.36 | 2.5 | 3.29 | 7.88 | 3.577 | 6.5926 | 1.3858 | 3.0172 | 8337 | 64
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c503 c303 | IMMUNURBIDIMETRIC GEN.2 [S,P,CSF] | 0 | 0.013292 | 0.000736 | 3.77 | 7.184 | 7.52 | 15.04 | 8.831 | 15.4332 | 2.2669 | 4.4328 | 620 | 8
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.012392 | 0.000373 | 2.15 | 3.102 | 8.06 | 8.06 | 4.944 | 7.1788 | 1.3871 | 3.1129 | 11306 | 29
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.012493 | 0.000372 | 2.13 | 5.646 | 8 | 11.2 | 4.784 | 10.195 | 0.856 | 1.744 | 480 | 3
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.013188 | 0.000314 | 3.125 | 4.569 | 8.93 | 13.92 | 9.328 | 14.8952 | 4.1515 | 7.0909 | 64 | 2
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (<= 12-2020) | 0 | 0.013764 | 0.000738 | 3.17 | 6.104 | 7.26 | 11.62 | 7.889 | 14.2632 | 1.6691 | 4.8705 | 456 | 3
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.013375 | 0.000473 | 1.96 | 3.319 | 7.47 | 7.47 | 5.0065 | 8.7702 | 1.8481 | 4.3612 | 3203 | 42
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.013328 | 0.000261 | 1.8 | 2.096 | 5.23 | 7.05 | 3.1445 | 3.5385 | 0.42481 | 0.55414 | 80 | 2
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.013196 | 0.000385 | 1.16 | 2.888 | 3.12 | 7.57 | 3.368 | 7.553 | 1.6515 | 3.3248 | 1467 | 27
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c503 c303 | IMMUNURBIDIMETRIC GEN.2 [S,P,CSF] | 0 | 0.013791 | 0.000617 | 2.83 | 5.396 | 7.25 | 11.6 | 6.84 | 10.8468 | 1.9706 | 3.094 | 191 | 4
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.012743 | 0.000391 | 2.175 | 3.365 | 7.84 | 7.84 | 5.1355 | 7.6897 | 1.3346 | 3.0684 | 3049 | 26
2023 | ALB [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) | 0 | 0.012979 | 0.000405 | 1.945 | 3.456 | 5.42 | 7.7 | 4.275 | 6.2226 | 0.87308 | 1.5738 | 92 | 3
2023 | ALB [U] | Multichem U 1 | 900100 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.001478 | 6.4e-05 | 2.585 | 5.13 | 7.64 | 10.69 | 8.0195 | 11.3855 | 2.4333 | 4.8 | 148 | 4
2023 | ALB [U] | Multichem U 2 | 900101 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.015219 | 0.000468 | 1.39 | 3.305 | 6.57 | 6.57 | 5.072 | 6.854 | 2.1086 | 3.6776 | 149 | 4
2023 | ALB [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.001424 | 6.7e-05 | 3.28 | 5.59 | 7.93 | 11.93 | 9.234 | 12.343 | 3.5357 | 5.7571 | 781 | 7
2023 | ALB [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.001455 | 7e-05 | 3.07 | 5.133 | 7.76 | 11.2 | 7.813 | 12.1156 | 2.7333 | 6.2667 | 11830 | 33
2023 | ALB [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.012803 | 0.000471 | 1.74 | 3.45 | 7.81 | 7.81 | 5.215 | 9.292 | 2.3438 | 5.6953 | 780 | 7
2023 | ALB [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.012798 | 0.000481 | 1.765 | 2.959 | 7.81 | 7.81 | 5.2655 | 8.9656 | 2.3735 | 4.7933 | 11847 | 33
2023 | ALB [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.002218 | 6.9e-05 | 1.78 | 3.602 | 3.87 | 9.51 | 4.805 | 10.1106 | 1.4545 | 5.4909 | 230 | 8
2023 | ALB [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 0.014324 | 0.00025 | 1.325 | 1.53 | 3.06 | 5.14 | 3.482 | 4.768 | 1.042 | 2.8671 | 160 | 5
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56491 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 219.0594 | 8.7471 | 3.035 | 4.099 | 6.66 | 8.16 | 6.415 | 8.1599 | 0.7064 | 2.5 | 286 | 2
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56492 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 354.2344 | 6.3955 | 1.27 | 1.67 | 2.8 | 4.13 | 3.346 | 4.8192 | 1.0392 | 2.0614 | 192 | 2
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56501 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 222.8512 | 11.0956 | 3.14 | 4.498 | 6.82 | 9.42 | 7.351 | 10.5865 | 2.4466 | 4.7826 | 289 | 3
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56501 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 204.3863 | 54.29 | 2.815 | 4.272 | 8.57 | 26.9 | 7.627 | 31.078 | 2.5885 | 26.9081 | 735 | 4
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56502 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 338.4459 | 7.1488 | 1.33 | 2.55 | 3.62 | 5.78 | 4.087 | 6.904 | 1.4923 | 4.1298 | 148 | 2
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56502 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 323.3118 | 84.3905 | 2.105 | 3.899 | 7.74 | 27.76 | 8.511 | 31.088 | 3.2133 | 27.8184 | 736 | 4
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56511 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 214.2108 | 7.2139 | 2.44 | 3.42 | 5.18 | 7.87 | 5.185 | 8.7756 | 1.8122 | 3.6554 | 669 | 2
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56512 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 347.5334 | 8.5023 | 2.195 | 2.235 | 0 | 0 | 4.2986 | 5.7589 | 0 | 0 | 643 | 2
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56521 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 228.8146 | 8.5797 | 2.26 | 3.86 | 4.77 | 10.15 | 5.124 | 11.763 | 1.5107 | 6.8161 | 1155 | 3
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56522 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 326.5692 | 10.2918 | 1.53 | 3.19 | 5.88 | 7.56 | 6.522 | 8.5126 | 3.1377 | 5.4352 | 279 | 2
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 205.1921 | 7.4384 | 2.45 | 3.81 | 5.72 | 8.38 | 6.581 | 9.84 | 1.9649 | 5.1623 | 1754 | 6
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 196.9374 | 7.1652 | 2.75 | 3.754 | 5.99 | 7.87 | 5.694 | 8.008 | 1.2579 | 1.7995 | 815 | 3
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 314.5662 | 10.7146 | 1.71 | 3.202 | 4.21 | 6.82 | 4.6765 | 7.1437 | 1.3765 | 3.5835 | 740 | 5
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 309.5045 | 11.3847 | 2.23 | 3.244 | 5.21 | 7.51 | 4.608 | 7.4612 | 0.72649 | 3.4685 | 1024 | 3
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56541 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 218.2587 | 5.5734 | 1.74 | 2.51 | 4.38 | 5.31 | 4.5825 | 5.473 | 1.0095 | 2.7399 | 286 | 2
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56541 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 200.9192 | 7.8171 | 3.23 | 4.23 | 6.63 | 9.15 | 7.387 | 9.9278 | 0.83015 | 3.8679 | 276 | 2
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56542 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 323.0392 | 7.4709 | 1.53 | 2.695 | 3.15 | 5.43 | 3.314 | 5.063 | 0.56329 | 1.1556 | 153 | 2
2023 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56542 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 314.6 | 9.1544 | 2.76 | 3.048 | 5.69 | 6.29 | 5.847 | 6.0598 | 0.95517 | 1.2137 | 160 | 2
2023 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 3.0691 | 0.10922 | 2.575 | 3.421 | 5.76 | 7.26 | 6.118 | 8.4622 | 1.54 | 3.6012 | 15769 | 91
2023 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 3.1226 | 0.082198 | 1.62 | 2.404 | 3.74 | 6.05 | 4.02 | 6.3564 | 1.4038 | 3.0202 | 4813 | 27
2023 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 3.2615 | 0.1037 | 2.41 | 3.398 | 5.3 | 7.82 | 5.4625 | 8.5399 | 1.5576 | 3.5495 | 5648 | 27
2023 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 2.9825 | 0.11146 | 2.135 | 2.722 | 6.2 | 7.38 | 6.99 | 8.8281 | 2.791 | 5.0945 | 659 | 5
2023 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 4.7564 | 0.45646 | 1.83 | 2.874 | 4.22 | 6.86 | 4.403 | 7.8638 | 1.5315 | 4.0789 | 202 | 2
2023 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 5.0527 | 0.18795 | 2.74 | 3.51 | 5.93 | 7.97 | 6.057 | 8.8596 | 1.4537 | 3.7777 | 89571 | 112
2023 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 5.014 | 0.12628 | 1.59 | 2.51 | 3.68 | 5.6 | 3.837 | 6.2366 | 1.0953 | 2.72 | 28465 | 43
2023 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 5.263 | 0.18682 | 2.55 | 3.362 | 5.6 | 7.56 | 5.811 | 8.4038 | 1.4395 | 3.5001 | 34300 | 34
2023 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 4.64 | 0.17612 | 2.23 | 3.16 | 5.53 | 7.94 | 6.002 | 9.3316 | 1.6647 | 4.7703 | 3078 | 5
2023 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 2.8724 | 0.10516 | 2.61 | 3.41 | 5.7 | 7.76 | 5.908 | 8.6692 | 1.479 | 3.7957 | 124416 | 104
2023 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 2.9653 | 0.71032 | 1.42 | 2.23 | 3.37 | 5.22 | 3.576 | 6.0371 | 1.0782 | 2.8219 | 40972 | 55
2023 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 3.0384 | 0.10336 | 2.42 | 3.26 | 5.33 | 7.17 | 5.605 | 7.8625 | 1.427 | 3.3186 | 55055 | 35
2023 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 2.8249 | 0.090493 | 2.41 | 3.13 | 5.06 | 6.71 | 4.887 | 7.4442 | 0.68607 | 2.5048 | 2603 | 4
2023 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 5.3207 | 0.20493 | 2.77 | 3.598 | 6.14 | 8.04 | 6.3985 | 8.9119 | 1.5562 | 4.112 | 53427 | 69
2023 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 5.4127 | 2.0238 | 1.45 | 2.182 | 3.45 | 4.99 | 3.83 | 5.7144 | 1.2338 | 2.8247 | 16868 | 39
2023 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 5.4821 | 0.20186 | 2.57 | 3.3 | 5.74 | 7.5 | 6.032 | 8.5934 | 1.7457 | 4.1199 | 27274 | 29
2023 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 4.9449 | 0.12785 | 2.295 | 2.784 | 4.7 | 5.7 | 4.35 | 6.0428 | 0.47133 | 1.209 | 809 | 2
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c311 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 4.8419 | 0.15968 | 2.52 | 3.04 | 5.72 | 6.29 | 6.0035 | 6.0551 | 1.8401 | 2.7456 | 26 | 2
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.0852 | 0.14077 | 1.55 | 2.77 | 4.26 | 5.7 | 4.042 | 5.973 | 1.51 | 2.7397 | 619 | 14
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.3008 | 0.18461 | 2.06 | 2.844 | 4.5 | 8.04 | 5.119 | 8.5742 | 1.43 | 4.7761 | 306 | 7
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.0434 | 0.19011 | 1.555 | 3.193 | 4.12 | 9.18 | 4.611 | 9.733 | 2.0278 | 4.4007 | 3498 | 34
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.2071 | 0.096715 | 1.58 | 1.634 | 3.3 | 4.04 | 3.437 | 4.7008 | 1.21 | 2.418 | 112 | 2
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.2055 | 0.13947 | 1.76 | 2.96 | 3.9 | 6.23 | 4.037 | 6.437 | 1.1066 | 3 | 934 | 8
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 4.9633 | 0.16597 | 1.45 | 3.024 | 3.88 | 8.16 | 4.579 | 7.5746 | 1.1652 | 5.1684 | 162 | 5
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.2288 | 0.15255 | 1.38 | 2.354 | 7.74 | 8.8 | 7.713 | 9.5452 | 6.3691 | 6.7629 | 252 | 4
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.166 | 0.15588 | 2.21 | 3.599 | 6.15 | 10.53 | 7.108 | 11.551 | 2.9077 | 6.818 | 5142 | 51
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.3175 | 0.19346 | 1.88 | 3.71 | 4.25 | 7.53 | 4.282 | 8.339 | 1.308 | 3.081 | 629 | 8
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.1603 | 0.15008 | 2.47 | 4.602 | 5.75 | 9.65 | 6.204 | 10.7684 | 1.6864 | 4.7271 | 1766 | 13
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.4666 | 0.17382 | 1.42 | 1.98 | 4.7 | 12.08 | 5.434 | 11.309 | 2.1893 | 10.6489 | 127 | 7
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.2582 | 0.046155 | 1.34 | 1.54 | 2.7 | 3.14 | 2.412 | 3.0008 | 0.19624 | 0.44497 | 132 | 2
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.2805 | 0.081897 | 1.755 | 5.267 | 3.64 | 10.66 | 3.6435 | 12.0413 | 0.81681 | 3.8395 | 177 | 4
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 3.1617 | 0.11564 | 2.63 | 3.238 | 6.19 | 7.93 | 6.92 | 9.5732 | 2.5347 | 4.5314 | 301 | 2
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.2495 | 0.090957 | 2.115 | 3.137 | 4.58 | 6.95 | 4.842 | 7.3626 | 1.2469 | 2.941 | 14268 | 104
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 3.0944 | 0.080733 | 1.73 | 2.501 | 3.87 | 5.54 | 3.888 | 6.4169 | 1.2127 | 3.4549 | 432 | 3
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.2847 | 0.082286 | 1.75 | 2.638 | 3.8 | 5.51 | 3.855 | 5.9888 | 0.86386 | 2.2754 | 7371 | 47
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.2367 | 0.083905 | 1.85 | 3.07 | 4.1 | 6.48 | 4.233 | 6.605 | 1.1123 | 2.3962 | 9638 | 44
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 3.2568 | 0.10706 | 2.335 | 2.845 | 5.14 | 7.03 | 5.246 | 7.6774 | 1.3179 | 3.6388 | 696 | 2
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.3481 | 0.094667 | 1.82 | 3.698 | 3.91 | 8.86 | 3.958 | 9.5884 | 0.82718 | 3.4677 | 2039 | 18
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.042 | 0.20343 | 1.54 | 1.85 | 6.12 | 6.58 | 6.568 | 7.5042 | 4.4812 | 5.1567 | 158 | 2
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.1664 | 0.11606 | 1.2 | 2.116 | 3.36 | 5.58 | 3.907 | 6.181 | 0.91478 | 3.585 | 971 | 5
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.0958 | 0.14567 | 1.45 | 3.078 | 3.47 | 7.16 | 3.683 | 7.4632 | 1.1942 | 3.6656 | 3143 | 20
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 5.1583 | 0.22238 | 2.88 | 3.298 | 6.7 | 7.97 | 7.276 | 9.0588 | 2.0228 | 5.2305 | 1505 | 2
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.0736 | 0.12136 | 1.41 | 2.21 | 3.37 | 5.4 | 3.567 | 5.9825 | 1.0958 | 2.9964 | 107319 | 238
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.1142 | 0.11453 | 1.2 | 2.064 | 2.91 | 4.94 | 3.131 | 5.4072 | 1.0287 | 2.6741 | 69108 | 115
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 4.9936 | 0.11602 | 1.39 | 2.189 | 3.3 | 5.24 | 3.5645 | 5.8658 | 1.0602 | 2.7038 | 4054 | 8
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.1483 | 0.12127 | 1.44 | 2.375 | 3.28 | 5.66 | 3.4715 | 6.1965 | 0.96884 | 2.6902 | 72534 | 88
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 5.1928 | 0.18307 | 2.395 | 3.519 | 5.59 | 7.42 | 6.299 | 8.12 | 2.0455 | 3.7406 | 2030 | 2
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.1654 | 0.11153 | 1.47 | 2.724 | 3.36 | 6.05 | 3.556 | 6.5671 | 0.89165 | 2.8422 | 12855 | 40
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 4.9443 | 0.1188 | 1.55 | 2.172 | 3.86 | 4.62 | 4.116 | 5.4776 | 1.2927 | 2.4707 | 267 | 3
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.1201 | 0.062382 | 1.455 | 2.061 | 3.2 | 5.92 | 3.2165 | 5.9371 | 0.67192 | 2.9747 | 1250 | 5
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.0665 | 0.10535 | 1.76 | 3.328 | 4.23 | 8.02 | 4.387 | 8.8502 | 1.5219 | 4.3663 | 2684 | 16
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 2.9047 | 0.10127 | 2.64 | 3.46 | 5.85 | 7.42 | 5.848 | 7.9236 | 0.86876 | 3.5916 | 1776 | 3
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.0811 | 0.096065 | 2.27 | 3.125 | 4.96 | 6.97 | 5.096 | 7.6358 | 1.2261 | 3.1948 | 144441 | 241
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 2.9346 | 0.06862 | 1.295 | 2.31 | 3.3 | 5.41 | 3.537 | 5.6998 | 1.1743 | 2.8126 | 4412 | 11
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.1207 | 0.085808 | 1.89 | 2.9 | 4.16 | 6.44 | 4.264 | 6.8436 | 0.98621 | 2.7793 | 91839 | 136
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 3.0004 | 0.1003 | 2.23 | 2.965 | 5.48 | 6.86 | 5.8445 | 8.0123 | 2.1695 | 4.0031 | 2495 | 2
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.0851 | 0.094143 | 2.1 | 3.092 | 4.57 | 7.26 | 4.718 | 7.816 | 1.0792 | 3.2242 | 101231 | 89
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.1596 | 0.074772 | 1.75 | 2.85 | 3.95 | 6.64 | 4.053 | 7.098 | 1.0123 | 2.8276 | 14446 | 39
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 4.8891 | 0.14221 | 1.75 | 2.152 | 4.02 | 5.36 | 3.624 | 5.8344 | 0.57375 | 2.3908 | 465 | 5
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.2701 | 0.092682 | 1.9 | 3.24 | 4.05 | 6.57 | 4.011 | 7.2901 | 0.98504 | 2.5327 | 1882 | 11
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.3049 | 0.097415 | 2.05 | 2.928 | 4.56 | 6.45 | 4.714 | 7.1658 | 1.2006 | 3.1874 | 18376 | 86
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.3459 | 0.098333 | 1.825 | 3.19 | 4.15 | 6.69 | 4.2805 | 7.2046 | 1.143 | 3.0878 | 11740 | 48
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 3.2941 | 0.096205 | 1.42 | 3.81 | 3.49 | 7.83 | 4.088 | 7.641 | 1.3342 | 1.829 | 290 | 3
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.3023 | 0.096626 | 2.29 | 3.312 | 4.76 | 7.27 | 4.767 | 7.3956 | 0.94505 | 3.1902 | 11100 | 27
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.3513 | 0.10595 | 1.94 | 3.537 | 4.66 | 7.27 | 4.8675 | 7.9352 | 1.3819 | 3.8386 | 1185 | 15
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.3527 | 0.13578 | 1.35 | 3.186 | 3.27 | 6.88 | 3.745 | 6.9949 | 1.0588 | 3.2033 | 1666 | 11
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.3547 | 0.12547 | 1.37 | 2.268 | 3.19 | 5.47 | 3.414 | 5.9255 | 0.96904 | 2.9049 | 20792 | 92
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 5.4129 | 0.14356 | 1.82 | 3.32 | 4.41 | 6.9 | 4.004 | 7.003 | 0.77866 | 4.7749 | 298 | 3
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.349 | 0.14654 | 1.24 | 2.583 | 3.08 | 6.2 | 3.3035 | 6.7842 | 1.0028 | 2.9195 | 15442 | 58
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.4127 | 0.13764 | 1.51 | 2.3 | 3.34 | 5.86 | 3.4725 | 6.6268 | 0.89553 | 2.7007 | 10355 | 25
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.3567 | 0.16579 | 1.84 | 3.176 | 3.98 | 6.56 | 4.1205 | 6.6152 | 1.105 | 3.0235 | 973 | 12
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 5.3683 | 0.16342 | 2.865 | 3.32 | 5.75 | 6.93 | 5.268 | 7.033 | 0.53816 | 1.679 | 574 | 2
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.2746 | 0.11968 | 1.43 | 2.15 | 3.33 | 4.86 | 3.525 | 5.382 | 0.993 | 2.4432 | 44630 | 92
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.2902 | 0.12604 | 1.17 | 2.143 | 2.79 | 5.12 | 3.018 | 5.669 | 0.9703 | 2.6795 | 27397 | 66
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 5.2671 | 0.096233 | 1.43 | 2.164 | 3.15 | 4.41 | 3.464 | 4.1538 | 0.64625 | 1.1639 | 643 | 5
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.3366 | 0.11334 | 1.325 | 2.037 | 3.01 | 4.75 | 3.1815 | 5.245 | 0.86435 | 2.2269 | 33837 | 41
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.4112 | 0.10607 | 1.49 | 2.016 | 3.16 | 4.44 | 3.274 | 4.6444 | 0.68547 | 1.6793 | 3904 | 10
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.2799 | 0.11066 | 3.94 | 4.38 | 7.89 | 8.77 | 6.5555 | 7.2559 | 0.047284 | 0.07537 | 170 | 2
2023 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.2091 | 0.079121 | 1.43 | 1.862 | 4.39 | 5.26 | 5.001 | 6.281 | 1.7391 | 3.7383 | 109 | 3
2023 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 2.7713 | 0.11282 | 3.63 | 4.182 | 7.28 | 8.84 | 6.372 | 8.7528 | 0.95388 | 1.9636 | 286 | 5
2023 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.0493 | 0.086977 | 1.98 | 3.08 | 4.39 | 6.32 | 4.391 | 6.6362 | 0.82862 | 2.6462 | 4527 | 11
2023 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 /CFAS PUC | 0 | 2.8578 | 0.12115 | 1.7 | 3.064 | 4.3 | 6.29 | 4.732 | 6.9126 | 1.212 | 3.4947 | 1867 | 5
2023 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 2.8695 | 0.067663 | 1.7 | 3.565 | 3.76 | 8.2 | 3.908 | 9.0575 | 0.97797 | 2.8628 | 2529 | 10
2023 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 3.7929 | 0.16446 | 2.77 | 3.594 | 5.64 | 7.22 | 6.627 | 6.819 | 0.58371 | 3.017 | 287 | 5
2023 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 3.8979 | 0.090985 | 1.77 | 3.604 | 3.66 | 7.61 | 3.721 | 7.5938 | 0.95249 | 3.4054 | 3864 | 10
2023 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 /CFAS PUC | 0 | 3.8885 | 0.17103 | 1.36 | 3.126 | 3.16 | 7 | 3.73 | 7.9562 | 1.0845 | 3.4202 | 1634 | 4
2023 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 4.1123 | 0.093737 | 1.475 | 2.311 | 3.24 | 5.18 | 3.332 | 5.8099 | 0.75171 | 2.2885 | 4845 | 13
2023 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 /CFAS PUC | 0 | 5.1885 | 0.13617 | 1.535 | 3.147 | 4.85 | 7.04 | 4.702 | 7.7821 | 1.5322 | 4.5818 | 846 | 3
2023 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 5.4049 | 0.12497 | 0.935 | 2.664 | 3.64 | 5.33 | 3.6655 | 5.4775 | 0.55679 | 3.13 | 69 | 4
2023 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 5.2264 | 0.12788 | 1.865 | 2.768 | 3.91 | 6.59 | 3.906 | 6.1535 | 0.63096 | 2.5707 | 3096 | 8
2023 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 3.0802 | 0.052287 | 1.11 | 1.49 | 2.82 | 3.99 | 2.914 | 4.725 | 0.70508 | 2.2916 | 195 | 9
2023 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.2887 | 0.10958 | 1.205 | 1.73 | 2.79 | 4.48 | 2.789 | 5.2075 | 0.97923 | 2.549 | 169 | 3
2023 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 /CFAS PUC | 0 | 3.156 | 0.065802 | 1.545 | 2.245 | 3.32 | 4.87 | 3.509 | 5.1474 | 0.95057 | 1.4322 | 5 | 2
2023 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] | 0 | 3.8152 | 0.10679 | 1.13 | 1.822 | 2.51 | 3.94 | 2.761 | 4.3078 | 0.89097 | 1.29 | 121 | 2
2023 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 3.6556 | 0.070171 | 1.32 | 1.472 | 2.81 | 3.79 | 2.852 | 4.524 | 1.0322 | 2.3212 | 124 | 6
2023 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 5.4096 | 0.093502 | 1.195 | 1.62 | 2.95 | 3.41 | 3.197 | 3.6065 | 1.0334 | 1.9396 | 92 | 4
2023 | ALBUMIN [S] | Diagam Moyen MPCON | 21K03 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 4.6807 | 0.22592 | 3.02 | 5.61 | 7.37 | 12.47 | 7.388 | 13.411 | 1.4565 | 5.3681 | 689 | 3
2023 | ALBUMIN [S] | Diagam Bas MPCOS | 22B02 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 2.5604 | 0.11222 | 2.46 | 3.935 | 5.56 | 9.6 | 5.849 | 9.1835 | 1.6991 | 4.87 | 3344 | 5
2023 | ALBUMIN [S] | Diagam Moyen MPCON | 22B03 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 5.0192 | 0.18917 | 2.77 | 3.796 | 5.99 | 8.69 | 6.0205 | 9.9229 | 1.3229 | 4.1136 | 933 | 2
2023 | ALBUMIN [S] | Diagam Haut MPCOX | 22B04 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 6.7355 | 0.27 | 2.26 | 4.16 | 5.22 | 9.23 | 5.746 | 9.151 | 1.0594 | 4.1032 | 1682 | 3
2023 | ALBUMIN [S] | Diagam Bas MPCOS | 23C30 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 2.4814 | 0.078112 | 2.21 | 3.718 | 5.11 | 8.22 | 5.017 | 8.5782 | 1.1301 | 2.7171 | 1186 | 3
2023 | ALBUMIN [S] | Diagam Moyen MPCON | 23C31 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 4.7794 | 0.14148 | 2.74 | 4.13 | 5.56 | 8.41 | 5.073 | 8.0024 | 0.8518 | 1.6688 | 502 | 2
2023 | ALBUMIN [S] | Diagam Haut MPCOX | 23D01 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 6.357 | 0.18449 | 2.26 | 3.796 | 5 | 7.72 | 5.1375 | 7.5604 | 1.0525 | 2.6077 | 794 | 3
2023 | ALBUMIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 2.509 | 0.11834 | 1.33 | 2.908 | 3.38 | 5.88 | 3.314 | 5.7595 | 0.95435 | 2.6934 | 1105 | 3
2023 | ALBUMIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 3.3464 | 0.098385 | 1.61 | 2.856 | 3.22 | 5.92 | 3.352 | 6.8028 | 0.89324 | 2.0029 | 596 | 2
2023 | ALBUMIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] | 0 | 4.2332 | 0.084024 | 1.44 | 2.046 | 3.02 | 4.31 | 3.098 | 4.1028 | 0.74123 | 1.4363 | 778 | 2
2023 | ALDOLASE [S] | ALDOLASE NORMAL | 50100221 | Cobas c501 c502 | UV METHOD,20 MIN., 37°C | 0 | 6.6564 | 0.28121 | 3.4 | 4.515 | 7.03 | 9.3 | 6.711 | 9.358 | 0.74209 | 3.3274 | 1069 | 2
2023 | ALDOLASE [S] | ADLOLASE HIGH | 50260421 | Cobas c501 c502 | UV METHOD,20 MIN., 37°C | 0 | 20.4932 | 0.73812 | 2.365 | 3.65 | 5.16 | 7.36 | 5.2845 | 7.1985 | 1.2126 | 2.1568 | 1178 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ ( 8683 OR 683) | 0 | 227.4824 | 8.3333 | 2.395 | 2.823 | 5.94 | 6.78 | 6.899 | 8.1926 | 2.6946 | 3.7221 | 85 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 228.0434 | 6.024 | 1.76 | 2.19 | 4.02 | 5.1 | 4.31 | 6.042 | 1.4218 | 2.1059 | 350 | 7
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 224.9891 | 6.4624 | 2.3 | 3.81 | 4.72 | 7.66 | 4.887 | 6.464 | 0.99085 | 1.9263 | 138 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 242.2874 | 11.8691 | 3.21 | 3.41 | 6.57 | 9.52 | 7.356 | 11.576 | 3.7352 | 6.2797 | 174 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 229.05 | 13.0494 | 4.85 | 6.106 | 9.69 | 12.15 | 8.16 | 11.0896 | 1.2189 | 3.8742 | 60 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 227.8212 | 7.7516 | 2.13 | 2.346 | 4.41 | 5.72 | 5.071 | 6.4718 | 1.7527 | 3.2028 | 85 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ (8158 OR 158) | 0 | 226.0821 | 5.7164 | 2.115 | 3.301 | 5.6 | 8.69 | 6.103 | 9.0217 | 2.139 | 5.2333 | 134 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ ( 8683 OR 683) | 0 | 226.89 | 9.8327 | 2.4 | 3.861 | 5.9 | 9.07 | 6.467 | 10.5152 | 2.7179 | 6.1223 | 1456 | 7
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 228.2223 | 11.3426 | 2.39 | 4.23 | 5.87 | 11.11 | 6.69 | 12.065 | 2.133 | 7.2953 | 1656 | 20
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 224.6503 | 9.2632 | 2.98 | 4.12 | 6.07 | 9.49 | 5.403 | 10.4764 | 2.1668 | 4.8023 | 143 | 4
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 233.6145 | 8.498 | 3.135 | 3.489 | 6.93 | 7.55 | 7.0165 | 8.3616 | 1.763 | 3.4516 | 83 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] | 0 | 229.6301 | 7.6681 | 3.11 | 3.372 | 6.64 | 6.84 | 6.444 | 7.2798 | 1.3063 | 1.9456 | 146 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 237.6796 | 15.6567 | 3.08 | 4.259 | 7.72 | 11.67 | 8.3155 | 13.9975 | 3.2317 | 7.6991 | 624 | 5
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN. 2 200 tests | 0 | 219.0838 | 11.5865 | 3.49 | 6.214 | 7.66 | 12.62 | 7.951 | 13.8619 | 2.2577 | 5.1886 | 259 | 5
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 217.3551 | 16.0117 | 7.24 | 7.544 | 14.45 | 15.09 | 12.2985 | 14.753 | 2.6503 | 8.3647 | 244 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 104.5941 | 3.7368 | 2.99 | 3.894 | 6.81 | 8.05 | 7.2685 | 8.2489 | 1.9222 | 3.2384 | 101 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 103.5689 | 5.4461 | 3.32 | 4.212 | 7.52 | 10.59 | 7.57 | 10.6572 | 1.7928 | 6.5246 | 299 | 9
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ ( 8683 OR 683) | 0 | 92.3339 | 5.8317 | 2.95 | 4.348 | 7.38 | 13.34 | 8.3845 | 14.9375 | 2.4728 | 9.2413 | 1667 | 8
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 94.823 | 5.4517 | 2.48 | 4.364 | 6.22 | 11.04 | 7.205 | 11.679 | 3.0551 | 7.4613 | 2292 | 31
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ (8158 OR 158) | 0 | 94.7883 | 6.3915 | 4.22 | 6.632 | 9.75 | 15.82 | 10.659 | 14.5762 | 2.0807 | 6.7203 | 248 | 5
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 98.7022 | 7.7564 | 4.785 | 5.669 | 12.51 | 12.94 | 14.133 | 14.5514 | 6.2287 | 8.1111 | 46 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 100.3313 | 6.751 | 3.325 | 3.906 | 8.46 | 14.85 | 8.925 | 16.7764 | 3.6516 | 11.1259 | 479 | 5
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 102.7595 | 6.4156 | 4.19 | 6.396 | 8.19 | 12.66 | 7.863 | 13.8312 | 0.95325 | 3.1936 | 487 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] | 0 | 91.5119 | 4.3842 | 3.55 | 4.569 | 8.13 | 9.34 | 8.815 | 9.9924 | 3.3443 | 4.2069 | 168 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 97.6283 | 6.4191 | 3 | 4.27 | 7.15 | 13.17 | 8.092 | 14.746 | 3.0602 | 7.1216 | 777 | 8
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN. 2 200 tests | 0 | 101.0714 | 5.2066 | 3.67 | 6.788 | 9.03 | 13.64 | 9.26 | 13.3154 | 1.7773 | 5.4877 | 204 | 6
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 99.9544 | 4.363 | 3.92 | 4.359 | 8.15 | 9.19 | 8.17 | 9.2268 | 1.7851 | 2.6201 | 408 | 6
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] | 0 | 101.3297 | 3.5453 | 3.15 | 3.198 | 6.5 | 7.24 | 6.147 | 7.1094 | 0.83658 | 5.1869 | 37 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2, [S,P] ACN:158 | 0 | 102.7366 | 2.8948 | 2.76 | 3.04 | 5.53 | 6.84 | 4.7395 | 7.447 | 0.58589 | 2.4707 | 101 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 103.9824 | 3.5379 | 2.61 | 3.17 | 5.57 | 7.7 | 5.298 | 8.92 | 1.4533 | 2.8662 | 307 | 4
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ ( 8683 OR 683) | 0 | 102.7629 | 3.783 | 2.59 | 4.276 | 5.98 | 9.19 | 6.582 | 9.6208 | 1.9436 | 4.2756 | 1933 | 15
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) | 0 | 101.1008 | 3.8208 | 2.68 | 3.68 | 6.06 | 8.16 | 6.328 | 9.2461 | 1.8925 | 3.636 | 10120 | 63
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 100.8975 | 3.8903 | 2.475 | 3.695 | 5.67 | 7.92 | 5.7785 | 8.6734 | 1.5725 | 3.6333 | 15571 | 95
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 100.4562 | 3.4505 | 2.61 | 3.695 | 5.58 | 7.79 | 6.2045 | 8.741 | 1.3352 | 3.1145 | 3214 | 15
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (400 TESTS) | 0 | 99.2632 | 3.424 | 3.19 | 3.376 | 6.41 | 7.14 | 6.542 | 7.899 | 2.4402 | 2.752 | 209 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) | 0 | 100.4866 | 3.9845 | 2.875 | 4.413 | 6.29 | 9.77 | 6.7055 | 10.3334 | 2.0766 | 4.2352 | 2212 | 21
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (200 TESTS) | 0 | 103.3022 | 4.021 | 3.175 | 4.427 | 6.95 | 9.23 | 7.7085 | 10.0327 | 2.3644 | 2.7914 | 278 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ (8158 OR 158) | 0 | 100.7774 | 4.2967 | 3.175 | 4.397 | 7.37 | 9.64 | 7.032 | 9.9458 | 1.7641 | 4.2006 | 1020 | 8
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 104.8222 | 3.2018 | 2.15 | 3.586 | 4.88 | 7.5 | 5.0225 | 8.2026 | 1.2941 | 3.1338 | 8303 | 50
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 104.8183 | 3.5255 | 1.82 | 3.264 | 4.57 | 7.22 | 4.866 | 8.1896 | 1.5325 | 3.8 | 5333 | 32
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 103.6044 | 3.2209 | 2.47 | 3.7 | 5.45 | 7.89 | 5.44 | 8.124 | 1.1261 | 3.0623 | 3948 | 26
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] | 0 | 102.26 | 4.9293 | 3.24 | 5.932 | 7.41 | 11.9 | 8.152 | 10.8542 | 2.1026 | 3.5374 | 1487 | 4
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 103.2218 | 3.1455 | 2.41 | 3.313 | 5.1 | 7.07 | 5.162 | 7.6591 | 1.2268 | 2.6042 | 4164 | 22
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN.2 PRIMARY TUBE ACC. TO SCHUHMANN 400 tests | 0 | 104.6324 | 3.2726 | 2.14 | 2.668 | 4.92 | 5.72 | 5.509 | 6.3226 | 1.9221 | 1.9663 | 94 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN. 2 200 tests | 0 | 102.8456 | 3.3094 | 2.585 | 3.034 | 5.65 | 6.83 | 5.6295 | 7.6621 | 1.3026 | 2.993 | 654 | 4
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 102.1771 | 7.3239 | 5.84 | 7.819 | 13.72 | 17.57 | 12.957 | 17.3969 | 2.4468 | 6.5273 | 368 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 100.7908 | 5.944 | 3.225 | 3.755 | 7.89 | 13.64 | 8.2555 | 14.839 | 2.7994 | 11.2271 | 778 | 6
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN.2 PRIMARY TUBE ACC. TO SCHUHMANN, [S,P] 200 tests | 0 | 104.2195 | 3.8887 | 2.71 | 3.954 | 5.63 | 8.3 | 5.724 | 9.1432 | 1.6764 | 2.7396 | 1293 | 13
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 251.0819 | 7.763 | 1.92 | 2.467 | 4.01 | 5.84 | 3.8615 | 7.0102 | 0.97385 | 2.9104 | 171 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 230.7 | 6.8642 | 2.895 | 3.283 | 5.79 | 6.58 | 4.837 | 5.469 | 0.053942 | 0.066272 | 14 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 229.1876 | 9.0248 | 3.29 | 4.9 | 7.2 | 9.91 | 6.957 | 10.961 | 1.2162 | 3.3044 | 2597 | 9
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) | 0 | 226.9888 | 9.0088 | 1.94 | 3.315 | 4.96 | 7.9 | 5.672 | 8.303 | 2.2186 | 4.2281 | 536 | 4
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2, [S,P] ACN:158 | 0 | 227.1441 | 24.5535 | 2.215 | 12.125 | 4.87 | 23.87 | 5.3285 | 22.531 | 0.82415 | 3.5588 | 94 | 5
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) | 0 | 232.9082 | 7.3364 | 2.51 | 3.32 | 5.44 | 7.09 | 5.321 | 6.878 | 0.77392 | 2.827 | 304 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 225.8455 | 14.9441 | 3.08 | 10.449 | 8.78 | 19.27 | 9.8055 | 22.2261 | 1.8925 | 8.6627 | 156 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] | 0 | 232.751 | 11.3915 | 2.73 | 4.4 | 6.38 | 10.42 | 6.693 | 11.4736 | 2.2004 | 5.8938 | 416 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 231.0882 | 19.897 | 2.245 | 5.929 | 5.2 | 11.92 | 5.591 | 13.4952 | 1.7439 | 3.9114 | 1344 | 8
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 213.6158 | 40.1414 | 2.125 | 2.865 | 5.08 | 7.42 | 4.6405 | 7.4785 | 0.88211 | 4.1599 | 948 | 5
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (400 TESTS) | 0 | 226.4897 | 6.1047 | 2.34 | 2.864 | 4.79 | 6.32 | 4.817 | 6.5816 | 0.87007 | 1.8572 | 829 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 227.8852 | 14.2266 | 1.98 | 3.44 | 4.73 | 10 | 5.076 | 11.1482 | 1.5646 | 4.4808 | 16366 | 33
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (200 TESTS) | 0 | 233.8547 | 7.3376 | 2.34 | 3.31 | 5 | 7.28 | 5.005 | 7.293 | 1.043 | 2.8926 | 1548 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ ( 8683 OR 683) | 0 | 231.1417 | 9.3841 | 2.005 | 3.18 | 4.55 | 7.42 | 4.983 | 8.4685 | 1.444 | 3.526 | 13235 | 29
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 230.4045 | 9.1893 | 2.04 | 3.332 | 4.57 | 7.7 | 4.8005 | 8.4289 | 1.2567 | 3.3956 | 90122 | 161
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ (8158 OR 158) | 0 | 229.6942 | 14.4381 | 2.295 | 3.715 | 5.54 | 9.29 | 6.0195 | 10.704 | 1.7565 | 5.0705 | 4256 | 16
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) | 0 | 230.0995 | 7.4266 | 2.09 | 3.295 | 4.81 | 7.68 | 5.11 | 8.4685 | 1.3967 | 4.1421 | 19636 | 52
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) | 0 | 230.8455 | 6.9317 | 2.03 | 2.843 | 4.57 | 6.46 | 4.877 | 7.2521 | 1.2878 | 3.113 | 76548 | 125
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 237.6368 | 6.4815 | 1.79 | 2.8 | 4.09 | 6.28 | 4.339 | 6.982 | 1.2456 | 3.0241 | 66888 | 109
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 236.8801 | 6.4529 | 1.73 | 2.784 | 3.93 | 6.31 | 4.099 | 7.1186 | 1.1942 | 2.9462 | 37765 | 71
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 234.2443 | 11.5109 | 2.31 | 4.07 | 5.05 | 9.43 | 5.282 | 10.349 | 1.2254 | 3.8506 | 25390 | 40
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] | 0 | 232.9269 | 11.099 | 2.69 | 5.634 | 5.65 | 13.01 | 5.685 | 14.6484 | 1.3216 | 4.9209 | 6602 | 10
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 233.9085 | 8.392 | 2.28 | 3.774 | 5 | 8.54 | 5.195 | 9.1552 | 1.2867 | 3.4548 | 36506 | 50
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN.2 PRIMARY TUBE ACC. TO SCHUHMANN 400 tests | 0 | 235.6551 | 7.3644 | 2.295 | 3.695 | 5.46 | 8.29 | 5.573 | 8.909 | 1.0087 | 3.5884 | 1237 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC.TO TIETZ GEN.2 | 0 | 238.7556 | 8.6027 | 2.29 | 2.98 | 5.77 | 6.5 | 6.249 | 7.0518 | 1.5768 | 4.1274 | 175 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 228.4247 | 17.0572 | 3.49 | 5.362 | 7.53 | 11.37 | 7.0755 | 11.8426 | 1.723 | 4.6937 | 900 | 5
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 231.1438 | 7.7569 | 2.635 | 3.851 | 5.71 | 7.94 | 5.894 | 8.0759 | 1.3032 | 3.4614 | 4501 | 13
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN. 2 200 tests | 0 | 232.9966 | 8.268 | 3.01 | 4.508 | 6.38 | 9.67 | 6.6805 | 10.2445 | 1.6384 | 4.1886 | 5133 | 24
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN.2 PRIMARY TUBE ACC. TO SCHUHMANN, [S,P] 200 tests | 0 | 233.6765 | 7.3145 | 2.22 | 2.849 | 4.86 | 6.43 | 5.01 | 7.4701 | 1.297 | 3.2951 | 7162 | 14
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN. 2 200 tests | 0 | 222.8322 | 10.5635 | 3.23 | 4.866 | 6.89 | 11.81 | 6.642 | 13.6082 | 1.0419 | 5.8395 | 4199 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 88.7699 | 4.0717 | 4.13 | 5.264 | 8.54 | 10.98 | 8.442 | 10.889 | 1.4818 | 3.2353 | 3039 | 9
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2, [S,P] ACN:158 | 0 | 90.0661 | 2.5448 | 3.05 | 3.666 | 6.12 | 7.34 | 5.2825 | 6.3389 | 0.23576 | 0.27597 | 28 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) | 0 | 89.5718 | 3.4435 | 2.705 | 4.315 | 5.91 | 8.88 | 6.0135 | 8.3702 | 1.5079 | 2.7981 | 703 | 4
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 94.274 | 4.8989 | 2.16 | 3.472 | 8.21 | 9.14 | 9.07 | 10.4254 | 6.0023 | 6.4307 | 77 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 83.9507 | 6.3644 | 6.62 | 10.635 | 19.81 | 25.72 | 22.7535 | 32.2045 | 9.8027 | 16.6703 | 71 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 92.0053 | 7.5838 | 2.81 | 5.188 | 6.22 | 12.36 | 6.598 | 13.476 | 1.8385 | 4.3267 | 968 | 8
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 91.2151 | 6.0147 | 2.5 | 4.44 | 5.67 | 10.11 | 6.025 | 11.0094 | 1.7415 | 4.3476 | 116877 | 155
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ ( 8683 OR 683) | 0 | 91.8721 | 5.7906 | 2.42 | 4.816 | 5.56 | 12.47 | 5.9885 | 14.06 | 1.7846 | 5.1573 | 18616 | 28
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 91.148 | 11.5642 | 2.52 | 3.78 | 5.94 | 9.19 | 6.354 | 10.264 | 1.7373 | 4.9753 | 21186 | 32
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 85.6855 | 10.4477 | 3.44 | 3.81 | 7.43 | 8.43 | 6.989 | 8.548 | 1.4896 | 5.2083 | 794 | 5
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (200 TESTS) | 0 | 92.4837 | 3.3516 | 2.36 | 4.454 | 5.29 | 9.39 | 5.163 | 11.1174 | 1.071 | 3.5284 | 2868 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) | 0 | 91.0237 | 3.3874 | 2.59 | 3.91 | 5.79 | 8.61 | 6.052 | 9.523 | 1.6683 | 4.1184 | 104371 | 134
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) | 0 | 90.7508 | 3.911 | 2.64 | 4.354 | 6.12 | 10.03 | 6.366 | 11.164 | 1.9236 | 5.3766 | 26022 | 55
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ (8158 OR 158) | 0 | 91.0261 | 5.4975 | 3 | 4.54 | 6.52 | 9.7 | 6.983 | 11.084 | 1.8019 | 4.5781 | 4334 | 14
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 94.191 | 5.0009 | 2.06 | 4.18 | 4.83 | 9.68 | 5.338 | 10.8942 | 1.7948 | 4.1884 | 46774 | 72
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 93.9227 | 3.2973 | 2.38 | 3.972 | 5.33 | 8.82 | 5.552 | 9.6413 | 1.6283 | 3.9874 | 95518 | 144
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] | 0 | 93.2689 | 5.6536 | 3.405 | 6.52 | 7.15 | 16.49 | 7.1505 | 18.7255 | 2.08 | 6.0161 | 6714 | 8
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 92.5103 | 3.2709 | 2.55 | 4.115 | 5.48 | 8.89 | 5.714 | 9.395 | 1.3922 | 3.5647 | 57459 | 51
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 93.4522 | 7.2358 | 2.49 | 4.734 | 5.54 | 10.55 | 5.925 | 11.7422 | 1.4799 | 4.3248 | 35803 | 39
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN.2 PRIMARY TUBE ACC. TO SCHUHMANN 400 tests | 0 | 93.282 | 3.4091 | 2.97 | 5.46 | 6.08 | 11.13 | 6.311 | 11.894 | 1.0137 | 2.9359 | 1400 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 91.0213 | 3.4533 | 3.2 | 4.29 | 6.8 | 8.75 | 6.842 | 8.873 | 1.2669 | 3.2236 | 5080 | 13
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN.2 PRIMARY TUBE ACC. TO SCHUHMANN, [S,P] 200 tests | 0 | 92.22 | 3.3229 | 2.345 | 3.565 | 5.26 | 7.78 | 5.485 | 8.569 | 1.2993 | 3.5194 | 7348 | 12
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 88.528 | 5.3738 | 4.03 | 6.218 | 9.24 | 15.69 | 9.15 | 18.0918 | 2.64 | 7.4202 | 1348 | 6
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC.TO TIETZ GEN.2 | 0 | 93.3093 | 3.8101 | 2.83 | 3.7 | 7.74 | 9.37 | 8.094 | 10.8568 | 4.147 | 5.9355 | 257 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN. 2 200 tests | 0 | 92.0072 | 3.6413 | 3.2 | 5.28 | 6.95 | 11.28 | 7.1325 | 12.0955 | 1.5777 | 4.525 | 5436 | 22
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) | 0 | 259.1485 | 7.5623 | 1.75 | 2.888 | 3.81 | 6.75 | 4.021 | 8.089 | 0.6161 | 3.6987 | 194 | 4
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) | 0 | 104.7292 | 4.1864 | 3.18 | 4.964 | 6.62 | 9.96 | 7.204 | 9.8116 | 1.6326 | 3.0307 | 1216 | 7
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) | 0 | 100.52 | 4.1165 | 3.28 | 4.662 | 7.6 | 9.76 | 9.0435 | 9.8072 | 2.2472 | 4.0359 | 125 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 103.2493 | 9.9984 | 2.565 | 21.705 | 6.38 | 42.6 | 6.9155 | 39.9014 | 2.0221 | 4.1672 | 274 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] | 0 | 104.5642 | 5.1637 | 3.84 | 4.746 | 8.1 | 10.03 | 9.073 | 11.254 | 3.3508 | 4.4776 | 246 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2, [S,P] ACN:158 | 0 | 103.0286 | 4.4601 | 2.54 | 3.82 | 5.72 | 8.82 | 6.077 | 9.411 | 1.6965 | 3.4302 | 329 | 4
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 106.4083 | 4.9673 | 2.57 | 4.338 | 7.91 | 9.34 | 8.827 | 10.8112 | 3.1517 | 5.9425 | 241 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 102.7607 | 4.6625 | 3.085 | 4.949 | 6.81 | 10.13 | 7.217 | 11.7611 | 2.1245 | 4.3204 | 242 | 4
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ (8158 OR 158) | 0 | 105.2054 | 29.2712 | 3.81 | 5.66 | 8.01 | 40.16 | 8.3695 | 37.0225 | 2.4661 | 4.9069 | 1134 | 6
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) | 0 | 102.7358 | 4.0617 | 2.975 | 4.052 | 6.5 | 8.84 | 6.5835 | 9.6709 | 1.6149 | 4.0334 | 8832 | 38
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ ( 8683 OR 683) | 0 | 103.267 | 9.7806 | 3.11 | 3.972 | 6.57 | 8.57 | 6.206 | 9.4272 | 1.8756 | 3.417 | 1644 | 6
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) | 0 | 103.0085 | 4.5309 | 3.14 | 4.18 | 7.07 | 9.12 | 7.687 | 10.559 | 2.6164 | 4.8198 | 3640 | 20
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 102.0117 | 11.0329 | 3.48 | 8.252 | 7.52 | 20.89 | 7.613 | 22.8496 | 1.8466 | 5.4346 | 4139 | 27
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 105.4523 | 4.5687 | 3.08 | 4.49 | 6.87 | 10.09 | 6.981 | 11.1886 | 1.9609 | 4.5772 | 8094 | 40
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 106.0151 | 6.7818 | 3.32 | 4.83 | 7.46 | 10.59 | 7.206 | 11.45 | 1.6836 | 4.679 | 4475 | 18
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] | 0 | 103.5453 | 7.2684 | 3.36 | 5.77 | 8.81 | 15.32 | 10.583 | 19.0056 | 4.3159 | 9.4133 | 1097 | 5
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 105.4588 | 4.7621 | 3.595 | 4.87 | 7.85 | 10.36 | 8.02 | 11.294 | 2.1902 | 4.9711 | 6201 | 14
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 103.3044 | 6.6254 | 3.55 | 5.227 | 7.58 | 12.02 | 7.7355 | 13.1303 | 2.2398 | 4.9963 | 1548 | 7
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 103.6076 | 3.7188 | 2.82 | 3.96 | 5.69 | 8.16 | 5.5105 | 8.1804 | 1.6609 | 2.3167 | 367 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN. 2 200 tests | 0 | 100.2166 | 5.7828 | 3.11 | 4.745 | 7.56 | 10.24 | 7.4745 | 10.4309 | 1.9789 | 4.816 | 5584 | 15
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2, [S,P] ACN:158 | 0 | 248.7958 | 10.674 | 2.01 | 3.486 | 4.4 | 7.58 | 4.65 | 8.7432 | 1.5433 | 3.3081 | 284 | 4
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) | 0 | 250.0262 | 8.2274 | 2.55 | 3.582 | 5.59 | 7.55 | 6.299 | 7.9492 | 1.9125 | 2.6674 | 305 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 253.3102 | 7.3281 | 2.035 | 3.528 | 4.32 | 7.26 | 4.2515 | 6.2954 | 1.145 | 2.1585 | 245 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) | 0 | 249.972 | 10.5157 | 2.075 | 3.298 | 5.09 | 11.33 | 5.399 | 13.5541 | 1.5027 | 7.8644 | 1066 | 8
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 242.6963 | 8.6944 | 1.56 | 3.67 | 5.97 | 8.48 | 6.817 | 8.2108 | 2.2338 | 4.4043 | 134 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) | 0 | 251.4355 | 8.0951 | 2.18 | 3.11 | 5.16 | 6.84 | 5.33 | 7.9706 | 1.7382 | 3.5866 | 4193 | 22
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 248.9232 | 34.0943 | 2.36 | 4.176 | 5.31 | 9.32 | 5.483 | 9.991 | 1.6119 | 3.2551 | 5146 | 27
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ (8158 OR 158) | 0 | 251.0486 | 11.687 | 2.565 | 3.695 | 5.24 | 9.05 | 5.4655 | 9.6846 | 0.83692 | 2.965 | 1402 | 6
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) | 0 | 250.1828 | 7.6802 | 2.16 | 3.216 | 4.8 | 6.95 | 4.962 | 7.3338 | 1.2028 | 3.2831 | 9183 | 39
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ ( 8683 OR 683) | 0 | 250.2839 | 8.2985 | 2.07 | 2.81 | 4.48 | 6.39 | 4.605 | 7.265 | 1.3329 | 3.159 | 1577 | 7
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 246.7051 | 24.2648 | 2.38 | 17.51 | 5.59 | 34.8 | 6.434 | 30.428 | 1.527 | 6.411 | 274 | 4
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 254.3428 | 8.3201 | 2.175 | 3.48 | 4.9 | 7.81 | 5.2785 | 8.7887 | 1.541 | 3.5423 | 10706 | 48
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 255.5609 | 10.5082 | 2.28 | 3.948 | 5.09 | 10.41 | 5.256 | 11.137 | 1.3869 | 4.0667 | 5357 | 21
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 249.3169 | 15.2925 | 2.86 | 4.464 | 6.36 | 9.86 | 6.626 | 11.1734 | 1.8507 | 4.9332 | 1559 | 7
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 253.3197 | 8.9439 | 2.86 | 4.27 | 6.12 | 9.23 | 6.283 | 9.918 | 1.5538 | 3.5495 | 5784 | 14
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] | 0 | 253.6685 | 11.3992 | 2.89 | 4.786 | 6.14 | 12.15 | 6.319 | 14.7442 | 1.3991 | 6.2824 | 1060 | 5
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 247.4654 | 15.2831 | 2.615 | 3.662 | 7.37 | 9.99 | 7.7165 | 12.5891 | 5.1463 | 6.7959 | 208 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 250.0355 | 12.0399 | 2.59 | 6.106 | 5.64 | 12.32 | 5.574 | 12.5529 | 1.5729 | 2.4642 | 366 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN. 2 200 tests | 0 | 251.1526 | 81.0172 | 2.87 | 4.998 | 6.11 | 11.5 | 6.55 | 11.1906 | 1.48 | 4.3199 | 639 | 8
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 247.8956 | 10.086 | 3.63 | 5.395 | 7.54 | 10.82 | 7.5195 | 10.5065 | 0.69103 | 2.2189 | 819 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ (8158 OR 158) | 0 | 251.1554 | 7.8872 | 2.57 | 3.096 | 5.19 | 6.33 | 5.085 | 6.4524 | 1.0491 | 1.9597 | 1229 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ ( 8683 OR 683) | 0 | 254.8853 | 10.4971 | 2.03 | 4.02 | 4.93 | 8.3 | 5.328 | 8.207 | 1.5887 | 3.3802 | 6331 | 10
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) | 0 | 252.8817 | 8.1355 | 2.255 | 3.28 | 5.02 | 7.1 | 5.1765 | 8.191 | 1.5282 | 3.3343 | 8643 | 21
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 | 0 | 250.9534 | 7.7795 | 2.105 | 2.717 | 4.97 | 6.24 | 5.2665 | 7.0935 | 1.4282 | 3.4271 | 7832 | 9
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 253.4044 | 11.1322 | 2.15 | 3.24 | 4.93 | 6.98 | 5.039 | 7.681 | 1.2498 | 3.3572 | 39082 | 73
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (200 TESTS) | 0 | 254.961 | 15.311 | 2.16 | 3.402 | 4.89 | 8.3 | 5.511 | 9.36 | 1.9363 | 6.9346 | 1643 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) | 0 | 253.5503 | 7.9256 | 2.27 | 3.242 | 5.05 | 6.99 | 5.251 | 7.5134 | 1.3673 | 3.2455 | 38469 | 67
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 260.9067 | 8.6928 | 1.84 | 3.02 | 4.2 | 6.68 | 4.615 | 7.4198 | 1.4108 | 3.1552 | 12754 | 31
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 260.2464 | 7.3512 | 1.94 | 2.92 | 4.31 | 6.55 | 4.585 | 7.1968 | 1.2693 | 3.0609 | 35724 | 81
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 258.7273 | 8.7304 | 2.12 | 3.18 | 4.77 | 6.95 | 4.84 | 7.7326 | 1.0993 | 2.8273 | 13253 | 18
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] | 0 | 260.1759 | 8.0443 | 2.315 | 4.881 | 5.02 | 9.82 | 4.9835 | 8.9348 | 0.65055 | 2.0262 | 1575 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 255.3136 | 7.3861 | 2.41 | 3.04 | 5.12 | 6.47 | 5.1555 | 6.8901 | 1.1673 | 2.5917 | 25149 | 30
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN.2 PRIMARY TUBE ACC. TO SCHUHMANN, [S,P] 200 tests | 0 | 254.8103 | 8.6977 | 2.265 | 3.219 | 5.36 | 7.67 | 5.3325 | 8.5377 | 1.1804 | 4.1449 | 2492 | 8
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN. 2 200 tests | 0 | 251.8476 | 12.6297 | 2.25 | 2.886 | 6.23 | 13.5 | 7.045 | 14.5034 | 2.5323 | 10.98 | 1506 | 4
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests | 0 | 254.181 | 9.263 | 2.89 | 3.46 | 6.28 | 7.58 | 6.377 | 8.8538 | 1.5664 | 4.1192 | 1262 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 106.4867 | 4.2747 | 2.5 | 2.628 | 5.29 | 5.9 | 5.115 | 6.519 | 0.98152 | 2.1699 | 113 | 3
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IFCC LIQUID (400 TESTS) | 0 | 65.2323 | 2.7136 | 2.655 | 3.253 | 0 | 0 | 8.4677 | 9.662 | 0 | 0 | 99 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 60.5505 | 2.105 | 2.54 | 3.607 | 5.61 | 8.01 | 5.6805 | 8.5154 | 1.5404 | 3.5088 | 9163 | 25
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 164.8579 | 6.0406 | 3.025 | 3.983 | 6.34 | 8.47 | 6.173 | 9.1171 | 1.1888 | 3.3186 | 10920 | 25
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IFCC LIQUID (400 TESTS) | 0 | 179.4062 | 8.5994 | 3.225 | 3.823 | 0 | 0 | 9.3249 | 12.4414 | 0 | 0 | 96 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 338.0097 | 12.0513 | 2.82 | 3.92 | 6.13 | 8.56 | 6.22 | 9.536 | 1.4448 | 3.7061 | 4662 | 16
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 61.6439 | 1.8272 | 1.42 | 3.246 | 4.03 | 7.2 | 4.387 | 8.1378 | 1.3734 | 3.3619 | 358 | 13
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 167.7074 | 5.1979 | 2.14 | 4.012 | 5.43 | 8.13 | 5.747 | 7.5866 | 1.092 | 2.8076 | 270 | 9
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 335.8191 | 6.9188 | 1.85 | 3.393 | 3.89 | 6.79 | 4.1385 | 5.8516 | 0.77179 | 1.6091 | 94 | 5
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 29.5987 | 2.0537 | 5.46 | 6.792 | 11.82 | 14.97 | 12.581 | 15.507 | 3.6938 | 5.7643 | 3751 | 4
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 137.7261 | 4.8284 | 3.11 | 3.324 | 6.28 | 7.1 | 5.768 | 8.1838 | 0.78253 | 3.0446 | 1442 | 2
2023 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] | 0 | 282.2186 | 8.4228 | 1.89 | 2.726 | 4.49 | 6.04 | 4.678 | 6.811 | 1.3503 | 3.4157 | 3170 | 3
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 82.3528 | 2.3847 | 1.2 | 1.798 | 3.58 | 6.08 | 4.1305 | 7.3875 | 2.0749 | 4.1113 | 1179 | 16
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 85.8758 | 2.4477 | 1.08 | 1.965 | 3.64 | 5.13 | 4.342 | 6.085 | 2.4473 | 2.9352 | 413 | 4
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 82.8809 | 1.7686 | 1.68 | 2.958 | 4.73 | 5.95 | 4.906 | 5.3224 | 0.46326 | 1.6698 | 317 | 3
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 140.3095 | 3.899 | 1.21 | 1.716 | 3.09 | 6.3 | 3.475 | 7.256 | 1.4508 | 4.7393 | 9402 | 23
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 148.2412 | 3.1156 | 1.17 | 2.388 | 3.2 | 5.15 | 3.6 | 5.4816 | 1.1828 | 2.0559 | 1924 | 7
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 144.7215 | 3.4001 | 1.9 | 2.444 | 3.88 | 5.4 | 3.6025 | 5.7881 | 0.40809 | 2.2 | 1204 | 2
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 142.4252 | 5.2873 | 2.69 | 3.492 | 7.02 | 8.57 | 7.51 | 10.3832 | 3.0276 | 4.6236 | 218 | 3
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 87.8251 | 2.2692 | 1.24 | 1.985 | 3.07 | 6.17 | 3.306 | 6.938 | 1.1311 | 4.2793 | 14257 | 23
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 93.1706 | 2.7657 | 1.815 | 3.236 | 4.38 | 6.94 | 4.925 | 6.9255 | 1.6393 | 3.0488 | 2989 | 10
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 87.5081 | 2.483 | 1.885 | 3.203 | 3.99 | 6.62 | 4.2295 | 6.5161 | 0.76379 | 2.4414 | 2350 | 3
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 87.8764 | 3.8857 | 2.575 | 3.578 | 6.74 | 8.11 | 7.9075 | 9.1837 | 3.8105 | 5.345 | 89 | 2
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 89.4274 | 1.6204 | 1.57 | 2.048 | 3.38 | 4.17 | 2.934 | 4.873 | 0.31663 | 1.912 | 832 | 5
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 82.9633 | 3.4527 | 2.39 | 3.14 | 5.3 | 6.73 | 5.685 | 7.117 | 1.5307 | 1.929 | 117 | 2
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 158.0787 | 2.4627 | 1.395 | 1.639 | 2.98 | 3.76 | 2.666 | 4.2196 | 0.20795 | 1.7949 | 680 | 4
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 156.257 | 6.691 | 2.36 | 4.17 | 5.29 | 8.17 | 5.71 | 8.19 | 1.0983 | 1.6881 | 114 | 2
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 134.177 | 5.9191 | 1.23 | 2.56 | 3.11 | 8.07 | 3.783 | 8.725 | 1.4807 | 4.3432 | 4408 | 14
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 145.1956 | 3.4246 | 1.37 | 2.261 | 3.31 | 4.91 | 3.8 | 5.4414 | 1.1108 | 2.4158 | 1462 | 6
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 135.724 | 7.1341 | 2.17 | 3.711 | 6.02 | 8.01 | 6.826 | 9.4897 | 1.7909 | 5.4245 | 1312 | 2
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 69001T | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 80.1348 | 1.6248 | 0.74 | 1.56 | 2.39 | 3.24 | 2.118 | 3.372 | 0.34204 | 0.78902 | 178 | 2
2023 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | InteliQ Immunology 3 | 69003T | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 171.1798 | 5.0779 | 0.535 | 1.271 | 1.1 | 7.57 | 1.036 | 7.9208 | 0.1997 | 2.9982 | 89 | 2
2023 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Bas MPCOS | 220817 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST | 0 | 139.9779 | 5.1826 | 1.96 | 2.936 | 5.07 | 8.83 | 5.536 | 9.333 | 1.8451 | 6.4947 | 724 | 3
2023 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Moyen MPCON | 220818 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST | 0 | 276.781 | 8.8153 | 1.65 | 2.966 | 3.72 | 6.53 | 3.945 | 6.8514 | 1.0613 | 4.2131 | 854 | 3
2023 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Haut MPCOX | 220819 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST | 0 | 369.486 | 12.7023 | 1.68 | 2.608 | 3.54 | 6.89 | 3.673 | 6.7562 | 1.2576 | 2.4517 | 712 | 3
2023 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Moyen MPCON | 21K03 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST | 0 | 230.8731 | 6.2313 | 2.42 | 2.652 | 5.23 | 5.7 | 4.931 | 6.1776 | 0.88449 | 2.4604 | 1048 | 3
2023 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Bas MPCOS | 22B02 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST | 0 | 120.6065 | 5.0739 | 2.74 | 3.862 | 6.23 | 9.13 | 6.667 | 10.1856 | 1.8282 | 5.5983 | 3108 | 5
2023 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Moyen MPCON | 22B03 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST | 0 | 239.5169 | 12.0824 | 3.735 | 4.6 | 8.58 | 9.69 | 8.8095 | 10.629 | 2.7711 | 4.7221 | 799 | 2
2023 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Haut MPCOX | 22B04 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST | 0 | 310.8288 | 15.4285 | 2.735 | 3.88 | 7.07 | 9.33 | 8.1095 | 10.793 | 2.8878 | 5.2856 | 1828 | 5
2023 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Bas MPCOS | 23C30 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST | 0 | 120.3668 | 4.3641 | 2.8 | 3.642 | 6.41 | 7.78 | 6.365 | 8.3802 | 1.3651 | 4.0336 | 289 | 2
2023 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Haut MPCOX | 23D01 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST | 0 | 301.6265 | 13.4916 | 2.365 | 2.629 | 5.82 | 8.02 | 7.0635 | 9.6403 | 3.3924 | 5.4669 | 407 | 3
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 190.6452 | 2.1221 | 0.93 | 1.002 | 2.01 | 2.07 | 2.143 | 2.1934 | 0.60197 | 0.77283 | 31 | 2
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 184.7977 | 8.5146 | 1.11 | 3.26 | 5.8 | 10.12 | 6.838 | 11.968 | 4.2918 | 7.1354 | 351 | 12
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 185.1718 | 6.0813 | 1.2 | 3.823 | 4.08 | 8.95 | 4.6355 | 9.6376 | 2.7509 | 3.7047 | 163 | 4
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 186.3769 | 4.438 | 0.85 | 1.196 | 3.26 | 3.71 | 3.934 | 4.3218 | 2.4296 | 2.642 | 85 | 2
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 183.4508 | 7.2403 | 1.315 | 3.365 | 5.05 | 8.31 | 5.486 | 8.6034 | 2.734 | 5.1717 | 2004 | 25
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 179.9363 | 4.2069 | 1.13 | 1.948 | 2.53 | 6.05 | 2.873 | 6.7946 | 0.94367 | 4.0307 | 466 | 5
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 | 0 | 188.8698 | 9.9503 | 1.11 | 6.646 | 3.33 | 12.99 | 3.709 | 11.314 | 1.0946 | 3.5669 | 677 | 8
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 80.4309 | 2.5262 | 1.04 | 2.086 | 4.16 | 5.22 | 4.4305 | 6.0869 | 2.5995 | 4.0785 | 311 | 4
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 79.019 | 3.2195 | 1.26 | 3.064 | 4.58 | 8.14 | 5.207 | 8.566 | 2.8204 | 5.9123 | 2831 | 41
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 82.243 | 3.3646 | 1.17 | 1.382 | 2.84 | 3.54 | 3.127 | 3.9422 | 0.94426 | 2.0773 | 142 | 5
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 78.2004 | 2.375 | 1.23 | 2.311 | 3.76 | 7.06 | 4.2275 | 7.7252 | 1.7316 | 3.5406 | 707 | 8
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 | 0 | 83.5856 | 5.4631 | 1.77 | 3.558 | 3.97 | 7.44 | 4.4195 | 8.4782 | 1.2847 | 3.4251 | 495 | 11
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 83.1604 | 1.5406 | 0.97 | 1.748 | 2.85 | 4.44 | 3.169 | 4.5136 | 1.0995 | 2.6321 | 465 | 11
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 82.6268 | 1.6166 | 1.09 | 2.227 | 2.53 | 5.4 | 2.779 | 6.0117 | 0.83292 | 2.2002 | 7118 | 55
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 STAT [S,P] | 0 | 82.7801 | 1.5836 | 1.215 | 1.924 | 2.87 | 4.2 | 2.941 | 4.6324 | 0.89534 | 2.2648 | 3202 | 31
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 83.0541 | 1.4391 | 0.925 | 2.09 | 2.33 | 4.49 | 2.6285 | 4.7465 | 0.87939 | 1.6324 | 3501 | 31
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 83.1232 | 1.9854 | 1.09 | 3.085 | 2.77 | 6.94 | 3.1625 | 7.4475 | 0.82409 | 3.0172 | 2162 | 17
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 | 0 | 81.4265 | 5.5973 | 4.01 | 7.464 | 10.23 | 15.01 | 10.8285 | 13.94 | 1.2226 | 6.4176 | 439 | 5
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 182.1486 | 5.1697 | 0.99 | 1.922 | 4.81 | 6.03 | 4.838 | 6.3122 | 2.3955 | 4.8942 | 148 | 2
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 186.9474 | 2.3596 | 0.715 | 1.561 | 1.55 | 3.2 | 1.522 | 3.0447 | 0.25604 | 0.64694 | 171 | 2
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 176.7231 | 2.7641 | 1.565 | 1.897 | 3.16 | 3.83 | 2.943 | 3.5094 | 0.35568 | 0.37756 | 13 | 2
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 180.3118 | 4.184 | 1.125 | 2.079 | 2.46 | 5.36 | 2.395 | 6.0948 | 0.5377 | 2.6811 | 611 | 3
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 178.8874 | 4.2887 | 1.22 | 2.56 | 3.03 | 5.56 | 3.265 | 6.1966 | 1.0405 | 2.6464 | 2146 | 22
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 STAT [S,P] | 0 | 177.1203 | 3.0844 | 1.08 | 1.764 | 2.52 | 4.16 | 2.686 | 4.2722 | 0.74289 | 1.8454 | 17050 | 35
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 177.7266 | 3.6404 | 1.03 | 1.996 | 2.49 | 5.17 | 2.729 | 5.7432 | 0.87506 | 2.618 | 63034 | 162
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 178.8049 | 3.296 | 0.95 | 1.76 | 2.42 | 4.18 | 2.674 | 4.575 | 0.93771 | 2.2347 | 31994 | 82
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 178.68 | 3.9098 | 1.045 | 2.193 | 2.73 | 5.98 | 2.956 | 6.2899 | 0.97683 | 3.587 | 18622 | 39
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 | 0 | 179.9823 | 4.7482 | 1.27 | 2.83 | 3.21 | 6.78 | 3.487 | 7.2724 | 1.2024 | 3.2465 | 4107 | 34
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS VERS. 2 URINE | 0 | 179.8517 | 5.1352 | 1.235 | 2.71 | 3.19 | 6.93 | 3.5555 | 8.1045 | 1.1258 | 3.3102 | 374 | 4
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 180.7681 | 2.7789 | 1.02 | 1.558 | 2.34 | 3.28 | 2.436 | 3.4606 | 0.58861 | 1.9217 | 313 | 4
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 | 0 | 186.2936 | 7.9701 | 0.92 | 4.372 | 2.4 | 9.79 | 2.826 | 11.1398 | 1.3066 | 3.9238 | 1240 | 2
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 78.13 | 1.1631 | 1.08 | 1.748 | 2.41 | 3.56 | 2.43 | 3.4484 | 0.53237 | 0.84051 | 523 | 3
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 77.9847 | 2.6946 | 1.29 | 2.66 | 3.66 | 7.35 | 4.012 | 8.572 | 1.4896 | 3.9325 | 1322 | 16
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 STAT [S,P] | 0 | 76.4552 | 1.4183 | 1.18 | 1.897 | 2.71 | 4.23 | 2.868 | 4.7084 | 0.78942 | 1.9783 | 26055 | 31
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 76.7032 | 1.6509 | 1.13 | 2.14 | 2.74 | 5.28 | 2.943 | 5.8244 | 0.92522 | 2.7024 | 76928 | 162
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 77.0913 | 1.4266 | 0.98 | 1.985 | 2.39 | 4.39 | 2.617 | 4.7514 | 0.8482 | 2.1546 | 41506 | 96
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 76.6061 | 1.543 | 1.175 | 2.385 | 2.92 | 5.61 | 3.208 | 5.952 | 0.9948 | 2.8888 | 28341 | 37
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 | 0 | 78.3229 | 2.2194 | 1.43 | 2.948 | 3.42 | 6.93 | 3.827 | 7.0508 | 1.264 | 3.0529 | 3964 | 33
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS VERS. 2 URINE | 0 | 78.1147 | 2.2781 | 1.575 | 3.887 | 3.85 | 7.9 | 4.337 | 7.9713 | 1.2028 | 3.6689 | 521 | 4
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 264.3525 | 4.9285 | 0.935 | 1.662 | 2.32 | 3.59 | 2.5125 | 3.7999 | 0.62565 | 1.4496 | 223 | 3
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 80.2884 | 1.5347 | 1.325 | 2.279 | 2.85 | 5.17 | 2.998 | 5.4292 | 0.59857 | 2.05 | 2270 | 13
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 79.9393 | 1.489 | 1.14 | 1.95 | 2.76 | 4.56 | 2.954 | 4.79 | 0.83038 | 2.3248 | 12596 | 70
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 80.3056 | 1.8294 | 1.08 | 2.346 | 2.66 | 5.77 | 2.832 | 6.5959 | 0.92404 | 2.8765 | 7514 | 42
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 79.679 | 1.7998 | 1.155 | 2.205 | 2.91 | 5.6 | 3.15 | 6.321 | 0.93166 | 3.0328 | 3219 | 16
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS VERS. 2 URINE | 0 | 80.7883 | 3.5937 | 1.08 | 4.788 | 2.67 | 8.97 | 3.118 | 7.9195 | 1.0801 | 2.0653 | 342 | 4
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 | 0 | 80.3438 | 2.6791 | 1.33 | 2.78 | 3.21 | 5.91 | 3.48 | 6.8194 | 1.0088 | 2.963 | 2829 | 18
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 190.2106 | 3.3398 | 1 | 2.452 | 2.29 | 5.25 | 2.512 | 5.4928 | 0.65641 | 1.9844 | 1752 | 13
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 189.3804 | 3.5145 | 1 | 1.916 | 2.48 | 4.55 | 2.7275 | 4.8158 | 0.84426 | 2.2215 | 12148 | 70
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 STAT [S,P] | 0 | 188.6679 | 2.3675 | 0.955 | 1.533 | 2 | 3.09 | 1.9495 | 2.806 | 0.22681 | 0.58768 | 638 | 2
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 190.5607 | 4.6371 | 1.01 | 2.457 | 2.65 | 5.93 | 2.895 | 6.3285 | 1.0377 | 3.2809 | 8841 | 50
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 189.5379 | 3.67 | 1.04 | 1.87 | 2.56 | 4.91 | 2.74 | 5.668 | 0.9229 | 2.4484 | 3247 | 16
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 | 0 | 189.0539 | 5.174 | 1.2 | 2.67 | 2.98 | 6 | 3.459 | 6.2842 | 1.1226 | 2.2644 | 1200 | 14
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS VERS. 2 URINE | 0 | 189.1671 | 7.9849 | 1.81 | 6.33 | 3.81 | 12.98 | 3.614 | 11.753 | 0.78761 | 2.2292 | 325 | 3
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 193.6179 | 3.0818 | 1.51 | 1.582 | 3.1 | 3.2 | 2.964 | 3.0104 | 0.52159 | 0.74123 | 109 | 2
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 188.076 | 3.3163 | 1.05 | 1.766 | 2.49 | 3.84 | 2.594 | 4.1174 | 0.69238 | 1.8574 | 22545 | 54
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 STAT [S,P] | 0 | 188.1083 | 2.9172 | 1.045 | 1.624 | 2.45 | 3.52 | 2.614 | 3.8743 | 0.727 | 1.8185 | 11443 | 23
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 190.196 | 2.9815 | 0.92 | 1.652 | 2.19 | 3.63 | 2.323 | 3.9898 | 0.7259 | 1.751 | 12167 | 38
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 188.6211 | 2.8954 | 1.05 | 1.654 | 2.48 | 3.7 | 2.646 | 3.9916 | 0.73203 | 1.8055 | 11266 | 14
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 | 0 | 189.3077 | 3.3515 | 0.96 | 1.166 | 2.04 | 3.21 | 2.0785 | 3.7955 | 0.49186 | 1.8587 | 300 | 4
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 79.8415 | 2.3981 | 3.435 | 3.527 | 6.89 | 7.06 | 5.691 | 5.8342 | 0.019822 | 0.026115 | 164 | 2
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 80.253 | 1.3498 | 1.515 | 2.4 | 3.03 | 4.84 | 2.642 | 4.3405 | 0.22863 | 0.36874 | 325 | 2
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 80.6306 | 0.98379 | 1.5 | 1.692 | 3.02 | 3.46 | 2.882 | 3.3588 | 0.59568 | 1.2209 | 111 | 3
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 38.28 | 0.82707 | 1.49 | 2.576 | 3.35 | 5.54 | 3.324 | 5.6996 | 0.91579 | 2.3985 | 1824 | 13
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 122.5143 | 2.5337 | 1.395 | 2.439 | 3.13 | 5.14 | 3.2995 | 5.3499 | 0.83657 | 2.5825 | 2184 | 15
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 343.7828 | 6.4057 | 0.995 | 1.73 | 2.83 | 4.14 | 2.8395 | 4.5695 | 1.3317 | 2.3577 | 1197 | 10
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 41.6854 | 1.2395 | 1.115 | 3.531 | 3.05 | 7.29 | 3.354 | 7.2986 | 1.3917 | 1.9315 | 198 | 6
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 122.8222 | 2.6762 | 1.33 | 1.42 | 3.23 | 3.44 | 3.651 | 4.083 | 1.3366 | 1.842 | 135 | 3
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 368.9574 | 7.2889 | 1.18 | 1.356 | 2.66 | 3.27 | 3.21 | 3.8052 | 1.5654 | 1.6233 | 47 | 3
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 42.4481 | 0.69288 | 1.23 | 1.62 | 2.8 | 3.6 | 2.675 | 3.8288 | 0.50472 | 2.1065 | 1717 | 3
2023 | ALPHA-AMYLASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] | 0 | 270.8361 | 3.824 | 1.01 | 1.332 | 2.3 | 3.29 | 2.668 | 3.5934 | 0.87206 | 1.5992 | 1495 | 2
2023 | ALPHA-HBDH [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | OPT.(DGKC) GEN.2 | 0 | 307.65 | 8.3737 | 1.37 | 1.702 | 4.03 | 4.54 | 4.773 | 5.4324 | 2.5052 | 3.1639 | 220 | 5
2023 | ALPHA-HBDH [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | OPT.(DGKC) GEN.2 | 0 | 302.1793 | 9.1389 | 1.7 | 2.36 | 4.11 | 6.22 | 4.501 | 7.45 | 1.3061 | 3.8605 | 725 | 7
2023 | ALPHA-HBDH [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | OPT.(DGKC) GEN.2 | 0 | 169.407 | 4.7508 | 1.3 | 3.01 | 2.89 | 6.26 | 3.179 | 6.4482 | 0.7547 | 2.3118 | 968 | 9
2023 | ALPHA-HBDH [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | OPT.(DGKC) GEN.2 | 0 | 297.8329 | 6.4477 | 1.57 | 2.534 | 3.13 | 5.08 | 2.861 | 4.455 | 0.2925 | 0.85489 | 407 | 3
2023 | ALPHA-HBDH [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | OPT.(DGKC) GEN.2 | 0 | 302.1158 | 8.106 | 1.66 | 2.75 | 3.94 | 6 | 4.203 | 6.595 | 1.1674 | 2.9762 | 6900 | 22
2023 | ALPHA-HBDH [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | OPT.(DGKC) GEN.2 | 0 | 166.0599 | 6.4184 | 1.76 | 2.698 | 4.2 | 6.32 | 3.801 | 6.8444 | 0.30195 | 3.0166 | 401 | 3
2023 | ALPHA-HBDH [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | OPT.(DGKC) GEN.2 | 0 | 171.1048 | 5.7553 | 1.92 | 3.228 | 4.88 | 7.41 | 5.184 | 8.3706 | 1.489 | 4.7982 | 6585 | 22
2023 | ALPHA-HBDH [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | OPT.(DGKC) GEN.2 | 0 | 162.8862 | 5.2582 | 1.82 | 3.263 | 4.04 | 8.62 | 4.3 | 9.903 | 0.99285 | 4.6251 | 3560 | 13
2023 | ALPHA-HBDH [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | OPT.(DGKC) GEN.2 | 0 | 308.5291 | 8.2266 | 1.66 | 3.16 | 3.88 | 7.05 | 4.2545 | 7.4751 | 0.97146 | 3.6605 | 3597 | 13
2023 | AMH [S] | PreciControl AMH1 | 613434 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH | 0 | 0.97322 | 0.061474 | 3.075 | 5.88 | 8.37 | 15.2 | 9.345 | 15.8035 | 3.1053 | 8.219 | 135 | 2
2023 | AMH [S] | PreciControl AMH1 | 613434 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH | 0 | 1.0107 | 0.043658 | 2.62 | 3.73 | 5.44 | 7.65 | 5.466 | 8.2434 | 1.2291 | 3.2169 | 480 | 2
2023 | AMH [S] | PreciControl AMH1 | 613434 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH (08819378) | 0 | 0.9102 | 0.054352 | 3.89 | 4.36 | 10.32 | 12.61 | 11.807 | 14.4632 | 4.5415 | 9.455 | 93 | 2
2023 | AMH [S] | PreciControl AMH2 | 613435 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH | 0 | 4.8549 | 0.34489 | 2.84 | 4.36 | 7.9 | 12.86 | 7.9525 | 14.331 | 2.7627 | 9.3148 | 128 | 2
2023 | AMH [S] | PreciControl AMH2 | 613435 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH | 0 | 4.8961 | 0.25851 | 2.1 | 4.058 | 4.73 | 8.07 | 4.799 | 7.8662 | 1.0326 | 2.3877 | 452 | 2
2023 | AMH [S] | PreciControl AMH2 | 613435 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH (08819378) | 0 | 4.4318 | 0.24018 | 4.27 | 5.446 | 9.88 | 11.45 | 10.674 | 11.5796 | 3.2749 | 5.1105 | 77 | 2
2023 | AMH [S] | PreciControl AMH1 | 670151 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH | 0 | 1.0525 | 0.059241 | 2.98 | 5.518 | 8.64 | 12.73 | 9.49 | 12.6158 | 3.0831 | 7.9327 | 61 | 2
2023 | AMH [S] | PreciControl AMH1 | 670151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH (08819378) | 0 | 1.0192 | 0.065162 | 4.35 | 6.113 | 19.03 | 19.64 | 22.199 | 22.6713 | 13.1198 | 15.5789 | 159 | 3
2023 | AMH [S] | PreciControl AMH2 | 670154 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH | 0 | 5.3864 | 0.28823 | 3.62 | 6.9 | 7.98 | 14.26 | 8.854 | 15.5502 | 2.6865 | 6.1817 | 58 | 2
2023 | AMH [S] | PreciControl AMH2 | 670154 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH (08819378) | 0 | 5.0119 | 0.2965 | 4.135 | 4.696 | 14.52 | 18.43 | 16.709 | 21.3824 | 11.6717 | 14.2683 | 155 | 3
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 557323 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS | 0 | 0.88724 | 0.038728 | 2.69 | 3.321 | 6.7 | 13.2 | 6.8405 | 12.5797 | 1.8359 | 10.4553 | 55 | 2
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 557324 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS | 0 | 4.8052 | 0.17144 | 3.96 | 4.144 | 7.88 | 8.66 | 6.625 | 8.5674 | 0.30964 | 1.7613 | 12 | 2
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 576975 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 0 | 0.832 | 0.046445 | 3.93 | 5.882 | 8.83 | 12.24 | 8.7845 | 11.3929 | 2.2987 | 2.9117 | 6 | 2
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 576975 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 602080 | 0.81826 | 0.019332 | 2.07 | 2.644 | 4.27 | 5.46 | 3.982 | 5.4486 | 0.45683 | 1.154 | 26 | 2
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 576975 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 0 | 0.87299 | 0.079707 | 1.875 | 2.325 | 16.43 | 19.02 | 17.3685 | 20.4052 | 14.7466 | 16.195 | 372 | 3
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 576975 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 602067 | 0.79364 | 0.034803 | 3.575 | 4.419 | 7.56 | 8.87 | 7.437 | 8.057 | 1.5296 | 2.312 | 11 | 2
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 576976 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 0 | 4.4433 | 0.099331 | 2.71 | 3.622 | 5.46 | 7.26 | 5.2155 | 6.9143 | 0.73144 | 0.92589 | 6 | 2
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 576976 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 602080 | 4.3811 | 0.099298 | 1.735 | 2.823 | 3.65 | 5.64 | 3.453 | 5.0898 | 0.34813 | 0.87925 | 30 | 2
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 576976 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 602067 | 4.2309 | 0.23201 | 2.865 | 5.037 | 8.34 | 10.55 | 7.683 | 9.7598 | 2.9479 | 4.4488 | 11 | 2
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 576976 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 0 | 4.4421 | 0.19115 | 2.165 | 2.428 | 5.6 | 9.24 | 6.75 | 10.7647 | 3.6698 | 6.9864 | 381 | 3
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 613434 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 0 | 0.99447 | 0.37706 | 3.76 | 9.821 | 7.94 | 21.65 | 8.198 | 23.5104 | 2.4031 | 12.9931 | 693 | 9
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 613434 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS | 0 | 0.99187 | 0.044195 | 2.47 | 5.112 | 6.25 | 10.78 | 6.457 | 10.3528 | 1.5344 | 3.9017 | 674 | 6
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 613434 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 0 | 1.002 | 0.053491 | 2.695 | 4.916 | 6.33 | 11.08 | 6.958 | 11.3684 | 2.4822 | 4.9588 | 864 | 10
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 613434 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS | 0 | 0.95632 | 0.034097 | 2.25 | 3.792 | 5.64 | 7.69 | 5.587 | 8.3476 | 1.5697 | 4.5214 | 763 | 8
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 613434 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 627318 | 0.93868 | 0.035615 | 2.34 | 4.718 | 4.74 | 9.79 | 4.181 | 9.5028 | 0.66821 | 1.5583 | 779 | 6
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 613434 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 665192 | 0.94305 | 0.038401 | 2.27 | 4.958 | 6.15 | 10.68 | 6.581 | 10.5516 | 1.7924 | 5.3029 | 832 | 6
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 613434 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 602067 | 0.91885 | 0.040512 | 3.06 | 5.516 | 7.29 | 11.92 | 8.055 | 12.719 | 2.9092 | 6.1113 | 98 | 2
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 613434 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 0 | 0.94647 | 0.045255 | 2.38 | 4.285 | 7.18 | 12.57 | 7.927 | 12.641 | 3.3741 | 10.0646 | 2152 | 16
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 613435 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 0 | 4.7818 | 0.41271 | 3.235 | 7.165 | 7.44 | 18.98 | 8.421 | 21.8236 | 3.196 | 11.0491 | 691 | 8
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 613435 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS | 0 | 4.7833 | 0.20419 | 2.74 | 4.518 | 6.71 | 9.14 | 6.633 | 10.0822 | 1.7288 | 4.2248 | 675 | 6
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 613435 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 0 | 4.8273 | 0.28771 | 2.63 | 5.864 | 6.75 | 12.42 | 7.578 | 12.5306 | 2.4222 | 5.174 | 832 | 10
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 613435 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS | 0 | 4.5985 | 0.17726 | 2.71 | 4.07 | 5.89 | 8.94 | 5.8195 | 9.6185 | 1.5606 | 3.9557 | 717 | 8
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 613435 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 0 | 4.5556 | 0.213 | 2.47 | 4.61 | 7.02 | 13.91 | 7.508 | 14.5954 | 2.1603 | 8.6118 | 2890 | 22
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 613435 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 602067 | 4.4284 | 0.21144 | 3.24 | 4.192 | 8.19 | 9.94 | 7.809 | 10.6342 | 2.1963 | 6.1339 | 98 | 2
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 613435 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 665192 | 4.5062 | 0.17877 | 2.48 | 4.328 | 5.81 | 9.99 | 6.619 | 10.0498 | 1.5612 | 4.9872 | 835 | 6
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 670151 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 0 | 1.0438 | 0.049642 | 2.29 | 4.618 | 6.41 | 9.91 | 6.5305 | 10.4775 | 2.4249 | 6.5303 | 500 | 8
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 670151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS | 0 | 1.101 | 0.048127 | 2.84 | 5.088 | 6.99 | 10.35 | 7.516 | 9.872 | 2.3498 | 5.1201 | 444 | 6
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 670151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 0 | 1.1025 | 0.038499 | 2.565 | 4.157 | 6.03 | 9.27 | 6.8285 | 8.7197 | 2.0126 | 4.4622 | 382 | 6
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 670151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS | 0 | 1.0234 | 0.052918 | 2.33 | 4.734 | 6.25 | 10.12 | 7.081 | 10.6834 | 2.612 | 6.0422 | 675 | 9
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 670151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 665192 | 1.0295 | 0.042508 | 2.36 | 3.79 | 5.68 | 8.93 | 5.867 | 9.7347 | 2.1169 | 5.3974 | 1591 | 11
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 670151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 730704 | 1.0594 | 0.032527 | 2.185 | 2.704 | 4.86 | 8.08 | 5.2435 | 8.9085 | 2.1271 | 4.0003 | 158 | 3
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 670151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 0 | 1.0394 | 0.046929 | 2.695 | 4.683 | 6.59 | 10.41 | 6.7605 | 11.9881 | 1.9423 | 5.2423 | 3674 | 22
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 670154 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 0 | 5.4068 | 0.24974 | 2.08 | 4.028 | 6.25 | 8.89 | 7.065 | 10.1918 | 3.2512 | 6.4187 | 505 | 8
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 670154 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS | 602080 | 5.5336 | 0.21615 | 3.34 | 3.871 | 7.34 | 8.67 | 6.38 | 9.2146 | 0.75804 | 3.7867 | 98 | 2
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 670154 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS | 0 | 5.4531 | 0.21594 | 2.525 | 3.793 | 6.26 | 8.97 | 7.1115 | 9.5226 | 2.7208 | 4.8661 | 256 | 4
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 670154 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 0 | 5.585 | 0.16752 | 2.78 | 5.122 | 5.55 | 10.52 | 5.87 | 9.8594 | 0.77225 | 2.2979 | 207 | 4
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 670154 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 665168 | 5.3419 | 0.20731 | 2.28 | 2.569 | 5.06 | 6.64 | 5.1145 | 7.7378 | 2.005 | 4.7882 | 79 | 2
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 670154 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 0 | 5.1788 | 0.24014 | 2.675 | 4.58 | 6.43 | 10.34 | 6.517 | 11.2649 | 2.1885 | 5.7138 | 3687 | 22
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 670154 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 665192 | 5.0816 | 0.20391 | 2.07 | 3.646 | 5.94 | 8.18 | 6.221 | 9.4492 | 1.8229 | 5.4776 | 1567 | 10
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 670154 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS | 0 | 5.0558 | 0.25941 | 2.155 | 3.815 | 5.84 | 9.8 | 6.5775 | 10.5217 | 2.2839 | 6.2547 | 635 | 9
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 670154 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 730704 | 5.266 | 0.14705 | 2.45 | 3.175 | 5.31 | 6.76 | 6.063 | 6.65 | 1.5034 | 2.1455 | 154 | 2
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 703395 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 0 | 1.0642 | 0.046261 | 1.92 | 5.398 | 5.16 | 11.22 | 6.096 | 12.4222 | 2.3099 | 5.0532 | 165 | 5
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 703395 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS | 0 | 1.0873 | 0.04682 | 3.305 | 4.735 | 6.71 | 9.67 | 6.2185 | 10.3222 | 1.2007 | 2.3582 | 423 | 4
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 703395 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 0 | 1.081 | 0.041066 | 3.135 | 4.167 | 7.12 | 11.77 | 6.9455 | 12.3476 | 1.1921 | 4.341 | 318 | 5
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 703395 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS | 0 | 1.0489 | 0.030546 | 2 | 2.685 | 5 | 5.33 | 4.744 | 5.775 | 1.0557 | 2.9326 | 145 | 2
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 703395 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 0 | 1.0589 | 0.043783 | 2.53 | 4.35 | 6.32 | 10.62 | 6.9505 | 11.528 | 1.8176 | 7.2744 | 3993 | 22
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 703395 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 665192 | 1.0458 | 0.048641 | 2.56 | 4.737 | 6.78 | 9.56 | 7.508 | 10.333 | 2.6573 | 4.6225 | 457 | 7
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 703398 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 0 | 5.5362 | 0.23875 | 3.65 | 4.5 | 7.91 | 11.66 | 7.416 | 13.227 | 1.9332 | 6.4983 | 167 | 5
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 703398 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS | 0 | 5.565 | 0.19406 | 2.86 | 3.77 | 6.66 | 7.74 | 5.942 | 8.904 | 1.1572 | 1.8654 | 343 | 4
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 703398 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 0 | 5.4622 | 0.20959 | 2.44 | 10.73 | 4.96 | 22.42 | 4.309 | 20.409 | 0.79523 | 2.6985 | 206 | 4
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 703398 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 665168 | 5.5223 | 0.22856 | 3.05 | 3.712 | 6.71 | 10.98 | 6.876 | 12.6432 | 1.8377 | 7.5478 | 109 | 2
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 703398 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 0 | 5.3295 | 0.21511 | 2.5 | 4.242 | 6.04 | 10.8 | 6.491 | 11.2798 | 1.6545 | 7.5133 | 4083 | 22
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 703398 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS | 0 | 5.2602 | 0.16504 | 1.62 | 2.5 | 4.52 | 6 | 4.8515 | 6.3075 | 1.5033 | 3.6284 | 133 | 2
2023 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 703398 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 665192 | 5.1053 | 0.17128 | 1.95 | 3.17 | 4.93 | 7.36 | 5.19 | 6.686 | 1.0088 | 4.3076 | 336 | 7
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 4.8054 | 0.27388 | 4.43 | 5.952 | 9.71 | 13.71 | 10.04 | 15.431 | 2.6564 | 6.6314 | 1267 | 15
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 5.2013 | 0.26819 | 4.07 | 6.51 | 9.3 | 13.24 | 9.425 | 12.424 | 1.3272 | 3.8255 | 133 | 6
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 14.1444 | 0.39155 | 2.255 | 3.065 | 4.78 | 6.33 | 5.064 | 6.9696 | 1.2985 | 2.5762 | 1119 | 15
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 14.5552 | 0.5048 | 2.28 | 4.308 | 4.87 | 8.74 | 5.458 | 8.2902 | 1.6777 | 3.323 | 134 | 6
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 28.1026 | 0.61303 | 1.65 | 1.992 | 3.62 | 4.13 | 3.787 | 4.7158 | 1.0298 | 2.1944 | 1170 | 15
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 27.5774 | 0.82105 | 2.115 | 3.077 | 4.57 | 6.31 | 4.4305 | 5.8571 | 1.0287 | 2.4887 | 137 | 6
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 5.0516 | 0.27408 | 4.25 | 5.872 | 9.06 | 12.45 | 9.0955 | 13.5275 | 1.8803 | 4.928 | 15681 | 77
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 5.4799 | 0.25947 | 4.18 | 5.354 | 8.64 | 11.14 | 8.411 | 11.5146 | 1.3682 | 3.6766 | 6592 | 44
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 5.5405 | 0.26253 | 4.52 | 5.71 | 8.98 | 11.42 | 8.329 | 10.858 | 1.1007 | 1.8059 | 373 | 3
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 5.2116 | 0.27655 | 3.97 | 6.05 | 8.65 | 12.26 | 8.899 | 11.197 | 1.4987 | 2.4848 | 300 | 3
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 14.0963 | 0.43017 | 2.165 | 3.283 | 4.73 | 7.17 | 4.9005 | 7.752 | 1.1512 | 3.049 | 14673 | 74
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 14.5122 | 0.41201 | 2.03 | 3.282 | 4.53 | 7.44 | 4.71 | 7.7496 | 1.2613 | 3.3537 | 6634 | 42
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 15.0322 | 0.55693 | 3.35 | 3.91 | 6.89 | 9.57 | 6.172 | 8.348 | 0.7645 | 1.7113 | 572 | 3
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 28.2101 | 0.67619 | 1.66 | 2.446 | 3.69 | 5.19 | 3.785 | 5.5022 | 0.84078 | 2.4616 | 14911 | 75
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 27.6159 | 0.76982 | 1.89 | 2.82 | 4.51 | 6.39 | 4.869 | 7.0684 | 1.4996 | 3.3842 | 7174 | 45
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 29.5196 | 0.95256 | 2.6 | 3.07 | 5.41 | 6.67 | 5.885 | 6.5 | 1.8946 | 2.5977 | 525 | 3
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 27.1239 | 1.0935 | 3.29 | 4.37 | 7.04 | 9.68 | 7.08 | 10.09 | 1.4673 | 2.879 | 300 | 3
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 5.184 | 0.29608 | 4.49 | 6.098 | 9.57 | 12.96 | 9.6825 | 13.5783 | 2.1295 | 4.5554 | 22510 | 73
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 5.6612 | 0.31876 | 4.84 | 7.018 | 10.13 | 14.46 | 9.9045 | 14.7058 | 1.9666 | 4.7272 | 12223 | 53
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 5.7506 | 0.37276 | 5.86 | 6.586 | 12.15 | 13.4 | 12.072 | 13.5342 | 2.0709 | 4.6779 | 1200 | 3
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 14.5026 | 0.45293 | 2.25 | 3.146 | 4.92 | 7.05 | 5.092 | 7.51 | 1.2493 | 2.9924 | 20135 | 70
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 14.9245 | 0.41906 | 2.14 | 3.294 | 4.67 | 7.35 | 4.858 | 7.2412 | 0.97813 | 2.9249 | 11668 | 51
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 15.1807 | 0.57409 | 3.29 | 3.992 | 6.69 | 8 | 6.677 | 7.829 | 1.0777 | 2.2075 | 1324 | 3
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 27.967 | 0.78028 | 1.72 | 2.506 | 3.89 | 5.56 | 4.073 | 6.019 | 1.0759 | 2.6527 | 20911 | 72
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 27.4604 | 0.77749 | 2.02 | 3.062 | 4.57 | 6.81 | 4.7495 | 7.437 | 1.3371 | 3.3425 | 12293 | 53
2023 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 28.8536 | 0.8415 | 2.46 | 2.892 | 4.99 | 6.04 | 5.04 | 6.162 | 1.1013 | 2.0225 | 1208 | 3
2023 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 4.5052 | 0.23736 | 3.815 | 5.015 | 8.64 | 12.76 | 7.898 | 14.3001 | 0.56352 | 6.8468 | 213 | 6
2023 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 5.1006 | 0.32713 | 5.22 | 7.42 | 11.84 | 16.93 | 11.795 | 18.466 | 3.0022 | 9.4316 | 1787 | 10
2023 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 10.8174 | 0.39661 | 2.49 | 2.694 | 5.1 | 8.26 | 5.124 | 9.7473 | 1.3506 | 5.2904 | 218 | 6
2023 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 11.6047 | 0.38066 | 2.68 | 4.152 | 5.74 | 9.42 | 6.271 | 10.2627 | 1.7486 | 3.664 | 2336 | 10
2023 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 32.3484 | 1.0685 | 2.465 | 3.285 | 5.26 | 7.24 | 5.1685 | 7.6595 | 1.3506 | 3.2484 | 1935 | 8
2023 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 5.5558 | 0.28473 | 3.19 | 5.416 | 8.89 | 11 | 8.401 | 10.5116 | 3.4043 | 5.2454 | 86 | 5
2023 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 12.435 | 0.3394 | 2.46 | 2.828 | 4.95 | 5.67 | 4.73 | 5.2724 | 0.66441 | 2.1058 | 60 | 3
2023 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 30.9131 | 0.67218 | 1.94 | 2.345 | 3.9 | 4.71 | 3.5445 | 4.2938 | 0.36508 | 0.97939 | 61 | 4
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 587880 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST | 0 | 108.8492 | 5.4335 | 3.88 | 5.2 | 7.94 | 10.95 | 8.051 | 12.443 | 2.0964 | 3.849 | 567 | 6
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 587880 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 109.2646 | 4.6358 | 3.21 | 5.402 | 7.29 | 11.06 | 7.339 | 11.459 | 1.2607 | 3.7082 | 2191 | 34
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 587880 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 109.9241 | 4.6276 | 3.235 | 4.143 | 6.88 | 8.47 | 7.181 | 9.0889 | 2.4526 | 3.2602 | 381 | 7
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 587880 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 106.2026 | 6.0412 | 4.87 | 5.974 | 9.71 | 13.62 | 9.22 | 14.44 | 2.3094 | 4.808 | 48 | 2
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 587880 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST | 0 | 103.3025 | 5.6127 | 4.32 | 5.482 | 9.58 | 11.16 | 9.875 | 11.2472 | 2.7877 | 5.5554 | 80 | 7
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 587881 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 386.1687 | 13.68 | 2.735 | 4.691 | 5.95 | 9.62 | 5.8875 | 9.6665 | 1.0996 | 3.1074 | 2952 | 44
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 587881 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST | 0 | 385.2067 | 14.8978 | 3.46 | 3.884 | 7.42 | 8.57 | 6.953 | 9.7662 | 1.3642 | 3.2821 | 525 | 6
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 587881 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 385.8931 | 11.7481 | 2.37 | 3.904 | 5.18 | 8.08 | 5.224 | 7.984 | 1.5272 | 2.7019 | 766 | 13
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 587881 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 384.7956 | 13.8569 | 3.38 | 4.147 | 6.77 | 8.39 | 5.9255 | 7.4579 | 0.53109 | 1.3051 | 62 | 3
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 587881 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST | 0 | 372.8329 | 9.9863 | 1.625 | 3.175 | 4.83 | 6.45 | 4.854 | 6.1415 | 1.0495 | 3.5499 | 178 | 6
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 623127 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 110.4227 | 4.7005 | 3.33 | 4.894 | 7.24 | 10.39 | 7.267 | 10.1708 | 1.5917 | 3.8373 | 7222 | 49
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 623127 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST | 0 | 110.9561 | 5.0429 | 3.195 | 4.01 | 7.24 | 9.9 | 6.746 | 11.6981 | 2.5992 | 4.911 | 1020 | 8
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 623127 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 110.6547 | 4.3068 | 2.97 | 4.89 | 6.33 | 10.33 | 6.445 | 10.849 | 1.3578 | 3.1685 | 5991 | 32
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 623127 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 111.2311 | 4.3394 | 3.22 | 6.046 | 6.88 | 13.36 | 6.838 | 13.2704 | 0.93131 | 5.0539 | 1161 | 4
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 623127 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST | 0 | 104.7315 | 3.8649 | 3.46 | 3.958 | 7 | 9.5 | 6.651 | 10.1496 | 0.68122 | 4.1412 | 612 | 6
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST | 0 | 393.2978 | 12.8075 | 2.23 | 3.278 | 4.96 | 7.47 | 4.912 | 8.6282 | 1.2132 | 3.2561 | 2676 | 13
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 392.9492 | 12.8058 | 2.46 | 4.06 | 5.3 | 8.34 | 5.337 | 8.6572 | 1.109 | 2.9584 | 20664 | 94
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 395.0277 | 11.4741 | 2.06 | 3.736 | 4.41 | 7.84 | 4.424 | 8.1579 | 0.88193 | 2.7552 | 8729 | 46
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 393.8813 | 12.2461 | 2.25 | 4.068 | 4.67 | 9.03 | 5 | 9.9874 | 1.304 | 3.3899 | 2087 | 8
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST | 0 | 385.526 | 10.8625 | 1.665 | 2.963 | 4.09 | 6.27 | 4.578 | 6.4984 | 1.5153 | 2.8191 | 1190 | 13
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST | 0 | 105.9495 | 5.8983 | 3.22 | 6.14 | 7.21 | 14.86 | 7.423 | 16.885 | 2.0644 | 6.6644 | 6445 | 18
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 108.0588 | 4.6285 | 3.38 | 5.05 | 7.15 | 11.1 | 7.329 | 11.3642 | 1.5272 | 3.9716 | 32989 | 111
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 109.4083 | 4.3176 | 3.075 | 4.57 | 6.63 | 9.98 | 6.638 | 10.0144 | 1.4091 | 3.2116 | 14763 | 55
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 110.3892 | 5.5257 | 4.29 | 5.854 | 9.21 | 12.11 | 8.947 | 13.3092 | 1.8862 | 4.5294 | 2791 | 9
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST | 0 | 102.0041 | 5.0314 | 3.66 | 5.292 | 8 | 11.71 | 8.438 | 13.1604 | 1.7985 | 5.0895 | 1051 | 12
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST | 0 | 382.9097 | 17.3886 | 2.69 | 3.898 | 6.12 | 10.52 | 6.225 | 12.7194 | 1.3598 | 7.1951 | 5159 | 15
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 386.0385 | 18.2893 | 2.51 | 4.12 | 5.32 | 8.49 | 5.268 | 8.7986 | 0.9354 | 2.8713 | 24698 | 86
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 387.8451 | 10.4571 | 1.94 | 3.588 | 4.13 | 7.36 | 4.217 | 7.5417 | 0.88245 | 2.1218 | 17639 | 60
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 390.3339 | 10.5133 | 1.84 | 3.758 | 3.99 | 7.95 | 3.825 | 6.891 | 0.70551 | 2.1154 | 2499 | 6
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST | 0 | 375.8505 | 9.0539 | 1.65 | 4.074 | 3.79 | 8.3 | 3.753 | 7.522 | 0.67233 | 2.8071 | 810 | 7
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST | 0 | 109.6931 | 4.7157 | 2.91 | 3.925 | 6.23 | 9.16 | 6.116 | 11.0175 | 1.1655 | 4.9003 | 2587 | 10
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 110.3499 | 4.5679 | 3.26 | 4.84 | 7.09 | 10.67 | 7.292 | 11.3033 | 1.5248 | 3.9661 | 30062 | 99
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 110.6494 | 4.239 | 2.88 | 4.614 | 6.18 | 9.77 | 6.179 | 10.394 | 1.3013 | 3.4371 | 20593 | 68
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 111.6319 | 4.8709 | 3.755 | 5.055 | 7.66 | 10.35 | 7.5465 | 10.1281 | 1.1449 | 3.0232 | 5612 | 9
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST | 0 | 106.275 | 4.5301 | 3.375 | 4.409 | 6.89 | 9.23 | 6.522 | 9.8788 | 1.5323 | 3.519 | 660 | 6
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST | 0 | 392.3971 | 16.8197 | 2.59 | 3.61 | 5.33 | 10.56 | 5.189 | 11.2745 | 1.0892 | 5.0813 | 4148 | 15
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 393.7917 | 12.8753 | 2.56 | 4.3 | 5.46 | 8.85 | 5.4465 | 9.1716 | 0.99522 | 3.1562 | 30550 | 101
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 394.5677 | 13.049 | 2.245 | 4.02 | 4.76 | 8.52 | 4.8245 | 8.576 | 0.87767 | 2.6558 | 18932 | 73
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 396.9695 | 10.0378 | 1.94 | 2.964 | 3.99 | 5.99 | 4.045 | 6.0446 | 0.76519 | 1.9271 | 6792 | 9
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST | 0 | 385.2064 | 13.1606 | 1.8 | 4.545 | 4.06 | 9.11 | 4.25 | 8.867 | 1.0691 | 3.6583 | 753 | 8
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 109.2088 | 4.4648 | 3.315 | 4.703 | 7.24 | 10.02 | 7.183 | 10.728 | 1.4236 | 3.9465 | 20185 | 104
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST | 0 | 108.2677 | 5.5321 | 3.46 | 5.232 | 7.77 | 11.03 | 7.366 | 11.571 | 1.7061 | 3.6337 | 3892 | 16
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 109.9161 | 4.6181 | 3.09 | 4.938 | 6.57 | 10.65 | 6.616 | 10.6468 | 1.4035 | 3.4842 | 17259 | 78
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 110.9665 | 4.6359 | 3.6 | 4.716 | 7.48 | 9.82 | 7.155 | 9.8708 | 1.105 | 2.9624 | 5104 | 12
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST | 0 | 103.8917 | 5.5879 | 4.02 | 5.656 | 8.91 | 11.39 | 9.452 | 12.065 | 2.6387 | 5.608 | 735 | 7
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 389.949 | 12.6372 | 2.49 | 4.005 | 5.38 | 8.33 | 5.44 | 8.7345 | 1.1045 | 3.0984 | 15037 | 97
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST | 0 | 386.645 | 16.0827 | 2.58 | 4.17 | 5.53 | 11.23 | 5.246 | 13.623 | 1.2371 | 5.5883 | 1911 | 12
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 392.4829 | 11.243 | 1.93 | 3.876 | 4.19 | 8.03 | 4.317 | 8.1356 | 0.89026 | 2.5299 | 12441 | 76
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 391.2052 | 11.9904 | 2.09 | 3.4 | 4.47 | 8.51 | 4.455 | 10.1646 | 1.2206 | 5.8688 | 2828 | 10
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST | 0 | 386.6057 | 17.938 | 1.91 | 5.251 | 5.43 | 11.05 | 6.518 | 10.9629 | 2.0829 | 4.5719 | 547 | 7
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 117.3194 | 5.0953 | 2.98 | 5.04 | 6.8 | 10.78 | 7.153 | 11.033 | 2.0245 | 4.8862 | 2461 | 77
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST | 0 | 118.0902 | 5.3115 | 3.47 | 4.02 | 7.22 | 10.51 | 7.483 | 12.036 | 1.7963 | 4.8534 | 166 | 9
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 117.4916 | 5.0846 | 2.91 | 5.15 | 6.4 | 11.38 | 6.758 | 12.2935 | 1.6238 | 4.2248 | 3582 | 78
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 119.937 | 5.8103 | 4.375 | 7.642 | 8.88 | 15.23 | 8.4805 | 14.6499 | 1.599 | 3.6266 | 733 | 10
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST | 0 | 111.3334 | 6.9326 | 2.74 | 3.484 | 7.18 | 7.84 | 8.3575 | 8.6335 | 2.9741 | 3.9746 | 97 | 6
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 387.9145 | 12.9247 | 2.285 | 4.58 | 5.22 | 9.61 | 5.38 | 10.0238 | 1.2256 | 3.1848 | 2585 | 69
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST | 0 | 389.4183 | 11.4391 | 2.39 | 3.658 | 4.81 | 7.54 | 4.802 | 7.3383 | 0.98366 | 1.5506 | 223 | 9
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 389.1949 | 11.069 | 2.18 | 3.83 | 4.72 | 7.94 | 4.658 | 8.056 | 0.90972 | 2.312 | 3811 | 68
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 389.7377 | 10.9929 | 1.78 | 5.313 | 3.93 | 10.75 | 4.3625 | 9.7086 | 1.1672 | 2.3305 | 679 | 10
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST | 0 | 379.8885 | 14.0418 | 2.73 | 3.41 | 6.23 | 7.07 | 6.26 | 7.0376 | 0.3428 | 2.2487 | 96 | 5
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST | 0 | 387.4962 | 10.1188 | 1.81 | 3.586 | 3.65 | 7.19 | 3.332 | 6.8166 | 0.59884 | 1.0611 | 20 | 3
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 391.4431 | 12.7326 | 1.235 | 2.469 | 4.88 | 6.04 | 5.5905 | 7.1352 | 2.269 | 4.074 | 56 | 9
2023 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA | 0 | 387.9869 | 16.0309 | 2.255 | 5.457 | 5.17 | 10.97 | 5.7135 | 10.789 | 1.1124 | 3.5062 | 192 | 15
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N629648 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.36834 | 0.019625 | 5.03 | 7.302 | 10.31 | 15.52 | 10.854 | 15.3016 | 1.3985 | 3.9072 | 184 | 4
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N629648 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.37345 | 0.02208 | 5.4 | 6.176 | 10.97 | 12.37 | 10.31 | 12.0768 | 1.1052 | 3.5698 | 158 | 4
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Negative | N636377 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.72397 | 0.043955 | 5.06 | 8.55 | 11.18 | 17.4 | 12.312 | 20.003 | 3.5212 | 5.8797 | 390 | 5
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Negative | N636377 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.78408 | 0.054004 | 5.76 | 6.918 | 11.73 | 14.53 | 10.779 | 14.0598 | 0.48317 | 4.7773 | 185 | 3
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Negatif | N636427 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.21891 | 0.020517 | 8.63 | 11.532 | 17.58 | 22.79 | 17.2835 | 21.4417 | 3.1411 | 4.1695 | 227 | 5
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Negatif | N654264 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.22934 | 0.020849 | 5.59 | 10.54 | 13.51 | 21.01 | 13.94 | 24.2276 | 3.2437 | 8.4594 | 450 | 4
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Negatif | N654264 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.22704 | 0.02041 | 5.37 | 9.434 | 10.13 | 18.67 | 9.891 | 16.4902 | 1.9316 | 4.1456 | 243 | 2
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Negative | N661679 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.73724 | 0.046396 | 5.38 | 6.639 | 10.85 | 14.21 | 11.7225 | 14.0464 | 2.3955 | 4.4894 | 882 | 6
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Negative | N661679 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.75588 | 0.057035 | 4.21 | 6.996 | 8.86 | 19.79 | 10.853 | 22.65 | 4.1669 | 11.1034 | 266 | 2
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N669617 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.37074 | 0.022114 | 5.15 | 6.149 | 10.38 | 12.97 | 10.751 | 12.4522 | 2.5697 | 3.739 | 607 | 2
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N669617 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.39297 | 0.035521 | 5.795 | 10.85 | 13.23 | 25.19 | 14.6045 | 26.0525 | 4.9087 | 8.2602 | 251 | 2
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Negatif | N674712 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.22846 | 0.01954 | 6.29 | 7.844 | 13.13 | 19.87 | 13.728 | 22.1176 | 3.1535 | 9.1355 | 795 | 5
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N694070 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.37047 | 0.021411 | 4.475 | 6.179 | 9.85 | 13.25 | 10.1865 | 12.5412 | 2.1769 | 4.5139 | 685 | 3
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N694070 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.39566 | 0.034847 | 5.67 | 8.63 | 12.25 | 19.63 | 13.533 | 21.7933 | 3.5635 | 10.4005 | 629 | 4
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Negative | N701074 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.74377 | 0.048157 | 4.715 | 6.276 | 9.94 | 14.02 | 10.811 | 14.9569 | 2.2456 | 5.2403 | 1670 | 6
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Negatif | N707674 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.23018 | 0.016468 | 6.2 | 7.924 | 12.59 | 16.5 | 11.736 | 15.4486 | 2.7124 | 5.2001 | 654 | 6
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Negatif | N707674 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.22114 | 0.019481 | 8.04 | 28.272 | 14.92 | 57.6 | 13.959 | 53.1446 | 1.3848 | 6.6493 | 264 | 2
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N711773 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.37806 | 0.020211 | 5.36 | 6.3 | 10.84 | 12.69 | 9.292 | 12.729 | 1.5986 | 3.3552 | 618 | 3
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N711773 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.383 | 0.029219 | 5.04 | 7.37 | 11.61 | 18.69 | 11.3675 | 19.4775 | 2.7566 | 8.6848 | 891 | 4
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Negative | N711776 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.73317 | 0.050899 | 3.94 | 7.524 | 9 | 17.59 | 10.802 | 19.648 | 4.3836 | 7.728 | 704 | 5
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Negative | N711776 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.7545 | 0.042658 | 3.995 | 4.63 | 8.68 | 12.32 | 9.7345 | 12.9108 | 3.2938 | 4.5646 | 256 | 2
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.39127 | 0.034395 | 4.85 | 8.912 | 9.96 | 18.91 | 9.513 | 17.7702 | 2.1439 | 3.3598 | 232 | 3
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Negatif | N732506 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.21379 | 0.018981 | 7.845 | 8.325 | 15.2 | 17.3 | 14.2105 | 16.0674 | 1.3384 | 6.247 | 156 | 4
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Negatif | N732506 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.23218 | 0.017847 | 4.795 | 6.34 | 11.41 | 13.56 | 12.813 | 14.99 | 4.7309 | 8.3199 | 242 | 3
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Negative | N732523 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.77074 | 0.12829 | 4.8 | 23.557 | 11.09 | 59.56 | 12.916 | 56.9108 | 5.5975 | 18.2418 | 1013 | 6
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Negatif | N743803 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.21517 | 0.015092 | 6.45 | 6.546 | 13.47 | 13.84 | 13.595 | 14.1518 | 2.944 | 3.6509 | 46 | 2
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N743808 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.39994 | 0.027521 | 4.055 | 5.442 | 11.5 | 14.22 | 13.014 | 16.9289 | 5.4175 | 8.7905 | 70 | 2
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P629648 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.6188 | 0.02623 | 4.36 | 4.974 | 8.72 | 10.27 | 7.991 | 9.976 | 1.1491 | 1.8545 | 182 | 4
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P629648 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.63894 | 0.030004 | 4.53 | 5.12 | 9.07 | 10.51 | 9.05 | 10.5406 | 1.5531 | 2.0873 | 159 | 4
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Positive | P636377 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 1.2225 | 0.071832 | 5.32 | 6.32 | 10.87 | 13.82 | 10.175 | 13.907 | 2.0123 | 3.7214 | 396 | 5
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Positive | P636377 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 1.3177 | 0.080031 | 4.41 | 6.012 | 10.09 | 12.29 | 10.285 | 12.7772 | 2.7687 | 3.713 | 185 | 3
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Positif | P636427 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.36484 | 0.0269 | 6.455 | 7.474 | 13.29 | 16.17 | 14.5085 | 15.8989 | 2.7654 | 5.6911 | 229 | 5
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Positif | P654264 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.37829 | 0.024762 | 4.93 | 6.308 | 9.78 | 13.21 | 10.466 | 15.6034 | 3.1687 | 5.3812 | 444 | 4
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Positif | P654264 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.38525 | 0.024831 | 3.9 | 6.146 | 9.08 | 12.56 | 8.389 | 12.2488 | 1.0243 | 2.5902 | 237 | 2
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Positive | P661679 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 1.2187 | 0.079637 | 4.73 | 6.944 | 10.29 | 15.11 | 11.602 | 15.0312 | 2.931 | 5.1886 | 898 | 6
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Positive | P661679 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 1.2693 | 0.082354 | 4.05 | 5.245 | 8.5 | 13.9 | 8.349 | 15.775 | 2.6545 | 7.2839 | 255 | 2
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P669617 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.62557 | 0.033097 | 4.765 | 5.677 | 9.43 | 12.26 | 8.082 | 13.5396 | 0.84118 | 4.639 | 605 | 2
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P669617 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.65065 | 0.039675 | 5.35 | 6.66 | 11.98 | 13.98 | 11.984 | 14.22 | 2.8871 | 4.8071 | 218 | 2
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Positif | P674712 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.37829 | 0.028492 | 5.27 | 7.09 | 11.63 | 15.86 | 12.447 | 17.441 | 4.0164 | 7.8923 | 794 | 5
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P694070 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.63057 | 0.035649 | 4.275 | 5.035 | 9.59 | 11.21 | 10.167 | 12.016 | 2.2018 | 4.9506 | 684 | 3
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P694070 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.6545 | 0.038006 | 3.96 | 5.704 | 9.16 | 13.24 | 8.692 | 13.6664 | 1.8566 | 5.9418 | 588 | 4
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Positive | P701074 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 1.2542 | 0.089781 | 5.045 | 6.683 | 11.4 | 14.95 | 11.057 | 15.6268 | 2.0784 | 7.5373 | 1656 | 6
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Positif | P707674 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.37947 | 0.02232 | 4.39 | 6.216 | 9.75 | 12.96 | 9.752 | 12.246 | 1.5778 | 3.6263 | 657 | 6
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Positif | P707674 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.37503 | 0.023569 | 6.07 | 15.054 | 11.73 | 30.07 | 10.397 | 26.6866 | 2.2167 | 3.077 | 267 | 2
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P711773 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.64055 | 0.033945 | 4.37 | 5.91 | 8.89 | 12.33 | 8.94 | 13.25 | 1.7072 | 3.8076 | 696 | 3
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P711773 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.64382 | 0.036622 | 4.22 | 6.02 | 9.16 | 13.97 | 8.931 | 13.999 | 1.719 | 5.4707 | 861 | 4
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Positive | P711776 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 1.2192 | 0.10065 | 4.93 | 7.988 | 11.81 | 18.68 | 13.437 | 19.2406 | 4.589 | 9.8124 | 703 | 5
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Positive | P711776 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 1.2778 | 0.076543 | 3.79 | 4.936 | 8.92 | 10.97 | 8.7115 | 12.737 | 2.5784 | 6.1913 | 253 | 2
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.65692 | 0.035461 | 4.39 | 6.474 | 9.13 | 12.93 | 8.086 | 11.667 | 0.54717 | 2.6665 | 215 | 3
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Positif | P732506 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.36319 | 0.022375 | 5.02 | 5.866 | 10.18 | 11.39 | 9.213 | 10.5486 | 0.93526 | 3.7369 | 152 | 4
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Positif | P732506 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.38834 | 0.0216 | 2.795 | 4.945 | 8.11 | 10.42 | 8.602 | 10.8515 | 3.5701 | 6.638 | 251 | 3
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Positive | P732523 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 1.1942 | 0.15497 | 4.95 | 23.511 | 11.26 | 44.42 | 11.5685 | 58.1945 | 3.9554 | 18.2539 | 1035 | 6
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Positif | P743803 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 0.36826 | 0.024968 | 6.52 | 6.84 | 13.44 | 14.41 | 13.222 | 14.3492 | 2.4567 | 3.0462 | 46 | 2
2023 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P743808 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 0.66433 | 0.039819 | 3.55 | 4.442 | 10.16 | 11.19 | 11.0965 | 13.1993 | 5.2336 | 8.3804 | 70 | 2
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 57.5323 | 0.77746 | 0.94 | 1.82 | 2.05 | 3.79 | 2.043 | 3.5316 | 0.68179 | 1.2637 | 629 | 5
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c503 c303 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 56.9678 | 0.53631 | 0.71 | 1.172 | 1.47 | 2.65 | 1.536 | 2.9232 | 0.28465 | 0.89111 | 273 | 2
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 182.1994 | 2.2733 | 0.77 | 1.532 | 1.87 | 3.32 | 1.87 | 3.5232 | 0.79599 | 1.3648 | 682 | 5
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c503 c303 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 180.9902 | 1.7978 | 0.6 | 1.51 | 1.24 | 3.23 | 1.382 | 3.41 | 0.34209 | 0.91446 | 307 | 2
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 50.1566 | 1.0011 | 1.13 | 1.674 | 2.74 | 3.99 | 2.941 | 4.4524 | 0.9559 | 2.0247 | 3941 | 12
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c503 c303 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 49.9624 | 0.61663 | 0.75 | 1.484 | 1.58 | 3.05 | 1.7705 | 3.044 | 0.50192 | 1.0641 | 1201 | 4
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 179.7072 | 2.9776 | 0.83 | 1.568 | 2.16 | 3.87 | 2.404 | 4.181 | 0.87543 | 2.2652 | 3988 | 12
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c503 c303 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 178.5206 | 1.8452 | 0.57 | 0.976 | 1.35 | 2.58 | 1.542 | 2.7417 | 0.54556 | 1.2509 | 1239 | 4
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 88161 | Cobas c503 c303 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 56.5095 | 0.96725 | 1.545 | 1.797 | 0 | 0 | 3.9056 | 5.014 | 0 | 0 | 84 | 2
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas 8000 c701 (France controls) | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 57.0046 | 0.84803 | 1 | 1.604 | 2.42 | 3.31 | 2.661 | 3.3898 | 0.61442 | 1.2711 | 558 | 2
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 57.9173 | 0.98838 | 1.08 | 1.562 | 2.49 | 3.69 | 2.796 | 4.1194 | 0.95446 | 2.1106 | 8000 | 18
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c503 c303 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 58.524 | 0.85439 | 0.76 | 1.145 | 2.13 | 2.77 | 2.245 | 3.1467 | 0.83206 | 1.9853 | 2437 | 9
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas 8000 c701 (France controls) | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 173.8647 | 2.3289 | 0.98 | 1.263 | 2.09 | 2.89 | 1.9665 | 2.8401 | 0.25989 | 0.85773 | 956 | 2
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 175.5265 | 2.3837 | 0.82 | 1.33 | 2.04 | 2.81 | 2.282 | 3.137 | 0.7629 | 1.599 | 6215 | 16
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c503 c303 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 177.0178 | 2.0625 | 0.6 | 0.942 | 1.66 | 2.52 | 1.7925 | 2.9271 | 0.69184 | 1.717 | 2251 | 9
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas 8000 c701 (France controls) | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 56.6455 | 0.77455 | 0.985 | 1.304 | 2.09 | 3.03 | 2.1435 | 3.2506 | 0.38904 | 1.3543 | 1419 | 2
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 57.1798 | 1.0633 | 1.035 | 1.763 | 2.59 | 3.85 | 2.926 | 4.3588 | 1.0766 | 2.2774 | 6283 | 12
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | EPS V.2 STAT | 0 | 57.3608 | 0.6432 | 0.935 | 1.11 | 1.95 | 2.24 | 1.773 | 2.3001 | 0.23603 | 0.70764 | 909 | 2
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c503 c303 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 57.6652 | 0.74289 | 0.785 | 1.137 | 1.96 | 2.85 | 2.084 | 3.0383 | 0.63007 | 1.7989 | 3625 | 11
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas 8000 c701 (France controls) | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 188.3775 | 2.1243 | 0.67 | 0.866 | 1.47 | 2.23 | 1.4535 | 2.5852 | 0.28559 | 1.085 | 1486 | 2
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | EPS V.2 STAT | 0 | 190.5946 | 1.6233 | 0.66 | 0.816 | 1.35 | 1.66 | 1.2595 | 1.5227 | 0.093011 | 0.39181 | 920 | 2
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 189.9503 | 2.9206 | 0.83 | 1.442 | 2.12 | 3.16 | 2.3065 | 3.5154 | 0.84416 | 1.8069 | 7395 | 14
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c503 c303 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 191.6803 | 2.1856 | 0.565 | 1.005 | 1.5 | 2.5 | 1.68 | 2.72 | 0.59785 | 1.8659 | 3653 | 11
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c503 c303 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 59.5964 | 0.81219 | 0.81 | 1.18 | 2.02 | 2.64 | 2.295 | 3.015 | 0.69399 | 1.5954 | 1380 | 2
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c503 c303 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 189.2979 | 2.3824 | 0.68 | 1.116 | 1.61 | 2.46 | 1.854 | 2.819 | 0.71665 | 1.5209 | 1400 | 2
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 62.9208 | 1.0284 | 1.08 | 1.556 | 2.63 | 3.3 | 2.809 | 3.6634 | 0.88249 | 1.824 | 2842 | 9
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c503 c303 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 63.3525 | 0.87144 | 0.68 | 1.295 | 1.82 | 2.81 | 1.907 | 2.9106 | 0.45751 | 1.4761 | 1161 | 9
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 183.0232 | 2.9182 | 0.955 | 1.56 | 2.4 | 3.32 | 2.6735 | 3.3985 | 0.84893 | 1.6192 | 2446 | 7
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c503 c303 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 184.365 | 2.4446 | 0.72 | 1.356 | 1.79 | 2.96 | 1.873 | 3.274 | 0.60101 | 1.4758 | 1063 | 8
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 58.3744 | 3.8899 | 1.035 | 1.781 | 2.54 | 4.52 | 2.5895 | 4.9557 | 0.76162 | 3.6477 | 958 | 7
2023 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 173.2725 | 13.5769 | 0.985 | 6.437 | 2.42 | 13.38 | 2.6535 | 11.7476 | 0.84461 | 3.2184 | 975 | 7
2023 | AMYLASE [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c503 c303 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 61.2863 | 1.0975 | 1.2 | 1.552 | 0 | 0 | 3.0613 | 3.853 | 0.8205 | 0.9557 | 117 | 3
2023 | AMYLASE [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 60.4666 | 1.1748 | 1.09 | 2.038 | 3.09 | 5.02 | 3.277 | 5.6095 | 1.4014 | 3.1372 | 5372 | 14
2023 | AMYLASE [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c503 c303 | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 216.3391 | 3.0172 | 1.18 | 1.284 | 0 | 0 | 2.3599 | 3.0556 | 2.202 | 2.7677 | 115 | 3
2023 | AMYLASE [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 212.7152 | 4.36 | 1.12 | 1.93 | 3.16 | 5.56 | 3.3695 | 6.2657 | 1.3766 | 3.5003 | 5383 | 14
2023 | AMYLASE [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 76.4281 | 1.6927 | 1.415 | 2.043 | 3.52 | 4.25 | 3.5225 | 3.9053 | 1.1848 | 1.8365 | 32 | 2
2023 | AMYLASE [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | EPS V.2 STAT | 0 | 47.6491 | 0.87266 | 1.25 | 1.57 | 2.71 | 3.8 | 2.777 | 4.494 | 0.77504 | 2.3054 | 852 | 2
2023 | AMYLASE [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 47.429 | 0.8607 | 1.215 | 1.68 | 2.68 | 4.3 | 2.7955 | 5.0287 | 0.75663 | 2.3138 | 6677 | 6
2023 | AMYLASE [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 195.1277 | 2.6867 | 0.87 | 1.186 | 2.03 | 3 | 2.1765 | 3.515 | 0.67134 | 1.8586 | 6046 | 5
2023 | AMYLASE [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | EPS V.2 STAT | 0 | 196.1953 | 3.6664 | 0.89 | 1.55 | 2.51 | 3.71 | 2.638 | 4.113 | 0.7998 | 2.1196 | 891 | 2
2023 | AMYLASE [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 46.5091 | 0.78107 | 1.18 | 1.536 | 2.76 | 3.49 | 2.885 | 3.9896 | 0.94398 | 1.516 | 1601 | 3
2023 | AMYLASE [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 190.4067 | 2.511 | 0.95 | 1.162 | 2.05 | 2.72 | 2.134 | 3.0144 | 0.62338 | 1.4139 | 1635 | 2
2023 | AMYLASE [U] | MAS Urine Bas | 23091A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 50.8754 | 1.1451 | 1.59 | 1.864 | 3.41 | 4.48 | 3.283 | 5.0874 | 0.66532 | 1.6639 | 487 | 4
2023 | AMYLASE [U] | MAS Urine Haut | 23092A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 222.2342 | 4.9594 | 1.31 | 2.352 | 2.94 | 5.71 | 2.979 | 5.8862 | 0.59573 | 2.2541 | 491 | 4
2023 | AMYLASE [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 46.2796 | 0.69404 | 1.16 | 1.917 | 2.54 | 3.93 | 2.441 | 3.8324 | 0.46817 | 1.0958 | 2968 | 4
2023 | AMYLASE [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 225.6862 | 3.3089 | 1.22 | 1.777 | 2.57 | 3.72 | 2.748 | 3.9036 | 0.53753 | 1.2316 | 3018 | 4
2023 | AMYLASE [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 50.8238 | 1.7595 | 1.765 | 4.934 | 3.98 | 10.17 | 4.5655 | 9.2186 | 0.71183 | 2.5916 | 564 | 2
2023 | AMYLASE [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 225.7465 | 4.0602 | 1.84 | 2.128 | 3.71 | 4.29 | 3.301 | 3.7322 | 0.19501 | 0.25524 | 576 | 2
2023 | AMYLASE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 59.0775 | 0.76554 | 1.005 | 1.264 | 2.24 | 2.82 | 2.2955 | 3.0358 | 0.50782 | 1.1757 | 1017 | 2
2023 | AMYLASE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 194.9448 | 2.1783 | 0.81 | 1 | 1.74 | 2.25 | 1.79 | 2.67 | 0.46062 | 1.4251 | 997 | 2
2023 | AMYLASE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 58.7646 | 5.1386 | 0.73 | 0.848 | 1.81 | 27.34 | 2.1165 | 33.4919 | 0.97967 | 7.8835 | 196 | 3
2023 | AMYLASE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE | 0 | 174.4859 | 14.0105 | 0.595 | 14.953 | 1.77 | 25.94 | 2.002 | 32.0125 | 0.85853 | 8.0437 | 184 | 3
2023 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 589262 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANDROSTENEDIONE | 0 | 0.59593 | 0.063389 | 3.4 | 19.43 | 14.43 | 41.44 | 15.991 | 34.185 | 9.0084 | 12.559 | 177 | 2
2023 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 589263 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANDROSTENEDIONE | 0 | 2.9158 | 0.21253 | 3.305 | 11.719 | 11.21 | 24.74 | 12.3 | 23.228 | 3.4933 | 9.8667 | 197 | 2
2023 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 589265 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANDROSTENEDIONE | 0 | 5.5806 | 0.4462 | 4.695 | 6.163 | 13.77 | 17.81 | 15.0645 | 19.8582 | 8.3856 | 14.4561 | 190 | 2
2023 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANDROSTENEDIONE | 0 | 0.63036 | 0.038551 | 5.25 | 7.108 | 11.1 | 14.53 | 10.861 | 16.1026 | 1.1628 | 6.1846 | 1175 | 3
2023 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANDROSTENEDIONE | 0 | 0.59778 | 0.040273 | 5.64 | 8.904 | 12.37 | 17.69 | 11.23 | 20.1862 | 1.646 | 8.9788 | 506 | 4
2023 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANDROSTENEDIONE | 0 | 3.1948 | 0.14237 | 3.93 | 5.16 | 8.57 | 10.29 | 8.583 | 10.9422 | 1.2346 | 4.288 | 1107 | 3
2023 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANDROSTENEDIONE | 0 | 2.9827 | 0.14703 | 4.28 | 5.354 | 9.11 | 12.66 | 8.359 | 15.1998 | 1.0123 | 5.6712 | 506 | 4
2023 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANDROSTENEDIONE | 0 | 7.6859 | 0.4442 | 4.71 | 6.112 | 10.25 | 12.63 | 10.162 | 13.9496 | 2.3785 | 5.2813 | 1155 | 3
2023 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANDROSTENEDIONE | 0 | 6.9627 | 0.50345 | 4.53 | 9.177 | 11.61 | 18.26 | 12.5485 | 19.7295 | 3.3459 | 9.3472 | 505 | 4
2023 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 715420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANDROSTENEDIONE | 0 | 0.62421 | 0.04061 | 6.05 | 6.122 | 11.69 | 13.61 | 10.199 | 14.6638 | 0.72343 | 4.6595 | 122 | 2
2023 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 715421 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANDROSTENEDIONE | 0 | 3.0836 | 0.13645 | 4.21 | 4.402 | 8.65 | 8.71 | 8.277 | 9.4394 | 1.3181 | 3.0179 | 123 | 2
2023 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 715422 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANDROSTENEDIONE | 0 | 7.4141 | 0.39204 | 4.59 | 5.942 | 9.26 | 11.7 | 10.189 | 10.6402 | 1.3275 | 3.1629 | 122 | 2
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 471259 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-CCP | 0 | 17.3372 | 1.1608 | 4.63 | 7.09 | 10.6 | 17.84 | 11.947 | 22.121 | 4.4649 | 8.3583 | 184 | 2
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 471259 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 0 | 15.425 | 1.2279 | 3.32 | 7.082 | 7.89 | 19.57 | 9.448 | 23.0958 | 4.3525 | 12.6321 | 120 | 4
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 471260 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-CCP | 0 | 95.0987 | 2.5745 | 2.05 | 2.954 | 4.74 | 6.8 | 5.366 | 7.8683 | 1.6875 | 2.9939 | 180 | 2
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 471260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 0 | 89.0905 | 2.9671 | 2.33 | 3.01 | 5.47 | 6.69 | 5.289 | 8.059 | 1.238 | 4.595 | 190 | 4
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 548165 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-CCP | 0 | 17.9144 | 1.3122 | 2.49 | 10.79 | 7.85 | 21.72 | 8.174 | 21.7996 | 3.9698 | 6.7874 | 95 | 3
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 548165 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-CCP | 619291 | 16.7414 | 1.1164 | 2.04 | 3.4 | 9.77 | 10.09 | 11.318 | 11.8972 | 5.8681 | 7.5224 | 21 | 3
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 548165 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-CCP | 0 | 17.8696 | 1.1349 | 3.035 | 5.925 | 7.85 | 14.35 | 8.4165 | 15.3445 | 2.8499 | 8.2164 | 1509 | 17
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 548165 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 637189 | 16.2718 | 0.98523 | 2.695 | 6.055 | 6.87 | 12.24 | 7.383 | 10.51 | 1.8172 | 4.8116 | 586 | 9
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 548165 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 0 | 17.2743 | 1.3821 | 3.43 | 6.29 | 9.45 | 14.89 | 10.3105 | 17.4695 | 3.8145 | 9.1455 | 3671 | 31
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 548165 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 619282 | 16.2295 | 0.76209 | 4.475 | 5.065 | 9.21 | 10.18 | 8.916 | 9.4225 | 1.7436 | 3.5253 | 61 | 3
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 548539 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-CCP | 0 | 89.9797 | 4.1452 | 1.72 | 10.508 | 5.45 | 21.32 | 4.842 | 19.1914 | 1.6574 | 5.8304 | 93 | 3
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 548539 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-CCP | 0 | 97.0903 | 2.9504 | 2.035 | 3.447 | 4.42 | 9.73 | 4.4545 | 8.7606 | 1.2137 | 2.7063 | 1321 | 16
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 548539 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-CCP | 619291 | 95.1106 | 3.5401 | 1.13 | 3.658 | 3.57 | 7.93 | 4.222 | 8.9404 | 2.3528 | 2.9031 | 17 | 3
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 548539 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 619282 | 90.0564 | 3.8474 | 2.1 | 6.12 | 4.39 | 12.33 | 4.793 | 11.0446 | 1.2729 | 2.8054 | 117 | 3
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 548539 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 0 | 89.6966 | 7.5213 | 1.945 | 3.31 | 4.73 | 9.33 | 5.091 | 10.5168 | 1.9016 | 7.0675 | 2697 | 29
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 548539 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 660228 | 87.228 | 3.3691 | 2.08 | 3.754 | 5.59 | 8.86 | 6.296 | 9.8936 | 2.5063 | 5.3552 | 1286 | 12
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 651398 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-CCP | 0 | 21.7835 | 2.1544 | 3.55 | 8.34 | 7.54 | 18.03 | 7.195 | 16.5102 | 1.2113 | 6.3524 | 114 | 3
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 651398 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-CCP | 0 | 23.3815 | 2.8347 | 3.67 | 7.13 | 8.51 | 15.59 | 9.1865 | 17.3061 | 2.9204 | 7.5673 | 2754 | 16
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 651398 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 700540 | 18.7596 | 1.1573 | 2.55 | 4.296 | 8.21 | 10.52 | 9.1825 | 12.6084 | 3.6762 | 7.5474 | 280 | 5
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 651398 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 0 | 19.8314 | 1.1193 | 3.34 | 5.453 | 8.23 | 12.01 | 9.1285 | 13.4188 | 2.9485 | 6.5749 | 11903 | 35
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 651399 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-CCP | 0 | 135.982 | 11.7461 | 2.38 | 7.9 | 6.77 | 18.5 | 7.987 | 20.0066 | 3.4524 | 10.4256 | 122 | 3
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 651399 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-CCP | 0 | 145.6842 | 6.6142 | 1.99 | 4.818 | 5.06 | 10.64 | 5.773 | 12.4562 | 2.1072 | 5.6654 | 2901 | 16
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 651399 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 690253 | 135.5013 | 3.9359 | 1.67 | 2.672 | 3.74 | 6.47 | 4.355 | 7.4108 | 1.5239 | 3.3334 | 786 | 12
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 651399 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 0 | 135.3157 | 4.489 | 2.02 | 3.127 | 4.73 | 7.33 | 5.004 | 7.8868 | 1.4891 | 3.9392 | 9219 | 34
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 651399 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 700540 | 135.3587 | 4.3306 | 1.615 | 5.059 | 4.08 | 10.36 | 4.314 | 9.9911 | 1.002 | 3.2837 | 276 | 5
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 651399 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 714474 | 133.6781 | 4.572 | 1.98 | 2.555 | 5.44 | 7.4 | 5.972 | 8.7474 | 3.079 | 4.3774 | 407 | 10
2023 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 651399 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 736868 | 133.0206 | 4.8312 | 1.74 | 2.682 | 4.81 | 6.92 | 5.2515 | 8.2161 | 2.2059 | 4.2132 | 1308 | 15
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 488565 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II | 0 | 2.2141 | 0.07063 | 2.49 | 4.134 | 5.01 | 8.43 | 4.774 | 7.8232 | 0.94395 | 1.6213 | 51 | 5
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 488568 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II | 0 | 0.50313 | 0.062242 | 8 | 11.148 | 17.29 | 22.97 | 18.848 | 26.6634 | 6.5725 | 10.226 | 55 | 5
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 549457 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 0 | 1.9891 | 0.14859 | 4.39 | 10.134 | 12.06 | 19.93 | 11.559 | 19.8654 | 1.778 | 7.6585 | 408 | 8
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 549457 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI HBC II | 0 | 1.9378 | 0.15268 | 6.27 | 7.195 | 12.79 | 17.15 | 13.107 | 20.6915 | 3.8134 | 10.3706 | 183 | 5
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 549457 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II | 0 | 2.2453 | 0.07995 | 1.88 | 3.496 | 4.76 | 8.42 | 5.278 | 8.8004 | 1.8897 | 3.7126 | 1914 | 32
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 549457 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 0 | 2.2559 | 0.080613 | 2.23 | 3.662 | 5.03 | 8.65 | 5.2095 | 9.3594 | 1.5011 | 4.1774 | 7931 | 92
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 549457 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 633429 | 2.2661 | 0.071969 | 2.48 | 3.17 | 5.6 | 6.73 | 5.445 | 6.728 | 1.2391 | 3.3355 | 718 | 8
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 549457 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 0 | 2.2816 | 0.068482 | 1.68 | 2.864 | 4.16 | 7.01 | 4.401 | 7.8748 | 1.3811 | 3.6357 | 13259 | 78
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 549457 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 0 | 2.2913 | 0.073111 | 1.66 | 2.663 | 4.1 | 6.83 | 4.512 | 7.7987 | 1.7148 | 3.9304 | 10489 | 71
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 549461 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 0 | 0.54205 | 0.066211 | 6.93 | 12.484 | 19.73 | 37.56 | 19.311 | 45.313 | 4.4818 | 22.9783 | 375 | 7
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 549461 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI HBC II | 0 | 0.52465 | 0.064041 | 8.31 | 12.44 | 16.39 | 27.73 | 18.333 | 30.4815 | 3.9179 | 14.4305 | 160 | 5
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 549461 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 538852 | 0.57478 | 0.017746 | 2.89 | 3.458 | 6.61 | 7.16 | 6.881 | 7.273 | 0.94158 | 2.267 | 87 | 2
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 549461 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II | 0 | 0.53019 | 0.047381 | 4.68 | 9.772 | 11.5 | 20.89 | 12.071 | 23.5294 | 3.781 | 10.7618 | 1937 | 32
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 549461 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II | 600352 | 0.55043 | 0.0223 | 3.475 | 4.458 | 7.9 | 9.13 | 8.102 | 9.4569 | 1.2905 | 3.3654 | 53 | 2
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 549461 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 600352 | 0.54991 | 0.035333 | 4.51 | 7.876 | 9.27 | 17.16 | 9.488 | 19.4318 | 3.1045 | 6.4013 | 354 | 8
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 549461 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 633429 | 0.53756 | 0.035776 | 3.62 | 7.33 | 8.37 | 15.44 | 9.49 | 15.5392 | 3.3436 | 6.404 | 715 | 8
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 549461 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 0 | 0.5427 | 0.042754 | 4.32 | 9.16 | 10.31 | 20.26 | 10.817 | 23.679 | 3.1433 | 10.6864 | 7652 | 87
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 549461 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 607827 | 0.56834 | 0.031384 | 3.74 | 4.883 | 8.35 | 10.53 | 9.101 | 11.1094 | 2.7904 | 6.452 | 418 | 8
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 549461 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 0 | 0.56965 | 0.035268 | 3.28 | 8.409 | 7.37 | 17.57 | 7.8395 | 19.5437 | 2.519 | 6.3797 | 7599 | 45
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 549461 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 650348 | 0.57651 | 0.025096 | 2.69 | 4.84 | 6.07 | 12.38 | 6.791 | 12.4284 | 1.9026 | 4.8699 | 1637 | 20
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 549461 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 626094 | 0.58359 | 0.027887 | 3.23 | 6.996 | 7.19 | 14.22 | 7.782 | 15.2142 | 2.3048 | 4.352 | 1386 | 18
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 549461 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 650348 | 0.5641 | 0.032684 | 3.46 | 5.363 | 8.42 | 13.5 | 8.973 | 15.5127 | 3.0636 | 6.57 | 4045 | 31
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 549461 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 0 | 0.56963 | 0.039396 | 3.56 | 7.433 | 8.86 | 15.79 | 9.446 | 17.7371 | 3.1917 | 7.7766 | 5889 | 47
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 549461 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 607827 | 0.58086 | 0.022259 | 2.69 | 3.755 | 5.76 | 8.69 | 6.554 | 9.6185 | 1.5286 | 4.1332 | 971 | 8
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 549461 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 626094 | 0.587 | 0.03024 | 2.67 | 4.422 | 6.98 | 11.27 | 7.899 | 12.6382 | 3.2506 | 5.725 | 1837 | 19
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 549461 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 611322 | 0.58654 | 0.017841 | 1.72 | 2.065 | 4 | 7.58 | 4.0055 | 7.815 | 1.0833 | 5.1556 | 83 | 3
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 574635 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 0 | 0.53273 | 0.070399 | 5.895 | 11.918 | 18.48 | 26.95 | 20.297 | 28.0759 | 7.0661 | 18.5176 | 299 | 5
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 574635 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II | 0 | 0.5311 | 0.045176 | 4.38 | 7.714 | 12.23 | 17.51 | 13.642 | 18.616 | 4.8859 | 10.5585 | 2120 | 19
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 574635 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 664160 | 0.55811 | 0.029784 | 4.1 | 6.076 | 8.6 | 12.5 | 8.363 | 13.1982 | 1.56 | 5.2379 | 1889 | 10
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 574635 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 0 | 0.55044 | 0.037824 | 4.26 | 6.875 | 9.81 | 15.44 | 10.2955 | 17.471 | 3.0527 | 8.2473 | 17143 | 90
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 574635 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 0 | 0.56696 | 0.03054 | 3.46 | 6.068 | 8.11 | 12.52 | 8.436 | 12.99 | 2.1443 | 5.554 | 25856 | 80
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 574635 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 0 | 0.57144 | 0.030862 | 3.265 | 5.83 | 7.52 | 13.12 | 7.8005 | 14.353 | 2.3543 | 6.0134 | 34929 | 103
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 574638 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 0 | 1.9503 | 0.15068 | 4.64 | 10.056 | 11.79 | 19.33 | 10.819 | 19.577 | 2.8688 | 10.5545 | 301 | 5
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 574638 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 0 | 2.2363 | 0.076311 | 2.415 | 3.638 | 5.27 | 8.13 | 5.349 | 8.9552 | 1.2236 | 3.588 | 18645 | 90
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 574638 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II | 0 | 2.2064 | 0.078055 | 2.41 | 3.51 | 5.57 | 7.34 | 5.684 | 8.443 | 1.3959 | 3.9761 | 2069 | 20
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 574638 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 0 | 2.2691 | 0.069686 | 1.76 | 2.88 | 4.31 | 6.69 | 4.488 | 7.4436 | 1.3243 | 3.487 | 34966 | 103
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 574638 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 0 | 2.2651 | 0.072932 | 1.84 | 3.28 | 4.37 | 7.39 | 4.7235 | 7.907 | 1.3287 | 3.5758 | 25118 | 80
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 612861 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 0 | 2.1273 | 0.11003 | 4.17 | 5.598 | 8.71 | 11.57 | 8.48 | 10.2441 | 1.6992 | 2.7182 | 350 | 5
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 612861 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI HBC II | 0 | 2.1085 | 0.11221 | 3.76 | 5.214 | 8.2 | 11.38 | 8.217 | 11.718 | 2.4593 | 3.9 | 219 | 3
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 612861 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II | 0 | 2.3168 | 0.088332 | 2.45 | 3.976 | 5.43 | 9.43 | 5.609 | 10.5866 | 1.6434 | 4.604 | 1312 | 14
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 612861 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 0 | 2.3283 | 0.088892 | 2.55 | 4.181 | 5.66 | 9.32 | 5.904 | 9.7284 | 1.6022 | 4.3628 | 11075 | 82
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 612861 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 0 | 2.3531 | 0.067186 | 1.665 | 2.591 | 3.86 | 6.03 | 4.097 | 6.864 | 1.2697 | 3.225 | 24113 | 114
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 612861 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 0 | 2.35 | 0.067923 | 1.65 | 3.04 | 3.91 | 7.1 | 4.2065 | 7.672 | 1.2724 | 3.6345 | 18060 | 83
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI HBC II | 0 | 0.45114 | 0.054979 | 8.18 | 14.46 | 17.28 | 29.03 | 18.649 | 37.492 | 4.4731 | 15.5285 | 190 | 3
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 0 | 0.48148 | 0.034227 | 5.44 | 7.174 | 12.66 | 14.37 | 11.851 | 16.0292 | 1.1282 | 6.2192 | 312 | 5
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II | 664147 | 0.53398 | 0.01858 | 2.955 | 4.311 | 5.99 | 8.65 | 5.167 | 7.3789 | 0.2602 | 0.27803 | 46 | 2
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 700427 | 0.52755 | 0.028813 | 4.14 | 5.215 | 8.9 | 12.32 | 9.332 | 13.8595 | 2.7258 | 5.9174 | 1127 | 9
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 664147 | 0.52409 | 0.0296 | 4.05 | 7.952 | 8.39 | 17.05 | 8.762 | 20.1448 | 4.2248 | 7.021 | 89 | 3
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 700421 | 0.51127 | 0.032071 | 4.47 | 6.68 | 10.17 | 14.66 | 10.1975 | 15.4226 | 2.317 | 6.5273 | 2780 | 31
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 664160 | 0.5162 | 0.030481 | 3.83 | 5.792 | 9.29 | 12.43 | 9.744 | 13.549 | 2.9238 | 6.3262 | 717 | 10
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 0 | 0.49336 | 0.041626 | 4.97 | 7.932 | 11.95 | 17.87 | 12.852 | 19.8788 | 3.7872 | 9.7567 | 6658 | 64
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II | 0 | 0.4894 | 0.040391 | 5.44 | 7.62 | 12.66 | 17.65 | 12.861 | 19.0572 | 3.6472 | 12.4925 | 1336 | 14
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 695789 | 0.53062 | 0.028398 | 3.16 | 5.996 | 7.16 | 13.79 | 7.641 | 15.5472 | 2.2654 | 6.0373 | 4366 | 43
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 718073 | 0.57491 | 0.032737 | 4.05 | 6.54 | 8.87 | 13.63 | 8.735 | 14.7656 | 2.7076 | 5.6696 | 895 | 17
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 718073 | 0.58369 | 0.041155 | 3.45 | 8.342 | 7.7 | 18.63 | 8.617 | 19.0326 | 2.0687 | 6.1639 | 733 | 24
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 0 | 0.53113 | 0.031294 | 3.58 | 6.32 | 8.28 | 13.93 | 8.687 | 15.238 | 2.4666 | 6.6791 | 13620 | 76
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 695789 | 0.52779 | 0.028312 | 3.24 | 5.696 | 7.38 | 12.95 | 7.823 | 13.6146 | 2.2461 | 6.6636 | 4020 | 33
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 0 | 0.5346 | 0.03228 | 3.2 | 6.173 | 7.66 | 14.59 | 8.088 | 16.493 | 2.6692 | 7.3767 | 19001 | 111
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 711377 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II | 0 | 2.2255 | 0.10518 | 3.075 | 4.221 | 7.68 | 10.11 | 7.744 | 10.9931 | 3.9053 | 5.3152 | 307 | 5
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 711377 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 0 | 2.3366 | 0.080222 | 2.51 | 3.519 | 5.54 | 8.06 | 5.817 | 9.0013 | 1.3064 | 4.2352 | 3530 | 51
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 711377 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 0 | 2.3287 | 0.072952 | 1.83 | 3.3 | 4.42 | 6.99 | 4.67 | 7.235 | 1.4609 | 3.2203 | 4605 | 38
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 711377 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 0 | 2.3447 | 0.071694 | 1.71 | 2.988 | 4 | 6.77 | 4.222 | 7.6966 | 1.2632 | 3.2081 | 7865 | 64
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II | 0 | 0.3604 | 0.032326 | 6.82 | 9.839 | 16.37 | 23.75 | 15.063 | 22.9845 | 3.1468 | 12.5928 | 312 | 4
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 0 | 0.40801 | 0.038016 | 4.83 | 7.264 | 13.48 | 17.59 | 14.466 | 19.8166 | 6.3657 | 11.6711 | 2214 | 36
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 730140 | 0.39412 | 0.015665 | 3.15 | 4.572 | 6.47 | 9.05 | 6.3845 | 8.7446 | 1.3101 | 1.9516 | 74 | 3
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 730148 | 0.37999 | 0.025451 | 5 | 7.16 | 10.78 | 16.05 | 10.043 | 17.763 | 1.6703 | 5.7712 | 1343 | 22
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 741752 | 0.41187 | 0.030079 | 5.455 | 7.856 | 11.04 | 15.78 | 9.7785 | 13.3359 | 0.77155 | 1.8808 | 100 | 3
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 718073 | 0.47165 | 0.034382 | 3.375 | 6.546 | 9.43 | 13.95 | 9.858 | 15.4968 | 3.2337 | 7.5407 | 959 | 20
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 741752 | 0.401 | 0.012952 | 2.86 | 3.628 | 6.23 | 7.63 | 7.276 | 7.5768 | 1.3466 | 2.3142 | 26 | 3
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 0 | 0.43666 | 0.0317 | 3.865 | 7.485 | 9.27 | 15.93 | 10.1225 | 17.3204 | 2.8421 | 6.8113 | 3766 | 34
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 718073 | 0.46065 | 0.035146 | 4.43 | 7.12 | 10.2 | 14.82 | 10.8475 | 15.3573 | 2.7677 | 6.5424 | 1008 | 15
2023 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 0 | 0.44825 | 0.031371 | 3.73 | 7.161 | 9.59 | 16.3 | 10.2775 | 17.9194 | 3.1639 | 7.7379 | 6862 | 55
2023 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 1 | 530166 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBC IGM | 0 | 0.057975 | 0.007327 | 2.61 | 4.64 | 12.07 | 20.69 | 13.283 | 23.1816 | 8.8258 | 15.5176 | 120 | 9
2023 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 1 | 530166 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBC IGM | 0 | 0.065306 | 0.003056 | 3.88 | 4.768 | 8.42 | 10.87 | 8.4315 | 12.1967 | 1.2864 | 6.4663 | 354 | 6
2023 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 2 | 530170 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBC IGM | 0 | 2.8904 | 0.28302 | 3.19 | 8.098 | 10.53 | 16.28 | 11.861 | 18.0753 | 5.0466 | 8.485 | 119 | 9
2023 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 2 | 530170 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBC IGM | 0 | 2.7212 | 0.23657 | 6.91 | 8.492 | 15.72 | 17.69 | 15.472 | 18.1782 | 3.6901 | 8.3369 | 328 | 6
2023 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 1 | 582184 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBC IGM | 0 | 0.058499 | 0.004983 | 3.245 | 6.09 | 10.25 | 18.8 | 10.2645 | 20.224 | 4.5281 | 12.4984 | 4032 | 25
2023 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 1 | 582184 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBC IGM | 0 | 0.06386 | 0.004994 | 3.09 | 6.83 | 9.39 | 17.22 | 10.3965 | 18.3189 | 4.2234 | 10.1786 | 13772 | 42
2023 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 2 | 582187 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBC IGM | 0 | 2.9047 | 0.24464 | 5.46 | 8.509 | 12.03 | 18.39 | 12.7815 | 19.3081 | 3.3702 | 8.4429 | 4033 | 25
2023 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 2 | 582187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBC IGM | 658342 | 2.5697 | 0.24838 | 6.08 | 10.586 | 14.18 | 24.22 | 14.77 | 26.2417 | 2.978 | 12.1781 | 4116 | 23
2023 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 2 | 582187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBC IGM | 0 | 2.5761 | 0.25112 | 5.38 | 9.07 | 12.42 | 19.68 | 13.677 | 19.518 | 3.3098 | 8.7476 | 10092 | 40
2023 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 1 | 692350 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBC IGM | 0 | 0.061984 | 0.005845 | 3.43 | 5.442 | 9.67 | 20.97 | 11.701 | 22.0322 | 6.348 | 14.291 | 1001 | 17
2023 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 1 | 692350 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBC IGM | 0 | 0.069062 | 0.004917 | 2.54 | 5.426 | 7.23 | 14.47 | 8.9635 | 18.311 | 4.042 | 10.0086 | 174 | 7
2023 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 2 | 692355 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBC IGM | 0 | 2.663 | 0.19242 | 5.03 | 7.382 | 11.3 | 15.87 | 12.126 | 15.6318 | 2.6193 | 7.2862 | 1005 | 17
2023 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 2 | 692355 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBC IGM | 0 | 2.4777 | 0.20428 | 4.735 | 7.691 | 11.24 | 17.21 | 12.2105 | 17.8987 | 3.9827 | 8.2874 | 3303 | 38
2023 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 1 | 515842 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBE | 0 | 1.593 | 0.10143 | 3.975 | 7.995 | 8.28 | 16.08 | 9.8835 | 14.4631 | 2.1377 | 4.3309 | 43 | 2
2023 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 1 | 515842 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBE | 0 | 1.3919 | 0.10899 | 2.12 | 7.136 | 9.69 | 18.37 | 10.971 | 18.8352 | 5.7661 | 8.9855 | 52 | 2
2023 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 2 | 515843 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBE | 0 | 0.55134 | 0.071383 | 4.06 | 8.596 | 9.06 | 21.83 | 11.352 | 25.3498 | 4.1244 | 13.6237 | 47 | 2
2023 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 2 | 515843 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBE | 0 | 0.51624 | 0.069477 | 4.03 | 11.596 | 19.95 | 29.24 | 24.157 | 31.2748 | 11.0101 | 17.1388 | 53 | 2
2023 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 1 | 576833 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBE | 0 | 1.6446 | 0.076311 | 2.47 | 4.118 | 6.81 | 9.98 | 7.617 | 11.7368 | 2.3985 | 6.1537 | 827 | 12
2023 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 1 | 576833 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBE | 0 | 1.5149 | 0.08023 | 2.71 | 5.574 | 7.32 | 11.78 | 7.5825 | 12.775 | 2.6472 | 7.0187 | 3470 | 25
2023 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 2 | 576837 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBE | 0 | 0.66596 | 0.035877 | 3.11 | 5.15 | 7.05 | 12.61 | 7.752 | 13.4676 | 2.5588 | 7.836 | 830 | 12
2023 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 2 | 576837 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBE | 0 | 0.59567 | 0.037356 | 4.035 | 6.705 | 9.65 | 14.01 | 10.272 | 15.0385 | 3.1064 | 7.7762 | 3497 | 25
2023 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 1 | 628598 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBE | 0 | 1.5406 | 0.083608 | 3.545 | 6.074 | 8.17 | 15.34 | 8.4865 | 17.374 | 2.7485 | 6.9071 | 2001 | 16
2023 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 1 | 628598 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBE | 0 | 1.471 | 0.079298 | 2.58 | 5.608 | 6.66 | 12.59 | 7.2125 | 13.4144 | 2.2687 | 7.0123 | 7007 | 33
2023 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 2 | 628601 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBE | 0 | 0.61155 | 0.040297 | 3.95 | 6.868 | 9.15 | 16.25 | 9.691 | 18.5252 | 3.0926 | 8.4681 | 1994 | 16
2023 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 2 | 628601 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBE | 0 | 0.57219 | 0.03904 | 3.82 | 7.544 | 9.43 | 15.97 | 9.943 | 17.4494 | 2.8882 | 7.9701 | 7051 | 33
2023 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 1 | 708716 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBE | 0 | 1.4255 | 0.086792 | 3.725 | 5.619 | 8.87 | 12.55 | 9.636 | 13.4659 | 3.2917 | 4.692 | 127 | 3
2023 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 1 | 708716 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBE | 0 | 1.4195 | 0.063634 | 2.31 | 5.26 | 6.44 | 11.28 | 6.2425 | 12.4645 | 1.6824 | 5.0639 | 631 | 9
2023 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 2 | 708718 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBE | 0 | 0.5832 | 0.055997 | 3.485 | 8.586 | 8.83 | 17.81 | 8.98 | 21.0044 | 4.022 | 9.3472 | 137 | 3
2023 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 2 | 708718 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBE | 0 | 0.58568 | 0.032482 | 3.57 | 6.826 | 8.19 | 13.96 | 8.3425 | 13.5178 | 2.1703 | 4.7964 | 633 | 9
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 516478 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 0 | 2.0805 | 0.37193 | 23.62 | 30.55 | 2.3 | 42.25 | 2.253 | 38.306 | 1.2882 | 6.6761 | 679 | 19
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 516479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-HBS II | 0 | 102.3791 | 4.0289 | 2.92 | 3.647 | 7.22 | 7.41 | 6.76 | 8.1625 | 1.7593 | 4.3625 | 23 | 2
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 516479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 0 | 101.3275 | 8.8154 | 4.985 | 8.583 | 11.81 | 19.08 | 11.4975 | 21.9789 | 4.4426 | 9.9384 | 273 | 7
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 516479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 0 | 98.8349 | 8.9052 | 3.34 | 8.08 | 10.15 | 20.9 | 11.172 | 21.027 | 4.3801 | 12.9474 | 673 | 16
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 516479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II | 0 | 101.6979 | 5.9269 | 2.425 | 4.868 | 6.02 | 9.62 | 6.5705 | 8.9925 | 1.5478 | 6.0293 | 187 | 4
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 516479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) | 0 | 107.6473 | 8.3835 | 5.08 | 7.754 | 10.88 | 17.47 | 10.357 | 21.375 | 3.8208 | 8.9563 | 300 | 3
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 583922 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 0 | 2.0524 | 0.30932 | 9.025 | 18.679 | 6.01 | 95.19 | 5.085 | 90.7121 | 2.8684 | 62.3499 | 398 | 6
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 583922 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II | 0 | 2.013 | 0.15965 | 35.05 | 38.53 | 1.83 | 82.53 | 1.592 | 71.9145 | 1.5942 | 14.0687 | 362 | 6
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 583922 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 0 | 2.0083 | 0.14143 | 18.26 | 31.164 | 0.04 | 1.5 | 0.033 | 0.4226 | 0.039984 | 0.54047 | 18234 | 143
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 583922 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) | 0 | 1.9973 | 0.096531 | 5.73 | 24.579 | 0 | 0 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 46028 | 176
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 583923 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 0 | 97.9938 | 7.2215 | 3.97 | 7.916 | 10.63 | 18.57 | 11.66 | 18.7968 | 3.7494 | 9.1099 | 1093 | 16
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 583923 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-HBS II | 0 | 97.7096 | 8.9427 | 2.755 | 6.743 | 9.99 | 19.38 | 12.0315 | 19.9018 | 4.9822 | 12.481 | 98 | 2
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 583923 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 631779 | 99.344 | 9.2967 | 3.27 | 5.724 | 12.03 | 21.55 | 11.881 | 21.0034 | 5.9961 | 13.4503 | 943 | 17
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 583923 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 631785 | 108.6298 | 9.3166 | 3.115 | 7.714 | 10.54 | 19.49 | 10.6295 | 24.4002 | 5.0534 | 12.4826 | 1000 | 16
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 583923 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 670997 | 99.6558 | 4.276 | 3.1 | 4.382 | 6.48 | 9.9 | 6.353 | 10.1726 | 1.7108 | 4.1283 | 837 | 17
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 583923 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 671009 | 97.3876 | 3.8611 | 2.325 | 3.235 | 5.51 | 8.17 | 6.0705 | 9.2517 | 1.7792 | 4.8157 | 198 | 4
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 583923 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 0 | 97.0088 | 7.4039 | 3.56 | 7.05 | 9.54 | 18.25 | 10.474 | 19.5016 | 3.8783 | 11.2714 | 16453 | 135
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 583923 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II | 0 | 98.411 | 6.534 | 4.01 | 6.24 | 9.41 | 15.58 | 9.198 | 16.255 | 1.8666 | 8.0976 | 417 | 6
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 583923 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II | 0 | 97.189 | 5.5318 | 2.3 | 4.406 | 5.61 | 9.31 | 5.254 | 10.0454 | 1.0148 | 3.5085 | 883 | 6
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 583923 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) | 585611 | 99.4232 | 5.1283 | 2.835 | 5.702 | 6.82 | 11.83 | 7.005 | 13.0098 | 1.6013 | 5.7349 | 496 | 5
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 583923 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) | 0 | 99.6979 | 6.8155 | 2.99 | 5.88 | 7.8 | 14.25 | 8.523 | 15.4345 | 2.7387 | 7.9466 | 48410 | 176
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 664734 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 0 | 2.0104 | 0.23285 | 16.3 | 30.678 | 0.04 | 0.34 | 0.034 | 0.288 | 0.034988 | 0.28916 | 25026 | 121
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 664734 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) | 0 | 1.9874 | 0.4499 | 18.08 | 27.69 | 0.02 | 11.62 | 0.003 | 11.111 | 0.019996 | 11.1111 | 67835 | 182
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-HBS II | 0 | 99.751 | 6.4892 | 4.58 | 6.67 | 10.44 | 13.66 | 11.3335 | 13.2255 | 3.5826 | 6.5075 | 84 | 2
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 0 | 98.8909 | 8.1558 | 3.54 | 7.84 | 9.47 | 21.85 | 11.345 | 23.222 | 4.8398 | 11.5477 | 988 | 15
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 696133 | 97.8754 | 5.9846 | 3.48 | 3.803 | 8.17 | 9.71 | 9.66 | 11.3587 | 4.7305 | 5.0707 | 117 | 3
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 0 | 97.954 | 6.0295 | 3.25 | 5.703 | 7.61 | 13.71 | 8.17 | 14.891 | 2.5059 | 7.0798 | 24322 | 119
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 714333 | 96.7638 | 4.6992 | 2.3 | 6.216 | 6.88 | 13.02 | 7.256 | 12.6002 | 2.094 | 4.9061 | 79 | 8
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II | 0 | 100.4273 | 6.3732 | 3.925 | 6.532 | 9.28 | 14.65 | 9.619 | 14.3797 | 2.2839 | 10.2503 | 1384 | 6
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 696122 | 99.4101 | 4.8943 | 3.24 | 4.73 | 7.11 | 11.23 | 7.3815 | 13.06 | 1.7721 | 5.5071 | 2785 | 36
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II | 0 | 94.7323 | 7.2944 | 3.12 | 4.136 | 6.88 | 9.06 | 6.8685 | 9.3845 | 2.2314 | 3.8987 | 1388 | 6
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) | 0 | 95.6913 | 5.1319 | 2.83 | 5.18 | 6.82 | 12.04 | 7.315 | 13.097 | 2.2251 | 6.3809 | 72615 | 187
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II | 716600 | 94.4971 | 3.5906 | 4.26 | 5.205 | 8.92 | 11.05 | 8.604 | 10.9855 | 1.7926 | 2.9364 | 104 | 2
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) | 716600 | 96.2416 | 5.1436 | 3.26 | 6.14 | 7.63 | 13.24 | 8.106 | 14.385 | 2.5394 | 6.0702 | 2340 | 42
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 709360 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) | 0 | 2.0048 | 0.6414 | 7.87 | 23.534 | 0.39 | 0.91 | 0.002 | 0.365 | 0.36367 | 0.36367 | 21144 | 131
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 709361 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 0 | 94.9603 | 6.3978 | 3.94 | 7.066 | 9.28 | 17.37 | 9.062 | 18.2868 | 2.4394 | 8.2801 | 118 | 4
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 709361 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II | 0 | 100.77 | 4.1598 | 2.93 | 3.99 | 5.85 | 8.24 | 5.6945 | 7.9438 | 1.3198 | 2.111 | 81 | 2
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 709361 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 0 | 98.6188 | 4.4045 | 2.89 | 4.438 | 6.55 | 10.34 | 6.958 | 11.3566 | 1.86 | 4.7068 | 7311 | 63
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 709361 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) | 716600 | 94.038 | 4.8574 | 2.8 | 5.376 | 6.85 | 12.71 | 7.54 | 13.7662 | 2.6089 | 6.492 | 4177 | 47
2023 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 709361 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) | 0 | 94.6531 | 4.4547 | 2.66 | 4.376 | 6.53 | 10.27 | 6.976 | 11.4222 | 2.1483 | 5.1961 | 18890 | 116
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 527843 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II | 0 | 0.11486 | 0.024732 | 5.67 | 7.704 | 26.11 | 43.18 | 28.925 | 45.6302 | 20.5433 | 33.8292 | 63 | 7
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 527843 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II | 0 | 0.05553 | 0.007574 | 6.6 | 12.32 | 21.6 | 25.21 | 22.355 | 26.915 | 9.0444 | 16.171 | 232 | 8
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 527846 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II | 0 | 3.3575 | 0.46814 | 7.05 | 9.141 | 18.43 | 26.82 | 20.2125 | 28.564 | 9.9433 | 18.4329 | 52 | 6
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 527846 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II | 0 | 3.2765 | 0.4009 | 5.82 | 10.73 | 14.43 | 23.07 | 17.4 | 27.124 | 7.6938 | 13.921 | 186 | 7
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 574397 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 0 | 0.086115 | 0.007476 | 9.09 | 16.21 | 18.57 | 36.34 | 17.348 | 34.3449 | 4.3835 | 9.6908 | 130 | 2
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 574397 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II | 0 | 0.098389 | 0.024196 | 6.64 | 19.99 | 23.88 | 58.64 | 28.607 | 55.3353 | 17.9418 | 30.4463 | 452 | 12
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 574397 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 0 | 0.057782 | 0.003515 | 3.65 | 7.412 | 9.51 | 15.57 | 10.847 | 16.8789 | 4.1104 | 10.0062 | 2111 | 25
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 574397 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II | 0 | 0.057444 | 0.008884 | 5.41 | 10.858 | 15.66 | 26.46 | 17.434 | 29.7862 | 7.9822 | 16.7318 | 2018 | 41
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 574397 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 0 | 0.058156 | 0.008746 | 3.98 | 13.792 | 15.47 | 29.23 | 15.956 | 29.304 | 6.2791 | 14.4462 | 5656 | 43
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 574397 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 0 | 0.055994 | 0.008687 | 5.32 | 12.785 | 14.28 | 29.46 | 15.0355 | 30.3965 | 5.2782 | 13.1723 | 2465 | 36
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 574400 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 0 | 3.2606 | 0.21795 | 6.7 | 16.626 | 13.55 | 32.3 | 12.793 | 33.7858 | 1.7233 | 6.3482 | 106 | 2
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 574400 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II | 0 | 3.2526 | 0.43678 | 7.74 | 11.786 | 19.44 | 27.89 | 19.934 | 31.5263 | 5.8199 | 16.7352 | 413 | 12
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 574400 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 0 | 3.4147 | 0.23844 | 3.25 | 5.735 | 7.52 | 14.23 | 8.237 | 15.5235 | 2.5567 | 6.3205 | 2148 | 26
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 574400 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II | 0 | 3.1351 | 0.3771 | 4.31 | 9.94 | 14.32 | 22.77 | 16.45 | 25.171 | 7.966 | 13.0622 | 1866 | 39
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 574400 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 0 | 3.6987 | 0.4433 | 3.145 | 9.205 | 8.74 | 22.56 | 9.6255 | 21.8335 | 3.6035 | 9.0782 | 2202 | 30
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 574400 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 637863 | 3.4103 | 0.088381 | 2.095 | 2.974 | 4.89 | 6.39 | 4.9785 | 6.7446 | 0.92991 | 2.4521 | 71 | 3
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 574400 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 617207 | 3.54 | 0.3202 | 4.49 | 14.36 | 9.71 | 31.63 | 11.677 | 29.741 | 2.9174 | 6.0412 | 225 | 5
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 574400 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 0 | 3.3192 | 0.17767 | 2.725 | 5.568 | 6.44 | 15.23 | 6.785 | 15.1559 | 2.2505 | 5.4377 | 5595 | 43
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 613467 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II | 0 | 0.086962 | 0.022131 | 4.99 | 18.098 | 12.64 | 62.55 | 14.595 | 56.522 | 5.3814 | 14.6195 | 418 | 7
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 613467 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 0 | 0.087086 | 0.01325 | 6 | 13.05 | 19.52 | 44.78 | 20.0565 | 42.515 | 10.52 | 25.6265 | 92 | 3
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 613467 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 0 | 0.060304 | 0.008156 | 4.42 | 9.504 | 9.94 | 20.23 | 10.49 | 21.489 | 2.6303 | 11.9937 | 3138 | 30
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 613467 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II | 0 | 0.059476 | 0.006191 | 3.8 | 8.778 | 11.76 | 21.85 | 12.547 | 23.193 | 5.0847 | 12.149 | 1213 | 21
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 613467 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 0 | 0.05807 | 0.00772 | 4.545 | 12.533 | 13.77 | 30.99 | 15.2215 | 33.4943 | 6.7262 | 17.6478 | 4991 | 34
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 613467 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 0 | 0.057227 | 0.009181 | 3.675 | 11.367 | 12.23 | 27.95 | 13.84 | 28.2302 | 5.572 | 14.2071 | 12356 | 57
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 613475 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II | 0 | 3.7406 | 0.42382 | 6.015 | 11.202 | 14.87 | 24.08 | 13.8335 | 25.5505 | 4.6194 | 11.7706 | 378 | 7
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 613475 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 0 | 3.7614 | 0.46321 | 10.31 | 19.304 | 22.49 | 38.86 | 20.026 | 47.8846 | 5.0384 | 17.4924 | 81 | 3
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 613475 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II | 0 | 3.8571 | 0.33994 | 2.98 | 6.264 | 10.75 | 18.36 | 11.832 | 20.708 | 6.0029 | 12.4765 | 1329 | 23
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 613475 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 682373 | 3.8419 | 0.18617 | 2.51 | 4.552 | 6.35 | 10.82 | 6.753 | 11.1362 | 2.2687 | 4.2536 | 262 | 5
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 613475 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 0 | 4.0321 | 0.21207 | 3.09 | 5.378 | 7.56 | 12.14 | 8.156 | 12.4391 | 2.5549 | 5.5226 | 2848 | 29
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 613475 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 637863 | 4.2917 | 0.16568 | 2.17 | 3.282 | 4.35 | 7.1 | 4.45 | 7.5436 | 1.5696 | 2.6959 | 127 | 2
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 613475 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 0 | 3.9945 | 0.18449 | 2.725 | 4.57 | 6.5 | 10.26 | 6.8005 | 10.9086 | 2.0166 | 4.8982 | 6207 | 45
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 613475 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 0 | 4.3399 | 0.3081 | 2.475 | 6.736 | 7.11 | 16.51 | 7.849 | 19.571 | 3.7322 | 8.5526 | 4409 | 29
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 613475 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 657931 | 4.3102 | 0.22917 | 1.84 | 5.14 | 5.77 | 13.06 | 7.015 | 13.9725 | 3.779 | 6.1285 | 115 | 4
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 613475 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 705668 | 3.885 | 0.18055 | 2.425 | 4.068 | 6.02 | 10.29 | 6.528 | 10.907 | 1.7664 | 4.1929 | 1188 | 9
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 613475 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 617196 | 3.9381 | 0.17646 | 2.33 | 3.75 | 6.42 | 8.32 | 7.372 | 9.87 | 3.6814 | 4.2909 | 435 | 4
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 613475 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 628407 | 4.0147 | 0.19767 | 2.665 | 4.255 | 6.21 | 11.1 | 6.733 | 13.0368 | 1.5389 | 5.1763 | 1912 | 19
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 613475 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 641358 | 3.9005 | 0.17888 | 2.67 | 4.952 | 5.66 | 10.25 | 6.1455 | 11.2355 | 1.5772 | 4.2763 | 2709 | 19
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 613475 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 587501 | 4.5559 | 0.26111 | 2.52 | 3.602 | 10.28 | 11.72 | 12.205 | 13.7115 | 6.6733 | 9.6839 | 111 | 2
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 613475 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 682580 | 4.091 | 0.16879 | 1.99 | 6.64 | 5.27 | 13.23 | 6.2225 | 13.135 | 2.1774 | 2.9311 | 70 | 2
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 629660 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 0 | 0.097626 | 0.025133 | 5.815 | 27.447 | 24.07 | 62.07 | 25.935 | 56.0061 | 12.4202 | 25.5813 | 801 | 9
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 629660 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II | 0 | 0.094651 | 0.02223 | 7.9 | 16.98 | 22.18 | 60.85 | 23.63 | 66.7046 | 10.8376 | 21.0406 | 718 | 16
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 629660 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II | 0 | 0.059742 | 0.010445 | 3.6 | 10.468 | 10.04 | 25.1 | 12.101 | 28.574 | 5.124 | 13.6017 | 6201 | 52
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 629660 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 0 | 0.060453 | 0.007975 | 3.72 | 9.86 | 9.92 | 23.15 | 11.0305 | 24.4265 | 4.1549 | 12.7979 | 28295 | 112
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 629660 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 0 | 0.060665 | 0.008764 | 4.21 | 10.102 | 14.83 | 29.67 | 15.682 | 30.1132 | 8.0342 | 21.2854 | 9705 | 60
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 629660 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 0 | 0.054735 | 0.016243 | 3.38 | 10.31 | 10.96 | 25.57 | 12.847 | 26.0958 | 5.3796 | 14.0896 | 73440 | 148
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 0 | 3.7786 | 0.34854 | 5.73 | 10.776 | 14.52 | 22.58 | 16.082 | 23.8285 | 5.4083 | 11.1322 | 775 | 9
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II | 0 | 3.6837 | 0.35438 | 6 | 10.353 | 13.01 | 21.27 | 13.6615 | 20.8862 | 3.8547 | 8.0783 | 690 | 14
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 0 | 3.8337 | 0.22274 | 3.3 | 5.65 | 7.62 | 12.98 | 8.191 | 14.3469 | 2.4662 | 6.2645 | 26659 | 112
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II | 682373 | 3.6285 | 0.14908 | 2.84 | 4.27 | 6.28 | 11.16 | 6.358 | 11.453 | 2.005 | 4.9324 | 203 | 2
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II | 0 | 3.7729 | 0.27078 | 3.22 | 6.142 | 9.58 | 16.78 | 10.0235 | 17.709 | 3.6064 | 11.9502 | 6017 | 53
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 682373 | 3.6964 | 0.15818 | 2.79 | 4.62 | 6.24 | 9.98 | 6.614 | 10.855 | 1.7716 | 4.5154 | 2895 | 22
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 617207 | 4.608 | 0.31677 | 3.04 | 3.966 | 7.08 | 11.96 | 7.304 | 10.9366 | 2.6058 | 10.0663 | 495 | 6
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 0 | 3.8086 | 0.18864 | 2.6 | 4.95 | 6.19 | 11.68 | 6.539 | 12.4785 | 1.9873 | 5.117 | 60382 | 142
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 637863 | 4.3296 | 0.19397 | 3.22 | 4.532 | 7.96 | 12.77 | 8.673 | 15.3914 | 6.1697 | 8.4068 | 185 | 4
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 733356 | 3.7219 | 0.16566 | 2.475 | 4.426 | 6.12 | 11.49 | 6.423 | 11.7708 | 1.9041 | 6.0308 | 2039 | 22
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 657931 | 4.2037 | 0.26548 | 2.085 | 6.186 | 6.64 | 13.25 | 7.343 | 14.7205 | 3.1523 | 6.3227 | 731 | 10
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 705668 | 3.8903 | 0.24821 | 5.88 | 7.665 | 12.29 | 15.66 | 11.3095 | 13.8788 | 0.76954 | 2.5532 | 452 | 3
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 705668 | 3.7657 | 0.15793 | 2.26 | 4.714 | 5.31 | 10.48 | 5.906 | 11.117 | 1.7274 | 4.5856 | 9690 | 65
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 739127 | 3.7211 | 0.15 | 2.25 | 3.35 | 5.61 | 7.71 | 6.502 | 8.99 | 2.0876 | 5.0463 | 233 | 5
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 682580 | 3.9513 | 0.20195 | 2.465 | 5.563 | 7.16 | 12.11 | 8.099 | 12.8846 | 3.8652 | 5.2323 | 274 | 10
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 0 | 4.0694 | 0.30958 | 2.88 | 6.37 | 8.67 | 15.26 | 9.278 | 16.1108 | 4.0518 | 9.622 | 6073 | 44
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 675657 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II | 0 | 0.093259 | 0.01238 | 5.18 | 9.02 | 15.01 | 43.64 | 15.8755 | 45.4267 | 7.1202 | 14.145 | 247 | 5
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 675657 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 0 | 0.091232 | 0.032401 | 5.3 | 18.44 | 16.44 | 55.9 | 16.08 | 57.291 | 6.2753 | 26.7916 | 176 | 6
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 675657 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II | 0 | 0.06574 | 0.006058 | 3.65 | 5.622 | 9.12 | 15.21 | 10.155 | 16.4522 | 3.7111 | 9.1355 | 1859 | 11
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 675657 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 0 | 0.065514 | 0.008254 | 3.725 | 9.537 | 10.68 | 24.42 | 11.2085 | 26.207 | 4.1828 | 13.8683 | 13188 | 85
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 675657 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 0 | 0.055584 | 0.008225 | 3.92 | 9.222 | 16.19 | 32.38 | 17.9075 | 34.7855 | 11.5204 | 20.0057 | 2065 | 21
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 675657 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 0 | 0.052469 | 0.005633 | 3.19 | 7.912 | 9.52 | 19.05 | 9.755 | 20.393 | 3.4887 | 10.2608 | 40318 | 162
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II | 0 | 3.187 | 0.18354 | 4.47 | 6.615 | 9.6 | 13.24 | 9.837 | 13.547 | 2.9165 | 5.7012 | 226 | 5
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 0 | 2.9948 | 0.20423 | 5.22 | 9.58 | 11.41 | 19.93 | 10.73 | 20.001 | 3.3616 | 6.5585 | 174 | 6
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 0 | 3.2258 | 0.16944 | 3.3 | 5.47 | 7.45 | 12.33 | 7.775 | 13.5378 | 2.1606 | 5.6608 | 13620 | 85
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II | 0 | 3.2421 | 0.17851 | 3.28 | 5.552 | 7.24 | 12.77 | 7.561 | 13.6158 | 2.2233 | 5.1873 | 1891 | 11
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 0 | 3.1947 | 0.15499 | 2.69 | 4.882 | 6.32 | 11.11 | 6.632 | 11.7308 | 1.9478 | 5.0842 | 39882 | 160
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 751851 | 3.2549 | 0.16859 | 3.4 | 4.62 | 6.91 | 11.42 | 6.035 | 12.916 | 1.2917 | 4.9433 | 499 | 16
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 0 | 3.3621 | 0.27629 | 3.455 | 5.952 | 10.54 | 17.7 | 10.7785 | 18.9035 | 3.6411 | 10.3531 | 1760 | 17
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 733327 | 3.3139 | 0.11438 | 2.055 | 3.15 | 4.26 | 8.38 | 3.978 | 9.424 | 1.7702 | 4.9064 | 140 | 2
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 726075 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 0 | 0.05811 | 0.004236 | 1.83 | 4.79 | 8.6 | 13.07 | 10.607 | 12.8576 | 6.2668 | 9.0671 | 68 | 4
2023 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 726076 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 0 | 3.954 | 0.28037 | 4.66 | 6.062 | 12.46 | 13.82 | 13.543 | 14.7306 | 4.6595 | 8.1512 | 67 | 4
2023 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 1 | 23011A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 212.2539 | 8.2536 | 2.56 | 3.424 | 5.7 | 7.53 | 6.41 | 8.2064 | 1.2916 | 3.6801 | 304 | 5
2023 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 2 | 23012A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 451.0505 | 29.8044 | 5.23 | 6.68 | 11.31 | 14 | 11.768 | 14.7814 | 3.5411 | 5.4165 | 293 | 5
2023 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 1 | 23091A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 206.4371 | 15.0232 | 2.975 | 6.296 | 7.67 | 15.04 | 8.065 | 16.653 | 2.6463 | 8.7883 | 2986 | 19
2023 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 2 | 23092A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 414.2457 | 44.4441 | 5.41 | 7.66 | 13.83 | 21.07 | 15.196 | 24.191 | 6.2306 | 14.1181 | 3016 | 18
2023 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 1 | 24031A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 167.7237 | 10.8795 | 3.08 | 5.276 | 7.6 | 13.1 | 8.323 | 14.3584 | 2.6947 | 7.5734 | 16586 | 45
2023 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 2 | 24032A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 383.4455 | 40.7751 | 5.895 | 8.396 | 14.39 | 21.93 | 15.806 | 25.2754 | 6.1628 | 13.5238 | 16770 | 46
2023 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 1 | 24091A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 193.4227 | 10.5034 | 3.005 | 4.926 | 7.41 | 11.02 | 7.977 | 11.5623 | 2.7731 | 5.876 | 8981 | 35
2023 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 1 | 24091A | Roche instruments | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 191.9057 | 7.3483 | 2.48 | 2.948 | 5.58 | 8.74 | 5.8075 | 10.098 | 2.3471 | 4.6522 | 477 | 3
2023 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 2 | 24092A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 360.3418 | 36.7633 | 5.965 | 8.759 | 15.06 | 20.31 | 16.2545 | 23.4882 | 5.6661 | 11.783 | 8918 | 35
2023 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 2 | 24092A | Roche instruments | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 336.4573 | 21.7782 | 4.685 | 5.67 | 10.27 | 11.46 | 9.8755 | 12.818 | 1.6686 | 5.6424 | 492 | 3
2023 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 3 | 24093A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 584.1984 | 128.7129 | 14.32 | 18.105 | 35.44 | 38.52 | 35.345 | 42.0047 | 7.3229 | 21.0712 | 257 | 3
2023 | ANTI HCV DUO | PC HCV DUO 1 | 613502 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO | 0 | 0.027292 | 0.004248 | 2.155 | 6.69 | 7.32 | 14.65 | 8.001 | 16.3332 | 2.9365 | 6.7424 | 1103 | 9
2023 | ANTI HCV DUO | PC HCV DUO 3 | 613504 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO | 0 | 3.9208 | 0.33025 | 2.585 | 4.73 | 6.21 | 12.1 | 6.5015 | 13.759 | 1.679 | 5.9159 | 1090 | 9
2023 | ANTI HCV DUO | PC HCV DUO 1 | 676802 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO | 0 | 0.036085 | 0.005544 | 3.66 | 14.885 | 11.08 | 34.08 | 11.357 | 35.6347 | 3.8984 | 8.8595 | 2615 | 37
2023 | ANTI HCV DUO | PC HCV DUO 3 | 676804 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO | 0 | 3.2507 | 0.1857 | 2.74 | 6.09 | 6.64 | 12.18 | 6.8705 | 12.7502 | 2.1043 | 4.7838 | 2565 | 37
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 553354 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 0 | 52.4143 | 11.0521 | 2.52 | 8.816 | 4.04 | 19.92 | 5.254 | 15.682 | 1.145 | 1.9766 | 14 | 2
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO | 628351 | 48.6937 | 4.3496 | 8.405 | 10.145 | 17.62 | 21.22 | 19.6665 | 22.1715 | 4.7185 | 7.9085 | 43 | 3
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO | 0 | 51.5428 | 5.6263 | 6.965 | 9.38 | 15.49 | 22.09 | 16.328 | 28.9965 | 5.5424 | 13.2697 | 146 | 9
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 0 | 47.6877 | 3.8749 | 6.14 | 10.157 | 13.15 | 22.78 | 13.1425 | 24.0944 | 3.5317 | 9.8256 | 612 | 20
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 646486 | 50.5066 | 4.8336 | 6.295 | 11.134 | 13.03 | 23.3 | 13.1045 | 23.0809 | 2.2047 | 6.387 | 284 | 11
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 628351 | 47.7969 | 4.8608 | 6.285 | 11.633 | 18.14 | 23.43 | 19.677 | 26.3791 | 4.4843 | 11.8124 | 141 | 7
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 664077 | 55.9422 | 4.1684 | 5.95 | 8.14 | 11.87 | 16.47 | 10.7975 | 14.5497 | 1.3377 | 3.2729 | 90 | 2
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 0 | 56.9118 | 5.947 | 5.72 | 11.276 | 13.38 | 25.44 | 14.985 | 31.6968 | 4.8465 | 11.5531 | 753 | 27
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 636579 | 54.6683 | 5.0037 | 6.07 | 11.224 | 12.61 | 23.8 | 14.1165 | 24.7618 | 5.287 | 7.8666 | 202 | 7
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 646495 | 57.3428 | 5.3859 | 6.73 | 10.24 | 15.97 | 22.6 | 17.493 | 22.5016 | 3.792 | 8.5085 | 766 | 16
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO | 0 | 110.0301 | 7.7621 | 4.765 | 7.585 | 10.17 | 17.76 | 10.165 | 20.4131 | 3.1556 | 10.9612 | 118 | 6
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO | 646486 | 119.8273 | 8.161 | 6.665 | 8.501 | 13 | 16.47 | 12.269 | 15.637 | 1.2694 | 1.6079 | 11 | 2
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO | 628351 | 110.2776 | 7.4973 | 5.92 | 7.83 | 12.75 | 15.6 | 12.519 | 14.7685 | 2.0121 | 3.9683 | 38 | 3
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 0 | 107.8001 | 6.7932 | 4.16 | 6.764 | 8.71 | 14.44 | 8.627 | 16.1236 | 2.1779 | 6.2372 | 490 | 20
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 646486 | 114.6918 | 6.6166 | 4.62 | 7.068 | 9.46 | 15.17 | 9.456 | 14.6684 | 1.5568 | 5.1308 | 279 | 11
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 628351 | 113.0276 | 6.271 | 4.135 | 5.867 | 10.34 | 12.49 | 9.8465 | 12.851 | 3.0089 | 5.2675 | 156 | 7
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 0 | 138.2195 | 12.2256 | 4.54 | 7.752 | 10.05 | 18.27 | 11.434 | 18.9684 | 3.2338 | 8.5701 | 621 | 28
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 646495 | 143.0582 | 9.8654 | 4.98 | 7.116 | 11.37 | 15.42 | 11.817 | 16.1028 | 3.3973 | 6.0177 | 773 | 16
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 664077 | 136.3778 | 7.3677 | 3.865 | 5.805 | 8.05 | 11.69 | 7.88 | 10.3831 | 0.72898 | 4.4144 | 90 | 3
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 636579 | 135.6633 | 9.3704 | 5.48 | 7.256 | 12.23 | 15.89 | 12.9105 | 18.9758 | 3.3867 | 7.6554 | 196 | 7
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO | 0 | 54.1889 | 5.7268 | 6.43 | 10.676 | 15.24 | 23.31 | 16.699 | 26.0732 | 4.6273 | 13.4928 | 365 | 14
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO | 646486 | 58.3547 | 5.934 | 6.75 | 11.556 | 13.93 | 23.52 | 15.013 | 25.6486 | 5.1538 | 6.5712 | 30 | 3
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 708158 | 58.8473 | 4.6715 | 6.25 | 9.636 | 12.83 | 19.09 | 14.214 | 19.4896 | 2.8255 | 4.9598 | 208 | 3
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 0 | 56.1012 | 5.6134 | 7.245 | 10.525 | 16.45 | 22.37 | 17.3 | 23.8635 | 4.1902 | 11.1022 | 2690 | 34
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 664066 | 52.7395 | 5.0107 | 8.4 | 11.298 | 18.44 | 23.46 | 16.78 | 24.2664 | 3.1237 | 8.3103 | 620 | 12
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 646486 | 56.8588 | 5.1281 | 7.43 | 10.936 | 15.95 | 22.93 | 16.9035 | 24.2853 | 3.8546 | 9.207 | 1284 | 22
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 708152 | 64.5482 | 6.7696 | 6.03 | 8.84 | 14.32 | 21.69 | 15.825 | 26.25 | 6.195 | 13.5327 | 827 | 10
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 624315 | 68.8627 | 5.5149 | 5.82 | 7.633 | 12.33 | 15.79 | 13.027 | 15.4734 | 2.8591 | 5.2245 | 416 | 3
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 636579 | 65.7059 | 5.3095 | 7.25 | 8.134 | 14.62 | 17.87 | 12.742 | 19.6886 | 3.1908 | 8.6279 | 613 | 12
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 716787 | 65.3442 | 7.3186 | 6.875 | 9.985 | 16.17 | 22.84 | 18.0035 | 26.5045 | 5.7263 | 12.8771 | 391 | 8
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 646495 | 67.3535 | 6.1495 | 6.355 | 9.695 | 14.14 | 21.34 | 14.809 | 22.8975 | 3.957 | 9.0179 | 3657 | 40
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 692353 | 68.2693 | 6.7724 | 6.88 | 10.069 | 16.62 | 20.68 | 17.8445 | 23.5033 | 5.2035 | 11.2378 | 786 | 17
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 0 | 65.0707 | 7.1642 | 6.73 | 11.01 | 15.72 | 23.76 | 16.037 | 25.4711 | 4.0766 | 11.1226 | 11289 | 73
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 664077 | 64.7639 | 6.3556 | 6.52 | 10.169 | 14.62 | 21.79 | 14.981 | 24.305 | 3.5929 | 11.1227 | 2908 | 35
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO | 0 | 110.0681 | 9.9756 | 5.79 | 8.93 | 13.91 | 19.99 | 15.0365 | 21.2076 | 4.4454 | 11.4357 | 346 | 14
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO | 646486 | 122.2632 | 8.4105 | 3.2 | 6.857 | 10.55 | 14.94 | 10.491 | 16.5621 | 4.8494 | 10.5366 | 38 | 3
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 646486 | 114.4691 | 7.7645 | 5.57 | 7.206 | 12.02 | 15.65 | 12.169 | 17.4848 | 2.6083 | 7.1276 | 1284 | 22
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 708158 | 115.0283 | 10.3112 | 5.07 | 12.242 | 10.41 | 23.88 | 9.794 | 23.866 | 1.9087 | 4.1838 | 209 | 3
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 0 | 112.1128 | 7.8348 | 5.29 | 8.096 | 11.63 | 16.57 | 11.854 | 17.5596 | 3.0685 | 6.9873 | 2649 | 39
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 664066 | 107.626 | 7.6703 | 6.02 | 8.204 | 13.56 | 16.53 | 12.556 | 17.0836 | 2.3174 | 5.5888 | 636 | 12
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 0 | 137.1349 | 12.5884 | 5.165 | 8.515 | 12.4 | 18.14 | 13.039 | 19.357 | 3.6002 | 8.6457 | 10646 | 78
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 636579 | 139.0386 | 8.6025 | 4.72 | 5.57 | 10.05 | 12.53 | 10.75 | 15.0904 | 2.9915 | 6.1205 | 596 | 12
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 624315 | 143.5827 | 9.1174 | 5.045 | 5.969 | 10 | 12.26 | 9.6815 | 12.3008 | 2.4347 | 3.6727 | 393 | 3
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 646495 | 143.712 | 11.1804 | 5.45 | 8.084 | 12.8 | 17.37 | 13.062 | 19.9174 | 3.2432 | 9.1939 | 3765 | 40
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 664077 | 136.756 | 10.2611 | 5.1 | 7.495 | 11.39 | 17.08 | 11.61 | 17.3168 | 3.4894 | 8.6923 | 2904 | 35
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 708152 | 134.974 | 9.5131 | 4.46 | 5.76 | 10.44 | 13.51 | 11.851 | 16.107 | 3.9522 | 6.9364 | 808 | 10
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 692353 | 146.7509 | 10.6078 | 4.5 | 7.25 | 10.69 | 15.56 | 11.368 | 18.326 | 3.5455 | 7.0085 | 795 | 17
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO | 628351 | 49.4826 | 3.7542 | 6.28 | 7.71 | 12.82 | 15.74 | 12.555 | 17.518 | 2.4041 | 5.6083 | 84 | 2
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO | 0 | 53.9267 | 6.6894 | 6.97 | 15.82 | 17.39 | 31.22 | 19.637 | 33.8268 | 6.3849 | 16.3438 | 498 | 14
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 0 | 50.6175 | 5.0359 | 7.865 | 10.427 | 16.64 | 21.7 | 17.237 | 23.2253 | 4.0031 | 8.5195 | 4211 | 36
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 708158 | 51.1041 | 5.6841 | 8.91 | 11.77 | 20.78 | 25.02 | 20.461 | 25.118 | 3.8608 | 7.4854 | 762 | 14
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 708152 | 53.1026 | 4.546 | 6.21 | 10.264 | 13.82 | 21.76 | 13.952 | 22.8631 | 3.6782 | 8.257 | 2169 | 28
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 646495 | 56.7727 | 5.1553 | 7.895 | 11.301 | 16.06 | 22.49 | 15.7455 | 20.7333 | 2.3984 | 6.559 | 875 | 7
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 692353 | 57.2085 | 5.7565 | 7.585 | 11.067 | 16.01 | 24.52 | 16.309 | 25.8957 | 4.117 | 10.3129 | 2268 | 26
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 716787 | 55.2023 | 5.3337 | 6.56 | 10.408 | 15.29 | 23.01 | 15.208 | 24.247 | 3.6327 | 11.2131 | 3048 | 33
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 738554 | 56.954 | 5.1121 | 6.825 | 9.365 | 13.95 | 20.58 | 12.7765 | 20.8763 | 2.4261 | 6.0366 | 372 | 10
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 0 | 54.3896 | 4.9511 | 6.66 | 10.105 | 15.34 | 21.34 | 15.558 | 22.5775 | 3.5393 | 9.489 | 13158 | 93
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 729950 | 55.6058 | 4.9077 | 7.155 | 8.959 | 14.81 | 22.54 | 14.015 | 28.3609 | 2.5661 | 14.0928 | 207 | 6
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO | 628351 | 109.7984 | 6.9266 | 5.11 | 7.29 | 11.21 | 16.83 | 12.491 | 18.375 | 2.9475 | 6.3315 | 91 | 2
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO | 0 | 115.461 | 9.489 | 5.42 | 11.049 | 12.63 | 22.64 | 13.03 | 21.9583 | 3.4839 | 9.0366 | 491 | 15
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 0 | 111.8679 | 8.3687 | 5.88 | 7.816 | 12.94 | 16.57 | 12.9765 | 17.8271 | 2.8215 | 7.5513 | 4308 | 36
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 708158 | 112.5233 | 7.8586 | 6.01 | 7.177 | 12.82 | 16.48 | 13.077 | 16.8067 | 2.3718 | 6.4927 | 819 | 14
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 708152 | 125.0595 | 8.1617 | 4.46 | 6.763 | 10.12 | 15.45 | 10.463 | 16.6851 | 2.8317 | 6.1574 | 2198 | 28
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 716787 | 129.1385 | 8.8371 | 5.02 | 7.337 | 11.52 | 15.73 | 11.906 | 16.9907 | 3.4195 | 8.068 | 3039 | 33
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 0 | 130.1998 | 9.8387 | 5.215 | 7.5 | 11.93 | 16.71 | 12.506 | 18.8038 | 3.6973 | 8.3794 | 13075 | 96
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 738554 | 137.748 | 8.9415 | 4.775 | 7.962 | 10.26 | 16.2 | 10.8635 | 15.8462 | 2.0535 | 4.65 | 369 | 10
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 646495 | 134.7375 | 9.8319 | 6.66 | 8.339 | 13.13 | 18.5 | 12.3405 | 18.7874 | 1.6293 | 5.8775 | 880 | 7
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 692353 | 139.8566 | 11.5133 | 4.95 | 7.846 | 12.26 | 18.69 | 12.81 | 20.1662 | 3.5152 | 9.2677 | 2281 | 26
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO | 0 | 47.9816 | 3.954 | 7.87 | 9.18 | 16.89 | 18.36 | 15.828 | 18.346 | 2.948 | 5.8874 | 73 | 7
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 646486 | 49.0518 | 4.7377 | 8.295 | 12.135 | 17.65 | 24.84 | 17.45 | 24.5328 | 3.2433 | 6.4121 | 465 | 4
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 0 | 48.256 | 5.0686 | 8.45 | 11.47 | 18.27 | 24.98 | 18.572 | 26.477 | 3.3488 | 6.7206 | 1957 | 21
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 738554 | 53.7435 | 5.4839 | 7.84 | 11.268 | 17.62 | 23.89 | 17.381 | 23.3548 | 4.1946 | 9.0885 | 979 | 21
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 692353 | 55.6198 | 6.4219 | 7.53 | 12.91 | 16.31 | 25.08 | 17.705 | 31.119 | 7.5523 | 11.635 | 91 | 6
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 746254 | 55.125 | 6.0889 | 9.52 | 13.23 | 21.02 | 27.35 | 17.864 | 27.3436 | 2.7197 | 7.7905 | 400 | 10
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 0 | 52.1786 | 4.9898 | 7.33 | 10.704 | 16.11 | 22.13 | 16.979 | 23.4258 | 4.1506 | 10.0139 | 10470 | 91
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO | 0 | 103.9999 | 7.9089 | 5.895 | 7.777 | 11.7 | 15.46 | 11.927 | 14.2771 | 1.9117 | 4.8105 | 68 | 7
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 741496 | 110.9975 | 8.0165 | 6.53 | 7.802 | 14.07 | 16.19 | 14.737 | 15.1026 | 3.5445 | 3.8708 | 60 | 4
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 0 | 103.0798 | 7.9447 | 6.265 | 8.17 | 12.86 | 17.86 | 13.1515 | 18.4175 | 2.6743 | 6.8069 | 2379 | 24
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 692353 | 129.2299 | 10.7105 | 3.47 | 6.278 | 9.6 | 15.65 | 11.681 | 18.2918 | 4.4106 | 8.5497 | 87 | 6
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 0 | 123.2311 | 9.6574 | 5.57 | 8.04 | 12.91 | 17.29 | 13.486 | 18.723 | 3.4738 | 9.0771 | 12065 | 97
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 0 | 47.0797 | 4.4718 | 9.16 | 9.788 | 18.28 | 19.61 | 17.09 | 19.5088 | 3.7204 | 4.9994 | 87 | 5
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 729950 | 53.1941 | 5.0219 | 5.24 | 6.36 | 14.86 | 18.33 | 17.016 | 20.4064 | 8.3594 | 9.9026 | 17 | 2
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 0 | 51.5967 | 5.3105 | 7.77 | 10.884 | 16.64 | 23.98 | 16.149 | 26.0294 | 3.3504 | 8.4235 | 547 | 15
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 716787 | 51.8279 | 3.6433 | 6.3 | 7.547 | 12.86 | 15.37 | 12.773 | 14.3941 | 3.0228 | 4.7105 | 68 | 4
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 0 | 103.487 | 8.941 | 7.03 | 8.558 | 14.97 | 17.18 | 14.789 | 15.5882 | 3.1808 | 5.9802 | 60 | 4
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 716787 | 121.9636 | 6.236 | 3.875 | 4.214 | 8.44 | 10.97 | 8.8575 | 12.5044 | 4.0697 | 7.4896 | 55 | 4
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 0 | 123.6809 | 8.6629 | 4.98 | 7.559 | 11.17 | 15.42 | 11.5435 | 16.8902 | 2.9523 | 7.2868 | 467 | 15
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 729950 | 127.8824 | 6.4989 | 4.22 | 5.436 | 9.76 | 12.73 | 10.643 | 13.6326 | 3.6703 | 4.649 | 17 | 2
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS A-TPO | 0 | 11.3634 | 1.9531 | 13.07 | 18.664 | 27.34 | 46.79 | 26.768 | 48.2054 | 7.5378 | 20.569 | 474 | 13
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS A-TPO | 0 | 30.7569 | 3.4252 | 7.5 | 10.868 | 16.16 | 25.59 | 16.481 | 28.0822 | 4.0975 | 11.31 | 763 | 9
2023 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS A-TPO | 0 | 68.0348 | 4.9278 | 4.865 | 7.354 | 15.28 | 18.53 | 17.8045 | 21.6078 | 9.5347 | 14.8118 | 402 | 4
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR | 0 | 5.0515 | 0.50384 | 8.44 | 10.64 | 17.36 | 23.11 | 16.705 | 23.8044 | 4.648 | 7.3076 | 33 | 3
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) | 0 | 4.8592 | 0.30099 | 4.265 | 7.937 | 9.46 | 18.89 | 10.125 | 20.4872 | 3.6278 | 6.678 | 255 | 9
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 628380 | 4.3259 | 0.34623 | 5.835 | 9.992 | 12.92 | 20.44 | 14.3195 | 21.083 | 3.0705 | 8.0265 | 307 | 10
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR | 0 | 4.388 | 0.4004 | 7.84 | 8.832 | 15.45 | 18.18 | 16.391 | 18.4982 | 1.3996 | 7.8311 | 108 | 2
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 0 | 4.3762 | 0.34373 | 5.75 | 8.394 | 13.32 | 18.47 | 14.54 | 20.0255 | 3.8808 | 9.2555 | 741 | 21
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR | 0 | 16.3941 | 0.71435 | 2.87 | 6.356 | 5.84 | 13.09 | 6.18 | 12.9224 | 1.721 | 2.6285 | 32 | 3
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) | 0 | 16.3559 | 0.52472 | 2 | 3.738 | 4.86 | 8.6 | 5.425 | 9.6442 | 1.82 | 3.3497 | 258 | 9
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR | 0 | 16.1829 | 0.62133 | 3.5 | 3.66 | 6.93 | 7.4 | 6.54 | 6.8032 | 0.4288 | 2.4021 | 105 | 2
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 628380 | 16.3052 | 0.54948 | 2.435 | 4.192 | 5.86 | 8.7 | 6.1725 | 9.4456 | 1.6886 | 3.3934 | 307 | 10
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 0 | 16.3766 | 0.67052 | 2.83 | 4.272 | 6.97 | 9.45 | 7.084 | 10.0711 | 1.8958 | 5.4746 | 770 | 21
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ATSHR (08496609) | 0 | 5.0447 | 0.43764 | 4.51 | 8.066 | 11.25 | 19.83 | 12.991 | 19.3746 | 5.5617 | 9.7287 | 74 | 4
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR | 0 | 4.7656 | 1.0525 | 7.28 | 15.507 | 17.66 | 47.88 | 20.055 | 50.7856 | 6.7539 | 13.7605 | 424 | 5
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) | 0 | 5.0605 | 0.44019 | 5.36 | 8.719 | 12.45 | 23.3 | 12.8205 | 25.7385 | 3.351 | 11.2897 | 2400 | 24
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR | 0 | 4.7135 | 0.38202 | 5.74 | 7.294 | 13.11 | 17.34 | 13.127 | 21.1428 | 3.5699 | 11.3427 | 1139 | 4
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 0 | 4.4859 | 0.42946 | 5.92 | 8.898 | 13.88 | 19.82 | 14.9295 | 22.4949 | 4.1871 | 11.1109 | 12259 | 71
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 675191 | 4.7312 | 0.43631 | 4.905 | 7.264 | 12.05 | 18.92 | 12.471 | 21.145 | 3.7606 | 10.3264 | 1832 | 21
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ATSHR (08496609) | 0 | 16.2109 | 0.84006 | 2.32 | 4.986 | 7.5 | 13.66 | 8.067 | 14.2168 | 2.1555 | 7.8886 | 77 | 4
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR | 0 | 16.4899 | 1.2337 | 3.45 | 9.526 | 7.73 | 19.21 | 7.856 | 16.971 | 1.9812 | 5.484 | 413 | 4
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) | 0 | 16.613 | 0.665 | 2.42 | 4.088 | 5.78 | 9.32 | 6.0355 | 10.3779 | 1.7977 | 4.5339 | 2480 | 24
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 675191 | 17.0906 | 0.65455 | 2.555 | 3.895 | 5.76 | 8.25 | 5.6825 | 9.2335 | 1.2797 | 3.7744 | 1867 | 21
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 0 | 16.5981 | 0.70806 | 2.67 | 4.152 | 6.37 | 9.06 | 6.837 | 10.0426 | 2.0887 | 4.8924 | 12218 | 71
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR | 0 | 16.9786 | 0.72649 | 2.78 | 4.276 | 6.57 | 9.8 | 7.36 | 10.6414 | 1.875 | 7.1113 | 1058 | 4
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR | 0 | 3.9085 | 0.33444 | 6.72 | 11.862 | 13.53 | 23.39 | 13.454 | 20.9736 | 1.7583 | 6.3907 | 182 | 3
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) | 0 | 3.7874 | 0.34685 | 6.58 | 9.336 | 14.28 | 20.38 | 14.702 | 21.5008 | 3.2298 | 7.7793 | 2329 | 24
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 0 | 3.3492 | 0.27689 | 6.38 | 8.95 | 14.09 | 19.19 | 14.116 | 21.35 | 3.098 | 8.6935 | 12797 | 66
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR | 0 | 3.3616 | 0.30023 | 7.56 | 10.49 | 15.11 | 20.25 | 14.191 | 18.908 | 1.5511 | 3.5484 | 939 | 2
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 735662 | 3.2077 | 0.26749 | 6.24 | 7.723 | 14.02 | 15.74 | 14.029 | 17.6358 | 4.2116 | 7.0555 | 196 | 4
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) | 709087 | 15.8574 | 0.56566 | 2.4 | 3.45 | 5.59 | 8.05 | 6.316 | 9.043 | 2.346 | 4.5234 | 266 | 8
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) | 0 | 15.8756 | 0.6096 | 2.645 | 4.431 | 5.79 | 9.07 | 5.8935 | 8.9166 | 1.058 | 3.6039 | 2160 | 23
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR | 0 | 15.7807 | 0.63138 | 3.075 | 4.059 | 6.52 | 8.04 | 6.3775 | 8.7082 | 2.0801 | 2.9533 | 125 | 3
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR | 0 | 16.1289 | 0.61645 | 2.78 | 4.21 | 5.66 | 8.36 | 5.674 | 7.946 | 0.82039 | 1.1372 | 782 | 2
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 0 | 15.9304 | 0.57231 | 2.62 | 4.135 | 5.73 | 8.98 | 5.7645 | 9.7215 | 1.2513 | 3.8243 | 12758 | 66
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) | 0 | 4.2059 | 0.30486 | 4.945 | 8.716 | 11.54 | 21.45 | 11.8105 | 21.8015 | 2.2501 | 8.1152 | 1036 | 15
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR | 0 | 4.4609 | 0.31256 | 5.81 | 6.555 | 12.51 | 13.78 | 13.455 | 15.6816 | 3.0742 | 5.5588 | 57 | 2
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR | 0 | 3.6052 | 0.88852 | 5.95 | 9.004 | 12.42 | 18.97 | 13.659 | 20.75 | 3.0191 | 6.491 | 661 | 3
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 0 | 3.554 | 0.29406 | 5.94 | 8.956 | 13.3 | 19.8 | 13.643 | 21.1478 | 3.2705 | 8.552 | 6816 | 63
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 735662 | 3.4312 | 0.22847 | 5.43 | 7.308 | 11.51 | 15.7 | 11.432 | 15.5314 | 2.373 | 4.6749 | 662 | 11
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) | 0 | 16.348 | 0.54768 | 2.47 | 3.591 | 5.48 | 7.64 | 5.592 | 8.1282 | 1.4442 | 3.4058 | 1107 | 15
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR | 0 | 16.5163 | 0.75086 | 3.25 | 4.398 | 6.99 | 9.06 | 7.841 | 8.9365 | 2.2433 | 4.3341 | 52 | 2
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR | 0 | 15.948 | 1.2046 | 2.92 | 4.62 | 6.52 | 9.4 | 7.023 | 9.614 | 0.75765 | 2.8599 | 633 | 3
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 0 | 15.9826 | 0.59323 | 2.435 | 4.103 | 5.67 | 8.69 | 6.022 | 9.1254 | 1.4474 | 3.9145 | 7398 | 65
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) | 0 | 3.5307 | 0.14736 | 3.725 | 4.769 | 7.46 | 9.53 | 6.3575 | 8.0363 | 0.20456 | 0.25164 | 14 | 2
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 0 | 2.8894 | 0.28064 | 6.055 | 9.133 | 15.97 | 22.43 | 16.5515 | 24.7788 | 5.0176 | 18.5944 | 480 | 12
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) | 0 | 15.8421 | 0.18978 | 0.99 | 1.382 | 1.98 | 2.77 | 1.66 | 2.3032 | 0.018937 | 0.023482 | 14 | 2
2023 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 0 | 15.3552 | 0.64415 | 3.1 | 4.018 | 7.38 | 9.14 | 7.231 | 9.5755 | 2.3756 | 6.3158 | 449 | 12
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 553250 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 0.29971 | 0.010515 | 2.895 | 3.771 | 6.17 | 7.64 | 6.5175 | 7.7643 | 1.7377 | 1.9401 | 7 | 2
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 553251 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 2.1486 | 0.36338 | 12.78 | 20.868 | 26.66 | 42.9 | 23.893 | 36.921 | 2.7925 | 3.1127 | 7 | 2
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 576811 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 0.25715 | 0.015649 | 2.47 | 5.619 | 5.24 | 12.75 | 5.0985 | 16.1209 | 0.97386 | 7.7516 | 53 | 2
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 576811 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 0 | 0.25975 | 0.012428 | 1.97 | 6.265 | 6.15 | 12.31 | 7.272 | 13.123 | 2.7594 | 4.4563 | 44 | 3
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 576812 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 2.2279 | 0.21432 | 4.64 | 8.395 | 12.5 | 23.07 | 14.3085 | 25.6188 | 6.5498 | 11.5346 | 53 | 2
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 576812 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 0 | 2.259 | 0.22357 | 2.93 | 9.874 | 10.31 | 20.77 | 12.216 | 23.1618 | 7.3518 | 7.8263 | 39 | 2
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 612522 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 2.2397 | 0.30696 | 4.775 | 7.395 | 11.4 | 23.54 | 12.211 | 20.6806 | 4.0193 | 10.4414 | 59 | 2
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 612522 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 645531 | 2.1502 | 0.13208 | 4.16 | 6.246 | 9.34 | 15.84 | 10.253 | 16.4573 | 3.4506 | 10.7826 | 668 | 17
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 612522 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 2.1582 | 0.14869 | 4.22 | 6.897 | 9.75 | 15.09 | 10.7505 | 16.27 | 3.6865 | 8.6478 | 1240 | 26
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 612522 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 636365 | 2.1526 | 0.15294 | 5.31 | 7.739 | 11.4 | 15.26 | 12.041 | 16.6402 | 3.0517 | 6.148 | 380 | 7
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 612522 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 0 | 2.099 | 0.16615 | 4.68 | 7.444 | 10.57 | 18.39 | 11.258 | 20.253 | 2.8273 | 9.2606 | 4474 | 59
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 612522 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 645519 | 2.0854 | 0.14923 | 3.985 | 7.899 | 9.13 | 17.43 | 9.7415 | 17.2015 | 2.92 | 6.9583 | 1781 | 29
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 612522 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 639163 | 2.0188 | 0.11279 | 4.2 | 6.264 | 8.66 | 14.32 | 7.374 | 15.8398 | 1.0728 | 7.2618 | 375 | 7
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 612522 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 663999 | 2.1648 | 0.18862 | 4.925 | 8.135 | 18.75 | 23.53 | 19.8535 | 23.9335 | 6.4185 | 19.93 | 141 | 4
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 612527 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 0.2991 | 0.012033 | 1.72 | 2.412 | 5.01 | 6.28 | 5.234 | 6.9972 | 1.8188 | 4.2265 | 60 | 2
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 612527 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 0.26268 | 0.016837 | 2.715 | 4.326 | 7.61 | 12.94 | 8.604 | 14.2238 | 3.5354 | 9.5375 | 2363 | 48
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 612527 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 0 | 0.29476 | 0.022126 | 2.64 | 6.09 | 9.66 | 15.6 | 10.4235 | 16.5325 | 4.226 | 10.2462 | 6709 | 82
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 641894 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 0.29244 | 0.025049 | 3.04 | 7.92 | 8.54 | 16.41 | 8.99 | 17.214 | 4.2073 | 8.9062 | 241 | 5
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 641894 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 0.26651 | 0.016871 | 2.335 | 4.917 | 6.75 | 13.5 | 7.774 | 14.9987 | 3.6606 | 8.9279 | 7224 | 59
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 641894 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 0 | 0.3006 | 0.02349 | 2.175 | 4.997 | 6.32 | 13.3 | 7.134 | 14.4108 | 2.8426 | 8.7629 | 20569 | 110
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 641897 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 2.3359 | 0.2938 | 5.61 | 10.61 | 12.58 | 31.63 | 13.989 | 32.739 | 3.681 | 10.3115 | 237 | 5
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 641897 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 2.394 | 0.14698 | 3.965 | 6.392 | 9.12 | 14.08 | 9.674 | 15.5214 | 2.9307 | 7.1791 | 7463 | 59
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 641897 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 0 | 2.29 | 0.16408 | 3.56 | 6.408 | 8.84 | 16.92 | 9.5475 | 18.2606 | 3.1566 | 9.3168 | 20948 | 107
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 641897 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 711961 | 2.2188 | 0.14202 | 4.33 | 6.85 | 11.26 | 14.37 | 10.529 | 14.021 | 3.1555 | 5.9062 | 232 | 8
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 641897 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 724921 | 2.0292 | 0.099285 | 1.675 | 2.743 | 4.11 | 6.26 | 4.832 | 7.3712 | 2.0597 | 2.8374 | 13 | 3
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 684476 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 0.28331 | 0.020437 | 4.78 | 7.254 | 9.17 | 16.51 | 8.987 | 16.8802 | 4.6463 | 5.4086 | 62 | 2
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 684476 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 0.25876 | 0.022716 | 2.36 | 4.698 | 7.34 | 15.45 | 8.079 | 17.2158 | 3.732 | 11.333 | 6374 | 51
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 684476 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 0 | 0.28847 | 0.017674 | 1.945 | 3.868 | 5.89 | 11.64 | 6.634 | 12.5888 | 2.9847 | 7.5693 | 16408 | 97
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 684478 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 2.0902 | 0.23436 | 3.7 | 6.801 | 14.66 | 19.06 | 17.315 | 21.4816 | 10.1836 | 12.0388 | 62 | 2
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 684478 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 724931 | 2.2515 | 0.12511 | 3.76 | 6.11 | 8.48 | 13.16 | 9.0775 | 14.7386 | 2.3846 | 6.3766 | 1558 | 20
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 684478 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 2.3591 | 0.17138 | 4.16 | 6.32 | 9.15 | 14.54 | 9.691 | 14.8356 | 2.4219 | 6.5222 | 5023 | 49
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 684478 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 724921 | 2.2003 | 0.13203 | 3.2 | 6.442 | 7.36 | 14.97 | 7.922 | 15.0306 | 2.4803 | 6.5101 | 3221 | 35
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 684478 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 0 | 2.3114 | 0.17558 | 3.3 | 5.338 | 7.96 | 13.51 | 8.536 | 14.9176 | 3.0398 | 8.0055 | 11624 | 91
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 684478 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 711961 | 2.301 | 0.12082 | 3.38 | 5.85 | 7.77 | 11.82 | 8.349 | 12.547 | 2.2366 | 6.6976 | 1755 | 21
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 711982 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 0.29126 | 0.04149 | 2.57 | 12.732 | 24.37 | 28.22 | 25.626 | 31.8282 | 13.1699 | 20.1767 | 38 | 3
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 711982 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 0.23699 | 0.030304 | 2.35 | 8.909 | 12.23 | 22.02 | 13.016 | 23.0022 | 6.6043 | 18.3621 | 3142 | 43
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 711982 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 0 | 0.27272 | 0.025765 | 1.99 | 5.783 | 8.8 | 18 | 9.897 | 20.0128 | 5.5881 | 13.9053 | 13398 | 113
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 711984 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 2.2303 | 0.14679 | 5.03 | 6.634 | 9.81 | 13.46 | 10.281 | 11.3352 | 0.68053 | 2.0487 | 37 | 3
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 711984 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 2.339 | 0.14255 | 3.9 | 6.006 | 9.23 | 13.67 | 9.539 | 14.9052 | 3.1558 | 6.6001 | 3319 | 43
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 711984 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 0 | 2.3329 | 0.16169 | 3.66 | 5.78 | 9 | 14.23 | 9.692 | 16.0536 | 3.2973 | 8.4089 | 12900 | 110
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 711984 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 663999 | 2.351 | 0.16476 | 3.56 | 4.23 | 7.99 | 10.54 | 8.743 | 10.809 | 2.6637 | 6.3739 | 614 | 10
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 734641 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 0.22313 | 0.025099 | 1.68 | 2.035 | 7.39 | 20.39 | 8.8935 | 20.287 | 5.5125 | 17.706 | 87 | 6
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 734641 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 0 | 0.25218 | 0.02148 | 1.76 | 2.766 | 10.31 | 15.78 | 10.905 | 16.7154 | 3.8819 | 13.1513 | 257 | 12
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 734643 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM | 0 | 2.4211 | 0.10343 | 3.115 | 4.48 | 8.07 | 9.68 | 8.3305 | 10.3935 | 2.6595 | 5.4906 | 88 | 6
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 734643 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 0 | 2.3456 | 0.15402 | 2.85 | 5.51 | 9.76 | 14.58 | 10.141 | 16.569 | 3.5952 | 10.0972 | 209 | 10
2023 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 734643 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 711961 | 2.3597 | 0.14425 | 2.84 | 4.112 | 7.26 | 10.67 | 8.3835 | 12.3839 | 3.6874 | 5.9444 | 76 | 2
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 564650 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 1.355 | 0.037108 | 1.97 | 2.36 | 4.35 | 5.83 | 4.155 | 6.1308 | 0.86827 | 3.401 | 38 | 2
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 564653 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 0.3695 | 0.029198 | 4.75 | 6.822 | 10.55 | 16.72 | 10.35 | 17.9966 | 2.0494 | 8.0048 | 34 | 2
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 597666 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 1.3287 | 0.071296 | 1.79 | 3.738 | 5.75 | 10.8 | 6.279 | 12.6475 | 2.5701 | 6.9493 | 160 | 5
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 597666 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 1.3638 | 0.044852 | 2.15 | 3.584 | 4.98 | 8.21 | 5.149 | 9.182 | 1.4988 | 4.2879 | 5085 | 44
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 597666 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 1.3368 | 0.045601 | 1.65 | 3.008 | 4.18 | 7.26 | 4.629 | 7.9885 | 1.5809 | 4.2231 | 20475 | 97
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 597667 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 0.37487 | 0.032138 | 3.775 | 7.805 | 11.07 | 16.27 | 11.2945 | 18.1795 | 3.6481 | 9.9276 | 159 | 5
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 597667 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 0.40311 | 0.024205 | 3.75 | 5.876 | 8.43 | 16.27 | 8.837 | 19.0726 | 2.5673 | 9.5713 | 5433 | 44
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 597667 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II | 695556 | 0.39628 | 0.018922 | 2.5 | 4.218 | 5.93 | 12.61 | 6.674 | 14.9677 | 2.6321 | 7.7598 | 123 | 7
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 597667 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 0.34786 | 0.024734 | 3.405 | 6.164 | 9.19 | 14.68 | 10.0655 | 16.9207 | 3.6603 | 9.0412 | 20880 | 97
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 629185 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 1.3118 | 0.031259 | 1.86 | 2.5 | 3.88 | 5.25 | 4.409 | 5.724 | 1.7945 | 2.3815 | 139 | 3
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 629185 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 1.3092 | 0.040914 | 2.14 | 3.102 | 4.88 | 7.57 | 5.009 | 8.2244 | 1.4147 | 4.2187 | 6397 | 41
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 629185 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 1.3178 | 0.041893 | 1.59 | 2.96 | 3.94 | 7.17 | 4.293 | 7.7002 | 1.3918 | 3.7413 | 25012 | 105
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 629243 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 0.31111 | 0.048705 | 7.72 | 17.48 | 19.28 | 31.49 | 20.826 | 38.051 | 5.3232 | 9.2205 | 133 | 3
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 629243 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 0.34092 | 0.02309 | 3.835 | 6.64 | 8.94 | 14.72 | 9.3215 | 16.9124 | 3.0857 | 8.2688 | 6552 | 41
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 629243 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 695558 | 0.32991 | 0.020986 | 3.66 | 6.38 | 8.79 | 14.54 | 9.194 | 15.7302 | 2.4073 | 7.2747 | 8801 | 46
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 629243 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 730127 | 0.31376 | 0.027833 | 4.645 | 8.955 | 11.15 | 28.2 | 11.6745 | 34.55 | 5.0199 | 12.1002 | 451 | 9
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 629243 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 0.32499 | 0.019869 | 3.475 | 6.307 | 8.3 | 13.84 | 9.091 | 15.1695 | 2.8711 | 7.3334 | 14943 | 88
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 629243 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 591806 | 0.32946 | 0.016917 | 3.03 | 5.15 | 7.28 | 12.14 | 8.584 | 13.0845 | 3.0634 | 8.3612 | 1200 | 5
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 702850 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 1.3084 | 0.039515 | 2.145 | 2.953 | 5.08 | 7.13 | 5.162 | 7.5854 | 1.1789 | 3.2893 | 2280 | 22
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 702850 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 1.3036 | 0.045369 | 1.77 | 3.326 | 4.6 | 8.05 | 4.9545 | 9.1265 | 1.6196 | 4.4088 | 11156 | 92
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 702852 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 0.35786 | 0.01721 | 3.455 | 4.653 | 8.1 | 10.61 | 8.307 | 11.7442 | 2.2877 | 4.9633 | 2351 | 22
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 702852 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 730127 | 0.35451 | 0.017386 | 4.03 | 5.096 | 8.46 | 10.15 | 8.603 | 11.0276 | 1.9415 | 5.2199 | 1645 | 23
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 702852 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 0.34593 | 0.020386 | 3.32 | 5.688 | 8.23 | 13 | 8.5595 | 14.3915 | 2.4306 | 6.7268 | 9775 | 86
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 736358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 1.275 | 0.017203 | 1.325 | 1.361 | 2.74 | 2.87 | 2.694 | 2.9876 | 0.49674 | 0.7268 | 38 | 2
2023 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 736361 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 0 | 0.34746 | 0.010749 | 3.285 | 3.881 | 7.05 | 8.54 | 7.0925 | 8.9409 | 1.6623 | 2.5195 | 46 | 2
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 571165 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 0 | 0.086939 | 0.009707 | 5.26 | 10.1 | 13.8 | 31.05 | 14.786 | 30.16 | 6.4198 | 14.2745 | 648 | 8
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 571165 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 0 | 0.080578 | 0.007493 | 6.18 | 9.918 | 14.89 | 23.33 | 16.394 | 24.6986 | 4.3758 | 12.9527 | 948 | 11
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 571169 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 0 | 0.081629 | 0.008887 | 5.83 | 9.634 | 13.47 | 22.05 | 15.548 | 25.577 | 4.1918 | 12.7204 | 964 | 11
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 571169 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 0 | 0.086365 | 0.009113 | 5.5 | 7.005 | 13.89 | 19.68 | 13.5715 | 22.035 | 5.3457 | 12.8892 | 678 | 8
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 571170 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 0 | 3.5801 | 0.28292 | 3.63 | 5.636 | 11.22 | 17.26 | 14.569 | 19.2386 | 7.0412 | 13.868 | 908 | 11
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 571170 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 0 | 3.2361 | 0.1534 | 3.51 | 5.34 | 8.37 | 11.19 | 9.166 | 11.2012 | 1.5408 | 5.2311 | 672 | 7
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 590727 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 0 | 0.085409 | 0.0202 | 5.98 | 14.358 | 14.05 | 32.31 | 16.176 | 34.8774 | 6.338 | 16.3438 | 4152 | 45
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 590730 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 650259 | 2.9173 | 0.15339 | 2.91 | 5.925 | 5.86 | 12.54 | 5.546 | 12.9825 | 1.0304 | 3.1964 | 326 | 4
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 590730 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 0 | 3.2242 | 0.18801 | 2.755 | 5.433 | 8.04 | 13.93 | 8.9855 | 13.5885 | 3.0865 | 6.9329 | 3792 | 43
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 590730 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 0 | 3.2307 | 0.21343 | 3.1 | 6.288 | 8.2 | 16.22 | 9.211 | 17.961 | 3.4537 | 8.5391 | 6324 | 62
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 590732 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 0 | 0.083225 | 0.015094 | 5.66 | 12.64 | 13.21 | 30.03 | 15.674 | 31.371 | 5.9512 | 15.6262 | 4067 | 43
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 590732 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 0 | 0.08361 | 0.010626 | 5.35 | 10.484 | 13.15 | 25.95 | 14.0645 | 26.8126 | 4.3476 | 11.2601 | 6487 | 61
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 643861 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 0 | 0.084341 | 0.018413 | 6.345 | 11.218 | 15.41 | 28.45 | 17.235 | 29.311 | 5.4704 | 15.0322 | 25321 | 68
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 643861 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 0 | 0.081776 | 0.009902 | 5.91 | 10.016 | 14.67 | 24.45 | 15.9865 | 26.3061 | 5.3618 | 13.2658 | 45590 | 132
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 557282 | 3.6198 | 0.21026 | 4.33 | 5.966 | 9.39 | 12.68 | 9.057 | 12.9244 | 1.8388 | 4.7651 | 1069 | 4
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 0 | 3.5609 | 0.26017 | 2.98 | 6.112 | 8.14 | 14.26 | 8.707 | 15.0306 | 3.1816 | 7.7177 | 24925 | 68
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 582002 | 3.8298 | 0.17365 | 3.07 | 4.438 | 8.77 | 9.4 | 8.842 | 10.925 | 4.3316 | 5.3774 | 138 | 3
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 582002 | 3.716 | 0.16722 | 3.635 | 4.346 | 7.46 | 9.17 | 6.9715 | 9.7119 | 1.257 | 2.5308 | 119 | 2
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 0 | 3.6077 | 0.26077 | 3.08 | 6.14 | 8.42 | 14.29 | 9.2545 | 15.3973 | 3.5454 | 8.0881 | 44348 | 131
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 0 | 0.082515 | 0.010464 | 6.14 | 10.87 | 15.75 | 26.66 | 17.116 | 28.6178 | 5.3783 | 14.7836 | 24768 | 67
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 582002 | 0.079664 | 0.00451 | 4.29 | 5.152 | 8.78 | 11.04 | 9.181 | 12.8652 | 2.1425 | 5.0123 | 136 | 3
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 582002 | 0.080667 | 0.005063 | 4.61 | 7.26 | 9.29 | 14.25 | 8.473 | 12.3366 | 0.46063 | 1.8897 | 120 | 2
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 622749 | 0.077787 | 0.005925 | 4.295 | 7.075 | 11.57 | 18.64 | 12.82 | 20.199 | 4.5431 | 11.7551 | 372 | 6
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 0 | 0.081139 | 0.009945 | 5.72 | 9.58 | 13.55 | 24.64 | 15.664 | 26.4536 | 5.2439 | 13.0981 | 45022 | 131
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 0 | 0.083657 | 0.01152 | 5.77 | 11.378 | 15.53 | 28.68 | 17.133 | 30.7514 | 6.1602 | 16.1226 | 56283 | 156
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 0 | 0.085101 | 0.021793 | 6.19 | 11.718 | 15.27 | 29.37 | 17.915 | 31.5672 | 6.1221 | 15.6073 | 19455 | 62
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 0 | 3.3012 | 0.25005 | 2.53 | 6.15 | 7.57 | 14.78 | 8.204 | 15.7227 | 2.8803 | 9.1307 | 15073 | 60
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 0 | 3.2946 | 0.24934 | 2.705 | 5.827 | 8.37 | 14.88 | 9.0925 | 15.9685 | 3.646 | 9.2587 | 45248 | 148
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 704865 | 3.4509 | 0.14021 | 2.255 | 4.773 | 5.3 | 10.04 | 5.8385 | 10.3773 | 1.7658 | 4.4989 | 3400 | 26
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 737468 | 3.7162 | 0.14417 | 2.41 | 4.31 | 6.4 | 8.93 | 7.114 | 8.9472 | 1.7526 | 3.7027 | 661 | 10
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 704865 | 3.4724 | 0.16416 | 2.79 | 5.055 | 6.63 | 11.84 | 6.998 | 12.7802 | 2.0398 | 5.8145 | 7634 | 54
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 622749 | 3.3108 | 0.26605 | 2.7 | 6.922 | 8.18 | 15.14 | 9.278 | 16.2386 | 3.5641 | 7.5348 | 2090 | 10
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 737468 | 3.6885 | 0.13097 | 2.455 | 4.289 | 5.43 | 10.67 | 5.3745 | 11.4449 | 1.4592 | 4.4754 | 1075 | 24
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 0 | 0.082194 | 0.011803 | 6.04 | 11.512 | 14.59 | 29.19 | 16.707 | 30.6814 | 5.4313 | 14.9102 | 19394 | 61
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 0 | 0.083121 | 0.011814 | 5.625 | 10.708 | 14.43 | 27.67 | 16.368 | 29.2854 | 6.1549 | 15.9572 | 55785 | 156
2023 | ANTI-HIV [S] | PreciControl HIV4 | 692476 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 0 | 3.614 | 0.16793 | 3.115 | 4.559 | 9.76 | 14.26 | 11.9725 | 17.6321 | 6.8267 | 10.1047 | 70 | 2
2023 | ANTI-HIV [S] | PreciControl HIV5 | 692482 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 0 | 6.0031 | 0.50113 | 4.065 | 5.485 | 17.2 | 25.08 | 20.2045 | 29.4649 | 13.4938 | 20.4139 | 67 | 2
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 0 | 0.079916 | 0.011012 | 5.535 | 9.991 | 12.51 | 22.52 | 14.443 | 24.574 | 6.0254 | 13.0163 | 3269 | 51
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 0 | 0.082711 | 0.008144 | 6.03 | 8.762 | 14.5 | 21.15 | 15.8375 | 23.5456 | 5.5036 | 9.8719 | 1036 | 11
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 0 | 3.5307 | 0.20008 | 2.865 | 5.699 | 8 | 13.59 | 8.679 | 14.5436 | 2.2425 | 7.8183 | 1130 | 11
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 0 | 3.5399 | 0.20858 | 2.84 | 5.3 | 7.51 | 13.07 | 8.446 | 14.1984 | 2.8923 | 7.4786 | 3237 | 50
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 0 | 0.082775 | 0.00888 | 5.425 | 8.413 | 13.28 | 18.48 | 13.909 | 21.1028 | 5.4343 | 10.6333 | 1105 | 11
2023 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 0 | 0.080134 | 0.014732 | 5.15 | 7.83 | 13.72 | 22.46 | 14.367 | 26.7048 | 5.4693 | 12.9201 | 3295 | 51
2023 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 664681 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 | 0 | 0.092827 | 0.00648 | 4.41 | 6.206 | 10.77 | 15.29 | 12.016 | 17.2904 | 4.7295 | 7.6746 | 429 | 14
2023 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 664681 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 | 0 | 0.089842 | 0.006532 | 3.73 | 5.342 | 8.9 | 14.46 | 9.35 | 17.0412 | 2.8547 | 8.8584 | 880 | 17
2023 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 664683 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 | 0 | 2.7812 | 0.22583 | 5.385 | 8.105 | 12.94 | 22.16 | 12.8865 | 22.2285 | 3.9776 | 13.6929 | 433 | 15
2023 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 664683 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 | 0 | 2.9215 | 0.2322 | 4.91 | 8.112 | 11 | 17.93 | 11.0095 | 18.5081 | 2.961 | 8.3883 | 886 | 17
2023 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 672316 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 | 0 | 2.8852 | 0.25145 | 5.45 | 8.616 | 12.3 | 20.37 | 13.766 | 20.2784 | 4.3394 | 8.7308 | 821 | 14
2023 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 672316 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 | 0 | 3.0128 | 0.24278 | 3.53 | 8.58 | 9.65 | 18.48 | 9.759 | 18.924 | 3.5887 | 8.4058 | 2324 | 26
2023 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 672317 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 | 0 | 0.092959 | 0.007217 | 3.54 | 5.808 | 10.75 | 16.35 | 11.996 | 16.7696 | 4.9925 | 10.3264 | 810 | 14
2023 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 672317 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 | 0 | 0.093094 | 0.007409 | 3.05 | 5.64 | 8.59 | 13.96 | 9.696 | 16.513 | 3.5923 | 9.5368 | 2294 | 26
2023 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 689534 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 | 0 | 2.7247 | 0.19834 | 4.695 | 8.45 | 9.81 | 17.78 | 10.8235 | 17.0365 | 3.0358 | 6.6918 | 253 | 10
2023 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 689534 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 | 0 | 2.7879 | 0.22684 | 4.715 | 8.825 | 10.42 | 18.11 | 11.7665 | 18.4394 | 3.1419 | 7.4469 | 977 | 17
2023 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 689536 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 | 0 | 0.095895 | 0.006288 | 4.22 | 7.24 | 11.47 | 15.64 | 12.2305 | 16.9195 | 3.6629 | 8.4262 | 248 | 10
2023 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 689536 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 | 0 | 0.092348 | 0.005508 | 2.895 | 4.681 | 7.03 | 10.82 | 7.748 | 12.093 | 2.7153 | 5.8397 | 974 | 17
2023 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 699298 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 | 0 | 0.10981 | 0.013224 | 4.17 | 6.692 | 10.92 | 17.3 | 11.093 | 19.4102 | 4.3859 | 11.6554 | 2037 | 11
2023 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 699298 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 | 0 | 0.10334 | 0.009191 | 3.89 | 8.344 | 8.7 | 18.38 | 10.178 | 20.1544 | 3.4317 | 8.0809 | 6513 | 22
2023 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 699300 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 | 0 | 2.9204 | 0.31271 | 5.37 | 8.794 | 12.49 | 19.52 | 12.274 | 21.5528 | 3.0886 | 9.7618 | 2041 | 11
2023 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 699300 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 | 0 | 2.8312 | 0.25638 | 4.135 | 7.598 | 9.78 | 18.02 | 10.566 | 19.1676 | 3.1588 | 8.1439 | 7120 | 22
2023 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 613282 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 0 | 8.61 | 1.6535 | 3.095 | 4.579 | 21.34 | 33.38 | 25.931 | 40.123 | 20.8161 | 32.5585 | 5 | 2
2023 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 613282 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 0 | 7.3756 | 0.55256 | 1.15 | 2.638 | 10.8 | 13.45 | 12.772 | 13.1584 | 7.7944 | 11.5849 | 9 | 3
2023 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 637077 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 0 | 0.40009 | 0.004716 | 13.155 | 16.743 | 27.99 | 34.99 | 26.2005 | 31.4849 | 4.4875 | 5.1175 | 7143 | 65
2023 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 637079 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 0 | 7.1145 | 0.46082 | 4.03 | 6.75 | 9.96 | 16.13 | 10.438 | 15.963 | 2.68 | 7.6256 | 2938 | 39
2023 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 637079 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 0 | 7.3304 | 0.57115 | 4.33 | 8.204 | 9.9 | 19.32 | 10.759 | 18.6678 | 3.2502 | 7.2154 | 7661 | 65
2023 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 646836 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 0 | 7.6775 | 0.53357 | 3.69 | 6.86 | 8.73 | 16.07 | 9.845 | 16.655 | 3.3342 | 8.2353 | 2591 | 30
2023 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 646836 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 0 | 7.6641 | 0.48565 | 3.37 | 6.56 | 8.21 | 15.07 | 8.6715 | 16.0886 | 2.5814 | 6.7064 | 8225 | 71
2023 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 646836 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 674942 | 7.7148 | 0.69521 | 5.07 | 8.974 | 14.55 | 19.13 | 12.681 | 16.4986 | 4.306 | 6.9282 | 31 | 4
2023 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 664646 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 0 | 0.39987 | 0.005822 | 12.96 | 22.552 | 47.51 | 55.71 | 0.004 | 0.004 | 5.5557 | 41.1112 | 10635 | 70
2023 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 664648 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 0 | 8.2857 | 0.58767 | 3.945 | 7.444 | 8.79 | 17.69 | 9.1525 | 18.5718 | 2.7682 | 7.2827 | 3413 | 25
2023 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 664648 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 0 | 8.1803 | 0.51124 | 3.06 | 6.38 | 7.24 | 13.58 | 7.645 | 13.7328 | 2.3582 | 6.7583 | 11397 | 70
2023 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 703338 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 0 | 8.2961 | 0.68295 | 3.46 | 8.052 | 8.83 | 18.82 | 9.793 | 20.5944 | 3.8916 | 7.6093 | 1429 | 16
2023 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 703338 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 0 | 8.4188 | 0.538 | 3.36 | 6.214 | 8.21 | 14.42 | 8.537 | 15.5705 | 2.5957 | 7.7533 | 6661 | 59
2023 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 730809 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 0 | 8.2174 | 0.62796 | 3.475 | 6.773 | 9.11 | 13.54 | 10.8275 | 15.1165 | 4.0455 | 8.6215 | 818 | 12
2023 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 730809 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 0 | 8.3106 | 0.55377 | 3.47 | 7.142 | 8.97 | 15.46 | 9.578 | 17.4726 | 2.8862 | 8.8669 | 2924 | 43
2023 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 750140 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 0 | 8.8413 | 0.75332 | 3.51 | 5.93 | 8.09 | 16.55 | 8.279 | 18.8164 | 4.0488 | 10.485 | 32 | 5
2023 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 750140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 0 | 8.9307 | 0.38892 | 3.33 | 5.265 | 7.24 | 11.84 | 7.4205 | 13.0986 | 2.2227 | 2.7833 | 216 | 12
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 267.7176 | 8.6666 | 3.01 | 3.962 | 6.08 | 7.93 | 5.435 | 7.1518 | 0.45325 | 0.60391 | 85 | 3
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 273.9717 | 12.0099 | 4.58 | 5.852 | 10.16 | 11.92 | 10.274 | 11.674 | 0.49518 | 3.6678 | 106 | 3
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 257.5653 | 9.295 | 2.37 | 3.178 | 5.39 | 8.43 | 5.985 | 9.5806 | 1.8987 | 5.2923 | 741 | 7
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 273.8392 | 14.8133 | 1.95 | 4.66 | 7.64 | 12.36 | 8.512 | 14.7432 | 5.2791 | 7.8752 | 153 | 2
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 241.4996 | 12.3121 | 2.29 | 5.138 | 8.33 | 13.87 | 8.604 | 15.0492 | 2.6926 | 8.9099 | 142 | 5
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 128.5456 | 4.7121 | 2.53 | 3.722 | 5.58 | 8.28 | 5.851 | 9.2614 | 1.9209 | 3.6597 | 823 | 11
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 130.4297 | 4.7404 | 2.98 | 4.88 | 5.99 | 9.8 | 4.994 | 8.3816 | 0.41963 | 1.3512 | 219 | 2
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 106.716 | 5.8139 | 1.78 | 4.017 | 5.02 | 10.38 | 5.879 | 11.8947 | 2.8381 | 6.5266 | 142 | 6
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 127.4923 | 4.3018 | 2.66 | 3.673 | 5.62 | 8.01 | 5.4635 | 8.8567 | 1.3581 | 2.8056 | 2665 | 27
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 123.4406 | 4.3564 | 2.515 | 3.481 | 5.05 | 7.33 | 4.864 | 7.5455 | 1.7484 | 2.5938 | 488 | 7
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 131.7192 | 6.9594 | 3.345 | 6.545 | 8.46 | 14.35 | 8.944 | 16.8162 | 3.2399 | 7.3172 | 511 | 8
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 108.5829 | 7.065 | 3.885 | 5.561 | 10.87 | 13.34 | 12.95 | 14.4315 | 3.7962 | 7.3534 | 189 | 2
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 259.9958 | 12.7886 | 2.6 | 5.375 | 6.45 | 12.18 | 6.8465 | 11.5123 | 2.0925 | 7.0616 | 425 | 6
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 261.9019 | 8.4102 | 2.185 | 3.18 | 4.95 | 7.98 | 5.092 | 8.8184 | 1.4239 | 3.8381 | 17962 | 54
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 252.0405 | 9.8316 | 2.25 | 3.4 | 5.42 | 8.22 | 5.389 | 8.9414 | 1.6923 | 4.5558 | 3898 | 13
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 270.2376 | 12.4822 | 2.82 | 4.86 | 6.56 | 10.77 | 7.02 | 11.9912 | 1.6504 | 5.4189 | 5101 | 18
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 251.2498 | 10.6675 | 2.28 | 3.864 | 5.86 | 9.05 | 6.001 | 9.7821 | 1.7007 | 5.1524 | 1464 | 14
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 265.1311 | 9.9851 | 2.2 | 2.995 | 5.05 | 7.39 | 4.9095 | 8.0747 | 1.2118 | 4.3439 | 222 | 4
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 134.4712 | 5.8059 | 2.12 | 3.468 | 5.73 | 8.38 | 6.117 | 8.6578 | 1.9753 | 5.2965 | 104 | 4
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 130.1414 | 4.5613 | 2.44 | 3.606 | 5.51 | 8.37 | 5.692 | 9.0896 | 1.4968 | 4.2124 | 20356 | 53
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 125.1476 | 5.3284 | 2.67 | 3.884 | 6.22 | 9.57 | 6.4375 | 10.6809 | 1.7669 | 5.3288 | 4809 | 15
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 133.3125 | 7.8655 | 4.23 | 6.149 | 9.48 | 13.5 | 9.6145 | 14.1611 | 2.6499 | 5.8745 | 7150 | 16
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 107.136 | 5.8176 | 2.75 | 4.375 | 6.79 | 10.97 | 7.306 | 12.1066 | 2.2381 | 6.3731 | 1197 | 14
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 122.011 | 6.7958 | 3.75 | 6.19 | 9.6 | 12.21 | 8.544 | 11.416 | 0.97316 | 6.7363 | 362 | 2
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 128.9782 | 5.3667 | 2.6 | 4.02 | 5.85 | 9.79 | 5.985 | 10.461 | 1.5523 | 4.5787 | 2485 | 15
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 124.6791 | 5.4706 | 3.115 | 5.334 | 6.76 | 12.2 | 7.1805 | 12.316 | 1.6726 | 4.3398 | 564 | 6
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 130.2192 | 6.8399 | 3.27 | 6.194 | 7.79 | 13.82 | 7.858 | 14.5716 | 2.1737 | 5.1609 | 1679 | 9
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 104.6972 | 4.9729 | 2.43 | 4.45 | 6.63 | 11.83 | 7.057 | 12.035 | 2.517 | 5.7644 | 526 | 9
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 260.7076 | 14.1594 | 1.57 | 4.85 | 8.84 | 12.56 | 7.456 | 12.3248 | 0.59411 | 8.6928 | 132 | 2
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 267.704 | 10.5857 | 2.32 | 3.274 | 5.41 | 8.21 | 5.677 | 9.2512 | 1.7802 | 5.1334 | 2312 | 14
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 258.971 | 10.1741 | 1.805 | 5.183 | 4.82 | 12.2 | 5.484 | 12.76 | 1.5999 | 5.0651 | 586 | 6
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 272.3307 | 14.7963 | 2.74 | 7.092 | 6.73 | 15.17 | 6.803 | 14.7606 | 1.9099 | 5.5362 | 1775 | 9
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 251.892 | 10.9593 | 2.25 | 3.652 | 6.47 | 9.17 | 7.469 | 10.0963 | 3.5281 | 6.5635 | 454 | 8
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 264.5582 | 7.715 | 2.07 | 2.889 | 4.76 | 6.46 | 5.008 | 7.401 | 1.2177 | 3.4353 | 4526 | 19
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 260.4217 | 8.6131 | 1.79 | 2.846 | 4.75 | 6.92 | 5.194 | 7.1888 | 1.8263 | 3.8125 | 1757 | 10
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 278.7441 | 11.0578 | 3.07 | 4.244 | 6.49 | 9.47 | 6.634 | 9.7592 | 1.2759 | 3.1375 | 2356 | 4
2023 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURTIDIMETRIC | 0 | 127.7596 | 3.4962 | 1.96 | 2.408 | 4.05 | 4.92 | 3.805 | 4.3682 | 0.56222 | 0.73283 | 104 | 2
2023 | ANTITHROMBIN [S] | PreciChrom I | 544199 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC COLORIMETRIC TEST, PLASMA | 0 | 95.6655 | 6.5129 | 3.94 | 5.31 | 8.01 | 11.85 | 8.952 | 13.7582 | 3.5967 | 5.7274 | 220 | 2
2023 | ANTITHROMBIN [S] | PreciChrom II | 544200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC COLORIMETRIC TEST, PLASMA | 0 | 44.9168 | 4.2242 | 7.04 | 9.342 | 14.9 | 18.85 | 15.325 | 19.44 | 4.0972 | 5.3321 | 220 | 2
2023 | ANTITHROMBIN [S] | PreciChrom I | 643551 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC COLORIMETRIC TEST, PLASMA | 0 | 94.5181 | 6.1609 | 3.89 | 8.702 | 8.97 | 17.55 | 10.014 | 19.5796 | 2.7105 | 5.3098 | 997 | 2
2023 | ANTITHROMBIN [S] | PreciChrom II | 643554 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC COLORIMETRIC TEST, PLASMA | 0 | 41.9609 | 3.5433 | 6.71 | 10.624 | 14.03 | 21.33 | 12.701 | 21.1054 | 2.7604 | 4.3083 | 1007 | 2
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 177.9858 | 11.1214 | 2.97 | 4.602 | 6.69 | 13.84 | 8.079 | 15.9334 | 3.5409 | 8.4006 | 141 | 3
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 177.3754 | 8.1718 | 2.65 | 4.186 | 6.66 | 10.09 | 7.176 | 10.6448 | 1.9901 | 4.74 | 682 | 6
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 106.8224 | 5.7614 | 2.28 | 4.35 | 7.39 | 11.01 | 7.924 | 11.386 | 1.9921 | 9.029 | 210 | 4
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 108.2313 | 7.3854 | 3.18 | 4.814 | 8.47 | 12.3 | 9.655 | 14.5436 | 4.0781 | 7.3842 | 1072 | 7
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 109.9024 | 3.4827 | 2.11 | 3.166 | 4.83 | 7.38 | 5.105 | 7.7528 | 1.2237 | 3.3441 | 9956 | 92
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 113.1802 | 4.9764 | 2.11 | 4.1 | 5.47 | 9.36 | 6.199 | 10.627 | 2.6441 | 5.0151 | 2582 | 24
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 114.6139 | 3.9431 | 2.645 | 3.635 | 5.76 | 7.81 | 5.8755 | 8.2985 | 1.48 | 2.6056 | 3393 | 22
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 171.2624 | 4.839 | 1.97 | 2.924 | 4.41 | 6.61 | 4.626 | 7.1986 | 1.204 | 3.0408 | 55062 | 113
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 173.3604 | 5.7815 | 1.895 | 3.2 | 4.6 | 7.33 | 4.841 | 8.0243 | 1.5839 | 3.98 | 17971 | 36
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 178.7631 | 7.0871 | 2.08 | 3.256 | 4.82 | 7.66 | 5.1695 | 8.4094 | 1.5438 | 4.2236 | 24810 | 44
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 182.8962 | 6.2742 | 1.68 | 3.442 | 4.74 | 6.79 | 4.732 | 6.07 | 0.54315 | 2.8681 | 86 | 2
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 104.2248 | 3.2716 | 2.24 | 3.271 | 4.98 | 7.25 | 5.172 | 7.8898 | 1.3387 | 3.2865 | 78099 | 104
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 106.6813 | 4.4822 | 2.33 | 4.06 | 5.65 | 9.4 | 6.133 | 10.351 | 2.0876 | 4.9429 | 24132 | 47
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 107.5009 | 4.7647 | 2.53 | 3.965 | 6.04 | 9.47 | 6.451 | 10.3582 | 1.923 | 5.0555 | 36611 | 44
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 111.6374 | 3.4737 | 1.58 | 4.492 | 3.88 | 9.31 | 4.3215 | 9.0105 | 1.5229 | 2.7981 | 81 | 2
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 116.3774 | 4.7002 | 2.28 | 3.638 | 5.47 | 8.07 | 6.524 | 8.9857 | 2.3703 | 4.5263 | 287 | 6
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 114.9111 | 5.3176 | 2.45 | 4.268 | 5.89 | 12.3 | 6.67 | 13.9226 | 2.0887 | 6.8462 | 4471 | 10
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 183.1728 | 7.8018 | 2.16 | 4.019 | 5.49 | 9.1 | 5.87 | 9.5811 | 1.9749 | 4.5213 | 437 | 6
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 182.7011 | 7.2507 | 2.04 | 3.813 | 4.69 | 13.35 | 5.068 | 14.0166 | 1.4605 | 5.8433 | 4346 | 10
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 197.9557 | 7.3354 | 4.12 | 4.536 | 8.31 | 9.15 | 7.628 | 8.0928 | 0.82064 | 1.0395 | 7 | 2
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 180.1343 | 5.3765 | 2.09 | 3.196 | 4.61 | 6.83 | 4.894 | 7.3182 | 1.1617 | 2.9276 | 32657 | 78
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 180.59 | 5.2786 | 1.585 | 2.927 | 3.9 | 6.94 | 4.1 | 7.4954 | 1.1359 | 3.6331 | 8217 | 32
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 186.9464 | 5.5536 | 2.045 | 2.925 | 4.59 | 6.49 | 5.052 | 7.1718 | 1.3647 | 3.1987 | 15666 | 26
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 99.4919 | 6.2247 | 3.245 | 4.671 | 8.21 | 13.7 | 9.108 | 14.8797 | 3.5619 | 8.7099 | 1683 | 5
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 150.1355 | 7.7896 | 2.795 | 4.059 | 6.73 | 11.39 | 6.9745 | 13.3369 | 2.1997 | 7.8984 | 1705 | 5
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 225.4241 | 9.4069 | 2.155 | 3.31 | 5.77 | 10.29 | 6.4245 | 10.909 | 1.6771 | 7.9263 | 1245 | 4
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 | 0 | 105.6296 | 1.1485 | 0.925 | 0.986 | 1.96 | 2.3 | 2.043 | 2.6431 | 0.64338 | 1.229 | 27 | 4
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 107.3623 | 5.3079 | 1.855 | 6.295 | 4.21 | 12.58 | 4.661 | 11.8715 | 1.5938 | 1.9384 | 146 | 5
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 149.1771 | 3.1085 | 1.99 | 2.564 | 4.05 | 5.3 | 4.206 | 5.4564 | 0.93487 | 1.5054 | 96 | 4
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 | 0 | 150.5926 | 3.3657 | 1.505 | 1.761 | 3.96 | 5.69 | 4.2015 | 6.6666 | 2.2537 | 3.9228 | 27 | 3
2023 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 206.9231 | 14.4636 | 1.23 | 9.094 | 2.6 | 18.13 | 2.677 | 17.293 | 0.63119 | 2.2822 | 65 | 2
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 81.8413 | 6.9701 | 3.05 | 4.674 | 10.83 | 15.6 | 12.487 | 17.135 | 4.6936 | 11.5409 | 126 | 3
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 79.8262 | 4.4081 | 3.055 | 5.01 | 6.95 | 11.17 | 6.8265 | 11.5665 | 1.6263 | 5.181 | 627 | 6
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 50.6936 | 2.1459 | 2.31 | 3.616 | 6.68 | 8.85 | 8.039 | 10.2028 | 2.6242 | 6.5484 | 187 | 4
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 49.6068 | 2.9459 | 3.77 | 5.848 | 9.23 | 12.64 | 9.974 | 12.726 | 3.0502 | 5.508 | 1026 | 7
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 51.5598 | 1.8666 | 2.295 | 3.421 | 5.41 | 7.73 | 5.87 | 8.7962 | 1.7881 | 4.2402 | 5955 | 61
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 54.361 | 3.1173 | 3.72 | 5.49 | 8.54 | 12.74 | 8.994 | 13.317 | 3.2438 | 7.0293 | 1574 | 16
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 52.2304 | 2.8098 | 3.78 | 6.21 | 8.46 | 12.97 | 9.582 | 13.2982 | 2.5847 | 4.0567 | 1502 | 8
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 79.9168 | 2.3176 | 2 | 2.92 | 4.47 | 6.65 | 4.655 | 7.2622 | 1.1892 | 3.2519 | 34502 | 75
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 82.9413 | 3.5739 | 2.43 | 4.25 | 6.3 | 10.03 | 6.588 | 11.414 | 2.0521 | 5.7291 | 11046 | 24
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 80.3334 | 3.5639 | 2.69 | 5.048 | 6.27 | 11.39 | 6.8535 | 11.994 | 1.995 | 4.5458 | 11952 | 25
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 85.1727 | 3.6087 | 2.72 | 4.446 | 6.63 | 9.41 | 6.723 | 9.07 | 1.837 | 4.0192 | 125 | 2
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 48.6493 | 1.7811 | 2.48 | 3.65 | 5.61 | 8.28 | 5.853 | 8.9054 | 1.5605 | 3.8794 | 46868 | 73
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 51.4867 | 3.0104 | 3.44 | 5.72 | 8.4 | 13.15 | 8.9865 | 14.1068 | 3.253 | 7.412 | 14232 | 33
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 48.8036 | 2.895 | 3.69 | 6.152 | 8.62 | 13.89 | 9.098 | 14.309 | 2.7793 | 6.7856 | 15775 | 25
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 50.6682 | 2.7102 | 3.21 | 4.97 | 6.88 | 11.11 | 7.1545 | 12.4784 | 2.5118 | 5.3914 | 108 | 2
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 54.0827 | 2.2704 | 2.405 | 4.549 | 6.56 | 9.88 | 6.471 | 10.0665 | 2.5068 | 5.115 | 504 | 7
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 56.3527 | 2.043 | 3.02 | 3.55 | 6.34 | 7.38 | 6.069 | 8.24 | 1.4824 | 4.3392 | 74 | 3
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 52.3006 | 2.6584 | 3.25 | 6.13 | 7.62 | 13 | 8.292 | 12.801 | 1.7569 | 5.8532 | 3973 | 10
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 81.698 | 2.6692 | 1.685 | 3.178 | 4.97 | 6.6 | 5.1235 | 7.4694 | 1.6343 | 4.3972 | 196 | 5
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 82.8241 | 2.8092 | 1.485 | 3.974 | 4.11 | 8.25 | 4.472 | 7.7925 | 1.9888 | 3.2754 | 83 | 3
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 78.8854 | 3.2247 | 2.62 | 4.672 | 6.19 | 10.18 | 6.233 | 10.409 | 1.5173 | 4.5398 | 3747 | 10
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 83.6973 | 3.27 | 3.27 | 3.742 | 6.64 | 7.47 | 6.3725 | 6.8961 | 0.97064 | 1.2294 | 15 | 2
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 83.6769 | 2.4875 | 1.97 | 2.91 | 4.49 | 6.64 | 4.824 | 7.182 | 1.3391 | 3.0717 | 17770 | 47
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 86.6654 | 2.9963 | 1.9 | 3.08 | 5.05 | 7.36 | 5.669 | 8.1656 | 2.057 | 4.1909 | 3950 | 20
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 84.8579 | 3.3795 | 2.965 | 4.79 | 6.44 | 10.18 | 6.6125 | 11.524 | 1.5203 | 4.3873 | 5755 | 9
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 43.463 | 3.5687 | 3.19 | 5.132 | 9.76 | 15.44 | 10.851 | 17.7266 | 5.0313 | 11.65 | 1243 | 5
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 77.1932 | 4.7963 | 2.3 | 4.546 | 7.71 | 11.69 | 8.601 | 13.0066 | 3.8468 | 8.2768 | 1330 | 5
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 127.0393 | 6.4663 | 1.91 | 3.3 | 6.62 | 10.18 | 7.608 | 10.962 | 3.9481 | 6.9658 | 1196 | 3
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 53.5926 | 4.0312 | 2.04 | 3.27 | 7.13 | 13.16 | 8.1955 | 15.1055 | 5.0941 | 9.6948 | 122 | 5
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 80.4732 | 4.3619 | 1.94 | 2.715 | 6.49 | 9.44 | 7.5475 | 10.3505 | 3.7731 | 6.9046 | 123 | 5
2023 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 124.0847 | 6.8337 | 1.54 | 1.636 | 6.27 | 7.92 | 7.273 | 8.9066 | 4.5219 | 6.3219 | 59 | 2
2023 | ARTERIAL BLOOD GAS (PO2) [B] | Auto QC L1 | 2142049801 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 62.2697 | 2.0852 | 2.965 | 3.97 | 6.22 | 8.15 | 5.6255 | 8.463 | 1.0559 | 2.6087 | 152 | 2
2023 | ARTERIAL BLOOD GAS (PO2) [B] | Auto QC L2 | 2142049802 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 100.6298 | 2.4818 | 2.02 | 2.665 | 4.57 | 5.47 | 4.986 | 5.434 | 1.3066 | 2.0945 | 152 | 2
2023 | ARTERIAL BLOOD GAS (PO2) [B] | Auto QC L3 | 2142049803 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 144.2155 | 2.5595 | 1.595 | 2.059 | 3.27 | 4.13 | 3.2225 | 3.8593 | 0.50252 | 1.2114 | 153 | 2
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 553354 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG | 0 | 97.9875 | 2.1006 | 2.725 | 3.737 | 5.62 | 7.69 | 5.494 | 7.358 | 0.98992 | 1.1879 | 8 | 3
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 553355 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG | 0 | 199.9661 | 5.0308 | 2.065 | 3.48 | 4.39 | 7.06 | 4.6955 | 7.1165 | 0.98763 | 1.7182 | 59 | 3
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI TG | 0 | 105.3792 | 9.9701 | 5.76 | 8.544 | 14.51 | 20.31 | 15.506 | 24.273 | 6.3627 | 11.4175 | 83 | 8
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 94.6403 | 12.1271 | 6.95 | 10.152 | 15.87 | 26.03 | 16.644 | 29.308 | 6.7064 | 14.5513 | 134 | 5
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI TG | 0 | 102.4852 | 11.2541 | 4.51 | 9.392 | 15.13 | 21.12 | 16.715 | 23.8044 | 7.2079 | 15.1494 | 438 | 12
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI TG | 630165 | 121.7836 | 8.4742 | 7.455 | 14.427 | 15.39 | 27.33 | 15.0955 | 25.5537 | 1.9973 | 3.3542 | 58 | 2
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 104.8766 | 6.8273 | 4.8 | 6.078 | 11.13 | 14.75 | 11.061 | 17.2128 | 3.3681 | 8.6089 | 741 | 19
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 0 | 103.9535 | 6.6285 | 4.04 | 5.75 | 9.14 | 13.62 | 9.758 | 15.5106 | 2.7765 | 6.845 | 1779 | 35
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 580444 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG | 0 | 98.0143 | 13.0097 | 3.585 | 11.535 | 15.63 | 28.46 | 17.284 | 31.6509 | 9.8493 | 19.5588 | 336 | 15
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI TG | 0 | 221.5881 | 18.4728 | 6.48 | 10.826 | 13.63 | 21.67 | 12.606 | 25.447 | 3.8461 | 8.057 | 84 | 8
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 217.1657 | 17.4975 | 5.95 | 9.88 | 12.58 | 21.08 | 11.756 | 22.517 | 2.822 | 11.0031 | 143 | 5
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 228.3314 | 14.1534 | 4.29 | 6.83 | 9.12 | 17.02 | 9.965 | 18.9254 | 3.3555 | 8.0335 | 781 | 19
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI TG | 630165 | 235.5123 | 13.873 | 5.55 | 7.043 | 12.45 | 14.7 | 12.859 | 14.6614 | 3.297 | 4.303 | 57 | 2
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI TG | 0 | 224.9564 | 15.1368 | 4.28 | 6.75 | 11.3 | 15.33 | 12.4565 | 16.757 | 4.6815 | 7.641 | 447 | 12
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG | 0 | 206.5058 | 23.7011 | 3.24 | 12.33 | 11.04 | 26.56 | 11.555 | 29.684 | 5.4267 | 13.1261 | 346 | 14
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 580446 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 0 | 209.5106 | 12.9978 | 3.925 | 6.226 | 9.84 | 13.67 | 10.0355 | 14.5728 | 2.5241 | 6.2397 | 1878 | 35
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI TG | 0 | 97.4406 | 10.7866 | 5.915 | 9.094 | 14.74 | 24.39 | 15.6175 | 26.4579 | 5.581 | 16.1897 | 272 | 10
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 96.8519 | 8.9674 | 4.19 | 10.826 | 12.03 | 22.77 | 13.228 | 24.8038 | 4.1641 | 11.6474 | 218 | 6
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI TG | 0 | 98.1775 | 8.5122 | 4.04 | 6.498 | 10 | 16.82 | 11.373 | 19.453 | 5.287 | 11.0271 | 628 | 15
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 95.4412 | 7.5073 | 4.495 | 7.392 | 10.66 | 16.53 | 11.6115 | 17.88 | 3.5103 | 8.6152 | 4705 | 42
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 706424 | 95.6072 | 4.9533 | 3.2 | 4.912 | 8.2 | 10.29 | 8.578 | 11.833 | 1.9229 | 3.838 | 207 | 4
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 0 | 94.3209 | 6.7795 | 3.805 | 6.571 | 9.29 | 15.18 | 10.028 | 17.1322 | 3.1857 | 7.9195 | 17430 | 100
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 612139 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG | 0 | 93.2507 | 6.69 | 3.82 | 8.418 | 9.12 | 18.17 | 10.148 | 19.8618 | 3.1423 | 8.3284 | 3293 | 25
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 227.1584 | 18.3061 | 5.155 | 11.06 | 12.4 | 22.66 | 14.1795 | 22.9974 | 3.4193 | 11.4824 | 219 | 6
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI TG | 0 | 226.1091 | 19.5768 | 5.08 | 9.043 | 10.82 | 25.77 | 11.2155 | 23.545 | 3.4462 | 7.6373 | 297 | 10
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 231.3845 | 16.0984 | 4.135 | 6.233 | 9.46 | 15.03 | 10.0645 | 16.3135 | 3.1126 | 7.6767 | 4813 | 42
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI TG | 0 | 233.3644 | 16.3669 | 4.22 | 6.245 | 9.93 | 16.5 | 10.27 | 18.867 | 2.5977 | 10.7016 | 637 | 14
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG | 595375 | 209.1307 | 7.2481 | 3.27 | 3.605 | 6.55 | 7.39 | 5.681 | 7.935 | 0.2461 | 2.681 | 153 | 2
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG | 0 | 209.824 | 14.4791 | 3.515 | 8.271 | 8.68 | 18.16 | 9.572 | 18.8341 | 3.1199 | 8.8326 | 2914 | 23
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 0 | 212.2517 | 14.9105 | 3.73 | 6.161 | 9.03 | 14.77 | 9.4925 | 16.1971 | 2.8472 | 7.6434 | 17812 | 100
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG | 630191 | 214.2249 | 9.8831 | 3.425 | 4.647 | 7.53 | 9.3 | 8.1145 | 9.7576 | 2.4678 | 3.5739 | 249 | 3
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI TG | 0 | 61.7737 | 5.0835 | 4.87 | 9.014 | 11.59 | 19.3 | 13.203 | 22.4612 | 4.1424 | 9.4882 | 261 | 8
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 62.1661 | 6.115 | 6.27 | 8.762 | 14.76 | 18.76 | 15.158 | 20.6678 | 4.6628 | 10.9777 | 333 | 9
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI TG | 0 | 63.0637 | 4.7398 | 4.08 | 8.408 | 10.58 | 18.43 | 11.49 | 21.0874 | 4.4779 | 9.4318 | 685 | 7
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 706428 | 62.203 | 3.989 | 4.635 | 6.915 | 10.23 | 16.86 | 10.717 | 17.8155 | 3.0978 | 7.2496 | 436 | 11
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 61.5933 | 4.5632 | 4.58 | 7.342 | 10.95 | 16.37 | 11.288 | 18.1259 | 3.5367 | 8.2836 | 4414 | 37
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG | 0 | 59.552 | 5.7643 | 4.555 | 11.002 | 11.79 | 24.34 | 12.564 | 25.8616 | 3.4961 | 10.1237 | 1942 | 17
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 735671 | 63.2425 | 3.2523 | 6.19 | 7.958 | 12.91 | 16.71 | 11.5995 | 14.8871 | 1.3815 | 1.7498 | 40 | 3
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 0 | 61.5266 | 4.2805 | 3.92 | 6.838 | 9.65 | 15.59 | 10.516 | 17.2158 | 3.3643 | 8.6407 | 21187 | 105
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 188.968 | 19.404 | 5.13 | 8.604 | 14.76 | 19.24 | 15.199 | 19.3148 | 5.3881 | 11.8988 | 353 | 9
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI TG | 0 | 189.1907 | 15.1968 | 6.54 | 8.833 | 13.58 | 17.99 | 13.775 | 19.8009 | 3.1839 | 8.1195 | 270 | 9
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 196.8055 | 12.0638 | 3.97 | 5.84 | 9.31 | 13.6 | 9.617 | 14.84 | 2.9545 | 6.6276 | 4935 | 37
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI TG | 0 | 200.0974 | 13.6706 | 3.97 | 6.74 | 10.23 | 16.97 | 10.142 | 19.08 | 3.2486 | 10.4392 | 700 | 7
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 0 | 181.297 | 10.1527 | 3.33 | 5.681 | 8.04 | 13.12 | 8.541 | 14.336 | 2.6935 | 6.9982 | 21133 | 105
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG | 0 | 178.0236 | 15.4091 | 4.8 | 9.99 | 10.76 | 22.8 | 11.715 | 26.4504 | 4.2753 | 10.3704 | 1905 | 17
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI TG | 0 | 88.5911 | 5.764 | 6.055 | 7.671 | 13.15 | 17.89 | 12.584 | 19.082 | 2.7986 | 6.0521 | 66 | 5
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 92.6887 | 6.1454 | 6.77 | 7.85 | 13.06 | 15.42 | 11.937 | 13.697 | 0.73873 | 0.7594 | 90 | 3
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 86.7673 | 5.9492 | 4.42 | 6.678 | 10.52 | 15.87 | 10.65 | 16.8494 | 2.8068 | 8.0471 | 2469 | 23
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI TG | 0 | 86.8489 | 4.0178 | 4.03 | 4.804 | 8.51 | 9.92 | 7.988 | 10.2152 | 2.0475 | 4.377 | 57 | 4
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG | 0 | 81.8453 | 7.5999 | 4.1 | 8.22 | 12.3 | 19.3 | 12.911 | 22.652 | 5.3475 | 13.5398 | 605 | 8
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 0 | 85.5075 | 5.4792 | 3.89 | 6.722 | 9.15 | 15.34 | 9.982 | 16.2822 | 2.8511 | 7.0974 | 12402 | 98
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI TG | 0 | 193.3417 | 13.1637 | 4.92 | 9.218 | 10.82 | 18.98 | 11.854 | 17.7122 | 2.5621 | 4.6105 | 60 | 5
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 201.3966 | 13.5211 | 5.57 | 7.106 | 10.97 | 13.95 | 9.848 | 12.0712 | 0.65605 | 2.0931 | 88 | 3
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI TG | 0 | 195.0829 | 9.8619 | 2.96 | 3.6 | 7.65 | 8.59 | 8.651 | 9.6545 | 3.9386 | 5.8129 | 70 | 5
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 195.0248 | 12.375 | 4.005 | 6.442 | 9.27 | 14.2 | 9.516 | 15.6158 | 2.3844 | 7.648 | 2466 | 23
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 0 | 180.2214 | 10.2069 | 3.51 | 6.02 | 8.28 | 13.2 | 8.79 | 14.05 | 2.4167 | 5.986 | 12452 | 98
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG | 0 | 174.8862 | 13.5884 | 4.24 | 6.36 | 10.52 | 17.47 | 10.89 | 20.0534 | 4.2231 | 13.2166 | 580 | 7
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 96.0903 | 4.1985 | 4.74 | 5.756 | 9.81 | 12.1 | 9.482 | 11.862 | 1.6541 | 2.3547 | 34 | 2
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 706424 | 92.6947 | 4.9 | 4.29 | 5.434 | 8.57 | 10.91 | 8.052 | 9.4352 | 0.96521 | 1.07 | 76 | 3
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 0 | 89.3326 | 7.3493 | 3.85 | 6.083 | 11.09 | 15.23 | 13.142 | 17.3937 | 5.301 | 10.0973 | 525 | 15
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 0 | 210.4972 | 7.2478 | 3.99 | 5.214 | 8.17 | 10.76 | 7.7155 | 10.2335 | 1.127 | 1.6279 | 36 | 2
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 0 | 184.4926 | 14.0707 | 3.07 | 5.678 | 8.12 | 13.61 | 9.377 | 13.7956 | 4.5173 | 7.3267 | 538 | 19
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 0 | 31.0186 | 3.0325 | 3.695 | 7.289 | 10.63 | 16.29 | 11.641 | 17.6738 | 3.313 | 8.9528 | 349 | 11
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 0 | 60.8329 | 3.8605 | 3.23 | 6.05 | 8.16 | 13.04 | 8.245 | 14.013 | 1.3896 | 5.615 | 756 | 10
2023 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 0 | 113.2299 | 4.9216 | 3.29 | 4.076 | 7.56 | 14.32 | 7.925 | 14.8758 | 2.1039 | 11.1769 | 415 | 5
2023 | BARBITURIQUES [S] | MAS 1 | 23091A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 310.029 | 29.4316 | 6.145 | 9.482 | 17.31 | 20.7 | 17.52 | 21.5684 | 3.4842 | 16.6802 | 138 | 4
2023 | BARBITURIQUES [S] | MAS 2 | 23092A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 1533.6098 | 87.5884 | 3.365 | 4.722 | 9.49 | 11.06 | 10.0935 | 12.4238 | 4.0357 | 5.9098 | 164 | 4
2023 | BARBITURIQUES [S] | MAS 1 | 24031A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 278.3939 | 23.2868 | 6.29 | 8.306 | 13.59 | 18.16 | 14.535 | 18.3454 | 3.8951 | 6.6532 | 1566 | 7
2023 | BARBITURIQUES [S] | MAS 2 | 24032A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 1541.9514 | 70.319 | 3.5 | 4.968 | 7.09 | 10.58 | 6.735 | 10.3694 | 1.3661 | 2.8139 | 1749 | 7
2023 | BARBITURIQUES [S] | MAS 3 | 24033A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 3744.881 | 180.7656 | 3.82 | 6.652 | 7.66 | 13.45 | 6.841 | 11.5976 | 0.8801 | 2.4925 | 546 | 2
2023 | BARBITURIQUES [S] | MAS 1 | 24091A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 302.405 | 26.2256 | 6.04 | 7.356 | 13.59 | 17.08 | 14.1335 | 18.9439 | 3.4301 | 7.4143 | 805 | 3
2023 | BARBITURIQUES [S] | MAS 2 | 24092A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 1395.2533 | 56.8231 | 3.31 | 4.738 | 6.74 | 10.29 | 6.482 | 9.2961 | 0.95854 | 3.2007 | 896 | 3
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N629648 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 152.269 | 9.2789 | 4.385 | 8.297 | 10.3 | 17.96 | 10.422 | 20.7784 | 2.9813 | 6.5978 | 348 | 8
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N629648 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 162.104 | 15.7254 | 6.495 | 10.374 | 13.31 | 22.95 | 13.124 | 22.5086 | 4.3003 | 6.5277 | 125 | 3
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT Clinical Negative | N629835 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 177.5 | 19.9695 | 4.01 | 5.714 | 16.88 | 18.84 | 17.6365 | 19.2305 | 11.0172 | 15.4241 | 24 | 2
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N669617 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 159.9097 | 9.8031 | 3.345 | 6.475 | 7.75 | 15.08 | 8.6795 | 17.4349 | 3.6372 | 6.3371 | 1170 | 8
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N694070 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 154.4857 | 9.5529 | 4.28 | 6.511 | 10.32 | 13.95 | 9.663 | 14.5723 | 1.8374 | 7.3632 | 2510 | 10
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N694070 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 156.7529 | 11.0544 | 4.565 | 7.99 | 10.41 | 15.76 | 11.079 | 17.196 | 3.0186 | 6.8886 | 850 | 3
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N711773 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 149.8348 | 7.6579 | 3.62 | 6.4 | 7.93 | 13.1 | 7.87 | 11.442 | 1.4118 | 4.2933 | 1400 | 6
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N711773 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 156.6334 | 13.2433 | 5.595 | 7.805 | 11.32 | 17.34 | 11.946 | 17.1295 | 2.4539 | 5.5876 | 461 | 2
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 152.3473 | 7.5341 | 3.475 | 5.781 | 7.46 | 11.97 | 8.2725 | 11.5669 | 2.1561 | 4.762 | 880 | 5
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 159.8571 | 14.0018 | 6.83 | 8.79 | 13.88 | 21.49 | 14.37 | 22.3864 | 5.6185 | 9.1169 | 140 | 2
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N743808 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 146.3948 | 8.775 | 3.34 | 5.029 | 8.9 | 10.91 | 10.195 | 10.6447 | 4.0067 | 6.8227 | 135 | 4
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P629648 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 256.1023 | 10.6246 | 2.835 | 4.386 | 6.36 | 10.42 | 6.9505 | 12.1234 | 2.2066 | 3.8008 | 347 | 8
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P629648 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 265.1667 | 15.0007 | 2.505 | 6.173 | 5.65 | 13.68 | 6.5595 | 14.2652 | 2.4182 | 4.1047 | 126 | 3
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT Clinical Positive | P629835 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 271.4118 | 21.2075 | 2.01 | 2.354 | 9.89 | 11.36 | 10.9385 | 12.1653 | 7.6145 | 9.4062 | 17 | 2
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P669617 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 265.9207 | 11.462 | 2.335 | 4.155 | 6.05 | 10.18 | 6.678 | 10.7415 | 2.2761 | 5.273 | 1220 | 8
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P694070 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 257.2713 | 11.2809 | 2.99 | 4.27 | 7.04 | 9.93 | 7.3125 | 10.3978 | 1.8174 | 5.7321 | 2502 | 10
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P694070 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 259.7405 | 10.0621 | 2.04 | 3.77 | 5.15 | 8.11 | 5.676 | 9.4945 | 2.174 | 4.018 | 844 | 3
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P711773 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 250.9162 | 9.0493 | 2.46 | 4.18 | 5.54 | 8.46 | 5.862 | 7.522 | 1.0641 | 3.0622 | 1378 | 6
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P711773 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 260.0917 | 12.5154 | 2.15 | 4.997 | 5.01 | 10.64 | 5.369 | 10.3694 | 1.6313 | 4.3462 | 458 | 2
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 255.6356 | 8.8007 | 2.31 | 4.222 | 5.61 | 8.56 | 5.5385 | 8.2058 | 1.6199 | 2.7309 | 881 | 5
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 262.4889 | 12.5001 | 3.79 | 5.552 | 8.09 | 12.69 | 7.829 | 13.599 | 2.9574 | 4.8639 | 135 | 2
2023 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P743808 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 248.6267 | 9.3909 | 1.88 | 2.808 | 5.73 | 6.99 | 6.704 | 8.2043 | 3.3571 | 4.4072 | 131 | 4
2023 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 1 | 23011A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 29.8462 | 0.80158 | 2.435 | 2.831 | 4.87 | 5.66 | 4.16 | 4.76 | 0.13856 | 0.18984 | 52 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 2 | 23012A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 77.25 | 2.3655 | 2.82 | 3.164 | 5.65 | 6.34 | 4.8715 | 5.3487 | 0.20992 | 0.30088 | 48 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 1 | 23091A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 30.4839 | 1.3438 | 2.8 | 5.448 | 5.79 | 13.08 | 6.219 | 14.3317 | 1.7277 | 5.1502 | 1617 | 12
2023 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 2 | 23092A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 76.4206 | 7.3207 | 3.51 | 5.54 | 9.77 | 21.14 | 11.6375 | 24.1686 | 4.6807 | 17.9159 | 1617 | 12
2023 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 3 | 23093A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 141.5643 | 7.8977 | 4.7 | 7.32 | 9.67 | 14.93 | 8.741 | 13.314 | 1.2643 | 3.227 | 143 | 3
2023 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 1 | 24031A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 28.8498 | 1.4113 | 3.075 | 4.839 | 7.03 | 11.06 | 7.3465 | 12.0066 | 1.7416 | 6.0884 | 5423 | 17
2023 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 2 | 24032A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 90.3616 | 7.0076 | 4.02 | 6.768 | 10.29 | 15.99 | 11.725 | 17.5681 | 4.075 | 8.9555 | 5295 | 17
2023 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 3 | 24033A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 153.2317 | 15.1389 | 6.83 | 9.205 | 15.94 | 19.96 | 16.165 | 22.39 | 3.8144 | 9.2858 | 1360 | 5
2023 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 1 | 24091A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 29.4495 | 1.5886 | 3.11 | 5.362 | 6.9 | 13.15 | 7.219 | 15.6235 | 2.3842 | 6.7386 | 2928 | 12
2023 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 2 | 24092A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 83.3905 | 5.2499 | 3.46 | 5.726 | 8.1 | 13.91 | 9.083 | 16.8986 | 3.2591 | 7.7835 | 2961 | 12
2023 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 3 | 24093A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC | 0 | 143.5553 | 11.5831 | 5.455 | 7.906 | 11.95 | 17.52 | 13.1385 | 20.2144 | 3.6153 | 8.6904 | 787 | 4
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Negative | N629648 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 214.32 | 16.9247 | 5.82 | 6.34 | 12.11 | 15.97 | 13.671 | 17.8822 | 4.0636 | 7.4076 | 125 | 3
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Negative | N629648 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 234.3367 | 11.7578 | 4.28 | 5.064 | 8.6 | 10.84 | 8.53 | 11.0716 | 2.3804 | 2.8856 | 98 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT Clinical Negative | N629835 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 77.7341 | 4.6906 | 5.29 | 6.05 | 10.89 | 12.14 | 10.149 | 10.6074 | 1.4059 | 2.2015 | 41 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Negative | N636377 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 148.5025 | 5.9218 | 2.3 | 3.518 | 5.28 | 8.88 | 5.82 | 9.8716 | 2.2621 | 6.2539 | 611 | 9
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT 2 Negatif | N636427 | Cobas Integra (France controls) | KIMS | 0 | 75.522 | 7.1579 | 7.31 | 8.742 | 20.2 | 20.84 | 21.652 | 23.8096 | 6.6273 | 11.1498 | 76 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT 2 Negatif | N654264 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 80.3459 | 5.2311 | 4.48 | 8.898 | 9.25 | 18.94 | 10.496 | 20.3422 | 3.7759 | 8.2934 | 185 | 3
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Negative | N661679 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 150.5239 | 5.0893 | 2.29 | 3.332 | 5.37 | 7.4 | 5.675 | 7.5148 | 1.7252 | 4.0445 | 1296 | 9
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Negative | N669617 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 226.9741 | 14.3584 | 4.035 | 5.355 | 9.7 | 12.92 | 10.824 | 15.158 | 3.7421 | 7.1371 | 116 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT 2 Negatif | N674712 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 80.5056 | 4.3742 | 4.26 | 4.872 | 10.33 | 12.58 | 11.389 | 13.9226 | 3.4964 | 8.9627 | 321 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Negative | N694070 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 232.2566 | 13.0838 | 3.15 | 5.31 | 7.81 | 11.57 | 8.959 | 11.248 | 3.2553 | 5.5299 | 1134 | 4
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Negative | N694070 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 233.3221 | 10.2531 | 2.37 | 3.392 | 5.53 | 9.08 | 6.172 | 10.3596 | 2.4105 | 4.876 | 475 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Negative | N701074 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 150.8004 | 5.3318 | 2.24 | 3.075 | 5.11 | 6.83 | 5.5055 | 8.0229 | 2.1439 | 3.3729 | 1168 | 6
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Negative | N711773 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 232.2005 | 8.9248 | 3.25 | 3.864 | 7.2 | 8.64 | 7.341 | 9.1112 | 1.116 | 3.1826 | 374 | 3
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Negative | N711773 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 236.7803 | 10.9035 | 2.27 | 2.98 | 5.86 | 8.24 | 6.573 | 9.292 | 2.3497 | 5.7855 | 578 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Negative | N711776 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 150.1447 | 4.1238 | 1.97 | 2.618 | 4.39 | 5.58 | 4.2705 | 5.8264 | 0.68381 | 1.9486 | 1220 | 6
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 235.7163 | 8.3204 | 2.825 | 4.025 | 5.9 | 8.15 | 6.217 | 7.335 | 0.62357 | 2.3722 | 208 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT 2 Negatif | N732506 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 79.9279 | 4.8228 | 4.1 | 6.36 | 8.71 | 12.69 | 9.084 | 11.369 | 2.1532 | 5.1665 | 366 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Negative | N732523 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 155.7204 | 23.1963 | 2.29 | 16.472 | 7.44 | 46.24 | 8.647 | 44.9496 | 5.0466 | 17.3134 | 1127 | 7
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Negative | N743812 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 148.4412 | 2.1769 | 1.545 | 1.701 | 3.11 | 3.44 | 2.7765 | 3.1089 | 0.21894 | 0.29105 | 34 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Positive | P629648 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 365.3913 | 17.1514 | 3.17 | 3.778 | 8.12 | 8.52 | 8.772 | 9.7464 | 2.2738 | 4.2549 | 115 | 3
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Positive | P629648 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 378.1531 | 12.52 | 2.89 | 3.306 | 6.04 | 7.03 | 6.528 | 7.3016 | 1.7457 | 1.8366 | 98 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT Clinical Positive | P629835 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 127.4634 | 5.441 | 3.29 | 4.25 | 6.86 | 8.54 | 6.5205 | 7.4897 | 1.089 | 1.7052 | 41 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Positive | P636377 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 249.8129 | 7.2777 | 1.67 | 2.492 | 4.38 | 6.79 | 4.62 | 7.97 | 2.2526 | 4.5356 | 618 | 9
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT 2 Positif | P654264 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 129.6171 | 5.0783 | 2.365 | 3.631 | 6.71 | 8.51 | 6.975 | 9.1141 | 2.081 | 5.3133 | 175 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Positive | P661679 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 249.9766 | 6.9089 | 1.7 | 2.54 | 3.91 | 5.53 | 4.212 | 5.8744 | 1.1576 | 3.0292 | 1322 | 9
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Positive | P669617 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 371.9826 | 17.3357 | 2.97 | 3.575 | 7.21 | 8.95 | 8.1425 | 10.502 | 2.9851 | 5.1325 | 115 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT 2 Positif | P674712 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 129.2688 | 5.1997 | 2.95 | 3.744 | 6.04 | 8.96 | 6.991 | 10.24 | 2.9968 | 5.0645 | 320 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Positive | P694070 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 373.8155 | 14.7327 | 2.91 | 3.688 | 6.36 | 8.07 | 6.454 | 8.5932 | 1.6656 | 3.9688 | 1122 | 4
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Positive | P694070 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 374.749 | 11.0197 | 1.625 | 2.424 | 3.65 | 5.88 | 4.3265 | 6.7309 | 1.7443 | 2.4686 | 478 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Positive | P701074 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 250.5322 | 6.4365 | 1.645 | 2.563 | 3.87 | 5.5 | 4.346 | 6.3973 | 1.3286 | 2.1552 | 1169 | 6
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Positive | P711773 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 367.663 | 12.156 | 3.01 | 3.534 | 6.35 | 7.97 | 6.117 | 8.6328 | 1.9444 | 2.8455 | 365 | 3
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Positive | P711773 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 375.873 | 10.3533 | 1.67 | 2.17 | 3.98 | 5.06 | 4.165 | 5.612 | 1.2349 | 2.9951 | 575 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Positive | P711776 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 248.4544 | 5.4158 | 1.625 | 2.821 | 3.4 | 5.68 | 3.294 | 5.1994 | 0.60514 | 1.8756 | 1211 | 6
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 372.6682 | 18.3867 | 2.385 | 4.6 | 8.01 | 9.25 | 7.7095 | 10.282 | 1.8432 | 5.8482 | 214 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT 2 Positif | P732506 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 128.7486 | 5.7797 | 2.72 | 3.97 | 6.21 | 9.7 | 7.291 | 11.601 | 2.491 | 4.8551 | 366 | 2
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Positive | P732523 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 242.6948 | 24.1232 | 1.53 | 16.064 | 5.6 | 30.69 | 6.199 | 38.6262 | 2.7708 | 13.1292 | 1155 | 7
2023 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Positive | P743812 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 245.5882 | 3.4211 | 1.145 | 1.245 | 2.51 | 2.57 | 2.6795 | 2.7703 | 0.78214 | 1.0398 | 34 | 2
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 0 | 0.33105 | 0.028351 | 3.05 | 7.38 | 9.06 | 16.73 | 10.136 | 19.1342 | 3.6427 | 10.9796 | 127 | 5
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 0 | 0.31772 | 0.023757 | 2.67 | 6.934 | 8.18 | 16.3 | 8.929 | 17.195 | 3.2515 | 11.9319 | 1507 | 18
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 585715 | 0.34848 | 0.02576 | 2.165 | 3.029 | 8.17 | 13.91 | 9.1565 | 15.4719 | 6.0561 | 11.1024 | 234 | 3
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005773) | 0 | 0.33009 | 0.011476 | 2.58 | 3.625 | 5.75 | 7.87 | 6.3885 | 8.9125 | 1.7864 | 3.8417 | 391 | 6
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 585720 | 0.34778 | 0.009401 | 2.26 | 2.39 | 4.6 | 5.4 | 4.256 | 5.9926 | 1.1338 | 2.4034 | 67 | 3
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005781) | 0 | 0.33552 | 0.016173 | 2.71 | 4.34 | 7.74 | 11.92 | 8.384 | 13.189 | 3.3017 | 8.6121 | 1830 | 13
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 0 | 0.33615 | 0.020811 | 2.555 | 5.381 | 8.03 | 15.64 | 9.149 | 16.3599 | 3.8759 | 9.5731 | 2994 | 28
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 0 | 0.78008 | 0.06578 | 2.4 | 6.801 | 6.34 | 16.67 | 6.445 | 19.3213 | 1.4291 | 12.1827 | 115 | 5
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 0 | 0.73766 | 0.056548 | 2.26 | 6.05 | 7.72 | 16.53 | 8.181 | 17.99 | 3.5668 | 11.1983 | 1495 | 18
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 585715 | 0.83772 | 0.059118 | 1.68 | 2.738 | 8.23 | 13.46 | 9.7945 | 13.7843 | 6.0403 | 11.2071 | 235 | 3
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005773) | 0 | 0.75865 | 0.026879 | 2.2 | 2.81 | 4.54 | 7.24 | 4.465 | 8.676 | 1.7475 | 4.4398 | 389 | 6
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005781) | 0 | 0.8512 | 0.038342 | 2.47 | 4.32 | 6.69 | 12.33 | 6.857 | 11.535 | 2.7642 | 8.9057 | 1824 | 13
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 0 | 0.8525 | 0.046603 | 2.23 | 5.26 | 7.39 | 12.78 | 8.077 | 14.155 | 3.0629 | 7.7104 | 3122 | 28
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 0 | 0.30474 | 0.019745 | 3.59 | 6.402 | 9.84 | 14.11 | 10.656 | 15.6192 | 4.6148 | 9.7911 | 976 | 10
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005773) | 0 | 0.31441 | 0.016312 | 3.13 | 6.24 | 6.67 | 13.29 | 7.151 | 13.6866 | 1.4278 | 7.4663 | 417 | 3
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 0 | 0.31207 | 0.019128 | 2.54 | 5.72 | 8.33 | 12.68 | 8.811 | 13.0446 | 3.8173 | 7.99 | 2478 | 19
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005781) | 0 | 0.31441 | 0.015764 | 2.265 | 3.779 | 7.47 | 11.19 | 8.5705 | 12.5393 | 3.6193 | 7.6102 | 500 | 7
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 0 | 0.70347 | 0.041686 | 2.985 | 5.679 | 8.88 | 14.18 | 8.801 | 15.9547 | 3.2884 | 10.3085 | 965 | 11
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005773) | 0 | 0.73237 | 0.03173 | 2.32 | 4.37 | 6 | 9.33 | 6.187 | 10.4188 | 1.4539 | 5.971 | 424 | 3
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 0 | 0.80315 | 0.046186 | 2.48 | 5.684 | 7.59 | 12.57 | 8.632 | 13.4936 | 4.1424 | 8.3808 | 2510 | 19
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005781) | 0 | 0.81248 | 0.035874 | 2.055 | 3.098 | 5.78 | 8.97 | 6.814 | 10.1224 | 3.1084 | 5.2997 | 496 | 7
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 0 | 0.31631 | 0.022332 | 2.07 | 4.14 | 9.48 | 12.01 | 9.891 | 12.951 | 5.1893 | 8.6841 | 68 | 5
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 0 | 0.31361 | 0.020809 | 3.75 | 5.95 | 9.08 | 14.34 | 9.816 | 15.2079 | 3.2374 | 7.3717 | 2444 | 13
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005773) | 0 | 0.31589 | 0.017633 | 2.715 | 4.92 | 7.91 | 11.07 | 8.61 | 12.298 | 3.1399 | 6.5294 | 2586 | 7
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 0 | 0.32441 | 0.017 | 2.72 | 4.801 | 6.78 | 11.09 | 7.1175 | 12.115 | 2.2736 | 6.2791 | 9559 | 28
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005781) | 0 | 0.32501 | 0.014909 | 2.675 | 4.55 | 6.61 | 9.84 | 7.366 | 10.633 | 2.3287 | 5.4536 | 7556 | 16
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005781) | 717543 | 0.32176 | 0.014205 | 2.765 | 4.43 | 6.52 | 10 | 6.561 | 10.5855 | 1.9003 | 5.3503 | 908 | 8
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 717543 | 0.32335 | 0.015085 | 2.33 | 5.376 | 5.87 | 11.41 | 6.1375 | 13.3792 | 1.8064 | 5.8829 | 562 | 8
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 0 | 0.71803 | 0.052504 | 2.665 | 4.096 | 8.77 | 11.57 | 9.819 | 12.7973 | 5.5756 | 8.6257 | 69 | 5
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 0 | 0.70964 | 0.044569 | 3.12 | 5.438 | 8.38 | 13.71 | 9.12 | 13.0034 | 3.0963 | 7.4164 | 1812 | 12
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005773) | 0 | 0.70084 | 0.033968 | 2.245 | 4.825 | 6.92 | 10.77 | 7.3635 | 11.125 | 2.1602 | 6.3518 | 2009 | 7
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 652889 | 0.68434 | 0.038746 | 2.96 | 4.196 | 7.3 | 12.56 | 7.884 | 13.4096 | 1.8953 | 7.0563 | 630 | 5
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005773) | 652889 | 0.73827 | 0.032976 | 2.025 | 5.431 | 5.14 | 10.86 | 5.987 | 9.8448 | 1.6691 | 3.706 | 613 | 3
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005781) | 0 | 0.80566 | 0.034046 | 2.42 | 3.824 | 6.2 | 9.2 | 6.636 | 10.393 | 2.1949 | 5.234 | 8491 | 16
2023 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 0 | 0.8075 | 0.040232 | 2.415 | 4.696 | 5.94 | 11 | 6.278 | 12.0747 | 2.0043 | 5.5648 | 9984 | 28
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 593276 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.2947 | 0.075686 | 2.38 | 2.588 | 0 | 0 | 6.3151 | 6.8182 | 0.0545 | 0.07386 | 36 | 2
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 613921 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.3521 | 0.10178 | 2.545 | 3.749 | 5.71 | 8.75 | 6.18 | 10.0058 | 1.7984 | 4.784 | 931 | 17
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 613921 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.3874 | 0.094733 | 3.39 | 3.918 | 7.49 | 8.37 | 7.236 | 8.564 | 1.7664 | 2.7067 | 470 | 6
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 613921 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.3998 | 0.078445 | 3.34 | 3.552 | 6.77 | 7.11 | 6.0705 | 6.4367 | 0.56955 | 0.76411 | 228 | 2
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 613922 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.5343 | 0.16966 | 2.74 | 3.924 | 6.04 | 8.25 | 6.0685 | 8.8031 | 1.6411 | 3.6335 | 954 | 17
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 613922 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.5686 | 0.15893 | 3.13 | 3.984 | 6.65 | 8.71 | 5.932 | 8.4956 | 1.2516 | 2.7582 | 472 | 6
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 613922 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.6721 | 0.14923 | 3.305 | 3.746 | 6.63 | 7.51 | 5.9095 | 6.5709 | 0.36175 | 0.47705 | 216 | 2
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 628651 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.5107 | 0.069709 | 2.22 | 3.316 | 4.42 | 6.68 | 4.276 | 6.38 | 0.6034 | 1.7608 | 378 | 6
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 628652 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.4772 | 0.10435 | 1.7 | 2.008 | 3.7 | 4.8 | 3.922 | 4.755 | 1.0163 | 2.4246 | 424 | 6
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 643129 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.4612 | 0.080153 | 2.295 | 3.782 | 5.22 | 8.21 | 5.582 | 8.1797 | 1.4203 | 3.3545 | 5694 | 52
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 643129 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.5232 | 0.085915 | 2.19 | 3.644 | 5.11 | 8.34 | 5.43 | 8.252 | 1.5616 | 3.5234 | 1505 | 23
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 643129 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.5393 | 0.095606 | 2.66 | 3.46 | 5.98 | 7.88 | 6.291 | 8.9264 | 1.9918 | 4.1383 | 1638 | 9
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 643130 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.4338 | 0.14518 | 2.32 | 3.835 | 5.34 | 8.06 | 5.5035 | 8.38 | 1.2813 | 3.2041 | 5691 | 51
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 643130 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.5164 | 0.14491 | 1.82 | 3.325 | 4.39 | 7.11 | 4.8475 | 7.379 | 1.7449 | 3.477 | 1499 | 23
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 643130 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.5757 | 0.16192 | 2.47 | 3.238 | 5.79 | 7.23 | 6.187 | 7.9384 | 2.0491 | 3.6258 | 1631 | 9
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 653770 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.4798 | 0.084995 | 2.48 | 3.518 | 5.4 | 7.6 | 5.7645 | 8.2474 | 1.4995 | 3.3374 | 8446 | 56
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 653770 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.5114 | 0.075287 | 2.12 | 3.28 | 4.73 | 7.32 | 4.909 | 8.0278 | 1.3927 | 3.4875 | 3430 | 27
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 653770 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.4968 | 0.084758 | 2.335 | 3.61 | 5.22 | 8.63 | 5.7905 | 9.8793 | 1.6114 | 4.2178 | 2832 | 9
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 653772 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.4869 | 0.14848 | 2.3 | 3.392 | 5.17 | 7.52 | 5.491 | 8.4222 | 1.4663 | 3.4768 | 8356 | 55
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 653772 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.4943 | 0.12223 | 1.655 | 3.083 | 3.84 | 7.06 | 3.972 | 7.2742 | 1.3179 | 3.0765 | 3385 | 27
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 653772 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.5158 | 0.14847 | 2.15 | 3.58 | 4.87 | 8.73 | 5.385 | 10.063 | 1.603 | 4.7281 | 2835 | 9
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 669898 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.4703 | 0.077139 | 2.37 | 3.36 | 5.22 | 7 | 5.198 | 7.56 | 1.1248 | 3.111 | 3127 | 33
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 669898 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.4908 | 0.087713 | 1.7 | 2.97 | 4.83 | 7.14 | 5.4865 | 7.6404 | 1.5479 | 4.3744 | 909 | 12
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 669898 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.5586 | 0.059849 | 2.08 | 2.874 | 4.18 | 5.76 | 3.871 | 5.5122 | 0.54706 | 0.9847 | 1403 | 4
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 669899 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.4332 | 0.13519 | 2.235 | 3.41 | 4.87 | 6.96 | 4.9515 | 7.3597 | 1.0022 | 3.2212 | 3104 | 33
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 669899 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.441 | 0.16083 | 1.625 | 2.76 | 4.01 | 6.96 | 4.34 | 7.9265 | 1.6124 | 4.7927 | 918 | 12
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 669899 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.5496 | 0.10903 | 2.04 | 2.734 | 4.17 | 5.5 | 4.012 | 5.4814 | 0.65712 | 1.3925 | 1431 | 4
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 694141 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.4237 | 0.078732 | 2.26 | 3.8 | 5.44 | 8 | 5.731 | 9.075 | 1.6587 | 4.0849 | 4197 | 40
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 694141 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.4377 | 0.079091 | 1.82 | 3.04 | 5.04 | 7.49 | 5.624 | 7.7496 | 2.0511 | 4.2568 | 2041 | 18
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 694141 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.5018 | 0.069602 | 2.13 | 3.336 | 5.07 | 6.79 | 5.136 | 6.6822 | 1.1386 | 1.8273 | 1036 | 6
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 694142 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.4248 | 0.14066 | 2.11 | 3.41 | 4.97 | 7.53 | 5.368 | 8.3958 | 1.3581 | 4.2974 | 4139 | 39
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 694142 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.4098 | 0.13582 | 1.43 | 3.108 | 4.04 | 6.68 | 4.6055 | 7.7005 | 1.6117 | 3.4535 | 2058 | 18
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 694142 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.5231 | 0.12939 | 1.81 | 3.078 | 4.51 | 6.29 | 4.81 | 6.8214 | 1.2977 | 2.3574 | 1100 | 6
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 706801 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.5326 | 0.098268 | 2.4 | 3.338 | 5.38 | 7.57 | 5.4015 | 8.5762 | 1.261 | 3.7659 | 3501 | 32
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 706801 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.5583 | 0.073823 | 2.085 | 3.218 | 4.71 | 7.08 | 4.858 | 7.3583 | 1.1721 | 2.917 | 1336 | 21
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 706801 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.5597 | 0.06572 | 1.99 | 3.034 | 4.37 | 6.32 | 4.4235 | 6.0612 | 1.275 | 1.9925 | 1864 | 5
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 706802 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.4341 | 0.1488 | 2.23 | 3.59 | 5.11 | 7.67 | 5.332 | 8.3 | 1.2691 | 3.2584 | 3420 | 32
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 706802 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.4369 | 0.11878 | 1.65 | 2.65 | 3.8 | 6.61 | 4.226 | 6.6642 | 1.1602 | 2.7242 | 1336 | 21
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 706802 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.4597 | 0.10435 | 1.87 | 2.852 | 4.12 | 5.78 | 3.955 | 5.607 | 0.91143 | 2.001 | 1865 | 5
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 717482 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.4947 | 0.082655 | 2.3 | 3.26 | 5.17 | 7.65 | 5.3765 | 8.6269 | 1.3638 | 3.8093 | 3970 | 32
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 717482 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.5178 | 0.06848 | 1.855 | 3.215 | 3.95 | 7.16 | 4.156 | 7.727 | 1.2445 | 2.8191 | 1132 | 11
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 717482 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.537 | 0.081678 | 2.32 | 4.495 | 4.88 | 9.12 | 5.187 | 9.0555 | 1.2614 | 2.8026 | 1955 | 6
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 717483 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.4725 | 0.14888 | 2.23 | 3.29 | 5.18 | 7.88 | 5.639 | 8.3116 | 1.4217 | 3.8719 | 4004 | 33
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 717483 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.4814 | 0.10916 | 1.35 | 2.184 | 3.52 | 5.32 | 3.938 | 6.4336 | 1.5183 | 2.8939 | 1114 | 11
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 717483 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.5191 | 0.14372 | 2.295 | 4.22 | 4.95 | 8.93 | 4.961 | 9.28 | 1.5183 | 2.6736 | 1978 | 6
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 732248 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.4744 | 0.085387 | 2.34 | 3.512 | 5.41 | 7.33 | 5.732 | 7.7191 | 1.49 | 2.9928 | 3650 | 35
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 732248 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.5351 | 0.075563 | 1.725 | 3.024 | 4.47 | 6.3 | 5.017 | 7.0755 | 1.7102 | 3.8489 | 1607 | 24
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 732248 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.5016 | 0.075244 | 2.03 | 2.947 | 4.39 | 7.04 | 4.589 | 7.3478 | 1.4854 | 3.0305 | 1432 | 5
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 732249 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.4282 | 0.16014 | 2.27 | 3.494 | 5.19 | 7.47 | 5.59 | 7.4346 | 1.5864 | 3.1612 | 3567 | 35
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 732249 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.4939 | 0.12251 | 1.52 | 2.613 | 4.11 | 6.5 | 4.381 | 6.7471 | 1.4133 | 4.1717 | 1610 | 24
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 732249 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.5052 | 0.12658 | 1.82 | 3.024 | 4.26 | 6.72 | 4.396 | 7.7044 | 0.76826 | 3.0576 | 1426 | 5
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 742999 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.4878 | 0.090256 | 2.64 | 3.732 | 6.51 | 8.24 | 7.018 | 8.787 | 1.8069 | 3.9607 | 191 | 8
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 742999 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.5203 | 0.079187 | 1.745 | 2.321 | 4.99 | 6.68 | 5.7635 | 7.8511 | 3.1041 | 4.7527 | 244 | 13
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 742999 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 2.5195 | 0.089392 | 2.93 | 4.36 | 5.87 | 9.05 | 4.922 | 9.2628 | 0.4248 | 2.1887 | 297 | 3
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 743000 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.4851 | 0.15424 | 2.17 | 4.13 | 5.22 | 8.42 | 5.5955 | 8.4507 | 1.1715 | 3.6479 | 204 | 9
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 743000 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.513 | 0.11671 | 1.395 | 2.471 | 3.71 | 6.14 | 4.195 | 7.0905 | 2.186 | 2.8288 | 242 | 13
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 743000 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 4.5309 | 0.16403 | 2.91 | 4.672 | 7.32 | 9.53 | 8.406 | 9.68 | 1.2316 | 4.158 | 293 | 3
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 0.87202 | 0.05971 | 5.675 | 9.232 | 10.66 | 17.32 | 10.2335 | 15.9565 | 0.6079 | 1.4438 | 119 | 5
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 0.91046 | 0.069852 | 3.78 | 8.95 | 8.56 | 19.61 | 10.053 | 20.5 | 4.017 | 7.8153 | 673 | 5
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT | 0 | 0.90702 | 0.04305 | 3.58 | 7.074 | 7.22 | 14.52 | 6.773 | 13.7318 | 0.93064 | 2.4054 | 1841 | 8
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 1.1288 | 0.07586 | 4.24 | 7.341 | 9.21 | 14.49 | 9.914 | 15.7619 | 2.7167 | 5.3943 | 133 | 5
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 1.1622 | 0.059465 | 3.82 | 5.754 | 7.91 | 11.32 | 7.409 | 10.7476 | 1.2739 | 2.9061 | 611 | 4
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT | 0 | 1.1648 | 0.040319 | 2.53 | 5.324 | 5.15 | 10.66 | 5.431 | 9.8968 | 1.1904 | 2.0827 | 2494 | 8
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 1.6133 | 0.089474 | 2.32 | 6.008 | 7 | 12.5 | 8.195 | 11.8366 | 3.0889 | 6.0174 | 169 | 4
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT | 0 | 1.5249 | 0.049335 | 3.015 | 5.388 | 6.13 | 10.91 | 5.769 | 10.3588 | 0.58204 | 2.093 | 1092 | 5
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT | 0 | 1.0326 | 0.035242 | 3.405 | 4.785 | 6.87 | 9.66 | 5.999 | 8.3406 | 0.36999 | 0.43549 | 39 | 2
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 1.0567 | 0.054835 | 2.33 | 2.738 | 6.24 | 7 | 7.275 | 8.1286 | 3.6408 | 4.6835 | 79 | 3
2023 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT | 0 | 1.14 | 0.030864 | 2.515 | 3.215 | 5.26 | 6.73 | 5.3385 | 6.7133 | 1.1879 | 1.4071 | 39 | 2
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 564437 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 17.5193 | 0.86078 | 1.72 | 3.984 | 4.68 | 13.56 | 5 | 14.0558 | 1.7507 | 10.2885 | 487 | 5
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 564438 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 30.954 | 1.1162 | 2.04 | 3.212 | 4.88 | 8.35 | 5.357 | 8.4906 | 1.5777 | 3.5339 | 1384 | 12
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 587880 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID | 0 | 19.1124 | 0.72397 | 2.275 | 3.572 | 5.13 | 7.29 | 5.154 | 8.2848 | 1.0224 | 3.9246 | 1278 | 10
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 587880 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 18.5537 | 0.939 | 2.265 | 3.966 | 5.56 | 10.38 | 5.732 | 11.826 | 1.7923 | 6.1779 | 4443 | 35
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 587880 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 18.8974 | 0.86037 | 2.4 | 3.704 | 5.6 | 9.5 | 5.518 | 10.2235 | 1.3711 | 5.349 | 1951 | 27
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 587880 | Cobas c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 18.6144 | 1.0237 | 2.63 | 4.46 | 6.83 | 10.41 | 7.1595 | 11.4939 | 2.4587 | 5.3066 | 3000 | 26
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 587880 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID | 0 | 19.812 | 0.83661 | 3.705 | 4.474 | 7.72 | 8.95 | 7.3135 | 9.0478 | 0.882 | 3.2914 | 1049 | 6
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 587880 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID | 0 | 19.1405 | 1.1573 | 5.385 | 7.555 | 10.83 | 15.03 | 9.8745 | 14.847 | 1.4423 | 3.403 | 332 | 5
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 587881 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 31.6538 | 1.2857 | 2.005 | 3.012 | 4.77 | 7.44 | 5.2655 | 8.1174 | 2.0639 | 3.8022 | 4572 | 51
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 587881 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 31.8491 | 0.94808 | 2.28 | 3.656 | 4.88 | 7.97 | 5.0615 | 8.2717 | 1.2428 | 2.9242 | 2209 | 28
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 587881 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID | 0 | 31.8297 | 1.0377 | 1.95 | 3.204 | 4.47 | 7.19 | 4.597 | 7.2061 | 1.0662 | 3.5312 | 1413 | 12
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 587881 | Cobas c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 31.6792 | 1.1494 | 1.89 | 3.69 | 4.55 | 8.05 | 4.913 | 8.79 | 1.4592 | 5.1389 | 3264 | 36
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 587881 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID | 0 | 32.6542 | 1.1771 | 2.855 | 3.622 | 6.43 | 8.11 | 6.412 | 8.4104 | 1.4858 | 3.6014 | 1650 | 14
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 587881 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID | 0 | 32.562 | 1.5486 | 3.41 | 4.732 | 7.37 | 9.77 | 8.098 | 10.9334 | 1.7823 | 3.7379 | 653 | 9
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 623127 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID | 0 | 17.4613 | 0.61518 | 2.74 | 3.629 | 6.03 | 8.13 | 6.0375 | 8.6781 | 1.4702 | 3.366 | 3292 | 15
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 623127 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 17.3596 | 0.63426 | 2.49 | 3.81 | 5.56 | 8.49 | 5.823 | 8.954 | 1.3288 | 3.4871 | 9399 | 35
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 623127 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 17.5933 | 0.73096 | 2.35 | 4.037 | 5.81 | 9.33 | 6.241 | 10.382 | 2.1239 | 5.1386 | 20279 | 94
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 623127 | Cobas c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 17.3669 | 0.67636 | 2.195 | 3.697 | 5.36 | 8.59 | 5.7925 | 9.5737 | 1.6783 | 4.8704 | 20701 | 73
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 623127 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 17.7443 | 0.72512 | 2.9 | 3.274 | 5.84 | 6.61 | 6.179 | 6.3392 | 0.78851 | 2.0772 | 548 | 2
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 623127 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID | 0 | 17.5292 | 0.9013 | 3.93 | 6.245 | 8.6 | 12.59 | 9.051 | 11.9668 | 1.5369 | 4.0087 | 7721 | 20
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 623127 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID | 0 | 17.6144 | 1.1375 | 4.88 | 7.948 | 10.38 | 16.35 | 10.322 | 15.9758 | 1.7291 | 3.9596 | 2601 | 16
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas c111 | KINETIC LIQUID | 0 | 30.7687 | 0.67214 | 1.58 | 2.154 | 4.08 | 5.23 | 4.5705 | 5.5595 | 1.2099 | 2.7734 | 284 | 3
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 30.2322 | 0.98865 | 2.02 | 3.096 | 4.7 | 7.12 | 5.033 | 7.861 | 1.506 | 3.8992 | 42857 | 132
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID | 0 | 30.0762 | 0.91387 | 2.11 | 2.976 | 4.73 | 6.42 | 5.006 | 6.7498 | 1.202 | 2.9546 | 15344 | 32
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 30.1452 | 0.95252 | 2.09 | 2.964 | 4.74 | 6.73 | 4.958 | 7.2907 | 1.3154 | 3.2028 | 23448 | 76
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 30.0933 | 0.92431 | 1.75 | 2.85 | 4.09 | 6.6 | 4.2105 | 7.213 | 1.1547 | 3.2925 | 40807 | 111
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID | 0 | 30.404 | 1.2642 | 2.95 | 4.732 | 6.43 | 10.05 | 6.751 | 10.49 | 1.4702 | 3.7098 | 16166 | 33
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 30.3273 | 0.94625 | 2.12 | 3.217 | 4.59 | 6.69 | 4.7815 | 6.8964 | 1.2031 | 2.1036 | 1386 | 3
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID | 0 | 30.6309 | 1.3803 | 3.395 | 5.518 | 7.03 | 11.16 | 6.952 | 11.3524 | 1.2887 | 2.9145 | 5302 | 22
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas c111 | KINETIC LIQUID | 0 | 17.9568 | 0.60254 | 2.73 | 3.168 | 5.59 | 7.18 | 5.271 | 7.108 | 0.65233 | 2.3201 | 609 | 3
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas c311 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 17.7711 | 1.1647 | 2.17 | 3.795 | 5.8 | 9.14 | 6.1025 | 10.2085 | 3.5368 | 4.5136 | 329 | 2
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID | 0 | 17.5095 | 0.56394 | 2.315 | 3.455 | 5.2 | 8.05 | 5.362 | 8.8514 | 1.4094 | 3.3569 | 22712 | 36
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 17.5387 | 0.62317 | 2.39 | 3.714 | 5.49 | 8.24 | 5.806 | 8.7412 | 1.5697 | 3.7838 | 33437 | 82
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 17.5834 | 0.66595 | 2.43 | 3.8 | 5.61 | 8.76 | 5.9925 | 9.1747 | 1.7144 | 4.0567 | 57926 | 129
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 17.4803 | 0.63106 | 2.11 | 3.802 | 4.97 | 8.64 | 5.231 | 9.368 | 1.5492 | 4.2768 | 56444 | 124
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 17.5038 | 0.67574 | 2.56 | 4.292 | 5.32 | 8.98 | 5.238 | 9.2978 | 0.8098 | 2.8917 | 2246 | 3
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID | 0 | 17.833 | 0.8788 | 4.075 | 5.604 | 8.64 | 11.65 | 8.561 | 12.0356 | 1.7307 | 4.4179 | 25242 | 37
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID | 0 | 17.8509 | 1.092 | 4.41 | 7.474 | 9.37 | 14.9 | 9.251 | 15.5244 | 2.1612 | 4.57 | 6634 | 19
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas c111 | KINETIC LIQUID | 0 | 31.0865 | 0.80158 | 2.065 | 2.59 | 4.37 | 5.61 | 4.3405 | 6.6835 | 0.82509 | 1.5331 | 385 | 2
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas c311 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 31.9345 | 2.6168 | 1.96 | 3.295 | 6.73 | 8.72 | 7.6475 | 9.6545 | 4.4142 | 5.896 | 165 | 2
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 30.2481 | 0.92746 | 2.05 | 3.08 | 4.63 | 6.78 | 4.7595 | 7.3175 | 1.2512 | 3.0414 | 26847 | 63
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID | 0 | 30.4183 | 0.92463 | 1.99 | 2.76 | 4.47 | 6.21 | 4.714 | 6.716 | 1.2316 | 2.9007 | 14834 | 30
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 30.2046 | 0.95662 | 2.01 | 2.957 | 4.73 | 6.67 | 5.001 | 7.5427 | 1.3994 | 3.5262 | 41375 | 98
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 30.0315 | 0.90176 | 1.58 | 2.592 | 3.91 | 6.14 | 4.297 | 6.845 | 1.4266 | 3.4005 | 51900 | 113
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID | 0 | 30.505 | 1.1765 | 3.01 | 4.42 | 6.46 | 9.1 | 6.547 | 9.0945 | 1.437 | 2.9954 | 23204 | 27
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 30.6734 | 1.0886 | 2.15 | 2.667 | 4.84 | 5.82 | 5.5 | 6.7047 | 1.683 | 2.3299 | 1599 | 2
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID | 0 | 31.0084 | 1.3197 | 3.5 | 4.67 | 7.24 | 10.42 | 7.032 | 10.747 | 1.2138 | 3.335 | 4256 | 13
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c111 | KINETIC LIQUID | 0 | 19.1881 | 0.66275 | 2.74 | 3.46 | 5.76 | 7.42 | 5.858 | 7.7145 | 1.2909 | 2.5494 | 707 | 3
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 18.4077 | 0.63972 | 2.43 | 3.92 | 5.29 | 8.22 | 5.511 | 8.6056 | 1.1815 | 3.1432 | 31937 | 69
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 18.5382 | 0.70364 | 2.42 | 3.84 | 5.61 | 8.59 | 5.9155 | 9.2246 | 1.6043 | 4.092 | 48313 | 126
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID | 0 | 18.5134 | 0.70127 | 2.45 | 3.369 | 5.51 | 8.44 | 5.6375 | 8.8662 | 1.3651 | 4.3349 | 20020 | 32
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 18.3658 | 0.57928 | 2 | 3.38 | 4.62 | 7.53 | 4.921 | 8.0014 | 1.3184 | 3.4325 | 65912 | 134
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID | 0 | 18.8349 | 0.89969 | 3.85 | 5.642 | 8.1 | 11.94 | 7.946 | 12.2774 | 1.5267 | 4.1814 | 27629 | 35
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 18.4925 | 0.74067 | 2.93 | 3.619 | 6.38 | 7.43 | 6.1495 | 7.9244 | 1.079 | 3.1085 | 4176 | 3
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID | 0 | 18.9517 | 1.0384 | 4.43 | 6.786 | 9.66 | 14.05 | 9.643 | 13.7844 | 1.5985 | 4.0943 | 5570 | 18
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c111 | KINETIC LIQUID | 0 | 31.2098 | 0.88904 | 2.045 | 2.992 | 4.46 | 6 | 4.714 | 6.4194 | 1.0377 | 2.1524 | 752 | 3
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 30.2229 | 0.96775 | 2.02 | 3.14 | 4.66 | 7.22 | 5.082 | 7.9136 | 1.5077 | 3.7253 | 47817 | 130
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 30.0769 | 0.85681 | 2.04 | 3.039 | 4.52 | 6.68 | 4.739 | 7.0456 | 1.1822 | 2.7466 | 31041 | 78
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID | 0 | 30.2589 | 0.90837 | 1.995 | 3.127 | 4.33 | 6.89 | 4.505 | 7.448 | 1.0546 | 3.0975 | 24997 | 35
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 29.9844 | 0.85385 | 1.64 | 2.719 | 3.83 | 6.22 | 4.0795 | 6.8281 | 1.2147 | 2.9483 | 63087 | 151
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 30.2868 | 0.95249 | 2.33 | 2.898 | 4.76 | 6.21 | 4.638 | 6.3152 | 0.97266 | 2.3056 | 6260 | 3
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID | 0 | 30.4635 | 1.0672 | 2.67 | 4.21 | 5.7 | 8.69 | 5.76 | 8.612 | 1.2361 | 2.9526 | 29015 | 38
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID | 0 | 31.1029 | 1.2813 | 3.055 | 5.063 | 6.66 | 10.14 | 7.2425 | 9.8085 | 1.5166 | 3.0817 | 5757 | 20
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c111 | KINETIC LIQUID | 0 | 19.5183 | 0.74872 | 2.46 | 3.464 | 5.94 | 7.06 | 6.158 | 7.9116 | 2.7242 | 3.4001 | 372 | 3
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID | 0 | 19.3133 | 0.66614 | 2.26 | 3.295 | 5.16 | 7.52 | 5.289 | 7.7486 | 1.1438 | 3.3185 | 17292 | 36
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 19.1293 | 0.62573 | 2.26 | 3.832 | 4.94 | 8.11 | 5.119 | 8.323 | 1.206 | 2.9901 | 20070 | 75
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 19.103 | 0.67597 | 2.395 | 3.745 | 5.41 | 8.01 | 5.6795 | 8.553 | 1.3734 | 3.5425 | 31919 | 109
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 18.9742 | 0.58882 | 1.95 | 3.57 | 4.4 | 7.87 | 4.6035 | 8.2958 | 1.1783 | 3.1523 | 49941 | 159
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 19.2858 | 0.7547 | 2.605 | 4.412 | 6.03 | 9.51 | 6.152 | 10.2323 | 1.5933 | 3.8459 | 4756 | 4
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID | 0 | 19.6526 | 0.96549 | 3.9 | 5.586 | 8.28 | 11.59 | 7.931 | 11.4072 | 1.3073 | 3.7463 | 22780 | 42
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID | 0 | 19.5395 | 1.0347 | 3.74 | 6.834 | 8.49 | 14.14 | 8.827 | 13.8264 | 1.665 | 3.8838 | 4677 | 20
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c111 | KINETIC LIQUID | 0 | 33.1797 | 1.068 | 1.83 | 2.614 | 4.16 | 6.15 | 4.725 | 5.6262 | 1.4653 | 2.63 | 321 | 3
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 32.5297 | 1.0162 | 2.16 | 3.23 | 4.74 | 7.14 | 4.945 | 7.9469 | 1.171 | 3.3146 | 14459 | 68
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID | 0 | 32.857 | 0.92875 | 2.17 | 2.796 | 4.69 | 6.38 | 4.707 | 6.5 | 1.113 | 2.5872 | 11987 | 36
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 32.5174 | 1.0263 | 2.11 | 3.142 | 4.72 | 7.27 | 4.943 | 7.86 | 1.434 | 3.4774 | 22382 | 113
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 32.3663 | 0.88369 | 1.65 | 3.006 | 3.78 | 6.65 | 4.027 | 7.142 | 1.1199 | 3.0548 | 38525 | 160
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID | 0 | 33.2213 | 1.2192 | 2.89 | 4.486 | 6.21 | 9.16 | 6.154 | 9.0664 | 1.0961 | 3.202 | 16181 | 40
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 32.8936 | 1.1858 | 2.135 | 3.937 | 5.21 | 8.46 | 5.6925 | 8.6967 | 1.2967 | 3.4031 | 2232 | 4
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID | 0 | 33.2935 | 1.2963 | 2.8 | 4.596 | 6.21 | 9.58 | 6.331 | 9.3344 | 1.4255 | 3.8812 | 2224 | 17
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c111 | KINETIC LIQUID | 0 | 19.2426 | 0.70509 | 2.44 | 2.552 | 5.81 | 5.96 | 6.573 | 7.009 | 2.8447 | 3.4047 | 61 | 3
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID | 0 | 18.7923 | 0.63819 | 1.97 | 3.658 | 4.59 | 7.6 | 5.224 | 8.1672 | 1.6889 | 3.3367 | 1596 | 27
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 18.7468 | 0.67448 | 2.26 | 3.9 | 5.21 | 8.5 | 5.334 | 9.362 | 1.3573 | 3.9313 | 5209 | 79
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 18.6027 | 0.70379 | 1.98 | 3.54 | 4.7 | 8.8 | 4.693 | 8.882 | 1.3977 | 3.7396 | 1962 | 59
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 18.5031 | 0.63677 | 1.72 | 3.3 | 4.08 | 7.81 | 4.406 | 8.4914 | 1.2294 | 3.5596 | 9595 | 142
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 18.8698 | 0.59486 | 2.49 | 3.56 | 4.98 | 7.09 | 4.922 | 6.627 | 0.61779 | 2.3765 | 830 | 3
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID | 0 | 19.1448 | 0.92262 | 3.8 | 5.418 | 8.28 | 11.55 | 8.175 | 12.0012 | 1.9214 | 5.3728 | 2653 | 34
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID | 0 | 18.3353 | 1.0222 | 3.485 | 5.611 | 7.8 | 11.7 | 8.4455 | 12.7077 | 2.3931 | 4.2993 | 253 | 14
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c111 | KINETIC LIQUID | 0 | 31.6841 | 0.67971 | 1.2 | 1.976 | 3.62 | 4.35 | 4.061 | 4.729 | 1.315 | 2.6012 | 63 | 3
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 30.5965 | 1.0472 | 1.98 | 3.088 | 4.5 | 7.09 | 4.611 | 7.4404 | 1.2652 | 3.307 | 2966 | 59
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 30.7996 | 1.0604 | 2.06 | 3.268 | 5.03 | 7.75 | 5.3235 | 7.9974 | 1.6251 | 3.6086 | 4487 | 63
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID | 0 | 30.7819 | 0.94164 | 1.855 | 3.06 | 4.44 | 6.72 | 4.4155 | 7.3555 | 1.1034 | 2.8371 | 1313 | 25
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 30.581 | 0.82688 | 1.51 | 2.59 | 3.58 | 6.03 | 3.896 | 6.6375 | 1.2577 | 2.9023 | 8929 | 117
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 31.127 | 0.7516 | 1.92 | 2.409 | 4.03 | 5.31 | 3.7715 | 5.2857 | 0.64103 | 1.8981 | 904 | 3
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID | 0 | 31.3673 | 1.1535 | 2.83 | 4.096 | 6.06 | 8.99 | 6.4485 | 10.2287 | 1.779 | 3.8229 | 2746 | 32
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID | 0 | 30.868 | 1.3258 | 3.645 | 5.56 | 7.51 | 11.28 | 7.359 | 11.635 | 1.5161 | 2.927 | 643 | 13
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT | 0 | 32.5912 | 0.71441 | 1.75 | 3.5 | 3.74 | 7.45 | 3.961 | 7.7092 | 1.4845 | 1.9339 | 85 | 7
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 33.4 | 0.86812 | 1.24 | 1.728 | 3.94 | 4.14 | 4.649 | 4.7306 | 2.6946 | 2.8144 | 23 | 4
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 32.7425 | 0.75632 | 1.27 | 1.752 | 2.94 | 4.78 | 2.978 | 5.126 | 1.1073 | 2.7256 | 369 | 21
2023 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID | 0 | 32.7094 | 0.97243 | 1.72 | 2.83 | 5.07 | 5.8 | 5.552 | 6.2756 | 1.4387 | 3.8808 | 64 | 5
2023 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 18.3142 | 1.0275 | 3.6 | 6.345 | 8.03 | 13.51 | 8.0785 | 13.929 | 1.5665 | 5.1792 | 1854 | 12
2023 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | KINETIC LIQUID | 0 | 18.1476 | 0.90983 | 4.16 | 5.19 | 0 | 0 | 8.5633 | 10.0395 | 0 | 0 | 254 | 3
2023 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 24.274 | 1.4619 | 4.205 | 6.28 | 10.09 | 13.78 | 9.933 | 14.5245 | 1.7038 | 7.4889 | 1896 | 12
2023 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | KINETIC LIQUID | 0 | 24.5108 | 1.7879 | 6.315 | 11.06 | 0 | 0 | 14.9741 | 26.3742 | 0 | 0 | 204 | 3
2023 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 34.6855 | 2.4601 | 4.3 | 6.944 | 9.97 | 19.47 | 10.143 | 18.3942 | 2.0963 | 10.4155 | 1285 | 10
2023 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 15.9198 | 1.0608 | 5.73 | 8.38 | 11.45 | 16.8 | 11.637 | 15.5522 | 0.62893 | 3.3036 | 167 | 7
2023 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 24.2306 | 1.4679 | 5.02 | 6.172 | 10.17 | 13.35 | 10.014 | 15.2912 | 1.476 | 5.6439 | 144 | 5
2023 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | KINETIC LIQUID [S,P] | 0 | 31.9702 | 1.8362 | 4.515 | 5.905 | 9.33 | 12.34 | 8.853 | 13.5121 | 1.9836 | 3.7575 | 57 | 3
2023 | BILIRUBIN [B] | Auto QC L1 | 2142049801 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 5.7593 | 0.095902 | 0.7 | 1.254 | 1.68 | 3.88 | 1.928 | 4.427 | 0.78742 | 2.8121 | 137 | 2
2023 | BILIRUBIN [B] | Auto QC L2 | 2142049802 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 11.2861 | 0.24344 | 1.345 | 2.052 | 3.4 | 4.48 | 3.5495 | 5.0907 | 1.2355 | 2.0769 | 136 | 2
2023 | BILIRUBIN [B] | Auto QC L3 | 2142049803 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 19.9634 | 0.2964 | 0.885 | 1.555 | 2.31 | 3.35 | 2.7715 | 3.6878 | 1.0269 | 1.5635 | 133 | 2
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 2.4167 | 0.086737 | 2.935 | 3.237 | 6.41 | 6.61 | 6.4775 | 7.3156 | 1.6272 | 3.363 | 64 | 3
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.4165 | 0.10194 | 2.51 | 3.01 | 5.83 | 9.29 | 6.3545 | 10.353 | 1.9692 | 5.0375 | 417 | 10
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.525 | 0.18096 | 2.94 | 4.956 | 8.83 | 12.79 | 10.811 | 14.5054 | 5.9591 | 6.3197 | 72 | 3
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 2.5119 | 0.071258 | 2.28 | 3.112 | 4.71 | 6.32 | 4.5725 | 5.7905 | 0.79727 | 0.95445 | 45 | 2
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.4988 | 0.11694 | 2.46 | 3.661 | 6.42 | 9.18 | 7.2295 | 10.9785 | 3.0507 | 5.5522 | 2988 | 33
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 2.5599 | 0.07333 | 2.38 | 8.03 | 5.15 | 17.22 | 4.761 | 16.58 | 1.415 | 2.8459 | 237 | 2
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.4436 | 0.079658 | 2.2 | 3.394 | 4.82 | 6.85 | 5.66 | 6.6172 | 1.7988 | 3.2599 | 109 | 2
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.5071 | 0.1221 | 2.1 | 3.258 | 6.1 | 9.42 | 6.559 | 10.1798 | 2.6297 | 7.692 | 824 | 7
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 | 0 | 2.4489 | 0.12041 | 2.915 | 4.845 | 6.98 | 9.81 | 7.125 | 9.3801 | 0.98935 | 3.9102 | 263 | 4
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 1.0038 | 0.023656 | 2.38 | 2.62 | 4.78 | 5.26 | 3.9415 | 4.3419 | 0.003786 | 0.006336 | 57 | 2
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 0.94735 | 0.040714 | 3.35 | 5.196 | 6.7 | 79.8 | 6.236 | 68.0211 | 0.96916 | 14.0697 | 169 | 3
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.94042 | 0.038449 | 2.63 | 4.045 | 6.27 | 9.18 | 6.916 | 9.8256 | 2.0674 | 4.641 | 4124 | 46
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 0.76705 | 0.025647 | 2.665 | 3.531 | 8.08 | 9.38 | 9.409 | 11.082 | 4.6195 | 5.9489 | 380 | 2
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.9352 | 0.0372 | 2.16 | 4.041 | 4.65 | 10.51 | 4.89 | 12.6628 | 2.4014 | 6.0726 | 566 | 6
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 0.96568 | 0.034438 | 3 | 4.397 | 7.04 | 9.17 | 8.166 | 10.1129 | 2.0521 | 3.6348 | 107 | 2
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.92948 | 0.037896 | 2.235 | 3.332 | 5.59 | 7.81 | 6.0355 | 8.2544 | 1.9788 | 4.1291 | 1696 | 11
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 | 0 | 0.86195 | 0.064889 | 2.37 | 4.882 | 8.12 | 13.48 | 9.34 | 13.9344 | 4.8508 | 9.798 | 72 | 6
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 0.90714 | 0.046553 | 4.535 | 6.046 | 9.03 | 13.1 | 8.9235 | 14.7584 | 1.7621 | 5.257 | 148 | 2
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 1.006 | 0.02935 | 2.54 | 3.905 | 5.16 | 7.8 | 4.919 | 7.1815 | 0.73301 | 1.5592 | 180 | 2
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.99922 | 0.04052 | 3.27 | 4.13 | 7.1 | 9.4 | 6.989 | 10.091 | 1.6214 | 6.2045 | 507 | 8
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.98798 | 0.03053 | 2.2 | 3.26 | 4.85 | 6.98 | 4.95 | 7.6093 | 1.1767 | 3.131 | 25669 | 180
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 0.99423 | 0.032666 | 2.12 | 3.762 | 4.42 | 7.7 | 4.585 | 8.1458 | 1.2062 | 2.1412 | 1454 | 9
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.97561 | 0.030304 | 1.825 | 3.174 | 4.2 | 7.57 | 4.439 | 8.7323 | 1.439 | 3.9728 | 12155 | 74
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 0.80281 | 0.047515 | 1.645 | 2.127 | 4.92 | 20.95 | 5.8145 | 19.8201 | 3.0557 | 17.7028 | 500 | 5
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.98774 | 0.027713 | 1.815 | 2.925 | 4.04 | 6.63 | 4.3295 | 7.1605 | 1.2828 | 2.9118 | 13178 | 61
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 0.98832 | 0.023392 | 2.16 | 3.46 | 4.75 | 6.98 | 5.2535 | 6.324 | 0.89025 | 1.683 | 314 | 3
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 | 0 | 0.95482 | 0.033657 | 2.315 | 4.332 | 4.87 | 10.55 | 4.849 | 11.3229 | 1.0285 | 4.5237 | 3015 | 28
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 2.2951 | 0.084264 | 2.595 | 3.656 | 5.7 | 8.55 | 6.135 | 8.955 | 1.7102 | 4.2401 | 1291 | 4
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 2.4783 | 0.76516 | 2.61 | 15.762 | 5.4 | 33.53 | 5.471 | 32.4272 | 1.3774 | 4.3756 | 584 | 4
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 2.0288 | 0.095024 | 2.26 | 3.906 | 4.97 | 9.05 | 5.5765 | 9.2946 | 1.726 | 4.0228 | 460 | 6
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.4381 | 0.10839 | 2.39 | 4.27 | 5.9 | 11.84 | 6.194 | 11.7888 | 1.7604 | 5.4795 | 2261 | 19
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.4234 | 0.073921 | 2.06 | 3.128 | 4.58 | 7.26 | 4.773 | 8.031 | 1.2368 | 3.5828 | 161274 | 309
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 2.0625 | 0.15414 | 2.06 | 3.198 | 6.1 | 19.16 | 7.143 | 18.417 | 3.37 | 16.4562 | 3085 | 12
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 2.4167 | 0.095733 | 2.22 | 3.26 | 4.96 | 7.68 | 5.18 | 8.1686 | 1.1418 | 4.0035 | 6623 | 16
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 2.0821 | 0.12951 | 1.975 | 4.64 | 7.32 | 18.5 | 8.167 | 18.5988 | 4.8198 | 14.3997 | 3695 | 11
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.5011 | 0.084657 | 2.04 | 3.26 | 4.75 | 7.75 | 5.0615 | 8.4841 | 1.4947 | 4.0672 | 94341 | 152
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.4493 | 0.075967 | 1.88 | 3.092 | 4.4 | 7.22 | 4.637 | 8.083 | 1.3817 | 3.5384 | 97336 | 101
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 2.0067 | 0.086092 | 3.78 | 5.327 | 7.59 | 10.79 | 6.7385 | 9.7758 | 0.92503 | 2.6695 | 1653 | 3
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 2.5152 | 0.38661 | 2.21 | 4.142 | 6.28 | 10.57 | 7.064 | 11.4534 | 2.8387 | 5.9829 | 4185 | 8
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 | 0 | 2.3581 | 0.071385 | 2.24 | 3.65 | 5.08 | 8.39 | 5.1945 | 9.4264 | 1.5978 | 4.1975 | 16087 | 45
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | GEN.2 (DOUMAS STANDARDIZATION) | 0 | 2.3414 | 0.076659 | 2.125 | 3.017 | 4.52 | 6.06 | 4.305 | 5.2906 | 0.79137 | 1.2735 | 43 | 2
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.5458 | 0.063534 | 1.7 | 3.014 | 3.45 | 6.11 | 3.437 | 5.8992 | 0.54792 | 1.0462 | 183 | 2
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 0.85105 | 0.043167 | 3.23 | 5.916 | 7.75 | 11.98 | 8.186 | 14.0534 | 1.763 | 5.382 | 1243 | 4
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.94793 | 0.04117 | 2.44 | 4.455 | 5.53 | 10.76 | 5.9525 | 10.6174 | 1.6775 | 3.9809 | 2111 | 13
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 1.0033 | 0.28065 | 1.94 | 3.388 | 4.53 | 10.09 | 4.6385 | 11.2195 | 1.0664 | 4.6971 | 405 | 4
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 0.76352 | 0.043418 | 2.825 | 5.773 | 7.13 | 14.73 | 7.924 | 16.0246 | 2.563 | 6.0577 | 593 | 6
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.9291 | 0.03129 | 2.32 | 3.48 | 5.16 | 7.74 | 5.2535 | 8.4394 | 1.3419 | 3.5887 | 219212 | 308
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 0.78704 | 0.056215 | 2.74 | 6.04 | 6.98 | 17.27 | 8.018 | 17.986 | 3.3547 | 7.9866 | 2419 | 11
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 0.93157 | 0.050772 | 2.28 | 3.43 | 5.25 | 7.51 | 5.368 | 8.3595 | 1.4565 | 3.6949 | 8042 | 16
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 0.75479 | 0.034337 | 1.685 | 3.533 | 4.5 | 16.28 | 5.003 | 16.3545 | 2.0701 | 10.0263 | 4564 | 14
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.91759 | 0.02999 | 1.9 | 3.24 | 4.57 | 7.62 | 4.8605 | 8.4338 | 1.5183 | 4.0071 | 130348 | 186
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.92878 | 0.027671 | 1.96 | 3.32 | 4.41 | 7.21 | 4.742 | 7.896 | 1.293 | 3.23 | 138684 | 101
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 0.93669 | 0.050572 | 2.36 | 4.53 | 5.49 | 9.82 | 5.946 | 10.2525 | 1.6236 | 4.1372 | 7813 | 7
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 0.75996 | 0.033147 | 2.99 | 5.11 | 6.77 | 10.8 | 7.1035 | 9.996 | 1.1314 | 3.4624 | 1663 | 4
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | GEN.2 (DOUMAS STANDARDIZATION) | 0 | 0.86621 | 0.035902 | 3.39 | 4.43 | 8.36 | 11.46 | 9.6875 | 13.9063 | 4.0853 | 6.5832 | 59 | 2
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 | 0 | 0.89553 | 0.028531 | 2.26 | 3.944 | 5.13 | 9.46 | 5.308 | 10.1212 | 1.4809 | 4.2285 | 17333 | 43
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciBil | 532719 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 4.8954 | 0.16342 | 2.08 | 3.7 | 4.41 | 7.65 | 4.647 | 7.0672 | 1.0925 | 2.2609 | 5124 | 12
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciBil | 532719 | Cobas c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 4.8079 | 0.22989 | 1.96 | 3.401 | 5.26 | 8.79 | 5.8735 | 9.5898 | 2.2568 | 5.0389 | 2048 | 7
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.6228 | 0.088939 | 2.6 | 3.454 | 6.13 | 8.87 | 6.153 | 9.825 | 1.8604 | 6.0056 | 235 | 4
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 0.94322 | 0.11032 | 1.91 | 4.12 | 5.93 | 8.05 | 6.579 | 7.984 | 1.8876 | 4.7945 | 502 | 4
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 0.77504 | 0.034134 | 3.28 | 4.03 | 7.09 | 9.28 | 6.601 | 9.421 | 1.1159 | 3.5776 | 490 | 3
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.94277 | 0.040748 | 2.44 | 3.566 | 5.93 | 10.41 | 5.989 | 9.3614 | 1.7062 | 4.9407 | 1647 | 10
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.93188 | 0.035162 | 2.34 | 3.686 | 5.25 | 9.01 | 5.618 | 9.766 | 1.7216 | 4.1355 | 13055 | 76
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 0.89906 | 0.058055 | 3.53 | 16.476 | 7.45 | 31.62 | 7.359 | 31.2091 | 1.2361 | 5.0364 | 739 | 3
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 0.76489 | 0.03513 | 2.135 | 2.83 | 4.77 | 7.32 | 4.9965 | 8.5655 | 1.4583 | 3.5708 | 2380 | 8
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.91623 | 0.031818 | 2.22 | 3.782 | 5.12 | 8.94 | 5.452 | 9.7954 | 1.713 | 3.8104 | 9312 | 38
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 0.7288 | 0.036479 | 2.72 | 4.832 | 6.44 | 12.3 | 7.317 | 14.2433 | 2.7635 | 7.3486 | 1777 | 10
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 0.94007 | 0.14259 | 1.395 | 1.423 | 2.71 | 2.75 | 2.3875 | 2.4079 | 0.072619 | 0.09509 | 398 | 2
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.92366 | 0.032762 | 2.395 | 4.388 | 5.25 | 9.41 | 5.419 | 10.0701 | 1.1499 | 3.987 | 10703 | 24
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 0.75842 | 0.028224 | 2.25 | 2.865 | 4.94 | 7.64 | 5.7175 | 8.8468 | 2.1075 | 4.3223 | 563 | 3
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 | 0 | 0.91068 | 0.048391 | 3.04 | 4.756 | 6.69 | 10.23 | 7.281 | 11.0714 | 1.8458 | 5.7846 | 4310 | 10
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.6373 | 0.10764 | 2.27 | 3.798 | 5.46 | 9.67 | 5.873 | 11.3674 | 2.0394 | 5.2916 | 1233 | 9
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 2.1411 | 0.08199 | 2.98 | 5.44 | 6.39 | 10.78 | 6.372 | 9.268 | 0.83905 | 2.368 | 569 | 3
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 2.6037 | 0.080928 | 2.505 | 3.603 | 5.14 | 7.44 | 5.5105 | 7.6639 | 1.055 | 2.6261 | 796 | 3
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 2.2179 | 0.15461 | 2.34 | 3.18 | 6.04 | 19.29 | 6.717 | 19.525 | 2.4074 | 16.2805 | 1867 | 6
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.6273 | 0.098225 | 2.33 | 3.61 | 5.25 | 8.74 | 5.708 | 9.6996 | 1.7373 | 4.3976 | 15797 | 83
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.7034 | 0.11599 | 2.11 | 3.644 | 5.1 | 9.75 | 5.369 | 10.8278 | 1.8065 | 5.2678 | 12691 | 49
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 2.1831 | 0.10596 | 2.3 | 4.574 | 5.7 | 12.33 | 6.478 | 13.0263 | 2.2944 | 7.0869 | 1765 | 10
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 2.1455 | 0.063945 | 1.95 | 2.517 | 4.12 | 5.28 | 4.4465 | 5.9249 | 1.5887 | 1.8227 | 456 | 2
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.6471 | 0.087575 | 2.2 | 4.036 | 4.91 | 8.53 | 5.248 | 9.2432 | 1.2279 | 3.0419 | 10158 | 23
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 2.6271 | 0.24095 | 3.055 | 18.228 | 6.22 | 35.68 | 6.3505 | 32.1328 | 1.5475 | 2.3959 | 488 | 3
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 | 0 | 2.4962 | 0.11256 | 2.655 | 4.295 | 6.46 | 8.94 | 6.807 | 9.5469 | 2.2573 | 4.9787 | 734 | 8
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 | 0 | 2.5776 | 0.081547 | 2.11 | 2.754 | 4.96 | 6.35 | 5.395 | 7.5586 | 1.5598 | 4.3671 | 2909 | 5
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.5805 | 0.077034 | 2 | 2.93 | 4.41 | 6.39 | 4.578 | 7.0286 | 1.2136 | 2.8626 | 78785 | 153
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.6564 | 0.075449 | 1.945 | 3.03 | 4.4 | 6.82 | 4.6195 | 7.5575 | 1.3261 | 3.1227 | 45371 | 104
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] | 0 | 2.1295 | 0.053497 | 2.06 | 2.348 | 4.32 | 4.96 | 4.055 | 5.6098 | 1.2797 | 1.782 | 607 | 4
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.6146 | 0.067956 | 1.71 | 2.9 | 3.93 | 6.34 | 4.15 | 6.8472 | 1.1499 | 2.7849 | 52691 | 59
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 | 0 | 2.5326 | 0.062023 | 2.06 | 2.788 | 4.36 | 5.94 | 4.261 | 6.369 | 0.81666 | 2.1968 | 4928 | 13
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.95179 | 0.04249 | 4.315 | 4.903 | 8.77 | 9.82 | 7.2615 | 8.2107 | 0.13665 | 0.15832 | 168 | 2
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciBil | 608313 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 5.0623 | 0.18357 | 2.19 | 3.65 | 5.13 | 7.65 | 5.392 | 8.041 | 1.5737 | 3.297 | 5202 | 11
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciBil | 608313 | Cobas c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 4.8504 | 0.19235 | 1.97 | 3.16 | 4.82 | 7.93 | 5.239 | 8.918 | 2.0085 | 4.6672 | 2882 | 9
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | DIAZO GEN. 2 | 0 | 0.23599 | 0.023944 | 4.61 | 7.736 | 12.71 | 55.68 | 13.378 | 30.7046 | 2.4291 | 28.4806 | 152 | 5
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.33178 | 0.038799 | 4.68 | 6.46 | 11.15 | 16.12 | 11.9505 | 18.7005 | 4.0952 | 9.5722 | 7292 | 19
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | DIAZO GEN. 2 | 0 | 0.54859 | 0.078506 | 1.65 | 5.022 | 4.55 | 31.28 | 3.664 | 27.776 | 1.1797 | 19.4772 | 49 | 3
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.81516 | 0.11153 | 3.95 | 6.262 | 9.81 | 17.46 | 11.39 | 20.7352 | 4.1679 | 11.3596 | 7991 | 20
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 1.9255 | 0.17331 | 3.59 | 5.46 | 8.67 | 11.82 | 9.014 | 13.2554 | 2.5881 | 6.7306 | 2377 | 11
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | DIAZO GEN. 2 | 0 | 0.3887 | 0.01174 | 2.07 | 2.07 | 4.37 | 4.37 | 3.727 | 3.727 | 0.30257 | 0.30257 | 9 | 3
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.45642 | 0.033161 | 1.91 | 4.026 | 7.66 | 12.4 | 8.642 | 14.2544 | 3.5755 | 9.5892 | 348 | 10
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 1.3089 | 0.050117 | 1.82 | 3.39 | 5.73 | 8.09 | 6.654 | 9.667 | 3.5274 | 4.1164 | 247 | 7
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 2.6622 | 0.11763 | 3.36 | 3.7 | 7.73 | 8.09 | 8.206 | 9.2368 | 2.5366 | 5.1046 | 76 | 3
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 0.29871 | 0.01023 | 2.35 | 3.028 | 5.35 | 6.49 | 5.539 | 7.525 | 1.5607 | 3.4217 | 688 | 3
2023 | BILIRUBIN DIRECT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] | 0 | 1.4174 | 0.04702 | 1.67 | 3.326 | 3.59 | 6.64 | 3.879 | 5.6662 | 0.81679 | 1.6532 | 484 | 2
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.8285 | 0.15017 | 1.99 | 4.014 | 9.27 | 9.41 | 9.882 | 10.6412 | 2.4161 | 6.5117 | 33 | 3
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.6043 | 0.16075 | 2.125 | 3.811 | 6.58 | 8.52 | 7.675 | 9.8957 | 3.4227 | 5.896 | 693 | 15
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.4702 | 0.12325 | 2.185 | 3.035 | 5.95 | 6.38 | 5.667 | 7.2315 | 1.3921 | 3.6164 | 179 | 6
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.6793 | 0.10446 | 1.96 | 2.224 | 5.1 | 5.25 | 5.757 | 6.1744 | 2.2152 | 2.7227 | 86 | 2
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.5888 | 0.16766 | 2.61 | 4.302 | 6.68 | 9.98 | 7.302 | 11.1008 | 2.5963 | 5.8629 | 3583 | 35
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.309 | 0.094652 | 2.67 | 2.902 | 5.37 | 5.84 | 5.317 | 5.7118 | 0.73619 | 1.6835 | 109 | 2
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.5548 | 0.15699 | 1.97 | 3.612 | 4.97 | 10.19 | 5.769 | 10.4784 | 1.8915 | 3.8534 | 848 | 8
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.703 | 0.1657 | 2.82 | 5.468 | 6.34 | 11.37 | 6.91 | 11.8778 | 1.3923 | 3.8481 | 697 | 8
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.9691 | 0.042726 | 2.86 | 3.984 | 6.39 | 8.33 | 6.119 | 8.9722 | 1.0242 | 4.4118 | 373 | 6
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.96886 | 0.04622 | 2.9 | 4.834 | 6.91 | 10.42 | 7.68 | 11.844 | 2.6998 | 5.5706 | 4929 | 52
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.93521 | 0.04646 | 2.785 | 3.664 | 5.98 | 7.06 | 5.7975 | 7.3336 | 0.85207 | 2.4181 | 584 | 7
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.9445 | 0.039775 | 2.66 | 4.535 | 5.66 | 8.99 | 5.7285 | 10.6295 | 1.3813 | 4.6241 | 1835 | 13
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] | 0 | 1.023 | 0.053935 | 3.125 | 5.07 | 7.33 | 11.26 | 6.976 | 12.1302 | 1.7096 | 5.4667 | 501 | 12
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 1.0258 | 0.051536 | 4.525 | 5.196 | 9.94 | 11.48 | 9.78 | 11.904 | 1.4502 | 4.3152 | 538 | 8
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 1.0233 | 0.049446 | 3.46 | 7.144 | 6.93 | 14.32 | 7.191 | 13.8324 | 1.5224 | 3.9539 | 593 | 12
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 STAT [S,P] | 0 | 1.0164 | 0.031583 | 2.28 | 3.06 | 5.01 | 6.49 | 5.284 | 7.213 | 1.3065 | 3.0125 | 8173 | 49
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 1.0165 | 0.033003 | 2.39 | 3.338 | 5.21 | 7.27 | 5.435 | 8.1764 | 1.3683 | 3.2677 | 21360 | 140
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.95527 | 0.037862 | 2.46 | 3.569 | 5.65 | 8.64 | 5.9535 | 9.9628 | 1.9776 | 4.5255 | 13981 | 80
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 STAT [S,P] | 0 | 1.02 | 0.028376 | 2.54 | 3.144 | 5.19 | 6.49 | 4.671 | 6.2726 | 0.70823 | 1.6132 | 1120 | 6
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 1.0066 | 0.034258 | 2.26 | 3.592 | 5.16 | 7.86 | 5.378 | 8.8248 | 1.4899 | 3.7171 | 14306 | 62
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] | 0 | 1.0301 | 0.042747 | 2.685 | 5.53 | 6.11 | 10.72 | 6.5395 | 11.065 | 1.6167 | 4.163 | 3377 | 31
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | DIAZO SPEZIAL | 0 | 1.0221 | 0.024172 | 2.09 | 2.234 | 4.15 | 4.43 | 3.562 | 3.758 | 0.1112 | 0.15364 | 153 | 2
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.6785 | 0.20764 | 2.5 | 2.858 | 10.54 | 12.51 | 10.518 | 12.6838 | 7.7124 | 10.248 | 168 | 2
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.714 | 0.1136 | 1.88 | 3.111 | 3.82 | 6.23 | 3.848 | 6.1008 | 0.49502 | 1.3914 | 173 | 2
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.4921 | 0.10282 | 2.9 | 3.652 | 5.81 | 7.32 | 4.98 | 6.2216 | 0.18409 | 0.18506 | 14 | 2
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.4714 | 0.11599 | 2.375 | 3.94 | 5.35 | 8.81 | 5.645 | 9.1896 | 1.7368 | 3.559 | 3304 | 13
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.522 | 0.13692 | 2.3 | 4.78 | 5.43 | 10.07 | 5.81 | 10.3384 | 1.6033 | 4.1649 | 4419 | 30
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 STAT [S,P] | 0 | 3.4763 | 0.10287 | 2.12 | 3.055 | 4.68 | 6.84 | 4.8775 | 7.3575 | 1.3085 | 3.0715 | 42696 | 58
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.4804 | 0.11519 | 2.2 | 3.62 | 5.02 | 8.04 | 5.269 | 8.853 | 1.4232 | 3.6684 | 146552 | 280
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.306 | 0.12173 | 2.29 | 3.79 | 5.35 | 8.52 | 5.673 | 9.568 | 1.6553 | 4.3243 | 104079 | 166
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.4864 | 0.12593 | 2.27 | 4.12 | 5.22 | 9 | 5.536 | 9.757 | 1.5464 | 3.8024 | 102960 | 110
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 STAT [S,P] | 0 | 3.5155 | 0.13683 | 2.475 | 3.627 | 5.68 | 8.05 | 6.083 | 8.8663 | 1.3022 | 4.5392 | 8396 | 6
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.4625 | 0.10983 | 2.3 | 3.866 | 5.19 | 8.21 | 5.2685 | 8.5325 | 1.2744 | 3.4236 | 20220 | 63
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | DIAZO SPEZIAL | 0 | 3.4567 | 0.076739 | 2.01 | 2.447 | 4.23 | 5.34 | 4.502 | 5.6776 | 1.1179 | 1.6606 | 153 | 2
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.5731 | 0.0883 | 2.175 | 3.236 | 4.35 | 6.63 | 3.9645 | 7.1219 | 0.93862 | 2.0429 | 250 | 3
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.5851 | 0.20168 | 3.54 | 5.83 | 7.05 | 11.97 | 7.606 | 12.7844 | 1.7641 | 3.611 | 6080 | 2
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.96903 | 0.053581 | 4.585 | 5.84 | 9.49 | 12.51 | 9.5875 | 13.6045 | 2.2144 | 4.8009 | 4248 | 13
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.95581 | 0.041315 | 2.79 | 5.14 | 6.06 | 10.65 | 6.41 | 10.9568 | 1.4634 | 4.2479 | 3529 | 22
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.95273 | 0.033539 | 2.55 | 3.87 | 5.66 | 8.39 | 5.861 | 9.07 | 1.4593 | 3.6341 | 194766 | 280
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 STAT [S,P] | 0 | 0.95229 | 0.030766 | 2.43 | 3.35 | 5.25 | 7.24 | 5.3835 | 7.617 | 1.302 | 3.1518 | 56706 | 55
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.90216 | 0.033648 | 2.34 | 3.66 | 5.43 | 8.42 | 5.7455 | 9.3092 | 1.713 | 4.2282 | 141509 | 203
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 STAT [S,P] | 0 | 0.95138 | 0.036167 | 2.74 | 3.441 | 5.99 | 7.99 | 5.891 | 9.0478 | 1.2636 | 4.0342 | 14525 | 6
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.94727 | 0.033399 | 2.445 | 3.89 | 5.38 | 8.44 | 5.6685 | 9.2132 | 1.4827 | 3.7852 | 146654 | 109
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.96793 | 0.035139 | 2.81 | 4.255 | 6.09 | 9.23 | 6.253 | 9.9724 | 1.4587 | 3.7366 | 23017 | 61
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciBil | 532719 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 STAT [S,P] | 0 | 12.3874 | 0.49169 | 3.16 | 4.73 | 6.79 | 9.43 | 6.65 | 9.222 | 1.5515 | 3.469 | 3630 | 5
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciBil | 532719 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 12.119 | 0.32331 | 1.765 | 2.662 | 4.06 | 5.47 | 4.2785 | 5.8483 | 0.9831 | 2.6963 | 3083 | 12
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciBil | 532719 | Cobas c503 c303 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 11.7202 | 0.41785 | 2.39 | 3.874 | 5.47 | 8.32 | 5.563 | 8.6014 | 1.4569 | 2.7615 | 2695 | 8
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.6295 | 0.10399 | 2.28 | 3.953 | 4.51 | 8.46 | 4.5735 | 9.4211 | 0.62882 | 2.9612 | 382 | 5
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.94451 | 0.038945 | 3 | 4.64 | 6.61 | 10.06 | 6.987 | 10.2703 | 1.6064 | 4.0855 | 3626 | 21
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.94502 | 0.036644 | 2.76 | 4.3 | 6.13 | 9.22 | 6.363 | 10.0688 | 1.6991 | 4.0167 | 17795 | 88
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.88502 | 0.035253 | 2.65 | 4.11 | 6.1 | 9.22 | 6.406 | 9.9154 | 1.7096 | 4.4531 | 12136 | 50
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.9191 | 0.036675 | 2.73 | 5.2 | 6.09 | 10.7 | 6.393 | 10.7146 | 1.4246 | 3.6336 | 11463 | 28
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.96179 | 0.056061 | 3.06 | 4.963 | 6.91 | 10.77 | 7.3085 | 11.5369 | 1.7941 | 4.6456 | 7714 | 20
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.6724 | 0.12046 | 2.19 | 4.428 | 4.79 | 9.73 | 5.018 | 9.7858 | 1.349 | 3.1789 | 3233 | 21
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.6581 | 0.12297 | 2.24 | 3.568 | 5.05 | 8.06 | 5.3005 | 8.5591 | 1.476 | 3.7264 | 20139 | 94
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.4884 | 0.13762 | 2.13 | 3.914 | 5.27 | 9.11 | 5.66 | 9.766 | 1.6894 | 4.6037 | 15223 | 61
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.6162 | 0.14588 | 2.395 | 5.378 | 5.5 | 11.03 | 5.9285 | 10.8981 | 1.6799 | 3.5484 | 10744 | 27
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.5498 | 0.12391 | 2.575 | 3.989 | 5.54 | 8.51 | 5.677 | 9.3412 | 1.1442 | 3.6378 | 1810 | 15
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.6241 | 0.11939 | 2.47 | 3.51 | 5.6 | 7.25 | 5.909 | 8.268 | 1.2956 | 2.9082 | 1298 | 5
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.6266 | 0.11571 | 2.66 | 2.868 | 5.37 | 6.41 | 5.337 | 7.2688 | 1.1733 | 2.5909 | 140 | 2
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 STAT [S,P] | 0 | 3.6404 | 0.1053 | 2.05 | 3.36 | 4.6 | 7.05 | 4.7525 | 7.4751 | 1.1466 | 3.0298 | 20526 | 42
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.6322 | 0.11461 | 2.21 | 3.413 | 4.84 | 7.37 | 5.015 | 8.0958 | 1.234 | 3.0515 | 67678 | 115
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.4727 | 0.12096 | 2.28 | 3.801 | 5.24 | 8.46 | 5.5465 | 9.0216 | 1.6292 | 4.0177 | 47742 | 108
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 STAT [S,P] | 0 | 3.6826 | 0.14488 | 2.575 | 3.599 | 6.38 | 7.73 | 6.505 | 8.5747 | 1.4209 | 4.29 | 7147 | 5
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.67 | 0.11664 | 2.04 | 3.55 | 4.65 | 7.85 | 4.892 | 8.649 | 1.3628 | 3.4893 | 55366 | 59
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.6128 | 0.10968 | 2.23 | 3.606 | 5.01 | 7.33 | 5.1725 | 7.9545 | 1.1852 | 2.8979 | 6605 | 19
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.94187 | 0.045231 | 4.69 | 5.826 | 9.23 | 11.44 | 7.8195 | 9.6655 | 0.068528 | 0.10175 | 174 | 2
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c503 c303 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.87874 | 0.037584 | 3.57 | 5.608 | 7.51 | 11.26 | 7.99 | 12.185 | 2.0107 | 3.7246 | 156 | 2
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciBil | 608313 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 STAT [S,P] | 0 | 12.3786 | 0.5186 | 2.53 | 4.172 | 6.46 | 8.51 | 7.134 | 9.676 | 2.1561 | 4.2467 | 4561 | 5
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciBil | 608313 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 12.0481 | 0.37359 | 2.04 | 3.456 | 4.8 | 7.56 | 5.059 | 7.7178 | 1.5533 | 3.7406 | 2504 | 10
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciBil | 608313 | Cobas c503 c303 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 11.5707 | 0.36696 | 1.81 | 3.506 | 4.08 | 7.77 | 4.46 | 7.8474 | 1.3935 | 2.7922 | 3366 | 10
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.88635 | 0.029475 | 2.99 | 3.414 | 5.07 | 6.73 | 4.4515 | 6.0742 | 0.5346 | 0.68208 | 128 | 3
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.60066 | 0.053588 | 3.56 | 5.134 | 8.49 | 14.91 | 9.529 | 16.8184 | 2.9743 | 8.286 | 8340 | 24
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | GEN. 3 STAT [S,P] | 0 | 0.55718 | 0.033867 | 5.195 | 6.505 | 11.39 | 15.25 | 12.27 | 17.0635 | 3.5596 | 6.8085 | 201 | 3
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] | 0 | 1.5602 | 0.18583 | 2.49 | 4.6 | 7.3 | 16.25 | 8.484 | 16.9928 | 4.0402 | 12.0572 | 8433 | 25
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] | 0 | 3.4499 | 0.26476 | 2.75 | 5.24 | 6.57 | 11.85 | 7.856 | 13.28 | 2.8084 | 6.6443 | 3686 | 14
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | GEN. 3 STAT [S,P] | 0 | 3.1022 | 0.15126 | 3.79 | 4.432 | 24.24 | 26 | 23.218 | 24.8486 | 16.4658 | 17.7247 | 197 | 2
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.75268 | 0.037444 | 2.15 | 3.794 | 6.37 | 9.53 | 6.958 | 10.617 | 3.0383 | 7.5449 | 368 | 13
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] | 0 | 2.4016 | 0.06911 | 1.17 | 2.278 | 4.12 | 6.87 | 4.717 | 7.0004 | 2.0673 | 5.8598 | 285 | 10
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] | 0 | 5.1118 | 0.15457 | 1.705 | 2.958 | 5.4 | 8.07 | 4.9235 | 8.1687 | 1.019 | 6.8193 | 95 | 5
2023 | BILIRUBIN TOTAL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] | 0 | 0.44039 | 0.020211 | 3.76 | 4.918 | 8.06 | 9.99 | 8.0515 | 10.3621 | 1.5287 | 3.9407 | 3588 | 4
2023 | C. TRACHOMATIS [P] | CT/NG Control POS | CT/NG 2018-2 | Cobas (France controls) | PCR TEMPS RÉEL ROCHE | 0 | 36.7165 | 0.53141 | 1.24 | 1.686 | 2.67 | 3.42 | 3.066 | 3.5227 | 0.78906 | 1.4045 | 218 | 2
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 15-3 II | 0 | 24.1011 | 1.6126 | 3.73 | 6.629 | 9.82 | 16.2 | 10.433 | 17.6823 | 3.9172 | 9.7583 | 600 | 18
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | CA 15-3 II | 0 | 24.2736 | 1.5211 | 4.055 | 6.591 | 9.41 | 15.35 | 9.7785 | 16.2606 | 2.7566 | 6.962 | 14369 | 135
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 | 0 | 23.9532 | 1.1644 | 3.24 | 5.364 | 7.4 | 12.17 | 7.6635 | 13.1575 | 2.0013 | 5.4713 | 28715 | 185
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 | 670653 | 24.1139 | 1.3281 | 2.92 | 4.658 | 6.87 | 11 | 6.676 | 12.4936 | 1.5447 | 7.6703 | 1970 | 28
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 15-3 II | 0 | 108.5075 | 7.3667 | 3.67 | 6.822 | 9.95 | 15.72 | 10.278 | 16.0502 | 3.0517 | 9.0821 | 625 | 18
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | CA 15-3 II | 0 | 107.2801 | 6.3512 | 3.7 | 6.122 | 8.81 | 13.96 | 9.248 | 15.278 | 2.8111 | 7.0318 | 14887 | 136
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 | 0 | 107.135 | 5.5594 | 3.3 | 5.43 | 7.75 | 12.45 | 8.212 | 13.19 | 2.3655 | 6.4133 | 30883 | 186
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e/ Modular E | CA 15-3 II | 0 | 21.5265 | 1.1839 | 4.4 | 5.528 | 8.79 | 11.59 | 9.259 | 11.6902 | 1.379 | 2.9514 | 246 | 4
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 | 0 | 20.0709 | 1.1191 | 3.945 | 6.556 | 8.94 | 14.24 | 9.289 | 15.6888 | 2.1869 | 6.7626 | 950 | 7
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e/ Modular E | CA 15-3 II | 0 | 97.2427 | 4.2307 | 3.49 | 5.427 | 7.35 | 10.68 | 7.6145 | 10.4269 | 1.1825 | 3.0878 | 246 | 4
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 | 0 | 93.953 | 5.7217 | 4.28 | 6.042 | 10.1 | 14.81 | 10.304 | 15.8468 | 2.6875 | 8.9092 | 947 | 7
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 15-3 II | 0 | 20.2229 | 1.4156 | 4.62 | 9.818 | 10.74 | 20.86 | 11.091 | 22.0404 | 3.9222 | 9.2455 | 815 | 17
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | CA 15-3 II | 0 | 20.5195 | 1.1146 | 4.28 | 6.297 | 9.29 | 13.5 | 9.376 | 14.4469 | 1.9898 | 5.1972 | 22895 | 117
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | CA 15-3 II | 671294 | 20.6648 | 1.0954 | 3.94 | 5.434 | 8.41 | 12.41 | 8.671 | 14.1568 | 2.0599 | 5.8965 | 5909 | 41
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 | 0 | 20.1727 | 0.92905 | 3.12 | 4.6 | 7.04 | 10.31 | 7.4085 | 11.1388 | 1.9513 | 4.9724 | 80503 | 218
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 15-3 II | 0 | 95.9571 | 6.1105 | 4.115 | 8.596 | 10.14 | 18.48 | 10.255 | 19.5594 | 3.7314 | 9.4689 | 814 | 18
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | CA 15-3 II | 0 | 96.3947 | 4.7847 | 3.64 | 5.88 | 8.07 | 12.5 | 8.313 | 13.104 | 1.9892 | 5.1831 | 29093 | 122
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 | 0 | 93.6435 | 4.1092 | 2.96 | 4.44 | 6.72 | 9.96 | 7.005 | 10.8658 | 1.9176 | 4.7485 | 80699 | 219
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 15-3 II | 0 | 21.3338 | 1.2255 | 3.935 | 6.673 | 9.12 | 15.84 | 9.907 | 17.3836 | 4.3702 | 6.746 | 91 | 2
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e/ Modular E | CA 15-3 II | 0 | 22.5503 | 0.91765 | 3.065 | 4.104 | 6.58 | 9.12 | 6.4255 | 10.809 | 1.4724 | 4.358 | 345 | 3
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 | 0 | 21.1972 | 0.97025 | 2.76 | 3.704 | 7.25 | 8.89 | 7.5945 | 10.5175 | 2.8495 | 5.7794 | 145 | 3
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 15-3 II | 0 | 97.1959 | 7.0326 | 4.535 | 9.316 | 9.84 | 21.5 | 10.877 | 20.6092 | 2.2144 | 5.8018 | 95 | 2
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e/ Modular E | CA 15-3 II | 0 | 101.3207 | 3.7794 | 2.49 | 4.063 | 5.72 | 9.16 | 5.5455 | 10.5293 | 1.1647 | 4.6413 | 346 | 3
2023 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 | 0 | 93.7752 | 4.8657 | 2.745 | 4.171 | 7.24 | 8.97 | 8.0455 | 10.1748 | 4.3558 | 5.4447 | 145 | 3
2023 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | CA 15-3 II | 0 | 8.2003 | 0.42829 | 3.09 | 5.588 | 6.62 | 11.32 | 6.913 | 9.9898 | 1.223 | 2.0569 | 721 | 3
2023 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 | 0 | 8.2966 | 0.53556 | 3.82 | 6.095 | 9.23 | 13.54 | 9.1445 | 15.155 | 2.1664 | 8.0417 | 1969 | 17
2023 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 | 0 | 39.0204 | 1.3564 | 2.505 | 3.655 | 5.81 | 8.2 | 5.8755 | 8.4725 | 1.1377 | 4.2874 | 1628 | 16
2023 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | CA 15-3 II | 0 | 39.0655 | 1.4129 | 2.64 | 4.256 | 5.33 | 8.64 | 5.309 | 7.955 | 1.0107 | 1.6611 | 708 | 3
2023 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 | 0 | 81.5679 | 3.182 | 2.595 | 4.514 | 5.48 | 9.16 | 5.1645 | 7.8491 | 0.81104 | 2.7031 | 529 | 6
2023 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 | 0 | 11.0506 | 0.66836 | 2.815 | 5.74 | 7.09 | 11.97 | 8.126 | 12.9447 | 2.7336 | 5.317 | 158 | 8
2023 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 | 0 | 36.5367 | 2.1536 | 2.415 | 3.852 | 7.15 | 10.55 | 8.046 | 11.5504 | 3.1157 | 8.1319 | 150 | 7
2023 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 | 0 | 85.8638 | 4.2683 | 2.835 | 4.521 | 7.19 | 9.75 | 8.202 | 10.8372 | 3.5222 | 3.8342 | 58 | 4
2023 | CA 15-3 [S] | InteliQ Tumor Marker 1 | 94931T | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 | 0 | 23.3227 | 3.0855 | 4.66 | 19.034 | 12.68 | 39.08 | 12.4675 | 37.5497 | 3.1514 | 6.5158 | 445 | 2
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 17.078 | 1.7931 | 4.385 | 8.608 | 12.41 | 21.57 | 13.68 | 22.4619 | 4.6972 | 11.5624 | 1435 | 29
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 | 643624 | 17.2524 | 1.4796 | 6.05 | 10.412 | 12.07 | 21.29 | 11.564 | 19.7908 | 2.8864 | 6.0595 | 102 | 4
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 705691 | 16.309 | 1.6018 | 3.21 | 4.44 | 11.03 | 20.78 | 12.691 | 22.0338 | 7.3926 | 17.3886 | 341 | 8
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 17.5765 | 1.1704 | 3.5 | 5.946 | 8.51 | 15.36 | 9.069 | 17.4392 | 3.0492 | 9.0544 | 17840 | 157
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 599263 | 18.5336 | 0.96294 | 2.745 | 4.685 | 6.83 | 11.88 | 7.5725 | 12.8823 | 2.2919 | 6.9929 | 3080 | 38
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 622821 | 17.8136 | 0.76308 | 2.32 | 3.64 | 6.31 | 8.76 | 6.3015 | 9.716 | 1.9604 | 5.292 | 448 | 5
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 568976 | 18.358 | 0.84063 | 2.32 | 4.06 | 5.98 | 9.3 | 6.4695 | 10.422 | 1.842 | 5.308 | 1299 | 19
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 662821 | 17.5154 | 0.93273 | 2.715 | 5.235 | 6.81 | 13.68 | 7.4545 | 15.558 | 2.5166 | 8.3496 | 6691 | 53
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 598140 | 18.5728 | 0.87317 | 2.22 | 4.064 | 5.72 | 12.4 | 6.308 | 14.1007 | 1.8858 | 6.5803 | 1604 | 28
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 17.8765 | 1.0089 | 2.82 | 5.395 | 7.18 | 12.83 | 7.8465 | 14.4153 | 2.7759 | 7.5296 | 18906 | 135
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 684275 | 17.6577 | 0.94004 | 2.68 | 5.4 | 7.64 | 12.09 | 8.468 | 13.362 | 2.6383 | 8.5412 | 648 | 13
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 598135 | 18.3003 | 1.1458 | 2.89 | 5.03 | 7.3 | 13.98 | 7.2965 | 15.3672 | 4.1715 | 7.2609 | 391 | 13
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 91.2288 | 6.9269 | 3.645 | 6.28 | 10.11 | 15.39 | 10.6925 | 16.856 | 3.8762 | 9.6513 | 1471 | 32
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 | 598103 | 92.6576 | 8.5044 | 3.525 | 4.441 | 14.76 | 19.21 | 14.969 | 20.7868 | 10.953 | 14.7732 | 38 | 2
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 91.2348 | 4.915 | 2.91 | 5.02 | 7.39 | 11.9 | 7.9885 | 13.1585 | 2.6447 | 7.3109 | 11357 | 124
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 643624 | 91.2476 | 4.1646 | 3.22 | 5.094 | 7.22 | 10.86 | 7.51 | 11.6942 | 1.8357 | 4.83 | 6728 | 51
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 705691 | 83.6646 | 5.6957 | 2.395 | 3.93 | 6.02 | 9.38 | 5.646 | 10.0045 | 0.87096 | 5.6463 | 327 | 8
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 622821 | 94.251 | 2.9439 | 2.11 | 3.075 | 5.03 | 7.04 | 5.2085 | 7.0395 | 1.1717 | 2.7923 | 449 | 5
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 598135 | 93.2556 | 3.4002 | 2.435 | 4.711 | 5.58 | 9.74 | 5.8325 | 10.3018 | 1.9797 | 3.6083 | 408 | 13
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 662821 | 92.892 | 4.0619 | 2.43 | 5.063 | 5.66 | 11.72 | 6.208 | 12.6924 | 1.9582 | 5.6294 | 5596 | 51
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 599263 | 92.3074 | 3.9211 | 2.415 | 3.645 | 5.62 | 9.14 | 5.9775 | 10.1667 | 1.9723 | 4.9893 | 3187 | 38
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 93.0534 | 4.312 | 2.56 | 4.356 | 6.13 | 11.17 | 6.619 | 12.487 | 2.0579 | 6.252 | 20767 | 164
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 568976 | 93.2305 | 3.623 | 2.165 | 4.685 | 5.25 | 10.56 | 5.5925 | 11.531 | 1.6751 | 4.5622 | 1298 | 19
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 598140 | 92.4044 | 3.3032 | 2.065 | 3.49 | 5.3 | 8.49 | 5.251 | 9.4933 | 1.2174 | 4.0809 | 1624 | 29
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 17.3082 | 0.92794 | 3.175 | 6.551 | 7.51 | 12.88 | 8.4555 | 12.6386 | 2.0468 | 6.1693 | 223 | 4
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 16.958 | 1.0648 | 3 | 6.705 | 8.05 | 13.88 | 8.98 | 13.948 | 3.0603 | 6.8823 | 750 | 7
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 89.5875 | 3.5821 | 2.575 | 5.856 | 5.3 | 11.46 | 6.075 | 11.0327 | 1.4343 | 2.4434 | 214 | 4
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 89.7572 | 5.4435 | 3.85 | 7.186 | 8.88 | 14.48 | 10.109 | 14.917 | 2.9732 | 6.4828 | 967 | 7
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 15.2618 | 1.2081 | 4.525 | 9.009 | 12.03 | 19.81 | 12.552 | 21.3654 | 4.5756 | 10.5128 | 1433 | 29
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 15.2694 | 1.1828 | 3.46 | 6.63 | 9.35 | 16.8 | 10.26 | 17.669 | 3.8274 | 10.0154 | 23375 | 146
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 705691 | 14.31 | 0.83034 | 3.65 | 6.176 | 8.46 | 13.47 | 8.841 | 14.6596 | 2.5723 | 6.4436 | 10432 | 58
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 15.9993 | 0.91436 | 2.71 | 4.776 | 6.78 | 11.18 | 7.256 | 12.3946 | 2.3277 | 6.3991 | 86009 | 242
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 708245 | 15.1701 | 0.74472 | 2.99 | 5.033 | 7.01 | 11.9 | 7.5735 | 12.3306 | 2.4881 | 6.1325 | 5800 | 70
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 82.8558 | 5.9761 | 3.6 | 7.319 | 9.78 | 17.16 | 10.508 | 17.9456 | 3.8119 | 9.2318 | 1408 | 30
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 83.0448 | 4.8682 | 3.015 | 5.315 | 7.51 | 12.33 | 8.23 | 13.6975 | 2.7713 | 7.1345 | 23342 | 146
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 759014 | 88.9695 | 3.9401 | 2.4 | 6.118 | 5.17 | 12.45 | 5.503 | 13.3956 | 2.8801 | 3.33 | 124 | 6
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 705691 | 79.4427 | 3.7835 | 3.16 | 4.894 | 7.07 | 10.92 | 7.386 | 11.9556 | 1.9466 | 5.1853 | 10563 | 59
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 684275 | 89.9106 | 3.6464 | 2.45 | 4.08 | 5.87 | 9.82 | 6.3945 | 10.7366 | 2.0192 | 5.1194 | 16682 | 85
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 87.865 | 3.8521 | 2.34 | 4 | 5.72 | 9.44 | 6.161 | 10.339 | 1.9093 | 4.9833 | 75395 | 242
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 736768 | 88.9356 | 2.983 | 2.19 | 2.867 | 4.89 | 7.45 | 5.232 | 8.5153 | 1.9469 | 4.1792 | 45 | 3
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 18.0328 | 1.4837 | 4.61 | 8.124 | 12.18 | 17.36 | 12.607 | 18.0474 | 4.1642 | 9.4006 | 153 | 4
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 18.8611 | 1.1425 | 3.21 | 4.43 | 6.94 | 9.02 | 6.8155 | 9.5346 | 0.99415 | 3.8337 | 360 | 4
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 20.0048 | 1.1845 | 3.375 | 5.516 | 8.15 | 12.05 | 8.8405 | 12.042 | 3.4556 | 6.5939 | 146 | 3
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 80.4932 | 6.0579 | 4.13 | 7.784 | 8.83 | 17.2 | 9.352 | 17.871 | 1.2086 | 5.8813 | 163 | 4
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 82.0565 | 3.3607 | 3.075 | 3.787 | 6.01 | 7.93 | 5.7125 | 7.6607 | 0.65707 | 1.5605 | 356 | 4
2023 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 87.2912 | 3.7704 | 2.215 | 3.879 | 5.3 | 8.47 | 6.123 | 9.2616 | 2.6672 | 4.4429 | 147 | 3
2023 | CA 19-9 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 8.1031 | 0.60533 | 3.125 | 6.108 | 8.59 | 16.5 | 9.535 | 17.2983 | 4.0685 | 9.7112 | 3020 | 21
2023 | CA 19-9 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 39.5641 | 2.0359 | 2.49 | 4.158 | 6.15 | 11.07 | 6.889 | 11.7604 | 2.2988 | 5.8128 | 2741 | 20
2023 | CA 19-9 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 88.4652 | 3.3923 | 2.36 | 3.741 | 5.69 | 8.68 | 6.4025 | 9.335 | 1.8094 | 5.3736 | 873 | 8
2023 | CA 19-9 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 6.4038 | 0.47116 | 2.43 | 8.972 | 5.41 | 19.09 | 5.268 | 20.697 | 2.8037 | 4.977 | 166 | 8
2023 | CA 19-9 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 29.2571 | 1.2642 | 2.32 | 4.654 | 6.4 | 9.49 | 7.47 | 10.0852 | 2.5482 | 5.9266 | 161 | 7
2023 | CA 19-9 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 80.4579 | 3.2258 | 2.81 | 3.684 | 6.63 | 7.8 | 7.2265 | 8.7443 | 2.0901 | 3.3413 | 57 | 4
2023 | CA 19-9 [S] | InteliQ Tumor Marker 1 | 94931T | Roche instruments | ELECSYS CA 19-9 | 0 | 19.3283 | 1.8301 | 4.24 | 18.117 | 9.62 | 35.02 | 8.999 | 35.017 | 2.4219 | 7.4624 | 444 | 2
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 72-4 | 0 | 4.7881 | 0.29765 | 3.93 | 5.602 | 7.64 | 12 | 7.214 | 13.0928 | 1.3327 | 3.6644 | 118 | 3
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 | 586738 | 4.9516 | 0.22294 | 2.805 | 3.565 | 6.68 | 8.95 | 7.319 | 10.7018 | 2.8778 | 5.825 | 555 | 5
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 (09005692) | 586751 | 4.9357 | 0.16766 | 2.28 | 3.426 | 5.54 | 6.85 | 5.8195 | 6.9592 | 1.3378 | 3.6331 | 63 | 2
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 | 0 | 4.774 | 0.352 | 2.88 | 4.875 | 8.21 | 14.34 | 9.292 | 15.462 | 3.8632 | 8.9094 | 1711 | 17
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 | 695216 | 4.713 | 0.15301 | 2.77 | 3.804 | 5.83 | 8.44 | 6.271 | 8.6758 | 1.6902 | 2.9609 | 165 | 3
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 | 0 | 4.5644 | 0.2469 | 2.235 | 4.428 | 7.03 | 11.49 | 7.4715 | 12.0637 | 1.9153 | 7.6207 | 601 | 8
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 | 642430 | 4.6123 | 0.24383 | 2.77 | 4.644 | 5.96 | 10.64 | 5.867 | 11.891 | 1.3682 | 3.8782 | 580 | 6
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) | 0 | 5.0546 | 0.17751 | 2.845 | 4.048 | 6.21 | 8.81 | 6.411 | 9.7809 | 1.2993 | 2.7621 | 452 | 3
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 72-4 | 0 | 46.501 | 2.3693 | 2.67 | 5.654 | 6.09 | 11.06 | 5.998 | 10.3457 | 0.92865 | 4.747 | 113 | 3
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 | 0 | 44.1985 | 3.4613 | 2.35 | 5.71 | 8.25 | 14.65 | 9.3105 | 15.3205 | 4.1931 | 9.2336 | 1673 | 17
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 (09005692) | 586751 | 48.9998 | 1.6548 | 2.235 | 3.724 | 4.76 | 7.36 | 5.3245 | 7.3276 | 1.2706 | 3.0619 | 66 | 2
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 | 695216 | 43.0055 | 1.1872 | 2.18 | 3.738 | 4.85 | 7.58 | 5.155 | 6.9366 | 0.37633 | 2.0228 | 166 | 3
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 | 586738 | 45.7367 | 1.8783 | 2.105 | 3.047 | 5.32 | 7.89 | 6.215 | 9.2545 | 2.5163 | 4.9655 | 555 | 5
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 (09005692) | 0 | 46.9082 | 1.2718 | 2.355 | 2.967 | 5.13 | 6.66 | 5.438 | 7.3004 | 1.5443 | 2.3938 | 17 | 2
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) | 0 | 47.0775 | 1.546 | 2.57 | 4.399 | 5.55 | 9.42 | 5.4015 | 10.0334 | 1.3266 | 2.9318 | 466 | 3
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 | 642430 | 39.7878 | 2.6352 | 2.29 | 5.008 | 6.05 | 13.29 | 7.332 | 14.725 | 2.2451 | 8.0517 | 583 | 6
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 | 0 | 42.1853 | 2.8209 | 2.565 | 4.33 | 8.85 | 15.77 | 9.592 | 16.2657 | 4.5759 | 10.9891 | 584 | 8
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 | 0 | 4.7907 | 0.30167 | 2.175 | 4.088 | 6.07 | 9.07 | 6.9725 | 9.2263 | 2.0858 | 4.6759 | 59 | 2
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 | 0 | 46.5034 | 2.0991 | 2.425 | 4.238 | 6.25 | 8.64 | 6.3865 | 8.3222 | 2.8046 | 4.3413 | 59 | 2
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 72-4 | 0 | 4.3999 | 0.23794 | 3.34 | 7.147 | 7.96 | 15.18 | 9.2805 | 15.441 | 2.8702 | 5.1058 | 73 | 3
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 | 0 | 4.6438 | 0.26503 | 2.77 | 4.65 | 7.63 | 12.05 | 8.448 | 13.497 | 3.422 | 7.4975 | 1231 | 16
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 | 695216 | 4.6502 | 0.17075 | 2.18 | 3.525 | 5.61 | 8.95 | 5.677 | 9.4955 | 1.3769 | 4.5931 | 508 | 7
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 (09005692) | 0 | 4.6847 | 0.19492 | 2.92 | 4.33 | 6.8 | 9.65 | 6.98 | 11.2434 | 2.1745 | 4.2811 | 505 | 6
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) | 698500 | 4.9331 | 0.27382 | 4.935 | 7.055 | 9.84 | 13.99 | 8.87 | 12.7097 | 0.36463 | 1.7576 | 334 | 2
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 | 0 | 4.6638 | 0.2507 | 2.12 | 3.808 | 6.11 | 11.94 | 6.401 | 13.0146 | 2.9566 | 8.8096 | 1436 | 8
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) | 0 | 4.9328 | 0.21295 | 1.84 | 3.33 | 5.45 | 8.08 | 5.9125 | 8.4363 | 1.8951 | 5.8318 | 649 | 6
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 72-4 | 0 | 45.0205 | 2.6073 | 3.495 | 5.186 | 8.97 | 12.17 | 9.9865 | 13.6331 | 2.9252 | 6.1751 | 74 | 4
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 | 0 | 44.6712 | 3.3035 | 2.485 | 5.62 | 6.74 | 15.33 | 7.382 | 17.069 | 3.2451 | 9.4664 | 1230 | 15
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 (09005692) | 0 | 46.2938 | 2.0913 | 2.68 | 4.204 | 6.39 | 9.67 | 6.484 | 10.2466 | 1.8486 | 5.2534 | 505 | 5
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 | 695216 | 42.2606 | 1.5112 | 2.265 | 3.365 | 5.19 | 7.92 | 5.624 | 8.2065 | 1.632 | 4.815 | 508 | 7
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) | 698500 | 46.4562 | 2.42 | 4.985 | 5.997 | 10.28 | 12.11 | 9.587 | 11.3851 | 1.4077 | 1.7537 | 324 | 2
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) | 0 | 45.9845 | 1.7488 | 1.665 | 3.269 | 5.26 | 7.9 | 5.4945 | 8.5966 | 2.0423 | 5.3093 | 644 | 6
2023 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 | 0 | 41.2586 | 3.1331 | 2.09 | 3.96 | 7.16 | 13.83 | 8.411 | 14.1172 | 4.5736 | 10.9792 | 1359 | 8
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 125 II | 0 | 34.293 | 2.3248 | 2.72 | 5.395 | 8.38 | 13.65 | 9.0215 | 15.1325 | 3.3342 | 9.0503 | 1077 | 28
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 0 | 34.036 | 1.7236 | 2.54 | 4.85 | 6.63 | 11.79 | 7.169 | 12.88 | 2.4062 | 6.5084 | 15080 | 145
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 125 | 0 | 33.9794 | 2.7694 | 2.54 | 7.85 | 7.91 | 18.94 | 9.326 | 22.0012 | 4.4812 | 11.481 | 80 | 4
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 0 | 32.7199 | 1.4648 | 2.455 | 4.62 | 6 | 11.14 | 6.457 | 12.1071 | 2.087 | 5.9254 | 31392 | 205
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 125 II | 0 | 101.2048 | 6.3433 | 2.68 | 5.814 | 7.68 | 13.21 | 8.344 | 14.3096 | 3.0844 | 7.7122 | 1082 | 29
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 668374 | 97.6208 | 5.6191 | 2.44 | 3.97 | 7.12 | 9.29 | 6.427 | 10.443 | 2.2541 | 6.0092 | 759 | 20
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 125 | 0 | 101.604 | 7.6108 | 3.05 | 7.722 | 8.72 | 22.01 | 10.566 | 23.639 | 4.6748 | 11.9877 | 80 | 4
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 0 | 100.6468 | 4.7774 | 2.56 | 4.63 | 6.36 | 11.24 | 6.822 | 12.3628 | 2.3016 | 5.9619 | 14641 | 145
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 0 | 94.7881 | 4.235 | 2.46 | 4.428 | 6.01 | 10.97 | 6.45 | 12.3484 | 2.145 | 5.8947 | 20581 | 161
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 610697 | 94.1041 | 4.1381 | 2.28 | 4.491 | 5.61 | 10.29 | 6.025 | 11.2932 | 1.9599 | 5.7278 | 9100 | 74
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 668397 | 93.9316 | 4.071 | 2.28 | 4.231 | 5.88 | 9.59 | 6.5765 | 10.0601 | 2.1931 | 5.3266 | 1980 | 26
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 0 | 35.0861 | 1.1411 | 2.595 | 4.89 | 6.21 | 9.75 | 6.8195 | 8.8845 | 1.2454 | 3.7789 | 38 | 2
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 0 | 33.1243 | 1.7094 | 2.87 | 5.805 | 7.29 | 13.5 | 7.222 | 12.545 | 1.8172 | 5.3596 | 866 | 9
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 0 | 103.0053 | 3.6746 | 2.48 | 5.41 | 5.61 | 10.79 | 6.2625 | 9.417 | 1.1096 | 2.8203 | 38 | 2
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 0 | 95.4154 | 4.9672 | 3.295 | 5.731 | 7.46 | 12.68 | 7.748 | 13.6966 | 1.7504 | 5.3996 | 851 | 9
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 125 II | 0 | 31.0934 | 1.8876 | 2.985 | 6.398 | 8.4 | 14.45 | 9.076 | 16.6356 | 3.2694 | 7.7554 | 1305 | 28
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 125 | 0 | 29.7784 | 1.7604 | 2.38 | 7.894 | 6.51 | 17.59 | 7.561 | 18.386 | 4.5812 | 6.4048 | 100 | 3
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 0 | 30.1107 | 1.258 | 2.64 | 4.488 | 6.23 | 10.36 | 6.6165 | 11.2181 | 1.9315 | 5.2385 | 26915 | 135
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 716163 | 29.1674 | 1.045 | 2.51 | 3.845 | 5.64 | 8.69 | 5.8175 | 9.2781 | 1.4946 | 4.4902 | 3079 | 28
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 733515 | 28.081 | 0.9127 | 2 | 2.922 | 5.3 | 6.74 | 5.7515 | 7.8061 | 2.0889 | 3.8223 | 395 | 13
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 717472 | 27.4734 | 1.061 | 2.465 | 4.52 | 5.53 | 9.66 | 5.77 | 9.6774 | 1.5438 | 3.871 | 4899 | 49
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 0 | 28.8716 | 1.24 | 2.26 | 3.858 | 5.71 | 9.24 | 6.185 | 10.1912 | 2.0636 | 5.034 | 79352 | 235
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 125 II | 0 | 93.7622 | 5.5751 | 3.125 | 6.094 | 7.7 | 15.08 | 8.3915 | 17.1262 | 3.0416 | 7.7 | 1284 | 29
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 716163 | 88.0041 | 3.0839 | 2.36 | 3.89 | 5.41 | 8.51 | 5.7905 | 9.4628 | 1.4248 | 4.1303 | 3104 | 28
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 125 | 0 | 90.6747 | 5.7426 | 2.45 | 6.84 | 7.23 | 19.45 | 8.024 | 22.029 | 5.8394 | 10.7225 | 111 | 4
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 0 | 91.1675 | 3.7814 | 2.455 | 4.409 | 5.9 | 10 | 6.249 | 10.9409 | 1.8941 | 5.1727 | 27204 | 136
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 0 | 85.0121 | 3.6791 | 2.205 | 3.89 | 5.65 | 9.21 | 6.087 | 10.0932 | 2.0532 | 5.1919 | 77487 | 232
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 733515 | 82.2231 | 2.6054 | 1.825 | 2.858 | 4.44 | 6.6 | 4.845 | 7.9752 | 1.4102 | 3.3573 | 398 | 13
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 698120 | 82.8812 | 2.883 | 2.13 | 3.312 | 5 | 7.99 | 5.36 | 9.1048 | 1.702 | 4.3998 | 2196 | 22
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 717472 | 80.8287 | 3.0973 | 2.42 | 4.523 | 5.5 | 9.72 | 5.7085 | 11.0556 | 1.4831 | 4.141 | 4903 | 49
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 125 II | 0 | 33.2687 | 2.4902 | 3.15 | 4.781 | 8.27 | 16.99 | 9.2495 | 15.8823 | 3.6831 | 7.7063 | 174 | 5
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 0 | 33.9653 | 0.94485 | 2.48 | 2.811 | 5.22 | 6.14 | 4.877 | 6.8386 | 1.4009 | 2.1624 | 349 | 3
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 0 | 31.4762 | 1.7209 | 2.84 | 4.483 | 7.54 | 11.89 | 8.9595 | 12.5715 | 3.882 | 7.3739 | 143 | 3
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 125 II | 0 | 95.1821 | 7.5107 | 3.97 | 8.62 | 11.06 | 17.2 | 13.408 | 18.307 | 5.8259 | 9.7318 | 188 | 5
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 0 | 95.8978 | 2.342 | 2.1 | 3.334 | 4.26 | 6.82 | 3.881 | 6.3239 | 0.52894 | 1.577 | 346 | 3
2023 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 0 | 89.0674 | 5.3309 | 3.205 | 4.605 | 9.37 | 12.44 | 10.682 | 14.0685 | 4.9004 | 8.5496 | 144 | 3
2023 | CA125 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | CA 125 II | 0 | 7.4852 | 0.39759 | 2.6 | 4.682 | 6.61 | 11.36 | 6.858 | 12.4406 | 2.6399 | 6.1022 | 2264 | 20
2023 | CA125 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | CA 125 II | 0 | 33.3159 | 1.5459 | 2.045 | 3.791 | 6.28 | 8.7 | 6.774 | 9.884 | 2.2411 | 6.1153 | 2321 | 19
2023 | CA125 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | CA 125 II | 0 | 82.2914 | 3.1332 | 1.755 | 4.032 | 4.81 | 8.82 | 5.488 | 9.6191 | 1.3877 | 4.91 | 914 | 8
2023 | CA125 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | CA 125 II | 0 | 11.1142 | 0.81948 | 2.965 | 7.314 | 6.95 | 16.27 | 8.164 | 16.6687 | 2.7155 | 4.5856 | 169 | 8
2023 | CA125 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | CA 125 II | 0 | 36.9387 | 1.9327 | 3.54 | 6.038 | 7.98 | 12.98 | 8.474 | 13.1618 | 3.1409 | 3.9341 | 160 | 7
2023 | CA125 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | CA 125 II | 0 | 83.4426 | 4.8197 | 2.385 | 5.535 | 6.95 | 12.1 | 7.8225 | 12.6755 | 3.4552 | 4.2325 | 61 | 4
2023 | CA125 [S] | InteliQ Tumor Marker 1 | 94931T | Roche instruments | CA 125 II | 0 | 29.4703 | 3.6577 | 5.17 | 18.27 | 11.68 | 38.25 | 11.226 | 39.1008 | 3.0928 | 6.2472 | 451 | 2
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c311 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.4139 | 0.053269 | 1.1 | 1.124 | 2.31 | 3.13 | 2.736 | 3.7784 | 1.6433 | 2.0604 | 36 | 3
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.4064 | 0.076504 | 0.99 | 1.62 | 2.86 | 4.65 | 3.135 | 5.3875 | 1.2205 | 3.4567 | 537 | 14
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3903 | 0.061598 | 1.445 | 2.095 | 2.96 | 4.4 | 2.9 | 4.762 | 0.6737 | 1.3007 | 203 | 6
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c311 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3818 | 0.068825 | 0.72 | 1.206 | 3.01 | 3.22 | 3.482 | 3.802 | 2.0611 | 2.2217 | 83 | 2
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3999 | 0.07059 | 1.2 | 2.244 | 3 | 5 | 3.177 | 4.9154 | 0.93659 | 2.6238 | 2887 | 29
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.4334 | 0.052944 | 1.42 | 2.571 | 2.94 | 5.55 | 2.993 | 5.8176 | 0.64034 | 1.6258 | 86 | 2
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.4118 | 0.083177 | 1.66 | 2.834 | 3.78 | 6.31 | 3.905 | 6.4546 | 1.0798 | 3.0444 | 782 | 6
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.4377 | 0.085119 | 1.54 | 2.903 | 3.46 | 7.48 | 3.574 | 8.6836 | 0.87111 | 2.4619 | 621 | 8
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.247 | 0.044681 | 0.96 | 2.036 | 2.26 | 4.18 | 2.508 | 4.1938 | 0.77577 | 1.5062 | 332 | 6
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.2315 | 0.048376 | 1.13 | 1.915 | 2.86 | 4.61 | 3.203 | 5.118 | 1.0531 | 2.7459 | 3935 | 44
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.2462 | 0.037921 | 0.895 | 1.465 | 2.38 | 3.26 | 2.418 | 3.7198 | 0.9088 | 1.9861 | 344 | 8
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.2197 | 0.055846 | 1.34 | 2.77 | 3.42 | 6.24 | 3.621 | 6.32 | 0.84654 | 3.7047 | 1603 | 11
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.2452 | 0.058669 | 1.665 | 3.688 | 3.83 | 7.1 | 4.177 | 7.6865 | 1.3959 | 2.9845 | 442 | 10
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.2387 | 0.043481 | 1.13 | 1.658 | 2.72 | 3.96 | 2.822 | 4.4884 | 0.59013 | 2.04 | 570 | 9
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.2354 | 0.064501 | 1.295 | 4.052 | 3.13 | 8.09 | 3.371 | 7.7376 | 1.0476 | 2.2349 | 513 | 9
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.2179 | 0.038033 | 1.17 | 1.83 | 2.66 | 4.01 | 2.813 | 4.1904 | 0.70559 | 1.7132 | 19632 | 127
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT | 0 | 2.2188 | 0.036748 | 1.15 | 1.7 | 2.61 | 3.74 | 2.719 | 3.863 | 0.66912 | 1.6712 | 11960 | 66
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.2296 | 0.032888 | 0.9 | 1.41 | 2.15 | 3.27 | 2.3585 | 3.5318 | 0.76334 | 1.7683 | 14275 | 79
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.2175 | 0.039146 | 1.25 | 1.828 | 2.84 | 3.98 | 2.832 | 4.173 | 0.69824 | 1.8583 | 12973 | 58
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT | 0 | 2.2212 | 0.040212 | 1.32 | 1.972 | 3.03 | 4.09 | 3.365 | 4.0872 | 0.8404 | 1.5357 | 2102 | 10
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.2435 | 0.12772 | 1.63 | 2.705 | 3.43 | 5.84 | 3.6285 | 6.0991 | 0.86245 | 1.9868 | 3411 | 30
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.4469 | 0.05793 | 1.15 | 1.956 | 2.32 | 4.17 | 1.996 | 4.678 | 0.4495 | 1.5569 | 158 | 2
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.4097 | 0.069504 | 0.675 | 1.605 | 1.37 | 4.13 | 1.391 | 4.6205 | 0.30855 | 1.9626 | 117 | 2
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3891 | 0.05005 | 1.445 | 1.593 | 2.92 | 3.2 | 2.6705 | 2.8757 | 0.2783 | 0.31296 | 19 | 2
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3953 | 0.06125 | 1.1 | 2.01 | 2.79 | 4.78 | 2.866 | 4.954 | 0.73898 | 2.232 | 2892 | 12
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3907 | 0.078038 | 1.23 | 2.338 | 2.75 | 5.29 | 2.9075 | 5.674 | 0.88918 | 2.377 | 3098 | 26
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3717 | 0.055985 | 1.1 | 1.72 | 2.55 | 3.91 | 2.7065 | 4.237 | 0.7497 | 1.9065 | 135948 | 257
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT | 0 | 3.3691 | 0.051898 | 1.11 | 1.596 | 2.49 | 3.53 | 2.556 | 3.7526 | 0.6446 | 1.5724 | 60445 | 76
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3902 | 0.050862 | 0.88 | 1.56 | 2.12 | 3.62 | 2.297 | 3.9454 | 0.71942 | 1.8336 | 107215 | 162
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT | 0 | 3.3802 | 0.052101 | 1.155 | 1.694 | 2.54 | 3.54 | 2.5135 | 3.7577 | 0.55538 | 1.3515 | 12154 | 10
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3814 | 0.05547 | 1.19 | 1.781 | 2.63 | 3.99 | 2.708 | 4.287 | 0.63567 | 1.7207 | 88784 | 97
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.4001 | 0.10255 | 1.35 | 2.061 | 3.08 | 4.79 | 3.183 | 5.179 | 0.80447 | 2.3216 | 19911 | 61
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3574 | 0.044639 | 1.115 | 1.599 | 2.33 | 3.33 | 2.347 | 3.0735 | 0.29229 | 1.2958 | 280 | 3
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3943 | 0.088485 | 1.78 | 2.788 | 3.68 | 5.58 | 3.75 | 4.6944 | 0.14873 | 0.81894 | 2398 | 2
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.2347 | 0.040734 | 1.165 | 2.227 | 2.66 | 5.2 | 2.8525 | 5.3269 | 0.93839 | 2.1283 | 3897 | 12
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.2344 | 0.055859 | 1.29 | 2.678 | 2.88 | 6.27 | 3.011 | 6.6265 | 0.98717 | 2.4258 | 2295 | 19
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT | 0 | 2.2156 | 0.036404 | 1.15 | 1.63 | 2.57 | 3.65 | 2.704 | 3.9838 | 0.714 | 1.7535 | 82560 | 70
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.2154 | 0.038878 | 1.15 | 1.76 | 2.61 | 4.06 | 2.7785 | 4.455 | 0.7575 | 1.9957 | 177378 | 258
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.2312 | 0.03324 | 0.88 | 1.56 | 2.06 | 3.63 | 2.225 | 3.8823 | 0.68705 | 1.7963 | 145079 | 194
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT | 0 | 2.2229 | 0.035653 | 1.2 | 1.796 | 2.6 | 3.82 | 2.784 | 3.9568 | 0.56353 | 1.5549 | 21268 | 10
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.2129 | 0.037583 | 1.27 | 1.95 | 2.8 | 4.24 | 2.845 | 4.472 | 0.64209 | 1.7741 | 127789 | 95
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.24 | 0.042799 | 1.4 | 2.342 | 3.12 | 4.99 | 3.283 | 5.0942 | 0.76141 | 2.0815 | 22020 | 57
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.4708 | 0.067052 | 0.94 | 1.709 | 2.24 | 6.16 | 2.2165 | 6.8832 | 0.5983 | 4.4238 | 229 | 4
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.1724 | 0.046081 | 1.39 | 2.239 | 3.24 | 5.05 | 3.471 | 5.4671 | 0.94086 | 2.0882 | 2489 | 16
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.1491 | 0.044873 | 1.28 | 2.07 | 2.97 | 4.74 | 3.115 | 5.119 | 0.85821 | 2.3858 | 16955 | 87
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT | 0 | 2.1424 | 0.043494 | 1.17 | 1.306 | 2.33 | 2.59 | 1.948 | 2.1736 | 0.012104 | 0.015331 | 438 | 2
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.1615 | 0.071287 | 0.96 | 1.8 | 2.31 | 4.11 | 2.543 | 4.5662 | 0.78082 | 2.1282 | 11157 | 50
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.1528 | 0.043091 | 1.31 | 1.93 | 2.92 | 4.83 | 3.05 | 5.3636 | 0.78798 | 2.3288 | 6987 | 25
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.1857 | 0.06113 | 1.44 | 2.542 | 3.33 | 5.42 | 3.552 | 6.0865 | 0.87494 | 3.0604 | 4413 | 20
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3519 | 0.072143 | 1.25 | 2.304 | 2.89 | 5.6 | 3.221 | 6.314 | 1.0602 | 2.076 | 2189 | 16
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3259 | 0.064017 | 1.12 | 1.86 | 2.67 | 4.32 | 2.87 | 4.91 | 0.91563 | 2.2768 | 18273 | 90
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT | 0 | 3.3131 | 0.052621 | 1.105 | 1.45 | 2.24 | 2.87 | 2.176 | 2.5876 | 0.45116 | 0.65284 | 540 | 2
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3442 | 0.056514 | 0.93 | 1.881 | 2.27 | 4.24 | 2.416 | 4.689 | 0.78539 | 2.0503 | 13547 | 61
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3476 | 0.068446 | 1.22 | 2.16 | 2.77 | 5.04 | 2.932 | 5.705 | 0.79485 | 2.4931 | 6678 | 23
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3237 | 0.067834 | 1.33 | 2.26 | 3 | 4.65 | 3.2285 | 4.9703 | 0.89065 | 1.7639 | 1704 | 15
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3522 | 0.058994 | 1.17 | 1.838 | 2.71 | 4.01 | 2.86 | 4.1624 | 0.85539 | 1.7173 | 1410 | 6
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT | 0 | 3.3233 | 0.051358 | 1.1 | 1.552 | 2.46 | 3.55 | 2.559 | 3.8438 | 0.6597 | 1.6867 | 31671 | 53
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.32 | 0.052605 | 1.12 | 1.709 | 2.49 | 3.7 | 2.6275 | 4.0036 | 0.64788 | 1.6953 | 60766 | 104
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3479 | 0.046866 | 0.83 | 1.44 | 2 | 3.2 | 2.098 | 3.5158 | 0.62762 | 1.5329 | 50135 | 106
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3347 | 0.051094 | 1.15 | 1.72 | 2.51 | 3.75 | 2.5765 | 3.8893 | 0.58405 | 1.4569 | 49230 | 56
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT | 0 | 3.346 | 0.051045 | 1.16 | 1.644 | 2.63 | 3.52 | 2.681 | 3.632 | 0.56461 | 1.4553 | 11128 | 9
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3518 | 0.057745 | 1.265 | 1.933 | 2.75 | 4.19 | 2.813 | 4.2297 | 0.66557 | 1.5551 | 6640 | 18
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.1466 | 0.07296 | 2.94 | 2.98 | 5.91 | 5.99 | 4.8845 | 4.9449 | 0.01978 | 0.028046 | 187 | 2
2023 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.2013 | 0.023276 | 0.97 | 2.034 | 1.95 | 4.17 | 1.886 | 3.9052 | 0.27651 | 0.5392 | 115 | 3
2023 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 1.6668 | 0.040136 | 1.655 | 2.811 | 3.59 | 5.99 | 3.767 | 6.282 | 0.89592 | 2.1868 | 8502 | 24
2023 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT | 0 | 1.6462 | 0.035199 | 1.745 | 2.535 | 3.55 | 5.4 | 3.3715 | 5.7 | 0.48154 | 1.5105 | 236 | 3
2023 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.4119 | 0.045932 | 1.31 | 2.29 | 2.9 | 4.76 | 3.036 | 4.997 | 0.85685 | 1.8187 | 10705 | 26
2023 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.1924 | 0.04925 | 1.03 | 2.235 | 2.31 | 5.06 | 2.39 | 4.7304 | 0.71488 | 1.606 | 4458 | 14
2023 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 1.5704 | 0.033465 | 1.24 | 2.034 | 2.86 | 4.35 | 3.123 | 4.079 | 1.1295 | 2.3527 | 367 | 13
2023 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.4451 | 0.036137 | 0.87 | 1.32 | 2.08 | 2.77 | 2.307 | 3.0704 | 0.63913 | 1.4339 | 276 | 10
2023 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.3309 | 0.035921 | 0.7 | 1.015 | 1.96 | 2.44 | 2.016 | 2.8083 | 0.70759 | 1.6482 | 98 | 5
2023 | CALCIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 1.5128 | 0.028614 | 1.295 | 1.806 | 2.84 | 3.9 | 2.952 | 4.1555 | 0.82245 | 1.531 | 3575 | 4
2023 | CALCIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 2.6167 | 0.034923 | 0.87 | 1.104 | 1.87 | 2.42 | 2.025 | 2.619 | 0.39695 | 0.93053 | 1439 | 2
2023 | CALCIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] | 0 | 3.4346 | 0.045496 | 0.65 | 1.09 | 1.68 | 2.97 | 1.849 | 3.5018 | 0.84294 | 1.5587 | 3136 | 3
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88132 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.5571 | 0.032121 | 0.82 | 1.145 | 1.87 | 2.96 | 2.1 | 3.5361 | 0.73325 | 1.6399 | 20 | 3
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas 8000 c701 (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.8457 | 0.043324 | 1.88 | 2.52 | 4.28 | 5.08 | 4.261 | 5.014 | 0.86697 | 2.1707 | 1192 | 3
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE | 0 | 1.8493 | 0.039154 | 1.695 | 3.726 | 3.65 | 7.54 | 3.7955 | 7.6059 | 0.81795 | 1.8084 | 652 | 5
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.8554 | 0.037126 | 1.525 | 2.145 | 3.34 | 4.66 | 3.458 | 4.72 | 0.64662 | 1.9306 | 3256 | 18
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.8117 | 0.026111 | 0.95 | 1.462 | 2.2 | 3.2 | 2.426 | 3.6468 | 0.80766 | 1.7252 | 2508 | 17
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas 8000 c701 (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.6802 | 0.049435 | 1.41 | 1.95 | 3.09 | 3.95 | 3.261 | 3.941 | 0.72148 | 1.4268 | 1342 | 4
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE | 0 | 2.6798 | 0.046917 | 1.36 | 2.722 | 3.05 | 5.52 | 3.135 | 4.8946 | 0.73059 | 1.3213 | 653 | 5
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.6936 | 0.046347 | 1.29 | 1.822 | 2.89 | 3.97 | 3.128 | 4.0034 | 0.56635 | 1.5111 | 2792 | 14
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.637 | 0.038764 | 0.85 | 1.162 | 2.12 | 3.12 | 2.367 | 3.2994 | 0.91638 | 1.9816 | 2271 | 14
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas 8000 c701 (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.6516 | 0.04603 | 1.67 | 2.572 | 4.29 | 7.14 | 4.649 | 7.0472 | 1.3851 | 5.9434 | 9593 | 15
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE | 0 | 1.6451 | 0.032144 | 1.56 | 2.19 | 3.34 | 4.46 | 3.471 | 4.6298 | 0.46808 | 1.7906 | 1556 | 9
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.6502 | 0.035122 | 1.65 | 2.264 | 3.54 | 4.9 | 3.6685 | 4.9959 | 0.86286 | 1.9028 | 5750 | 20
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.6167 | 0.026811 | 1.02 | 1.47 | 2.47 | 3.53 | 2.669 | 3.8108 | 0.87759 | 1.8406 | 6633 | 19
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas 8000 c701 (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.5172 | 0.048741 | 1.33 | 1.93 | 2.97 | 4.12 | 3.155 | 4.454 | 0.8113 | 2.0873 | 10491 | 15
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE | 0 | 2.5226 | 0.042441 | 1.27 | 1.774 | 2.69 | 3.84 | 2.763 | 4.1118 | 0.56352 | 1.5575 | 1426 | 9
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.5295 | 0.048238 | 1.4 | 1.967 | 3.08 | 4.15 | 3.161 | 4.5839 | 0.76062 | 1.7522 | 5857 | 20
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.4905 | 0.040876 | 0.83 | 1.33 | 2.12 | 3.28 | 2.4565 | 3.7165 | 0.87156 | 1.7883 | 6743 | 18
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88161 | Cobas 8000 c701 (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.7971 | 0.046729 | 1.565 | 1.888 | 3.53 | 3.95 | 3.624 | 4.6258 | 0.77551 | 1.8722 | 645 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88161 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.7647 | 0.031017 | 1.46 | 2.883 | 3.34 | 5.87 | 3.4005 | 5.6615 | 0.95454 | 1.5777 | 87 | 3
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88162 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.6199 | 0.036388 | 1.285 | 2.245 | 2.59 | 4.25 | 2.479 | 3.806 | 0.55582 | 1.1269 | 88 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas 8000 c701 (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.8266 | 0.044459 | 1.93 | 2.731 | 4.05 | 5.96 | 4.049 | 6.2292 | 0.82293 | 2.2319 | 11942 | 13
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE | 0 | 1.847 | 0.038581 | 1.7 | 2.112 | 3.57 | 4.56 | 3.77 | 4.8542 | 0.77531 | 1.8557 | 7175 | 18
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.8312 | 0.040104 | 1.58 | 2.133 | 3.44 | 4.86 | 3.5955 | 5.4827 | 0.97755 | 2.2762 | 23481 | 43
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.8043 | 0.029744 | 0.93 | 1.537 | 2.27 | 3.7 | 2.598 | 3.9844 | 0.95873 | 1.9975 | 9343 | 26
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas Integra (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.8635 | 0.055098 | 1.96 | 2.73 | 4.45 | 6.25 | 4.665 | 6.754 | 1.3028 | 2.9104 | 774 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas 8000 c701 (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.7135 | 0.054564 | 1.595 | 2.236 | 3.4 | 4.72 | 3.457 | 4.9683 | 0.69628 | 1.746 | 9298 | 12
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.7224 | 0.055434 | 1.36 | 1.88 | 3.04 | 4.51 | 3.238 | 5.1474 | 0.94469 | 2.2848 | 22801 | 43
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE | 0 | 2.7467 | 0.050204 | 1.45 | 1.998 | 3.05 | 4.15 | 3.18 | 4.2432 | 0.7095 | 1.623 | 7241 | 18
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.6943 | 0.038453 | 0.79 | 1.208 | 1.96 | 2.84 | 2.178 | 3.1916 | 0.72901 | 1.7023 | 9363 | 28
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas Integra (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.7736 | 0.082882 | 1.645 | 2.305 | 4.05 | 6.02 | 4.5675 | 7.3705 | 1.4217 | 4.2172 | 726 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas 8000 c701 (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.7673 | 0.045316 | 1.985 | 2.971 | 4.3 | 6.28 | 4.5395 | 6.1336 | 1.0988 | 2.2802 | 11919 | 17
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.79 | 0.034735 | 1.53 | 2.07 | 3.24 | 4.46 | 3.323 | 4.7542 | 0.70583 | 1.7774 | 26830 | 38
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE | 0 | 1.7897 | 0.039571 | 1.62 | 2.12 | 3.52 | 4.8 | 3.618 | 5.557 | 0.91201 | 2.6044 | 9726 | 13
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.7597 | 0.030509 | 1.025 | 1.59 | 2.5 | 3.8 | 2.681 | 4.3164 | 0.90539 | 2.1012 | 23270 | 46
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas Integra (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.7739 | 0.043671 | 1.24 | 1.674 | 2.48 | 3.63 | 2.391 | 4.1578 | 0.97713 | 1.4043 | 648 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas 8000 c701 (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.5486 | 0.054457 | 1.55 | 2.188 | 3.49 | 4.94 | 3.616 | 5.2964 | 0.86671 | 2.3031 | 15003 | 18
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.5887 | 0.045371 | 1.33 | 1.81 | 2.89 | 3.97 | 2.9835 | 4.1637 | 0.68566 | 1.6408 | 28561 | 40
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE | 0 | 2.587 | 0.048835 | 1.33 | 1.75 | 2.86 | 4.05 | 2.977 | 4.675 | 0.70756 | 2.3146 | 9375 | 13
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.5522 | 0.03803 | 0.85 | 1.444 | 2.11 | 3.4 | 2.282 | 3.8672 | 0.83013 | 1.9718 | 22012 | 45
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas Integra (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.5782 | 0.062721 | 1.13 | 1.518 | 2.24 | 3.36 | 2.412 | 3.9654 | 1.0805 | 1.4624 | 650 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas 8000 c701 (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.8715 | 0.050721 | 1.47 | 1.854 | 3.9 | 4.02 | 4.233 | 4.493 | 1.0034 | 1.9028 | 344 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.8617 | 0.037879 | 1.39 | 1.686 | 3.22 | 4.61 | 3.788 | 5.4192 | 1.4659 | 2.8791 | 734 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.8311 | 0.030161 | 1.08 | 1.718 | 2.51 | 3.45 | 2.611 | 3.628 | 0.54909 | 1.4726 | 1691 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas 8000 c701 (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.6746 | 0.04738 | 1.11 | 1.366 | 2.76 | 3.69 | 2.702 | 4.2228 | 2.2357 | 2.2763 | 312 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.6887 | 0.050849 | 1.18 | 1.636 | 2.82 | 4.33 | 3.139 | 4.8778 | 1.2236 | 2.5583 | 755 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.6437 | 0.037957 | 0.81 | 1.566 | 2.3 | 3.15 | 2.497 | 3.0978 | 0.48077 | 1.3578 | 1696 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas 8000 c701 (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.7324 | 0.041192 | 1.745 | 2.738 | 3.92 | 5.65 | 4.122 | 5.9533 | 0.91362 | 2.435 | 10983 | 14
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.7394 | 0.035678 | 1.74 | 2.278 | 3.67 | 4.71 | 3.738 | 4.8188 | 0.75763 | 1.8119 | 8468 | 28
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE | 0 | 1.7457 | 0.036432 | 1.46 | 1.875 | 3.15 | 4.12 | 3.249 | 4.4476 | 0.84967 | 2.3624 | 2559 | 11
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.712 | 0.028818 | 0.97 | 1.47 | 2.45 | 3.56 | 2.688 | 3.9901 | 0.94235 | 2.1251 | 9822 | 29
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas 8000 c701 (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.5094 | 0.045202 | 1.42 | 2.03 | 3.1 | 4.27 | 3.133 | 4.599 | 0.64397 | 1.5513 | 10916 | 13
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE | 0 | 2.5368 | 0.045844 | 1.23 | 1.66 | 2.87 | 3.77 | 2.947 | 3.998 | 0.74821 | 1.9914 | 2847 | 12
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.529 | 0.047126 | 1.5 | 2.036 | 3.28 | 4.23 | 3.353 | 4.3646 | 0.73328 | 1.5305 | 8513 | 26
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.4967 | 0.036359 | 0.8 | 1.299 | 2.08 | 3.12 | 2.264 | 3.4741 | 0.80448 | 1.8778 | 11297 | 32
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas 8000 c701 (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.83 | 0.049469 | 1.835 | 2.15 | 4.2 | 4.48 | 4.49 | 4.783 | 1.1723 | 2.026 | 327 | 4
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.8487 | 0.038091 | 1.635 | 1.985 | 3.38 | 4.48 | 3.4795 | 4.8835 | 0.78092 | 2.0457 | 1566 | 11
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE | 0 | 1.8599 | 0.038721 | 1.76 | 2.016 | 4.19 | 4.19 | 3.778 | 4.742 | 0.55109 | 1.7716 | 179 | 3
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.8327 | 0.033042 | 1.01 | 1.652 | 2.48 | 3.45 | 2.8315 | 3.9001 | 1.0497 | 1.7349 | 427 | 10
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas 8000 c701 (France controls) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.6345 | 0.055775 | 1.615 | 1.9 | 3.49 | 3.89 | 3.4175 | 3.974 | 0.63318 | 1.3548 | 345 | 4
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE | 0 | 2.6618 | 0.053588 | 1.78 | 1.86 | 3.79 | 4.27 | 3.309 | 4.8754 | 0.85983 | 2.032 | 157 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.651 | 0.04782 | 1.355 | 2.059 | 3.13 | 4.26 | 3.192 | 4.543 | 0.72177 | 1.7881 | 1708 | 12
2023 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.6445 | 0.050475 | 0.82 | 1.444 | 2.38 | 3.64 | 2.728 | 4.1696 | 1.0098 | 2.4024 | 285 | 8
2023 | CALCIUM [U] | Multichem U 1 | 900100 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.5746 | 0.042384 | 1.63 | 2.57 | 3.61 | 6.54 | 4.1175 | 7.5635 | 1.4137 | 3.3136 | 112 | 4
2023 | CALCIUM [U] | Multichem U 2 | 900101 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 3.2071 | 0.060535 | 1.245 | 1.775 | 2.83 | 4.34 | 3.3385 | 4.8945 | 1.2272 | 2.1827 | 114 | 4
2023 | CALCIUM [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE | 0 | 1.5931 | 0.034961 | 1.375 | 1.692 | 3.13 | 3.56 | 2.7755 | 3.6784 | 0.12384 | 1.3016 | 210 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.5664 | 0.031141 | 1.44 | 1.938 | 2.93 | 4.96 | 3.422 | 5.2636 | 1.3763 | 2.4801 | 670 | 6
2023 | CALCIUM [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c701/ c702 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.574 | 0.034869 | 1.48 | 3.432 | 0 | 0 | 3.2688 | 6.4194 | 0.00708 | 0.018856 | 47 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | GEN. 2 URINE | 0 | 1.5585 | 0.04974 | 1.565 | 3.187 | 3.59 | 6.6 | 3.6405 | 7.3934 | 1.1687 | 2.8047 | 3094 | 12
2023 | CALCIUM [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.5498 | 0.04296 | 1.51 | 3.389 | 3.71 | 7.26 | 4.055 | 7.8524 | 1.0181 | 3.283 | 10191 | 23
2023 | CALCIUM [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE | 0 | 3.0567 | 0.050607 | 1.245 | 1.567 | 3.02 | 3.45 | 2.5725 | 3.7618 | 0.16816 | 1.6692 | 204 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.9895 | 0.055166 | 1.28 | 1.874 | 2.84 | 4.08 | 3.079 | 3.823 | 0.92305 | 1.5229 | 659 | 6
2023 | CALCIUM [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c701/ c702 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 3.016 | 0.064667 | 1.4 | 2.472 | 0 | 0 | 4.5844 | 4.6438 | 0.0344 | 0.0384 | 48 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.9803 | 0.055851 | 1.23 | 1.96 | 2.85 | 4.52 | 3.007 | 5.0118 | 0.92121 | 2.1478 | 9993 | 23
2023 | CALCIUM [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | GEN. 2 URINE | 0 | 3.0001 | 0.059051 | 1.325 | 2.294 | 2.86 | 5.26 | 2.962 | 5.7662 | 0.79049 | 1.8093 | 3052 | 12
2023 | CALCIUM [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.7826 | 0.032128 | 1.23 | 1.897 | 2.86 | 3.82 | 3.087 | 3.8213 | 0.44283 | 1.5938 | 263 | 8
2023 | CALCIUM [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | GEN. 2 URINE | 0 | 1.7963 | 0.021547 | 1.125 | 1.185 | 2.31 | 2.42 | 2.2095 | 2.2427 | 0.34426 | 0.47564 | 58 | 2
2023 | CALCIUM [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 3.3715 | 0.069915 | 0.77 | 1.068 | 1.95 | 2.54 | 2.053 | 2.728 | 0.52019 | 1.5476 | 165 | 6
2023 | CALCIUM [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.0458 | 0.039794 | 1.51 | 2.088 | 3.17 | 4.66 | 3.403 | 4.9026 | 1.0148 | 1.8565 | 2195 | 7
2023 | CALCIUM [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.0573 | 0.04029 | 1.565 | 2.042 | 3.35 | 4.56 | 3.4395 | 4.7656 | 0.85308 | 1.9182 | 15767 | 14
2023 | CALCIUM [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | GEN. 2 URINE | 0 | 2.0666 | 0.052757 | 1.84 | 2.566 | 4.11 | 5.37 | 4.602 | 5.6106 | 1.2645 | 2.5019 | 2560 | 4
2023 | CALCIUM [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c503 c303 | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 3.0409 | 0.053239 | 1.18 | 1.732 | 2.66 | 3.95 | 2.609 | 4.4362 | 0.76527 | 1.8224 | 2238 | 7
2023 | CALCIUM [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | GEN. 2 URINE | 0 | 3.0733 | 0.071629 | 1.585 | 2.283 | 3.83 | 4.69 | 4.1335 | 5.0883 | 1.3545 | 2.3671 | 2520 | 4
2023 | CALCIUM [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 3.0596 | 0.051076 | 1.37 | 1.82 | 2.95 | 3.95 | 3.003 | 4.1925 | 0.6264 | 1.6625 | 15057 | 13
2023 | CALCIUM [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.122 | 0.043661 | 1.53 | 2.252 | 3.39 | 4.85 | 3.398 | 5.167 | 0.78746 | 1.6784 | 4496 | 6
2023 | CALCIUM [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | GEN. 2 URINE | 0 | 2.1283 | 0.047332 | 1.62 | 2.214 | 3.64 | 4.87 | 3.5675 | 5.1167 | 0.79818 | 1.9609 | 4724 | 13
2023 | CALCIUM [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 3.1546 | 0.059658 | 1.39 | 1.99 | 2.97 | 4.31 | 2.991 | 4.205 | 0.68893 | 1.7924 | 4507 | 5
2023 | CALCIUM [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | GEN. 2 URINE | 0 | 3.1649 | 0.064213 | 1.465 | 2.029 | 3.27 | 4.66 | 3.375 | 4.9735 | 0.75853 | 2.0607 | 4758 | 13
2023 | CALCIUM [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.9926 | 0.048075 | 1.67 | 2.4 | 3.81 | 5.32 | 4.123 | 5.864 | 1.2825 | 2.6154 | 2950 | 27
2023 | CALCIUM [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 3.0305 | 0.063425 | 1.42 | 1.991 | 3.29 | 4.42 | 3.518 | 4.8757 | 1.0211 | 2.2624 | 2797 | 25
2023 | CALCIUM [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.9283 | 0.044873 | 1.68 | 2.4 | 3.78 | 5.39 | 3.913 | 5.618 | 1.0042 | 2.5442 | 10023 | 34
2023 | CALCIUM [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.8427 | 0.05699 | 1.4 | 1.992 | 3.16 | 4.3 | 3.249 | 4.729 | 0.77475 | 2.2079 | 9270 | 33
2023 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88171T | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.8182 | 0.031858 | 0.88 | 1.398 | 2.58 | 3.52 | 2.961 | 3.6362 | 0.91015 | 1.7812 | 1007 | 2
2023 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88172T | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.7035 | 0.040746 | 0.83 | 1.168 | 1.99 | 3.38 | 2.377 | 3.5566 | 0.89265 | 1.5193 | 1011 | 2
2023 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.7815 | 0.037578 | 1.095 | 1.329 | 2.55 | 3.25 | 2.7425 | 3.8779 | 0.74641 | 1.8068 | 2157 | 2
2023 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.5662 | 0.045918 | 0.9 | 1.117 | 1.96 | 3.11 | 2.1415 | 3.6753 | 0.75931 | 1.4592 | 1946 | 2
2023 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 1.844 | 0.029441 | 0.95 | 1.58 | 2.6 | 3.53 | 2.951 | 3.5432 | 0.89084 | 2.1443 | 202 | 3
2023 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT | 0 | 2.6462 | 0.039493 | 0.92 | 1.546 | 2.75 | 3.37 | 2.68 | 3.441 | 0.56895 | 2.1494 | 195 | 3
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N629648 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 34.2521 | 4.2163 | 12.165 | 15.165 | 24.59 | 30.41 | 23.9025 | 30.1355 | 2.6778 | 11.1269 | 562 | 13
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N629648 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 37.1672 | 4.6771 | 9.26 | 14.438 | 20.11 | 29.65 | 20.3995 | 29.3217 | 3.2301 | 7.2753 | 393 | 7
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Negative | N629835 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 36.1268 | 4.2491 | 10.965 | 14.169 | 21.93 | 28.14 | 19.2385 | 24.4773 | 1.1366 | 1.1887 | 71 | 2
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Negative | N629835 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 39.8444 | 5.5261 | 12.52 | 14.36 | 25.01 | 28.89 | 22.0985 | 24.5413 | 1.4338 | 2.0285 | 54 | 2
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Negative | N643356 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 34.7009 | 4.5979 | 11.925 | 15.377 | 24.53 | 29.75 | 21.972 | 28.1297 | 2.1369 | 4.1176 | 652 | 4
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Negatif | N654264 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 15.2362 | 2.1901 | 11.51 | 16.352 | 24.69 | 32.84 | 24.884 | 35.4442 | 5.2013 | 13.585 | 473 | 4
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N669617 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 34.7659 | 4.7163 | 12.08 | 16.059 | 24.91 | 30.93 | 23.949 | 31.7719 | 3.8648 | 8.4367 | 2363 | 14
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N669617 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 39.4026 | 5.0355 | 11.4 | 14.479 | 23.54 | 28.84 | 23.062 | 28.7864 | 3.6492 | 6.9133 | 757 | 4
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N669617 | Cobas c701/ c702 | KIMS | 0 | 41.9736 | 4.6616 | 9.39 | 11.81 | 21.37 | 24.36 | 21.999 | 24.593 | 6.6949 | 9.375 | 265 | 2
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Negatif | N674712 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 15.2176 | 2.0884 | 11.9 | 14.886 | 25.33 | 30.94 | 25.38 | 30.575 | 5.7285 | 8.2763 | 637 | 3
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Negative | N674736 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 36.1039 | 4.6205 | 11.68 | 16.72 | 22.96 | 34.92 | 20.799 | 31.2959 | 2.3135 | 6.9862 | 799 | 4
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Negative | N674736 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 40.2423 | 5.4091 | 11.93 | 15.34 | 24.34 | 29.27 | 22.892 | 28.425 | 3.8844 | 8.0687 | 390 | 3
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N694070 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 33.9101 | 4.3636 | 10.66 | 14.444 | 22.23 | 30.61 | 21.902 | 31.9245 | 4.2319 | 9.7177 | 3702 | 19
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N694070 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 38.5948 | 5.0858 | 11.885 | 16.416 | 25.91 | 32.83 | 23.747 | 32.5592 | 3.9816 | 8.6053 | 2391 | 9
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N694070 | Cobas c701/ c702 | KIMS | 0 | 38.2316 | 5.038 | 11.8 | 13.814 | 25.77 | 28.6 | 25.287 | 30.236 | 5.3479 | 9.7325 | 488 | 2
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Negative | N707670 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 36.6323 | 5.2486 | 12.79 | 17.404 | 26.49 | 34.7 | 27.1495 | 34.9141 | 4.7656 | 8.6407 | 465 | 3
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Negative | N707670 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 38.4351 | 4.9144 | 12.11 | 16.78 | 24.77 | 32.76 | 23.308 | 32.169 | 2.0997 | 11.0661 | 456 | 2
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Negatif | N707674 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 15.6323 | 1.9392 | 9.91 | 14.62 | 20.91 | 29.19 | 22.944 | 33.017 | 4.2469 | 10.0521 | 498 | 4
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N711773 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 34.5639 | 4.3978 | 10.095 | 14.347 | 22.04 | 30.78 | 22.001 | 28.6046 | 4.6421 | 11.7443 | 2980 | 15
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N711773 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 38.719 | 3.9993 | 9.37 | 13.626 | 19.37 | 29.03 | 17.595 | 29.1358 | 2.4183 | 7.6498 | 1144 | 6
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Negative | N726631 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 37.3517 | 4.1016 | 8.13 | 11.462 | 17.18 | 24.81 | 16.746 | 24.5285 | 3.015 | 12.9857 | 344 | 3
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Negative | N726631 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 39.3246 | 5.4124 | 10.65 | 14.067 | 21.36 | 29.35 | 20.4105 | 27.6261 | 4.4677 | 10.4941 | 313 | 4
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 35.3818 | 4.2696 | 10.28 | 14.182 | 21.34 | 29 | 22.572 | 28.3616 | 4.0757 | 8.999 | 1268 | 9
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 39.2986 | 4.4463 | 9.925 | 12.3 | 20.57 | 24.93 | 21.0625 | 26.9359 | 4.2277 | 10.7346 | 736 | 7
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c701/ c702 | KIMS | 0 | 40.4297 | 4.0126 | 9.5 | 10.928 | 18.67 | 21.78 | 17.003 | 19.103 | 1.2732 | 4.5677 | 249 | 4
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Negatif | N732506 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 14.6747 | 1.6224 | 9.485 | 12.459 | 19.85 | 24.79 | 18.6585 | 21.1003 | 0.50154 | 7.5059 | 383 | 3
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Negatif | N743803 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 15.8194 | 1.3882 | 9.08 | 10.144 | 18.37 | 20.15 | 15.783 | 18.4454 | 1.0722 | 1.7534 | 62 | 2
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N743808 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 36.3218 | 4.0301 | 7.84 | 11.328 | 17.49 | 23.6 | 18.198 | 23.2876 | 3.8893 | 8.6569 | 119 | 5
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N743808 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 39.2143 | 3.9921 | 9.08 | 10.56 | 19.08 | 22.69 | 19.515 | 23.8334 | 4.5269 | 9.7535 | 77 | 3
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P629648 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 57.5778 | 4.9791 | 7.73 | 10.008 | 15.97 | 20.18 | 14.955 | 18.6376 | 1.8917 | 7.3961 | 482 | 12
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P629648 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 62.5187 | 5.3778 | 7.53 | 10.48 | 15.31 | 21.13 | 13.618 | 19.0038 | 0.73492 | 2.2363 | 369 | 7
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Positive | P629835 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 61.0758 | 4.4801 | 7.33 | 7.474 | 14.73 | 14.89 | 13.2095 | 13.4619 | 1.1046 | 1.1183 | 66 | 2
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Positive | P629835 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 63.2224 | 6.1996 | 7.46 | 10.692 | 15.29 | 21.26 | 14.4385 | 19.1125 | 2.1248 | 2.7839 | 49 | 2
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Positive | P643356 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 59.8235 | 5.7969 | 8.88 | 10.255 | 18.33 | 20.3 | 16.971 | 20.3869 | 2.383 | 5.6163 | 595 | 4
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Positif | P654264 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 25.2953 | 2.2959 | 8.37 | 10.508 | 16.66 | 21.56 | 17.158 | 22.9174 | 3.4812 | 6.171 | 445 | 4
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P669617 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 58.1516 | 5.4969 | 8.45 | 10.565 | 17.32 | 22.03 | 16.3325 | 21.0662 | 2.3825 | 7.1395 | 2177 | 14
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P669617 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 64.8443 | 5.6806 | 7.67 | 10.965 | 16.54 | 21.78 | 15.737 | 20.3099 | 2.9329 | 5.5445 | 713 | 4
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P669617 | Cobas c701/ c702 | KIMS | 0 | 65.2113 | 5.6516 | 7.43 | 9.054 | 16.31 | 18.04 | 15.003 | 19.0866 | 2.1293 | 8.102 | 265 | 2
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Positif | P674712 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 25.07 | 2.346 | 8.12 | 10.232 | 16.39 | 20.6 | 16.265 | 21.0544 | 2.8309 | 4.8813 | 587 | 3
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Positive | P674736 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 59.6928 | 5.5754 | 8.2 | 10.578 | 17.72 | 21.93 | 17.797 | 22.2467 | 2.5628 | 6.221 | 765 | 4
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Positive | P674736 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 64.975 | 5.8309 | 6.75 | 10.455 | 16.32 | 21.52 | 14.4635 | 22.1015 | 1.7416 | 8.0526 | 352 | 3
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P694070 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 58.4697 | 5.7303 | 8.15 | 10.632 | 17.02 | 22.74 | 16.532 | 22.5218 | 3.1864 | 6.8843 | 3148 | 19
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P694070 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 63.8554 | 6.234 | 8.725 | 11.589 | 17.36 | 24.12 | 17.076 | 23.5539 | 2.7585 | 7.8227 | 2300 | 9
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P694070 | Cobas c701/ c702 | KIMS | 0 | 62.0261 | 6.0935 | 8.42 | 10.396 | 18.21 | 22.23 | 17.47 | 21.823 | 3.9196 | 5.934 | 459 | 2
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Positive | P707670 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 61.7801 | 6.2575 | 8.87 | 10.609 | 18.76 | 21.32 | 17.189 | 21.4307 | 2.5992 | 4.0039 | 432 | 3
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Positive | P707670 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 64.3178 | 5.8186 | 7.87 | 9.61 | 16.17 | 20.14 | 15.937 | 19.58 | 1.4734 | 8.5694 | 421 | 2
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Positif | P707674 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 25.0025 | 2.3657 | 8.81 | 13.54 | 18.19 | 26.75 | 17.123 | 23.781 | 1.8865 | 6.0145 | 528 | 4
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P711773 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 58.9444 | 5.6071 | 7.84 | 10.238 | 16.59 | 21.11 | 17.272 | 21.839 | 3.2498 | 8.2066 | 2871 | 15
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P711773 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 63.2168 | 4.949 | 6.88 | 9.002 | 14.02 | 18.39 | 13.8 | 19.0354 | 2.0013 | 7.6801 | 1070 | 6
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Positive | P726631 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 62.4894 | 5.7345 | 7.84 | 9.804 | 15.98 | 20.45 | 13.99 | 20.337 | 1.1413 | 4.1706 | 329 | 3
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Positive | P726631 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 62.9871 | 5.158 | 5.25 | 8.538 | 11.37 | 17.02 | 11.764 | 16.5862 | 1.8925 | 4.003 | 271 | 4
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 60.4305 | 5.8501 | 8.45 | 9.336 | 17.19 | 20.12 | 16.354 | 20.7235 | 3.4655 | 6.7847 | 1177 | 9
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 64.4776 | 6.1505 | 8.145 | 9.967 | 17.74 | 21.31 | 19.323 | 22.9452 | 3.8101 | 9.7638 | 719 | 7
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c701/ c702 | KIMS | 0 | 65.5022 | 5.0552 | 6.5 | 8.382 | 13.33 | 16.58 | 11.142 | 14.28 | 0.51785 | 3.2346 | 231 | 4
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Positif | P732506 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 24.2698 | 2.1173 | 8.12 | 9.321 | 16.75 | 18.8 | 14.871 | 18.9749 | 0.9708 | 7.713 | 368 | 3
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Positif | P743803 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 25.5517 | 1.8402 | 7.66 | 7.932 | 15.2 | 15.98 | 14.039 | 14.1054 | 0.91996 | 1.2942 | 60 | 2
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P743808 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 59.2593 | 5.0934 | 6.73 | 8.74 | 14 | 19.29 | 14.343 | 19.4578 | 4.7069 | 5.4664 | 108 | 5
2023 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P743808 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 61.6235 | 4.5096 | 5.65 | 7.33 | 14.79 | 16.17 | 14.263 | 16.1398 | 2.4566 | 11.8964 | 68 | 3
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 3.292 | 0.16312 | 3.795 | 5.525 | 8.11 | 13.12 | 8.6735 | 13.8575 | 2.4706 | 6.4766 | 1070 | 18
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 3.3376 | 0.098414 | 1.5 | 3.522 | 3.05 | 7.35 | 3.472 | 7.1714 | 0.60301 | 1.5446 | 324 | 6
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 9.642 | 0.38468 | 2.59 | 4.712 | 6 | 10.08 | 6.535 | 11.4762 | 2.3883 | 4.8643 | 931 | 18
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 10.0234 | 0.30641 | 1.32 | 3.616 | 2.86 | 7.64 | 3.229 | 7.7236 | 1.1582 | 1.7128 | 319 | 6
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 15.3431 | 0.52893 | 2.26 | 4.448 | 5.26 | 10.02 | 5.8475 | 10.2637 | 2.0542 | 4.416 | 953 | 18
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 15.5195 | 0.40595 | 1.73 | 3.042 | 3.67 | 6.12 | 4.121 | 5.57 | 0.79543 | 1.9782 | 318 | 6
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 3.3328 | 0.18413 | 3.855 | 5.261 | 8.31 | 11.01 | 8.359 | 12.119 | 2.016 | 4.6999 | 14590 | 73
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c501 c502 | CEDIA | 0 | 3.5032 | 1.4283 | 3.64 | 26.248 | 60.65 | 120.58 | 58.025 | 113.1068 | 7.7862 | 22.5831 | 172 | 2
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 3.3465 | 0.093984 | 1.47 | 2.754 | 3.82 | 6 | 4.247 | 6.6202 | 1.5163 | 3.2285 | 4266 | 30
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 3.3548 | 0.14139 | 3.38 | 4.652 | 7.36 | 10.16 | 7.385 | 10.4262 | 1.8208 | 4.3001 | 3104 | 8
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. /NEW | 0 | 3.4439 | 0.11385 | 2.235 | 3.627 | 5.25 | 8.3 | 5.4175 | 7.5836 | 1.2043 | 3.8151 | 510 | 5
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 9.4598 | 0.36089 | 2.53 | 3.606 | 5.76 | 8.51 | 6.142 | 9.0096 | 1.7639 | 4.7588 | 13945 | 69
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 9.6908 | 0.2716 | 1.175 | 2.51 | 3.34 | 5.8 | 3.7365 | 6.2348 | 1.3849 | 3.5741 | 4306 | 30
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 9.313 | 0.42164 | 3.01 | 3.98 | 6.47 | 8.33 | 6.276 | 9.4184 | 1.227 | 2.997 | 3124 | 8
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. /NEW | 0 | 9.4461 | 0.27633 | 2.16 | 4.928 | 4.85 | 10 | 4.834 | 10.6532 | 1.1398 | 2.6672 | 117 | 3
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 14.9775 | 0.50248 | 2.305 | 3.413 | 5.15 | 7.71 | 5.342 | 8.5806 | 1.3139 | 3.6713 | 13575 | 70
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 14.9471 | 0.31694 | 1.335 | 2.305 | 3.09 | 5.05 | 3.139 | 5.1132 | 0.74139 | 2.4771 | 3737 | 30
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 14.7224 | 0.72646 | 3.54 | 5.4 | 7.3 | 11.05 | 7.604 | 12.489 | 1.3537 | 3.2749 | 3129 | 8
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. /NEW | 0 | 14.3406 | 0.53654 | 2.44 | 3.914 | 6.04 | 11.49 | 5.8505 | 11.1034 | 1.6913 | 4.9556 | 512 | 5
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 3.2728 | 0.18075 | 3.645 | 5.835 | 9.42 | 14.2 | 9.734 | 17.006 | 2.251 | 8.9235 | 482 | 6
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 3.3391 | 0.076896 | 1.06 | 2.703 | 2.65 | 6.64 | 3.1555 | 6.3622 | 1.1739 | 2.4093 | 219 | 6
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 3.3318 | 0.11957 | 2.645 | 4.465 | 5.52 | 11.05 | 5.683 | 12.2405 | 1.3719 | 4.9726 | 176 | 2
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 9.5289 | 0.34953 | 1.97 | 4.21 | 6.05 | 10.15 | 6.05 | 10.979 | 2.5392 | 5.8498 | 297 | 6
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 9.8727 | 0.19311 | 0.72 | 1.263 | 1.66 | 3.89 | 1.858 | 4.6891 | 0.44684 | 2.272 | 219 | 6
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 9.6517 | 0.25888 | 2.18 | 3.689 | 4.6 | 7.87 | 4.785 | 8.936 | 1.179 | 2.844 | 174 | 2
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 15.9989 | 0.45333 | 2.07 | 3.05 | 4.84 | 6.41 | 5.032 | 7.5335 | 1.3644 | 3.3824 | 403 | 6
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 16.0329 | 0.21541 | 0.99 | 1.63 | 2.03 | 3.47 | 2.245 | 3.8686 | 0.72913 | 1.8647 | 217 | 6
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 15.8825 | 0.63664 | 3.265 | 7.638 | 6.52 | 15.27 | 5.583 | 12.67 | 0.19902 | 0.3698 | 177 | 2
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 3.4793 | 0.16456 | 3.58 | 4.68 | 7.64 | 10.22 | 7.8745 | 11.1326 | 2.0048 | 4.6235 | 22077 | 72
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 3.4786 | 0.08535 | 1.34 | 2.51 | 3.33 | 5.89 | 3.623 | 6.4746 | 1.3514 | 2.8375 | 8099 | 38
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 3.5461 | 0.13864 | 3.23 | 4.51 | 6.71 | 9.44 | 6.468 | 9.255 | 1.0497 | 3.0422 | 3637 | 8
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. /NEW | 0 | 3.6786 | 0.089311 | 2.11 | 2.864 | 4.4 | 5.93 | 4.341 | 5.908 | 0.73985 | 1.5991 | 239 | 4
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 10.0642 | 0.33975 | 2.17 | 3.182 | 4.9 | 7.47 | 5.122 | 8.2875 | 1.3644 | 3.956 | 20383 | 68
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 10.0033 | 0.23522 | 1.17 | 2.3 | 3.04 | 5.33 | 3.255 | 5.9038 | 1.1006 | 2.8909 | 8227 | 38
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 10.1039 | 0.38269 | 2.84 | 4.17 | 6.26 | 8.83 | 6.633 | 9.59 | 1.5779 | 2.8958 | 3686 | 8
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. /NEW | 0 | 9.4501 | 0.25862 | 2.215 | 3.665 | 4.52 | 8.11 | 4.429 | 8.8078 | 0.41344 | 4.1845 | 130 | 2
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 15.8122 | 0.38971 | 1.745 | 2.742 | 3.9 | 6 | 4.108 | 6.4648 | 1.0869 | 2.8465 | 20097 | 69
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 15.6666 | 0.33031 | 1.32 | 2.388 | 3.07 | 5 | 3.199 | 5.411 | 0.84791 | 2.2877 | 6614 | 37
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 15.8241 | 0.56241 | 3.03 | 4.51 | 6.27 | 9.17 | 6.092 | 9.548 | 1.3176 | 2.5755 | 3680 | 8
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. /NEW | 0 | 15.4783 | 0.50505 | 2.73 | 5.19 | 5.47 | 11.39 | 4.892 | 11.504 | 0.53245 | 5.7391 | 208 | 4
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 4.828 | 0.17298 | 2.66 | 3.658 | 5.77 | 7.64 | 4.9125 | 7.8896 | 0.14596 | 2.2435 | 197 | 5
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 4.9287 | 0.13105 | 1.39 | 2.274 | 3.2 | 4.9 | 3.443 | 5.5492 | 0.85383 | 1.739 | 1572 | 6
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 4.8227 | 0.17875 | 3.24 | 4.298 | 6.92 | 9.59 | 6.569 | 10.1034 | 1.0513 | 3.5175 | 128 | 3
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 8.8135 | 0.37005 | 2.095 | 3.791 | 4.45 | 7.78 | 4.9755 | 8.3092 | 1.765 | 2.3952 | 200 | 5
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 9.1307 | 0.24185 | 1.2 | 2.359 | 2.94 | 5.16 | 3.07 | 5.7791 | 0.87367 | 2.1481 | 1589 | 6
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ONLINE TDM GEN.4 | 0 | 8.8098 | 0.4055 | 2.77 | 3.572 | 5.69 | 7.47 | 5.642 | 6.926 | 1.097 | 1.5936 | 128 | 3
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 15.1747 | 0.34338 | 0.955 | 2.184 | 2.67 | 4.44 | 2.8125 | 4.0273 | 0.93938 | 2.2044 | 483 | 3
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 5.1341 | 0.073079 | 0.75 | 0.886 | 2.14 | 2.99 | 2.57 | 3.5388 | 1.4733 | 2.1006 | 39 | 3
2023 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 13.9067 | 0.14864 | 0.775 | 0.811 | 1.82 | 1.99 | 2.084 | 2.3544 | 0.79099 | 1.0021 | 15 | 2
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA | 0 | 5.0476 | 0.30074 | 3.49 | 5.884 | 8.53 | 14.16 | 8.333 | 15.3324 | 2.4205 | 8.505 | 1830 | 36
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA | 690192 | 4.7695 | 0.31046 | 3.07 | 5.025 | 7.88 | 12.41 | 8.189 | 13.956 | 2.5165 | 7.8521 | 802 | 11
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA | 0 | 5.0672 | 0.28932 | 2.785 | 5.35 | 7.16 | 12.35 | 7.907 | 13.8608 | 2.8882 | 7.3801 | 19590 | 183
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA | 0 | 4.9068 | 0.25302 | 2.82 | 4.79 | 7.15 | 11.84 | 7.839 | 13.0268 | 2.6582 | 6.9476 | 35397 | 220
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA | 0 | 47.4735 | 2.6912 | 2.785 | 5.12 | 7.53 | 13.13 | 8.094 | 15.5662 | 2.855 | 7.9843 | 1818 | 37
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA | 0 | 46.9396 | 1.9972 | 2.35 | 4.328 | 5.89 | 10.02 | 6.322 | 10.7364 | 2.0816 | 5.2176 | 20659 | 184
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA | 0 | 49.8906 | 2.0199 | 2.52 | 4.286 | 5.82 | 9.99 | 6.18 | 11.1635 | 1.8604 | 5.1161 | 35646 | 219
2023 | CEA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA | 0 | 4.9336 | 0.22878 | 2.645 | 4.07 | 8.06 | 9.66 | 9.2775 | 10.7055 | 3.3601 | 5.2645 | 268 | 2
2023 | CEA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA | 0 | 4.7935 | 0.2126 | 3.24 | 6.576 | 7.36 | 15.32 | 7.342 | 15.9162 | 2.097 | 6.7556 | 266 | 6
2023 | CEA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA | 0 | 53.1389 | 2.2149 | 2.455 | 5.24 | 5.8 | 10.75 | 6.2735 | 12.058 | 2.2694 | 5.1399 | 247 | 6
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA | 0 | 4.7672 | 0.24521 | 2.925 | 4.673 | 7.78 | 11.5 | 7.4585 | 13.1237 | 0.871 | 6.6651 | 95 | 3
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA | 0 | 4.8829 | 0.23059 | 2.55 | 3.874 | 6.53 | 8.5 | 6.521 | 9.6818 | 2.2001 | 4.8065 | 595 | 7
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA | 0 | 47.1348 | 2.0756 | 2.635 | 4.717 | 6.21 | 10.85 | 6.867 | 12.1488 | 1.823 | 4.6507 | 89 | 3
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA | 0 | 51.2617 | 2.3102 | 3.03 | 3.828 | 6.43 | 8.59 | 6.19 | 10.5468 | 1.0008 | 4.6664 | 555 | 7
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA | 690192 | 4.9469 | 0.20165 | 2.29 | 4.244 | 5.41 | 9.41 | 6.429 | 9.512 | 1.931 | 5.2005 | 91 | 4
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA | 0 | 4.6864 | 0.29684 | 3.24 | 6.2 | 8.53 | 14.93 | 9.519 | 15.931 | 3.7767 | 8.5462 | 2252 | 35
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA | 0 | 4.6202 | 0.2368 | 2.8 | 4.67 | 7.2 | 11.11 | 7.831 | 12.2229 | 2.6137 | 6.4555 | 37250 | 171
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA | 690208 | 4.6622 | 0.19978 | 3.38 | 3.9 | 7.14 | 8.6 | 6.682 | 9.874 | 0.96149 | 4.1029 | 515 | 4
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA | 0 | 4.4853 | 0.22163 | 2.7 | 4.56 | 6.82 | 10.94 | 7.404 | 12.1056 | 2.4603 | 6.2767 | 98773 | 258
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA | 0 | 47.5676 | 2.7941 | 2.65 | 6.16 | 7.56 | 15.11 | 8.309 | 17.0568 | 3.1607 | 8.7006 | 2234 | 36
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA | 690192 | 49.4832 | 1.7766 | 2.51 | 4.023 | 5.46 | 8.45 | 6.2705 | 8.9669 | 1.965 | 4.0486 | 90 | 4
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA | 0 | 46.2405 | 1.7415 | 2.33 | 4.02 | 5.58 | 9.42 | 5.87 | 10.3723 | 1.8183 | 4.8825 | 37882 | 172
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA | 0 | 48.8055 | 1.8743 | 2.36 | 3.96 | 5.57 | 9.07 | 5.8765 | 9.8175 | 1.7137 | 4.5399 | 99029 | 258
2023 | CEA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA | 0 | 4.6923 | 0.29138 | 5.23 | 10.162 | 10.59 | 19.89 | 9.829 | 20.1456 | 0.87782 | 7.6372 | 114 | 2
2023 | CEA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA | 0 | 4.5859 | 0.19959 | 2.16 | 4.01 | 5.81 | 9.97 | 5.683 | 10.6925 | 1.6485 | 5.6015 | 1072 | 22
2023 | CEA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA | 0 | 48.9497 | 3.1346 | 4.545 | 12.222 | 10.75 | 23.73 | 9.886 | 21.6152 | 0.6157 | 5.0153 | 112 | 2
2023 | CEA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA | 0 | 53.0889 | 2.1249 | 2.055 | 3.969 | 5.34 | 9.5 | 5.381 | 10.7086 | 1.6682 | 5.0191 | 1024 | 18
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA | 0 | 4.8534 | 0.29123 | 3.24 | 5.686 | 8.94 | 12.19 | 10.2 | 13.8722 | 3.7711 | 7.2774 | 218 | 4
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA | 0 | 4.9943 | 0.21148 | 2.15 | 2.809 | 5.08 | 10.54 | 5.661 | 12.2942 | 1.9816 | 7.9833 | 362 | 4
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA | 0 | 4.7532 | 0.2882 | 2.345 | 3.944 | 6.37 | 11.4 | 7.131 | 13.5215 | 4.7376 | 7.7198 | 148 | 3
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA | 0 | 50.34 | 2.7772 | 2.59 | 5.5 | 7.85 | 12.18 | 8.753 | 12.2222 | 3.474 | 5.6524 | 218 | 4
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA | 0 | 50.7576 | 1.6251 | 1.78 | 2.907 | 4.33 | 6.82 | 4.993 | 7.5796 | 1.6563 | 4.2718 | 358 | 4
2023 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA | 0 | 52.3972 | 3.1378 | 2.835 | 4.191 | 7.98 | 10.84 | 9.716 | 12.5847 | 4.8653 | 6.9983 | 145 | 3
2023 | CEA [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS CEA | 0 | 2.2203 | 0.13306 | 3.09 | 5.494 | 8.15 | 13.11 | 8.953 | 14.1109 | 3.314 | 7.6737 | 4291 | 22
2023 | CEA [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS CEA | 0 | 12.8946 | 0.45578 | 2.25 | 3.628 | 5.26 | 8.48 | 5.777 | 9.1102 | 1.657 | 4.3054 | 4084 | 22
2023 | CEA [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS CEA | 0 | 46.7439 | 1.5724 | 2.285 | 3.478 | 5.28 | 7.9 | 5.553 | 9.104 | 1.4852 | 3.5325 | 1096 | 8
2023 | CEA [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS CEA | 0 | 2.2665 | 0.18463 | 3.085 | 7.311 | 7.34 | 17.17 | 8.3805 | 19.5039 | 3.2055 | 5.5488 | 162 | 8
2023 | CEA [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS CEA | 0 | 13.6238 | 1.0211 | 3.03 | 7.424 | 6.84 | 16.73 | 7.871 | 18.0094 | 4.1097 | 7.174 | 164 | 7
2023 | CEA [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS CEA | 0 | 34.9054 | 1.5165 | 1.83 | 2.735 | 6.74 | 8.67 | 7.923 | 8.5135 | 3.6152 | 6.6402 | 56 | 4
2023 | CEA [S] | InteliQ Tumor Marker 1 | 94931T | Roche instruments | ELECSYS CEA | 0 | 1.9351 | 0.19437 | 5.63 | 16.9 | 12.01 | 33.53 | 11.453 | 31.4115 | 2.0479 | 3.8992 | 455 | 2
2023 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST | 0 | 17.3591 | 0.80761 | 2.75 | 4.102 | 8.91 | 9.19 | 7.444 | 9.1432 | 3.275 | 6.9029 | 97 | 2
2023 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST | 0 | 17.0318 | 0.38391 | 1.31 | 2.716 | 3.07 | 6.11 | 3.0555 | 6.4371 | 0.64633 | 1.7799 | 699 | 8
2023 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST | 0 | 16.8439 | 0.5671 | 2.105 | 4.14 | 5.53 | 8.56 | 5.8145 | 8.974 | 2.1619 | 4.1421 | 244 | 3
2023 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST | 0 | 26.916 | 0.8212 | 1.78 | 2.59 | 4.23 | 6.28 | 4.666 | 7.079 | 1.7726 | 4.0352 | 6733 | 22
2023 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST | 0 | 26.7833 | 0.91787 | 2.285 | 3.325 | 5.32 | 6.91 | 5.453 | 7.6775 | 0.92691 | 4.4577 | 620 | 2
2023 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST | 0 | 15.615 | 0.57687 | 2.11 | 3.275 | 5.35 | 7.8 | 5.677 | 8.9095 | 2.0715 | 4.9326 | 7427 | 19
2023 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST | 0 | 15.1879 | 0.68158 | 1.93 | 3.326 | 6.18 | 8.81 | 6.557 | 9.3356 | 2.1692 | 6.5189 | 1434 | 4
2023 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST | 0 | 17.2928 | 0.47722 | 1.52 | 2.316 | 3.76 | 7.61 | 4.118 | 9.0757 | 1.8046 | 5.228 | 871 | 7
2023 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST | 0 | 29.0351 | 0.75057 | 1.66 | 2.694 | 3.57 | 8.12 | 3.494 | 8.5162 | 0.98637 | 4.5335 | 528 | 5
2023 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST | 0 | 28.4738 | 0.61271 | 1.63 | 1.972 | 3.55 | 4.51 | 3.554 | 4.9778 | 0.91297 | 1.9174 | 2294 | 8
2023 | CHAGAS [S] | PC CHAGAS 1 | 564831 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CHAGAS | 0 | 0.12815 | 0.005496 | 2.55 | 4.457 | 6.63 | 9.36 | 7.401 | 9.673 | 2.1725 | 6.3603 | 530 | 2
2023 | CHAGAS [S] | PC CHAGAS 2 | 564832 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CHAGAS | 0 | 3.9352 | 0.32502 | 2.24 | 3.605 | 8.27 | 11.14 | 9.032 | 12.7926 | 4.9744 | 8.395 | 116 | 2
2023 | CHAGAS [S] | PC CHAGAS 1 | 619065 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CHAGAS | 0 | 0.1311 | 0.006558 | 2.09 | 3.66 | 6.1 | 10.83 | 6.042 | 10.7918 | 1.7372 | 5.9899 | 675 | 4
2023 | CHAGAS [S] | PC CHAGAS 2 | 619066 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CHAGAS | 0 | 3.5043 | 0.16219 | 2.24 | 4.972 | 5.39 | 11.08 | 6.232 | 11.2684 | 2.5359 | 4.275 | 234 | 3
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 104.6949 | 3.1617 | 1.14 | 1.688 | 4.38 | 5.56 | 5.084 | 6.2134 | 2.6693 | 4.4022 | 637 | 14
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 106.6691 | 1.7659 | 1.13 | 1.528 | 2.26 | 3.57 | 2.261 | 4.1152 | 0.65287 | 1.5465 | 230 | 7
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 106.7907 | 2.7599 | 1.97 | 2.026 | 4.39 | 4.45 | 4.934 | 5.026 | 1.6715 | 1.6715 | 56 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 100.81 | 1.4447 | 1.365 | 1.513 | 2.74 | 3.03 | 2.331 | 2.547 | 0.070067 | 0.092489 | 30 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 105.72 | 1.842 | 1.14 | 1.72 | 3.11 | 3.66 | 3.307 | 4.2266 | 0.9392 | 2.2373 | 300 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 105.0581 | 2.9384 | 1.32 | 2.36 | 3.85 | 5.61 | 4.318 | 6.011 | 1.4759 | 3.7227 | 3855 | 30
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 107.4459 | 1.7044 | 1.27 | 2.254 | 2.58 | 5.48 | 2.648 | 6.0374 | 0.61999 | 2.3102 | 135 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 107.0126 | 2.0032 | 1.14 | 2.115 | 2.69 | 4.61 | 2.9935 | 4.985 | 0.91445 | 2.4142 | 783 | 9
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 104.64 | 2.2562 | 1.25 | 2.307 | 3.16 | 4.94 | 3.309 | 5.1158 | 1.1515 | 2.0883 | 785 | 9
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 86.5893 | 1.64 | 1.17 | 1.734 | 2.59 | 3.78 | 2.709 | 3.7008 | 0.69464 | 1.8523 | 653 | 4
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 85.8151 | 1.9695 | 1.53 | 2.47 | 3.64 | 5.47 | 3.918 | 5.8894 | 1.0793 | 2.7152 | 4988 | 47
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 87.395 | 2.2073 | 1.69 | 2.656 | 3.64 | 5.52 | 3.961 | 5.6332 | 0.82358 | 2.0328 | 898 | 8
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 86.8728 | 1.9716 | 1.245 | 2.308 | 3.43 | 5.29 | 3.572 | 5.689 | 0.91082 | 3.4964 | 1601 | 14
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 88.7515 | 2.3391 | 1.48 | 2.17 | 3.48 | 5.48 | 3.608 | 6.2152 | 1.4537 | 2.6654 | 569 | 13
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 84.4083 | 1.905 | 1.6 | 2.245 | 3.39 | 4.51 | 3.55 | 4.4174 | 0.5563 | 1.9565 | 270 | 4
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 85.3341 | 1.715 | 1.7 | 2.496 | 3.44 | 5.13 | 3.5665 | 4.652 | 0.44279 | 1.095 | 375 | 5
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 82.8104 | 1.4109 | 1.045 | 1.683 | 2.34 | 3.51 | 2.531 | 3.9734 | 0.71384 | 1.4667 | 2159 | 11
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 82.2448 | 39.2161 | 1.47 | 2.18 | 3.44 | 4.88 | 3.729 | 5.3192 | 1.0832 | 2.3592 | 35104 | 170
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 82.9176 | 1.5883 | 1.23 | 1.95 | 2.83 | 4.35 | 2.939 | 4.7665 | 0.87389 | 2.1492 | 19167 | 78
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 82.9179 | 1.5201 | 1.13 | 1.82 | 2.65 | 4.14 | 2.89 | 4.4888 | 0.80865 | 2.0821 | 20889 | 77
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 85.5518 | 2.3176 | 1.68 | 2.662 | 4.28 | 6.51 | 4.417 | 7.8682 | 1.4071 | 4.0005 | 6107 | 29
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 82.6743 | 1.8164 | 1.41 | 2.57 | 3.08 | 5.09 | 3.115 | 4.6298 | 0.72479 | 1.4627 | 599 | 10
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 104.1699 | 1.7881 | 1.06 | 1.924 | 3.14 | 4.41 | 3.21 | 5.0076 | 1.0967 | 3.1188 | 302 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 107.1112 | 1.6666 | 0.82 | 2.246 | 1.82 | 4.49 | 2.045 | 3.768 | 0.46952 | 0.85104 | 187 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 107.7676 | 1.9744 | 1.84 | 1.936 | 3.69 | 3.87 | 3.1925 | 3.3113 | 0.14868 | 0.1837 | 17 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 109.5371 | 1.864 | 1.37 | 1.74 | 2.89 | 3.56 | 2.847 | 3.542 | 0.45547 | 1.1262 | 1966 | 5
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 106.1933 | 1.6799 | 0.97 | 1.498 | 2.28 | 3.46 | 2.427 | 3.8896 | 0.68077 | 1.914 | 16413 | 21
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 106.3898 | 2.0115 | 1.24 | 1.87 | 2.82 | 4.13 | 2.979 | 4.4819 | 0.78225 | 1.9412 | 217855 | 294
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | ISE INDIREKT POT. URINE | 0 | 107.2037 | 2.1672 | 1.71 | 2 | 3.54 | 4.05 | 3.314 | 3.981 | 0.63202 | 1.0162 | 1357 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 106.9568 | 1.732 | 1.07 | 1.67 | 2.45 | 3.79 | 2.622 | 4.1216 | 0.74433 | 1.8351 | 147791 | 162
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 106.6712 | 25.2637 | 1.01 | 1.66 | 2.38 | 3.81 | 2.54 | 4.0976 | 0.72777 | 1.8894 | 145337 | 128
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra ISE | ISE DIRECT POTENTIOMETRIE | 0 | 114.434 | 1.9613 | 1.25 | 1.522 | 3.04 | 5.16 | 3.536 | 5.4034 | 1.3783 | 4.0263 | 200 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 108.4073 | 1.9588 | 1.18 | 1.803 | 2.63 | 4.18 | 2.677 | 4.7022 | 0.70623 | 2.198 | 32030 | 61
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 106.4315 | 2.4511 | 1.53 | 2.576 | 3.41 | 5.61 | 3.552 | 5.9078 | 1.0105 | 2.0995 | 2712 | 21
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 105.0868 | 1.9588 | 1.46 | 1.892 | 2.88 | 3.94 | 2.574 | 3.988 | 0.79965 | 0.93918 | 38 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 108.0295 | 2.7501 | 1.16 | 2.564 | 2.34 | 5.22 | 2.797 | 4.9638 | 0.76708 | 1.3314 | 6202 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 89.9584 | 1.6216 | 1.545 | 2.16 | 3.17 | 4.34 | 3.1155 | 4.0106 | 0.43267 | 1.1258 | 2669 | 5
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 85.9621 | 1.6254 | 1.03 | 1.588 | 2.53 | 4.06 | 2.7715 | 4.5438 | 0.93058 | 2.5154 | 18032 | 19
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 85.8339 | 1.7619 | 1.43 | 2.06 | 3.25 | 4.57 | 3.436 | 4.9787 | 0.93099 | 2.262 | 288709 | 289
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 86.472 | 1.5819 | 1.15 | 1.91 | 2.68 | 4.32 | 2.883 | 4.6825 | 0.83616 | 2.0619 | 193882 | 196
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 86.3579 | 1.5216 | 1.09 | 1.72 | 2.57 | 3.92 | 2.705 | 4.3142 | 0.76767 | 1.9775 | 203296 | 122
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 88.737 | 1.8769 | 1.35 | 2.16 | 3.04 | 5.15 | 3.2035 | 5.8981 | 0.86611 | 2.5806 | 36262 | 61
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 85.8619 | 2.2213 | 1.665 | 2.61 | 3.82 | 5.5 | 4.1085 | 6.075 | 1.3211 | 2.9797 | 2496 | 18
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 103.6844 | 1.4846 | 0.97 | 1.6 | 2.16 | 3.23 | 2.403 | 3.437 | 0.39602 | 1.3529 | 243 | 4
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 84.5379 | 1.6279 | 1.1 | 1.872 | 2.79 | 4.15 | 3.075 | 4.6794 | 1.183 | 2.2793 | 6449 | 10
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 83.6842 | 1.8755 | 1.465 | 2.337 | 3.4 | 5.25 | 3.6715 | 5.6374 | 1.0001 | 2.4008 | 17214 | 77
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 83.9196 | 1.91 | 1.39 | 2.296 | 3.34 | 5.26 | 3.553 | 5.5916 | 0.97214 | 2.7788 | 15853 | 51
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. PLASMA | 0 | 84.5287 | 1.0083 | 1.12 | 1.456 | 2.24 | 2.92 | 1.954 | 2.5356 | 0.097668 | 0.12236 | 150 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 84.2571 | 1.4803 | 1.2 | 2.22 | 2.72 | 4.62 | 2.758 | 4.9382 | 0.74373 | 1.7691 | 11762 | 29
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 85.2174 | 2.9865 | 1.28 | 1.902 | 2.98 | 4.3 | 3.175 | 4.671 | 0.92603 | 2.0885 | 8447 | 20
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 84.0453 | 1.9918 | 1.49 | 2.466 | 3.36 | 5.52 | 3.685 | 6.0336 | 1.3448 | 2.7168 | 2671 | 18
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 103.118 | 1.9234 | 1.06 | 1.784 | 2.56 | 4.1 | 2.773 | 4.5596 | 1.0065 | 2.0562 | 5104 | 10
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 102.7 | 1.9823 | 1.28 | 2.03 | 2.96 | 4.51 | 3.116 | 4.9716 | 0.84738 | 2.1947 | 20858 | 82
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. PLASMA | 0 | 103.1675 | 1.0303 | 0.88 | 1.112 | 1.79 | 2.27 | 1.7025 | 2.1445 | 0.24227 | 0.29693 | 151 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 102.7953 | 2.1617 | 1.235 | 2.01 | 3.01 | 4.64 | 3.171 | 5.1728 | 1.0768 | 2.4952 | 19632 | 62
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 102.6185 | 1.7168 | 1.04 | 2.059 | 2.37 | 4.34 | 2.5015 | 4.3457 | 0.58952 | 1.6587 | 10682 | 27
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 103.9741 | 1.7418 | 1.07 | 1.596 | 2.4 | 3.67 | 2.596 | 4.2158 | 0.9059 | 1.8125 | 1825 | 15
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 102.3526 | 2.1574 | 1.25 | 2.048 | 2.98 | 4.44 | 3.253 | 4.9322 | 1.2109 | 2.361 | 2755 | 18
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 105.6005 | 1.6718 | 1.375 | 1.773 | 2.8 | 3.75 | 2.6995 | 3.863 | 0.57749 | 0.92926 | 983 | 4
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 101.539 | 1.5645 | 0.86 | 1.64 | 2.02 | 3.53 | 2.162 | 3.823 | 0.74329 | 1.9603 | 4814 | 9
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 101.6674 | 1.7143 | 1.23 | 1.733 | 2.74 | 3.72 | 2.868 | 4.0268 | 0.71864 | 1.7316 | 99907 | 132
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 102.2829 | 1.5299 | 0.99 | 1.56 | 2.26 | 3.47 | 2.378 | 3.754 | 0.65742 | 1.6107 | 64607 | 107
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 101.7249 | 1.4807 | 0.96 | 1.49 | 2.25 | 3.23 | 2.384 | 3.6412 | 0.65453 | 1.6788 | 79681 | 70
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 103.8426 | 2.0632 | 1.27 | 1.839 | 2.8 | 4.69 | 2.7425 | 5.5293 | 0.75889 | 3.1257 | 11316 | 18
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 104.0628 | 1.8874 | 1.57 | 2.176 | 3.24 | 4.46 | 3.199 | 4.3792 | 0.53984 | 0.80899 | 145 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 82.7156 | 1.6862 | 1.725 | 1.929 | 3.45 | 3.84 | 2.918 | 3.2868 | 0.060011 | 0.093104 | 173 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 82.7105 | 1.3184 | 0.92 | 1.356 | 2.63 | 3.18 | 2.411 | 3.4762 | 0.67446 | 1.9807 | 277 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 81.5497 | 1.83 | 1.19 | 1.46 | 3.1 | 4.41 | 3.437 | 4.9175 | 1.1818 | 3.269 | 199 | 3
2023 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 77.6092 | 1.3488 | 1.225 | 2.056 | 2.66 | 4.65 | 2.687 | 5.0029 | 0.86678 | 1.6141 | 228 | 5
2023 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 77.222 | 1.1797 | 1.135 | 1.751 | 2.43 | 3.74 | 2.474 | 3.8509 | 0.47908 | 1.2959 | 11345 | 29
2023 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 100.8679 | 1.4103 | 1.12 | 1.537 | 2.28 | 3.45 | 2.138 | 3.8865 | 0.42077 | 1.2968 | 237 | 6
2023 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 100.6357 | 1.1685 | 0.84 | 1.466 | 1.8 | 3.1 | 1.8145 | 3.2306 | 0.35357 | 1.0529 | 14035 | 30
2023 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 113.9419 | 1.2021 | 0.82 | 1.522 | 1.72 | 3.15 | 1.817 | 3.1583 | 0.37496 | 1.1001 | 5657 | 16
2023 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 83.8875 | 1.0908 | 0.89 | 1.41 | 0 | 0 | 1.5599 | 2.8772 | 0 | 0 | 8 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 84.6361 | 1.0127 | 0.75 | 1.2 | 1.78 | 2.62 | 1.9165 | 3.0067 | 0.62023 | 1.1968 | 529 | 15
2023 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 92.5493 | 0.873 | 0.71 | 0.994 | 1.52 | 2.23 | 1.589 | 2.4633 | 0.41853 | 0.83458 | 426 | 11
2023 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 114.9589 | 0.95601 | 0.6 | 0.986 | 1.56 | 2.06 | 1.719 | 1.8618 | 0.27186 | 1.1647 | 107 | 5
2023 | CHLORIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 76.957 | 0.93564 | 0.715 | 1.453 | 1.63 | 2.94 | 1.826 | 2.8774 | 0.46939 | 1.1069 | 5417 | 5
2023 | CHLORIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 100.7778 | 1.0786 | 0.93 | 1.508 | 2.01 | 3.04 | 1.766 | 2.73 | 0.31005 | 0.63911 | 1767 | 2
2023 | CHLORIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 120.4342 | 1.0996 | 0.57 | 0.946 | 1.26 | 1.91 | 1.437 | 1.9096 | 0.34958 | 0.66026 | 4924 | 4
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c311 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 178.8867 | 3.5428 | 1.67 | 2.198 | 3.66 | 4.75 | 4.1185 | 5.3453 | 1.3528 | 1.7136 | 15 | 2
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 175.9299 | 4.2724 | 1.36 | 2.116 | 3.19 | 6.05 | 3.685 | 6.6645 | 1.2232 | 2.9631 | 715 | 16
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 176.4054 | 7.9007 | 2.33 | 3.415 | 6.04 | 8.76 | 7.0185 | 10.2055 | 2.4626 | 5.4856 | 207 | 6
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c311 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 173.8536 | 4.481 | 1.46 | 2.17 | 3.86 | 5.43 | 4.538 | 6.0728 | 1.6119 | 3.1726 | 87 | 2
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 174.6722 | 5.6189 | 1.525 | 3.046 | 4.2 | 7.36 | 4.7015 | 7.8825 | 1.733 | 4.3205 | 3218 | 35
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 174.767 | 4.455 | 1.6 | 4.25 | 3.79 | 9.09 | 4.328 | 9.1364 | 1.2756 | 2.9658 | 103 | 2
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 174.8068 | 4.4349 | 1.66 | 2.85 | 3.76 | 6.51 | 4.245 | 7.07 | 1.1746 | 2.4284 | 1008 | 9
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS | 0 | 173.424 | 5.7114 | 1.33 | 4.796 | 3.54 | 10.85 | 4.02 | 9.8406 | 1.3443 | 3.9386 | 674 | 8
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 101.5959 | 6.3937 | 1.07 | 2.261 | 6.11 | 10.13 | 7.0445 | 10.8972 | 4.6811 | 8.828 | 314 | 6
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 98.2075 | 6.8688 | 1.56 | 4.21 | 6.67 | 13.37 | 7.392 | 13.833 | 4.1103 | 9.7058 | 4515 | 49
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 101.7098 | 7.1292 | 1.52 | 4.868 | 3.48 | 10.27 | 3.639 | 10.9464 | 0.77557 | 3.1376 | 614 | 8
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 97.2481 | 5.6573 | 2.1 | 4.838 | 6.07 | 10.78 | 6.763 | 11.7712 | 2.2581 | 6.8945 | 1822 | 12
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS | 0 | 104.4175 | 3.0447 | 1.5 | 4.086 | 3.69 | 10.7 | 3.883 | 11.3001 | 0.96178 | 3.0656 | 451 | 10
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 103.9448 | 2.6517 | 1.9 | 2.53 | 4.24 | 5.47 | 4.461 | 5.8992 | 1.1583 | 2.4598 | 535 | 12
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] | 0 | 103.6464 | 2.6009 | 1.415 | 2.305 | 4.24 | 6.19 | 5.0175 | 7.1305 | 1.8706 | 3.9044 | 407 | 4
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 103.0895 | 2.6668 | 1.66 | 2.609 | 3.79 | 5.92 | 4.061 | 6.5536 | 1.1953 | 3.0878 | 22731 | 175
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 103.161 | 2.0501 | 1.28 | 2.006 | 2.89 | 4.49 | 3.1405 | 4.9401 | 0.85268 | 2.0204 | 9284 | 70
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 103.9054 | 2.3968 | 1.61 | 2.43 | 3.53 | 5.35 | 3.7105 | 5.7323 | 0.82259 | 2.2409 | 12774 | 63
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS | 0 | 99.7397 | 4.8732 | 2.41 | 4.59 | 5.66 | 11.61 | 5.238 | 12.828 | 1.6798 | 6.8285 | 422 | 4
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ABELL-KENDALL | 0 | 102.0233 | 4.6674 | 1.97 | 6.049 | 4.48 | 12.66 | 4.924 | 12.135 | 1.1587 | 3.3331 | 961 | 7
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 171.0654 | 4.2215 | 1.96 | 2.302 | 4.41 | 5.84 | 4.807 | 6.882 | 1.5579 | 3.4584 | 156 | 2
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 172.8275 | 4.4999 | 1.12 | 3.045 | 2.9 | 6.46 | 3.4505 | 6.5605 | 0.91095 | 2.2097 | 114 | 2
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 166.7763 | 4.4686 | 1.21 | 3.038 | 3.31 | 7.42 | 3.647 | 8.0168 | 1.4218 | 2.8691 | 668 | 5
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] | 0 | 174.3549 | 6.0594 | 1.72 | 3.472 | 4.65 | 7.93 | 5.305 | 8.2985 | 2.424 | 4.5514 | 82 | 2
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 174.7139 | 4.6289 | 1.46 | 2.622 | 3.61 | 6.37 | 3.749 | 6.622 | 1.0692 | 2.9411 | 4969 | 25
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] | 0 | 172.8293 | 4.1275 | 1.44 | 2.472 | 3.31 | 6.55 | 3.654 | 7.2664 | 1.1996 | 3.9826 | 1888 | 7
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 173.2281 | 3.954 | 1.45 | 2.27 | 3.38 | 5.2 | 3.6 | 5.751 | 1.0275 | 2.674 | 155810 | 317
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 174.0998 | 3.5063 | 1.16 | 2.06 | 2.7 | 4.79 | 2.895 | 5.1394 | 0.82322 | 2.2986 | 79285 | 152
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] | 0 | 175.7619 | 3.5598 | 1.48 | 2.064 | 3.31 | 4.35 | 3.038 | 4.7124 | 0.59969 | 1.8145 | 1592 | 4
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 174.7652 | 3.6994 | 1.41 | 2.19 | 3.16 | 5.08 | 3.258 | 5.4184 | 0.86318 | 2.3726 | 92911 | 113
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ABELL-KENDALL | 0 | 171.0834 | 4.1537 | 1.695 | 2.962 | 3.7 | 6.73 | 3.8045 | 7.0188 | 0.88088 | 2.6321 | 3581 | 8
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS | 0 | 168.7222 | 4.2727 | 1.49 | 2.774 | 3.72 | 5.95 | 4.069 | 6.4328 | 1.2819 | 2.9639 | 4572 | 31
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 165.6401 | 2.8518 | 1.3 | 1.86 | 2.85 | 3.89 | 2.7665 | 4.1517 | 0.29699 | 1.4218 | 225 | 3
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS | 0 | 166.4799 | 7.1556 | 3.18 | 4.296 | 6.28 | 9.13 | 6.503 | 9.806 | 0.43625 | 2.7076 | 2261 | 2
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 90.56 | 2.0569 | 1.1 | 2.85 | 2.77 | 5.96 | 3.119 | 6.7296 | 1.2037 | 2.2883 | 561 | 5
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 94.6399 | 3.1424 | 1.72 | 3.516 | 4.23 | 7.87 | 4.3595 | 8.4004 | 1.4992 | 3.3324 | 4071 | 19
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] | 0 | 92.6434 | 3.2803 | 1.285 | 3.415 | 4.56 | 7 | 4.619 | 7.9775 | 2.5803 | 3.3834 | 83 | 2
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 93.8603 | 2.617 | 1.67 | 2.692 | 3.95 | 6.41 | 4.2265 | 7.0061 | 1.221 | 3.2792 | 206233 | 316
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] | 0 | 93.6174 | 2.6739 | 1.62 | 2.817 | 3.61 | 6.07 | 4.1095 | 7.0464 | 1.1591 | 2.7541 | 1896 | 6
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 93.5972 | 2.12 | 1.33 | 2.31 | 3.05 | 5.35 | 3.204 | 5.743 | 0.83536 | 2.4879 | 107038 | 181
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] | 0 | 94.2064 | 2.5423 | 1.555 | 2.943 | 3.35 | 6.04 | 3.7845 | 5.8494 | 0.98516 | 2.1768 | 1785 | 6
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 93.8917 | 2.3234 | 1.68 | 2.47 | 3.71 | 5.59 | 3.825 | 6.047 | 0.8794 | 2.4102 | 134706 | 111
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS | 0 | 91.5381 | 2.469 | 1.52 | 2.663 | 3.62 | 6.26 | 4.011 | 7.355 | 1.3631 | 3.2265 | 4340 | 30
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ABELL-KENDALL | 0 | 92.4785 | 2.0241 | 1.67 | 2.472 | 3.52 | 5.47 | 3.5635 | 5.7841 | 0.72895 | 2.4915 | 4520 | 9
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 170.763 | 3.2954 | 1.25 | 1.874 | 2.98 | 3.84 | 3.155 | 3.875 | 0.78402 | 1.9032 | 416 | 4
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c111 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 102.7868 | 1.7205 | 1.19 | 1.76 | 2.51 | 3.65 | 2.715 | 3.531 | 0.7105 | 1.0817 | 357 | 3
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 105.8341 | 2.7771 | 1.59 | 3.022 | 3.78 | 6.48 | 3.707 | 6.9021 | 0.90442 | 2.8139 | 3865 | 18
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 105.1657 | 3.071 | 1.67 | 2.923 | 3.84 | 6.8 | 4.189 | 7.3198 | 1.2621 | 3.3002 | 16599 | 91
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 104.8102 | 2.6543 | 1.55 | 2.881 | 3.59 | 6.26 | 3.722 | 6.515 | 0.96628 | 2.917 | 11184 | 48
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] | 0 | 106.0946 | 2.4809 | 1.32 | 2.332 | 2.92 | 4.68 | 2.87 | 4.2798 | 0.45474 | 0.99892 | 612 | 3
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 104.3851 | 2.9827 | 1.81 | 2.772 | 4.03 | 6.42 | 3.9665 | 6.9475 | 0.90987 | 2.5693 | 10226 | 31
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS | 0 | 99.4257 | 5.8547 | 1.45 | 2.69 | 4.29 | 7.97 | 4.403 | 8.803 | 1.4245 | 5.9672 | 3291 | 19
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c111 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 162.3803 | 3.6513 | 1.47 | 2.878 | 3.33 | 5.76 | 3.814 | 5.0436 | 1.3537 | 1.3778 | 204 | 2
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 169.113 | 3.9903 | 1.375 | 2.67 | 3.39 | 6.14 | 3.5925 | 6.5415 | 0.97959 | 2.5805 | 3529 | 18
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 168.0964 | 4.1098 | 1.44 | 2.46 | 3.43 | 5.57 | 3.663 | 6.0602 | 1.118 | 2.7964 | 19070 | 96
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] | 0 | 169.2 | 3.8192 | 1.425 | 1.936 | 2.98 | 4 | 2.709 | 3.7665 | 0.31249 | 1.0108 | 550 | 3
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 168.4914 | 3.986 | 1.28 | 2.551 | 3 | 5.76 | 3.161 | 6.097 | 0.82259 | 2.707 | 14174 | 58
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 168.321 | 3.881 | 1.575 | 2.555 | 3.53 | 5.41 | 3.6025 | 5.726 | 1.003 | 2.3589 | 9606 | 29
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS | 0 | 162.2923 | 4.4031 | 1.595 | 2.722 | 3.78 | 6.38 | 4.007 | 7.2281 | 1.128 | 2.8364 | 1344 | 13
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 166.3804 | 3.6271 | 1.46 | 2.206 | 3.35 | 4.95 | 3.541 | 5.462 | 0.9747 | 2.362 | 67761 | 144
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] | 0 | 165.5143 | 4.0889 | 1.075 | 3.241 | 2.46 | 6.53 | 2.417 | 6.3146 | 0.58039 | 1.4901 | 385 | 3
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 166.7702 | 3.0408 | 1.14 | 1.85 | 2.59 | 4.26 | 2.7335 | 4.5688 | 0.71704 | 1.8556 | 35375 | 96
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 167.4978 | 3.178 | 1.36 | 1.996 | 3 | 4.32 | 3.113 | 4.6798 | 0.80301 | 1.9551 | 55131 | 59
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ABELL-KENDALL | 0 | 163.7243 | 3.2753 | 1.605 | 2.31 | 3.33 | 4.84 | 3.247 | 5.1279 | 0.73955 | 1.6219 | 1852 | 5
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS | 0 | 164.597 | 2.6977 | 0.99 | 1.432 | 2.54 | 4.37 | 2.979 | 4.536 | 0.66886 | 2.9111 | 367 | 2
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 98.9182 | 2.3376 | 1.51 | 2.126 | 3.6 | 4.33 | 4.056 | 4.316 | 1.2109 | 1.8574 | 112 | 3
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 88.4732 | 2.2539 | 1.62 | 3.189 | 3.57 | 6.76 | 3.7155 | 6.6341 | 0.81519 | 2.2196 | 7305 | 26
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 153.5973 | 3.1793 | 1.33 | 2.348 | 2.99 | 5.07 | 3.093 | 5.6052 | 0.77966 | 2.454 | 8134 | 27
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 252.3215 | 5.6584 | 1.22 | 2.71 | 2.75 | 5.73 | 2.826 | 5.991 | 0.86255 | 2.2002 | 2843 | 16
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 106.3622 | 2.4121 | 1.185 | 2.311 | 3.14 | 4.88 | 3.17 | 5.2634 | 1.1943 | 2.0754 | 304 | 13
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 159.2219 | 3.127 | 0.93 | 1.367 | 2.43 | 3.25 | 2.7755 | 3.7965 | 1.3779 | 1.7887 | 223 | 9
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 242.8976 | 3.8207 | 0.925 | 1.285 | 2.19 | 2.97 | 2.456 | 3.4095 | 1.2653 | 1.4498 | 69 | 4
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 106.9939 | 2.4598 | 1.15 | 1.66 | 2.66 | 3.87 | 2.9505 | 4.2268 | 0.66451 | 2.2381 | 1896 | 3
2023 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] | 0 | 267.0206 | 4.4624 | 0.97 | 1.348 | 2.04 | 3.13 | 1.96 | 3.4998 | 0.30764 | 1.784 | 1466 | 2
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 9462.6131 | 167.2786 | 1.29 | 1.741 | 2.82 | 3.76 | 2.93 | 3.9421 | 1.1638 | 1.5897 | 137 | 4
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IFCC, 37°C | 0 | 8895.5 | 316.4837 | 1.845 | 3.919 | 4.87 | 7.91 | 5.037 | 7.3671 | 1.9949 | 3.3335 | 230 | 3
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 9144.203 | 176.7209 | 1.285 | 3.034 | 2.81 | 6.06 | 3.1095 | 5.7863 | 0.63979 | 1.8232 | 532 | 4
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | ACETYLTHIOCHOLINE | 0 | 3024.6 | 243.367 | 5.72 | 9.688 | 13.9 | 21 | 13.6195 | 20.1671 | 4.1791 | 4.1791 | 4 | 2
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 5584.3762 | 236.6747 | 1.15 | 2.216 | 6.82 | 8.72 | 7.6185 | 9.2414 | 4.9099 | 6.1494 | 484 | 4
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IFCC, 37°C | 0 | 5577.6117 | 239.4152 | 1.18 | 1.808 | 4.96 | 7.09 | 5.785 | 7.8932 | 3.764 | 5.5904 | 394 | 3
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 5505.8529 | 163.0082 | 1.375 | 2.17 | 3.06 | 6.02 | 3.208 | 7.28 | 1.1176 | 3.7226 | 843 | 7
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 5718.2624 | 149.0079 | 1.19 | 2.574 | 2.9 | 5.13 | 3.162 | 4.559 | 0.57439 | 1.7673 | 202 | 5
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC, 37°C | 0 | 5695.9391 | 121.277 | 1.21 | 1.688 | 2.72 | 3.87 | 3.068 | 3.9606 | 0.87538 | 2.8547 | 745 | 4
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 5660.9584 | 83.3512 | 1.04 | 1.73 | 2.47 | 3.61 | 2.793 | 3.8357 | 0.92228 | 1.4899 | 914 | 6
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c701/ c702 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 9174.4 | 181.2488 | 1.745 | 1.757 | 3.68 | 3.71 | 3.883 | 3.9182 | 0.99296 | 1.0459 | 15 | 2
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, 37°C | 0 | 9048.1619 | 245.5015 | 1.49 | 3.361 | 3.85 | 6.98 | 3.955 | 6.8691 | 1.109 | 2.5695 | 5434 | 15
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 9158.9666 | 289.2494 | 1.42 | 3.22 | 3.31 | 6.98 | 3.499 | 8.3224 | 1.1739 | 3.8876 | 3615 | 19
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ACETYLTHIOCHOLINE | 0 | 4808.4537 | 152.5994 | 1.45 | 4.17 | 3.47 | 8.18 | 3.999 | 9.636 | 1.3583 | 4.2225 | 41 | 3
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 9163.4049 | 197.4164 | 1.04 | 1.56 | 2.38 | 4.05 | 2.541 | 4.4828 | 0.66292 | 2.0217 | 4719 | 10
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 9310.5446 | 240.7696 | 1.07 | 2.06 | 3.13 | 5.94 | 3.5855 | 6.4234 | 1.5278 | 3.3201 | 7122 | 23
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 8986.0512 | 166.7634 | 1.45 | 2.856 | 2.96 | 5.81 | 2.914 | 5.43 | 0.51345 | 1.2054 | 217 | 2
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ACETYLTHIOCHOLINE | 0 | 2861.9436 | 82.3943 | 1.645 | 4.093 | 4.23 | 8.16 | 5.106 | 7.1605 | 1.6763 | 2.8621 | 39 | 3
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 5537.475 | 229.6873 | 1.47 | 3.535 | 4.01 | 9.05 | 4.152 | 9.8735 | 1.5019 | 5.083 | 3061 | 16
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, 37°C | 0 | 5456.8023 | 116.6894 | 1.32 | 2.35 | 3.21 | 5.43 | 3.52 | 5.9786 | 0.86918 | 2.6208 | 5908 | 14
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 5417.8715 | 89.0185 | 0.985 | 1.781 | 2.33 | 4.08 | 2.5155 | 4.3454 | 0.82459 | 2.0355 | 4833 | 10
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 5553.1844 | 205.7974 | 1.115 | 2.54 | 3.66 | 9.63 | 4.149 | 9.621 | 1.7693 | 6.6697 | 6948 | 23
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC, 37°C | 0 | 5971.4276 | 159.5228 | 1.18 | 2.458 | 3.01 | 6.8 | 3.282 | 7.112 | 1.0975 | 3.6533 | 918 | 7
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 5925.9343 | 206.333 | 1.675 | 4.246 | 4.39 | 8.71 | 4.6395 | 9.6313 | 1.363 | 3.4174 | 1389 | 11
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 5948.2093 | 82.5657 | 1.11 | 1.424 | 2.28 | 2.88 | 2.268 | 2.642 | 0.30712 | 0.43018 | 258 | 2
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 5897.5622 | 184.1565 | 1.205 | 2.51 | 3.43 | 8.73 | 3.7595 | 9.424 | 1.2524 | 6.1272 | 4071 | 8
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC, 37°C | 0 | 9727.1854 | 229.4469 | 1.04 | 1.896 | 2.77 | 6.14 | 2.628 | 6.7378 | 0.68157 | 4.3255 | 952 | 7
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 9554.8803 | 356.4824 | 1.535 | 5.027 | 3.75 | 10.27 | 3.906 | 11.0668 | 1.2971 | 2.8848 | 1016 | 11
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 9728.4521 | 122.4349 | 0.97 | 1.332 | 2.01 | 2.77 | 2.201 | 2.6838 | 0.41611 | 0.82107 | 261 | 2
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 9524.8508 | 363.2083 | 1.205 | 2.205 | 3.37 | 11.57 | 3.672 | 11.551 | 1.4521 | 8.5664 | 4052 | 8
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC, 37°C | 0 | 9701.9416 | 294.4037 | 2.45 | 3.44 | 5.1 | 6.88 | 5.092 | 7.567 | 1.2367 | 2.4558 | 1130 | 5
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 9725.736 | 245.0091 | 1.55 | 3.05 | 3.65 | 6.19 | 4.2335 | 5.4128 | 0.70081 | 1.747 | 197 | 3
2023 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] | 0 | 9655.9557 | 138.7663 | 0.965 | 1.565 | 2.1 | 3.31 | 2.0255 | 3.35 | 0.45127 | 2.3582 | 1279 | 6
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 91.8944 | 1.3335 | 1.46 | 1.9 | 3.23 | 4.29 | 3.5305 | 4.7485 | 1.1057 | 1.5972 | 9 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | LIQUID | 0 | 90.8829 | 2.7463 | 1.86 | 3.196 | 4.03 | 6.53 | 4.538 | 6.6836 | 1.3891 | 2.7874 | 76 | 3
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 92.9965 | 1.8339 | 1.895 | 2.083 | 3.8 | 4.17 | 3.29 | 3.5652 | 0.15751 | 0.19269 | 86 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | LIQUID | 0 | 91.6815 | 2.7532 | 1.745 | 2.661 | 5.03 | 5.67 | 4.734 | 4.922 | 1.8469 | 3.166 | 27 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 89.7582 | 3.1191 | 1.4 | 2.171 | 3.61 | 7.31 | 4.0655 | 7.8976 | 1.5321 | 3.3309 | 361 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | LIQUID | 0 | 92.7536 | 2.9097 | 1.61 | 2.56 | 4.42 | 8.31 | 4.868 | 8.453 | 1.6497 | 5.081 | 537 | 4
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 91.3545 | 2.6996 | 2.06 | 3.25 | 4.21 | 6.71 | 4.214 | 6.584 | 0.98329 | 1.7641 | 112 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID | 0 | 99.3529 | 3.5627 | 1.86 | 4.001 | 5.46 | 8.07 | 5.487 | 8.842 | 1.6133 | 4.4591 | 221 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 95.5938 | 2.8753 | 1.985 | 2.495 | 4.21 | 6 | 4.3375 | 6.7636 | 1.7086 | 2.6357 | 163 | 3
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 38.9173 | 0.9644 | 1.27 | 1.846 | 2.9 | 6.23 | 3.26 | 7.146 | 1.1516 | 4.6947 | 168 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 40.9718 | 1.8007 | 1.71 | 5.022 | 5.12 | 12.9 | 5.583 | 15.541 | 2.2895 | 7.511 | 592 | 8
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | LIQUID | 0 | 42.2871 | 1.8185 | 2.43 | 4.29 | 6.84 | 9.34 | 7.39 | 9.7818 | 1.8124 | 6.0411 | 962 | 6
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 41.7976 | 2.1424 | 2.87 | 4.604 | 6.51 | 12.14 | 7.784 | 14.861 | 3.2482 | 8.8875 | 127 | 4
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 38.358 | 0.87094 | 1.825 | 2.385 | 4.12 | 4.82 | 3.5515 | 5.2441 | 0.29304 | 1.502 | 104 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID | 0 | 39.2574 | 1.3684 | 2.885 | 3.504 | 6.33 | 7.48 | 5.998 | 8.8044 | 2.0212 | 3.5701 | 235 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 40.8014 | 1.4589 | 1.68 | 3.332 | 5.3 | 7.2 | 5.736 | 7.581 | 1.4536 | 4.3044 | 720 | 7
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 41.375 | 1.2878 | 1.59 | 2.722 | 4.06 | 6.79 | 4.575 | 8.1097 | 1.8466 | 3.4456 | 552 | 6
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | LIQUID | 0 | 40.7689 | 1.4123 | 2.64 | 4.326 | 6.29 | 8.73 | 7.032 | 9.7783 | 2.8961 | 3.82 | 555 | 4
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 42.2673 | 1.1153 | 2.37 | 2.982 | 4.88 | 7.68 | 4.801 | 8.9216 | 1.3366 | 3.9918 | 441 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 90.7923 | 2.0439 | 1.93 | 2.594 | 4.01 | 5.24 | 4.0485 | 5.0921 | 0.86015 | 0.91309 | 13 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 87.9086 | 2.9476 | 2.82 | 3.598 | 5.74 | 8.37 | 4.931 | 9.885 | 0.43975 | 3.9433 | 222 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | LIQUID | 0 | 93.7125 | 1.5969 | 1 | 2 | 2.76 | 4.7 | 3.067 | 5.398 | 0.66831 | 2.084 | 160 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 90.3873 | 2.4634 | 1.77 | 2.93 | 4.04 | 6.36 | 4.064 | 6.671 | 1.188 | 2.7729 | 158 | 5
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 91.3619 | 2.9505 | 1.5 | 3.19 | 4.1 | 8.84 | 4.443 | 9.4996 | 1.9066 | 4.4954 | 8532 | 34
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | LIQUID | 0 | 90.6657 | 2.239 | 1.11 | 2.036 | 2.85 | 4.51 | 3.189 | 4.9305 | 0.83128 | 2.2709 | 995 | 5
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 92.5253 | 2.6835 | 1.39 | 2.445 | 3.42 | 6.25 | 3.834 | 7.3755 | 1.496 | 4.02 | 6594 | 22
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | LIQUID | 0 | 91.8422 | 3.0178 | 1.85 | 3.232 | 4.76 | 8.16 | 5.22 | 9.127 | 1.8295 | 4.7188 | 8537 | 19
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 92.9182 | 3.4924 | 1.845 | 3.09 | 4.9 | 7.3 | 5.3175 | 8.2 | 1.8175 | 4.086 | 2280 | 11
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 90.5959 | 2.7131 | 1.41 | 2.911 | 3.36 | 6.41 | 3.83 | 7.1109 | 1.1572 | 2.7953 | 139 | 3
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID | 0 | 92.0827 | 2.7895 | 1.965 | 2.775 | 4.08 | 6.08 | 4.0135 | 6.778 | 0.90486 | 3.5401 | 301 | 3
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 94.0961 | 2.6853 | 1.175 | 2.235 | 3.38 | 5.29 | 3.485 | 5.4576 | 1.7395 | 3.254 | 181 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 40.3996 | 1.995 | 4.39 | 5.54 | 9.26 | 13.42 | 8.721 | 15.9948 | 2.8588 | 6.8453 | 232 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 41.2789 | 1.3011 | 2.025 | 4.675 | 4.73 | 9.33 | 4.987 | 9.2465 | 1.6721 | 3.4251 | 185 | 5
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | LIQUID | 0 | 41.8061 | 1.2763 | 1.65 | 2.61 | 3.85 | 7.15 | 3.946 | 7.6495 | 0.98736 | 4.2325 | 868 | 5
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 42.1517 | 1.5265 | 1.82 | 3.56 | 4.61 | 8.73 | 5.028 | 9.8062 | 1.9813 | 4.8706 | 9481 | 32
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 42.6337 | 1.3191 | 1.7 | 3.372 | 3.96 | 7.73 | 4.337 | 8.6105 | 1.4758 | 3.7843 | 8146 | 22
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 42.8832 | 2.0719 | 2.515 | 3.382 | 6.26 | 9.88 | 7.509 | 11.4709 | 3.0732 | 6.7366 | 3338 | 10
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | LIQUID | 0 | 42.0406 | 1.7485 | 2.51 | 3.832 | 5.99 | 10.9 | 6.426 | 12.1762 | 2.1979 | 6.7297 | 12054 | 18
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID | 0 | 43.2821 | 1.5237 | 2.145 | 4.43 | 4.47 | 9.01 | 4.8925 | 8.061 | 0.91715 | 2.4013 | 341 | 3
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 42.2003 | 1.5297 | 2.215 | 4.38 | 4.77 | 8.61 | 4.807 | 8.0095 | 0.97554 | 2.0948 | 236 | 3
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 92.1034 | 2.8738 | 1.435 | 1.72 | 3.31 | 8.06 | 3.5485 | 9.1705 | 1.9952 | 6.3269 | 179 | 3
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 39.4694 | 1.1087 | 2.34 | 3.168 | 4.76 | 6.46 | 4.383 | 5.7684 | 0.66898 | 0.94086 | 49 | 3
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | LIQUID | 0 | 40.45 | 1.6352 | 1.18 | 2.81 | 2.8 | 6.2 | 3.0275 | 6.288 | 0.76495 | 2.4743 | 50 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 41.4187 | 1.5104 | 1.705 | 3.286 | 4.77 | 8.13 | 5.488 | 8.8913 | 2.2016 | 4.17 | 2698 | 20
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 40.4845 | 1.8348 | 2 | 3.4 | 4.86 | 11.5 | 5.321 | 13.743 | 1.9289 | 6.2417 | 3549 | 15
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | LIQUID | 0 | 40.3286 | 1.8439 | 2.95 | 3.904 | 6.83 | 9.42 | 7.265 | 11.0476 | 2.5671 | 5.6649 | 2239 | 10
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 41.5711 | 1.8555 | 2.225 | 2.724 | 4.46 | 5.34 | 4.2375 | 4.6392 | 0.3241 | 0.80991 | 211 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 41.2903 | 1.2335 | 2.21 | 2.594 | 4.82 | 6.6 | 5.069 | 7.9966 | 1.4513 | 3.9549 | 296 | 3
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 91.6261 | 2.4481 | 1.245 | 2.606 | 2.82 | 5.4 | 2.9455 | 5.0097 | 0.86024 | 1.2795 | 69 | 3
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 95.0963 | 2.9262 | 1.51 | 3.125 | 3.85 | 7.58 | 4.283 | 8.6225 | 1.7011 | 3.8943 | 2789 | 18
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | LIQUID | 0 | 96.3536 | 3.0592 | 1.29 | 1.726 | 4.9 | 5.43 | 5.721 | 6.7845 | 3.9735 | 4.1294 | 28 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 94.1216 | 3.9082 | 1.6 | 3.19 | 4.35 | 10.04 | 4.81 | 11.3112 | 2.0637 | 5.3525 | 3805 | 17
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | LIQUID | 0 | 92.5411 | 3.5578 | 2.05 | 3.068 | 4.86 | 8.4 | 5.363 | 8.9532 | 1.9811 | 4.4464 | 2225 | 10
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 95.5649 | 4.7829 | 1.835 | 1.95 | 3.64 | 3.86 | 3.5495 | 3.7693 | 0.56821 | 0.69049 | 313 | 2
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 93.5556 | 2.1541 | 1.595 | 2.67 | 3.9 | 8.44 | 3.85 | 10.2526 | 1.1843 | 4.954 | 187 | 3
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 93.6012 | 1.7836 | 1.41 | 1.96 | 3.16 | 4.27 | 2.95 | 4.621 | 0.73168 | 1.9122 | 1564 | 6
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] | 0 | 93.4045 | 1.7999 | 1.45 | 1.954 | 3.08 | 4.27 | 3.118 | 4.0746 | 0.59465 | 1.3215 | 1611 | 6
2023 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | LIQUID | 0 | 93.7817 | 2.1032 | 1.67 | 2.18 | 3.56 | 4.43 | 3.886 | 4.227 | 0.85727 | 1.4407 | 3522 | 2
2023 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB | 0 | 5.0818 | 0.22884 | 2.65 | 3.972 | 6.39 | 9.25 | 6.5115 | 10.4114 | 1.9556 | 6.1062 | 912 | 7
2023 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB | 0 | 55.542 | 2.2757 | 2.82 | 4.29 | 6.43 | 11.51 | 7.008 | 13.713 | 2.7146 | 5.0046 | 948 | 7
2023 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB | 0 | 50.8139 | 0.90335 | 1.695 | 1.86 | 4.68 | 4.95 | 5.673 | 5.9755 | 2.8838 | 3.0739 | 331 | 2
2023 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB | 0 | 4.955 | 0.28142 | 2.695 | 7.889 | 8.23 | 22.72 | 8.484 | 25.6093 | 2.8296 | 9.1353 | 1521 | 6
2023 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB | 0 | 5.0761 | 0.1747 | 2.26 | 3.884 | 5.35 | 9.92 | 5.697 | 10.0176 | 1.7739 | 4.5801 | 4019 | 9
2023 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB | 0 | 50.878 | 2.5719 | 3.02 | 7.214 | 7.16 | 17.28 | 8.301 | 21.5368 | 2.5809 | 7.46 | 1531 | 6
2023 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB | 663479 | 50.1523 | 1.2845 | 1.725 | 3.533 | 4.22 | 8.1 | 4.3065 | 8.961 | 0.99308 | 4.5674 | 886 | 4
2023 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB | 0 | 49.5467 | 1.6035 | 2.04 | 3.276 | 4.41 | 8.62 | 4.713 | 10.1224 | 1.5763 | 4.3392 | 3130 | 9
2023 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CK-MB STAT | 0 | 5.0896 | 0.51989 | 4.53 | 6.7 | 12.86 | 21.69 | 14.31 | 22.4846 | 5.3153 | 14.8497 | 292 | 9
2023 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB STAT | 0 | 5.0352 | 0.24272 | 2.09 | 4.308 | 5.89 | 9.9 | 6.832 | 10.5776 | 2.8955 | 5.9246 | 1134 | 17
2023 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT | 607990 | 4.7409 | 0.17816 | 2.44 | 3.45 | 5.54 | 7.47 | 6.088 | 8.8456 | 1.6279 | 4.0325 | 1298 | 8
2023 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT | 0 | 4.8237 | 0.18009 | 2.26 | 3.416 | 5.57 | 8.47 | 6.26 | 8.6566 | 2.3062 | 5.3273 | 892 | 14
2023 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CK-MB STAT | 0 | 52.6218 | 5.4099 | 3.515 | 6.413 | 9.28 | 19.54 | 9.9085 | 20.8298 | 2.8463 | 11.8199 | 288 | 10
2023 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB STAT | 0 | 54.0115 | 2.3017 | 2.005 | 3.923 | 4.92 | 8.81 | 5.616 | 9.9121 | 2.1168 | 5.3902 | 1116 | 17
2023 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT | 0 | 48.7828 | 2.024 | 2.29 | 4.055 | 5.84 | 9.55 | 6.204 | 10.2624 | 1.8805 | 6.1351 | 2191 | 21
2023 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CK-MB STAT | 0 | 5.3166 | 0.49818 | 5.3 | 10.143 | 12.41 | 25.35 | 13.7905 | 32.4575 | 4.8495 | 14.9502 | 845 | 8
2023 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB STAT | 0 | 5.2203 | 0.30634 | 3.28 | 5.856 | 8.86 | 13.56 | 9.376 | 14.6356 | 3.26 | 8.8068 | 5025 | 24
2023 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT | 0 | 5.0654 | 0.21391 | 2.48 | 3.81 | 5.96 | 9.48 | 6.399 | 10.4354 | 1.9487 | 5.4519 | 10478 | 27
2023 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CK-MB STAT | 0 | 52.7358 | 4.6181 | 4.9 | 8.836 | 11.82 | 24.2 | 12.353 | 29.484 | 3.765 | 12.4156 | 823 | 8
2023 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB STAT | 0 | 52.5931 | 2.681 | 3.115 | 6.017 | 7.67 | 12.54 | 8.083 | 14.0589 | 2.3595 | 6.8806 | 4790 | 23
2023 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB STAT | 671552 | 51.3066 | 2.1141 | 2.49 | 3.244 | 5.76 | 8.21 | 6.792 | 9.7761 | 2.6892 | 3.8308 | 223 | 3
2023 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT | 0 | 49.698 | 2.1065 | 2.36 | 3.61 | 5.88 | 9.32 | 6.289 | 10.3302 | 2.0384 | 5.8524 | 6671 | 25
2023 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT | 663479 | 50.591 | 1.7854 | 2.21 | 3.398 | 5.24 | 7.73 | 5.6385 | 8.5306 | 1.4792 | 4.2956 | 3757 | 16
2023 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT | 0 | 5.3523 | 0.19235 | 2.96 | 3.882 | 5.92 | 7.82 | 5.684 | 7.2672 | 1.0513 | 2.6892 | 266 | 4
2023 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT | 725927 | 54.5098 | 1.9454 | 3.28 | 4.338 | 6.55 | 8.76 | 6.204 | 7.7478 | 0.71583 | 3.288 | 143 | 4
2023 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56501 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 150.1327 | 2.7161 | 1.075 | 2.121 | 2.69 | 4.34 | 3.04 | 4.2465 | 0.71887 | 1.3307 | 214 | 2
2023 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56501 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 148.4471 | 4.4423 | 1.28 | 2.487 | 3.92 | 6.21 | 4.382 | 6.8456 | 2.0602 | 4.2507 | 2140 | 8
2023 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56502 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 87.773 | 2.6199 | 1.73 | 3.331 | 3.69 | 6.67 | 4.1125 | 6.4636 | 0.87563 | 1.865 | 230 | 2
2023 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56502 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 85.929 | 3.6672 | 1.51 | 3.498 | 5.47 | 9.95 | 5.648 | 9.4348 | 3.2617 | 4.9749 | 1237 | 4
2023 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56521 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 149.8278 | 5.5778 | 1.19 | 3.03 | 5.33 | 8.53 | 6.039 | 9.738 | 2.866 | 6.2691 | 1012 | 3
2023 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56522 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 85.9894 | 4.0039 | 4.25 | 5.17 | 0 | 0 | 7.4323 | 8.6955 | 0 | 0 | 564 | 2
2023 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 154.4072 | 3.7969 | 0.93 | 1.66 | 2.84 | 3.54 | 2.749 | 3.966 | 0.79763 | 2.8812 | 291 | 2
2023 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 152.9715 | 5.0405 | 1.22 | 2.149 | 3.95 | 7.88 | 4.622 | 7.9915 | 2.2923 | 4.2886 | 2827 | 4
2023 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 96.1582 | 4.1078 | 1.3 | 3.08 | 4.03 | 6.67 | 4.003 | 7.582 | 1.558 | 5.4347 | 299 | 2
2023 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 93.2106 | 3.183 | 1.43 | 2.472 | 5.41 | 7.66 | 6.314 | 8.1308 | 3.1903 | 5.3632 | 2241 | 2
2023 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56541 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 148.2365 | 4.7965 | 1.44 | 2.765 | 4.59 | 7.14 | 4.8415 | 8.1 | 2.0328 | 4.1854 | 1296 | 6
2023 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56542 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 89.6805 | 5.4 | 2.315 | 5.045 | 6.63 | 13.13 | 6.972 | 13.7942 | 3.1999 | 6.9229 | 604 | 3
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88131 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 98.34 | 1.8119 | 0.885 | 1.137 | 1.99 | 2.61 | 2.2175 | 2.9419 | 0.74741 | 1.0525 | 5 | 2
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88132 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 192.2 | 1.7153 | 0.14 | 0.54 | 0.94 | 1.24 | 1.025 | 1.2458 | 0.41623 | 0.7076 | 19 | 3
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 91.1389 | 1.9646 | 1.3 | 2.012 | 3.16 | 4.63 | 3.3875 | 5.0412 | 1.1128 | 2.0284 | 5628 | 27
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 92.3001 | 1.9666 | 1.15 | 2.056 | 2.73 | 4.42 | 3.066 | 4.9388 | 0.98586 | 2.1104 | 2368 | 16
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 89.9147 | 2.511 | 1.715 | 2.008 | 3.96 | 5.91 | 4.241 | 6.9495 | 1.687 | 4.1003 | 2347 | 6
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 204.505 | 3.7936 | 1.33 | 1.968 | 2.75 | 4.59 | 2.642 | 5.034 | 0.41969 | 1.5127 | 4905 | 23
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 203.7057 | 2.8693 | 0.86 | 1.541 | 1.81 | 3.79 | 1.851 | 4.0116 | 0.42475 | 1.3082 | 1706 | 14
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 197.5806 | 3.5675 | 1.185 | 1.544 | 3.01 | 3.56 | 3.222 | 4.1117 | 1.0802 | 2.0719 | 2569 | 7
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 96.6287 | 2.2334 | 1.395 | 2.185 | 3.3 | 4.87 | 3.7765 | 5.5565 | 1.2614 | 2.148 | 5620 | 3
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 97.8147 | 1.9771 | 1.28 | 1.982 | 2.94 | 4.65 | 3.171 | 5.1319 | 0.91958 | 2.368 | 10248 | 27
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 98.3514 | 1.4823 | 0.96 | 1.51 | 2.3 | 3.45 | 2.4505 | 3.6345 | 0.6294 | 1.6539 | 9855 | 20
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 95.1458 | 3.7391 | 1.265 | 2.275 | 3.82 | 15.4 | 4.1335 | 14.9916 | 1.5328 | 12.9873 | 8992 | 17
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 196.1589 | 3.1385 | 1.04 | 1.515 | 2.28 | 3.74 | 2.485 | 3.922 | 0.82019 | 1.5098 | 5648 | 3
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 202.7498 | 3.5621 | 1.28 | 1.78 | 2.73 | 4.09 | 2.6825 | 4.3849 | 0.54907 | 1.5446 | 10011 | 27
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 201.6933 | 2.8075 | 0.92 | 1.568 | 1.91 | 3.56 | 1.938 | 3.4678 | 0.3246 | 0.99698 | 10136 | 19
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 194.0163 | 4.1813 | 0.95 | 1.38 | 2.55 | 4.65 | 2.888 | 5.335 | 1.1693 | 3.743 | 9935 | 16
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88161 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 92.1618 | 4.2582 | 1.92 | 3.588 | 5.43 | 10.39 | 6.189 | 12.3078 | 3.6211 | 8.3367 | 170 | 3
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88162 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 193.0979 | 4.6068 | 1.19 | 2.474 | 5.56 | 5.82 | 6.356 | 6.5926 | 2.2051 | 4.435 | 141 | 2
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 74.0162 | 1.8469 | 1.46 | 2.46 | 3.9 | 5.14 | 4.274 | 5.6448 | 0.98587 | 2.7668 | 2879 | 4
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 74.1602 | 1.8463 | 1.6 | 2.466 | 3.64 | 5.66 | 3.8945 | 5.9775 | 1.116 | 2.7535 | 31949 | 50
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 75.0373 | 1.6091 | 1.23 | 2.136 | 3.07 | 5.11 | 3.204 | 5.561 | 0.86003 | 3.0966 | 14220 | 29
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 73.2586 | 2.2385 | 1.8 | 2.875 | 4.27 | 6.9 | 4.559 | 7.5624 | 1.2727 | 3.6876 | 21218 | 19
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 81.4253 | 1.2045 | 1.22 | 1.679 | 2.58 | 3.71 | 2.381 | 3.5887 | 0.33731 | 0.7817 | 1030 | 3
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 185.1292 | 3.2842 | 1.1 | 1.796 | 2.53 | 3.94 | 2.71 | 4.2328 | 0.87614 | 1.7087 | 3380 | 3
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 190.5114 | 3.1804 | 1.26 | 1.85 | 2.7 | 4 | 2.7015 | 4.1975 | 0.57017 | 1.4649 | 31060 | 51
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 190.1943 | 2.5033 | 0.82 | 1.6 | 1.94 | 3.53 | 2.061 | 3.6444 | 0.46857 | 1.4375 | 13512 | 31
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 183.8995 | 2.9223 | 1.01 | 1.62 | 2.47 | 3.75 | 2.5545 | 4.0514 | 0.56887 | 1.8297 | 16410 | 18
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 192.9032 | 3.4259 | 1.32 | 1.776 | 2.66 | 3.62 | 2.51 | 3.5948 | 0.50195 | 1.0722 | 1201 | 4
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 82.627 | 2.3848 | 1.93 | 2.873 | 4.56 | 5.86 | 4.8925 | 6.6627 | 1.5002 | 2.7048 | 2330 | 2
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 81.9234 | 1.8395 | 1.39 | 2.23 | 3.32 | 5.05 | 3.562 | 5.4753 | 1.1083 | 2.5943 | 46089 | 51
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 82.7784 | 1.6316 | 1.13 | 1.9 | 2.71 | 4.41 | 2.907 | 4.879 | 0.91167 | 2.4153 | 28423 | 43
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 80.7561 | 2.1409 | 1.48 | 2.473 | 3.5 | 5.61 | 3.774 | 6.2117 | 1.2172 | 3.4139 | 17802 | 20
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 88.7051 | 1.3439 | 1.43 | 1.988 | 2.91 | 4.02 | 2.73 | 3.3862 | 0.19256 | 0.34103 | 749 | 2
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 188.9547 | 3.4751 | 1.31 | 2.186 | 2.66 | 4.45 | 2.7455 | 4.0859 | 0.46153 | 1.1692 | 2607 | 3
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 193.6199 | 2.7152 | 1.105 | 1.553 | 2.36 | 3.31 | 2.376 | 3.3362 | 0.43971 | 1.0803 | 46944 | 55
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 193.8414 | 2.6782 | 0.88 | 1.519 | 1.91 | 3.33 | 1.982 | 3.5135 | 0.45753 | 1.3378 | 26275 | 43
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 186.4023 | 2.7289 | 0.88 | 1.38 | 2.05 | 3.12 | 2.205 | 3.386 | 0.6002 | 1.4373 | 21461 | 22
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 195.0975 | 5.4839 | 1.555 | 4.286 | 3.56 | 8.75 | 3.5695 | 9.4735 | 0.7039 | 2.3583 | 964 | 3
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 80.9805 | 1.1859 | 1.08 | 1.85 | 2.3 | 3.7 | 2.428 | 3.3022 | 0.38041 | 1.2165 | 1961 | 2
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 81.1217 | 2.2628 | 1.62 | 2.429 | 3.64 | 5.33 | 3.3985 | 5.9681 | 0.78895 | 2.8579 | 542 | 2
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 182.2326 | 1.397 | 0.7 | 0.942 | 1.43 | 1.9 | 1.332 | 1.8298 | 0.19857 | 0.45353 | 1990 | 2
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 178.6451 | 2.7759 | 0.86 | 1.375 | 1.81 | 2.87 | 1.859 | 2.7941 | 0.25884 | 1.3066 | 570 | 2
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 88.2604 | 2.2759 | 1.46 | 2.67 | 3.78 | 6.05 | 4.148 | 6.4331 | 1.3021 | 2.4937 | 4983 | 6
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 89.6027 | 1.8855 | 1.31 | 2.032 | 3.1 | 4.84 | 3.2725 | 5.0642 | 0.94696 | 2.2024 | 11228 | 33
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 90.054 | 1.4718 | 1.05 | 1.799 | 2.39 | 4.07 | 2.5025 | 4.6096 | 0.68101 | 2.0766 | 15950 | 33
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 87.9229 | 2.1085 | 1.31 | 2.258 | 3.33 | 5.22 | 3.71 | 5.842 | 1.2606 | 3.1769 | 13943 | 16
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 174.7836 | 2.5116 | 0.9 | 1.771 | 2.13 | 3.55 | 2.35 | 3.5832 | 0.53637 | 1.5109 | 4860 | 5
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 180.0838 | 2.6242 | 1.15 | 1.64 | 2.42 | 3.54 | 2.377 | 3.572 | 0.39503 | 1.1677 | 11347 | 32
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 179.3295 | 2.0171 | 0.805 | 1.443 | 1.69 | 3.07 | 1.7055 | 2.9953 | 0.33063 | 0.9128 | 18445 | 35
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 173.828 | 2.2938 | 0.92 | 1.568 | 2.12 | 3.34 | 2.114 | 3.4556 | 0.48345 | 1.4637 | 14115 | 15
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 72.2646 | 1.6361 | 1.375 | 2.112 | 3.24 | 5.15 | 3.404 | 5.8822 | 1.018 | 2.8137 | 1425 | 15
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 74.2839 | 2.1771 | 1.635 | 2.525 | 4.71 | 5.9 | 4.395 | 6.5355 | 1.1257 | 3.5199 | 689 | 12
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 71.7444 | 1.6986 | 1.32 | 2.154 | 3.27 | 5.36 | 3.608 | 6.167 | 1.1942 | 2.4336 | 1022 | 6
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 178.849 | 2.5946 | 1.16 | 1.686 | 2.48 | 3.41 | 2.324 | 3.388 | 0.4696 | 0.94195 | 1595 | 15
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 179.0562 | 2.9092 | 1.035 | 1.916 | 2.09 | 4.23 | 1.96 | 4.4003 | 0.41752 | 1.2277 | 482 | 10
2023 | CLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 172.942 | 2.5972 | 0.89 | 1.938 | 2.11 | 4.22 | 2.0365 | 4.6904 | 0.45134 | 1.2336 | 1039 | 6
2023 | CLORIDE [U] | Multichem U 1 | 900100 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 90.2825 | 2.3896 | 2.54 | 3.57 | 5.07 | 7.24 | 4.272 | 7.4832 | 1.2296 | 1.598 | 223 | 5
2023 | CLORIDE [U] | Multichem U 2 | 900101 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 219.4341 | 5.3873 | 1.99 | 3.028 | 4.02 | 6.51 | 3.714 | 6.686 | 1.344 | 1.934 | 211 | 5
2023 | CLORIDE [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 89.8832 | 2.0424 | 1.93 | 3.236 | 3.95 | 6.55 | 3.875 | 6.8108 | 0.90528 | 2.3454 | 1195 | 8
2023 | CLORIDE [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 88.7185 | 2.1811 | 1.95 | 2.422 | 0 | 0 | 4.474 | 5.3736 | 0.6404 | 1.7193 | 124 | 3
2023 | CLORIDE [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 89.8653 | 2.0605 | 1.49 | 2.35 | 3.5 | 5.46 | 3.76 | 6.0516 | 1.0806 | 2.8495 | 15941 | 34
2023 | CLORIDE [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 198.2693 | 4.0929 | 1.58 | 3.18 | 3.3 | 6.67 | 3.231 | 6.7328 | 0.80469 | 1.883 | 1176 | 8
2023 | CLORIDE [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 192.316 | 3.6137 | 1.19 | 1.618 | 0 | 0 | 2.1666 | 3.1727 | 0.7077 | 1.7301 | 125 | 3
2023 | CLORIDE [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 196.7615 | 5.2946 | 1.35 | 2.358 | 3.71 | 5.72 | 3.905 | 6.2488 | 1.2407 | 3.5032 | 15882 | 34
2023 | CLORIDE [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 91.7804 | 2.2903 | 1.62 | 2.742 | 3.7 | 5.92 | 3.744 | 6.506 | 0.80884 | 2.1452 | 403 | 9
2023 | CLORIDE [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 211.3476 | 4.569 | 1.24 | 1.86 | 2.78 | 4.06 | 3.346 | 4.6266 | 1.2932 | 2.041 | 290 | 6
2023 | CLORIDE [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 62.9608 | 1.3646 | 1.72 | 2.48 | 3.66 | 5.54 | 3.537 | 6.151 | 0.88223 | 2.1587 | 3553 | 7
2023 | CLORIDE [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 61.8779 | 1.8429 | 1.91 | 2.92 | 4.52 | 6.67 | 4.8035 | 7.417 | 1.3307 | 3.556 | 24114 | 19
2023 | CLORIDE [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 197.971 | 2.9338 | 1.18 | 1.88 | 2.49 | 4.03 | 2.39 | 3.654 | 0.46138 | 0.99031 | 3839 | 7
2023 | CLORIDE [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 192.4142 | 4.552 | 1.075 | 1.7 | 2.75 | 4.94 | 3.135 | 5.8101 | 1.4168 | 3.2245 | 23504 | 18
2023 | CLORIDE [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 61.1362 | 1.7015 | 1.66 | 2.566 | 4.01 | 6.11 | 4.365 | 6.669 | 1.3346 | 3.3536 | 12973 | 20
2023 | CLORIDE [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 189.3854 | 4.9711 | 1.06 | 1.76 | 3.16 | 5.09 | 3.704 | 5.9596 | 2.0784 | 3.1707 | 13938 | 20
2023 | CLORIDE [U] | MAS Urine Bas | 23091A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 46.0827 | 1.8974 | 2.35 | 4.05 | 5.7 | 9.55 | 6.019 | 10.017 | 1.9422 | 4.7893 | 12185 | 31
2023 | CLORIDE [U] | MAS Urine Haut | 23092A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 163.5618 | 4.6603 | 1.36 | 2.31 | 3.63 | 5.62 | 4 | 6.2956 | 1.7622 | 3.4118 | 13164 | 30
2023 | CLORIDE [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 48.411 | 2.2053 | 2.515 | 4.319 | 6.18 | 10.2 | 6.6875 | 11.0024 | 2.3337 | 5.5903 | 50602 | 48
2023 | CLORIDE [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 154.6316 | 4.4583 | 1.46 | 2.653 | 3.81 | 6.18 | 4.2005 | 6.8017 | 1.5516 | 3.5122 | 49499 | 46
2023 | CLORIDE [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 47.9341 | 1.9712 | 2.425 | 4.165 | 5.9 | 9.78 | 6.204 | 10.8074 | 1.9032 | 5.0958 | 10199 | 35
2023 | CLORIDE [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 162.3291 | 4.2074 | 1.42 | 2.752 | 3.5 | 6.33 | 3.914 | 6.6454 | 1.405 | 3.2925 | 10079 | 33
2023 | CLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88171T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 76.2807 | 1.3526 | 0.905 | 1.268 | 2.16 | 3.04 | 2.5435 | 3.3802 | 0.90768 | 1.6116 | 1347 | 2
2023 | CLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88172T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 192.0854 | 2.3644 | 0.545 | 0.755 | 1.3 | 2.12 | 1.3635 | 2.3432 | 0.44416 | 1.2277 | 1346 | 3
2023 | CLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 84.9946 | 1.3235 | 0.625 | 1.314 | 1.93 | 3.21 | 2.1125 | 3.8014 | 1.0804 | 1.9367 | 1102 | 2
2023 | CLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 198.4862 | 2.2352 | 1.035 | 1.327 | 2.08 | 2.67 | 1.9285 | 2.4153 | 0.24312 | 0.69124 | 2270 | 2
2023 | CLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 75.6072 | 1.1331 | 0.89 | 1.494 | 2.39 | 4.3 | 2.605 | 4.052 | 0.37031 | 2.4538 | 194 | 3
2023 | CLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY | 0 | 180.6282 | 1.8571 | 0.71 | 0.94 | 1.61 | 2.42 | 1.571 | 2.468 | 0.37799 | 0.94264 | 188 | 3
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 559553 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGG | 0 | 1.2612 | 0.20781 | 3.62 | 16.34 | 18.23 | 41.94 | 21.495 | 36.878 | 10.5656 | 23.9253 | 105 | 4
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 559553 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG | 0 | 1.253 | 0.095828 | 3.76 | 5.23 | 9.97 | 13.88 | 11.202 | 16.071 | 6.0833 | 9.0201 | 354 | 10
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 559553 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 0 | 1.2344 | 0.10172 | 4.67 | 6.738 | 11.01 | 18.19 | 11.949 | 21.0148 | 4.7979 | 11.4723 | 1295 | 23
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 559553 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 657960 | 1.1697 | 0.093964 | 6.64 | 8.42 | 13.67 | 19.14 | 12.15 | 18.84 | 2.424 | 9.4045 | 199 | 4
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 559553 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 596204 | 1.2386 | 0.069655 | 4.2 | 4.97 | 10.05 | 11.58 | 11.0695 | 13.5885 | 3.2612 | 7.0672 | 138 | 5
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 559553 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG | 636148 | 1.2722 | 0.036797 | 3.65 | 4.492 | 7.31 | 9.14 | 6.534 | 8.735 | 0.51242 | 1.3225 | 118 | 4
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 559553 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 0 | 1.3048 | 0.064663 | 3.165 | 5.095 | 7.43 | 10.95 | 7.991 | 12.02 | 2.1973 | 5.5496 | 6072 | 50
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 559553 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 657967 | 1.2185 | 0.057493 | 4.335 | 4.985 | 8.69 | 10.42 | 8.455 | 10.063 | 1.1893 | 3.122 | 286 | 4
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 559553 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG | 0 | 1.282 | 0.10425 | 3.69 | 10.96 | 9.59 | 31.43 | 11.037 | 31.2224 | 2.4767 | 15.6559 | 1044 | 9
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 559553 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 636148 | 1.2708 | 0.096224 | 5.05 | 7.493 | 10.97 | 14.74 | 12.947 | 13.9913 | 3.8642 | 6.5869 | 93 | 2
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 559553 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG | 619163 | 1.266 | 0.069931 | 3.64 | 5.23 | 8.29 | 12.04 | 9.0625 | 12.882 | 3.0517 | 5.1359 | 588 | 7
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 559555 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGG | 0 | 21.6954 | 3.3478 | 3.495 | 9.625 | 16.06 | 37.47 | 16.905 | 29.876 | 7.9548 | 22.36 | 106 | 4
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 559555 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 0 | 21.4033 | 2.1044 | 4.24 | 6.454 | 11.63 | 18.44 | 12.81 | 21.762 | 5.911 | 13.354 | 1466 | 22
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 559555 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG | 0 | 22.2812 | 2.0906 | 2.92 | 4.95 | 10.19 | 14.3 | 11.287 | 16.312 | 6.8037 | 10.2361 | 359 | 10
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 559555 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 596204 | 21.771 | 1.7811 | 4.25 | 5.145 | 12.48 | 14.72 | 14.5625 | 16.265 | 7.6514 | 11.6497 | 135 | 5
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 559555 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 657960 | 19.8578 | 1.5558 | 4.89 | 6.97 | 12.16 | 17.22 | 11.25 | 22.071 | 3.1764 | 10.4547 | 295 | 4
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 559555 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG | 0 | 25.7477 | 1.7868 | 3.49 | 9 | 9.34 | 19.2 | 10.7 | 20.008 | 3.8749 | 9.5511 | 1662 | 19
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 559555 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 0 | 24.0701 | 1.2243 | 3.055 | 5.197 | 7.09 | 12.67 | 7.6795 | 13.5811 | 2.1541 | 6.1541 | 6290 | 51
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 559555 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 657967 | 21.8772 | 0.87767 | 3.885 | 4.175 | 7.82 | 8.58 | 7.2995 | 8.365 | 0.70849 | 1.8768 | 294 | 4
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 615232 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG | 0 | 1.1927 | 0.11281 | 4.245 | 9.38 | 11.1 | 23.43 | 12.198 | 25.7547 | 4.9896 | 11.15 | 1419 | 12
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 615232 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 710884 | 1.0914 | 0.051079 | 3.92 | 6.482 | 7.97 | 15.3 | 8.284 | 16.4554 | 1.6423 | 5.2092 | 403 | 11
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 615232 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 657960 | 1.1372 | 0.077066 | 5.04 | 7.73 | 10.81 | 16.32 | 10.538 | 17.6703 | 2.311 | 7.0431 | 4274 | 22
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 615232 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 0 | 1.14 | 0.082556 | 4.57 | 6.56 | 10.52 | 14.73 | 10.869 | 14.912 | 2.9531 | 7.6591 | 6174 | 40
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 615232 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 657967 | 1.1127 | 0.066232 | 3.12 | 5.988 | 7.9 | 13.83 | 8.38 | 14.47 | 2.4469 | 7.5449 | 4182 | 43
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 615232 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 636148 | 1.1628 | 0.1047 | 2.73 | 4.394 | 9.11 | 13.58 | 9.721 | 12.3674 | 5.2012 | 10.7492 | 18 | 2
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 615232 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG | 695608 | 1.2378 | 0.065136 | 4.32 | 4.875 | 9.69 | 10.58 | 10.498 | 11.646 | 2.8502 | 4.2615 | 351 | 2
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 615232 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 695608 | 1.2159 | 0.047128 | 2.845 | 4.317 | 6.08 | 9.92 | 6.2985 | 10.5585 | 1.5242 | 4.3973 | 2798 | 33
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 615232 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 0 | 1.2345 | 0.060846 | 3.3 | 5.582 | 7.85 | 12.59 | 8.811 | 14.524 | 2.8081 | 7.6378 | 7478 | 64
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 615232 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 710907 | 1.1695 | 0.043442 | 2.23 | 4.73 | 5.72 | 9.49 | 6.283 | 7.879 | 0.6151 | 3.2797 | 290 | 9
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 615232 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG | 0 | 1.196 | 0.10068 | 3.93 | 7.226 | 9.44 | 17.11 | 9.7535 | 18.492 | 3.2561 | 7.8476 | 2937 | 22
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 615232 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG | 657967 | 1.1526 | 0.088554 | 3.15 | 9.684 | 11.1 | 20.02 | 11.268 | 18.7404 | 3.1183 | 9.8714 | 526 | 4
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 615232 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG | 636148 | 1.1938 | 0.045825 | 2.65 | 3.974 | 6.78 | 9.83 | 6.718 | 10.0838 | 1.7226 | 5.0037 | 736 | 7
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 615234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 710884 | 21.318 | 0.77243 | 3.3 | 4.926 | 7.03 | 11.16 | 7.213 | 11.6954 | 1.3731 | 3.401 | 446 | 11
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 615234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG | 0 | 21.5098 | 1.7416 | 4.015 | 6.975 | 10.08 | 17.78 | 10.5925 | 19.952 | 3.8096 | 11.1148 | 1315 | 12
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 615234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 657960 | 20.3647 | 1.1232 | 4.08 | 6.48 | 8.85 | 13.54 | 8.821 | 14.818 | 1.7564 | 4.786 | 4610 | 21
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 615234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 0 | 20.6717 | 1.4036 | 3.975 | 5.86 | 9.1 | 13.64 | 9.2465 | 14.4276 | 2.6532 | 8.2301 | 6524 | 40
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 615234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 710907 | 21.931 | 0.676 | 2.04 | 3.27 | 4.89 | 6.54 | 5.627 | 6.136 | 1.4131 | 2.908 | 303 | 9
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 615234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 0 | 22.6721 | 1.6791 | 2.89 | 5.438 | 8.17 | 14 | 8.974 | 15.491 | 3.3585 | 8.9007 | 32830 | 91
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 615234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG | 636148 | 25.3605 | 1.1497 | 2.39 | 3.944 | 5.71 | 8.54 | 6.744 | 9.8038 | 2.3089 | 5.4509 | 731 | 7
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 615234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 657967 | 20.9867 | 1.3422 | 2.42 | 5.276 | 7.17 | 13.9 | 7.662 | 14.8032 | 2.4666 | 8.8959 | 4229 | 43
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 615234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 636148 | 22.1833 | 2.0581 | 2.98 | 6.06 | 12.96 | 14.44 | 11.738 | 12.862 | 5.2827 | 10.9177 | 18 | 2
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 615234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG | 0 | 23.6217 | 2.1283 | 3.315 | 7.087 | 10.47 | 17.46 | 11.2005 | 19.3942 | 3.4305 | 10.676 | 3232 | 22
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 615234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG | 657967 | 21.6588 | 1.5302 | 3.475 | 6.199 | 9.03 | 13.95 | 9.808 | 14.2281 | 3.1832 | 8.0026 | 447 | 4
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGG | 0 | 1.0875 | 0.12442 | 2.81 | 7.402 | 12.73 | 21.39 | 13.9025 | 21.1892 | 4.7798 | 15.8108 | 42 | 3
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 0 | 1.0373 | 0.086134 | 3.845 | 5.852 | 8.48 | 13.95 | 8.8 | 16.2293 | 2.4415 | 6.6891 | 2003 | 27
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 710884 | 1.0308 | 0.068845 | 4.505 | 9.475 | 9.07 | 19.25 | 8.5735 | 17.558 | 2.0929 | 5.1812 | 1226 | 16
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG | 0 | 1.0644 | 0.071407 | 5.095 | 6.448 | 10.38 | 14.4 | 10.433 | 17.4912 | 3.1758 | 7.2157 | 357 | 5
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 710907 | 1.0958 | 0.053162 | 3.13 | 5.292 | 7.43 | 11.27 | 7.9315 | 11.8535 | 1.9112 | 5.0949 | 3353 | 41
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 0 | 1.1267 | 0.069327 | 2.86 | 5.226 | 7.72 | 12.51 | 8.384 | 13.5642 | 2.8099 | 6.9589 | 10465 | 85
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG | 0 | 1.1344 | 0.081468 | 4 | 8.41 | 9.6 | 19.92 | 9.427 | 19.111 | 2.7002 | 9.2928 | 1267 | 11
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 661794 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGG | 0 | 19.4441 | 2.1691 | 3.11 | 4.517 | 11.26 | 20.4 | 11.156 | 21.37 | 6.0616 | 16.4364 | 44 | 3
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 661794 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 0 | 20.9477 | 2.1045 | 4.13 | 7.686 | 11.09 | 17.12 | 11.9265 | 16.7025 | 3.1774 | 8.0537 | 64 | 2
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 661794 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 0 | 19.9838 | 1.0064 | 3.24 | 5.01 | 7.56 | 11 | 7.487 | 11.627 | 1.655 | 4.9984 | 3662 | 37
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 661794 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG | 0 | 20.7733 | 1.1576 | 3.66 | 5.46 | 7.58 | 11.06 | 8.682 | 10.641 | 1.6176 | 3.4836 | 373 | 6
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 661794 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 695608 | 22.6952 | 1.0979 | 2.61 | 4.55 | 6.09 | 10.46 | 6.813 | 11.3114 | 2.0837 | 5.2545 | 3329 | 37
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 661794 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG | 0 | 22.1214 | 1.3425 | 3.88 | 5.75 | 9.05 | 11.88 | 9.076 | 12.9492 | 2.3626 | 5.4866 | 655 | 8
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 661794 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 0 | 21.0794 | 1.4922 | 2.64 | 5.358 | 8.24 | 14.58 | 8.99 | 15.8118 | 3.7754 | 9.9548 | 10471 | 84
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 661794 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG | 657947 | 22.8054 | 1.1768 | 3.97 | 5.947 | 8.17 | 12.2 | 7.7225 | 11.8241 | 0.66853 | 5.2901 | 542 | 2
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 661794 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG | 695608 | 23.2655 | 0.91682 | 3.805 | 4.47 | 7.93 | 9.14 | 7.2535 | 8.6525 | 0.70036 | 2.1348 | 223 | 2
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 713084 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 0 | 1.2543 | 0.087238 | 3.83 | 6.102 | 10.8 | 13.19 | 10.524 | 12.3568 | 4.1917 | 6.1088 | 28 | 2
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 713084 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 0 | 1.273 | 0.052534 | 2.905 | 5.732 | 7.14 | 11.68 | 6.804 | 11.4006 | 1.9084 | 5.824 | 158 | 8
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 713085 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 0 | 24.9679 | 1.5881 | 3.855 | 6.131 | 9.31 | 12.76 | 8.9175 | 11.5099 | 2.5433 | 3.706 | 28 | 2
2023 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 713085 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 0 | 24.4213 | 1.1096 | 2.475 | 3.763 | 6.57 | 12.02 | 6.8215 | 12.0098 | 1.1531 | 8.829 | 160 | 8
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 570991 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGM | 0 | 0.16008 | 0.010367 | 2.62 | 4.96 | 8.12 | 12.74 | 7.353 | 14.4372 | 2.7448 | 8.4938 | 96 | 5
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 570991 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM | 0 | 0.13464 | 0.011764 | 4.045 | 6.418 | 8.91 | 14.4 | 8.725 | 15.1356 | 2.736 | 7.9791 | 419 | 18
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 570991 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 0 | 0.15006 | 0.017817 | 2.65 | 5.746 | 11.32 | 21.39 | 12.2265 | 24.6001 | 7.0774 | 17.039 | 1747 | 36
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 570992 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGM | 0 | 1.9619 | 0.28285 | 4.915 | 8.49 | 11.62 | 31.42 | 11.516 | 28.8468 | 4.218 | 10.2269 | 97 | 5
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 570992 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM | 0 | 1.9322 | 0.18452 | 5.68 | 7.412 | 12.52 | 18.72 | 14.545 | 21.1744 | 5.1105 | 11.7526 | 436 | 18
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 570992 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 0 | 1.9188 | 0.20484 | 5.47 | 10.92 | 14.82 | 36.55 | 16.534 | 37.171 | 6.0818 | 21.5933 | 1348 | 29
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 570992 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 630275 | 2.0109 | 0.152 | 3.6 | 8.468 | 11.43 | 17.99 | 12.447 | 19.4878 | 4.2726 | 8.4676 | 268 | 9
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 570992 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 598004 | 1.9568 | 0.13473 | 3.03 | 6.339 | 7.94 | 13.63 | 9.3695 | 13.7864 | 3.4247 | 5.3324 | 145 | 4
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 615448 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGM | 0 | 0.17196 | 0.007207 | 3 | 4.864 | 6.97 | 10.46 | 7.89 | 10.8942 | 2.8537 | 6.1115 | 46 | 3
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 615448 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM | 0 | 0.15604 | 0.012303 | 2.39 | 4.986 | 8.33 | 15.38 | 9.282 | 17.1811 | 4.6924 | 10.9028 | 5719 | 55
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 615448 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM | 663897 | 0.15771 | 0.009724 | 2.32 | 4.28 | 6.97 | 11.92 | 8.289 | 12.8292 | 3.8435 | 7.6499 | 2457 | 23
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 615448 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 0 | 0.16323 | 0.015815 | 2.61 | 6.086 | 10.1 | 18.92 | 11.0505 | 20.3653 | 5.4596 | 13.3314 | 27825 | 99
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 615451 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGM | 0 | 1.926 | 0.17195 | 4.13 | 5.966 | 10.33 | 17.51 | 11.929 | 20.9448 | 5.1075 | 12.6407 | 43 | 3
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 615451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM | 0 | 1.8218 | 0.13595 | 4.395 | 7.482 | 10.26 | 16.48 | 11.012 | 17.2416 | 3.7275 | 8.1808 | 6049 | 55
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 615451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM | 663897 | 1.7894 | 0.1113 | 4.32 | 6.5 | 9.27 | 14.07 | 9.496 | 15.9044 | 2.4175 | 6.639 | 2901 | 23
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 615451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 0 | 1.9484 | 0.14223 | 3.92 | 7.928 | 9.85 | 18.05 | 10.487 | 19.3002 | 3.1554 | 9.2182 | 19367 | 91
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 615451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 663940 | 1.9499 | 0.14783 | 3.73 | 7.808 | 9.64 | 17.45 | 10.394 | 19.0004 | 3.3642 | 8.6432 | 8983 | 45
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 669694 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGM | 0 | 0.17544 | 0.013859 | 3.64 | 7.635 | 9.69 | 15.16 | 11.203 | 15.6184 | 3.1746 | 8.3944 | 57 | 2
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 669694 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM | 0 | 0.1589 | 0.017152 | 2.615 | 7.113 | 9.12 | 20.57 | 10.09 | 21.9008 | 4.9217 | 13.6491 | 8319 | 48
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 669694 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 0 | 0.16858 | 0.020815 | 2.34 | 7.212 | 11.27 | 24.32 | 12.272 | 25.1948 | 6.6295 | 18.4668 | 33494 | 112
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 669695 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGM | 0 | 1.8289 | 0.15853 | 5.69 | 8.552 | 14.05 | 21.73 | 14.375 | 24.9407 | 5.5028 | 14.6564 | 89 | 3
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 669695 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM | 0 | 1.9159 | 0.12659 | 4.025 | 5.96 | 9.16 | 13.94 | 9.844 | 15.0051 | 2.7918 | 7.0566 | 9176 | 48
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 669695 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 0 | 2.1206 | 0.13808 | 3.165 | 5.307 | 8.11 | 13.99 | 8.89 | 15.5614 | 3.3026 | 8.7725 | 32390 | 111
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 669695 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 734507 | 2.0432 | 0.12607 | 3.72 | 5.831 | 8.83 | 14.19 | 9.425 | 16.3294 | 3.4678 | 9.0974 | 1491 | 24
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 711611 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM | 0 | 0.14056 | 0.017779 | 1.91 | 6.016 | 9.96 | 30.73 | 10.63 | 29.986 | 7.4102 | 26.2527 | 436 | 25
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 711611 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 0 | 0.15449 | 0.021335 | 2.125 | 7.345 | 14.23 | 27.83 | 14.9495 | 27.627 | 8.8501 | 18.4802 | 1906 | 84
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 711612 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM | 0 | 1.8975 | 0.084172 | 3.41 | 5.42 | 7.16 | 10.9 | 7.2915 | 10.667 | 1.3522 | 3.0815 | 409 | 22
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 711612 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM | 706329 | 1.9233 | 0.072406 | 3.165 | 3.387 | 7.33 | 9.16 | 8.2025 | 11.1907 | 3.0425 | 6.1704 | 51 | 4
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 711612 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 0 | 1.9626 | 0.12935 | 2.61 | 5.478 | 7.48 | 13.44 | 8.294 | 13.6808 | 3.391 | 7.1263 | 1418 | 59
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 711612 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 663940 | 1.9216 | 0.13789 | 3.12 | 7.02 | 9.1 | 14.05 | 10.786 | 14.802 | 4.2781 | 7.5979 | 125 | 8
2023 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 711612 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 706335 | 2.0465 | 0.15299 | 2.19 | 5.518 | 7.76 | 17.83 | 9.227 | 18.052 | 4.3139 | 9.4484 | 347 | 23
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N629648 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 118.4752 | 9.894 | 7.74 | 8.956 | 15.75 | 17.79 | 15.2615 | 17.0131 | 2.4829 | 2.7386 | 101 | 2
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N629648 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 114.7202 | 7.9719 | 5.04 | 7.944 | 10.08 | 15.79 | 8.6 | 13.8216 | 0.82108 | 2.6659 | 94 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT Clinical Negative | N629835 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 219.5 | 17.5947 | 6.33 | 7.922 | 13.49 | 15.94 | 13.064 | 14.2024 | 2.6133 | 4.1066 | 42 | 2
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N636377 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 227.1466 | 13.6974 | 4.885 | 6.415 | 10.87 | 13.38 | 11.0265 | 13.656 | 2.7619 | 6.1171 | 895 | 13
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N636377 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 229.8137 | 18.613 | 6.97 | 9.61 | 14.38 | 19.18 | 14.213 | 18.619 | 1.5517 | 5.0374 | 322 | 5
2023 | COCAINE [U] | DAT Clinical Negative | N643356 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 221.8422 | 16.7027 | 6.17 | 8.186 | 12.38 | 17.22 | 11.514 | 16.3976 | 1.2079 | 3.8003 | 469 | 2
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N661679 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 223.8596 | 14.4249 | 4.475 | 5.866 | 9.26 | 15.48 | 10.178 | 14.2862 | 2.6537 | 5.354 | 1503 | 10
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N661679 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 223.2135 | 20.3777 | 7.92 | 8.788 | 16.35 | 18.65 | 16.855 | 19.4466 | 4.2101 | 6.1382 | 520 | 4
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N669617 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 124.1452 | 8.7192 | 6.16 | 7.485 | 12.37 | 15.19 | 12.017 | 14.116 | 1.1411 | 4.1875 | 778 | 4
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N669617 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 129.5097 | 19.9968 | 7.995 | 27.227 | 16.21 | 73.63 | 18.221 | 66.5666 | 5.8469 | 18.6693 | 207 | 2
2023 | COCAINE [U] | DAT Clinical Negative | N674736 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 223.2131 | 12.4348 | 4.49 | 6.494 | 9.69 | 12.86 | 9.81 | 12.4416 | 0.90107 | 4.9237 | 610 | 2
2023 | COCAINE [U] | DAT Clinical Negative | N674736 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 226.8629 | 21.0325 | 7.055 | 9.845 | 15.17 | 19.93 | 14.1375 | 18.687 | 1.4505 | 5.5282 | 350 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N694070 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 119.405 | 8.4737 | 6.665 | 8.218 | 13.4 | 16.26 | 12.132 | 15.8074 | 1.5826 | 2.3917 | 563 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N694070 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 119.9228 | 10.6462 | 7.555 | 10.286 | 15.17 | 20.41 | 14.622 | 20.4609 | 2.3294 | 4.5805 | 548 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N701074 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 227.2063 | 15.4885 | 4.84 | 6.797 | 10.68 | 14.82 | 10.939 | 17.1687 | 2.7182 | 6.9018 | 2796 | 12
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N701074 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 227.7817 | 19.9156 | 7.68 | 9.358 | 15.89 | 20.01 | 15.997 | 19.5726 | 3.5554 | 6.5346 | 701 | 5
2023 | COCAINE [U] | DAT Clinical Negative | N707670 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 222.777 | 21.6443 | 7.81 | 10.12 | 17.73 | 22.66 | 18.453 | 24.132 | 4.7905 | 7.7059 | 435 | 2
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N711773 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 119.4268 | 8.7613 | 6.32 | 8.179 | 13.2 | 16.49 | 12.7445 | 15.6636 | 1.7345 | 4.4997 | 656 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N711773 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 122.1656 | 9.9601 | 6.405 | 9.501 | 13.68 | 20.06 | 13.7495 | 20.8891 | 4.4551 | 8.0235 | 320 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N711776 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 219.1289 | 12.4645 | 4.265 | 6.431 | 9.41 | 14.08 | 10.44 | 15.6883 | 2.6574 | 6.3496 | 1430 | 9
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N711776 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 225.859 | 15.2274 | 5.365 | 9.153 | 10.73 | 18.03 | 10.2595 | 17.3032 | 1.3797 | 4.519 | 532 | 5
2023 | COCAINE [U] | DAT Clinical Negative | N726631 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 225.7409 | 13.1999 | 4.53 | 6.45 | 8.9 | 13.64 | 7.872 | 13.4522 | 1.0164 | 2.9812 | 274 | 2
2023 | COCAINE [U] | DAT Clinical Negative | N726631 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 231.8364 | 18.76 | 3.615 | 10.701 | 10.82 | 21.77 | 11.0005 | 20.8321 | 3.1012 | 9.4825 | 269 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 115.1009 | 9.6299 | 7.605 | 9.255 | 15.79 | 19.22 | 15.822 | 18.27 | 1.8216 | 4.7357 | 327 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 122.5457 | 10.8095 | 5.755 | 9.663 | 12.56 | 20.56 | 12.746 | 20.9328 | 4.117 | 5.6677 | 322 | 4
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N732523 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 229.8048 | 30.7619 | 4.27 | 19.706 | 10.68 | 44.53 | 12.464 | 40.7368 | 4.683 | 11.3484 | 1173 | 9
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N732523 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 231.6465 | 12.5856 | 3.015 | 5.417 | 7.31 | 14.16 | 8.5975 | 14.6977 | 2.183 | 5.79 | 297 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N743812 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 220.1562 | 14.4649 | 4.6 | 5.376 | 10.86 | 11.69 | 12.0455 | 12.0971 | 4.4452 | 5.7788 | 32 | 2
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N743812 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 225.7182 | 10.0905 | 2.91 | 4.486 | 6.44 | 9.25 | 7.654 | 9.702 | 1.7717 | 3.6938 | 110 | 4
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P629648 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 191.9286 | 9.9527 | 4.995 | 5.351 | 10.1 | 10.69 | 9.445 | 9.8922 | 1.194 | 1.3305 | 98 | 2
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P629648 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 187.2421 | 7.9956 | 4.08 | 4.88 | 8.29 | 10.09 | 7.719 | 9.6606 | 1.5347 | 1.7153 | 95 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT Clinical Positive | P629835 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 374.3415 | 18.7571 | 3.26 | 4.964 | 6.78 | 9.96 | 6.1965 | 8.5473 | 0.80713 | 1.2638 | 41 | 2
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P636377 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 377.402 | 19.6153 | 3.34 | 4.635 | 8.47 | 11.12 | 8.9515 | 12.135 | 3.2575 | 5.8423 | 919 | 13
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P636377 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 387.0506 | 17.0253 | 3.93 | 4.86 | 8.13 | 9.7 | 8.031 | 9.004 | 1.9245 | 2.1689 | 356 | 5
2023 | COCAINE [U] | DAT Clinical Positive | P643356 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 376.1185 | 24.1077 | 4.9 | 6.986 | 11.74 | 15.82 | 10.097 | 15.044 | 0.57317 | 3.8998 | 464 | 2
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P661679 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 371.2662 | 19.1516 | 3.405 | 4.927 | 7.78 | 11.44 | 8.581 | 12.5776 | 2.3555 | 6.2156 | 1555 | 10
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P661679 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 382.006 | 20.2912 | 4.125 | 5.259 | 9.44 | 11.39 | 9.57 | 12.2402 | 3.2996 | 5.0947 | 497 | 4
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P669617 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 199.5844 | 9.0946 | 3.79 | 4.77 | 7.65 | 9.31 | 7.61 | 8.621 | 0.72301 | 1.778 | 794 | 4
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P669617 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 201.555 | 20.8413 | 4.625 | 26.024 | 12.53 | 45.88 | 13.653 | 58.719 | 7.3351 | 15.7715 | 200 | 2
2023 | COCAINE [U] | DAT Clinical Positive | P674736 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 373.5712 | 18.74 | 3.57 | 5.632 | 7.05 | 12.53 | 7.737 | 13.3526 | 1.5468 | 5.862 | 604 | 2
2023 | COCAINE [U] | DAT Clinical Positive | P674736 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 386.9339 | 22.2732 | 3.975 | 5.465 | 8.06 | 12.64 | 8.1695 | 12.5 | 1.4679 | 4.6686 | 348 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P694070 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 193.9653 | 9.3727 | 4.575 | 5.582 | 9.26 | 11.16 | 8.522 | 10.9378 | 0.63296 | 2.1551 | 547 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P694070 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 196.8587 | 11.4227 | 5.225 | 6.293 | 10.65 | 12.97 | 10.758 | 11.8919 | 2.0618 | 4.2866 | 552 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P701074 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 378.8216 | 20.5232 | 3.64 | 5.321 | 8.25 | 11.59 | 8.621 | 12.4196 | 2.4783 | 5.2892 | 2823 | 12
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P701074 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 386.6864 | 22.3758 | 4.29 | 5.702 | 9.39 | 13.28 | 10.12 | 14.6158 | 2.9459 | 5.4148 | 692 | 6
2023 | COCAINE [U] | DAT Clinical Positive | P707670 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 382.2019 | 20.1334 | 3.25 | 3.96 | 7.7 | 13.32 | 6.92 | 15.387 | 2.2231 | 9.3757 | 431 | 2
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P711773 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 193.0973 | 9.6581 | 4.665 | 5.759 | 9.68 | 12.05 | 9.188 | 11.4285 | 0.974 | 3.2626 | 658 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P711773 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 196.45 | 12.6212 | 4.75 | 5.777 | 10.59 | 14.26 | 10.6585 | 15.404 | 3.3091 | 7.3645 | 320 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P711776 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 366.5068 | 15.9691 | 3.3 | 4.287 | 7.43 | 10.99 | 7.7785 | 11.147 | 1.894 | 5.5469 | 1438 | 9
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P711776 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 379.906 | 17.003 | 3.365 | 4.988 | 7.04 | 10.08 | 7.2335 | 10.8793 | 2.0661 | 3.5653 | 532 | 5
2023 | COCAINE [U] | DAT Clinical Positive | P726631 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 372.7681 | 17.8194 | 3.91 | 5.786 | 7.71 | 12.01 | 6.844 | 11.2216 | 0.93907 | 2.1894 | 276 | 2
2023 | COCAINE [U] | DAT Clinical Positive | P726631 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 383.6654 | 19.779 | 2.345 | 6.029 | 7.32 | 14.76 | 7.469 | 13.7099 | 3.0462 | 9.9184 | 269 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 189.6764 | 11.4466 | 4.465 | 6 | 10.29 | 12.9 | 11.437 | 14.0465 | 3.3418 | 4.8574 | 309 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 200.6208 | 10.77 | 4.73 | 6.108 | 8.79 | 12.14 | 9.4055 | 12.8362 | 2.9012 | 5.098 | 298 | 4
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P732523 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 363.064 | 43.9789 | 3.16 | 11.666 | 7.78 | 22.76 | 7.89 | 24.5956 | 2.6722 | 11.2632 | 1203 | 9
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P732523 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 389.3456 | 16.3243 | 2.26 | 4.633 | 5.49 | 11.19 | 6.5475 | 11.0097 | 1.7301 | 3.8146 | 298 | 3
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P743812 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 362.0909 | 16.9823 | 3.825 | 4.245 | 8.3 | 8.88 | 8.872 | 8.9792 | 2.554 | 3.3589 | 33 | 2
2023 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P743812 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 380.5586 | 16.0049 | 1.97 | 4.844 | 4.79 | 9.88 | 5.196 | 9.1096 | 1.5769 | 3.2682 | 111 | 4
2023 | COHB [B] | Auto QC L1 | 2142049801 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 23.106 | 0.445 | 0.475 | 1.595 | 1.61 | 4.76 | 1.6955 | 5.2335 | 0.72052 | 3.0556 | 157 | 2
2023 | COHB [B] | Auto QC L2 | 2142049802 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 11.2903 | 0.34738 | 2.06 | 3.343 | 4.9 | 6.82 | 5.004 | 7.4131 | 1.621 | 3.1195 | 153 | 2
2023 | COHB [B] | Auto QC L3 | 2142049803 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 3.6009 | 0.19521 | 2.845 | 7.391 | 6.63 | 15.09 | 6.661 | 14.725 | 2.2481 | 5.9277 | 152 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 158.3286 | 2.3143 | 1.465 | 1.557 | 2.94 | 3.13 | 2.5815 | 2.7451 | 0.15547 | 0.16434 | 56 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 162.7692 | 6.2069 | 2.81 | 6.69 | 5.64 | 13.4 | 4.677 | 11.0994 | 0.061312 | 1.5328 | 13 | 3
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 160.3492 | 7.059 | 3.57 | 5.428 | 7.73 | 13 | 8.027 | 15.8936 | 3.0361 | 6.3842 | 126 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 99.939 | 7.1288 | 1.27 | 2.51 | 9.28 | 13.09 | 10.266 | 13.0112 | 6.9894 | 11.9112 | 118 | 6
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 96.9348 | 7.0571 | 2.26 | 4.162 | 4.74 | 12.57 | 5.878 | 11.7948 | 1.4279 | 4.0106 | 282 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 99.3041 | 2.96 | 1.74 | 2.77 | 4.11 | 6.84 | 4.5495 | 7.5438 | 1.5035 | 4.2208 | 3169 | 43
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 104.285 | 3.1399 | 1.81 | 4.311 | 4.6 | 8.83 | 4.4565 | 7.5024 | 1.1581 | 3.2971 | 1262 | 19
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 99.8981 | 3.0728 | 2.53 | 3.47 | 5.58 | 7.63 | 6.078 | 7.02 | 0.76299 | 3.2625 | 514 | 5
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 164.34 | 6.1929 | 1.425 | 6.026 | 5.35 | 12.61 | 6.165 | 13.3773 | 3.0991 | 5.2195 | 50 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 161.9167 | 5.4246 | 1.98 | 3.05 | 4.56 | 7.6 | 4.7825 | 8.6406 | 1.3665 | 4.0544 | 20118 | 76
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 170.5072 | 4.8944 | 1.55 | 2.652 | 3.85 | 6.4 | 4.28 | 6.9594 | 1.524 | 3.3322 | 8070 | 35
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 163.4776 | 7.0451 | 2.29 | 4.042 | 5.45 | 10.23 | 5.751 | 11.605 | 1.6847 | 6.1918 | 7694 | 18
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 160.6095 | 7.4384 | 2.59 | 4.267 | 6.1 | 9.63 | 6.527 | 8.6217 | 2.8427 | 4.1977 | 74 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 155.75 | 3.6503 | 1.815 | 2.403 | 3.74 | 5.22 | 3.858 | 5.2509 | 0.94368 | 1.7519 | 136 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 94.6674 | 2.7897 | 1.75 | 2.76 | 4.1 | 6.64 | 4.354 | 7.09 | 1.2231 | 3.3356 | 27359 | 71
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 99.611 | 3.5366 | 2.08 | 3.54 | 5.07 | 8.26 | 5.4255 | 9.0613 | 1.9131 | 4.3086 | 13014 | 41
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 94.1397 | 3.9561 | 2.24 | 3.755 | 5.2 | 10.32 | 5.562 | 11.4936 | 1.661 | 5.3572 | 9448 | 19
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 91.7145 | 5.1241 | 2.8 | 3.85 | 6.57 | 9.23 | 6.455 | 10.888 | 2.157 | 5.6491 | 69 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 104.3363 | 3.4897 | 2.06 | 3.26 | 5.01 | 8.22 | 5.129 | 8.993 | 1.3323 | 5.2551 | 1648 | 15
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 110.5049 | 5.7413 | 2.38 | 3.71 | 6.4 | 11.79 | 7.277 | 12.6914 | 3.0861 | 8.4101 | 639 | 7
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 102.8323 | 4.3521 | 2.295 | 3.593 | 5.56 | 11.35 | 6.1565 | 12.8891 | 1.9891 | 7.0791 | 2980 | 11
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 100.8293 | 3.9047 | 3.875 | 4.743 | 8.16 | 9.84 | 8.2185 | 9.8825 | 1.8203 | 2.396 | 75 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 186.7907 | 6.9541 | 1.77 | 2.97 | 4.32 | 5.92 | 5.33 | 6.2764 | 1.1173 | 2.4581 | 43 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 173.5346 | 6.2216 | 2.235 | 3.014 | 5.29 | 8.72 | 5.356 | 8.9904 | 1.4379 | 5.3133 | 1715 | 17
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 181.8705 | 8.4518 | 1.73 | 3.474 | 5.75 | 9.49 | 6.589 | 10.6526 | 1.7492 | 7.15 | 672 | 7
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 174.1184 | 8.2959 | 2.29 | 3.42 | 5.56 | 11.22 | 6.211 | 12.7962 | 2.4325 | 7.2619 | 2825 | 10
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 171.2866 | 4.4389 | 2.555 | 4.275 | 5.38 | 8.67 | 5.571 | 7.93 | 0.86174 | 1.365 | 67 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 177.0008 | 5.2494 | 2.065 | 2.97 | 4.53 | 6.27 | 4.7715 | 6.9001 | 1.1472 | 2.7245 | 10137 | 38
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 183.5495 | 5.5353 | 1.44 | 2.43 | 4.16 | 5.98 | 4.564 | 6.7258 | 2.1432 | 3.6048 | 5619 | 28
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 177.2245 | 7.3614 | 2.68 | 3.793 | 6.24 | 8.94 | 6.229 | 10.457 | 1.9783 | 5.8135 | 2214 | 4
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 91.7364 | 3.1113 | 2.83 | 3.182 | 5.64 | 6.45 | 5.207 | 6.575 | 0.53114 | 1.311 | 118 | 3
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 | 0 | 92.8739 | 3.2411 | 2.63 | 3.59 | 6.01 | 7.47 | 5.659 | 8.013 | 1.2246 | 3.2852 | 1346 | 5
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 94.3151 | 3.2664 | 1.92 | 4.34 | 5.17 | 8.82 | 5.53 | 9.7144 | 1.7815 | 3.9012 | 654 | 4
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 134.6525 | 5.4111 | 1.94 | 2.228 | 3.98 | 4.5 | 4.552 | 4.7864 | 0.74429 | 2.0493 | 118 | 3
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 | 0 | 137.8745 | 4.2437 | 2.14 | 3.854 | 4.74 | 7.94 | 4.853 | 8.4712 | 0.85219 | 2.6863 | 1372 | 5
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 138.1576 | 4.5443 | 1.6 | 3.202 | 5.09 | 8.4 | 5.4705 | 9.3825 | 1.7 | 5.2103 | 812 | 4
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 182.4583 | 4.6664 | 1.255 | 2.139 | 3.72 | 5.78 | 4.037 | 6.3705 | 1.7557 | 3.835 | 288 | 3
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 | 0 | 185.6481 | 4.902 | 2.145 | 2.958 | 4.39 | 6.19 | 4.3475 | 5.8262 | 0.76323 | 1.7902 | 412 | 3
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 | 0 | 108.0588 | 3.9343 | 0.94 | 1.004 | 6.69 | 10.02 | 6.8345 | 9.9565 | 5.2749 | 8.5019 | 17 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 107.9776 | 4.3987 | 1.445 | 1.641 | 4.21 | 4.37 | 4.952 | 5.1784 | 2.5615 | 2.6547 | 76 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 | 0 | 131.7294 | 4.2753 | 0.635 | 0.775 | 5.89 | 8.94 | 5.8015 | 8.4771 | 4.7446 | 7.6471 | 17 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 23.2214 | 0.72506 | 2.675 | 2.687 | 5.67 | 5.69 | 6.052 | 6.124 | 1.6291 | 1.6755 | 56 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 24.4 | 0.6592 | 2.17 | 2.834 | 4.39 | 7.22 | 3.886 | 8.4644 | 1.0372 | 3.9224 | 12 | 3
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 25.2598 | 1.0926 | 2.66 | 3.358 | 7.59 | 8.79 | 6.329 | 10.1954 | 2.1978 | 6.3813 | 127 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 13.7241 | 0.67921 | 2.17 | 3.55 | 5.73 | 9.31 | 5.784 | 10.282 | 2.8593 | 5.0398 | 116 | 6
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 13.9003 | 0.98546 | 3.915 | 4.443 | 8.42 | 14.71 | 8.621 | 17.712 | 3.197 | 10.9586 | 293 | 3
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 13.2026 | 0.46577 | 2.66 | 3.963 | 5.71 | 8.84 | 5.832 | 9.463 | 1.3365 | 5.6832 | 2956 | 39
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 14.8734 | 0.47046 | 1.835 | 2.772 | 4.3 | 7.62 | 5.0565 | 8.2614 | 1.4868 | 4.9639 | 1257 | 19
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 13.5292 | 0.60162 | 3.83 | 5.28 | 7.8 | 10.9 | 7.807 | 10.388 | 1.5807 | 3.0839 | 479 | 5
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 25.6 | 1.4815 | 2.19 | 2.765 | 6.9 | 11.31 | 6.357 | 12.4127 | 4.798 | 8.8826 | 40 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 24.1325 | 0.79241 | 2.1 | 3.232 | 4.65 | 7.61 | 4.8155 | 8.427 | 1.19 | 3.5279 | 19176 | 70
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 25.4005 | 0.775 | 1.31 | 2.474 | 4.03 | 6.57 | 4.302 | 7.1434 | 1.5633 | 4.2865 | 7877 | 34
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 25.6497 | 0.99335 | 2.37 | 3.832 | 5.35 | 10.2 | 5.7845 | 10.9264 | 1.6798 | 5.1505 | 7507 | 18
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 25.9819 | 1.1083 | 2.315 | 5.545 | 5.85 | 11.19 | 5.8175 | 10.0976 | 1.3301 | 4.5006 | 72 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 22.5826 | 0.51883 | 2.2 | 2.946 | 3.87 | 5.74 | 3.688 | 4.9464 | 0.36328 | 1.1241 | 138 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 13.6707 | 0.58788 | 2.77 | 3.93 | 6.18 | 9.13 | 6.36 | 10.0052 | 1.7316 | 4.9164 | 25909 | 67
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 14.7769 | 0.58614 | 1.84 | 3.21 | 4.76 | 8.49 | 5.1945 | 8.8497 | 1.7824 | 4.5983 | 12735 | 40
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 13.8319 | 0.67182 | 3.09 | 4.52 | 7.03 | 10.01 | 7.4635 | 11.1459 | 2.3314 | 5.047 | 9280 | 19
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 14.4731 | 0.64305 | 2.92 | 5.064 | 7.23 | 10 | 7.606 | 10.8149 | 1.9181 | 2.811 | 67 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 14.3928 | 0.63526 | 2.545 | 4.534 | 5.73 | 9.67 | 6.099 | 10.318 | 2.1854 | 4.5538 | 1520 | 17
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 16.086 | 0.57383 | 1.43 | 4.456 | 3.85 | 9.91 | 4.391 | 10.2216 | 1.7155 | 4.2809 | 573 | 6
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 14.5307 | 0.82831 | 2.98 | 4.068 | 7 | 13.36 | 6.8865 | 14.744 | 1.8635 | 7.9046 | 2845 | 11
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 15.0822 | 0.69748 | 3.23 | 4.414 | 7.49 | 9.44 | 8.002 | 10.5362 | 2.7066 | 4.2597 | 73 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 25.145 | 0.92815 | 2.26 | 3.249 | 5.02 | 7.06 | 5.3595 | 8.3985 | 1.8886 | 4.1028 | 1610 | 19
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 26.934 | 0.99728 | 1.12 | 3.42 | 4.45 | 7.97 | 4.994 | 8.325 | 1.8681 | 4.8047 | 592 | 6
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 26.5181 | 1.2186 | 2.41 | 3.492 | 5.38 | 11 | 5.6795 | 12.2411 | 1.7726 | 6.2107 | 2721 | 10
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 26.3986 | 1.0973 | 2.755 | 3.115 | 5.81 | 6.91 | 5.424 | 7.417 | 0.99713 | 2.6766 | 69 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 23.9431 | 0.72913 | 2.12 | 3.141 | 4.79 | 6.68 | 4.929 | 7.3266 | 1.1615 | 3.2543 | 9193 | 35
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 25.0614 | 0.90332 | 1.46 | 2.426 | 4.08 | 6.84 | 4.447 | 7.84 | 1.8982 | 4.155 | 5601 | 28
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 25.4453 | 1.1169 | 2.755 | 5.525 | 6.15 | 12.08 | 6.652 | 12.565 | 1.4646 | 4.1379 | 2082 | 4
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 | 0 | 14.48 | 0.51052 | 2.24 | 3.478 | 5.13 | 7.34 | 5.38 | 7.4828 | 1.1743 | 3.6367 | 1314 | 5
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 14.0962 | 0.56609 | 2.36 | 4.26 | 5.78 | 8.79 | 5.9935 | 9.8028 | 1.1502 | 4.9789 | 663 | 4
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 22.0122 | 0.69232 | 1.65 | 3.04 | 4.75 | 6.83 | 4.789 | 7.958 | 1.1476 | 4.0658 | 820 | 4
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 | 0 | 22.5434 | 0.68736 | 1.74 | 2.698 | 4.08 | 6.63 | 4.241 | 7.0038 | 1.0261 | 3.2682 | 1348 | 5
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 27.4604 | 0.47761 | 0.955 | 1.813 | 2.61 | 5.72 | 2.3575 | 5.2242 | 0.45806 | 2.3327 | 288 | 3
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 | 0 | 27.9863 | 0.72819 | 1.705 | 2.37 | 3.7 | 6.38 | 4.21 | 7.4383 | 1.6775 | 3.5217 | 422 | 3
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 | 0 | 16.8808 | 0.65397 | 2.25 | 3.234 | 4.6 | 6.59 | 3.95 | 5.5716 | 0.23471 | 0.23489 | 73 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 | 0 | 17.081 | 0.35724 | 2.375 | 2.675 | 4.77 | 5.38 | 4.0865 | 4.6597 | 0.15928 | 0.23793 | 21 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 | 0 | 20.4048 | 0.40308 | 2.285 | 2.641 | 4.6 | 5.33 | 4.0635 | 4.7903 | 0.28829 | 0.4309 | 21 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR CH 50 [S] | CH50 HIGH | 24M23H | Roche instruments | LIA | 0 | 46.6822 | 1.8392 | 3.185 | 3.629 | 6.47 | 7.34 | 5.9965 | 6.3873 | 0.73235 | 1.0769 | 36 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR CH 50 [S] | CH50 LOW | 24M23L | Roche instruments | LIA | 0 | 21.9551 | 1.3438 | 6.505 | 7.373 | 13.05 | 14.71 | 12.0015 | 14.0387 | 1.2604 | 1.8653 | 37 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR CH 50 [S] | CH50 HIGH | 28H22H | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | LIA | 0 | 47.9225 | 1.9761 | 3.59 | 6.086 | 7.39 | 12.15 | 7.368 | 12.7144 | 1.4429 | 2.6601 | 97 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR CH 50 [S] | CH50 HIGH | 28H22H | Roche instruments | LIA | 0 | 47.9017 | 1.8261 | 3.375 | 4.403 | 7.1 | 9.17 | 6.7925 | 9.4705 | 1.3902 | 2.2323 | 115 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR CH 50 [S] | CH50 LOW | 28H22L | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | LIA | 0 | 20.7544 | 1.2792 | 3.46 | 8.148 | 7.29 | 17.08 | 8.188 | 16.5984 | 2.4662 | 3.1464 | 95 | 2
2023 | COMPLEMENT FACTOR CH 50 [S] | CH50 LOW | 28H22L | Roche instruments | LIA | 0 | 20.8261 | 1.1961 | 5.225 | 5.706 | 10.64 | 12.92 | 10.3705 | 13.8863 | 2.299 | 4.7746 | 113 | 2
2023 | CONTROLE INTERNE [P] | CT/NG Control POS | CT/NG 2018-2 | Cobas (France controls) | PCR TEMPS RÉEL ROCHE | 0 | 35.2502 | 0.40268 | 1.04 | 1.283 | 2.16 | 2.64 | 2.1475 | 2.7462 | 0.45234 | 1.0185 | 221 | 2
2023 | CORTISOL | PreciControl Cortisol Urine | 696411 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL III | 0 | 213.6946 | 15.7355 | 3.2 | 6.208 | 9.42 | 14.2 | 9.7475 | 15.2305 | 2.9099 | 8.0061 | 47 | 2
2023 | CORTISOL | PreciControl Cortisol Urine | 696413 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL III | 0 | 369.437 | 28.5981 | 2.94 | 6.225 | 11.16 | 14.32 | 12.939 | 14.0208 | 5.7813 | 8.5626 | 47 | 2
2023 | CORTISOL | PreciControl Cortisol Urine | 703360 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL III | 0 | 185.5226 | 8.9077 | 3.41 | 5.3 | 9.47 | 12.19 | 8.76 | 12.286 | 1.8921 | 7.1174 | 267 | 6
2023 | CORTISOL | PreciControl Cortisol Urine | 703361 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL III | 0 | 350.5555 | 15.3904 | 3.19 | 5.91 | 6.66 | 11.97 | 7.058 | 10.025 | 1.2234 | 5.1299 | 272 | 6
2023 | CORTISOL | PreciControl Cortisol Urine | 724352 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL III | 0 | 169.4857 | 9.3521 | 4.09 | 5.318 | 9.71 | 10.78 | 9.9545 | 11.8564 | 2.381 | 4.1577 | 116 | 3
2023 | CORTISOL | PreciControl Cortisol Urine | 724353 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL III | 0 | 312.8408 | 16.2924 | 3.48 | 4.996 | 7.78 | 10.05 | 7.849 | 10.3208 | 1.1806 | 5.4497 | 119 | 3
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 339.3915 | 29.8415 | 4.31 | 6.008 | 9.49 | 18.51 | 8.816 | 21.4886 | 4.3236 | 16.0082 | 56 | 4
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 775.7135 | 53.9383 | 3.23 | 4.61 | 8.42 | 14.56 | 8.06 | 17.5086 | 5.2441 | 11.4023 | 57 | 4
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 506211 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 323.6886 | 18.8325 | 5.71 | 6.854 | 11.69 | 14.31 | 10.444 | 12.9872 | 1.0104 | 1.666 | 26 | 2
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 506211 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 328.001 | 18.0237 | 2.665 | 5.16 | 7.89 | 11.99 | 8.8715 | 13.5404 | 4.2295 | 5.8733 | 219 | 3
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 506213 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 715.0737 | 21.6377 | 2.99 | 4.398 | 5.97 | 8.71 | 5.4415 | 7.7635 | 0.5038 | 0.50751 | 25 | 2
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 506213 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 739.684 | 41.7107 | 2.12 | 6.096 | 6.03 | 14.15 | 7.148 | 15.1105 | 3.4662 | 8.0132 | 219 | 3
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL | 0 | 327.6368 | 16.3237 | 1.42 | 2.744 | 6.95 | 8.01 | 7.17 | 8.9658 | 2.0426 | 6.6437 | 13 | 3
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 324.7348 | 18.339 | 3.955 | 5.75 | 8.84 | 13.98 | 9.3275 | 15.807 | 2.3562 | 7.4744 | 683 | 13
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL | 0 | 354.1851 | 19.4445 | 2.76 | 5.018 | 10.25 | 12.57 | 10.868 | 13.8084 | 7.4869 | 9.984 | 72 | 2
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 320.7921 | 13.7083 | 2.895 | 4.522 | 6.56 | 10.1 | 6.8905 | 10.7703 | 1.8286 | 4.713 | 22362 | 114
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 321.711 | 12.6971 | 2.61 | 4.156 | 5.96 | 9.43 | 6.2795 | 10.174 | 1.6946 | 4.3459 | 51542 | 180
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 771.4289 | 45.8166 | 4.36 | 5.504 | 9.44 | 13 | 9.0625 | 15.083 | 2.1488 | 8.0299 | 659 | 13
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL | 0 | 756.9782 | 35.4726 | 2.05 | 4.716 | 5.56 | 10.33 | 6.371 | 11.3498 | 2.9875 | 4.5813 | 15 | 3
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL | 0 | 832.0497 | 52.8474 | 2.86 | 4.406 | 11.92 | 16.43 | 13.502 | 19.4742 | 9.9749 | 12.4795 | 69 | 2
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 748.4783 | 34.3501 | 3.07 | 4.9 | 7.05 | 10.62 | 7.467 | 11.2108 | 2.0224 | 4.8573 | 22840 | 114
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 746.7448 | 32.3234 | 2.805 | 4.537 | 6.38 | 10.29 | 6.7205 | 11.127 | 1.8634 | 5.1657 | 51474 | 180
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 327.9339 | 17.0873 | 5.02 | 5.575 | 10.13 | 11.46 | 9.1055 | 10.9336 | 0.84854 | 1.7512 | 39 | 3
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 339.5397 | 17.5769 | 3.075 | 5.444 | 8.53 | 11.81 | 8.5645 | 12.8034 | 2.3884 | 6.2283 | 257 | 6
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 332.3665 | 12.1505 | 1.73 | 3.208 | 4.46 | 8.99 | 4.973 | 9.423 | 1.5924 | 4.3957 | 554 | 13
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 751.6013 | 39.3326 | 5.35 | 6.371 | 10.54 | 12.72 | 9.3995 | 11.1061 | 0.44266 | 0.68596 | 40 | 3
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 746.1202 | 53.6941 | 3.4 | 7.22 | 8.27 | 15.53 | 8.429 | 16.8491 | 2.7777 | 7.0454 | 255 | 6
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 739.8776 | 31.7102 | 1.72 | 3.314 | 5.43 | 9.19 | 6.335 | 10.1514 | 2.4635 | 6.5686 | 549 | 13
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 315.8855 | 14.1383 | 2.62 | 4.48 | 7.04 | 11.24 | 7.1385 | 12.893 | 2.105 | 5.5518 | 647 | 18
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 310.1203 | 15.4947 | 2.86 | 5.47 | 6.91 | 11.49 | 7.191 | 12.6734 | 3.0259 | 5.4247 | 833 | 17
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 728.76 | 32.8567 | 2.775 | 5.815 | 6.56 | 12.55 | 7.0055 | 15.023 | 2.2135 | 6.6306 | 641 | 19
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 711.4376 | 43.0311 | 3.3 | 6.206 | 7.52 | 13.32 | 8.309 | 14.415 | 2.2904 | 6.8023 | 906 | 19
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 613451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 10.9409 | 0.79564 | 6.86 | 7.894 | 13.68 | 16.37 | 13.219 | 18.3542 | 3.0064 | 8.788 | 77 | 3
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 613451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 11.4031 | 0.69624 | 3.94 | 6.725 | 9.05 | 15.63 | 10.2045 | 15.8151 | 3.0857 | 8.6354 | 427 | 5
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 613453 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 31.2657 | 1.4896 | 4.08 | 6.614 | 8.56 | 13.36 | 8.368 | 13.789 | 1.6218 | 6.6269 | 77 | 3
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 613453 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 31.5022 | 1.3731 | 3.15 | 4.73 | 6.57 | 9.93 | 6.7855 | 11.4428 | 1.8839 | 5.9289 | 431 | 5
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL | 0 | 331.8996 | 48.1126 | 3.16 | 9.392 | 8.32 | 29.38 | 9.9365 | 25.4874 | 4.5521 | 9.7437 | 63 | 4
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 326.7535 | 20.7619 | 3.78 | 6.45 | 8.76 | 14.49 | 9.411 | 15.685 | 2.7281 | 5.8151 | 733 | 14
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 334.8471 | 14.7558 | 2.82 | 4.5 | 6.58 | 10.37 | 6.8175 | 11.2907 | 1.9664 | 5.4163 | 26361 | 116
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL | 0 | 356.2725 | 12.625 | 3.085 | 4.44 | 7.21 | 11.17 | 7.8445 | 12.273 | 2.7429 | 4.9403 | 187 | 2
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 333.0875 | 13.6441 | 2.52 | 4.135 | 5.97 | 9.36 | 6.394 | 10.2575 | 1.914 | 4.716 | 68740 | 231
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 725.906 | 47.4702 | 4.2 | 5.876 | 9.43 | 13.2 | 9.484 | 14.9894 | 2.6268 | 6.8415 | 713 | 14
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL | 0 | 744.5581 | 48.338 | 1.985 | 6.237 | 8.35 | 22.43 | 8.772 | 20.799 | 4.5675 | 9.3539 | 69 | 4
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 716.6243 | 34.435 | 3.05 | 4.916 | 7.03 | 11.15 | 7.385 | 11.8411 | 2.0754 | 5.6082 | 26625 | 117
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL | 0 | 799.2514 | 28.0532 | 2.2 | 3.155 | 5.34 | 9.1 | 5.6975 | 10.033 | 1.8344 | 5.0698 | 185 | 2
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 714.0633 | 31.2909 | 2.75 | 4.551 | 6.51 | 10.27 | 6.895 | 11.013 | 2.0122 | 5.3284 | 68683 | 231
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 670166 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 11.1991 | 0.77084 | 4.65 | 7.72 | 10.65 | 17.1 | 11.0365 | 17.684 | 3.3376 | 6.3223 | 64 | 2
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 670166 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 11.4657 | 0.56999 | 3.51 | 5.306 | 7.13 | 12.08 | 6.58 | 13.4664 | 1.3688 | 4.704 | 99 | 4
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 670167 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 32.8046 | 1.7194 | 4.4 | 5.465 | 8.93 | 13.49 | 8.631 | 15.1255 | 1.7951 | 6.1047 | 63 | 2
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 670167 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 32.1897 | 1.0514 | 2.05 | 4.742 | 4.53 | 9.59 | 4.653 | 9.9194 | 1.5085 | 1.8428 | 103 | 4
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 712396 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 10.0125 | 0.9221 | 5.605 | 8.93 | 13.74 | 20.22 | 15.003 | 21.6345 | 3.7572 | 10.6547 | 46 | 2
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 712396 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 10.1565 | 0.7293 | 4.73 | 7.16 | 11.13 | 15.19 | 12.186 | 17.3668 | 4.0041 | 7.0885 | 386 | 4
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 712397 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 30.6223 | 1.818 | 4.85 | 7.435 | 9.7 | 14.84 | 8.606 | 13.8265 | 1.1027 | 3.7188 | 46 | 2
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 712397 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 31.1597 | 1.455 | 3.15 | 4.73 | 7.08 | 11.73 | 7.286 | 12.7742 | 2.0757 | 5.3684 | 393 | 4
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 318.2669 | 8.193 | 2.535 | 2.779 | 5.26 | 5.81 | 5.419 | 6.2846 | 1.2308 | 1.6972 | 19 | 2
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 331.032 | 8.1211 | 1.13 | 1.642 | 3.41 | 3.94 | 3.811 | 4.4326 | 1.9444 | 2.1667 | 7 | 2
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 717.4551 | 18.9472 | 2.78 | 3.676 | 5.74 | 7.56 | 6.034 | 8.0572 | 1.4401 | 1.9858 | 19 | 2
2023 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 760.5854 | 19.6174 | 1.57 | 1.946 | 3.91 | 4.62 | 4.6265 | 5.4757 | 2.025 | 2.2565 | 7 | 2
2023 | CORTISOL [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 110.4426 | 4.9432 | 2.45 | 3.993 | 6.17 | 10.34 | 6.566 | 11.4843 | 1.8802 | 6.2578 | 3976 | 23
2023 | CORTISOL [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 418.8643 | 17.9969 | 2.42 | 4.002 | 5.88 | 10.34 | 6.3035 | 11.0584 | 1.896 | 5.6459 | 3803 | 21
2023 | CORTISOL [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 963.7317 | 50.6788 | 2.49 | 4.711 | 6.44 | 12.08 | 6.7545 | 13.1153 | 2.727 | 7.0787 | 689 | 10
2023 | CORTISOL [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 99.0677 | 4.9641 | 2.095 | 4.94 | 7.47 | 10.87 | 8.589 | 11.2852 | 3.3773 | 6.615 | 188 | 10
2023 | CORTISOL [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 442.2108 | 22.4329 | 2.875 | 5.67 | 7.6 | 11.81 | 8.4135 | 12.2346 | 2.5279 | 6.9106 | 180 | 9
2023 | CORTISOL [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 1021.8192 | 45.5445 | 3.58 | 4.188 | 8.37 | 9.02 | 8.998 | 9.545 | 2.3628 | 3.1489 | 65 | 4
2023 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 302.4251 | 13.7779 | 4.23 | 6.265 | 8.55 | 12.71 | 7.6655 | 11.8085 | 1.031 | 1.7534 | 127 | 2
2023 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 702.9777 | 50.6266 | 4.69 | 9.805 | 10.1 | 19.59 | 10.8145 | 19.17 | 1.6354 | 4.6879 | 134 | 2
2023 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 321.9802 | 14.3467 | 2.76 | 4.274 | 5.94 | 10.01 | 6.376 | 9.4653 | 1.3621 | 3.0914 | 2226 | 13
2023 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 747.2684 | 34.7999 | 2.715 | 4.646 | 6.53 | 10.3 | 6.8815 | 10.2902 | 1.7418 | 4.5788 | 2206 | 13
2023 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 346.6889 | 55.1213 | 2.61 | 30.9 | 7.23 | 65.86 | 8.4595 | 52.3444 | 2.5991 | 11.0172 | 148 | 4
2023 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 334.8279 | 15.3653 | 2.77 | 4.302 | 6.04 | 9.98 | 6.5425 | 10.3925 | 1.4197 | 4.5916 | 2107 | 13
2023 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 766.946 | 30.7095 | 2.35 | 3.704 | 5.48 | 8.88 | 5.8585 | 9.71 | 1.6768 | 5.6726 | 145 | 4
2023 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II | 0 | 721.848 | 31.5754 | 2.7 | 4.102 | 5.94 | 8.78 | 6.315 | 9.472 | 1.4007 | 4.8164 | 2078 | 14
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 494028 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 1.9386 | 0.10351 | 0.625 | 0.853 | 5.7 | 6.46 | 5.747 | 6.1206 | 4.7098 | 5.4633 | 7 | 2
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 494028 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 2.0542 | 0.056069 | 1.88 | 2.687 | 4.21 | 5.71 | 4.5885 | 5.9223 | 1.4525 | 1.9207 | 115 | 2
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 494030 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 9.6888 | 0.40258 | 2.27 | 2.862 | 6.62 | 6.84 | 7.645 | 7.945 | 3.0445 | 4.2624 | 8 | 2
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 494030 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 10.0856 | 0.3663 | 2.425 | 4.47 | 5.18 | 9.23 | 5.494 | 10.1778 | 1.4763 | 2.7966 | 117 | 2
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 2.0149 | 0.10056 | 1.945 | 3.631 | 5.36 | 9.72 | 5.705 | 10.2398 | 1.8697 | 6.4213 | 1929 | 24
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 1.9846 | 0.080147 | 1.935 | 4.197 | 4.63 | 9.97 | 4.9635 | 10.5872 | 1.5756 | 4.2738 | 7201 | 49
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 10.0127 | 0.52266 | 2.01 | 3.815 | 5.9 | 10.57 | 6.448 | 11.1905 | 2.4839 | 7.6473 | 1941 | 24
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 9.8169 | 0.42849 | 2.055 | 4.753 | 5.04 | 10.74 | 5.523 | 11.4857 | 1.8648 | 4.381 | 7265 | 49
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 589946 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 2.0431 | 0.10497 | 2.66 | 4.714 | 6.5 | 10.08 | 7.313 | 8.827 | 1.4234 | 5.0314 | 94 | 3
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 589946 | Cobas e801 e402 | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 2.0752 | 0.097202 | 1.93 | 3.382 | 4.74 | 11.37 | 4.9345 | 12.7729 | 1.4142 | 6.7551 | 432 | 6
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 589947 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 10.0263 | 0.6577 | 4.15 | 7.548 | 8.43 | 17.04 | 7.726 | 17.0162 | 2.0916 | 6.0624 | 92 | 3
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 589947 | Cobas e801 e402 | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 10.2906 | 0.51386 | 2.505 | 3.605 | 6.15 | 12.25 | 6.902 | 12.2112 | 2.2346 | 6.806 | 423 | 6
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 2.0513 | 0.14472 | 4.81 | 7.342 | 11.06 | 15.83 | 9.87 | 17.9286 | 2.7016 | 8.3901 | 154 | 3
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 1.9849 | 0.075487 | 2.1 | 3.867 | 5.01 | 9.87 | 5.412 | 10.7488 | 1.8402 | 5.0023 | 4838 | 26
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 1.9908 | 0.061873 | 1.6 | 3.114 | 4.01 | 6.98 | 4.425 | 7.853 | 1.4681 | 3.5754 | 16705 | 60
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 10.1601 | 0.77435 | 4.4 | 8.096 | 10.25 | 17.7 | 11.151 | 19.1776 | 3.723 | 9.929 | 149 | 3
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 9.699 | 0.40801 | 2.235 | 4.32 | 5.53 | 10.76 | 5.9405 | 12.1733 | 2.1058 | 5.3679 | 4810 | 25
2023 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 9.785 | 0.34519 | 1.8 | 3.38 | 4.4 | 7.87 | 4.8565 | 8.7073 | 1.6847 | 4.0746 | 16884 | 60
2023 | C-PEPTID [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 0.97001 | 0.026491 | 1.345 | 3.481 | 3.4 | 7.2 | 3.7765 | 7.2845 | 1.0285 | 3.1386 | 420 | 9
2023 | C-PEPTID [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 4.1153 | 0.11968 | 1.61 | 3.7 | 3.57 | 7.63 | 3.88 | 7.231 | 1.259 | 2.8771 | 420 | 8
2023 | C-PEPTID [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 6.6747 | 0.24252 | 2.34 | 2.596 | 5.28 | 5.58 | 5.633 | 5.9938 | 1.6877 | 3.7916 | 30 | 3
2023 | C-PEPTID [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS C-PEPTIDE | 0 | 0.96892 | 0.018847 | 1.16 | 1.248 | 3.5 | 4.25 | 3.8915 | 4.8743 | 1.9742 | 3.0987 | 37 | 3
2023 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS | 0 | 10.7348 | 0.24789 | 1.18 | 2.79 | 3.02 | 5.64 | 3.64 | 5.615 | 0.99832 | 2.1357 | 269 | 3
2023 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS | 0 | 11.0541 | 0.2716 | 1.45 | 2.125 | 4.02 | 4.75 | 4.384 | 5.4293 | 0.89359 | 3.1351 | 499 | 4
2023 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS | 0 | 10.8125 | 0.3976 | 1.48 | 2.864 | 4.22 | 7.9 | 4.601 | 8.8874 | 1.8491 | 4.52 | 5913 | 16
2023 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. LATEX HS | 0 | 10.9309 | 0.31914 | 0.965 | 1.77 | 3.11 | 6.01 | 3.721 | 6.6254 | 1.7227 | 4.173 | 900 | 4
2023 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. LATEX HS | 0 | 10.7017 | 0.33795 | 1.47 | 3.14 | 4.06 | 6.59 | 4.921 | 6.4624 | 1.1477 | 2.8056 | 902 | 2
2023 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | CRPT Control N | 542009 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS | 0 | 3.8918 | 0.18392 | 2.19 | 3.622 | 5.31 | 7.17 | 5.246 | 8.094 | 0.98808 | 4.1071 | 722 | 3
2023 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS | 0 | 7.4881 | 0.19699 | 1.53 | 2.75 | 4.11 | 5.74 | 4.358 | 6.215 | 1.3807 | 3.3791 | 1354 | 10
2023 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. LATEX HS | 0 | 7.6004 | 0.18156 | 1.21 | 2.048 | 3.11 | 5.34 | 3.489 | 6.2484 | 1.3302 | 3.7644 | 1677 | 7
2023 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. LATEX HS | 0 | 7.2359 | 0.24044 | 1.33 | 2.51 | 4.1 | 7.3 | 4.5885 | 8.4891 | 2.4535 | 5.0015 | 603 | 3
2023 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | CRPT Control N | 596807 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS | 0 | 3.9232 | 0.15364 | 3.03 | 5.01 | 6.37 | 10.19 | 5.977 | 10.801 | 1.0865 | 2.8963 | 2351 | 10
2023 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | CRPT Control N | 596807 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. LATEX HS | 0 | 4.1464 | 0.083924 | 1.84 | 2.168 | 3.88 | 4.52 | 3.618 | 4.9288 | 0.30976 | 1.4514 | 208 | 2
2023 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | CRPT Control N | 675667 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS | 0 | 3.9666 | 0.15044 | 3.125 | 4.921 | 6.93 | 10.76 | 6.584 | 12.2119 | 1.1662 | 4.9911 | 2181 | 10
2023 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | CRPT Control N | 675667 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. LATEX HS | 0 | 4.333 | 0.20637 | 1.99 | 3.86 | 5.33 | 9.34 | 6.167 | 10.3716 | 2.3547 | 5.1794 | 1021 | 9
2023 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | CRPT Control N | 737633 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS | 0 | 3.7866 | 0.07243 | 2.07 | 4.934 | 4.17 | 9.81 | 3.922 | 8.6972 | 0.55688 | 0.7266 | 44 | 3
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.3302 | 0.24523 | 2.845 | 4.137 | 7.74 | 8.66 | 7.668 | 7.9736 | 2.9667 | 4.7928 | 26 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.3007 | 0.23719 | 2.53 | 4.5 | 6.33 | 10.94 | 7.264 | 12.688 | 3.0703 | 6.1207 | 1273 | 11
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.4659 | 0.21989 | 2.66 | 3.478 | 6.3 | 8.72 | 6.8035 | 10.4248 | 2.4315 | 4.8801 | 259 | 5
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB. LATEX .. | 0 | 5.4045 | 0.18959 | 3.34 | 3.892 | 6.86 | 9.11 | 7.822 | 10.5854 | 3.3859 | 4.3735 | 188 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.91293 | 0.041469 | 1.96 | 3.702 | 4.92 | 9.25 | 5.455 | 10.215 | 1.882 | 4.8217 | 947 | 14
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] | 0 | 1.1214 | 0.022833 | 1.28 | 1.725 | 3.65 | 5.09 | 4.1835 | 6.0197 | 2.1739 | 3.2884 | 374 | 4
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.95327 | 0.044815 | 1.35 | 1.52 | 3.98 | 7.02 | 4.76 | 7.568 | 2.3658 | 5.8293 | 195 | 4
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] | 0 | 1.0974 | 0.023167 | 1.88 | 2.624 | 3.73 | 5.26 | 3.209 | 4.3858 | 0.091075 | 0.11687 | 93 | 4
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.TURB. LATEX HS | 0 | 1.0631 | 0.037542 | 1.435 | 1.991 | 4.23 | 9.79 | 4.9065 | 10.1204 | 1.653 | 8.086 | 263 | 3
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.93197 | 0.026476 | 1.965 | 2.227 | 4.56 | 6.71 | 4.988 | 8.0147 | 1.4825 | 3.9813 | 198 | 5
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB. LATEX .. | 0 | 0.96667 | 0.32173 | 2.55 | 3.286 | 6.1 | 66.56 | 6.4195 | 57.5845 | 2.2354 | 5.9418 | 211 | 3
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | TINA QUANT CRP LATEX | 0 | 0.90572 | 0.044269 | 2.54 | 6.628 | 5.07 | 20.44 | 5.377 | 22.805 | 1.8548 | 11.9962 | 114 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.91532 | 0.031573 | 1.88 | 3.198 | 4.15 | 9.11 | 4.525 | 9.0092 | 1.7879 | 4.5493 | 520 | 9
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.90437 | 0.029624 | 1.65 | 2.86 | 4.53 | 7.29 | 5.174 | 8.0436 | 1.9494 | 4.5765 | 510 | 11
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.92336 | 0.02685 | 1.54 | 2.4 | 3.89 | 5.97 | 4.278 | 6.76 | 1.5202 | 3.4882 | 29556 | 165
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] | 0 | 1.0968 | 0.032352 | 1.845 | 2.737 | 4.69 | 6.23 | 4.929 | 6.6706 | 1.578 | 3.4431 | 603 | 5
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] | 0 | 0.92986 | 0.03336 | 1.53 | 2.472 | 3.97 | 6.34 | 4.565 | 7.1704 | 1.8095 | 4.046 | 4073 | 27
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] | 0 | 1.0851 | 0.015611 | 1.01 | 1.01 | 2.53 | 2.86 | 2.856 | 3.3344 | 1.1826 | 1.6627 | 109 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.97431 | 0.025657 | 1.15 | 2.015 | 3.28 | 5.74 | 3.7435 | 6.2661 | 1.6264 | 3.5065 | 15472 | 78
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] | 0 | 0.91129 | 0.02907 | 1.765 | 2.807 | 4.49 | 7.07 | 4.557 | 7.3613 | 1.2252 | 3.899 | 2329 | 6
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.90776 | 0.029384 | 1.92 | 3.093 | 4.4 | 7.6 | 4.81 | 7.8626 | 1.2762 | 4.0451 | 17000 | 62
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.91605 | 0.027567 | 2.01 | 2.774 | 4.53 | 6.98 | 4.667 | 6.7825 | 1.0302 | 3.322 | 3324 | 28
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | TINA QUANT CRP LATEX | 0 | 5.1823 | 0.21867 | 2.47 | 5.2 | 5.01 | 11.11 | 5.1 | 10.7575 | 1.5862 | 3.1594 | 178 | 3
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.1574 | 0.17345 | 2.13 | 3.13 | 5.19 | 7.79 | 5.592 | 9.002 | 1.7976 | 4.8024 | 3693 | 13
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | PART.ENH.TURB. LATEX .. | 0 | 5.3381 | 0.26622 | 2.325 | 4.691 | 6.21 | 10.41 | 6.9105 | 11.178 | 2.6144 | 5.4412 | 647 | 5
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] | 0 | 5.4197 | 0.14046 | 1.62 | 2.868 | 4.18 | 5.97 | 4.0845 | 5.6678 | 1.0889 | 2.8071 | 362 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.3538 | 0.22593 | 2.075 | 3.421 | 5.65 | 8.79 | 5.894 | 10.1643 | 2.1614 | 5.6959 | 1685 | 16
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] | 0 | 5.2651 | 0.20349 | 2.39 | 3.458 | 5.51 | 8.15 | 5.9155 | 9.3477 | 1.8521 | 4.5893 | 25418 | 37
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.TURB. LATEX .. | 0 | 5.0737 | 0.30747 | 2.53 | 4.738 | 7.31 | 13.41 | 7.598 | 14.3316 | 2.0331 | 7.2881 | 196 | 4
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.2453 | 0.19262 | 2.35 | 3.3 | 5.47 | 7.95 | 5.816 | 8.957 | 1.7285 | 4.4717 | 180193 | 243
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] | 0 | 5.4117 | 0.17925 | 1.65 | 2.811 | 3.7 | 6.58 | 3.9475 | 7.1144 | 1.3477 | 3.2027 | 1154 | 4
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.3962 | 0.13226 | 1.63 | 2.36 | 3.74 | 5.54 | 3.967 | 6.112 | 1.0811 | 2.8377 | 109233 | 139
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.1159 | 0.47449 | 3.14 | 4.43 | 6.9 | 9.69 | 7.2065 | 10.6598 | 1.7365 | 4.4494 | 110648 | 84
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] | 0 | 5.1696 | 0.2221 | 2.925 | 3.98 | 6.7 | 8.86 | 7.22 | 10.0445 | 2.1716 | 4.2402 | 10427 | 7
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB. LATEX .. | 0 | 5.3257 | 0.24508 | 2.97 | 3.95 | 6.87 | 9.43 | 7.324 | 10.4498 | 1.9766 | 4.3132 | 1979 | 10
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.205 | 0.2068 | 3.215 | 4.4 | 6.9 | 9.98 | 6.929 | 10.1937 | 1.4946 | 4.0025 | 19178 | 51
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | TINA QUANT CRP LATEX | 0 | 5.1683 | 0.20736 | 2.81 | 3.804 | 7.27 | 8.38 | 6.829 | 9.3678 | 2.2288 | 4.9275 | 720 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.2642 | 0.30497 | 3.55 | 5.866 | 7.02 | 12.03 | 6.488 | 11.9476 | 0.82571 | 2.2552 | 2810 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.88415 | 0.12008 | 1.41 | 2.47 | 3.5 | 7.23 | 3.89 | 8.157 | 1.3394 | 5.139 | 4692 | 13
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | TINA QUANT CRP LATEX | 0 | 0.87909 | 0.015036 | 1.11 | 2.616 | 16.72 | 17.29 | 14.578 | 16.0082 | 12.2599 | 13.0285 | 109 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] | 0 | 0.89513 | 0.028302 | 1.54 | 2.504 | 4.13 | 5.47 | 4.326 | 6.1924 | 1.55 | 2.9636 | 376 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | PART.ENH.TURB. LATEX .. | 0 | 0.89594 | 0.037383 | 1.74 | 3.64 | 5.35 | 9.37 | 5.737 | 9.332 | 1.8903 | 4.6281 | 579 | 5
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.8819 | 0.032275 | 2.3 | 4.233 | 5.32 | 8.7 | 5.675 | 8.758 | 1.7744 | 3.6471 | 784 | 9
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] | 0 | 0.90524 | 0.022757 | 1.65 | 2.456 | 3.75 | 5.52 | 4.067 | 6.1708 | 1.1386 | 2.99 | 28092 | 35
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] | 0 | 1.08 | 0.040867 | 1.69 | 3.074 | 4.53 | 7.68 | 4.914 | 8.1784 | 2.0546 | 4.7864 | 4431 | 17
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.TURB. LATEX .. | 0 | 0.89844 | 0.056566 | 1.675 | 5.802 | 6.56 | 15.82 | 6.7815 | 14.4675 | 3.9169 | 9.8743 | 197 | 4
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.89957 | 0.024901 | 1.59 | 2.41 | 3.89 | 6 | 4.218 | 6.6908 | 1.4069 | 3.4881 | 241299 | 238
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] | 0 | 1.0796 | 0.037194 | 1.22 | 2.298 | 3.47 | 7.01 | 3.9655 | 7.9684 | 1.8616 | 4.5254 | 4227 | 16
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] | 0 | 0.95509 | 0.023979 | 1.27 | 2.08 | 2.93 | 4.73 | 3.393 | 5.337 | 1.401 | 2.436 | 1367 | 4
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.95052 | 0.02653 | 1.155 | 1.89 | 3.36 | 5.47 | 3.786 | 6.2436 | 1.7336 | 3.809 | 149400 | 170
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.88617 | 0.062345 | 1.97 | 3.17 | 4.73 | 7.44 | 5.0715 | 8.1993 | 1.5581 | 3.8009 | 167673 | 81
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.TURB. LATEX HS | 0 | 1.0754 | 0.029935 | 1.625 | 2.239 | 4.27 | 5.07 | 4.502 | 5.7718 | 1.9085 | 2.9866 | 1499 | 3
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] | 0 | 0.89812 | 0.028905 | 1.84 | 2.88 | 4.34 | 6.68 | 4.956 | 7.708 | 1.6541 | 3.9749 | 14834 | 7
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.89526 | 0.025532 | 2.1 | 2.982 | 4.69 | 6.59 | 4.912 | 7.1432 | 1.2164 | 3.2193 | 22488 | 51
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB. LATEX .. | 0 | 0.91949 | 0.20694 | 2.25 | 3.92 | 5.65 | 9.54 | 6.423 | 10.6668 | 2.3967 | 5.7557 | 1721 | 9
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.1078 | 0.23979 | 2.09 | 3.18 | 6.18 | 10.82 | 7.218 | 12.294 | 3.3171 | 8.8448 | 380 | 4
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 542009 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] | 0 | 0.38305 | 0.018585 | 3.02 | 4.406 | 7.04 | 9.76 | 7.198 | 11.164 | 2.1353 | 5.2093 | 602 | 10
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 542009 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] | 0 | 0.41684 | 0.02145 | 3.04 | 4.584 | 7.43 | 11.56 | 8.127 | 12.0952 | 2.7168 | 6.717 | 688 | 8
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 542009 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.30842 | 0.01439 | 4.045 | 5.195 | 8.75 | 11.38 | 8.9645 | 10.3841 | 1.5939 | 4.0381 | 1403 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | PART.ENH.TURB. LATEX .. | 0 | 0.60351 | 0.028817 | 3.64 | 5.192 | 8.28 | 10.8 | 7.385 | 11.4898 | 2.7962 | 4.6752 | 81 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] | 0 | 0.76982 | 0.023485 | 2.445 | 2.489 | 4.87 | 5.02 | 4.3285 | 4.3745 | 0.28623 | 0.40338 | 38 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.58645 | 0.024138 | 2.07 | 4.89 | 5.11 | 10.06 | 5.535 | 10.1792 | 1.5852 | 3.5688 | 2365 | 13
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] | 0 | 0.76495 | 0.024127 | 1.77 | 2.448 | 4.05 | 7.32 | 4.721 | 8.2448 | 1.7485 | 3.3277 | 300 | 5
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] | 0 | 0.6036 | 0.014922 | 1.59 | 2.44 | 3.64 | 4.97 | 3.91 | 5.164 | 0.93561 | 2.473 | 746 | 6
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.60553 | 0.02356 | 1.84 | 3.044 | 4.62 | 8.25 | 5.234 | 9.538 | 1.9761 | 5.2441 | 9630 | 40
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] | 0 | 0.74046 | 0.050737 | 1.35 | 3.388 | 7.29 | 11.96 | 7.338 | 12.4514 | 5.061 | 9.2537 | 1364 | 11
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.63359 | 0.02303 | 1.38 | 2.673 | 4.34 | 7.41 | 4.704 | 8.1521 | 2.2713 | 5.4808 | 6179 | 31
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.60199 | 0.023431 | 2.53 | 4.126 | 5.81 | 9.26 | 6.302 | 9.9544 | 1.8213 | 4.4063 | 6085 | 14
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.59967 | 0.021912 | 2.11 | 3.49 | 5 | 7.37 | 5.274 | 7.7724 | 1.5668 | 3.4353 | 2744 | 16
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB. LATEX .. | 0 | 0.61344 | 0.023148 | 2.09 | 3.132 | 4.89 | 8.37 | 5.708 | 8.9778 | 1.9811 | 4.7698 | 270 | 4
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | PART.ENH.TURB. LATEX .. | 0 | 5.1808 | 0.18834 | 1.94 | 3.946 | 5.01 | 8.2 | 5.144 | 7.2856 | 0.87846 | 2.6472 | 85 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.0522 | 0.1732 | 1.88 | 3.118 | 4.53 | 7.13 | 5.014 | 7.6802 | 1.7965 | 3.5483 | 1843 | 13
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.0499 | 0.20659 | 2.4 | 3.635 | 5.79 | 8.59 | 6.3015 | 9.95 | 2.1384 | 4.8396 | 9596 | 43
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] | 0 | 5.0156 | 0.18411 | 2.53 | 3.602 | 6.29 | 8.23 | 6.5805 | 9.2668 | 1.5445 | 4.1483 | 728 | 6
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.1669 | 0.17257 | 1.89 | 3.076 | 4.66 | 7.91 | 4.952 | 8.525 | 1.4366 | 4.3287 | 6793 | 35
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.0592 | 0.2638 | 3.635 | 6.414 | 8.34 | 13.83 | 8.457 | 14.9027 | 2.0282 | 5.7612 | 5532 | 12
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.0665 | 0.20032 | 3.025 | 4.265 | 6.67 | 9 | 7.1105 | 9.9103 | 1.7498 | 4.2641 | 1566 | 12
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB. LATEX .. | 0 | 5.1242 | 0.23143 | 3.04 | 4.046 | 6.88 | 8.52 | 7.334 | 10.3832 | 2.2809 | 4.2753 | 423 | 3
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 4.8514 | 0.16508 | 2.38 | 3.061 | 5.44 | 8.29 | 5.875 | 8.7199 | 1.67 | 4.676 | 1489 | 7
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.1186 | 0.14319 | 2.65 | 3.124 | 5.39 | 6.4 | 5.249 | 6.0006 | 0.90501 | 1.6342 | 147 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 4.9959 | 0.17575 | 2.3 | 3.186 | 5.24 | 7.47 | 5.599 | 8.4384 | 1.6561 | 4.185 | 94215 | 141
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] | 0 | 4.9813 | 0.3387 | 2.63 | 4.69 | 5.86 | 10.56 | 6.2465 | 12.8272 | 1.504 | 4.6769 | 8980 | 16
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 5.0898 | 0.12516 | 1.6 | 2.398 | 3.69 | 5.45 | 3.959 | 6.0954 | 1.1315 | 2.7825 | 56550 | 107
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 4.8818 | 0.21317 | 3.07 | 4.3 | 6.78 | 9.34 | 7.083 | 10.4015 | 1.7671 | 4.2876 | 76321 | 60
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] | 0 | 5.0839 | 0.26793 | 3.23 | 4.717 | 7.99 | 10.64 | 8.7345 | 12.1602 | 2.6229 | 6.9787 | 3194 | 5
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 4.9522 | 0.19202 | 3.07 | 4.089 | 6.7 | 8.58 | 6.782 | 9.1559 | 1.5867 | 3.3577 | 6988 | 19
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 596807 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] | 0 | 0.39468 | 0.017138 | 3.145 | 4.87 | 7.34 | 10.61 | 7.3855 | 11.482 | 1.9005 | 4.8031 | 1341 | 15
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 596807 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] | 0 | 0.43084 | 0.020921 | 2.625 | 4.665 | 6.73 | 10.81 | 7.1975 | 12.8592 | 1.7708 | 6.1121 | 1502 | 10
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.57358 | 0.013996 | 2.23 | 2.366 | 4.44 | 4.65 | 3.852 | 4.1056 | 0.16861 | 0.18999 | 164 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.60823 | 0.01465 | 1.26 | 1.734 | 2.63 | 4.53 | 3.099 | 5.3258 | 1.6186 | 2.0564 | 204 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.59243 | 0.008788 | 1.22 | 2.076 | 2.53 | 4.15 | 2.682 | 3.626 | 0.66362 | 1.0226 | 127 | 3
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 675667 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] | 0 | 0.40361 | 0.030416 | 2.6 | 4.58 | 6.68 | 9.66 | 7.45 | 10.389 | 1.8868 | 4.187 | 282 | 5
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 675667 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] | 0 | 0.47468 | 0.19647 | 2.28 | 3.746 | 10.74 | 18.32 | 11.7725 | 20.115 | 7.9068 | 14.506 | 1515 | 9
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_P_V1_0 | 900102 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 12.4738 | 0.47033 | 2.865 | 4.01 | 6.18 | 8.27 | 6.5265 | 8.2282 | 1.5888 | 2.8455 | 1294 | 3
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] | 0 | 0.29547 | 0.005781 | 1.3 | 1.754 | 3.38 | 4.94 | 3.812 | 5.894 | 1.6817 | 3.2273 | 613 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.29665 | 0.010928 | 1.56 | 3.232 | 4.04 | 7.95 | 4.423 | 8.549 | 1.9394 | 3.8374 | 9982 | 26
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] | 0 | 0.93898 | 0.020572 | 1.25 | 1.764 | 5.11 | 9.62 | 6.181 | 10.1546 | 3.7095 | 8.1309 | 623 | 2
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.93706 | 0.029853 | 1.25 | 2.506 | 3.41 | 7.68 | 3.998 | 8.1118 | 1.8845 | 4.0821 | 11847 | 26
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 2.9196 | 0.069251 | 1.315 | 2.804 | 3.95 | 6.53 | 4.6325 | 7.3256 | 2.1985 | 4.5343 | 5367 | 15
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.33472 | 0.01095 | 1.08 | 3.841 | 4.18 | 7.76 | 4.867 | 7.7632 | 2.0485 | 3.6888 | 420 | 14
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.98939 | 0.031544 | 1.09 | 1.758 | 4.04 | 8.95 | 4.556 | 9.7134 | 2.1732 | 7.2309 | 308 | 10
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 2.8695 | 0.072354 | 1.145 | 2.704 | 2.89 | 9.56 | 3.0595 | 10.2048 | 0.63164 | 7.6587 | 114 | 5
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 69001T | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 0.80619 | 0.02571 | 1.155 | 1.615 | 3.59 | 4.8 | 4.208 | 5.7271 | 2.1602 | 3.4752 | 2766 | 3
2023 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | InteliQ Immunology 3 | 69003T | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] | 0 | 4.9389 | 0.10796 | 1.74 | 2.198 | 3.54 | 4.46 | 3.732 | 4.8586 | 0.94733 | 1.9855 | 2276 | 2
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 277.4614 | 20.4311 | 1.06 | 1.75 | 10.87 | 17.01 | 11.285 | 17.7308 | 9.6402 | 14.9272 | 321 | 11
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 274.6988 | 5.9628 | 1.465 | 1.637 | 3.51 | 3.64 | 4.003 | 4.0366 | 1.5713 | 1.8894 | 83 | 2
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | IFCC, LIQUID | 0 | 259.6538 | 4.9912 | 1.125 | 2.537 | 2.53 | 5.26 | 2.7245 | 5.5775 | 0.86371 | 1.5875 | 156 | 4
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 281.6621 | 21.3992 | 1.22 | 3.248 | 9.45 | 13.06 | 9.695 | 13.0822 | 7.3532 | 9.542 | 1252 | 18
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IFCC, LIQUID | 0 | 283.4968 | 19.0532 | 1.27 | 3.904 | 8.91 | 10.78 | 9.611 | 10.959 | 6.8516 | 8.5011 | 314 | 4
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 257.4688 | 3.2218 | 0.995 | 1.484 | 2.26 | 3.04 | 2.5725 | 2.8689 | 0.79548 | 0.96522 | 64 | 2
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 264.8423 | 3.4761 | 1.01 | 1.206 | 2.28 | 2.92 | 2.425 | 3.1644 | 0.77913 | 1.2329 | 279 | 2
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | IFCC, LIQUID | 0 | 258.1558 | 4.385 | 1.28 | 2.056 | 2.75 | 4.12 | 2.856 | 3.8438 | 0.59201 | 1.5402 | 328 | 4
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 297.3915 | 21.8746 | 1.45 | 7.967 | 8.94 | 16.11 | 8.3305 | 14.3691 | 1.4028 | 4.5016 | 349 | 4
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, LIQUID | 0 | 293.0349 | 7.555 | 1.24 | 7.556 | 2.79 | 14.76 | 3.231 | 15.633 | 1.4975 | 3.524 | 109 | 3
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 149.7729 | 2.7662 | 0.955 | 1.395 | 2.56 | 3.93 | 2.9495 | 4.5676 | 1.146 | 2.6559 | 207 | 3
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | IFCC, LIQUID | 0 | 142.5379 | 4.1007 | 1.44 | 2.32 | 3.61 | 5.69 | 4.283 | 6.007 | 1.3819 | 2.1698 | 132 | 4
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IFCC, LIQUID | 0 | 148.0717 | 2.9467 | 1.14 | 1.615 | 2.32 | 3.33 | 2.1305 | 3.1563 | 0.32657 | 0.64857 | 251 | 5
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 147.7784 | 4.5523 | 1.44 | 2.466 | 3.98 | 6.18 | 4.53 | 7.1792 | 2.1838 | 4.0371 | 1958 | 29
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 143.9875 | 5.1084 | 1.67 | 2.121 | 4 | 5.88 | 4.523 | 6.8315 | 2.228 | 4.2924 | 240 | 6
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IFCC, LIQUID | 0 | 148.937 | 3.5131 | 1.58 | 2.598 | 3.63 | 5.49 | 3.868 | 5.81 | 1.1097 | 2.7171 | 757 | 6
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 149.5904 | 3.7739 | 1.265 | 2.096 | 3.23 | 5.04 | 3.2075 | 5.2487 | 0.65834 | 3.5146 | 581 | 5
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, LIQUID | 0 | 142.8247 | 4.2625 | 1.45 | 3.104 | 3.36 | 6.81 | 3.725 | 7.4934 | 1.3224 | 5.2661 | 81 | 3
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 144.4452 | 2.7545 | 1.17 | 1.712 | 3.07 | 4.58 | 3.126 | 4.9752 | 1.1074 | 3.5158 | 96 | 3
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 142.196 | 4.4168 | 1.365 | 1.839 | 3.66 | 5.91 | 3.936 | 6.8008 | 0.79987 | 4.4778 | 200 | 5
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 143.7698 | 3.0722 | 1.8 | 3.612 | 3.89 | 7.12 | 4.132 | 6.8494 | 0.94921 | 1.161 | 156 | 3
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 143.9224 | 2.7776 | 1.2 | 1.855 | 2.81 | 4.36 | 3.088 | 4.739 | 1.0044 | 2.1486 | 25569 | 170
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC, LIQUID | 0 | 143.2309 | 3.0484 | 1.235 | 2.772 | 2.85 | 5.53 | 3.1775 | 5.379 | 0.81382 | 1.9995 | 2440 | 20
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 141.6063 | 2.7189 | 0.99 | 1.624 | 2.57 | 4 | 2.8045 | 4.5347 | 0.8976 | 2.2817 | 13168 | 78
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 144.7884 | 2.7082 | 1.12 | 1.702 | 2.64 | 4.33 | 2.904 | 4.6938 | 0.87619 | 2.1315 | 11258 | 55
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IFCC, LIQUID | 0 | 144.1703 | 2.5631 | 1.22 | 1.876 | 2.84 | 5 | 3.197 | 5.8147 | 0.88607 | 3.2182 | 910 | 8
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, LIQUID | 0 | 140.8373 | 3.4713 | 1.69 | 2.736 | 3.92 | 5.95 | 4.413 | 6.1616 | 1.5811 | 2.4954 | 324 | 4
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 143.1344 | 5.2634 | 1.655 | 6.546 | 3.42 | 13.67 | 3.547 | 11.7935 | 0.96162 | 2.4225 | 2451 | 21
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 258.3333 | 3.9158 | 1.615 | 1.843 | 3.24 | 3.7 | 2.6985 | 3.0789 | 0.02212 | 0.025079 | 12 | 2
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 258.4213 | 7.2923 | 1.455 | 2.373 | 3.82 | 5.3 | 4.4255 | 5.5003 | 1.9423 | 2.808 | 1078 | 5
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 263.1521 | 6.7581 | 1.19 | 2.32 | 3.33 | 5.72 | 3.508 | 6.0064 | 1.0475 | 3.2381 | 766 | 12
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC, LIQUID | 0 | 261.4917 | 5.4828 | 1.34 | 2.042 | 2.84 | 4.42 | 3.171 | 4.7052 | 0.8457 | 2.0651 | 674 | 7
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, LIQUID | 0 | 259.1353 | 4.6558 | 1.1 | 1.68 | 2.53 | 3.82 | 2.651 | 4.2854 | 0.73238 | 1.9588 | 18641 | 38
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 259.7013 | 4.8093 | 1.13 | 1.825 | 2.66 | 4.19 | 2.8755 | 4.5955 | 0.8521 | 2.1289 | 155300 | 271
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 257.0995 | 4.8248 | 0.95 | 1.67 | 2.45 | 4.17 | 2.68 | 4.7126 | 0.93407 | 2.4574 | 94929 | 153
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 261.8195 | 4.6918 | 1.1 | 1.79 | 2.59 | 4.07 | 2.74 | 4.4716 | 0.80388 | 2.0764 | 68844 | 72
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC, LIQUID | 0 | 260.6016 | 5.3042 | 1.19 | 2.362 | 2.94 | 5.28 | 3.235 | 5.6772 | 1.073 | 2.4643 | 13020 | 31
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, LIQUID | 0 | 253.6457 | 7.4825 | 1.39 | 2.9 | 3.86 | 6.89 | 4.3635 | 7.0909 | 1.5226 | 3.6539 | 2935 | 18
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 254.4891 | 5.8472 | 1.48 | 2.316 | 3.44 | 5.53 | 3.698 | 6.3006 | 1.2013 | 3.1126 | 11726 | 32
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 260.6238 | 5.5876 | 1.1 | 1.542 | 2.35 | 3.2 | 2.471 | 3.4948 | 0.57872 | 1.1423 | 210 | 2
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 151.2576 | 4.8279 | 1.34 | 2.294 | 4.3 | 5.9 | 4.793 | 6.7438 | 2.3629 | 3.7995 | 2037 | 5
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC, LIQUID | 0 | 152.1639 | 4.1059 | 1.19 | 1.58 | 2.89 | 4.82 | 3.1905 | 5.5468 | 1.096 | 3.6433 | 363 | 6
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 152.3009 | 3.6303 | 1.31 | 2.59 | 3.26 | 5.81 | 3.656 | 6.3596 | 1.2097 | 3.1944 | 658 | 9
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, LIQUID | 0 | 150.8785 | 2.7694 | 1.17 | 1.72 | 2.64 | 3.81 | 2.851 | 4.075 | 0.78114 | 1.8553 | 21824 | 36
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 150.7169 | 2.8023 | 1.16 | 1.84 | 2.71 | 4.25 | 2.9355 | 4.659 | 0.87588 | 2.1524 | 207857 | 266
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 149.0229 | 2.8279 | 0.95 | 1.68 | 2.45 | 4.28 | 2.716 | 4.8242 | 0.97117 | 2.4695 | 128187 | 181
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 151.1968 | 2.615 | 1.08 | 1.69 | 2.52 | 4.02 | 2.722 | 4.4526 | 0.80295 | 2.0619 | 98439 | 70
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC, LIQUID | 0 | 150.6541 | 2.9385 | 1.27 | 2.254 | 3.06 | 5.02 | 3.4025 | 5.6787 | 1.0751 | 2.6026 | 22074 | 31
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 149.5118 | 3.2519 | 1.49 | 2.352 | 3.49 | 5.59 | 3.738 | 6.2382 | 1.1535 | 2.8971 | 13928 | 31
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, LIQUID | 0 | 148.579 | 4.0792 | 1.55 | 3.238 | 3.67 | 6.64 | 4.228 | 7.2404 | 1.5389 | 2.6997 | 2455 | 17
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 262.0368 | 3.8911 | 1.125 | 1.743 | 2.35 | 3.88 | 2.4145 | 4.3697 | 0.63772 | 1.4793 | 201 | 3
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC, LIQUID | 0 | 148.1318 | 3.4205 | 1.49 | 2.298 | 3.56 | 5.86 | 3.4775 | 6.1528 | 0.65733 | 3.0705 | 716 | 5
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 147.1842 | 3.9719 | 2.47 | 3.662 | 5.67 | 7.48 | 6.561 | 7.1458 | 0.76253 | 2.1351 | 38 | 2
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 147.3883 | 3.0557 | 1.35 | 2.034 | 3.1 | 4.67 | 3.3475 | 5.2206 | 0.91552 | 2.3875 | 9708 | 58
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC, LIQUID | 0 | 147.737 | 2.0651 | 1.125 | 1.593 | 2.46 | 3.19 | 2.548 | 3.3849 | 0.72964 | 1.1618 | 1683 | 9
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 145.5984 | 3.3625 | 1.26 | 2.094 | 3.03 | 5.44 | 3.233 | 6.2422 | 1.0461 | 2.9985 | 7800 | 39
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC, LIQUID | 0 | 147.6338 | 3.2487 | 1.34 | 2.135 | 3.31 | 4.94 | 3.687 | 5.438 | 1.3167 | 3.0564 | 2981 | 13
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 147.2516 | 2.9396 | 1.26 | 1.669 | 2.79 | 4.54 | 2.771 | 5.4445 | 0.7726 | 2.6491 | 3559 | 9
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 146.5022 | 3.367 | 1.6 | 2.544 | 3.52 | 5.52 | 3.505 | 5.972 | 0.749 | 2.2471 | 488 | 8
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, LIQUID | 0 | 146.4142 | 4.4708 | 1.595 | 2.96 | 3.85 | 7 | 3.868 | 7.445 | 1.1871 | 3.5774 | 548 | 7
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC, LIQUID | 0 | 266.7071 | 6.4323 | 1.3 | 3.796 | 3.05 | 7.55 | 3.169 | 7.2152 | 0.70653 | 3.4829 | 457 | 6
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 266.2359 | 4.06 | 1.19 | 1.806 | 3.12 | 4.17 | 3.237 | 4.701 | 1.1214 | 2.6424 | 158 | 3
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 264.2146 | 4.9679 | 1.18 | 1.79 | 2.84 | 4.24 | 3.043 | 4.7554 | 0.89429 | 2.2706 | 10187 | 62
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC, LIQUID | 0 | 263.7445 | 4.391 | 1.13 | 1.714 | 2.54 | 3.49 | 2.67 | 3.7536 | 0.6603 | 1.5484 | 1411 | 7
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 261.0768 | 5.6111 | 1.07 | 2.15 | 2.63 | 5.71 | 2.8985 | 6.3783 | 0.96145 | 2.9214 | 9412 | 47
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 263.2185 | 5.5807 | 1.31 | 1.783 | 3 | 5.09 | 3.049 | 6.053 | 0.86322 | 2.8675 | 3470 | 9
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC, LIQUID | 0 | 265.0116 | 6.2867 | 1.245 | 2.039 | 3.02 | 5.28 | 3.3795 | 5.7009 | 1.0278 | 3.2125 | 2936 | 12
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, LIQUID | 0 | 257.4664 | 9.6686 | 1.63 | 3.622 | 4.22 | 8.42 | 4.574 | 9.6926 | 1.703 | 4.0067 | 402 | 5
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 258.2225 | 5.7858 | 1.56 | 2.566 | 3.32 | 5.4 | 3.621 | 6.0074 | 0.78555 | 1.9335 | 569 | 8
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 265.371 | 7.2714 | 1.34 | 1.588 | 3.17 | 4.82 | 3.735 | 5.4762 | 1.4861 | 2.9871 | 1095 | 4
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 267.2775 | 4.5722 | 1.14 | 1.696 | 2.61 | 3.79 | 2.771 | 4.178 | 0.77489 | 1.8539 | 76964 | 141
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC, LIQUID | 0 | 267.1126 | 4.8685 | 1.245 | 2.008 | 2.81 | 4.32 | 2.9255 | 4.4399 | 0.69959 | 1.8185 | 7276 | 15
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 265.3107 | 4.2787 | 0.92 | 1.51 | 2.2 | 3.74 | 2.387 | 4.0976 | 0.75105 | 1.9169 | 45973 | 104
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 269.6425 | 4.4387 | 1.08 | 1.66 | 2.47 | 3.7 | 2.614 | 3.94 | 0.77004 | 1.7594 | 41319 | 54
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC, LIQUID | 0 | 268.5317 | 4.0091 | 1.16 | 1.824 | 2.55 | 4.01 | 2.529 | 4.4278 | 0.46174 | 1.7554 | 6460 | 8
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 262.5427 | 5.3338 | 1.4 | 2.056 | 3.16 | 4.47 | 3.413 | 5.0626 | 0.92315 | 2.0289 | 4554 | 11
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, LIQUID | 0 | 261.7895 | 5.0651 | 1.255 | 1.456 | 3.01 | 3.74 | 3.132 | 3.8362 | 0.85278 | 2.3817 | 619 | 3
2023 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 144.3492 | 3.1368 | 1.375 | 1.802 | 3.17 | 3.72 | 3.2405 | 3.8045 | 1.0671 | 1.808 | 108 | 3
2023 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 67.988 | 1.5944 | 1.26 | 2.618 | 3.1 | 5.84 | 3.281 | 5.879 | 0.90569 | 3.0127 | 8440 | 26
2023 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 205.3253 | 3.6122 | 0.845 | 1.887 | 2.25 | 4.1 | 2.4565 | 4.6286 | 0.92797 | 2.2767 | 9729 | 27
2023 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 426.7295 | 7.2773 | 0.695 | 1.55 | 2.02 | 3.91 | 2.2865 | 4.1095 | 0.95147 | 1.7597 | 3903 | 16
2023 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 82.6506 | 1.8721 | 0.96 | 2.72 | 2.5 | 5.51 | 3.01 | 5.492 | 0.86764 | 2.1985 | 332 | 14
2023 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 230.251 | 3.4147 | 0.64 | 1.448 | 2.01 | 3.01 | 2.188 | 3.0798 | 0.59542 | 1.6931 | 243 | 10
2023 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 437.5914 | 4.6561 | 0.69 | 1.316 | 1.56 | 2.95 | 1.55 | 2.9927 | 0.50732 | 1.2226 | 93 | 5
2023 | CREATINEKINASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 74.5544 | 1.728 | 1.1 | 1.652 | 2.79 | 4.25 | 3.276 | 4.8145 | 1.301 | 2.4151 | 3170 | 4
2023 | CREATINEKINASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 241.6184 | 3.0414 | 0.82 | 1.299 | 2.24 | 2.66 | 2.3495 | 3.0965 | 0.96717 | 1.6728 | 1064 | 2
2023 | CREATINEKINASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] | 0 | 606.9887 | 10.0626 | 0.61 | 0.803 | 2.25 | 2.7 | 2.6275 | 3.0689 | 1.4904 | 2.1499 | 2735 | 3
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c311 | CREA PLUS V 2 | 0 | 4.0107 | 0.074182 | 0.875 | 0.887 | 2.74 | 3.22 | 3.204 | 3.7408 | 1.7493 | 2.3084 | 30 | 2
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.8492 | 0.099169 | 1.315 | 1.807 | 3 | 5.49 | 3.284 | 6.1778 | 1.3033 | 3.1326 | 612 | 12
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 4.1668 | 0.18916 | 2.14 | 2.95 | 8.27 | 9.93 | 9.604 | 11.239 | 5.9586 | 7.8641 | 164 | 3
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.8808 | 0.0752 | 1.44 | 1.838 | 3.06 | 3.88 | 3.12 | 4.0094 | 0.63453 | 1.223 | 150 | 5
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.8601 | 0.12484 | 1.38 | 2.94 | 3.83 | 7.09 | 4.3705 | 7.7767 | 1.4033 | 4.1636 | 2483 | 30
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 4.0427 | 0.20779 | 3.28 | 4.52 | 7.32 | 11.1 | 8.125 | 12.967 | 2.8477 | 5.7902 | 1234 | 8
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.8784 | 0.060928 | 1.55 | 1.894 | 3.24 | 4.32 | 3.338 | 4.7896 | 0.76719 | 1.6605 | 141 | 2
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 3.8331 | 0.20255 | 2.86 | 5.28 | 7.74 | 10.96 | 9.145 | 11.2534 | 3.2381 | 5.1953 | 594 | 3
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.8643 | 0.13403 | 1.82 | 2.62 | 5.07 | 7.65 | 4.796 | 8.721 | 1.1278 | 5.1023 | 552 | 5
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP | 0 | 3.9098 | 0.2029 | 2.785 | 6.971 | 6.08 | 14.09 | 5.529 | 12.4878 | 0.95833 | 2.8343 | 731 | 8
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | CREA PLUS V 2 | 0 | 1.0165 | 0.019906 | 1.26 | 1.929 | 3.04 | 3.99 | 3.3625 | 4.2375 | 1.0617 | 1.5988 | 106 | 3
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 0.98621 | 0.046304 | 3.3 | 3.938 | 8.41 | 9.14 | 9.568 | 10.7232 | 4.1799 | 5.4055 | 239 | 4
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 1.037 | 0.059934 | 3.27 | 5.061 | 9.01 | 11.72 | 9.8985 | 13.1564 | 3.5991 | 8.0974 | 1066 | 11
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.94936 | 0.037404 | 1.71 | 3.198 | 4.47 | 8.24 | 5.054 | 8.8372 | 1.7558 | 5.2623 | 4485 | 44
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.99295 | 0.045738 | 1.92 | 3.29 | 7.15 | 11.03 | 7.132 | 12.7956 | 3.5012 | 7.882 | 735 | 5
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.95567 | 0.040662 | 2.045 | 3.135 | 5.33 | 8.43 | 6.207 | 9.6874 | 2.5238 | 6.142 | 670 | 5
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 1.0077 | 0.054928 | 3.91 | 5.17 | 8.63 | 10.61 | 8.956 | 10.719 | 1.764 | 4.2169 | 1209 | 7
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP | 0 | 1.0463 | 0.04508 | 3.35 | 4.79 | 7.64 | 10.69 | 7.242 | 11.4487 | 0.82158 | 4.0123 | 576 | 12
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | CREA PLUS V 2 | 0 | 1.0688 | 0.065509 | 3.215 | 5.187 | 13.24 | 13.24 | 12.9129 | 12.9129 | 0.1447 | 0.1447 | 46 | 2
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.9995 | 0.029873 | 2.06 | 3.312 | 4.4 | 6.88 | 4.794 | 6.7822 | 1.0597 | 2.1498 | 598 | 9
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 1.0454 | 0.035495 | 2.51 | 3.772 | 5.54 | 7.97 | 6.351 | 8.8832 | 0.8494 | 3.9692 | 463 | 8
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.98942 | 0.025712 | 1.55 | 2.931 | 4.04 | 6.25 | 4.6025 | 6.1667 | 1.8736 | 2.8549 | 186 | 4
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 1.0718 | 0.046892 | 3.41 | 5.28 | 7.04 | 11.24 | 7.3005 | 11.119 | 1.5095 | 2.7978 | 2120 | 20
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.99439 | 0.022823 | 1.595 | 2.381 | 3.62 | 5.23 | 3.78 | 5.8533 | 0.93826 | 2.562 | 33050 | 169
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | JAFFE COMP STAT GEN 2 | 0 | 1.0128 | 0.053385 | 3.095 | 5.1 | 7.84 | 12.14 | 8.9405 | 13.4564 | 3.8351 | 5.0317 | 238 | 2
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 1.0462 | 0.033258 | 2.235 | 3.272 | 5.4 | 6.59 | 5.8 | 6.192 | 1.4706 | 2.845 | 468 | 3
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | CREA PLUS V 2 | 0 | 1.0171 | 0.019797 | 1.3 | 2.1 | 2.94 | 4.62 | 3.102 | 5.0784 | 0.8258 | 2.0671 | 15674 | 77
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 | 0 | 1.0096 | 0.028499 | 1.715 | 2.421 | 4.06 | 5.74 | 4.42 | 6.493 | 1.3918 | 3.5099 | 21226 | 65
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 1.0298 | 0.052394 | 4.535 | 6.258 | 9.22 | 12.76 | 8.4735 | 12.8623 | 1.1812 | 4.742 | 335 | 4
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP | 0 | 1.0198 | 0.06172 | 3.315 | 7.224 | 7.94 | 16.56 | 9.4675 | 18.1604 | 3.0223 | 7.11 | 823 | 6
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | CREA PLUS V 2 | 0 | 1.006 | 0.023401 | 1.66 | 2.318 | 3.47 | 5.13 | 3.4705 | 5.2888 | 0.76205 | 2.5464 | 2961 | 26
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 3.7655 | 0.088242 | 1.93 | 3.018 | 3.87 | 6.16 | 3.591 | 5.6288 | 0.4069 | 0.8553 | 181 | 2
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c701/ c702 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 3.99 | 0.13711 | 3.1 | 3.636 | 6.45 | 7.52 | 6.52 | 7.3184 | 1.3963 | 1.4823 | 13 | 2
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.7414 | 0.078608 | 1.305 | 2.69 | 2.91 | 6.17 | 3.0225 | 6.8275 | 0.66503 | 2.0986 | 3948 | 14
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.8596 | 0.089592 | 1.425 | 2.522 | 3.1 | 6.27 | 3.321 | 6.9398 | 0.87292 | 2.7645 | 3256 | 10
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | JAFFE COMP STAT GEN 2 | 0 | 3.7879 | 0.13521 | 2.1 | 2.846 | 5.41 | 7.59 | 6.33 | 8.7514 | 2.8315 | 3.9265 | 305 | 2
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 3.9267 | 0.12794 | 1.915 | 3.355 | 4.55 | 8.58 | 4.8515 | 8.6175 | 1.2952 | 3.9238 | 2751 | 19
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | JAFFE COMP STAT GEN 2 | 0 | 3.8099 | 0.13761 | 1.7 | 3.326 | 5.43 | 9.86 | 5.647 | 11.0204 | 2.6368 | 5.5285 | 1498 | 4
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 3.9595 | 0.13933 | 2.62 | 3.65 | 5.61 | 8.34 | 5.7305 | 8.88 | 1.1364 | 3.5491 | 18226 | 54
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.7888 | 0.079366 | 1.27 | 1.919 | 2.95 | 4.59 | 3.17 | 5.0961 | 0.93722 | 2.4828 | 215873 | 293
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | PLUS VER.2 [S,P] | 0 | 3.866 | 0.11632 | 1.14 | 1.932 | 2.74 | 5.55 | 3.131 | 5.597 | 0.9022 | 2.3003 | 355 | 4
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.8392 | 0.12221 | 0.99 | 1.7 | 2.31 | 3.9 | 2.49 | 4.255 | 0.74642 | 1.9515 | 119899 | 147
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 3.9069 | 0.13045 | 1.92 | 3.13 | 4.35 | 7.72 | 4.542 | 8.764 | 1.2309 | 3.6775 | 4627 | 18
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.8511 | 0.091147 | 1.52 | 2.16 | 3.42 | 5.24 | 3.559 | 5.7136 | 0.90932 | 2.6166 | 146023 | 106
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 3.9327 | 0.18728 | 3.52 | 5.852 | 7.6 | 12.62 | 7.566 | 14.9388 | 1.4002 | 5.0048 | 5329 | 15
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP | 0 | 3.7512 | 0.11947 | 2.48 | 4.01 | 5.3 | 8.34 | 5.541 | 8.6418 | 1.0643 | 2.8244 | 6473 | 34
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.7268 | 0.081839 | 1.5 | 2.251 | 3.36 | 4.99 | 3.495 | 5.4362 | 0.72452 | 2.5044 | 16102 | 33
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 3.9657 | 0.09158 | 1.95 | 3.834 | 4.03 | 7.74 | 4.231 | 7.5756 | 0.84249 | 1.7437 | 256 | 3
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.94529 | 0.028175 | 2.42 | 3.459 | 4.97 | 7.18 | 4.8105 | 7.8077 | 0.88173 | 2.925 | 4932 | 14
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.95087 | 0.024613 | 1.575 | 2.694 | 3.57 | 5.95 | 3.744 | 6.1924 | 1.0954 | 2.2381 | 3293 | 9
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | JAFFE COMP STAT GEN 2 | 0 | 0.93557 | 0.04012 | 2.87 | 3.562 | 6.73 | 8.72 | 7.23 | 9.9778 | 2.3457 | 4.447 | 297 | 2
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 0.97144 | 0.04546 | 2.8 | 4.493 | 6.99 | 10.56 | 7.068 | 11.0724 | 2.3739 | 5.1336 | 1801 | 13
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | JAFFE COMP STAT GEN 2 | 0 | 0.93509 | 0.037752 | 2.37 | 3.894 | 6.68 | 10.57 | 6.404 | 12.1719 | 2.4 | 7.1082 | 1063 | 4
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 0.99349 | 0.044926 | 3.42 | 4.88 | 7.34 | 10.97 | 7.382 | 11.6102 | 1.5897 | 4.6218 | 23846 | 53
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.93132 | 0.022826 | 1.64 | 2.327 | 3.65 | 5.36 | 3.88 | 5.949 | 1.02 | 2.6607 | 280232 | 291
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.95124 | 0.030178 | 1.36 | 2.14 | 3.04 | 4.73 | 3.175 | 5.0998 | 0.81781 | 2.1517 | 165492 | 182
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | PLUS VER.2 [S,P] | 0 | 0.95357 | 0.038184 | 1.45 | 3.11 | 3.25 | 7.86 | 3.5415 | 8.5171 | 0.98897 | 2.9405 | 293 | 3
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 0.95372 | 0.037746 | 2.815 | 4.34 | 6.18 | 9.77 | 6.41 | 9.9096 | 1.4441 | 3.9722 | 4660 | 23
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.93201 | 0.027935 | 1.74 | 2.382 | 4.07 | 6.43 | 4.392 | 7.293 | 1.4264 | 3.9213 | 208260 | 107
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 0.97249 | 0.05496 | 4.6 | 6.63 | 9.76 | 13.88 | 9.898 | 15.507 | 2.3975 | 5.2198 | 6531 | 13
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.93985 | 0.02267 | 1.635 | 2.535 | 3.61 | 5.42 | 3.8345 | 5.7392 | 0.91111 | 2.1896 | 19032 | 32
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP | 0 | 0.977 | 0.038072 | 3.1 | 4.52 | 6.65 | 9.71 | 6.7195 | 10.0449 | 1.2993 | 3.5874 | 5825 | 34
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 3.8613 | 0.11064 | 2.44 | 3.408 | 4.99 | 7.24 | 4.7975 | 6.9295 | 0.83634 | 2.2278 | 658 | 5
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c111 | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.99943 | 0.027251 | 2.84 | 3.819 | 5.7 | 8.38 | 5.03 | 8.5824 | 0.82969 | 2.5699 | 201 | 2
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 1.0238 | 0.037645 | 2.99 | 4.08 | 6.44 | 8.4 | 6.273 | 9.369 | 1.2443 | 3.1433 | 2417 | 13
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.98203 | 0.024652 | 1.44 | 2.825 | 3.46 | 6.15 | 3.594 | 6.0128 | 1.003 | 2.6084 | 2081 | 9
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.96792 | 0.024489 | 1.61 | 2.34 | 3.71 | 5.57 | 4.061 | 5.998 | 1.2704 | 3.0771 | 12335 | 61
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 1.0483 | 0.04573 | 3.13 | 4.2 | 7.05 | 10.2 | 7.045 | 10.5514 | 1.7812 | 4.541 | 9000 | 33
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.98442 | 0.023346 | 1.53 | 2.46 | 3.45 | 5.39 | 3.6195 | 6.0177 | 0.92392 | 2.4884 | 8947 | 32
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 1.0034 | 0.036211 | 2.56 | 4.05 | 5.68 | 8.55 | 6.08 | 9.1142 | 1.4382 | 3.9163 | 4287 | 17
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | PLUS VER.2 [S,P] | 0 | 1.0077 | 0.013642 | 1.55 | 2.312 | 3.47 | 5.6 | 3.884 | 6.4616 | 1.1935 | 2.9896 | 94 | 2
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.98176 | 0.033983 | 1.745 | 2.652 | 4.58 | 6.72 | 4.9915 | 7.7088 | 1.9398 | 4.532 | 8062 | 20
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 1.0192 | 0.048614 | 4.28 | 5.562 | 8.83 | 11.38 | 8.229 | 12.0224 | 1.1891 | 3.4149 | 5047 | 13
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP | 0 | 1.0165 | 0.04154 | 3.145 | 4.559 | 6.49 | 9.93 | 6.491 | 10.3104 | 1.4045 | 3.6384 | 2487 | 21
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c111 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.4832 | 0.086961 | 2.175 | 5.479 | 5.12 | 11.51 | 5.5035 | 11.8087 | 2.4282 | 3.2734 | 190 | 2
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.5658 | 0.08372 | 1.29 | 2.296 | 3.02 | 5.21 | 3.303 | 5.5906 | 0.90775 | 3.1989 | 2280 | 10
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 3.6588 | 0.11153 | 2.3 | 3.7 | 5.05 | 7.57 | 5.433 | 7.664 | 1.3059 | 2.6657 | 1946 | 12
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.5321 | 0.081093 | 1.24 | 1.934 | 2.94 | 4.58 | 3.157 | 5.0984 | 1.0537 | 2.6074 | 14885 | 66
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 3.7093 | 0.13454 | 2.53 | 3.372 | 5.47 | 7.44 | 5.6585 | 8.3578 | 1.4056 | 3.2215 | 9065 | 32
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.5774 | 0.090159 | 1.075 | 2.011 | 2.66 | 5.17 | 2.9095 | 5.4743 | 0.89916 | 2.6347 | 12358 | 42
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | PLUS VER.2 [S,P] | 0 | 3.5597 | 0.095659 | 1.07 | 2.032 | 2.5 | 4.12 | 2.546 | 4.1122 | 0.69772 | 1.6984 | 2338 | 5
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 3.649 | 0.10392 | 2.05 | 3.463 | 4.46 | 7.84 | 4.477 | 8.0308 | 1.0063 | 3.0401 | 4550 | 18
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.5753 | 0.08513 | 1.51 | 2.417 | 3.62 | 5.19 | 3.957 | 5.7084 | 1.0834 | 2.4709 | 7900 | 19
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 3.6803 | 0.16114 | 3.61 | 5.603 | 7.41 | 12.64 | 7.1735 | 14.3337 | 1.3585 | 5.4666 | 4634 | 12
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP | 0 | 3.446 | 0.12433 | 2.395 | 3.901 | 5.38 | 8.85 | 5.7215 | 9.7219 | 1.7559 | 4.1105 | 2146 | 18
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.4753 | 0.072843 | 1.245 | 1.917 | 3.1 | 4.51 | 3.2655 | 5.4247 | 1.1043 | 2.6057 | 1504 | 7
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.5292 | 0.065274 | 1.27 | 1.84 | 2.86 | 4.1 | 3.006 | 4.534 | 0.74956 | 2.0214 | 101062 | 145
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 3.7364 | 0.1313 | 2.84 | 3.784 | 5.96 | 7.89 | 5.846 | 7.9934 | 1.0135 | 2.93 | 7576 | 14
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 3.7031 | 0.085726 | 1.505 | 2.044 | 3.28 | 4.58 | 3.272 | 4.9596 | 0.58905 | 2.4078 | 1135 | 9
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.5664 | 0.05396 | 0.92 | 1.59 | 2.15 | 3.53 | 2.234 | 3.827 | 0.61501 | 1.606 | 56573 | 103
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | PLUS VER.2 [S,P] | 0 | 3.5793 | 0.042334 | 0.86 | 1.148 | 1.87 | 2.69 | 1.953 | 3.0768 | 0.50177 | 1.2631 | 542 | 2
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.5828 | 0.071477 | 1.5 | 2.04 | 3.26 | 4.52 | 3.3795 | 4.8623 | 0.83371 | 2.0318 | 88008 | 64
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | CREA PLUS V 2 | 0 | 3.465 | 0.067529 | 1.48 | 2.312 | 3.2 | 4.87 | 3.236 | 4.8772 | 0.68502 | 1.6647 | 6534 | 18
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP | 0 | 3.5263 | 0.10661 | 2.535 | 3.459 | 5.18 | 7.95 | 5.047 | 8.8376 | 1.1738 | 3.6041 | 426 | 2
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 1.0858 | 0.063606 | 5.21 | 6.074 | 10.36 | 12.24 | 8.633 | 10.0522 | 0.02673 | 0.02683 | 180 | 2
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c503 c303 | CREA PLUS V 2 | 0 | 1.018 | 0.024414 | 1.14 | 1.928 | 3.04 | 4.93 | 3.667 | 5.4776 | 1.2851 | 2.6327 | 161 | 2
2023 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 1.0018 | 0.029193 | 2.81 | 3.665 | 5.68 | 7.51 | 5.69 | 7.2545 | 1.2036 | 1.4717 | 134 | 3
2023 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.78681 | 0.028724 | 2.43 | 5.13 | 5.59 | 10.93 | 6.81 | 11.111 | 2.3848 | 4.6434 | 378 | 5
2023 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] | 0 | 0.77104 | 0.020199 | 1.82 | 3.002 | 4.02 | 6.22 | 4.149 | 6.6502 | 0.95216 | 2.3912 | 10326 | 22
2023 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] | 0 | 1.8288 | 0.071542 | 2.82 | 3.634 | 6.28 | 8.95 | 6.599 | 10.651 | 1.7976 | 4.5914 | 700 | 3
2023 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] | 0 | 1.847 | 0.037444 | 1.19 | 2.292 | 2.76 | 4.91 | 2.885 | 5.186 | 0.78223 | 1.9553 | 12257 | 22
2023 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | CREA PLUS V 2 | 0 | 1.8342 | 0.05112 | 1.565 | 8.179 | 4.77 | 16.14 | 5.6165 | 16.538 | 2.2696 | 6.0276 | 115 | 5
2023 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] | 0 | 6.2351 | 0.10986 | 0.91 | 1.908 | 2.26 | 4.64 | 2.315 | 4.7154 | 0.64489 | 2.0024 | 5029 | 14
2023 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | CREA PLUS V 2 | 0 | 0.71152 | 0.01242 | 1.16 | 1.456 | 2.45 | 2.96 | 2.473 | 2.7922 | 0.56026 | 0.7304 | 11 | 3
2023 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] | 0 | 0.72689 | 0.01922 | 1.5 | 2.66 | 3.3 | 6.19 | 3.587 | 6.143 | 0.89613 | 2.0823 | 406 | 11
2023 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] | 0 | 1.698 | 0.030655 | 1 | 2.018 | 2.12 | 4.65 | 2.249 | 5.3766 | 0.70671 | 2.3271 | 291 | 8
2023 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] | 0 | 6.3306 | 0.080607 | 0.87 | 1.115 | 2 | 2.66 | 2.351 | 3.081 | 1.0639 | 1.3164 | 99 | 4
2023 | CREATININ [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] | 0 | 0.85794 | 0.022486 | 1.56 | 2.42 | 3.72 | 5.71 | 3.856 | 6.711 | 1.3401 | 3.4469 | 5096 | 4
2023 | CREATININ [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] | 0 | 2.0092 | 0.030326 | 1.1 | 1.532 | 2.33 | 3.41 | 2.526 | 3.6686 | 0.67211 | 1.231 | 1725 | 2
2023 | CREATININ [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] | 0 | 6.7143 | 0.099541 | 0.795 | 1.283 | 1.88 | 2.96 | 2.076 | 3.3906 | 0.78336 | 2.0288 | 4552 | 3
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88132 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 132.1268 | 4.0527 | 1.04 | 1.304 | 4.49 | 4.89 | 5.295 | 5.6142 | 3.0328 | 3.7764 | 11 | 2
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 62.7354 | 1.1018 | 1.185 | 1.743 | 2.42 | 3.92 | 2.29 | 4.2287 | 0.47868 | 1.3471 | 683 | 2
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 61.1412 | 1.5348 | 1.605 | 2.145 | 3.75 | 5.07 | 4.057 | 5.815 | 1.3347 | 3.1008 | 3817 | 21
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | JAFFE, CREA2 | 0 | 59.6201 | 1.903 | 2.53 | 3.28 | 5.51 | 7.06 | 5.117 | 8.129 | 1.0891 | 3.2519 | 954 | 7
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 58.8424 | 3.9328 | 0.89 | 1.574 | 2 | 3.51 | 2.241 | 3.673 | 0.71505 | 1.703 | 2889 | 16
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 135.1291 | 2.842 | 1.225 | 4.404 | 3.16 | 8.91 | 3.6205 | 8.1345 | 1.0886 | 3.8729 | 407 | 3
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 129.0158 | 3.7252 | 1.555 | 2.425 | 3.96 | 5.89 | 4.5125 | 6.7347 | 1.844 | 3.4152 | 3541 | 18
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | JAFFE, CREA2 | 0 | 124.1368 | 4.397 | 2.38 | 3.26 | 5.29 | 7.01 | 5.649 | 7.801 | 2.057 | 3.8705 | 943 | 7
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 124.2957 | 2.1722 | 0.84 | 1.862 | 2.02 | 3.86 | 2.1705 | 4.0895 | 0.79974 | 1.7879 | 1979 | 14
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 61.371 | 2.0006 | 1.36 | 2.055 | 3.52 | 5.28 | 3.938 | 6.002 | 1.3999 | 3.4509 | 14219 | 15
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | JAFFE, CREA2 | 0 | 58.7575 | 1.5954 | 1.665 | 2.606 | 3.4 | 5.56 | 3.402 | 6.4469 | 0.76014 | 2.6162 | 554 | 2
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 59.3281 | 1.7234 | 1.41 | 2.15 | 3.56 | 5.53 | 3.996 | 6.3072 | 1.6189 | 3.6076 | 7404 | 21
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 57.7015 | 1.4117 | 1 | 1.989 | 2.47 | 4.61 | 2.6845 | 5.2622 | 0.81986 | 2.4904 | 10339 | 17
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas Integra (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 57.4385 | 1.5179 | 1.3 | 1.995 | 3.92 | 6.08 | 4.566 | 6.9352 | 1.6483 | 3.73 | 400 | 4
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 139.8297 | 5.303 | 1.44 | 2.142 | 4.02 | 8.8 | 4.2835 | 9.2264 | 1.6043 | 7.2236 | 14828 | 15
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 134.9512 | 4.2115 | 1.34 | 1.9 | 3.53 | 5.62 | 4.014 | 6.5111 | 1.6984 | 3.6578 | 6503 | 21
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | JAFFE, CREA2 | 0 | 132.1747 | 4.1837 | 1.68 | 2.438 | 3.77 | 5.12 | 3.719 | 5.8552 | 0.81513 | 2.4024 | 612 | 2
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 131.3319 | 4.3635 | 0.97 | 1.972 | 2.34 | 5.39 | 2.422 | 6.2442 | 0.76738 | 3.0667 | 7245 | 17
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas Integra (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 132.5355 | 2.973 | 1.2 | 1.845 | 2.79 | 3.86 | 2.9225 | 3.956 | 0.55 | 1.4994 | 311 | 4
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 60.8632 | 1.8327 | 1.41 | 2.088 | 3.15 | 5.3 | 3.346 | 5.1712 | 0.96489 | 2.2094 | 15698 | 14
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | JAFFE, CREA2 | 0 | 59.2869 | 2.0482 | 1.87 | 3.08 | 3.91 | 7.76 | 4.0065 | 8.4315 | 1.0062 | 3.2316 | 2643 | 7
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 59.0893 | 1.865 | 1.52 | 2.07 | 3.48 | 5.03 | 3.7735 | 5.8464 | 1.168 | 2.9182 | 31819 | 47
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 57.1716 | 1.6963 | 0.86 | 1.663 | 2.26 | 4.22 | 2.475 | 4.8082 | 0.87835 | 2.4541 | 10441 | 25
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas Integra (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 58.7268 | 1.4416 | 1.28 | 3.796 | 2.62 | 7.88 | 2.556 | 7.0798 | 0.45303 | 2.6532 | 258 | 3
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 137.4499 | 4.418 | 1.39 | 1.986 | 3.05 | 5.14 | 3.295 | 5.6664 | 1.0127 | 2.4117 | 11278 | 13
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | JAFFE, CREA2 | 0 | 133.3279 | 5.8933 | 1.84 | 3.372 | 4.04 | 7.87 | 4.414 | 8.6434 | 1.2783 | 3.5182 | 2354 | 7
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 133.1241 | 5.1297 | 1.485 | 2.07 | 3.5 | 5.15 | 3.765 | 5.8692 | 1.2514 | 3.0672 | 31286 | 46
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 128.8131 | 4.8502 | 0.82 | 1.804 | 2.3 | 4.76 | 2.467 | 5.3734 | 0.89494 | 2.5896 | 10077 | 25
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas Integra (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 134.1307 | 3.7909 | 1.325 | 2.345 | 2.92 | 4.98 | 3.236 | 5.3425 | 1.0426 | 3.3051 | 339 | 3
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 61.372 | 1.7287 | 1.33 | 2.014 | 3.12 | 4.94 | 3.435 | 5.5646 | 1.0914 | 2.6423 | 15559 | 15
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 60.1724 | 1.9341 | 1.55 | 2.07 | 3.64 | 5.58 | 3.828 | 6.429 | 1.1862 | 3.226 | 37828 | 42
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | JAFFE, CREA2 | 0 | 59.499 | 2.0304 | 2.305 | 3.089 | 4.73 | 6.69 | 4.7755 | 7.3727 | 1.0828 | 2.52 | 4265 | 5
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 58.0418 | 1.4924 | 0.94 | 1.52 | 2.3 | 3.83 | 2.504 | 4.3498 | 0.8754 | 2.2871 | 24268 | 41
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas Integra (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 57.0198 | 1.32 | 1.56 | 2.201 | 3.69 | 5.19 | 4.166 | 6.0773 | 1.3114 | 2.6592 | 1319 | 4
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 143.3769 | 4.8 | 1.36 | 1.95 | 3.08 | 4.62 | 3.316 | 5.116 | 0.93541 | 2.2277 | 19198 | 16
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 140.9261 | 5.1846 | 1.45 | 2.04 | 3.42 | 5.3 | 3.6405 | 6.4397 | 1.1357 | 3.3649 | 38199 | 44
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | JAFFE, CREA2 | 0 | 136.9493 | 5.5395 | 2.32 | 3.212 | 4.86 | 6.65 | 5.231 | 7.0212 | 1.4543 | 2.8389 | 4769 | 6
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 136.3862 | 4.5055 | 0.95 | 1.562 | 2.29 | 3.79 | 2.411 | 4.136 | 0.79661 | 1.9864 | 22902 | 40
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas Integra (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 133.3704 | 3.2587 | 1.555 | 2.356 | 3.29 | 4.84 | 3.496 | 5.0258 | 0.76835 | 1.3929 | 1316 | 4
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 62.396 | 1.576 | 1.25 | 1.45 | 2.87 | 3.35 | 3.231 | 3.7918 | 1.1581 | 1.3921 | 218 | 2
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 62.8913 | 1.5117 | 1.49 | 1.82 | 3.6 | 4.93 | 3.93 | 5.317 | 0.97218 | 3.0722 | 1031 | 3
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 60.4037 | 1.1654 | 0.8 | 1.348 | 1.89 | 3.63 | 2.005 | 4.0386 | 0.61183 | 1.5413 | 1556 | 2
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 140.5203 | 5.9386 | 3.585 | 4.632 | 0 | 0 | 7.919 | 12.1872 | 0 | 0 | 321 | 2
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 140.3465 | 3.858 | 1.47 | 1.94 | 3.59 | 4.94 | 3.621 | 5.876 | 1.2188 | 2.9921 | 1041 | 3
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 134.7327 | 2.2686 | 0.775 | 1.53 | 1.68 | 3.48 | 1.734 | 3.174 | 0.3508 | 0.85715 | 1456 | 2
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 64.1899 | 1.5165 | 1.36 | 1.97 | 3.22 | 4.46 | 3.572 | 5.132 | 1.1712 | 2.6465 | 12186 | 13
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas 8000 c701 (France controls) | JAFFE, CREA2 | 0 | 63.1941 | 1.7163 | 2.495 | 2.934 | 5.07 | 5.92 | 4.644 | 5.3683 | 0.61478 | 1.1242 | 1585 | 2
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 63.9379 | 1.9638 | 1.485 | 1.97 | 3.68 | 5.23 | 3.927 | 5.9655 | 1.4063 | 3.3293 | 14678 | 35
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | JAFFE, CREA2 | 0 | 63.7142 | 1.9142 | 2.5 | 2.919 | 5.31 | 7.25 | 5.726 | 8.0699 | 1.7661 | 3.1613 | 291 | 2
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 62.007 | 1.5086 | 0.93 | 1.558 | 2.33 | 3.94 | 2.6275 | 4.3529 | 0.86565 | 2.1809 | 14898 | 27
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas Integra (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 59.6152 | 2.2446 | 1.905 | 2.358 | 5.21 | 6.79 | 6.1695 | 8.0459 | 2.9637 | 4.6217 | 445 | 2
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas 8000 c701 (France controls) | JAFFE, CREA2 | 0 | 140.587 | 3.8977 | 2.22 | 2.779 | 4.49 | 5.57 | 4.4455 | 4.9621 | 0.49417 | 1.2048 | 1551 | 2
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 143.4239 | 3.6898 | 1.38 | 1.961 | 3.21 | 4.45 | 3.4985 | 5.1233 | 1.1802 | 2.1796 | 12295 | 12
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 143.1306 | 5.0757 | 1.45 | 1.969 | 3.47 | 4.83 | 3.8355 | 5.6014 | 1.3569 | 3.0855 | 15120 | 34
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | JAFFE, CREA2 | 0 | 140.4835 | 4.1324 | 2.525 | 3.022 | 5.43 | 7.63 | 5.244 | 8.4021 | 1.6471 | 3.0511 | 280 | 2
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 139.6533 | 4.0236 | 0.94 | 1.762 | 2.27 | 4.08 | 2.505 | 4.3494 | 0.84973 | 2.2358 | 15205 | 30
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas Integra (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 134.4995 | 5.7137 | 1.88 | 2.579 | 5.37 | 6.78 | 6.4015 | 7.8462 | 2.7946 | 4.4501 | 446 | 2
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 65.8246 | 1.2401 | 1.16 | 1.81 | 2.84 | 3.94 | 2.8765 | 4.3091 | 1.0877 | 1.6089 | 681 | 4
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | JAFFE, CREA2 | 0 | 62.8207 | 1.7679 | 1.85 | 2.33 | 4.05 | 4.91 | 4.4415 | 5.0715 | 1.3869 | 1.7462 | 450 | 3
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 64.0919 | 1.693 | 1.545 | 2.2 | 3.58 | 5.5 | 4.1145 | 6.05 | 1.3097 | 3.0477 | 1521 | 11
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 61.9482 | 1.7561 | 1 | 2.214 | 2.95 | 5.36 | 3.492 | 6.0884 | 1.4819 | 2.4266 | 363 | 8
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PLUS VER. 2 | 0 | 147.6537 | 2.835 | 1.32 | 1.799 | 3.09 | 3.66 | 3.2225 | 4.0171 | 0.95588 | 1.6881 | 681 | 4
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | JAFFE, CREA2 | 0 | 140.6838 | 4.0288 | 1.995 | 2.145 | 4.12 | 4.62 | 4.3165 | 4.913 | 0.95246 | 1.518 | 447 | 3
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 145.5596 | 3.999 | 1.43 | 2.122 | 3.49 | 5.52 | 3.821 | 6.3202 | 1.0885 | 4.0307 | 1726 | 11
2023 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 139.724 | 3.3214 | 0.9 | 1.6 | 2.13 | 4.37 | 2.507 | 5.1336 | 1.4918 | 2.796 | 217 | 6
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 531179 | Cobas c311 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 95.7881 | 2.4863 | 2.005 | 3.272 | 5.53 | 7.2 | 6.651 | 7.8165 | 2.6538 | 3.3542 | 48 | 2
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 531179 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 95.8185 | 3.8679 | 1.62 | 3.926 | 4.52 | 9.32 | 5.082 | 10.4766 | 2.6223 | 4.7659 | 332 | 10
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 531179 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 95.1307 | 3.0677 | 1.775 | 2.856 | 4.82 | 6.23 | 5.319 | 6.8931 | 1.9548 | 3.6204 | 216 | 2
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 531179 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 94.069 | 2.2392 | 1.71 | 3.66 | 4.03 | 7.31 | 3.851 | 6.256 | 0.71584 | 2.4382 | 323 | 2
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 531181 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 50.2851 | 1.5265 | 1.48 | 3.844 | 4.1 | 7.93 | 4.824 | 7.8152 | 1.6677 | 3.6223 | 521 | 9
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 531181 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 48.7521 | 1.4375 | 1.855 | 2.919 | 4.26 | 6.55 | 4.532 | 7.2211 | 1.5388 | 2.6658 | 215 | 2
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 50.1665 | 1.4058 | 1.47 | 2.4 | 3.76 | 6.12 | 4.131 | 6.626 | 1.564 | 4.2769 | 2532 | 29
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 48.361 | 1.9741 | 2.51 | 3.371 | 5.72 | 8.26 | 5.92 | 8.46 | 1.2291 | 3.9714 | 182 | 6
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 48.2424 | 1.2662 | 1.32 | 3.286 | 3.12 | 7.28 | 3.327 | 7.2336 | 0.78137 | 3.2607 | 1423 | 16
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 | 0 | 51.324 | 1.3177 | 1.76 | 2.331 | 3.93 | 5.08 | 3.9315 | 5.6569 | 1.0914 | 2.6618 | 536 | 5
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 47.4736 | 1.7274 | 3.05 | 3.272 | 6.27 | 7.34 | 6.837 | 8.6792 | 1.7954 | 3.8277 | 65 | 2
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 95.7251 | 2.8294 | 1.49 | 2.61 | 4.12 | 7.19 | 4.556 | 7.6316 | 1.6786 | 4.8771 | 3497 | 44
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 91.5566 | 2.3756 | 2.14 | 3.148 | 4.45 | 6.32 | 4.383 | 6.3716 | 0.57469 | 2.0525 | 180 | 4
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 96.5624 | 1.9632 | 1.645 | 1.905 | 3.38 | 3.84 | 3.2 | 3.3208 | 0.47701 | 0.78226 | 21 | 2
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 92.2593 | 2.6371 | 1.38 | 3.35 | 3.32 | 7.4 | 3.7 | 7.1636 | 0.89928 | 4.4873 | 2723 | 27
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 87.9254 | 3.2583 | 3.195 | 3.97 | 6.78 | 8.12 | 7.0345 | 7.7735 | 1.1798 | 2.4139 | 105 | 2
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 | 0 | 96.1136 | 2.3243 | 1.86 | 2.38 | 3.8 | 5.53 | 4.155 | 5.521 | 1.221 | 2.3675 | 2265 | 11
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 99.517 | 2.72 | 1.42 | 2.17 | 3.78 | 5.62 | 4.135 | 6.492 | 1.5663 | 3.9193 | 10460 | 57
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 92.8571 | 3.7039 | 1.85 | 3.39 | 5.44 | 8.43 | 6.176 | 9.531 | 2.7035 | 5.5768 | 956 | 10
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 95.7927 | 2.8521 | 1 | 2.852 | 2.86 | 6.89 | 3.147 | 7.4936 | 1.3052 | 3.7486 | 5962 | 40
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 | 0 | 99.8272 | 2.5022 | 1.66 | 2.274 | 3.82 | 5.26 | 3.978 | 5.989 | 1.1334 | 2.7413 | 10306 | 24
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 92.7412 | 3.328 | 2.42 | 3.76 | 5.58 | 8.42 | 5.651 | 9.924 | 1.1055 | 3.6429 | 753 | 4
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 50.8291 | 1.4589 | 1.63 | 2.705 | 3.89 | 6.29 | 4.282 | 7.128 | 1.4665 | 3.9635 | 12036 | 60
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 48.1817 | 1.9307 | 2.11 | 3.924 | 5.15 | 8.59 | 5.5265 | 10.0274 | 2.2495 | 4.2632 | 1200 | 12
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 48.8263 | 1.2224 | 1.16 | 3.114 | 2.88 | 6.67 | 3.236 | 6.8484 | 1.1896 | 2.9547 | 9234 | 50
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 51.3242 | 1.1157 | 1.81 | 2.728 | 3.67 | 5.95 | 3.267 | 6.331 | 0.34909 | 2.7442 | 141 | 2
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 46.7306 | 1.5351 | 2.74 | 4.348 | 5.6 | 9.13 | 5.731 | 9.2002 | 1.1846 | 2.5093 | 812 | 4
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 | 0 | 51.4925 | 1.5001 | 1.74 | 2.552 | 4.08 | 5.91 | 4.198 | 6.5956 | 1.3987 | 3.4723 | 13457 | 32
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 50.4805 | 1.3153 | 1.475 | 2.288 | 3.56 | 5.63 | 3.826 | 6.3963 | 1.1738 | 3.4127 | 15742 | 65
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 48.5205 | 2.1409 | 2.4 | 2.952 | 5.44 | 7.87 | 6.169 | 9.3255 | 2.2648 | 5.6433 | 1242 | 7
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 48.4682 | 1.1987 | 1.06 | 2.144 | 2.8 | 5.05 | 3.074 | 5.4662 | 0.98883 | 2.8357 | 11241 | 56
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 | 0 | 50.6374 | 1.5885 | 1.555 | 2.441 | 3.62 | 5.86 | 3.9245 | 6.3686 | 1.2074 | 2.9036 | 18034 | 31
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 47.2981 | 1.4584 | 2.18 | 3.972 | 4.59 | 8.15 | 4.847 | 7.8136 | 0.84704 | 2.0933 | 1564 | 5
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas Integra 400 plus | JAFFÉ GEN.2 | 0 | 48.5414 | 1.0295 | 1.98 | 2.252 | 3.97 | 4.51 | 3.289 | 3.7362 | 0.008078 | 0.13132 | 125 | 2
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 98.4905 | 2.4809 | 1.44 | 2.23 | 3.51 | 5.26 | 3.761 | 5.896 | 1.0779 | 3.305 | 16118 | 61
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 95.6788 | 3.4577 | 2.575 | 3.452 | 5.83 | 7.42 | 5.6245 | 8.1047 | 0.90446 | 3.4427 | 1855 | 9
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 98.1093 | 11.0305 | 1.835 | 3.683 | 4.15 | 7.74 | 4.382 | 7.8436 | 0.61097 | 3.3588 | 76 | 3
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 94.7438 | 2.0246 | 1.06 | 2.03 | 2.81 | 4.97 | 3.036 | 5.135 | 0.94663 | 2.6214 | 11935 | 48
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 | 0 | 98.4986 | 2.8236 | 1.53 | 2.354 | 3.51 | 5.64 | 3.636 | 6.2326 | 1.0814 | 2.7563 | 19286 | 28
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 92.1227 | 2.7761 | 2.5 | 4.3 | 5.09 | 9.06 | 4.862 | 10.4446 | 0.75939 | 4.1543 | 802 | 4
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas Integra 400 plus | JAFFÉ GEN.2 | 0 | 93.6735 | 1.9077 | 1.98 | 2.076 | 3.96 | 4.16 | 3.488 | 3.9736 | 0.10908 | 1.3522 | 126 | 2
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 94.4082 | 4.4956 | 2.16 | 3.24 | 5.7 | 10.2 | 6.374 | 11.636 | 2.8194 | 7.7801 | 1640 | 11
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 98.3986 | 2.618 | 1.44 | 2.506 | 3.57 | 6.45 | 3.889 | 7.3462 | 1.4217 | 3.7663 | 13116 | 69
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 99.0589 | 2.0648 | 1.26 | 2.166 | 3 | 4.58 | 3.034 | 4.9564 | 1.0001 | 1.8377 | 119 | 4
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 94.7202 | 2.3409 | 0.96 | 2.44 | 2.59 | 5.66 | 2.872 | 6.328 | 1.1091 | 2.823 | 12288 | 58
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 | 0 | 98.1925 | 2.3989 | 1.37 | 2.173 | 3.32 | 5.09 | 3.644 | 5.8574 | 1.3437 | 2.8793 | 14076 | 26
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 92.5405 | 2.9143 | 2.39 | 3.828 | 4.81 | 7.69 | 4.912 | 7.2796 | 0.86348 | 2.1722 | 1240 | 5
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas Integra 400 plus | JAFFÉ GEN.2 | 0 | 94.8263 | 1.9782 | 1.805 | 2.983 | 3.63 | 7.9 | 3.3435 | 8.2467 | 0.51169 | 3.745 | 187 | 4
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 48.0285 | 1.9303 | 2.22 | 3.378 | 5.34 | 9.25 | 5.621 | 10.0663 | 1.217 | 4.1383 | 1304 | 13
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 50.0525 | 1.3803 | 1.54 | 2.569 | 3.78 | 6.81 | 4.139 | 7.5586 | 1.5582 | 4.335 | 12027 | 66
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 47.8725 | 1.1023 | 1.1 | 2.14 | 2.89 | 5.24 | 3.0985 | 5.8812 | 1.0627 | 2.8533 | 11243 | 56
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 50.2151 | 1.2234 | 1.605 | 2.455 | 3.29 | 5.09 | 3.238 | 5.3302 | 0.84531 | 1.8189 | 115 | 4
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 | 0 | 49.8607 | 1.3406 | 1.48 | 2.17 | 3.67 | 5.46 | 4.0065 | 6.2435 | 1.4187 | 3.1522 | 19568 | 33
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 47.1614 | 1.6115 | 2.53 | 3.29 | 5.46 | 6.97 | 5.905 | 8.328 | 1.4618 | 3.3961 | 544 | 5
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas Integra 400 plus | JAFFÉ GEN.2 | 0 | 48.3051 | 0.85796 | 1.67 | 2.535 | 3.35 | 5.3 | 3.1535 | 5.5986 | 0.54656 | 1.8153 | 184 | 3
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 98.0166 | 3.8874 | 2.785 | 3.99 | 6.5 | 8.85 | 6.888 | 9.996 | 2.0917 | 4.5104 | 2297 | 11
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 100.6061 | 2.4972 | 1.485 | 2.18 | 3.48 | 5.28 | 3.726 | 6.0672 | 1.1451 | 2.7804 | 12303 | 56
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 99.8392 | 2.4881 | 2.045 | 2.707 | 4.55 | 5.96 | 4.9115 | 6.6505 | 1.5284 | 2.1696 | 132 | 4
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 96.8314 | 1.8353 | 0.96 | 1.954 | 2.57 | 4.42 | 2.849 | 5.0106 | 1.058 | 2.5744 | 6048 | 36
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 | 0 | 100.3257 | 2.5629 | 1.55 | 2.36 | 3.66 | 5.62 | 3.798 | 6.1534 | 1.2249 | 2.8766 | 21877 | 34
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 94.8173 | 3.201 | 3.03 | 4.422 | 6.44 | 9.43 | 6.136 | 10.717 | 1.4208 | 2.8706 | 1071 | 6
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 99.8401 | 2.5699 | 1.48 | 2.534 | 3.34 | 6.34 | 3.776 | 7.3468 | 1.2811 | 3.5885 | 1043 | 17
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 95.6463 | 2.2948 | 0.96 | 2.093 | 2.6 | 6.11 | 3.088 | 7.1258 | 1.1207 | 3.839 | 679 | 14
2023 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 | 0 | 100.7795 | 2.314 | 1.635 | 2.382 | 3.48 | 4.99 | 3.762 | 4.9832 | 0.73581 | 2.0323 | 1442 | 14
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 51.4816 | 1.3265 | 1.52 | 2.396 | 3.63 | 5.8 | 4.02 | 6.5406 | 1.3643 | 3.3014 | 8245 | 51
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 49.7514 | 2.5218 | 2.365 | 4.401 | 6.76 | 11.92 | 7.788 | 13.9193 | 3.5993 | 5.1738 | 884 | 9
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 49.5783 | 1.0051 | 1.04 | 2.027 | 2.6 | 5.05 | 2.894 | 5.8325 | 1.1489 | 2.7529 | 3965 | 42
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 48.5168 | 1.613 | 3.03 | 4.327 | 6.25 | 8.79 | 6.019 | 9.1004 | 1.5573 | 2.7856 | 1548 | 6
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 | 0 | 51.6855 | 1.4802 | 1.62 | 2.799 | 3.73 | 6.54 | 4.176 | 6.9753 | 1.2304 | 3.5019 | 12438 | 25
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 50.7766 | 1.7502 | 2.03 | 2.494 | 5.84 | 5.89 | 6.866 | 6.882 | 2.5634 | 3.321 | 32 | 3
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 | 0 | 51.4294 | 1.2947 | 1.47 | 2.66 | 3.61 | 6.49 | 4.0175 | 7.2575 | 1.2695 | 2.8097 | 2463 | 33
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 50.5258 | 1.1842 | 1.96 | 3.232 | 3.98 | 6.62 | 3.883 | 6.2846 | 0.6329 | 0.93678 | 39 | 3
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 49.0838 | 1.1227 | 0.96 | 2.368 | 2.79 | 5.76 | 2.823 | 6.5284 | 1.0144 | 2.5545 | 1894 | 27
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 48.9628 | 1.5518 | 1.585 | 2.651 | 4.41 | 5.42 | 4.7375 | 5.187 | 1.4366 | 3.0846 | 53 | 3
2023 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 | 0 | 51.8382 | 1.3687 | 1.54 | 2.494 | 3.9 | 6.35 | 4.321 | 6.5624 | 1.5653 | 3.6136 | 4756 | 27
2023 | CREATININ [U] | Multichem U 1 | 900100 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 71.8748 | 2.3394 | 2.4 | 3.138 | 5.1 | 7.08 | 5.364 | 8.2492 | 2.4917 | 3.4671 | 242 | 5
2023 | CREATININ [U] | Multichem U 2 | 900101 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 128.8473 | 4.1183 | 2.73 | 3.166 | 5.95 | 7.22 | 6.341 | 8.2612 | 1.8987 | 3.3195 | 234 | 5
2023 | CREATININ [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 71.0445 | 2.1242 | 1.46 | 2.588 | 4.01 | 7.96 | 4.196 | 8.312 | 1.208 | 4.205 | 1041 | 7
2023 | CREATININ [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 | 0 | 72.4735 | 1.328 | 1.11 | 1.27 | 0 | 0 | 2.8823 | 3.7188 | 0.4219 | 0.70698 | 57 | 2
2023 | CREATININ [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | PLUS VER. 2 | 0 | 68.7633 | 2.076 | 1.38 | 2.262 | 3.63 | 6.07 | 3.9685 | 6.517 | 1.5729 | 3.8701 | 13651 | 32
2023 | CREATININ [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 70.1367 | 2.8906 | 1.46 | 1.988 | 5.3 | 7.75 | 6.259 | 8.5603 | 3.6945 | 4.8727 | 2409 | 5
2023 | CREATININ [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 118.2705 | 3.1571 | 1.45 | 2.316 | 3.72 | 7.06 | 4.123 | 7.8652 | 1.3122 | 3.9208 | 991 | 7
2023 | CREATININ [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 | 0 | 119.9637 | 2.6082 | 1.32 | 1.552 | 0 | 0 | 3.787 | 3.9154 | 0.64809 | 0.93319 | 58 | 2
2023 | CREATININ [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | PLUS VER. 2 | 0 | 112.5144 | 3.9343 | 1.46 | 2.55 | 3.61 | 6.31 | 3.949 | 6.713 | 1.3574 | 3.6241 | 13549 | 32
2023 | CREATININ [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 | 0 | 114.9826 | 5.0176 | 1.455 | 2.351 | 5.41 | 8.12 | 6.252 | 9.399 | 3.7743 | 5.0098 | 2301 | 5
2023 | CREATININ [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | PLUS VER. 2 | 0 | 65.2851 | 1.6745 | 1.17 | 2.82 | 2.34 | 5.6 | 2.484 | 4.911 | 0.36874 | 1.3478 | 406 | 9
2023 | CREATININ [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | PLUS VER. 2 | 0 | 143.2864 | 4.2912 | 0.88 | 1.71 | 2.17 | 3.54 | 2.618 | 3.5068 | 0.97315 | 1.2018 | 261 | 6
2023 | CREATININ [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 65.2679 | 1.4562 | 1.35 | 1.992 | 3.31 | 4.55 | 3.311 | 5.162 | 0.94884 | 2.2604 | 3727 | 7
2023 | CREATININ [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PLUS VER. 2 | 0 | 67.7498 | 1.7717 | 1.46 | 2.01 | 3.64 | 5.31 | 4.0175 | 6.0907 | 1.389 | 3.2318 | 22804 | 15
2023 | CREATININ [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | JAFFE, CREA2 | 0 | 65.4442 | 1.9283 | 2.445 | 3.572 | 4.9 | 7.08 | 4.2675 | 5.9942 | 0.1902 | 0.45872 | 675 | 2
2023 | CREATININ [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c503 c303 | PLUS VER. 2 | 0 | 138.7917 | 2.6985 | 1.14 | 1.824 | 2.76 | 3.83 | 3.03 | 4.2868 | 0.85012 | 1.7685 | 3745 | 7
2023 | CREATININ [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | JAFFE, CREA2 | 0 | 138.2127 | 3.6885 | 2.005 | 3.327 | 4.01 | 6.6 | 3.5585 | 5.66 | 0.25639 | 0.37594 | 670 | 2
2023 | CREATININ [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PLUS VER. 2 | 0 | 143.8583 | 3.6644 | 1.405 | 1.905 | 3.5 | 4.89 | 3.9065 | 5.7165 | 1.5057 | 3.1305 | 22053 | 14
2023 | CREATININ [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | PLUS VER. 2 | 0 | 68.868 | 1.9823 | 1.415 | 2.219 | 3.71 | 6.14 | 4.182 | 6.7718 | 1.6238 | 3.9804 | 13166 | 20
2023 | CREATININ [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | PLUS VER. 2 | 0 | 146.1264 | 3.9516 | 1.44 | 2.3 | 3.6 | 5.81 | 4.08 | 6.5286 | 1.5225 | 3.5157 | 13298 | 19
2023 | CREATININ [U] | MAS Urine Bas | 23091A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | JAFFE, CREA2 | 0 | 74.0704 | 2.7732 | 2.56 | 3.86 | 5.44 | 9.17 | 5.573 | 8.854 | 1.1545 | 3.2836 | 1454 | 6
2023 | CREATININ [U] | MAS Urine Bas | 23091A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PLUS VER. 2 | 0 | 76.1579 | 20.7029 | 1.59 | 2.548 | 3.81 | 6.44 | 4.027 | 7.8142 | 1.5753 | 3.8373 | 1081 | 9
2023 | CREATININ [U] | MAS Urine Haut | 23092A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PLUS VER. 2 | 0 | 168.9742 | 46.1418 | 1.44 | 2.222 | 3.5 | 6.81 | 3.995 | 8.1679 | 1.5098 | 4.534 | 1051 | 9
2023 | CREATININ [U] | MAS Urine Haut | 23092A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | JAFFE, CREA2 | 0 | 162.1649 | 6.5023 | 2.64 | 4.479 | 5.61 | 9.1 | 5.594 | 9.1129 | 0.85335 | 2.4635 | 1657 | 5
2023 | CREATININ [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | JAFFE, CREA2 | 0 | 79.8249 | 3.0714 | 2.88 | 3.995 | 6.01 | 8.81 | 5.962 | 9.5439 | 1.1763 | 3.8355 | 4143 | 6
2023 | CREATININ [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PLUS VER. 2 | 0 | 81.8588 | 2.5364 | 1.475 | 2.345 | 3.8 | 6.05 | 4.2465 | 6.814 | 1.6295 | 3.7258 | 22199 | 20
2023 | CREATININ [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PLUS VER. 2 | 0 | 151.2427 | 5.7094 | 1.495 | 2.43 | 3.76 | 5.73 | 4.164 | 6.5034 | 1.502 | 3.3534 | 20323 | 20
2023 | CREATININ [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | JAFFE, CREA2 | 0 | 144.756 | 6.1737 | 2.65 | 3.424 | 5.62 | 7.33 | 5.609 | 8.333 | 1.3614 | 3.3642 | 4185 | 6
2023 | CREATININ [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | JAFFE, CREA2 | 0 | 74.3633 | 2.4391 | 2.795 | 3.788 | 5.62 | 7.62 | 6.111 | 6.7769 | 0.74015 | 2.1857 | 506 | 2
2023 | CREATININ [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PLUS VER. 2 | 0 | 74.9015 | 2.0646 | 1.495 | 2.905 | 3.9 | 6.41 | 4.2565 | 7.07 | 1.6826 | 3.2752 | 6348 | 18
2023 | CREATININ [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PLUS VER. 2 | 0 | 159.1132 | 4.474 | 1.57 | 2.711 | 3.96 | 6.64 | 4.3995 | 7.4384 | 1.8106 | 3.4003 | 6681 | 18
2023 | CREATININ [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | PLUS VER. 2 | 0 | 58.9375 | 1.321 | 1.185 | 1.675 | 2.82 | 4.6 | 3.152 | 5.1375 | 1.1021 | 2.074 | 2813 | 4
2023 | CREATININ [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | PLUS VER. 2 | 0 | 139.6461 | 2.947 | 0.88 | 1.198 | 2.1 | 3 | 2.278 | 3.5051 | 0.70057 | 1.7232 | 1857 | 4
2023 | CREATININ [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | PLUS VER. 2 | 0 | 64.0116 | 1.779 | 2.135 | 2.32 | 4.66 | 5.02 | 4.276 | 5.1109 | 1.0442 | 3.3857 | 344 | 3
2023 | CREATININ [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | PLUS VER. 2 | 0 | 145.5551 | 4.0337 | 1.96 | 2.328 | 4.39 | 4.83 | 3.982 | 5.0108 | 0.93234 | 2.7159 | 302 | 3
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 527135 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 96.3607 | 8.9756 | 5.84 | 10.622 | 12.86 | 22.07 | 14.837 | 25.8784 | 4.8293 | 10.4234 | 117 | 5
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 527139 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 335.669 | 26.6308 | 4.74 | 8.716 | 9.73 | 20.7 | 11.969 | 21.5746 | 3.8953 | 9.2217 | 142 | 5
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 527140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 923.2292 | 56.7966 | 5.66 | 7.82 | 11.26 | 16.41 | 10.262 | 16.3778 | 2.2814 | 3.571 | 144 | 5
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 577909 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE | 622262 | 108.9214 | 8.6925 | 5.87 | 8.946 | 13.37 | 17.62 | 14.508 | 18.6774 | 1.999 | 6.3013 | 86 | 3
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 577909 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 112.4572 | 9.3974 | 6.32 | 9.211 | 13.59 | 22.1 | 14.2655 | 25.2806 | 3.9062 | 9.8715 | 415 | 10
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 577909 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 103.4416 | 9.7539 | 6.345 | 10.08 | 14.61 | 23.66 | 15.193 | 24.5943 | 4.0433 | 10.4398 | 2836 | 30
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 577911 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 348.878 | 22.5657 | 4.645 | 6.705 | 9.61 | 17.82 | 9.8395 | 18.418 | 2.3975 | 7.3497 | 519 | 11
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 577911 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 331.3177 | 20.2404 | 4.34 | 6.784 | 9.73 | 16.1 | 9.89 | 17.4352 | 2.3492 | 7.1904 | 2852 | 30
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 577913 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 974.8426 | 57.0404 | 3.665 | 6.405 | 8.69 | 17.31 | 9.3105 | 18.0655 | 2.9557 | 5.5708 | 535 | 12
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 577913 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 950.8072 | 61.1479 | 3.71 | 7.158 | 9.14 | 17.12 | 9.374 | 18.1368 | 2.0677 | 9.712 | 2842 | 30
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 657426 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 98.7117 | 8.7649 | 6.53 | 9.946 | 13.93 | 23.25 | 14.238 | 23.0444 | 3.9299 | 11.6065 | 1441 | 12
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 657426 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 85.8126 | 7.3926 | 6.06 | 9.606 | 13.72 | 20.43 | 14.209 | 22.4542 | 3.6288 | 9.7214 | 7031 | 34
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 657427 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 339.2768 | 22.2118 | 4.165 | 7.06 | 9.71 | 17.71 | 10.0265 | 17.3293 | 2.965 | 7.5802 | 1458 | 11
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 657427 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 316.0939 | 17.8257 | 3.96 | 6.04 | 9 | 13.58 | 9.394 | 14.861 | 2.5103 | 6.3937 | 6826 | 33
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 657428 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 1062.2791 | 59.3694 | 4.1 | 5.909 | 8.72 | 14.33 | 9.301 | 13.778 | 2.5405 | 6.4937 | 1496 | 11
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 657428 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 1014.0159 | 49.1042 | 3.41 | 5.3 | 7.54 | 12.14 | 7.98 | 13.112 | 2.1883 | 5.2038 | 6806 | 31
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 739027 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 107.8939 | 7.4119 | 5.43 | 7.806 | 10.93 | 15.75 | 9.179 | 13.0046 | 0.2134 | 2.3709 | 119 | 3
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 739027 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 91.3435 | 8.3695 | 4.675 | 8.16 | 14.96 | 16.45 | 15.6815 | 18.0835 | 5.3332 | 10.8104 | 69 | 5
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 739030 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 343.5212 | 19.4936 | 3.84 | 5.512 | 9.33 | 12.31 | 10.498 | 12.7892 | 3.5629 | 4.1622 | 118 | 3
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 739030 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 317.2857 | 18.3861 | 2.78 | 4.35 | 9.52 | 12.39 | 9.252 | 13.892 | 3.4638 | 9.2972 | 77 | 5
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 739032 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 1036.1126 | 48.0023 | 3.25 | 4.362 | 8.98 | 9.93 | 10.362 | 10.5068 | 2.8761 | 4.5702 | 119 | 3
2023 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 739032 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE | 0 | 981.1892 | 49.9821 | 2.055 | 3.94 | 6.93 | 10.56 | 7.94 | 10.76 | 2.6175 | 6.8925 | 74 | 5
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 2.9428 | 0.17607 | 3.215 | 4.94 | 8.18 | 14.46 | 8.3825 | 15.8317 | 1.8314 | 10.0095 | 140 | 4
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 2.8789 | 0.16818 | 2.81 | 5.062 | 6.77 | 13.1 | 7.273 | 13.4986 | 2.3454 | 7.3266 | 3772 | 34
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 602064 | 2.754 | 0.12591 | 2.27 | 3.358 | 5.62 | 9.73 | 6.449 | 10.9462 | 2.32 | 5.6862 | 1470 | 14
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 668231 | 2.652 | 0.18609 | 2.06 | 4.215 | 6.88 | 15.61 | 7.6395 | 15.7159 | 2.4317 | 10.0408 | 623 | 8
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 2.7723 | 0.11571 | 2.585 | 4.412 | 6.4 | 10.16 | 6.2425 | 11.0726 | 2.5141 | 5.1605 | 1534 | 18
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 27.7413 | 1.2557 | 2.66 | 3.63 | 6.72 | 11.02 | 6.591 | 12.693 | 3.9919 | 7.7702 | 140 | 4
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 27.4487 | 1.3585 | 2.455 | 4.815 | 6.47 | 11.36 | 7.09 | 12.2069 | 2.6655 | 6.3723 | 4212 | 35
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 27.5382 | 1.2011 | 2.13 | 3.933 | 5.22 | 9.42 | 5.7985 | 10.5715 | 2.1957 | 5.4547 | 3583 | 32
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC1 | 564221 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 3.4033 | 0.12112 | 1.35 | 3.718 | 4.01 | 7.56 | 4.6755 | 6.7249 | 2.2949 | 2.9614 | 117 | 6
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC2 | 564222 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 31.3767 | 1.0911 | 2.39 | 2.893 | 5.25 | 7.76 | 5.487 | 9.2536 | 2.0125 | 4.4453 | 116 | 6
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 2.5235 | 0.15385 | 2.92 | 8.15 | 7.84 | 17.05 | 9.0795 | 19.4295 | 4.1479 | 7.3107 | 52 | 3
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 26.8347 | 1.0374 | 3.22 | 5.335 | 7.5 | 11.99 | 8.289 | 13.7145 | 2.9715 | 4.9037 | 51 | 3
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC1 | 595061 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 3.451 | 0.12695 | 1.97 | 3.446 | 4.72 | 8.5 | 5.419 | 9.0796 | 1.8089 | 3.9737 | 1573 | 17
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC2 | 595062 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 31.0388 | 0.89172 | 1.73 | 3.12 | 4.2 | 6.89 | 4.376 | 7.0644 | 1.2213 | 3.7404 | 1573 | 17
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 2.4911 | 0.15724 | 3.91 | 6.294 | 9.51 | 13.89 | 9.3075 | 14.4184 | 2.0121 | 11.1238 | 235 | 3
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 2.491 | 0.13553 | 3.02 | 5.065 | 7.34 | 11.93 | 7.987 | 13.1325 | 2.7114 | 5.847 | 5701 | 30
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 2.3294 | 0.097861 | 2.38 | 3.83 | 5.73 | 9 | 6.2245 | 10.0426 | 2.2198 | 5.4232 | 9736 | 34
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 26.9904 | 1.4826 | 2.93 | 5.799 | 8.44 | 12.65 | 9.3925 | 12.0775 | 3.6473 | 7.2516 | 238 | 3
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 27.3594 | 1.3569 | 2.79 | 4.447 | 6.61 | 10.65 | 7.243 | 11.6678 | 2.5342 | 5.4042 | 5713 | 29
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 27.5953 | 1.0496 | 1.97 | 3.43 | 4.95 | 8.37 | 5.345 | 9.443 | 1.9585 | 4.7681 | 9421 | 34
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC1 | 634205 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 3.4124 | 0.12964 | 1.83 | 3.284 | 4.74 | 7.91 | 5.541 | 8.8691 | 2.1638 | 4.376 | 1864 | 15
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC2 | 634206 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 30.7225 | 1.0616 | 1.555 | 2.457 | 4.03 | 6.94 | 4.523 | 7.6996 | 1.8251 | 4.6256 | 1854 | 15
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC1 | 642388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 3.3515 | 0.13417 | 1.86 | 3.42 | 5.07 | 8.3 | 5.631 | 9.1209 | 2.0896 | 5.1159 | 2301 | 16
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC2 | 642389 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 30.9211 | 1.0878 | 1.705 | 3.139 | 4.77 | 7.63 | 5.266 | 8.1302 | 1.9295 | 4.5359 | 2299 | 16
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 740779 | 3.495 | 0.16356 | 2.89 | 3.498 | 7.73 | 8.34 | 8.0285 | 9.7589 | 2.6134 | 5.8752 | 153 | 4
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 3.352 | 0.15102 | 2.35 | 3.864 | 5.34 | 9.61 | 5.993 | 9.895 | 1.648 | 4.6289 | 2394 | 16
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC2 | 694106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 0 | 30.6994 | 1.1807 | 1.84 | 3.19 | 4.52 | 8.02 | 4.99 | 8.5982 | 1.7034 | 4.2018 | 2362 | 16
2023 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC2 | 694106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 740779 | 31.6396 | 1.0102 | 2.52 | 2.874 | 5.24 | 6.2 | 5.0905 | 6.7029 | 1.6533 | 2.6172 | 154 | 4
2023 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 1 | 654244 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] | 0 | 0.97827 | 0.038877 | 1.81 | 3.296 | 5.92 | 8.15 | 6.921 | 9.0688 | 3.2206 | 5.0364 | 139 | 2
2023 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 2 | 654246 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] | 0 | 1.619 | 0.054236 | 1.45 | 1.956 | 4.94 | 6.22 | 5.786 | 7.0084 | 3.1289 | 4.7279 | 137 | 2
2023 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 3 | 654247 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] | 0 | 4.1173 | 0.076497 | 1.33 | 1.714 | 3.27 | 3.47 | 3.032 | 3.6928 | 0.26101 | 1.495 | 171 | 2
2023 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 1 | 673052 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] | 0 | 1.1826 | 0.037512 | 2.265 | 2.82 | 5.2 | 6.42 | 5.3335 | 6.9405 | 1.2271 | 3.0632 | 262 | 2
2023 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 2 | 673053 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] | 0 | 1.5575 | 0.040451 | 2.27 | 2.645 | 4.71 | 5.42 | 4.851 | 5.286 | 0.91036 | 1.2621 | 262 | 2
2023 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 3 | 673054 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] | 0 | 4.3273 | 0.12274 | 1.55 | 2.56 | 4.62 | 5.23 | 5.081 | 5.7385 | 2.1382 | 3.0007 | 260 | 2
2023 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 1 | 705471 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] | 0 | 1.0856 | 0.031981 | 3.24 | 3.312 | 6.53 | 6.83 | 6.018 | 6.9976 | 1.5598 | 1.7945 | 326 | 2
2023 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 2 | 705472 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] | 0 | 1.6319 | 0.036763 | 2.1 | 2.576 | 4.16 | 5.36 | 3.665 | 5.1476 | 0.19573 | 1.2948 | 333 | 3
2023 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 3 | 705473 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] | 0 | 4.2066 | 0.14135 | 1.44 | 3.096 | 6.53 | 7.74 | 7.108 | 8.625 | 4.7664 | 5.3316 | 328 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 581534 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 0.96347 | 0.05372 | 3.99 | 6.719 | 8.82 | 13 | 8.6845 | 12.4823 | 0.94674 | 2.5731 | 173 | 3
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 581535 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 3.8443 | 0.10175 | 1.855 | 5.172 | 3.83 | 10.43 | 4.2505 | 11.0978 | 0.94875 | 3.3378 | 174 | 3
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 611058 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 0.84437 | 0.04401 | 4.155 | 5.651 | 10.48 | 11.66 | 10.9695 | 12.2426 | 2.9851 | 6.2283 | 24 | 3
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 611059 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 3.3629 | 0.57033 | 6.4 | 21.928 | 13.44 | 43.84 | 14.049 | 40.0794 | 3.4848 | 3.8854 | 23 | 3
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 629728 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 0.97801 | 0.036166 | 3.3 | 4.04 | 6.74 | 8.28 | 7.03 | 7.4838 | 1.476 | 1.747 | 68 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 629728 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 0.82939 | 0.035187 | 3.76 | 6.877 | 9.04 | 15.3 | 9.9035 | 16.5076 | 3.5209 | 6.1141 | 33 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 629728 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 0.94487 | 0.24791 | 3.12 | 17.19 | 8.99 | 41.8 | 8.9035 | 49.078 | 4.6618 | 11.9511 | 248 | 3
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 629729 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 4.005 | 0.1525 | 2.28 | 3.305 | 4.68 | 9.7 | 4.047 | 11.65 | 0.87777 | 6.1864 | 76 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 629729 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 3.4709 | 0.081542 | 2.36 | 2.534 | 4.72 | 5.32 | 4.1155 | 5.2958 | 0.89797 | 2.0158 | 35 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 629729 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 3.9939 | 0.65744 | 2.615 | 26.185 | 10.57 | 51.51 | 11.9435 | 52.133 | 3.4537 | 8.3117 | 276 | 3
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 648840 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 0.84185 | 0.052307 | 4.935 | 6.897 | 10.75 | 13.8 | 11.212 | 12.4324 | 1.6371 | 4.374 | 217 | 3
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 648840 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 0.97878 | 0.049313 | 3.22 | 5.868 | 7.76 | 12.56 | 8.161 | 11.8668 | 1.5044 | 4.0469 | 575 | 7
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 648840 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 0.98313 | 0.038961 | 2.79 | 5.706 | 7.42 | 13.77 | 7.828 | 15.6686 | 2.371 | 9.3508 | 457 | 5
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 648840 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 0.83224 | 0.036968 | 4.08 | 6.742 | 8.59 | 13.45 | 8.597 | 14.4913 | 1.3945 | 3.7021 | 120 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 648840 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 0.97275 | 0.041362 | 2.48 | 3.81 | 5.24 | 7.71 | 5.0665 | 7.9357 | 1.7752 | 2.1291 | 40 | 3
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 648841 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 3.2863 | 0.13165 | 4.205 | 5.386 | 8.7 | 11.26 | 7.916 | 12.0293 | 1.7081 | 2.5273 | 216 | 3
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 648841 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 3.812 | 0.1565 | 1.795 | 3.247 | 4.49 | 8.19 | 4.879 | 9.1972 | 1.2617 | 5.7229 | 591 | 7
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 648841 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 3.2488 | 0.084005 | 1.39 | 2.311 | 3.33 | 4.88 | 3.83 | 5.1255 | 1.316 | 1.8251 | 126 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 648841 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 3.8505 | 0.076387 | 1.49 | 2.33 | 3.19 | 5.1 | 3.527 | 5.4708 | 0.82498 | 2.4617 | 439 | 5
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 648841 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 3.8148 | 0.74656 | 2.195 | 12.181 | 5.79 | 25.12 | 5.575 | 22.7087 | 2.7411 | 3.5679 | 58 | 3
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 669850 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 0.83283 | 0.03893 | 2.635 | 4.646 | 5.76 | 10.27 | 5.8075 | 9.7386 | 1.5627 | 3.4494 | 417 | 5
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 669850 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 0.9678 | 0.049373 | 3.105 | 4.902 | 7.85 | 10.17 | 8.905 | 11.8723 | 3.32 | 6.6917 | 538 | 5
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 669850 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 0.98779 | 0.056481 | 2.88 | 4.05 | 9 | 10.08 | 9.171 | 12.0302 | 2.8835 | 7.3306 | 101 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 669851 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 3.2963 | 0.11045 | 1.625 | 2.591 | 4.38 | 5.98 | 4.9265 | 6.7143 | 1.9787 | 3.726 | 416 | 5
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 669851 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 3.8061 | 0.13317 | 1.61 | 2.307 | 4.55 | 6 | 4.985 | 6.7448 | 2.2035 | 4.7175 | 584 | 5
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 669851 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 3.903 | 0.10018 | 2.34 | 2.928 | 4.66 | 6.17 | 4.423 | 6.1052 | 0.55461 | 2.1267 | 101 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 700348 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 0.94903 | 0.062255 | 3.07 | 5.63 | 9.48 | 11.9 | 10.261 | 13.1632 | 4.5484 | 7.6259 | 396 | 4
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 700348 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 0.80619 | 0.03955 | 2.705 | 3.04 | 7.38 | 8.76 | 8.351 | 10.1916 | 4.3844 | 6.2332 | 36 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 700348 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 0.94425 | 0.056168 | 3.96 | 6.358 | 7.94 | 15.46 | 7.229 | 15.0118 | 0.69061 | 4.8475 | 58 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 700349 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 3.763 | 0.12391 | 1.365 | 2.209 | 4.06 | 5.86 | 4.6905 | 6.4476 | 2.0941 | 3.6644 | 413 | 4
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 700349 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 3.2646 | 0.070419 | 1.235 | 1.523 | 3.56 | 3.6 | 4.092 | 4.3108 | 1.7105 | 2.2791 | 37 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 700349 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 4.1103 | 0.093788 | 1.37 | 3.238 | 3.43 | 6.5 | 3.5825 | 6.0132 | 0.44137 | 2.7637 | 70 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 712377 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 0.766 | 0.044961 | 6.23 | 6.75 | 12.66 | 13.57 | 11.022 | 13.122 | 1.0394 | 1.9821 | 379 | 3
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 712377 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 0.91863 | 0.03874 | 2.69 | 4.555 | 6.74 | 9.86 | 7.115 | 11.3482 | 1.0286 | 5.0835 | 417 | 5
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 712377 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 0.92941 | 0.038006 | 2.46 | 4.438 | 4.94 | 9.01 | 5.23 | 8.3316 | 1.2431 | 2.4467 | 246 | 4
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 712377 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 0.7673 | 0.025409 | 2.61 | 4.165 | 5.27 | 8.61 | 5.016 | 8.5245 | 0.69901 | 1.6425 | 50 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 712378 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 3.3142 | 0.14778 | 2.72 | 5.5 | 6.3 | 11.04 | 7.395 | 10.781 | 1.3299 | 2.9007 | 386 | 3
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 712378 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 3.863 | 0.13082 | 2.13 | 4.666 | 5.12 | 9.89 | 5.124 | 10.5296 | 1.7458 | 3.085 | 418 | 5
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 712378 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 3.3047 | 0.038144 | 1.04 | 1.184 | 2.16 | 2.39 | 2.142 | 2.3295 | 0.48242 | 0.6498 | 55 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 712378 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 3.9484 | 0.1532 | 1.57 | 4.718 | 3.44 | 9.73 | 3.858 | 9.2436 | 0.85173 | 1.7239 | 250 | 4
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 738191 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 0.90347 | 0.05763 | 6.025 | 8.197 | 12.06 | 16.22 | 11.2905 | 14.9733 | 1.3457 | 1.4498 | 53 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 738191 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 0.74213 | 0.040496 | 4.415 | 5.515 | 9.02 | 11.17 | 9.2005 | 9.6315 | 1.9122 | 2.7169 | 96 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 738192 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED | 0 | 3.8074 | 0.11009 | 3.03 | 3.798 | 6.08 | 7.6 | 5.612 | 7.0296 | 0.60721 | 0.7532 | 43 | 2
2023 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 738192 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA | 0 | 3.3191 | 0.10584 | 2.525 | 2.98 | 5.34 | 6 | 4.843 | 5.5435 | 0.19716 | 1.1453 | 100 | 2
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DHEA-S | 0 | 201.9673 | 13.5325 | 5.59 | 8.22 | 11.62 | 17.25 | 10.4015 | 20.687 | 2.0128 | 7.1158 | 113 | 2
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DHEA-S | 0 | 483.5283 | 33.0357 | 4.68 | 6.82 | 10.51 | 14.32 | 11.038 | 16.7065 | 3.7234 | 7.9936 | 106 | 2
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 506211 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DHEA-S | 0 | 208.4262 | 11.3016 | 5.07 | 6.678 | 11.04 | 14.68 | 8.4988 | 11.1479 | 4.0046 | 5.5275 | 27 | 2
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 506211 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S | 0 | 209.8994 | 11.439 | 3.35 | 6.015 | 10.25 | 12.3 | 12.334 | 12.9965 | 5.9079 | 7.9363 | 158 | 2
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 506213 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DHEA-S | 0 | 474.8699 | 27.9183 | 4.635 | 7.031 | 11.01 | 16.81 | 7.9401 | 11.8497 | 11.0773 | 16.0065 | 22 | 2
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 506213 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S | 0 | 488.7072 | 19.691 | 3.18 | 4.84 | 7.17 | 10.26 | 8.1135 | 11.04 | 1.9814 | 4.078 | 158 | 2
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DHEA-S | 0 | 214.7103 | 13.6423 | 3.715 | 6.133 | 9.52 | 13.98 | 10.733 | 14.9333 | 3.5216 | 6.4143 | 105 | 8
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DHEA-S | 0 | 222.1764 | 12.6577 | 4.1 | 6.683 | 9.01 | 14.17 | 9.438 | 14.0667 | 2.1994 | 6.0704 | 3423 | 22
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S | 0 | 220.4238 | 12.1566 | 3.745 | 6.207 | 8.4 | 13.7 | 8.7965 | 14.0908 | 2.4437 | 5.9361 | 7406 | 34
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DHEA-S | 0 | 494.3535 | 44.3116 | 2.97 | 7.112 | 9.4 | 14.4 | 9.938 | 13.3042 | 2.7168 | 8.1151 | 109 | 8
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DHEA-S | 0 | 508.3305 | 27.1116 | 3.83 | 6.048 | 8.56 | 12.65 | 8.7565 | 13.327 | 1.7485 | 5.485 | 3433 | 22
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S | 0 | 498.1682 | 26.3639 | 3.64 | 5.466 | 8.24 | 12.52 | 8.761 | 12.8996 | 2.266 | 5.429 | 7295 | 33
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DHEA-S | 0 | 211.0246 | 12.6459 | 4.95 | 5.47 | 10.22 | 12.5 | 9.7685 | 12.4303 | 1.7217 | 4.1927 | 99 | 5
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S | 0 | 206.3719 | 10.0145 | 3.655 | 6.375 | 7.63 | 13.41 | 7.382 | 11.916 | 1.1648 | 4.3908 | 254 | 6
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DHEA-S | 0 | 500.4641 | 32.6585 | 4.42 | 6.135 | 10.67 | 13.43 | 10.8085 | 15.0677 | 2.2522 | 6.2089 | 99 | 5
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S | 0 | 483.2277 | 19.7215 | 2.65 | 3.52 | 6.6 | 10.3 | 6.465 | 10.174 | 2.6875 | 5.5639 | 248 | 7
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DHEA-S | 0 | 202.0875 | 13.6954 | 3.525 | 6.116 | 8.43 | 15.1 | 9.49 | 17.4306 | 2.5759 | 9.3462 | 828 | 12
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DHEA-S | 0 | 210.6709 | 12.9894 | 4.39 | 6.53 | 9.42 | 14.4 | 9.717 | 15.6555 | 2.5254 | 5.8733 | 4089 | 20
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S | 0 | 206.0497 | 11.042 | 3.65 | 5.704 | 8.29 | 12.36 | 8.624 | 13.2722 | 2.2798 | 5.6675 | 11058 | 41
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DHEA-S | 0 | 501.4096 | 31.3395 | 3.18 | 5.83 | 8.02 | 14.32 | 8.299 | 15.321 | 2.2223 | 7.6609 | 820 | 12
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DHEA-S | 0 | 517.6378 | 33.1355 | 3.945 | 6.58 | 8.86 | 14.3 | 8.967 | 15.9885 | 2.7196 | 6.384 | 4128 | 19
2023 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S | 0 | 499.1198 | 25.2866 | 3.505 | 5.53 | 8.03 | 11.98 | 8.2615 | 12.4437 | 2.1033 | 5.282 | 11083 | 41
2023 | DHEA-S [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS DHEA-S | 0 | 39.5546 | 2.6105 | 4.1 | 5.533 | 10.41 | 14.21 | 9.9555 | 17.0674 | 3.955 | 9.5504 | 178 | 5
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 1.1936 | 0.10601 | 6.56 | 10.104 | 15.08 | 20.1 | 16.221 | 23.4762 | 3.1368 | 9.1872 | 1483 | 22
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 1.1894 | 0.092622 | 3.71 | 5.053 | 9.62 | 21.41 | 10.957 | 23.1027 | 3.4633 | 17.5585 | 388 | 6
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 2.3064 | 0.13071 | 3.78 | 5.528 | 8.23 | 11.98 | 8.873 | 13.287 | 2.1961 | 5.9085 | 1448 | 22
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 2.3601 | 0.12346 | 1.955 | 2.609 | 4.95 | 19.57 | 5.5045 | 21.0992 | 1.8476 | 16.7058 | 375 | 6
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas Integra 400 plus | KIMS [S,P] | 0 | 2.2792 | 0.11676 | 3.48 | 5.652 | 9.38 | 12.34 | 8.699 | 12.9334 | 1.0211 | 6.9063 | 38 | 2
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 4.2117 | 0.16165 | 2.21 | 3.91 | 5.69 | 8.48 | 6.006 | 9.6864 | 2.4238 | 4.2332 | 1450 | 22
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 4.2253 | 0.24195 | 1.445 | 2.081 | 3.75 | 20.16 | 4.0595 | 21.4124 | 0.93891 | 17.3317 | 388 | 6
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas Integra 400 plus | KIMS [S,P] | 0 | 4.0706 | 0.16819 | 2.47 | 5.236 | 9.04 | 10.33 | 7.932 | 9.3348 | 0.61743 | 6.7305 | 34 | 2
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 1.2225 | 0.11276 | 7.29 | 10.55 | 15.86 | 22.08 | 15.9495 | 22.5513 | 3.265 | 9.0539 | 18738 | 97
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 1.2943 | 0.093841 | 4.51 | 7.298 | 10.5 | 16.56 | 11.359 | 17.6707 | 3.2842 | 8.3254 | 6544 | 43
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] | 0 | 1.2514 | 0.087112 | 4.615 | 7.135 | 10.54 | 19.26 | 10.606 | 19.2326 | 3.4338 | 8.4869 | 3338 | 7
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas Integra 400 plus | KIMS [S,P] | 0 | 1.2411 | 0.10424 | 6.985 | 8.797 | 14.82 | 17.92 | 14.921 | 19.3112 | 3.0076 | 7.4363 | 759 | 8
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 2.1769 | 0.12675 | 4.53 | 6.872 | 9.92 | 14.39 | 9.986 | 15.1622 | 2.1697 | 5.2293 | 18573 | 95
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 2.2526 | 0.094583 | 2.01 | 3.646 | 5.26 | 9.19 | 5.7015 | 9.9142 | 2.048 | 4.9799 | 6456 | 42
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] | 0 | 2.1793 | 0.11158 | 3.08 | 4.452 | 7.24 | 10.69 | 7.918 | 11.7378 | 2.2366 | 5.647 | 3328 | 6
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas Integra 400 plus | KIMS [S,P] | 0 | 2.1839 | 0.12905 | 4.53 | 6.945 | 8.92 | 14.42 | 9.015 | 13.974 | 2.2387 | 3.4481 | 416 | 6
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 4.2661 | 0.16396 | 2.86 | 4.194 | 6.3 | 9.14 | 6.371 | 10.0502 | 1.5694 | 4.2841 | 18136 | 94
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 4.3608 | 0.14329 | 1.25 | 2.332 | 3.89 | 6.35 | 4.083 | 7.2586 | 1.6147 | 4.1396 | 6382 | 43
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] | 0 | 4.2482 | 0.17275 | 2.06 | 3.444 | 6.12 | 7.73 | 6.022 | 8.6194 | 2.1661 | 4.9149 | 3325 | 6
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas Integra 400 plus | KIMS [S,P] | 0 | 4.3003 | 0.16829 | 3.065 | 4.045 | 6.18 | 8.75 | 6.1895 | 9.1058 | 1.2984 | 2.9849 | 729 | 8
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 1.5332 | 0.088077 | 3.54 | 6.542 | 8.18 | 14.04 | 8.9965 | 13.8416 | 1.8533 | 4.0799 | 233 | 3
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 1.5453 | 0.081981 | 3.96 | 5.333 | 8.99 | 12.86 | 8.9725 | 13.8627 | 2.1728 | 6.8396 | 3440 | 28
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DIGOXIN | 557901 | 1.5727 | 0.078394 | 3.72 | 5.026 | 8.32 | 11.02 | 9.068 | 12.0224 | 3.2029 | 5.6091 | 1181 | 11
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 1.6059 | 0.086926 | 3.94 | 5.682 | 8.96 | 12.74 | 9.125 | 13.98 | 2.0516 | 5.5544 | 6683 | 45
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 3.809 | 0.20952 | 4.26 | 6.298 | 10.1 | 13.55 | 9.685 | 13.2467 | 1.1152 | 4.9688 | 228 | 2
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 3.8122 | 0.17128 | 3.21 | 4.45 | 7.21 | 10.17 | 7.459 | 11.405 | 2.1677 | 5.5751 | 4596 | 35
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 3.8273 | 0.18459 | 3.25 | 4.878 | 7.28 | 10.81 | 7.976 | 11.9328 | 2.2617 | 5.2631 | 6570 | 45
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 1.2299 | 0.10469 | 5.59 | 11.98 | 12.64 | 23.92 | 13.4915 | 23.8225 | 3.692 | 9.3877 | 249 | 6
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 1.2366 | 0.13026 | 6.46 | 12.637 | 13.54 | 30.38 | 15.589 | 37.346 | 5.6858 | 20.0211 | 233 | 5
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 2.2923 | 0.10416 | 3.2 | 6.02 | 6.97 | 14.2 | 7.381 | 15.1509 | 1.255 | 3.8967 | 250 | 6
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 2.3075 | 0.18871 | 2.16 | 5.682 | 5.8 | 22.68 | 7.5915 | 28.4782 | 3.8374 | 19.7068 | 228 | 5
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 4.1848 | 0.12536 | 1.975 | 3.405 | 4.46 | 7.21 | 4.6535 | 7.1249 | 1.3151 | 2.5315 | 247 | 6
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 4.1592 | 0.31961 | 1.61 | 4.357 | 7.15 | 21.46 | 8.514 | 25.8887 | 4.2187 | 20.0403 | 229 | 5
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 1.4119 | 0.086251 | 3.85 | 4.19 | 8.14 | 15.02 | 8.596 | 17.8634 | 1.9319 | 6.9366 | 902 | 2
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 1.4922 | 0.080621 | 4.03 | 5.81 | 8.84 | 12.57 | 9.105 | 13.225 | 2.1312 | 5.2835 | 17665 | 38
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DIGOXIN | 665088 | 1.4661 | 0.077038 | 4.2 | 5.694 | 9.27 | 11.86 | 9.271 | 12.4264 | 2.1587 | 5.0716 | 9444 | 21
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 1.4677 | 0.085711 | 4.33 | 6.104 | 9.33 | 13.55 | 9.76 | 14.5344 | 2.3302 | 6.0054 | 16569 | 51
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 3.5068 | 0.1837 | 4.16 | 4.768 | 8.61 | 15.72 | 7.481 | 16.7104 | 1.1557 | 4.2837 | 863 | 2
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 3.6842 | 0.17813 | 3.475 | 5.062 | 7.64 | 11.45 | 7.9035 | 12.2736 | 2.1065 | 5.4677 | 17741 | 38
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 3.6415 | 0.16548 | 3.325 | 4.863 | 7.49 | 10.63 | 7.686 | 11.3432 | 2.0822 | 4.6804 | 25399 | 54
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 1.2534 | 0.13332 | 8.075 | 11.81 | 17.71 | 24.81 | 18.027 | 26.068 | 4.0991 | 10.0639 | 27815 | 88
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 1.3338 | 0.10828 | 4.575 | 8.302 | 11.47 | 19.35 | 12.31 | 20.1308 | 3.9656 | 9.1058 | 12532 | 50
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] | 0 | 1.3192 | 0.10711 | 6.57 | 8.615 | 14.02 | 19.2 | 14.331 | 19.7758 | 3.5149 | 6.9522 | 4192 | 8
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas Integra 400 plus | KIMS [S,P] | 0 | 1.2873 | 0.12047 | 8.39 | 13.064 | 16.23 | 26.84 | 14.601 | 22.2846 | 1.0033 | 2.3238 | 292 | 5
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 2.5645 | 0.15007 | 4.53 | 6.72 | 9.82 | 14.34 | 9.865 | 15.0598 | 2.2309 | 5.7593 | 26668 | 85
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 2.6619 | 0.11321 | 2.05 | 4.14 | 5.44 | 9.37 | 5.864 | 9.8935 | 1.9867 | 4.7747 | 12526 | 49
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] | 0 | 2.6377 | 0.11986 | 3.315 | 4.92 | 7.05 | 10.27 | 7.762 | 11.065 | 2.3778 | 4.1718 | 4238 | 8
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas Integra 400 plus | KIMS [S,P] | 0 | 2.611 | 0.15265 | 5.41 | 8.291 | 11.89 | 16.96 | 10.2875 | 17.7007 | 1.1294 | 4.3407 | 231 | 3
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 4.4545 | 0.16929 | 2.76 | 4.242 | 6.06 | 9.13 | 6.218 | 9.601 | 1.5191 | 3.7011 | 26356 | 85
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 4.5612 | 0.14119 | 1.31 | 2.585 | 3.51 | 5.85 | 3.798 | 6.4332 | 1.2465 | 3.2264 | 12318 | 50
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] | 0 | 4.5363 | 0.14553 | 2.04 | 3.605 | 4.6 | 7.57 | 5.067 | 7.9146 | 1.6034 | 3.3313 | 4233 | 8
2023 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas Integra 400 plus | KIMS [S,P] | 0 | 4.4833 | 0.16956 | 3.2 | 4.63 | 6.98 | 9.37 | 6.859 | 9.6838 | 1.4382 | 2.7209 | 289 | 5
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 1.4114 | 0.075455 | 4.1 | 5.685 | 8.92 | 12.17 | 9.218 | 12.1132 | 2.4383 | 4.3963 | 1568 | 21
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 1.3983 | 0.097019 | 4.81 | 6.47 | 10.79 | 14.78 | 11.134 | 16.8276 | 3.0512 | 7.7296 | 3109 | 34
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 3.5587 | 0.15248 | 3.225 | 4.52 | 6.89 | 9.56 | 7.2095 | 10.587 | 1.652 | 3.8673 | 1569 | 21
2023 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 3.5524 | 0.19254 | 3.71 | 5.77 | 8.52 | 13.02 | 7.991 | 13.324 | 2.2374 | 6.5848 | 3090 | 34
2023 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | KIMS [S,P] | 0 | 0.74476 | 0.055711 | 5.8 | 8.669 | 12.21 | 18.26 | 13.165 | 18.3917 | 2.0437 | 6.6474 | 1920 | 7
2023 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | KIMS [S,P] | 0 | 1.9326 | 0.061937 | 2.675 | 4.01 | 5.61 | 8.8 | 5.3735 | 9.2551 | 1.2425 | 2.764 | 2142 | 7
2023 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | KIMS [S,P] | 0 | 3.5201 | 0.081251 | 1.76 | 2.87 | 3.93 | 5.76 | 4.116 | 5.8775 | 1.0786 | 1.7278 | 1888 | 7
2023 | DIGOXIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 0.93017 | 0.071528 | 5.2 | 7.636 | 12.14 | 16.55 | 13.059 | 17.7448 | 4.073 | 7.2577 | 2100 | 12
2023 | DIGOXIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 1.8287 | 0.091931 | 3.73 | 4.95 | 8.36 | 10.67 | 8.244 | 11.481 | 1.9713 | 4.3216 | 2077 | 13
2023 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | KIMS [S,P] | 0 | 0.87481 | 0.048012 | 2.725 | 3.489 | 7.94 | 9.91 | 9.348 | 11.52 | 4.8392 | 5.7514 | 34 | 2
2023 | DIGOXIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 0.96108 | 0.059959 | 4.64 | 5.924 | 9.67 | 14.21 | 11.201 | 15.4388 | 1.8774 | 7.1463 | 85 | 5
2023 | DIGOXIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS DIGOXIN | 0 | 1.953 | 0.0934 | 4.11 | 4.814 | 8.7 | 9.68 | 8.277 | 8.7586 | 0.36214 | 1.744 | 74 | 4
2023 | EDDP | DAT1 Negative | N629648 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 225.269 | 9.6078 | 3.505 | 4.165 | 7.54 | 8.58 | 6.783 | 9.3205 | 0.62013 | 3.1622 | 145 | 5
2023 | EDDP | DAT1 Negative | N629648 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 230.5728 | 9.9248 | 3.655 | 4.147 | 7.75 | 8.41 | 8.0545 | 8.4109 | 2.0196 | 2.4745 | 103 | 2
2023 | EDDP | DAT1 Negative | N669617 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 223.7224 | 13.8974 | 4.495 | 6.159 | 10.02 | 12.94 | 10.414 | 15.3322 | 2.8171 | 5.7231 | 490 | 6
2023 | EDDP | DAT1 Negative | N694070 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 227.8346 | 12.2521 | 4.12 | 5.705 | 8.91 | 13 | 9.341 | 13.36 | 2.974 | 5.9162 | 913 | 6
2023 | EDDP | DAT1 Negative | N694070 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 239.5386 | 11.7852 | 3.94 | 5.474 | 7.81 | 11.47 | 7.714 | 10.9518 | 1.2039 | 2.6521 | 622 | 2
2023 | EDDP | DAT1 Negative | N711773 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 227.0697 | 10.4953 | 4.46 | 5.696 | 9.59 | 11.65 | 8.574 | 11.3572 | 1.5849 | 2.2995 | 531 | 4
2023 | EDDP | DAT1 Negative | N711773 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 240.3375 | 13.3526 | 4.82 | 5.73 | 9.9 | 11.25 | 8.769 | 11.119 | 1.5051 | 2.8348 | 566 | 2
2023 | EDDP | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 224.9854 | 12.3248 | 3.71 | 4.89 | 7.27 | 9.93 | 7.167 | 11.523 | 0.96084 | 3.784 | 478 | 4
2023 | EDDP | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 239.2075 | 14.9915 | 2.63 | 6.134 | 9.99 | 13.34 | 11.681 | 13.0474 | 3.2603 | 6.5199 | 53 | 2
2023 | EDDP | DAT1 Positive | P629648 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 372.8621 | 16.9282 | 2.99 | 3.935 | 6.33 | 9.77 | 6.181 | 11.412 | 1.1533 | 4.9894 | 145 | 5
2023 | EDDP | DAT1 Positive | P629648 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 388.7172 | 15.9348 | 3.795 | 3.983 | 7.82 | 8.02 | 7.745 | 7.7562 | 1.4792 | 1.778 | 99 | 2
2023 | EDDP | DAT1 Positive | P669617 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 367.1237 | 20.7921 | 4.315 | 6.185 | 9.36 | 13.24 | 10.0455 | 13.0765 | 2.3186 | 4.3853 | 566 | 6
2023 | EDDP | DAT1 Positive | P694070 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 374.1692 | 14.366 | 3.1 | 4.406 | 6.64 | 9.02 | 6.8305 | 9.3735 | 2.1073 | 3.9697 | 792 | 6
2023 | EDDP | DAT1 Positive | P694070 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 395.9791 | 17.9261 | 3.28 | 5.004 | 6.71 | 10.67 | 7.122 | 10.1306 | 1.2925 | 3.9997 | 431 | 2
2023 | EDDP | DAT1 Positive | P711773 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 380.3557 | 17.2298 | 4.41 | 5.638 | 9.1 | 11.43 | 8.943 | 10.4958 | 1.0013 | 2.8312 | 551 | 4
2023 | EDDP | DAT1 Positive | P711773 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 404.0731 | 19.2053 | 3.8 | 5.36 | 7.7 | 10.79 | 7.553 | 9.693 | 1.1623 | 2.0358 | 520 | 2
2023 | EDDP | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 377.3784 | 17.4955 | 3.5 | 4.28 | 6.88 | 9.16 | 7.357 | 9.525 | 1.7583 | 3.5093 | 481 | 4
2023 | EDDP | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 398.8864 | 20.1243 | 3.55 | 3.686 | 7.56 | 9.27 | 7.345 | 9.7434 | 1.472 | 6.7743 | 44 | 2
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 12119H | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 79.1448 | 3.2174 | 2.29 | 4.558 | 5.93 | 9.22 | 6.775 | 8.6904 | 1.3751 | 4.7376 | 211 | 6
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 12119H | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN | 0 | 81.4213 | 2.4199 | 1.94 | 2.726 | 4.53 | 9.04 | 5.306 | 8.9918 | 1.8283 | 5.6267 | 254 | 3
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA L BUHLMANN | 12119N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 47.6674 | 2.6582 | 3.35 | 4.878 | 7.12 | 11.66 | 6.56 | 12.7592 | 1.8817 | 3.9571 | 276 | 7
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA L BUHLMANN | 12119N | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN | 0 | 49.9256 | 2.1341 | 3.04 | 4.545 | 6.49 | 10.41 | 7.3375 | 10.7409 | 2.4405 | 4.1337 | 359 | 4
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 19115 H | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 75.7436 | 5.4267 | 2.55 | 3.706 | 7.52 | 11.29 | 7.653 | 12.553 | 3.8437 | 7.1063 | 225 | 7
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 19115 N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 44.7096 | 2.9795 | 3.605 | 5.174 | 9.09 | 14.56 | 9.144 | 16.2897 | 3.0239 | 9.792 | 241 | 8
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 24111 H | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 81.4697 | 2.704 | 2.435 | 3.604 | 6.07 | 7.94 | 6.0765 | 8.687 | 1.0843 | 3.719 | 33 | 2
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 24111 N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 46.1597 | 2.1114 | 4.315 | 4.753 | 9.32 | 9.77 | 9.0695 | 10.2767 | 1.4605 | 3.134 | 32 | 2
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 28121H | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 80.0976 | 2.1657 | 2.74 | 3.028 | 5.51 | 6.1 | 5.2185 | 6.0469 | 0.69524 | 1.0492 | 41 | 2
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 28121H | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN | 0 | 81.6008 | 2.2433 | 2.44 | 3.466 | 5.03 | 7.04 | 5.023 | 6.9968 | 0.94085 | 1.4506 | 118 | 3
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 28121N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 47.0244 | 1.6806 | 4.11 | 4.574 | 8.23 | 9.16 | 7.716 | 8.9944 | 0.9311 | 1.4432 | 41 | 2
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 28121N | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN | 0 | 47.7709 | 2.1851 | 4.53 | 4.884 | 9.44 | 10.41 | 8.932 | 11.0296 | 1.5723 | 3.3021 | 117 | 3
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 30116 N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 50.7385 | 2.3078 | 3 | 4.285 | 7.01 | 10.59 | 7.304 | 12.053 | 1.9752 | 5.6968 | 273 | 7
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 30116 P | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 80.8149 | 3.1195 | 2.415 | 4.367 | 5.38 | 11.51 | 5.6505 | 12.009 | 1.4912 | 5.4147 | 241 | 6
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 30116H | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 81.037 | 2.5009 | 2.415 | 4.367 | 5.37 | 11.48 | 5.6505 | 12.009 | 1.4912 | 5.4147 | 665 | 9
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 30116N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 50.6862 | 2.143 | 3 | 4.285 | 7.01 | 10.6 | 7.304 | 12.053 | 1.9752 | 5.6968 | 666 | 9
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 40117 H | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 81.0865 | 4.9556 | 3.22 | 5.622 | 6.98 | 11.84 | 7.23 | 12.3353 | 1.6092 | 6.7282 | 704 | 8
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 40117 N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 50.8389 | 4.2 | 3.975 | 7.066 | 8.75 | 14.48 | 8.8375 | 13.8607 | 1.8833 | 6.0263 | 753 | 8
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 40117H | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 79.2761 | 3.3232 | 3.22 | 5.622 | 7.14 | 12.11 | 7.23 | 12.3353 | 1.6092 | 6.7282 | 1895 | 8
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 40117H | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN | 0 | 84.4721 | 7.8501 | 1.45 | 2.522 | 3 | 4.92 | 3.477 | 4.8074 | 0.61834 | 0.98108 | 229 | 3
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 40117N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 49.0401 | 2.5619 | 3.975 | 7.066 | 9.07 | 15.01 | 8.8375 | 13.8607 | 1.8833 | 6.0263 | 1932 | 8
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 40117N | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN | 0 | 53.6024 | 6.0068 | 2.86 | 4.58 | 6.44 | 8.92 | 8.38 | 9.0176 | 1.2141 | 3.5275 | 249 | 3
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 41782H | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 80.0029 | 2.6302 | 2.73 | 2.818 | 5.78 | 6.27 | 4.765 | 6.8946 | 1.1329 | 2.5585 | 52 | 2
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 41782H | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN | 0 | 75.7453 | 13.0208 | 2.56 | 12.465 | 7.12 | 30.01 | 7.341 | 30.064 | 1.315 | 11.2839 | 172 | 2
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 41782N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 48.7806 | 1.7288 | 3.33 | 3.388 | 6.77 | 7.69 | 5.89 | 8.0744 | 0.27644 | 4.313 | 66 | 2
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 41782N | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN | 0 | 55.7564 | 11.6683 | 3.24 | 13.74 | 6.53 | 36.53 | 7.363 | 30.6775 | 1.0692 | 9.6866 | 172 | 2
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 51113 H | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 75.8415 | 3.4797 | 3.215 | 6.371 | 6.91 | 12.9 | 6.845 | 11.2845 | 0.92046 | 2.9454 | 355 | 2
2023 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 51113 N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN | 0 | 45.4618 | 2.4553 | 4.5 | 5.721 | 10.46 | 11.7 | 10.4825 | 12.5946 | 2.5943 | 3.6666 | 355 | 2
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 1 | 559884 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV EBNA IGG | 0 | 0.03999 | 0.011203 | 3.555 | 8.235 | 10 | 17.5 | 10.962 | 21.186 | 2.842 | 11.1698 | 1820 | 8
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 1 | 559884 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV EBNA IGG | 0 | 0.049055 | 0.009954 | 3.85 | 15.502 | 10.19 | 36.69 | 10.9835 | 34.426 | 4.1403 | 11.0341 | 16716 | 51
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 2 | 559885 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV EBNA IGG | 0 | 2.9045 | 0.15919 | 4.12 | 5.76 | 8.91 | 12.53 | 9.507 | 12.858 | 2.5911 | 4.3918 | 2049 | 8
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 2 | 559885 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV EBNA IGG | 0 | 3.0751 | 0.18064 | 2.97 | 5.919 | 7.43 | 13.98 | 7.958 | 14.694 | 2.358 | 7.2565 | 16586 | 51
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 1 | 695272 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV EBNA IGG | 0 | 0.044206 | 0.004047 | 2.63 | 8.004 | 9.04 | 15.83 | 10.38 | 15.6448 | 4.2892 | 7.3786 | 708 | 8
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 1 | 695272 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV EBNA IGG | 0 | 0.051718 | 0.010585 | 3.13 | 12.742 | 9.66 | 41.18 | 11.0385 | 37.8778 | 4.1501 | 11.9959 | 7546 | 50
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 2 | 695273 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV EBNA IGG | 0 | 2.8967 | 0.17613 | 4 | 7.31 | 8.35 | 15.94 | 8.204 | 16.2418 | 2.7908 | 4.8907 | 782 | 8
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 2 | 695273 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV EBNA IGG | 0 | 2.9888 | 0.17703 | 2.93 | 6.038 | 7.42 | 14.84 | 8.044 | 16.585 | 2.5726 | 7.3501 | 7449 | 50
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 595744 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV IGM | 0 | 0.3313 | 0.02155 | 4.01 | 5.611 | 9.96 | 14.76 | 11.0065 | 17.3935 | 4.8707 | 6.9439 | 635 | 7
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 595744 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM | 0 | 0.34486 | 0.02581 | 2.495 | 5.415 | 7.53 | 14.93 | 8.8275 | 16.3755 | 3.4019 | 10.7175 | 5536 | 40
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 595745 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV IGM | 0 | 2.1239 | 0.11446 | 3.235 | 4.146 | 8.28 | 10.58 | 8.081 | 13.0184 | 2.8569 | 7.8503 | 713 | 7
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 595745 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM | 0 | 2.3153 | 0.14572 | 3.245 | 5.805 | 8.27 | 13.23 | 9.02 | 14.8425 | 3.6167 | 7.3673 | 3513 | 24
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 595745 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM | 627344 | 2.2944 | 0.15447 | 3.53 | 5.424 | 8.67 | 13.85 | 9.538 | 15.711 | 2.9226 | 9.0475 | 1703 | 16
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 660164 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV IGM | 0 | 0.33959 | 0.16405 | 3.82 | 5.89 | 8.68 | 14.42 | 9.5075 | 18.2035 | 3.9649 | 9.6919 | 1030 | 6
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 660164 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM | 0 | 0.34545 | 0.024022 | 2.66 | 5.178 | 8.1 | 13.31 | 9.163 | 14.5083 | 3.52 | 9.1628 | 7298 | 44
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 660166 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV IGM | 0 | 2.1229 | 0.18147 | 3.71 | 5.17 | 8.66 | 15.35 | 8.065 | 15.0213 | 1.7482 | 7.6141 | 1241 | 6
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 660166 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM | 0 | 2.2987 | 0.13736 | 3.605 | 5.156 | 8.65 | 12.21 | 8.844 | 13.9137 | 3.1027 | 7.2774 | 6976 | 44
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 660168 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM | 0 | 0.36123 | 0.029324 | 2.82 | 3.114 | 10.1 | 13.7 | 10.83 | 14.0495 | 7.5827 | 11.0174 | 22 | 4
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 699530 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV IGM | 0 | 0.31398 | 0.031161 | 4.59 | 5.876 | 11.14 | 16.11 | 12.6965 | 18.233 | 6.9298 | 9.6387 | 773 | 6
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 699530 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM | 0 | 0.3239 | 0.031832 | 2.855 | 5.474 | 8.95 | 18.52 | 10.262 | 20.483 | 5.1854 | 14.0391 | 8706 | 48
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 699531 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV IGM | 0 | 2.1449 | 0.11972 | 3.83 | 5.037 | 8.62 | 11.59 | 9.335 | 12.949 | 2.8349 | 6.5845 | 778 | 6
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 699531 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM | 0 | 2.2971 | 0.14758 | 3.39 | 5.384 | 8.57 | 12.97 | 9.441 | 14.577 | 3.8545 | 7.7674 | 8621 | 48
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 699532 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM | 0 | 0.35711 | 0.019742 | 3.66 | 4.994 | 8.12 | 2835.16 | 7.735 | 2370.6828 | 1.6616 | 2364.6529 | 37 | 5
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 722229 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV IGM | 0 | 0.30276 | 0.015615 | 3.215 | 5.512 | 7.92 | 13.07 | 9.166 | 16.1377 | 2.4171 | 8.0218 | 369 | 5
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 722229 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM | 0 | 0.3004 | 0.033975 | 2.29 | 4.218 | 8.65 | 19.3 | 9.985 | 19.464 | 5.2441 | 13.7317 | 2753 | 36
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 722232 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV IGM | 0 | 2.2145 | 0.11273 | 3.81 | 5.23 | 7.9 | 10.92 | 7.071 | 11.071 | 0.74334 | 4.7781 | 404 | 4
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 722232 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM | 0 | 2.2588 | 0.15726 | 3.42 | 5.842 | 9.14 | 15.18 | 9.336 | 16.967 | 3.5422 | 8.3234 | 2760 | 37
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 722233 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM | 0 | 0.30617 | 0.01668 | 1.78 | 3.06 | 3.91 | 12.01 | 4.35 | 13.8556 | 1.9482 | 8.8934 | 24 | 3
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 595744 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 0.3285 | 0.046613 | 9.11 | 15.71 | 21.91 | 35.61 | 21.925 | 36.742 | 6.5361 | 13.48 | 571 | 7
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 595744 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 0.37979 | 0.053302 | 7.185 | 13.41 | 16.58 | 33.43 | 16.7945 | 35.758 | 4.5479 | 12.184 | 5366 | 40
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 595746 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 12.1803 | 0.80633 | 4.14 | 7.37 | 8.83 | 14.4 | 9.151 | 15.692 | 1.3864 | 6.1398 | 615 | 7
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 595746 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG | 639185 | 11.5801 | 0.45717 | 2.525 | 4.399 | 4.96 | 11.11 | 4.786 | 12.0005 | 0.89066 | 3.7601 | 267 | 5
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 595746 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 11.805 | 1.0173 | 3.485 | 8.893 | 8.42 | 21.51 | 9.086 | 22.1674 | 3.0301 | 8.0066 | 4617 | 37
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 595746 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG | 627351 | 12.164 | 0.94702 | 3.39 | 8.126 | 8.27 | 19.88 | 10.321 | 19.1412 | 2.0919 | 6.5481 | 378 | 3
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 660164 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 0.32414 | 0.043961 | 8.41 | 14.242 | 22.82 | 34.95 | 21.302 | 32.1291 | 6.6303 | 10.8221 | 57 | 4
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 660164 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 0.39113 | 0.065656 | 6.48 | 14.898 | 18.4 | 36.66 | 18.992 | 36.0298 | 6.4483 | 16.6094 | 7177 | 44
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 660166 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 2617.625 | 735.2739 | 2.34 | 2.476 | 5.59 | 11.82 | 4.327 | 10.2606 | 0.3486 | 9.4646 | 16 | 6
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 660168 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 12.8124 | 1.2348 | 3.575 | 5.609 | 7.89 | 13.06 | 7.981 | 13.56 | 1.4182 | 6.017 | 1190 | 6
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 660168 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 13.042 | 1.0677 | 3.01 | 7.442 | 8.97 | 18.85 | 9.761 | 20.7745 | 3.6252 | 10.8692 | 6471 | 42
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 660168 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG | 708192 | 13.4853 | 0.97632 | 2.74 | 5.416 | 8.1 | 17.56 | 9.15 | 20.654 | 2.7966 | 8.7183 | 408 | 10
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 699530 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 0.36227 | 0.066884 | 8.67 | 15.927 | 19.59 | 33.4 | 21.625 | 35.5689 | 5.9099 | 12.1428 | 782 | 6
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 699530 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 0.39883 | 0.076832 | 6.64 | 15.556 | 21.68 | 36.88 | 23.9845 | 38.7199 | 10.0871 | 22.3181 | 8674 | 47
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 699531 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 2761.3333 | 194.1334 | 6.705 | 15.535 | 14.35 | 118.27 | 15.3805 | 125.076 | 5.9795 | 99.5162 | 33 | 3
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 699532 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 13.9091 | 1.1395 | 3.96 | 8.415 | 8.46 | 18.77 | 10.2815 | 17.205 | 2.7283 | 4.578 | 810 | 6
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 699532 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 13.9754 | 1.0849 | 3.34 | 8.02 | 8.56 | 17.84 | 9.4035 | 18.1717 | 3.0809 | 7.8722 | 8668 | 47
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 722229 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 0.38452 | 0.068425 | 6.79 | 9.962 | 22.49 | 31.36 | 22.939 | 34.5459 | 11.744 | 20.4639 | 364 | 5
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 722229 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 0.3937 | 0.066654 | 7.13 | 14.71 | 19.55 | 38.35 | 20.47 | 37.561 | 7.0579 | 19.0201 | 2803 | 34
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 722233 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 12.5533 | 0.72209 | 3.245 | 4.117 | 8.7 | 11.33 | 9.5615 | 11.9298 | 3.8441 | 7.054 | 389 | 5
2023 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 722233 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG | 0 | 12.5448 | 0.84781 | 3.075 | 6.651 | 7.91 | 15.64 | 8.9525 | 16.6112 | 3.2182 | 7.2854 | 2780 | 35
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 89.411 | 5.4333 | 3.39 | 4.104 | 7.99 | 21.07 | 7.09 | 19.0242 | 0.36239 | 16.031 | 83 | 2
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 89.893 | 5.0693 | 4.345 | 6.303 | 9.99 | 13.23 | 11.1145 | 12.8627 | 2.7782 | 4.1464 | 81 | 2
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 456.0656 | 31.5524 | 4.47 | 12.234 | 9.5 | 24.26 | 9.216 | 28.8802 | 1.8273 | 9.6882 | 94 | 4
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 477.1793 | 14.9892 | 2.24 | 3.665 | 5.01 | 7.56 | 5.721 | 7.4494 | 1.843 | 2.1656 | 87 | 2
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 94.5361 | 6.9608 | 4.48 | 8.483 | 9.78 | 17.85 | 10.4195 | 20.2338 | 2.7736 | 7.7626 | 3538 | 39
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 98.2847 | 5.7062 | 3.92 | 5.87 | 8.7 | 13.82 | 9.0985 | 15.1589 | 2.5525 | 6.3935 | 35726 | 131
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 97.5195 | 4.7978 | 3.12 | 4.87 | 7.18 | 11.28 | 7.4795 | 12.5415 | 2.0252 | 5.6399 | 71357 | 182
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 480.3024 | 31.6033 | 4.34 | 8.63 | 9.55 | 18.65 | 9.615 | 19.9552 | 2.2573 | 7.158 | 3531 | 40
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 492.4487 | 20.5651 | 2.65 | 4.181 | 5.97 | 9.52 | 6.301 | 10.658 | 1.7363 | 4.8188 | 35922 | 131
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 486.7691 | 16.5527 | 2.22 | 3.54 | 5.16 | 8.16 | 5.38 | 8.862 | 1.3861 | 3.8508 | 70716 | 183
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 94.428 | 6.2526 | 3.62 | 11.54 | 15.51 | 22.66 | 18.088 | 26.3592 | 6.1102 | 10.9039 | 25 | 3
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 104.1026 | 6.483 | 3.455 | 5.865 | 9.22 | 15.83 | 10.9645 | 18.1347 | 5.6617 | 8.8263 | 170 | 3
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 98.1931 | 5.0078 | 2.145 | 4.005 | 5.75 | 9.74 | 6.2305 | 10.7036 | 1.8706 | 5.1222 | 451 | 6
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 474.0519 | 36.5631 | 11.44 | 14.264 | 24.25 | 28.43 | 19.246 | 24.3852 | 0.95088 | 0.95872 | 27 | 3
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 498.0287 | 32.6687 | 2.98 | 3.572 | 6.72 | 13.43 | 8.1005 | 15.4876 | 3.4136 | 9.5025 | 159 | 4
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 498.596 | 23.6213 | 1.675 | 3.746 | 4.89 | 8.32 | 5.9085 | 8.9479 | 2.3638 | 4.6207 | 448 | 6
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 92.5157 | 7.982 | 5.295 | 7.864 | 11.36 | 17.17 | 12.244 | 18.4457 | 4.0511 | 8.8075 | 106 | 4
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 96.5193 | 5.5558 | 3.67 | 7.95 | 8.28 | 16.4 | 8.768 | 17.5652 | 1.9653 | 8.0721 | 302 | 12
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 94.4863 | 4.6667 | 2.32 | 5.512 | 5.66 | 12.29 | 5.625 | 12.0812 | 1.4376 | 6.8467 | 592 | 16
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 479.75 | 52.9612 | 8.72 | 11.216 | 19.16 | 23.68 | 20.808 | 26.0648 | 4.9435 | 10.9534 | 114 | 5
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 496.3985 | 27.7775 | 2.51 | 5.83 | 7.35 | 13.66 | 6.878 | 15.4564 | 2.3341 | 7.018 | 296 | 12
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 488.1264 | 16.8991 | 1.56 | 4.095 | 4.37 | 8.74 | 4.4495 | 8.0401 | 0.95798 | 4.3745 | 594 | 17
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 95.9127 | 6.1111 | 3.82 | 6.923 | 8.97 | 15.88 | 9.3995 | 17.6041 | 2.75 | 7.7282 | 5285 | 45
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 100.8774 | 5.7108 | 3.72 | 5.913 | 8.43 | 13.41 | 8.702 | 14.319 | 2.2939 | 6.2299 | 34737 | 114
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 99.9331 | 4.8357 | 3.01 | 4.99 | 7.09 | 11.32 | 7.5735 | 12.2162 | 2.2229 | 5.5169 | 83282 | 210
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 508.4918 | 32.7123 | 4.41 | 8.472 | 9.49 | 18.43 | 9.585 | 20.6584 | 2.558 | 6.9818 | 5194 | 45
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 524.0903 | 19.8346 | 2.44 | 4.05 | 5.56 | 9.41 | 5.922 | 9.9205 | 1.6056 | 4.2022 | 34816 | 115
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 522.6191 | 17.0404 | 2.08 | 3.51 | 4.86 | 7.94 | 5.172 | 8.4152 | 1.4748 | 3.5532 | 82699 | 209
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 99.457 | 3.1778 | 2.565 | 3.128 | 5.65 | 6.39 | 5.8345 | 6.3479 | 1.1493 | 2.1454 | 29 | 3
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 489.9013 | 11.7162 | 1.05 | 2.628 | 3.16 | 6.67 | 3.5105 | 7.8564 | 2.1662 | 3.6769 | 27 | 3
2023 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 1979.1625 | 67.5808 | 2.36 | 3.28 | 6.11 | 7.28 | 6.143 | 8.5948 | 1.9512 | 4.1542 | 252 | 4
2023 | ESTRADIOL [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 77.3476 | 4.6915 | 3.27 | 5.55 | 8.54 | 14.31 | 9.0705 | 14.501 | 2.854 | 8.3271 | 2975 | 24
2023 | ESTRADIOL [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 204.3696 | 7.8699 | 1.845 | 3.269 | 4.66 | 7.74 | 5.3405 | 8.7782 | 1.5776 | 4.6198 | 2858 | 22
2023 | ESTRADIOL [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 507.5894 | 15.5693 | 1.675 | 2.945 | 4.5 | 7.12 | 4.5675 | 7.337 | 1.3536 | 3.3799 | 2349 | 10
2023 | ESTRADIOL [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 74.242 | 4.6199 | 2.645 | 6.026 | 7.2 | 12.39 | 8.62 | 12.74 | 2.818 | 4.8672 | 254 | 10
2023 | ESTRADIOL [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 191.444 | 7.3968 | 2.495 | 3.639 | 6.15 | 7.41 | 6.5995 | 8.191 | 2.0502 | 3.1696 | 241 | 9
2023 | ESTRADIOL [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 477.3805 | 12.8906 | 2.41 | 2.516 | 4.9 | 5.34 | 4.613 | 5.6676 | 0.63507 | 1.5091 | 71 | 4
2023 | ESTRADIOL [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 78.3611 | 5.7996 | 4.71 | 7.682 | 11.2 | 16.35 | 10.314 | 16.0477 | 1.9011 | 6.4395 | 1393 | 3
2023 | ESTRADIOL [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 778.7928 | 19.234 | 1.755 | 2.632 | 3.7 | 5.33 | 3.551 | 4.674 | 0.75255 | 1.5201 | 1161 | 2
2023 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 93.7984 | 4.8974 | 5.29 | 5.362 | 10.64 | 10.67 | 8.974 | 9.0076 | 0.16073 | 0.22306 | 87 | 2
2023 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 490.6623 | 44.9573 | 2.965 | 12.393 | 5.99 | 24.57 | 4.954 | 22.7101 | 0.76893 | 2.6624 | 85 | 2
2023 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 99.5157 | 16.6413 | 5.6 | 15.778 | 10.35 | 34.16 | 10.6655 | 32.8465 | 2.8158 | 6.8257 | 96 | 4
2023 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 102.0865 | 8.8633 | 3.66 | 5.479 | 8.42 | 13.64 | 9.009 | 14.4222 | 2.5334 | 5.6911 | 3182 | 11
2023 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 502.518 | 56.2488 | 4.91 | 6.502 | 10.76 | 37.9 | 9.863 | 50.4679 | 1.7037 | 11.6665 | 93 | 4
2023 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 504.1388 | 22.4988 | 2.85 | 4.666 | 6.51 | 11.24 | 6.773 | 12.3994 | 2.0002 | 5.0493 | 3153 | 11
2023 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 97.536 | 5.5793 | 4.26 | 5.524 | 9.6 | 11.54 | 11.416 | 11.464 | 1.7766 | 3.9086 | 25 | 2
2023 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 456.7652 | 31.6185 | 6.46 | 10.092 | 12.88 | 20.12 | 12.53 | 17.4172 | 1.8627 | 2.7143 | 23 | 2
2023 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 94.7008 | 45.8616 | 3.09 | 7.435 | 9.85 | 113.91 | 12.949 | 90.0168 | 2.5921 | 23.2639 | 65 | 3
2023 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 449.5206 | 36.7283 | 9.53 | 11.162 | 19.85 | 21.98 | 18.919 | 22.9756 | 3.522 | 5.5017 | 68 | 3
2023 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 96.9761 | 15.7046 | 4.205 | 9.639 | 9.75 | 21.98 | 9.685 | 24.3904 | 2.352 | 8.4558 | 872 | 10
2023 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 99.4472 | 4.2436 | 3.57 | 6.456 | 8.65 | 21.26 | 8.9395 | 21.6834 | 2.2489 | 10.7097 | 76 | 4
2023 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 506.3579 | 34.3454 | 3.69 | 8.74 | 8.12 | 17.74 | 8.32 | 19.389 | 2.7309 | 6.2721 | 874 | 10
2023 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III | 0 | 534.1518 | 68.4186 | 2.66 | 3.996 | 5.93 | 12.47 | 6.1875 | 13.5405 | 1.4708 | 6.4157 | 3130 | 13
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 587880 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 0.49584 | 0.026768 | 4.33 | 5.714 | 8.77 | 11.81 | 8.862 | 12.6518 | 1.7277 | 3.7368 | 1039 | 12
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 587880 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.49229 | 0.028346 | 5.29 | 8.286 | 11.37 | 17.3 | 11.223 | 19.113 | 2.1211 | 5.0724 | 1965 | 24
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 587880 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.48067 | 0.023603 | 3.27 | 3.894 | 7.48 | 10.31 | 6.85 | 11.5206 | 2.1938 | 6.2093 | 705 | 8
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 587880 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.50496 | 0.022827 | 3.175 | 5.347 | 7.52 | 11.1 | 8.7355 | 11.7624 | 1.8579 | 4.5724 | 382 | 7
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 587881 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 1.4288 | 0.052999 | 2.73 | 3.848 | 5.94 | 8.21 | 5.553 | 8.5234 | 1.0298 | 3.4197 | 1598 | 20
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 587881 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4323 | 0.056221 | 3.13 | 5.82 | 6.63 | 12.11 | 6.469 | 11.8735 | 1.2159 | 2.9526 | 2131 | 28
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 587881 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.408 | 0.050602 | 2.485 | 3.849 | 5.57 | 10.78 | 5.4335 | 12.07 | 1.2487 | 3.4505 | 869 | 14
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 587881 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4294 | 0.035223 | 2.19 | 3.822 | 4.4 | 7.75 | 3.707 | 7.8012 | 0.79052 | 1.8411 | 279 | 3
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 587881 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4696 | 0.047491 | 2.525 | 3.646 | 5.61 | 8.34 | 6.45 | 9.2498 | 2.18 | 3.3111 | 362 | 9
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 623127 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 0.49948 | 0.024719 | 4.11 | 5.324 | 8.8 | 11.33 | 8.514 | 11.5164 | 1.385 | 3.9004 | 3558 | 23
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 623127 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.50349 | 0.028132 | 4.57 | 6.568 | 9.93 | 13.82 | 9.773 | 13.541 | 1.9432 | 4.3723 | 7050 | 35
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 623127 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.49313 | 0.018789 | 3.03 | 4.76 | 6.48 | 9.93 | 6.854 | 10.501 | 1.4121 | 3.5389 | 7766 | 35
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 623127 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.51377 | 0.021289 | 3.75 | 4.339 | 7.49 | 8.87 | 6.8365 | 7.7722 | 0.60095 | 1.007 | 1091 | 2
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 623127 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.52195 | 0.029223 | 4.49 | 6.008 | 9.48 | 13.14 | 9.0925 | 14.2755 | 1.3057 | 5.0029 | 1869 | 15
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4817 | 0.051043 | 2.59 | 4.14 | 5.53 | 9.08 | 5.628 | 9.3132 | 1.1511 | 3.1524 | 22509 | 72
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 1.4707 | 0.048895 | 2.405 | 3.464 | 5.16 | 7.53 | 5.393 | 8.4242 | 1.2546 | 2.9935 | 8798 | 37
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4452 | 0.043734 | 2.17 | 3.509 | 4.84 | 7.54 | 4.9885 | 7.8984 | 1.1825 | 2.9832 | 13969 | 55
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4996 | 0.033684 | 2.04 | 2.92 | 4.06 | 5.86 | 3.784 | 5.4478 | 0.56467 | 1.423 | 2104 | 5
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.5065 | 0.052935 | 2.21 | 4.062 | 5.04 | 8.53 | 4.927 | 8.9464 | 1.0746 | 3.186 | 3158 | 23
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 0.50706 | 0.024917 | 3.85 | 5.532 | 8.08 | 11.63 | 7.8985 | 12.2735 | 1.4543 | 4.0037 | 17887 | 44
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.50993 | 0.025067 | 4.01 | 6 | 8.43 | 12.55 | 8.415 | 12.535 | 1.6558 | 3.9321 | 35038 | 85
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.49822 | 0.017934 | 2.685 | 4.292 | 5.82 | 9.23 | 5.9305 | 9.5169 | 1.3195 | 3.7006 | 20549 | 64
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.51594 | 0.018907 | 3.21 | 4.7 | 6.68 | 9.71 | 6.3015 | 10.2268 | 0.92442 | 3.4491 | 3204 | 7
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.51694 | 0.027033 | 3.58 | 7.518 | 7.93 | 15.16 | 8.542 | 13.7222 | 1.8694 | 4.1392 | 4036 | 23
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.492 | 0.049742 | 2.38 | 4.088 | 5.29 | 8.51 | 5.337 | 8.907 | 1.0899 | 2.7588 | 23227 | 65
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 1.4855 | 0.050769 | 2.5 | 3.81 | 5.45 | 8.07 | 5.639 | 8.493 | 1.21 | 3.0336 | 15047 | 34
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4623 | 0.044492 | 2.07 | 3.414 | 4.68 | 7.65 | 4.904 | 8.2589 | 1.3042 | 3.3265 | 22688 | 66
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4952 | 0.03373 | 1.635 | 2.925 | 3.27 | 6.11 | 3.3705 | 5.718 | 0.32184 | 1.1996 | 2356 | 5
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.506 | 0.052549 | 2.19 | 4.928 | 4.71 | 10.09 | 4.787 | 9.2922 | 0.98294 | 2.4843 | 3463 | 16
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.4919 | 0.023797 | 3.97 | 6.051 | 8.33 | 12.8 | 8.386 | 13.199 | 1.5272 | 4.095 | 31751 | 77
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 0.49216 | 0.026171 | 4 | 5.71 | 8.53 | 11.98 | 8.531 | 12.9023 | 1.7688 | 4.3289 | 13501 | 38
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.4798 | 0.019976 | 2.9 | 4.648 | 6.25 | 10.33 | 6.405 | 11.375 | 1.5901 | 4.2321 | 29720 | 78
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 0.5049 | 0.021114 | 3.65 | 4.788 | 7.72 | 10.37 | 7.531 | 10.388 | 1.822 | 3.4461 | 2853 | 2
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.49336 | 0.017259 | 3.17 | 4.38 | 6.48 | 9.04 | 6.368 | 9.4476 | 0.92503 | 2.9899 | 2064 | 5
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.50382 | 0.028589 | 4.38 | 6.922 | 9.13 | 14.09 | 9.334 | 14.3374 | 1.9852 | 4.9035 | 3843 | 18
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 1.4885 | 0.050207 | 2.5 | 3.81 | 5.57 | 8.26 | 5.778 | 8.6922 | 1.302 | 3.4682 | 12838 | 38
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4943 | 0.047822 | 2.53 | 4.088 | 5.35 | 8.56 | 5.432 | 8.6686 | 1.1372 | 2.8174 | 35419 | 83
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.459 | 0.046819 | 2.185 | 3.651 | 4.86 | 7.73 | 4.9185 | 8.2779 | 1.2659 | 3.3951 | 26218 | 85
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4879 | 0.029901 | 1.73 | 2.84 | 3.62 | 5.71 | 3.269 | 4.902 | 0.41982 | 1.9211 | 2065 | 6
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 1.5108 | 0.036754 | 2.145 | 2.932 | 4.33 | 6.29 | 4.006 | 5.7904 | 0.41728 | 1.938 | 4018 | 2
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.5087 | 0.048884 | 2.42 | 5 | 5.03 | 10.1 | 5 | 9.4065 | 1.0035 | 2.2248 | 3986 | 17
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.5023 | 0.024167 | 3.94 | 5.72 | 8.36 | 12.42 | 8.463 | 13.111 | 1.909 | 4.6831 | 22675 | 78
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 0.50156 | 0.024413 | 3.93 | 5.784 | 8.47 | 12.16 | 8.3715 | 12.2605 | 1.4654 | 3.9964 | 9302 | 40
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.49016 | 0.01803 | 2.465 | 4.415 | 5.4 | 9.58 | 5.684 | 10.4675 | 1.393 | 3.7199 | 22897 | 92
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.50123 | 0.015792 | 3.01 | 4.096 | 5.98 | 8.69 | 5.801 | 8.536 | 0.7754 | 2.1785 | 1994 | 8
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 0.5178 | 0.022434 | 3.25 | 4.87 | 6.75 | 10.04 | 7.498 | 9.092 | 1.4185 | 4.0145 | 3069 | 3
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.51242 | 0.026653 | 4.07 | 7.34 | 9.17 | 15.26 | 9.176 | 15.4248 | 1.7872 | 4.6096 | 2198 | 15
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4602 | 0.049015 | 2.5 | 3.81 | 5.41 | 8.28 | 5.532 | 8.915 | 1.3109 | 3.4445 | 14292 | 73
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 1.4541 | 0.048008 | 2.39 | 3.712 | 5.02 | 7.96 | 5.208 | 8.158 | 1.3135 | 2.8417 | 6515 | 37
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4327 | 0.044526 | 1.99 | 3.7 | 4.46 | 8.16 | 4.583 | 8.502 | 1.1321 | 3.276 | 17271 | 89
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 1.4789 | 0.040006 | 2.12 | 3.544 | 4.32 | 7.34 | 4.043 | 7.2192 | 0.85288 | 1.995 | 1368 | 3
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4605 | 0.032617 | 1.845 | 3.87 | 3.73 | 8.01 | 3.5665 | 7.3135 | 0.50178 | 2.4379 | 1305 | 6
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4745 | 0.041888 | 2 | 4.058 | 4.4 | 8.43 | 4.312 | 8.4494 | 0.81727 | 2.0309 | 1582 | 15
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.50745 | 0.023635 | 3.53 | 5.844 | 7.68 | 12.06 | 7.397 | 11.5118 | 1.439 | 4.3809 | 2063 | 60
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 0.5066 | 0.025301 | 4.205 | 5.615 | 8.78 | 12.23 | 8.839 | 12.818 | 2.0145 | 5.3097 | 1029 | 27
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.49828 | 0.017129 | 2.23 | 4.128 | 5.01 | 9.23 | 5.4425 | 9.846 | 1.2789 | 3.5178 | 4633 | 93
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.50582 | 0.022098 | 2.99 | 5.138 | 6.72 | 10.59 | 7.495 | 10.8724 | 2.0789 | 2.5821 | 67 | 5
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 0.52177 | 0.021182 | 2.58 | 5.03 | 5.17 | 10.34 | 5.815 | 9.7578 | 1.0612 | 1.9113 | 464 | 3
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.51783 | 0.022847 | 3.02 | 5.408 | 9.26 | 11.66 | 9.334 | 12.7492 | 2.04 | 7.8266 | 262 | 12
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 1.4799 | 0.052346 | 2.615 | 4.44 | 5.77 | 9.01 | 6.081 | 8.8612 | 1.7274 | 3.4617 | 1054 | 25
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4873 | 0.047709 | 2.24 | 4.738 | 5.24 | 9.57 | 5.031 | 9.78 | 1.1196 | 3.7176 | 2603 | 57
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4591 | 0.039568 | 1.825 | 3.24 | 4.21 | 7.05 | 4.231 | 7.6109 | 1.0354 | 3.1018 | 4791 | 82
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 1.4949 | 0.029354 | 1.22 | 2.52 | 2.6 | 5.05 | 2.766 | 4.7876 | 0.68173 | 0.84359 | 465 | 3
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4716 | 0.040996 | 1.57 | 1.906 | 3.46 | 4.71 | 3.749 | 5.5642 | 1.4202 | 2.4679 | 19 | 4
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4953 | 0.053312 | 2.45 | 4.54 | 5.35 | 9.2 | 5.578 | 8.227 | 1.3675 | 1.8491 | 458 | 10
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT | 0 | 1.4289 | 0.061006 | 3.015 | 7.325 | 5.73 | 13.42 | 5.1 | 14.5232 | 1.8266 | 5.0076 | 31 | 4
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4388 | 0.044022 | 2.15 | 2.264 | 4.51 | 4.85 | 4.607 | 5.3872 | 1.6542 | 2.3797 | 34 | 5
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4022 | 0.05088 | 1.5 | 4.56 | 3.42 | 9.55 | 3.876 | 10.567 | 1.0029 | 2.8335 | 186 | 14
2023 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.4291 | 0.039532 | 2.36 | 3.648 | 4.96 | 7.65 | 5.137 | 8.4626 | 1.2292 | 2.4346 | 23 | 2
2023 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.37427 | 0.015512 | 4 | 7.2 | 8.81 | 15.12 | 9.156 | 15.9044 | 2.2594 | 4.7315 | 1378 | 8
2023 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.72581 | 0.023936 | 3.2 | 4.886 | 6.75 | 11.57 | 6.765 | 11.7368 | 1.2986 | 2.8677 | 1360 | 8
2023 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.9091 | 0.071977 | 2.685 | 4.859 | 5.65 | 10.3 | 5.532 | 11.5857 | 1.3963 | 2.7223 | 365 | 6
2023 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.39397 | 0.009037 | 1.825 | 2.512 | 4.06 | 5.33 | 4.0505 | 5.2065 | 0.8566 | 1.9497 | 111 | 7
2023 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 0.76258 | 0.015495 | 1.84 | 2.332 | 3.86 | 4.86 | 3.96 | 4.962 | 0.91424 | 1.1072 | 62 | 4
2023 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] | 0 | 1.9039 | 0.022663 | 1.32 | 1.504 | 2.73 | 3.1 | 2.75 | 3.1092 | 0.55502 | 0.61103 | 28 | 2
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB.GEN 2 | 0 | 233.9795 | 13.8784 | 3.92 | 7.942 | 9.42 | 16.22 | 8.9655 | 15.2255 | 1.2164 | 7.6312 | 96 | 3
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 115.1614 | 5.5064 | 2.83 | 6.079 | 5.86 | 13.2 | 5.658 | 15.1062 | 0.97345 | 5.0624 | 88 | 2
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB.GEN 2 | 0 | 120.7368 | 5.9045 | 3.05 | 5.56 | 6.96 | 11.52 | 6.7735 | 13.1445 | 1.1465 | 5.0986 | 76 | 2
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 129.172 | 4.1374 | 1.68 | 4.512 | 5.05 | 9.23 | 5.382 | 8.4955 | 1.3693 | 4.4904 | 250 | 5
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 119.0412 | 2.8588 | 1.34 | 1.98 | 3.37 | 5.13 | 3.6115 | 5.8396 | 1.2628 | 3.1731 | 14199 | 116
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 117.9993 | 3.1929 | 1.78 | 2.622 | 3.97 | 5.74 | 4.1185 | 6.5167 | 0.91449 | 3.4952 | 7930 | 48
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 119.2131 | 2.999 | 1.75 | 2.854 | 3.75 | 5.98 | 3.84 | 6.3638 | 0.90885 | 2.1146 | 11790 | 49
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 244.3347 | 22.4108 | 2.61 | 7.036 | 12.67 | 15.08 | 13.067 | 17.612 | 3.4535 | 11.5867 | 380 | 4
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 247.7242 | 6.9387 | 1.75 | 2.615 | 3.93 | 6.06 | 4.2095 | 6.7285 | 1.2136 | 3.0223 | 75752 | 130
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 243.2313 | 8.2715 | 2.06 | 3.243 | 4.9 | 7.52 | 5.115 | 8.499 | 1.6134 | 4.2453 | 52971 | 73
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 252.4955 | 8.9718 | 2.36 | 3.83 | 5.1 | 8.59 | 5.2775 | 9.1319 | 1.2149 | 3.2983 | 73930 | 57
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB.GEN 2 | 0 | 238.1557 | 9.9966 | 2.545 | 5.195 | 6.54 | 12.64 | 7.221 | 13.1475 | 2.3093 | 7.6893 | 939 | 9
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 115.9115 | 12.7549 | 1.97 | 7.102 | 10.75 | 19.33 | 10.835 | 22.5044 | 8.6637 | 11.6147 | 226 | 3
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 117.3876 | 2.8658 | 1.36 | 2.027 | 3.24 | 5.15 | 3.4935 | 5.848 | 1.1096 | 2.9954 | 112062 | 122
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 116.8439 | 3.1315 | 1.77 | 2.54 | 4 | 5.98 | 4.173 | 6.6242 | 1.1624 | 3.0246 | 73916 | 90
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 117.4739 | 3.085 | 1.83 | 2.927 | 3.99 | 6.38 | 4.161 | 6.7712 | 0.9511 | 2.3567 | 115059 | 58
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB.GEN 2 | 0 | 113.7342 | 4.9834 | 3.185 | 6.89 | 7.66 | 14.67 | 8.54 | 15.4882 | 1.9148 | 5.9477 | 1434 | 9
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN | 647252 | 25.6517 | 1.6355 | 4.01 | 6.166 | 10.79 | 16.64 | 11.746 | 19.7029 | 4.7647 | 10.1575 | 95 | 2
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN | 0 | 25.824 | 1.8026 | 3.51 | 5.984 | 8.99 | 13.69 | 9.676 | 15.6884 | 3.1439 | 8.2626 | 1016 | 15
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN | 0 | 25.6452 | 1.4281 | 3.27 | 5.865 | 8.26 | 14.16 | 8.8605 | 14.9275 | 3.0792 | 7.2799 | 9049 | 55
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 0 | 24.9804 | 1.0394 | 2.695 | 4.995 | 6.07 | 11.01 | 6.433 | 11.6328 | 1.6802 | 5.1548 | 8840 | 59
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN | 0 | 207.2996 | 12.3638 | 3.76 | 6.854 | 9.54 | 14.65 | 9.545 | 16.1628 | 2.7435 | 7.5091 | 1083 | 16
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN | 0 | 202.5 | 11.2221 | 2.82 | 5.44 | 7.35 | 13 | 7.869 | 14.0466 | 2.7402 | 7.3704 | 8290 | 52
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 0 | 199.1675 | 8.9986 | 2.57 | 5.148 | 5.89 | 11.22 | 6.191 | 11.8592 | 1.6254 | 4.9615 | 9009 | 58
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 119.8122 | 5.4906 | 1.27 | 2.048 | 3.89 | 6.53 | 4.5055 | 7.0913 | 2.2689 | 3.4284 | 410 | 2
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 113.7302 | 2.9543 | 1.53 | 2.98 | 3.47 | 6.05 | 3.53 | 5.821 | 1.0223 | 1.7505 | 1154 | 8
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 113.3258 | 3.4059 | 1.61 | 2.04 | 3.94 | 4.79 | 3.811 | 5.5044 | 0.86965 | 3.1134 | 801 | 3
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 114.7897 | 5.4467 | 2.56 | 5.07 | 7.64 | 11.38 | 8.4005 | 11.585 | 2.6853 | 6.2633 | 311 | 2
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB.GEN 2 | 0 | 108.2153 | 4.2876 | 2.895 | 4.28 | 6.73 | 9.95 | 6.595 | 9.6393 | 1.5184 | 3.2211 | 431 | 5
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 573355 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN | 0 | 143.6621 | 11.4118 | 3.8 | 6.313 | 11.03 | 17.56 | 11.933 | 16.2964 | 3.3797 | 12.0358 | 161 | 4
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 573356 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN | 0 | 925.8469 | 79.2332 | 3.925 | 7.998 | 11.62 | 17.49 | 12.8375 | 17.7369 | 2.1722 | 12.4961 | 160 | 4
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN | 0 | 137.8762 | 11.4781 | 3.6 | 6.808 | 9.73 | 15.24 | 10.442 | 18.1122 | 4.8058 | 8.2951 | 871 | 15
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN | 0 | 138.3465 | 7.9647 | 3.01 | 6.47 | 7.52 | 14.82 | 8.026 | 15.133 | 2.8847 | 6.7886 | 6914 | 56
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 702121 | 133.4101 | 3.7625 | 2.255 | 3.475 | 4.76 | 7.36 | 5.016 | 7.8159 | 1.6561 | 2.1088 | 278 | 6
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 0 | 132.4681 | 6.7173 | 2.85 | 5.34 | 6.74 | 11.91 | 7.164 | 12.937 | 2.043 | 5.3232 | 10689 | 57
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN | 0 | 890.2505 | 74.6006 | 3.6 | 7.579 | 10.47 | 16.81 | 11.1355 | 20.0049 | 5.012 | 9.6155 | 814 | 16
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN | 692884 | 845.2235 | 73.1316 | 1.56 | 7.278 | 5.45 | 13.96 | 5.174 | 14.891 | 2.8661 | 4.6468 | 68 | 3
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN | 0 | 896.4943 | 54.7673 | 3.35 | 6.955 | 8.33 | 15.5 | 8.6875 | 15.8455 | 2.8749 | 7.5097 | 7169 | 53
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 702121 | 771.5176 | 46.4509 | 3.49 | 4.244 | 8.83 | 12.26 | 9.4905 | 13.9314 | 3.1104 | 7.7104 | 284 | 6
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 0 | 818.1428 | 54.2541 | 3.74 | 6.468 | 9.48 | 14.76 | 10.1375 | 15.779 | 3.1452 | 7.8912 | 10917 | 57
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 0 | 24.8962 | 0.6774 | 2.55 | 3.74 | 5.16 | 7.81 | 4.9665 | 7.634 | 0.95304 | 1.7284 | 156 | 3
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 0 | 181.7376 | 10.4013 | 2.155 | 3.325 | 4.76 | 8.35 | 5.196 | 9.146 | 1.2334 | 4.2491 | 156 | 3
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 280.6375 | 14.079 | 1.24 | 2.625 | 4.38 | 7.18 | 5.0265 | 8.6652 | 1.6986 | 4.4274 | 520 | 3
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 272.5275 | 13.7584 | 2.175 | 4.689 | 5.55 | 9.97 | 6.016 | 10.2768 | 1.5271 | 6.3215 | 1438 | 9
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 266.6471 | 8.0478 | 1.41 | 2.552 | 4 | 6.35 | 4.655 | 6.8656 | 1.6593 | 3.6068 | 1088 | 3
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 281.7561 | 16.7136 | 2.855 | 7.6 | 12.06 | 15.44 | 12.0535 | 14.6105 | 1.1238 | 9.6752 | 278 | 2
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB.GEN 2 | 0 | 266.5084 | 9.8239 | 2.93 | 5.446 | 6.08 | 11.13 | 6.041 | 10.3036 | 1.0155 | 2.1586 | 220 | 4
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 231.9233 | 6.0479 | 1.68 | 2.619 | 3.73 | 5.85 | 3.916 | 6.3136 | 1.0346 | 2.6975 | 46639 | 89
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 226.5798 | 7.704 | 2.25 | 3.44 | 5.06 | 7.63 | 5.221 | 8.4878 | 1.4789 | 3.8861 | 29614 | 63
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 233.7069 | 7.196 | 2.3 | 3.75 | 4.93 | 7.81 | 4.98 | 8.0562 | 1.0306 | 2.558 | 52951 | 52
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB.GEN 2 | 0 | 222.6459 | 6.354 | 2.52 | 2.937 | 5.2 | 5.91 | 5.324 | 6.1654 | 1.0815 | 2.8543 | 797 | 2
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN | 0 | 139.5012 | 10.442 | 3.115 | 6.063 | 8.17 | 14.6 | 9.5565 | 13.6938 | 3.3513 | 6.4597 | 413 | 5
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN | 0 | 141.0498 | 7.0879 | 3.175 | 5.014 | 7.39 | 11.03 | 8.139 | 11.6275 | 2.0026 | 5.8221 | 4066 | 24
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 0 | 134.5944 | 5.6861 | 2.635 | 4.682 | 6.18 | 10.23 | 6.645 | 11.3555 | 1.8317 | 5.2658 | 7962 | 33
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN | 0 | 922.3521 | 77.0857 | 3.785 | 6.316 | 10.33 | 15.4 | 10.045 | 17.104 | 2.2403 | 11.5107 | 313 | 5
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN | 0 | 920.4134 | 54.2918 | 3.28 | 5.575 | 8.17 | 13.09 | 9.1095 | 14.7 | 2.444 | 7.7788 | 4020 | 23
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 0 | 828.124 | 55.3655 | 3.54 | 5.752 | 9.01 | 14.33 | 9.65 | 14.9538 | 3.2516 | 7.7621 | 6378 | 32
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 702121 | 815.6769 | 48.9374 | 4.27 | 5.94 | 9.49 | 13.54 | 10.238 | 15.639 | 2.7889 | 9.2996 | 1659 | 8
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN | 695220 | 30.8047 | 1.6457 | 4.19 | 6.412 | 8.53 | 14.07 | 7.905 | 13.22 | 0.95418 | 3.2782 | 298 | 2
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN | 0 | 28.9978 | 7.7813 | 4.89 | 9.13 | 11.52 | 22.08 | 12.053 | 22.1211 | 3.1359 | 11.7609 | 465 | 11
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN | 0 | 29.3845 | 1.3837 | 3.05 | 5.21 | 7.55 | 13.22 | 7.95 | 15.5305 | 2.5287 | 8.4229 | 18467 | 54
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 705517 | 25.9564 | 0.96871 | 2.27 | 3.878 | 4.5 | 8.16 | 4.782 | 8.441 | 1.3765 | 2.1365 | 635 | 6
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 0 | 27.4647 | 1.2558 | 2.48 | 4.168 | 6.19 | 10.58 | 6.808 | 11.572 | 2.4017 | 6.2867 | 31243 | 74
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN | 695220 | 191.5331 | 10.8285 | 4.12 | 7.264 | 8.13 | 14.7 | 7.4 | 13.9438 | 1.2673 | 3.165 | 287 | 2
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN | 0 | 181.8811 | 15.0621 | 5.34 | 10.172 | 13.63 | 24.08 | 12.619 | 25.4078 | 2.665 | 11.1562 | 482 | 11
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN | 0 | 183.0424 | 8.2662 | 2.85 | 5.359 | 7.14 | 12.24 | 7.8025 | 13.9648 | 2.4362 | 7.3632 | 17603 | 50
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 0 | 174.3939 | 7.6132 | 2.44 | 4.332 | 5.87 | 10.12 | 6.299 | 10.6998 | 2.1393 | 5.3062 | 31732 | 73
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN | 0 | 145.2292 | 10.3255 | 3.35 | 5.999 | 9.75 | 16.12 | 10.0225 | 18.3183 | 3.478 | 10.4034 | 1141 | 15
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN | 0 | 144.1365 | 7.8351 | 3.575 | 5.764 | 8.48 | 12.29 | 8.7805 | 13.6341 | 2.6828 | 6.1352 | 18562 | 53
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 702121 | 134.3263 | 6.93 | 2.955 | 5.298 | 7.21 | 11.56 | 7.84 | 12.4062 | 2.2196 | 5.1477 | 9294 | 35
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 0 | 135.7908 | 6.7683 | 2.84 | 5.13 | 7.05 | 11.59 | 7.6055 | 12.744 | 2.29 | 6.4116 | 24697 | 85
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN | 0 | 876.8055 | 59.4029 | 3.665 | 7.3 | 8.27 | 18.77 | 9.3355 | 21.7003 | 2.9008 | 8.3155 | 898 | 14
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN | 0 | 892.6891 | 44.7839 | 3.39 | 5.13 | 7.76 | 11.87 | 8.246 | 13.6514 | 2.2974 | 6.4378 | 18777 | 54
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 0 | 793.1864 | 50.4564 | 3.5 | 5.53 | 8.8 | 13.73 | 9.447 | 15.4178 | 3.2608 | 8.6084 | 24643 | 84
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 702121 | 784.8293 | 49.4861 | 3.555 | 4.99 | 8.81 | 12.5 | 9.52 | 14.661 | 3.1715 | 7.8543 | 9174 | 35
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 0 | 125 | 2 | 1.36 | 1.528 | 3.15 | 3.34 | 2.716 | 3.4808 | 0.3983 | 2.291 | 24 | 3
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 0 | 730.8261 | 13.9956 | 1.57 | 1.858 | 3.36 | 3.78 | 3.516 | 3.5272 | 0.76024 | 0.88784 | 23 | 3
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 0 | 23.779 | 0.99909 | 2.31 | 3.04 | 5.36 | 7.9 | 5.117 | 8.8405 | 2.1627 | 6.1399 | 81 | 3
2023 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 0 | 173.1733 | 10.0342 | 2.16 | 3.42 | 7.63 | 10.32 | 8.6685 | 10.55 | 3.8338 | 8.9137 | 75 | 3
2023 | FERRITIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 47.7058 | 2.3303 | 2.78 | 4.808 | 5.7 | 9.81 | 5.898 | 8.9436 | 1.2947 | 3.3711 | 1455 | 8
2023 | FERRITIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 53.9044 | 2.5149 | 2.7 | 6.733 | 5.83 | 13.69 | 5.3965 | 11.609 | 0.95804 | 2.9491 | 1213 | 7
2023 | FERRITIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 84.2374 | 3.0137 | 2.345 | 3.935 | 4.81 | 8.14 | 4.813 | 8.1654 | 0.6837 | 2.3661 | 1007 | 5
2023 | FERRITIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FERRITIN | 0 | 33.1339 | 1.4318 | 3.03 | 4.792 | 6.59 | 10.64 | 6.732 | 11.9344 | 1.5028 | 3.9441 | 4334 | 13
2023 | FERRITIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FERRITIN | 0 | 165.1249 | 5.9004 | 2.32 | 3.97 | 5.36 | 8.45 | 5.622 | 8.3448 | 1.2097 | 4.0317 | 4245 | 14
2023 | FERRITIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS FERRITIN | 0 | 318.0872 | 10.5779 | 2.035 | 3.565 | 4.82 | 7.25 | 5.246 | 8.212 | 1.6958 | 4.8716 | 966 | 4
2023 | FERRITIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 53.4662 | 1.6809 | 2.425 | 5.129 | 5.15 | 10.34 | 5.053 | 10.158 | 0.66833 | 3.0731 | 71 | 6
2023 | FERRITIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] | 0 | 65.2415 | 1.4567 | 1.945 | 2.63 | 4.13 | 5.54 | 4.5605 | 5.7715 | 1.4434 | 1.9673 | 41 | 4
2023 | FERRITIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS FERRITIN | 0 | 20.1148 | 0.42671 | 1.19 | 1.95 | 3 | 4.14 | 3.61 | 4.198 | 0.8193 | 1.5484 | 27 | 2
2023 | FERRITIN [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS FERRITIN | 0 | 32.8039 | 0.87978 | 1.86 | 3.726 | 4.13 | 7.69 | 4.348 | 7.7382 | 1.0966 | 2.7041 | 1555 | 3
2023 | FERRITIN [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS FERRITIN | 0 | 395.3964 | 14.5587 | 2.14 | 3.895 | 5.18 | 9.92 | 5.496 | 10.2086 | 1.5935 | 5.1166 | 1960 | 2
2023 | FIBRINOGEN | Control P | 647804 | Cobas t511 t711 | FIBRINOGEN | 0 | 127.2039 | 3.7581 | 2.4 | 2.671 | 5.26 | 5.46 | 5.5105 | 6.2476 | 1.5241 | 2.77 | 255 | 2
2023 | FIBRINOGEN | Control 1 | 686424 | Cobas t511 t711 | FIBRINOGEN | 0 | 257.566 | 9.8389 | 3.72 | 4.182 | 7.5 | 9.38 | 7.056 | 10.2034 | 1.0606 | 3.8501 | 288 | 2
2023 | FIBRINOGEN | Control P | 687325 | Cobas t511 t711 | FIBRINOGEN | 0 | 112.5934 | 2.956 | 2.205 | 2.99 | 4.71 | 6.21 | 4.9035 | 6.3049 | 0.82269 | 1.7466 | 364 | 2
2023 | FIBRINOGEN | Control 1 | 707502 | Cobas t511 t711 | FIBRINOGEN | 0 | 249.2681 | 12.2049 | 3.675 | 4.703 | 8.52 | 9.95 | 9.3145 | 11.8398 | 2.9637 | 4.9486 | 373 | 3
2023 | FOB GOLD | FOB Level 1 | N0341 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 74.0483 | 3.1121 | 4.15 | 4.342 | 8.37 | 8.74 | 7.175 | 8.1398 | 1.1238 | 1.5991 | 116 | 2
2023 | FOB GOLD | FOB Level 2 | N0342 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 254.0496 | 8.036 | 2.98 | 3.444 | 5.99 | 6.94 | 4.992 | 6.4552 | 0.32732 | 0.81536 | 113 | 2
2023 | FOB GOLD | FOB Level 1 | N1296 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 94.4629 | 4.7794 | 3.73 | 5.52 | 8.34 | 11.23 | 8.0155 | 12.17 | 1.7175 | 5.6691 | 657 | 4
2023 | FOB GOLD | FOB Level 2 | N1297 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 294.676 | 10.7779 | 2.61 | 3.24 | 5.67 | 8.08 | 5.429 | 7.8665 | 0.63668 | 3.6901 | 654 | 4
2023 | FOB GOLD | FOB Level 1 | N1298 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 92.5907 | 5.3914 | 4.19 | 6.78 | 8.62 | 14.39 | 9.211 | 15.549 | 2.632 | 4.3498 | 214 | 2
2023 | FOB GOLD | FOB Level 2 | N1299 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 289.9005 | 12.2717 | 2.985 | 4.7 | 7.02 | 9.82 | 7.043 | 11.6185 | 1.8073 | 4.5904 | 214 | 2
2023 | FOB GOLD | FOB Level 1 | N1696 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 89.5275 | 5.3101 | 4.03 | 4.606 | 8.11 | 9.19 | 9.318 | 10.8044 | 2.6628 | 3.1953 | 189 | 3
2023 | FOB GOLD | FOB Level 2 | N1697 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 285.2601 | 14.2283 | 2.755 | 3.535 | 5.24 | 6.66 | 5.3365 | 6.6153 | 0.78418 | 0.79427 | 188 | 3
2023 | FOB GOLD | FOB Level 1 | N2167 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 83.3285 | 3.7988 | 4.045 | 4.42 | 8.29 | 9.1 | 7.7205 | 9.5018 | 1.0398 | 2.3743 | 302 | 3
2023 | FOB GOLD | FOB Level 2 | N2168 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 263.0585 | 7.3393 | 2.54 | 3.071 | 5.28 | 6.53 | 5.1075 | 6.5923 | 0.87447 | 2.102 | 301 | 3
2023 | FOB GOLD | FOB Level 1 | N2170 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 81.5291 | 4.5206 | 3.545 | 3.765 | 7.05 | 7.41 | 6.9165 | 7.1689 | 1.0597 | 1.6762 | 165 | 3
2023 | FOB GOLD | FOB Level 1 | N2170 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 82.2884 | 4.5458 | 3.965 | 5.121 | 9.03 | 11.17 | 9.3245 | 11.9283 | 2.188 | 3.9323 | 207 | 3
2023 | FOB GOLD | FOB Level 2 | N2171 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 266.8982 | 11.9504 | 2.36 | 2.44 | 4.85 | 5.14 | 4.9865 | 5.7109 | 1.0825 | 1.673 | 165 | 3
2023 | FOB GOLD | FOB Level 2 | N2171 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 270.5585 | 13.3783 | 2.365 | 4.545 | 6.03 | 9.63 | 6.1735 | 10.369 | 2.4005 | 3.616 | 207 | 3
2023 | FOB GOLD | FOB Level 1 | P0727 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 87.428 | 5.0675 | 4.055 | 5.075 | 8.14 | 10.18 | 6.806 | 8.4556 | 0.11174 | 0.14517 | 271 | 2
2023 | FOB GOLD | FOB Level 1 | P0727 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 88.9692 | 5.6656 | 3.85 | 5.59 | 8.84 | 12.29 | 10.276 | 12.5956 | 3.8579 | 4.3998 | 467 | 3
2023 | FOB GOLD | FOB Level 2 | P0728 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 283.1828 | 13.4522 | 3.995 | 4.279 | 8.02 | 8.6 | 7.1815 | 7.4731 | 0.58658 | 0.76559 | 268 | 2
2023 | FOB GOLD | FOB Level 2 | P0728 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 288.0977 | 16.5112 | 2.42 | 4.388 | 6.96 | 9.51 | 8.3 | 9.6958 | 4.0767 | 4.796 | 475 | 3
2023 | FOB GOLD | FOB Level 1 | P1457 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 99.9427 | 3.127 | 2.72 | 3.257 | 5.46 | 6.51 | 4.8825 | 5.5388 | 0.31089 | 0.45324 | 178 | 2
2023 | FOB GOLD | FOB Level 2 | P1458 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE | 0 | 321.3028 | 10.5506 | 2.84 | 3.556 | 5.68 | 7.16 | 4.882 | 6.322 | 0.37831 | 0.59489 | 179 | 2
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III | 0 | 4.8198 | 0.67246 | 9.37 | 15.466 | 21.86 | 34.69 | 22.187 | 34.0496 | 4.5919 | 16.4186 | 346 | 16
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 651618 | 5.255 | 0.59062 | 7.135 | 13.31 | 16.33 | 27.06 | 19.15 | 30.5143 | 5.9962 | 11.9346 | 318 | 7
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 0 | 4.7454 | 0.37264 | 5.66 | 8.53 | 12.43 | 18.19 | 12.791 | 20.4354 | 2.7841 | 7.7363 | 4421 | 62
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 596881 | 5.1773 | 0.60036 | 7.385 | 10.604 | 17.72 | 24.85 | 17.501 | 28.9059 | 2.994 | 14.797 | 943 | 7
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 657860 | 4.9914 | 0.66065 | 8.625 | 11.573 | 18.78 | 24.8 | 18.0785 | 23.8619 | 3.7688 | 8.4423 | 4982 | 45
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 703991 | 4.4734 | 0.65613 | 8.115 | 14.829 | 22.42 | 36.84 | 24.5985 | 36.1965 | 10.5713 | 21.4698 | 284 | 5
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 536855 | 5.1973 | 0.36822 | 6.25 | 6.35 | 12.43 | 14.67 | 13.8385 | 16.4575 | 4.4871 | 6.5353 | 81 | 3
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 648223 | 5.2899 | 0.53258 | 7.64 | 12.016 | 17.33 | 24.14 | 17.859 | 24.9672 | 3.0383 | 7.0704 | 101 | 3
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 726792 | 4.4236 | 0.53031 | 8.47 | 14.262 | 19.44 | 28.46 | 19.88 | 29.5776 | 6.07 | 11.0481 | 20 | 4
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 0 | 4.8765 | 0.46748 | 6.93 | 10.09 | 15.21 | 21.58 | 15.8215 | 23.3289 | 3.9067 | 9.4489 | 14064 | 88
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 703979 | 4.7449 | 0.37509 | 5.58 | 8.592 | 11.82 | 18.38 | 12.599 | 18.22 | 2.7456 | 7.0574 | 1842 | 16
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 657684 | 4.7799 | 0.45397 | 6.93 | 10.42 | 15.18 | 21.94 | 15.918 | 22.0874 | 3.3637 | 8.995 | 7480 | 47
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 651508 | 4.8569 | 0.46136 | 6.41 | 9.894 | 14.35 | 22.96 | 15.46 | 22.9304 | 4.1015 | 10.6625 | 851 | 16
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III | 0 | 13.7512 | 1.3981 | 6.06 | 10.756 | 14.84 | 22.3 | 14.2395 | 22.8362 | 3.5703 | 10.4439 | 331 | 16
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 703991 | 12.3292 | 1.213 | 5.26 | 7.631 | 15.29 | 23.13 | 17.042 | 23.3517 | 6.7931 | 15.6948 | 284 | 5
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 648223 | 13.9682 | 1.0342 | 6.57 | 7.03 | 13.85 | 14.57 | 13.634 | 15.3188 | 2.2204 | 4.976 | 124 | 3
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 0 | 13.5618 | 1.0879 | 5.72 | 8.15 | 12.75 | 18.75 | 13.19 | 20.5228 | 3.1906 | 8.9799 | 7565 | 75
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 657860 | 13.5896 | 1.134 | 5.84 | 7.694 | 12.45 | 16.58 | 12.32 | 17.5134 | 2.4538 | 6.4182 | 4882 | 45
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 657684 | 14.3179 | 1.052 | 5.99 | 7.826 | 12.88 | 16.48 | 13.1765 | 16.6342 | 2.8494 | 6.395 | 7327 | 47
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 0 | 14.1515 | 1.0432 | 5.4 | 7.638 | 12.17 | 16.02 | 12.396 | 17.1476 | 3.1037 | 7.5898 | 15234 | 97
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 651508 | 14.5359 | 1.1352 | 5.565 | 7.635 | 12.09 | 17.77 | 12.301 | 17.5426 | 3.089 | 6.0696 | 838 | 16
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III | 0 | 5.0021 | 0.76063 | 9.53 | 15.206 | 22 | 34.3 | 24.096 | 39.5767 | 7.7858 | 22.2352 | 490 | 11
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 0 | 4.6585 | 0.52314 | 7.96 | 12.03 | 17.34 | 26.29 | 18.078 | 25.874 | 3.7891 | 10.3257 | 7454 | 59
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 703991 | 4.485 | 0.45597 | 7.06 | 9.612 | 15.58 | 21.27 | 17.043 | 23.3364 | 4.4898 | 12.3889 | 1168 | 14
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 0 | 4.4702 | 0.44428 | 7.055 | 10.853 | 15.41 | 23.73 | 16.091 | 25.0434 | 4.0177 | 9.6043 | 14049 | 76
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 728047 | 4.5313 | 0.44371 | 5.435 | 6.235 | 13.32 | 20.42 | 12.982 | 20.2365 | 3.2792 | 15.7542 | 233 | 2
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 657684 | 4.472 | 0.44552 | 7.16 | 10.179 | 15.65 | 23.33 | 16.3265 | 24.9799 | 4.2205 | 11.2001 | 5124 | 41
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 703979 | 4.5107 | 0.42157 | 6.3 | 8.658 | 13.75 | 19.14 | 14.128 | 20.3508 | 3.1926 | 9.0346 | 2499 | 19
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III | 0 | 13.6491 | 1.4685 | 6.43 | 11.752 | 15.47 | 25.22 | 16.134 | 29.5228 | 4.0686 | 13.1524 | 453 | 11
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 0 | 12.7742 | 0.93156 | 5.285 | 7.31 | 11.78 | 15.35 | 11.904 | 16.006 | 2.6236 | 7.4001 | 8525 | 62
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 728047 | 12.7662 | 0.83395 | 4.18 | 5.87 | 10.51 | 16.08 | 10.4565 | 18.0525 | 4.4478 | 10.7941 | 234 | 2
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 651508 | 13.7468 | 1.0232 | 5.87 | 8.56 | 13.42 | 17.58 | 13.098 | 17.4604 | 2.1265 | 8.2264 | 1599 | 13
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 703979 | 13.1016 | 0.92298 | 5.175 | 7.199 | 11.16 | 15.39 | 11.8125 | 16.2208 | 3.2548 | 6.4918 | 2439 | 19
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 0 | 13.4499 | 1.0763 | 5.88 | 8.27 | 13.16 | 18.07 | 13.62 | 19.14 | 3.1115 | 8.4479 | 17257 | 99
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III | 703991 | 4.1282 | 0.54238 | 7.785 | 12.214 | 19.47 | 27.73 | 20.832 | 30.2594 | 5.2658 | 13.3932 | 146 | 3
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III | 0 | 4.001 | 0.58733 | 11.04 | 15.91 | 24.11 | 32.96 | 23.278 | 35.098 | 5.6155 | 13.8896 | 546 | 13
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 703991 | 4.0374 | 0.39813 | 7.41 | 10.428 | 15.82 | 23.73 | 16.746 | 24.7354 | 4.1355 | 10.2305 | 6772 | 42
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 0 | 3.969 | 0.46459 | 8.56 | 11.43 | 18.41 | 25.06 | 18.724 | 25.9866 | 3.7809 | 10.3868 | 31749 | 94
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 752739 | 4.1901 | 0.35823 | 6.155 | 8.542 | 13.54 | 18.11 | 14.279 | 19.9261 | 3.5711 | 8.8364 | 5705 | 57
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) | 752739 | 4.2843 | 0.34285 | 4.86 | 7.276 | 11.41 | 15.33 | 13.757 | 14.933 | 2.2118 | 7.2182 | 46 | 2
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 0 | 4.139 | 0.39548 | 7.07 | 10.135 | 15.43 | 22.38 | 16.002 | 23.319 | 3.5887 | 9.3252 | 83137 | 180
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 728047 | 4.0061 | 0.36746 | 6.76 | 9.294 | 14.8 | 20.55 | 15.653 | 23.487 | 3.9592 | 10.6242 | 11208 | 74
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) | 0 | 4.1161 | 0.34808 | 5.3 | 7.684 | 11.47 | 15.62 | 12.686 | 15.7808 | 2.7542 | 6.3965 | 498 | 16
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III | 0 | 12.1005 | 1.1539 | 6.76 | 11.603 | 15.4 | 24 | 16.876 | 23.0006 | 4.822 | 9.2209 | 529 | 13
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III | 703991 | 11.942 | 1.1239 | 5.89 | 9.104 | 14.02 | 21 | 13.4285 | 21.4373 | 2.7694 | 11.0766 | 134 | 3
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 0 | 12.1285 | 0.97079 | 5.455 | 7.074 | 11.83 | 14.95 | 11.806 | 15.7611 | 2.262 | 6.5606 | 21335 | 81
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 726792 | 12.136 | 0.87061 | 5.99 | 7.788 | 12.41 | 16.73 | 12.7565 | 17.3075 | 2.6899 | 6.2927 | 9448 | 43
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 703991 | 11.953 | 0.82806 | 5.11 | 7.022 | 11.08 | 16.7 | 11.416 | 17.999 | 2.8244 | 7.1337 | 6750 | 42
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) | 0 | 12.6378 | 1.1597 | 4.11 | 7.48 | 11.71 | 17.17 | 13.261 | 16.308 | 3.568 | 9.0701 | 476 | 15
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 728047 | 12.2043 | 0.81058 | 5.16 | 7.492 | 11.43 | 15.71 | 11.664 | 16.4168 | 2.8135 | 6.7133 | 10939 | 74
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 752739 | 11.9326 | 0.80838 | 4.81 | 6.89 | 10.66 | 14.8 | 11.259 | 15.4677 | 3.0866 | 6.7505 | 5601 | 57
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) | 752739 | 13.4118 | 0.49468 | 2.44 | 4.056 | 4.89 | 8.2 | 4.544 | 7.3624 | 0.69687 | 1.1045 | 34 | 2
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 0 | 12.5414 | 0.92963 | 5.55 | 7.737 | 12.02 | 17.24 | 12.4735 | 18.2537 | 2.9413 | 7.4821 | 82626 | 180
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III | 0 | 4.1046 | 0.39212 | 9.325 | 10.281 | 18.58 | 20.36 | 16.157 | 17.4298 | 0.76379 | 1.07 | 13 | 2
2023 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III | 0 | 11.31 | 1.1704 | 9.2 | 10.864 | 17.93 | 21.8 | 16.162 | 19.878 | 2.1934 | 5.8315 | 16 | 2
2023 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III | 0 | 3.0757 | 0.36423 | 7.93 | 12.39 | 18.01 | 27.29 | 19.116 | 28.4762 | 5.2109 | 11.7883 | 6155 | 25
2023 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III | 0 | 5.1554 | 0.55753 | 5.61 | 9.46 | 12.54 | 22.38 | 13.0595 | 22.8577 | 3.6797 | 11.3102 | 4690 | 23
2023 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III | 0 | 10.4918 | 0.78897 | 5.94 | 7.8 | 12.2 | 17.5 | 11.657 | 17.7792 | 1.7191 | 7.4226 | 1511 | 9
2023 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III | 0 | 3.1827 | 0.39361 | 7.28 | 10.68 | 17.72 | 21.14 | 17.3 | 21.29 | 3.6594 | 14.5854 | 191 | 10
2023 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III | 0 | 5.0817 | 0.40562 | 5.935 | 7.886 | 13.62 | 16.94 | 13.0955 | 17.484 | 3.3254 | 7.2644 | 171 | 9
2023 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III | 0 | 9.597 | 0.8327 | 5.47 | 8.663 | 13.39 | 17.86 | 15.738 | 17.6941 | 6.2954 | 7.3956 | 58 | 4
2023 | FOLATE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III | 0 | 2.8536 | 0.36468 | 9.845 | 11.805 | 20.32 | 23.3 | 17.9805 | 23.1045 | 1.7197 | 6.6423 | 590 | 2
2023 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 1 | 84911 | Cobas e411 e601 e602 | ROCHE | 0 | 502.5068 | 40.7921 | 5.09 | 6.84 | 12.54 | 17.84 | 12.336 | 18.9633 | 3.4546 | 9.523 | 151 | 4
2023 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 2 | 84912 | Cobas e411 e601 e602 | ROCHE | 0 | 945.7402 | 66.0122 | 4.71 | 6.834 | 11.14 | 16.22 | 11.664 | 17.695 | 3.5349 | 8.4216 | 145 | 3
2023 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 3 | 84913 | Cobas e411 e601 e602 | ROCHE | 0 | 1267.3043 | 54.702 | 3.385 | 5.667 | 8.01 | 12.72 | 7.847 | 13.4244 | 1.5301 | 4.5152 | 46 | 3
2023 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 1 | 84921 | Cobas e411 e601 e602 | ROCHE | 0 | 509.5646 | 46.2363 | 4.905 | 8.271 | 11.77 | 18.69 | 11.992 | 19.4418 | 3.4189 | 8.7085 | 1160 | 8
2023 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 2 | 84922 | Cobas e411 e601 e602 | ROCHE | 0 | 899.9593 | 70.0523 | 4.565 | 7.385 | 10.34 | 17.1 | 11.734 | 19.4913 | 3.3321 | 9.1092 | 1027 | 6
2023 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 3 | 84923 | Cobas e411 e601 e602 | ROCHE | 0 | 1157.1696 | 99.2284 | 4.58 | 8.03 | 12.02 | 19.96 | 14.217 | 23.1536 | 5.5908 | 12.4938 | 254 | 4
2023 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 1 | 84931 | Cobas e411 e601 e602 | ROCHE | 0 | 486.1088 | 33.3615 | 5.025 | 7.418 | 12.04 | 18.3 | 12.108 | 20.0404 | 3.1587 | 10.7746 | 419 | 4
2023 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 2 | 84932 | Cobas e411 e601 e602 | ROCHE | 0 | 775.451 | 40.3627 | 4.645 | 6.643 | 10.32 | 14.7 | 10.771 | 16.0921 | 2.8648 | 7.5365 | 383 | 2
2023 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 3 | 84933 | Cobas e411 e601 e602 | ROCHE | 0 | 1066.2298 | 84.002 | 4.63 | 7.57 | 11.4 | 15.59 | 13.173 | 16.898 | 2.962 | 9.1842 | 769 | 3
2023 | FOLATE old [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE | 0 | 3.9135 | 0.48992 | 8.79 | 12.07 | 18.29 | 29.81 | 20.19 | 28.98 | 5.7001 | 10.9839 | 921 | 2
2023 | FOLATE old [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE | 0 | 11.9688 | 1.1963 | 5.96 | 9.706 | 14.21 | 22.02 | 14.773 | 23.4684 | 4.2005 | 7.532 | 854 | 2
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 543404 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 14.6464 | 0.53601 | 1.89 | 3.02 | 4.85 | 7.46 | 5.677 | 8.238 | 2.2038 | 3.7702 | 209 | 2
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 543404 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) | 0 | 14.994 | 0.94748 | 4.16 | 6.62 | 8.37 | 15.26 | 9.524 | 17.133 | 3.297 | 8.2759 | 50 | 2
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 543405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 48.6946 | 1.906 | 2.37 | 3.13 | 5.81 | 7.51 | 5.932 | 8.738 | 2.0406 | 4.3049 | 202 | 2
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 543407 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 94.8038 | 3.744 | 2.385 | 4.239 | 6 | 9.12 | 6.569 | 9.1451 | 1.8411 | 3.941 | 234 | 2
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 543407 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) | 0 | 96.525 | 5.3876 | 3.4 | 6.45 | 7.4 | 15 | 8.697 | 16.436 | 3.352 | 5.7872 | 48 | 2
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 570855 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) | 0 | 15.0286 | 0.53139 | 2.37 | 3.226 | 6 | 8.58 | 7.051 | 10.3918 | 3.1269 | 5.0538 | 7 | 2
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 570855 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 15.2555 | 0.95524 | 4.8 | 7.03 | 12.58 | 14.96 | 11.751 | 16.7926 | 1.9849 | 5.5719 | 173 | 2
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 570856 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) | 0 | 50.1625 | 1.1083 | 1.16 | 1.392 | 3.31 | 3.4 | 3.874 | 3.9276 | 1.9546 | 2.2863 | 8 | 2
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 570856 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 49.2456 | 3.6275 | 4.09 | 10.02 | 9.32 | 23.5 | 9.537 | 24.5316 | 2.297 | 10.1053 | 160 | 2
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 570857 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) | 0 | 98.5667 | 6.2203 | 1.06 | 6.276 | 5.05 | 15.13 | 5.678 | 18.7676 | 3.9195 | 8.4042 | 9 | 2
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 570857 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 100.1566 | 5.3126 | 4.01 | 6.212 | 8.66 | 13.72 | 8.721 | 13.0072 | 1.9032 | 4.3487 | 159 | 2
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 589262 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) | 0 | 15.3336 | 0.51745 | 2.63 | 3.599 | 5.85 | 7.81 | 5.8435 | 8.3852 | 1.4922 | 3.5059 | 367 | 6
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 589262 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 15.4048 | 0.44538 | 1.97 | 3.636 | 4.85 | 8.02 | 5.2735 | 8.5743 | 2.1406 | 3.4471 | 373 | 4
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 589262 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 15.3361 | 0.58162 | 2.03 | 3.485 | 5.47 | 7.75 | 5.8765 | 8.488 | 1.3189 | 5.4241 | 274 | 5
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 589262 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) | 0 | 15.2707 | 0.5974 | 2.56 | 5.24 | 5.97 | 10.89 | 6.625 | 10.6002 | 2.3859 | 4.036 | 174 | 4
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 589263 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 48.1031 | 2.3004 | 2.115 | 4.492 | 7.03 | 10.03 | 6.988 | 11.908 | 1.3722 | 5.3158 | 390 | 4
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 589263 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) | 0 | 46.5879 | 1.6122 | 2.3 | 3.31 | 4.97 | 8.38 | 5.818 | 10.044 | 1.8403 | 4.2149 | 366 | 6
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 589263 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 46.788 | 2.2887 | 2.15 | 3.352 | 6.24 | 10.24 | 7.152 | 11.0276 | 2.444 | 7.5077 | 308 | 5
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 589263 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) | 0 | 46.012 | 1.7405 | 2.23 | 5.352 | 6.25 | 11.07 | 6.046 | 10.8746 | 2.4199 | 3.7221 | 175 | 4
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 589265 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) | 0 | 102.0223 | 3.5301 | 2.6 | 3.464 | 6.09 | 8.51 | 6.458 | 8.9543 | 1.4792 | 4.0336 | 365 | 6
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 589265 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 102.1602 | 3.0534 | 1.98 | 5.79 | 4.57 | 11.67 | 4.564 | 11.66 | 1.5509 | 2.8178 | 385 | 4
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 589265 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 101.5319 | 4.5442 | 2.715 | 3.79 | 7.28 | 9.44 | 7.644 | 9.9818 | 2.4432 | 6.7895 | 282 | 5
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 589265 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) | 0 | 100.5953 | 4.0072 | 1.77 | 6.064 | 7.39 | 12.38 | 6.845 | 11.7518 | 1.9111 | 3.9644 | 172 | 3
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 15.3348 | 0.47674 | 2.28 | 4.328 | 5.41 | 9.66 | 5.347 | 11.2696 | 1.5582 | 3.4955 | 1455 | 6
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) | 0 | 15.3092 | 0.4447 | 2.24 | 3.435 | 4.77 | 7.5 | 4.809 | 8.289 | 0.95777 | 3.3633 | 4316 | 8
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 14.9862 | 0.77765 | 2.25 | 4.35 | 5.67 | 9.56 | 5.419 | 9.618 | 0.90953 | 4.5064 | 1065 | 7
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) | 0 | 15.1962 | 0.50476 | 2.29 | 3.798 | 5.27 | 7.96 | 5.506 | 8.6888 | 1.567 | 2.885 | 2065 | 9
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 50.8204 | 1.5384 | 2.36 | 4.912 | 5.64 | 9.85 | 5.498 | 10.154 | 1.1694 | 3.499 | 1486 | 6
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) | 0 | 50.6572 | 1.5105 | 2.16 | 3.345 | 4.65 | 7.67 | 4.7495 | 8.3305 | 1.0527 | 3.1112 | 4083 | 8
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 49.7796 | 2.6371 | 2.13 | 3.75 | 5.75 | 8.57 | 5.6655 | 9.543 | 1.5139 | 4.5287 | 1125 | 7
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) | 0 | 50.28 | 1.6622 | 2.14 | 3.706 | 5.02 | 7.74 | 5.551 | 8.0102 | 1.5731 | 3.0661 | 2089 | 8
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) | 0 | 101.921 | 3.1211 | 2.055 | 3.82 | 4.62 | 8.22 | 4.9335 | 8.778 | 1.2487 | 3.5127 | 4308 | 8
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 101.9937 | 3.272 | 2.37 | 5.39 | 5.11 | 10.85 | 5.233 | 9.792 | 0.85675 | 3.2451 | 1469 | 6
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 100.5487 | 6.5856 | 2.785 | 6.255 | 6.18 | 13 | 6.169 | 12.977 | 1.2745 | 6.0393 | 1101 | 7
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) | 0 | 101.228 | 3.6326 | 2.19 | 4.2 | 5.15 | 8.55 | 5.5845 | 8.5155 | 1.8123 | 2.9516 | 2060 | 7
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 715420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) | 0 | 14.8614 | 0.33075 | 2.21 | 2.37 | 4.42 | 4.74 | 3.82 | 4.172 | 0.17228 | 0.26045 | 119 | 2
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 715421 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) | 0 | 48.298 | 0.99365 | 2.25 | 2.37 | 4.68 | 5.07 | 4.617 | 5.3346 | 0.88935 | 1.4086 | 116 | 2
2023 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 715422 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) | 0 | 95.8703 | 1.9846 | 1.96 | 2.072 | 4.11 | 4.17 | 4.119 | 4.3782 | 0.87858 | 1.3258 | 119 | 2
2023 | FREE BHCG [S] | PBQ MSN21 | S07 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 182.1259 | 5.7749 | 2.46 | 3.656 | 5.31 | 8.54 | 5.178 | 9.0576 | 1.044 | 4.5786 | 967 | 7
2023 | FREE BHCG [S] | PBQ MSN21 | S08 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS FREE ΒHCG | 0 | 59.6857 | 1.9049 | 2.84 | 3.59 | 5.72 | 7.5 | 4.962 | 7.743 | 0.67228 | 1.8707 | 296 | 2
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 411337 | Cobas c701/ c702 | NBT [S,P] | 0 | 275.2286 | 12.5255 | 2.22 | 3.626 | 7.05 | 7.85 | 7.873 | 8.1412 | 3.3725 | 4.7164 | 35 | 2
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 411345 | Cobas c701/ c702 | NBT [S,P] | 0 | 522.0541 | 28.8511 | 3.06 | 4.763 | 8.14 | 10.59 | 8.3375 | 10.8557 | 3.2451 | 4.9161 | 37 | 2
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 494700 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] | 0 | 251.8475 | 10.6584 | 2.58 | 3.392 | 6.41 | 9.2 | 6.52 | 10.5776 | 1.5384 | 6.4176 | 314 | 6
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 494700 | Cobas c503 c303 | NBT [S,P] | 0 | 264.7963 | 8.1551 | 2.415 | 3.528 | 4.98 | 7.3 | 4.425 | 8.3 | 0.80381 | 2.8134 | 54 | 3
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 494700 | Cobas c701/ c702 | NBT [S,P] | 0 | 276.6303 | 7.9128 | 2.27 | 3.705 | 4.96 | 7.34 | 5.6435 | 7.1668 | 1.5746 | 3.2064 | 528 | 2
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 494701 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] | 0 | 535.7378 | 18.9396 | 2.23 | 3.737 | 5.56 | 7.82 | 5.665 | 8.2934 | 1.6988 | 4.5784 | 283 | 5
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 494701 | Cobas c701/ c702 | NBT [S,P] | 0 | 519.0831 | 17.3616 | 2.24 | 4.121 | 5.07 | 9.44 | 5.1925 | 10.1379 | 1.157 | 3.085 | 545 | 2
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 547725 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] | 0 | 275.7366 | 8.7309 | 2.18 | 3.485 | 4.81 | 7.15 | 4.982 | 7.619 | 1.2287 | 3.4757 | 1451 | 21
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 547725 | Cobas c503 c303 | NBT [S,P] | 0 | 277.3906 | 8.8138 | 1.88 | 2.982 | 4.79 | 7.33 | 5.435 | 7.882 | 1.2776 | 4.3693 | 530 | 4
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 547725 | Cobas c701/ c702 | NBT [S,P] | 0 | 277.4922 | 11.3211 | 3.125 | 3.826 | 6.95 | 9.44 | 6.813 | 9.3618 | 1.5953 | 4.0319 | 193 | 4
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 547729 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] | 0 | 545.5513 | 17.4616 | 2.08 | 3.248 | 4.98 | 6.93 | 5.1895 | 7.1243 | 1.2532 | 2.9506 | 1810 | 21
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 547729 | Cobas c503 c303 | NBT [S,P] | 0 | 520.0207 | 14.4565 | 1.745 | 3.595 | 4.31 | 7.38 | 4.4425 | 7.5294 | 0.97659 | 3.1721 | 386 | 5
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 547729 | Cobas c701/ c702 | NBT [S,P] | 0 | 528.8509 | 25.8636 | 4.975 | 5.615 | 10.3 | 11.57 | 9.9095 | 12.3956 | 1.9902 | 3.3111 | 161 | 4
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 619372 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] | 0 | 547.9855 | 15.9632 | 2.05 | 3.384 | 4.73 | 7.61 | 4.9225 | 8.164 | 1.2197 | 3.6691 | 5314 | 25
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 619372 | Cobas c503 c303 | NBT [S,P] | 0 | 525.4751 | 45.4663 | 1.905 | 9.409 | 4.5 | 18.79 | 4.358 | 15.9202 | 0.86275 | 6.0154 | 778 | 6
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 619372 | Cobas c701/ c702 | NBT [S,P] | 0 | 533.1014 | 24.9985 | 3.905 | 4.603 | 7.78 | 9.35 | 7.84 | 9.8909 | 0.80063 | 2.8074 | 1174 | 2
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 619373 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] | 0 | 278.1824 | 9.0307 | 2.175 | 3.522 | 4.82 | 8.22 | 4.911 | 8.9202 | 1.1711 | 3.6635 | 5726 | 25
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 619373 | Cobas c503 c303 | NBT [S,P] | 0 | 280.1788 | 6.2666 | 1.33 | 2.676 | 3.19 | 5.86 | 3.363 | 5.641 | 0.92794 | 2.005 | 699 | 8
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 619373 | Cobas c701/ c702 | NBT [S,P] | 0 | 280.2367 | 11.1494 | 3.555 | 4.192 | 7.61 | 8.71 | 7.2555 | 8.2628 | 1.0801 | 3.5861 | 1225 | 4
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 705321 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] | 0 | 266.819 | 7.5838 | 2.105 | 3.125 | 4.62 | 6.71 | 4.782 | 7.759 | 1.3113 | 2.565 | 1682 | 17
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 705321 | Cobas c503 c303 | NBT [S,P] | 0 | 274.8235 | 5.2182 | 1.495 | 1.903 | 3.04 | 3.84 | 2.787 | 3.4615 | 0.18045 | 0.42819 | 204 | 3
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 705321 | Cobas c701/ c702 | NBT [S,P] | 0 | 276.1667 | 10.6592 | 3.73 | 3.865 | 7.49 | 7.77 | 6.3195 | 6.565 | 0.21975 | 1.1851 | 216 | 2
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 705329 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] | 0 | 519.9914 | 14.2116 | 2.04 | 3.422 | 4.39 | 7.44 | 4.659 | 7.3686 | 1.484 | 2.6586 | 2225 | 20
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 705329 | Cobas c503 c303 | NBT [S,P] | 0 | 507.8813 | 11.2235 | 1.5 | 2.279 | 3.64 | 6.14 | 3.647 | 6.2542 | 1.0884 | 3.5392 | 219 | 4
2023 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 705329 | Cobas c701/ c702 | NBT [S,P] | 0 | 519.2489 | 20.1388 | 2.985 | 4.23 | 6.1 | 8.54 | 6.143 | 7.344 | 0.44323 | 3.4645 | 221 | 2
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH | 0 | 19.084 | 1.6363 | 2.21 | 8.404 | 10.78 | 17.78 | 11.225 | 19.6168 | 4.6305 | 9.1705 | 118 | 4
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH | 0 | 20.3629 | 2.0265 | 2 | 4.915 | 12.1 | 16.96 | 12.6235 | 18.6245 | 7.8631 | 12.5174 | 159 | 2
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH | 0 | 49.5046 | 1.0924 | 1.15 | 1.926 | 2.1 | 3.85 | 2.32 | 3.6725 | 0.68405 | 1.4976 | 26 | 3
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH | 0 | 44.4698 | 2.2647 | 1.75 | 2.814 | 5.05 | 8.24 | 6.114 | 9.3066 | 3.0765 | 5.6307 | 123 | 6
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH | 0 | 47.178 | 1.7131 | 2.19 | 4.245 | 4.88 | 8.84 | 5.165 | 8.88 | 0.87114 | 2.7458 | 159 | 2
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 506211 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH | 0 | 18.9791 | 1.3365 | 4.86 | 7.244 | 11.65 | 16.75 | 11.3589 | 14.8046 | 0.67626 | 0.79482 | 22 | 2
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 506213 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH | 0 | 44.6214 | 2.8546 | 4.29 | 6.898 | 10.14 | 14.91 | 9.16 | 13.0126 | 1.0193 | 1.129 | 22 | 2
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH | 0 | 20.1881 | 1.965 | 2.38 | 6.53 | 8.13 | 22.52 | 9.301 | 24.15 | 4.0007 | 12.051 | 435 | 19
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH (08932352) | 0 | 20.9461 | 2.0933 | 2.825 | 7.317 | 10.21 | 19.41 | 10.8725 | 20.2422 | 4.2654 | 12.5952 | 1221 | 15
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH (08932352) | 0 | 18.797 | 0.77711 | 2.63 | 4.38 | 6.13 | 9.82 | 6.2865 | 10.35 | 1.7711 | 4.5161 | 23063 | 83
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH | 0 | 19.1558 | 1.6447 | 2.62 | 5.234 | 8.03 | 20.11 | 8.7605 | 20.5814 | 3.9489 | 12.7494 | 6158 | 48
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) | 0 | 19.1617 | 0.70921 | 2.21 | 3.936 | 5.21 | 8.66 | 5.5035 | 9.2639 | 1.494 | 4.1794 | 51961 | 159
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH | 0 | 19.6654 | 1.6821 | 2.4 | 6.168 | 8.03 | 20.42 | 9.072 | 20.6264 | 3.6035 | 14.7924 | 3820 | 24
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH | 0 | 48.3324 | 3.1584 | 2.525 | 6.182 | 6.69 | 14.45 | 7.516 | 15.1559 | 2.905 | 8.328 | 442 | 19
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH (08932352) | 0 | 50.0045 | 3.3915 | 3.16 | 6.881 | 7.34 | 15.87 | 7.323 | 18.0141 | 2.0398 | 7.8566 | 1277 | 15
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH | 0 | 45.3611 | 2.4462 | 2.66 | 5.124 | 7.09 | 11.94 | 7.642 | 13.255 | 2.8836 | 7.5481 | 6118 | 47
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH (08932352) | 0 | 45.6017 | 1.8944 | 2.635 | 4.445 | 6.13 | 9.72 | 6.4785 | 10.4125 | 1.7905 | 4.6015 | 23166 | 83
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) | 0 | 46.8287 | 1.8514 | 2.27 | 4.089 | 5.39 | 9.15 | 5.725 | 9.5869 | 1.6999 | 4.4544 | 51866 | 159
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH | 0 | 47.1787 | 2.4043 | 2.45 | 5.922 | 6.42 | 12.63 | 7.169 | 14.4518 | 2.6438 | 6.2313 | 3772 | 24
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH | 0 | 19.8075 | 0.79058 | 2.41 | 5.89 | 5.27 | 14.33 | 6 | 14.717 | 2.107 | 5.1782 | 32 | 5
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH | 0 | 20.6818 | 1.1015 | 3.005 | 7.455 | 6.92 | 15.92 | 7.604 | 16.6593 | 2.7748 | 5.1067 | 60 | 2
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH | 0 | 21.845 | 2.1095 | 1.705 | 3.045 | 8.24 | 16.14 | 9.298 | 16.3052 | 5.6326 | 13.4203 | 291 | 3
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) | 0 | 21.9854 | 1.8041 | 1.54 | 6.065 | 9.06 | 17.12 | 9.753 | 19.099 | 6.6719 | 9.2112 | 178 | 4
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH | 0 | 48.2569 | 2.7169 | 4.305 | 6.99 | 9.82 | 13.93 | 9.753 | 14.0195 | 2.6462 | 3.8506 | 32 | 5
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH | 0 | 47.4329 | 2.1147 | 1.975 | 5.57 | 8.43 | 13.38 | 8.4695 | 12.136 | 3.1756 | 9.1772 | 68 | 3
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH | 0 | 48.4226 | 2.079 | 1.86 | 3.362 | 5.29 | 6.9 | 5.8495 | 6.9448 | 1.6836 | 4.2687 | 292 | 3
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) | 0 | 48.8843 | 2.2465 | 2.015 | 3.36 | 5.34 | 9.25 | 5.342 | 10.7825 | 3.0544 | 4.7242 | 178 | 4
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH | 0 | 23.2069 | 1.1489 | 2.785 | 5.383 | 5.73 | 11.33 | 5.8055 | 11.0937 | 1.6063 | 2.4438 | 51 | 5
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH | 0 | 22.9435 | 1.2835 | 2.4 | 5.808 | 6.51 | 11.65 | 6.831 | 10.2316 | 1.5657 | 5.5227 | 126 | 8
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH (08932352) | 0 | 22.4764 | 0.90451 | 2.61 | 4.32 | 5.72 | 9.17 | 5.085 | 9.396 | 0.68466 | 4.668 | 244 | 5
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH | 0 | 23.1454 | 1.3813 | 2.185 | 4.902 | 6.03 | 12.87 | 6.733 | 14.3894 | 3.7227 | 7.686 | 238 | 6
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) | 0 | 23.0481 | 1.1737 | 2.15 | 4.698 | 6.79 | 14.52 | 7.069 | 15.3636 | 2.6084 | 12.1011 | 426 | 12
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH | 0 | 49.2924 | 2.6984 | 3.945 | 5.964 | 8.15 | 12.5 | 7.9965 | 12.0055 | 2.2897 | 4.1886 | 55 | 6
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH (08932352) | 0 | 46.3375 | 1.9835 | 2.69 | 4.69 | 6.82 | 9.33 | 6.983 | 9.621 | 1.1812 | 5.2205 | 238 | 5
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH | 0 | 47.8601 | 2.5612 | 2.7 | 5.79 | 6.32 | 11.54 | 6.708 | 11.3614 | 1.2381 | 5.0666 | 123 | 8
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH | 0 | 47.0496 | 2.2719 | 1.44 | 5.458 | 5.44 | 11.85 | 5.882 | 11.5836 | 2.7087 | 5.351 | 232 | 6
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) | 0 | 47.8742 | 2.3818 | 1.99 | 4.716 | 6.34 | 10.47 | 6.261 | 11.1202 | 2.7325 | 5.6635 | 426 | 13
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH | 0 | 23.9504 | 1.3438 | 2.43 | 5.062 | 7.01 | 14.26 | 7.616 | 15.8558 | 2.9021 | 8.9747 | 1044 | 23
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH (08932352) | 0 | 23.9901 | 1.0716 | 2.22 | 3.988 | 5.92 | 10.39 | 6.441 | 11.9562 | 2.4207 | 5.8827 | 2313 | 21
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH | 0 | 23.2113 | 1.1709 | 2.58 | 5.114 | 6.54 | 12.97 | 6.9915 | 13.4886 | 2.1253 | 7.2188 | 6434 | 41
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH (08932352) | 0 | 23.4678 | 1.0035 | 2.675 | 4.32 | 6.29 | 9.9 | 6.565 | 10.8492 | 1.9709 | 4.8637 | 21924 | 75
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH | 0 | 23.1263 | 1.1243 | 2.26 | 4.62 | 5.52 | 13.49 | 5.9615 | 13.8169 | 1.7629 | 6.7152 | 2988 | 15
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) | 0 | 23.3815 | 0.83814 | 2.1 | 3.81 | 4.99 | 8.76 | 5.2385 | 9.3187 | 1.5154 | 4.2193 | 65521 | 195
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH | 0 | 50.8741 | 2.7561 | 2.66 | 6.056 | 7.14 | 14.51 | 7.651 | 16.5078 | 2.7586 | 8.6288 | 1010 | 23
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH (08932352) | 0 | 50.9974 | 2.1073 | 2.28 | 4.087 | 5.78 | 10.05 | 6.393 | 10.9615 | 2.223 | 5.575 | 2290 | 22
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH | 0 | 48.3582 | 2.2311 | 2.29 | 4.645 | 6.15 | 13.3 | 6.5245 | 13.4025 | 2.0906 | 7.4074 | 6395 | 43
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH (08932352) | 0 | 48.7605 | 2.1957 | 2.72 | 4.864 | 6.45 | 11.02 | 6.894 | 11.533 | 2.1103 | 5.3652 | 22101 | 75
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH | 0 | 48.4811 | 2.426 | 2.44 | 5.518 | 5.7 | 12.84 | 5.865 | 13.4975 | 1.7422 | 5.7465 | 2959 | 15
2023 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) | 0 | 48.914 | 1.8546 | 2.19 | 4.04 | 5.18 | 9.08 | 5.527 | 9.6464 | 1.5882 | 4.5116 | 64995 | 195
2023 | FSH [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) | 0 | 5.5155 | 0.21838 | 2.02 | 3.8 | 4.93 | 9.11 | 5.013 | 9.547 | 1.5947 | 4.7758 | 3364 | 20
2023 | FSH [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) | 0 | 15.7451 | 0.57213 | 1.8 | 3.136 | 4.56 | 7.22 | 4.968 | 8.7134 | 1.5469 | 4.2315 | 3180 | 19
2023 | FSH [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) | 0 | 39.0654 | 1.3945 | 2.2 | 3.628 | 5.65 | 8.87 | 5.91 | 9.355 | 1.7797 | 4.7733 | 2012 | 7
2023 | FSH [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) | 0 | 5.2982 | 0.26616 | 2.59 | 5.07 | 7.04 | 10.13 | 7.47 | 10.73 | 0.88936 | 3.1904 | 189 | 10
2023 | FSH [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) | 0 | 22.3846 | 0.84761 | 2.81 | 4.302 | 5.85 | 8.87 | 6.2235 | 9.3524 | 1.4692 | 3.2035 | 182 | 9
2023 | FSH [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) | 0 | 42.48 | 1.8581 | 2.07 | 3.775 | 6.03 | 8.58 | 6.7625 | 9.5095 | 3.1803 | 3.635 | 65 | 4
2023 | FSH [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) | 0 | 8.1848 | 0.28973 | 1.665 | 3.41 | 3.92 | 6.98 | 4.3515 | 6.4389 | 1.2988 | 2.6378 | 1305 | 3
2023 | FSH [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) | 0 | 41.0714 | 1.0524 | 1.555 | 2.014 | 3.49 | 4.53 | 3.861 | 4.823 | 1.0632 | 2.6382 | 1093 | 2
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III | 0 | 6.3282 | 0.37342 | 2.81 | 5.39 | 9.44 | 12.13 | 10.555 | 12.6954 | 4.1544 | 8.0913 | 38 | 5
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 5.6054 | 0.28077 | 5.02 | 5.42 | 12.39 | 12.66 | 12.938 | 14.3444 | 6.4085 | 8.9334 | 18 | 2
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 5.9208 | 0.45743 | 3.015 | 4.379 | 10.68 | 11.21 | 11.597 | 12.4002 | 6.6156 | 8.0591 | 11 | 2
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III | 0 | 5.986 | 0.40157 | 3.32 | 5.005 | 9.29 | 11.91 | 10.3085 | 12.55 | 4.4193 | 8.0408 | 153 | 8
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III | 0 | 5.9659 | 0.29248 | 2.395 | 4.255 | 7.81 | 8.8 | 8.616 | 9.8233 | 2.8508 | 6.0254 | 333 | 4
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III | 0 | 22.7031 | 1.1172 | 1.97 | 5.396 | 6.09 | 10.56 | 6.69 | 9.5401 | 1.694 | 4.8345 | 44 | 6
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 21.3373 | 1.1182 | 3.95 | 5.446 | 8.59 | 12.4 | 10.044 | 13.1792 | 4.3517 | 5.9697 | 18 | 2
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III | 0 | 22.7656 | 1.5543 | 2.255 | 4.76 | 7.22 | 11.97 | 8.6515 | 13.698 | 4.247 | 8.1155 | 159 | 9
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 22.167 | 1.0104 | 1.74 | 2.548 | 6.25 | 6.49 | 6.8195 | 7.2911 | 3.9414 | 4.8014 | 11 | 2
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III | 0 | 21.8074 | 0.8099 | 1.655 | 2.617 | 4.67 | 6.35 | 5.53 | 7.1052 | 2.4995 | 3.3853 | 326 | 4
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III | 0 | 5.5904 | 0.29583 | 3.03 | 5.732 | 7.49 | 14.22 | 8.174 | 15.479 | 2.3016 | 7.1961 | 1169 | 32
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 5.715 | 0.25615 | 3.02 | 5.128 | 7.1 | 13.08 | 7.853 | 12.5146 | 2.0008 | 4.8056 | 926 | 18
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III | 0 | 5.7948 | 0.26104 | 3.01 | 4.49 | 7.05 | 10.78 | 7.007 | 11.9542 | 2.1431 | 5.5073 | 6767 | 50
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 5.8023 | 0.22379 | 2.975 | 4.225 | 6.42 | 9.02 | 6.5455 | 9.5835 | 1.5091 | 3.6846 | 28488 | 117
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III | 0 | 5.8076 | 0.27383 | 2.695 | 5.032 | 6.8 | 11.5 | 7.35 | 12.549 | 2.4119 | 5.9915 | 9532 | 40
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 5.8329 | 0.22585 | 2.58 | 3.908 | 5.84 | 8.65 | 6.149 | 9.3439 | 1.6941 | 4.0932 | 71142 | 207
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III | 0 | 21.4467 | 1.2719 | 2.795 | 4.585 | 6.87 | 12.02 | 7.865 | 13.7745 | 2.5157 | 7.5556 | 1005 | 32
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 21.6264 | 0.85459 | 2.59 | 5.422 | 5.77 | 11.49 | 6.585 | 12.6696 | 1.6367 | 5.6206 | 855 | 17
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 573234 | 21.5587 | 0.5908 | 2.595 | 3.761 | 5.39 | 7.67 | 5.335 | 7.3387 | 1.0569 | 1.5747 | 25 | 2
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III | 573234 | 21.5084 | 1.036 | 3.2 | 4.864 | 7.66 | 11.02 | 7.159 | 11.2738 | 2.0935 | 5.0331 | 122 | 5
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 21.9487 | 0.72732 | 2.32 | 3.385 | 5.18 | 7.41 | 5.369 | 7.8835 | 1.3718 | 3.3259 | 28780 | 117
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III | 0 | 21.8632 | 0.85718 | 2.47 | 4.012 | 5.8 | 10.04 | 6.217 | 10.5392 | 2.1092 | 4.6929 | 6939 | 49
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 21.796 | 0.67047 | 2.11 | 3.12 | 4.78 | 6.79 | 4.998 | 7.496 | 1.2924 | 3.3318 | 70841 | 207
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III | 0 | 21.6176 | 0.72853 | 2.24 | 3.594 | 5.44 | 8.43 | 5.863 | 8.405 | 1.6874 | 3.8541 | 9401 | 39
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III | 0 | 5.9124 | 0.34522 | 3.27 | 5.223 | 7.73 | 14.52 | 8.632 | 16.383 | 3.9385 | 6.4119 | 93 | 7
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 5.7388 | 0.36639 | 3.1 | 7.39 | 7.47 | 17.42 | 8.649 | 17.813 | 2.9639 | 7.5433 | 252 | 6
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III | 0 | 6.0635 | 0.46025 | 4.03 | 5.24 | 10.71 | 13.43 | 10.6475 | 15.6105 | 1.9901 | 9.6275 | 103 | 4
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 5.9092 | 0.28523 | 2.675 | 4.585 | 6.43 | 11.2 | 7.166 | 12.8397 | 2.7592 | 5.9293 | 578 | 11
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 6.0371 | 0.28225 | 2.315 | 3.245 | 5.48 | 8.58 | 6.186 | 9.262 | 2.099 | 4.7791 | 382 | 10
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III | 0 | 6.0757 | 0.28695 | 2.37 | 4.627 | 5.62 | 10.01 | 6.562 | 10.6445 | 2.2606 | 6.2171 | 302 | 7
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III | 0 | 21.7928 | 0.74341 | 1.82 | 3.028 | 4.32 | 9.52 | 4.773 | 11.3436 | 2.3786 | 4.7102 | 93 | 7
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 21.7743 | 1.1994 | 3.64 | 5.4 | 8.42 | 14.13 | 8.881 | 14.735 | 1.5469 | 6.703 | 248 | 6
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III | 0 | 23.069 | 1.2644 | 2.845 | 3.775 | 6.31 | 9.96 | 6.421 | 11.655 | 1.719 | 5.6862 | 101 | 4
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 21.8006 | 1.1029 | 2.055 | 4.893 | 6.21 | 12.61 | 6.8565 | 12.5381 | 3.0639 | 6.0225 | 582 | 11
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III | 0 | 22.0492 | 0.70116 | 1.935 | 2.827 | 4.09 | 7.86 | 4.307 | 8.7039 | 1.1567 | 4.9533 | 305 | 7
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 21.9558 | 0.83653 | 1.865 | 2.885 | 5.07 | 7.36 | 5.8115 | 7.957 | 2.3699 | 3.9733 | 384 | 10
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III | 0 | 5.6888 | 0.33797 | 2.4 | 5.93 | 6.75 | 14.15 | 6.832 | 14.906 | 2.4852 | 7.2874 | 143 | 7
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 5.7229 | 0.34545 | 4.515 | 5.996 | 9.96 | 16.5 | 8.675 | 16.7692 | 1.1517 | 6.2581 | 188 | 5
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III | 0 | 5.8008 | 0.34186 | 3.29 | 5.096 | 7.24 | 12.94 | 7.301 | 13.8804 | 1.4171 | 5.6191 | 647 | 12
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 5.9102 | 0.23633 | 3.11 | 5.838 | 7.15 | 12.34 | 7.292 | 12.5568 | 1.5393 | 5.2549 | 775 | 13
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 5.8587 | 0.23716 | 2.49 | 3.6 | 5.41 | 7.88 | 5.5725 | 8.8414 | 1.0734 | 3.3505 | 943 | 16
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III | 0 | 5.8296 | 0.28614 | 2.48 | 4.476 | 6.76 | 12.28 | 6.7925 | 14.2873 | 2.3517 | 8.4406 | 502 | 10
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III | 0 | 23.0868 | 1.1554 | 2.525 | 3.89 | 5.69 | 10.86 | 6.611 | 12.7865 | 2.4844 | 6.1114 | 165 | 7
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 21.65 | 1.1262 | 3.77 | 5.41 | 8.99 | 15.82 | 8.427 | 17.099 | 1.0317 | 7.6585 | 236 | 6
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III | 0 | 22.6312 | 1.7609 | 2.46 | 3.87 | 6.08 | 8.38 | 6.213 | 8.7115 | 1.743 | 3.2492 | 614 | 13
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 23.3343 | 1.2115 | 2.63 | 4.962 | 6.44 | 10.61 | 6.561 | 9.9794 | 1.4387 | 6.935 | 771 | 13
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 23.2208 | 0.99581 | 2.38 | 3.69 | 6.03 | 10.36 | 6.068 | 10.284 | 2.3462 | 6.1305 | 927 | 17
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III | 0 | 23.4997 | 1.1149 | 2.305 | 5.326 | 6.36 | 11.8 | 7.084 | 13.192 | 2.6237 | 6.0789 | 531 | 10
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III | 0 | 5.7171 | 0.31626 | 3.31 | 5.73 | 8.01 | 12.23 | 8.604 | 12.7934 | 2.5835 | 6.1298 | 2112 | 31
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III | 686656 | 5.7803 | 0.25658 | 2.315 | 3.295 | 6.36 | 8.09 | 6.482 | 8.2605 | 1.9184 | 4.7213 | 189 | 5
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 5.7437 | 0.28004 | 2.78 | 5.92 | 7.05 | 12.36 | 7.791 | 13.921 | 2.3756 | 5.6397 | 1818 | 35
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 686656 | 5.827 | 0.23039 | 2.855 | 4.62 | 6.2 | 9.85 | 6.1445 | 8.9125 | 1.5099 | 3.1649 | 198 | 6
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 5.8552 | 0.26224 | 3.1 | 4.782 | 7.01 | 10.69 | 7.3575 | 11.309 | 1.9587 | 5.0169 | 34187 | 142
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III | 0 | 5.8165 | 0.30094 | 3.34 | 5.165 | 7.46 | 11.32 | 8.146 | 12.4048 | 2.4043 | 5.4036 | 7539 | 49
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III | 724918 | 5.9801 | 0.28849 | 2.115 | 3.039 | 5.07 | 7.99 | 5.5365 | 9.2792 | 1.9765 | 6.0325 | 135 | 6
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 5.8815 | 0.21629 | 2.51 | 3.845 | 5.75 | 8.39 | 6.0665 | 9.0185 | 1.6297 | 4.1342 | 64150 | 208
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 737314 | 5.8365 | 0.2362 | 2.575 | 3.685 | 6.03 | 8.53 | 6.4315 | 9.309 | 1.8479 | 4.5638 | 6024 | 67
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III | 0 | 5.8813 | 0.24976 | 2.52 | 4.176 | 6.17 | 9.96 | 6.66 | 10.8448 | 2.1081 | 5.3541 | 10192 | 46
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 669112 | 5.9121 | 0.26855 | 2.55 | 3.896 | 5.82 | 8.86 | 6.0635 | 9.6804 | 1.5697 | 4.3536 | 28948 | 117
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III | 669112 | 5.959 | 0.19726 | 2.21 | 4.602 | 6.14 | 9.73 | 6.9995 | 10.2067 | 2.895 | 4.2119 | 256 | 2
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III | 740474 | 6.1089 | 0.23266 | 2.305 | 3.537 | 5.66 | 8.07 | 6.6745 | 9.3001 | 2.2482 | 3.9631 | 331 | 5
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 21.6828 | 1.0669 | 2.65 | 5.35 | 6.64 | 11.94 | 7.226 | 13.2844 | 2.4411 | 5.8466 | 2087 | 40
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III | 0 | 21.4995 | 1.0075 | 2.925 | 4.767 | 6.74 | 10.34 | 6.936 | 11.06 | 2.0723 | 5.7059 | 2314 | 32
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 21.2667 | 0.80292 | 2.53 | 3.685 | 5.76 | 8.22 | 5.978 | 8.827 | 1.6181 | 4.0892 | 34366 | 143
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III | 0 | 21.3689 | 0.91191 | 2.425 | 4.17 | 5.82 | 9.69 | 6.39 | 10.4222 | 1.941 | 4.7391 | 7484 | 48
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 21.4959 | 0.67111 | 2.15 | 3.23 | 4.85 | 7.2 | 5.059 | 7.9479 | 1.3027 | 3.5585 | 98694 | 284
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III | 0 | 21.4745 | 0.68226 | 2.11 | 3.394 | 4.84 | 7.87 | 5.251 | 8.2256 | 1.5538 | 3.6493 | 11897 | 47
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 5.9403 | 0.10359 | 1.54 | 2.036 | 3.29 | 4.2 | 3.475 | 4.299 | 0.91842 | 0.93254 | 20 | 3
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 5.806 | 0.18311 | 1.42 | 1.468 | 4.54 | 4.97 | 5.3605 | 5.8801 | 3.0115 | 3.6128 | 7 | 2
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 22.7629 | 0.80707 | 3.22 | 3.884 | 6.79 | 8.12 | 7.366 | 8.9308 | 2.0514 | 2.5203 | 14 | 2
2023 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 22.7936 | 0.2766 | 1.22 | 1.436 | 2.46 | 2.9 | 2.271 | 2.6726 | 0.25289 | 0.30118 | 7 | 2
2023 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 3.657 | 0.18877 | 3.525 | 5.726 | 8.05 | 12.35 | 8.3325 | 12.3059 | 2.1199 | 4.4589 | 5195 | 24
2023 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 3.6355 | 0.19223 | 3.15 | 5.85 | 7.53 | 11.75 | 8.319 | 13.0434 | 2.8498 | 5.1979 | 687 | 4
2023 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 7.3308 | 0.25323 | 2.35 | 3.672 | 5.16 | 8.29 | 5.37 | 8.5716 | 1.2418 | 3.1493 | 4710 | 23
2023 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 7.305 | 0.28257 | 1.88 | 3.61 | 5.17 | 7.46 | 6.141 | 8.034 | 1.5263 | 4.0102 | 700 | 4
2023 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 15.3896 | 0.44162 | 2.05 | 3.31 | 4.41 | 6.87 | 4.477 | 6.9162 | 0.82914 | 2.7656 | 2004 | 10
2023 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 15.4482 | 0.42845 | 2.385 | 3.12 | 4.83 | 6.46 | 4.409 | 6.8635 | 0.54978 | 1.7053 | 345 | 3
2023 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 2.5038 | 0.20048 | 3.45 | 8.23 | 8.9 | 19.13 | 7.511 | 19.722 | 3.173 | 8.4015 | 218 | 9
2023 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 2.4902 | 0.13368 | 5.05 | 5.618 | 10.23 | 11.42 | 9.686 | 10.4028 | 1.3467 | 1.5608 | 40 | 2
2023 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 0 | 7.3308 | 0.22661 | 2.675 | 2.687 | 5.66 | 5.67 | 6.0205 | 6.2281 | 1.5999 | 1.8292 | 39 | 2
2023 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 7.3659 | 0.32987 | 2.35 | 3.845 | 5.86 | 11.9 | 5.346 | 11.8982 | 0.47288 | 3.8843 | 209 | 8
2023 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 13.9905 | 0.57964 | 1.415 | 2.241 | 4.55 | 6.65 | 5.3495 | 7.754 | 3.0079 | 4.3212 | 62 | 4
2023 | FT3 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 4.1766 | 0.21429 | 3.77 | 5.185 | 8.33 | 10.31 | 8.675 | 12.1173 | 1.9979 | 4.663 | 890 | 3
2023 | FT3 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 0 | 20.4817 | 0.56277 | 2.35 | 2.731 | 4.89 | 5.71 | 5.25 | 6.068 | 1.2232 | 1.7921 | 684 | 2
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV | 0 | 15.9141 | 0.50329 | 2.055 | 4.218 | 4.58 | 8.71 | 5.144 | 8.098 | 0.99098 | 2.098 | 202 | 3
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III | 0 | 16.2052 | 0.69336 | 2.64 | 5.584 | 6.88 | 13.66 | 6.558 | 16.8408 | 2.1891 | 6.9421 | 114 | 7
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 II | 0 | 16.521 | 1.0464 | 2.03 | 16.886 | 7.86 | 31.2 | 8.86 | 36.4424 | 3.081 | 9.9686 | 39 | 2
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 0 | 15.6941 | 0.60638 | 2.76 | 4.536 | 5.88 | 8.95 | 6.3195 | 8.7079 | 1.5503 | 3.86 | 387 | 13
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 623234 | 15.8254 | 0.43632 | 4.47 | 6.502 | 8.9 | 12.91 | 8.3165 | 12.1849 | 0.93454 | 1.4521 | 13 | 2
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 0 | 15.2257 | 0.65215 | 3.03 | 4.272 | 6.44 | 8.45 | 6.355 | 8.7246 | 1.4735 | 2.5185 | 350 | 4
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 II | 0 | 37.5445 | 1.7619 | 2.005 | 4.401 | 5.83 | 9.24 | 6.419 | 8.886 | 1.6499 | 4.5795 | 38 | 3
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III | 0 | 36.3945 | 1.0237 | 2.605 | 3.827 | 5.68 | 8.11 | 6.0475 | 8.9022 | 1.6462 | 3.3704 | 58 | 6
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV | 0 | 37.1669 | 1.1387 | 2.18 | 4.103 | 4.5 | 8.23 | 4.2985 | 7.6668 | 0.8346 | 1.44 | 202 | 3
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 0 | 35.2326 | 1.3587 | 2.73 | 5.036 | 5.82 | 10.26 | 6.1245 | 9.0542 | 1.7226 | 4.0243 | 328 | 14
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 660689 | 34.6855 | 1.6046 | 2.94 | 3.54 | 6.33 | 8.04 | 7.52 | 8.571 | 2.5808 | 3.1682 | 269 | 4
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 0 | 36.7869 | 1.3737 | 2.38 | 3.13 | 5.71 | 6.94 | 6.427 | 7.7764 | 2.5697 | 3.8754 | 84 | 3
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 506211 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV | 0 | 16.2999 | 0.4237 | 2.035 | 2.375 | 0 | 0 | 4.9092 | 5.3673 | 0 | 0 | 48 | 2
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 506213 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV | 0 | 37.5319 | 0.97903 | 2.44 | 2.616 | 0 | 0 | 4.9683 | 5.2616 | 0 | 0 | 46 | 2
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III | 579081 | 15.6698 | 0.85525 | 4.47 | 6.056 | 9.7 | 12.64 | 9.746 | 12.5588 | 1.6351 | 4.0123 | 390 | 3
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III | 637237 | 15.5554 | 0.50965 | 1.72 | 3.804 | 4.64 | 9.71 | 5.328 | 11.5456 | 3.9163 | 5.2617 | 35 | 2
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III | 0 | 15.7155 | 0.67497 | 2.26 | 4.25 | 5.94 | 9.84 | 6.299 | 10.6524 | 2.2033 | 5.9811 | 1384 | 32
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 II | 0 | 15.5972 | 0.9364 | 2.735 | 5.523 | 8.22 | 13.41 | 9.6925 | 13.2363 | 2.7084 | 8.0662 | 460 | 10
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV | 0 | 15.6255 | 0.71128 | 2.03 | 4.176 | 5.1 | 9.73 | 5.651 | 9.8159 | 1.7168 | 4.5951 | 770 | 15
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 0 | 16.0006 | 0.71779 | 3.02 | 4.856 | 7.37 | 10.58 | 7.646 | 11.4878 | 1.8226 | 5.5766 | 9591 | 92
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 675279 | 15.7408 | 0.69561 | 2.83 | 5.033 | 6.1 | 10.26 | 6.297 | 10.9275 | 1.9856 | 3.3697 | 173 | 4
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 623234 | 16.0569 | 0.70519 | 3.175 | 4.86 | 6.83 | 10.25 | 7.3335 | 10.4435 | 2.2176 | 3.4933 | 1590 | 16
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV | 0 | 16.2465 | 0.56111 | 2.53 | 3.65 | 5.46 | 8.09 | 5.7085 | 8.4061 | 1.4409 | 3.3513 | 31169 | 124
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 II | 0 | 16.0043 | 0.56514 | 2.97 | 3.872 | 5.86 | 7.79 | 4.928 | 6.4528 | 0.071256 | 1.751 | 209 | 5
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV | 623234 | 16.0422 | 0.47859 | 2.32 | 3.068 | 5.18 | 7.02 | 5.43 | 8.409 | 1.4639 | 3.9442 | 1185 | 3
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 0 | 16.9531 | 0.5236 | 1.68 | 2.95 | 4.21 | 6.75 | 4.64 | 7.336 | 1.4957 | 3.6653 | 80140 | 197
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 630888 | 16.7716 | 0.42123 | 1.87 | 2.66 | 4.21 | 5.59 | 4.593 | 5.6754 | 0.83017 | 2.4223 | 1982 | 3
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 0 | 15.7742 | 0.79155 | 2.565 | 4.5 | 6.86 | 10.47 | 7.364 | 11.4346 | 2.599 | 7.2189 | 17843 | 102
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 630888 | 15.7677 | 0.5152 | 2.37 | 3.722 | 5.11 | 7.54 | 5.115 | 8.0238 | 1.0406 | 2.6359 | 1567 | 21
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 700216 | 15.881 | 0.67567 | 2.64 | 3.976 | 6.08 | 9.75 | 6.954 | 9.971 | 2.5265 | 5.0474 | 711 | 8
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 II | 0 | 16.5919 | 0.61363 | 2.1 | 3.14 | 4.99 | 7.53 | 5.16 | 9.0948 | 1.3963 | 5.1748 | 1188 | 6
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 II | 0 | 36.2056 | 2.3223 | 3.2 | 5.492 | 8.45 | 13.65 | 9.453 | 13.4426 | 3.1344 | 8.4419 | 428 | 11
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III | 579081 | 36.9439 | 1.969 | 3.97 | 6.46 | 8.72 | 12.76 | 8.956 | 11.6224 | 1.8284 | 4.1519 | 382 | 3
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV | 0 | 36.4373 | 1.6548 | 2.145 | 3.967 | 5.41 | 8.14 | 5.4905 | 9.2418 | 1.7402 | 4.8395 | 745 | 16
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III | 0 | 36.7227 | 1.7661 | 2.56 | 4.933 | 6.92 | 11.54 | 7.448 | 11.8868 | 2.6245 | 6.0137 | 1330 | 32
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III | 637237 | 37.2449 | 1.1883 | 1.62 | 3.72 | 4.67 | 9.9 | 5.721 | 11.9058 | 3.4969 | 5.8692 | 42 | 2
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV | 0 | 38.2954 | 1.4936 | 2.72 | 4.032 | 6.02 | 8.83 | 6.317 | 9.3592 | 1.6435 | 3.7422 | 31185 | 124
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 623234 | 37.4445 | 1.6943 | 3.11 | 4.886 | 7.77 | 10.37 | 7.953 | 11.308 | 2.2266 | 5.0719 | 1582 | 15
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV | 637237 | 39.3316 | 1.3828 | 2.955 | 3.039 | 5.93 | 6.11 | 5.052 | 5.1904 | 0.17195 | 0.17203 | 121 | 3
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 593219 | 37.4585 | 1.0149 | 2.35 | 2.659 | 5.04 | 7.01 | 5.1135 | 8.297 | 1.117 | 4.3263 | 205 | 2
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV | 623234 | 37.8929 | 1.1386 | 2.72 | 3.216 | 5.64 | 7.06 | 5.505 | 6.771 | 0.67263 | 2.5244 | 1183 | 3
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 0 | 37.1087 | 1.9423 | 3.17 | 5.161 | 8.12 | 11.43 | 8.869 | 12.2431 | 3.0212 | 6.2762 | 8296 | 75
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 637237 | 36.8221 | 1.9112 | 3.425 | 5.547 | 7.82 | 12 | 8.8595 | 13.9163 | 3.3033 | 6.1434 | 1019 | 20
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 II | 0 | 37.3685 | 1.3305 | 2.72 | 4.45 | 5.48 | 8.9 | 4.606 | 7.3848 | 0.10702 | 0.74943 | 202 | 5
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 0 | 39.6315 | 1.2881 | 1.87 | 3.026 | 4.47 | 6.99 | 4.883 | 7.729 | 1.4784 | 3.79 | 72270 | 195
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 0 | 36.782 | 1.8038 | 2.81 | 4.434 | 7 | 10.71 | 7.472 | 11.5926 | 2.2259 | 7.0746 | 18466 | 106
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 II | 0 | 38.7082 | 1.4032 | 2.155 | 3.19 | 4.99 | 7.45 | 5.3715 | 8.4623 | 1.3627 | 4.3725 | 1169 | 6
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 639377 | 38.9655 | 1.2033 | 1.77 | 2.662 | 4.64 | 5.61 | 5.274 | 6.1436 | 1.64 | 3.0731 | 265 | 5
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 700216 | 36.2534 | 1.8294 | 2.93 | 4.226 | 7.81 | 11.09 | 7.533 | 12.1872 | 1.9134 | 6.5615 | 706 | 8
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 639377 | 39.2686 | 1.2094 | 1.805 | 2.936 | 4.42 | 6.53 | 4.927 | 7.2194 | 1.7566 | 3.5 | 10458 | 51
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV | 0 | 16.0493 | 0.58345 | 1.845 | 4.108 | 6.95 | 10.76 | 7.69 | 11.866 | 2.5124 | 8.3715 | 62 | 3
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III | 0 | 15.6126 | 0.61604 | 2.13 | 4.08 | 6.78 | 10.07 | 6.287 | 9.859 | 1.5155 | 8.3476 | 204 | 7
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV | 0 | 16.0502 | 0.70434 | 2.13 | 4.96 | 5.01 | 9.76 | 5.084 | 10.0165 | 1.5927 | 3.7581 | 265 | 6
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 0 | 16.0948 | 0.79919 | 3.42 | 5.597 | 7.36 | 11.46 | 8.028 | 10.5367 | 2.055 | 3.787 | 239 | 12
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 0 | 17.0713 | 0.74721 | 1.4 | 2.47 | 4.11 | 7.17 | 4.444 | 7.331 | 1.5883 | 4.77 | 422 | 8
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 0 | 16.2657 | 0.92839 | 2.18 | 3.55 | 5.43 | 10.14 | 5.186 | 10.791 | 0.91023 | 5.8931 | 490 | 14
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III | 0 | 35.2509 | 1.3662 | 2.44 | 3.85 | 6.3 | 9.84 | 6.597 | 11.608 | 1.6581 | 6.8202 | 203 | 7
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV | 0 | 36.8917 | 1.37 | 2.385 | 3.707 | 6.53 | 10.97 | 7.055 | 11.7178 | 2.1929 | 8.2004 | 56 | 3
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 0 | 35.8266 | 1.6705 | 3.155 | 4.535 | 7.04 | 10.02 | 7.425 | 10.841 | 2.7796 | 4.7017 | 204 | 11
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV | 0 | 36.1615 | 1.5341 | 2.07 | 4.475 | 4.55 | 9.57 | 4.858 | 9.7845 | 1.8547 | 3.2389 | 262 | 6
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 0 | 36.2792 | 1.9222 | 2.33 | 5.072 | 5.76 | 11.94 | 6.25 | 11.9338 | 1.5937 | 4.509 | 455 | 14
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 0 | 38.3716 | 1.45 | 1.76 | 3.102 | 4.44 | 7.51 | 5.268 | 8.1352 | 1.5159 | 4.5617 | 422 | 8
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV | 0 | 15.5644 | 0.81275 | 2.42 | 2.864 | 5.19 | 10.46 | 4.917 | 11.5798 | 1.284 | 7.3268 | 126 | 5
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III | 0 | 16.1618 | 0.87837 | 1.48 | 4.537 | 5.98 | 9.17 | 6.7955 | 8.8587 | 2.044 | 4.8106 | 117 | 8
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV | 0 | 16.5834 | 0.64333 | 2.64 | 4.42 | 5.89 | 9.88 | 6.4295 | 9.9645 | 1.25 | 4.7074 | 859 | 11
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 0 | 15.5843 | 0.95239 | 3.44 | 5.157 | 7.88 | 11.21 | 8.368 | 12.5728 | 2.1473 | 5.9073 | 671 | 15
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 700216 | 17.3398 | 0.70256 | 3.44 | 4.85 | 7.09 | 10.48 | 7.2465 | 11.7355 | 1.9243 | 3.7301 | 182 | 2
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 0 | 17.2131 | 0.56278 | 1.59 | 2.622 | 3.97 | 6.9 | 4.4405 | 7.4241 | 1.4965 | 4.0634 | 699 | 12
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 0 | 16.4862 | 0.89079 | 2.19 | 4.272 | 6.87 | 10.61 | 7.384 | 11.9558 | 2.6475 | 7.5346 | 801 | 14
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 660689 | 16.2166 | 0.63787 | 3.14 | 3.816 | 6.76 | 8.86 | 7.881 | 10.248 | 3.5745 | 4.5368 | 112 | 3
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV | 0 | 36.1099 | 2.1852 | 2.29 | 3.952 | 5.74 | 9.99 | 5.866 | 10.4552 | 1.9409 | 6.3022 | 172 | 6
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III | 0 | 36.394 | 1.5517 | 2.03 | 3.666 | 5.43 | 9.97 | 6.21 | 10.2914 | 1.9702 | 5.6311 | 120 | 8
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 0 | 34.3626 | 2.2384 | 3.27 | 5.05 | 8.59 | 11 | 9.2415 | 12.676 | 3.1508 | 6.1082 | 728 | 17
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV | 0 | 36.9465 | 1.3164 | 2.645 | 4.945 | 6.07 | 10.19 | 6.203 | 10.412 | 1.3301 | 3.696 | 854 | 11
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 0 | 35.9343 | 2.0026 | 2.69 | 4.65 | 6.99 | 10.71 | 8.065 | 12.423 | 3.0904 | 7.7153 | 861 | 17
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 0 | 38.1888 | 1.1208 | 1.645 | 3.278 | 3.9 | 6.89 | 4.236 | 7.2002 | 1.2919 | 3.3651 | 647 | 12
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 700216 | 36.1705 | 2.7161 | 3.325 | 4.223 | 6.96 | 9.13 | 7.118 | 9.4241 | 1.6219 | 2.5138 | 71 | 2
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV | 0 | 15.3143 | 0.55301 | 1.88 | 3.75 | 4.79 | 9.24 | 5.3025 | 9.7598 | 1.934 | 4.4058 | 2861 | 40
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III | 0 | 15.3601 | 0.67722 | 2.25 | 4.242 | 6.26 | 10.35 | 6.662 | 10.229 | 2.4128 | 5.3299 | 1872 | 29
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 II | 0 | 15.2413 | 0.7009 | 2.37 | 4.592 | 5.74 | 10.8 | 6.341 | 10.9225 | 1.7104 | 4.5992 | 690 | 9
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 0 | 15.2709 | 1.0913 | 3.2 | 4.88 | 7.78 | 11.35 | 8.303 | 12.3168 | 2.6245 | 5.9553 | 11027 | 69
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 II | 0 | 14.8573 | 0.5178 | 1.805 | 3.818 | 4.92 | 8.07 | 5.8095 | 8.4236 | 2.6848 | 4.1064 | 222 | 3
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV | 0 | 15.6182 | 0.60576 | 2.77 | 4.071 | 6.17 | 8.94 | 6.4075 | 9.5523 | 1.6758 | 3.956 | 41373 | 167
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 723915 | 15.4409 | 0.3813 | 2.07 | 2.598 | 4.41 | 5.44 | 4.6295 | 5.4971 | 1.2069 | 1.207 | 22 | 2
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 0 | 15.5616 | 0.82856 | 2.4 | 3.86 | 7.05 | 10.2 | 7.769 | 11.167 | 3.3133 | 7.5633 | 17996 | 77
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 II | 0 | 16.4749 | 0.56451 | 2.21 | 3.167 | 5.45 | 6.63 | 6.416 | 7.601 | 2.0912 | 3.5725 | 573 | 4
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 639377 | 16.399 | 0.44102 | 1.64 | 2.99 | 3.86 | 6.43 | 4.078 | 6.902 | 0.96104 | 2.7396 | 1246 | 8
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 0 | 16.5797 | 0.56112 | 2.01 | 3.222 | 4.76 | 7.38 | 5.096 | 8.1242 | 1.5632 | 3.7795 | 115107 | 282
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 749372 | 16.5491 | 0.48636 | 1.805 | 2.63 | 4.21 | 6.09 | 4.48 | 6.788 | 1.451 | 3.079 | 6516 | 67
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV | 0 | 35.5016 | 1.3975 | 1.92 | 3.996 | 5.27 | 9.39 | 5.66 | 9.824 | 1.7741 | 5.0059 | 2819 | 40
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III | 0 | 35.2782 | 1.5914 | 2.38 | 4.42 | 6.64 | 9.67 | 7.371 | 10.8336 | 2.5027 | 5.9205 | 1906 | 29
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 II | 0 | 35.0756 | 1.6848 | 2.51 | 5.035 | 6.62 | 10.66 | 7.175 | 11.4035 | 2.5788 | 4.8077 | 667 | 9
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 0 | 34.5276 | 2.7519 | 3.11 | 4.9 | 8.34 | 11.74 | 9.227 | 14.0053 | 3.8174 | 7.6912 | 10610 | 69
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV | 0 | 36.0161 | 1.483 | 2.99 | 4.3 | 6.56 | 9.52 | 6.853 | 9.9431 | 1.7396 | 4.3132 | 41426 | 167
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 II | 0 | 34.2354 | 0.87186 | 2.88 | 3.64 | 5.83 | 7.41 | 5.669 | 7.0978 | 1.3857 | 1.8473 | 157 | 2
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 II | 0 | 37.6969 | 1.3512 | 2.47 | 3.601 | 5.93 | 7.63 | 6.6845 | 8.3597 | 2.0734 | 3.9881 | 581 | 4
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 0 | 37.9204 | 1.3122 | 2.16 | 3.38 | 5 | 7.7 | 5.297 | 8.4297 | 1.5143 | 3.8891 | 121627 | 283
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 639377 | 37.4042 | 1.1166 | 1.67 | 2.95 | 4.08 | 6.84 | 4.509 | 7.778 | 1.0654 | 3.1676 | 1244 | 9
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 723915 | 34.8905 | 1.0198 | 2.79 | 3.406 | 5.63 | 6.88 | 5.1375 | 6.1331 | 0.52111 | 0.54102 | 21 | 2
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 0 | 35.2534 | 1.9386 | 2.57 | 3.83 | 7.36 | 10.67 | 8.355 | 11.7783 | 3.592 | 7.8407 | 18489 | 78
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV | 0 | 16.09 | 0.4384 | 1.78 | 2.108 | 4.27 | 4.86 | 4.9995 | 5.6903 | 2.0533 | 2.2027 | 11 | 2
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 0 | 17.7097 | 1.0678 | 1.01 | 1.202 | 6.17 | 8.6 | 7.003 | 8.9382 | 4.9302 | 7.1885 | 12 | 3
2023 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 0 | 39.0573 | 0.50326 | 0.885 | 1.409 | 1.99 | 3.02 | 2.1635 | 3.2279 | 0.69465 | 0.89081 | 7 | 2
2023 | FT4 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV | 0 | 8.5787 | 0.41422 | 2.445 | 4.41 | 6.36 | 9.82 | 6.8425 | 10.6952 | 2.1886 | 5.498 | 7868 | 30
2023 | FT4 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FT4 III | 0 | 7.9708 | 0.39057 | 3.88 | 5.24 | 7.6 | 10.83 | 6.649 | 10.2806 | 1.1103 | 1.7407 | 272 | 2
2023 | FT4 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV | 0 | 27.6081 | 0.9438 | 1.95 | 3.396 | 4.62 | 8.07 | 4.759 | 8.6344 | 1.2751 | 3.4688 | 7121 | 29
2023 | FT4 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FT4 III | 0 | 25.8895 | 1.132 | 3.46 | 4.534 | 6.79 | 9.08 | 5.92 | 7.9532 | 0.66018 | 0.84313 | 263 | 2
2023 | FT4 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV | 0 | 37.1525 | 1.3403 | 2.1 | 3.89 | 4.65 | 8.31 | 4.916 | 9.2058 | 1.2409 | 3.4712 | 2683 | 11
2023 | FT4 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV | 0 | 6.8716 | 0.39755 | 2.9 | 4.546 | 7.02 | 10.5 | 7.772 | 11.3098 | 2.6619 | 6.0154 | 261 | 11
2023 | FT4 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV | 0 | 29.757 | 1.0284 | 2.27 | 3.358 | 5.24 | 7.09 | 4.913 | 8.4381 | 0.96462 | 2.3875 | 254 | 10
2023 | FT4 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV | 0 | 39.761 | 1.1252 | 2.25 | 2.998 | 4.84 | 6.86 | 4.53 | 7.124 | 0.87614 | 3.2451 | 83 | 5
2023 | FT4 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV | 0 | 17.634 | 0.84899 | 1.97 | 3.87 | 5.68 | 8.57 | 6.252 | 8.1452 | 2.6784 | 6.1813 | 914 | 2
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 218.9464 | 8.3728 | 1.655 | 1.915 | 5.2 | 7.4 | 5.922 | 8.3505 | 3.1803 | 5.9772 | 110 | 6
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 235.0729 | 26.0831 | 1.48 | 2.542 | 9.33 | 13.98 | 10.337 | 14.6864 | 6.8906 | 11.8115 | 247 | 7
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c311 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 257.2026 | 20.4791 | 1.04 | 2.481 | 11.25 | 13.78 | 10.7725 | 14.6293 | 9.0769 | 11.3405 | 49 | 2
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 269.9648 | 10.4847 | 1.53 | 3.93 | 4.11 | 10.13 | 4.152 | 10.2596 | 1.3237 | 4.3111 | 888 | 9
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 258.1145 | 23.9679 | 1.48 | 4.296 | 12.31 | 18.13 | 12.6135 | 15.1906 | 8.9538 | 15.0373 | 117 | 3
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 276.5606 | 17.3614 | 1.285 | 7.716 | 3.73 | 15.72 | 4.0995 | 14.9767 | 1.0396 | 3.4985 | 695 | 8
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 54.5424 | 1.7431 | 1.84 | 2.696 | 4.68 | 5.82 | 5.356 | 6.1466 | 0.75954 | 3.1164 | 59 | 4
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 47.7734 | 0.91363 | 1.33 | 1.929 | 2.67 | 4.12 | 2.754 | 4.886 | 0.92358 | 2.3917 | 256 | 2
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 48.3323 | 1.179 | 1.46 | 2.223 | 3.57 | 5.73 | 3.765 | 6.4544 | 0.9117 | 3.429 | 560 | 5
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 53.6658 | 1.8223 | 1.46 | 3.17 | 3.95 | 6.91 | 4.419 | 7.3545 | 1.77 | 4.2893 | 1176 | 19
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 54.8433 | 1.2507 | 1.75 | 1.942 | 3.9 | 4.26 | 4.3465 | 4.6253 | 1.4517 | 1.4869 | 67 | 3
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 54.4729 | 1.5582 | 1.78 | 3.033 | 4.22 | 8.19 | 4.426 | 8.9611 | 1.1377 | 3.4293 | 1297 | 12
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 53.1813 | 2.5912 | 1.86 | 2.908 | 4.95 | 11.48 | 5.355 | 13.15 | 2.4074 | 7.9905 | 464 | 9
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 53.5096 | 1.515 | 2.28 | 2.632 | 5 | 5.49 | 5.136 | 5.912 | 1.2226 | 1.9478 | 277 | 4
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 48.102 | 2.1989 | 2.77 | 3.629 | 7.51 | 10.17 | 8.712 | 11.7633 | 3.8789 | 6.0795 | 147 | 2
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 54.2875 | 2.5065 | 1.36 | 2.624 | 3.87 | 13.28 | 4.377 | 12.9898 | 1.4654 | 8.1206 | 620 | 12
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 47.1237 | 0.93675 | 1.39 | 2.096 | 3.04 | 4.41 | 3.189 | 4.828 | 0.69639 | 1.9855 | 9324 | 65
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 53.9106 | 1.1336 | 1.41 | 2.012 | 3.2 | 4.84 | 3.323 | 5.237 | 0.86609 | 2.2528 | 19632 | 123
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 54.0878 | 1.3774 | 1.245 | 2.065 | 2.95 | 5.16 | 3.281 | 5.8834 | 0.94479 | 2.7506 | 11152 | 58
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 47.2166 | 1.0187 | 1.31 | 1.88 | 2.84 | 4.53 | 2.872 | 5.473 | 0.69264 | 2.5731 | 3960 | 22
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 47.0038 | 1.1114 | 1.61 | 2.6 | 3.7 | 5.7 | 4.1065 | 6.2221 | 1.2 | 2.498 | 5422 | 26
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 53.6034 | 1.2261 | 1.63 | 2.17 | 3.66 | 5.11 | 3.731 | 5.527 | 1.0393 | 2.4861 | 9405 | 44
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 54.3408 | 1.783 | 1.535 | 6.144 | 3.52 | 12.35 | 3.896 | 11.3377 | 1.0702 | 2.694 | 2478 | 21
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 48.3947 | 1.7757 | 1.605 | 2.07 | 3.94 | 4.85 | 4.28 | 5.7946 | 1.4234 | 3.2208 | 1038 | 12
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 220.6849 | 4.7134 | 1.41 | 2.46 | 3.11 | 5.08 | 3.412 | 5.217 | 0.97846 | 2.3872 | 1960 | 8
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 219.7024 | 7.1117 | 1.25 | 2.609 | 3.14 | 6.74 | 3.452 | 7.5084 | 1.1277 | 3.2895 | 3003 | 26
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 193.5021 | 5.459 | 1.68 | 5.986 | 4.14 | 12.91 | 4.005 | 12.3098 | 0.9498 | 3.7476 | 192 | 3
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 189.554 | 4.3341 | 1.26 | 2.072 | 2.96 | 4.59 | 3.16 | 4.9 | 0.92818 | 2.2487 | 58848 | 84
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 216.1716 | 4.3745 | 1.26 | 2.01 | 2.93 | 4.72 | 3.1515 | 5.1429 | 0.91436 | 2.4172 | 115839 | 203
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 219.065 | 4.3065 | 0.97 | 1.78 | 2.38 | 4.34 | 2.6245 | 4.7411 | 0.83214 | 2.209 | 76663 | 114
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 192.0773 | 3.7982 | 1.04 | 1.712 | 2.49 | 4.36 | 2.7 | 4.715 | 0.88516 | 2.4368 | 25472 | 30
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 189.7542 | 4.0042 | 1.34 | 2.146 | 3.03 | 4.76 | 3.178 | 4.9678 | 0.88078 | 2.0827 | 34246 | 27
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 216.0417 | 5.8379 | 1.4 | 2.29 | 3.28 | 5.9 | 3.494 | 6.0948 | 0.9901 | 2.9723 | 68244 | 83
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 195.672 | 7.7857 | 1.45 | 2.14 | 3.59 | 5.7 | 4.087 | 6.5965 | 1.5642 | 3.6643 | 6042 | 16
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 219.4028 | 5.0844 | 1.34 | 2.645 | 3.12 | 6.11 | 3.284 | 6.831 | 1.0549 | 2.9044 | 14286 | 47
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 206.133 | 3.5718 | 1.03 | 1.316 | 2.35 | 3.31 | 2.823 | 3.897 | 0.88806 | 1.6491 | 188 | 2
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 238.6204 | 16.6489 | 1.21 | 7.088 | 2.89 | 14.38 | 3.48 | 13.8536 | 1.3139 | 2.1475 | 3204 | 2
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 53.4003 | 1.5706 | 1.98 | 2.768 | 4.36 | 5.88 | 4.6505 | 6.4846 | 1.1054 | 2.5565 | 2482 | 8
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 55.5897 | 1.5331 | 1.41 | 2.614 | 3.35 | 7.08 | 3.685 | 7.4616 | 1.3454 | 3.9003 | 2088 | 19
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 48.4672 | 1.6179 | 1.8 | 4.925 | 5.46 | 10.18 | 5.7715 | 9.9935 | 1.1105 | 3.9122 | 189 | 3
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 54.6559 | 1.1551 | 1.41 | 2.15 | 3.18 | 4.84 | 3.3905 | 5.2724 | 0.9088 | 2.2995 | 151892 | 195
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 47.9661 | 1.1087 | 1.43 | 2.188 | 3.21 | 4.77 | 3.343 | 5.1464 | 0.86375 | 2.1804 | 76731 | 81
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 54.9097 | 1.2145 | 1.225 | 2.042 | 2.87 | 4.85 | 3.079 | 5.373 | 0.93828 | 2.4172 | 111758 | 138
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 48.0132 | 1.181 | 1.27 | 2.116 | 3.04 | 5.07 | 3.296 | 5.6694 | 1.0345 | 2.9079 | 31391 | 38
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 54.2652 | 1.2585 | 1.66 | 2.491 | 3.71 | 5.44 | 3.9215 | 5.8373 | 0.99182 | 2.4957 | 94934 | 80
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 47.7571 | 1.1326 | 1.66 | 2.42 | 3.63 | 5.4 | 3.7625 | 5.7935 | 0.88598 | 2.2762 | 56910 | 28
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 54.2192 | 1.2954 | 1.48 | 2.592 | 3.42 | 6.45 | 3.663 | 7.1414 | 1.1031 | 3.1616 | 16260 | 47
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 48.4249 | 1.1524 | 1.66 | 2.47 | 3.84 | 5.42 | 3.915 | 5.811 | 1.0224 | 2.5071 | 5854 | 13
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 224.3255 | 8.3692 | 1.195 | 2.126 | 2.82 | 7.21 | 3.0935 | 6.2999 | 0.83646 | 2.4416 | 227 | 4
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c111 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 51.9328 | 1.7212 | 2.66 | 3.442 | 5.36 | 6.84 | 5.32 | 6.386 | 0.81457 | 1.7574 | 254 | 2
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 54.1445 | 1.4805 | 1.5 | 3.458 | 3.56 | 7.4 | 3.67 | 7.1408 | 1.1287 | 2.7643 | 2780 | 18
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 47.5306 | 1.2891 | 1.67 | 2.406 | 3.42 | 6.3 | 3.241 | 7.4748 | 0.5682 | 4.4647 | 147 | 2
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 47.2515 | 1.1346 | 1.435 | 2.017 | 3.58 | 4.71 | 3.929 | 5.5649 | 0.93097 | 3.1605 | 1430 | 7
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 53.8918 | 1.376 | 1.54 | 2.41 | 3.56 | 5.79 | 3.755 | 6.326 | 1.0578 | 2.9153 | 9864 | 51
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 53.757 | 1.5702 | 1.45 | 2.81 | 3.55 | 6.52 | 3.843 | 7.1362 | 1.3055 | 3.6894 | 6023 | 30
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 46.682 | 1.1627 | 1.3 | 3.02 | 3.06 | 6.17 | 3.521 | 6.3548 | 1.2607 | 2.9622 | 670 | 5
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 53.3234 | 1.4038 | 1.9 | 2.836 | 4.19 | 5.98 | 4.3405 | 6.7567 | 1.0281 | 2.7391 | 6646 | 21
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 52.9256 | 2.7803 | 1.75 | 3.285 | 4.53 | 10.35 | 4.943 | 11.1907 | 1.8277 | 6.2902 | 4552 | 17
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 47.3713 | 1.024 | 1.38 | 2.138 | 3.46 | 4.49 | 4.1245 | 4.8663 | 1.5615 | 1.9299 | 314 | 2
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c111 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 223.2503 | 6.8552 | 2.65 | 3.318 | 5.36 | 6.74 | 5.138 | 6.6986 | 1.0719 | 2.0357 | 242 | 2
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 197.2327 | 4.6131 | 1.23 | 4.949 | 2.47 | 9.96 | 2.509 | 10.2487 | 0.76513 | 2.0725 | 159 | 3
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 223.1251 | 9.4745 | 1.28 | 2.841 | 3.62 | 12.9 | 3.96 | 11.8138 | 1.6067 | 9.445 | 2303 | 17
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 194.6645 | 8.4682 | 1.33 | 1.97 | 3.58 | 7.86 | 3.724 | 8.888 | 1.1551 | 4.9374 | 954 | 6
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 223.5586 | 5.2565 | 1.25 | 2.07 | 3.07 | 5.3 | 3.367 | 5.8693 | 1.1322 | 3.074 | 10037 | 50
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 196.2186 | 3.8124 | 0.96 | 2.082 | 2.36 | 4.59 | 2.527 | 4.3421 | 0.62782 | 2.3918 | 911 | 5
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 225.7519 | 5.5157 | 1.135 | 2.471 | 2.89 | 6.47 | 3.088 | 6.579 | 1.0756 | 3.1607 | 6452 | 33
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 223.2945 | 4.9875 | 1.505 | 2.395 | 3.37 | 5.4 | 3.521 | 5.6122 | 0.8802 | 2.0946 | 6443 | 21
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 221.8065 | 9.3653 | 1.35 | 2.529 | 3.71 | 9.08 | 4.0405 | 10.3544 | 1.6528 | 5.8446 | 1409 | 14
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 192.2169 | 3.7673 | 1.37 | 1.998 | 3.22 | 4.2 | 2.889 | 4.4536 | 0.43056 | 1.634 | 757 | 3
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 194.7508 | 5.5896 | 2 | 2.496 | 4.09 | 6.39 | 4.156 | 7.4442 | 1.8074 | 3.318 | 133 | 2
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 169.4067 | 3.3112 | 1.255 | 1.937 | 2.86 | 4.34 | 3.116 | 4.7255 | 0.8772 | 2.0686 | 28225 | 53
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 193.2534 | 3.6462 | 1.24 | 1.95 | 2.85 | 4.34 | 3.09 | 4.6114 | 0.87172 | 1.9086 | 57956 | 101
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 171.8435 | 4.5994 | 0.93 | 1.644 | 2.48 | 4.4 | 2.822 | 4.7296 | 0.99689 | 2.3861 | 9478 | 24
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 195.5726 | 3.9652 | 0.96 | 1.778 | 2.26 | 4.01 | 2.402 | 4.3442 | 0.68642 | 1.9285 | 43503 | 86
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 169.7317 | 3.1916 | 1.3 | 2.04 | 2.88 | 4.27 | 3.0745 | 4.5513 | 0.72672 | 1.8544 | 25091 | 24
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 193.2781 | 3.8323 | 1.33 | 1.944 | 3.03 | 4.29 | 3.184 | 4.6054 | 0.86206 | 2.108 | 38124 | 42
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 173.6911 | 3.6878 | 1.34 | 1.704 | 3.22 | 4.03 | 3.468 | 4.4206 | 1.1863 | 2.4172 | 2249 | 8
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 193.9495 | 3.8349 | 1.25 | 2.028 | 2.91 | 4.36 | 3.01 | 4.4172 | 0.68784 | 2.3783 | 4065 | 11
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 54.5646 | 0.79017 | 0.97 | 1.192 | 2.29 | 2.8 | 2.481 | 3.3362 | 0.96513 | 1.5156 | 206 | 2
2023 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 46.7288 | 0.71146 | 1.13 | 1.658 | 2.27 | 3.33 | 2.027 | 3.0678 | 0.15867 | 0.31887 | 119 | 3
2023 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 24.5437 | 1.0428 | 2.375 | 3.795 | 5.9 | 8.82 | 6.3345 | 9.465 | 2.0821 | 5.0653 | 8275 | 23
2023 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 22.4268 | 1.5065 | 2.195 | 3.259 | 7.64 | 12.86 | 9.0245 | 13.6873 | 4.4011 | 9.2289 | 1680 | 5
2023 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 63.5896 | 4.2171 | 1.34 | 2.225 | 7.15 | 12.33 | 7.773 | 12.7127 | 5.1904 | 8.9754 | 1648 | 5
2023 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 69.8739 | 1.7475 | 1.52 | 2.478 | 3.62 | 5.71 | 3.8975 | 6.6821 | 1.199 | 3.5099 | 10501 | 24
2023 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 148.7958 | 3.3463 | 1.3 | 2.508 | 3.44 | 5.87 | 3.753 | 6.7848 | 1.3338 | 3.2399 | 4852 | 13
2023 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] | 0 | 134.7314 | 8.9558 | 1.27 | 3.371 | 6.3 | 14.64 | 7.0365 | 14.1866 | 4.8506 | 10.217 | 156 | 3
2023 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 23.345 | 0.77763 | 2.22 | 3.645 | 4.6 | 7.66 | 5.083 | 8.4332 | 1.563 | 2.836 | 422 | 13
2023 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 70.2558 | 1.4963 | 1.36 | 1.746 | 3.03 | 3.95 | 3.492 | 4.3402 | 1.155 | 1.9053 | 308 | 9
2023 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 147.3204 | 2.6092 | 0.965 | 1.71 | 2.32 | 3.78 | 2.6875 | 3.8 | 0.63101 | 1.6026 | 103 | 4
2023 | GAMMA-GT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 25.8306 | 1.1163 | 2.385 | 6.378 | 5.53 | 12.73 | 6.0525 | 13.175 | 1.5038 | 4.0376 | 4158 | 4
2023 | GAMMA-GT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 84.2006 | 2.1081 | 1.69 | 2.984 | 3.47 | 6.67 | 3.718 | 7.2152 | 0.80853 | 2.3228 | 1584 | 2
2023 | GAMMA-GT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] | 0 | 136.602 | 2.9539 | 1.33 | 1.836 | 3.11 | 4.13 | 3.55 | 4.8352 | 1.2533 | 1.979 | 3528 | 3
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 1.386 | 0.10659 | 6.385 | 7.673 | 13.49 | 16.54 | 13.857 | 16.6673 | 2.8137 | 6.2957 | 793 | 12
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 1.6045 | 0.13121 | 3.925 | 7.626 | 13.24 | 15.93 | 14.822 | 16.2768 | 4.5925 | 11.1343 | 146 | 7
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 3.7193 | 0.21473 | 4.03 | 5.37 | 8.55 | 11.66 | 9.252 | 12.56 | 2.2545 | 5.0739 | 750 | 12
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 4.0287 | 0.19815 | 2.22 | 6.09 | 8.31 | 12.2 | 9.062 | 12.2051 | 1.9333 | 6.8818 | 151 | 7
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 5.6287 | 0.32026 | 3.33 | 4.628 | 7.44 | 12.24 | 8.119 | 14.0002 | 2.3832 | 6.4445 | 788 | 12
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 5.9545 | 0.25021 | 2.775 | 4.242 | 6.79 | 9.06 | 7.42 | 10.983 | 3.3021 | 5.1465 | 154 | 6
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 1.4752 | 0.12207 | 6.76 | 8.618 | 14.3 | 18.23 | 14.579 | 19.1424 | 2.8807 | 7.2559 | 16094 | 80
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c503 c303 | CEDIA GENTAMICIN II ENZYM. IMMUNO. [S,P] | 0 | 1.6201 | 0.18028 | 7.535 | 13.896 | 14.78 | 27.23 | 14.3285 | 25.0579 | 1.4099 | 6.4543 | 258 | 3
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 1.6407 | 0.11048 | 4.27 | 7.17 | 10.84 | 15.42 | 11.303 | 16.282 | 2.8265 | 8.0824 | 5835 | 39
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c503 c303 | GENT2O [S,P] | 0 | 1.5709 | 0.085903 | 3.9 | 5.26 | 8.59 | 10.84 | 8.275 | 12.0038 | 1.6493 | 5.4317 | 1380 | 19
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] | 0 | 1.4924 | 0.095256 | 6.1 | 8.454 | 11.92 | 17.56 | 11.15 | 17.0612 | 1.3291 | 2.8086 | 641 | 5
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 1.6519 | 0.088709 | 4.735 | 5.91 | 10.23 | 12.56 | 9.154 | 13.9565 | 0.80129 | 4.8874 | 391 | 3
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 3.77 | 0.23832 | 4.24 | 5.946 | 9.54 | 12.94 | 10.089 | 14.0556 | 2.6234 | 7.1083 | 16314 | 78
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 4.0227 | 0.18356 | 2.875 | 4.69 | 7.18 | 10.74 | 7.558 | 11.7391 | 2.3114 | 5.6194 | 5787 | 37
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c503 c303 | GENT2O [S,P] | 0 | 3.9442 | 0.20885 | 2.18 | 3.722 | 5.45 | 9.45 | 6.275 | 9.3554 | 2.2615 | 4.3107 | 1367 | 19
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c503 c303 | CEDIA GENTAMICIN II ENZYM. IMMUNO. [S,P] | 0 | 4.5149 | 0.33748 | 5.085 | 13.365 | 10.97 | 28.01 | 10.0565 | 24.3829 | 1.7673 | 6.1223 | 255 | 3
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] | 0 | 3.8237 | 0.16356 | 3.43 | 4.298 | 7.21 | 9.01 | 7.855 | 9.1928 | 1.567 | 3.5833 | 644 | 5
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 5.7391 | 0.38177 | 3.42 | 5.347 | 8.8 | 12.99 | 9.6285 | 14.1123 | 3.082 | 8.1286 | 17224 | 81
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c503 c303 | GENT2O [S,P] | 0 | 5.9734 | 0.35828 | 1.995 | 3.821 | 6.11 | 9.43 | 6.859 | 10.5636 | 3.3652 | 6.6 | 1341 | 19
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 6.0175 | 0.31148 | 2.65 | 4.28 | 6.81 | 11.41 | 7.409 | 12.262 | 2.349 | 7.9034 | 6405 | 38
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c503 c303 | CEDIA GENTAMICIN II ENZYM. IMMUNO. [S,P] | 0 | 7.0418 | 0.77118 | 5.91 | 12.596 | 16.44 | 30.34 | 16.749 | 32.1738 | 8.5688 | 13.3184 | 114 | 3
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] | 0 | 5.6779 | 0.2447 | 2.89 | 4.342 | 6.56 | 11.6 | 6.871 | 12.0442 | 1.7468 | 4.4208 | 653 | 5
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 6.456 | 0.47275 | 6.53 | 8.675 | 13.21 | 17.56 | 12.3175 | 19.036 | 1.6174 | 5.2578 | 383 | 3
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 1.6131 | 0.12159 | 3.965 | 6.265 | 10.38 | 15.34 | 11.141 | 17.3475 | 3.3636 | 9.6788 | 32 | 3
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 3.9912 | 0.20104 | 1.91 | 3.144 | 5.75 | 10.51 | 5.7355 | 12.3905 | 4.72 | 7.3919 | 32 | 3
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 1.5516 | 0.13515 | 6.85 | 8.785 | 14.82 | 18.23 | 15.1985 | 19.5419 | 3.2471 | 8.0908 | 23108 | 74
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c503 c303 | CEDIA GENTAMICIN II ENZYM. IMMUNO. [S,P] | 0 | 1.6536 | 0.12855 | 8.83 | 15.938 | 17.77 | 32.06 | 16.741 | 27.5628 | 1.4416 | 4.2859 | 433 | 2
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c503 c303 | GENT2O [S,P] | 0 | 1.6623 | 0.092041 | 3.715 | 5.27 | 8.72 | 11.92 | 9.068 | 13.5104 | 2.7486 | 7.1349 | 7371 | 35
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 1.6759 | 0.09446 | 3.625 | 5.181 | 8.5 | 12.65 | 8.879 | 15.4708 | 2.8512 | 7.5055 | 6068 | 27
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] | 0 | 1.6712 | 0.11408 | 4.65 | 6.912 | 9.96 | 13.88 | 10.5915 | 15.9671 | 3.4066 | 6.7435 | 1321 | 4
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 1.7658 | 0.11876 | 4.275 | 6.125 | 11.04 | 16.15 | 12.8245 | 16.8777 | 4.6164 | 9.004 | 212 | 3
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 4.2279 | 0.28174 | 4.02 | 5.83 | 9.21 | 13.5 | 9.8445 | 15.4236 | 2.8121 | 7.6811 | 21442 | 71
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c503 c303 | CEDIA GENTAMICIN II ENZYM. IMMUNO. [S,P] | 0 | 4.9077 | 0.26667 | 6.86 | 12.154 | 14.14 | 24.61 | 13.872 | 20.9238 | 0.80483 | 3.2011 | 436 | 2
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 4.4378 | 0.20714 | 2.01 | 3.24 | 5.38 | 10.86 | 6.031 | 12.1438 | 2.4862 | 7.8403 | 5793 | 25
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c503 c303 | GENT2O [S,P] | 0 | 4.3856 | 0.2305 | 2.04 | 3.27 | 5.72 | 11.6 | 6.632 | 12.317 | 2.9459 | 8.0926 | 6997 | 33
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] | 0 | 4.3335 | 0.28554 | 2.94 | 4.028 | 7.01 | 10.05 | 7.9105 | 12.1529 | 2.5697 | 5.5555 | 1397 | 4
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 6.2787 | 0.39931 | 3.24 | 4.946 | 7.89 | 12.56 | 8.451 | 14.4228 | 2.5443 | 8.3595 | 23312 | 75
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c503 c303 | GENT2O [S,P] | 0 | 6.4887 | 0.34416 | 1.66 | 3.04 | 5.13 | 11.86 | 5.914 | 13.1648 | 2.5582 | 8.9333 | 7189 | 34
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 6.5026 | 0.36962 | 1.73 | 3.466 | 5.18 | 12.43 | 6.0255 | 13.8672 | 2.4467 | 9.6232 | 6329 | 26
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] | 0 | 6.3548 | 0.43092 | 2.6 | 4.065 | 6.27 | 10.12 | 6.7705 | 11.7016 | 2.2472 | 6.2465 | 1366 | 4
2023 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 6.9738 | 0.66875 | 8.67 | 11.276 | 21.42 | 24.41 | 23.757 | 26.5972 | 7.7181 | 11.4526 | 166 | 3
2023 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 1.3509 | 0.097891 | 5.7 | 7.787 | 16.58 | 19.83 | 19.225 | 22.8807 | 8.128 | 11.3624 | 117 | 5
2023 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | KIMS [S,P] | 0 | 1.5384 | 0.14762 | 5.17 | 8.962 | 11.63 | 19.47 | 11.131 | 21.8394 | 2.6409 | 9.5834 | 438 | 5
2023 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | GENT2O [S,P] | 0 | 1.4315 | 0.075787 | 4.08 | 5.782 | 8.76 | 11.78 | 8.656 | 12.6144 | 1.5402 | 3.7586 | 1760 | 9
2023 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] | 0 | 4.2294 | 0.25676 | 5.57 | 9.906 | 11.39 | 21.02 | 10.379 | 18.8658 | 1.1837 | 2.5117 | 199 | 6
2023 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | GENT2O [S,P] | 0 | 4.3475 | 0.20787 | 1.875 | 3.737 | 5.29 | 10.37 | 5.709 | 10.887 | 1.6574 | 5.6579 | 2327 | 9
2023 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | KIMS [S,P] | 0 | 4.3589 | 0.15827 | 3 | 5.2 | 8.16 | 11.76 | 9.172 | 14.096 | 2.3202 | 7.1344 | 446 | 5
2023 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | KIMS [S,P] | 0 | 8.0931 | 0.37986 | 3.15 | 4.4 | 8.93 | 10.71 | 7.738 | 12.769 | 3.4821 | 8.1248 | 251 | 4
2023 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | GENT2O [S,P] | 0 | 8.2302 | 0.26314 | 1.65 | 3.4 | 3.96 | 9 | 4.452 | 8.7196 | 1.6138 | 3.7821 | 1324 | 6
2023 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | GENT2O [S,P] | 0 | 1.5531 | 0.086727 | 4.53 | 6.795 | 9.49 | 13.73 | 9.307 | 12.1249 | 1.6939 | 2.0792 | 65 | 4
2023 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | GENT2O [S,P] | 0 | 4.3381 | 0.076588 | 1.19 | 1.622 | 2.82 | 3.38 | 3.0235 | 3.4431 | 1.0558 | 1.3527 | 37 | 2
2023 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | GENT2O [S,P] | 0 | 8.9264 | 0.52729 | 4.875 | 6.479 | 9.8 | 12.99 | 8.787 | 11.9454 | 0.73715 | 1.2531 | 36 | 3
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56481 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.3219 | 0.051358 | 0.74 | 1.292 | 1.89 | 3.24 | 1.798 | 3.2384 | 0.43338 | 1.4349 | 226 | 3
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56481 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 3.3221 | 0.052604 | 1.385 | 1.905 | 3.16 | 4.52 | 3.039 | 4.3847 | 0.63194 | 1.7917 | 1359 | 10
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56482 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 1.6431 | 0.036214 | 1 | 2.078 | 2.92 | 4.89 | 2.798 | 5.4108 | 0.41151 | 3.092 | 180 | 3
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56482 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 1.6529 | 0.02667 | 1.36 | 1.936 | 2.84 | 4.05 | 2.97 | 4.0244 | 0.56511 | 1.4641 | 1359 | 10
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56491 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.4494 | 0.0582 | 0.91 | 1.519 | 2.42 | 4.08 | 2.379 | 4.8152 | 0.96662 | 2.6176 | 1268 | 7
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56491 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 3.4656 | 0.057992 | 1.42 | 1.778 | 3.01 | 4.06 | 3.086 | 4.2215 | 0.66096 | 1.5064 | 3002 | 8
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56492 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 1.7213 | 0.030805 | 0.88 | 1.791 | 2.12 | 4.55 | 2.4165 | 5.059 | 0.87672 | 2.4606 | 1276 | 8
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56492 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 1.7317 | 0.033409 | 1.445 | 2.002 | 3.34 | 4.33 | 3.592 | 4.7646 | 1.0479 | 2.0042 | 2207 | 7
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56501 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.355 | 0.059203 | 0.715 | 1.429 | 1.95 | 3.74 | 2.171 | 4.0918 | 0.80932 | 2.6487 | 1094 | 9
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56501 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 3.3707 | 0.061531 | 1.4 | 1.95 | 3.05 | 4.33 | 3.09 | 4.5914 | 0.67754 | 1.9548 | 3645 | 19
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56502 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 1.5958 | 0.028712 | 0.79 | 1.893 | 2.28 | 3.94 | 2.527 | 4.1186 | 0.8044 | 2.4121 | 890 | 8
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56502 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 1.6012 | 0.033964 | 1.55 | 2.486 | 3.37 | 5.21 | 3.4605 | 5.174 | 0.83002 | 1.6835 | 2726 | 15
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56511 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.2001 | 0.061838 | 0.75 | 1.44 | 2.23 | 4.44 | 2.5105 | 5.0399 | 1.1785 | 3.0527 | 3313 | 8
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56511 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 3.233 | 0.054343 | 1.47 | 2.036 | 2.96 | 4.16 | 2.832 | 3.8796 | 0.48506 | 0.94394 | 2531 | 4
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56512 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 1.6457 | 0.036307 | 0.88 | 1.91 | 2.46 | 5.16 | 2.789 | 5.9332 | 1.276 | 3.6691 | 3243 | 8
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56512 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 1.6635 | 0.034082 | 1.62 | 2.7 | 3.36 | 5.5 | 3.219 | 5.108 | 0.47831 | 1.1231 | 2526 | 4
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56521 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.2766 | 0.17945 | 0.75 | 1.575 | 1.78 | 3.55 | 1.8675 | 3.6365 | 0.47812 | 1.5014 | 5693 | 15
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56521 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 3.265 | 0.061042 | 1.44 | 2.026 | 3.27 | 4.34 | 3.403 | 4.9044 | 0.89017 | 2.532 | 11917 | 17
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56522 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 1.6093 | 0.024521 | 0.85 | 1.708 | 2.05 | 3.6 | 2.144 | 4.089 | 0.56221 | 1.797 | 4208 | 13
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56522 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 1.6045 | 0.14541 | 1.52 | 2.368 | 3.61 | 5.54 | 3.8865 | 6.4291 | 1.0439 | 2.7062 | 11528 | 14
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.4279 | 0.047203 | 0.77 | 1.268 | 1.86 | 3.25 | 2.027 | 3.7173 | 0.73553 | 1.9178 | 5073 | 15
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 3.4317 | 0.064743 | 1.46 | 2.018 | 3.2 | 4.33 | 3.247 | 4.7882 | 0.82836 | 1.9248 | 5826 | 13
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 1.6989 | 0.02425 | 0.855 | 1.39 | 2.06 | 3.23 | 2.179 | 3.5284 | 0.68939 | 1.8359 | 4245 | 14
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 1.7033 | 0.038783 | 1.61 | 2.416 | 3.63 | 5.21 | 3.762 | 5.7829 | 1.0017 | 2.3544 | 5044 | 11
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56541 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.3916 | 0.042136 | 0.63 | 1.379 | 1.62 | 2.93 | 1.795 | 3.2942 | 0.50306 | 1.4889 | 1880 | 11
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56541 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 3.3802 | 0.065877 | 1.32 | 1.851 | 3.12 | 4.43 | 3.2805 | 5.1237 | 0.87881 | 2.4174 | 2135 | 14
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56542 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 1.793 | 0.021785 | 0.74 | 1.555 | 1.78 | 3.17 | 1.932 | 3.4078 | 0.56687 | 1.5642 | 1687 | 11
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56542 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 1.796 | 0.036758 | 1.58 | 2.52 | 3.39 | 5.1 | 3.422 | 5.2746 | 0.91468 | 1.8688 | 1475 | 11
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56551 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.4157 | 0.049861 | 1.105 | 1.261 | 2.13 | 2.69 | 2.457 | 3.0322 | 0.94013 | 1.008 | 63 | 2
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56551 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 3.4566 | 0.062264 | 1.64 | 2.018 | 3.38 | 4.09 | 3.485 | 4.0333 | 0.63953 | 1.2987 | 74 | 3
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56552 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 1.8049 | 0.033881 | 1.18 | 1.636 | 2.43 | 3.54 | 2.802 | 3.9644 | 1.2694 | 1.3423 | 63 | 2
2023 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56552 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 1.8208 | 0.03329 | 1.785 | 2.007 | 3.76 | 4.07 | 3.8195 | 3.9463 | 0.69972 | 0.97526 | 72 | 3
2023 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 1 | 24031A | Cobas c501 c502 | ROCHE | 0 | 3.3603 | 0.076771 | 1.61 | 2.408 | 3.51 | 5.07 | 3.696 | 5.2636 | 1.0698 | 2.1589 | 1444 | 9
2023 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 1 | 24031A | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.3353 | 0.067717 | 1.25 | 2.286 | 2.84 | 4.6 | 2.765 | 3.9934 | 0.69619 | 1.8561 | 501 | 4
2023 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 1 | 24031A | Roche instruments | ROCHE | 0 | 3.3528 | 0.076551 | 1.74 | 3.07 | 4.48 | 7.17 | 3.984 | 7.629 | 1.1138 | 3.709 | 1977 | 11
2023 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 2 | 24032A | Cobas c501 c502 | ROCHE | 0 | 2.1257 | 0.054559 | 1.415 | 2.624 | 3.29 | 5.26 | 3.614 | 5.093 | 0.84453 | 2.2559 | 1423 | 9
2023 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 2 | 24032A | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 2.1099 | 0.047037 | 1.06 | 2.32 | 2.7 | 4.59 | 3.234 | 4.215 | 0.47468 | 1.9167 | 498 | 4
2023 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 2 | 24032A | Roche instruments | ROCHE | 0 | 2.12 | 0.057366 | 1.11 | 1.68 | 4.69 | 10.76 | 4.9215 | 11.3498 | 2.5152 | 9.553 | 1953 | 11
2023 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 1 | 25011A | Cobas c501 c502 | ROCHE | 0 | 3.1015 | 0.060992 | 1.49 | 2.268 | 3.12 | 4.61 | 3.153 | 4.4766 | 0.674 | 1.4777 | 1614 | 3
2023 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 1 | 25011A | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.083 | 0.040393 | 1.465 | 1.613 | 0 | 0 | 2.5937 | 2.9557 | 0.00931 | 0.013702 | 241 | 2
2023 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 1 | 25011A | Roche instruments | ROCHE | 0 | 3.0995 | 0.05942 | 1.31 | 2.434 | 2.93 | 5.14 | 2.983 | 5.1436 | 0.36211 | 1.3386 | 2178 | 7
2023 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 2 | 25012A | Cobas c501 c502 | ROCHE | 0 | 1.7863 | 0.03652 | 1.5 | 2.304 | 3.52 | 4.63 | 3.445 | 4.4922 | 0.6649 | 1.8285 | 1615 | 3
2023 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 2 | 25012A | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 1.7833 | 0.02332 | 1.465 | 1.629 | 0 | 0 | 2.6984 | 3.1471 | 0.001455 | 0.002147 | 238 | 2
2023 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 2 | 25012A | Roche instruments | ROCHE | 0 | 1.7861 | 0.035044 | 1.61 | 2.33 | 3.24 | 4.81 | 3.376 | 4.173 | 0.57924 | 1.4691 | 2179 | 7
2023 | GLUC LCR [S] | Multichem CSF 1 | C1212211 | Roche instruments | ROCHE | 0 | 3.5475 | 0.082917 | 1.17 | 2.203 | 2.74 | 4.78 | 3.273 | 5.3112 | 1.2265 | 2.0374 | 960 | 5
2023 | GLUC LCR [S] | Multichem CSF 2 | C1212212 | Roche instruments | ROCHE | 0 | 1.6855 | 0.036429 | 1.4 | 2.2 | 3.14 | 5.24 | 3.385 | 5.45 | 1.122 | 2.1851 | 1066 | 5
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 241.5806 | 2.7052 | 1.12 | 1.456 | 2.31 | 2.99 | 2.342 | 3.0332 | 0.48293 | 0.62001 | 31 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 238.3175 | 5.3183 | 1.325 | 1.945 | 4 | 4.65 | 4.577 | 5.156 | 1.8907 | 3.5052 | 256 | 6
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 240.841 | 6.1137 | 1.13 | 1.526 | 3.49 | 4.47 | 4.131 | 5.2666 | 1.4584 | 3.4918 | 437 | 9
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 246.7407 | 5.8023 | 1.28 | 1.85 | 2.74 | 4.49 | 3.073 | 5.2622 | 0.89438 | 2.2995 | 242 | 7
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 241.8098 | 7.7113 | 2.815 | 3.259 | 5.86 | 6.76 | 5.9865 | 6.6605 | 1.3347 | 1.3929 | 55 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 246.941 | 6.2375 | 0.93 | 1.156 | 3.23 | 4.16 | 3.796 | 4.6698 | 2.2451 | 3.1794 | 86 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 238.0108 | 10.0957 | 1.725 | 2.979 | 5.31 | 7.78 | 6.297 | 9.0734 | 3.3879 | 5.3959 | 1142 | 9
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 241.492 | 7.4005 | 1.38 | 2.502 | 3.97 | 6.57 | 4.25 | 7.4128 | 1.4677 | 4.1577 | 2262 | 27
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 243.2018 | 3.6101 | 1.35 | 2.142 | 2.91 | 4.6 | 3.007 | 4.9994 | 0.62185 | 1.6442 | 109 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 245.8907 | 5.7634 | 1.06 | 2.43 | 2.64 | 6.88 | 2.979 | 7.209 | 1.1913 | 2.8145 | 718 | 6
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 233.2656 | 6.5277 | 1.46 | 3.274 | 3.39 | 6.99 | 3.828 | 7.3296 | 0.94145 | 2.4781 | 566 | 6
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 235.904 | 4.9167 | 1.05 | 1.819 | 2.85 | 4.29 | 3.151 | 4.8504 | 1.4628 | 2.4039 | 114 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 103.1483 | 1.4558 | 0.81 | 1.516 | 1.68 | 3.17 | 1.629 | 3.3168 | 0.32313 | 0.85024 | 323 | 7
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 103.4075 | 2.3542 | 1.41 | 2.144 | 3.3 | 4.78 | 3.32 | 5.1825 | 0.75115 | 2.3041 | 1394 | 15
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 103.2539 | 2.403 | 1.3 | 2.208 | 3.12 | 5.15 | 3.306 | 5.658 | 1.0273 | 2.9551 | 3560 | 38
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 102.3277 | 1.852 | 1.02 | 1.678 | 2.56 | 3.54 | 2.805 | 3.4852 | 0.60183 | 1.9426 | 640 | 8
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 103.2645 | 2.5301 | 1.125 | 1.965 | 3.02 | 4.71 | 3.108 | 4.597 | 0.84519 | 2.4911 | 1522 | 11
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | HEXOKINASE [S,P] | 0 | 99.5 | 3.4717 | 3.06 | 4.388 | 5.91 | 9.12 | 5.697 | 9.0666 | 2.0186 | 5.6289 | 20 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 103.3383 | 1.9437 | 1.375 | 1.73 | 2.85 | 3.55 | 2.706 | 3.436 | 0.45754 | 0.80039 | 84 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 103.0134 | 2.2623 | 1.59 | 2.67 | 3.52 | 5.45 | 3.651 | 5.065 | 0.90931 | 2.1345 | 518 | 10
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | HEXOKINASE [S,P] | 0 | 102.9897 | 1.7034 | 1.045 | 1.325 | 2.64 | 3.49 | 2.626 | 3.9186 | 1.0355 | 1.9881 | 580 | 9
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 101.9728 | 2.3503 | 1.17 | 1.936 | 2.88 | 4.53 | 3.387 | 5.1786 | 1.3383 | 2.5322 | 529 | 12
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | HEXOKINASE [S,P] | 0 | 99.1231 | 1.4832 | 1.29 | 1.661 | 2.7 | 3.4 | 2.713 | 3.2902 | 0.36587 | 0.76381 | 193 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 100.352 | 1.9817 | 1.315 | 1.907 | 2.99 | 4.33 | 3.2095 | 4.6375 | 0.79519 | 2.0693 | 12826 | 92
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 100.0311 | 1.8848 | 1.33 | 1.87 | 2.95 | 4.23 | 2.987 | 4.65 | 0.70851 | 1.9066 | 16619 | 99
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 100.536 | 1.6278 | 0.87 | 1.574 | 2.14 | 3.67 | 2.354 | 3.939 | 0.77078 | 1.9583 | 13250 | 78
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 100.8375 | 1.5863 | 1.08 | 1.54 | 2.39 | 3.52 | 2.555 | 3.9044 | 0.68132 | 1.8661 | 13218 | 58
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 100.7057 | 1.626 | 1.07 | 1.552 | 2.4 | 3.54 | 2.588 | 3.5572 | 0.73191 | 1.5144 | 2563 | 12
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | HK GEN 3 CSF | 0 | 103.5235 | 3.0322 | 1.45 | 1.79 | 4.05 | 5.22 | 4.8825 | 6.0995 | 2.2193 | 3.4892 | 213 | 4
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 103.3562 | 2.3008 | 1.43 | 2.468 | 3.31 | 5.3 | 3.713 | 5.9002 | 1.0647 | 2.2973 | 3566 | 32
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 247.8189 | 4.6078 | 1.64 | 2.136 | 3.63 | 4.31 | 3.576 | 4.225 | 0.33456 | 1.103 | 164 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 245.9678 | 3.1324 | 0.95 | 1.964 | 1.91 | 3.95 | 1.628 | 3.56 | 0.16387 | 0.48409 | 188 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 245.1937 | 5.5936 | 1.855 | 1.915 | 4.03 | 4.18 | 4.4245 | 4.5233 | 1.3586 | 1.3586 | 16 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | HEXOKINASE [S,P] | 0 | 246.5788 | 5.4824 | 1.06 | 1.89 | 2.71 | 5.51 | 2.998 | 6.2248 | 1.1266 | 3.0104 | 3786 | 15
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 246.7729 | 9.1931 | 1.37 | 5.366 | 3.21 | 12.26 | 3.718 | 10.8622 | 1.0171 | 1.908 | 303 | 3
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 245.4771 | 5.697 | 1.18 | 2.397 | 2.95 | 5.62 | 3.109 | 5.9875 | 0.93585 | 2.6434 | 5193 | 26
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | HEXOKINASE [S,P] | 0 | 239.3365 | 3.1624 | 1.035 | 1.565 | 2.14 | 3.18 | 2.328 | 2.948 | 0.3534 | 0.74185 | 262 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 241.8066 | 4.6407 | 1.3 | 1.89 | 2.97 | 4.3 | 3.157 | 4.6864 | 0.85112 | 2.0315 | 84645 | 153
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 241.4023 | 4.5872 | 1.25 | 1.85 | 2.91 | 4.37 | 3.118 | 4.832 | 0.91982 | 2.3866 | 107001 | 191
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 243.7411 | 3.9119 | 0.89 | 1.53 | 2.19 | 3.67 | 2.395 | 4.0386 | 0.77911 | 1.997 | 105919 | 165
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 243.7443 | 4.0609 | 1.15 | 1.8 | 2.6 | 3.97 | 2.7635 | 4.3448 | 0.73808 | 1.9011 | 90313 | 101
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 244.276 | 4.4831 | 1.11 | 1.755 | 2.5 | 3.93 | 2.665 | 4.1438 | 0.72977 | 1.7571 | 18061 | 21
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | HEXOKINASE [S,P] | 0 | 242.7866 | 6.1797 | 1.475 | 3.27 | 3.54 | 6.7 | 3.134 | 6.898 | 1.047 | 2.7159 | 581 | 5
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | HK GEN 3 CSF | 0 | 249.8114 | 5.9971 | 1.51 | 2.544 | 3.56 | 5.5 | 3.853 | 6.4216 | 1.3249 | 3.2929 | 1264 | 5
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 242.612 | 5.8084 | 1.165 | 2.234 | 2.58 | 5.04 | 2.871 | 5.9413 | 0.80755 | 2.7043 | 602 | 7
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 245.5144 | 5.7011 | 1.5 | 2.38 | 3.38 | 5.42 | 3.505 | 5.9012 | 0.84802 | 2.6168 | 20916 | 56
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 246.7066 | 3.3522 | 1.205 | 1.639 | 2.42 | 3.71 | 2.264 | 4.0662 | 0.41067 | 1.4667 | 283 | 3
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 237.6551 | 7.7743 | 2.35 | 3.274 | 4.93 | 6.85 | 4.404 | 7.112 | 0.75133 | 1.7021 | 5389 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | HEXOKINASE [S,P] | 0 | 104.6607 | 2.3229 | 1.045 | 1.638 | 2.79 | 4.69 | 2.93 | 5.2123 | 0.99551 | 2.8985 | 4554 | 15
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 103.8471 | 2.2732 | 1.11 | 2.19 | 2.76 | 5.23 | 3.0285 | 5.6705 | 0.98418 | 2.5351 | 4259 | 19
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 103.8355 | 3.3194 | 1.725 | 5.466 | 4.05 | 11.08 | 3.938 | 10.8164 | 0.77397 | 2.6876 | 512 | 3
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 102.1875 | 2.0098 | 1.3 | 1.93 | 2.99 | 4.46 | 3.193 | 4.9217 | 0.92492 | 2.3273 | 141246 | 191
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | HEXOKINASE [S,P] | 0 | 101.1946 | 1.6712 | 0.84 | 1.04 | 1.86 | 2.15 | 1.918 | 2.0452 | 0.52325 | 0.72507 | 167 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 102.3111 | 1.9318 | 1.35 | 1.923 | 2.99 | 4.26 | 3.1365 | 4.7171 | 0.82313 | 2.0068 | 109340 | 149
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 102.8818 | 1.5723 | 0.83 | 1.47 | 2.04 | 3.55 | 2.221 | 3.8596 | 0.71867 | 1.9625 | 142124 | 200
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 102.4958 | 1.6985 | 1.14 | 1.78 | 2.6 | 3.93 | 2.729 | 4.2488 | 0.72386 | 1.8434 | 130032 | 99
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 102.777 | 1.8024 | 1.145 | 1.8 | 2.55 | 4.12 | 2.648 | 4.3308 | 0.69327 | 1.6256 | 26814 | 21
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | HK GEN 3 CSF | 0 | 106.1116 | 2.4512 | 1.46 | 2.382 | 3.57 | 5.45 | 3.785 | 5.4608 | 1.0154 | 3.4082 | 1567 | 5
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | HEXOKINASE [S,P] | 0 | 103.7387 | 2.2002 | 1.22 | 2.55 | 2.84 | 5.15 | 3.128 | 4.7885 | 1.0612 | 2.1488 | 421 | 4
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 104.4545 | 2.3322 | 1.515 | 2.588 | 3.45 | 5.61 | 3.541 | 6.188 | 0.86081 | 2.4089 | 23544 | 57
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 103.5353 | 2.4758 | 1.355 | 2.745 | 2.88 | 6.26 | 2.9415 | 6.1065 | 0.56058 | 1.9283 | 633 | 7
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 245.0467 | 4.7235 | 1.285 | 1.887 | 2.94 | 4.01 | 2.889 | 4.6575 | 0.5209 | 1.6723 | 667 | 4
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c111 | HEXOKINASE [S,P] | 0 | 103.586 | 1.7473 | 0.96 | 1.462 | 2.51 | 3.42 | 2.674 | 4.0538 | 1.095 | 1.8381 | 466 | 3
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 104.0155 | 2.0093 | 0.855 | 2.096 | 1.88 | 4.32 | 2.085 | 4.0228 | 0.55053 | 0.80896 | 181 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 103.4515 | 2.5136 | 1.41 | 2.372 | 3.31 | 5.78 | 3.6605 | 6.1045 | 1.2018 | 3.1026 | 4014 | 19
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 102.5932 | 2.1041 | 1.26 | 2.05 | 3.06 | 4.41 | 3.3475 | 4.8709 | 1.097 | 2.524 | 9922 | 56
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 103.0196 | 1.9889 | 1.36 | 2.069 | 3.03 | 4.59 | 3.083 | 4.942 | 0.79742 | 2.0441 | 8929 | 37
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 102.9155 | 1.9595 | 1 | 1.88 | 2.43 | 4.18 | 2.6765 | 4.5036 | 0.82097 | 2.1045 | 12412 | 51
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 102.2012 | 2.0678 | 1.22 | 1.976 | 2.97 | 4.65 | 3.084 | 5.171 | 0.80876 | 2.4849 | 8221 | 25
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 102.5526 | 1.9793 | 1.135 | 2.116 | 2.78 | 4.59 | 3.0445 | 4.3213 | 0.92888 | 1.7482 | 1849 | 7
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 103.4419 | 2.3743 | 1.645 | 2.133 | 3.71 | 4.44 | 3.8375 | 4.6824 | 0.97832 | 1.936 | 378 | 3
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | HEXOKINASE [S,P] | 0 | 101.8683 | 2.3814 | 1.345 | 2.73 | 3.27 | 5.91 | 3.4405 | 5.9186 | 0.89855 | 2.2716 | 496 | 4
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 102.1867 | 3.2987 | 1.53 | 2.39 | 3.68 | 5.29 | 3.907 | 5.7112 | 1.1601 | 2.5773 | 7326 | 17
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 245.2635 | 5.932 | 1.25 | 2.67 | 3.11 | 5.98 | 3.3685 | 6.3825 | 1.1624 | 2.912 | 3479 | 19
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 246.4295 | 4.5615 | 1.175 | 1.755 | 2.81 | 3.78 | 2.8835 | 4.0195 | 1.0923 | 1.5779 | 457 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 244.0458 | 4.6647 | 1.325 | 2.02 | 2.99 | 4.47 | 3.079 | 4.7559 | 0.78388 | 1.9877 | 8534 | 37
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 243.1716 | 5.0868 | 1.32 | 1.962 | 3.15 | 4.57 | 3.367 | 4.9662 | 1.0896 | 2.4108 | 12477 | 62
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 244.796 | 4.9024 | 0.91 | 1.954 | 2.41 | 4.79 | 2.662 | 5.1802 | 0.90414 | 2.2997 | 15416 | 62
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 245.5387 | 5.319 | 1.18 | 2.164 | 2.98 | 4.62 | 3.1775 | 4.8789 | 1.0469 | 2.2384 | 1498 | 6
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 243.4558 | 4.9164 | 1.22 | 1.92 | 2.89 | 4.9 | 3.018 | 5.387 | 0.85559 | 2.4484 | 8319 | 24
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 240.9359 | 5.4539 | 1.62 | 2.329 | 3.66 | 4.95 | 3.907 | 5.4294 | 1.0633 | 2.3546 | 1731 | 14
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | HEXOKINASE [S,P] | 0 | 239.5983 | 4.2887 | 1.16 | 1.684 | 2.91 | 4.12 | 3.091 | 3.9976 | 1.1343 | 1.8967 | 315 | 3
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 243.1871 | 5.4671 | 1.46 | 1.99 | 3.23 | 4.1 | 3.3305 | 4.3111 | 0.68072 | 1.7173 | 384 | 3
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | HEXOKINASE [S,P] | 0 | 248.2653 | 4.8439 | 1.1 | 1.622 | 2.76 | 3.91 | 2.917 | 4.1436 | 0.97127 | 2.4367 | 1428 | 6
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 244.1477 | 6.9664 | 1.78 | 2.414 | 3.59 | 6.35 | 3.86 | 7.5022 | 1.1981 | 3.5065 | 139 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 243.7674 | 4.4291 | 1.31 | 1.86 | 2.89 | 4.14 | 2.994 | 4.4655 | 0.7118 | 1.9289 | 40696 | 78
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 242.9195 | 4.3021 | 1.27 | 1.89 | 2.83 | 4.03 | 2.965 | 4.3388 | 0.73281 | 1.7299 | 45102 | 82
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 245.9212 | 3.5673 | 0.82 | 1.36 | 1.96 | 3.31 | 2.074 | 3.6008 | 0.59404 | 1.6853 | 47877 | 108
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 246.4759 | 4.3721 | 1.155 | 1.81 | 2.55 | 4.67 | 2.5755 | 5.2771 | 0.58327 | 2.1153 | 11721 | 11
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 245.0831 | 3.7789 | 1.1 | 1.645 | 2.49 | 3.62 | 2.61 | 3.889 | 0.64062 | 1.5377 | 50667 | 54
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | HK GEN 3 CSF | 0 | 248.1855 | 4.9108 | 1.44 | 1.888 | 3.16 | 4.04 | 3.433 | 4.4032 | 0.87279 | 1.4551 | 594 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 246.5304 | 4.9835 | 1.445 | 2.049 | 3.19 | 4.55 | 3.2805 | 4.8558 | 0.73696 | 2.3172 | 6889 | 20
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 99.9935 | 3.4711 | 3.045 | 3.297 | 6.12 | 6.65 | 5.194 | 5.6148 | 0.16345 | 0.16521 | 186 | 3
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 104.9647 | 1.0422 | 0.67 | 1.03 | 1.45 | 2.15 | 1.484 | 2.2028 | 0.38505 | 0.94544 | 151 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 103.4905 | 1.7592 | 1.525 | 1.84 | 3.12 | 3.87 | 2.971 | 4.1085 | 0.50245 | 1.0919 | 369 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 103.3942 | 0.89633 | 0.84 | 1.454 | 1.72 | 3.1 | 1.833 | 3.188 | 0.35505 | 1.1157 | 113 | 3
2023 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 50.316 | 1.0566 | 1.12 | 2.588 | 2.74 | 5.49 | 2.913 | 5.6134 | 0.87961 | 2.0656 | 8445 | 22
2023 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 48.8536 | 1.1121 | 1.79 | 3.468 | 3.62 | 7.18 | 3.451 | 7.5498 | 1.1977 | 2.4839 | 242 | 3
2023 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | HK G6P-DH GEN 3 | 0 | 128.4443 | 2.3959 | 1.81 | 2.576 | 3.84 | 5.26 | 4.164 | 5.536 | 0.84276 | 2.6226 | 334 | 4
2023 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 129.7344 | 2.3493 | 0.99 | 1.79 | 2.38 | 4.25 | 2.581 | 4.549 | 0.77116 | 1.8653 | 10439 | 22
2023 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 286.8557 | 4.8316 | 0.895 | 1.985 | 2.1 | 4.42 | 2.3665 | 4.8637 | 0.79592 | 2.0385 | 4317 | 14
2023 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | HK G6P-DH GEN 3 STAT | 0 | 281.7938 | 4.672 | 1.47 | 2.26 | 3.61 | 4.88 | 3.621 | 5.0312 | 0.83556 | 2.3451 | 231 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 53.3375 | 1.0652 | 0.72 | 2.45 | 1.81 | 4.94 | 2.166 | 4.201 | 0.7212 | 1.5665 | 353 | 11
2023 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 124.1891 | 2.3408 | 0.76 | 1.166 | 2.51 | 3.51 | 2.677 | 3.8138 | 1.0521 | 2.3065 | 262 | 8
2023 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 316.0987 | 5.7809 | 0.99 | 1.295 | 2.41 | 3.25 | 2.807 | 3.8115 | 1.4376 | 1.6946 | 89 | 4
2023 | GLUCOSE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 61.1062 | 1.1162 | 0.78 | 1.257 | 2.41 | 3.8 | 2.665 | 4.3083 | 1.1832 | 2.821 | 3399 | 4
2023 | GLUCOSE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 118.4505 | 1.3676 | 1.12 | 1.536 | 2.36 | 3.22 | 2.53 | 3.1568 | 0.5792 | 0.81671 | 1372 | 2
2023 | GLUCOSE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] | 0 | 353.1877 | 5.7742 | 0.7 | 1.278 | 2.24 | 3.22 | 2.623 | 3.6934 | 1.0302 | 2.5473 | 2932 | 3
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88131 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 | 0 | 28.0779 | 1.2397 | 1.14 | 1.5 | 5.76 | 6.92 | 6.253 | 7.0594 | 4.3632 | 5.7595 | 10 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88132 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 | 0 | 290.2963 | 6.6491 | 1.15 | 2.262 | 2.49 | 6.23 | 2.754 | 7.2564 | 0.84761 | 3.5149 | 19 | 3
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas 8000 c701 (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 30.1804 | 0.57419 | 1.5 | 2.004 | 3.24 | 4.07 | 3.45 | 4.0344 | 0.65876 | 1.4895 | 1546 | 3
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 | 0 | 30.5922 | 0.6874 | 1.65 | 2.212 | 3.54 | 5.15 | 3.778 | 5.797 | 0.92221 | 2.0851 | 4922 | 29
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 STAT | 0 | 30.2936 | 0.5421 | 1.51 | 1.822 | 3.24 | 3.71 | 3.041 | 4.0972 | 0.64631 | 1.4734 | 739 | 5
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 30.1112 | 0.61483 | 1.01 | 1.99 | 2.74 | 4.49 | 3.177 | 4.9462 | 1.0969 | 2.672 | 3307 | 20
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas 8000 c701 (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 291.1263 | 3.5907 | 0.97 | 1.56 | 2.03 | 3.16 | 2.083 | 3.051 | 0.57007 | 0.86715 | 1702 | 4
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 | 0 | 292.5651 | 5.6151 | 1.32 | 1.75 | 2.97 | 4.15 | 3.27 | 4.7626 | 0.90556 | 2.4528 | 4601 | 26
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 STAT | 0 | 290.3705 | 4.6416 | 1.17 | 1.606 | 2.53 | 3.41 | 2.825 | 3.5176 | 0.42602 | 1.3313 | 747 | 5
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 292.4 | 4.7761 | 0.74 | 1.216 | 2.13 | 3.47 | 2.223 | 3.9867 | 0.63375 | 2.3876 | 3078 | 17
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas 8000 c701 (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 28.7626 | 0.76329 | 1.34 | 2.06 | 3.34 | 7.07 | 3.583 | 7.3896 | 1.0882 | 5.6693 | 11954 | 18
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 STAT | 0 | 28.8354 | 0.57702 | 1.8 | 2.563 | 3.6 | 5.14 | 3.0225 | 4.6535 | 0.24716 | 1.1728 | 260 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 | 0 | 29.2693 | 0.69173 | 1.73 | 2.37 | 3.86 | 5.19 | 3.873 | 5.6254 | 1.0606 | 2.4545 | 9212 | 31
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 28.4826 | 0.64586 | 1.11 | 1.82 | 2.9 | 4.74 | 3.257 | 5.252 | 1.3018 | 2.6404 | 8196 | 22
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas Integra (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 30.1718 | 0.86407 | 1.835 | 3.766 | 4.01 | 7.86 | 4.163 | 8.0683 | 1.4879 | 3.0756 | 515 | 4
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas 8000 c701 (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 291.9923 | 4.377 | 1.09 | 1.5 | 2.45 | 3.33 | 2.527 | 3.6942 | 0.60322 | 1.5663 | 12724 | 18
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 STAT | 0 | 289.3962 | 4.4311 | 1.525 | 2.036 | 3.07 | 4.1 | 2.8355 | 3.7266 | 0.33304 | 0.42666 | 237 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 | 0 | 293.1287 | 5.8102 | 1.32 | 1.79 | 2.97 | 4.1 | 3.154 | 4.671 | 0.94949 | 2.2539 | 9215 | 31
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 292.1465 | 5.236 | 0.83 | 1.34 | 2.3 | 3.48 | 2.553 | 4.0118 | 1.0447 | 2.2831 | 8255 | 20
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas Integra (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 303.0812 | 8.0985 | 1.08 | 3.826 | 2.6 | 9.17 | 2.709 | 10.9444 | 0.73432 | 5.0284 | 364 | 4
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88161 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 27.7181 | 0.60511 | 1.24 | 2.822 | 3.2 | 7.67 | 3.701 | 9.0148 | 1.7067 | 4.3759 | 118 | 3
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88162 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 293.5904 | 3.4993 | 0.735 | 1.17 | 2.32 | 2.88 | 2.7165 | 3.196 | 1.6096 | 1.6758 | 83 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas 8000 c701 (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 26.5739 | 0.5921 | 1.71 | 2.249 | 3.64 | 5.03 | 3.6925 | 5.6411 | 0.87261 | 2.4181 | 13946 | 17
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 STAT | 0 | 26.6805 | 0.72032 | 1.91 | 2.604 | 4.29 | 6.04 | 4.453 | 6.5974 | 0.95593 | 3.0864 | 6371 | 11
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 | 0 | 26.8186 | 0.61535 | 1.76 | 2.396 | 3.76 | 5.25 | 3.7745 | 5.6989 | 0.85989 | 2.2602 | 25787 | 58
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 26.3357 | 0.47044 | 1.14 | 1.72 | 2.69 | 3.94 | 2.874 | 4.5114 | 0.86729 | 2.1618 | 11495 | 32
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas Integra (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 27.5466 | 0.60457 | 1.69 | 2.18 | 3.62 | 4.67 | 3.836 | 5.001 | 0.74744 | 1.6298 | 1278 | 4
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas 8000 c701 (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 290.9122 | 5.6472 | 1.19 | 1.763 | 2.77 | 4.23 | 3 | 4.8227 | 0.89611 | 2.2717 | 11381 | 16
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 STAT | 0 | 289.6909 | 6.199 | 1.38 | 1.862 | 3.26 | 4.37 | 3.625 | 4.9374 | 1.1718 | 2.3461 | 6468 | 11
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 | 0 | 291.2959 | 5.5174 | 1.32 | 1.82 | 3.02 | 4.11 | 3.151 | 4.5453 | 0.86057 | 1.9633 | 25888 | 59
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 291.9101 | 3.6137 | 0.7 | 1.17 | 1.74 | 2.73 | 1.8475 | 3.0181 | 0.65005 | 1.6738 | 11756 | 35
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas Integra (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 299.6764 | 4.8037 | 1.11 | 1.748 | 2.71 | 3.57 | 2.857 | 3.6026 | 0.67935 | 1.3189 | 1183 | 4
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas 8000 c701 (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 26.7354 | 0.56101 | 1.43 | 1.98 | 3.27 | 4.68 | 3.383 | 5.2038 | 0.95942 | 2.4701 | 15921 | 19
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 STAT | 0 | 26.8605 | 0.5584 | 1.765 | 2.281 | 3.74 | 4.67 | 3.6535 | 4.842 | 0.64308 | 1.6612 | 6452 | 11
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 | 0 | 27.1066 | 0.61199 | 1.71 | 2.39 | 3.7 | 5.27 | 3.741 | 5.737 | 0.84798 | 2.2631 | 37730 | 56
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 26.6541 | 0.5698 | 1.17 | 1.776 | 2.86 | 4.78 | 3.11 | 5.3495 | 1.042 | 2.7951 | 26742 | 50
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas Integra (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 28.0631 | 0.70029 | 1.565 | 2.388 | 3.44 | 5.29 | 3.503 | 6.163 | 0.95132 | 2.3466 | 1221 | 4
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas 8000 c701 (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 288.7869 | 4.9846 | 1.03 | 1.68 | 2.43 | 3.93 | 2.7225 | 4.3059 | 0.91307 | 2.1062 | 19490 | 20
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 | 0 | 289.88 | 5.3135 | 1.31 | 1.856 | 2.94 | 4.15 | 2.978 | 4.5695 | 0.73978 | 2.0001 | 40253 | 60
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 STAT | 0 | 287.1902 | 4.892 | 1.36 | 1.93 | 2.96 | 4.1 | 3.01 | 4.2066 | 0.68883 | 1.5161 | 6273 | 11
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 291.2077 | 4.6292 | 0.76 | 1.31 | 2.04 | 3.48 | 2.222 | 3.9854 | 0.82556 | 2.1452 | 25611 | 49
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas Integra (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 301.9234 | 7.0735 | 1.3 | 1.848 | 2.93 | 4.64 | 2.9095 | 5.3948 | 0.8734 | 2.1131 | 1158 | 4
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas 8000 c701 (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 26.7924 | 0.59436 | 0.84 | 1.008 | 3.04 | 4.1 | 3.631 | 4.3542 | 1.8856 | 3.3501 | 364 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 | 0 | 28.1574 | 0.65163 | 1.615 | 1.865 | 3.77 | 4.06 | 3.738 | 4.8115 | 1.2922 | 2.4838 | 346 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 27.2775 | 0.38353 | 1 | 1.36 | 2.23 | 2.86 | 2.361 | 3.1592 | 0.45649 | 1.2378 | 1601 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas 8000 c701 (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 289.2712 | 6.0319 | 0.47 | 0.838 | 2.75 | 3.93 | 3.287 | 3.9958 | 1.7367 | 3.2611 | 395 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 | 0 | 299.5546 | 6.298 | 1.475 | 1.75 | 3.25 | 4.12 | 3.2675 | 4.9175 | 0.7225 | 2.2208 | 358 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 294.4805 | 2.9058 | 0.73 | 1.106 | 1.53 | 2.47 | 1.571 | 2.4058 | 0.26436 | 0.90656 | 1638 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas 8000 c701 (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 27.1083 | 0.50134 | 1.45 | 2.044 | 3.04 | 4.33 | 3.0065 | 4.6854 | 0.58585 | 1.6976 | 13213 | 17
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 | 0 | 27.4366 | 0.63441 | 1.83 | 2.4 | 3.88 | 5.09 | 3.944 | 5.537 | 0.84004 | 2.1219 | 12994 | 40
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 STAT | 0 | 27.5307 | 0.72487 | 1.895 | 2.756 | 4.02 | 6.08 | 4.387 | 6.4498 | 1.5981 | 2.2075 | 1320 | 5
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 27.0344 | 0.53643 | 1.15 | 1.668 | 2.65 | 4.15 | 2.77 | 4.7852 | 0.83068 | 2.3974 | 13673 | 37
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas 8000 c701 (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 296.3442 | 4.5266 | 1.08 | 1.55 | 2.49 | 3.38 | 2.564 | 3.697 | 0.69066 | 1.6052 | 13441 | 16
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 STAT | 0 | 298.0987 | 5.846 | 1.32 | 1.86 | 2.94 | 4.27 | 3.104 | 4.8485 | 1.0884 | 1.7589 | 1599 | 6
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 | 0 | 297.6251 | 5.8305 | 1.39 | 1.87 | 3.09 | 4.18 | 3.2005 | 4.6791 | 0.87385 | 2.0145 | 13791 | 39
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 299.143 | 4.0074 | 0.7 | 1.25 | 1.78 | 3.06 | 1.9505 | 3.272 | 0.68977 | 1.7167 | 14769 | 38
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas 8000 c701 (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 27.9251 | 0.52185 | 1.605 | 2.108 | 3.1 | 4.72 | 2.941 | 5.5126 | 0.42862 | 2.2583 | 561 | 5
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 | 0 | 28.0337 | 0.6853 | 1.76 | 2.42 | 3.68 | 5.32 | 3.759 | 5.2912 | 0.81283 | 1.6436 | 1579 | 15
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 STAT | 0 | 28.0125 | 0.93512 | 2.35 | 3.06 | 4.74 | 6.97 | 5.207 | 7.6996 | 0.6966 | 3.2854 | 209 | 4
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 27.5511 | 0.5236 | 1.09 | 1.882 | 2.44 | 4.41 | 2.509 | 4.756 | 0.97356 | 1.5536 | 539 | 13
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas 8000 c701 (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 291.1386 | 4.028 | 1.07 | 1.374 | 2.47 | 3.34 | 2.437 | 3.9278 | 0.71989 | 1.8138 | 595 | 5
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 | 0 | 289.6637 | 6.0719 | 1.41 | 2.11 | 3.4 | 4.79 | 3.434 | 4.7576 | 0.90975 | 1.8935 | 1832 | 17
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | HK GEN 3 STAT | 0 | 288.1501 | 6.6734 | 1.77 | 1.9 | 3.91 | 4.04 | 4.116 | 4.525 | 0.9333 | 1.6453 | 186 | 3
2023 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 292.4029 | 5.4729 | 0.72 | 1.392 | 2.04 | 3.78 | 2.005 | 4.4486 | 0.76006 | 2.4652 | 374 | 11
2023 | GLUCOSE [U] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | HK GEN 3 | 0 | 242.7409 | 6.4189 | 1.475 | 2.654 | 3.42 | 5.82 | 3.572 | 6.3314 | 0.60955 | 2.2401 | 108 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | HK GEN 3 | 0 | 103.6156 | 2.4531 | 1.245 | 2.745 | 2.79 | 5.54 | 2.5685 | 5.5175 | 0.62779 | 2.6675 | 123 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | Multichem U 1 | 900100 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 37.1883 | 1.3878 | 2.09 | 4.318 | 4.43 | 9.79 | 4.883 | 10.6194 | 2.4465 | 3.5356 | 209 | 5
2023 | GLUCOSE [U] | Multichem U 2 | 900101 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 359.3448 | 9.6104 | 1.93 | 3.048 | 3.97 | 6.55 | 4.14 | 6.9622 | 1.8057 | 2.6587 | 215 | 5
2023 | GLUCOSE [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 34.7531 | 0.87694 | 1.69 | 2.336 | 3.87 | 5.27 | 4.58 | 5.7662 | 1.604 | 2.3668 | 963 | 8
2023 | GLUCOSE [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | HK GEN 3 | 0 | 34.3553 | 0.80623 | 1.48 | 3.094 | 3.28 | 6.63 | 3.677 | 7.1144 | 1.096 | 3.1788 | 13497 | 33
2023 | GLUCOSE [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 353.2125 | 7.2747 | 1.41 | 2.194 | 3.24 | 4.79 | 3.488 | 5.1158 | 1.4804 | 2.1904 | 933 | 8
2023 | GLUCOSE [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | HK GEN 3 | 0 | 349.9684 | 7.7177 | 1.2 | 2.324 | 3.04 | 5.45 | 3.322 | 5.9933 | 1.1794 | 2.8513 | 13381 | 33
2023 | GLUCOSE [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | HK GEN 3 | 0 | 39.2783 | 0.88357 | 1.21 | 1.91 | 3.14 | 3.82 | 3.234 | 4.293 | 1.098 | 2.0493 | 379 | 9
2023 | GLUCOSE [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | HK GEN 3 | 0 | 348.1751 | 8.9064 | 0.9 | 1.095 | 2.08 | 2.28 | 2.075 | 2.4016 | 0.92867 | 1.723 | 264 | 6
2023 | GLUCOSE [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 27.1923 | 0.58357 | 1.65 | 2.188 | 3.58 | 5.09 | 3.63 | 5.416 | 0.66797 | 2.1553 | 3822 | 8
2023 | GLUCOSE [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | HK GEN 3 STAT | 0 | 27.6527 | 0.59452 | 1.655 | 2.325 | 3.67 | 4.68 | 3.726 | 4.9727 | 0.86595 | 2.0384 | 1198 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | HK GEN 3 | 0 | 27.3486 | 0.54119 | 1.56 | 2.129 | 3.38 | 4.69 | 3.485 | 5.154 | 0.79309 | 2.1925 | 17223 | 18
2023 | GLUCOSE [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c503 c303 | HK GEN 3 | 0 | 293.1374 | 5.0864 | 1.15 | 1.59 | 2.58 | 4.24 | 2.671 | 4.7914 | 0.78134 | 2.3009 | 3922 | 8
2023 | GLUCOSE [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | HK GEN 3 STAT | 0 | 295.362 | 5.7132 | 1.545 | 1.887 | 3.29 | 4.15 | 3.152 | 4.4942 | 0.68152 | 1.7628 | 1205 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | HK GEN 3 | 0 | 292.6032 | 5.3088 | 1.25 | 1.77 | 2.86 | 4.23 | 2.98 | 4.7294 | 0.81717 | 2.2005 | 16788 | 17
2023 | GLUCOSE [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | HK GEN 3 | 0 | 27.5371 | 0.5828 | 1.595 | 2.245 | 3.48 | 4.65 | 3.5075 | 5.0535 | 0.84095 | 1.974 | 9846 | 18
2023 | GLUCOSE [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | HK GEN 3 STAT | 0 | 27.5421 | 0.57058 | 1.465 | 2.255 | 3.23 | 4.66 | 3.4335 | 4.5255 | 0.8581 | 1.5286 | 729 | 4
2023 | GLUCOSE [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | HK GEN 3 STAT | 0 | 291.7392 | 5.6975 | 1.4 | 2.326 | 2.94 | 4.76 | 3.027 | 4.3302 | 0.63797 | 1.3988 | 734 | 4
2023 | GLUCOSE [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | HK GEN 3 | 0 | 293.597 | 5.5345 | 1.33 | 1.942 | 2.84 | 4.32 | 3.006 | 4.7048 | 0.72582 | 1.9693 | 10027 | 17
2023 | GLUCOSE [U] | MAS Urine Bas | 23091A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | HK GEN 3 | 0 | 28.7889 | 1.2718 | 1.75 | 2.381 | 3.75 | 5.51 | 3.841 | 5.9532 | 0.88673 | 2.4172 | 11485 | 37
2023 | GLUCOSE [U] | MAS Urine Haut | 23092A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | HK GEN 3 | 0 | 281.7229 | 11.0973 | 1.35 | 1.941 | 3.02 | 4.08 | 3.128 | 4.252 | 0.85077 | 1.7356 | 12152 | 36
2023 | GLUCOSE [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | HK GEN 3 | 0 | 26.4579 | 2.4991 | 1.8 | 2.54 | 3.97 | 5.77 | 4.096 | 6.3512 | 1.1836 | 2.7317 | 52885 | 55
2023 | GLUCOSE [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas Integra (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 27.6594 | 0.6368 | 1.85 | 2.634 | 4.1 | 6.57 | 4.0305 | 6.1802 | 0.68095 | 2.1607 | 627 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | HK GEN 3 | 0 | 286.0202 | 10.3713 | 1.34 | 2.07 | 3.11 | 4.67 | 3.251 | 5.2833 | 0.9633 | 2.4267 | 51584 | 53
2023 | GLUCOSE [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas Integra (France controls) | HK GEN 3 | 0 | 296.0252 | 10.4097 | 1.595 | 1.812 | 3.29 | 3.72 | 3.308 | 3.8205 | 0.59616 | 0.99536 | 888 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | HK GEN 3 | 0 | 26.919 | 0.68581 | 1.8 | 2.663 | 3.93 | 5.79 | 4.0895 | 6.044 | 0.98374 | 2.6059 | 10806 | 43
2023 | GLUCOSE [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | HK GEN 3 | 0 | 288.8851 | 5.9454 | 1.35 | 2.205 | 2.96 | 5.12 | 3.044 | 5.3881 | 0.81607 | 2.2858 | 10662 | 42
2023 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | HK GEN 3 | 0 | 27.248 | 0.57781 | 1.255 | 1.629 | 2.63 | 3.55 | 2.831 | 3.8076 | 0.73027 | 1.8484 | 2204 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | HK GEN 3 | 0 | 295.1704 | 3.7977 | 0.805 | 1.14 | 1.94 | 2.96 | 2.1825 | 3.2955 | 0.69607 | 2.0936 | 1963 | 2
2023 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | HK GEN 3 | 0 | 27.7686 | 0.38678 | 0.99 | 1.674 | 2.05 | 3.39 | 2.268 | 3.21 | 0.62368 | 0.91466 | 202 | 3
2023 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | HK GEN 3 | 0 | 292.6467 | 2.9101 | 0.58 | 0.692 | 1.51 | 1.71 | 1.753 | 2.0392 | 0.83142 | 1.0394 | 192 | 3
2023 | GLUTAMAT DEHYDROCINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | OPT.DGKC GEN.3 | 0 | 36.515 | 1.5565 | 1.95 | 3.302 | 5.34 | 9.98 | 5.663 | 11.8772 | 2.0355 | 5.3808 | 1814 | 4
2023 | GLUTAMAT DEHYDROCINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | OPT.DGKC GEN.3 | 0 | 23.0296 | 1.0203 | 2.25 | 4.402 | 5.57 | 9.84 | 5.606 | 10.6584 | 1.6488 | 5.2686 | 1798 | 4
2023 | GLUTAMAT DEHYDROCINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | OPT.DGKC GEN.3 | 0 | 25.1681 | 0.64771 | 1.865 | 3.15 | 3.88 | 6.48 | 3.581 | 6.2266 | 0.62429 | 2.6823 | 2437 | 3
2023 | GLUTAMAT DEHYDROCINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | OPT.DGKC GEN.3 | 0 | 39.1541 | 1.0008 | 1.645 | 2.77 | 3.78 | 5.6 | 3.727 | 5.7532 | 0.77374 | 2.2905 | 2480 | 3
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 145.5278 | 5.5714 | 1.25 | 1.474 | 5.9 | 7.97 | 6.718 | 8.7924 | 4.6917 | 6.3653 | 36 | 3
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 147.0917 | 5.291 | 1.225 | 2.095 | 3.98 | 9.93 | 4.393 | 10.5505 | 2.2072 | 7.5419 | 575 | 11
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 148.2104 | 2.8822 | 1.09 | 1.33 | 2.89 | 3.15 | 3.427 | 3.5522 | 1.4178 | 2.0415 | 67 | 4
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 144.9536 | 3.3574 | 1.88 | 2.932 | 3.89 | 5.96 | 4.26 | 5.7494 | 1.0691 | 2.3878 | 252 | 7
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 148.0291 | 4.2503 | 1.76 | 3.158 | 4.19 | 7.28 | 4.436 | 7.6326 | 1.2244 | 3.2896 | 1775 | 18
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 146.1132 | 4.8699 | 1.335 | 2.693 | 3.95 | 7.8 | 4.4065 | 8.4173 | 1.7572 | 5.1997 | 1725 | 17
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 142.2538 | 3.0431 | 2.14 | 2.412 | 4.36 | 5.32 | 4.262 | 5.557 | 0.82519 | 1.9071 | 130 | 2
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 145.3464 | 3.7176 | 1.54 | 3.28 | 3.73 | 7.1 | 4.077 | 6.988 | 0.96404 | 3.0295 | 974 | 9
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 148.5739 | 7.4368 | 1.49 | 5.76 | 4.19 | 11.31 | 4.299 | 10.5415 | 1.3846 | 3.0426 | 680 | 7
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 47.0693 | 1.9255 | 1.78 | 2.674 | 5.91 | 8.29 | 6.7215 | 9.073 | 3.082 | 5.8184 | 358 | 8
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 46.5238 | 1.7223 | 1.68 | 3.49 | 4.47 | 7.67 | 5.003 | 8.6934 | 1.8203 | 4.8046 | 2581 | 29
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 45.4938 | 2.0181 | 2.45 | 4.084 | 6.09 | 9.76 | 6.827 | 10.8736 | 2.4042 | 5.4767 | 2254 | 22
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 46.7157 | 2.0009 | 1.51 | 2.428 | 3.94 | 7.21 | 4.5635 | 7.8157 | 1.52 | 4.48 | 696 | 7
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 45.7888 | 1.8841 | 2.37 | 3.695 | 5.13 | 8.57 | 5.367 | 10.087 | 1.4804 | 4.5226 | 1896 | 14
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 47.9467 | 1.4842 | 2.055 | 3.574 | 4.56 | 7.84 | 4.719 | 7.7622 | 1.0266 | 3.2185 | 485 | 11
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 49.8716 | 1.506 | 1.71 | 3.114 | 3.65 | 7.69 | 3.911 | 8.7006 | 1.0781 | 3.252 | 229 | 4
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 46.78 | 0.88669 | 1.575 | 1.891 | 3.45 | 4.19 | 3.5275 | 4.7684 | 0.88628 | 1.7029 | 384 | 6
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 48.1733 | 1.3921 | 2.635 | 3.271 | 6.29 | 8.32 | 7.036 | 9.9488 | 2.6781 | 4.5464 | 30 | 2
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 46.5854 | 1.5911 | 2 | 2.848 | 5.16 | 7.3 | 5.306 | 8.6041 | 1.4881 | 5.0407 | 477 | 10
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP STAT | 0 | 47.6461 | 1.3084 | 1.75 | 2.649 | 4.3 | 5.76 | 4.6065 | 6.2605 | 1.3148 | 3.1135 | 4679 | 31
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 47.6324 | 1.3491 | 1.71 | 2.636 | 4 | 6.02 | 4.337 | 6.5468 | 1.3438 | 3.2185 | 9740 | 70
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 46.8629 | 1.567 | 2.6 | 3.35 | 5.59 | 7.32 | 5.735 | 7.937 | 1.2933 | 3.1137 | 15346 | 90
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 47.8866 | 1.2934 | 1.61 | 2.32 | 3.89 | 5.81 | 4.267 | 6.7 | 1.6159 | 3.5333 | 14047 | 70
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] | 0 | 48.2891 | 0.99157 | 1.36 | 1.88 | 3.28 | 4.42 | 3.434 | 5.144 | 1.1059 | 2.3437 | 924 | 9
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 47.2841 | 1.4965 | 2.19 | 3.204 | 4.86 | 7.12 | 5.144 | 7.9094 | 1.52 | 3.178 | 8245 | 29
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP (MANUAL) | 0 | 46.9266 | 1.6514 | 2.865 | 3.715 | 6.15 | 8.16 | 6.1575 | 8.6445 | 1.2041 | 3.0971 | 9395 | 40
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 47.7388 | 1.7776 | 1.8 | 4.112 | 4.25 | 7.91 | 4.4005 | 8.6263 | 1.3137 | 2.5455 | 2691 | 23
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 46.96 | 1.0354 | 1.735 | 2.19 | 3.93 | 4.76 | 3.7855 | 5.4975 | 0.78595 | 2.2156 | 851 | 8
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 145.1235 | 5.281 | 1.22 | 2.078 | 3.95 | 8.81 | 3.774 | 8.54 | 0.26853 | 7.4247 | 149 | 2
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 149.7314 | 2.5957 | 0.775 | 1.957 | 1.81 | 3.94 | 1.6525 | 3.6181 | 0.19333 | 0.85172 | 175 | 2
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 147.2786 | 2.9242 | 1.955 | 2.287 | 3.95 | 4.6 | 3.715 | 4.2646 | 0.48014 | 0.48015 | 14 | 2
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 145.8729 | 5.4868 | 1.45 | 3.682 | 3.94 | 8.28 | 4.417 | 9.5512 | 1.7261 | 5.3457 | 1937 | 8
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 144.4111 | 2.7728 | 1.13 | 1.938 | 2.63 | 4.68 | 2.766 | 4.7094 | 0.57878 | 2.1833 | 2047 | 8
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 145.6326 | 3.9842 | 1.465 | 2.891 | 3.58 | 6.43 | 3.9515 | 7.1169 | 1.2768 | 2.8684 | 4787 | 20
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 144.4773 | 4.133 | 1.16 | 2.022 | 3.41 | 6.01 | 3.672 | 6.707 | 1.2902 | 4.1886 | 1058 | 10
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 145.4113 | 3.8401 | 1.49 | 2.46 | 3.59 | 5.75 | 3.9175 | 6.3877 | 1.2584 | 3.1862 | 73120 | 160
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 145.1636 | 3.2442 | 1.39 | 2.09 | 3.28 | 4.99 | 3.521 | 5.5456 | 1.1163 | 2.7332 | 87715 | 143
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP STAT | 0 | 144.9292 | 3.5377 | 1.535 | 2.311 | 3.68 | 5.3 | 3.957 | 5.999 | 1.2351 | 2.9142 | 28776 | 39
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] | 0 | 146.27 | 3.1637 | 1.08 | 1.866 | 2.82 | 4.79 | 3.2395 | 5.2655 | 1.3275 | 2.7841 | 9381 | 18
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 144.5495 | 3.3265 | 1.15 | 1.89 | 2.9 | 4.94 | 3.204 | 5.5762 | 1.2434 | 3.0849 | 105464 | 150
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 145.4241 | 3.6124 | 1.49 | 2.553 | 3.57 | 5.84 | 3.77 | 6.4412 | 1.1742 | 2.9555 | 58925 | 74
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP (MANUAL) | 0 | 145.4952 | 3.2298 | 1.57 | 2.184 | 3.53 | 4.89 | 3.752 | 5.419 | 0.94061 | 2.3277 | 62259 | 47
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 147.9697 | 2.6536 | 1.19 | 1.838 | 2.78 | 4.14 | 2.882 | 4.932 | 0.69746 | 2.2694 | 3807 | 12
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 144.9636 | 3.6406 | 1.335 | 2.398 | 3.44 | 5.96 | 3.733 | 6.643 | 1.3261 | 3.6782 | 17204 | 52
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 143.7583 | 2.1123 | 1.21 | 1.622 | 2.44 | 3.39 | 2.3205 | 3.5852 | 0.41902 | 0.88256 | 276 | 3
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 143.9623 | 6.2618 | 1.48 | 4.398 | 3.22 | 8.8 | 3.458 | 7.5238 | 0.27524 | 1.2737 | 5821 | 2
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 46.8625 | 1.5556 | 1.88 | 3.319 | 4.57 | 8.57 | 4.9995 | 9.8526 | 1.618 | 3.8292 | 2302 | 8
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 43.6575 | 1.0843 | 1.755 | 2.225 | 3.94 | 6.05 | 3.9555 | 7.018 | 1.0736 | 4.2685 | 2801 | 9
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 45.4779 | 1.3368 | 1.67 | 2.85 | 4.08 | 6.6 | 4.479 | 7.0878 | 1.6293 | 3.0498 | 4477 | 17
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 44.1618 | 1.8728 | 2.59 | 3.01 | 5.66 | 8.85 | 6.48 | 10.446 | 2.1079 | 4.815 | 431 | 6
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 44.325 | 1.5467 | 2.69 | 3.56 | 5.82 | 7.72 | 5.952 | 8.4192 | 1.2939 | 3.4477 | 118646 | 149
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 45.4242 | 1.2589 | 1.69 | 2.701 | 4.01 | 6.18 | 4.317 | 6.7056 | 1.2876 | 3.1588 | 94324 | 158
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP STAT | 0 | 45.37 | 1.2121 | 1.75 | 2.52 | 4.01 | 5.61 | 4.2595 | 6.4039 | 1.2479 | 2.9108 | 38931 | 38
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 45.3488 | 1.3044 | 1.61 | 2.46 | 3.93 | 6.17 | 4.3295 | 6.9872 | 1.4788 | 3.6638 | 146819 | 183
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] | 0 | 45.3101 | 1.1876 | 1.5 | 2.646 | 3.55 | 6.2 | 3.7455 | 6.5746 | 0.9926 | 3.1582 | 11947 | 26
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 44.9624 | 1.3456 | 2.2 | 3.26 | 4.85 | 7.04 | 5.0385 | 7.4664 | 1.1599 | 3.0496 | 69868 | 73
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP (MANUAL) | 0 | 44.3431 | 1.6195 | 3.17 | 3.99 | 6.59 | 8.28 | 6.42 | 8.4049 | 1.0295 | 2.6307 | 109962 | 48
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 45.5037 | 1.3639 | 1.775 | 2.796 | 4.31 | 6.67 | 4.708 | 7.5889 | 1.5763 | 4.0461 | 17209 | 50
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 44.5655 | 1.0006 | 1.575 | 2.408 | 3.62 | 5.21 | 3.698 | 5.5556 | 0.86122 | 2.3888 | 5738 | 12
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 145.8167 | 3.4986 | 1.27 | 1.664 | 2.96 | 5.42 | 3.2075 | 6.092 | 0.81684 | 4.3682 | 658 | 4
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 46.115 | 1.3371 | 1.97 | 3.238 | 4.72 | 6.71 | 4.975 | 7.1 | 1.245 | 3.1129 | 2067 | 9
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 44.706 | 1.4594 | 2.25 | 2.97 | 5 | 6.88 | 5.134 | 8.013 | 1.0965 | 3.7751 | 2293 | 13
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 45.8826 | 1.3124 | 1.715 | 2.841 | 4 | 6.79 | 4.27 | 7.599 | 1.2342 | 3.6955 | 12186 | 61
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 45.0445 | 1.751 | 2.57 | 3.872 | 5.99 | 8.67 | 6.493 | 9.3022 | 1.9285 | 4.4237 | 5264 | 33
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 45.8562 | 1.3484 | 1.69 | 2.73 | 4.19 | 6.72 | 4.563 | 7.5178 | 1.514 | 3.9416 | 11697 | 46
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] | 0 | 46.0211 | 1.3724 | 1.745 | 2.596 | 3.79 | 6.22 | 3.902 | 7.2488 | 1.0724 | 3.1185 | 2503 | 10
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 45.496 | 1.4143 | 2.26 | 3.38 | 4.96 | 7.4 | 5.0535 | 7.8058 | 1.1474 | 3.0844 | 9310 | 27
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP (MANUAL) | 0 | 44.7342 | 1.7267 | 3.17 | 3.964 | 6.52 | 8.37 | 6.53 | 8.827 | 1.157 | 3.1488 | 1224 | 5
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 46.5225 | 2.3122 | 2.03 | 3.437 | 4.88 | 8.58 | 5.595 | 9.638 | 1.9228 | 5.3064 | 7709 | 19
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 143.3929 | 4.1837 | 1.79 | 3.556 | 4.49 | 7.48 | 4.954 | 7.4664 | 1.6005 | 3.401 | 1977 | 10
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 143.7163 | 3.3506 | 1.185 | 1.862 | 3.07 | 5.14 | 3.2285 | 5.8231 | 0.92104 | 2.6871 | 1978 | 12
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 144.2326 | 3.8153 | 1.36 | 2.41 | 3.5 | 5.83 | 3.843 | 6.35 | 1.3364 | 3.305 | 7055 | 37
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 143.1811 | 3.6537 | 1.44 | 2.562 | 3.48 | 5.94 | 3.7385 | 6.4205 | 1.0707 | 3.0185 | 12664 | 62
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 142.581 | 3.55 | 1.21 | 2.396 | 3.17 | 5.92 | 3.417 | 6.7772 | 1.1476 | 3.6999 | 14400 | 56
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] | 0 | 143.9103 | 3.0804 | 1.24 | 2.05 | 2.86 | 4.78 | 3.073 | 5.3682 | 0.92326 | 2.5381 | 3023 | 10
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP (MANUAL) | 0 | 143.849 | 3.0217 | 1.495 | 2.007 | 3.24 | 4.51 | 3.2555 | 4.3649 | 0.70477 | 1.8659 | 1748 | 5
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 143.1724 | 3.4644 | 1.58 | 2.27 | 3.73 | 5.14 | 4.0155 | 5.673 | 1.2617 | 2.6216 | 8451 | 25
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 140.4494 | 5.2102 | 1.56 | 3.288 | 4.39 | 8.32 | 4.861 | 8.7354 | 1.5626 | 5.0387 | 1651 | 14
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 143.4669 | 3.4122 | 1.46 | 2.643 | 3.08 | 5.9 | 3.134 | 6.4848 | 1.2627 | 2.3696 | 472 | 3
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 139.9003 | 2.8038 | 1.025 | 1.496 | 2.58 | 3.67 | 3.009 | 3.9495 | 1.1768 | 1.8663 | 1081 | 5
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 143.9514 | 3.5299 | 1.69 | 2.896 | 3.55 | 6.04 | 3.595 | 6.3236 | 0.91026 | 1.724 | 132 | 3
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 142.4914 | 3.0505 | 1.4 | 2.071 | 3.2 | 4.83 | 3.36 | 5.309 | 0.89119 | 2.5289 | 42303 | 82
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP STAT | 0 | 142.7446 | 3.3455 | 1.48 | 2.346 | 3.48 | 5.19 | 3.785 | 5.745 | 1.1683 | 2.6686 | 14529 | 26
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 143.0808 | 3.8918 | 1.565 | 2.67 | 3.82 | 6.19 | 4.1215 | 6.792 | 1.3909 | 3.336 | 30779 | 54
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] | 0 | 143.187 | 2.8881 | 1.08 | 1.666 | 2.67 | 4.57 | 2.849 | 5.1524 | 0.80166 | 2.6787 | 2246 | 12
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 141.835 | 2.9143 | 1.1 | 1.712 | 2.77 | 4.26 | 3.0335 | 4.8029 | 1.1151 | 2.5979 | 50392 | 102
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 143.5436 | 3.0761 | 1.39 | 2.175 | 3.25 | 4.93 | 3.4395 | 5.279 | 1.0248 | 2.3638 | 19974 | 23
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP (MANUAL) | 0 | 142.6784 | 3.0149 | 1.55 | 2.19 | 3.48 | 4.75 | 3.6585 | 5.2441 | 0.93166 | 2.1927 | 51717 | 43
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 142.1157 | 3.2629 | 1.205 | 2.217 | 2.76 | 5.26 | 3.019 | 6.0825 | 0.93997 | 2.4781 | 3709 | 12
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 144.9678 | 2.6954 | 1.315 | 1.912 | 2.76 | 3.94 | 2.6675 | 4.3348 | 0.54313 | 1.8943 | 2747 | 7
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 44.0111 | 1.7714 | 3.87 | 4.366 | 7.74 | 8.83 | 6.4855 | 7.2499 | 0.095888 | 0.14767 | 171 | 2
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 44.6728 | 0.87609 | 1.54 | 3.316 | 3.19 | 7.01 | 3.049 | 6.8946 | 0.95018 | 1.5033 | 122 | 3
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 38.2 | 1.3881 | 3.045 | 3.577 | 0 | 0 | 6.1417 | 8.6816 | 0 | 0 | 117 | 2
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 38.0779 | 1.3474 | 2.03 | 3.106 | 4.69 | 7.33 | 5.136 | 8.0115 | 1.505 | 4.2141 | 9549 | 22
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 118.188 | 3.1524 | 1.295 | 2.797 | 0 | 0 | 3.38 | 5.0469 | 0 | 0 | 117 | 2
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 116.2779 | 2.2261 | 1.03 | 1.91 | 2.43 | 4.67 | 2.677 | 5.2366 | 0.83439 | 2.5006 | 11548 | 23
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 237.6664 | 4.2345 | 0.765 | 2.13 | 2.14 | 4.66 | 2.403 | 4.9826 | 0.66975 | 3.0618 | 4580 | 13
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 37.6687 | 1.1802 | 1.515 | 2.987 | 4.93 | 6.32 | 4.851 | 7.1198 | 1.0139 | 4.1222 | 387 | 11
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 108.2668 | 2.1447 | 1.13 | 1.544 | 2.48 | 3.53 | 2.76 | 4.0524 | 0.93998 | 1.502 | 277 | 8
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 226.7174 | 6.2359 | 1.035 | 1.365 | 2.77 | 4.6 | 3.1565 | 5.342 | 1.2862 | 3.4468 | 92 | 4
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 43.0292 | 1.0162 | 1.32 | 2.278 | 3.22 | 5.49 | 3.751 | 6.2232 | 1.3388 | 3.7805 | 3560 | 3
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 104.7443 | 1.7263 | 1.18 | 1.352 | 2.71 | 3.47 | 2.893 | 4.1218 | 0.95476 | 1.8811 | 1504 | 2
2023 | GOT - (AST/ASAT) [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 258.5778 | 6.6099 | 0.69 | 1.036 | 2.24 | 4.55 | 2.581 | 4.777 | 0.92927 | 3.7902 | 3420 | 3
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 120.5622 | 5.0441 | 1.98 | 3.252 | 3.97 | 10.03 | 4.111 | 12.1302 | 2.259 | 7.0402 | 37 | 3
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 118.9791 | 2.0581 | 1.45 | 2.334 | 3 | 4.76 | 3.102 | 4.462 | 0.54987 | 0.66861 | 67 | 4
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 119.3563 | 3.5237 | 1.405 | 2.14 | 3.53 | 5.58 | 3.9555 | 6.546 | 1.7822 | 3.2742 | 632 | 11
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 121.1265 | 2.8734 | 1.67 | 2.246 | 3.48 | 5.62 | 3.639 | 6.3848 | 0.95404 | 2.3157 | 257 | 7
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 117.6252 | 3.5154 | 2.005 | 3.885 | 4.49 | 7.79 | 4.692 | 7.1545 | 1.174 | 2.5703 | 1798 | 18
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 121.0419 | 5.0391 | 2.02 | 3.536 | 5.24 | 8.56 | 5.812 | 9.8366 | 2.0747 | 4.9807 | 1776 | 17
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 117.5391 | 4.717 | 3.47 | 4.808 | 7.92 | 9.83 | 6.754 | 9.9126 | 1.152 | 2.8034 | 128 | 2
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 120.4369 | 4.2076 | 1.7 | 3.24 | 4.49 | 7.62 | 4.691 | 7.91 | 1.3853 | 4.679 | 998 | 9
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 117.8372 | 5.8974 | 1.375 | 5.42 | 3.82 | 10.79 | 3.8195 | 9.2755 | 0.97243 | 3.0871 | 681 | 7
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 47.2735 | 2.3538 | 1.68 | 2.459 | 4.47 | 9.91 | 4.901 | 10.0538 | 2.0602 | 7.9209 | 362 | 8
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 46.6265 | 1.8188 | 2.34 | 4.378 | 5.06 | 9.59 | 5.171 | 9.8742 | 1.3779 | 3.8231 | 2307 | 22
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 46.3692 | 1.5437 | 1.95 | 3.065 | 4.39 | 7.24 | 4.734 | 7.9378 | 1.2319 | 3.9822 | 2640 | 30
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 47.4165 | 1.5588 | 2.8 | 3.357 | 5.79 | 7.41 | 5.784 | 7.9164 | 1.1995 | 2.5627 | 705 | 7
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 46.5384 | 2.2522 | 2.42 | 3.645 | 5.93 | 9.52 | 6.5285 | 9.33 | 1.8706 | 5.2795 | 1844 | 14
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 45.3286 | 1.7976 | 2.24 | 4.02 | 4.57 | 8.51 | 4.439 | 8.8179 | 0.82492 | 2.332 | 485 | 11
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 45.5264 | 0.80956 | 1.405 | 1.948 | 2.95 | 4.24 | 3.275 | 4.8308 | 0.85981 | 1.8838 | 390 | 6
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 45.8026 | 1.0462 | 1.48 | 2.838 | 3.22 | 6.08 | 3.701 | 6.6468 | 1.0618 | 1.9527 | 235 | 4
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 46.5695 | 1.633 | 2.12 | 3.144 | 4.95 | 6.75 | 5.571 | 7.6461 | 1.8001 | 3.4077 | 504 | 10
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 46.6182 | 1.2211 | 1.975 | 2.219 | 4.95 | 6.2 | 5.3365 | 7.3601 | 2.0686 | 3.6942 | 22 | 2
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 44.4445 | 1.0978 | 1.71 | 2.599 | 3.82 | 5.98 | 3.9865 | 6.5019 | 0.98853 | 3.0052 | 14380 | 99
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 45.8378 | 1.3851 | 2.21 | 3.022 | 4.91 | 6.63 | 4.999 | 7.1762 | 1.2112 | 3.1013 | 16402 | 91
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] | 0 | 45.6086 | 0.96188 | 1.54 | 2.211 | 3.63 | 4.45 | 3.859 | 4.6391 | 1.4381 | 2.2159 | 782 | 8
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 46.6603 | 1.379 | 2.2 | 2.848 | 4.78 | 6.62 | 4.895 | 7.1914 | 1.2061 | 2.9444 | 14357 | 71
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 44.6935 | 1.2946 | 2.33 | 3.218 | 4.94 | 7.38 | 4.958 | 8.4278 | 0.94829 | 3.2688 | 8169 | 29
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 46.773 | 1.5875 | 2.85 | 3.615 | 6 | 7.61 | 6.066 | 8.149 | 1.1601 | 2.5721 | 9445 | 40
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 44.8162 | 1.6348 | 1.965 | 5.84 | 4.39 | 12.29 | 4.855 | 12.592 | 1.3408 | 2.5798 | 2756 | 24
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 45.5218 | 1.0023 | 1.755 | 2.01 | 3.81 | 4.59 | 3.731 | 5.0395 | 0.65404 | 2.6315 | 854 | 8
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 119.2129 | 3.8217 | 1.38 | 2.744 | 4.54 | 6.28 | 5.13 | 7.1078 | 1.8459 | 3.9205 | 155 | 2
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 127.9661 | 3.3792 | 1.335 | 2.019 | 4.82 | 5.41 | 5.556 | 5.9794 | 2.9055 | 3.8137 | 177 | 2
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 117.6444 | 1.9724 | 1.89 | 2.01 | 3.79 | 4.02 | 3.152 | 3.3592 | 0.024286 | 0.03505 | 9 | 2
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 119.4243 | 2.5763 | 1.36 | 2.69 | 3.23 | 6.07 | 3.547 | 7.0379 | 1.1778 | 2.7805 | 2053 | 8
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 117.4104 | 3.4215 | 1.37 | 3.264 | 3.49 | 9.32 | 3.87 | 10.3464 | 1.6424 | 4.0205 | 1964 | 8
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 120.1883 | 3.8454 | 1.705 | 3.13 | 4.2 | 7.34 | 4.638 | 7.858 | 1.3607 | 3.7421 | 4903 | 20
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 122.3326 | 4.4682 | 1.88 | 3.292 | 4.68 | 7.93 | 5.049 | 8.8406 | 1.8254 | 4.0855 | 1076 | 10
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 122.0904 | 3.0514 | 1.57 | 2.5 | 3.65 | 6.05 | 3.8865 | 6.7754 | 1.1682 | 3.1682 | 93962 | 144
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 117.9741 | 2.8325 | 1.48 | 2.42 | 3.46 | 5.61 | 3.709 | 6.2528 | 1.1522 | 2.836 | 101353 | 197
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 123.8429 | 3.1539 | 1.52 | 2.41 | 3.54 | 5.76 | 3.812 | 6.4916 | 1.1665 | 3.1225 | 106795 | 151
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] | 0 | 121.8051 | 2.8689 | 1.37 | 2.59 | 3.29 | 5.83 | 3.545 | 6.1997 | 1.0218 | 2.5818 | 8583 | 16
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 119.467 | 3.2354 | 1.61 | 2.704 | 3.81 | 6.7 | 4.026 | 7.704 | 1.1771 | 3.6392 | 58732 | 74
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 123.6024 | 3.1408 | 1.65 | 2.22 | 3.73 | 5.24 | 3.889 | 5.8816 | 1.0231 | 2.6712 | 61769 | 47
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 117.2025 | 2.8459 | 1.46 | 2.643 | 3.56 | 6.15 | 3.787 | 6.7776 | 1.1964 | 3.1015 | 17437 | 53
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 119.5977 | 2.4582 | 1.33 | 1.966 | 3.16 | 4.22 | 3.329 | 4.6026 | 0.95029 | 2.3835 | 3826 | 12
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 126.7594 | 2.886 | 1.425 | 2.037 | 3.55 | 4.9 | 4.051 | 5.8427 | 1.512 | 2.9281 | 271 | 3
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 115.7134 | 5.3705 | 1.99 | 4.294 | 5.06 | 12.51 | 5.465 | 14.4456 | 1.8099 | 7.0247 | 5765 | 2
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 46.961 | 1.1346 | 1.51 | 2.21 | 3.63 | 5.51 | 3.86 | 6.345 | 1.1606 | 2.9134 | 2821 | 9
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 46.7087 | 1.4382 | 1.86 | 3.279 | 4.49 | 7.66 | 4.6785 | 7.5218 | 1.1641 | 3.68 | 2319 | 8
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 47.4482 | 1.6249 | 2.1 | 3.08 | 5.23 | 6.9 | 5.765 | 7.51 | 1.8372 | 3.1843 | 433 | 5
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 46.9281 | 1.5574 | 1.945 | 3.539 | 4.61 | 8.47 | 4.789 | 8.6262 | 1.3238 | 3.9961 | 4596 | 17
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 46.0825 | 1.1542 | 1.7 | 2.51 | 3.8 | 5.66 | 3.976 | 6.167 | 1.065 | 2.5989 | 133196 | 194
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 47.108 | 1.3489 | 2.09 | 2.986 | 4.62 | 6.68 | 4.807 | 7.2167 | 1.1926 | 3.0791 | 125380 | 150
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 47.8695 | 1.4946 | 2.09 | 2.97 | 4.69 | 6.74 | 4.96 | 7.4552 | 1.3564 | 3.3595 | 149027 | 184
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] | 0 | 47.2885 | 1.3321 | 1.755 | 3.393 | 4.01 | 7.4 | 4.274 | 8.2256 | 1.2384 | 3.2093 | 11300 | 23
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 47.7663 | 1.5533 | 2.66 | 3.483 | 5.62 | 7.4 | 5.6955 | 7.734 | 1.1832 | 2.6812 | 107985 | 48
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 46.2195 | 1.4995 | 2.27 | 3.37 | 4.97 | 7.93 | 5.095 | 8.7182 | 1.1576 | 3.6437 | 69574 | 73
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 45.9501 | 1.2088 | 1.77 | 2.913 | 4.02 | 6.67 | 4.3535 | 7.424 | 1.2307 | 3.3311 | 17564 | 51
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 46.6689 | 1.0559 | 1.6 | 2.274 | 3.58 | 4.91 | 3.699 | 5.6048 | 0.83561 | 2.878 | 5780 | 12
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 124.121 | 3.1827 | 1.765 | 2.57 | 3.96 | 5.3 | 4.061 | 6.0204 | 0.82997 | 2.6638 | 689 | 4
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 51.1554 | 1.5158 | 1.995 | 3.913 | 4.47 | 8.51 | 4.687 | 8.4527 | 1.0573 | 3.3502 | 2049 | 9
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 52.5888 | 2.0729 | 2.1 | 3.099 | 4.8 | 8.48 | 5.221 | 9.5309 | 1.7655 | 5.7401 | 2351 | 13
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 51.0861 | 1.4852 | 1.87 | 2.954 | 4.22 | 6.52 | 4.259 | 6.8672 | 1.0326 | 3.0062 | 12318 | 61
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 51.9669 | 2.0711 | 2.1 | 3.692 | 5.67 | 8.49 | 6.2165 | 9.4028 | 2.1811 | 5.4565 | 5529 | 33
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 52.1943 | 1.9045 | 2.19 | 4.11 | 5.15 | 8.83 | 5.3915 | 9.552 | 1.4929 | 4.2506 | 12718 | 47
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] | 0 | 52.034 | 1.4019 | 1.87 | 3.12 | 4.08 | 6.32 | 4.268 | 6.3871 | 0.94426 | 2.3138 | 1773 | 8
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 50.7938 | 1.7935 | 2.32 | 3.51 | 5.34 | 8.2 | 5.4695 | 9.1535 | 1.3646 | 4.2042 | 9447 | 27
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 52.1412 | 1.8519 | 2.25 | 3.031 | 5.3 | 6.8 | 5.2695 | 7.4482 | 1.4756 | 3.0677 | 1209 | 5
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 46.8135 | 2.8494 | 1.885 | 3.502 | 5.38 | 11.25 | 5.5095 | 12.7487 | 1.8667 | 9.245 | 7549 | 19
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 128.1927 | 3.8247 | 1.86 | 4.433 | 4.09 | 9.6 | 4.5265 | 8.7707 | 1.0617 | 2.5368 | 1969 | 10
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 133.2638 | 4.0955 | 1.455 | 2.576 | 3.69 | 6.45 | 3.9455 | 7.5005 | 1.3155 | 3.3928 | 2052 | 12
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 130.3377 | 4.6871 | 1.74 | 3.52 | 4.73 | 8.15 | 5.273 | 8.568 | 1.7736 | 5.0966 | 7405 | 37
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 126.9013 | 3.6149 | 1.68 | 2.842 | 3.94 | 6.6 | 4.229 | 7.2728 | 1.233 | 3.2169 | 12782 | 62
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 131.0859 | 4.9397 | 1.74 | 3.588 | 4.26 | 8.92 | 4.557 | 9.9304 | 1.5098 | 4.5708 | 15510 | 57
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] | 0 | 130.459 | 3.4526 | 1.39 | 2.238 | 3.81 | 6.86 | 4.245 | 6.7108 | 1.7881 | 3.607 | 2305 | 8
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 131.6727 | 3.5829 | 1.325 | 1.888 | 3.21 | 5.53 | 3.617 | 6.4614 | 1.0841 | 3.0424 | 1758 | 5
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 127.7973 | 3.5061 | 1.68 | 2.64 | 3.88 | 6.58 | 4.216 | 7.225 | 1.2565 | 3.0646 | 8517 | 25
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 124.5715 | 3.3391 | 1.63 | 3.182 | 3.88 | 6.65 | 4.183 | 7.086 | 1.1509 | 2.8075 | 1651 | 14
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 126.7551 | 2.4286 | 1.175 | 1.684 | 2.7 | 3.89 | 2.855 | 4.6142 | 0.82727 | 1.8037 | 1097 | 5
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 125.7402 | 2.7441 | 1.19 | 1.851 | 2.96 | 4.35 | 3.3105 | 4.8774 | 1.1446 | 2.266 | 470 | 3
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 131.0364 | 2.5762 | 2.07 | 2.536 | 4.15 | 5.17 | 3.563 | 4.9616 | 0.13557 | 0.77069 | 139 | 2
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 130.7111 | 2.6977 | 1.49 | 2.244 | 3.35 | 4.85 | 3.493 | 5.1236 | 0.86131 | 2.1003 | 44737 | 81
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 127.1941 | 2.6367 | 1.35 | 2.203 | 3.14 | 4.77 | 3.2445 | 5.1673 | 0.86858 | 2.2307 | 45791 | 79
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 132.4898 | 2.9859 | 1.42 | 2.2 | 3.28 | 4.94 | 3.5535 | 5.4609 | 1.047 | 2.6268 | 51241 | 104
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] | 0 | 132.7891 | 2.3112 | 1.25 | 1.746 | 2.88 | 4.08 | 2.95 | 4.3633 | 0.76898 | 2.0681 | 2200 | 10
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 128.4864 | 2.7646 | 1.39 | 2.1 | 3.18 | 4.64 | 3.325 | 4.9564 | 0.90483 | 2.0928 | 19778 | 23
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 131.521 | 2.8203 | 1.54 | 2.16 | 3.47 | 4.69 | 3.695 | 5.1277 | 0.99528 | 2.2405 | 50857 | 43
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 126.8941 | 2.3562 | 1.27 | 1.798 | 2.92 | 3.83 | 3.1135 | 4.0626 | 0.88806 | 1.8661 | 2780 | 7
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 125.1333 | 2.2076 | 1.22 | 1.904 | 2.67 | 4.01 | 2.906 | 4.27 | 0.74506 | 1.8249 | 3908 | 13
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 46.859 | 2.0182 | 3.295 | 4.099 | 6.51 | 8.1 | 5.5345 | 6.8901 | 0.091949 | 0.11876 | 173 | 2
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 50.1279 | 0.88905 | 1.46 | 2.1 | 2.95 | 4.4 | 2.723 | 4.3662 | 0.3099 | 0.89472 | 122 | 3
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 24.4023 | 0.8617 | 3.2 | 4.442 | 6.67 | 9.36 | 6.124 | 8.9304 | 0.90473 | 2.4662 | 218 | 2
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 24.4255 | 1.1368 | 2.75 | 3.937 | 6.29 | 9.08 | 6.506 | 9.8011 | 1.7587 | 4.7311 | 9431 | 25
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 94.3352 | 1.7088 | 1.29 | 2.367 | 3.2 | 4.96 | 3.5095 | 4.9342 | 1.3502 | 2.2159 | 122 | 2
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 96.4778 | 2.2719 | 1.08 | 1.97 | 2.74 | 4.85 | 2.974 | 5.3654 | 1.0345 | 2.6453 | 12123 | 27
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 194.8419 | 3.511 | 0.745 | 1.84 | 2.09 | 4.74 | 2.308 | 4.811 | 1.0289 | 2.463 | 4699 | 14
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 25.2081 | 1.0447 | 2.505 | 4.001 | 5.86 | 9.07 | 6.4975 | 9.2229 | 2.5578 | 4.5374 | 384 | 12
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC WITHOUT PYP [S,P] | 0 | 25.35 | 1.1148 | 2.77 | 4.242 | 6.16 | 9.14 | 7.184 | 10.5312 | 3.3531 | 3.6686 | 8 | 2
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 100.1657 | 1.7743 | 0.99 | 1.392 | 2.51 | 3.21 | 2.5995 | 3.4163 | 0.7047 | 1.7534 | 280 | 9
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 202.4 | 2.2475 | 0.635 | 0.895 | 1.81 | 2.12 | 1.8065 | 2.5165 | 0.51114 | 1.4877 | 95 | 4
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 24.1975 | 1.3476 | 3.61 | 4.726 | 7.84 | 10.37 | 8.126 | 10.172 | 1.7251 | 4.642 | 3752 | 3
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 80.0695 | 1.9779 | 1.34 | 1.692 | 2.95 | 4.33 | 3.248 | 4.6532 | 1.0135 | 2.2456 | 1635 | 2
2023 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] | 0 | 175.7184 | 3.8383 | 0.82 | 1.284 | 2.11 | 4.24 | 2.22 | 4.5882 | 0.74911 | 3.0109 | 3530 | 3
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 83.6075 | 4.6381 | 2.175 | 3.72 | 7.83 | 11.07 | 7.5985 | 12.1447 | 3.8 | 8.4696 | 114 | 3
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 81.0893 | 1.7284 | 1.34 | 1.956 | 3.11 | 4.75 | 3.29 | 5.3935 | 1.0499 | 2.4 | 14769 | 121
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 82.973 | 3.2301 | 2.06 | 3.72 | 5.42 | 8.83 | 5.727 | 9.3642 | 2.0583 | 4.404 | 5839 | 56
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 79.798 | 2.5469 | 1.95 | 2.519 | 4.45 | 6.54 | 4.8345 | 7.7167 | 1.6842 | 3.9606 | 2975 | 21
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 78.9649 | 2.107 | 2.16 | 3.032 | 4.35 | 6.07 | 3.9 | 5.3264 | 0.30661 | 0.32733 | 97 | 2
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 128.0889 | 2.402 | 1.23 | 1.87 | 2.79 | 4.29 | 2.9515 | 4.696 | 0.7709 | 2.1043 | 85504 | 151
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 130.4157 | 3.775 | 1.65 | 2.77 | 4.07 | 6.42 | 4.4005 | 7.0147 | 1.4831 | 3.3819 | 41115 | 76
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 127.4084 | 5.1293 | 2 | 2.88 | 4.47 | 6.25 | 4.536 | 6.8778 | 1.0433 | 3.1875 | 19557 | 28
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 123.2887 | 3.801 | 2.365 | 3.639 | 5.42 | 7.83 | 5.1795 | 7.9188 | 1.2542 | 5.7115 | 607 | 3
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 122.1662 | 5.2635 | 1.39 | 4.07 | 6.7 | 10.77 | 7.197 | 11.0501 | 5.1717 | 6.3207 | 158 | 2
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 77.8744 | 1.62 | 1.32 | 1.967 | 3.09 | 4.6 | 3.328 | 5.0864 | 0.97547 | 2.4296 | 118694 | 142
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 80.055 | 4.0652 | 2.16 | 4.002 | 5.33 | 8.95 | 5.703 | 9.4336 | 1.9701 | 4.3965 | 57772 | 95
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 76.5291 | 2.6796 | 1.895 | 2.81 | 4.29 | 6.29 | 4.418 | 6.5644 | 1.0528 | 2.822 | 31538 | 30
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 75.2537 | 3.2574 | 2.86 | 3.738 | 6.51 | 9.6 | 7.149 | 9.8747 | 2.0553 | 4.2425 | 541 | 3
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 83.7953 | 2.3147 | 1.595 | 2.642 | 4.01 | 7.01 | 4.4115 | 8.0457 | 1.6634 | 4.4009 | 1173 | 9
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 86.5759 | 5.969 | 2.705 | 5.755 | 7.66 | 14.46 | 9.253 | 15.2995 | 2.8244 | 11.5546 | 377 | 4
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 139.0687 | 4.2022 | 1.405 | 2.24 | 3.67 | 6.96 | 3.928 | 7.2909 | 1.4867 | 3.9785 | 813 | 7
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 141.1003 | 8.1686 | 1.445 | 3.37 | 6.25 | 11.89 | 7.175 | 11.51 | 2.8819 | 9.1322 | 379 | 4
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 139.5812 | 2.5863 | 1.19 | 1.864 | 2.76 | 4.23 | 2.936 | 4.5278 | 0.81746 | 2.0557 | 47639 | 101
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 141.6616 | 8.1441 | 1.615 | 2.793 | 4 | 6.32 | 4.359 | 6.7648 | 1.3738 | 3.1449 | 22818 | 70
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 138.9183 | 3.4973 | 2.03 | 2.749 | 4.39 | 5.82 | 4.525 | 5.88 | 0.96093 | 2.1664 | 12841 | 25
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_P_V1_0 | 900102 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 240.6 | 3.5361 | 0.855 | 1.685 | 2.22 | 3.42 | 2.5745 | 3.223 | 0.5897 | 1.1515 | 55 | 2
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 72.2613 | 2.3467 | 2.22 | 2.302 | 4.51 | 4.71 | 4.299 | 4.8568 | 0.55785 | 1.0775 | 333 | 5
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 72.6037 | 3.0637 | 2.35 | 4.352 | 5.66 | 10.21 | 5.816 | 10.6842 | 1.5208 | 4.303 | 5596 | 20
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 99.5366 | 3.4159 | 1.51 | 3.04 | 3.06 | 6.08 | 2.998 | 5.7884 | 0.50211 | 0.91766 | 328 | 5
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 99.6234 | 3.4789 | 1.795 | 3.897 | 4.13 | 8.03 | 4.4295 | 8.6324 | 1.268 | 3.5967 | 6607 | 19
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 120.3189 | 3.246 | 1.71 | 2.849 | 4.14 | 7.24 | 4.344 | 7.0586 | 1.4972 | 2.8123 | 2943 | 12
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 79.8452 | 3.2093 | 2.75 | 4.136 | 6.47 | 8.94 | 6.61 | 8.9676 | 1.4257 | 3.6481 | 248 | 8
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 91.9875 | 3.6226 | 2.93 | 3.618 | 6.23 | 7.83 | 6.07 | 8.6422 | 2.4174 | 3.9792 | 200 | 5
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 139.9706 | 4.0111 | 1.965 | 2.359 | 4.7 | 5.12 | 5.2255 | 5.7211 | 1.4135 | 2.4774 | 68 | 3
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 82.5269 | 2.8444 | 2.43 | 3.128 | 5.31 | 7.11 | 5.38 | 6.9738 | 1.3202 | 3.157 | 1117 | 4
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 130.7503 | 3.3912 | 1.57 | 2.362 | 4.2 | 5 | 4.379 | 5.3152 | 1.1388 | 2.25 | 813 | 2
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | InteliQ Immunology 1 | 69001T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 76.4333 | 2.404 | 2.63 | 3.052 | 5.49 | 6.26 | 5.629 | 6.1094 | 1.224 | 2.5738 | 1527 | 2
2023 | HAPTOGLOBINE [S] | InteliQ Immunology 3 | 69003T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] | 0 | 208.2075 | 4.4232 | 1.775 | 2.296 | 3.79 | 4.98 | 3.9615 | 5.0376 | 0.99191 | 1.8567 | 1672 | 2
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 538645 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBEAG | 0 | 0.087013 | 0.009476 | 4.31 | 7.57 | 16.08 | 23.55 | 17.405 | 27.216 | 9.1096 | 18.0871 | 217 | 6
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 538645 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG | 0 | 0.080609 | 0.008056 | 3.88 | 7.668 | 12.4 | 17.36 | 13.806 | 19.5482 | 5.1151 | 12.2219 | 251 | 6
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 538649 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBEAG | 0 | 8.6501 | 0.665 | 3.73 | 7.418 | 10.5 | 18.53 | 11.445 | 18.648 | 3.1241 | 9.7637 | 208 | 6
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 538649 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG | 0 | 9.0047 | 0.88263 | 2.33 | 5.634 | 9.19 | 15.1 | 10.256 | 16.4654 | 4.8802 | 9.0325 | 251 | 6
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 587592 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBEAG | 0 | 0.098595 | 0.01406 | 12.85 | 17.597 | 38.54 | 38.54 | 38.983 | 43.4524 | 12.3369 | 23.2306 | 89 | 2
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 587592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBEAG | 0 | 0.09025 | 0.012248 | 4.64 | 9.8 | 12.18 | 29.58 | 14.1125 | 28.419 | 5.538 | 16.8076 | 1911 | 21
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 587592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG | 0 | 0.085497 | 0.01318 | 4.965 | 9.85 | 14.03 | 30.64 | 14.941 | 31.995 | 5.8735 | 19.0272 | 7657 | 38
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 587595 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBEAG | 0 | 8.8686 | 0.9286 | 4.15 | 7.152 | 9.86 | 18.6 | 10.717 | 20.3088 | 3.5168 | 11.2631 | 1848 | 21
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 587595 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG | 0 | 8.9595 | 0.77183 | 2.37 | 6.359 | 6.9 | 14.49 | 7.52 | 15.6874 | 3.0196 | 8.5799 | 4388 | 20
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 587595 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG | 597375 | 8.7501 | 0.50161 | 2.68 | 5.63 | 7.13 | 13.35 | 7.739 | 14.8542 | 2.6169 | 8.1004 | 2966 | 18
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 587595 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG | 676751 | 9.5422 | 0.50064 | 3.36 | 7.514 | 6.7 | 17.21 | 6.354 | 18.3641 | 1.574 | 5.9636 | 323 | 5
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 650141 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBEAG | 0 | 0.11302 | 0.013942 | 5.89 | 10.354 | 13.27 | 27.25 | 18.524 | 32.0082 | 8.7609 | 15.0101 | 45 | 2
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 650141 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBEAG | 0 | 0.1021 | 0.016211 | 4.89 | 13.774 | 18.6 | 36.43 | 19.369 | 35.4914 | 6.5404 | 22.561 | 951 | 15
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 650141 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG | 0 | 0.099248 | 0.019671 | 5.065 | 9.805 | 16.12 | 29.21 | 18.664 | 37.032 | 10.0273 | 21.9485 | 3958 | 37
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 650143 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBEAG | 0 | 11.7932 | 0.91953 | 4.02 | 6.924 | 9.84 | 18.11 | 10.823 | 18.953 | 3.4857 | 10.626 | 951 | 15
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 650143 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG | 676751 | 12.77 | 1.2628 | 2.13 | 5.08 | 6.42 | 15.67 | 7.33 | 18.3382 | 3.2072 | 10.1725 | 716 | 16
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 650143 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG | 0 | 12.1587 | 0.92471 | 2.425 | 5.23 | 8.11 | 15.75 | 8.97 | 16.821 | 4.2236 | 9.7767 | 2966 | 30
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 716048 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBEAG | 0 | 0.11981 | 0.01869 | 5.03 | 9.55 | 10.85 | 20.19 | 8.502 | 15.8892 | 0.14729 | 0.70253 | 116 | 3
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 716048 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG | 0 | 0.113 | 0.0152 | 4.81 | 14.668 | 12.38 | 41.76 | 13.454 | 38.0376 | 6.1818 | 13.7238 | 862 | 10
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 716050 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBEAG | 0 | 11.8923 | 0.87792 | 3.23 | 3.398 | 8.32 | 11.64 | 9.668 | 12.9288 | 4.3374 | 7.3107 | 115 | 3
2023 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 716050 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG | 0 | 12.6506 | 1.0585 | 3.1 | 6.045 | 9.23 | 22.98 | 10.119 | 22.8758 | 4.7617 | 14.485 | 865 | 10
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 584098 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II | 0 | 3.9244 | 0.2188 | 3.35 | 5.63 | 8.21 | 12.35 | 8.01 | 12.7405 | 2.9464 | 5.4278 | 341 | 5
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 584098 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) | 0 | 3.8721 | 0.24477 | 2.735 | 5.609 | 7.82 | 13.38 | 8.0475 | 14.439 | 2.7708 | 6.0841 | 333 | 5
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 584100 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II | 0 | 82.4456 | 4.9279 | 3.82 | 6.298 | 9.11 | 12.91 | 9.798 | 12.5178 | 2.6244 | 4.8805 | 338 | 4
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 584100 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) | 0 | 82.7718 | 4.943 | 3.07 | 4.974 | 7.64 | 12.08 | 8.232 | 11.2692 | 1.5485 | 5.4427 | 255 | 4
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 584102 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II | 0 | 86.439 | 4.1945 | 3.92 | 4.808 | 8.01 | 10.24 | 7.857 | 10.4688 | 1.5874 | 3.2405 | 182 | 3
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 584102 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) | 0 | 84.6482 | 4.8622 | 3.89 | 6.487 | 9.18 | 13.27 | 9.0955 | 13.347 | 1.8663 | 5.5598 | 336 | 5
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 650235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) | 0 | 3.8398 | 0.28088 | 3.76 | 7.027 | 11.09 | 17.55 | 9.845 | 18.913 | 2.9646 | 11.0598 | 1647 | 8
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 650235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II | 0 | 3.7831 | 0.23043 | 2.28 | 5.47 | 8.18 | 12.99 | 8.1675 | 14.1316 | 3.3092 | 7.4223 | 1013 | 5
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 650237 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) | 0 | 86.9612 | 6.365 | 3.59 | 6.98 | 10.32 | 18.2 | 10.676 | 18.051 | 3.1693 | 12.2051 | 1688 | 7
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 650237 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II | 0 | 84.567 | 5.4986 | 2.635 | 5.145 | 8.1 | 12.5 | 8.4205 | 14.3184 | 3.3452 | 8.6965 | 1014 | 5
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 650239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) | 0 | 86.9053 | 6.5422 | 4.285 | 7.259 | 10.42 | 18.23 | 10.997 | 18.8499 | 3.5641 | 9.1713 | 1687 | 8
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 650239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II | 0 | 85.2738 | 6.2632 | 4.24 | 6.83 | 9.78 | 17.06 | 11.111 | 17.273 | 3.512 | 6.9466 | 652 | 3
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 708547 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) | 730063 | 4.1641 | 0.19749 | 2.845 | 4.457 | 6.3 | 8.96 | 5.8025 | 7.6221 | 1.099 | 1.9355 | 255 | 2
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 708547 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II | 0 | 4.2266 | 0.11874 | 2.435 | 3.187 | 5.03 | 6.56 | 5.0465 | 6.5452 | 1.0229 | 1.2818 | 120 | 2
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 708547 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) | 0 | 4.1651 | 0.25364 | 2.48 | 5.14 | 7.37 | 11.11 | 8.297 | 12.501 | 2.6985 | 5.833 | 500 | 4
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 708549 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II | 0 | 85.523 | 2.093 | 2.02 | 2.987 | 4.23 | 5.99 | 4.0015 | 5.4491 | 0.42677 | 0.9678 | 113 | 2
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 708549 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) | 0 | 86.5564 | 5.8415 | 2.39 | 5.38 | 7.54 | 11.72 | 8.5765 | 13.5556 | 4.2839 | 6.4032 | 523 | 3
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 708549 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) | 730063 | 86.4163 | 4.546 | 3.195 | 5.183 | 7.07 | 10.53 | 6.3125 | 8.8041 | 1.0288 | 1.814 | 276 | 2
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 708554 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) | 730063 | 89.6812 | 6.1123 | 4.37 | 6.458 | 12.37 | 13.43 | 11.8965 | 12.0257 | 4.6785 | 8.2531 | 277 | 2
2023 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 708554 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) | 0 | 86.9889 | 6.6833 | 3.93 | 5.48 | 8.59 | 13.74 | 9.602 | 12.983 | 3.9187 | 5.8276 | 513 | 4
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG STAT | 0 | 5.5044 | 0.40403 | 5.84 | 9.25 | 11.95 | 19.07 | 10.497 | 16.011 | 1.0752 | 1.6337 | 470 | 2
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG STAT (08890587) | 0 | 5.4148 | 0.41516 | 5.46 | 9.829 | 13.07 | 20.24 | 13.8895 | 19.8963 | 2.88 | 9.8287 | 3977 | 16
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG STAT | 0 | 5.1643 | 0.24468 | 4 | 5.176 | 8.55 | 11.59 | 8.799 | 13.0512 | 3.5824 | 4.7578 | 439 | 3
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG STAT (08890587) | 628293 | 5.0696 | 0.26724 | 4.995 | 6.135 | 10.3 | 12.42 | 9.9545 | 12.3435 | 1.2015 | 3.313 | 672 | 7
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG STAT (08890587) | 0 | 4.9703 | 0.24814 | 3.63 | 6.408 | 7.9 | 13.26 | 8.334 | 13.646 | 1.8891 | 4.4384 | 2849 | 13
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG STAT (08890587) | 663476 | 5.1521 | 0.23603 | 3.415 | 5.484 | 7.44 | 11.12 | 7.427 | 11.5157 | 2.0022 | 2.8614 | 416 | 3
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG ST (08890595) | 0 | 5.1471 | 0.28059 | 3.375 | 5.579 | 7.57 | 13.17 | 8.175 | 14.306 | 2.1969 | 6.3315 | 14210 | 35
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG STAT (08890587) | 0 | 41.0519 | 2.3859 | 4.22 | 7.7 | 9.6 | 16.35 | 9.779 | 18.364 | 1.9947 | 6.9832 | 4003 | 15
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG STAT | 0 | 41.045 | 2.3649 | 4.18 | 6.24 | 8.59 | 14.2 | 9.822 | 13.802 | 0.77385 | 3.4989 | 459 | 2
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG STAT (08890587) | 0 | 39.4459 | 1.7327 | 2.83 | 4.91 | 6.45 | 10.59 | 7.472 | 12.095 | 2.3269 | 4.7051 | 3925 | 14
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG STAT | 0 | 37.9746 | 1.4737 | 3.06 | 3.798 | 6.55 | 7.88 | 7.285 | 8.1696 | 2.219 | 3.1702 | 433 | 2
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG ST (08890595) | 0 | 39.0638 | 1.893 | 2.735 | 5.272 | 6.34 | 11.69 | 6.988 | 12.7042 | 2.1178 | 5.6148 | 14052 | 35
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG STAT (08890587) | 663476 | 5.4449 | 0.43476 | 5.285 | 8.59 | 12.45 | 17.88 | 11.9755 | 17.8705 | 1.4793 | 5.4569 | 725 | 3
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG STAT (08890587) | 0 | 5.3599 | 0.45416 | 5.115 | 8.865 | 11.03 | 18.14 | 11.495 | 19.1385 | 2.9437 | 8.8534 | 2464 | 10
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG STAT | 0 | 5.4917 | 0.38619 | 6.49 | 7.514 | 13.16 | 15.48 | 11.197 | 15.1768 | 2.5724 | 2.9502 | 196 | 2
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG STAT (08890587) | 0 | 4.7734 | 0.24984 | 3.58 | 4.69 | 7.89 | 11.04 | 8.45 | 12.082 | 2.8118 | 5.7921 | 1418 | 8
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG STAT (08890587) | 663476 | 4.7215 | 0.27477 | 3.855 | 6.821 | 9.34 | 13.56 | 10.1825 | 14.3334 | 2.3878 | 6.3939 | 3050 | 7
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG ST (08890595) | 0 | 4.8737 | 0.26161 | 3.28 | 5.1 | 7.65 | 12.28 | 8.147 | 13.5085 | 2.2875 | 5.8791 | 19204 | 40
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG STAT (08890587) | 663476 | 42.8768 | 2.5881 | 3.58 | 4.52 | 9.04 | 10.58 | 10.269 | 12.15 | 4.3566 | 5.7059 | 680 | 3
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG STAT | 0 | 43.3652 | 2.9588 | 5.41 | 6.786 | 11.02 | 13.62 | 10.941 | 12.5538 | 2.2617 | 2.4136 | 193 | 2
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG STAT (08890587) | 0 | 43.0668 | 2.6636 | 3.37 | 4.695 | 8.91 | 13.08 | 9.621 | 14.555 | 3.6015 | 9.11 | 2433 | 10
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG STAT (08890587) | 0 | 42.1217 | 1.9357 | 2.605 | 4.79 | 6.55 | 10.11 | 7.3995 | 11.6544 | 2.5435 | 5.472 | 4459 | 10
2023 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG ST (08890595) | 0 | 41.1251 | 1.7324 | 2.625 | 4.41 | 6.04 | 10.01 | 6.3665 | 10.702 | 2.0025 | 4.6515 | 18759 | 40
2023 | HCG STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS HCG ST (08890595) | 0 | 4.5707 | 0.2147 | 3.28 | 4.16 | 7.19 | 10.34 | 7.271 | 11.9022 | 1.3406 | 6.6763 | 1184 | 8
2023 | HCG STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS HCG ST (08890595) | 0 | 29.8253 | 0.97683 | 2.24 | 3.794 | 4.82 | 7.8 | 4.851 | 8.41 | 1.1724 | 3.0048 | 2316 | 8
2023 | HCG STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS HCG ST (08890595) | 0 | 632.7441 | 22.4618 | 2.195 | 4.259 | 4.52 | 8.98 | 4.686 | 8.9947 | 1.3042 | 3.0595 | 2286 | 5
2023 | HCG STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS HCG ST (08890595) | 0 | 4.1385 | 0.22918 | 3.3 | 4.148 | 9.15 | 9.69 | 10.634 | 11.2724 | 5.9859 | 6.2523 | 48 | 2
2023 | HCG STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS HCG ST (08890595) | 0 | 506.6863 | 21.1249 | 1.75 | 3.87 | 4.99 | 8.06 | 5.877 | 8.1026 | 2.9888 | 3.6517 | 51 | 2
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 4.9732 | 0.17832 | 2.94 | 4.042 | 7.05 | 8.47 | 6.757 | 9.9646 | 1.3327 | 3.8503 | 111 | 3
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 4.7795 | 0.45536 | 6.85 | 9.139 | 17.49 | 20.4 | 16.9215 | 22.8021 | 3.6222 | 10.1766 | 87 | 2
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 38.2646 | 1.5905 | 3.24 | 4.172 | 6.83 | 9.15 | 7.114 | 9.1394 | 1.7678 | 3.4772 | 122 | 4
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 37.518 | 2.9449 | 5.29 | 6.273 | 14.11 | 14.72 | 14.9385 | 16.427 | 5.1701 | 9.3062 | 88 | 2
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 506211 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 5.0996 | 0.25908 | 4.135 | 5.059 | 8.38 | 10.39 | 7.299 | 8.9222 | 0.47003 | 0.56692 | 57 | 2
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 8.9767 | 0.5833 | 4.12 | 8.426 | 10.3 | 19.51 | 10.955 | 19.5264 | 3.7833 | 9.5062 | 2418 | 28
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 8.7867 | 0.48291 | 3.105 | 6.21 | 7.81 | 15.11 | 8.4615 | 17.4558 | 2.8959 | 9.2562 | 8967 | 64
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 8.709 | 0.44535 | 2.745 | 4.793 | 6.88 | 12.18 | 7.362 | 13.066 | 2.2964 | 6.6684 | 10274 | 54
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 862.8467 | 54.8591 | 3.535 | 6.885 | 9.11 | 16.27 | 10.319 | 18.7485 | 3.9603 | 9.3202 | 2364 | 28
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 842.1093 | 46.3087 | 2.83 | 5.444 | 7.26 | 13.88 | 8.158 | 15.4324 | 2.7383 | 8.3535 | 7651 | 60
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 643770 | 844.4621 | 31.8747 | 2.28 | 3.374 | 6.04 | 10.64 | 6.329 | 10.72 | 1.7446 | 6.7226 | 1452 | 11
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 836.2503 | 41.8803 | 2.48 | 4.402 | 6.34 | 12.47 | 6.742 | 13.9194 | 2.2341 | 7.1928 | 11027 | 55
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 5.1183 | 0.34468 | 4.13 | 7.406 | 9.43 | 16.74 | 10.0335 | 18.4677 | 2.9729 | 8.1518 | 8653 | 58
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 4.9734 | 0.25157 | 3.525 | 5.477 | 7.82 | 11.94 | 8.052 | 13.2143 | 1.9715 | 5.3196 | 84181 | 180
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 4.9886 | 0.2402 | 3.07 | 5.2 | 7.11 | 11.61 | 7.543 | 12.6146 | 2.0964 | 5.344 | 95094 | 182
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 39.365 | 2.3381 | 3.56 | 6.852 | 8.27 | 15.21 | 9.004 | 16.578 | 2.4034 | 7.8517 | 8424 | 59
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 709174 | 40.0658 | 1.8194 | 2.12 | 3.99 | 7.36 | 9.3 | 7.556 | 10.4976 | 2.1917 | 5.4614 | 342 | 4
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 38.6414 | 1.7568 | 2.97 | 4.86 | 6.77 | 10.79 | 6.947 | 11.7132 | 1.8102 | 5.0442 | 84314 | 182
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 38.2262 | 1.6733 | 2.71 | 4.79 | 6.29 | 10.72 | 6.619 | 11.1771 | 1.8962 | 4.9419 | 93769 | 183
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 5.3242 | 0.34341 | 4.315 | 6.565 | 9.74 | 14.33 | 10.785 | 14.5044 | 3.3552 | 6.3167 | 236 | 6
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 4.8152 | 0.26312 | 2.8 | 5.752 | 6.62 | 11.94 | 7.238 | 12.2202 | 1.8974 | 5.5498 | 332 | 4
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 5.0081 | 0.27616 | 3.29 | 6.388 | 7.38 | 13.47 | 7.399 | 15.87 | 1.4669 | 4.7187 | 370 | 8
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 40.4311 | 2.3318 | 2.905 | 5.12 | 7.69 | 10.7 | 8.191 | 9.8223 | 1.5173 | 5.6002 | 159 | 6
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 39.2852 | 2.2902 | 2.385 | 6.323 | 6.67 | 13.25 | 7.279 | 13.6271 | 2.6735 | 7.549 | 370 | 5
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 38.8338 | 1.642 | 2.04 | 4.67 | 6.31 | 9.58 | 5.873 | 10.5696 | 1.6187 | 4.5475 | 367 | 8
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 8.9923 | 0.53654 | 3.93 | 6.268 | 11.25 | 13.7 | 12.293 | 15.1288 | 3.7531 | 8.6431 | 126 | 4
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 874.4646 | 53.0604 | 1.74 | 4.963 | 9.73 | 12.86 | 10.9995 | 14.4571 | 5.3824 | 9.6411 | 127 | 4
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 5.0413 | 0.41978 | 4.175 | 7.638 | 9.58 | 22.73 | 10.559 | 25.2916 | 2.6705 | 8.0757 | 194 | 7
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 5.0063 | 0.24357 | 3.145 | 5.989 | 6.99 | 14.96 | 7.224 | 13.8272 | 1.3356 | 4.9613 | 815 | 12
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 5.0713 | 0.34327 | 3.155 | 4.935 | 8.54 | 12.87 | 9.0745 | 15.413 | 3.538 | 8.1853 | 1350 | 12
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 40.3693 | 2.8765 | 2.89 | 6.72 | 7.22 | 15.25 | 7.84 | 17.995 | 2.6259 | 9.9718 | 181 | 7
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 40.6669 | 1.8497 | 2.95 | 5.32 | 6.87 | 12.64 | 6.483 | 14.359 | 1.5472 | 7.3374 | 807 | 13
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 40.6079 | 1.9235 | 2.52 | 5.33 | 6 | 11.4 | 6.26 | 12.9246 | 1.9532 | 5.2037 | 1337 | 12
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 9.0906 | 0.55266 | 3.84 | 6.577 | 9.37 | 15 | 10.036 | 16.3842 | 2.8913 | 8.2193 | 6637 | 32
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 9.1863 | 0.47926 | 3.41 | 6.062 | 8.01 | 13.46 | 8.393 | 14.8386 | 2.4352 | 6.1179 | 21579 | 87
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 9.0582 | 0.4309 | 2.715 | 4.6 | 6.67 | 11.08 | 7.032 | 12.128 | 2.1738 | 6.2042 | 31075 | 107
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 822.0358 | 48.7641 | 3.45 | 6.19 | 8.72 | 14.58 | 9.043 | 15.509 | 3.0275 | 8.4454 | 6107 | 32
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 815.9244 | 38.1017 | 3.01 | 5.23 | 7.2 | 12.39 | 7.616 | 13.2126 | 2.2743 | 6.1041 | 24236 | 86
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 800.1498 | 37.364 | 2.48 | 4.47 | 6.22 | 10.62 | 6.732 | 11.7553 | 2.2325 | 6.0513 | 33768 | 110
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 5.0012 | 0.36497 | 4.185 | 8.13 | 9.97 | 19.18 | 11.044 | 21.5123 | 3.3092 | 9.5571 | 9523 | 65
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 4.9166 | 0.24863 | 3.52 | 5.512 | 8.01 | 12.24 | 8.231 | 13.1663 | 2.0333 | 5.7106 | 76508 | 166
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 4.9201 | 0.30628 | 3.04 | 5 | 7.01 | 11.38 | 7.486 | 12.3374 | 2.0944 | 5.4001 | 115501 | 216
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 40.0022 | 2.7837 | 3.72 | 7.537 | 9.27 | 17.93 | 10.1695 | 19.5877 | 3.1021 | 9.1218 | 9164 | 64
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 40.5534 | 1.9106 | 3.02 | 4.98 | 7.07 | 11.39 | 7.384 | 12.1606 | 2.125 | 5.6509 | 76522 | 166
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 39.718 | 1.7987 | 2.66 | 4.66 | 6.28 | 10.5 | 6.723 | 11.4486 | 2.0504 | 5.0734 | 115651 | 216
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 10.5956 | 0.84344 | 3.14 | 8.748 | 12.48 | 17.76 | 12.488 | 20.9266 | 3.5006 | 9.7923 | 61 | 2
2023 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 910.8817 | 62.8292 | 4.92 | 6.992 | 11 | 16.16 | 12.493 | 19.5528 | 4.7861 | 9.1948 | 60 | 2
2023 | HCG-BETA [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 3.7726 | 0.23214 | 3.3 | 5.812 | 7.76 | 13.11 | 8.454 | 14.413 | 2.5715 | 6.318 | 7906 | 28
2023 | HCG-BETA [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 25.2331 | 1.0305 | 2.38 | 4.812 | 5.75 | 10.82 | 5.964 | 10.8094 | 1.8451 | 4.9974 | 7124 | 27
2023 | HCG-BETA [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 524.153 | 25.5065 | 2.76 | 5.58 | 6.27 | 11.99 | 6.506 | 13.141 | 1.8711 | 4.8342 | 2209 | 11
2023 | HCG-BETA [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 3.7101 | 0.22726 | 2.825 | 10.4 | 6.06 | 22.72 | 6.5105 | 20.12 | 2.1676 | 3.4005 | 315 | 9
2023 | HCG-BETA [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 26.4162 | 1.2624 | 2.05 | 6.085 | 4.8 | 12.27 | 4.987 | 10.6605 | 1.8551 | 3.8777 | 314 | 9
2023 | HCG-BETA [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 503.7692 | 29.852 | 3.885 | 5.745 | 8.05 | 11.59 | 7.394 | 9.9236 | 0.96878 | 1.5069 | 26 | 2
2023 | HCG-BETA [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 4.7189 | 0.26079 | 2.62 | 4.076 | 6.42 | 10.54 | 6.305 | 10.1704 | 1.1589 | 6.0303 | 1697 | 3
2023 | HCG-BETA [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 406.0846 | 11.8657 | 1.75 | 2.075 | 3.82 | 4.42 | 4.3 | 5.146 | 1.5268 | 2.1456 | 1478 | 2
2023 | HCG-BETA [S] | PBQ MSN21 | S07 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 32238.5444 | 1353.0027 | 2.395 | 4.089 | 5.8 | 9.16 | 6.3855 | 9.6243 | 1.8952 | 5.0499 | 709 | 7
2023 | HCG-BETA [S] | PBQ MSN21 | S08 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS HCG-BETA | 0 | 18044.8702 | 792.3602 | 3.11 | 4.269 | 6.77 | 9.63 | 7.4245 | 10.0958 | 1.524 | 3.946 | 339 | 2
2023 | HCV AG | PC HCV DUO 1 | 613502 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO | 0 | 0.5794 | 0.024655 | 2.06 | 3.898 | 5 | 8.83 | 5.37 | 7.9978 | 1.4396 | 4.2567 | 1110 | 9
2023 | HCV AG | PC HCV DUO 2 | 613503 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO | 0 | 4.3094 | 0.38206 | 3.2 | 4.93 | 6.9 | 11.7 | 6.5975 | 12.3725 | 1.9411 | 4.2458 | 1097 | 9
2023 | HCV AG | PC HCV DUO 1 | 676802 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO | 0 | 0.58581 | 0.036781 | 2.7 | 6.263 | 8.27 | 15.02 | 9.0555 | 15.8645 | 3.7421 | 7.8061 | 2546 | 36
2023 | HCV AG | PC HCV DUO 2 | 676803 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO | 0 | 4.1683 | 0.34159 | 4.195 | 9.904 | 9.08 | 23.41 | 9.362 | 23.7523 | 3.1468 | 8.9467 | 2615 | 37
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 55.0703 | 4.2787 | 1.48 | 2.288 | 4.91 | 28.36 | 5.8365 | 25.3843 | 3.7109 | 24.5171 | 391 | 12
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 54.0461 | 1.5711 | 2.34 | 2.68 | 4.91 | 6.02 | 4.94 | 6.7454 | 1.0539 | 2.5011 | 143 | 5
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c311 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 68.8175 | 4.4482 | 0.87 | 1.702 | 4.29 | 18.56 | 4.719 | 16.7574 | 2.0215 | 15.6899 | 31 | 2
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | HDL-C PLUS 3. GEN. | 0 | 67.6667 | 5.1495 | 2.2 | 12.07 | 5.46 | 24.72 | 6.099 | 22.5816 | 2.5443 | 4.3675 | 171 | 2
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 65.9286 | 7.0345 | 1.27 | 4.32 | 12.82 | 21.06 | 13.215 | 18.682 | 9.4285 | 15.0084 | 1681 | 32
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 57.5608 | 1.8112 | 1.15 | 1.662 | 3.39 | 5.4 | 4.07 | 6.3508 | 2.3763 | 3.6479 | 79 | 2
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 57.398 | 1.2795 | 1.015 | 2.219 | 2.49 | 4.87 | 2.726 | 5.572 | 1.8464 | 2.2291 | 172 | 4
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 | 0 | 71.5498 | 3.4226 | 1.73 | 5.766 | 4.36 | 11.58 | 5.151 | 10.5232 | 1.7477 | 4.0334 | 644 | 7
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 29.6658 | 1.9452 | 0.845 | 2.365 | 5.05 | 11.79 | 5.082 | 10.5966 | 2.3296 | 9.721 | 231 | 5
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 28.9756 | 2.2847 | 1.635 | 4.254 | 6.99 | 15.45 | 7.413 | 15.1512 | 4.1199 | 10.6946 | 4460 | 49
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 31.0709 | 2.5046 | 1.32 | 3.044 | 5.71 | 10.61 | 6.625 | 11.845 | 3.0796 | 5.5404 | 674 | 8
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 28.4428 | 2.1616 | 1.42 | 4.26 | 5.1 | 12.33 | 5.834 | 12.23 | 2.3284 | 7.9003 | 1763 | 10
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 | 0 | 31.8358 | 1.4087 | 1.8 | 4.308 | 4.5 | 13.05 | 5.252 | 15.1972 | 1.7747 | 6.2461 | 476 | 9
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 32.3134 | 1.049 | 1.49 | 3.57 | 4.25 | 8.14 | 4.2895 | 8.6795 | 1.5429 | 3.3286 | 602 | 11
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 31.4776 | 0.75325 | 1.39 | 2.15 | 3.23 | 5.41 | 3.5415 | 6.142 | 1.1906 | 2.9704 | 20524 | 169
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | HDL-C PLUS 3. GEN. | 0 | 31.6263 | 1.4931 | 1.87 | 6.832 | 5.75 | 13.82 | 5.8365 | 13.8505 | 1.8067 | 5.8419 | 614 | 6
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 31.8907 | 0.75667 | 1.125 | 2.282 | 2.93 | 5.4 | 3.22 | 5.8649 | 1.224 | 3.3865 | 9587 | 70
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | HDL-C PLUS 3. GEN. | 0 | 31.2254 | 0.99223 | 1.44 | 1.741 | 4.23 | 5.44 | 4.998 | 6.3962 | 2.5957 | 3.8314 | 533 | 2
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 31.2872 | 0.86687 | 1.345 | 2.509 | 3.13 | 5.75 | 3.395 | 5.8652 | 0.9948 | 2.6289 | 15407 | 66
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 | 0 | 31.7322 | 1.154 | 2.14 | 5.402 | 4.59 | 11.73 | 4.78 | 11.565 | 1.1263 | 2.7327 | 1134 | 9
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 30.1631 | 3.367 | 3.52 | 6.625 | 11.66 | 23.31 | 10.5395 | 25.2205 | 4.3471 | 17.1707 | 168 | 2
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 54.3677 | 1.6985 | 1.32 | 2.046 | 3.73 | 5.03 | 4.427 | 5.286 | 1.4457 | 3.2072 | 155 | 2
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 56.5472 | 1.5908 | 1.86 | 2.145 | 4.62 | 5.82 | 5.3545 | 6.676 | 2.3222 | 3.759 | 114 | 2
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 52.5112 | 2.4265 | 1.7 | 4.506 | 4.77 | 12.37 | 5.553 | 13.273 | 2.138 | 6.421 | 654 | 5
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | HDL-C PLUS 3. GEN. | 0 | 54.2582 | 3.2891 | 1.71 | 8.87 | 7.14 | 17.5 | 7.341 | 16.5364 | 3.8771 | 7.3412 | 294 | 4
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 54.1265 | 1.8811 | 1.64 | 3.03 | 4.25 | 8.13 | 4.5265 | 8.966 | 1.6644 | 4.7233 | 4486 | 24
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 53.4792 | 1.4247 | 1.34 | 2.32 | 3.41 | 6.23 | 3.775 | 6.8695 | 1.3899 | 3.7597 | 145099 | 314
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | HDL-C PLUS 3. GEN. | 0 | 55.0348 | 7.9438 | 1.76 | 4.489 | 4.62 | 8.92 | 5.3185 | 9.8806 | 1.6406 | 4.1425 | 2321 | 8
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 54.2102 | 1.4903 | 1.15 | 1.967 | 3.13 | 6 | 3.5155 | 6.5712 | 1.3979 | 3.9723 | 81340 | 153
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | HDL-C PLUS 3. GEN. | 0 | 54.3314 | 2.3466 | 1.505 | 2.654 | 3.84 | 8.38 | 4.123 | 8.1474 | 1.5562 | 3.9414 | 2198 | 3
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 53.7809 | 1.4209 | 1.41 | 2.48 | 3.39 | 6.16 | 3.6515 | 6.7464 | 1.1611 | 3.3283 | 109023 | 111
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 | 0 | 53.7915 | 1.6709 | 1.64 | 2.782 | 4.07 | 6.75 | 4.467 | 7.487 | 1.6306 | 3.8955 | 7536 | 38
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 53.9861 | 1.5347 | 1.15 | 2.34 | 2.43 | 5.71 | 2.88 | 6.732 | 1.1183 | 2.5086 | 215 | 3
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 | 0 | 53.7004 | 3.7073 | 1.94 | 7.304 | 4.13 | 14.64 | 4.658 | 12.25 | 0.84664 | 1.7523 | 985 | 2
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 27.0857 | 1.2767 | 1.63 | 5.864 | 4.12 | 13.3 | 4.597 | 14.8908 | 1.3516 | 7.0197 | 544 | 5
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | HDL-C PLUS 3. GEN. | 0 | 28.0769 | 1.49 | 1.84 | 3.624 | 5.36 | 10.76 | 5.332 | 11.8422 | 1.9546 | 5.2338 | 246 | 4
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 27.7593 | 1.3513 | 1.81 | 3.67 | 4.86 | 9.15 | 5.3 | 10.0613 | 2.2688 | 5.3733 | 3540 | 17
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 27.4443 | 0.9528 | 1.52 | 2.55 | 3.7 | 6.6 | 4.028 | 7.3888 | 1.4152 | 3.8717 | 190231 | 311
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | HDL-C PLUS 3. GEN. | 0 | 28.3465 | 5.163 | 1.98 | 3.304 | 4.63 | 7.52 | 5.509 | 8.276 | 1.9315 | 3.6193 | 2535 | 10
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 27.7315 | 0.74726 | 1.16 | 2.16 | 3.13 | 5.85 | 3.466 | 6.422 | 1.3232 | 3.6545 | 108930 | 182
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | HDL-C PLUS 3. GEN. | 0 | 28.0151 | 2.1583 | 1.82 | 4.046 | 4.13 | 9.3 | 4.3935 | 10.4921 | 1.3737 | 4.091 | 1565 | 3
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 27.3518 | 0.77654 | 1.55 | 2.641 | 3.61 | 6.48 | 3.8065 | 7.1014 | 1.1243 | 3.1929 | 157211 | 109
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 | 0 | 27.2427 | 0.92085 | 1.99 | 3.567 | 4.65 | 8.21 | 4.9935 | 8.3689 | 1.395 | 3.6162 | 8354 | 38
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 58.2046 | 1.7348 | 0.95 | 1.54 | 3.06 | 5.04 | 3.226 | 5.128 | 1.0687 | 3.9468 | 261 | 5
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c111 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 29.897 | 0.68064 | 1.29 | 2.24 | 2.73 | 4.72 | 2.798 | 4.655 | 0.74184 | 0.94304 | 332 | 3
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | HDL-C PLUS 3. GEN. | 0 | 31.3724 | 7.0866 | 2.96 | 4.184 | 5.88 | 13.42 | 5.5665 | 12.8754 | 1.0334 | 3.1006 | 452 | 3
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 30.7061 | 1.0118 | 1.565 | 3.142 | 4.15 | 7.83 | 4.325 | 9.1512 | 1.7395 | 4.3179 | 3502 | 17
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 30.4978 | 1.136 | 1.55 | 2.86 | 3.98 | 8.32 | 4.3355 | 9.1645 | 1.7129 | 5.2648 | 15889 | 88
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 31.3326 | 0.98464 | 1.3 | 2.53 | 3.56 | 7.18 | 3.967 | 8.1774 | 1.6675 | 4.6012 | 11966 | 50
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 30.6317 | 0.98566 | 1.5 | 2.83 | 4.01 | 6.65 | 4.3815 | 7.322 | 1.4095 | 3.9546 | 9357 | 28
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 | 0 | 29.5688 | 2.1163 | 1.745 | 3.215 | 4.97 | 8.84 | 5.3385 | 9.6084 | 2.188 | 5.6395 | 2712 | 19
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c111 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 49.08 | 1.7462 | 2.68 | 2.784 | 5.62 | 6.15 | 5.784 | 6.4224 | 1.3586 | 1.8161 | 184 | 2
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 51.7748 | 1.8653 | 1.54 | 3.182 | 4.28 | 9.12 | 4.482 | 9.8442 | 1.5923 | 5.1717 | 3182 | 16
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | HDL-C PLUS 3. GEN. | 0 | 53.3988 | 11.4352 | 2.43 | 5.982 | 5.19 | 14.04 | 5.711 | 13.604 | 1.5569 | 5.1212 | 428 | 4
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 51.2961 | 1.9237 | 1.43 | 2.661 | 3.86 | 7.93 | 4.2445 | 8.6633 | 1.632 | 4.9814 | 18148 | 93
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 52.8166 | 1.6629 | 1.275 | 2.692 | 3.69 | 7.5 | 4.103 | 8.3124 | 1.7904 | 4.7141 | 14940 | 61
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 51.8639 | 1.8359 | 1.62 | 2.87 | 4.35 | 7.51 | 4.738 | 8.8696 | 1.6522 | 4.4929 | 8859 | 26
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 | 0 | 51.438 | 1.4862 | 1.64 | 2.702 | 3.97 | 5.87 | 4.288 | 6.537 | 1.4227 | 3.177 | 1248 | 14
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | HDL-C PLUS 3. GEN. | 0 | 49.5724 | 1.1969 | 1.46 | 2.602 | 2.98 | 6.96 | 3.319 | 7.6366 | 1.0669 | 2.5275 | 532 | 3
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 49.9824 | 2.0392 | 1.38 | 2.22 | 3.35 | 5.38 | 3.674 | 5.908 | 1.2462 | 2.9595 | 63916 | 140
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 50.6425 | 1.1813 | 1.18 | 1.893 | 2.96 | 5.12 | 3.248 | 5.515 | 1.132 | 2.8332 | 35700 | 96
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 | 0 | 50.3909 | 1.1539 | 1.43 | 2.293 | 3.29 | 5.35 | 3.472 | 5.7632 | 1.0111 | 2.4333 | 63154 | 61
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 | 0 | 49.7866 | 1.2759 | 1.65 | 2.612 | 3.83 | 5.48 | 3.883 | 6.2308 | 1.1023 | 2.6621 | 2202 | 7
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 30.2694 | 1.0767 | 1.29 | 1.62 | 4.8 | 6.06 | 5.105 | 7.217 | 3.5137 | 4.5307 | 151 | 2
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 29.1168 | 0.49829 | 0.995 | 1.055 | 2.22 | 5.36 | 2.452 | 4.7016 | 0.92763 | 4.3969 | 111 | 3
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 25.3337 | 1.0978 | 1.945 | 4.527 | 4.49 | 9.65 | 4.995 | 10.6128 | 1.6822 | 3.8874 | 7103 | 22
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | HDL-C GEN. 4 | 0 | 25.0835 | 0.96627 | 2.19 | 3.524 | 4.77 | 8.18 | 4.961 | 7.2625 | 1.2575 | 2.9083 | 253 | 3
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | HDL-C GEN. 4 | 0 | 36.5913 | 1.0899 | 1.77 | 2.73 | 4.19 | 5.91 | 4.487 | 6.6079 | 1.5887 | 3.6161 | 309 | 4
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 36.5535 | 1.4274 | 1.31 | 3.891 | 3.68 | 9.06 | 3.9265 | 9.0765 | 1.5003 | 3.776 | 7746 | 22
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 52.379 | 1.5964 | 1.21 | 2.238 | 3.22 | 5.29 | 3.677 | 6.0379 | 1.5325 | 3.0497 | 2658 | 14
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | HDL-C GEN. 4 | 0 | 28.144 | 0.55075 | 0.98 | 0.98 | 2.35 | 2.63 | 2.607 | 3.1318 | 0.97791 | 1.5007 | 10 | 3
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 28.6853 | 0.64163 | 0.72 | 2.192 | 2.72 | 4.91 | 3.174 | 4.599 | 1.5316 | 2.8947 | 301 | 10
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 38.2946 | 0.70983 | 0.965 | 1.591 | 2.42 | 4.02 | 2.819 | 4.0597 | 1.2179 | 2.2918 | 218 | 7
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 55.9924 | 0.92825 | 0.905 | 1.469 | 2.45 | 3.14 | 2.926 | 3.0798 | 0.83713 | 1.463 | 67 | 3
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 20.6738 | 0.33773 | 1.11 | 1.834 | 2.37 | 3.92 | 2.523 | 3.9946 | 0.49732 | 1.5454 | 1922 | 3
2023 | HDL -CHOLESTERIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] | 0 | 49.4257 | 0.74863 | 1.18 | 1.676 | 2.43 | 3.4 | 2.439 | 3.2552 | 0.37459 | 0.8727 | 1463 | 2
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 548925 | Cobas c 513 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 5.7393 | 0.089965 | 1.295 | 2.536 | 2.61 | 5.29 | 2.4315 | 5.093 | 0.50187 | 1.0978 | 823 | 3
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 548925 | Cobas c111 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 5.6514 | 0.17244 | 1.575 | 3.983 | 3.6 | 7.86 | 3.877 | 7.9385 | 1.3979 | 2.3987 | 200 | 2
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 548925 | Cobas c311 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 5.4569 | 0.28195 | 3.535 | 5.572 | 7.38 | 11.85 | 7.697 | 12.0782 | 1.9179 | 4.6303 | 290 | 9
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 548925 | Cobas c501 c502 | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP | 0 | 5.6872 | 0.11913 | 1.84 | 2.324 | 4.22 | 4.76 | 3.485 | 5.1766 | 0.88071 | 1.5337 | 203 | 3
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 548925 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 5.6051 | 0.15956 | 1.76 | 3.158 | 4.04 | 7.46 | 4.272 | 7.778 | 1.1659 | 3.26 | 11441 | 120
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 548925 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 5.7319 | 0.1477 | 1.35 | 2.624 | 3.21 | 5.97 | 3.4 | 6.249 | 0.96992 | 2.3485 | 4909 | 49
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 548925 | Cobas Integra 400 plus | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP | 0 | 5.5091 | 0.14244 | 2.015 | 3.039 | 4.86 | 6.3 | 4.8125 | 6.4923 | 0.79138 | 2.2061 | 89 | 3
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 548925 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 5.5973 | 0.17269 | 1.76 | 3.102 | 4.37 | 8.53 | 4.7605 | 10.13 | 1.4333 | 4.5206 | 224 | 10
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 548926 | Cobas c 513 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 10.7165 | 0.42223 | 1.04 | 1.451 | 2.92 | 5.4 | 2.821 | 5.4521 | 0.94361 | 3.9071 | 825 | 3
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 548926 | Cobas c311 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 10.4018 | 0.41408 | 2.05 | 3.675 | 4.91 | 7.7 | 5.125 | 7.5475 | 0.9488 | 2.8102 | 273 | 9
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 548926 | Cobas c501 c502 | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP | 0 | 10.5808 | 0.32908 | 2.22 | 2.682 | 5.61 | 5.81 | 5.739 | 6.6626 | 1.3227 | 3.3017 | 203 | 3
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 548926 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 10.4241 | 0.3617 | 1.47 | 3.034 | 4.05 | 7.43 | 4.582 | 8.3463 | 1.7229 | 4.5322 | 10873 | 118
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 548926 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 10.6308 | 0.35714 | 1.13 | 2.439 | 2.69 | 6.15 | 2.85 | 6.3184 | 0.79155 | 2.5415 | 4830 | 49
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 548926 | Cobas Integra 400 plus | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP | 0 | 10.6524 | 0.28309 | 1.3 | 2.98 | 3.93 | 5.9 | 3.9785 | 5.3019 | 0.95619 | 2.1338 | 89 | 3
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 548926 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 10.5329 | 0.5512 | 1.78 | 4.082 | 4.96 | 10.1 | 5.5825 | 11.2893 | 2.3373 | 5.8574 | 409 | 14
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 563451 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 9.8653 | 1.1834 | 1.845 | 5.03 | 23.29 | 449.81 | 10.234 | 35.076 | 8.0918 | 161.8675 | 107 | 3
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 617429 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 9.8779 | 0.30827 | 0.47 | 0.702 | 1.13 | 1.48 | 1.117 | 1.3506 | 0.32908 | 0.47542 | 63 | 2
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 617429 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 10.0587 | 0.26649 | 1.27 | 1.872 | 3.87 | 6.55 | 3.937 | 7.2538 | 0.96129 | 5.2419 | 45 | 3
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas c 513 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 5.8099 | 0.10708 | 1.45 | 2.4 | 2.9 | 5.19 | 2.789 | 5.3404 | 0.3041 | 1.2985 | 6584 | 5
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas c311 | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP | 0 | 5.6802 | 0.19453 | 2.885 | 6.102 | 6.09 | 13.61 | 5.2895 | 15.0919 | 0.54666 | 6.9625 | 204 | 2
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas c311 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 5.5451 | 0.29379 | 3.56 | 4.958 | 7.47 | 11.15 | 7.26 | 13.1706 | 2.684 | 5.085 | 823 | 10
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas c501 c502 | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP | 0 | 5.813 | 0.1339 | 2.135 | 2.93 | 4.48 | 6.01 | 4.423 | 6.5169 | 0.64458 | 1.9235 | 569 | 2
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 5.7207 | 0.1475 | 1.7 | 2.67 | 3.89 | 5.93 | 4.1805 | 6.6137 | 1.1925 | 3.0551 | 39329 | 130
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 5.8277 | 0.13787 | 1.39 | 2.526 | 3.36 | 5.84 | 3.647 | 6.0676 | 1.0934 | 2.7453 | 25274 | 80
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas Integra 400 plus | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP | 0 | 5.7091 | 0.11602 | 1.64 | 2.78 | 3.6 | 6.09 | 3.958 | 5.916 | 0.97104 | 1.9146 | 272 | 3
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 5.7768 | 0.13372 | 1.62 | 2.218 | 3.51 | 5.2 | 3.802 | 5.7788 | 1.2209 | 2.6161 | 921 | 9
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas c 513 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 9.97 | 0.19468 | 1.36 | 2.468 | 2.85 | 5.48 | 2.999 | 5.032 | 0.46965 | 2.2776 | 6586 | 5
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas c311 | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP | 0 | 9.8518 | 0.23631 | 1.87 | 3.95 | 3.86 | 8.07 | 3.429 | 8.929 | 0.1997 | 2.3955 | 207 | 2
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas c311 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 9.8026 | 0.30644 | 2.37 | 4.118 | 4.85 | 8.55 | 5.304 | 8.8204 | 1.2622 | 2.8685 | 802 | 10
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 9.7874 | 0.3129 | 1.41 | 2.33 | 3.46 | 5.85 | 3.827 | 6.5336 | 1.3424 | 3.477 | 39020 | 127
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas c501 c502 | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP | 0 | 9.8735 | 0.2263 | 2.04 | 3.147 | 4.2 | 6.29 | 3.827 | 6.1494 | 0.56594 | 1.3119 | 569 | 2
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 9.9384 | 0.22149 | 1.15 | 2.1 | 2.79 | 5.11 | 2.977 | 5.4946 | 0.90307 | 2.6222 | 24812 | 79
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 9.9684 | 0.29801 | 1.57 | 3.2 | 3.97 | 7.19 | 4.358 | 7.758 | 1.2408 | 3.4405 | 854 | 9
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas Integra 400 plus | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP | 0 | 10.0361 | 0.23951 | 1.44 | 2.36 | 3.5 | 5.24 | 3.54 | 5.951 | 0.96263 | 2.4289 | 273 | 3
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 642258 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 5.7042 | 0.066463 | 0.895 | 1.051 | 1.8 | 2.12 | 1.66 | 1.996 | 0.18086 | 0.25918 | 26 | 2
2023 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 642259 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP | 0 | 10.47 | 0.60348 | 3.52 | 6.56 | 7.71 | 13.54 | 9.259 | 11.8774 | 1.0422 | 3.8777 | 74 | 2
2023 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c norm | 548925 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC | 0 | 3.8944 | 0.15196 | 2.56 | 4.004 | 6.23 | 9.44 | 6.319 | 10.39 | 1.4166 | 5.2105 | 1214 | 17
2023 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c norm | 548925 | Cobas Integra 400 plus | WHOLE BLOOD GEN.3 ACC.TO IFCC | 0 | 3.8425 | 0.26337 | 5.16 | 8.35 | 10.33 | 19.44 | 9.743 | 20.636 | 2.5077 | 6.8453 | 39 | 2
2023 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c path | 548926 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC | 0 | 9.3437 | 0.25274 | 1.65 | 2.672 | 4.06 | 7.53 | 4.295 | 8.1272 | 1.6154 | 3.5902 | 1223 | 17
2023 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c path | 548926 | Cobas Integra 400 plus | WHOLE BLOOD GEN.3 ACC.TO IFCC | 0 | 9.2219 | 0.39612 | 3.935 | 5.215 | 8.81 | 10.34 | 8.137 | 11.0375 | 0.77916 | 3.6344 | 44 | 2
2023 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c path | 617429 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC | 0 | 8.4454 | 0.33596 | 0.645 | 0.873 | 1.45 | 1.82 | 1.43 | 1.6436 | 0.3564 | 0.51501 | 63 | 2
2023 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC | 0 | 4.0089 | 0.15228 | 2.24 | 4.196 | 5.47 | 9.83 | 5.7825 | 10.5285 | 1.6931 | 4.2552 | 9094 | 40
2023 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas Integra 400 plus | WHOLE BLOOD GEN.3 ACC.TO IFCC | 0 | 3.8302 | 0.1801 | 2.78 | 5.314 | 6.68 | 10.81 | 7.583 | 10.7278 | 2.1429 | 4.955 | 114 | 2
2023 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC | 0 | 8.4997 | 0.23696 | 1.44 | 2.825 | 3.54 | 6.62 | 3.8395 | 6.9765 | 1.103 | 3.1811 | 9121 | 40
2023 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas Integra 400 plus | WHOLE BLOOD GEN.3 ACC.TO IFCC | 0 | 8.3554 | 0.3345 | 2.13 | 4.622 | 5.46 | 9.86 | 5.282 | 10.194 | 1.3641 | 3.9427 | 115 | 2
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 515914 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 0.546 | 0.10869 | 12.1 | 25.318 | 24.35 | 56.3 | 27.564 | 67.5114 | 12.2253 | 25.7326 | 41 | 8
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 515914 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 0.5831 | 0.05622 | 7.7 | 10.32 | 15.77 | 20.99 | 14.113 | 20.2002 | 3.0154 | 4.3516 | 201 | 6
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 515916 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 3.2721 | 0.22495 | 5.14 | 7.285 | 12.51 | 14.73 | 13.6815 | 15.267 | 2.3716 | 6.2116 | 33 | 7
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 515916 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 3.3073 | 0.20742 | 3.6 | 7.324 | 7.22 | 17.21 | 7.673 | 18.0524 | 1.6525 | 5.9534 | 192 | 6
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 551901 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II | 0 | 0.55319 | 0.10805 | 16.85 | 20.592 | 34.07 | 45.55 | 34.0375 | 49.6593 | 5.8318 | 15.5608 | 79 | 5
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 551901 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 0.54458 | 0.098195 | 12.12 | 22.498 | 29.01 | 48.55 | 30.206 | 46.8006 | 8.3268 | 21.3457 | 757 | 18
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 551901 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814864) | 0 | 0.58999 | 0.083185 | 9.44 | 14.412 | 22.28 | 30.45 | 24.8545 | 33.6958 | 7.4579 | 15.9111 | 635 | 13
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 551901 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II | 0 | 0.53556 | 0.079229 | 8.935 | 15.653 | 22.31 | 32.43 | 24.2605 | 39.4967 | 7.8755 | 15.3392 | 560 | 10
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 551901 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 0.52744 | 0.080332 | 9.13 | 17.32 | 20.66 | 36.21 | 23.369 | 39.047 | 7.434 | 19.6268 | 2954 | 60
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 551901 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) | 0 | 0.43009 | 0.05761 | 8.42 | 13.702 | 19.99 | 33.62 | 21.106 | 34.3994 | 5.6837 | 15.3931 | 7013 | 70
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 551901 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II | 0 | 0.41409 | 0.05399 | 8.95 | 13.56 | 21.73 | 29.07 | 21.37 | 31.9724 | 5.6861 | 12.496 | 1963 | 30
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 551902 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II | 0 | 3.4066 | 0.32763 | 5.66 | 10.78 | 12.24 | 22.86 | 13.608 | 20.613 | 4.1482 | 5.3569 | 77 | 5
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 551902 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 3.2291 | 0.37948 | 5.47 | 8.55 | 15.39 | 23.17 | 16.739 | 26.057 | 6.4748 | 13.2848 | 756 | 17
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 551902 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 3.3934 | 0.23912 | 4.39 | 7.131 | 10.21 | 17.07 | 11.068 | 18.3117 | 3.4519 | 8.445 | 2841 | 58
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 551902 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814864) | 0 | 3.436 | 0.28619 | 4.24 | 7.384 | 11.48 | 17.99 | 13.096 | 19.5602 | 5.5411 | 10.6103 | 681 | 13
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 551902 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II | 0 | 3.3537 | 0.30368 | 3.9 | 6.201 | 11.8 | 18.35 | 13.901 | 20.5833 | 5.8182 | 14.0732 | 619 | 10
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 551902 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 577570 | 3.4276 | 0.15726 | 4.54 | 4.556 | 9.33 | 9.59 | 9.907 | 10.0414 | 2.476 | 2.5237 | 131 | 3
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 551902 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) | 0 | 4.1597 | 0.27555 | 3.97 | 6.255 | 9.48 | 14.56 | 10.184 | 15.5592 | 3.1721 | 7.7489 | 5562 | 65
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 551902 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II | 0 | 4.1714 | 0.22237 | 3.58 | 6.516 | 8.48 | 14.22 | 9.292 | 14.622 | 2.326 | 6.2537 | 1754 | 28
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 551902 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II | 682434 | 4.2093 | 0.2375 | 4.62 | 7.884 | 9.47 | 23.12 | 10.499 | 25.8822 | 2.8661 | 12.8625 | 101 | 3
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 551902 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) | 608698 | 3.9866 | 0.22331 | 3.08 | 4.424 | 8.4 | 9.97 | 9.434 | 11.1804 | 3.5686 | 7.0711 | 601 | 7
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 551902 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) | 682434 | 4.1601 | 0.23605 | 3.48 | 4.97 | 8.22 | 11.33 | 9.099 | 11.9988 | 2.4843 | 6.4253 | 771 | 17
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 551902 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II | 608698 | 4.2094 | 0.1616 | 3.1 | 6.773 | 6.22 | 13.58 | 5.6315 | 12.5747 | 0.79263 | 1.6984 | 140 | 2
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 630808 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II | 0 | 0.57185 | 0.093048 | 10.66 | 19.224 | 24.83 | 40.46 | 25.986 | 41.506 | 7.0719 | 15.9091 | 777 | 10
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 630808 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 0.55465 | 0.10049 | 11.74 | 19.642 | 27.94 | 42.94 | 29.358 | 52.8334 | 8.5586 | 22.1285 | 1882 | 26
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 630808 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II | 0 | 0.52464 | 0.074402 | 9.38 | 14.068 | 20.01 | 30.42 | 19.015 | 34.1212 | 4.2226 | 13.5683 | 2484 | 10
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 630808 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 0.52077 | 0.074325 | 9.435 | 14.583 | 21.31 | 33.02 | 22.92 | 36.461 | 6.7105 | 16.7422 | 22564 | 116
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 630808 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814864) | 0 | 0.55681 | 0.078017 | 9.495 | 14.075 | 21.46 | 32.23 | 22.978 | 34.3335 | 5.6802 | 17.269 | 8537 | 29
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 630808 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II | 0 | 0.42022 | 0.14857 | 8.835 | 16.025 | 20.22 | 38.17 | 21.022 | 38.72 | 5.4246 | 18.1574 | 15914 | 47
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 630808 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) | 0 | 0.43345 | 0.055935 | 8.57 | 14.23 | 18.91 | 30.91 | 20.327 | 32.289 | 5.1445 | 12.677 | 66126 | 174
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 630816 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 3.1312 | 0.27938 | 5.15 | 9.036 | 13.28 | 21.95 | 13.691 | 24.5988 | 4.3801 | 12.9339 | 1809 | 25
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 630816 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II | 0 | 3.2465 | 0.26548 | 5.65 | 8.62 | 12.73 | 21.18 | 13.0635 | 21.9215 | 3.7017 | 9.0132 | 713 | 10
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 630816 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II | 0 | 3.2598 | 0.27883 | 4 | 7.175 | 11.38 | 18.36 | 12.586 | 19.669 | 4.0519 | 11.6585 | 2268 | 10
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 630816 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814864) | 0 | 3.2732 | 0.21485 | 4.065 | 6.272 | 9.62 | 14.75 | 9.976 | 17.0864 | 3.5102 | 7.4362 | 8608 | 28
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 630816 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 3.3213 | 0.22609 | 4.045 | 6.65 | 9.67 | 16.15 | 10.272 | 17.825 | 3.1641 | 8.6181 | 23018 | 117
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 630816 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II | 0 | 4.0105 | 1.2858 | 3.785 | 7.066 | 8.77 | 19.14 | 9.145 | 22.302 | 3.1071 | 8.6659 | 11672 | 45
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 630816 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II | 682434 | 4.0461 | 0.24518 | 3.675 | 6.065 | 8.72 | 13.82 | 9.1775 | 15.265 | 2.3499 | 6.851 | 3389 | 14
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 630816 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) | 0 | 4.018 | 0.25367 | 3.67 | 5.682 | 9.05 | 13.53 | 9.685 | 15.0696 | 3.0889 | 7.6942 | 50082 | 166
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 630816 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) | 682434 | 4.0574 | 0.25867 | 3.55 | 6.298 | 8.57 | 15.11 | 9.187 | 16.4718 | 2.8602 | 8.5015 | 16396 | 69
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 672155 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 0.51142 | 0.10235 | 14.1 | 24.394 | 31.08 | 50.95 | 33.094 | 56.4922 | 7.7996 | 21.7351 | 1412 | 27
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 672155 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II | 0 | 0.52712 | 0.20498 | 10.68 | 14.437 | 23.33 | 35.09 | 23.69 | 42.324 | 8.2202 | 19.9343 | 293 | 7
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 672155 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II | 0 | 0.51114 | 0.14961 | 8.01 | 12.35 | 18.68 | 40.71 | 19.187 | 41.318 | 5.2454 | 19.4018 | 1374 | 8
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 672155 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814864) | 0 | 0.50757 | 0.077956 | 10.65 | 14.93 | 24.42 | 33.39 | 25.931 | 35.1115 | 7.0747 | 16.7121 | 8796 | 27
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 672155 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 0.48824 | 0.070303 | 9.58 | 14.336 | 22.12 | 33.54 | 23.977 | 35.8474 | 6.6554 | 17.2073 | 16405 | 105
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 672155 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) | 0 | 0.41592 | 0.054654 | 8.605 | 13.534 | 19.23 | 30.53 | 20.177 | 32.6971 | 5.1312 | 13.7886 | 63409 | 204
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 672155 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II | 0 | 0.41384 | 0.089449 | 8.68 | 14.41 | 19.33 | 30.44 | 20.246 | 31.9038 | 4.9392 | 12.8503 | 10853 | 42
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 672157 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II | 0 | 2.9616 | 0.39119 | 5.13 | 28.39 | 11.85 | 57.36 | 13.18 | 48.671 | 3.5707 | 9.4218 | 299 | 7
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 672157 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 2.983 | 0.26872 | 5.035 | 9.806 | 12.48 | 23.58 | 13.475 | 25.5046 | 4.6996 | 12.9171 | 1351 | 26
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 672157 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814864) | 0 | 3.0966 | 0.23015 | 4.255 | 6.285 | 9.63 | 15.24 | 10.7785 | 17.45 | 3.561 | 9.1648 | 8818 | 27
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 672157 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II | 0 | 3.0392 | 0.29517 | 5.36 | 16.002 | 12.15 | 32.07 | 11.397 | 29.4379 | 2.3422 | 9.1764 | 1271 | 7
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 672157 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 3.087 | 0.22693 | 4.08 | 6.444 | 9.94 | 16.93 | 10.425 | 18.6163 | 3.3977 | 9.7934 | 16722 | 104
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 672157 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II | 0 | 3.6607 | 0.25934 | 3.62 | 6.024 | 8.65 | 14.93 | 9.6 | 16.1148 | 3.0928 | 7.2233 | 10494 | 42
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 672157 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) | 0 | 3.6954 | 0.26908 | 3.74 | 6.59 | 9.3 | 15.69 | 10.059 | 17.242 | 3.4474 | 8.23 | 63908 | 203
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 712218 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814864) | 0 | 0.47067 | 0.063194 | 9.82 | 15.348 | 21.24 | 33.18 | 19.753 | 30.6998 | 4.2559 | 8.9711 | 282 | 4
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 712218 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 0.49989 | 0.059238 | 7.94 | 15.74 | 20 | 31.4 | 20.128 | 37.852 | 7.3944 | 13.5481 | 244 | 8
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 712218 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) | 0 | 0.41191 | 0.04716 | 8.37 | 12.376 | 19.42 | 26.89 | 20.989 | 26.6544 | 6.2773 | 11.7104 | 1525 | 18
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 712218 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II | 0 | 0.42005 | 0.04708 | 9.11 | 12.78 | 19.04 | 25.59 | 18.5545 | 30.3145 | 6 | 11.1113 | 118 | 5
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 712228 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814864) | 0 | 3.2291 | 0.23053 | 4.13 | 4.982 | 10.83 | 12.61 | 11.932 | 14.1794 | 3.3375 | 8.7617 | 275 | 4
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 712228 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 0 | 3.004 | 0.18868 | 3.5 | 6.01 | 7.48 | 12.68 | 8.821 | 12.234 | 2.3062 | 6.0792 | 241 | 8
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 712228 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II | 0 | 4.1159 | 0.12098 | 3.09 | 3.226 | 6.2 | 6.48 | 5.5575 | 6.0483 | 0.44871 | 0.70978 | 37 | 2
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 712228 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II | 709279 | 3.966 | 0.16829 | 2.935 | 4.398 | 6.05 | 10.1 | 6.183 | 11.0426 | 2.2154 | 4.1579 | 80 | 3
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 712228 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) | 709279 | 4.1194 | 0.21244 | 4.18 | 5.318 | 9.32 | 11.99 | 9.186 | 13.5398 | 1.8703 | 6.0024 | 742 | 5
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 712228 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) | 0 | 3.873 | 0.21916 | 3.045 | 6.541 | 8.28 | 14.17 | 9.081 | 14.6975 | 3.5806 | 7.0526 | 774 | 13
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 551905 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -HIGH TITER | 0 | 11.7216 | 1.2914 | 7.49 | 8.972 | 17.78 | 19 | 19.373 | 21.3537 | 4.6442 | 9.839 | 114 | 4
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 551905 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -LOW TITER | 0 | 11.5128 | 1.7064 | 8.92 | 18.428 | 19.23 | 39.23 | 21.315 | 34.5838 | 4.3771 | 9.6574 | 264 | 6
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 630924 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -LOW TITER | 0 | 11.9754 | 2.5928 | 7.93 | 12.258 | 21.05 | 88.41 | 22.639 | 215.5568 | 8.8883 | 79.9239 | 697 | 6
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 630924 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -HIGH TITER | 0 | 12.4524 | 1.3686 | 8.115 | 12.775 | 17.53 | 25.72 | 18.089 | 26.7706 | 0.91343 | 9.7409 | 442 | 2
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 672159 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -LOW TITER | 0 | 12.8753 | 1.4468 | 7.77 | 10.52 | 17.77 | 24.23 | 19.066 | 24.8522 | 5.2441 | 12.7622 | 1913 | 9
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 672159 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -HIGH TITER | 0 | 12.5387 | 1.2983 | 7.77 | 9.36 | 16.76 | 19.18 | 17.593 | 22.864 | 3.9425 | 9.3332 | 1186 | 5
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 712181 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -HIGH TITER | 0 | 12.4125 | 1.1555 | 7.74 | 8.17 | 16.82 | 24.81 | 16.7715 | 27.1183 | 3.4956 | 14.3305 | 88 | 2
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 712181 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -LOW TITER | 0 | 12.9507 | 1.4704 | 7.795 | 8.435 | 17.8 | 21.06 | 17.4165 | 23.2655 | 4.0005 | 10.396 | 146 | 4
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBSAG 1 | 551901 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM | 0 | 0.42828 | 0.069424 | 8.38 | 17.475 | 18.79 | 43.21 | 21.812 | 42.7024 | 9.1563 | 14.7374 | 235 | 5
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBSAG 2 | 551902 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM | 0 | 4.0103 | 0.2296 | 3.895 | 6.721 | 8.3 | 18.43 | 9.3345 | 20.5945 | 2.5548 | 5.9066 | 235 | 5
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 551905 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONTROL | 0 | 3.783 | 0.28914 | 4.595 | 7.535 | 10.16 | 16.42 | 9.948 | 18.9013 | 2.3946 | 7.0978 | 746 | 11
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 551905 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONFIRMATORY | 0 | 0.43659 | 0.073302 | 9.395 | 25.997 | 19.92 | 56.64 | 22.1575 | 51.0086 | 6.304 | 17.4485 | 574 | 10
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBSAG 1 | 630808 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM | 0 | 0.43359 | 0.060944 | 8 | 12.237 | 18.79 | 33.6 | 20.735 | 35.5281 | 7.0951 | 18.7715 | 2836 | 16
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBSAG 2 | 630816 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM | 682479 | 3.8252 | 0.2157 | 3.67 | 4.192 | 7.34 | 10.35 | 6.705 | 11.518 | 1.8824 | 4.5051 | 328 | 2
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBSAG 2 | 630816 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM | 0 | 3.9538 | 0.20897 | 3.365 | 5.335 | 7.95 | 13.93 | 8.125 | 14.3529 | 2.3813 | 7.1735 | 2247 | 16
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 630924 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONTROL | 0 | 3.567 | 0.26168 | 3.645 | 6.187 | 8.84 | 16.76 | 9.619 | 18.3369 | 2.5633 | 7.5793 | 1743 | 13
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 630924 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONFIRMATORY | 0 | 0.44104 | 0.066743 | 8.68 | 13.838 | 19.61 | 31.22 | 20.6995 | 35.4213 | 5.9069 | 14.5315 | 1718 | 12
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBSAG 1 | 672155 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM | 0 | 0.40953 | 0.051651 | 8.25 | 13.682 | 19.53 | 28.91 | 21.021 | 30.7324 | 5.8405 | 14.4597 | 2759 | 16
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBSAG 2 | 672157 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM | 0 | 3.6195 | 0.18504 | 3.205 | 4.811 | 7.07 | 11.18 | 7.996 | 12.758 | 2.0131 | 6.0839 | 2747 | 17
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 672159 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONFIRMATORY | 0 | 0.4284 | 0.049484 | 8.045 | 12.649 | 17.97 | 25.51 | 18.6745 | 28.0843 | 5.6535 | 10.6718 | 2312 | 13
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 672159 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONTROL | 0 | 3.4108 | 0.24309 | 3.5 | 6.542 | 9.08 | 14.09 | 10.11 | 15.6 | 3.4067 | 8.1726 | 2897 | 14
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 712181 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONFIRMATORY | 0 | 0.42414 | 0.03832 | 8.46 | 9.096 | 16.5 | 20.79 | 14.737 | 19.808 | 0.75819 | 5.3059 | 134 | 3
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 712181 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONTROL | 0 | 3.2616 | 0.18758 | 3.65 | 4.126 | 7.57 | 9.45 | 6.523 | 10.9492 | 1.476 | 4.1274 | 135 | 3
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBSAG 1 | 712218 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM | 0 | 0.42413 | 0.049629 | 10.98 | 13.62 | 21.45 | 25.98 | 21.5095 | 26.1939 | 3.3862 | 3.7062 | 95 | 2
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBSAG 2 | 712228 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM | 0 | 3.5913 | 0.28702 | 3.06 | 3.996 | 9.46 | 11.22 | 11.2735 | 13.2675 | 6.2135 | 6.6658 | 97 | 2
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 744514 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONTROL | 0 | 4.1415 | 0.1369 | 3.58 | 3.724 | 7.41 | 7.91 | 7.086 | 8.066 | 1.1746 | 1.9195 | 66 | 2
2023 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 744514 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONFIRMATORY | 0 | 0.44719 | 0.036146 | 8.145 | 8.293 | 16.32 | 16.68 | 14.9635 | 15.6879 | 1.5152 | 2.4857 | 67 | 2
2023 | HHB [B] | Auto QC L1 | 2142049801 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 18.105 | 0.34804 | 0.475 | 1.585 | 1.61 | 4.74 | 1.7125 | 5.209 | 0.71841 | 3.0478 | 157 | 2
2023 | HHB [B] | Auto QC L2 | 2142049802 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 8.8256 | 0.27165 | 2.055 | 3.354 | 4.9 | 6.83 | 5.0255 | 7.4055 | 1.6363 | 3.1312 | 153 | 2
2023 | HHB [B] | Auto QC L3 | 2142049803 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 2.7603 | 0.15255 | 2.895 | 7.537 | 6.77 | 15.38 | 6.785 | 15.0053 | 2.2915 | 6.0456 | 152 | 2
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 571165 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 0 | 7.9489 | 0.57278 | 3.765 | 7.87 | 10.67 | 17.22 | 12.185 | 16.8615 | 3.6747 | 7.3897 | 676 | 8
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 571165 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 0 | 9.0178 | 0.97738 | 4.12 | 6.608 | 13.75 | 27.08 | 15.256 | 30.8398 | 8.7681 | 20.4548 | 940 | 11
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 571169 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 0 | 0.22456 | 0.046992 | 6.21 | 20.382 | 16.03 | 53.61 | 16.248 | 59.0096 | 4.0159 | 35.3494 | 943 | 11
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 571169 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 0 | 0.22526 | 0.038631 | 7.62 | 19.595 | 21.3 | 42.61 | 24.7935 | 42.4355 | 8.7536 | 16.9363 | 683 | 8
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 571170 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 0 | 0.22828 | 0.053113 | 6.34 | 20.886 | 13.57 | 59.48 | 17.75 | 60.8324 | 6.0461 | 32.6491 | 967 | 11
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 571170 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 0 | 0.22752 | 0.040006 | 6.765 | 20.555 | 21.53 | 43.95 | 26.0435 | 39.6705 | 9.0055 | 16.4667 | 693 | 8
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 590727 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 0 | 0.22392 | 0.037649 | 7.23 | 15.588 | 19.2 | 40.95 | 21.651 | 42.7318 | 8.1458 | 20.5208 | 4087 | 45
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 590727 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 0 | 0.22724 | 0.039723 | 7.44 | 16.6 | 21.12 | 43.56 | 23.432 | 44.291 | 8.7445 | 21.1945 | 6390 | 60
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 590730 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 0 | 0.23116 | 0.045051 | 7.52 | 17.59 | 22.49 | 48.62 | 24.878 | 47.1336 | 9.766 | 22.8095 | 6108 | 60
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 590730 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 650259 | 0.21138 | 0.017889 | 5.435 | 7.035 | 11.59 | 15.13 | 11.8285 | 16.105 | 2.6497 | 5.9345 | 324 | 3
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 590730 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 0 | 0.22557 | 0.040169 | 8.175 | 17.02 | 21.5 | 42.55 | 23.2485 | 44.9252 | 8.6331 | 20.4653 | 3742 | 42
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 590732 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 0 | 8.3399 | 0.62316 | 3.915 | 7.1 | 9.92 | 17.45 | 10.6655 | 18.821 | 3.9528 | 9.4181 | 6605 | 61
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 590732 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 0 | 8.2704 | 0.65257 | 2.86 | 7.088 | 9.52 | 16.9 | 10.318 | 18.194 | 4.1837 | 11.3229 | 4114 | 44
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 643861 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 0 | 0.22781 | 0.038369 | 7.745 | 16.226 | 19.75 | 37.57 | 22.352 | 37.3059 | 7.3149 | 18.4112 | 24994 | 68
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 643861 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 0 | 0.22495 | 0.037595 | 7.16 | 16.19 | 18.22 | 40.45 | 21.504 | 39.7802 | 7.5047 | 18.5241 | 44619 | 131
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 0 | 0.22832 | 0.039954 | 7.77 | 16.118 | 19.7 | 38.54 | 22.079 | 38.1614 | 7.3706 | 17.8114 | 25011 | 67
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 0 | 0.22549 | 0.03849 | 7.13 | 16.79 | 18.62 | 40.79 | 21.4005 | 40.9045 | 7.3584 | 18.6421 | 45188 | 130
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 622749 | 9.7852 | 0.64591 | 2.89 | 5.51 | 7.61 | 13.63 | 8.667 | 15.0944 | 3.252 | 7.953 | 3335 | 24
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 0 | 9.0866 | 0.62439 | 3.16 | 5.97 | 7.97 | 14.77 | 8.525 | 16.1444 | 2.922 | 8.1299 | 21448 | 68
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 622749 | 9.5834 | 0.78344 | 3.2 | 6.21 | 8.57 | 15.24 | 9.7525 | 15.822 | 3.4117 | 9.1451 | 6374 | 42
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 0 | 9.1884 | 0.64221 | 3.21 | 6.43 | 8.34 | 14.95 | 9.038 | 15.9508 | 3.2547 | 7.9187 | 38726 | 129
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 0 | 0.20099 | 0.02767 | 6.66 | 11.711 | 15.92 | 28.35 | 17.469 | 31.6298 | 5.183 | 15.2086 | 20242 | 64
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 0 | 0.20377 | 0.02642 | 6.26 | 11.105 | 15.7 | 27.97 | 17.656 | 29.9537 | 5.9718 | 15.4013 | 56152 | 154
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 0 | 0.2016 | 0.027832 | 6.68 | 12.346 | 16.36 | 29.26 | 17.308 | 32.6726 | 5.5528 | 15.1269 | 20105 | 63
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 704865 | 0.19343 | 0.043479 | 6.32 | 26.224 | 13.95 | 73.31 | 15.558 | 69.0868 | 4.7384 | 15.2267 | 545 | 6
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 0 | 0.2043 | 0.026684 | 6.16 | 11.31 | 15.66 | 27.89 | 17.5495 | 29.9286 | 6.1412 | 15.1513 | 55593 | 154
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 0 | 8.8201 | 0.48384 | 3.095 | 5.56 | 7.85 | 12.56 | 8.445 | 13.5392 | 2.5324 | 6.2451 | 20433 | 63
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 0 | 8.8366 | 0.47363 | 2.97 | 5.48 | 7.32 | 12.58 | 7.854 | 13.6071 | 2.4633 | 6.6271 | 53609 | 151
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 622749 | 8.7065 | 0.48068 | 3.08 | 4.664 | 7.6 | 11.68 | 8.51 | 13.4472 | 3.0919 | 7.5081 | 2370 | 11
2023 | HIV AG [S] | PreciControl HIV4 | 692476 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 0 | 0.19611 | 0.015659 | 5.335 | 5.747 | 16.82 | 22.12 | 19.2145 | 24.8869 | 10.4061 | 15.4112 | 70 | 2
2023 | HIV AG [S] | PreciControl HIV5 | 692482 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 0 | 0.19727 | 0.017575 | 4.88 | 4.944 | 18.75 | 25.24 | 20.757 | 27.3722 | 12.6962 | 19.1892 | 67 | 2
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 0 | 0.19483 | 0.022376 | 6.995 | 9.098 | 15.91 | 19.65 | 14.76 | 23.3444 | 2.7701 | 9.196 | 1039 | 11
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 0 | 0.1917 | 0.018656 | 6.49 | 9.122 | 14.08 | 22.43 | 15.49 | 23.8852 | 5.167 | 11.2 | 3319 | 51
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 0 | 0.19322 | 0.020648 | 6.425 | 11.752 | 14.74 | 25.25 | 15.487 | 27.3055 | 4.5266 | 11.1458 | 3360 | 51
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 0 | 0.19851 | 0.022294 | 6.915 | 8.119 | 14.1 | 18.89 | 15.215 | 22.6593 | 3.748 | 7.9377 | 1152 | 11
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 0 | 8.5609 | 0.41493 | 2.62 | 5.422 | 6.73 | 11.71 | 7.385 | 11.8156 | 2.6033 | 6.3835 | 3306 | 51
2023 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 0 | 8.5207 | 0.51398 | 3.795 | 7.062 | 9.03 | 15.37 | 9.405 | 14.5536 | 3.2613 | 6.0161 | 1090 | 11
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 538527 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 0.2702 | 0.041365 | 12.01 | 15.129 | 25.16 | 32.75 | 25.0445 | 35.3339 | 4.1602 | 20.9657 | 68 | 3
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 538527 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 0.21127 | 0.01821 | 5.03 | 12.074 | 12.3 | 25.27 | 14.192 | 22.5997 | 4.8432 | 7.1572 | 11 | 2
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 538527 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 0.22034 | 0.024085 | 7.77 | 11.398 | 16.79 | 24.32 | 20.015 | 22.7672 | 6.4174 | 8.6482 | 67 | 2
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 538529 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 4.421 | 0.29351 | 3.18 | 7.775 | 9.6 | 16.45 | 9.2145 | 15.0459 | 2.0371 | 5.2365 | 69 | 3
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 538529 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 5.1807 | 0.47529 | 4.23 | 11.18 | 13.14 | 22.98 | 16.124 | 21.0282 | 2.8866 | 6.7477 | 70 | 2
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 538530 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 3.8043 | 0.30807 | 4.84 | 6.726 | 11.38 | 17.8 | 10.584 | 15.3947 | 0.97773 | 7.9516 | 69 | 3
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 538530 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 4.0632 | 0.32162 | 4.32 | 5.662 | 10.8 | 17.03 | 11.977 | 19.03 | 3.4757 | 13.0693 | 71 | 2
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 538530 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 3.9683 | 0.24968 | 1.41 | 4.955 | 9.34 | 11.76 | 9.784 | 12.3058 | 5.5263 | 8.9825 | 12 | 2
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 571165 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 3.9538 | 0.41137 | 4.25 | 5.63 | 14.41 | 23.31 | 16.422 | 24.318 | 7.3595 | 14.3343 | 81 | 4
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 571165 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 3.3581 | 0.2023 | 4.25 | 5.362 | 9.46 | 11.3 | 11.122 | 11.29 | 1.9109 | 4.1038 | 21 | 4
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 571165 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT 200 | 0 | 3.7283 | 0.20679 | 4.97 | 6.098 | 10.13 | 12.43 | 9.6735 | 11.3827 | 1.4676 | 1.6159 | 104 | 2
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 571165 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) | 0 | 3.5787 | 0.20796 | 3.44 | 8.576 | 6.87 | 17.26 | 5.767 | 16.2168 | 1.1161 | 2.2427 | 174 | 5
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 571165 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 3.7837 | 0.2552 | 4.27 | 8.44 | 10.06 | 17.19 | 10.562 | 18.5318 | 4.2154 | 8.0087 | 494 | 5
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 571165 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 3.8576 | 0.30181 | 4.05 | 7.212 | 10.8 | 15.35 | 11.1345 | 15.2611 | 2.8702 | 7.9803 | 854 | 17
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 571169 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 0.28656 | 0.066495 | 15.185 | 24.099 | 35.59 | 46.34 | 39.2115 | 44.717 | 7.8003 | 20.9307 | 101 | 5
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 571169 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 0.27288 | 0.085743 | 36.5 | 37.84 | 76.58 | 87.58 | 63.447 | 79.1364 | 12.7605 | 16.6993 | 26 | 4
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 571169 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) | 0 | 0.22982 | 0.04533 | 13.23 | 17.076 | 24.8 | 42.29 | 31.152 | 40.6604 | 9.3182 | 14.4211 | 281 | 6
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 571169 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 0.2156 | 0.067184 | 12.35 | 30.21 | 27.82 | 85.9 | 32.277 | 68.4334 | 14.1778 | 23.7074 | 890 | 18
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 571169 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 0.19459 | 0.035136 | 9.71 | 18.926 | 22.61 | 39.87 | 23.76 | 41.7258 | 7.7113 | 15.7588 | 495 | 5
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 571169 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT 200 | 0 | 0.18623 | 0.021609 | 11.33 | 11.978 | 23.08 | 24.8 | 20.9285 | 22.2249 | 2.2302 | 2.4559 | 104 | 2
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 571170 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 4.0031 | 0.20059 | 3.94 | 4.616 | 7.84 | 9.29 | 7.147 | 7.7614 | 0.089048 | 2.0422 | 26 | 4
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 571170 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 4.5783 | 0.56461 | 3.26 | 8.74 | 16.4 | 27.28 | 17.997 | 26.4754 | 7.321 | 20.0981 | 102 | 5
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 571170 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) | 0 | 5.0102 | 0.39266 | 3.15 | 7.114 | 6.48 | 21.55 | 6.676 | 24.1126 | 1.5577 | 16.4295 | 304 | 6
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 571170 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 4.7267 | 0.20717 | 3.445 | 4.635 | 7.34 | 10.07 | 7.209 | 10.495 | 1.3471 | 4.0151 | 493 | 6
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 571170 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT 200 | 0 | 5.0154 | 0.24038 | 4.24 | 5.072 | 8.76 | 10.44 | 8.6685 | 9.8737 | 1.6638 | 1.8319 | 104 | 2
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 571170 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 4.9582 | 0.38706 | 3.87 | 7.534 | 9.41 | 19.66 | 10.653 | 18.4562 | 3.4837 | 8.1652 | 903 | 19
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 590727 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 0.29563 | 0.066907 | 15.11 | 25.64 | 30.95 | 48.94 | 31.1045 | 54.5937 | 6.6179 | 24.3055 | 163 | 4
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 590727 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 0.26542 | 0.075153 | 15.89 | 25.792 | 39.56 | 75.72 | 45.827 | 80.8978 | 15.0026 | 37.2165 | 1267 | 26
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 590727 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) | 0 | 0.19918 | 0.031295 | 9.68 | 16.658 | 21.08 | 37.25 | 21.497 | 38.035 | 5.5218 | 13.753 | 1760 | 15
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 590727 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 0.2049 | 0.037262 | 10.63 | 21.7 | 23.91 | 53.68 | 26.163 | 52.245 | 7.4988 | 22.4761 | 7073 | 74
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 590727 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT 200 | 0 | 0.17628 | 0.01815 | 9.99 | 10.614 | 20.42 | 21.78 | 17.694 | 23.3764 | 1.206 | 5.8523 | 119 | 2
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 590730 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 4.2176 | 0.31731 | 3.41 | 7.7 | 8.41 | 18.06 | 8.319 | 22.8166 | 3.3384 | 13.75 | 179 | 4
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 590730 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 4.4885 | 0.4574 | 3.94 | 9.68 | 11 | 23.32 | 12.272 | 23.403 | 5.7532 | 12.7645 | 1202 | 26
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 590730 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) | 0 | 4.7591 | 0.30529 | 4.06 | 6.638 | 9.51 | 15.14 | 10.51 | 16.2814 | 2.7867 | 6.7775 | 1731 | 15
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 590730 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 4.8865 | 0.38715 | 3.97 | 8.02 | 9.04 | 19.56 | 9.694 | 20.262 | 3.583 | 8.46 | 1252 | 17
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 590730 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 4.7852 | 0.33023 | 3.605 | 7.849 | 8.56 | 18.92 | 9.019 | 18.0028 | 2.7186 | 8.0583 | 6823 | 74
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 590730 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT 200 | 0 | 4.713 | 0.1491 | 2.67 | 2.766 | 5.62 | 5.63 | 5.407 | 5.6606 | 0.79386 | 1.2017 | 118 | 2
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 590732 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 3.8033 | 0.3961 | 4.545 | 9.756 | 12.35 | 24.33 | 13.28 | 24.0922 | 5.6397 | 12.536 | 1215 | 25
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 590732 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 3.7239 | 0.39952 | 5.41 | 11.764 | 12.54 | 25.04 | 14.295 | 29.1264 | 5.0421 | 14.2179 | 192 | 5
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 590732 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 3.9479 | 0.31725 | 4.18 | 8.752 | 10.38 | 19.3 | 11.382 | 21.1318 | 4.1193 | 8.3548 | 1262 | 19
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 590732 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 3.8728 | 0.31007 | 3.97 | 8.589 | 9.65 | 20.21 | 10.212 | 21.625 | 3.2655 | 9.031 | 6685 | 73
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 590732 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) | 0 | 3.8614 | 0.29439 | 4.5 | 7.86 | 11.57 | 17.84 | 11.371 | 19.469 | 3.3452 | 9.9259 | 1633 | 14
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 643861 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 0.26854 | 0.071485 | 15.32 | 26.064 | 35.37 | 62.63 | 37.219 | 67.4714 | 10.9855 | 34.3519 | 1976 | 28
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 643861 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 0.26807 | 0.048039 | 12.31 | 19.051 | 29.09 | 50.28 | 28.643 | 52.8592 | 8.5692 | 18.3346 | 164 | 6
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 643861 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 0.21171 | 0.037567 | 10.23 | 20.685 | 22.67 | 51.25 | 24.9865 | 50.8175 | 6.5387 | 21.8993 | 24097 | 109
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 643861 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 0.20625 | 0.034852 | 10.36 | 19.843 | 21.81 | 42.37 | 24.1555 | 39.5403 | 5.2245 | 13.4518 | 2085 | 10
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 643861 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT 200 | 0 | 0.1947 | 0.021223 | 8.83 | 10.928 | 17.46 | 21.98 | 18.828 | 21.5042 | 3.4225 | 4.7133 | 761 | 2
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 643861 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) | 0 | 0.20282 | 0.033497 | 9.49 | 17.124 | 21.2 | 40.87 | 23.218 | 40.3693 | 5.854 | 16.7414 | 8979 | 23
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 5.319 | 0.55228 | 3.51 | 7.986 | 12.93 | 17.9 | 11.691 | 16.9426 | 1.2624 | 11.5831 | 165 | 5
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 4.8773 | 0.41927 | 3.49 | 9.245 | 9.58 | 22.2 | 10.844 | 24.4545 | 3.7999 | 12.6154 | 1895 | 27
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) | 0 | 5.5492 | 0.38052 | 4.215 | 7.4 | 9.66 | 16.62 | 10.106 | 18.2387 | 2.7611 | 6.905 | 8996 | 23
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT 200 | 0 | 5.5784 | 0.3556 | 5.04 | 7.114 | 11.16 | 14.38 | 11.773 | 13.393 | 2.5724 | 3.4442 | 772 | 2
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 5.5486 | 0.37847 | 4.26 | 7.995 | 9.52 | 15.98 | 10.1755 | 17.3887 | 3.275 | 7.6898 | 2106 | 10
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 5.4501 | 0.35365 | 3.625 | 6.897 | 8.6 | 16.41 | 8.83 | 17.2978 | 2.4672 | 7.8324 | 24001 | 110
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 3.9224 | 0.2931 | 3.34 | 8.924 | 8.77 | 18.86 | 10.206 | 21.5648 | 3.111 | 11.9309 | 1717 | 27
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 4.2971 | 0.40841 | 2.51 | 7.472 | 13.17 | 19.61 | 13.299 | 20.6074 | 6.3586 | 16.7311 | 119 | 5
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 4.2979 | 0.29518 | 4.275 | 8.4 | 9.8 | 17 | 10.29 | 16.9314 | 2.6553 | 7.4872 | 2086 | 10
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 4.2046 | 0.28571 | 3.865 | 7.2 | 8.85 | 17.76 | 9.24 | 18.5935 | 2.6166 | 7.7244 | 23026 | 109
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) | 0 | 4.2398 | 0.28327 | 4.515 | 7.565 | 9.5 | 18.25 | 9.998 | 19.754 | 2.767 | 6.8606 | 8399 | 21
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 0.28263 | 0.045201 | 8.885 | 17.492 | 21.05 | 36.37 | 18.078 | 32.021 | 5.3066 | 14.3599 | 123 | 3
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 0.27709 | 0.063996 | 16.16 | 27.634 | 34.28 | 57.74 | 35.36 | 64.7496 | 7.076 | 25.1225 | 1167 | 25
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 0.20561 | 0.030865 | 9.705 | 19.03 | 22.37 | 47.17 | 23.4485 | 49.8864 | 4.3908 | 22.7434 | 1709 | 10
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 0.20913 | 0.03483 | 9.99 | 18.396 | 21.51 | 40.5 | 23.399 | 44.569 | 6.168 | 17.2919 | 19105 | 96
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) | 0 | 0.20654 | 0.029455 | 9.15 | 14.745 | 19.85 | 33.89 | 20.0785 | 37.5305 | 4.5341 | 16.0122 | 6869 | 22
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 4.7525 | 0.38377 | 3.21 | 7.673 | 11.19 | 15.19 | 11.8045 | 14.6566 | 3.4152 | 13.0613 | 134 | 3
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 4.7769 | 0.35203 | 3.59 | 8.234 | 8.7 | 18.56 | 9.829 | 19.0822 | 3.8351 | 9.3442 | 1189 | 25
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 5.0756 | 0.33111 | 3.645 | 6.495 | 8.37 | 14.39 | 8.835 | 15.066 | 2.1608 | 6.1589 | 19232 | 96
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 5.1447 | 0.3264 | 4.16 | 6.44 | 9.17 | 14.57 | 9.622 | 15.47 | 2.4457 | 6.0761 | 1815 | 10
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) | 0 | 5.2089 | 0.31018 | 4.455 | 6.805 | 9.96 | 14.52 | 10.168 | 14.6735 | 2.5627 | 5.1601 | 6979 | 22
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 3.8421 | 0.27178 | 4.61 | 8.45 | 10.77 | 21.14 | 11.425 | 24.9388 | 4.0909 | 8.9753 | 1126 | 23
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 3.8991 | 0.3442 | 2.95 | 7.951 | 12.55 | 17.65 | 12.2435 | 20.0855 | 7.4307 | 12.7368 | 95 | 2
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 4.0428 | 0.257 | 3.825 | 6.58 | 8.75 | 15.64 | 8.957 | 16.409 | 2.1571 | 6.9004 | 18394 | 94
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) | 0 | 4.0681 | 0.257 | 4.53 | 7.389 | 10.26 | 15.63 | 11.258 | 15.8046 | 2.4125 | 6.4335 | 6644 | 21
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 4.07 | 0.27045 | 4.59 | 7.99 | 9.85 | 18.42 | 9.676 | 17.538 | 2.6931 | 6.4338 | 1805 | 10
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 0.18533 | 0.028798 | 10.505 | 18.32 | 23.2 | 37.5 | 28.0015 | 45.1289 | 7.5431 | 16.7381 | 665 | 18
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 0.16284 | 0.026578 | 16.58 | 17.172 | 33.77 | 36.72 | 34.045 | 35.5346 | 5.4826 | 7.9046 | 154 | 2
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) | 0 | 0.17603 | 0.030834 | 10.025 | 16.227 | 23.29 | 38.28 | 28.353 | 42.858 | 9.3564 | 18.2946 | 454 | 8
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 5.0545 | 0.36092 | 5.58 | 8.42 | 11.37 | 22.09 | 12.315 | 24.2422 | 3.0952 | 10.3344 | 164 | 2
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 5.0281 | 0.26332 | 3.93 | 5.84 | 8.23 | 14.41 | 7.721 | 14.2562 | 1.2542 | 4.7211 | 673 | 18
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) | 0 | 4.8925 | 0.25795 | 3.21 | 5.597 | 7.91 | 12.09 | 7.877 | 13.0426 | 2.2453 | 6.433 | 478 | 8
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT | 0 | 4.0408 | 0.26328 | 5.4 | 5.448 | 11.55 | 15.08 | 13.49 | 17.29 | 4.5784 | 8.292 | 162 | 2
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 0 | 4.023 | 0.18241 | 3.325 | 5.806 | 7.33 | 11.92 | 7.589 | 10.8023 | 2.0325 | 4.0542 | 666 | 18
2023 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) | 0 | 3.8728 | 0.34844 | 4.04 | 12.966 | 10.41 | 28.16 | 10.078 | 25.6754 | 2.5511 | 11.9372 | 462 | 8
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 571165 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 0 | 8.1652 | 0.74588 | 4.75 | 8.605 | 12.21 | 19.57 | 14.102 | 19.2075 | 4.6395 | 10.5583 | 302 | 5
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 571165 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 0 | 8.1537 | 0.56457 | 3.93 | 7.423 | 9.14 | 15.3 | 10.614 | 14.6065 | 3.7074 | 6.5499 | 532 | 11
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 571169 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 0 | 0.23365 | 0.044717 | 9.92 | 18.334 | 21.18 | 50.5 | 26.294 | 51.0352 | 11.5978 | 15.9043 | 539 | 11
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 571169 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 0 | 0.24195 | 0.049714 | 6.89 | 21.366 | 21.9 | 44.63 | 25.407 | 44.1654 | 6.1584 | 16.9665 | 292 | 5
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 571170 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 0 | 3.3799 | 0.19568 | 3.535 | 5.208 | 8.93 | 10.85 | 10.3135 | 12.1991 | 3.5473 | 6.2192 | 565 | 11
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 571170 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 0 | 3.3627 | 0.22831 | 4.88 | 6.404 | 11.03 | 16.49 | 9.993 | 18.661 | 2.0667 | 6.4841 | 290 | 4
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 590727 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 0 | 0.24493 | 0.053557 | 7.34 | 16.866 | 22.04 | 58.14 | 23.636 | 58.1382 | 8.9517 | 30.221 | 2994 | 36
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 590727 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 0 | 0.24258 | 0.066939 | 7.02 | 16.766 | 22.46 | 52.56 | 23.1085 | 50.141 | 9.358 | 24.4102 | 6597 | 55
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 590730 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 0 | 3.256 | 0.22992 | 3.17 | 7.01 | 8.47 | 17.07 | 9.516 | 19.174 | 3.5438 | 9.0403 | 6131 | 56
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 590730 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 650259 | 2.9253 | 0.15046 | 2.9 | 5.805 | 5.84 | 12.37 | 5.5465 | 12.9845 | 1.0267 | 3.3909 | 320 | 3
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 590730 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 0 | 3.2665 | 0.18715 | 2.86 | 6.886 | 7.83 | 14.34 | 8.727 | 14.328 | 3.3637 | 6.6189 | 2549 | 34
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 590732 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 0 | 8.3755 | 0.61179 | 3.88 | 7.07 | 9.7 | 17.03 | 10.397 | 18.082 | 3.7465 | 9.1555 | 6109 | 56
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 590732 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 0 | 8.3526 | 0.66558 | 3.39 | 6.964 | 10.52 | 16.75 | 12.065 | 18.5312 | 4.7087 | 11.5687 | 2845 | 35
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 643861 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 0 | 0.23737 | 0.045722 | 6.785 | 15.754 | 18.11 | 42.97 | 20.694 | 42.0439 | 7.5693 | 21.5693 | 45028 | 124
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 643861 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 0 | 0.24421 | 0.046335 | 7.12 | 15.539 | 19.24 | 40.94 | 21.911 | 41.6013 | 7.8464 | 19.0463 | 20109 | 56
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 0 | 3.598 | 0.26372 | 2.97 | 6.114 | 8.32 | 14.16 | 8.89 | 15.3057 | 3.126 | 7.8618 | 19021 | 56
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 0 | 3.606 | 0.26073 | 3 | 6.083 | 8.26 | 14.23 | 9.17 | 15.0202 | 3.5545 | 8.1556 | 43767 | 124
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 582002 | 3.7215 | 0.21977 | 2.07 | 4.49 | 7.87 | 11.42 | 7.336 | 13.528 | 2.2976 | 7.18 | 672 | 6
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 582002 | 3.7417 | 0.17898 | 3.53 | 4.242 | 8.23 | 9.36 | 9.3295 | 10.5963 | 3.4949 | 3.5905 | 95 | 2
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 622749 | 9.83 | 0.65534 | 2.93 | 5.73 | 8.15 | 14.53 | 8.948 | 16.0367 | 3.2188 | 8.3628 | 3203 | 24
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 0 | 9.162 | 0.65006 | 3.02 | 6.325 | 8.14 | 14.96 | 8.806 | 15.73 | 3.3239 | 7.9546 | 37766 | 119
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 622749 | 9.6079 | 0.77091 | 3.135 | 5.56 | 8.3 | 13.8 | 9.33 | 15.1474 | 3.2608 | 8.9982 | 5752 | 40
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 582002 | 9.5505 | 0.55491 | 3.445 | 4.553 | 8.49 | 10.29 | 9.628 | 11.6248 | 3.9339 | 4.1055 | 92 | 2
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 582002 | 9.0737 | 0.68388 | 3.305 | 6.257 | 8.23 | 14.04 | 7.773 | 16.1265 | 3.0159 | 8.0357 | 668 | 6
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 0 | 9.1377 | 0.62835 | 3.01 | 6.158 | 7.73 | 14.88 | 8.5945 | 16.2265 | 3.0555 | 7.9795 | 15988 | 55
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 0 | 0.21971 | 0.030819 | 5.65 | 11.354 | 14.56 | 27.76 | 16.597 | 30.1705 | 6.0817 | 15.5894 | 50843 | 141
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 0 | 0.21437 | 0.029851 | 5.93 | 11.446 | 14.46 | 31.72 | 15.846 | 33.0844 | 4.8467 | 15.8274 | 18140 | 57
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 622749 | 3.348 | 0.27511 | 3.42 | 7.13 | 7.84 | 16.15 | 8.9065 | 17.2823 | 3.1554 | 5.9136 | 1554 | 6
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 704865 | 3.4711 | 0.15567 | 2.74 | 5.06 | 6.36 | 11.79 | 6.497 | 12.5512 | 1.9173 | 5.395 | 8958 | 53
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 737468 | 3.7224 | 0.145 | 2.475 | 4.318 | 6.39 | 9.03 | 6.941 | 9.2809 | 1.7229 | 3.7775 | 613 | 12
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 0 | 3.3009 | 0.25346 | 2.645 | 5.541 | 7.78 | 14.66 | 8.4345 | 15.4053 | 2.9318 | 9.427 | 13378 | 53
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 704865 | 3.4667 | 0.14237 | 2.2 | 4.41 | 5.59 | 10.33 | 5.937 | 10.2818 | 1.813 | 5.1526 | 3322 | 29
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 737468 | 3.6962 | 0.12908 | 2.42 | 4.359 | 5.16 | 10.49 | 5.2565 | 11.3803 | 1.4423 | 4.6054 | 1145 | 24
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 0 | 3.2853 | 0.2515 | 2.61 | 5.606 | 8.12 | 14.7 | 8.8115 | 15.4324 | 3.5089 | 9.1826 | 38436 | 136
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 0 | 8.8324 | 0.47009 | 2.95 | 5.28 | 7.31 | 12.5 | 7.733 | 13.4694 | 2.5051 | 6.5523 | 48604 | 139
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 622749 | 8.6119 | 0.45045 | 3.3 | 4.574 | 8.02 | 10.43 | 8.986 | 11.8056 | 2.8662 | 6.3492 | 1554 | 6
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 0 | 8.8451 | 0.48861 | 3.25 | 5.468 | 7.73 | 12.67 | 8.3315 | 13.5738 | 2.5091 | 6.615 | 17872 | 55
2023 | HIV DUO [S] | PreciControl HIV4 | 692476 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 0 | 3.617 | 0.16284 | 2.73 | 3.85 | 9.22 | 13.25 | 11.144 | 16.1232 | 6.6365 | 9.7664 | 69 | 2
2023 | HIV DUO [S] | PreciControl HIV5 | 692482 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 0 | 6.0017 | 0.51326 | 3.87 | 5.038 | 17.46 | 25.24 | 20.1935 | 29.0915 | 13.8029 | 20.7774 | 66 | 2
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 0 | 0.2145 | 0.024708 | 6.225 | 7.614 | 14.68 | 19.06 | 15.4075 | 23.8353 | 3.8891 | 11.6248 | 633 | 10
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 0 | 0.20877 | 0.019119 | 5.595 | 8.847 | 12.93 | 21.74 | 14.0415 | 23.7809 | 4.9197 | 12.1837 | 3051 | 45
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 0 | 3.5444 | 0.20464 | 2.635 | 5.902 | 7.3 | 14.13 | 8.272 | 15.9398 | 3.1325 | 7.9417 | 3096 | 45
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 0 | 3.5214 | 0.21507 | 2.88 | 5.422 | 8.05 | 13.08 | 8.8835 | 15.0504 | 3.0248 | 7.4385 | 705 | 10
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 0 | 8.6321 | 0.51777 | 3.95 | 6.048 | 9.15 | 13.01 | 10.56 | 14.7109 | 3.4178 | 6.0991 | 695 | 10
2023 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 0 | 8.5282 | 0.42414 | 2.655 | 5.576 | 6.64 | 11.63 | 7.472 | 11.8143 | 2.6734 | 5.4323 | 3101 | 45
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 116044 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION | 0 | 12.6753 | 0.73685 | 2.62 | 4.715 | 5.98 | 10.81 | 6.088 | 11.492 | 1.3668 | 4.7145 | 2332 | 23
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 116044 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] | 0 | 12.7385 | 0.51922 | 2.84 | 5.314 | 6.12 | 11.95 | 6.714 | 12.2388 | 1.4392 | 4.1991 | 403 | 3
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 122126 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION | 0 | 12.6903 | 0.6092 | 2.3 | 4.25 | 5.88 | 9.24 | 6.188 | 9.8862 | 2.4657 | 5.0739 | 500 | 15
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 139659 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION | 0 | 12.4987 | 0.5394 | 2.77 | 4.802 | 6.03 | 10.5 | 6.326 | 11.0264 | 1.5052 | 4.7452 | 2319 | 22
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 139659 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] | 0 | 12.8067 | 2.354 | 2.19 | 4.265 | 5.46 | 33.19 | 5.999 | 32.3163 | 1.9879 | 18.5189 | 430 | 4
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 141626 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION | 0 | 12.7905 | 0.47658 | 3.37 | 4.275 | 7.07 | 8.8 | 6.503 | 8.447 | 1.0702 | 2.6401 | 474 | 9
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 141626 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] | 0 | 13.044 | 0.64327 | 1.56 | 1.632 | 3.13 | 3.24 | 3.108 | 3.1672 | 0.53074 | 0.70765 | 100 | 2
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 177053 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION | 0 | 12.4728 | 0.50413 | 2.615 | 4.356 | 5.96 | 9.45 | 6.4875 | 10.2331 | 1.6565 | 4.4793 | 3593 | 25
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 177053 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] | 0 | 12.6478 | 1.4275 | 1.895 | 4.092 | 4.59 | 20.65 | 4.806 | 20.11 | 1.6459 | 5.8085 | 395 | 4
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 184822 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION | 0 | 12.8352 | 0.42143 | 2.45 | 3.82 | 5.77 | 7.54 | 5.483 | 6.987 | 1.0956 | 1.7475 | 211 | 3
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 216044 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] | 0 | 37.4695 | 1.4263 | 2.67 | 4.952 | 5.64 | 11.16 | 5.724 | 11.8866 | 0.91942 | 5.0139 | 400 | 3
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 216044 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION | 0 | 37.7823 | 1.5026 | 2.985 | 4.88 | 6.48 | 10.47 | 6.439 | 11.2605 | 1.519 | 4.8251 | 2350 | 23
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 222126 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION | 0 | 38.4421 | 1.9551 | 3.33 | 5.96 | 7.52 | 12.03 | 6.905 | 13.15 | 1.5131 | 5.2775 | 495 | 15
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 222126 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] | 0 | 36.775 | 7.3273 | 14.855 | 24.451 | 29.74 | 48.95 | 24.603 | 40.4278 | 0.081577 | 0.092454 | 12 | 2
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 239659 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] | 0 | 37.0028 | 2.7757 | 2.47 | 10.641 | 5.49 | 21.51 | 6.286 | 21.5768 | 1.84 | 7.4064 | 430 | 4
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 239659 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION | 0 | 37.2983 | 1.5905 | 3.115 | 5.12 | 6.87 | 11 | 6.965 | 10.641 | 1.6071 | 3.9451 | 2348 | 22
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 241626 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION | 0 | 37.9894 | 1.5714 | 3.445 | 4.49 | 7.02 | 8.98 | 7.101 | 8.8505 | 1.4668 | 3.0455 | 467 | 8
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 241626 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] | 0 | 37.4648 | 0.88088 | 1.735 | 2.019 | 3.52 | 4.04 | 3.3325 | 3.6449 | 0.46219 | 0.62204 | 105 | 2
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 277053 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION | 0 | 37.3952 | 1.6689 | 3.05 | 5.008 | 6.71 | 10.64 | 7.345 | 10.9556 | 2.1263 | 4.7532 | 3611 | 25
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 277053 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] | 0 | 37.3272 | 1.8561 | 2.02 | 4.62 | 4.73 | 9.35 | 5.037 | 8.857 | 1.0039 | 3.8418 | 394 | 4
2023 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 284822 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION | 0 | 38.3189 | 1.1948 | 2.55 | 4.73 | 5.18 | 9.89 | 4.686 | 9.264 | 1.1486 | 2.98 | 212 | 3
2023 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 560017 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HSV-1 IGG | 0 | 0.22019 | 0.01513 | 2.64 | 4.18 | 6.35 | 9.8 | 6.5655 | 9.9942 | 1.3837 | 4.8948 | 75 | 2
2023 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 560017 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG | 0 | 0.22589 | 0.013232 | 1.465 | 1.597 | 7.52 | 8.94 | 8.288 | 9.7624 | 5.8555 | 7.1086 | 82 | 2
2023 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 560019 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HSV-1 IGG | 0 | 3.64 | 0.18617 | 2.8 | 3.482 | 5.76 | 9.65 | 5.9375 | 11.8436 | 2.3581 | 6.2687 | 72 | 2
2023 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 560019 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG | 0 | 3.7291 | 0.1037 | 1.81 | 1.842 | 4.46 | 4.77 | 5.1705 | 5.5877 | 2.1747 | 2.6424 | 82 | 2
2023 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 616364 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG | 0 | 0.21773 | 0.010155 | 2.18 | 4.267 | 5.28 | 9.46 | 6.3095 | 9.967 | 2.6034 | 3.3475 | 578 | 2
2023 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 616364 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG (08948852) | 0 | 0.22054 | 0.006978 | 2.285 | 3.568 | 4.98 | 7.3 | 5.0255 | 6.9821 | 0.7674 | 1.5289 | 609 | 2
2023 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 616365 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG | 0 | 3.7052 | 0.17561 | 2.645 | 4.233 | 6.04 | 9.34 | 6.927 | 10.3062 | 2.6875 | 3.6439 | 583 | 2
2023 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 616365 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG (08948852) | 0 | 3.7459 | 0.12096 | 2.36 | 3.06 | 4.97 | 6.58 | 4.4545 | 5.9973 | 0.12697 | 1.5219 | 602 | 2
2023 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 687940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG | 0 | 0.22287 | 0.011292 | 2.32 | 4.239 | 6.28 | 9.33 | 6.041 | 10.8401 | 1.5439 | 5.2113 | 662 | 2
2023 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 687940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG (08948852) | 0 | 0.22098 | 0.008873 | 2.04 | 4.42 | 4.52 | 8.95 | 4.742 | 8.985 | 1.1145 | 2.1119 | 261 | 2
2023 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 687941 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG (08948852) | 0 | 3.8525 | 0.14016 | 1.94 | 4.766 | 4.36 | 9.97 | 4.738 | 9.7746 | 1.2824 | 2.8773 | 263 | 2
2023 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 687941 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG | 0 | 3.9096 | 0.17371 | 2.275 | 4.463 | 5.01 | 9.59 | 5.3755 | 10.3463 | 1.6006 | 3.5071 | 663 | 2
2023 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 560017 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HSV-2 IGG | 0 | 0.19777 | 0.006005 | 2.15 | 2.98 | 6.57 | 7.48 | 5.918 | 9.0512 | 3.1187 | 5.0427 | 35 | 2
2023 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 560017 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG | 0 | 0.2154 | 0.005928 | 2.45 | 2.738 | 5.1 | 5.84 | 5.594 | 6.4852 | 1.5446 | 1.9576 | 78 | 2
2023 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 560019 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HSV-2 IGG | 0 | 7.1432 | 0.34885 | 2.49 | 2.97 | 7.11 | 11.89 | 7.4525 | 12.9565 | 4.021 | 8.4882 | 57 | 2
2023 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 560019 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG | 0 | 7.3467 | 0.4068 | 2.935 | 3.579 | 8.21 | 10.04 | 9.958 | 12.3788 | 5.1056 | 6.4675 | 78 | 2
2023 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 616364 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG | 0 | 0.22722 | 0.006386 | 1.89 | 2.701 | 3.96 | 5.28 | 4.2975 | 5.4058 | 0.87341 | 1.7521 | 588 | 2
2023 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 616364 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG (08948909) | 0 | 0.21915 | 0.008037 | 2.125 | 3.015 | 5.47 | 6.06 | 6.2035 | 7.4262 | 2.4329 | 3.9743 | 632 | 2
2023 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 616365 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG | 0 | 7.824 | 0.30131 | 2.13 | 3.792 | 5.51 | 7.64 | 6.098 | 7.6308 | 2.1946 | 4.2033 | 592 | 2
2023 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 616365 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG (08948909) | 0 | 7.6329 | 0.30073 | 2.44 | 3.147 | 5.59 | 7.34 | 6.1335 | 8.7718 | 2.643 | 5.378 | 639 | 2
2023 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 687940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HSV-2 IGG | 0 | 0.21761 | 0.015523 | 3.155 | 7.882 | 10.1 | 15.67 | 11.0805 | 14.7216 | 2.3591 | 7.5996 | 121 | 2
2023 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 687940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG | 0 | 0.227 | 0.010773 | 2.205 | 4.059 | 5.5 | 9.29 | 5.6035 | 9.5168 | 1.3134 | 4.7901 | 645 | 2
2023 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 687940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG (08948909) | 0 | 0.21893 | 0.011073 | 1.64 | 3.54 | 4.11 | 7.49 | 4.207 | 7.0206 | 1.3449 | 2.8285 | 239 | 2
2023 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 687941 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HSV-2 IGG | 0 | 7.5549 | 0.32654 | 3.295 | 6.151 | 7.84 | 13.02 | 7.763 | 14.7187 | 1.8308 | 6.0141 | 128 | 2
2023 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 687941 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG | 0 | 7.6094 | 0.33814 | 2.24 | 4.215 | 6.07 | 9.52 | 7.297 | 10.4284 | 3.0966 | 4.3594 | 640 | 2
2023 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 687941 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG (08948909) | 0 | 7.5398 | 0.27634 | 1.91 | 2.644 | 4.64 | 6.85 | 5.445 | 8.1334 | 2.229 | 4.1887 | 240 | 2
2023 | HTLV [S] | HTLV 0 | 610582 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) | 0 | 0.10679 | 0.007953 | 2.535 | 4.623 | 7.49 | 12.36 | 8.47 | 13.9474 | 4.3849 | 9.3687 | 510 | 7
2023 | HTLV [S] | HTLV 0 | 610582 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II | 0 | 0.10464 | 0.005257 | 2.62 | 4.538 | 7.64 | 11.65 | 7.009 | 13.1418 | 1.6163 | 6.8964 | 467 | 4
2023 | HTLV [S] | HTLV 0 | 610582 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II | 0 | 0.12765 | 0.013025 | 3.77 | 8.84 | 9.4 | 19.58 | 9.413 | 20.249 | 2.2325 | 8.545 | 542 | 8
2023 | HTLV [S] | HTLV 0 | 610582 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) | 0 | 0.1251 | 0.013579 | 1.86 | 5 | 10.39 | 18.06 | 10.353 | 18.3428 | 5.9354 | 14.8339 | 760 | 11
2023 | HTLV [S] | HTLV 1 | 610584 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) | 0 | 5.2007 | 0.30672 | 2.57 | 4.422 | 7.15 | 10.47 | 6.736 | 11.7612 | 2.1227 | 5.9816 | 468 | 7
2023 | HTLV [S] | HTLV 1 | 610584 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II | 0 | 4.9815 | 0.22018 | 2.56 | 5.098 | 7.7 | 12.6 | 8.266 | 11.5044 | 1.1695 | 9.0628 | 466 | 4
2023 | HTLV [S] | HTLV 1 | 610584 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II | 0 | 5.3029 | 0.38585 | 3.26 | 8.064 | 9.01 | 16.91 | 9.84 | 16.9519 | 2.7877 | 7.8427 | 695 | 9
2023 | HTLV [S] | HTLV 1 | 610584 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) | 0 | 5.1835 | 0.47851 | 2.84 | 6.42 | 9.97 | 17.82 | 10.049 | 18.0256 | 3.857 | 11.5175 | 773 | 11
2023 | HTLV [S] | HTLV 2 | 610585 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II | 0 | 2.2092 | 0.11593 | 2.06 | 6.31 | 4.93 | 14.2 | 5.671 | 12.9472 | 1.2359 | 6.7953 | 467 | 4
2023 | HTLV [S] | HTLV 2 | 610585 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) | 0 | 2.366 | 0.19722 | 3.14 | 5.044 | 8.07 | 14.65 | 8.832 | 17.0016 | 3.3035 | 8.8749 | 466 | 7
2023 | HTLV [S] | HTLV 2 | 610585 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II | 0 | 2.4351 | 0.20736 | 3.115 | 8.014 | 9.6 | 18.97 | 11.087 | 18.4322 | 2.9804 | 9.6203 | 709 | 9
2023 | HTLV [S] | HTLV 2 | 610585 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) | 0 | 2.3501 | 0.20586 | 2.67 | 6.923 | 9.85 | 17.44 | 9.9125 | 17.7172 | 3.3323 | 9.9418 | 758 | 11
2023 | HTLV [S] | HTLV 0 | 653357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) | 0 | 0.11094 | 0.007487 | 2.32 | 5.594 | 8.11 | 12.61 | 9.358 | 14.143 | 4.2314 | 9.2692 | 809 | 6
2023 | HTLV [S] | HTLV 0 | 653357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II | 0 | 0.11183 | 0.008514 | 3 | 8.072 | 7.15 | 16.81 | 7.676 | 15.8686 | 2.2369 | 5.3803 | 1626 | 4
2023 | HTLV [S] | HTLV 0 | 653357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) | 0 | 0.13583 | 0.010168 | 2.05 | 4.61 | 5.88 | 11.77 | 6.423 | 13.277 | 2.4614 | 6.7556 | 4254 | 19
2023 | HTLV [S] | HTLV 0 | 653357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II | 0 | 0.12561 | 0.013049 | 2.315 | 5.21 | 11.14 | 15.12 | 11.794 | 18.7952 | 6.7773 | 12.5284 | 387 | 4
2023 | HTLV [S] | HTLV 1 | 653358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) | 0 | 4.8492 | 0.20002 | 2.79 | 4.62 | 6.41 | 10.08 | 6.676 | 11.5032 | 1.3158 | 5.91 | 764 | 6
2023 | HTLV [S] | HTLV 1 | 653358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II | 0 | 4.7903 | 0.28742 | 3.62 | 7.788 | 8.39 | 16.48 | 8.27 | 16.5544 | 1.5841 | 5.0879 | 1621 | 4
2023 | HTLV [S] | HTLV 1 | 653358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II | 0 | 4.7278 | 0.40276 | 3.68 | 6.785 | 10.39 | 17.46 | 10.886 | 18.683 | 2.9527 | 11.2931 | 607 | 5
2023 | HTLV [S] | HTLV 1 | 653358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) | 0 | 4.7302 | 0.40417 | 2.57 | 8.42 | 8.75 | 17.93 | 9.714 | 18.255 | 4.2375 | 7.699 | 4350 | 19
2023 | HTLV [S] | HTLV 2 | 653360 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II | 0 | 2.2392 | 0.13266 | 2.89 | 7.552 | 6.78 | 16.72 | 7.42 | 14.3154 | 1.3998 | 5.0267 | 1610 | 4
2023 | HTLV [S] | HTLV 2 | 653360 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) | 0 | 2.2692 | 0.094227 | 2.61 | 4.58 | 6.96 | 10.19 | 6.941 | 10.7828 | 1.644 | 4.9902 | 755 | 6
2023 | HTLV [S] | HTLV 2 | 653360 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) | 0 | 2.2592 | 0.18359 | 2.68 | 7.79 | 8.14 | 17.15 | 9.024 | 17.127 | 3.9629 | 6.9456 | 4270 | 19
2023 | HTLV [S] | HTLV 2 | 653360 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II | 0 | 2.2685 | 0.20988 | 3.205 | 7.16 | 10.57 | 17.96 | 11.131 | 19.8205 | 3.8973 | 10.9669 | 596 | 5
2023 | HTLV [S] | HTLV 0 | 706097 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) | 0 | 0.10227 | 0.011283 | 1.75 | 3.018 | 8.31 | 33.34 | 9.5475 | 33.7253 | 6.8327 | 29.5494 | 405 | 5
2023 | HTLV [S] | HTLV 0 | 706097 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II | 0 | 0.1195 | 0.007025 | 2.89 | 6.172 | 6.69 | 14.56 | 7.45 | 15.746 | 3.0409 | 4.7261 | 490 | 2
2023 | HTLV [S] | HTLV 0 | 706097 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) | 0 | 0.13491 | 0.007507 | 2.01 | 4.27 | 6.67 | 12.6 | 7.061 | 13.04 | 2.9295 | 7.7342 | 1756 | 14
2023 | HTLV [S] | HTLV 1 | 706099 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II | 0 | 5.431 | 0.26222 | 2.83 | 5.71 | 6.27 | 12.3 | 7.054 | 11.9888 | 2.1927 | 3.5281 | 486 | 2
2023 | HTLV [S] | HTLV 1 | 706099 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) | 0 | 5.5557 | 0.25478 | 2.55 | 3.492 | 7.68 | 9.81 | 8.8595 | 11.5729 | 4.4753 | 5.7144 | 405 | 5
2023 | HTLV [S] | HTLV 1 | 706099 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) | 625915 | 5.1662 | 0.40155 | 3.67 | 7.214 | 7.87 | 16.63 | 9.296 | 17.2302 | 1.4752 | 10.6538 | 156 | 3
2023 | HTLV [S] | HTLV 1 | 706099 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) | 0 | 5.2003 | 0.33637 | 3.55 | 7.162 | 9.13 | 17.04 | 8.911 | 17.2688 | 2.1383 | 8.7623 | 1633 | 14
2023 | HTLV [S] | HTLV 2 | 706100 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II | 0 | 2.7322 | 0.13128 | 2.83 | 5.266 | 6.18 | 11.66 | 6.881 | 11.8122 | 2.3164 | 3.803 | 491 | 2
2023 | HTLV [S] | HTLV 2 | 706100 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) | 0 | 2.7671 | 0.13108 | 2.435 | 3.064 | 7.26 | 9.08 | 8.4075 | 10.4162 | 4.4927 | 5.8194 | 403 | 5
2023 | HTLV [S] | HTLV 2 | 706100 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) | 0 | 2.6662 | 0.19304 | 3.84 | 8.547 | 8.75 | 18.79 | 9.1295 | 18.2555 | 2.4353 | 8.4344 | 1772 | 14
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCT | 0 | 8.9004 | 0.58868 | 3.36 | 5.556 | 8.26 | 13.6 | 9.778 | 14.8321 | 3.5629 | 7.3642 | 405 | 3
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCT (09005668) | 0 | 8.4515 | 0.53831 | 3.02 | 6.324 | 7.02 | 14.17 | 8.408 | 15.6724 | 3.4526 | 6.4432 | 243 | 7
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) | 0 | 8.107 | 0.47463 | 3.14 | 5.925 | 7.68 | 12.59 | 7.9865 | 13.0065 | 2.4858 | 6.8523 | 1507 | 13
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT | 0 | 8.0452 | 0.44124 | 2.33 | 4.731 | 6.05 | 12.59 | 6.5485 | 12.347 | 2.2051 | 6.7352 | 367 | 4
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCT (09005668) | 0 | 88.0973 | 5.3458 | 3.325 | 6.012 | 7.74 | 14.58 | 8.0745 | 15.9904 | 2.7469 | 7.6538 | 248 | 7
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCT | 0 | 92.0242 | 6.1452 | 2.92 | 5.45 | 9.23 | 12.69 | 10.1735 | 14.939 | 3.3802 | 8.7762 | 410 | 4
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) | 0 | 86.5688 | 5.0687 | 2.875 | 5.455 | 7.53 | 11.94 | 7.8215 | 12.067 | 2.4355 | 5.6508 | 1508 | 13
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT | 0 | 86.9312 | 4.2743 | 1.63 | 5.36 | 5.03 | 12.73 | 5.779 | 12.927 | 1.8958 | 7.3565 | 372 | 4
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCT (09005668) | 0 | 8.5444 | 0.61476 | 3.195 | 5.62 | 7.73 | 14.78 | 8.416 | 14.7355 | 2.1859 | 6.4744 | 175 | 6
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT | 0 | 7.8485 | 0.34175 | 2.46 | 7.03 | 6.94 | 16 | 6.932 | 16.796 | 3.5839 | 7.35 | 112 | 3
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) | 0 | 8.1309 | 0.46725 | 2.66 | 5.807 | 8.33 | 12.62 | 8.582 | 12.4583 | 2.0918 | 7.4401 | 1424 | 12
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCT (09005668) | 0 | 83.8725 | 5.3486 | 2.49 | 5.042 | 7.65 | 11.55 | 6.74 | 13.3496 | 2.2967 | 7.4229 | 177 | 6
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) | 0 | 82.4354 | 4.7569 | 2.295 | 4.847 | 7.49 | 12.42 | 7.834 | 12.4241 | 1.7467 | 8.2497 | 1419 | 12
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT | 0 | 78.8556 | 3.783 | 1.955 | 5.359 | 7.92 | 18.77 | 7.9595 | 18.7765 | 5.9637 | 12.1798 | 94 | 3
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCT (09005668) | 0 | 10.0249 | 0.48393 | 3.48 | 5.297 | 7.61 | 11.92 | 7.8575 | 11.3056 | 2.0983 | 4.8131 | 1503 | 8
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) | 0 | 9.029 | 0.43904 | 2.88 | 4.749 | 6.92 | 11.03 | 7.1725 | 12.1074 | 2.2569 | 5.8039 | 7050 | 18
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT | 0 | 9.024 | 0.37756 | 2.91 | 4.106 | 7.14 | 10.03 | 6.697 | 11.0224 | 1.7615 | 6.0379 | 975 | 4
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCT (09005668) | 0 | 89.3081 | 4.1551 | 3 | 4.93 | 7.07 | 11.36 | 7.386 | 11.5264 | 2.0314 | 4.921 | 1539 | 8
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT | 0 | 85.2608 | 3.1588 | 2.74 | 3.82 | 5.73 | 8.87 | 6.0595 | 9.2502 | 1.5774 | 4.0642 | 830 | 4
2023 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) | 0 | 85.6243 | 4.1687 | 2.74 | 4.736 | 6.62 | 10.73 | 7.013 | 11.2661 | 2.3468 | 5.4874 | 7233 | 18
2023 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 1 | 566317 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HE4 | 0 | 46.2898 | 1.9865 | 1.77 | 3.711 | 5.55 | 10.32 | 5.788 | 11.6635 | 2.1044 | 4.4726 | 60 | 6
2023 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 1 | 566317 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HE4 | 0 | 43.8711 | 2.6471 | 3.37 | 7.298 | 8.12 | 17.73 | 8.177 | 18.0192 | 1.9197 | 9.146 | 462 | 9
2023 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 1 | 566317 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HE4 | 0 | 46.3821 | 3.3373 | 3.13 | 5.378 | 7.63 | 13.96 | 8.315 | 16.3439 | 2.7062 | 8.0537 | 355 | 11
2023 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 2 | 566324 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HE4 | 0 | 350.5564 | 18.5194 | 2.635 | 5.229 | 6.37 | 10.3 | 7.4435 | 11.0284 | 2.3142 | 4.1339 | 55 | 6
2023 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 2 | 566324 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HE4 | 0 | 340.7325 | 23.8678 | 2.98 | 7.178 | 8.94 | 16.4 | 10.016 | 15.7124 | 3.2343 | 9.2849 | 458 | 9
2023 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 2 | 566324 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HE4 | 0 | 347.5314 | 28.7272 | 3.03 | 5.864 | 8.68 | 15.44 | 9.468 | 17.5002 | 3.3589 | 10.5442 | 358 | 11
2023 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 1 | 624201 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HE4 | 0 | 42.9736 | 1.7342 | 1.84 | 5.044 | 5.33 | 10.39 | 5.036 | 10.1808 | 1 | 5.3841 | 76 | 4
2023 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 1 | 624201 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HE4 | 0 | 43.864 | 2.3395 | 3.13 | 6.064 | 7.5 | 14.06 | 7.496 | 14.7002 | 2.118 | 7.819 | 972 | 12
2023 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 1 | 624201 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HE4 | 0 | 46.3966 | 2.0198 | 2.82 | 5.075 | 7.08 | 11.09 | 7.469 | 11.557 | 1.697 | 5.018 | 3118 | 18
2023 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 2 | 624202 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HE4 | 0 | 317.2015 | 12.0092 | 2.37 | 5.656 | 5.29 | 11.7 | 5.654 | 10.867 | 1.411 | 4.1636 | 68 | 4
2023 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 2 | 624202 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HE4 | 0 | 323.959 | 16.77 | 2.59 | 6.272 | 7.31 | 14.03 | 7.227 | 15.0956 | 2.1249 | 7.4164 | 981 | 12
2023 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 2 | 624202 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HE4 | 0 | 329.0615 | 15.4412 | 2.585 | 5.463 | 6.88 | 11.79 | 6.9965 | 12.7393 | 1.9989 | 6.5651 | 3046 | 18
2023 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 1 | 714068 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HE4 | 0 | 44.5112 | 1.9247 | 3.365 | 4.053 | 7.68 | 8.38 | 7.9795 | 8.7285 | 2.8076 | 3.3864 | 48 | 2
2023 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 1 | 714068 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HE4 | 0 | 45.7205 | 1.7059 | 2.155 | 4.176 | 5.31 | 9.38 | 5.69 | 10.155 | 0.79479 | 3.8715 | 302 | 8
2023 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 2 | 714071 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HE4 | 0 | 327.9896 | 10.2401 | 2.7 | 3 | 5.8 | 6.44 | 5.671 | 6.8303 | 1.1536 | 2.266 | 48 | 2
2023 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 2 | 714071 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HE4 | 0 | 321.8392 | 13.4848 | 1.975 | 5.694 | 4.45 | 11.87 | 5.0575 | 11.4395 | 1.6225 | 4.116 | 286 | 8
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 494028 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 0 | 1.004 | 0.027498 | 2.14 | 3.044 | 6.57 | 7.6 | 5.638 | 8.2364 | 2.7494 | 4.8221 | 51 | 2
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 494030 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 0 | 9.7266 | 0.26007 | 2.33 | 2.394 | 5.02 | 6.39 | 5.718 | 7.3964 | 3.8245 | 4.0345 | 48 | 2
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 617431 | 0.97929 | 0.033005 | 2.09 | 3.172 | 4.59 | 7.43 | 5.077 | 8.7502 | 1.5184 | 4.0683 | 219 | 5
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 671292 | 0.93119 | 0.02962 | 1.99 | 4.19 | 4.51 | 8.91 | 5.247 | 10.396 | 1.2614 | 4.1755 | 156 | 3
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 0 | 0.9809 | 0.067617 | 1.98 | 4.62 | 7.44 | 12.84 | 7.94 | 14.748 | 3.1108 | 8.6941 | 328 | 10
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 0 | 0.97122 | 0.05096 | 2.74 | 4.86 | 6.38 | 10.39 | 6.433 | 11.849 | 1.9791 | 5.3201 | 1228 | 10
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 617382 | 0.9562 | 0.039178 | 3.365 | 6.198 | 7.73 | 12.99 | 7.352 | 12.1292 | 1.0406 | 4.1955 | 241 | 4
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 617431 | 9.2708 | 0.39975 | 1.47 | 4.35 | 4.71 | 8.6 | 4.749 | 8.6746 | 1.6745 | 3.4885 | 134 | 4
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 0 | 9.3104 | 0.50865 | 2.03 | 3.868 | 6.57 | 11.32 | 7.405 | 12.7388 | 3.1135 | 8.0005 | 410 | 11
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 671292 | 9.6641 | 0.31 | 1.72 | 3.5 | 4.27 | 7.07 | 5.053 | 8.344 | 2.2482 | 3.6639 | 156 | 3
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 617382 | 9.5661 | 0.3227 | 1.91 | 4.726 | 4.26 | 11.09 | 3.611 | 9.5848 | 0.48811 | 3.1233 | 239 | 4
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 0 | 9.6877 | 0.43471 | 2.66 | 5.39 | 6.05 | 11.69 | 6.224 | 12.188 | 1.7071 | 5.0785 | 1178 | 10
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 589946 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 0 | 0.96629 | 0.051083 | 1.95 | 4.695 | 5.38 | 13.5 | 5.797 | 15.7085 | 2.8256 | 8.8589 | 41 | 2
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 589946 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 0 | 0.91045 | 0.07408 | 3.28 | 4.53 | 9.44 | 15.92 | 9.261 | 15.658 | 1.92 | 14.0493 | 288 | 5
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 589947 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 0 | 9.4206 | 0.65292 | 1.585 | 8.46 | 4.68 | 20.71 | 5.3175 | 21.963 | 2.3092 | 8.8158 | 39 | 2
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 589947 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 0 | 9.4233 | 0.69275 | 3.29 | 5.928 | 7.79 | 13.52 | 8.106 | 15.6338 | 2.6717 | 8.5219 | 464 | 5
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 1 | 611940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 0 | 1.0541 | 0.048819 | 1.97 | 4.072 | 7.82 | 11.43 | 8.62 | 11.5339 | 4.4599 | 8.2703 | 70 | 3
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 1 | 611940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 0 | 1.0859 | 0.041357 | 1.94 | 2.884 | 4.97 | 7.4 | 6.002 | 8.578 | 2.7915 | 3.8072 | 16 | 3
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 2 | 611941 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 0 | 10.2194 | 0.40337 | 1.6 | 2.168 | 4.46 | 7.18 | 5.161 | 8.6496 | 3.4105 | 5.5932 | 65 | 2
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 2 | 611941 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 0 | 10.7327 | 0.38647 | 1.33 | 2.514 | 5.86 | 5.96 | 5.887 | 6.611 | 2.7621 | 4.222 | 15 | 3
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 748104 | 0.95844 | 0.026109 | 2.005 | 2.401 | 0 | 0 | 5.0841 | 5.3069 | 0.01688 | 0.025296 | 16 | 2
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 0 | 0.97581 | 0.053386 | 2.6 | 4.994 | 6.76 | 10.69 | 7.292 | 12.1328 | 2.5174 | 5.5628 | 1045 | 10
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 0 | 0.93059 | 0.042099 | 1.96 | 3.968 | 5.26 | 11.73 | 6.04 | 12.4866 | 3.1247 | 7.2473 | 2197 | 11
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 748110 | 0.895 | 0.040614 | 3.51 | 5.23 | 7.98 | 10.97 | 7.6105 | 12.0011 | 1.9989 | 4.447 | 127 | 5
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 664107 | 0.94984 | 0.040677 | 2.745 | 6.105 | 6.26 | 12.47 | 6.8155 | 12.398 | 1.6331 | 3.6264 | 461 | 4
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 0 | 9.8575 | 0.48338 | 2.39 | 4.806 | 7.06 | 11.52 | 7.657 | 13.3252 | 2.6887 | 5.8855 | 1052 | 10
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 748110 | 9.4104 | 0.35031 | 1.675 | 1.871 | 4.53 | 6.82 | 5.1695 | 7.7732 | 2.3036 | 5.0109 | 122 | 5
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 0 | 9.8961 | 0.44518 | 1.84 | 3.46 | 5.71 | 10.65 | 6.3035 | 12.1212 | 3.0886 | 7.168 | 2581 | 14
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 1 | 629381 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 0 | 0.97914 | 0.046851 | 2.64 | 5.891 | 6.33 | 11.73 | 6.3555 | 12.3019 | 1.0822 | 3.0894 | 211 | 3
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 1 | 629381 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 0 | 0.97192 | 0.062018 | 3.85 | 6.319 | 8.43 | 12.79 | 8.37 | 14.0212 | 2.0055 | 4.7155 | 1967 | 8
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 2 | 629382 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 0 | 9.5725 | 0.31163 | 1.765 | 2.768 | 3.94 | 6.03 | 4.1125 | 5.9569 | 0.75223 | 2.6242 | 205 | 3
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 2 | 629382 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 0 | 9.9584 | 0.41382 | 2.375 | 4.033 | 5.55 | 8.61 | 5.9045 | 8.8277 | 1.3342 | 3.6854 | 1904 | 8
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 1 | 677371 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HGH | 0 | 1.0051 | 0.083231 | 5.845 | 9.305 | 13.03 | 20.91 | 13.475 | 21.6022 | 3.8296 | 6.2477 | 7 | 2
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 1 | 677371 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 0 | 0.97531 | 0.046267 | 3.55 | 7.486 | 7.07 | 15.17 | 7.609 | 14.4642 | 2.066 | 2.3562 | 185 | 4
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 1 | 677371 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 0 | 0.94861 | 0.053416 | 2.95 | 5.152 | 6.95 | 11.17 | 6.999 | 13.5204 | 2.325 | 6.1314 | 802 | 8
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 2 | 677372 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HGH | 0 | 9.51 | 0.34293 | 1.25 | 2.138 | 3.79 | 4.51 | 3.4685 | 4.0457 | 1.3943 | 2.2841 | 7 | 2
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 2 | 677372 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 0 | 9.5238 | 0.38719 | 1.785 | 4.256 | 4.48 | 8.11 | 5.015 | 7.9292 | 1.2417 | 3.2132 | 184 | 4
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 2 | 677372 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 0 | 9.5064 | 0.50011 | 2.32 | 4.02 | 5.63 | 9.93 | 6.411 | 12.3082 | 2.1748 | 5.0889 | 747 | 8
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 1 | 700136 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 0 | 0.86129 | 0.038635 | 1.89 | 3.262 | 4.64 | 12.91 | 5.154 | 15.0996 | 1.7332 | 6.2309 | 493 | 6
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 2 | 700137 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 0 | 9.519 | 0.46306 | 1.98 | 3.876 | 5.02 | 11.22 | 5.752 | 12.109 | 2.1831 | 6.1581 | 505 | 6
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 1 | 715405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 0 | 0.94098 | 0.029385 | 1.725 | 5.18 | 4.09 | 10.46 | 4.3235 | 8.9765 | 0.71905 | 3.3584 | 583 | 4
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 2 | 715406 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 0 | 9.5229 | 0.24374 | 2.025 | 3.115 | 4.23 | 7.25 | 4.39 | 7.729 | 1.1916 | 2.5721 | 561 | 4
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS HGH | 0 | 1.4236 | 0.058427 | 2.14 | 3.532 | 4.63 | 8.56 | 5.318 | 9.5662 | 2.004 | 3.4704 | 319 | 4
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS HGH | 0 | 4.7674 | 0.19507 | 2.17 | 3.578 | 4.61 | 7.55 | 4.496 | 7.7498 | 1.7305 | 3.4168 | 319 | 4
2023 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS HGH | 0 | 11.0377 | 0.3991 | 0.74 | 2.78 | 5.06 | 6.59 | 4.714 | 7.0852 | 2.247 | 3.9301 | 21 | 2
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 611940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 | 0 | 54.9513 | 2.0527 | 1.4 | 4.088 | 7.04 | 13.98 | 7.1585 | 14.695 | 4.5749 | 8.0404 | 208 | 4
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 611940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 | 0 | 54.3896 | 1.0757 | 1.49 | 2.148 | 3.23 | 4.56 | 3.677 | 5.0002 | 1.4237 | 2.2224 | 298 | 4
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 611941 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 | 0 | 330.9279 | 13.8841 | 1.49 | 8.234 | 7.11 | 16.56 | 7.076 | 16.5562 | 1.3978 | 7.4243 | 201 | 3
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 611941 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 | 0 | 328.7492 | 6.1905 | 1.62 | 2.192 | 3.74 | 4.79 | 3.654 | 4.8742 | 0.91155 | 1.9789 | 299 | 4
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 629381 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 | 0 | 54.6242 | 2.476 | 2.83 | 4.204 | 8.16 | 11.32 | 8.805 | 12.4432 | 2.4711 | 7.7755 | 278 | 4
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 629381 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 | 0 | 52.813 | 2.076 | 2.16 | 4.982 | 4.92 | 10.07 | 5.158 | 10.413 | 1.3655 | 2.8753 | 2207 | 11
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 629382 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 | 0 | 337.8421 | 17.3797 | 2.73 | 4.296 | 7.53 | 12.09 | 7.499 | 13.8974 | 2.8789 | 8.1001 | 266 | 4
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 629382 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 | 0 | 332.3518 | 13.8437 | 2.07 | 4.451 | 4.48 | 10.29 | 4.734 | 10.2012 | 1.5166 | 3.3833 | 2152 | 11
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 677371 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 | 0 | 58.6053 | 1.7443 | 1.67 | 3.526 | 3.5 | 7.04 | 3.531 | 6.956 | 0.53225 | 2.3549 | 294 | 6
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 677371 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 | 0 | 57.9899 | 2.323 | 1.885 | 4.935 | 4.26 | 10.3 | 4.7145 | 10.5065 | 1.2341 | 3.2285 | 963 | 9
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 677372 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 | 0 | 365.873 | 11.4622 | 2.07 | 3.755 | 4.29 | 7.52 | 4.752 | 6.9892 | 1.288 | 2.9615 | 282 | 6
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 677372 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 | 0 | 364.8582 | 15.4602 | 1.85 | 5.17 | 4.84 | 10.7 | 4.973 | 12.1285 | 0.98938 | 4.3519 | 924 | 9
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 700136 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 | 0 | 53.755 | 1.333 | 1.36 | 2.212 | 3.56 | 4.53 | 3.488 | 4.645 | 1.0527 | 1.7809 | 110 | 4
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 700136 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 | 0 | 53.5085 | 1.8997 | 1.735 | 3.572 | 3.84 | 7.57 | 3.99 | 6.6678 | 1.0781 | 2.4459 | 745 | 9
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 700137 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 | 0 | 321.7514 | 10.0389 | 2.16 | 2.66 | 4.53 | 5.55 | 4.918 | 5.589 | 1.3502 | 3.0016 | 109 | 4
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 700137 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 | 0 | 324.6703 | 11.0656 | 1.96 | 4.177 | 4.12 | 8.5 | 4.168 | 7.9749 | 1.2675 | 2.5955 | 737 | 9
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 715405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 | 0 | 61.9661 | 2.0247 | 4.165 | 5.249 | 8.34 | 10.51 | 7.0165 | 8.8681 | 0.13545 | 0.19565 | 109 | 2
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 715405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 | 0 | 61.1495 | 1.7699 | 1.94 | 3.848 | 4.05 | 8.7 | 4.353 | 9.0168 | 1.1008 | 3.3005 | 751 | 7
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 715406 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 | 0 | 368.8275 | 12.6164 | 5.075 | 7.031 | 10.23 | 14.18 | 8.9265 | 12.3261 | 0.55062 | 0.72364 | 109 | 2
2023 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 715406 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 | 0 | 359.7845 | 11.0729 | 1.94 | 3.554 | 4.74 | 7.57 | 4.606 | 7.9942 | 1.4349 | 3.0946 | 724 | 7
2023 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 1 | 611940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGFBP-3 | 0 | 1.1159 | 0.047395 | 3.06 | 4.434 | 6.81 | 8.92 | 7.381 | 8.543 | 2.4386 | 4.5446 | 18 | 2
2023 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 1 | 629381 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGFBP-3 | 0 | 0.92096 | 0.061019 | 5.01 | 9.756 | 10.09 | 20.28 | 11.208 | 17.9568 | 2.2406 | 6.4253 | 37 | 2
2023 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 1 | 629381 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGFBP-3 | 0 | 1.0242 | 0.046153 | 3.415 | 5.191 | 6.93 | 10.61 | 7.2505 | 10.0804 | 0.97418 | 4.0973 | 327 | 2
2023 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 2 | 629382 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGFBP-3 | 0 | 5.4482 | 0.26272 | 2.67 | 5.275 | 6.86 | 12 | 6.873 | 11.4565 | 0.73104 | 5.9383 | 34 | 2
2023 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 2 | 629382 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGFBP-3 | 0 | 5.9773 | 0.34087 | 3.69 | 6.016 | 9.18 | 13.09 | 9.847 | 13.7294 | 2.5004 | 5.5222 | 346 | 2
2023 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 1 | 677371 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGFBP-3 | 0 | 0.87484 | 0.060492 | 3.79 | 6.659 | 9.54 | 13.95 | 10.256 | 14.1605 | 3.1731 | 5.2056 | 23 | 3
2023 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 1 | 677371 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGFBP-3 | 0 | 0.94795 | 0.040576 | 3.535 | 4.6 | 7.64 | 9.65 | 7.5515 | 10.6832 | 1.7305 | 3.374 | 113 | 2
2023 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 2 | 677372 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGFBP-3 | 0 | 6.228 | 0.31688 | 3.88 | 10.206 | 7.99 | 20.51 | 6.706 | 17.6092 | 0.67288 | 1.5914 | 23 | 3
2023 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 2 | 677372 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGFBP-3 | 0 | 6.7394 | 0.33018 | 3.725 | 5.871 | 7.87 | 14.53 | 8.408 | 16.1149 | 2.6861 | 6.4247 | 116 | 2
2023 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56491 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 50.7006 | 1.872 | 2.98 | 4.342 | 5.94 | 8.7 | 5.267 | 8.187 | 0.88537 | 2.2653 | 232 | 2
2023 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56492 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 407.3849 | 12.778 | 2.77 | 3.455 | 5.98 | 7.04 | 6.1435 | 7.0675 | 1.2537 | 2.8414 | 126 | 2
2023 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56501 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 55.7885 | 0.98169 | 1.405 | 2.576 | 2.83 | 5.24 | 2.582 | 4.9346 | 0.31662 | 1.1844 | 157 | 3
2023 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56501 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 52.6014 | 2.2944 | 3.52 | 3.92 | 8.37 | 9.65 | 7.939 | 11.4938 | 4.0718 | 5.9691 | 172 | 3
2023 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56502 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 516.186 | 37.3518 | 2.595 | 3.695 | 7.66 | 16.66 | 8.3315 | 16.704 | 3.2022 | 13.102 | 43 | 2
2023 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56502 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 436.0393 | 22.9877 | 3.635 | 5.685 | 8.71 | 11.53 | 9.86 | 11.009 | 3.8583 | 5.7986 | 117 | 3
2023 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56511 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 50.9954 | 1.0044 | 1.72 | 2.17 | 4.09 | 4.58 | 4.456 | 4.834 | 1.2434 | 2.7398 | 350 | 2
2023 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56512 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 474.123 | 10.3537 | 1.66 | 1.844 | 0 | 0 | 4.7349 | 4.7844 | 0 | 0 | 122 | 2
2023 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56521 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 57.8213 | 1.7817 | 1.355 | 2.225 | 3.62 | 4.82 | 3.9545 | 5.6166 | 1.0444 | 3.1088 | 708 | 4
2023 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56522 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 557.5424 | 37.7053 | 5.195 | 6.736 | 12.14 | 14.05 | 13.512 | 15.1045 | 3.9261 | 6.1532 | 118 | 3
2023 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 52.8582 | 1.85 | 1.465 | 2.003 | 3.89 | 5.85 | 4.2975 | 7.0043 | 1.5133 | 4.3438 | 828 | 6
2023 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 49.4862 | 2.0022 | 2.275 | 3.261 | 5.47 | 7.11 | 5.6655 | 7.9181 | 1.4081 | 3.4686 | 446 | 3
2023 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 441.1472 | 9.9619 | 1.52 | 2.028 | 3.25 | 5.19 | 3.63 | 5.1672 | 0.75344 | 2.1826 | 265 | 2
2023 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 433.0263 | 46.0933 | 5.76 | 7.783 | 13.72 | 17.06 | 15.5175 | 19.5137 | 5.9792 | 9.6951 | 528 | 3
2023 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56541 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 54.8451 | 0.96866 | 1.535 | 1.909 | 3.1 | 3.84 | 3.105 | 3.3741 | 0.33428 | 1.4973 | 173 | 2
2023 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56541 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 50.112 | 1.6436 | 2.845 | 3.46 | 6.06 | 7.53 | 6.19 | 8.4065 | 1.5116 | 2.7659 | 183 | 2
2023 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56542 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 369.0357 | 19.7463 | 3.725 | 4.249 | 7.47 | 8.49 | 6.3995 | 7.2039 | 0.24655 | 0.30135 | 56 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGE II | 0 | 263.7573 | 24.0508 | 3.01 | 4.526 | 12 | 13.96 | 13.563 | 16.5072 | 8.8082 | 10.3437 | 173 | 4
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGE II | 0 | 717.5302 | 35.9256 | 3.5 | 4.885 | 7.93 | 9.81 | 8.806 | 10.3301 | 2.0702 | 5.3605 | 213 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IGE II | 0 | 298.2341 | 18.1933 | 3.475 | 5.884 | 8.14 | 13.84 | 8.95 | 15.9182 | 3.2007 | 8.1614 | 518 | 15
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGE II | 0 | 302.1549 | 13.9069 | 3.02 | 4.708 | 6.94 | 10.2 | 7.0395 | 11.1688 | 1.8883 | 4.8064 | 8968 | 53
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II | 619045 | 307.7899 | 11.9923 | 2.46 | 3.982 | 5.5 | 9.35 | 5.722 | 10.1802 | 1.5078 | 4.4512 | 5679 | 28
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II | 0 | 307.6804 | 13.0877 | 2.66 | 4.36 | 6.16 | 9.89 | 6.664 | 10.7316 | 1.9905 | 4.871 | 13619 | 62
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IGE II | 0 | 713.186 | 45.9196 | 3.47 | 6.94 | 9.36 | 15.85 | 9.856 | 17.1935 | 3.1376 | 8.9918 | 520 | 15
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGE II | 0 | 723.4055 | 31.3719 | 2.99 | 4.43 | 6.92 | 9.66 | 6.9655 | 10.6185 | 1.6784 | 4.5666 | 9019 | 53
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II | 619045 | 733.0938 | 29.7737 | 2.5 | 4.036 | 5.6 | 9.63 | 5.9655 | 10.8573 | 1.636 | 3.8932 | 5617 | 28
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II | 0 | 733.6151 | 31.7863 | 2.615 | 4.366 | 6.08 | 10.21 | 6.531 | 11.1201 | 2.0074 | 5.0264 | 13637 | 62
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGE II | 0 | 238.4152 | 10.6119 | 2.725 | 6.015 | 5.45 | 12.4 | 5.4905 | 11.97 | 1.3012 | 3.3815 | 290 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II | 0 | 245.7318 | 8.4981 | 1.41 | 3.454 | 5.43 | 8.41 | 6.478 | 8.2264 | 1.9687 | 4.5045 | 50 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGE II | 0 | 735.4806 | 27.0859 | 2.385 | 5.535 | 5.02 | 11.5 | 5.142 | 11.314 | 1.1866 | 2.8552 | 288 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II | 0 | 752.0065 | 26.0118 | 1.615 | 2.825 | 5.68 | 7.82 | 6.668 | 8.9024 | 4.0012 | 5.1582 | 46 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IGE II | 0 | 228.5696 | 16.8855 | 3.32 | 8.68 | 9.12 | 18.33 | 10.622 | 19.228 | 3.29 | 8.9853 | 477 | 13
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGE II | 0 | 232.8376 | 9.2699 | 2.75 | 4.246 | 6.5 | 9.62 | 6.562 | 10.479 | 1.7456 | 4.596 | 8785 | 49
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II | 0 | 238.079 | 10.1858 | 2.595 | 4.17 | 6.25 | 9.91 | 6.624 | 10.7652 | 1.9995 | 5.3541 | 24382 | 82
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IGE II | 0 | 685.3221 | 41.9888 | 3.39 | 7.47 | 8.19 | 15.4 | 8.828 | 16.4698 | 3.1055 | 5.8247 | 460 | 14
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGE II | 0 | 700.8383 | 27.9304 | 2.66 | 4.454 | 6.06 | 9.66 | 6.3025 | 10.2575 | 1.5887 | 4.0566 | 8825 | 47
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II | 0 | 727.6865 | 31.7668 | 2.54 | 4.162 | 6.22 | 10.21 | 6.577 | 11.3518 | 2.0405 | 5.7306 | 23431 | 80
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II | 708282 | 711.7777 | 26.4565 | 2.27 | 2.56 | 5.31 | 7.74 | 6.213 | 8.977 | 2.4403 | 5.4974 | 503 | 4
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS IGE II | 0 | 86.0097 | 3.391 | 2.05 | 4.036 | 5.05 | 9.63 | 5.746 | 9.8952 | 1.6666 | 5.1102 | 1045 | 10
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS IGE II | 0 | 231.0308 | 8.3493 | 2.08 | 3.222 | 4.58 | 9.2 | 4.905 | 9.9662 | 1.7214 | 3.8112 | 991 | 9
2023 | IMMUNGLOBULINE E [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS IGE II | 0 | 584.0458 | 30.0344 | 2.005 | 3.923 | 7.22 | 9.02 | 8.2615 | 9.3506 | 4.9226 | 5.9224 | 155 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 250.7073 | 5.4625 | 1.23 | 1.478 | 3.42 | 3.44 | 4.048 | 4.1432 | 2.0082 | 2.1563 | 82 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 260.8293 | 5.8562 | 1.495 | 1.763 | 3.59 | 3.9 | 4.0685 | 4.2289 | 1.5968 | 1.8773 | 41 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 256.3276 | 11.7762 | 2.005 | 6.191 | 4.8 | 12.8 | 4.9125 | 13.5082 | 1.4832 | 4.5347 | 421 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 267.6449 | 7.4165 | 2.58 | 3.496 | 5.39 | 7.06 | 5.551 | 6.3926 | 0.99063 | 2.0092 | 107 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 172.7 | 8.5894 | 1.75 | 3.31 | 4.61 | 9.58 | 4.751 | 8.46 | 2.4856 | 8.2218 | 24 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 149.0036 | 8.8199 | 2.005 | 6.161 | 8.26 | 12.99 | 9.01 | 13.0912 | 2.7885 | 7.4412 | 615 | 6
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 157.9161 | 10.611 | 2.87 | 5.666 | 6.46 | 11.95 | 7.502 | 10.7098 | 2.4109 | 6.5222 | 361 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 156.717 | 4.7163 | 1.8 | 2.866 | 4.04 | 6.68 | 4.2745 | 7.2971 | 1.2283 | 2.8058 | 8563 | 96
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 SENSITIVE [S,P] | 0 | 158.4576 | 4.0481 | 1.67 | 2.174 | 4.19 | 4.99 | 4.375 | 5.826 | 1.6163 | 2.9276 | 795 | 10
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 164.0832 | 6.0622 | 2.37 | 4.124 | 5.58 | 9.06 | 5.799 | 9.6688 | 1.751 | 3.9326 | 2931 | 37
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 SENSITIVE [S,P] | 0 | 155.0286 | 2.6391 | 1.065 | 1.416 | 2.3 | 3.18 | 2.5995 | 3.6622 | 0.96782 | 1.4478 | 524 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 157.2418 | 5.282 | 2.13 | 3.73 | 4.64 | 7.9 | 4.91 | 8.6614 | 1.5453 | 3.2076 | 2478 | 19
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 SENSITIVE [S,P] | 0 | 150.2213 | 3.2652 | 1.49 | 1.826 | 3.5 | 4.46 | 3.782 | 5.1216 | 1.123 | 2.3296 | 357 | 4
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 253.1556 | 10.7932 | 1.79 | 4.16 | 5.11 | 8.48 | 5.9095 | 9.4514 | 2.876 | 4.5662 | 90 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 255.9141 | 6.549 | 1.64 | 2.33 | 3.63 | 5.76 | 3.825 | 6.57 | 1.013 | 3.0199 | 51470 | 126
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 261.8914 | 7.9197 | 1.715 | 2.897 | 4.22 | 6.83 | 4.611 | 7.5214 | 1.5443 | 3.7126 | 21378 | 59
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 258.2946 | 7.1227 | 1.66 | 2.692 | 3.89 | 6.98 | 4.0025 | 7.323 | 1.0944 | 3.4608 | 14578 | 34
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD | 0 | 266.2421 | 7.899 | 1.42 | 3.14 | 3.94 | 6.57 | 4.478 | 6.3803 | 1.7637 | 3.0265 | 220 | 7
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 238.2993 | 5.2474 | 1.67 | 2.174 | 3.51 | 4.45 | 3.3455 | 4.4033 | 0.49482 | 0.98804 | 137 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 153.1111 | 8.3863 | 0.93 | 1.89 | 2.05 | 3.72 | 2.0135 | 3.8894 | 0.51501 | 1.7716 | 36 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 147.0524 | 4.4697 | 1.87 | 2.666 | 4.24 | 6.51 | 4.4405 | 7.275 | 1.2611 | 3.3026 | 65936 | 121
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 SENSITIVE [S,P] | 0 | 149.6897 | 4.1204 | 1.55 | 2.348 | 4.16 | 6.43 | 4.659 | 7.2034 | 1.7591 | 4.4175 | 4980 | 16
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 153.4652 | 6.3004 | 2.65 | 4.384 | 6.14 | 9.63 | 6.4045 | 10.1721 | 1.774 | 4.4199 | 29983 | 71
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 SENSITIVE [S,P] | 0 | 147.9838 | 3.5809 | 1.345 | 2.355 | 3.05 | 5.61 | 3.2335 | 6.2045 | 1.2204 | 3.1093 | 3755 | 9
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 SENSITIVE [S,P] | 0 | 143.7039 | 3.3003 | 1.645 | 2.274 | 3.54 | 4.71 | 3.516 | 4.8718 | 0.77864 | 1.8196 | 6210 | 4
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 146.7035 | 5.4071 | 2.15 | 3.963 | 5.06 | 9.43 | 5.371 | 9.5464 | 1.4348 | 3.8657 | 21844 | 33
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD | 0 | 150.5936 | 4.2684 | 1.71 | 2.954 | 3.8 | 6.77 | 3.899 | 7.3826 | 1.2589 | 2.8358 | 243 | 6
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 159.0375 | 5.6118 | 2.13 | 4.04 | 5.45 | 8.32 | 5.214 | 8.995 | 1.8462 | 3.8109 | 1280 | 14
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 166.8585 | 8.0461 | 3.35 | 5.279 | 6.86 | 10.89 | 7.0045 | 10.8037 | 1.3717 | 4.2032 | 431 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 157.7273 | 6.3502 | 1.96 | 3.644 | 4.74 | 10.2 | 5.218 | 11.3444 | 1.6987 | 6.8404 | 3591 | 12
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD | 0 | 167.9159 | 5.8903 | 1.75 | 2.4 | 4.39 | 7.42 | 4.772 | 8.6264 | 1.6172 | 5.3855 | 171 | 4
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 260.061 | 9.3684 | 2.02 | 3.81 | 5.12 | 8.51 | 5.483 | 10.027 | 1.6139 | 4.3096 | 1373 | 16
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 270.1137 | 9.3979 | 2.325 | 4.015 | 5.73 | 8.26 | 5.6545 | 7.9392 | 1.1452 | 4.4916 | 466 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 262.5065 | 10.6532 | 1.67 | 3.56 | 4.18 | 9.94 | 4.401 | 10.5358 | 1.5212 | 7.4273 | 3275 | 11
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD | 0 | 275.0755 | 8.0471 | 1.65 | 2.806 | 3.43 | 5.87 | 3.706 | 5.2474 | 0.9768 | 1.8972 | 106 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 266.1978 | 5.9756 | 1.565 | 2.3 | 3.45 | 5.11 | 3.714 | 5.6174 | 0.93363 | 2.2595 | 22209 | 74
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 271.827 | 7.6155 | 1.77 | 2.88 | 4.03 | 6.54 | 4.217 | 7.149 | 1.1573 | 3.3406 | 11441 | 49
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 269.8577 | 7.3438 | 1.99 | 3.146 | 4.15 | 6.78 | 4.1525 | 7.0391 | 0.81938 | 2.1623 | 9590 | 16
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 146.5932 | 4.5407 | 1.77 | 2.226 | 4.32 | 4.59 | 4.159 | 5.0158 | 0.44977 | 1.929 | 177 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE | 0 | 147.2185 | 3.9311 | 1.39 | 2.59 | 2.93 | 5.35 | 2.713 | 5.2902 | 0.44635 | 0.98568 | 444 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 151.0057 | 6.0174 | 2.33 | 5.42 | 5.07 | 11.59 | 5.164 | 11.7925 | 1.1058 | 5.1375 | 803 | 7
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 | 0 | 153.6915 | 7.3189 | 2.99 | 5.35 | 7.15 | 12.09 | 6.91 | 12.796 | 1.7641 | 5.7678 | 1825 | 8
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 199.2881 | 6.6641 | 1.67 | 2.238 | 3.32 | 4.47 | 3.299 | 4.0454 | 0.39925 | 1.9277 | 177 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 | 0 | 207.2984 | 7.5546 | 2.25 | 4.046 | 4.95 | 8.77 | 5.494 | 9.136 | 1.4756 | 3.9062 | 1746 | 7
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE | 0 | 197.1104 | 4.3019 | 1.015 | 1.771 | 2.16 | 3.77 | 2.3095 | 4.0296 | 0.66812 | 1.4527 | 462 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 199.9094 | 6.8471 | 1.83 | 3.198 | 4.31 | 9.89 | 4.735 | 11.024 | 1.8844 | 4.2468 | 1360 | 7
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 268.5251 | 5.6823 | 1.495 | 2.245 | 3.6 | 6.55 | 3.943 | 7.1156 | 1.2907 | 3.477 | 726 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 | 0 | 277.4883 | 7.7737 | 1.85 | 3.016 | 4.03 | 6.97 | 4.476 | 7.061 | 1.4833 | 2.0625 | 469 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE | 0 | 266.3838 | 6.4713 | 1.08 | 1.787 | 2.49 | 3.99 | 2.7255 | 4.1823 | 0.99914 | 1.417 | 357 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 | 0 | 166.5185 | 4.7908 | 0.98 | 1.012 | 3.76 | 4.38 | 4.38 | 5.0072 | 2.7572 | 3.329 | 27 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 175.92 | 6.9336 | 2.47 | 2.55 | 5.91 | 6.37 | 6.659 | 6.9958 | 2.5802 | 4.6974 | 75 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 | 0 | 197.1724 | 6.1183 | 1.055 | 1.171 | 3.99 | 4.53 | 4.674 | 5.2676 | 2.9175 | 3.3199 | 29 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE A [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 127.3175 | 4.9723 | 2.595 | 3.678 | 6.72 | 8.18 | 7.7945 | 9.3411 | 2.6412 | 4.263 | 400 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 1221.0864 | 23.6913 | 1.62 | 1.86 | 3.37 | 3.87 | 3.781 | 3.9442 | 0.80242 | 1.1299 | 81 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 1230.8372 | 31.5088 | 1.845 | 2.257 | 4.22 | 4.85 | 4.6465 | 5.0621 | 1.5896 | 1.8558 | 43 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 1196.9102 | 51.6344 | 1.965 | 3.129 | 5.04 | 7.78 | 5.292 | 8.7262 | 1.4907 | 5.0753 | 412 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 1215.6239 | 24.5419 | 2.06 | 2.332 | 4.14 | 4.85 | 4.489 | 5.0238 | 0.76899 | 2.1376 | 117 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 713.94 | 38.5658 | 2.22 | 3.418 | 5.19 | 11.56 | 6.054 | 11.5756 | 2.0234 | 9.4174 | 563 | 6
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 731.9636 | 47.3135 | 1.39 | 4.116 | 3.03 | 12.05 | 3.815 | 12.792 | 1.8207 | 7.9514 | 316 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 766.879 | 21.1432 | 1.75 | 2.79 | 4.12 | 6.14 | 4.526 | 6.61 | 1.3441 | 3.3124 | 8823 | 97
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C311 | 0 | 746.2701 | 23.707 | 2.11 | 2.13 | 5.13 | 6.22 | 5.918 | 7.3027 | 2.4887 | 3.8114 | 137 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] | 0 | 784.5921 | 21.9511 | 1.31 | 2.536 | 3.52 | 5.83 | 3.981 | 6.408 | 1.5132 | 3.0578 | 2947 | 37
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 763.6611 | 20.5614 | 2.11 | 3.28 | 4.8 | 7.07 | 4.763 | 7.165 | 1.0274 | 2.5274 | 2650 | 20
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C311 | 0 | 1242.2152 | 37.9259 | 1.215 | 2.889 | 3.93 | 5.89 | 4.1795 | 6.0365 | 1.3158 | 3.8215 | 79 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 1206.5487 | 33.3502 | 1.84 | 2.58 | 4.25 | 6.06 | 4.5355 | 6.7782 | 1.2842 | 3.2153 | 52780 | 132
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C311 | 0 | 1195.8379 | 36.9207 | 1.81 | 2.06 | 4.49 | 6.43 | 5.305 | 7.485 | 2.8607 | 4.8843 | 290 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] | 0 | 1236.3144 | 24.8112 | 1.16 | 1.79 | 2.79 | 4.17 | 3.053 | 4.7309 | 1.0013 | 2.4289 | 21150 | 57
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 1218.4159 | 31.0937 | 1.54 | 2.47 | 3.76 | 6.22 | 4.001 | 6.853 | 1.3005 | 3.6221 | 15102 | 35
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST | 0 | 1261.8949 | 51.8013 | 1.955 | 4.529 | 5.44 | 9.7 | 5.846 | 9.5301 | 1.7348 | 3.8544 | 283 | 7
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 1159.8116 | 32.2478 | 1.59 | 2.12 | 4.2 | 4.92 | 4.4635 | 5.6344 | 1.8386 | 3.0585 | 138 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 711.499 | 20.3158 | 1.73 | 2.5 | 4.05 | 6 | 4.359 | 6.7442 | 1.3167 | 3.3101 | 67529 | 127
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C311 | 0 | 706.8939 | 29.054 | 1.695 | 3.734 | 4.14 | 8.53 | 4.7585 | 9.3805 | 1.4663 | 4.3214 | 528 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] | 0 | 733.8876 | 17.9925 | 1.4 | 2.238 | 3.4 | 5.34 | 3.541 | 5.845 | 1.076 | 3.044 | 29387 | 68
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 706.7676 | 21.3109 | 1.8 | 2.786 | 4.27 | 6.46 | 4.459 | 7.3548 | 1.3384 | 3.5001 | 22913 | 34
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST | 0 | 695.2629 | 29.6756 | 2.395 | 3.988 | 5.99 | 8.7 | 6.6155 | 9.1512 | 1.8517 | 4.6938 | 287 | 6
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 769.1296 | 31.3564 | 2.78 | 4.2 | 6.38 | 9.59 | 6.599 | 11.5716 | 2.0046 | 3.7384 | 1474 | 14
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] | 0 | 805.5634 | 22.273 | 1.38 | 3.09 | 3.48 | 7.96 | 3.723 | 8.6855 | 1.3735 | 3.8838 | 497 | 4
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 757.5197 | 31.1357 | 1.63 | 2.93 | 4.81 | 10.76 | 5.403 | 12.752 | 2.0537 | 7.9859 | 3199 | 12
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST | 0 | 763.2505 | 28.4317 | 2.87 | 4.69 | 6.21 | 9.93 | 6.05 | 9.5724 | 1.6502 | 3.5168 | 165 | 4
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 1253.4086 | 50.1053 | 2.5 | 4.657 | 6.02 | 9.89 | 6.5035 | 10.9157 | 1.81 | 4.3441 | 1513 | 16
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] | 0 | 1304.3957 | 30.7941 | 1.06 | 3.088 | 2.81 | 7.27 | 2.974 | 8.172 | 0.92044 | 3.0386 | 508 | 4
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 1256.0198 | 44.8362 | 1.5 | 2.492 | 3.96 | 9.01 | 4.387 | 10.6022 | 1.8274 | 6.7789 | 2878 | 11
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST | 0 | 1315.0288 | 43.9811 | 2.755 | 3.73 | 5.95 | 7.44 | 5.6025 | 7.3425 | 0.64742 | 3.4976 | 104 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 1262.7387 | 34.1318 | 1.86 | 2.49 | 4.25 | 5.74 | 4.4825 | 6.3837 | 1.2881 | 3.0837 | 22890 | 76
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] | 0 | 1297.975 | 26.5563 | 1.14 | 1.874 | 2.68 | 4.51 | 2.885 | 4.9162 | 0.826 | 2.2383 | 11056 | 48
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 1274.32 | 27.6581 | 1.44 | 2.188 | 3.16 | 4.95 | 3.4125 | 5.0799 | 0.97471 | 2.171 | 9932 | 17
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 665.0112 | 17.8885 | 1.9 | 2.348 | 3.78 | 4.66 | 3.215 | 3.8982 | 0.067327 | 0.60127 | 179 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 | 0 | 681.772 | 21.1959 | 1.77 | 3.121 | 4.35 | 6.94 | 4.514 | 6.885 | 1.2476 | 3.6868 | 1877 | 8
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 667.7752 | 18.8154 | 1.495 | 4.042 | 3.99 | 8.52 | 3.982 | 8.3931 | 0.54709 | 2.5811 | 129 | 4
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] | 0 | 674.6597 | 17.8088 | 1.42 | 3.768 | 3.27 | 9 | 3.606 | 9.026 | 1.0235 | 2.4801 | 817 | 7
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 941.9831 | 30.3009 | 1.86 | 2.188 | 3.69 | 4.35 | 3.247 | 3.8214 | 0.21615 | 1.3689 | 177 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 | 0 | 945.2946 | 32.9662 | 1.885 | 5.379 | 5.27 | 13 | 5.929 | 15.3421 | 2.4318 | 6.4849 | 129 | 4
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 | 0 | 960.4606 | 24.342 | 1.36 | 2.149 | 3.43 | 4.35 | 3.586 | 4.5984 | 1.1762 | 2.3274 | 1791 | 7
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] | 0 | 944.2989 | 22.0885 | 1.085 | 2.838 | 2.86 | 6.49 | 3.3305 | 7.333 | 1.1873 | 2.6402 | 1372 | 7
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] | 0 | 1250.9877 | 23.5293 | 1.045 | 1.851 | 2.84 | 4.78 | 2.8865 | 5.419 | 0.88586 | 2.5208 | 734 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 | 0 | 1266.6803 | 21.3092 | 0.99 | 2.144 | 2.14 | 5.35 | 2.357 | 5.4988 | 0.83146 | 2.009 | 463 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 | 0 | 749.4286 | 7.8052 | 0.975 | 1.395 | 1.98 | 2.82 | 1.8145 | 2.5317 | 0.1932 | 0.21528 | 28 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] | 0 | 747.9359 | 22.569 | 0.77 | 1.194 | 3.26 | 4.01 | 3.895 | 4.4902 | 1.7409 | 3.0364 | 78 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 | 0 | 898.4839 | 7.0893 | 0.775 | 0.907 | 1.57 | 1.83 | 1.3975 | 1.6211 | 0.10597 | 0.1087 | 31 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE G [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] | 0 | 669.9122 | 10.1703 | 1.105 | 1.599 | 2.76 | 3.38 | 2.815 | 3.5855 | 0.54943 | 1.4387 | 376 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 137.522 | 1.9029 | 1.3 | 1.534 | 2.68 | 3.14 | 2.614 | 3.1169 | 0.52221 | 0.57289 | 182 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 23.4501 | 0.81017 | 3.23 | 3.704 | 6.55 | 7.46 | 6.542 | 7.1006 | 1.2006 | 1.3366 | 303 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 25.0214 | 1.0911 | 2.09 | 2.29 | 4.9 | 11.58 | 5.814 | 13.0724 | 2.8225 | 9.3821 | 117 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 19.3113 | 0.77805 | 4.31 | 4.718 | 8.75 | 9.62 | 7.442 | 8.3214 | 0.53425 | 2.7984 | 497 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 19.3332 | 0.77163 | 3.375 | 3.855 | 6.91 | 8.8 | 7.219 | 9.4638 | 1.5326 | 3.1246 | 650 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 21.278 | 0.66234 | 2.55 | 3.22 | 5.39 | 6.52 | 5.476 | 6.352 | 0.58767 | 2.1443 | 345 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 141.2236 | 5.3177 | 3.02 | 3.78 | 6.07 | 8.48 | 6.72 | 9.327 | 1.8668 | 3.418 | 1042 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 144.1575 | 3.5142 | 1.41 | 3.246 | 5.78 | 7.38 | 6.543 | 7.237 | 1.3413 | 4.4164 | 181 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 141.7461 | 7.8428 | 2.19 | 3.95 | 5.63 | 9.48 | 6.281 | 8.711 | 1.1833 | 5.9924 | 760 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 130.7861 | 4.6353 | 2.84 | 3.836 | 6.06 | 7.9 | 5.628 | 7.8298 | 0.63802 | 2.6387 | 757 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 132.3685 | 3.7413 | 1.8 | 2.87 | 3.73 | 5.95 | 3.741 | 5.9284 | 1.3096 | 2.1496 | 578 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 22.348 | 0.79548 | 3.1 | 4.04 | 6.26 | 8.09 | 5.546 | 7.6444 | 0.62514 | 1.4974 | 793 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 23.7815 | 1.0037 | 2.77 | 3.949 | 6.49 | 8.42 | 6.5755 | 9.2076 | 2.0623 | 4.1666 | 774 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 21.3132 | 0.78323 | 3.135 | 4.047 | 6.84 | 8.02 | 6.3875 | 8.4437 | 0.85257 | 2.6537 | 1182 | 4
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 21.1853 | 0.79664 | 2.4 | 3.64 | 6.1 | 9.44 | 6.1015 | 11.2712 | 1.3172 | 6.8844 | 545 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 23.5091 | 0.95176 | 3.155 | 3.761 | 6.99 | 7.83 | 7.1725 | 8.9742 | 1.8186 | 3.6668 | 504 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 136.9814 | 3.6061 | 1.135 | 2.731 | 4.19 | 6.6 | 4.1525 | 7.9029 | 1.3176 | 5.0912 | 408 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 133.1188 | 4.8666 | 2.6 | 3.514 | 5.52 | 8.49 | 6.145 | 8.5402 | 1.4611 | 3.5885 | 1440 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 132.4627 | 4.1408 | 1.925 | 3.857 | 4.41 | 7.74 | 5.1845 | 7.5603 | 1.239 | 1.8757 | 456 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 20.3335 | 1.12 | 3.585 | 5.531 | 8.84 | 11.05 | 8.3155 | 12.0089 | 2.6985 | 5.3851 | 736 | 4
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 21.8261 | 0.65089 | 3.39 | 4.605 | 6.95 | 9.43 | 6.295 | 10.0635 | 1.0003 | 2.5209 | 303 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 18.9567 | 0.81476 | 3.49 | 4.039 | 7.3 | 8.33 | 6.6005 | 8.0614 | 1.3463 | 2.3561 | 90 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 20.3968 | 0.86156 | 3.05 | 3.842 | 7.05 | 8.03 | 7.4325 | 7.7009 | 2.3982 | 3.4362 | 62 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 137.1588 | 6.4891 | 3.275 | 3.958 | 6.71 | 10.57 | 6.901 | 12.2658 | 1.991 | 5.7231 | 187 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 131.8119 | 4.0127 | 1.41 | 3.85 | 3.48 | 7.96 | 3.9465 | 8.2795 | 1.3674 | 2.4234 | 388 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 132.0725 | 6.1925 | 2.45 | 3.108 | 6.03 | 10.99 | 7.307 | 12.5594 | 3.8801 | 7.2238 | 327 | 4
2023 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF | 0 | 129.1391 | 2.9938 | 1.94 | 2.204 | 3.87 | 4.51 | 4.165 | 4.6706 | 1.0398 | 1.4557 | 115 | 4
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 109.2468 | 3.805 | 3.35 | 3.39 | 6.83 | 7.29 | 5.888 | 7.5288 | 1.909 | 2.2981 | 77 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 109.4898 | 7.4418 | 5.255 | 7.691 | 10.52 | 15.39 | 8.7335 | 12.7371 | 0.054565 | 0.067931 | 49 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 109.1962 | 4.554 | 2.57 | 3.145 | 5.53 | 7.42 | 5.4855 | 8.7573 | 1.2327 | 4.1766 | 417 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 108.5966 | 4.7359 | 2.87 | 5.596 | 7.65 | 11.28 | 7.701 | 10.6972 | 2.4657 | 3.6972 | 119 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 64.2687 | 3.8991 | 3.46 | 4.12 | 8.21 | 12.03 | 8.196 | 14.2424 | 2.2365 | 9.4811 | 610 | 6
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 65.2895 | 4.1881 | 4.13 | 8.748 | 8.08 | 18.71 | 8.121 | 21.4374 | 2.334 | 5.5819 | 352 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMM.TURB.GEN.2 SENSITIVE [S,P] | 0 | 65.0786 | 1.5025 | 1.84 | 2.05 | 3.97 | 4.97 | 4.199 | 5.408 | 1.1009 | 2.3856 | 509 | 6
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 69.2938 | 2.4647 | 2.73 | 4.016 | 5.84 | 9.05 | 5.843 | 9.4212 | 1.0415 | 3.6705 | 8636 | 96
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 73.5088 | 3.9947 | 4.66 | 5.954 | 9.91 | 12.68 | 9.739 | 11.9164 | 1.6747 | 4.0908 | 3017 | 37
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMM.TURB.GEN.2 SENSITIVE [S,P] | 0 | 68.0362 | 2.2353 | 1.315 | 2.885 | 4.36 | 6.75 | 4.902 | 7.0425 | 1.4525 | 3.9216 | 279 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 70.1782 | 3.2039 | 3.81 | 5.05 | 7.85 | 11.04 | 7.9715 | 10.5989 | 1.6874 | 3.394 | 2622 | 20
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 108.3869 | 3.1601 | 2.16 | 2.94 | 4.68 | 6.76 | 4.737 | 7.2638 | 1.0187 | 3.135 | 51428 | 129
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 112.3394 | 4.8252 | 3.2 | 4.48 | 7.01 | 9.92 | 6.899 | 10.1524 | 1.6391 | 4.4472 | 22290 | 59
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 110.292 | 3.6769 | 2.57 | 3.654 | 5.56 | 7.68 | 5.6935 | 7.7927 | 1.1936 | 3.1977 | 15123 | 35
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD | 0 | 110.333 | 4.2984 | 1.84 | 4 | 4.83 | 8.5 | 5.631 | 8.864 | 2.1527 | 3.9442 | 214 | 6
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 105.9416 | 2.9649 | 1.82 | 2.32 | 4.02 | 5.57 | 3.8205 | 5.4978 | 0.82494 | 1.8996 | 137 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 62.8272 | 2.5763 | 3.07 | 4.314 | 6.68 | 9.59 | 6.814 | 9.8187 | 1.4752 | 3.9679 | 65530 | 124
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMM.TURB.GEN.2 SENSITIVE [S,P] | 0 | 59.3353 | 1.4296 | 1.61 | 2.284 | 3.6 | 4.87 | 3.7465 | 5.481 | 0.88826 | 2.668 | 3975 | 8
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 66.7006 | 3.7749 | 4.92 | 6.19 | 10.46 | 12.85 | 10.069 | 12.782 | 1.8924 | 4.8133 | 29583 | 71
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMM.TURB.GEN.2 SENSITIVE [S,P] | 0 | 63.1528 | 2.1757 | 1.88 | 2.962 | 4.25 | 7.75 | 4.756 | 8.3148 | 1.5257 | 3.5668 | 2509 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 63.9217 | 3.298 | 4.165 | 5.869 | 8.86 | 12.43 | 8.8725 | 12.2894 | 1.6118 | 4.1899 | 23036 | 34
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD | 0 | 61.7584 | 2.3246 | 2.345 | 3.665 | 5.16 | 9.99 | 5.3565 | 9.323 | 1.2867 | 3.3842 | 290 | 6
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 70.4026 | 3.4848 | 3 | 4.608 | 7.48 | 11.49 | 7.407 | 12.8878 | 1.9919 | 6.5546 | 1487 | 14
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 77.3279 | 4.9598 | 5.25 | 8.686 | 10.5 | 18.41 | 9.538 | 17.0412 | 1.2176 | 3.0638 | 398 | 4
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 70.9811 | 3.5675 | 3.56 | 5.696 | 8.12 | 12.51 | 8.837 | 13.5663 | 2.349 | 5.2264 | 3322 | 12
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD | 0 | 72.117 | 2.5275 | 1.75 | 2.922 | 4.07 | 6.56 | 4.824 | 7.0946 | 1.1494 | 2.5822 | 168 | 4
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 109.4677 | 4.3917 | 2.23 | 4.476 | 5.69 | 10.71 | 5.862 | 11.4884 | 1.5686 | 4.9378 | 1514 | 16
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 117.3268 | 5.8932 | 4.63 | 6.072 | 9.27 | 12.26 | 8.308 | 10.6028 | 0.62653 | 2.2042 | 511 | 4
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 110.9454 | 4.0403 | 2.56 | 4.684 | 5.77 | 10 | 6.0235 | 9.8212 | 1.3867 | 3.6073 | 3019 | 11
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD | 0 | 113.4455 | 2.8266 | 1.64 | 3.11 | 3.37 | 6.18 | 3.36 | 5.7032 | 0.78298 | 2.3256 | 101 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 110.4569 | 3.1607 | 2.21 | 3.21 | 4.71 | 6.81 | 4.8025 | 6.7765 | 0.94897 | 2.4375 | 21771 | 74
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 114.7557 | 4.91 | 3.405 | 4.829 | 7.22 | 10 | 6.9845 | 10.0001 | 1.3383 | 3.8244 | 11895 | 49
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 112.2737 | 3.8994 | 2.96 | 4.034 | 6.1 | 8.37 | 6.0335 | 8.0392 | 1.0537 | 2.5391 | 10395 | 17
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 57.2151 | 2.3031 | 3.32 | 3.672 | 7 | 7.51 | 6.726 | 8.1068 | 0.69991 | 3.2573 | 172 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE | 0 | 57.1274 | 1.9267 | 1.98 | 3.103 | 4.51 | 6.47 | 4.8675 | 6.306 | 1.1123 | 2.1673 | 464 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 | 0 | 60.5505 | 3.7304 | 4.99 | 6.828 | 10.37 | 14.8 | 10.538 | 14.4436 | 2.5022 | 4.4279 | 1667 | 8
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 58.8881 | 3.9523 | 4.36 | 7.868 | 9 | 16.17 | 9.304 | 15.9212 | 1.799 | 4.874 | 712 | 7
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 85.7907 | 3.4442 | 2.95 | 3.598 | 5.95 | 7.28 | 5.157 | 6.9642 | 0.74462 | 1.1095 | 172 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 | 0 | 90.1833 | 4.4333 | 3.89 | 6.1 | 7.83 | 12.44 | 7.896 | 11.3638 | 1.0372 | 3.7887 | 1750 | 7
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE | 0 | 85.6302 | 2.5786 | 1.305 | 2.872 | 2.92 | 5.89 | 3.202 | 5.4746 | 0.80405 | 1.4075 | 463 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 86.3874 | 3.7626 | 2.63 | 5.493 | 5.84 | 11.54 | 5.887 | 11.7476 | 1.7175 | 3.8423 | 1317 | 7
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 | 0 | 117.0118 | 5.0441 | 3.62 | 4.692 | 7.55 | 10.12 | 7.497 | 9.4468 | 1.3243 | 2.7543 | 507 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 112.1545 | 3.2288 | 2.08 | 3.676 | 4.61 | 7.43 | 4.959 | 7.143 | 1.021 | 3.9624 | 739 | 5
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE | 0 | 113.8194 | 2.6448 | 1.1 | 2.309 | 2.24 | 4.69 | 2.286 | 4.4168 | 0.47315 | 0.75354 | 360 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 | 0 | 66.3321 | 2.3988 | 1.945 | 2.349 | 5.4 | 5.4 | 6.2365 | 6.2601 | 3.0227 | 3.7136 | 28 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 67.2325 | 4.7248 | 7.26 | 7.652 | 14.91 | 15.68 | 13.459 | 13.9934 | 1.4708 | 1.648 | 80 | 3
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 | 0 | 80.4133 | 3.3032 | 2.47 | 3.086 | 6.34 | 7.79 | 7.402 | 8.9476 | 3.3197 | 3.8508 | 30 | 2
2023 | IMMUNGLOBULINE M [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] | 0 | 58.0979 | 3.7453 | 5.82 | 7.528 | 11.73 | 16.33 | 12.779 | 17.1554 | 3.6147 | 4.6479 | 285 | 2
2023 | IMMUNOGLOBULIN A [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE | 0 | 244.0909 | 6.5216 | 2.475 | 3.108 | 5.2 | 6.23 | 5.159 | 5.5761 | 0.43086 | 1.313 | 242 | 2
2023 | IMMUNOGLOBULIN A [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE | 0 | 218.4453 | 10.6193 | 3.31 | 4.352 | 7.5 | 10.6 | 7.8655 | 11.8471 | 2.4283 | 6.2457 | 521 | 2
2023 | IMMUNOGLOBULIN A [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE | 0 | 244.5559 | 6.7284 | 2.4 | 2.762 | 4.89 | 5.44 | 4.63 | 5.5844 | 0.92271 | 1.9945 | 608 | 2
2023 | IMMUNOGLOBULIN A [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE | 0 | 219.0065 | 9.2253 | 3.48 | 4.472 | 7.32 | 9.86 | 7.36 | 10.482 | 1.655 | 3.337 | 2144 | 2
2023 | IMMUNOGLOBULIN A [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE | 0 | 236.9342 | 5.7673 | 2.31 | 3.336 | 4.73 | 7.22 | 4.482 | 8.4666 | 0.54668 | 3.9884 | 486 | 3
2023 | IMMUNOGLOBULIN A [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE | 0 | 218.8213 | 9.8366 | 3.74 | 4.46 | 8 | 10.06 | 7.996 | 10.891 | 1.9685 | 3.8119 | 1298 | 2
2023 | IMMUNOGLOBULIN A [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE | 0 | 225.803 | 13.1029 | 5.195 | 6.648 | 11.02 | 13.26 | 10.598 | 12.2804 | 1.8343 | 4.1044 | 741 | 2
2023 | IMMUNOGLOBULIN M [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE | 0 | 271.0236 | 6.2661 | 2.1 | 2.585 | 4.43 | 5.2 | 4.403 | 5.0254 | 0.8447 | 1.3116 | 254 | 2
2023 | IMMUNOGLOBULIN M [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE | 0 | 271.9423 | 7.3466 | 1.78 | 2.665 | 2.98 | 5.41 | 3.507 | 5.1856 | 0.58948 | 1.4391 | 659 | 2
2023 | IMMUNOGLOBULIN M [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE | 0 | 271.4519 | 6.2838 | 1.91 | 2.49 | 3.86 | 9.35 | 3.3045 | 8.4068 | 0.30034 | 4.93 | 489 | 3
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 0 | 21.98 | 1.4384 | 3.99 | 5.33 | 8.5 | 15.03 | 9.921 | 15.3182 | 3.0826 | 8.957 | 167 | 3
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 0 | 75.1768 | 3.9174 | 3.31 | 5.528 | 7.47 | 13.94 | 7.675 | 13.872 | 1.4865 | 4.6123 | 160 | 4
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 494028 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN | 0 | 19.9535 | 3.1811 | 2.455 | 18.999 | 12.88 | 37.32 | 14.4195 | 44.3228 | 8.8583 | 14.1703 | 17 | 2
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 494028 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 0 | 21.9599 | 1.011 | 3.415 | 3.847 | 7.85 | 8.34 | 8.5495 | 9.5576 | 2.4772 | 4.4045 | 136 | 2
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 494030 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN | 0 | 66.8231 | 4.5364 | 2.3 | 4.081 | 8.74 | 10.49 | 10.2815 | 12.4963 | 5.9589 | 6.4793 | 16 | 2
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 494030 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 0 | 72.9916 | 6.5282 | 2.3 | 8.687 | 11.66 | 19.37 | 12.4815 | 17.9343 | 5.2748 | 9.423 | 132 | 2
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN | 0 | 21.8085 | 1.4375 | 3.42 | 5.86 | 8.84 | 14.65 | 8.796 | 16.418 | 3.0424 | 8.2448 | 123 | 10
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 0 | 22.1197 | 1.1933 | 3.02 | 4.55 | 7.53 | 11.51 | 8.013 | 13.156 | 2.7202 | 7.0522 | 3770 | 35
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN | 0 | 20.759 | 1.2085 | 3.68 | 5.816 | 8.19 | 14.24 | 8.826 | 16.1157 | 2.6641 | 8.2499 | 11549 | 39
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN | 0 | 73.8918 | 4.0929 | 2.91 | 5.63 | 8.63 | 14.03 | 9.319 | 14.74 | 3.3832 | 9.2449 | 114 | 10
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 0 | 74.844 | 4.211 | 2.56 | 4.901 | 6.94 | 15.73 | 7.356 | 17.0338 | 2.9116 | 8.7938 | 3693 | 34
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN | 0 | 71.7925 | 3.7611 | 2.745 | 4.893 | 6.4 | 11.94 | 6.969 | 13.7065 | 2.0739 | 6.5201 | 11470 | 39
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN | 0 | 22.018 | 1.0981 | 2.93 | 4.074 | 5.86 | 9.68 | 6.887 | 11.8014 | 3.4929 | 5.3562 | 10 | 2
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN | 0 | 73.546 | 1.5902 | 1.25 | 1.546 | 3.63 | 4.04 | 4.38 | 4.8464 | 2.2749 | 2.3037 | 10 | 2
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 0 | 72.209 | 2.3074 | 1.77 | 4.034 | 3.66 | 8.11 | 3.838 | 7.0324 | 0.91152 | 1.2373 | 48 | 2
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN | 0 | 21.2413 | 1.1129 | 2.15 | 2.795 | 5.74 | 9.63 | 6.322 | 9.4506 | 3.7101 | 7.4535 | 15 | 2
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 0 | 21.1465 | 1.4879 | 2.79 | 4.664 | 6.33 | 10.74 | 6.929 | 11.7841 | 1.9826 | 5.0797 | 1252 | 14
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN | 0 | 19.7936 | 0.95935 | 2.98 | 5.901 | 6.79 | 13.36 | 7.2945 | 13.4186 | 1.9482 | 4.9955 | 5768 | 38
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN | 0 | 65.342 | 7.6289 | 1.49 | 8.818 | 6.13 | 23.18 | 6.827 | 29.1214 | 4.3661 | 14.5612 | 15 | 2
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 0 | 68.0293 | 4.3957 | 2.49 | 3.983 | 6.54 | 10.72 | 6.9965 | 10.8025 | 2.2027 | 5.8276 | 1237 | 14
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN | 0 | 64.5552 | 2.9712 | 2.69 | 5.229 | 6.16 | 11.69 | 6.7795 | 11.9768 | 1.863 | 4.586 | 5831 | 38
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 589946 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 0 | 22.1737 | 1.0047 | 2.605 | 7.391 | 6.04 | 14.97 | 6.1575 | 15.9413 | 1.1124 | 4.434 | 113 | 2
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 589947 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 0 | 77.5407 | 4.3082 | 2.365 | 3.072 | 7.06 | 10.34 | 8.572 | 12.437 | 5.2065 | 8.2685 | 108 | 2
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 0 | 23.6882 | 0.85052 | 2.83 | 3.6 | 6.51 | 7.42 | 6.474 | 8.049 | 1.8015 | 4.0381 | 68 | 4
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN | 0 | 22.5377 | 1.1357 | 3.08 | 5.01 | 8.01 | 9.96 | 7.162 | 10.3908 | 1.7116 | 6.2086 | 438 | 4
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 0 | 66.4391 | 2.3938 | 2.145 | 3.834 | 5.91 | 7.79 | 6.6855 | 8.0081 | 1.6483 | 4.7917 | 66 | 4
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN | 0 | 61.3186 | 3.5026 | 3.89 | 5.744 | 10.55 | 14.31 | 10.052 | 15.4886 | 2.5104 | 10.3069 | 442 | 4
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN | 0 | 23.8589 | 1.577 | 3.09 | 6.11 | 8.06 | 14.41 | 8.652 | 16.191 | 2.7654 | 8.4912 | 1027 | 16
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 0 | 23.4615 | 1.1359 | 2.8 | 4.934 | 7.14 | 11.3 | 7.715 | 12.6382 | 2.7249 | 6.1231 | 4073 | 31
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN | 0 | 22.6096 | 0.95148 | 2.82 | 4.504 | 6.46 | 10.28 | 6.89 | 11.4416 | 1.8795 | 5.1313 | 17781 | 53
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN | 0 | 62.9545 | 12.1693 | 3.75 | 6.7 | 9.27 | 15.5 | 10.493 | 17.313 | 3.3737 | 9.1339 | 995 | 16
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 0 | 61.646 | 3.1407 | 2.82 | 5.776 | 7.07 | 12.88 | 7.27 | 14.1414 | 2.4321 | 6.0313 | 4055 | 33
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN | 0 | 58.839 | 2.9458 | 3.65 | 6.114 | 8.3 | 13.02 | 8.309 | 13.2919 | 2.0462 | 5.3513 | 17859 | 52
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN | 0 | 22.078 | 1.3321 | 1.02 | 1.516 | 2.47 | 3.68 | 3.041 | 4.5114 | 1.3493 | 1.997 | 10 | 2
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 0 | 22.5945 | 0.94731 | 2.77 | 4.39 | 6.24 | 9.63 | 6.797 | 10.226 | 1.7741 | 4.495 | 3705 | 13
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN | 0 | 21.6364 | 0.88197 | 2.45 | 3.944 | 5.8 | 9.25 | 6.229 | 10.062 | 1.8719 | 4.9259 | 14173 | 46
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN | 0 | 69.547 | 1.8961 | 2.375 | 3.259 | 5.23 | 6.7 | 5.7565 | 7.1241 | 1.8248 | 1.9148 | 10 | 2
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 0 | 72.1013 | 2.8072 | 2.61 | 4.23 | 5.67 | 9.18 | 6.014 | 10.24 | 1.6286 | 3.827 | 3689 | 13
2023 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN | 0 | 69.7198 | 2.7789 | 2.19 | 3.945 | 5.29 | 9.52 | 5.776 | 10.1785 | 1.9252 | 4.837 | 14440 | 46
2023 | INSULIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS INSULIN | 0 | 14.8842 | 0.67724 | 2.425 | 5.345 | 5.32 | 10.36 | 5.2475 | 9.549 | 0.90576 | 4.5011 | 492 | 10
2023 | INSULIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS INSULIN | 0 | 43.1567 | 1.756 | 2.11 | 4.932 | 4.73 | 9.57 | 4.429 | 9.0676 | 1.2363 | 3.5249 | 508 | 9
2023 | INSULIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS INSULIN | 0 | 101.5 | 3.0121 | 1.59 | 2.694 | 4.18 | 6.21 | 5.026 | 6.8428 | 2.3882 | 2.3882 | 31 | 3
2023 | INSULIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS INSULIN | 0 | 17.1837 | 0.60432 | 1.29 | 1.442 | 4.86 | 7.87 | 5.66 | 8.4816 | 3.5148 | 6.3892 | 43 | 4
2023 | INSULIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS INSULIN | 0 | 44.7892 | 0.7264 | 1 | 1.36 | 2.57 | 2.84 | 2.5805 | 2.5977 | 0.92375 | 1.5361 | 37 | 3
2023 | INSULIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS INSULIN | 0 | 178.3333 | 4.9749 | 1.045 | 1.345 | 3.79 | 4.03 | 4.251 | 4.4262 | 2.5234 | 3.1962 | 9 | 2
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 494028 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 | 0 | 38.6544 | 1.7071 | 4.06 | 4.383 | 8.22 | 8.74 | 7.6265 | 8.2125 | 0.67318 | 3.4103 | 75 | 2
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 494030 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 | 0 | 236.8692 | 8.9927 | 2.965 | 3.912 | 6.29 | 8.06 | 6.9275 | 7.5631 | 1.6493 | 3.4285 | 78 | 2
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 523425 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 | 0 | 36.8075 | 1.8805 | 2.305 | 3.197 | 7.58 | 7.96 | 8.0585 | 8.5037 | 4.252 | 6.1712 | 20 | 2
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 523426 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 | 0 | 226.3714 | 10.447 | 3.14 | 8.436 | 6.54 | 17.06 | 7.75 | 17.2716 | 2.963 | 3.4287 | 21 | 2
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 | 0 | 40.8734 | 2.2921 | 4.99 | 6.904 | 10.14 | 16.69 | 8.607 | 17.6456 | 1.4519 | 6.2425 | 114 | 3
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 (09015604) | 0 | 40.5571 | 2.4339 | 3.07 | 7.122 | 7.54 | 14.46 | 7.717 | 12.212 | 2.2465 | 4.1389 | 592 | 9
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 | 0 | 39.0394 | 1.9053 | 3.08 | 4.685 | 7.91 | 10.66 | 8.1755 | 12.0496 | 2.3961 | 6.6186 | 546 | 9
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 | 0 | 38.4349 | 1.6386 | 2.52 | 4.89 | 6.76 | 10.78 | 7.046 | 11.213 | 1.8135 | 5.6392 | 1001 | 10
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 | 657045 | 36.3007 | 1.3317 | 1.83 | 3.68 | 3.95 | 7.93 | 4.116 | 8.8156 | 1.2394 | 4.516 | 411 | 3
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 (09015612) | 0 | 38.7415 | 1.913 | 2.2 | 5.939 | 5.25 | 13.36 | 5.7715 | 14.3129 | 1.8579 | 5.4542 | 1228 | 10
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 | 721381 | 36.4952 | 1.1565 | 0.56 | 0.898 | 3.66 | 7.47 | 3.857 | 7.2059 | 3.0365 | 6.3869 | 21 | 2
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 | 0 | 248.3842 | 12.6968 | 3.06 | 5.342 | 7.35 | 10.96 | 6.569 | 11.6554 | 2.3476 | 4.8337 | 95 | 3
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 | 0 | 236.3176 | 13.5759 | 2.775 | 4.886 | 6.54 | 12.34 | 6.7275 | 12.6744 | 1.9267 | 6.8664 | 484 | 9
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 (09015604) | 0 | 247.8295 | 11.1896 | 2.205 | 5.278 | 5.39 | 10.76 | 5.082 | 11.9781 | 1.6157 | 4.6721 | 601 | 9
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 (09015612) | 0 | 245.6828 | 10.7958 | 1.855 | 5.031 | 4.3 | 10.92 | 4.787 | 11.4285 | 1.8373 | 4.437 | 1220 | 10
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 | 721381 | 229.7143 | 8.0755 | 0.945 | 1.684 | 5.53 | 9.05 | 5.893 | 9.9079 | 4.5663 | 7.1224 | 21 | 2
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 | 0 | 239.6187 | 11.8488 | 2.11 | 4.726 | 6.01 | 10.56 | 6.849 | 11.4292 | 2.9984 | 6.6227 | 1319 | 11
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 589946 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 | 0 | 40.4589 | 1.9203 | 3.63 | 6.1 | 8.71 | 12.19 | 9.747 | 11.5718 | 2.4317 | 4.7249 | 369 | 4
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 589946 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 (09015612) | 0 | 40.4746 | 2.3857 | 2.04 | 3.49 | 5.73 | 14.05 | 6.121 | 13.505 | 1.4589 | 10.7564 | 267 | 4
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 589946 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 | 0 | 37.0322 | 1.7341 | 2.1 | 2.371 | 4.12 | 4.56 | 4.009 | 4.0835 | 0.34161 | 0.68689 | 143 | 2
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 589947 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 | 0 | 250.9315 | 13.3757 | 3.05 | 5.262 | 6.45 | 11.37 | 6.726 | 12.124 | 1.4136 | 4.864 | 371 | 4
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 589947 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 | 0 | 229.3835 | 11.452 | 1.96 | 2.384 | 4.22 | 5.09 | 3.8535 | 5.4001 | 1.0393 | 3.4732 | 133 | 2
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 589947 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 (09015612) | 0 | 258.5203 | 13.7409 | 1.355 | 3.995 | 7.59 | 12.11 | 8.1115 | 11.541 | 2.539 | 8.1842 | 271 | 4
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 (09015604) | 0 | 39.802 | 2.078 | 3.785 | 5.736 | 8.33 | 12.3 | 8.2895 | 12.9353 | 3.6234 | 5.4026 | 171 | 3
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 | 0 | 40.4589 | 1.8456 | 2.47 | 4.398 | 6.44 | 11.32 | 6.7 | 13.3728 | 3.4063 | 6.9044 | 158 | 4
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 | 0 | 39.2206 | 1.9996 | 2.86 | 4.772 | 6.78 | 10.96 | 6.927 | 12.1881 | 2.1015 | 6.4069 | 990 | 12
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 (09015604) | 0 | 40.4891 | 2.3127 | 3.33 | 5.998 | 7.78 | 13.82 | 8.397 | 14.4108 | 2.3125 | 5.3679 | 1796 | 10
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 | 721381 | 34.7203 | 1.308 | 2.35 | 3.47 | 5.36 | 7.2 | 5.814 | 8.2908 | 2.0576 | 3.8968 | 311 | 3
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 (09015612) | 0 | 38.1076 | 1.5285 | 2.185 | 4.075 | 5.01 | 10.48 | 5.2345 | 10.8175 | 1.5042 | 4.2275 | 2724 | 14
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 | 0 | 37.6094 | 1.5025 | 2.28 | 3.365 | 5.69 | 8.51 | 6.114 | 9.8062 | 2.0597 | 5.3799 | 2472 | 12
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 (09015604) | 0 | 245.6369 | 12.0316 | 2.565 | 3.456 | 7.92 | 10.02 | 8.571 | 11.0511 | 4.2706 | 6.8355 | 157 | 3
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 | 0 | 242.2348 | 10.4256 | 1.66 | 3.204 | 5.37 | 9.82 | 5.908 | 11.2686 | 3.0263 | 7.8663 | 164 | 4
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 (09015604) | 0 | 239.891 | 10.537 | 2.66 | 5.182 | 6.13 | 10.78 | 6.671 | 10.4826 | 1.8538 | 3.661 | 1798 | 10
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 | 0 | 238.1847 | 10.8961 | 2.37 | 4.493 | 5.8 | 10.72 | 6.7365 | 11.9855 | 2.2663 | 5.2888 | 937 | 11
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 | 0 | 238.477 | 8.9096 | 1.9 | 3.496 | 5.21 | 9.91 | 5.424 | 11.1914 | 2.1026 | 5.0365 | 2420 | 12
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 (09015612) | 0 | 241.1451 | 7.8031 | 1.99 | 3.824 | 4.53 | 8.27 | 4.777 | 8.8496 | 1.3634 | 3.6994 | 2695 | 14
2023 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 | 721381 | 222.6254 | 6.8802 | 1.75 | 3.52 | 3.64 | 7.34 | 4.117 | 7.4196 | 1.3788 | 2.0872 | 315 | 3
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] | 0 | 243.0749 | 4.9702 | 1.35 | 1.92 | 2.85 | 3.85 | 2.743 | 3.911 | 0.57141 | 1.3703 | 396 | 13
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] | 0 | 244.0086 | 4.5132 | 1.03 | 1.686 | 2.55 | 3.67 | 3.038 | 3.9172 | 1.163 | 1.3013 | 58 | 3
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c311 | GEN 2 [S,P] | 0 | 243.3633 | 5.4563 | 1.4 | 1.584 | 3.26 | 3.5 | 3.681 | 3.9914 | 1.3559 | 2.0411 | 86 | 2
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] | 0 | 240.7144 | 7.3015 | 1.91 | 3.38 | 4.43 | 7.31 | 4.711 | 7.928 | 1.3827 | 3.5382 | 1624 | 17
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] | 0 | 240.8679 | 5.8911 | 1.515 | 2.071 | 3.33 | 5.2 | 3.7195 | 6.158 | 1.1152 | 2.6205 | 327 | 4
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] | 0 | 240.5683 | 8.4336 | 1.785 | 3.716 | 4.26 | 8.16 | 4.188 | 7.251 | 0.99071 | 4.9059 | 456 | 7
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | GEN 2 [S,P] | 0 | 110.0432 | 2.1199 | 1.585 | 2.385 | 3.33 | 4.92 | 3.321 | 4.7926 | 0.34288 | 1.7245 | 325 | 4
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] | 0 | 110.7655 | 3.8271 | 2.315 | 4.139 | 5.28 | 8.77 | 5.54 | 8.6305 | 1.3655 | 3.5152 | 1940 | 28
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | GEN 2 [S,P] | 0 | 108.4754 | 1.9843 | 1.18 | 1.834 | 3.49 | 4.06 | 3.494 | 4.2024 | 0.38213 | 1.745 | 122 | 4
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] | 0 | 108.4425 | 2.9436 | 1.515 | 3.327 | 3.25 | 7.19 | 3.2995 | 6.9414 | 0.50915 | 2.444 | 689 | 5
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] | 0 | 110.2634 | 4.1472 | 2.985 | 4.568 | 6.68 | 10.9 | 6.317 | 12.5704 | 1.0225 | 6.1407 | 213 | 7
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | GEN 2 [S,P] | 0 | 109.1221 | 2.7316 | 1.58 | 2.882 | 3.65 | 6.09 | 4.02 | 6.1894 | 1.0808 | 2.579 | 489 | 11
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] | 0 | 108.8397 | 2.855 | 1.975 | 2.86 | 4.23 | 6.35 | 4.259 | 6.7146 | 1.0091 | 2.4444 | 20784 | 165
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | GEN 2 [S,P] | 0 | 108.0176 | 2.0736 | 1.34 | 2.215 | 2.9 | 4.88 | 2.9 | 4.7794 | 0.63629 | 2.0367 | 7792 | 65
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] | 0 | 108.0431 | 1.8222 | 1.27 | 1.89 | 2.74 | 4.06 | 2.733 | 4.293 | 0.56659 | 1.5454 | 11277 | 58
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] | 0 | 109.6495 | 4.7511 | 3.76 | 5.465 | 7.56 | 11.1 | 7.5255 | 9.9899 | 0.81724 | 2.4863 | 661 | 5
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] | 0 | 244.6179 | 8.4613 | 2.57 | 3.588 | 5.45 | 7.89 | 5.919 | 8.168 | 1.5413 | 2.9791 | 173 | 2
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | GEN 2 [S,P] | 0 | 243.6358 | 3.3656 | 0.765 | 1.691 | 2.17 | 3.62 | 2.4955 | 3.9285 | 1.0217 | 1.8063 | 152 | 2
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | GEN 2 [S,P] | 0 | 243.6929 | 6.1468 | 1.435 | 2.634 | 3.22 | 6.66 | 3.515 | 7.1862 | 0.93029 | 2.9184 | 1506 | 18
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] | 0 | 244.4363 | 4.8642 | 1.46 | 2.235 | 3.17 | 4.91 | 3.249 | 5.2548 | 0.75148 | 1.9678 | 134854 | 265
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | FERROZINE GEN. 2 (n/a) | 0 | 245.4131 | 9.5435 | 0.875 | 2.045 | 2.25 | 4.79 | 2.6165 | 5.4816 | 0.8043 | 2.2484 | 2206 | 4
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | GEN 2 [S,P] | 0 | 244.1088 | 4.2114 | 0.97 | 1.84 | 2.29 | 4.12 | 2.457 | 4.3552 | 0.68925 | 1.8821 | 59778 | 131
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] | 0 | 243.2718 | 3.8176 | 1.17 | 1.85 | 2.55 | 3.95 | 2.5545 | 4.0874 | 0.52458 | 1.4512 | 70495 | 85
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] | 0 | 244.7221 | 6.3598 | 1.91 | 3.628 | 4.14 | 7.56 | 4.2245 | 8.0151 | 0.90643 | 2.4516 | 4083 | 29
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] | 0 | 246.9446 | 3.7272 | 1.14 | 2.033 | 2.45 | 4.09 | 2.486 | 3.3993 | 0.3795 | 0.94513 | 183 | 3
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] | 0 | 242.0657 | 9.0536 | 2.35 | 3.746 | 5.82 | 7.47 | 6.655 | 6.9188 | 1.002 | 3.4503 | 3596 | 2
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | GEN 2 [S,P] | 0 | 109.7315 | 3.7881 | 1.965 | 3.37 | 4.79 | 10.08 | 5.1205 | 10.4595 | 1.5148 | 3.4709 | 698 | 13
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] | 0 | 108.9377 | 2.878 | 1.97 | 3.05 | 4.2 | 6.75 | 4.2565 | 7.1385 | 0.97214 | 2.583 | 181213 | 258
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | GEN 2 [S,P] | 0 | 107.9665 | 2.1301 | 1.13 | 2.175 | 2.56 | 4.99 | 2.6895 | 5.2403 | 0.69154 | 1.9546 | 82087 | 156
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | FERROZINE GEN. 2 (n/a) | 0 | 109.5101 | 4.4935 | 1.24 | 3.324 | 3.37 | 8.61 | 3.928 | 9.5128 | 1.6801 | 3.0629 | 1968 | 4
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] | 0 | 107.8003 | 1.7919 | 1.24 | 1.95 | 2.66 | 4.13 | 2.673 | 4.344 | 0.54513 | 1.4809 | 106414 | 82
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] | 0 | 108.5767 | 3.5499 | 2.465 | 4.603 | 5.42 | 9.63 | 5.357 | 9.379 | 1.3589 | 3.0414 | 4184 | 27
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] | 0 | 249.8277 | 5.6608 | 1.385 | 2.068 | 3.02 | 4.38 | 2.949 | 5.0256 | 0.59791 | 1.8694 | 187 | 4
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | GEN 2 [S,P] | 0 | 109.9028 | 2.7484 | 1.75 | 2.856 | 3.83 | 5.98 | 4.031 | 6.489 | 0.96526 | 2.3117 | 2462 | 15
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] | 0 | 110.7791 | 2.9282 | 1.94 | 3.178 | 4.2 | 6.76 | 4.413 | 6.9802 | 1.0577 | 2.6986 | 9102 | 63
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | GEN 2 [S,P] | 0 | 109.4579 | 3.0011 | 1.4 | 2.73 | 3.21 | 6.42 | 3.4525 | 7.4153 | 0.98867 | 3.0531 | 5912 | 39
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | FERROZINE GEN. 2 (n/a) | 0 | 110.4019 | 3.0278 | 1.29 | 2.565 | 3.45 | 5.99 | 3.96 | 6.4008 | 1.6624 | 3.243 | 627 | 3
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] | 0 | 109.1619 | 2.2589 | 1.42 | 2.093 | 3.12 | 4.61 | 3.143 | 5.0276 | 0.745 | 1.9544 | 5939 | 16
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] | 0 | 108.8088 | 4.5501 | 2.29 | 4.26 | 4.97 | 8.97 | 5.002 | 9.506 | 1.194 | 3.4277 | 5028 | 19
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | GEN 2 [S,P] | 0 | 245.1174 | 5.6504 | 1.36 | 3.024 | 3.31 | 6.38 | 3.507 | 6.4998 | 0.94857 | 2.1254 | 1980 | 15
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] | 0 | 246.4304 | 4.7317 | 1.385 | 2.223 | 3.04 | 4.81 | 3.0745 | 5.2949 | 0.74393 | 1.9659 | 10230 | 67
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | FERROZINE GEN. 2 (n/a) | 0 | 246.436 | 7.2128 | 1.05 | 2.34 | 2.6 | 4.94 | 2.753 | 5.333 | 1.1813 | 2.6501 | 633 | 3
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | GEN 2 [S,P] | 0 | 245.6667 | 4.8165 | 1.06 | 2.55 | 2.61 | 5.45 | 2.8455 | 5.6641 | 0.82016 | 2.2528 | 6943 | 46
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] | 0 | 244.2727 | 4.6339 | 1.23 | 2.1 | 2.81 | 4.7 | 2.8875 | 5.1013 | 0.6401 | 2.0145 | 5462 | 15
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] | 0 | 245.6627 | 6.0955 | 2.05 | 3.35 | 4.38 | 6.71 | 4.394 | 6.9402 | 0.73146 | 2.3873 | 1150 | 13
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] | 0 | 244.4515 | 4.7069 | 1.44 | 2.155 | 3.06 | 4.63 | 3.1155 | 4.958 | 0.66541 | 1.6931 | 63249 | 132
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | GEN 2 [S,P] | 0 | 244.1929 | 3.7872 | 0.87 | 1.728 | 2.05 | 3.79 | 2.139 | 4.0194 | 0.53693 | 1.6015 | 30438 | 87
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] | 0 | 243.667 | 3.6955 | 1.1 | 1.788 | 2.41 | 3.85 | 2.5015 | 3.9549 | 0.54322 | 1.3598 | 46755 | 56
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] | 0 | 244.1371 | 4.6101 | 1.48 | 2.12 | 3.08 | 4.25 | 3.1115 | 3.8125 | 0.33682 | 1.1077 | 855 | 3
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] | 0 | 112.9545 | 5.0515 | 4.545 | 5.621 | 8.99 | 11.06 | 7.601 | 9.433 | 0.094673 | 0.15515 | 165 | 2
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c503 c303 | GEN 2 [S,P] | 0 | 108.4787 | 1.6448 | 1.09 | 1.508 | 2.19 | 3.12 | 2.28 | 3.139 | 0.62488 | 0.74015 | 155 | 2
2023 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | GEN 2 [S,P] | 0 | 109.5838 | 1.3931 | 1.22 | 3.004 | 2.51 | 6.02 | 2.548 | 5.4256 | 0.47288 | 0.51609 | 116 | 3
2023 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | GEN 2 [S,P] | 0 | 130.6264 | 3.2099 | 1.58 | 3.11 | 3.62 | 6.67 | 3.4555 | 7.1507 | 0.67628 | 2.4394 | 936 | 6
2023 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) | 0 | 130.6535 | 2.4764 | 1.14 | 2.417 | 2.49 | 5.15 | 2.662 | 5.0042 | 0.65824 | 2.0184 | 5545 | 18
2023 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) | 0 | 180.3366 | 3.0447 | 0.965 | 1.916 | 2.24 | 4.05 | 2.3155 | 4.0568 | 0.56409 | 2.0533 | 6254 | 18
2023 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | GEN 2 [S,P] | 0 | 180.6846 | 8.4369 | 1.41 | 5.208 | 3.19 | 10.58 | 3.451 | 12.0321 | 1.0219 | 4.4958 | 1061 | 6
2023 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | GEN 2 [S,P] | 0 | 220.4799 | 5.5875 | 1.7 | 3.17 | 3.46 | 6.5 | 3.63 | 6.935 | 1.0524 | 2.0829 | 843 | 4
2023 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) | 0 | 218.8622 | 3.4025 | 0.845 | 2.33 | 2.15 | 4.74 | 2.286 | 4.4778 | 0.55739 | 1.9756 | 1998 | 11
2023 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) | 0 | 107.0118 | 1.6088 | 1.145 | 1.595 | 2.37 | 3.21 | 2.359 | 2.955 | 0.46313 | 0.82934 | 241 | 9
2023 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | GEN 2 [S,P] | 0 | 105.9768 | 2.3811 | 0.995 | 2.508 | 2.14 | 5.22 | 2.236 | 5.5106 | 0.61782 | 1.3645 | 53 | 5
2023 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | GEN 2 [S,P] | 0 | 126.8799 | 3.1755 | 1.16 | 2.286 | 2.85 | 5.03 | 3.3105 | 5.6295 | 1.3854 | 1.8534 | 48 | 4
2023 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) | 0 | 127.7374 | 1.9888 | 1.045 | 1.409 | 2.3 | 2.94 | 2.2585 | 2.9914 | 0.52086 | 1.1813 | 165 | 6
2023 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | GEN 2 [S,P] | 0 | 208.4768 | 4.1108 | 1.45 | 1.698 | 3.61 | 3.7 | 3.477 | 4.285 | 1.9502 | 2.0574 | 28 | 2
2023 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) | 0 | 206.8464 | 2.6335 | 1.05 | 1.247 | 2.21 | 2.57 | 2.2765 | 2.551 | 0.5889 | 0.88812 | 61 | 3
2023 | IRON [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) | 0 | 75.5348 | 1.8056 | 1.2 | 1.892 | 2.54 | 3.79 | 2.508 | 4.0212 | 0.42391 | 1.1889 | 1932 | 3
2023 | IRON [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) | 0 | 261.1447 | 3.6476 | 0.94 | 1.3 | 1.9 | 2.64 | 1.725 | 2.5524 | 0.19154 | 0.41025 | 1506 | 2
2023 | KAPPA [S] | Kappa Biding Site 1 | 498467 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE | 0 | 2.3625 | 0.14405 | 3.42 | 6.49 | 7.61 | 13.41 | 8.559 | 16.039 | 3.5407 | 5.724 | 68 | 4
2023 | KAPPA [S] | Kappa Biding Site 2 | 498468 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE | 0 | 4.8228 | 0.31158 | 2.46 | 5.93 | 7.27 | 12.91 | 8.503 | 16.336 | 5.3601 | 7.6684 | 69 | 4
2023 | KAPPA [S] | Kappa Biding Site 1 | 502078 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE | 0 | 2.1147 | 0.11627 | 2.585 | 4.47 | 5.88 | 9.88 | 5.949 | 9.927 | 1.5969 | 3.8149 | 603 | 6
2023 | KAPPA [S] | Kappa Biding Site 2 | 502079 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE | 0 | 4.1115 | 0.18479 | 2.89 | 4.934 | 5.94 | 10.33 | 6.0575 | 10.1569 | 1.3577 | 3.3313 | 609 | 6
2023 | KAPPA [S] | Kappa Biding Site 2 | 517094 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE | 0 | 3.5076 | 0.1204 | 2.79 | 3.5 | 5.78 | 9.75 | 5.754 | 8.915 | 0.90281 | 2.8317 | 197 | 3
2023 | KAPPA [S] | Kappa Biding Site 1 | 517095 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE | 0 | 1.7688 | 0.063011 | 2.82 | 3.98 | 5.71 | 9.95 | 6.321 | 10.477 | 0.76252 | 3.1745 | 195 | 3
2023 | KAPPA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. GEN. 2 [S,P] | 0 | 326.3168 | 10.3999 | 1.8 | 3.296 | 3.81 | 6.59 | 3.551 | 7.062 | 0.52131 | 3.287 | 567 | 3
2023 | KAPPA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. GEN. 2 [S,P] | 0 | 318.5189 | 14.0684 | 1.685 | 3.509 | 5.5 | 9.4 | 6.1895 | 10.0491 | 3.1151 | 5.9617 | 688 | 3
2023 | KAPPA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. GEN. 2 [S,P] | 0 | 194.343 | 12.6741 | 2.04 | 4.44 | 7.2 | 10.16 | 7.887 | 11.7306 | 2.5637 | 6.9957 | 554 | 3
2023 | KAPPA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. GEN. 2 [S,P] | 0 | 174.8667 | 12.4175 | 2.16 | 4.434 | 9.3 | 15.05 | 9.954 | 16.8865 | 5.403 | 11.0633 | 690 | 3
2023 | KAPPA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 1 | 646568L1 | Roche instruments | Kappa Diazyme | 0 | 1.5605 | 0.072351 | 4.19 | 4.878 | 8.39 | 9.88 | 7.474 | 8.3596 | 0.33648 | 3.2117 | 61 | 2
2023 | KAPPA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 2 | 646568L2 | Roche instruments | Kappa Diazyme | 0 | 3.0718 | 0.14731 | 3.9 | 4.46 | 7.74 | 9.15 | 8.091 | 8.5662 | 0.49665 | 4.4461 | 61 | 2
2023 | KAPPA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 1 | 687656L1 | Roche instruments | Kappa Diazyme | 0 | 1.4808 | 0.093254 | 5.415 | 6.929 | 11.27 | 13.76 | 11.455 | 14.5981 | 2.3697 | 4.4626 | 270 | 3
2023 | KAPPA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 2 | 687656L2 | Roche instruments | Kappa Diazyme | 0 | 2.8661 | 0.15852 | 3.215 | 5.405 | 7.5 | 11.73 | 8.5665 | 11.9065 | 2.7329 | 3.8526 | 281 | 3
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56481 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 1.8468 | 0.037019 | 1.175 | 1.6 | 3.14 | 3.57 | 3.267 | 4.2275 | 1.4095 | 1.9624 | 141 | 2
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56481 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 1.8624 | 0.035898 | 1.385 | 1.71 | 3.03 | 4 | 3.2595 | 4.648 | 1.0538 | 2.0927 | 1032 | 7
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56482 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.8628 | 0.048764 | 1.205 | 2.285 | 2.44 | 4.62 | 2.4015 | 4.298 | 0.2263 | 1.0398 | 95 | 2
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56482 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 3.8729 | 0.060212 | 1.21 | 1.594 | 2.84 | 3.4 | 2.731 | 3.6962 | 0.55203 | 1.5608 | 1005 | 7
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56491 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 1.8708 | 0.059544 | 1.81 | 2.586 | 4.7 | 7.09 | 5.366 | 8.339 | 2.3709 | 4.0316 | 1039 | 5
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56491 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 1.8616 | 0.045257 | 1.71 | 2.19 | 3.81 | 4.74 | 3.911 | 5.4106 | 1.097 | 2.1669 | 2411 | 6
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56492 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.8269 | 0.09346 | 1.395 | 2.381 | 3.21 | 5.99 | 3.605 | 6.7232 | 1.4836 | 3.0066 | 1002 | 6
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56492 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 3.8118 | 0.071677 | 1.55 | 2.004 | 3.51 | 4.1 | 3.471 | 4.6364 | 0.62255 | 1.8632 | 1649 | 5
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56501 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 1.834 | 0.031052 | 1.175 | 1.95 | 2.64 | 3.97 | 2.521 | 4.3491 | 0.265 | 1.5638 | 862 | 7
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56501 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 1.8439 | 0.040507 | 1.63 | 2.462 | 3.6 | 5.21 | 3.767 | 5.5862 | 0.98586 | 2.0012 | 2731 | 15
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56502 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.8246 | 0.053203 | 1 | 1.401 | 2.17 | 3.09 | 2.165 | 3.4319 | 0.62567 | 1.4284 | 791 | 6
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56502 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 3.8548 | 0.07115 | 1.475 | 2.173 | 3.07 | 4.38 | 2.861 | 4.2761 | 0.41213 | 1.2615 | 1708 | 11
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56511 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 1.8669 | 0.037971 | 1.255 | 2.063 | 3.1 | 4.49 | 3.276 | 4.6358 | 0.90897 | 2.1509 | 2989 | 6
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56511 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 1.8878 | 0.048711 | 1.7 | 2.912 | 4.02 | 5.85 | 4.386 | 5.821 | 1.3735 | 2.2578 | 2505 | 4
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56512 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.8298 | 0.069021 | 0.96 | 2.11 | 2.61 | 4.33 | 2.826 | 4.3355 | 0.76019 | 2.0809 | 2930 | 6
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56512 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 3.8419 | 0.073247 | 1.37 | 2.184 | 3.33 | 4.38 | 3.511 | 4.1762 | 0.84335 | 1.8961 | 2516 | 4
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56521 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 1.8646 | 0.033754 | 1.175 | 1.632 | 2.68 | 3.86 | 2.983 | 4.1499 | 0.97273 | 1.9537 | 4594 | 13
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56521 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 1.8745 | 0.038356 | 1.51 | 1.905 | 3.41 | 4.69 | 3.6775 | 5.3115 | 1.1248 | 2.4438 | 9228 | 12
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56522 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.8241 | 0.061152 | 0.97 | 1.718 | 2.32 | 3.72 | 2.413 | 3.7898 | 0.63507 | 1.5508 | 3859 | 11
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56522 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 3.8446 | 0.072419 | 1.46 | 1.924 | 3.3 | 4.38 | 3.253 | 4.8004 | 0.81289 | 2.1601 | 8878 | 10
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 1.8496 | 0.036755 | 1.26 | 1.917 | 2.97 | 4.49 | 3.144 | 4.9046 | 0.97633 | 2.5293 | 4420 | 12
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 1.8519 | 0.041074 | 1.58 | 2.032 | 3.5 | 4.5 | 3.558 | 4.9306 | 0.90384 | 2.0061 | 5215 | 10
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.7943 | 0.063032 | 1 | 1.65 | 2.45 | 3.82 | 2.611 | 4.171 | 0.77314 | 2.0059 | 3878 | 11
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 3.8087 | 0.073271 | 1.53 | 1.91 | 3.29 | 3.91 | 3.292 | 4.1845 | 0.7077 | 1.7364 | 4288 | 8
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56541 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 1.8812 | 0.029392 | 1.19 | 1.682 | 2.49 | 4.35 | 2.571 | 4.373 | 0.59293 | 1.8923 | 1630 | 11
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56541 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 1.8655 | 0.047547 | 1.465 | 1.887 | 3.72 | 5.08 | 4.2315 | 5.9964 | 1.5766 | 3.3687 | 2182 | 11
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56542 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.9058 | 0.046632 | 0.76 | 1.366 | 1.76 | 2.99 | 1.862 | 3.1832 | 0.53353 | 1.3136 | 1512 | 11
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56542 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 3.9369 | 0.067973 | 1.305 | 1.84 | 2.83 | 4 | 3.085 | 3.617 | 0.62406 | 1.4322 | 1250 | 8
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56551 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 1.9002 | 0.037375 | 1.305 | 1.687 | 3.21 | 3.53 | 3.496 | 3.8204 | 1.2658 | 1.746 | 132 | 2
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56551 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 1.9218 | 0.030263 | 1.295 | 1.576 | 2.99 | 3.45 | 3.313 | 3.7854 | 1.1045 | 1.3757 | 80 | 3
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56552 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 3.8989 | 0.062041 | 1.08 | 1.424 | 2.64 | 2.97 | 2.6885 | 3.227 | 1.1841 | 1.3169 | 134 | 2
2023 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56552 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 3.9341 | 0.070665 | 1.675 | 1.871 | 3.44 | 3.77 | 3.1945 | 3.4784 | 0.49851 | 1.2316 | 79 | 3
2023 | LACT LCR [S] | MAS CSF 1 | 24031A | Cobas c501 c502 | ROCHE | 0 | 1.9938 | 0.062532 | 1.5 | 2.73 | 4.31 | 6.21 | 5.0655 | 6.995 | 2.3528 | 3.14 | 1317 | 4
2023 | LACT LCR [S] | MAS CSF 2 | 24032A | Cobas c501 c502 | ROCHE | 0 | 8.1709 | 0.26206 | 1.365 | 2.82 | 4.2 | 6.14 | 5.0135 | 6.579 | 2.2411 | 3.1755 | 1346 | 4
2023 | LACT LCR [S] | MAS CSF 1 | 25011A | Cobas c501 c502 | ROCHE | 0 | 2.0211 | 0.050929 | 1.5 | 2.402 | 3.76 | 4.81 | 4.162 | 4.7432 | 1.6804 | 2.6762 | 1652 | 3
2023 | LACT LCR [S] | MAS CSF 1 | 25011A | Roche instruments | ROCHE | 0 | 2.0222 | 0.050724 | 1.72 | 2.273 | 3.68 | 4.76 | 4.035 | 4.7309 | 1.2018 | 2.1625 | 1902 | 3
2023 | LACT LCR [S] | MAS CSF 2 | 25012A | Cobas c501 c502 | ROCHE | 0 | 7.7366 | 0.1775 | 1.13 | 2.102 | 3.52 | 4.48 | 3.708 | 4.7792 | 1.7882 | 2.7569 | 1676 | 3
2023 | LACT LCR [S] | MAS CSF 2 | 25012A | Roche instruments | ROCHE | 0 | 7.7397 | 0.17774 | 1.735 | 2.091 | 3.63 | 4.34 | 3.9125 | 4.6151 | 0.89384 | 2.2393 | 1935 | 3
2023 | LACT LCR [S] | Multichem CSF 1 | C1212211 | Roche instruments | ROCHE | 0 | 1.7713 | 0.062042 | 1.875 | 2.915 | 4.4 | 8.72 | 4.611 | 10.0344 | 1.5182 | 6.708 | 736 | 5
2023 | LACT LCR [S] | Multichem CSF 2 | C1212212 | Roche instruments | ROCHE | 0 | 3.5553 | 0.10911 | 1.39 | 2.498 | 3.44 | 8.69 | 3.5305 | 9.1048 | 1.3053 | 6.0341 | 796 | 5
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 33.6717 | 0.52161 | 1.17 | 1.716 | 2.67 | 3.52 | 2.967 | 3.319 | 0.68902 | 1.0585 | 185 | 6
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 34.2556 | 0.7719 | 1.81 | 2.338 | 3.67 | 4.7 | 3.3655 | 4.0811 | 0.37043 | 0.52738 | 68 | 2
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 33.6511 | 0.67726 | 1.755 | 2.778 | 3.61 | 5.77 | 3.5365 | 5.8769 | 0.41703 | 2.7572 | 399 | 5
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 33.8338 | 0.55302 | 1.3 | 1.572 | 2.86 | 4.15 | 2.977 | 4.8177 | 0.83157 | 2.4272 | 164 | 2
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 31.9353 | 0.81721 | 1.04 | 1.748 | 3.22 | 4.39 | 3.82 | 4.9952 | 2.2972 | 2.6783 | 83 | 2
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 15.6766 | 0.37336 | 1.35 | 2.158 | 3.17 | 5.22 | 3.601 | 5.717 | 1.1609 | 2.7302 | 929 | 11
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 15.6778 | 0.63612 | 1.19 | 1.198 | 3.84 | 7.57 | 4.537 | 8.1898 | 2.5675 | 6.2024 | 70 | 2
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 15.9312 | 0.42838 | 1.755 | 2.606 | 3.69 | 6.43 | 3.4555 | 7.0586 | 0.90132 | 1.9741 | 315 | 3
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 14.8732 | 0.22788 | 1.59 | 1.67 | 3.24 | 3.35 | 2.805 | 3.0194 | 0.43547 | 0.43547 | 35 | 2
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 16.1658 | 0.33448 | 1.415 | 2.065 | 3.41 | 4.66 | 3.437 | 4.9145 | 0.86978 | 2.308 | 10201 | 58
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 STAT | 0 | 16.1243 | 0.33496 | 1.57 | 2.169 | 3.37 | 4.85 | 3.5695 | 5.0659 | 0.88992 | 2.184 | 5222 | 33
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 16.5325 | 0.37912 | 1.28 | 2.16 | 3.09 | 5.04 | 3.384 | 5.6235 | 1.0693 | 2.9887 | 6836 | 40
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 16.5463 | 0.36703 | 1.575 | 2.706 | 3.39 | 5.75 | 3.3545 | 5.8297 | 0.88732 | 2.5493 | 1739 | 12
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 15.9684 | 0.26225 | 1.33 | 1.954 | 2.73 | 4.05 | 2.715 | 4.2542 | 0.56917 | 1.0893 | 180 | 3
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 15.8418 | 0.30578 | 1.93 | 2.58 | 3.88 | 5.2 | 3.525 | 4.849 | 0.81071 | 1.5247 | 496 | 9
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 33.8368 | 0.6403 | 1.135 | 2.212 | 2.65 | 4.43 | 3.0525 | 4.6712 | 0.81424 | 1.6705 | 298 | 3
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 33.7164 | 0.6759 | 1.26 | 1.87 | 2.97 | 4.42 | 3.2115 | 4.9339 | 0.94358 | 2.4215 | 71055 | 115
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 STAT | 0 | 33.5755 | 0.61317 | 1.29 | 1.84 | 2.88 | 4.13 | 3.041 | 4.55 | 0.75386 | 1.879 | 27286 | 41
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 34.1654 | 0.59514 | 0.87 | 1.463 | 2.22 | 3.87 | 2.415 | 4.3716 | 0.86312 | 2.3756 | 51528 | 92
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 34.3353 | 0.73352 | 1.375 | 2.085 | 3.15 | 4.62 | 3.3565 | 5.2325 | 0.92794 | 2.411 | 13894 | 15
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 32.9848 | 0.58136 | 1.28 | 2.348 | 2.98 | 5.58 | 2.999 | 5.5926 | 0.58905 | 2.7885 | 825 | 5
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 32.9787 | 0.7247 | 1.49 | 3.22 | 3.52 | 6.88 | 3.724 | 7.1092 | 0.91709 | 2.9544 | 3703 | 15
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 15.84 | 0.31253 | 1.135 | 3.001 | 2.67 | 6.27 | 2.7385 | 6.7728 | 0.87087 | 1.6868 | 404 | 3
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 15.8217 | 0.34379 | 1.39 | 2.28 | 3.28 | 5.17 | 3.5 | 5.3936 | 0.98097 | 2.4186 | 94483 | 118
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 STAT | 0 | 15.7838 | 0.34244 | 1.53 | 2.33 | 3.38 | 5.1 | 3.5575 | 5.346 | 0.93252 | 2.1705 | 35760 | 38
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 16.245 | 0.31801 | 1.07 | 1.952 | 2.55 | 4.61 | 2.8055 | 4.9841 | 0.89579 | 2.2697 | 71679 | 107
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 16.2938 | 0.32577 | 1.455 | 2.595 | 3.24 | 5.46 | 3.2695 | 5.63 | 0.73265 | 2.1119 | 24359 | 16
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 15.6408 | 0.26428 | 1.34 | 1.834 | 2.9 | 4.5 | 2.97 | 4.9272 | 0.66061 | 1.8877 | 1196 | 5
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 15.61 | 0.32491 | 1.45 | 3.462 | 3.14 | 7.33 | 3.449 | 7.423 | 0.86519 | 2.9729 | 4361 | 15
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 33.9776 | 0.50516 | 1.01 | 1.28 | 2.08 | 2.59 | 2.065 | 2.3366 | 0.2731 | 0.86877 | 183 | 3
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 16.2845 | 0.38779 | 1.425 | 2.798 | 3.34 | 5.59 | 3.6065 | 5.4075 | 0.71758 | 1.3713 | 135 | 2
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 16.3055 | 0.36601 | 1.415 | 2.333 | 3.22 | 5.42 | 3.307 | 5.9746 | 0.82744 | 2.6753 | 5546 | 30
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 16.7278 | 0.31905 | 0.925 | 1.381 | 2.29 | 4.48 | 2.504 | 4.666 | 0.90148 | 2.5117 | 4368 | 20
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 16.5423 | 0.49407 | 1.82 | 2.497 | 3.78 | 5.65 | 3.625 | 5.938 | 0.7649 | 2.6306 | 1602 | 5
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 15.8055 | 0.39018 | 1.425 | 3.337 | 3 | 8.59 | 3.193 | 10.5814 | 0.79482 | 4.6947 | 172 | 3
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 34.6593 | 0.74862 | 1.67 | 1.888 | 3.41 | 3.84 | 3.181 | 3.5696 | 0.44684 | 0.72893 | 155 | 2
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 34.4483 | 0.73946 | 1.2 | 1.934 | 2.84 | 4.84 | 3.039 | 5.1575 | 0.95382 | 2.5036 | 6708 | 40
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 34.918 | 0.83659 | 0.82 | 1.356 | 2.15 | 4.6 | 2.281 | 5.3466 | 0.81277 | 2.775 | 6638 | 27
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 34.6477 | 1.2649 | 1.47 | 2.316 | 3.35 | 5.15 | 3.1805 | 6.0337 | 0.58254 | 2.2006 | 1605 | 6
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 33.2647 | 0.79249 | 1.39 | 2.704 | 3.36 | 6.7 | 3.698 | 7.1794 | 0.89274 | 4.1584 | 150 | 3
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 STAT | 0 | 34.3233 | 0.64884 | 1.27 | 1.77 | 2.86 | 4.11 | 2.999 | 4.3572 | 0.90195 | 1.9018 | 12289 | 26
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 34.4116 | 0.68447 | 1.29 | 1.785 | 2.94 | 4.19 | 3.0725 | 4.6105 | 0.89643 | 2.1836 | 35935 | 63
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 34.8884 | 0.59454 | 0.89 | 1.35 | 2.15 | 3.51 | 2.2795 | 4.038 | 0.67261 | 2.0933 | 24738 | 52
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 35.3052 | 0.62799 | 1.25 | 2.058 | 2.82 | 4.47 | 3.03 | 4.8416 | 0.73066 | 1.8614 | 7785 | 9
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 33.6164 | 0.52936 | 1.38 | 1.745 | 2.79 | 3.47 | 2.489 | 3.079 | 0.23359 | 0.72031 | 590 | 2
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 33.6294 | 0.61069 | 1.28 | 1.846 | 3.17 | 3.8 | 3.58 | 4.0164 | 0.7949 | 1.9311 | 1217 | 5
2023 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 16.1893 | 0.27176 | 1.49 | 2.225 | 3.01 | 4.46 | 2.7885 | 3.8485 | 0.22198 | 0.33016 | 341 | 2
2023 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 6.3397 | 0.20146 | 2.22 | 2.765 | 4.89 | 5.58 | 5.071 | 5.7135 | 0.85432 | 2.0579 | 338 | 5
2023 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 6.2232 | 0.19381 | 2.03 | 3.834 | 4.61 | 7.87 | 4.826 | 8.0162 | 1.2145 | 3.3472 | 7635 | 15
2023 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 5.9428 | 0.29381 | 2.375 | 7.543 | 8.72 | 15.38 | 10.0745 | 14.9699 | 2.2297 | 7.3546 | 37 | 2
2023 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 15.8509 | 0.43169 | 1.745 | 2.135 | 3.64 | 4.61 | 3.752 | 5.033 | 0.60939 | 1.779 | 336 | 5
2023 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 | 0 | 15.1039 | 0.60824 | 1.76 | 5.566 | 5.97 | 12.35 | 5.801 | 12.4414 | 2.4877 | 6.6194 | 58 | 3
2023 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 15.6038 | 0.35739 | 1.21 | 2.025 | 3.06 | 4.73 | 3.221 | 5.1538 | 0.93498 | 2.7879 | 8593 | 15
2023 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 56.2961 | 1.1375 | 0.84 | 1.803 | 2.4 | 4.51 | 2.6275 | 5.0157 | 0.86284 | 3.0622 | 2807 | 7
2023 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 8.0259 | 0.20197 | 1.28 | 2.539 | 3.07 | 5.49 | 3.562 | 5.7298 | 1.3184 | 1.5604 | 198 | 6
2023 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 15.0572 | 0.22978 | 0.86 | 1.992 | 1.93 | 4.13 | 2.245 | 4.073 | 0.96654 | 1.3041 | 182 | 5
2023 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 57.2922 | 0.48612 | 0.515 | 0.646 | 1.35 | 1.41 | 1.571 | 1.6166 | 0.71343 | 0.91258 | 66 | 3
2023 | LACTAT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 13.5667 | 0.25366 | 0.99 | 1.285 | 2.69 | 3.45 | 3.2065 | 4.0631 | 1.5987 | 2.1221 | 2310 | 2
2023 | LACTAT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA | 0 | 52.8877 | 0.80366 | 0.725 | 0.951 | 2.15 | 2.97 | 2.5395 | 3.5463 | 1.3958 | 2.174 | 2331 | 2
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 305.6774 | 12.3542 | 1.325 | 1.465 | 5.41 | 6.74 | 6.2375 | 7.6131 | 4.0379 | 5.1841 | 31 | 2
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 301.7191 | 12.2424 | 1.29 | 2.004 | 5.99 | 8.44 | 6.913 | 8.8503 | 3.7882 | 6.5396 | 414 | 13
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 299.8744 | 10.2433 | 2.43 | 3.092 | 5.41 | 6.94 | 6.183 | 7.8636 | 2.8055 | 3.193 | 207 | 5
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 302.7552 | 10.1889 | 1.39 | 1.664 | 4.68 | 5.02 | 5.151 | 5.859 | 2.7685 | 3.9333 | 86 | 2
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 301.9489 | 10.6531 | 1.345 | 2.707 | 4.59 | 6.72 | 5.17 | 7.6345 | 2.8035 | 4.8847 | 1585 | 16
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 292.4342 | 5.0999 | 1.73 | 2.575 | 3.91 | 5.6 | 4.3065 | 5.8997 | 1.1293 | 2.121 | 76 | 2
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 293.5845 | 8.5622 | 1.59 | 2.84 | 4.08 | 6.66 | 4.762 | 6.784 | 1.8126 | 4.4595 | 763 | 6
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 308.2626 | 16.4667 | 1.08 | 4.648 | 3.09 | 9.47 | 3.715 | 8.11 | 0.94983 | 3.4578 | 366 | 6
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 156.697 | 4.6642 | 1.01 | 2.409 | 3.08 | 7.21 | 3.4665 | 7.7154 | 1.5157 | 3.3199 | 132 | 5
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 165.1023 | 8.2238 | 1.52 | 3.12 | 5.69 | 8.87 | 6.533 | 9.7078 | 3.5792 | 6.9475 | 2155 | 31
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 156.956 | 7.5931 | 1.16 | 2.175 | 2.67 | 5.19 | 2.9345 | 5.5671 | 1.124 | 1.9644 | 182 | 6
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 165.4336 | 5.9573 | 1.95 | 3.153 | 4.88 | 7.49 | 5.0575 | 7.6149 | 1.6069 | 3.5893 | 1295 | 11
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 155.4742 | 3.0956 | 1.4 | 2.006 | 3.15 | 4.67 | 3.156 | 5.0094 | 0.64185 | 3.0486 | 89 | 5
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 155.8226 | 3.3272 | 1.46 | 2.75 | 3.61 | 6.73 | 3.735 | 7.521 | 0.92319 | 3.1204 | 303 | 6
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 160.198 | 4.3236 | 1.58 | 2.512 | 3.79 | 5.93 | 4.237 | 6.6834 | 1.3742 | 3.1937 | 8729 | 55
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 154.7462 | 3.4213 | 1.38 | 2.223 | 3.23 | 5.18 | 3.5095 | 5.6794 | 1.0716 | 2.5082 | 18353 | 142
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 150.047 | 2.9567 | 1.02 | 1.584 | 2.66 | 4.15 | 2.999 | 4.653 | 1.2303 | 2.2799 | 6467 | 38
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 151.022 | 2.7085 | 1.03 | 1.724 | 2.47 | 4.21 | 2.7185 | 4.3897 | 0.86638 | 2.1905 | 5685 | 40
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 152.0169 | 3.536 | 1.49 | 2.514 | 3.31 | 5.47 | 3.4865 | 6.0244 | 0.7756 | 2.4949 | 7303 | 40
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 152.3123 | 4.4537 | 1.41 | 2.704 | 3.35 | 5.72 | 3.58 | 6.1674 | 0.87304 | 2.3193 | 2866 | 13
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER. 2 PRIMARY TUBE | 0 | 154.7909 | 2.7981 | 1.31 | 1.694 | 2.99 | 4.05 | 2.947 | 3.9388 | 0.54678 | 1.9708 | 417 | 6
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 157.9007 | 7.119 | 1.61 | 5.574 | 3.71 | 12.14 | 3.77 | 13.0818 | 1.453 | 6.047 | 1948 | 15
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 304.9363 | 6.075 | 1.16 | 2.242 | 2.54 | 5.87 | 2.804 | 5.799 | 1.1555 | 2.6652 | 157 | 2
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 305.006 | 4.3825 | 0.835 | 1.541 | 1.97 | 3.11 | 1.968 | 3.2431 | 0.27858 | 1.2277 | 166 | 2
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 293.4118 | 7.3234 | 2.1 | 2.788 | 4.41 | 5.67 | 4.549 | 5.6354 | 1.0745 | 1.1251 | 17 | 2
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 289.2828 | 8.4734 | 2.15 | 4.81 | 5.28 | 10.36 | 5.0275 | 10.7214 | 1.443 | 3.4342 | 391 | 4
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 294.2161 | 10.9267 | 1.2 | 2.73 | 3.25 | 6.77 | 3.6115 | 7.2672 | 1.5157 | 3.9315 | 1922 | 19
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 292.5635 | 6.48 | 1.29 | 2.14 | 3.1 | 5.12 | 3.36 | 5.676 | 1.0679 | 2.7207 | 120236 | 251
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 299.2289 | 8.5767 | 1.44 | 2.25 | 3.61 | 5.96 | 3.97 | 6.5596 | 1.4171 | 3.5422 | 49168 | 72
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 292.433 | 5.7771 | 0.99 | 1.768 | 2.47 | 4.3 | 2.706 | 4.7292 | 0.91382 | 2.3527 | 50420 | 96
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 290.3034 | 5.9269 | 0.98 | 1.508 | 2.59 | 4.1 | 2.875 | 4.6848 | 1.0969 | 2.6709 | 38963 | 59
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 291.2756 | 7.1402 | 1.61 | 2.53 | 3.63 | 5.83 | 3.7825 | 6.3457 | 1.028 | 2.8738 | 51144 | 76
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 291.4618 | 6.1761 | 1.54 | 2.21 | 3.34 | 4.95 | 3.39 | 5.2019 | 0.70254 | 2.0171 | 18808 | 15
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 294.2285 | 5.9385 | 1.39 | 2.156 | 3.35 | 5.24 | 3.5875 | 5.914 | 1.2278 | 3.0566 | 10278 | 33
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER. 2 PRIMARY TUBE | 0 | 295.9593 | 5.487 | 1.21 | 1.96 | 2.79 | 4.37 | 2.968 | 4.5098 | 0.79474 | 1.9652 | 2818 | 7
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 293.0097 | 5.3281 | 1.55 | 2.778 | 3.16 | 5.55 | 2.633 | 4.8438 | 0.36078 | 1.234 | 207 | 3
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 168.9197 | 6.0011 | 2.755 | 4.508 | 7.02 | 9.47 | 6.423 | 11.1456 | 2.1617 | 5.0271 | 294 | 4
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 171.4565 | 5.0965 | 1.19 | 2.535 | 3.02 | 7.08 | 3.27 | 7.7305 | 1.0065 | 4.778 | 1239 | 14
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 171.1298 | 3.9232 | 1.41 | 2.21 | 3.27 | 5.36 | 3.498 | 5.9495 | 1.0361 | 2.8193 | 160057 | 245
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | OPT. (DGKC) | 0 | 172.1728 | 2.811 | 1.165 | 1.842 | 3.01 | 4.68 | 3.429 | 5.509 | 1.3051 | 3.2589 | 515 | 2
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 173.273 | 4.5255 | 1.55 | 2.34 | 3.6 | 5.67 | 3.898 | 6.4242 | 1.1335 | 3.1025 | 68638 | 70
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 170.9057 | 3.3378 | 0.98 | 1.848 | 2.42 | 4.34 | 2.6715 | 4.7626 | 0.85797 | 2.2956 | 60373 | 109
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 170.2131 | 3.2401 | 0.99 | 1.54 | 2.49 | 4.01 | 2.791 | 4.5234 | 1.0028 | 2.3905 | 61327 | 81
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 168.2001 | 4.4274 | 1.9 | 2.779 | 4.17 | 6.27 | 4.242 | 6.91 | 1.02 | 3.147 | 75752 | 73
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 168.4169 | 3.6428 | 1.83 | 2.392 | 3.86 | 5.01 | 3.796 | 5.0764 | 0.68094 | 1.6945 | 26564 | 15
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 172.4197 | 3.6395 | 1.48 | 2.3 | 3.45 | 6.04 | 3.5925 | 6.8066 | 1.0894 | 3.6638 | 12041 | 31
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER. 2 PRIMARY TUBE | 0 | 172.6553 | 3.8794 | 1.5 | 2.182 | 3.21 | 4.83 | 3.247 | 5.1376 | 0.83716 | 1.6993 | 3649 | 7
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | OPT. (DGKC) | 0 | 168.2217 | 6.853 | 1.6 | 4.552 | 7.77 | 10.11 | 7.48 | 11.5912 | 4.8316 | 6.5679 | 16 | 2
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 299.3519 | 5.3236 | 1.145 | 1.555 | 2.82 | 4.72 | 2.7255 | 5.2805 | 0.58685 | 3.3481 | 233 | 4
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 161.6922 | 5.1583 | 1.54 | 3.54 | 3.98 | 7.95 | 4.514 | 9.065 | 1.5156 | 3.8627 | 1254 | 8
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 162.2514 | 4.2106 | 1.51 | 2.522 | 3.56 | 6.27 | 3.824 | 6.9888 | 1.1459 | 3.3949 | 12798 | 68
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 169.4711 | 5.0104 | 1.495 | 3.446 | 3.61 | 7.64 | 3.772 | 8.2584 | 1.1799 | 3.4054 | 883 | 4
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 162.0495 | 4.0899 | 1.195 | 2.411 | 3.15 | 5.63 | 3.286 | 6.4675 | 1.1555 | 3.1442 | 8170 | 44
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 158.8004 | 5.6089 | 2.07 | 3.11 | 5.06 | 8.14 | 5.556 | 9.2603 | 1.5515 | 4.5919 | 5117 | 19
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 163.4403 | 5.9169 | 1.73 | 3.146 | 5.01 | 7.42 | 5.378 | 8.473 | 2.1097 | 4.4771 | 831 | 13
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 305.3586 | 7.4023 | 1.385 | 3.168 | 3.22 | 7.31 | 3.401 | 8.1521 | 0.87248 | 2.61 | 919 | 9
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 303.5425 | 7.2521 | 1.31 | 2.258 | 3.15 | 5.63 | 3.423 | 6.2642 | 0.99872 | 3.0564 | 12750 | 67
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 317.5631 | 9.0412 | 1.29 | 3.592 | 3.4 | 7.49 | 3.895 | 7.729 | 1.6683 | 3.7303 | 785 | 4
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 303.746 | 7.4303 | 1.04 | 2.441 | 2.84 | 5.71 | 3.2315 | 6.2167 | 1.2042 | 3.1704 | 9744 | 51
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 299.6264 | 8.9495 | 1.765 | 2.936 | 4.18 | 6.34 | 4.132 | 7.0032 | 1.1498 | 3.6854 | 5255 | 19
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 302.4606 | 11.1917 | 1.525 | 2.976 | 4.81 | 7.81 | 5.036 | 8.9402 | 1.8256 | 5.2238 | 703 | 9
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 305.6331 | 6.5288 | 1.35 | 2.109 | 3.04 | 5.11 | 3.254 | 5.7899 | 0.9359 | 2.4783 | 25329 | 51
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 303.246 | 5.9595 | 1.28 | 1.88 | 2.87 | 4.37 | 3.0725 | 4.8325 | 0.85027 | 2.1878 | 58041 | 112
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 302.3794 | 5.4103 | 0.99 | 1.58 | 2.47 | 3.69 | 2.713 | 4.169 | 0.91661 | 2.1212 | 28860 | 64
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 303.4384 | 5.3971 | 0.95 | 1.59 | 2.37 | 3.91 | 2.6665 | 4.3559 | 1.0393 | 2.0292 | 15041 | 42
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 301.6516 | 6.3572 | 1.62 | 2.23 | 3.5 | 4.84 | 3.6035 | 5.3226 | 0.82747 | 2.0737 | 30361 | 37
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 300.8884 | 6.0392 | 1.55 | 2.265 | 3.39 | 4.67 | 3.4685 | 4.749 | 0.64915 | 1.7114 | 10978 | 15
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 303.0003 | 5.4973 | 1.325 | 1.78 | 3.03 | 4.02 | 3.0745 | 4.4747 | 0.82679 | 1.9786 | 3486 | 8
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER. 2 PRIMARY TUBE | 0 | 305.6001 | 6.5741 | 1.335 | 2.139 | 3.14 | 4.53 | 3.5425 | 4.697 | 0.95592 | 1.9807 | 1348 | 5
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 164.1988 | 7.236 | 3.42 | 4.356 | 7.01 | 8.87 | 5.7065 | 7.2573 | 0.053092 | 0.061694 | 171 | 2
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 162.9856 | 3.1553 | 1.695 | 2.51 | 3.4 | 5.14 | 3.1225 | 4.9645 | 0.41479 | 0.81755 | 382 | 2
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 161.7692 | 1.1658 | 0.595 | 0.791 | 1.21 | 1.59 | 1.11 | 1.3932 | 0.1202 | 0.15717 | 13 | 2
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 97.2223 | 1.7727 | 1.24 | 2.21 | 2.71 | 4.65 | 2.88 | 4.9064 | 0.68798 | 1.5262 | 4904 | 16
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 97.6836 | 2.4843 | 1.76 | 2.978 | 4.11 | 6.72 | 4.247 | 6.895 | 1.4159 | 3.1235 | 3252 | 10
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 220.5655 | 4.3139 | 1.1 | 2.13 | 2.87 | 5.58 | 3.07 | 6.2325 | 1.1423 | 2.8811 | 4606 | 11
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 219.4762 | 3.3319 | 0.85 | 1.776 | 1.95 | 3.9 | 2.182 | 4.118 | 0.74046 | 1.5549 | 4858 | 16
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 439.5494 | 6.7052 | 0.765 | 1.627 | 1.88 | 3.77 | 1.9255 | 4.2855 | 0.54341 | 1.4859 | 2093 | 9
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 438.0308 | 7.1322 | 0.76 | 2.16 | 2.22 | 5.01 | 2.507 | 4.735 | 0.89582 | 2.3378 | 1592 | 6
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 113.7129 | 2.6218 | 0.88 | 2.935 | 2.4 | 5.9 | 2.642 | 5.4205 | 1.1343 | 2.0037 | 272 | 10
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 114.6071 | 1.4854 | 0.845 | 0.937 | 1.89 | 2.93 | 2.1265 | 2.863 | 0.7749 | 2.0844 | 56 | 5
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 233.6995 | 4.1361 | 1.01 | 1.224 | 2.43 | 3.08 | 2.909 | 3.519 | 1.1539 | 1.8632 | 213 | 7
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 235.2222 | 2.2072 | 0.68 | 1.12 | 1.02 | 3.13 | 1.031 | 3.6648 | 0.2421 | 1.9509 | 27 | 3
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] | 0 | 438.4186 | 4.8639 | 0.59 | 1.055 | 1.37 | 2.37 | 1.3355 | 2.7205 | 0.43762 | 1.0894 | 86 | 4
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 119.5285 | 1.7869 | 1.015 | 1.4 | 2.29 | 3.17 | 2.487 | 3.3625 | 0.87993 | 1.2979 | 3050 | 4
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 177.8537 | 2.4103 | 1.11 | 1.756 | 2.29 | 3.69 | 2.224 | 3.7185 | 0.42219 | 0.8003 | 1073 | 2
2023 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] | 0 | 415.0612 | 5.2566 | 0.765 | 0.994 | 1.89 | 2.33 | 2.0085 | 2.7619 | 0.63684 | 1.4262 | 2630 | 3
2023 | LAMBDA [S] | Lambda Binding site 1 | 501842 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE | 0 | 2.8055 | 0.11434 | 2.92 | 4.649 | 6.3 | 10.01 | 6.335 | 10.3696 | 1.6543 | 4.5384 | 579 | 7
2023 | LAMBDA [S] | Lambda Binding site 2 | 501843 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE | 0 | 5.6619 | 0.20133 | 2.43 | 4.408 | 5.56 | 9.85 | 5.551 | 10.5692 | 1.5974 | 4.2497 | 587 | 7
2023 | LAMBDA [S] | Lambda Binding site 1 | 508855 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE | 0 | 2.686 | 0.097591 | 2.245 | 2.315 | 5.26 | 7.27 | 5.698 | 8.452 | 2.2456 | 4.6269 | 116 | 3
2023 | LAMBDA [S] | Lambda Binding site 2 | 508856 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE | 0 | 5.4442 | 0.19118 | 2.635 | 3.755 | 7.33 | 9.27 | 7.0195 | 10.143 | 1.9387 | 6.1154 | 116 | 3
2023 | LAMBDA [S] | Lambda Binding site 2 | 522809 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE | 0 | 5.9796 | 0.2334 | 2.8 | 5.16 | 6.68 | 10.53 | 7.1745 | 9.4538 | 1.5609 | 5.6546 | 170 | 3
2023 | LAMBDA [S] | Lambda Binding site 1 | 522810 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE | 0 | 2.8326 | 0.17242 | 2.77 | 3.251 | 7.57 | 12.9 | 8.494 | 14.1155 | 3.1387 | 10.2754 | 168 | 3
2023 | LAMBDA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN2. [S,P] | 0 | 178.6498 | 6.9565 | 2.42 | 3.208 | 6.02 | 7.75 | 6.296 | 7.8512 | 1.7434 | 3.5972 | 592 | 3
2023 | LAMBDA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN2. [S,P] | 0 | 178.8203 | 14.3108 | 4.99 | 7.962 | 11.8 | 15.86 | 12.9065 | 18.1705 | 5.3155 | 8.0793 | 701 | 3
2023 | LAMBDA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN2. [S,P] | 0 | 107.144 | 5.8686 | 3.16 | 4.43 | 6.88 | 8.88 | 6.803 | 9.495 | 1.5982 | 4.0553 | 555 | 3
2023 | LAMBDA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN2. [S,P] | 0 | 99.8778 | 9.2476 | 5.775 | 8.591 | 13.8 | 18.63 | 12.345 | 18.3982 | 3.7579 | 8.4595 | 663 | 3
2023 | LAMBDA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 1 | 646568L1 | Roche instruments | Lambda Diazyme | 0 | 2.0257 | 0.039198 | 1.98 | 2.076 | 3.94 | 4.18 | 3.484 | 3.8144 | 0.41551 | 1.5315 | 28 | 2
2023 | LAMBDA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 2 | 646568L2 | Roche instruments | Lambda Diazyme | 0 | 4.2209 | 0.13262 | 2.69 | 2.778 | 5.73 | 5.86 | 5.004 | 6.7064 | 0.38102 | 2.5639 | 58 | 2
2023 | LAMBDA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 1 | 687656L1 | Roche instruments | Lambda Diazyme | 0 | 2.4443 | 0.10536 | 2.955 | 4.268 | 6.87 | 9.03 | 7.7 | 10.3808 | 2.8268 | 3.9212 | 291 | 3
2023 | LAMBDA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 2 | 687656L2 | Roche instruments | Lambda Diazyme | 0 | 4.2091 | 0.17307 | 2.23 | 3.739 | 4.88 | 8.5 | 5.6215 | 9.7496 | 2.6385 | 3.8862 | 293 | 3
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 100.5461 | 4.101 | 1.47 | 2.509 | 4.59 | 7.47 | 5.3875 | 8.5164 | 2.9138 | 4.9941 | 387 | 10
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 104.5923 | 3.3708 | 1.895 | 4.25 | 3.88 | 8.83 | 4.075 | 8.5455 | 0.95479 | 1.7614 | 173 | 6
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 101.719 | 4.8145 | 1.695 | 3.522 | 5.65 | 9.08 | 6.3775 | 10.1022 | 3.0797 | 6.2984 | 2668 | 28
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 104.494 | 2.5754 | 1.9 | 3.234 | 4.76 | 7.07 | 5.034 | 7.8202 | 1.3713 | 3.8002 | 84 | 2
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 101.0344 | 3.8207 | 1.525 | 2.417 | 4.53 | 7.79 | 5.244 | 8.3297 | 2.3385 | 5.474 | 869 | 7
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 97.9545 | 2.6781 | 1.89 | 3.666 | 3.85 | 7.3 | 3.666 | 6.6188 | 0.59445 | 0.96987 | 60 | 3
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 61.3885 | 3.2739 | 0.9 | 2.6 | 6.02 | 10.37 | 6.846 | 11.948 | 3.9494 | 8.8171 | 200 | 3
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 58.9378 | 3.2276 | 1.56 | 3.198 | 5.78 | 10.98 | 6.5725 | 11.4755 | 3.597 | 8.5231 | 3916 | 41
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 62.3211 | 2.645 | 1.35 | 2.108 | 3.14 | 4.42 | 3.53 | 4.7494 | 0.63876 | 1.8886 | 299 | 7
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 58.4928 | 3.4296 | 1.65 | 3.606 | 5.25 | 10.23 | 5.929 | 11.1894 | 3.1021 | 6.4336 | 1360 | 9
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 66.2046 | 2.8323 | 2.09 | 3.16 | 4.95 | 13.21 | 5.8035 | 13.7075 | 2.2914 | 8.696 | 82 | 3
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 60.7336 | 1.6861 | 1.46 | 2.865 | 4.46 | 6.21 | 5.219 | 6.59 | 1.2974 | 3.6036 | 375 | 7
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 60.1507 | 1.5554 | 1.465 | 2.478 | 3.56 | 5.63 | 3.853 | 6.5152 | 1.3116 | 3.0256 | 9555 | 85
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 60.3262 | 1.4264 | 1.29 | 2.511 | 3.31 | 5.12 | 3.612 | 5.651 | 1.2189 | 2.5967 | 3328 | 33
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 60.365 | 1.4465 | 1.33 | 2.4 | 3.24 | 5.18 | 3.6495 | 5.758 | 1.3607 | 2.8844 | 2284 | 23
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 57.1996 | 1.6254 | 2.625 | 2.629 | 5.27 | 5.29 | 4.9435 | 4.9615 | 0.60616 | 0.62208 | 80 | 2
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 97.6828 | 4.4445 | 1.26 | 2.502 | 5.53 | 8.63 | 6.28 | 8.979 | 4.1935 | 7.2352 | 157 | 2
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 103.7881 | 2.3024 | 1.25 | 1.98 | 3.63 | 4.74 | 4.203 | 5.1755 | 1.6837 | 2.6849 | 115 | 2
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 100.9107 | 5.3242 | 1.53 | 3.65 | 6.17 | 9.52 | 6.917 | 11.012 | 4.435 | 5.3054 | 545 | 3
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 103.9389 | 4.1411 | 1.68 | 3.506 | 4.5 | 8.49 | 4.857 | 9.2821 | 1.797 | 5.0152 | 3512 | 17
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 103.3182 | 2.9062 | 1.43 | 2.29 | 3.72 | 6.16 | 4.111 | 6.826 | 1.6053 | 3.9933 | 74153 | 195
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 104.07 | 2.8449 | 1.29 | 2.27 | 3.47 | 5.79 | 3.83 | 6.5845 | 1.4204 | 3.8497 | 34787 | 90
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | LDL-C PLUS GEN 2 | 0 | 101.0441 | 2.7918 | 1.925 | 3.79 | 5.2 | 521.97 | 5.2955 | 211.3675 | 1.3741 | 61.8483 | 44 | 2
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 103.5315 | 2.9281 | 1.39 | 2.61 | 3.34 | 7.08 | 3.625 | 7.6618 | 1.2582 | 3.7572 | 31353 | 66
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C PLUS GEN 2 | 0 | 103.0289 | 3.2487 | 1.7 | 3.495 | 3.32 | 6.69 | 3.04 | 5.6542 | 0.189 | 1.6503 | 363 | 2
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 102.8011 | 3.7242 | 1.915 | 2.839 | 4.85 | 7.99 | 5.164 | 9.4509 | 1.9356 | 5.2984 | 1027 | 11
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 97.2529 | 2.0379 | 1.66 | 2.098 | 3.65 | 4.22 | 3.638 | 4.0084 | 0.44887 | 2.4132 | 87 | 2
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 56.868 | 2.7495 | 1.37 | 4.132 | 5.54 | 9.37 | 6.256 | 10.8692 | 3.8385 | 5.3019 | 445 | 3
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | LDL-C PLUS GEN 2 | 0 | 59.3983 | 4.3603 | 0.87 | 5.503 | 7.19 | 11.63 | 7.6065 | 11.3359 | 4.8209 | 6.4169 | 68 | 2
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 58.1419 | 2.6409 | 1.67 | 3.62 | 4.51 | 9.68 | 4.882 | 11.118 | 1.8382 | 5.9246 | 3276 | 13
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 57.7149 | 1.985 | 1.39 | 2.41 | 3.62 | 6.69 | 4.046 | 7.4636 | 1.5579 | 4.2926 | 96984 | 195
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 58.0218 | 1.7042 | 1.2 | 2.558 | 3.37 | 6.68 | 3.741 | 7.191 | 1.4269 | 3.9543 | 43268 | 101
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 57.6937 | 1.7558 | 1.37 | 2.65 | 3.3 | 7.98 | 3.587 | 8.7178 | 1.1589 | 4.3338 | 42543 | 65
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | LDL-C PLUS GEN 2 | 0 | 56.5153 | 3.6009 | 2.065 | 5.16 | 4.74 | 22.29 | 4.347 | 21.1096 | 1.5072 | 2.9801 | 282 | 2
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C PLUS GEN 2 | 0 | 58.334 | 7.2705 | 2.62 | 4.574 | 5.71 | 12.58 | 5.264 | 12.4398 | 0.75797 | 4.3925 | 359 | 2
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 58.7928 | 2.3663 | 1.89 | 3.349 | 4.96 | 7.93 | 5.3375 | 9.0696 | 1.6681 | 4.749 | 1043 | 12
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 97.9101 | 2.1475 | 0.98 | 1.902 | 2.56 | 4.45 | 2.956 | 5.1002 | 1.1041 | 2.1921 | 263 | 5
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c111 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 61.8294 | 1.5684 | 1.73 | 2.14 | 4.02 | 5.75 | 4.873 | 6.742 | 1.9234 | 3.1982 | 336 | 2
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 63.2364 | 2.5347 | 1.705 | 3.792 | 4.5 | 9.44 | 4.87 | 11.1846 | 1.78 | 4.5271 | 2109 | 11
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | LDL-C PLUS GEN 2 | 0 | 62.8553 | 3.1227 | 1.11 | 6.156 | 2.51 | 12.43 | 2.499 | 10.8032 | 0.51145 | 1.8284 | 269 | 2
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 63.8276 | 2.2356 | 1.48 | 2.73 | 4.04 | 7.86 | 4.438 | 8.6938 | 1.6463 | 4.6165 | 14602 | 80
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 64.9485 | 2.3477 | 1.49 | 2.792 | 4.47 | 8.04 | 4.745 | 8.7548 | 1.9797 | 5.4379 | 9484 | 42
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 63.9021 | 2.4321 | 1.57 | 2.586 | 3.95 | 8.07 | 4.149 | 9.2818 | 1.4976 | 5.6016 | 7364 | 26
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 63.9302 | 2.191 | 1.69 | 3.58 | 3.94 | 8.86 | 4.292 | 8.8236 | 1.4093 | 4.1397 | 629 | 7
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | LDL-C PLUS GEN 2 | 0 | 100.0469 | 3.5355 | 1.08 | 4.41 | 2.41 | 8.84 | 2.685 | 7.6814 | 0.73651 | 0.89211 | 239 | 2
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 101.3328 | 3.5729 | 1.59 | 3.45 | 4.18 | 8.12 | 4.696 | 8.9488 | 1.7283 | 4.118 | 2243 | 11
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 102.5452 | 3.4773 | 1.42 | 2.67 | 3.9 | 7.61 | 4.449 | 8.363 | 1.6528 | 4.7744 | 16656 | 84
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 104.2494 | 3.288 | 1.43 | 2.65 | 4.09 | 7.21 | 4.538 | 8.0452 | 1.9727 | 4.6095 | 11843 | 53
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 102.943 | 3.7899 | 1.37 | 2.388 | 4.04 | 7.69 | 4.435 | 8.5528 | 1.9655 | 5.1842 | 7171 | 24
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 102.5221 | 4.444 | 2.07 | 3.31 | 5.43 | 9.08 | 5.973 | 10.2 | 1.9536 | 4.9562 | 471 | 6
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 102.1759 | 3.3724 | 1.48 | 2.317 | 3.61 | 5.76 | 4.015 | 6.4531 | 1.4289 | 3.1897 | 30442 | 73
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 102.8944 | 2.4796 | 1.265 | 2.148 | 3.19 | 5.12 | 3.538 | 5.4896 | 1.2537 | 2.8279 | 9533 | 38
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 102.3172 | 2.1248 | 1.39 | 2.072 | 3.13 | 4.56 | 3.369 | 5.1296 | 1.0172 | 2.1826 | 13055 | 24
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 59.4097 | 1.5047 | 1.42 | 1.621 | 3.82 | 6.24 | 4.481 | 6.8079 | 2.1251 | 4.8595 | 113 | 3
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 45.6584 | 2.2173 | 2.285 | 3.048 | 6.48 | 7.42 | 6.797 | 8.9089 | 3.4259 | 4.9687 | 139 | 4
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 48.3337 | 2.1426 | 2.61 | 3.834 | 5.89 | 8.34 | 5.597 | 9.9048 | 1.6486 | 5.3092 | 1539 | 5
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 76.3218 | 3.2971 | 2.74 | 3.485 | 5.81 | 7.23 | 5.8385 | 7.6644 | 2.2627 | 2.4714 | 139 | 4
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 78.6927 | 3.3765 | 2.53 | 3.17 | 6.39 | 8.9 | 6.785 | 10.4952 | 2.1512 | 6.5423 | 1811 | 6
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 129.9337 | 4.5378 | 2.44 | 3.2 | 5.38 | 10.96 | 5.896 | 12.919 | 1.723 | 8.5932 | 769 | 4
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 63.9172 | 1.5482 | 1.76 | 2.154 | 4.54 | 5.63 | 4.378 | 6.3474 | 0.77976 | 4.2888 | 45 | 4
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 91.031 | 1.7525 | 1.34 | 1.834 | 3.65 | 4.12 | 3.223 | 4.4592 | 0.89577 | 2.7844 | 42 | 2
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 137.98 | 3.2934 | 2.02 | 2.054 | 4.36 | 5.7 | 4.451 | 6.684 | 1.0203 | 3.8995 | 43 | 3
2023 | LDL -CHOLESTEROL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | LDL-C GEN.3 [S,P] | 0 | 67.2917 | 1.9272 | 1.09 | 1.943 | 2.49 | 5.23 | 2.444 | 5.0002 | 0.46687 | 2.7866 | 806 | 2
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH | 0 | 11.2034 | 0.33976 | 2.12 | 3.355 | 4.75 | 7.45 | 5.2515 | 7.7015 | 1.5235 | 3.0216 | 110 | 2
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH | 0 | 10.916 | 0.46208 | 2.365 | 3.103 | 6.11 | 7.97 | 7.1335 | 9.0916 | 2.6968 | 4.1311 | 200 | 5
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH | 0 | 11.0841 | 0.42915 | 1.81 | 2.14 | 4.86 | 6.17 | 5.878 | 7.237 | 3.0223 | 3.6982 | 157 | 2
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH | 0 | 51.3846 | 1.264 | 1.88 | 2.865 | 3.97 | 5.67 | 4.562 | 6.0536 | 0.86239 | 2.1621 | 124 | 5
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH | 0 | 49.5507 | 1.7382 | 1.96 | 3.2 | 6.22 | 6.76 | 6.139 | 7.291 | 2.2899 | 5.1994 | 193 | 5
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH | 0 | 50.8949 | 2.0125 | 1.61 | 2.205 | 4.77 | 6.06 | 5.7405 | 7.0745 | 3.08 | 3.4257 | 158 | 2
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 506211 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH | 0 | 10.1946 | 0.5433 | 3.775 | 5.707 | 8.41 | 11.69 | 8.6009 | 11.3503 | 0.24519 | 0.27162 | 26 | 2
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 506213 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH | 0 | 48.8168 | 2.0737 | 3.42 | 4.9 | 6.97 | 9.91 | 5.703 | 8.1318 | 0.33787 | 0.37492 | 22 | 2
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH | 0 | 10.7143 | 0.51403 | 2.76 | 5.969 | 6.77 | 13.7 | 7.304 | 14.1424 | 2.3433 | 5.5634 | 3448 | 44
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH | 0 | 10.8179 | 0.417 | 2.56 | 4.102 | 5.83 | 9.3 | 6.15 | 10.0656 | 1.7321 | 4.4169 | 39339 | 144
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH | 0 | 11.0531 | 0.41962 | 2.2 | 3.85 | 5.31 | 8.89 | 5.6825 | 9.625 | 1.7054 | 4.5027 | 68476 | 183
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH | 0 | 50.1905 | 2.5834 | 2.72 | 6.55 | 6.68 | 14.23 | 7.084 | 14.3865 | 2.3718 | 5.5373 | 3407 | 44
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH | 0 | 50.2274 | 1.8944 | 2.38 | 4.138 | 5.64 | 9.31 | 6.0575 | 9.923 | 1.8574 | 4.5887 | 39443 | 144
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH | 0 | 50.7192 | 1.9602 | 2.18 | 3.92 | 5.34 | 8.91 | 5.7115 | 9.7402 | 1.7545 | 4.3671 | 68189 | 183
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH | 0 | 10.5062 | 0.28535 | 1.985 | 2.135 | 4.04 | 5.32 | 3.7355 | 6.1875 | 0.45302 | 2.6538 | 48 | 5
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH | 0 | 10.9524 | 0.59756 | 1.67 | 3.882 | 5.82 | 10.66 | 6.587 | 11.575 | 3.1841 | 8.8143 | 447 | 6
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH | 0 | 50.7994 | 2.0139 | 1.72 | 5.144 | 4.01 | 11.75 | 3.876 | 12.8456 | 0.47364 | 4.895 | 47 | 5
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH | 0 | 52.0619 | 2.4278 | 3.02 | 5.094 | 7.57 | 10.74 | 7.109 | 10.2266 | 0.53683 | 6.239 | 57 | 2
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH | 0 | 51.222 | 2.4086 | 1.62 | 3.382 | 5.31 | 9.33 | 5.91 | 9.9016 | 1.9219 | 6.9625 | 450 | 6
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH | 0 | 10.5492 | 0.65099 | 1.63 | 4.074 | 5.02 | 9.61 | 5.572 | 9.735 | 1.1575 | 2.8079 | 121 | 5
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH | 0 | 11.2856 | 0.46404 | 2 | 3.876 | 6.49 | 10.05 | 7.361 | 10.7314 | 2.1318 | 5.4047 | 300 | 12
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH | 0 | 11.6193 | 0.59248 | 2.15 | 4.486 | 4.8 | 11.29 | 5.421 | 11.901 | 2.431 | 5.3141 | 626 | 17
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH | 0 | 49.2531 | 2.6599 | 2.38 | 4.636 | 6.12 | 9.44 | 7.035 | 10.2456 | 2.2132 | 4.7119 | 116 | 6
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH | 0 | 51.4811 | 1.9885 | 1.72 | 4.39 | 4.84 | 9.51 | 5.57 | 10.5728 | 1.6956 | 4.622 | 293 | 12
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH | 0 | 52.5982 | 2.6395 | 2.125 | 4.472 | 6.17 | 10.67 | 6.286 | 12.022 | 2.7604 | 6.5112 | 619 | 18
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH | 0 | 10.3824 | 0.47275 | 2.325 | 4.749 | 6.42 | 12.72 | 6.999 | 13.6322 | 2.5233 | 7.2957 | 5435 | 51
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH | 0 | 10.4594 | 0.39655 | 2.49 | 4.024 | 5.74 | 9.09 | 6.069 | 10.0756 | 1.7107 | 4.5204 | 37165 | 125
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH | 0 | 10.9123 | 0.38596 | 2.11 | 3.69 | 5.03 | 8.54 | 5.387 | 9.3754 | 1.5605 | 4.2933 | 79807 | 211
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH | 0 | 48.7767 | 2.2188 | 2.365 | 5.08 | 6.2 | 12.59 | 6.797 | 13.1145 | 2.5056 | 6.4679 | 5199 | 51
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH | 0 | 49.1088 | 1.9007 | 2.34 | 4.014 | 5.51 | 9.4 | 5.822 | 10.252 | 1.827 | 4.811 | 37325 | 126
2023 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH | 0 | 51.6513 | 1.818 | 2.08 | 3.757 | 5.04 | 8.51 | 5.4175 | 9.1717 | 1.5488 | 4.183 | 79279 | 210
2023 | LH [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS LH | 0 | 4.9083 | 0.19096 | 1.89 | 4.004 | 4.42 | 9.53 | 4.909 | 9.9324 | 1.6322 | 4.4495 | 3817 | 25
2023 | LH [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS LH | 0 | 14.2277 | 0.47828 | 1.805 | 3.662 | 4.12 | 8.45 | 4.596 | 9.3191 | 1.4603 | 3.7616 | 3617 | 24
2023 | LH [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS LH | 0 | 42.8497 | 1.4959 | 1.805 | 4.042 | 4.9 | 9.78 | 5.124 | 10.6657 | 1.2748 | 5.3911 | 2366 | 10
2023 | LH [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS LH | 0 | 4.921 | 0.25239 | 1.83 | 4.678 | 4.51 | 10.48 | 5.199 | 12.228 | 2.2185 | 4.2425 | 234 | 10
2023 | LH [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS LH | 0 | 20.0604 | 0.85773 | 2.13 | 3.21 | 5.25 | 8.77 | 6.055 | 9.962 | 2.8676 | 3.9852 | 222 | 9
2023 | LH [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS LH | 0 | 54.1306 | 2.1987 | 1.81 | 2.974 | 3.73 | 7.32 | 3.951 | 8.6268 | 2.0975 | 3.7175 | 72 | 4
2023 | LH [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS LH | 0 | 6.2354 | 0.24408 | 1.45 | 3.43 | 2.99 | 8.29 | 3.28 | 7.8142 | 0.6413 | 2.2641 | 804 | 3
2023 | LH [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS LH | 0 | 70.7106 | 1.3147 | 1.28 | 1.63 | 3.03 | 3.79 | 2.988 | 3.631 | 0.5161 | 1.8871 | 663 | 2
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 97.7106 | 4.5434 | 3.1 | 3.604 | 7.69 | 8.05 | 8.596 | 9.1952 | 2.4671 | 3.8699 | 47 | 3
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 94.559 | 4.1897 | 2.26 | 3.144 | 6.59 | 8.69 | 7.353 | 9.9776 | 4.1061 | 7.4272 | 469 | 6
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 91.7523 | 9.0175 | 2.86 | 15.464 | 5.89 | 30.82 | 5.567 | 29.4902 | 0.83237 | 4.3795 | 174 | 2
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 102.0247 | 2.752 | 2.32 | 3.828 | 4.68 | 7.99 | 4.122 | 8.452 | 1.0552 | 2.4119 | 166 | 2
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 92.2567 | 3.5735 | 3.05 | 4.172 | 6.2 | 9.46 | 5.944 | 9.6066 | 1.9062 | 3.2959 | 93 | 2
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 89.0089 | 3.4155 | 3.18 | 3.832 | 6.84 | 7.75 | 6.129 | 8.0314 | 0.67961 | 3.5806 | 45 | 2
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 43.7023 | 1.2985 | 1.595 | 2.815 | 4.03 | 5.89 | 4.555 | 6.5909 | 1.4413 | 3.767 | 440 | 10
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 45.7909 | 1.2322 | 1.96 | 2.918 | 4.53 | 5.84 | 4.797 | 6.1159 | 1.0676 | 2.1296 | 175 | 3
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 42.7182 | 1.2852 | 1.86 | 2.266 | 4.72 | 5.65 | 4.384 | 6.8394 | 0.64425 | 4.1176 | 44 | 2
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 43.2737 | 2.1046 | 3.52 | 5.512 | 7.55 | 11.03 | 8.381 | 10.8236 | 2.4617 | 5.0788 | 463 | 8
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 43.6843 | 1.6341 | 2.72 | 4.78 | 6.72 | 9.58 | 6.933 | 8.7222 | 0.49987 | 2.9728 | 199 | 4
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 41.67 | 1.4922 | 3.07 | 3.446 | 6.47 | 7.05 | 6.793 | 7.6066 | 1.7131 | 3.6246 | 55 | 2
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 44.3243 | 1.3994 | 2.25 | 3.498 | 5.06 | 7.48 | 5.221 | 7.6843 | 1.2283 | 3.1328 | 15330 | 108
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST STAT | 0 | 44.9516 | 2.0381 | 2.23 | 2.992 | 5.28 | 7.54 | 5.082 | 8.8588 | 1.5332 | 4.8211 | 1125 | 6
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] | 0 | 44.237 | 1.427 | 2.36 | 3.554 | 5.4 | 7.47 | 5.554 | 7.9014 | 1.3939 | 3.284 | 10821 | 70
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 44.268 | 2.7382 | 3.11 | 4.696 | 6.8 | 9.46 | 6.485 | 10.1758 | 1.2806 | 3.8449 | 1330 | 9
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 45.5324 | 1.6105 | 2.43 | 3.644 | 5.57 | 8.21 | 5.919 | 8.6214 | 1.5669 | 3.6149 | 14364 | 78
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] | 0 | 44.3535 | 1.333 | 2.005 | 2.969 | 5.11 | 6.55 | 4.8365 | 7.0827 | 1.2715 | 3.7624 | 2426 | 14
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 43.7139 | 1.3433 | 2.53 | 3.068 | 5.46 | 7.62 | 5.484 | 8.8196 | 1.1423 | 3.8192 | 122 | 2
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 44.6643 | 1.4089 | 2.07 | 3.182 | 4.69 | 7.2 | 4.881 | 7.5643 | 1.3573 | 3.9075 | 9812 | 49
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 45.0758 | 1.7919 | 2.4 | 3.746 | 6.37 | 8.3 | 7.157 | 8.7758 | 2.8267 | 4.2735 | 761 | 7
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 44.3903 | 1.4697 | 2.39 | 3.932 | 5.37 | 8.15 | 5.92 | 8.3564 | 1.4111 | 4.1174 | 2523 | 24
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 90.5901 | 3.1941 | 1.525 | 2.87 | 3.42 | 6.54 | 3.6385 | 7.6342 | 1.0484 | 2.8589 | 152 | 2
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 93.805 | 8.3881 | 3.09 | 11.366 | 7.51 | 24.68 | 9.2025 | 24.0199 | 3.1175 | 6.5481 | 343 | 2
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 95.5114 | 4.0287 | 2.84 | 4.678 | 6.53 | 9.86 | 6.7085 | 10.7677 | 1.8103 | 3.7864 | 3064 | 10
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 96.8193 | 7.4373 | 2.835 | 8.338 | 8.11 | 24.51 | 8.8565 | 28.165 | 6.7263 | 14.3949 | 89 | 2
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 96.8757 | 4.1007 | 2.935 | 4.54 | 6.59 | 9.63 | 6.862 | 10.8606 | 2.1476 | 4.9478 | 804 | 8
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 97.8325 | 6.485 | 3 | 4.82 | 6.74 | 10.83 | 6.966 | 12.3935 | 1.7336 | 4.9409 | 8037 | 19
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST STAT | 0 | 99.4103 | 4.4682 | 2.59 | 3.633 | 5.84 | 8.35 | 5.376 | 9.3878 | 0.95477 | 3.9128 | 4457 | 7
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] | 0 | 98.3758 | 3.4953 | 2.63 | 3.83 | 5.88 | 7.99 | 5.9915 | 8.2421 | 1.3926 | 3.4496 | 57602 | 79
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 98.5211 | 3.4269 | 2.41 | 3.61 | 5.41 | 7.79 | 5.625 | 8.4326 | 1.4306 | 3.5112 | 99972 | 180
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 100.1664 | 4.4499 | 2.79 | 4.276 | 6.56 | 9.44 | 6.946 | 10.4482 | 2.209 | 4.8826 | 98259 | 135
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 100.0107 | 2.6283 | 1.955 | 3.043 | 4.44 | 6.33 | 4.294 | 6.1588 | 1.1669 | 2.9502 | 1279 | 3
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] | 0 | 99.9267 | 2.6948 | 1.675 | 2.566 | 3.79 | 5.73 | 4.018 | 6.0812 | 1.0546 | 2.6551 | 12259 | 14
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 100.5046 | 3.0126 | 1.79 | 2.869 | 4.22 | 6.41 | 4.549 | 6.9174 | 1.3256 | 3.216 | 61049 | 63
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 96.3735 | 4.8156 | 2.895 | 4.38 | 6.62 | 10.95 | 7.007 | 12.4406 | 2.1629 | 6.3267 | 3406 | 13
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 96.0159 | 3.559 | 2.61 | 3.92 | 6.01 | 8.53 | 6.4955 | 9.0817 | 1.6568 | 4.3361 | 14412 | 32
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 98.4779 | 2.346 | 2 | 2.902 | 4 | 5.94 | 3.8095 | 5.3595 | 0.29297 | 1.0496 | 231 | 3
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 43.7186 | 2.0828 | 3.405 | 5.104 | 7.68 | 10.88 | 7.7275 | 11.8894 | 2.0363 | 4.572 | 4161 | 10
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 44.4887 | 7.3947 | 4.09 | 25.852 | 9.91 | 54.08 | 12.172 | 49.2144 | 3.452 | 10.2844 | 380 | 2
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 44.0938 | 1.5092 | 2.925 | 5.26 | 6.03 | 10.57 | 5.515 | 11.6042 | 1.7174 | 2.7789 | 167 | 4
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 44.404 | 2.6453 | 2.81 | 3.92 | 6.71 | 10.8 | 7.214 | 12.7285 | 3.3365 | 6.6734 | 99 | 3
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 44.722 | 1.4836 | 2.31 | 3.426 | 5.23 | 7.45 | 5.492 | 7.9968 | 1.4457 | 3.5232 | 133372 | 179
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST STAT | 0 | 44.4333 | 3.0642 | 2.51 | 10.662 | 5.81 | 21.07 | 5.9935 | 19.4994 | 1.4319 | 3.8883 | 5973 | 6
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] | 0 | 44.7586 | 1.5227 | 2.485 | 3.66 | 5.53 | 7.73 | 5.698 | 8.1495 | 1.2833 | 3.3368 | 79076 | 76
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 44.4788 | 13.8988 | 2.77 | 4.926 | 6.08 | 11.17 | 6.2515 | 10.8994 | 1.5656 | 3.8598 | 9157 | 21
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 46.0652 | 1.8361 | 2.56 | 4.228 | 6 | 9.15 | 6.316 | 9.7636 | 1.7492 | 4.1405 | 136679 | 164
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 44.8817 | 1.3167 | 2.15 | 2.66 | 4.65 | 6.17 | 4.813 | 7.0464 | 1.3692 | 3.2671 | 1937 | 3
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 44.9426 | 1.4367 | 2.03 | 3.14 | 4.71 | 6.94 | 4.987 | 7.571 | 1.465 | 3.5208 | 92178 | 62
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] | 0 | 44.5788 | 1.3579 | 1.95 | 2.88 | 4.49 | 6.59 | 4.737 | 6.9438 | 1.2495 | 3.4459 | 20306 | 13
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 44.6757 | 1.5799 | 2.58 | 3.858 | 5.71 | 8.28 | 5.8065 | 8.7986 | 1.4028 | 3.6153 | 17543 | 31
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 45.221 | 2.5973 | 2.57 | 4.84 | 5.94 | 10.48 | 6.464 | 11.018 | 1.8153 | 4.1883 | 2411 | 12
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 44.0869 | 1.4924 | 2.43 | 4.308 | 5.35 | 8.9 | 5.534 | 8.6086 | 0.96045 | 2.874 | 845 | 4
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 44.2296 | 2.7142 | 2.47 | 4.972 | 5.69 | 10.2 | 6.252 | 9.47 | 1.3712 | 2.8229 | 335 | 5
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 44.2933 | 1.44 | 2.155 | 3.4 | 4.85 | 8.02 | 5.079 | 8.3562 | 1.311 | 3.6367 | 8723 | 39
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 45.089 | 1.7452 | 2.11 | 3.52 | 5.33 | 8.59 | 5.84 | 9.1103 | 1.9331 | 4.581 | 4317 | 27
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 44.5927 | 1.2411 | 1.99 | 2.882 | 4.41 | 5.87 | 4.602 | 6.425 | 0.89069 | 2.5734 | 1076 | 6
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 44.6675 | 1.7707 | 2.45 | 3.99 | 6.08 | 8.23 | 6.509 | 8.565 | 1.6072 | 4.8012 | 539 | 7
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 96.8072 | 3.4164 | 2.49 | 4.05 | 5.97 | 9.32 | 5.82 | 9.094 | 0.92146 | 3.0526 | 538 | 4
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 97.8149 | 2.926 | 1.95 | 3.324 | 4.48 | 7.55 | 4.687 | 8.1782 | 1.2055 | 3.5856 | 8341 | 38
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 98.4095 | 40.9349 | 2.29 | 18.138 | 5.15 | 36.63 | 5.417 | 33.1448 | 1.0483 | 3.2087 | 515 | 6
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 98.4808 | 3.6393 | 1.91 | 3.87 | 4.9 | 8.72 | 5.283 | 9.2466 | 1.7107 | 4.8043 | 5135 | 31
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 98.3254 | 2.3766 | 1.63 | 2.518 | 3.58 | 5.65 | 3.92 | 5.6194 | 0.82123 | 2.2206 | 1054 | 6
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 96.2439 | 3.9981 | 2.255 | 4.382 | 5.23 | 9.01 | 5.5015 | 10.2231 | 1.5407 | 4.6445 | 635 | 6
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 94.5186 | 3.5657 | 3.08 | 3.992 | 6.45 | 8.43 | 6.587 | 8.3802 | 1.3832 | 2.3479 | 1449 | 6
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 97.9138 | 3.1599 | 2.36 | 3.52 | 5.22 | 7.44 | 5.402 | 7.819 | 1.2655 | 3.0319 | 50232 | 96
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST | 0 | 96.804 | 3.9767 | 2.85 | 4.672 | 6.17 | 9.43 | 6.021 | 9.6294 | 1.166 | 3.4726 | 3017 | 9
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] | 0 | 97.7037 | 3.3428 | 2.57 | 3.74 | 5.62 | 7.91 | 5.7585 | 8.2893 | 1.3645 | 3.2587 | 29882 | 57
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST STAT | 0 | 96.9059 | 6.1181 | 2.52 | 10.52 | 6.16 | 20.84 | 5.851 | 18.521 | 1.5399 | 3.2691 | 3169 | 5
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 99.5189 | 4.1234 | 2.67 | 4.233 | 6.29 | 9.17 | 6.616 | 10.1176 | 1.9461 | 4.3032 | 52439 | 105
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 99.2835 | 2.6633 | 1.68 | 2.726 | 3.94 | 5.85 | 4.197 | 6.3762 | 1.1304 | 2.9188 | 37189 | 49
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] | 0 | 98.5013 | 2.4688 | 1.85 | 2.904 | 4.1 | 6.05 | 4.2495 | 6.5278 | 1.0111 | 2.7094 | 10402 | 11
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 95.9852 | 3.4505 | 2.6 | 3.816 | 5.59 | 8.09 | 5.796 | 8.37 | 1.2382 | 3.2304 | 6180 | 17
2023 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 43.703 | 1.6912 | 2.6 | 3.07 | 5.69 | 7.28 | 5.6085 | 8.5615 | 1.2559 | 3.6115 | 392 | 2
2023 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] | 0 | 22.3966 | 0.76722 | 2.28 | 3.246 | 4.75 | 7.02 | 4.753 | 8.2096 | 1.296 | 3.0679 | 237 | 3
2023 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 24.0252 | 1.0905 | 2.8 | 4.45 | 6.76 | 9.69 | 7.423 | 10.964 | 2.2818 | 5.2314 | 9205 | 23
2023 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 74.5722 | 2.9782 | 2.34 | 4.009 | 5.6 | 8.95 | 6.25 | 9.5518 | 2.0035 | 4.7922 | 11655 | 25
2023 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] | 0 | 212.7077 | 10.3477 | 3 | 4.236 | 9.33 | 13.44 | 9.119 | 14.363 | 4.8913 | 10.542 | 233 | 2
2023 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 200.6988 | 7.5921 | 2.175 | 4.356 | 5.47 | 9.27 | 5.991 | 9.052 | 1.574 | 4.0115 | 4781 | 14
2023 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 28.526 | 0.92978 | 2.15 | 3.414 | 5.52 | 8.25 | 5.66 | 8.325 | 1.524 | 4.0046 | 408 | 13
2023 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 66.4161 | 1.8325 | 1.35 | 2.676 | 3.49 | 7.79 | 4.115 | 8.4314 | 2.1344 | 3.7641 | 311 | 10
2023 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 253.8779 | 10.4583 | 1.495 | 2.796 | 6.41 | 11.52 | 7.141 | 11.8147 | 4.0273 | 9.8225 | 104 | 5
2023 | LIPASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 22.6785 | 0.875 | 2.635 | 4.415 | 6.18 | 9.04 | 6.489 | 9.0865 | 1.7137 | 3.9197 | 3455 | 4
2023 | LIPASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 47.254 | 1.9818 | 2.1 | 4.141 | 4.93 | 8.3 | 5.729 | 7.2787 | 1.2124 | 2.4508 | 1263 | 2
2023 | LIPASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] | 0 | 163.3108 | 7.3369 | 1.98 | 3.797 | 5.85 | 9.3 | 6.754 | 11.0297 | 2.9553 | 5.3165 | 2954 | 3
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 520719 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 43.8877 | 1.639 | 2.83 | 3.524 | 8.1 | 9.13 | 8.942 | 10.3146 | 3.9721 | 5.9684 | 321 | 2
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 520720 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 107.2442 | 3.8204 | 3.63 | 5.746 | 10.51 | 13.38 | 9.717 | 14.4104 | 3.9535 | 7.059 | 314 | 2
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 561482 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 44.1319 | 2.1012 | 2.905 | 5.99 | 7.26 | 12.46 | 8.02 | 13.6364 | 1.6677 | 6.4347 | 1116 | 10
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 561482 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 45.1188 | 2.4113 | 3.565 | 5.096 | 8.45 | 10.78 | 8.346 | 11.6853 | 1.0132 | 7.2202 | 984 | 2
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 561483 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 112.5527 | 6.9275 | 3 | 5.954 | 8.62 | 12.92 | 9.675 | 14.2954 | 3.7037 | 7.861 | 1112 | 10
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 561483 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 118.205 | 6.1838 | 3.55 | 4.896 | 8.57 | 9.46 | 8.3725 | 10.5559 | 1.2482 | 3.5651 | 882 | 2
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 590109 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 45.1197 | 2.2346 | 3 | 5.088 | 6.94 | 11.36 | 7.5725 | 13.7979 | 2.2082 | 6.1046 | 1949 | 13
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 590109 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 45.0888 | 2.1156 | 2.28 | 4.084 | 6.16 | 9.39 | 6.506 | 10.6118 | 2.2056 | 6.155 | 760 | 5
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 590110 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 118.4676 | 5.8794 | 3.51 | 5.63 | 7.7 | 11.72 | 7.996 | 13.629 | 2.0245 | 5.4979 | 1950 | 13
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 590110 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 119.3134 | 4.5646 | 2.825 | 3.767 | 6.14 | 9.32 | 6.286 | 9.8372 | 1.5362 | 3.7477 | 769 | 5
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 698350 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 42.7193 | 1.9677 | 3.055 | 4.863 | 6.98 | 10.38 | 7.242 | 12.2778 | 1.998 | 5.0824 | 941 | 10
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 698350 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 42.5278 | 1.6824 | 2.38 | 3.79 | 6.24 | 7.7 | 6.422 | 8.4702 | 1.5567 | 3.4203 | 443 | 6
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 698350 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 44.6577 | 2.0891 | 4.13 | 4.99 | 8.7 | 12.51 | 8.126 | 12.561 | 0.62634 | 6.0637 | 411 | 2
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 698351 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 111.1965 | 5.6591 | 3.15 | 5.18 | 8.24 | 11.75 | 8.583 | 13.169 | 2.6677 | 6.5346 | 920 | 10
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 698351 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 112.7166 | 4.8512 | 2.33 | 3.016 | 5.85 | 7.78 | 5.001 | 9.5194 | 1.9039 | 4.6768 | 439 | 6
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 698351 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 117.1192 | 5.7887 | 3.79 | 4.837 | 9.43 | 13.73 | 9.8325 | 15.8795 | 2.7129 | 10.6432 | 433 | 2
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 726628 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 41.8708 | 1.7404 | 2.77 | 3.995 | 6.4 | 9.36 | 6.073 | 9.89 | 1.6663 | 3.9434 | 504 | 6
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 726628 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 42.3873 | 1.6037 | 2.44 | 3.026 | 5.8 | 6.9 | 6.502 | 7.9678 | 1.9595 | 4.2788 | 338 | 4
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 726630 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 116.7046 | 4.9193 | 2.65 | 3.971 | 5.72 | 9.23 | 6.429 | 10.5316 | 1.9589 | 4.4272 | 502 | 6
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 726630 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 112.772 | 4.4932 | 1.89 | 2.619 | 5.42 | 7.03 | 6.3905 | 8.0874 | 3.4403 | 4.465 | 329 | 4
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 8.1327 | 0.74531 | 5.58 | 6.02 | 10.99 | 17.44 | 10.616 | 20.1048 | 1.4024 | 10.1661 | 33 | 3
2023 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 15.68 | 0.5346 | 3.49 | 3.61 | 7.21 | 7.29 | 6.216 | 8.1808 | 0.19392 | 3.6746 | 30 | 3
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST | 0 | 1.7664 | 0.063171 | 2.01 | 3.365 | 5.26 | 8.6 | 5.4695 | 8.796 | 0.85981 | 5.6378 | 25 | 2
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST | 0 | 0.90507 | 0.035085 | 3.23 | 4.35 | 6.79 | 9.02 | 6.632 | 9.603 | 1.3775 | 3.2544 | 8422 | 85
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | COLORMETRIC TEST | 0 | 0.93175 | 0.024972 | 1.49 | 3.177 | 3.11 | 8.31 | 3.26 | 9.0831 | 0.85455 | 2.7128 | 3081 | 31
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | COLORMETRIC TEST | 0 | 0.91054 | 0.036941 | 3.055 | 3.59 | 7.24 | 8.39 | 7.4165 | 9.7814 | 2.5049 | 4.6851 | 757 | 7
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | ISE DIR. POTENTIOMETRY | 0 | 1.0061 | 0.029089 | 2.605 | 3.002 | 5.41 | 6.1 | 5.244 | 5.8494 | 0.74652 | 1.3923 | 133 | 2
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST | 0 | 1.8023 | 0.047507 | 2.17 | 3.02 | 4.54 | 6.28 | 4.551 | 6.5964 | 0.87091 | 2.2775 | 50539 | 98
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | COLORMETRIC TEST | 0 | 1.8304 | 0.036117 | 1.185 | 2.283 | 2.56 | 5.03 | 2.671 | 5.2772 | 0.60223 | 1.8088 | 24609 | 52
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | COLORMETRIC TEST | 0 | 1.8004 | 0.062128 | 2.09 | 3.209 | 5.41 | 7.51 | 5.759 | 8.2991 | 1.8016 | 4.0447 | 4570 | 10
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | ISE DIR. POTENTIOMETRY | 0 | 2.0268 | 0.08447 | 2.53 | 3.686 | 6.31 | 8.02 | 6.855 | 8.438 | 1.8361 | 4.0201 | 618 | 3
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST | 0 | 0.89348 | 0.032427 | 3.16 | 4.161 | 6.6 | 8.61 | 6.475 | 8.842 | 1.0995 | 2.8185 | 66233 | 94
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | COLORMETRIC TEST | 0 | 0.91911 | 0.020128 | 1.445 | 2.44 | 3.15 | 5.77 | 3.1635 | 6.0119 | 0.7188 | 2.371 | 31009 | 61
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | COLORMETRIC TEST | 0 | 0.90856 | 0.039053 | 3.045 | 3.962 | 7.15 | 9.13 | 7.541 | 10.7452 | 1.733 | 4.6711 | 8482 | 11
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | ISE DIR. POTENTIOMETRY | 0 | 0.99163 | 0.028228 | 2.23 | 3.757 | 4.68 | 7.54 | 4.9905 | 6.8866 | 0.92238 | 2.1204 | 323 | 2
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST | 0 | 0.91222 | 0.037057 | 2.67 | 4.747 | 6.85 | 9.78 | 7.709 | 9.1524 | 2.7811 | 5.0527 | 355 | 5
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST | 0 | 1.805 | 0.060171 | 2.185 | 3.653 | 5.26 | 7.42 | 4.87 | 7.9611 | 1.2361 | 2.3931 | 133 | 4
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST | 0 | 1.8102 | 0.044779 | 2.1 | 2.844 | 4.36 | 5.84 | 4.342 | 6.0648 | 0.76001 | 2.0831 | 25019 | 59
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | COLORMETRIC TEST | 0 | 1.8408 | 0.034906 | 1.08 | 2.158 | 2.39 | 4.56 | 2.4705 | 4.6889 | 0.55704 | 1.7165 | 10131 | 42
2023 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | COLORMETRIC TEST | 0 | 1.8124 | 0.06114 | 2.05 | 3.064 | 4.96 | 7.27 | 5.372 | 8.55 | 1.7399 | 3.8373 | 4608 | 9
2023 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST | 0 | 0.56691 | 0.032321 | 5.075 | 7.142 | 10.67 | 14.53 | 10.0735 | 14.9117 | 1.6872 | 3.7604 | 139 | 5
2023 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | COLORMETRIC TEST | 0 | 0.58859 | 0.024072 | 2.11 | 4.938 | 4.75 | 11.17 | 5.1535 | 10.9665 | 1.489 | 3.6498 | 4044 | 13
2023 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST | 0 | 1.0754 | 0.041821 | 3.65 | 4.296 | 7.43 | 8.62 | 6.702 | 7.9797 | 0.67634 | 1.1506 | 138 | 5
2023 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | COLORMETRIC TEST | 0 | 1.0971 | 0.042629 | 1.525 | 3.729 | 3.82 | 9.17 | 4.2885 | 9.728 | 1.4855 | 4.0189 | 4462 | 13
2023 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | COLORMETRIC TEST | 0 | 1.9325 | 0.036877 | 1.18 | 2.546 | 2.69 | 5.17 | 2.566 | 5.317 | 0.65072 | 1.6056 | 1839 | 8
2023 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | COLORMETRIC TEST | 0 | 0.61796 | 0.024555 | 1.68 | 3.28 | 5.25 | 8.65 | 6.321 | 9.615 | 3.3134 | 5.1702 | 75 | 7
2023 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | COLORMETRIC TEST | 0 | 1.184 | 0.017895 | 1.22 | 1.647 | 2.78 | 3.58 | 3.1535 | 3.836 | 0.82348 | 1.3611 | 47 | 4
2023 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | COLORMETRIC TEST | 0 | 2.0468 | 0.019444 | 0.61 | 0.939 | 1.73 | 2.51 | 1.948 | 3.0028 | 0.93805 | 1.5155 | 37 | 4
2023 | LITHIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | COLORMETRIC TEST | 0 | 0.61662 | 0.012886 | 1.585 | 2.246 | 3.81 | 4.47 | 3.634 | 4.5796 | 0.50001 | 2.049 | 910 | 2
2023 | LUPUS ANTICOAGULANT [B] | Auto QC L1 | 2142049801 | Cobas 123 (France controls) | CELL COUNT | 0 | 9.8542 | 0.3742 | 2.57 | 4.744 | 7.4 | 9.83 | 8.628 | 10.2432 | 2.4037 | 5.546 | 136 | 2
2023 | LUPUS ANTICOAGULANT [B] | Auto QC L2 | 2142049802 | Cobas 123 (France controls) | CELL COUNT | 0 | 3.1572 | 0.035676 | 0.955 | 1.375 | 1.94 | 2.92 | 1.9185 | 3.0734 | 0.38209 | 0.7926 | 135 | 2
2023 | LUPUS ANTICOAGULANT [B] | Auto QC L3 | 2142049803 | Cobas 123 (France controls) | CELL COUNT | 0 | 1.6172 | 0.030049 | 1.405 | 2.101 | 2.93 | 4.31 | 3.056 | 4.8025 | 0.60443 | 1.1369 | 132 | 2
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c311 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.2947 | 0.03409 | 2.325 | 3.201 | 5.05 | 6.94 | 5.427 | 7.327 | 1.5835 | 2.0357 | 31 | 2
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.3252 | 0.025945 | 1.23 | 2.29 | 2.71 | 5.55 | 2.85 | 6.0967 | 0.61423 | 2.2356 | 442 | 14
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) | 0 | 1.3183 | 0.031923 | 1.51 | 2.782 | 3.26 | 6.05 | 3.536 | 6.3872 | 1.7632 | 1.9271 | 132 | 3
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c311 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.3162 | 0.041558 | 1.36 | 3.346 | 4.1 | 6.8 | 4.313 | 6.6838 | 1.5299 | 2.5232 | 90 | 2
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.3155 | 0.042234 | 1.52 | 2.624 | 4.33 | 6.81 | 4.687 | 7.5066 | 2.0452 | 4.2412 | 2587 | 26
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.3757 | 0.027833 | 1.64 | 1.92 | 3.85 | 4.14 | 4.327 | 4.6086 | 1.3936 | 1.5651 | 83 | 2
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) | 0 | 1.3365 | 0.036472 | 1.825 | 3.62 | 4.22 | 8.08 | 4.487 | 7.517 | 1.1941 | 3.2197 | 671 | 5
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.2765 | 0.031341 | 1.275 | 3.781 | 2.5 | 7.64 | 2.864 | 6.8054 | 0.4957 | 1.4892 | 196 | 4
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | CLOROPHOSPHONAZO III | 0 | 1.2498 | 0.022773 | 1.08 | 2.027 | 3.24 | 4.87 | 3.6275 | 5.59 | 2.1217 | 2.6586 | 38 | 2
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.77693 | 0.018521 | 1.45 | 3.028 | 3.34 | 6.95 | 3.19 | 7.8266 | 0.72405 | 3.4333 | 337 | 6
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.78141 | 0.02375 | 1.6 | 2.846 | 3.96 | 6.91 | 4.238 | 7.579 | 1.4873 | 3.7391 | 3859 | 42
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.79237 | 0.016293 | 1.42 | 2.274 | 3.4 | 4.61 | 3.927 | 4.8214 | 1.1935 | 2.0813 | 388 | 7
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) | 0 | 0.78918 | 0.024139 | 1.995 | 3.153 | 4.3 | 6.84 | 4.911 | 7.167 | 1.5597 | 3.2245 | 1081 | 7
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | CLOROPHOSPHONAZO III | 0 | 0.75772 | 0.024319 | 1.59 | 2.948 | 5.08 | 7.45 | 5.4105 | 8.694 | 3.2363 | 4.7639 | 42 | 4
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.78056 | 0.023195 | 1.63 | 2.97 | 3.33 | 6.02 | 3.153 | 5.451 | 0.29223 | 2.5801 | 149 | 3
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.79279 | 0.031757 | 1.87 | 6.565 | 4.91 | 13.59 | 5.3625 | 11.7 | 1.0325 | 3.9986 | 228 | 5
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.78928 | 0.018042 | 1.605 | 2.429 | 3.67 | 5.19 | 3.869 | 5.6994 | 1.0412 | 2.454 | 16661 | 139
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(20737593) | 0 | 0.78872 | 0.017251 | 1.6 | 2.184 | 3.42 | 4.69 | 3.655 | 5.2594 | 1.0247 | 1.9655 | 5242 | 41
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.80228 | 0.01474 | 1.11 | 2.06 | 2.49 | 4.23 | 2.62 | 4.6178 | 0.66432 | 1.9896 | 9261 | 71
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(06481647) | 0 | 0.79914 | 0.016437 | 1.65 | 2.054 | 3.56 | 4.24 | 3.737 | 4.2716 | 0.73045 | 1.3243 | 297 | 3
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) | 0 | 0.79939 | 0.017333 | 1.71 | 2.366 | 3.62 | 5.37 | 3.725 | 6.019 | 0.74862 | 2.3124 | 7515 | 38
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.80376 | 0.020858 | 1.94 | 3.18 | 3.98 | 6.71 | 3.971 | 7.373 | 0.71367 | 2.1282 | 524 | 6
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.3073 | 0.025903 | 0.98 | 1.835 | 2.4 | 4.55 | 2.5705 | 5.2515 | 0.68714 | 2.4752 | 109 | 2
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.3165 | 0.034019 | 1.51 | 2.819 | 3.75 | 6.47 | 3.982 | 6.8477 | 1.1718 | 2.8452 | 1867 | 16
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.3263 | 0.026769 | 1.35 | 2.03 | 3.09 | 4.67 | 3.2345 | 5.1363 | 0.92901 | 2.3145 | 117876 | 265
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(20737593) | 0 | 1.3213 | 0.024104 | 1.3 | 1.88 | 2.95 | 4.16 | 3.054 | 4.5551 | 0.76699 | 1.8717 | 29723 | 49
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.3448 | 0.022736 | 1.03 | 1.78 | 2.45 | 4.01 | 2.579 | 4.384 | 0.77927 | 1.9955 | 75882 | 151
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) | 0 | 1.3458 | 0.48729 | 1.51 | 2.35 | 3.23 | 5.05 | 3.328 | 5.4047 | 0.72017 | 1.9602 | 56528 | 72
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(06481647) | 0 | 1.3281 | 0.023987 | 1.58 | 1.97 | 3.38 | 3.99 | 3.403 | 4.3174 | 0.63352 | 1.3644 | 2733 | 4
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.319 | 0.031964 | 1.5 | 2.71 | 3.56 | 6.29 | 3.694 | 6.9345 | 0.9898 | 2.6901 | 5652 | 27
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.3365 | 0.018105 | 1.24 | 1.597 | 2.54 | 3.26 | 2.3815 | 3.1592 | 0.34381 | 0.59311 | 279 | 3
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.2936 | 0.039939 | 1.68 | 3.096 | 3.63 | 7.12 | 3.769 | 8.0764 | 1.1185 | 2.9286 | 2407 | 2
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.77052 | 0.022897 | 1.885 | 3.744 | 4.34 | 7.78 | 4.8305 | 8.9193 | 1.4744 | 3.2071 | 1414 | 12
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(20737593) | 0 | 0.78124 | 0.016454 | 1.62 | 2.25 | 3.58 | 4.86 | 3.61 | 5.1846 | 0.79659 | 2.128 | 42007 | 44
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.78363 | 0.018022 | 1.63 | 2.422 | 3.57 | 5.48 | 3.789 | 5.9214 | 0.97667 | 2.4361 | 152777 | 264
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.79648 | 0.015562 | 1.16 | 2 | 2.63 | 4.51 | 2.833 | 4.8273 | 0.81175 | 2.1658 | 102340 | 177
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(06481647) | 0 | 0.78597 | 0.014705 | 1.5 | 2.03 | 3.3 | 4.31 | 3.5655 | 4.5575 | 0.73701 | 1.4726 | 4377 | 4
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) | 0 | 0.79606 | 0.23226 | 1.74 | 2.57 | 3.64 | 5.4 | 3.7215 | 5.8352 | 0.72656 | 2.1407 | 81577 | 70
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.79447 | 0.019757 | 1.74 | 3.008 | 4.15 | 6.92 | 4.305 | 7.34 | 0.95447 | 2.9837 | 6330 | 27
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | CLOROPHOSPHONAZO III | 0 | 0.79834 | 0.28038 | 2.1 | 3.478 | 4.75 | 8.34 | 5.114 | 8.589 | 1.5327 | 4.1827 | 536 | 9
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.3442 | 0.023118 | 1.15 | 1.747 | 2.41 | 3.6 | 2.376 | 3.3936 | 0.34005 | 0.78791 | 377 | 5
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.77549 | 0.020595 | 2.025 | 3.34 | 4.25 | 7.77 | 4.3435 | 7.2682 | 0.62219 | 1.9874 | 1255 | 9
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.78706 | 0.018333 | 1.64 | 2.581 | 3.55 | 5.84 | 3.702 | 6.3448 | 0.89766 | 2.3968 | 15142 | 85
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.79895 | 0.016523 | 1.23 | 2.12 | 3 | 4.86 | 3.002 | 5.2779 | 0.82926 | 2.3556 | 11009 | 47
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) | 0 | 0.79368 | 0.020789 | 1.95 | 3.077 | 4.09 | 6.55 | 4.1585 | 6.8613 | 0.89627 | 2.2136 | 10741 | 21
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.78799 | 0.024191 | 1.85 | 3.178 | 4.31 | 6.67 | 4.514 | 7.0486 | 0.98133 | 2.9286 | 3798 | 14
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | CLOROPHOSPHONAZO III | 0 | 0.78365 | 0.04074 | 2.295 | 5.27 | 4.84 | 10.65 | 4.971 | 9.7195 | 0.82653 | 2.8598 | 202 | 5
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.3188 | 0.032731 | 1.82 | 3.294 | 3.94 | 6.86 | 4.212 | 7.3144 | 0.81289 | 2.5758 | 1050 | 10
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.3323 | 0.025634 | 1.31 | 1.96 | 2.92 | 4.42 | 3.095 | 4.9388 | 0.86411 | 2.1016 | 16701 | 86
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(20737593) | 0 | 1.3093 | 0.032898 | 1.275 | 2.815 | 3.43 | 5.75 | 4.0865 | 5.3362 | 1.3394 | 2.0152 | 634 | 2
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.3483 | 0.029798 | 1 | 2.08 | 2.52 | 4.68 | 2.693 | 5.157 | 0.79377 | 2.3406 | 13701 | 58
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) | 0 | 1.336 | 0.030346 | 1.625 | 2.653 | 3.51 | 5.6 | 3.4995 | 5.9345 | 0.80664 | 2.2213 | 9545 | 19
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.3142 | 0.034287 | 1.64 | 2.874 | 3.57 | 5.78 | 3.563 | 5.8762 | 0.83581 | 2.0352 | 1205 | 11
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | CLOROPHOSPHONAZO III | 0 | 1.2843 | 0.053076 | 1.13 | 2.273 | 2.64 | 4.57 | 2.7415 | 4.2507 | 0.64914 | 1.4956 | 135 | 3
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.3294 | 0.024178 | 1.3 | 1.89 | 2.85 | 4.13 | 3.064 | 4.6058 | 0.79016 | 1.8515 | 50744 | 115
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(20737593) | 0 | 1.3262 | 0.023074 | 1.29 | 1.81 | 2.86 | 3.99 | 3.022 | 4.263 | 0.73366 | 1.6383 | 17334 | 29
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.3461 | 0.021238 | 0.98 | 1.642 | 2.3 | 3.64 | 2.401 | 3.923 | 0.71996 | 1.757 | 33795 | 92
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) | 0 | 1.3403 | 0.023802 | 1.43 | 2.046 | 3.05 | 4.4 | 3.038 | 4.62 | 0.58152 | 1.5375 | 27983 | 39
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(06481647) | 0 | 1.3287 | 0.022143 | 1.29 | 1.737 | 2.93 | 3.53 | 3.235 | 3.651 | 0.69394 | 1.3532 | 2098 | 3
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.3083 | 0.022349 | 1.22 | 1.722 | 2.75 | 4.24 | 2.865 | 4.4734 | 0.55746 | 1.8366 | 1357 | 4
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.78549 | 0.018837 | 1.865 | 2.109 | 3.81 | 4.43 | 3.7705 | 4.6893 | 0.68098 | 1.1941 | 164 | 2
2023 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.78938 | 0.010468 | 1.205 | 1.377 | 2.15 | 3.47 | 2.356 | 4.0856 | 1.2115 | 1.9768 | 113 | 3
2023 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.45262 | 0.016646 | 2.645 | 3.965 | 5.63 | 8.17 | 5.9965 | 8.84 | 1.5564 | 3.1874 | 344 | 5
2023 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.45446 | 0.014479 | 1.89 | 3.704 | 4.4 | 7.78 | 4.434 | 8.6112 | 1.1813 | 3.397 | 7764 | 20
2023 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.0187 | 0.028839 | 1.605 | 2.61 | 4.17 | 5.39 | 4.6005 | 5.402 | 1.1221 | 2.5257 | 340 | 5
2023 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.0182 | 0.022476 | 1.325 | 3.099 | 2.94 | 7.08 | 2.9775 | 6.8969 | 0.83765 | 2.0012 | 8653 | 21
2023 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.8253 | 0.053316 | 2.22 | 4.088 | 4.82 | 8.52 | 4.695 | 8.4532 | 0.76032 | 2.8901 | 2900 | 13
2023 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.40941 | 0.011796 | 1.68 | 2.86 | 4.64 | 6.2 | 5.179 | 6.7012 | 1.2321 | 3.1444 | 314 | 10
2023 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.86191 | 0.011887 | 0.99 | 1.396 | 2.08 | 3.03 | 2.116 | 3.2056 | 0.7011 | 1.2148 | 215 | 7
2023 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.535 | 0.022751 | 0.845 | 1.8 | 2.11 | 4.16 | 2.398 | 4.651 | 1.3287 | 2.0195 | 89 | 4
2023 | MAGNESIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 0.47249 | 0.013964 | 2.26 | 3.284 | 4.65 | 6.87 | 4.656 | 7.0475 | 1.1003 | 2.7807 | 2967 | 4
2023 | MAGNESIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.0965 | 0.016849 | 1.445 | 2.06 | 2.96 | 4.19 | 2.996 | 4.162 | 0.2059 | 1.1295 | 1078 | 2
2023 | MAGNESIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] | 0 | 1.7474 | 0.02875 | 1.095 | 1.812 | 2.94 | 4.02 | 3.1225 | 4.3302 | 0.9023 | 2.0222 | 2687 | 3
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 88132 | Cobas c501 c502 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.8801 | 0.14095 | 1.86 | 2.26 | 6.22 | 8.58 | 7.3045 | 10.1529 | 4.2258 | 6.4141 | 17 | 2
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas 8000 c701 (France controls) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.6375 | 0.052755 | 3.07 | 3.353 | 6.29 | 6.86 | 5.4815 | 7.0335 | 0.6004 | 1.5839 | 507 | 2
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.7211 | 0.073528 | 2.97 | 3.6 | 6.5 | 8.51 | 6.8285 | 10.111 | 2.0663 | 4.883 | 3145 | 17
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.7314 | 0.063961 | 1.91 | 3.018 | 5.6 | 7.04 | 6.2825 | 7.9716 | 3.0249 | 5.027 | 572 | 7
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas 8000 c701 (France controls) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.6392 | 0.066096 | 1.59 | 2.081 | 3.31 | 4.19 | 3.45 | 3.9006 | 0.69231 | 0.99676 | 428 | 2
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.8597 | 0.10642 | 1.675 | 2.501 | 3.97 | 5.75 | 4.3675 | 6.3792 | 1.5986 | 3.3309 | 3245 | 16
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.7314 | 0.080959 | 1.26 | 3.08 | 3.21 | 6.37 | 3.469 | 6.336 | 1.102 | 1.9431 | 892 | 7
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas 8000 c701 (France controls) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.6777 | 0.062981 | 2.44 | 3.786 | 5.18 | 8.24 | 5.422 | 7.9368 | 1.6605 | 3.1859 | 5188 | 6
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.7416 | 0.069625 | 2.98 | 4.01 | 6.6 | 8.53 | 7.005 | 9.3014 | 1.7593 | 4.3129 | 4713 | 20
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.7156 | 0.073968 | 2.38 | 3.629 | 5.47 | 10.5 | 6.173 | 11.7551 | 2.0265 | 4.9972 | 3704 | 11
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas 8000 c701 (France controls) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.5654 | 0.079883 | 1.43 | 2.344 | 3.25 | 5.14 | 3.425 | 5.5938 | 0.95627 | 2.0218 | 5734 | 6
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.7587 | 0.093682 | 1.62 | 2.526 | 3.93 | 5.74 | 4.098 | 5.9048 | 1.1455 | 2.8498 | 4529 | 20
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.6346 | 0.11118 | 1.57 | 2.772 | 3.82 | 8.07 | 4.119 | 9.3774 | 1.2855 | 4.9338 | 3901 | 10
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 88161 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.6817 | 0.09717 | 2.01 | 5.606 | 8.97 | 11.57 | 9.681 | 11.668 | 2.4738 | 8.4705 | 78 | 3
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 88162 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.8675 | 0.15707 | 3.67 | 5.334 | 7.36 | 11 | 6.876 | 10.3194 | 1.1978 | 2.6541 | 72 | 2
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas 8000 c701 (France controls) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.6458 | 0.06429 | 3.18 | 3.72 | 6.65 | 7.85 | 6.6025 | 8.1573 | 1.2246 | 2.9584 | 3619 | 4
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.7505 | 0.063539 | 2.62 | 3.8 | 5.76 | 8.28 | 6.187 | 9.184 | 1.7224 | 3.5857 | 16055 | 32
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.6913 | 0.081654 | 2.29 | 4.19 | 6.14 | 10.4 | 6.864 | 11.568 | 2.8051 | 6.9583 | 5454 | 17
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas 8000 c701 (France controls) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.5829 | 0.1098 | 2.215 | 2.8 | 4.87 | 6.24 | 4.859 | 6.7249 | 1.0379 | 3.0613 | 3635 | 4
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.8147 | 0.09213 | 1.52 | 2.31 | 3.64 | 5.14 | 3.938 | 5.5124 | 1.2405 | 2.8109 | 13582 | 30
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.6759 | 0.105 | 1.31 | 2.512 | 3.75 | 6.63 | 4.335 | 7.3836 | 1.8955 | 3.8223 | 5678 | 17
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas 8000 c701 (France controls) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.7181 | 0.071373 | 3.4 | 4.068 | 6.98 | 8.94 | 7.218 | 9.1848 | 1.842 | 4.1764 | 2771 | 4
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.769 | 0.070433 | 2.9 | 3.974 | 6.55 | 8.95 | 6.903 | 9.9892 | 1.8613 | 4.7519 | 19513 | 33
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.7619 | 0.088483 | 2.69 | 4.597 | 6.89 | 10.84 | 7.799 | 11.3235 | 2.9676 | 6.2988 | 8772 | 23
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas 8000 c701 (France controls) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.6056 | 0.083137 | 1.94 | 2.45 | 4.1 | 4.9 | 4.027 | 4.783 | 0.84559 | 1.9819 | 2356 | 4
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.7619 | 0.094757 | 1.57 | 2.41 | 3.72 | 5.5 | 4.061 | 6.209 | 1.2147 | 3.1609 | 22637 | 36
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.668 | 0.11676 | 1.76 | 2.956 | 4.47 | 6.92 | 4.884 | 7.5402 | 1.7665 | 3.7752 | 8320 | 23
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas 8000 c701 (France controls) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.6598 | 0.074471 | 3.37 | 4.78 | 7.35 | 10.26 | 7.77 | 10.3638 | 1.606 | 3.6351 | 6218 | 7
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.7373 | 0.070972 | 2.93 | 4.092 | 6.44 | 8.79 | 6.711 | 10.1382 | 1.9848 | 4.0058 | 7402 | 25
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.7018 | 0.07592 | 2.545 | 4.475 | 6.31 | 10.87 | 7.094 | 11.72 | 2.5597 | 5.569 | 4832 | 17
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas 8000 c701 (France controls) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.4047 | 0.085507 | 1.93 | 2.48 | 4.17 | 5.15 | 4.059 | 5.781 | 0.99597 | 2.6069 | 5659 | 7
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.5916 | 0.10157 | 1.7 | 2.49 | 4.31 | 5.54 | 4.55 | 6.34 | 1.3792 | 3.5048 | 6871 | 22
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.4906 | 0.11334 | 1.585 | 3.462 | 3.91 | 7.73 | 4.392 | 8.0515 | 1.6762 | 3.1494 | 5611 | 18
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas 8000 c701 (France controls) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.6339 | 0.052751 | 2.84 | 3.326 | 5.78 | 7.03 | 5.493 | 7.1957 | 1.0746 | 1.7023 | 289 | 2
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.7515 | 0.074713 | 2.975 | 3.895 | 6.82 | 9.33 | 7.292 | 10.1405 | 2.038 | 4.5299 | 705 | 7
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.7512 | 0.12494 | 2.38 | 6.332 | 5.08 | 12.8 | 5.51 | 12.4334 | 1.0873 | 3.1336 | 141 | 4
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas 8000 c701 (France controls) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.4613 | 0.070576 | 1.82 | 2.067 | 3.69 | 4.55 | 3.3795 | 4.7624 | 0.62345 | 1.4894 | 292 | 2
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.703 | 0.1174 | 1.76 | 2.65 | 5.02 | 6.18 | 5.647 | 7.4574 | 1.8485 | 4.1231 | 741 | 8
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.6199 | 0.11831 | 1.345 | 3.462 | 2.81 | 7.5 | 3.027 | 7.6727 | 0.97534 | 1.7596 | 139 | 4
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Multichem U 1 | 900100 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 2.5034 | 0.1225 | 5.15 | 5.248 | 10.3 | 10.65 | 10.125 | 10.252 | 1.6227 | 2.9187 | 103 | 3
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Multichem U 2 | 900101 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 4.8567 | 0.18479 | 3.36 | 4.282 | 7.45 | 8.57 | 7.316 | 8.226 | 1.0288 | 2.7748 | 106 | 3
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 2.5077 | 0.11666 | 2.3 | 5.213 | 7.19 | 10.92 | 8.2345 | 11.922 | 3.0671 | 4.6547 | 359 | 4
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 2.4809 | 0.20809 | 4.94 | 10.656 | 10.92 | 24 | 11.4965 | 22.415 | 2.7195 | 7.1856 | 4297 | 17
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 4.3543 | 0.15867 | 1.945 | 5.365 | 5.22 | 11 | 6.214 | 10.6473 | 1.4385 | 3.2874 | 357 | 4
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 4.404 | 0.15616 | 2.16 | 3.996 | 5.49 | 8.73 | 6.038 | 9.3908 | 1.8016 | 4.3655 | 4402 | 17
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 2.8356 | 0.096291 | 1.93 | 2.714 | 5.96 | 6.36 | 6.311 | 7.1426 | 2.7596 | 4.3815 | 201 | 7
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 4.544 | 0.15063 | 1.37 | 2.666 | 2.75 | 5.35 | 2.954 | 5.3764 | 1.0339 | 1.2204 | 90 | 4
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 2.7183 | 0.075193 | 1.795 | 2.692 | 4.02 | 5.76 | 4.286 | 6.4895 | 1.0435 | 2.8922 | 490 | 3
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 2.7796 | 0.12281 | 1.94 | 3.256 | 5.61 | 8.18 | 6.27 | 9.0068 | 2.2578 | 5.7764 | 7793 | 9
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c503 c303 | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 4.9968 | 0.088912 | 1.42 | 2.172 | 2.89 | 4.39 | 2.942 | 3.9736 | 0.33874 | 1.2403 | 501 | 3
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 5.0879 | 0.16061 | 1.07 | 1.782 | 3.53 | 5.2 | 3.942 | 6.0484 | 2.3053 | 4.0232 | 6211 | 8
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 2.6195 | 0.13165 | 2.225 | 3.285 | 6.12 | 9.03 | 7.169 | 10.3551 | 2.8518 | 6.0618 | 3962 | 10
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 5.0433 | 0.22588 | 1.54 | 2.44 | 4.93 | 8.53 | 5.678 | 9.5724 | 3.0396 | 6.1549 | 3980 | 9
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 2.4118 | 0.10393 | 2.32 | 3.512 | 5.78 | 9.13 | 6.308 | 9.9936 | 2.2107 | 5.8216 | 13953 | 16
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 5.2948 | 0.17502 | 1.47 | 2.211 | 4.27 | 6.73 | 4.9805 | 7.7839 | 2.3393 | 4.6287 | 14296 | 16
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 2.4865 | 0.10036 | 2.23 | 3.008 | 5.95 | 7.27 | 6.903 | 8.5006 | 3.2744 | 4.6018 | 2187 | 8
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 5.4606 | 0.16739 | 1.48 | 2.048 | 4.1 | 6.95 | 4.634 | 7.6225 | 2.3192 | 5.4139 | 2088 | 8
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.9579 | 0.088567 | 2.485 | 3.135 | 5.84 | 8.75 | 6.5245 | 10.0255 | 2.6855 | 5.8861 | 1396 | 2
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.9115 | 0.10194 | 2.105 | 2.975 | 4.32 | 6.35 | 4.4455 | 6.654 | 0.99839 | 2.344 | 1572 | 2
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 1.9717 | 0.06518 | 2.16 | 2.413 | 4.86 | 6.26 | 4.4885 | 6.956 | 0.94827 | 4.5714 | 195 | 3
2023 | MAGNESIUM URINE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) | 0 | 3.8361 | 0.078234 | 1.645 | 2.327 | 3.63 | 4.78 | 3.463 | 4.6866 | 0.50592 | 1.7114 | 185 | 3
2023 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282296 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 | 0 | 2.2415 | 0.16108 | 6.67 | 8.154 | 13.27 | 16.86 | 12.5795 | 18.1492 | 2.3579 | 4.6463 | 485 | 5
2023 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282302 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 | 0 | 2.1374 | 0.1719 | 6.9 | 8.438 | 14.41 | 17.35 | 14.351 | 18.9024 | 2.6882 | 7.0347 | 919 | 9
2023 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282308 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 | 0 | 2.0868 | 0.15785 | 6.37 | 8.082 | 13.22 | 17.43 | 13.408 | 18.4808 | 3.0669 | 5.8022 | 1469 | 11
2023 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282314 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 | 0 | 2.1736 | 0.17055 | 6.505 | 8.113 | 13.45 | 17.39 | 12.6765 | 20.0559 | 2.6354 | 7.363 | 1318 | 11
2023 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282320 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 | 0 | 2.1743 | 0.17182 | 6.78 | 8.226 | 14.76 | 16.95 | 14.54 | 18.2082 | 2.7965 | 6.6951 | 908 | 9
2023 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282326 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 | 0 | 2.185 | 0.1544 | 7.98 | 9.196 | 17.48 | 20.77 | 19.1275 | 25.1855 | 5.9528 | 10.0085 | 128 | 3
2023 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282332 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 | 0 | 2.1261 | 0.15089 | 6.78 | 8.59 | 13.56 | 17 | 12.3955 | 15.4941 | 1.2369 | 3.562 | 769 | 6
2023 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282338 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 | 0 | 2.1716 | 0.16733 | 5.44 | 6.486 | 12.04 | 15.9 | 13.0675 | 17.2212 | 3.998 | 6.7764 | 289 | 5
2023 | METHB [B] | Auto QC L1 | 2142049801 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 12.0663 | 0.21377 | 0.435 | 1.47 | 1.47 | 4.37 | 1.55 | 4.8145 | 0.64359 | 2.8244 | 157 | 2
2023 | METHB [B] | Auto QC L2 | 2142049802 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 6.1213 | 0.16479 | 1.735 | 2.965 | 4.19 | 6.05 | 4.3865 | 6.3876 | 1.4819 | 2.8329 | 153 | 2
2023 | METHB [B] | Auto QC L3 | 2142049803 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 2.0105 | 0.090828 | 2.335 | 6.093 | 5.54 | 12.48 | 5.492 | 12.1543 | 1.8662 | 4.8766 | 152 | 2
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX L | 14880 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.072111 | 0.005292 | 6.08 | 9.222 | 13.17 | 20.24 | 15.1405 | 21.2625 | 4.1759 | 6.3026 | 305 | 2
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX M | 14881 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.40409 | 0.015066 | 2.87 | 4.804 | 6.31 | 9.89 | 6.9685 | 9.3904 | 1.1293 | 3.4919 | 306 | 2
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX H | 14882 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.8275 | 0.036851 | 3.755 | 5.896 | 7.79 | 12.62 | 7.941 | 12.5372 | 1.5469 | 3.3529 | 306 | 2
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX L | 16492 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.071007 | 0.007571 | 5.985 | 8.115 | 16.19 | 25.63 | 17.922 | 27.6965 | 6.4305 | 14.3906 | 278 | 4
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX M | 16493 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.42204 | 0.018137 | 4 | 5.344 | 8.64 | 11.39 | 8.097 | 12.3522 | 1.5118 | 3.644 | 270 | 4
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX H | 16494 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.83416 | 0.041763 | 4.27 | 6.106 | 9.17 | 14.34 | 9.4405 | 15.9312 | 1.8064 | 5.9386 | 269 | 4
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX L | 16619 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.067279 | 0.006675 | 6.175 | 12.11 | 13.37 | 25.26 | 15.458 | 23.3695 | 2.9779 | 6.8273 | 394 | 4
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX M | 16620 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.40574 | 0.016384 | 3.28 | 4.636 | 6.9 | 9.51 | 6.599 | 9.3386 | 1.372 | 4.5009 | 404 | 4
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX H | 16621 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.78169 | 0.040497 | 3.755 | 6.795 | 9.08 | 13.68 | 8.175 | 12.9395 | 1.1349 | 5.9342 | 404 | 4
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX L | 17724 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.067406 | 0.007011 | 6.44 | 9.072 | 14.09 | 29.52 | 14.407 | 31.896 | 4.8681 | 12.8945 | 591 | 8
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX M | 17725 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.41497 | 0.021437 | 3.31 | 7.496 | 7.83 | 15.49 | 7.8745 | 15.2886 | 2.3056 | 4.9291 | 608 | 8
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX H | 17726 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.79129 | 0.0561 | 4.04 | 8.2 | 10.23 | 18.95 | 10.509 | 19.7573 | 3.3406 | 9.6645 | 606 | 8
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX L | 18140 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.06412 | 0.005851 | 6.855 | 11.06 | 14.81 | 22.61 | 16.387 | 21.372 | 3.8792 | 7.9122 | 567 | 5
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX M | 18141 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.38559 | 0.024436 | 3.115 | 4.875 | 7.39 | 11.8 | 7.4065 | 14.14 | 2.7878 | 5.7287 | 547 | 5
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX H | 18142 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.7518 | 0.046513 | 4.43 | 6.69 | 9.57 | 13.56 | 9.3455 | 13.5145 | 1.6882 | 5.0865 | 551 | 5
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX L | 18583 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.05964 | 0.005254 | 4.85 | 8.585 | 11.73 | 16.76 | 12.736 | 18.5762 | 4.1401 | 8.0585 | 210 | 4
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX M | 18584 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.43174 | 0.022012 | 2.13 | 2.885 | 5.79 | 10.16 | 7.1 | 11.4251 | 3.0075 | 8.069 | 230 | 4
2023 | METHOTREXATE [S] | MTX H | 18585 | Roche instruments | ARK | 0 | 0.75652 | 0.039729 | 2.43 | 3.797 | 6.74 | 9.83 | 7.278 | 10.9269 | 3.2902 | 6.8006 | 232 | 4
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 641706 | 45.21 | 3.9465 | 7.04 | 12.126 | 19.01 | 25.71 | 24.517 | 31.506 | 9.2913 | 14.6919 | 507 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 669735 | 36.4462 | 1.0517 | 2.74 | 3.748 | 5.46 | 7.88 | 5.676 | 8.0784 | 2.0661 | 2.0661 | 13 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 0 | 42.4826 | 4.376 | 3.47 | 8.718 | 13.99 | 19.4 | 14.919 | 21.6314 | 5.7656 | 13.0716 | 967 | 12
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 617156 | 33.3476 | 0.96129 | 1.98 | 2.852 | 4.39 | 6.28 | 5.068 | 6.6849 | 1.9431 | 2.1488 | 483 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 592398 | 35.3798 | 2.1341 | 2.82 | 4.08 | 8.32 | 9.67 | 8.238 | 11.017 | 4.1792 | 6.5332 | 416 | 5
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 641706 | 88.8643 | 5.1614 | 3.25 | 7.778 | 12.35 | 18.02 | 14.784 | 21.2714 | 6.6388 | 10.8749 | 508 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 669735 | 77.6 | 1.5427 | 2.475 | 2.583 | 5.32 | 5.77 | 5.5275 | 6.4775 | 1.4354 | 2.2108 | 14 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 0 | 80.9543 | 3.3617 | 1.75 | 3.755 | 4.23 | 8.95 | 4.746 | 10.3176 | 1.8942 | 4.8048 | 311 | 8
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 592398 | 74.4505 | 2.0886 | 1.76 | 2.28 | 3.74 | 6.04 | 4.359 | 6.9982 | 2.3491 | 3.5788 | 202 | 4
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 617156 | 71.7728 | 1.6334 | 1.64 | 2.308 | 3.69 | 5.3 | 4.197 | 5.8644 | 1.465 | 2.0511 | 441 | 4
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 541624 | 74.6698 | 2.037 | 1.58 | 3.15 | 3.93 | 6.74 | 4.3605 | 7.0133 | 1.2383 | 2.5794 | 232 | 2
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC | 0 | 34.0438 | 3.6513 | 4.39 | 9.53 | 11.74 | 32.41 | 12.315 | 32.126 | 4.7986 | 22.5594 | 1714 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 669735 | 37.1091 | 1.5278 | 2.34 | 4.002 | 6.31 | 8.9 | 5.994 | 8.5938 | 1.2814 | 4.5852 | 489 | 6
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 0 | 34.4439 | 3.1096 | 2.15 | 3.436 | 7.26 | 17.96 | 8.1145 | 17.9918 | 3.9725 | 14.3828 | 2496 | 19
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 652688 | 39.3386 | 1.6311 | 1.655 | 2.61 | 6.42 | 9.8 | 6.792 | 10.3978 | 4.4967 | 7.9036 | 365 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 641706 | 43.2992 | 2.6021 | 2.035 | 8.275 | 7.2 | 16.88 | 7.6755 | 17.7115 | 1.1177 | 5.5819 | 739 | 5
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 687685 | 43.3151 | 3.1846 | 1.87 | 8.753 | 6.79 | 25.16 | 7.298 | 24.2386 | 2.2686 | 12.0819 | 1970 | 12
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 592401 | 34.9768 | 3.2201 | 6.665 | 13.08 | 18.13 | 29.67 | 19.178 | 28.394 | 5.0729 | 13.7675 | 177 | 2
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 0 | 34.2887 | 1.5755 | 2.485 | 3.935 | 5.65 | 9.56 | 6.308 | 10.067 | 2.1577 | 5.1604 | 2789 | 7
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC | 0 | 75.7556 | 5.4404 | 2.93 | 6.124 | 7.4 | 20.14 | 7.331 | 20.434 | 1.9153 | 8.3965 | 2612 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 669735 | 83.7364 | 2.9278 | 1.83 | 3.05 | 5.77 | 6.75 | 5.63 | 7.3318 | 1.5976 | 4.6099 | 508 | 5
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 687685 | 90.056 | 6.8433 | 1.79 | 7.33 | 7.4 | 17.49 | 7.9535 | 18.2025 | 2.2147 | 12.0401 | 1978 | 11
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 0 | 76.9621 | 4.6321 | 1.53 | 2.816 | 5.79 | 14.32 | 6.527 | 14.4502 | 2.7424 | 12.2606 | 2099 | 19
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 592401 | 76.9901 | 6.3071 | 3.435 | 12.755 | 12.03 | 26.08 | 12.534 | 29.6055 | 4.8491 | 14.3621 | 182 | 2
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 652688 | 86.8348 | 3.7009 | 1.39 | 2.648 | 5.35 | 9.73 | 6.167 | 10.4292 | 3.3552 | 7.8893 | 376 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 641706 | 92.1725 | 4.5287 | 2.925 | 4.695 | 6.98 | 10.21 | 8.4295 | 11.2605 | 3.3564 | 4.612 | 723 | 5
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 0 | 76.2705 | 2.2028 | 1.62 | 2.3 | 4.13 | 6.4 | 4.821 | 6.986 | 1.3813 | 3.695 | 2845 | 8
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC | 0 | 41.1148 | 3.1746 | 3.42 | 9.85 | 7.91 | 19.14 | 7.094 | 17.9552 | 1.5844 | 10.4584 | 714 | 5
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 687685 | 42.0194 | 5.0283 | 3.175 | 7.701 | 7.19 | 30.72 | 7.7575 | 26.7582 | 2.1058 | 18.8286 | 657 | 4
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 641706 | 45.7866 | 3.6424 | 1.61 | 9.374 | 10.57 | 19.78 | 12.244 | 21.8066 | 5.9233 | 13.877 | 313 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 652688 | 43.8947 | 2.4832 | 1.62 | 3.7 | 3.49 | 15.5 | 3.978 | 18.451 | 1.4924 | 10.7361 | 436 | 2
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 702571 | 36.7759 | 1.2507 | 2.13 | 4.602 | 5.07 | 9.39 | 5.406 | 9.9206 | 1.3642 | 3.3692 | 3784 | 11
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 592401 | 36.9725 | 1.7797 | 2.18 | 3.738 | 5.41 | 10.05 | 5.62 | 11.0028 | 2.1962 | 3.8691 | 1537 | 2
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 0 | 44.6927 | 4.5805 | 2.27 | 8.319 | 11.51 | 19.13 | 12.055 | 20.5894 | 5.8219 | 12.7281 | 5417 | 32
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 669735 | 43.2682 | 5.2148 | 3.32 | 7.67 | 14.65 | 21.12 | 14.739 | 21.878 | 6.8065 | 17.7202 | 922 | 6
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 712219 | 35.864 | 1.9785 | 1.82 | 3.124 | 6.08 | 13.95 | 6.984 | 14.8684 | 4.0916 | 10.1976 | 1022 | 2
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 617156 | 37.0748 | 1.2397 | 2.25 | 3.794 | 4.89 | 8.1 | 5.014 | 8.4898 | 1.0526 | 2.4598 | 1072 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 0 | 37.9712 | 1.9811 | 1.76 | 4.46 | 5.21 | 10.46 | 5.6285 | 11.7685 | 2.406 | 5.8306 | 1929 | 15
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 712224 | 39.4384 | 2.1933 | 1.62 | 3.003 | 3.59 | 11.87 | 4.1745 | 11.5001 | 1.0177 | 8.2278 | 1108 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas Integra (France controls) | TURBIDIMETRIC | 0 | 39.1731 | 1.7233 | 3.67 | 10.639 | 7.36 | 20.84 | 6.3305 | 21.9343 | 0.4233 | 4.4367 | 124 | 2
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC | 0 | 75.1077 | 3.3153 | 2.84 | 4.35 | 6.21 | 8.89 | 5.796 | 8.768 | 1.2178 | 3.5757 | 841 | 4
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 641706 | 85.8552 | 6.2455 | 2.09 | 6.878 | 9.74 | 14.57 | 10.634 | 17.9756 | 5.7498 | 9.8561 | 348 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 0 | 83.0789 | 7.7483 | 1.89 | 6.64 | 6.72 | 17.49 | 7.511 | 17.84 | 3.3069 | 9.9994 | 6989 | 31
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 669735 | 84.8004 | 7.2692 | 2.48 | 4.88 | 9.93 | 16.81 | 11.215 | 16.928 | 5.5449 | 13.1492 | 1044 | 6
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 687685 | 77.8506 | 7.107 | 1.705 | 3.779 | 4.99 | 18.41 | 5.825 | 16.7516 | 2.6313 | 14.4738 | 1040 | 4
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 592401 | 74.746 | 3.1869 | 2.035 | 3.309 | 5.45 | 11.01 | 5.6775 | 10.9552 | 2.009 | 6.3456 | 1559 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 702571 | 74.3656 | 2.2034 | 1.66 | 2.916 | 4.15 | 6.99 | 4.664 | 7.218 | 1.5192 | 4.1109 | 3297 | 10
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 652688 | 82.2489 | 4.358 | 1.78 | 3.534 | 5.78 | 10.1 | 6.735 | 11.6406 | 2.8104 | 5.0794 | 693 | 2
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 0 | 75.3259 | 2.4677 | 1.38 | 2.538 | 3.99 | 7.68 | 4.456 | 8.2368 | 2.0828 | 5.1951 | 2165 | 14
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 617156 | 73.3926 | 1.6961 | 1.37 | 2.174 | 3.19 | 5.48 | 3.6515 | 6.3762 | 1.0375 | 3.3773 | 915 | 2
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 712224 | 75.8236 | 2.5567 | 1.375 | 2.202 | 4.03 | 7.57 | 4.7225 | 7.8288 | 2.1259 | 3.5515 | 1189 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas Integra (France controls) | TURBIDIMETRIC | 0 | 81.361 | 5.2593 | 3.535 | 5.728 | 10.23 | 15.67 | 10.128 | 16.4452 | 2.3632 | 12.8219 | 259 | 2
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC | 0 | 40.4386 | 5.2931 | 4.57 | 8.806 | 14.21 | 23.72 | 14.812 | 25.8378 | 4.5529 | 17.7162 | 3043 | 5
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 0 | 39.0816 | 3.6189 | 2.39 | 5.968 | 8.42 | 18.59 | 8.992 | 18.6044 | 3.7701 | 9.633 | 14831 | 36
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 687685 | 48.2479 | 2.6993 | 1.565 | 3.735 | 4.6 | 14.41 | 5.3265 | 14.1423 | 2.7038 | 9.8114 | 3457 | 15
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 702571 | 37.9974 | 1.8661 | 2.185 | 4.53 | 5.52 | 10.34 | 5.9135 | 10.9255 | 1.951 | 4.5234 | 8255 | 24
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 0 | 39.4988 | 2.6357 | 2.22 | 4.666 | 6.67 | 12.55 | 7.5155 | 13.3959 | 3.2208 | 8.112 | 12333 | 30
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 743940 | 43.5706 | 1.0365 | 1.745 | 2.46 | 3.78 | 5.24 | 4.131 | 5.5086 | 1.1457 | 2.458 | 744 | 5
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC | 0 | 75.4963 | 6.3918 | 3.44 | 5.517 | 10.09 | 14.37 | 10.4585 | 16.4865 | 3.7528 | 9.4885 | 3333 | 5
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 687685 | 94.8421 | 4.8242 | 1.62 | 2.546 | 5 | 15.35 | 5.948 | 13.9919 | 2.8893 | 11.8387 | 3523 | 16
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 702571 | 78.7073 | 2.7368 | 1.72 | 2.88 | 4.41 | 6.74 | 4.875 | 7.919 | 1.6067 | 4.4341 | 8487 | 23
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 0 | 79.1384 | 3.9409 | 1.79 | 3.362 | 5.03 | 10.66 | 5.7515 | 10.8101 | 2.1928 | 5.77 | 13492 | 37
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 743940 | 85.553 | 1.6127 | 1.26 | 1.894 | 2.68 | 4.07 | 3.019 | 4.7115 | 0.97688 | 1.8371 | 761 | 5
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 0 | 80.5263 | 3.4263 | 1.44 | 3.004 | 4.2 | 8.56 | 4.762 | 9.2624 | 2.1407 | 5.7392 | 11292 | 27
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 0 | 40.8152 | 4.6477 | 2.6 | 6.29 | 8.28 | 20.69 | 9.771 | 20.1413 | 4.2298 | 12.7403 | 982 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 0 | 83.0297 | 6.9094 | 1.515 | 3.216 | 5.42 | 14.74 | 6.2765 | 13.9221 | 2.3689 | 9.0892 | 997 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC | 0 | 36.3067 | 2.8379 | 3.475 | 4.9 | 8.1 | 18.52 | 9.208 | 18.29 | 2.7015 | 10.1113 | 1001 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 0 | 38.0403 | 2.9647 | 1.775 | 3.289 | 6.18 | 11.46 | 7.028 | 12.738 | 3.2782 | 8.5962 | 7535 | 24
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 743935 | 40.875 | 0.8686 | 1.745 | 2.245 | 3.65 | 4.73 | 3.698 | 4.973 | 1.0175 | 1.2603 | 468 | 2
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 0 | 40.6551 | 1.9645 | 1.525 | 3.664 | 5.05 | 8.47 | 5.5475 | 9.7335 | 2.1823 | 4.8937 | 4046 | 14
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC | 0 | 70.0922 | 4.7994 | 3.135 | 3.97 | 7.22 | 12.7 | 7.575 | 15.0915 | 2.7474 | 8.6548 | 1105 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 0 | 78.4212 | 3.014 | 1.725 | 3.014 | 4.28 | 7.51 | 4.838 | 8.8206 | 1.6277 | 4.5375 | 6635 | 22
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 0 | 80.8887 | 3.1773 | 1.355 | 3.19 | 4.08 | 7.54 | 4.6375 | 8.0976 | 1.9768 | 4.1352 | 4244 | 15
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC | 0 | 34.7017 | 1.9115 | 4.79 | 6.635 | 9.78 | 13.82 | 9.9675 | 14.3644 | 2.6093 | 3.7871 | 463 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 0 | 40.9539 | 1.8893 | 1.925 | 4.232 | 6.08 | 10.74 | 6.6515 | 12.7068 | 3.1001 | 6.3158 | 1437 | 10
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 0 | 43.6562 | 2.4317 | 2 | 3.509 | 5.47 | 7.76 | 5.6235 | 8.8689 | 1.8103 | 4.543 | 379 | 5
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC | 0 | 70.6805 | 2.5697 | 3.15 | 4.382 | 7.13 | 9.18 | 6.84 | 9.9071 | 0.9646 | 3.6609 | 456 | 3
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC | 0 | 85.5235 | 3.5759 | 1.84 | 3.184 | 5.07 | 8.44 | 5.8095 | 9.6436 | 2.6607 | 6.3519 | 1515 | 10
2023 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 0 | 88.5678 | 1.9782 | 1.45 | 2.277 | 3.65 | 4.81 | 3.7825 | 5.1673 | 1.1494 | 2.027 | 118 | 4
2023 | MICROALBUMIN [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 0 | 15.2493 | 0.54282 | 2.73 | 4.068 | 6.08 | 8.66 | 6.302 | 9.12 | 1.6365 | 3.5893 | 1916 | 6
2023 | MICROALBUMIN [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC | 0 | 15.1082 | 0.60287 | 2.46 | 4.056 | 6 | 8.82 | 6.466 | 9.4994 | 2.1117 | 4.6162 | 19195 | 16
2023 | MICROALBUMIN [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC | 0 | 59.3042 | 1.702 | 1.38 | 2.388 | 3.56 | 5.4 | 4.081 | 6.1606 | 1.571 | 2.6329 | 1989 | 6
2023 | MICROALBUMIN [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC | 0 | 60.0686 | 1.6024 | 1.64 | 2.464 | 4.01 | 5.88 | 4.33 | 6.4991 | 1.4316 | 3.1896 | 18996 | 15
2023 | MICROALBUMIN [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 0 | 14.5397 | 0.56478 | 2.15 | 3.55 | 5.8 | 8.33 | 6.5885 | 9.2667 | 2.5685 | 5.0987 | 9799 | 19
2023 | MICROALBUMIN [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 0 | 56.4956 | 1.6112 | 1.56 | 2.47 | 4.1 | 5.86 | 4.333 | 6.5368 | 1.6009 | 3.1983 | 10339 | 18
2023 | MICROALBUMIN [U] | MAS Urine Bas | 23091A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC | 0 | 21.4553 | 2.4763 | 1.99 | 6.042 | 13.34 | 24.33 | 13.7455 | 23.4543 | 9.7164 | 18.0735 | 2091 | 15
2023 | MICROALBUMIN [U] | MAS Urine Haut | 23092A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC | 0 | 84.4813 | 7.9658 | 1.65 | 4.934 | 9.36 | 18.45 | 9.703 | 17.89 | 5.4804 | 12.4637 | 2791 | 16
2023 | MICROALBUMIN [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC | 0 | 20.3773 | 2.2303 | 2.75 | 7.944 | 10.99 | 20.58 | 12.784 | 21.3476 | 6.6107 | 13.0128 | 12884 | 19
2023 | MICROALBUMIN [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC | 0 | 85.0282 | 6.662 | 2.43 | 4.138 | 7.55 | 12.72 | 8.314 | 14.9074 | 3.9821 | 9.7356 | 12208 | 19
2023 | MICROALBUMIN [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC | 0 | 20.7982 | 1.2341 | 2.99 | 4.823 | 8.58 | 13.74 | 10.0885 | 15.253 | 3.8996 | 8.1663 | 2678 | 12
2023 | MICROALBUMIN [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC | 0 | 85.0651 | 6.4927 | 2.615 | 3.768 | 9.78 | 13.16 | 11.334 | 15.1086 | 7.0153 | 9.78 | 2551 | 13
2023 | MICROALBUMIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88171T | Roche instruments | Variante (1) TURBIDIMETRIC | 0 | 41.3234 | 2.6873 | 3.59 | 4.972 | 8.98 | 10.88 | 8.4925 | 10.3461 | 1.5605 | 5.0656 | 683 | 2
2023 | MICROALBUMIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88172T | Roche instruments | Variante (1) TURBIDIMETRIC | 0 | 78.2446 | 1.8762 | 1.13 | 2.191 | 3.4 | 5.24 | 3.1565 | 4.8325 | 0.45699 | 2.933 | 592 | 2
2023 | MICROALBUMIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | Variante (1) TURBIDIMETRIC | 0 | 43.0404 | 3.643 | 2.16 | 6.556 | 4.95 | 14.22 | 5.362 | 12.4084 | 1.7766 | 4.5738 | 1914 | 2
2023 | MICROALBUMIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | Variante (1) TURBIDIMETRIC | 0 | 85.0219 | 3.7849 | 1.33 | 2.506 | 3.41 | 5.22 | 3.142 | 6.1344 | 0.98957 | 2.4896 | 1643 | 2
2023 | MICROGLOBULIN ALPHA 1 [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 | 0 | 96.0271 | 2.5793 | 1.69 | 4.042 | 3.79 | 8.82 | 4.196 | 10.2296 | 1.4061 | 3.5538 | 24 | 2
2023 | MICROGLOBULIN ALPHA 1 [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c501 c502 | PARTNER CHANNEL URINE | 0 | 24.6419 | 0.93474 | 1.97 | 3.402 | 4.47 | 7.26 | 5.095 | 6.7994 | 1.8297 | 2.6103 | 36 | 2
2023 | MICROGLOBULIN ALPHA 1 [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c501 c502 | PARTNER CHANNEL URINE | 0 | 93.5364 | 3.9992 | 2.05 | 3.954 | 4.36 | 8.46 | 5.184 | 8.1396 | 0.92904 | 3.393 | 36 | 2
2023 | MICROGLOBULIN ALPHA 1 [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c501 c502 | PARTNER CHANNEL URINE | 0 | 24.1372 | 0.65627 | 1.45 | 2.406 | 4.2 | 6.18 | 4.866 | 6.3319 | 1.5286 | 3.9777 | 83 | 3
2023 | MICROGLOBULIN ALPHA 1 [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | PARTNER CHANNEL URINE | 0 | 91.3107 | 2.7234 | 1.245 | 2.16 | 5.01 | 6.4 | 5.0575 | 7.2113 | 2.6954 | 5.172 | 80 | 3
2023 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls1 | 598465 (107) | Cobas c501 c502 | MYCOPHENLIC ACID | 0 | 0.94369 | 0.052112 | 5.42 | 6.042 | 10.91 | 12.1 | 9.395 | 11.1162 | 1.1385 | 3.3793 | 157 | 2
2023 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls2 | 598466 (108) | Cobas c501 c502 | MYCOPHENLIC ACID | 0 | 3.6885 | 0.11069 | 2.39 | 3.342 | 4.85 | 6.69 | 4.395 | 5.6658 | 0.15766 | 1.1556 | 191 | 2
2023 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls3 | 598468 (109) | Cobas c501 c502 | MYCOPHENLIC ACID | 0 | 12.9717 | 0.24191 | 1.83 | 2.068 | 3.66 | 4.29 | 3.167 | 4.3686 | 0.30416 | 1.1723 | 179 | 2
2023 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls1 | 701320 (107) | Cobas c503 c303 | MYCOPHENLIC ACID | 0 | 0.90619 | 0.049333 | 4.86 | 6.345 | 10.15 | 13.15 | 9.2845 | 12.5521 | 1.6066 | 3.7375 | 241 | 2
2023 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls2 | 701321 (108) | Cobas c503 c303 | MYCOPHENLIC ACID | 0 | 3.434 | 0.11944 | 1.825 | 2.361 | 3.78 | 5.26 | 3.911 | 5.8764 | 0.97408 | 2.5859 | 244 | 2
2023 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls3 | 701322 (109) | Cobas c503 c303 | MYCOPHENLIC ACID | 0 | 11.927 | 0.43481 | 1.21 | 2.342 | 2.63 | 5.62 | 2.881 | 5.7922 | 0.80754 | 1.6729 | 241 | 2
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 82.1276 | 3.4283 | 2.22 | 3.405 | 6.61 | 8.22 | 7.2495 | 9.3735 | 2.5772 | 4.817 | 378 | 4
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 82.6449 | 3.484 | 2.425 | 3.434 | 6 | 9.01 | 6.29 | 10.3032 | 2.2842 | 5.1026 | 4953 | 25
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 77.3806 | 2.8166 | 1.93 | 3.488 | 4.93 | 8.47 | 5.375 | 9.1636 | 1.6076 | 4.7053 | 6001 | 30
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 1069.2563 | 46.0567 | 2.78 | 3.348 | 7.11 | 7.71 | 7.672 | 8.8102 | 2.4997 | 5.0248 | 419 | 4
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 1074.1672 | 44.539 | 2.34 | 3.384 | 5.94 | 8.33 | 6.329 | 9.4438 | 2.3818 | 5.4856 | 4931 | 26
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 965.2923 | 39.5791 | 1.62 | 2.904 | 4.52 | 10.79 | 4.958 | 11.0792 | 1.8472 | 5.5957 | 2364 | 18
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN | 636130 | 950.8886 | 36.158 | 2.17 | 3.917 | 5.42 | 8.52 | 5.742 | 8.9296 | 1.8258 | 4.8577 | 3807 | 16
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L1 | 568286 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 58.7213 | 2.4484 | 3.345 | 4.212 | 7.08 | 8.96 | 7.547 | 10.5242 | 2.1385 | 3.5542 | 588 | 6
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L1 | 568286 | Cobas c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 59.0793 | 2.4778 | 2.84 | 3.446 | 6.65 | 7.88 | 7.202 | 9.5012 | 2.5581 | 4.5286 | 691 | 3
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L2 | 568287 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 227.8871 | 9.5981 | 2.895 | 5.055 | 6.38 | 10.68 | 7.0965 | 10.3229 | 1.6524 | 4.026 | 716 | 6
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L2 | 568287 | Cobas c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 252.586 | 8.7868 | 2.36 | 2.93 | 5.82 | 8.87 | 6.619 | 9.1288 | 3.4292 | 7.2589 | 698 | 3
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L1 | 626788 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 57.2321 | 2.5248 | 2.985 | 4.024 | 6.47 | 10.18 | 6.507 | 11.1088 | 1.4806 | 5.4355 | 8420 | 20
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L1 | 626788 | Cobas c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 58.7647 | 2.0987 | 3.13 | 3.98 | 6.46 | 9.23 | 6.209 | 9.12 | 1.4162 | 4.0052 | 1478 | 5
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L1 | 626788 | Cobas c701/ c702 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 61.0872 | 2.2685 | 2.7 | 3.682 | 6.25 | 8.74 | 6.302 | 8.4896 | 1.0347 | 4.2548 | 430 | 2
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L2 | 626789 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 237.5617 | 8.5504 | 2.29 | 3.824 | 5.14 | 8.63 | 5.616 | 8.9461 | 1.4654 | 3.9665 | 8878 | 20
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L2 | 626789 | Cobas c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 248.097 | 9.9789 | 1.795 | 2.912 | 4.17 | 8.37 | 4.8325 | 9.23 | 1.9242 | 5.1498 | 1484 | 5
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L2 | 626789 | Cobas c701/ c702 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 257.1778 | 9.2979 | 2.19 | 3.212 | 5.27 | 9.22 | 5.435 | 8.833 | 1.0085 | 5.4379 | 428 | 2
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN | 707438 | 78.1442 | 3.5836 | 1.635 | 3.704 | 9.31 | 14.16 | 9.474 | 13.9893 | 4.9591 | 12.1213 | 393 | 2
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 84.9721 | 3.8146 | 2.425 | 3.18 | 6.49 | 7.99 | 7.616 | 9.4895 | 3.279 | 4.611 | 1106 | 3
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 86.2625 | 4.2068 | 2.3 | 3.55 | 5.63 | 9.03 | 5.992 | 9.8446 | 1.8244 | 4.7863 | 17314 | 25
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN | 707438 | 81.0263 | 2.7094 | 2.095 | 2.887 | 5.14 | 6.11 | 5.847 | 6.8652 | 2.284 | 3.1678 | 710 | 2
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 81.9534 | 2.974 | 1.91 | 3.52 | 4.99 | 8.18 | 5.495 | 8.916 | 1.7881 | 4.4899 | 18349 | 40
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN | 707977 | 81.6158 | 1.9764 | 1.31 | 2.178 | 3.93 | 6.7 | 4.178 | 7.4192 | 2.6246 | 5.4084 | 856 | 3
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN | 741940 | 84.9254 | 2.6975 | 1.705 | 3.005 | 4.26 | 6.78 | 4.898 | 7.1496 | 1.3299 | 3.2494 | 1930 | 16
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 1021.8584 | 48.6062 | 2.26 | 3.5 | 6.87 | 9.58 | 7.903 | 10.668 | 3.4821 | 6.8093 | 1494 | 3
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 1051.9216 | 52.8601 | 2.43 | 3.822 | 5.68 | 9.38 | 6.288 | 10.383 | 1.9751 | 5.0877 | 17220 | 25
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN | 707438 | 992.2443 | 34.6326 | 2.1 | 3.725 | 5.45 | 7.72 | 5.8875 | 8.4381 | 2.5112 | 3.3993 | 715 | 2
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN | 707977 | 947.4723 | 28.298 | 1.32 | 3.005 | 5.06 | 8.17 | 4.718 | 9.0775 | 1.3258 | 6.7167 | 883 | 3
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 939.814 | 32.4484 | 1.9 | 3.54 | 4.84 | 8.12 | 5.209 | 8.6866 | 1.5254 | 4.1903 | 20586 | 40
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L1 | 660647 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 58.8965 | 2.7852 | 3.06 | 4.098 | 6.73 | 10.16 | 7.478 | 11.1682 | 2.1976 | 5.5793 | 11357 | 18
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L1 | 660647 | Cobas c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 60.8709 | 2.5967 | 3.09 | 4.05 | 6.97 | 9.38 | 6.6 | 10.4152 | 1.5354 | 4.6601 | 2330 | 4
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L1 | 660647 | Cobas c701/ c702 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 62.6117 | 2.314 | 3.07 | 4.13 | 6.65 | 8.4 | 7.108 | 8.543 | 1.7239 | 2.4854 | 712 | 2
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L2 | 660648 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 244.0358 | 9.6611 | 2.41 | 3.724 | 5.81 | 8.69 | 6.361 | 9.6618 | 2.1373 | 4.7479 | 11809 | 18
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L2 | 660648 | Cobas c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 263.6422 | 7.8899 | 1.92 | 2.986 | 4.89 | 6.36 | 4.898 | 6.8392 | 1.0064 | 3.5813 | 2317 | 4
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L2 | 660648 | Cobas c701/ c702 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 261.0803 | 8.3425 | 2.05 | 3.08 | 5.21 | 6.22 | 4.97 | 6.246 | 1.2204 | 3.1451 | 717 | 2
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 76.3751 | 2.9616 | 2.23 | 2.262 | 6.04 | 6.6 | 7.112 | 7.7152 | 3.4268 | 3.9751 | 193 | 2
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 78.5447 | 2.4169 | 2.23 | 2.92 | 4.85 | 7.18 | 4.946 | 7.536 | 0.62121 | 3.0457 | 1886 | 15
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN | 741940 | 82.9024 | 2.2118 | 1.925 | 2.752 | 4.1 | 5.7 | 4.446 | 5.8575 | 1.2307 | 2.4089 | 1314 | 13
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 83.0243 | 2.787 | 1.86 | 3.045 | 4.66 | 6.96 | 5.046 | 7.748 | 2.0594 | 4.2291 | 1073 | 12
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 1029.3641 | 38.4853 | 2.28 | 2.352 | 5.93 | 6.27 | 6.9385 | 7.3261 | 3.1654 | 3.6719 | 192 | 2
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 1020.6059 | 33.9035 | 2.33 | 3.23 | 4.83 | 6.94 | 5.145 | 7.191 | 0.9879 | 3.4349 | 1872 | 15
2023 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 968.8372 | 30.2054 | 1.83 | 2.735 | 4.22 | 6.93 | 4.3735 | 7.5336 | 1.2326 | 3.835 | 2408 | 23
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L1 | 711909 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 61.4837 | 2.4279 | 3.04 | 3.695 | 6.57 | 8.81 | 7.0765 | 9.6175 | 1.4343 | 5.1956 | 1247 | 7
2023 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L2 | 711911 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 255.0827 | 11.3449 | 2.66 | 4.055 | 6.6 | 9.98 | 7.3645 | 11.569 | 2.7975 | 5.2869 | 1235 | 7
2023 | MYOGLOBIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 30.4881 | 2.036 | 1.935 | 4.846 | 6.17 | 12.26 | 6.606 | 12.116 | 2.4391 | 5.9998 | 3533 | 12
2023 | MYOGLOBIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 69.3503 | 2.3083 | 1.805 | 3.197 | 4.11 | 7.36 | 4.347 | 7.7685 | 1.1754 | 3.709 | 3529 | 13
2023 | MYOGLOBIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 183.1034 | 5.07 | 1.615 | 4.468 | 3.97 | 14.44 | 4.1695 | 13.0525 | 1.3098 | 8.6139 | 677 | 2
2023 | MYOGLOBIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 40.5543 | 1.7134 | 2.45 | 6.234 | 5.53 | 12.72 | 5.958 | 11.6949 | 0.92294 | 2.5809 | 94 | 4
2023 | MYOGLOBIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN | 0 | 71.9567 | 3.3267 | 1.93 | 7.151 | 4.79 | 14.26 | 5.1 | 13.8625 | 1.4148 | 2.9434 | 90 | 4
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 81.4658 | 2.6507 | 2.06 | 3.42 | 5.47 | 6.95 | 6.468 | 7.885 | 1.1137 | 3.2098 | 535 | 5
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 85.7653 | 3.609 | 2.24 | 3.508 | 6.05 | 10.87 | 6.708 | 11.3293 | 2.5519 | 7.0704 | 1755 | 11
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 78.2526 | 2.6905 | 1.95 | 3.262 | 4.62 | 7.67 | 5.219 | 8.2694 | 1.6885 | 4.4582 | 4077 | 23
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 1042.2894 | 40.1022 | 2.24 | 3.283 | 5.98 | 8.16 | 6.1425 | 9.2703 | 1.573 | 4.6599 | 597 | 6
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 1086.8342 | 42.2376 | 2.495 | 3.151 | 5.95 | 8.84 | 6.2535 | 9.764 | 1.9762 | 6.5338 | 1755 | 11
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 979.9576 | 34.7423 | 1.97 | 3.292 | 4.98 | 7.86 | 5.469 | 8.8818 | 2.027 | 4.7147 | 4014 | 23
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 586866 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 85.1561 | 3.8541 | 2.49 | 3.904 | 7.74 | 10.76 | 9.169 | 10.6498 | 2.8477 | 7.4201 | 160 | 2
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 586867 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 1071.995 | 57.3725 | 1.9 | 4.544 | 9.6 | 13.74 | 9.539 | 13.3634 | 6.4251 | 11.0103 | 160 | 2
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 85.6014 | 3.2053 | 2.14 | 3.718 | 5.07 | 8.44 | 5.151 | 9.2442 | 1.3624 | 4.035 | 1724 | 4
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 87.4326 | 4.3396 | 2.395 | 4.057 | 5.92 | 9.45 | 6.701 | 10.9744 | 2.1359 | 4.938 | 7543 | 14
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 741940 | 86.4253 | 2.5602 | 1.62 | 3.125 | 4.11 | 7.04 | 4.6625 | 7.691 | 1.5496 | 2.8158 | 667 | 10
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 707977 | 83.4907 | 2.2047 | 1.61 | 2.582 | 3.82 | 5.85 | 4.197 | 6.268 | 1.1964 | 3.0021 | 4969 | 13
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 83.4737 | 3.4604 | 1.93 | 3.2 | 4.86 | 8.63 | 5.46 | 9.507 | 1.9405 | 5.0725 | 15928 | 30
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 1029.5443 | 38.9031 | 2.17 | 3.795 | 5.11 | 8.87 | 5.4975 | 9.4942 | 1.5031 | 4.5224 | 1708 | 4
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 1046.4693 | 47.4927 | 2.27 | 4.072 | 6 | 9.18 | 6.647 | 10.2828 | 2.0065 | 5.4146 | 7578 | 13
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 954.5799 | 32.1314 | 1.87 | 2.964 | 4.67 | 7.96 | 5.053 | 8.9194 | 1.857 | 4.294 | 16120 | 32
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 707977 | 943.3807 | 27.8026 | 1.68 | 2.678 | 4.06 | 6.92 | 4.46 | 7.6202 | 1.5033 | 3.6503 | 4925 | 13
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 79.3649 | 1.9974 | 2.22 | 2.825 | 4.53 | 5.73 | 4.5645 | 5.2036 | 0.8715 | 1.6295 | 453 | 3
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 741940 | 83.2171 | 2.2803 | 1.805 | 2.853 | 4.24 | 6.12 | 4.5815 | 5.8892 | 1.3116 | 2.5359 | 639 | 6
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 84.1723 | 2.9215 | 1.69 | 3.107 | 4.51 | 7.78 | 4.7535 | 7.6208 | 1.6475 | 6.5148 | 945 | 11
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 1027.7661 | 25.9975 | 1.72 | 2.436 | 4.23 | 5.05 | 4.385 | 5.2142 | 0.95859 | 1.9486 | 452 | 3
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 980.9696 | 33.3331 | 1.985 | 3.279 | 4.71 | 8.33 | 4.7175 | 8.1717 | 1.48 | 3.5079 | 1581 | 14
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 29.9399 | 2.3864 | 2.75 | 5.714 | 6.97 | 13.41 | 7.267 | 13.6056 | 2.4792 | 6.3918 | 2667 | 6
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 69.1764 | 2.0227 | 1.795 | 3.105 | 4.1 | 6.87 | 3.9955 | 7.4985 | 1.478 | 2.7088 | 1824 | 5
2023 | MYOGLOBIN STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 0 | 182.8035 | 5.0028 | 1.62 | 3.621 | 3.78 | 8.17 | 3.608 | 7.498 | 0.92192 | 2.1768 | 1470 | 3
2023 | N. GONORRHEAE [P] | CT/NG Control POS | CT/NG 2018-2 | Cobas (France controls) | PCR TEMPS RÉEL ROCHE | 0 | 36.0362 | 0.50273 | 1.255 | 1.421 | 2.8 | 3 | 2.9625 | 3.4129 | 0.95564 | 1.3289 | 218 | 2
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 137.7074 | 2.0679 | 1.015 | 1.605 | 2.28 | 3.4 | 2.4865 | 3.578 | 0.73071 | 1.2481 | 639 | 14
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 137.8017 | 2.1881 | 1.24 | 1.655 | 2.65 | 3.53 | 2.355 | 3.7812 | 1.038 | 1.7945 | 231 | 7
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 139.8884 | 2.323 | 1.49 | 1.578 | 3.11 | 3.29 | 3.2 | 3.344 | 0.72706 | 0.72707 | 52 | 2
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 135.8333 | 1.6206 | 1.155 | 1.199 | 2.34 | 2.42 | 2.1825 | 2.1941 | 0.26293 | 0.34704 | 30 | 2
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 136.3487 | 1.5911 | 1.02 | 1.446 | 2.17 | 2.91 | 2.249 | 2.6486 | 0.32782 | 0.65219 | 304 | 2
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 137.6964 | 2.2129 | 1.18 | 1.85 | 2.48 | 3.84 | 2.614 | 3.849 | 0.5739 | 1.193 | 3783 | 30
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 137.6778 | 1.8883 | 1.39 | 1.496 | 2.83 | 3.46 | 2.822 | 3.8462 | 0.52436 | 1.3853 | 135 | 2
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 137.5005 | 2.1081 | 1.105 | 2.03 | 2.26 | 4.39 | 2.282 | 4.378 | 0.75944 | 1.4305 | 782 | 9
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 138.1474 | 2.7039 | 1.135 | 2.242 | 2.54 | 5.36 | 2.609 | 4.8638 | 0.69105 | 1.9526 | 783 | 9
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 113.662 | 1.7142 | 0.99 | 1.73 | 2.08 | 3.76 | 2.108 | 3.9986 | 0.67235 | 1.1559 | 645 | 4
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 113.0599 | 2.2943 | 1.45 | 2.234 | 3.25 | 4.69 | 3.412 | 4.9424 | 0.93344 | 1.9635 | 5010 | 48
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 113.2485 | 2.655 | 1.67 | 2.062 | 3.45 | 4.35 | 3.138 | 4.3526 | 0.57744 | 1.3723 | 897 | 8
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 113.8398 | 2.2061 | 1.015 | 1.804 | 2.56 | 4.1 | 2.7635 | 4.2967 | 0.81383 | 2.2451 | 1591 | 14
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 112.6465 | 2.0229 | 1.06 | 1.842 | 2.86 | 4.46 | 2.662 | 4.7458 | 0.75597 | 2.4502 | 565 | 13
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 111.6725 | 2.0011 | 1.29 | 2.1 | 2.78 | 4.66 | 3.26 | 5.2284 | 1.1724 | 2.1914 | 287 | 4
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 112.6781 | 2.4988 | 1.35 | 1.99 | 3.17 | 5.41 | 3.125 | 5.9864 | 0.8978 | 2.46 | 679 | 10
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 110.631 | 1.2706 | 0.88 | 1.215 | 1.9 | 2.52 | 1.888 | 2.5952 | 0.40771 | 0.69078 | 2153 | 11
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 110.341 | 1.5816 | 1.21 | 1.636 | 2.49 | 3.37 | 2.476 | 3.4054 | 0.39746 | 1.0928 | 35275 | 174
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 110.5108 | 1.4355 | 0.995 | 1.543 | 2.1 | 3.15 | 2.164 | 3.2385 | 0.47063 | 1.1072 | 19506 | 79
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 110.3865 | 1.4447 | 1.01 | 1.477 | 2.21 | 3.13 | 2.2545 | 3.277 | 0.49567 | 1.3189 | 21003 | 77
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 113.5508 | 1.9868 | 1.39 | 2.032 | 2.91 | 4.31 | 2.858 | 4.373 | 0.58511 | 1.8035 | 6168 | 30
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 110.8686 | 2.4572 | 1.21 | 2.414 | 2.89 | 4.82 | 3.136 | 4.834 | 0.54113 | 1.3136 | 601 | 10
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 135.6093 | 1.6035 | 0.995 | 1.176 | 2.25 | 2.68 | 2.3445 | 3.077 | 0.90114 | 1.3831 | 302 | 2
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 136.5685 | 1.959 | 0.86 | 1.854 | 1.74 | 3.78 | 1.633 | 3.5116 | 0.24984 | 0.66006 | 200 | 2
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 138.4094 | 1.6647 | 1.21 | 1.25 | 2.43 | 2.51 | 2.203 | 2.2414 | 0.20127 | 0.22969 | 17 | 2
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 137.8186 | 2.4536 | 1.22 | 1.73 | 2.69 | 4.15 | 2.7175 | 4.623 | 0.59651 | 1.8978 | 3139 | 10
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 136.7239 | 1.6683 | 0.83 | 1.33 | 1.83 | 2.96 | 1.915 | 3.2926 | 0.50948 | 1.3062 | 16481 | 21
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 137.1736 | 1.7432 | 1.01 | 1.45 | 2.15 | 3.1 | 2.153 | 3.2472 | 0.41334 | 1.1051 | 219090 | 301
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 137.2965 | 1.6039 | 0.87 | 1.42 | 1.89 | 3 | 1.922 | 3.071 | 0.39954 | 1.0573 | 151138 | 164
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 136.7816 | 48.4219 | 0.86 | 1.34 | 1.9 | 2.98 | 1.991 | 3.1661 | 0.52041 | 1.2223 | 145914 | 128
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 139.4257 | 1.9448 | 0.995 | 1.541 | 2.22 | 3.28 | 2.266 | 3.4597 | 0.57512 | 1.4329 | 32337 | 62
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra ISE | ISE DIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 154.6501 | 4.3571 | 1.35 | 2.073 | 3.76 | 4.98 | 4.4925 | 5.5504 | 2.0777 | 3.4013 | 351 | 2
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 137.4377 | 2.6202 | 1.405 | 2.418 | 2.96 | 4.88 | 2.9345 | 4.7395 | 0.61531 | 1.5739 | 2753 | 21
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 136.1809 | 1.3357 | 0.72 | 1.134 | 1.52 | 2.58 | 1.67 | 2.84 | 0.22019 | 0.84078 | 94 | 2
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 137.0669 | 2.6381 | 1.08 | 1.928 | 2.32 | 3.94 | 2.257 | 3.9104 | 0.70857 | 0.88132 | 6310 | 2
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 115.5034 | 2.4133 | 1.3 | 1.73 | 3.04 | 4.22 | 3.39 | 4.89 | 1.1378 | 2.3446 | 4301 | 10
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 113.3439 | 1.4053 | 0.87 | 1.409 | 1.92 | 3.23 | 2.029 | 3.395 | 0.50311 | 1.2408 | 18051 | 19
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 113.1777 | 1.62 | 1.17 | 1.62 | 2.47 | 3.43 | 2.44 | 3.5302 | 0.43266 | 1.1605 | 291616 | 296
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 113.2155 | 1.4709 | 0.93 | 1.58 | 2.03 | 3.31 | 2.113 | 3.371 | 0.48402 | 1.1514 | 197784 | 199
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 113.0795 | 1.7136 | 0.98 | 1.45 | 2.13 | 3.1 | 2.167 | 3.2826 | 0.47981 | 1.2781 | 203746 | 122
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 115.8131 | 1.7376 | 1.12 | 1.65 | 2.45 | 3.77 | 2.515 | 4.024 | 0.5879 | 1.6772 | 36377 | 62
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 113.4847 | 2.9934 | 1.41 | 2.432 | 2.98 | 5.22 | 2.967 | 5.1318 | 0.58319 | 1.5219 | 2564 | 17
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 136.4215 | 1.5312 | 0.72 | 1.04 | 1.48 | 2.3 | 1.439 | 2.604 | 0.33179 | 0.87545 | 242 | 4
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 113.0257 | 1.8379 | 1.06 | 1.702 | 2.44 | 3.92 | 2.57 | 4.3814 | 0.79892 | 1.9591 | 6228 | 10
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 112.9777 | 1.8164 | 1.26 | 1.91 | 2.75 | 3.94 | 2.766 | 4.0364 | 0.54198 | 1.566 | 17763 | 78
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 112.5984 | 1.7921 | 1.12 | 1.811 | 2.53 | 3.9 | 2.633 | 4.129 | 0.57273 | 1.6124 | 16100 | 51
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 113.0728 | 1.6865 | 0.985 | 1.72 | 2.26 | 3.84 | 2.234 | 3.9645 | 0.43343 | 1.4907 | 11683 | 29
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 112.8672 | 2.8053 | 1.09 | 1.758 | 2.43 | 4.06 | 2.514 | 4.0736 | 0.67239 | 1.7148 | 8598 | 22
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra ISE | ISE DIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 123.6193 | 4.118 | 1.59 | 1.786 | 5.55 | 6.52 | 5.187 | 7.5758 | 3.6597 | 5.1454 | 202 | 2
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 113.0001 | 2.038 | 1.29 | 2.246 | 2.77 | 4.6 | 2.851 | 4.6418 | 0.59263 | 1.3315 | 2674 | 18
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 136.8348 | 1.9689 | 0.94 | 1.48 | 2.24 | 3.45 | 2.294 | 4.022 | 0.82589 | 1.6509 | 4860 | 10
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 137.3638 | 1.9746 | 1.075 | 1.75 | 2.32 | 3.62 | 2.406 | 3.7316 | 0.54796 | 1.3145 | 21282 | 83
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 137.0246 | 2.1342 | 1.03 | 1.826 | 2.34 | 3.96 | 2.4685 | 4.0532 | 0.66618 | 1.533 | 20111 | 62
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 136.6126 | 1.9071 | 0.88 | 1.6 | 1.96 | 3.63 | 1.987 | 3.7538 | 0.47912 | 1.2346 | 10624 | 27
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 137.538 | 3.5424 | 0.915 | 1.437 | 1.99 | 3.64 | 2.224 | 3.8912 | 0.66554 | 1.551 | 1937 | 17
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 136.8489 | 2.1858 | 1.06 | 1.856 | 2.37 | 3.91 | 2.503 | 4.145 | 0.4986 | 1.4993 | 2760 | 18
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 137.176 | 2.5829 | 1.22 | 1.55 | 2.75 | 3.9 | 2.9455 | 4.33 | 1.0099 | 2.2096 | 1615 | 7
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 135.6792 | 1.5209 | 0.8 | 1.53 | 1.77 | 3.16 | 1.737 | 3.124 | 0.32443 | 0.90598 | 4840 | 9
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 135.801 | 1.6296 | 0.99 | 1.358 | 2.07 | 2.85 | 2.059 | 2.905 | 0.35465 | 0.90787 | 100096 | 136
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 136.0417 | 1.5087 | 0.79 | 1.284 | 1.69 | 2.7 | 1.759 | 2.7061 | 0.393 | 0.90098 | 64987 | 108
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 135.1203 | 1.5276 | 0.84 | 1.23 | 1.83 | 2.62 | 1.884 | 2.8358 | 0.43642 | 1.131 | 79752 | 70
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 138.349 | 1.7164 | 1.05 | 1.34 | 2.22 | 2.79 | 2.16 | 2.9 | 0.38943 | 0.88267 | 11199 | 17
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 137.0276 | 2.6795 | 1.38 | 1.91 | 2.77 | 4.34 | 2.569 | 4.9174 | 0.45156 | 1.7708 | 145 | 2
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 112.157 | 1.5039 | 1.155 | 1.247 | 2.32 | 2.5 | 1.9655 | 2.1259 | 0.047851 | 0.059993 | 172 | 2
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 111.8216 | 1.9117 | 1.11 | 1.296 | 2.8 | 3 | 3.052 | 3.4096 | 1.0092 | 2.0856 | 278 | 2
2023 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 112.5512 | 1.4201 | 1.145 | 1.48 | 2.29 | 2.99 | 2.2445 | 2.7445 | 0.18027 | 0.7476 | 201 | 3
2023 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 122.987 | 1.9957 | 1.15 | 2.772 | 2.4 | 5.76 | 2.5525 | 5.2305 | 0.41066 | 0.96657 | 230 | 5
2023 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 122.5628 | 1.5898 | 1.065 | 1.754 | 2.16 | 3.57 | 2.082 | 3.4704 | 0.34478 | 0.91109 | 11354 | 29
2023 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 149.373 | 2.335 | 0.925 | 2.638 | 1.97 | 5.72 | 2.0585 | 5.2865 | 0.39622 | 1.4174 | 237 | 6
2023 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 149.4965 | 1.7013 | 0.91 | 1.584 | 1.9 | 3.31 | 1.786 | 3.2462 | 0.29849 | 0.90146 | 14072 | 30
2023 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 175.4826 | 1.9247 | 0.86 | 1.64 | 1.79 | 3.55 | 1.801 | 3.3646 | 0.30779 | 0.93554 | 5747 | 16
2023 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 125.0444 | 0.90982 | 0.695 | 1.179 | 0 | 0 | 0.67531 | 1.9937 | 0 | 0 | 9 | 2
2023 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 125.1904 | 1.2143 | 0.725 | 1.137 | 1.68 | 2.42 | 1.697 | 2.1636 | 0.30612 | 0.84531 | 520 | 15
2023 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 137.9788 | 1.4913 | 0.885 | 1.212 | 1.85 | 2.57 | 1.965 | 3.0225 | 0.42811 | 1.05 | 416 | 11
2023 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 165.5877 | 1.7109 | 0.53 | 1.19 | 1.66 | 2.56 | 1.812 | 2.7726 | 0.52075 | 1.3151 | 106 | 5
2023 | NATRIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 118.6802 | 1.1969 | 0.78 | 1.176 | 1.62 | 2.57 | 1.5815 | 2.5362 | 0.35192 | 0.75626 | 5424 | 5
2023 | NATRIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 143.0646 | 1.4265 | 1.03 | 1.34 | 2.06 | 2.72 | 1.886 | 2.6744 | 0.19263 | 0.63168 | 1771 | 2
2023 | NATRIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 159.8917 | 1.599 | 0.69 | 1.042 | 1.5 | 2.11 | 1.638 | 2.1484 | 0.46033 | 0.65961 | 4962 | 4
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88131 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 79.8571 | 0.86444 | 1.32 | 1.672 | 1.79 | 3.19 | 1.703 | 2.8174 | 0.23847 | 1.1926 | 14 | 3
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 78.7811 | 38.6508 | 1.59 | 2.244 | 3.28 | 4.49 | 3.154 | 4.5016 | 0.41583 | 1.3543 | 5113 | 25
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 77.9418 | 1.1622 | 1.16 | 1.836 | 2.45 | 3.86 | 2.617 | 3.7271 | 0.60242 | 1.2987 | 3302 | 19
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 79.3336 | 2.4196 | 2.38 | 3.274 | 5.23 | 6.67 | 5.252 | 6.9171 | 1.314 | 3.0993 | 2355 | 6
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 176.1658 | 2.2758 | 0.94 | 1.378 | 2.02 | 3.08 | 1.909 | 3.258 | 0.37862 | 1.1963 | 4406 | 21
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 176.1539 | 1.706 | 0.67 | 1.226 | 1.41 | 2.54 | 1.417 | 2.5416 | 0.2485 | 0.70255 | 2545 | 16
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 177.3487 | 2.4657 | 0.925 | 1.39 | 2.01 | 3.13 | 1.9955 | 3.5162 | 0.43701 | 1.173 | 2577 | 7
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 81.9207 | 1.8535 | 1.9 | 2.945 | 3.89 | 6.61 | 3.818 | 7.175 | 0.65788 | 2.0065 | 5581 | 3
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 80.472 | 1.5428 | 1.6 | 2.2 | 3.38 | 4.57 | 3.24 | 4.7313 | 0.61901 | 1.4106 | 10230 | 28
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 80.0617 | 1.1686 | 1.15 | 1.82 | 2.39 | 3.72 | 2.439 | 3.738 | 0.42365 | 1.0759 | 11237 | 22
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 81.7853 | 2.1653 | 1.79 | 2.784 | 4.19 | 6.01 | 4.367 | 6.5132 | 1.053 | 2.7585 | 10294 | 18
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 178.0738 | 1.8876 | 0.815 | 1.505 | 1.69 | 3.08 | 1.6785 | 3.184 | 0.26261 | 0.58213 | 5600 | 3
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 176.5518 | 2.2098 | 0.92 | 1.268 | 1.93 | 2.7 | 1.9425 | 2.8315 | 0.36388 | 1.0597 | 10132 | 28
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 176.1996 | 2.8565 | 0.74 | 1.206 | 1.55 | 2.62 | 1.517 | 2.7418 | 0.22986 | 0.8318 | 11390 | 21
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 176.3786 | 3.323 | 0.85 | 1.23 | 2.13 | 4.47 | 2.245 | 4.994 | 0.83689 | 3.2119 | 10208 | 17
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88161 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 77.4569 | 2.0537 | 1.72 | 3.136 | 4.05 | 6.48 | 4.171 | 7.0184 | 1.2393 | 2.7432 | 167 | 3
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88162 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 167.3333 | 3.7527 | 1.88 | 2.612 | 5.37 | 6.33 | 6.427 | 7.2964 | 2.5159 | 3.3399 | 150 | 2
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 81.8682 | 1.5708 | 1.51 | 2.33 | 3.14 | 4.77 | 2.909 | 4.8002 | 0.53208 | 1.4422 | 2919 | 4
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 80.5981 | 1.5806 | 1.62 | 2.292 | 3.36 | 4.81 | 3.3085 | 4.9223 | 0.49938 | 1.3339 | 32891 | 53
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 80.1358 | 1.105 | 1.04 | 1.612 | 2.24 | 3.35 | 2.277 | 3.495 | 0.50217 | 1.2827 | 14549 | 29
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 81.8161 | 1.9309 | 1.89 | 2.71 | 3.99 | 5.71 | 3.984 | 6.007 | 0.74373 | 2.0845 | 21374 | 19
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 83.9619 | 3.0706 | 3.28 | 3.624 | 6.78 | 7.63 | 6.572 | 8.6532 | 1.255 | 2.404 | 1058 | 3
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 166.6715 | 2.2265 | 1 | 1.65 | 2.11 | 3.38 | 2.154 | 3.2064 | 0.4027 | 1.008 | 3398 | 3
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 164.7506 | 2.1106 | 0.92 | 1.506 | 1.98 | 3.24 | 1.967 | 3.3455 | 0.397 | 1.0673 | 32225 | 54
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 164.8279 | 1.4834 | 0.61 | 1.11 | 1.39 | 2.42 | 1.3845 | 2.537 | 0.24927 | 0.88378 | 14111 | 32
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 166.035 | 2.057 | 0.92 | 1.52 | 2.03 | 3.24 | 2.058 | 3.2025 | 0.40281 | 1.0326 | 17447 | 18
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 169.4583 | 4.8503 | 2.59 | 3.412 | 5.18 | 6.85 | 4.758 | 6.3782 | 0.48485 | 1.6605 | 1180 | 4
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 81.6958 | 2.1586 | 2.43 | 2.858 | 4.95 | 5.7 | 4.564 | 5.3156 | 0.46834 | 1.0247 | 2249 | 2
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 79.7231 | 1.3899 | 1.5 | 1.99 | 3.11 | 4.2 | 2.972 | 4.1995 | 0.43719 | 1.2454 | 45306 | 51
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 79.3226 | 1.199 | 1.04 | 1.734 | 2.24 | 3.82 | 2.329 | 3.8954 | 0.52783 | 1.2807 | 31332 | 46
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 80.8428 | 1.914 | 1.76 | 2.626 | 3.84 | 5.93 | 3.8325 | 6.0285 | 0.68966 | 2.0067 | 18730 | 21
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 82.3475 | 2.7848 | 3.11 | 3.686 | 6.35 | 7.39 | 6.404 | 6.7164 | 1.0231 | 1.4321 | 725 | 2
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 171.3694 | 2.8014 | 1.15 | 2.041 | 2.5 | 4.12 | 2.6235 | 3.6488 | 0.32193 | 0.83149 | 2586 | 3
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 169.3753 | 1.8187 | 0.83 | 1.23 | 1.75 | 2.6 | 1.735 | 2.703 | 0.33749 | 0.87941 | 46192 | 55
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 169.7626 | 1.803 | 0.72 | 1.32 | 1.55 | 2.76 | 1.519 | 2.8152 | 0.3023 | 0.86443 | 28953 | 45
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 170.2137 | 1.8723 | 0.85 | 1.22 | 1.81 | 2.54 | 1.77 | 2.64 | 0.30399 | 0.77135 | 22517 | 23
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 171.9605 | 5.4199 | 2.18 | 5.114 | 4.56 | 10.37 | 4.433 | 8.9043 | 0.5195 | 1.012 | 968 | 3
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 79.0535 | 0.88028 | 0.91 | 1.26 | 1.97 | 2.65 | 2.038 | 2.6874 | 0.40084 | 0.65386 | 1961 | 2
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 81.3661 | 2.1152 | 1.755 | 2.425 | 4.12 | 5.53 | 4.5155 | 6.609 | 1.7939 | 3.392 | 546 | 2
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 166.6947 | 0.99133 | 0.54 | 0.892 | 1.1 | 1.8 | 0.998 | 1.6104 | 0.085544 | 0.31067 | 1990 | 2
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 168.8665 | 2.3919 | 0.89 | 1.273 | 1.95 | 3.01 | 2.0655 | 3.0203 | 0.68232 | 1.0672 | 559 | 2
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 81.9904 | 1.8121 | 1.91 | 2.992 | 3.87 | 5.99 | 3.857 | 5.7641 | 0.58335 | 1.5718 | 4997 | 6
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 80.68 | 1.4486 | 1.46 | 2.138 | 3 | 4.37 | 2.911 | 4.1054 | 0.44623 | 1.1409 | 11692 | 35
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 80.2391 | 1.054 | 1.025 | 1.702 | 2.17 | 3.59 | 2.1985 | 3.6513 | 0.45365 | 1.041 | 18454 | 36
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 82.1303 | 1.8256 | 1.6 | 2.426 | 3.42 | 5.33 | 3.583 | 5.4674 | 0.78124 | 2.2388 | 13962 | 16
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 168.7224 | 1.8963 | 0.885 | 1.714 | 1.9 | 3.53 | 1.804 | 3.3571 | 0.27123 | 0.79759 | 4850 | 5
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 167.4847 | 1.9107 | 0.88 | 1.35 | 1.79 | 2.88 | 1.762 | 2.8962 | 0.32803 | 0.84667 | 12204 | 34
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 167.513 | 1.5197 | 0.62 | 1.186 | 1.28 | 2.41 | 1.241 | 2.4676 | 0.1872 | 0.56286 | 21149 | 38
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 168.7889 | 1.9853 | 0.81 | 1.388 | 1.8 | 2.91 | 1.838 | 3.0796 | 0.37588 | 1.2131 | 14094 | 15
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 81.085 | 1.3422 | 1.41 | 1.856 | 2.86 | 3.87 | 2.745 | 3.9076 | 0.26878 | 1.1294 | 1376 | 14
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 80.9765 | 1.201 | 1.105 | 1.867 | 2.46 | 3.78 | 2.4265 | 3.7453 | 0.6559 | 1.1153 | 677 | 12
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 82.0105 | 1.7984 | 1.71 | 2.075 | 3.65 | 4.75 | 3.633 | 5.52 | 0.89566 | 2.3744 | 1063 | 6
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 172.9239 | 1.985 | 0.87 | 1.38 | 1.86 | 2.82 | 1.7355 | 2.7682 | 0.29033 | 0.79844 | 1538 | 14
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 173.9456 | 1.9956 | 0.785 | 1.733 | 1.62 | 3.56 | 1.6315 | 3.4376 | 0.32279 | 0.78596 | 480 | 10
2023 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 173.8465 | 1.9704 | 0.945 | 1.474 | 1.9 | 2.99 | 1.7055 | 2.8207 | 0.22647 | 0.5098 | 1038 | 6
2023 | NATRIUM [U] | Multichem U 1 | 900100 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 90.5538 | 2.8118 | 2.18 | 3.366 | 4.37 | 7.38 | 4.054 | 7.9564 | 0.83171 | 2.4459 | 104 | 2
2023 | NATRIUM [U] | Multichem U 2 | 900101 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 177.302 | 4.0639 | 1.84 | 2.766 | 3.76 | 5.96 | 3.92 | 6.4778 | 0.90119 | 1.9578 | 102 | 2
2023 | NATRIUM [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 91.7426 | 2.0484 | 1.74 | 2.74 | 3.83 | 5.72 | 3.784 | 5.841 | 0.7555 | 1.9027 | 782 | 4
2023 | NATRIUM [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 92.2927 | 1.3583 | 0.97 | 1.298 | 0 | 0 | 2.0739 | 2.2303 | 0.17508 | 0.3508 | 123 | 3
2023 | NATRIUM [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 91.1589 | 1.4926 | 1.29 | 2.032 | 2.78 | 4.43 | 2.7685 | 4.4706 | 0.54851 | 1.3896 | 16108 | 34
2023 | NATRIUM [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 162.7702 | 3.1617 | 1.51 | 2.498 | 3.02 | 5.22 | 2.676 | 5.18 | 0.76194 | 1.3396 | 788 | 4
2023 | NATRIUM [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 163.0646 | 2.3507 | 0.73 | 0.916 | 0 | 0 | 1.5926 | 1.9221 | 0.2962 | 0.44747 | 127 | 3
2023 | NATRIUM [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 161.7437 | 2.3406 | 1.14 | 2.068 | 2.35 | 4.34 | 2.251 | 4.5336 | 0.40823 | 1.1363 | 16126 | 34
2023 | NATRIUM [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 86.8484 | 1.6571 | 1.03 | 1.822 | 2.28 | 3.66 | 2.396 | 3.2326 | 0.48351 | 1.1903 | 407 | 9
2023 | NATRIUM [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 166.1215 | 3.1736 | 0.75 | 1.202 | 1.53 | 2.4 | 1.505 | 2.1808 | 0.26407 | 0.39447 | 293 | 6
2023 | NATRIUM [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 67.9668 | 1.2707 | 1.55 | 2.25 | 3.3 | 4.9 | 3.296 | 5.11 | 0.66543 | 1.6685 | 3542 | 7
2023 | NATRIUM [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 68.669 | 1.7668 | 2.015 | 2.825 | 4.35 | 6.08 | 4.324 | 6.533 | 0.85964 | 2.378 | 24326 | 19
2023 | NATRIUM [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 172.384 | 2.1239 | 0.94 | 1.77 | 1.97 | 3.61 | 1.916 | 3.693 | 0.37107 | 0.893 | 3818 | 7
2023 | NATRIUM [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 172.2952 | 1.9419 | 0.92 | 1.3 | 1.95 | 2.74 | 1.955 | 2.9085 | 0.3578 | 1.0641 | 23507 | 18
2023 | NATRIUM [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 68.4235 | 1.5699 | 1.77 | 2.45 | 3.83 | 5.37 | 3.888 | 5.6773 | 0.9846 | 2.1618 | 13157 | 20
2023 | NATRIUM [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 171.1785 | 1.9994 | 0.91 | 1.503 | 1.95 | 3.13 | 1.9445 | 3.0508 | 0.36985 | 0.92847 | 13490 | 19
2023 | NATRIUM [U] | MAS Urine Bas | 23091A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 81.9898 | 1.8731 | 1.65 | 2.37 | 3.59 | 5.19 | 3.663 | 5.247 | 0.7444 | 2.0743 | 13327 | 34
2023 | NATRIUM [U] | MAS Urine Haut | 23092A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 185.3227 | 2.7874 | 1.055 | 1.67 | 2.32 | 3.51 | 2.4155 | 3.5203 | 0.57213 | 1.3436 | 14020 | 33
2023 | NATRIUM [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 88.4847 | 2.0744 | 1.71 | 2.57 | 3.72 | 5.48 | 3.757 | 5.765 | 0.81833 | 2.2514 | 56436 | 52
2023 | NATRIUM [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 184.5805 | 2.7939 | 1.035 | 1.805 | 2.26 | 3.74 | 2.273 | 3.981 | 0.48116 | 1.4395 | 53487 | 50
2023 | NATRIUM [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 84.3236 | 1.9123 | 1.69 | 2.758 | 3.67 | 5.91 | 3.709 | 6.2036 | 0.75793 | 2.0815 | 11529 | 38
2023 | NATRIUM [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 182.0113 | 2.8208 | 1.015 | 2.216 | 2.22 | 4.67 | 2.311 | 4.6464 | 0.49557 | 1.3248 | 11096 | 37
2023 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88171T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 80.9714 | 1.3845 | 0.75 | 1.25 | 1.78 | 3.79 | 1.997 | 4.355 | 0.8785 | 2.3277 | 1397 | 2
2023 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88172T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 165.9164 | 1.6231 | 0.33 | 0.67 | 1.13 | 1.9 | 1.232 | 2.286 | 0.65988 | 1.1724 | 1115 | 2
2023 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 81.1201 | 0.91008 | 0.98 | 1.37 | 1.97 | 2.82 | 1.9335 | 2.7628 | 0.27481 | 0.58877 | 2417 | 2
2023 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 173.1671 | 1.3697 | 0.69 | 0.986 | 1.38 | 1.98 | 1.268 | 1.8745 | 0.14623 | 0.30395 | 2101 | 2
2023 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 81.5388 | 0.87391 | 0.94 | 1.13 | 2.01 | 2.28 | 2.084 | 2.19 | 0.37557 | 1.0396 | 196 | 3
2023 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 175.5114 | 1.2171 | 0.6 | 0.718 | 1.3 | 1.46 | 1.17 | 1.415 | 0.19972 | 0.69768 | 184 | 3
2023 | NON PROSTATIC PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYLPHOSPHAT GEN. 2 | 0 | 30.5735 | 1.339 | 2.16 | 4.53 | 5.71 | 13.42 | 6.053 | 13.345 | 1.7989 | 6.2676 | 561 | 5
2023 | NON PROSTATIC PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYLPHOSPHAT GEN. 2 | 0 | 15.345 | 0.94661 | 3.81 | 8.08 | 8.55 | 21.67 | 9.689 | 20.985 | 3.1973 | 14.5231 | 285 | 4
2023 | NON PROSTATIC PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYLPHOSPHAT GEN. 2 | 0 | 15.7544 | 0.59423 | 2.64 | 5.486 | 5.33 | 12.29 | 6.225 | 12.718 | 1.2487 | 3.8216 | 472 | 4
2023 | NON PROSTATIC PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYLPHOSPHAT GEN. 2 | 0 | 35.1981 | 0.98629 | 1.86 | 4.955 | 4.02 | 10.27 | 3.9495 | 9.51 | 0.82143 | 2.2267 | 323 | 2
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS NSE | 0 | 11.535 | 0.94376 | 2.995 | 5.585 | 11.4 | 18.68 | 11.4945 | 20.473 | 5.9721 | 14.5357 | 373 | 2
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE | 0 | 11.4902 | 0.7062 | 2.87 | 6.117 | 8.01 | 15.49 | 8.9735 | 16.7699 | 3.296 | 9.7589 | 4999 | 45
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 654255 | 13.1731 | 0.70731 | 2.56 | 3.958 | 6.47 | 10.47 | 7.1455 | 11.4547 | 3.2452 | 7.2311 | 535 | 10
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 0 | 12.5137 | 0.65958 | 2.46 | 4.196 | 6.8 | 11.19 | 7.382 | 12.2938 | 2.3931 | 7.577 | 4683 | 38
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS NSE | 0 | 96.8192 | 5.0781 | 2.3 | 4.046 | 6.95 | 13.21 | 6.986 | 13.3866 | 2.2563 | 10.3594 | 270 | 2
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE | 0 | 101.7525 | 6.8884 | 2.82 | 5.218 | 7.55 | 15.62 | 7.926 | 17.0556 | 2.5305 | 9.5401 | 4939 | 44
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 654255 | 102.9591 | 6.0892 | 2.005 | 3.848 | 6.8 | 11.32 | 7.1185 | 13.1618 | 3.3274 | 8.0836 | 536 | 10
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 0 | 101.7499 | 5.9978 | 2.45 | 4.422 | 7.23 | 12 | 7.874 | 13.4896 | 3.2224 | 8.7666 | 4729 | 38
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE | 0 | 10.271 | 0.77681 | 3.06 | 4.3 | 7.29 | 8.85 | 7.367 | 8.187 | 2.3113 | 3.543 | 20 | 2
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 0 | 12.2527 | 0.51232 | 2.7 | 5.28 | 6.4 | 12.36 | 6.874 | 13.2582 | 3.2233 | 6.6392 | 384 | 3
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE | 0 | 84.1813 | 5.6416 | 3.18 | 3.452 | 6.82 | 7.68 | 7.4145 | 8.8381 | 2.1656 | 3.1393 | 24 | 2
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 0 | 93.2383 | 4.4013 | 2.76 | 3.652 | 6.83 | 10.61 | 7.278 | 12.3736 | 2.8535 | 6.5362 | 336 | 3
2023 | NSE [S] | PreciControl LC1 | 595061 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 0 | 12.4061 | 0.3592 | 2.04 | 3.819 | 4.39 | 7.58 | 4.463 | 6.6035 | 0.5515 | 1.7462 | 247 | 4
2023 | NSE [S] | PreciControl LC2 | 595062 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 0 | 102.3193 | 3.0325 | 1.865 | 3.575 | 3.84 | 7.13 | 4.057 | 6.686 | 1.0219 | 2.368 | 249 | 4
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE | 0 | 10.1404 | 0.70075 | 3.385 | 6.174 | 8.5 | 14.58 | 9.0205 | 15.7955 | 2.9436 | 7.2679 | 6381 | 39
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE | 642825 | 11.0698 | 0.53699 | 2.73 | 4.386 | 7.06 | 12 | 7.533 | 13.1796 | 2.3518 | 7.5777 | 1072 | 11
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 0 | 11.0552 | 0.57171 | 2.17 | 4.212 | 5.87 | 10.47 | 6.6105 | 11.534 | 2.6112 | 6.0746 | 11935 | 50
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE | 0 | 87.3291 | 5.4712 | 3.16 | 5.636 | 7.78 | 13.62 | 8.159 | 15.013 | 2.715 | 6.9544 | 6373 | 39
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE | 642825 | 94.2529 | 3.9714 | 2.63 | 3.876 | 6.54 | 10.2 | 6.742 | 12.2462 | 2.6325 | 7.2191 | 1069 | 12
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 0 | 86.275 | 3.8647 | 2.06 | 3.9 | 5.12 | 9.44 | 5.655 | 10.025 | 1.9961 | 4.8885 | 11902 | 50
2023 | NSE [S] | PreciControl LC1 | 634205 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 0 | 12.3331 | 0.39065 | 1.52 | 3.3 | 3.49 | 6.71 | 3.58 | 6.7357 | 0.79972 | 3.3287 | 365 | 5
2023 | NSE [S] | PreciControl LC2 | 634206 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 0 | 100.9092 | 3.2184 | 1.4 | 2.414 | 4.36 | 5.81 | 4.9135 | 6.6837 | 1.4128 | 4.2468 | 379 | 5
2023 | NSE [S] | PreciControl LC1 | 642388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 0 | 12.7909 | 0.38748 | 1.805 | 2.557 | 4.24 | 5.46 | 4.284 | 5.7517 | 1.0247 | 2.275 | 944 | 6
2023 | NSE [S] | PreciControl LC2 | 642389 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 0 | 99.2196 | 2.6881 | 1.56 | 2.208 | 3.72 | 5 | 3.851 | 5.6799 | 1.3697 | 2.7895 | 935 | 6
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 0 | 12.7114 | 0.5288 | 1.555 | 2.315 | 4.2 | 5.64 | 4.764 | 6.282 | 1.5427 | 3.3833 | 44 | 2
2023 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 0 | 84.2978 | 3.0837 | 1.17 | 2.608 | 2.77 | 6.4 | 3.342 | 7.14 | 2.0386 | 2.8922 | 45 | 2
2023 | NSE [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 0 | 12.2891 | 0.34037 | 1.39 | 1.908 | 3.34 | 5.67 | 3.634 | 6.2076 | 1.1936 | 4.1746 | 485 | 3
2023 | NSE [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 712092 | 12.375 | 0.35162 | 2.445 | 2.7 | 5.02 | 5.45 | 4.4035 | 5.3101 | 0.36703 | 0.82541 | 468 | 3
2023 | NSE [S] | PreciControl LC2 | 694106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 0 | 97.1797 | 2.9702 | 1.915 | 2.766 | 4.37 | 6.46 | 4.514 | 7.3884 | 1.1478 | 2.4576 | 957 | 5
2023 | OPIATES [U] | DAT Clinical Negative | N629835 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 234.1176 | 8.067 | 2.535 | 3.347 | 5.55 | 6.83 | 5.5565 | 6.1841 | 1.3704 | 2.0798 | 34 | 2
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N636427 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 225.1736 | 18.1241 | 6.325 | 8.945 | 14.29 | 18.26 | 13.7435 | 18.9385 | 2.7686 | 6.3664 | 409 | 10
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N636427 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 249.1869 | 17.757 | 6.805 | 7.977 | 13.7 | 15.8 | 11.3455 | 14.2325 | 0.80282 | 2.4591 | 198 | 2
2023 | OPIATES [U] | DAT Clinical Negative | N643356 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 224.981 | 22.6329 | 11.09 | 12.736 | 22.2 | 25.35 | 19.889 | 23.159 | 0.87452 | 2.9877 | 474 | 2
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N654264 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 221.2415 | 17.5315 | 6.37 | 9.09 | 13.07 | 18.97 | 13.0355 | 18.656 | 1.9682 | 6.177 | 2704 | 17
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N654264 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 242.1808 | 17.8079 | 5.36 | 8.566 | 12.4 | 18.74 | 11.688 | 18.3564 | 2.239 | 8.1314 | 625 | 6
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N674712 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 227.7431 | 21.299 | 6.575 | 9.655 | 15.08 | 20.64 | 15.229 | 22.7968 | 3.4784 | 10.4943 | 2485 | 14
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N674712 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 243.4293 | 16.0718 | 5.18 | 7.581 | 10.99 | 15.85 | 11.56 | 14.6493 | 2.0887 | 4.8515 | 1421 | 7
2023 | OPIATES [U] | DAT Clinical Negative | N674736 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 222.1479 | 28.2075 | 11.64 | 14.602 | 23.7 | 28.86 | 24.445 | 27.479 | 3.0723 | 9.5815 | 595 | 2
2023 | OPIATES [U] | DAT Clinical Negative | N674736 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 240.1901 | 19.2502 | 3.34 | 7.989 | 10.99 | 17.28 | 10.474 | 16.6489 | 2.2565 | 7.9401 | 242 | 2
2023 | OPIATES [U] | DAT Clinical Negative | N707670 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 243.7244 | 20.2632 | 4.25 | 7.57 | 11.07 | 20.48 | 12.999 | 21.894 | 2.4902 | 16.2652 | 410 | 2
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N707674 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 222.8032 | 19.5084 | 6.36 | 8.702 | 13.8 | 20.31 | 14.071 | 22.2384 | 3.7852 | 11.1503 | 2158 | 13
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N707674 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 249.5945 | 17.5667 | 5.37 | 7.912 | 11.23 | 17.52 | 11.26 | 17.1084 | 1.9866 | 5.2903 | 1174 | 7
2023 | OPIATES [U] | DAT Clinical Negative | N726631 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 246.5296 | 18.8018 | 6.73 | 7.12 | 14.24 | 15.17 | 14.477 | 15.961 | 3.7997 | 4.5059 | 287 | 2
2023 | OPIATES [U] | DAT Clinical Negative | N726631 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 240.9015 | 25.9909 | 4.775 | 14.173 | 14.45 | 30.28 | 16.805 | 27.5429 | 3.7981 | 12.828 | 264 | 3
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N732506 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 228.2416 | 30.0893 | 5.51 | 9.376 | 12.93 | 19.96 | 14.183 | 21.3578 | 4.6764 | 11.5638 | 1412 | 12
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N732506 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 241.1773 | 17.1127 | 4.755 | 7.13 | 10.05 | 15.8 | 10.454 | 15.86 | 2.3162 | 4.6681 | 423 | 5
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N743803 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 219.6313 | 16.1369 | 5.86 | 7.18 | 12.02 | 15.63 | 9.948 | 15.0632 | 2.4103 | 3.2429 | 275 | 5
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N743803 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 238.5667 | 12.1702 | 4.33 | 4.418 | 9.17 | 9.78 | 9.882 | 10.61 | 2.5495 | 3.4261 | 60 | 2
2023 | OPIATES [U] | DAT Clinical Positive | P629835 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 391.1176 | 13.5931 | 1.845 | 2.009 | 6.05 | 7.34 | 6.7485 | 8.3905 | 3.6921 | 5.6033 | 34 | 2
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P636427 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 367.1278 | 24.0642 | 5.155 | 6.73 | 11.36 | 14.31 | 12.088 | 14.9675 | 3.323 | 8.2701 | 407 | 10
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P636427 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 403.1658 | 21.5661 | 5.11 | 5.448 | 10.44 | 10.88 | 9.2145 | 10.3527 | 1.2546 | 2.3436 | 187 | 2
2023 | OPIATES [U] | DAT Clinical Positive | P643356 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 371.8224 | 27.3846 | 8.02 | 8.842 | 16.01 | 17.53 | 13.982 | 16.3868 | 0.99018 | 3.1186 | 456 | 2
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P654264 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 367.5392 | 22.1691 | 4.865 | 6.706 | 10 | 14.1 | 9.868 | 13.6617 | 1.9373 | 4.1885 | 2841 | 17
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P654264 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 398.9935 | 22.6343 | 3.82 | 7.075 | 9.06 | 15.08 | 9.046 | 13.9222 | 1.7597 | 5.8886 | 613 | 6
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P674712 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 373.0345 | 26.8861 | 5.17 | 6.951 | 11.72 | 15.51 | 12.393 | 16.8566 | 2.9211 | 7.61 | 2419 | 14
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P674712 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 400.856 | 20.9204 | 4.28 | 6.156 | 8.97 | 12.78 | 9.325 | 12.7286 | 1.8734 | 4.0663 | 1368 | 7
2023 | OPIATES [U] | DAT Clinical Positive | P674736 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 366.2889 | 34.5902 | 8.62 | 11.348 | 16.92 | 22.29 | 17.179 | 21.168 | 2.171 | 7.4015 | 585 | 2
2023 | OPIATES [U] | DAT Clinical Positive | P674736 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 394.3803 | 23.7416 | 3.05 | 5.908 | 9.88 | 12.5 | 9.7785 | 13.6311 | 1.4748 | 7.5351 | 234 | 2
2023 | OPIATES [U] | DAT Clinical Positive | P707670 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 400.746 | 21.477 | 2.74 | 4.73 | 8.77 | 14.16 | 7.997 | 14.26 | 2.4222 | 9.1244 | 378 | 2
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P707674 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 370.89 | 26.9369 | 5.165 | 7.629 | 11.66 | 17.71 | 12.0525 | 18.4832 | 3.1109 | 8.0201 | 1982 | 13
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P707674 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 406.8622 | 23.3346 | 4.71 | 6.15 | 9.97 | 13.03 | 10.05 | 13.327 | 2.1139 | 4.6112 | 1132 | 7
2023 | OPIATES [U] | DAT Clinical Positive | P726631 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 397.3489 | 21.4186 | 4.34 | 6.132 | 8.95 | 12.29 | 9.148 | 11.4106 | 1.1981 | 2.587 | 278 | 2
2023 | OPIATES [U] | DAT Clinical Positive | P726631 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 391.1303 | 24.2183 | 2.905 | 5.265 | 9.16 | 13.23 | 8.616 | 14.6986 | 3.4974 | 10.0457 | 238 | 3
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P732506 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 367.63 | 32.6882 | 4.895 | 7.179 | 11.52 | 15.74 | 11.375 | 16.3338 | 2.521 | 9.1293 | 1235 | 12
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P732506 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 393.2072 | 20.079 | 3.775 | 5.035 | 8.28 | 10.48 | 8.6555 | 10.149 | 2.1751 | 3.5882 | 415 | 5
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P743803 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 365.7 | 19.9892 | 4.88 | 5.615 | 10.03 | 11.8 | 8.7125 | 10.8395 | 1.495 | 2.0878 | 240 | 4
2023 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P743803 | Cobas c503 c303 | KIMS | 0 | 393.0492 | 18.9811 | 3.3 | 4.82 | 8.32 | 10.01 | 9.484 | 10.0672 | 1.8803 | 3.6063 | 61 | 2
2023 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 0 | 17.875 | 0.39486 | 2.795 | 4.119 | 5.62 | 8.23 | 5.4655 | 7.9371 | 0.83901 | 1.1268 | 8 | 2
2023 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 0 | 17.5002 | 0.89801 | 1.77 | 4.59 | 6.76 | 10.71 | 7.403 | 12.12 | 3.6453 | 7.2302 | 1181 | 15
2023 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 0 | 18.4784 | 0.76563 | 2.03 | 3.648 | 5.48 | 10.23 | 5.936 | 11.0944 | 2.5738 | 5.2217 | 2032 | 16
2023 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 0 | 86.7925 | 2.8999 | 3.28 | 4.016 | 7.2 | 9.04 | 7.7895 | 9.8179 | 2.3696 | 3.1821 | 8 | 2
2023 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 0 | 88.1982 | 4.3924 | 1.86 | 4.705 | 6.09 | 11.61 | 6.5865 | 12.576 | 3.8414 | 7.6991 | 1171 | 15
2023 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 0 | 94.6823 | 3.5612 | 1.96 | 4.498 | 5.29 | 10.4 | 5.916 | 10.5448 | 1.8966 | 5.4538 | 2152 | 16
2023 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 0 | 17.4864 | 0.50898 | 1.815 | 3.327 | 4.37 | 9.92 | 5.0055 | 11.5301 | 1.8982 | 5.8208 | 531 | 8
2023 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 0 | 18.5752 | 0.56584 | 1.51 | 2.786 | 3.73 | 6 | 3.823 | 6.5701 | 0.86558 | 3.3545 | 759 | 8
2023 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 0 | 90.1769 | 3.0759 | 1.715 | 4.281 | 4.69 | 9.82 | 4.8825 | 10.3943 | 1.6491 | 4.7749 | 511 | 8
2023 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 0 | 94.3495 | 3.1975 | 2.03 | 3.481 | 4.61 | 7.37 | 4.607 | 7.6158 | 0.84075 | 2.9425 | 741 | 8
2023 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 0 | 18.5152 | 0.64129 | 1.445 | 5.445 | 3.28 | 11.12 | 3.691 | 9.621 | 0.98523 | 1.5089 | 33 | 2
2023 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 0 | 17.8495 | 0.64022 | 2.36 | 3.694 | 5.45 | 8.14 | 5.58 | 9.5906 | 1.6483 | 4.102 | 1925 | 12
2023 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 0 | 18.6147 | 0.81354 | 2 | 3.78 | 5.55 | 8.71 | 6.127 | 9.6214 | 2.2794 | 5.0544 | 4962 | 19
2023 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 733246 | 18.1377 | 0.61438 | 1.16 | 2.445 | 3.05 | 7.23 | 3.6445 | 6.8815 | 1.2058 | 4.7488 | 520 | 7
2023 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 0 | 89.6258 | 4.4333 | 1.85 | 9.34 | 4.59 | 19.47 | 5.3695 | 15.8885 | 1.1725 | 2.5166 | 33 | 2
2023 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 0 | 90.9314 | 3.2145 | 2.18 | 3.332 | 5.12 | 9.62 | 5.218 | 10.8516 | 1.8436 | 5.6791 | 1926 | 12
2023 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 0 | 96.958 | 3.5844 | 1.84 | 3.23 | 4.61 | 7.71 | 4.974 | 8.365 | 1.4824 | 4.0933 | 5562 | 19
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 99.2534 | 1.1441 | 0.655 | 1.192 | 1.6 | 2.61 | 1.8845 | 2.7959 | 0.68925 | 0.92764 | 103 | 4
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 101.2716 | 2.8442 | 1.845 | 3.763 | 3.72 | 7.57 | 3.3915 | 6.613 | 0.4624 | 0.84766 | 67 | 3
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 99.3387 | 1.8579 | 1.11 | 1.91 | 2.85 | 3.84 | 3.273 | 3.699 | 0.88917 | 1.735 | 253 | 2
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 40.9153 | 0.90622 | 1.57 | 3.776 | 3.38 | 8.06 | 3.479 | 8.256 | 0.86855 | 3.2876 | 287 | 4
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 41.6651 | 1.416 | 1.3 | 1.748 | 4.73 | 4.86 | 5.274 | 5.29 | 3.1178 | 3.8719 | 43 | 2
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 40.2484 | 1 | 1.61 | 2.534 | 3.63 | 5.34 | 4.054 | 5.5824 | 1.4011 | 2.229 | 366 | 2
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 100.9388 | 1.654 | 0.86 | 1.414 | 2.28 | 3.57 | 2.648 | 4.2246 | 0.88944 | 2.5269 | 268 | 4
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 99.824 | 1.5972 | 0.985 | 1.743 | 2.37 | 4.06 | 2.609 | 4.6267 | 0.84289 | 2.0735 | 2903 | 18
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 100.6167 | 2.0627 | 1.06 | 2.09 | 2.5 | 5.72 | 2.534 | 5.522 | 0.68625 | 2.3762 | 1315 | 6
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 99.894 | 1.1897 | 0.7 | 1.398 | 2.05 | 3.29 | 2.449 | 3.2495 | 1.2878 | 2.0437 | 151 | 2
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 40.8559 | 1.1259 | 1.235 | 3.426 | 3.44 | 7.39 | 4.085 | 7.7471 | 1.3403 | 3.3735 | 288 | 3
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 40.8044 | 0.88644 | 1.385 | 2.197 | 3.22 | 5.68 | 3.362 | 6.3816 | 0.98052 | 3.2721 | 3351 | 19
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 40.956 | 0.90846 | 1.19 | 2.073 | 2.81 | 4.58 | 3.147 | 5.3236 | 1.0453 | 2.6701 | 1560 | 7
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 40.62 | 0.62035 | 1.31 | 1.635 | 3.01 | 3.47 | 3.2135 | 3.6916 | 0.75029 | 1.337 | 150 | 2
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 38.9322 | 0.87337 | 1.36 | 2.334 | 3.09 | 4.74 | 3.2185 | 4.681 | 0.77143 | 2.0478 | 2754 | 19
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 39.068 | 0.7561 | 1.26 | 1.998 | 2.71 | 4.51 | 2.839 | 5.2478 | 0.50011 | 2.5043 | 1269 | 7
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 98.6106 | 1.7524 | 0.99 | 1.908 | 2.41 | 4.07 | 2.611 | 4.4575 | 0.67568 | 2.2371 | 3602 | 19
2023 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | EPS VER.2 [S,P] | 0 | 99.457 | 1.6022 | 0.93 | 1.505 | 2.39 | 3.37 | 2.4015 | 3.7005 | 0.64416 | 1.9868 | 1490 | 8
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 543404 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A (08860181) | 0 | 4865.7593 | 371.5161 | 5.14 | 9.168 | 10.62 | 23.52 | 11.1315 | 21.7113 | 2.4266 | 10.5015 | 54 | 2
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 543404 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A | 0 | 4922.0383 | 218.183 | 1.9 | 4.1 | 5.78 | 10.44 | 6.818 | 12.435 | 3.0876 | 7.356 | 209 | 2
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 543405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A | 0 | 2432.6447 | 90.0775 | 1.69 | 3.05 | 5.31 | 7.7 | 5.767 | 7.724 | 2.1579 | 4.6754 | 197 | 2
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 543407 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A | 0 | 248.509 | 7.5007 | 1.86 | 2.98 | 4.46 | 6.96 | 4.953 | 6.6109 | 1.1721 | 3.2246 | 222 | 2
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 543407 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A (08860181) | 0 | 245.3542 | 20.8831 | 4.575 | 7.54 | 11.48 | 18.69 | 12.8325 | 20.4241 | 4.4176 | 9.2785 | 48 | 2
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 570855 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A | 0 | 4976.5161 | 336.6971 | 4.25 | 7.654 | 9.67 | 15.38 | 10.4245 | 16.4949 | 3.2259 | 6.7014 | 62 | 2
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 570856 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A | 0 | 2499.6508 | 150.376 | 4.53 | 6.42 | 8.98 | 14.26 | 9.7085 | 15.182 | 3.5432 | 4.6971 | 63 | 2
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 570857 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A | 0 | 225.6885 | 12.9467 | 3.89 | 5.72 | 8.66 | 11.83 | 9.4395 | 12.9929 | 3.601 | 5.8136 | 61 | 2
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 589262 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) | 0 | 5065.8113 | 225.9004 | 3.445 | 4.856 | 7.24 | 11.68 | 7.1985 | 13.0296 | 2.0048 | 5.1918 | 371 | 6
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 589262 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A | 0 | 5225.4812 | 186.1166 | 2.665 | 4.542 | 5.76 | 10.19 | 6.2825 | 11.1779 | 1.5626 | 3.4492 | 372 | 4
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 589262 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A (08860181) | 0 | 4980.4088 | 182.0936 | 2.515 | 4.206 | 7.09 | 10.74 | 7.9605 | 11.2703 | 2.3238 | 6.4166 | 159 | 4
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 589262 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A | 0 | 4836.5532 | 341.8387 | 4.07 | 5.55 | 11.75 | 15.35 | 14.504 | 17.5658 | 5.6703 | 10.2403 | 235 | 4
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 589263 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A | 0 | 2596.624 | 86.2135 | 2.57 | 5.806 | 5.31 | 11.61 | 5.3675 | 11.5669 | 1.3487 | 3.8699 | 391 | 4
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 589263 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) | 0 | 2526.1865 | 100.9858 | 3.05 | 3.928 | 6.57 | 10.73 | 7.153 | 12.0124 | 1.9991 | 4.7898 | 370 | 6
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 589263 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A (08860181) | 0 | 2504.9565 | 94.3468 | 2.27 | 5.66 | 7.04 | 15.86 | 7.5775 | 14.9872 | 1.884 | 7.9659 | 161 | 4
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 589263 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A | 0 | 2416.8803 | 156.9974 | 3.11 | 7.096 | 9.77 | 14.82 | 11.916 | 15.5132 | 4.9237 | 8.9546 | 259 | 4
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 589265 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) | 0 | 253.4399 | 8.6708 | 2.935 | 3.62 | 6.02 | 7.71 | 5.961 | 8.9605 | 1.1562 | 3.4804 | 368 | 6
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 589265 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A | 0 | 254.201 | 10.6355 | 2.25 | 4.93 | 6.36 | 12.78 | 7.497 | 15.026 | 3.6605 | 5.9477 | 384 | 4
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 589265 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A | 0 | 236.1653 | 14.2648 | 3.04 | 6.114 | 9.42 | 15.98 | 11.443 | 19.0526 | 5.0901 | 10.0313 | 236 | 4
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 589265 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A (08860181) | 0 | 246.3438 | 8.6272 | 3.53 | 5.564 | 7.37 | 11.62 | 6.935 | 11.2932 | 1.1211 | 2.2688 | 160 | 3
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A | 0 | 5260.946 | 197.7028 | 3.12 | 5.535 | 7.45 | 12.42 | 7.652 | 14.18 | 1.2031 | 4.3549 | 870 | 5
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) | 0 | 5213.434 | 216.1127 | 3.04 | 4.83 | 6.66 | 9.84 | 6.592 | 11.1245 | 1.3657 | 3.9948 | 4853 | 9
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A | 0 | 5097.9069 | 269.714 | 3.215 | 5.057 | 7.64 | 11.49 | 8.0285 | 13.1175 | 1.4243 | 6.9825 | 1042 | 6
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A (08860181) | 0 | 5128.2151 | 246.3525 | 3.15 | 4.898 | 7.06 | 10.35 | 7.1025 | 11.1253 | 2.0509 | 4.1726 | 2194 | 9
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A | 0 | 2638.1132 | 82.9471 | 3.39 | 5.315 | 6.9 | 11.19 | 7.3835 | 11.6435 | 0.6962 | 4.0577 | 901 | 5
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) | 0 | 2613.6671 | 97.2117 | 2.77 | 4.148 | 5.93 | 9.24 | 5.7895 | 10.2802 | 1.3259 | 3.9299 | 4590 | 9
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A (08860181) | 0 | 2558.9822 | 114.3875 | 2.805 | 5.06 | 6.28 | 10.61 | 6.565 | 10.204 | 1.4657 | 3.8023 | 2197 | 8
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A | 0 | 2505.5142 | 352.4834 | 2.86 | 5.524 | 8.09 | 16.5 | 8.208 | 15.2686 | 1.9006 | 7.7791 | 1116 | 7
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) | 0 | 244.5918 | 8.4275 | 2.465 | 4.157 | 5.38 | 9.06 | 5.616 | 9.693 | 1.2831 | 3.6269 | 4855 | 9
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A | 0 | 247.379 | 7.2746 | 2.915 | 5.35 | 6.3 | 10.54 | 7.0415 | 9.704 | 0.53772 | 3.1658 | 876 | 5
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A (08860181) | 0 | 234.6025 | 10.0128 | 2.66 | 4.766 | 6.01 | 9.55 | 6.416 | 9.7274 | 1.4535 | 3.9734 | 2176 | 7
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A | 0 | 231.2338 | 26.648 | 2.94 | 5.378 | 7.98 | 23.14 | 7.831 | 29.0828 | 1.1371 | 20.7393 | 1099 | 7
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 715420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) | 0 | 4913.1197 | 185.0693 | 3.855 | 4.267 | 7.73 | 8.49 | 6.86 | 7.284 | 0.495 | 0.74699 | 117 | 2
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 715421 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) | 0 | 2444.2035 | 86.7995 | 3.26 | 3.956 | 7.02 | 7.99 | 6.9675 | 7.2071 | 1.5732 | 2.4822 | 113 | 2
2023 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 715422 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) | 0 | 239.6778 | 8.0786 | 3.07 | 3.782 | 6.49 | 7.61 | 6.3785 | 6.8901 | 1.3129 | 1.9763 | 117 | 2
2023 | PAPP-A [S] | PBQ MSN21 | S07 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS PAPP-A | 0 | 4843.7686 | 206.304 | 2.665 | 3.993 | 6.51 | 8.95 | 7.245 | 9.5039 | 2.8419 | 4.5937 | 968 | 7
2023 | PAPP-A [S] | PBQ MSN21 | S08 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS PAPP-A | 0 | 3850.3792 | 153.5789 | 2.97 | 4.2 | 6.87 | 8.52 | 7.112 | 8.877 | 1.5745 | 3.3487 | 298 | 2
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH | 0 | 63.2894 | 2.3632 | 3.205 | 4.43 | 7.03 | 9.81 | 6.9635 | 11.5575 | 2.1356 | 4.5968 | 113 | 4
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH | 0 | 57.8116 | 2.636 | 2.47 | 4.92 | 6.21 | 11.6 | 6.5165 | 12.1794 | 2.1808 | 5.8314 | 8166 | 82
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH | 706346 | 56.3528 | 1.3641 | 1.16 | 1.88 | 3.71 | 6.67 | 4.336 | 7.8626 | 1.8933 | 4.6789 | 144 | 3
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH | 0 | 56.5892 | 2.6336 | 2.35 | 4.469 | 5.98 | 11.33 | 6.4275 | 12.6994 | 2.2219 | 6.9384 | 13575 | 80
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH | 646246 | 56.5688 | 2.3621 | 1.83 | 3.274 | 5.52 | 12.13 | 5.927 | 12.7348 | 1.8384 | 10.3662 | 272 | 3
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH | 0 | 210.836 | 6.3571 | 2.45 | 4.775 | 5.38 | 10.76 | 4.6195 | 12.9455 | 0.32865 | 5.459 | 111 | 5
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH | 0 | 195.1046 | 8.4692 | 2.33 | 4.201 | 5.81 | 10.41 | 6.295 | 11.532 | 2.4112 | 5.5187 | 8356 | 82
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH | 617504 | 187.6104 | 7.4016 | 2.01 | 3.146 | 5.16 | 8.21 | 5.644 | 8.9462 | 1.6427 | 5.0169 | 1078 | 16
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH | 0 | 188.3436 | 8.296 | 2.16 | 4.346 | 5.83 | 11.39 | 6.255 | 12.4588 | 2.1136 | 6.2968 | 12798 | 78
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH | 0 | 58.552 | 2.7627 | 2.6 | 4.316 | 6.35 | 10.37 | 6.841 | 11.644 | 2.0888 | 6.2142 | 5506 | 43
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH | 0 | 57.9206 | 2.3091 | 2.28 | 4.05 | 5.57 | 9.41 | 5.885 | 10.334 | 1.9845 | 5.0307 | 7823 | 48
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH | 0 | 198.3813 | 9.0016 | 2.45 | 3.794 | 6.07 | 9.68 | 6.612 | 11.315 | 2.083 | 6.6484 | 5625 | 43
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH | 0 | 192.8189 | 7.6065 | 2.15 | 4.045 | 5.5 | 10.03 | 5.932 | 10.405 | 1.9941 | 5.1467 | 7903 | 49
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH | 0 | 61.3988 | 2.4129 | 2.41 | 4.28 | 6.39 | 10.9 | 6.196 | 12.5448 | 2.301 | 6.2042 | 546 | 5
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH | 0 | 56.317 | 2.5044 | 2.77 | 4.589 | 6.42 | 10.36 | 6.786 | 11.045 | 1.9181 | 5.0025 | 25254 | 69
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (08928380) | 0 | 56.7491 | 1.7809 | 2.93 | 3.13 | 6.07 | 6.39 | 6.499 | 6.5718 | 1.3359 | 1.5933 | 78 | 3
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH | 0 | 54.2418 | 2.4523 | 2.62 | 4.276 | 6.38 | 10.25 | 6.77 | 11.35 | 2.1921 | 5.5682 | 34864 | 99
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (08928428) | 0 | 55.0365 | 2.4509 | 2.42 | 3.278 | 6.42 | 8.91 | 7.073 | 10.2314 | 3.3557 | 5.7732 | 537 | 13
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH | 706346 | 53.8821 | 1.7916 | 1.66 | 3.035 | 3.67 | 6.22 | 3.939 | 6.0775 | 0.92639 | 2.4514 | 290 | 4
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH | 0 | 208.2502 | 7.7715 | 2.31 | 6.164 | 5.68 | 13.31 | 5.626 | 13.5062 | 1.8807 | 6.5458 | 534 | 5
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (08928380) | 0 | 189.5395 | 5.2879 | 2.63 | 2.686 | 5.62 | 5.75 | 6.028 | 6.508 | 1.5671 | 2.1384 | 81 | 3
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH | 0 | 193.2971 | 7.3499 | 2.4 | 4.06 | 5.72 | 9.35 | 6.104 | 10.018 | 1.6938 | 4.656 | 25505 | 68
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH | 0 | 183.3078 | 7.3343 | 2.13 | 3.88 | 5.36 | 9.23 | 5.853 | 9.899 | 1.9444 | 4.8115 | 34744 | 99
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (08928428) | 0 | 186.1105 | 7.3759 | 1.96 | 3.434 | 5.81 | 10.08 | 6.732 | 11.6674 | 2.9896 | 6.6878 | 525 | 13
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH | 0 | 57.0474 | 1.9466 | 2.465 | 2.645 | 5.41 | 6.01 | 5.886 | 6.9484 | 1.8144 | 2.5828 | 19 | 3
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH | 0 | 191.375 | 3.3242 | 1.855 | 1.859 | 3.72 | 3.73 | 3.2745 | 3.3533 | 0.2088 | 0.28038 | 16 | 3
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PTH | 0 | 49.6038 | 3.278 | 5.835 | 8.434 | 12.22 | 16.93 | 11.924 | 19.3752 | 2.1001 | 6.4077 | 1283 | 9
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PTH | 0 | 136.3425 | 6.7788 | 3.87 | 8.348 | 8.26 | 17.55 | 8.788 | 15.5868 | 2.0129 | 4.6833 | 1257 | 8
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS PTH | 0 | 805.8462 | 36.5978 | 3.24 | 4.019 | 7.66 | 8.78 | 8.069 | 10.0865 | 2.5168 | 4.0659 | 39 | 2
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PTH | 0 | 37.3308 | 2.366 | 2.99 | 5.114 | 7.93 | 13.96 | 9.352 | 17.374 | 4.391 | 8.9368 | 133 | 4
2023 | PARATHORMON INTAKT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PTH | 0 | 156.9394 | 8.3013 | 1.98 | 6.236 | 4.93 | 13.82 | 4.496 | 16.7886 | 0.87375 | 6.92 | 132 | 4
2023 | PCO2 [B] | Auto QC L1 | 2142049801 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 64.3487 | 0.53305 | 0.46 | 1.265 | 1.09 | 2.54 | 1.104 | 2.2755 | 0.23302 | 0.5045 | 157 | 2
2023 | PCO2 [B] | Auto QC L2 | 2142049802 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 42.7407 | 0.38537 | 0.39 | 0.667 | 1.3 | 1.73 | 1.505 | 1.9833 | 0.64181 | 1.2632 | 153 | 2
2023 | PCO2 [B] | Auto QC L3 | 2142049803 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 25.6296 | 0.47938 | 0.845 | 1.564 | 2.32 | 3.79 | 2.6775 | 4.3088 | 1.3329 | 1.9722 | 152 | 2
2023 | PH [B] | Auto QC L1 | 2142049801 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 7.1532 | 0.003992 | 0.03 | 0.055 | 0.09 | 0.11 | 0.098 | 0.131 | 0.040897 | 0.0562 | 154 | 2
2023 | PH [B] | Auto QC L2 | 2142049802 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 7.4029 | 0.004324 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.0905 | 0.1333 | 0.029449 | 0.067363 | 152 | 2
2023 | PH [B] | Auto QC L3 | 2142049803 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 7.5331 | 0.004109 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.0895 | 0.1348 | 0.040656 | 0.063344 | 153 | 2
2023 | PHENCYCLIDINE [U] | DAT1 Negative | N669617 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 20.6763 | 1.6992 | 3.93 | 4.68 | 10.52 | 12.66 | 9.272 | 14.2858 | 1.239 | 8.3927 | 139 | 2
2023 | PHENCYCLIDINE [U] | DAT1 Positive | P669617 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 33.3526 | 2.302 | 2.77 | 4.202 | 7.15 | 9.67 | 8.057 | 9.206 | 2.0604 | 5.0014 | 173 | 2
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 8.8695 | 0.48932 | 4.51 | 5.555 | 9.77 | 12.14 | 10.6295 | 13.9421 | 2.86 | 5.68 | 827 | 16
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 9.4119 | 0.39505 | 2.27 | 3.874 | 5.33 | 7.87 | 5.975 | 7.7644 | 1.8869 | 2.8953 | 103 | 5
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 23.7112 | 1.0433 | 2.91 | 4.694 | 6.94 | 10.28 | 7.514 | 10.9906 | 2.6876 | 4.8613 | 700 | 16
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 25.1235 | 1.235 | 2.64 | 4.096 | 5.87 | 9.63 | 6.361 | 11.355 | 2.2806 | 6.1099 | 98 | 5
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 23.5532 | 0.66078 | 1.97 | 3.514 | 4.52 | 7.94 | 5 | 8.8817 | 1.9378 | 3.2015 | 19 | 2
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 45.7884 | 1.6931 | 2.13 | 3.282 | 5.49 | 8.48 | 5.8415 | 9.9632 | 1.9277 | 5.1892 | 718 | 16
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 47.8934 | 2.1096 | 2.49 | 4.012 | 5.8 | 8.53 | 6.39 | 9.5504 | 1.6686 | 4.6363 | 106 | 5
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 44.4682 | 0.95324 | 1.545 | 2.222 | 3.97 | 4.84 | 4.435 | 5.2737 | 1.7144 | 2.9646 | 17 | 2
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 9.0197 | 0.50383 | 4.5 | 6.265 | 9.5 | 13.05 | 9.695 | 13.5354 | 2.0347 | 4.6412 | 12810 | 64
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 9.4577 | 0.36854 | 2.685 | 4.037 | 6.09 | 9.11 | 6.4205 | 9.5663 | 1.7905 | 4.109 | 3877 | 26
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 8.6447 | 0.66308 | 5.56 | 8.596 | 12.63 | 18.62 | 12.993 | 16.5746 | 3.6352 | 7.7194 | 593 | 3
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 9.2942 | 0.22747 | 1.54 | 2.249 | 3.63 | 4.86 | 4.1645 | 5.2593 | 1.3406 | 2.5259 | 503 | 6
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 25.3407 | 1.045 | 3.04 | 4.145 | 6.68 | 9.03 | 6.8215 | 9.8742 | 1.5242 | 4.3259 | 12401 | 62
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 26.2327 | 0.86365 | 2.035 | 3.216 | 4.62 | 7.5 | 4.783 | 7.9916 | 1.4708 | 3.5052 | 4069 | 26
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 24.6742 | 1.273 | 3.64 | 5.348 | 8.23 | 11.32 | 8.705 | 10.8514 | 1.8109 | 6.3246 | 590 | 3
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 25.0444 | 0.57052 | 1.69 | 5.386 | 3.58 | 10.85 | 3.907 | 10.0349 | 1.2565 | 2.499 | 174 | 4
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 46.7419 | 1.6686 | 2.525 | 3.445 | 5.55 | 7.61 | 5.708 | 8.4842 | 1.3026 | 3.7005 | 12116 | 62
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 47.8453 | 1.3717 | 1.84 | 3.192 | 4.16 | 7.03 | 4.499 | 7.7096 | 1.2908 | 2.8164 | 4180 | 28
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 45.8973 | 2.1679 | 3.07 | 4.036 | 7.49 | 8.76 | 8.115 | 10.1064 | 2.8375 | 5.1224 | 586 | 3
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 45.3032 | 1.4773 | 1.66 | 2.649 | 3.71 | 6.51 | 3.935 | 7.6277 | 0.90463 | 3.2999 | 508 | 6
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 9.1978 | 0.49857 | 4.195 | 5.475 | 9.11 | 12.58 | 9.087 | 14.1585 | 1.9629 | 4.7747 | 556 | 8
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 9.6838 | 0.35146 | 1.97 | 4.158 | 6.15 | 10.84 | 7.527 | 11.2172 | 3.1177 | 7.2512 | 236 | 5
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 24.0813 | 0.98412 | 2.8 | 4.36 | 6.46 | 9.07 | 6.9175 | 8.9571 | 1.7051 | 4.4349 | 380 | 8
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 24.7824 | 0.59722 | 1.87 | 3.614 | 6.06 | 7.32 | 5.839 | 7.4872 | 1.0263 | 4.4506 | 240 | 5
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 46.5659 | 1.4876 | 2.205 | 2.885 | 5.36 | 6.66 | 5.22 | 7.8485 | 1.2883 | 4.1521 | 469 | 8
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 47.542 | 1.0705 | 1.69 | 4.364 | 3.87 | 8.88 | 3.943 | 7.8854 | 1.0816 | 3.2433 | 243 | 5
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 9.2144 | 0.62543 | 5.7 | 7.27 | 11.97 | 15.29 | 11.8725 | 15.6859 | 2.3365 | 5.3216 | 19072 | 61
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 9.7694 | 0.47745 | 3.525 | 5.262 | 7.82 | 10.97 | 8.265 | 11.3182 | 2.1086 | 5.0418 | 8110 | 36
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 9.4935 | 0.60758 | 4.315 | 5.213 | 9.28 | 11.21 | 10.022 | 12.3449 | 2.6846 | 5.7308 | 935 | 3
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 24.2224 | 1.1681 | 4 | 5.192 | 8.43 | 10.96 | 8.3725 | 11.4367 | 1.6979 | 4.0972 | 17574 | 58
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 25.3828 | 0.95644 | 2.77 | 4.15 | 6.06 | 8.97 | 6.344 | 8.8954 | 1.6015 | 3.7274 | 8489 | 36
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 24.4487 | 1.116 | 3.165 | 4.335 | 7.09 | 9.28 | 8.04 | 10.296 | 2.0736 | 3.6926 | 957 | 3
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 47.8233 | 1.8495 | 3.15 | 4.224 | 6.61 | 8.94 | 6.679 | 9.204 | 1.2921 | 3.2997 | 17489 | 59
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 49.2376 | 1.6903 | 2.435 | 3.674 | 5.45 | 7.89 | 5.718 | 8.2164 | 1.5117 | 3.4449 | 8536 | 37
2023 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 48.0383 | 1.8936 | 2.21 | 3.317 | 5.8 | 7.37 | 6.76 | 8.4953 | 2.5905 | 3.5386 | 941 | 3
2023 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 14.4051 | 0.55886 | 3.07 | 4.58 | 6.44 | 10.23 | 6.372 | 10.486 | 1.5856 | 3.2117 | 2404 | 8
2023 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 31.0856 | 1.1196 | 2.575 | 3.956 | 5.36 | 8.76 | 5.3775 | 8.5406 | 1.5193 | 3.0083 | 2386 | 8
2023 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 56.5064 | 1.8945 | 2.4 | 3.863 | 4.94 | 8.56 | 5.004 | 8.939 | 1.173 | 2.4935 | 1256 | 5
2023 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 14.7565 | 0.65001 | 2.66 | 2.668 | 6.2 | 8.69 | 7.556 | 10.1432 | 3.7067 | 5.8564 | 46 | 3
2023 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 45.2324 | 1.3803 | 0.81 | 1.93 | 4.6 | 4.74 | 4.868 | 5.0128 | 3.5205 | 3.8746 | 34 | 3
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 6.0005 | 0.43429 | 5.12 | 7.68 | 11.76 | 15.83 | 12.58 | 15.265 | 2.4279 | 7.1347 | 222 | 9
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 6.6764 | 0.3641 | 4.715 | 5.911 | 9.55 | 11.93 | 9.0495 | 10.612 | 1.2894 | 3.0459 | 102 | 6
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 12.4874 | 0.72271 | 4.04 | 5.14 | 9.29 | 13.16 | 9.904 | 14.188 | 3.1735 | 6.5328 | 223 | 9
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 13.6155 | 0.64135 | 4.32 | 7.258 | 8.86 | 14.76 | 8.9865 | 13.1343 | 1.2658 | 3.0162 | 103 | 6
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 23.1945 | 1.1124 | 3.69 | 4.75 | 8.61 | 12.4 | 8.727 | 13.342 | 3.1939 | 6.1216 | 211 | 8
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 24.7495 | 1.1159 | 4.4 | 7.083 | 8.81 | 14.47 | 8.159 | 13.1206 | 0.77203 | 1.8943 | 97 | 6
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 6.2341 | 0.3748 | 5.08 | 7.09 | 10.82 | 14.5 | 10.99 | 15.075 | 2.0765 | 5.8033 | 5669 | 35
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 6.9083 | 0.4117 | 4.785 | 6.535 | 10.53 | 13.49 | 10.917 | 15.205 | 3.555 | 6.5764 | 1607 | 14
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 6.4046 | 0.18661 | 2.09 | 3.858 | 4.4 | 7.82 | 4.82 | 6.753 | 1.2277 | 1.8888 | 344 | 3
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 12.4259 | 0.64111 | 4.12 | 6.3 | 8.92 | 13.55 | 8.917 | 13.4906 | 1.9658 | 5.0292 | 5457 | 34
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 13.3785 | 0.65469 | 3.925 | 5.335 | 8.87 | 11.48 | 8.6375 | 12.2765 | 1.8525 | 7.005 | 1502 | 14
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 23.3187 | 1.1671 | 3.92 | 6.188 | 8.22 | 12.72 | 8.171 | 12.73 | 1.5599 | 4.2781 | 5248 | 32
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 24.9588 | 1.0717 | 3.65 | 4.574 | 7.49 | 10.16 | 8.089 | 10.7438 | 2.0215 | 4.3267 | 1641 | 15
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 23.4132 | 1.3878 | 3.3 | 6.532 | 8.58 | 13.39 | 9.774 | 15.0346 | 2.8984 | 7.8999 | 344 | 3
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 6.1733 | 0.2936 | 4.6 | 6.225 | 9.53 | 14.03 | 8.935 | 13.7015 | 1.3055 | 4.0974 | 303 | 6
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 6.8452 | 0.42217 | 5.23 | 7.91 | 12.43 | 16.04 | 12.301 | 15.269 | 2.9686 | 8.8647 | 313 | 7
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 11.9027 | 0.50582 | 3.8 | 5.696 | 7.73 | 11.74 | 7.182 | 11.904 | 0.91072 | 4.2793 | 296 | 6
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 12.8654 | 0.64804 | 3.725 | 5.378 | 10.1 | 12.45 | 9.271 | 13.417 | 3.5348 | 7.1836 | 323 | 7
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 23.3698 | 1.0198 | 3.85 | 5.034 | 8.31 | 10.29 | 7.918 | 10.3804 | 1.4618 | 2.9547 | 285 | 6
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 24.9386 | 1.0121 | 3.31 | 5.07 | 8.09 | 10.94 | 8.53 | 11.486 | 1.7606 | 5.9925 | 325 | 7
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 6.12 | 0.37038 | 5.03 | 7.26 | 10.84 | 15.24 | 10.8005 | 15.5308 | 2.1849 | 5.4423 | 7794 | 31
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 6.7914 | 0.36743 | 4.43 | 6.492 | 9.64 | 13.75 | 9.813 | 13.7966 | 2.1983 | 5.7395 | 3049 | 20
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 12.9566 | 0.64182 | 3.99 | 5.958 | 8.57 | 12.2 | 8.905 | 12.9358 | 2.0783 | 5.1148 | 6620 | 29
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 13.9927 | 0.61544 | 3.535 | 5.165 | 8.03 | 10.7 | 7.742 | 11.569 | 1.8553 | 4.2546 | 2976 | 20
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 23.5319 | 1.1145 | 3.8 | 5.19 | 8.33 | 11.02 | 8.616 | 11.4202 | 1.9054 | 4.232 | 7024 | 29
2023 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 25.1767 | 1.0296 | 3.435 | 4.796 | 7.38 | 10.01 | 7.3885 | 10.0892 | 1.74 | 4.0548 | 3168 | 20
2023 | PHENYTOIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 6.1941 | 0.38386 | 4.205 | 5.153 | 9.91 | 12.89 | 11.139 | 15.663 | 4.1904 | 7.1507 | 111 | 3
2023 | PHENYTOIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 7.0645 | 0.38513 | 4.9 | 5.85 | 10.12 | 12.1 | 10.811 | 12.329 | 1.6997 | 5.1098 | 256 | 3
2023 | PHENYTOIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 10.7227 | 0.63818 | 5.29 | 6.306 | 11.8 | 12.94 | 13.727 | 14.0142 | 2.8923 | 4.8633 | 123 | 3
2023 | PHENYTOIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 12.09 | 0.54312 | 3.84 | 4.36 | 8.46 | 9.55 | 8.257 | 11.548 | 1.4569 | 5.0497 | 261 | 3
2023 | PHENYTOIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 25.4663 | 1.0271 | 3.76 | 5.714 | 10.95 | 12.68 | 12.454 | 14.2982 | 5.4244 | 8.168 | 193 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88131 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.7499 | 0.16929 | 1.415 | 1.851 | 3.22 | 3.8 | 3.2905 | 3.5325 | 0.94332 | 1.4239 | 11 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88132 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.6403 | 0.30464 | 1.23 | 1.366 | 3.53 | 4.36 | 4.022 | 5.1052 | 2.7962 | 3.0097 | 18 | 3
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas 8000 c701 (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.4707 | 0.19793 | 2.23 | 2.471 | 4.52 | 4.99 | 4.3305 | 4.7196 | 0.55477 | 1.0379 | 390 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.6644 | 0.24347 | 1.81 | 2.784 | 4.06 | 6.43 | 4.536 | 6.8512 | 1.5441 | 3.4179 | 4213 | 23
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | PHOSP URINE STAT | 0 | 8.5268 | 0.22263 | 1.805 | 2.838 | 4.06 | 5.97 | 4.186 | 6.556 | 0.69011 | 2.753 | 380 | 3
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.3013 | 0.24546 | 1.09 | 1.99 | 3.88 | 5.69 | 4.2685 | 6.0325 | 2.1272 | 3.6262 | 2249 | 17
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas 8000 c701 (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.7697 | 0.32269 | 1.545 | 1.827 | 3.21 | 3.89 | 3.34 | 3.7865 | 0.72193 | 1.1689 | 581 | 3
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.8427 | 0.37972 | 1.505 | 2.086 | 3.36 | 4.93 | 3.6615 | 5.6709 | 1.0271 | 2.5686 | 3703 | 19
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | PHOSP URINE STAT | 0 | 16.605 | 0.37004 | 1.555 | 2.268 | 3.61 | 4.75 | 3.763 | 5.144 | 0.9963 | 2.1044 | 386 | 3
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.2777 | 0.34969 | 0.985 | 1.361 | 2.57 | 3.88 | 2.888 | 4.2594 | 1.1356 | 2.5052 | 2074 | 14
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas 8000 c701 (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.548 | 0.34991 | 2.55 | 3.712 | 6 | 9.21 | 6.4345 | 9.7732 | 1.8321 | 5.4458 | 10670 | 15
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.5845 | 0.21836 | 1.87 | 2.537 | 4.14 | 6.02 | 4.217 | 6.5031 | 1.0975 | 3.0365 | 6097 | 26
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | PHOSP URINE STAT | 0 | 8.5481 | 0.18613 | 1.825 | 2.478 | 3.98 | 5.09 | 4.328 | 5.1803 | 0.9236 | 1.8419 | 420 | 3
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.2096 | 0.23013 | 1.29 | 2.025 | 3.58 | 5.71 | 3.8425 | 6.5485 | 1.615 | 3.7842 | 6976 | 18
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas 8000 c701 (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.5998 | 0.49441 | 1.7 | 2.377 | 4.12 | 6.59 | 4.386 | 7.5481 | 1.4405 | 3.8496 | 10594 | 15
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | PHOSP URINE STAT | 0 | 16.3239 | 0.35976 | 1.31 | 2.019 | 3.42 | 4.74 | 3.7535 | 5.5798 | 0.97917 | 3.354 | 384 | 3
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.3843 | 0.36104 | 1.52 | 2.126 | 3.68 | 4.87 | 3.702 | 5.1803 | 0.9237 | 2.9842 | 5885 | 26
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 15.8122 | 0.36607 | 0.995 | 1.76 | 3.02 | 4.61 | 3.3385 | 5.2775 | 1.3947 | 3.0955 | 6798 | 17
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88161 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.3377 | 0.19208 | 2.3 | 2.798 | 4.67 | 5.68 | 4.451 | 5.5816 | 0.59271 | 0.96031 | 120 | 3
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88162 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.6142 | 0.34288 | 2.11 | 2.865 | 4.2 | 5.54 | 3.571 | 4.9666 | 0.3516 | 1.3395 | 92 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas 8000 c701 (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.2399 | 0.31692 | 2.91 | 3.988 | 6.29 | 8.18 | 6.4465 | 8.8068 | 1.6942 | 3.7733 | 11110 | 13
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PHOSP URINE STAT | 0 | 8.2849 | 0.31783 | 2.67 | 3.805 | 5.98 | 7.79 | 6.3885 | 8.2562 | 1.5539 | 3.4424 | 2223 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.3294 | 0.23565 | 1.9 | 2.544 | 4.46 | 5.83 | 4.798 | 6.5166 | 1.4871 | 3.284 | 24411 | 52
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | PHOSP URINE STAT | 0 | 8.2982 | 0.26184 | 2.14 | 2.836 | 4.98 | 6.51 | 5.499 | 7.1272 | 1.5983 | 3.9184 | 3317 | 6
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.0875 | 0.19883 | 1.03 | 1.609 | 3.03 | 4.94 | 3.536 | 5.6193 | 1.6611 | 3.4348 | 8017 | 26
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas Integra (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.5674 | 0.1762 | 1.36 | 2.3 | 2.95 | 4.82 | 3.103 | 4.979 | 0.67834 | 1.3297 | 731 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas 8000 c701 (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.0995 | 0.47169 | 1.88 | 2.768 | 4.22 | 6.26 | 4.664 | 6.837 | 1.3903 | 3.0962 | 8893 | 12
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PHOSP URINE STAT | 0 | 16.1795 | 0.54675 | 1.855 | 2.794 | 4.67 | 6.93 | 4.9785 | 7.9928 | 1.1216 | 5.2895 | 2203 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | PHOSP URINE STAT | 0 | 15.9369 | 0.44179 | 1.72 | 2.418 | 4.1 | 5.5 | 4.688 | 6.337 | 1.4827 | 3.1803 | 3406 | 6
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.019 | 0.42974 | 1.64 | 2.21 | 3.97 | 5.4 | 4.407 | 6.2272 | 1.5416 | 3.4818 | 23958 | 52
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 15.6289 | 0.32518 | 0.83 | 1.34 | 2.63 | 3.98 | 2.9305 | 4.5274 | 1.4017 | 2.9368 | 8227 | 28
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas Integra (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.517 | 0.29422 | 1.14 | 1.958 | 2.38 | 4.16 | 2.755 | 4.6054 | 0.8784 | 1.5246 | 709 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas 8000 c701 (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.1829 | 0.30745 | 2.465 | 3.665 | 5.69 | 7.98 | 6.0685 | 8.967 | 1.7958 | 4.2643 | 11413 | 17
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.3416 | 0.2398 | 1.88 | 2.703 | 4.41 | 6.22 | 4.716 | 6.8642 | 1.3914 | 3.3139 | 27458 | 45
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | PHOSP URINE STAT | 0 | 8.1833 | 0.24069 | 1.905 | 4.104 | 3.95 | 8.47 | 4.172 | 8.6114 | 0.86736 | 2.4314 | 2522 | 6
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.0697 | 0.19766 | 1.18 | 1.83 | 3.22 | 5.11 | 3.603 | 5.8296 | 1.4696 | 3.4449 | 22553 | 45
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas Integra (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.7161 | 0.16104 | 1.59 | 2.18 | 3.22 | 4.81 | 2.923 | 5.4358 | 0.73603 | 1.851 | 647 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas 8000 c701 (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.0818 | 0.41584 | 1.58 | 2.368 | 3.88 | 5.19 | 4.14 | 5.7978 | 1.3539 | 2.9552 | 13848 | 18
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | PHOSP URINE STAT | 0 | 15.8708 | 0.39879 | 1.62 | 2.858 | 3.52 | 6.01 | 3.591 | 7.001 | 0.61753 | 1.798 | 2533 | 6
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.1091 | 0.42274 | 1.685 | 2.31 | 3.95 | 5.39 | 4.2805 | 6.0771 | 1.2761 | 3.1394 | 28686 | 48
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 15.668 | 0.33638 | 0.98 | 1.54 | 2.78 | 4.33 | 3.0935 | 4.922 | 1.3263 | 3.0595 | 21545 | 44
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas Integra (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.9096 | 0.29749 | 1.15 | 2.892 | 2.41 | 5.89 | 2.401 | 5.5254 | 0.67159 | 0.8574 | 646 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas 8000 c701 (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.1237 | 0.28083 | 2.93 | 3.018 | 6.69 | 8.04 | 7.399 | 9.5318 | 2.3708 | 4.6509 | 177 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.7311 | 0.23482 | 1.765 | 2.4 | 4.63 | 6.05 | 4.881 | 6.944 | 2.4833 | 4.2342 | 340 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.3132 | 0.12242 | 0.92 | 1.346 | 2.27 | 2.82 | 2.413 | 3.1482 | 0.67617 | 1.5702 | 1490 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas 8000 c701 (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 15.6211 | 0.69585 | 1.87 | 1.918 | 4.52 | 6.95 | 4.944 | 6.636 | 1.8555 | 5.4022 | 190 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.9523 | 0.45539 | 1.88 | 2.5 | 4.63 | 6.09 | 4.6745 | 6.8435 | 1.2242 | 4.13 | 340 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.2641 | 0.24346 | 0.87 | 1.294 | 2.23 | 3.1 | 2.518 | 3.4222 | 0.99552 | 2.1856 | 1641 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas 8000 c701 (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.3612 | 0.29409 | 2.475 | 3.421 | 5.45 | 7.43 | 5.6805 | 7.5872 | 1.5008 | 3.0516 | 9917 | 14
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.4754 | 0.19867 | 1.74 | 2.311 | 3.97 | 5.01 | 4.2455 | 5.441 | 1.1685 | 2.6457 | 8562 | 32
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | PHOSP URINE STAT | 0 | 8.3389 | 0.19885 | 1.77 | 2.01 | 4.02 | 5.12 | 4.067 | 5.732 | 1.0817 | 2.3531 | 924 | 4
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.277 | 0.19266 | 1.11 | 1.734 | 3.05 | 4.76 | 3.358 | 5.4112 | 1.3737 | 3.3789 | 9423 | 27
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas 8000 c701 (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 17.3495 | 0.48511 | 1.59 | 2.272 | 3.97 | 5.25 | 4.239 | 5.9024 | 1.2738 | 3.1025 | 10307 | 13
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 17.3306 | 0.41845 | 1.63 | 2.15 | 3.81 | 5.15 | 4.12 | 5.8446 | 1.2074 | 3.2773 | 9671 | 31
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | PHOSP URINE STAT | 0 | 16.9877 | 0.36944 | 1.54 | 1.74 | 3.39 | 3.84 | 3.574 | 4.317 | 0.9812 | 1.9019 | 998 | 4
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.8975 | 0.3486 | 0.88 | 1.433 | 2.7 | 4.06 | 3.044 | 4.5377 | 1.3485 | 3.0016 | 10429 | 30
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas 8000 c701 (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.0669 | 0.25682 | 2.54 | 3.09 | 5.25 | 6.37 | 5.7345 | 6.2965 | 1.775 | 2.5037 | 156 | 3
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PHOSP URINE STAT | 0 | 8.4426 | 0.23296 | 1.66 | 2.34 | 3.39 | 5.25 | 3.841 | 6.2226 | 1.3388 | 2.3973 | 260 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.2753 | 0.20594 | 1.67 | 2.35 | 3.84 | 4.93 | 4.096 | 5.2544 | 0.96189 | 2.391 | 1423 | 13
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | PHOSP URINE STAT | 0 | 8.2639 | 0.24987 | 2.57 | 2.778 | 5.67 | 5.83 | 5.514 | 6.3244 | 1.8664 | 2.1979 | 94 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 7.9934 | 0.19493 | 1.02 | 1.634 | 3.16 | 4.09 | 3.512 | 4.8438 | 1.9085 | 3.1109 | 419 | 9
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas 8000 c701 (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.23 | 0.31851 | 1.435 | 1.795 | 3.39 | 3.79 | 3.5595 | 4.1455 | 0.91202 | 2.3707 | 174 | 3
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas 8000 c701 (France controls) | PHOSP URINE STAT | 0 | 16.7316 | 0.38532 | 1.25 | 1.506 | 2.64 | 3.58 | 3.004 | 4.2536 | 1.0967 | 1.7917 | 262 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.222 | 0.3937 | 1.605 | 2.13 | 3.59 | 4.92 | 3.8345 | 5.1765 | 1.0799 | 2.6202 | 1508 | 13
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | PHOSP URINE STAT | 0 | 16.2483 | 0.39594 | 1.79 | 2.366 | 4.19 | 4.86 | 4.697 | 4.7538 | 1.5149 | 1.7457 | 97 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 15.8236 | 0.34797 | 0.91 | 1.392 | 3.28 | 4.24 | 3.49 | 4.8092 | 1.6933 | 3.1394 | 292 | 8
2023 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 1 | 900100 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 7.7272 | 0.22492 | 1.98 | 2.6 | 5.48 | 5.69 | 6.179 | 6.5902 | 2.0945 | 2.8946 | 134 | 3
2023 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 2 | 900101 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.2 | 0.43132 | 1.76 | 2.536 | 4.47 | 5.65 | 5.389 | 6.3874 | 1.963 | 2.4956 | 134 | 3
2023 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 7.7869 | 0.14584 | 1.68 | 2.154 | 4.32 | 6.86 | 5.157 | 8.1824 | 2.2926 | 4.8915 | 472 | 4
2023 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 7.7187 | 0.26959 | 1.43 | 2.262 | 0 | 0 | 5.3287 | 6.3349 | 0.16784 | 0.23701 | 47 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 7.3559 | 0.4579 | 2.58 | 5.9 | 6.83 | 13.95 | 7.43 | 15.1769 | 3.1087 | 8.2496 | 11523 | 31
2023 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 15.9131 | 0.32448 | 1.7 | 2.523 | 3.83 | 6.28 | 4.645 | 7.3892 | 1.9747 | 4.0435 | 463 | 4
2023 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 15.8989 | 0.3579 | 1.24 | 1.6 | 0 | 0 | 4.1801 | 4.3611 | 0.25527 | 0.32169 | 47 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 15.5851 | 0.42251 | 1.57 | 2.73 | 3.84 | 6.5 | 4.2215 | 7.3038 | 1.5536 | 3.9697 | 11321 | 31
2023 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.4175 | 0.2901 | 1.42 | 2 | 3.62 | 6.58 | 3.9845 | 7.1793 | 1.4376 | 5.0767 | 341 | 9
2023 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 16.2521 | 0.44128 | 1.03 | 1.78 | 3.49 | 4.07 | 3.5985 | 4.848 | 1.8313 | 2.4808 | 217 | 6
2023 | PHOSPHATE [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 6.8981 | 0.20341 | 1.56 | 2.6 | 4.42 | 6.04 | 4.798 | 6.765 | 1.4455 | 3.838 | 2129 | 7
2023 | PHOSPHATE [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 7.1211 | 0.23532 | 2.22 | 3.694 | 4.98 | 7.58 | 5.284 | 8.1208 | 1.4944 | 3.101 | 15723 | 17
2023 | PHOSPHATE [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 13.7642 | 0.33617 | 1.24 | 2.026 | 3.35 | 5.23 | 3.729 | 5.8086 | 1.2126 | 3.6886 | 2173 | 7
2023 | PHOSPHATE [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 14.332 | 0.35677 | 1.765 | 2.43 | 3.94 | 5.59 | 4.161 | 6.1157 | 1.1655 | 2.6458 | 15440 | 15
2023 | PHOSPHATE [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | PHOSP URINE STAT | 0 | 7.0169 | 0.16732 | 1.875 | 2.456 | 4.06 | 5.09 | 4.13 | 5.077 | 0.97584 | 1.5446 | 334 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 7.0231 | 0.26119 | 2.135 | 4.005 | 5.04 | 8.42 | 5.596 | 9.2089 | 1.6458 | 4.1647 | 8583 | 17
2023 | PHOSPHATE [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 14.2188 | 0.38194 | 1.68 | 2.52 | 3.94 | 5.93 | 4.3055 | 6.4981 | 1.2923 | 3.2489 | 8586 | 16
2023 | PHOSPHATE [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | PHOSP URINE STAT | 0 | 13.969 | 0.42709 | 2.205 | 2.727 | 4.73 | 5.63 | 5.106 | 6.1497 | 1.4342 | 2.0528 | 338 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.9225 | 0.32549 | 2.11 | 3.102 | 5.02 | 7.18 | 5.432 | 8.183 | 1.6956 | 4.3065 | 13801 | 38
2023 | PHOSPHATE [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 15.2611 | 0.46452 | 1.65 | 2.33 | 4.16 | 5.97 | 4.591 | 6.6154 | 1.6341 | 3.7815 | 12927 | 36
2023 | PHOSPHATE [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.261 | 0.26861 | 2.185 | 3.208 | 5.04 | 7.11 | 5.243 | 7.9912 | 1.5047 | 3.4967 | 9666 | 34
2023 | PHOSPHATE [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 15.7307 | 0.41136 | 1.66 | 2.384 | 4.06 | 5.39 | 4.296 | 6.0524 | 1.3639 | 3.253 | 8848 | 33
2023 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88171T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.0822 | 0.18295 | 0.945 | 1.184 | 2.75 | 4.5 | 3.2525 | 5.107 | 1.6212 | 2.6722 | 994 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88172T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 15.6291 | 0.30452 | 0.71 | 0.999 | 2.58 | 2.84 | 3.045 | 3.2847 | 1.7943 | 2.0814 | 987 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 8.1531 | 0.22198 | 1.285 | 1.517 | 3.52 | 5.54 | 4.2255 | 6.4343 | 1.7569 | 4.2086 | 2341 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 15.7933 | 0.32337 | 1.05 | 1.394 | 3.05 | 4.51 | 3.664 | 4.8468 | 1.6251 | 3.6612 | 2100 | 2
2023 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 7.8974 | 0.16825 | 1.12 | 1.936 | 2.95 | 4.71 | 3.239 | 4.3858 | 1.4195 | 2.0051 | 212 | 3
2023 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 | 0 | 15.606 | 0.27471 | 0.79 | 1.446 | 2.35 | 3.33 | 2.52 | 3.5534 | 1.4729 | 1.8605 | 201 | 3
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c311 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.5732 | 0.038129 | 1.55 | 2.246 | 3.14 | 4.54 | 2.9125 | 4.1617 | 0.35376 | 0.45378 | 31 | 2
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6 | 0.076098 | 1 | 1.94 | 2.57 | 6.9 | 2.77 | 7.5944 | 1.3054 | 4.9592 | 385 | 13
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6409 | 0.055545 | 1.41 | 2.068 | 2.83 | 4.35 | 3.088 | 4.5058 | 0.24707 | 1.7126 | 245 | 7
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.5729 | 0.10613 | 1.415 | 3.352 | 5.18 | 7.86 | 5.942 | 8.72 | 3.0018 | 5.2363 | 2723 | 28
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6345 | 0.040894 | 1.475 | 2.305 | 3.18 | 5.02 | 3.475 | 5.4407 | 1.0952 | 1.6259 | 88 | 2
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6338 | 0.05257 | 1.29 | 3.14 | 2.96 | 6.41 | 3.313 | 6.32 | 0.86967 | 2.1148 | 655 | 6
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.5512 | 0.11174 | 1.23 | 3.842 | 3.52 | 11.99 | 4.038 | 10.7324 | 1.794 | 10.7334 | 159 | 5
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.2174 | 0.059921 | 1.335 | 2.64 | 5.25 | 9.44 | 5.4515 | 10.918 | 2.8155 | 6.9773 | 302 | 5
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.2317 | 0.056429 | 1.42 | 2.795 | 5.23 | 8.84 | 5.708 | 9.3838 | 3.1497 | 6.9626 | 3760 | 43
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.1851 | 0.056172 | 1.34 | 1.868 | 5.56 | 9.95 | 6.153 | 9.9319 | 4.0838 | 8.6209 | 365 | 7
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.2205 | 0.053015 | 1.855 | 3.286 | 4.71 | 8.11 | 4.914 | 9.5001 | 1.9543 | 5.9651 | 1370 | 8
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.2038 | 0.042628 | 1.54 | 2.41 | 3.23 | 9.15 | 3.071 | 10.6498 | 1.1275 | 3.6713 | 118 | 5
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.2252 | 0.031649 | 1.63 | 2.864 | 4.4 | 6.44 | 5.063 | 7.0038 | 1.4083 | 3.5336 | 387 | 8
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.2186 | 0.026071 | 1.435 | 2.34 | 3.2 | 5.08 | 3.4305 | 5.5345 | 0.89127 | 2.2889 | 13427 | 103
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV STAT | 0 | 1.2206 | 0.024632 | 1.4 | 1.955 | 3.19 | 4.34 | 3.301 | 4.8568 | 0.91349 | 2.2258 | 13363 | 83
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 STAT | 0 | 1.2158 | 0.021599 | 1.54 | 1.828 | 3.37 | 3.96 | 3.695 | 4.2648 | 0.6377 | 1.5441 | 268 | 2
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.2134 | 0.023213 | 1.1 | 1.672 | 2.71 | 4.12 | 3.0605 | 4.5973 | 1.0782 | 2.2919 | 12188 | 78
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER 2 STAT | 0 | 1.2028 | 0.028929 | 1.785 | 2.304 | 3.86 | 5.02 | 4.0505 | 5.9109 | 1.0297 | 2.6677 | 1943 | 11
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.2144 | 0.032962 | 1.72 | 2.669 | 3.82 | 6.17 | 4.145 | 6.7149 | 1.0969 | 2.9396 | 12412 | 59
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.2582 | 0.030769 | 1.615 | 2.458 | 4.05 | 5.47 | 4.6235 | 6.0436 | 1.4719 | 2.9569 | 2240 | 19
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6404 | 0.086432 | 1.58 | 3.42 | 5.07 | 7.91 | 5.846 | 7.7238 | 2.5443 | 3.5655 | 142 | 2
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6692 | 0.058307 | 0.865 | 2.525 | 2.15 | 5.91 | 2.5235 | 6.5295 | 1.3756 | 2.4898 | 103 | 2
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6494 | 0.061443 | 1.38 | 2.788 | 3.28 | 6.52 | 3.274 | 6.1736 | 0.87867 | 2.1875 | 1814 | 17
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV STAT | 0 | 2.6218 | 0.047917 | 1.23 | 1.78 | 2.82 | 4 | 2.9785 | 4.3886 | 0.78677 | 2.01 | 65655 | 99
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 STAT | 0 | 2.6055 | 0.038023 | 1.23 | 1.774 | 2.53 | 3.57 | 2.492 | 3.2002 | 0.41713 | 0.71306 | 1839 | 2
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6209 | 0.052206 | 1.22 | 1.93 | 2.89 | 4.46 | 3.1105 | 4.8845 | 0.945 | 2.3027 | 104110 | 225
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6241 | 0.04644 | 0.95 | 1.62 | 2.4 | 3.92 | 2.637 | 4.3514 | 0.90695 | 2.3199 | 96129 | 160
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6208 | 0.052454 | 1.31 | 2.072 | 2.97 | 4.8 | 3.153 | 5.1601 | 0.86423 | 2.1974 | 89686 | 101
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER 2 STAT | 0 | 2.6201 | 0.052391 | 1.32 | 2.076 | 2.9 | 4.54 | 3.086 | 4.8804 | 0.81099 | 1.9832 | 9333 | 11
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6892 | 0.053546 | 1.35 | 2.21 | 3.08 | 5.04 | 3.189 | 5.5038 | 0.80993 | 2.483 | 13568 | 49
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6732 | 0.040884 | 1.02 | 1.743 | 2.28 | 3.46 | 2.26 | 3.4572 | 0.60759 | 0.9864 | 223 | 3
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6662 | 0.095733 | 1.79 | 3.608 | 3.97 | 7.9 | 3.57 | 8.663 | 0.47771 | 2.6974 | 2952 | 2
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.2692 | 0.030684 | 1.315 | 3.28 | 2.99 | 6.61 | 3.255 | 6.527 | 0.94601 | 2.1729 | 990 | 10
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.2554 | 0.031172 | 1.38 | 2.19 | 3.26 | 5.25 | 3.4775 | 5.718 | 1.0273 | 2.7136 | 131755 | 226
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV STAT | 0 | 1.2554 | 0.026689 | 1.38 | 2.09 | 3.18 | 4.61 | 3.339 | 5.0185 | 0.85919 | 2.207 | 91683 | 92
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 STAT | 0 | 1.2508 | 0.019557 | 1.285 | 1.89 | 2.67 | 3.79 | 2.719 | 3.5955 | 0.50857 | 0.97011 | 2374 | 2
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.2521 | 0.024653 | 1.01 | 1.736 | 2.55 | 4.39 | 2.756 | 4.8238 | 0.91412 | 2.541 | 129326 | 193
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER 2 STAT | 0 | 1.2409 | 0.031671 | 1.82 | 2.538 | 3.94 | 5.46 | 4.071 | 6.0698 | 0.87839 | 2.782 | 12801 | 11
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.2403 | 0.032332 | 1.72 | 2.681 | 3.86 | 6.2 | 4.037 | 6.8188 | 1.0533 | 3.0482 | 132990 | 99
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.2922 | 0.026301 | 1.45 | 2.342 | 3.4 | 5.49 | 3.5775 | 5.6948 | 0.97507 | 2.5528 | 15007 | 48
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.7345 | 0.053355 | 0.97 | 1.39 | 2.26 | 3.29 | 2.344 | 3.611 | 0.47715 | 1.1571 | 232 | 4
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.1698 | 0.03058 | 1.68 | 4.02 | 3.76 | 8.1 | 3.925 | 7.7792 | 1.108 | 2.6039 | 1509 | 11
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV STAT | 0 | 1.122 | 0.028685 | 1.9 | 2.956 | 4.99 | 6.02 | 4.99 | 5.9986 | 0.49274 | 2.9806 | 369 | 2
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.1622 | 0.029405 | 1.5 | 2.5 | 3.44 | 5.42 | 3.566 | 5.9116 | 0.97603 | 2.6939 | 16889 | 86
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.1537 | 0.027326 | 1.155 | 2.029 | 2.86 | 5.79 | 3.006 | 6.2228 | 1.0039 | 2.7178 | 10862 | 49
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.142 | 0.037447 | 2.02 | 3.486 | 4.37 | 8.37 | 4.734 | 8.6882 | 1.0752 | 3.4062 | 8083 | 24
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.2286 | 0.067417 | 1.63 | 2.556 | 4.23 | 7.89 | 4.7935 | 8.8921 | 1.9357 | 6.0889 | 3688 | 20
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6414 | 0.062825 | 1.505 | 2.958 | 3.63 | 6.73 | 3.637 | 6.747 | 0.98701 | 2.5889 | 1110 | 11
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6217 | 0.054429 | 1.24 | 1.99 | 2.97 | 4.69 | 3.18 | 5.27 | 0.95194 | 2.512 | 18064 | 89
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV STAT | 0 | 2.5684 | 0.065258 | 1.09 | 2.05 | 3.56 | 4.51 | 4.132 | 5.0909 | 1.8577 | 2.814 | 638 | 2
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6216 | 0.071574 | 0.95 | 1.87 | 2.36 | 4.8 | 2.626 | 5.2516 | 0.92311 | 2.5786 | 13173 | 60
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6059 | 0.058981 | 1.45 | 2.204 | 3.41 | 5.29 | 3.53 | 5.6486 | 0.99428 | 2.5663 | 7654 | 22
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6661 | 0.067775 | 1.3 | 2.358 | 3.18 | 5.66 | 3.314 | 6.2816 | 0.85816 | 3.9178 | 1216 | 14
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6227 | 0.0702 | 1.26 | 1.89 | 2.93 | 4.38 | 3.095 | 4.71 | 0.86732 | 2.1292 | 41741 | 82
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV STAT | 0 | 2.6183 | 0.046174 | 1.21 | 1.85 | 2.74 | 4.05 | 2.857 | 4.3854 | 0.73938 | 1.8231 | 37384 | 68
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 STAT | 0 | 2.6065 | 0.038755 | 1.3 | 1.57 | 2.62 | 3.16 | 2.393 | 2.95 | 0.30203 | 0.44712 | 831 | 2
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6298 | 0.041458 | 0.9 | 1.566 | 2.2 | 3.57 | 2.3615 | 4.0011 | 0.71689 | 1.8831 | 44159 | 107
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6209 | 0.045634 | 1.23 | 1.835 | 2.78 | 4.02 | 2.868 | 4.3266 | 0.73872 | 1.9096 | 52081 | 57
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER 2 STAT | 0 | 2.6261 | 0.057011 | 1.35 | 1.91 | 3.16 | 4.95 | 3.255 | 5.7016 | 1.1099 | 2.9229 | 5048 | 9
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.6835 | 0.0514 | 1.38 | 1.821 | 3.09 | 4.25 | 3.167 | 4.7123 | 0.844 | 2.4264 | 4506 | 12
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.1838 | 0.054194 | 3.47 | 4.542 | 7.05 | 9.25 | 5.835 | 7.5582 | 0.10282 | 0.14406 | 176 | 2
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.296 | 0.029723 | 1.09 | 3.778 | 3.78 | 7.85 | 4.445 | 7.6178 | 1.236 | 2.354 | 110 | 3
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 0.89162 | 0.032797 | 2.865 | 4.457 | 6.11 | 9.3 | 6.194 | 10.0949 | 1.25 | 3.3941 | 8288 | 25
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 STAT | 0 | 0.86104 | 0.036178 | 3.52 | 6.965 | 7.14 | 14.11 | 6.1435 | 15.2165 | 0.79798 | 3.7172 | 222 | 2
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.3514 | 0.035013 | 1.73 | 3.09 | 3.92 | 7.56 | 4.234 | 7.4124 | 1.016 | 3.1027 | 9746 | 27
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.2816 | 0.064621 | 2.24 | 4.003 | 4.62 | 8.8 | 4.5435 | 8.5086 | 0.82874 | 2.1406 | 3813 | 15
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 0.7676 | 0.018706 | 1.25 | 2.59 | 4.29 | 5.34 | 4.42 | 5.897 | 1.2438 | 3.5066 | 346 | 13
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.3103 | 0.029605 | 1.67 | 2.126 | 4.12 | 5.75 | 4.076 | 6.7886 | 1.2699 | 3.6088 | 247 | 10
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.5752 | 0.075594 | 1.33 | 2.693 | 4.85 | 6.48 | 4.969 | 7.1578 | 1.7783 | 4.2987 | 95 | 5
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 0.56446 | 0.016157 | 1.51 | 2.052 | 3.98 | 5.84 | 4.52 | 6.691 | 1.9493 | 4.2681 | 3733 | 4
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 1.288 | 0.018778 | 1.03 | 1.33 | 2.25 | 2.87 | 2.246 | 3.2862 | 0.61226 | 1.3804 | 1465 | 2
2023 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] | 0 | 2.3302 | 0.03146 | 0.82 | 1.262 | 2.01 | 3.03 | 2.231 | 3.215 | 0.82156 | 1.8184 | 3206 | 3
2023 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PLGF | 0 | 103.2818 | 7.5282 | 3.23 | 8.88 | 7.95 | 19.44 | 8.112 | 19.993 | 4.4626 | 7.1735 | 85 | 3
2023 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PLGF | 619408 | 88.4213 | 3.3688 | 2.78 | 5.09 | 6.35 | 11.52 | 6.5485 | 13.396 | 1.5825 | 5.4962 | 253 | 3
2023 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PLGF | 0 | 84.0238 | 7.8848 | 3.705 | 7.272 | 9.2 | 17.83 | 9.867 | 23.3036 | 5.6184 | 13.5171 | 112 | 4
2023 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PLGF | 0 | 95.4971 | 6.2874 | 2.52 | 4.49 | 7.2 | 17.95 | 7.626 | 19.044 | 3.2154 | 8.0525 | 1588 | 9
2023 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PLGF | 0 | 1001.1383 | 61.6022 | 3.35 | 7.83 | 7.18 | 17.26 | 7.836 | 18.315 | 2.4405 | 4.7052 | 81 | 3
2023 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PLGF | 0 | 830.4525 | 76.9312 | 3.28 | 8.082 | 8.48 | 18.13 | 9.5635 | 22.481 | 6.2026 | 10.3025 | 122 | 4
2023 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PLGF | 619408 | 867.0656 | 27.1735 | 1.94 | 2.606 | 4.26 | 7.15 | 4.691 | 8.0538 | 0.95347 | 4.0101 | 244 | 3
2023 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PLGF | 0 | 928.7961 | 57.6027 | 2.42 | 4.08 | 7.47 | 13.7 | 8.159 | 15.048 | 2.8862 | 6.9232 | 1520 | 9
2023 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 589946 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PLGF | 0 | 91.5438 | 4.8925 | 2.2 | 5.104 | 4.97 | 10.25 | 5.393 | 9.7588 | 1.0238 | 3.6018 | 96 | 3
2023 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 589947 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PLGF | 0 | 846.505 | 45.0506 | 2.4 | 6.468 | 5.21 | 13.13 | 5.496 | 11.0502 | 0.62492 | 2.2992 | 99 | 3
2023 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PLGF | 0 | 96.2434 | 6.2976 | 2.67 | 6.496 | 7.58 | 13.61 | 9.0635 | 13.8798 | 4.1085 | 7.296 | 103 | 3
2023 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PLGF | 0 | 84.0052 | 4.4838 | 3.59 | 9.48 | 8.62 | 26.41 | 8.755 | 29.1749 | 2.365 | 11.5272 | 1035 | 6
2023 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PLGF | 0 | 92.1909 | 5.0358 | 2.37 | 4.389 | 6.74 | 12.54 | 7.76 | 14.055 | 2.8109 | 8.1222 | 2732 | 15
2023 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PLGF | 0 | 937.4126 | 72.4131 | 2.705 | 4.65 | 7.52 | 12.35 | 9.2255 | 15.4755 | 4.2302 | 8.3196 | 95 | 3
2023 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PLGF | 0 | 834.1191 | 45.8589 | 2.825 | 8.389 | 6.14 | 26.41 | 5.7545 | 27.3578 | 1.4282 | 12.3464 | 1269 | 6
2023 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PLGF | 0 | 897.7542 | 48.2858 | 2.14 | 4.02 | 6.42 | 11.57 | 7.159 | 13.2112 | 2.8558 | 7.7042 | 2848 | 16
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.0229 | 0.21543 | 1.22 | 1.81 | 4.22 | 5.29 | 4.9305 | 6.3919 | 2.9726 | 3.9273 | 640 | 14
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.1473 | 0.10946 | 0.85 | 1.444 | 2.91 | 3.17 | 2.726 | 3.552 | 0.74755 | 2.575 | 228 | 7
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.0934 | 0.13225 | 1.715 | 1.831 | 3.54 | 3.7 | 3.556 | 3.6008 | 0.71581 | 0.85873 | 60 | 2
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 6.6987 | 0.064739 | 0.91 | 1.006 | 1.84 | 2.02 | 1.654 | 1.766 | 0.1398 | 0.18495 | 30 | 2
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.0274 | 0.11738 | 0.9 | 2.308 | 2.09 | 4.71 | 2.516 | 4.5896 | 0.69818 | 1.2448 | 303 | 2
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.0522 | 0.20941 | 1.29 | 2.39 | 3.81 | 5.77 | 4.298 | 6.346 | 1.9083 | 3.853 | 3848 | 30
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.2006 | 0.097082 | 1.31 | 1.696 | 2.66 | 3.93 | 2.64 | 4.3766 | 0.57977 | 1.5694 | 135 | 2
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.1149 | 0.10125 | 0.89 | 2.055 | 2.09 | 4.28 | 2.0945 | 4.5375 | 0.61949 | 1.5484 | 780 | 9
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 6.9318 | 0.19126 | 1.26 | 3.19 | 3.52 | 7.03 | 4.012 | 7.2936 | 1.3938 | 4.5575 | 784 | 9
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.6541 | 0.063575 | 1.06 | 1.448 | 2.73 | 4.02 | 2.689 | 4.123 | 0.63315 | 2.0773 | 625 | 4
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.6065 | 0.10555 | 1.45 | 2.504 | 3.96 | 6.09 | 4.283 | 6.9368 | 1.6788 | 3.8211 | 4890 | 48
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.5619 | 0.11476 | 1.36 | 1.872 | 5.22 | 7.09 | 5.723 | 7.767 | 1.5161 | 6.0342 | 885 | 8
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.6303 | 0.098838 | 0.88 | 2.3 | 2.39 | 5.37 | 2.705 | 5.764 | 0.97521 | 3.0094 | 1494 | 14
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.475 | 0.072389 | 1.52 | 2.814 | 3.03 | 6.16 | 3.213 | 5.8002 | 0.75903 | 2.0714 | 573 | 12
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.5398 | 0.10992 | 1.29 | 2.426 | 3.64 | 6.55 | 4.333 | 7.8806 | 2.4625 | 4.3825 | 285 | 4
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.5408 | 0.057657 | 1.23 | 2.082 | 2.57 | 4.84 | 2.614 | 4.922 | 0.58984 | 1.5596 | 676 | 10
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.5376 | 0.050848 | 0.965 | 1.656 | 2.28 | 3.45 | 2.3195 | 3.7329 | 0.67159 | 1.4788 | 2145 | 11
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.5289 | 0.05888 | 1.41 | 1.98 | 2.94 | 4.1 | 2.834 | 4.1218 | 0.4879 | 1.2413 | 35735 | 173
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.5362 | 0.053469 | 1.26 | 1.832 | 2.62 | 3.84 | 2.5285 | 3.7768 | 0.47263 | 1.0993 | 19476 | 79
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.5335 | 0.056931 | 1.195 | 1.73 | 2.6 | 3.93 | 2.6715 | 4.0722 | 0.63659 | 1.6077 | 20929 | 76
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.5735 | 0.067242 | 1.28 | 2.318 | 2.88 | 4.76 | 2.843 | 5.0544 | 0.6062 | 1.7917 | 6315 | 30
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.5268 | 0.085993 | 1.52 | 2.6 | 3.37 | 5.2 | 3.054 | 5.1864 | 0.49351 | 1.781 | 605 | 10
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.0784 | 0.092292 | 1.095 | 1.415 | 2.27 | 3.04 | 2.5395 | 3.2804 | 0.66386 | 1.1627 | 302 | 2
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.1633 | 0.11962 | 1.09 | 2.394 | 2.23 | 4.85 | 2.51 | 4.4298 | 0.47328 | 0.89623 | 199 | 2
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.2093 | 0.096025 | 1.295 | 1.467 | 2.61 | 2.95 | 2.333 | 2.5882 | 0.1811 | 0.21044 | 15 | 2
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.1794 | 0.11928 | 1.32 | 1.93 | 2.84 | 4.15 | 2.728 | 4.468 | 0.45841 | 1.8856 | 3153 | 10
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.1249 | 0.087166 | 0.78 | 1.33 | 1.74 | 2.97 | 1.861 | 3.2807 | 0.47515 | 1.2193 | 16250 | 21
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.1665 | 0.099495 | 1.09 | 1.56 | 2.34 | 3.32 | 2.35 | 3.431 | 0.45306 | 1.2516 | 222400 | 300
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.1891 | 0.088448 | 0.93 | 1.45 | 2.03 | 3.08 | 2.042 | 3.1802 | 0.39999 | 1.1534 | 151244 | 164
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.1325 | 0.70548 | 0.86 | 1.4 | 1.92 | 3.11 | 1.988 | 3.302 | 0.51729 | 1.3169 | 145904 | 128
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.2558 | 0.10572 | 1.04 | 1.65 | 2.32 | 3.61 | 2.354 | 3.827 | 0.51995 | 1.4871 | 32828 | 61
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra ISE | ISE DIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 8.0243 | 0.22283 | 2.41 | 3.246 | 5.07 | 6.54 | 5.2315 | 6.6889 | 0.58967 | 2.1929 | 352 | 2
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.1376 | 0.19491 | 1.34 | 2.411 | 2.94 | 5.07 | 2.9695 | 5.0315 | 0.72513 | 1.6121 | 2744 | 21
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.2689 | 0.089156 | 1.22 | 1.956 | 2.72 | 4.1 | 3.084 | 4.1898 | 0.77412 | 1.1722 | 93 | 2
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.1185 | 0.20179 | 1.25 | 2.692 | 2.64 | 7.73 | 2.821 | 9.0522 | 0.38129 | 4.5966 | 5997 | 2
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.6633 | 0.0605 | 1.29 | 1.784 | 2.71 | 3.97 | 2.7295 | 4.1686 | 0.52441 | 1.4444 | 4306 | 10
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.6556 | 0.04971 | 0.96 | 1.56 | 2.1 | 3.32 | 2.1725 | 3.507 | 0.5369 | 1.2723 | 17816 | 19
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.6565 | 0.061386 | 1.37 | 1.9 | 2.87 | 4.02 | 2.824 | 4.1392 | 0.47323 | 1.3213 | 294979 | 296
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.6621 | 0.053568 | 1.15 | 1.779 | 2.43 | 3.71 | 2.45 | 3.7306 | 0.45947 | 1.1923 | 197518 | 199
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.6511 | 0.057164 | 1.1 | 1.73 | 2.46 | 3.8 | 2.523 | 4.0832 | 0.61364 | 1.6472 | 202432 | 122
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.6817 | 0.056378 | 1.11 | 1.84 | 2.49 | 4.01 | 2.547 | 4.1609 | 0.60498 | 1.6577 | 36867 | 61
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.666 | 0.081306 | 1.59 | 2.486 | 3.51 | 5.44 | 3.526 | 5.1404 | 0.77912 | 2.1609 | 2561 | 17
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.2699 | 0.07529 | 0.9 | 1.16 | 1.87 | 2.33 | 1.578 | 2.598 | 0.22079 | 0.83282 | 244 | 4
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.5236 | 0.063406 | 1.12 | 1.876 | 2.44 | 4.09 | 2.483 | 4.1938 | 0.5848 | 1.9484 | 5783 | 10
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.5331 | 0.06449 | 1.51 | 2.22 | 3.19 | 4.68 | 3.164 | 4.8366 | 0.60128 | 1.6553 | 18025 | 78
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.5257 | 0.061441 | 1.3 | 2.04 | 2.86 | 4.25 | 2.961 | 4.476 | 0.71238 | 1.7797 | 16317 | 51
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.5342 | 0.065586 | 1.02 | 2.116 | 2.4 | 4.92 | 2.522 | 5.1572 | 0.70916 | 1.8213 | 11512 | 29
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.5803 | 1.7238 | 1.15 | 1.756 | 2.63 | 3.92 | 2.684 | 4.5061 | 0.68076 | 1.9282 | 8009 | 21
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra ISE | ISE DIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 3.8506 | 0.095989 | 2.14 | 2.64 | 4.02 | 5.41 | 4.099 | 5.2108 | 0.58515 | 1.5326 | 203 | 2
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.5263 | 0.079797 | 1.58 | 2.212 | 3.57 | 5.05 | 3.635 | 5.743 | 0.76643 | 2.4681 | 2658 | 18
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.0872 | 0.10063 | 0.91 | 1.512 | 2.15 | 3.36 | 2.189 | 3.8504 | 0.62178 | 1.6754 | 4574 | 10
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.1693 | 0.10915 | 1.15 | 1.73 | 2.53 | 3.67 | 2.626 | 3.8776 | 0.59858 | 1.4944 | 21773 | 83
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.1695 | 0.11052 | 1.04 | 1.719 | 2.37 | 3.7 | 2.5045 | 3.9478 | 0.69879 | 1.6099 | 20034 | 62
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.105 | 0.11693 | 0.84 | 1.89 | 2.04 | 4.28 | 2.1285 | 4.5391 | 0.66948 | 1.7537 | 10553 | 27
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.2492 | 2.9501 | 0.92 | 1.604 | 2.14 | 3.54 | 2.3475 | 3.8534 | 0.69762 | 1.7282 | 1939 | 17
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.1194 | 0.12371 | 1.11 | 1.768 | 2.59 | 4.09 | 2.8 | 4.4574 | 0.76136 | 1.7774 | 2755 | 18
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.1786 | 0.10421 | 1.275 | 1.76 | 2.74 | 3.56 | 2.683 | 3.7138 | 0.39804 | 1.0235 | 1609 | 7
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.1631 | 0.077149 | 0.78 | 1.36 | 1.68 | 2.91 | 1.697 | 2.642 | 0.32484 | 0.8513 | 4834 | 9
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.1742 | 0.093076 | 1.07 | 1.476 | 2.25 | 3.07 | 2.21 | 3.13 | 0.38753 | 0.99554 | 101618 | 136
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.2087 | 0.082006 | 0.85 | 1.3 | 1.81 | 2.72 | 1.8355 | 2.7926 | 0.34596 | 0.89206 | 64891 | 108
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.1364 | 0.081769 | 0.82 | 1.234 | 1.79 | 2.7 | 1.876 | 2.953 | 0.43974 | 1.1829 | 79567 | 69
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.2707 | 0.094481 | 1.09 | 1.426 | 2.31 | 2.95 | 2.295 | 2.9386 | 0.4136 | 1.0512 | 11280 | 17
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.2479 | 0.15255 | 1.29 | 1.824 | 2.78 | 4.45 | 2.932 | 5.2002 | 0.7886 | 2.1933 | 145 | 2
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.5541 | 0.06105 | 1.315 | 1.359 | 2.63 | 2.73 | 2.259 | 2.3502 | 0.085223 | 0.10247 | 172 | 2
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.5582 | 0.064239 | 1.28 | 1.534 | 2.92 | 3.53 | 2.643 | 3.9696 | 0.5411 | 1.8714 | 278 | 2
2023 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.6732 | 0.05447 | 1.59 | 2.09 | 3.19 | 4.26 | 2.696 | 3.9405 | 0.11776 | 0.52292 | 202 | 3
2023 | POTASSIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 2.6653 | 0.050244 | 1.715 | 2.389 | 3.43 | 5 | 3.242 | 4.6428 | 0.30418 | 1.0447 | 230 | 5
2023 | POTASSIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 2.6595 | 0.049318 | 1.545 | 2.39 | 3.21 | 4.88 | 3.081 | 4.8414 | 0.47981 | 1.2458 | 11439 | 29
2023 | POTASSIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.9145 | 0.061919 | 0.89 | 2.673 | 1.82 | 5.58 | 1.815 | 5.0046 | 0.38503 | 1.5796 | 242 | 6
2023 | POTASSIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 3.9308 | 0.054655 | 1.21 | 1.876 | 2.46 | 4.02 | 2.287 | 4.1265 | 0.32991 | 1.1186 | 14072 | 30
2023 | POTASSIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.2244 | 0.085397 | 0.95 | 1.733 | 2 | 3.54 | 1.95 | 3.372 | 0.27142 | 0.99613 | 5667 | 16
2023 | POTASSIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 2.5844 | 0.036492 | 1.01 | 1.806 | 2.36 | 3.68 | 2.3895 | 3.9069 | 0.74526 | 1.6432 | 528 | 15
2023 | POTASSIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 4.0225 | 0.051481 | 0.805 | 1.601 | 1.74 | 3.45 | 1.912 | 3.672 | 0.50073 | 1.0272 | 429 | 11
2023 | POTASSIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.449 | 0.084829 | 0.65 | 1.188 | 2.08 | 2.94 | 1.958 | 3.1602 | 0.53195 | 1.9063 | 107 | 5
2023 | POTASSIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 2.5494 | 0.038178 | 0.99 | 1.619 | 2.15 | 3.39 | 2.2475 | 3.6205 | 0.54717 | 1.0935 | 5428 | 5
2023 | POTASSIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 4.192 | 0.049213 | 1.14 | 1.58 | 2.33 | 3.2 | 2.263 | 2.9462 | 0.29489 | 0.66505 | 1778 | 2
2023 | POTASSIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] | 0 | 7.8234 | 0.08256 | 0.64 | 1.182 | 1.45 | 2.39 | 1.581 | 2.2554 | 0.37401 | 0.63386 | 4942 | 4
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88131 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.505 | 0.34056 | 0.95 | 1.838 | 1.95 | 3.69 | 1.861 | 3.121 | 0.27864 | 0.33109 | 14 | 3
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88132 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 69.6146 | 1.2819 | 0.57 | 0.818 | 2.17 | 3.09 | 2.535 | 3.2062 | 1.0725 | 2.4722 | 13 | 3
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.5059 | 0.56785 | 1.43 | 1.82 | 3.14 | 4.06 | 3.268 | 4.5162 | 0.65613 | 2.0683 | 5076 | 25
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.966 | 0.43786 | 1.06 | 1.57 | 2.23 | 3.4 | 2.306 | 3.6938 | 0.42797 | 1.2365 | 3199 | 19
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.9998 | 0.52321 | 1.385 | 1.912 | 2.92 | 3.94 | 2.9185 | 4.2038 | 0.62912 | 1.4044 | 2187 | 6
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 70.7401 | 1.8832 | 1.89 | 2.744 | 4.3 | 6.01 | 4.31 | 6.6298 | 0.92649 | 2.8792 | 4312 | 21
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 71.9865 | 1.5187 | 1.51 | 2.373 | 3.45 | 4.95 | 3.7565 | 5.2895 | 0.98542 | 2.4105 | 2435 | 16
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 72.0978 | 2.0888 | 1.855 | 2.574 | 4.15 | 6.16 | 4.705 | 6.9949 | 1.3409 | 3.0746 | 2344 | 7
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 31.1496 | 0.51782 | 1.32 | 1.65 | 2.8 | 3.8 | 2.9765 | 4.426 | 0.69683 | 1.6074 | 5646 | 3
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.5626 | 0.63957 | 1.47 | 2.09 | 3.15 | 4.63 | 3.1655 | 5.0816 | 0.59475 | 2.0658 | 10222 | 28
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.8528 | 0.47806 | 1.13 | 1.87 | 2.38 | 4.05 | 2.296 | 4.116 | 0.42414 | 1.2738 | 11212 | 22
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.8536 | 0.57938 | 1.25 | 1.866 | 2.83 | 4.17 | 2.935 | 4.421 | 0.73114 | 1.868 | 10379 | 18
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 71.214 | 1.9797 | 1.895 | 2.505 | 4.32 | 5.66 | 4.7155 | 6.7025 | 1.5807 | 3.3321 | 5633 | 3
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 69.4528 | 2.0682 | 1.965 | 2.978 | 4.26 | 7.01 | 4.2225 | 7.6107 | 0.87817 | 3.5127 | 10122 | 28
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 70.4444 | 1.5768 | 1.52 | 2.566 | 3.29 | 5.85 | 3.381 | 5.9586 | 0.93367 | 2.0685 | 11347 | 21
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 70.3484 | 2.5101 | 1.9 | 3.13 | 4.64 | 7.73 | 5.053 | 8.481 | 1.7132 | 4.4738 | 10186 | 17
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88161 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 31.6283 | 0.87548 | 1.07 | 2.634 | 3.43 | 7.26 | 3.969 | 7.155 | 1.1549 | 3.2114 | 174 | 3
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88162 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 69.608 | 2.645 | 3.45 | 3.802 | 7.28 | 10.65 | 7.386 | 12.5156 | 1.4517 | 6.1551 | 154 | 2
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.8511 | 0.59355 | 1.09 | 1.83 | 2.51 | 4.23 | 2.59 | 4.6606 | 0.74264 | 1.8651 | 2701 | 4
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.4598 | 0.55755 | 1.39 | 2.02 | 3.02 | 4.24 | 3.049 | 4.5844 | 0.63726 | 1.7083 | 32353 | 53
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 31.0176 | 0.4667 | 1.045 | 1.693 | 2.3 | 3.73 | 2.2885 | 3.9353 | 0.49801 | 1.5532 | 14249 | 28
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.8723 | 0.50699 | 1.22 | 1.78 | 2.61 | 3.89 | 2.674 | 4.198 | 0.61397 | 1.7131 | 20308 | 19
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 31.0937 | 0.40765 | 1.14 | 1.496 | 2.37 | 3.05 | 2.035 | 3.008 | 0.28514 | 0.72467 | 927 | 3
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 69.6331 | 2.5065 | 1.795 | 2.837 | 4.68 | 6.66 | 4.66 | 6.9752 | 1.3577 | 3.6468 | 3032 | 3
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 69.1183 | 1.7757 | 1.73 | 2.819 | 3.93 | 6.1 | 4.144 | 6.5905 | 1.084 | 2.613 | 30319 | 54
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 70.8406 | 1.5638 | 1.5 | 2.186 | 3.27 | 5.04 | 3.369 | 5.4832 | 0.93712 | 2.4377 | 13434 | 31
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 70.0769 | 1.8088 | 1.58 | 2.532 | 3.53 | 5.91 | 3.731 | 6.7014 | 1.3245 | 2.7323 | 14717 | 18
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 70.3242 | 2.1622 | 1.56 | 3.4 | 3.22 | 6.88 | 2.937 | 6.3666 | 0.48536 | 1.3732 | 1040 | 4
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.6631 | 0.46495 | 1.36 | 1.596 | 2.77 | 3.65 | 2.545 | 3.4064 | 0.29377 | 1.2993 | 1713 | 2
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.3158 | 0.49607 | 1.28 | 1.73 | 2.78 | 3.7 | 2.8285 | 3.9147 | 0.60391 | 1.5426 | 44427 | 51
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.8725 | 0.47914 | 1.1 | 1.74 | 2.34 | 3.83 | 2.408 | 3.9336 | 0.50695 | 1.3436 | 30946 | 46
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.713 | 0.44132 | 0.99 | 1.474 | 2.14 | 3.34 | 2.256 | 3.5834 | 0.53991 | 1.4311 | 16971 | 21
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.8166 | 0.76433 | 1.62 | 2.056 | 3.67 | 4.1 | 4.095 | 4.1772 | 1.5267 | 2.2745 | 622 | 2
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 70.9198 | 1.7705 | 1.73 | 2.922 | 3.74 | 6.18 | 3.786 | 6.3902 | 0.92497 | 2.2748 | 2137 | 3
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 70.2788 | 1.7149 | 1.73 | 2.501 | 3.82 | 5.57 | 4.013 | 6.024 | 0.96771 | 2.5279 | 44711 | 55
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 72.152 | 1.6243 | 1.535 | 2.423 | 3.47 | 5.36 | 3.6155 | 5.7222 | 0.83674 | 2.3202 | 28480 | 45
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 71.2006 | 1.8728 | 1.57 | 2.58 | 3.66 | 5.95 | 3.96 | 6.5745 | 1.2459 | 3.0538 | 19546 | 23
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 71.1788 | 2.7627 | 2.38 | 3.494 | 5.37 | 7.29 | 5.639 | 6.9891 | 1.131 | 2.4476 | 915 | 3
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 31.1903 | 0.38589 | 0.99 | 1.612 | 2.08 | 3.28 | 1.947 | 3.5036 | 0.24654 | 0.96254 | 1955 | 2
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 31.4491 | 0.57452 | 1.225 | 1.816 | 3.06 | 3.83 | 3.2115 | 4.0592 | 0.85775 | 1.5359 | 517 | 2
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 69.7844 | 1.195 | 1.38 | 2.216 | 2.8 | 4.74 | 2.849 | 4.8194 | 0.51027 | 1.3755 | 1951 | 2
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 70.6925 | 1.976 | 1.52 | 2.085 | 4.16 | 5.06 | 4.7065 | 5.8284 | 2.3642 | 3.2311 | 525 | 2
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 31.5759 | 0.73331 | 1.455 | 2.222 | 3.39 | 5.46 | 3.4235 | 6.2238 | 1.0531 | 2.8547 | 5069 | 6
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 31.0764 | 0.60487 | 1.41 | 2.266 | 3.03 | 4.84 | 3.078 | 5.0116 | 0.61128 | 1.8988 | 11727 | 35
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 31.4809 | 0.44024 | 1.06 | 1.67 | 2.29 | 3.56 | 2.273 | 3.8284 | 0.52856 | 1.2627 | 18243 | 36
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 31.5913 | 0.50444 | 1.04 | 1.69 | 2.38 | 3.75 | 2.495 | 4.0314 | 0.7116 | 1.8016 | 13592 | 16
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 72.8017 | 2.8559 | 2.18 | 3.861 | 5.19 | 9.43 | 5.8215 | 9.765 | 2.138 | 5.3766 | 4700 | 5
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 71.9374 | 2.0019 | 1.805 | 2.926 | 3.94 | 6.37 | 4.11 | 6.9882 | 1.0452 | 2.9593 | 12170 | 34
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 72.9246 | 1.6158 | 1.52 | 2.406 | 3.43 | 5.19 | 3.524 | 5.7556 | 0.99162 | 2.2651 | 20984 | 38
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 73.1833 | 2.1638 | 1.58 | 2.694 | 3.96 | 6.38 | 4.314 | 7.2334 | 1.4285 | 3.606 | 13761 | 15
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.6075 | 0.43043 | 1.16 | 1.448 | 2.48 | 3.16 | 2.472 | 3.5844 | 0.54457 | 1.2929 | 1318 | 14
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 31.0139 | 0.32793 | 0.8 | 1.277 | 1.68 | 2.67 | 1.763 | 2.812 | 0.43899 | 0.98957 | 543 | 12
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.9233 | 0.38456 | 1.005 | 1.274 | 2.1 | 2.82 | 2.155 | 3.3926 | 0.49305 | 1.718 | 872 | 6
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 69.7973 | 1.2812 | 1.28 | 1.958 | 2.73 | 4.53 | 2.9485 | 5.1159 | 0.73565 | 1.7986 | 1216 | 14
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 70.2674 | 1.3328 | 1.2 | 2.37 | 2.88 | 4.89 | 2.804 | 4.9052 | 0.74272 | 1.3649 | 278 | 10
2023 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 70.3021 | 1.4001 | 1.3 | 1.796 | 3.01 | 4.72 | 2.795 | 5.2574 | 0.86405 | 2.626 | 723 | 6
2023 | POTASSIUM [U] | Multichem U 1 | 900100 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 16.358 | 0.44521 | 1.83 | 3.214 | 3.76 | 6.91 | 4 | 7.3336 | 1.1849 | 1.8988 | 99 | 2
2023 | POTASSIUM [U] | Multichem U 2 | 900101 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 60.7777 | 1.8769 | 2.4 | 3.472 | 4.77 | 7.21 | 5.046 | 7.0532 | 0.97352 | 2.5251 | 104 | 2
2023 | POTASSIUM [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 15.7451 | 0.31577 | 1.95 | 2.55 | 3.93 | 5.22 | 3.72 | 5.183 | 0.82995 | 1.2215 | 786 | 4
2023 | POTASSIUM [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 15.7245 | 0.2232 | 1.16 | 1.286 | 0 | 0 | 2.5866 | 4.059 | 0.1408 | 0.26363 | 124 | 3
2023 | POTASSIUM [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 15.6638 | 0.22012 | 1.195 | 1.983 | 2.47 | 4.12 | 2.4 | 4.1736 | 0.37968 | 1.1884 | 16124 | 34
2023 | POTASSIUM [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 59.3487 | 1.4638 | 2.18 | 3.08 | 4.63 | 6.46 | 4.597 | 6.1012 | 0.86125 | 2.3544 | 781 | 4
2023 | POTASSIUM [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 58.8338 | 1.1345 | 1.27 | 1.528 | 0 | 0 | 2.8464 | 4.6328 | 0.25045 | 1.3514 | 125 | 3
2023 | POTASSIUM [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 58.7513 | 1.328 | 1.71 | 2.712 | 3.61 | 5.87 | 3.6635 | 6.1916 | 0.7529 | 2.3283 | 16137 | 34
2023 | POTASSIUM [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 16.196 | 0.3131 | 1.03 | 1.456 | 2.24 | 3.27 | 2.149 | 3.2528 | 0.56047 | 0.86166 | 402 | 9
2023 | POTASSIUM [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 59.469 | 1.6714 | 1.59 | 2.206 | 3.29 | 4.87 | 3.356 | 5.3806 | 1.1961 | 1.7606 | 286 | 6
2023 | POTASSIUM [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 25.4789 | 0.32386 | 1.13 | 1.6 | 2.31 | 3.3 | 2.1875 | 3.1953 | 0.2659 | 0.82344 | 3321 | 7
2023 | POTASSIUM [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 25.1708 | 0.41882 | 1.18 | 1.815 | 2.63 | 3.81 | 2.76 | 4.138 | 0.68196 | 1.6815 | 23942 | 19
2023 | POTASSIUM [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 65.4191 | 1.2882 | 1.57 | 2.55 | 3.24 | 5.35 | 3.12 | 5.389 | 0.49975 | 1.2799 | 3832 | 7
2023 | POTASSIUM [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 64.4485 | 1.934 | 1.77 | 2.748 | 4.32 | 6.59 | 4.5185 | 7.5699 | 1.3305 | 3.9671 | 23398 | 18
2023 | POTASSIUM [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 25.4074 | 0.39105 | 1.095 | 1.603 | 2.47 | 3.6 | 2.615 | 3.9443 | 0.7887 | 1.5998 | 13288 | 20
2023 | POTASSIUM [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 64.4011 | 1.5974 | 1.595 | 2.243 | 3.71 | 5.28 | 3.792 | 5.8084 | 1.176 | 2.8838 | 13486 | 19
2023 | POTASSIUM [U] | MAS Urine Bas | 23091A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 30.9423 | 0.72139 | 1.52 | 2.38 | 3.48 | 5.46 | 3.724 | 5.687 | 1.0743 | 2.5543 | 13319 | 34
2023 | POTASSIUM [U] | MAS Urine Haut | 23092A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 81.4543 | 2.8545 | 2.08 | 3.17 | 5.01 | 8.03 | 5.271 | 8.8908 | 1.5296 | 4.3275 | 13840 | 33
2023 | POTASSIUM [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 31.8397 | 0.75458 | 1.53 | 2.411 | 3.5 | 5.33 | 3.769 | 5.8818 | 1.085 | 2.5922 | 56402 | 52
2023 | POTASSIUM [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 85.5073 | 3.2101 | 2.225 | 3.507 | 5.43 | 8.3 | 5.832 | 9.2934 | 1.8674 | 4.4901 | 53542 | 50
2023 | POTASSIUM [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 32.4899 | 0.68363 | 1.45 | 2.516 | 3.29 | 5.4 | 3.553 | 5.6837 | 1.0783 | 2.0576 | 11485 | 38
2023 | POTASSIUM [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 84.7778 | 2.8095 | 2.13 | 3.399 | 5.05 | 7.37 | 5.395 | 7.9664 | 1.801 | 3.6193 | 10992 | 37
2023 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88171T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 31.2019 | 1.4461 | 0.45 | 1.42 | 1.33 | 3.49 | 1.366 | 3.566 | 0.55481 | 0.99123 | 839 | 2
2023 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88172T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 68.9916 | 1.7168 | 1.065 | 2.212 | 2.14 | 4.44 | 1.993 | 4.1 | 0.2449 | 0.80937 | 261 | 2
2023 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 31.5245 | 0.41836 | 0.935 | 1.331 | 2.15 | 2.72 | 2.257 | 3.1404 | 0.61078 | 1.5088 | 2095 | 2
2023 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 72.2545 | 1.3077 | 1.08 | 1.59 | 2.69 | 4.13 | 2.607 | 4.381 | 0.82557 | 2.5659 | 1224 | 2
2023 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 31.5577 | 0.35317 | 0.93 | 1.13 | 1.9 | 2.63 | 1.884 | 2.7148 | 0.57731 | 0.82709 | 195 | 3
2023 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY | 0 | 72.2527 | 1.2381 | 1.29 | 2.206 | 2.98 | 4.5 | 2.987 | 4.1764 | 0.95968 | 1.5061 | 188 | 3
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 24.736 | 0.92381 | 2.04 | 4.366 | 4.2 | 8.85 | 3.63 | 8.3626 | 0.78731 | 2.5219 | 88 | 2
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 24.8718 | 0.69693 | 2.46 | 3.876 | 4.97 | 7.79 | 5.117 | 7.3602 | 1.0655 | 1.4465 | 138 | 2
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 14.7944 | 0.7403 | 2.47 | 3.128 | 6.57 | 9.96 | 7.805 | 11.7556 | 4.9809 | 7.6654 | 131 | 4
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 16.0355 | 0.53447 | 2.605 | 3.903 | 5.79 | 7.79 | 5.5715 | 8.1867 | 0.6236 | 3.8606 | 346 | 3
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 13.8949 | 0.47819 | 2.54 | 3.73 | 5.27 | 8.37 | 5.1385 | 9.7051 | 1.1181 | 3.6581 | 14754 | 132
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 14.0867 | 0.34284 | 1.33 | 1.814 | 3.2 | 5.4 | 3.6765 | 6.303 | 1.2805 | 3.6509 | 6104 | 51
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 14.1941 | 0.48365 | 2.29 | 3.778 | 4.9 | 8.2 | 5.075 | 8.9812 | 1.3065 | 3.531 | 5086 | 30
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 24.5373 | 0.77979 | 2.25 | 3.09 | 5.02 | 7.09 | 5.231 | 7.703 | 1.4208 | 3.353 | 86395 | 159
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 24.5552 | 0.60739 | 1.27 | 1.954 | 3.2 | 5.03 | 3.472 | 5.651 | 1.2285 | 3.1389 | 41329 | 79
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 24.1241 | 0.82999 | 2.15 | 3.046 | 5.01 | 7.62 | 5.347 | 8.5526 | 1.4451 | 3.9445 | 34322 | 44
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 15.1756 | 0.51801 | 2.44 | 3.46 | 5.35 | 7.69 | 5.4555 | 8.5156 | 1.3489 | 3.746 | 118730 | 155
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 15.3523 | 0.36432 | 1.3 | 2.09 | 3.2 | 5.14 | 3.508 | 5.6662 | 1.2205 | 2.8095 | 55226 | 97
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 15.2178 | 0.55074 | 2.58 | 3.416 | 5.68 | 8.18 | 5.435 | 8.773 | 1.4102 | 4.1335 | 51107 | 45
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 22.6191 | 1.7104 | 2.465 | 3.26 | 10.05 | 12.04 | 11.3405 | 13.964 | 7.4425 | 9.4955 | 173 | 2
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 14.2957 | 0.5539 | 2.14 | 3.585 | 4.79 | 7.89 | 4.714 | 7.704 | 1.0796 | 3.6028 | 950 | 9
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 14.4233 | 0.28365 | 1.46 | 2.454 | 2.91 | 5.4 | 2.567 | 5.5222 | 0.7083 | 2.2292 | 90 | 2
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 14.4534 | 0.48342 | 1.785 | 4.13 | 4.7 | 8.94 | 5.2175 | 9.0593 | 1.3656 | 4.3785 | 1386 | 3
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 25.9171 | 0.91128 | 1.92 | 3.41 | 5.03 | 7.74 | 5.59 | 8.0902 | 1.836 | 4.0416 | 1137 | 9
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 26.1634 | 0.40534 | 0.965 | 1.323 | 2.55 | 3.7 | 2.7495 | 3.7754 | 1.0949 | 3.0971 | 93 | 2
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 25.887 | 0.89846 | 1.73 | 3.674 | 4.6 | 7.93 | 5.12 | 8.8661 | 1.52 | 4.6824 | 1388 | 3
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 21.3752 | 0.69264 | 2.34 | 3.275 | 5.05 | 7.38 | 5.258 | 8.1367 | 1.4248 | 3.3734 | 46752 | 110
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 21.427 | 0.46443 | 1.255 | 1.98 | 2.95 | 4.82 | 3.14 | 5.3528 | 0.90916 | 2.5445 | 19659 | 65
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 21.0254 | 0.64782 | 2.275 | 2.868 | 4.98 | 6.38 | 5.037 | 7.2924 | 1.1784 | 3.0813 | 21467 | 35
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. (HIT.912) | 0 | 16.3086 | 0.62716 | 2.79 | 2.854 | 5.56 | 5.83 | 5.249 | 6.2674 | 0.64475 | 1.5513 | 151 | 3
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTURB. (HIT.912) | 0 | 16.2846 | 0.80491 | 3.55 | 4.245 | 7.5 | 8.92 | 7.7835 | 10.1829 | 2.251 | 4.3445 | 123 | 3
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 16.086 | 0.38192 | 1.285 | 2.442 | 3.25 | 5.43 | 3.6115 | 6.0242 | 1.1593 | 2.7263 | 4542 | 17
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. (HIT.912) | 0 | 22.7312 | 1.047 | 4.09 | 4.146 | 8.21 | 9.55 | 6.847 | 10.9454 | 0.56236 | 4.1848 | 160 | 3
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTURB. (HIT.912) | 0 | 21.6905 | 0.64347 | 2.58 | 3.778 | 5.51 | 9.86 | 5.2015 | 10.7256 | 1.5755 | 5.3803 | 42 | 2
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 22.4099 | 0.52576 | 1.305 | 2.318 | 3.21 | 5.7 | 3.549 | 6.1202 | 1.0662 | 3.0545 | 5275 | 17
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 30.004 | 0.69458 | 1.32 | 2.45 | 3.26 | 5.4 | 3.585 | 6.2416 | 1.1234 | 3.3382 | 2179 | 11
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURB. (HIT.912) | 0 | 17.9833 | 0.30605 | 1.86 | 2.404 | 3.73 | 4.82 | 3.214 | 4.0772 | 0.13902 | 0.17594 | 6 | 2
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 17.4982 | 0.48674 | 1.06 | 2.186 | 3.44 | 5.66 | 4.063 | 6.5554 | 1.6031 | 3.0988 | 222 | 10
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 21.0494 | 0.57172 | 1.35 | 1.75 | 3.6 | 4.85 | 4.2945 | 5.8207 | 1.9369 | 2.9567 | 162 | 7
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 30.2873 | 1.0133 | 1.355 | 2.089 | 4.97 | 6.3 | 5.2765 | 7.051 | 3.051 | 4.7178 | 71 | 3
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 69001T | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 13.8427 | 0.41045 | 1.34 | 2.646 | 4.01 | 5.38 | 4.226 | 5.666 | 1.6395 | 3.2469 | 1413 | 3
2023 | PRE-ALBUMIN [S] | InteliQ Immunology 3 | 69003T | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] | 0 | 29.4113 | 0.81333 | 1.44 | 2.178 | 3.98 | 4.56 | 4.382 | 5.0934 | 1.5378 | 3.1518 | 1184 | 2
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) | 0 | 136.2657 | 6.9949 | 3.47 | 5.931 | 7.72 | 12.59 | 8.387 | 13.7639 | 2.2737 | 4.2557 | 1030 | 11
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 630468 | 136.3227 | 5.0682 | 2.95 | 3.928 | 6.08 | 9.14 | 6.1445 | 10.1713 | 1.1582 | 3.2581 | 731 | 8
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II | 0 | 137.0817 | 6.0818 | 2.4 | 4.5 | 6.57 | 11.77 | 7.572 | 13.694 | 3.3705 | 6.2272 | 241 | 6
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 0 | 137.298 | 6.6806 | 3.055 | 5.743 | 7.04 | 12.09 | 7.393 | 11.8314 | 1.6771 | 5.523 | 3826 | 29
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II | 0 | 125.6923 | 5.867 | 3.14 | 5.102 | 7.99 | 10.88 | 8.731 | 11.1165 | 1.929 | 5.5031 | 574 | 6
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) | 0 | 125.8519 | 4.9594 | 3.095 | 4.506 | 6.58 | 9.8 | 6.7 | 10.2997 | 1.5456 | 3.4028 | 3454 | 20
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 651829 | 124.877 | 5.7982 | 3.09 | 4.373 | 6.81 | 10 | 6.9965 | 10.598 | 1.8672 | 4.155 | 1542 | 24
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 600176 | 128.7093 | 5.1319 | 2.925 | 3.854 | 6.64 | 8.42 | 6.7315 | 9.3126 | 2.0622 | 3.5748 | 408 | 7
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 0 | 126.1142 | 5.796 | 3.235 | 4.621 | 7.1 | 10.27 | 7.4225 | 11.0512 | 1.7515 | 4.458 | 19101 | 97
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 630468 | 126.4401 | 5.5745 | 3.17 | 4.682 | 6.91 | 10.22 | 7.029 | 11.1286 | 1.732 | 4.8127 | 8521 | 52
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) | 630468 | 125.0964 | 5.0831 | 3.41 | 4.051 | 7.06 | 8.45 | 7.795 | 8.8904 | 1.7509 | 3.4386 | 884 | 4
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) | 600173 | 127.1023 | 5.0472 | 3.475 | 3.73 | 7.51 | 8.43 | 6.957 | 9.8455 | 1.586 | 4.0744 | 215 | 3
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II (08836752) | 0 | 128.4172 | 5.4197 | 2.48 | 3.236 | 6.39 | 10.18 | 6.604 | 11.3996 | 2.0241 | 7.2757 | 1323 | 8
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 0 | 128.7532 | 5.0768 | 2.61 | 3.85 | 6.06 | 8.7 | 6.351 | 9.5844 | 1.8487 | 5.0398 | 19661 | 88
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 600186 | 129.6136 | 4.8578 | 2.785 | 4.21 | 6.03 | 8.69 | 6.677 | 9.235 | 1.9912 | 3.2251 | 1166 | 6
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II | 0 | 4963.5984 | 247.8136 | 2.25 | 5.124 | 7.02 | 11.08 | 8.305 | 12.1346 | 3.1882 | 5.9177 | 244 | 7
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 0 | 4870.8528 | 190.312 | 3.01 | 4.256 | 6.44 | 9.5 | 6.249 | 9.864 | 1.238 | 3.6274 | 4458 | 38
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) | 0 | 4874.7336 | 216.9989 | 3.465 | 8.063 | 7.1 | 16.73 | 8.0725 | 15.647 | 2.1943 | 4.4199 | 1006 | 11
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II | 0 | 4841.5329 | 194.5577 | 2.66 | 4.506 | 6.66 | 9.29 | 6.6285 | 9.8249 | 1.458 | 4.8077 | 593 | 7
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) | 0 | 4827.9604 | 183.2188 | 2.55 | 4.262 | 5.76 | 9.04 | 6.3325 | 9.3837 | 1.6853 | 4.032 | 3912 | 24
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 0 | 4822.6392 | 200.9027 | 2.67 | 4.113 | 6.14 | 9.52 | 6.419 | 10.4643 | 1.8166 | 4.4535 | 20820 | 119
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 630468 | 4853.2247 | 182.2347 | 2.66 | 3.802 | 5.84 | 8.36 | 5.992 | 9.162 | 1.5401 | 3.9473 | 8502 | 52
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) | 630468 | 4810.8139 | 168.9208 | 2.625 | 3.067 | 5.52 | 7.13 | 5.6335 | 8.2925 | 1.4077 | 3.5992 | 994 | 4
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 0 | 4556.8033 | 186.9104 | 2.48 | 3.921 | 5.91 | 9.26 | 6.251 | 10.4445 | 2.0459 | 5.09 | 20866 | 91
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II (08836752) | 0 | 4568.4704 | 160.9736 | 2.495 | 3.32 | 5.29 | 7.68 | 5.882 | 8.369 | 2.0566 | 4.432 | 1350 | 8
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 586866 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 0 | 122.5442 | 7.9006 | 4.15 | 5.854 | 10.54 | 19.5 | 11.726 | 21.6153 | 4.9613 | 10.1102 | 129 | 3
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 586867 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 0 | 4836.0746 | 234.1923 | 3.56 | 5.22 | 8.21 | 11.88 | 7.908 | 13.128 | 2.4921 | 7.2232 | 134 | 3
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 623415 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II (08836752) | 0 | 135.2919 | 8.411 | 4.855 | 7.692 | 9.61 | 15 | 9.205 | 14.2107 | 1.5556 | 4.4113 | 161 | 2
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 623415 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 0 | 128.7 | 9.3696 | 5.89 | 9.69 | 14.57 | 21.95 | 17.5 | 21.4608 | 4.8872 | 7.193 | 10 | 2
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 623416 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II (08836752) | 0 | 4760.5951 | 318.0723 | 5.015 | 10.608 | 9.85 | 20.94 | 8.3795 | 18.0658 | 0.43785 | 1.6658 | 163 | 2
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 623416 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 0 | 4693.1 | 207.6286 | 1.65 | 1.882 | 6.9 | 8.83 | 7.29 | 9.2828 | 4.5643 | 6.9406 | 10 | 2
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II | 0 | 138.776 | 4.8572 | 2.535 | 3.716 | 5.59 | 7.86 | 6.132 | 8.7757 | 1.7546 | 3.5284 | 1218 | 4
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 0 | 138.2947 | 6.2357 | 3.27 | 4.87 | 7.19 | 10.55 | 7.244 | 11.258 | 1.5979 | 4.3781 | 16576 | 41
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) | 0 | 138.5354 | 6.5016 | 3.43 | 5.574 | 7.78 | 11.58 | 7.6 | 11.3224 | 1.8177 | 4.3824 | 3101 | 9
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 0 | 129.9111 | 5.5657 | 3.16 | 4.49 | 6.95 | 9.76 | 7.111 | 10.4554 | 1.6357 | 4.1901 | 117194 | 149
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) | 0 | 129.2936 | 5.621 | 3.24 | 4.51 | 7.16 | 9.64 | 7.25 | 10.814 | 1.6337 | 4.1785 | 11402 | 19
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II | 0 | 132.4898 | 6.0477 | 3.7 | 5.3 | 7.64 | 11.3 | 7.5765 | 10.566 | 1.1999 | 2.9764 | 2312 | 6
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II (08836752) | 0 | 130.7527 | 4.9305 | 2.58 | 3.673 | 5.7 | 8.83 | 6.01 | 10.0213 | 1.5009 | 4.2489 | 4464 | 8
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II | 0 | 132.3047 | 5.2745 | 2.785 | 4.464 | 5.86 | 9.04 | 5.809 | 10.4764 | 1.4409 | 3.266 | 338 | 2
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 730420 | 130.7506 | 4.9479 | 2.42 | 3.782 | 5.65 | 8.34 | 6.073 | 8.6822 | 1.8997 | 3.9628 | 9900 | 43
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 651845 | 130.0381 | 4.9661 | 2.31 | 3.606 | 5.57 | 8.45 | 5.9035 | 9.418 | 1.7648 | 4.3146 | 17684 | 49
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 0 | 131.09 | 5.1998 | 2.6 | 3.986 | 5.9 | 8.88 | 6.215 | 9.7965 | 1.6698 | 4.5796 | 53489 | 102
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 0 | 4835.3659 | 210.3394 | 3.18 | 4.75 | 7.01 | 10.5 | 6.9925 | 11.0626 | 1.5807 | 4.2208 | 16199 | 42
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II | 0 | 4866.3717 | 186.2529 | 2.88 | 3.95 | 6.71 | 11.44 | 7.148 | 12.856 | 1.7611 | 6.3797 | 1181 | 4
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) | 0 | 4899.8572 | 265.3075 | 3.675 | 5.598 | 8.14 | 13.17 | 8.561 | 15.0352 | 2.0151 | 7.5006 | 3068 | 9
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 0 | 4717.0911 | 195.7711 | 2.76 | 4.28 | 6.3 | 9.37 | 6.618 | 10.187 | 1.7533 | 4.4206 | 116470 | 148
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) | 0 | 4692.8036 | 182.072 | 2.85 | 4 | 6.19 | 9.09 | 6.384 | 9.965 | 1.4761 | 3.9382 | 11733 | 19
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II | 0 | 4836.4399 | 226.7572 | 3.705 | 5.44 | 7.85 | 11 | 7.928 | 11.2045 | 1.5955 | 3.5661 | 2353 | 6
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 0 | 4587.121 | 180.8409 | 2.36 | 3.84 | 5.61 | 8.95 | 5.98 | 9.7086 | 1.7258 | 4.6315 | 80585 | 125
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II (08836752) | 0 | 4598.3144 | 167.9252 | 2.38 | 3.753 | 5.46 | 8.31 | 5.7615 | 8.8009 | 1.5605 | 3.4859 | 4615 | 8
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 657389 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 0 | 4488.75 | 248.9116 | 3.28 | 6.776 | 12.92 | 15.68 | 12.187 | 13.4374 | 2.8705 | 8.9765 | 16 | 2
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 657390 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 0 | 131.26 | 5.9086 | 2.93 | 5.314 | 6.25 | 10.87 | 6.777 | 11.0146 | 2.3166 | 2.6271 | 15 | 2
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) | 0 | 131.0042 | 7.3508 | 2.84 | 2.904 | 8.93 | 11.32 | 10.255 | 12.9902 | 5.5637 | 8.1914 | 95 | 2
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 0 | 134.2818 | 5.3124 | 3.13 | 4.48 | 7.04 | 9.41 | 6.984 | 9.137 | 1.1186 | 3.1033 | 1300 | 21
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II | 0 | 133.868 | 3.0364 | 2.37 | 2.682 | 4.74 | 5.37 | 3.971 | 4.4982 | 0.052654 | 0.064448 | 50 | 2
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 732963 | 127.2543 | 5.2617 | 2.78 | 3.1 | 7.78 | 10.33 | 9.126 | 11.11 | 3.8662 | 7.656 | 140 | 2
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 747498 | 124.2831 | 4.8422 | 3.035 | 4.142 | 6.43 | 8.86 | 6.7695 | 9.6983 | 1.7523 | 3.7448 | 3112 | 29
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 732963 | 123.5065 | 6.2461 | 2.69 | 4.514 | 6.36 | 10.66 | 6.929 | 12.1046 | 2.1917 | 5.7316 | 1221 | 17
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) | 0 | 125.2831 | 4.8434 | 3.03 | 3.54 | 6.29 | 8.27 | 6.6565 | 9.2645 | 1.7616 | 3.3836 | 1029 | 7
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II | 0 | 124.7455 | 5.5456 | 5.04 | 5.104 | 10.04 | 10.23 | 8.769 | 9.2194 | 1.0137 | 3.0875 | 264 | 3
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 0 | 124.6485 | 5.9052 | 3.21 | 4.716 | 7.16 | 10.72 | 7.6235 | 11.7342 | 2.089 | 4.2399 | 5486 | 48
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 0 | 126.119 | 5.0861 | 2.83 | 4.328 | 6.16 | 9.17 | 6.458 | 9.935 | 1.7794 | 4.3846 | 8369 | 59
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II (08836752) | 0 | 125.8825 | 5.1703 | 3.1 | 5.15 | 6.4 | 10.37 | 6.384 | 8.826 | 0.70621 | 3.1128 | 332 | 3
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) | 0 | 4758.8 | 222.7584 | 3.125 | 3.377 | 8.29 | 10.27 | 9.4545 | 11.9629 | 4.2912 | 6.3845 | 95 | 2
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 0 | 4736.2999 | 199.8807 | 2.8 | 4.209 | 6.28 | 8.62 | 6.6885 | 9.645 | 1.8171 | 4.0148 | 1464 | 22
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II | 0 | 4765.12 | 188.6141 | 2.27 | 2.774 | 5.98 | 7.22 | 7.2025 | 8.8101 | 3.4513 | 4.2244 | 50 | 2
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II | 0 | 4576.6426 | 185.5026 | 3.45 | 4.162 | 8.93 | 10.03 | 8.514 | 11.2692 | 2.6656 | 5.5428 | 263 | 2
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 732963 | 4520.4677 | 181.9627 | 2.62 | 4.138 | 6.24 | 9.11 | 6.613 | 10.3596 | 2.2487 | 4.5863 | 1208 | 17
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) | 0 | 4518.1201 | 134.7843 | 2.475 | 3.195 | 5.19 | 6.43 | 5.4875 | 6.3835 | 0.93867 | 2.3958 | 1024 | 7
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 747498 | 4449.102 | 177.278 | 2.86 | 3.953 | 6.59 | 8.81 | 6.422 | 10.0504 | 1.5415 | 4.1088 | 3156 | 29
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 0 | 4492.9131 | 189.5136 | 2.82 | 4.13 | 6.53 | 9.31 | 6.968 | 10.72 | 1.8145 | 4.7418 | 5435 | 48
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II (08836752) | 0 | 4417.2935 | 177.8571 | 3.27 | 4.87 | 6.6 | 9.83 | 5.572 | 9.073 | 0.83998 | 1.613 | 368 | 3
2023 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 0 | 4457.9271 | 179.8514 | 2.585 | 4.278 | 5.84 | 9.73 | 6.205 | 10.0966 | 1.7142 | 4.6275 | 8322 | 60
2023 | PRO-BNP [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 0 | 79.0552 | 3.7683 | 3.39 | 6.876 | 7.28 | 13.95 | 7.98 | 12.182 | 2.2613 | 3.8396 | 829 | 3
2023 | PRO-BNP [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II | 0 | 80.1152 | 3.8452 | 3.245 | 4.023 | 6.73 | 11.32 | 7.2655 | 13.2168 | 2.036 | 8.1604 | 1200 | 4
2023 | PRO-BNP [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II | 0 | 487.7985 | 16.2206 | 2.24 | 3.068 | 5.4 | 6.38 | 5.831 | 7.1311 | 1.8234 | 3.444 | 1191 | 4
2023 | PRO-BNP [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 0 | 493.6961 | 17.3665 | 2.56 | 4.3 | 5.71 | 10 | 6.291 | 12.1041 | 1.7856 | 3.7059 | 825 | 3
2023 | PRO-BNP [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 0 | 72.453 | 4.3716 | 3.14 | 7.308 | 6.17 | 18 | 6.4 | 19.5706 | 2.5767 | 7.5002 | 164 | 4
2023 | PRO-BNP [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 0 | 484.7975 | 20.5889 | 2.78 | 4.094 | 6.11 | 8.43 | 7.137 | 10.1708 | 3.0572 | 3.9662 | 163 | 4
2023 | PRO-BNP [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 0 | 2872.6216 | 90.207 | 2.225 | 2.317 | 4.53 | 4.73 | 4.029 | 4.3914 | 0.34198 | 0.55203 | 37 | 2
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836744) | 0 | 134.0198 | 5.1517 | 2.55 | 4.152 | 5.25 | 8.37 | 5.288 | 8.0458 | 0.69353 | 1.889 | 278 | 2
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) | 0 | 140.9695 | 63.9929 | 2.77 | 4.32 | 6.23 | 10.38 | 6.7915 | 11.9188 | 1.7959 | 5.3169 | 5338 | 27
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) | 600170 | 136.3202 | 5.9229 | 2.855 | 3.543 | 6.67 | 7.96 | 7.3755 | 9.063 | 3.0177 | 3.5474 | 114 | 2
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II STAT | 0 | 136.6544 | 7.3071 | 3.4 | 4.528 | 8.01 | 16.24 | 9.252 | 19.6364 | 3.6217 | 11.8076 | 625 | 2
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) | 0 | 133.9678 | 4.3339 | 2.24 | 3.822 | 4.84 | 7.81 | 4.667 | 6.8664 | 0.70271 | 2.6089 | 653 | 3
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 600186 | 134.8571 | 4.7543 | 2.485 | 3.754 | 6.14 | 7.5 | 6.4195 | 7.5955 | 1.4657 | 3.5289 | 259 | 5
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 0 | 135.6118 | 5.3479 | 2.42 | 4.216 | 5.59 | 9.01 | 5.935 | 9.6982 | 1.6618 | 4.0548 | 13947 | 100
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 556033 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 630011 | 134.3136 | 4.8654 | 2.42 | 3.49 | 5.38 | 7.57 | 5.804 | 8.2896 | 1.4579 | 3.4293 | 8858 | 44
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) | 600170 | 5047.8034 | 198.9855 | 2.25 | 3.09 | 5.62 | 7.05 | 6.507 | 8.2166 | 2.7932 | 3.1149 | 117 | 2
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) | 0 | 5213.0498 | 242.3551 | 2.71 | 4.093 | 6.02 | 9.95 | 6.443 | 11.0566 | 2.0815 | 5.2461 | 5471 | 27
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836744) | 0 | 4945.9181 | 192.5957 | 2.76 | 4.462 | 7.07 | 9.07 | 6.857 | 9.0842 | 0.90625 | 3.6808 | 293 | 2
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II STAT | 0 | 4960.6624 | 224.2909 | 3.42 | 4.316 | 7.32 | 10.39 | 7.758 | 10.3858 | 2.0078 | 6.3417 | 628 | 2
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 0 | 4939.4235 | 192.7854 | 2.38 | 4.016 | 5.5 | 8.97 | 5.872 | 9.6433 | 1.6171 | 4.0522 | 23169 | 120
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 556034 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) | 0 | 4891.4507 | 159.496 | 2.385 | 3.095 | 5.53 | 6.75 | 6.1785 | 7.451 | 2.2001 | 3.3381 | 943 | 4
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836744) | 0 | 137.2559 | 6.3048 | 3.395 | 4.322 | 7.16 | 9.35 | 6.567 | 9.4313 | 0.94972 | 2.9086 | 1165 | 2
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) | 0 | 141.209 | 6.3145 | 2.84 | 4.43 | 6.39 | 10.51 | 6.595 | 11.9675 | 1.6627 | 5.3212 | 18191 | 29
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 651845 | 135.9273 | 5.3483 | 1.96 | 3.294 | 4.36 | 6.95 | 5.003 | 7.644 | 1.4878 | 2.4382 | 165 | 2
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 0 | 139.3782 | 5.3087 | 2.46 | 3.84 | 5.59 | 8.83 | 5.888 | 9.5996 | 1.5823 | 4.2355 | 105097 | 161
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) | 0 | 140.2603 | 5.4863 | 2.5 | 3.777 | 5.56 | 8.28 | 5.574 | 9.495 | 1.1978 | 4.0616 | 3969 | 6
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) | 0 | 5092.1926 | 223.2393 | 2.57 | 4.23 | 5.83 | 10.31 | 6.1195 | 11.1558 | 1.7352 | 4.6704 | 18357 | 29
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836744) | 0 | 4915.0745 | 208.6709 | 2.605 | 4.66 | 5.51 | 9.99 | 5.5535 | 10.8317 | 0.74445 | 4.3201 | 1168 | 2
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) | 0 | 4974.2033 | 210.5762 | 2.385 | 4.061 | 5.04 | 8.69 | 5.318 | 9.2572 | 1.2854 | 4.1705 | 3876 | 6
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 730420 | 5127.3171 | 186.021 | 2.4 | 4.096 | 5.55 | 8.94 | 5.613 | 9.3462 | 1.4594 | 3.7962 | 11017 | 49
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 0 | 4972.0832 | 200.4283 | 2.32 | 3.92 | 5.63 | 9.16 | 6.065 | 9.9338 | 1.8959 | 4.7431 | 93874 | 159
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) | 0 | 135.7506 | 7.0208 | 2.85 | 4.738 | 7.4 | 12.23 | 8.229 | 15.2146 | 3.0213 | 6.8689 | 1058 | 11
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) | 0 | 136.2468 | 4.4916 | 2.24 | 3.184 | 4.77 | 6.94 | 5.264 | 7.4016 | 1.556 | 2.1328 | 158 | 2
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 0 | 133.3481 | 4.8471 | 2.48 | 3.938 | 5.57 | 8.68 | 5.802 | 8.8506 | 1.5751 | 3.6589 | 9342 | 76
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) | 0 | 4906.0941 | 235.6259 | 2.46 | 4.678 | 5.71 | 12.16 | 6.737 | 14.7192 | 2.7022 | 7.2598 | 1054 | 11
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) | 0 | 4997.9062 | 149.5737 | 2.52 | 3.448 | 5.04 | 6.94 | 4.213 | 6.0506 | 0.43299 | 1.1302 | 160 | 2
2023 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 0 | 4898.574 | 193.2767 | 2.525 | 3.788 | 5.92 | 8.64 | 6.118 | 9.3487 | 1.7595 | 4.1124 | 9474 | 76
2023 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) | 0 | 82.586 | 3.8331 | 2.49 | 5.578 | 5.91 | 12.06 | 6.6485 | 11.4186 | 2.0863 | 4.5177 | 2014 | 9
2023 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 0 | 82.8103 | 3.7881 | 2.72 | 4.506 | 5.64 | 10.15 | 6.065 | 11.5386 | 1.3746 | 3.5873 | 3712 | 20
2023 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II STAT | 0 | 82.7894 | 3.6562 | 2.565 | 4.905 | 6.18 | 11.51 | 6.6 | 12.4111 | 1.9308 | 5.2465 | 4897 | 13
2023 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 0 | 530.5283 | 18.0665 | 2.095 | 3.424 | 4.53 | 7.67 | 4.948 | 8.582 | 1.408 | 3.1527 | 3209 | 20
2023 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II STAT | 0 | 521.8645 | 17.1474 | 2.195 | 3.291 | 4.68 | 8.08 | 4.8755 | 8.9857 | 1.2186 | 3.1417 | 3966 | 11
2023 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) | 0 | 522.4444 | 16.529 | 1.965 | 3.602 | 4.78 | 7.97 | 5.1955 | 8.2831 | 1.4343 | 4.4186 | 1981 | 9
2023 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 0 | 3275.788 | 110.6149 | 2.31 | 3.34 | 5.17 | 6.66 | 5.154 | 7.206 | 0.87837 | 2.0628 | 1245 | 6
2023 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II STAT | 0 | 3201.1317 | 120.0834 | 2.15 | 4.06 | 5.61 | 9.85 | 6.009 | 11.547 | 1.4109 | 5.3791 | 1845 | 7
2023 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) | 0 | 3128.33 | 100.4128 | 1.95 | 3.35 | 4.67 | 9.32 | 4.385 | 10.796 | 1.3606 | 6.0767 | 397 | 3
2023 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 0 | 76.9233 | 2.654 | 1.8 | 3.036 | 4.84 | 7.67 | 4.953 | 7.2856 | 1.3674 | 3.4727 | 150 | 5
2023 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 0 | 521.45 | 20.6542 | 1.63 | 2.964 | 5.57 | 7.36 | 6.602 | 7.29 | 2.0807 | 4.8068 | 140 | 4
2023 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 0 | 3163.6471 | 142.1876 | 1.71 | 4.374 | 4.77 | 9.11 | 5.8 | 8.4288 | 0.81719 | 2.5424 | 34 | 2
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 559760 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 0.50277 | 0.015817 | 2.6 | 3.534 | 5.76 | 7.12 | 6.104 | 7.2068 | 1.4874 | 3.029 | 396 | 5
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 559760 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 0.49398 | 0.021838 | 2.92 | 5.201 | 7.28 | 11.72 | 7.649 | 12.951 | 2.313 | 6.0992 | 1930 | 15
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 559760 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 0.50257 | 0.017713 | 2.7 | 4.075 | 5.77 | 8.93 | 5.6415 | 8.6647 | 1.1972 | 3.6062 | 2483 | 14
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 559760 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 0.50072 | 0.020616 | 2.83 | 4.43 | 6.39 | 9.38 | 6.66 | 10.2109 | 1.7192 | 4.4558 | 22161 | 93
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 559760 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS | 0 | 0.50418 | 0.024035 | 3.04 | 4.342 | 6.34 | 9.16 | 5.951 | 8.7866 | 0.73093 | 2.1219 | 415 | 2
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 559763 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 9.3158 | 0.54847 | 2.42 | 4.015 | 5.36 | 8.86 | 5.812 | 8.852 | 1.7308 | 6.3649 | 395 | 5
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 559763 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS | 0 | 8.658 | 0.61562 | 2.98 | 7.4 | 9.47 | 16.21 | 9.608 | 14.6532 | 0.863 | 8.4907 | 211 | 4
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 559763 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 9.2338 | 0.35578 | 2.65 | 5.57 | 5.97 | 11.14 | 6.592 | 11.1007 | 1.7557 | 4.6904 | 1908 | 15
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 559763 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 9.2704 | 0.26319 | 1.89 | 2.805 | 4.42 | 6.71 | 4.6335 | 6.5855 | 1.4151 | 2.9203 | 2495 | 14
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 559763 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS | 0 | 9.2952 | 0.58917 | 2.38 | 6.642 | 4.67 | 13.48 | 4.929 | 11.6646 | 1.4379 | 2.7564 | 412 | 2
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 559763 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 9.2761 | 0.31106 | 2.12 | 3.518 | 4.88 | 8.09 | 5.1205 | 8.7985 | 1.4151 | 3.971 | 22266 | 93
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 559774 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 0.44989 | 0.019241 | 2.07 | 2.808 | 7.11 | 9.91 | 7.233 | 10.799 | 1.8026 | 7.5749 | 186 | 2
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 559776 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 9.2212 | 0.37166 | 2.1 | 4.71 | 4.41 | 11.08 | 5.009 | 12.8924 | 1.2929 | 4.9219 | 187 | 3
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 577280 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) | 0 | 0.49204 | 0.017295 | 2.185 | 4.25 | 6.09 | 8.94 | 7.2745 | 9.2335 | 2.264 | 3.6639 | 144 | 2
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 577280 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 0 | 0.50021 | 0.019018 | 2.095 | 3.673 | 4.79 | 9.19 | 5.2845 | 10.4775 | 1.6145 | 4.5637 | 12157 | 41
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 577280 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 594988 | 0.49966 | 0.016554 | 2.36 | 3.9 | 5.2 | 9 | 5.413 | 9.173 | 1.4609 | 3.8883 | 2622 | 13
2023 | PROCALCITONINE [S] | Precicontrol PCT1 | 577283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 0 | 0.5065 | 0.15391 | 2.64 | 4.524 | 6.31 | 11.64 | 6.649 | 13.108 | 2.094 | 6.8554 | 6704 | 17
2023 | PROCALCITONINE [S] | Precicontrol PCT1 | 577283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) | 0 | 0.50278 | 0.021478 | 2.63 | 4.58 | 6.16 | 10.14 | 6.6025 | 10.7742 | 1.7867 | 4.7376 | 38711 | 122
2023 | PROCALCITONINE [S] | Precicontrol PCT1 | 577283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) | 595005 | 0.50205 | 0.074366 | 2.73 | 4.44 | 6.17 | 10.55 | 6.565 | 11.4002 | 1.6283 | 4.9203 | 14970 | 41
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 577288 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) | 0 | 8.94 | 1.2765 | 1.375 | 25.035 | 6.87 | 48.31 | 7.124 | 41.487 | 0.8582 | 5.6545 | 152 | 2
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 577288 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 0 | 9.2367 | 0.31463 | 1.78 | 3.428 | 4.01 | 8.35 | 4.234 | 9.6364 | 1.2211 | 4.6816 | 14658 | 49
2023 | PROCALCITONINE [S] | Precicontrol PCT2 | 577289 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 0 | 9.3069 | 0.41939 | 2.27 | 4.19 | 5.25 | 10.68 | 5.929 | 11.5588 | 1.9107 | 5.2923 | 6463 | 17
2023 | PROCALCITONINE [S] | Precicontrol PCT2 | 577289 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) | 0 | 9.3056 | 0.4035 | 2.51 | 4.691 | 5.93 | 10.6 | 6.292 | 11.0738 | 1.7222 | 4.7256 | 54003 | 143
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 577640 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 0.46237 | 0.026309 | 3.63 | 7.64 | 9.73 | 15.78 | 10.421 | 16.6062 | 2.2848 | 6.5055 | 585 | 3
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 577640 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 0.48465 | 0.017433 | 3.12 | 3.544 | 16.91 | 18.9 | 21.0015 | 23.4315 | 15.8408 | 17.5739 | 34 | 2
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 577646 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 8.8259 | 0.43591 | 3.45 | 6.508 | 8.49 | 15.33 | 8.682 | 15.1734 | 2.6177 | 5.8236 | 594 | 3
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 577646 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 9.0917 | 0.18536 | 1.56 | 1.928 | 13.91 | 15.11 | 15.9215 | 17.5595 | 13.3407 | 14.3755 | 30 | 2
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 590226 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 0.44958 | 0.035519 | 3.295 | 9.122 | 10 | 19.52 | 11.42 | 19.3745 | 4.1189 | 7.4142 | 115 | 4
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 590226 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 0.47658 | 0.022373 | 2.38 | 3.851 | 5.56 | 10.11 | 6.0105 | 10.1975 | 1.6204 | 4.6501 | 1466 | 13
2023 | PROCALCITONINE [S] | Precicontrol PCT2 | 590229 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 8.4861 | 0.64655 | 2.6 | 9.7 | 8.93 | 19.23 | 10.249 | 19.923 | 3.9075 | 8.9485 | 113 | 5
2023 | PROCALCITONINE [S] | Precicontrol PCT2 | 590229 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 8.9625 | 0.38799 | 1.95 | 4.066 | 5.13 | 11.06 | 5.7785 | 12.0056 | 2.1795 | 6.9429 | 1454 | 13
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 614487 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 0.46203 | 0.020751 | 2.56 | 4.222 | 6.49 | 9.78 | 6.674 | 11.5782 | 2.4988 | 5.6546 | 2135 | 6
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 614487 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 652933 | 0.46299 | 0.015787 | 2.76 | 3.582 | 5.83 | 7.3 | 6.13 | 8.073 | 1.0013 | 3.2174 | 931 | 4
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 614492 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 9.6732 | 0.38592 | 3.485 | 5.321 | 7.71 | 11.22 | 8.571 | 10.5627 | 1.0604 | 3.3702 | 41 | 2
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 614492 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 9.5933 | 0.32299 | 2.11 | 3.402 | 5.01 | 7.46 | 5.429 | 8.2752 | 1.6627 | 3.6689 | 2144 | 6
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 614492 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 652933 | 9.703 | 0.25992 | 2.04 | 3.034 | 4.33 | 6.65 | 4.372 | 7.603 | 0.79847 | 2.509 | 899 | 4
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 614519 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 0.50974 | 0.026318 | 2.47 | 3.99 | 5.88 | 10.43 | 6.784 | 12.1488 | 2.3178 | 7.0889 | 1202 | 11
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 614519 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 0.50982 | 0.021132 | 2.05 | 4.736 | 5.39 | 125.84 | 5.604 | 64.571 | 1.6958 | 24.5311 | 195 | 4
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 614519 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS | 0 | 0.47459 | 0.035281 | 6.51 | 9.428 | 12.64 | 18.03 | 11.079 | 15.8294 | 0.33978 | 1.0672 | 76 | 4
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 614519 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 0.50748 | 0.019834 | 2.51 | 4.268 | 5.71 | 9.45 | 6.052 | 10.3268 | 1.8584 | 4.6964 | 10752 | 75
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 614519 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 0.51029 | 0.022887 | 2.4 | 5.209 | 5.68 | 12.42 | 6.441 | 12.6106 | 1.9335 | 5.1533 | 1816 | 13
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 614523 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS | 0 | 8.7799 | 0.85602 | 8.825 | 12.699 | 21.27 | 25.05 | 23.502 | 26.6852 | 1.418 | 11.8634 | 69 | 4
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 614523 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 9.7001 | 0.48154 | 2.14 | 3.278 | 5.21 | 8.88 | 5.826 | 9.363 | 1.7019 | 5.9332 | 1203 | 11
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 614523 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 9.5783 | 0.63058 | 2.565 | 7.28 | 7.88 | 14.21 | 8.869 | 13.47 | 4.3483 | 6.6035 | 52 | 2
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 614523 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 9.7007 | 0.34497 | 2.02 | 3.467 | 4.71 | 8.56 | 5.021 | 9.5038 | 1.3983 | 4.3565 | 10777 | 75
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 614523 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 9.9474 | 2.6842 | 2.18 | 5.639 | 4.57 | 12.87 | 4.552 | 12.798 | 1.0717 | 5.4609 | 1740 | 11
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 671597 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 0.48183 | 0.025917 | 3.44 | 6.026 | 7.47 | 13.9 | 7.798 | 13.8044 | 2.4324 | 4.2319 | 177 | 5
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 671597 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 0.47857 | 0.018298 | 2.72 | 4.46 | 6.26 | 9.61 | 6.561 | 9.97 | 2.0241 | 4.62 | 3481 | 19
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 671597 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 688018 | 0.48627 | 0.017186 | 2.96 | 3.646 | 6.58 | 7.6 | 7.066 | 8.1928 | 1.5558 | 3.0921 | 258 | 2
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 671597 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 0.49196 | 0.019192 | 2.69 | 4.276 | 6.09 | 9.35 | 6.416 | 9.8502 | 1.6335 | 4.2065 | 29688 | 92
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 671597 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS | 0 | 0.50189 | 0.018327 | 3.005 | 3.593 | 6.47 | 7.77 | 6.6095 | 8.6825 | 1.5086 | 3.401 | 1354 | 2
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 671597 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 0.49709 | 0.15207 | 2.485 | 4.577 | 5.63 | 10.66 | 6.235 | 12.1 | 1.7282 | 5.0901 | 3318 | 13
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 671599 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 8.7631 | 0.34443 | 2.43 | 4.05 | 5.75 | 9.24 | 6.227 | 10.279 | 2.002 | 4.7582 | 3479 | 19
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 671599 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS | 0 | 8.652 | 0.81123 | 6.87 | 15.096 | 13.95 | 28.2 | 12.802 | 26.7952 | 1.1547 | 3.3983 | 395 | 4
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 671599 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 8.7704 | 0.81356 | 2.62 | 11.656 | 5.5 | 23.34 | 6.276 | 21.745 | 2.123 | 5.9142 | 771 | 4
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 671599 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 9.089 | 0.29075 | 2.09 | 3.646 | 4.73 | 8.25 | 4.94 | 8.595 | 1.2806 | 3.6215 | 29307 | 92
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 671599 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS | 0 | 9.184 | 0.5474 | 2.23 | 3.569 | 5.18 | 7.44 | 5.7505 | 7.7738 | 1.4805 | 3.4461 | 1362 | 2
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 671599 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 9.1623 | 0.31887 | 1.96 | 3.25 | 4.6 | 6.87 | 5.188 | 7.385 | 1.6503 | 3.5916 | 2819 | 12
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 674995 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 0 | 0.48936 | 0.018636 | 2.09 | 4.165 | 4.9 | 13.81 | 5.1565 | 14.2062 | 1.3349 | 5.3711 | 97 | 6
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 674995 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 708737 | 0.4866 | 0.020154 | 2.54 | 5.56 | 5.95 | 11.38 | 6.358 | 11.1934 | 1.853 | 5.2857 | 1601 | 13
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 674996 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 0 | 8.932 | 0.77601 | 1.82 | 3.139 | 4.09 | 7.32 | 4.332 | 8.1298 | 1.0806 | 3.001 | 6203 | 34
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 674996 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 708737 | 9.0292 | 0.35577 | 2.2 | 4.808 | 5.28 | 11.22 | 5.356 | 11.6028 | 1.8812 | 4.574 | 1608 | 13
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 689906 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 0 | 0.49162 | 0.20594 | 2.47 | 4.078 | 5.69 | 12 | 6.244 | 13.3 | 1.4215 | 4.7933 | 3746 | 13
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 689906 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) | 0 | 0.48602 | 0.020836 | 2.62 | 4.359 | 5.96 | 9.87 | 6.36 | 10.595 | 1.7298 | 4.6727 | 48394 | 164
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 689907 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 0 | 9.0166 | 0.43337 | 2.27 | 4.07 | 5.47 | 11.72 | 5.719 | 12.685 | 1.5757 | 5.677 | 3634 | 13
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 689907 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) | 0 | 9.0461 | 0.37272 | 2.4 | 4.45 | 5.68 | 9.87 | 6.066 | 10.4968 | 1.7048 | 4.6248 | 48556 | 165
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 689910 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 0.48857 | 0.019902 | 2.54 | 3.415 | 6.34 | 9.1 | 6.3495 | 10.02 | 2.1174 | 5.3113 | 2190 | 14
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 689910 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 0.47641 | 0.017034 | 2.9 | 4.136 | 7.03 | 14.79 | 7.1625 | 14.8475 | 1.5725 | 9.9084 | 22 | 4
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 689910 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 0.4996 | 0.017572 | 2.465 | 4.157 | 5.5 | 8.62 | 5.2715 | 8.3523 | 0.67562 | 3.2489 | 638 | 5
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 689910 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 0.49729 | 0.017113 | 2.39 | 3.526 | 5.42 | 8.24 | 5.749 | 8.9704 | 1.4608 | 4.0415 | 6744 | 35
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 689912 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 8.7381 | 0.2289 | 2.04 | 3.972 | 4.68 | 11.99 | 4.974 | 11.7445 | 1.5251 | 7.4654 | 21 | 4
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 689912 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 8.9964 | 0.32095 | 2.35 | 3.055 | 5.47 | 7.12 | 5.906 | 8.2215 | 2.0177 | 3.3932 | 2165 | 14
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 689912 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 9.1522 | 0.31592 | 2.72 | 4.245 | 6.02 | 8.83 | 6.179 | 8.541 | 1.2808 | 2.8235 | 622 | 5
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 689912 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 9.1607 | 0.28113 | 2.03 | 3.126 | 4.58 | 7.26 | 4.992 | 7.9208 | 1.4408 | 3.5345 | 6739 | 35
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 712927 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 0.47131 | 0.015374 | 2.355 | 3.314 | 5.19 | 6.83 | 5.2715 | 6.1382 | 0.33635 | 2.3902 | 388 | 6
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 712927 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 0.48862 | 0.019479 | 2.4 | 4.66 | 6.34 | 9.61 | 7.038 | 10.004 | 2.2847 | 3.0195 | 654 | 6
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 712927 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 0.4872 | 0.017628 | 2.615 | 3.998 | 5.74 | 8.64 | 6.17 | 9.1551 | 1.5563 | 3.8035 | 4912 | 45
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 712931 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 9.5816 | 0.2966 | 2.065 | 4.017 | 4.46 | 8.04 | 4.503 | 7.3884 | 0.74975 | 1.9894 | 396 | 6
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 712931 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 0 | 9.6892 | 0.27725 | 1.98 | 4 | 4.69 | 8.37 | 5.084 | 8.32 | 1.3607 | 2.3185 | 658 | 6
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 712931 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 0 | 9.6437 | 0.29381 | 2.21 | 3.042 | 4.71 | 6.95 | 4.844 | 7.5393 | 1.2667 | 3.1241 | 4882 | 45
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 742142 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) | 755971 | 0.50466 | 0.0167 | 2 | 2.87 | 4.95 | 7.56 | 5.578 | 8.794 | 1.9831 | 4.6386 | 430 | 16
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 742142 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 0 | 0.50231 | 0.011322 | 1.62 | 2.32 | 3.28 | 4.77 | 3.0285 | 5.0549 | 0.34793 | 1.2193 | 111 | 3
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 742142 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) | 0 | 0.50869 | 0.24825 | 2.085 | 5.255 | 5.7 | 12.38 | 6.473 | 12.5764 | 1.7102 | 6.2641 | 1271 | 34
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 742144 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 0 | 9.2001 | 0.35751 | 1.92 | 4.309 | 6.26 | 9.84 | 6.6635 | 10.7905 | 1.7059 | 5.2467 | 110 | 3
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 742144 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) | 755971 | 9.2081 | 0.2902 | 1.78 | 2.895 | 4.12 | 7.11 | 4.828 | 8.0817 | 1.7366 | 4.2021 | 422 | 16
2023 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 742144 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) | 0 | 9.188 | 0.497 | 2.03 | 4.14 | 4.79 | 8.71 | 4.961 | 8.602 | 1.4944 | 3.4044 | 1262 | 32
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 22.6779 | 0.79354 | 2.235 | 3.591 | 5.91 | 7.18 | 6.22 | 8.1207 | 0.97776 | 4.9118 | 112 | 3
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 23.6796 | 0.94227 | 3.23 | 4.681 | 7.24 | 10.12 | 7.53 | 12.2971 | 1.3871 | 5.2951 | 210 | 5
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 23.825 | 0.89605 | 2.69 | 3.125 | 5.92 | 6.96 | 6.3935 | 7.873 | 1.5405 | 3.5358 | 158 | 2
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 55.8303 | 2.7762 | 2.39 | 5.53 | 6.06 | 10.89 | 7.1515 | 10.5217 | 2.5277 | 3.8598 | 127 | 4
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 57.6401 | 2.2415 | 3.215 | 4.62 | 6.62 | 11.36 | 6.398 | 14.0184 | 1.2337 | 6.1785 | 199 | 5
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 57.1837 | 2.3012 | 2.505 | 2.705 | 6.12 | 6.68 | 7.416 | 7.6155 | 3.1915 | 3.6557 | 158 | 2
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 23.1723 | 1.1085 | 2.765 | 5.86 | 6.94 | 13.26 | 7.461 | 14.1223 | 2.0438 | 6.1063 | 3311 | 43
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 23.5892 | 1.0859 | 3.085 | 4.5 | 6.98 | 10.7 | 7.491 | 11.761 | 2.0783 | 5.3069 | 33832 | 122
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 23.634 | 0.97942 | 2.82 | 4.236 | 6.43 | 9.49 | 6.7135 | 10.3172 | 1.8119 | 4.6222 | 61037 | 153
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 56.6087 | 2.8701 | 2.72 | 6.109 | 6.93 | 12.91 | 7.3685 | 12.9929 | 1.9301 | 5.5777 | 3248 | 43
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 57.0819 | 2.5958 | 2.93 | 4.329 | 6.7 | 10.06 | 7.073 | 11.1918 | 2.0533 | 5.3012 | 33978 | 121
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 57.1212 | 2.2612 | 2.71 | 4.04 | 6.1 | 9.21 | 6.463 | 9.8098 | 1.7403 | 4.3083 | 60533 | 153
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 24.4128 | 1.481 | 3.205 | 4.475 | 9.17 | 10.56 | 10.6385 | 12.864 | 5.2249 | 6.6709 | 37 | 3
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 23.8055 | 1.0092 | 2.23 | 2.67 | 6.95 | 8.4 | 8.306 | 9.708 | 4.0732 | 5.9305 | 127 | 2
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 24.923 | 1.2447 | 2.465 | 3.762 | 11.2 | 15.53 | 13.225 | 17.6941 | 9.0351 | 13.4067 | 219 | 2
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 57.2072 | 2.7244 | 1.74 | 5.375 | 6.28 | 11.64 | 7.4045 | 11.0305 | 3.13 | 4.7443 | 34 | 3
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 55.476 | 2.4725 | 2.515 | 3.055 | 6.06 | 8.07 | 6.2625 | 9.5263 | 2.5331 | 4.843 | 130 | 3
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 60.7546 | 3.1112 | 2.405 | 4.053 | 14.9 | 18.38 | 18.074 | 21.7383 | 13.5662 | 17.3577 | 219 | 2
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 24.0288 | 1.2824 | 2.75 | 6.956 | 7.05 | 13.81 | 8.556 | 13.0234 | 1.2747 | 4.1963 | 149 | 6
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 24.1834 | 1.0337 | 2.97 | 4.8 | 7.65 | 11.39 | 7.444 | 10.5728 | 1.8608 | 6.0485 | 268 | 10
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 24.5617 | 0.99497 | 2.5 | 4.13 | 6.06 | 9.82 | 6.71 | 10.969 | 2.0455 | 5.1569 | 383 | 11
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 60.1771 | 3.7582 | 3.26 | 6.4 | 8.02 | 15.96 | 9.364 | 17.5378 | 3.2454 | 5.8853 | 155 | 6
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 58.219 | 2.6199 | 2.51 | 4.759 | 7.36 | 10.95 | 8.191 | 10.8243 | 1.5598 | 6.2372 | 268 | 10
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 59.8207 | 2.2756 | 2.54 | 3.76 | 6.37 | 9.13 | 6.696 | 10.391 | 1.937 | 4.8122 | 382 | 11
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 23.7803 | 1.1355 | 2.73 | 5.29 | 6.65 | 12.39 | 7.3085 | 13.852 | 2.327 | 6.3671 | 5186 | 48
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 24.3251 | 1.5363 | 3.05 | 4.47 | 6.89 | 10.27 | 7.207 | 11.2127 | 1.9032 | 4.9575 | 32802 | 107
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 24.9329 | 1.0024 | 2.7 | 3.97 | 6.2 | 8.81 | 6.544 | 9.7624 | 1.8384 | 4.3166 | 70120 | 169
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 59.2473 | 2.7242 | 2.66 | 5.436 | 6.45 | 12.75 | 7.051 | 13.2854 | 2.2518 | 6.0369 | 5080 | 49
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 59.8691 | 3.9277 | 2.9 | 4.2 | 6.49 | 9.75 | 6.924 | 10.6996 | 1.9624 | 4.8348 | 32840 | 108
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 61.2421 | 2.35 | 2.63 | 3.86 | 5.96 | 8.54 | 6.234 | 9.2834 | 1.6823 | 4.0728 | 69302 | 168
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 3.2594 | 0.29347 | 6.29 | 9.362 | 17.33 | 21.1 | 15.072 | 24.3284 | 4.5232 | 12.8849 | 273 | 4
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 56.526 | 1.4523 | 2.32 | 2.579 | 4.77 | 5.27 | 4.868 | 5.3371 | 1.1109 | 1.7598 | 28 | 3
2023 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 144.1713 | 3.3959 | 1.97 | 2.682 | 4 | 5.56 | 4.0815 | 5.9291 | 1.2925 | 2.3373 | 29 | 3
2023 | PROGESTERONE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 3.7477 | 0.32446 | 4.895 | 9.405 | 12.3 | 20.09 | 12.34 | 23.1045 | 3.6844 | 9.9727 | 1796 | 14
2023 | PROGESTERONE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 36.1463 | 1.6195 | 2.745 | 4.367 | 6.25 | 9.56 | 6.834 | 9.7467 | 2.0384 | 5.2902 | 1235 | 12
2023 | PROGESTERONE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 67.4971 | 2.7555 | 3.06 | 4.15 | 6.53 | 9.29 | 6.864 | 10.5986 | 1.6068 | 3.9738 | 1563 | 6
2023 | PROGESTERONE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 2.5458 | 0.25171 | 3.96 | 9.32 | 14.57 | 18.54 | 14.529 | 19.696 | 5.4885 | 10.6162 | 211 | 8
2023 | PROGESTERONE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 46.7517 | 1.7065 | 2.3 | 3.742 | 6.38 | 7.54 | 6.966 | 7.7964 | 1.1953 | 4.5181 | 195 | 7
2023 | PROGESTERONE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 78.6176 | 2.2281 | 1.62 | 2.28 | 4 | 5.3 | 3.884 | 6.0372 | 2.0229 | 3.3658 | 68 | 4
2023 | PROGESTERONE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 2.7751 | 0.29659 | 5.27 | 12.24 | 13.76 | 27.63 | 13.335 | 26 | 3.2188 | 9.8575 | 1326 | 3
2023 | PROGESTERONE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III | 0 | 74.924 | 2.8189 | 3.435 | 3.962 | 6.91 | 7.96 | 6.46 | 7.6525 | 0.54149 | 1.9263 | 1120 | 2
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 543342 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGRP | 0 | 58.0021 | 4.1247 | 2.945 | 6.43 | 9.25 | 13.26 | 9.46 | 14.5609 | 2.0638 | 8.8406 | 219 | 2
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 543343 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGRP | 0 | 796.4589 | 64.7358 | 2.6 | 5.979 | 10.77 | 14.08 | 11.652 | 15.0765 | 4.9123 | 10.0358 | 219 | 2
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 564221 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP | 0 | 61.2833 | 2.3572 | 1.69 | 3.274 | 5.84 | 7.26 | 7.005 | 7.3578 | 1.3837 | 3.649 | 24 | 3
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 564221 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) | 0 | 63.849 | 1.9525 | 1.51 | 3.602 | 3.14 | 7.44 | 3.165 | 7.3244 | 0.49266 | 1.4844 | 104 | 2
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 564222 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) | 0 | 860.7641 | 13.8932 | 1.48 | 1.792 | 3.26 | 3.61 | 3.063 | 3.5068 | 0.032191 | 0.89958 | 106 | 2
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 564222 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP | 0 | 820.9583 | 31.5146 | 1.49 | 3.698 | 4.36 | 7.76 | 5.283 | 7.2598 | 1.5277 | 2.5622 | 24 | 3
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 595061 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP | 0 | 62.6216 | 1.803 | 1.56 | 3.04 | 4.13 | 6.47 | 4.753 | 7.0896 | 1.5467 | 2.999 | 1246 | 12
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 595061 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) | 0 | 63.1032 | 1.9886 | 1.39 | 3.08 | 5.56 | 7.52 | 4.654 | 6.417 | 0.81887 | 4.3204 | 278 | 3
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 595062 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP | 0 | 850.1914 | 24.5299 | 1.58 | 2.918 | 3.97 | 6.66 | 4.533 | 7.5044 | 1.664 | 3.6835 | 1254 | 12
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 595062 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) | 0 | 863.9336 | 24.2159 | 1.14 | 2.85 | 4.76 | 5.81 | 4.457 | 5.609 | 0.34224 | 3.7557 | 271 | 3
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 634205 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP | 0 | 62.9493 | 2.1551 | 1.47 | 3.202 | 4.26 | 7.64 | 4.795 | 8.0454 | 1.7833 | 4.663 | 1844 | 14
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 634205 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) | 0 | 62.9262 | 2.6442 | 1.485 | 2.943 | 3.82 | 10.86 | 4.006 | 12.5961 | 1.232 | 8.1153 | 301 | 4
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 634206 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) | 0 | 865.5166 | 24.2772 | 1.205 | 1.968 | 2.68 | 5.55 | 2.9205 | 6.6461 | 0.73049 | 3.9708 | 302 | 4
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 634206 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP | 0 | 858.6491 | 28.408 | 1.66 | 2.842 | 4.54 | 7.61 | 5.114 | 8.3828 | 1.8607 | 5.068 | 1840 | 14
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 642388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP | 0 | 64.66 | 2.5616 | 1.99 | 3.968 | 5.1 | 8.52 | 5.5435 | 9.152 | 1.5967 | 4.8478 | 2320 | 12
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 642388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) | 0 | 64.5077 | 3.0931 | 1.675 | 3.875 | 5.89 | 8.89 | 6.4675 | 8.8455 | 1.9714 | 5.0143 | 627 | 5
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 642389 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) | 0 | 896.1193 | 37.3184 | 1.36 | 3.32 | 4.67 | 8.85 | 5.227 | 9.605 | 3.0427 | 5.2551 | 612 | 5
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 642389 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP | 0 | 888.6059 | 34.5005 | 1.8 | 3.578 | 4.87 | 8.03 | 5.526 | 8.4936 | 1.3452 | 4.5174 | 2276 | 12
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) | 0 | 62.6823 | 1.7541 | 1.69 | 2.59 | 3.88 | 5.85 | 3.608 | 6.0686 | 1.1658 | 2.7821 | 453 | 4
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP | 0 | 62.7734 | 2.3397 | 1.845 | 3.405 | 4.59 | 7.38 | 5.006 | 8.61 | 1.8923 | 4.1511 | 1564 | 10
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP | 716254 | 62.6548 | 1.8596 | 2.045 | 3.409 | 4.1 | 6.96 | 4.2925 | 7.0706 | 0.66661 | 1.7886 | 737 | 4
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 694106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP | 0 | 885.2518 | 26.8423 | 1.755 | 3.194 | 4.4 | 7.12 | 4.69 | 7.2746 | 1.0097 | 3.6981 | 2284 | 11
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 694106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) | 0 | 887.5 | 29.5977 | 1.63 | 3.388 | 4.91 | 7.82 | 4.833 | 8.1922 | 1.9074 | 3.6225 | 454 | 4
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 712726 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP | 0 | 65.9467 | 1.6797 | 1.715 | 2.503 | 4.15 | 5.69 | 4.669 | 6.261 | 1.8365 | 2.1303 | 15 | 2
2023 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 712727 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP | 0 | 938 | 27.1267 | 1.67 | 1.854 | 4.35 | 4.97 | 5.1475 | 5.8383 | 2.3839 | 2.7653 | 15 | 2
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 245.8806 | 10.4125 | 3.58 | 4.618 | 7.98 | 10.61 | 7.481 | 12.62 | 1.4385 | 6.234 | 108 | 3
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 224.0177 | 8.2045 | 2.465 | 3.735 | 6.17 | 7.79 | 6.5035 | 8.4815 | 0.96488 | 2.8962 | 205 | 5
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II | 0 | 228.2215 | 9.7322 | 3.09 | 4.515 | 6.94 | 9.74 | 7.565 | 10.267 | 2.4546 | 3.2055 | 161 | 2
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 844.7657 | 35.9002 | 3.4 | 3.978 | 7.36 | 9.23 | 7.477 | 10.9267 | 2.7265 | 5.2394 | 129 | 5
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 782.6684 | 29.0507 | 3 | 4.46 | 6.05 | 9.14 | 5.512 | 8.152 | 1.0989 | 2.0988 | 223 | 6
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II | 0 | 816.1819 | 41.7633 | 3.505 | 4.635 | 7.85 | 10.83 | 8.804 | 11.766 | 3.4224 | 4.7828 | 161 | 2
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 239.0402 | 13.6906 | 2.82 | 5.174 | 7.2 | 12.12 | 7.401 | 13.6314 | 2.6862 | 6.8539 | 1305 | 33
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 224.4648 | 9.2139 | 2.755 | 4.407 | 6.35 | 9.87 | 6.636 | 10.5938 | 1.8686 | 4.6599 | 20323 | 111
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II | 0 | 221.1649 | 9.1667 | 2.39 | 4.178 | 5.86 | 9.53 | 6.296 | 10.6114 | 2.0295 | 4.9727 | 42587 | 151
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 835.0241 | 45.2861 | 3.155 | 5.94 | 7.64 | 13.38 | 7.656 | 15.0833 | 2.3482 | 6.3322 | 1258 | 34
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 794.3595 | 31.9204 | 2.74 | 4.607 | 6.26 | 10.22 | 6.616 | 10.6266 | 1.7836 | 4.4931 | 20425 | 112
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II | 0 | 783.0477 | 32.4449 | 2.435 | 4.1 | 5.85 | 9.79 | 6.2805 | 10.729 | 2.0702 | 4.8893 | 42074 | 150
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 229.1679 | 11.2902 | 4.53 | 6.102 | 9.13 | 12.68 | 8.769 | 12.0718 | 2.2688 | 2.7246 | 32 | 5
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 228.9006 | 5.6389 | 2.235 | 2.825 | 5.05 | 6.49 | 5.087 | 7.4135 | 0.98074 | 3.1575 | 127 | 2
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II | 0 | 218.1815 | 9.3688 | 2.055 | 4.47 | 6.3 | 9.42 | 7.4685 | 9.267 | 2.7995 | 4.9643 | 366 | 5
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 819.6426 | 25.6406 | 1.67 | 3.282 | 3.72 | 7.64 | 4.436 | 7.3914 | 0.41476 | 3.3357 | 32 | 5
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 821.8034 | 20.1301 | 2.03 | 2.95 | 4.78 | 6.09 | 4.955 | 5.9952 | 0.66639 | 2.0653 | 136 | 3
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II | 0 | 781.1415 | 33.6683 | 2.235 | 3.98 | 5.69 | 9.4 | 6.1065 | 10.1525 | 2.4477 | 5.6896 | 363 | 5
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 229.7188 | 12.1606 | 2.795 | 5.029 | 7.45 | 11.5 | 7.898 | 11.7136 | 2.1117 | 7.6638 | 142 | 6
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 225.602 | 8.3582 | 2.58 | 3.844 | 6.31 | 8.88 | 6.11 | 9.5254 | 1.7823 | 5.5938 | 305 | 11
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II | 0 | 220.1307 | 9.3577 | 2.44 | 4.822 | 5.88 | 10.65 | 6.354 | 11.503 | 1.7829 | 5.0867 | 747 | 18
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 802.8137 | 47.4565 | 3.11 | 5.659 | 8.26 | 12.88 | 8.8015 | 13.4384 | 2.6503 | 8.5458 | 146 | 7
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 803.2551 | 27.4184 | 2.02 | 3.369 | 5.05 | 8.39 | 5.4835 | 8.2597 | 1.82 | 4.508 | 303 | 11
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II | 0 | 777.9842 | 35.5561 | 2.625 | 5.124 | 6.63 | 13.42 | 6.986 | 13.544 | 1.5174 | 7.3829 | 743 | 18
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 234.2932 | 11.6982 | 3.18 | 5.58 | 7.99 | 12.89 | 8.336 | 14.224 | 2.5686 | 6.8149 | 2935 | 39
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 227.3996 | 9.8936 | 2.59 | 4.398 | 6.32 | 10.19 | 6.809 | 11.237 | 2.0733 | 5.2654 | 20425 | 101
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II | 0 | 221.2506 | 8.8113 | 2.4 | 4.039 | 5.73 | 9.35 | 6.092 | 10.1028 | 1.7643 | 4.6572 | 51688 | 176
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 823.1638 | 41.9941 | 3.45 | 5.94 | 8.17 | 13.3 | 8.607 | 14.831 | 2.862 | 6.5092 | 2842 | 39
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN | 0 | 806.1937 | 33.4262 | 2.53 | 4.299 | 5.9 | 9.79 | 6.3335 | 10.8569 | 1.8427 | 5.1372 | 20572 | 102
2023 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II | 0 | 788.8598 | 31.108 | 2.4 | 4.06 | 5.62 | 9.41 | 5.978 | 10.2566 | 1.701 | 4.6153 | 51360 | 175
2023 | PROLACTIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II | 0 | 80.6618 | 3.4558 | 2.06 | 3.962 | 5.28 | 9.2 | 5.648 | 9.7936 | 1.9095 | 4.7524 | 2750 | 19
2023 | PROLACTIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II | 0 | 240.401 | 9.3695 | 2.11 | 3.64 | 5.14 | 8.54 | 5.383 | 9.77 | 1.7008 | 4.7004 | 2407 | 17
2023 | PROLACTIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II | 0 | 742.217 | 25.5092 | 2.25 | 3.164 | 4.77 | 7.33 | 5.031 | 7.5934 | 1.0974 | 3.8174 | 1229 | 7
2023 | PROLACTIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II | 0 | 75.9987 | 5.5062 | 2.78 | 6.484 | 6.18 | 15.34 | 6.644 | 16.4762 | 2.0499 | 6.5385 | 166 | 9
2023 | PROLACTIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II | 0 | 398.2877 | 25.8645 | 2.545 | 4.615 | 7.7 | 11.57 | 8.893 | 13.3928 | 3.5869 | 7.247 | 159 | 8
2023 | PROLACTIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II | 0 | 1123.9001 | 45.6752 | 2.72 | 4.12 | 6.53 | 8.64 | 7.382 | 9.2852 | 2.3858 | 2.7846 | 63 | 4
2023 | PROLACTIN [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II | 0 | 216.4717 | 6.6243 | 1.77 | 3.616 | 4.52 | 7.65 | 5.3135 | 7.4387 | 1.7949 | 3.3047 | 424 | 2
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56481 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 358.8069 | 10.4827 | 1.74 | 2.392 | 5.01 | 5.53 | 5.136 | 6.2004 | 2.318 | 4.3629 | 202 | 3
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56481 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 338.6333 | 9.7856 | 2 | 3.156 | 4.49 | 6.94 | 4.726 | 6.9908 | 1.1373 | 3.6126 | 1410 | 10
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56482 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 914.9679 | 22.2146 | 1.15 | 1.56 | 3.43 | 4.05 | 3.89 | 4.6844 | 1.6282 | 3.1494 | 156 | 3
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56482 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 892.0994 | 20.5933 | 1.17 | 1.974 | 3.13 | 5.33 | 3.368 | 5.9586 | 1.093 | 3.4748 | 1388 | 10
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56491 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 368.1573 | 8.9788 | 1.8 | 2.077 | 3.92 | 5.15 | 4.1585 | 6.2164 | 1.2198 | 2.8965 | 1303 | 7
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56491 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 359.2118 | 16.699 | 1.825 | 2.353 | 5.52 | 8.1 | 6.486 | 9.1377 | 3.5126 | 6.2932 | 2894 | 8
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56492 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 941.433 | 16.88 | 1.08 | 1.757 | 2.71 | 4.49 | 2.955 | 4.4006 | 0.86208 | 2.087 | 1291 | 8
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56492 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 938.9057 | 26.2783 | 1.115 | 1.675 | 3.73 | 5.06 | 4.294 | 5.874 | 2.181 | 3.8316 | 2237 | 7
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56501 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 381.7537 | 10.2046 | 1.93 | 2.612 | 4.07 | 6.22 | 4.25 | 6.6792 | 0.92956 | 2.9262 | 1084 | 9
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56501 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 354.8981 | 31.227 | 1.73 | 2.834 | 4.15 | 7.37 | 4.536 | 8.0246 | 1.6868 | 4.4656 | 3671 | 19
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56502 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 936.9247 | 12.4191 | 0.88 | 1.392 | 1.94 | 2.88 | 2.1055 | 3.1197 | 0.51552 | 1.2796 | 890 | 8
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56502 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 902.5392 | 82.0412 | 1.12 | 1.726 | 3.11 | 5.87 | 3.4135 | 6.821 | 1.4156 | 4.4862 | 3171 | 16
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56511 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 371.399 | 9.0495 | 1.72 | 2.316 | 3.88 | 5.25 | 4.012 | 5.7652 | 1.0948 | 3.0819 | 3343 | 8
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56511 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 349.5698 | 11.1182 | 2.21 | 2.708 | 4.98 | 6.41 | 5.731 | 7.2874 | 2.1019 | 3.3688 | 2457 | 4
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56512 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 966.7441 | 18.1764 | 0.95 | 1.648 | 2.52 | 3.71 | 2.776 | 4.0316 | 1.1042 | 2.1661 | 3279 | 8
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56512 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 942.587 | 23.6436 | 1.4 | 1.87 | 3.6 | 4.3 | 3.855 | 5.1216 | 1.5178 | 2.8243 | 2477 | 4
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56521 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 394.0413 | 9.9865 | 1.73 | 2.38 | 3.82 | 5.35 | 3.9735 | 6.142 | 1.17 | 2.8142 | 5757 | 15
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56521 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 375.2418 | 12.489 | 1.85 | 2.63 | 4.6 | 7.46 | 5.233 | 8.5152 | 1.8563 | 4.916 | 12318 | 16
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56522 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 911.0012 | 16.7632 | 0.93 | 1.565 | 2.54 | 3.91 | 2.701 | 4.358 | 0.98834 | 2.3041 | 4280 | 13
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56522 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 895.5471 | 23.3432 | 1.22 | 1.901 | 3.19 | 5.84 | 3.5555 | 6.439 | 1.3624 | 4.2402 | 11829 | 15
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 349.3182 | 9.2283 | 1.675 | 2.35 | 4.11 | 5.85 | 4.715 | 6.8055 | 1.7356 | 3.386 | 5038 | 15
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 331.3051 | 13.7746 | 1.91 | 2.729 | 5.28 | 7.8 | 6.0525 | 8.9232 | 2.5671 | 5.3589 | 5606 | 13
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 898.3385 | 13.4876 | 0.79 | 1.148 | 2.06 | 3.36 | 2.332 | 3.7258 | 0.93346 | 2.2307 | 4044 | 14
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 882.2282 | 23.0078 | 1.2 | 1.73 | 3.14 | 4.88 | 3.555 | 5.642 | 1.5094 | 3.362 | 4513 | 11
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56541 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 368.0999 | 8.6726 | 1.55 | 2.252 | 3.6 | 5.62 | 3.935 | 6.5766 | 1.2198 | 3.2882 | 1862 | 11
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56541 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 356.0422 | 11.7103 | 1.945 | 2.617 | 4.66 | 6.62 | 5.2295 | 7.9672 | 2.1971 | 4.1299 | 2367 | 14
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56542 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 898.2499 | 13.7948 | 0.88 | 1.176 | 2.31 | 3.12 | 2.448 | 3.6734 | 1.0909 | 2.1735 | 1676 | 11
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56542 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 890.237 | 22.533 | 1.2 | 1.767 | 3.13 | 5.14 | 3.486 | 5.7065 | 1.184 | 3.5818 | 1717 | 11
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56551 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 404.7829 | 7.3569 | 1.66 | 2.055 | 3.34 | 4.12 | 3.0065 | 3.6389 | 0.30828 | 1.1363 | 129 | 2
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56551 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 395.3418 | 9.9006 | 1.35 | 2.268 | 4 | 5.51 | 4.726 | 6.2883 | 1.9203 | 3.0986 | 79 | 3
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56552 | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 937.0078 | 13.288 | 1.23 | 1.446 | 2.25 | 2.88 | 2.3225 | 2.8436 | 0.46088 | 0.73763 | 129 | 2
2023 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56552 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ROCHE | 0 | 935.9744 | 19.5641 | 1.395 | 1.501 | 3.56 | 4.02 | 4.0395 | 4.8354 | 1.6428 | 2.5078 | 78 | 3
2023 | PROT LCR [S] | MAS CSF 1 | 24031A | Cobas c501 c502 | ROCHE | 0 | 260.0616 | 11.3699 | 2.03 | 2.77 | 5.48 | 7.17 | 6.066 | 8.4056 | 2.6562 | 4.5367 | 1397 | 9
2023 | PROT LCR [S] | MAS CSF 1 | 24031A | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 253.0813 | 68.4782 | 1.875 | 3.78 | 7.42 | 83.83 | 7.218 | 78.2583 | 4.8017 | 72.3779 | 459 | 4
2023 | PROT LCR [S] | MAS CSF 1 | 24031A | Roche instruments | ROCHE | 0 | 258.4599 | 35.4136 | 1.94 | 2.298 | 7.06 | 7.94 | 8.13 | 8.75 | 4.5297 | 5.7892 | 1875 | 11
2023 | PROT LCR [S] | MAS CSF 2 | 24032A | Cobas c501 c502 | ROCHE | 0 | 599.4704 | 20.2655 | 1.16 | 2.364 | 4.1 | 5.84 | 4.21 | 6.6778 | 2.1501 | 3.6502 | 1384 | 9
2023 | PROT LCR [S] | MAS CSF 2 | 24032A | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 564.0335 | 147.3784 | 1.92 | 2.104 | 10.08 | 93.28 | 11.414 | 82.1972 | 7.8627 | 81.4866 | 456 | 4
2023 | PROT LCR [S] | MAS CSF 2 | 24032A | Roche instruments | ROCHE | 0 | 590.9496 | 76.6318 | 1.01 | 2.048 | 5.45 | 9.32 | 6.113 | 9.7518 | 4.302 | 7.3987 | 1860 | 11
2023 | PROT LCR [S] | MAS CSF 1 | 25011A | Cobas c501 c502 | ROCHE | 0 | 270.5762 | 10.7423 | 2.065 | 3.11 | 5.66 | 7.75 | 6.1605 | 9.068 | 2.1684 | 5.282 | 1654 | 4
2023 | PROT LCR [S] | MAS CSF 1 | 25011A | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 274.5802 | 7.4149 | 2.06 | 2.572 | 0 | 0 | 4.1026 | 4.4589 | 4.1774 | 6.0155 | 243 | 2
2023 | PROT LCR [S] | MAS CSF 1 | 25011A | Roche instruments | ROCHE | 0 | 270.9995 | 10.3166 | 2.11 | 2.365 | 5.21 | 7.54 | 5.531 | 9.0732 | 2.677 | 5.2613 | 2212 | 9
2023 | PROT LCR [S] | MAS CSF 2 | 25012A | Cobas c501 c502 | ROCHE | 0 | 652.2311 | 21.6671 | 1.11 | 2.675 | 4.28 | 6.09 | 5.03 | 6.7683 | 2.7809 | 3.9729 | 1640 | 4
2023 | PROT LCR [S] | MAS CSF 2 | 25012A | Cobas c503 c303 | ROCHE | 0 | 652.4444 | 10.1855 | 1.485 | 1.553 | 0 | 0 | 2.6598 | 2.6863 | 0.82495 | 1.2009 | 243 | 2
2023 | PROT LCR [S] | MAS CSF 2 | 25012A | Roche instruments | ROCHE | 0 | 651.7134 | 20.1548 | 1.12 | 1.727 | 3.7 | 4.17 | 4.176 | 4.8994 | 1.921 | 3.1365 | 2202 | 9
2023 | PROT LCR [S] | Multichem CSF 1 | C1212211 | Roche instruments | ROCHE | 0 | 447.4423 | 14.2156 | 0.95 | 1.66 | 3.06 | 6.66 | 3.508 | 7.76 | 1.2542 | 5.3888 | 676 | 5
2023 | PROT LCR [S] | Multichem CSF 2 | C1212212 | Roche instruments | ROCHE | 0 | 1001.0388 | 19.3848 | 0.89 | 1.41 | 2.34 | 4.25 | 2.522 | 5.031 | 0.69676 | 3.1027 | 721 | 5
2023 | PROTHROMBIN TIME (%) | Control 2 | 670060 | Cobas t511 t711 | PT REC A | 0 | 19.8018 | 0.41282 | 2.23 | 2.257 | 4.48 | 4.61 | 3.799 | 4.5217 | 0.61848 | 1.361 | 333 | 2
2023 | PROTHROMBIN TIME (%) | Control 1 | 686424 | Cobas t511 t711 | PT REC A | 0 | 88.4764 | 2.5253 | 2.765 | 2.924 | 5.55 | 5.86 | 5.0065 | 5.1979 | 0.22337 | 0.6154 | 339 | 2
2023 | PROTHROMBIN TIME (%) | Control 1 | 707502 | Cobas t511 t711 | PT REC A | 0 | 90.7622 | 3.7371 | 2.525 | 4.43 | 5.44 | 9.57 | 5.4235 | 9.4528 | 1.8131 | 2.6438 | 418 | 2
2023 | PROTHROMBIN TIME (%) | Control 2 | 707513 | Cobas t511 t711 | PT REC A | 0 | 20.0451 | 0.63965 | 1.28 | 3.655 | 2.79 | 7.92 | 3.1015 | 8.3911 | 0.83007 | 1.957 | 448 | 2
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA (08828601) | 0 | 1.0419 | 0.053452 | 3.585 | 5.724 | 8.06 | 12.53 | 8.038 | 13.0378 | 2.1883 | 6.1819 | 68 | 9
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA | 0 | 1.0181 | 0.044442 | 3.14 | 5.203 | 6.72 | 10.5 | 6.947 | 9.5718 | 1.3346 | 2.8328 | 328 | 6
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA | 0 | 1.0413 | 0.049269 | 2.71 | 4.99 | 7.25 | 11.97 | 7.6565 | 13.0531 | 3.0295 | 7.1894 | 1726 | 17
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) | 0 | 1.0324 | 0.048467 | 2.69 | 4.621 | 6.48 | 10.46 | 6.955 | 11.6036 | 2.1031 | 5.5942 | 13794 | 100
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) | 0 | 1.013 | 0.042454 | 2.415 | 4.265 | 5.92 | 9.77 | 6.272 | 10.4934 | 1.7301 | 4.7631 | 32573 | 165
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA | 0 | 1.0236 | 0.035043 | 2.375 | 2.982 | 5.27 | 6.65 | 5.84 | 7.5905 | 1.8952 | 3.8167 | 602 | 5
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA (08828601) | 0 | 10.5984 | 0.47058 | 2.15 | 3.886 | 6.76 | 12.71 | 6.859 | 13.0555 | 1.3273 | 6.4143 | 71 | 10
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA | 0 | 10.5672 | 0.45603 | 3.185 | 5.505 | 7.23 | 11.07 | 7.012 | 11.279 | 0.98118 | 2.6676 | 302 | 6
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA | 0 | 10.6656 | 0.65487 | 2.43 | 5.69 | 7.51 | 14.49 | 8.173 | 16.3184 | 3.4098 | 8.554 | 1702 | 17
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) | 0 | 10.6907 | 0.55315 | 2.56 | 4.599 | 6.29 | 11.07 | 6.6675 | 12.3029 | 2.1523 | 6.2583 | 13958 | 101
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA | 0 | 10.4827 | 0.32144 | 2.14 | 3.235 | 4.94 | 6.7 | 5.289 | 6.4676 | 1.4734 | 2.9517 | 724 | 5
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) | 0 | 10.3469 | 0.44065 | 2.38 | 4.34 | 5.82 | 10.49 | 6.2625 | 11.1948 | 1.8428 | 4.9651 | 32683 | 165
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) | 0 | 1.0453 | 0.04832 | 2.82 | 5.27 | 6.21 | 10.71 | 6.907 | 9.6225 | 1.5158 | 3.6483 | 75 | 3
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) | 0 | 0.99073 | 0.038846 | 2.5 | 4.274 | 5.55 | 10.71 | 5.443 | 12.8576 | 2.0147 | 5.8272 | 647 | 7
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) | 0 | 10.3506 | 0.5169 | 4.025 | 5.39 | 8.49 | 10.82 | 8.341 | 10.215 | 1.1414 | 4.2253 | 79 | 3
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) | 0 | 9.8535 | 0.4465 | 2.68 | 6.378 | 6.24 | 12.85 | 6.633 | 14.3174 | 2.2152 | 5.5252 | 610 | 7
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA | 0 | 0.99832 | 0.053488 | 2.73 | 5.15 | 7.01 | 11.89 | 6.896 | 13.941 | 1.3049 | 6.1839 | 250 | 4
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA (08828601) | 0 | 1.0074 | 0.05945 | 3.29 | 5.828 | 8.83 | 13.52 | 9.355 | 14.8066 | 3.2434 | 7.9987 | 355 | 11
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) | 0 | 1.0134 | 0.046081 | 2.88 | 4.618 | 6.71 | 10.55 | 7.115 | 11.5068 | 2.039 | 5.5319 | 28279 | 93
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA | 0 | 1.0191 | 0.050114 | 2.68 | 4.92 | 6.67 | 12.06 | 7.371 | 11.976 | 2.2774 | 5.4441 | 2370 | 17
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) | 0 | 0.98782 | 0.039987 | 2.39 | 4.26 | 5.66 | 9.31 | 6.07 | 10.0878 | 1.8008 | 4.6699 | 85153 | 184
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA | 0 | 1.0008 | 0.10614 | 1.86 | 3.638 | 4.59 | 7.35 | 5.353 | 7.506 | 0.98528 | 3.4193 | 806 | 5
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA (08828601) | 0 | 9.0688 | 0.52976 | 3.65 | 7.08 | 9.13 | 14.55 | 9.416 | 15.0815 | 2.9239 | 7.2869 | 347 | 11
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA | 0 | 8.9785 | 0.4951 | 2.915 | 5.172 | 7.89 | 11.07 | 8.31 | 11.2166 | 1.8031 | 5.4002 | 244 | 5
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) | 0 | 9.1356 | 0.39245 | 2.74 | 4.544 | 6.48 | 10.27 | 6.843 | 11.1005 | 2.071 | 5.312 | 28445 | 93
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA | 0 | 9.1903 | 0.43291 | 2.795 | 4.516 | 6.62 | 10.71 | 7.411 | 12.0355 | 2.3424 | 5.6206 | 2371 | 18
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) | 0 | 8.7937 | 0.35262 | 2.29 | 4.14 | 5.5 | 9.23 | 5.868 | 9.9536 | 1.7537 | 4.439 | 85344 | 185
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA | 0 | 8.9642 | 0.29379 | 2.05 | 3.44 | 4.52 | 7.09 | 4.857 | 7.01 | 1.4842 | 2.2234 | 967 | 4
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA | 0 | 1.0112 | 0.11531 | 5.46 | 7.532 | 12.36 | 192.33 | 12.87 | 122.4098 | 3.1853 | 27.7746 | 76 | 2
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) | 0 | 1.0207 | 0.033489 | 2 | 2.8 | 4.6 | 6.09 | 5.305 | 6.177 | 1.4272 | 1.8854 | 74 | 2
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) | 0 | 1.0033 | 0.045477 | 3.33 | 5.408 | 7.37 | 11.37 | 8.16 | 11.2566 | 2.6539 | 3.7297 | 139 | 3
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA | 0 | 9.6947 | 1.3951 | 5.325 | 11.383 | 11.93 | 23.63 | 11.764 | 23.6111 | 2.0642 | 6.1224 | 124 | 2
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) | 0 | 9.8077 | 0.37081 | 3.08 | 4.936 | 6.47 | 10.3 | 6.446 | 9.9164 | 1.3497 | 1.768 | 75 | 2
2023 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) | 0 | 9.4839 | 0.46081 | 3.535 | 5.378 | 9.48 | 10.72 | 9.168 | 11.9082 | 2.2142 | 5.2397 | 137 | 3
2023 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) | 0 | 0.26092 | 0.011456 | 2.355 | 5.068 | 5.36 | 11.11 | 5.818 | 10.9944 | 1.4983 | 4.5252 | 2247 | 18
2023 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA | 0 | 0.26258 | 0.011428 | 2.52 | 5.029 | 8.18 | 11.88 | 9.4095 | 12.9528 | 4.1033 | 6.4573 | 913 | 2
2023 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA | 0 | 1.8982 | 0.074547 | 3.085 | 5.3 | 7.82 | 11.25 | 8.769 | 11.7814 | 2.9561 | 4.8629 | 911 | 2
2023 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) | 0 | 1.898 | 0.070667 | 2.53 | 3.629 | 5.63 | 7.93 | 5.709 | 8.602 | 1.8125 | 4.4381 | 1883 | 17
2023 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) | 0 | 5.5634 | 0.20578 | 2.045 | 4.055 | 4.72 | 8.18 | 4.8415 | 7.7963 | 1.0166 | 2.942 | 499 | 6
2023 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) | 0 | 0.32615 | 0.013925 | 1.78 | 4.842 | 5.21 | 10.05 | 5.813 | 9.504 | 1.5707 | 4.9276 | 167 | 6
2023 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) | 0 | 2.1565 | 0.067919 | 2.24 | 3.185 | 5.03 | 6.51 | 5.174 | 6.253 | 1.7697 | 2.9079 | 162 | 5
2023 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) | 0 | 8.7102 | 0.2954 | 0.57 | 2.57 | 4.43 | 5.76 | 4.129 | 5.4938 | 3.0569 | 3.7061 | 41 | 3
2023 | PSA FREE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) | 0 | 0.13327 | 0.006679 | 2.535 | 3.962 | 5.25 | 10.05 | 5.945 | 10.8818 | 2.1771 | 4.5983 | 899 | 3
2023 | PSA FREE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) | 0 | 10.9956 | 0.29603 | 1.255 | 1.844 | 3.81 | 4.95 | 4.4945 | 5.6873 | 2.1718 | 3.3317 | 678 | 2
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 3.521 | 0.20639 | 3.255 | 5.924 | 7.71 | 13.5 | 8.1135 | 14.6621 | 2.6888 | 6.5787 | 1943 | 34
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 3.417 | 0.18594 | 3.24 | 6.436 | 8.6 | 14.07 | 8.649 | 15.7462 | 2.5288 | 7.4868 | 625 | 13
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 3.4524 | 0.14749 | 2.59 | 4.72 | 6.28 | 10.53 | 6.671 | 11.373 | 1.9687 | 5.1586 | 23217 | 167
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 3.501 | 0.18957 | 2.62 | 5.48 | 6.82 | 13.45 | 7.363 | 13.8874 | 2.3073 | 6.9558 | 3090 | 28
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 3.4339 | 0.16928 | 2.21 | 3.994 | 5.91 | 10.25 | 6.641 | 11.6254 | 2.294 | 5.4068 | 1375 | 12
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 3.4032 | 0.1443 | 2.36 | 4.282 | 5.72 | 10.16 | 6.1365 | 10.9463 | 2.0465 | 4.9997 | 34690 | 189
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 717467 | 3.3687 | 0.10336 | 2.225 | 3.41 | 5.18 | 8.25 | 5.48 | 9.0001 | 1.2276 | 3.698 | 712 | 7
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 652127 | 3.3853 | 0.12936 | 2.31 | 3.892 | 5.55 | 9.62 | 5.992 | 9.8864 | 1.8808 | 4.8261 | 19607 | 76
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA | 652127 | 3.3631 | 0.13445 | 2.655 | 3.831 | 6.11 | 7.59 | 5.8675 | 7.2599 | 1.6175 | 3.5291 | 256 | 3
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 35.5286 | 2.3929 | 3.405 | 6.354 | 8.05 | 14.83 | 8.8455 | 16.5828 | 2.7859 | 8.0482 | 1915 | 35
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 34.4787 | 1.746 | 2.68 | 5.382 | 6.7 | 12.47 | 7.794 | 13.0935 | 2.4524 | 6.3662 | 571 | 14
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 34.6998 | 1.4716 | 2.58 | 4.78 | 6.15 | 10.72 | 6.522 | 11.4614 | 1.9452 | 5.0953 | 23229 | 168
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 35.1277 | 1.8548 | 2.595 | 4.665 | 6.34 | 11.44 | 6.935 | 12.9776 | 2.1679 | 6.5598 | 3097 | 28
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 34.3719 | 1.4354 | 2.405 | 4.361 | 5.81 | 10.27 | 6.197 | 11.205 | 1.9717 | 5.0908 | 54376 | 234
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 717467 | 34.3208 | 1.0837 | 1.935 | 3.242 | 4.95 | 8.56 | 5.499 | 9.2752 | 1.2101 | 4.5905 | 712 | 7
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 34.6052 | 1.6412 | 2.55 | 4.186 | 6.82 | 10.87 | 6.732 | 12.2454 | 2.3684 | 5.8227 | 1758 | 12
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 0.86432 | 0.04486 | 2.76 | 5.706 | 8.33 | 15.87 | 6.987 | 15.892 | 0.66728 | 9.1139 | 185 | 5
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 0.86608 | 0.063464 | 7.54 | 13.425 | 15.35 | 27.24 | 13.0975 | 25.011 | 1.2251 | 5.4143 | 36 | 2
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 0.85226 | 0.026439 | 2.39 | 3.652 | 5.28 | 8.16 | 5.167 | 9.1284 | 0.83782 | 3.3649 | 1266 | 8
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 0.84609 | 0.031435 | 2.63 | 3.971 | 5.96 | 9.13 | 6.1155 | 9.7723 | 1.6594 | 5.0728 | 411 | 5
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 0.83974 | 0.035484 | 2.21 | 3.995 | 5.29 | 11.15 | 5.5735 | 11.9443 | 1.6883 | 5.5101 | 5034 | 14
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 38.9192 | 2.3319 | 5.335 | 9.75 | 11.08 | 20.98 | 11.127 | 23.5565 | 3.623 | 7.8248 | 38 | 2
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 38.9975 | 2.3608 | 2.89 | 4.834 | 7.59 | 14.54 | 7.37 | 14.3122 | 1.3427 | 7.9016 | 199 | 6
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 39.1627 | 1.8375 | 2.37 | 4.842 | 6.33 | 10.68 | 7.302 | 11.9564 | 3.0176 | 5.4347 | 119 | 4
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 38.9767 | 1.1152 | 2.095 | 3.173 | 4.54 | 7.21 | 4.5165 | 7.6257 | 0.93143 | 2.5207 | 987 | 7
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 38.6843 | 1.478 | 2.19 | 3.932 | 5.37 | 8.83 | 5.929 | 9.8854 | 1.6527 | 4.8283 | 3716 | 11
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 652127 | 38.3884 | 1.2125 | 2.435 | 4.02 | 4.88 | 8.55 | 4.8065 | 8.3475 | 1.1401 | 1.9174 | 1205 | 5
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 3.7663 | 0.16854 | 1.605 | 4.408 | 5.21 | 9.17 | 5.1415 | 9.7254 | 1.8376 | 3.8985 | 81 | 3
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 3.7841 | 0.13972 | 2.435 | 5.185 | 5.64 | 13.5 | 5.7615 | 13.718 | 1.6777 | 7.6399 | 816 | 9
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 652127 | 3.6828 | 0.15756 | 2.45 | 3.13 | 7.19 | 9.79 | 8.286 | 11.792 | 4.0914 | 7.3407 | 114 | 2
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 38.208 | 1.7154 | 1.68 | 4.113 | 5 | 8.83 | 5.4065 | 9.606 | 2.566 | 3.1497 | 79 | 3
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 652127 | 37.7824 | 2.0795 | 1.78 | 5.106 | 9.68 | 12.5 | 9.773 | 14.2612 | 6.6369 | 9.1575 | 119 | 2
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 38.6283 | 1.6906 | 2.8 | 4.868 | 6.69 | 10.83 | 6.449 | 10.7098 | 1.5345 | 5.8292 | 780 | 9
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 0.88123 | 0.050718 | 2.32 | 3.912 | 7.6 | 14.15 | 6.8325 | 14.0149 | 2.4525 | 9.5135 | 62 | 2
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 37.7923 | 1.6243 | 1.5 | 4.34 | 7.6 | 11.26 | 7.191 | 12.044 | 2.3003 | 6.4712 | 52 | 2
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 3.5601 | 0.19808 | 3.235 | 6.409 | 8.17 | 14.59 | 8.896 | 15.8136 | 2.9027 | 7.7591 | 3640 | 34
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 3.4954 | 1.5009 | 2.62 | 7.064 | 7.25 | 18.03 | 8.247 | 17.5527 | 3.1416 | 7.2277 | 517 | 11
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 3.5387 | 0.15356 | 2.66 | 4.584 | 6.38 | 10.25 | 6.875 | 11.0092 | 1.9246 | 5.1278 | 49644 | 174
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 3.581 | 0.52634 | 2.88 | 4.767 | 6.89 | 10.39 | 7.575 | 10.7291 | 2.0147 | 4.9018 | 4044 | 24
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 3.4689 | 0.14195 | 1.87 | 3.188 | 4.87 | 9.46 | 5.358 | 10.4614 | 1.8765 | 5.181 | 2265 | 10
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 3.4595 | 0.13462 | 2.305 | 3.923 | 5.54 | 8.96 | 5.873 | 9.649 | 1.7484 | 4.654 | 157176 | 278
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 34.7713 | 2.5995 | 2.96 | 6.242 | 6.95 | 14 | 7.645 | 14.9098 | 3.2286 | 6.7819 | 698 | 12
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 35.5649 | 2.0176 | 3.23 | 7.14 | 8.15 | 16.51 | 8.845 | 16.5558 | 3.023 | 7.5284 | 3596 | 34
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 34.8533 | 1.5183 | 2.62 | 4.536 | 6.22 | 10.32 | 6.64 | 11.2066 | 1.9958 | 5.1501 | 48642 | 174
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 35.3311 | 7.5924 | 2.66 | 5.1 | 6.59 | 11.22 | 7.057 | 12.3864 | 2.1165 | 5.4504 | 4041 | 24
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 34.6873 | 1.3749 | 2.29 | 4.051 | 5.59 | 9.27 | 5.9105 | 10.0482 | 1.7651 | 4.6903 | 157012 | 279
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 34.5686 | 1.4228 | 1.985 | 3.498 | 4.71 | 9.09 | 5.3615 | 10.6691 | 1.5347 | 5.1381 | 2480 | 10
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 0.95895 | 0.063178 | 3.75 | 7.303 | 10.37 | 18.14 | 10.9115 | 17.559 | 3.5865 | 8.2083 | 225 | 7
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 0.93729 | 0.047385 | 3.095 | 8.297 | 8.32 | 18.38 | 8.874 | 17.9629 | 2.0135 | 6.7633 | 321 | 3
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 0.96671 | 0.036436 | 2.515 | 3.402 | 6.41 | 7.54 | 7.6 | 8.4177 | 2.7347 | 3.6391 | 86 | 2
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 0.93345 | 0.038303 | 3.055 | 4.243 | 6.21 | 8.9 | 6.0755 | 9.7215 | 1.5918 | 3.3658 | 1521 | 4
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 0.91261 | 0.03359 | 2.055 | 3.79 | 4.82 | 9.31 | 5.16 | 10.7235 | 1.8554 | 5.2401 | 6359 | 26
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 38.4781 | 2.3467 | 3.63 | 7.383 | 10.99 | 17.55 | 11.5495 | 16.9176 | 4.9928 | 9.0075 | 321 | 3
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 39.6935 | 2.1213 | 3.26 | 6.519 | 6.89 | 13.06 | 7.55 | 12.581 | 1.4063 | 4.5296 | 240 | 7
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 40.4166 | 1.5894 | 2.39 | 4.2 | 5.34 | 8.51 | 5.401 | 8.5044 | 1.726 | 2.5977 | 876 | 3
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA | 0 | 40.9834 | 1.4128 | 2.805 | 3.65 | 5.54 | 7.51 | 5.3105 | 7.3806 | 0.95091 | 1.9958 | 92 | 2
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 40.2735 | 1.3925 | 2.26 | 3.868 | 4.99 | 9.3 | 5.16 | 10.4728 | 1.5041 | 4.4522 | 6214 | 24
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 3.5573 | 0.16567 | 3.04 | 5.744 | 6.32 | 13.12 | 6.282 | 15.3944 | 1.5673 | 4.8473 | 126 | 5
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 3.5659 | 0.13737 | 1.665 | 1.917 | 4.13 | 5.14 | 4.9555 | 6.1237 | 2.2929 | 2.9815 | 94 | 2
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 3.5566 | 0.17221 | 2.17 | 3.01 | 7.47 | 9.61 | 9.016 | 11.313 | 5.3036 | 6.8468 | 166 | 4
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 35.0398 | 1.6533 | 2.86 | 6.812 | 6.39 | 13.77 | 6.915 | 12.3014 | 2.3623 | 4.0534 | 132 | 5
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) | 0 | 34.9508 | 1.3032 | 1.475 | 3.775 | 2.98 | 7.61 | 3.138 | 7.2551 | 0.9834 | 1.1316 | 90 | 2
2023 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 35.3086 | 2.1772 | 2.62 | 4.65 | 9.73 | 11.35 | 11.042 | 13.194 | 6.0163 | 8.3359 | 174 | 4
2023 | PSA TOTAL [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 0.73635 | 0.034254 | 2.34 | 4.64 | 6.11 | 10.72 | 6.548 | 11.369 | 2.0926 | 5.1157 | 6774 | 28
2023 | PSA TOTAL [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 4.5951 | 0.17377 | 2.1 | 3.572 | 5.41 | 8.29 | 5.693 | 9.2728 | 1.65 | 5.3826 | 5274 | 27
2023 | PSA TOTAL [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 14.2563 | 0.56878 | 2.07 | 4.142 | 5.46 | 9.59 | 5.7995 | 10.1575 | 1.6888 | 5.0906 | 3010 | 11
2023 | PSA TOTAL [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 0.58351 | 0.034886 | 1.935 | 6.317 | 5.39 | 12.81 | 5.8005 | 13.6837 | 2.4574 | 4.3021 | 263 | 10
2023 | PSA TOTAL [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 4.6312 | 0.20516 | 2.45 | 4.496 | 5.24 | 9.97 | 5.479 | 11.7186 | 1.5081 | 3.1253 | 252 | 9
2023 | PSA TOTAL [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 17.2122 | 0.8379 | 3.2 | 4.267 | 6.31 | 9.49 | 7.026 | 10.518 | 2.9887 | 3.7569 | 82 | 5
2023 | PSA TOTAL [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 0.35683 | 0.017133 | 1.87 | 3.379 | 4.34 | 7.11 | 4.882 | 7.9166 | 1.0946 | 4.0493 | 877 | 3
2023 | PSA TOTAL [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 0 | 24.26 | 0.95815 | 1.425 | 2.667 | 3.44 | 5.5 | 3.8825 | 5.99 | 1.4688 | 2.8764 | 672 | 2
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH (1-84) | 0 | 41.4653 | 2.1216 | 5.19 | 6.662 | 10.33 | 14.89 | 8.672 | 15.3824 | 0.68472 | 4.4949 | 19 | 3
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84) | 0 | 41.2672 | 2.5394 | 3.11 | 5.15 | 8.73 | 12.98 | 8.7915 | 13.6527 | 2.7288 | 8.3424 | 901 | 11
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84)(09005757) | 0 | 42.0975 | 1.5606 | 2.75 | 3.804 | 6.59 | 8.38 | 6.403 | 9.5882 | 1.5393 | 4.2496 | 540 | 6
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84) | 0 | 40.989 | 1.847 | 2.98 | 4.358 | 7.03 | 10.03 | 7.065 | 10.8862 | 2.2239 | 4.8588 | 3087 | 17
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) | 0 | 40.9974 | 1.6973 | 2.32 | 3.726 | 5.83 | 8.74 | 6.166 | 9.5648 | 1.6964 | 4.7812 | 5152 | 31
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH (1-84) | 0 | 126.8842 | 6.1076 | 4.535 | 5.011 | 9 | 9.95 | 7.715 | 8.363 | 0.22411 | 0.35861 | 19 | 3
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84) | 0 | 125.8139 | 7.2903 | 2.69 | 4.071 | 7.17 | 10.94 | 7.7395 | 11.2195 | 2.3612 | 5.9232 | 888 | 11
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84)(09005757) | 0 | 129.4709 | 4.7563 | 2.82 | 4.25 | 6.04 | 9.24 | 5.807 | 10.2587 | 1.3368 | 5.0084 | 618 | 7
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84) | 0 | 123.7545 | 4.8024 | 2.6 | 3.926 | 6.09 | 8.47 | 6.19 | 9.3948 | 1.788 | 4.8028 | 2986 | 17
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) | 0 | 123.8649 | 4.4628 | 2.04 | 3.404 | 5.21 | 7.48 | 5.397 | 7.927 | 1.614 | 4.2303 | 5069 | 31
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH (1-84) | 0 | 41.0243 | 3.1076 | 2.81 | 5.874 | 10.96 | 14.85 | 10.136 | 15.7456 | 1.9918 | 10.7651 | 65 | 2
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84)(09005757) | 0 | 41.3281 | 1.3366 | 3.17 | 3.456 | 6.39 | 6.91 | 5.713 | 6.7648 | 0.78915 | 1.5735 | 577 | 4
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84) | 0 | 40.5564 | 1.9571 | 3.485 | 5.429 | 7.25 | 11.45 | 7.4675 | 13.3948 | 2.0031 | 4.4634 | 786 | 7
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84) | 0 | 40.3938 | 1.6735 | 3.04 | 4.33 | 6.83 | 10.3 | 6.894 | 10.702 | 1.9658 | 5.5874 | 2584 | 10
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) | 0 | 40.4694 | 1.6499 | 2.65 | 4.036 | 5.83 | 9.12 | 6.265 | 10.1964 | 1.6769 | 3.8657 | 5433 | 26
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH (1-84) | 0 | 124.5969 | 9.0689 | 2.49 | 4.948 | 9.39 | 16.17 | 9.451 | 18.003 | 4.7396 | 12.6988 | 65 | 2
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84)(09005757) | 0 | 126.8061 | 3.9742 | 2.725 | 3.686 | 5.66 | 7.38 | 5.8115 | 6.7909 | 0.71062 | 1.6108 | 570 | 4
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84) | 0 | 124.9186 | 5.8434 | 3.02 | 5.156 | 6.86 | 11.16 | 6.803 | 12.7391 | 1.6654 | 4.2629 | 762 | 7
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84) | 0 | 121.8255 | 4.4536 | 2.54 | 3.888 | 5.79 | 10.08 | 6.147 | 10.047 | 2.0329 | 3.9439 | 2605 | 10
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) | 0 | 122.2059 | 4.7315 | 2.47 | 3.77 | 5.41 | 8.89 | 5.681 | 9.862 | 1.5972 | 4.4912 | 5129 | 26
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84) | 0 | 38.5349 | 2.1116 | 3.75 | 5.808 | 8.46 | 13.12 | 8.646 | 13.3836 | 2.59 | 5.7535 | 4468 | 13
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84)(09005757) | 0 | 38.4489 | 1.9656 | 3.27 | 5.329 | 7.5 | 11.02 | 8.1805 | 10.8152 | 2.0904 | 5.0016 | 1960 | 10
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84) | 0 | 39.7253 | 1.839 | 2.965 | 4.828 | 6.87 | 10.25 | 7.3305 | 11.0078 | 1.8718 | 4.8662 | 13522 | 20
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) | 0 | 39.5974 | 1.7896 | 2.82 | 4.356 | 6.55 | 10.07 | 6.9285 | 10.9212 | 1.9496 | 5.0626 | 24163 | 44
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84) | 0 | 118.7746 | 5.9323 | 3.26 | 5.216 | 7.57 | 12.12 | 7.913 | 11.9056 | 2.3419 | 6.0327 | 4425 | 13
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84)(09005757) | 0 | 119.222 | 5.1999 | 2.61 | 4.256 | 6.11 | 9.15 | 6.788 | 10.266 | 1.8931 | 4.2461 | 2025 | 10
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) | 0 | 118.9817 | 4.6573 | 2.26 | 3.914 | 5.47 | 8.62 | 5.87 | 9.3034 | 1.7236 | 4.4017 | 23155 | 44
2023 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84) | 0 | 118.7364 | 4.5608 | 2.355 | 4.037 | 5.77 | 8.97 | 6.0595 | 9.5107 | 1.633 | 4.1069 | 13356 | 20
2023 | PTH 1-84 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PTH (1-84) | 0 | 45.6109 | 4.8601 | 5.49 | 5.722 | 15.28 | 16.83 | 17.515 | 20.1438 | 8.4425 | 12.4678 | 175 | 3
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 573355 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH STAT | 0 | 49.4817 | 2.3443 | 2.615 | 6.185 | 8.82 | 13.77 | 8.851 | 13.6171 | 3.0328 | 7.4903 | 137 | 4
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 573356 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH STAT | 0 | 167.8659 | 8.0785 | 2.215 | 6.02 | 7.63 | 15.89 | 8.0295 | 15.62 | 2.6137 | 8.3317 | 135 | 4
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH STAT | 0 | 58.0723 | 5.598 | 3.05 | 6.382 | 10.3 | 18.83 | 12.422 | 20.102 | 5.7808 | 14.1633 | 613 | 15
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH STAT | 0 | 48.3773 | 2.6643 | 2.1 | 4.83 | 6 | 11.72 | 6.4875 | 13.3587 | 2.5455 | 6.9217 | 1902 | 24
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT | 646246 | 50.0649 | 2.7341 | 2.21 | 3.984 | 6.71 | 12.68 | 7.09 | 14.6434 | 2.1914 | 7.9338 | 1536 | 16
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT | 0 | 48.856 | 3.0576 | 1.92 | 5.09 | 6.98 | 13.83 | 7.657 | 14.9312 | 3.8023 | 9.0345 | 3992 | 40
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH STAT | 0 | 191.1285 | 18.6918 | 2.68 | 6.202 | 10.81 | 19.16 | 11.719 | 20.9722 | 6.344 | 14.5643 | 592 | 15
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH STAT | 0 | 164.8494 | 8.7318 | 1.97 | 4.78 | 5.27 | 12.02 | 5.975 | 12.959 | 2.3591 | 7.1923 | 1873 | 25
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT | 0 | 167.4329 | 8.3708 | 1.83 | 3.522 | 5.45 | 11.33 | 6.138 | 11.9976 | 2.5778 | 7.3611 | 5449 | 48
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH STAT | 0 | 55.8206 | 3.5336 | 3.35 | 5.914 | 7.96 | 12.54 | 8.997 | 13.5826 | 2.3308 | 6.5425 | 472 | 4
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH STAT | 0 | 48.6953 | 2.7107 | 1.93 | 3.665 | 5.45 | 12.69 | 6.228 | 14.7305 | 2.1289 | 8.0787 | 559 | 10
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT | 646246 | 48.8002 | 2.414 | 2.735 | 4.394 | 7.07 | 10.06 | 7.8615 | 9.8185 | 2.3698 | 6.2475 | 1110 | 9
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT | 0 | 47.6428 | 2.1078 | 2.07 | 3.553 | 5.22 | 10.32 | 5.9275 | 11.4447 | 1.997 | 5.7206 | 2113 | 17
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH STAT | 0 | 188.8174 | 10.9196 | 3.165 | 5.763 | 7.52 | 12.53 | 8.065 | 13.4648 | 2.0988 | 6.0644 | 466 | 4
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH STAT | 0 | 167.083 | 9.1826 | 1.855 | 3.401 | 4.69 | 12.79 | 4.9565 | 14.7806 | 2.0093 | 7.2353 | 547 | 9
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT | 0 | 162.1582 | 6.9285 | 2.16 | 3.62 | 5.58 | 8.73 | 5.946 | 8.881 | 2.0765 | 4.963 | 3129 | 22
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH STAT | 0 | 54.3189 | 3.7441 | 2.33 | 3.263 | 6.17 | 15.11 | 7.195 | 15.6003 | 3.7314 | 12.8081 | 529 | 8
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH STAT | 0 | 47.5971 | 2.5043 | 2.225 | 4.849 | 6.77 | 12.13 | 7.7215 | 14.3823 | 3.285 | 8.0753 | 2796 | 28
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT | 706346 | 46.7876 | 2.1265 | 2.51 | 4.2 | 5.87 | 10.09 | 6.169 | 11.1316 | 2.0432 | 5.0775 | 4672 | 25
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT (08928428) | 0 | 49.582 | 1.7887 | 2.04 | 3.277 | 4.21 | 8.73 | 4.5855 | 9.8001 | 1.8309 | 3.7913 | 232 | 8
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT | 0 | 47.537 | 2.0996 | 2.16 | 3.71 | 5.61 | 9.67 | 6.1545 | 10.7974 | 2.3799 | 5.918 | 13239 | 57
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH STAT | 0 | 180.5428 | 12.1162 | 1.88 | 2.956 | 5.37 | 17.88 | 5.8715 | 18.7891 | 3.0132 | 15.0316 | 544 | 7
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH STAT | 0 | 163.7829 | 7.2656 | 1.935 | 3.749 | 5.66 | 10.03 | 6.339 | 10.4057 | 2.8175 | 6.399 | 2732 | 27
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT (08928428) | 0 | 168.8066 | 5.6627 | 1.88 | 2.95 | 4.54 | 8.07 | 5.209 | 8.709 | 2.0797 | 3.0554 | 227 | 7
2023 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT | 0 | 162.3043 | 6.1983 | 1.765 | 3.3 | 4.88 | 8.12 | 5.46 | 8.9726 | 2.0387 | 4.9538 | 17662 | 62
2023 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT | 0 | 47.8066 | 3.8079 | 5.56 | 8.61 | 12.63 | 17.33 | 13.6825 | 19.3165 | 3.668 | 7.6538 | 763 | 9
2023 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT (08928428) | 0 | 46.058 | 3.7515 | 7.47 | 9.35 | 14.91 | 20.16 | 13.688 | 19.8816 | 1.7141 | 4.5125 | 73 | 3
2023 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT | 0 | 128.4558 | 7.8526 | 4.17 | 6.846 | 9.32 | 13.87 | 9.796 | 15.1212 | 2.9591 | 5.3182 | 787 | 9
2023 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT (08928428) | 0 | 126.8837 | 12.5884 | 6.93 | 10.226 | 15.58 | 20.81 | 15.993 | 18.7714 | 1.7181 | 3.9797 | 77 | 3
2023 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT | 0 | 751.2233 | 34.9 | 3.9 | 4.801 | 8.03 | 11.32 | 8.3705 | 13.1578 | 2.0642 | 6.1699 | 338 | 3
2023 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT (08928428) | 0 | 763.2979 | 29.4618 | 3.72 | 3.968 | 7.55 | 7.97 | 7.242 | 7.6284 | 1.094 | 1.1126 | 47 | 2
2023 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT (08928428) | 0 | 34.7956 | 1.6409 | 4.125 | 4.873 | 8.37 | 9.76 | 7.62 | 8.484 | 0.80433 | 1.1796 | 24 | 2
2023 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT | 0 | 35.8231 | 1.777 | 2.78 | 7.268 | 6.3 | 14.52 | 7.339 | 14.8438 | 2.8716 | 3.2366 | 130 | 2
2023 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT (08928428) | 0 | 144.9683 | 1.8988 | 1.335 | 1.387 | 2.72 | 2.86 | 2.5955 | 2.8567 | 0.39044 | 0.567 | 23 | 2
2023 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT | 0 | 147.374 | 4.541 | 2.8 | 2.92 | 5.61 | 6.12 | 5.343 | 6.6358 | 1.9131 | 2.0425 | 131 | 2
2023 | RED BLOOD CELLS [B] | BioradAnalyses Microscopiques 2 | 87742 | Cobas u701 u601 | CELL COUNT | 0 | 777.3907 | 114.8079 | 15.17 | 15.556 | 29.72 | 34.59 | 25.981 | 33.919 | 1.2174 | 8.5007 | 193 | 2
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 577852 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 22.4667 | 0.91189 | 3.24 | 5.43 | 7.07 | 10.86 | 6.858 | 10.3298 | 1.6981 | 2.0066 | 42 | 3
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 577854 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 51.4226 | 2.1701 | 2.94 | 5.474 | 5.98 | 11.76 | 5.607 | 11.4808 | 0.43447 | 2.8885 | 53 | 3
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 590050 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 22.493 | 0.94734 | 2.505 | 3.045 | 4.95 | 9.32 | 4.7635 | 10.8319 | 2.5584 | 6.5999 | 57 | 6
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 590051 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 51.4754 | 1.3313 | 1.42 | 2.568 | 4.45 | 5.82 | 4.86 | 6.5068 | 2.7327 | 3.7452 | 57 | 6
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 598511 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 20.7783 | 0.65721 | 1.52 | 2.57 | 4.49 | 9.09 | 5.22 | 9.119 | 2.7054 | 5.5942 | 226 | 4
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 598511 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 22.9614 | 1.2928 | 3.41 | 4.97 | 7.97 | 12.1 | 8.207 | 14.519 | 2.1705 | 5.0338 | 814 | 6
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 598512 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 49.6729 | 1.1107 | 1.12 | 1.564 | 3.33 | 4.45 | 3.594 | 4.9738 | 0.98072 | 3.2735 | 225 | 4
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 598512 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 51.9118 | 2.6149 | 2.98 | 4.55 | 6.95 | 10.84 | 7.223 | 12.476 | 1.8662 | 5.3491 | 823 | 6
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 614862 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 23.2098 | 0.89542 | 2.365 | 3.649 | 5.75 | 8.98 | 5.644 | 10.2208 | 1.6963 | 5.1588 | 640 | 13
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 614863 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 51.5224 | 1.5236 | 1.89 | 2.66 | 4.97 | 7.07 | 4.596 | 8.315 | 1.5529 | 4.7167 | 668 | 13
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 626899 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 21.7732 | 0.74433 | 1.67 | 5.41 | 4.9 | 13.55 | 5.093 | 13.651 | 1.5172 | 6.3096 | 515 | 7
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 626899 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 23.1441 | 0.97127 | 2.92 | 4.563 | 6.61 | 9.74 | 7.241 | 10.9254 | 1.9888 | 4.6103 | 2204 | 26
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 626900 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 51.3695 | 1.0329 | 1.405 | 2.1 | 3.7 | 6.09 | 3.518 | 7.188 | 0.8557 | 4.0519 | 514 | 7
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 626900 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 52.2766 | 1.553 | 2.15 | 3.634 | 4.73 | 7.64 | 4.917 | 7.6694 | 1.2123 | 2.7296 | 2200 | 26
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 642913 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 21.1599 | 0.93876 | 2.305 | 4.496 | 6.16 | 9.64 | 7.361 | 10.8228 | 3.0908 | 7.3137 | 526 | 10
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 642913 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 22.5622 | 0.94987 | 2.56 | 3.88 | 5.97 | 9.39 | 6.542 | 10.864 | 1.8592 | 5.0709 | 4235 | 35
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 642913 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 21.8172 | 1.1044 | 3.925 | 5.728 | 9.68 | 12.56 | 9.0555 | 14.2927 | 3.0744 | 6.6669 | 155 | 2
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 642914 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 50.8961 | 1.8636 | 1.36 | 3.842 | 3.9 | 8.56 | 4.528 | 8.9737 | 1.8976 | 4.0851 | 534 | 10
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 642914 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 51.7417 | 1.9332 | 1.91 | 3.778 | 4.81 | 9.18 | 5.1845 | 10.1386 | 1.9302 | 4.598 | 4263 | 35
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 642914 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 51.48 | 1.8758 | 2.52 | 4.695 | 5.94 | 11.39 | 5.589 | 11.6724 | 1.7622 | 4.893 | 155 | 2
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 661133 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 23.074 | 0.72631 | 1.84 | 2.939 | 4.42 | 9.44 | 4.602 | 10.491 | 1.6773 | 4.4641 | 962 | 16
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 661133 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 24.156 | 1.0653 | 2.58 | 4.216 | 6.31 | 9.7 | 6.777 | 10.8161 | 2.2337 | 5.0186 | 5895 | 50
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 661133 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 22.4462 | 1.2174 | 3.17 | 4.75 | 8.33 | 13.24 | 8.444 | 14.301 | 3.3643 | 10.0025 | 170 | 4
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 661134 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 52.7447 | 1.3716 | 1.15 | 2.423 | 2.98 | 5.68 | 3.2585 | 6.5544 | 1.2292 | 2.9905 | 966 | 16
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 661134 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 53.0277 | 1.9441 | 2.06 | 3.796 | 4.89 | 8.76 | 5.293 | 9.4895 | 1.6257 | 3.7596 | 5714 | 48
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 661134 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 54.4775 | 1.9324 | 2.28 | 2.98 | 5.33 | 7.08 | 5.343 | 8.0228 | 2.0826 | 3.6704 | 142 | 4
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 661136 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 22.8327 | 0.73976 | 1.715 | 2.995 | 4.52 | 7.04 | 4.986 | 7.382 | 1.8892 | 4.7034 | 1756 | 17
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 661136 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 24.1637 | 1.0549 | 2.83 | 3.988 | 6.76 | 10.21 | 6.788 | 10.9641 | 2.0684 | 5.7714 | 5084 | 40
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 661136 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 22.0275 | 3.8323 | 4.03 | 25.09 | 9 | 46.66 | 8.6665 | 48.223 | 2.8783 | 6.8189 | 39 | 3
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 661137 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 52.2049 | 1.3049 | 1.2 | 2.09 | 2.87 | 5.65 | 3.323 | 5.9882 | 1.2996 | 3.4033 | 1765 | 17
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 661137 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 53.3724 | 1.7783 | 2.23 | 3.544 | 5.16 | 8.03 | 5.1685 | 8.815 | 1.4287 | 4.0459 | 5104 | 41
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 661137 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 52.498 | 1.5894 | 3.55 | 4.256 | 7.14 | 8.76 | 6.255 | 9.3986 | 0.38492 | 2.3701 | 39 | 3
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 679441 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 22.1285 | 0.96858 | 1.775 | 3.233 | 4.78 | 8.67 | 5.038 | 9.5463 | 1.4024 | 5.1635 | 1249 | 17
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 679441 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 23.234 | 0.85138 | 2.39 | 3.574 | 5.59 | 7.91 | 6.1965 | 8.6466 | 2.0107 | 3.8904 | 6798 | 45
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 679441 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 21.3948 | 1.7577 | 3.865 | 14.195 | 14.01 | 28.13 | 14.6675 | 34.6332 | 8.6057 | 14.7102 | 65 | 3
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 679442 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 53.368 | 1.1556 | 1.235 | 2.164 | 3.11 | 5.17 | 3.1795 | 5.2382 | 0.90039 | 2.7061 | 1246 | 17
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 679442 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 53.4762 | 1.4674 | 1.92 | 2.961 | 4.39 | 6.69 | 4.3655 | 6.8903 | 1.0806 | 3.0974 | 6776 | 45
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 679442 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 53.269 | 2.0286 | 1.765 | 5.728 | 5.61 | 12.47 | 5.917 | 11.2725 | 1.6211 | 5.9657 | 73 | 3
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 698348 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 22.3256 | 0.915 | 1.97 | 3.256 | 4.96 | 9.21 | 5.431 | 10.2149 | 2.0445 | 5.4689 | 1781 | 17
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 698348 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 23.4737 | 0.90023 | 2.47 | 3.78 | 6.04 | 8.61 | 6.231 | 8.5576 | 1.7413 | 4.3086 | 6155 | 41
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 698348 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 21.9019 | 0.90738 | 2.28 | 2.574 | 8.89 | 9.34 | 9.949 | 10.6652 | 6.3158 | 6.5755 | 83 | 2
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 698349 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 53.1534 | 1.4746 | 1.15 | 2.068 | 2.79 | 5.66 | 3.304 | 6.4338 | 1.2468 | 3.9318 | 1742 | 17
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 698349 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 53.6588 | 1.5884 | 2.04 | 3.231 | 4.78 | 7.23 | 5.0285 | 7.7467 | 1.4021 | 3.3135 | 6145 | 41
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 698349 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 53.1544 | 1.7367 | 1.43 | 2.428 | 7.02 | 8.39 | 7.124 | 9.4182 | 5.3033 | 5.9896 | 78 | 2
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 705502 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 22.665 | 1.0023 | 1.82 | 3.188 | 4.8 | 9.45 | 5.3485 | 10.6504 | 2.1727 | 6.8013 | 1736 | 16
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 705502 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 23.7337 | 0.93259 | 2.3 | 3.66 | 6.05 | 8.76 | 6.302 | 10.462 | 2.3502 | 5.2851 | 4825 | 43
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 705503 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 54.1119 | 1.6976 | 1.23 | 2.254 | 3.72 | 6.34 | 3.929 | 7.3313 | 1.6685 | 4.0124 | 1763 | 16
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 705503 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 54.6422 | 1.5873 | 1.77 | 2.819 | 4.38 | 6.72 | 4.691 | 7.4996 | 1.5091 | 3.9694 | 4835 | 43
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 711950 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 22.2288 | 0.91119 | 2.025 | 3.21 | 5.28 | 7.96 | 6.1235 | 9.0785 | 2.424 | 5.0831 | 768 | 11
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 711950 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 23.3877 | 0.87287 | 2.32 | 3.912 | 5.5 | 8.97 | 5.993 | 9.716 | 1.603 | 4.4012 | 4899 | 40
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 711950 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 21.9874 | 0.80655 | 2.29 | 2.314 | 4.57 | 4.66 | 4.2495 | 4.4443 | 0.46819 | 0.6209 | 45 | 3
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 711951 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 53.6895 | 1.2445 | 0.92 | 1.77 | 3.03 | 4.54 | 3.491 | 5.1388 | 1.7056 | 3.1731 | 765 | 13
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 711951 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 54.3348 | 1.7607 | 1.82 | 3.12 | 4.27 | 7.33 | 4.658 | 7.952 | 1.3533 | 3.5494 | 4810 | 39
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 711951 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 52.956 | 1.7358 | 1.96 | 2.072 | 3.89 | 4.12 | 3.4075 | 3.5239 | 0.16699 | 0.23471 | 45 | 3
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 731314 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 21.4283 | 1.006 | 2.52 | 4.29 | 6.63 | 9.9 | 7.316 | 10.86 | 2.3264 | 4.4369 | 953 | 17
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 731314 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 22.7746 | 1.1054 | 2.4 | 4.224 | 6.76 | 10.56 | 7.394 | 12.4198 | 3.0383 | 5.9553 | 2048 | 24
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 731315 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 52.7845 | 1.6616 | 1.545 | 2.851 | 4.02 | 6.32 | 4.556 | 6.4563 | 1.8002 | 3.0661 | 940 | 16
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 731315 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 53.7231 | 2.053 | 1.99 | 3.436 | 4.82 | 8.84 | 5.66 | 9.8168 | 1.9578 | 4.9344 | 2040 | 24
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 734538 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 21.8729 | 1.1886 | 2.33 | 3.686 | 7.46 | 10.55 | 7.777 | 12.204 | 4.0467 | 7.4933 | 1014 | 12
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 734538 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 22.4763 | 1.0896 | 3.225 | 4.69 | 7.42 | 11.23 | 7.928 | 10.7264 | 2.6011 | 4.8688 | 1436 | 16
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 734539 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 53.5963 | 1.7675 | 1.32 | 2.752 | 4.65 | 6.28 | 5.115 | 7.2986 | 2.0642 | 4.2261 | 1020 | 12
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 734539 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 53.2466 | 2.1011 | 2.41 | 3.654 | 5.81 | 8.43 | 5.826 | 8.6274 | 1.6378 | 4.8505 | 1463 | 16
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 745854 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 19.8043 | 0.94492 | 1.84 | 2.015 | 4.31 | 8.33 | 4.764 | 8.9746 | 1.6065 | 6.7228 | 46 | 6
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 745854 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 21.9464 | 1.0838 | 2.395 | 4.9 | 6.89 | 10.27 | 7.009 | 10.6522 | 2.0158 | 6.0939 | 405 | 16
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 745855 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 50.4067 | 1.1315 | 1.41 | 1.486 | 3.36 | 3.94 | 3.962 | 4.4198 | 1.6096 | 2.8414 | 45 | 6
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 745855 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 52.1214 | 1.74 | 1.79 | 3.144 | 4.62 | 7.1 | 5.129 | 6.9836 | 1.5759 | 3.8527 | 401 | 16
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 7.0006 | 0.80739 | 7.585 | 9.273 | 20 | 39.33 | 22.198 | 38.362 | 10.9938 | 23.4409 | 136 | 5
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 15.206 | 0.93639 | 2.605 | 3.929 | 6.61 | 12.38 | 7.5175 | 14.4302 | 3.4544 | 8.5396 | 1180 | 6
2023 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] | 0 | 32.547 | 0.79515 | 1.265 | 2.054 | 2.63 | 4.27 | 2.48 | 4.2835 | 0.41487 | 1.2403 | 728 | 4
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 551315 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 4.1272 | 0.40367 | 8.175 | 9.763 | 16.77 | 19.79 | 16.3615 | 17.4555 | 2.8672 | 4.3959 | 18 | 2
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 551316 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 69.5306 | 7.6325 | 7.825 | 9.133 | 19.36 | 19.63 | 21.0915 | 23.2911 | 8.1695 | 12.5267 | 18 | 2
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 559596 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 3.7869 | 0.39147 | 3.645 | 12.763 | 9.91 | 26.87 | 11.3405 | 23.6839 | 4.2962 | 7.964 | 35 | 3
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 559597 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 59.908 | 9.2864 | 4.02 | 10.348 | 19.26 | 32.52 | 20.0915 | 38.6408 | 14.169 | 23.3214 | 35 | 3
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 615255 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 3.9575 | 0.41606 | 6.28 | 13.556 | 12.83 | 27.65 | 13.664 | 25.0552 | 2.2278 | 5.8056 | 239 | 6
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 615255 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 3.7342 | 0.34004 | 5.02 | 8.12 | 12.29 | 19.86 | 13.188 | 22.1192 | 4.2095 | 10.2555 | 2927 | 43
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 615255 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 635844 | 3.8271 | 0.24898 | 4.195 | 6.508 | 9.73 | 14.8 | 10.1125 | 17.4004 | 3.4926 | 7.9813 | 1380 | 28
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 615255 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 662897 | 3.3625 | 0.22907 | 4.12 | 6.166 | 9.69 | 14.11 | 9.793 | 15.5578 | 2.98 | 7.5177 | 738 | 16
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 615255 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 2.7977 | 0.26323 | 6.44 | 9.69 | 14.83 | 22.73 | 15.445 | 24.129 | 4.0308 | 11.5141 | 14419 | 106
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 615255 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 663955 | 2.7014 | 0.17425 | 5.515 | 6.239 | 11.71 | 12.58 | 12.1495 | 12.6227 | 3.0344 | 3.7546 | 37 | 2
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 615255 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 617189 | 3.1176 | 0.40175 | 6.03 | 10.049 | 15.55 | 25.08 | 17.1115 | 25.5654 | 5.8774 | 13.7565 | 1390 | 24
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 615256 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 67.5846 | 6.9884 | 7.22 | 13.736 | 14.9 | 27.34 | 15.919 | 25.7226 | 4.0001 | 6.5927 | 212 | 6
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 615256 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 64.5062 | 3.9726 | 3.76 | 5.74 | 8.51 | 13.52 | 9.1625 | 14.5774 | 2.4872 | 6.7217 | 4592 | 66
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 615256 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 662897 | 59.9169 | 3.1243 | 3.58 | 5.224 | 8.13 | 11.31 | 8.479 | 11.2836 | 2.4289 | 5.0858 | 759 | 16
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 615256 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 663955 | 66.2351 | 2.9216 | 4.195 | 4.839 | 8.65 | 9.91 | 8.988 | 10.5424 | 2.0551 | 2.5439 | 37 | 2
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 615256 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 68.0667 | 5.0934 | 5.22 | 7.7 | 12.16 | 17.37 | 12.271 | 18.2608 | 3.1446 | 8.4687 | 14361 | 106
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 615256 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 617189 | 68.2975 | 4.6774 | 4.895 | 6.941 | 10.99 | 15.08 | 11.518 | 16.0926 | 3.1984 | 7.9328 | 1374 | 24
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 629316 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 3.6641 | 0.45409 | 5.59 | 12.62 | 14.51 | 28.08 | 16.378 | 26.598 | 5.201 | 15.1294 | 387 | 8
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 629316 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 707955 | 3.37 | 0.23547 | 3.69 | 5.776 | 8.64 | 14.5 | 9.714 | 16.6238 | 4.0183 | 7.5126 | 823 | 18
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 629316 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 662897 | 3.2819 | 0.21542 | 3.9 | 6.878 | 8.89 | 14.66 | 9.41 | 15.766 | 2.2547 | 6.1014 | 3513 | 29
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 629316 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 3.4173 | 0.27077 | 4.62 | 7.87 | 10.62 | 18.52 | 11.228 | 19.482 | 3.0897 | 8.9376 | 7260 | 56
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 629316 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 663955 | 2.6133 | 0.23054 | 5.535 | 8.81 | 13.5 | 20.16 | 14.19 | 22.3936 | 4.111 | 10.8384 | 8411 | 54
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 629316 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 2.6764 | 0.25415 | 6.33 | 9.735 | 14.42 | 21.08 | 14.955 | 22.4588 | 4.0229 | 10.4599 | 25123 | 121
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 629316 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 617189 | 2.6451 | 0.26158 | 7.48 | 9.99 | 16.29 | 21.19 | 15.527 | 21.2154 | 4.3331 | 8.1159 | 2819 | 10
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 629317 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 62.9537 | 7.3931 | 4.63 | 10.18 | 14.04 | 26.24 | 14.797 | 27.603 | 6.3266 | 15.0548 | 389 | 8
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 629317 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 59.8033 | 3.6153 | 3.87 | 6.56 | 8.51 | 14.4 | 8.691 | 15.366 | 2.3667 | 5.6172 | 7545 | 55
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 629317 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 662897 | 58.3266 | 3.0448 | 3.41 | 5.284 | 7.71 | 11.09 | 8.161 | 12.0316 | 2.11 | 5.2019 | 3727 | 29
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 629317 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 707955 | 57.7948 | 2.8561 | 2.865 | 5.283 | 6.7 | 11.52 | 6.998 | 11.3526 | 2.4808 | 4.8922 | 931 | 18
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 629317 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 617189 | 64.3219 | 5.4109 | 6.39 | 8.336 | 13.21 | 18.29 | 13.124 | 18.3938 | 2.9266 | 5.4359 | 2815 | 10
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 629317 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 663955 | 63.7623 | 4.5097 | 4.48 | 7.022 | 11.09 | 16.29 | 11.375 | 17.0814 | 3.3883 | 8.6284 | 8536 | 54
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 629317 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 65.0728 | 5.0159 | 5.275 | 8.13 | 11.8 | 17.68 | 12.302 | 18.1444 | 2.8914 | 8.1538 | 24771 | 117
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 629317 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 707959 | 60.211 | 3.242 | 4.01 | 5.764 | 9.16 | 13.36 | 8.923 | 15.0122 | 2.3394 | 6.8982 | 849 | 15
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 695261 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 3.6309 | 0.35331 | 5.61 | 10.9 | 11.89 | 22.77 | 14.295 | 22.424 | 4.4311 | 8.1034 | 94 | 4
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 695261 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 707955 | 3.7118 | 0.23379 | 4.07 | 5.993 | 8.9 | 15.34 | 9.3445 | 16.068 | 2.4553 | 6.1686 | 2359 | 25
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 695261 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 3.6963 | 0.24136 | 4.5 | 6.708 | 10.25 | 15.65 | 10.694 | 17.6116 | 2.8295 | 7.2218 | 5564 | 45
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 695261 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 739760 | 3.4952 | 0.23057 | 4.47 | 7.304 | 9.92 | 15.18 | 11.23 | 16.8296 | 3.9025 | 6.0155 | 524 | 13
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 695261 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 3.0363 | 0.26688 | 5.36 | 8.735 | 13 | 19.49 | 14.0845 | 21.6365 | 4.2279 | 10.6388 | 33921 | 129
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 695262 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 58.5652 | 4.0461 | 3.73 | 7.06 | 8.87 | 13.97 | 9.545 | 12.303 | 2.753 | 5.1249 | 95 | 4
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 695262 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 58.5442 | 3.172 | 3.705 | 5.722 | 8.14 | 12.53 | 8.351 | 13.5858 | 2.1402 | 5.2924 | 8397 | 57
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 695262 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 739760 | 56.5292 | 2.7764 | 3.555 | 5.959 | 7.46 | 12.39 | 7.674 | 12.2508 | 1.8442 | 3.5884 | 573 | 13
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 695262 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 707959 | 60.7717 | 3.9749 | 4.33 | 6.56 | 9.67 | 15.69 | 10.364 | 17.1466 | 3.1965 | 6.8343 | 4315 | 40
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 695262 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 62.4412 | 5.2237 | 4.67 | 7.393 | 10.94 | 16.44 | 11.535 | 17.9173 | 3.2228 | 8.3922 | 29575 | 120
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 713051 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 3.9374 | 0.24179 | 4.29 | 5.685 | 9.24 | 12.41 | 8.894 | 13.7764 | 2.1415 | 5.5835 | 1698 | 25
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 713051 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 3.2936 | 0.30732 | 5.64 | 8.88 | 13.66 | 21.55 | 14.287 | 23.738 | 4.6662 | 11.5776 | 5574 | 64
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 713051 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 739802 | 3.1997 | 0.28956 | 5.69 | 8.6 | 13.07 | 20.39 | 14.2725 | 20.8685 | 4.5683 | 11.4788 | 2975 | 35
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 713052 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 62.0289 | 2.9702 | 3.455 | 4.958 | 7.62 | 10.63 | 7.6825 | 11.4877 | 1.7771 | 4.7263 | 1783 | 25
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 713052 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 0 | 64.7682 | 4.8803 | 4.95 | 7.78 | 11.44 | 17.6 | 11.961 | 18.983 | 3.3599 | 8.7275 | 5804 | 64
2023 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 713052 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 739802 | 63.6983 | 4.8255 | 5.095 | 7.58 | 11.56 | 18.2 | 12.202 | 20.4155 | 2.6937 | 9.9399 | 3023 | 35
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 600856 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 0.26048 | 0.009573 | 2.17 | 3.03 | 4.99 | 6.14 | 5.5705 | 5.9715 | 1.7101 | 3.7594 | 27 | 3
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 600856 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 0.23758 | 0.015233 | 2.43 | 7.601 | 6.1 | 18.26 | 6.8995 | 17.0746 | 2.4662 | 11.4717 | 161 | 5
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 600856 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 0.24952 | 0.018054 | 2.595 | 5.594 | 8.01 | 13.82 | 8.9225 | 15.8226 | 3.7034 | 8.0452 | 353 | 7
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 600858 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 2.6625 | 0.25199 | 3.215 | 4.984 | 9.74 | 14.51 | 11.4 | 16.5215 | 6.6781 | 8.4668 | 28 | 3
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 600858 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 2.4774 | 0.18983 | 3.78 | 4.975 | 11.68 | 16.85 | 13.4535 | 20.477 | 7.2059 | 12.2564 | 61 | 2
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 600858 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM | 644887 | 2.3763 | 0.12795 | 2.68 | 5.248 | 7.25 | 11.02 | 7.7865 | 11.3972 | 1.484 | 5.8554 | 98 | 3
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 600858 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 2.9742 | 0.14108 | 2.15 | 4.45 | 7.17 | 11.98 | 7.9495 | 11.3842 | 2.0256 | 6.0077 | 218 | 6
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 600858 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 644891 | 3.0157 | 0.17298 | 2.23 | 3.498 | 7.26 | 13.6 | 7.054 | 14.1862 | 2.0285 | 10.0474 | 134 | 2
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 629249 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 0.24439 | 0.022154 | 3.03 | 9.376 | 9.61 | 29.46 | 8.9055 | 32.336 | 3.0744 | 16.0674 | 142 | 5
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 629249 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 0.23054 | 0.021729 | 2.285 | 6.038 | 9.54 | 20.77 | 9.9925 | 20.4405 | 4.5248 | 14.7428 | 363 | 8
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 629249 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 0.23597 | 0.026031 | 2.28 | 4.366 | 8.05 | 15.84 | 9.687 | 17.3982 | 5.1614 | 11.6429 | 3421 | 13
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 629250 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 2.8809 | 0.39195 | 2.44 | 14.44 | 12.94 | 28.02 | 13.65 | 35.5088 | 8.0627 | 14.2407 | 145 | 5
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 629250 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 2.6916 | 0.34924 | 3.245 | 8.497 | 13.37 | 26.31 | 14.716 | 29.7969 | 6.6044 | 19.5122 | 360 | 8
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 629250 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 3.2167 | 0.27838 | 1.89 | 3.766 | 7.56 | 15.36 | 8.9205 | 16.9807 | 4.3882 | 13.1461 | 2004 | 13
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 629250 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 670562 | 3.247 | 0.17134 | 1.84 | 4.63 | 7.32 | 13.42 | 7.735 | 13.906 | 3.565 | 6.2896 | 805 | 6
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 629250 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 707971 | 2.7396 | 0.18024 | 2.015 | 4.716 | 7.86 | 11.26 | 9.0665 | 12.1363 | 4.6622 | 8.5127 | 633 | 5
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 669687 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 0.24888 | 0.031374 | 1.66 | 12.546 | 27.72 | 30.37 | 28.526 | 30.0698 | 4.8913 | 27.3538 | 43 | 2
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 669687 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 0.22382 | 0.022636 | 2.605 | 7.349 | 11.61 | 19.34 | 12.1195 | 20.1053 | 6.965 | 12.3393 | 992 | 9
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 669687 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 0.21602 | 0.019354 | 2.31 | 4.83 | 8.33 | 18.33 | 9.722 | 17.6988 | 4.9765 | 13.2167 | 2925 | 15
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 669688 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 2.9254 | 0.6158 | 2.47 | 21.85 | 56.12 | 57.14 | 65.828 | 70.84 | 15.8093 | 61.7991 | 48 | 2
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 669688 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM | 707966 | 2.2915 | 0.15769 | 3.435 | 3.711 | 13.09 | 13.99 | 16.0465 | 17.2453 | 11.007 | 11.13 | 20 | 2
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 669688 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 2.5815 | 0.28961 | 3.02 | 8.47 | 11.5 | 24.54 | 12.69 | 24.4424 | 6.1693 | 18.4279 | 920 | 9
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 669688 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 707971 | 2.5134 | 0.13948 | 2.235 | 5.481 | 6.74 | 11.2 | 7.912 | 11.2501 | 3.4936 | 6.8831 | 1305 | 9
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 669688 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 724879 | 2.4716 | 0.1332 | 1.36 | 1.712 | 8.17 | 10.64 | 9.0885 | 10.7578 | 6.4616 | 8.9964 | 180 | 2
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 669688 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 2.674 | 0.2755 | 2.92 | 4.564 | 8.67 | 16.92 | 9.962 | 18.5286 | 5.1244 | 11.5657 | 1423 | 10
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 711589 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 0.22093 | 0.014372 | 2.2 | 4.06 | 8.14 | 10.09 | 9.2525 | 11.1215 | 3.8205 | 7.909 | 42 | 2
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 711589 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 0.23998 | 0.049981 | 1.97 | 33.01 | 16.45 | 55.62 | 17.773 | 80.7246 | 14.5601 | 26.2466 | 60 | 4
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 711589 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 0.22375 | 0.014413 | 2.045 | 5.261 | 8.04 | 12.02 | 8.599 | 13.0015 | 4.6889 | 8.0034 | 1171 | 14
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 711590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM | 707966 | 2.3925 | 0.47354 | 3.505 | 4.453 | 22.8 | 23.92 | 24.456 | 26.8072 | 18.6685 | 19.4546 | 20 | 2
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 711590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 2.4892 | 0.13087 | 3.115 | 5.481 | 7.35 | 11.09 | 7.676 | 12.5339 | 2.1422 | 4.402 | 328 | 4
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 711590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 707971 | 2.5269 | 0.16442 | 2.86 | 4.5 | 7.12 | 10.96 | 8.238 | 12.0686 | 3.439 | 6.7923 | 416 | 5
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 711590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 724879 | 2.542 | 0.15987 | 2.14 | 5.72 | 5.27 | 12.58 | 6.359 | 12.625 | 1.425 | 6.9624 | 420 | 5
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 731464 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 0.20978 | 0.023391 | 2.08 | 2.745 | 10.24 | 18.44 | 10.433 | 18.2931 | 6.8877 | 15.6588 | 65 | 4
2023 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 731468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 0 | 2.2837 | 0.1878 | 1.725 | 1.858 | 8.14 | 12.96 | 9.1625 | 13.6322 | 6.0951 | 10.843 | 64 | 4
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS S100 | 0 | 0.16361 | 0.008962 | 4.405 | 6.295 | 9.16 | 12.52 | 9.311 | 10.887 | 0.27665 | 3.0759 | 433 | 2
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS S100 (08817278) | 0 | 0.1689 | 0.005511 | 2.98 | 3.737 | 6.21 | 8.11 | 5.5865 | 8.2733 | 0.81153 | 2.797 | 1316 | 7
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS S100 | 0 | 0.16714 | 0.007577 | 3.595 | 5.944 | 8.37 | 12.56 | 8.352 | 12.2107 | 2.0828 | 6.0956 | 1818 | 9
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 | 0 | 0.16619 | 0.00826 | 2.685 | 4.014 | 6.31 | 9.08 | 6.5375 | 9.7806 | 1.951 | 4.3768 | 1532 | 6
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 (08817324) | 0 | 0.16513 | 0.008324 | 2.745 | 5.373 | 6.66 | 12.29 | 7.192 | 11.7422 | 2.3732 | 5.3322 | 5648 | 21
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS S100 | 0 | 2.181 | 0.10385 | 4.435 | 4.875 | 9.03 | 9.85 | 8.3225 | 9.7635 | 0.44352 | 3.6148 | 380 | 2
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS S100 | 0 | 2.3168 | 0.11152 | 3.63 | 5.964 | 8.11 | 13.01 | 8.608 | 13.8342 | 1.9152 | 5.6506 | 1831 | 9
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS S100 (08817278) | 0 | 2.3317 | 0.077765 | 2.92 | 3.873 | 6.09 | 7.97 | 6.071 | 7.888 | 1.0384 | 2.1903 | 1351 | 7
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 (08817324) | 0 | 2.153 | 0.1021 | 2.43 | 4.82 | 5.99 | 11.5 | 6.304 | 12.6914 | 1.8232 | 5.6207 | 4782 | 20
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 | 0 | 2.1813 | 0.10133 | 2.225 | 3.798 | 5.63 | 8.62 | 6.135 | 9.1693 | 2.3094 | 3.9267 | 1507 | 6
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS S100 | 0 | 0.18446 | 0.007667 | 2.99 | 4.872 | 7.04 | 12.25 | 7.514 | 14.0642 | 2.1377 | 5.8723 | 1202 | 8
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS S100 (08817278) | 0 | 0.18643 | 0.008421 | 3.18 | 4.261 | 7.24 | 9.44 | 7.249 | 9.5342 | 1.8001 | 3.7829 | 1801 | 8
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 (08817324) | 695755 | 0.17943 | 0.00759 | 2.79 | 4.216 | 6.13 | 9.47 | 6.562 | 9.6498 | 1.5636 | 4.1226 | 1941 | 15
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 (08817324) | 751596 | 0.17486 | 0.006875 | 3.015 | 4.755 | 6.29 | 12.29 | 6.0295 | 13.064 | 1.553 | 5.9369 | 445 | 8
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 | 0 | 0.17747 | 0.007679 | 2.32 | 3.286 | 6.19 | 12.05 | 6.027 | 11.783 | 1.9831 | 9.0346 | 962 | 5
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 | 695755 | 0.17873 | 0.007188 | 1.49 | 3.061 | 4.19 | 7.44 | 4.822 | 9.0632 | 2.8243 | 4.5341 | 234 | 3
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 (08817324) | 0 | 0.17678 | 0.007684 | 2.705 | 3.91 | 6.22 | 10.18 | 6.772 | 11.9701 | 2.5171 | 5.8427 | 5420 | 18
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS S100 | 0 | 2.4141 | 0.096552 | 3.07 | 5.18 | 7.45 | 11.43 | 6.742 | 12.0914 | 1.4671 | 3.668 | 1179 | 8
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS S100 (08817278) | 0 | 2.4351 | 0.1081 | 3.08 | 4.157 | 7 | 8.81 | 7.043 | 9.7829 | 1.7053 | 4.242 | 1819 | 8
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 (08817324) | 695755 | 2.2309 | 0.098618 | 2.495 | 4.41 | 5.75 | 10.62 | 6.367 | 10.15 | 1.86 | 4.3589 | 1715 | 15
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 (08817324) | 751596 | 2.15 | 0.07758 | 2.88 | 3.637 | 6.11 | 7.82 | 6.306 | 8.2295 | 1.213 | 3.0992 | 411 | 7
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 | 0 | 2.2198 | 0.091913 | 2.17 | 3.332 | 6.08 | 9.03 | 6.018 | 9.7998 | 2.0106 | 6.2962 | 956 | 5
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 (08817324) | 0 | 2.2032 | 0.085548 | 2.47 | 3.9 | 5.4 | 9.22 | 5.732 | 10.4898 | 1.5921 | 4.6102 | 5261 | 18
2023 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 | 695755 | 2.2152 | 0.082102 | 1.295 | 2.421 | 3.38 | 5.49 | 3.9665 | 6.3391 | 1.7908 | 2.9812 | 224 | 3
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 0.28987 | 0.008743 | 1.965 | 3 | 4.31 | 6.89 | 4.2425 | 6.983 | 0.6067 | 3.1176 | 140 | 4
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 0.30172 | 0.010406 | 1.46 | 5.21 | 3.31 | 13.92 | 3.5805 | 15.5495 | 1.597 | 6.9437 | 42 | 2
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 1.2047 | 0.026363 | 1.64 | 2.208 | 3.9 | 4.43 | 3.686 | 4.3628 | 0.79079 | 1.9396 | 133 | 4
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 1.2274 | 0.028277 | 0.57 | 1.665 | 1.71 | 5.21 | 1.8605 | 5.7095 | 0.49237 | 3.5378 | 41 | 2
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 3.4658 | 0.070508 | 0.8 | 1.496 | 2.79 | 4.28 | 2.42 | 4.429 | 0.22713 | 3.2009 | 132 | 4
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 3.3817 | 0.051515 | 0.91 | 2.725 | 1.84 | 5.6 | 1.605 | 5.3945 | 0.11834 | 0.88608 | 45 | 2
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 0.30379 | 0.010111 | 2.44 | 3.617 | 5.26 | 7.57 | 5.689 | 8.1836 | 1.1753 | 3.1334 | 6270 | 30
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 0.30861 | 0.008917 | 1.64 | 3.266 | 4.21 | 6.73 | 3.949 | 7.4946 | 1.0094 | 3.6975 | 1732 | 13
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 0.28488 | 0.02185 | 7.535 | 8.465 | 15.26 | 18.6 | 13.938 | 18.0515 | 1.0328 | 5.0029 | 177 | 2
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 1.2183 | 0.030214 | 1.71 | 2.278 | 3.85 | 5.46 | 4.024 | 6.1762 | 1.0837 | 2.9098 | 6037 | 30
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 1.231 | 0.023431 | 0.83 | 1.634 | 2.11 | 4.28 | 2.29 | 4.5269 | 0.74236 | 2.0628 | 1779 | 13
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 3.5159 | 0.11722 | 1.6 | 2.556 | 3.89 | 6.72 | 4.343 | 7.4158 | 1.6051 | 3.998 | 6101 | 29
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 3.4611 | 0.066908 | 0.66 | 1.756 | 1.9 | 4.32 | 2.07 | 4.1176 | 0.74585 | 2.0126 | 1773 | 14
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 3.2903 | 0.092827 | 1.91 | 3.268 | 3.82 | 8.4 | 3.188 | 8.6906 | 0.55475 | 2.4256 | 186 | 2
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 0.31089 | 0.010596 | 2.32 | 3.38 | 5.3 | 7.71 | 5.6675 | 8.2897 | 1.5326 | 3.5485 | 8906 | 30
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 0.31355 | 0.009758 | 1.73 | 3.198 | 4.14 | 7.59 | 4.365 | 8.6304 | 1.2451 | 4.5943 | 3608 | 18
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 1.2195 | 0.030892 | 1.65 | 2.341 | 3.77 | 5.24 | 4.086 | 5.789 | 1.2873 | 2.8318 | 8038 | 29
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 1.2342 | 0.021355 | 0.9 | 2.012 | 2.1 | 4.37 | 2.204 | 4.403 | 0.67046 | 2.0123 | 3729 | 18
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 3.3656 | 0.11155 | 1.535 | 2.585 | 3.81 | 6.35 | 4.141 | 7.0985 | 1.6432 | 4.0343 | 8301 | 29
2023 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 3.3605 | 0.08349 | 0.78 | 2.206 | 3.39 | 6.32 | 3.739 | 6.354 | 1.7672 | 4.433 | 3691 | 18
2023 | SALICYLATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 0.46481 | 0.011626 | 1.42 | 2.762 | 3.65 | 5.42 | 3.586 | 5.868 | 0.84221 | 2.9219 | 370 | 4
2023 | SALICYLATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 0.95162 | 0.019036 | 1.22 | 2.924 | 2.94 | 5.73 | 2.886 | 5.0354 | 0.59826 | 2.0907 | 376 | 4
2023 | SALICYLATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ENZYMATIC [S,P] | 0 | 2.6244 | 0.077779 | 0.79 | 1.726 | 3.16 | 6.13 | 3.568 | 6.4619 | 1.1489 | 3.8336 | 304 | 3
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 634107 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 0.64703 | 0.22889 | 6.38 | 17.114 | 14.52 | 106.3 | 14.869 | 86.6985 | 5.3671 | 17.0611 | 234 | 3
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 634107 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 0.65044 | 0.061791 | 4.6 | 12.022 | 10.3 | 23.73 | 11.187 | 25.1084 | 3.7431 | 8.3136 | 1677 | 15
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 634113 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 5.1677 | 0.25434 | 3.26 | 5.696 | 7.23 | 11.49 | 8.0835 | 11.9297 | 1.6403 | 4.4744 | 286 | 3
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 634113 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 664005 | 4.063 | 0.23093 | 4.255 | 5.915 | 9.88 | 14.73 | 10.073 | 16.3075 | 3.2327 | 7.6192 | 185 | 3
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 634113 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 4.2488 | 0.26739 | 2.71 | 6.448 | 7.57 | 13.85 | 7.992 | 13.5106 | 2.5161 | 6.1071 | 1387 | 15
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 651360 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 0.62017 | 0.035606 | 4.23 | 6.916 | 9.51 | 16.18 | 9.429 | 17.471 | 2.6965 | 6.2128 | 397 | 2
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 651360 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 0.6834 | 0.063558 | 5.445 | 11.19 | 12.07 | 24.72 | 12.581 | 23.207 | 3.9068 | 7.6317 | 1172 | 13
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 651361 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 7.156 | 0.24998 | 1.97 | 3.282 | 5.49 | 7.37 | 6.445 | 8.6142 | 1.2544 | 4.1613 | 411 | 2
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 651361 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 5.8894 | 0.47615 | 3.3 | 8.267 | 7.53 | 19.24 | 8.1225 | 20.1655 | 3.7528 | 6.8213 | 1052 | 13
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 651361 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 687168 | 5.8171 | 0.4987 | 6.375 | 8.585 | 13.31 | 17.97 | 13.0005 | 16.4355 | 3.5913 | 8.4638 | 147 | 3
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 664630 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 0.69486 | 0.063935 | 2.915 | 5.415 | 10.43 | 21.94 | 12.4645 | 23.468 | 4.3937 | 17.9453 | 245 | 2
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 664630 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 0.69214 | 0.059234 | 3.93 | 8.554 | 9.24 | 22.13 | 10.285 | 24.5948 | 3.4187 | 8.1939 | 1464 | 13
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antige | 664632 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 3.7519 | 0.25899 | 3.94 | 6.925 | 7.72 | 14.44 | 7.307 | 14.024 | 1.4302 | 4.0354 | 281 | 2
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antige | 664632 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 698760 | 3.5152 | 0.24732 | 5.64 | 10.686 | 11.54 | 21.52 | 12.21 | 19.662 | 2.8945 | 3.9332 | 145 | 2
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antige | 664632 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 3.1337 | 0.26518 | 4.115 | 9.957 | 13.16 | 20.92 | 13.9675 | 19.5875 | 4.2264 | 10.2281 | 1155 | 13
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antige | 703366 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 0.68484 | 0.033952 | 2.64 | 5.032 | 5.84 | 11.53 | 6.079 | 12.3366 | 1.6246 | 6.8681 | 498 | 2
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antige | 703366 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 0.70706 | 0.052157 | 2.915 | 6.091 | 7.42 | 15.44 | 7.8995 | 17.1742 | 2.6852 | 7.4773 | 2662 | 15
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 703428 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 5.3739 | 0.28814 | 2.2 | 3.12 | 6.82 | 12.81 | 7.732 | 14.294 | 2.9393 | 10.6993 | 503 | 2
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 703428 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 4.7437 | 0.37744 | 2.39 | 5.64 | 8.3 | 15.93 | 8.946 | 17.432 | 3.8312 | 10.1679 | 2449 | 15
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 703428 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 707875 | 4.6666 | 0.27484 | 5.14 | 5.918 | 10.8 | 12.64 | 10.841 | 14.347 | 3.3637 | 5.5196 | 152 | 2
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 716727 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 0.66111 | 0.033632 | 3.395 | 4.805 | 7.18 | 10.73 | 7.2435 | 11.6115 | 2.6999 | 4.445 | 238 | 2
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 716727 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 0.68586 | 0.046384 | 2.89 | 5.165 | 6.85 | 10.93 | 7.384 | 12.323 | 2.2472 | 5.5705 | 937 | 11
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 716730 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 4.347 | 0.30812 | 4.95 | 6.43 | 11.3 | 14.45 | 11.233 | 16.5215 | 3.7155 | 8.1827 | 240 | 2
2023 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 716730 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN | 0 | 3.8086 | 0.22363 | 2.65 | 5.675 | 7.4 | 12.14 | 7.8885 | 12.777 | 2.3034 | 6.3992 | 937 | 11
2023 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 543342 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC | 0 | 1.8275 | 0.066449 | 2.09 | 4.314 | 4.65 | 9.19 | 5.083 | 9.2541 | 1.7053 | 2.4513 | 228 | 2
2023 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 543342 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 0 | 1.8913 | 0.13201 | 2.68 | 3.821 | 8.67 | 11.71 | 10.214 | 14.2181 | 5.8143 | 7.9058 | 40 | 2
2023 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 543343 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC | 0 | 19.1194 | 0.63202 | 2.175 | 3.783 | 4.68 | 7.66 | 5.255 | 8.2303 | 1.5718 | 2.536 | 232 | 2
2023 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 543343 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 0 | 19.8323 | 1.4084 | 2.085 | 2.412 | 9.38 | 10.75 | 9.881 | 11.8873 | 7.5422 | 8.6586 | 31 | 2
2023 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 564221 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 0 | 1.7935 | 0.086541 | 2.13 | 4.8 | 6.69 | 11.19 | 7.92 | 11.5804 | 3.9902 | 6.5295 | 214 | 7
2023 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 564222 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 0 | 18.8797 | 0.85787 | 1.97 | 3.534 | 6.43 | 9.68 | 6.996 | 11.732 | 3.6538 | 6.0781 | 212 | 7
2023 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 595061 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SCC | 0 | 1.8411 | 0.12196 | 3.895 | 7.883 | 11.18 | 16.7 | 10.688 | 19.2971 | 2.0394 | 12.3561 | 73 | 2
2023 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 595061 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC | 0 | 1.7768 | 0.10356 | 3.035 | 4.308 | 6.92 | 8.65 | 6.6605 | 9.4599 | 0.84696 | 3.9249 | 152 | 3
2023 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 595061 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 0 | 1.7863 | 0.081603 | 2.72 | 4.536 | 7.13 | 10.6 | 7.5 | 11.9922 | 2.0943 | 5.7966 | 1743 | 21
2023 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 595061 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 651634 | 1.8072 | 0.07478 | 2.01 | 6.5 | 4.75 | 13.91 | 4.5755 | 12.8785 | 0.87015 | 3.812 | 454 | 4
2023 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 595062 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SCC | 0 | 18.9566 | 0.93313 | 2.33 | 5.668 | 8.53 | 13.12 | 7.944 | 14.2298 | 3.5735 | 8.1325 | 70 | 2
2023 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 595062 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC | 0 | 18.5809 | 0.64131 | 2.79 | 4.431 | 6.08 | 9.54 | 6.109 | 9.8045 | 1.3087 | 2.6843 | 157 | 3
2023 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 595062 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 0 | 18.9737 | 0.73858 | 2.3 | 4.234 | 5.4 | 9.6 | 5.721 | 10.8544 | 1.7313 | 5.459 | 1736 | 21
2023 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 595062 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 651634 | 19.2819 | 0.5432 | 2.025 | 3.085 | 4.59 | 6.91 | 4.539 | 6.705 | 1.182 | 3.3581 | 459 | 4
2023 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 634205 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC | 0 | 1.7418 | 0.10565 | 4.48 | 6.64 | 9.58 | 13.99 | 8.732 | 14.517 | 1.6478 | 3.5024 | 484 | 5
2023 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 634205 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 0 | 1.7763 | 0.088481 | 2.665 | 5.085 | 6.41 | 11.1 | 6.899 | 12.4844 | 2.1725 | 4.9517 | 2216 | 22
2023 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 634205 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 703796 | 1.8898 | 0.090897 | 2.16 | 2.615 | 5.82 | 8.58 | 6.14 | 9.6828 | 3.1095 | 7.0073 | 41 | 2
2023 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 634206 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC | 0 | 18.4467 | 0.79556 | 3.01 | 3.892 | 7 | 8.43 | 7.273 | 9.4672 | 1.7347 | 4.3252 | 495 | 5
2023 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 634206 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 0 | 18.8766 | 0.78609 | 2.085 | 3.772 | 5.3 | 9.06 | 5.63 | 9.7704 | 2.0044 | 5.5441 | 2221 | 22
2023 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 642388 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC | 0 | 1.8861 | 0.099791 | 3.34 | 6.606 | 8.48 | 14.94 | 8.004 | 14.322 | 1.5819 | 6.2482 | 850 | 5
2023 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 642388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 703796 | 1.8446 | 0.064351 | 2.12 | 2.834 | 4.55 | 6.27 | 5.286 | 6.751 | 1.2216 | 2.7244 | 531 | 4
2023 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 642388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 0 | 1.8754 | 0.096342 | 2.82 | 5.361 | 7.41 | 12.13 | 7.097 | 13.011 | 2.0329 | 6.2473 | 3710 | 22
2023 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 642389 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC | 0 | 19.7554 | 0.82425 | 2.57 | 3.774 | 5.74 | 9.24 | 6.0685 | 8.9521 | 1.5454 | 4.0632 | 893 | 5
2023 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 642389 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 0 | 20.1873 | 0.79303 | 2.19 | 3.71 | 5.16 | 9.44 | 5.454 | 10.143 | 1.924 | 5.662 | 3532 | 22
2023 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 642389 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 703796 | 19.7737 | 0.59008 | 1.36 | 2.132 | 3.27 | 5.18 | 3.612 | 5.988 | 1.3507 | 3.3601 | 529 | 4
2023 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC | 0 | 1.8484 | 0.11977 | 5.07 | 7.014 | 10.76 | 14.42 | 11.211 | 13.4914 | 2.3099 | 6.7438 | 466 | 3
2023 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 739113 | 1.8726 | 0.075608 | 2.59 | 3.46 | 5.44 | 7.98 | 6.265 | 9.0888 | 2.1869 | 2.5126 | 497 | 5
2023 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 0 | 1.8648 | 0.087299 | 3.14 | 6.27 | 7.34 | 13.99 | 7.443 | 13.679 | 1.5286 | 5.8202 | 3298 | 28
2023 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 694106 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC | 0 | 19.057 | 1.0256 | 3.06 | 4.176 | 6.61 | 9.67 | 6.919 | 10.7292 | 1.5551 | 6.3234 | 480 | 3
2023 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 694106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 739113 | 20.0496 | 0.70371 | 2.04 | 2.828 | 4.75 | 6.64 | 5.425 | 7.5324 | 2.2412 | 2.9056 | 500 | 5
2023 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 694106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 0 | 19.9349 | 0.72929 | 1.905 | 4.38 | 5 | 9.52 | 4.9815 | 9.9169 | 1.5741 | 4.8291 | 3384 | 28
2023 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 712726 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 0 | 1.8598 | 0.13149 | 4.98 | 7.73 | 12.2 | 15.61 | 12.1075 | 15.4715 | 2.7033 | 6.645 | 109 | 3
2023 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 712727 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 0 | 19.7325 | 0.83343 | 2.1 | 3.5 | 5.37 | 8.55 | 5.723 | 9.8405 | 2.7691 | 4.5262 | 114 | 3
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SHBG | 0 | 43.3885 | 2.5054 | 2.97 | 6.256 | 6.61 | 12.81 | 6.9945 | 13.2258 | 2.5117 | 6.2643 | 78 | 6
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SHBG | 0 | 42.13 | 1.6795 | 2.725 | 3.991 | 6.1 | 9.49 | 6.53 | 10.1452 | 1.7413 | 4.8216 | 2066 | 18
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SHBG | 0 | 41.0464 | 1.8621 | 2.61 | 5.225 | 6.53 | 11.32 | 7.357 | 12.237 | 2.4832 | 5.2717 | 2148 | 19
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SHBG | 0 | 24.8402 | 1.1244 | 2.555 | 5.137 | 6.48 | 12.15 | 7.6355 | 13.3016 | 3.196 | 4.7943 | 66 | 5
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SHBG | 0 | 24.3895 | 0.928 | 2.53 | 4.356 | 5.83 | 9.36 | 5.918 | 9.5818 | 1.5329 | 4.2112 | 2033 | 17
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SHBG | 0 | 24.1187 | 1.0657 | 2.62 | 5.196 | 6.07 | 11.31 | 6.777 | 12.3824 | 2.3847 | 5.9912 | 2149 | 19
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SHBG | 0 | 43.5268 | 1.911 | 1.715 | 2.055 | 7.88 | 10.65 | 8.6665 | 11.5398 | 6.3171 | 8.5491 | 25 | 2
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SHBG | 0 | 44.3299 | 1.736 | 3.29 | 3.87 | 6.74 | 8.39 | 6.8155 | 9.2255 | 1.3293 | 4.7591 | 74 | 3
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SHBG | 0 | 42.3905 | 1.3984 | 1.89 | 2.382 | 3.88 | 4.97 | 4.042 | 4.897 | 1.6414 | 1.7945 | 84 | 4
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SHBG | 0 | 18.1407 | 0.90581 | 2.985 | 3.33 | 9.26 | 11.55 | 10.805 | 13.1506 | 5.87 | 7.9174 | 29 | 3
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SHBG | 0 | 18.2609 | 0.75952 | 2.98 | 3.97 | 6.39 | 8.01 | 6.3655 | 7.7435 | 1.8844 | 4.3097 | 74 | 3
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SHBG | 0 | 19.3046 | 2.5968 | 2.355 | 6.42 | 4.83 | 12.55 | 5.504 | 13.6355 | 1.3782 | 3.5897 | 87 | 5
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SHBG | 0 | 44.0815 | 2.5551 | 3 | 8.016 | 7.46 | 16.63 | 8.007 | 16.4778 | 2.6864 | 6.6636 | 705 | 9
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SHBG | 0 | 45.8671 | 2.2675 | 2.665 | 4.559 | 6.78 | 11.15 | 7.362 | 12.0326 | 2.6254 | 5.7092 | 2344 | 14
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SHBG | 0 | 44.1023 | 1.6551 | 2.385 | 3.638 | 5.59 | 8.18 | 5.6815 | 8.7213 | 1.5011 | 4.1424 | 4565 | 23
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SHBG | 0 | 15.2695 | 0.79856 | 3.53 | 6.574 | 7.96 | 14.17 | 8.139 | 14.9214 | 2.3059 | 5.6397 | 673 | 9
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SHBG | 0 | 15.8267 | 0.6892 | 2.455 | 4.35 | 6 | 9.48 | 6.831 | 9.9553 | 2.4742 | 5.1288 | 2270 | 14
2023 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SHBG | 0 | 15.4469 | 0.54181 | 2.22 | 3.498 | 5.26 | 7.91 | 5.6455 | 8.8364 | 1.753 | 3.9181 | 4568 | 23
2023 | SIROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 577909 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SIROLIMUS | 0 | 3.1116 | 0.36448 | 5.34 | 7.878 | 12.72 | 26.86 | 13.515 | 29.4786 | 4.6933 | 20.4598 | 32 | 2
2023 | SIROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 577911 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SIROLIMUS | 0 | 9.5035 | 0.58867 | 2.11 | 7.292 | 6.9 | 15.76 | 8.093 | 15.9398 | 4.0775 | 5.0357 | 31 | 2
2023 | SIROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 577913 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SIROLIMUS | 0 | 16.6774 | 1.524 | 2.9 | 8.436 | 10.01 | 24.06 | 11.549 | 26.1816 | 6.7592 | 12.2463 | 31 | 2
2023 | SIROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 657426 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SIROLIMUS | 0 | 3.7792 | 0.24755 | 8.98 | 11.796 | 17.67 | 23.09 | 17.1445 | 23.2945 | 2.3195 | 3.8278 | 12 | 2
2023 | SO2 [B] | Auto QC L1 | 2142049801 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 72.0817 | 0.81908 | 0.275 | 0.94 | 0.96 | 2.79 | 1.0285 | 3.079 | 0.43939 | 1.841 | 157 | 2
2023 | SO2 [B] | Auto QC L2 | 2142049802 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 89.3254 | 0.39445 | 0.285 | 0.467 | 0.7 | 0.98 | 0.7105 | 1.0758 | 0.23219 | 0.43881 | 153 | 2
2023 | SO2 [B] | Auto QC L3 | 2142049803 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 97.0802 | 0.17109 | 0.09 | 0.226 | 0.21 | 0.48 | 0.213 | 0.4736 | 0.07123 | 0.1862 | 152 | 2
2023 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SFLT-1 | 0 | 98.5758 | 10.8209 | 5.395 | 11.175 | 16.42 | 22.89 | 17.362 | 20.2261 | 3.2085 | 13.9378 | 84 | 3
2023 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SFLT-1 | 0 | 93.1365 | 4.4513 | 2.32 | 4.128 | 5.61 | 10.19 | 6.051 | 10.5488 | 0.98087 | 6.5912 | 381 | 5
2023 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SFLT-1 | 0 | 94.4826 | 5.4574 | 2.71 | 5.327 | 6.41 | 15.43 | 7.1385 | 17.1776 | 2.7867 | 9.0993 | 1597 | 10
2023 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SFLT-1 | 0 | 935.0226 | 94.6099 | 4.27 | 7.12 | 14.34 | 16.61 | 15.614 | 18.413 | 5.7683 | 13.0226 | 84 | 3
2023 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SFLT-1 | 0 | 975.2626 | 39.2648 | 1.625 | 6.349 | 4.47 | 15 | 4.656 | 14.5535 | 1.2193 | 8.4334 | 358 | 5
2023 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SFLT-1 | 0 | 952.8552 | 41.4219 | 2.4 | 4.213 | 5.79 | 10.51 | 5.9555 | 10.1087 | 1.5331 | 4.1468 | 1540 | 10
2023 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 589946 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SFLT-1 | 0 | 103.9452 | 3.951 | 3.26 | 5.487 | 6.71 | 10.82 | 5.933 | 9.8818 | 0.88944 | 4.3826 | 73 | 3
2023 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 589947 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SFLT-1 | 0 | 990.411 | 33.502 | 2.585 | 5.068 | 5.1 | 10.17 | 4.551 | 8.9626 | 0.59324 | 2.0212 | 73 | 3
2023 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SFLT-1 | 0 | 108.9759 | 7.3366 | 3.965 | 10.44 | 12.59 | 20.56 | 14.198 | 20.803 | 4.5626 | 10.8051 | 88 | 3
2023 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SFLT-1 | 0 | 103.5161 | 4.0332 | 2.495 | 3.678 | 6.08 | 12.28 | 6.182 | 12.9295 | 1.8182 | 7.4983 | 1233 | 5
2023 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SFLT-1 | 0 | 102.5672 | 5.5607 | 2.625 | 4.597 | 6.4 | 11.93 | 7.234 | 14.1356 | 2.4779 | 6.5781 | 2457 | 15
2023 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SFLT-1 | 0 | 1016.89 | 72.72 | 2.07 | 8.418 | 7.65 | 16.6 | 8.068 | 18.1834 | 3.8046 | 6.8199 | 80 | 3
2023 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SFLT-1 | 0 | 1012.6155 | 35.8924 | 2.2 | 4.622 | 5.15 | 17.13 | 4.96 | 17.0564 | 0.81668 | 5.6348 | 1229 | 5
2023 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SFLT-1 | 0 | 987.6728 | 38.168 | 2.055 | 3.734 | 4.99 | 9.46 | 5.3875 | 9.6055 | 1.6318 | 4.9458 | 2546 | 16
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 547776 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 6.7316 | 0.13428 | 1.445 | 1.851 | 3.71 | 4.34 | 4.093 | 5.1835 | 1.3213 | 2.9545 | 278 | 3
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 547776 | Cobas c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 6.9315 | 0.20168 | 1.85 | 2.603 | 4.66 | 6.71 | 4.4415 | 8.2114 | 1.7213 | 4.9971 | 174 | 2
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 547777 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 2.4877 | 0.060635 | 1.805 | 2.421 | 3.99 | 5.39 | 4.5005 | 5.8245 | 1.5028 | 2.2618 | 266 | 3
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 547777 | Cobas c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 2.5198 | 0.076042 | 1.96 | 3.005 | 4.5 | 7.92 | 5.0025 | 9.6526 | 2.4518 | 4.7416 | 196 | 2
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 641249 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 2.4861 | 0.068918 | 1.97 | 2.669 | 4.42 | 6.07 | 4.702 | 6.3636 | 1.3493 | 2.571 | 4754 | 19
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 641249 | Cobas c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 2.4426 | 0.078732 | 1.98 | 3.987 | 4.29 | 8.63 | 4.6685 | 8.4025 | 1.5406 | 2.9481 | 1130 | 9
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 641249 | Cobas c701/ c702 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 2.5727 | 0.069536 | 1.69 | 2.34 | 4.06 | 5.37 | 4.374 | 6.0391 | 1.6593 | 3.0572 | 1479 | 3
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 641251 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 6.7304 | 0.16964 | 1.61 | 2.468 | 3.5 | 5.42 | 3.765 | 5.5224 | 0.92507 | 2.5814 | 4744 | 19
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 641251 | Cobas c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 6.7984 | 0.24007 | 1.485 | 3.223 | 3.8 | 7.24 | 4.3005 | 7.6845 | 1.7919 | 3.6307 | 1148 | 9
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 641251 | Cobas c701/ c702 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 7.0462 | 0.18154 | 1.53 | 2.421 | 3.49 | 5.09 | 3.9105 | 5.598 | 1.2721 | 2.8124 | 1484 | 3
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 673310 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 2.5144 | 0.063544 | 1.92 | 2.72 | 4.09 | 5.83 | 4.364 | 6.1506 | 0.99173 | 2.2838 | 6078 | 19
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 673310 | Cobas c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 2.467 | 0.059101 | 1.45 | 2.334 | 3.34 | 5.4 | 3.701 | 5.8387 | 1.2681 | 2.7306 | 2131 | 11
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 673310 | Cobas c701/ c702 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 2.588 | 0.065689 | 1.66 | 2.33 | 3.94 | 4.75 | 4.254 | 5.723 | 1.0491 | 2.5356 | 1013 | 3
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 673311 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 6.6141 | 0.16637 | 1.51 | 2.287 | 3.31 | 5.21 | 3.433 | 5.5567 | 0.71528 | 2.4049 | 6078 | 19
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 673311 | Cobas c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 6.7504 | 0.19364 | 1.355 | 2.475 | 3.65 | 6.75 | 4.022 | 7.0669 | 1.3991 | 3.7514 | 2154 | 11
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 673311 | Cobas c701/ c702 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 6.8735 | 0.17668 | 1.6 | 2.06 | 3.78 | 4.78 | 4.338 | 5.702 | 0.9826 | 3.0333 | 1034 | 3
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 722652 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 2.5815 | 0.06558 | 1.85 | 2.846 | 3.98 | 6.31 | 4.1085 | 6.7335 | 1.1459 | 2.4532 | 3183 | 17
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 722652 | Cobas c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 2.5587 | 0.077089 | 1.7 | 2.935 | 4.12 | 6.23 | 4.401 | 6.882 | 0.9638 | 3.4451 | 1418 | 13
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 722652 | Cobas c701/ c702 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 2.6326 | 0.049486 | 1.68 | 1.88 | 3.39 | 3.77 | 3.2145 | 3.297 | 0.28023 | 0.58782 | 300 | 2
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 722654 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 6.5998 | 0.1818 | 1.66 | 2.768 | 3.81 | 6.27 | 4.17 | 7.2283 | 1.1276 | 3.1115 | 3257 | 17
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 722654 | Cobas c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 6.8128 | 0.21814 | 1.56 | 3.855 | 4.42 | 7.83 | 4.983 | 7.1365 | 1.1117 | 4.0044 | 1434 | 13
2023 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 722654 | Cobas c701/ c702 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 | 0 | 6.7797 | 0.11981 | 1.71 | 1.805 | 3.42 | 3.62 | 2.999 | 3.2475 | 0.13765 | 0.55189 | 304 | 2
2023 | STFR [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 1.3915 | 0.051243 | 2.05 | 11.975 | 4.85 | 24.09 | 4.9875 | 22.7625 | 1.6225 | 3.6852 | 197 | 4
2023 | STFR [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 2.0526 | 0.079617 | 2.115 | 10.916 | 4.33 | 26.29 | 4.6415 | 26.7584 | 1.2526 | 4.9186 | 197 | 4
2023 | STFR [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 2.2756 | 0.13216 | 2.22 | 10.95 | 5.66 | 29.38 | 6.043 | 30.1604 | 1.31 | 12.0823 | 133 | 3
2023 | STFR [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 1.711 | 0.039311 | 1.93 | 2.485 | 3.94 | 5.17 | 3.668 | 5.0062 | 0.55469 | 0.94937 | 70 | 3
2023 | STFR [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 2.0173 | 0.035018 | 1.37 | 1.602 | 2.77 | 3.21 | 2.686 | 2.91 | 0.25329 | 0.39135 | 66 | 2
2023 | STFR [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] | 0 | 3.0694 | 0.042074 | 1.28 | 1.384 | 2.6 | 3.02 | 2.52 | 3.2728 | 0.52346 | 1.0065 | 18 | 2
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 582583 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 0 | 0.12651 | 0.007463 | 2.51 | 3.918 | 7.9 | 12.09 | 9.3565 | 13.6869 | 5.07 | 9.4419 | 45 | 4
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 582583 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 0.10895 | 0.013313 | 2.5 | 9.757 | 19.27 | 24.23 | 18.301 | 22.8624 | 6.6164 | 19.601 | 21 | 3
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 582583 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 0 | 0.075362 | 0.01402 | 3.23 | 9.192 | 10.61 | 24.15 | 12.27 | 24.7022 | 5.504 | 16.2761 | 395 | 12
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 582583 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 0.074439 | 0.008366 | 3.61 | 7.018 | 9.4 | 29.55 | 10.78 | 31.798 | 3.1421 | 22.7788 | 66 | 5
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 582583 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 0.09051 | 0.00803 | 1.82 | 5.455 | 8.83 | 16.02 | 9.709 | 17.3365 | 5.6625 | 12.056 | 373 | 4
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 582583 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) | 0 | 0.092354 | 0.00749 | 1.76 | 5.91 | 9.2 | 17.86 | 9.5405 | 19.212 | 5.7492 | 11.1501 | 1468 | 19
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 582585 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 5.5286 | 0.89439 | 3.58 | 8.814 | 21.63 | 34.39 | 20.524 | 30.6852 | 11.9597 | 22.238 | 21 | 3
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 582585 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 0 | 5.8378 | 0.48769 | 3.65 | 5.364 | 8.58 | 13.08 | 10.631 | 14.6368 | 5.6044 | 6.936 | 36 | 4
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 582585 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 5.9427 | 0.32155 | 3.74 | 6.568 | 8.17 | 13.85 | 8.751 | 14.6862 | 3.9027 | 6.5995 | 67 | 5
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 582585 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 0 | 5.9139 | 0.33357 | 3.5 | 5.208 | 7.4 | 13.15 | 8.324 | 14.1298 | 2.6161 | 6.2657 | 401 | 12
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 582585 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 5.227 | 0.29192 | 3.135 | 4.695 | 7.18 | 9.78 | 7.5065 | 10.653 | 2.3468 | 4.2966 | 371 | 4
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 582585 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) | 661498 | 5.3678 | 0.36867 | 3.635 | 7.196 | 8.92 | 15.52 | 9.8445 | 15.4524 | 2.8189 | 6.971 | 533 | 10
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 582585 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) | 0 | 5.3952 | 0.52155 | 5.22 | 9.935 | 12.79 | 23.75 | 13.4465 | 25.0647 | 4.3044 | 9.9787 | 929 | 13
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 610593 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 0 | 0.10322 | 0.009548 | 2.28 | 6.1 | 7.75 | 19.95 | 9.579 | 21.2372 | 6.4126 | 11.1679 | 92 | 5
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 610593 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 0.11364 | 0.0168 | 5.12 | 10.068 | 14.07 | 27.8 | 16.402 | 31.2904 | 7.8303 | 17.416 | 233 | 5
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 610593 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 0.064652 | 0.009106 | 3.88 | 8.4 | 12.37 | 25.67 | 14.32 | 27.7942 | 7.0111 | 14.37 | 771 | 8
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 610593 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 0 | 0.070094 | 0.012847 | 4.55 | 13.172 | 12.83 | 29.38 | 14.751 | 29.2538 | 5.8946 | 15.8437 | 5920 | 67
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 610593 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) | 0 | 0.091473 | 0.00886 | 1.855 | 7.089 | 8.74 | 18.58 | 9.3705 | 19.6041 | 4.5006 | 11.6915 | 14422 | 101
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 610593 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 0.086647 | 0.01098 | 2.94 | 7.81 | 13.84 | 27.69 | 15.545 | 26.447 | 9.5038 | 17.1045 | 1797 | 12
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 610594 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 5.4832 | 0.56895 | 6.05 | 9.51 | 12.93 | 23.71 | 14.326 | 27.7646 | 6.0945 | 11.0368 | 213 | 5
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 610594 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 0 | 4.9843 | 0.31199 | 4.28 | 8.145 | 8.4 | 17.37 | 7.843 | 16.299 | 2.2614 | 4.3585 | 92 | 5
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 610594 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 0 | 5.6479 | 0.43015 | 3.675 | 7.595 | 9.56 | 16.74 | 10.289 | 18.5298 | 3.8489 | 9.2066 | 5967 | 67
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 610594 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 5.406 | 0.43876 | 3.415 | 9.022 | 10.2 | 18.27 | 11.626 | 16.4141 | 4.2566 | 8.3318 | 881 | 9
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 610594 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) | 0 | 5.1295 | 0.37461 | 3.405 | 7.148 | 8.87 | 16.7 | 9.685 | 17.5694 | 3.2809 | 8.5381 | 14562 | 101
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 610594 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 5.0735 | 0.33048 | 2.91 | 7.68 | 8.51 | 16.28 | 9.154 | 17.863 | 3.6359 | 7.6245 | 1791 | 12
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 653369 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 0.10597 | 0.014034 | 1.44 | 3.308 | 7.54 | 27.74 | 7.896 | 28.7684 | 2.059 | 26.5845 | 100 | 3
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 653369 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 0 | 0.12626 | 0.02312 | 2.48 | 7.02 | 11.88 | 26.92 | 12.894 | 25.1324 | 6.3254 | 19.4583 | 462 | 11
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 653369 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 0.069399 | 0.012302 | 5.83 | 10.688 | 18.73 | 30.54 | 20.566 | 33.1432 | 11.0196 | 21.646 | 488 | 6
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 653369 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 0 | 0.069423 | 0.011064 | 4.89 | 12.302 | 14.4 | 31.68 | 15.853 | 31.5994 | 6.5376 | 17.2887 | 13328 | 77
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 653369 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 0.094234 | 0.010004 | 2.87 | 7.904 | 11.67 | 22.6 | 12.486 | 24.378 | 6.7682 | 12.6012 | 2527 | 14
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 653369 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) | 0 | 0.095157 | 0.008722 | 1.88 | 6.954 | 8.4 | 17.86 | 9.0385 | 18.8945 | 4.1534 | 11.3176 | 46991 | 134
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 653372 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 0 | 4.8049 | 0.46751 | 4.47 | 9.165 | 9.58 | 21.46 | 10.0055 | 22.0075 | 3.6437 | 10.0128 | 459 | 11
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 653372 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 4.6032 | 0.19475 | 3.28 | 4.838 | 7.42 | 10.51 | 8.225 | 10.8576 | 2.4654 | 4.6183 | 99 | 3
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 653372 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 5.1824 | 0.45761 | 2.74 | 7.468 | 10.92 | 15.89 | 11.4975 | 17.0985 | 4.075 | 9.9629 | 511 | 8
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 653372 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS | 625935 | 5.1964 | 0.32663 | 3.215 | 4.696 | 12.22 | 16.53 | 11.8305 | 16.0097 | 4.5884 | 12.316 | 33 | 2
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 653372 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 0 | 5.144 | 0.39092 | 3.775 | 7.355 | 9.5 | 17.98 | 10.3485 | 19.445 | 3.3327 | 8.7309 | 12419 | 75
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 653372 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 625935 | 5.3803 | 0.41393 | 3.235 | 7.342 | 8.92 | 17.05 | 9.107 | 17.2674 | 2.8612 | 8.0128 | 1220 | 19
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 653372 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) | 0 | 5.1332 | 0.38936 | 3.71 | 7.11 | 9.4 | 16.94 | 10.246 | 18.1597 | 3.414 | 9.0733 | 47776 | 134
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 653372 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 5.0796 | 0.45949 | 3.41 | 7.26 | 9.31 | 19.85 | 10.1285 | 22.815 | 3.9629 | 12.7765 | 2516 | 14
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 699443 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 0 | 0.13168 | 0.006814 | 1.92 | 3.754 | 6.83 | 10.17 | 8.027 | 11.8472 | 4.7916 | 7.1861 | 91 | 7
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 699443 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 0 | 0.073171 | 0.014016 | 4.015 | 9.82 | 12.29 | 27.46 | 12.041 | 27.426 | 4.8022 | 13.2089 | 338 | 14
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 699443 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 0.08217 | 0.007027 | 2.66 | 5.148 | 7.3 | 14.6 | 7.929 | 17.525 | 4.1885 | 8.8443 | 234 | 4
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 699443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 0.094364 | 0.02256 | 1.69 | 8.633 | 5.29 | 18.54 | 6.0135 | 17.0879 | 1.724 | 9.7195 | 456 | 11
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 699443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) | 0 | 0.091391 | 0.008242 | 1.88 | 5.631 | 7.65 | 15.75 | 8.602 | 16.506 | 3.9566 | 10.2295 | 29082 | 153
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 699450 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 0 | 4.3346 | 0.40589 | 5.08 | 7.576 | 15.22 | 18.41 | 16.081 | 20.3498 | 8.4875 | 10.6886 | 85 | 6
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 699450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 4.7015 | 0.365 | 2.5 | 5.276 | 4.89 | 9.89 | 6.055 | 9.5218 | 0.94582 | 2.152 | 254 | 4
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 699450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 0 | 4.5972 | 0.33948 | 3.45 | 6.803 | 8.63 | 17.33 | 9.404 | 18.3236 | 3.2138 | 7.8497 | 7619 | 66
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 699450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) | 0 | 4.5744 | 0.27839 | 3.08 | 5.722 | 7.58 | 13.6 | 8.379 | 14.69 | 2.7991 | 7.2426 | 29164 | 152
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 699450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS | 0 | 4.679 | 0.3688 | 2.35 | 6.27 | 10.19 | 16.92 | 11.603 | 18.3676 | 6.7543 | 12.1672 | 406 | 11
2023 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 699450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) | 661498 | 4.4408 | 0.1566 | 1.95 | 2.41 | 8.06 | 10.44 | 8.139 | 11.466 | 6.5958 | 8.4235 | 131 | 4
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 | 0 | 1.569 | 0.11518 | 6.02 | 7.458 | 12.77 | 16.71 | 13.3785 | 16.7523 | 3.4462 | 4.4399 | 24 | 2
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 | 0 | 1.5325 | 0.10277 | 4.38 | 5.49 | 9.98 | 11.54 | 11.468 | 12.955 | 4.1512 | 7.0291 | 218 | 5
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 | 0 | 3.4419 | 0.24411 | 8.5 | 12.814 | 16.73 | 26.18 | 15.864 | 22.769 | 1.5662 | 1.9299 | 27 | 2
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 | 0 | 3.3853 | 0.20483 | 3.3 | 5.139 | 8.58 | 12.31 | 9.965 | 14.2417 | 3.8282 | 5.9161 | 230 | 7
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 | 0 | 1.5077 | 0.078337 | 3.435 | 5.692 | 7.62 | 11.73 | 7.2575 | 12.3586 | 1.9207 | 4.8964 | 75 | 7
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 | 0 | 1.4921 | 0.10842 | 3.9 | 6.463 | 9.48 | 15.4 | 10.189 | 16.4819 | 3.7127 | 8.1111 | 2155 | 31
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 | 0 | 1.5692 | 0.091134 | 2.92 | 5.57 | 7.29 | 12.71 | 7.6015 | 14.1242 | 2.4683 | 8.0812 | 3083 | 20
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) | 0 | 1.5341 | 0.082232 | 2.88 | 4.556 | 6.51 | 12.65 | 7.076 | 13.1162 | 3.4838 | 5.5945 | 385 | 6
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 | 0 | 3.2487 | 0.2197 | 3.91 | 7.53 | 12.06 | 15.6 | 11.746 | 15.698 | 2.4345 | 10.4341 | 72 | 6
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 | 0 | 3.2451 | 0.19662 | 3.28 | 5.05 | 8.05 | 13.74 | 8.303 | 14.3205 | 2.9634 | 7.7878 | 2104 | 30
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 | 0 | 3.3856 | 0.16576 | 2.65 | 4.818 | 6.05 | 12.07 | 6.794 | 11.9916 | 2.4166 | 5.8013 | 3106 | 20
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) | 0 | 3.3723 | 0.18495 | 2.3 | 3.835 | 6.39 | 9.96 | 7.071 | 10.6375 | 3.4464 | 5.7656 | 409 | 6
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 | 0 | 1.483 | 0.092718 | 4.45 | 7.622 | 10.31 | 17.03 | 11.574 | 16.2972 | 2.9774 | 9.2635 | 112 | 4
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 | 0 | 1.5518 | 0.12176 | 3.39 | 5.39 | 9.66 | 15.99 | 10.9565 | 19.3736 | 5.3257 | 11.0939 | 233 | 5
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 | 0 | 1.6724 | 0.058056 | 2.67 | 3.818 | 6.45 | 10.46 | 6.334 | 12.2412 | 1.5998 | 6.2784 | 173 | 5
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) | 0 | 1.6301 | 0.082114 | 2.215 | 6.308 | 6.68 | 13.17 | 7.5645 | 15.6056 | 3.0847 | 7.5584 | 132 | 2
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 | 0 | 3.4799 | 0.20519 | 2.7 | 6.908 | 5.45 | 13.96 | 6.19 | 12.6354 | 0.93324 | 3.5466 | 110 | 4
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 | 0 | 3.3503 | 0.18178 | 2.995 | 4.756 | 7.76 | 13.13 | 7.7725 | 13.9918 | 3.0611 | 6.8882 | 239 | 5
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 | 0 | 3.6197 | 0.13549 | 2.02 | 3.364 | 4.83 | 10.28 | 5.302 | 11.4424 | 2.4424 | 4.0882 | 175 | 5
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) | 0 | 3.7058 | 0.15275 | 1.985 | 3.027 | 5.86 | 8.99 | 6.667 | 9.3891 | 3.0982 | 6.6308 | 142 | 2
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 | 0 | 1.4823 | 0.10175 | 4.91 | 7.93 | 10.59 | 16.55 | 10.748 | 13.898 | 0.80332 | 3.8081 | 77 | 4
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 | 0 | 1.4402 | 0.094688 | 3.25 | 5.42 | 7.56 | 11.47 | 7.209 | 10.0718 | 1.6851 | 5.581 | 326 | 8
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) | 0 | 1.5653 | 0.11178 | 2.725 | 5.138 | 8.78 | 15.12 | 10.18 | 17.4076 | 4.0152 | 12.1419 | 301 | 4
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 | 0 | 1.5078 | 0.11285 | 3.385 | 8.416 | 8.55 | 19.08 | 9.9795 | 20.5539 | 2.0665 | 10.3542 | 167 | 6
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 | 0 | 3.5814 | 0.29637 | 4.39 | 8.452 | 10.83 | 19.07 | 11.426 | 16.451 | 2.9772 | 8.4055 | 74 | 4
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 | 0 | 3.4832 | 0.20197 | 2.96 | 4.34 | 7.11 | 12.2 | 7.33 | 13.155 | 2.4911 | 6.082 | 340 | 9
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) | 0 | 3.6835 | 0.18187 | 1.965 | 4.154 | 7.73 | 11.67 | 9.1015 | 12.7767 | 5.0402 | 9.8164 | 300 | 4
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 | 0 | 3.5959 | 0.2417 | 1.63 | 4.15 | 6.09 | 9.77 | 6.263 | 11.2964 | 2.9098 | 7.4743 | 165 | 6
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 | 0 | 1.477 | 0.095297 | 4.405 | 7.224 | 10.29 | 14.91 | 10.615 | 15.2825 | 2.1296 | 6.7548 | 228 | 6
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 | 0 | 1.4625 | 0.079683 | 3.27 | 5.698 | 7.86 | 12.86 | 8.541 | 13.2426 | 2.6509 | 5.9559 | 4924 | 38
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 (09007725) | 0 | 1.4701 | 0.089203 | 3.32 | 6.025 | 7.82 | 13.16 | 9.107 | 15.4485 | 2.7545 | 6.1572 | 627 | 8
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) | 0 | 1.542 | 0.081207 | 2.82 | 5.258 | 7.19 | 11.64 | 7.915 | 12.1354 | 2.3702 | 5.5419 | 1260 | 16
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 | 0 | 1.5229 | 0.078683 | 2.96 | 5.018 | 7.48 | 12.38 | 7.828 | 13.8414 | 2.4296 | 6.6478 | 8467 | 31
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 | 0 | 3.5377 | 0.19708 | 3.06 | 7.534 | 8.31 | 15.24 | 8.694 | 13.1208 | 1.9134 | 5.3846 | 224 | 6
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 | 0 | 3.4112 | 0.16295 | 2.78 | 5.125 | 6.77 | 11.4 | 7.476 | 11.785 | 2.2322 | 5.4833 | 4942 | 38
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 (09007725) | 0 | 3.4172 | 0.19596 | 2.56 | 5.86 | 6.93 | 11.94 | 8.031 | 12.7032 | 2.5097 | 4.9555 | 637 | 8
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) | 0 | 3.5612 | 0.15331 | 2.6 | 3.994 | 5.58 | 10.72 | 5.897 | 10.8722 | 1.6891 | 3.9969 | 1250 | 16
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 | 0 | 3.5517 | 0.1453 | 2.46 | 4.22 | 5.91 | 9.73 | 6.344 | 10.782 | 1.908 | 5.0149 | 8509 | 31
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 | 0 | 1.518 | 0.038088 | 1.81 | 2.706 | 3.75 | 5.65 | 3.683 | 6.0566 | 1.1967 | 1.6799 | 27 | 4
2023 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 | 0 | 3.3277 | 0.074273 | 2.05 | 2.234 | 4.16 | 4.58 | 3.772 | 4.3216 | 0.38142 | 0.62441 | 21 | 3
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 | 0 | 104.5895 | 4.1197 | 2.99 | 4.578 | 6.29 | 9.23 | 6.369 | 8.355 | 1.366 | 3.4956 | 19 | 2
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 0 | 98.1597 | 4.5966 | 3.565 | 4.916 | 7.74 | 10.34 | 7.987 | 11.6554 | 2.1243 | 5.3308 | 175 | 5
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 | 0 | 155.6458 | 8.1015 | 4.89 | 5.228 | 9.81 | 10.82 | 8.827 | 10.5828 | 2.912 | 5.3879 | 24 | 2
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 0 | 147.2513 | 7.1388 | 3.705 | 6.221 | 8.06 | 13.86 | 8.48 | 14.5617 | 2.6005 | 3.9209 | 205 | 6
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 | 0 | 99.0409 | 6.5548 | 3.32 | 5.122 | 11.32 | 14.6 | 13.007 | 17.5164 | 6.5555 | 9.389 | 78 | 4
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 0 | 97.0906 | 6.1398 | 3.26 | 5.898 | 8.28 | 13.48 | 9.119 | 14.4652 | 3.0803 | 7.0649 | 1947 | 28
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) | 0 | 90.3674 | 6.9752 | 2.87 | 4.186 | 8.03 | 13.68 | 9.262 | 15.584 | 3.9729 | 7.9108 | 743 | 6
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 | 0 | 90.4038 | 5.8955 | 3.48 | 6.546 | 8.79 | 14.85 | 10.073 | 15.974 | 3.3335 | 7.6314 | 3170 | 19
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 | 0 | 144.4073 | 9.2366 | 3.64 | 5.833 | 9.81 | 14.21 | 10.766 | 16.6122 | 5.9347 | 7.7134 | 79 | 4
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 0 | 143.6651 | 8.912 | 3.08 | 5.813 | 7.92 | 12.82 | 8.8165 | 13.4237 | 3.0362 | 6.6485 | 1956 | 27
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) | 0 | 131.9997 | 9.8465 | 3.15 | 5.139 | 7.84 | 13.01 | 9.044 | 13.3626 | 3.6026 | 7.0151 | 770 | 6
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 | 0 | 131.8196 | 8.4134 | 3.16 | 6.15 | 8.55 | 15.46 | 9.0615 | 15.3592 | 2.9222 | 7.324 | 3180 | 19
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 0 | 101.1732 | 7.3739 | 3.83 | 13.178 | 8.36 | 27.38 | 8.141 | 26.2942 | 1.9778 | 5.8467 | 99 | 3
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 | 0 | 92.8078 | 4.9287 | 3.105 | 4.355 | 10.09 | 12.99 | 10.079 | 14.7625 | 6.1112 | 8.9144 | 51 | 3
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 0 | 156.041 | 11.4513 | 3.56 | 6.121 | 10.47 | 15.44 | 10.858 | 16.6366 | 2.2222 | 9.7316 | 98 | 3
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 | 0 | 140.2173 | 8.3554 | 2.63 | 4.225 | 6.18 | 15.16 | 5.957 | 17.7055 | 3.9145 | 10.7815 | 51 | 3
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 | 0 | 95.1455 | 5.9775 | 3.235 | 7.511 | 8.29 | 15.64 | 8.7865 | 14.1578 | 2.1782 | 4.2224 | 65 | 2
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 0 | 91.609 | 6.8882 | 2.795 | 5.222 | 7.41 | 14.5 | 8.3585 | 14.8607 | 2.6014 | 8.0183 | 334 | 7
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 | 0 | 90.1813 | 5.5624 | 3.15 | 5.91 | 8.22 | 12.04 | 8.688 | 12.1902 | 2.6482 | 4.7691 | 393 | 6
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 | 0 | 144.4408 | 8.6998 | 3.83 | 6.822 | 11.62 | 15.71 | 10.732 | 16.0372 | 1.8237 | 7.9402 | 62 | 2
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 0 | 136.2603 | 9.3161 | 2.76 | 5.43 | 6.74 | 14.96 | 6.958 | 14.8882 | 1.7776 | 6.1456 | 267 | 8
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 | 0 | 131.3686 | 7.639 | 2.38 | 5.075 | 6.78 | 10.07 | 7.254 | 12.0412 | 2.4158 | 6.0662 | 240 | 6
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 | 0 | 92.9963 | 5.7313 | 3.32 | 6.72 | 7.93 | 14.3 | 7.935 | 15.035 | 1.5772 | 4.6593 | 257 | 6
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 711663 | 87.4657 | 4.9134 | 3.77 | 5.429 | 9.01 | 11.93 | 9.8895 | 12.47 | 2.1307 | 5.2991 | 65 | 3
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 (09007741) | 0 | 92.8848 | 6.2424 | 3.675 | 7.557 | 8.91 | 16.1 | 9.1965 | 17.4221 | 2.805 | 5.161 | 495 | 4
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 627325 | 89.5993 | 4.5157 | 4.15 | 5.516 | 8.83 | 11.27 | 9.1825 | 10.7931 | 1.3284 | 4.9189 | 225 | 5
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 0 | 91.5467 | 5.5607 | 3.8 | 6.646 | 8.85 | 14.64 | 9.773 | 14.4658 | 2.7537 | 6.7973 | 3641 | 27
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 | 627331 | 84.3076 | 4.5568 | 2.415 | 4.083 | 5.88 | 9.39 | 6.261 | 10.4036 | 1.8443 | 5.6422 | 662 | 7
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 | 0 | 86.21 | 4.1898 | 3.08 | 5.53 | 7.02 | 13.13 | 7.535 | 13.431 | 1.8005 | 6.6549 | 7255 | 27
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) | 0 | 86.8033 | 3.4098 | 2.61 | 4.97 | 6.26 | 11.15 | 6.8635 | 9.641 | 1.6317 | 4.6583 | 859 | 12
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 | 0 | 141.2975 | 8.3563 | 3.29 | 6.74 | 7.99 | 15.12 | 8.07 | 13.445 | 1.5858 | 4.9671 | 264 | 6
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 711663 | 134.3985 | 7.5747 | 3.16 | 4.665 | 8.97 | 11.43 | 9.5795 | 13.2037 | 4.5734 | 7.1767 | 65 | 3
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 627325 | 135.0075 | 6.4316 | 3.295 | 4.748 | 8.13 | 10.28 | 8.0215 | 10.1327 | 1.3674 | 5.3508 | 226 | 5
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 0 | 139.2656 | 8.0127 | 3.6 | 6.06 | 8.52 | 13.69 | 8.8255 | 13.86 | 2.5431 | 6.5798 | 3606 | 28
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 (09007741) | 0 | 141.3916 | 8.593 | 3.895 | 7.068 | 8.97 | 14.29 | 9.1545 | 15.0794 | 2.2552 | 4.055 | 495 | 5
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) | 711668 | 127.3248 | 4.1438 | 1.505 | 2.737 | 3.44 | 6.34 | 3.7265 | 7.173 | 1.7409 | 2.9655 | 83 | 6
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 | 627331 | 124.5759 | 7.734 | 2.715 | 5.073 | 6.21 | 14.16 | 6.691 | 16.283 | 2.3387 | 7.7345 | 672 | 7
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) | 0 | 126.8408 | 5.3932 | 2.56 | 5.428 | 6.1 | 11.35 | 6.849 | 11.1096 | 1.8583 | 4.998 | 754 | 9
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 | 0 | 127.3065 | 6.0083 | 3 | 5.072 | 6.72 | 12.41 | 7.176 | 13.3328 | 1.7525 | 6.4952 | 6394 | 23
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 | 711668 | 128.0351 | 6.0834 | 3.44 | 4.562 | 7.57 | 10.84 | 7.778 | 11.0114 | 1.8825 | 5.3335 | 772 | 8
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 0 | 97.9904 | 3.7865 | 3.71 | 4.35 | 7.41 | 8.68 | 6.389 | 7.5562 | 0.4045 | 1.3524 | 32 | 4
2023 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 0 | 137.5703 | 6.1659 | 4.085 | 4.841 | 8.27 | 9.69 | 7.5405 | 8.4809 | 0.78805 | 1.0955 | 26 | 3
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 527135 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 2.3696 | 0.22329 | 6.9 | 10.662 | 15.44 | 21.68 | 16.09 | 21.6904 | 2.6017 | 6.7302 | 102 | 5
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 527139 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 9.1826 | 0.53784 | 3.13 | 7.066 | 8.29 | 14.68 | 9.59 | 13.8302 | 2.2132 | 3.9602 | 101 | 5
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 527140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 16.3456 | 0.8787 | 3.63 | 5.964 | 8.79 | 12.24 | 9.89 | 11.836 | 2.78 | 3.7507 | 103 | 5
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 577909 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS | 688740 | 2.5806 | 0.14596 | 5.545 | 7.025 | 11.21 | 14.06 | 10.073 | 12.7905 | 1.1854 | 1.6372 | 102 | 2
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 577909 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 2.4757 | 0.24421 | 6.045 | 10.2 | 16.86 | 21.87 | 17.0935 | 23.732 | 3.4209 | 12.8763 | 280 | 10
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 577909 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS | 614905 | 2.5143 | 0.21394 | 6.83 | 8.55 | 14.51 | 20 | 14.218 | 20.214 | 3.0129 | 7.007 | 191 | 4
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 577909 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 2.4126 | 0.20624 | 5.89 | 9.518 | 13.78 | 20.17 | 14.0325 | 21.7681 | 3.4748 | 10.5354 | 3227 | 36
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 577911 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 8.8675 | 0.47837 | 3.485 | 5.659 | 7.69 | 11.89 | 7.6845 | 10.6697 | 1.041 | 2.3027 | 36 | 2
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 577911 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 9.2268 | 0.60115 | 3.22 | 8.475 | 7.97 | 16.8 | 8.8855 | 17.012 | 2.4894 | 7.3782 | 312 | 10
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 577911 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS | 688740 | 9.3007 | 0.38532 | 3.855 | 5.325 | 7.9 | 10.68 | 7.5635 | 9.294 | 0.76141 | 1.1911 | 101 | 2
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 577911 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS | 614905 | 9.1716 | 0.44945 | 4.18 | 5.26 | 8.96 | 10.42 | 8.562 | 9.683 | 1.703 | 2.4733 | 190 | 4
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 577911 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 9.0189 | 0.46004 | 3.27 | 5.182 | 7.72 | 12.24 | 7.738 | 13.0681 | 2.05 | 6.6947 | 3224 | 36
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 577913 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 16.2448 | 1.0256 | 3.24 | 7.936 | 7.81 | 18.04 | 8.141 | 16.5672 | 1.7798 | 10.1771 | 437 | 12
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 577913 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS | 614905 | 16.0855 | 0.78431 | 3.45 | 5.22 | 7.4 | 10.35 | 7.778 | 9.99 | 1.7527 | 4.3254 | 188 | 4
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 577913 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 15.986 | 0.75238 | 3.06 | 5.185 | 6.98 | 11.86 | 7.342 | 12.1998 | 2.2223 | 5.2771 | 3209 | 36
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 657426 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 2.3725 | 0.23281 | 7.14 | 10.316 | 15.17 | 21.82 | 15.022 | 21.8724 | 3.6323 | 8.0204 | 1516 | 10
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 657426 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 2.2047 | 0.19189 | 6.315 | 9.358 | 14.19 | 20.85 | 14.9375 | 22.2851 | 3.7692 | 9.8744 | 8174 | 45
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 657427 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 9.6388 | 0.55535 | 4.105 | 6.275 | 9.31 | 14 | 9.4125 | 14.417 | 2.1446 | 5.3619 | 1571 | 9
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 657427 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 9.3326 | 0.4597 | 3.2 | 5.388 | 7.4 | 11.61 | 7.985 | 12.7145 | 2.3442 | 5.5883 | 7927 | 45
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 657428 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 16.527 | 0.89325 | 3.7 | 5.768 | 8.51 | 14.15 | 8.489 | 14.7362 | 2.1896 | 5.9776 | 1633 | 10
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 657428 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 16.2386 | 0.71605 | 2.875 | 4.607 | 6.73 | 10.08 | 7.014 | 11.1175 | 2.0662 | 4.7716 | 8021 | 44
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 739027 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 2.5135 | 0.20691 | 6.83 | 7.542 | 15.35 | 15.38 | 16.245 | 16.5242 | 4.9596 | 5.2193 | 112 | 4
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 739027 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 2.4981 | 0.18142 | 4.105 | 5.863 | 11.16 | 14.11 | 12.1005 | 17.3734 | 4.1798 | 8.2958 | 124 | 9
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 739030 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 10.3657 | 0.52438 | 3.05 | 3.53 | 6.97 | 8.81 | 8.274 | 10.1572 | 4.1203 | 4.5073 | 113 | 3
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 739030 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 10.4331 | 0.5107 | 2.875 | 4.258 | 7.58 | 9.95 | 7.9705 | 11.4905 | 2.3061 | 6.1116 | 116 | 9
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 739032 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 17.8573 | 0.94643 | 2.64 | 3.904 | 6.55 | 9.41 | 7.962 | 10.6644 | 4.3757 | 4.4046 | 121 | 3
2023 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 739032 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS | 0 | 17.9793 | 0.98647 | 2.81 | 4.921 | 6.64 | 10.24 | 7.004 | 11.897 | 2.0529 | 6.7452 | 116 | 9
2023 | TEICOPLANINE [S] | TEICOPLANINE L1 | 74635569 | Cobas c501 c502 | TERMOSCIENTIFIC | 0 | 7.7273 | 0.5226 | 4.99 | 7.576 | 11.02 | 15.22 | 11.942 | 16.6686 | 3.6932 | 4.7613 | 154 | 2
2023 | TEICOPLANINE [S] | TEICOPLANINE L2 | 74635571 | Cobas c501 c502 | TERMOSCIENTIFIC | 0 | 27.0273 | 1.2757 | 4.39 | 5.29 | 8.87 | 10.55 | 7.91 | 9.1886 | 0.26756 | 0.6362 | 176 | 2
2023 | TEICOPLANINE [S] | TEICOPLANINE L3 | 74635572 | Cobas c501 c502 | TERMOSCIENTIFIC | 0 | 42.0528 | 1.9121 | 4.17 | 4.822 | 8.41 | 9.63 | 7.54 | 8.1556 | 0.20052 | 1.4399 | 161 | 2
2023 | TEICOPLANINE [S] | TEICOPLANINE L1 | 74770634 | Cobas c501 c502 | TERMOSCIENTIFIC | 0 | 7.9941 | 0.47686 | 6.34 | 6.628 | 14.67 | 17.1 | 16.709 | 19.8898 | 6.2345 | 8.9422 | 153 | 2
2023 | TEICOPLANINE [S] | TEICOPLANINE L2 | 74770635 | Cobas c501 c502 | TERMOSCIENTIFIC | 0 | 27.4112 | 1.178 | 3.94 | 4.02 | 8.41 | 9.1 | 8.971 | 10.191 | 2.461 | 3.5548 | 169 | 2
2023 | TEICOPLANINE [S] | TEICOPLANINE L3 | 74770636 | Cobas c501 c502 | TERMOSCIENTIFIC | 0 | 42.2219 | 1.5755 | 3.1 | 3.244 | 6.94 | 7.81 | 7.615 | 8.9326 | 2.4942 | 3.5774 | 151 | 2
2023 | TEICOPLANINE [S] | TEICOPLANINE L1 | 74874743 | Cobas c501 c502 | TERMOSCIENTIFIC | 0 | 7.9395 | 0.49466 | 6.125 | 6.785 | 11.31 | 13.73 | 9.896 | 12.4556 | 1.1284 | 1.3483 | 185 | 2
2023 | TEICOPLANINE [S] | TEICOPLANINE L2 | 74874744 | Cobas c501 c502 | TERMOSCIENTIFIC | 0 | 26.9054 | 1.2592 | 3.555 | 6.213 | 7.23 | 12.5 | 7.3685 | 12.518 | 1.0354 | 2.3435 | 408 | 3
2023 | TEICOPLANINE [S] | TEICOPLANINE L3 | 74874746 | Cobas c501 c502 | TERMOSCIENTIFIC | 0 | 41.4054 | 1.7769 | 3.575 | 5.543 | 7.41 | 12.13 | 7.5005 | 11.9182 | 1.45 | 2.1637 | 411 | 3
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 20.4553 | 1.2112 | 4.48 | 6.694 | 9.88 | 14.42 | 11.77 | 16.9246 | 4.3614 | 6.8276 | 127 | 4
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 20.7463 | 1.2619 | 3.2 | 4.83 | 8.3 | 11.42 | 10.0225 | 13.372 | 5.0931 | 6.0027 | 160 | 2
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 8.4745 | 0.64907 | 3.485 | 8.805 | 11.82 | 18.37 | 13.2985 | 22.2277 | 7.2986 | 11.1112 | 134 | 5
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 9.1218 | 0.47882 | 3.165 | 4.59 | 7.69 | 10.49 | 8.959 | 12.045 | 4.2763 | 4.9449 | 160 | 2
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 506211 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 20.8565 | 1.0177 | 4.305 | 6.485 | 8.74 | 13.08 | 7.6537 | 11.2775 | 0.10757 | 0.10951 | 19 | 2
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 506213 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 8.5503 | 0.38477 | 4.145 | 5.741 | 9.16 | 11.94 | 8.1482 | 10.8417 | 0.11507 | 0.11581 | 17 | 2
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) | 0 | 20.3203 | 0.69098 | 1.75 | 3.212 | 4.78 | 8.69 | 4.947 | 8.8532 | 0.78163 | 6.5739 | 258 | 4
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 21.081 | 1.1361 | 2.44 | 5.237 | 6.55 | 11.79 | 7.4715 | 12.4005 | 2.9622 | 6.3798 | 378 | 16
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) | 0 | 21.3268 | 0.7689 | 2.85 | 3.804 | 6.11 | 8.68 | 5.807 | 9.3454 | 1.4121 | 3.7498 | 2030 | 14
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 21.475 | 1.0402 | 3.02 | 4.568 | 7.06 | 10.87 | 7.2585 | 12.2168 | 1.9411 | 5.748 | 10070 | 58
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 21.0997 | 0.91773 | 2.99 | 4.582 | 6.53 | 10.07 | 6.865 | 11.0982 | 1.7644 | 4.6305 | 12268 | 50
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) | 0 | 21.1578 | 0.88398 | 2.85 | 4.22 | 6.38 | 10.21 | 6.603 | 10.3816 | 1.7808 | 4.2139 | 13586 | 51
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 8.8147 | 0.55751 | 2.83 | 5.197 | 8.42 | 13.62 | 9.5075 | 14.522 | 4.1746 | 7.6432 | 361 | 16
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) | 0 | 8.6016 | 0.2851 | 2.52 | 3.478 | 6.45 | 7.86 | 6.898 | 8.906 | 1.5505 | 4.2861 | 260 | 4
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II | 688762 | 9.5088 | 0.5345 | 3.445 | 4.725 | 8.36 | 10.46 | 8.522 | 10.1682 | 1.6802 | 5.3793 | 254 | 3
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 8.9375 | 0.45338 | 3.2 | 5.14 | 7.36 | 12.13 | 7.8885 | 13.5223 | 2.2355 | 5.8425 | 9992 | 57
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) | 0 | 8.8497 | 0.34196 | 3.01 | 4.488 | 6.36 | 10.21 | 6.453 | 11.5814 | 1.572 | 4.7672 | 2033 | 14
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) | 0 | 8.9756 | 0.39994 | 2.86 | 4.5 | 6.55 | 10.29 | 6.936 | 10.837 | 1.8813 | 4.6517 | 13257 | 50
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 8.9384 | 0.41653 | 2.98 | 4.884 | 6.95 | 10.55 | 7.56 | 11.6978 | 2.1812 | 4.907 | 12302 | 50
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 21.1912 | 1.2828 | 2.31 | 5.756 | 5.86 | 13.08 | 6.456 | 13.8142 | 1.9189 | 6.931 | 304 | 3
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) | 0 | 19.785 | 0.96565 | 2.12 | 4.12 | 9.26 | 11.07 | 10.52 | 11.431 | 3.6254 | 7.8393 | 139 | 2
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 8.8547 | 0.35823 | 3.31 | 6.376 | 6.67 | 13.77 | 6.848 | 13.3362 | 1.3768 | 2.9653 | 59 | 2
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) | 0 | 8.5606 | 0.39777 | 2.09 | 3.46 | 6.98 | 9.52 | 7.847 | 8.969 | 3.0452 | 6.4065 | 139 | 2
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 9.0738 | 0.57684 | 2.1 | 5.566 | 6.01 | 13.7 | 5.836 | 13.6238 | 1.7854 | 7.7534 | 304 | 3
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 21.1443 | 0.93778 | 1.31 | 2.19 | 8.57 | 10.05 | 10.45 | 11.142 | 6.6781 | 8.721 | 28 | 3
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) | 0 | 20.6969 | 0.67876 | 2.53 | 2.751 | 5.48 | 7.82 | 5.603 | 9.1055 | 2.0564 | 4.7923 | 120 | 2
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 21.1886 | 0.85603 | 2.595 | 4.021 | 5.47 | 7.98 | 5.5165 | 8.375 | 0.72088 | 1.7267 | 111 | 6
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 20.2155 | 1.1238 | 2.55 | 4.975 | 7.31 | 11.02 | 8.253 | 10.913 | 2.7482 | 6.361 | 334 | 10
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) | 0 | 19.8623 | 0.7542 | 4.29 | 4.688 | 8.81 | 10.49 | 8.858 | 11.5846 | 1.7693 | 4.5668 | 105 | 5
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 8.9444 | 0.32988 | 2.97 | 3.306 | 6.77 | 7.6 | 6.19 | 8.5708 | 1.2799 | 3.7232 | 33 | 4
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) | 0 | 8.8424 | 0.24981 | 2.93 | 3.675 | 6.94 | 8.2 | 6.5645 | 8.7961 | 1.2361 | 3.7342 | 113 | 2
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 8.9983 | 0.435 | 3.18 | 4.96 | 6.69 | 9.83 | 7.251 | 9.199 | 1.4577 | 2.2552 | 106 | 6
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) | 0 | 8.6505 | 0.37322 | 3.82 | 4.586 | 8.54 | 10.79 | 8.968 | 12.4978 | 2.5648 | 6.2909 | 104 | 5
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 8.7303 | 0.41201 | 2.51 | 5.446 | 6.19 | 12.15 | 6.548 | 11.7018 | 1.5476 | 7.0585 | 336 | 10
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) | 0 | 20.5155 | 0.66925 | 1.71 | 3.398 | 4.25 | 10.87 | 4.5295 | 11.691 | 1.2686 | 6.9326 | 305 | 5
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 20.8387 | 1.1101 | 2.31 | 4.776 | 5.97 | 11.32 | 6.417 | 12.3446 | 2.1604 | 5.8812 | 1571 | 24
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 20.9455 | 1.1422 | 3.16 | 5.44 | 7.4 | 13.11 | 7.957 | 13.6186 | 2.4725 | 6.7338 | 10019 | 54
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) | 0 | 20.9227 | 3.7213 | 2.785 | 5.034 | 6.28 | 12.41 | 6.466 | 14.0182 | 1.68 | 7.4372 | 1971 | 12
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 20.3413 | 0.91749 | 2.68 | 4.466 | 6.22 | 10.45 | 6.668 | 11.096 | 2.0629 | 5.4959 | 13364 | 62
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) | 0 | 20.3888 | 0.82595 | 2.55 | 3.832 | 6.09 | 8.55 | 6.318 | 9.4672 | 1.7575 | 4.8664 | 19829 | 77
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) | 0 | 8.7167 | 0.32975 | 2.31 | 5.76 | 5.56 | 15.31 | 5.538 | 15.431 | 1.5006 | 6.4062 | 305 | 5
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 8.8269 | 0.4641 | 2.7 | 5.296 | 6.76 | 12.34 | 7.599 | 13.5748 | 2.431 | 6.6322 | 1551 | 23
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 8.84 | 0.5152 | 3.28 | 5.466 | 7.76 | 13.53 | 8.46 | 15.0636 | 2.7306 | 7.6063 | 10102 | 55
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) | 0 | 8.859 | 1.4929 | 2.96 | 4.258 | 6.35 | 12.44 | 6.7515 | 14.2605 | 1.7781 | 8.3744 | 1988 | 12
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 8.8756 | 0.43293 | 2.8 | 4.92 | 6.78 | 11.62 | 7.2945 | 12.386 | 2.24 | 6.2676 | 13314 | 61
2023 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) | 0 | 8.9027 | 0.39158 | 2.69 | 4.31 | 6.34 | 9.6 | 6.732 | 10.3419 | 2.0421 | 5.2039 | 19397 | 77
2023 | TESTOSTERONE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 1.7795 | 0.13815 | 4.38 | 8.33 | 10.05 | 17.24 | 10.404 | 16.3238 | 1.9402 | 5.9814 | 490 | 7
2023 | TESTOSTERONE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 12.0532 | 0.40012 | 2.285 | 3.466 | 5.56 | 7.96 | 5.455 | 9.1304 | 1.1727 | 4.5643 | 164 | 6
2023 | TESTOSTERONE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 25.1999 | 1.2003 | 3.86 | 6.254 | 7.88 | 12.51 | 7.137 | 10.672 | 0.35913 | 3.1776 | 356 | 3
2023 | TESTOSTERONE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 1.0985 | 0.049639 | 3.985 | 4.317 | 8.64 | 9.81 | 9.562 | 11.806 | 2.977 | 4.6792 | 19 | 3
2023 | TESTOSTERONE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 11.6249 | 0.35294 | 3.605 | 5.121 | 7.17 | 10.2 | 6.326 | 9.0364 | 0.363 | 0.57022 | 19 | 3
2023 | TESTOSTERONE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS TESTOSTERONE II | 0 | 3.7137 | 0.23056 | 3.34 | 4.165 | 6.92 | 8.48 | 6.1035 | 7.7167 | 0.42986 | 1.2175 | 433 | 2
2023 | THB [B] | Auto QC L1 | 2142049801 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 7.1812 | 0.14292 | 0.82 | 1.71 | 2.87 | 3.8 | 3.0785 | 4.088 | 1.4922 | 2.4751 | 157 | 2
2023 | THB [B] | Auto QC L2 | 2142049802 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 11.1626 | 0.27417 | 1.68 | 2.67 | 3.61 | 5.98 | 3.99 | 6.4182 | 1.3843 | 2.919 | 153 | 2
2023 | THB [B] | Auto QC L3 | 2142049803 | Cobas 123 (France controls) | ROCHE | 0 | 19.3073 | 0.35843 | 1.02 | 1.748 | 2.71 | 4.23 | 3.1225 | 4.9092 | 1.2327 | 1.9757 | 152 | 2
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 28.8163 | 1.4296 | 4.045 | 10.01 | 9.56 | 20.49 | 8.515 | 18.556 | 0.67852 | 6.5839 | 39 | 3
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 80.5622 | 3.126 | 2.725 | 3.685 | 6.2 | 9.71 | 5.401 | 11.355 | 0.68087 | 5.8278 | 39 | 3
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 157.9568 | 5.0358 | 2.21 | 2.755 | 4.44 | 5.56 | 3.9785 | 4.8385 | 0.32045 | 2.8304 | 38 | 3
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 30.8145 | 1.3486 | 3.075 | 4.198 | 7.72 | 10.35 | 7.611 | 12.4251 | 2.1582 | 6.5016 | 1135 | 8
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 30.9849 | 1.4045 | 4.665 | 6.179 | 9.37 | 12.52 | 8.3355 | 13.3354 | 0.67135 | 2.9324 | 391 | 2
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 34.5111 | 1.4462 | 2.82 | 3.81 | 6.08 | 9.86 | 5.941 | 9.539 | 1.2104 | 5.7744 | 409 | 3
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 32.9246 | 0.84086 | 2.02 | 2.635 | 4.36 | 5.77 | 4.079 | 6.2115 | 0.35044 | 1.9612 | 217 | 2
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 84.0986 | 3.1342 | 3.465 | 4.836 | 6.96 | 10.03 | 7.0985 | 10.7008 | 1.3375 | 2.7699 | 380 | 2
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 83.6287 | 3.2775 | 2.69 | 3.83 | 6.31 | 8.12 | 6.918 | 9.403 | 2.094 | 4.2811 | 1111 | 7
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 90.5315 | 2.7975 | 2 | 3.38 | 4.8 | 7.7 | 4.297 | 7.008 | 0.72094 | 3.062 | 267 | 3
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 166.151 | 5.3718 | 3.26 | 4.143 | 6.64 | 8.54 | 5.62 | 8.8852 | 0.49066 | 1.4664 | 388 | 2
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 164.503 | 5.5065 | 2.65 | 3.478 | 5.98 | 7.59 | 6.201 | 8.0872 | 1.4426 | 4.7028 | 958 | 7
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 170.8663 | 5.8794 | 2.86 | 3.31 | 6.51 | 7.18 | 6.2 | 7.9496 | 0.64011 | 4.0344 | 399 | 3
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 167.9197 | 4.585 | 1.845 | 2.326 | 4.04 | 4.96 | 4.4275 | 5.072 | 1.1497 | 1.9345 | 217 | 2
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 29.5321 | 1.0732 | 3.18 | 4.02 | 7 | 9.85 | 6.839 | 10.388 | 1.4157 | 4.3359 | 1246 | 6
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 29.594 | 1.0445 | 3.26 | 6.132 | 6.51 | 13.02 | 5.945 | 15.0396 | 0.57217 | 4.418 | 524 | 3
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 32.9682 | 1.6351 | 4.43 | 5.8 | 9.32 | 11.6 | 9.889 | 11.4725 | 2.1189 | 3.9821 | 794 | 3
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 82.3567 | 2.4693 | 2.83 | 4.606 | 5.66 | 9.18 | 5.032 | 9.5076 | 0.83914 | 1.6834 | 525 | 3
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 82.0776 | 2.5536 | 2.63 | 3.442 | 5.4 | 7.91 | 5.0045 | 9.3223 | 1.4164 | 3.937 | 1103 | 5
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 89.0358 | 3.6079 | 2.78 | 4.01 | 6.55 | 8.65 | 7.2015 | 9.474 | 2.42 | 4.7729 | 587 | 3
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 166.0297 | 4.6108 | 2.04 | 2.785 | 4.64 | 8.12 | 4.548 | 9.1263 | 1.0395 | 4.0629 | 1258 | 6
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | KIMS | 0 | 167.8611 | 5.5429 | 2.6 | 3.7 | 5.7 | 9.27 | 5.616 | 11.1666 | 0.60172 | 4.5198 | 526 | 3
2023 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 178.15 | 7.4824 | 2.705 | 3.83 | 6.54 | 8.46 | 6.8965 | 9.2975 | 2.1753 | 4.3346 | 811 | 3
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 1.4817 | 0.07897 | 2.155 | 5.36 | 8.16 | 13.02 | 9.273 | 14.8785 | 4.0297 | 8.496 | 227 | 8
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH | 0 | 1.4809 | 0.064185 | 3.095 | 5.76 | 6.11 | 11.74 | 5.4115 | 11.06 | 0.75423 | 1.5485 | 35 | 2
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH | 0 | 1.4633 | 0.039837 | 2.205 | 3.318 | 4.54 | 6.71 | 4.763 | 6.2739 | 0.91148 | 2.3142 | 364 | 4
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 1.4766 | 0.065959 | 2.755 | 5.239 | 6.46 | 12.48 | 7.059 | 11.6969 | 1.9011 | 5.7276 | 467 | 14
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 1.3756 | 0.043209 | 1.97 | 2.868 | 4.43 | 5.96 | 5.105 | 6.5366 | 1.6156 | 3.2435 | 332 | 4
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 8.6732 | 0.3656 | 1.92 | 4.542 | 5.62 | 12.36 | 6.647 | 14.0932 | 2.5657 | 8.7576 | 224 | 9
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH | 0 | 8.5966 | 0.47301 | 3.995 | 6.275 | 7.99 | 13.12 | 7.5665 | 12.5965 | 1.5104 | 4.2961 | 44 | 2
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 8.8068 | 0.3455 | 1.9 | 5.114 | 5.99 | 11.01 | 6.643 | 11.1436 | 1.9397 | 6.2768 | 471 | 15
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH | 0 | 8.7671 | 0.30567 | 1.905 | 2.638 | 5.57 | 8.39 | 6.4025 | 9.2117 | 3.1438 | 5.6735 | 404 | 4
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 639169 | 8.0788 | 0.31427 | 3.615 | 4.355 | 7.73 | 9 | 7.7675 | 9.0893 | 1.5265 | 2.8062 | 81 | 2
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 8.0761 | 0.18677 | 1.465 | 1.996 | 3.12 | 4.04 | 3.0965 | 4.3988 | 0.7046 | 1.5833 | 199 | 4
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 653314 | 8.1786 | 0.16592 | 1.17 | 1.706 | 2.46 | 3.52 | 2.56 | 3.36 | 0.6181 | 0.70899 | 58 | 2
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 1.4888 | 0.079094 | 2.98 | 5.21 | 6.98 | 11.86 | 7.4835 | 13.3783 | 2.0682 | 6.172 | 3475 | 40
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH | 686632 | 1.4927 | 0.04204 | 2.055 | 2.267 | 8.3 | 8.3 | 4.379 | 4.379 | 0.0144 | 0.0144 | 153 | 2
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH | 0 | 1.5182 | 0.071966 | 2.71 | 4.252 | 7.37 | 10.67 | 7.95 | 12.3324 | 3.1954 | 7.2771 | 1738 | 23
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH | 0 | 1.4881 | 0.056409 | 2.565 | 3.914 | 5.91 | 8.79 | 6.199 | 9.5023 | 1.4551 | 3.7845 | 4935 | 19
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 1.4878 | 0.048622 | 2.32 | 3.714 | 5.17 | 8.06 | 5.3415 | 8.5905 | 1.3574 | 3.4296 | 80741 | 200
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 1.3959 | 0.048047 | 2.36 | 3.75 | 5.37 | 8.45 | 5.551 | 9.0564 | 1.4484 | 3.7434 | 158108 | 255
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 674689 | 1.3808 | 0.046029 | 2.16 | 3.25 | 4.99 | 7.38 | 5.423 | 8.1088 | 1.5744 | 3.4975 | 18468 | 71
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH | 0 | 1.3855 | 0.060018 | 2.605 | 4.109 | 6.35 | 10.38 | 7.1995 | 11.9217 | 2.7611 | 6.6413 | 1685 | 5
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 733296 | 1.4561 | 0.041219 | 2.51 | 3.134 | 5.01 | 6.33 | 4.7 | 5.7424 | 0.56412 | 0.59661 | 97 | 3
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH | 0 | 8.833 | 0.40905 | 2.65 | 4.646 | 6.61 | 9.95 | 7.065 | 11.2026 | 2.1768 | 5.3373 | 1725 | 24
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 8.7827 | 0.44745 | 2.78 | 5.126 | 6.75 | 11.99 | 7.422 | 12.3245 | 2.6974 | 5.4937 | 3364 | 40
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH | 686632 | 8.5826 | 0.2586 | 2.915 | 3.039 | 0 | 0 | 4.8485 | 4.8485 | 0 | 0 | 143 | 2
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 8.7561 | 0.2911 | 2.24 | 3.52 | 5.11 | 7.79 | 5.382 | 8.3702 | 1.4157 | 3.7658 | 82025 | 203
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH | 0 | 8.777 | 0.31329 | 2.44 | 3.788 | 5.46 | 9.03 | 5.755 | 9.7022 | 1.4589 | 3.9308 | 5860 | 21
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) | 706442 | 8.602 | 0.25179 | 1.865 | 2.669 | 4.44 | 7.53 | 4.4575 | 7.6426 | 1.2787 | 3.7107 | 1949 | 28
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH | 0 | 8.1563 | 0.30879 | 2.72 | 4.318 | 6.28 | 9.95 | 6.8505 | 10.0157 | 1.6541 | 4.9203 | 1707 | 5
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 725386 | 8.1935 | 0.23558 | 1.9 | 2.965 | 4.38 | 6.56 | 4.7255 | 7.186 | 1.2643 | 3.3159 | 2223 | 29
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 8.1441 | 0.2676 | 2.275 | 3.567 | 5.13 | 7.75 | 5.3115 | 8.383 | 1.394 | 3.4631 | 153848 | 257
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 674689 | 8.0723 | 0.26417 | 2.09 | 3.19 | 4.93 | 7.03 | 5.2445 | 7.7175 | 1.6054 | 3.4454 | 18988 | 71
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 714216 | 8.1298 | 0.24049 | 1.9 | 2.805 | 4.53 | 6.55 | 4.932 | 7.0336 | 1.3294 | 3.3015 | 7491 | 50
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 729013 | 8.2472 | 0.21898 | 1.83 | 3.684 | 4.15 | 7.67 | 4.467 | 7.5514 | 1.1725 | 2.4739 | 615 | 13
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 1.4641 | 0.066779 | 2.29 | 5.78 | 5.39 | 11.67 | 5.431 | 11.486 | 1.4093 | 5.2177 | 473 | 10
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH | 0 | 1.4368 | 0.033005 | 1.97 | 2.482 | 4.45 | 5.06 | 4.334 | 4.866 | 0.083846 | 1.403 | 22 | 2
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH | 0 | 1.398 | 0.029363 | 2.05 | 2.418 | 6.2 | 6.2 | 704.0512 | 1264.816 | 0.00644 | 0.00644 | 10 | 2
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 1.413 | 0.053349 | 1.975 | 4.449 | 5.27 | 10.4 | 5.7295 | 10.8154 | 2.0563 | 5.3095 | 698 | 12
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 653314 | 1.3162 | 0.037222 | 2.405 | 2.857 | 5.05 | 5.81 | 5.0665 | 5.4901 | 1.0912 | 1.4155 | 32 | 2
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 1.3276 | 0.047038 | 2.16 | 3.509 | 5.08 | 7.72 | 5.072 | 8.6876 | 1.7346 | 3.6647 | 989 | 17
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 558012 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 725386 | 1.3397 | 0.046494 | 2.585 | 3.85 | 6.23 | 7.8 | 6.4865 | 8.0345 | 1.4943 | 3.8051 | 98 | 2
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 9.1216 | 0.45763 | 2.66 | 5.89 | 6.39 | 14.49 | 7.324 | 15.188 | 2.721 | 4.7014 | 481 | 10
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH | 0 | 8.9994 | 0.15554 | 1.71 | 1.79 | 3.43 | 3.6 | 3.467 | 3.8254 | 0.4738 | 1.2765 | 18 | 2
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH | 0 | 8.6495 | 0.3743 | 2.64 | 4.208 | 5.46 | 8.39 | 4.713 | 7.3322 | 0.38533 | 0.72955 | 43 | 2
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 8.9841 | 0.33988 | 1.84 | 3.486 | 4.86 | 8.57 | 5.1335 | 9.7915 | 1.6313 | 5.7199 | 691 | 12
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 714216 | 8.218 | 0.27989 | 2.89 | 3.563 | 6.09 | 7.59 | 5.9245 | 8.0962 | 1.8668 | 2.306 | 75 | 2
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 8.2842 | 0.28246 | 1.81 | 3.217 | 4.36 | 7.61 | 4.7895 | 8.905 | 1.6857 | 4.172 | 1014 | 17
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 653314 | 8.1733 | 0.22197 | 1.99 | 2.694 | 4.42 | 5.51 | 4.6355 | 5.4367 | 1.3458 | 1.7051 | 30 | 2
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PC Thyro Sensitive | 564799 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 0.16875 | 0.007652 | 3.07 | 4.8 | 7.11 | 10.07 | 6.875 | 10.828 | 1.5114 | 4.2169 | 15609 | 18
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PC Thyro Sensitive | 564799 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 0.16149 | 0.006939 | 2.835 | 4.211 | 6.19 | 9.28 | 6.659 | 10.5041 | 1.8311 | 4.6338 | 34467 | 26
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 1.4343 | 0.0822 | 2.64 | 4.862 | 5.68 | 13.42 | 5.781 | 14.949 | 2.0047 | 7.3772 | 367 | 12
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH | 0 | 1.4797 | 0.028881 | 2.23 | 2.97 | 4.86 | 17.47 | 4.8495 | 18.6255 | 1.0555 | 3.5312 | 39 | 4
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 1.4535 | 0.058743 | 2.25 | 4.36 | 5.71 | 9.49 | 6.221 | 10.419 | 2.1358 | 4.2177 | 1458 | 26
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH | 0 | 1.4655 | 0.055215 | 2.3 | 3.126 | 7.19 | 7.84 | 8.1905 | 9.2207 | 3.9669 | 5.8961 | 77 | 2
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 1.353 | 0.055322 | 2.3 | 4.278 | 5.35 | 9.27 | 5.7395 | 9.3024 | 1.9594 | 4.2685 | 1659 | 27
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 8.8497 | 0.56257 | 2.78 | 6.592 | 6.7 | 14.61 | 7.463 | 15.417 | 2.5815 | 7.8807 | 424 | 13
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH | 0 | 9.2109 | 0.311 | 3.32 | 27.874 | 6.99 | 109.74 | 7.581 | 100.4242 | 2.8784 | 34.1867 | 22 | 3
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH | 0 | 9.1583 | 0.27679 | 2.095 | 2.518 | 5.19 | 7.43 | 5.891 | 8.6373 | 2.5498 | 5.7474 | 75 | 2
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 8.8865 | 0.34089 | 2.11 | 3.938 | 5.03 | 8.87 | 5.616 | 9.794 | 1.6831 | 4.108 | 1481 | 28
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 8.2446 | 0.27766 | 2.18 | 3.748 | 5.2 | 7.52 | 5.371 | 7.5768 | 1.429 | 3.4209 | 1639 | 28
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH | 0 | 1.4181 | 0.25343 | 2.57 | 5.38 | 7.19 | 12.87 | 7.749 | 14.081 | 2.3786 | 6.7705 | 1863 | 26
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 1.4094 | 0.067355 | 2.655 | 5.374 | 6.59 | 11.94 | 7.303 | 12.4386 | 2.3393 | 6.0295 | 6371 | 66
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 1.4074 | 0.049594 | 2.27 | 3.72 | 5.25 | 8.24 | 5.534 | 8.975 | 1.5366 | 3.9752 | 86311 | 216
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH | 0 | 1.4222 | 0.16579 | 2.25 | 4.42 | 5.2 | 9.35 | 5.928 | 8.442 | 1.0748 | 2.9633 | 2426 | 12
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH | 0 | 1.3119 | 0.048226 | 2.36 | 3.672 | 6.02 | 7.6 | 5.849 | 8.0496 | 1.3952 | 4.0364 | 1531 | 4
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 1.323 | 0.048144 | 2.26 | 3.56 | 4.98 | 7.86 | 5.221 | 8.4151 | 1.3082 | 3.4121 | 228523 | 332
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 8.6558 | 0.41653 | 2.745 | 5.135 | 6.87 | 11.49 | 7.3895 | 12.6335 | 2.3939 | 5.8108 | 6266 | 66
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH | 0 | 8.6421 | 0.65733 | 2.9 | 5.882 | 7 | 13.26 | 7.672 | 14.122 | 2.5794 | 6.8164 | 1856 | 25
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 8.6585 | 0.3194 | 2.21 | 3.63 | 5.38 | 8.47 | 5.713 | 9.2868 | 1.8478 | 4.516 | 89638 | 220
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH | 0 | 8.7251 | 0.44778 | 2.5 | 4.4 | 5.95 | 9.94 | 6.585 | 10.875 | 2.0547 | 4.7677 | 3278 | 13
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 653314 | 8.1105 | 0.28518 | 1.92 | 3.376 | 4.5 | 7.47 | 4.599 | 7.6786 | 1.2184 | 3.5309 | 1699 | 17
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH | 0 | 8.0905 | 0.29315 | 2.41 | 3.358 | 5.42 | 7.24 | 5.303 | 8.1682 | 1.6327 | 3.1371 | 1584 | 4
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 8.1719 | 0.26411 | 2.2 | 3.52 | 4.95 | 7.73 | 5.117 | 8.2671 | 1.3023 | 3.3398 | 234520 | 332
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 1.51 | 0.026874 | 1.11 | 2.494 | 2.38 | 5.19 | 2.602 | 5.1188 | 0.90824 | 1.0293 | 19 | 3
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 1.3971 | 0.030289 | 1.705 | 2.624 | 4.83 | 5.56 | 5.03 | 5.8975 | 1.5389 | 3.3756 | 28 | 4
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) | 0 | 8.8027 | 0.34745 | 2.905 | 4.773 | 6.26 | 9.61 | 6.166 | 9.1484 | 1.367 | 1.4667 | 11 | 2
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 8.0917 | 0.17746 | 1.82 | 3.076 | 4.48 | 7.11 | 5.171 | 7.8726 | 2.1541 | 2.7868 | 24 | 3
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 0.059582 | 0.004437 | 2.93 | 5.185 | 6.71 | 11.74 | 6.729 | 11.6984 | 1.7241 | 4.5282 | 12606 | 32
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 3.8021 | 0.11443 | 2.03 | 3.156 | 4.58 | 7.08 | 4.6855 | 7.7775 | 1.3085 | 3.2326 | 10834 | 32
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 22.7146 | 0.70635 | 2.1 | 3.498 | 4.91 | 7.85 | 5.556 | 8.6596 | 1.7189 | 3.9179 | 4385 | 13
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 0.065759 | 0.0031 | 2.555 | 3.686 | 6.08 | 8.51 | 6.0285 | 9.8982 | 2.0228 | 4.7182 | 476 | 12
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 4.1249 | 0.14594 | 1.475 | 3.69 | 3.7 | 7.85 | 4.1855 | 8.6455 | 1.1515 | 3.2813 | 477 | 11
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 19.5944 | 0.65955 | 0.91 | 2.732 | 3.4 | 6.44 | 3.961 | 7.4272 | 1.7781 | 2.9192 | 124 | 5
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 0.91985 | 0.038146 | 2.01 | 3.65 | 4.51 | 7.93 | 4.8065 | 8.45 | 1.3994 | 3.0075 | 2460 | 3
2023 | THYREOTROPES HORMON [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) | 0 | 33.0157 | 1.0892 | 1.87 | 3.009 | 4.68 | 6.86 | 5.194 | 7.7814 | 1.6266 | 3.6876 | 1931 | 2
2023 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 1.6662 | 0.11159 | 5.32 | 7.009 | 11.64 | 14.26 | 11.4305 | 15.6615 | 1.9811 | 6.5608 | 2661 | 11
2023 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 1.553 | 0.082692 | 4.305 | 6.171 | 8.4 | 12.5 | 8.655 | 11.6642 | 0.77862 | 1.9258 | 414 | 2
2023 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 3.745 | 0.20969 | 3.85 | 5.34 | 9.26 | 11.48 | 9.291 | 12.189 | 2.702 | 5.3779 | 2305 | 10
2023 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 3.5297 | 0.14895 | 3 | 4.523 | 6.38 | 9.78 | 6.926 | 11.1714 | 1.7726 | 3.2689 | 332 | 2
2023 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 7.812 | 0.38715 | 3.25 | 4.78 | 7.89 | 10.79 | 8.084 | 11.727 | 2.1554 | 5.551 | 2729 | 11
2023 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 7.5101 | 0.24492 | 2.52 | 5.05 | 5.53 | 9.97 | 5.697 | 10.468 | 1.3324 | 2.6715 | 430 | 3
2023 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 1.6799 | 0.11279 | 5.325 | 7.335 | 11.87 | 14.7 | 11.622 | 15.0745 | 2.3723 | 6.1004 | 3418 | 10
2023 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 1.599 | 0.08807 | 3.51 | 6.267 | 7.44 | 13.08 | 8.086 | 13.5622 | 2.2171 | 4.0546 | 1014 | 5
2023 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 3.5248 | 0.18041 | 3.54 | 5.288 | 8.34 | 11.11 | 7.925 | 11.518 | 1.4413 | 4.7436 | 2745 | 9
2023 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 3.4171 | 0.11607 | 2.275 | 2.932 | 4.68 | 6.33 | 4.684 | 6.9126 | 1.3302 | 2.5689 | 898 | 5
2023 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 7.9142 | 0.37869 | 3.6 | 5.11 | 8.12 | 10.55 | 8.239 | 11.064 | 1.776 | 4.4938 | 3404 | 10
2023 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 7.7187 | 0.2212 | 1.96 | 2.73 | 4.32 | 6.2 | 4.2105 | 7.3076 | 0.95611 | 2.5271 | 1023 | 5
2023 | TOBRAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 1.4838 | 0.064813 | 3.805 | 7.829 | 8.05 | 15.75 | 7.696 | 14.9932 | 1.5789 | 4.4602 | 474 | 2
2023 | TOBRAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 4.5991 | 0.12397 | 2.6 | 4.562 | 5.62 | 10.11 | 5.511 | 10.7131 | 1.0689 | 3.2002 | 489 | 2
2023 | TOBRAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 7.8954 | 0.32198 | 2.62 | 4.031 | 6.36 | 8.91 | 6.8265 | 9.6844 | 1.9771 | 4.4226 | 193 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.671 | 0.086384 | 1.165 | 1.217 | 2.33 | 2.44 | 1.9385 | 2.0301 | 0.009308 | 0.01229 | 31 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.8337 | 0.17737 | 1.09 | 1.74 | 3.1 | 4.77 | 3.43 | 5.288 | 1.7324 | 3.0559 | 716 | 15
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 8.0661 | 0.18102 | 1.75 | 2.28 | 4.14 | 4.93 | 4.306 | 5.361 | 1.5416 | 2.4976 | 246 | 6
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.8687 | 0.11804 | 0.91 | 1.296 | 2.26 | 2.81 | 2.719 | 3.125 | 0.83821 | 1.2727 | 84 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.8233 | 0.27232 | 1.38 | 2.844 | 3.86 | 7.55 | 4.239 | 8.6516 | 1.8005 | 5.056 | 3300 | 34
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.9863 | 0.11989 | 1.41 | 2.15 | 2.93 | 4.68 | 3.256 | 5.0236 | 0.7355 | 1.6212 | 119 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.9529 | 0.19032 | 1.59 | 2.295 | 3.47 | 5.33 | 3.6655 | 5.807 | 0.92802 | 2.6507 | 882 | 8
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.3211 | 0.20562 | 1.68 | 2.67 | 4.16 | 7.92 | 3.915 | 7.1978 | 0.8958 | 4.8854 | 296 | 7
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.916 | 0.18733 | 1.05 | 1.796 | 4.25 | 6.57 | 4.716 | 7.2016 | 2.5449 | 5.5005 | 355 | 7
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.7796 | 0.21003 | 1.25 | 2.359 | 4.65 | 9.02 | 5.2835 | 9.5369 | 2.8748 | 6.5538 | 4798 | 50
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.8906 | 0.22765 | 1.36 | 2.118 | 2.92 | 4.35 | 3.141 | 4.4492 | 0.71816 | 2.0291 | 670 | 8
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.7938 | 0.19633 | 1.56 | 3.29 | 4.58 | 7.89 | 4.985 | 8.2694 | 1.8592 | 4.679 | 1732 | 12
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.7773 | 0.15891 | 2.14 | 3.729 | 4.52 | 7.53 | 4.609 | 8.199 | 0.88562 | 3.4158 | 280 | 9
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.9545 | 0.11004 | 2.03 | 2.724 | 4.07 | 5.46 | 3.5 | 4.9172 | 0.35719 | 0.64929 | 308 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.9012 | 0.13439 | 1.6 | 3.806 | 3.99 | 7.72 | 4.2185 | 7.1233 | 0.8967 | 2.644 | 329 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 STAT | 0 | 4.8868 | 0.082685 | 1.25 | 1.74 | 2.78 | 3.78 | 2.915 | 4.1996 | 0.69632 | 1.807 | 16962 | 89
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.8939 | 0.093294 | 1.29 | 1.843 | 2.96 | 4.28 | 3.123 | 4.7238 | 0.81841 | 2.3511 | 15283 | 103
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.9035 | 0.086322 | 1.02 | 1.74 | 2.51 | 3.97 | 2.776 | 4.2495 | 0.9823 | 1.939 | 14194 | 79
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 STAT | 0 | 4.9029 | 0.094728 | 1.67 | 2.168 | 3.44 | 4.56 | 3.24 | 4.8686 | 0.58705 | 1.372 | 2596 | 12
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.8994 | 0.10735 | 1.72 | 2.391 | 3.7 | 5.16 | 3.7075 | 5.5072 | 0.89264 | 2.324 | 13319 | 56
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.7454 | 0.19213 | 2.01 | 3.851 | 6.19 | 9.63 | 6.827 | 11.2687 | 3.3867 | 5.1827 | 1005 | 8
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 TPM | 0 | 4.9971 | 0.13595 | 1.67 | 2.239 | 3.68 | 5.28 | 3.7455 | 6.1674 | 1.0894 | 3.0546 | 2452 | 23
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.9474 | 0.2783 | 1.47 | 2.064 | 5.58 | 8.44 | 6.529 | 9.072 | 3.777 | 6.6842 | 158 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 8.1422 | 0.13077 | 0.715 | 2.177 | 1.8 | 4.47 | 2.115 | 4.2248 | 0.6535 | 1.0844 | 169 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 8.1511 | 0.10277 | 1.105 | 1.293 | 2.29 | 2.62 | 2.2355 | 2.3703 | 0.4031 | 0.58215 | 9 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 8.0034 | 0.21474 | 2.26 | 3.418 | 4.74 | 7.22 | 4.772 | 7.81 | 0.83497 | 2.8659 | 1846 | 7
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.9326 | 0.18881 | 1.32 | 2.504 | 3.02 | 5.43 | 3.386 | 5.952 | 0.94289 | 2.4807 | 2896 | 21
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.9 | 0.15927 | 1.21 | 1.94 | 2.89 | 4.61 | 3.0935 | 5.062 | 0.90997 | 2.4545 | 118025 | 235
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 STAT | 0 | 7.8641 | 0.13128 | 1.2 | 1.739 | 2.68 | 3.85 | 2.7785 | 4.118 | 0.69576 | 1.7338 | 86005 | 103
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.9683 | 0.13647 | 0.95 | 1.63 | 2.39 | 3.9 | 2.598 | 4.2948 | 0.88271 | 2.1415 | 109645 | 162
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 STAT | 0 | 7.9402 | 0.16947 | 1.42 | 2.01 | 3.21 | 4.5 | 3.294 | 4.7175 | 0.72154 | 1.7329 | 14566 | 12
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.9162 | 0.15994 | 1.47 | 2.13 | 3.22 | 4.85 | 3.263 | 5.1284 | 0.70234 | 2.0675 | 99030 | 105
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.6437 | 0.20461 | 1.74 | 2.782 | 4.05 | 6.35 | 4.399 | 6.7298 | 1.3666 | 3.1249 | 6783 | 35
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 TPM | 0 | 8.0371 | 0.18273 | 1.55 | 2.28 | 3.55 | 5.66 | 3.715 | 5.8994 | 0.89729 | 2.963 | 13464 | 24
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.7536 | 0.11254 | 1.14 | 1.588 | 2.37 | 3.51 | 2.41 | 4.1086 | 0.52615 | 1.1583 | 263 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.1444 | 0.29365 | 2.41 | 4.318 | 4.85 | 8.82 | 4.061 | 8.475 | 0.47814 | 1.5661 | 5056 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.6532 | 0.14355 | 2.585 | 3.977 | 5.3 | 8.1 | 5.2835 | 8.602 | 0.92973 | 2.3856 | 1996 | 7
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.6383 | 0.12235 | 1.44 | 2.744 | 3.55 | 6.36 | 3.906 | 7.1714 | 1.1874 | 2.7131 | 2326 | 17
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 STAT | 0 | 4.6198 | 0.081365 | 1.26 | 1.81 | 2.81 | 4 | 2.924 | 4.2894 | 0.71845 | 1.799 | 119732 | 98
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.6344 | 0.095769 | 1.3 | 2.04 | 3.04 | 4.72 | 3.226 | 5.219 | 0.93797 | 2.4643 | 148598 | 237
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.6498 | 0.078842 | 0.91 | 1.63 | 2.3 | 3.82 | 2.519 | 4.1693 | 0.86021 | 2.1385 | 147631 | 197
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.6447 | 0.10722 | 1.72 | 2.42 | 3.74 | 5.35 | 3.752 | 5.701 | 0.82892 | 2.2705 | 137529 | 104
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 STAT | 0 | 4.6536 | 0.093499 | 1.68 | 2.21 | 3.54 | 4.51 | 3.544 | 4.6386 | 0.59257 | 1.5373 | 24374 | 12
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.457 | 0.17589 | 1.895 | 3.311 | 4.55 | 7.64 | 4.95 | 8.47 | 1.6759 | 3.7019 | 6100 | 33
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 TPM | 0 | 4.7219 | 0.11562 | 1.745 | 2.62 | 3.92 | 6.39 | 3.9885 | 6.582 | 0.8824 | 3.1061 | 15533 | 24
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.6458 | 0.1339 | 1.055 | 1.49 | 2.13 | 3.81 | 2.048 | 4.0935 | 0.16802 | 1.2778 | 434 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.9396 | 0.1188 | 1.77 | 2.998 | 3.7 | 6.14 | 3.968 | 6.175 | 0.88262 | 2.0589 | 1216 | 10
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.9638 | 0.11079 | 1.355 | 2.133 | 3.1 | 4.89 | 3.252 | 5.43 | 0.82723 | 2.5351 | 16802 | 88
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.9666 | 0.096254 | 1.06 | 1.943 | 2.57 | 4.61 | 2.7355 | 5.1395 | 0.94132 | 2.4327 | 11905 | 50
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.9656 | 0.11432 | 1.63 | 2.594 | 3.58 | 5.9 | 3.669 | 5.9264 | 0.70888 | 2.2655 | 10807 | 28
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.6385 | 0.19356 | 1.92 | 2.93 | 4.75 | 7.62 | 5.0595 | 7.852 | 1.7397 | 4.3831 | 6724 | 17
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 8.331 | 0.19548 | 1.385 | 2.885 | 3.2 | 6.01 | 3.617 | 6.286 | 1.1906 | 2.4741 | 1110 | 11
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 8.2907 | 0.17607 | 1.22 | 2.08 | 2.93 | 4.76 | 3.139 | 5.1318 | 0.80524 | 2.4969 | 18391 | 91
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 STAT | 0 | 8.2818 | 0.12933 | 1.02 | 1.57 | 2.2 | 3.23 | 2.192 | 3.0306 | 0.35662 | 1.0944 | 1377 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 8.3354 | 0.17363 | 0.95 | 2.042 | 2.4 | 5.29 | 2.582 | 5.6009 | 0.89199 | 2.5946 | 14977 | 61
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 8.2644 | 0.1823 | 1.355 | 2.259 | 3.15 | 5.59 | 3.253 | 5.7627 | 0.88187 | 2.3902 | 10113 | 26
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.9102 | 0.21693 | 1.65 | 2.645 | 3.69 | 6.42 | 3.915 | 6.8035 | 1.2317 | 3.5446 | 1179 | 14
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 8.3693 | 0.21364 | 2.47 | 2.881 | 5.05 | 5.81 | 4.7285 | 5.5675 | 0.42598 | 0.99996 | 344 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 STAT | 0 | 8.2252 | 0.13547 | 1.19 | 1.765 | 2.63 | 3.82 | 2.78 | 4.0655 | 0.68837 | 1.7086 | 47047 | 76
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 8.2272 | 0.14536 | 1.18 | 1.765 | 2.69 | 4.04 | 2.854 | 4.528 | 0.80216 | 1.9729 | 47763 | 83
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 8.3181 | 0.13361 | 0.86 | 1.45 | 2.17 | 3.45 | 2.39 | 3.802 | 0.78926 | 1.9503 | 50543 | 107
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 STAT | 0 | 8.2733 | 0.14515 | 1.435 | 2.136 | 3.03 | 4.42 | 2.9915 | 4.6109 | 0.52401 | 1.5119 | 12139 | 11
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 8.2409 | 0.14684 | 1.42 | 1.95 | 3.07 | 4.21 | 3.088 | 4.4242 | 0.64203 | 1.6503 | 52443 | 54
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 TPM | 0 | 8.3789 | 0.16232 | 1.525 | 2.175 | 3.25 | 4.5 | 3.23 | 4.242 | 0.50485 | 1.4091 | 4630 | 14
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 7.9983 | 0.18293 | 1.56 | 2.056 | 3.61 | 4.86 | 4.1235 | 5.6114 | 1.2528 | 2.8749 | 1364 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.894 | 0.15025 | 2.245 | 2.257 | 4.51 | 4.53 | 3.8405 | 3.8585 | 0.1289 | 0.12954 | 168 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.8173 | 0.038528 | 1.355 | 1.671 | 2.75 | 3.4 | 2.6705 | 3.3965 | 0.43111 | 0.63804 | 97 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_P_V1_0 | 900102 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 9.4398 | 0.088766 | 0.595 | 1.01 | 1.35 | 2.35 | 1.523 | 2.629 | 0.41309 | 1.2475 | 50 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.4907 | 0.095934 | 1.14 | 2.486 | 2.82 | 5.36 | 3.106 | 5.5714 | 0.96767 | 2.2179 | 9320 | 24
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 STAT | 0 | 4.4521 | 0.11243 | 1.79 | 3.086 | 4.26 | 6.63 | 4.697 | 7.2452 | 1.8471 | 2.3768 | 258 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 6.2121 | 0.11526 | 1.07 | 2.16 | 2.54 | 4.7 | 2.774 | 5.104 | 0.87642 | 2.1102 | 11737 | 26
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 8.2165 | 0.13373 | 0.89 | 1.988 | 2.21 | 4.12 | 2.438 | 4.584 | 0.78934 | 1.6431 | 4625 | 14
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 STAT | 0 | 8.116 | 0.18016 | 1.71 | 2.542 | 3.7 | 5.27 | 3.946 | 4.9642 | 1.1218 | 1.6157 | 243 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.9337 | 0.10126 | 0.73 | 2.404 | 1.96 | 5.26 | 2.344 | 5.1312 | 0.73283 | 1.7616 | 398 | 13
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 5.8481 | 0.090449 | 0.725 | 1.088 | 2.01 | 3.11 | 2.1735 | 3.6247 | 0.92523 | 2.2154 | 286 | 10
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 8.3166 | 0.11799 | 0.8 | 1.084 | 1.66 | 3.55 | 1.677 | 4.1932 | 0.52036 | 2.3988 | 103 | 5
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 4.1442 | 0.054759 | 0.9 | 1.39 | 2.12 | 2.96 | 2.407 | 3.352 | 0.6906 | 1.5802 | 4333 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 5.5252 | 0.080317 | 0.99 | 1.158 | 2.33 | 2.71 | 2.655 | 3.231 | 0.92874 | 1.4781 | 1512 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] | 0 | 6.8921 | 0.087006 | 0.73 | 1.095 | 1.96 | 2.73 | 2.1915 | 3.1481 | 0.71288 | 1.5568 | 3898 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 531179 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.017186 | 0.000737 | 2.19 | 4.357 | 5.81 | 11.63 | 6.23 | 10.838 | 2.1337 | 6.4327 | 308 | 11
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 531179 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.01874 | 0.001093 | 4.26 | 5.34 | 10.67 | 10.67 | 10.003 | 11.6164 | 2.2873 | 3.7686 | 176 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 531181 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.1277 | 0.006493 | 0.92 | 3.79 | 7.83 | 10.17 | 7.8145 | 10.1437 | 4.8619 | 7.9539 | 313 | 9
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.12579 | 0.004511 | 1.145 | 2.99 | 3.97 | 7.94 | 4.4485 | 8.6962 | 1.9232 | 5.2792 | 2236 | 33
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.12458 | 0.00584 | 1.38 | 3.56 | 4.01 | 9.07 | 4.4065 | 8.6113 | 1.6692 | 7.023 | 1165 | 15
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.13711 | 0.011955 | 2.185 | 4.66 | 12.39 | 15.31 | 12.5095 | 17.2835 | 8.3221 | 12.1422 | 275 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.1242 | 0.005177 | 1.9 | 5.13 | 4.02 | 10.46 | 4.345 | 10.492 | 1.6291 | 3.1617 | 259 | 5
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.1342 | 0.004363 | 2.35 | 4.27 | 5.21 | 9.31 | 5.327 | 9.727 | 1.3753 | 2.6835 | 141 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.021111 | 0.000618 | 1.99 | 3.172 | 4.73 | 8.05 | 5.0225 | 6.7005 | 0.80476 | 2.56 | 134 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.017252 | 0.000654 | 2.225 | 3.974 | 5.79 | 11.59 | 5.455 | 10.663 | 1.8786 | 4.883 | 3021 | 48
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.0184 | 0.000716 | 2.12 | 4.65 | 5.43 | 10.86 | 6.03 | 10.9242 | 2.3116 | 4.367 | 2357 | 30
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.022066 | 0.00039 | 1.13 | 1.25 | 4.53 | 294.57 | 3.962 | 198.7396 | 2.4887 | 43.3104 | 9 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.020252 | 0.001908 | 3.89 | 5.578 | 9.87 | 13.82 | 13.066 | 18.1484 | 7.275 | 9.263 | 163 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.018503 | 0.000789 | 3.07 | 4.15 | 5.4 | 10.8 | 7.364 | 10.4958 | 1.8063 | 5.4145 | 1791 | 12
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.018146 | 0.000562 | 2.14 | 3.024 | 5.51 | 9.36 | 5.9055 | 10.2382 | 1.2473 | 6.8403 | 426 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.016925 | 0.000687 | 2.13 | 3.914 | 5.9 | 10.63 | 5.69 | 9.6458 | 1.9765 | 4.9444 | 11326 | 76
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.017962 | 0.000722 | 2.1 | 4.36 | 5.56 | 11.13 | 5.533 | 10.4787 | 1.5503 | 4.4629 | 4906 | 42
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.020957 | 0.000497 | 1.51 | 2.53 | 4.77 | 4.77 | 4.0815 | 5.4095 | 0.69904 | 2.5786 | 354 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.01795 | 0.000768 | 3 | 4.354 | 5.57 | 11.14 | 7.2015 | 11.2631 | 1.8146 | 5.85 | 5476 | 21
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.018757 | 0.001801 | 3.19 | 8.088 | 10.66 | 25.05 | 13.2655 | 24.8895 | 5.0612 | 13.9527 | 552 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.017854 | 0.000824 | 3 | 5.53 | 5.6 | 11.2 | 6.6 | 14.944 | 2.299 | 6.4521 | 264 | 7
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.135 | 0.004263 | 1.16 | 2.876 | 3.7 | 7.4 | 3.7055 | 8.0702 | 1.4786 | 4.7558 | 13016 | 78
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.16297 | 0.004286 | 1.295 | 2.6 | 3.06 | 6.74 | 3.7005 | 7.969 | 1.3304 | 4.176 | 2870 | 13
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.13256 | 0.003473 | 0.91 | 2.796 | 3.01 | 6.03 | 2.911 | 6.6151 | 1.1766 | 3.4991 | 8101 | 54
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.15537 | 0.010109 | 0.935 | 3.542 | 3.21 | 7.65 | 3.3775 | 8.7824 | 1.8511 | 4.9446 | 215 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.14494 | 0.014852 | 1.87 | 2.932 | 11.03 | 16.55 | 11.056 | 17.941 | 8.9587 | 13.4039 | 714 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.13564 | 0.004251 | 1.96 | 3.508 | 4.42 | 7.96 | 4.864 | 8.1546 | 1.398 | 3.5793 | 8930 | 29
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.14381 | 0.003866 | 1.58 | 4.694 | 3.47 | 9.94 | 3.15 | 11.1149 | 0.52523 | 4.0928 | 647 | 7
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.1549 | 0.004419 | 1.25 | 2.73 | 3.87 | 7.1 | 4.118 | 7.6596 | 1.2091 | 3.9058 | 1231 | 9
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.12784 | 0.003113 | 1.09 | 2.356 | 3.12 | 6.25 | 3.2855 | 6.612 | 1.185 | 3.4018 | 11280 | 75
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.1257 | 0.002104 | 0.79 | 2.04 | 2.38 | 4.77 | 2.383 | 4.842 | 0.80668 | 2.3904 | 5571 | 49
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.15017 | 0.006273 | 0.7 | 1.968 | 1.33 | 4.26 | 1.849 | 4.5962 | 0.85418 | 1.8541 | 468 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.14494 | 0.01367 | 2.04 | 3.914 | 9.65 | 17.8 | 10.197 | 19.3452 | 6.9223 | 14.8307 | 1235 | 6
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.12716 | 0.003722 | 1.86 | 2.994 | 3.93 | 7.07 | 4.453 | 8.0255 | 1.1944 | 3.5001 | 8438 | 25
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.13413 | 0.006776 | 0.99 | 3.888 | 2.23 | 8.64 | 2.171 | 9.2086 | 0.51732 | 2.243 | 707 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.14931 | 0.002156 | 1.26 | 1.42 | 2.67 | 3.21 | 2.368 | 3.1 | 0.88568 | 1.4452 | 131 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.020492 | 0.000773 | 2.69 | 4.176 | 4.87 | 9.75 | 5.764 | 10.2344 | 1.5098 | 3.3483 | 2612 | 9
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.016983 | 0.000654 | 2.43 | 4.006 | 5.88 | 11.77 | 5.963 | 9.8186 | 1.8765 | 4.8329 | 12888 | 73
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.02138 | 0.000646 | 1.085 | 2.878 | 7.01 | 9.35 | 5.5125 | 7.8717 | 1.6122 | 5.1009 | 110 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.017885 | 0.000586 | 2.04 | 3.636 | 5.59 | 11.18 | 5.1555 | 9.393 | 1.581 | 4.5006 | 7415 | 46
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.01801 | 0.001327 | 3.08 | 4.076 | 5.55 | 11.1 | 7.509 | 10.8896 | 2.0718 | 5.0279 | 9910 | 23
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.02065 | 0.002027 | 3.23 | 3.98 | 9.68 | 19.37 | 10.49 | 22.727 | 4.7619 | 17.4619 | 1810 | 7
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.01954 | 0.000528 | 2.21 | 2.61 | 5.11 | 5.11 | 4.168 | 4.424 | 0.082051 | 0.49231 | 130 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.017737 | 0.005502 | 2.105 | 5.98 | 5.63 | 11.27 | 5.249 | 12.9121 | 0.68 | 3.2 | 900 | 6
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.022072 | 0.000541 | 1.95 | 3.398 | 4.53 | 9.06 | 4.454 | 9.1722 | 1.1425 | 3.859 | 143 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.01825 | 0.000623 | 2.12 | 4.604 | 5.47 | 10.95 | 5.207 | 11.4324 | 1.5978 | 4.9564 | 708 | 23
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.01906 | 0.001197 | 1.99 | 3.994 | 5.24 | 10.49 | 4.868 | 8.6799 | 1.2 | 3.4526 | 9902 | 65
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.023011 | 0.002929 | 1.985 | 3.393 | 4.34 | 8.25 | 3.5585 | 6.4664 | 0.69658 | 1.3993 | 499 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.018983 | 0.000816 | 2.73 | 3.962 | 5.26 | 10.53 | 6.433 | 10.502 | 1.5625 | 5.0881 | 306 | 9
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.022151 | 0.002273 | 2.085 | 2.675 | 4.51 | 7.67 | 4.299 | 8.7404 | 0.84762 | 4.3795 | 310 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.019846 | 0.001601 | 2.135 | 6.353 | 5.03 | 15.11 | 6.6105 | 14.8993 | 2.0001 | 6.9786 | 2113 | 6
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.12549 | 0.003099 | 1.055 | 2.316 | 3.18 | 6.37 | 3.231 | 6.7066 | 1.2709 | 3.3716 | 14224 | 89
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.1537 | 0.004827 | 1.03 | 2.85 | 3.25 | 7.15 | 3.2865 | 7.2315 | 1.4353 | 4.2857 | 103 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.14751 | 0.002605 | 0.6 | 0.889 | 1.69 | 2.64 | 1.876 | 3.0942 | 0.94559 | 2.2732 | 247 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.12409 | 0.00187 | 0.805 | 1.886 | 2.41 | 4.83 | 2.541 | 5.3496 | 0.88567 | 2.7382 | 157 | 7
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.1254 | 0.00337 | 1.82 | 2.91 | 3.98 | 6.37 | 4.2645 | 6.8878 | 1.1257 | 2.7538 | 13003 | 29
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.13991 | 0.010753 | 1.165 | 3.806 | 5.36 | 7.86 | 6.1705 | 7.8995 | 1.325 | 5.4736 | 2502 | 6
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.15146 | 0.009726 | 0.985 | 1.543 | 1.98 | 3.82 | 2.166 | 4.7188 | 0.53962 | 2.167 | 315 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.01771 | 0.000631 | 2.22 | 3.878 | 5.64 | 5.64 | 5.421 | 8.7118 | 1.6949 | 3.9548 | 16092 | 78
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.018671 | 0.000535 | 1.825 | 3.068 | 5.35 | 5.35 | 4.4575 | 7.4129 | 1.3529 | 3.0316 | 10822 | 74
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.022594 | 0.005812 | 1.925 | 2.47 | 4.42 | 4.42 | 3.7825 | 5.1825 | 1.0852 | 1.6622 | 451 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.01901 | 0.00213 | 2.965 | 4.005 | 5.26 | 10.52 | 6.686 | 10.2929 | 1.5368 | 4.3562 | 15793 | 34
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.019832 | 0.001635 | 1.63 | 5.12 | 10.08 | 11.09 | 7.524 | 11.6224 | 0.84759 | 7.2643 | 1553 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.01709 | 0.000753 | 2.36 | 3.765 | 5.85 | 11.7 | 6.127 | 12.676 | 2.3392 | 5.7825 | 965 | 22
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.02054 | 0.000446 | 1.85 | 2.29 | 4.86 | 4.86 | 4.506 | 5.1052 | 1.2195 | 1.4498 | 59 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.018081 | 0.000566 | 1.97 | 3.48 | 5.53 | 5.53 | 5.327 | 8.463 | 1.2022 | 3.6845 | 550 | 15
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.018044 | 0.000715 | 3.09 | 4.065 | 5.54 | 11.08 | 7.071 | 10.2748 | 1.75 | 5.0767 | 811 | 12
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.1477 | 0.004379 | 1.65 | 2.43 | 4.06 | 6.09 | 3.837 | 6.564 | 1.2847 | 4.5105 | 1669 | 7
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.12167 | 0.003067 | 1.09 | 2.496 | 2.87 | 5.75 | 3.167 | 6.253 | 1.0437 | 2.8382 | 9423 | 67
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.14327 | 0.007749 | 0.61 | 1.53 | 1.39 | 4.18 | 1.758 | 4.539 | 0.57935 | 2.4634 | 260 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.1199 | 0.002729 | 0.705 | 1.55 | 1.66 | 4.17 | 2.224 | 4.5698 | 0.82734 | 2.2833 | 7574 | 69
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.12211 | 0.015979 | 1.88 | 2.94 | 4.09 | 6.55 | 4.557 | 7.2044 | 1.3306 | 2.9451 | 10257 | 26
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.13957 | 0.010681 | 1.04 | 6.234 | 8.59 | 12.75 | 9.668 | 12.902 | 1.2575 | 9.0245 | 1796 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.14666 | 0.003071 | 1.375 | 2.285 | 3.06 | 5.72 | 3.399 | 5.5196 | 1.1817 | 2.6878 | 326 | 6
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.12244 | 0.00294 | 1.05 | 2.416 | 3.26 | 5.71 | 3.1725 | 6.2673 | 1.2104 | 2.7926 | 2888 | 42
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.12256 | 0.006557 | 0.76 | 1.617 | 2.85 | 4.81 | 3.202 | 6.1074 | 1.6545 | 3.2082 | 1703 | 34
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF | 0 | 0.14489 | 0.001245 | 0.62 | 0.798 | 1.38 | 1.79 | 1.555 | 1.7804 | 0.50483 | 0.68469 | 221 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.12287 | 0.003139 | 1.92 | 3.158 | 4.06 | 6.51 | 4.096 | 6.809 | 0.96173 | 3.1551 | 2664 | 24
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 1 | 900100 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.021844 | 0.001094 | 3.26 | 6.756 | 4.57 | 13.73 | 7.656 | 13.3918 | 1.3333 | 3.5065 | 92 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 2 | 900101 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.078744 | 0.003031 | 1.88 | 4.512 | 3.8 | 9.14 | 3.911 | 9.9846 | 1.0918 | 2.3153 | 99 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.02051 | 0.000975 | 2.8 | 5.82 | 4.87 | 11.7 | 7.516 | 12.6698 | 1.4515 | 5.0295 | 597 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.020432 | 0.001263 | 2.79 | 4.88 | 4.89 | 14.68 | 6.385 | 14.1928 | 1.8079 | 6.2125 | 2659 | 16
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.080447 | 0.00318 | 1.69 | 2.486 | 3.72 | 5.22 | 3.773 | 5.9556 | 1.1622 | 1.9951 | 589 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.080881 | 0.002132 | 1.555 | 2.564 | 3.7 | 6.18 | 3.528 | 6.022 | 0.93116 | 2.1172 | 2618 | 16
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.016629 | 0.001966 | 2.84 | 4.39 | 6.01 | 12.02 | 6.857 | 11.93 | 2.7362 | 4.454 | 403 | 9
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.06758 | 0.001789 | 0.95 | 1.672 | 2.95 | 3.55 | 2.862 | 4.288 | 1.0149 | 2.0176 | 271 | 6
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.019691 | 0.000695 | 2.37 | 3.47 | 5.07 | 5.07 | 5.816 | 8.6404 | 1.4847 | 4.146 | 2376 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.051524 | 0.000902 | 1.05 | 1.486 | 1.94 | 3.88 | 2.657 | 4.6872 | 0.89105 | 2.4453 | 2160 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.017103 | 0.000688 | 2.7 | 4.534 | 5.84 | 9.35 | 5.855 | 9.0968 | 0.98235 | 2.4376 | 446 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 | 0 | 0.051353 | 0.00083 | 1.38 | 1.898 | 3.89 | 3.89 | 3 | 3.7334 | 0.62403 | 1.3619 | 406 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 531179 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.22087 | 0.01366 | 3.12 | 4.345 | 7.69 | 10.32 | 8.688 | 11.1834 | 3.5033 | 5.9753 | 176 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.4942 | 0.037378 | 0.84 | 2.14 | 2.47 | 5.95 | 2.159 | 6.322 | 0.69099 | 3.9807 | 456 | 9
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.4897 | 0.069398 | 1.365 | 3.815 | 3.62 | 10.86 | 3.993 | 11.8807 | 1.6986 | 6.3851 | 1376 | 19
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.5111 | 0.040108 | 1.605 | 4.62 | 3.34 | 12.54 | 3.25 | 15.6225 | 0.88698 | 7.9866 | 379 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 602710 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.4681 | 0.052943 | 2.29 | 2.572 | 5.24 | 6.89 | 5.801 | 8.3066 | 2.0062 | 4.0829 | 121 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.20905 | 0.007145 | 2.12 | 3.49 | 4.78 | 7.7 | 4.924 | 8.1674 | 1.5007 | 4.3062 | 1255 | 20
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.22008 | 0.008938 | 2.24 | 3.93 | 5.45 | 8.63 | 5.749 | 9.236 | 1.8804 | 4.2895 | 2895 | 36
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.21708 | 0.008346 | 2.73 | 3.412 | 6.44 | 7.64 | 7.134 | 8.6272 | 2.6083 | 3.6826 | 366 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 602712 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.19902 | 0.005101 | 1.78 | 2.824 | 3.51 | 6.23 | 3.653 | 7.0712 | 1.0396 | 2.5233 | 344 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.20343 | 0.007926 | 2.34 | 4.284 | 5.4 | 10.07 | 6.0595 | 10.5265 | 1.9704 | 4.8778 | 4283 | 40
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.21311 | 0.009232 | 1.815 | 3.222 | 4.69 | 9.24 | 5.0535 | 9.8931 | 1.8306 | 3.7527 | 4235 | 38
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.23116 | 0.015833 | 4.88 | 6.14 | 12.54 | 13.41 | 13.779 | 15.498 | 4.7603 | 8.4265 | 683 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 634291 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.198 | 0.008215 | 2.02 | 2.316 | 10.6 | 13.03 | 12.563 | 14.971 | 8.7677 | 11.5245 | 114 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.6387 | 0.044699 | 1.26 | 3.03 | 3.5 | 7.62 | 3.9985 | 8.0078 | 1.6155 | 3.5657 | 5805 | 42
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.5821 | 0.051203 | 0.86 | 2.16 | 2.46 | 5.87 | 2.646 | 6.5334 | 0.90509 | 3.5069 | 6882 | 51
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.6802 | 0.1085 | 5.53 | 6.94 | 11.36 | 18.93 | 11.207 | 23.7212 | 3.1297 | 12.5943 | 898 | 5
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 637091 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.605 | 0.026156 | 1.31 | 2.082 | 3.08 | 4.27 | 2.8965 | 4.3687 | 0.39364 | 1.2895 | 424 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.531 | 0.034979 | 1.085 | 2.229 | 2.93 | 5.68 | 3.217 | 5.9107 | 1.2282 | 3.0331 | 8406 | 45
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.5089 | 0.037304 | 0.815 | 1.976 | 2.12 | 4.67 | 2.324 | 4.8932 | 0.75712 | 2.4436 | 10329 | 58
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.5382 | 0.0934 | 2.44 | 4.75 | 5.91 | 12.48 | 6.55 | 12.595 | 1.978 | 6.0725 | 1810 | 10
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.4994 | 0.052179 | 0.875 | 1.545 | 2.13 | 3.26 | 2.3395 | 3.2675 | 0.24432 | 1.6207 | 706 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.20379 | 0.022518 | 2.26 | 4.112 | 5.39 | 10.3 | 5.9545 | 10.788 | 2.0857 | 5.3807 | 8457 | 38
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.21453 | 0.00825 | 2.05 | 3.527 | 4.66 | 7.92 | 4.8405 | 8.7812 | 1.5159 | 4.0758 | 11101 | 54
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.21258 | 0.012728 | 2.71 | 4.934 | 5.64 | 11.85 | 6.4325 | 13.2183 | 2.1397 | 5.4085 | 1544 | 9
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 649811 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.19627 | 0.048071 | 1.69 | 2.124 | 3.56 | 4.89 | 3.68 | 5.3484 | 1.0886 | 1.8978 | 766 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.21696 | 0.0089 | 2.03 | 4.13 | 5.07 | 9.54 | 5.3585 | 9.7837 | 1.6833 | 4.0227 | 7005 | 40
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.22882 | 0.026127 | 1.9 | 3.52 | 4.37 | 7.95 | 4.54 | 8.4516 | 1.2059 | 3.1129 | 9761 | 62
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.22685 | 0.008401 | 3.06 | 3.632 | 6.17 | 7.67 | 5.847 | 8.0264 | 0.98309 | 3.7047 | 1491 | 5
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.21144 | 0.004871 | 1.885 | 3.126 | 4.02 | 6.62 | 4.0645 | 6.4689 | 0.98062 | 2.0191 | 834 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.5 | 0.049887 | 1.075 | 2.25 | 3.13 | 5.97 | 3.425 | 6.5628 | 1.4632 | 3.3559 | 7308 | 44
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.4821 | 0.027996 | 0.875 | 1.952 | 2.15 | 4.25 | 2.384 | 4.8018 | 0.83249 | 2.0578 | 9247 | 56
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.507 | 0.044416 | 2.345 | 3.495 | 4.97 | 7.39 | 4.836 | 7.2866 | 0.93722 | 2.1363 | 2012 | 8
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.4748 | 0.022457 | 1.14 | 1.856 | 2.3 | 3.95 | 2.3195 | 3.8497 | 0.30928 | 1.258 | 836 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.21304 | 0.00836 | 2.27 | 3.63 | 5.16 | 8.44 | 5.582 | 9.554 | 1.8157 | 4.1844 | 8077 | 41
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.22608 | 0.048261 | 1.875 | 3.27 | 4.42 | 7.25 | 4.623 | 7.946 | 1.3206 | 3.4865 | 11169 | 69
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.22761 | 0.012475 | 3.235 | 4.71 | 7.46 | 11.51 | 8.326 | 13.6864 | 2.8544 | 6.1948 | 2692 | 9
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.2081 | 0.005283 | 1.655 | 2.22 | 3.6 | 5.28 | 4.1535 | 6.017 | 1.5171 | 2.4036 | 202 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.20726 | 0.010175 | 2.305 | 4.942 | 5.78 | 16.83 | 6.5435 | 17.7313 | 3.1111 | 6.1716 | 361 | 12
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.21749 | 0.006076 | 1.57 | 2.885 | 3.67 | 6.16 | 3.9895 | 6.2475 | 1.3532 | 2.3032 | 510 | 15
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 0.21621 | 0.008026 | 4.225 | 4.775 | 8.32 | 9.62 | 7.798 | 10.2962 | 1.6212 | 2.7012 | 154 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.4555 | 0.041117 | 1.08 | 2.052 | 2.81 | 5.78 | 3.102 | 6.3816 | 1.0655 | 3.2576 | 4374 | 30
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.4376 | 0.047919 | 0.74 | 1.762 | 2.01 | 4.7 | 2.2425 | 5.1087 | 0.75666 | 2.5136 | 7095 | 61
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.4961 | 0.063733 | 3.02 | 3.698 | 6.35 | 8.93 | 6.935 | 10.321 | 2.6203 | 3.8614 | 1928 | 7
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.4714 | 0.035818 | 1.12 | 2.448 | 3.05 | 6.33 | 3.655 | 6.7316 | 1.292 | 2.7524 | 1985 | 25
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.4495 | 0.023828 | 0.73 | 1.498 | 2.06 | 3.72 | 2.259 | 3.986 | 0.82787 | 2.005 | 1467 | 31
2023 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF | 0 | 1.4943 | 0.049653 | 1.6 | 4.698 | 5.28 | 11.06 | 4.9585 | 12.0948 | 1.8744 | 4.9662 | 214 | 6
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL P1NP | 0 | 30.3695 | 2.9321 | 4.2 | 9.108 | 12.08 | 31.59 | 12.19 | 32.4738 | 3.4136 | 13.0439 | 85 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL P1NP | 0 | 30.338 | 3.4945 | 2.65 | 6.612 | 8.86 | 19.69 | 9.5405 | 18.0052 | 4.0165 | 11.4658 | 878 | 10
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL P1NP | 607347 | 33.8398 | 2.4095 | 3.23 | 5.237 | 10.16 | 12.36 | 12.1245 | 13.3374 | 4.3391 | 8.4014 | 290 | 5
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL P1NP | 653011 | 27.2183 | 1.988 | 2.055 | 5.961 | 4.19 | 16.13 | 3.8705 | 17.0917 | 0.79658 | 7.8987 | 77 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP | 0 | 29.6297 | 1.6602 | 2.31 | 4.266 | 6.32 | 18.66 | 6.283 | 18.5145 | 2.0436 | 15.4634 | 377 | 6
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP | 607356 | 29.6439 | 1.8056 | 2.035 | 7.433 | 6.72 | 17.04 | 7.4415 | 18.4902 | 1.9732 | 8.4126 | 205 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP | 653023 | 29.2386 | 1.9432 | 1.7 | 1.96 | 6.25 | 16.59 | 7.259 | 18.075 | 5.0509 | 14.5284 | 228 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL P1NP | 0 | 190.2221 | 14.9843 | 4.32 | 7.002 | 9.44 | 15.32 | 10.268 | 16.3 | 3.1324 | 7.2187 | 77 | 4
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL P1NP | 653011 | 191.4698 | 11.4383 | 2.385 | 3.316 | 6.14 | 8.6 | 7.116 | 10.0038 | 2.8755 | 6.6968 | 149 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL P1NP | 0 | 200.6829 | 19.1858 | 2.81 | 8.23 | 10.41 | 18.32 | 11.058 | 18.767 | 4.5001 | 11.1391 | 914 | 10
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL P1NP | 607347 | 209.6405 | 12.8374 | 3.175 | 5.329 | 9.3 | 17.42 | 10.2405 | 17.0473 | 2.7766 | 12.213 | 291 | 5
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP | 653023 | 190.2391 | 8.1722 | 1.47 | 1.82 | 4.38 | 11.15 | 5.265 | 12.492 | 2.6198 | 9.0833 | 230 | 3
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP | 0 | 187.5017 | 9.8063 | 2.355 | 5.663 | 6.22 | 13.73 | 6.6785 | 14.2084 | 2.9965 | 7.8578 | 596 | 10
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP | 0 | 22.6715 | 1.2784 | 2.46 | 5.79 | 8.55 | 13.03 | 9.835 | 13.595 | 1.7553 | 7.7046 | 442 | 7
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP | 0 | 168.5455 | 12.7623 | 2.64 | 5.726 | 8.55 | 14.35 | 9.888 | 16.3462 | 3.6598 | 9.5489 | 470 | 7
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL P1NP | 0 | 26.6008 | 1.6314 | 1.94 | 3.15 | 4.86 | 8.53 | 5.26 | 7.68 | 2.4714 | 4.7216 | 51 | 5
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL P1NP | 0 | 26.7099 | 1.7906 | 3.27 | 6.134 | 9.23 | 14.11 | 10.046 | 15.0206 | 2.4143 | 7.2532 | 692 | 6
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP | 0 | 23.8796 | 1.1515 | 2.15 | 4.53 | 6.02 | 10.05 | 6.876 | 11.5175 | 2.2369 | 6.4687 | 2051 | 14
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP | 736113 | 21.725 | 0.85245 | 2.16 | 4.039 | 5.24 | 10.46 | 5.9655 | 10.9103 | 2.6903 | 4.6737 | 164 | 5
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL P1NP | 0 | 179.9269 | 11.0979 | 1.98 | 3.082 | 5.49 | 7.98 | 6.791 | 9.5312 | 1.9318 | 5.2884 | 52 | 5
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL P1NP | 0 | 193.533 | 11.8923 | 3.86 | 5.652 | 9.26 | 12.7 | 8.864 | 14.3942 | 2.0877 | 7.3061 | 687 | 6
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP | 0 | 173.6616 | 7.5239 | 2.275 | 4.11 | 5.82 | 9.59 | 6.2595 | 10.3495 | 2.3461 | 5.728 | 1980 | 14
2023 | TOTAL PROTEIN HIA [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP | 736113 | 164.825 | 7.4939 | 2.065 | 3.26 | 6.83 | 7.83 | 7.9875 | 9.3241 | 3.4592 | 5.235 | 160 | 5
2023 | TOTAL PROTEIN RED PYROGALLOL [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | RED PYROGALLOL | 0 | 178.7788 | 5.1298 | 2.97 | 3.88 | 5.95 | 9.06 | 5.543 | 10.1432 | 1.2208 | 3.2504 | 226 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN RED PYROGALLOL [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | RED PYROGALLOL | 0 | 153.3333 | 5.6399 | 3.37 | 4.063 | 6.56 | 8.29 | 6.07 | 8.4364 | 0.66007 | 2.6285 | 189 | 2
2023 | TOTAL PROTEIN RED PYROGALLOL [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | RED PYROGALLOL | 0 | 490.3443 | 13.2746 | 1.52 | 2.959 | 3.35 | 5.91 | 3.152 | 6.4064 | 0.97214 | 3.0259 | 183 | 2
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 559584 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS | 0 | 0.88064 | 0.12177 | 9.31 | 9.566 | 21.57 | 22.48 | 20.9325 | 23.5377 | 5.566 | 8.5894 | 14 | 2
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 559586 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS | 0 | 47.2444 | 4.4454 | 6.89 | 8.01 | 14.85 | 17.31 | 13.679 | 17.615 | 4.9162 | 6.1645 | 18 | 2
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 587461 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS | 0 | 0.8628 | 0.14765 | 14.5 | 20.946 | 29.32 | 43.5 | 28.709 | 42.6918 | 7.3441 | 20.4393 | 85 | 3
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 587461 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 0 | 0.90761 | 0.059774 | 4.875 | 7.565 | 10.63 | 16.82 | 11.578 | 17.6259 | 2.5581 | 7.1756 | 2316 | 68
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 587461 | Cobas e801 e402 | ELECSYS | 657892 | 0.89787 | 0.053621 | 5.36 | 6.768 | 11.13 | 13.98 | 11.46 | 15.0062 | 1.6829 | 5.5863 | 159 | 5
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 587461 | Cobas e801 e402 | ELECSYS | 0 | 0.87742 | 0.086011 | 5.245 | 10.593 | 12.53 | 25.48 | 12.6885 | 26.6274 | 3.1687 | 15.1188 | 3328 | 60
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 587461 | Cobas e801 e402 | ELECSYS | 630249 | 0.86315 | 0.056752 | 4.94 | 6.386 | 10.89 | 14.62 | 10.7935 | 15.0043 | 2.6315 | 7.0541 | 1779 | 40
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 587462 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS | 0 | 50.3971 | 4.9347 | 7.2 | 9.974 | 16.27 | 26.76 | 17.744 | 31.0866 | 3.8765 | 15.314 | 83 | 3
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 587462 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 0 | 50.0628 | 1.9736 | 2.88 | 5.022 | 6.17 | 11.47 | 6.13 | 12.5764 | 1.4563 | 4.1876 | 2416 | 67
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 587462 | Cobas e801 e402 | ELECSYS | 0 | 50.2623 | 2.8552 | 3.4 | 7.56 | 7.93 | 16.57 | 8.141 | 17.692 | 1.9704 | 7.2577 | 3566 | 66
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 587462 | Cobas e801 e402 | ELECSYS | 630249 | 49.7182 | 2.0526 | 3.07 | 4.213 | 7.22 | 8.82 | 7.266 | 9.5782 | 1.7685 | 4.402 | 1707 | 38
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 615438 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS | 0 | 0.80371 | 0.14823 | 8.41 | 13.681 | 24.94 | 45.72 | 23.7485 | 47.742 | 7.8857 | 36.0237 | 102 | 6
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 615438 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 0 | 0.84288 | 0.066634 | 5.82 | 9.32 | 12.69 | 20.16 | 13.273 | 20.402 | 3.0873 | 7.6871 | 11304 | 82
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 615438 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 657876 | 0.8441 | 0.071589 | 5.605 | 9.665 | 12.26 | 20.43 | 12.875 | 21.571 | 3.2879 | 8.499 | 3468 | 36
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 615438 | Cobas e801 e402 | ELECSYS | 0 | 0.81348 | 0.07177 | 5.94 | 8.728 | 13.15 | 19.91 | 13.704 | 21.4712 | 3.2225 | 8.9008 | 42728 | 135
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 615439 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS | 0 | 47.8535 | 4.4286 | 3.26 | 7.864 | 12.59 | 20.11 | 13.834 | 20.3778 | 4.6628 | 13.0174 | 101 | 6
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 615439 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 0 | 50.0555 | 2.112 | 3.105 | 4.672 | 6.73 | 10.59 | 6.745 | 11.104 | 1.484 | 4.2496 | 15276 | 81
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 615439 | Cobas e801 e402 | ELECSYS | 0 | 50.1468 | 2.5535 | 3.48 | 5.346 | 7.69 | 12.16 | 7.958 | 12.5565 | 1.9526 | 5.4189 | 43091 | 135
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 669717 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS | 0 | 52.0517 | 4.7217 | 5.945 | 8.669 | 14.48 | 19.15 | 13.6275 | 18.7937 | 2.1552 | 11.5531 | 64 | 3
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 669717 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 0 | 52.0977 | 2.296 | 3.105 | 4.83 | 6.73 | 10.49 | 7.028 | 10.8749 | 1.6077 | 4.1498 | 14985 | 67
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 669717 | Cobas e801 e402 | ELECSYS | 0 | 52.353 | 4.9487 | 3.35 | 5.148 | 7.46 | 11.3 | 7.684 | 12.3258 | 1.9803 | 5.1181 | 50326 | 139
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 669854 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS | 0 | 1.0303 | 0.14524 | 7.6 | 14.17 | 22.8 | 40.86 | 21.802 | 45.417 | 5.3694 | 16.2408 | 64 | 3
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 669854 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 0 | 1.063 | 0.080835 | 5.135 | 8.029 | 11.19 | 17.59 | 11.5505 | 18.4833 | 2.8832 | 7.2448 | 14244 | 68
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 669854 | Cobas e801 e402 | ELECSYS | 0 | 1.0459 | 0.078089 | 5.24 | 7.746 | 11.56 | 17.4 | 11.815 | 18.3058 | 2.8208 | 7.519 | 49882 | 139
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 711618 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS | 0 | 1.004 | 0.18641 | 4.285 | 7.646 | 20.46 | 25.86 | 17.8465 | 25.5671 | 10.9752 | 18.326 | 21 | 2
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 711618 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 0 | 0.96896 | 0.063716 | 5 | 7.03 | 10.83 | 16.45 | 11.039 | 16.9136 | 2.4116 | 6.8108 | 6411 | 62
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 711618 | Cobas e801 e402 | ELECSYS | 0 | 0.97288 | 0.074156 | 5.19 | 7.682 | 11.61 | 17.06 | 12.06 | 18.132 | 2.9828 | 7.2176 | 21831 | 133
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 711619 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS | 0 | 46.903 | 5.217 | 6.765 | 8.557 | 17.16 | 18.78 | 20.017 | 23.6789 | 7.0262 | 11.1991 | 23 | 2
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 711619 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 0 | 46.5624 | 1.888 | 2.82 | 4.376 | 6.17 | 9.94 | 6.562 | 10.5414 | 1.5901 | 4.0351 | 6492 | 61
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 711619 | Cobas e801 e402 | ELECSYS | 0 | 46.7731 | 2.2257 | 3.21 | 4.822 | 7.17 | 10.79 | 7.612 | 11.5354 | 1.9601 | 4.8258 | 22028 | 133
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 733967 | Cobas e801 e402 | ELECSYS | 0 | 49.597 | 1.9253 | 3.01 | 4.592 | 6.65 | 9.53 | 6.854 | 9.4698 | 1.4846 | 3.8934 | 232 | 11
2023 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 768913 | Cobas e801 e402 | ELECSYS | 0 | 0.74443 | 0.05165 | 5.02 | 7.766 | 10.88 | 17.89 | 10.636 | 16.8636 | 2.4987 | 7.4736 | 228 | 11
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 547879 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 0.29711 | 0.016205 | 6.03 | 6.334 | 15.65 | 17.4 | 19.1985 | 21.9189 | 9.2241 | 11.4406 | 9 | 2
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 547881 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 2.1718 | 0.1657 | 4.34 | 6.076 | 12.57 | 13.3 | 12.981 | 14.0266 | 2.2388 | 9.1822 | 11 | 2
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 587468 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 0.27047 | 0.015784 | 3.34 | 3.952 | 8.13 | 10.13 | 8.146 | 11.7854 | 4.2692 | 6.8257 | 85 | 3
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 587468 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 0.23915 | 0.017919 | 2.57 | 4.402 | 8.36 | 14.63 | 9.416 | 16.7448 | 5.4717 | 10.7839 | 941 | 37
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 587468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 0.23322 | 0.025973 | 2.415 | 4.809 | 9.86 | 21.01 | 11.2535 | 21.6517 | 7.018 | 17.1186 | 3080 | 54
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 587469 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 2.4436 | 0.25626 | 3.07 | 6.468 | 13.21 | 27.94 | 14.262 | 25.5878 | 5.736 | 18.9409 | 83 | 3
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 587469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 2.5502 | 0.13723 | 3.17 | 4.39 | 7.21 | 11.66 | 7.3145 | 13.2797 | 2.5215 | 5.7 | 825 | 31
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 587469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 628481 | 2.5324 | 0.084925 | 2.62 | 3.2 | 5.52 | 7.83 | 5.576 | 8.853 | 1.7977 | 3.5144 | 166 | 8
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 587469 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 627307 | 2.587 | 0.14486 | 1.78 | 3.758 | 6.72 | 11.27 | 8.216 | 12.9952 | 4.3333 | 7.6562 | 375 | 11
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 587469 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 652164 | 2.5672 | 0.13701 | 2.37 | 4.266 | 7.03 | 11.02 | 8.005 | 12.549 | 3.3791 | 7.9676 | 1096 | 21
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 587469 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 590198 | 2.6891 | 0.11726 | 2.2 | 2.64 | 6.47 | 9.17 | 7.683 | 10.4278 | 3.1328 | 6.6033 | 164 | 3
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 587469 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 2.571 | 0.15053 | 2.33 | 5.13 | 8.51 | 13.41 | 8.957 | 14.267 | 3.9903 | 7.4995 | 1465 | 28
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 615456 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 0.25505 | 0.022743 | 2.67 | 8.76 | 13.33 | 20.38 | 13.706 | 23.286 | 8.8153 | 12.4256 | 76 | 3
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 615456 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 0.24438 | 0.020034 | 2.82 | 5.94 | 8.38 | 17.14 | 9.654 | 18.8448 | 4.6153 | 10.6801 | 9718 | 74
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 615456 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 0.23405 | 0.023562 | 2.41 | 5.016 | 9.39 | 19.65 | 10.507 | 20.9456 | 5.5434 | 14.6929 | 19844 | 98
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 615458 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 2.3658 | 0.17489 | 3.13 | 5.57 | 10.6 | 19.27 | 11.512 | 24.583 | 8.2569 | 15.3846 | 76 | 3
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 615458 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 658248 | 2.417 | 0.13304 | 2.435 | 3.069 | 8.52 | 9.31 | 9.911 | 10.7878 | 5.3966 | 6.3594 | 142 | 2
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 615458 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 2.435 | 0.12202 | 2.93 | 4.95 | 6.85 | 11.43 | 7.3345 | 12.5133 | 2.2436 | 5.7575 | 8551 | 74
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 615458 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 671949 | 2.3896 | 0.1039 | 2.59 | 3.864 | 6.36 | 8.81 | 6.527 | 10.3318 | 2.1414 | 4.949 | 1182 | 18
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 615458 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 671956 | 2.6009 | 0.13973 | 2.365 | 4.389 | 6.69 | 12.49 | 7.0195 | 12.6665 | 2.1931 | 7.8291 | 2382 | 22
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 615458 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 590198 | 2.5759 | 0.13699 | 2.245 | 3.498 | 5.57 | 10.58 | 6.152 | 9.794 | 2.3052 | 5.6455 | 351 | 4
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 615458 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 652164 | 2.4925 | 0.13034 | 2.39 | 4.709 | 6.37 | 11.88 | 6.569 | 12.0786 | 2.5018 | 6.3684 | 7080 | 49
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 615458 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 2.545 | 0.1642 | 2.63 | 5.398 | 7.54 | 13.31 | 8.246 | 14.0448 | 3.285 | 8.2736 | 9814 | 58
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 654141 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 0.25533 | 0.028508 | 3.26 | 11.543 | 9.59 | 23.73 | 9.858 | 21.2553 | 3.6287 | 8.8408 | 93 | 4
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 654141 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 0.25889 | 0.025538 | 3.23 | 7.532 | 9.27 | 21.63 | 10.389 | 23.8596 | 4.6244 | 13.5718 | 15128 | 75
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 654141 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 0.23711 | 0.03205 | 2.64 | 6.67 | 10.96 | 26.14 | 11.8995 | 29.3378 | 6.2209 | 19.6199 | 51486 | 125
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 654142 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM | 671949 | 2.5193 | 0.26697 | 6.28 | 10.112 | 17.34 | 23.55 | 16.423 | 22.9908 | 3.6726 | 12.2268 | 54 | 2
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 654142 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 2.3707 | 0.16922 | 3.77 | 9.512 | 8.01 | 21.31 | 7.944 | 20.0064 | 1.7154 | 3.7932 | 41 | 4
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 654142 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 671949 | 2.5319 | 0.11715 | 2.62 | 3.918 | 6.29 | 9.75 | 6.8005 | 11.1915 | 2.3506 | 5.7951 | 5893 | 36
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 654142 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 740654 | 2.4599 | 0.089244 | 3.25 | 3.758 | 6.78 | 7.55 | 6.219 | 7.4702 | 1.5576 | 2.4069 | 317 | 8
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 654142 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 2.5374 | 0.12354 | 2.87 | 4.454 | 6.73 | 10.6 | 7.169 | 12.2061 | 2.2713 | 5.8353 | 9466 | 62
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 654142 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 627307 | 2.6731 | 0.15096 | 2.105 | 4.275 | 6.39 | 12.56 | 6.863 | 13.8644 | 2.6133 | 7.6845 | 1096 | 9
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 654142 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 2.6996 | 0.17289 | 2.58 | 5.17 | 8.11 | 12.87 | 8.938 | 14.3304 | 3.9192 | 8.7057 | 49361 | 123
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 654142 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 740657 | 2.531 | 0.13312 | 2.36 | 3.774 | 6.79 | 11.14 | 6.661 | 12.7224 | 2.8162 | 7.5794 | 1707 | 26
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 699537 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 0.24206 | 0.013805 | 2.275 | 4.899 | 9.5 | 13.22 | 10.723 | 14.4208 | 4.2599 | 8.546 | 35 | 2
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 699537 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 0.22883 | 0.037321 | 3.975 | 11.855 | 13.98 | 31.9 | 16.1995 | 34.026 | 8.0532 | 19.8099 | 11384 | 61
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 699537 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 0.1948 | 0.0373 | 3.02 | 10.398 | 14.37 | 34.9 | 15.812 | 34.325 | 8.7098 | 22.2267 | 38509 | 133
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 699538 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 2.3772 | 0.16487 | 4.28 | 6.24 | 8.87 | 15.84 | 10.383 | 17.243 | 6.2743 | 7.5316 | 32 | 2
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 699538 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 740654 | 2.3399 | 0.12266 | 3.795 | 5.18 | 7.9 | 12.22 | 8.3425 | 12.9155 | 1.9192 | 5.0799 | 2646 | 25
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 699538 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 2.3731 | 0.14082 | 3.59 | 5.668 | 8.25 | 12.34 | 8.601 | 13.7926 | 2.5402 | 5.8556 | 9194 | 57
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 699538 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 740657 | 2.406 | 0.14032 | 2.81 | 5.278 | 7.89 | 13.44 | 8.508 | 14.0712 | 2.902 | 8.0538 | 11665 | 63
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 699538 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 712936 | 2.5872 | 0.13057 | 2.58 | 3.502 | 6.45 | 10.18 | 6.73 | 11.0668 | 2.2662 | 6.969 | 1545 | 16
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 699538 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 2.5248 | 0.17428 | 2.68 | 4.73 | 7.66 | 13.49 | 8.447 | 15.0065 | 3.4604 | 9.4504 | 25107 | 115
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 699538 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 652164 | 2.5845 | 0.20327 | 1.76 | 2.037 | 8.24 | 17.09 | 7.2485 | 16.3233 | 5.0264 | 13.4992 | 33 | 4
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 722353 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 0.20893 | 0.02157 | 3.16 | 5.636 | 9.57 | 17.7 | 11.3935 | 19.7894 | 6.177 | 13.3307 | 1604 | 29
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 722353 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 0.17951 | 0.026872 | 2.67 | 6.9 | 14.48 | 24.73 | 15.277 | 26.546 | 9.6198 | 19.7527 | 4660 | 57
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 722354 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 2.6012 | 0.14671 | 3.595 | 5.323 | 8.32 | 11.66 | 8.7305 | 12.9625 | 2.6528 | 5.7359 | 1696 | 29
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 722354 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 0 | 2.6635 | 0.14999 | 2.515 | 4.402 | 7.26 | 12.28 | 7.837 | 12.6897 | 3.3247 | 7.7051 | 4527 | 57
2023 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 722354 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 671956 | 2.6663 | 0.23799 | 2.97 | 4.384 | 9.97 | 21.97 | 10.351 | 22.7622 | 6.96 | 16.1106 | 182 | 5
2023 | TPLA [S] | TPL2-A | 182305 | Cobas c501 c502 | SEKISUI | 0 | 26.0448 | 1.7489 | 4.08 | 4.93 | 10.27 | 11.71 | 11.451 | 12.969 | 4.1648 | 6.7251 | 366 | 2
2023 | TPLA [S] | TPL2-A | 182311 | Cobas c501 c502 | SEKISUI | 0 | 25.4714 | 1.0975 | 4.335 | 5.019 | 8.49 | 9.83 | 7.333 | 8.3882 | 0.16919 | 0.24099 | 161 | 2
2023 | TPLA [S] | TPL2-A | 182323 | Cobas c501 c502 | SEKISUI | 0 | 25.3127 | 1.1639 | 4.09 | 5.98 | 8.4 | 12.19 | 7.416 | 11.709 | 0.72327 | 2.0551 | 694 | 3
2023 | TPLA [S] | TPL2-A | 182335 | Cobas c501 c502 | SEKISUI | 0 | 23.2666 | 1.1606 | 4.18 | 5.535 | 8.58 | 11.05 | 8.9325 | 10.4815 | 1.2754 | 3.1461 | 605 | 4
2023 | TPLA [S] | TPL2-A | 182341 | Cobas c501 c502 | SEKISUI | 0 | 23.5976 | 1.107 | 4.29 | 5.195 | 8.89 | 10.44 | 8.3335 | 10.6115 | 1.6667 | 2.205 | 164 | 3
2023 | TPLA [S] | TPL2-B | 282305 | Cobas c501 c502 | SEKISUI | 0 | 82.4179 | 3.9397 | 3.62 | 4.06 | 8.21 | 10.02 | 8.873 | 10.255 | 3.0732 | 4.2709 | 453 | 2
2023 | TPLA [S] | TPL2-B | 282311 | Cobas c501 c502 | SEKISUI | 0 | 78.4579 | 2.6027 | 3.17 | 3.706 | 6.29 | 7.33 | 5.6005 | 6.6185 | 0.36317 | 0.5003 | 171 | 2
2023 | TPLA [S] | TPL2-B | 282323 | Cobas c501 c502 | SEKISUI | 0 | 83.5862 | 2.9331 | 3.28 | 4.002 | 6.61 | 8.12 | 6.076 | 8.147 | 0.91614 | 1.5337 | 694 | 3
2023 | TPLA [S] | TPL2-B | 282335 | Cobas c501 c502 | SEKISUI | 0 | 80.4547 | 3.2194 | 3.14 | 4.275 | 6.46 | 8.84 | 6.3885 | 8.66 | 1.0044 | 1.8861 | 611 | 4
2023 | TPLA [S] | TPL2-B | 282341 | Cobas c501 c502 | SEKISUI | 0 | 78.854 | 2.4885 | 2.73 | 3.755 | 5.52 | 7.54 | 5.267 | 6.7005 | 0.61107 | 1.0483 | 163 | 3
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 338.2483 | 15.483 | 2.47 | 4.516 | 5.78 | 10.96 | 6.654 | 12.4912 | 2.8536 | 5.0247 | 286 | 3
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 196.875 | 13.3042 | 1.9 | 2.638 | 6.6 | 14.73 | 8.052 | 15.4572 | 4.9159 | 11.8137 | 272 | 3
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 191.906 | 10.647 | 1.82 | 3.538 | 6.67 | 12.79 | 7.691 | 11.9446 | 4.1671 | 10.0859 | 587 | 10
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 202.2523 | 13.606 | 1.64 | 4.58 | 3.17 | 11.23 | 3.65 | 10.0076 | 0.77522 | 2.7485 | 400 | 2
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 206.0588 | 12.0937 | 1.665 | 3.519 | 10.17 | 20.53 | 11.719 | 21.4286 | 6.9248 | 17.2489 | 51 | 2
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 202.9683 | 7.1927 | 2.42 | 3.6 | 6.14 | 8.42 | 6.385 | 8.7382 | 2.3455 | 3.8624 | 177 | 4
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 202.102 | 4.9856 | 1.86 | 2.728 | 4.04 | 5.84 | 4.287 | 6.2362 | 1.0007 | 2.37 | 19620 | 159
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 204.7574 | 3.8178 | 1.03 | 1.57 | 2.45 | 3.92 | 2.732 | 4.417 | 1.0287 | 2.1209 | 7490 | 64
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 202.1765 | 5.7056 | 2.195 | 3.13 | 4.56 | 6.74 | 4.641 | 7.4034 | 1.1145 | 2.6721 | 11921 | 61
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 198.21 | 3.8342 | 1.52 | 2.43 | 3.08 | 4.87 | 2.8435 | 4.295 | 0.17394 | 0.57853 | 291 | 3
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 338.913 | 9.0061 | 1.335 | 2.143 | 2.96 | 5.13 | 3.381 | 5.7593 | 1.1341 | 2.1813 | 69 | 2
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 352.6351 | 16.08 | 2.73 | 4.154 | 6.77 | 10.72 | 6.824 | 12.7264 | 3.2071 | 5.6533 | 278 | 6
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 345.4936 | 10.4915 | 2.27 | 3.111 | 4.95 | 6.91 | 5.0795 | 7.4498 | 1.1714 | 3.0212 | 118773 | 211
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 343.1208 | 7.9286 | 1.29 | 1.9 | 3.09 | 4.75 | 3.369 | 5.4738 | 1.1361 | 2.698 | 51119 | 96
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 346.4687 | 10.028 | 2.27 | 3.07 | 4.95 | 6.66 | 5.0225 | 7.1885 | 1.1237 | 2.7637 | 70097 | 71
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 339.6636 | 11.0009 | 1.71 | 2.78 | 4.29 | 7.31 | 4.479 | 8.1731 | 1.4336 | 3.7476 | 1752 | 6
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 337.5193 | 7.2046 | 1.295 | 1.851 | 3.22 | 3.98 | 2.9005 | 4.635 | 0.26876 | 2.4518 | 181 | 3
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 196.0342 | 7.0783 | 2.375 | 3.053 | 5.17 | 8.33 | 5.5965 | 10.1462 | 2.1186 | 4.6612 | 117 | 4
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 190.3102 | 4.5805 | 1.81 | 2.52 | 3.97 | 5.54 | 4.07 | 5.9645 | 0.9212 | 2.3618 | 159911 | 199
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 191.2378 | 3.7979 | 1.02 | 1.63 | 2.53 | 4.06 | 2.775 | 4.5952 | 0.94899 | 2.3539 | 69940 | 118
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 189.6402 | 4.6972 | 1.96 | 2.8 | 4.23 | 6.03 | 4.279 | 6.2726 | 0.91417 | 2.2854 | 106210 | 69
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 185.0858 | 4.6774 | 1.53 | 2.856 | 3.75 | 6.83 | 4.088 | 7.662 | 0.9361 | 4.0579 | 2032 | 8
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 205.5333 | 7.4314 | 2.205 | 4.586 | 4.81 | 9.37 | 5.446 | 10.0226 | 1.44 | 3.0569 | 300 | 4
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 204.1901 | 5.8217 | 1.9 | 3.046 | 4.29 | 6.64 | 4.517 | 7.1684 | 1.0452 | 3.132 | 4210 | 26
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 206.0247 | 6.4367 | 1.395 | 2.13 | 3.42 | 5.92 | 3.9055 | 6.7695 | 1.6769 | 3.6214 | 1151 | 12
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 204.7231 | 6.912 | 2.075 | 3.564 | 4.81 | 8.18 | 4.815 | 8.8706 | 1.2045 | 5.1338 | 3285 | 10
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 199.9323 | 5.0877 | 1.73 | 2.555 | 4.03 | 5.86 | 4.5415 | 6.6595 | 1.6738 | 2.4345 | 88 | 3
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 350.8033 | 13.3865 | 2.48 | 4.628 | 5.27 | 9.96 | 6.132 | 10.9486 | 1.4251 | 3.7285 | 305 | 5
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 348.0023 | 11.4984 | 2.245 | 3.5 | 4.85 | 7.68 | 5.026 | 8.1958 | 1.3252 | 3.4439 | 3758 | 26
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 344.9072 | 10.6594 | 1.415 | 2.125 | 3.68 | 6.78 | 4.1265 | 7.4535 | 1.6339 | 4.2366 | 1235 | 12
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 348.9505 | 13.9642 | 2.18 | 3.482 | 5.5 | 9.18 | 5.822 | 10.4036 | 1.8799 | 6.1935 | 2789 | 9
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 342.0658 | 9.7446 | 1.65 | 2.75 | 3.82 | 5.74 | 4.244 | 5.9972 | 1.2618 | 1.9864 | 101 | 4
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 349.5532 | 10.2572 | 2.36 | 3.23 | 5.05 | 7.02 | 5.088 | 7.294 | 1.066 | 2.7209 | 64337 | 129
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 344.8234 | 7.6763 | 1.26 | 1.92 | 3.06 | 4.8 | 3.295 | 5.4214 | 1.0907 | 2.749 | 27187 | 84
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 350.1082 | 9.965 | 2.3 | 3.097 | 4.92 | 6.61 | 4.9455 | 7.0685 | 1.0099 | 2.5936 | 45522 | 58
2023 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 347.3746 | 8.5466 | 1.985 | 2.428 | 3.97 | 4.87 | 3.8835 | 4.3066 | 0.26476 | 1.8918 | 662 | 2
2023 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_P_V1_0 | 900102 | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 291.9444 | 4.021 | 0.905 | 1.113 | 2.22 | 2.58 | 2.3265 | 2.8509 | 0.66329 | 1.6088 | 36 | 2
2023 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 177.2006 | 3.8198 | 1.195 | 2.727 | 3.08 | 6.01 | 3.399 | 5.909 | 1.0836 | 2.404 | 3565 | 15
2023 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 | 0 | 178.0168 | 4.035 | 1.07 | 2.712 | 2.91 | 5.54 | 3.294 | 5.3924 | 1.0875 | 2.2664 | 2145 | 11
2023 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 | 0 | 244.3465 | 5.3029 | 1.03 | 2.116 | 2.6 | 4.61 | 2.851 | 4.7226 | 0.93009 | 2.1532 | 2623 | 10
2023 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 243.3501 | 6.4297 | 1.38 | 3.268 | 3.38 | 6.74 | 3.765 | 7.113 | 1.183 | 2.8222 | 4014 | 16
2023 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 312.7004 | 7.2384 | 1.51 | 2.998 | 3.54 | 6.12 | 3.576 | 6.1583 | 0.52842 | 2.9657 | 1522 | 8
2023 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 | 0 | 315.122 | 8.4135 | 1.09 | 2.749 | 3.04 | 6.19 | 3.1975 | 6.1214 | 0.93095 | 3.7849 | 1344 | 7
2023 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 189.502 | 3.7889 | 1.09 | 1.408 | 2.55 | 3.61 | 2.53 | 4.1762 | 0.82986 | 2.6328 | 249 | 10
2023 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 | 0 | 188.7708 | 3.2827 | 2.19 | 3.352 | 5.17 | 7.15 | 5.879 | 6.864 | 1.1811 | 2.5524 | 48 | 5
2023 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 222.0053 | 4.3099 | 1.23 | 1.438 | 2.6 | 3.46 | 2.786 | 4.0002 | 0.79597 | 1.821 | 187 | 7
2023 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 | 0 | 218.5417 | 5.4212 | 1.35 | 4.478 | 2.96 | 10.45 | 3.362 | 11.4884 | 2.3159 | 4.3347 | 24 | 3
2023 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 327.4831 | 4.8292 | 1.15 | 1.458 | 2.62 | 3.24 | 2.6 | 3.6714 | 0.76856 | 1.464 | 89 | 4
2023 | TRANSFERRIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 69001T | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 164.6055 | 2.9477 | 1.5 | 1.964 | 3.14 | 3.92 | 3.176 | 3.6352 | 0.4474 | 1.1699 | 1090 | 2
2023 | TRANSFERRIN [S] | InteliQ Immunology 3 | 69003T | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] | 0 | 331.9578 | 8.1122 | 1.53 | 2.158 | 3.16 | 4.29 | 3.415 | 4.1902 | 0.7799 | 1.44 | 1113 | 2
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 222.9429 | 10.1081 | 2.615 | 4.003 | 7.08 | 10.06 | 8.605 | 12.3682 | 4.2836 | 5.7523 | 14 | 2
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 217.5981 | 6.7438 | 1.17 | 2.17 | 3.8 | 7.18 | 4.477 | 7.433 | 1.7535 | 5.4002 | 659 | 15
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 218.811 | 5.1498 | 1.61 | 2.63 | 4.49 | 5.38 | 4.88 | 5.4474 | 0.79388 | 3.6271 | 254 | 7
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 223.1432 | 6.2506 | 1.13 | 1.166 | 4.1 | 4.42 | 4.783 | 4.995 | 2.9128 | 3.4071 | 88 | 2
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 218.2807 | 7.1006 | 1.37 | 2.904 | 4.1 | 7.36 | 4.52 | 7.8056 | 1.9086 | 4.3584 | 3044 | 36
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 214.2544 | 4.7202 | 2.59 | 3.116 | 5.29 | 6.42 | 4.626 | 6.5334 | 0.66427 | 1.5397 | 114 | 2
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 217.4224 | 4.7007 | 1.785 | 2.77 | 3.78 | 5.55 | 3.8405 | 5.2765 | 0.82129 | 1.5441 | 988 | 8
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 226.3675 | 7.1803 | 1.42 | 3.476 | 3.65 | 8.32 | 4.267 | 9.0386 | 0.81389 | 4.0651 | 680 | 8
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 117.0911 | 2.0318 | 1.19 | 2.025 | 2.58 | 4.13 | 2.7865 | 4.2387 | 0.93573 | 1.4154 | 303 | 6
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 117.2587 | 3.1448 | 1.36 | 2.53 | 3.55 | 6.12 | 3.917 | 6.4872 | 1.3981 | 3.0653 | 4928 | 51
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 117.8044 | 3.3314 | 1.46 | 2.766 | 3.44 | 6.28 | 3.725 | 7.2984 | 1.1935 | 2.939 | 675 | 8
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 117.3114 | 2.9312 | 1.57 | 3.024 | 3.64 | 6.52 | 3.907 | 6.6978 | 1.0621 | 2.2715 | 1810 | 11
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 116.007 | 3.5725 | 1.66 | 4.14 | 3.97 | 8.43 | 4.2515 | 8.1925 | 0.8454 | 2.6914 | 485 | 10
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 117.5056 | 3.2022 | 1.375 | 3.59 | 3.04 | 7.97 | 3.341 | 7.624 | 0.71091 | 2.172 | 618 | 12
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 116.9342 | 2.48 | 1.405 | 2.251 | 3.17 | 4.83 | 3.3675 | 5.2064 | 0.88751 | 2.178 | 23766 | 176
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 118.9974 | 2.8847 | 1.24 | 2.032 | 2.93 | 5.23 | 3.234 | 5.6142 | 1.0335 | 2.7984 | 10073 | 71
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 117.3758 | 2.4018 | 1.34 | 2.02 | 3.11 | 4.67 | 3.331 | 5.0148 | 0.95699 | 2.2709 | 14664 | 65
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 118.3292 | 3.496 | 2.09 | 3.636 | 4.51 | 7.18 | 4.298 | 7.101 | 0.77371 | 2.9654 | 1344 | 12
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 215.1988 | 8.1993 | 1.97 | 2.894 | 4.95 | 6.72 | 5.639 | 7.1016 | 1.6375 | 3.4104 | 162 | 2
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 218.1495 | 3.9909 | 1.05 | 3.362 | 2.42 | 7.5 | 2.817 | 7.9254 | 0.5476 | 2.371 | 115 | 2
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 215.126 | 6.0564 | 1.05 | 3.828 | 2.57 | 8.39 | 2.853 | 9.558 | 1.0479 | 2.7944 | 667 | 5
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 215.8839 | 5.802 | 1.4 | 3.18 | 3.27 | 6.92 | 3.4755 | 7.2443 | 1.0621 | 3.1579 | 5196 | 27
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 214.0848 | 4.3525 | 1.23 | 1.97 | 2.87 | 4.57 | 3.072 | 5.043 | 0.9227 | 2.4362 | 163076 | 322
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 216.7615 | 4.5333 | 1.07 | 1.83 | 2.55 | 4.48 | 2.7735 | 4.9508 | 0.9058 | 2.4172 | 82770 | 154
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 215.8037 | 4.2321 | 1.25 | 2.057 | 2.89 | 4.72 | 3.088 | 5.1288 | 0.88097 | 2.2317 | 105304 | 117
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 216.198 | 5.3398 | 1.45 | 2.48 | 3.62 | 5.62 | 3.9155 | 6.3119 | 1.324 | 3.2621 | 8360 | 40
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 215.6692 | 3.8156 | 0.925 | 2.174 | 2.38 | 4.38 | 2.73 | 3.8638 | 0.822 | 1.7512 | 221 | 3
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 215.1674 | 8.6118 | 1.62 | 4.084 | 3.87 | 8.21 | 4.558 | 7.29 | 0.57354 | 1.8405 | 2249 | 2
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 117.6869 | 3.4318 | 1.41 | 4.402 | 2.84 | 9.41 | 2.977 | 10.1396 | 0.84403 | 2.7265 | 561 | 5
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 117.5361 | 3.4377 | 1.445 | 3.378 | 3.73 | 7.37 | 3.8965 | 8.0196 | 1.1883 | 3.7024 | 4211 | 21
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 117.0433 | 2.5877 | 1.37 | 2.21 | 3.19 | 4.99 | 3.409 | 5.4304 | 0.97112 | 2.5121 | 216437 | 320
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 118.4386 | 2.7319 | 1.2 | 2.24 | 2.99 | 5.3 | 3.214 | 5.7238 | 1.0528 | 2.6803 | 111984 | 185
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 116.6809 | 2.3689 | 1.34 | 2.13 | 3.04 | 4.84 | 3.217 | 5.2088 | 0.84358 | 2.337 | 151759 | 114
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 118.5134 | 2.8588 | 1.46 | 2.643 | 3.51 | 5.81 | 3.802 | 6.5197 | 1.2431 | 3.0593 | 8826 | 39
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 214.7846 | 4.147 | 1.1 | 1.874 | 2.61 | 3.97 | 2.46 | 4.1222 | 0.43868 | 1.5375 | 442 | 5
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c111 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 118.382 | 1.9539 | 1.03 | 1.54 | 2.15 | 3.16 | 2.415 | 3.097 | 0.42507 | 1.2195 | 358 | 3
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 117.538 | 3.0005 | 1.57 | 3.1 | 3.64 | 6.38 | 3.824 | 6.5517 | 1.1239 | 2.6641 | 4137 | 19
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 117.4061 | 2.6227 | 1.38 | 2.4 | 3.22 | 5.47 | 3.5 | 5.9996 | 1.1024 | 2.613 | 17023 | 92
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 117.1593 | 2.7252 | 1.32 | 2.405 | 2.96 | 5.5 | 3.104 | 5.772 | 0.86325 | 2.2881 | 11808 | 50
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 116.1516 | 2.4372 | 1.51 | 2.364 | 3.27 | 5.13 | 3.309 | 5.5768 | 0.70464 | 2.0279 | 10871 | 31
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 117.7392 | 4.3661 | 1.425 | 2.225 | 3.49 | 5.36 | 3.645 | 5.812 | 1.0003 | 2.574 | 3884 | 19
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c111 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 215.7932 | 4.365 | 2.01 | 2.418 | 4.87 | 4.99 | 4.566 | 5.4388 | 2.34 | 2.4909 | 197 | 2
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 216.0002 | 5.162 | 1.42 | 2.755 | 3.45 | 6.21 | 3.6925 | 6.3914 | 1.0028 | 2.8025 | 3794 | 19
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 215.523 | 4.376 | 1.18 | 2 | 2.86 | 4.74 | 2.998 | 5.0872 | 0.88535 | 2.5339 | 19605 | 97
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 215.6931 | 4.8477 | 1.18 | 2.363 | 2.72 | 5.34 | 2.7925 | 5.6257 | 0.77522 | 2.2425 | 14760 | 61
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 215.1709 | 4.3502 | 1.39 | 2.31 | 3.05 | 4.94 | 3.094 | 5.2631 | 0.73457 | 2.1176 | 10300 | 29
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 214.2001 | 5.2416 | 1.5 | 2.484 | 3.44 | 5.56 | 3.511 | 6.2498 | 0.91952 | 2.7361 | 1367 | 14
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 214.3099 | 4.0385 | 1.27 | 1.92 | 2.92 | 4.25 | 3.06 | 4.6747 | 0.82907 | 2.0625 | 71440 | 143
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 216.7485 | 4.0461 | 1.04 | 1.81 | 2.44 | 4.22 | 2.568 | 4.7492 | 0.76048 | 2.0309 | 37943 | 98
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 215.434 | 3.8695 | 1.19 | 1.808 | 2.7 | 4.02 | 2.877 | 4.3595 | 0.78078 | 2.0496 | 62664 | 61
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 217.154 | 4.393 | 1.34 | 1.986 | 3.23 | 4.16 | 3.612 | 4.6644 | 1.1921 | 1.895 | 2216 | 7
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 114.935 | 2.8038 | 2.31 | 2.702 | 4.64 | 5.43 | 3.9815 | 4.6315 | 0.15723 | 0.15824 | 137 | 2
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 120.7996 | 2.6151 | 1.12 | 2.112 | 3.23 | 4.27 | 3.677 | 4.4782 | 1.4389 | 2.0553 | 151 | 2
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 117.6827 | 1.5866 | 1.06 | 1.364 | 2.13 | 2.77 | 1.797 | 2.4514 | 0.069011 | 0.19774 | 99 | 2
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 74.4245 | 3.4097 | 3.29 | 5.276 | 7.33 | 11.87 | 7.728 | 12.4512 | 1.9679 | 5.2329 | 7653 | 26
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 149.6621 | 3.6549 | 1.65 | 2.698 | 3.82 | 6.16 | 4.026 | 6.6246 | 1.0032 | 3.1332 | 8393 | 27
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 224.8469 | 4.9208 | 1.315 | 2.625 | 4.13 | 6.7 | 4.645 | 7.259 | 1.8385 | 4.8465 | 2999 | 16
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 71.107 | 2.0563 | 1.21 | 2.37 | 3.75 | 5.98 | 4.436 | 6.468 | 2.1783 | 4.4177 | 322 | 14
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 132.037 | 2.68 | 0.87 | 1.57 | 2.84 | 4.25 | 3.053 | 4.9848 | 1.3479 | 2.4605 | 243 | 10
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 250.3492 | 7.1319 | 1.8 | 2.736 | 4.91 | 6.16 | 4.979 | 6.6431 | 1.9146 | 3.1936 | 92 | 5
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 105.4486 | 2.4566 | 1.25 | 2.058 | 3.12 | 4.56 | 3.283 | 5.2858 | 0.8624 | 2.6721 | 2582 | 4
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 136.4961 | 2.554 | 1.48 | 1.95 | 3.12 | 4.11 | 3.349 | 4.2382 | 0.47791 | 1.6647 | 1194 | 2
2023 | TRIGLYCERIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP | 0 | 221.274 | 4.09 | 1.185 | 1.69 | 2.88 | 3.63 | 3.264 | 4.1785 | 1.2292 | 2.1635 | 2142 | 3
2023 | TROPONIN I [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I | 647232 | 0.84415 | 0.028288 | 2.435 | 5.306 | 5.56 | 10.62 | 5.255 | 9.851 | 1.0881 | 1.931 | 628 | 3
2023 | TROPONIN I [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I | 0 | 0.81394 | 0.036247 | 2.7 | 7.47 | 6.69 | 14.86 | 6.793 | 14.7798 | 1.7041 | 4.9381 | 823 | 5
2023 | TROPONIN I [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I | 0 | 15.7671 | 0.55327 | 2.175 | 3.804 | 4.57 | 8.93 | 5.1 | 10.1354 | 1.2964 | 3.6436 | 1436 | 5
2023 | TROPONIN I [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I | 0 | 0.88605 | 0.039928 | 2.72 | 4.478 | 6.65 | 9.52 | 7.129 | 10.3606 | 2.2456 | 4.9961 | 3161 | 6
2023 | TROPONIN I [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I | 0 | 17.5014 | 0.70044 | 2.14 | 3.944 | 4.91 | 8.59 | 5.578 | 8.7444 | 1.6693 | 3.9563 | 3171 | 6
2023 | TROPONIN I STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I STAT | 0 | 0.9186 | 0.035395 | 2.51 | 3.656 | 6.04 | 9.55 | 6.366 | 9.6479 | 1.5179 | 4.4182 | 1794 | 2
2023 | TROPONIN I STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I STAT | 0 | 17.6981 | 0.6658 | 2.07 | 3.274 | 4.89 | 6.81 | 5.367 | 7.7346 | 1.6021 | 3.6084 | 1761 | 2
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT | 0 | 21.6517 | 1.3294 | 4.985 | 8.209 | 11.42 | 18.3 | 11.382 | 19.1994 | 2.4501 | 5.7737 | 1000 | 18
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 0 | 21.8299 | 1.4489 | 4.28 | 7.31 | 9.96 | 17.27 | 10.618 | 18.616 | 3.3132 | 8.5617 | 3574 | 37
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS ST (08469814) | 0 | 21.7104 | 1.5385 | 4.5 | 7.369 | 10.43 | 16.2 | 11.4015 | 17.7746 | 3.7544 | 6.4989 | 939 | 9
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT | 0 | 23.1697 | 0.85982 | 2.485 | 3.619 | 5.58 | 12 | 5.8985 | 13.6053 | 1.5586 | 5.703 | 724 | 10
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 596372 | 23.3758 | 1.1125 | 2.83 | 4.26 | 6.93 | 10.77 | 7.838 | 12.2425 | 2.6264 | 6.4533 | 1107 | 13
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 688124 | 23.7439 | 1.329 | 2.54 | 4.846 | 7.84 | 12.03 | 8.791 | 13.4 | 2.0038 | 8.6765 | 330 | 11
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP. T HS ST (08469814) | 0 | 23.5812 | 1.393 | 2.34 | 3.724 | 5.21 | 10.9 | 6.135 | 11.9866 | 2.8452 | 6.9625 | 514 | 5
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 0 | 23.4135 | 1.1482 | 2.67 | 4.87 | 6.54 | 11.63 | 7.135 | 12.905 | 1.9604 | 6.5458 | 14596 | 88
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT | 0 | 24.694 | 1.362 | 2.68 | 4.112 | 6.76 | 10.44 | 7.0005 | 11.3906 | 2.2672 | 5.139 | 2300 | 9
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 0 | 24.7213 | 0.96588 | 2.42 | 3.68 | 5.5 | 8.68 | 5.7825 | 9.5147 | 1.5848 | 4.2763 | 34366 | 148
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP. T HS ST (08469873) | 0 | 25.0723 | 1.291 | 2.38 | 3.832 | 5.46 | 9.88 | 6.086 | 11.5886 | 1.4616 | 5.1638 | 2585 | 14
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 634813 | 1722.2822 | 66.6061 | 2.715 | 5.142 | 6.68 | 12.53 | 7.753 | 14.779 | 3.5389 | 6.2097 | 404 | 5
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 0 | 1729.0171 | 67.4411 | 2.01 | 4 | 5.37 | 9.79 | 5.815 | 10.7262 | 1.8299 | 6.3345 | 3034 | 34
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS ST (08469814) | 0 | 1738.517 | 68.4179 | 2.01 | 3.66 | 5.36 | 8.27 | 6.376 | 9.8846 | 2.4712 | 5.2104 | 940 | 8
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT | 0 | 1740.3456 | 60.5536 | 1.92 | 3.07 | 4.36 | 7.47 | 4.9975 | 7.4655 | 1.3152 | 3.7 | 978 | 19
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT | 0 | 1867.7147 | 57.22 | 1.33 | 2.196 | 3.55 | 7.33 | 3.642 | 8.6916 | 1.4069 | 5.659 | 715 | 10
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 0 | 1898.7439 | 84.8519 | 1.64 | 3.158 | 4.99 | 8.72 | 5.421 | 9.4832 | 2.1248 | 6.0101 | 9694 | 61
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 634813 | 1859.0238 | 53.2163 | 1.82 | 2.86 | 4.43 | 7.32 | 4.726 | 7.98 | 1.5574 | 3.7279 | 4742 | 29
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP. T HS ST (08469814) | 634813 | 1832.1275 | 66.6698 | 1.845 | 2.685 | 4.69 | 11.37 | 4.849 | 11.559 | 1.1761 | 9.5562 | 345 | 2
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 596372 | 1863.8612 | 82.1094 | 2.1 | 4.23 | 5.2 | 10.51 | 5.5635 | 12.2305 | 2.4784 | 7.3577 | 1095 | 13
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP. T HS ST (08469814) | 0 | 1836.5988 | 40.6576 | 1.55 | 2.302 | 3.7 | 5.81 | 4.005 | 5.1984 | 1.4869 | 3.2172 | 162 | 3
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 688124 | 1898.8902 | 71.0407 | 1.78 | 3.996 | 5.4 | 9.17 | 5.659 | 9.3592 | 2.4455 | 4.4109 | 328 | 11
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP. T HS ST (08469873) | 0 | 2049.6136 | 94.182 | 1.39 | 3.168 | 4.77 | 9.72 | 4.805 | 10.3722 | 2.3334 | 7.269 | 2443 | 14
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT | 0 | 2034.4481 | 68.9815 | 1.66 | 2.692 | 4.03 | 6.81 | 4.301 | 7.9756 | 1.2118 | 3.3946 | 2274 | 9
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 0 | 2047.6041 | 64.6215 | 1.34 | 2.52 | 3.38 | 6.13 | 3.729 | 6.8176 | 1.2653 | 3.3852 | 25398 | 136
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 642405 | 2020.333 | 45.9591 | 1.24 | 2.47 | 3.2 | 5.74 | 3.422 | 5.94 | 1 | 2.419 | 1907 | 22
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 639807 | 2027.909 | 52.7486 | 1.175 | 2.275 | 3.35 | 5.8 | 3.6845 | 6.547 | 1.2845 | 3.8291 | 6626 | 41
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS ST (08469814) | 0 | 23.5548 | 1.4227 | 4.47 | 5.35 | 9.91 | 13.24 | 10.879 | 14.885 | 4.1502 | 6.6312 | 1723 | 5
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT | 0 | 24.9302 | 1.1628 | 3.025 | 6.913 | 7.93 | 115.45 | 8.708 | 120.4706 | 3.538 | 51.3306 | 43 | 3
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 688124 | 24.5868 | 1.6841 | 4.23 | 6.73 | 10.99 | 13.81 | 11.012 | 14.743 | 2.2839 | 8.3973 | 788 | 5
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 0 | 24.3073 | 1.2779 | 3.64 | 6.126 | 8.24 | 12.84 | 8.549 | 13.2834 | 1.967 | 5.4111 | 11565 | 50
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 743115 | 27.5819 | 1.3026 | 4.165 | 4.753 | 8.95 | 10.48 | 9.0105 | 11.9135 | 2.1013 | 4.3924 | 95 | 2
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT | 0 | 26.2565 | 1.4997 | 2.21 | 4.224 | 5.83 | 10.36 | 6.647 | 11.6736 | 2.2847 | 5.1 | 1833 | 9
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP. T HS ST (08469814) | 0 | 26.5379 | 0.93485 | 1.58 | 1.796 | 3.26 | 3.73 | 3.1155 | 3.7463 | 0.50284 | 0.77865 | 212 | 2
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 0 | 25.9878 | 1.0933 | 2.48 | 4.22 | 6.07 | 9.7 | 6.5305 | 10.409 | 2.0246 | 5.062 | 33542 | 109
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 688124 | 26.4862 | 1.0784 | 2.66 | 4.242 | 6.15 | 9.2 | 6.571 | 10.1958 | 2.0384 | 4.464 | 14855 | 39
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP. T HS ST (08469873) | 0 | 28.0315 | 1.0351 | 2.27 | 3.54 | 5.16 | 7.96 | 5.586 | 9.2 | 1.8396 | 4.7202 | 6110 | 16
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT | 0 | 27.8847 | 0.50097 | 2.095 | 3.735 | 4.92 | 8.89 | 5.4875 | 10.3862 | 1.6602 | 4.0531 | 59 | 3
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 0 | 27.9312 | 0.96433 | 2.18 | 3.413 | 5.01 | 7.66 | 5.352 | 8.5688 | 1.5735 | 3.8976 | 138840 | 219
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS ST (08469814) | 0 | 1650.1537 | 72.8638 | 2.23 | 4.312 | 5.93 | 9.54 | 6.4115 | 11.2003 | 2.8056 | 5.6752 | 1718 | 5
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 0 | 1692.8214 | 52.3951 | 1.84 | 3.35 | 4.68 | 7.93 | 5.007 | 8.65 | 1.5623 | 4.4825 | 11996 | 51
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT | 0 | 1693.7648 | 294.578 | 1.89 | 4.308 | 4.83 | 26.2 | 5.369 | 27.99 | 1.9115 | 13.4897 | 1504 | 13
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP. T HS ST (08469814) | 0 | 1818.8811 | 58.9787 | 1.19 | 1.334 | 2.66 | 3.07 | 2.862 | 3.43 | 0.88533 | 1.2141 | 244 | 2
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT | 0 | 1854.0129 | 76.9455 | 1.46 | 2.915 | 3.93 | 7.72 | 4.369 | 8.0845 | 1.6566 | 3.7892 | 1961 | 9
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 743115 | 1908.4778 | 43.7601 | 2.41 | 3.54 | 5.11 | 7.3 | 5.3485 | 6.9859 | 0.67325 | 1.6902 | 90 | 2
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 0 | 1858.1603 | 58.9379 | 1.86 | 3.39 | 4.57 | 8.15 | 4.7555 | 8.941 | 1.5341 | 4.4268 | 48195 | 110
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT | 0 | 1959.3506 | 69.2719 | 1.655 | 2.801 | 3.78 | 6.3 | 3.954 | 5.9888 | 0.87782 | 2.1782 | 2985 | 6
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 0 | 1974.8263 | 56.9323 | 1.43 | 2.63 | 3.64 | 6.38 | 3.949 | 7.0115 | 1.3623 | 3.5706 | 137523 | 219
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP. T HS ST (08469873) | 0 | 1979.622 | 58.1768 | 1.54 | 2.66 | 3.81 | 6.68 | 4.254 | 7.321 | 1.2711 | 3.7602 | 6005 | 16
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 657678 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 0 | 24.0653 | 1.012 | 3.835 | 6.25 | 8.18 | 12.55 | 8.556 | 11.4263 | 1.1667 | 2.4294 | 77 | 2
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 657678 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 0 | 28.1617 | 1.2423 | 1.81 | 4.878 | 4.45 | 10.12 | 5.26 | 11.403 | 2.6462 | 3.7936 | 120 | 4
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 657682 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 0 | 1632.2674 | 44.2491 | 1.835 | 3.378 | 3.86 | 6.91 | 3.88 | 6.2563 | 0.34225 | 1.0909 | 86 | 2
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 657682 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 0 | 1925.5806 | 33.8495 | 1.185 | 1.545 | 2.77 | 3.35 | 3.1055 | 3.495 | 1.1394 | 1.464 | 124 | 3
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 0 | 24.4186 | 1.1543 | 2.72 | 3.096 | 5.32 | 6.04 | 4.843 | 5.5078 | 0.35073 | 0.3975 | 22 | 2
2023 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 0 | 1717.5909 | 83.8653 | 0.805 | 1.097 | 5.12 | 5.93 | 5.661 | 6.7218 | 4.325 | 4.9016 | 22 | 2
2023 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS TROP. T HS ST (08469873) | 0 | 14.939 | 0.69005 | 2.61 | 5.1 | 6.5 | 10.26 | 7.09 | 11.1652 | 2.1327 | 4.6801 | 1830 | 6
2023 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT | 0 | 14.8428 | 0.88613 | 2.88 | 5.714 | 6.67 | 14.92 | 6.98 | 15.884 | 1.9291 | 6.1355 | 5261 | 17
2023 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 0 | 14.9219 | 1.1209 | 3.215 | 5.331 | 7 | 11.67 | 7.523 | 12.7074 | 2.2806 | 5.613 | 3493 | 19
2023 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS TROP. T HS ST (08469873) | 0 | 124.4868 | 3.0714 | 1.3 | 2.428 | 3.18 | 5.88 | 3.59 | 6.6198 | 1.2547 | 3.1073 | 1819 | 6
2023 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 0 | 123.3482 | 3.1894 | 1.46 | 2.583 | 3.53 | 6.53 | 3.714 | 6.9793 | 1.2012 | 3.0204 | 3165 | 19
2023 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT | 0 | 122.8186 | 3.0403 | 1.55 | 2.916 | 3.64 | 6.33 | 3.8455 | 6.9647 | 1.1227 | 3.4791 | 4400 | 15
2023 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS TROP. T HS ST (08469873) | 0 | 897.3882 | 17.8145 | 1.17 | 2.001 | 2.93 | 5.88 | 3.2335 | 6.8173 | 1.0741 | 3.5308 | 407 | 3
2023 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 0 | 892.2864 | 27.2187 | 1.7 | 3.18 | 4.39 | 6.35 | 4.741 | 6.765 | 1.2794 | 2.7811 | 1086 | 6
2023 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT | 0 | 884.1815 | 21.6676 | 1.6 | 3.006 | 3.48 | 6.48 | 3.761 | 6.2795 | 0.82422 | 2.8185 | 1821 | 7
2023 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 0 | 14.8232 | 1.0289 | 2.32 | 13.075 | 5.65 | 27.57 | 5.765 | 24.968 | 2.2067 | 4.0875 | 207 | 7
2023 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT | 0 | 14.4796 | 0.45825 | 2.38 | 2.836 | 5.1 | 5.98 | 5.692 | 6.1352 | 1.7583 | 3.5952 | 49 | 2
2023 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 0 | 132.1518 | 4.9057 | 1.225 | 2.51 | 3.4 | 6.5 | 4.024 | 7.6644 | 2.3439 | 4.4495 | 191 | 6
2023 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT | 0 | 132 | 1.893 | 0.88 | 1.024 | 2.17 | 3.98 | 2.251 | 4.3934 | 0.78914 | 2.9861 | 49 | 2
2023 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 0 | 920.7407 | 14.9239 | 1.185 | 1.47 | 3.01 | 3.21 | 3.0165 | 3.7137 | 0.98391 | 1.8671 | 54 | 3
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS (08469717) | 0 | 22.6388 | 1.0401 | 4.19 | 7.058 | 10.58 | 14.03 | 9.475 | 13.3344 | 1.0525 | 3.0689 | 432 | 3
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV | 0 | 22.8452 | 1.7003 | 5.12 | 8.94 | 10.7 | 18.3 | 11.005 | 19.0496 | 1.2186 | 5.5647 | 414 | 3
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) | 0 | 23.9784 | 1.6322 | 4.4 | 7.214 | 9.62 | 15.49 | 9.543 | 17.9566 | 2.3508 | 6.0473 | 3670 | 19
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP. T HS (08469717) | 0 | 25.3586 | 1.2458 | 2.74 | 4.522 | 6.01 | 10.09 | 5.98 | 11.3736 | 1.3062 | 3.7511 | 1598 | 7
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV | 0 | 25.6894 | 0.91712 | 2.675 | 3.45 | 5.54 | 9.65 | 5.6535 | 10.7165 | 1.4709 | 3.6452 | 2749 | 15
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) | 0 | 25.4632 | 0.89946 | 2.56 | 3.58 | 5.59 | 7.98 | 5.7705 | 8.6215 | 1.3858 | 3.7251 | 27013 | 105
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP. T. HS (08469873) | 0 | 26.2993 | 1.2789 | 2.285 | 2.941 | 5.01 | 9.63 | 5.2815 | 10.5518 | 1.6544 | 7.4016 | 915 | 5
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV | 0 | 26.2739 | 1.1507 | 2.55 | 4.024 | 7.74 | 8.17 | 8.183 | 8.9114 | 2.352 | 4.9187 | 241 | 2
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 558106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) | 0 | 25.871 | 1.0797 | 2.48 | 3.62 | 5.66 | 9.11 | 6.0555 | 10.6587 | 1.7558 | 4.5135 | 18711 | 64
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS (08469717) | 0 | 1892.3896 | 82.2569 | 2.69 | 4.234 | 6.18 | 11.11 | 6.1015 | 12.6154 | 1.9947 | 8.3147 | 462 | 3
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV | 0 | 1936.4159 | 81.222 | 1.59 | 4.019 | 7.85 | 12.61 | 7.414 | 12.1527 | 2.4289 | 10.0991 | 440 | 3
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) | 0 | 1954.1293 | 73.077 | 1.96 | 4.076 | 4.53 | 8.92 | 4.721 | 9.8438 | 1.209 | 3.7849 | 3696 | 19
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV | 0 | 2107.9235 | 59.0289 | 1.755 | 3.055 | 3.99 | 7.14 | 4.2865 | 7.8625 | 1.0599 | 3.9185 | 2773 | 15
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) | 0 | 2100.0588 | 52.9791 | 1.67 | 2.72 | 3.84 | 6.06 | 4.029 | 6.575 | 1.1103 | 2.6578 | 26814 | 105
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP. T HS (08469717) | 0 | 2085.5527 | 69.0089 | 2.02 | 4.35 | 4.56 | 9.04 | 4.844 | 9.3206 | 1.0549 | 2.5842 | 1650 | 7
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) | 0 | 2140.222 | 74.2148 | 1.53 | 2.51 | 4.01 | 6.51 | 4.247 | 7.596 | 1.5711 | 3.9051 | 11840 | 42
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP. T. HS (08469873) | 0 | 2141.6267 | 47.9424 | 1.735 | 2.491 | 3.86 | 5.42 | 3.9505 | 5.8347 | 0.75296 | 2.4145 | 951 | 5
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) | 639807 | 2107.5515 | 50.6601 | 1.44 | 2.243 | 3.31 | 5.88 | 3.545 | 6.7732 | 1.084 | 3.5183 | 3224 | 16
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) | 640989 | 2187.5002 | 71.2993 | 1.65 | 2.582 | 3.98 | 6.22 | 4.407 | 6.6644 | 1.3713 | 4.0314 | 2387 | 19
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) | 642405 | 2146.0606 | 59.4225 | 1.21 | 2.112 | 3.07 | 6.22 | 3.402 | 6.9664 | 1.3202 | 4.3468 | 1155 | 14
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 558112 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV | 0 | 2131.5477 | 61.1216 | 1.24 | 2.318 | 4.06 | 5.26 | 4.75 | 6.1678 | 2.3058 | 3.3508 | 241 | 2
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) | 0 | 26.0031 | 1.472 | 4.01 | 6.646 | 8.54 | 14.64 | 9.294 | 15.9088 | 1.8602 | 5.551 | 8870 | 19
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS (08469717) | 0 | 25.2649 | 1.3132 | 3.35 | 5.62 | 7.7 | 14.4 | 8.297 | 13.934 | 1.8824 | 5.122 | 1182 | 4
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) | 0 | 28.8791 | 1.0517 | 2.53 | 3.735 | 5.55 | 8.12 | 5.669 | 8.5731 | 1.3147 | 3.3051 | 85471 | 105
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP. T HS (08469717) | 0 | 28.8897 | 1.5097 | 3.29 | 7.279 | 7.05 | 14.51 | 7.2495 | 13.2463 | 1.7989 | 3.3468 | 4062 | 3
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV | 0 | 29.0487 | 1.1562 | 2.51 | 3.702 | 5.42 | 8.35 | 5.5945 | 9.3212 | 1.5211 | 3.1831 | 5800 | 10
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP. T. HS (08469873) | 0 | 29.8752 | 0.96812 | 2.2 | 4.009 | 5.2 | 8.29 | 5.5895 | 8.7568 | 1.0918 | 3.2044 | 1713 | 4
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) | 0 | 29.5353 | 1.0398 | 2.17 | 3.295 | 5.12 | 7.9 | 5.423 | 8.684 | 1.5864 | 4.3428 | 61643 | 87
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV | 0 | 29 | 0.95245 | 2.335 | 3.09 | 5.09 | 7.01 | 5.182 | 7.9506 | 1.2219 | 3.4287 | 587 | 2
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS (08469717) | 0 | 1915.6154 | 80.7141 | 2.02 | 3.484 | 5.15 | 9.23 | 5.762 | 10.297 | 2.2354 | 5.2048 | 1170 | 4
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) | 0 | 1956.8825 | 59.6521 | 1.91 | 3.33 | 4.39 | 7.02 | 4.58 | 7.3424 | 1.1417 | 2.7627 | 8689 | 19
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP. T HS (08469717) | 0 | 2071.5118 | 80.0185 | 2.535 | 4.783 | 5.53 | 9.86 | 5.639 | 9.493 | 1.3809 | 2.9973 | 4351 | 3
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV | 0 | 2086.3643 | 73.1472 | 1.915 | 2.996 | 4.37 | 7.22 | 4.5385 | 7.8519 | 1.3173 | 3.5883 | 5822 | 10
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) | 0 | 2088.0095 | 62.7081 | 1.8 | 3.05 | 4.14 | 6.7 | 4.386 | 7.2964 | 1.1927 | 2.9379 | 85146 | 106
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP. T. HS (08469873) | 0 | 2135.7271 | 54.6016 | 1.595 | 2.984 | 3.65 | 6.08 | 3.8775 | 6.2155 | 1.1787 | 2.3647 | 1865 | 4
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) | 0 | 2113.1879 | 64.681 | 1.51 | 2.6 | 3.78 | 6.7 | 4.077 | 7.448 | 1.3094 | 3.923 | 61444 | 87
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV | 0 | 2100.2947 | 51.7231 | 1.645 | 2.339 | 3.58 | 4.99 | 3.758 | 5.6749 | 1.1327 | 2.9974 | 587 | 2
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 657678 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS (08469717) | 0 | 24.7815 | 0.97592 | 3.27 | 3.806 | 7.9 | 10.88 | 6.753 | 10.9882 | 1.3493 | 7.9896 | 53 | 2
2023 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 657682 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS (08469717) | 0 | 1903.7843 | 71.261 | 3.13 | 3.282 | 6.84 | 7 | 7.239 | 7.8278 | 2.0702 | 2.9064 | 51 | 2
2023 | TROPONIN T [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) | 0 | 16.1817 | 1.0512 | 3.305 | 10.694 | 6.98 | 23.49 | 6.827 | 22.856 | 1.3756 | 5.6943 | 777 | 3
2023 | TROPONIN T [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV | 0 | 16.2507 | 0.75521 | 3.31 | 4.68 | 7.94 | 11.19 | 7.212 | 13.719 | 1.3583 | 8.6105 | 1106 | 3
2023 | TROPONIN T [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV | 0 | 128.9919 | 2.6358 | 1.51 | 2.74 | 3.53 | 5.5 | 4.036 | 4.791 | 1.0592 | 1.8606 | 1110 | 3
2023 | TROPONIN T [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) | 0 | 129.3933 | 5.6104 | 1.745 | 7.436 | 4.2 | 18.6 | 3.973 | 19.9487 | 0.75597 | 3.1569 | 778 | 3
2023 | TROPONIN T [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) | 0 | 16.3949 | 0.66385 | 2 | 2.504 | 6.01 | 9.53 | 7.071 | 10.7094 | 3.1306 | 7.4326 | 98 | 2
2023 | TROPONIN T [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) | 0 | 140.1064 | 2.0815 | 1.54 | 1.628 | 3.35 | 3.64 | 3.154 | 4.1556 | 0.43161 | 1.5746 | 94 | 2
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II | 0 | 20.1509 | 0.99091 | 3.195 | 5.185 | 7.32 | 10.18 | 7.2475 | 9.71 | 0.9641 | 2.8097 | 99 | 4
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 488467 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II | 586721 | 19.2791 | 1.5783 | 1.185 | 1.237 | 6.56 | 8.16 | 7.2365 | 8.8097 | 5.27 | 6.7601 | 11 | 2
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 488469 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II | 0 | 65.7084 | 4.1443 | 5.265 | 11.15 | 10.43 | 22.88 | 9.9305 | 22.2795 | 1.3923 | 3.8691 | 100 | 4
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 506211 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) | 0 | 20.625 | 1.0264 | 2.435 | 2.623 | 12.08 | 13.54 | 12.86 | 13.9968 | 8.8388 | 10.2859 | 20 | 2
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 506213 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) | 0 | 74.6211 | 4.53 | 3.395 | 3.503 | 14.63 | 17.15 | 15.8565 | 18.2705 | 10.2461 | 12.4769 | 19 | 2
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II | 0 | 19.4797 | 1.4895 | 2.805 | 6.195 | 8.96 | 14.2 | 10.148 | 13.9446 | 4.0983 | 7.4711 | 35 | 4
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II (08906556) | 0 | 21.4755 | 0.96861 | 3.005 | 4.015 | 7.31 | 8.98 | 7.3105 | 10.2265 | 2.1874 | 5.6174 | 342 | 6
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II | 0 | 20.4384 | 1.4129 | 2.81 | 5.992 | 7.07 | 15.81 | 8.2235 | 17.4594 | 3.5907 | 9.4277 | 872 | 15
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II (08906556) | 0 | 20.9846 | 1.2421 | 3.29 | 5.745 | 7.91 | 13.9 | 7.8905 | 14.537 | 1.8848 | 6.2758 | 3693 | 24
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II | 0 | 20.0778 | 1.2316 | 2.53 | 4.236 | 7.06 | 16.09 | 7.2335 | 16.6376 | 2.2852 | 10.7021 | 794 | 13
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) | 0 | 19.9536 | 0.89343 | 2.585 | 4.593 | 6.5 | 10.77 | 7.0605 | 11.6552 | 2.2822 | 5.8711 | 13636 | 59
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II | 0 | 63.9211 | 6.0716 | 2.61 | 18.01 | 15.59 | 35.02 | 15.309 | 34.4138 | 5.0962 | 11.1656 | 35 | 4
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II (08906556) | 0 | 70.0478 | 3.6309 | 3.47 | 5.306 | 7.73 | 11.7 | 8.417 | 13.4552 | 2.8362 | 4.6891 | 341 | 6
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II | 622593 | 60.5402 | 1.8547 | 1.535 | 2.272 | 3.8 | 5.74 | 4.0605 | 6.6215 | 1.5271 | 3.0643 | 55 | 3
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II (08906556) | 0 | 67.0981 | 3.1975 | 3.07 | 5.738 | 6.99 | 12.9 | 7.104 | 13.9216 | 1.6203 | 5.7167 | 3795 | 25
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II | 0 | 66.2481 | 5.9517 | 2.73 | 6.722 | 10.06 | 16.68 | 11.24 | 18.9517 | 5.4499 | 11.1474 | 720 | 15
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II | 0 | 63.7142 | 3.2068 | 2.56 | 6.957 | 7.75 | 16.71 | 8.0595 | 17.3234 | 2.7095 | 8.443 | 681 | 9
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) | 0 | 64.6146 | 3.1709 | 2.72 | 4.975 | 6.75 | 11.91 | 7.317 | 12.8887 | 2.386 | 6.7684 | 12951 | 57
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 558014 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II | 0 | 68.1893 | 3.4068 | 3.43 | 4.878 | 7.35 | 9.54 | 7.469 | 8.9274 | 1.8002 | 2.732 | 44 | 2
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PC Thyro Sensitive | 564799 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II (08906556) | 0 | 1.0003 | 0.041959 | 3.42 | 4.606 | 7.09 | 9.99 | 7.081 | 10.1446 | 1.141 | 3.5238 | 656 | 5
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PC Thyro Sensitive | 564799 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) | 0 | 0.96811 | 0.044852 | 3.13 | 5.186 | 7.38 | 11.52 | 7.497 | 11.4768 | 1.8406 | 5.6832 | 5497 | 17
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II | 0 | 22.1116 | 1.0023 | 2.86 | 6.33 | 5.8 | 12.65 | 6.655 | 12.0876 | 1.2104 | 2.3736 | 79 | 3
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II (08906556) | 0 | 22.4667 | 1.6669 | 6.145 | 13.04 | 13.13 | 25.61 | 13.1095 | 23.2704 | 1.9349 | 5.7256 | 115 | 3
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II | 0 | 20.9 | 0.94651 | 2.675 | 5.056 | 8.83 | 12.17 | 10.5385 | 13.9026 | 4.827 | 8.2714 | 249 | 3
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) | 0 | 21.2861 | 1.3023 | 2.65 | 4.135 | 6.19 | 9.47 | 5.9245 | 9.3541 | 1.5891 | 5.6799 | 386 | 5
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II | 0 | 80.6929 | 3.8804 | 3.17 | 6.93 | 6.42 | 13.89 | 5.441 | 12.2056 | 0.36406 | 1.6497 | 79 | 3
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II (08906556) | 0 | 80.9013 | 6.0928 | 4.08 | 10.303 | 11.02 | 21.42 | 13.191 | 23.0085 | 4.9945 | 7.6397 | 111 | 3
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) | 0 | 78.0814 | 6.0455 | 2.985 | 5.21 | 7.83 | 12.24 | 8.4495 | 12.4329 | 3.514 | 7.1393 | 392 | 5
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II | 0 | 74.4109 | 4.4337 | 3.81 | 6.67 | 11.45 | 19.63 | 10.565 | 20.264 | 1.4323 | 14.7991 | 247 | 3
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II (08906556) | 0 | 21.4278 | 1.4171 | 3.425 | 5.605 | 9.54 | 13.9 | 10.655 | 13.856 | 3.8639 | 8.5415 | 815 | 8
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II | 0 | 22.1421 | 1.2964 | 3.33 | 5.884 | 8.86 | 12.2 | 9.331 | 13.0368 | 1.359 | 6.4231 | 116 | 6
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II | 0 | 22.171 | 1.3339 | 2.61 | 4.234 | 6.89 | 13.28 | 7.412 | 15.3644 | 2.6658 | 9.5711 | 930 | 12
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II (08906556) | 0 | 22.7105 | 1.1416 | 2.875 | 5.145 | 6.78 | 11.66 | 7.462 | 12.2434 | 2.2659 | 5.7208 | 5013 | 28
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) | 0 | 21.4629 | 0.84894 | 2.29 | 3.88 | 5.54 | 9.47 | 5.9265 | 10.2438 | 1.8028 | 4.9194 | 18553 | 83
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II | 0 | 21.4023 | 1.4984 | 2.15 | 4.014 | 8.21 | 13.62 | 9.564 | 15.6658 | 5.4197 | 10.0766 | 1343 | 8
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II | 0 | 88.611 | 6.5525 | 3.4 | 6.644 | 10.28 | 16.98 | 11.583 | 16.0046 | 5.711 | 9.3479 | 112 | 6
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II (08906556) | 0 | 83.7504 | 8.2198 | 3.96 | 7.735 | 11.57 | 19.3 | 12.5375 | 19.9725 | 4.7859 | 12.2867 | 779 | 8
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II (08906556) | 0 | 88.7632 | 4.4443 | 2.73 | 5.612 | 6.57 | 11.77 | 7.1715 | 12.5422 | 2.2583 | 5.0849 | 5281 | 30
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II | 0 | 86.5272 | 6.7703 | 2.5 | 4.74 | 7.13 | 16.45 | 7.9215 | 18.2568 | 3.7445 | 11.2385 | 929 | 13
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II | 0 | 84.6484 | 7.5728 | 2.24 | 5.182 | 8.92 | 20.36 | 10.213 | 23.0271 | 5.6942 | 10.9355 | 1325 | 9
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) | 0 | 85.6261 | 3.3684 | 2.26 | 4.18 | 5.37 | 9.63 | 5.8565 | 10.0119 | 1.8009 | 4.7038 | 17895 | 78
2023 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) | 730633 | 87.0717 | 3.347 | 2.46 | 3.532 | 5.24 | 7.14 | 5.304 | 6.84 | 1.2361 | 1.4748 | 106 | 3
2023 | TYROGLOBULINE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS TG II (08906564) | 0 | 2.604 | 0.12584 | 2 | 4.43 | 5.91 | 11.05 | 6.299 | 12.172 | 2.1059 | 6.5384 | 580 | 8
2023 | TYROGLOBULINE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS TG II (08906564) | 0 | 13.6154 | 0.5276 | 1.38 | 2.604 | 4.79 | 8.47 | 5.239 | 7.942 | 1.5382 | 4.4629 | 279 | 6
2023 | TYROGLOBULINE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS TG II (08906564) | 0 | 16.8742 | 0.66881 | 0.81 | 0.866 | 8.9 | 14.34 | 8.633 | 13.5634 | 7.2897 | 12.3173 | 31 | 3
2023 | TYROGLOBULINE II [S] | PC Thyro Sensitive | 564799 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TGII (08906556) | 0 | 0.96295 | 0.042742 | 3.14 | 5.152 | 7.68 | 11.71 | 7.775 | 12.2662 | 2.293 | 5.5859 | 227 | 5
2023 | TYROGLOBULINE II [S] | PC Thyro Sensitive | 564799 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) | 0 | 0.95962 | 0.045987 | 3.11 | 6.29 | 6.87 | 14.27 | 7.69 | 13.237 | 1.9272 | 4.3384 | 2023 | 16
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88131 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 179.8571 | 5.9281 | 2.1 | 2.876 | 4.75 | 5.85 | 4.6735 | 5.2219 | 1.2047 | 1.9354 | 7 | 2
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88132 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 508.6667 | 6.0622 | 0.42 | 0.556 | 1.34 | 2.23 | 1.51 | 2.4628 | 0.72083 | 1.7431 | 9 | 3
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 191.1583 | 6.7561 | 2.255 | 3.335 | 5 | 8.13 | 5.018 | 9.2301 | 1.1806 | 4.6615 | 3993 | 30
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 202.9435 | 6.4339 | 2.22 | 3.046 | 5.11 | 7.63 | 5.584 | 7.9942 | 1.4846 | 3.8771 | 2194 | 15
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 625.3535 | 50.3972 | 1.28 | 1.535 | 11.88 | 22.1 | 13.159 | 24.3925 | 11.0903 | 22.1378 | 710 | 2
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 508.7714 | 13.0605 | 1.33 | 2.376 | 3.63 | 5.67 | 3.782 | 6.2804 | 1.3295 | 3.669 | 3758 | 27
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 532.4484 | 8.5397 | 0.99 | 1.342 | 2.36 | 3.53 | 2.45 | 4.0576 | 0.81839 | 2.3789 | 2373 | 14
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 179.3382 | 9.096 | 3.15 | 4.193 | 7.38 | 10.14 | 7.8465 | 11.9008 | 2.5156 | 6.1652 | 10131 | 16
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 170.7441 | 6.7262 | 2.615 | 4.067 | 6.14 | 9.47 | 6.5125 | 10.6725 | 1.7956 | 5.8975 | 8875 | 27
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 185.5583 | 7.9119 | 2.705 | 3.677 | 6.07 | 9.62 | 6.626 | 10.3191 | 2.1872 | 4.9261 | 7466 | 15
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas Integra (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 170.4959 | 5.8884 | 2.03 | 4.43 | 4.27 | 8.9 | 4.386 | 8.3165 | 0.80388 | 1.6754 | 847 | 4
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 535.6697 | 19.7133 | 1.405 | 2.06 | 3.63 | 9.57 | 3.9695 | 10.2432 | 1.5163 | 7.6439 | 10316 | 16
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 515.5509 | 12.0375 | 1.265 | 2.025 | 3.37 | 5.16 | 3.7 | 5.9752 | 1.2669 | 3.6567 | 8888 | 27
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 542.4065 | 10.3712 | 1.015 | 1.795 | 2.57 | 4.59 | 2.757 | 5.1466 | 0.97433 | 2.6026 | 7356 | 15
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas Integra (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 536.7736 | 9.5827 | 1.23 | 1.714 | 2.77 | 3.67 | 3.0385 | 4.0629 | 1.0372 | 1.4557 | 561 | 4
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88161 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 185.7593 | 6.3601 | 2.73 | 2.978 | 0 | 0 | 6.5856 | 7.117 | 0 | 0 | 54 | 2
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 189.2294 | 7.7577 | 2.93 | 4.082 | 6.38 | 9.02 | 6.515 | 9.909 | 1.6673 | 4.5482 | 8437 | 11
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 179.7539 | 7.0426 | 2.505 | 3.567 | 5.68 | 8.62 | 6.091 | 9.761 | 1.8455 | 4.7138 | 28037 | 55
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 194.5558 | 7.2218 | 2.57 | 3.568 | 5.75 | 8.56 | 6.097 | 9.1354 | 1.7295 | 4.6581 | 9370 | 27
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas Integra (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 181.1634 | 5.9578 | 1.87 | 3.794 | 4.21 | 8.33 | 4.549 | 8.1163 | 1.2078 | 3.0448 | 759 | 3
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 515.1548 | 12.6214 | 1.505 | 2.343 | 3.36 | 5.45 | 3.6565 | 5.9867 | 1.0077 | 3.0266 | 7458 | 11
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 489.737 | 12.3042 | 1.3 | 1.971 | 3.23 | 5.37 | 3.576 | 5.9322 | 1.197 | 3.4941 | 27251 | 54
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 514.5784 | 10.0702 | 1 | 1.4 | 2.58 | 4.31 | 2.8155 | 4.542 | 1.1029 | 2.7877 | 9467 | 28
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas Integra (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 506.2125 | 10.0082 | 1.22 | 1.827 | 2.99 | 3.93 | 3.0295 | 3.9289 | 0.85217 | 2.3049 | 753 | 3
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 186.6222 | 9.0377 | 3.09 | 4.238 | 7.08 | 10.4 | 7.423 | 12.1212 | 1.9991 | 5.8845 | 9998 | 12
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 178.6841 | 6.3668 | 2.54 | 3.726 | 5.62 | 8.27 | 5.746 | 8.7776 | 1.3598 | 3.7511 | 33707 | 49
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 191.9503 | 6.5631 | 2.54 | 3.329 | 5.59 | 7.38 | 5.8605 | 8.0789 | 1.5652 | 3.4826 | 22224 | 40
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas Integra (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 179.9264 | 4.121 | 1.35 | 1.586 | 3.17 | 4.37 | 3.5375 | 5.2485 | 1.0941 | 2.6983 | 1305 | 4
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 501.6673 | 12.32 | 1.48 | 2.183 | 3.46 | 5.63 | 3.7205 | 6.1382 | 1.0311 | 3.3359 | 12727 | 14
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 477.8685 | 10.7297 | 1.28 | 1.87 | 3.01 | 4.81 | 3.227 | 5.5828 | 1.0164 | 2.8136 | 34896 | 52
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 503.2423 | 9.925 | 1.09 | 1.58 | 2.68 | 4.05 | 2.892 | 4.6738 | 1.093 | 2.3695 | 22306 | 41
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas Integra (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 498.1505 | 8.4862 | 1.085 | 1.972 | 2.47 | 4.12 | 2.6005 | 4.4908 | 0.59056 | 1.8878 | 1309 | 4
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 179.6448 | 6.8428 | 2.87 | 4.08 | 6 | 8.49 | 6.782 | 8.2862 | 1.4929 | 3.0576 | 1160 | 3
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 185.9425 | 5.7934 | 2.55 | 3.4 | 5.23 | 7.08 | 4.824 | 6.8036 | 0.95843 | 2.001 | 1512 | 2
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 494.5455 | 10.2733 | 1.62 | 2.14 | 3.41 | 4.43 | 3.479 | 4.8852 | 0.80741 | 1.8735 | 1175 | 3
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 507.7672 | 7.0058 | 0.96 | 1.616 | 2.07 | 3.25 | 2.192 | 3.3198 | 0.54155 | 1.2075 | 1632 | 2
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 164.3029 | 7.3671 | 3.45 | 4.311 | 7.45 | 9.64 | 7.905 | 10.6762 | 1.9859 | 4.1095 | 9609 | 13
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 155.079 | 5.6833 | 2.545 | 3.713 | 5.7 | 8.59 | 6.001 | 9.2293 | 1.7077 | 3.8694 | 14478 | 36
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 166.2996 | 6.3145 | 2.92 | 3.894 | 6.36 | 8.78 | 6.524 | 9.4172 | 1.5739 | 3.5739 | 12532 | 28
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 520.0747 | 10.9699 | 1.37 | 1.982 | 2.99 | 4.62 | 2.973 | 5.3124 | 0.72181 | 2.461 | 9566 | 12
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 492.2515 | 9.8131 | 1.27 | 1.946 | 2.96 | 4.3 | 3.062 | 4.9076 | 0.84923 | 2.3491 | 15100 | 35
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 517.816 | 9.6236 | 1.025 | 1.679 | 2.52 | 3.91 | 2.6655 | 4.4658 | 0.89649 | 2.3177 | 13928 | 30
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 160.1262 | 6.4619 | 4.06 | 4.576 | 9.13 | 9.47 | 8.9305 | 10.407 | 1.6878 | 3.7719 | 317 | 2
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 158.5476 | 7.1535 | 2.895 | 4.629 | 6.61 | 9.7 | 7.338 | 10.6198 | 1.7775 | 4.5629 | 1669 | 17
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 168.5142 | 9.288 | 3.29 | 5.18 | 8.33 | 11.23 | 8.591 | 11.885 | 1.9113 | 5.6044 | 494 | 10
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas 8000 c701 (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 509.226 | 8.3232 | 1.62 | 1.952 | 3.35 | 3.98 | 3.3305 | 3.8174 | 0.34439 | 0.84542 | 323 | 2
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 483.3576 | 13.6092 | 1.445 | 2.259 | 3.44 | 6 | 3.793 | 6.9054 | 1.6634 | 3.126 | 1787 | 17
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 501.036 | 10.6388 | 0.9 | 1.449 | 2.42 | 3.62 | 2.8945 | 4.165 | 1.2797 | 2.6978 | 222 | 8
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 206.7951 | 8.0628 | 2.91 | 4.803 | 5.98 | 9.96 | 6.183 | 9.9024 | 1.5449 | 2.8892 | 4162 | 8
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 795.8386 | 14.9945 | 1.17 | 2.192 | 2.82 | 4.51 | 3.039 | 5.0576 | 0.80145 | 1.95 | 4114 | 8
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 115.9902 | 6.2902 | 4.41 | 5.46 | 9.39 | 11.59 | 9.627 | 12.6664 | 2.1084 | 5.1013 | 3027 | 6
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 111.7888 | 8.8888 | 5.72 | 9.266 | 13.13 | 19.4 | 13.8005 | 21.14 | 3.1697 | 8.3529 | 17269 | 15
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c503 c303 | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 590.2398 | 15.6748 | 1.26 | 2.278 | 2.99 | 5.32 | 3.246 | 5.3504 | 1.0616 | 2.4585 | 3127 | 6
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 572.268 | 21.1293 | 2.28 | 3.885 | 5.76 | 8.61 | 5.983 | 9.6345 | 1.6296 | 4.672 | 16730 | 14
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 118.3475 | 9.3686 | 5.71 | 9.61 | 12.55 | 19.65 | 12.7715 | 19.5422 | 2.9823 | 6.734 | 9463 | 17
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 574.6717 | 20.559 | 2.145 | 3.875 | 5.35 | 8.36 | 5.6515 | 8.4527 | 1.7013 | 3.8721 | 9510 | 16
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | MAS Urine Bas | 23091A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 61.3779 | 6.7569 | 3.875 | 6.953 | 8.93 | 14.7 | 9.527 | 15.5684 | 2.731 | 7.1361 | 4417 | 21
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | MAS Urine Haut | 23092A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 461.2396 | 41.9917 | 1.39 | 2.364 | 3.93 | 5.9 | 4.2025 | 6.4029 | 1.836 | 4.1675 | 5012 | 21
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 58.5888 | 6.5964 | 5.87 | 10.441 | 12.59 | 21.78 | 13.009 | 22.9021 | 2.9259 | 7.3151 | 22701 | 27
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 487.9525 | 23.961 | 1.44 | 2.1 | 3.8 | 5.37 | 4.222 | 6.0084 | 1.7162 | 4.0059 | 19689 | 27
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 61.6498 | 4.1878 | 5.11 | 7.65 | 10.67 | 16.15 | 10.932 | 16.6564 | 2.3322 | 6.8471 | 5501 | 20
2023 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC METHOD | 0 | 486.9829 | 15.5756 | 1.54 | 2.57 | 4.17 | 7 | 4.6925 | 7.961 | 2.0498 | 4.8307 | 5544 | 21
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88132 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 20.3918 | 0.55666 | 2.365 | 2.529 | 5.19 | 5.49 | 5.084 | 6.1904 | 1.4996 | 2.6201 | 19 | 3
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 11.6274 | 0.26064 | 1.64 | 1.824 | 3.5 | 4.43 | 3.608 | 5.202 | 1.0385 | 2.5453 | 1063 | 3
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 11.6701 | 0.36789 | 1.99 | 2.61 | 4.62 | 6.64 | 4.929 | 7.9073 | 1.3843 | 3.991 | 3025 | 21
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 11.3796 | 0.25146 | 1.115 | 1.748 | 3.25 | 4.42 | 3.6955 | 5.1346 | 1.4115 | 3.002 | 1744 | 15
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 22.0473 | 0.40416 | 1.25 | 1.682 | 2.77 | 3.66 | 3.0245 | 4.2722 | 0.87293 | 1.4465 | 1210 | 4
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 22.2689 | 0.59133 | 1.89 | 2.636 | 4.21 | 5.69 | 4.556 | 6.009 | 1.3295 | 2.4865 | 2569 | 16
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 21.5253 | 0.4019 | 1 | 1.378 | 2.65 | 3.52 | 2.882 | 4.048 | 1.2838 | 2.5133 | 1543 | 12
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 13.8461 | 0.41909 | 1.645 | 2.759 | 3.9 | 6.57 | 4.244 | 6.6639 | 1.4469 | 3.3664 | 8718 | 16
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 13.8092 | 0.43539 | 2 | 2.872 | 4.63 | 7.12 | 4.9105 | 7.6261 | 1.4202 | 3.6138 | 6905 | 27
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 13.3281 | 0.29693 | 1.14 | 1.918 | 2.9 | 4.43 | 3.2895 | 5.061 | 1.4156 | 2.7202 | 5209 | 17
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 20.84 | 0.71898 | 1.41 | 2.292 | 4.34 | 8.14 | 4.684 | 8.268 | 1.8241 | 6.8776 | 9751 | 16
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 20.8877 | 0.63128 | 1.91 | 2.714 | 4.5 | 6.41 | 4.7715 | 7.1999 | 1.3823 | 3.4085 | 6812 | 27
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 20.198 | 0.38343 | 0.96 | 1.45 | 2.48 | 4.08 | 2.849 | 4.4113 | 1.1563 | 2.4557 | 5100 | 16
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88161 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 14.169 | 0.27878 | 1.59 | 2.382 | 3.25 | 4.87 | 3.421 | 4.5644 | 0.77981 | 1.511 | 100 | 2
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88162 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 21.522 | 0.41817 | 1.73 | 2.674 | 3.59 | 5.54 | 4.011 | 5.3564 | 0.99767 | 1.5328 | 100 | 2
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 11.0871 | 0.31504 | 1.78 | 2.622 | 4.19 | 6.04 | 4.407 | 6.667 | 1.1679 | 3.2634 | 11929 | 15
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 11.1501 | 0.38085 | 2.155 | 3.13 | 5.04 | 7.3 | 5.4275 | 8.1484 | 1.694 | 4.0964 | 23123 | 52
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas Integra (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 11.5592 | 0.37953 | 1.845 | 2.655 | 5.14 | 5.96 | 5.2745 | 6.699 | 1.9972 | 3.5838 | 777 | 2
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 18.2262 | 0.48539 | 1.67 | 2.514 | 3.86 | 5.65 | 3.923 | 6.4674 | 1.0372 | 2.7971 | 10049 | 14
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 18.2499 | 0.57791 | 2 | 2.73 | 4.6 | 6.72 | 4.968 | 7.785 | 1.5606 | 3.9835 | 22694 | 52
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas Integra (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 19.055 | 0.4691 | 1.525 | 2 | 3.81 | 4.9 | 3.495 | 5.88 | 0.60427 | 3.2668 | 702 | 2
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 11.3815 | 0.32928 | 1.76 | 2.604 | 4.06 | 6.08 | 4.306 | 7.057 | 1.3428 | 3.0801 | 12223 | 18
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 11.5088 | 0.34559 | 2.1 | 2.87 | 4.69 | 6.68 | 4.861 | 7.2368 | 1.2594 | 3.185 | 26458 | 44
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 11.1178 | 0.27094 | 1.21 | 1.888 | 3.04 | 5.18 | 3.291 | 5.7578 | 1.0395 | 3.5395 | 17997 | 41
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 19.1562 | 0.49227 | 1.54 | 2.563 | 3.5 | 5.69 | 3.744 | 6.572 | 1.0408 | 2.8271 | 14681 | 19
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 19.3381 | 0.53964 | 1.93 | 2.7 | 4.32 | 6.11 | 4.603 | 6.6737 | 1.2882 | 2.9457 | 27849 | 47
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 18.7243 | 0.38386 | 1.04 | 1.661 | 2.64 | 4.46 | 2.899 | 4.8369 | 0.99746 | 2.6943 | 17256 | 40
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 11.2787 | 0.30081 | 2.41 | 2.826 | 0 | 0 | 4.5241 | 6.0204 | 0 | 0 | 277 | 2
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 11.3943 | 0.27164 | 2.22 | 3.4 | 4.5 | 7.06 | 4.086 | 7.399 | 0.57923 | 1.7807 | 782 | 3
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 11.029 | 0.21854 | 1.03 | 1.448 | 2.87 | 3.8 | 3.086 | 4.4008 | 0.95776 | 2.6475 | 1526 | 2
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 19.3927 | 0.49537 | 2.43 | 2.734 | 0 | 0 | 4.7432 | 5.6969 | 0 | 0 | 277 | 2
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 19.7376 | 0.42552 | 1.93 | 2.66 | 3.97 | 5.65 | 3.655 | 5.796 | 0.83102 | 1.8059 | 780 | 3
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 19.1148 | 0.31685 | 0.89 | 1.356 | 2.31 | 3 | 2.453 | 3.4036 | 0.77598 | 1.8722 | 1619 | 2
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 10.7526 | 0.2988 | 1.97 | 3.26 | 4.27 | 6.82 | 4.428 | 6.9274 | 1.0965 | 2.7329 | 10744 | 15
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 10.9033 | 0.35834 | 2.08 | 2.9 | 4.87 | 6.63 | 5.269 | 7.481 | 1.5141 | 3.9161 | 9060 | 34
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 10.5299 | 0.2475 | 1.3 | 2.218 | 3.25 | 5.51 | 3.5145 | 5.6689 | 1.0864 | 3.0914 | 7610 | 26
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 18.1091 | 0.44431 | 1.725 | 2.663 | 3.81 | 6.06 | 3.999 | 6.4106 | 0.97089 | 2.462 | 10720 | 14
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 18.3473 | 0.57096 | 1.92 | 2.78 | 4.72 | 6.23 | 4.991 | 6.8192 | 1.3539 | 3.699 | 8890 | 32
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 17.8243 | 0.37098 | 1.015 | 1.801 | 2.78 | 4.45 | 3.0595 | 4.812 | 1.1575 | 2.7044 | 8309 | 27
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 10.8771 | 0.25619 | 1.365 | 2.1 | 3.15 | 5.3 | 3.5915 | 5.6535 | 0.85441 | 2.6881 | 336 | 4
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 10.821 | 0.33661 | 2.14 | 2.716 | 4.74 | 6.35 | 4.8525 | 7.175 | 1.4423 | 2.8747 | 1486 | 13
2023 | UA [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 10.4848 | 0.26574 | 1.495 | 2.726 | 3.99 | 5.43 | 4.2565 | 5.25 | 1.2099 | 2.972 | 253 | 7
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas 8000 c701 (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 18.2059 | 0.42033 | 1.385 | 1.87 | 3.3 | 4.75 | 3.5945 | 5.1795 | 0.7915 | 3.0154 | 354 | 4
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 18.0563 | 0.53867 | 2.06 | 2.996 | 4.56 | 6.78 | 4.6185 | 7.558 | 1.2506 | 3.2083 | 1606 | 14
2023 | UA [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 17.5256 | 0.40357 | 0.98 | 2.218 | 3.82 | 4.56 | 3.952 | 5.1328 | 0.99225 | 3.4879 | 248 | 7
2023 | UA [U] | Multichem U 1 | 900100 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 5.8194 | 0.20894 | 2.18 | 2.894 | 5.43 | 7.72 | 6.317 | 9.1258 | 3.7296 | 4.5325 | 95 | 3
2023 | UA [U] | Multichem U 2 | 900101 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 17.9227 | 0.53183 | 1.79 | 2.572 | 4.25 | 6.46 | 4.985 | 7.6172 | 2.7096 | 3.6214 | 95 | 3
2023 | UA [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 5.279 | 0.13354 | 2.53 | 3.152 | 5.29 | 6.66 | 5.8675 | 7.8508 | 2.269 | 3.4333 | 330 | 2
2023 | UA [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 5.0612 | 0.17248 | 2.235 | 3.39 | 5.19 | 7.8 | 5.605 | 8.7072 | 1.8057 | 4.5874 | 10283 | 26
2023 | UA [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 16.3811 | 0.29377 | 1.685 | 2.409 | 3.74 | 6.78 | 4.3415 | 7.2451 | 1.7745 | 2.7638 | 322 | 2
2023 | UA [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 16.0967 | 0.39355 | 1.63 | 2.676 | 3.99 | 6.09 | 4.325 | 6.8754 | 1.3945 | 3.5608 | 9936 | 26
2023 | UA [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 5.4221 | 0.16108 | 1.76 | 2.562 | 4.1 | 5.08 | 4.381 | 5.4893 | 1.0123 | 2.0508 | 320 | 9
2023 | UA [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 20.9493 | 0.55652 | 1.08 | 1.474 | 2.18 | 3.62 | 2.3445 | 4.267 | 0.99401 | 1.9729 | 206 | 6
2023 | UA [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 4.8225 | 0.16192 | 2.14 | 3.048 | 5.13 | 7.87 | 4.875 | 8.301 | 1.0876 | 3.6551 | 1900 | 7
2023 | UA [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 4.9492 | 0.16292 | 2.455 | 3.297 | 5.53 | 7.47 | 5.745 | 8.5261 | 1.5402 | 3.5885 | 16089 | 16
2023 | UA [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 10.8622 | 0.25809 | 1.46 | 2.379 | 3.48 | 5.32 | 3.723 | 5.7759 | 1.0101 | 3.0482 | 1925 | 7
2023 | UA [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 11.2023 | 0.28466 | 1.77 | 2.452 | 4.04 | 5.78 | 4.2185 | 6.4742 | 1.1409 | 2.8066 | 15353 | 15
2023 | UA [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 5.1678 | 0.175 | 2.34 | 3.271 | 5.47 | 7.48 | 5.668 | 8.6414 | 1.6328 | 4.2 | 8050 | 17
2023 | UA [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 11.6685 | 0.31657 | 1.7 | 2.58 | 4.2 | 6.1 | 4.529 | 6.9077 | 1.6056 | 3.794 | 8071 | 16
2023 | UA [U] | MAS Urine Bas | 23091A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 6.7223 | 2.3376 | 2.28 | 3.294 | 5.2 | 7.33 | 5.4215 | 8.1011 | 1.2942 | 3.725 | 9797 | 28
2023 | UA [U] | MAS Urine Haut | 23092A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 13.2646 | 4.5439 | 1.9 | 2.74 | 4.12 | 5.96 | 4.252 | 6.1442 | 0.96989 | 2.7716 | 10163 | 27
2023 | UA [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 6.9642 | 0.22887 | 2.13 | 3.14 | 4.91 | 7.2 | 5.1445 | 7.9187 | 1.3422 | 3.7416 | 43162 | 44
2023 | UA [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 13.0662 | 0.35523 | 1.78 | 2.63 | 4.06 | 5.94 | 4.355 | 6.384 | 1.1168 | 2.9878 | 41106 | 42
2023 | UA [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 7.1345 | 0.21541 | 2.06 | 3.162 | 4.68 | 6.97 | 4.747 | 7.4816 | 1.2561 | 3.3366 | 9550 | 34
2023 | UA [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 13.4862 | 0.34686 | 1.71 | 2.65 | 3.81 | 5.85 | 3.983 | 6.696 | 1.1293 | 2.7205 | 9050 | 33
2023 | UA [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 11.4179 | 0.25559 | 1.38 | 2.025 | 3.11 | 5.52 | 3.5755 | 6.197 | 0.98316 | 3.3058 | 1780 | 2
2023 | UA [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 | 0 | 19.1293 | 0.35558 | 1.1 | 1.77 | 2.57 | 4.85 | 2.881 | 5.136 | 0.96739 | 3.0288 | 1569 | 2
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) | 0 | 259.2015 | 12.5386 | 2.78 | 4.28 | 5.77 | 9.39 | 5.1295 | 10.433 | 1.3152 | 3.5381 | 199 | 8
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | FERROZINE (8785) | 0 | 303.3295 | 20.4848 | 6.605 | 7.017 | 13.28 | 13.99 | 11.8025 | 12.2789 | 0.90105 | 1.1029 | 50 | 2
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c311 | FERROZINE (779) | 0 | 269.8702 | 4.9272 | 1.69 | 1.952 | 3.7 | 4.09 | 3.882 | 4.4438 | 0.90691 | 1.3207 | 45 | 2
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) | 0 | 264.2308 | 14.7679 | 3 | 5.23 | 7.35 | 12.74 | 7.698 | 14.954 | 2.71 | 6.8031 | 1246 | 11
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (8779) | 0 | 263.6147 | 11.1125 | 3.24 | 5.374 | 6.84 | 10.96 | 6.713 | 9.8408 | 1.2307 | 2.4028 | 376 | 2
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | FERROZINE (8785) | 0 | 283.6324 | 25.2971 | 4.765 | 6.002 | 12.73 | 15.94 | 13.9025 | 16.835 | 6.417 | 10.7541 | 329 | 4
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | FERROZINE [S,P] | 0 | 236.302 | 24.3337 | 3.06 | 5.506 | 9.56 | 18.64 | 8.607 | 19.8556 | 2.077 | 14.481 | 674 | 5
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (8779) | 0 | 200.1548 | 8.641 | 2.72 | 4.412 | 6.33 | 8.84 | 7.058 | 8.9674 | 1.9615 | 3.4224 | 608 | 3
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) | 0 | 216.2928 | 17.1934 | 2.95 | 5.602 | 8.31 | 16.03 | 9.172 | 19.4196 | 3.289 | 10.9892 | 744 | 14
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | FERROZINE [S,P] | 0 | 228.8808 | 13.6142 | 2.47 | 3.523 | 9.79 | 15.38 | 10.0595 | 15.5825 | 4.7544 | 12.2496 | 151 | 4
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | FERROZINE (8785) | 0 | 219.2425 | 22.1411 | 5.395 | 7.141 | 14.51 | 18.69 | 16.146 | 20.2672 | 7.6433 | 11.7322 | 394 | 4
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | FERROZINE [S,P] | 0 | 229.1903 | 13.4375 | 2.71 | 4.156 | 7.17 | 13.41 | 8.455 | 14.517 | 4.2153 | 10.9154 | 72 | 4
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | FERROZINE (779) | 0 | 212.9593 | 4.1588 | 1.49 | 2.102 | 4.01 | 4.38 | 3.406 | 4.6316 | 0.33557 | 2.2311 | 71 | 2
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) | 0 | 216.1511 | 13.8349 | 4.27 | 6.106 | 10.77 | 15.61 | 11.574 | 17.3246 | 3.2857 | 11.0453 | 352 | 5
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | FERROZINE (8785) | 0 | 220.4356 | 15.495 | 6.5 | 7.1 | 12.78 | 14.56 | 12.487 | 14.3756 | 2.1323 | 6.4359 | 118 | 2
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | FERROZINE (779) | 0 | 275.0473 | 7.9382 | 1.49 | 2.132 | 3.29 | 5.78 | 3.083 | 6.296 | 0.6111 | 2.8063 | 309 | 3
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) | 0 | 266.3839 | 13.2102 | 2.66 | 4.704 | 6.38 | 10.72 | 6.892 | 11.5986 | 2.2486 | 5.5405 | 6506 | 45
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (8779) | 0 | 265.0992 | 9.8754 | 2.43 | 3.762 | 5.49 | 8.38 | 5.758 | 8.6854 | 1.5396 | 3.9334 | 3356 | 13
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | FERROZINE [S,P] | 0 | 283.8238 | 11.1727 | 2.08 | 3.601 | 4.87 | 8.61 | 5.284 | 9.6031 | 1.5879 | 4.6715 | 7485 | 35
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | FERROZINE (8785) | 0 | 301.6232 | 23.2702 | 4.42 | 7.52 | 10.68 | 15.95 | 11.244 | 17.687 | 3.5136 | 8.0702 | 2356 | 9
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | FERROZINE [S,P] | 0 | 271.5218 | 12.8489 | 3.215 | 5.545 | 7.75 | 11.37 | 8.34 | 12.216 | 2.6106 | 5.1237 | 638 | 14
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) | 0 | 203.0912 | 10.8718 | 3.27 | 5.268 | 7.61 | 11.97 | 8.264 | 12.678 | 2.4832 | 6.3221 | 8920 | 45
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (8779) | 0 | 200.4475 | 8.3833 | 3.055 | 4.494 | 6.52 | 9.68 | 6.7075 | 10.391 | 1.7997 | 4.4705 | 4226 | 13
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | FERROZINE [S,P] | 0 | 215.8918 | 8.9465 | 2.345 | 3.881 | 5.66 | 9.42 | 6.086 | 10.086 | 1.8695 | 5.7928 | 8415 | 41
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | FERROZINE (8785) | 0 | 221.5525 | 15.7028 | 5.125 | 7.05 | 11.93 | 14.8 | 12.441 | 16.0578 | 3.7029 | 8.1395 | 2931 | 9
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | FERROZINE [S,P] | 0 | 201.6838 | 10.7405 | 3.52 | 5.992 | 8.38 | 13.61 | 8.8925 | 14.2912 | 2.5378 | 5.9607 | 608 | 14
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | FERROZINE (779) | 0 | 221.6561 | 4.4419 | 1.24 | 2.08 | 3.09 | 4.27 | 3.091 | 4.338 | 0.847 | 1.8406 | 364 | 3
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (8779) | 0 | 209.325 | 9.7631 | 2.615 | 3.764 | 6.37 | 10.41 | 6.5725 | 12.0091 | 2.008 | 6.7016 | 1973 | 11
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) | 0 | 213.1547 | 9.9511 | 2.83 | 4.556 | 6.84 | 10.95 | 6.948 | 11.5958 | 1.9534 | 5.4771 | 2576 | 25
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | FERROZINE [S,P] | 0 | 227.466 | 7.2175 | 2.125 | 3.453 | 5.01 | 7.75 | 5.392 | 8.518 | 1.6793 | 4.1166 | 5079 | 31
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | FERROZINE (8785) | 0 | 231.1575 | 16.3004 | 5.51 | 7.428 | 12.07 | 15.11 | 11.514 | 16.5838 | 1.5506 | 10.6816 | 934 | 4
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | FERROZINE [S,P] | 0 | 216.419 | 10.6533 | 3.65 | 6.472 | 7.9 | 12.7 | 8.043 | 11.6818 | 1.1635 | 4.2166 | 290 | 7
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | FERROZINE (779) | 0 | 274.5294 | 5.659 | 1.565 | 2.49 | 3.59 | 5.34 | 4.138 | 5.512 | 1.7687 | 2.2879 | 271 | 2
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) | 0 | 259.495 | 11.463 | 2.405 | 4.557 | 5.87 | 10.17 | 6.162 | 11.2359 | 1.985 | 4.97 | 3228 | 27
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (8779) | 0 | 257.5534 | 10.0084 | 2.32 | 3.694 | 5.59 | 9.21 | 6.231 | 9.3202 | 1.7421 | 4.5912 | 2609 | 11
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | FERROZINE [S,P] | 0 | 280.4656 | 9.0651 | 2.11 | 3.875 | 4.97 | 8.14 | 5.43 | 8.5532 | 1.4981 | 3.7251 | 5371 | 38
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | FERROZINE (8785) | 0 | 283.6629 | 21.5166 | 5.675 | 7.985 | 13.14 | 16.63 | 12.2235 | 19.437 | 1.9713 | 10.7587 | 1173 | 4
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | FERROZINE [S,P] | 0 | 271.4732 | 11.6997 | 3.3 | 4.866 | 6.8 | 10.11 | 6.343 | 10.8732 | 1.6347 | 3.9251 | 293 | 5
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) | 0 | 264.886 | 11.7365 | 2.48 | 5.842 | 5.14 | 12.02 | 5.081 | 10.607 | 0.55366 | 1.0479 | 541 | 2
2023 | UNGESÄTTIGTE EISENBINDUNGSKAPAZITÄT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | FERROZINE [S,P] | 0 | 272.9734 | 7.3567 | 1.62 | 2.106 | 3.99 | 4.98 | 4.6465 | 5.4987 | 1.8077 | 2.5454 | 240 | 3
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH STAT | 0 | 56.3956 | 2.0488 | 1.295 | 1.756 | 5.24 | 5.72 | 5.9235 | 6.6043 | 4.053 | 4.4895 | 114 | 2
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH | 0 | 55.6596 | 1.7904 | 1.525 | 3.595 | 5.36 | 7.38 | 6.019 | 6.9781 | 2.2078 | 3.656 | 272 | 7
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH STAT | 0 | 56.1095 | 1.9987 | 2.075 | 4.054 | 4.75 | 8.22 | 5.3895 | 8.719 | 1.256 | 3.0831 | 376 | 5
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH | 0 | 56.3547 | 2.2883 | 2.02 | 4.053 | 5.07 | 10.08 | 5.454 | 11.0823 | 2.0187 | 5.7058 | 1998 | 23
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | UREASE/GLDH | 0 | 56.6015 | 1.1743 | 1.58 | 3.038 | 3.2 | 6.51 | 3.645 | 6.5798 | 1.0973 | 1.9107 | 134 | 2
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH STAT | 0 | 18.333 | 0.60464 | 2.06 | 4.284 | 4.63 | 9.08 | 4.898 | 8.6514 | 1.4395 | 2.8391 | 1102 | 8
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH | 0 | 18.5631 | 0.58632 | 1.73 | 3.382 | 4.33 | 7.62 | 4.6315 | 8.3372 | 1.6775 | 4.2129 | 2549 | 30
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | UREASE/GLDH | 0 | 18.3246 | 0.52733 | 2.01 | 3.489 | 4.32 | 7.47 | 4.0045 | 7.8738 | 1.1662 | 3.3459 | 763 | 6
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | UREASE/GLDH | 0 | 56.9851 | 2.2107 | 1.41 | 5.808 | 3.37 | 12.54 | 2.957 | 12.579 | 0.6267 | 4.0929 | 342 | 4
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH | 0 | 57.0932 | 1.5398 | 1.61 | 2.515 | 3.76 | 5.86 | 4.055 | 6.5994 | 1.2541 | 3.0632 | 16708 | 64
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH STAT | 0 | 57.2025 | 1.475 | 1.51 | 2.936 | 3.62 | 6.85 | 3.7175 | 7.547 | 1.0764 | 2.9892 | 4795 | 16
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | UREASE/GLDH | 0 | 56.5644 | 1.5953 | 1.58 | 3.18 | 3.73 | 6.78 | 4.0475 | 6.9979 | 1.078 | 2.8854 | 19317 | 44
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | UREASE/GLDH | 0 | 57.1589 | 2.0019 | 2.47 | 3.679 | 5.31 | 7.83 | 5.45 | 8.0274 | 1.0672 | 3.5158 | 4368 | 12
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | UREASE/GLDH STAT | 0 | 57.2885 | 1.5557 | 2.29 | 2.83 | 4.6 | 6.01 | 4.443 | 6.431 | 0.63678 | 2.0656 | 1707 | 3
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | UREASE/GLDH | 0 | 18.6192 | 0.69857 | 2.72 | 4.84 | 6.02 | 11.74 | 6.877 | 13.8314 | 2.3846 | 6.0532 | 454 | 4
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH STAT | 0 | 18.6861 | 0.5286 | 1.89 | 3.045 | 4.38 | 6.88 | 4.395 | 7.7342 | 1.2657 | 3.6102 | 5414 | 14
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH | 0 | 18.6747 | 0.48341 | 1.66 | 2.71 | 3.82 | 5.84 | 4.0375 | 6.541 | 1.0798 | 2.8682 | 19209 | 70
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | UREASE/GLDH | 0 | 18.5566 | 0.50633 | 1.63 | 2.986 | 3.74 | 6.67 | 3.965 | 7.2655 | 1.0613 | 2.8319 | 22920 | 47
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | UREASE/GLDH STAT | 0 | 18.5672 | 0.58207 | 2.25 | 3.548 | 4.76 | 7.19 | 4.833 | 7.3132 | 0.89575 | 2.6488 | 1751 | 3
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | UREASE/GLDH | 0 | 18.4202 | 0.67248 | 2.605 | 4.073 | 5.5 | 8.82 | 5.392 | 9.1552 | 1.1439 | 3.371 | 5320 | 11
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | UREASE/GLDH | 0 | 18.5792 | 0.41547 | 1.63 | 2.17 | 3.34 | 4.35 | 3.647 | 4.049 | 0.4396 | 0.93185 | 293 | 3
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH STAT | 0 | 18.6297 | 0.48774 | 1.855 | 3.304 | 4.06 | 7.11 | 4.507 | 7.503 | 0.97884 | 3.3349 | 1540 | 8
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH | 0 | 18.6177 | 0.48514 | 1.72 | 2.8 | 3.84 | 6.25 | 4.102 | 6.648 | 1.0005 | 2.8256 | 8681 | 45
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | UREASE/GLDH | 0 | 18.4464 | 0.45087 | 1.39 | 2.612 | 3.31 | 6.05 | 3.5695 | 6.3927 | 1.1239 | 2.6662 | 10318 | 34
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | UREASE/GLDH | 0 | 18.212 | 0.50998 | 2 | 3.046 | 4.27 | 6.47 | 4.265 | 6.7058 | 0.76782 | 2.3194 | 2372 | 7
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | UREASE/GLDH STAT | 0 | 18.205 | 0.59742 | 3.19 | 3.566 | 6.79 | 7.42 | 7.253 | 7.9098 | 1.9802 | 2.019 | 219 | 3
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | UREASE/GLDH | 0 | 58.0627 | 1.5643 | 1.58 | 1.872 | 4.25 | 5.1 | 4.878 | 5.6054 | 1.5952 | 2.9938 | 490 | 3
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH | 0 | 57.1894 | 1.5302 | 1.68 | 2.624 | 3.87 | 6.04 | 4.2555 | 6.484 | 1.2673 | 2.93 | 11054 | 50
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH STAT | 0 | 57.4931 | 1.366 | 1.52 | 2.753 | 3.35 | 6.03 | 3.4555 | 6.7749 | 1.0161 | 2.4172 | 2307 | 9
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | UREASE/GLDH | 0 | 56.8801 | 1.4483 | 1.39 | 2.63 | 3.35 | 6.21 | 3.586 | 6.7072 | 1.1091 | 3.1365 | 14091 | 45
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | UREASE/GLDH | 0 | 57.6147 | 1.5199 | 2.12 | 2.756 | 4.42 | 5.91 | 4.37 | 6.1472 | 0.8407 | 1.8979 | 2337 | 6
2023 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | UREASE/GLDH STAT | 0 | 57.3159 | 1.8393 | 2.445 | 3.31 | 5.24 | 6.83 | 5.907 | 7.1815 | 1.6967 | 2.1876 | 267 | 2
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 114.6676 | 4.5126 | 3.25 | 5.258 | 6.49 | 10.72 | 5.659 | 9.7886 | 1.1491 | 1.271 | 37 | 3
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 118.8967 | 4.3377 | 2.195 | 2.92 | 5.15 | 8.8 | 5.79 | 10.023 | 1.79 | 6.0626 | 250 | 6
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 121.7325 | 5.0735 | 2.65 | 4.598 | 7.49 | 9.7 | 6.824 | 10.1506 | 1.526 | 3.3391 | 257 | 7
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 118.1911 | 7.2312 | 5.015 | 5.419 | 10.8 | 11.32 | 11.848 | 12.6136 | 3.5689 | 3.6674 | 58 | 2
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 119.4482 | 4.2012 | 1.87 | 2.874 | 4.02 | 6.59 | 4.724 | 7.8846 | 2.5499 | 3.1353 | 88 | 2
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 118.8594 | 5.7722 | 2.51 | 3.748 | 6.48 | 8.92 | 7.399 | 9.5384 | 2.4526 | 5.3718 | 1190 | 7
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 123.2807 | 3.7095 | 2.3 | 3.5 | 5.14 | 7.01 | 4.8705 | 7.1525 | 0.78571 | 3.7916 | 866 | 8
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 115.0857 | 5.1518 | 2.6 | 5.354 | 5.58 | 11.32 | 5.851 | 11.0268 | 1.4918 | 3.9791 | 731 | 8
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 39.9359 | 1.4256 | 1.59 | 3.874 | 4.45 | 8.88 | 4.413 | 10.5644 | 2.0317 | 4.8783 | 334 | 7
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 39.6509 | 1.3362 | 2.28 | 3.874 | 5.33 | 7.76 | 5.161 | 8.1735 | 1.4466 | 4.4236 | 1558 | 17
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 39.6795 | 1.3273 | 2.27 | 3.296 | 5.03 | 7.27 | 5.034 | 8.2042 | 1.0119 | 3.6316 | 1503 | 12
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 37.1337 | 2.1488 | 3.37 | 5.815 | 6.81 | 11.59 | 6.411 | 12.1952 | 1.3829 | 2.7604 | 551 | 11
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | UREASE GLDH ACN:418 | 0 | 37.8703 | 0.93451 | 2.325 | 2.514 | 4.94 | 5.48 | 5.1205 | 6.0877 | 1.1883 | 2.2555 | 530 | 8
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 39.0171 | 1.0612 | 1.78 | 3.305 | 3.95 | 7.29 | 4.248 | 7.0085 | 1.173 | 2.8837 | 568 | 12
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 38.7266 | 0.99048 | 1.73 | 2.87 | 3.88 | 6.11 | 4.1265 | 6.6424 | 1.1511 | 2.7284 | 14994 | 106
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH STAT | 0 | 38.5061 | 1.0503 | 1.75 | 2.961 | 3.98 | 6.36 | 4.237 | 6.891 | 1.1676 | 2.6478 | 15233 | 83
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 39.0768 | 0.94006 | 1.69 | 2.702 | 3.78 | 5.68 | 3.926 | 6.1058 | 1.0291 | 2.4111 | 15236 | 79
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 38.4106 | 1.184 | 2.205 | 3.338 | 4.99 | 7.05 | 5.072 | 7.439 | 1.268 | 2.8901 | 12516 | 57
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH STAT | 0 | 38.1867 | 1.1318 | 2.08 | 2.904 | 4.86 | 6.21 | 4.789 | 6.984 | 1.5253 | 2.8953 | 1816 | 10
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 37.8453 | 1.4537 | 2.75 | 3.84 | 6.01 | 8.6 | 6.027 | 9.629 | 1.3082 | 3.5786 | 3573 | 30
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 122.6136 | 4.889 | 2.36 | 4.884 | 5.06 | 9.87 | 5.431 | 9.0456 | 1.3086 | 2.2843 | 184 | 2
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 123.142 | 2.411 | 1.53 | 2.222 | 3.25 | 4.75 | 3.435 | 4.9528 | 0.85939 | 1.2791 | 168 | 2
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 123.4133 | 2.636 | 2.025 | 2.205 | 4.15 | 4.52 | 4.1055 | 4.3643 | 0.75892 | 0.79937 | 15 | 2
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | UREASE GLDH ACN:418 | 0 | 119.7741 | 3.9476 | 2.055 | 3.048 | 4.93 | 7.42 | 5.31 | 8.0528 | 1.601 | 4.1626 | 2761 | 11
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 123.0456 | 3.4424 | 1.55 | 2.994 | 3.71 | 6.73 | 3.957 | 7.1384 | 1.2341 | 3.2986 | 5711 | 27
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH STAT | 0 | 121.9152 | 3.0421 | 1.735 | 2.67 | 3.9 | 5.81 | 4.089 | 6.193 | 1.0543 | 2.5699 | 78146 | 94
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 122.3289 | 3.0614 | 1.7 | 2.63 | 3.84 | 5.76 | 4.109 | 6.2332 | 1.1153 | 2.6297 | 98688 | 167
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 121.9665 | 3.0182 | 1.61 | 2.74 | 3.7 | 5.97 | 3.9245 | 6.3464 | 1.025 | 2.6011 | 102953 | 122
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 121.8173 | 3.6637 | 2.28 | 3.39 | 4.96 | 7.14 | 5.123 | 7.544 | 1.1995 | 2.9708 | 86943 | 95
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH STAT | 0 | 122.4242 | 3.1679 | 2.03 | 2.694 | 4.3 | 5.61 | 4.2775 | 6.0685 | 0.76028 | 2.0548 | 10723 | 10
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 120.321 | 3.9036 | 2.21 | 3.263 | 4.83 | 7.07 | 5.011 | 7.4046 | 1.231 | 2.9302 | 20793 | 61
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 123.549 | 2.0372 | 1.06 | 2.44 | 2.24 | 4.86 | 2.657 | 4.695 | 0.52068 | 0.77181 | 250 | 3
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 116.1194 | 4.6176 | 2.1 | 3.916 | 4.42 | 9.55 | 4.019 | 11.008 | 0.51812 | 4.4353 | 5851 | 2
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | UREASE GLDH ACN:418 | 0 | 38.3003 | 1.2601 | 2.23 | 3.3 | 5.16 | 7.28 | 5.287 | 8.157 | 1.4331 | 4.0357 | 3505 | 11
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 40.3765 | 1.1959 | 1.67 | 3.188 | 3.92 | 7.04 | 3.946 | 7.4296 | 0.98927 | 3.4252 | 4692 | 20
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH STAT | 0 | 39.2938 | 1.007 | 1.77 | 2.8 | 3.93 | 6.04 | 4.136 | 6.4004 | 1.0396 | 2.5318 | 107130 | 90
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 39.4824 | 0.99282 | 1.77 | 2.69 | 4 | 5.95 | 4.194 | 6.4176 | 1.0895 | 2.7498 | 125503 | 164
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 39.5708 | 0.92982 | 1.54 | 2.67 | 3.51 | 5.82 | 3.707 | 6.099 | 0.95577 | 2.3741 | 141159 | 153
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH STAT | 0 | 39.0562 | 1.015 | 2.12 | 3.003 | 4.59 | 6.22 | 4.522 | 6.3072 | 0.88196 | 2.3054 | 18855 | 10
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 39.1545 | 1.1787 | 2.34 | 3.309 | 5.12 | 7 | 5.238 | 7.4212 | 1.1972 | 2.8892 | 124999 | 93
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 38.5313 | 1.4678 | 2.62 | 3.944 | 5.64 | 8.26 | 5.802 | 8.5796 | 1.237 | 3.2308 | 22831 | 59
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 121.6051 | 2.5928 | 1.77 | 2.355 | 3.76 | 4.77 | 3.526 | 4.7334 | 0.49055 | 1.1373 | 649 | 4
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 40.4319 | 1.028 | 1.65 | 2.85 | 3.74 | 6.36 | 4.028 | 6.4778 | 1.1069 | 2.8025 | 4235 | 19
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 39.7443 | 1.1197 | 1.9 | 3.242 | 4.22 | 6.78 | 4.413 | 7.1102 | 1.07 | 2.9776 | 8625 | 37
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH STAT ACN:8427 | 0 | 18.5561 | 0.36757 | 1.12 | 1.312 | 2.55 | 2.69 | 2.6885 | 2.8425 | 0.83053 | 1.305 | 223 | 2
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 39.7083 | 1.1144 | 2.03 | 3.14 | 4.39 | 7.38 | 4.48 | 7.63 | 0.98396 | 2.6768 | 4488 | 18
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 39.322 | 1.1754 | 2.39 | 3.57 | 5.02 | 7.5 | 4.985 | 7.713 | 1.0321 | 2.4613 | 8421 | 23
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 38.2225 | 1.6353 | 2.525 | 3.828 | 5.9 | 8.48 | 6.2645 | 9.2383 | 1.7824 | 4.6741 | 8200 | 22
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 124.0064 | 3.3252 | 1.535 | 2.982 | 3.7 | 6.72 | 3.9345 | 7.4463 | 1.2272 | 3.1894 | 3749 | 19
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 123.0553 | 3.1922 | 1.73 | 2.78 | 3.84 | 6.32 | 3.996 | 6.6482 | 0.96567 | 2.6478 | 8201 | 36
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH STAT ACN:8427 | 0 | 57.0688 | 1.2624 | 1.025 | 1.389 | 2.91 | 2.96 | 3.045 | 3.2082 | 1.3399 | 2.1056 | 233 | 2
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 121.6862 | 3.2351 | 1.865 | 3.2 | 4.04 | 6.57 | 4.125 | 6.8018 | 0.9468 | 2.3262 | 4615 | 18
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 121.844 | 3.6367 | 2.35 | 3.354 | 5.04 | 7.31 | 5.018 | 7.563 | 1.0228 | 2.9 | 8026 | 22
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 120.4716 | 3.8514 | 2.2 | 3.542 | 5.06 | 7.35 | 5.408 | 7.9878 | 1.6164 | 3.2087 | 2084 | 17
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | UREASE GLDH ACN:418 | 0 | 120.2202 | 3.9094 | 2.31 | 3.1 | 4.95 | 6.76 | 5.0635 | 7.2264 | 1.6094 | 3.1315 | 1099 | 5
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 124.7862 | 2.7139 | 2 | 2.688 | 4.1 | 5.78 | 3.621 | 6.1936 | 0.44475 | 1.7953 | 130 | 2
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 122.88 | 3.0499 | 1.69 | 2.553 | 3.78 | 5.75 | 3.934 | 6.1594 | 1.0521 | 2.7747 | 45731 | 87
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH STAT | 0 | 122.9739 | 2.9629 | 1.68 | 2.54 | 3.77 | 5.58 | 3.946 | 6.1228 | 0.99043 | 2.4984 | 43182 | 69
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 122.7666 | 2.9794 | 1.44 | 2.64 | 3.5 | 5.66 | 3.666 | 6.1362 | 1.1294 | 2.5433 | 53328 | 107
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 121.9908 | 3.5602 | 2.2 | 3.134 | 4.84 | 6.6 | 5.0035 | 6.8644 | 1.1475 | 2.773 | 48768 | 54
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH STAT | 0 | 122.576 | 3.4475 | 2.11 | 3.132 | 4.5 | 6.31 | 4.579 | 6.6706 | 1.1039 | 2.3136 | 9876 | 9
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 120.7363 | 3.2887 | 2.11 | 2.948 | 4.58 | 6.36 | 4.475 | 6.2418 | 0.77439 | 2.4998 | 6472 | 18
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 39.3913 | 1.0393 | 2.52 | 2.64 | 5.01 | 5.2 | 4.204 | 4.4 | 0.037337 | 0.037578 | 172 | 2
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 39.4849 | 0.93463 | 1.23 | 2.324 | 2.53 | 4.84 | 2.384 | 5.1664 | 0.47237 | 1.184 | 200 | 2
2023 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 38.8138 | 0.86748 | 2.335 | 2.718 | 4.47 | 5.77 | 4.237 | 6.1216 | 1.035 | 2.1008 | 132 | 3
2023 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 16.7869 | 0.55152 | 2.11 | 3.674 | 4.76 | 7.89 | 5.047 | 8.3396 | 1.2317 | 3.217 | 9932 | 24
2023 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | UREASE GLDH STAT | 0 | 16.3561 | 0.98389 | 4.97 | 6.422 | 10.28 | 14.09 | 9.26 | 16.4212 | 1.6575 | 5.8208 | 246 | 3
2023 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 80.6375 | 2.053 | 1.62 | 3.15 | 3.77 | 6.78 | 3.948 | 7.155 | 1.0962 | 2.8322 | 12313 | 26
2023 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | UREASE GLDH STAT | 0 | 126.4102 | 4.3604 | 2.22 | 3.908 | 5.42 | 8.69 | 5.498 | 8.9666 | 1.1174 | 4.2802 | 224 | 2
2023 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 128.7349 | 3.1173 | 1.545 | 2.629 | 3.52 | 5.82 | 3.734 | 6.1633 | 1.0524 | 2.2578 | 4956 | 14
2023 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 17.8378 | 0.48968 | 1.37 | 3.986 | 3.32 | 8.6 | 3.677 | 8.4086 | 1.0089 | 2.4024 | 409 | 13
2023 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 81.0424 | 1.6769 | 0.95 | 2.634 | 2.63 | 5.42 | 3.023 | 5.5616 | 1.0426 | 2.0563 | 295 | 10
2023 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 131.8195 | 2.4848 | 0.94 | 2.561 | 2.33 | 5.64 | 2.5705 | 6.3372 | 1.6451 | 2.5051 | 103 | 5
2023 | UREA [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 31.2096 | 0.68137 | 1.35 | 2.15 | 3.13 | 5.05 | 3.303 | 4.932 | 0.83454 | 2.1531 | 4998 | 4
2023 | UREA [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 82.4412 | 1.6628 | 1.48 | 2.036 | 3.36 | 4.35 | 3.601 | 4.5548 | 1.1437 | 1.5942 | 1647 | 2
2023 | UREA [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] | 0 | 148.6346 | 3.3382 | 1.305 | 2.309 | 3.28 | 4.64 | 3.35 | 4.7572 | 0.89785 | 2.2974 | 4431 | 3
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88131 | Cobas c501 c502 | KINETIC UV | 0 | 951.1635 | 45.9485 | 1.555 | 3.374 | 7.64 | 8.62 | 7.828 | 9.4941 | 3.7216 | 6.541 | 16 | 3
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88132 | Cobas c501 c502 | KINETIC UV | 0 | 1660.9966 | 97.628 | 1.35 | 1.775 | 6.66 | 10.25 | 7.091 | 11.0995 | 5.3357 | 8.5719 | 26 | 4
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas 8000 c701 (France controls) | KINETIC UV | 0 | 882.3679 | 34.0159 | 2.92 | 4.008 | 6.39 | 8.65 | 6.722 | 9.114 | 1.6272 | 4.1431 | 1183 | 3
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | KINETIC UV | 0 | 899.3529 | 30.8747 | 2.54 | 3.378 | 5.7 | 7.43 | 6.028 | 8.0348 | 1.3732 | 3.4434 | 4260 | 23
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c501 c502 | UREA URINE STAT | 0 | 888.9144 | 31.1869 | 3.12 | 3.642 | 6.18 | 7.65 | 5.543 | 7.537 | 0.38907 | 2.5364 | 432 | 5
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88141 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 849.1458 | 25.2004 | 2.21 | 3.46 | 4.91 | 6.91 | 5.0515 | 7.2205 | 1.0582 | 2.9151 | 2931 | 18
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas 8000 c701 (France controls) | KINETIC UV | 0 | 1486.4801 | 49.2454 | 2.21 | 3.7 | 5.15 | 8.13 | 5.713 | 8.911 | 1.3511 | 3.0426 | 1370 | 4
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | UREA URINE STAT | 0 | 1490.0271 | 48.4518 | 2.88 | 3.158 | 5.75 | 6.86 | 5.402 | 7.2548 | 0.50723 | 2.2834 | 449 | 5
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c501 c502 | KINETIC UV | 0 | 1512.8518 | 49.4225 | 2.565 | 3.22 | 5.59 | 7.16 | 5.909 | 7.38 | 1.4574 | 3.2411 | 3915 | 19
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88142 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 1419.1821 | 37.1919 | 1.79 | 2.59 | 4.18 | 5.65 | 4.398 | 6.282 | 1.1916 | 2.5834 | 2864 | 15
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas 8000 c701 (France controls) | KINETIC UV | 0 | 901.2686 | 35.4855 | 2.72 | 3.886 | 6.4 | 8.95 | 6.9205 | 10.1159 | 2.1623 | 5.5333 | 9323 | 16
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | KINETIC UV | 0 | 894.3662 | 35.7788 | 2.56 | 3.622 | 5.92 | 7.89 | 6.202 | 8.7942 | 1.7436 | 4.2187 | 7413 | 28
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c501 c502 | UREA URINE STAT | 0 | 869.4938 | 30.7386 | 3.21 | 3.942 | 6.54 | 7.84 | 5.63 | 6.659 | 0.49634 | 1.1119 | 552 | 3
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88151 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 846.3362 | 27.8351 | 2.35 | 3.53 | 5.12 | 7.96 | 5.12 | 8.204 | 1.0543 | 3.829 | 10492 | 21
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas 8000 c701 (France controls) | KINETIC UV | 0 | 1570.5586 | 54.2592 | 2.375 | 3.526 | 5.8 | 8.14 | 5.9745 | 8.6351 | 1.9654 | 4.6115 | 9102 | 16
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | KINETIC UV | 0 | 1553.5152 | 57.0477 | 2.4 | 3.522 | 5.63 | 7.48 | 5.871 | 8.192 | 1.7007 | 4.0558 | 7338 | 28
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c501 c502 | UREA URINE STAT | 0 | 1530.1729 | 55.1849 | 3.01 | 3.686 | 6.1 | 7.53 | 5.903 | 7.5578 | 1.0714 | 1.9422 | 532 | 3
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88152 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 1476.1984 | 42.3189 | 1.865 | 3.197 | 4.33 | 7.01 | 4.4235 | 7.3324 | 0.99633 | 3.1976 | 10634 | 20
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas 8000 c701 (France controls) | KINETIC UV | 0 | 909.6462 | 35.1275 | 2.76 | 4.011 | 6.18 | 8.55 | 6.4445 | 9.4636 | 1.8633 | 3.9056 | 11900 | 15
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | UREA URINE STAT | 0 | 922.5999 | 33.8369 | 2.6 | 3.699 | 5.82 | 7.96 | 6.168 | 8.1239 | 1.2289 | 3.1418 | 3656 | 5
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c501 c502 | KINETIC UV | 0 | 917.1099 | 31.5597 | 2.52 | 3.35 | 5.65 | 7.33 | 5.93 | 8.114 | 1.5904 | 3.686 | 25387 | 53
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 873.3829 | 24.8917 | 2.135 | 3.304 | 4.75 | 7.24 | 4.8265 | 7.4053 | 1.0996 | 3.0339 | 11722 | 28
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Cobas Integra (France controls) | KINETIC UV | 0 | 909.5048 | 48.8983 | 4.21 | 5.02 | 9.25 | 10.58 | 8.63 | 12.0378 | 2.0354 | 4.5627 | 1009 | 3
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas 8000 c701 (France controls) | KINETIC UV | 0 | 1566.8063 | 58.2323 | 2.635 | 3.615 | 5.9 | 8.22 | 6.2135 | 9.0697 | 1.7535 | 3.7448 | 9797 | 14
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | KINETIC UV | 0 | 1570.3227 | 52.8274 | 2.42 | 3.18 | 5.49 | 7.18 | 5.865 | 8.1692 | 1.731 | 3.607 | 24787 | 54
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c501 c502 | UREA URINE STAT | 0 | 1576.0157 | 57.2628 | 2.59 | 3.551 | 5.79 | 7.56 | 6.0755 | 8.0514 | 1.415 | 3.4081 | 3583 | 5
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 1495.9538 | 37.1265 | 1.69 | 2.87 | 3.86 | 6.16 | 4.01 | 6.7514 | 0.93958 | 2.5827 | 11720 | 31
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Cobas Integra (France controls) | KINETIC UV | 0 | 1577.2268 | 66.8812 | 3.08 | 3.828 | 6.91 | 8.09 | 6.954 | 9.0802 | 1.6799 | 3.6949 | 1035 | 3
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas 8000 c701 (France controls) | KINETIC UV | 0 | 927.8132 | 40.2732 | 2.76 | 3.994 | 6.75 | 9.3 | 7.215 | 10.3042 | 2.531 | 5.7936 | 11479 | 17
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | KINETIC UV | 0 | 943.3148 | 32.2967 | 2.57 | 3.44 | 5.62 | 7.63 | 5.826 | 8.3588 | 1.4994 | 3.4453 | 34797 | 47
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c501 c502 | UREA URINE STAT | 0 | 936.3395 | 31.2286 | 2.74 | 3.549 | 5.75 | 7.27 | 5.9585 | 7.8246 | 1.1952 | 2.6364 | 3511 | 8
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 885.1274 | 25.7849 | 2.16 | 3.38 | 4.65 | 7.32 | 4.8195 | 7.769 | 1.1613 | 2.9312 | 26788 | 45
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas Integra (France controls) | KINETIC UV | 0 | 934.8422 | 38.3459 | 3.92 | 4.61 | 7.88 | 9.29 | 7.965 | 9.034 | 1.5133 | 2.6434 | 652 | 2
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas 8000 c701 (France controls) | KINETIC UV | 0 | 1618.182 | 61.6084 | 2.47 | 3.552 | 6.01 | 8.06 | 6.519 | 8.8712 | 2.1265 | 4.7926 | 14036 | 18
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | KINETIC UV | 0 | 1650.1115 | 55.4576 | 2.41 | 3.249 | 5.41 | 7.28 | 5.6945 | 8.1718 | 1.5027 | 3.4664 | 36296 | 51
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c501 c502 | UREA URINE STAT | 0 | 1632.4537 | 50.6223 | 2.455 | 3.565 | 5.33 | 7.42 | 5.272 | 7.27 | 1.1184 | 2.2399 | 3512 | 8
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 1550.2846 | 39.9313 | 1.78 | 2.92 | 4.03 | 6.25 | 4.155 | 6.5535 | 1.1198 | 2.5926 | 25487 | 44
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas Integra (France controls) | KINETIC UV | 0 | 1641.3499 | 53.2993 | 3.09 | 3.158 | 6.26 | 6.58 | 6.388 | 6.9264 | 1.6097 | 2.6905 | 655 | 2
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas 8000 c701 (France controls) | KINETIC UV | 0 | 927.9682 | 44.0616 | 2.34 | 2.452 | 7.03 | 7.46 | 8.234 | 8.266 | 4.126 | 5.8321 | 335 | 2
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c501 c502 | KINETIC UV | 0 | 978.6409 | 46.6581 | 2.51 | 3.58 | 5.53 | 7.33 | 6.0085 | 7.579 | 1.6631 | 3.3167 | 363 | 2
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 893.8561 | 26.7768 | 2.17 | 3.736 | 5.05 | 7.64 | 5.39 | 7.5242 | 1.4068 | 2.6938 | 1614 | 2
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas 8000 c701 (France controls) | KINETIC UV | 0 | 1687.4188 | 63.4032 | 1.58 | 2.396 | 4.01 | 5.02 | 4.473 | 4.6618 | 0.7195 | 2.3921 | 227 | 2
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c501 c502 | KINETIC UV | 0 | 1705.6778 | 70.4345 | 1.88 | 3.275 | 5.1 | 6.94 | 5.5925 | 6.6785 | 1.5996 | 4.1647 | 377 | 2
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 1568.7091 | 44.0079 | 1.97 | 2.56 | 4.53 | 6.55 | 4.634 | 6.7696 | 1.1923 | 3.1866 | 1691 | 2
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas 8000 c701 (France controls) | KINETIC UV | 0 | 955.8847 | 37.9415 | 2.86 | 3.724 | 6.32 | 8.59 | 6.351 | 9.1859 | 1.5012 | 4.1303 | 10949 | 16
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | UREA URINE STAT | 0 | 941.3735 | 38.2863 | 2.9 | 3.41 | 6.46 | 7.89 | 7.171 | 8.9656 | 2.6325 | 4.3545 | 872 | 3
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c501 c502 | KINETIC UV | 0 | 958.5818 | 34.2404 | 2.51 | 3.45 | 5.71 | 7.54 | 6.038 | 8.27 | 1.844 | 3.3489 | 9438 | 34
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 906.6269 | 25.6302 | 2.01 | 2.924 | 4.57 | 6.52 | 4.864 | 6.9172 | 1.1944 | 2.9585 | 13716 | 30
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas 8000 c701 (France controls) | KINETIC UV | 0 | 1651.8549 | 62.4028 | 2.61 | 3.604 | 5.94 | 7.76 | 6.341 | 8.609 | 1.5496 | 4.1096 | 10860 | 15
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | UREA URINE STAT | 0 | 1632.9739 | 61.2436 | 2.63 | 3.602 | 6.27 | 8.02 | 6.487 | 8.9348 | 2.3272 | 3.5931 | 952 | 3
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c501 c502 | KINETIC UV | 0 | 1658.9958 | 58.2552 | 2.455 | 3.315 | 5.5 | 7.36 | 5.919 | 8.3455 | 1.7846 | 3.8243 | 9664 | 33
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 1570.6974 | 40.3487 | 1.73 | 2.842 | 3.95 | 6.09 | 4.214 | 6.5326 | 1.1334 | 2.5915 | 15350 | 32
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas 8000 c701 (France controls) | KINETIC UV | 0 | 926.0892 | 28.2526 | 2.95 | 3.55 | 6.01 | 7.19 | 5.622 | 6.6694 | 0.75114 | 1.0684 | 153 | 3
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | UREA URINE STAT | 0 | 972.1363 | 39.0223 | 2.65 | 3.45 | 6.5 | 7.74 | 7.871 | 8.5022 | 2.6218 | 4.2474 | 105 | 2
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c501 c502 | KINETIC UV | 0 | 948.0909 | 31.5861 | 2.655 | 3.25 | 5.67 | 8.09 | 6.0575 | 8.5925 | 1.3075 | 3.7522 | 1534 | 13
2023 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 888.9439 | 23.4178 | 1.47 | 3.036 | 3.65 | 6.7 | 4.051 | 7.102 | 1.0544 | 2.5032 | 526 | 12
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas 8000 c701 (France controls) | KINETIC UV | 0 | 1518.5599 | 43.2537 | 2.93 | 3.484 | 5.86 | 7.15 | 5.337 | 7.0038 | 0.56972 | 1.2461 | 172 | 3
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | UREA URINE STAT | 0 | 1577.5408 | 55.5874 | 2.15 | 2.582 | 5.99 | 6.25 | 7.157 | 7.3122 | 2.7042 | 3.6302 | 111 | 2
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c501 c502 | KINETIC UV | 0 | 1543.593 | 48.008 | 2.38 | 3.02 | 5.19 | 7 | 5.684 | 8.0192 | 1.3607 | 3.1909 | 1654 | 13
2023 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 1453.2661 | 39.9979 | 1.61 | 2.344 | 4.21 | 5.21 | 4.6275 | 5.8023 | 1.4702 | 2.8385 | 394 | 10
2023 | UREA [U] | Multichem U 1 | 900100 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 900.7128 | 45.1519 | 3.04 | 4.312 | 6.13 | 9.55 | 6.028 | 10.3958 | 1.6488 | 4.0715 | 106 | 2
2023 | UREA [U] | Multichem U 2 | 900101 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 2071.4721 | 77.0409 | 2.37 | 3.734 | 5.61 | 8.66 | 5.949 | 9.8268 | 1.4893 | 4.1186 | 107 | 2
2023 | UREA [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 868.1267 | 41.3382 | 2.89 | 5.886 | 6.09 | 13.62 | 6.471 | 12.476 | 1.5926 | 3.0247 | 662 | 4
2023 | UREA [U] | Multichem U 1 | 900109 | Cobas c701/ c702 | KINETIC UV | 0 | 897.5264 | 24.0209 | 1.69 | 2.554 | 0 | 0 | 4.184 | 5.9046 | 10.9787 | 15.8752 | 47 | 2
2023 | UREA [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | KINETIC UV | 0 | 858.6846 | 35.9059 | 2.23 | 3.902 | 5.78 | 9.16 | 6.339 | 10.1952 | 2.1143 | 4.9747 | 15301 | 33
2023 | UREA [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 1994.1207 | 68.9384 | 2.22 | 3.654 | 4.82 | 7.85 | 4.62 | 8.5488 | 0.94191 | 3.1957 | 655 | 4
2023 | UREA [U] | Multichem U 2 | 900110 | Cobas c701/ c702 | KINETIC UV | 0 | 2083.3688 | 57.9065 | 1.99 | 2.486 | 0 | 0 | 4.1244 | 4.344 | 7.4501 | 14.7852 | 48 | 2
2023 | UREA [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | KINETIC UV | 0 | 1986.6684 | 76.6857 | 2.195 | 3.39 | 5.26 | 9.04 | 5.529 | 9.7044 | 1.8886 | 5.1507 | 15203 | 33
2023 | UREA [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | KINETIC UV | 0 | 960.9208 | 31.4334 | 2.005 | 3.898 | 4.84 | 7.75 | 5.6375 | 7.482 | 1.5667 | 2.4519 | 384 | 9
2023 | UREA [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | KINETIC UV | 0 | 1979.0991 | 72.8395 | 1.82 | 3.13 | 4.45 | 6.56 | 5.2725 | 6.5015 | 1.5601 | 2.6123 | 246 | 6
2023 | UREA [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 855.2704 | 24.5744 | 2.27 | 3.544 | 4.97 | 7.48 | 5.024 | 7.9238 | 1.0271 | 2.6977 | 2705 | 7
2023 | UREA [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC UV | 0 | 895.8852 | 29.4159 | 2.54 | 3.574 | 5.66 | 7.56 | 5.944 | 7.8984 | 1.2546 | 3.0835 | 16029 | 18
2023 | UREA [U] | Sobiotrol1 | 2108100 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | UREA URINE STAT | 0 | 897.5356 | 28.2576 | 2.78 | 3.828 | 5.61 | 8.24 | 5.606 | 8.3498 | 1.1477 | 2.591 | 1977 | 2
2023 | UREA [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c503 c303 | KINETIC UV | 0 | 1794.7246 | 43.5201 | 1.88 | 2.846 | 3.95 | 6.39 | 3.961 | 6.8772 | 0.74529 | 2.1306 | 2780 | 7
2023 | UREA [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC UV | 0 | 1890.9125 | 60.5914 | 2.355 | 3.345 | 5.31 | 7.29 | 5.7195 | 7.6847 | 1.507 | 3.3398 | 15218 | 17
2023 | UREA [U] | Sobiotrol2 | 2108200 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | UREA URINE STAT | 0 | 1896.7169 | 59.1866 | 2.545 | 3.215 | 5.12 | 6.92 | 5.3315 | 7.3436 | 1.0603 | 2.6628 | 1959 | 2
2023 | UREA [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | UREA URINE STAT | 0 | 817.527 | 29.8672 | 2.65 | 4.04 | 5.83 | 8.58 | 5.867 | 9.5192 | 1.1274 | 3.1043 | 2637 | 6
2023 | UREA [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | UREA VER 2 | 0 | 810.1593 | 31.6608 | 2.56 | 4.322 | 6.21 | 9.24 | 6.851 | 9.1302 | 1.9926 | 4.3996 | 6320 | 13
2023 | UREA [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | UREA URINE STAT | 0 | 1736.247 | 63.0923 | 2.61 | 3.772 | 5.9 | 7.73 | 6.043 | 8.3598 | 1.397 | 3.6548 | 2624 | 6
2023 | UREA [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | UREA VER 2 | 0 | 1716.7978 | 65.1072 | 2.4 | 3.586 | 5.77 | 8.07 | 6.523 | 8.6404 | 2.2189 | 4.6445 | 6314 | 12
2023 | UREA [U] | MAS Urine Bas | 23091A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC UV | 0 | 807.2297 | 44.8528 | 2.75 | 3.662 | 6.28 | 8.03 | 6.437 | 8.9025 | 1.8014 | 4.2874 | 11161 | 31
2023 | UREA [U] | MAS Urine Haut | 23092A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC UV | 0 | 1675.5757 | 73.1937 | 2.475 | 3.285 | 5.7 | 7.65 | 6.016 | 8.5878 | 1.5758 | 3.8645 | 11492 | 30
2023 | UREA [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC UV | 0 | 878.9241 | 36.1144 | 2.75 | 3.89 | 6.4 | 8.74 | 6.792 | 9.7678 | 2.0073 | 4.7325 | 46066 | 48
2023 | UREA [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC UV | 0 | 1788.4953 | 67.3173 | 2.56 | 3.556 | 5.9 | 7.99 | 6.258 | 8.7294 | 1.7562 | 4.129 | 43548 | 46
2023 | UREA [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC UV | 0 | 821.1728 | 33.1043 | 2.74 | 3.888 | 6.26 | 8.78 | 6.818 | 9.863 | 2.0022 | 4.5915 | 10141 | 37
2023 | UREA [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC UV | 0 | 1681.4216 | 62.5752 | 2.6 | 3.604 | 5.98 | 7.85 | 6.354 | 8.627 | 1.8693 | 4.1974 | 9542 | 36
2023 | UREA [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | KINETIC UV | 0 | 901.8814 | 21.0145 | 1.655 | 2.294 | 3.63 | 5.16 | 3.7745 | 5.3832 | 1.0575 | 2.1974 | 2624 | 2
2023 | UREA [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | KINETIC UV | 0 | 1571.3299 | 32.7387 | 1.44 | 1.928 | 3.08 | 4.07 | 3.435 | 4.08 | 1.0133 | 1.8384 | 2424 | 2
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.5216 | 0.13152 | 1.04 | 1.088 | 2.08 | 2.93 | 2.295 | 3.5014 | 1.1385 | 1.8095 | 37 | 3
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.6961 | 0.22515 | 1.375 | 1.926 | 3.06 | 5.41 | 3.403 | 5.6264 | 0.81832 | 3.09 | 424 | 14
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 410044 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.9211 | 0.18374 | 1.43 | 2.006 | 3.21 | 4.14 | 3.085 | 4.413 | 0.50843 | 1.516 | 263 | 7
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.7126 | 0.22875 | 1.45 | 2.638 | 3.26 | 5.53 | 3.676 | 5.4652 | 1.21 | 1.5606 | 86 | 2
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.5921 | 0.34431 | 1.56 | 3.249 | 4.41 | 7.66 | 4.7855 | 8.5986 | 1.745 | 4.9505 | 3287 | 36
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.8655 | 0.15936 | 1.77 | 2.211 | 3.66 | 4.81 | 3.628 | 5.0669 | 0.84777 | 1.5642 | 80 | 2
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.8864 | 0.29085 | 1.61 | 3.29 | 3.71 | 7.42 | 3.9315 | 8.673 | 0.92993 | 3.7961 | 1016 | 8
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 410076 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.7553 | 0.29704 | 1.61 | 3.604 | 3.5 | 7.32 | 3.713 | 7.5174 | 0.82014 | 3.0015 | 663 | 8
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.7308 | 0.087019 | 1.27 | 1.75 | 2.92 | 4.07 | 3.0795 | 4.7551 | 0.87119 | 2.0529 | 347 | 7
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.7502 | 0.13065 | 1.57 | 2.359 | 3.64 | 5.95 | 3.863 | 6.979 | 1.2235 | 3.2726 | 4510 | 51
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.7813 | 0.13924 | 1.28 | 1.492 | 3.03 | 4.58 | 3.178 | 5.315 | 1.4474 | 3.5355 | 360 | 8
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.7722 | 0.114 | 1.65 | 3.222 | 3.45 | 6.67 | 3.566 | 6.951 | 0.87044 | 2.5724 | 1855 | 13
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 410119 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.9344 | 0.15884 | 1.25 | 2.365 | 3.19 | 6.33 | 3.5525 | 6.906 | 1.4633 | 3.6766 | 475 | 10
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.9241 | 0.099318 | 1.5 | 2.504 | 3 | 5.05 | 2.6335 | 4.4551 | 0.27647 | 0.58463 | 105 | 2
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.7328 | 0.12253 | 1.24 | 3.744 | 2.62 | 7.64 | 2.673 | 7.4772 | 0.64286 | 2.1521 | 648 | 12
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.6906 | 0.10477 | 1.55 | 2.319 | 3.51 | 5.09 | 3.755 | 5.6483 | 0.94425 | 2.4224 | 27405 | 187
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.71 | 0.082757 | 1 | 1.663 | 2.5 | 3.97 | 2.671 | 4.234 | 0.81606 | 2.1073 | 12710 | 79
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.7712 | 0.084796 | 1.21 | 1.77 | 2.75 | 4.14 | 2.976 | 4.672 | 0.88241 | 2.0587 | 14119 | 67
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 461490 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.9602 | 0.12195 | 1.345 | 3.245 | 2.96 | 7.81 | 3.103 | 8.2043 | 0.8704 | 2.749 | 2267 | 20
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.6411 | 0.28856 | 1.35 | 2.468 | 4.79 | 7.54 | 5.596 | 8.1856 | 3.421 | 4.8346 | 146 | 2
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.9099 | 0.17878 | 1.19 | 2.27 | 2.6 | 4.62 | 2.6215 | 4.3765 | 0.41239 | 1.051 | 123 | 2
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 461603 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.6787 | 0.15679 | 1.665 | 1.829 | 3.34 | 3.66 | 2.964 | 3.248 | 0.20849 | 0.21989 | 15 | 2
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.89 | 0.3296 | 2.44 | 4.214 | 5.28 | 10.82 | 5.015 | 11.5664 | 1.0468 | 4.1888 | 613 | 5
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.7592 | 0.24384 | 1.32 | 2.623 | 3.23 | 6.08 | 3.4105 | 6.8535 | 1.0562 | 2.9626 | 5626 | 30
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.6281 | 0.22037 | 1.54 | 2.29 | 3.5 | 5.19 | 3.683 | 5.6566 | 0.97602 | 2.5603 | 177974 | 336
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.7066 | 0.18017 | 1.03 | 1.73 | 2.51 | 4.08 | 2.704 | 4.5332 | 0.86845 | 2.2638 | 99410 | 164
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.7787 | 0.1928 | 1.31 | 2.08 | 2.96 | 4.66 | 3.1325 | 5.0996 | 0.83027 | 2.1261 | 102044 | 119
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 10.1397 | 0.19983 | 1.38 | 2.276 | 3.08 | 5.18 | 3.162 | 5.7316 | 0.82838 | 2.3078 | 13625 | 52
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.7302 | 0.20542 | 1.22 | 2.32 | 3.35 | 4.99 | 3.836 | 5.497 | 0.56601 | 2.6811 | 183 | 3
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 525131 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 10.2733 | 0.52285 | 1.2 | 5.086 | 2.59 | 10.24 | 2.962 | 9.5798 | 0.99519 | 2.1219 | 4731 | 2
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.8591 | 0.17326 | 2.075 | 5.93 | 4.54 | 11.65 | 5.0945 | 12.5568 | 1.5356 | 3.3238 | 783 | 5
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.739 | 0.11017 | 1.44 | 2.496 | 3.3 | 5.61 | 3.411 | 6.2235 | 1.0015 | 2.7393 | 4673 | 22
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.6766 | 0.10592 | 1.58 | 2.35 | 3.54 | 5.26 | 3.718 | 5.6772 | 0.95743 | 2.4495 | 235956 | 334
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.6835 | 0.083687 | 0.95 | 1.69 | 2.37 | 3.99 | 2.5615 | 4.3831 | 0.84146 | 2.1679 | 132091 | 198
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.7318 | 0.091293 | 1.3 | 2.04 | 2.93 | 4.58 | 3.077 | 4.953 | 0.7878 | 2.0617 | 145616 | 116
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.9432 | 0.090231 | 1.26 | 2.17 | 2.83 | 4.77 | 2.994 | 5.391 | 0.77998 | 2.1822 | 16200 | 52
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 10.0256 | 0.19114 | 1.28 | 1.902 | 2.89 | 3.86 | 3.249 | 3.754 | 0.82929 | 1.8491 | 655 | 5
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.9838 | 0.12507 | 0.985 | 1.811 | 5.32 | 10.73 | 6.456 | 10.9307 | 3.7024 | 9.1615 | 104 | 2
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.6997 | 0.11099 | 1.535 | 2.671 | 3.46 | 5.63 | 3.719 | 6.0662 | 1.1141 | 2.5236 | 4047 | 20
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.6925 | 0.11397 | 1.64 | 2.458 | 3.72 | 5.53 | 3.901 | 5.8458 | 0.95538 | 2.6802 | 17119 | 90
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.6668 | 0.101 | 1.105 | 1.905 | 2.77 | 5.12 | 2.912 | 5.556 | 0.94621 | 2.7716 | 11906 | 50
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.7051 | 0.11354 | 1.52 | 2.535 | 3.58 | 5.61 | 3.7085 | 5.9875 | 0.94277 | 2.6208 | 10323 | 32
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.909 | 0.14176 | 1.43 | 3.176 | 3.48 | 7.01 | 3.7605 | 7.1758 | 1.1314 | 2.9714 | 6384 | 20
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 10.2114 | 0.31942 | 1.67 | 2.486 | 6.62 | 10.7 | 7.8185 | 11.0675 | 4.4818 | 9.113 | 99 | 2
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.7551 | 0.22209 | 1.445 | 2.663 | 3.28 | 6.04 | 3.37 | 6.2697 | 0.93943 | 2.6185 | 3769 | 21
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.7227 | 0.22565 | 1.53 | 2.21 | 3.51 | 5.01 | 3.6845 | 5.5849 | 0.97719 | 2.5127 | 19590 | 96
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.7383 | 0.20947 | 1.11 | 2.127 | 2.71 | 4.94 | 2.9445 | 5.4939 | 0.90829 | 2.8384 | 14765 | 61
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.7768 | 0.24688 | 1.485 | 2.486 | 3.45 | 6.17 | 3.753 | 6.8693 | 1.138 | 3.0589 | 9842 | 30
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 10.105 | 0.26669 | 1.56 | 2.646 | 3.39 | 6.32 | 3.5465 | 7.0425 | 1.3262 | 3.1014 | 1453 | 15
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.6632 | 0.20556 | 1.51 | 2.27 | 3.35 | 4.87 | 3.483 | 5.1592 | 0.82471 | 2.0237 | 79978 | 154
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.7003 | 0.16389 | 1 | 1.78 | 2.36 | 3.9 | 2.526 | 4.1672 | 0.71088 | 1.8679 | 44201 | 107
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.7775 | 0.1735 | 1.24 | 1.88 | 2.79 | 4.09 | 2.929 | 4.3717 | 0.69266 | 1.7717 | 58240 | 63
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 10.1551 | 0.17633 | 1.28 | 1.8 | 2.87 | 3.98 | 2.944 | 4.3672 | 0.70896 | 1.8228 | 4887 | 14
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.6662 | 0.13527 | 2.535 | 2.763 | 5.04 | 5.5 | 4.1935 | 4.5659 | 0.007721 | 0.009723 | 164 | 2
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.6011 | 0.071178 | 1.02 | 1.532 | 2.58 | 3.55 | 2.445 | 3.6278 | 0.92404 | 1.8451 | 151 | 2
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.7261 | 0.072357 | 1.475 | 2 | 2.96 | 4.09 | 2.735 | 3.8125 | 0.20513 | 0.67229 | 379 | 2
2023 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 4.7067 | 0.050736 | 1.515 | 2.068 | 3.04 | 4.14 | 2.7175 | 3.6933 | 0.2123 | 0.27811 | 110 | 3
2023 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 2.4895 | 0.060762 | 1.36 | 2.922 | 3.33 | 6.55 | 3.497 | 6.8379 | 1.0204 | 2.7315 | 7770 | 27
2023 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 5.4962 | 0.12649 | 1.22 | 2.948 | 3.09 | 6.11 | 3.294 | 6.2038 | 0.9955 | 2.3665 | 9114 | 28
2023 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 7.9028 | 0.17813 | 1.04 | 2.5 | 2.72 | 5.66 | 3.0965 | 6.1958 | 1.1602 | 2.4321 | 3771 | 16
2023 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 2.2649 | 0.045691 | 0.815 | 2.474 | 2.4 | 5.4 | 2.72 | 5.7714 | 0.81483 | 2.6517 | 350 | 14
2023 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 5.7721 | 0.075667 | 0.77 | 1.04 | 2.01 | 2.81 | 1.998 | 3.3294 | 0.75773 | 1.676 | 263 | 10
2023 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 7.8756 | 0.11724 | 0.85 | 1.048 | 2.12 | 2.91 | 2.4905 | 3.4821 | 1.2845 | 1.7123 | 92 | 5
2023 | URIC ACID [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 3.3949 | 0.053373 | 0.965 | 1.46 | 2.37 | 3.26 | 2.328 | 3.682 | 0.79044 | 2.0625 | 3061 | 4
2023 | URIC ACID [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45932T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 5.7886 | 0.079532 | 1.185 | 1.516 | 2.45 | 3.14 | 2.2115 | 2.9288 | 0.13488 | 0.61115 | 1092 | 2
2023 | URIC ACID [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] | 0 | 9.474 | 0.14784 | 0.98 | 1.393 | 2.2 | 3.45 | 2.356 | 3.8075 | 0.77243 | 1.7148 | 2626 | 3
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 35.3992 | 2.0994 | 4.84 | 8.08 | 10.37 | 16.36 | 10.378 | 16.055 | 1.583 | 5.6227 | 2091 | 30
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 33.7311 | 1.6599 | 3.88 | 5.592 | 8.1 | 11.48 | 8.904 | 11.2458 | 2.1009 | 3.571 | 438 | 8
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 35.3566 | 0.94383 | 1.57 | 2.682 | 4.36 | 5.99 | 5.192 | 6.744 | 2.2351 | 2.9024 | 41 | 2
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 76.3395 | 4.0931 | 4.195 | 7.445 | 8.94 | 14.83 | 9.1365 | 14.6768 | 1.6604 | 4.6273 | 1927 | 30
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 73.1982 | 3.1186 | 3.59 | 4.304 | 7.33 | 9.06 | 7.538 | 9.1902 | 1.7362 | 2.3553 | 434 | 8
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 76.5131 | 2.6489 | 1.935 | 4.915 | 4.92 | 10.02 | 5.394 | 9.7065 | 1.6218 | 3.1121 | 59 | 3
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 106.2554 | 5.6663 | 4.585 | 6.578 | 9.76 | 14.59 | 9.641 | 14.0482 | 1.7919 | 5.4264 | 1937 | 29
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 101.8624 | 4.2618 | 3.26 | 4.562 | 6.86 | 9.61 | 6.478 | 9.812 | 1.4375 | 2.2891 | 439 | 8
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 107.213 | 4.5189 | 1.51 | 5.888 | 3.91 | 12.07 | 4.256 | 10.4227 | 1.1901 | 2.3907 | 23 | 3
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 35.5609 | 2.0649 | 5.035 | 6.67 | 10.5 | 13.99 | 10.399 | 14.522 | 1.7234 | 4.8133 | 22934 | 112
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 33.9802 | 1.6946 | 3.92 | 5.815 | 8.39 | 12.29 | 8.546 | 12.748 | 1.7384 | 4.3918 | 8318 | 56
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 33.4844 | 2.9295 | 6.4 | 8.646 | 14.46 | 17.76 | 14.806 | 20.1175 | 3.7576 | 8.3685 | 2414 | 9
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 34.5502 | 0.88696 | 1.395 | 2.594 | 3.48 | 5.89 | 3.8615 | 6.4257 | 1.3754 | 2.7327 | 604 | 6
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 76.4688 | 3.9698 | 4.39 | 5.857 | 9.3 | 12.47 | 9.2395 | 13.066 | 1.6661 | 4.5616 | 22102 | 109
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 73.9782 | 2.9604 | 3.19 | 4.908 | 6.78 | 10.42 | 6.766 | 10.575 | 1.3441 | 3.4679 | 7629 | 54
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 72.1774 | 5.8695 | 6.055 | 8.123 | 13.18 | 17.06 | 13.612 | 18.9844 | 4.0005 | 7.7576 | 2406 | 9
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 75.8046 | 2.3594 | 1.68 | 2.91 | 3.87 | 7.92 | 4.535 | 9.254 | 1.3062 | 4.4414 | 194 | 4
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 106.9319 | 5.56 | 4.37 | 5.898 | 9.15 | 12.71 | 9.006 | 13.0814 | 1.6621 | 4.348 | 21266 | 108
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 103.2567 | 4.1855 | 3.145 | 4.885 | 6.75 | 10.24 | 6.559 | 10.0546 | 1.3241 | 3.6779 | 8059 | 57
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 101.3309 | 8.2346 | 6.325 | 7.739 | 13.58 | 17.09 | 13.825 | 18.8196 | 3.4434 | 7.4097 | 2374 | 9
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 106.5322 | 2.974 | 1.53 | 3.03 | 4.19 | 6.49 | 4.8365 | 7.118 | 1.6322 | 3.9507 | 540 | 6
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 35.7367 | 2.1587 | 4.28 | 7.83 | 10.65 | 16.34 | 11.645 | 16.282 | 1.3899 | 8.3348 | 712 | 11
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 33.6769 | 1.9336 | 3.36 | 6.44 | 9.49 | 13.36 | 8.842 | 13.019 | 2.1413 | 4.9603 | 313 | 7
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 34.0922 | 2.1669 | 6.16 | 7.238 | 12.5 | 14.58 | 10.705 | 15.1046 | 1.2309 | 3.494 | 217 | 3
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 75.6852 | 4.1892 | 4.32 | 6.48 | 9.07 | 15.84 | 9.369 | 16.9674 | 2.291 | 7.0109 | 547 | 11
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 71.4489 | 3.2509 | 2.92 | 5.55 | 7.62 | 11.48 | 7.612 | 11.015 | 1.844 | 3.8774 | 315 | 7
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 71.7075 | 4.422 | 5.96 | 7.078 | 12.14 | 14.16 | 10.878 | 13.7122 | 1.6388 | 2.978 | 213 | 3
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 108.234 | 5.5974 | 3.785 | 6.335 | 8.56 | 14.65 | 9.0095 | 15.0561 | 2.1471 | 6.8491 | 660 | 11
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 102.7687 | 4.825 | 2.86 | 5.57 | 7.25 | 11.14 | 7.589 | 10.86 | 2.2925 | 4.3088 | 317 | 7
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 103.1324 | 5.9348 | 5.65 | 6.158 | 11.43 | 12.32 | 9.708 | 11.3832 | 0.63131 | 2.2772 | 204 | 3
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 35.394 | 2.0938 | 5.06 | 6.686 | 10.57 | 13.9 | 10.341 | 14.562 | 1.7747 | 4.9918 | 33518 | 105
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 33.8291 | 1.6544 | 3.94 | 5.84 | 8.34 | 12 | 8.1565 | 11.813 | 1.6524 | 3.9735 | 17288 | 70
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 33.1912 | 2.5181 | 6.95 | 8.846 | 14.18 | 18.27 | 13.244 | 17.1398 | 1.4639 | 3.9473 | 4093 | 10
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 34.9443 | 0.82937 | 1.18 | 2.183 | 2.62 | 4.51 | 2.843 | 4.7867 | 0.95697 | 2.4417 | 124 | 4
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 76.1304 | 3.9653 | 4.4 | 6.019 | 9.39 | 12.63 | 9.3235 | 12.7764 | 1.7208 | 4.2258 | 31058 | 101
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 73.5163 | 2.9751 | 3.255 | 4.733 | 6.86 | 9.92 | 6.837 | 10.1554 | 1.2557 | 3.4198 | 16264 | 68
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 71.2733 | 5.0057 | 6.37 | 8.068 | 12.96 | 16.12 | 11.817 | 15.7778 | 1.4618 | 4.1682 | 4115 | 10
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 108.4266 | 5.6542 | 4.44 | 6.026 | 9.4 | 12.7 | 9.2015 | 13.2489 | 1.6296 | 4.2206 | 30076 | 101
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 104.6993 | 4.3152 | 3.305 | 4.795 | 6.95 | 9.98 | 6.911 | 9.9908 | 1.3704 | 3.4335 | 16038 | 69
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 101.1824 | 7.7093 | 6.73 | 8.282 | 13.88 | 17.46 | 13.406 | 16.8904 | 1.9523 | 4.7376 | 4110 | 10
2023 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 109.284 | 3.3678 | 1.31 | 3.546 | 2.8 | 7.74 | 3.1585 | 8.3328 | 0.9895 | 3.3419 | 94 | 4
2023 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 34.0804 | 2.2057 | 5.35 | 6.751 | 10.8 | 13.65 | 9.498 | 12.0124 | 0.87584 | 3.2734 | 199 | 5
2023 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 30.9475 | 1.5915 | 4.19 | 6.313 | 8.94 | 15.33 | 8.7165 | 15.4064 | 1.7871 | 4.9696 | 3896 | 15
2023 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 59.0955 | 3.752 | 4.475 | 5.193 | 9.54 | 11.53 | 9.0905 | 12.8675 | 2.2443 | 4.9188 | 202 | 5
2023 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 54.03 | 2.2893 | 3.68 | 5 | 7.75 | 11.48 | 7.485 | 10.933 | 1.4984 | 3.8844 | 4380 | 14
2023 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 81.3281 | 3.529 | 3.565 | 5.076 | 7.6 | 10.64 | 7.7645 | 10.9033 | 1.6232 | 3.3275 | 2787 | 10
2023 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 28.6513 | 1.6845 | 4.205 | 6.655 | 9.51 | 13.35 | 9.7875 | 13.933 | 3.2592 | 4.4306 | 78 | 6
2023 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 49.2 | 2.7157 | 5.105 | 7.698 | 10.9 | 15.75 | 11.3405 | 17.542 | 2.9092 | 5.3055 | 51 | 4
2023 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 80.0405 | 3.9237 | 4.91 | 8.964 | 9.85 | 17.85 | 8.27 | 18.7359 | 0.64905 | 4.2269 | 37 | 4
2023 | VALPROIC ACID [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] | 0 | 23.1698 | 1.4955 | 4.93 | 7.166 | 10.2 | 14.43 | 9.8325 | 12.6739 | 0.91455 | 3.8584 | 1183 | 2
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 | 0 | 6.6565 | 0.5493 | 6.47 | 8.084 | 13.91 | 18.18 | 13.59 | 19.6558 | 2.4244 | 9.0116 | 1754 | 24
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c503 c303 | KIMS GEN.3 | 0 | 6.7028 | 0.32489 | 4.555 | 5.356 | 9.06 | 10.76 | 7.763 | 8.9903 | 0.13672 | 0.27037 | 74 | 2
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 6.9612 | 0.59466 | 3.215 | 7.915 | 11.14 | 16.23 | 11.792 | 15.9571 | 4.8422 | 8.4496 | 196 | 8
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 529726 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 | 0 | 6.7982 | 0.58438 | 5.44 | 14.6 | 13.95 | 31.65 | 16.257 | 31.3266 | 7.2246 | 7.261 | 12 | 2
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 | 0 | 20.6297 | 1.023 | 3.6 | 5.484 | 8.39 | 11.42 | 8.401 | 12.0204 | 2.0037 | 4.3557 | 1636 | 24
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c503 c303 | KIMS GEN.3 | 0 | 21.3367 | 1.0794 | 3.46 | 5.001 | 7.59 | 10.67 | 7.926 | 11.2177 | 2.3837 | 4.0226 | 79 | 2
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 21.5702 | 1.3578 | 4.12 | 6.378 | 9.34 | 13.35 | 10.31 | 12.848 | 2.8042 | 6.2731 | 188 | 8
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 529727 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 | 0 | 21.2679 | 1.2699 | 8.47 | 9.198 | 16.8 | 18.4 | 15.039 | 15.651 | 0.3234 | 0.9056 | 14 | 2
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 | 0 | 32.5995 | 1.6425 | 3.545 | 4.9 | 7.99 | 10.89 | 8.317 | 11.731 | 2.0858 | 5.3918 | 1705 | 24
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 34.2989 | 1.8238 | 3.515 | 4.901 | 8.1 | 10.51 | 9.298 | 12.4586 | 3.0614 | 5.4854 | 186 | 7
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas c503 c303 | KIMS GEN.3 | 0 | 33.4316 | 1.6877 | 1.895 | 3.498 | 7.52 | 8.76 | 8.5875 | 9.3423 | 4.0032 | 6.2407 | 76 | 2
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 529728 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 | 0 | 33.4523 | 1.3289 | 3.87 | 5.19 | 8.34 | 10.56 | 9.414 | 10.594 | 1.7769 | 2.7721 | 13 | 2
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 | 0 | 6.4012 | 0.5192 | 6.67 | 8.672 | 14.24 | 18.19 | 14.462 | 18.415 | 3.0922 | 7.0432 | 19580 | 94
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c503 c303 | KIMS GEN.3 | 0 | 6.3861 | 0.34031 | 3.595 | 5.836 | 7.79 | 13.49 | 8.047 | 13.8881 | 1.722 | 4.7425 | 3851 | 39
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 6.5264 | 0.48146 | 5.25 | 8.732 | 11.55 | 18.64 | 11.638 | 18.9484 | 2.7999 | 5.9984 | 4869 | 39
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 | 0 | 6.3316 | 0.46662 | 6.685 | 8.6 | 13.6 | 18.49 | 13.356 | 18.137 | 2.4307 | 4.3184 | 2212 | 8
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 544606 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 | 0 | 6.4735 | 0.52397 | 7.06 | 9.078 | 14.02 | 18.53 | 14.029 | 17.078 | 1.693 | 4.8091 | 747 | 5
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 | 0 | 19.5872 | 1.1058 | 4.05 | 5.767 | 8.82 | 12.34 | 9.035 | 13.2327 | 1.9707 | 5.2324 | 18755 | 92
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 19.9289 | 1.089 | 3.34 | 7.05 | 7.94 | 14.93 | 7.941 | 14.369 | 1.9558 | 4.6687 | 5114 | 38
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c503 c303 | KIMS GEN.3 | 0 | 19.697 | 0.7479 | 2.045 | 4.43 | 4.65 | 9.22 | 4.928 | 9.5174 | 1.3313 | 3.2927 | 3931 | 38
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 | 0 | 19.5909 | 0.76885 | 3.245 | 5.14 | 6.68 | 10.58 | 6.771 | 9.957 | 1.0846 | 2.6617 | 2188 | 8
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 544607 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 | 0 | 20.2524 | 1.0596 | 4.575 | 5.18 | 9.61 | 10.85 | 9.605 | 11.5209 | 1.933 | 4.4126 | 447 | 3
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 | 0 | 31.3012 | 1.8609 | 3.76 | 5.322 | 8.7 | 12.73 | 9.188 | 13.8222 | 2.4646 | 6.2043 | 18688 | 92
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c503 c303 | KIMS GEN.3 | 0 | 31.2346 | 1.404 | 2.17 | 4.57 | 6.02 | 9.82 | 6.476 | 10.283 | 2.7219 | 5.3236 | 3778 | 39
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 31.665 | 1.8255 | 3.145 | 6.215 | 7.55 | 13.64 | 8.076 | 14.8021 | 2.4949 | 6.4977 | 5204 | 39
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 | 0 | 31.1683 | 1.2973 | 3.085 | 4.33 | 6.45 | 9.91 | 6.5175 | 11.2555 | 1.2922 | 4.8195 | 2201 | 8
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 544608 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 | 0 | 32.7247 | 1.353 | 3.45 | 5.468 | 7.11 | 10.98 | 7.242 | 10.4384 | 1.1862 | 3.2131 | 744 | 5
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 | 0 | 6.7282 | 0.4824 | 5.385 | 8.34 | 11.29 | 18.47 | 12.008 | 17.283 | 2.508 | 5.8124 | 971 | 10
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 7.1223 | 0.39478 | 2.88 | 5.868 | 7.03 | 17.9 | 7.542 | 18.8084 | 1.228 | 5.3991 | 160 | 5
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c503 c303 | KIMS GEN.3 | 0 | 6.9998 | 0.42375 | 4.57 | 11.234 | 9.65 | 23.58 | 9.36 | 20.2644 | 1.8141 | 4.8992 | 299 | 3
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 | 0 | 7.484 | 0.68582 | 8.905 | 11.959 | 18.49 | 23.97 | 17.605 | 20.6634 | 2.9006 | 3.7597 | 50 | 2
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 568157 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 | 0 | 7.4473 | 0.63741 | 5.79 | 7.332 | 12.59 | 17.16 | 14.225 | 18.2792 | 3.6827 | 7.4796 | 114 | 2
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 | 0 | 19.7576 | 0.93459 | 3.93 | 5.431 | 8.74 | 11.57 | 8.8305 | 12.1955 | 1.9072 | 4.5225 | 952 | 10
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 21.1075 | 1.0135 | 2.085 | 2.385 | 4.92 | 8.76 | 5.034 | 8.3482 | 1.753 | 6.2241 | 160 | 5
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c503 c303 | KIMS GEN.3 | 0 | 20.4921 | 0.71298 | 2.3 | 5.052 | 8.38 | 10.5 | 9.881 | 11.1498 | 3.1428 | 4.5288 | 290 | 3
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 | 0 | 20.688 | 1.0199 | 3.94 | 5.226 | 8.51 | 10.66 | 9.2675 | 9.6204 | 1.5797 | 2.8378 | 50 | 2
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 568158 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 | 0 | 20.6806 | 1.2645 | 4.94 | 6.96 | 10.22 | 14.15 | 10.928 | 13.611 | 1.7482 | 4.0785 | 118 | 2
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 | 0 | 31.8005 | 1.4715 | 3.215 | 4.115 | 7.56 | 10.67 | 7.7415 | 12.2655 | 1.8948 | 5.8206 | 959 | 10
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c503 c303 | KIMS GEN.3 | 0 | 32.9289 | 1.3321 | 2.64 | 6.02 | 7.83 | 12.64 | 9.253 | 12.841 | 3.5414 | 6.1136 | 294 | 3
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 34.0955 | 1.8038 | 1.62 | 3.308 | 4.22 | 7.83 | 4.966 | 8.8196 | 2.4355 | 6.7427 | 155 | 4
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 | 0 | 31.856 | 1.854 | 3.465 | 5.111 | 8.67 | 10.54 | 10.2925 | 10.8741 | 3.391 | 5.6075 | 50 | 2
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 568159 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 | 0 | 33.5072 | 2.1633 | 3.54 | 5.728 | 7.25 | 11.81 | 7.127 | 10.884 | 1.0326 | 2.3937 | 117 | 2
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 | 0 | 6.2001 | 0.52117 | 7.04 | 8.95 | 15.03 | 18.6 | 15.422 | 19.1554 | 3.1269 | 6.801 | 29990 | 91
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 6.1808 | 0.30826 | 3.62 | 5.431 | 8.15 | 12.35 | 7.774 | 13.8698 | 1.7175 | 5.2804 | 5701 | 22
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c503 c303 | KIMS GEN.3 | 0 | 6.1734 | 0.32405 | 3.55 | 5.895 | 7.8 | 12.93 | 7.981 | 13.3141 | 1.771 | 4.5982 | 11875 | 52
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 | 0 | 6.325 | 0.48928 | 6.4 | 8.48 | 13.29 | 18.02 | 13.247 | 18.098 | 2.2554 | 6.0994 | 2830 | 9
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 | 0 | 6.3146 | 0.59929 | 8.455 | 10.95 | 17.45 | 21.84 | 17.5425 | 23.7359 | 2.7634 | 11.0103 | 402 | 6
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 6.1309 | 0.52086 | 6.435 | 8.407 | 0 | 0 | 10.7231 | 13.9119 | 0.095 | 0.169 | 30 | 2
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 | 0 | 19.4639 | 0.99439 | 4 | 5.473 | 8.65 | 11.66 | 8.735 | 12.3795 | 1.7932 | 4.6773 | 28153 | 89
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 19.599 | 0.5811 | 2.14 | 3.59 | 4.82 | 8.02 | 4.747 | 7.8342 | 1.0947 | 2.8517 | 5680 | 22
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c503 c303 | KIMS GEN.3 | 0 | 19.5972 | 0.59575 | 2.19 | 4.244 | 4.64 | 9.09 | 4.838 | 9.0268 | 1.0761 | 2.8422 | 12428 | 52
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 | 0 | 19.5895 | 0.88791 | 3.41 | 4.7 | 7.39 | 10.25 | 7.41 | 10.584 | 1.459 | 3.888 | 2924 | 9
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 | 0 | 19.7313 | 1.1446 | 5.075 | 6.5 | 10.97 | 13.66 | 11.1835 | 13.1059 | 1.5765 | 4.3664 | 364 | 4
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 19.3616 | 0.78832 | 3.905 | 4.141 | 0 | 0 | 6.8622 | 7.0226 | 0.28166 | 0.445 | 32 | 2
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 | 0 | 30.1707 | 1.4558 | 3.71 | 4.98 | 8.13 | 10.67 | 8.327 | 11.6748 | 1.8345 | 4.5945 | 27969 | 90
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c503 c303 | KIMS GEN.3 | 0 | 30.3243 | 0.94625 | 2.055 | 3.93 | 4.64 | 8.52 | 5.004 | 9.1194 | 1.5168 | 3.5508 | 11304 | 52
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c503 c303 | KIMS [S,P] | 0 | 30.4296 | 0.98307 | 1.945 | 3.723 | 4.55 | 8.09 | 4.7855 | 8.4389 | 1.2535 | 3.789 | 5419 | 21
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 | 0 | 29.8655 | 1.2939 | 3.06 | 4.12 | 6.68 | 9.12 | 6.508 | 9.586 | 1.2636 | 4.6502 | 2863 | 9
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas Integra 400 plus | FLURESCENCE POLARI. | 0 | 31.1556 | 0.97636 | 2.83 | 3.894 | 6.98 | 8.16 | 7.582 | 8.5156 | 2.9018 | 3.7244 | 34 | 2
2023 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 | 0 | 31.0221 | 1.4516 | 3.675 | 5.912 | 7.97 | 12.49 | 7.613 | 11.3125 | 1.1661 | 3.1673 | 417 | 6
2023 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 | 0 | 4.8805 | 0.46961 | 9.855 | 10.87 | 19.11 | 21.24 | 17.898 | 23.3399 | 4.4289 | 9.1707 | 154 | 6
2023 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | KIMS GEN.3 | 0 | 4.8882 | 0.29299 | 4.055 | 8.077 | 9.3 | 17.85 | 9.854 | 17.5598 | 2.8532 | 5.7356 | 2034 | 11
2023 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | KIMS [S,P] | 0 | 5.3477 | 0.62889 | 8.69 | 12.645 | 16.81 | 26.09 | 16.7085 | 26.0707 | 4.79 | 7.7518 | 249 | 3
2023 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 | 0 | 18.0809 | 0.95228 | 4.585 | 5.901 | 8.92 | 15.58 | 9.8605 | 17.8261 | 3.1676 | 8.8118 | 209 | 6
2023 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | KIMS [S,P] | 0 | 19.3153 | 1.6002 | 5.32 | 8.646 | 11.74 | 18.28 | 14.339 | 18.2846 | 3.4181 | 5.1475 | 275 | 4
2023 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | KIMS GEN.3 | 0 | 18.4725 | 0.61436 | 2.635 | 3.967 | 5.73 | 9.29 | 5.843 | 8.9063 | 1.0712 | 3.6297 | 2605 | 11
2023 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | KIMS GEN.3 | 0 | 34.3044 | 1.253 | 2 | 3.52 | 5.22 | 8.41 | 5.596 | 9.795 | 1.9499 | 5.3557 | 1398 | 7
2023 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | KIMS GEN.3 | 0 | 4.9527 | 0.35189 | 4.58 | 8.36 | 12.9 | 16.75 | 14.108 | 15.2794 | 1.6007 | 6.7041 | 83 | 5
2023 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | KIMS GEN.3 | 0 | 16.4737 | 0.47341 | 1.77 | 2.49 | 4.51 | 5.33 | 5.444 | 5.4672 | 1.9807 | 2.4052 | 57 | 3
2023 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | KIMS GEN.3 | 0 | 34.0981 | 1.8031 | 1.33 | 6.29 | 3.2 | 12.78 | 3.657 | 13.3674 | 1.451 | 2.98 | 53 | 4
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 573355 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 0 | 477.4259 | 36.7668 | 4.53 | 7.682 | 9.25 | 18.3 | 8.169 | 21.0312 | 1.546 | 8.3519 | 27 | 2
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 573356 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 0 | 947.837 | 74.0444 | 5.19 | 7.796 | 10.1 | 18.79 | 10.072 | 20.2116 | 2.6749 | 8.8079 | 27 | 2
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 707331 | 528.3417 | 38.4715 | 4.36 | 8.035 | 9.56 | 16.66 | 11.5925 | 14.2375 | 3.8279 | 5.5271 | 24 | 2
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 643757 | 519.6171 | 39.9101 | 6.405 | 11.845 | 14.13 | 25.27 | 14.921 | 24.7321 | 4.7765 | 6.8787 | 40 | 4
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 0 | 494.6062 | 41.5344 | 5.29 | 10.296 | 12.67 | 21.35 | 13.218 | 22.9596 | 3.7104 | 8.4412 | 811 | 19
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 661907 | 497.6011 | 52.0625 | 5.715 | 9.989 | 15.52 | 19.9 | 15.822 | 18.984 | 4.4087 | 9.5547 | 64 | 6
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 0 | 511.4885 | 26.6305 | 3.215 | 5.041 | 7.21 | 11.56 | 7.585 | 12.6157 | 1.9956 | 5.3633 | 11367 | 98
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 661907 | 502.5493 | 41.7172 | 3.81 | 5.338 | 9.18 | 11.65 | 8.008 | 13.6404 | 1.4485 | 4.9846 | 99 | 3
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 643757 | 498.781 | 31.8877 | 3.08 | 5.958 | 7.44 | 14.37 | 8.253 | 15.4614 | 2.1724 | 8.7324 | 1389 | 26
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 707331 | 516.1249 | 32.2109 | 3.65 | 5.526 | 9.01 | 12.34 | 9.877 | 14.8862 | 2.6578 | 7.9835 | 331 | 10
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II | 0 | 494.7357 | 24.7039 | 3.26 | 5.22 | 7.36 | 11.96 | 7.863 | 13.145 | 2.2765 | 5.2029 | 24785 | 140
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 0 | 979.5761 | 75.3341 | 3.98 | 7.67 | 10 | 17.19 | 11.563 | 18.772 | 3.5441 | 8.6213 | 869 | 23
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 643757 | 1016.3855 | 77.6769 | 2.89 | 5.134 | 9.85 | 11.97 | 9.964 | 12.7911 | 5.1646 | 8.0166 | 39 | 5
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 707331 | 1039.6167 | 86.0973 | 5.26 | 9.25 | 10.79 | 18.68 | 10.946 | 16.853 | 1.7926 | 4.1857 | 24 | 2
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 661907 | 954.9 | 41.6455 | 4.2 | 5.336 | 9.06 | 10.97 | 9.8905 | 11.7637 | 2.9463 | 2.9463 | 6 | 2
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 661907 | 968.0927 | 54.9643 | 2.07 | 4.458 | 6.9 | 9.39 | 6.822 | 10.2914 | 2.2768 | 5.4623 | 98 | 3
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 0 | 980.4752 | 42.5559 | 2.88 | 4.266 | 6.35 | 10.2 | 6.5125 | 11.1998 | 1.7643 | 4.78 | 11484 | 97
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 643757 | 965.0409 | 46.8402 | 2.84 | 4.642 | 6.72 | 11.3 | 7.176 | 12.3906 | 1.5176 | 5.931 | 1380 | 26
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 707331 | 989.0905 | 48.9465 | 2.5 | 4.318 | 7.7 | 11.27 | 7.7415 | 11.9491 | 3.5847 | 7.4574 | 393 | 10
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II | 0 | 960.669 | 40.6802 | 2.785 | 4.669 | 6.29 | 10.51 | 6.684 | 11.3196 | 1.8438 | 4.6131 | 24859 | 140
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 0 | 494.0333 | 49.6324 | 5.68 | 10.2 | 15.05 | 22.25 | 15.9445 | 23.5672 | 4.4036 | 12.1816 | 570 | 10
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 707331 | 485.0209 | 24.0367 | 2.945 | 4.915 | 7.69 | 11.56 | 8.618 | 12.575 | 2.7449 | 4.6727 | 331 | 8
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 0 | 488.8108 | 22.9067 | 3.35 | 5.116 | 7.38 | 11.32 | 7.54 | 12.2446 | 1.6793 | 4.9262 | 7530 | 63
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 661907 | 487.2842 | 19.4498 | 3.145 | 3.798 | 6.47 | 7.98 | 5.9805 | 7.5107 | 0.6884 | 1.8999 | 399 | 3
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II | 0 | 467.5267 | 24.3452 | 3.255 | 5.04 | 7.61 | 11.63 | 8.176 | 12.942 | 2.7111 | 6.0161 | 21564 | 115
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 0 | 960.245 | 88.0273 | 4.8 | 11.02 | 12.26 | 24.06 | 13.379 | 23.268 | 3.6357 | 10.403 | 570 | 10
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 707331 | 935.7458 | 42.9461 | 2.985 | 4.01 | 6.33 | 9.8 | 6.921 | 11.084 | 2.5279 | 4.6431 | 340 | 8
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 661907 | 920.0022 | 28.8052 | 2.515 | 3.667 | 5.39 | 7.42 | 5.8205 | 7.4882 | 1.1382 | 2.1619 | 398 | 3
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 0 | 926.3559 | 38.5058 | 2.985 | 4.913 | 6.63 | 10.14 | 6.6365 | 10.7798 | 1.3912 | 4.2773 | 7840 | 63
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II | 0 | 904.9736 | 40.6573 | 2.81 | 4.316 | 6.49 | 10.14 | 7.01 | 11.1332 | 2.2751 | 5.2161 | 21559 | 116
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 728618 | 514.6661 | 38.1513 | 7.13 | 10.914 | 17.76 | 23.55 | 18.436 | 27.3188 | 6.6597 | 9.3679 | 57 | 2
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 0 | 518.6853 | 50.0518 | 6.305 | 10.105 | 14.95 | 21.18 | 15.229 | 24.151 | 3.4128 | 10.0916 | 760 | 19
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 707331 | 525.5367 | 41.0529 | 6.675 | 9.618 | 13.37 | 19.87 | 12.9045 | 18.1377 | 1.3374 | 2.9151 | 124 | 4
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 0 | 504.2349 | 28.4462 | 3.73 | 5.598 | 8.28 | 12.55 | 8.455 | 13.5744 | 2.0659 | 5.5355 | 25308 | 100
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 728618 | 505.5672 | 24.0818 | 3.685 | 5.282 | 7.99 | 11.55 | 7.968 | 12.4722 | 1.5967 | 4.1591 | 6826 | 40
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 707331 | 502.231 | 26.5027 | 3.54 | 5.392 | 7.89 | 11.95 | 8.346 | 12.8002 | 2.0327 | 5.4324 | 5876 | 44
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II | 0 | 483.5287 | 25.7039 | 3.65 | 5.44 | 8.28 | 11.93 | 8.685 | 13.0234 | 2.3392 | 5.7218 | 98786 | 198
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 707331 | 1068.2977 | 72.2736 | 4.365 | 7.269 | 9.76 | 15.33 | 10.0565 | 15.8798 | 1.8207 | 5.6622 | 129 | 4
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 728618 | 969.7038 | 81.1428 | 3.21 | 9.082 | 19.12 | 22.05 | 20.923 | 21.4744 | 6.6877 | 15.5902 | 52 | 2
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 0 | 1020.112 | 93.405 | 4.81 | 7.712 | 10.83 | 20.48 | 11.47 | 20.5936 | 3.288 | 9.1401 | 752 | 19
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 0 | 996.9753 | 43.658 | 3.02 | 4.557 | 6.48 | 10.19 | 6.6425 | 10.9578 | 1.4926 | 4.105 | 38104 | 104
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II | 0 | 965.3474 | 39.4941 | 2.77 | 4.241 | 6.23 | 9.37 | 6.4615 | 10.0428 | 1.7009 | 4.3953 | 98568 | 197
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 0 | 483.4389 | 64.8656 | 4.54 | 16.789 | 16.98 | 35.94 | 18.8195 | 35.2834 | 5.9848 | 14.7966 | 18 | 2
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 0 | 907.7789 | 59.3536 | 3.49 | 4.949 | 9.6 | 13.24 | 11.1985 | 15.0229 | 4.6099 | 8.6066 | 19 | 2
2023 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II | 0 | 881.2764 | 18.7316 | 1.705 | 1.893 | 4 | 4.01 | 4.372 | 4.7552 | 1.5522 | 2.2421 | 11 | 2
2023 | VITAMIN B12 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS B12 II | 0 | 295.4929 | 27.013 | 3.99 | 10.437 | 9.84 | 24.11 | 10.763 | 29.3305 | 4.0365 | 11.7651 | 6214 | 24
2023 | VITAMIN B12 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS B12 II | 0 | 569.2568 | 24.6795 | 2.785 | 4.428 | 6.33 | 9.73 | 6.5675 | 10.8565 | 2.0276 | 4.6724 | 5681 | 23
2023 | VITAMIN B12 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS B12 II | 0 | 937.4677 | 40.3025 | 2.7 | 4.48 | 5.98 | 10.66 | 6.124 | 12.3029 | 1.3191 | 4.6095 | 1520 | 9
2023 | VITAMIN B12 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS B12 II | 0 | 192.4352 | 24.4701 | 5.905 | 8.179 | 16.46 | 26.03 | 17.7205 | 28.7716 | 6.638 | 15.1115 | 189 | 10
2023 | VITAMIN B12 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS B12 II | 0 | 742.2962 | 38.667 | 3.41 | 3.81 | 7.89 | 10.57 | 8.508 | 11.697 | 2.2136 | 6.2403 | 182 | 9
2023 | VITAMIN B12 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS B12 II | 0 | 1287.0211 | 40.0015 | 1.74 | 3.419 | 6.02 | 7.02 | 6.028 | 6.4857 | 0.73314 | 3.995 | 60 | 4
2023 | VITAMIN B12 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS B12 II | 0 | 252.2268 | 20.8623 | 7.415 | 12.595 | 15.07 | 25.26 | 13.9345 | 22.0305 | 1.8484 | 4.1274 | 580 | 2
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 567888 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 21.9424 | 2.8608 | 8.71 | 16.485 | 20.12 | 35.04 | 21.691 | 35.301 | 3.5524 | 16.7324 | 302 | 8
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 567888 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 23.8635 | 2.9402 | 8.49 | 12.798 | 19.52 | 26.05 | 22.082 | 27.8816 | 6.9962 | 12.641 | 1341 | 22
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 567888 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 646227 | 22.9187 | 2.5656 | 7.65 | 10.91 | 21.89 | 23.09 | 20.62 | 23.8898 | 5.0366 | 14.9082 | 103 | 4
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 567888 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 23.8828 | 2.2649 | 6.46 | 9.57 | 14.77 | 22.99 | 15.825 | 24.328 | 4.8921 | 11.9098 | 2286 | 31
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 567890 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 43.0063 | 4.4084 | 7.06 | 10.29 | 15.38 | 21.97 | 16.85 | 24.154 | 3.3455 | 10.5759 | 305 | 9
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 567890 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 44.3297 | 4.6621 | 7.435 | 10.171 | 17.17 | 22.71 | 18.188 | 24.4675 | 4.11 | 12.6391 | 1419 | 26
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 567890 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 43.9682 | 3.7014 | 5.125 | 7.417 | 11.77 | 16.88 | 12.4785 | 19.4181 | 3.2198 | 10.491 | 2318 | 31
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS | 0 | 14.5803 | 1.6052 | 6.165 | 7.834 | 14.79 | 24.17 | 16.057 | 23.2791 | 7.0229 | 10.6888 | 93 | 7
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 0 | 16.4965 | 1.9542 | 7.75 | 10.605 | 18.42 | 23.68 | 18.194 | 26.3945 | 5.0762 | 12.352 | 1135 | 12
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS | 0 | 32.4281 | 3.1872 | 4.37 | 8.448 | 12.29 | 22.11 | 14.2895 | 22.8701 | 6.7021 | 14.5127 | 95 | 8
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 0 | 34.3273 | 3.5801 | 6.78 | 10.035 | 15.53 | 22.07 | 16.396 | 22.8885 | 3.6472 | 9.8236 | 1152 | 12
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vitamin D total II 1 | 589206 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL II | 0 | 13.8371 | 1.6511 | 7.5 | 10.162 | 17.65 | 36.94 | 20.152 | 41.9016 | 6.1434 | 29.3404 | 259 | 9
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vitamin D total II 2 | 589207 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL II | 0 | 34.9448 | 3.6789 | 4.86 | 6.83 | 11.31 | 18.56 | 12.938 | 20.6194 | 3.0142 | 11.1653 | 498 | 9
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 612474 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 22.1732 | 2.8548 | 8.95 | 13.774 | 20.18 | 29.73 | 21.254 | 33.668 | 5.4602 | 12.4135 | 873 | 15
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 612474 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 21.3602 | 2.5305 | 8.81 | 12.92 | 19 | 26.95 | 19.037 | 28.6942 | 3.9014 | 11.4817 | 10392 | 97
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 612474 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 662790 | 21.4278 | 2.3299 | 8.73 | 12.522 | 19.07 | 26.38 | 19.091 | 25.468 | 3.8428 | 8.1126 | 3377 | 38
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 612474 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 701287 | 21.8768 | 2.3085 | 8.28 | 13.734 | 18.08 | 28.14 | 19.39 | 26.8408 | 2.9816 | 9.9051 | 1358 | 16
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 612474 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 22.5134 | 2.1804 | 7.07 | 10.142 | 15.75 | 21.97 | 16.361 | 23.5094 | 4.0723 | 10.0129 | 26081 | 122
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 612474 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 622312 | 22.0326 | 2.0701 | 8.38 | 10.082 | 17.62 | 20.25 | 17.1025 | 18.1749 | 3.0482 | 5.3556 | 129 | 2
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 612474 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 662815 | 22.8276 | 2.0132 | 6.44 | 8.915 | 14.4 | 19.13 | 14.5645 | 21.2372 | 3.5472 | 9.6877 | 7086 | 44
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 612474 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 701158 | 22.3468 | 2.3285 | 6.38 | 10.76 | 15.77 | 21.17 | 17.572 | 21.472 | 5.166 | 10.6908 | 908 | 15
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 612475 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 40.0885 | 4.2805 | 7.49 | 11.715 | 16.66 | 26.19 | 16.474 | 27.7015 | 4.4556 | 11.1645 | 866 | 14
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 612475 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 38.6047 | 3.4138 | 7.09 | 10.08 | 15.48 | 21.83 | 15.4545 | 23.0378 | 3.4077 | 9.4092 | 15504 | 105
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 612475 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 39.1885 | 3.0181 | 5.545 | 7.953 | 12.33 | 17.44 | 13.266 | 19.0377 | 3.729 | 8.1655 | 32796 | 131
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 612475 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 701158 | 38.9202 | 3.0516 | 5.85 | 9.16 | 12.7 | 18.65 | 13.513 | 19.83 | 3.2217 | 8.2099 | 912 | 15
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 612475 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 622312 | 38.0392 | 2.8094 | 5.485 | 7.792 | 11.62 | 15.56 | 11.944 | 14.3392 | 1.4306 | 3.7664 | 130 | 2
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 612475 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 662815 | 37.9118 | 3.2809 | 5.74 | 8.132 | 12.01 | 17.55 | 12.466 | 20.3946 | 3.3013 | 7.7434 | 290 | 10
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 0 | 16.5763 | 1.6055 | 6.25 | 8.572 | 14.99 | 20.72 | 14.662 | 22.5122 | 3.5052 | 12.5303 | 647 | 5
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 0 | 33.5801 | 3.0232 | 5.27 | 8.518 | 13.23 | 22.32 | 15.191 | 25.5282 | 3.158 | 15.8053 | 645 | 5
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 664302 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III | 718915 | 20.6715 | 2.2183 | 7.99 | 14.124 | 19.08 | 27.69 | 17.706 | 25.0966 | 3.6344 | 8.9494 | 88 | 5
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 664302 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 20.5706 | 2.5432 | 8.85 | 15.042 | 20.16 | 31.33 | 20.592 | 33.0116 | 4.895 | 12.6172 | 1247 | 23
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 664302 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 20.9174 | 2.3979 | 9.03 | 12.919 | 19.11 | 27.87 | 19.4875 | 28.2134 | 3.8832 | 10.0353 | 46424 | 113
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 664302 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 21.1871 | 2.1594 | 7.01 | 10.09 | 15.93 | 22.53 | 16.789 | 24.7945 | 4.518 | 11.3016 | 101712 | 186
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 664302 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 701158 | 21.0313 | 1.9044 | 6.59 | 9.174 | 14.99 | 20.04 | 15.284 | 21.5746 | 3.9112 | 9.8981 | 5491 | 43
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 664302 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 744661 | 22.2562 | 1.8624 | 6.35 | 8.92 | 13.9 | 18.67 | 13.929 | 20.0514 | 3.3879 | 8.2951 | 12645 | 61
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 664303 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 42.5045 | 4.1573 | 6.37 | 11.493 | 14.79 | 25.36 | 15.4925 | 26.9319 | 4.5614 | 10.0072 | 1323 | 23
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 664303 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 718915 | 40.9804 | 3.3515 | 6.515 | 9.489 | 13.9 | 19.62 | 14.5055 | 20.8251 | 3.0341 | 7.4261 | 7340 | 40
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 664303 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 41.7377 | 3.6793 | 6.63 | 9.685 | 14.15 | 21.76 | 14.46 | 21.9987 | 3.0585 | 8.6593 | 39184 | 113
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 664303 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 42.2431 | 2.9896 | 5.065 | 7.23 | 11.27 | 15.88 | 11.7815 | 16.9868 | 3.0654 | 7.3477 | 97971 | 187
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 664303 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 718894 | 41.3638 | 2.8418 | 4.79 | 6.752 | 11.2 | 14.86 | 11.618 | 16.4966 | 3.1851 | 7.6038 | 20646 | 72
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 708529 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 20.3096 | 2.5474 | 10.895 | 16.771 | 22.86 | 35.3 | 20.9385 | 29.6172 | 2.9548 | 3.6407 | 24 | 5
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 708529 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 20.3459 | 2.4584 | 6.39 | 19.134 | 20.54 | 37.71 | 23.06 | 43.2848 | 11.4969 | 12.3097 | 17 | 4
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 708529 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 744661 | 21.688 | 1.1311 | 5.19 | 5.654 | 10.54 | 11.42 | 10.5175 | 11.8427 | 1.9511 | 2.5131 | 25 | 2
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 708529 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 20.8076 | 2.2275 | 6.7 | 9.134 | 16.14 | 23.15 | 16.884 | 27.6634 | 6.719 | 15.133 | 515 | 11
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 708532 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 43.9261 | 4.4694 | 8.25 | 10.098 | 18.75 | 21.29 | 18.181 | 21.3361 | 2.602 | 8.0416 | 23 | 5
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 708532 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 41.3795 | 4.2231 | 4.18 | 13.412 | 11.96 | 27.96 | 13.386 | 23.8468 | 1.8575 | 7.1297 | 19 | 4
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 708532 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 43.1288 | 3.0923 | 5.04 | 7.078 | 11.55 | 17.65 | 12.721 | 17.763 | 4.0745 | 8.3973 | 546 | 12
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 746423 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 17.853 | 1.9089 | 7.07 | 12.094 | 15.81 | 24.16 | 15.005 | 22.409 | 3.3272 | 4.2144 | 6 | 2
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 746424 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 36.568 | 3.6109 | 6.395 | 11.487 | 12.95 | 22.98 | 10.8345 | 19.1621 | 0.27073 | 0.34292 | 6 | 2
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 746424 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 39.525 | 2.9205 | 3.275 | 5.359 | 9.86 | 12.31 | 11.169 | 14.6066 | 5.7559 | 5.7559 | 4 | 2
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 8.2734 | 1.5696 | 9.78 | 14.384 | 20.67 | 31.67 | 20.785 | 35.5047 | 5.8861 | 13.7384 | 4937 | 23
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 28.8894 | 2.0089 | 4.955 | 7.352 | 11.06 | 15.73 | 11.4205 | 17.7306 | 3.4988 | 7.3456 | 5004 | 23
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 57.6065 | 3.1933 | 4.09 | 6.27 | 8.88 | 13.96 | 9.212 | 15.294 | 2.3553 | 5.4329 | 1488 | 9
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 8.8592 | 1.2178 | 11.075 | 13.657 | 21.9 | 29.35 | 21.385 | 27.8271 | 2.4615 | 9.6272 | 279 | 9
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 25.5193 | 2.0939 | 5.97 | 8.36 | 13.61 | 17.33 | 14.239 | 16.687 | 2.095 | 5.5769 | 281 | 8
2023 | VITAMIN D TOTAL [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | VITAMIN D TOTAL III | 0 | 43.3365 | 2.8184 | 2.885 | 4.547 | 9.72 | 10.03 | 10.2255 | 11.1772 | 5.7443 | 7.5077 | 63 | 4
2023 | WHITE BLOOD CELLS [B] | BioradAnalyses Microscopiques 2 | 87742 | Cobas u701 u601 | CELL COUNT | 0 | 143.1891 | 18.6224 | 10.57 | 18.778 | 21.2 | 37.65 | 19.648 | 32.1136 | 2.045 | 4.1149 | 200 | 2