## 2024
Fichier Programme TIQCon - Année 2024
Année | Paramètre | Nom des Contrôles | N° de Lot | Groupe de pairs | METHODE | Lot Réactif | Moyenne | SD | CV50 | CV90 | IM50 | IM90 | ErrTot50 | ErrTot90 | Biais50 | Biais90 | Nbre de résultats | Nbre de laboratoires
2024 | 5'NUCLEOTIDASE [S] | 5'Nucleotidase 1 | 102230 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIQUE |  | 27.8486 | 0.80517 | 1.805 | 2.975 | 3.84 | 6.02 | 4.0745 | 5.374 | 0.94102 | 2.3811 | 347 | 3
2024 | 5'NUCLEOTIDASE [S] | 5'Nucleotidase 1 | 101240 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIQUE |  | 27.9041 | 0.90424 | 2.495 | 3.535 | 5.6 | 7.42 | 5.759 | 7.624 | 1.6086 | 2.9963 | 307 | 2
2024 | 5'NUCLEOTIDASE [S] | 5'Nucleotidase 2 | 201240 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIQUE |  | 135.1798 | 5.046 | 3.745 | 4.115 | 7.66 | 8.46 | 7.591 | 8.325 | 1.2741 | 1.7687 | 307 | 2
2024 | 5'NUCLEOTIDASE [S] | 5'Nucleotidase 2 | 201230 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIQUE |  | 138.6842 | 4.3244 | 2.415 | 3.066 | 5.1 | 6.26 | 4.8195 | 7.1242 | 0.7898 | 2.4446 | 746 | 4
2024 | 5'NUCLEOTIDASE [S] | 5'Nucleotidase 2 | 202230 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIQUE |  | 138.3182 | 4.0958 | 1.37 | 2.974 | 3.29 | 6.07 | 3.2865 | 6.5397 | 1.0486 | 2.0723 | 380 | 3
2024 | 5'NUCLEOTIDASE [S] | 5'Nucleotidase 1 | 101230 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIQUE |  | 25.7203 | 1.0157 | 2.68 | 3.792 | 5.55 | 8.8 | 5.327 | 9.5428 | 1.6523 | 2.5902 | 694 | 4
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 15.5647 | 0.57893 | 2.32 | 4.376 | 5.19 | 9.1 | 5.815 | 9.9728 | 1.3517 | 3.4338 | 1674 | 19
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 36.4034 | 1.7879 | 2.255 | 4.335 | 5.79 | 10.78 | 6.265 | 11.705 | 2.3997 | 6.2995 | 2510 | 30
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 14.0372 | 0.55216 | 2.585 | 4.535 | 5.98 | 9.68 | 6.173 | 10.1648 | 1.5869 | 4.3568 | 19253 | 76
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 101.6161 | 4.848 | 3.125 | 4.554 | 6.89 | 9.31 | 7.4625 | 8.884 | 1.1357 | 2.6062 | 233 | 3
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 35.2652 | 1.6006 | 3.42 | 5.215 | 7.47 | 10.61 | 8.1185 | 9.829 | 1.6605 | 3.1356 | 684 | 3
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 19.3563 | 0.50888 | 2.34 | 3.07 | 4.71 | 6.13 | 4.278 | 5.3538 | 0.32586 | 0.63169 | 126 | 3
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 107.5365 | 5.4882 | 3.235 | 5.277 | 7.45 | 11.53 | 7.821 | 12.5757 | 2.2045 | 5.6915 | 7233 | 47
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 14.5447 | 0.70352 | 2.82 | 4.09 | 6.83 | 9.88 | 7.449 | 11.721 | 2.2257 | 5.9944 | 4065 | 4
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 33.8795 | 1.6171 | 2.92 | 4.421 | 6.95 | 10.21 | 7.603 | 11.262 | 2.2534 | 5.861 | 7042 | 38
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 34.0456 | 2.1907 | 4.305 | 5.29 | 10.78 | 13.51 | 11.5065 | 15.91 | 4.77 | 7.623 | 136 | 3
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 13.0609 | 0.69639 | 2.89 | 4.218 | 7.12 | 10.57 | 8.069 | 12.2846 | 2.5818 | 7.6862 | 2588 | 23
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 34.4969 | 1.4967 | 3.25 | 11.874 | 8.01 | 23.13 | 9.442 | 23.4972 | 3.8588 | 4.3199 | 191 | 2
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 12.2135 | 0.48745 | 4.425 | 5.405 | 9.86 | 12.53 | 9.9495 | 13.1507 | 2.6404 | 4.2247 | 91 | 2
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 15.3228 | 0.68965 | 2.02 | 4.32 | 5.67 | 8.9 | 5.79 | 10.2808 | 1.8613 | 4.9765 | 1223 | 15
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 14.3878 | 0.51699 | 2.56 | 4.242 | 5.46 | 8.58 | 5.956 | 8.2556 | 0.60669 | 2.4693 | 1188 | 5
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 96.1762 | 5.2069 | 6.4 | 13.064 | 12.77 | 25.75 | 10.587 | 22.8886 | 0.063948 | 1.3334 | 189 | 2
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c703 c503 c303 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 109.7983 | 4.9148 | 3.14 | 4.73 | 6.94 | 10.08 | 7.517 | 10.6606 | 1.7989 | 4.8243 | 5396 | 38
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 99.6918 | 8.34 | 6.275 | 9.495 | 14.97 | 19.07 | 14.4445 | 18.9875 | 3.076 | 6.0338 | 265 | 5
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 45.4137 | 2.9141 | 2.47 | 5.438 | 8.72 | 12.01 | 9.4365 | 13.1314 | 4.0995 | 8.4037 | 1969 | 3
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 104.3576 | 5.9104 | 2.205 | 4.659 | 7.17 | 10.39 | 8 | 11.6237 | 4.1192 | 7.431 | 634 | 9
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c703 c503 c303 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 37.8073 | 1.3847 | 2.11 | 3.58 | 5.17 | 7.84 | 5.13 | 8.0852 | 1.4255 | 4.3116 | 1253 | 15
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c703 c503 c303 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 39.5695 | 1.2592 | 2.17 | 4.269 | 4.61 | 8.57 | 4.7525 | 7.8536 | 0.83689 | 1.9552 | 341 | 4
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 298.6651 | 22.1984 | 5.62 | 7.788 | 13.21 | 17.21 | 13.078 | 17.8756 | 3.0128 | 7.673 | 1699 | 16
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 275.5476 | 25.7544 | 6.545 | 10.02 | 15.02 | 22.7 | 15.3785 | 23.0298 | 3.7923 | 10.7538 | 5203 | 23
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 13.252 | 0.65016 | 3.18 | 4.858 | 7.3 | 11.19 | 7.7475 | 12.37 | 2.2412 | 5.648 | 14885 | 69
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 78.8833 | 3.9775 | 3.18 | 4.537 | 7.93 | 10.71 | 8.1345 | 11.3699 | 2.1719 | 5.4252 | 1387 | 13
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c703 c503 c303 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 39.4212 | 1.4474 | 2.24 | 3.4 | 5.59 | 7.55 | 5.769 | 8.739 | 1.6848 | 4.6721 | 5926 | 38
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 12.9922 | 0.573 | 3.28 | 4.87 | 7.18 | 9.94 | 7.572 | 9.226 | 0.87408 | 3.4464 | 845 | 4
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 32.129 | 2.1692 | 3.975 | 6.77 | 8.45 | 15.8 | 9.5395 | 15.505 | 1.7037 | 4.2414 | 115 | 3
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 13.9572 | 0.67855 | 2.38 | 4.488 | 6.88 | 10.91 | 7.6155 | 12.2565 | 3.0624 | 5.5404 | 1945 | 3
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c703 c503 c303 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 104.9805 | 4.5744 | 3.26 | 5.014 | 7.22 | 10.12 | 7.451 | 10.0144 | 1.6191 | 3.7106 | 1322 | 15
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c703 c503 c303 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 37.3243 | 1.158 | 2.17 | 3.217 | 4.58 | 7.54 | 4.7505 | 8.488 | 1.4332 | 3.513 | 1136 | 16
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 103.8958 | 5.7917 | 4.08 | 5.988 | 9.08 | 13.5 | 9.467 | 14.5904 | 2.3758 | 6.158 | 14335 | 68
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 95.4616 | 5.6298 | 4.005 | 6.014 | 9.35 | 12.89 | 9.863 | 14.49 | 3.1371 | 6.3452 | 6932 | 35
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c703 c503 c303 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 14.8013 | 0.5322 | 2.255 | 3.29 | 5.32 | 8.13 | 5.626 | 9.199 | 1.7139 | 4.6281 | 6066 | 39
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 77.3079 | 3.3372 | 2.6 | 5.015 | 6.03 | 10.79 | 6.3275 | 10.9472 | 1.9357 | 5.2982 | 1340 | 19
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 12.6915 | 0.64951 | 3.53 | 5.306 | 7.93 | 10.99 | 8.3925 | 10.8697 | 1.806 | 5.2244 | 460 | 4
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c703 c503 c303 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 111.8066 | 4.4269 | 2.72 | 4.488 | 6.36 | 9.51 | 6.778 | 10.0564 | 1.8755 | 3.3119 | 457 | 5
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 80.5765 | 2.2279 | 2.28 | 2.98 | 4.81 | 5.93 | 4.586 | 5.9514 | 0.67852 | 2.6365 | 132 | 3
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 13.5054 | 0.61357 | 3.16 | 4.614 | 7.33 | 10.52 | 7.879 | 11.5388 | 2.174 | 5.5283 | 5746 | 38
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 15.0799 | 0.6871 | 2.685 | 4.69 | 6.47 | 11.13 | 6.8785 | 11.94 | 1.8633 | 5.4655 | 14708 | 32
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 38.6343 | 1.6103 | 2.3 | 3.95 | 5.65 | 9.29 | 6.1835 | 10.1628 | 2.1436 | 5.3897 | 6839 | 45
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 13.0453 | 0.61923 | 3.82 | 11.996 | 9.6 | 23.63 | 11.305 | 23.1074 | 2.8849 | 5.2627 | 190 | 2
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 12.8115 | 0.67936 | 3.32 | 4.96 | 7.82 | 11.48 | 8.021 | 12.7485 | 2.1365 | 6.5455 | 7264 | 39
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 93.4859 | 9.385 | 5.97 | 8.755 | 13.23 | 17.99 | 14.795 | 21.329 | 3.2797 | 9.3032 | 111 | 3
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c703 c503 c303 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 14.2078 | 0.50903 | 2.33 | 3.601 | 5.34 | 8.1 | 5.4 | 8.406 | 1.4442 | 4.072 | 1327 | 16
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c703 c503 c303 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 13.9616 | 0.43353 | 2.165 | 3.597 | 4.85 | 7.57 | 5.22 | 8.2332 | 1.4026 | 3.0252 | 1319 | 17
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c703 c503 c303 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 14.321 | 0.5308 | 2.535 | 3.795 | 6.1 | 7.98 | 6.5075 | 8.4764 | 1.3496 | 3.5697 | 472 | 5
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 35.5761 | 1.4661 | 2.92 | 4.024 | 6.82 | 9.04 | 7.241 | 10.015 | 1.9221 | 4.8618 | 5059 | 37
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 74.8965 | 4.1318 | 2.155 | 4.57 | 6.87 | 10.46 | 7.655 | 11.9807 | 3.4125 | 6.4255 | 1474 | 15
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 105.1516 | 6.5632 | 3.81 | 6.654 | 9.26 | 15.15 | 9.802 | 16.0924 | 3.031 | 7.6435 | 18886 | 77
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 15.7282 | 0.67325 | 2.68 | 4.09 | 5.7 | 9.11 | 5.818 | 9.4806 | 1.3737 | 3.451 | 4088 | 21
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 200.2616 | 16.9992 | 5.95 | 11.066 | 11.96 | 21.76 | 12.699 | 23.281 | 3.5308 | 7.8078 | 883 | 8
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 281.8919 | 23.8698 | 6.08 | 8.568 | 13.8 | 18.6 | 16.002 | 19.4142 | 5.0428 | 8.4938 | 1274 | 2
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 97.3334 | 5.1417 | 3.79 | 5.384 | 8.44 | 12.24 | 8.9635 | 13.1056 | 2.2249 | 6.6443 | 2853 | 23
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 11.8363 | 0.66717 | 4.075 | 6.54 | 9.14 | 13.31 | 9.8895 | 13.5795 | 2.0646 | 4.4649 | 112 | 3
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 93.238 | 7.3491 | 7.69 | 9.474 | 16.05 | 19.34 | 14.2335 | 16.1395 | 1.542 | 2.5782 | 91 | 2
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 19.5281 | 0.681 | 2.455 | 4.135 | 5.47 | 9.98 | 5.2785 | 10.785 | 1.3359 | 3.8922 | 1366 | 11
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 104.1043 | 5.9494 | 2.35 | 5.026 | 6.12 | 12 | 6.457 | 11.825 | 3.6458 | 5.383 | 282 | 8
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 97.6281 | 6.595 | 3.18 | 6.36 | 8.69 | 14.97 | 9.62 | 15.255 | 3.0208 | 8.1493 | 7442 | 55
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 13.5488 | 0.52781 | 2.38 | 3.96 | 5.71 | 8.88 | 5.932 | 9.521 | 1.5802 | 4.4386 | 7392 | 55
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c703 c503 c303 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 104.3438 | 4.0736 | 2.905 | 4.354 | 6.2 | 10.27 | 6.5825 | 9.6729 | 1.522 | 3.8597 | 980 | 16
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 75.6978 | 3.5195 | 2.68 | 4.496 | 5.73 | 9.16 | 6.17 | 8.8578 | 1.3661 | 3.3945 | 3916 | 22
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 68.7202 | 3.5281 | 2.985 | 4.503 | 7.02 | 10.53 | 7.882 | 11.8879 | 2.2783 | 5.4363 | 3990 | 4
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 33.4702 | 1.9015 | 4.1 | 4.815 | 9.19 | 10.63 | 9.857 | 11.578 | 2.3615 | 5.9511 | 268 | 5
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 102.3557 | 5.9106 | 4.99 | 6.11 | 10.22 | 12.78 | 10.513 | 12.646 | 1.2778 | 3.8829 | 875 | 4
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 35.8229 | 1.5241 | 2.265 | 4.14 | 5.92 | 9.29 | 6.488 | 9.5395 | 1.9485 | 5.0445 | 7133 | 53
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 13.7109 | 0.64388 | 2.45 | 4.305 | 6.03 | 10.86 | 5.907 | 11.231 | 1.7477 | 5.4424 | 2278 | 30
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 100.2468 | 7.7777 | 3.14 | 5.488 | 8.62 | 15.5 | 9.515 | 17.886 | 3.529 | 9.2508 | 2516 | 31
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 37.9077 | 1.5266 | 2.585 | 4.403 | 6.14 | 9.83 | 6.447 | 10.5197 | 1.8427 | 4.9586 | 18776 | 74
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 69.8733 | 3.2731 | 3.15 | 4.645 | 7.18 | 9.63 | 7.4655 | 11.482 | 2.6067 | 5.4614 | 1201 | 5
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 100.4783 | 5.837 | 3.82 | 5.93 | 9.14 | 12.79 | 9.421 | 14.5002 | 2.9918 | 7.1333 | 4965 | 36
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 14.6251 | 0.58275 | 2.54 | 3.92 | 5.96 | 9.13 | 6.303 | 10.331 | 1.6273 | 4.5184 | 7171 | 46
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 12.0958 | 0.67976 | 4.125 | 5.64 | 8.86 | 12.32 | 9.434 | 13.255 | 2.268 | 4.9819 | 284 | 5
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 34.5671 | 1.5897 | 2.7 | 3.78 | 6.69 | 10.26 | 6.76 | 11.287 | 2.3759 | 6.8638 | 2637 | 23
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 70.9309 | 4.2353 | 3.09 | 5.804 | 8.14 | 12.89 | 8.8595 | 13.8775 | 2.8386 | 7.0825 | 14619 | 32
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 96.667 | 7.1518 | 5.085 | 6.511 | 12 | 15.82 | 12.996 | 18.1543 | 4.6867 | 8.5591 | 467 | 4
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 35.9226 | 1.615 | 2.94 | 4.312 | 6.68 | 10.16 | 6.946 | 11.2984 | 1.9888 | 5.3432 | 14481 | 69
2024 | ACETAMINOPHEN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas Integra 400 plus | ACET GEN.2 ONLINE TDM |  | 32.7845 | 1.5978 | 1.995 | 3.335 | 5.7 | 7.12 | 5.108 | 6.1272 | 1.8033 | 2.9951 | 86 | 2
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 62.7465 | 2.1841 | 2.46 | 3.762 | 5.59 | 7.75 | 5.844 | 7.7494 | 1.488 | 3.3308 | 368 | 4
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 57.9478 | 2.1527 | 2.15 | 3.388 | 5.09 | 7.35 | 5.464 | 8.2168 | 1.5883 | 3.6512 | 3974 | 10
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 49.2059 | 1.4523 | 2.41 | 3.376 | 5.18 | 6.84 | 5.136 | 6.4574 | 0.82069 | 1.639 | 573 | 2
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 91.1086 | 2.9415 | 2.5 | 3.498 | 5.33 | 7.87 | 5.294 | 8.365 | 1.0558 | 3.1749 | 20465 | 41
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 43.2786 | 2.2845 | 3.745 | 7.086 | 9.59 | 20.67 | 9.654 | 21.9514 | 1.9383 | 14.3652 | 337 | 5
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 90.2248 | 1.9185 | 1.41 | 2.197 | 3.01 | 5.36 | 3.115 | 4.8528 | 0.6032 | 2.1958 | 898 | 5
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 69.3407 | 3.4233 | 3.91 | 5.31 | 7.98 | 11.23 | 8.4885 | 11.238 | 1.324 | 4.0078 | 226 | 2
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_P_V1_0 | 900116 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 72.9027 | 3.609 | 3.58 | 4.745 | 8.33 | 10.69 | 9.51 | 11.9985 | 2.73 | 5.0303 | 183 | 3
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 84.7407 | 3.2395 | 2.78 | 4.166 | 7.03 | 10.41 | 7.287 | 11.0212 | 1.6452 | 6.3659 | 590 | 7
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 57.7301 | 2.3905 | 3.795 | 5.531 | 7.79 | 12.58 | 7.321 | 13.648 | 1.0915 | 4.632 | 1219 | 4
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 89.2961 | 3.0609 | 2.58 | 3.87 | 5.91 | 8.71 | 6.093 | 9.504 | 1.8315 | 4.2367 | 959 | 3
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 87.3471 | 3.1571 | 2.56 | 3.625 | 5.62 | 8.29 | 5.8025 | 9.0365 | 1.5057 | 3.8864 | 11020 | 21
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 48.4788 | 2.2601 | 3.57 | 5.221 | 8.3 | 11.94 | 9.1385 | 13.3615 | 2.3654 | 5.6245 | 1418 | 4
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 91.3913 | 2.5824 | 1.59 | 2.792 | 3.62 | 6.4 | 3.776 | 7.2094 | 0.95277 | 3.1926 | 8621 | 28
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 47.8489 | 1.7577 | 2.44 | 3.748 | 5.5 | 8.48 | 6.054 | 9.0178 | 1.422 | 4.9654 | 2039 | 25
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 47.9541 | 2.3166 | 4.09 | 5.6 | 8.59 | 11.56 | 8.863 | 11.3894 | 1.4941 | 4.1459 | 5872 | 42
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 42.5302 | 2.2644 | 3.095 | 4.339 | 8.29 | 10.86 | 9.239 | 11.3233 | 3.007 | 6.2997 | 514 | 2
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 84.3425 | 2.2914 | 1.42 | 2.95 | 3.67 | 6.37 | 4.383 | 6.782 | 1.1582 | 2.3367 | 402 | 7
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 48.5091 | 1.968 | 2.505 | 3.871 | 5.86 | 8.58 | 6.2855 | 9.7092 | 1.9747 | 4.9628 | 4014 | 10
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 48.8062 | 2.3749 | 2.7 | 4.546 | 6.72 | 10.05 | 7.56 | 10.4942 | 2.6844 | 5.0147 | 5667 | 5
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 51.7741 | 2.4196 | 3.32 | 5.104 | 7.45 | 10.92 | 7.623 | 11.6336 | 1.8364 | 4.8961 | 26599 | 38
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 89.271 | 3.3673 | 1.37 | 1.97 | 10.4 | 12.13 | 10.335 | 13.2419 | 8.8342 | 10.1227 | 162 | 3
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 58.7991 | 1.533 | 2.04 | 3.352 | 4.31 | 6.88 | 4.916 | 6.2218 | 0.73716 | 1.7445 | 705 | 2
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 45.1757 | 1.6857 | 2.965 | 3.765 | 6.5 | 7.54 | 6.499 | 7.9647 | 1.2652 | 3.0819 | 871 | 4
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 67.2447 | 4.3236 | 2.32 | 3.198 | 10.35 | 15.41 | 10.332 | 17.6464 | 9.1276 | 12.5508 | 85 | 5
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 85.8991 | 3.2813 | 2.24 | 3.046 | 4.86 | 7.74 | 5.427 | 7.7346 | 1.386 | 3.6414 | 2447 | 4
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 44.3389 | 2.9431 | 5.2 | 6.72 | 11.04 | 14.33 | 10.83 | 14.7535 | 1.9033 | 4.798 | 239 | 2
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 43.6232 | 1.808 | 3.11 | 4.236 | 7.2 | 8.72 | 7.693 | 9.6128 | 2.0932 | 3.725 | 370 | 4
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 52.2231 | 2.4729 | 2.19 | 3.844 | 5.49 | 10.29 | 6.015 | 10.9527 | 2.0504 | 5.316 | 12464 | 29
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 87.0435 | 2.9798 | 1.57 | 2.769 | 4.07 | 7.18 | 4.2775 | 8.3388 | 1.2323 | 4.1856 | 5332 | 20
2024 | ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 87.3417 | 2.7654 | 2.01 | 3.044 | 4.58 | 6.62 | 4.613 | 6.9278 | 1.315 | 3.0261 | 4525 | 5
2024 | ACID PHOSPHATASE TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYL PHOSPHATE GEN. 2 |  | 52.1497 | 2.1818 | 2.215 | 4.288 | 6.23 | 12.23 | 7.111 | 13.4662 | 1.9329 | 6.4462 | 408 | 4
2024 | ACID PHOSPHATASE TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYL PHOSPHATE GEN. 2 |  | 25.3548 | 0.43767 | 1.08 | 2.13 | 3.79 | 7.51 | 3.742 | 8.2116 | 0.50876 | 5.7922 | 81 | 3
2024 | ACID PHOSPHATASE TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYL PHOSPHATE GEN. 2 |  | 50.2864 | 1.372 | 1.42 | 2.592 | 3.46 | 7.98 | 3.332 | 8.7884 | 0.94054 | 4.9491 | 902 | 5
2024 | ACID PHOSPHATASE TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYL PHOSPHATE GEN. 2 |  | 48.1815 | 0.97024 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 227 | 2
2024 | ACID PHOSPHATASE TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | 1-NAPHTHYL PHOSPHATE GEN. 2 |  | 26.0209 | 0.70007 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 110 | 2
2024 | ACID PHOSPHATASE TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYL PHOSPHATE GEN. 2 |  | 24.2487 | 0.63881 | 1.455 | 3.085 | 3.5 | 9.09 | 3.589 | 10.253 | 1.1401 | 5.5928 | 909 | 5
2024 | ACID PHOSPHATASE TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | 1-NAPHTHYL PHOSPHATE GEN. 2 |  | 52.0794 | 1.2213 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 145 | 2
2024 | ACID PHOSPHATASE TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYL PHOSPHATE GEN. 2 |  | 25.8828 | 0.86301 | 1.625 | 2.716 | 4.76 | 5.69 | 5.237 | 6.7052 | 2.2119 | 4.1639 | 218 | 4
2024 | ACID PHOSPHATASE TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYL PHOSPHATE GEN. 2 |  | 46.2508 | 1.2847 | 1.19 | 2.518 | 3.39 | 8.94 | 3.995 | 10.5904 | 2.2535 | 6.1892 | 104 | 3
2024 | ACID PHOSPHATASE TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | 1-NAPHTHYL PHOSPHATE GEN. 2 |  | 23.9161 | 0.87128 | 2.47 | 3.207 | 5.63 | 6.67 | 5.7685 | 6.4938 | 1.016 | 2.0297 | 163 | 2
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILIAIRE L2 | 1673UN | Roche instruments | RANDOX |  | 24.8939 | 1.315 | 2.02 | 2.864 | 6.37 | 9.48 | 7.504 | 10.9414 | 3.6816 | 7.1375 | 1184 | 3
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 3 Diazyme | 304230 | Roche instruments | DIAZYME |  | 106.6211 | 41.4014 | 3.41 | 5.852 | 8.2 | 14.86 | 8.815 | 15.9768 | 2.5258 | 7.4139 | 5041 | 19
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILIAIRE L3 | 1224UE | Cobas c501 c502 | RANDOX |  | 43.0388 | 1.09 | 2.4 | 2.72 | 4.89 | 5.56 | 4.436 | 5.6182 | 0.39001 | 1.7453 | 165 | 2
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILIAIRE L3 | 1247UE | Cobas c501 c502 | RANDOX |  | 41.9387 | 2.3187 | 2.465 | 4.461 | 7.74 | 12.72 | 8.9005 | 13.7733 | 3.2887 | 10.0328 | 755 | 3
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 2 Diazyme | 201220 | Roche instruments | DIAZYME |  | 32.678 | 2.223 | 6.75 | 7.055 | 13.44 | 14.25 | 12.54 | 14.982 | 1.5975 | 3.3342 | 123 | 3
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 2 Diazyme | 204230 | Roche instruments | DIAZYME |  | 29.6758 | 11.5636 | 3.725 | 6.452 | 8.28 | 14.09 | 8.8345 | 15.3735 | 2.162 | 6.4106 | 5913 | 20
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILIAIRE L3 | 1212UE | Roche instruments | RANDOX |  | 42.2566 | 1.0861 | 1.69 | 3.428 | 4.68 | 7.69 | 4.841 | 7.0504 | 0.95647 | 3.6164 | 484 | 2
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACID BILIAIRE L2 | 1586UN | Cobas c501 c502 | RANDOX |  | 24.5839 | 1.0066 | 1.96 | 3.738 | 5.24 | 11.11 | 5.263 | 11.718 | 1.0024 | 6.3826 | 1068 | 2
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 3 Diazyme | 301220 | Roche instruments | DIAZYME |  | 108.4868 | 6.9007 | 5.845 | 8.055 | 11.72 | 16.39 | 10.7045 | 15.4915 | 1.5758 | 2.74 | 91 | 3
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILIAIRE L3 | 1318UE | Roche instruments | RANDOX |  | 42.8578 | 2.6147 | 2.04 | 3.32 | 7.75 | 10.14 | 8.9095 | 11.643 | 5.3068 | 7.8763 | 1113 | 2
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILIAIRE L2 | 1502UN | Roche instruments | RANDOX |  | 24.531 | 0.88049 | 2.545 | 3.358 | 5.67 | 7.12 | 6.4325 | 7.2886 | 2.3751 | 4.224 | 210 | 2
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILIAIRE L3 | 1247UE | Roche instruments | RANDOX |  | 40.6721 | 1.6421 | 2.15 | 4.924 | 4.7 | 10.78 | 4.585 | 10.3406 | 1.128 | 2.9162 | 866 | 4
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILAIRE L2 | 1550UN | Cobas c501 c502 | RANDOX |  | 25.4213 | 0.71003 | 2.39 | 3.423 | 5.52 | 6.86 | 5.158 | 6.533 | 0.68468 | 1.9638 | 625 | 2
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 2 Diazyme | 202230 | Roche instruments | DIAZYME |  | 30.6078 | 1.4553 | 3.24 | 4.86 | 7.68 | 10.91 | 7.933 | 12.7411 | 2.1241 | 5.0893 | 2127 | 18
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILIAIRE L3 | 1224UE | Roche instruments | RANDOX |  | 43.0182 | 1.338 | 1.64 | 3.34 | 4.3 | 8.21 | 4.79 | 8.718 | 1.2642 | 3.5421 | 594 | 2
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILIAIRE L3 | 1212UE | Cobas c501 c502 | RANDOX |  | 43.684 | 1.5752 | 1.83 | 3.369 | 4.6 | 10 | 5.17 | 10.7888 | 1.5181 | 6.1036 | 884 | 2
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILIAIRE L2 | 1502UN | Cobas c501 c502 | RANDOX |  | 23.0124 | 1.0391 | 3.06 | 4.672 | 6.09 | 10.72 | 6.28 | 11.361 | 1.6345 | 4.0577 | 165 | 2
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | ACIDE BILAIRE L2 | 1550UN | Roche instruments | RANDOX |  | 25.7795 | 0.85844 | 1.91 | 3.414 | 4.55 | 8.05 | 4.377 | 9.1276 | 1.0022 | 5.3264 | 1360 | 4
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 1 Diazyme | 102230 | Roche instruments | DIAZYME |  | 11.4904 | 0.78887 | 3.23 | 5.18 | 7.66 | 11.38 | 8.113 | 11.993 | 2.6353 | 6.4672 | 1361 | 12
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 3 Diazyme | 302230 | Roche instruments | DIAZYME |  | 103.8236 | 4.8774 | 3.115 | 4.764 | 7.63 | 10.66 | 7.76 | 12.5777 | 2.743 | 5.9256 | 1928 | 18
2024 | ACIDE BILIAIRE [S] | TBA 1 Diazyme | 104230 | Roche instruments | DIAZYME |  | 10.9612 | 31.0104 | 4.46 | 7.385 | 9.82 | 18.1 | 10.95 | 21.7538 | 2.6246 | 13.507 | 3360 | 14
2024 | ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME | Control 2 | 752458 | Cobas t511 t711 | APTT |  | 49.5143 | 0.45147 | 0.73 | 1.132 | 1.52 | 2.38 | 1.364 | 2.4928 | 0.087523 | 0.61102 | 294 | 3
2024 | ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME | Control 1 | 797854 | Cobas t511 t711 | APTT |  | 29.1403 | 0.32429 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 154 | 2
2024 | ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME | Control 2 | 797868 | Cobas t511 t711 | APTT |  | 49.3093 | 0.61769 | 0.54 | 1.372 | 1.53 | 2.74 | 1.799 | 2.4506 | 0.20145 | 1.1396 | 258 | 3
2024 | ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME | Control 2 | 773132 | Cobas t511 t711 | APTT |  | 51.1175 | 0.43568 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 80 | 2
2024 | ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME | Control 2 | 726229 | Cobas t511 t711 | APTT |  | 49.7694 | 0.34092 | 0.64 | 0.92 | 1.29 | 1.93 | 1.202 | 2.027 | 0.30493 | 0.55906 | 506 | 3
2024 | ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME | Control 1 | 726238 | Cobas t511 t711 | APTT |  | 27.3242 | 0.1803 | 0.56 | 0.878 | 1.13 | 1.77 | 1.075 | 1.5394 | 0.06382 | 0.20527 | 625 | 3
2024 | ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME | Control 2 | 812288 | Cobas t511 t711 | APTT |  | 51.22 | 0.30984 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 40 | 2
2024 | ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME | Control 1 | 782298 | Cobas t511 t711 | APTT |  | 28.342 | 0.35029 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 307 | 3
2024 | ACTIVE B12 [S] | PreciControl Active B12 L2 | 686736 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTIVE B12 |  | 51.7501 | 4.2493 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 139 | 2
2024 | ACTIVE B12 [S] | PreciControl Active B12 L2 | 744805 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTIVE B12 | 804358 | 50.9129 | 1.86 | 2.46 | 5.452 | 6.65 | 10.89 | 7.147 | 11.5162 | 1.7813 | 3.2386 | 70 | 3
2024 | ACTIVE B12 [S] | PreciControl Active B12 L1 | 662265 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTIVE B12 |  | 25.5393 | 2.651 | 3.33 | 6.494 | 14.42 | 21.07 | 11.891 | 20.5574 | 5.4013 | 16.9931 | 103 | 2
2024 | ACTIVE B12 [S] | PreciControl Active B12 L1 | 744804 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTIVE B12 |  | 16.3905 | 0.44999 | 1.91 | 2.745 | 4.54 | 7.59 | 5.1285 | 8.726 | 2.2397 | 4.3845 | 63 | 3
2024 | ACTIVE B12 [S] | PreciControl Active B12 L2 | 744805 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTIVE B12 |  | 52.8822 | 2.1555 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 51 | 2
2024 | ACTIVE B12 [S] | PreciControl Active B12 L1 | 744804 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ACTIVE B12 (08717010) |  | 16.8293 | 0.87336 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14 | 2
2024 | ACTIVE B12 [S] | PreciControl Active B12 L1 | 686735 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTIVE B12 |  | 20.8212 | 1.557 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 96 | 2
2024 | ACTIVE B12 [S] | PreciControl Active B12 L2 | 662266 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTIVE B12 |  | 46.4063 | 3.9995 | 3.29 | 6.672 | 12.49 | 19.62 | 12.4715 | 22.0061 | 5.1259 | 15.0271 | 86 | 2
2024 | ACTIVE B12 [S] | PreciControl Active B12 L1 | 744804 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTIVE B12 |  | 17.3205 | 1.2745 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21 | 2
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ACTH (08946710) |  | 39.0349 | 3.1941 | 2.73 | 7.941 | 5.85 | 18.32 | 5.214 | 18.1643 | 2.0231 | 6.685 | 151 | 2
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH (08946728) |  | 895.6434 | 44.4424 | 2.01 | 5.425 | 5.74 | 12.83 | 6.259 | 13.7175 | 2.2247 | 6.6332 | 17274 | 89
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 668964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH (08946728) |  | 915.6391 | 66.2608 | 2.23 | 8.452 | 7.29 | 17.52 | 7.649 | 19.6484 | 2.3903 | 7.3942 | 833 | 8
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ACTH (08946710) |  | 48.7026 | 1.8201 | 2.345 | 4.769 | 6.34 | 12.36 | 6.388 | 13.1166 | 2.1246 | 5.0318 | 157 | 2
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTH |  | 896.4611 | 76.8976 | 2.13 | 5.348 | 9 | 17.19 | 9.998 | 18.9112 | 4.9992 | 11.659 | 690 | 7
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH |  | 45.7228 | 2.1175 | 2.29 | 4.496 | 5.79 | 9.8 | 6.241 | 10.6844 | 1.9281 | 4.9021 | 2675 | 6
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 589946 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH (08946728) |  | 45.7467 | 1.3903 | 0.76 | 3.824 | 1.67 | 7.65 | 1.858 | 6.7564 | 0.60087 | 0.84913 | 13 | 2
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTH (08946710) |  | 47.3949 | 2.2827 | 2.395 | 4.643 | 6.31 | 11.24 | 6.7415 | 12.0862 | 2.49 | 7.864 | 2610 | 13
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH |  | 38.8077 | 2.2583 | 3.25 | 9.802 | 8.05 | 21.86 | 9.615 | 21.8578 | 2.7645 | 9.6897 | 2073 | 9
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTH (08946710) |  | 892.5785 | 44.4016 | 2.26 | 4.858 | 6.42 | 10.99 | 7.143 | 12.8858 | 2.7504 | 7.1881 | 2585 | 13
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTH (08946710) |  | 40.2571 | 2.4322 | 2.295 | 4.807 | 6.25 | 18.18 | 6.4565 | 19.5857 | 2.4722 | 9.4866 | 2115 | 16
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS ACTH (08946728) |  | 16.1784 | 1.1881 | 3.1 | 5.678 | 7.17 | 12.57 | 8.044 | 12.94 | 2.4613 | 5.7584 | 2640 | 12
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS ACTH (08946728) |  | 105.4569 | 5.279 | 2.73 | 5.655 | 7 | 12.98 | 7.1165 | 12.7355 | 2.0086 | 6.9165 | 2396 | 10
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS ACTH (08946728) |  | 917.5453 | 49.4245 | 3.31 | 5.395 | 7.63 | 14.45 | 7.668 | 15.1086 | 2.2047 | 6.2548 | 2273 | 8
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTH |  | 47.0537 | 4.5601 | 2.64 | 5.424 | 9.87 | 17.5 | 11.361 | 18.261 | 5.3893 | 12.0526 | 685 | 7
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTH |  | 951.8597 | 53.7913 | 1.92 | 5.508 | 6.79 | 13.42 | 7.944 | 13.889 | 4.212 | 9.7669 | 698 | 9
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH |  | 838.5869 | 50.0232 | 2.17 | 5.394 | 6.69 | 13.6 | 7.376 | 13.7156 | 2.7581 | 7.6546 | 2357 | 6
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH (08946728) |  | 39.4609 | 2.0654 | 2.425 | 5.535 | 6.32 | 13.67 | 6.749 | 13.9654 | 2.2948 | 6.7933 | 17342 | 89
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH |  | 874.1599 | 53.201 | 2.87 | 6.89 | 8.47 | 24.9 | 9.3 | 25.6493 | 3.3865 | 13.4727 | 2024 | 9
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 589947 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH (08946728) |  | 782.4678 | 34.0075 | 0.35 | 3.814 | 4.6 | 8.42 | 4.569 | 8.6898 | 3.9346 | 3.969 | 12 | 2
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 668963 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH (08946728) |  | 47.6754 | 3.9597 | 4.17 | 9.316 | 9.93 | 20.5 | 10.408 | 21.0768 | 3.6099 | 8.2184 | 670 | 8
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTH |  | 40.4531 | 2.4416 | 2.25 | 5.558 | 7.21 | 12.77 | 8.111 | 14.254 | 3.6707 | 7.9923 | 698 | 9
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH (08946728) |  | 46.1681 | 2.6432 | 2.43 | 5.64 | 6.99 | 13.4 | 7.785 | 14.551 | 3.1336 | 7.8555 | 20101 | 94
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 668963 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH (08946728) | 779104 | 45.9833 | 1.671 | 2 | 2.934 | 5.43 | 7.69 | 6.231 | 9.1553 | 2.9309 | 4.9912 | 156 | 4
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ACTH (08946728) |  | 855.7779 | 49.8254 | 2.19 | 5.644 | 6.66 | 14.36 | 7.255 | 14.7908 | 3.1665 | 7.7203 | 19868 | 94
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ACTH (08946710) |  | 925.5704 | 35.0606 | 2.02 | 4.043 | 5.71 | 13.52 | 5.777 | 15.5523 | 1.6077 | 7.0429 | 157 | 2
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ACTH (08946710) |  | 946.4344 | 59.4907 | 2.155 | 4.447 | 5.77 | 14.53 | 6.448 | 15.5503 | 2.4495 | 9.2686 | 2115 | 16
2024 | ADRENOCORTICOTROPES HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ACTH (08946710) |  | 915.3543 | 37.9827 | 2.715 | 7.08 | 6.1 | 14.88 | 5.595 | 14.8936 | 0.8235 | 4.4677 | 151 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | InteliQ Tumor Marker 1 | 94951T | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015124) |  | 7.9345 | 0.40108 | 2.435 | 6.48 | 7.05 | 13.75 | 8.5465 | 13.5625 | 2.8887 | 6.5981 | 538 | 3
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 7.4071 | 0.33377 | 2.77 | 4.42 | 6.33 | 8.85 | 6.885 | 8.964 | 2.0635 | 4.3539 | 1090 | 14
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 74.9426 | 4.5529 | 3.65 | 5.81 | 9.41 | 13.13 | 10.232 | 14.523 | 3.1577 | 7.7292 | 828 | 11
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 040443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 239.5648 | 7.1344 | 2.83 | 5.11 | 6.28 | 10.48 | 7.0015 | 11.104 | 2.368 | 3.1806 | 89 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP |  | 76.6365 | 6.6413 | 2.78 | 4.97 | 7.73 | 19.52 | 9.313 | 20.4952 | 4.1448 | 12.7253 | 2627 | 35
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 8.7842 | 0.41966 | 2.69 | 4.407 | 6.6 | 10.63 | 7.058 | 11.9104 | 2.3149 | 6.0781 | 82696 | 250
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015124) |  | 69.7545 | 1.8529 | 2.1 | 2.785 | 4.97 | 36.6 | 4.534 | 33.589 | 1.1334 | 31.2958 | 201 | 4
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 77.3961 | 3.5203 | 2.59 | 4.222 | 6.22 | 8.95 | 6.211 | 9.8436 | 2.0316 | 5.1954 | 1111 | 14
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP |  | 50.9838 | 2.9346 | 2.45 | 4.565 | 6.84 | 12.25 | 8.1785 | 14.5941 | 4.2418 | 5.3085 | 299 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP |  | 79.4124 | 3.9055 | 2.435 | 4.29 | 6.64 | 11.07 | 6.879 | 12.0155 | 2.6201 | 7.0249 | 4616 | 32
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP |  | 80.5591 | 4.1274 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 273 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP |  | 10.0791 | 0.54912 | 1.725 | 1.961 | 3.43 | 3.87 | 3.4045 | 3.7385 | 0.5446 | 0.60039 | 138 | 3
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP |  | 9.9108 | 0.47864 | 6.125 | 6.153 | 13.76 | 15.03 | 14.4745 | 16.6965 | 4.3597 | 6.6261 | 103 | 3
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 76.0567 | 7.0277 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP |  | 9.8364 | 0.56198 | 3.245 | 4.365 | 6.61 | 9.03 | 7.075 | 9.5995 | 2.351 | 2.9936 | 171 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP |  | 7.1755 | 0.6467 | 4.98 | 6.04 | 10.5 | 17.14 | 8.96 | 19.171 | 0.96041 | 7.2277 | 314 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 673961 | 6.9437 | 0.32633 | 3.085 | 5.36 | 7.15 | 12.29 | 7.747 | 13.3106 | 2.2691 | 6.0709 | 3868 | 46
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS AFP |  | 157.2801 | 5.2768 | 1.94 | 3.3 | 4.8 | 7.78 | 5.136 | 8.6124 | 1.6951 | 3.629 | 1877 | 7
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Biorad Tumor Marker Plus 3 | 74633 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 180.2041 | 7.2975 | 15.42 | 32.035 | 31.21 | 58.63 | 29.5075 | 57.8755 | 4.0533 | 8.6646 | 74 | 3
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP |  | 75.4262 | 3.8528 | 2.51 | 4.287 | 6.38 | 11.49 | 6.9915 | 12.3462 | 2.6763 | 6.4104 | 4012 | 32
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 745429 | 7.7381 | 0.46485 | 2.64 | 4.848 | 7.06 | 13.34 | 7.701 | 15.326 | 2.7014 | 8.6093 | 10767 | 106
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 10.0561 | 0.44406 | 2.47 | 4.32 | 6.37 | 10.26 | 6.797 | 11.387 | 2.2201 | 6.0796 | 1669 | 21
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP |  | 7.3127 | 0.65309 | 3.39 | 5.393 | 9.87 | 21.09 | 11.4705 | 20.7792 | 5.104 | 14.1572 | 2221 | 33
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP |  | 48.3607 | 2.7715 | 3.105 | 3.56 | 6.25 | 8.86 | 6.954 | 10.49 | 1.767 | 4.6653 | 147 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 673967 | 7.6599 | 0.3363 | 2.84 | 4.647 | 6.57 | 10.84 | 6.9415 | 11.6076 | 2.0453 | 5.1065 | 3926 | 60
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 6.9669 | 0.4147 | 3.165 | 5.684 | 8.08 | 13.49 | 8.6785 | 14.3033 | 2.7447 | 7.139 | 5767 | 69
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP |  | 6.8675 | 0.53462 | 3.83 | 6.496 | 9.54 | 14.82 | 11.217 | 13.9592 | 3.4328 | 7.5031 | 143 | 6
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 46.2458 | 1.4086 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 57 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 48.0438 | 1.6701 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 187 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 4.7986 | 0.21084 | 2.395 | 6.355 | 6.19 | 13.65 | 6.5355 | 13.7876 | 2.0532 | 4.8831 | 7124 | 16
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015124) |  | 68.719 | 2.851 | 2.395 | 4.031 | 5.72 | 9.48 | 6.204 | 10.3584 | 1.7757 | 5.4473 | 11161 | 40
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 69.6537 | 2.6699 | 2.405 | 4.56 | 5.36 | 9.65 | 5.7165 | 10.8965 | 1.5829 | 3.7925 | 6320 | 14
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 9.5019 | 0.29098 | 2.12 | 2.566 | 5.35 | 5.44 | 5.803 | 6.1868 | 1.8613 | 2.941 | 47 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP |  | 7.588 | 0.49162 | 2.705 | 4.59 | 7.57 | 13.01 | 8.022 | 14.2772 | 2.963 | 8.834 | 4158 | 32
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 781901 | 80.7063 | 4.608 | 2.52 | 4.524 | 6.77 | 14.39 | 7.321 | 15.6995 | 3.2258 | 6.0832 | 542 | 16
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 755538 | 7.2792 | 0.40844 | 2.025 | 3.568 | 5.41 | 12.35 | 6.054 | 14.2433 | 2.3205 | 6.128 | 467 | 3
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 85.9205 | 3.9215 | 2.56 | 4.324 | 6.27 | 10.16 | 6.811 | 11.1085 | 2.1898 | 5.4733 | 83074 | 252
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 7.6897 | 0.36607 | 2.65 | 4.307 | 6.86 | 11.03 | 7.4625 | 11.9884 | 2.5532 | 6.5193 | 12940 | 98
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 9.5612 | 0.25952 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 182 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015124) |  | 4.765 | 0.24118 | 2.69 | 4.33 | 6.79 | 10.76 | 7.284 | 11.931 | 2.4023 | 6.1086 | 12728 | 43
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 158.9855 | 5.2862 | 2.16 | 3.74 | 5.02 | 8.39 | 5.661 | 7.8132 | 1.7427 | 3.5718 | 2399 | 7
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | InteliQ Tumor Marker 3 | 94953T | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015124) |  | 239.9694 | 8.0415 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 230 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Biorad Tumor Marker Plus 2 | 74632 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 63.9553 | 2.8531 | 20.34 | 32.988 | 40.15 | 60.14 | 38.614 | 56.3076 | 5.0401 | 9.3955 | 74 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 74.5938 | 3.1634 | 2.77 | 4.534 | 6.31 | 10.15 | 6.742 | 10.9372 | 2.0028 | 4.9834 | 25099 | 95
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 7.8945 | 0.37558 | 3.12 | 5.074 | 7.3 | 11.21 | 7.759 | 12.083 | 2.2336 | 5.4182 | 25111 | 95
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015124) |  | 193.3453 | 4.8561 | 2.06 | 2.43 | 5.11 | 44.88 | 4.925 | 41.1358 | 1.5194 | 39.7133 | 139 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 673967 | 81.1716 | 3.3491 | 2.74 | 4.3 | 6.35 | 9.56 | 6.444 | 10.4166 | 1.8138 | 4.7313 | 3925 | 60
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP |  | 79.4429 | 4.4493 | 2.99 | 4.502 | 7.41 | 11.82 | 8.53 | 12.8852 | 2.471 | 5.0979 | 567 | 3
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP |  | 8.0582 | 0.47225 | 2.955 | 4.637 | 7.39 | 12.95 | 8.291 | 14.836 | 3.0225 | 8.1224 | 4067 | 32
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 68.3975 | 2.4911 | 2.67 | 3.742 | 5.81 | 8.57 | 6.302 | 8.8898 | 0.97952 | 3.8862 | 656 | 9
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP |  | 77.5579 | 4.1406 | 1.35 | 4.004 | 4.31 | 8.14 | 4.338 | 7.8034 | 2.0942 | 3.1857 | 77 | 4
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 745429 | 10.4036 | 0.39726 | 3.265 | 4.289 | 7.43 | 9.71 | 7.3555 | 10.2093 | 1.1489 | 3.2272 | 324 | 7
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 10.1004 | 0.58812 | 2.15 | 5.878 | 5.53 | 12.87 | 6.609 | 13.1354 | 3.483 | 5.9119 | 135 | 3
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 6.8109 | 0.40698 | 2.325 | 2.425 | 8.79 | 11.09 | 9.817 | 12.3706 | 5.9719 | 8.3607 | 16 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PBQ MSN21 | S08 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 27.1238 | 1.2477 | 2.54 | 3.786 | 5.95 | 9.09 | 6.662 | 9.9764 | 2.4619 | 6.2205 | 59 | 3
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PBQ MSN21 | S07 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 32.9574 | 1.5895 | 2.07 | 3.22 | 5.44 | 12.1 | 6.482 | 13.713 | 3.1455 | 8.3954 | 78 | 3
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 755530 | 7.1261 | 0.40171 | 4.38 | 5.84 | 10 | 14.65 | 8.874 | 16.673 | 2.7537 | 7.0381 | 294 | 8
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP |  | 75.552 | 4.3694 | 3.47 | 5.63 | 8.04 | 14.4 | 8.773 | 14.259 | 2.1535 | 6.0265 | 292 | 6
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 76.8629 | 4.2302 | 3.67 | 5.713 | 9.25 | 11.73 | 9.558 | 12.7183 | 2.3931 | 5.9229 | 594 | 10
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS AFP |  | 67.2957 | 1.4988 | 1.835 | 1.992 | 3.87 | 4.18 | 3.98 | 4.5364 | 1.1829 | 1.4572 | 80 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 040442 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 85.0051 | 2.5629 | 1.815 | 3.28 | 3.93 | 7.38 | 4.367 | 8.145 | 1.3692 | 2.7227 | 72 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP |  | 72.6638 | 4.2814 | 3.89 | 5.404 | 7.98 | 12.05 | 7.273 | 12.6652 | 0.53463 | 5.0563 | 277 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP |  | 8.0977 | 0.5209 | 3.97 | 9.527 | 7.98 | 20.15 | 7.467 | 17.7013 | 1.32 | 4.29 | 290 | 6
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 7.9988 | 0.4714 | 3.68 | 5.92 | 9.41 | 12.97 | 10.05 | 15.021 | 2.8752 | 7.7244 | 835 | 11
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP | 673961 | 72.8941 | 2.2593 | 2.17 | 4.243 | 5.12 | 8.57 | 5.617 | 8.6668 | 1.4258 | 2.9187 | 313 | 6
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS AFP |  | 69.0285 | 2.5075 | 2.19 | 3.369 | 4.88 | 6.96 | 5.168 | 7.9719 | 1.4904 | 3.8195 | 744 | 7
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 90.35 | 2.6114 | 2.285 | 3.148 | 4.98 | 6.52 | 5.1555 | 5.9886 | 1.1657 | 1.9702 | 46 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS AFP |  | 4.5933 | 0.11627 | 1.71 | 2.263 | 4.33 | 5.04 | 4.1715 | 5.2832 | 0.59443 | 2.998 | 80 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP |  | 50.7779 | 2.822 | 2.25 | 3.127 | 11.09 | 12.52 | 11.1605 | 13.5744 | 8.8167 | 9.5041 | 138 | 3
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP |  | 7.4801 | 0.72508 | 4.22 | 8.635 | 12.33 | 21.64 | 13.7135 | 25.3095 | 6.2863 | 15.7823 | 242 | 8
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 7.3935 | 0.46317 | 3.835 | 5.468 | 9.13 | 13.59 | 9.8755 | 15.3743 | 3.2291 | 8.1881 | 600 | 10
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP |  | 49.1136 | 2.4759 | 3.04 | 5.182 | 8.72 | 11 | 9.201 | 12.429 | 2.7427 | 6.2338 | 97 | 3
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 50.2808 | 3.2804 | 2.92 | 4.568 | 8.62 | 11.72 | 9.388 | 12.956 | 4.068 | 6.8833 | 108 | 3
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 55.7439 | 2.5687 | 2.83 | 3.478 | 7.31 | 11.07 | 6.384 | 12.372 | 1.7111 | 7.9935 | 73 | 3
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 673967 | 7.8666 | 0.32542 | 1.52 | 3.525 | 5.98 | 11.18 | 6.9365 | 10.3911 | 2.2238 | 9.4722 | 173 | 4
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 781901 | 7.6511 | 0.54496 | 2.785 | 5.208 | 7.62 | 15.75 | 8.4655 | 19.1541 | 3.7122 | 10.79 | 489 | 15
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 745429 | 81.9178 | 4.7428 | 2.585 | 4.377 | 6.8 | 12.22 | 7.2565 | 14.0091 | 2.5 | 8.0495 | 10833 | 105
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP |  | 8.3689 | 0.5918 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 273 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus | 40431 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 14.2329 | 0.82415 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 47 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP |  | 8.8178 | 0.44669 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP |  | 7.6363 | 0.66755 | 2 | 4.99 | 5.74 | 11.74 | 6.613 | 13.2188 | 1.5947 | 4.9565 | 83 | 4
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP |  | 70.7923 | 6.0878 | 3.19 | 12.789 | 10.11 | 26.85 | 10.835 | 26.14 | 3.807 | 10.6991 | 131 | 6
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) | 673961 | 73.6809 | 3.2846 | 2.44 | 5.152 | 6.13 | 11.49 | 6.592 | 13.2404 | 2.187 | 6.3787 | 3908 | 46
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP |  | 8.2344 | 0.51041 | 3.71 | 5.09 | 7.94 | 12.65 | 8.4285 | 13.637 | 2.1266 | 5.9073 | 572 | 3
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS AFP |  | 4.711 | 0.25017 | 2.33 | 4.165 | 6.47 | 11.19 | 7.229 | 12.4474 | 3.5068 | 6.9531 | 1606 | 8
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PBQ MSN21 | S08 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS AFP |  | 27.3532 | 0.81036 | 2.755 | 3.027 | 6.6 | 7.63 | 7.808 | 9.0889 | 3.5694 | 4.8863 | 190 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Biorad Tumor Marker Plus 1 | 74631 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 7.3115 | 0.91645 | 14.78 | 24.905 | 31.98 | 47.29 | 28.0895 | 45.7325 | 2.2143 | 11.2781 | 79 | 3
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AFP |  | 77.0502 | 6.1168 | 3.04 | 5.893 | 10.88 | 17.36 | 11.3405 | 18.3719 | 4.7491 | 11.877 | 233 | 8
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015124) |  | 4.8907 | 0.14885 | 2.32 | 2.646 | 4.64 | 8.68 | 4.142 | 9.749 | 1.0654 | 5.3247 | 207 | 4
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 51.7508 | 2.1562 | 2.3 | 3.882 | 5.48 | 9.77 | 6.072 | 10.3068 | 2.2261 | 4.6789 | 576 | 16
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 745429 | 53.9452 | 2.1944 | 2.89 | 4.256 | 6.64 | 9.85 | 6.772 | 8.6116 | 0.81134 | 3.5219 | 335 | 6
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 81.4092 | 3.8155 | 2.595 | 4.312 | 6.49 | 10.61 | 7.134 | 11.7104 | 2.4785 | 6.7329 | 13117 | 100
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 9.7546 | 0.42545 | 2.57 | 5.6 | 6.94 | 11.45 | 6.28 | 12.61 | 1.081 | 3.3588 | 128 | 5
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 49.4184 | 2.3015 | 3.29 | 5.714 | 6.73 | 11.46 | 6.5055 | 10.2599 | 1.0144 | 3.0751 | 128 | 5
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) | 781901 | 49.8629 | 2.3848 | 2.62 | 3.682 | 6.44 | 9.78 | 6.419 | 11.0382 | 2.672 | 6.2626 | 1099 | 11
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP | 673961 | 6.9726 | 0.31707 | 3.44 | 5.216 | 6.91 | 11.04 | 6.907 | 11.317 | 2.3335 | 4.525 | 305 | 5
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP |  | 75.7154 | 1.8532 | 1.805 | 2.001 | 4.09 | 4.34 | 4.627 | 4.8518 | 1.6407 | 1.7342 | 43 | 3
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 9.2937 | 0.28133 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 38 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015124) |  | 156.5232 | 6.6595 | 2.31 | 4.018 | 5.62 | 9.6 | 6.103 | 10.237 | 2.0461 | 4.7133 | 6654 | 26
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PBQ MSN21 | S07 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS AFP |  | 33.3172 | 1.0132 | 2.1 | 2.462 | 5.4 | 6.79 | 5.962 | 8.017 | 2.7359 | 4.6615 | 93 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 755538 | 8.1007 | 0.40575 | 2.395 | 3.764 | 5.92 | 10.17 | 6.793 | 11.8262 | 2.6183 | 6.5688 | 1545 | 7
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 73.4483 | 3.7057 | 2.82 | 4.874 | 7.02 | 11.27 | 7.561 | 12.1448 | 2.5115 | 6.6148 | 6090 | 72
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP |  | 8.6812 | 0.44459 | 2.44 | 4.946 | 6.46 | 11.62 | 6.86 | 13.3232 | 2.3531 | 6.8694 | 5414 | 33
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 78.4504 | 4.1652 | 1.67 | 5.368 | 5.07 | 13.27 | 6.059 | 14.365 | 3.6879 | 5.6467 | 45 | 4
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 4.7447 | 0.19971 | 2.51 | 4.38 | 6.57 | 9.04 | 6.958 | 9.249 | 2.0578 | 4.1349 | 755 | 11
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 196.8993 | 7.1654 | 2.735 | 3.621 | 6.39 | 8.19 | 6.007 | 9.3495 | 1.156 | 4.5778 | 298 | 4
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP |  | 9.9858 | 0.56407 | 2.835 | 4.533 | 6.11 | 12.51 | 7.23 | 14.8489 | 2.9296 | 4.7343 | 301 | 3
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP |  | 84.0382 | 4.4198 | 2.3 | 4.656 | 6.44 | 11.86 | 7.011 | 12.6746 | 2.4801 | 6.583 | 6954 | 36
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP (09015124) |  | 10.4368 | 0.5209 | 3.145 | 3.741 | 8.18 | 8.26 | 9.113 | 9.6474 | 3.918 | 5.4348 | 31 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP | 673967 | 83.0183 | 2.8595 | 1.54 | 2.766 | 4.86 | 7.29 | 5.1485 | 8.0961 | 2.4916 | 4.3003 | 220 | 4
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AFP |  | 43.9266 | 2.8391 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18 | 2
2024 | A-FETOPROTEIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AFP (09015060+09015086) |  | 8.6017 | 0.41676 | 3.08 | 5.218 | 6.26 | 12.51 | 6.514 | 13.7514 | 2.913 | 5.406 | 46 | 4
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c501 c502 | DEACTIVATED |  | 0.003177 | 9e-05 | 2.47 | 3.036 | 5.16 | 6.26 | 4.953 | 5.7398 | 1 | 2.0625 | 184 | 2
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) |  | 0.003268 | 0.000183 | 4.78 | 6.775 | 10.15 | 13.49 | 8.9635 | 13.1297 | 0.91743 | 3.7515 | 436 | 4
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNURBIDIMETRIC GEN.2 [S,P,CSF] |  | 0.012682 | 0.000624 | 3.535 | 5.415 | 7.88 | 7.88 | 9.1595 | 11.5725 | 1.8041 | 5.83 | 639 | 9
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.012992 | 0.000329 | 1.23 | 2.532 | 3.29 | 7.69 | 3.48 | 6.59 | 1.2885 | 3.447 | 11522 | 72
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003182 | 0.000216 | 1.465 | 7.421 | 8.13 | 25.1 | 8.252 | 14.1982 | 3.2812 | 7.3594 | 18 | 2
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003343 | 0.000141 | 2.62 | 5.002 | 6.52 | 11.18 | 6.53 | 11.6749 | 1.8663 | 5.303 | 6326 | 68
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.00316 | 0.000132 | 1.95 | 4.624 | 5.12 | 10.25 | 4.899 | 11.0656 | 1.625 | 5.6661 | 612 | 9
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744755 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.011359 | 0.000382 | 1.36 | 2.484 | 4.27 | 8.8 | 4.554 | 6.4655 | 1.3359 | 4.4787 | 1034 | 16
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.013377 | 0.000475 | 2.07 | 3.378 | 7.47 | 7.47 | 5.274 | 9.3954 | 1.5188 | 4.9881 | 16339 | 65
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) |  | 0.012717 | 0.00099 | 2.06 | 5.615 | 7.86 | 15.72 | 8.1985 | 16.046 | 4.1744 | 8.3256 | 248 | 4
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.012634 | 0.000448 | 1.95 | 3.37 | 7.91 | 7.91 | 5.109 | 8.6535 | 1.4921 | 4.1944 | 10066 | 52
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.011813 | 0.000371 | 2.125 | 3.143 | 8.46 | 8.46 | 4.9215 | 7.729 | 1.2953 | 3.2508 | 14028 | 31
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) |  | 0.003021 | 8e-05 | 2.305 | 2.779 | 4.66 | 5.59 | 4.9265 | 5.557 | 0.56667 | 1.7267 | 684 | 2
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.012525 | 0.000382 | 2.12 | 3.122 | 7.98 | 7.98 | 4.9 | 7.442 | 1.312 | 3.272 | 13199 | 29
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) |  | 0.003117 | 9.6e-05 | 2.52 | 7.065 | 5.35 | 19.4 | 5.6605 | 12.544 | 1.5 | 2.6069 | 478 | 2
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (<= 12-2020) |  | 0.013065 | 0.000306 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14 | 2
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) |  | 0.012761 | 0.000349 | 2.075 | 3.439 | 7.83 | 7.83 | 4.235 | 6.031 | 0.36719 | 1.6266 | 483 | 2
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) |  | 0.013234 | 0.000686 | 3.165 | 6.394 | 7.55 | 15.11 | 7.437 | 14.2228 | 2.0148 | 7.6774 | 362 | 4
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.012457 | 0.000297 | 1.16 | 2.5 | 3.01 | 8.02 | 3.2385 | 6.6168 | 1.1479 | 3.138 | 7898 | 81
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003004 | 0.000104 | 1.925 | 4.321 | 4.59 | 9.98 | 4.997 | 10.223 | 1.4833 | 4.3782 | 17650 | 68
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003305 | 0.00012 | 2.46 | 3.733 | 5.47 | 8.65 | 5.795 | 9.4338 | 1.7082 | 3.5569 | 4032 | 20
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003409 | 0.000132 | 2.195 | 4.233 | 5.6 | 8.91 | 6.035 | 9.9501 | 1.6977 | 4.3137 | 4271 | 48
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 744753 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003104 | 0.000222 | 1.81 | 3.548 | 6.15 | 12.78 | 7.031 | 14.4122 | 4.2749 | 8.3281 | 120 | 5
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c311 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003546 | 0.000119 | 1.05 | 4.45 | 4.42 | 9.87 | 3.853 | 9.0744 | 1.1204 | 4.12 | 187 | 2
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) |  | 0.012584 | 0.000514 | 1.65 | 3.082 | 7.94 | 14.3 | 6.071 | 13.3174 | 2.4892 | 10.423 | 118 | 3
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) |  | 0.003066 | 0.000196 | 3.07 | 6.063 | 7.59 | 32.61 | 7.578 | 23.329 | 3.2497 | 7.8876 | 695 | 5
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) |  | 0.003095 | 8e-05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 246 | 2
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) |  | 0.011952 | 0.000341 | 2.265 | 3.015 | 8.36 | 8.36 | 5.759 | 5.999 | 1.0798 | 3.2417 | 347 | 2
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.012085 | 0.000378 | 2.3 | 3.122 | 8.27 | 8.27 | 5.223 | 7.7436 | 1.2186 | 3.3415 | 10208 | 26
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNURBIDIMETRIC GEN.2 [S,P,CSF] |  | 0.004229 | 0.003962 | 16.735 | 27.659 | 141.87 | 179.71 | 109.66 | 114.4424 | 82.0335 | 104.8384 | 251 | 2
2024 | ALB [U] | Multichem U 1 | 900142 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.00165 | 7.6e-05 | 2.85 | 4.868 | 7.27 | 11.21 | 7.363 | 11.9324 | 2.1238 | 6.1138 | 11532 | 62
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNURBIDIMETRIC GEN.2 [S,P,CSF] |  | 0.012997 | 0.000728 | 3.88 | 6.44 | 7.69 | 15.38 | 9.984 | 14.275 | 2.5846 | 5.1 | 548 | 7
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003077 | 0.000102 | 2.53 | 3.854 | 5.62 | 8.15 | 5.63 | 8.8812 | 1.2903 | 3.5032 | 15562 | 33
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744755 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.011062 | 0.000379 | 2.18 | 2.98 | 9.03 | 9.03 | 5.297 | 8.1556 | 1.4272 | 5.3825 | 1168 | 12
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNURBIDIMETRIC GEN.2 [S,P,CSF] |  | 0.078879 | 0.46469 | 4.46 | 14.244 | 15.21 | 27275.7 | 128.812 | 117883.9536 | 67.3143 | 117942.8571 | 173 | 4
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (> 12-2020) |  | 0.013604 | 0.000562 | 3.45 | 5.972 | 7.35 | 14.7 | 5.7635 | 10.7856 | 0.46493 | 2.4445 | 1053 | 2
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) |  | 0.013275 | 0.000403 | 1.54 | 3.738 | 3.03 | 7.53 | 2.824 | 8.084 | 0.2706 | 2.0196 | 339 | 3
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.012756 | 0.000401 | 2.265 | 3.33 | 7.83 | 7.83 | 5.162 | 7.9487 | 1.3516 | 3.3948 | 14129 | 37
2024 | ALB [U] | Multichem U 1 | 900120 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.001448 | 7.7e-05 | 3.92 | 5.762 | 9.25 | 13.67 | 8.6585 | 13.801 | 3.1333 | 6.7143 | 16418 | 40
2024 | ALB [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.002217 | 0.000106 | 2.94 | 4.854 | 7.12 | 10.87 | 7.37 | 11.4806 | 2.4091 | 5.4838 | 17538 | 42
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) |  | 0.003212 | 0.000203 | 4.88 | 9.972 | 12.73 | 20.42 | 14.897 | 20.6694 | 4.375 | 9.4471 | 225 | 2
2024 | ALB [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.001481 | 8e-05 | 3.97 | 6.528 | 9.85 | 13.16 | 9.684 | 13.7105 | 2 | 5.3333 | 2153 | 22
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003191 | 0.00012 | 2.26 | 3.75 | 5.39 | 9.65 | 5.5545 | 9.7884 | 1.4531 | 4.4031 | 4212 | 29
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744755 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNURBIDIMETRIC GEN.2 [S,P,CSF] |  | 0.010986 | 0.000414 | 3.525 | 4.261 | 9.1 | 9.1 | 6.893 | 8.1086 | 0.72962 | 1.3362 | 379 | 3
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.013214 | 0.000618 | 2.94 | 4.944 | 7.56 | 9.08 | 7.871 | 12.9672 | 2.3507 | 6.2651 | 638 | 8
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNURBIDIMETRIC GEN.2 [S,P,CSF] |  | 0.012703 | 0.000619 | 3.78 | 6.818 | 7.87 | 15.74 | 8.274 | 13.404 | 1.7344 | 4.1487 | 1589 | 10
2024 | ALB [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.012693 | 0.000575 | 2.15 | 3.337 | 7.87 | 7.87 | 6.6725 | 11.2237 | 3.4762 | 6.2992 | 3323 | 24
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c311 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003652 | 0.00025 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19 | 2
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (> 12-2020) |  | 0.012625 | 0.000496 | 3.52 | 4.195 | 7.92 | 7.92 | 6.9625 | 7.8399 | 0.98327 | 2.1455 | 857 | 3
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003179 | 0.00011 | 1.84 | 4.039 | 4.59 | 8.74 | 4.6275 | 9.046 | 1.4402 | 3.976 | 14000 | 60
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.012521 | 0.000423 | 1.915 | 3.063 | 7.98 | 7.98 | 4.887 | 8.3703 | 1.5639 | 4.3048 | 18924 | 69
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003149 | 0.000133 | 2.4 | 4.652 | 5.77 | 10.41 | 6.201 | 11.298 | 2.1562 | 5.1749 | 17539 | 102
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNURBIDIMETRIC GEN.2 [S,P,CSF] |  | 0.003871 | 0.006054 | 4.3 | 27.192 | 25.83 | 671.66 | 51.689 | 428.1158 | 36.253 | 146.4133 | 483 | 2
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNURBIDIMETRIC GEN.2 [S,P,CSF] |  | 0.013463 | 0.000744 | 3.06 | 4.8 | 7.42 | 7.42 | 8.5085 | 12.1477 | 2.4514 | 7.7352 | 1365 | 10
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 744753 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003172 | 3.6e-05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18 | 2
2024 | ALB [U] | Multichem U 2 | 900143 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.014636 | 0.00052 | 1.64 | 2.862 | 6.83 | 6.83 | 4.776 | 8.3646 | 1.786 | 4.6436 | 11418 | 62
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) |  | 0.003268 | 0.000161 | 3.78 | 7.8 | 8.53 | 30.59 | 8.957 | 14.199 | 1.9375 | 4.1818 | 557 | 6
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.013178 | 0.000412 | 1.85 | 2.975 | 7.58 | 7.58 | 5.003 | 7.8534 | 1.5341 | 3.9826 | 11002 | 49
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003221 | 0.000127 | 2.28 | 5.528 | 5.27 | 14.21 | 5.832 | 13.9988 | 1.6875 | 6.3 | 7233 | 76
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNURBIDIMETRIC GEN.2 [S,P,CSF] |  | 0.013651 | 0.000771 | 3.755 | 5.647 | 7.32 | 14.65 | 8.525 | 13.563 | 2.3458 | 7.5463 | 1593 | 11
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.013172 | 0.000437 | 1.27 | 3.157 | 3.44 | 7.59 | 3.7055 | 8.835 | 1.4084 | 4.7939 | 11799 | 72
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) |  | 0.013615 | 0.000396 | 2.18 | 3.438 | 7.34 | 7.34 | 5.072 | 6.994 | 0.36691 | 4.0385 | 533 | 4
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (> 12-2020) |  | 0.012638 | 0.000682 | 3.77 | 4.726 | 7.91 | 14.24 | 8.317 | 13.8962 | 1.92 | 5.8303 | 1701 | 3
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (> 12-2020) |  | 0.012865 | 0.000784 | 5.665 | 8.174 | 11.65 | 15.54 | 10.2985 | 19.539 | 0.5 | 6.5438 | 395 | 2
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c501 c502 | DEACTIVATED |  | 0.003009 | 0.000127 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 136 | 2
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 744753 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003295 | 0.000152 | 2.95 | 3.646 | 5.09 | 7.46 | 4.95 | 7.3283 | 1.018 | 1.4581 | 67 | 3
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.013413 | 0.000445 | 2.025 | 3.934 | 7.45 | 15.65 | 9.033 | 18.1509 | 4.3333 | 10.9909 | 198 | 2
2024 | ALB [U] | Multichem U 2 | 900121 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.013888 | 0.00053 | 1.845 | 3.117 | 7.2 | 7.2 | 5.094 | 9.1064 | 1.9495 | 4.8298 | 17442 | 41
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (> 12-2020) |  | 0.013593 | 0.000644 | 3.225 | 4.321 | 7.35 | 14.71 | 7.693 | 13.5304 | 2.2761 | 6.2573 | 1345 | 2
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.012292 | 0.000322 | 1.405 | 2.963 | 3.48 | 8.13 | 3.701 | 7.147 | 1.3374 | 3.2758 | 15288 | 84
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744755 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.011508 | 0.000573 | 2.06 | 3.866 | 8.68 | 8.68 | 7.4585 | 10.3939 | 3.5661 | 4.6199 | 463 | 8
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.01276 | 0.000361 | 1.57 | 2.725 | 7.83 | 7.83 | 4.2725 | 6.811 | 1.4922 | 3.7921 | 4310 | 50
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (<= 12-2020) |  | 24.8648 | 52.763 | 3.025 | 6.398 | 99.8 | 633.75 | 58.713 | 992324.6841 | 51.6992 | 995290.8161 | 929 | 4
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003071 | 0.000113 | 2.06 | 4.463 | 5.07 | 9.67 | 5.0055 | 9.8797 | 1.5161 | 4.5548 | 16659 | 70
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (<= 12-2020) |  | 0.012807 | 0.000751 | 3.9 | 6.422 | 7.8 | 15.61 | 11.643 | 13.4618 | 2.4983 | 5.5382 | 478 | 3
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) |  | 0.003133 | 0.000129 | 1.75 | 5.057 | 4.05 | 10.69 | 4.6535 | 10.5117 | 1.6638 | 2.8871 | 97 | 2
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.002992 | 0.00011 | 2.49 | 4.338 | 5.64 | 9.35 | 5.914 | 9.3568 | 1.6333 | 3.8867 | 15967 | 32
2024 | ALB [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.014075 | 0.000556 | 1.95 | 3.41 | 7.1 | 7.1 | 5.348 | 9.59 | 1.7298 | 4.8446 | 17590 | 42
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c501 c502 | DEACTIVATED |  | 0.012537 | 0.000444 | 1.7 | 5.115 | 5.81 | 7.97 | 5.7595 | 10.8425 | 2.12 | 4.0698 | 144 | 2
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003316 | 0.000131 | 2.07 | 4.41 | 5.21 | 9.8 | 5.8505 | 10.0816 | 1.8902 | 5.0091 | 12388 | 99
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (<= 12-2020) |  | 0.012627 | 0.000664 | 3.25 | 3.762 | 7.91 | 7.91 | 6.116 | 9.6858 | 0.6378 | 3.974 | 825 | 3
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.012994 | 0.000406 | 2.095 | 3.603 | 7.69 | 7.69 | 5.0365 | 9.2017 | 1.3038 | 4.1291 | 4881 | 51
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.00323 | 0.000135 | 2.32 | 4.108 | 5.78 | 10.49 | 6.2175 | 11.2482 | 2.1875 | 5.3517 | 12768 | 75
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003266 | 0.000125 | 2.185 | 4.055 | 5.54 | 9.36 | 5.7535 | 9.6875 | 2.0671 | 4.6547 | 3726 | 33
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) |  | 0.003409 | 0.000284 | 4.25 | 6.61 | 17.3 | 26.92 | 15.573 | 23.0898 | 8.5509 | 12.1766 | 17 | 2
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 (> 12-2020) |  | 0.012903 | 0.000598 | 2.11 | 2.989 | 7.75 | 7.75 | 6.8685 | 10.9294 | 3.3199 | 6.5492 | 98 | 2
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CSF (<= 12-2020) |  | 2.8694 | 6.0223 | 3.34 | 3.732 | 145.24 | 145.25 | 105.151 | 105.7934 | 99.6362 | 99.6387 | 10 | 2
2024 | ALB [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.003193 | 0.000119 | 2.665 | 4.093 | 5.95 | 8.54 | 6.0175 | 8.9674 | 1.7241 | 4.0375 | 13970 | 30
2024 | ALB [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 0.01232 | 0.000372 | 1.96 | 2.984 | 8.11 | 8.11 | 5.061 | 7.8278 | 1.5366 | 4.0404 | 1991 | 17
2024 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56552 | Roche instruments | ROCHE |  | 338.2197 | 12.5699 | 2.975 | 3.765 | 6.35 | 7.7 | 6.867 | 8.2676 | 1.7988 | 3.313 | 396 | 3
2024 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56541 | Roche instruments | ROCHE |  | 219.7767 | 7.8989 | 2.73 | 3.5 | 6.32 | 8.54 | 6.545 | 10.1328 | 1.545 | 5.8163 | 2441 | 6
2024 | ALB LCR [S] | MAS CSF 1 | 25011A | Roche instruments | ROCHE |  | 176.9141 | 4.6712 | 2.15 | 2.5 | 4.7 | 5.4 | 4.533 | 6.222 | 1.3279 | 2.6595 | 396 | 2
2024 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56542 | Roche instruments | ROCHE |  | 335.6781 | 15.6079 | 1.9 | 3.095 | 5.41 | 10.32 | 6.1985 | 10.7122 | 3.074 | 6.5935 | 875 | 5
2024 | ALB LCR [S] | MAS CSF 2 | 25012A | Roche instruments | ROCHE |  | 431.7713 | 8.1683 | 1.66 | 1.93 | 3.56 | 4.11 | 3.255 | 4.659 | 0.52059 | 1.8162 | 376 | 2
2024 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Roche instruments | ROCHE |  | 199.8543 | 7.0504 | 2.69 | 3.25 | 5.9 | 8.02 | 6.112 | 9.21 | 1.3723 | 3.2877 | 427 | 5
2024 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Roche instruments | ROCHE |  | 313.1193 | 6.5699 | 1.56 | 2.09 | 3.5 | 4.26 | 3.577 | 4.5208 | 0.74896 | 1.7607 | 440 | 4
2024 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56522 | Roche instruments | ROCHE |  | 322.7432 | 10.6376 | 1.645 | 3.31 | 3.77 | 7.32 | 4.2775 | 7.62 | 1.465 | 2.2421 | 183 | 2
2024 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56561 | Roche instruments | ROCHE |  | 230.1194 | 8.7802 | 2.425 | 3.69 | 5.85 | 8.37 | 6.1755 | 9.3145 | 1.3025 | 4.3113 | 3958 | 12
2024 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56562 | Roche instruments | ROCHE |  | 341.5669 | 11.303 | 1.945 | 3.24 | 4.89 | 7.06 | 5.055 | 7.819 | 1.3302 | 3.8046 | 3169 | 11
2024 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56521 | Roche instruments | ROCHE |  | 232.5978 | 8.954 | 2.68 | 4.37 | 5.97 | 8.83 | 6.1465 | 8.6045 | 0.92754 | 2.1711 | 179 | 2
2024 | ALB LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56572 | Roche instruments | ROCHE |  | 340.2987 | 5.3165 | 1.565 | 1.833 | 3.14 | 3.68 | 2.5915 | 3.0359 | 0.000567 | 0.00058 | 77 | 2
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 3.1474 | 0.1119 | 2.59 | 3.48 | 5.71 | 7.77 | 5.938 | 8.4416 | 1.5537 | 3.6572 | 87140 | 77
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 2.8657 | 0.1035 | 2.705 | 3.46 | 5.93 | 7.83 | 6.055 | 8.4258 | 1.355 | 3.4839 | 18369 | 79
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 4.6883 | 0.15223 | 2.23 | 3.031 | 5.48 | 7.54 | 5.7345 | 9.1205 | 1.788 | 4.1049 | 764 | 3
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 3.1847 | 0.053528 | 1.25 | 1.856 | 2.79 | 3.7 | 2.542 | 3.5026 | 0.46964 | 1.573 | 150 | 2
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.215 | 0.19888 | 2.62 | 3.47 | 5.88 | 8.05 | 6.1185 | 8.7731 | 1.5809 | 4.0261 | 28083 | 24
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 3.0355 | 0.098794 | 2.53 | 3.275 | 5.58 | 7.09 | 5.73 | 7.873 | 1.4795 | 3.575 | 9987 | 30
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 4.9002 | 0.12502 | 2.315 | 3.29 | 4.67 | 6.87 | 4.5745 | 6.7265 | 0.59063 | 1.2403 | 1040 | 2
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.2957 | 0.12477 | 1.5 | 2.278 | 3.53 | 5.03 | 3.761 | 5.4098 | 1.1191 | 2.49 | 36183 | 58
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 3.284 | 0.11463 | 2.53 | 3.43 | 5.57 | 7.82 | 5.899 | 8.5624 | 1.5343 | 3.6754 | 47665 | 30
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 2.8011 | 0.076323 | 2.655 | 3.64 | 5.31 | 7.33 | 4.857 | 6.4825 | 0.36536 | 0.57271 | 389 | 3
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.4905 | 0.20099 | 2.635 | 3.54 | 5.94 | 7.87 | 6.2075 | 8.7121 | 1.6262 | 3.6917 | 29763 | 30
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.363 | 0.1989 | 2.74 | 3.546 | 6.06 | 7.92 | 6.237 | 8.8774 | 1.5399 | 3.7695 | 62112 | 78
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.0808 | 0.18656 | 2.72 | 3.539 | 5.98 | 7.85 | 6.2425 | 8.8537 | 1.6182 | 4.0146 | 41410 | 57
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 3.053 | 0.091946 | 2.62 | 4.051 | 5.58 | 8.21 | 5.841 | 8.0769 | 1.3484 | 2.8246 | 1514 | 4
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.0155 | 0.10596 | 1.58 | 2.8 | 3.4 | 5.82 | 3.439 | 5.68 | 0.74699 | 1.9086 | 2168 | 14
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 3.1146 | 0.15107 | 2.645 | 3.22 | 7.11 | 7.92 | 8.285 | 8.9735 | 4.1615 | 4.9063 | 889 | 2
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.3386 | 0.19591 | 2.665 | 3.65 | 5.61 | 8.39 | 5.8545 | 9.6668 | 2.2802 | 3.5877 | 424 | 3
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 3.1982 | 0.078704 | 1.39 | 2.274 | 3.34 | 5.28 | 3.5865 | 5.7857 | 1.1615 | 2.8087 | 49070 | 62
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.0568 | 0.13324 | 1.53 | 2.596 | 3.57 | 5.81 | 3.798 | 6.3138 | 1.1455 | 2.9244 | 18471 | 38
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.0542 | 0.20707 | 2.975 | 3.696 | 6.59 | 8.05 | 6.3665 | 9.113 | 1.2283 | 3.5473 | 3245 | 18
2024 | ALB TURBIDIMETRIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 2.9296 | 0.068093 | 1.4 | 2.284 | 3.36 | 5.28 | 3.59 | 5.6498 | 1.2498 | 2.5399 | 8378 | 52
2024 | ALBUMIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.4784 | 0.069527 | 1.145 | 1.705 | 2.98 | 3.76 | 2.8675 | 3.782 | 0.84132 | 2.4123 | 1608 | 3
2024 | ALBUMIN [S] | InteliQ Immunology 2 | 85722T | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 4.1958 | 0.052461 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 92 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.0029 | 0.075621 | 1.03 | 1.774 | 2.25 | 3.68 | 2.533 | 3.7664 | 0.71797 | 0.89391 | 228 | 3
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.1248 | 0.11127 | 1.46 | 2.594 | 3.32 | 5.67 | 3.638 | 5.9336 | 0.94188 | 2.5608 | 2387 | 21
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 3.2313 | 0.11895 | 1.56 | 3.07 | 5.53 | 7.14 | 6.562 | 8.089 | 3.4639 | 5.0811 | 209 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 4.7799 | 0.10347 | 1.45 | 2.292 | 3.3 | 5.06 | 3.196 | 5.5404 | 0.64646 | 2.5728 | 676 | 4
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.3505 | 0.10361 | 1.92 | 3.188 | 4.4 | 7.07 | 4.625 | 7.0405 | 1.0009 | 2.406 | 2702 | 10
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.2491 | 0.10019 | 1.05 | 1.8 | 2.51 | 4.26 | 2.7 | 4.7218 | 0.87132 | 2.2796 | 57529 | 100
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.2921 | 0.11458 | 1.07 | 2.19 | 2.62 | 5.3 | 2.839 | 5.7192 | 0.88724 | 2.5547 | 40229 | 96
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 /CFAS PUC |  | 2.8092 | 0.1102 | 1.675 | 3.215 | 3.61 | 8.81 | 3.771 | 9.987 | 1.4096 | 5.3843 | 733 | 8
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.2874 | 0.10197 | 1.2 | 1.914 | 2.79 | 4.48 | 2.97 | 4.7968 | 0.85772 | 2.1962 | 42099 | 43
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 4.0974 | 0.082972 | 1.285 | 1.805 | 2.72 | 4.39 | 2.687 | 4.794 | 0.60077 | 2.8021 | 612 | 5
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.3111 | 0.074313 | 1.275 | 1.406 | 2.58 | 2.94 | 2.5125 | 2.9814 | 0.59007 | 0.84577 | 111 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c311 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.54 | 0.17349 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.2321 | 0.099674 | 1.98 | 3.625 | 4.22 | 7.41 | 4.4365 | 6.8269 | 0.91605 | 2.5037 | 243 | 4
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 3.6245 | 0.11875 | 2.635 | 2.924 | 5.44 | 6.85 | 4.7755 | 7.9617 | 0.43978 | 4.0229 | 1513 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.3958 | 0.062419 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 171 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.1195 | 0.091285 | 1.825 | 2.877 | 4.13 | 7.05 | 4.3375 | 7.6676 | 1.156 | 3.4279 | 14200 | 56
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 /CFAS PUC |  | 3.8957 | 0.1106 | 1.395 | 3.433 | 4.24 | 8.3 | 4.397 | 8.2353 | 1.8896 | 4.2887 | 268 | 4
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 /CFAS PUC |  | 5.1844 | 0.12351 | 1.205 | 2.436 | 4.01 | 7.1 | 4.4495 | 6.9462 | 1.5 | 5.5438 | 211 | 3
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.3864 | 0.093493 | 1.18 | 1.95 | 2.65 | 4.23 | 2.7645 | 4.4895 | 0.6667 | 1.7841 | 10586 | 18
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.4896 | 0.074662 | 1.67 | 2.633 | 3.61 | 5.83 | 3.531 | 6.1156 | 0.72187 | 2.3334 | 6693 | 24
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 /CFAS PUC |  | 3.68 | 0.14408 | 1.995 | 3.55 | 5.19 | 8.79 | 5.585 | 9.5645 | 2.1656 | 4.8151 | 5848 | 10
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.0118 | 0.1285 | 1.47 | 2.072 | 3.45 | 5.21 | 3.456 | 5.6184 | 0.89889 | 3.6346 | 2088 | 10
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.0616 | 0.093318 | 1.075 | 1.809 | 2.48 | 4.29 | 2.654 | 4.6846 | 0.76784 | 2.1696 | 49670 | 147
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.2944 | 0.16013 | 1.25 | 2.603 | 3.33 | 7.67 | 3.365 | 8.7095 | 1.213 | 4.393 | 2265 | 10
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 3.1773 | 0.11289 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 658 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 4.8838 | 0.084201 | 1.68 | 1.848 | 3.6 | 3.81 | 3.41 | 3.76 | 0.66136 | 0.91823 | 280 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.1159 | 0.10677 | 1.45 | 2.81 | 3.44 | 5.88 | 3.394 | 6.2635 | 0.74146 | 2.6265 | 1016 | 18
2024 | ALBUMIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 2.4974 | 0.075295 | 1.69 | 4.777 | 4.52 | 10.62 | 4.8445 | 9.9486 | 1.2517 | 3.3973 | 3879 | 3
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 2.8452 | 0.066534 | 1.89 | 2.652 | 4.21 | 6.38 | 4.482 | 7.3544 | 1.1169 | 2.8143 | 829 | 7
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.3073 | 0.10175 | 1.37 | 1.978 | 3.07 | 4.37 | 3.206 | 4.8124 | 0.79278 | 2.0442 | 5569 | 15
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.0682 | 0.086187 | 1.11 | 1.95 | 2.92 | 4.69 | 3.329 | 5.535 | 1.0843 | 2.7072 | 487 | 3
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.2793 | 0.1181 | 1.315 | 2.134 | 3.17 | 4.71 | 3.307 | 5.0062 | 1.1562 | 2.1182 | 3178 | 8
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.4488 | 0.072214 | 1.735 | 2.24 | 3.65 | 4.56 | 3.9125 | 4.336 | 0.83555 | 1.2779 | 179 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 2.7061 | 0.091773 | 2.59 | 3.21 | 5.69 | 7.09 | 5.455 | 7.698 | 0.75228 | 2.3921 | 789 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | BCP PLUS |  | 4.7714 | 0.15546 | 2.285 | 2.489 | 4.69 | 5.14 | 4.4205 | 5.0633 | 0.64433 | 0.94761 | 429 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | BCP PLUS |  | 2.8822 | 0.070281 | 2.02 | 2.726 | 4.16 | 5.63 | 4.58 | 5.746 | 0.85938 | 2.0604 | 904 | 4
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.3949 | 0.058333 | 1.39 | 2.348 | 3.15 | 4.82 | 3.613 | 5.1166 | 0.88781 | 1.9675 | 632 | 3
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.0342 | 0.10142 | 1.29 | 1.994 | 3.03 | 4.56 | 3.255 | 4.999 | 0.93954 | 2.3538 | 46774 | 112
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.2682 | 0.07902 | 2.085 | 3.641 | 4.4 | 7.49 | 4.393 | 7.8767 | 1.2269 | 2.5812 | 255 | 3
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 /CFAS PUC |  | 3.1089 | 0.11914 | 2.295 | 3.43 | 5.38 | 8.27 | 5.6255 | 9.4304 | 1.9238 | 4.4839 | 8022 | 11
2024 | ALBUMIN [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | BCP PLUS |  | 4.5075 | 0.060403 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 566 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.0557 | 0.11751 | 1.205 | 2.251 | 3.1 | 4.94 | 3.489 | 5.571 | 1.3126 | 3.0021 | 1123 | 9
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.3831 | 0.08093 | 1.33 | 2.48 | 3.57 | 5.29 | 3.75 | 5.711 | 1.1415 | 2.9073 | 1415 | 13
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.3615 | 0.12489 | 1.395 | 2.45 | 3.31 | 6.12 | 3.471 | 6.8296 | 0.95881 | 3.1059 | 14848 | 26
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.1466 | 0.10072 | 1.61 | 3.29 | 4.32 | 8.77 | 4.238 | 10.268 | 1.0811 | 4.8221 | 246 | 3
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.3432 | 0.1265 | 2.725 | 5.507 | 6.13 | 11.14 | 6.4715 | 9.5265 | 0.50188 | 1.1427 | 315 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 3.1615 | 0.12174 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 3.1902 | 0.094444 | 1.58 | 4.566 | 4.43 | 9.4 | 4.724 | 9.0626 | 1.4588 | 3.2964 | 3465 | 3
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.5429 | 0.16368 | 1.315 | 2.148 | 3.51 | 6.58 | 4.0325 | 7.5531 | 1.8726 | 3.8986 | 948 | 12
2024 | ALBUMIN [S] | Diagam Haut MPCOX | 23D01 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 6.4243 | 0.25149 | 2.36 | 3.286 | 5.68 | 7.88 | 6.614 | 8.837 | 2.3036 | 5.4185 | 629 | 3
2024 | ALBUMIN [S] | Diagam Moyen MPCON | 23C31 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 4.8391 | 0.11811 | 2.17 | 3.08 | 4.4 | 6.16 | 4.41 | 5.5788 | 0.49739 | 1.1609 | 531 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.454 | 0.2259 | 1.66 | 2.084 | 5.46 | 7.46 | 6.533 | 8.3478 | 3.6417 | 5.6206 | 253 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.8784 | 0.077972 | 1.47 | 2.158 | 3.24 | 4.84 | 3.262 | 5.1228 | 0.86391 | 1.9278 | 17395 | 22
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 3.6209 | 0.093371 | 1.59 | 2.92 | 3.56 | 6.49 | 3.8175 | 6.7967 | 1.0822 | 3.1441 | 19279 | 30
2024 | ALBUMIN [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | BCP PLUS |  | 2.8484 | 0.066026 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 521 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | BCP PLUS |  | 4.3312 | 0.070543 | 1.43 | 1.817 | 2.96 | 3.71 | 2.9305 | 3.608 | 0.40856 | 1.4741 | 937 | 4
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.2395 | 0.20122 | 2.7 | 3.484 | 6.79 | 7.43 | 6.522 | 8.3914 | 0.60221 | 5.3371 | 927 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.2038 | 0.10498 | 1.27 | 2.07 | 2.95 | 4.76 | 3.212 | 5.1262 | 0.92735 | 2.3707 | 62414 | 102
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.184 | 0.1673 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 163 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 4.912 | 0.073389 | 0.9 | 1.962 | 2.56 | 4.38 | 2.86 | 4.1218 | 1.0537 | 1.8624 | 202 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 2.9971 | 0.1156 | 2.82 | 3.902 | 6.43 | 8.6 | 6.391 | 8.8 | 1.8847 | 3.6453 | 2303 | 3
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 4.9689 | 0.11274 | 1.22 | 1.866 | 3.03 | 4.54 | 3.331 | 5.3364 | 1.4412 | 2.475 | 999 | 3
2024 | ALBUMIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 2.7704 | 0.063259 | 1.595 | 2.13 | 3.55 | 4.6 | 3.602 | 5.1015 | 0.91551 | 2.1772 | 1570 | 3
2024 | ALBUMIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 2.3438 | 0.048136 | 1.17 | 1.712 | 2.98 | 4.31 | 3.34 | 4.7754 | 1.3629 | 2.511 | 2736 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.3879 | 0.096 | 1.69 | 2.892 | 3.89 | 6.6 | 4.0985 | 7.1814 | 1.2356 | 3.2065 | 22943 | 80
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.3288 | 0.084407 | 1.94 | 3.906 | 4.11 | 8.02 | 4.257 | 7.4996 | 1.0392 | 1.6906 | 120 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.1025 | 0.18237 | 1.375 | 2.19 | 4.45 | 9.27 | 5.2335 | 9.962 | 2.4447 | 6.7487 | 3260 | 17
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.0972 | 0.097395 | 1.27 | 1.98 | 2.86 | 4.51 | 3.0355 | 4.8744 | 0.83181 | 2.0566 | 37984 | 47
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_P_V1_0 | 900116 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.1749 | 0.17032 | 2.54 | 4.914 | 5.25 | 11.21 | 4.823 | 12.0466 | 0.95793 | 2.7005 | 505 | 3
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.1082 | 0.19678 | 1.49 | 3.597 | 4.37 | 8.67 | 4.7525 | 10.1191 | 1.9136 | 4.7889 | 1076 | 10
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.2249 | 0.065575 | 1.165 | 1.715 | 2.58 | 3.81 | 2.389 | 4.251 | 0.41003 | 1.6127 | 145 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.2926 | 0.11169 | 2.225 | 2.863 | 4.82 | 6 | 4.863 | 6.2966 | 1.3246 | 2.8192 | 779 | 9
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 4.9443 | 0.1627 | 2.185 | 2.637 | 4.75 | 5.92 | 4.618 | 5.9885 | 1.1136 | 2.37 | 278 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.1538 | 0.19301 | 1.19 | 2.698 | 6.69 | 7.54 | 7.357 | 8.5342 | 5.2405 | 5.823 | 168 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.3435 | 0.15577 | 1.68 | 2.843 | 4.06 | 6.18 | 4.611 | 6.317 | 1.4111 | 3.2558 | 1199 | 18
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 4.9269 | 0.21735 | 2.18 | 4.04 | 5.19 | 8.31 | 5.3075 | 8.8143 | 2.2264 | 2.6708 | 167 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.0845 | 0.081791 | 1.59 | 2.74 | 4.05 | 6.3 | 4.293 | 6.7825 | 1.4893 | 3.5618 | 615 | 5
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.025 | 0.070025 | 1.55 | 2.52 | 3.63 | 5.65 | 3.839 | 6.084 | 0.97244 | 2.4878 | 4428 | 22
2024 | ALBUMIN [S] | Diagam Bas MPCOS | 24A03 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 2.5995 | 0.077477 | 2.375 | 2.995 | 4.86 | 6.11 | 5.2045 | 6.2992 | 1.4575 | 2.3522 | 1946 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.306 | 0.081577 | 1.79 | 2.604 | 3.9 | 5.79 | 4.043 | 6.3431 | 1.066 | 2.4442 | 17859 | 24
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 3.1829 | 0.070797 | 1.34 | 1.97 | 3.33 | 4.47 | 3.5425 | 5.0265 | 1.2243 | 2.8681 | 4737 | 13
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.4326 | 0.079208 | 1.58 | 2.44 | 3.55 | 5.38 | 3.651 | 5.8219 | 0.91683 | 2.5048 | 111001 | 200
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.359 | 0.073589 | 1.74 | 2.46 | 3.75 | 4.95 | 4.0135 | 4.7754 | 0.74687 | 2.5558 | 518 | 4
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.2024 | 0.10076 | 2.235 | 3.297 | 4.77 | 6.85 | 4.3345 | 6.8694 | 0.62438 | 2.4058 | 745 | 7
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.1264 | 0.21266 | 1.38 | 2.342 | 3.76 | 7.08 | 4.334 | 7.8928 | 1.7434 | 4.7576 | 4514 | 41
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.3207 | 0.085854 | 1.95 | 3.166 | 4.39 | 6.35 | 4.074 | 6.4688 | 0.70673 | 2.0114 | 1738 | 4
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.1923 | 0.08215 | 1.81 | 2.579 | 4.35 | 7.41 | 4.673 | 8.6796 | 1.337 | 5.1178 | 2105 | 24
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.3858 | 0.10431 | 1.945 | 3.371 | 4.48 | 7.47 | 4.9425 | 7.9331 | 1.2413 | 3.6352 | 1224 | 19
2024 | ALBUMIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 2.3875 | 0.074938 | 1.06 | 1.657 | 3.53 | 8.19 | 3.986 | 9.0217 | 1.6634 | 6.4527 | 1646 | 4
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 /CFAS PUC |  | 5.6454 | 0.25089 | 1.68 | 2.546 | 5.03 | 9.72 | 5.071 | 10.6154 | 1.8291 | 5.063 | 540 | 5
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 3.8661 | 0.087513 | 1.64 | 2.424 | 3.8 | 5.06 | 4.197 | 6.0456 | 1.183 | 2.6482 | 1069 | 10
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 2.786 | 0.082346 | 1.41 | 2.87 | 3.84 | 7.3 | 4.219 | 7.9318 | 1.6009 | 4.0102 | 2274 | 22
2024 | ALBUMIN [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | BCP PLUS |  | 2.9542 | 0.087552 | 1.83 | 3.556 | 4.16 | 7.23 | 4.594 | 6.7344 | 0.97331 | 2.4702 | 138 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.2994 | 0.072458 | 1.72 | 2.42 | 3.47 | 4.87 | 3.4615 | 4.8083 | 0.59924 | 1.3592 | 994 | 3
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 4.2021 | 0.13322 | 2.74 | 3.932 | 5.61 | 7.91 | 5.603 | 7.5936 | 1.0708 | 2.0844 | 495 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 2.925 | 0.061971 | 1.39 | 1.804 | 3.35 | 4.19 | 3.071 | 4.9186 | 1.0451 | 2.3648 | 750 | 7
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.0446 | 0.10021 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 381 | 3
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 4.9302 | 0.10553 | 1.635 | 2.285 | 3.79 | 4.72 | 3.7435 | 4.773 | 1.0735 | 2.1089 | 554 | 4
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 3.0695 | 0.079592 | 1.62 | 2.825 | 3.73 | 6.3 | 3.9225 | 6.6645 | 1.0942 | 2.7099 | 21042 | 29
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.5185 | 0.1254 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 79 | 3
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.324 | 0.10478 | 1.57 | 2.734 | 3.91 | 7.16 | 4.282 | 8.3158 | 1.3187 | 4.258 | 2418 | 9
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.121 | 0.10869 | 2.16 | 3.19 | 4.87 | 7.43 | 4.952 | 8.1184 | 1.2354 | 3.5146 | 20237 | 131
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.3213 | 0.098574 | 1.95 | 2.839 | 4.51 | 6.44 | 4.779 | 7.1806 | 1.4395 | 3.1876 | 19636 | 99
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.3476 | 0.10868 | 2.16 | 3.446 | 4.86 | 7.65 | 4.995 | 8.0156 | 1.3991 | 3.196 | 11922 | 26
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.3643 | 0.10512 | 2.355 | 3.552 | 4.97 | 7.1 | 5.3055 | 7.927 | 1.0055 | 2.9519 | 823 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 4.8671 | 0.21547 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 4.2173 | 0.1237 | 1.345 | 2.02 | 3.74 | 6.49 | 4.43 | 7.4333 | 2.004 | 3.6964 | 1724 | 20
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 /CFAS PUC |  | 4.2346 | 0.16031 | 1.775 | 2.893 | 4.36 | 7.74 | 4.746 | 8.6479 | 1.8476 | 3.8835 | 905 | 8
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 4.3906 | 0.071549 | 1.07 | 1.692 | 2.39 | 3.62 | 2.474 | 3.9468 | 0.73863 | 1.6842 | 2622 | 20
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.0913 | 0.13363 | 1.23 | 2.318 | 3.18 | 5.49 | 3.395 | 5.848 | 1.0769 | 3.0519 | 5520 | 30
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.1868 | 0.11676 | 1.5 | 3.023 | 3.76 | 6.68 | 3.8885 | 7.3193 | 1.0297 | 2.2389 | 841 | 6
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.4924 | 0.085128 | 0.94 | 1.57 | 2.03 | 3.35 | 2.181 | 3.8944 | 0.64196 | 1.3374 | 1934 | 13
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.1498 | 0.07919 | 1.65 | 2.542 | 3.79 | 5.66 | 3.9985 | 6.0085 | 1.0437 | 2.6313 | 16731 | 105
2024 | ALBUMIN [S] | Diagam Bas MPCOS | 23C30 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 2.4576 | 0.080152 | 2.32 | 3.23 | 5.37 | 7.69 | 5.817 | 8.594 | 2.1809 | 3.8226 | 1471 | 4
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 /CFAS PUC |  | 2.8604 | 0.079729 | 1.51 | 2.734 | 4.49 | 11.87 | 5.017 | 11.4165 | 2.1031 | 7.246 | 352 | 5
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 /CFAS PUC |  | 5.4931 | 0.22432 | 2.49 | 3.62 | 5.8 | 8.95 | 6.256 | 10.0212 | 2.2918 | 5.2337 | 6712 | 9
2024 | ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 [S,P] |  | 5.3517 | 0.14327 | 1.65 | 2.776 | 3.9 | 6.63 | 4.0365 | 7.0165 | 1.0383 | 3.1308 | 14292 | 24
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 4.8396 | 0.052873 | 0.87 | 1.174 | 1.77 | 2.37 | 1.6015 | 2.0099 | 0.15501 | 0.2522 | 48 | 2
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.2516 | 0.12064 | 1.06 | 2.672 | 2.74 | 5.43 | 2.795 | 5.2118 | 0.7115 | 2.6673 | 511 | 6
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.1418 | 0.16477 | 2.06 | 3.98 | 5.93 | 9.29 | 7.0365 | 9.4115 | 2.6436 | 6.9105 | 490 | 9
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.3876 | 0.088527 | 1.88 | 2.6 | 4.16 | 5.84 | 4.292 | 6.4236 | 1.0497 | 2.6578 | 99528 | 169
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 5.3106 | 0.1326 | 1.28 | 2.167 | 3.21 | 5.21 | 3.521 | 5.8951 | 1.2268 | 3.1175 | 27905 | 102
2024 | ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | BCG 2. GEN. [S,P] |  | 3.3948 | 0.082733 | 1.73 | 2.55 | 3.79 | 5.67 | 3.907 | 6.1253 | 0.91639 | 2.4807 | 73340 | 60
2024 | ALDOLASE [S] | ALDOLASE NORMAL | 50100221 | Cobas c501 c502 | UV METHOD,20 MIN., 37°C |  | 6.7283 | 0.27589 | 3.36 | 4.688 | 6.76 | 9.34 | 6.587 | 8.9738 | 0.82946 | 1.8723 | 416 | 2
2024 | ALDOLASE [S] | ADLOLASE HIGH | 50260421 | Cobas c501 c502 | UV METHOD,20 MIN., 37°C |  | 20.7361 | 0.79588 | 2.995 | 4.104 | 6.2 | 9.87 | 6.066 | 11.1587 | 0.9129 | 3.1499 | 748 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 127.5107 | 5.8048 | 2.97 | 3.554 | 7.72 | 9.48 | 8.5185 | 11.0286 | 3.1857 | 5.6122 | 842 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 250.614 | 7.1446 | 2.2 | 3.071 | 4.86 | 6.36 | 5.0045 | 7.0076 | 1.1936 | 2.8949 | 7847 | 8
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 237.6862 | 5.9742 | 1.85 | 2.79 | 4.27 | 9.29 | 4.227 | 9.5586 | 1.0892 | 3.4428 | 2247 | 16
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 249.261 | 10.3672 | 2.8 | 3.982 | 6.2 | 8.6 | 6.458 | 8.7998 | 1.5529 | 2.895 | 793 | 6
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 61.3184 | 2.0284 | 2.07 | 3.18 | 4.82 | 7.34 | 5.1165 | 7.9105 | 1.3668 | 3.7194 | 44922 | 59
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 241.6848 | 11.6775 | 2.36 | 3.19 | 5.57 | 7.68 | 5.127 | 8.716 | 2.0039 | 4.4922 | 270 | 5
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ (8158 OR 158) |  | 171.4425 | 7.6511 | 3.945 | 13.48 | 8.49 | 26.38 | 8.6695 | 23.1664 | 0.90096 | 3.7208 | 1093 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) |  | 229.1048 | 6.8913 | 1.99 | 3.21 | 4.6 | 6.51 | 4.782 | 6.7188 | 1.043 | 2.629 | 231 | 5
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) |  | 95.7917 | 10.6896 | 2.44 | 9.262 | 11.83 | 19.98 | 12.643 | 19.8188 | 6.1704 | 10.4268 | 336 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 91.7293 | 7.1414 | 3.66 | 12.956 | 7.64 | 25.53 | 8.212 | 22.0173 | 2.8073 | 4.9857 | 181 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ ( 8683 OR 683) |  | 111.9182 | 4.3159 | 2.6 | 3.96 | 6.11 | 9.38 | 6.381 | 10.499 | 1.9804 | 4.6254 | 8825 | 12
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) |  | 111.0454 | 4.1039 | 2.55 | 3.815 | 5.89 | 8.77 | 6.1215 | 9.659 | 1.709 | 4.5322 | 24715 | 57
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) |  | 250.6218 | 7.5173 | 2.06 | 2.988 | 4.64 | 6.79 | 4.882 | 7.3502 | 1.1968 | 3.3748 | 15957 | 42
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 249.7581 | 6.8458 | 2.32 | 3.007 | 4.97 | 6.56 | 4.7065 | 6.7684 | 0.98048 | 2.1962 | 1379 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (200 TESTS) |  | 254.7771 | 7.3928 | 2.56 | 3.113 | 5.2 | 6.39 | 4.872 | 6.2561 | 0.62252 | 1.1985 | 987 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN. 2 200 tests |  | 248.3565 | 9.1151 | 2.49 | 3.395 | 5.78 | 11.37 | 5.6905 | 13.049 | 1.2181 | 8.8708 | 2011 | 7
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 236.0527 | 7.9269 | 2.385 | 4.125 | 5.14 | 8.27 | 5.185 | 7.8225 | 1.3332 | 3.4907 | 929 | 5
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 238.2621 | 6.6431 | 2.23 | 2.842 | 4.83 | 5.94 | 4.956 | 6.3292 | 1.1125 | 2.5132 | 12712 | 15
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 256.9299 | 7.3352 | 2.24 | 3.165 | 4.87 | 6.59 | 4.981 | 7.2522 | 1.1062 | 2.7561 | 13410 | 17
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 235.6234 | 8.3983 | 2.65 | 2.848 | 5.79 | 6.35 | 7.039 | 7.0978 | 2.0242 | 3.0973 | 130 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 107.0137 | 4.0705 | 3.49 | 3.57 | 7.09 | 7.28 | 6.6085 | 6.6785 | 0.84346 | 0.9043 | 73 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 108.7826 | 3.7585 | 2.96 | 4.054 | 6.42 | 8.46 | 6.475 | 9.097 | 1.7154 | 2.7268 | 950 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 132.2463 | 4.0671 | 2.405 | 3.131 | 5.1 | 6.39 | 5.0445 | 6.5623 | 1.0402 | 2.0627 | 3423 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 91.2738 | 4.0597 | 2.77 | 3.48 | 6.08 | 7.7 | 6.095 | 8.3614 | 1.2801 | 3.5666 | 2453 | 9
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 90.5567 | 6.0685 | 3.35 | 8.934 | 8.23 | 20.18 | 7.753 | 20.5996 | 3.5743 | 6.1081 | 222 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 237.1033 | 9.8557 | 2.05 | 4.422 | 5.7 | 9.21 | 6.293 | 9.414 | 1.5437 | 6.5302 | 542 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 258.217 | 7.3466 | 1.97 | 2.84 | 4.46 | 6.25 | 4.6845 | 6.9841 | 1.318 | 3.166 | 77454 | 138
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 106.5414 | 5.6485 | 3.595 | 5.235 | 7.61 | 10.46 | 7.6145 | 11.348 | 1.8383 | 4.2699 | 793 | 10
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (400 TESTS) |  | 236.3711 | 7.4788 | 1.49 | 1.925 | 3.95 | 6.14 | 4.5255 | 7.194 | 1.9311 | 4.2695 | 1246 | 5
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 244.6435 | 12.8561 | 2.095 | 5.783 | 6.36 | 13.6 | 7.563 | 14.2237 | 3.1346 | 7.5599 | 1597 | 10
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 254.033 | 7.5636 | 2.43 | 3.163 | 5.3 | 6.52 | 5.2065 | 6.9754 | 1.0853 | 2.8273 | 29468 | 31
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 167.8421 | 6.6292 | 2.76 | 3.91 | 6.13 | 8.83 | 6.292 | 9.6632 | 1.606 | 4.2279 | 42833 | 58
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (400 TESTS) |  | 108.881 | 3.962 | 3.215 | 3.885 | 6.78 | 8.03 | 6.9935 | 8.441 | 1.4749 | 3.002 | 1429 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN.2 PRIMARY TUBE ACC. TO SCHUHMANN, [S,P] 200 tests |  | 231.8167 | 6.3052 | 2.49 | 2.932 | 5.04 | 5.88 | 4.956 | 5.2594 | 0.61953 | 1.1502 | 281 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN.2 PRIMARY TUBE ACC. TO SCHUHMANN 400 tests |  | 252.8573 | 7.5256 | 2.02 | 2.88 | 4.65 | 6.17 | 4.622 | 6.8184 | 1.4218 | 3.0214 | 960 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 409.2466 | 12.6008 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 519 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 235.1619 | 11.8005 | 2.825 | 3.845 | 6.61 | 9.71 | 6.787 | 11.5919 | 1.5289 | 5.2839 | 352 | 5
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) |  | 249.1263 | 6.2585 | 2.23 | 2.526 | 4.72 | 5.3 | 4.378 | 6.1232 | 1.2752 | 2.159 | 396 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] |  | 240.5113 | 9.3009 | 2.485 | 3.185 | 6.38 | 7.37 | 6.71 | 7.9075 | 2.4849 | 5.0612 | 106 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 231.3121 | 11.3346 | 3.17 | 7.604 | 7.32 | 15.55 | 7.896 | 13.8826 | 1.863 | 4.7274 | 596 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 244.119 | 9.8998 | 3.24 | 3.984 | 6.84 | 8.55 | 7.36 | 9.2962 | 1.767 | 3.1659 | 1739 | 5
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (400 TESTS) |  | 234.3442 | 6.9339 | 2.5 | 2.945 | 5.52 | 6.03 | 5.4415 | 6.5445 | 0.87229 | 2.2602 | 1046 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) |  | 106.854 | 3.4661 | 3.17 | 4.226 | 6.8 | 8.81 | 7.255 | 9.4664 | 1.5629 | 3.2082 | 630 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (200 TESTS) |  | 92.6821 | 2.904 | 2.395 | 4.13 | 5.06 | 8.35 | 5.1955 | 8.4525 | 1.3699 | 1.6288 | 390 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ (8158 OR 158) |  | 248.4461 | 6.49 | 2.35 | 2.86 | 4.71 | 6.32 | 4.3185 | 6.1285 | 0.51924 | 2.3975 | 425 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 249.1925 | 7.9077 | 2.22 | 3.798 | 4.89 | 8.5 | 5.133 | 9.09 | 1.5322 | 3.4519 | 7523 | 28
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ (8158 OR 158) |  | 235.5149 | 8.2551 | 2.73 | 4.088 | 6.05 | 8.98 | 5.916 | 9.733 | 1.2441 | 3.2465 | 1250 | 6
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) |  | 234.2402 | 6.9072 | 2.31 | 3.166 | 4.97 | 6.83 | 5.137 | 7.3154 | 1.1905 | 2.7689 | 39544 | 80
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 91.7047 | 3.6882 | 2.475 | 4.338 | 5.72 | 10.63 | 6.0415 | 11.331 | 1.7169 | 4.4173 | 15472 | 86
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) |  | 252.5983 | 7.8065 | 2.31 | 3.16 | 5.05 | 6.84 | 5.219 | 7.5056 | 1.2634 | 3.0606 | 54136 | 81
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN. 2 200 tests |  | 102.7993 | 3.9094 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 181 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] |  | 239.7376 | 6.6234 | 2.55 | 2.935 | 5.15 | 5.97 | 4.9585 | 6.0752 | 0.76499 | 1.5944 | 1190 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 93.2187 | 2.9375 | 2.4 | 3.551 | 5.21 | 7.72 | 5.2485 | 9.0527 | 1.1325 | 3.4534 | 9389 | 38
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN. 2 200 tests |  | 91.2612 | 3.6327 | 2.77 | 5.262 | 6.39 | 11.66 | 6.57 | 11.8886 | 2.2835 | 5.7742 | 794 | 11
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 109.9473 | 4.6546 | 3.48 | 4.15 | 7.32 | 8.9 | 7.163 | 8.7044 | 1.915 | 4.674 | 2114 | 7
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 231.0132 | 7.8812 | 2.82 | 3.596 | 5.8 | 7.32 | 5.5575 | 7.3841 | 0.81311 | 3.0947 | 704 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ ( 8683 OR 683) |  | 243.3834 | 10.624 | 2.2 | 3.182 | 4.76 | 8.4 | 5.0305 | 8.9675 | 1.1436 | 4.0772 | 795 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 105.2196 | 4.8766 | 3.86 | 5.475 | 7.98 | 11.36 | 8.187 | 12.954 | 2.0487 | 4.9395 | 7190 | 12
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 102.3558 | 4.2893 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 66.9989 | 2.0162 | 1.58 | 2.715 | 4.01 | 6.56 | 4.469 | 7.256 | 1.7431 | 3.6425 | 7785 | 49
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ ( 8683 OR 683) |  | 106.6778 | 5.0323 | 3.73 | 6.228 | 7.95 | 14.04 | 8.675 | 15.217 | 2.5222 | 5.1841 | 810 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 90.0293 | 3.2155 | 3.38 | 3.89 | 6.82 | 7.75 | 6.557 | 7.1232 | 0.46755 | 2.2774 | 536 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) |  | 251.4747 | 8.1114 | 2.265 | 3.064 | 5.09 | 7.36 | 5.325 | 8.2567 | 1.6029 | 4.0358 | 13541 | 30
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN.2 PRIMARY TUBE ACC. TO SCHUHMANN, [S,P] 200 tests |  | 247.6365 | 9.693 | 2.67 | 3.57 | 6.03 | 7.54 | 6.13 | 8.8325 | 1.7587 | 3.7184 | 2990 | 7
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN. 2 200 tests |  | 231.5857 | 8.2415 | 2.88 | 4.229 | 6.62 | 8.97 | 6.325 | 9.473 | 1.1568 | 4.2416 | 496 | 11
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 102.7545 | 5.4666 | 4.29 | 6.124 | 8.89 | 12.95 | 8.788 | 13.3452 | 1.9166 | 5.5355 | 525 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 29.5778 | 1.9644 | 4.615 | 7.185 | 12.25 | 17.68 | 12.242 | 20.2239 | 3.7927 | 9.1622 | 1353 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 103.526 | 4.5237 | 3.59 | 4.641 | 7.52 | 9.26 | 7.679 | 10.3807 | 1.3187 | 4.1342 | 635 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 247.7509 | 8.7896 | 3.11 | 4.246 | 6.37 | 8.88 | 5.908 | 10.0782 | 1.4049 | 3.9421 | 643 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN.2 PRIMARY TUBE ACC. TO SCHUHMANN, [S,P] 200 tests |  | 237.8977 | 7.0192 | 2.685 | 3.597 | 5.46 | 7.33 | 4.93 | 6.8405 | 0.60293 | 1.7592 | 613 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 239.8714 | 5.9225 | 1.75 | 2.62 | 3.93 | 6.48 | 3.997 | 7.121 | 1.0739 | 2.9583 | 5590 | 36
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (400 TESTS) |  | 367.1533 | 7.301 | 1.46 | 1.65 | 3.29 | 3.57 | 3.7395 | 3.902 | 1.2802 | 1.4963 | 244 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 264.6049 | 7.3909 | 2.105 | 3.643 | 4.42 | 7.46 | 4.7025 | 7.3029 | 0.67839 | 1.5755 | 691 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 248.0978 | 12.4215 | 3.04 | 6.52 | 7 | 13.34 | 7.569 | 14.546 | 2.2016 | 5.0364 | 637 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (400 TESTS) |  | 63.5063 | 2.4623 | 2.21 | 3.654 | 5.41 | 7.87 | 5.9525 | 8.2936 | 1.9933 | 3.8357 | 6217 | 7
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) |  | 111.2503 | 3.7912 | 2.53 | 3.65 | 5.62 | 7.94 | 5.786 | 8.7788 | 1.4609 | 3.6264 | 82317 | 114
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 103.7614 | 4.2677 | 2.755 | 4.192 | 5.95 | 8.45 | 6.124 | 8.1966 | 2.007 | 2.5323 | 466 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) |  | 254.7538 | 11.904 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 208 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 240.6056 | 6.6932 | 2 | 2.95 | 4.49 | 6.68 | 4.6035 | 7.2293 | 1.1537 | 3.1552 | 63173 | 176
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) |  | 109.3894 | 3.807 | 2.81 | 3.4 | 5.92 | 7.78 | 5.738 | 8.7414 | 1.2381 | 2.8661 | 436 | 6
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 232.6087 | 10.5524 | 2.34 | 2.764 | 5.32 | 13.61 | 5.353 | 14.6368 | 1.5522 | 10.9543 | 805 | 6
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 109.5092 | 4.405 | 2.985 | 4.671 | 6.24 | 9.04 | 6.612 | 8.745 | 1.5936 | 3.6976 | 749 | 6
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 105.3626 | 5.8516 | 3.3 | 4.672 | 8.4 | 10.44 | 9.383 | 12.1314 | 3.0623 | 5.2977 | 727 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 234.4926 | 10.2522 | 2.01 | 3.886 | 4.84 | 10.7 | 5.502 | 12.2818 | 1.7655 | 6.5519 | 1857 | 16
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ (8158 OR 158) |  | 93.6442 | 5.0112 | 2.74 | 11.63 | 11.74 | 24.12 | 13.754 | 24.8432 | 3.6784 | 12.9101 | 498 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ ( 8683 OR 683) |  | 103.6327 | 3.9994 | 2.62 | 4.74 | 5.8 | 9.74 | 6.369 | 10.368 | 1.6292 | 3.7537 | 2149 | 10
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ ( 8683 OR 683) |  | 236.6747 | 8.2457 | 2.18 | 2.989 | 5.07 | 7.16 | 5.394 | 8.2832 | 1.8868 | 4.0822 | 5065 | 10
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 250.1519 | 8.7015 | 2.51 | 7.94 | 5.24 | 16.38 | 5.367 | 15.7559 | 1.149 | 3.3711 | 464 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 114.298 | 3.2512 | 2.175 | 2.888 | 4.64 | 6.48 | 4.5445 | 7.0624 | 0.94955 | 2.8426 | 23142 | 19
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] |  | 107.8109 | 4.3769 | 2.605 | 3.716 | 5.99 | 12.83 | 6.354 | 15.0669 | 2.1882 | 3.9276 | 734 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 251.3135 | 10.7438 | 3.1 | 5.128 | 7.02 | 11.98 | 7.3245 | 13.975 | 2.1431 | 5.5548 | 8372 | 13
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 88.4308 | 4.3724 | 4.16 | 4.62 | 8.77 | 9.63 | 8.7675 | 10.3478 | 1.4508 | 3.6578 | 467 | 6
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 107.9181 | 5.2537 | 3.995 | 4.94 | 8.52 | 10.1 | 8.5965 | 11.2735 | 1.9713 | 4.4296 | 2281 | 6
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 113.0208 | 3.5417 | 2.44 | 3.29 | 5.28 | 7.08 | 5.414 | 7.8146 | 1.2367 | 3.0813 | 50871 | 45
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 110.3401 | 3.367 | 2.54 | 3.215 | 5.57 | 6.82 | 5.5445 | 7.3865 | 1.1631 | 2.7566 | 9527 | 9
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 94.6209 | 3.6336 | 2.03 | 4.252 | 5.19 | 9.63 | 5.852 | 10.8582 | 2.0936 | 4.533 | 6625 | 43
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 341.4327 | 10.7376 | 2.475 | 2.893 | 5.43 | 6.73 | 5.493 | 7.3429 | 1.543 | 3.2545 | 1366 | 10
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 254.5119 | 8.531 | 2.12 | 3.54 | 4.8 | 8.12 | 5.049 | 8.9328 | 1.3888 | 3.7933 | 30607 | 85
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN. 2 200 tests |  | 102.3959 | 4.7442 | 3.68 | 5.468 | 7.65 | 11.51 | 7.9425 | 11.2688 | 1.4751 | 3.8662 | 1267 | 15
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 237.0361 | 7.0184 | 2.365 | 3.201 | 5.12 | 6.9 | 5.194 | 7.424 | 1.1423 | 2.9552 | 29097 | 38
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] |  | 111.8423 | 6.8914 | 3.05 | 3.988 | 6.26 | 7.95 | 6.911 | 8.9434 | 2.7156 | 3.9713 | 137 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 249.7669 | 18.3636 | 2.99 | 6.808 | 6.58 | 25.31 | 6.512 | 23.1733 | 1.1626 | 5.6445 | 521 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 115.2334 | 4.3259 | 2.21 | 4.27 | 5.3 | 9.56 | 5.726 | 10.4576 | 1.8166 | 4.1811 | 34600 | 58
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) |  | 108.7383 | 5.8976 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 214 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 101.4776 | 4.3041 | 3.09 | 4.674 | 6.65 | 9.98 | 6.8655 | 11.2836 | 1.5956 | 4.4192 | 3976 | 25
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 250.133 | 7.9846 | 2.61 | 3.332 | 5.66 | 7.19 | 5.436 | 7.7228 | 0.7984 | 2.9478 | 1543 | 5
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (400 TESTS) |  | 353.222 | 11.538 | 2.5 | 3.766 | 5.64 | 7.93 | 5.673 | 8.1724 | 1.4294 | 3.2325 | 3582 | 5
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ (8158 OR 158) |  | 238.5286 | 10.0634 | 2 | 5.182 | 7.73 | 12.91 | 8.938 | 13.5912 | 5.1382 | 6.6708 | 308 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ (8158 OR 158) |  | 113.1882 | 3.987 | 2.97 | 13.71 | 6.58 | 26.84 | 6.871 | 23.909 | 1.7242 | 3.7936 | 2511 | 6
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ ( 8683 OR 683) |  | 251.7878 | 6.9983 | 1.935 | 3.167 | 4.43 | 6.99 | 4.683 | 8.0607 | 1.4194 | 2.7706 | 3006 | 10
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) |  | 233.8811 | 7.4883 | 2.26 | 3.176 | 5.16 | 6.92 | 5.4845 | 7.904 | 1.6001 | 3.8538 | 11393 | 36
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (400 TESTS) |  | 252.2909 | 7.2658 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 667 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 251.6929 | 7.7124 | 2.22 | 3.199 | 5 | 7.22 | 5.258 | 7.8844 | 1.3977 | 3.3709 | 52013 | 72
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 104.7366 | 4.4547 | 3.61 | 4.764 | 7.38 | 10.47 | 7.458 | 11.3008 | 1.8673 | 4.4603 | 1638 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 227.5026 | 7.8988 | 2.745 | 3.42 | 5.84 | 6.93 | 6.1215 | 7.197 | 1.7195 | 2.0623 | 311 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 230.3292 | 9.7286 | 3.805 | 5.182 | 7.99 | 10.62 | 8.1785 | 10.7257 | 1.4376 | 3.4336 | 689 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 243.8775 | 9.0833 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 600 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 226.7906 | 7.9206 | 3.44 | 4.988 | 6.87 | 10.4 | 6.058 | 10.8616 | 1.2017 | 3.085 | 363 | 5
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN.2 PRIMARY TUBE ACC. TO SCHUHMANN 400 tests |  | 113.4046 | 3.3798 | 1.98 | 3.166 | 4.39 | 6.4 | 4.361 | 6.3372 | 0.98638 | 1.9813 | 590 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 33.7613 | 1.7579 | 4.51 | 5.393 | 9.3 | 10.89 | 8.4645 | 11.0051 | 1.0479 | 2.6703 | 3911 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] |  | 111.9444 | 4.5197 | 3.135 | 4.395 | 6.84 | 8.92 | 7.549 | 9.6473 | 2.0994 | 3.6439 | 3044 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 104.8072 | 4.7353 | 3.175 | 4.769 | 7.14 | 10.72 | 7.4635 | 11.7399 | 1.9971 | 4.7875 | 17197 | 70
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 375.9037 | 7.6245 | 1.38 | 1.718 | 3.15 | 4.02 | 3.657 | 4.4164 | 0.83495 | 2.1809 | 135 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 107.2697 | 5.1946 | 3 | 4.57 | 6.67 | 10.79 | 7.247 | 12.8755 | 2.1266 | 5.323 | 2597 | 11
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 94.1822 | 3.1548 | 2.17 | 3.52 | 4.91 | 8.24 | 5.224 | 9.2637 | 1.5962 | 3.8115 | 20649 | 129
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (200 TESTS) |  | 230.3514 | 8.5431 | 2.6 | 2.632 | 5.51 | 7.01 | 6.121 | 8.0722 | 1.9035 | 3.7954 | 461 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 233.8226 | 6.3015 | 2.19 | 2.678 | 4.84 | 5.69 | 5.05 | 5.9228 | 1.0671 | 2.7616 | 814 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 96.753 | 3.6504 | 2.15 | 5.33 | 4.76 | 10.99 | 5.0855 | 9.9195 | 1.1923 | 2.6066 | 1083 | 5
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (400 TESTS) |  | 71.3127 | 2.5904 | 1.685 | 2.3 | 4.95 | 6.49 | 5.715 | 7.9475 | 2.9868 | 4.4532 | 984 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) |  | 102.2457 | 4.4484 | 3.095 | 4.6 | 6.79 | 10.12 | 6.9415 | 10.926 | 1.693 | 4.5014 | 4630 | 27
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 335.753 | 12.0542 | 2.18 | 3.315 | 5.35 | 7.6 | 5.7805 | 8.6303 | 2.0159 | 4.2466 | 30908 | 49
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 107 | 8.6603 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) |  | 254.844 | 7.8048 | 1.85 | 2.211 | 4.77 | 4.91 | 5.3385 | 5.5397 | 1.9487 | 3.2474 | 50 | 5
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) |  | 111.9369 | 3.9284 | 2.385 | 3.316 | 5.36 | 7.47 | 5.8925 | 8.504 | 1.957 | 3.6204 | 1360 | 6
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] |  | 91.0609 | 2.9415 | 3.19 | 3.534 | 6.45 | 7.11 | 6.0465 | 6.6805 | 0.77291 | 0.83475 | 23 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 242.0962 | 6.2223 | 1.905 | 3.18 | 4.12 | 6.92 | 4.217 | 8.249 | 0.98912 | 2.9038 | 12417 | 33
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) |  | 102.5812 | 4.4153 | 4.39 | 8.714 | 9.16 | 17.48 | 9.5005 | 15.3995 | 2.2482 | 3.0268 | 32 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2, [S,P] ACN:158 |  | 101.9333 | 5.3502 | 4.04 | 6.184 | 8.04 | 16.89 | 7.128 | 16.7291 | 2.2658 | 9.1106 | 90 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (200 TESTS) |  | 111.7705 | 4.3386 | 3.16 | 4.021 | 6.58 | 8.13 | 6.0955 | 7.9805 | 0.39957 | 2.9104 | 1050 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) |  | 101.1463 | 3.6302 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 41 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) |  | 102.8921 | 4.4325 | 3.325 | 4.154 | 8.14 | 8.98 | 7.878 | 10.7732 | 1.3682 | 5.2515 | 482 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) |  | 102.9952 | 4.1699 | 2.87 | 4.254 | 6.73 | 9.41 | 6.933 | 10.1599 | 1.9945 | 4.6802 | 12544 | 41
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) |  | 102.0008 | 3.6598 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 236 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ ( 8683 OR 683) |  | 252.5692 | 10.7823 | 2.425 | 3.444 | 6.04 | 8.04 | 6.7635 | 9.1758 | 2.3472 | 4.8977 | 4973 | 7
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] |  | 253.5941 | 7.9139 | 2.7 | 3.144 | 5.71 | 6.64 | 5.8135 | 6.8485 | 1.2032 | 2.1414 | 2305 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c701/ c702 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 109.3571 | 5.522 | 3.28 | 5.526 | 6.77 | 11.59 | 6.447 | 12.648 | 1.6378 | 2.947 | 850 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 218.5651 | 6.1845 | 1.215 | 1.894 | 3.23 | 6.15 | 3.452 | 6.49 | 1.2902 | 4.5305 | 5102 | 46
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN. 2 200 tests |  | 247.5781 | 9.8028 | 2.885 | 4.936 | 6.21 | 11.25 | 6.2405 | 11.2536 | 1.375 | 4.4854 | 942 | 13
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 259.476 | 8.8095 | 2.06 | 3.35 | 4.64 | 7.75 | 5.154 | 8.706 | 1.7273 | 3.733 | 23328 | 37
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 347.1095 | 9.8985 | 1.02 | 1.676 | 3.05 | 6.09 | 3.483 | 6.6064 | 1.6112 | 4.7281 | 4058 | 30
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 60.6819 | 2.211 | 2.93 | 3.695 | 5.97 | 7.83 | 6.0555 | 8.6441 | 1.2416 | 3.3248 | 1932 | 13
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 27.2767 | 1.4445 | 4.935 | 5.465 | 10.46 | 11.65 | 10.3735 | 12.751 | 1.7481 | 4.9389 | 1452 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN.2 PRIMARY TUBE ACC. TO SCHUHMANN, [S,P] 200 tests |  | 91.1524 | 3.0032 | 2.38 | 3.37 | 5.51 | 7.17 | 5.3135 | 7.309 | 1.0118 | 2.6964 | 961 | 8
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 104.8609 | 2.9223 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 624 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) |  | 238.8562 | 7.6155 | 2 | 3.19 | 4.74 | 6.48 | 5.139 | 7.0992 | 1.3525 | 3.573 | 1325 | 6
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 114.7525 | 3.7978 | 2.18 | 3.59 | 4.92 | 8.12 | 5.181 | 9.0558 | 1.5142 | 3.8772 | 135329 | 238
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) |  | 237.842 | 16.941 | 2.19 | 5.13 | 7.87 | 11.88 | 8.448 | 12.5154 | 3.3432 | 7.7092 | 462 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 105.4424 | 4.4206 | 3.07 | 5.297 | 6.95 | 11.4 | 7.3045 | 12.2027 | 1.8389 | 5.5873 | 5349 | 23
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) |  | 249.825 | 9.1462 | 2.17 | 3.488 | 5.22 | 8.03 | 5.363 | 8.8586 | 1.4328 | 4.4977 | 7226 | 29
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID (400 TESTS) |  | 180.1579 | 7.9534 | 3.1 | 4.47 | 6.84 | 9.89 | 7.196 | 10.6282 | 2.0878 | 4.3601 | 5216 | 7
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 246.4629 | 9.6049 | 2.15 | 3.19 | 5.44 | 7.44 | 6.145 | 8.611 | 2.6925 | 4.8465 | 458 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) |  | 91.0929 | 4.7479 | 2.455 | 4.269 | 6.37 | 14.04 | 6.839 | 15.2666 | 2.5795 | 9.1131 | 3801 | 32
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) |  | 91.3892 | 3.4827 | 2.57 | 3.978 | 5.8 | 8.82 | 5.939 | 9.9515 | 1.6448 | 4.1152 | 16166 | 88
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 228.483 | 5.658 | 2.28 | 2.554 | 4.63 | 5.11 | 4.425 | 4.8396 | 0.54263 | 1.1322 | 489 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 93.6982 | 3.0275 | 2.275 | 4.372 | 5.08 | 10.97 | 5.4005 | 13.1161 | 1.5537 | 3.4966 | 4659 | 19
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN.2 PRIMARY TUBE ACC. TO SCHUHMANN, [S,P] 200 tests |  | 111.6784 | 4.4654 | 2.86 | 4.116 | 6.54 | 9.21 | 7.201 | 9.5462 | 2.0258 | 3.5784 | 2941 | 5
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 233.6493 | 6.5863 | 2.22 | 3.38 | 4.79 | 7.45 | 4.9385 | 8.2679 | 1.2254 | 3.032 | 30685 | 52
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 166.1912 | 5.8045 | 2.82 | 3.87 | 6.01 | 8.03 | 6 | 8.457 | 1.308 | 3.2896 | 2244 | 16
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 111.5719 | 3.5334 | 3.03 | 3.5 | 6.25 | 7.16 | 5.5415 | 7.4225 | 0.66494 | 2.0105 | 1951 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 255.1733 | 8.1189 | 2.05 | 4.027 | 4.64 | 9.17 | 4.9295 | 10.1731 | 1.4478 | 3.9862 | 8374 | 25
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 103.3229 | 5.7372 | 4.52 | 6.658 | 9.38 | 14.91 | 10.587 | 15.5866 | 3.3387 | 4.7393 | 131 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 27.8939 | 1.781 | 5.045 | 5.746 | 10.86 | 12.3 | 11.311 | 13.8437 | 2.406 | 7.2314 | 2661 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | IFCC, GEN 2 [S,P] |  | 373.3356 | 9.8879 | 1.25 | 3.118 | 3.24 | 6.47 | 3.481 | 6.0676 | 0.67696 | 1.9396 | 1052 | 5
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ (8158 OR 158) |  | 102.2457 | 3.9035 | 3.02 | 4.29 | 7.02 | 9.7 | 7.043 | 11.1021 | 0.84348 | 6.5208 | 409 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ ( 8683 OR 683) |  | 94.003 | 5.6539 | 2.71 | 3.881 | 6.66 | 11.78 | 7.0305 | 12.2016 | 1.9033 | 6.4903 | 2192 | 12
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 111.2496 | 3.5478 | 2.4 | 3.985 | 5.34 | 8.58 | 5.566 | 9.5322 | 1.4607 | 3.6657 | 71839 | 79
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 249.4623 | 12.7016 | 7.515 | 15.865 | 15.39 | 31.44 | 15.1525 | 28.813 | 2.8357 | 4.6586 | 305 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] |  | 94.5986 | 6.5338 | 3.44 | 18.668 | 9.67 | 42.55 | 11.04 | 40.5672 | 4.1173 | 10.2772 | 1154 | 6
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) |  | 108.2789 | 3.3123 | 2.83 | 4.376 | 5.76 | 9.31 | 5.722 | 9.1332 | 1.5824 | 3.3727 | 483 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 683 (c311/501) or 8683 (c502) |  | 233.5162 | 7.518 | 1.91 | 3.066 | 4.41 | 8.12 | 4.694 | 8.6942 | 1.124 | 3.5131 | 3583 | 22
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) |  | 233.0942 | 6.4364 | 1.845 | 4.31 | 4.38 | 10.03 | 4.933 | 10.4987 | 1.3728 | 4.1738 | 1085 | 12
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 103.005 | 3.1599 | 2.5 | 3.722 | 5.51 | 7.58 | 5.617 | 7.512 | 0.96682 | 2.6252 | 201 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] ACN: 158 |  | 231.6264 | 6.7262 | 2.24 | 2.92 | 4.85 | 6.37 | 5.066 | 6.7272 | 1.2085 | 2.7628 | 4372 | 7
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 ACC. TO TIETZ (8158 OR 158) |  | 251.9227 | 8.6066 | 2.49 | 6.792 | 5.69 | 13.41 | 6.135 | 12.7768 | 1.8673 | 3.3731 | 1702 | 3
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | IFCC, GEN 2 [S,P] 158 (c311/501) or 8158 (c502) |  | 258.2178 | 6.5283 | 2.09 | 3.24 | 4.32 | 6.81 | 4.4435 | 7.072 | 1.1168 | 2.3612 | 348 | 2
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] |  | 240.966 | 12.6487 | 3.38 | 9.264 | 8.35 | 18.82 | 9.172 | 16.8772 | 2.8742 | 4.0654 | 705 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC, ACC. TO TIETZ GEN.2 [S,P] |  | 253.891 | 7.5109 | 2.35 | 3.374 | 5.45 | 7.58 | 5.434 | 8.6923 | 1.1954 | 3.2858 | 1270 | 4
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN. 2 200 tests |  | 111.3669 | 4.1718 | 3.2 | 4.86 | 7 | 10.4 | 7.0735 | 10.884 | 1.6932 | 4.4462 | 3540 | 20
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN. 2 200 tests |  | 234.4141 | 9.8181 | 2.96 | 4.42 | 6.49 | 9.5 | 6.5985 | 10.5249 | 1.5844 | 4.2773 | 2242 | 20
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, ACC. TO SCHUMANN GEN.2 [S,P] 400 tests |  | 90.071 | 3.6156 | 3.49 | 4.53 | 7.13 | 10.16 | 6.911 | 10.7165 | 1.442 | 2.9733 | 731 | 7
2024 | ALKALINE PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, GEN.2 PRIMARY TUBE ACC. TO SCHUHMANN 400 tests |  | 93.4165 | 1.9019 | 1.9 | 2.446 | 3.85 | 4.9 | 3.59 | 4.4804 | 0.42816 | 0.5959 | 242 | 2
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 165.8889 | 4.172 | 1.6 | 2.278 | 3.71 | 4.88 | 3.642 | 5.7476 | 1.4424 | 3.1625 | 324 | 3
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 151.5816 | 2.3722 | 1.57 | 1.93 | 3.3 | 4.04 | 3.53 | 4.294 | 0.93522 | 1.0985 | 98 | 2
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 141.2122 | 4.6134 | 1.315 | 3.102 | 3.92 | 7.23 | 4.5525 | 7.7752 | 1.8164 | 4.64 | 1951 | 11
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 162.0898 | 2.8991 | 1.28 | 1.832 | 2.69 | 3.88 | 2.454 | 3.8626 | 0.29427 | 0.97419 | 323 | 2
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 98.1561 | 3.1189 | 1.28 | 2.292 | 4.13 | 8.02 | 4.3795 | 8.6738 | 1.9932 | 4.6958 | 212 | 2
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 136.1006 | 2.5726 | 1.19 | 1.654 | 2.71 | 4.19 | 2.764 | 4.81 | 0.72632 | 2.4388 | 3664 | 11
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 114.9755 | 3.065 | 1.67 | 3.029 | 4.1 | 6.59 | 4.5115 | 7.3095 | 1.3841 | 3.4278 | 1585 | 5
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 135.1723 | 4.2139 | 1.85 | 3.132 | 4.2 | 7.4 | 4.7055 | 8.3683 | 1.6382 | 3.4971 | 1311 | 3
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 93.4685 | 3.1433 | 1.83 | 3.455 | 5.36 | 7.02 | 6.1075 | 7.44 | 2.621 | 3.702 | 638 | 9
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 162.1884 | 4.9794 | 1.51 | 2.836 | 3.97 | 8.51 | 4.684 | 8.671 | 1.3446 | 4.5066 | 207 | 2
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 86.2209 | 2.7711 | 2.16 | 3.982 | 5.26 | 8 | 6.028 | 7.2161 | 1.2459 | 2.7964 | 408 | 2
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 69001T | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 80.5458 | 1.1278 | 2.27 | 3.916 | 4.48 | 7.73 | 4.1295 | 6.8778 | 0.20012 | 0.56954 | 59 | 2
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 90.423 | 3.8658 | 1.54 | 3.328 | 4.87 | 9.81 | 5.456 | 10.2048 | 2.5637 | 5.7817 | 3213 | 13
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 96.8094 | 1.7088 | 1.25 | 1.77 | 2.59 | 3.99 | 2.655 | 3.872 | 0.56008 | 1.5116 | 299 | 2
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 134.6048 | 4.6198 | 3.445 | 3.896 | 7.53 | 9.06 | 7.6795 | 9.8073 | 2.0571 | 3.3685 | 126 | 3
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 142.4877 | 5.9447 | 1.235 | 2.41 | 4.9 | 8.17 | 4.8725 | 8.9255 | 2.7742 | 6.6874 | 1745 | 10
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 128.0522 | 3.9676 | 1.2 | 1.885 | 2.83 | 5.45 | 3.044 | 5.4698 | 0.8223 | 2.5316 | 5863 | 15
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 85.7053 | 2.0452 | 1.29 | 2.242 | 3.08 | 5.47 | 3.223 | 5.958 | 0.98501 | 2.5207 | 9027 | 16
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 82.8796 | 3.4144 | 1.81 | 3.848 | 4.71 | 8.82 | 5.33 | 9.798 | 2.1952 | 5.1825 | 2800 | 4
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 113.1509 | 3.3253 | 1.2 | 3.274 | 4.49 | 7.93 | 4.446 | 8.6522 | 1.5309 | 5.151 | 212 | 2
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 99.1515 | 2.8409 | 1.77 | 3.348 | 4.62 | 7.41 | 5.0115 | 8.2745 | 1.5314 | 3.3237 | 1520 | 4
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 113.8482 | 2.251 | 1.425 | 2.657 | 3.31 | 5.5 | 3.727 | 6.0943 | 1.0433 | 2.0734 | 112 | 2
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 155.2266 | 3.5982 | 1.4 | 3.368 | 3.73 | 7.84 | 3.641 | 8.3138 | 0.49433 | 5.1231 | 906 | 4
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 134.7273 | 1.3159 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22 | 2
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | InteliQ Immunology 3 | 69003T | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 171.5846 | 2.888 | 0.63 | 3.562 | 1.13 | 6.52 | 1.146 | 6.4654 | 0.56713 | 1.3005 | 65 | 2
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 87.3889 | 2.9572 | 1.895 | 3.315 | 4.78 | 7.82 | 4.9555 | 7.5645 | 1.3586 | 3.7676 | 1023 | 5
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 88.0722 | 2.77 | 1.175 | 1.796 | 2.78 | 6.17 | 3.1495 | 7.215 | 1.3972 | 4.2671 | 1675 | 16
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 83.7056 | 1.952 | 1.975 | 2.661 | 4.25 | 5.37 | 3.911 | 5.1029 | 0.64663 | 1.655 | 900 | 2
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | InteliQ Immunology 3 | 85723T | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 182.1274 | 4.3294 | 1.565 | 2.192 | 3.63 | 4.6 | 3.53 | 4.8734 | 0.83445 | 1.4469 | 871 | 2
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 126.1612 | 4.0757 | 1.79 | 2.825 | 5.04 | 6.37 | 5.756 | 6.8275 | 1.8606 | 4.1498 | 1852 | 3
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 136.8336 | 5.6531 | 1.31 | 1.951 | 5.48 | 8.42 | 6.0375 | 9.1258 | 4.0646 | 6.8246 | 565 | 7
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 152.5604 | 4.1986 | 1.805 | 2.732 | 4.19 | 5.78 | 4.365 | 6.5166 | 1.4052 | 3.2764 | 230 | 3
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 81.1059 | 3.0643 | 2.415 | 3.814 | 6.24 | 8.98 | 6.779 | 10.4218 | 2.3497 | 4.5665 | 197 | 3
2024 | ALPHA 1-ANTITRYPSIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2 |  | 81.1884 | 2.6978 | 3.08 | 3.74 | 6.51 | 7.94 | 6.235 | 8.0616 | 1.2525 | 3.0046 | 181 | 2
2024 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Bas MPCOS | 220817 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST |  | 136.8 | 5.0284 | 1.96 | 3.438 | 5.1 | 8.14 | 6.119 | 9.0814 | 2.3675 | 4.6722 | 435 | 3
2024 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Haut MPCOX | 220819 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST |  | 366.5674 | 7.66 | 1.525 | 2.066 | 3.3 | 4.58 | 3.45 | 5.01 | 1.0003 | 1.9376 | 430 | 3
2024 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Moyen MPCON | 23C31 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST |  | 243.6988 | 14.7935 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 83 | 2
2024 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Haut MPCOX | 230226 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST |  | 355.0489 | 11.1869 | 1.28 | 2.82 | 3.38 | 8.29 | 3.541 | 8.4336 | 1.4983 | 3.272 | 675 | 4
2024 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Haut MPCOX | 231020 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST |  | 354.7799 | 12.8939 | 1.71 | 2.64 | 4.83 | 6.59 | 5.528 | 7.946 | 2.0957 | 4.1478 | 963 | 4
2024 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Moyen MPCON | 220818 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST |  | 273.2741 | 7.6824 | 1.54 | 2.298 | 3.69 | 6.68 | 3.8685 | 7.5717 | 0.89516 | 4.4337 | 394 | 3
2024 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Bas MPCOS | 23C30 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST |  | 124.144 | 4.5934 | 3.18 | 3.938 | 6.66 | 7.9 | 6.448 | 8.1222 | 1.265 | 2.3934 | 1319 | 3
2024 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Bas MPCOS | 230224 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST |  | 133.1656 | 4.9089 | 1.92 | 2.819 | 4.55 | 7.14 | 4.9215 | 6.9599 | 1.5108 | 3.2822 | 483 | 3
2024 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Moyen MPCON | 230225 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST |  | 263.6721 | 9.6512 | 1.32 | 2.32 | 3.71 | 7.25 | 3.96 | 7.637 | 1.5175 | 3.8577 | 671 | 4
2024 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Bas MPCOS | 231018 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST |  | 133.8833 | 4.051 | 2.15 | 3.958 | 4.9 | 8.94 | 5.46 | 9.526 | 1.2168 | 3.3764 | 677 | 3
2024 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Haut MPCOX | 23D01 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST |  | 313.4063 | 12.7146 | 3.18 | 4.18 | 6.62 | 9.21 | 7.117 | 10.3256 | 1.7937 | 4.3005 | 891 | 4
2024 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN [S] | Diagam Moyen MPCON | 231019 | Cobas (France controls) | IMMUNOTURB. TEST |  | 258.6277 | 9.6643 | 1.71 | 3 | 5.01 | 7.72 | 5.001 | 8.683 | 3.0626 | 4.2413 | 967 | 4
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 43.7 | 0.70616 | 1.2 | 1.61 | 2.54 | 3.69 | 2.658 | 4.024 | 0.5521 | 1.4341 | 2234 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 41.0892 | 1.0386 | 1.18 | 1.828 | 3.62 | 4.7 | 4.0235 | 5.1684 | 1.9406 | 3.0979 | 780 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 130.1386 | 3.2595 | 1.24 | 1.63 | 3.24 | 4.54 | 3.556 | 5.1137 | 1.8571 | 3.106 | 671 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 81.5965 | 2.1517 | 1.175 | 2.28 | 3.07 | 5.96 | 3.507 | 6.526 | 1.2021 | 2.8763 | 1922 | 10
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 194.2481 | 4.5754 | 1.79 | 2.24 | 3.66 | 4.7 | 3.858 | 5.2768 | 1.2887 | 2.32 | 782 | 6
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 187.8202 | 3.16 | 1.02 | 1.82 | 2.35 | 3.98 | 2.521 | 4.3186 | 0.74917 | 1.9307 | 25158 | 74
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 81.3767 | 1.0668 | 1.04 | 2.33 | 2.11 | 4.67 | 2.153 | 4.1562 | 0.45216 | 0.99807 | 377 | 3
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 |  | 81.1613 | 1.3094 | 1.23 | 2.239 | 2.57 | 4.48 | 2.5885 | 4.1073 | 0.45696 | 0.91402 | 253 | 3
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 384.2431 | 5.9862 | 1.01 | 1.922 | 2.4 | 3.87 | 2.736 | 3.763 | 0.49991 | 1.5003 | 613 | 5
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 189.0719 | 3.4359 | 0.95 | 1.736 | 2.42 | 4.25 | 2.644 | 4.7236 | 0.94695 | 2.3248 | 23695 | 109
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 121.927 | 2.4075 | 1.09 | 1.942 | 2.64 | 4.47 | 2.917 | 4.846 | 0.86805 | 2.0434 | 5945 | 9
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 195.4992 | 3.4303 | 1.14 | 1.854 | 2.44 | 3.83 | 2.62 | 3.6986 | 0.83579 | 1.4554 | 244 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 79.9868 | 1.208 | 1.255 | 1.854 | 2.58 | 4.07 | 2.5705 | 4.241 | 0.48098 | 1.1339 | 987 | 3
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 80.3514 | 1.5743 | 1.36 | 2.256 | 3.07 | 4.66 | 3.372 | 4.7643 | 0.90878 | 2.1329 | 807 | 7
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 122.7128 | 2.312 | 1.19 | 1.92 | 2.84 | 3.97 | 3.005 | 4.18 | 0.74269 | 2.2872 | 438 | 8
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 STAT [S,P] |  | 191.2312 | 2.5965 | 0.705 | 1.019 | 2.76 | 3.49 | 3.2835 | 4.0022 | 1.6484 | 2.5011 | 356 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 178.8461 | 3.6896 | 1 | 1.92 | 2.85 | 4.57 | 2.992 | 5.1546 | 0.94205 | 3.2926 | 3022 | 25
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 38.4638 | 0.90777 | 1.59 | 3.108 | 3.47 | 8.97 | 3.93 | 9.1402 | 0.89305 | 3.7045 | 392 | 6
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 182.5784 | 6.5904 | 1.38 | 3.102 | 3.47 | 8.89 | 3.843 | 8.1317 | 1.8202 | 3.8718 | 727 | 10
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 42.8727 | 0.70083 | 1.26 | 1.788 | 2.65 | 3.72 | 2.6435 | 3.8214 | 0.62375 | 1.2968 | 1369 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 80.332 | 1.659 | 1.03 | 2.31 | 2.54 | 5.71 | 2.77 | 6.3356 | 0.92269 | 2.6998 | 12241 | 67
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 76.9983 | 2.0144 | 1.25 | 2.378 | 3.49 | 6.08 | 3.55 | 7.432 | 1.5366 | 3.8708 | 374 | 11
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS VERS. 2 URINE |  | 190.5078 | 3.1276 | 1.205 | 2.454 | 2.7 | 5.47 | 2.7385 | 5.3643 | 0.67746 | 2.0417 | 419 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 115.5483 | 1.9983 | 0.94 | 1.46 | 2.34 | 3.6 | 2.5935 | 4.2854 | 1.0204 | 2.4544 | 981 | 8
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 180.9102 | 6.9571 | 0.97 | 2.2 | 3.12 | 6.81 | 3.386 | 7.5198 | 1.7101 | 5.3743 | 3188 | 33
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 |  | 179.638 | 5.0236 | 1.04 | 2.498 | 2.74 | 6.58 | 3.131 | 6.6268 | 1.1354 | 3.1889 | 716 | 14
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 41.9147 | 0.65712 | 0.935 | 1.387 | 2.65 | 3.15 | 2.9855 | 3.422 | 1.3309 | 1.919 | 617 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 190.1199 | 5.5853 | 1.065 | 2.636 | 2.7 | 6.49 | 3.097 | 6.5385 | 1.4937 | 3.0493 | 467 | 4
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 77.8278 | 0.96807 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 360 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 381.2842 | 5.5095 | 1.07 | 1.142 | 2.52 | 2.64 | 2.8975 | 2.9843 | 1.1223 | 1.1503 | 95 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 80.6164 | 2.3532 | 1.37 | 2.865 | 3.76 | 6.81 | 4.2085 | 7.588 | 1.5787 | 3.0167 | 839 | 9
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 189.7692 | 2.7211 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 156 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 196.6308 | 3.9589 | 0.89 | 1.254 | 2.55 | 3.45 | 3.097 | 4.0356 | 1.694 | 2.6137 | 390 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 STAT [S,P] |  | 176.8338 | 2.157 | 0.955 | 1.53 | 2.03 | 3.23 | 2.123 | 3.4315 | 0.45958 | 1.0669 | 367 | 3
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 189.7502 | 2.9245 | 1.06 | 1.929 | 2.37 | 4.28 | 2.552 | 4.6034 | 0.75682 | 1.8383 | 10358 | 13
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 178.2844 | 5.5178 | 1.225 | 2.455 | 3.44 | 6.23 | 3.9455 | 7.1407 | 1.8318 | 4.9445 | 225 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 130.2151 | 1.7825 | 0.92 | 1.169 | 2.07 | 2.87 | 2.143 | 3.3944 | 0.54859 | 1.5637 | 2036 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 344.3822 | 6.4985 | 1.21 | 2.32 | 3.02 | 9.39 | 3.508 | 8.912 | 0.6133 | 4.9965 | 314 | 5
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 191.2599 | 3.6881 | 1.015 | 2.205 | 2.49 | 4.94 | 2.7 | 5.1436 | 0.8513 | 2.3323 | 4624 | 17
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 324.3987 | 4.6297 | 0.87 | 1.746 | 2.26 | 3.95 | 2.525 | 4.4632 | 0.76843 | 1.828 | 1203 | 13
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 189.1935 | 3.2565 | 1.06 | 1.78 | 2.44 | 3.98 | 2.625 | 4.324 | 0.73286 | 1.7558 | 29795 | 57
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 371.5545 | 6.505 | 1.02 | 2.064 | 2.6 | 5.05 | 2.72 | 5.4974 | 0.89535 | 2.2585 | 7581 | 23
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 187.9226 | 2.8114 | 1.01 | 1.604 | 2.39 | 3.52 | 2.605 | 3.669 | 0.72949 | 1.7616 | 15283 | 30
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 189.5455 | 1.4857 | 0.72 | 0.776 | 1.84 | 2.26 | 2.024 | 2.656 | 0.8268 | 1.368 | 44 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 |  | 188.8942 | 3.9235 | 1.15 | 2.26 | 2.65 | 4.81 | 2.818 | 5.1742 | 0.85032 | 2.3123 | 1827 | 24
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 79.1979 | 1.3844 | 1.37 | 2.114 | 2.92 | 4.51 | 2.893 | 4.7468 | 0.45138 | 1.6454 | 700 | 5
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 79.4516 | 1.6419 | 1.1 | 2.709 | 2.54 | 5.51 | 2.7955 | 5.933 | 0.78435 | 2.3721 | 1903 | 15
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 |  | 190.1951 | 3.9668 | 1.425 | 2.915 | 2.9 | 5.79 | 2.981 | 5.094 | 0.46569 | 1.6361 | 648 | 4
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 |  | 80.8782 | 1.8767 | 1.17 | 2.2 | 2.85 | 5.33 | 3.098 | 5.4862 | 0.79691 | 2.596 | 2279 | 23
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 |  | 197.106 | 8.3641 | 1.39 | 2.539 | 2.97 | 5.22 | 3.3655 | 5.0567 | 0.93694 | 1.5326 | 187 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 46.4655 | 0.92292 | 1.235 | 1.665 | 2.94 | 4.2 | 3.0515 | 4.7525 | 0.92409 | 2.4784 | 1250 | 7
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 76.9785 | 1.3176 | 1.03 | 1.79 | 2.53 | 4.11 | 2.576 | 4.437 | 0.8206 | 2.0762 | 7171 | 70
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 46.8032 | 1.0182 | 1.245 | 2.26 | 3.06 | 4.96 | 3.3585 | 5.54 | 1.1366 | 2.486 | 2012 | 20
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 80.2292 | 1.6423 | 1.1 | 2.106 | 2.69 | 4.85 | 2.876 | 5.1272 | 0.89955 | 2.518 | 12491 | 70
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 123.5228 | 2.5929 | 1.19 | 2.06 | 2.92 | 5.03 | 3.242 | 5.848 | 1.0373 | 2.5641 | 8045 | 20
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 78.9793 | 1.31 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 29 | 3
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 78.5431 | 1.4718 | 1.135 | 2.029 | 2.68 | 4.53 | 2.8755 | 4.9053 | 0.8465 | 2.099 | 47656 | 101
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 STAT [S,P] |  | 188.8434 | 2.7755 | 1.01 | 1.508 | 2.24 | 3.53 | 2.326 | 3.7326 | 0.62844 | 1.4672 | 11521 | 22
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 |  | 78.5338 | 2.258 | 1.38 | 4.234 | 3.29 | 9.63 | 3.719 | 10.4694 | 1.2676 | 3.6845 | 811 | 15
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 |  | 79.5341 | 1.7083 | 1.3 | 2.31 | 2.99 | 5.3 | 3.087 | 5.3252 | 0.8456 | 2.0459 | 2246 | 25
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 |  | 190.4866 | 4.6848 | 1.24 | 2.748 | 3.07 | 6.28 | 3.201 | 6.0538 | 0.81472 | 2.8344 | 2235 | 22
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 190.4045 | 3.1257 | 0.88 | 1.6 | 2.29 | 3.75 | 2.5375 | 4.183 | 0.89009 | 2.1858 | 26155 | 64
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 191.394 | 3.8417 | 1 | 2.026 | 2.38 | 5 | 2.623 | 5.4532 | 0.8223 | 2.6329 | 20402 | 78
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 359.1315 | 3.4797 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 327 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 81.2388 | 2.346 | 3.45 | 5.042 | 11 | 11.16 | 11.915 | 12.479 | 2.9268 | 6.439 | 145 | 3
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 80.2205 | 1.5553 | 1.08 | 2.48 | 2.48 | 5.28 | 2.649 | 5.4448 | 0.88932 | 2.1942 | 1239 | 11
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 367.9719 | 5.0956 | 1.03 | 1.49 | 2.33 | 3.26 | 2.395 | 3.379 | 0.61244 | 1.344 | 3224 | 6
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 80.9417 | 1.4504 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 48 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 STAT [S,P] |  | 76.2364 | 1.2691 | 1.21 | 1.792 | 2.63 | 3.98 | 2.782 | 4.3894 | 0.63635 | 1.715 | 3361 | 23
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 STAT [S,P] |  | 78.496 | 1.2995 | 1.09 | 1.667 | 2.43 | 3.8 | 2.624 | 4.2228 | 0.63926 | 1.8774 | 16686 | 22
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 80.0905 | 1.7076 | 1.27 | 2.24 | 3.09 | 4.85 | 3.235 | 5.2978 | 0.85694 | 2.7356 | 4172 | 17
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | IFCC EPS V.2 |  | 82.2362 | 2.8383 | 1.395 | 3.234 | 3.51 | 6.48 | 4.1045 | 5.6662 | 0.99722 | 2.2958 | 357 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 115.2029 | 2.2358 | 0.965 | 1.534 | 2.55 | 3.8 | 2.856 | 4.4108 | 1.0716 | 2.3925 | 1153 | 15
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 42.1828 | 0.99853 | 1.335 | 2.768 | 3.23 | 6.22 | 3.5275 | 6.4314 | 1.0977 | 2.4783 | 9159 | 22
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 STAT [S,P] |  | 187.8423 | 2.7583 | 0.995 | 1.478 | 2.24 | 3.51 | 2.439 | 4.0234 | 0.72349 | 1.6872 | 7831 | 15
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 320.2646 | 5.222 | 0.81 | 1.504 | 2.01 | 3.3 | 2.312 | 3.6864 | 0.91564 | 1.3411 | 347 | 4
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 260.6667 | 3.5119 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 76.1757 | 1.729 | 1.3 | 2.49 | 3.27 | 5.62 | 3.817 | 6.0696 | 1.597 | 2.6327 | 148 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 78.3257 | 1.306 | 1.14 | 1.779 | 2.54 | 3.96 | 2.702 | 4.184 | 0.76692 | 1.7947 | 21734 | 33
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 190.8559 | 3.4252 | 1.19 | 2.222 | 2.68 | 5.02 | 2.626 | 4.907 | 0.70511 | 2.1208 | 1012 | 10
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 191.0683 | 4.8415 | 1.335 | 4.477 | 2.8 | 9.61 | 2.817 | 9.5869 | 1.028 | 3.089 | 406 | 6
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 78.9959 | 1.4852 | 0.97 | 1.88 | 2.48 | 4.42 | 2.717 | 4.7824 | 0.91846 | 2.438 | 52095 | 148
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 190.1663 | 3.6574 | 0.96 | 1.871 | 2.43 | 4.46 | 2.655 | 4.9424 | 0.8672 | 2.3855 | 15424 | 74
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 STAT [S,P] |  | 80.6106 | 1.053 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 288 | 2
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 81.6564 | 2.6324 | 1.625 | 4.755 | 3.47 | 9.69 | 3.8865 | 8.7745 | 0.85879 | 1.6041 | 654 | 3
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 185.2687 | 6.9449 | 0.94 | 1.502 | 4.44 | 5.56 | 4.893 | 6.285 | 3.5516 | 4.5138 | 396 | 8
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 76.6825 | 1.4881 | 1.1 | 2.176 | 3.03 | 6.24 | 3.3045 | 6.096 | 0.93916 | 3.6133 | 3986 | 22
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 189.3824 | 3.7417 | 1.1 | 2.095 | 2.68 | 4.74 | 2.9715 | 5.2005 | 0.97371 | 2.0896 | 1586 | 11
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 76.9501 | 1.8614 | 1.19 | 2.034 | 2.93 | 5.45 | 3.125 | 5.7334 | 0.96276 | 3.4457 | 9968 | 79
2024 | ALPHA-AMYLASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER. 2 [S,P] |  | 41.5174 | 0.92006 | 1.405 | 2.21 | 3.22 | 5.01 | 3.465 | 5.6716 | 0.98829 | 2.2479 | 5895 | 9
2024 | ALPHA-HBDH [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | OPT.(DGKC) GEN.2 |  | 318.3633 | 7.2542 | 1.51 | 2.65 | 3.29 | 5.59 | 3.409 | 6.249 | 0.79019 | 2.2523 | 2648 | 13
2024 | ALPHA-HBDH [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | OPT.(DGKC) GEN.2 |  | 304.1727 | 5.9074 | 1.11 | 1.626 | 2.64 | 3.42 | 3.08 | 3.4838 | 0.88657 | 1.4335 | 139 | 2
2024 | ALPHA-HBDH [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | OPT.(DGKC) GEN.2 |  | 159.9084 | 3.5046 | 1.69 | 2.116 | 3.44 | 4.19 | 3.212 | 3.8578 | 0.41329 | 1.0129 | 142 | 2
2024 | ALPHA-HBDH [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | OPT.(DGKC) GEN.2 |  | 311.0947 | 9.882 | 1.7 | 2.952 | 4.34 | 6.93 | 4.782 | 7.7418 | 1.7571 | 3.7128 | 3029 | 12
2024 | ALPHA-HBDH [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | OPT.(DGKC) GEN.2 |  | 163.2492 | 5.7475 | 1.46 | 2.135 | 4.32 | 6.75 | 4.953 | 7.5885 | 2.1559 | 5.0707 | 325 | 7
2024 | ALPHA-HBDH [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | OPT.(DGKC) GEN.2 |  | 307.445 | 7.7033 | 1.43 | 2.504 | 3.33 | 5.51 | 3.85 | 5.688 | 1.4471 | 2.2747 | 636 | 8
2024 | ALPHA-HBDH [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | OPT.(DGKC) GEN.2 |  | 163.0026 | 5.2917 | 2.04 | 2.92 | 4.77 | 7.27 | 5.057 | 7.557 | 1.6775 | 3.7887 | 3134 | 13
2024 | ALPHA-HBDH [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | OPT.(DGKC) GEN.2 |  | 165.6106 | 4.0055 | 1.81 | 2.71 | 4.03 | 5.52 | 3.956 | 6.3 | 0.89967 | 1.8757 | 2838 | 13
2024 | AMH [S] | PreciControl AMH1 | 703395 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH (08819378) |  | 1.043 | 0.046193 | 2.675 | 5 | 6.08 | 10.25 | 5.993 | 10.1435 | 1.4403 | 4.1676 | 543 | 5
2024 | AMH [S] | PreciControl AMH1 | 732755 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH |  | 0.98574 | 0.071485 | 6.13 | 9.792 | 11.46 | 19.43 | 12.283 | 17.4998 | 1.9201 | 3.7415 | 34 | 2
2024 | AMH [S] | PreciControl AMH2 | 703398 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH (08819378) |  | 5.2757 | 0.22222 | 2.55 | 5.842 | 5.35 | 12.56 | 5.6555 | 12.8017 | 1.4685 | 2.9241 | 545 | 5
2024 | AMH [S] | PreciControl AMH2 | 732756 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH (08819378) |  | 4.8706 | 0.21252 | 3.58 | 5.126 | 7.32 | 12.35 | 8.0505 | 11.7624 | 1.972 | 4.5631 | 730 | 5
2024 | AMH [S] | PreciControl AMH1 | 732755 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH (08819378) |  | 0.99165 | 0.041376 | 3.6 | 5.544 | 8.06 | 13.39 | 8.9075 | 13.1966 | 2.2726 | 6.3582 | 729 | 5
2024 | AMH [S] | PreciControl AMH1 | 670151 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH |  | 1.0389 | 0.068427 | 4.39 | 6.192 | 9.81 | 13.47 | 10.452 | 13.3168 | 2.4487 | 5.7783 | 121 | 2
2024 | AMH [S] | PreciControl AMH2 | 670154 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH |  | 5.3986 | 0.34414 | 2.22 | 5.57 | 5.22 | 11.18 | 5.824 | 10.588 | 1.8253 | 3.434 | 84 | 2
2024 | AMH [S] | PreciControl AMH1 | 779628 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH (08819378) |  | 0.99206 | 0.049713 | 2.78 | 4.86 | 7.05 | 11.81 | 8.045 | 12.9016 | 4.6469 | 5.3958 | 147 | 3
2024 | AMH [S] | PreciControl AMH2 | 779630 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH (08819378) |  | 5.0248 | 0.24803 | 2.34 | 4.446 | 7.6 | 10.89 | 9.136 | 11.7976 | 3.5277 | 5.6125 | 145 | 3
2024 | AMH [S] | PreciControl AMH2 | 732756 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH |  | 4.7033 | 0.31575 | 2.55 | 6.005 | 6.46 | 12.89 | 7.499 | 13.5955 | 3.6822 | 4.4894 | 33 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 732755 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) |  | 0.98974 | 0.039953 | 2.51 | 4.258 | 5.86 | 9.69 | 6.295 | 10.6526 | 1.7876 | 5.0103 | 12310 | 38
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 703398 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) |  | 5.3029 | 0.22485 | 2.39 | 4.56 | 6.18 | 10.73 | 6.562 | 11.082 | 1.9589 | 6.5232 | 1846 | 28
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 779630 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS |  | 4.9356 | 0.12748 | 1.925 | 2.343 | 4.53 | 4.93 | 5.1905 | 5.2247 | 1.4271 | 2.4694 | 48 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 732756 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) |  | 4.827 | 0.19172 | 2.46 | 4.18 | 6.02 | 9.27 | 6.394 | 10.0655 | 1.8503 | 4.9066 | 12370 | 37
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 670154 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) |  | 5.2317 | 0.28733 | 2.19 | 4.65 | 6.04 | 10.77 | 5.998 | 12.9973 | 2.4417 | 5.8403 | 209 | 6
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 703398 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS |  | 4.94 | 0.21602 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 670151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS |  | 1.0953 | 0.017719 | 1.35 | 1.63 | 2.73 | 3.68 | 2.851 | 4.0726 | 1.0926 | 1.4748 | 17 | 3
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 779630 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS | 786828 | 4.9783 | 0.1288 | 1.54 | 2.436 | 3.8 | 5.01 | 3.6 | 4.444 | 1.048 | 1.6831 | 33 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 732756 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS |  | 4.8963 | 0.25326 | 2.67 | 4.354 | 6.84 | 10.62 | 7.466 | 11.7371 | 2.7616 | 5.971 | 1221 | 9
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 779628 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS |  | 1.0408 | 0.045042 | 2.815 | 3.043 | 7.25 | 7.75 | 8.2575 | 9.3227 | 3.6042 | 5.0459 | 56 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 732755 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS |  | 1.016 | 0.044629 | 2.87 | 4.81 | 6.1 | 9.89 | 6.3845 | 10.5243 | 1.8873 | 3.8063 | 1732 | 8
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 732755 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS (08818061) |  | 1.0176 | 0.043859 | 2.72 | 4.86 | 6.48 | 10.3 | 6.6265 | 9.5203 | 1.8553 | 4.0908 | 973 | 7
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 732756 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS (08818061) |  | 4.9548 | 0.23525 | 2.825 | 5.14 | 6.51 | 10.79 | 7.065 | 10.677 | 1.8206 | 3.7975 | 1133 | 7
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 670151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) |  | 1.0399 | 0.052607 | 3.42 | 5.379 | 7.21 | 11.26 | 7.5315 | 12.4552 | 1.4019 | 3.5193 | 207 | 6
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 779628 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS | 786828 | 0.9751 | 0.021456 | 1.26 | 2.044 | 3.33 | 4.27 | 3.098 | 3.7876 | 1.005 | 1.608 | 32 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 732755 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (10059524) |  | 0.98094 | 0.062243 | 1.16 | 3.216 | 10.6 | 11 | 10.982 | 11.806 | 5.853 | 8.6125 | 51 | 3
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 732756 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (10059524) |  | 4.6922 | 0.22247 | 1.52 | 1.624 | 6.7 | 7.1 | 7.635 | 8.0478 | 5.1146 | 5.3553 | 41 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 732755 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS (08818061) |  | 1.0203 | 0.042059 | 2.52 | 5.388 | 5.83 | 10.95 | 5.8745 | 10.642 | 1.1819 | 4.8069 | 270 | 7
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 703395 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS |  | 1.0858 | 0.07038 | 1.47 | 5.322 | 8.74 | 13.43 | 9.3605 | 14.3862 | 5.3794 | 8.4946 | 46 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 732756 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS |  | 4.9682 | 0.20258 | 2.35 | 5.774 | 5.71 | 14.55 | 6.884 | 16.3056 | 2.9947 | 6.772 | 56 | 3
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 815097 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) |  | 5.0053 | 0.13592 | 2.24 | 3.152 | 4.49 | 7.35 | 4.174 | 8.0788 | 1.4445 | 3.0607 | 122 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 703395 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) |  | 1.0494 | 0.044835 | 2.45 | 5.019 | 6.09 | 10.76 | 6.321 | 11.217 | 1.9144 | 5.4417 | 1865 | 28
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 670151 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS (08818061) |  | 1.0536 | 0.039093 | 2.555 | 3.394 | 6.16 | 7.27 | 5.7205 | 7.5468 | 1.2492 | 4.1903 | 36 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 732756 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS |  | 4.9337 | 0.19749 | 2.49 | 4.12 | 5.67 | 9.78 | 6.122 | 10.024 | 1.5393 | 3.8539 | 1701 | 7
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 779628 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS |  | 0.97922 | 0.02687 | 1.96 | 2.565 | 4.64 | 5.5 | 5.398 | 5.8985 | 1.6865 | 2.459 | 50 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 703395 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS |  | 1.089 | 0.047999 | 2.52 | 4.048 | 6.1 | 12.25 | 7.274 | 11.6837 | 2.9539 | 6.0558 | 822 | 6
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 703398 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS (08818061) |  | 5.5575 | 0.17642 | 1.665 | 4.466 | 4.4 | 10.05 | 5.0515 | 11.8089 | 0.96665 | 5.027 | 185 | 6
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 815096 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS |  | 0.90511 | 0.01338 | 1.09 | 1.658 | 2.32 | 3.38 | 2.278 | 3.1356 | 0.46773 | 0.55086 | 18 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 703398 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS |  | 5.4325 | 0.28446 | 2.33 | 5.382 | 6.92 | 11.73 | 8.499 | 12.1324 | 3.8863 | 5.5973 | 815 | 6
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 703398 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS |  | 5.4457 | 0.34957 | 2.3 | 5.382 | 10.28 | 14.49 | 11.71 | 14.3618 | 6.0076 | 9.9129 | 44 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 732756 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS (08818061) |  | 4.9602 | 0.22198 | 2.51 | 4.618 | 5.6 | 9.71 | 6.456 | 9.983 | 1.5305 | 4.5359 | 263 | 7
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 670154 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS (08818061) |  | 5.5036 | 0.27154 | 2.055 | 2.641 | 6.33 | 8.97 | 7.0205 | 9.2082 | 2.8908 | 7.126 | 36 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 732755 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS (08818061) | 786751 | 1.0149 | 0.038677 | 2.26 | 4.158 | 5.12 | 8.53 | 5.592 | 7.8614 | 1.7436 | 3.0627 | 118 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 779630 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS |  | 5.0963 | 0.22576 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 815096 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) |  | 0.92395 | 0.027667 | 2.68 | 2.76 | 5.41 | 7.05 | 4.657 | 7.9026 | 1.4873 | 3.5873 | 130 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 815097 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS |  | 4.8061 | 0.097083 | 1.83 | 2.318 | 3.68 | 4.64 | 3.1965 | 3.9737 | 0.16348 | 0.19254 | 18 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 779630 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) |  | 5.1094 | 0.15853 | 2.1 | 3.21 | 4.86 | 6.98 | 5.1865 | 7.6197 | 1.2543 | 3.1263 | 837 | 13
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 670151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS (08818061) |  | 1.1196 | 0.080817 | 1.43 | 3.286 | 11.11 | 13.33 | 12.03 | 14.8719 | 8.9729 | 11.7875 | 40 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 703395 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 665192 | 1.0507 | 0.040545 | 2.09 | 4.098 | 5.61 | 8.14 | 6.643 | 7.2076 | 0.37715 | 2.9194 | 133 | 3
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 703398 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) | 665192 | 5.1747 | 0.15894 | 2.6 | 3.366 | 5.17 | 7.07 | 4.521 | 7.4784 | 0.87685 | 2.5303 | 72 | 3
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 670154 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS |  | 5.5982 | 0.15007 | 1.82 | 3.14 | 4.55 | 6.46 | 5.284 | 6.284 | 1.8077 | 2.1815 | 22 | 3
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 703395 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS (08818061) |  | 1.0933 | 0.035018 | 2.575 | 5 | 5.67 | 10.28 | 6.0735 | 10.5576 | 1.643 | 3.3911 | 260 | 7
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 779630 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS |  | 5.2564 | 0.20798 | 2.735 | 2.923 | 6.77 | 7.13 | 7.6545 | 8.5973 | 3.1345 | 4.3883 | 56 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 703395 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS (08818061) |  | 1.058 | 0.051778 | 2.38 | 4.88 | 7.75 | 11.94 | 7.963 | 11.7662 | 3.162 | 6.8004 | 255 | 7
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 732755 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS |  | 1.0318 | 0.025113 | 2.38 | 4.228 | 6.59 | 9.38 | 6.6305 | 9.6805 | 2.7014 | 2.7014 | 25 | 3
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 779628 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS |  | 1.0039 | 0.039811 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12 | 2
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 703398 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS AMH PLUS (08818061) |  | 5.5977 | 0.26716 | 2.07 | 4.118 | 6.35 | 11.75 | 6.939 | 13.4414 | 2.6171 | 7.4172 | 257 | 7
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 779628 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS (08818916) |  | 1.0066 | 0.040118 | 2.705 | 4.276 | 5.86 | 10.33 | 6.222 | 9.496 | 1.0573 | 4.1303 | 825 | 14
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP1 | 732755 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AMH PLUS |  | 1.0058 | 0.053439 | 2.325 | 4.463 | 6.71 | 10.82 | 7.7255 | 11.8445 | 2.868 | 6.6166 | 1249 | 9
2024 | AMH PLUS [S] | AMHP2 | 670154 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS AMH PLUS (08818061) |  | 5.6842 | 0.26299 | 1.4 | 2.954 | 5.01 | 11.73 | 5.751 | 13.7034 | 3.7821 | 8.0988 | 36 | 2
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 27.848 | 0.63985 | 1.795 | 2.481 | 3.86 | 5.27 | 4.0065 | 5.6039 | 0.93652 | 2.3293 | 3881 | 31
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 28.0671 | 0.67418 | 1.56 | 2.3 | 3.68 | 5.08 | 3.7975 | 5.6564 | 1.0144 | 2.6184 | 1803 | 21
2024 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 11.5219 | 0.36382 | 2.5 | 3.236 | 5.77 | 6.57 | 5.68 | 7.177 | 1.3567 | 2.4625 | 634 | 10
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 5.2686 | 0.28174 | 4.57 | 6.072 | 9.55 | 12.55 | 9.255 | 13.1549 | 1.632 | 4.7092 | 6015 | 49
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 14.3125 | 0.36063 | 1.98 | 2.85 | 4.19 | 6.06 | 4.114 | 6.67 | 0.9359 | 2.4538 | 5751 | 47
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 14.5884 | 0.41642 | 2.125 | 2.878 | 4.77 | 6.21 | 4.952 | 6.8544 | 1.2535 | 3.0419 | 4817 | 32
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 4.9673 | 0.26828 | 3.77 | 5.19 | 8.49 | 11.11 | 8.718 | 12.5814 | 2.6551 | 5.6122 | 1796 | 22
2024 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 4.9925 | 0.293 | 4.61 | 7.12 | 10.71 | 14.62 | 10.359 | 16.764 | 2.0995 | 6.2161 | 1206 | 16
2024 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 11.3211 | 0.38748 | 2.565 | 4.036 | 5.47 | 8.67 | 5.6205 | 9.7346 | 1.3372 | 3.8847 | 1586 | 17
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 5.5975 | 0.31568 | 4.72 | 6.98 | 10.02 | 14.72 | 9.815 | 15.547 | 1.9083 | 5.1027 | 10449 | 56
2024 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 12.2155 | 0.36605 | 2.4 | 3.37 | 5.18 | 7.16 | 5.251 | 7.4518 | 1.1347 | 2.9774 | 9607 | 28
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 5.6789 | 0.36278 | 6.15 | 6.87 | 12.55 | 14.2 | 12.051 | 13.043 | 2.1693 | 3.5535 | 653 | 3
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 27.484 | 0.76416 | 1.82 | 3.022 | 4.25 | 6.47 | 4.555 | 7.3744 | 1.5841 | 3.0872 | 6020 | 49
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 5.1509 | 0.26919 | 4.13 | 6.006 | 8.73 | 12.62 | 8.711 | 13.497 | 1.8469 | 4.9192 | 13679 | 62
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 27.8691 | 1.4112 | 2.35 | 5.634 | 8.61 | 11.28 | 10.171 | 11.0668 | 4.0606 | 6.5031 | 414 | 2
2024 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 11.4529 | 0.36225 | 2.165 | 3.091 | 5.17 | 6.44 | 5.347 | 6.9604 | 0.93585 | 3.2184 | 3296 | 5
2024 | AMICACIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 18.1494 | 0.58913 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 439 | 2
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 14.9453 | 0.40763 | 2.22 | 3.48 | 4.48 | 7.03 | 4.513 | 7.4352 | 0.91834 | 2.5879 | 1756 | 25
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 14.9524 | 0.41073 | 2.04 | 3.51 | 4.53 | 7.7 | 4.617 | 7.9886 | 1.2601 | 3.0109 | 9779 | 55
2024 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 4.4259 | 0.23917 | 4.11 | 6.17 | 8.85 | 12.62 | 9.957 | 11.8708 | 2.0117 | 4.6867 | 845 | 7
2024 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 31.4794 | 0.64988 | 1.83 | 2.25 | 3.99 | 4.56 | 3.793 | 4.527 | 0.62627 | 1.1875 | 437 | 4
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 4.929 | 0.26892 | 4.19 | 5.682 | 9.04 | 12.15 | 9.255 | 12.9878 | 1.9571 | 5.7835 | 5492 | 34
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 28.8812 | 0.70607 | 2.295 | 2.495 | 4.51 | 4.95 | 4.21 | 4.707 | 0.61132 | 1.5646 | 628 | 2
2024 | AMICACIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 6.412 | 0.35571 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 645 | 2
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 5.3839 | 0.3297 | 4.76 | 7.274 | 10.01 | 15.59 | 10.289 | 15.764 | 2.5329 | 4.8192 | 1903 | 26
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 14.8888 | 0.34991 | 1.75 | 2.868 | 3.83 | 6.07 | 4.047 | 6.0251 | 1.0183 | 2.0866 | 5073 | 37
2024 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 30.9941 | 0.99105 | 2.14 | 3.43 | 5.14 | 7.24 | 5.568 | 7.805 | 1.9212 | 3.6448 | 6691 | 24
2024 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 10.5799 | 0.35443 | 2.595 | 3.359 | 5.59 | 7.81 | 5.6785 | 7.4347 | 1.3011 | 2.3832 | 910 | 7
2024 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 31.9151 | 0.95003 | 2.17 | 2.882 | 4.54 | 5.8 | 5.127 | 6.1222 | 1.5374 | 3.0028 | 457 | 8
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 4.8081 | 0.2509 | 4.37 | 6.136 | 9.08 | 12.78 | 9.106 | 13.5756 | 1.4816 | 5.4269 | 4419 | 33
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 5.3475 | 0.27079 | 4.24 | 6.192 | 9.12 | 13.25 | 9.228 | 13.4662 | 1.8171 | 4.104 | 5383 | 38
2024 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 5.0677 | 0.29979 | 5.47 | 7.265 | 11.22 | 14.61 | 10.7805 | 13.867 | 2.1655 | 3.1142 | 554 | 8
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 29.2094 | 0.95385 | 2.44 | 3.158 | 5.57 | 6.55 | 6.224 | 6.9816 | 2.048 | 3.1469 | 678 | 3
2024 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 5.3822 | 0.31437 | 4.84 | 6.66 | 10.21 | 13.65 | 10.132 | 13.897 | 2.1201 | 5.0041 | 9218 | 27
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 14.5008 | 0.44018 | 2.22 | 2.988 | 4.93 | 6.44 | 4.99 | 6.9226 | 1.1124 | 2.9986 | 1594 | 20
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 28.2626 | 0.6822 | 1.64 | 2.46 | 3.7 | 5.26 | 4.058 | 5.836 | 1.1473 | 2.6137 | 12496 | 61
2024 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 4.7671 | 0.25426 | 4.15 | 5.86 | 9.07 | 12.34 | 9.076 | 11.9437 | 1.8889 | 5.3293 | 3814 | 5
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 5.4168 | 0.28363 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 440 | 2
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 28.8092 | 0.7426 | 2.35 | 2.75 | 4.89 | 5.54 | 4.749 | 5.218 | 0.48466 | 1.2169 | 523 | 2
2024 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 31.5025 | 1.1844 | 1.92 | 2.728 | 5.07 | 6.79 | 5.467 | 7.7824 | 1.9822 | 3.714 | 969 | 13
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 27.734 | 0.82839 | 1.92 | 3.292 | 4.55 | 7.23 | 5.062 | 8.411 | 1.8112 | 3.5582 | 10287 | 57
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 28.0319 | 0.68326 | 1.725 | 2.302 | 3.89 | 5.17 | 3.8905 | 5.9846 | 0.94605 | 3.167 | 5133 | 32
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 5.4599 | 0.39892 | 5.95 | 9.13 | 12.32 | 17.94 | 12.068 | 16.988 | 1.9229 | 3.493 | 514 | 2
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 14.197 | 0.77598 | 3.23 | 5.542 | 9.33 | 11.3 | 10.693 | 11.922 | 4.3942 | 6.762 | 399 | 2
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 27.4152 | 0.7437 | 1.795 | 2.52 | 4.27 | 5.71 | 4.638 | 6.4125 | 1.5356 | 3.0795 | 5364 | 38
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 27.6926 | 0.76956 | 1.82 | 2.61 | 4.38 | 6.19 | 4.57 | 6.8504 | 1.4026 | 2.9897 | 1861 | 26
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 13.8979 | 0.38847 | 2.24 | 3.046 | 4.79 | 6.56 | 4.74 | 6.8952 | 0.96773 | 2.5748 | 4024 | 33
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 14.5985 | 0.41883 | 2.09 | 3.011 | 4.61 | 6.42 | 4.766 | 6.9941 | 1.1158 | 2.7385 | 12359 | 59
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 15.063 | 0.60768 | 3.04 | 4.48 | 6.2 | 8.8 | 5.848 | 8.705 | 0.66427 | 3.5886 | 519 | 2
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 15.3384 | 0.5308 | 3.02 | 3.334 | 6.25 | 7.24 | 6.242 | 7.181 | 1.1279 | 2.8776 | 739 | 3
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 15.261 | 0.45764 | 2.935 | 3.172 | 5.58 | 6.36 | 4.897 | 5.785 | 0.26282 | 1.067 | 656 | 2
2024 | AMICACIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 30.754 | 0.63653 | 1.57 | 2.258 | 3.42 | 4.72 | 3.238 | 4.8646 | 0.69473 | 1.5646 | 2044 | 3
2024 | AMICACIN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 5.1695 | 0.33945 | 5.45 | 7.784 | 11.85 | 15.51 | 11.068 | 14.6844 | 2.7663 | 5.082 | 407 | 2
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST |  | 372.5887 | 18.0268 | 3.49 | 4.626 | 9.5 | 13.42 | 10.9 | 15.3832 | 5.133 | 7.7462 | 11 | 2
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST |  | 109.155 | 8.1196 | 3.525 | 7.658 | 8.77 | 15.81 | 9.3305 | 18.0852 | 2.0372 | 8.2211 | 270 | 4
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 394.1919 | 11.7595 | 1.97 | 3.929 | 4.35 | 8.16 | 4.3345 | 8.0708 | 0.91724 | 2.5283 | 31044 | 99
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 393.5349 | 12.1544 | 2.27 | 3.954 | 4.99 | 8.3 | 5.32 | 8.6172 | 1.0892 | 2.8799 | 17780 | 66
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST |  | 112.2337 | 5.874 | 3.29 | 5.11 | 7.7 | 12.93 | 8.037 | 13.7012 | 2.3115 | 4.3181 | 477 | 10
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST |  | 401.8247 | 13.2502 | 2.8 | 3.725 | 5.72 | 7.89 | 5.1425 | 7.8095 | 0.81035 | 2.0103 | 3670 | 10
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 392.1185 | 10.785 | 2.095 | 3.864 | 4.47 | 7.95 | 4.4 | 7.7632 | 0.80489 | 2.337 | 16789 | 86
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 119.1706 | 5.311 | 3.18 | 5.088 | 6.89 | 11.43 | 7.034 | 12.357 | 1.4919 | 4.5964 | 18094 | 97
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST |  | 103.3427 | 3.9007 | 2.665 | 4.465 | 6.74 | 9.2 | 6.774 | 9.3021 | 1.0697 | 4.8936 | 143 | 3
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 113.8493 | 6.2713 | 4.215 | 5.542 | 8.81 | 12.16 | 8.9255 | 13.1557 | 1.5375 | 4.3543 | 476 | 9
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 393.9108 | 9.6708 | 1.77 | 2.652 | 3.86 | 5.91 | 3.831 | 6.4446 | 0.58644 | 2.072 | 4655 | 8
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST |  | 97.3357 | 6.7966 | 3.835 | 5.407 | 10.54 | 11.28 | 11.023 | 11.2334 | 4.6853 | 7.0705 | 12 | 2
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST |  | 111.1916 | 5.2606 | 3.38 | 4.365 | 7.28 | 10.27 | 7.017 | 10.6878 | 1.1304 | 4.8579 | 3581 | 9
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 118.6554 | 4.7507 | 3.205 | 4.74 | 6.93 | 9.93 | 7.0985 | 10.603 | 1.6918 | 3.9227 | 17630 | 91
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 401.6753 | 12.2865 | 2.31 | 3.796 | 5.08 | 8.13 | 5.064 | 8.6826 | 1.0097 | 2.9943 | 21501 | 68
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 110.4279 | 4.3175 | 3.13 | 4.88 | 6.69 | 10.3 | 6.678 | 10.4498 | 1.3854 | 3.5671 | 16571 | 63
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST |  | 390.6227 | 12.0037 | 2.81 | 3.91 | 5.65 | 7.84 | 5.195 | 8.07 | 0.90206 | 2.3317 | 1967 | 10
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST |  | 109.9309 | 6.4168 | 3.81 | 6.1 | 8.32 | 14.68 | 8.272 | 17.9084 | 1.8716 | 7.6703 | 2424 | 11
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 112.6403 | 4.6664 | 3.43 | 4.794 | 7.26 | 10.26 | 7.362 | 9.8096 | 1.4508 | 3.2362 | 4152 | 9
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST |  | 118.8193 | 5.1537 | 3.545 | 5.107 | 7.43 | 10.54 | 8.0015 | 10.9108 | 1.7384 | 3.4601 | 2546 | 11
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST |  | 109.111 | 8.1348 | 3.755 | 11.849 | 8.91 | 23.64 | 8.928 | 26.0195 | 2.1386 | 8.2699 | 1477 | 8
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST |  | 390.5233 | 15.6472 | 2.53 | 4.474 | 5.3 | 10.41 | 5.398 | 11.3206 | 1.1197 | 4.7655 | 3623 | 11
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST |  | 382.7402 | 6.2195 | 1.19 | 1.525 | 2.91 | 3.79 | 3.347 | 4.524 | 1.4393 | 2.1172 | 300 | 2
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 120.1791 | 5.9811 | 3.94 | 6.918 | 8.25 | 14.79 | 8.599 | 14.8184 | 1.605 | 4.4097 | 2879 | 13
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST |  | 106.2238 | 5.299 | 3.29 | 5.192 | 7.81 | 10.86 | 7.963 | 11.5048 | 1.9121 | 4.2869 | 599 | 4
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 110.0927 | 4.3602 | 3.915 | 4.114 | 7.87 | 8.24 | 6.95 | 7.2629 | 0.56171 | 2.6227 | 95 | 3
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 111.0108 | 4.7364 | 3.265 | 4.896 | 6.97 | 11.13 | 7.1495 | 11.4389 | 1.6553 | 4.0348 | 28171 | 94
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST |  | 379.9095 | 19.9449 | 3.72 | 3.8 | 10.45 | 12.79 | 11.825 | 15.3634 | 5.6795 | 9.0872 | 16 | 2
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC TEST |  | 390.0321 | 17.6105 | 2.59 | 4.436 | 6.14 | 10.83 | 6.421 | 13.2706 | 1.8573 | 6.0616 | 1501 | 7
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 403.167 | 10.0045 | 1.945 | 3.615 | 4.14 | 7.38 | 4.105 | 6.7354 | 0.7107 | 1.7463 | 3193 | 9
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 397.48 | 10.5518 | 1.94 | 3.105 | 4.23 | 6.97 | 4.5195 | 7.2023 | 1.1591 | 2.2503 | 4486 | 9
2024 | AMMONIA [S] | InteliQ Ethanol/Ammonia 1 | 54421T | Roche instruments | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 95.5634 | 5.176 | 4.47 | 6.67 | 9.34 | 13.9 | 8.44 | 13.147 | 0.95989 | 2.1909 | 962 | 2
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 112.3574 | 4.4281 | 2.95 | 4.64 | 6.23 | 9.91 | 6.232 | 10.3185 | 1.2817 | 3.3506 | 32174 | 102
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 111.5469 | 4.275 | 2.87 | 4.39 | 6.18 | 9.29 | 6.33 | 9.8556 | 1.3546 | 3.7151 | 19432 | 105
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 391.4369 | 12.7656 | 2.47 | 4.228 | 5.34 | 8.71 | 5.547 | 8.663 | 1.2067 | 2.8177 | 25744 | 83
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 111.4014 | 4.369 | 3.08 | 4.582 | 6.6 | 9.85 | 6.751 | 10.515 | 1.573 | 3.7901 | 24914 | 77
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 390.294 | 12.46 | 2.39 | 3.91 | 5.15 | 8.38 | 5.264 | 8.4874 | 1.0801 | 2.9576 | 13943 | 80
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST |  | 106.3719 | 4.2026 | 3.67 | 5.625 | 8.02 | 11.27 | 8.5105 | 12.0319 | 2.6802 | 5.5922 | 671 | 3
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 113.799 | 5.5414 | 3.92 | 5.895 | 8.29 | 12.07 | 8.0535 | 12.1522 | 1.5607 | 4.6824 | 3678 | 11
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 798337 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 129.6043 | 4.967 | 2.56 | 3.168 | 6.23 | 7.72 | 7.187 | 8.7686 | 2.9522 | 3.5301 | 13 | 3
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 402.8792 | 11.5232 | 1.94 | 3.732 | 4.13 | 7.59 | 4.1925 | 8.0373 | 0.87759 | 2.4987 | 30013 | 97
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 395.4826 | 10.2956 | 1.835 | 3.497 | 3.99 | 7.37 | 3.982 | 7.9475 | 0.85955 | 2.6389 | 19357 | 108
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 390.2969 | 13.9994 | 2.165 | 5.704 | 4.78 | 13.19 | 5.063 | 13.567 | 1.3219 | 4.3524 | 2255 | 12
2024 | AMMONIA [S] | InteliQ Ethanol/Ammonia 2 | 54422T | Roche instruments | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 224.4526 | 6.7508 | 2.31 | 4.04 | 4.73 | 8.02 | 4.365 | 6.799 | 0.64025 | 2.0655 | 967 | 2
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST |  | 379.1372 | 8.9252 | 1.64 | 2.86 | 3.49 | 6.52 | 3.664 | 7.6674 | 0.9529 | 2.423 | 358 | 8
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST |  | 383.5424 | 13.088 | 1.835 | 5.331 | 3.88 | 10.61 | 4.318 | 9.7834 | 0.57468 | 1.9647 | 866 | 5
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 385.2352 | 16.3798 | 2.91 | 6.47 | 5.94 | 13.9 | 5.417 | 12.292 | 0.8776 | 1.6013 | 417 | 8
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 109.4792 | 4.862 | 3.445 | 5.16 | 7.47 | 11.23 | 7.68 | 11.8848 | 1.6367 | 4.0569 | 21021 | 75
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC TEST |  | 392.7908 | 6.644 | 1.54 | 3.104 | 3.75 | 6.53 | 3.892 | 7.0872 | 1.012 | 2.361 | 389 | 3
2024 | AMMONIA [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN.2 PLASMA |  | 111.9224 | 4.8324 | 3.485 | 5.198 | 7.39 | 10.94 | 7.323 | 10.6416 | 1.4939 | 3.7241 | 4116 | 9
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Negatif | N743803 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.22893 | 0.018718 | 6.49 | 8.482 | 15.72 | 17.73 | 14.656 | 18.6288 | 1.6777 | 6.9791 | 484 | 4
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P803643 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.66814 | 0.039134 | 4.73 | 5.489 | 10.4 | 12.06 | 10.004 | 12.8896 | 1.7929 | 5.5387 | 195 | 5
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P778634 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.65783 | 0.036845 | 4.29 | 5.481 | 9.8 | 11.61 | 10.072 | 12.3084 | 2.5353 | 7.3553 | 609 | 5
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N766646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.36744 | 0.02409 | 5.95 | 7.284 | 12.24 | 15.07 | 12.018 | 14.6706 | 1.324 | 3.2302 | 526 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Positif | P743803 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.38033 | 0.025831 | 6.08 | 6.618 | 13.14 | 13.83 | 12.559 | 15.6796 | 2.3146 | 5.8574 | 483 | 4
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P803643 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.62767 | 0.02995 | 3.98 | 5.545 | 8.44 | 11.07 | 8.4195 | 10.378 | 1.5886 | 2.5613 | 310 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT Clinical Negative | N743792 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.38395 | 0.022912 | 5.56 | 8.1 | 11.32 | 16.51 | 11.7165 | 14.7408 | 1.5445 | 3.0635 | 104 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P743808 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.61816 | 0.031116 | 5.11 | 5.81 | 10.35 | 12.42 | 9.332 | 12.5428 | 0.88002 | 2.8071 | 485 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Positif | P803646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.38525 | 0.02269 | 3.94 | 4.28 | 8.82 | 12.51 | 8.73 | 13.6614 | 2.3207 | 9.043 | 368 | 6
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P766646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.65984 | 0.03448 | 4.11 | 6.08 | 9.39 | 12.15 | 8.504 | 12.758 | 1.527 | 3.5712 | 452 | 3
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Negatif | N761274 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.23328 | 0.016043 | 4.82 | 7.208 | 9.85 | 15.43 | 10.085 | 17.0884 | 3.3603 | 5.8594 | 483 | 5
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Negative | N761275 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.79733 | 0.058743 | 5.2 | 6.379 | 12.04 | 14.34 | 13.5695 | 15.6802 | 4.3773 | 6.7726 | 258 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Negatif | N761274 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.22445 | 0.015985 | 6.365 | 7.853 | 12.69 | 16.08 | 11.495 | 14.8373 | 1.866 | 3.1899 | 158 | 3
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Positive | P797567 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 1.2335 | 0.12795 | 4.835 | 10.575 | 11.47 | 21.75 | 12.7905 | 25.0911 | 3.6033 | 10.3273 | 816 | 7
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Negatif | N732506 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.22058 | 0.016725 | 5.52 | 7.694 | 11.33 | 17.22 | 11.313 | 17.2398 | 2.2145 | 6.5773 | 297 | 3
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Positif | P761274 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.3882 | 0.022506 | 2.86 | 5.69 | 7.47 | 12.31 | 8.385 | 13.0612 | 2.8574 | 4.4328 | 485 | 5
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N766646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.39889 | 0.028467 | 4.94 | 8.956 | 10.77 | 20.3 | 10.079 | 21.0514 | 2.7828 | 7.9601 | 505 | 3
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Positive | P778661 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 1.198 | 0.060864 | 3.81 | 4.798 | 8.68 | 10.35 | 8.29 | 11.8161 | 1.4511 | 5.1068 | 657 | 3
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N778634 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.37801 | 0.021638 | 5.36 | 5.944 | 10.84 | 11.69 | 11.123 | 11.7006 | 2.2653 | 2.7945 | 377 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N743808 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.36328 | 0.024108 | 6.45 | 6.794 | 12.66 | 13.87 | 11.756 | 14.5196 | 2.5162 | 3.6608 | 490 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Negative | N743812 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.73294 | 0.046793 | 5.745 | 6.915 | 11.73 | 13.98 | 10.5645 | 14.4815 | 2.1495 | 3.4859 | 574 | 4
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Positif | P761274 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.37077 | 0.021346 | 5.435 | 6.219 | 11.19 | 13.62 | 10.782 | 13.9179 | 1.824 | 3.6816 | 157 | 3
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Positive | P743812 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 1.216 | 0.080506 | 4.995 | 7.54 | 10.6 | 15.58 | 11.2025 | 14.68 | 2.0265 | 4.8941 | 571 | 4
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P778634 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.62704 | 0.027714 | 4.79 | 5.038 | 9.4 | 10.17 | 8.223 | 9.7174 | 0.48753 | 1.437 | 373 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Negatif | N778657 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.22823 | 0.021195 | 5.44 | 7.114 | 12.26 | 18.13 | 13.662 | 20.8042 | 5.5666 | 8.7337 | 721 | 7
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Positif | P732506 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.37619 | 0.022503 | 3.31 | 5.878 | 7.97 | 13.34 | 9.142 | 13.8884 | 2.2701 | 5.6329 | 298 | 3
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N743808 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.3861 | 0.031302 | 5.13 | 8.299 | 12.69 | 17.58 | 14.0535 | 19.6491 | 4.7373 | 7.4298 | 299 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Negative | N743812 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.80352 | 0.071362 | 3.15 | 6.31 | 14.06 | 20.04 | 14.4115 | 19.4782 | 6.1706 | 13.3542 | 273 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Positive | P761275 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 1.1569 | 0.1046 | 4.995 | 9.134 | 11.06 | 20.5 | 11.874 | 21.4843 | 3.2289 | 7.2973 | 1557 | 6
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Negatif | N778657 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.2359 | 0.022538 | 8.07 | 11.22 | 17.16 | 22.25 | 17.13 | 24.105 | 4.3 | 6.939 | 183 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Positive | P761275 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 1.2657 | 0.080565 | 4.385 | 6.918 | 10.58 | 15.19 | 10.4135 | 14.8876 | 2.9478 | 5.6841 | 246 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Positif | P778657 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.39524 | 0.027969 | 5.485 | 6.38 | 12.39 | 13.78 | 13.457 | 16.4355 | 5.147 | 7.1334 | 171 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Negative | N797567 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.75996 | 0.093775 | 5.625 | 10.94 | 13.35 | 23.39 | 14.43 | 27.4159 | 5.5996 | 12.332 | 819 | 7
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.68574 | 0.032995 | 4.56 | 5.035 | 9.62 | 10.06 | 8.8175 | 9.827 | 1.2507 | 3.6473 | 201 | 3
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P743808 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.64752 | 0.037728 | 4.47 | 5.665 | 10.03 | 12.26 | 10.861 | 12.8417 | 3.3829 | 4.7385 | 279 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Positive | P743812 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 1.2759 | 0.097749 | 8.51 | 14.262 | 18.96 | 30.82 | 17.6905 | 31.5885 | 2.7657 | 9.5164 | 239 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Negative | N797567 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.80138 | 0.055986 | 4.08 | 4.776 | 8.11 | 9.3 | 8.61 | 8.8988 | 0.43218 | 1.8732 | 282 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Positive | P797567 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 1.3315 | 0.075722 | 4.87 | 4.878 | 9.53 | 9.59 | 8.258 | 8.6044 | 0.65425 | 2.0261 | 242 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Negatif | N803646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.23198 | 0.018778 | 4.375 | 6.781 | 12.07 | 17.24 | 13.513 | 19.55 | 6.03 | 8.5929 | 418 | 6
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Negative | N732523 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.80102 | 0.12548 | 5.38 | 24.94 | 12.73 | 64.29 | 15.654 | 62.762 | 6.3704 | 16.9407 | 1003 | 6
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Negative | N761275 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.74952 | 0.069513 | 5.02 | 10.438 | 11.2 | 23.88 | 12.072 | 25.864 | 2.9215 | 9.3005 | 1487 | 5
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N803643 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.37426 | 0.02266 | 4.885 | 6.86 | 10.15 | 13.76 | 10.8015 | 12.887 | 0.92336 | 4.278 | 305 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Positif | P803646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.3733 | 0.02238 | 5.04 | 5.547 | 10.04 | 11.27 | 8.894 | 10.1538 | 0.57033 | 0.99087 | 141 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Positive | P766646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.62887 | 0.036236 | 4.36 | 6.228 | 9.54 | 12.59 | 9.863 | 12.3192 | 3.2691 | 3.748 | 523 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N803643 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.40703 | 0.03197 | 6.23 | 7.281 | 13.38 | 16.19 | 13.408 | 19.1084 | 3.8472 | 8.9312 | 228 | 5
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N778634 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.39282 | 0.026495 | 4.9 | 6.504 | 11.45 | 14.56 | 12.432 | 16.1004 | 3.2709 | 8.0417 | 647 | 5
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT Clinical Negative | N751238 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.37349 | 0.01667 | 3.115 | 3.642 | 6.69 | 8.99 | 7.657 | 10.7146 | 2.5516 | 4.6989 | 118 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Negative | N778661 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.72639 | 0.039739 | 4.52 | 5.005 | 9.29 | 12.45 | 9.6965 | 14.0023 | 2.4682 | 5.428 | 653 | 3
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Positif | P778657 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.38303 | 0.027687 | 3.28 | 6.214 | 10.18 | 14.51 | 10.659 | 15.595 | 3.6224 | 9.3374 | 719 | 7
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT 2 Negatif | N803646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 0.22456 | 0.02048 | 8.08 | 9.151 | 16.03 | 18.21 | 13.789 | 15.9249 | 0.45103 | 0.88876 | 141 | 2
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 0.41475 | 0.030526 | 6.655 | 8.375 | 13.86 | 17.48 | 13.2355 | 19.047 | 2.639 | 5.2233 | 265 | 3
2024 | AMPHETAMIN [U] | DAT3 Positive | P732523 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 1.2332 | 0.16066 | 5.15 | 24.94 | 13.21 | 43.22 | 14.832 | 54.366 | 4.0002 | 19.2362 | 1009 | 6
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 58.9843 | 1.0673 | 1.03 | 1.634 | 2.49 | 3.95 | 2.714 | 4.512 | 0.82407 | 2.0418 | 11890 | 18
2024 | AMYLASE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 61.1894 | 0.86231 | 0.805 | 1.306 | 2.03 | 3.32 | 2.33 | 3.0624 | 0.97152 | 1.737 | 587 | 4
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 185.5517 | 2.6281 | 0.765 | 1.162 | 1.93 | 2.9 | 2.1215 | 3.156 | 0.82717 | 1.6206 | 5036 | 13
2024 | AMYLASE [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IFCC EPS V.2 URINE |  | 51.4568 | 0.99749 | 1.32 | 2.4 | 2.97 | 5.03 | 2.937 | 4.9198 | 0.75818 | 1.584 | 2521 | 5
2024 | AMYLASE [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 212.764 | 3.7095 | 1.09 | 1.697 | 2.78 | 5.61 | 3.247 | 6.2724 | 1.5697 | 3.9085 | 1994 | 8
2024 | AMYLASE [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 74.2194 | 1.5819 | 1.09 | 1.945 | 3.01 | 5.35 | 3.4345 | 6.079 | 1.369 | 3.392 | 4399 | 16
2024 | AMYLASE [U] | MAS Urine Haut | 25112A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IFCC EPS V.2 URINE |  | 223.1584 | 2.7106 | 0.6 | 1.67 | 1.48 | 3.44 | 1.764 | 3.5186 | 0.76113 | 1.4465 | 1515 | 5
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | EPS V.2 STAT |  | 59.0079 | 0.67813 | 1.04 | 1.3 | 2.14 | 2.68 | 2.186 | 2.816 | 0.47131 | 0.80702 | 1479 | 2
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | EPS V.2 STAT |  | 190.9238 | 1.7622 | 0.835 | 0.995 | 1.73 | 2.07 | 1.646 | 2.124 | 0.4599 | 0.91073 | 42 | 2
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 60.7566 | 1.1215 | 1.31 | 1.994 | 2.8 | 4.6 | 2.79 | 5.261 | 0.58287 | 2.1955 | 2276 | 10
2024 | AMYLASE [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IFCC EPS V.2 URINE |  | 223.7342 | 4.0958 | 1.545 | 2.355 | 3.31 | 4.74 | 3.233 | 4.3536 | 0.81987 | 1.3184 | 2269 | 5
2024 | AMYLASE [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 60.3821 | 1.1874 | 1.28 | 1.85 | 3.23 | 5.26 | 3.3545 | 6.1439 | 0.53601 | 3.3073 | 1061 | 7
2024 | AMYLASE [U] | Multichem U 1 | 900120 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 71.7398 | 1.352 | 1.105 | 1.669 | 2.76 | 4.73 | 3.0065 | 5.2134 | 0.9886 | 2.9452 | 4356 | 15
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 175.025 | 2.8763 | 0.88 | 1.482 | 2.28 | 3.53 | 2.47 | 3.9444 | 0.88089 | 1.9608 | 12252 | 18
2024 | AMYLASE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 188.5058 | 2.4674 | 0.67 | 0.935 | 1.87 | 2.41 | 2.0745 | 2.7806 | 0.78267 | 1.4598 | 605 | 4
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 60.2734 | 0.94463 | 1.105 | 2.238 | 2.43 | 4.81 | 2.771 | 4.7716 | 0.86738 | 1.577 | 688 | 10
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 190.2658 | 1.885 | 0.675 | 0.98 | 1.61 | 2.15 | 1.675 | 2.3816 | 0.63357 | 1.0427 | 1057 | 2
2024 | AMYLASE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 59.9365 | 0.9542 | 0.83 | 1.174 | 2.07 | 3.05 | 2.274 | 3.65 | 0.82212 | 1.945 | 2201 | 2
2024 | AMYLASE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97431T | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 55.9988 | 0.85044 | 0.88 | 1.35 | 1.91 | 2.93 | 1.8735 | 2.788 | 0.23386 | 1.1374 | 1476 | 2
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 187.0357 | 3.0055 | 0.95 | 1.582 | 2.21 | 3.56 | 2.3145 | 4.1386 | 0.76381 | 1.7537 | 2186 | 9
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 59.7702 | 0.63908 | 0.83 | 1.158 | 1.72 | 2.52 | 1.7095 | 2.7374 | 0.43855 | 0.86579 | 1066 | 2
2024 | AMYLASE [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 190.6526 | 2.44 | 0.96 | 1.241 | 2.09 | 2.78 | 2.214 | 3.1651 | 0.54098 | 1.4043 | 3946 | 2
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 190.9588 | 2.5101 | 0.68 | 1.166 | 1.84 | 2.94 | 2.119 | 3.1779 | 0.75853 | 2.0679 | 2705 | 15
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 185.5648 | 2.6446 | 0.96 | 1.581 | 2.27 | 3.49 | 2.463 | 3.751 | 0.67552 | 1.6434 | 4920 | 17
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 55.5595 | 0.96483 | 0.985 | 1.42 | 2.34 | 3.35 | 2.467 | 3.6936 | 0.75886 | 1.7553 | 5151 | 15
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | EPS V.2 STAT |  | 59.3581 | 0.81598 | 0.9 | 1.435 | 2.14 | 2.91 | 2.1685 | 3.093 | 0.56306 | 1.2171 | 43 | 2
2024 | AMYLASE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 177.0027 | 3.1085 | 0.83 | 1.296 | 2.07 | 3.24 | 2.318 | 3.591 | 0.84565 | 2.0159 | 2201 | 2
2024 | AMYLASE [U] | MAS Urine Bas | 25111A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IFCC EPS V.2 URINE |  | 50.0936 | 0.66234 | 0.8 | 1.725 | 1.65 | 3.62 | 1.8475 | 3.9394 | 0.67844 | 1.4354 | 1335 | 5
2024 | AMYLASE [U] | Multichem U 2 | 900121 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 265.9424 | 4.9928 | 1.09 | 1.65 | 2.79 | 4.92 | 2.9715 | 5.1896 | 1.0607 | 2.9269 | 4713 | 14
2024 | AMYLASE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97432T | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 186.0664 | 1.8615 | 0.68 | 1.108 | 1.55 | 3.22 | 1.6435 | 3.4451 | 0.48221 | 0.92538 | 1506 | 2
2024 | AMYLASE [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 45.7459 | 0.77241 | 1.21 | 1.745 | 2.57 | 3.61 | 2.648 | 3.9285 | 0.49336 | 1.4105 | 4192 | 3
2024 | AMYLASE [U] | Multichem U 2 | 900143 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 225.3103 | 4.6119 | 1.04 | 1.53 | 2.99 | 4.81 | 3.236 | 5.6266 | 1.1936 | 3.2373 | 2751 | 18
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 57.4951 | 0.99249 | 0.925 | 1.495 | 2.35 | 3.84 | 2.673 | 4.329 | 1.0073 | 2.6055 | 2717 | 14
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | EPS V.2 STAT |  | 175.1651 | 1.7437 | 0.82 | 1.19 | 1.78 | 2.44 | 1.784 | 2.489 | 0.45787 | 0.69832 | 1482 | 2
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 192.9363 | 3.2784 | 0.795 | 2.275 | 2.1 | 4.96 | 2.392 | 5.344 | 0.88062 | 1.6991 | 722 | 11
2024 | AMYLASE [U] | Multichem U 1 | 900142 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 67.8313 | 1.5407 | 1.075 | 1.701 | 3.22 | 5.32 | 3.39 | 5.4391 | 1.3557 | 3.9412 | 3026 | 19
2024 | AMYLASE [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 264.4426 | 5.8679 | 1.09 | 1.98 | 3.15 | 4.57 | 3.566 | 5.096 | 1.3678 | 3.1522 | 3726 | 15
2024 | AMYLASE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | IFCC EPS V.2 URINE |  | 64.2235 | 1.0248 | 1.01 | 1.824 | 2.35 | 3.76 | 2.606 | 3.9808 | 0.87068 | 1.7948 | 5682 | 17
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 715421 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 3.0081 | 0.18591 | 3.42 | 6.69 | 7.31 | 14.42 | 7.844 | 17.4822 | 2.474 | 7.6749 | 398 | 7
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 0.64361 | 0.03639 | 4.715 | 5.968 | 9.63 | 11.99 | 9.001 | 10.9085 | 1.367 | 3.4629 | 178 | 2
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 764178 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 2.9492 | 0.19165 | 4.85 | 7.46 | 10.88 | 16.38 | 11.131 | 15.3416 | 2.1916 | 9.4431 | 506 | 4
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 764177 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 0.58025 | 0.037701 | 6.73 | 7.837 | 13.44 | 16.28 | 12.328 | 14.8069 | 1.4485 | 3.7779 | 268 | 2
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 7.6768 | 0.40182 | 4.635 | 6.033 | 9.38 | 12.19 | 9.4345 | 11.094 | 0.47365 | 2.9407 | 165 | 2
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 715422 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 7.494 | 0.50145 | 5.19 | 6.744 | 10.9 | 16.37 | 11.295 | 16.5138 | 2.3351 | 7.0095 | 687 | 3
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 0.59918 | 0.049261 | 4.38 | 8.492 | 14.35 | 21.06 | 13.867 | 23.0532 | 5.2387 | 11.4319 | 496 | 7
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 2.9939 | 0.17658 | 3.68 | 9.102 | 9.53 | 18.96 | 9.684 | 18.1099 | 2.8068 | 8.8813 | 503 | 7
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 764178 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 2.998 | 0.14152 | 4.625 | 5.467 | 10.57 | 11.27 | 10.1985 | 11.5771 | 1.5381 | 4.1147 | 266 | 2
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 715422 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 7.5678 | 0.50643 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9 | 2
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 715421 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 3.2217 | 0.17874 | 4.755 | 5.235 | 10.53 | 12.81 | 11.55 | 15.3435 | 3.7956 | 7.1715 | 642 | 3
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 715422 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 7.0512 | 0.52464 | 4.53 | 10.88 | 11 | 22.49 | 12.188 | 23.739 | 2.2335 | 10.132 | 395 | 7
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 764179 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 6.3295 | 0.4934 | 4.11 | 6.469 | 12.31 | 23.22 | 13.0315 | 25.2475 | 7.2207 | 16.3217 | 113 | 4
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 715420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 0.66579 | 0.052842 | 6.27 | 7.64 | 13.81 | 18.29 | 15.568 | 20.8528 | 4.8962 | 9.5759 | 679 | 3
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 6.9389 | 0.53265 | 5.61 | 8.774 | 12.53 | 21.37 | 13.805 | 24.1905 | 3.971 | 12.7739 | 501 | 7
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 715420 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 0.70875 | 0.056095 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12 | 2
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 3.1775 | 0.13496 | 3.85 | 4.87 | 7.8 | 9.64 | 7.3675 | 9.6219 | 0.90934 | 2.5549 | 153 | 2
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 715420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 0.60155 | 0.048322 | 4.155 | 10.024 | 10.38 | 21.41 | 10.999 | 23.6328 | 3.7008 | 9.4287 | 400 | 7
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 764177 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 0.55447 | 0.045297 | 4.96 | 7.888 | 13.52 | 16.88 | 13.594 | 17.919 | 4.2334 | 8.5426 | 514 | 4
2024 | ANDROSTENEDIONE [S] | PreciControl Maternal Care | 764179 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANDROSTENEDIONE |  | 6.6537 | 0.31083 | 5.035 | 5.718 | 10.85 | 14.36 | 9.4745 | 15.5747 | 1.1719 | 6.4201 | 268 | 2
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 768722 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-CCP |  | 17.5025 | 1.1076 | 3.71 | 6.304 | 9.7 | 22.75 | 10.211 | 25.892 | 2.0633 | 13.456 | 95 | 6
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 768722 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP |  | 16.3621 | 0.91198 | 3.6 | 5.686 | 8.76 | 11.99 | 9.334 | 13.236 | 2.6193 | 5.8695 | 3059 | 26
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 651398 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP |  | 20.5184 | 1.2734 | 3.44 | 6.816 | 8.68 | 15.47 | 9.403 | 17.1124 | 3.3072 | 7.5484 | 11477 | 48
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 768722 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-CCP |  | 16.3167 | 0.42196 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9 | 2
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 651398 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-CCP | 736893 | 20.9192 | 1.0495 | 4.17 | 5.73 | 8.93 | 11.63 | 8.454 | 12.09 | 1.2946 | 3.9955 | 653 | 7
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 651399 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP |  | 131.8258 | 4.8064 | 2.07 | 4.303 | 4.92 | 10.1 | 5.417 | 10.8932 | 1.6971 | 4.8412 | 9760 | 45
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 651398 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-CCP | 766442 | 21.0223 | 1.3361 | 3.68 | 4.846 | 7.82 | 14.37 | 8.21 | 16.2804 | 2.2071 | 10.3998 | 243 | 5
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 768723 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP |  | 93.7891 | 3.4901 | 2.11 | 3.56 | 4.97 | 7.42 | 5.34 | 8.2406 | 1.7149 | 3.7831 | 5272 | 34
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 548539 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP |  | 89.581 | 2.5773 | 2.06 | 3.208 | 4.16 | 6.83 | 3.76 | 6.573 | 0.62613 | 1.3596 | 84 | 2
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 768722 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-CCP | 811196 | 15.7358 | 0.57135 | 2.625 | 2.677 | 5.35 | 5.48 | 5.126 | 5.5228 | 0.78669 | 1.1014 | 26 | 2
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 651398 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-CCP |  | 22.1424 | 1.5184 | 2.355 | 5.236 | 6.27 | 14.01 | 6.9415 | 15.7714 | 3.1102 | 6.8268 | 951 | 10
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 768723 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-CCP |  | 85.4587 | 6.7461 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | 2
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 651399 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 736868 | 132.308 | 4.638 | 2.1 | 3.95 | 5.21 | 8.94 | 5.438 | 9.6852 | 2.107 | 3.8754 | 1938 | 21
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 651399 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-CCP |  | 137.6171 | 5.5689 | 1.885 | 4.036 | 4.56 | 8.79 | 5.0205 | 9.2821 | 1.665 | 4.0441 | 2413 | 12
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 768722 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 782183 | 15.5705 | 1.2037 | 3.34 | 7.115 | 11.13 | 15.29 | 11.399 | 17.0097 | 4.7249 | 8.9499 | 938 | 13
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 768722 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 811132 | 15.6668 | 0.8261 | 4.575 | 6.33 | 10.94 | 14.35 | 11.631 | 15.2037 | 4.3415 | 6.2266 | 196 | 6
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 768722 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP | 804245 | 16.0571 | 0.88452 | 3.34 | 6.86 | 7.59 | 14.76 | 7.917 | 14.63 | 2.8486 | 5.4131 | 748 | 15
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 768723 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-CCP |  | 99.2133 | 2.813 | 1.87 | 2.615 | 4.14 | 9.06 | 4.0705 | 10.0995 | 0.74895 | 6.361 | 200 | 6
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 2 | 651399 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-CCP |  | 132.8266 | 6.5984 | 2.1 | 5.382 | 5.88 | 13.52 | 5.953 | 15.6838 | 1.8071 | 8.8991 | 177 | 4
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 548165 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-CCP |  | 16.9464 | 0.71934 | 3.65 | 5.43 | 7.34 | 10.9 | 6.348 | 9.5332 | 1.0549 | 2.3057 | 84 | 2
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 651398 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-CCP |  | 20.6133 | 0.82899 | 2.28 | 5.75 | 4.51 | 12.3 | 4.522 | 12.931 | 1.8231 | 3.4355 | 87 | 3
2024 | ANTI - CCP [S] | PreciControl A-CCP 1 | 651398 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-CCP | 736893 | 19.352 | 0.84469 | 1.54 | 2.45 | 6.34 | 9.47 | 7.29 | 9.7869 | 4.1719 | 8.3559 | 75 | 3
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) |  | 0.40666 | 0.037308 | 5.1 | 8.182 | 12.29 | 19.42 | 13.069 | 21.1588 | 4.299 | 10.1245 | 20774 | 73
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 804022 | 0.42566 | 0.023963 | 3.71 | 6.566 | 8.22 | 14.09 | 8.6895 | 13.8075 | 2.236 | 6.3551 | 3326 | 30
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 765789 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 730148 | 0.49833 | 0.032186 | 5.79 | 7.516 | 11.83 | 15.17 | 12.127 | 15.2138 | 1.8267 | 3.6784 | 417 | 2
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 730140 | 0.39237 | 0.024635 | 4.505 | 6.765 | 9.55 | 14.52 | 9.955 | 15.377 | 2.9879 | 6.0955 | 1538 | 8
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 765789 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) |  | 0.48933 | 0.02464 | 3.42 | 5.426 | 7.56 | 11.36 | 7.89 | 12.2998 | 1.9841 | 5.31 | 4570 | 44
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 612861 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) |  | 2.3889 | 0.069437 | 1.62 | 2.732 | 3.93 | 6.8 | 4.2095 | 7.138 | 1.265 | 3.848 | 9385 | 77
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) |  | 0.46772 | 0.047633 | 5.275 | 10.661 | 13.46 | 26.83 | 14.9625 | 31.9232 | 5.4328 | 16.6169 | 2788 | 35
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 711377 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 796410 | 2.3606 | 0.069252 | 2.22 | 3.28 | 4.68 | 7.03 | 4.9245 | 7.7882 | 1.3234 | 2.8815 | 2218 | 22
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II | 730148 | 0.42464 | 0.034051 | 4.08 | 6.052 | 15.77 | 23.4 | 19.835 | 29.9192 | 12.3997 | 21.6791 | 224 | 2
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II |  | 0.53002 | 0.045189 | 3.79 | 9.05 | 11.22 | 21.56 | 12.0165 | 20.7065 | 5.1228 | 11.3651 | 4721 | 33
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 765788 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II |  | 2.3596 | 0.066641 | 1.7 | 2.884 | 3.81 | 6.53 | 3.842 | 7.2857 | 0.99819 | 3.3086 | 2817 | 30
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 765789 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 804022 | 0.48493 | 0.02286 | 3.615 | 5.019 | 7.42 | 10.35 | 7.615 | 11.5416 | 1.7514 | 4.037 | 1066 | 13
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI HBC II |  | 0.39939 | 0.064814 | 10.35 | 22.905 | 21.9 | 44.44 | 23.605 | 49.906 | 4.3173 | 13.6083 | 207 | 2
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 700427 | 0.51634 | 0.036675 | 6.96 | 7.168 | 13.94 | 14.25 | 11.887 | 13.8614 | 2.4271 | 5.3733 | 50 | 3
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 574638 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) |  | 2.3124 | 0.076528 | 3.14 | 3.628 | 7.35 | 11.57 | 6.249 | 12.961 | 1.5118 | 7.8665 | 17 | 2
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 741752 | 0.41454 | 0.031212 | 3.5 | 6.638 | 8.92 | 14.64 | 10.2115 | 17.2712 | 3.758 | 8.7996 | 4201 | 38
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 759251 | 0.53388 | 0.040037 | 3.7 | 8.29 | 8.99 | 18.43 | 10.212 | 20.6018 | 3.9491 | 9.9866 | 1268 | 21
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 718073 | 0.56448 | 0.050215 | 4.225 | 8.991 | 10.54 | 20.49 | 11.948 | 23.355 | 4.1352 | 13.0355 | 1615 | 28
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 711377 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II |  | 2.3975 | 0.071203 | 1.81 | 2.996 | 4.21 | 6.88 | 4.4225 | 7.486 | 1.2945 | 3.3993 | 49053 | 86
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 718073 | 0.46758 | 0.038098 | 4.06 | 9.854 | 10.26 | 20.44 | 11.384 | 21.2558 | 3.931 | 8.6155 | 3791 | 38
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 612861 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II |  | 2.3887 | 0.069759 | 1.62 | 3.16 | 3.85 | 6.97 | 4.116 | 7.8036 | 1.1743 | 3.5864 | 6963 | 44
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 759251 | 0.54592 | 0.024698 | 3.01 | 4.388 | 7.32 | 9.37 | 7.542 | 10.4684 | 2.5685 | 5.5815 | 1424 | 16
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 695789 | 0.52785 | 0.054359 | 2.69 | 6.644 | 16.1 | 18.9 | 17.566 | 19.42 | 10.6091 | 14.6489 | 162 | 6
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 765789 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 804022 | 0.49235 | 0.025102 | 3.21 | 4.792 | 6.9 | 10.96 | 7.496 | 11.883 | 2.0132 | 5.5082 | 1804 | 29
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 741752 | 0.41036 | 0.030732 | 5.68 | 7.72 | 12.18 | 15.83 | 11.96 | 17.441 | 2.6481 | 7.1397 | 6052 | 15
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 765789 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 796410 | 0.50692 | 0.024454 | 4.03 | 5.094 | 8.67 | 10.73 | 8.355 | 11.7886 | 2.0331 | 4.7883 | 920 | 11
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 612861 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI HBC II (09014918+09109463) |  | 2.1408 | 0.12008 | 4.84 | 6.82 | 10.6 | 14.07 | 10.385 | 12.784 | 1.6679 | 4.6813 | 355 | 5
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II | 796410 | 0.44225 | 0.027198 | 5.15 | 6.996 | 10.4 | 13.79 | 9.937 | 11.831 | 1.4454 | 2.8045 | 36 | 2
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 765788 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) |  | 2.3052 | 0.081501 | 2.32 | 4.274 | 5.5 | 8.86 | 5.812 | 9.258 | 1.8957 | 3.8959 | 2002 | 24
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 794809 | 0.43311 | 0.025345 | 3.44 | 5.969 | 7.96 | 13.16 | 8.7875 | 13.5073 | 2.7408 | 6.6511 | 2317 | 34
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 718073 | 0.58178 | 0.028826 | 3.06 | 4.608 | 7.73 | 10.14 | 8.636 | 12.0012 | 3.0044 | 5.6147 | 1116 | 18
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 765788 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) |  | 2.3571 | 0.073941 | 1.64 | 2.901 | 4.2 | 7.16 | 4.59 | 7.2888 | 1.5225 | 3.9091 | 6835 | 71
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II |  | 0.42863 | 0.028763 | 3.86 | 7.553 | 8.86 | 17.1 | 9.4235 | 18.6881 | 2.7963 | 7.9345 | 31389 | 77
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 759251 | 0.43385 | 0.027077 | 3.52 | 6.84 | 8.29 | 14.75 | 9.0025 | 16.0385 | 3.3646 | 6.4933 | 5201 | 39
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II |  | 0.45822 | 0.047826 | 5.61 | 11.03 | 15.49 | 21.93 | 17.276 | 23.403 | 4.3245 | 12.6452 | 566 | 8
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 711377 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II | 796410 | 2.3849 | 0.057923 | 1.59 | 3.528 | 3.22 | 7.66 | 3.343 | 7.99 | 1.3389 | 2.1537 | 35 | 2
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI HBC II (09014918+09109463) |  | 0.38363 | 0.042784 | 6.46 | 11.33 | 16.68 | 24.39 | 17.127 | 24.4663 | 6.6402 | 11.2881 | 620 | 7
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 743707 | 0.48342 | 0.026399 | 5.16 | 5.684 | 10.54 | 11.56 | 11.0335 | 12.4942 | 2.0011 | 3.9986 | 167 | 3
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 796410 | 0.45127 | 0.02645 | 4.35 | 7.038 | 9.75 | 14.53 | 10.336 | 15.2168 | 2.2412 | 5.553 | 2493 | 23
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) |  | 0.4323 | 0.028317 | 3.63 | 7.01 | 8.55 | 15.72 | 9.1045 | 17.707 | 2.5772 | 8.0223 | 56446 | 158
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 730148 | 0.39961 | 0.039264 | 5.1 | 8.155 | 12.26 | 17.51 | 12.0405 | 19.303 | 2.6391 | 9.5504 | 4073 | 31
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 765789 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 794809 | 0.50202 | 0.019849 | 2.325 | 3.724 | 5.27 | 7.56 | 5.9105 | 8.108 | 2.0209 | 3.8122 | 491 | 14
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 574635 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) |  | 0.40333 | 0.073404 | 7.47 | 13.334 | 33.47 | 35.25 | 26.989 | 33.4586 | 11.2528 | 20.4375 | 18 | 2
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 711377 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II |  | 2.3322 | 0.10297 | 2.59 | 5.448 | 6.13 | 11.13 | 6.713 | 11.579 | 2.2761 | 5.1769 | 2717 | 10
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 711377 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) |  | 2.4059 | 0.071032 | 1.72 | 2.89 | 4.11 | 6.73 | 4.382 | 7.2763 | 1.3251 | 3.4155 | 82926 | 164
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 711377 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI HBC II (09014918+09109463) |  | 2.0337 | 0.12771 | 3.89 | 5.154 | 8.5 | 11.52 | 9.142 | 12.2004 | 2.5857 | 5.8376 | 605 | 7
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 612861 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II |  | 2.3457 | 0.085535 | 2.5 | 4.224 | 5.49 | 8.67 | 5.511 | 9.2872 | 1.3667 | 3.7176 | 518 | 8
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 612861 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) |  | 2.3461 | 0.088885 | 2.275 | 3.673 | 5.37 | 9.97 | 5.86 | 10.69 | 2.1277 | 4.9021 | 3062 | 36
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 743693 | 0.48109 | 0.017649 | 3.345 | 4.894 | 7.06 | 10.16 | 6.787 | 10.3578 | 1.8404 | 2.2808 | 42 | 4
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) | 700421 | 0.49581 | 0.026637 | 4.4 | 5.224 | 8.87 | 11.45 | 9.504 | 12.7832 | 4.6209 | 6.0931 | 74 | 2
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 612861 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI HBC II |  | 2.1188 | 0.13719 | 5.23 | 5.935 | 11.53 | 13.71 | 12.2935 | 15.8015 | 3.4574 | 6.4243 | 233 | 2
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 765789 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II |  | 0.48729 | 0.029059 | 3.415 | 9.644 | 7.49 | 21.36 | 7.973 | 22.431 | 1.8002 | 7.0172 | 1411 | 16
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 765788 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II |  | 2.31 | 0.032015 | 1.365 | 1.593 | 2.74 | 3.21 | 2.3275 | 2.6927 | 0.064563 | 0.078135 | 25 | 2
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 765789 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) |  | 0.47193 | 0.031811 | 4.215 | 6.786 | 9.42 | 20.4 | 10.241 | 22.2479 | 3.2625 | 7.7214 | 689 | 12
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II |  | 0.39119 | 0.051071 | 6.98 | 12.268 | 16.61 | 25.25 | 18.364 | 28.0558 | 5.2402 | 10.8522 | 2490 | 8
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) |  | 0.53089 | 0.049188 | 4.22 | 9.884 | 11.77 | 22.82 | 12.7035 | 24.2412 | 5.0177 | 12.0563 | 6108 | 65
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 765789 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 794809 | 0.49884 | 0.025151 | 3.83 | 5.652 | 8.51 | 11.88 | 9.2775 | 12.625 | 2.0288 | 5.0589 | 404 | 7
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II | 718073 | 0.46935 | 0.029869 | 3.905 | 7.683 | 8.94 | 16.66 | 9.21 | 16.6574 | 2.9657 | 5.9069 | 2014 | 26
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 759251 | 0.44037 | 0.026341 | 3.26 | 6.704 | 7.94 | 15.39 | 8.259 | 17.162 | 2.4101 | 7.1278 | 9434 | 67
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 794809 | 0.44275 | 0.022142 | 3.16 | 5.906 | 7.45 | 13.91 | 7.87 | 15.7448 | 2.3919 | 5.954 | 4297 | 52
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 711382 | Cobas e801 e402 | ANTI HBC II (09014926) | 804022 | 0.43791 | 0.020885 | 3.33 | 5.634 | 7.53 | 12.42 | 7.525 | 14.323 | 1.9418 | 5.5468 | 5529 | 52
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC2 | 628064 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI HBC II (09014918+09109463) |  | 0.43163 | 0.045054 | 6.74 | 13.15 | 16.21 | 26.87 | 16.489 | 24.7984 | 2.1811 | 7.75 | 355 | 5
2024 | ANTI - HBC [S] | PreciControl AHBC1 | 711377 | Cobas e/ Modular E | ANTI HBC II (09014918+09109463) |  | 2.3578 | 0.088939 | 2.59 | 4 | 5.72 | 9.2 | 5.932 | 10.241 | 1.6441 | 4.1693 | 25913 | 82
2024 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 2 | 582187 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBC IGM |  | 2.5377 | 0.17644 | 5.16 | 10.818 | 10.2 | 21.72 | 11.753 | 20.0466 | 1.1739 | 5.5631 | 31 | 3
2024 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 1 | 692350 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBC IGM |  | 0.059566 | 0.005272 | 3.08 | 6.35 | 10.07 | 20.14 | 10.635 | 21.1648 | 5.228 | 13.7011 | 2784 | 19
2024 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 2 | 737832 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBC IGM |  | 2.8101 | 0.23617 | 4.945 | 7.868 | 11.03 | 17 | 11.677 | 18.2191 | 3.6381 | 8.0379 | 4503 | 38
2024 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 2 | 737832 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBC IGM |  | 3.0761 | 0.20416 | 4.86 | 8.1 | 11.05 | 17.15 | 11.638 | 18.2686 | 2.6969 | 6.8999 | 1102 | 10
2024 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 1 | 582184 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBC IGM |  | 0.054281 | 0.003854 | 5.44 | 7.138 | 11.05 | 17.68 | 13.446 | 19.7832 | 5.4688 | 11.875 | 32 | 3
2024 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 1 | 737831 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBC IGM |  | 0.056347 | 0.003436 | 2.91 | 5.426 | 7.09 | 12.42 | 7.101 | 12.7686 | 2.1739 | 6.5669 | 1102 | 10
2024 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 1 | 692350 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBC IGM |  | 0.064079 | 0.00535 | 2.61 | 5.54 | 7.8 | 16.69 | 9.638 | 17.5548 | 4.4481 | 10.6952 | 14454 | 43
2024 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 2 | 692355 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBC IGM |  | 2.6904 | 0.2106 | 4.82 | 8.228 | 11.63 | 21.61 | 11.6755 | 24.191 | 3.624 | 11.6196 | 2861 | 19
2024 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 1 | 692350 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HBC IGM |  | 0.055352 | 0.004061 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17 | 2
2024 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 2 | 692355 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBC IGM |  | 2.5994 | 0.22071 | 4.8 | 8.369 | 11.13 | 18.29 | 12.239 | 20.5995 | 3.6458 | 9.054 | 15066 | 43
2024 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 2 | 737832 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBC IGM | 819873 | 2.7732 | 0.24809 | 6.54 | 7.995 | 13.59 | 17.14 | 13.6205 | 18.7675 | 2.9556 | 9.1191 | 1217 | 14
2024 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 1 | 737831 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBC IGM |  | 0.059954 | 0.005387 | 2.73 | 5.824 | 8.33 | 18.18 | 10.249 | 18.6714 | 4.8403 | 12.9744 | 5661 | 40
2024 | ANTI - HBC IGM [S] | PreciControl Anti-HBc IgM 2 | 692355 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HBC IGM |  | 2.1333 | 0.21464 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18 | 2
2024 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 1 | 628598 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBE |  | 1.4324 | 0.065336 | 2.4 | 4.604 | 6.49 | 11.35 | 6.856 | 11.971 | 2.5226 | 7.3723 | 1630 | 23
2024 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 2 | 628601 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBE |  | 0.60644 | 0.046636 | 4.33 | 7.665 | 10.63 | 18.96 | 12.5115 | 22.8555 | 3.4787 | 12.2643 | 670 | 11
2024 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 1 | 753440 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBE |  | 1.4895 | 0.063223 | 2.485 | 4.752 | 6.51 | 12.17 | 7.118 | 12.5226 | 2.1352 | 7.7547 | 915 | 9
2024 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 1 | 708716 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBE |  | 1.3886 | 0.071726 | 2.8 | 4.951 | 7.12 | 11.6 | 7.8165 | 12.6542 | 2.919 | 5.9546 | 5903 | 32
2024 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 1 | 628598 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBE |  | 1.4913 | 0.095692 | 3.63 | 6.901 | 10.09 | 16.15 | 10.3525 | 18.1567 | 2.9645 | 8.6471 | 668 | 11
2024 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 2 | 753443 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBE |  | 0.57711 | 0.032602 | 3.1 | 5.074 | 7.97 | 14.45 | 8.348 | 16.0042 | 3.1085 | 9.2836 | 914 | 9
2024 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 1 | 708716 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBE |  | 1.4317 | 0.091727 | 3.47 | 7.24 | 8.8 | 15.71 | 9.284 | 15.9596 | 2.9045 | 7.4981 | 1330 | 11
2024 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 2 | 708718 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBE |  | 0.57098 | 0.044298 | 4.16 | 8.1 | 9.98 | 19.44 | 10.741 | 21.334 | 3.6372 | 8.7786 | 6129 | 32
2024 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 1 | 753440 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBE |  | 1.4321 | 0.072528 | 2.775 | 5.459 | 6.84 | 12.56 | 7.2125 | 13.5473 | 2.1844 | 6.7225 | 4840 | 32
2024 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 2 | 708718 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HBE |  | 0.59332 | 0.04806 | 4.11 | 6.274 | 11.96 | 13.01 | 12.145 | 13.6024 | 2.8695 | 7.1081 | 140 | 2
2024 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 2 | 708718 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HBE |  | 0.59611 | 0.042836 | 4.625 | 8.459 | 11.4 | 17.31 | 11.544 | 18.4354 | 3.2039 | 8.63 | 1364 | 11
2024 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 2 | 753443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBE |  | 0.53517 | 0.03828 | 4.02 | 7.586 | 9.71 | 17.26 | 9.932 | 17.65 | 2.986 | 7.9782 | 5041 | 31
2024 | ANTI - HBE [S] | PreciControl Anti-HBe 2 | 628601 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HBE |  | 0.57311 | 0.040395 | 3.87 | 6.658 | 9.24 | 19.01 | 9.506 | 22.5692 | 2.8417 | 13.0951 | 1649 | 23
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 583922 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 2
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 696122 | 99.9936 | 6.6999 | 4.195 | 6.26 | 8.94 | 17.97 | 9.379 | 19.6991 | 3.1125 | 7.2487 | 608 | 9
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 709361 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 792036 | 91.4166 | 4.868 | 3.74 | 5.43 | 9.36 | 11.55 | 9.168 | 12.7816 | 3.8608 | 5.8367 | 232 | 5
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) |  | 100.7903 | 9.4885 | 3.925 | 9.865 | 10.21 | 26.16 | 11.6685 | 28.736 | 5.1422 | 15.0015 | 652 | 11
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 709360 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) |  | 2.003 | 0.025871 | 21.97 | 34.386 | 6.19 | 18.52 | 5.691 | 13.827 | 4.711 | 12.9272 | 312 | 12
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 768349 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) |  | 1.9995 | 0.054002 | 4.61 | 18.516 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.0017 | 0.00185 | 19936 | 156
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 664734 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 277 | 3
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 768350 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) |  | 103.7066 | 7.0817 | 3.355 | 6.276 | 8.88 | 13.82 | 9.611 | 14.0657 | 2.951 | 8.1617 | 4549 | 38
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 583922 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) |  | 2.0013 | 0.027414 | 14.655 | 15.675 | 0.14 | 0.14 | 0.137 | 0.137 | 0.13482 | 0.13482 | 479 | 9
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) |  | 100.8709 | 6.0157 | 3.52 | 6.302 | 8.23 | 14.27 | 8.654 | 14.7196 | 2.6564 | 6.3173 | 2663 | 41
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 714333 | 101.5699 | 5.8818 | 3.38 | 5.7 | 8.31 | 13.88 | 8.847 | 14.551 | 2.6634 | 7.4782 | 1174 | 19
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 709361 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) |  | 97.856 | 5.6535 | 3.54 | 6.33 | 7.9 | 14.37 | 8.3735 | 16.31 | 2.3769 | 6.9595 | 30690 | 111
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 696133 | 100.629 | 4.3761 | 2.98 | 4.628 | 6.57 | 10.3 | 7.798 | 10.4204 | 2.366 | 4.2798 | 226 | 4
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 709360 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1181 | 4
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 709360 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) |  | 1.9908 | 0.14064 | 11.54 | 22.72 | 0 | 0.01 | 0.007 | 0.015 | 0.005 | 0.015398 | 127112 | 260
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-HBS II |  | 100.3504 | 5.4095 | 5.03 | 5.735 | 10.01 | 11.59 | 8.7055 | 11.1893 | 1.417 | 4.7793 | 139 | 2
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 664734 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) |  | 2.0122 | 0.15304 | 19.16 | 35.479 | 0.04 | 4.7 | 0.027 | 4.3068 | 0.024994 | 1.9319 | 4737 | 58
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) | 725479 | 96.7142 | 4.4156 | 2.24 | 3.91 | 5.31 | 8.92 | 5.784 | 9.647 | 2.078 | 4.3681 | 878 | 20
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II | 716600 | 93.2887 | 6.3968 | 2.6 | 8.688 | 5.7 | 21.21 | 6.995 | 20.7598 | 3.5247 | 9.3756 | 355 | 2
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 768349 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) |  | 2.0047 | 0.038805 |  |  | 3.69 | 20.75 | 3.118 | 21.5195 | 3.1184 | 12.4735 | 68 | 4
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 583923 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) |  | 97.6392 | 6.0829 | 4.775 | 7.841 | 10.2 | 15.89 | 11.549 | 15.6928 | 2.9344 | 4.1541 | 496 | 9
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 664734 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) |  | 2.0079 | 0.23674 | 18.45 | 39.922 | 1.04 | 35.14 | 0.896 | 37.2096 | 0.89688 | 15.0101 | 224 | 6
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 768350 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 792036 | 98.7773 | 6.0475 | 4.32 | 5.912 | 10.29 | 12.22 | 10.7945 | 12.1503 | 2.2939 | 7.1385 | 324 | 7
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 709360 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) |  | 2.009 | 0.19912 | 15.175 | 30.66 | 0.04 | 6.02 | 0.037 | 5.413 | 0.034988 | 0.45982 | 29638 | 111
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 714456 | 96.2579 | 4.3783 | 3.35 | 4.034 | 7.56 | 9.35 | 6.832 | 10.7404 | 1.7481 | 4.7866 | 519 | 4
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 709361 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) | 777923 | 89.0565 | 6.3813 | 4.53 | 7.445 | 9.88 | 20.03 | 10.5425 | 20.266 | 3.0859 | 10.5705 | 1224 | 22
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 709361 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) |  | 93.8588 | 4.9039 | 2.92 | 5.24 | 6.86 | 12.04 | 7.3895 | 12.8578 | 2.2346 | 5.8408 | 105474 | 266
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 709361 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II |  | 96.0322 | 3.871 | 4.01 | 5.967 | 8.59 | 11.78 | 9.3155 | 11.7968 | 1.5159 | 3.4238 | 385 | 3
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 709361 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II | 716600 | 94.1944 | 4.6727 | 3.725 | 12.118 | 7.75 | 24.03 | 7.556 | 21.8993 | 1.5028 | 3.2411 | 751 | 3
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) | 716600 | 97.0041 | 5.6127 | 3.15 | 5.957 | 7.47 | 14.68 | 7.98 | 15.357 | 2.6064 | 6.4956 | 4607 | 45
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 709361 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) |  | 98.7533 | 8.2257 | 3.48 | 7.228 | 9.65 | 20.39 | 10.29 | 22.3531 | 4.0717 | 12.6797 | 1061 | 17
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 709361 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) | 716600 | 94.7689 | 5.1014 | 2.68 | 5.06 | 6.47 | 12.86 | 7.1805 | 14.1804 | 2.4819 | 6.7279 | 30937 | 151
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 664734 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) |  | 1.9701 | 0.2497 | 20.39 | 24.116 | 0.01 | 5.02 | 0.011 | 4.459 | 0.009999 | 4.4605 | 13017 | 89
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II |  | 103.1808 | 11.1644 | 2.87 | 8.523 | 12.69 | 20.91 | 13.776 | 21.3696 | 8.0337 | 10.4528 | 52 | 3
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 583923 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) |  | 109.6 | 13.1057 | 2.44 | 3.544 | 14.57 | 16.72 | 15.1825 | 16.3349 | 11.1542 | 14.1287 | 6 | 2
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 1 | 768349 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) |  | 2.0053 | 0.074912 | 14.745 | 22.41 | 0.14 | 1.19 | 0.12 | 1.0206 | 0.11981 | 0.11981 | 4448 | 40
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 768350 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-HBS II (08498598+08498601) |  | 103.2277 | 4.8874 | 3.51 | 5.982 | 7.36 | 12.94 | 7.172 | 13.617 | 2.3925 | 3.6897 | 175 | 5
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 768350 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) |  | 102.5739 | 4.9251 | 2.9 | 4.831 | 6.66 | 11.49 | 7.1515 | 11.8093 | 2.1382 | 5.6121 | 21911 | 161
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 709361 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) | 725479 | 101.036 | 4.0035 | 2.62 | 3.348 | 6.53 | 7.16 | 7.0245 | 7.1081 | 2.6932 | 3.8135 | 25 | 2
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 709361 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) | 777942 | 92.1326 | 5.7663 | 3.02 | 6.08 | 7.8 | 14.44 | 8.684 | 15.026 | 2.7425 | 8.4775 | 1498 | 65
2024 | ANTI - HBS [S] | PreciControl A-HBS 2 | 664737 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-HBS II (08498610) |  | 95.7865 | 5.1425 | 2.92 | 5.501 | 6.97 | 14.17 | 7.5685 | 15.2613 | 2.3721 | 6.9951 | 9490 | 68
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 803443 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) |  | 0.053578 | 0.006614 | 1.21 | 1.61 | 9.33 | 10.82 | 11.296 | 12.08 | 9.287 | 10.7307 | 42 | 5
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 726076 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 773869 | 3.5152 | 0.093222 | 1.975 | 3.64 | 3.93 | 7.15 | 3.496 | 6.0842 | 0.074943 | 0.33616 | 328 | 2
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 726076 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II |  | 3.8806 | 0.25197 | 3.35 | 7.33 | 8.06 | 16.68 | 8.664 | 15.9118 | 2.6874 | 7.0877 | 5218 | 20
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 629660 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 0.13344 | 0.019275 | 4.9 | 9.476 | 17.23 | 28.92 | 18.372 | 34.1258 | 12.6238 | 22.4784 | 81 | 2
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 675657 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II |  | 0.068759 | 0.007471 | 4.395 | 7.468 | 11.63 | 28.06 | 12.4345 | 28.3074 | 5.1962 | 18.6269 | 1488 | 14
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II |  | 3.066 | 0.27319 | 7.22 | 13.649 | 15.88 | 33.54 | 15.07 | 37.2014 | 5.0064 | 14.0275 | 438 | 7
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 726076 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 3.7274 | 0.34703 | 5.36 | 11.316 | 12.99 | 29.39 | 13.271 | 29.9815 | 3.6176 | 19.1582 | 729 | 13
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 726076 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 791708 | 3.7422 | 0.20383 | 2.73 | 3.79 | 6.27 | 8.36 | 6.932 | 8.3021 | 1.7871 | 4.6705 | 676 | 19
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 3.2519 | 0.21936 | 3.675 | 6.787 | 8.53 | 15.05 | 9.2755 | 16.1945 | 2.7548 | 7.4175 | 13418 | 96
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 776047 | 3.1268 | 0.13853 | 2.32 | 4.42 | 5.5 | 9.89 | 5.976 | 9.4091 | 1.503 | 4.7814 | 1164 | 26
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 778911 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 0.082841 | 0.012532 | 5.2 | 8.854 | 14.48 | 37.3 | 15.0765 | 40.1241 | 7.6923 | 21.0109 | 239 | 10
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 726075 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II |  | 0.057919 | 0.014345 | 5.3 | 11.14 | 13.81 | 27.62 | 15.485 | 30.2088 | 3.9257 | 12.9914 | 5463 | 21
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 778918 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II |  | 4.6452 | 0.34133 | 3.07 | 6.478 | 8.67 | 15.94 | 8.757 | 17.4852 | 3.4462 | 8.7851 | 2045 | 11
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 778911 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II |  | 0.065359 | 0.004985 | 4.13 | 5.092 | 10.71 | 12.69 | 10.962 | 15.097 | 4.8054 | 9.5309 | 403 | 7
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 726076 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II |  | 3.5974 | 0.3299 | 6.12 | 9.638 | 13.98 | 19.25 | 15.9985 | 19.941 | 3.4547 | 11.2886 | 335 | 6
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 778918 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II |  | 4.5495 | 0.38687 | 7.23 | 8.916 | 15.69 | 17.57 | 15.546 | 18.1998 | 3.5386 | 4.42 | 107 | 5
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 751851 | 3.1823 | 0.17075 | 3.205 | 5.888 | 7.74 | 13.38 | 8.083 | 14.2649 | 2.2653 | 5.9967 | 8616 | 85
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 726075 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) |  | 0.056019 | 0.007949 | 6.095 | 12.549 | 16.06 | 30.34 | 17.296 | 31.5798 | 5.5603 | 14.6337 | 83171 | 199
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 3.1301 | 0.24697 | 5.11 | 10.355 | 12.45 | 22.45 | 13.247 | 23.6295 | 2.8923 | 10.2373 | 535 | 8
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II |  | 3.1945 | 0.23377 | 3.245 | 7.864 | 9.51 | 17.94 | 9.49 | 18.4261 | 2.5514 | 9.7001 | 1529 | 14
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 803455 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) |  | 3.8577 | 0.23285 | 1.34 | 1.556 | 3.51 | 4.31 | 3.664 | 4.5784 | 1.4468 | 2.0045 | 64 | 5
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 726076 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) | 773857 | 3.5433 | 0.15488 | 2.72 | 3.83 | 6.03 | 10.89 | 5.569 | 10.021 | 1.0753 | 6.5924 | 215 | 8
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 675657 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II |  | 0.060774 | 0.009353 | 5.61 | 15.522 | 16.45 | 41.13 | 17.75 | 38.7842 | 9.0753 | 17.4907 | 3549 | 17
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II |  | 3.257 | 0.1953 | 3.24 | 7.29 | 7.62 | 17.64 | 8.444 | 18.5016 | 2.7316 | 7.2361 | 2628 | 14
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 751851 | 3.3143 | 0.23039 | 5.75 | 6.814 | 12.55 | 14.06 | 13.109 | 15.0374 | 3.3267 | 4.336 | 351 | 2
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) | 768312 | 3.1866 | 0.15489 | 2.24 | 4.74 | 6.27 | 11.15 | 6.7585 | 11.1927 | 2.5501 | 5.5411 | 733 | 25
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II |  | 3.6167 | 0.1898 | 2.33 | 4.81 | 6.55 | 9.91 | 7.73 | 9.8812 | 3.8471 | 3.8684 | 15 | 3
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 3.7438 | 0.52795 | 8.36 | 10.426 | 23.66 | 30.19 | 26.823 | 35.2494 | 15.0185 | 20.7536 | 78 | 2
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 726076 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II |  | 3.8346 | 0.18356 | 3.595 | 6.079 | 8.46 | 12.86 | 8.2635 | 13.2382 | 2.1487 | 5.6136 | 1693 | 12
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 726075 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 0.095346 | 0.024003 | 5.57 | 26.27 | 19.92 | 91.66 | 22.427 | 89.796 | 8.6438 | 34.5183 | 768 | 14
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 726075 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 0.070277 | 0.006964 | 4.05 | 12.039 | 9.96 | 27.03 | 10.7855 | 30.603 | 3.5896 | 12.9748 | 21548 | 83
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 726075 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II |  | 0.068741 | 0.007091 | 4.4 | 10.278 | 11.63 | 26.03 | 12.561 | 27.3563 | 4.6778 | 10.5172 | 1799 | 12
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 726076 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II | 791708 | 3.7542 | 0.27252 | 4.29 | 8.602 | 8.65 | 17.24 | 7.458 | 14.4932 | 0.37658 | 3.0623 | 45 | 2
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 778918 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 4.7604 | 0.30104 | 3.01 | 6.068 | 8.04 | 14.96 | 8.82 | 15.9426 | 3.3737 | 8.1898 | 7761 | 72
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 803455 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 4.05 | 0.16927 | 2.64 | 2.766 | 6.14 | 7.84 | 7.4015 | 9.2442 | 3.2716 | 4.8066 | 24 | 4
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 726075 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II |  | 0.093718 | 0.019067 | 5.74 | 24.65 | 21.34 | 56.55 | 24.558 | 54.269 | 9.407 | 26.589 | 355 | 6
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 778911 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II |  | 0.084421 | 0.015925 | 4.1 | 20.49 | 26.05 | 253.49 | 24.649 | 177.415 | 3.3391 | 58.2277 | 114 | 5
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 778918 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 4.4497 | 0.34039 | 5.64 | 10.972 | 11.79 | 22.84 | 11.959 | 23.368 | 3.7687 | 6.8125 | 214 | 9
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 629660 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 0.067848 | 0.019024 | 2.71 | 7.81 | 11.05 | 206.19 | 12.326 | 154.4954 | 6.2572 | 25.7829 | 698 | 16
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) |  | 3.1928 | 0.1619 | 3.02 | 5.884 | 6.9 | 13.26 | 7.3485 | 13.6581 | 1.9273 | 5.2733 | 28737 | 175
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 3.4476 | 0.35998 | 1.96 | 5.88 | 10 | 22.82 | 11.414 | 23.2298 | 5.3353 | 16.5294 | 370 | 14
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 778911 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 0.065667 | 0.005944 | 4.09 | 11.174 | 10.65 | 25.88 | 11.232 | 30.475 | 4.0623 | 16.0605 | 7564 | 72
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 778911 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II |  | 0.051773 | 0.007413 | 5.185 | 10.843 | 17.38 | 30.9 | 17.2445 | 34.7669 | 8.7525 | 18.005 | 1988 | 13
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 726076 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) |  | 3.7267 | 0.16571 | 2.86 | 5.122 | 6.35 | 11.38 | 6.5785 | 11.8785 | 1.6654 | 4.6622 | 82841 | 198
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 629660 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II |  | 0.088045 | 0.005028 | 5.94 | 6.564 | 7.38 | 12.94 | 8.143 | 12.8791 | 1.9254 | 2.5095 | 22 | 3
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 675657 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 0.095495 | 0.010344 | 4.86 | 32.348 | 14.66 | 91.1 | 14.123 | 83.692 | 5.7588 | 17.2481 | 611 | 9
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 726076 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 3.8591 | 0.24076 | 3.45 | 5.786 | 8.48 | 13.52 | 9.1545 | 14.848 | 2.7119 | 7.3888 | 21055 | 82
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 778918 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) |  | 4.6697 | 0.23166 | 3.08 | 5.462 | 7.23 | 11.75 | 7.695 | 12.833 | 2.3405 | 5.8012 | 30076 | 197
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 629660 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II |  | 0.065846 | 0.003158 | 2.025 | 2.685 | 12.14 | 15.79 | 13.7315 | 16.4863 | 10.3394 | 14.181 | 13 | 3
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 778911 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) |  | 0.054975 | 0.006588 | 6.66 | 11.441 | 16.37 | 27.28 | 18.286 | 29.6036 | 6.7355 | 15.162 | 30118 | 199
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 778918 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II |  | 4.8188 | 0.22095 | 2.625 | 3.117 | 5.93 | 11.15 | 6.522 | 11.9441 | 1.952 | 6.0809 | 398 | 7
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 803443 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 0.061208 | 0.002302 | 2.43 | 4.82 | 5.71 | 9.96 | 5.852 | 8.7395 | 1.838 | 2.6142 | 24 | 4
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 629665 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II |  | 3.743 | 0.39412 | 7.4 | 11.28 | 15.82 | 22.57 | 16.0055 | 21.9611 | 3.7866 | 4.2362 | 10 | 2
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 675657 | Cobas e/ Modular E | ANTI-HCV II (08836981+08837031) |  | 0.070769 | 0.00619 | 4.26 | 7.964 | 11.3 | 29.67 | 12.577 | 29.985 | 4.6006 | 11.7551 | 13021 | 96
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 675657 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II (08837058) |  | 0.0605 | 0.009142 | 6.095 | 13.619 | 14.87 | 33.05 | 16.565 | 33.2686 | 5.7112 | 14.5303 | 39243 | 181
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 2 | 675659 | Cobas e801 e402 | ANTI-HCV II | 733327 | 3.2962 | 0.22893 | 3.72 | 12.695 | 8.47 | 29.45 | 7.925 | 25.414 | 1.7254 | 7.125 | 380 | 2
2024 | ANTI - HCV[S] | PreciControl A-HCV 1 | 675657 | Cobas e 411 / ELECSYS | ANTI-HCV II |  | 0.10312 | 0.031023 | 6.69 | 43.028 | 29.57 | 175.23 | 31.732 | 145.9995 | 13.9162 | 57.642 | 466 | 7
2024 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 2 | 24032A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 379.4293 | 35.0139 | 4.71 | 8.37 | 11.97 | 23.24 | 14.59 | 25.855 | 5.4753 | 11.8716 | 1029 | 11
2024 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 2 | 26012A | Roche instruments | THERMOSCIENTIFIC |  | 387.13 | 19.5524 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2
2024 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 3 | 24093A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 607.2822 | 88.545 | 9.635 | 14.465 | 24.32 | 29.27 | 25.537 | 32.7395 | 9.1485 | 20.7749 | 287 | 4
2024 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 2 | 24092A | Roche instruments | THERMOSCIENTIFIC |  | 369.3525 | 28.384 | 3.76 | 6.486 | 8.78 | 13.18 | 9.026 | 13.9287 | 1.8 | 6.1408 | 573 | 4
2024 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 1 | 24091A | Roche instruments | THERMOSCIENTIFIC |  | 196.8401 | 9.0186 | 2.275 | 4.572 | 5.69 | 9.13 | 6.301 | 9.1503 | 0.93031 | 4.312 | 544 | 4
2024 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 1 | 24031A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 159.5525 | 9.1656 | 3.63 | 5.738 | 7.77 | 14.3 | 8.301 | 17.5602 | 2.0668 | 5.948 | 936 | 10
2024 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 2 | 24092A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 377.5597 | 36.8816 | 5.53 | 8.646 | 13.71 | 19.32 | 15.133 | 22.094 | 5.754 | 11.0752 | 18841 | 50
2024 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 1 | 26011A | Roche instruments | THERMOSCIENTIFIC |  | 186.2136 | 6.4802 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 103 | 2
2024 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 1 | 26011A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 191.9722 | 11.7161 | 3.29 | 4.788 | 8.26 | 12.69 | 8.653 | 14.5962 | 3.1949 | 8.1562 | 7541 | 40
2024 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 1 | 24091A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 197.1375 | 10.51 | 3.59 | 5.577 | 8.26 | 12.16 | 8.702 | 12.9746 | 2.2291 | 5.9274 | 18528 | 50
2024 | ANTI DEPRESSEUR TRICYCLIC [S] | MAS 2 | 26012A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 399.0794 | 31.5905 | 4.315 | 6.677 | 11.45 | 16.36 | 12.8645 | 18.2893 | 5.1546 | 10.4531 | 7565 | 40
2024 | ANTI HCV DUO | PC HCV DUO 3 | 760175 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO |  | 3.7921 | 0.29419 | 4.57 | 8.638 | 10.57 | 19.23 | 11.257 | 20.0418 | 2.915 | 8.3785 | 5151 | 65
2024 | ANTI HCV DUO | PC HCV DUO 1 | 760169 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO |  | 0.034885 | 0.005132 | 4.195 | 12.014 | 11.46 | 31.53 | 12.134 | 29.877 | 4.2116 | 13.1916 | 5212 | 65
2024 | ANTI HCV DUO | PC HCV DUO 1 | 717160 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO |  | 0.035684 | 0.003254 | 3 | 8.655 | 8.4 | 22.13 | 8.913 | 21.8123 | 3.2636 | 9.2028 | 9180 | 63
2024 | ANTI HCV DUO | PC HCV DUO 3 | 676804 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO |  | 3.2491 | 0.21245 | 3.36 | 8.39 | 8.55 | 19.63 | 8.312 | 21.439 | 2.6997 | 7.7881 | 1624 | 37
2024 | ANTI HCV DUO | PC HCV DUO 1 | 676802 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO |  | 0.036707 | 0.005363 | 5.39 | 13.376 | 13.62 | 57.2 | 14.86 | 54.0239 | 5.2855 | 14.2636 | 1653 | 36
2024 | ANTI HCV DUO | PC HCV DUO 3 | 717162 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO |  | 3.2717 | 0.21231 | 3.33 | 6.402 | 7.85 | 15.02 | 8.2075 | 16.3271 | 2.5922 | 7.2087 | 9072 | 63
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 805742 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO |  | 39.4613 | 3.8083 | 6.99 | 10.233 | 15.49 | 20.45 | 15.825 | 19.4321 | 2.5011 | 8.7567 | 163 | 10
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 708158 | 54.9589 | 4.9783 | 6.1 | 8.335 | 13.85 | 16.82 | 14.856 | 17.7653 | 4.784 | 5.7232 | 27 | 3
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 784656 | 106.9522 | 7.1813 | 6.61 | 7.002 | 13.1 | 13.94 | 11.66 | 11.7088 | 0.75261 | 3.763 | 88 | 2
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 738554 | 52.2099 | 5.3812 | 8.77 | 11.618 | 18.17 | 24.38 | 18.083 | 25.0284 | 3.9087 | 9.7234 | 769 | 21
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 716787 | 120.5268 | 9.638 | 6.095 | 8.31 | 13.72 | 16.37 | 14.1285 | 17.6286 | 2.6831 | 5.2576 | 716 | 3
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO |  | 55.5426 | 5.7978 | 8.07 | 13.47 | 18.39 | 26.8 | 18.885 | 32.063 | 4.5455 | 12.3403 | 383 | 14
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 738554 | 136.9867 | 9.6387 | 4.56 | 5.864 | 10.56 | 12.53 | 11.426 | 13.3264 | 3.0866 | 7.4028 | 75 | 5
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 769146 | 52.1913 | 5.634 | 9.17 | 12.26 | 18.83 | 25.24 | 17.84 | 25.6258 | 2.8744 | 7.6333 | 610 | 7
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO |  | 118.0131 | 8.0665 | 5.62 | 7.316 | 11.68 | 15.72 | 11.638 | 16.6862 | 1.2346 | 7.8577 | 159 | 7
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 741496 | 120.2984 | 9.6139 | 6.97 | 8.714 | 15.43 | 17.35 | 14.269 | 18.6446 | 4.075 | 5.0201 | 64 | 4
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO |  | 123.1295 | 9.8424 | 5.575 | 8.44 | 12.85 | 17.75 | 13.442 | 19.098 | 3.4008 | 8.1733 | 7835 | 90
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 708158 | 118.7486 | 6.9238 | 5.355 | 6.471 | 11.17 | 13.4 | 10.535 | 12.5458 | 2.1646 | 2.6315 | 35 | 3
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO |  | 49.6474 | 5.8757 | 6.54 | 12.86 | 17.41 | 25.4 | 20.058 | 31.532 | 7.9447 | 17.2288 | 208 | 14
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 769138 | 50.7692 | 4.8229 | 7.245 | 10.166 | 15.4 | 22.19 | 15.408 | 22.5637 | 3.8186 | 10.0014 | 4168 | 43
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO |  | 121.6226 | 9.8575 | 5.9 | 8.864 | 13.07 | 18.8 | 13.6705 | 19.3178 | 3.4866 | 7.7627 | 16257 | 84
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 746254 | 59.412 | 5.9758 | 8.79 | 12.408 | 19.29 | 24.38 | 17.7975 | 23.5699 | 1.8936 | 6.0626 | 308 | 5
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 755711 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 827061 | 111.0128 | 9.1564 | 6.555 | 9.065 | 13.56 | 18.74 | 15.0465 | 18.3295 | 3.205 | 5.1307 | 147 | 6
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO |  | 52.6335 | 6.1624 | 7.92 | 13.516 | 18.5 | 30.02 | 18.9775 | 29.6599 | 5.3153 | 12.378 | 432 | 15
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 769146 | 51.8367 | 4.1417 | 7.87 | 8.472 | 15.59 | 17.04 | 13.906 | 15.087 | 1.0599 | 1.2144 | 247 | 3
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 741496 | 109.9675 | 7.8649 | 6.31 | 8.836 | 12.76 | 18.1 | 12.0645 | 16.8054 | 1.6901 | 4.2592 | 753 | 11
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 769146 | 108.3174 | 6.8262 | 6.15 | 6.48 | 12.58 | 13.12 | 10.761 | 11.7686 | 0.32592 | 1.3111 | 246 | 3
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS A-TPO |  | 66.9204 | 6.8156 | 6.57 | 9.682 | 14.86 | 22.92 | 15.895 | 24.5172 | 4.4892 | 10.6151 | 6078 | 20
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO |  | 46.9268 | 4.6444 | 7.64 | 11.168 | 16.59 | 23.51 | 16.933 | 24.7406 | 3.9275 | 9.4415 | 17971 | 121
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 791515 | 45.3426 | 4.4512 | 7.46 | 11.477 | 16.66 | 23.62 | 16.7245 | 23.1271 | 2.8806 | 7.9106 | 5053 | 54
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 738554 | 55.5569 | 4.4598 | 4.7 | 7.504 | 10.6 | 16.36 | 10.386 | 17.639 | 3.678 | 6.7221 | 72 | 5
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 769138 | 54.3091 | 6.5091 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11 | 2
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 692353 | 54.0191 | 3.0247 | 4.76 | 6.614 | 10.19 | 14.4 | 10.407 | 15.875 | 2.5176 | 6.0927 | 94 | 2
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 778800 | 123.0355 | 9.0394 | 4.61 | 7.36 | 10.6 | 15.18 | 10.6055 | 16.4196 | 2.9143 | 8.2782 | 823 | 19
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 750634 | 51.3068 | 4.9427 | 7.49 | 10.752 | 16.34 | 23.02 | 16.923 | 25.5159 | 3.5502 | 10.5641 | 2109 | 33
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 729950 | 126.6575 | 6.4554 | 4.53 | 5.194 | 9.6 | 10.45 | 9.165 | 9.6162 | 1.687 | 2.1305 | 73 | 2
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO |  | 51.0442 | 6.0026 | 5.79 | 11.304 | 17.16 | 25.98 | 19.057 | 27.5616 | 8.0447 | 10.7388 | 83 | 8
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO |  | 108.2896 | 9.626 | 5.84 | 10.652 | 14.18 | 21.95 | 15.3365 | 23.425 | 3.4711 | 11.6663 | 421 | 15
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO |  | 109.0678 | 8.1189 | 6.06 | 7.904 | 12.99 | 16.36 | 13.055 | 17.6524 | 3.0691 | 6.4852 | 3737 | 25
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS A-TPO |  | 30.6173 | 3.6823 | 8.125 | 13.066 | 17.55 | 26.35 | 16.5855 | 31.0888 | 3.3138 | 10.6952 | 341 | 6
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 746254 | 121.9041 | 9.4693 | 5.91 | 8.228 | 13.02 | 18.55 | 12.482 | 19.0552 | 2.5643 | 7.2914 | 1824 | 22
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO |  | 48.017 | 4.757 | 8.245 | 11.405 | 17.95 | 24.13 | 17.8335 | 22.858 | 3.3548 | 8.5397 | 2770 | 21
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 746254 | 55.2083 | 5.9961 | 8.13 | 12.022 | 17.56 | 24.32 | 16.8135 | 27.9923 | 3.8661 | 9.8727 | 1416 | 24
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 778800 | 55.4061 | 5.6453 | 10.55 | 12.673 | 23.32 | 24.45 | 24.201 | 25.1722 | 3.3426 | 10.1328 | 33 | 2
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 716787 | 51.5386 | 5.3179 | 8.72 | 11.433 | 19.46 | 22.9 | 17.9655 | 22.9476 | 2.3166 | 6.6173 | 725 | 3
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 778807 | 51.9468 | 4.672 | 6.985 | 10.248 | 14.86 | 20.54 | 14.954 | 22.0985 | 3.3959 | 10.5478 | 941 | 19
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 769138 | 117.3461 | 8.5916 | 5.33 | 7.254 | 12.05 | 15.91 | 12.336 | 17.0223 | 3.4436 | 7.7119 | 4236 | 43
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO |  | 132.5195 | 9.8772 | 6.13 | 7.352 | 12.97 | 18.56 | 12.605 | 19.8705 | 2.7698 | 10.5245 | 734 | 20
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 806665 | 48.4622 | 5.7714 | 9.93 | 13.56 | 20.73 | 28.16 | 20.88 | 29.006 | 4.0126 | 8.9724 | 754 | 10
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO |  | 51.3729 | 5.5566 | 7.36 | 13.506 | 16.92 | 27.04 | 16.999 | 28.1746 | 3.755 | 12.3776 | 414 | 11
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO |  | 106.9236 | 9.0197 | 6.54 | 11.636 | 13.64 | 27.89 | 14.642 | 29.762 | 4.6677 | 10.3532 | 117 | 8
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO |  | 108.7626 | 9.198 | 5.25 | 9.734 | 13.07 | 20.69 | 13.972 | 21.7596 | 3.6972 | 9.7265 | 468 | 11
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 708158 | 103.6028 | 7.7596 | 3.18 | 7.002 | 8.77 | 16.79 | 10.201 | 16.9334 | 4.9381 | 7.9594 | 86 | 2
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO |  | 51.9522 | 4.659 | 8.08 | 11.034 | 16.18 | 21.6 | 15.115 | 24.137 | 2.4024 | 5.7305 | 167 | 7
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 805743 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO |  | 112.7401 | 7.4643 | 4.3 | 7.47 | 11.02 | 15.11 | 11.895 | 13.823 | 2.3488 | 6.992 | 157 | 10
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 805743 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 791515 | 116.5 | 10.6066 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 692353 | 123.3854 | 5.1715 | 3.91 | 4.442 | 9.17 | 11.47 | 9.028 | 13.6094 | 1.9031 | 7.7663 | 96 | 3
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 784656 | 49.906 | 4.2379 | 7.29 | 9.002 | 15.65 | 20.23 | 17.287 | 24.9294 | 7.1904 | 10.4533 | 84 | 2
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 778800 | 52.6584 | 5.0415 | 5.85 | 8.8 | 13.66 | 19.37 | 14.096 | 20.41 | 3.8013 | 10.3944 | 822 | 19
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS A-TPO |  | 10.5306 | 2.023 | 11.785 | 18.346 | 29.33 | 48.76 | 29.661 | 47.0372 | 11.5219 | 18.6432 | 286 | 5
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO |  | 52.5425 | 5.4726 | 7.52 | 11.56 | 16.88 | 23.3 | 17.343 | 24.895 | 4.1551 | 10.1078 | 6916 | 81
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO |  | 52.3041 | 5.4319 | 8 | 11.416 | 17.24 | 23.93 | 17.504 | 24.9746 | 3.9411 | 10.0004 | 18414 | 98
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 750634 | 119.9197 | 8.3046 | 4.94 | 7.912 | 11.59 | 16.58 | 11.681 | 17.3762 | 2.5782 | 7.107 | 2096 | 33
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 750634 | 54.9 | 2.1186 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13 | 2
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 827061 | 49.4539 | 5.4056 | 8.92 | 9.375 | 18.23 | 20.16 | 20.015 | 22.085 | 4.7988 | 7.1 | 143 | 6
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 755711 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO |  | 109.148 | 7.8722 | 4.9 | 8.77 | 11.57 | 17.41 | 12.0325 | 18.7265 | 3.9594 | 8.6691 | 183 | 14
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO |  | 49.7123 | 4.9253 | 7.66 | 10.976 | 16.77 | 25.26 | 16.692 | 24.3622 | 3.4134 | 9.1412 | 3168 | 23
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS A-TPO |  | 41.1583 | 5.2927 | 8.22 | 11.952 | 18.54 | 28.02 | 19.045 | 31.097 | 5.44 | 12.9254 | 5921 | 25
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | InteliQ Specialty Immunoassay 2 | 64992T | Roche instruments | ELECSYS A-TPO |  | 123.8069 | 11.023 | 5.85 | 7.785 | 13.57 | 16.84 | 13.833 | 18.3275 | 2.9678 | 7.615 | 772 | 2
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS A-TPO |  | 9.6632 | 1.9238 | 7.62 | 22.33 | 11.47 | 46.65 | 12.414 | 44.7022 | 5.5644 | 12.1187 | 3765 | 22
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 741496 | 52.2642 | 5.368 | 10.26 | 13.036 | 21.51 | 26.19 | 21.798 | 25.0042 | 3.6827 | 6.855 | 53 | 4
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO |  | 105.8828 | 7.6056 | 5.42 | 8.676 | 12.1 | 17.23 | 12.07 | 18.0324 | 2.5156 | 6.6323 | 765 | 19
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 729950 | 52.2528 | 3.3293 | 5.61 | 6.514 | 12.29 | 13.18 | 11.3 | 12.5568 | 0.86186 | 3.0622 | 72 | 2
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 755711 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO |  | 105.2516 | 7.0096 | 5.405 | 7.275 | 11.57 | 14.63 | 11.478 | 14.875 | 2.2186 | 5.5534 | 2746 | 20
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 755711 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO |  | 113.0591 | 8.7604 | 5.9 | 8.609 | 13 | 17.69 | 13.36 | 18.2538 | 3.096 | 7.2091 | 22690 | 124
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS A-TPO |  | 66.5697 | 5.0768 | 6.55 | 6.55 | 14.24 | 14.43 | 14.53 | 16.1556 | 5.6581 | 5.7266 | 109 | 2
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 750634 | 119.3657 | 8.4325 | 4.975 | 8.417 | 10.97 | 16.87 | 11.511 | 16.021 | 3.0775 | 5.8185 | 571 | 18
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 769138 | 116.9538 | 9.436 | 5.83 | 9.195 | 12.24 | 18.66 | 12.8925 | 18.8365 | 2.4674 | 6.0958 | 1025 | 14
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 791515 | 49.792 | 5.0909 | 7.8 | 9.923 | 16.05 | 19.36 | 15.451 | 21.5226 | 4.0637 | 7.6432 | 712 | 16
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 791515 | 117.3412 | 8.7723 | 4.99 | 7.509 | 11.01 | 16.4 | 11.215 | 17.8702 | 3.5416 | 6.6552 | 725 | 16
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS A-TPO | 778807 | 120.5476 | 7.804 | 4.78 | 7.4 | 10.42 | 15.76 | 10.976 | 16.283 | 2.1968 | 5.955 | 937 | 19
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 2 | 755711 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO | 806665 | 107.8726 | 8.5328 | 6.17 | 8.06 | 13.14 | 18.51 | 13.449 | 18.697 | 2.0812 | 7.0479 | 753 | 10
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS A-TPO | 769146 | 53.6941 | 6.6102 | 8.06 | 10.914 | 22.3 | 25.49 | 25.018 | 30.9924 | 8.0321 | 14.4426 | 49 | 2
2024 | ANTIBODIES THYROIDPEROXYDASE [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS A-TPO |  | 49.7932 | 5.201 | 8.215 | 13.119 | 18.72 | 26.29 | 18.034 | 26.8954 | 3.0293 | 9.3579 | 1563 | 22
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) | 709087 | 16.1405 | 0.41059 | 1.84 | 3.344 | 4 | 6.89 | 4.39 | 6.6492 | 1.2342 | 2.3399 | 37 | 3
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) | 769258 | 3.5948 | 0.27071 | 6.16 | 7.94 | 13.11 | 16.2 | 14.01 | 16.7499 | 3.1017 | 5.3612 | 472 | 6
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) |  | 15.4608 | 0.57038 | 2.82 | 5.05 | 5.73 | 10.09 | 6.006 | 10.054 | 1.0062 | 2.2395 | 212 | 8
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 769269 | 2.987 | 0.26335 | 6.86 | 9.485 | 14.63 | 20.65 | 14.579 | 22.449 | 3.44 | 8.5174 | 3111 | 24
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 755711 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 801938 | 16.2045 | 0.63621 | 2.955 | 4.317 | 6.45 | 9.04 | 6.384 | 9.7029 | 1.7123 | 3.5549 | 3205 | 28
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) |  | 15.7788 | 0.60677 | 2.5 | 4.19 | 5.76 | 9.03 | 6.264 | 9.763 | 1.5734 | 4.3511 | 5872 | 62
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 755711 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) |  | 16.4576 | 0.61742 | 2.795 | 4.685 | 5.98 | 9.52 | 5.7895 | 9.6874 | 0.76713 | 3.1207 | 1505 | 16
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR |  | 16.5633 | 0.54793 | 3.04 | 3.846 | 6.37 | 8.13 | 6.0125 | 9.0717 | 1.765 | 3.9899 | 82 | 3
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) |  | 16.2553 | 0.8083 | 3.13 | 4.98 | 6.92 | 11.4 | 7.825 | 12.9518 | 2.5714 | 5.0801 | 74 | 5
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) |  | 3.4613 | 0.28992 | 6.6 | 9.585 | 14.79 | 19.91 | 14.5805 | 19.2363 | 3.0025 | 7.4442 | 1503 | 16
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR |  | 4.3912 | 0.35653 | 7.56 | 10.412 | 15.1 | 21.87 | 14.6645 | 21.886 | 4.131 | 7.2001 | 69 | 3
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) |  | 3.2325 | 0.2183 | 5.05 | 5.498 | 11.29 | 15.77 | 12.465 | 16.9922 | 3.9391 | 11.3304 | 157 | 6
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) |  | 3.661 | 0.27545 | 5.795 | 8.994 | 12.41 | 20.79 | 12.4625 | 21.9581 | 2.8998 | 7.7449 | 1113 | 18
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR |  | 2.8689 | 0.24591 | 8.04 | 9.238 | 18.43 | 131.72 | 18.735 | 107.0976 | 4.1429 | 10.6765 | 367 | 2
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 755711 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) |  | 15.8933 | 0.59704 | 2.59 | 3.759 | 5.8 | 8.63 | 6.1575 | 9.374 | 1.7374 | 4.4132 | 12677 | 79
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR |  | 2.9047 | 0.24832 | 7.88 | 9.606 | 15.8 | 19.15 | 15.798 | 20.9992 | 2.3775 | 4.558 | 473 | 2
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) | 769258 | 4.3768 | 0.25631 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 44 | 3
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 801938 | 15.4783 | 0.43605 | 2.51 | 3.12 | 5.05 | 6.23 | 4.943 | 6.182 | 1.3788 | 1.7342 | 115 | 6
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 735662 | 2.9736 | 0.28231 | 3.97 | 10.306 | 9.07 | 20.54 | 9.965 | 18.6762 | 3.1121 | 3.3433 | 55 | 2
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) |  | 3.4874 | 0.27698 | 5.74 | 9.01 | 13.19 | 18.95 | 13.721 | 20.477 | 3.2627 | 8.7252 | 4216 | 54
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 801938 | 2.765 | 0.23984 | 7.42 | 9.14 | 16.99 | 18.91 | 15.754 | 19.002 | 3.3709 | 5.1672 | 117 | 6
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) |  | 2.9503 | 0.26116 | 6.41 | 9.316 | 14.4 | 20.26 | 14.769 | 22.0546 | 3.6504 | 9.7296 | 16252 | 78
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) |  | 4.1474 | 0.34482 | 5.97 | 9.554 | 15.81 | 23.2 | 16.781 | 25.5174 | 3.8937 | 12.7826 | 628 | 16
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) |  | 16.2918 | 0.65337 | 2.69 | 4.55 | 6.15 | 11.21 | 6.383 | 11.505 | 1.8976 | 5.3921 | 660 | 17
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR |  | 16.4542 | 0.58876 | 2.7 | 4.606 | 5.65 | 9.41 | 5.6955 | 9.9958 | 1.1977 | 2.4591 | 158 | 2
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 801938 | 2.8202 | 0.27536 | 7.42 | 10.178 | 17.09 | 20.99 | 17.276 | 22.9298 | 4.9234 | 8.5623 | 3044 | 28
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 755711 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR |  | 15.7939 | 0.64418 | 4.15 | 12.892 | 8.66 | 25.69 | 8.282 | 23.3034 | 1.247 | 2.9562 | 361 | 2
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) |  | 2.88 | 0.26758 | 7.025 | 9.581 | 15.62 | 21.52 | 16.291 | 22.5406 | 4.0317 | 9.5064 | 12761 | 80
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR |  | 3.5372 | 0.3274 | 8.44 | 9.325 | 17.41 | 20.31 | 18.9735 | 20.8235 | 5.4285 | 6.646 | 281 | 2
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 735662 | 3.4356 | 0.29948 | 6.35 | 8.76 | 14.08 | 18.76 | 14.096 | 19.918 | 4.1045 | 8.1233 | 1517 | 20
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) |  | 15.3453 | 0.57029 | 2.58 | 3.918 | 5.73 | 8.72 | 5.934 | 9.3008 | 1.5106 | 3.9398 | 16026 | 78
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) | 769269 | 15.227 | 0.54472 | 2.485 | 3.66 | 5.5 | 8.25 | 5.627 | 8.0405 | 1.4765 | 3.5269 | 3081 | 24
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) |  | 16.1116 | 0.59333 | 2.54 | 3.89 | 5.67 | 9.2 | 5.867 | 9.586 | 1.5958 | 3.6444 | 1574 | 20
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 805743 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) |  | 15.5096 | 0.50731 | 2.625 | 2.8 | 5.54 | 6.22 | 5.4785 | 7.1112 | 1.4003 | 2.5574 | 178 | 6
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 805742 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR (08496633) |  | 3.8668 | 0.34008 | 6.64 | 7.48 | 14.93 | 16.69 | 16.7845 | 18.793 | 5.746 | 6.9799 | 183 | 7
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR |  | 15.8096 | 0.70585 | 3.735 | 4.585 | 8.52 | 9.65 | 8.362 | 10.591 | 1.7161 | 4.593 | 280 | 2
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ATSHR |  | 15.1956 | 0.61257 | 3.3 | 4.532 | 6.76 | 9.15 | 6.82 | 9.4442 | 1.8712 | 2.3846 | 480 | 2
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR |  | 3.7168 | 0.28993 | 5.545 | 8.51 | 12.41 | 18.76 | 13.402 | 21.195 | 5.5074 | 8.311 | 103 | 2
2024 | ANTIBODIES TSH RECEPTOR [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ATSHR (08496609) |  | 3.9779 | 0.39962 | 4.05 | 9.212 | 11.36 | 19.62 | 12.285 | 20.4336 | 4.3756 | 11.0408 | 108 | 7
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 711984 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 663999 | 2.2591 | 0.10875 | 3.78 | 4.952 | 7.56 | 10.78 | 9.128 | 12.0848 | 2.364 | 5.2248 | 187 | 2
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 759864 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) |  | 0.23812 | 0.036518 | 1.99 | 5.529 | 8.39 | 32.33 | 9.739 | 28.556 | 4.979 | 19.7461 | 18420 | 102
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 759866 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) |  | 2.435 | 0.14824 | 3.36 | 5.53 | 8.09 | 13.01 | 8.677 | 14.137 | 2.6924 | 6.8848 | 18734 | 102
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 789857 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM |  | 2.3112 | 0.13636 | 3.86 | 5.324 | 8.61 | 11.7 | 9.09 | 12.967 | 2.4526 | 7.1483 | 2144 | 26
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 711984 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV IGM |  | 2.4252 | 0.27645 | 4.75 | 8.024 | 11.97 | 20.69 | 13.593 | 24.0791 | 6.6645 | 9.5162 | 157 | 4
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 734641 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV IGM |  | 0.2792 | 0.04516 | 2.7 | 12.79 | 11.46 | 30.22 | 13.15 | 29.5408 | 8.7892 | 14.2197 | 116 | 3
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 734643 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV IGM |  | 2.4173 | 0.33287 | 6.8 | 11.826 | 16.09 | 32.45 | 18.269 | 32.0424 | 5.8181 | 15.9261 | 113 | 3
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 641894 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM |  | 0.237 | 0.021513 | 1.985 | 2.725 | 11.81 | 14.17 | 12.353 | 13.925 | 9.0658 | 11.8554 | 13 | 2
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 711984 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) |  | 2.2978 | 0.16775 | 4.205 | 6.681 | 9.96 | 16.35 | 10.894 | 17.383 | 3.706 | 8.6769 | 10780 | 113
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 711982 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM |  | 0.22481 | 0.033345 | 2.535 | 11.073 | 12.45 | 35.67 | 12.765 | 33.7058 | 7.3928 | 22.43 | 2366 | 37
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 759866 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM |  | 2.4358 | 0.14031 | 3.58 | 5.92 | 8.29 | 14.66 | 8.818 | 15.989 | 2.2829 | 7.4818 | 3127 | 28
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 734643 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) |  | 2.4448 | 0.1598 | 3.42 | 6.104 | 8.54 | 15.08 | 9.41 | 17.0983 | 3.1924 | 8.7822 | 26647 | 127
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 684476 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM |  | 0.21918 | 0.047281 | 4.08 | 4.502 | 9.12 | 48.72 | 10.525 | 53.1452 | 2.9713 | 46.0893 | 22 | 2
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 786693 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) |  | 0.22717 | 0.018538 | 2 | 4.81 | 7.04 | 17.16 | 7.735 | 17.3872 | 3.5205 | 9.6633 | 11883 | 113
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 734641 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) |  | 0.27576 | 0.04558 | 2.27 | 11.495 | 18.85 | 31.18 | 19.6025 | 31.2286 | 13.6002 | 21.6503 | 26504 | 128
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 789857 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) |  | 2.241 | 0.13246 | 3.46 | 5.678 | 7.94 | 13.23 | 8.414 | 14.7224 | 2.4608 | 6.9179 | 12175 | 113
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 734641 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM |  | 0.2535 | 0.042475 | 3.02 | 14.432 | 17.35 | 33.68 | 18.771 | 32.9616 | 8.9542 | 21.9334 | 5912 | 39
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 804057 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) |  | 2.3372 | 0.12012 | 3.585 | 4.083 | 7.59 | 9.92 | 7.1405 | 10.6509 | 2.3704 | 4.4559 | 100 | 8
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 711982 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) |  | 0.25831 | 0.037795 | 2.41 | 9.469 | 16.25 | 28.64 | 17.4825 | 29.9016 | 11.3343 | 19.5027 | 10950 | 115
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 804031 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) |  | 0.21942 | 0.009645 | 1.475 | 3.232 | 5.92 | 8.11 | 6.7165 | 8.3841 | 3.1934 | 5.0079 | 100 | 8
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 641897 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM |  | 2.3154 | 0.11829 | 5.235 | 6.167 | 10.68 | 12.5 | 10.9995 | 13.2623 | 2.3514 | 3.0754 | 13 | 2
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 734643 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM |  | 2.483 | 0.15108 | 3.825 | 6.02 | 9.26 | 14.95 | 9.595 | 16.7542 | 3.2551 | 8.0006 | 6093 | 39
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 786693 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM |  | 0.21127 | 0.012336 | 2.15 | 3.771 | 7.09 | 14.1 | 8.0955 | 15.7814 | 3.8642 | 10.4163 | 2015 | 25
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 734643 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV IGM (WITHOUT PREWASH) | 711961 | 2.4738 | 0.14823 | 4.885 | 7.357 | 11.92 | 15.37 | 13.333 | 16.1554 | 3.6366 | 5.2669 | 190 | 3
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 711984 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM |  | 2.295 | 0.15449 | 3.905 | 6.333 | 9.76 | 15.96 | 10.2635 | 18.2927 | 3.279 | 10.4204 | 2478 | 37
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 759864 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM |  | 0.2225 | 0.023392 | 2.46 | 6.574 | 8.53 | 29.79 | 9.2125 | 28.3415 | 5.1877 | 14.8507 | 3176 | 29
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 711982 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV IGM |  | 0.26957 | 0.039288 | 2.81 | 10.828 | 17.06 | 28.78 | 21.033 | 29.8726 | 9.8541 | 19.104 | 156 | 4
2024 | ANTI-HAV IGM [S] | PreciControl Anti HAV IgM | 684478 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV IGM |  | 2.2374 | 0.21743 | 2.47 | 5.495 | 8.71 | 23.06 | 8.966 | 25.4595 | 2.2834 | 19.8803 | 23 | 2
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 629185 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 1.3169 | 0.062666 | 2.31 | 3.174 | 6.03 | 9.68 | 6.909 | 11.2649 | 2.7609 | 6.7249 | 58 | 4
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 736361 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 808336 | 0.37507 | 0.011851 | 2.47 | 2.59 | 5.06 | 6.55 | 5.09 | 7.5612 | 1.006 | 3.2816 | 43 | 2
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 796360 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 0.40894 | 0.023418 | 3.735 | 4.305 | 7.94 | 11.73 | 8.2725 | 14.0085 | 3.8149 | 6.6417 | 427 | 8
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 736358 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 1.3207 | 0.05066 | 2.835 | 3.309 | 5.98 | 7.08 | 5.887 | 7.1178 | 1.4016 | 3.0433 | 116 | 2
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 796090 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 1.2565 | 0.044052 | 1.63 | 2.892 | 4.37 | 7.83 | 4.898 | 8.503 | 1.4717 | 4.6231 | 2638 | 36
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 629243 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 0.382 | 0.009899 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 757060 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 0.35872 | 0.018392 | 3.41 | 4.964 | 8.08 | 10.37 | 8.352 | 11.3468 | 1.9187 | 6.78 | 1585 | 14
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 702850 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 1.2984 | 0.042941 | 1.96 | 3.448 | 4.39 | 6.98 | 4.7905 | 7.3655 | 1.233 | 2.3035 | 166 | 3
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 702852 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 0.33796 | 0.054618 | 5.79 | 16.597 | 17.45 | 37.99 | 18.7725 | 40.6768 | 8.1144 | 20.1431 | 166 | 3
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 736361 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 0.40286 | 0.033246 | 5.965 | 9.189 | 12.9 | 18.69 | 11.724 | 20.2382 | 3.4919 | 7.4981 | 117 | 2
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 629243 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 0.32314 | 0.035812 | 8.01 | 11.945 | 17.63 | 23.33 | 18.432 | 23.651 | 3.366 | 7.2178 | 50 | 3
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 736361 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 768027 | 0.39453 | 0.02003 | 2.78 | 5.713 | 6.84 | 12.82 | 7.403 | 13.9163 | 2.3056 | 7.2777 | 5031 | 51
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 757060 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 730127 | 0.30812 | 0.020167 | 3.26 | 5.31 | 8.43 | 14.6 | 9.101 | 17.9605 | 3.1465 | 10.3705 | 638 | 12
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 757059 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 1.2675 | 0.042363 | 1.62 | 3.188 | 4.18 | 7.49 | 4.588 | 7.9452 | 1.4417 | 4.0385 | 17799 | 100
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 757059 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 1.2868 | 0.045123 | 2.25 | 3.478 | 4.74 | 7.11 | 4.92 | 7.1258 | 1.4976 | 2.9451 | 1508 | 14
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 736361 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II | 768009 | 0.4245 | 0.020088 | 3.415 | 4.518 | 7.65 | 9.65 | 7.183 | 10.7417 | 2.1735 | 4.5156 | 755 | 9
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 796360 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 0.38238 | 0.017235 | 2.74 | 4.468 | 6.53 | 10.3 | 6.882 | 11.2474 | 2.0786 | 5.2791 | 2389 | 35
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 702852 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 0.36952 | 0.025801 | 3.855 | 6.694 | 9.47 | 17.18 | 10.8555 | 17.7963 | 3.2469 | 9.7168 | 3694 | 32
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 736358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 1.3088 | 0.04471 | 1.7 | 2.97 | 4.27 | 7.86 | 4.644 | 8.7714 | 1.6537 | 4.5843 | 27330 | 104
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 629243 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 0.36407 | 0.027319 | 2.41 | 3.756 | 8.1 | 10.68 | 9.1235 | 12.4779 | 4.3692 | 9.7292 | 57 | 4
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 702852 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 0.34998 | 0.02297 | 3.55 | 6.366 | 8.85 | 15.14 | 9.497 | 16.0858 | 3.0745 | 8.3801 | 11303 | 83
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 796090 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II | 768009 | 1.2934 | 0.035126 | 1.65 | 2.668 | 4.09 | 5.67 | 4.484 | 6.6174 | 1.9015 | 2.7816 | 196 | 4
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 629185 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 1.2896 | 0.035879 | 3.06 | 3.882 | 6.74 | 8.1 | 6.7435 | 8.6865 | 1.598 | 2.7767 | 49 | 3
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 757060 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 0.29758 | 0.061827 | 16.5 | 25.716 | 40.82 | 49.83 | 44.6655 | 55.6243 | 17.4319 | 21.6763 | 59 | 2
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 736361 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 0.40645 | 0.031363 | 4.05 | 7.28 | 10.08 | 19.58 | 10.816 | 24.0076 | 3.7173 | 10.1168 | 4004 | 27
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 757059 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 1.2949 | 0.040741 | 2.7 | 3.516 | 5.94 | 7.36 | 6.0745 | 6.9557 | 1.6047 | 2.0715 | 59 | 2
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 736361 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 0.37699 | 0.027254 | 3.34 | 6.04 | 9.54 | 15.38 | 10.594 | 17.0316 | 4.0859 | 10.0537 | 23150 | 102
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 757060 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 695558 | 0.3315 | 0.016068 | 3.805 | 5.03 | 8.44 | 10.46 | 7.9645 | 11.1997 | 1.6794 | 3.6731 | 875 | 6
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 702850 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 1.316 | 0.047038 | 1.89 | 3.55 | 4.71 | 9.11 | 4.9865 | 9.8682 | 1.6325 | 4.9004 | 16286 | 107
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 702852 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 730127 | 0.35098 | 0.021966 | 3.435 | 5.921 | 8.12 | 14.87 | 8.389 | 16.469 | 2.3682 | 8.8954 | 4988 | 53
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 629185 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 1.35 | 0.028284 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 736358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II | 808336 | 1.3083 | 0.038566 | 1.22 | 1.476 | 2.98 | 5.61 | 3.471 | 6.4646 | 1.5178 | 4.0336 | 42 | 2
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 2 | 757060 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 0.32737 | 0.018959 | 3.48 | 5.828 | 8.55 | 13.13 | 8.983 | 14.7482 | 2.5289 | 6.9651 | 16838 | 94
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 796090 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 1.2627 | 0.047886 | 2.5 | 3.37 | 6.09 | 7.44 | 6.784 | 8.696 | 2.2239 | 4.5423 | 233 | 6
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 736358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 1.3257 | 0.045032 | 2.395 | 3.855 | 5.43 | 8.97 | 5.8685 | 9.7198 | 1.6625 | 4.1877 | 4597 | 27
2024 | ANTI-HAV II [S] | PreciControl A-HAV II 1 | 702850 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-HAV II |  | 1.3212 | 0.04531 | 2.24 | 3.405 | 5.18 | 8.87 | 5.504 | 10.023 | 1.854 | 5.1541 | 3481 | 32
2024 | ANTI-HEV IGM | PreciControl Anti-HEV IgM | 728576 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HEV IGM |  | 1.8048 | 0.096593 | 3.255 | 6.504 | 7.31 | 14.21 | 7.205 | 13.969 | 1.6288 | 3.2314 | 309 | 2
2024 | ANTI-HEV IGM | PreciControl Anti-HEV IgM | 771741 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HEV IGM |  | 0.13978 | 0.012441 | 2.68 | 6.584 | 9.3 | 14.45 | 9.988 | 13.8852 | 3.9082 | 8.3225 | 348 | 4
2024 | ANTI-HEV IGM | PreciControl Anti-HEV IgM | 728574 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HEV IGM |  | 0.11769 | 0.00455 | 2.245 | 3.06 | 5.09 | 8.58 | 5.189 | 8.7193 | 1.1186 | 5.6711 | 311 | 2
2024 | ANTI-HEV IGM | PreciControl Anti-HEV IgM | 771767 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HEV IGM |  | 2.6421 | 0.18018 | 3.76 | 5.118 | 8.47 | 11.88 | 9.535 | 13.7806 | 3.7769 | 5.4624 | 350 | 4
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 782610 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV |  | 3.4041 | 0.15155 | 2.74 | 5.238 | 6.65 | 11.75 | 7.0535 | 12.556 | 2.1538 | 5.2658 | 5952 | 48
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 643861 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV |  | 0.073683 | 0.032324 |  |  | 65.82 | 92.42 | 86.761 | 129.6994 | 27.7575 | 34.441 | 6 | 2
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV |  | 0.084201 | 0.012098 | 6.31 | 11.168 | 15.43 | 27.31 | 16.8785 | 30.236 | 5.7829 | 13.5576 | 22768 | 64
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 704865 | 3.5378 | 0.22807 | 3.255 | 7.773 | 8.93 | 16.12 | 10.2105 | 14.4892 | 2.7541 | 6.8828 | 702 | 13
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 740269 | 3.5477 | 0.13738 | 2.65 | 4.878 | 5.8 | 11.32 | 5.671 | 12.4704 | 1.472 | 5.4612 | 864 | 17
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV |  | 0.082421 | 0.011334 | 5.98 | 10.606 | 14.55 | 26.69 | 16.414 | 28.2668 | 5.5493 | 15.7581 | 5898 | 46
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 0.080044 | 0.012029 | 5.39 | 10.22 | 14.99 | 26.23 | 17.141 | 29.0168 | 6.6333 | 15.6479 | 24660 | 142
2024 | ANTI-HIV [S] | PreciControl HIV5 | 782618 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 7.2055 | 0.20133 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 33 | 2
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 782610 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 3.3965 | 0.1565 | 2.755 | 4.879 | 6.3 | 11 | 6.828 | 11.5854 | 2.0086 | 5.0037 | 27262 | 159
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 782613 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 737468 | 0.083856 | 0.004022 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32 | 2
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 744815 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 3.1527 | 0.14654 | 2.38 | 4.881 | 5.99 | 11.95 | 6.4935 | 12.8116 | 2.1135 | 6.0578 | 39578 | 182
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 0.082814 | 0.009426 | 5.7 | 10.42 | 14.49 | 24.15 | 15.636 | 26.7655 | 5.0948 | 13.3121 | 66782 | 187
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV |  | 3.5115 | 0.18213 | 2.125 | 4.558 | 6.06 | 12.29 | 7.098 | 13.42 | 3.264 | 7.1301 | 3421 | 43
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 3.5356 | 0.21297 | 2.72 | 5.376 | 7.86 | 13.98 | 8.657 | 15.3165 | 3.3924 | 9.1061 | 8457 | 101
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 690303 | 3.3958 | 0.12317 | 2.43 | 3.032 | 5.15 | 7.72 | 5.424 | 8.8928 | 1.3521 | 3.1072 | 808 | 3
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 751958 | 0.075688 | 0.008087 | 5.57 | 10.616 | 14.53 | 23.78 | 15.165 | 24.1062 | 4.5027 | 10.9202 | 3860 | 38
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 751958 | 0.076191 | 0.007661 | 5.14 | 11.111 | 13.12 | 26.24 | 14.361 | 27.136 | 5.1248 | 12.4898 | 9872 | 83
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 782608 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV |  | 0.082667 | 0.008246 | 6.43 | 11.085 | 14.51 | 24.19 | 15.75 | 25.4202 | 4.1028 | 11.7452 | 5799 | 47
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 782613 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 0.081516 | 0.009143 | 5.49 | 9.63 | 13.49 | 23.3 | 14.868 | 26.2574 | 4.8626 | 13.6175 | 26690 | 152
2024 | ANTI-HIV [S] | PreciControl HIV4 | 692476 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 3.491 | 0.30958 | 3.52 | 9.56 | 11.62 | 19.5 | 13.408 | 20.86 | 5.5477 | 12.3537 | 154 | 3
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 622749 | 3.5481 | 0.16498 | 2.75 | 5.472 | 7.01 | 11.23 | 7.443 | 10.511 | 2.364 | 5.3276 | 736 | 5
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV |  | 0.082876 | 0.008833 | 5.64 | 9.59 | 14.47 | 21.71 | 15.081 | 24.386 | 4.6331 | 12.2239 | 5764 | 50
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV |  | 3.4892 | 0.15919 | 2.46 | 5.052 | 6.01 | 11.21 | 6.6015 | 11.9034 | 2.0506 | 5.1555 | 22806 | 63
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV |  | 0.0837 | 0.010886 | 5.89 | 10.815 | 15.53 | 27.47 | 16.594 | 29.717 | 5.7818 | 13.7564 | 23231 | 64
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 0.082617 | 0.011022 | 5.56 | 10.036 | 14.52 | 24.2 | 15.713 | 26.1294 | 5.1788 | 13.2162 | 65845 | 187
2024 | ANTI-HIV [S] | PreciControl HIV4 | 782616 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 4.3655 | 0.090763 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 33 | 2
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 737638 | 3.6133 | 0.16268 | 3.56 | 4.444 | 8.82 | 9.45 | 8.206 | 10.1092 | 2.9512 | 4.0188 | 175 | 4
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 737468 | 3.7104 | 0.16886 | 1.7 | 4.218 | 4.87 | 10.67 | 5.451 | 11.4388 | 2.1053 | 6.4233 | 1286 | 23
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 782608 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 0.082192 | 0.009985 | 5.86 | 9.89 | 14.59 | 24.33 | 15.334 | 26.3198 | 4.9405 | 13.8065 | 27832 | 158
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 782613 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV |  | 0.082102 | 0.009397 | 5.86 | 11.398 | 13.39 | 26.79 | 14.7745 | 27.9645 | 4.1874 | 11.035 | 6062 | 47
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 782613 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 740269 | 0.081482 | 0.007233 | 5.74 | 8.994 | 13.49 | 19.14 | 15.502 | 20.4004 | 5.6608 | 11.9183 | 262 | 8
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 737638 | 3.7788 | 0.20788 | 2.51 | 4.736 | 6.4 | 14.63 | 6.625 | 15.9138 | 2.7289 | 6.789 | 342 | 12
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 3.4929 | 0.17676 | 2.685 | 5.208 | 6.75 | 12.27 | 7.294 | 13.1792 | 2.357 | 6.2885 | 65206 | 188
2024 | ANTI-HIV [S] | PreciControl HIV5 | 744822 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 5.2924 | 0.50008 | 2.92 | 6.38 | 9.03 | 29.98 | 9.127 | 28.369 | 1.8772 | 25.1172 | 83 | 3
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 744812 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV |  | 0.081733 | 0.01092 | 6.345 | 11.643 | 15.9 | 28.14 | 17.439 | 30.0212 | 5.3503 | 14.386 | 12209 | 63
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 744812 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 0.080583 | 0.010917 | 5.82 | 10.978 | 14.89 | 28.54 | 17.405 | 29.5454 | 6.3986 | 15.3468 | 40134 | 181
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 744815 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV |  | 3.1317 | 0.13408 | 2.45 | 4.728 | 6.13 | 10.72 | 6.473 | 11.6554 | 2.0009 | 5.2891 | 12231 | 63
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV |  | 0.071587 | 0.022732 |  |  | 53.78 | 88.98 | 69.5155 | 117.5511 | 18.9833 | 28.3701 | 8 | 3
2024 | ANTI-HIV [S] | PreciControl HIV5 | 692482 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 5.538 | 0.69913 | 3.845 | 12.562 | 15.52 | 22.4 | 12.562 | 22.686 | 8.4043 | 16.0869 | 165 | 3
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 690303 | 3.4125 | 0.18143 | 2.57 | 3.848 | 6.15 | 13.4 | 6.407 | 13.7994 | 2.1632 | 11.4936 | 272 | 3
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV |  | 3.375 | 0.085029 | 2.17 | 2.386 | 4.81 | 5.65 | 5.047 | 6.439 | 1.4506 | 2.4855 | 6 | 2
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV |  | 0.084124 | 0.011578 | 6.335 | 10.616 | 15.45 | 28.17 | 16.1605 | 28.2502 | 5.0425 | 12.7047 | 5872 | 51
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 0.084068 | 0.009653 | 5.44 | 10.399 | 13.08 | 27.35 | 15.149 | 29.2498 | 5.4564 | 15.458 | 14459 | 126
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 764960 | 0.087593 | 0.009263 | 5.18 | 11.892 | 12.55 | 28.54 | 14.023 | 29.521 | 4.9105 | 13.8995 | 5000 | 62
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 740269 | 3.6074 | 0.12304 | 2.385 | 3.903 | 5.12 | 8.41 | 5.379 | 8.838 | 1.2417 | 2.4322 | 585 | 7
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) | 737468 | 3.7293 | 0.18339 | 2.16 | 4.78 | 5.43 | 12.84 | 5.948 | 13.326 | 2.2123 | 6.1466 | 3331 | 51
2024 | ANTI-HIV [S] | PreciControl HIV5 | 721596 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 5.8749 | 0.31096 | 2.24 | 4.913 | 7.22 | 10.09 | 7.874 | 10.2116 | 2.0275 | 5.3899 | 203 | 2
2024 | ANTI-HIV [S] | PreciControl HIV4 | 744820 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 4.0056 | 0.26247 | 3.04 | 7.496 | 10.26 | 14.71 | 10.9765 | 14.3367 | 3.2742 | 8.4995 | 78 | 3
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV (08836973) |  | 0.083807 | 0.011377 | 5.4 | 10.04 | 13.12 | 26.25 | 15.399 | 27.8904 | 5.3837 | 14.455 | 14365 | 125
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 704865 | 3.4473 | 0.22134 | 2.05 | 3.684 | 5.2 | 12.33 | 6.0035 | 14.8711 | 3.6835 | 7.9569 | 316 | 7
2024 | ANTI-HIV [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-HIV | 764960 | 0.086105 | 0.010321 | 5.38 | 9.34 | 13.93 | 28.8 | 15.42 | 34.6868 | 5.5195 | 17.588 | 2706 | 33
2024 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 699298 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 |  | 0.11147 | 0.007752 | 4.015 | 5.66 | 8.52 | 20.63 | 8.305 | 24.068 | 1.7419 | 14.7181 | 131 | 6
2024 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 750147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 |  | 3.0929 | 0.32431 | 5 | 8.912 | 12.02 | 19.41 | 12.464 | 21.7328 | 4.066 | 11.4067 | 4534 | 17
2024 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 795331 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 |  | 0.07538 | 0.007551 | 4.3 | 8.386 | 11.93 | 20.69 | 11.87 | 19.4586 | 3.4584 | 9.7468 | 859 | 8
2024 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 750146 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 |  | 0.092092 | 0.011676 | 4.08 | 8.952 | 13.03 | 26.06 | 14.92 | 28.1084 | 5.9356 | 17.7809 | 4218 | 17
2024 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 795331 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 |  | 0.090645 | 0.005689 | 3.85 | 4.65 | 7.72 | 12.13 | 8.238 | 13.854 | 1.9764 | 6.4778 | 355 | 4
2024 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 795332 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 |  | 3.2238 | 0.28421 | 4.16 | 10.656 | 12.03 | 24.15 | 13.734 | 24.075 | 4.8422 | 10.0486 | 863 | 8
2024 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 699298 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 |  | 0.10565 | 0.007953 | 3.34 | 5.169 | 9.46 | 15.99 | 11.073 | 17.12 | 5.8969 | 10.3522 | 728 | 14
2024 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 750146 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 |  | 0.10272 | 0.009753 | 4.69 | 6.636 | 10.7 | 22 | 10.636 | 23.781 | 3.7267 | 7.5309 | 960 | 5
2024 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 699300 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 |  | 2.4114 | 0.22958 | 4.51 | 8.915 | 10.82 | 18.93 | 12.795 | 18.869 | 3.7308 | 6.1925 | 129 | 6
2024 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 814113 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 |  | 3.3873 | 0.29534 | 7.26 | 8.076 | 17.65 | 19.7 | 18.054 | 22.8996 | 5.0763 | 9.9832 | 277 | 5
2024 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 814111 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 |  | 0.075752 | 0.009643 | 5.2 | 8.782 | 13.2 | 23.23 | 16.007 | 28.2102 | 3.399 | 13.2391 | 278 | 5
2024 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 699300 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 |  | 2.3008 | 0.20145 | 4.24 | 9.086 | 9.49 | 18.76 | 10.5075 | 17.1447 | 3.5959 | 6.717 | 831 | 14
2024 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 795332 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 |  | 3.0638 | 0.26419 | 4.58 | 7.55 | 10.31 | 16.8 | 11.036 | 14.686 | 4.0215 | 6.3287 | 355 | 4
2024 | ANTI-SARS-COV 2 [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV 2 | 750147 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 |  | 3.103 | 0.35017 | 4.33 | 7.884 | 10.18 | 14.41 | 10.704 | 17.1756 | 2.0504 | 6.7886 | 957 | 5
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 781624 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 0.39545 | 0.039467 | 12.56 | 20.056 | 6.82 | 6.82 | 6.099 | 6.099 | 6.0985 | 6.0985 | 5538 | 46
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 750140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 8.7024 | 0.56309 | 3 | 7.366 | 7.33 | 17.13 | 7.95 | 18.3836 | 2.5165 | 6.9534 | 5416 | 43
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 781625 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 8.538 | 0.54639 | 4.06 | 5.514 | 8.22 | 11.82 | 8.5215 | 12.9305 | 1.5454 | 3.7632 | 658 | 6
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 758236 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 8.3021 | 0.52531 | 2.84 | 6.23 | 6.85 | 14.57 | 7.537 | 15.07 | 2.5306 | 5.7463 | 7647 | 52
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 750139 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1348 | 13
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 781624 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 630 | 6
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 790601 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 7.992 | 0.47044 | 3.095 | 6.004 | 7.44 | 13.23 | 7.8535 | 13.9833 | 2.6526 | 6.0555 | 3574 | 42
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 814661 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 8.5982 | 0.5621 | 1.545 | 5.391 | 7.94 | 12.75 | 8.494 | 11.3626 | 3.8477 | 7.2226 | 33 | 4
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 781625 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 8.4602 | 0.46681 | 3.16 | 6.032 | 7.44 | 14.47 | 7.886 | 15.414 | 2.3975 | 6.5626 | 5850 | 46
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 730808 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 0.4 | 0 |  |  | 3 | 3 | 2.564 | 2.564 | 2.5641 | 2.5641 | 3725 | 42
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 730809 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 7.9883 | 0.62927 | 3.52 | 7.293 | 9.15 | 18.61 | 9.6205 | 20.3956 | 3.2321 | 10.7757 | 4119 | 42
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 750140 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 8.5577 | 0.61317 | 3.52 | 6.302 | 8.56 | 17.28 | 8.63 | 17.4066 | 2.4743 | 8.289 | 1361 | 13
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 790601 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 7.9558 | 0.40443 | 3.56 | 5.393 | 9.84 | 12.46 | 8.1895 | 12.8431 | 2.7565 | 5.3644 | 173 | 5
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 730808 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 433 | 12
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 790600 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 0.39954 | 0.009359 | 15.16 | 38.45 | 0.05 | 0.12 | 0.053 | 0.106 | 0.050025 | 0.10561 | 3235 | 41
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 790600 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 170 | 5
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 730809 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 7.9212 | 0.57372 | 4.065 | 9.492 | 8.09 | 25.14 | 8.1495 | 26.7839 | 1.4006 | 9.1307 | 426 | 12
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 758236 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 8.3042 | 0.59029 | 3.54 | 7.656 | 8.67 | 16.39 | 8.695 | 15.9296 | 2.3156 | 5.6608 | 1103 | 8
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 750139 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 0.39892 | 0.020234 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5237 | 44
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 750140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S | 778173 | 8.7659 | 0.45476 | 3.73 | 6.338 | 13.54 | 15.03 | 14.656 | 14.7904 | 5.7367 | 9.7646 | 159 | 4
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 814658 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 0.31093 | 0.14622 |  |  | 33.12 | 68.02 | 28.647 | 71.2511 | 28.6471 | 58.7262 | 14 | 4
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 758235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 0.39917 | 0.018382 | 16.95 | 30.984 | 2.25 | 2.25 | 0.014 | 2.058 | 2.0669 | 2.0669 | 7180 | 52
2024 | ANTI-SARS-COV2 S [S] | PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S | 758235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-SARS-COV2 S |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1067 | 8
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 264.3051 | 8.5579 | 2.17 | 2.92 | 4.71 | 7.26 | 4.7925 | 8.2489 | 1.2499 | 4.0645 | 1440 | 13
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 271.2148 | 10.9417 | 2.87 | 4.018 | 6.93 | 9.02 | 7.437 | 10.1206 | 2.1153 | 4.0034 | 1159 | 8
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 266.5358 | 8.9979 | 2.14 | 3.27 | 5.15 | 7.45 | 5.493 | 8.0056 | 1.6227 | 4.312 | 5684 | 29
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 132 | 4.7315 | 1.235 | 1.359 | 3.58 | 3.76 | 4.423 | 4.599 | 2.3734 | 2.7532 | 32 | 2
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 134.4286 | 7.3355 | 2.82 | 4.67 | 6.5 | 10.09 | 6.7745 | 10.181 | 2.5998 | 4.8822 | 28 | 2
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 126.9911 | 4.508 | 2.44 | 3.594 | 5.49 | 8.31 | 5.686 | 8.942 | 1.5169 | 4.2473 | 13356 | 35
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 265.117 | 8.5258 | 2.325 | 2.885 | 5.09 | 7.26 | 5.141 | 7.208 | 1.1639 | 3.8131 | 412 | 2
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 128.4082 | 4.4665 | 2.445 | 3.745 | 5.62 | 7.93 | 5.793 | 8.6466 | 1.6056 | 3.0956 | 2027 | 17
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 124.5487 | 4.5186 | 2.22 | 3.548 | 5.27 | 7.26 | 4.627 | 7.0748 | 0.3893 | 1.8882 | 791 | 3
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 246 | 2.8284 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 121.2923 | 5.3201 | 2.21 | 4.396 | 6.44 | 9.29 | 7.561 | 9.7212 | 1.3967 | 5.641 | 65 | 2
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 108.9451 | 3.9276 | 2.485 | 3.22 | 5.71 | 7.78 | 6.536 | 8.4224 | 1.8495 | 4.7297 | 515 | 3
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 131.094 | 8.148 | 4.57 | 6.773 | 9.46 | 15.42 | 9.6845 | 15.5873 | 2.3131 | 6.3414 | 4530 | 12
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 129.368 | 4.1522 | 2.45 | 3.632 | 5.43 | 7.75 | 5.807 | 8.3883 | 1.4212 | 3.5185 | 2713 | 25
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 128.3884 | 6.503 | 3.88 | 6.332 | 8.61 | 13.76 | 8.779 | 13.1958 | 1.6334 | 5.8924 | 1174 | 8
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT |  | 96.8729 | 6.758 | 4.77 | 8.156 | 10.19 | 17.17 | 10.7965 | 16.1429 | 2.2009 | 6.0386 | 888 | 2
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 126.6734 | 4.8043 | 2.7 | 3.763 | 5.7 | 8.98 | 5.6575 | 9.7115 | 1.0628 | 3.928 | 839 | 8
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 284.325 | 12.3627 | 2.96 | 4.272 | 6.49 | 9.69 | 6.784 | 10.7606 | 1.7644 | 5.7355 | 1957 | 3
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 270.819 | 10.5764 | 2.16 | 6.24 | 4.34 | 12.73 | 4.62 | 12.2564 | 1.472 | 3.3446 | 105 | 3
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 267.6 | 14.0061 | 2.81 | 5.158 | 7.32 | 12.06 | 8.1735 | 12.4555 | 2.3408 | 5.8014 | 55 | 2
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 123.9649 | 5.1359 | 3.07 | 4.232 | 7.69 | 9.97 | 7.52 | 11.384 | 1.3017 | 5.0539 | 228 | 5
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 123.7711 | 3.8295 | 2.36 | 3.204 | 4.9 | 7.17 | 4.687 | 7.1768 | 1.0539 | 2.5614 | 1765 | 2
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 268.2134 | 8.5883 | 2.335 | 3.58 | 5.24 | 7.94 | 5.1945 | 8.21 | 1.4162 | 3.6008 | 2953 | 18
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 134.1404 | 8.3891 | 4.32 | 6.202 | 10.75 | 13.05 | 11.852 | 14.4888 | 3.9402 | 7.164 | 805 | 5
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 251.4075 | 6.8049 | 1.63 | 2.772 | 4.85 | 6.91 | 4.316 | 7.35 | 0.89578 | 3.7928 | 142 | 7
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 108.4833 | 3.7954 | 2.57 | 3.717 | 6.07 | 9.28 | 6.8655 | 10.0162 | 1.2656 | 3.9321 | 116 | 5
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 252.532 | 10.0718 | 2.175 | 3.73 | 6.07 | 9.06 | 6.5625 | 9.893 | 2.5017 | 6.1228 | 923 | 12
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 274.8461 | 11.2512 | 2.59 | 3.92 | 5.7 | 9.56 | 5.842 | 10.6382 | 1.8662 | 4.676 | 3198 | 11
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 124.284 | 7.0516 | 2.4 | 5.258 | 7.12 | 11.12 | 8.696 | 10.7968 | 3.0403 | 6.5357 | 486 | 4
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 243.4231 | 9.057 | 1.87 | 2.348 | 3.69 | 4.96 | 4.041 | 5.3176 | 1.32 | 1.5272 | 118 | 3
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 124.5648 | 4.3675 | 2.66 | 5.252 | 5.37 | 10.84 | 5.556 | 9.668 | 1.3909 | 3.4946 | 216 | 5
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 260.3973 | 9.448 | 1.94 | 3.77 | 5.19 | 8.54 | 5.586 | 9.41 | 2.1037 | 4.4349 | 3582 | 26
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 130.9458 | 4.4168 | 2.805 | 5.327 | 6.13 | 10.97 | 5.5 | 11.2154 | 0.94986 | 2.7453 | 389 | 3
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 107.0799 | 4.0906 | 2.24 | 4.21 | 5.63 | 9.23 | 5.767 | 10.0422 | 1.8539 | 3.9512 | 349 | 10
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | TINA QUANT |  | 200.3913 | 12.4552 | 2.54 | 3.708 | 8.51 | 10.6 | 9.7025 | 12.2005 | 5.4998 | 6.0737 | 46 | 2
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 262.7734 | 9.1931 | 2.145 | 3.684 | 5.1 | 7.95 | 5.591 | 9.1027 | 2.1868 | 4.0306 | 3583 | 12
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 257.7511 | 14.6571 | 2.165 | 4.712 | 6.95 | 11.93 | 7.755 | 12.7655 | 3.1312 | 7.283 | 1168 | 15
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | TINA QUANT |  | 99.5024 | 4.9359 | 3.29 | 3.978 | 8.12 | 10.02 | 9.3695 | 11.3995 | 3.9325 | 4.8314 | 42 | 2
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 91.2516 | 3.0806 | 2.51 | 3.455 | 5.18 | 7.69 | 5.1495 | 8.834 | 0.92292 | 2.9487 | 1820 | 2
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 123.829 | 5.0449 | 2.65 | 3.934 | 6.1 | 9.32 | 6.554 | 10.3704 | 1.9911 | 4.7178 | 6069 | 29
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 261.9894 | 5.7446 | 1.655 | 2.039 | 3.7 | 4.34 | 3.646 | 4.8075 | 0.67486 | 2.0918 | 94 | 2
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 106.2284 | 2.7655 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45 | 2
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 124.6806 | 4.8944 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31 | 2
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | TINA QUANT |  | 187.1136 | 9.4091 | 3.14 | 5.105 | 7.53 | 10.68 | 8.5465 | 11.4555 | 3.0364 | 5.8094 | 907 | 3
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 104.5907 | 4.8568 | 2.715 | 3.992 | 6.77 | 9.45 | 7.1945 | 10.5544 | 2.4907 | 6.4711 | 667 | 13
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 132.2584 | 4.5175 | 1.975 | 3.333 | 5.02 | 7.78 | 5.15 | 8.4686 | 0.93603 | 4.8802 | 219 | 4
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 246.9362 | 9.1145 | 1.97 | 4.63 | 4.26 | 9.46 | 4.592 | 9.85 | 0.9234 | 3.1166 | 288 | 11
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 123.7556 | 4.179 | 1.84 | 3.37 | 4.77 | 9.64 | 4.459 | 11.2944 | 1.8111 | 4.6307 | 356 | 3
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 126.956 | 3.7546 | 2.03 | 2.742 | 4.76 | 5.49 | 5.028 | 5.526 | 1.5877 | 2.3298 | 293 | 2
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 267.3968 | 8.2856 | 2.15 | 3.204 | 4.83 | 6.96 | 5.0755 | 7.6948 | 1.3625 | 3.6042 | 9448 | 22
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 96.2119 | 3.1775 | 2.495 | 4.153 | 5.56 | 9.07 | 6.4295 | 9.3936 | 1.8939 | 2.9306 | 294 | 3
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 123.9573 | 6.5511 | 2.675 | 4.572 | 6.84 | 10.42 | 7.331 | 12.427 | 2.5349 | 6.8005 | 843 | 11
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 188.3755 | 5.4616 | 1.77 | 2.808 | 4.97 | 6.5 | 5.2495 | 6.6543 | 1.2856 | 3.4242 | 155 | 2
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 263.0616 | 8.7339 | 2.03 | 3.81 | 4.44 | 8.79 | 4.401 | 10.1422 | 1.0558 | 5.6322 | 406 | 4
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 267.8571 | 18.8452 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7 | 2
2024 | ANTISTRPTOLYSIN 0 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURTIDIMETRIC |  | 274.6103 | 12.1061 | 3.93 | 7.456 | 8.05 | 15.57 | 7.3 | 14.6622 | 1.1043 | 2.5811 | 184 | 4
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 91.8958 | 2.8501 | 2.16 | 2.248 | 4.74 | 6.51 | 4.806 | 7.7052 | 1.0601 | 4.0932 | 95 | 3
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 170.1943 | 6.1565 | 1.19 | 2.582 | 4.61 | 7.35 | 4.676 | 8.6518 | 2.2906 | 5.1578 | 386 | 8
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 156.6395 | 7.835 | 2.21 | 3.142 | 5.47 | 7.21 | 5.9315 | 8.4038 | 2.2232 | 4.5713 | 3861 | 8
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 180.398 | 5.2286 | 1.91 | 2.91 | 4.36 | 6.63 | 4.651 | 7.2464 | 1.3193 | 3.0405 | 39820 | 84
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 219.008 | 6.5338 | 2.125 | 2.7 | 4.98 | 6.02 | 5.085 | 6.0509 | 1.5134 | 2.3813 | 363 | 4
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 219.4277 | 7.2451 | 1.945 | 2.941 | 4.45 | 7.12 | 4.8255 | 8.1872 | 1.4449 | 3.9377 | 3402 | 7
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 233.7812 | 4.5842 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32 | 2
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 192.2084 | 14.0754 | 1.8 | 1.824 | 7.46 | 9.51 | 8.557 | 11.3314 | 5.5238 | 8.3456 | 19 | 2
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 115.3389 | 4.5195 | 2.81 | 4.432 | 6.75 | 10.75 | 6.432 | 11.2808 | 1.6515 | 6.2644 | 2970 | 10
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 122.0962 | 4.4885 | 2.41 | 3.502 | 5.65 | 8.01 | 5.9815 | 8.9313 | 1.8163 | 4.4473 | 32266 | 39
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | InteliQ Immunology 3 | 85733T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 259.5957 | 5.5432 | 1.4 | 2.06 | 3.55 | 4.69 | 3.831 | 4.5906 | 1.226 | 2.4092 | 277 | 2
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 212.4944 | 6.1697 | 1.85 | 3.02 | 4.19 | 6.66 | 4.553 | 6.964 | 1.053 | 2.8794 | 2466 | 5
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 118.754 | 5.7097 | 2.495 | 4.329 | 7 | 9.14 | 7.051 | 9.3622 | 2.5821 | 5.9821 | 744 | 5
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 102.3202 | 6.4729 | 2.75 | 5.819 | 6.91 | 12.81 | 8.2445 | 13.0042 | 2.9408 | 4.0064 | 89 | 3
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 109.8849 | 4.992 | 2.68 | 3.788 | 6.29 | 8.7 | 6.514 | 9.617 | 1.9716 | 4.715 | 4668 | 9
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 149.9923 | 4.581 | 1.95 | 3.084 | 4.31 | 6.72 | 4.674 | 6.884 | 1.1837 | 3.0524 | 5124 | 9
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 187.6408 | 5.7178 | 1.99 | 2.854 | 4.59 | 6.45 | 4.9405 | 7.153 | 1.4917 | 3.6645 | 17220 | 27
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 95.0697 | 2.6624 | 1.795 | 2.749 | 4.41 | 5.97 | 4.7575 | 6.6406 | 1.3484 | 2.1879 | 350 | 2
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 91.8462 | 5.4756 | 2.035 | 3.097 | 7.08 | 11.87 | 7.335 | 13.6596 | 4.441 | 8.9064 | 513 | 7
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 178.5 | 4.035 | 1.61 | 4.574 | 3.76 | 9.18 | 3.633 | 7.8848 | 0.75968 | 1.977 | 136 | 3
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 108.741 | 4.5855 | 2.765 | 4.374 | 6.21 | 10.53 | 6.637 | 10.2047 | 1.6987 | 4.2479 | 5760 | 32
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | InteliQ Immunology 1 | 85731T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 89.3815 | 3.2005 | 2.33 | 3.14 | 5.91 | 7.41 | 6.736 | 8.326 | 2.4262 | 5.0814 | 271 | 2
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 165.4244 | 4.8244 | 2.46 | 2.83 | 5.31 | 6.04 | 5.7495 | 6.917 | 1.5458 | 2.9627 | 1040 | 8
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 113.8376 | 4.4651 | 2.4 | 4.944 | 4.78 | 11.1 | 5.285 | 12.2652 | 1.2595 | 2.8972 | 109 | 2
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 104.3814 | 3.2254 | 2.08 | 3.08 | 4.81 | 7.75 | 4.972 | 8.0268 | 1.3792 | 3.7664 | 11825 | 86
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 220.5538 | 5.1188 | 1.6 | 2.835 | 3.81 | 5.91 | 4.423 | 6.355 | 1.6367 | 1.9114 | 130 | 3
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 175.6376 | 5.7177 | 2.11 | 3.182 | 4.92 | 7.18 | 5.1655 | 7.8735 | 1.402 | 3.4839 | 26835 | 67
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 118.4272 | 3.8224 | 2.1 | 3.358 | 4.77 | 7.39 | 5.063 | 8.1094 | 1.3682 | 3.441 | 54406 | 83
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 181.7553 | 5.7978 | 2.13 | 2.962 | 4.78 | 6.92 | 5.1825 | 7.5826 | 1.6145 | 3.6499 | 20530 | 37
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 182.3046 | 6.204 | 2.4 | 4.208 | 5.53 | 8.99 | 5.4585 | 9.7044 | 1.543 | 3.9115 | 3408 | 10
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 113.5422 | 4.5842 | 2.16 | 3.995 | 5.31 | 8.46 | 5.8885 | 9.255 | 2.0859 | 4.9608 | 372 | 7
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 106.0332 | 3.189 | 2.19 | 3.074 | 4.9 | 6.94 | 5.0595 | 7.7745 | 1.1744 | 3.0885 | 5432 | 9
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 106.8928 | 4.162 | 2.35 | 3.83 | 5.58 | 8.59 | 5.955 | 9.243 | 1.6953 | 3.8107 | 5441 | 46
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 155.3333 | 8.307 | 1.805 | 1.857 | 4.01 | 4.44 | 4.6005 | 5.2985 | 1.6112 | 2.2218 | 60 | 2
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 146.84 | 6.9498 | 4.455 | 6.939 | 9.81 | 13.92 | 10.3395 | 14.2015 | 2.9833 | 3.2173 | 50 | 2
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 151.7927 | 5.9718 | 1.995 | 3.442 | 5.31 | 8.34 | 5.892 | 10.1334 | 2.6409 | 4.907 | 3488 | 11
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 120.7468 | 4.5384 | 2.105 | 3.734 | 5.27 | 8.56 | 5.821 | 9.2008 | 1.9987 | 4.4315 | 27814 | 53
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 176.3677 | 5.1073 | 1.67 | 3.025 | 4.13 | 7 | 4.6365 | 7.7546 | 1.5227 | 3.6398 | 12343 | 39
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 187.2131 | 12.0114 | 2.8 | 4.856 | 7.77 | 13.86 | 8.655 | 16.7219 | 4.5625 | 8.9096 | 442 | 8
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 118.5722 | 2.8564 | 1.97 | 2.89 | 3.97 | 5.8 | 3.335 | 4.7934 | 0.075164 | 0.27933 | 400 | 2
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 88.1992 | 3.2341 | 3.04 | 4.002 | 6.71 | 8.46 | 6.329 | 9.2652 | 1.1253 | 2.8056 | 1306 | 8
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 172.1948 | 5.5198 | 1.845 | 3.263 | 4.61 | 6.71 | 4.6825 | 7.6543 | 1.5379 | 3.3393 | 2192 | 12
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 226.5684 | 6.1101 | 1.47 | 1.526 | 3.21 | 5.87 | 3.62 | 6.6952 | 1.1904 | 4.1642 | 95 | 3
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 181.1966 | 5.5755 | 1.7 | 2.996 | 4.28 | 6.88 | 4.646 | 7.6836 | 1.6239 | 3.5149 | 19023 | 46
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 210.5216 | 5.5086 | 1.61 | 3.062 | 3.79 | 6.76 | 4.129 | 7.1109 | 1.6297 | 3.3405 | 1693 | 9
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 183.2209 | 6.6492 | 2.205 | 4.238 | 5.39 | 8.87 | 5.6055 | 10.0028 | 1.6025 | 4.436 | 616 | 9
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 107.8295 | 4.7909 | 2.505 | 5.416 | 6.71 | 11.89 | 7.3335 | 12.1427 | 2.8839 | 6.0888 | 3420 | 11
2024 | APOLIPOPROTEIN A1 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 173.2026 | 5.0788 | 1.815 | 3.413 | 4.38 | 7.07 | 4.8795 | 7.2909 | 1.4856 | 3.8232 | 1819 | 16
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | InteliQ Immunology 2 | 85722T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 97.7058 | 4.496 | 2.21 | 3.145 | 6.19 | 8.27 | 7.0605 | 9.261 | 3.2105 | 5.1624 | 537 | 2
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 84.2866 | 4.1296 | 2.7 | 4.899 | 6.26 | 10.67 | 5.9515 | 10.7832 | 1.598 | 3.8936 | 1557 | 9
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 49.1475 | 1.7324 | 2.315 | 3.38 | 5.28 | 8.75 | 5.481 | 9.9194 | 1.3782 | 5.1902 | 6774 | 55
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 83.3668 | 3.3782 | 2.91 | 4.516 | 6.54 | 9.54 | 6.426 | 9.8992 | 1.4843 | 4.1286 | 9532 | 21
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 79.6022 | 3.1739 | 3.41 | 4.92 | 7.14 | 9.83 | 6.758 | 10.1308 | 1.0391 | 3.9314 | 2957 | 10
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 55.0977 | 4.43 | 3.58 | 7.772 | 10.19 | 19.75 | 11.193 | 22.5709 | 5.1114 | 9.7414 | 48 | 2
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 87.7441 | 3.6111 | 2.155 | 3.89 | 5.1 | 8.81 | 5.3805 | 9.3121 | 1.5362 | 4.2328 | 11812 | 31
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 54.8773 | 3.4249 | 2.15 | 3.955 | 6.71 | 15.69 | 7.0835 | 15.5385 | 2.7464 | 11.2243 | 128 | 3
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 54.0258 | 1.6991 | 2.06 | 3.298 | 4.71 | 7.18 | 5.045 | 7.8644 | 1.3034 | 3.3405 | 28589 | 53
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 84.0043 | 2.4978 | 1.865 | 3 | 4.34 | 6.54 | 4.687 | 7.2642 | 1.3727 | 3.2915 | 22167 | 50
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | InteliQ Immunology 3 | 85733T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 156.7679 | 3.3988 | 1.745 | 2.196 | 3.87 | 4.95 | 3.826 | 5.1033 | 0.77319 | 2.4752 | 237 | 2
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_P_V1_0 | 900116 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 247.7174 | 10.2637 | 2.13 | 4.478 | 5.44 | 9.55 | 6.4995 | 10.8864 | 3.2212 | 3.9268 | 138 | 2
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 83.0048 | 3.4253 | 2.47 | 3.854 | 6.03 | 8.86 | 6.547 | 9.8216 | 2.2242 | 5.727 | 4862 | 11
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 50.9438 | 2.9171 | 2.155 | 3.29 | 7.62 | 11.07 | 9.153 | 12.7935 | 4.536 | 8.7617 | 217 | 4
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 85.5431 | 3.1949 | 2.97 | 4.318 | 6.42 | 8.89 | 6.847 | 8.713 | 1.617 | 2.9317 | 6104 | 9
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 117.9107 | 2.8302 | 1.68 | 2.602 | 4.68 | 6.2 | 5.497 | 6.801 | 2.3859 | 3.8572 | 56 | 2
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 56.7221 | 2.9057 | 3.12 | 5.286 | 7.43 | 11.71 | 7.746 | 12.2974 | 2.0147 | 5.923 | 18408 | 39
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 85.6797 | 5.4848 | 3.67 | 5.916 | 10.22 | 14.87 | 10.357 | 16.831 | 2.3182 | 9.2199 | 63 | 2
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 89.3314 | 3.0243 | 1.47 | 2.114 | 4.65 | 7.05 | 5.701 | 8.392 | 2.9301 | 5.0249 | 191 | 3
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 81.7897 | 4.4306 | 2.15 | 4.835 | 5.31 | 11.62 | 6.1425 | 13.0795 | 1.5952 | 6.6176 | 165 | 4
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 80.5777 | 3.251 | 2.06 | 3.615 | 4.89 | 8.53 | 5.2725 | 8.4965 | 1.9572 | 7.1271 | 179 | 4
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 127.6085 | 4.6253 | 2.265 | 3.729 | 5.53 | 8.05 | 5.617 | 9.0096 | 1.9664 | 4.6616 | 3619 | 9
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 51.5727 | 2.8421 | 3.44 | 5.359 | 8.23 | 11.72 | 8.2645 | 12.0069 | 1.8002 | 6.2667 | 3531 | 32
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 80.18 | 2.3244 | 2.06 | 3.196 | 4.73 | 7.2 | 4.781 | 7.9874 | 1.4926 | 3.6669 | 1468 | 14
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 51.6671 | 1.6495 | 2.28 | 3.436 | 5.27 | 7.72 | 5.472 | 7.8968 | 1.8179 | 3.954 | 3563 | 6
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 126.25 | 8.2266 | 3.71 | 4.07 | 11.37 | 12.56 | 12.9635 | 14.0423 | 6.8346 | 8.512 | 32 | 2
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 121 | 4.0396 | 1.605 | 2.342 | 5.9 | 7.09 | 6.83 | 7.7317 | 3.072 | 5.4277 | 89 | 4
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 85.1089 | 2.0806 | 1.745 | 2.895 | 4.21 | 7.54 | 3.873 | 7.4316 | 0.69924 | 3.9342 | 450 | 5
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 53.8399 | 1.9259 | 2.24 | 3.849 | 4.99 | 8.27 | 5.2925 | 8.7523 | 1.813 | 3.7571 | 694 | 8
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 55.2884 | 2.8468 | 3.49 | 4.906 | 8.48 | 11.36 | 8.952 | 12.6366 | 2.6023 | 7.095 | 4965 | 11
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 122.3915 | 3.5247 | 1.78 | 2.422 | 4 | 6.5 | 4.038 | 7.1046 | 1.0522 | 3.7916 | 1576 | 3
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 80.7894 | 3.2791 | 1.91 | 2.686 | 5.21 | 7.64 | 5.497 | 8.4422 | 2.4674 | 4.3419 | 322 | 8
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 43.3499 | 3.1002 | 3.625 | 5.365 | 10.2 | 13.08 | 11.0035 | 15.616 | 4.3183 | 9.3385 | 724 | 3
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 47.3842 | 1.4041 | 3.03 | 7.218 | 6.15 | 14.29 | 5.344 | 14.0826 | 0.23446 | 2.2821 | 133 | 3
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 80.8451 | 4.5482 | 2.52 | 4.296 | 6.3 | 12.19 | 7.42 | 13.4424 | 3.4292 | 6.4893 | 275 | 6
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 78.4242 | 2.1153 | 1.805 | 2.601 | 4.08 | 6.09 | 4.185 | 6.2377 | 1.1783 | 2.419 | 3590 | 6
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 83.2844 | 2.4533 | 1.92 | 2.95 | 4.45 | 6.73 | 4.837 | 7.501 | 1.3915 | 3.5024 | 14090 | 42
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 50.1847 | 3.0018 | 3.97 | 5.847 | 10.34 | 12.86 | 10.3135 | 14.3965 | 3.0988 | 7.1357 | 2249 | 14
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 51.7323 | 2.6416 | 3.22 | 5.508 | 7.8 | 12.29 | 8.571 | 11.7527 | 2.1515 | 5.2851 | 2612 | 10
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 53.8254 | 2.7304 | 3.6 | 5.45 | 8.1 | 12.26 | 8.2735 | 12.9196 | 1.9098 | 5.28 | 13490 | 21
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 57.3645 | 3.1628 | 4.26 | 6.03 | 9.32 | 13.26 | 9.519 | 13.77 | 2.581 | 7.1769 | 747 | 5
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 48.1972 | 1.411 | 2.2 | 3.002 | 4.93 | 7.22 | 4.969 | 8.816 | 1.1252 | 4.5501 | 705 | 5
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 86.0565 | 3.5868 | 2.17 | 4.188 | 5.58 | 9.54 | 6.049 | 10.1174 | 1.8436 | 5.261 | 9074 | 30
2024 | APOLIPOPROTEIN B [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 52.3916 | 2.9404 | 5.47 | 6.166 | 10.91 | 12.37 | 9.056 | 10.3448 | 0.20048 | 0.6419 | 333 | 2
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 810197 | 73.0655 | 4.4174 | 4.87 | 6.568 | 10.01 | 13.39 | 9.7825 | 13.6948 | 2.4789 | 4.3093 | 584 | 8
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG |  | 175.732 | 12.3248 | 3.87 | 8.688 | 9.55 | 18.52 | 10.201 | 20.0978 | 3.5063 | 7.8076 | 582 | 8
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 188.2628 | 10.552 | 3.59 | 5.92 | 8.37 | 13.23 | 8.7 | 14.357 | 2.422 | 6.7072 | 26036 | 116
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI TG |  | 210.7775 | 16.7275 | 5.37 | 8.925 | 12.11 | 19.07 | 12.151 | 21.2011 | 3.7324 | 6.2166 | 181 | 5
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) |  | 221.5599 | 17.3647 | 6.08 | 9.778 | 13.54 | 19.83 | 13.758 | 20.694 | 2.2313 | 7.6856 | 337 | 5
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 805743 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 172.6644 | 7.3384 | 2.475 | 4.415 | 4.99 | 9.53 | 4.8715 | 9.8774 | 1.0605 | 2.8247 | 146 | 9
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 179.5645 | 8.445 | 3.35 | 4.926 | 7.51 | 10.83 | 7.45 | 12.0798 | 2.0077 | 5.2909 | 721 | 18
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI TG |  | 88.0763 | 7.1811 | 4.49 | 7.75 | 9.55 | 16.56 | 9.018 | 17.0276 | 1.8505 | 8.1264 | 276 | 4
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG |  | 83.4467 | 6.3183 | 3.9 | 8.33 | 9.95 | 18.32 | 11.295 | 18.3388 | 4.6226 | 8.8109 | 589 | 8
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG | 706424 | 90.7305 | 4.4397 | 3.37 | 3.775 | 8.58 | 9.8 | 10.0325 | 11.0136 | 4.644 | 4.8061 | 105 | 2
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 768452 | 88.5686 | 5.4327 | 3.29 | 5.796 | 8.23 | 15.25 | 9.0745 | 15.2797 | 2.9485 | 7.9941 | 3047 | 37
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 755711 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 810197 | 170.3279 | 10.6844 | 4.335 | 7.503 | 8.72 | 15.96 | 9.066 | 15.6211 | 2.7057 | 4.7216 | 609 | 8
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG |  | 60.7248 | 7.1246 | 3.46 | 4.633 | 14.65 | 23.15 | 16.5735 | 24.1668 | 9.1771 | 19.1457 | 137 | 4
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI TG |  | 77.4329 | 8.4132 | 5.05 | 9.184 | 11.59 | 20.77 | 13.167 | 18.4864 | 3.475 | 8.3406 | 101 | 7
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 755711 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI TG |  | 180.2899 | 20.3678 | 6.99 | 11.415 | 15.79 | 25.09 | 16.7985 | 24.8067 | 4.8077 | 13.437 | 89 | 6
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI TG |  | 196.5302 | 13.3282 | 3.23 | 5.31 | 7.51 | 12.53 | 7.56 | 12.606 | 1.6895 | 8.649 | 295 | 4
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI TG |  | 98.7799 | 6.6497 | 2.895 | 6.125 | 6.05 | 11.79 | 6.2815 | 10.6178 | 1.3722 | 3.7432 | 135 | 4
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 768437 | 99.6586 | 6.7064 | 3.83 | 6.719 | 9.59 | 14.41 | 10.8225 | 15.6279 | 3.6617 | 6.781 | 776 | 7
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | InteliQ Specialty Immunoassay 2 | 64992T | Roche instruments | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 202.4967 | 17.2787 | 3.335 | 7.165 | 9.99 | 18.55 | 10.8375 | 20.157 | 2.1224 | 13.4426 | 747 | 2
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 805742 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 768452 | 93.8 | 3.5561 | 2.02 | 2.244 | 4.45 | 9.26 | 5.246 | 10.4684 | 3.3179 | 7.0436 | 15 | 4
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 735671 | 79.0939 | 6.7751 | 3.52 | 5.762 | 8.82 | 14.81 | 9.7075 | 15.859 | 3.6586 | 8.2504 | 1367 | 21
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 768452 | 79.8507 | 4.9204 | 3.67 | 5.12 | 9.9 | 11.94 | 11.551 | 14.188 | 4.6012 | 6.6404 | 280 | 7
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 32.1603 | 3.0715 | 6.65 | 13.88 | 14.2 | 28.75 | 14.965 | 26.676 | 1.9331 | 10.3639 | 295 | 6
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 73.9178 | 6.1361 | 4.305 | 7.215 | 11.14 | 17.52 | 12.135 | 19.3985 | 4.4486 | 10.7342 | 21572 | 128
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 755711 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG |  | 169.4679 | 11.738 | 3.96 | 6.811 | 9.24 | 15.72 | 9.551 | 16.6122 | 2.9758 | 9.2492 | 1167 | 7
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG |  | 189.6651 | 12.2919 | 3.715 | 5.894 | 8.65 | 14.13 | 9.476 | 15.8671 | 3.6913 | 7.3717 | 1684 | 10
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI TG |  | 90.0158 | 7.6301 | 5.53 | 8.802 | 12.32 | 20.32 | 13.045 | 21.037 | 4.5476 | 8.5389 | 183 | 9
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) |  | 211.7991 | 18.1123 | 5.71 | 10.924 | 13.55 | 21.99 | 16.15 | 23.5836 | 4.2222 | 10.36 | 222 | 5
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 755711 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) |  | 191.0027 | 18.8719 | 5.02 | 9.952 | 11.58 | 21.22 | 12.2945 | 23.4861 | 2.3016 | 12.9555 | 146 | 8
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 106.1823 | 6.4346 | 3.64 | 5.872 | 8.32 | 12.38 | 9.095 | 13.452 | 2.664 | 6.4834 | 5035 | 24
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) |  | 64.3292 | 4.9915 | 3.34 | 8.29 | 11.78 | 20.43 | 13.715 | 18.717 | 4.6542 | 10.2636 | 37 | 6
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI TG | 768437 | 106.3563 | 7.1002 | 6.355 | 9.625 | 20.47 | 24.21 | 24.844 | 29.1565 | 9.5778 | 18.9494 | 24 | 2
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 63.0816 | 3.4978 | 4.715 | 8.419 | 9.66 | 16.94 | 9.3155 | 15.7449 | 1.0206 | 4.0367 | 282 | 6
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 755711 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI TG |  | 209.2054 | 12.2178 | 2.37 | 2.418 | 14.01 | 20.71 | 15.634 | 22.5876 | 11.7188 | 18.5939 | 112 | 2
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 34.7133 | 2.8803 | 4.79 | 7.53 | 11.09 | 16.24 | 11.739 | 17.5458 | 3.6568 | 8.9005 | 6413 | 29
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI TG |  | 99.4415 | 8.0673 | 5.025 | 8.61 | 11.62 | 18.04 | 11.4885 | 20.2465 | 3.7086 | 9.5068 | 179 | 5
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 805742 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 91.2414 | 4.2075 | 3.12 | 4.382 | 6.53 | 11.11 | 6.326 | 12.2042 | 0.82716 | 4.271 | 145 | 9
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) |  | 98.4627 | 6.9905 | 4.55 | 7.025 | 10.5 | 16.35 | 11.423 | 17.2465 | 3.4816 | 7.5928 | 3329 | 25
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 612140 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 177.4028 | 10.6924 | 3.43 | 5.11 | 11.82 | 12.2 | 11.908 | 13.4672 | 3.2213 | 8.0329 | 72 | 2
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 91.0857 | 5.965 | 4.12 | 6.674 | 9.49 | 14.93 | 10.007 | 16.3179 | 2.848 | 7.8888 | 22257 | 108
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) |  | 103.397 | 7.9247 | 5.24 | 7.834 | 11.06 | 17.87 | 11.326 | 19.049 | 2.2084 | 7.5844 | 321 | 5
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 115.1704 | 8.3848 | 4.175 | 8.78 | 12.12 | 18.57 | 14.1025 | 17.7385 | 3.4073 | 7.9192 | 162 | 3
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG |  | 73.5453 | 6.3944 | 4.43 | 6.96 | 10.83 | 20.53 | 11.254 | 23.965 | 3.0565 | 9.6309 | 1181 | 7
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 85.1847 | 5.7936 | 4.11 | 6.68 | 10.03 | 15.87 | 10.773 | 17.207 | 3.3313 | 8.803 | 9106 | 96
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG |  | 91.6996 | 6.6594 | 4.25 | 6.57 | 10.27 | 14.39 | 11.914 | 16.4168 | 4.1485 | 8.0927 | 1570 | 9
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 735671 | 61.0941 | 3.9775 | 4.715 | 5.501 | 10.34 | 17.35 | 9.6135 | 19.7524 | 3.7429 | 11.5695 | 169 | 5
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI TG |  | 196.059 | 14.5364 | 4.05 | 7.068 | 10.67 | 17.22 | 10.5725 | 18.9085 | 2.8348 | 12.2806 | 188 | 9
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) |  | 82.8536 | 8.4911 | 5.08 | 9.572 | 15.55 | 19.71 | 13.44 | 19.4152 | 2.9742 | 11.685 | 151 | 8
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) |  | 201.5979 | 12.7958 | 4.165 | 6.555 | 9.54 | 14.39 | 10.1185 | 15.3485 | 2.7991 | 7.2203 | 282 | 10
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) |  | 63.921 | 3.8625 | 4.955 | 6.995 | 10.81 | 16.54 | 10.8265 | 16.6765 | 2.3778 | 8.0158 | 197 | 8
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 755711 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 171.6566 | 11.9207 | 3.88 | 6.51 | 9.54 | 15.37 | 10.2825 | 16.7765 | 3.1363 | 8.3959 | 23160 | 131
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 63.1428 | 3.3695 | 4.01 | 5.376 | 8.96 | 13.61 | 9.6185 | 15.0302 | 2.3055 | 6.8978 | 551 | 16
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 755711 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) |  | 189.762 | 18.6954 | 4.555 | 8.365 | 11.77 | 19.9 | 13.2715 | 21.3807 | 5.504 | 13.2692 | 3399 | 24
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 120.7474 | 6.9292 | 3.38 | 5.793 | 8.06 | 12.8 | 8.753 | 13.6323 | 2.6514 | 5.7957 | 5181 | 20
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) |  | 88.5958 | 5.6693 | 4.14 | 6.554 | 9.92 | 14.91 | 10.617 | 16.6534 | 2.8439 | 8.2438 | 1890 | 26
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 669238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 706428 | 63.5745 | 4.9417 | 4.38 | 7.056 | 10.64 | 18.74 | 11.181 | 17.6924 | 2.1508 | 10.9443 | 51 | 3
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) |  | 197.8953 | 18.5682 | 3.595 | 5.345 | 9.59 | 15.07 | 9.8905 | 14.7255 | 4.2455 | 8.452 | 85 | 5
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) |  | 78.6088 | 7.6028 | 4.75 | 8.206 | 13.61 | 19.46 | 14.503 | 20.4964 | 5.7705 | 12.3675 | 3272 | 24
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI TG |  | 174.9235 | 15.6288 | 3.5 | 8.535 | 12.79 | 17.31 | 14.177 | 17.2406 | 5.0283 | 10.0457 | 170 | 5
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 669239 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI TG |  | 193.7914 | 24.5753 | 5.62 | 13.879 | 19.56 | 31.6 | 20.49 | 32.1252 | 3.5392 | 17.0972 | 35 | 3
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) |  | 199.4996 | 11.8791 | 3.57 | 6.158 | 9.12 | 13.32 | 9.166 | 14.4458 | 2.1655 | 6.9514 | 1904 | 26
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) |  | 216.382 | 15.0697 | 4.155 | 6.55 | 10.12 | 15.14 | 10.842 | 16.857 | 3.7032 | 7.3457 | 3273 | 25
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 805743 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 768452 | 172.6923 | 4.4231 | 2.16 | 2.472 | 5.16 | 6.39 | 5.791 | 7.695 | 2.2179 | 3.6066 | 13 | 3
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI TG | 768437 | 221 | 15.0971 | 6.805 | 11.56 | 18.45 | 25.04 | 22.7645 | 28.2075 | 7.6434 | 14.2913 | 24 | 2
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 733939 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) | 706424 | 90.6995 | 5.8289 | 3.465 | 6.382 | 8.35 | 14.71 | 8.7255 | 14.8426 | 2.2967 | 6.3417 | 752 | 14
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI TG |  | 215.926 | 12.1815 | 2.9 | 4.042 | 7.27 | 8.34 | 7.651 | 9.627 | 2.5752 | 4.3166 | 123 | 4
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 715379 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ANTI-TG (09005021) |  | 177.9857 | 10.7748 | 3.56 | 5.808 | 8.79 | 13.53 | 9.2345 | 14.7509 | 2.8406 | 7.6894 | 9631 | 95
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 755710 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 706428 | 83.6316 | 5.691 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 119 | 2
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 1 | 715378 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) |  | 96.9104 | 7.9769 | 5.185 | 7.86 | 14.09 | 17.72 | 14.3175 | 21.2858 | 5.0689 | 9.7305 | 216 | 5
2024 | AUTOANTIBODY THYROGLOBULIN [S] | PreciControl THYRO 2 | 733940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ANTI-TG (09004998)) | 768437 | 220.677 | 12.7246 | 3.495 | 5.966 | 8.97 | 13.38 | 9.683 | 15.1738 | 2.2862 | 6.281 | 775 | 7
2024 | BARBITURIQUES [S] | MAS 2 | 26012A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 1409.0358 | 61.5986 | 3.17 | 5.518 | 6.88 | 12.08 | 6.039 | 12.1522 | 1.1133 | 4.6375 | 586 | 5
2024 | BARBITURIQUES [S] | MAS 3 | 26013A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 3374.3346 | 170.058 | 4.79 | 6.135 | 10.06 | 12.87 | 9.838 | 12.4935 | 1.3938 | 3.1101 | 260 | 2
2024 | BARBITURIQUES [S] | MAS 2 | 24032A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 1534.4053 | 72.1687 | 4.08 | 5.777 | 8.21 | 11.79 | 7.947 | 10.1971 | 0.558 | 1.478 | 227 | 3
2024 | BARBITURIQUES [S] | MAS 1 | 24031A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 286.4945 | 27.6211 | 7.22 | 10.115 | 15.45 | 22.76 | 16.2635 | 20.2896 | 2.6946 | 6.8751 | 220 | 3
2024 | BARBITURIQUES [S] | MAS 1 | 24091A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 302.6274 | 26.8385 | 6.06 | 8.244 | 13.3 | 17.97 | 13.975 | 18.4172 | 3.4841 | 7.1669 | 1228 | 5
2024 | BARBITURIQUES [S] | MAS 2 | 24092A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 1412.6857 | 67.6494 | 3.27 | 4.752 | 7.05 | 10.57 | 7.459 | 11.2248 | 2.238 | 3.8159 | 1279 | 5
2024 | BARBITURIQUES [S] | MAS 1 | 26011A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 286.3618 | 25.3077 | 6.14 | 10.048 | 13.93 | 151.78 | 15.441 | 81.3834 | 6.4503 | 51.1317 | 550 | 5
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P803643 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 248.7328 | 8.913 | 2.91 | 3.78 | 6.66 | 9.25 | 6.416 | 9.497 | 1.8363 | 5.9539 | 665 | 6
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N803643 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 147.9535 | 7.5666 | 3.71 | 5.145 | 8.82 | 12.63 | 9.4095 | 13.403 | 2.4957 | 7.9727 | 667 | 6
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N743808 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 162.6597 | 15.3069 | 5.695 | 9.549 | 12.76 | 19.88 | 14.1255 | 20.5237 | 3.8178 | 11.3715 | 429 | 4
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P743808 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 263.0093 | 17.744 | 2.985 | 6.475 | 7.79 | 13.61 | 8.5895 | 12.9988 | 4.1688 | 6.0604 | 429 | 4
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 271.3908 | 10.82 | 2.83 | 4.192 | 6.4 | 8.88 | 7.512 | 9.9396 | 2.9236 | 3.5895 | 174 | 2
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT Clinical Negative | N778653 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 151.732 | 10.6795 | 4.67 | 7.92 | 10.49 | 16.01 | 9.75 | 14.8588 | 1.5567 | 3.5918 | 306 | 2
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT Clinical Positive | P778653 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 255.196 | 11.9571 | 3.36 | 4.186 | 8.2 | 9.12 | 6.903 | 9.546 | 1.1999 | 3.1601 | 301 | 2
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P778634 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 262.2742 | 11.1169 | 2.96 | 4.624 | 6.11 | 10.17 | 6.523 | 9.5298 | 1.5877 | 3.4714 | 496 | 4
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N824982 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 147.9569 | 5.086 | 3.62 | 4.247 | 7.41 | 9.14 | 7.169 | 10.0419 | 1.1859 | 3.0279 | 116 | 2
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 150.8113 | 8.7369 | 4.53 | 5.246 | 9.82 | 11.37 | 10.655 | 13.2292 | 2.9814 | 5.2965 | 212 | 5
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P743808 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 253.9942 | 11.0239 | 2.94 | 4.48 | 6.65 | 10.95 | 6.719 | 12.6892 | 1.8532 | 4.53 | 1646 | 8
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 252.4076 | 10.1894 | 2.56 | 3.62 | 5.97 | 8.1 | 6.901 | 9.0246 | 2.5367 | 3.8729 | 211 | 5
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N778634 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 157.1951 | 8.7708 | 3.64 | 5.34 | 8.5 | 13.52 | 8.789 | 14.77 | 2.5031 | 6.2878 | 1796 | 8
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P766646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 263.9112 | 12.2315 | 2.73 | 3.937 | 6.09 | 9.68 | 6.293 | 9.93 | 1.5153 | 4.0125 | 743 | 5
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P824982 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 243 | 7.0025 | 2.55 | 2.716 | 5.43 | 6.52 | 5.6225 | 7.526 | 1.3402 | 3.0858 | 115 | 2
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N803643 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 162.2286 | 13.0711 | 4.65 | 7.004 | 11.54 | 15.14 | 12.289 | 16.9368 | 4.2008 | 9.8061 | 433 | 6
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N766646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 159.0818 | 13.7188 | 5.52 | 8.573 | 12.43 | 17.1 | 13.322 | 19.0029 | 2.7952 | 7.8421 | 758 | 5
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P778634 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 260.7081 | 10.7712 | 2.74 | 3.8 | 6.32 | 9.15 | 6.212 | 10.361 | 1.8836 | 4.452 | 1770 | 8
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N743808 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 150.7827 | 8.8223 | 4.2 | 6.464 | 8.94 | 14.26 | 9.456 | 16.1872 | 2.2643 | 5.64 | 1686 | 8
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 165.6023 | 11.1701 | 5.19 | 8.136 | 10.43 | 16.23 | 11.796 | 17.3718 | 2.8985 | 5.4747 | 171 | 2
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P803643 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 267.9929 | 13.3732 | 2.05 | 4.142 | 5.9 | 9.41 | 7.056 | 9.5948 | 3.1644 | 5.6296 | 422 | 6
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N778634 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 155.7661 | 12.6297 | 5.78 | 8.354 | 12.32 | 17.41 | 12.664 | 18.0606 | 2.018 | 8.5148 | 496 | 4
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Negative | N766646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 153.4836 | 9.5397 | 3.57 | 5.61 | 8.71 | 13.42 | 9.076 | 14.723 | 2.6757 | 5.9534 | 992 | 6
2024 | BARBITURIQUES [U] | DAT1 Positive | P766646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 255.669 | 10.5833 | 2.375 | 3.735 | 5.24 | 8.67 | 5.9885 | 9.825 | 1.6841 | 4.1009 | 988 | 6
2024 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 1 | 24031A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 29.7116 | 1.2321 | 2.565 | 4.257 | 5.49 | 9.47 | 6.1915 | 9.9755 | 1.5363 | 3.2003 | 383 | 5
2024 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 1 | 26011A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 31.1597 | 1.6599 | 3.01 | 5.035 | 7.19 | 10.81 | 7.8195 | 11.892 | 2.6987 | 4.8928 | 1902 | 10
2024 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 2 | 26012A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 80.0337 | 4.0357 | 3.58 | 5.45 | 7.46 | 11.47 | 7.808 | 12.4054 | 1.7366 | 4.1886 | 1892 | 10
2024 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 2 | 24032A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 92.1193 | 4.4153 | 3.78 | 5.905 | 8.03 | 11.95 | 8.051 | 11.7423 | 1.504 | 4.7209 | 378 | 5
2024 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 3 | 24093A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 147.1061 | 10.477 | 4.32 | 7.798 | 11.59 | 15.47 | 12.153 | 14.7174 | 3.5365 | 6.9761 | 313 | 3
2024 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 1 | 24091A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 30.4222 | 1.5676 | 2.9 | 4.536 | 6.77 | 11.03 | 7.414 | 12.6716 | 2.3446 | 6.0067 | 4045 | 14
2024 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 2 | 24092A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 81.5369 | 4.2837 | 3.48 | 4.929 | 7.94 | 11.61 | 8.4255 | 12.3185 | 2.3883 | 5.4855 | 4077 | 14
2024 | BENZODIAZEPINES [S] | MAS 3 | 26013A | Cobas (France controls) | THERMOSCIENTIFIC |  | 141.5785 | 11.2421 | 7.085 | 9.66 | 14.48 | 20.63 | 14.0785 | 18.864 | 2.2631 | 3.1992 | 242 | 2
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Positive | P803643 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 361.5143 | 10.4902 | 2.45 | 2.752 | 5.14 | 6.1 | 5.7145 | 6.7416 | 1.775 | 2.5491 | 175 | 2
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Negative | N778634 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 231.0287 | 10.3575 | 1.815 | 3.064 | 5.01 | 9.62 | 5.912 | 10.7365 | 2.7128 | 5.7062 | 348 | 3
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT Clinical Negative | N751238 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 76.2652 | 4.1294 | 3.28 | 4.422 | 8.85 | 13.98 | 9.779 | 15.3956 | 3.3085 | 9.88 | 138 | 2
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Negative | N766646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 240.75 | 12.3075 | 3.2 | 4.728 | 8.62 | 10.59 | 8.267 | 12.6574 | 3.2174 | 6.1232 | 144 | 2
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Negative | N797567 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 154.7825 | 17.246 | 1.84 | 3.864 | 5.4 | 9.18 | 6.484 | 10.2868 | 2.0008 | 7.1828 | 811 | 8
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Negative | N803643 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 224.3468 | 8.2685 | 3.59 | 8.195 | 7.47 | 17.23 | 7.101 | 16.8743 | 1.7338 | 3.3606 | 173 | 2
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Negative | N743812 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 160.2551 | 8.873 | 3.03 | 5.36 | 7.3 | 11.12 | 8.013 | 10.034 | 1.0983 | 3.3424 | 294 | 2
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Negative | N803643 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 240.6118 | 11.4778 | 2.21 | 2.834 | 4.48 | 5.7 | 4.715 | 6.2182 | 1.6482 | 2.0675 | 85 | 2
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT 2 Positif | P778657 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 129.5171 | 4.8887 | 1.955 | 2.324 | 4.98 | 6.09 | 5.3465 | 7.1911 | 2.0731 | 4.0673 | 263 | 3
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Positive | P797567 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 246.7211 | 19.5117 | 1.51 | 2.44 | 3.4 | 6.08 | 3.886 | 7.254 | 1.482 | 4.6525 | 753 | 8
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 364.5813 | 10.8862 | 2.195 | 3.027 | 4.66 | 8.65 | 5.025 | 9.9065 | 1.4853 | 4.9015 | 160 | 3
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Negative | N743812 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 149.8346 | 5.4191 | 1.99 | 3.818 | 5 | 7.89 | 5.861 | 8.9169 | 2.0968 | 3.875 | 665 | 7
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT 2 Positif | P803646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 128.8708 | 4.038 | 1.88 | 3.864 | 3.89 | 8.09 | 4.117 | 8.1082 | 1.1259 | 2.3624 | 178 | 4
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Positive | P803643 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 383.2125 | 14.4902 | 2.19 | 3.102 | 5.23 | 6.65 | 6.378 | 7.2036 | 2.7486 | 3.4569 | 80 | 2
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Positive | P778634 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 369.6774 | 11.537 | 1.585 | 2.222 | 3.87 | 6.96 | 4.063 | 7.0202 | 1.1644 | 4.1752 | 341 | 3
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Positive | P778634 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 375.4061 | 11.0309 | 2.03 | 3.59 | 4.48 | 8.06 | 4.752 | 8.37 | 1.2503 | 3.1683 | 985 | 4
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Negative | N778661 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 154.4885 | 5.7564 | 2.34 | 3.534 | 5.23 | 7.8 | 6.01 | 8.5854 | 2.8558 | 3.4722 | 741 | 5
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Negative | N743808 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 234.727 | 11.906 | 2.94 | 4.186 | 7.36 | 10 | 8.043 | 11.542 | 2.086 | 6.7271 | 630 | 4
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Positive | P778661 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 253.5604 | 6.9173 | 1.62 | 3.248 | 4.36 | 6.59 | 4.861 | 6.2836 | 0.8669 | 2.7645 | 925 | 5
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT 2 Negatif | N803646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 80.5439 | 3.9922 | 2.8 | 6.792 | 5.6 | 14.11 | 5.865 | 13.517 | 1.0404 | 3.3049 | 189 | 4
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Positive | P743812 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 248.9285 | 7.6725 | 1.7 | 3.092 | 4.53 | 6.67 | 4.926 | 7.4016 | 1.5103 | 3.2489 | 856 | 6
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Positive | P778661 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 246 | 4.0124 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 142 | 2
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 228.4815 | 8.796 | 2.685 | 3.823 | 6.31 | 10.32 | 7.238 | 11.8831 | 2.8011 | 5.5665 | 162 | 3
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT 2 Negatif | N778657 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 81.0419 | 4.5243 | 2.57 | 3.343 | 7.24 | 8.6 | 8.2055 | 9.6024 | 3.5042 | 5.2165 | 265 | 3
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT 2 Positif | P761274 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 128.6772 | 5.2291 | 2.34 | 3.456 | 5.53 | 8.49 | 6.577 | 8.739 | 1.8146 | 4.4528 | 316 | 2
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Negative | N797567 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 156.9195 | 12.7621 | 1.92 | 3.57 | 6.35 | 9.67 | 6.782 | 10.808 | 3.6759 | 6.8227 | 683 | 5
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Positive | P743812 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 264.2021 | 10.6347 | 2.175 | 4.367 | 5.09 | 9 | 5.6205 | 7.9991 | 0.76646 | 2.2353 | 292 | 2
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Positive | P797567 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 256.6692 | 14.9798 | 1.75 | 3.198 | 5.64 | 7.67 | 5.658 | 8.687 | 2.4013 | 5.1889 | 662 | 5
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Positive | P732523 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 233.5203 | 37.2796 | 1.76 | 27.096 | 8.45 | 47.67 | 9.643 | 60.894 | 6.0766 | 15.5056 | 531 | 9
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Positive | P766646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 379.9655 | 14.2821 | 3.2 | 4.166 | 6.41 | 9.03 | 5.458 | 9.7914 | 2.0471 | 2.994 | 145 | 2
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Negative | N732523 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 160.499 | 31.5457 | 2.41 | 27.205 | 7.34 | 66.05 | 8.836 | 59.909 | 5.8064 | 15.0105 | 499 | 9
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Negative | N778634 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 239.4121 | 10.1498 | 2.72 | 3.85 | 6.14 | 9.05 | 6.573 | 9.067 | 1.9516 | 3.8157 | 990 | 4
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Positive | P761275 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 254.2582 | 9.5136 | 1.72 | 3.036 | 4.82 | 8.66 | 5.302 | 10.041 | 2.3536 | 5.984 | 2189 | 11
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT Clinical Negative | N743792 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 80.4721 | 3.8377 | 2.525 | 4.216 | 6.6 | 9.23 | 7.8075 | 9.6212 | 3.3966 | 3.9687 | 122 | 2
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Negative | N761275 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 153.2792 | 7.8649 | 2.255 | 4 | 6.78 | 12.57 | 7.6665 | 12.6449 | 3.5928 | 8.5056 | 1977 | 11
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT 2 Negatif | N761274 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 78.1882 | 5.5421 | 3.28 | 6.766 | 8.53 | 12.97 | 9.43 | 13.2356 | 2.2984 | 4.9506 | 313 | 2
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Negative | N761275 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 158.6102 | 14.0918 | 2.07 | 4.36 | 10.57 | 12.35 | 11.021 | 13.7902 | 7.2606 | 9.4194 | 254 | 3
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Positive | P761275 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 259.3197 | 15.8793 | 1.28 | 3.29 | 7.61 | 9.23 | 8.398 | 9.6554 | 5.5469 | 6.5227 | 244 | 3
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT3 Negative | N778661 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 147.9065 | 2.7607 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 139 | 2
2024 | BENZODIAZEPINES [U] | DAT1 Positive | P743808 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 372.1014 | 13.7602 | 2.7 | 3.392 | 5.76 | 8.09 | 6.075 | 9.0764 | 0.98797 | 4.2541 | 631 | 4
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.75749 | 0.036271 | 2.36 | 3.96 | 5.8 | 9.35 | 6.4125 | 10.6642 | 2.1007 | 5.9988 | 9970 | 30
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.29304 | 0.015368 | 2.06 | 4.456 | 7.33 | 10.61 | 8.5855 | 11.3102 | 4.4514 | 5.5194 | 87 | 2
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.29616 | 0.013428 | 3.575 | 5.606 | 7.76 | 11.21 | 7.531 | 10.3314 | 0.55866 | 5.4513 | 81 | 2
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 766430 | 0.28821 | 0.010364 | 1.78 | 3.952 | 4.51 | 8.95 | 4.912 | 10.0744 | 1.3922 | 3.5974 | 354 | 7
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.28077 | 0.011966 | 3.4 | 5.776 | 9.43 | 13.17 | 11.308 | 13.645 | 5.0142 | 6.2583 | 77 | 4
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.27922 | 0.019888 | 3.66 | 6.89 | 11.46 | 17.37 | 11.0995 | 17.562 | 4.3349 | 11.3542 | 46 | 3
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005781) |  | 0.81071 | 0.039776 | 2.485 | 4.443 | 6.84 | 9.9 | 7.2015 | 11.4181 | 2.7182 | 6.1611 | 2022 | 17
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.64156 | 0.047727 | 2.51 | 4.672 | 8.26 | 13.71 | 7.77 | 16.0088 | 5.2711 | 11.3437 | 43 | 3
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 766430 | 0.73128 | 0.02136 | 1.44 | 3.358 | 3.69 | 7.46 | 4.107 | 8.1962 | 1.3346 | 3.36 | 356 | 7
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005773) | 794787 | 0.64499 | 0.032658 | 3.275 | 4.008 | 6.66 | 8.62 | 5.822 | 9.5627 | 0.32677 | 3.2313 | 162 | 3
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005781) | 766430 | 0.29541 | 0.01142 | 2.1 | 3.065 | 6.93 | 7.95 | 8.128 | 9.222 | 3.5484 | 5.2737 | 145 | 2
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 717543 | 0.31788 | 0.015242 | 2.55 | 4.56 | 5.97 | 9.75 | 6.573 | 10.629 | 2.1899 | 4.9772 | 1067 | 10
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 652889 | 0.631 | 0.029719 | 1.945 | 2.3 | 7.13 | 9.27 | 6.7395 | 10.54 | 5.1528 | 7.5676 | 83 | 2
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005781) |  | 0.2977 | 0.014621 | 2.715 | 4.773 | 6.71 | 10.74 | 6.608 | 12.2764 | 2.0144 | 6.0336 | 9395 | 29
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.31754 | 0.015637 | 2.85 | 4.934 | 7.55 | 11.99 | 8.403 | 12.876 | 2.4748 | 7.1657 | 3162 | 22
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.78797 | 0.035437 | 2.47 | 4.7 | 6.59 | 11.57 | 7.118 | 11.7462 | 2.2154 | 6.0647 | 4480 | 28
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 734611 | 0.75454 | 0.011454 | 1.245 | 2.36 | 2.51 | 4.96 | 2.1695 | 5.073 | 0.25126 | 1.1714 | 41 | 3
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 715389 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.65485 | 0.044385 | 1.92 | 3.155 | 6.18 | 7.71 | 7.106 | 9.238 | 3.5395 | 5.0692 | 74 | 4
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005773) |  | 0.28224 | 0.01043 | 2.81 | 4.354 | 6.02 | 8.85 | 6.064 | 8.9622 | 1.2685 | 3.0491 | 2136 | 6
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.62976 | 0.041094 | 2.59 | 4.749 | 6.9 | 13.16 | 7.875 | 14.8389 | 3.4787 | 8.7082 | 1947 | 9
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 745599 | 0.65775 | 0.032123 | 2.6 | 3.571 | 7.14 | 9.38 | 8.096 | 11.0545 | 3.458 | 6.5613 | 541 | 2
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.31349 | 0.020096 | 2.955 | 6.628 | 7.33 | 13.49 | 8.366 | 12.0782 | 2.0684 | 4.1143 | 57 | 4
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005781) |  | 0.75484 | 0.034345 | 2.42 | 4.38 | 6.09 | 10.28 | 6.374 | 10.8642 | 1.8004 | 5.4245 | 9434 | 28
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.67677 | 0.030019 | 1.905 | 4.582 | 5.24 | 9.87 | 6.228 | 10.0101 | 2.9444 | 3.6706 | 87 | 2
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.29888 | 0.015299 | 2.7 | 4.282 | 6.35 | 10.03 | 6.954 | 11.4332 | 2.1843 | 6.1664 | 10033 | 30
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005781) | 717543 | 0.32372 | 0.016053 | 2.6 | 4.81 | 6.17 | 11.73 | 6.939 | 13.677 | 2.6246 | 6.5683 | 879 | 10
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 715389 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.77097 | 0.051059 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 65 | 2
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.6998 | 0.048304 | 3.545 | 8.696 | 8.93 | 17.01 | 9.908 | 15.4455 | 1.925 | 4.3077 | 55 | 4
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.29644 | 0.016171 | 3.04 | 5.226 | 7.75 | 11.4 | 8.783 | 12.3404 | 2.5725 | 6.5075 | 1012 | 13
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005773) |  | 0.30296 | 0.011952 | 2.555 | 3.837 | 5.61 | 8.58 | 5.7205 | 9.5627 | 1.718 | 4.0472 | 1368 | 6
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] | 794787 | 0.65182 | 0.032419 | 1.77 | 3.288 | 4.6 | 7.76 | 5.795 | 7.4842 | 1.3089 | 3.7448 | 84 | 3
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.8451 | 0.035232 | 1.63 | 3.27 | 6.62 | 9.82 | 6.757 | 10.694 | 3.4467 | 5.9287 | 229 | 4
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.70947 | 0.034349 | 2.025 | 3.302 | 5.84 | 8.42 | 5.8655 | 9.4968 | 1.3684 | 5.8646 | 79 | 2
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.66433 | 0.031872 | 2.82 | 4.503 | 7.3 | 10.22 | 7.568 | 10.9924 | 2.0444 | 6.397 | 932 | 12
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.30829 | 0.014761 | 2.32 | 3.964 | 6.16 | 13.16 | 5.837 | 14.5864 | 3.5427 | 6.6763 | 219 | 4
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005773) |  | 0.6792 | 0.022734 | 2.26 | 3.44 | 4.85 | 8.53 | 5.221 | 8.122 | 1.2474 | 3.0547 | 1325 | 6
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005781) | 766430 | 0.75105 | 0.024953 | 2 | 3.33 | 6.19 | 7.65 | 7.1805 | 8.658 | 2.9088 | 4.1171 | 146 | 2
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005781) |  | 0.3288 | 0.018295 | 3.11 | 4.802 | 7.9 | 10.88 | 8.3135 | 12.1212 | 2.6115 | 8.0175 | 1141 | 8
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.30088 | 0.026947 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 69 | 2
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005773) |  | 0.63852 | 0.022856 | 2.215 | 3.985 | 4.93 | 8.14 | 5.346 | 8.6225 | 1.3949 | 2.9884 | 2125 | 6
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS/SER.(09005773) | 794787 | 0.2845 | 0.013434 | 2.75 | 3.43 | 5.79 | 7.06 | 4.998 | 5.8404 | 0.45062 | 0.73119 | 116 | 2
2024 | BETA CROSS LAPS [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BETA-CROSSLAPS [S] |  | 0.2761 | 0.018878 | 3.38 | 5.72 | 8.33 | 14.55 | 9.15 | 16.597 | 2.7606 | 9.7295 | 2492 | 11
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 753708 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. URINE |  | 4.5338 | 0.10261 | 2.27 | 2.582 | 4.96 | 5.8 | 5.359 | 6.359 | 1.5999 | 2.0846 | 94 | 2
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 1.4266 | 0.066399 | 2.945 | 5.274 | 7.88 | 10.97 | 8.0885 | 11.6315 | 2.5761 | 6.1686 | 648 | 4
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 669899 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.3713 | 0.17684 | 2.85 | 4.045 | 7.2 | 8.46 | 7.8805 | 9.1421 | 2.7932 | 3.7485 | 53 | 2
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 706802 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4167 | 0.1157 | 1.59 | 2.872 | 3.93 | 6.02 | 3.82 | 6.016 | 0.80691 | 3.8179 | 385 | 6
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT |  | 0.8864 | 0.044904 | 4.27 | 6.35 | 8.57 | 12.86 | 8.374 | 13.921 | 2.3152 | 3.3761 | 538 | 7
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT |  | 1.1373 | 0.054393 | 3.56 | 4.65 | 8.17 | 9.63 | 8.601 | 10.4958 | 2.9285 | 4.8931 | 635 | 8
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 732249 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4388 | 0.14241 | 2.46 | 3.902 | 5.29 | 8.2 | 5.272 | 7.8916 | 1.135 | 3.5461 | 3444 | 30
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 795051 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.5426 | 0.13739 | 2.125 | 3.292 | 4.73 | 7.06 | 4.829 | 7.562 | 1.1293 | 3.2596 | 1797 | 11
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 717482 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.5311 | 0.069905 | 2.795 | 3.096 | 5.7 | 6.2 | 5.2545 | 5.5814 | 0.24022 | 0.89876 | 175 | 2
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 717482 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.4644 | 0.082327 | 2.6 | 3.502 | 5.59 | 8.02 | 5.528 | 7.9364 | 1.2385 | 3.0691 | 1422 | 11
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT |  | 1.1666 | 0.050594 | 2.5 | 4.056 | 5.27 | 8.84 | 5.6435 | 9.0285 | 1.3376 | 3.807 | 4884 | 11
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 753707 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. URINE |  | 2.5711 | 0.055837 | 2.135 | 2.155 | 4.31 | 4.34 | 4.163 | 4.347 | 0.6328 | 0.85021 | 90 | 2
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 795050 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.5782 | 0.092871 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 8.41 | 6.121 | 9.425 | 1.9875 | 4.595 | 2599 | 26
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 795051 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4652 | 0.12792 | 1.97 | 3.074 | 4.5 | 7.16 | 4.793 | 7.4914 | 1.2696 | 3.0382 | 2625 | 26
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 732248 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.4729 | 0.076505 | 2.145 | 3.22 | 5.09 | 7.04 | 5.17 | 7.1711 | 1.1282 | 2.7454 | 1009 | 15
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 717483 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4406 | 0.10805 | 1.42 | 1.668 | 3.89 | 5.24 | 4.503 | 6.1324 | 1.8513 | 4.0235 | 168 | 3
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 706801 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.5187 | 0.080734 | 1.9 | 3.391 | 4.88 | 8.61 | 5.06 | 9.1772 | 1.5661 | 4.9683 | 383 | 5
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 743000 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4989 | 0.11659 | 1.555 | 2.513 | 4 | 5.45 | 4.195 | 6.0874 | 1.51 | 3.1042 | 2807 | 26
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 1.0835 | 0.056276 | 3.285 | 5.58 | 7.56 | 13.14 | 8.22 | 14.407 | 2.3819 | 6.4647 | 8048 | 20
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_P_V1_0 | 900116 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 6.0587 | 0.1799 | 2.35 | 3.41 | 4.68 | 6.85 | 4.141 | 6.309 | 0.25671 | 2.2596 | 134 | 2
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 732249 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4971 | 0.15098 | 2.17 | 3.278 | 5.35 | 7.49 | 6.291 | 8.426 | 2.188 | 3.9516 | 1219 | 6
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 766524 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4685 | 0.12563 | 2.075 | 3.247 | 4.63 | 7.47 | 4.7445 | 7.9283 | 1.0172 | 2.9665 | 3691 | 30
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 1.0309 | 0.049144 | 3.76 | 7.07 | 7.66 | 14.62 | 8.168 | 15.9872 | 1.9005 | 5.1796 | 1871 | 4
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 753707 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.5621 | 0.084926 | 2.295 | 3.569 | 5.07 | 7.8 | 5.056 | 8.847 | 1.0849 | 3.5419 | 2571 | 14
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 786030 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.5233 | 0.1392 | 2.375 | 3.55 | 5.21 | 7.25 | 5.086 | 7.2835 | 0.96616 | 2.4588 | 1877 | 12
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | InteliQ Immunology 3 | 85723T | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 3.1384 | 0.10509 | 2.55 | 3.717 | 6.72 | 8.2 | 7.4865 | 8.9689 | 1.8341 | 3.7318 | 438 | 2
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 766524 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4974 | 0.13411 | 2.1 | 3.052 | 4.75 | 6.97 | 5.185 | 7.6036 | 1.2167 | 3.2017 | 2418 | 10
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 753708 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4914 | 0.11153 | 1.41 | 2.388 | 3.45 | 5.56 | 3.772 | 5.9631 | 1.1079 | 3.045 | 3980 | 32
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 766524 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4867 | 0.12006 | 1.5 | 2.468 | 3.58 | 5.82 | 3.94 | 6.374 | 1.4671 | 2.8792 | 2526 | 26
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 804078 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.6127 | 0.077827 | 2.52 | 3.39 | 5.28 | 7.31 | 5.01 | 7.602 | 0.70737 | 2.0082 | 689 | 12
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 653772 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4585 | 0.12575 | 2.56 | 2.608 | 5.15 | 5.44 | 4.929 | 5.453 | 1.2474 | 1.546 | 65 | 3
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 717482 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.4817 | 0.050769 | 1.42 | 2.224 | 3.1 | 4.56 | 3.418 | 4.3552 | 1.2646 | 1.6255 | 170 | 3
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 0.9091 | 0.08188 | 4.785 | 10.545 | 14.02 | 22.82 | 13.6805 | 22.4505 | 4.5495 | 11.5375 | 166 | 3
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 1.5373 | 0.093696 | 3.21 | 6.245 | 7.09 | 14.76 | 7.4215 | 15.5935 | 2.5661 | 7.2581 | 163 | 3
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 786030 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4493 | 0.11398 | 1.48 | 2.5 | 3.49 | 5.79 | 3.8875 | 6.7119 | 1.2347 | 3.1935 | 2507 | 34
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT |  | 1.0636 | 0.049732 | 2.81 | 4.782 | 6.11 | 10.3 | 6.186 | 10.996 | 1.7202 | 4.1941 | 4785 | 11
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 732248 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.4538 | 0.086034 | 2.28 | 4.106 | 5.5 | 8.46 | 5.543 | 8.6092 | 1.4685 | 3.7469 | 3467 | 30
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 653772 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.488 | 0.16053 | 2.85 | 3.759 | 6.28 | 8.21 | 6.8505 | 8.4273 | 1.6649 | 3.4815 | 1414 | 6
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 743000 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4487 | 0.14846 | 2.275 | 3.745 | 5.15 | 8.6 | 5.716 | 9.5035 | 1.7797 | 3.7307 | 2851 | 29
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 732248 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.4854 | 0.091144 | 2.38 | 3.388 | 5.99 | 8.75 | 6.43 | 10.3354 | 2.0725 | 5.8589 | 1231 | 6
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 694141 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.408 | 0.10456 | 2.19 | 3.665 | 6.08 | 8.65 | 6.64 | 8.7443 | 1.8344 | 5.8049 | 526 | 4
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | TINA QUANT |  | 1.4409 | 0.064773 | 2.56 | 4.244 | 6.17 | 10.2 | 7.258 | 12.3652 | 3.0816 | 6.7801 | 343 | 7
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 795050 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.5804 | 0.071197 | 1.79 | 2.857 | 4.2 | 6.51 | 4.455 | 7.1598 | 1.6205 | 3.4057 | 2217 | 28
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 786029 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.5587 | 0.075591 | 1.65 | 2.636 | 4.33 | 6.7 | 4.695 | 7.1402 | 1.7894 | 3.892 | 2501 | 34
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 786029 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. URINE |  | 2.5495 | 0.080898 | 2.5 | 3.874 | 5.41 | 7.81 | 5.8695 | 7.388 | 1.5607 | 2.1797 | 470 | 3
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 804079 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.5144 | 0.13883 | 1.63 | 2.898 | 4.65 | 6.59 | 4.994 | 6.6038 | 2.0171 | 3.8156 | 782 | 17
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 706802 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4425 | 0.15343 | 2.37 | 4.34 | 5.28 | 9.69 | 5.508 | 9.729 | 2.0615 | 3.1009 | 253 | 5
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 717483 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.5121 | 0.11121 | 2.1 | 2.586 | 4.62 | 5.26 | 4.184 | 5.2814 | 0.31481 | 2.3071 | 174 | 2
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 742999 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.4543 | 0.083357 | 2.43 | 3.314 | 5.5 | 8.22 | 5.891 | 8.371 | 1.4229 | 4.4437 | 2868 | 29
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 804078 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.6456 | 0.083399 | 2.46 | 3.932 | 5.78 | 8.12 | 5.808 | 8.6966 | 1.9097 | 2.7843 | 645 | 8
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 743000 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.532 | 0.14103 | 2.47 | 4.088 | 5.56 | 8.29 | 5.38 | 8.116 | 0.80767 | 2.3442 | 1262 | 5
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 0.94744 | 0.032673 | 2.215 | 3.255 | 5.06 | 8.69 | 5.1505 | 10.3388 | 0.91226 | 4.6928 | 1305 | 14
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 669898 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.4598 | 0.089266 | 3.98 | 4.105 | 8.02 | 8.22 | 7.465 | 7.5594 | 0.76829 | 0.92256 | 55 | 2
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | TINA QUANT |  | 0.94514 | 0.063859 | 4.42 | 14.078 | 8.35 | 28.56 | 8.753 | 24.5732 | 2.7633 | 5.9098 | 188 | 7
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 694142 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.387 | 0.15585 | 1.655 | 2.695 | 4.09 | 7.9 | 4.5305 | 7.9764 | 1.3022 | 4.3135 | 590 | 4
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 804078 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.6272 | 0.089704 | 1.66 | 3.174 | 4.98 | 7.15 | 5.498 | 7.9422 | 1.928 | 5.1518 | 800 | 18
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 753708 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4492 | 0.13823 | 2.27 | 3.198 | 5.03 | 7.12 | 5.0865 | 7.5605 | 1.3292 | 3.0696 | 7161 | 40
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 766523 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.5803 | 0.09238 | 2.14 | 3.102 | 4.88 | 6.87 | 5.319 | 7.616 | 1.6832 | 3.4639 | 2342 | 10
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 694142 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4421 | 0.18714 | 3.35 | 4.558 | 7.49 | 9.46 | 7.104 | 9.8154 | 1.2316 | 2.8915 | 366 | 8
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 0.89636 | 0.045035 | 3.13 | 4.336 | 6.58 | 10.01 | 6.714 | 11.398 | 1.4225 | 5.2296 | 1069 | 4
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 766523 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.5491 | 0.07445 | 1.64 | 2.652 | 4.11 | 6.3 | 4.604 | 7.1008 | 1.5906 | 3.1488 | 2542 | 26
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 1.6975 | 0.074622 | 2.76 | 4.21 | 6.3 | 9.01 | 6.761 | 9.99 | 1.901 | 4.3085 | 5081 | 17
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 0.92511 | 0.053918 | 3.615 | 6.538 | 9.29 | 14.63 | 9.8925 | 13.9971 | 2.9039 | 8.5241 | 572 | 4
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 742999 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.4964 | 0.074429 | 1.89 | 3.122 | 4.46 | 7.09 | 4.6525 | 7.6159 | 1.5007 | 3.9091 | 2766 | 26
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT |  | 1.4847 | 0.058089 | 2.95 | 4.178 | 6.66 | 8.55 | 7.167 | 8.4168 | 1.6441 | 2.6582 | 369 | 4
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 753708 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.5261 | 0.14406 | 2.3 | 3.952 | 5.03 | 8.2 | 5.347 | 8.7672 | 1.3283 | 3.3316 | 2685 | 14
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 804079 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.5557 | 0.14681 | 2.01 | 3.552 | 4.54 | 8.29 | 4.873 | 9.015 | 1.8447 | 3.3558 | 655 | 8
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | TINA QUANT |  | 1.3832 | 0.062738 | 1.625 | 4.607 | 6.32 | 10.74 | 6.921 | 11.8763 | 2.9215 | 6.0622 | 260 | 5
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 753707 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.5271 | 0.068133 | 1.71 | 2.674 | 4.19 | 6.12 | 4.434 | 6.6136 | 1.3559 | 3.0758 | 4003 | 32
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 653770 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.4996 | 0.090861 | 2.3 | 2.916 | 6.1 | 7.42 | 6.746 | 7.0638 | 3.2464 | 5.7965 | 67 | 3
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 653770 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.4888 | 0.094636 | 2.67 | 3.726 | 6.62 | 8.79 | 6.704 | 9.9246 | 1.8708 | 4.7753 | 1429 | 7
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 742999 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.497 | 0.083282 | 2.6 | 3.766 | 5.84 | 7.89 | 6.273 | 7.7436 | 1.0652 | 2.7673 | 1272 | 5
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 786029 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.5178 | 0.083572 | 2.55 | 3.771 | 5.48 | 7.78 | 5.5845 | 8.7563 | 1.0646 | 3.414 | 3931 | 28
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 795051 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4484 | 0.10641 | 1.405 | 2.428 | 3.31 | 5.81 | 3.746 | 6.2891 | 1.2338 | 3.1697 | 2228 | 28
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 1.1365 | 0.040761 | 2.645 | 4.517 | 6.42 | 10.16 | 6.2955 | 10.6807 | 1.519 | 5.0076 | 1650 | 4
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 717483 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4536 | 0.14885 | 2.295 | 3.61 | 5.23 | 7.43 | 5.4595 | 8.275 | 1.2594 | 3.6674 | 1409 | 11
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 795050 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.6565 | 0.079025 | 2.13 | 3.375 | 4.63 | 6.73 | 4.728 | 7.228 | 1.0844 | 2.7207 | 1782 | 11
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | InteliQ Immunology 2 | 85722T | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 1.9627 | 0.069419 | 1.75 | 2.96 | 4.05 | 6.87 | 4.115 | 7.5277 | 1.0241 | 3.2513 | 786 | 3
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 1.3855 | 0.053401 | 2.45 | 3.118 | 5.26 | 6.3 | 4.745 | 6.4438 | 0.8142 | 1.9686 | 282 | 6
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | TINA QUANT |  | 1.6637 | 0.066824 | 1.915 | 3.68 | 4.71 | 8.35 | 5.0205 | 8.9465 | 1.0899 | 4.548 | 2829 | 7
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 804079 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4709 | 0.11477 | 2.06 | 3.026 | 4.31 | 7.31 | 4.7265 | 7.5116 | 0.7997 | 2.5863 | 633 | 12
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 1.44 | 0.045689 | 1.62 | 3.106 | 3.88 | 6.93 | 4.285 | 7.7225 | 1.4647 | 4.2405 | 680 | 13
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 732249 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4641 | 0.13839 | 1.995 | 3.359 | 4.54 | 7.19 | 4.7525 | 7.3847 | 1.431 | 2.8995 | 1026 | 15
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 1.143 | 0.056865 | 4.08 | 4.93 | 8.83 | 10.1 | 8.7225 | 10.0745 | 1.6008 | 3.1834 | 160 | 3
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 694141 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.4508 | 0.093544 | 2.93 | 4.245 | 6.56 | 9.11 | 6.3055 | 9.503 | 1.5029 | 3.4729 | 373 | 9
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin | 706801 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.5337 | 0.08749 | 2.67 | 4.384 | 5.88 | 9.81 | 6.016 | 11.9272 | 1.7045 | 4.2454 | 251 | 5
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 1.1881 | 0.055051 | 3 | 5.548 | 6.9 | 12.04 | 7.1885 | 12.898 | 2.0514 | 4.9218 | 7562 | 19
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 786030 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. URINE |  | 4.4117 | 0.1153 | 2.07 | 2.444 | 4.28 | 5.1 | 4.5035 | 5.3602 | 0.9294 | 1.5022 | 468 | 3
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 786029 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.6267 | 0.092067 | 2.24 | 4.326 | 4.56 | 9.54 | 4.404 | 10.2918 | 1.2865 | 3.2643 | 1763 | 12
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 2 | 786030 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 4.4317 | 0.12474 | 2.24 | 3.218 | 4.64 | 6.93 | 4.52 | 7.3776 | 0.97464 | 2.6127 | 3824 | 28
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 766523 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.526 | 0.077879 | 2.275 | 3.467 | 5.02 | 7.59 | 5.209 | 7.7276 | 1.093 | 2.7978 | 3838 | 30
2024 | BETA-2-MIKROGLOBULIN [S] | Control Set β2-Microglobulin 1 | 753707 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 2.4967 | 0.081517 | 2.3 | 3.41 | 5.24 | 7.28 | 5.474 | 7.749 | 1.2611 | 3.4348 | 7103 | 40
2024 | BICARBONATE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 13.24 | 0.82165 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 105 | 2
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID |  | 30.3474 | 1.0434 | 2.83 | 4.12 | 6 | 8.63 | 5.92 | 8.806 | 0.98712 | 3.1055 | 23630 | 31
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT |  | 17.3615 | 0.61929 | 2.35 | 3.75 | 5.2 | 8.29 | 5.589 | 8.9848 | 1.3272 | 3.4822 | 32594 | 77
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT |  | 30.1225 | 0.80508 | 1.97 | 2.882 | 4.28 | 6.35 | 4.449 | 6.57 | 1.0405 | 2.5492 | 20912 | 63
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT |  | 31.2515 | 1.3049 | 1.89 | 3.272 | 5.73 | 8.94 | 6.546 | 9.5986 | 2.5486 | 6.6965 | 2703 | 32
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID STAT |  | 17.4454 | 0.74742 | 3.24 | 5.47 | 6.72 | 11.35 | 6.341 | 11.7554 | 1.758 | 3.7333 | 5188 | 4
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID |  | 24.1349 | 1.7003 | 6.015 | 7.64 | 12.2 | 16.23 | 12.212 | 16.4014 | 2.4813 | 5.1925 | 2939 | 5
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT |  | 31.1377 | 1.6509 | 2.37 | 4.009 | 6.68 | 12.52 | 7.807 | 14.2455 | 3.8155 | 8.6492 | 1093 | 13
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID |  | 32.3232 | 1.0307 | 2.17 | 3.273 | 4.94 | 7.05 | 5.037 | 7.8236 | 1.2299 | 3.3306 | 18372 | 30
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID STAT |  | 17.4754 | 0.61898 | 5.49 | 7.069 | 11.6 | 14.75 | 10.99 | 13.0965 | 0.96642 | 2.5013 | 1537 | 3
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c111 | KINETIC LIQUID |  | 19.1442 | 0.70439 | 2.645 | 3.326 | 6.06 | 6.69 | 6.701 | 7.4173 | 2.2913 | 2.8031 | 439 | 3
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 15.1641 | 1.3815 | 7.84 | 11.71 | 16.53 | 23.39 | 16.047 | 25.3551 | 3.808 | 8.2131 | 10051 | 30
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 23.367 | 1.3335 | 4.405 | 5.62 | 9.54 | 12.52 | 10.1955 | 13.653 | 2.5115 | 6.3828 | 896 | 15
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT |  | 30.1312 | 0.88951 | 2.01 | 2.855 | 4.42 | 6.53 | 4.575 | 6.9965 | 1.1632 | 2.9674 | 28883 | 64
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 17.2908 | 0.56288 | 2 | 3.908 | 4.62 | 8.46 | 4.87 | 8.638 | 1.3749 | 3.3458 | 62910 | 195
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 18.2442 | 0.89406 | 3.66 | 8.474 | 7.94 | 22.34 | 8.303 | 23.0818 | 1.5791 | 9.2917 | 507 | 5
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 798338 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 31.2896 | 1.1141 | 2.4 | 3.03 | 5.15 | 6.79 | 4.539 | 7.939 | 0.89961 | 3.9997 | 221 | 5
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas c111 | KINETIC LIQUID |  | 31.407 | 0.79838 | 2.24 | 3.775 | 4.74 | 7.62 | 4.903 | 7.856 | 1.1932 | 1.7042 | 229 | 2
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT |  | 17.4211 | 0.60186 | 2.27 | 3.535 | 5.11 | 7.8 | 5.2315 | 8.1453 | 1.2722 | 3.5889 | 34172 | 88
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 32.5283 | 0.82628 | 1.75 | 3.352 | 4.07 | 7.12 | 4.185 | 7.6562 | 1.0884 | 2.69 | 66 | 7
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT |  | 31.8818 | 0.97955 | 1.97 | 2.816 | 4.4 | 6.48 | 4.561 | 7.084 | 1.1856 | 3.0811 | 40397 | 100
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 623128 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT |  | 32.06 | 2.3603 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID |  | 17.5984 | 0.7771 | 3.69 | 5.45 | 7.69 | 11.27 | 7.554 | 11.164 | 1.2138 | 3.2683 | 15380 | 32
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas c111 | KINETIC LIQUID |  | 18.144 | 0.54166 | 2.525 | 3.552 | 5.05 | 7.18 | 4.564 | 6.6991 | 0.55903 | 1.2242 | 402 | 2
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID |  | 18.5955 | 1.0167 | 4.115 | 6.698 | 8.83 | 13.56 | 9.299 | 13.7347 | 1.7366 | 3.893 | 3477 | 17
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | KINETIC LIQUID |  | 24.748 | 1.1097 | 3.81 | 5.014 | 7.81 | 10.01 | 7.7955 | 10.1476 | 1.4107 | 2.4033 | 686 | 5
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 32.072 | 2.2212 | 6.17 | 8.112 | 12.28 | 16.48 | 11.25 | 17.775 | 2.9154 | 4.8111 | 572 | 11
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT |  | 18.567 | 0.65657 | 2.295 | 3.764 | 5.34 | 8.88 | 5.8 | 9.8827 | 1.5431 | 5.2751 | 1310 | 14
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 30.0856 | 0.77095 | 1.57 | 2.682 | 3.68 | 6.03 | 3.965 | 6.6602 | 1.135 | 2.9245 | 63813 | 194
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 31.3479 | 2.1496 | 5.75 | 8.577 | 12.17 | 18.13 | 11.9575 | 18.6711 | 2.4916 | 7.3765 | 7952 | 25
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID |  | 17.4068 | 1.264 | 5.36 | 7.992 | 10.7 | 16.69 | 10.615 | 14.5896 | 1.2962 | 4.3546 | 630 | 4
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 19.2306 | 0.48632 | 1.95 | 2.463 | 4.6 | 5.96 | 4.9705 | 6.7499 | 1.711 | 4.0367 | 438 | 8
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID |  | 30.3786 | 0.86753 | 2.01 | 3.038 | 4.42 | 6.38 | 4.64 | 6.7034 | 1.1238 | 2.5092 | 19379 | 30
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT |  | 30.4983 | 0.97949 | 2.08 | 3.26 | 4.81 | 7.19 | 5.1365 | 7.7275 | 1.3772 | 3.7171 | 26985 | 96
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID |  | 32.6988 | 1.1416 | 2.95 | 3.696 | 6.27 | 7.69 | 5.951 | 8.194 | 0.95752 | 3.0696 | 3297 | 9
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID |  | 17.5792 | 0.95747 | 4.32 | 6.454 | 9.96 | 14.31 | 9.6955 | 13.8684 | 1.3599 | 4.004 | 1666 | 8
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID |  | 30.9459 | 1.1443 | 2.89 | 4.138 | 6.45 | 8.71 | 6.612 | 8.691 | 1.3649 | 3.8632 | 2461 | 7
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID |  | 17.6816 | 0.86042 | 3.7 | 5.18 | 8.36 | 11.14 | 8.224 | 12.5946 | 1.9268 | 5.1429 | 2665 | 8
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT |  | 18.456 | 0.69916 | 2.4 | 3.85 | 5.38 | 8.54 | 5.734 | 9.1388 | 1.4953 | 3.844 | 32997 | 114
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | KINETIC LIQUID |  | 31.623 | 2.1728 | 5.88 | 8.312 | 12.28 | 16.5 | 11.712 | 16.6758 | 1.9566 | 4.2088 | 5355 | 8
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 30.4161 | 1.0202 | 1.6 | 2.36 | 3.64 | 10.2 | 3.6045 | 11.3965 | 1.0973 | 7.8494 | 118 | 3
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 18.3469 | 0.61035 | 1.985 | 3.663 | 4.57 | 8.17 | 4.868 | 8.7035 | 1.4028 | 3.7018 | 57535 | 187
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 18.6573 | 0.64606 | 1.89 | 3.372 | 3.99 | 7.31 | 4.215 | 8.3996 | 1.159 | 3.5376 | 424 | 9
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID |  | 17.7967 | 0.86276 | 3.98 | 5.644 | 8.44 | 12.03 | 8.032 | 11.8872 | 1.3652 | 3.6328 | 21382 | 35
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 798337 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 19.2762 | 0.87717 | 2.805 | 4.135 | 7.01 | 9.21 | 6.995 | 9.768 | 1.5568 | 5.0082 | 101 | 3
2024 | BICARBONATE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 29.85 | 1.9689 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 3
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID |  | 18.5711 | 0.69023 | 2.395 | 3.712 | 5.62 | 8.44 | 5.7405 | 9.0794 | 1.4314 | 4.1974 | 15371 | 34
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 18.4679 | 0.61921 | 2.38 | 3.797 | 5.15 | 8.27 | 5.349 | 8.6109 | 1.3033 | 3.4292 | 17503 | 70
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID |  | 17.5005 | 0.57608 | 2.48 | 3.912 | 5.72 | 8.14 | 5.9715 | 8.5871 | 1.2799 | 3.1306 | 12536 | 23
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID |  | 17.7709 | 1.0312 | 4.515 | 6.118 | 10.49 | 12.32 | 10.977 | 13.529 | 2.9139 | 5.184 | 1772 | 6
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID |  | 32.1841 | 1.2305 | 2.88 | 4.32 | 6.25 | 8.97 | 6.142 | 9.579 | 1.1547 | 3.1743 | 25664 | 37
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas c111 | KINETIC LIQUID |  | 18.025 | 0.65671 | 2.86 | 3.76 | 6.04 | 7.71 | 6.7345 | 7.653 | 1.7956 | 2.2074 | 276 | 2
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | KINETIC LIQUID |  | 16.8175 | 1.4229 | 6.78 | 9.114 | 15.77 | 18.07 | 15.9245 | 18.9776 | 3.0393 | 8.2792 | 733 | 6
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID STAT |  | 30.618 | 1.0139 | 2.59 | 3.62 | 5.44 | 7.44 | 4.971 | 8.138 | 1.0492 | 2.2399 | 1738 | 4
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 655203 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 30.7181 | 1.0757 | 2.325 | 2.985 | 5.91 | 6.49 | 6.733 | 7.4163 | 2.9875 | 4.0652 | 116 | 2
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 18.4966 | 0.62214 | 1.715 | 1.946 | 4.79 | 5.78 | 5.7185 | 6.6263 | 2.8152 | 4.2104 | 117 | 2
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID |  | 33.1638 | 1.3432 | 3.88 | 5.765 | 7.79 | 11.46 | 7.154 | 11.0145 | 0.34983 | 2.5362 | 240 | 2
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | KINETIC LIQUID |  | 24.3357 | 1.7413 | 6.27 | 8.115 | 13.1 | 16.57 | 12.7635 | 16.029 | 2.1091 | 4.96 | 5311 | 8
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 23.7213 | 1.6347 | 5.68 | 7.965 | 11.83 | 16.14 | 11.905 | 17.735 | 2.9231 | 6.2733 | 9125 | 28
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 30.1136 | 0.91506 | 1.96 | 2.84 | 4.47 | 6.74 | 4.611 | 7.2815 | 1.2797 | 3.369 | 9726 | 39
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 17.3142 | 0.55255 | 1.99 | 3.68 | 4.5 | 8.04 | 4.7555 | 8.4259 | 1.3166 | 3.3824 | 92000 | 191
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 31.6054 | 0.98317 | 1.67 | 2.78 | 4.01 | 6.37 | 4.285 | 7.0388 | 1.2598 | 3.3838 | 109216 | 207
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c311 | KINETIC LIQUID STAT |  | 17.7677 | 0.8431 | 3.105 | 4.713 | 6.68 | 9.83 | 7.2795 | 9.0487 | 1.6201 | 2.79 | 402 | 2
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID |  | 31.062 | 1.706 | 1.93 | 3.13 | 7.14 | 9.54 | 8.168 | 11.2226 | 5.3303 | 6.2927 | 142 | 2
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID |  | 18.9457 | 0.73936 | 2.85 | 4.316 | 5.89 | 9.52 | 6.298 | 9.9604 | 1.6657 | 3.2932 | 184 | 2
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 30.041 | 0.86909 | 2.04 | 2.984 | 4.51 | 6.79 | 4.762 | 7.3247 | 1.1144 | 3.0528 | 21841 | 47
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 30.2928 | 0.89993 | 2.065 | 3.067 | 4.6 | 6.87 | 4.819 | 7.2834 | 1.2464 | 2.8264 | 17008 | 65
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 17.4622 | 0.6723 | 2.46 | 4.52 | 5.67 | 9.58 | 5.923 | 9.609 | 1.3704 | 3.521 | 23500 | 58
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 31.895 | 1.0304 | 2.21 | 3.335 | 4.9 | 7.1 | 5.209 | 7.799 | 1.3326 | 3.1023 | 29043 | 62
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID |  | 15.3312 | 1.2849 | 7.3 | 10.875 | 14.76 | 22.1 | 13.0085 | 22.701 | 2.0062 | 5.1754 | 3452 | 5
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID STAT |  | 30.5157 | 0.97594 | 2.725 | 4.01 | 5.44 | 8.64 | 5.1985 | 8.8525 | 1.1189 | 1.7109 | 3716 | 2
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID |  | 30.8565 | 1.2004 | 2.94 | 4.513 | 6.47 | 9.52 | 6.1785 | 10.1404 | 1.1902 | 2.8514 | 3020 | 16
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID |  | 18.8903 | 1.03 | 4.64 | 6.024 | 9.75 | 12.61 | 9.4385 | 13.2651 | 1.6417 | 4.2166 | 15237 | 42
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID STAT |  | 18.6355 | 0.72728 | 2.59 | 3.83 | 5.41 | 7.86 | 5.629 | 7.383 | 0.70995 | 2.0621 | 1439 | 3
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | KINETIC LIQUID |  | 32.3489 | 2.3623 | 5.785 | 7.446 | 12.41 | 15.85 | 12.938 | 16.3769 | 2.4233 | 5.1252 | 749 | 4
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT |  | 18.7332 | 0.70215 | 2.195 | 4.027 | 5.35 | 8.81 | 6.134 | 9.6565 | 2.3448 | 4.9214 | 1250 | 23
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 17.2247 | 0.53844 | 1.87 | 3.53 | 4.32 | 7.61 | 4.616 | 8.028 | 1.2689 | 3.2082 | 89475 | 183
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas c111 | KINETIC LIQUID |  | 17.4458 | 0.56561 | 2.93 | 3.665 | 6.18 | 7.36 | 5.7735 | 6.6165 | 0.5198 | 1.6817 | 319 | 2
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID |  | 17.4775 | 0.63985 | 2.64 | 3.666 | 6 | 8.48 | 5.974 | 9.0352 | 1.5442 | 3.7685 | 11801 | 25
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID |  | 17.485 | 0.58522 | 2.28 | 3.574 | 5.03 | 7.79 | 5.16 | 8.296 | 1.2154 | 2.9215 | 20124 | 27
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT |  | 17.3328 | 0.58848 | 2.35 | 3.772 | 5.2 | 8.01 | 5.3345 | 8.3801 | 1.2381 | 3.0118 | 21020 | 64
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID |  | 30.3574 | 0.91735 | 2.125 | 3.088 | 4.75 | 6.87 | 4.8315 | 7.3513 | 1.1512 | 2.7762 | 12743 | 24
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 644006 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT |  | 31.0919 | 1.1881 | 2.11 | 2.708 | 5.81 | 8.61 | 6.585 | 9.2078 | 2.2938 | 6.4697 | 62 | 3
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c111 | KINETIC LIQUID |  | 31.335 | 0.89195 | 1.975 | 2.836 | 4.59 | 5.82 | 5.2645 | 6.116 | 1.7541 | 2.2837 | 446 | 3
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID |  | 30.7964 | 1.2821 | 3.345 | 4.71 | 7.05 | 10 | 7.0835 | 10.39 | 1.492 | 3.6338 | 15163 | 39
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 16.8566 | 1.3033 | 5.29 | 9.012 | 11.51 | 18.03 | 12.446 | 20.481 | 2.5286 | 6.9645 | 797 | 17
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID STAT |  | 31.7865 | 1.0531 | 2.22 | 3.07 | 4.62 | 6.4 | 4.738 | 7.106 | 0.95296 | 2.6702 | 4331 | 2
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 29.9789 | 0.75691 | 1.505 | 2.47 | 3.56 | 5.72 | 3.734 | 6.0402 | 1.0416 | 2.8927 | 77807 | 150
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID |  | 30.7337 | 0.94249 | 2.17 | 3.07 | 4.79 | 6.58 | 4.948 | 7.207 | 1.1579 | 3.2545 | 9434 | 29
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 23.9659 | 1.323 | 4.015 | 5.297 | 8.28 | 10.61 | 7.9075 | 10.5283 | 1.0534 | 3.6594 | 492 | 5
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | KINETIC LIQUID |  | 15.292 | 1.4967 | 8.92 | 11.286 | 18.27 | 22.75 | 17.571 | 22.3202 | 2.4245 | 6.06 | 5899 | 9
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID |  | 31.6523 | 1.5416 | 4.425 | 5.581 | 9.21 | 11.48 | 8.7355 | 11.6321 | 1.4344 | 3.258 | 1185 | 2
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas Integra 400 plus | KINETIC LIQUID |  | 30.8078 | 1.1137 | 2.395 | 3.823 | 5.47 | 8.12 | 5.327 | 9.5051 | 1.4967 | 4.4008 | 1294 | 7
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID |  | 17.7193 | 0.81818 | 3.96 | 5.57 | 8.45 | 11.57 | 7.983 | 11.272 | 1.2147 | 4.0437 | 28482 | 39
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID STAT |  | 30.3004 | 0.78758 | 2.32 | 2.952 | 4.66 | 6.18 | 4.928 | 6.8678 | 0.67312 | 2.4489 | 1334 | 3
2024 | BICARBONATE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 16.9902 | 1.0057 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 102 | 2
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 33.8759 | 1.4738 | 3.77 | 4.584 | 8.48 | 12.11 | 7.985 | 14.445 | 2.6767 | 5.0453 | 511 | 5
2024 | BICARBONATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID |  | 24.1915 | 1.1884 | 4.3 | 5.93 | 8.94 | 11.81 | 8.907 | 9.93 | 1.9875 | 2.7912 | 769 | 3
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 30.2805 | 0.91783 | 1.68 | 2.95 | 3.98 | 7.25 | 4.335 | 7.9574 | 1.2827 | 3.8295 | 54963 | 179
2024 | BICARBONATE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 13.9771 | 2.3027 | 19.26 | 29.316 | 42.41 | 55.23 | 39.46 | 57.9744 | 7.6758 | 9.5891 | 7 | 3
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 17.3145 | 0.59408 | 2.27 | 3.932 | 5.08 | 8.67 | 5.26 | 8.9388 | 1.2722 | 3.6654 | 22537 | 51
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID [S,P] |  | 17.3658 | 0.62404 | 2.365 | 3.761 | 5.35 | 7.87 | 5.761 | 8.5796 | 1.5546 | 3.7555 | 10371 | 40
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 644004 | Cobas c501 c502 | KINETIC LIQUID STAT |  | 18.4936 | 0.52904 | 1.83 | 2.466 | 4.9 | 6.43 | 4.964 | 7.7572 | 2.0963 | 3.9974 | 250 | 4
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas c701/ c702 | KINETIC LIQUID |  | 30.3519 | 0.99092 | 2.64 | 3.96 | 5.61 | 8.17 | 5.534 | 7.9066 | 1.0258 | 2.6634 | 16693 | 38
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c111 | KINETIC LIQUID |  | 32.1286 | 0.90895 | 2.41 | 3.214 | 5.15 | 6.47 | 5.419 | 5.8474 | 0.8868 | 1.9035 | 353 | 2
2024 | BICARBONATE [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas c111 | KINETIC LIQUID |  | 31.3089 | 0.97434 | 2.025 | 3.37 | 4.15 | 6.69 | 4.3605 | 6.376 | 0.79136 | 1.0496 | 426 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.8854 | 0.033448 | 3.01 | 3.708 | 6.32 | 8.62 | 6.291 | 10.2604 | 1.4954 | 5.5778 | 1594 | 4
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.45748 | 0.021055 | 2.23 | 4.58 | 5.9 | 11.36 | 6.141 | 12.487 | 2.0555 | 6.8877 | 5410 | 41
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | DIAZO GEN. 2 |  | 1.1612 | 0.038757 | 2.15 | 3.602 | 4.9 | 7.73 | 5.628 | 8.4098 | 1.8256 | 3.3257 | 1551 | 9
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 0.71381 | 0.029745 | 3.01 | 4.938 | 7.14 | 10.45 | 6.986 | 11.4716 | 1.8649 | 4.8082 | 760 | 6
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.5493 | 0.1542 | 3.23 | 5.17 | 7.96 | 12.72 | 8.6395 | 13.75 | 2.7943 | 7.8594 | 18299 | 36
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.6929 | 0.10886 | 2.27 | 3.45 | 5.34 | 8.88 | 5.6135 | 10.0537 | 1.7474 | 5.1402 | 34375 | 82
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | DIAZO GEN. 2 |  | 2.2908 | 0.073879 | 2.97 | 4.304 | 6.06 | 8.67 | 5.5615 | 8.6428 | 0.81848 | 1.567 | 325 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN. 2 |  | 2.5736 | 0.064375 | 1.695 | 3.618 | 4.02 | 7.37 | 4.173 | 6.867 | 1.6956 | 3.344 | 3551 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.6297 | 0.089591 | 2.2 | 4.38 | 4.94 | 9.73 | 5.287 | 9.9 | 1.5931 | 4.3136 | 13501 | 22
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 1.2207 | 0.11454 | 2.615 | 5.491 | 8.11 | 17.53 | 9.0805 | 19.3952 | 4.0064 | 13.3996 | 28293 | 47
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 2.2382 | 0.19561 | 1.995 | 3.597 | 8.73 | 20.17 | 10.2355 | 19.8222 | 5.3568 | 16.7726 | 1439 | 7
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.30349 | 0.016894 | 3.44 | 4.402 | 7.9 | 9.98 | 7.557 | 11.2106 | 1.436 | 6.0008 | 2631 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.1674 | 0.084393 | 2.94 | 4.06 | 6.36 | 8.65 | 7.767 | 8.475 | 1.1773 | 3.158 | 145 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 0.76516 | 0.032307 | 3.095 | 4.818 | 6.66 | 9.67 | 7.1495 | 10.2841 | 1.0502 | 2.9219 | 298 | 5
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.5686 | 0.081539 | 1.83 | 2.99 | 4.39 | 7.28 | 4.692 | 8.311 | 1.5522 | 4.045 | 67216 | 172
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.6251 | 0.094803 | 2.35 | 3.592 | 5.4 | 8.42 | 5.7435 | 9.2946 | 1.7261 | 4.0622 | 25218 | 95
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.4589 | 0.11846 | 2.015 | 3.592 | 5.59 | 10.79 | 6.0525 | 11.7096 | 2.1908 | 7.3821 | 3220 | 15
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.6092 | 0.076644 | 1.81 | 3.123 | 4.13 | 6.91 | 4.3835 | 7.8202 | 1.2224 | 3.3231 | 63771 | 63
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | DIAZO GEN. 2 |  | 0.22056 | 0.018495 | 6.48 | 18.848 | 13.14 | 43.97 | 11.989 | 41.9554 | 1.4111 | 10.8721 | 47 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.91916 | 0.030952 | 1.82 | 2.978 | 4.35 | 7.2 | 4.8 | 8.1194 | 1.6716 | 4.1514 | 25664 | 160
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 0.74273 | 0.036004 | 1.68 | 4.832 | 7.67 | 23.64 | 8.297 | 22.7004 | 2.8029 | 18.1676 | 655 | 11
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciBil | 705334 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 5.1116 | 0.17506 | 1.82 | 3.146 | 4.26 | 7.84 | 4.511 | 7.909 | 1.7323 | 3.6416 | 6026 | 14
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 2.2085 | 0.094743 | 2.23 | 4.576 | 6.52 | 9.19 | 6.69 | 10.3336 | 2.9483 | 4.2708 | 231 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 |  | 1.1463 | 0.03881 | 2.98 | 3.866 | 6.01 | 8.04 | 5.881 | 9.0862 | 1.0973 | 3.4945 | 1123 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | DIAZO GEN. 2 |  | 0.37781 | 0.027464 | 3.59 | 6.039 | 8.99 | 13.73 | 9.7575 | 14.8813 | 3.2004 | 7.1966 | 11751 | 13
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.5182 | 0.071953 | 1.73 | 2.744 | 4.05 | 6.35 | 4.31 | 7.0496 | 1.2636 | 3.2175 | 56273 | 63
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.6554 | 0.058659 | 1.515 | 2.861 | 3.16 | 7.01 | 3.279 | 8.1013 | 0.49109 | 2.7515 | 214 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.61716 | 0.023176 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 574 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.58194 | 0.033042 | 4.6 | 6.51 | 11.25 | 14.34 | 12.2885 | 16.04 | 4.1433 | 9.6308 | 467 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | GEN.2 (DOUMAS STANDARDIZATION) |  | 0.48218 | 0.01755 | 2.935 | 3.829 | 6.42 | 8.64 | 6.1565 | 10.4978 | 1.1522 | 5.7719 | 617 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | GEN.2 (DOUMAS STANDARDIZATION) |  | 1.7201 | 0.072735 | 2.52 | 3.64 | 6.8 | 8.15 | 7.7165 | 9.457 | 3.1175 | 6.047 | 602 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | DIAZO GEN. 2 |  | 2.5908 | 0.057233 | 1.69 | 2.006 | 3.51 | 4.66 | 3.775 | 5.5298 | 1.1894 | 2.4679 | 186 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 0.88229 | 0.093044 | 2.135 | 3.758 | 11.33 | 19.54 | 11.6855 | 20.9021 | 9.1012 | 17.0134 | 545 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.96943 | 0.043939 | 2.54 | 4.536 | 6.39 | 11.05 | 7.081 | 12.0878 | 3.0539 | 6.1973 | 607 | 12
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | DIAZO GEN. 2 |  | 0.95799 | 0.021713 | 1.43 | 2.699 | 3.28 | 5.53 | 3.506 | 6.1135 | 0.99445 | 2.9106 | 215 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.93083 | 0.026937 | 2.58 | 3.358 | 5.47 | 6.77 | 5.01 | 6.6855 | 0.79181 | 2.2625 | 519 | 4
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 |  | 0.92935 | 0.031981 | 2.505 | 3.448 | 5.64 | 7.82 | 6.064 | 9.319 | 1.4494 | 3.7883 | 1321 | 7
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 0.80526 | 0.068801 | 2.255 | 3.138 | 7.2 | 22.17 | 8.512 | 21.804 | 4.2787 | 18.5779 | 2647 | 8
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 0.77488 | 0.030339 | 2.23 | 4.324 | 6.06 | 11.64 | 6.983 | 13.2662 | 3.2935 | 4.9106 | 217 | 4
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 2.1506 | 0.093877 | 3.03 | 3.504 | 8.5 | 12.55 | 10.017 | 13.5048 | 4.577 | 9.2429 | 578 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.5208 | 0.059853 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 127 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 |  | 2.4819 | 0.11088 | 2.53 | 4.068 | 6.04 | 9.41 | 6.406 | 11.0134 | 2.3454 | 4.6317 | 911 | 15
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 2.0115 | 0.065123 | 1.97 | 2.46 | 4.62 | 5.87 | 4.034 | 6.3582 | 0.57327 | 3.2296 | 453 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.35386 | 0.018561 | 2.81 | 6.589 | 6.49 | 14.18 | 6.4395 | 14.2462 | 1.9028 | 5.5882 | 3838 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 1.7808 | 0.059869 | 2.37 | 5.056 | 4.94 | 10.77 | 5.2795 | 9.1544 | 0.88352 | 2.9004 | 3426 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 2.1493 | 0.078076 | 2.06 | 4.44 | 4.83 | 9.2 | 5.04 | 8.842 | 0.99409 | 2.5917 | 1486 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.6625 | 0.11612 | 2.47 | 4.63 | 6.38 | 12.61 | 6.762 | 14.19 | 2.0888 | 5.0545 | 2460 | 22
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 2.1553 | 0.10702 | 2.08 | 4.382 | 5.98 | 14.21 | 6.495 | 16.3332 | 2.6145 | 6.4897 | 2394 | 13
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 2.046 | 0.13218 | 1.46 | 6.074 | 5.03 | 21.48 | 5.362 | 22.685 | 3.0493 | 18.0806 | 634 | 5
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 |  | 0.95289 | 0.03605 | 2.87 | 11.133 | 6.08 | 21.55 | 6.242 | 19.3036 | 1.6171 | 5.257 | 4615 | 8
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.92119 | 0.041636 | 2.495 | 4.532 | 5.8 | 11.84 | 6.1715 | 11.6895 | 1.7918 | 4.8527 | 9996 | 22
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.89613 | 0.043882 | 2.835 | 4.792 | 7.86 | 10.43 | 6.778 | 10.632 | 1.2114 | 7.0237 | 392 | 6
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.6806 | 0.10844 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.5945 | 0.10694 | 2.55 | 4.146 | 6.28 | 8.47 | 6.903 | 8.7656 | 1.9551 | 4.5261 | 581 | 6
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 0.76764 | 0.031964 | 2.15 | 4.42 | 5.6 | 11.17 | 5.63 | 12.5116 | 1.6823 | 5.9944 | 8201 | 32
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.9261 | 0.031862 | 2.38 | 3.604 | 5.29 | 8.1 | 5.511 | 9.0808 | 1.5508 | 4.0663 | 31355 | 190
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.9515 | 0.029865 | 2.07 | 3.209 | 4.62 | 7.25 | 4.845 | 8.105 | 1.345 | 3.5855 | 106290 | 78
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | DIAZO GEN. 2 |  | 0.82966 | 0.040065 | 3.69 | 6.74 | 7.35 | 13.35 | 7.328 | 13.1166 | 1.7155 | 3.75 | 199 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | DIAZO GEN. 2 |  | 2.4415 | 0.068378 | 2.425 | 3.06 | 4.95 | 6.24 | 4.8945 | 6.2098 | 0.81043 | 1.5687 | 761 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 |  | 0.90652 | 0.035043 | 3.07 | 4.572 | 6.89 | 9.24 | 6.877 | 9.6084 | 1.4348 | 2.7482 | 356 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciBil | 608313 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 4.9174 | 0.16925 | 1.56 | 3.453 | 4.17 | 8.27 | 4.456 | 8.9855 | 1.7135 | 3.6958 | 2378 | 10
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 2.1221 | 0.09766 | 3.195 | 4.005 | 7.02 | 8.35 | 7.094 | 9.5938 | 1.9509 | 4.7937 | 1222 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 2.1685 | 0.11465 | 2.38 | 4.196 | 6.5 | 11.03 | 7.319 | 12.254 | 2.6451 | 8.1972 | 2557 | 17
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | DIAZO GEN. 2 |  | 1.0607 | 0.075379 | 2.64 | 3.946 | 6.41 | 9.88 | 6.8205 | 11.1974 | 2.3299 | 6.006 | 9396 | 11
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 |  | 0.95996 | 0.02659 | 2.26 | 13.616 | 5 | 29 | 4.383 | 26.0336 | 0.69828 | 4.891 | 584 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciBil | 705334 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 5.4329 | 0.1902 | 1.865 | 2.872 | 4.62 | 6.75 | 4.976 | 7.7115 | 1.692 | 3.2518 | 2652 | 7
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 2.108 | 0.16979 | 2.075 | 2.75 | 6.3 | 20.87 | 7.4295 | 20.432 | 3.5145 | 17.8855 | 2120 | 7
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.6289 | 0.054448 | 1.52 | 1.792 | 3.95 | 4.13 | 4.1715 | 4.8183 | 1.6625 | 2.7578 | 45 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.619 | 0.13345 | 2.415 | 4.06 | 6.09 | 12.31 | 6.601 | 12.8805 | 2.4124 | 8.2332 | 1640 | 9
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | DIAZO GEN. 2 |  | 0.9805 | 0.033585 | 2.345 | 3.65 | 5.5 | 8.16 | 6.1395 | 9.4263 | 1.9985 | 3.6615 | 360 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.98637 | 0.035628 | 2.5 | 3.711 | 5.57 | 8.92 | 6.169 | 8.965 | 1.8332 | 3.5069 | 1987 | 14
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.575 | 0.07396 | 2.08 | 3.05 | 4.58 | 6.69 | 4.777 | 7.2705 | 1.1642 | 3.0078 | 99533 | 162
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 |  | 0.91485 | 0.034814 | 3.175 | 3.887 | 6.33 | 7.8 | 5.717 | 8.0512 | 1.2956 | 2.5176 | 843 | 4
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 |  | 2.5892 | 0.096953 | 2.14 | 2.93 | 4.65 | 20.54 | 4.724 | 17.3235 | 0.8108 | 2.1129 | 1064 | 4
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.436 | 0.10789 | 2.38 | 4.27 | 5.91 | 11.74 | 6.128 | 12.6626 | 1.7419 | 6.9462 | 6024 | 49
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.93168 | 0.033909 | 2.305 | 3.751 | 5.25 | 8.66 | 5.635 | 9.053 | 1.7083 | 3.9764 | 17504 | 89
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 0.78758 | 0.061708 | 2.34 | 3.354 | 7.11 | 20.11 | 8.12 | 20.59 | 4.9597 | 15.9305 | 1360 | 8
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.94227 | 0.032877 | 3.39 | 4.522 | 8.86 | 9.95 | 9.3385 | 11.5369 | 4.3363 | 5.5959 | 462 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 |  | 0.89102 | 0.030912 | 2.68 | 4.184 | 5.94 | 10.41 | 5.779 | 11.8516 | 1.4578 | 6.2736 | 2623 | 29
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | DIAZO GEN. 2 |  | 0.3845 | 0.015558 | 3.35 | 5.02 | 7.02 | 10.14 | 7.12 | 10.8704 | 1.9988 | 4.2111 | 2311 | 10
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 |  | 0.91875 | 0.031534 | 2.26 | 4.041 | 5.11 | 8.67 | 5.5915 | 9.1771 | 1.587 | 4.0077 | 8249 | 26
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | DIAZO GEN. 2 |  | 2.4334 | 0.077035 | 2.49 | 3.264 | 5.34 | 7.27 | 5.876 | 7.3932 | 1.687 | 2.6113 | 1151 | 7
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 |  | 0.37635 | 0.013925 | 2.94 | 4.126 | 6.11 | 8.34 | 6.0705 | 8.1817 | 1.267 | 2.4508 | 1105 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 0.71753 | 0.036029 | 3.74 | 5.6 | 9.33 | 11.56 | 9.531 | 11.517 | 0.93587 | 4.3361 | 144 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN. 2 |  | 0.92325 | 0.05712 | 2.95 | 8.47 | 7.25 | 16.57 | 8.008 | 18.133 | 3.1443 | 6.4779 | 452 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 |  | 0.87402 | 0.041757 | 2.6 | 5.164 | 6.17 | 13.75 | 6.41 | 13.9186 | 2.2425 | 6.1065 | 934 | 16
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.28925 | 0.021704 | 5.02 | 6.896 | 11.4 | 16.24 | 12.992 | 19.2952 | 5.0148 | 8.582 | 1367 | 10
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.44411 | 0.041959 | 2.865 | 5.955 | 9.45 | 18.23 | 10.285 | 20.5772 | 4.7859 | 13.529 | 30926 | 47
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.88808 | 0.038156 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 2.1683 | 0.10622 | 4.04 | 4.96 | 9.22 | 12.03 | 8.324 | 13.014 | 1.6459 | 6.5242 | 147 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.93758 | 0.033124 | 2 | 3.24 | 4.79 | 7.83 | 5.1335 | 8.8715 | 1.6672 | 4.4417 | 157079 | 249
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.98577 | 0.02677 | 1.735 | 2.265 | 4.05 | 5.47 | 4.2605 | 6.078 | 1.1623 | 3.4213 | 290 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 0.75799 | 0.029916 | 3.19 | 4.434 | 6.33 | 9.05 | 6.381 | 8.7932 | 1.1445 | 2.8216 | 1370 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.94616 | 0.051203 | 2.39 | 4.84 | 6.34 | 15.47 | 6.958 | 16.115 | 2.5645 | 7.6222 | 1847 | 10
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.5501 | 0.11543 | 2.67 | 3.956 | 6.66 | 8.59 | 7.3475 | 9.244 | 2.5337 | 3.6348 | 173 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 |  | 0.38874 | 0.020304 | 2.995 | 3.76 | 6.55 | 8.77 | 6.6915 | 10.6669 | 1.886 | 4.1759 | 3261 | 4
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN. 2 |  | 0.96975 | 0.026492 | 2.16 | 8.112 | 4.94 | 16.56 | 5.392 | 14.8766 | 1.4958 | 2.6309 | 5132 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 |  | 0.8691 | 0.033726 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN. 2 |  | 0.93251 | 0.02892 | 2.615 | 28.659 | 6.27 | 58.27 | 7.162 | 48.6646 | 2.1557 | 4.354 | 1078 | 5
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.92958 | 0.027841 | 1.97 | 3.041 | 4.51 | 6.88 | 4.72 | 7.7028 | 1.1705 | 3.5246 | 20455 | 71
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 |  | 2.4162 | 0.072101 | 2.28 | 3.522 | 4.88 | 7.84 | 4.894 | 8.5196 | 0.99673 | 3.5705 | 3004 | 19
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 |  | 2.4504 | 0.079251 | 2.71 | 8.908 | 5.67 | 17.9 | 5.519 | 17.0946 | 1.7097 | 3.4446 | 333 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 0.97641 | 0.082409 | 3.16 | 7.326 | 12.64 | 15.18 | 13.024 | 18.2359 | 5.5082 | 12.2911 | 948 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 1.3374 | 0.05857 | 2.025 | 6.043 | 5.49 | 13.77 | 5.852 | 14.575 | 2.2854 | 6.096 | 3274 | 38
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.88466 | 0.03922 | 3.21 | 5.196 | 6.66 | 11.75 | 6.699 | 12.03 | 1.1239 | 4.308 | 1985 | 7
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.6578 | 0.084391 | 2.07 | 3.09 | 4.74 | 7.07 | 5.077 | 7.9448 | 1.4871 | 3.649 | 95081 | 153
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | DIAZO GEN. 2 |  | 2.3886 | 0.10968 | 2.95 | 4.42 | 6.44 | 9.44 | 6.3085 | 10.185 | 1.3573 | 3.2728 | 9433 | 11
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 |  | 2.3333 | 0.06947 | 2.205 | 3.955 | 4.84 | 8.13 | 5.475 | 9.0118 | 1.7947 | 3.5472 | 1133 | 17
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 1.6827 | 0.070802 | 3.43 | 5.18 | 7.13 | 10.69 | 7.104 | 10.373 | 1.9328 | 3.5537 | 442 | 7
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.6127 | 0.099872 | 2.46 | 4.49 | 5.05 | 9.24 | 5.01 | 8.8376 | 1.0736 | 1.8327 | 940 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.95221 | 0.031837 | 2.36 | 3.48 | 5.35 | 7.56 | 5.504 | 8.3812 | 1.4684 | 3.6786 | 144883 | 217
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.87737 | 0.029523 | 3.175 | 5.614 | 6.43 | 11.36 | 5.956 | 11.6771 | 0.81331 | 2.9701 | 754 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 0.76645 | 0.029093 | 2.4 | 4.95 | 4.69 | 10.62 | 4.3115 | 10.5303 | 0.61181 | 4.6575 | 873 | 4
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 2.2393 | 0.24343 | 1.33 | 2.668 | 13.33 | 18.88 | 13.1075 | 17.9634 | 10.904 | 14.465 | 485 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 0.7559 | 0.026552 | 2.275 | 2.783 | 0 | 0 | 7.0337 | 9.1812 | 0.029895 | 0.044403 | 40 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciBil | 608313 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 5.0748 | 0.19416 | 2.39 | 3.937 | 5.31 | 8.23 | 6.0135 | 8.1433 | 1.937 | 3.7559 | 2378 | 10
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 |  | 2.5666 | 0.085332 | 2.345 | 4.039 | 5.27 | 8.24 | 5.8585 | 8.4333 | 1.4992 | 3.7598 | 2969 | 6
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 |  | 2.4905 | 0.10399 | 3.24 | 4.16 | 6.4 | 8.15 | 5.7425 | 7.5804 | 0.50724 | 0.97994 | 188 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.96163 | 0.039228 | 2.8 | 4.382 | 6.86 | 9.17 | 7.348 | 9.237 | 1.8887 | 4.1574 | 779 | 5
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 |  | 2.4753 | 0.15543 | 2.67 | 13.492 | 5.79 | 27.23 | 5.664 | 23.6249 | 1.4149 | 3.5581 | 2839 | 7
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.4887 | 0.072187 | 2 | 2.95 | 4.54 | 6.67 | 4.701 | 7.327 | 1.2452 | 3.2986 | 67077 | 147
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.4548 | 0.055526 | 1.975 | 2.402 | 4.01 | 4.89 | 4.195 | 4.9174 | 0.99505 | 1.7716 | 368 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | MALLOY/ST.GROF/EVELYN/DIAZO GEN 2 |  | 2.5095 | 0.071445 | 2.24 | 3.132 | 4.94 | 6.62 | 5.087 | 7.1386 | 0.94796 | 2.8826 | 6909 | 19
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN. 2 |  | 1.0844 | 0.052341 | 2.805 | 3.445 | 6.36 | 8.71 | 6.648 | 10.5755 | 1.6558 | 5.9096 | 3276 | 4
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.0653 | 0.086446 | 4.555 | 6.065 | 9.34 | 15.08 | 9.1125 | 16.4005 | 2.062 | 6.86 | 467 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.5692 | 0.12958 | 2.6 | 4.2 | 6.88 | 10.04 | 7.281 | 11.969 | 2.1215 | 6.4776 | 692 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 2.1433 | 0.041633 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.6184 | 0.097149 | 2.45 | 3.35 | 5.88 | 8.19 | 5.942 | 9.7206 | 2.3041 | 4.7739 | 487 | 4
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 2.1232 | 0.1002 | 2.08 | 3.442 | 4.99 | 9.06 | 5.516 | 10.0058 | 1.8519 | 4.8743 | 4269 | 26
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 2.1391 | 0.082054 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 152 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.1706 | 0.059723 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 520 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.4966 | 0.11485 | 2.45 | 3.647 | 5.92 | 10.02 | 6.159 | 10.5552 | 2.1301 | 6.1637 | 1670 | 10
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.91757 | 0.03504 | 2.065 | 3.795 | 4.9 | 9.15 | 5.325 | 10.0748 | 1.6248 | 4.7459 | 19390 | 70
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.89244 | 0.052148 | 2.28 | 4.322 | 5.93 | 11.58 | 5.971 | 14.0048 | 2.4668 | 6.7082 | 924 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.4954 | 0.095153 | 2.22 | 3.316 | 5.2 | 8.31 | 5.141 | 10.0131 | 1.7502 | 4.918 | 7568 | 45
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.67421 | 0.040291 | 4.52 | 6.65 | 10.23 | 14.38 | 11.086 | 15.049 | 3.9603 | 6.8015 | 1379 | 13
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 0.37239 | 0.017895 | 2.235 | 5.283 | 7.11 | 11.06 | 8.312 | 11.2406 | 2.5253 | 5.0444 | 1225 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 0.73038 | 0.048309 | 2.695 | 4.442 | 7.39 | 15.45 | 8.4335 | 16.4223 | 3.8497 | 11.8408 | 1997 | 13
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 2.4834 | 0.14356 | 3.05 | 5.445 | 7.53 | 14.77 | 8.2895 | 17.0415 | 3.1255 | 10.295 | 1306 | 12
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.94801 | 0.041933 | 3.09 | 7.41 | 6.01 | 14.13 | 6.923 | 12.268 | 1.3575 | 3.7168 | 195 | 4
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 0.79296 | 0.04326 | 5.295 | 6.796 | 11.79 | 14.75 | 12.0325 | 15.7392 | 4.0552 | 5.2693 | 129 | 2
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | DIAZO GEN.2 DOUMAS [S,P] |  | 2.0469 | 0.07941 | 2.16 | 2.634 | 5.52 | 8.5 | 6.1635 | 9.9454 | 2.9157 | 5.5007 | 311 | 4
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN. 2 |  | 2.5844 | 0.09636 | 2.36 | 8.752 | 5.84 | 16.97 | 5.7835 | 15.2185 | 2.0409 | 4.6076 | 274 | 4
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN. 2 |  | 2.6025 | 0.12309 | 2.45 | 4.668 | 7.58 | 9.8 | 7.964 | 10.1465 | 2.7405 | 6.1908 | 378 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | DIAZO GEN. 2 |  | 0.87867 | 0.036586 | 2.57 | 4.64 | 6.71 | 9.33 | 6.703 | 8.862 | 2.1879 | 4.4882 | 821 | 3
2024 | BILIRUBIN DIRECT [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | DIAZO GEN.2 JENDRASSIK-GROF [S,P] |  | 0.93214 | 0.037097 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1275 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] |  | 0.52893 | 0.025589 | 3.36 | 5.064 | 7.75 | 11.15 | 8.1905 | 11.7335 | 1.8441 | 5.053 | 3806 | 3
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 STAT [S,P] |  | 0.95603 | 0.033528 | 2.555 | 3.776 | 6.11 | 7.92 | 5.959 | 7.9512 | 0.9081 | 3.6431 | 2006 | 6
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | GEN. 3 [S,P] |  | 3.9946 | 0.088651 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 517 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | GEN. 3 [S,P] |  | 0.96568 | 0.038244 | 2.845 | 5.69 | 6.47 | 13.46 | 6.791 | 12.7285 | 1.7931 | 3.0607 | 1069 | 5
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.92596 | 0.033333 | 2.41 | 3.68 | 5.39 | 8.31 | 5.752 | 9.2782 | 1.6219 | 4.0345 | 174032 | 283
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.89141 | 0.036014 | 2.42 | 4.288 | 5.49 | 9.64 | 6.014 | 10.5694 | 1.8427 | 4.625 | 22173 | 85
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.6322 | 0.12624 | 3.025 | 3.452 | 6.24 | 7.11 | 5.743 | 7.4202 | 1.0077 | 3.4102 | 177 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.5301 | 0.10986 | 2.17 | 3.574 | 4.84 | 7.7 | 5.0195 | 8.1492 | 1.2738 | 3.2469 | 63490 | 134
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.542 | 0.11431 | 2.15 | 3.65 | 4.88 | 7.98 | 5.167 | 8.3646 | 1.3965 | 3.5555 | 60784 | 64
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 STAT [S,P] |  | 3.5599 | 0.12802 | 2.49 | 2.82 | 5.22 | 7.17 | 5.818 | 8.1774 | 1.8526 | 3.7578 | 375 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.4952 | 0.1227 | 2.395 | 3.688 | 5.2 | 8.03 | 5.8075 | 9.1349 | 1.9978 | 3.6751 | 1115 | 6
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.5678 | 0.13342 | 2.86 | 4.08 | 5.68 | 8.16 | 5.395 | 7.944 | 0.79214 | 2.1065 | 1148 | 3
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.90804 | 0.030824 | 2.22 | 3.309 | 5.06 | 7.81 | 5.3885 | 9.0421 | 1.577 | 3.8926 | 27552 | 172
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.87854 | 0.040423 | 3.385 | 5.656 | 7.17 | 11.38 | 7.308 | 11.4906 | 1.8878 | 4.055 | 3374 | 14
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.96591 | 0.033773 | 2.79 | 3.406 | 5.74 | 7.52 | 5.4275 | 8.2084 | 1.3927 | 3.4034 | 529 | 4
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 STAT [S,P] |  | 3.469 | 0.088752 | 1.88 | 3.004 | 4.09 | 6.43 | 4.3595 | 6.5812 | 1.4158 | 2.3674 | 1398 | 7
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.948 | 0.053302 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.92617 | 0.033543 | 2.895 | 4.271 | 6.47 | 9.45 | 6.1995 | 10.3028 | 0.98431 | 3.8248 | 1025 | 5
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.6648 | 0.12976 | 2.23 | 3.718 | 5.12 | 8.28 | 5.379 | 8.8508 | 1.4902 | 4.0646 | 28842 | 107
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 STAT [S,P] |  | 3.6395 | 0.11008 | 2.09 | 3.25 | 4.64 | 7.03 | 4.913 | 7.438 | 1.3041 | 2.9443 | 29528 | 45
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.91608 | 0.038665 | 2.99 | 4.84 | 6.87 | 10.47 | 7.201 | 10.808 | 1.7984 | 4.0582 | 11856 | 26
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] |  | 3.5743 | 0.12623 | 2.38 | 3.871 | 5.51 | 8.28 | 5.837 | 8.686 | 1.6795 | 4.175 | 2953 | 26
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.6576 | 0.13245 | 2.23 | 3.912 | 5.16 | 8.53 | 5.4715 | 9.3172 | 1.5201 | 3.8003 | 65875 | 63
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.98527 | 0.051361 | 4.54 | 6.03 | 9.23 | 12.56 | 8.805 | 12.0444 | 1.2114 | 3.8419 | 3333 | 10
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] |  | 0.46678 | 0.01702 | 2.89 | 4.386 | 5.99 | 8.78 | 5.9 | 9.4518 | 1.1233 | 3.0472 | 1492 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | GEN. 3 [S,P] |  | 4.2428 | 0.088781 | 1.09 | 1.364 | 2.71 | 4.62 | 3.037 | 5.356 | 1.3383 | 3.3682 | 140 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.9543 | 0.032155 | 2.49 | 3.597 | 5.55 | 8.14 | 5.8115 | 8.7486 | 1.4761 | 3.7136 | 27269 | 156
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.79488 | 0.037185 | 2.525 | 4.446 | 5.91 | 8.8 | 6.246 | 10.0681 | 1.8358 | 4.9143 | 3282 | 4
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.90334 | 0.03395 | 3.17 | 4.284 | 6.86 | 8.98 | 6.652 | 9.1164 | 1.428 | 3.6614 | 1664 | 4
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.4912 | 0.10857 | 2.12 | 2.7 | 5.11 | 7.3 | 5.2775 | 7.1269 | 2.0359 | 5.8177 | 386 | 5
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] |  | 3.4857 | 0.11523 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | 9 | 5.284 | 9.284 | 1.3775 | 3.6917 | 1857 | 25
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] |  | 0.95945 | 0.034654 | 2.87 | 5.284 | 6.04 | 10.56 | 5.843 | 9.7391 | 0.72906 | 2.0852 | 713 | 3
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] |  | 0.3255 | 0.021302 | 4.525 | 5.4 | 10.13 | 13.02 | 10.4265 | 14.6821 | 3.0523 | 7.7571 | 1322 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] |  | 2.581 | 0.10564 | 1.455 | 3.528 | 4.28 | 9.88 | 4.606 | 11.0127 | 2.1901 | 6.2589 | 5176 | 45
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] |  | 4.8578 | 0.32979 | 2.67 | 4.574 | 7.14 | 13.59 | 7.812 | 15.6288 | 3.3279 | 8.4338 | 29667 | 47
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.4733 | 0.08168 | 1.19 | 1.326 | 2.82 | 6.39 | 2.852 | 6.836 | 0.59916 | 5.0213 | 82 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.88504 | 0.04464 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 33 | 3
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.6504 | 0.1149 | 2.28 | 3.572 | 4.82 | 8.21 | 5.099 | 8.2088 | 1.1805 | 2.9114 | 2504 | 7
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.95337 | 0.03981 | 2.53 | 4.802 | 8.49 | 10.02 | 7.668 | 10.8588 | 1.8069 | 5.9159 | 303 | 5
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.94462 | 0.046776 | 2.655 | 3.871 | 6.19 | 16.02 | 5.9245 | 18.2611 | 2.2327 | 10.2569 | 896 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.94773 | 0.042522 | 2.96 | 5.066 | 6.64 | 11.02 | 6.798 | 11.481 | 1.7129 | 4.4569 | 2808 | 16
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciBil | 608313 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 STAT [S,P] |  | 12.38 | 0.48191 | 2.55 | 3.996 | 5.86 | 8.62 | 6.0915 | 9.4853 | 1.8375 | 4.6115 | 1766 | 5
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.96368 | 0.04258 | 3.19 | 4.703 | 6.38 | 9.96 | 6.522 | 11.5803 | 1.5061 | 4.9833 | 1100 | 3
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.97075 | 0.034155 | 2.51 | 3.847 | 5.56 | 8.24 | 5.7965 | 8.8995 | 1.4716 | 3.5088 | 111588 | 79
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.5591 | 0.1757 | 2.25 | 4.058 | 6.12 | 10.49 | 6.789 | 11.7318 | 2.5853 | 6.5603 | 3395 | 19
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 STAT [S,P] |  | 3.6834 | 0.11137 | 2.27 | 3.51 | 5.07 | 7.08 | 5.4005 | 7.219 | 0.96682 | 2.4209 | 7061 | 6
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.92334 | 0.041111 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1287 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] |  | 0.97194 | 0.03748 | 2.81 | 4.934 | 6.17 | 10.51 | 6.2735 | 11.2935 | 1.4995 | 4.4052 | 3599 | 39
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 STAT [S,P] |  | 0.95154 | 0.029651 | 2.41 | 3.142 | 5.35 | 7.04 | 5.439 | 7.432 | 1.3219 | 2.7454 | 8822 | 46
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.93857 | 0.025563 | 2.595 | 2.96 | 5.22 | 6.01 | 4.931 | 5.8705 | 0.70108 | 1.2294 | 178 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 2.6515 | 0.066027 | 2.05 | 2.394 | 4.26 | 5 | 4.477 | 5.2778 | 1.0735 | 2.0563 | 1173 | 3
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.4861 | 0.12915 | 2.01 | 4.01 | 4.84 | 9.21 | 5.209 | 9.9596 | 1.6826 | 4.5855 | 37545 | 102
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.5336 | 0.10642 | 2.03 | 4.428 | 5.23 | 10.47 | 6.107 | 10.1066 | 2.7136 | 5.3833 | 128 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.95427 | 0.040322 | 3.14 | 4.937 | 6.81 | 10.29 | 7.2325 | 10.478 | 1.8323 | 4.4005 | 834 | 6
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.6733 | 0.13395 | 2.36 | 4.001 | 5.45 | 9.2 | 5.9385 | 9.6418 | 1.6892 | 3.98 | 2563 | 17
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] |  | 0.93951 | 0.037807 | 2.9 | 4.541 | 6.59 | 9.33 | 6.7145 | 9.8259 | 1.7671 | 4.3506 | 2687 | 25
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.9849 | 0.037563 | 2.81 | 4.222 | 6.19 | 9.84 | 6.427 | 10.1258 | 1.5054 | 4.0974 | 3549 | 20
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.98331 | 0.035337 | 2.7 | 3.388 | 5.89 | 7.05 | 6.159 | 7.4362 | 1.0443 | 2.1293 | 315 | 3
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.5446 | 0.14354 | 2.54 | 4.45 | 6.05 | 9.98 | 6.4515 | 11.4733 | 1.6707 | 3.9947 | 1374 | 13
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.5085 | 0.13825 | 2.37 | 4.07 | 5.55 | 9.83 | 5.689 | 10.947 | 1.8491 | 4.8341 | 6131 | 49
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] |  | 3.4894 | 0.18608 | 2.34 | 4.3 | 5.38 | 9.19 | 5.811 | 9.1842 | 1.5551 | 3.9401 | 4770 | 34
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] |  | 0.74126 | 0.033734 | 2.48 | 4.462 | 6.07 | 10.98 | 6.68 | 12.7895 | 2.2427 | 5.7548 | 8217 | 47
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] |  | 3.065 | 0.14702 | 3.33 | 4.988 | 7.63 | 12.5 | 8.708 | 14.06 | 3.5462 | 6.024 | 869 | 8
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.3236 | 0.12475 | 2.34 | 4.09 | 5.56 | 9.74 | 5.803 | 11.0468 | 1.723 | 4.6096 | 8536 | 51
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] |  | 0.74386 | 0.051173 | 3.02 | 5.715 | 8.33 | 14.51 | 9.103 | 16.4931 | 3.4407 | 8.5928 | 46146 | 59
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | GEN. 3 STAT [S,P] |  | 0.76965 | 0.027308 | 2.555 | 3.52 | 6.04 | 7.73 | 6.4405 | 8.5385 | 1.3322 | 4.0933 | 1914 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] |  | 0.41623 | 0.013898 | 3.045 | 3.345 | 6.48 | 7.68 | 7.0665 | 8.548 | 1.8211 | 3.7784 | 1132 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] |  | 2.2942 | 0.15696 | 1.98 | 4.19 | 6.05 | 12.16 | 6.7285 | 13.1343 | 2.8904 | 8.3672 | 41115 | 59
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.6601 | 0.14628 | 2.43 | 5.616 | 5.98 | 11.76 | 6.452 | 11.2455 | 1.1447 | 5.0458 | 702 | 7
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.3645 | 0.11455 | 2.18 | 3.8 | 4.99 | 8.5 | 5.337 | 9.317 | 1.4967 | 3.9526 | 76070 | 202
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.90956 | 0.044118 | 3.42 | 5.478 | 7.58 | 11.71 | 7.078 | 12.3448 | 2.0612 | 6.0216 | 1144 | 11
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 2.4612 | 0.1234 | 2.16 | 3.456 | 5.81 | 9.45 | 6.006 | 11.8856 | 2.0981 | 6.3551 | 3500 | 4
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 STAT [S,P] |  | 0.97533 | 0.032131 | 2.48 | 3.446 | 5.43 | 7.68 | 5.598 | 8.3186 | 1.4292 | 3.3183 | 37109 | 42
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciBil | 705334 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 12.4685 | 0.34785 | 1.83 | 2.743 | 4.17 | 6.34 | 4.742 | 7.334 | 1.6711 | 3.0237 | 1705 | 7
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] |  | 0.9489 | 0.028736 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 196 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.614 | 0.12759 | 2.225 | 4.6 | 5.16 | 9.56 | 5.4195 | 10.012 | 1.468 | 3.8179 | 15458 | 26
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] |  | 3.5478 | 0.16039 | 1.79 | 5.636 | 3.69 | 11.31 | 3.626 | 9.5276 | 0.34622 | 1.0394 | 196 | 3
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] |  | 0.99474 | 0.03753 | 2.845 | 4.515 | 6.13 | 9.87 | 6.461 | 10.3854 | 1.5946 | 4.0804 | 11212 | 41
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciBil | 705334 | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 3 [S,P] |  | 12.0536 | 0.44201 | 1.91 | 3.272 | 4.47 | 7.89 | 4.673 | 8.7003 | 1.367 | 3.8424 | 7264 | 16
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.4168 | 0.16433 | 3.2 | 4.57 | 7.25 | 9.99 | 6.862 | 10.8508 | 2.6407 | 4.3985 | 667 | 4
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.5106 | 0.10777 | 2.3 | 5.24 | 4.84 | 10.25 | 5.484 | 8.841 | 1.1553 | 2.7891 | 1019 | 6
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.75856 | 0.033112 | 3.02 | 3.692 | 6.45 | 9.17 | 6.397 | 10.2746 | 2.2389 | 3.754 | 1178 | 3
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.89073 | 0.035519 | 3.22 | 5.846 | 7.29 | 12.02 | 7.029 | 11.4644 | 1.5214 | 4.0485 | 333 | 3
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.9474 | 0.037907 | 2.71 | 4.31 | 6.22 | 9.6 | 6.4925 | 10.1995 | 1.6619 | 4.3564 | 20526 | 102
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.5023 | 0.075668 | 1.55 | 1.78 | 3.49 | 3.97 | 3.944 | 4.3709 | 1.2345 | 2.2864 | 375 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | GEN. 3 [S,P] |  | 3.8554 | 0.11626 | 1.45 | 2.924 | 3.65 | 7.46 | 4.328 | 8.029 | 1.7085 | 3.7098 | 1042 | 5
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] |  | 0.54197 | 0.029931 | 3.855 | 4.934 | 8.94 | 11.6 | 9.572 | 13.9674 | 2.8438 | 6.6172 | 1751 | 12
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.4126 | 0.10042 | 2.07 | 2.82 | 4.77 | 5.86 | 4.8 | 6.4652 | 1.3477 | 2.4987 | 722 | 4
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciBil | 608313 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 12.0332 | 0.40947 | 1.95 | 2.758 | 4.81 | 6.51 | 5.163 | 7.3448 | 1.4873 | 3.1147 | 1595 | 9
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciBil | 705334 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 STAT [S,P] |  | 12.824 | 0.35676 | 1.75 | 2.69 | 4.11 | 5.49 | 4.458 | 5.726 | 1.1404 | 3.0089 | 2615 | 3
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.647 | 0.11311 | 2.21 | 3.503 | 4.93 | 7.65 | 5.119 | 8.0172 | 1.2069 | 3.2024 | 86141 | 129
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 STAT [S,P] |  | 0.97637 | 0.032862 | 2.78 | 3.48 | 6.04 | 7.16 | 5.7815 | 8.0527 | 1.0448 | 2.8148 | 11597 | 6
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 STAT [S,P] |  | 3.559 | 0.11782 | 2.42 | 3.464 | 5.59 | 7.1 | 5.825 | 7.3934 | 1.1839 | 2.8886 | 5976 | 4
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.9617 | 0.051038 | 4.625 | 5.596 | 8.52 | 11.5 | 9.131 | 12.1253 | 2.574 | 4.6019 | 681 | 10
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] |  | 2.5277 | 0.059233 | 1.625 | 2.265 | 3.44 | 4.67 | 3.7185 | 4.5304 | 0.98579 | 1.7545 | 3314 | 3
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] |  | 5.3118 | 0.24216 | 1.93 | 3.162 | 5.27 | 9.36 | 5.864 | 10.4582 | 2.5057 | 6.6661 | 3969 | 28
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciBil | 608313 | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 3 [S,P] |  | 11.7378 | 0.3907 | 1.87 | 3.862 | 4.06 | 8.26 | 4.314 | 9.1664 | 1.4006 | 3.4254 | 2922 | 12
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.4804 | 0.1248 | 2.31 | 3.68 | 5.43 | 8.18 | 5.72 | 9.335 | 1.7443 | 4.2132 | 103162 | 168
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | GEN. 3 STAT [S,P] |  | 4.9088 | 0.21345 | 2.995 | 3.802 | 6.97 | 8.09 | 6.926 | 9.2692 | 1.5104 | 4.5014 | 1923 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.97739 | 0.033095 | 2.555 | 3.67 | 5.62 | 7.98 | 5.818 | 8.6664 | 1.3676 | 3.5262 | 131731 | 197
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | GEN. 3 [S,P] |  | 1.323 | 0.051702 | 2.62 | 4.09 | 6.04 | 12.3 | 5.434 | 13.1076 | 1.8678 | 6.7711 | 1289 | 14
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | GEN. 3 [S,P] |  | 1.0117 | 0.029957 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 568 | 2
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] |  | 3.532 | 0.11697 | 2.15 | 3.31 | 4.95 | 7.31 | 5.176 | 8.138 | 1.4739 | 3.6328 | 3356 | 16
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | GEN. 3 [S,P] |  | 3.6423 | 0.11478 | 2.275 | 3.137 | 4.99 | 7.36 | 5.08 | 7.703 | 1.2705 | 3.3704 | 8945 | 24
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | GEN. 3 STAT [S,P] |  | 3.5326 | 0.10688 | 1.995 | 3.037 | 4.62 | 7.02 | 4.9715 | 8.0007 | 1.5611 | 3.5619 | 15433 | 28
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.9729 | 0.038732 | 2.98 | 4.21 | 6.26 | 8.72 | 6.9695 | 9.4073 | 2.4024 | 4.4356 | 676 | 13
2024 | BILIRUBIN TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | GEN. 3 [S,P] |  | 0.94862 | 0.032576 | 2.43 | 3.65 | 5.48 | 7.8 | 5.776 | 8.6021 | 1.409 | 3.7931 | 21928 | 75
2024 | BUPRENORPHINE [U] | Buprenorphine 5 ng/ml level 2 | 22018611 | Roche instruments | BUPS: SEMI-QUANTITATIVE ASSAY |  | 6.4764 | 0.54169 | 8.4 | 8.408 | 17.07 | 17.32 | 15.993 | 17.445 | 2.1268 | 3.5689 | 144 | 2
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 15-3 II |  | 96.383 | 7.4307 | 4.21 | 7.156 | 11.36 | 17.18 | 12.241 | 20.4138 | 4.4093 | 11.9228 | 391 | 15
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 15-3 II |  | 98.8715 | 5.0867 | 3.57 | 8.478 | 7.65 | 18.9 | 7.154 | 18.322 | 1.1761 | 5.7638 | 261 | 10
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 |  | 95.1097 | 5.005 | 3.095 | 4.965 | 7.25 | 11.83 | 7.768 | 13.0404 | 2.2452 | 6.1094 | 29151 | 225
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 |  | 96.2175 | 5.5568 | 3.48 | 5.446 | 8.97 | 12.91 | 8.741 | 14.6795 | 2.8353 | 6.9103 | 710 | 15
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 15-3 II |  | 104.1853 | 6.1796 | 3.69 | 6.988 | 8.79 | 13.87 | 9.121 | 15.6386 | 2.5532 | 6.4804 | 802 | 17
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 15-3 II |  | 105.312 | 5.3817 | 3.65 | 6.033 | 8.24 | 12.64 | 8.747 | 13.3978 | 2.4117 | 5.2974 | 23039 | 89
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 |  | 21.0422 | 0.93388 | 3.52 | 6.288 | 7.64 | 12.73 | 7.447 | 12.5888 | 1.5085 | 4.6117 | 296 | 3
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 | 759066 | 21.2176 | 1.0519 | 2.74 | 4.754 | 6.32 | 10.63 | 6.598 | 11.6154 | 2.1176 | 5.9077 | 2077 | 27
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 | 766127 | 95.8231 | 5.6103 | 3.66 | 5.094 | 8.4 | 13.22 | 8.199 | 14.2008 | 1.8802 | 7.4272 | 867 | 8
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 | 783238 | 105.9295 | 3.9914 | 2.56 | 4.2 | 5.84 | 10.02 | 6.231 | 9.311 | 1.4615 | 3.5176 | 1171 | 19
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 |  | 21.5063 | 0.67376 | 1.64 | 2.552 | 3.3 | 5.26 | 3.29 | 5.1692 | 0.80426 | 0.99298 | 16 | 2
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 |  | 100.65 | 4.628 | 1.96 | 2.624 | 5.44 | 6.28 | 6.617 | 7.1138 | 3.378 | 3.5768 | 14 | 2
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 15-3 II |  | 20.8207 | 1.2496 | 4.75 | 7.77 | 9.66 | 15.5 | 9.018 | 13.326 | 1.378 | 2.8973 | 230 | 2
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 15-3 II |  | 99.351 | 3.7833 | 2.49 | 3.066 | 5.28 | 7.36 | 5.563 | 8.7638 | 2.0313 | 3.8197 | 69 | 3
2024 | CA 15-3 [S] | InteliQ Tumor Marker 1 | 94951T | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 |  | 24.5736 | 1.3485 | 2.84 | 4.41 | 7.42 | 11.7 | 8.5315 | 13.52 | 3.1669 | 6.5128 | 1248 | 4
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 | 766127 | 21.5902 | 1.0338 | 3.13 | 4.583 | 7.21 | 10.82 | 7.527 | 11.801 | 2.1983 | 5.2779 | 19954 | 90
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 |  | 94.8822 | 4.1286 | 3.52 | 5.512 | 8.99 | 11.68 | 8.92 | 11.5764 | 2.5581 | 5.2746 | 297 | 3
2024 | CA 15-3 [S] | InteliQ Tumor Marker 3 | 94953T | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 |  | 105.8402 | 5.7498 | 3.07 | 3.5 | 7.23 | 10.79 | 8.4795 | 12.3078 | 3.4049 | 6.9532 | 978 | 3
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 739738 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 |  | 24.044 | 1.333 | 5.575 | 6.48 | 11.78 | 13.43 | 11.21 | 12.4835 | 1.3358 | 6.2775 | 125 | 3
2024 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 II |  | 39.8402 | 1.4561 | 2.74 | 4.16 | 5.72 | 8.87 | 6.267 | 9.3014 | 1.7305 | 2.4292 | 127 | 3
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 15-3 II |  | 96.585 | 5.1206 | 3.87 | 6.028 | 8.6 | 13.09 | 8.6665 | 13.4473 | 2.0693 | 5.5624 | 9067 | 96
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 15-3 II |  | 22.6918 | 0.96793 | 3.785 | 4.875 | 7.86 | 10.12 | 7.6985 | 11.262 | 1.6162 | 3.8929 | 511 | 2
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 15-3 II |  | 21.1831 | 1.169 | 4.27 | 6.224 | 9.18 | 13.26 | 9.545 | 14.399 | 2.3748 | 5.408 | 23092 | 89
2024 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 |  | 38.1638 | 1.9603 | 2.89 | 4.232 | 6.95 | 10.86 | 7.415 | 12.502 | 2.4359 | 6.4468 | 14319 | 47
2024 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 II |  | 89.2628 | 4.1849 | 2.6 | 3.184 | 6.72 | 6.89 | 5.761 | 7.7282 | 0.75587 | 3.7793 | 277 | 2
2024 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 II |  | 11.6786 | 0.51838 | 2.84 | 4.055 | 7.3 | 9.1 | 7.1735 | 10.598 | 1.8116 | 5.2431 | 862 | 4
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 15-3 II |  | 20.4657 | 1.5855 | 4.565 | 8.886 | 11.44 | 18.69 | 12.904 | 19.7722 | 4.6164 | 9.3525 | 393 | 15
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 15-3 II |  | 112.0826 | 2.1871 | 1.44 | 1.488 | 3.72 | 4.43 | 4.175 | 5.1862 | 1.7914 | 2.7261 | 23 | 2
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 | 759066 | 106.8861 | 4.7823 | 2.53 | 4.534 | 5.88 | 10.32 | 6.4 | 10.8275 | 1.9527 | 5.4888 | 2076 | 27
2024 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 II |  | 8.4314 | 0.39597 | 2.93 | 4.49 | 6.86 | 9.17 | 7.729 | 9.1978 | 2.8882 | 3.2226 | 88 | 2
2024 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 |  | 8.5595 | 0.43966 | 3.38 | 4.792 | 8.42 | 10.62 | 9.043 | 12.2186 | 3.2175 | 7.052 | 449 | 8
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 |  | 21.3808 | 0.98244 | 3.11 | 4.591 | 7.09 | 10.37 | 7.426 | 11.4085 | 2.0979 | 5.206 | 61233 | 211
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 |  | 107.7458 | 4.9868 | 3.155 | 4.749 | 7.14 | 10.56 | 7.53 | 11.537 | 2.1118 | 5.1301 | 60036 | 208
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 15-3 II |  | 24.4842 | 0.65061 | 3.18 | 4.508 | 6.4 | 9.03 | 6.2445 | 8.8569 | 0.98907 | 1.4151 | 26 | 2
2024 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 |  | 88.5702 | 3.8644 | 2.73 | 4.234 | 6.35 | 9.74 | 6.849 | 10.4078 | 1.9718 | 4.9699 | 9175 | 34
2024 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 |  | 11.272 | 0.62342 | 3.15 | 5.22 | 7.73 | 12.57 | 8.291 | 13.659 | 2.6519 | 6.2012 | 17120 | 51
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 | 766127 | 109.0214 | 5.271 | 3.075 | 4.747 | 6.99 | 11.21 | 7.405 | 12.2386 | 2.1063 | 5.3212 | 19925 | 89
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 15-3 II |  | 20.5327 | 1.1724 | 4.51 | 6.74 | 9.66 | 14.18 | 9.831 | 14.589 | 2.1728 | 5.2945 | 8432 | 92
2024 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 |  | 39.1275 | 1.4047 | 2.71 | 3.818 | 6.07 | 8.38 | 7.066 | 8.9578 | 2.4368 | 3.6518 | 411 | 8
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 15-3 II |  | 21.1161 | 1.3318 | 3.985 | 7.447 | 9.75 | 16.46 | 10.0065 | 16.8255 | 2.6916 | 7.6793 | 819 | 18
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 15-3 II |  | 21.3359 | 0.81986 | 3.15 | 3.198 | 6.36 | 7.06 | 7.453 | 8.3034 | 3.2148 | 3.6381 | 61 | 3
2024 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 II |  | 38.4794 | 1.634 | 2.88 | 5.542 | 6 | 11.78 | 6.207 | 10.8198 | 1.5333 | 2.5091 | 1087 | 5
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 |  | 23.9606 | 0.94134 | 3.65 | 3.916 | 7.79 | 8.49 | 7.269 | 9.1702 | 1.5646 | 3.3312 | 66 | 3
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 |  | 20.1976 | 0.99431 | 3.21 | 5.028 | 7.45 | 11.51 | 7.86 | 12.9326 | 2.2064 | 5.7605 | 29282 | 225
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 | 766127 | 21.0586 | 1.0349 | 3.44 | 5.252 | 8.24 | 10.83 | 8.409 | 11.5686 | 1.8429 | 4.7598 | 859 | 8
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 | 726152 | 98.8431 | 4.2204 | 3.89 | 3.97 | 8.02 | 8.92 | 7.464 | 10.182 | 1.6357 | 3.6906 | 72 | 4
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 15-3 II |  | 97.6777 | 6.6056 | 4.595 | 6.465 | 9.25 | 13.43 | 9.127 | 11.515 | 1.3539 | 3.1983 | 220 | 2
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 |  | 110.0682 | 4.9066 | 3.18 | 4.384 | 7.46 | 10.06 | 7.314 | 11.8786 | 2.7875 | 5.2759 | 66 | 3
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 739739 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 |  | 114.9455 | 6.3509 | 4.8 | 6.415 | 10.39 | 12.88 | 10.012 | 13.034 | 1.4282 | 4.3198 | 123 | 3
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 15-3 II | 671294 | 19.9955 | 1.2392 | 4.66 | 6.276 | 9.99 | 14 | 9.452 | 15.3834 | 2.1104 | 6.0434 | 393 | 6
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 15-3 II |  | 101.4798 | 3.8754 | 3.24 | 4.106 | 7 | 8.5 | 6.791 | 9.3636 | 1.3494 | 3.4348 | 490 | 2
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 15-3 II |  | 21.4763 | 1.2497 | 4.75 | 7.79 | 10.12 | 17.8 | 9.0445 | 20.3865 | 1.5751 | 8.5263 | 283 | 10
2024 | CA 15-3 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS CA 15-3 |  | 82.8444 | 2.9236 | 2.74 | 4.025 | 5.51 | 8.33 | 5.171 | 8.0025 | 0.78294 | 2.1477 | 160 | 3
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 15-3 |  | 21.1982 | 1.2922 | 3.935 | 6.26 | 9.39 | 14.47 | 9.782 | 15.6445 | 2.7668 | 7.7574 | 831 | 17
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 15-3 II | 827037 | 24.6374 | 2.135 | 7.05 | 8.258 | 14.12 | 17.73 | 14.671 | 17.8254 | 4.4754 | 6.1209 | 19 | 2
2024 | CA 15-3 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 15-3 II | 827037 | 109.9475 | 7.875 | 6.15 | 6.438 | 12.61 | 14.14 | 13.919 | 14.9126 | 4.4044 | 4.9173 | 20 | 2
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 739739 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 759018 | 103.7684 | 2.7683 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19 | 2
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 |  | 86.809 | 4.3406 | 2.52 | 4.5 | 6.48 | 11.16 | 6.984 | 12.2111 | 2.2868 | 6.3194 | 28761 | 233
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 794161 | 89.8584 | 3.8873 | 4.16 | 5.672 | 8.35 | 11.35 | 7.2195 | 9.7543 | 0.34051 | 0.38087 | 58 | 2
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 |  | 17.4589 | 1.2922 | 4.49 | 9.096 | 11.33 | 20.22 | 12.327 | 23.0406 | 4.2208 | 9.7385 | 1118 | 21
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 782408 | 107.4082 | 5.1615 | 2.6 | 4.056 | 5.95 | 10.57 | 5.907 | 11.9009 | 1.949 | 6.9865 | 816 | 19
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 |  | 17.42 | 1.419 | 5.355 | 8.367 | 12.84 | 17.76 | 15.1185 | 21.0909 | 6.2667 | 7.2694 | 5 | 2
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 705691 | 14.6501 | 1.0722 | 3.84 | 6.956 | 9.29 | 15.83 | 10.2395 | 17.3293 | 3.2348 | 7.8536 | 2740 | 49
2024 | CA 19-9 [S] | InteliQ Tumor Marker 1 | 94951T | Roche instruments | ELECSYS CA 19-9 |  | 20.3206 | 0.84166 | 1.9 | 3.41 | 5.12 | 8.21 | 6.0515 | 9.272 | 2.8605 | 4.6144 | 1242 | 4
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 758677 | 93.4596 | 3.1107 | 1.96 | 2.866 | 4.3 | 12.62 | 4.664 | 13.6728 | 2.0052 | 9.1341 | 120 | 5
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 759014 | 18.5071 | 0.99986 | 3.27 | 5.55 | 7.54 | 12.56 | 8.008 | 13.5084 | 2.0981 | 5.7133 | 7035 | 38
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 758677 | 18.6849 | 0.65101 | 2.17 | 4.41 | 6.47 | 12.48 | 7.332 | 12.0896 | 1.8751 | 7.9687 | 119 | 5
2024 | CA 19-9 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS CA 19-9 |  | 87.8882 | 3.2224 | 1.68 | 2.726 | 4.82 | 6.18 | 5.6905 | 7.157 | 2.4699 | 3.3563 | 314 | 5
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 |  | 16.4192 | 1.1888 | 4.52 | 10.026 | 10.22 | 21.97 | 10.675 | 21.3558 | 2.1945 | 5.0788 | 185 | 11
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 | 730495 | 17.8605 | 0.93868 | 2.96 | 4.166 | 7.9 | 8.86 | 8.701 | 10.6162 | 2.8436 | 6.0097 | 214 | 3
2024 | CA 19-9 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS CA 19-9 |  | 87.9826 | 7.0065 | 2.2 | 4.72 | 6.8 | 12.45 | 7.544 | 13.382 | 3.4252 | 7.9548 | 9873 | 35
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 |  | 118.5098 | 4.0019 | 1.92 | 3.416 | 3.99 | 8.04 | 4.447 | 9.4616 | 2.2866 | 3.8207 | 51 | 3
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 739738 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 |  | 20.707 | 1.2571 | 3.26 | 6.675 | 7.51 | 13.78 | 8.477 | 14.3635 | 2.6214 | 3.8916 | 125 | 3
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 |  | 90.271 | 4.3715 | 3.265 | 4.333 | 7.67 | 10.24 | 8.298 | 11.9026 | 3.857 | 6.4172 | 438 | 3
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 |  | 102.853 | 5.1789 | 2.44 | 4.14 | 6.37 | 10.7 | 7.022 | 11.9676 | 2.704 | 6.493 | 73891 | 256
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 |  | 83.3201 | 8.4193 | 3.84 | 6.128 | 9.87 | 16.62 | 10.977 | 17.9258 | 3.0952 | 11.7966 | 266 | 5
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 730495 | 91.2355 | 5.1899 | 2.31 | 4.97 | 7.08 | 11.91 | 7.775 | 13.047 | 3.3152 | 7.6452 | 1777 | 15
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 |  | 15.8243 | 1.3249 | 3.725 | 7.441 | 10.71 | 18.19 | 11.762 | 20.0825 | 4.6516 | 11.3915 | 8755 | 108
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 |  | 85.4301 | 5.9638 | 3.27 | 6.201 | 9.3 | 15.68 | 10.166 | 17.351 | 4.3334 | 9.8422 | 5855 | 80
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 736768 | 88.9211 | 4.5394 | 2.39 | 4.372 | 5.59 | 12.04 | 5.973 | 12.8943 | 1.6194 | 5.8676 | 2603 | 38
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 |  | 20.8445 | 1.0023 | 2.66 | 3.75 | 7.06 | 11.16 | 7.967 | 14.03 | 3.4478 | 6.9085 | 443 | 3
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 708245 | 84.4806 | 3.0608 | 2.31 | 5.038 | 5.94 | 10.14 | 7.005 | 9.4556 | 1.1283 | 3.0519 | 108 | 5
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 759018 | 96.0891 | 7.6738 | 2.485 | 2.777 | 18.73 | 22.58 | 20.6465 | 24.1833 | 16.5438 | 20.254 | 147 | 4
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 |  | 103.3629 | 4.8598 | 2.49 | 5.77 | 6.57 | 12.43 | 7.764 | 12.7836 | 1.9745 | 4.6248 | 45 | 4
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 705691 | 17.975 | 1.1082 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18 | 2
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 705691 | 79.1528 | 1.3004 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18 | 2
2024 | CA 19-9 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS CA 19-9 |  | 6.8686 | 0.7618 | 3.425 | 8.155 | 10.9 | 19.39 | 11.708 | 21.4295 | 4.8713 | 12.536 | 17301 | 56
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 |  | 16.4635 | 1.6698 | 3.48 | 7.371 | 10.52 | 19.62 | 11.8035 | 23.8461 | 3.8959 | 12.646 | 281 | 5
2024 | CA 19-9 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS CA 19-9 |  | 38.813 | 2.0724 | 2.065 | 3.646 | 6.59 | 10.43 | 6.934 | 12.6308 | 2.5845 | 7.0021 | 662 | 12
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 708245 | 15.2927 | 0.85189 | 2.845 | 5.272 | 7.34 | 13.03 | 7.958 | 13.5295 | 2.8361 | 7.6156 | 9578 | 101
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 |  | 88.5942 | 4.9178 | 2.78 | 5.68 | 7.27 | 12.4 | 7.7295 | 12.8317 | 2.6232 | 5.969 | 1710 | 19
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 708245 | 17.9829 | 0.97837 | 2.41 | 4.669 | 6.79 | 11.43 | 7.672 | 12.726 | 3.0825 | 6.5677 | 5595 | 65
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 782408 | 19.7803 | 0.95894 | 2.695 | 4.413 | 6.06 | 11.27 | 6.534 | 12.3244 | 2.7881 | 5.6374 | 802 | 19
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 684275 | 87.9582 | 3.8902 | 2.34 | 3.65 | 6.1 | 9.74 | 6.809 | 10.2818 | 2.5757 | 6.5207 | 1835 | 39
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 582925 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 |  | 95.9083 | 4.6486 | 2.085 | 2.105 | 5.37 | 5.68 | 6.3345 | 6.8773 | 2.8818 | 3.461 | 12 | 2
2024 | CA 19-9 [S] | Biorad Tumor Marker Plus 3 | 74633 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 |  | 221.7879 | 7.9382 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 58 | 2
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 708245 | 17.0372 | 0.77589 | 2.87 | 7.04 | 5.82 | 15.55 | 6.144 | 15.443 | 0.91335 | 3.9596 | 113 | 5
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 | 730495 | 17.5021 | 1.4272 | 2.07 | 4.452 | 10.57 | 12.49 | 9.924 | 14.107 | 6.546 | 9.8717 | 34 | 2
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 |  | 85.4762 | 7.0216 | 3.465 | 7.559 | 12.09 | 18.39 | 12.416 | 20.5696 | 4.8737 | 13.6583 | 713 | 23
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 794161 | 17.7978 | 0.73165 | 3.03 | 3.646 | 6.86 | 8.25 | 7.6225 | 8.9469 | 2.6176 | 2.9278 | 58 | 2
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 |  | 16.5288 | 0.74104 | 3.37 | 4.978 | 9.46 | 11.48 | 11.604 | 12.368 | 3.6807 | 5.7003 | 34 | 2
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 |  | 23.2614 | 1.3107 | 2.33 | 4.954 | 6.43 | 13.59 | 7.202 | 15.3278 | 2.2271 | 7.722 | 43 | 4
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 |  | 19.877 | 1.1961 | 3.42 | 5.202 | 8.2 | 11.14 | 9.011 | 12.4906 | 2.4802 | 5.8395 | 505 | 2
2024 | CA 19-9 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS CA 19-9 |  | 32.8762 | 3.0955 | 2.38 | 5.738 | 7.45 | 15.05 | 8.494 | 15.6268 | 3.4408 | 8.9638 | 16156 | 53
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 |  | 15.7719 | 1.6595 | 4.26 | 9.042 | 13.69 | 25.47 | 14.8245 | 27.6279 | 6.2017 | 18.3724 | 710 | 23
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 759014 | 97.6475 | 5.084 | 3.215 | 4.855 | 7.42 | 12.22 | 8.037 | 13.6164 | 2.4618 | 7.7898 | 7009 | 38
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 759014 | 90.1118 | 5.7838 | 3.16 | 5.296 | 7.35 | 12.72 | 7.971 | 14.283 | 2.4818 | 6.3951 | 3023 | 35
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 759018 | 19.4096 | 0.88581 | 2.74 | 4.673 | 6.39 | 10.74 | 6.9555 | 11.3889 | 2.0357 | 5.5036 | 15462 | 85
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 708245 | 98.7057 | 3.9869 | 2.18 | 3.932 | 5.39 | 8.79 | 6.011 | 10.003 | 1.9785 | 4.8103 | 5568 | 64
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 |  | 82.4765 | 5.7234 | 4.33 | 9.386 | 10.04 | 18.84 | 10.635 | 18.5228 | 3.0853 | 7.8362 | 158 | 10
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 705691 | 80.6287 | 4.9338 | 3.24 | 5.668 | 7.57 | 13.61 | 8.639 | 15.695 | 3.0062 | 7.5545 | 2868 | 50
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 |  | 26.062 | 0.71966 | 2.14 | 2.676 | 4.75 | 5.82 | 4.418 | 6.4218 | 0.87484 | 2.7402 | 50 | 3
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 | 730495 | 91.416 | 3.9753 | 2.68 | 4.272 | 6.35 | 9.34 | 7.323 | 10.3696 | 2.5079 | 4.2701 | 210 | 3
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 |  | 93.5575 | 5.4027 | 3.07 | 5.31 | 8.17 | 15.09 | 8.9665 | 17.1853 | 3.5094 | 9.2869 | 11371 | 74
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys | 582924 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 |  | 17.975 | 0.53957 | 1.875 | 2.463 | 4.86 | 5.3 | 5.235 | 5.347 | 2.1326 | 2.9856 | 12 | 2
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 |  | 75.1775 | 3.0472 | 2.635 | 3.599 | 7.21 | 7.57 | 7.224 | 7.5352 | 2.8704 | 4.7695 | 28 | 2
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 |  | 85.6648 | 4.8849 | 4.91 | 5.95 | 9.84 | 13.58 | 9.508 | 14.3968 | 3.4487 | 4.9814 | 31 | 2
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 |  | 87.5855 | 5.1229 | 2.62 | 4.136 | 6.28 | 9.57 | 6.639 | 9.7108 | 1.8491 | 3.9896 | 489 | 2
2024 | CA 19-9 [S] | InteliQ Tumor Marker 3 | 94953T | Roche instruments | ELECSYS CA 19-9 |  | 247.2789 | 6.3133 | 1.885 | 2.974 | 4.08 | 6.37 | 3.868 | 7.1336 | 0.8413 | 2.9732 | 950 | 3
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 |  | 15.8248 | 1.0066 | 2.82 | 5.44 | 7.61 | 13.33 | 8.376 | 14.615 | 3.0058 | 7.8429 | 24373 | 221
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 782391 | 94.9204 | 4.3326 | 2.78 | 4.98 | 6.46 | 11.33 | 7.085 | 12.5266 | 1.9095 | 5.7021 | 5685 | 28
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 |  | 17.9804 | 1.0402 | 3.29 | 5.596 | 8.36 | 14.59 | 9.089 | 16.4041 | 3.2682 | 8.9295 | 11645 | 74
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 730495 | 17.6519 | 1.1688 | 2.31 | 5.47 | 7.77 | 12.83 | 8.369 | 13.726 | 3.2408 | 8.9949 | 1792 | 15
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 19-9 | 782391 | 17.9904 | 0.90638 | 3.49 | 5.546 | 8.04 | 11.69 | 8.14 | 13.1786 | 2.6371 | 5.7091 | 5668 | 28
2024 | CA 19-9 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS CA 19-9 |  | 7.8942 | 0.64127 | 2.86 | 6.765 | 9.51 | 17.72 | 10.265 | 20.9575 | 4.2107 | 13.1696 | 644 | 12
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 |  | 18.7763 | 0.97722 | 2.58 | 4.61 | 6.6 | 11.1 | 7.244 | 12.1867 | 2.5112 | 6.3047 | 73839 | 256
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 759018 | 107.3243 | 4.2562 | 2.455 | 4.03 | 5.79 | 9.38 | 6.127 | 10.088 | 1.7475 | 4.8628 | 15339 | 86
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 | 743400 | 90.5426 | 4.0191 | 2.27 | 6.04 | 6.07 | 12.47 | 7.027 | 11.222 | 1.8796 | 5.1682 | 625 | 17
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 19-9 |  | 17.7267 | 1.2561 | 3.25 | 6.33 | 8.3 | 15.64 | 8.4525 | 16.5695 | 2.9286 | 9.363 | 1729 | 19
2024 | CA 19-9 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 19-9 |  | 89.6885 | 7.1336 | 4.08 | 8.612 | 11.02 | 19.81 | 12.639 | 20.2132 | 5.4706 | 10.8702 | 1074 | 20
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 |  | 39.2505 | 2.6732 | 2.29 | 4.449 | 6.47 | 13.06 | 6.8215 | 12.6146 | 2.6241 | 7.1244 | 460 | 8
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 (09005692) |  | 4.2357 | 0.19275 | 2.18 | 3.858 | 6.05 | 8.42 | 6.452 | 8.588 | 1.6647 | 4.578 | 255 | 5
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 (09005692) | 768517 | 4.4473 | 0.19433 | 2.33 | 3.819 | 6.29 | 9.75 | 7.0395 | 11.2076 | 3.0086 | 5.4705 | 765 | 5
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) |  | 4.7937 | 0.25941 | 2.91 | 8.148 | 7.67 | 16.99 | 7.773 | 14.594 | 1.5745 | 5.2368 | 94 | 4
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) | 745534 | 4.6341 | 0.2416 | 2.77 | 5.705 | 8.84 | 13.55 | 10.4935 | 15.809 | 5.9161 | 6.392 | 207 | 2
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 (09005692) |  | 4.6848 | 0.15247 | 2.82 | 4.3 | 5.78 | 8.66 | 5.168 | 8.729 | 0.85471 | 1.9511 | 83 | 4
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 (09005692) |  | 43.1194 | 1.4224 | 1.525 | 1.529 | 3.33 | 3.55 | 3.375 | 4.0446 | 0.85062 | 1.5152 | 50 | 2
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) |  | 43.9767 | 2.2585 | 3.77 | 6.43 | 8.7 | 13.04 | 8.792 | 11.15 | 1.9681 | 4.0016 | 86 | 4
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 72-4 |  | 4.5806 | 0.25697 | 2.5 | 4.498 | 7.16 | 12.95 | 8.49 | 13.014 | 2.7611 | 6.192 | 49 | 3
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) | 801250 | 4.417 | 0.14886 | 2.18 | 3.532 | 4.75 | 8.35 | 5.048 | 8.4892 | 1.265 | 4.0205 | 283 | 5
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) | 698500 | 4.9565 | 0.24163 | 2.94 | 7.626 | 6.61 | 15.41 | 7.397 | 14.537 | 2.9765 | 8.1155 | 81 | 4
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) |  | 45.0987 | 1.3904 | 1.33 | 2.288 | 4.84 | 10.37 | 4.246 | 10.6956 | 0.52142 | 8.2817 | 79 | 5
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 | 695216 | 40.7871 | 2.1142 | 1.92 | 3.568 | 7.17 | 9.46 | 7.749 | 12.0894 | 3.7702 | 6.7255 | 282 | 3
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 72-4 |  | 46.1377 | 1.9034 | 2.72 | 3.912 | 5.8 | 7.96 | 6.372 | 8.4184 | 1.8573 | 3.9171 | 48 | 3
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 |  | 4.4864 | 0.24923 | 3.245 | 5.818 | 7.33 | 12.01 | 7.935 | 13.3966 | 2.8574 | 6.2655 | 184 | 6
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) |  | 4.8336 | 0.1612 | 1.955 | 5.029 | 5.89 | 14.54 | 5.845 | 14.395 | 0.67335 | 6.9655 | 78 | 5
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) | 745534 | 40.1038 | 1.3535 | 2.02 | 3.73 | 5.19 | 10.15 | 5.508 | 11.0724 | 1.9209 | 4.2358 | 819 | 9
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 72-4 (09005692) |  | 4.4067 | 0.40516 | 3.33 | 6.38 | 9.71 | 14.63 | 10.889 | 16.6322 | 5.5139 | 6.104 | 51 | 2
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 |  | 41.5634 | 2.8252 | 1.81 | 2.812 | 5.51 | 12.36 | 6.197 | 12.6206 | 1.8984 | 10.5391 | 273 | 7
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 (09005692) |  | 4.3345 | 0.16849 | 3.2 | 5.28 | 6.34 | 10.44 | 5.339 | 8.759 | 0.058309 | 1.3147 | 62 | 2
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) | 745534 | 4.4864 | 0.16795 | 2.295 | 5.233 | 5.66 | 11.71 | 6.1305 | 11.7107 | 1.7291 | 4.6487 | 829 | 9
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 | 745534 | 4.6121 | 0.29594 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 269 | 2
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 | 695216 | 4.4907 | 0.22681 | 2.51 | 3.442 | 7.1 | 9.68 | 8.18 | 10.8906 | 3.652 | 6.1223 | 285 | 3
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 (09005692) |  | 38.8285 | 1.9814 | 2.505 | 4.333 | 5.67 | 10.14 | 5.5235 | 11.3525 | 1.2171 | 5.5911 | 248 | 5
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 |  | 4.4128 | 0.17224 | 2.815 | 3.642 | 6.19 | 7.25 | 6.076 | 7.1091 | 1.5624 | 2.9445 | 508 | 2
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 |  | 42.7224 | 2.8579 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 59 | 3
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 (09005692) |  | 46.4282 | 1.8255 | 2.49 | 4.796 | 5.57 | 10.14 | 6.465 | 10.9788 | 2.0425 | 3.7708 | 89 | 4
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 72-4 (09005692) |  | 43.7623 | 3.2285 | 3.845 | 4.796 | 9.36 | 11.85 | 10.487 | 14.295 | 4.1275 | 6.3735 | 44 | 2
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 72-4 |  | 43.6224 | 2.4563 | 3.08 | 5.48 | 7.65 | 14.37 | 7.1235 | 15.6904 | 1.4855 | 6.406 | 189 | 2
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) |  | 4.4586 | 0.20024 | 2.24 | 4.46 | 5.98 | 10.9 | 6.799 | 10.395 | 2.3368 | 5.4797 | 519 | 9
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 |  | 40.6591 | 1.3988 | 2.315 | 3.005 | 5.97 | 7.03 | 5.9365 | 7.706 | 1.1817 | 5.0395 | 479 | 3
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) |  | 41.4591 | 2.1428 | 2.32 | 3.524 | 6.21 | 11.75 | 6.465 | 14.0042 | 3.3843 | 7.3056 | 822 | 11
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 |  | 4.6411 | 0.26533 | 2.14 | 3.692 | 5.62 | 10.94 | 6.008 | 12.3792 | 1.8458 | 8.113 | 273 | 7
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) | 698500 | 46.6236 | 2.122 | 2.73 | 6.699 | 6.62 | 14.11 | 6.4355 | 14.973 | 1.8262 | 5.296 | 89 | 4
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 (09005692) | 768517 | 41.0345 | 2.0143 | 1.66 | 4.012 | 5.94 | 10.46 | 6.586 | 11.513 | 3.1448 | 7.6746 | 744 | 5
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 | 745534 | 41.9538 | 2.8719 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 264 | 2
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CA 72-4 (09005706) | 745534 | 41.3962 | 2.3975 | 2.395 | 2.465 | 9.27 | 10.24 | 10.731 | 11.754 | 6.8985 | 7.7142 | 212 | 2
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 |  | 4.5119 | 0.28062 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 62 | 3
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CA 72-4 |  | 4.512 | 0.30397 | 3.01 | 7.288 | 6.87 | 17.54 | 6.867 | 17.794 | 1.433 | 5.5303 | 190 | 2
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 |  | 4.3209 | 0.21485 | 2.16 | 4.376 | 6.19 | 10.18 | 7.017 | 10.8413 | 3.2692 | 5.3573 | 505 | 8
2024 | CA 72-4 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 72-4 |  | 44.2365 | 2.6256 | 2.83 | 7.826 | 7.47 | 17.18 | 8.708 | 21.1988 | 2.4858 | 7.0689 | 187 | 6
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II |  | 33.718 | 1.601 | 2.49 | 4.39 | 6.07 | 10.05 | 6.592 | 11.0965 | 2.077 | 5.4752 | 19328 | 98
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | CA 125 II |  | 82.0208 | 4.4145 | 2.26 | 4.67 | 6.06 | 12.63 | 6.69 | 13.27 | 2.4734 | 7.0237 | 19089 | 166
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 125 II |  | 90.3695 | 4.6138 | 6.61 | 8.72 | 13.3 | 17.84 | 11.371 | 15.5878 | 0.51221 | 4.0388 | 39 | 3
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | CA 125 II |  | 87.6818 | 6.1048 | 2.91 | 5.667 | 8.78 | 13.79 | 9.2795 | 15.2303 | 3.9213 | 9.9355 | 732 | 15
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 774054 | 28.2358 | 1.9027 | 2.93 | 5.705 | 8.86 | 14.01 | 9.2235 | 14.0706 | 2.734 | 8.7936 | 1038 | 10
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 752125 | 28.0934 | 1.3249 | 1.97 | 2.955 | 5.59 | 9.56 | 6.4535 | 10.9965 | 3.071 | 7.251 | 380 | 12
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | CA 125 II |  | 30.2374 | 1.4777 | 2.16 | 5.572 | 6.55 | 13.55 | 6.756 | 14.7732 | 2.1087 | 8.9768 | 281 | 3
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 713571 | 92.0132 | 6.323 | 2.3 | 4.278 | 8.92 | 14.52 | 10.339 | 16.2144 | 4.4455 | 10.6032 | 404 | 4
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e801 e402 | CA 125 II |  | 33.5151 | 1.2182 | 2.23 | 3.314 | 6.15 | 7.31 | 7.045 | 7.4314 | 1.0291 | 4.7763 | 53 | 3
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 739739 | Cobas e801 e402 | CA 125 II |  | 97.2852 | 4.7061 | 3.865 | 6.115 | 7.79 | 12.33 | 6.942 | 11.206 | 0.5941 | 1.1127 | 128 | 3
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 774146 | 31.7983 | 1.2007 | 2.78 | 4.482 | 6.13 | 9.15 | 6.6115 | 9.3976 | 1.9033 | 3.9711 | 2419 | 22
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II |  | 92.4697 | 3.2462 | 3 | 3.096 | 6.4 | 7.02 | 7.156 | 7.776 | 2.1987 | 2.6633 | 67 | 3
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 772477 | 100.398 | 4.585 | 1.87 | 3.406 | 4.99 | 9.94 | 5.572 | 11.2635 | 2.3346 | 6.1638 | 3454 | 47
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 125 II |  | 34.1265 | 1.8715 | 3.11 | 6.485 | 7.84 | 13.87 | 8.423 | 14.0085 | 2.6333 | 6.5832 | 1152 | 25
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II |  | 33.0093 | 1.4093 | 2.29 | 3.672 | 6.17 | 9.06 | 6.853 | 10.1572 | 2.0586 | 6.9252 | 507 | 2
2024 | CA125 [S] | InteliQ Tumor Marker 3 | 94953T | Roche instruments | CA 125 II |  | 210.4535 | 9.3976 | 2.34 | 3.762 | 5.72 | 8.2 | 6.424 | 9.2316 | 1.6162 | 5.5302 | 924 | 3
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 716163 | 87.3909 | 3.3739 | 2.88 | 4.32 | 6.16 | 9.73 | 6.428 | 10.6374 | 1.6483 | 4.095 | 3338 | 28
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 125 II |  | 31.1657 | 2.6632 | 3.17 | 7.446 | 10.18 | 18.71 | 11.5245 | 21.3598 | 6.022 | 12.1353 | 734 | 22
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 823966 | 31.6527 | 1.3672 | 2.42 | 3.9 | 5.9 | 9.4 | 6.802 | 10.5552 | 2.6239 | 4.8427 | 1265 | 20
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II |  | 97.9056 | 4.8702 | 2.44 | 4.17 | 6.08 | 9.88 | 6.633 | 11.073 | 2.3492 | 5.9503 | 17480 | 87
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 733515 | 27.793 | 1.2552 | 1.93 | 4.15 | 5.86 | 10.13 | 6.5165 | 11.4222 | 2.7425 | 5.8547 | 2569 | 37
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | CA 125 II |  | 94.0762 | 3.8858 | 2.23 | 4.042 | 5.63 | 9.61 | 6.133 | 10.4629 | 2.0283 | 5.4729 | 84685 | 263
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 717472 | 85.4776 | 3.6169 | 2.075 | 4.48 | 5.42 | 9.31 | 5.675 | 10.6555 | 1.985 | 5.4167 | 486 | 11
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 823966 | 34.1256 | 2.0048 | 3.16 | 5.464 | 6.45 | 11.79 | 6.677 | 12.0802 | 3.4513 | 4.7261 | 18 | 2
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 125 II |  | 31.5125 | 2.5809 | 2.75 | 6.26 | 7.72 | 14.97 | 8.7925 | 15.7134 | 3.2901 | 10.2631 | 375 | 7
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 125 |  | 32.4 | 0.8558 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 125 |  | 88.1683 | 18.6394 | 7.11 | 30.715 | 41.44 | 87.32 | 55.215 | 96.1826 | 7.4708 | 41.9607 | 41 | 2
2024 | CA125 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | CA 125 II |  | 31.6295 | 1.7615 | 1.765 | 3.618 | 6.02 | 10.19 | 6.9405 | 12.0228 | 2.7055 | 7.8718 | 533 | 11
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 125 II |  | 93.0507 | 7.1789 | 3.21 | 6.962 | 9.83 | 19.87 | 11.1895 | 22.6772 | 4.7565 | 10.6451 | 697 | 21
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 733515 | 81.6286 | 3.6698 | 1.82 | 4.75 | 5.59 | 10.56 | 6.321 | 11.1658 | 2.8596 | 5.5015 | 2573 | 37
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 717472 | 27.724 | 1.1645 | 2.15 | 3.75 | 6.04 | 9.16 | 6.157 | 9.7426 | 2.4219 | 5.6353 | 480 | 11
2024 | CA125 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | CA 125 II |  | 80.1943 | 2.517 | 1.73 | 1.876 | 4.68 | 5.63 | 5.496 | 6.7926 | 3.133 | 3.8214 | 244 | 5
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 772477 | 34.3535 | 1.575 | 2.01 | 3.141 | 5.13 | 9.65 | 5.546 | 10.9241 | 2.167 | 6.3781 | 3475 | 47
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 752125 | 82.5916 | 4.7929 | 2.26 | 5.166 | 6.58 | 14.35 | 7.258 | 14.5498 | 2.8463 | 7.4068 | 419 | 12
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 125 II |  | 99.4705 | 6.1087 | 3.27 | 6.036 | 8.34 | 12.99 | 8.778 | 13.7816 | 3.3219 | 7.6133 | 1023 | 24
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 716163 | 28.9779 | 1.1011 | 2.54 | 4.265 | 5.95 | 9.63 | 6.064 | 10.3523 | 1.4123 | 4.6564 | 3143 | 28
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II |  | 89.7269 | 4.5877 | 2.685 | 5.74 | 6.61 | 14.01 | 7.108 | 14.775 | 2.158 | 6.6743 | 5633 | 80
2024 | CA125 [S] | InteliQ Tumor Marker 1 | 94951T | Roche instruments | CA 125 II |  | 27.8126 | 1.2326 | 2.195 | 3.385 | 6.02 | 7.83 | 6.685 | 9.146 | 2.3624 | 5.3167 | 1189 | 4
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II |  | 29.8716 | 1.8243 | 2.72 | 5.575 | 7.04 | 14.34 | 7.746 | 15.64 | 2.6004 | 8.5545 | 5946 | 82
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 769812 | 96.9608 | 2.5904 | 1.89 | 3.222 | 4.33 | 7.42 | 4.594 | 7.3514 | 1.1981 | 4.1764 | 616 | 14
2024 | CA125 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | CA 125 II |  | 7.1226 | 0.34015 | 1.79 | 4.355 | 5.84 | 9.7 | 6.819 | 11.0785 | 2.3405 | 5.9581 | 474 | 9
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II |  | 31.0693 | 1.2962 | 2.76 | 3.472 | 7.25 | 7.46 | 7.9265 | 8.4129 | 2.2124 | 4.7749 | 83 | 5
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | CA 125 II |  | 32.4968 | 1.3239 | 2.26 | 3.948 | 5.66 | 9.53 | 6.131 | 10.4498 | 1.984 | 5.1213 | 84601 | 260
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 774054 | 28.8284 | 2.1838 | 1.97 | 4.27 | 5.71 | 7.9 | 6.2025 | 8.3325 | 1.7212 | 5.5235 | 462 | 13
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 698120 | 81.4278 | 2.8453 | 1.85 | 3.146 | 4.88 | 7.83 | 5.387 | 9.0574 | 2.3979 | 4.7182 | 1959 | 22
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 774054 | 84.5201 | 6.0178 | 2.34 | 4.07 | 6.31 | 8.2 | 6.558 | 8.742 | 1.3341 | 5.5093 | 463 | 13
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 125 |  | 31.2626 | 2.2674 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23 | 2
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II |  | 31.5636 | 1.2453 | 2.385 | 2.909 | 6.53 | 6.75 | 7.2175 | 7.7195 | 3.2753 | 4.6379 | 25 | 2
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II |  | 95.8639 | 6.4562 | 3.29 | 5.474 | 8.34 | 13.82 | 9.723 | 15.5842 | 4.035 | 6.6439 | 44 | 4
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 125 |  | 30.2305 | 2.2952 | 6.22 | 9.88 | 14.23 | 23.01 | 15.612 | 24.3102 | 5.3048 | 7.52 | 42 | 2
2024 | CA125 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | CA 125 II |  | 35.8502 | 1.3954 | 2.15 | 3.588 | 5.28 | 8.41 | 5.599 | 9.7275 | 1.8816 | 4.7636 | 15247 | 52
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 739738 | Cobas e801 e402 | CA 125 II |  | 34.1898 | 1.603 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 128 | 2
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 823966 | 91.5344 | 4.4014 | 2.45 | 3.794 | 6.25 | 9.8 | 6.869 | 11.0778 | 2.6249 | 5.8434 | 1281 | 20
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 751166 | 97.2332 | 4.0201 | 2.33 | 5.302 | 6.2 | 13.01 | 6.583 | 14.4424 | 2.1925 | 6.0122 | 1169 | 15
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 769812 | 32.002 | 1.1007 | 1.545 | 2.335 | 4.79 | 9.6 | 5.13 | 9.791 | 1.8711 | 7.9686 | 93 | 3
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | CA 125 II |  | 27.8894 | 1.5179 | 2.31 | 4.528 | 6.18 | 12.06 | 6.843 | 13.3074 | 2.5117 | 6.5356 | 20960 | 186
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 717472 | 80.4954 | 3.3838 | 2.56 | 4.542 | 6.05 | 10.04 | 6.745 | 10.5714 | 1.8939 | 4.3435 | 7221 | 71
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | CA 125 II |  | 85.5117 | 4.5589 | 2.725 | 5.05 | 7.66 | 14.22 | 8.0045 | 15.1645 | 2.4799 | 9.2371 | 281 | 3
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | CA 125 II |  | 28.7008 | 2.0651 | 3.01 | 6.17 | 9.14 | 15.45 | 9.711 | 16.418 | 4.5925 | 10.1277 | 732 | 14
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 751166 | 33.3691 | 1.4255 | 1.43 | 3.44 | 4.94 | 10.96 | 5.7205 | 11.903 | 2.3862 | 7.0144 | 191 | 3
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II |  | 93.6838 | 3.29 | 2.065 | 3.155 | 5.95 | 8.04 | 6.01 | 9.0315 | 2.5652 | 5.959 | 486 | 2
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 769812 | 92.0988 | 3.5272 | 1.435 | 2.84 | 5.74 | 10.87 | 5.748 | 11.38 | 1.4663 | 9.038 | 93 | 3
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 668374 | 92.3789 | 1.2747 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18 | 2
2024 | CA125 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | CA 125 II |  | 81.4438 | 3.0044 | 1.79 | 3.62 | 4.56 | 8.39 | 5.053 | 9.12 | 1.8505 | 4.1964 | 9864 | 36
2024 | CA125 [S] | Biorad Tumor Marker Plus 1 | 74631 | Cobas e801 e402 | CA 125 II |  | 24.5128 | 1.542 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 47 | 2
2024 | CA125 [S] | Biorad Tumor Marker Plus 3 | 74633 | Cobas e801 e402 | CA 125 II |  | 189.3043 | 7.4173 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 46 | 2
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II |  | 30.1188 | 1.2991 | 2.08 | 3.615 | 5.24 | 9.61 | 5.706 | 10.5796 | 1.8137 | 6.4489 | 249 | 9
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 774054 | 85.6966 | 5.0265 | 2.7 | 5.639 | 8.15 | 13.78 | 8.61 | 13.9199 | 2.6005 | 6.6973 | 1056 | 10
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | CA 125 II | 717472 | 27.3186 | 1.2022 | 2.73 | 4.776 | 6.57 | 10.73 | 6.843 | 11.53 | 1.9712 | 4.4844 | 7171 | 72
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II |  | 93.9233 | 3.2128 | 1.905 | 2.547 | 3.88 | 7.29 | 4.301 | 8.413 | 1.3239 | 4.2553 | 222 | 9
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 125 II |  | 96.1221 | 5.7837 | 2.775 | 5.835 | 7.16 | 14.65 | 7.57 | 15.075 | 2.2421 | 6.3141 | 368 | 7
2024 | CA125 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | CA 125 II |  | 10.7968 | 0.43268 | 2.3 | 4.48 | 5.68 | 9.61 | 6.2765 | 10.4169 | 2.0293 | 4.7356 | 17189 | 54
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 125 II |  | 31.3059 | 2.124 | 5.55 | 7.412 | 12.48 | 18.56 | 13.7675 | 20.692 | 4.8282 | 10.7074 | 39 | 3
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e801 e402 | CA 125 II |  | 95.9769 | 3.0082 | 2.38 | 2.866 | 5.14 | 6.83 | 5.781 | 7.3896 | 1.8514 | 3.4931 | 52 | 3
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 774146 | 91.3627 | 3.7115 | 2.65 | 4.588 | 6.69 | 9.67 | 7.101 | 10.1672 | 2.1445 | 4.9387 | 2430 | 22
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CA 125 |  | 96.6871 | 11.5358 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21 | 2
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e 411 / ELECSYS | CA 125 II | 774146 | 93.5049 | 3.4185 | 3.25 | 5.934 | 6.78 | 12.04 | 7.267 | 13.1515 | 1.5027 | 3.3505 | 73 | 3
2024 | CA125 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | CA 125 II | 751166 | 95.992 | 5.0295 | 1.6 | 2.89 | 5.22 | 10.06 | 6.0065 | 11.2944 | 2.7661 | 7.0678 | 201 | 3
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.2076 | 0.038568 | 1.165 | 1.73 | 2.67 | 4.12 | 2.785 | 4.6056 | 0.79501 | 2.0929 | 24085 | 140
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1842 | 0.045731 | 1.4 | 3.02 | 3.52 | 6.68 | 3.994 | 6.527 | 0.90193 | 2.1983 | 1246 | 4
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT |  | 3.3483 | 0.050458 | 1.175 | 1.659 | 2.58 | 3.61 | 2.6555 | 3.8783 | 0.61584 | 1.6328 | 1976 | 9
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT |  | 2.171 | 0.038101 | 1.3 | 1.95 | 2.87 | 4.02 | 3.036 | 4.0343 | 0.76313 | 1.6028 | 17123 | 9
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3667 | 0.098993 | 1.44 | 2.341 | 3.34 | 6 | 3.67 | 6.5268 | 1.0149 | 3.0629 | 960 | 6
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3997 | 0.055382 | 0.95 | 1.73 | 2.3 | 4.28 | 2.617 | 4.4913 | 0.88838 | 2.1404 | 8432 | 47
2024 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 1.6759 | 0.024957 | 1.095 | 1.255 | 2.41 | 2.98 | 2.339 | 3.3711 | 0.72889 | 1.6329 | 581 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3416 | 0.060343 | 0.96 | 1.91 | 2.33 | 4.42 | 2.4975 | 4.8961 | 0.77618 | 2.11 | 33142 | 100
2024 | CALCIUM [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.0563 | 0.030736 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 520 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3444 | 0.07767 | 1.17 | 2.485 | 2.75 | 5.05 | 3.182 | 4.8438 | 0.47937 | 1.8244 | 504 | 5
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1824 | 0.03328 | 0.9 | 1.59 | 2.15 | 3.66 | 2.327 | 3.956 | 0.70998 | 1.8043 | 174670 | 273
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1651 | 0.044514 | 0.95 | 1.986 | 2.44 | 5.14 | 2.593 | 5.419 | 0.87787 | 2.5811 | 19463 | 84
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.2059 | 0.063859 | 1.75 | 3.86 | 3.8 | 8.76 | 3.98 | 10.5382 | 1.519 | 3.8499 | 633 | 8
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.34 | 0.052728 | 1.08 | 1.808 | 2.15 | 3.68 | 1.862 | 3.7492 | 0.25463 | 0.76524 | 226 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1727 | 0.032941 | 1.13 | 1.524 | 2.48 | 3.38 | 2.624 | 4.0178 | 0.39617 | 1.7218 | 417 | 4
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT |  | 2.1678 | 0.037198 | 1.18 | 1.76 | 2.67 | 3.92 | 2.8375 | 4.2204 | 0.78925 | 1.9021 | 60662 | 53
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT |  | 3.3565 | 0.05467 | 1.11 | 1.806 | 2.47 | 3.93 | 2.62 | 4.0956 | 0.63387 | 1.623 | 26118 | 39
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3615 | 0.056315 | 1.23 | 1.77 | 2.7 | 3.86 | 2.819 | 4.132 | 0.70031 | 1.6691 | 54033 | 66
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT |  | 3.3602 | 0.055723 | 1.245 | 1.877 | 2.73 | 3.97 | 2.9355 | 3.9712 | 0.70766 | 1.4679 | 10335 | 9
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3572 | 0.063139 | 0.98 | 1.732 | 2.53 | 4.21 | 2.7215 | 4.8875 | 0.94662 | 2.5207 | 2300 | 7
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.4201 | 0.08605 | 0.91 | 2.754 | 2.04 | 5.53 | 2.356 | 4.6884 | 0.18205 | 0.65332 | 188 | 3
2024 | CALCIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 1.4432 | 0.027209 | 1.56 | 1.853 | 3.29 | 3.94 | 3.083 | 4.1261 | 0.56052 | 1.4081 | 2649 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3513 | 0.062939 | 1.22 | 2.092 | 2.77 | 4.45 | 2.596 | 4.7566 | 0.78049 | 1.6117 | 649 | 4
2024 | CALCIUM [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.3033 | 0.040941 | 1.12 | 1.91 | 2.6 | 4.39 | 2.646 | 5.1414 | 0.44286 | 2.2106 | 1082 | 5
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1821 | 0.024115 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 55 | 3
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3324 | 0.07051 | 1.25 | 2.493 | 3.04 | 5.53 | 3.1915 | 6.0811 | 0.85199 | 2.5192 | 2471 | 25
2024 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.4432 | 0.043242 | 1.13 | 1.87 | 2.66 | 4.01 | 2.658 | 4.456 | 0.57783 | 1.7368 | 3585 | 4
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT |  | 2.2105 | 0.036969 | 1.215 | 1.685 | 2.78 | 3.73 | 2.85 | 4.085 | 0.69847 | 1.8259 | 12803 | 59
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1903 | 0.046446 | 1.13 | 2 | 2.78 | 5.04 | 3.032 | 4.9605 | 1.0135 | 2.659 | 3007 | 9
2024 | CALCIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 1.4815 | 0.029394 | 1.325 | 1.784 | 3.07 | 4.04 | 3.321 | 4.392 | 1.0148 | 2.2656 | 4001 | 3
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3942 | 0.066775 | 1.29 | 2.213 | 3.04 | 4.57 | 3.301 | 4.9351 | 0.97538 | 2.2232 | 4846 | 34
2024 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 1.6588 | 0.030334 | 1.085 | 1.86 | 2.56 | 4.11 | 2.725 | 4.6249 | 0.82124 | 2.0432 | 8255 | 49
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3285 | 0.060941 | 1.04 | 1.8 | 2.52 | 4.28 | 2.689 | 4.6638 | 0.84126 | 2.1803 | 25384 | 99
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1856 | 0.048383 | 1.92 | 2.368 | 4.07 | 4.96 | 3.786 | 4.969 | 1.1359 | 1.8767 | 142 | 2
2024 | CALCIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 1.5111 | 0.03381 | 1.135 | 2.04 | 2.81 | 4.99 | 2.897 | 5.6225 | 0.91156 | 3.1226 | 1318 | 2
2024 | CALCIUM [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.2061 | 0.040773 | 1.03 | 1.332 | 2.08 | 3.04 | 2.046 | 3.281 | 0.41597 | 1.2281 | 140 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3393 | 0.06353 | 1.17 | 2.462 | 2.78 | 5.22 | 3.032 | 5.4574 | 0.722 | 1.7833 | 1771 | 12
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1738 | 0.028628 | 1.1 | 1.605 | 2.27 | 3.51 | 2.336 | 3.7383 | 0.63202 | 1.0517 | 1021 | 3
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3639 | 0.072177 | 1.485 | 2.629 | 3.34 | 5.31 | 3.8145 | 5.2406 | 1.0393 | 2.0636 | 1029 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1711 | 0.034857 | 1.01 | 1.88 | 2.07 | 3.77 | 2.031 | 3.246 | 0.24539 | 0.97346 | 425 | 4
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1508 | 0.041767 | 1.17 | 1.91 | 2.74 | 4.42 | 2.902 | 4.8624 | 0.88882 | 2.2285 | 17502 | 93
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1679 | 0.032514 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 194 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3379 | 0.052455 | 1.18 | 1.735 | 2.57 | 3.71 | 2.6595 | 3.997 | 0.63651 | 1.5796 | 59861 | 59
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT |  | 3.3476 | 0.053842 | 1.15 | 1.69 | 2.5 | 3.66 | 2.678 | 3.7622 | 0.69139 | 1.5427 | 9658 | 10
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3777 | 0.058074 | 0.82 | 1.762 | 3 | 3.59 | 2.9575 | 4.124 | 0.85348 | 2.4439 | 200 | 3
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1357 | 0.044663 | 2.26 | 2.402 | 4.58 | 5.2 | 4.817 | 5.5988 | 0.91339 | 2.0521 | 545 | 2
2024 | CALCIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.4811 | 0.035002 | 0.84 | 1.152 | 1.95 | 2.79 | 2.276 | 3.1561 | 0.84176 | 1.6526 | 3584 | 3
2024 | CALCIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 1.4403 | 0.030717 | 1.615 | 2.024 | 3.64 | 4.85 | 3.735 | 5.5417 | 0.99224 | 2.7576 | 1347 | 2
2024 | CALCIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.4438 | 0.034644 | 0.985 | 1.538 | 2.37 | 3.43 | 2.556 | 3.8726 | 0.73106 | 1.7433 | 1221 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.4624 | 0.037478 | 0.86 | 1.598 | 2.05 | 4 | 2.2175 | 4.1285 | 0.73576 | 1.8152 | 5629 | 47
2024 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.4171 | 0.043584 | 1.315 | 1.995 | 2.77 | 4.4 | 2.822 | 4.638 | 0.75445 | 1.5828 | 2205 | 18
2024 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.4875 | 0.032821 | 1.01 | 1.32 | 2.21 | 2.87 | 2.456 | 3.3062 | 0.75314 | 1.1448 | 1140 | 3
2024 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT |  | 1.5266 | 0.034286 | 1.425 | 1.859 | 3.34 | 4.53 | 3.6405 | 5.0879 | 1.1307 | 2.4903 | 2595 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3777 | 0.033369 | 0.73 | 1.042 | 1.56 | 2.16 | 1.699 | 2.1334 | 0.3797 | 0.46242 | 77 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.2049 | 0.069407 | 2.08 | 3.568 | 4.21 | 7.59 | 4.664 | 7.9584 | 2.2753 | 2.4703 | 211 | 3
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1953 | 0.04554 | 1.19 | 2.05 | 2.91 | 5.13 | 2.922 | 5.6008 | 0.76238 | 2.4358 | 2235 | 15
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c703 c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3496 | 0.066853 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 101 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.361 | 0.053246 | 1.07 | 1.57 | 2.38 | 3.58 | 2.5495 | 3.934 | 0.76843 | 1.6998 | 5530 | 45
2024 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3886 | 0.060406 | 1.44 | 1.984 | 3.08 | 3.98 | 3.174 | 3.9357 | 0.57101 | 1.4669 | 1568 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT |  | 3.3371 | 0.068963 | 1.58 | 2.62 | 3.62 | 5.63 | 4.118 | 5.605 | 1.5049 | 2.5466 | 407 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3748 | 0.075136 | 1.06 | 1.783 | 2.74 | 4.8 | 3.039 | 5.3944 | 0.78696 | 2.3309 | 1040 | 6
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.4024 | 0.06798 | 1.35 | 2.505 | 2.92 | 5.65 | 3.108 | 5.8538 | 0.79945 | 2.2312 | 1552 | 23
2024 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 1.6745 | 0.037341 | 1.615 | 2.527 | 3.61 | 5.87 | 3.708 | 5.7681 | 0.90639 | 2.5392 | 1792 | 13
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1915 | 0.048422 | 1.18 | 2.25 | 2.92 | 5.01 | 3.115 | 5.2416 | 0.87746 | 2.2368 | 3008 | 13
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.5337 | 0.064576 | 1.415 | 2.768 | 2.97 | 5.6 | 3.2235 | 5.6333 | 0.97023 | 1.4321 | 664 | 4
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.371 | 0.051305 | 0.9 | 1.634 | 2.13 | 3.81 | 2.284 | 4.1124 | 0.67702 | 1.7884 | 77477 | 197
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1671 | 0.043958 | 1.12 | 2.236 | 2.81 | 4.87 | 3.123 | 5.1878 | 0.89096 | 2.1057 | 1818 | 12
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1684 | 0.049488 | 1.17 | 1.76 | 2.67 | 3.87 | 2.8245 | 4.235 | 0.74015 | 1.8291 | 117841 | 187
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3211 | 0.052846 | 1.13 | 1.7 | 2.55 | 3.7 | 2.675 | 3.913 | 0.68398 | 1.6454 | 75789 | 119
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT |  | 3.3214 | 0.051902 | 1.1 | 1.619 | 2.49 | 3.55 | 2.6185 | 3.8382 | 0.70347 | 1.6239 | 45558 | 56
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3707 | 0.058686 | 1.165 | 1.768 | 2.71 | 3.79 | 2.8945 | 4.0837 | 0.76821 | 1.907 | 2528 | 18
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.2093 | 0.037197 | 1.22 | 1.826 | 2.76 | 4.02 | 2.753 | 4.204 | 0.62376 | 1.7571 | 19495 | 70
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT |  | 2.2235 | 0.036872 | 1.18 | 1.867 | 2.51 | 3.91 | 2.6705 | 3.6976 | 0.69907 | 1.4976 | 3298 | 10
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3546 | 0.056776 | 1.33 | 1.938 | 2.83 | 3.91 | 2.935 | 4.0452 | 0.61693 | 1.5235 | 8605 | 22
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1916 | 0.040919 | 1.41 | 2.041 | 3.1 | 4.47 | 3.176 | 4.761 | 0.72214 | 1.8836 | 10965 | 39
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.2425 | 0.046111 | 1.265 | 2.548 | 2.56 | 5.93 | 2.4045 | 6.7945 | 0.53642 | 1.6849 | 605 | 3
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.2026 | 0.058138 | 1.325 | 2.78 | 3.17 | 6.31 | 3.553 | 6.4274 | 1.3115 | 2.6341 | 995 | 12
2024 | CALCIUM [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.3255 | 0.022376 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 574 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.4029 | 0.069286 | 1.25 | 2.26 | 2.76 | 5.34 | 3.039 | 5.682 | 0.68494 | 2.6427 | 1708 | 12
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3594 | 0.081831 | 1.07 | 2.512 | 2.79 | 5.76 | 3.231 | 6.7728 | 1.2301 | 3.0887 | 1143 | 9
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT |  | 2.1577 | 0.049546 | 1.53 | 2.485 | 2.91 | 5.7 | 3.337 | 6.278 | 1.2609 | 2.0359 | 285 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3778 | 0.030185 | 0.565 | 0.708 | 1.27 | 1.72 | 1.431 | 2.0295 | 0.56553 | 0.84658 | 62 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3434 | 0.064555 | 1.2 | 2.242 | 2.75 | 4.94 | 3.02 | 5.2006 | 0.79166 | 2.2942 | 10789 | 26
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.2325 | 0.031976 | 0.85 | 1.56 | 2.06 | 3.44 | 2.199 | 3.5566 | 0.67486 | 1.644 | 28037 | 168
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3597 | 0.058281 | 1.1 | 1.74 | 2.52 | 3.78 | 2.6865 | 4.1334 | 0.74775 | 1.8351 | 56094 | 123
2024 | CALCIUM [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.0774 | 0.051438 | 1.05 | 1.995 | 2.33 | 4.72 | 2.575 | 4.5554 | 0.7067 | 2.6066 | 1027 | 5
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1904 | 0.025588 | 1.01 | 1.32 | 2.14 | 2.73 | 2.2285 | 2.7615 | 0.46278 | 0.66167 | 163 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1661 | 0.038063 | 1.31 | 1.93 | 2.86 | 4.14 | 2.946 | 4.3968 | 0.68752 | 1.7294 | 98766 | 79
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT |  | 3.3853 | 0.04318 | 1 | 1.066 | 2.24 | 2.53 | 2.497 | 2.9244 | 0.79012 | 1.2076 | 340 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3568 | 0.069762 | 1.12 | 2.262 | 2.83 | 4.89 | 3.137 | 4.9652 | 0.81809 | 2.1818 | 868 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1833 | 0.038781 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1205 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.2398 | 0.044625 | 1.555 | 2.569 | 3.3 | 5.68 | 3.403 | 5.8036 | 0.67643 | 2.1968 | 3445 | 36
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1539 | 0.047268 | 1.39 | 2.449 | 3.2 | 5.55 | 3.341 | 6.0122 | 0.92105 | 2.4929 | 2298 | 25
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1539 | 0.046988 | 1.43 | 2.568 | 3.15 | 5.84 | 3.405 | 6.15 | 0.84865 | 2.187 | 9354 | 26
2024 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.4528 | 0.046937 | 0.79 | 1.45 | 1.91 | 3.49 | 2.092 | 3.9988 | 0.73483 | 1.7594 | 4305 | 29
2024 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.4326 | 0.04305 | 1.15 | 1.98 | 2.63 | 4.48 | 2.775 | 4.8188 | 0.84415 | 1.9608 | 47437 | 63
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3453 | 0.046429 | 0.83 | 1.44 | 2.03 | 3.25 | 2.161 | 3.554 | 0.62692 | 1.6361 | 104190 | 163
2024 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.3153 | 0.054981 | 0.96 | 1.883 | 2.32 | 4.16 | 2.4805 | 4.4679 | 0.74667 | 1.9443 | 32107 | 51
2024 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA STAT |  | 3.2653 | 0.053789 | 1.03 | 1.486 | 2.34 | 3.4 | 2.677 | 3.3687 | 0.85244 | 1.3873 | 2665 | 2
2024 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 1.5604 | 0.035804 | 1.59 | 2.604 | 3.58 | 5.63 | 3.7475 | 5.9958 | 1.017 | 2.3196 | 48135 | 62
2024 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 3.2088 | 0.047243 | 0.94 | 2.645 | 2.1 | 5.53 | 2.306 | 5.4009 | 0.62759 | 2.0189 | 1320 | 9
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.1881 | 0.038508 | 1.3 | 1.979 | 2.87 | 4.12 | 2.9765 | 4.2069 | 0.70582 | 1.5961 | 645 | 6
2024 | CALCIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 1.5618 | 0.036646 | 1.455 | 2.527 | 3.16 | 5.26 | 3.2965 | 5.6847 | 0.86977 | 2.0261 | 1905 | 3
2024 | CALCIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | 5-NITRO 5 -METHYL-BAPTA [S,P] |  | 2.2237 | 0.039543 | 1.19 | 2.224 | 2.92 | 4.6 | 3.386 | 4.6906 | 1.0253 | 2.476 | 631 | 9
2024 | CALCIUM [U] | Multichem U 2 | 900121 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 3.524 | 0.065019 | 1.19 | 1.84 | 2.78 | 4.31 | 2.967 | 4.8 | 1.029 | 2.1929 | 11511 | 27
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 2.6591 | 0.053857 | 1.465 | 1.94 | 3.32 | 4.11 | 3.375 | 4.4995 | 0.84469 | 1.8627 | 4516 | 7
2024 | CALCIUM [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 1.5637 | 0.040098 | 1.8 | 3 | 4.47 | 6.88 | 4.539 | 6.818 | 1.329 | 2.8703 | 887 | 8
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.8607 | 0.036346 | 1.39 | 2.101 | 3.14 | 4.69 | 3.2285 | 5.2089 | 0.79988 | 2.3846 | 1292 | 24
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.8491 | 0.026498 | 0.995 | 1.55 | 2.27 | 4.05 | 2.281 | 4.452 | 0.55358 | 1.852 | 1415 | 4
2024 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.8279 | 0.033568 | 0.995 | 1.625 | 2.4 | 4.26 | 2.719 | 4.7665 | 0.97684 | 2.3327 | 5919 | 6
2024 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 2.6291 | 0.04308 | 0.835 | 1.36 | 2.3 | 3.65 | 2.492 | 4.0695 | 1.0205 | 2.3848 | 6002 | 6
2024 | CALCIUM [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 3.153 | 0.064629 | 1.41 | 2.114 | 3.13 | 4.59 | 3.4735 | 4.8401 | 0.98442 | 1.9637 | 10225 | 6
2024 | CALCIUM [U] | Multichem U 2 | 900143 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 3.3574 | 0.067091 | 1.15 | 1.9 | 2.77 | 4.3 | 2.889 | 4.9406 | 0.8518 | 2.4348 | 8554 | 43
2024 | CALCIUM [U] | Multichem U 1 | 900142 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.6512 | 0.041087 | 1.42 | 2.466 | 3.45 | 5.66 | 3.585 | 6.077 | 1.0043 | 2.7649 | 9204 | 44
2024 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 2 URINE |  | 2.6764 | 0.053001 | 1.22 | 1.928 | 2.69 | 3.97 | 2.7985 | 3.9895 | 0.40247 | 1.0782 | 1439 | 2
2024 | CALCIUM [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 3.0061 | 0.055775 | 1.475 | 1.895 | 3.19 | 4.59 | 3.2555 | 5.241 | 0.93216 | 2.5856 | 1243 | 9
2024 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 2 URINE |  | 2.7141 | 0.053143 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 411 | 2
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 2.6465 | 0.050834 | 1.28 | 1.888 | 2.98 | 4.42 | 3.0855 | 4.8608 | 0.87194 | 2.3104 | 46457 | 59
2024 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.7704 | 0.038723 | 1.33 | 3.109 | 2.9 | 6.56 | 3.007 | 7.6051 | 0.9148 | 2.2276 | 1292 | 5
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 2.5688 | 0.047243 | 1.2 | 1.861 | 2.68 | 4.35 | 2.873 | 4.919 | 0.8709 | 2.1155 | 11636 | 56
2024 | CALCIUM [U] | Multichem U 2 | 900121 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 3.5118 | 0.071853 | 1.29 | 1.881 | 2.93 | 4.86 | 3.206 | 4.98 | 0.8285 | 2.3773 | 8685 | 22
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 1.7772 | 0.038334 | 1.66 | 2.35 | 3.76 | 5.17 | 3.71 | 5.5619 | 0.85375 | 2.2199 | 3028 | 11
2024 | CALCIUM [U] | MAS Urine Haut | 25112A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | GEN. 2 URINE STAT |  | 2.9293 | 0.062491 | 1.49 | 2.224 | 3.31 | 5.07 | 3.461 | 5.165 | 0.88733 | 2.2606 | 7595 | 20
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.841 | 0.040897 | 1.46 | 2.27 | 3.42 | 4.99 | 3.5725 | 5.4436 | 0.9581 | 2.5606 | 47032 | 60
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 1.8702 | 0.036684 | 1.46 | 2.013 | 3.2 | 4.24 | 3.3455 | 4.5082 | 0.84301 | 1.9251 | 6848 | 13
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.8766 | 0.039712 | 1.27 | 1.94 | 3.09 | 4.74 | 3.365 | 5.357 | 1.0473 | 2.7229 | 28923 | 51
2024 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97431T | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.8734 | 0.036095 | 1.095 | 2.17 | 2.66 | 4.8 | 2.944 | 5.4275 | 1.0367 | 2.2802 | 2678 | 5
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 1.8896 | 0.042095 | 1.66 | 2.205 | 3.65 | 4.78 | 3.7075 | 5.127 | 0.9265 | 2.0665 | 4823 | 9
2024 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97432T | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 2.6352 | 0.048206 | 0.98 | 2.094 | 2.42 | 4.3 | 2.6245 | 4.689 | 1.0317 | 2.109 | 2463 | 5
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 2.758 | 0.044393 | 1.07 | 1.454 | 2.86 | 3.98 | 2.63 | 4.3564 | 0.28575 | 2.3517 | 190 | 5
2024 | CALCIUM [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 2.1198 | 0.046987 | 1.64 | 2.355 | 3.56 | 5.14 | 3.6595 | 5.358 | 0.8842 | 2.0565 | 10618 | 7
2024 | CALCIUM [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | GEN. 2 URINE STAT |  | 3.0334 | 0.059518 | 1.3 | 1.928 | 3.16 | 4.16 | 3.384 | 4.7856 | 0.87129 | 2.1545 | 6052 | 18
2024 | CALCIUM [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | GEN. 2 URINE STAT |  | 2.8396 | 0.057272 | 1.45 | 2.14 | 3.2 | 4.61 | 3.4475 | 4.8905 | 0.83205 | 1.9162 | 47110 | 46
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 2.6679 | 0.034167 | 0.885 | 1.346 | 2 | 3.57 | 2.124 | 4.2153 | 0.78146 | 1.9463 | 1423 | 4
2024 | CALCIUM [U] | Multichem U 1 | 900142 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 1.6352 | 0.052714 | 1.84 | 3.265 | 4.34 | 7.03 | 4.6405 | 7.4135 | 1.4003 | 3.4743 | 3686 | 23
2024 | CALCIUM [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 3.3613 | 0.079654 | 1.605 | 2.443 | 3.77 | 5.21 | 3.883 | 5.8138 | 1.1701 | 2.5917 | 6845 | 17
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.7284 | 0.037808 | 1.455 | 2.349 | 3.41 | 5.13 | 3.5025 | 5.3614 | 0.97625 | 2.4305 | 34397 | 72
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 2.5331 | 0.048376 | 1.43 | 2.062 | 3.03 | 4.48 | 3.0905 | 4.4995 | 0.71884 | 1.7302 | 4399 | 11
2024 | CALCIUM [U] | MAS Urine Bas | 25111A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.9158 | 0.044338 | 1.595 | 2.29 | 3.54 | 5.29 | 3.774 | 5.906 | 0.97137 | 2.5267 | 7292 | 21
2024 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 2.6996 | 0.04428 | 1.035 | 1.964 | 2.33 | 4.62 | 2.5035 | 4.7246 | 0.60617 | 1.4439 | 1301 | 5
2024 | CALCIUM [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 3.1628 | 0.060642 | 1.37 | 1.885 | 3.13 | 4.26 | 3.271 | 4.7805 | 0.9123 | 2.0853 | 10078 | 15
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 2.6985 | 0.050077 | 1.17 | 1.799 | 2.68 | 4.17 | 2.775 | 4.5759 | 0.8496 | 2.3159 | 14967 | 57
2024 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 2 URINE |  | 1.8633 | 0.042997 | 1.63 | 2.36 | 3.24 | 5.11 | 3.1535 | 4.7749 | 0.47056 | 1.6061 | 1683 | 2
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 1.79 | 0.035547 | 1.59 | 2.128 | 3.35 | 5.11 | 3.14 | 5.5136 | 0.67095 | 1.8263 | 1387 | 8
2024 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 2.5877 | 0.032214 | 1.015 | 1.225 | 2.1 | 2.53 | 1.81 | 2.6235 | 0.26466 | 0.78311 | 318 | 2
2024 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Cobas c703 c503 c303 | GEN. 2 URINE |  | 1.7811 | 0.039258 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 436 | 2
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 2.6451 | 0.047174 | 1.06 | 1.762 | 2.68 | 4.04 | 2.888 | 4.5212 | 0.90895 | 2.3213 | 29096 | 55
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 1.9078 | 0.025767 | 0.89 | 1.559 | 1.86 | 3.22 | 1.9495 | 3.1229 | 0.50926 | 1.1033 | 157 | 4
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 2.7011 | 0.046867 | 1.07 | 1.738 | 2.59 | 3.98 | 2.806 | 4.369 | 0.66161 | 2.1396 | 1371 | 28
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas Integra (France controls) | GEN. 2 URINE STAT |  | 2.5528 | 0.059745 | 1.69 | 2.833 | 3.83 | 5.7 | 3.884 | 5.3817 | 0.42124 | 1.5115 | 428 | 2
2024 | CALCIUM [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.926 | 0.046226 | 1.71 | 2.57 | 3.79 | 5.57 | 3.965 | 5.9464 | 0.99063 | 2.3269 | 49692 | 47
2024 | CALCIUM [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 2.9902 | 0.052902 | 1.205 | 1.935 | 2.89 | 4.43 | 3.2365 | 4.5225 | 0.95329 | 2.5741 | 2737 | 17
2024 | CALCIUM [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.7846 | 0.044635 | 1.61 | 2.53 | 3.67 | 5.9 | 3.979 | 6.5355 | 1.2593 | 2.8301 | 13458 | 32
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 2.5157 | 0.048783 | 1.26 | 1.97 | 2.86 | 4.49 | 3.003 | 4.8924 | 0.88845 | 2.1834 | 34972 | 76
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.8569 | 0.054181 | 2.49 | 2.985 | 5.43 | 6.09 | 5.4505 | 5.9129 | 0.93839 | 2.672 | 369 | 3
2024 | CALCIUM [U] | Multichem U 1 | 900120 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.7914 | 0.043329 | 1.365 | 2.49 | 3.68 | 5.52 | 3.758 | 5.741 | 1.2054 | 2.7383 | 10814 | 26
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 2.6838 | 0.047551 | 1.25 | 1.729 | 2.86 | 3.65 | 3.0655 | 4.09 | 0.9131 | 1.6807 | 6882 | 12
2024 | CALCIUM [U] | Multichem U 2 | 900143 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 3.3366 | 0.079617 | 1.315 | 2.201 | 3.1 | 5.06 | 3.3455 | 5.862 | 1.074 | 2.7772 | 3901 | 25
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 2.7118 | 0.053073 | 1.44 | 1.96 | 3.24 | 4.59 | 3.2245 | 4.9815 | 0.88008 | 2.1433 | 3193 | 12
2024 | CALCIUM [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 1.7803 | 0.048928 | 1.965 | 2.813 | 4.49 | 5.84 | 4.5565 | 6.6367 | 0.99918 | 2.9306 | 6913 | 16
2024 | CALCIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.8004 | 0.022241 | 1.08 | 1.295 | 2.16 | 2.69 | 2.003 | 2.7015 | 0.31787 | 0.68658 | 373 | 2
2024 | CALCIUM [U] | Multichem U 1 | 900120 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 1.7871 | 0.048105 | 1.83 | 2.696 | 4.08 | 6.43 | 4.255 | 6.9404 | 1.1019 | 2.9156 | 8822 | 22
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 1.7382 | 0.036371 | 1.57 | 2.304 | 3.45 | 4.94 | 3.445 | 4.794 | 0.66706 | 1.8433 | 4435 | 11
2024 | CALCIUM [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 2.1235 | 0.045632 | 1.61 | 2.1 | 3.5 | 4.73 | 3.547 | 5.235 | 0.8433 | 2.1095 | 10054 | 15
2024 | CALCIUM [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.9877 | 0.049312 | 1.58 | 2.126 | 3.64 | 5.21 | 3.884 | 6.1323 | 1.1295 | 3.3369 | 6202 | 18
2024 | CALCIUM [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.5554 | 0.038888 | 1.33 | 3.129 | 3.5 | 6.54 | 3.9175 | 6.8836 | 0.94715 | 3.0042 | 1923 | 14
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.7754 | 0.038366 | 1.395 | 2.21 | 3.09 | 5.35 | 3.3195 | 5.8091 | 1.0815 | 2.5739 | 12176 | 59
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.7697 | 0.039442 | 1.345 | 2.258 | 3.27 | 5.02 | 3.501 | 5.446 | 1.013 | 2.5358 | 15092 | 59
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas Integra (France controls) | GEN. 2 URINE STAT |  | 1.7338 | 0.048405 | 2.04 | 3.347 | 4.44 | 6.69 | 4.4205 | 6.0984 | 0.50556 | 1.5533 | 427 | 2
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | GEN. 2 URINE |  | 2.5871 | 0.046467 | 1.415 | 1.745 | 2.97 | 4.12 | 2.8805 | 4.7832 | 0.53007 | 2.1605 | 1437 | 8
2024 | CALCIUM [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 3.3932 | 0.074919 | 1.29 | 2.22 | 3.18 | 5.01 | 3.383 | 5.4955 | 1.029 | 2.5336 | 12672 | 31
2024 | CALCIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Roche instruments | GEN. 2 URINE STAT |  | 2.6676 | 0.078643 | 2.55 | 2.974 | 5.92 | 6.44 | 6.213 | 7.1158 | 1.5735 | 3.9852 | 366 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P743808 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 63.4785 | 6.2096 | 7.67 | 10.024 | 17.32 | 22.69 | 16.595 | 22.1574 | 4.1482 | 8.4676 | 991 | 8
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Negatif | N743803 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 15.5978 | 1.6008 | 8.935 | 10.924 | 17.91 | 22.06 | 18.403 | 22.4779 | 2.1645 | 7.5809 | 277 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N766646 | Cobas c701/ c702 | KIMS |  | 42.1606 | 10.0377 | 9.375 | 16.256 | 19.54 | 35.49 | 22.529 | 37.1512 | 6.7602 | 12.5095 | 411 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Negatif | N803646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 15.1557 | 1.8514 | 9.13 | 12.16 | 20.46 | 27.15 | 22.272 | 28.984 | 6.2987 | 10.6599 | 334 | 4
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N778634 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 34.832 | 4.0798 | 9.74 | 12.004 | 20.53 | 26.1 | 20.711 | 26.4552 | 4.2883 | 11.2402 | 2782 | 12
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N743808 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 34.1074 | 3.8707 | 9.575 | 13.051 | 20.16 | 26.29 | 19.1685 | 25.5539 | 2.8218 | 10.4275 | 2941 | 15
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N824982 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 38.7 | 4.8581 | 10.52 | 11.648 | 22.65 | 24.45 | 21.0835 | 25.5332 | 2.0045 | 14.5962 | 133 | 4
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P824982 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 61.7105 | 6.3461 | 8.52 | 10.095 | 19.53 | 20.81 | 20.2965 | 22.6479 | 5.4513 | 12.605 | 114 | 5
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Positive | P751238 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 63.436 | 6.1009 | 9.87 | 11.133 | 20.03 | 22.45 | 17.0115 | 23.2218 | 1.3543 | 5.1716 | 25 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Negative | N778653 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 35.2593 | 4.2029 | 10.47 | 12.782 | 20.87 | 25.1 | 18.714 | 23.103 | 1.4408 | 3.3299 | 459 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 34.4244 | 4.3522 | 10.33 | 14.32 | 21.93 | 28.67 | 22.93 | 29.4832 | 4.9634 | 10.1545 | 549 | 9
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Positif | P778657 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 25.0922 | 2.2302 | 6.5 | 8.756 | 15.9 | 17.7 | 16.197 | 18.3804 | 4.2861 | 11.3824 | 706 | 5
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Positif | P732506 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 24.615 | 1.9731 | 6.97 | 8.38 | 14.95 | 17.3 | 15.3725 | 16.4655 | 3.7687 | 4.1423 | 206 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Negative | N743792 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 41.4329 | 5.6056 | 11.53 | 17.945 | 22.3 | 36.68 | 23.457 | 34.7495 | 5.7786 | 11.7763 | 149 | 4
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c701/ c702 | KIMS |  | 39.6484 | 4.3624 | 11.27 | 11.294 | 21.91 | 22.55 | 20.397 | 21.085 | 2.6012 | 4.6728 | 91 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Positive | P808356 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 63.2938 | 5.6514 | 7.8 | 7.808 | 16.84 | 17.73 | 16.2885 | 18.0905 | 3.4116 | 5.2312 | 48 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N803643 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 39.7184 | 4.2868 | 9.01 | 12.902 | 18.51 | 25.79 | 19.1585 | 24.0813 | 3.9932 | 8.1303 | 1102 | 12
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P766646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 63.6567 | 5.5021 | 7.515 | 9.721 | 15.68 | 20.37 | 14.9225 | 20.5683 | 2.5984 | 7.3621 | 1687 | 9
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P743808 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 58.5397 | 5.0076 | 7.01 | 8.986 | 14.77 | 18.93 | 14.499 | 18.6108 | 2.5545 | 7.1583 | 2570 | 15
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P803643 | Cobas c701/ c702 | KIMS |  | 59.7326 | 8.4718 | 7.63 | 23.515 | 17.06 | 45.08 | 19.324 | 43.645 | 5.2149 | 10.798 | 288 | 3
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N803643 | Cobas c701/ c702 | KIMS |  | 39.9219 | 8.2885 | 11.18 | 24.26 | 24.11 | 60.56 | 29.5465 | 56.008 | 13.6997 | 16.6379 | 320 | 3
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P743808 | Cobas c701/ c702 | KIMS |  | 64.304 | 6.4493 | 4.62 | 8.924 | 20.93 | 22.22 | 17.584 | 23.5568 | 1.0705 | 14.2505 | 227 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P766646 | Cobas c701/ c702 | KIMS |  | 62.1612 | 9.5098 | 7.61 | 12.152 | 16.28 | 24.97 | 14.498 | 25.6594 | 2.8144 | 5.7543 | 366 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P803643 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 57.6304 | 5.4708 | 6.86 | 10.93 | 14.57 | 21.93 | 14.0785 | 21.3605 | 2.0742 | 6.8064 | 941 | 9
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Positive | P743792 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 65.783 | 7.3155 | 11.35 | 13.502 | 22.4 | 27.48 | 20.947 | 24.8287 | 3.2858 | 7.7317 | 47 | 3
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 64.2401 | 5.7026 | 8.225 | 9.648 | 16.92 | 19.45 | 15.7895 | 21.0238 | 3.3555 | 7.6497 | 444 | 8
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P778634 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 59.1937 | 5.1239 | 7.35 | 9.287 | 14.91 | 20.92 | 14.9395 | 19.1327 | 2.8707 | 6.8458 | 2473 | 12
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 59.2816 | 5.2173 | 7.275 | 8.532 | 15.98 | 17.64 | 16.9125 | 19.1732 | 4.3404 | 7.4572 | 451 | 9
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Positive | P743792 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 60.1667 | 3.9752 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 60 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N743808 | Cobas c701/ c702 | KIMS |  | 39.4921 | 4.4577 | 7.61 | 10.442 | 17.77 | 21.77 | 18.102 | 20.1444 | 5.214 | 13.238 | 254 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Negatif | N732506 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 15.2884 | 1.6573 | 9 | 10.82 | 19.58 | 22.61 | 20.4135 | 22.629 | 5.1861 | 7.2085 | 216 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Negative | N808356 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 39.5685 | 4.5119 | 12.985 | 15.237 | 26.97 | 31.77 | 22.0305 | 26.0829 | 0.59195 | 0.9302 | 54 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N766646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 34.9471 | 3.9434 | 8.935 | 13.871 | 19.23 | 27.62 | 19.7465 | 26.514 | 3.2056 | 8.6403 | 1624 | 10
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c701/ c702 | KIMS |  | 64.6591 | 5.2826 | 8.27 | 8.766 | 16.56 | 17.36 | 14.301 | 15.2722 | 0.8338 | 2.0345 | 88 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P803643 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 63.8333 | 5.6581 | 7.27 | 8.943 | 15.32 | 19.42 | 15.2985 | 19.8679 | 2.8419 | 9.0763 | 1035 | 12
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 39.2929 | 3.8954 | 8.49 | 10.043 | 17.87 | 22.46 | 17.523 | 22.8003 | 3.7467 | 6.1386 | 467 | 8
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Negative | N726631 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 37.559 | 6.0169 | 13.01 | 16.896 | 28.42 | 32.91 | 27.747 | 31.0372 | 6.2778 | 14.7567 | 78 | 3
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Positif | P803646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 24.2129 | 2.3862 | 7.63 | 10.51 | 16.24 | 22.06 | 16.3315 | 26.0188 | 3.1161 | 9.1798 | 287 | 4
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P766646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 59.3601 | 5.6081 | 7.245 | 11.137 | 16.31 | 22.89 | 15.556 | 22.9939 | 3.5478 | 8.053 | 1500 | 10
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Positive | P778653 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 61.293 | 6.4784 | 9.47 | 11.42 | 18.89 | 22.92 | 17.068 | 20.003 | 1.3126 | 2.2586 | 430 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Negative | N743792 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 35.0597 | 3.992 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 67 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Negatif | N778657 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 15.7136 | 1.722 | 8.35 | 10.694 | 18.23 | 22.95 | 19.26 | 24.679 | 6.007 | 12.3089 | 751 | 5
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N824982 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 35.7786 | 3.7206 | 8.22 | 10.625 | 17.76 | 21.98 | 20.145 | 25.762 | 5.5813 | 9.2181 | 140 | 4
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Positif | P743803 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 24.8896 | 2.0733 | 8.295 | 9.136 | 16.53 | 18.96 | 14.813 | 17.7755 | 1.8871 | 4.8724 | 259 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Positif | P824985 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 24.8942 | 2.0217 | 7.99 | 8.318 | 16.18 | 16.68 | 14.186 | 15.3268 | 1.0008 | 2.7167 | 69 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P778634 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 63.5737 | 5.5017 | 7.66 | 9.512 | 15.94 | 19.93 | 15.135 | 20.7746 | 2.5471 | 6.287 | 1650 | 11
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N778634 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 39.7129 | 4.1398 | 8.81 | 11.874 | 18.56 | 24.75 | 18.425 | 24.572 | 3.0193 | 8.8436 | 1705 | 11
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N803643 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 34.3721 | 4.676 | 9.61 | 14.558 | 21.19 | 29.56 | 20.0705 | 30.67 | 5.7522 | 15.6096 | 965 | 8
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Positive | P824982 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 60.7538 | 5.0179 | 7.235 | 10.58 | 14.97 | 20.97 | 15.5895 | 22.0255 | 3.5128 | 8.5825 | 130 | 4
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Positive | P726631 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 61.0913 | 5.9145 | 8.74 | 10.472 | 17.43 | 20.86 | 17.107 | 18.9644 | 2.6755 | 9.5616 | 69 | 3
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N743808 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 38.9013 | 4.7677 | 10.14 | 12.538 | 21.75 | 25.75 | 22.252 | 27.7384 | 5.2511 | 9.0498 | 1030 | 8
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Negatif | N824985 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 15.5253 | 1.4656 | 8.39 | 11.982 | 17.04 | 23.93 | 15.022 | 27.2596 | 1.9769 | 7.6463 | 75 | 2
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Negatif | N761274 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 16.1163 | 1.5436 | 7.59 | 10.834 | 15.59 | 21.46 | 15.469 | 21.2006 | 2.8023 | 7.9891 | 768 | 4
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT 2 Positif | P761274 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 25.2379 | 1.9991 | 6.97 | 8.904 | 14.59 | 17.47 | 14.098 | 18.4636 | 2.3787 | 5.2467 | 754 | 4
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT Clinical Negative | N751238 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 39.9511 | 5.0354 | 10.12 | 11.274 | 21.1 | 23.73 | 19.503 | 25.3022 | 2.4865 | 10.4745 | 174 | 3
2024 | CANNABINOIDES [U] | DAT1 Negative | N766646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 39.4302 | 4.1547 | 8.755 | 12.487 | 18.52 | 24.72 | 18.241 | 23.8309 | 3.3256 | 6.8212 | 1747 | 9
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ONLINE TDM GEN.4 |  | 12.7428 | 0.26959 | 1.34 | 1.535 | 3.4 | 4.26 | 3.796 | 5.106 | 1.8482 | 2.8899 | 187 | 4
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 3.4353 | 0.097726 | 1.395 | 2.525 | 3.5 | 6.27 | 3.471 | 6.7525 | 1.1057 | 2.8921 | 1171 | 13
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 10.2431 | 0.19724 | 1.1 | 1.904 | 2.6 | 4.72 | 2.683 | 4.9988 | 0.67961 | 2.6339 | 2284 | 29
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 3.4994 | 0.078076 | 1.43 | 2.9 | 3.31 | 6.13 | 3.556 | 6.0538 | 0.93316 | 2.4339 | 7110 | 41
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 10.1557 | 0.20786 | 1.17 | 2.582 | 2.89 | 5.77 | 3.065 | 6.311 | 0.86368 | 2.6297 | 7109 | 42
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 9.6183 | 0.35491 | 2.45 | 3.506 | 5.53 | 7.82 | 5.877 | 8.6366 | 1.5435 | 4.1356 | 4354 | 31
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 15.7957 | 0.2426 | 1.57 | 1.958 | 3.15 | 4.09 | 2.811 | 4.3028 | 0.24113 | 1.4364 | 232 | 3
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 9.4198 | 0.33306 | 2.195 | 3.37 | 5.08 | 7.38 | 5.5165 | 7.3812 | 1.3032 | 3.6245 | 3244 | 6
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 13.3034 | 0.35567 | 1.73 | 2.62 | 3.85 | 6 | 3.919 | 6.472 | 0.57148 | 2.7921 | 1209 | 3
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 10.0023 | 0.27887 | 2.11 | 2.715 | 4.67 | 5.58 | 4.8315 | 5.6619 | 1.1989 | 2.2973 | 311 | 4
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 15.2243 | 0.28357 | 1.145 | 1.615 | 2.9 | 4.33 | 3.026 | 4.393 | 0.91915 | 2.679 | 140 | 4
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 14.2846 | 0.31912 | 1.49 | 2.3 | 3.51 | 4.91 | 3.4805 | 4.9969 | 0.96927 | 2.0489 | 2169 | 22
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 3.4123 | 0.22094 | 5.47 | 7.27 | 11.72 | 14.91 | 11.724 | 15.953 | 2.326 | 6.0385 | 2177 | 16
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 3.413 | 0.17312 | 4.28 | 5.08 | 9.25 | 11.34 | 9.345 | 12.7036 | 2.2804 | 4.8064 | 1155 | 6
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 9.9625 | 0.39345 | 2.41 | 3.412 | 5.64 | 7.4 | 5.593 | 8.5542 | 1.9253 | 4.0152 | 1888 | 15
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 10.1652 | 0.32884 | 2.22 | 3.35 | 5.02 | 7.33 | 5.176 | 8.2326 | 1.3209 | 3.3996 | 11500 | 58
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ONLINE TDM GEN.4 |  | 8.7109 | 0.15224 | 1.06 | 1.888 | 2.3 | 4.05 | 2.404 | 4.3124 | 1.0892 | 1.9654 | 491 | 6
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 15.6151 | 0.52412 | 1.76 | 3.07 | 4.54 | 7.27 | 4.989 | 7.8918 | 1.8121 | 4.6307 | 1168 | 13
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 15.7571 | 0.48435 | 2.18 | 3.49 | 4.67 | 7.58 | 4.463 | 8.4292 | 1.0123 | 2.9475 | 240 | 4
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 3.3695 | 0.21442 | 5.52 | 7.04 | 11.66 | 14.53 | 11.425 | 15.6122 | 2.2241 | 5.5432 | 4765 | 31
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 14.7221 | 0.3785 | 2.05 | 3.95 | 4.16 | 8.11 | 4.594 | 7.5206 | 1.1324 | 2.0041 | 849 | 6
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ONLINE TDM GEN.4 |  | 3.9063 | 0.12839 | 1.645 | 3.64 | 3.77 | 7.68 | 4.146 | 8.6102 | 1.274 | 3.4595 | 622 | 7
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 3.971 | 0.096641 | 1.455 | 2.361 | 3.65 | 4.91 | 3.89 | 5.0232 | 1.0344 | 2.4129 | 418 | 7
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 9.8598 | 0.24261 | 1.16 | 2.19 | 2.86 | 5.04 | 2.993 | 5.4852 | 0.89879 | 3.0577 | 1183 | 13
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 15.8503 | 0.32181 | 1.24 | 2.312 | 3 | 5.11 | 3.149 | 5.56 | 1.0082 | 2.4995 | 2222 | 28
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 3.4157 | 0.072956 | 1.38 | 2.354 | 3.29 | 6.06 | 3.5185 | 6.5154 | 0.99437 | 2.6149 | 2393 | 29
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 10.1971 | 0.29177 | 1.28 | 3.37 | 3.34 | 8.29 | 3.539 | 8.877 | 1.7446 | 2.8525 | 348 | 8
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 15.7789 | 0.32404 | 1.33 | 2.39 | 3.02 | 5.35 | 3.023 | 5.5444 | 0.78596 | 2.4116 | 5872 | 40
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 4.9739 | 0.12256 | 1.97 | 3.323 | 4.15 | 7.66 | 3.819 | 8.1067 | 0.83787 | 2.4188 | 278 | 5
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 3.3289 | 0.080855 | 1.68 | 2.71 | 3.72 | 6.02 | 4.096 | 6.2868 | 1.1499 | 2.846 | 2827 | 23
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 9.4048 | 0.15293 | 1.13 | 1.95 | 2.47 | 4.23 | 2.562 | 4.611 | 0.77168 | 1.6432 | 2731 | 23
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 3.5222 | 0.17544 | 3.72 | 5.166 | 8.26 | 11.16 | 8.472 | 12.0808 | 1.9847 | 4.9678 | 12448 | 63
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 5.0497 | 0.19714 | 2.97 | 4.02 | 6.29 | 8.77 | 6.546 | 9.3432 | 1.3914 | 3.4807 | 3535 | 6
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 3.5023 | 0.19984 | 4.775 | 6.055 | 10.39 | 12.72 | 9.9115 | 13.128 | 1.6923 | 5.1033 | 640 | 3
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 10.1463 | 0.3376 | 2.48 | 3.666 | 5.16 | 8.87 | 5.226 | 9.3204 | 1.0745 | 2.9242 | 3151 | 8
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 3.9545 | 0.10243 | 1.93 | 2.447 | 4.15 | 5.16 | 3.953 | 5.4454 | 0.57264 | 1.5391 | 961 | 2
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 9.3415 | 0.25884 | 1.385 | 2.408 | 3.46 | 5.06 | 3.251 | 5.1753 | 0.35035 | 1.5231 | 945 | 2
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 3.3981 | 0.09323 | 1.465 | 2.784 | 3.76 | 6.33 | 3.8495 | 6.4941 | 1.323 | 3.3127 | 798 | 13
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 9.8065 | 0.25556 | 1.13 | 2.26 | 2.49 | 5.12 | 2.8715 | 5.6442 | 1.2723 | 2.403 | 805 | 13
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 9.8965 | 0.13202 | 1.02 | 1.39 | 2.08 | 3.71 | 2.1115 | 4.3289 | 0.60546 | 1.1578 | 403 | 4
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 8.7498 | 0.30971 | 2.51 | 3.356 | 5.86 | 8.03 | 5.76 | 9.4466 | 1.5733 | 4.293 | 724 | 7
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 3.5332 | 0.058935 | 1.275 | 1.862 | 2.94 | 3.74 | 3.0615 | 3.8225 | 0.66717 | 1.8946 | 392 | 4
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 9.4871 | 0.28443 | 2.58 | 3.6 | 5.23 | 7.87 | 5.006 | 8.4935 | 1.3901 | 2.555 | 1143 | 6
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 10.233 | 0.34363 | 2.29 | 3.442 | 5.13 | 7.25 | 5.4 | 7.7182 | 1.4045 | 2.9287 | 5287 | 30
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 15.8311 | 0.68247 | 3.47 | 5.915 | 7.03 | 12.05 | 6.802 | 13.6051 | 1.4756 | 4.3452 | 228 | 3
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 3.5 | 0.16164 | 3.695 | 4.816 | 7.9 | 10.66 | 8.374 | 9.5201 | 1.4483 | 3.1106 | 311 | 4
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 15.7935 | 0.55317 | 2.935 | 3.95 | 6.1 | 8.57 | 5.8015 | 8.3075 | 1.1777 | 2.2876 | 2974 | 8
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 15.63 | 0.65143 | 1.76 | 2.86 | 5.04 | 7.25 | 5.556 | 8.345 | 2.3969 | 4.6582 | 1524 | 12
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 3.4507 | 0.075532 | 1.605 | 3.005 | 3.94 | 7.36 | 4.195 | 7.9216 | 1.192 | 3.3451 | 340 | 8
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 15.9456 | 0.35875 | 1.585 | 2.685 | 3.45 | 5.71 | 3.8335 | 6.329 | 1.2959 | 3.5661 | 342 | 8
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 15.4097 | 0.57717 | 1.42 | 3.507 | 3.11 | 7.8 | 3.402 | 7.938 | 0.91533 | 3.27 | 494 | 12
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 3.4092 | 0.17849 | 3.73 | 5.836 | 8.11 | 11.99 | 8.4655 | 12.3325 | 1.8872 | 4.815 | 5958 | 33
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 9.3555 | 0.19974 | 1.37 | 2.572 | 3.47 | 5.78 | 3.866 | 6.1124 | 1.2865 | 2.6453 | 296 | 6
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 3.5549 | 0.15294 | 3.04 | 4.886 | 6.66 | 10.43 | 6.865 | 10.6708 | 1.7972 | 3.2777 | 3081 | 8
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 8.9472 | 0.15973 | 1.16 | 1.44 | 2.66 | 4.12 | 2.908 | 4.992 | 0.74226 | 2.7675 | 566 | 7
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ONLINE TDM GEN.4 |  | 13.176 | 0.39929 | 1.43 | 2.054 | 3.77 | 5.12 | 3.977 | 5.7724 | 1.1317 | 3.3147 | 1664 | 8
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 3.8253 | 0.22526 | 4.94 | 6.054 | 10.4 | 12.69 | 9.706 | 12.7916 | 1.6701 | 6.8654 | 1007 | 7
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 14.7901 | 0.46079 | 1.85 | 2.878 | 4.58 | 7.36 | 4.975 | 8.405 | 1.9608 | 3.8919 | 2548 | 23
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 5.1953 | 0.11133 | 1.56 | 2.854 | 3.53 | 6.13 | 3.6325 | 6.275 | 0.7371 | 2.0761 | 5346 | 19
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ONLINE TDM GEN.4 |  | 9.3824 | 0.27138 | 1.245 | 2.268 | 2.61 | 5.12 | 2.972 | 5.6004 | 0.83074 | 2.416 | 1726 | 9
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 9.7598 | 0.19925 | 1.37 | 2.31 | 3.03 | 5.06 | 3.121 | 5.2662 | 0.65 | 2.0344 | 5434 | 19
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 15.9016 | 0.42768 | 1.82 | 2.618 | 4.12 | 6.03 | 4.3655 | 6.8442 | 1.3795 | 3.1993 | 11092 | 61
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 12.7064 | 0.26937 | 1.18 | 1.908 | 3.51 | 4.62 | 4.002 | 5.3412 | 1.153 | 3.2922 | 389 | 5
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 13.6133 | 0.28935 | 1.325 | 2.727 | 3.28 | 5.69 | 3.53 | 5.3757 | 0.90004 | 2.3843 | 2911 | 15
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 12.735 | 0.38806 | 2.2 | 2.308 | 5.07 | 5.59 | 5.789 | 6.7218 | 2.7972 | 3.6136 | 325 | 4
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 3.3462 | 0.086508 | 1.63 | 2.398 | 4.06 | 5.86 | 4.11 | 6.3694 | 1.2372 | 3.7814 | 1424 | 15
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ONLINE TDM GEN.4 |  | 5.0624 | 0.17058 | 1.96 | 2.784 | 4.98 | 6.78 | 5.214 | 7.6001 | 1.2006 | 3.9538 | 2100 | 8
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 10.1225 | 0.3056 | 2.74 | 3.58 | 5.65 | 7.41 | 5.722 | 7.606 | 0.77912 | 2.525 | 671 | 3
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 9.5566 | 0.22555 | 1.28 | 1.858 | 3.02 | 4.93 | 3.166 | 5.6954 | 1.2238 | 3.1147 | 1338 | 15
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 14.5604 | 0.43779 | 1.64 | 2.582 | 4.01 | 6.11 | 4.13 | 6.6804 | 1.4877 | 3.0574 | 1397 | 15
2024 | CARBAMAZEPINE [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM GEN.4 |  | 15.8726 | 0.4592 | 1.81 | 2.734 | 4.23 | 7.11 | 4.56 | 7.6598 | 1.5384 | 3.33 | 4948 | 31
2024 | CEA [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS CEA |  | 14.4528 | 0.70262 | 2.19 | 4.09 | 5.73 | 9.86 | 6.204 | 11.1147 | 2.069 | 5.3805 | 16844 | 54
2024 | CEA [S] | Biorad Tumor Marker Plus 1 | 74631 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 2.8826 | 0.27673 | 12.18 | 22.521 | 23.91 | 43.43 | 21.185 | 37.9459 | 1.3842 | 4.0282 | 73 | 2
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA | 690208 | 4.9595 | 0.17217 | 2.91 | 3.907 | 5.89 | 7.8 | 5.33 | 6.8449 | 0.60621 | 1.0134 | 129 | 2
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA | 749425 | 4.8034 | 0.24962 | 2.93 | 5.504 | 6.66 | 11 | 6.531 | 12.0974 | 1.5891 | 3.6021 | 372 | 5
2024 | CEA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 4.6002 | 0.16983 | 2.595 | 4.008 | 5.6 | 8.55 | 5.6285 | 9.572 | 1.392 | 3.8139 | 540 | 7
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 4.7659 | 0.25352 | 2.735 | 4.97 | 6.95 | 12.88 | 7.6685 | 14.1285 | 2.8361 | 7.9471 | 1386 | 20
2024 | CEA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA |  | 4.539 | 0.15434 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 39 | 2
2024 | CEA [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS CEA |  | 38.3916 | 1.7108 | 2.05 | 4.174 | 5.33 | 9.46 | 5.791 | 9.804 | 1.9449 | 4.8133 | 10704 | 39
2024 | CEA [S] | InteliQ Tumor Marker 1 | 94951T | Roche instruments | ELECSYS CEA |  | 2.4801 | 0.1147 | 2.345 | 4.854 | 6.57 | 9.86 | 7.382 | 10.057 | 2.7804 | 4.6732 | 719 | 4
2024 | CEA [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS CEA |  | 2.3828 | 0.13595 | 2.58 | 4.395 | 6.92 | 11.45 | 7.712 | 12.8106 | 2.8047 | 7.1646 | 20802 | 64
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 57.1473 | 2.4391 | 2.24 | 2.414 | 5.6 | 7.65 | 6.328 | 9.0248 | 4.2001 | 5.256 | 55 | 3
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA |  | 50.904 | 1.6185 | 2.18 | 3.464 | 5.27 | 7.7 | 5.522 | 7.7246 | 1.1099 | 3.9862 | 523 | 3
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA |  | 48.8034 | 3.5181 | 5.09 | 7.578 | 10.2 | 15.19 | 8.5495 | 12.5907 | 0.14416 | 0.21005 | 29 | 2
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA |  | 50.4955 | 2.7416 | 3.14 | 7.908 | 6.52 | 17.3 | 7.039 | 17.2348 | 1.8527 | 4.2681 | 47 | 4
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA |  | 47.3275 | 3.1224 | 4.065 | 4.797 | 13 | 18.02 | 14.664 | 20.348 | 7.948 | 12.4225 | 28 | 2
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA |  | 4.903 | 0.28723 | 2.92 | 5.48 | 7.75 | 13.6 | 8.771 | 14.947 | 3.4013 | 8.4631 | 1321 | 27
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 739739 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 47.1048 | 2.5204 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21 | 2
2024 | CEA [S] | Biorad Tumor Marker Plus 2 | 74632 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 19.0411 | 0.53094 | 20.48 | 32.959 | 39.05 | 61.12 | 36.166 | 55.3689 | 2.3649 | 6.4161 | 73 | 2
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 50.5756 | 3.0594 | 3.685 | 6.892 | 10.18 | 16.04 | 11.1235 | 18.7516 | 5.5892 | 9.6549 | 480 | 4
2024 | CEA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 4.6461 | 0.18421 | 2.45 | 4.094 | 5.87 | 9.28 | 6.096 | 11.141 | 2.0208 | 4.0415 | 1306 | 18
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA |  | 4.5428 | 0.23362 | 2.845 | 4.946 | 7.15 | 11.93 | 7.905 | 13.2194 | 2.7775 | 6.6688 | 13061 | 143
2024 | CEA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 51.5273 | 2.2455 | 2.175 | 4.797 | 5.7 | 9.66 | 5.698 | 8.7197 | 0.7403 | 3.5962 | 77 | 3
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA | 690192 | 4.7726 | 0.13694 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19 | 2
2024 | CEA [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS CEA |  | 46.6939 | 1.513 | 1.86 | 2.16 | 4.22 | 6.7 | 4.545 | 7.8799 | 1.4913 | 4.9611 | 311 | 5
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA |  | 4.7015 | 0.37685 | 2.965 | 5.982 | 10.42 | 17.49 | 11.614 | 18.5337 | 5.6814 | 12.5386 | 833 | 26
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA |  | 47.1793 | 3.3576 | 2.98 | 5.434 | 9.01 | 16.45 | 9.527 | 18.4468 | 3.8016 | 10.3282 | 830 | 24
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA |  | 46.4899 | 2.0127 | 2.52 | 4.091 | 6.17 | 9.59 | 6.609 | 10.5362 | 1.9909 | 5.1456 | 29152 | 123
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA |  | 4.9568 | 0.18034 | 2.67 | 3.135 | 5.7 | 8.96 | 5.698 | 10.1675 | 1.0677 | 4.831 | 532 | 3
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA |  | 4.5493 | 0.21265 | 3.04 | 5.38 | 7.52 | 12.52 | 7.116 | 14.0369 | 1.4381 | 5.5608 | 187 | 9
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA |  | 5.1078 | 0.27782 | 2.58 | 4.884 | 6.85 | 11.92 | 8.162 | 13.2484 | 3.7917 | 5.2291 | 49 | 4
2024 | CEA [S] | InteliQ Tumor Marker 3 | 94953T | Roche instruments | ELECSYS CEA |  | 58.0866 | 1.7312 | 2.11 | 3.13 | 4.85 | 6.43 | 4.541 | 6.6295 | 1.2471 | 2.3767 | 411 | 3
2024 | CEA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 52.0863 | 1.9482 | 2.33 | 3.734 | 5.39 | 8.63 | 5.404 | 8.9893 | 1.3539 | 4.5251 | 1363 | 18
2024 | CEA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA |  | 48.7308 | 1.8194 | 3.11 | 3.39 | 6.69 | 7.03 | 7.636 | 7.9904 | 2.4925 | 2.6013 | 169 | 2
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA |  | 4.8343 | 0.30021 | 3.495 | 6.155 | 8.02 | 13.79 | 8.868 | 14.3945 | 2.8493 | 6.9827 | 463 | 6
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA |  | 48.1499 | 2.4399 | 2.575 | 5.105 | 7.05 | 12.97 | 8.1005 | 14.3 | 2.8997 | 7.0377 | 1308 | 28
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA | 749425 | 46.6402 | 1.8816 | 2.22 | 5.316 | 5.48 | 10.59 | 5.311 | 10.2032 | 1.1057 | 3.7183 | 366 | 5
2024 | CEA [S] | Biorad Tumor Marker Plus 3 | 74633 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 58.5423 | 1.4831 | 21.81 | 34.729 | 41.57 | 63.65 | 39.3835 | 58.6282 | 3.3914 | 7.6463 | 71 | 2
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 5.652 | 0.25203 | 2.47 | 2.636 | 5.82 | 7.98 | 6.926 | 8.9268 | 2.835 | 6.1674 | 55 | 3
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA |  | 45.3236 | 2.8391 | 3.36 | 5.56 | 7.97 | 13.46 | 8.796 | 14.387 | 2.9893 | 6.6538 | 426 | 6
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA | 690192 | 4.68 | 0.3463 | 3.72 | 5.066 | 8.93 | 12.54 | 9.06 | 13.5782 | 3.0641 | 8.0043 | 39 | 3
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA |  | 4.6824 | 0.22989 | 2.74 | 4.454 | 6.74 | 10.68 | 7.413 | 11.649 | 2.543 | 5.9723 | 29118 | 123
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 48.1895 | 2.8237 | 2.55 | 4.53 | 6.48 | 13.25 | 6.902 | 14.486 | 2.5646 | 8.2212 | 1377 | 20
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 51.0872 | 1.984 | 2.33 | 3.921 | 5.55 | 9.14 | 5.989 | 10.045 | 1.8483 | 4.8283 | 101276 | 290
2024 | CEA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 4.554 | 0.20598 | 2.76 | 4.592 | 5.92 | 9.32 | 6.372 | 8.4879 | 1.2327 | 1.9775 | 85 | 3
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA |  | 4.8744 | 0.19576 | 3.855 | 4.035 | 8.08 | 8.72 | 8.0045 | 9.0145 | 1.6345 | 2.3524 | 32 | 2
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA |  | 45.0673 | 2.5631 | 2.25 | 5.352 | 6.83 | 12.42 | 7.617 | 13.9949 | 2.7726 | 7.8637 | 173 | 9
2024 | CEA [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS CEA |  | 2.1218 | 0.11748 | 2.36 | 3.215 | 6.57 | 11.82 | 7.673 | 13.2011 | 3.5637 | 8.8919 | 865 | 15
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 4.5753 | 0.21661 | 2.635 | 4.522 | 6.57 | 10.6 | 7.024 | 11.701 | 2.2508 | 5.7271 | 36849 | 270
2024 | CEA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA |  | 48.2753 | 2.8123 | 2.6 | 7.908 | 13.26 | 17.43 | 14.214 | 17.8572 | 3.5563 | 8.7599 | 79 | 2
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA | 690192 | 46.9942 | 2.5664 | 2.76 | 3.477 | 6.84 | 9.24 | 6.4395 | 10.7682 | 1.9323 | 6.2222 | 43 | 3
2024 | CEA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA |  | 4.6173 | 0.27546 | 4.32 | 10.658 | 14.61 | 21.81 | 15.544 | 24.0078 | 6.0854 | 9.7955 | 98 | 2
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA |  | 46.7158 | 1.9379 | 2.495 | 4.38 | 6.04 | 10.11 | 6.5435 | 11.0195 | 2.0399 | 5.4268 | 13362 | 144
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 4.8565 | 0.19658 | 2.48 | 4.11 | 5.83 | 9.41 | 6.1825 | 10.4024 | 1.8291 | 4.7871 | 101149 | 289
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA |  | 47.8183 | 2.1485 | 1.83 | 2.054 | 5.16 | 7.15 | 6.071 | 8.1606 | 3.046 | 5.5063 | 76 | 4
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 739738 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 5.0595 | 0.11796 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21 | 2
2024 | CEA [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS CEA |  | 12.7505 | 0.35196 | 2.235 | 3.244 | 4.72 | 7.99 | 4.6435 | 8.3864 | 1.0706 | 3.6094 | 775 | 13
2024 | CEA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 52.9363 | 1.9312 | 2.595 | 3.455 | 5.4 | 8.01 | 5.168 | 8.5515 | 1.1758 | 3.5394 | 542 | 7
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CEA |  | 4.8648 | 0.25081 | 3.415 | 3.507 | 10 | 12.57 | 11.156 | 14.3424 | 5.5149 | 8.5474 | 33 | 2
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 49.1179 | 1.9523 | 2.34 | 4.109 | 5.65 | 9.37 | 6.089 | 10.4693 | 1.887 | 5.0181 | 37038 | 270
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CEA |  | 4.7018 | 0.25756 | 3.42 | 5.64 | 8.62 | 14.24 | 9.675 | 17.0454 | 5.1345 | 7.7019 | 480 | 4
2024 | CEA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CEA |  | 4.7233 | 0.17179 | 1.9 | 2.132 | 5.41 | 5.7 | 6.307 | 6.4614 | 3.3568 | 4.4728 | 57 | 3
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 29.2937 | 0.81099 | 1.57 | 2.76 | 4 | 6.86 | 4.479 | 8.063 | 1.9029 | 4.3959 | 2099 | 8
2024 | CERULOPLASMIN [S] | Liquichek Immunology Control | 85743 | BIO-RAD | IMM.TURB.VER.2 [S,P] |  | 38.2419 | 1.3625 | 11.04 | 17.68 | 21.4 | 34.15 | 20.345 | 32.8074 | 2.1242 | 3.6315 | 31 | 2
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 28.4406 | 0.67156 | 1.59 | 1.981 | 3.61 | 5.42 | 3.775 | 6.5377 | 1.2245 | 3.4358 | 1975 | 8
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMM.TURB.VER.2 [S,P] |  | 16.911 | 0.28063 | 1.16 | 2.8 | 2.56 | 5.81 | 2.662 | 5.0692 | 0.60386 | 1.2734 | 1041 | 3
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 16.1989 | 0.36946 | 2.93 | 3.238 | 2.86 | 6.62 | 2.933 | 6.7686 | 0.62112 | 1.6055 | 450 | 3
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 16.5466 | 0.48857 | 1.57 | 4.05 | 3.39 | 8.12 | 3.693 | 8.3931 | 0.94868 | 1.7674 | 316 | 2
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.TURB.VER.2 [S,P] |  | 28.8114 | 0.34455 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 79 | 2
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.TURB.VER.2 [S,P] |  | 28.2508 | 0.53913 | 0.955 | 1.685 | 2.57 | 5.07 | 2.766 | 5.891 | 1.1768 | 3.3014 | 783 | 6
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PMT_Multichem_P_V1_0 | 900116 | Roche instruments | IMM.TURB.VER.2 [S,P] |  | 49.6574 | 1.7651 | 2.13 | 4.426 | 4.55 | 9.31 | 5.22 | 9.014 | 0.87818 | 2.182 | 155 | 2
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 16.0678 | 0.56714 | 2.015 | 3.613 | 4.2 | 10.21 | 4.394 | 10.8085 | 1.5179 | 6.0714 | 742 | 11
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 27.6422 | 1.0883 | 2.675 | 4.28 | 5.6 | 12.98 | 5.4155 | 14.1902 | 1.3373 | 10.5903 | 967 | 2
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.TURB.VER.2 [S,P] |  | 18.1827 | 0.31616 | 1.03 | 1.927 | 2.77 | 4.29 | 2.938 | 4.3407 | 1.0725 | 2.6771 | 939 | 7
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 29.3804 | 0.58687 | 1.94 | 2.556 | 3.93 | 5.21 | 3.587 | 4.7792 | 0.40229 | 0.79384 | 474 | 3
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 17.8958 | 0.45356 | 1.77 | 2.696 | 4 | 6.37 | 4.212 | 7.1256 | 1.2072 | 3.5089 | 5142 | 14
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.TURB.VER.2 [S,P] |  | 28.4568 | 0.28779 | 0.81 | 1.026 | 2.2 | 2.61 | 2.461 | 2.8781 | 0.92131 | 1.8777 | 331 | 2
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 19.2024 | 0.51072 | 2.33 | 3.199 | 4.68 | 6.55 | 4.7215 | 6.6541 | 1.1874 | 1.4063 | 167 | 3
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMM.TURB.VER.2 [S,P] |  | 22.4111 | 0.30481 | 1.18 | 1.42 | 2.37 | 2.85 | 2.161 | 2.4885 | 0.2092 | 0.35192 | 90 | 2
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.TURB.VER.2 [S,P] |  | 17.6387 | 0.3191 | 0.905 | 0.951 | 2 | 2.26 | 1.9695 | 2.6119 | 0.40674 | 1.2275 | 106 | 2
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 29.2534 | 0.64706 | 1.62 | 2.03 | 3.58 | 5.16 | 3.705 | 5.627 | 0.88967 | 2.4432 | 3191 | 8
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 23.075 | 0.21876 |  |  | 1.28 | 2.01 | 1.12 | 1.756 | 0.21668 | 0.30336 | 8 | 2
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMM.TURB.VER.2 [S,P] |  | 19.6672 | 0.27383 | 1.145 | 3.074 | 2.44 | 6.14 | 2.4245 | 5.437 | 0.51987 | 0.9926 | 1192 | 3
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMM.TURB.VER.2 [S,P] |  | 29.6304 | 0.49347 | 1.09 | 3.09 | 2.18 | 6.26 | 1.961 | 5.745 | 0.27721 | 1.1011 | 533 | 3
2024 | CERULOPLASMIN [S] | Liquichek Immunology Control | 85741 | BIO-RAD | IMM.TURB.VER.2 [S,P] |  | 15.3865 | 0.26891 | 6.915 | 9.903 | 13.71 | 19.54 | 12.802 | 17.966 | 1.3839 | 1.6234 | 37 | 2
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 17.3978 | 0.56406 | 1.65 | 3.058 | 4.08 | 8.25 | 4.256 | 8.824 | 1.5473 | 5.1182 | 1470 | 8
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 15.3894 | 0.48869 | 3.18 | 3.268 | 5.9 | 6.6 | 5.018 | 5.796 | 0.36129 | 1.0101 | 226 | 2
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMM.TURB.VER.2 [S,P] |  | 16.1989 | 0.2405 | 1.16 | 1.466 | 2.49 | 3.09 | 2.5925 | 3.1943 | 0.88631 | 1.215 | 89 | 2
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMM.TURB.VER.2 [S,P] |  | 28.1874 | 0.40875 | 1.35 | 1.525 | 2.72 | 3.07 | 2.4935 | 2.7837 | 0.23311 | 0.3227 | 95 | 2
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 27.679 | 1.013 | 1.815 | 2.727 | 5.25 | 8.06 | 5.752 | 9.4509 | 2.7897 | 6.0605 | 525 | 7
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 28.0944 | 0.55352 | 1.36 | 1.476 | 3.23 | 4.14 | 3.738 | 4.9626 | 1.4795 | 2.5974 | 289 | 2
2024 | CERULOPLASMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 16.9965 | 0.72878 | 2.83 | 4.217 | 6.15 | 13.27 | 6.1555 | 14.1067 | 0.96616 | 9.4587 | 1171 | 3
2024 | CHAGAS [S] | PC CHAGAS 2 | 735826 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CHAGAS (09015582) |  | 3.9889 | 0.49332 | 10.51 | 11.395 | 22.85 | 24.66 | 19.9525 | 26.0515 | 3.2286 | 7.5107 | 157 | 3
2024 | CHAGAS [S] | PC CHAGAS 2 | 735826 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CHAGAS |  | 3.7857 | 0.19575 | 4.21 | 6.234 | 10.86 | 13.5 | 10.917 | 14.9621 | 3.4043 | 7.1709 | 161 | 2
2024 | CHAGAS [S] | PC CHAGAS 2 | 619066 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CHAGAS |  | 3.7858 | 0.26943 | 4.48 | 7.742 | 10.1 | 16.9 | 10.0785 | 17.2929 | 2.9899 | 8.3772 | 806 | 5
2024 | CHAGAS [S] | PC CHAGAS 2 | 619066 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CHAGAS (09015582) |  | 3.925 | 0.37047 | 6.3 | 10.112 | 14.62 | 22.79 | 13.977 | 24.0798 | 4.1133 | 10.8079 | 804 | 4
2024 | CHAGAS [S] | PC CHAGAS 1 | 735825 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CHAGAS |  | 0.11471 | 0.009549 | 5.28 | 8.277 | 10.46 | 24.49 | 9.9205 | 28.4382 | 2.3877 | 14.7733 | 160 | 2
2024 | CHAGAS [S] | PC CHAGAS 1 | 619065 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CHAGAS |  | 0.12876 | 0.014587 | 2.8 | 13.044 | 10.87 | 37.9 | 11.191 | 32.4378 | 3.3333 | 14.6538 | 988 | 5
2024 | CHAGAS [S] | PC CHAGAS 1 | 619065 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CHAGAS (09015582) |  | 0.1262 | 0.008086 | 2.74 | 4.869 | 7.13 | 13.62 | 8.849 | 15.9042 | 3.6087 | 8.2425 | 906 | 4
2024 | CHAGAS [S] | PC CHAGAS 1 | 735825 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CHAGAS (09015582) |  | 0.12261 | 0.005064 | 2.335 | 3.04 | 6.11 | 7.34 | 7.0415 | 8.346 | 3.2008 | 3.9889 | 161 | 3
2024 | CHLORIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 95.7329 | 0.8637 | 0.75 | 1.036 | 1.62 | 2.14 | 1.559 | 2.1405 | 0.28448 | 0.60313 | 3884 | 3
2024 | CHLORIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 96.9183 | 0.88101 | 0.63 | 1.194 | 1.38 | 2.62 | 1.4995 | 2.828 | 0.29075 | 0.9771 | 1614 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 104.2048 | 1.6364 | 1.12 | 1.76 | 2.54 | 3.81 | 2.58 | 3.8912 | 0.57481 | 1.6855 | 13530 | 23
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. PLASMA |  | 83.583 | 1.8448 | 1.68 | 2.446 | 3.61 | 4.97 | 3.772 | 4.7326 | 1.0193 | 1.5484 | 405 | 6
2024 | CHLORIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 71.6903 | 0.86686 | 0.85 | 1.562 | 1.92 | 3.68 | 1.9565 | 4.1805 | 0.51742 | 1.5512 | 2701 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 120.2887 | 0.8432 | 0.495 | 1.336 | 1.17 | 2.94 | 1.2655 | 3.028 | 0.35423 | 0.65668 | 2786 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 82.2218 | 1.9659 | 1.76 | 2.71 | 3.85 | 5.68 | 3.995 | 5.7489 | 0.95446 | 2.0661 | 500 | 6
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S] |  | 83.5257 | 1.4205 | 0.825 | 1.828 | 1.81 | 3.89 | 1.9315 | 4.0345 | 0.23406 | 1.0757 | 327 | 5
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. PLASMA |  | 83.5848 | 1.4155 | 0.81 | 1.028 | 1.66 | 2.18 | 1.591 | 2.2668 | 0.24684 | 0.77318 | 277 | 5
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 101.399 | 1.8357 | 1.03 | 1.863 | 2.57 | 4.06 | 2.9405 | 4.3951 | 0.91853 | 1.9867 | 10574 | 10
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 86.3019 | 1.766 | 1.235 | 1.929 | 2.98 | 4.39 | 3.294 | 4.831 | 1.1577 | 2.3148 | 3209 | 28
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 104.5813 | 2.621 | 1.675 | 3.29 | 4.3 | 6.66 | 4.585 | 6.5701 | 1.1912 | 2.1294 | 227 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 94.6629 | 1.1459 | 0.755 | 1.267 | 1.66 | 2.81 | 1.7875 | 2.9266 | 0.51366 | 1.1048 | 9946 | 50
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 85.5027 | 2.4015 | 1.92 | 2.846 | 4.46 | 6.37 | 4.911 | 6.5786 | 1.6661 | 3.9014 | 692 | 9
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 82.8624 | 1.9193 | 1.765 | 2.755 | 3.61 | 5.72 | 3.9905 | 6.1255 | 1.3509 | 1.8689 | 149 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 86.029 | 1.6188 | 1.13 | 2.038 | 2.74 | 4.51 | 2.882 | 4.9076 | 0.87069 | 2.2586 | 36191 | 166
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 82.8057 | 1.2412 | 1.26 | 6.28 | 2.53 | 12.62 | 2.663 | 10.72 | 0.6377 | 1.5887 | 1445 | 3
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 83.9541 | 1.4754 | 1.17 | 1.77 | 2.69 | 3.94 | 2.837 | 4.2988 | 0.80662 | 1.9542 | 159628 | 100
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 82.8747 | 1.6551 | 1.38 | 1.952 | 3.3 | 4.17 | 3.758 | 4.6872 | 1.1556 | 2.3728 | 1603 | 4
2024 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 100.8284 | 1.1311 | 0.82 | 1.378 | 1.83 | 2.93 | 1.873 | 3.064 | 0.4149 | 1.269 | 3191 | 17
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 82.343 | 2.0285 | 2.02 | 6.808 | 4.36 | 14.31 | 3.824 | 13.879 | 0.83565 | 4.1559 | 228 | 3
2024 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 114.3525 | 1.3099 | 0.77 | 1.391 | 1.67 | 2.95 | 1.732 | 3.117 | 0.41881 | 1.1067 | 48070 | 55
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 105.5698 | 2.233 | 1.23 | 1.854 | 3.01 | 4.6 | 3.304 | 5.062 | 1.1266 | 2.7994 | 8442 | 52
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S] |  | 84.0366 | 2.1446 | 1.71 | 2.54 | 3.68 | 5.15 | 3.622 | 5.526 | 0.87722 | 1.6237 | 590 | 8
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 83.8253 | 1.7141 | 1.28 | 2.13 | 3.04 | 4.78 | 3.245 | 5.1746 | 0.94354 | 2.3982 | 224427 | 269
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S] |  | 104.9081 | 1.9104 | 1.675 | 1.913 | 3.46 | 4.54 | 3.2355 | 4.4399 | 0.56919 | 0.94473 | 443 | 7
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 84.2554 | 2.9131 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 231 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 108.9305 | 1.7635 | 1.385 | 2.049 | 2.82 | 4.12 | 2.7005 | 3.4908 | 0.12745 | 0.51598 | 390 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 114.2011 | 1.1558 | 0.72 | 1.377 | 1.66 | 2.78 | 1.5855 | 2.5183 | 0.29501 | 1.0281 | 1744 | 11
2024 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 114.9951 | 1.4027 | 0.62 | 1.216 | 1.41 | 2.44 | 1.5185 | 2.432 | 0.41205 | 0.99323 | 6234 | 31
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 101.6827 | 2.1553 | 1.3 | 2.436 | 2.7 | 4.98 | 2.539 | 5.0359 | 0.62787 | 1.5758 | 776 | 4
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S] |  | 103.0727 | 1.982 | 1.65 | 1.922 | 3.5 | 3.9 | 3.551 | 3.699 | 0.8186 | 1.1163 | 11 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 84.1224 | 1.5722 | 1.21 | 2.03 | 2.88 | 4.44 | 3.044 | 4.9862 | 0.82146 | 2.3256 | 13451 | 30
2024 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 92.4652 | 1.0882 | 0.85 | 1.428 | 1.85 | 3.06 | 1.896 | 3.2382 | 0.42865 | 1.1155 | 68035 | 67
2024 | CHLORIDE [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 99.2545 | 2.5154 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 580 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 81.2314 | 2.1468 | 1.7 | 2.998 | 4.08 | 6.17 | 4.044 | 5.9678 | 0.77699 | 2.4795 | 1231 | 11
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. PLASMA |  | 104.7436 | 2.1387 | 1.72 | 2.644 | 3.45 | 5.45 | 3.144 | 5.262 | 0.30435 | 0.96861 | 227 | 4
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 101.9313 | 1.5752 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 179 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 84.1677 | 1.5629 | 1.08 | 1.608 | 2.55 | 4.23 | 2.788 | 4.8956 | 0.95802 | 2.3174 | 3899 | 11
2024 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 77.3845 | 1.1286 | 1.14 | 1.728 | 2.41 | 3.74 | 2.521 | 3.6074 | 0.62985 | 1.7207 | 2720 | 13
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 83.8965 | 1.9056 | 1.37 | 2.47 | 3.38 | 5.49 | 3.649 | 5.956 | 1.1014 | 2.834 | 30528 | 80
2024 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 84.3066 | 1.2906 | 1.02 | 1.67 | 2.29 | 3.67 | 2.4065 | 3.8926 | 0.62432 | 1.5572 | 70552 | 68
2024 | CHLORIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 84.6467 | 1.283 | 0.9 | 1.725 | 2.13 | 3.65 | 2.227 | 3.7722 | 0.60923 | 1.4662 | 11393 | 50
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 105.9189 | 2.3388 | 0.955 | 1.51 | 2.68 | 4.98 | 2.719 | 5.3135 | 0.97173 | 3.5696 | 5090 | 25
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 102.4161 | 1.6438 | 1.03 | 1.82 | 2.41 | 4.02 | 2.549 | 4.0482 | 0.67173 | 1.867 | 18046 | 30
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 102.3965 | 3.0684 | 1.43 | 1.986 | 3.25 | 4.66 | 3.582 | 5.565 | 1.1745 | 2.1262 | 1327 | 4
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 104.0963 | 2.0612 | 1.645 | 2.691 | 3.28 | 5.67 | 3.0025 | 4.7654 | 0.25201 | 1.1102 | 703 | 3
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 101.8436 | 2.4278 | 1.725 | 2.715 | 3.93 | 5.46 | 3.831 | 5.697 | 0.65091 | 2.6742 | 981 | 7
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 104.2 | 2.0788 | 1.17 | 1.932 | 2.82 | 4.5 | 3.098 | 4.9106 | 1.0113 | 2.2619 | 3109 | 26
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 102.3628 | 1.9036 | 1.25 | 1.95 | 2.89 | 4.35 | 3.081 | 4.6831 | 0.86586 | 2.0996 | 33010 | 92
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 86.4817 | 1.8077 | 1.34 | 2.23 | 3.1 | 4.95 | 3.197 | 5.445 | 0.93769 | 2.3678 | 16209 | 40
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 83.0229 | 1.8079 | 1.49 | 2.18 | 3.41 | 4.85 | 3.643 | 5.2181 | 0.9715 | 2.4157 | 190462 | 204
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 106.7179 | 2.6036 | 1.08 | 2.05 | 3.17 | 4.77 | 3.4 | 5.342 | 0.95248 | 3.016 | 3025 | 12
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 85.3852 | 1.8096 | 1.47 | 2.15 | 3.34 | 4.77 | 3.5415 | 5.1368 | 0.93732 | 2.1742 | 41316 | 177
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 81.215 | 1.6527 | 1.535 | 2.486 | 3.68 | 5.01 | 3.93 | 5.2148 | 0.59477 | 2.5387 | 1058 | 3
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 85.8275 | 1.7957 | 1.3 | 2.11 | 2.85 | 4.97 | 3.179 | 5.593 | 1.1886 | 1.8052 | 2721 | 11
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 83.8266 | 1.6827 | 1.11 | 1.81 | 2.79 | 4.11 | 3.09 | 4.67 | 1.1581 | 2.2984 | 17272 | 17
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 104.9302 | 2.9826 | 1.89 | 2.51 | 3.92 | 5.79 | 3.954 | 6.737 | 0.85118 | 2.9809 | 901 | 7
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 89.9892 | 1.6412 | 1.65 | 2.197 | 3.46 | 4.42 | 3.338 | 4.0839 | 0.48679 | 1.0213 | 399 | 4
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 88.3074 | 1.5714 | 1.57 | 2.284 | 3.3 | 4.65 | 3.209 | 4.686 | 0.5112 | 1.532 | 1574 | 4
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 101.1837 | 1.7798 | 1.26 | 1.84 | 2.81 | 4 | 2.966 | 4.2544 | 0.74607 | 1.7721 | 128849 | 149
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 82.8566 | 2.1041 | 1.535 | 2.707 | 3.8 | 5.77 | 3.947 | 5.9501 | 1.1123 | 2.9629 | 3534 | 13
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. PLASMA |  | 102.89 | 1.8169 | 1.49 | 1.89 | 3.08 | 3.8 | 2.9985 | 3.4869 | 0.53918 | 0.71172 | 10 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 83.1321 | 1.6678 | 1.84 | 2.17 | 3.85 | 4.36 | 3.505 | 4.2938 | 0.52987 | 1.6818 | 1395 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 102.5986 | 1.923 | 1.24 | 2.03 | 2.87 | 4.57 | 3.063 | 4.987 | 0.84931 | 2.3121 | 53006 | 97
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. PLASMA |  | 102.2434 | 1.6066 | 0.96 | 1.76 | 1.98 | 3.49 | 2.16 | 3.178 | 0.70373 | 1.0751 | 458 | 6
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S] |  | 102.1432 | 1.5548 | 0.98 | 1.82 | 2.07 | 3.63 | 2.36 | 3.413 | 0.68326 | 1.2615 | 473 | 6
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 83.1832 | 1.6616 | 1.54 | 2.416 | 3.21 | 4.85 | 3.05 | 4.8296 | 0.81608 | 2.0952 | 346 | 5
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 101.2414 | 2.0743 | 1.3 | 2.22 | 3.12 | 4.99 | 3.454 | 5.288 | 1.0602 | 2.4738 | 1605 | 15
2024 | CHLORIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 76.6424 | 0.76436 | 0.735 | 1.128 | 1.68 | 2.38 | 1.758 | 2.4116 | 0.44849 | 0.88291 | 2525 | 3
2024 | CHLORIDE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 83.5809 | 1.456 | 1.08 | 1.138 | 2.26 | 5.11 | 2.036 | 5.6502 | 0.19097 | 3.846 | 141 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 103.9 | 1.083 | 1.05 | 1.138 | 1.73 | 2.28 | 1.711 | 2.2182 | 0.44954 | 0.95901 | 15 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 104.3843 | 1.9044 | 1.29 | 1.9 | 2.92 | 4.15 | 3.0375 | 4.4494 | 0.81156 | 1.9108 | 86589 | 137
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 83.1341 | 1.7784 | 1.64 | 2.791 | 3.44 | 5.79 | 3.3715 | 5.8349 | 0.64081 | 1.4303 | 1671 | 5
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 102.5033 | 1.6896 | 1.065 | 1.644 | 2.31 | 4.32 | 2.4175 | 4.6062 | 0.70668 | 1.9189 | 3406 | 11
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 85.7575 | 1.208 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 195 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 105.4516 | 1.6911 | 1.43 | 1.856 | 2.92 | 4.09 | 2.936 | 4.1122 | 0.5272 | 1.336 | 1408 | 4
2024 | CHLORIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 70.4854 | 0.93764 | 0.91 | 1.816 | 2.09 | 3.82 | 2.119 | 3.763 | 0.48291 | 1.2847 | 2912 | 3
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 106.5005 | 1.7363 | 1.075 | 1.832 | 2.54 | 4.26 | 2.595 | 4.9105 | 0.75939 | 2.3151 | 10946 | 48
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 84.7379 | 2.3561 | 1.485 | 2.348 | 3.52 | 5.85 | 3.764 | 6.5748 | 1.2244 | 3.4291 | 3498 | 13
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 82.7694 | 1.856 | 1.48 | 2.31 | 3.19 | 5.17 | 3.5455 | 5.1565 | 0.98706 | 2.1835 | 1383 | 11
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 101.8304 | 1.6627 | 1.05 | 1.67 | 2.45 | 3.75 | 2.603 | 4.0993 | 0.74352 | 1.9043 | 133383 | 163
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 101.6932 | 1.5763 | 1.04 | 1.56 | 2.39 | 3.47 | 2.498 | 3.7787 | 0.6698 | 1.6978 | 96904 | 73
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 100.7429 | 1.0452 | 1.04 | 1.08 | 2.08 | 2.16 | 1.913 | 2.2186 | 0.10581 | 1.3358 | 177 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 105.3113 | 2.3149 | 1.22 | 2.256 | 2.9 | 4.83 | 3.343 | 5.8107 | 1.1563 | 2.6094 | 1114 | 5
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 89.3593 | 1.6034 | 1.285 | 2.058 | 2.87 | 4.63 | 3.004 | 4.9454 | 0.71547 | 2.2041 | 5743 | 37
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 106.4534 | 1.9982 | 1.2 | 1.88 | 2.84 | 4.06 | 3.104 | 4.472 | 1.037 | 2.0548 | 6988 | 33
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 106.4096 | 1.6774 | 0.98 | 1.498 | 2.18 | 3.65 | 2.262 | 4.1144 | 0.80854 | 1.7232 | 1095 | 4
2024 | CHLORIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 73.5216 | 0.93792 | 1.03 | 1.261 | 2.25 | 2.67 | 2.239 | 2.8611 | 0.54198 | 1.0368 | 4218 | 3
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 101.0397 | 2.7425 | 1.68 | 2.538 | 3.78 | 5.55 | 4.036 | 5.832 | 1.5542 | 2.7061 | 579 | 5
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 83.4147 | 1.8922 | 1.47 | 2.21 | 3.44 | 5.16 | 3.6915 | 5.6584 | 1.089 | 2.617 | 22108 | 85
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 83.1962 | 1.8004 | 1.29 | 1.98 | 2.94 | 5.51 | 2.8225 | 6.274 | 0.65577 | 3.7769 | 479 | 4
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 100.7185 | 1.5888 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 184 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 102.9369 | 2.0588 | 1.38 | 2.14 | 3.24 | 4.33 | 3.41 | 4.2731 | 0.68976 | 1.8678 | 548 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 104.9198 | 1.8332 | 1.13 | 1.88 | 2.69 | 4.19 | 2.8835 | 4.481 | 0.85424 | 2.0873 | 97824 | 197
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 108.9475 | 1.7933 | 1.085 | 1.526 | 2.55 | 3.79 | 2.5385 | 4.3096 | 0.7218 | 2.3219 | 2607 | 24
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 86.0985 | 1.4058 | 1.07 | 1.71 | 2.49 | 3.83 | 2.685 | 4.195 | 0.68547 | 2.0205 | 30240 | 88
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 104.9106 | 1.6331 | 1.07 | 1.58 | 2.4 | 3.5 | 2.547 | 3.828 | 0.6907 | 1.7401 | 82194 | 81
2024 | CHLORIDE [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 81.6246 | 1.4128 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 513 | 2
2024 | CHLORIDE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 82.494 | 1.6 | 1.26 | 2.27 | 2.56 | 4.6 | 2.602 | 4.548 | 0.73711 | 1.9902 | 1155 | 5
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 83.2123 | 2.6957 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 57 | 3
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 105.1006 | 1.6899 | 1.075 | 1.591 | 2.45 | 3.65 | 2.6515 | 4.1672 | 0.82601 | 1.8185 | 9085 | 17
2024 | CHLORIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 86.3593 | 1.7799 | 1.39 | 2.713 | 2.85 | 5.5 | 3.015 | 4.9832 | 0.31941 | 0.51371 | 398 | 2
2024 | CHLORIDE [U] | Multichem U 2 | 900121 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 219.2104 | 6.3916 | 1.425 | 2.223 | 4.06 | 5.79 | 4.479 | 6.65 | 1.8682 | 3.9909 | 24099 | 44
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 90.7514 | 1.9975 | 1.33 | 2.27 | 3.12 | 5.02 | 3.2745 | 5.2743 | 0.93 | 2.3397 | 44422 | 64
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 89.4311 | 2.1251 | 1.415 | 2.23 | 3.48 | 5.29 | 3.605 | 5.9868 | 1.1569 | 2.9199 | 31078 | 73
2024 | CHLORIDE [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 154.0725 | 4.2034 | 1.49 | 2.434 | 3.6 | 6 | 3.832 | 6.492 | 1.3517 | 3.2212 | 6415 | 19
2024 | CHLORIDE [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 162.7291 | 4.4243 | 1.43 | 2.47 | 3.7 | 5.73 | 4.093 | 6.4334 | 1.582 | 3.2917 | 49483 | 47
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 182.4199 | 3.7313 | 0.96 | 1.47 | 2.78 | 4.05 | 3.2145 | 4.6367 | 1.4705 | 2.7296 | 30891 | 73
2024 | CHLORIDE [U] | Multichem U 1 | 900142 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 84.8056 | 2.6092 | 1.63 | 2.67 | 4.22 | 6.48 | 4.655 | 7.323 | 1.7029 | 4.1965 | 16503 | 66
2024 | CHLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 83.2612 | 1.6359 | 1.27 | 1.675 | 2.59 | 3.35 | 2.3835 | 2.9186 | 0.32051 | 0.4916 | 152 | 2
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 191.761 | 4.151 | 1.05 | 1.592 | 2.95 | 4.41 | 3.2655 | 5.0156 | 1.2794 | 3.1517 | 17344 | 69
2024 | CHLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97431T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 92.9311 | 1.9339 | 1.14 | 1.726 | 2.91 | 4.74 | 3.189 | 5.2164 | 1.2461 | 2.6694 | 4155 | 6
2024 | CHLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 91.7621 | 2.0486 | 1.165 | 1.712 | 3 | 4.7 | 3.1765 | 5.5229 | 1.3219 | 3.4728 | 1973 | 7
2024 | CHLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 186.3466 | 3.5049 | 0.735 | 1.207 | 2.1 | 4.13 | 2.153 | 4.3694 | 0.94644 | 2.7662 | 1994 | 7
2024 | CHLORIDE [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 47.69 | 2.1206 | 2.435 | 4.209 | 5.81 | 9.7 | 6.2775 | 10.1013 | 1.658 | 5.5082 | 6544 | 20
2024 | CHLORIDE [U] | MAS Urine Bas | 25111A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 51.5812 | 2.1254 | 2.18 | 3.942 | 5.82 | 9.6 | 6.244 | 9.9472 | 1.6517 | 5.927 | 7017 | 22
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 72.8319 | 1.9574 | 1.56 | 2.606 | 3.85 | 5.93 | 4.135 | 6.6054 | 1.3388 | 3.2483 | 67259 | 70
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 177.3606 | 3.6679 | 1.02 | 1.619 | 2.66 | 4.35 | 2.955 | 5.0274 | 1.1228 | 2.8396 | 67680 | 70
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | cobas ISE neo | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 179.2797 | 2.1823 | 1.135 | 1.366 | 2.3 | 2.78 | 2.085 | 2.62 | 0.31686 | 0.42589 | 79 | 2
2024 | CHLORIDE [U] | Multichem U 2 | 900143 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 191.0332 | 5.2842 | 1.32 | 2.13 | 3.6 | 5.74 | 4.104 | 6.4736 | 1.8313 | 3.9321 | 15967 | 67
2024 | CHLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 75.0685 | 1.8448 | 1.98 | 2.44 | 4.24 | 5.46 | 4.251 | 6.4668 | 0.93591 | 3.2005 | 1656 | 2
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 177.7636 | 3.8659 | 1.07 | 1.77 | 2.95 | 4.48 | 3.353 | 5.1274 | 1.4277 | 2.8541 | 60848 | 91
2024 | CHLORIDE [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 89.5359 | 2.8624 | 1.575 | 2.76 | 4.39 | 7.46 | 4.9625 | 7.7355 | 1.8331 | 4.087 | 3588 | 23
2024 | CHLORIDE [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 195.089 | 6.2546 | 1.47 | 2.45 | 4.2 | 6.13 | 4.67 | 7.066 | 2.0473 | 4.2743 | 4840 | 25
2024 | CHLORIDE [U] | Multichem U 1 | 900120 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 88.6443 | 2.6724 | 1.7 | 2.856 | 4.25 | 6.81 | 4.633 | 7.547 | 1.5967 | 3.7919 | 23202 | 43
2024 | CHLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 75.099 | 1.4538 | 1.095 | 1.546 | 2.62 | 4.06 | 2.845 | 4.764 | 1.0878 | 2.9041 | 6825 | 5
2024 | CHLORIDE [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 189.6799 | 5.3672 | 1.2 | 1.9 | 3.66 | 5.41 | 4.269 | 6.312 | 2.3254 | 3.4044 | 33735 | 22
2024 | CHLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 91.2496 | 2.5724 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 458 | 2
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 199.2815 | 3.7957 | 1.01 | 1.62 | 2.55 | 4.15 | 2.669 | 4.7909 | 0.74864 | 2.7412 | 42608 | 65
2024 | CHLORIDE [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 47.9731 | 2.1387 | 2.71 | 4.64 | 6.39 | 10.21 | 6.831 | 11.0504 | 2.0635 | 5.0446 | 51077 | 48
2024 | CHLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 181.6477 | 2.2925 | 0.65 | 1.029 | 1.77 | 2.62 | 1.8915 | 2.929 | 0.65618 | 1.6262 | 6925 | 5
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 182.0076 | 1.6338 | 0.715 | 1.24 | 1.51 | 2.78 | 1.542 | 3.1873 | 0.19061 | 1.5731 | 1798 | 3
2024 | CHLORIDE [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 89.8366 | 2.9022 | 1.76 | 2.78 | 4.54 | 7.03 | 5.052 | 7.7562 | 1.9627 | 4.1485 | 24034 | 43
2024 | CHLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 200.6744 | 4.1519 | 1.765 | 2.024 | 3.59 | 4.09 | 3.269 | 3.6853 | 0.10649 | 0.59414 | 207 | 2
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 81.2349 | 1.5761 | 1.22 | 2.306 | 2.93 | 5.24 | 3.2675 | 5.6303 | 1.0149 | 2.4914 | 1787 | 3
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 77.3834 | 5.6765 | 1.595 | 2.745 | 8.16 | 15.06 | 9.53 | 14.9033 | 5.1417 | 12.6581 | 469 | 3
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 177.4006 | 4.7454 | 1.57 | 2.718 | 3.8 | 7.59 | 4.17 | 7.6722 | 1.6376 | 4.9513 | 706 | 4
2024 | CHLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 85.3615 | 1.4907 | 0.695 | 1.14 | 2.47 | 3.68 | 2.872 | 4.024 | 1.1258 | 2.9213 | 205 | 2
2024 | CHLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 198.986 | 2.1901 | 0.81 | 1.265 | 1.67 | 2.54 | 1.538 | 2.1595 | 0.063903 | 0.2959 | 329 | 2
2024 | CHLORIDE [U] | MAS Urine Haut | 25112A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 176.1284 | 5.155 | 1.4 | 2.24 | 3.68 | 5.57 | 4.16 | 6.376 | 1.8385 | 3.4009 | 7425 | 22
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 86.2156 | 1.9007 | 1.175 | 2.324 | 3.13 | 5.27 | 3.2495 | 5.7766 | 1.0758 | 2.3266 | 1902 | 31
2024 | CHLORIDE [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 60.6223 | 1.7329 | 1.83 | 2.84 | 4.34 | 6.35 | 4.721 | 6.9002 | 1.3755 | 3.3857 | 31527 | 23
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 88.8417 | 2.2562 | 1.38 | 2.39 | 3.49 | 5.78 | 3.753 | 6.3576 | 1.2231 | 3.2417 | 60276 | 87
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 81.6933 | 2.168 | 1.46 | 2.669 | 3.59 | 5.91 | 3.8835 | 6.3984 | 1.286 | 2.9058 | 18318 | 71
2024 | CHLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97432T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 201.5404 | 4.3428 | 0.83 | 1.41 | 2.61 | 4.27 | 2.916 | 4.7356 | 1.3949 | 2.7542 | 4065 | 6
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 186.7427 | 3.2523 | 0.89 | 1.537 | 2.45 | 3.89 | 2.638 | 4.5566 | 0.85569 | 2.7765 | 1892 | 32
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | cobas ISE neo | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 75.2386 | 3.9729 | 1.22 | 5.851 | 2.51 | 12.09 | 2.645 | 11.7606 | 0.64634 | 2.0933 | 83 | 2
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 97.3233 | 1.3158 | 1.235 | 2.81 | 2.51 | 6.54 | 2.5155 | 7.262 | 0.32211 | 1.1989 | 499 | 2
2024 | CHLORIDE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 185.6735 | 6.5056 | 1.24 | 1.408 | 2.48 | 2.83 | 2.4095 | 2.6155 | 0.26121 | 0.64582 | 507 | 2
2024 | CHLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 183.1205 | 3.4493 | 1.51 | 2.022 | 3.28 | 4.13 | 3.322 | 3.877 | 0.56522 | 2.2916 | 1506 | 2
2024 | CHLORIDE [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 205.6139 | 6.4083 | 1.57 | 2.451 | 4.26 | 6.33 | 4.689 | 7.2123 | 1.8857 | 4.1497 | 23674 | 43
2024 | CHLORIDE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT.ENTIOMETRY |  | 188.0429 | 3.9595 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 427 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 173.0361 | 4.7931 | 1.43 | 2.546 | 3.64 | 5.84 | 3.955 | 6.4692 | 1.1547 | 3.3182 | 3493 | 23
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 93.1475 | 1.9689 | 1.34 | 2.13 | 3.04 | 5.06 | 3.165 | 5.5852 | 0.88545 | 2.4198 | 19362 | 150
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 168.7689 | 3.9544 | 1.31 | 2.548 | 3.06 | 5.93 | 3.272 | 6.391 | 0.95095 | 2.7913 | 36982 | 100
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 170.3067 | 3.5073 | 1.41 | 2.171 | 3.21 | 4.42 | 3.204 | 4.9888 | 0.48209 | 1.1413 | 279 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 166.7079 | 3.6262 | 1.47 | 2.18 | 3.38 | 4.83 | 3.584 | 5.283 | 0.94078 | 2.3038 | 91777 | 155
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 106.2171 | 2.5132 | 1.48 | 2.578 | 3.51 | 5.89 | 3.8295 | 6.3725 | 1.2434 | 2.7442 | 36470 | 61
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 101.9221 | 2.7753 | 1.15 | 1.174 | 2.76 | 2.8 | 3.244 | 3.2496 | 1.3362 | 1.3696 | 95 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 105.5609 | 1.8379 | 0.93 | 1.472 | 3 | 3.72 | 3.325 | 4.1582 | 1.0358 | 2.172 | 676 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 170.0267 | 4.3199 | 1.69 | 2.908 | 3.97 | 6.4 | 4.016 | 6.9914 | 0.95895 | 2.8388 | 3800 | 17
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 106.9451 | 2.6583 | 1.435 | 2.587 | 3.33 | 6.07 | 3.561 | 6.2486 | 1.0905 | 2.7121 | 3407 | 20
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 105.2693 | 2.898 | 1.48 | 2.969 | 3.5 | 6.86 | 3.702 | 7.4632 | 1.1264 | 3.4952 | 20689 | 84
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 105.4797 | 2.2733 | 1.31 | 2.2 | 3.04 | 5.06 | 3.254 | 5.4144 | 0.89588 | 2.4573 | 128095 | 255
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 105.9979 | 2.0137 | 1.47 | 1.92 | 3.26 | 3.86 | 3.039 | 3.7328 | 0.45426 | 1.0135 | 523 | 4
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] |  | 173.4048 | 4.8396 | 1.605 | 2.306 | 4 | 5.62 | 4.5585 | 6.1689 | 2.1622 | 3.1094 | 295 | 4
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 168.3515 | 3.2665 | 1.39 | 2.02 | 3.07 | 4.38 | 3.193 | 4.786 | 0.80071 | 1.9585 | 59499 | 62
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS |  | 165.074 | 4.0825 | 0.97 | 1.51 | 1.96 | 3.05 | 1.738 | 2.6912 | 0.13493 | 0.54166 | 176 | 3
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ABELL-KENDALL |  | 170.7702 | 3.1361 | 1.26 | 1.802 | 3.61 | 3.66 | 3.082 | 3.7942 | 0.68756 | 2.1178 | 47 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 178.9256 | 4.0526 | 1.09 | 2.321 | 2.58 | 4.9 | 2.991 | 5.0698 | 0.95642 | 1.957 | 2709 | 3
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 103.0935 | 2.4208 | 1.34 | 2.368 | 3.26 | 5.11 | 3.583 | 5.7047 | 1.1627 | 2.6809 | 6486 | 48
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 87.9824 | 1.9752 | 1.515 | 2.639 | 3.25 | 5.73 | 3.025 | 6.6417 | 0.84873 | 2.8214 | 1419 | 14
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] |  | 165.5808 | 2.965 | 1.535 | 2.204 | 3.29 | 4.71 | 3.2495 | 4.8052 | 0.64273 | 1.2175 | 926 | 4
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 244.9043 | 4.2009 | 1 | 1.652 | 2.41 | 3.85 | 2.6165 | 4.2515 | 0.66506 | 2.4507 | 3293 | 30
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 167.5038 | 3.3377 | 1.15 | 1.88 | 2.72 | 4.51 | 2.9225 | 4.8944 | 0.91324 | 2.3038 | 70743 | 145
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] |  | 94.0506 | 3.3084 | 1.745 | 3.2 | 4.23 | 9.37 | 4.5475 | 10.371 | 1.7114 | 5.6235 | 815 | 6
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 103.5344 | 2.3334 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 64 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 93.6815 | 3.1029 | 1.68 | 2.718 | 3.95 | 7.31 | 4.219 | 7.9922 | 1.2932 | 4.4019 | 28618 | 188
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 93.1693 | 2.8515 | 1.855 | 3.287 | 4.72 | 7.16 | 5.097 | 7.2303 | 1.0604 | 2.9245 | 921 | 5
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] |  | 104.2733 | 2.935 | 1.84 | 2.08 | 3.79 | 5.58 | 3.408 | 6.3928 | 0.37015 | 2.9481 | 120 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] |  | 173.7907 | 3.4489 | 1.21 | 2.068 | 3 | 4.75 | 3.27 | 4.864 | 0.99901 | 2.1947 | 3054 | 12
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 99.739 | 3.233 | 1.69 | 3.163 | 4.21 | 7.19 | 4.3115 | 8.4075 | 1.069 | 3.8865 | 905 | 10
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 161.3775 | 3.4897 | 1.37 | 1.995 | 3 | 4.7 | 3.392 | 5.0295 | 1.0664 | 2.0053 | 3194 | 4
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] |  | 104.2072 | 1.8235 | 1.525 | 2.061 | 3.09 | 4.17 | 2.9505 | 4.128 | 0.45646 | 0.80877 | 1108 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 171.6132 | 3.5898 | 1.44 | 2.27 | 3.3 | 4.91 | 3.429 | 5.3476 | 0.86851 | 2.3549 | 65130 | 155
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] |  | 171.1408 | 3.8866 | 1.59 | 2.2 | 3.43 | 4.63 | 3.86 | 5.019 | 1.3627 | 1.6324 | 442 | 3
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 172.6184 | 3.3393 | 1.38 | 2.05 | 3.05 | 4.46 | 3.183 | 4.8596 | 0.8224 | 1.9318 | 57485 | 73
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 93.7449 | 2.5062 | 1.72 | 2.414 | 3.79 | 5.32 | 3.856 | 5.555 | 0.81423 | 2.2958 | 19888 | 77
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 169.6431 | 3.9945 | 1.5 | 2.366 | 3.53 | 5.43 | 3.686 | 6.0708 | 1.0202 | 2.9046 | 14321 | 33
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 105.9007 | 3.8786 | 2.31 | 3.541 | 4.94 | 7.62 | 5.461 | 9.0136 | 1.7065 | 3.944 | 782 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 102.6974 | 2.0666 | 1.13 | 2.268 | 2.84 | 5.35 | 3.18 | 6.0794 | 0.88982 | 3.1927 | 420 | 3
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ABELL-KENDALL |  | 167.7637 | 3.2318 | 1.48 | 1.852 | 3.17 | 4.4 | 3.412 | 4.6144 | 0.76018 | 2.5048 | 1097 | 4
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS |  | 163.048 | 4.4156 | 1.58 | 2.639 | 3.7 | 6.53 | 3.919 | 7.1678 | 1.0119 | 3.2451 | 2271 | 22
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 168.2497 | 3.4395 | 1.05 | 1.766 | 3.18 | 3.99 | 3.7925 | 4.581 | 1.5669 | 2.1157 | 707 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 153.1976 | 3.1155 | 1.195 | 1.905 | 2.64 | 4.83 | 2.878 | 5.3122 | 0.71043 | 2.3947 | 1555 | 16
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 250.2207 | 5.0789 | 1.075 | 2.495 | 2.62 | 5.76 | 2.883 | 5.6341 | 1.0289 | 2.0455 | 831 | 10
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 104.4629 | 2.396 | 1.255 | 1.874 | 3.31 | 4.52 | 3.9115 | 5.2732 | 1.8506 | 2.8055 | 822 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 173.8551 | 3.5579 | 1.135 | 2.237 | 2.86 | 5.48 | 2.969 | 6.007 | 0.98107 | 2.6699 | 5751 | 43
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 104.4386 | 2.5226 | 1.57 | 3.042 | 3.99 | 6.18 | 4.643 | 5.9862 | 0.98314 | 2.4369 | 1053 | 4
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 108.8376 | 5.0939 | 4.52 | 5.632 | 9.22 | 11.46 | 9.039 | 9.7222 | 1.5651 | 2.4466 | 55 | 4
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 97.2474 | 5.3908 | 2.13 | 5.282 | 4.62 | 12.08 | 4.678 | 11.7946 | 1.1848 | 4.0332 | 607 | 11
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 107.5767 | 2.607 | 1.555 | 1.925 | 3.56 | 4.96 | 4.0885 | 5.44 | 1.3721 | 2.6876 | 4041 | 4
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ABELL-KENDALL |  | 163.7301 | 3.4443 | 1.72 | 2.246 | 3.58 | 4.57 | 3.615 | 4.7164 | 0.71938 | 1.5372 | 1693 | 5
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS |  | 104.0183 | 2.5331 | 1.53 | 2.46 | 3.46 | 5.44 | 3.624 | 6.2848 | 0.91952 | 2.7812 | 2109 | 21
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS |  | 102.532 | 2.6856 | 1.5 | 2.696 | 3.7 | 6.08 | 3.782 | 7 | 1.2005 | 3.0844 | 2194 | 22
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ABELL-KENDALL |  | 164.315 | 5.1964 | 1.12 | 1.703 | 4.29 | 4.41 | 4.858 | 5.0163 | 2.6437 | 3.2066 | 240 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 105.8338 | 2.3337 | 1.58 | 2.304 | 3.49 | 5.01 | 3.579 | 5.3895 | 0.85722 | 2.1226 | 104133 | 92
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 103.8008 | 2.6902 | 1.52 | 3.11 | 3.68 | 6.63 | 3.503 | 6.835 | 1.0227 | 2.6288 | 1760 | 11
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 178.9237 | 3.8236 | 1.225 | 1.785 | 3.09 | 4.37 | 3.4475 | 5.1453 | 1.153 | 2.5262 | 1163 | 3
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] |  | 170.2743 | 4.6998 | 1.485 | 3.511 | 3.44 | 7.34 | 3.9395 | 7.3069 | 1.3053 | 2.7874 | 701 | 4
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] |  | 104.2438 | 2.3236 | 1.5 | 2.738 | 3.98 | 5.61 | 3.692 | 5.4922 | 0.87724 | 2.3232 | 288 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 168.6636 | 4.9685 | 1.68 | 3.855 | 3.96 | 7.96 | 4.0595 | 7.4237 | 0.7408 | 2.0694 | 616 | 4
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 240.0597 | 6.1143 | 1.77 | 2.588 | 3.66 | 5.68 | 3.499 | 6.379 | 1.1906 | 2.7576 | 922 | 5
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 235.4689 | 2.8614 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 354 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 106.5426 | 2.451 | 1.93 | 2.22 | 4.46 | 5.51 | 4.8025 | 6.4775 | 1.3618 | 3.5724 | 174 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 173.1691 | 4.6518 | 1.505 | 2.835 | 3.91 | 6.49 | 4.0945 | 6.7275 | 1.2954 | 3.1458 | 1357 | 12
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] |  | 107.1716 | 3.1764 | 1.48 | 3.72 | 3.41 | 7.62 | 3.541 | 7.995 | 0.88586 | 2.8024 | 663 | 3
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 171.9138 | 4.0302 | 1.51 | 2.289 | 3.67 | 5.42 | 3.8285 | 6.2203 | 1.1493 | 2.9845 | 6495 | 50
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 99.582 | 3.0287 | 2.05 | 3.024 | 4.7 | 6.85 | 4.916 | 7.4674 | 1.2976 | 2.9689 | 841 | 7
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ABELL-KENDALL |  | 92.6958 | 2.9122 | 1.6 | 2.484 | 3.72 | 7.74 | 4.314 | 9.0372 | 1.7098 | 4.3929 | 700 | 7
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ABELL-KENDALL |  | 103.7898 | 2.7039 | 1.265 | 2.52 | 3.01 | 5.06 | 3.4105 | 4.7883 | 0.89512 | 1.8705 | 156 | 3
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 164.8931 | 5.1295 | 0.835 | 1.99 | 4.64 | 4.9 | 4.9945 | 5.674 | 2.5519 | 3.9442 | 310 | 4
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 105.0745 | 2.8117 | 1.755 | 2.59 | 3.89 | 6.03 | 4.0765 | 6.4039 | 1.0891 | 2.9543 | 11153 | 33
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] |  | 177.0598 | 4.3855 | 1.75 | 2.21 | 4.06 | 4.8 | 4.45 | 5.396 | 1.2809 | 2.0343 | 593 | 3
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 167.9563 | 4.9201 | 1.54 | 3.03 | 4.04 | 6.07 | 4.446 | 6.098 | 1.0871 | 3.6529 | 412 | 4
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 106.1997 | 2.7933 | 1.64 | 3.19 | 3.84 | 6.68 | 4.228 | 7.074 | 1.1765 | 2.8619 | 4030 | 16
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 168.6348 | 4.0054 | 1.39 | 2.367 | 3.34 | 5.61 | 3.531 | 6.0678 | 1.1201 | 2.8353 | 28991 | 110
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 165.8864 | 5.3451 | 2.59 | 3.306 | 7.28 | 9.72 | 8.395 | 11.4336 | 4.1553 | 6.4953 | 191 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS |  | 97.4618 | 1.9321 | 1.395 | 2.312 | 3.13 | 4.65 | 3.222 | 4.8897 | 0.71519 | 1.75 | 577 | 3
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 172.5728 | 3.7337 | 1.39 | 2.83 | 2.88 | 5.75 | 3.158 | 5.6844 | 0.75639 | 1.9256 | 940 | 3
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 103.0264 | 2.3399 | 1.48 | 2.24 | 3.69 | 5.02 | 3.7225 | 5.7075 | 0.7776 | 2.9168 | 1139 | 4
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 171.6822 | 5.9444 | 1.865 | 2.997 | 4.48 | 7.96 | 4.6625 | 9.2556 | 1.1187 | 4.3589 | 797 | 6
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] |  | 174.448 | 3.4547 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 347 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS |  | 91.6167 | 3.7621 | 1.66 | 5.35 | 4.08 | 14.88 | 4.464 | 16.888 | 1.284 | 4.88 | 627 | 13
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 160.0716 | 3.779 | 1.28 | 2.392 | 3.05 | 5.71 | 3.283 | 6.177 | 1.0248 | 2.7568 | 34563 | 57
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] |  | 106.7257 | 2.6353 | 1.43 | 2.568 | 3.28 | 5.74 | 3.6 | 6.0454 | 1.1082 | 2.4157 | 4394 | 14
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 100.8406 | 2.2514 | 2.56 | 3.114 | 5.94 | 8.45 | 6.467 | 9.5692 | 2.2368 | 4.5586 | 266 | 3
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 171.9561 | 3.2908 | 1.14 | 1.98 | 2.73 | 4.5 | 2.954 | 4.9382 | 0.88677 | 2.2367 | 56653 | 184
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS |  | 168.61 | 4.3677 | 1.445 | 3.072 | 3.7 | 6.93 | 3.6505 | 6.9602 | 1.0942 | 3.5214 | 783 | 16
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ABELL-KENDALL |  | 103.9192 | 2.128 | 1.46 | 1.982 | 3.36 | 4.51 | 3.327 | 4.3472 | 0.67982 | 2.0796 | 2174 | 4
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 113.2479 | 2.7316 | 1.395 | 2.773 | 3.16 | 5.98 | 3.4215 | 5.916 | 1.0369 | 2.1271 | 2882 | 3
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 177.2704 | 3.3336 | 1 | 1.745 | 2.56 | 3.96 | 2.712 | 4.1112 | 0.82953 | 2.2489 | 4070 | 44
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 242.8246 | 4.6096 | 1.14 | 2.08 | 2.7 | 4.72 | 2.895 | 5.0196 | 0.84809 | 2.3424 | 24782 | 49
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 102.6902 | 3.2131 | 1.78 | 3.95 | 3.93 | 8.04 | 4.289 | 7.4268 | 1.085 | 1.7161 | 1288 | 3
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 165.4717 | 4.0873 | 1.65 | 2.184 | 4.13 | 4.67 | 4.4335 | 4.9978 | 1.2597 | 2.7458 | 406 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 109.0802 | 1.8635 | 1.21 | 1.694 | 2.67 | 4.38 | 2.7145 | 4.3303 | 0.60347 | 2.2309 | 1659 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 103.1557 | 2.1315 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 325 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 169.4898 | 1.8042 | 1.16 | 1.256 | 2.47 | 2.76 | 2.533 | 3.0698 | 0.60664 | 0.98702 | 49 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 173.7644 | 4.0081 | 1.315 | 2.316 | 3.13 | 5.22 | 3.483 | 5.8736 | 1.1435 | 2.5095 | 3532 | 16
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] |  | 92.3508 | 2.4554 | 1.64 | 2.628 | 4.07 | 8.37 | 4.87 | 9.6674 | 1.517 | 5.0626 | 237 | 4
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS |  | 163.6252 | 3.0301 | 1.275 | 1.88 | 3.59 | 4.24 | 3.3625 | 4.7819 | 0.77402 | 2.6096 | 305 | 3
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS |  | 102.4124 | 2.223 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 164 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 90.5228 | 1.898 | 1.33 | 1.98 | 3.48 | 4.67 | 3.674 | 5.523 | 1.7396 | 2.4388 | 208 | 3
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 100.0824 | 2.5858 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 584 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | CHOD-PAP ID/MS |  | 168.2173 | 4.2867 | 1.54 | 2.584 | 3.73 | 5.57 | 4.008 | 5.8362 | 1.1597 | 2.8522 | 1955 | 21
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 170.8815 | 3.4671 | 1.66 | 2.07 | 3.68 | 4.71 | 3.899 | 4.9464 | 1.0161 | 2.1072 | 192 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | CHOD-PAP ABELL-KENDALL GEN.2 [S,P] |  | 168.6713 | 4.7842 | 1.28 | 2.112 | 3.29 | 5.45 | 3.495 | 5.9228 | 1.2857 | 3.2192 | 2322 | 7
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 109.0239 | 3.0903 | 1.275 | 2.115 | 4.2 | 4.95 | 4.657 | 5.8395 | 2.1395 | 3.2613 | 176 | 2
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 105.0355 | 2.7957 | 1.43 | 2.244 | 3.43 | 5.29 | 3.994 | 6.2114 | 1.263 | 3.3114 | 1050 | 3
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 105.5102 | 2.5314 | 1.59 | 2.5 | 3.65 | 5.59 | 3.866 | 6 | 1.0281 | 2.7026 | 139106 | 223
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 105.7729 | 2.8037 | 1.57 | 2.768 | 3.79 | 6.34 | 4.0605 | 6.947 | 1.2667 | 3.2306 | 20567 | 105
2024 | CHOLESTEROL TOTAL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | CHOD-PAP ID/MS GEN .2 [S,P] |  | 166.2826 | 3.5156 | 1.35 | 2.218 | 3.04 | 6.41 | 3.205 | 7.456 | 1.007 | 3.2351 | 418 | 3
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 5886.3235 | 128.2504 | 1.075 | 1.795 | 2.65 | 4.71 | 2.72 | 5.1704 | 0.72206 | 2.7665 | 2838 | 12
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC, 37°C |  | 9597.4396 | 248.7336 | 1.86 | 3.142 | 4 | 6.82 | 4.025 | 7.2834 | 0.8288 | 2.275 | 3048 | 4
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 9850.5992 | 191.0111 | 1.19 | 2.736 | 3.19 | 5.61 | 3.474 | 5.612 | 1.4495 | 2.0572 | 262 | 4
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 5667.7348 | 358.1251 | 1.82 | 2.284 | 7.75 | 10.43 | 9 | 11.548 | 5.5302 | 8.4279 | 396 | 5
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC, 37°C |  | 9175.3277 | 207.8088 | 1.115 | 2.18 | 2.38 | 4.38 | 2.353 | 3.8061 | 0.51338 | 1.2275 | 845 | 5
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 8994.8609 | 269.0644 | 1.79 | 4.214 | 4.37 | 9.96 | 4.815 | 10.942 | 1.1785 | 4.5061 | 151 | 2
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 5914.0445 | 158.5732 | 1.41 | 4.115 | 3.82 | 8.64 | 4.1655 | 8.8637 | 1.3454 | 3.2956 | 1672 | 10
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 7478.8571 | 144.5386 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 35 | 2
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, 37°C |  | 5463.8456 | 171.6159 | 1.265 | 2.091 | 4.49 | 7.69 | 5.05 | 7.9253 | 2.1956 | 6.198 | 745 | 5
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 5958.1427 | 180.4919 | 1.67 | 3.94 | 3.71 | 8.34 | 4.2285 | 8.459 | 0.98116 | 2.415 | 1618 | 11
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 9266.1637 | 132.5954 | 1.115 | 2.379 | 2.79 | 4.8 | 2.6185 | 5.1738 | 0.36441 | 1.864 | 342 | 6
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 5962.4553 | 135.8498 | 1.04 | 1.492 | 2.78 | 4.41 | 3.06 | 4.9048 | 1.0048 | 3.4559 | 2744 | 10
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 5977.2576 | 107.3446 | 1.62 | 2.755 | 3.58 | 6.38 | 3.3645 | 7.5312 | 0.93202 | 2.5168 | 264 | 4
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 5789.2228 | 237.7175 | 0.985 | 2.461 | 4.99 | 6.8 | 5.566 | 8.242 | 3.8331 | 5.3458 | 404 | 9
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 9486.0894 | 275.0438 | 0.995 | 1.662 | 3.29 | 5.42 | 3.7285 | 6.1517 | 1.9032 | 3.9759 | 2356 | 9
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 9074.7727 | 234.3078 | 0.94 | 1.254 | 3.1 | 4.47 | 3.616 | 5.1558 | 2.0902 | 3.4907 | 748 | 3
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 9490.7609 | 91.9659 | 0.72 | 1.174 | 1.96 | 2.6 | 2.332 | 2.8552 | 0.81216 | 1.3703 | 297 | 3
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 5834.6417 | 102.2037 | 1.055 | 1.388 | 2.92 | 3.95 | 3.1145 | 4.6868 | 0.90109 | 2.4511 | 533 | 2
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 5891.3225 | 105.8149 | 1.05 | 1.582 | 2.47 | 3.92 | 2.547 | 4.2798 | 0.66289 | 2.0103 | 4657 | 12
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 5643.3118 | 242.2884 | 4.93 | 5.51 | 9.75 | 10.99 | 9.262 | 10.2936 | 1.116 | 2.2483 | 363 | 2
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC, 37°C |  | 9683.7794 | 244.0659 | 1.205 | 2.07 | 3.22 | 5.43 | 3.8055 | 5.885 | 1.5069 | 3.2462 | 1319 | 5
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 9222.4297 | 262.0488 | 1.275 | 2.92 | 3.65 | 7.76 | 3.823 | 8.5546 | 1.7373 | 3.2747 | 782 | 7
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC, 37°C |  | 5959.3654 | 144.7099 | 1.24 | 1.68 | 3.01 | 4.67 | 3.234 | 5.246 | 1.1792 | 3.2158 | 1174 | 5
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 5655.5285 | 98.1124 | 1.025 | 2.02 | 2.51 | 4.25 | 2.437 | 4.1214 | 0.60882 | 1.6256 | 473 | 5
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 6577.2282 | 123.8809 | 0.82 | 1.74 | 2.63 | 4.09 | 2.665 | 4.0768 | 0.47765 | 2.349 | 355 | 3
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 9670.3228 | 297.2415 | 1.49 | 5.226 | 3.24 | 11.03 | 3.5015 | 10.3752 | 0.90584 | 2.4512 | 1587 | 10
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 9648.1087 | 182.9494 | 1.385 | 1.847 | 3.1 | 3.88 | 3.261 | 4.4549 | 0.67564 | 1.6577 | 1224 | 3
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 9738.0706 | 149.3126 | 1.03 | 1.641 | 2.43 | 3.52 | 2.526 | 4.0657 | 0.73113 | 1.9085 | 4276 | 9
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 8593.2683 | 142.9346 | 0.925 | 1.838 | 2.15 | 3.99 | 2.3225 | 3.7238 | 0.60316 | 1.3755 | 477 | 5
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 5077.4255 | 214.4409 | 2.94 | 4.012 | 6.39 | 8.1 | 6.225 | 7.2042 | 1.3592 | 2.1499 | 47 | 2
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 5406.2888 | 91.2223 | 0.92 | 1.214 | 2.59 | 3.55 | 2.919 | 4.094 | 1.2503 | 2.5776 | 869 | 8
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 5068.2031 | 62.6997 | 0.72 | 1.035 | 1.87 | 2.83 | 2.167 | 3.2924 | 1.0763 | 2.1104 | 325 | 3
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 9581.1245 | 338.4062 | 1.09 | 2.03 | 3.53 | 6.54 | 3.801 | 7.7524 | 2.299 | 4.035 | 699 | 10
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 9210.6366 | 272.2256 | 1.065 | 1.819 | 3.19 | 7.16 | 3.221 | 8.1809 | 1.0078 | 4.6527 | 1519 | 10
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC, 37°C |  | 5912.4182 | 115.8651 | 1.19 | 2.106 | 2.85 | 4.6 | 3.05 | 5.3292 | 0.75716 | 1.9755 | 3340 | 7
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, 37°C |  | 9116.5972 | 389.9731 | 3 | 3.532 | 6.42 | 7.99 | 7.115 | 7.9028 | 2.6526 | 4.5699 | 216 | 2
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 9569.4536 | 338.478 | 1.56 | 1.89 | 4.59 | 5.8 | 5.512 | 6.336 | 2.8867 | 3.8474 | 314 | 3
2024 | CHOLINESTERASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | BUTYRYLTHIOCHOLINE GEN 2 [S,P] |  | 9111.7337 | 185.0697 | 1.015 | 1.575 | 2.59 | 4.46 | 2.813 | 4.6985 | 0.94996 | 2.5568 | 2363 | 11
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID |  | 41.2664 | 1.1421 | 1.99 | 3.091 | 4.51 | 6.2 | 4.997 | 5.7907 | 0.83802 | 1.8605 | 214 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | LIQUID |  | 94.855 | 1.869 | 1.625 | 2.072 | 3.48 | 4.24 | 3.5805 | 4.2263 | 0.70621 | 1.3505 | 2965 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 40.5943 | 1.6784 | 2.26 | 3.922 | 5.85 | 9.34 | 6.708 | 10.42 | 2.5604 | 5.4606 | 1079 | 6
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | LIQUID |  | 38.5 | 1.1021 | 2.445 | 2.785 | 5.56 | 6.16 | 6.2895 | 6.8731 | 2.2456 | 2.2711 | 16 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 90.463 | 2.0992 | 1.48 | 2.31 | 3.27 | 4.74 | 2.923 | 4.758 | 0.48604 | 1.8824 | 216 | 3
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 39.7482 | 1.263 | 1.605 | 3.12 | 3.87 | 6.32 | 4.3915 | 5.6763 | 1.298 | 1.8733 | 56 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 41.5664 | 1.5425 | 1.84 | 2.231 | 4.17 | 7.88 | 4.251 | 9.0503 | 1.2387 | 5.4061 | 152 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 94.1944 | 3.1854 | 1.54 | 3.112 | 4.25 | 7.84 | 4.694 | 8.5102 | 1.6112 | 4.1669 | 4963 | 24
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | LIQUID |  | 91.0959 | 2.2592 | 1.555 | 2.013 | 3.66 | 4.89 | 3.9275 | 5.5344 | 1.5966 | 2.5312 | 122 | 6
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 42.8848 | 1.1016 | 1.51 | 2.34 | 3.69 | 5.54 | 3.364 | 6.279 | 1.0523 | 2.8104 | 881 | 11
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 93.07 | 3.2734 | 2.49 | 5.431 | 5.21 | 11.06 | 4.767 | 11.7244 | 0.97649 | 3.9596 | 467 | 3
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 92.9865 | 2.8174 | 1.48 | 2.358 | 4.05 | 7.26 | 3.955 | 8.732 | 1.248 | 4.538 | 467 | 5
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 91.0145 | 1.5479 | 1.43 | 2.058 | 2.9 | 4.2 | 2.6125 | 3.789 | 0.25252 | 1.4859 | 200 | 3
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | LIQUID |  | 95.5006 | 2.6533 | 1.215 | 1.666 | 2.71 | 6.32 | 2.5365 | 7.3746 | 1.1771 | 3.6612 | 164 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 41.1398 | 1.6466 | 2.06 | 3.454 | 5.13 | 9.8 | 5.776 | 11.3208 | 1.9364 | 6.4043 | 8462 | 35
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID |  | 93.4876 | 2.6618 | 1.61 | 2.892 | 4.04 | 5.87 | 4.4235 | 5.6429 | 0.95648 | 2.2162 | 209 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 40.4101 | 1.8762 | 1.97 | 3.902 | 5.83 | 10.93 | 6.387 | 12.3898 | 2.3021 | 7.0943 | 3752 | 26
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | LIQUID |  | 40.8091 | 1.3095 | 1.8 | 2.66 | 5.34 | 6.58 | 6.27 | 7.012 | 2.6558 | 4.4236 | 298 | 3
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 41.7169 | 1.2668 | 2.47 | 2.802 | 5.25 | 5.88 | 4.997 | 6.394 | 0.88083 | 2.1225 | 2944 | 5
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 43.3322 | 1.0925 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 59 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 40.7926 | 1.5524 | 2.01 | 2.779 | 4.54 | 6.25 | 4.9915 | 7.0102 | 1.4799 | 3.4674 | 372 | 5
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 39.4462 | 0.95767 | 1.72 | 3.364 | 3.81 | 7.79 | 4.2855 | 8.3795 | 0.74611 | 3.5027 | 210 | 3
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 94.6539 | 2.6577 | 1.87 | 2.718 | 4.12 | 5.53 | 3.9545 | 4.8453 | 0.86297 | 1.3732 | 23 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | LIQUID |  | 40.8981 | 1.2016 | 1.725 | 2.033 | 4.04 | 5.95 | 4.151 | 7.0116 | 1.0459 | 4.126 | 160 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 92.8569 | 3.3155 | 1.505 | 3.242 | 4.16 | 9.02 | 4.5645 | 9.2816 | 1.9807 | 4.762 | 3994 | 24
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 39.3578 | 1.0678 | 1.975 | 2.652 | 4.1 | 5.92 | 4.043 | 6.2928 | 0.75789 | 1.3384 | 83 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 88.5938 | 1.4916 | 0.95 | 1.022 | 2.5 | 3.37 | 2.982 | 3.9412 | 1.5293 | 2.3843 | 65 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 41.0989 | 1.5699 | 2.02 | 3.15 | 4.87 | 7.63 | 5.226 | 8.708 | 1.8462 | 4.0133 | 4432 | 24
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 40.7409 | 1.5228 | 1.81 | 2.978 | 4.58 | 7.77 | 5.0655 | 8.6523 | 1.9711 | 4.8806 | 5445 | 21
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 92.0576 | 2.5973 | 1.52 | 2.177 | 3.75 | 5.64 | 4.0925 | 6.3383 | 1.3006 | 3.2732 | 2982 | 17
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | LIQUID |  | 92.9925 | 3.0266 | 1.94 | 3.415 | 4.92 | 7.57 | 5.4515 | 8.7719 | 1.8158 | 3.9316 | 5694 | 13
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | LIQUID |  | 90.4735 | 2.2476 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 238 | 3
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 92.2393 | 3.3549 | 1.39 | 3.66 | 3.77 | 8.45 | 4.474 | 9.2 | 1.7172 | 4.7732 | 2555 | 8
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 40.1898 | 1.6095 | 2.65 | 3.87 | 5.87 | 8.63 | 5.692 | 8.2794 | 1.108 | 3.4837 | 1458 | 4
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 41.8225 | 1.9614 | 1.775 | 3.85 | 4.63 | 9.35 | 5.2445 | 10.1345 | 2.0228 | 4.8177 | 1016 | 13
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 94.6849 | 2.3012 | 1.83 | 2.274 | 3.94 | 4.76 | 3.887 | 5.0272 | 0.89906 | 1.6264 | 2601 | 4
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 42.6071 | 2.5718 | 2.54 | 3.46 | 8.92 | 12.2 | 10.554 | 13.8758 | 6.3179 | 8.7043 | 603 | 6
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 93.0777 | 3.7711 | 2.025 | 3.43 | 5.32 | 7.88 | 5.4665 | 8.4425 | 1.3882 | 4.7646 | 1514 | 4
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID |  | 42.5155 | 1.5934 | 3.085 | 3.35 | 6.77 | 8.16 | 5.679 | 9.7106 | 0.71867 | 5.1191 | 161 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 42.697 | 1.1223 | 1.73 | 2.561 | 4.44 | 7.41 | 4.96 | 7.2944 | 1.7047 | 5.0277 | 132 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | LIQUID |  | 41.0567 | 1.6872 | 2.86 | 3.91 | 6.65 | 10.22 | 7.3305 | 12.0055 | 2.5408 | 6.3009 | 8023 | 13
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 92.0366 | 3.1108 | 1.55 | 3.768 | 3.71 | 8.79 | 4.297 | 9.1406 | 1.626 | 3.7414 | 391 | 8
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 93.3548 | 2.5022 | 1.99 | 2.786 | 4.21 | 7.63 | 3.798 | 8.6926 | 0.65288 | 3.5337 | 104 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 42.2654 | 2.2346 | 2.515 | 4.44 | 6.67 | 10.07 | 7.483 | 11.6854 | 2.6171 | 4.8945 | 306 | 4
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID |  | 91.4771 | 2.2887 | 2.205 | 2.653 | 5.78 | 6.66 | 6.498 | 7.8389 | 2.8457 | 3.7057 | 153 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | LIQUID |  | 94.2355 | 4.2858 | 1.705 | 3.488 | 4.94 | 8.46 | 5.6695 | 8.9257 | 1.8645 | 4.8759 | 1835 | 10
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 93.3187 | 2.1971 | 1.36 | 2.02 | 3.21 | 4.74 | 3.4465 | 5.1638 | 1.1621 | 2.7053 | 2803 | 10
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | LIQUID |  | 91.0614 | 2.2191 | 1.4 | 2.236 | 4.78 | 5.77 | 5.2745 | 6.7548 | 3.2704 | 4.0273 | 57 | 3
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 93.6853 | 3.0454 | 1.68 | 3.066 | 4.07 | 7.2 | 4.447 | 8.5432 | 1.6103 | 3.612 | 327 | 5
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 90.2873 | 3.3034 | 1.83 | 2.533 | 4.93 | 7.05 | 5.7085 | 8.4072 | 2.3041 | 3.8813 | 424 | 7
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 89.1455 | 2.0729 | 0.93 | 1.194 | 3.05 | 3.05 | 5.1053 | 5.1053 | 3.1429 | 3.1429 | 11 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 94.5702 | 3.775 | 1.6 | 3.326 | 4.97 | 8.82 | 5.454 | 9.4406 | 2.476 | 5.7456 | 6680 | 29
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | LIQUID |  | 41.1824 | 1.3493 | 1.65 | 1.852 | 4.54 | 5.05 | 5.3015 | 6.0705 | 2.949 | 3.5376 | 159 | 2
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | LIQUID |  | 42.6668 | 1.7063 | 2.175 | 3.142 | 5.16 | 15.49 | 5.0945 | 17.7926 | 1.4055 | 12.3875 | 1186 | 8
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | LIQUID |  | 40.8378 | 1.8858 | 2.475 | 3.603 | 6.22 | 9.24 | 6.6345 | 10.7284 | 2.3853 | 5.4424 | 1826 | 10
2024 | CK-MB CLIN.CHEM. [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOLOGICAL UV LIQUID [S,P] |  | 89.8692 | 2.2436 | 1.425 | 2.934 | 4.64 | 7.01 | 5.209 | 8.0312 | 1.9761 | 4.9442 | 169 | 2
2024 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB |  | 50.2537 | 1.7891 | 2.275 | 3.344 | 5.2 | 9 | 5.945 | 9.8084 | 1.6777 | 6.4913 | 508 | 5
2024 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB |  | 53.2541 | 1.6306 | 1.88 | 2.939 | 5.37 | 6.77 | 5.785 | 7.7859 | 2.5389 | 3.9125 | 109 | 2
2024 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB |  | 5.4832 | 0.21731 | 2.445 | 8.486 | 4.98 | 17.09 | 5.0905 | 14.7095 | 0.68338 | 3.0183 | 604 | 3
2024 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB |  | 5.3316 | 0.25166 | 2.61 | 5.3 | 7.49 | 11.99 | 7.8535 | 13.335 | 4.3497 | 5.8255 | 61 | 3
2024 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB |  | 52.3642 | 1.7973 | 2.32 | 3.835 | 5.17 | 8.24 | 5.5355 | 9.145 | 1.7128 | 4.2036 | 5196 | 9
2024 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB |  | 53.8092 | 1.965 | 2.245 | 8.012 | 4.9 | 15.86 | 5.001 | 18.3521 | 1.0208 | 3.4028 | 604 | 3
2024 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB |  | 5.3984 | 0.17037 | 1.68 | 3.822 | 6.61 | 8.96 | 6.5685 | 10.4104 | 3.561 | 6.1686 | 106 | 2
2024 | CK-MB HIA [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS CK-MB |  | 42.0017 | 1.5975 | 2.22 | 4.125 | 5.88 | 9.13 | 6.3515 | 10.3381 | 2.0906 | 4.7651 | 645 | 3
2024 | CK-MB HIA [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS CK-MB |  | 4.768 | 0.19492 | 2.6 | 4.466 | 5.92 | 11.09 | 6.613 | 12.9706 | 1.8786 | 4.4832 | 759 | 3
2024 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB |  | 5.1187 | 0.16955 | 2.53 | 3.755 | 5.63 | 10.29 | 6.1845 | 10.4168 | 1.6692 | 8.0179 | 408 | 6
2024 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB |  | 52.8733 | 3.097 | 2.58 | 3.47 | 5.15 | 21.73 | 5.647 | 23.2586 | 3.0398 | 17.5736 | 52 | 3
2024 | CK-MB HIA [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB |  | 5.5004 | 0.19162 | 2.34 | 3.712 | 5.45 | 8.3 | 5.948 | 8.9942 | 1.6132 | 3.9023 | 5257 | 9
2024 | CK-MB STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS CK-MB STAT |  | 4.7371 | 0.18166 | 2.495 | 3.526 | 5.68 | 7.87 | 5.826 | 8.6874 | 1.3451 | 4.6711 | 2692 | 4
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CK-MB STAT |  | 5.4707 | 0.17082 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 155 | 2
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CK-MB STAT |  | 5.4219 | 0.31866 | 3.74 | 6.326 | 9.67 | 12.49 | 11.1185 | 12.7222 | 4.0121 | 5.6317 | 156 | 4
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT |  | 5.1669 | 0.21565 | 2.59 | 3.628 | 5.78 | 9.16 | 5.824 | 10.3229 | 1.7641 | 4.9296 | 1833 | 9
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB STAT | 787022 | 53.6528 | 2.8347 | 5.26 | 6.348 | 10.84 | 14.87 | 8.851 | 16.8478 | 1.8833 | 6.7045 | 332 | 2
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT | 725927 | 55.0571 | 2.2816 | 2.53 | 3.114 | 5.45 | 6.88 | 5.889 | 7.8692 | 1.6991 | 4.2061 | 182 | 5
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT |  | 5.5095 | 0.24856 | 2.51 | 4.042 | 5.91 | 11 | 6.445 | 11.6986 | 1.9395 | 5.8923 | 10674 | 35
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB STAT |  | 55.8646 | 2.7361 | 2.27 | 4.51 | 6.06 | 10.67 | 6.584 | 11.3385 | 2.1043 | 6.6352 | 2714 | 18
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB STAT |  | 56.5081 | 2.2459 | 2.55 | 4.55 | 5.68 | 9.28 | 6.112 | 8.7013 | 1.6432 | 2.3567 | 593 | 2
2024 | CK-MB STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS CK-MB STAT |  | 41.8937 | 1.3407 | 2.1 | 3.19 | 4.76 | 7 | 5.0335 | 7.1068 | 1.2849 | 3.2542 | 2632 | 4
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB STAT |  | 5.6702 | 0.38068 | 2.545 | 4.572 | 6.6 | 15.82 | 7.4715 | 17.6736 | 2.3328 | 8.621 | 547 | 17
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT | 750503 | 5.2444 | 0.17548 | 2.81 | 2.994 | 6.12 | 6.13 | 6.504 | 6.976 | 1.8637 | 2.6107 | 97 | 2
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB STAT |  | 5.4677 | 0.23206 | 2.92 | 5.342 | 6.09 | 10.88 | 6.0115 | 9.8545 | 1.0986 | 1.4898 | 595 | 2
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT | 663479 | 49.3978 | 2.3361 | 2.415 | 3.252 | 6.63 | 8.9 | 7.276 | 9.1068 | 3.1144 | 6.3647 | 183 | 8
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT |  | 50.5415 | 2.5446 | 2.505 | 5.072 | 6.13 | 11.05 | 6.5205 | 11.842 | 2.3002 | 6.2725 | 417 | 15
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB STAT |  | 5.7629 | 0.31704 | 2.48 | 5.21 | 6.31 | 11.57 | 7.145 | 11.9422 | 2.1627 | 5.6245 | 3067 | 18
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CK-MB STAT |  | 56.5753 | 2.1383 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 154 | 2
2024 | CK-MB STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS CK-MB STAT |  | 13.9324 | 0.42477 | 2.22 | 3.075 | 5.08 | 6.52 | 5.426 | 7.204 | 1.372 | 3.4233 | 2627 | 3
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT |  | 5.1073 | 0.26096 | 2.62 | 5.213 | 7.41 | 11.1 | 7.4395 | 12.675 | 1.8593 | 6.7174 | 607 | 21
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CK-MB STAT |  | 55.0844 | 3.8096 | 4.14 | 8.81 | 10.29 | 19.09 | 10.782 | 20.5674 | 3.734 | 8.4513 | 1154 | 10
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB STAT |  | 55.8229 | 3.2471 | 2.39 | 4.528 | 6.03 | 13.53 | 6.348 | 14.894 | 1.8146 | 8.4294 | 554 | 15
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CK-MB STAT |  | 53.1097 | 2.8377 | 3.83 | 6.341 | 9.15 | 12.99 | 9.785 | 13.3615 | 3.1385 | 5.2387 | 157 | 4
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CK-MB STAT | 671552 | 50.4476 | 2.0753 | 5.14 | 6.716 | 10.38 | 13.51 | 10.5825 | 14.2645 | 2.0913 | 3.1737 | 17 | 2
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT |  | 52.5921 | 2.4964 | 2.48 | 4.186 | 6.17 | 11.43 | 6.554 | 13.1306 | 2.087 | 6.6774 | 10658 | 35
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT | 750503 | 51.0877 | 1.132 | 1.89 | 2.098 | 4.31 | 4.47 | 4.797 | 4.8562 | 1.316 | 1.5969 | 81 | 2
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CK-MB STAT |  | 53.1084 | 1.9799 | 2.29 | 3.532 | 5.37 | 8.05 | 5.7015 | 8.6194 | 1.7125 | 4.2588 | 1622 | 8
2024 | CK-MB STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CK-MB STAT |  | 5.7551 | 0.40565 | 3.95 | 9.846 | 10.66 | 20.91 | 11.6985 | 21.9922 | 4.2904 | 9.0244 | 1182 | 10
2024 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56561 | Roche instruments | ROCHE |  | 145.2297 | 4.4455 | 1.14 | 2.26 | 3.24 | 6.19 | 3.676 | 6.79 | 1.4554 | 3.5612 | 6606 | 10
2024 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56551 | Roche instruments | ROCHE |  | 146.5597 | 3.7866 | 1.2 | 1.996 | 3.14 | 4.65 | 3.409 | 4.9222 | 0.82442 | 2.5772 | 734 | 4
2024 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56571 | Roche instruments | ROCHE |  | 176.048 | 4.4676 | 1.225 | 2.231 | 2.96 | 5.82 | 3.3975 | 6.8396 | 1.1654 | 3.941 | 764 | 3
2024 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Roche instruments | ROCHE |  | 147.5295 | 5.3636 | 1.11 | 2.338 | 2.9 | 7.83 | 3.521 | 9.1986 | 1.8315 | 5.398 | 373 | 3
2024 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56562 | Roche instruments | ROCHE |  | 81.3957 | 3.9733 | 1.51 | 3.29 | 4.07 | 7.76 | 4.43 | 8.9082 | 1.4331 | 4.7381 | 3974 | 8
2024 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56541 | Roche instruments | ROCHE |  | 143.9382 | 4.2395 | 1.39 | 3.408 | 4.07 | 7.55 | 4.126 | 8.2294 | 1.5174 | 4.1973 | 2188 | 8
2024 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56552 | Roche instruments | ROCHE |  | 86.495 | 3.7853 | 1.47 | 3.402 | 4.6 | 7.62 | 4.778 | 7.9344 | 1.427 | 5.0377 | 727 | 4
2024 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56542 | Roche instruments | ROCHE |  | 86.8595 | 3.8125 | 1.66 | 4.74 | 4.81 | 12.11 | 5.107 | 12.1246 | 1.8497 | 7.1034 | 1730 | 4
2024 | CL LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Roche instruments | ROCHE |  | 95.4178 | 3.1346 | 1.91 | 3.36 | 4.41 | 7.16 | 5.198 | 7.5276 | 2.4977 | 3.3783 | 118 | 2
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 713084 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 823186 | 1.2829 | 0.059994 | 3.93 | 4.468 | 8.34 | 9.47 | 9.085 | 9.6618 | 2.8377 | 3.2529 | 132 | 3
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 710884 | 0.99823 | 0.058944 | 4.14 | 7.236 | 9.61 | 14.76 | 9.539 | 13.7732 | 2.7706 | 5.105 | 934 | 17
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 771397 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) |  | 27.1695 | 1.1169 | 2.43 | 4.48 | 5.42 | 9.81 | 5.652 | 11.0236 | 1.6213 | 5.007 | 1423 | 16
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 713085 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG |  | 24.2663 | 1.1941 | 3.42 | 5.374 | 7.93 | 13.25 | 7.877 | 15.158 | 1.467 | 6.3434 | 2363 | 10
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 661794 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG |  | 21.0803 | 1.3648 | 3.65 | 6.01 | 9.29 | 13.6 | 10.1695 | 15.447 | 3.6027 | 8.6897 | 1471 | 11
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 713085 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGG |  | 23.6387 | 1.9981 | 2.225 | 11.953 | 11.18 | 26.19 | 12.499 | 30.3869 | 7.4543 | 11.993 | 72 | 3
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG |  | 1.0364 | 0.071461 | 4.66 | 6.717 | 9.69 | 14.26 | 9.8545 | 13.4542 | 2.6549 | 5.0651 | 431 | 4
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 771395 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) |  | 1.6193 | 0.075875 | 2.79 | 4.404 | 6.85 | 10.26 | 6.875 | 11.6642 | 1.589 | 5.3426 | 1041 | 14
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 713085 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) |  | 23.6719 | 1.1338 | 2.75 | 5.094 | 6.69 | 11.49 | 7.062 | 12.2602 | 2.2315 | 5.652 | 48783 | 121
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) |  | 1.0811 | 0.058038 | 3.1 | 5.096 | 7.86 | 12.11 | 8.115 | 12.6242 | 2.3595 | 5.491 | 8846 | 70
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 743344 | 1.0483 | 0.050692 | 3 | 5.74 | 6.67 | 11.53 | 7.0255 | 11.7005 | 1.7248 | 4.3827 | 2641 | 36
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 713084 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 772252 | 1.2152 | 0.053272 | 2.6 | 4.59 | 5.84 | 11.2 | 6.2875 | 11.7885 | 1.8154 | 4.9448 | 10624 | 65
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 713084 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) |  | 1.2174 | 0.06035 | 2.98 | 5.627 | 6.98 | 12.73 | 7.2945 | 13.4134 | 2.1309 | 5.818 | 30667 | 107
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 661794 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 695608 | 21.8465 | 1.2696 | 3.125 | 5.709 | 7.83 | 12.25 | 8.5395 | 14.1006 | 2.8392 | 5.7352 | 632 | 20
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 771395 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG |  | 1.5938 | 0.078281 | 3.61 | 6.154 | 7.46 | 12.41 | 9.046 | 10.7168 | 0.5938 | 2.6942 | 273 | 4
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 771397 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) |  | 26.9405 | 1.1985 | 2.55 | 4.278 | 6.27 | 9.76 | 6.722 | 10.895 | 2.264 | 5.6619 | 6401 | 62
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 713084 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 792298 | 1.2143 | 0.056249 | 2.8 | 5.39 | 6.34 | 11.29 | 6.7695 | 11.297 | 1.7011 | 5.4933 | 4153 | 39
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 713084 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGG |  | 1.2112 | 0.1285 | 3.87 | 4.91 | 14.44 | 25.05 | 16.3405 | 24.6755 | 10.5329 | 20.675 | 73 | 3
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGG |  | 0.95324 | 0.10789 | 3.8 | 14.768 | 14.26 | 31.74 | 16.303 | 29.1932 | 5.8781 | 12.5267 | 54 | 2
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGG (09118543) |  | 1.1678 | 0.13351 | 3.21 | 9.551 | 10.36 | 20.6 | 11.1555 | 21.636 | 5.462 | 15.2936 | 50 | 2
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 661794 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGG (09118543) |  | 21.2732 | 1.7222 | 4.73 | 8.032 | 10.58 | 19.39 | 11.7145 | 20.4295 | 3.9049 | 7.4593 | 38 | 2
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 771395 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) |  | 1.5529 | 0.07207 | 2.65 | 4.335 | 6.5 | 10.81 | 6.858 | 12.038 | 2.0747 | 5.8668 | 5374 | 58
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 661794 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) |  | 20.4649 | 1.11 | 2.995 | 5.739 | 7.45 | 12.95 | 8.029 | 13.8724 | 2.4357 | 6.2122 | 15608 | 96
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG | 710907 | 1.1191 | 0.075911 | 4.17 | 7.948 | 12.51 | 16.76 | 12.974 | 15.7682 | 3.5463 | 6.2793 | 379 | 3
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 771397 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG |  | 27.9474 | 1.2717 | 2.92 | 4.732 | 6.87 | 10.45 | 7.355 | 10.4942 | 2.8174 | 4.1908 | 266 | 4
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 713084 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG | 772252 | 1.2299 | 0.03931 | 3.22 | 3.785 | 6.54 | 7.76 | 6.052 | 7.8035 | 0.73978 | 2.3368 | 409 | 2
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG |  | 1.118 | 0.07527 | 4.655 | 6.642 | 9.88 | 16.61 | 10.452 | 17.9085 | 3.7187 | 8.502 | 1526 | 10
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 661794 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGG |  | 18.4131 | 2.1426 | 3.67 | 19.152 | 16.62 | 36.75 | 17.777 | 41.0122 | 6.3258 | 19.3854 | 52 | 2
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 661794 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG |  | 20.3597 | 1.2614 | 4.275 | 5.887 | 9.72 | 14.03 | 10.0825 | 16.1012 | 2.8445 | 7.0857 | 432 | 4
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 713084 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) |  | 1.1998 | 0.089172 | 3.685 | 6.418 | 8.37 | 14.41 | 8.8335 | 15.359 | 2.5511 | 6.6187 | 7193 | 33
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 713084 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG |  | 1.2491 | 0.071006 | 4.36 | 5.82 | 9.08 | 12.68 | 8.4425 | 11.4765 | 1.4073 | 4.4085 | 2014 | 9
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 771395 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) | 772241 | 1.5963 | 0.079982 | 4.475 | 5.447 | 8.89 | 10.79 | 7.77 | 9.5708 | 0.38038 | 0.57774 | 230 | 2
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 713084 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 805876 | 1.2633 | 0.05245 | 2.85 | 4.592 | 6.17 | 10.67 | 6.262 | 11.4116 | 1.8089 | 4.0599 | 2239 | 27
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 661794 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) |  | 19.9915 | 0.9521 | 3.29 | 5.124 | 7.22 | 11.79 | 7.513 | 13.3084 | 1.8951 | 5.0957 | 2862 | 36
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 771395 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 792298 | 1.5134 | 0.096102 | 2.895 | 4.181 | 6.67 | 11.29 | 6.568 | 11.79 | 2.1501 | 5.3585 | 935 | 21
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 710907 | 1.0941 | 0.057737 | 2.88 | 7.6 | 6.94 | 16.61 | 7.612 | 17.6284 | 2.1428 | 6.0956 | 3944 | 51
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGG (09118551) | 772252 | 1.1005 | 0.085791 | 3.2 | 7.174 | 7.81 | 14.86 | 8.628 | 13.8176 | 3.1458 | 6.5974 | 496 | 11
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 2 | 713085 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) |  | 22.9775 | 1.1045 | 2.88 | 4.805 | 6.62 | 10.62 | 6.776 | 11.7035 | 1.6398 | 4.5747 | 7937 | 33
2024 | CMV IGG [S] | PreciControl CMV IGG 1 | 661793 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGG (09118543) |  | 1.0162 | 0.056516 | 3.82 | 6.108 | 8.06 | 14.74 | 9.007 | 16.0085 | 2.4149 | 6.6878 | 1590 | 23
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 711611 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM |  | 0.14905 | 0.017935 | 2.46 | 6.125 | 11.4 | 21.46 | 12.26 | 22.3635 | 7.2383 | 16.4449 | 26654 | 118
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 784440 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGM |  | 0.15761 | 0.014769 | 1.91 | 3.066 | 7.61 | 20.17 | 8.605 | 19.7832 | 6.3964 | 16.9885 | 36 | 2
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 784441 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 801032 | 2.1758 | 0.13767 | 3.28 | 5.24 | 7.69 | 13.34 | 8.621 | 15.8987 | 2.9007 | 8.3938 | 1924 | 34
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 711612 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM |  | 1.9859 | 0.1356 | 3.34 | 6.06 | 8.58 | 15.56 | 9.4885 | 16.3298 | 3.3241 | 9.0071 | 24637 | 112
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 711612 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 663940 | 2.0049 | 0.11092 | 4.56 | 6.131 | 9.75 | 12.04 | 10.1895 | 13.0071 | 2.6703 | 5.3799 | 870 | 7
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 669695 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM |  | 2.0533 | 0.015275 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 711611 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGM |  | 0.18091 | 0.031723 | 2.38 | 5.532 | 8.29 | 29.4 | 9.391 | 29.4744 | 4.756 | 20.5388 | 101 | 2
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 711612 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGM |  | 1.7471 | 0.15616 | 5.26 | 8.516 | 12.87 | 18.6 | 11.801 | 18.2064 | 2.5203 | 10.0155 | 90 | 2
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 669695 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM |  | 1.7534 | 0.095268 | 3.74 | 4.736 | 8.26 | 11.85 | 9.047 | 13.927 | 2.2671 | 6.9026 | 35 | 6
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 749731 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 825551 | 1.9122 | 0.085718 | 3.13 | 3.812 | 6.85 | 10.11 | 7.113 | 11.7286 | 1.824 | 6.7411 | 483 | 14
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 711612 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM | 706335 | 2.0062 | 0.10592 | 2.995 | 4.749 | 7.5 | 11.34 | 8.367 | 12.2807 | 3.2965 | 7.1433 | 1301 | 29
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 669695 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGM |  | 1.7205 | 0.20595 | 4.33 | 20.148 | 13.65 | 43.85 | 15.227 | 37.2554 | 6.2524 | 9.1974 | 19 | 2
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 749731 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM |  | 1.9262 | 0.12191 | 3.49 | 5.52 | 8.41 | 13.91 | 9.176 | 15.3925 | 2.9348 | 8.1168 | 40937 | 126
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 669694 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM |  | 0.1385 | 0.013509 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 4
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 749731 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM |  | 1.8638 | 0.11009 | 3.82 | 5.638 | 8.53 | 12.94 | 9.056 | 13.9754 | 2.4824 | 6.0717 | 7006 | 34
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 784440 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM |  | 0.16582 | 0.01349 | 2.2 | 4.213 | 8.44 | 16.28 | 9.563 | 15.3826 | 5.4484 | 10.7121 | 1000 | 16
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 749730 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGM |  | 0.18273 | 0.014561 | 2.07 | 3.784 | 12.03 | 28.78 | 13.485 | 27.2956 | 9.0909 | 23.4913 | 60 | 2
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 749730 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM |  | 0.16312 | 0.017166 | 2.31 | 5.08 | 10.42 | 19.61 | 11.258 | 20.8186 | 6.6551 | 15.0733 | 39767 | 125
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 784441 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM |  | 2.1553 | 0.10771 | 3.195 | 4.505 | 7.09 | 12.58 | 7.3845 | 13.8512 | 2.2164 | 8.7578 | 1042 | 16
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 749730 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM |  | 0.17196 | 0.017168 | 2.49 | 7.944 | 8.14 | 21.51 | 8.939 | 23.3224 | 4.2785 | 11.7586 | 6212 | 34
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 669694 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGM |  | 0.15501 | 0.025193 | 1.57 | 6.176 | 30.96 | 38.96 | 23.736 | 31.29 | 22.1267 | 27.9807 | 18 | 2
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 784440 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM |  | 0.16282 | 0.016428 | 2.26 | 5.2 | 9.21 | 20.26 | 10.7905 | 20.8005 | 5.9679 | 15.2703 | 6089 | 76
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 784441 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CMV IGM |  | 2.1521 | 0.13502 | 3.32 | 5.12 | 7.89 | 13.58 | 8.774 | 14.747 | 3.3811 | 8.2249 | 4233 | 61
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 784441 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGM |  | 1.9431 | 0.23673 | 3.21 | 4.814 | 12.86 | 27.67 | 14.753 | 29.1416 | 6.7973 | 23.6098 | 35 | 2
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 711611 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM |  | 0.14099 | 0.017542 | 2.075 | 5.77 | 7.09 | 22.69 | 8.1425 | 21.938 | 3.6941 | 13.1782 | 5040 | 39
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 1 | 669694 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM |  | 0.13337 | 0.009735 | 2.19 | 7.613 | 5.62 | 15.59 | 6.1025 | 15.8625 | 2.157 | 3.1913 | 38 | 6
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 711612 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM |  | 1.8652 | 0.10263 | 3.615 | 5.88 | 7.88 | 13.05 | 8.1735 | 13.1899 | 2.25 | 6.3928 | 4919 | 36
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 711612 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CMV IGM | 706329 | 1.8519 | 0.086333 | 3.025 | 3.63 | 6.61 | 8.97 | 7.0845 | 10.3398 | 2.2582 | 5.2751 | 558 | 5
2024 | CMV IGM [S] | PreciControl CMVIGM 2 | 749731 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CMV IGM |  | 1.8393 | 0.1258 | 3.84 | 4.912 | 10.76 | 22.01 | 11.513 | 24.3004 | 3.9217 | 18.1403 | 61 | 2
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N797567 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 233.0131 | 24.1011 | 4.68 | 8.072 | 11.58 | 17.78 | 13.731 | 20.259 | 4.0975 | 8.1011 | 1004 | 10
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P797567 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 377.2966 | 33.141 | 3.73 | 6.504 | 8.65 | 15.17 | 10.199 | 17.612 | 3.0326 | 7.9731 | 991 | 10
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P732523 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 408.0119 | 18.9575 | 4.17 | 4.734 | 8.15 | 10.59 | 7.472 | 11.2594 | 0.75298 | 5.4067 | 84 | 2
2024 | COCAINE [U] | DAT Clinical Negative | N743792 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 228.3095 | 12.9371 | 4.255 | 5.925 | 9.18 | 12.23 | 8.624 | 10.841 | 1.4512 | 2.755 | 126 | 3
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N743808 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 123.2807 | 9.0769 | 6.475 | 7.881 | 14.42 | 15.92 | 15.038 | 17.3436 | 3.7454 | 6.0618 | 207 | 2
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P797567 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 384.3773 | 20.9237 | 2.5 | 5.297 | 6.16 | 11.21 | 6.6565 | 12.5083 | 2.1667 | 4.6136 | 880 | 9
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 119.6873 | 9.1008 | 6.285 | 8.326 | 13.7 | 16.55 | 13.884 | 15.6491 | 1.1838 | 5.9188 | 236 | 4
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N778634 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 123.4402 | 8.3625 | 5.355 | 7.719 | 11.7 | 15.47 | 11.651 | 15.1427 | 2.1987 | 5.55 | 602 | 5
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P778661 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 393.2571 | 19.6114 | 2.63 | 4.808 | 6.87 | 11.25 | 7.413 | 11.5346 | 2.6636 | 5.9085 | 638 | 6
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P732523 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 371.6074 | 32.819 | 4.075 | 5.438 | 9.03 | 13.17 | 10.01 | 15.5374 | 2.4356 | 8.7509 | 1357 | 10
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N797567 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 230.1805 | 15.1302 | 3.025 | 6.697 | 7.64 | 14.3 | 8.561 | 14.6176 | 2.0434 | 5.6831 | 892 | 9
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P803643 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 196.1184 | 9.8473 | 3.24 | 4.498 | 7.01 | 9.65 | 7.783 | 10.0248 | 2.1422 | 3.8104 | 304 | 5
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P766646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 198.1901 | 9.7588 | 3.98 | 4.531 | 7.88 | 9.46 | 7.7955 | 9.4905 | 1.282 | 2.0071 | 342 | 2
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N743812 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 216.928 | 14.4994 | 4.09 | 6.05 | 9.51 | 15.63 | 10.7535 | 16.394 | 3.4424 | 7.9248 | 919 | 7
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N743812 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 238.337 | 18.3029 | 3.53 | 6.384 | 9.37 | 14.29 | 10.8325 | 15.9085 | 4.5554 | 8.5789 | 911 | 7
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P778634 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 187.0152 | 10.9736 | 4.98 | 5.986 | 10.08 | 12.62 | 9.742 | 13.8574 | 1.5611 | 3.8958 | 659 | 4
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P778634 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 197.695 | 10.3284 | 4.04 | 5.364 | 8.67 | 10.49 | 9.559 | 10.925 | 2.5596 | 4.4065 | 600 | 5
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N761275 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 232.0988 | 12.5334 | 2.79 | 5.11 | 7.88 | 10.85 | 7.581 | 12.3334 | 1.9839 | 5.7594 | 891 | 8
2024 | COCAINE [U] | DAT Clinical Positive | P751238 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 398.7586 | 19.3144 | 2.43 | 3.792 | 6.63 | 12.64 | 7.131 | 14.8976 | 3.1736 | 9.1285 | 29 | 2
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N732523 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 232.8778 | 30.0733 | 4.73 | 7.66 | 11.32 | 19.46 | 11.684 | 23.791 | 3.8019 | 12.3016 | 1326 | 10
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 190.6636 | 10.1994 | 5.56 | 5.85 | 11.67 | 11.84 | 11.562 | 12.3504 | 1.6989 | 3.0629 | 214 | 3
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P803643 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 191.8233 | 6.9253 | 3.575 | 3.731 | 7.15 | 7.43 | 6.3195 | 6.4959 | 0.41502 | 0.49633 | 215 | 2
2024 | COCAINE [U] | DAT Clinical Positive | P726631 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 388.8793 | 16.2643 | 2.62 | 4.417 | 6.29 | 9.39 | 7.14 | 9.4164 | 1.4872 | 3.5248 | 58 | 2
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P743812 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 395.3394 | 21.9441 | 2.685 | 4.633 | 7 | 10.87 | 7.696 | 12.3624 | 3.2668 | 6.214 | 878 | 7
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P743812 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 364.8735 | 19.0182 | 3.41 | 4.705 | 8.48 | 10.24 | 9.4075 | 11.8535 | 2.8398 | 5.6283 | 932 | 7
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N761275 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 224.8828 | 19.2073 | 4.35 | 7.928 | 9.37 | 18.77 | 9.965 | 22.6556 | 2.8307 | 7.9459 | 2283 | 9
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N766646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 121.3366 | 9.1141 | 5.54 | 6.951 | 11.84 | 14.21 | 11.1925 | 14.028 | 0.89255 | 3.7975 | 355 | 2
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P761275 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 363.2231 | 18.0652 | 3.375 | 6.04 | 7.58 | 12.7 | 7.5285 | 12.8345 | 2.3641 | 5.4751 | 2303 | 10
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N732523 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 251.3258 | 15.9565 | 4.71 | 6.082 | 10.81 | 13.62 | 11.809 | 15.327 | 3.964 | 8.0398 | 89 | 2
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N803643 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 122.2685 | 8.3336 | 4.47 | 5.11 | 9.41 | 12.65 | 9.725 | 12.959 | 2.9051 | 6.4065 | 298 | 5
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N803643 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 116.8664 | 6.6996 | 5.315 | 5.327 | 10.74 | 10.83 | 9.7825 | 9.9373 | 1.0031 | 1.1797 | 217 | 2
2024 | COCAINE [U] | DAT Clinical Positive | P743792 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 393.6226 | 16.3592 | 4.01 | 4.914 | 8.03 | 10 | 7.441 | 9.2352 | 0.81554 | 1.2969 | 53 | 2
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 198.0207 | 9.9173 | 4.19 | 5.736 | 8.58 | 11.64 | 8.6535 | 10.767 | 1.8349 | 4.0347 | 241 | 4
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P743808 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 202.3578 | 8.8576 | 3.89 | 4.152 | 8.35 | 8.61 | 8.683 | 9.5596 | 2.7838 | 3.4703 | 204 | 2
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P778661 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 376.2036 | 20.5062 | 3.13 | 4.906 | 8.6 | 10.28 | 9.542 | 11.7378 | 3.5838 | 5.7188 | 804 | 5
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Positive | P761275 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 377.5755 | 15.9805 | 2.08 | 4.24 | 5.5 | 9.49 | 5.929 | 10.3732 | 2.0052 | 5.1383 | 881 | 8
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N778661 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 235.9968 | 14.6953 | 2.71 | 6.125 | 8.53 | 13.73 | 9.5255 | 13.689 | 3.1991 | 6.6576 | 624 | 6
2024 | COCAINE [U] | DAT Clinical Negative | N751238 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 233.7935 | 13.1648 | 2.65 | 4.606 | 8.23 | 13.78 | 9.099 | 13.283 | 1.33 | 9.8984 | 184 | 3
2024 | COCAINE [U] | DAT3 Negative | N778661 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 226.7298 | 16.3647 | 4.2 | 6.634 | 10.98 | 14.96 | 12.781 | 15.455 | 5.7881 | 7.5794 | 803 | 5
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N766646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 115.4666 | 9.316 | 6.135 | 7.414 | 13.05 | 15.74 | 12.429 | 16.4356 | 1.503 | 5.1284 | 643 | 3
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 116.3131 | 9.181 | 6.88 | 9.502 | 13.9 | 19.05 | 11.914 | 16.2162 | 0.55522 | 0.88367 | 214 | 3
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N743808 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 117.6842 | 8.8585 | 6.37 | 8.59 | 13.71 | 17.43 | 12.866 | 17.6042 | 1.9944 | 5.7974 | 779 | 4
2024 | COCAINE [U] | DAT Clinical Negative | N726631 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 233.4167 | 12.2879 | 3.655 | 5.938 | 9.23 | 11.81 | 9.672 | 11.4255 | 1.5888 | 4.9644 | 60 | 2
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P766646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 187.8936 | 11.2345 | 4.135 | 5.116 | 9.06 | 10.74 | 9.79 | 11.7358 | 2.4626 | 4.4607 | 658 | 3
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Negative | N778634 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 115.2136 | 9.3598 | 6.4 | 9.154 | 13.09 | 18.24 | 14.201 | 16.706 | 2.1931 | 4.6837 | 674 | 4
2024 | COCAINE [U] | DAT1 Positive | P743808 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 193.1995 | 10.9118 | 4.34 | 5.654 | 9.47 | 12.21 | 9.91 | 13.9406 | 1.2082 | 5.6532 | 772 | 4
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | InteliQ Immunology 2 | 85722T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 194.2852 | 5.5522 | 1.93 | 2.395 | 4.37 | 6.5 | 4.622 | 7.2105 | 1.301 | 4.3972 | 589 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 91.4106 | 3.518 | 1.6 | 2.53 | 5.07 | 7.6 | 5.171 | 7.976 | 1.5585 | 6.3487 | 594 | 10
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 208.8672 | 5.1987 | 1.81 | 3.04 | 4.88 | 6.38 | 5.094 | 7.025 | 1.4522 | 1.9962 | 271 | 5
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 196.1994 | 5.2309 | 1.44 | 2.415 | 3.83 | 6.51 | 3.932 | 7.5604 | 1.5932 | 4.0179 | 1434 | 12
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 108.5081 | 3.5142 | 2.405 | 3.301 | 5.56 | 7.66 | 5.819 | 8.5261 | 1.2702 | 3.8812 | 3372 | 8
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 92.3346 | 3.9842 | 3.04 | 8.226 | 6.91 | 16.69 | 7.6535 | 17.6101 | 2.5426 | 4.8384 | 526 | 7
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 175.3187 | 4.8892 | 2.01 | 2.924 | 4.41 | 6.4 | 4.564 | 6.5564 | 0.97302 | 2.9319 | 10127 | 35
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 |  | 93.9164 | 11.7262 | 1.79 | 6.116 | 4.12 | 14.52 | 4.393 | 13.6142 | 2.2604 | 4.3906 | 67 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 177.8284 | 6.3449 | 1.72 | 2.834 | 4.7 | 8.65 | 5.0695 | 10.0363 | 2.0921 | 5.6676 | 8836 | 47
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 124.2989 | 5.1672 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 87 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 91.8718 | 2.5843 | 2.475 | 3.035 | 5.03 | 6.15 | 4.9045 | 5.9522 | 1.133 | 1.2909 | 433 | 4
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 200.5556 | 4.0273 | 1.09 | 1.472 | 3.06 | 3.53 | 3.331 | 4.1818 | 1.1256 | 2.4427 | 207 | 5
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 88.9592 | 1.9029 | 1.97 | 2.166 | 3.98 | 4.95 | 4.11 | 5.762 | 1.0593 | 2.3402 | 417 | 3
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 162.5094 | 4.8343 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 53 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 103.0138 | 2.2919 | 1.36 | 1.544 | 2.73 | 3.11 | 2.704 | 2.9976 | 0.4402 | 0.82437 | 181 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 102.6424 | 3.0441 | 1.93 | 3.24 | 4.29 | 7.3 | 4.4945 | 7.6752 | 1.1855 | 3.3037 | 6257 | 14
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_P_V1_0 | 900116 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 313.2315 | 11.2195 | 2.74 | 3.168 | 5.7 | 6.4 | 5.4725 | 6.2542 | 1.2956 | 1.9271 | 894 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 132.3693 | 4.1991 | 2.1 | 2.97 | 4.74 | 7.89 | 5.009 | 8.9256 | 1.3408 | 4.6661 | 2990 | 8
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 193.1733 | 5.2336 | 2.1 | 2.766 | 4.49 | 6.22 | 4.333 | 6.5014 | 0.98273 | 2.2808 | 1379 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 100.6133 | 3.612 | 2.605 | 2.937 | 7.16 | 8.39 | 7.683 | 9.5993 | 3.02 | 5.329 | 389 | 3
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 172.2946 | 4.8718 | 1.935 | 3.784 | 4.63 | 7.69 | 5.323 | 8.2229 | 1.731 | 3.2876 | 482 | 9
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 202.5274 | 5.6248 | 1.93 | 2.463 | 4.78 | 5.15 | 4.7925 | 5.9849 | 1.2533 | 3.3687 | 328 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 103.7265 | 2.9834 | 1.77 | 2.626 | 4.03 | 6.34 | 4.342 | 6.95 | 1.2181 | 3.1859 | 15411 | 43
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 101.649 | 3.2169 | 2.19 | 6.126 | 7.24 | 14.51 | 8.512 | 15.1784 | 5.0981 | 5.2327 | 151 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 |  | 176.6225 | 5.273 | 2.01 | 3.33 | 5.54 | 7.79 | 6.408 | 9.319 | 2.438 | 5.0715 | 80 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 104.1188 | 4.0989 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 336 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 92.8908 | 3.1662 | 2.21 | 3.856 | 4.6 | 9.12 | 4.7295 | 10.047 | 1.1344 | 3.8495 | 761 | 5
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 100.4422 | 2.9561 | 1.36 | 3.504 | 4 | 7.08 | 4.1535 | 6.7754 | 0.66285 | 2.9006 | 83 | 4
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 146.2809 | 3.0785 | 1.79 | 3.405 | 3.79 | 7.02 | 3.828 | 7.4652 | 1.3401 | 1.8732 | 89 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 177.3291 | 6.7661 | 2.195 | 3.59 | 5.31 | 8.09 | 6.023 | 9.2994 | 1.985 | 4.5807 | 2214 | 17
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 169.8402 | 5.2271 | 2.055 | 3.271 | 4.75 | 6.77 | 4.971 | 7.3382 | 1.2535 | 3.05 | 3748 | 12
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 162.2113 | 3.7086 | 1.945 | 2.478 | 3.95 | 5.21 | 3.9105 | 4.9138 | 0.75746 | 1.6338 | 248 | 4
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 103.0309 | 3.2577 | 2.14 | 3.1 | 4.62 | 6.97 | 4.83 | 7.4364 | 1.1642 | 3.3275 | 2945 | 10
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 151.809 | 4.5508 | 1.15 | 2.021 | 3.94 | 5.59 | 4.209 | 6.2602 | 2.0487 | 4.407 | 466 | 10
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 163.3473 | 4.6636 | 1.72 | 3.78 | 4.36 | 8.06 | 5.031 | 8.8698 | 1.7086 | 3.6495 | 766 | 9
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 105.9913 | 4.2206 | 2.11 | 4.03 | 6.09 | 11.05 | 6.142 | 12.8784 | 1.1957 | 8.1518 | 333 | 3
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 175 | 6.1101 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 93.8433 | 3.2308 | 1.855 | 3.294 | 4.49 | 7.62 | 4.932 | 8.2284 | 1.6538 | 3.2905 | 3215 | 35
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 107.3182 | 3.5374 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22 | 3
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 104.8756 | 3.7107 | 2.09 | 3.801 | 5.02 | 8.34 | 5.3715 | 8.3676 | 1.6918 | 3.825 | 1663 | 16
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 156.5247 | 3.9511 | 2.21 | 2.836 | 4.57 | 5.88 | 4.213 | 5.7226 | 0.8529 | 1.4036 | 223 | 4
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 169.2778 | 5.4951 | 1.905 | 3.018 | 4.56 | 8.19 | 4.8055 | 8.9764 | 1.4838 | 4.3707 | 7874 | 37
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 180.6107 | 8.4357 | 1.585 | 3.047 | 4.5 | 9.41 | 5.0605 | 9.7846 | 1.8381 | 6.1892 | 786 | 10
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 184.6883 | 4.1609 | 1.69 | 2.434 | 3.37 | 4.95 | 3.3385 | 4.5108 | 0.43874 | 1.3279 | 247 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 199.6954 | 5.3458 | 1.89 | 3.12 | 4.05 | 6.7 | 4.166 | 7.083 | 1.0378 | 2.8362 | 1919 | 6
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 110.3322 | 4.1391 | 2.16 | 3.573 | 5.34 | 8.52 | 5.675 | 9.459 | 1.8081 | 5.3497 | 16806 | 57
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 92.063 | 3.6065 | 2.225 | 3.905 | 5.72 | 9.62 | 5.781 | 9.5025 | 0.9443 | 6.6171 | 597 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 175.8304 | 5.1558 | 2.33 | 3.56 | 5.02 | 7.43 | 5.177 | 7.82 | 0.9897 | 3.1651 | 2885 | 10
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 131.2381 | 4.6558 | 1.67 | 2.96 | 4.58 | 8.51 | 4.8285 | 9.1605 | 2.098 | 5.5088 | 2885 | 12
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 136.9681 | 3.2201 | 1.945 | 2.424 | 3.94 | 5.03 | 3.9125 | 4.8838 | 1.1416 | 1.5009 | 439 | 4
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 176.7051 | 6.175 | 2.12 | 3.39 | 5.1 | 7.47 | 5.5335 | 7.499 | 1.7266 | 3.5469 | 3427 | 5
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 100.4988 | 3.7686 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 84 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 99.0259 | 2.442 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 54 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 107.8975 | 4.1791 | 2.07 | 3.544 | 4.98 | 8.88 | 5.6615 | 8.402 | 1.704 | 4.8846 | 2768 | 10
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 184.6481 | 5.6723 | 1.57 | 2.886 | 4.2 | 6.73 | 4.648 | 7.3755 | 1.6422 | 3.6267 | 9904 | 39
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 98.6825 | 3.8448 | 2.1 | 3.36 | 5.35 | 7.92 | 5.976 | 9.1242 | 2.7326 | 4.8498 | 2741 | 36
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 137.1007 | 3.6222 | 1.54 | 2.348 | 4.04 | 5.66 | 4.959 | 6.125 | 1.6315 | 3.5538 | 139 | 3
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 184.3445 | 4.729 | 1.615 | 1.965 | 3.63 | 5.51 | 3.8585 | 6.3348 | 1.5557 | 3.6393 | 119 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 107.6516 | 5.1745 | 2.295 | 4.575 | 6.35 | 11.13 | 6.8375 | 12.2235 | 2.2935 | 6.2093 | 496 | 9
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 102.6401 | 2.3758 | 1.8 | 2.394 | 3.69 | 5.05 | 3.575 | 5.4974 | 0.71333 | 1.8158 | 1734 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 |  | 103.806 | 4.1856 | 2.83 | 4.757 | 5.91 | 9.13 | 6.142 | 9.3617 | 1.4694 | 3.0118 | 84 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C3C [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 |  | 160.6253 | 11.3761 | 1.04 | 4.276 | 3.51 | 9.01 | 3.657 | 7.9576 | 1.2244 | 2.435 | 75 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 15.4759 | 0.58936 | 1.45 | 3.056 | 5.02 | 7.13 | 5.87 | 7.973 | 2.4816 | 5.5696 | 498 | 9
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 |  | 26.0541 | 0.845 | 2.8 | 4.862 | 6.63 | 10.69 | 7.048 | 10.4768 | 0.82502 | 3.7688 | 74 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 26.2474 | 1.1958 | 1.7 | 3.868 | 4.84 | 11.18 | 4.881 | 12.0908 | 2.2373 | 6.7117 | 607 | 8
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 27.5372 | 0.41986 | 1.49 | 1.79 | 2.99 | 3.64 | 2.5915 | 3.3936 | 0.32973 | 0.55372 | 113 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 13.7663 | 0.51869 | 2.56 | 3.849 | 5.81 | 8.05 | 5.92 | 8.8176 | 1.8856 | 3.5243 | 3157 | 34
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 31.0477 | 1.2187 | 1.7 | 2.329 | 4.56 | 8.62 | 4.8515 | 9.3186 | 1.9391 | 6.2369 | 1933 | 7
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 27.954 | 0.75816 | 2.16 | 2.272 | 4.63 | 5.16 | 4.755 | 5.76 | 1.6799 | 2.5845 | 248 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 15.1598 | 0.46369 | 2.485 | 3.798 | 4.96 | 7.73 | 4.6195 | 7.3367 | 0.5558 | 1.8588 | 328 | 3
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 16.95 | 0.63752 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22 | 3
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 25.6647 | 0.7779 | 1.41 | 2.688 | 3.73 | 8.11 | 4.0805 | 8.778 | 1.5609 | 4.6563 | 8725 | 46
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 |  | 26.6067 | 1.0268 | 1.88 | 4.19 | 5.12 | 10.35 | 4.855 | 9.947 | 1.5435 | 3.7148 | 75 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 14.0677 | 0.49501 | 2.125 | 4.595 | 5.15 | 9.22 | 5.5375 | 7.9095 | 1.1179 | 1.7901 | 733 | 5
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 17.6438 | 0.54501 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 89 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 24.7587 | 0.73748 | 1.505 | 2.54 | 3.94 | 6.35 | 4.226 | 7.254 | 1.5066 | 3.789 | 9865 | 39
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 25.7568 | 0.87747 | 2.335 | 4.75 | 4.99 | 9.85 | 4.9895 | 9.6825 | 1.2203 | 3.0571 | 3317 | 5
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 21.1458 | 0.66315 | 1.85 | 2.804 | 4.39 | 7.25 | 4.6945 | 8.0672 | 1.4167 | 4.5263 | 3084 | 9
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 24.698 | 0.7163 | 2.02 | 3.032 | 4.51 | 6.93 | 4.7815 | 7.5106 | 1.1186 | 3.0452 | 7897 | 37
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 14.9961 | 0.46608 | 3.405 | 4.317 | 7.06 | 8.86 | 6.037 | 7.7314 | 0.4481 | 0.74087 | 377 | 3
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 |  | 15.2154 | 0.74032 | 3.3 | 6.218 | 8.25 | 13.28 | 8.1715 | 14.8091 | 2.0635 | 5.6505 | 78 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 20.7385 | 0.5537 | 1.33 | 2.515 | 3.52 | 6.07 | 3.8365 | 6.1855 | 1.2656 | 3.1483 | 2418 | 10
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 28.7269 | 0.53637 | 0.98 | 1.56 | 2.63 | 3.63 | 3.035 | 4.1124 | 1.4268 | 1.7438 | 134 | 4
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 23.3519 | 0.77063 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 54 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 15.6235 | 0.59581 | 1.88 | 3.14 | 4.91 | 8.38 | 5.365 | 9.1008 | 2.0268 | 4.7311 | 16436 | 55
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 26.734 | 1.0258 | 2.06 | 4.58 | 4.77 | 9.91 | 5.3545 | 10.0625 | 1.4529 | 3.2953 | 3401 | 12
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 24.0058 | 0.6816 | 2.07 | 2.66 | 4.49 | 5.99 | 4.5875 | 5.8023 | 1.4506 | 3.6365 | 770 | 9
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 13.4977 | 0.60234 | 2.22 | 4.685 | 6.86 | 9.36 | 7.891 | 8.7284 | 1.6448 | 4.5838 | 86 | 4
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 14.0582 | 0.36332 | 3.93 | 4.154 | 8.75 | 9.57 | 9.178 | 11.0618 | 2.6082 | 4.2296 | 158 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 26.9649 | 0.87618 | 2.14 | 3.012 | 5.19 | 7.78 | 5.49 | 8.2074 | 1.2915 | 4.5123 | 3062 | 10
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 14.5791 | 0.52127 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 321 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 15.1807 | 0.56431 | 2.71 | 4.495 | 5.86 | 9.33 | 5.845 | 9.1746 | 1.2857 | 3.1381 | 5837 | 14
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 15.608 | 0.59152 | 1.905 | 3.535 | 4.11 | 7.18 | 3.7715 | 6.164 | 0.41844 | 2.38 | 560 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 23.5885 | 0.63639 | 1.02 | 1.53 | 3.34 | 5.15 | 3.5735 | 6.182 | 2.0155 | 3.9257 | 393 | 9
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 29.9528 | 0.7291 | 1.04 | 1.79 | 2.21 | 6.7 | 2.157 | 6.066 | 0.54017 | 2.5719 | 254 | 5
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 25.1289 | 0.95104 | 2.145 | 3.971 | 5.25 | 9.43 | 5.777 | 10.308 | 1.4321 | 5.9819 | 1966 | 19
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 29.6878 | 0.75793 | 1.07 | 2.554 | 2.85 | 5.6 | 3.229 | 6.0926 | 1.2824 | 3.0925 | 968 | 10
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 14.4611 | 0.53287 | 2.02 | 3.522 | 5.11 | 8.08 | 5.887 | 9.426 | 2.3686 | 4.353 | 2736 | 37
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 13.9694 | 0.46538 | 2.955 | 3.233 | 5.99 | 7.17 | 5.7935 | 7.9282 | 1.03 | 2.7676 | 477 | 4
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 15.4601 | 0.74557 | 2.26 | 4.84 | 6.25 | 11.81 | 6.3275 | 12.5807 | 2.9039 | 6.1612 | 501 | 8
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 24.5 | 1.2708 | 0.89 | 6.362 | 3.65 | 13.54 | 4.288 | 11.496 | 0.79365 | 2.4052 | 13 | 3
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 25.0037 | 0.7109 | 1.71 | 2.528 | 4.29 | 6.48 | 4.671 | 7.3718 | 1.3565 | 4.0207 | 490 | 9
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 21.6292 | 0.59126 | 2.355 | 3.128 | 5.14 | 7.75 | 5.6745 | 9.3396 | 1.7792 | 4.2077 | 89 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 15.4419 | 0.56001 | 2.15 | 7.076 | 5.4 | 13.45 | 5.3565 | 14.1968 | 1.7966 | 5.4979 | 515 | 7
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 21.9728 | 0.61332 | 2.06 | 2.697 | 4.7 | 5.86 | 4.994 | 6.3894 | 0.997 | 2.9864 | 485 | 4
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 25.6939 | 0.56829 | 1.87 | 2.331 | 3.82 | 4.79 | 3.8195 | 4.6158 | 0.88378 | 1.7242 | 245 | 4
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 15.8205 | 0.55376 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 73 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 16.4421 | 0.49532 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 57 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 23.8222 | 0.57311 | 1.17 | 1.882 | 3.37 | 4.27 | 3.844 | 4.729 | 0.91106 | 2.7072 | 230 | 4
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 15.2437 | 0.5861 | 2.56 | 3.79 | 5.77 | 8.9 | 6.132 | 9.628 | 1.4692 | 4.843 | 3117 | 10
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 14.1204 | 0.37156 | 2.41 | 2.874 | 5.46 | 8.3 | 4.981 | 7.3057 | 0.52054 | 5.8227 | 191 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_P_V1_0 | 900116 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 62.2778 | 2.1961 | 2.8 | 2.989 | 5.72 | 5.96 | 5.696 | 5.9608 | 0.84362 | 1.278 | 890 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 14.5699 | 0.49523 | 2.5 | 3.654 | 5.77 | 7.73 | 5.821 | 8.0946 | 1.4178 | 3.604 | 15452 | 43
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | InteliQ Immunology 2 | 85722T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 33.6178 | 0.90352 | 1.355 | 2.515 | 3.57 | 5.51 | 3.7985 | 5.8775 | 1.4091 | 2.6298 | 579 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 17.6466 | 0.53313 | 1.56 | 2.89 | 4.09 | 7.31 | 4.29 | 7.7486 | 1.0646 | 3.7884 | 2296 | 8
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 18.0506 | 0.61241 | 2.17 | 3.106 | 4.81 | 7.53 | 5.133 | 8.6136 | 1.6266 | 3.0172 | 3413 | 9
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 |  | 21.8463 | 0.38488 | 1.33 | 1.568 | 2.91 | 3.54 | 2.832 | 3.8726 | 0.29646 | 1.6022 | 136 | 3
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 14.5971 | 0.70485 | 2.79 | 4.23 | 6.2 | 13.24 | 6.613 | 14.853 | 2.5134 | 8.1144 | 1436 | 17
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 23.8679 | 0.6404 | 1.99 | 2.91 | 4.37 | 6.41 | 4.544 | 6.5858 | 1.1167 | 2.9706 | 10111 | 34
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 |  | 14.6713 | 0.33457 | 1.895 | 2.083 | 3.69 | 4.11 | 3.232 | 3.7056 | 0.47876 | 2.681 | 171 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR C4 [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 |  | 15.0746 | 0.63278 | 3.155 | 6.484 | 7.49 | 14.18 | 8.333 | 14.7675 | 4.0066 | 4.5207 | 67 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR CH 50 [S] | CH50 LOW | 11F23L | Roche instruments | LIA |  | 20.2887 | 1.3632 | 10.56 | 14.792 | 21.48 | 29.65 | 21.235 | 28.1062 | 1.8014 | 6.4558 | 143 | 3
2024 | COMPLEMENT FACTOR CH 50 [S] | CH50 HIGH | 11F23H | Roche instruments | LIA |  | 45.5804 | 1.5422 | 3.26 | 5.974 | 6.53 | 11.92 | 6.301 | 11.7096 | 0.89765 | 2.4028 | 152 | 3
2024 | COMPLEMENT FACTOR CH 50 [S] | CH50 HIGH | 21M24H | Roche instruments | LIA |  | 48.0828 | 1.2009 | 2.29 | 3 | 4.6 | 6.15 | 4.327 | 5.882 | 0.54276 | 0.98125 | 117 | 2
2024 | COMPLEMENT FACTOR CH 50 [S] | CH50 LOW | 21M24L | Roche instruments | LIA |  | 23.7251 | 0.95003 | 2.7 | 11.51 | 5.59 | 22.34 | 6.113 | 24.7814 | 2.1975 | 6.1125 | 118 | 2
2024 | CORTISOL | PreciControl Cortisol Urine | 756418 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL III |  | 336.3406 | 19.6709 | 3.51 | 5.82 | 8.77 | 13.19 | 9.2755 | 14.232 | 2.2721 | 6.1075 | 929 | 11
2024 | CORTISOL | PreciControl Cortisol Urine | 724352 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL III |  | 172.0996 | 9.981 | 3.55 | 4.71 | 8.23 | 11.44 | 8.289 | 14.0624 | 3.0955 | 7.0467 | 360 | 11
2024 | CORTISOL | PreciControl Cortisol Urine | 817476 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL III |  | 197.1457 | 10.5404 | 2.89 | 5.224 | 7.71 | 11.21 | 7.536 | 13.216 | 2.2225 | 7.587 | 234 | 10
2024 | CORTISOL | PreciControl Cortisol Urine | 817487 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL III |  | 317.1803 | 16.6085 | 3.195 | 5.404 | 7.67 | 10.88 | 8.032 | 11.139 | 2.7995 | 6.3 | 238 | 10
2024 | CORTISOL | PreciControl Cortisol Urine | 756416 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL III |  | 180.5148 | 9.4158 | 3.47 | 5.394 | 7.91 | 12.3 | 8.53 | 14.4332 | 2.4687 | 5.6263 | 894 | 11
2024 | CORTISOL | PreciControl Cortisol Urine | 724353 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL III |  | 315.4139 | 19.0284 | 3.68 | 6.119 | 8.29 | 13.61 | 8.4525 | 15.1201 | 2.3127 | 5.7651 | 382 | 11
2024 | CORTISOL | PreciControl Cortisol Urine | 703360 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL III |  | 175.2213 | 11.3725 | 3.125 | 3.721 | 8.74 | 11.29 | 10.125 | 13.465 | 4.963 | 7.3229 | 11 | 2
2024 | CORTISOL | PreciControl Cortisol Urine | 703361 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL III |  | 323.007 | 21.1336 | 4.025 | 4.173 | 10.59 | 12.47 | 11.682 | 14.7524 | 5.0335 | 7.8625 | 11 | 2
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II |  | 301.6746 | 16.0266 | 3.48 | 5.23 | 7.99 | 12.3 | 8.1625 | 12.8886 | 2.443 | 6.3516 | 1064 | 17
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 336.7389 | 16.8579 | 2.73 | 5.002 | 6.28 | 11.22 | 6.621 | 12.1514 | 1.9502 | 5.4738 | 1100 | 13
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 306.5904 | 10.7295 | 1.545 | 2.245 | 5 | 6.56 | 5.8835 | 7.611 | 2.8602 | 4.3688 | 108 | 3
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 697.486 | 25.8504 | 2.32 | 2.936 | 6.53 | 6.57 | 6.927 | 7.6366 | 2.0832 | 4.0804 | 69 | 2
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 759988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 11.1312 | 0.79458 | 7.475 | 9.007 | 16.08 | 19.27 | 15.916 | 17.7816 | 3.5719 | 4.2313 | 55 | 2
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II |  | 699.9792 | 36.1066 | 3.705 | 6.164 | 9.12 | 13.2 | 9.137 | 13.2435 | 2.4547 | 4.1948 | 142 | 5
2024 | CORTISOL [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_1 | 85372T | Roche instruments | ELECSYS CORTISOL II |  | 574.4202 | 30.1279 | 2.1 | 3.52 | 6.14 | 8.71 | 7.1895 | 10.2805 | 3.0222 | 5.7031 | 1018 | 2
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II |  | 316.7458 | 16.4511 | 3.025 | 5.078 | 7.71 | 11.09 | 8.0935 | 12.6408 | 2.2158 | 6.8214 | 285 | 13
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II |  | 713.0255 | 42.8115 | 3.36 | 5.71 | 8.59 | 12.97 | 8.784 | 14.715 | 4.1057 | 7.3708 | 298 | 14
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 738649 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 31.5999 | 1.4477 | 2.72 | 4.822 | 6.5 | 11.95 | 6.72 | 13.2854 | 1.8993 | 7.1854 | 625 | 7
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 614.0661 | 175.209 | 3.25 | 3.79 | 8.44 | 9.14 | 7.4775 | 8.346 | 1.6798 | 4.3253 | 206 | 3
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 313.2297 | 12.7013 | 2.54 | 4.09 | 5.98 | 9.45 | 6.334 | 10.4045 | 1.9843 | 4.7163 | 88375 | 252
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 320.5059 | 11.5652 | 2.41 | 4.295 | 5.58 | 8.64 | 6.3365 | 8.093 | 0.99988 | 2.5489 | 88 | 2
2024 | CORTISOL [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS CORTISOL II |  | 450.1627 | 17.8905 | 2.35 | 3.84 | 5.65 | 8.83 | 6.138 | 9.7296 | 1.9343 | 4.5468 | 19184 | 55
2024 | CORTISOL [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS CORTISOL II |  | 1004.0947 | 45.5239 | 2.615 | 4.152 | 6.55 | 9.7 | 7.138 | 10.6994 | 2.2398 | 5.6377 | 13081 | 38
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 704.4009 | 34.5711 | 2.97 | 4.89 | 6.88 | 11.31 | 7.434 | 12.453 | 2.1914 | 5.6816 | 39945 | 219
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 712397 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 30.1272 | 1.3488 | 3.91 | 4.869 | 8.5 | 11.2 | 8.067 | 11.0674 | 2.1933 | 4.689 | 148 | 6
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 732.959 | 32.1241 | 2.32 | 4.054 | 5.65 | 8.83 | 5.9015 | 10.0896 | 1.7919 | 5.9395 | 263 | 5
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 324.6564 | 14.5314 | 3.92 | 5.454 | 8.53 | 13.02 | 8.727 | 12.7022 | 1.8171 | 3.4694 | 365 | 2
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 738649 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 32.5471 | 1.8352 | 3.84 | 6.156 | 9.2 | 12.77 | 8.81 | 11.9276 | 1.4545 | 3.3414 | 107 | 3
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL |  | 759.5548 | 51.7299 | 3.19 | 6.48 | 7.67 | 19.42 | 8.492 | 21.653 | 4.0524 | 10.1244 | 59 | 3
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II |  | 760.7739 | 61.1403 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23 | 2
2024 | CORTISOL [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS CORTISOL II |  | 99.0887 | 4.0321 | 2.53 | 4.13 | 6.07 | 9.43 | 6.421 | 10.3068 | 1.9165 | 4.9228 | 23513 | 62
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 702.2178 | 31.8105 | 3.08 | 4.865 | 6.95 | 11.57 | 7.3065 | 12.781 | 2.1228 | 5.3706 | 10926 | 88
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 733.3977 | 33.7146 | 2.99 | 4.803 | 6.89 | 11.3 | 7.2155 | 12.0913 | 1.9884 | 4.9698 | 23623 | 78
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 737.4862 | 41.6294 | 3.11 | 5.498 | 7.49 | 11.93 | 7.73 | 13.3546 | 2.3124 | 5.7992 | 1089 | 12
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 326.2759 | 14.5758 | 2.73 | 4.496 | 6.49 | 10.27 | 6.935 | 10.9766 | 1.9936 | 4.994 | 39603 | 221
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL |  | 307.2391 | 10.5751 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 2
2024 | CORTISOL [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85373T | Roche instruments | ELECSYS CORTISOL II |  | 852.5268 | 48.9873 | 2.21 | 2.964 | 6.25 | 9.91 | 7.08 | 11.1817 | 3.2455 | 6.728 | 1224 | 3
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL |  | 726.3728 | 73.7635 | 1.935 | 6.728 | 7.25 | 13.73 | 7.895 | 13.5871 | 2.6301 | 5.5198 | 33 | 3
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 712396 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 9.7341 | 0.49684 | 4.37 | 7.507 | 10.06 | 15.2 | 10.5515 | 15.1673 | 1.4285 | 7.1571 | 147 | 6
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 323.3867 | 10.5977 | 1.89 | 2.538 | 5.64 | 6.1 | 5.825 | 7.0498 | 1.6221 | 3.8398 | 70 | 2
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 733.0765 | 22.8873 | 2.34 | 3.428 | 5.21 | 7.12 | 5.642 | 7.2958 | 1.5697 | 2.8217 | 91 | 2
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 738648 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 10.9561 | 0.85745 | 4.07 | 7.606 | 10.93 | 15.6 | 12.893 | 15.5 | 3.157 | 7.0446 | 106 | 3
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL |  | 313.6961 | 15.9046 | 2.67 | 6.053 | 7.47 | 14.31 | 9.022 | 16.0901 | 2.8103 | 7.0603 | 51 | 3
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 340.0902 | 15.3483 | 1.635 | 3.002 | 6.82 | 8.71 | 7.5005 | 10.1674 | 4.5058 | 6.4407 | 110 | 3
2024 | CORTISOL [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS CORTISOL II |  | 933.5262 | 29.3175 | 2.325 | 2.525 | 5.33 | 6.5 | 5.6305 | 7.8481 | 1.878 | 3.714 | 452 | 6
2024 | CORTISOL [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40432 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 455.169 | 7.8025 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 727.146 | 31.7796 | 2.75 | 4.53 | 6.47 | 10.26 | 7 | 11.165 | 2.114 | 5.0374 | 88295 | 255
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 712396 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 9.9731 | 0.83623 | 5.9 | 11.25 | 13.03 | 22.68 | 15.076 | 22.4524 | 1.7137 | 6.0565 | 55 | 3
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 316.5614 | 13.5305 | 2.77 | 4.346 | 6.25 | 10.24 | 6.713 | 10.8834 | 1.8993 | 5.0639 | 23563 | 78
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 320.9137 | 14.8698 | 2.21 | 4.495 | 5.27 | 9.11 | 5.729 | 10.0582 | 1.7857 | 5.0111 | 265 | 5
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 735.684 | 36.0415 | 2.415 | 3.115 | 7.63 | 8.99 | 8.89 | 10.6211 | 5.5594 | 6.1151 | 111 | 3
2024 | CORTISOL [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS CORTISOL II |  | 107.8623 | 5.2298 | 2.37 | 2.956 | 5.95 | 10.16 | 6.438 | 11.5374 | 2.2897 | 7.7636 | 976 | 14
2024 | CORTISOL [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS CORTISOL II |  | 408.8769 | 19.3758 | 2.28 | 2.892 | 5.47 | 10.95 | 6.133 | 12.3038 | 1.5224 | 8.3963 | 945 | 13
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 759989 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 31.4114 | 1.1984 | 2.695 | 3.566 | 5.73 | 8.12 | 5.968 | 7.399 | 1.425 | 2.278 | 281 | 7
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II |  | 307.8828 | 14.7589 | 3.66 | 8.08 | 7.16 | 16.48 | 6.467 | 15.7234 | 0.74912 | 3.0898 | 142 | 6
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II |  | 325.5407 | 17.9689 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32 | 2
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 712397 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 31.6637 | 1.8009 | 5.47 | 7.926 | 11.18 | 15.66 | 10.129 | 13.9932 | 0.81746 | 3.2561 | 55 | 3
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 759989 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 33.4372 | 2.1924 | 4.745 | 6.525 | 11.75 | 14.64 | 12.2995 | 14.4175 | 4.4603 | 5.2838 | 55 | 2
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 738648 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 10.7482 | 0.81043 | 3.85 | 7.07 | 10.41 | 18.54 | 10.978 | 19.453 | 2.7502 | 11.3854 | 624 | 7
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Cortisol Saliva | 759988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 10.303 | 0.67898 | 4.42 | 6.336 | 9.73 | 20.24 | 11.047 | 21.2442 | 3.2259 | 15.6709 | 292 | 8
2024 | CORTISOL [S] | Lyphocheck Immuno Plus | 40431 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CORTISOL II |  | 79.2638 | 3.4492 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 751.1319 | 33.1316 | 4.745 | 5.525 | 9.75 | 13.62 | 9.111 | 11.8733 | 1.0615 | 2.6811 | 361 | 2
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL |  | 336.3423 | 39.8431 | 2.255 | 4.732 | 8.16 | 11.3 | 9.302 | 10.8848 | 3.8879 | 7.1836 | 36 | 3
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II |  | 710.837 | 42.2155 | 3.865 | 5.497 | 9.21 | 12.88 | 9.601 | 13.765 | 2.9186 | 6.6728 | 1008 | 17
2024 | CORTISOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 327.9124 | 13.4915 | 2.915 | 4.617 | 6.59 | 10.73 | 6.8295 | 11.7954 | 1.685 | 4.4778 | 10668 | 89
2024 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II |  | 978.1836 | 2359.0371 | 3.41 | 11.482 | 4.96 | 8 | 16.332 | 30.1382 | 8.8927 | 13.7592 | 26 | 3
2024 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II |  | 716.8575 | 47.6672 | 2.91 | 3.863 | 8.3 | 12.5 | 8.121 | 12.9977 | 3.0578 | 9.1434 | 43 | 3
2024 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II |  | 2307.919 | 5684.2539 | 2.93 | 3.824 | 2.18 | 2.75 | 7.793 | 10.1656 | 2.9515 | 6.1583 | 26 | 4
2024 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 320.441 | 14.8244 | 3.17 | 5.151 | 7.43 | 11.12 | 7.728 | 11.3458 | 1.8601 | 4.2399 | 1577 | 6
2024 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II |  | 677.788 | 52.2664 | 7.85 | 11.842 | 16.15 | 23.84 | 15.288 | 21.9344 | 2.3245 | 2.3829 | 12 | 2
2024 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 706.455 | 33.0236 | 2.67 | 4.94 | 6.5 | 12.32 | 7.302 | 13.8616 | 2.7109 | 6.2609 | 1177 | 10
2024 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II |  | 298.9104 | 24.4627 | 10.465 | 13.997 | 21.76 | 28.59 | 20.002 | 26.1036 | 2.7312 | 3.0063 | 12 | 3
2024 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 325.1453 | 11.8125 | 2.66 | 4.184 | 5.99 | 9.13 | 6.119 | 8.738 | 1.4873 | 3.5706 | 1177 | 10
2024 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CORTISOL II |  | 301.3892 | 16.6779 | 3.045 | 5.638 | 7.53 | 11.4 | 8.2435 | 11.3963 | 2.2167 | 3.9093 | 41 | 3
2024 | CORTISOL II [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CORTISOL II |  | 742.5096 | 35.0286 | 3.44 | 4.694 | 7.41 | 10.98 | 7.841 | 12.037 | 2.0952 | 4.8859 | 1547 | 6
2024 | C-PEPTID [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 8.2673 | 0.30974 | 1.66 | 3.698 | 4.51 | 8.42 | 4.989 | 9.1092 | 1.8667 | 4.3419 | 4416 | 14
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 10.497 | 0.47298 | 1.89 | 4.466 | 5.61 | 11.44 | 5.792 | 12.2522 | 2.3367 | 6.9117 | 1997 | 19
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 668963 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 2.0381 | 0.12342 | 1.54 | 3.43 | 5.25 | 12.64 | 5.8875 | 13.4414 | 3.108 | 7.5742 | 59 | 2
2024 | C-PEPTID [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 4.0869 | 0.126 | 2.56 | 3.204 | 6.14 | 6.8 | 6.027 | 7.6014 | 1.0243 | 2.8029 | 186 | 3
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 668964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 10.0049 | 0.53441 | 1.77 | 5.484 | 5.81 | 12.18 | 6.4585 | 12.9543 | 2.5297 | 6.6007 | 1051 | 12
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 9.8797 | 0.37799 | 1.99 | 3.838 | 4.82 | 9.24 | 5.289 | 9.9578 | 1.7893 | 4.4919 | 11461 | 63
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 668964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 9.9934 | 0.82784 | 2.09 | 9.916 | 6.1 | 19.78 | 7.1895 | 19.7079 | 4.0715 | 6.8251 | 63 | 2
2024 | C-PEPTID [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 4.0498 | 0.15268 | 1.69 | 3.19 | 4.64 | 8.57 | 5.148 | 9.1748 | 1.8062 | 4.9382 | 4573 | 17
2024 | C-PEPTID [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 1.0065 | 0.03609 | 1.74 | 3.966 | 4.71 | 8.95 | 5.0985 | 9.5111 | 1.8036 | 4.7772 | 5094 | 18
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 9.7624 | 0.4747 | 2.46 | 5.87 | 5.74 | 15.67 | 6.296 | 16.7044 | 2.0512 | 6.2597 | 2597 | 21
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e801 e402 | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 10.3739 | 0.42194 | 1.87 | 4.11 | 4.87 | 10.3 | 5.448 | 11.0171 | 1.9672 | 5.0184 | 13260 | 64
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 1.9931 | 0.071309 | 1.785 | 3.48 | 4.44 | 8.53 | 4.8395 | 9.3514 | 1.5391 | 4.2639 | 11465 | 63
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 589946 | Cobas e801 e402 | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 2.0359 | 0.057835 | 1.58 | 2.228 | 4.02 | 5.24 | 4.656 | 6.1288 | 2.0408 | 2.446 | 11 | 2
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 2.0042 | 0.086131 | 2.36 | 5.042 | 5.33 | 13.5 | 5.67 | 14.8568 | 1.8616 | 6.3558 | 2588 | 21
2024 | C-PEPTID [S] | InteliQ Specialty Immunoassay 2 | 64992T | Roche instruments | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 5.1108 | 0.14981 | 1.28 | 2.465 | 3.44 | 7.75 | 3.436 | 7.861 | 1.099 | 5.4178 | 797 | 2
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e801 e402 | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 2.0384 | 0.069396 | 1.67 | 3.35 | 4.31 | 8.09 | 4.8315 | 8.6122 | 1.6975 | 4.0604 | 13350 | 64
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 2.045 | 0.11292 | 4.97 | 7.29 | 10.04 | 14.6 | 9.935 | 14.2134 | 1.7185 | 2.1708 | 6 | 2
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 668964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 10.0067 | 0.58327 | 3.075 | 7.047 | 6.54 | 14.58 | 7.1825 | 15.3071 | 1.458 | 4.494 | 119 | 3
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 2.0929 | 0.083655 | 1.66 | 3.452 | 5.04 | 9.05 | 5.3185 | 9.8983 | 2.1574 | 6.2312 | 1986 | 19
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 668963 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 2.0315 | 0.11844 | 3.3 | 6.47 | 7.03 | 14.18 | 6.3795 | 15.7534 | 1.2785 | 3.9881 | 130 | 3
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 2.0073 | 0.11228 | 4.18 | 8.588 | 8.26 | 17.64 | 8.331 | 16.2254 | 1.5257 | 2.5867 | 45 | 3
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 668963 | Cobas e801 e402 | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 2.0029 | 0.096842 | 2.21 | 5.081 | 5.19 | 12.04 | 5.599 | 13.3724 | 1.8235 | 6.5701 | 1044 | 12
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 2.1031 | 0.10458 | 2.61 | 7.9 | 5.32 | 15.77 | 4.785 | 13.8016 | 0.6782 | 1.6805 | 29 | 2
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 10.6533 | 0.48733 | 2.91 | 5.852 | 6.64 | 12.52 | 7.046 | 11.841 | 1.9483 | 2.9586 | 27 | 2
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 9.7413 | 0.5463 | 5.93 | 7.442 | 11.78 | 15.42 | 10.653 | 15.4998 | 2.7463 | 3.46 | 45 | 3
2024 | C-PEPTID [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 0.96543 | 0.027303 | 1.6 | 2.56 | 4.66 | 5.24 | 4.809 | 5.4114 | 1.5173 | 3.0234 | 186 | 3
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 589947 | Cobas e801 e402 | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 10.107 | 0.31668 | 1.54 | 3.316 | 4.92 | 7.3 | 5.616 | 7.9456 | 2.3073 | 3.5248 | 10 | 2
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 9.9497 | 0.46049 | 1.61 | 2.65 | 3.31 | 9.39 | 3.3915 | 10.233 | 0.90701 | 5.8681 | 203 | 2
2024 | C-PEPTID [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS C-PEPTIDE |  | 2.0077 | 0.081829 | 1.56 | 2.45 | 3.38 | 7.94 | 3.6335 | 8.5225 | 0.97645 | 4.9953 | 201 | 2
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | CRPT Control N | 786745 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 3.9796 | 0.13405 | 2.265 | 2.6 | 5.54 | 5.66 | 6.1545 | 6.7125 | 2.2324 | 3.61 | 128 | 5
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 6.6493 | 0.1673 | 1.41 | 2.253 | 3.63 | 5.79 | 3.916 | 6.7646 | 1.3776 | 3.3681 | 4845 | 19
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | CRPT Control N | 737633 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 3.8292 | 0.14399 | 2.58 | 4.704 | 6.08 | 9.76 | 6.211 | 10.144 | 1.1989 | 4.3644 | 2376 | 12
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 6.3858 | 0.11721 | 1.19 | 1.454 | 2.99 | 3.74 | 3.07 | 4.4558 | 0.95371 | 2.5422 | 150 | 3
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 38.448 | 11.1023 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14 | 2
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 11.7378 | 0.22342 | 1.05 | 1.474 | 2.32 | 3.15 | 2.659 | 3.3306 | 0.7809 | 1.2191 | 661 | 2
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 4.0924 | 0.1348 | 2.33 | 3.296 | 4.74 | 6.81 | 4.792 | 6.1232 | 0.46302 | 1.4391 | 802 | 2
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | CRPT Control N | 737633 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 4.2725 | 0.13169 | 1.97 | 3.855 | 4.73 | 9.18 | 4.858 | 10.008 | 1.2778 | 4.1982 | 2498 | 14
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | CRPT Control N | 675667 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 3.9543 | 0.16416 | 3.15 | 4.399 | 6.52 | 9.76 | 6.497 | 10.0801 | 1.3075 | 3.4633 | 1288 | 9
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | CRPT Control N | 786745 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 3.6463 | 0.16202 | 3.13 | 5.25 | 6.28 | 10.66 | 6.187 | 11.7004 | 1.0926 | 3.4153 | 619 | 7
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | CRPT Control N | 738879 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 4.2208 | 0.1559 | 2.01 | 3.534 | 5.02 | 9.39 | 5.716 | 10.3854 | 1.8961 | 5.5871 | 1556 | 13
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 11.011 | 0.2981 | 1.59 | 2.316 | 4.06 | 4.9 | 4.282 | 5.522 | 1.3056 | 2.8826 | 538 | 7
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | CRPT Control N | 675667 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 4.3826 | 0.17657 | 2.115 | 5.471 | 5.54 | 10.8 | 5.851 | 12.0506 | 1.8491 | 3.3706 | 726 | 12
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | CRPT Control N | 738879 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 3.8426 | 0.14159 | 2.59 | 4.572 | 5.64 | 10.15 | 5.78 | 11.3162 | 1.5736 | 4.2036 | 1455 | 10
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 11.083 | 0.12867 | 0.94 | 1.148 | 1.94 | 2.36 | 2.13 | 2.3694 | 0.37758 | 1.2287 | 112 | 3
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 6.9482 | 0.19921 | 1.135 | 2.46 | 3.19 | 6.04 | 3.556 | 6.5674 | 1.4482 | 4.045 | 4833 | 22
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 7.3748 | 0.27222 | 1.8 | 3.482 | 5.12 | 8.76 | 5.119 | 9.6222 | 1.7872 | 5.161 | 2321 | 17
2024 | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. LATEX HS |  | 7.701 | 0.18082 | 1.025 | 2.014 | 3.09 | 5.42 | 3.3645 | 6.0159 | 1.2561 | 3.3182 | 2538 | 15
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] |  | 4.9262 | 0.18775 | 2.845 | 3.672 | 6.59 | 8.46 | 6.73 | 9.8613 | 1.6001 | 4.7634 | 6120 | 5
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_P_V1_0 | 900116 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 12.1483 | 0.4701 | 3.21 | 4.518 | 6.89 | 9.27 | 6.88 | 9.0118 | 1.2877 | 2.8599 | 4190 | 5
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 2.8903 | 0.10525 | 1.54 | 2.794 | 4.35 | 7.37 | 4.885 | 8.5126 | 2.2719 | 4.6857 | 40365 | 52
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.3685 | 0.14711 | 1.885 | 2.824 | 4.3 | 6.37 | 4.751 | 6.9388 | 1.3417 | 3.6546 | 8816 | 46
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] |  | 5.192 | 0.20389 | 2.35 | 4.29 | 7.41 | 9.37 | 8.105 | 10.71 | 3.1477 | 6.8188 | 321 | 3
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] |  | 0.61592 | 0.023628 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 266 | 3
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.59364 | 0.023363 | 2.24 | 3.2 | 5.39 | 8.38 | 6.313 | 8.6666 | 1.9838 | 4.4077 | 301 | 3
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | PART.ENH.TURB. LATEX .. |  | 0.60264 | 0.019578 | 2.43 | 3.994 | 4.89 | 8.16 | 5.3935 | 7.9665 | 1.0342 | 2.3992 | 129 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] |  | 0.6828 | 0.032833 | 1.095 | 1.837 | 3.51 | 8.75 | 3.855 | 8.3036 | 1.8184 | 6.0725 | 2601 | 15
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.0872 | 0.13782 | 1.64 | 2.58 | 3.87 | 6.07 | 4.092 | 6.6966 | 1.1694 | 3.0149 | 84155 | 171
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.58575 | 0.023912 | 2.1 | 5.26 | 5.12 | 10.72 | 5.952 | 10.3634 | 2.2402 | 5.1894 | 651 | 6
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] |  | 0.66963 | 0.034275 | 1.56 | 3.364 | 5.82 | 1043.92 | 6.917 | 860.7465 | 3.3238 | 830.717 | 2859 | 10
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.87304 | 0.016139 | 1.515 | 2.792 | 3.2 | 6.44 | 3.5125 | 6.7421 | 1.0737 | 2.1387 | 698 | 9
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.61164 | 0.023174 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 119 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | InteliQ Immunology 2 | 85722T | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 2.9149 | 0.06528 | 1.29 | 1.817 | 2.72 | 4.54 | 3.072 | 5.1361 | 0.8919 | 2.1648 | 2119 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] |  | 0.54926 | 0.019365 | 2.3 | 3.628 | 5.64 | 7.64 | 6.174 | 8.0938 | 1.9868 | 3.9276 | 9924 | 5
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 737633 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] |  | 0.37898 | 0.016873 | 2.56 | 5.201 | 6.33 | 10.95 | 6.3755 | 11.6133 | 1.4941 | 6.6576 | 339 | 7
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] |  | 0.9749 | 0.01445 | 0.955 | 1.975 | 2.05 | 4.15 | 2.402 | 4.17 | 0.73473 | 1.2004 | 189 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 675667 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.35612 | 0.020504 | 1.3 | 3.3 | 7.3 | 13.47 | 6.695 | 12.47 | 4.0781 | 10.6658 | 91 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.96793 | 0.028457 | 1.225 | 2.01 | 3.61 | 6.36 | 3.94 | 6.7986 | 1.6997 | 4.2278 | 6510 | 46
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.6072 | 0.027265 | 1.655 | 4.21 | 4.44 | 9.83 | 5.135 | 10.1713 | 1.8003 | 5.6154 | 3142 | 14
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 786745 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] |  | 0.39513 | 0.011978 | 2.535 | 2.835 | 5.56 | 5.97 | 5.916 | 6.0064 | 1.7312 | 2.1353 | 56 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.6344 | 0.021644 | 1.24 | 2.746 | 3.78 | 7.72 | 4.374 | 8.3806 | 2.0355 | 4.8975 | 10651 | 51
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.59017 | 0.028339 | 2.575 | 4.857 | 5.84 | 10.38 | 6.5765 | 9.8625 | 1.3142 | 3.3642 | 359 | 3
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB. LATEX .. |  | 0.54818 | 0.019615 | 2.415 | 3.586 | 6.11 | 7.51 | 6.1585 | 8.4903 | 1.6411 | 3.5635 | 181 | 5
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] |  | 4.9274 | 0.22502 | 2.325 | 3.855 | 5.64 | 11.37 | 6.224 | 12.1756 | 2.1185 | 5.8138 | 6540 | 17
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | InteliQ Immunology 3 | 69003T | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 4.8062 | 0.18394 | 1.59 | 2.285 | 7.56 | 8.75 | 8.067 | 9.1176 | 5.754 | 6.9734 | 1770 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | PART.ENH.TURB. LATEX .. |  | 5.2074 | 0.16884 | 2.185 | 4.469 | 4.96 | 9.21 | 5.031 | 8.0826 | 0.98728 | 2.2416 | 128 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.1051 | 0.17533 | 1.88 | 3.18 | 4.53 | 8.51 | 4.6575 | 8.023 | 1.4343 | 3.7781 | 456 | 5
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.89685 | 0.039271 | 2.34 | 4.024 | 5.46 | 11.26 | 5.9565 | 10.446 | 1.229 | 7.676 | 156 | 7
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.60766 | 0.013433 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 191 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.53831 | 0.014689 | 1.465 | 2.691 | 3.71 | 5.79 | 4.063 | 6.216 | 1.3707 | 3.1114 | 3478 | 9
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.55191 | 0.016511 | 2.32 | 3.487 | 4.89 | 7.42 | 4.898 | 7.7388 | 1.0724 | 2.8894 | 11918 | 37
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.61409 | 0.021576 | 1.76 | 3.2 | 4.55 | 8.14 | 4.899 | 9.241 | 1.8972 | 4.6134 | 7097 | 47
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.59168 | 0.017728 | 1.8 | 3.954 | 4.56 | 8.39 | 5.134 | 9.0493 | 1.5134 | 4.1382 | 1110 | 3
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.56741 | 0.018932 | 2.505 | 3.446 | 5.46 | 8.65 | 5.629 | 9.8605 | 1.4478 | 5.2926 | 1455 | 3
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.32366 | 0.005538 | 1.475 | 1.838 | 2.93 | 4.1 | 3.011 | 4.2815 | 0.44497 | 1.4304 | 580 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.63154 | 0.016322 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 24 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.55894 | 0.017687 | 1.23 | 2.047 | 3.75 | 6.08 | 4.214 | 6.8288 | 1.9694 | 4.2016 | 180460 | 231
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.57854 | 0.022251 | 2.105 | 4.743 | 4.75 | 9.5 | 4.8435 | 10.576 | 2.1182 | 3.901 | 911 | 12
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.54837 | 0.015826 | 1.66 | 2.46 | 4.01 | 6.01 | 4.2925 | 6.8575 | 1.3984 | 3.4854 | 172554 | 180
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.0474 | 0.24615 | 3.6 | 5.558 | 7.98 | 11.58 | 8.345 | 12.5996 | 2.0846 | 4.7511 | 9550 | 14
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 4.9448 | 0.21147 | 3.19 | 4.41 | 6.93 | 9.6 | 7.222 | 10.5688 | 1.7414 | 4.2517 | 85279 | 64
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.2853 | 0.20482 | 3.12 | 4.659 | 6.74 | 9.74 | 6.5605 | 10.8241 | 1.1749 | 3.9239 | 1331 | 17
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB. LATEX .. |  | 0.58778 | 0.018493 | 2.74 | 4.956 | 6.03 | 9.81 | 5.645 | 8.7827 | 0.37972 | 2.887 | 506 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | InteliQ Immunology 3 | 85733T | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 4.7687 | 0.093641 | 1.485 | 1.685 | 3.01 | 3.85 | 2.922 | 4.4031 | 0.62006 | 1.9115 | 1541 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.95862 | 0.024878 | 1.275 | 2.146 | 3.44 | 5.82 | 4.026 | 6.4994 | 1.8653 | 3.3408 | 2522 | 17
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.1256 | 0.15907 | 2.66 | 3.68 | 5.34 | 7.7 | 4.995 | 7.676 | 0.85737 | 2.1733 | 401 | 4
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.3306 | 0.16317 | 2.255 | 2.928 | 4.61 | 5.9 | 4.7465 | 6.102 | 0.33427 | 1.4259 | 724 | 3
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 596807 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] |  | 0.38476 | 0.01773 | 3.075 | 4.41 | 8.05 | 11.17 | 7.627 | 10.7365 | 1.04 | 7.5333 | 70 | 3
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.TURB. LATEX HS |  | 0.63825 | 0.016223 | 1.74 | 2.38 | 4.54 | 5.85 | 5.15 | 6.4712 | 2.157 | 3.555 | 1045 | 3
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 738879 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.32336 | 0.013314 | 1.65 | 3.044 | 5.56 | 8.34 | 5.967 | 9.0186 | 3.1573 | 5.0718 | 399 | 4
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.60594 | 0.029233 | 2.75 | 5.07 | 6.76 | 11.22 | 7.307 | 11.9264 | 2.1105 | 6.3331 | 7961 | 13
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] |  | 0.76345 | 0.03111 | 1.11 | 2.618 | 3.01 | 6.49 | 3.412 | 7.0072 | 1.5584 | 4.3716 | 2215 | 12
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB. LATEX .. |  | 5.2679 | 0.21421 | 3.25 | 4.104 | 7.02 | 8.36 | 7.306 | 8.493 | 1.4429 | 3.3998 | 300 | 5
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] |  | 0.55272 | 0.021835 | 1.75 | 3.062 | 4.52 | 18.41 | 4.828 | 16.3002 | 1.7257 | 10.0241 | 16084 | 26
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.2226 | 0.12828 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 127 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.2916 | 0.20447 | 2.47 | 3.25 | 5.8 | 8.46 | 6.296 | 9.525 | 1.8999 | 4.9166 | 6808 | 36
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.0844 | 0.20983 | 3.29 | 5.057 | 7.07 | 10.22 | 7.169 | 10.8408 | 1.4152 | 4.2153 | 1733 | 18
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 4.7901 | 0.18522 | 2.96 | 4 | 6.4 | 8.59 | 6.6195 | 9.2553 | 1.5312 | 3.628 | 77228 | 59
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.59319 | 0.022928 | 2.57 | 4.403 | 5.98 | 9.06 | 6.5315 | 8.9403 | 1.9275 | 3.4156 | 1465 | 3
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.TURB. LATEX HS |  | 0.72226 | 0.017754 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 163 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.60321 | 0.013074 | 1.61 | 2.356 | 3.64 | 7.32 | 3.775 | 8.4978 | 0.96382 | 4.9086 | 1144 | 5
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] |  | 1.0871 | 0.036351 | 1.83 | 2.641 | 4.96 | 6.64 | 5.537 | 7.5418 | 2.3572 | 4.1881 | 573 | 4
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.96139 | 0.026343 | 1.15 | 1.796 | 3.32 | 5.3 | 3.844 | 6.2074 | 1.8541 | 3.8913 | 30402 | 153
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.3599 | 0.22084 | 2.49 | 4.56 | 5.78 | 10.16 | 6.213 | 10.4198 | 2.1221 | 4.7381 | 951 | 7
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.132 | 0.17494 | 1.78 | 3.36 | 4.61 | 7.8 | 5.083 | 8.4946 | 1.7096 | 4.5068 | 15621 | 58
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 738879 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] |  | 0.37981 | 0.01652 | 2.625 | 5.709 | 5.79 | 11.69 | 6.3535 | 11.934 | 1.6648 | 4.7223 | 237 | 5
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.32794 | 0.011828 | 1.77 | 3.311 | 4.57 | 7.34 | 4.9915 | 8.4916 | 1.6971 | 3.8939 | 59112 | 63
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 85731T | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.74785 | 0.018361 | 1.27 | 1.631 | 3 | 4.85 | 2.935 | 5.7257 | 1.005 | 3.0233 | 1565 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 4.9681 | 0.16814 | 1.92 | 3.188 | 4.64 | 7.64 | 4.8115 | 8.2298 | 1.4558 | 3.9945 | 2853 | 14
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 738879 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] |  | 0.4219 | 0.015862 | 2.04 | 4.061 | 5.68 | 8.53 | 6.118 | 8.9652 | 1.9863 | 3.673 | 726 | 7
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | PART.ENH.TURB. LATEX .. |  | 0.57491 | 0.016357 | 3.435 | 3.583 | 7.13 | 7.27 | 7.065 | 7.1474 | 1.3863 | 1.7124 | 126 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | PART.ENH.TURB. LATEX .. |  | 5.3589 | 0.19516 | 1.99 | 4.83 | 5.39 | 9.85 | 6.089 | 8.977 | 1.629 | 3.1907 | 338 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | PART.ENH.TURB. LATEX .. |  | 0.89885 | 0.023457 | 2.18 | 2.965 | 4.33 | 6.5 | 3.7585 | 6.605 | 0.47188 | 2.3648 | 134 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] |  | 5.1209 | 0.099179 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 143 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.57741 | 0.030328 | 2.235 | 4.67 | 6.4 | 10.78 | 7.3465 | 12.2388 | 3.5083 | 7.6466 | 740 | 9
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.94218 | 0.026659 | 1.665 | 2.499 | 3.87 | 6.04 | 4.645 | 6.3338 | 1.4703 | 2.822 | 4344 | 4
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 4.9076 | 0.17015 | 2.29 | 3.22 | 5.35 | 7.68 | 5.735 | 8.5904 | 1.6981 | 4.3482 | 82787 | 134
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 4.8302 | 0.17505 | 2.53 | 3.11 | 5.54 | 7.51 | 5.92 | 8.4702 | 1.7589 | 3.7067 | 2947 | 9
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 2.9682 | 0.10928 | 1.32 | 2.53 | 4 | 7.51 | 4.507 | 8.9565 | 2.2862 | 5.5169 | 5120 | 30
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 596807 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] |  | 0.43494 | 0.02916 | 2.025 | 2.465 | 13.33 | 16.78 | 12.361 | 16.963 | 10.8578 | 13.4698 | 101 | 3
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.88979 | 0.029181 | 2.05 | 3.254 | 4.72 | 7.3 | 4.988 | 8.1694 | 1.3503 | 3.454 | 26851 | 67
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.97074 | 0.036724 | 1.42 | 2.438 | 4.42 | 7.97 | 4.95 | 9.0802 | 2.4114 | 5.5739 | 53767 | 64
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.96509 | 0.023094 | 1.31 | 2.282 | 3.73 | 5.43 | 3.9885 | 6.142 | 1.1249 | 3.641 | 1171 | 3
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 675667 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] |  | 0.43741 | 0.016434 | 2.28 | 4.77 | 5.71 | 10.05 | 6.314 | 10.744 | 2.1075 | 4.8499 | 806 | 10
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 69001T | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.82487 | 0.021928 | 1.32 | 2.298 | 4.24 | 4.98 | 4.705 | 5.8557 | 2.0375 | 3.3717 | 863 | 3
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.1139 | 0.1146 | 1.89 | 1.954 | 4.16 | 4.19 | 4.506 | 4.6076 | 1.3746 | 1.3803 | 97 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.53479 | 0.021985 | 2.13 | 5.01 | 5.23 | 10.47 | 5.923 | 10.338 | 1.6996 | 3.8233 | 2964 | 16
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 737633 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.34075 | 0.01229 | 2.68 | 3.42 | 6.16 | 9.39 | 6.697 | 10.003 | 1.733 | 7.1211 | 370 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.0304 | 0.17976 | 2.33 | 3.235 | 5.38 | 7.57 | 5.7665 | 8.49 | 1.6903 | 4.1339 | 124681 | 156
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] |  | 5.0652 | 0.17798 | 2.39 | 3.608 | 5.62 | 8.08 | 5.969 | 8.8444 | 1.7847 | 3.9364 | 13567 | 22
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] |  | 5.3574 | 0.17459 | 2.53 | 3.718 | 5.59 | 7.47 | 6.0615 | 7.2272 | 1.7571 | 2.6368 | 630 | 5
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 675667 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] |  | 0.40331 | 0.023277 | 4.89 | 6.72 | 10.53 | 14.72 | 9.37 | 17.2577 | 0.79213 | 6.0162 | 428 | 3
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.0622 | 0.21031 | 2.48 | 3.88 | 5.86 | 9.56 | 6.317 | 10.392 | 2.2421 | 5.4826 | 9525 | 49
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.1062 | 0.15597 | 2.12 | 3.314 | 4.87 | 8.12 | 5.123 | 8.1866 | 0.90714 | 4.5614 | 302 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.1121 | 0.16847 | 2.84 | 3.184 | 8.36 | 11.18 | 8.92 | 12.6792 | 4.2281 | 7.419 | 170 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.53834 | 0.017965 | 2.25 | 3.32 | 5.01 | 7.43 | 5.346 | 8.0535 | 1.423 | 3.3783 | 137317 | 71
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.2381 | 0.25964 | 3.105 | 4.544 | 6.93 | 10.94 | 7.4005 | 12.1721 | 2.2347 | 5.1723 | 2812 | 12
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 4.833 | 0.1712 | 2.4 | 3.619 | 5.61 | 7.49 | 6.2515 | 8.0767 | 1.6956 | 3.1513 | 1067 | 5
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.82412 | 0.021483 | 1.165 | 1.519 | 3.15 | 4.96 | 3.5755 | 5.7205 | 1.796 | 3.7815 | 5447 | 5
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] |  | 0.90537 | 0.027254 | 1.97 | 4.514 | 4.52 | 9.05 | 5.442 | 8.333 | 1.5612 | 2.8605 | 2354 | 5
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 2.944 | 0.073481 | 1.515 | 2.282 | 3.43 | 6.36 | 3.932 | 7.0629 | 1.4628 | 3.3343 | 1407 | 10
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.3263 | 0.01015 | 1.485 | 3.25 | 4.29 | 7.78 | 4.395 | 7.99 | 1.5005 | 3.7152 | 9797 | 49
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.30341 | 0.009689 | 1.485 | 3.2 | 4.28 | 7.58 | 4.797 | 8.761 | 2.1879 | 4.2147 | 2171 | 14
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] |  | 3.045 | 2.6443 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB. LATEX .. |  | 5.5508 | 0.42245 | 3.17 | 4.634 | 8.07 | 9.9 | 8.2665 | 9.5061 | 3.022 | 4.1963 | 149 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] |  | 5.0455 | 0.19619 | 3.05 | 4.328 | 6.32 | 9.4 | 6.387 | 9.7761 | 1.8171 | 3.2944 | 813 | 6
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] |  | 5.0393 | 0.23235 | 3.21 | 4.346 | 7.02 | 9.54 | 7.477 | 10.5188 | 2.282 | 4.3271 | 5698 | 5
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 4.9814 | 0.20362 | 1.995 | 3.765 | 5.56 | 7.86 | 6.329 | 9.053 | 2.3116 | 4.6264 | 417 | 4
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.0041 | 0.18322 | 2.2 | 3.44 | 5.09 | 7.97 | 5.023 | 8.772 | 1.4753 | 3.3143 | 609 | 10
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] |  | 1.9765 | 2.2404 | 1.36 | 3.238 | 104.98 | 242.84 | 77.8095 | 299.5984 | 75.858 | 154.7718 | 1533 | 3
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.90552 | 0.027474 | 1.61 | 2.339 | 3.97 | 6.18 | 4.425 | 7.0374 | 1.5893 | 3.6903 | 35081 | 160
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.5529 | 0.024099 | 2.39 | 4.422 | 5.78 | 9.51 | 6.982 | 10.0748 | 1.5582 | 3.5483 | 212 | 3
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB. LATEX .. |  | 0.90692 | 0.033451 | 2.54 | 4.532 | 5.95 | 9.3 | 6.638 | 8.9558 | 2.2204 | 4.1594 | 253 | 4
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 2.8211 | 0.067351 | 1.83 | 2.314 | 4.07 | 5.5 | 3.785 | 6.025 | 0.70351 | 2.9185 | 2464 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.2899 | 0.1727 | 1.935 | 3.308 | 4.56 | 7.53 | 4.692 | 9.14 | 1.4146 | 3.7454 | 267 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.1802 | 0.18197 | 1.96 | 4.045 | 6.61 | 9.52 | 7.264 | 10.2885 | 3.9111 | 5.5149 | 246 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB. LATEX .. |  | 5.0433 | 0.22164 | 2.83 | 4.86 | 6.42 | 9.59 | 7.23 | 9.854 | 1.7519 | 3.802 | 967 | 7
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 4.895 | 0.18959 | 3 | 4.272 | 6.63 | 9.26 | 6.881 | 9.6456 | 1.4709 | 3.5227 | 5057 | 31
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 4.9888 | 0.19104 | 3.12 | 3.982 | 6.59 | 8.37 | 6.662 | 8.6966 | 1.2979 | 3.2292 | 9303 | 24
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB. LATEX .. |  | 0.60303 | 0.022684 | 2.695 | 3.793 | 5.8 | 8 | 6.3645 | 8.3215 | 1.5439 | 3.6864 | 598 | 6
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.61105 | 0.020972 | 2.46 | 3.96 | 5.4 | 9 | 5.419 | 9.057 | 1.318 | 3.7214 | 2071 | 17
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.90317 | 0.023996 | 2.075 | 2.887 | 4.65 | 6.49 | 4.885 | 7.0239 | 1.3149 | 2.4063 | 3290 | 32
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.145 | 0.13585 | 1.69 | 2.43 | 3.9 | 5.61 | 4.106 | 6.2038 | 1.161 | 2.9862 | 114750 | 161
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] |  | 1.1045 | 0.032702 | 1.265 | 1.855 | 3.66 | 5.3 | 4.176 | 5.7516 | 1.6702 | 4.2624 | 319 | 6
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB. LATEX .. |  | 4.8858 | 0.23919 | 3.48 | 7.18 | 7.71 | 14.86 | 7.859 | 14.9197 | 1.9354 | 3.6487 | 153 | 3
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] |  | 0.61584 | 0.014083 | 1.775 | 2.394 | 4.05 | 4.87 | 3.718 | 5.4583 | 0.73139 | 2.4123 | 595 | 6
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] |  | 3.426 | 2.3094 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | CRPT Control N | 737633 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] |  | 0.42881 | 0.012752 | 2.4 | 3.636 | 5.36 | 7.92 | 5.382 | 8.2778 | 1.3204 | 2.9784 | 1126 | 10
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | PART.ENH.TURB. LATEX .. |  | 5.1582 | 0.16598 | 1.565 | 3.405 | 4.62 | 7.04 | 4.9535 | 7.2486 | 1.3782 | 3.1687 | 296 | 2
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 5.2569 | 0.25534 | 2.055 | 3.8 | 5.26 | 10.14 | 5.948 | 11.2221 | 2.3584 | 4.4547 | 419 | 6
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 [S,P] |  | 0.91211 | 0.024582 | 1.69 | 2.468 | 3.89 | 5.7 | 3.984 | 6.5396 | 1.2439 | 3.1675 | 4501 | 21
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.TURB. LATEX HS [S,P] |  | 0.7471 | 0.018164 | 1.485 | 2.169 | 3.54 | 5.84 | 3.693 | 6.8099 | 1.1583 | 3.7731 | 679 | 5
2024 | C-REAKTIVE PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.LATEX GEN.4 [S,P] |  | 0.32777 | 0.010042 | 1.905 | 2.914 | 4.57 | 6.4 | 5.0045 | 6.9711 | 1.6003 | 2.4185 | 2293 | 3
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 145.4968 | 3.0694 | 1.57 | 2.34 | 3.57 | 4.95 | 3.695 | 5.522 | 0.91777 | 2.4198 | 7369 | 24
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 146.6017 | 2.9487 | 1.22 | 1.853 | 2.92 | 4.4 | 3.177 | 4.9336 | 0.99994 | 2.3759 | 139823 | 193
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC, LIQUID |  | 150.9208 | 2.7394 | 1.11 | 1.608 | 2.6 | 3.57 | 2.632 | 4.1488 | 0.73517 | 2.0091 | 2846 | 18
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 263.9286 | 2.556 | 1.04 | 1.064 | 2.26 | 2.27 | 2.486 | 2.594 | 0.75901 | 0.91082 | 14 | 2
2024 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 435.1064 | 8.3009 | 0.77 | 1.626 | 2.3 | 4.44 | 2.5185 | 4.781 | 1.066 | 2.644 | 29990 | 51
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 258.5756 | 4.3881 | 0.985 | 1.551 | 2.56 | 3.68 | 2.787 | 4.247 | 1.0097 | 2.3616 | 7192 | 43
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 268.735 | 6.5066 | 1.49 | 2.79 | 3.47 | 5.73 | 3.7025 | 6.0027 | 0.98737 | 2.2716 | 3488 | 21
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 268.2697 | 6.1337 | 1.46 | 3.542 | 5.25 | 7.67 | 4.964 | 8.0948 | 0.68869 | 3.7859 | 178 | 3
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 268.1318 | 5.0458 | 1.15 | 1.798 | 2.73 | 4.1 | 2.942 | 4.513 | 0.85437 | 2.132 | 102221 | 156
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 146.8492 | 3.8341 | 1.545 | 2.209 | 3.89 | 4.99 | 4.2935 | 5.9845 | 1.6045 | 3.1185 | 1466 | 4
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 149.8814 | 2.9401 | 1.64 | 2.504 | 3.51 | 5.37 | 3.9 | 5.475 | 0.91368 | 1.8986 | 2127 | 21
2024 | CREATINEKINASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 74.2048 | 1.1462 | 1.095 | 1.315 | 2.6 | 3.13 | 2.756 | 3.7165 | 0.84199 | 1.6833 | 1509 | 2
2024 | CREATINEKINASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 78.1999 | 1.4318 | 1.445 | 3.123 | 3.17 | 6.56 | 3.2545 | 6.2755 | 0.53609 | 2.0235 | 2067 | 2
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, LIQUID |  | 252.1404 | 11.4372 | 1.16 | 1.778 | 3.55 | 17.68 | 4.052 | 16.5806 | 2.0307 | 12.7912 | 245 | 7
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 266.9624 | 6.4763 | 1.585 | 2.481 | 3.33 | 5.09 | 3.298 | 4.908 | 0.54001 | 1.5947 | 213 | 4
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 147.7266 | 4.1216 | 1.735 | 2.587 | 3.71 | 5.36 | 3.811 | 5.6017 | 0.81666 | 2.116 | 128 | 2
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 146.3906 | 4.3348 | 1.455 | 3.118 | 3.36 | 6.94 | 3.678 | 7.3762 | 1.1184 | 2.8631 | 635 | 8
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IFCC, LIQUID |  | 274.9495 | 5.4479 | 1.1 | 1.917 | 2.88 | 4.53 | 3.2405 | 5.3359 | 1.185 | 2.7081 | 12654 | 20
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 262.8156 | 4.7901 | 1.47 | 2.18 | 3.18 | 4.47 | 3.2665 | 4.524 | 0.63482 | 1.3226 | 5478 | 14
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 254.7569 | 5.5732 | 1.7 | 2.364 | 4.02 | 5.8 | 3.833 | 6.5248 | 1.0648 | 2.7718 | 829 | 11
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, LIQUID |  | 146.6947 | 9.1449 | 1.45 | 3.32 | 3.1 | 8.63 | 3.187 | 8.474 | 1.2084 | 2.4879 | 296 | 8
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 151.5537 | 2.5935 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 765 | 2
2024 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 78.483 | 1.7362 | 1.07 | 1.91 | 2.89 | 4.55 | 3.301 | 5.093 | 1.3058 | 3.1426 | 7406 | 49
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC, LIQUID |  | 147.846 | 2.0993 | 1.15 | 1.734 | 2.5 | 3.67 | 2.583 | 3.8396 | 0.45454 | 1.7318 | 1249 | 8
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 148.0882 | 3.6193 | 1.5 | 2.323 | 3.84 | 5.47 | 3.826 | 6.1196 | 1.199 | 2.8927 | 579 | 7
2024 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 421.3874 | 6.3907 | 0.665 | 1.192 | 2.21 | 4.03 | 2.4805 | 4.0354 | 1.0671 | 2.0654 | 1190 | 10
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 262.0573 | 6.2593 | 1.42 | 2.564 | 3.03 | 6.76 | 2.92 | 7.8476 | 0.82192 | 3.7423 | 314 | 5
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 264.7052 | 5.0436 | 1.365 | 1.888 | 3.02 | 4.59 | 3.0145 | 4.7545 | 0.72809 | 2.1468 | 5807 | 10
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC, LIQUID |  | 271.6142 | 5.1509 | 1.18 | 1.76 | 2.76 | 3.85 | 2.963 | 4.252 | 0.85068 | 2.0172 | 7045 | 16
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 150.6246 | 2.7948 | 1.21 | 1.936 | 2.85 | 4.33 | 3.017 | 4.7176 | 0.91084 | 2.1792 | 30499 | 176
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, LIQUID |  | 261.4094 | 4.5743 | 1.29 | 1.712 | 2.62 | 3.64 | 2.76 | 3.4188 | 0.45925 | 1.0757 | 498 | 3
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 147.036 | 2.7512 | 1.18 | 1.79 | 2.8 | 4.12 | 2.974 | 4.4796 | 0.8965 | 2.1949 | 76402 | 60
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 274.8524 | 5.2167 | 1.19 | 1.83 | 2.8 | 4.14 | 3.062 | 4.6516 | 0.96499 | 2.1265 | 42536 | 52
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 151.4456 | 2.6572 | 1.11 | 1.696 | 2.51 | 4 | 2.704 | 4.3654 | 0.77012 | 2.0306 | 16043 | 62
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 147.1391 | 2.9316 | 1.38 | 2 | 3.14 | 4.41 | 3.277 | 4.7518 | 0.81308 | 2.1959 | 4772 | 9
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 263.9849 | 6.5601 | 1.45 | 1.908 | 3.36 | 5.17 | 3.834 | 5.9132 | 1.2976 | 3.366 | 990 | 4
2024 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 83.2755 | 2.378 | 1.67 | 3.418 | 4.05 | 7.11 | 4.6565 | 6.7872 | 1.428 | 3.084 | 4662 | 5
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 144.6219 | 3.8093 | 1.3 | 2.598 | 3.21 | 5.97 | 3.332 | 6.6683 | 0.97329 | 2.6162 | 2777 | 13
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 263.1821 | 11.0257 | 1.78 | 3.544 | 4.1 | 10.1 | 4.496 | 9.7958 | 1.3807 | 4.501 | 571 | 4
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 262.5015 | 6.8302 | 1.14 | 2.16 | 2.96 | 5.87 | 3.228 | 6.3856 | 1.2233 | 3.3513 | 22235 | 80
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 260.4779 | 6.3066 | 1.095 | 2.763 | 3.28 | 5.62 | 3.412 | 5.7153 | 0.94721 | 2.867 | 475 | 4
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 146.3448 | 2.0921 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 29 | 2
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 146 | 4.148 | 1.18 | 2.413 | 3.24 | 6.64 | 3.628 | 7.224 | 1.4064 | 3.7649 | 12235 | 65
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 149.5992 | 5.7809 | 1.56 | 3.425 | 5.66 | 7.55 | 6.071 | 8.6697 | 3.2516 | 4.7474 | 237 | 6
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC, LIQUID |  | 148.4225 | 3.4358 | 1.18 | 2.19 | 3.06 | 4.74 | 3.5285 | 4.9967 | 1.4546 | 3.0554 | 670 | 4
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 143.8981 | 2.3784 | 1.39 | 1.914 | 3.06 | 3.82 | 3.216 | 3.9126 | 0.72338 | 1.2845 | 824 | 3
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC, LIQUID |  | 265.9586 | 3.9755 | 1.15 | 1.668 | 2.49 | 3.64 | 2.57 | 3.7326 | 0.6361 | 1.2543 | 1916 | 9
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 264.6735 | 4.8746 | 1.16 | 1.9 | 2.79 | 4.78 | 2.992 | 5.1486 | 0.95445 | 2.4848 | 14553 | 71
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC, LIQUID |  | 146.8592 | 3.6919 | 1.42 | 2.338 | 3.63 | 5.25 | 4.016 | 5.9536 | 1.5607 | 2.9274 | 2434 | 12
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 259.9624 | 5.0774 | 1.17 | 1.9 | 2.94 | 4.5 | 3.234 | 5.124 | 1.0068 | 2.4735 | 5402 | 46
2024 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 405.1815 | 6.4005 | 0.6 | 0.96 | 1.8 | 3.16 | 2.107 | 3.539 | 1.0495 | 2.3218 | 3568 | 30
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 145.9672 | 5.6801 | 1.83 | 2.848 | 5.57 | 9.9 | 6.37 | 11.0026 | 2.3527 | 8.0335 | 122 | 2
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 260.25 | 1.9182 | 0.6 | 0.728 | 1.21 | 1.47 | 1.0575 | 1.2347 | 0.058885 | 0.095899 | 40 | 2
2024 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 81.7978 | 1.8998 | 1.17 | 2.09 | 3.13 | 5.19 | 3.3665 | 5.7162 | 1.2061 | 3.0567 | 44252 | 61
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 142.9523 | 4.076 | 1.9 | 2.455 | 3.98 | 5.5 | 3.96 | 6.3455 | 0.98314 | 2.7111 | 387 | 8
2024 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 233.6102 | 5.1066 | 1.27 | 1.98 | 3.2 | 4.96 | 3.3995 | 5.2038 | 1.2278 | 2.6301 | 4838 | 4
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 147.3703 | 2.312 | 1.19 | 1.9 | 2.51 | 3.95 | 2.47 | 4.084 | 0.4666 | 1.3663 | 955 | 5
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 270.3181 | 6.3245 | 1.19 | 1.846 | 2.78 | 3.97 | 3.201 | 4.5357 | 1.321 | 2.3925 | 353 | 2
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC, LIQUID |  | 263.3664 | 7.805 | 1.6 | 2.577 | 3.86 | 6.16 | 3.906 | 7.2182 | 1.5978 | 3.5245 | 453 | 7
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC, LIQUID |  | 150.9276 | 2.3908 | 1.05 | 2.174 | 2.48 | 5.43 | 2.623 | 5.8916 | 0.6538 | 1.7727 | 2518 | 13
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 150.8171 | 4.725 | 1.37 | 1.516 | 3.59 | 5.57 | 4.314 | 6.2624 | 1.9471 | 4.3402 | 298 | 4
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 270.927 | 5.6975 | 1.45 | 2.266 | 3.41 | 4.69 | 3.475 | 5.247 | 0.81091 | 2.1126 | 741 | 3
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 150.0458 | 5.392 | 2.13 | 6.087 | 4.29 | 12.4 | 4.067 | 10.8672 | 0.85166 | 1.1076 | 391 | 2
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, LIQUID |  | 144.9078 | 2.8521 | 1.18 | 2.29 | 2.45 | 5.39 | 2.337 | 5.885 | 0.43473 | 1.3035 | 525 | 7
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 146.6858 | 3.8933 | 1.655 | 2.98 | 3.81 | 6.15 | 3.8845 | 6.5225 | 1.1545 | 2.7385 | 739 | 9
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 148.5925 | 2.8127 | 1.37 | 1.976 | 2.93 | 4.41 | 2.884 | 4.8758 | 0.60345 | 1.8971 | 1114 | 3
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 149.4261 | 2.5269 | 0.94 | 1.5 | 2.29 | 3.82 | 2.5395 | 4.2619 | 0.93889 | 2.3022 | 25180 | 156
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 266.6021 | 4.507 | 0.94 | 1.52 | 2.39 | 3.72 | 2.6175 | 4.129 | 0.90373 | 2.1497 | 93785 | 156
2024 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 238.4485 | 7.6829 | 0.96 | 1.815 | 3.69 | 5.81 | 4.1275 | 6.2553 | 1.923 | 4.7955 | 1386 | 3
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC, LIQUID |  | 257.8271 | 3.3751 | 1.06 | 1.573 | 2.25 | 3.21 | 2.336 | 3.1873 | 0.42618 | 1.0069 | 1012 | 5
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC, LIQUID |  | 265.48 | 6.5164 | 1.35 | 2.25 | 3.43 | 5.63 | 3.678 | 6.03 | 1.2128 | 3.0092 | 2337 | 12
2024 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 229.4247 | 4.5247 | 0.84 | 1.629 | 2.37 | 4.2 | 2.645 | 4.66 | 1.0595 | 2.6627 | 40696 | 60
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 145.3425 | 2.9368 | 1.05 | 1.75 | 2.65 | 4.42 | 2.922 | 4.95 | 1.0449 | 2.6538 | 152195 | 247
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 273.4291 | 5.366 | 1.2 | 1.85 | 2.8 | 4.23 | 2.985 | 4.6788 | 0.90306 | 2.1696 | 63990 | 135
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 271.5474 | 4.8899 | 1.01 | 1.71 | 2.4 | 4.08 | 2.6165 | 4.4935 | 0.82957 | 2.2477 | 68117 | 179
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 260.7485 | 2.9825 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 171 | 2
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 260.6915 | 7.0108 | 1.8 | 3.148 | 4.08 | 6.72 | 3.935 | 6.2464 | 0.92604 | 2.3584 | 1013 | 11
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC, LIQUID |  | 271.2639 | 4.7963 | 1.16 | 1.904 | 2.73 | 4.33 | 2.851 | 4.785 | 0.59524 | 2.4195 | 7268 | 8
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, LIQUID |  | 260.3591 | 5.7169 | 1.3 | 2.188 | 3.13 | 5.35 | 3.26 | 5.6076 | 0.77365 | 2.5795 | 473 | 7
2024 | CREATINEKINASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 72.9634 | 1.9658 | 1.31 | 2.276 | 3.64 | 5.81 | 4.0865 | 6.6669 | 1.6854 | 3.019 | 3450 | 3
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC, LIQUID |  | 145.9075 | 2.9664 | 1.2 | 1.724 | 2.79 | 4.15 | 3.032 | 4.6308 | 0.9451 | 2.1182 | 15892 | 22
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 263.4372 | 4.4348 | 1.145 | 1.752 | 2.68 | 3.97 | 2.554 | 4.5929 | 0.50514 | 2.0982 | 2045 | 11
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC, LIQUID |  | 265.7514 | 6.1613 | 0.95 | 2.05 | 3.08 | 5.61 | 2.986 | 5.277 | 1.0479 | 2.5681 | 727 | 5
2024 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 438.2424 | 5.8974 | 0.985 | 1.604 | 3.02 | 3.96 | 3.1145 | 4.3793 | 1.0964 | 2.4945 | 821 | 2
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 147.5091 | 2.8937 | 1.24 | 2.115 | 2.94 | 4.89 | 3.152 | 5.4573 | 0.93751 | 2.3359 | 10553 | 67
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 269.9288 | 4.7049 | 1.14 | 1.756 | 2.64 | 3.97 | 2.7955 | 4.2555 | 0.80337 | 1.9859 | 46947 | 56
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 264.2091 | 12.9612 | 2.085 | 3.249 | 5.79 | 6.76 | 5.5955 | 6.1631 | 2.1476 | 3.4975 | 139 | 2
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, LIQUID |  | 268.206 | 5.3036 | 1.255 | 2.582 | 2.55 | 5.39 | 2.464 | 5.9007 | 0.72061 | 2.3147 | 351 | 7
2024 | CREATINEKINASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 255.4871 | 4.8629 | 0.885 | 1.476 | 2.59 | 3.85 | 2.7315 | 4.3927 | 1.0168 | 2.3802 | 3112 | 3
2024 | CREATINEKINASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 77.1311 | 1.3433 | 1.015 | 2.125 | 2.76 | 4.9 | 2.8105 | 5.705 | 0.80586 | 2.3661 | 1397 | 2
2024 | CREATINEKINASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 248.956 | 2.9368 | 0.635 | 1.059 | 1.77 | 2.48 | 1.8705 | 2.7825 | 0.66349 | 1.8033 | 863 | 2
2024 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 202.3374 | 3.8993 | 0.84 | 1.41 | 2.22 | 5.51 | 2.395 | 5.6258 | 0.93463 | 2.2395 | 2017 | 17
2024 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 234.7964 | 3.8436 | 0.615 | 1.095 | 2.12 | 3.17 | 2.295 | 3.504 | 1.1265 | 2.3614 | 4727 | 45
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 262.9573 | 3.9743 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 351 | 3
2024 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 79.7144 | 3.3234 | 1.645 | 2.927 | 4.99 | 8.22 | 4.961 | 8.1128 | 1.7721 | 5.105 | 1282 | 3
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC, LIQUID |  | 266.7487 | 5.4884 | 1.14 | 1.664 | 2.62 | 3.83 | 2.8475 | 4.4938 | 0.97768 | 2.2844 | 9941 | 16
2024 | CREATINEKINASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 66.8077 | 1.349 | 1.275 | 2.347 | 3.43 | 5.56 | 3.5205 | 6.2567 | 0.85143 | 2.4954 | 1738 | 13
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 268.6779 | 6.7131 | 1.29 | 2.382 | 3.17 | 5.45 | 3.441 | 4.7766 | 0.62352 | 2.2761 | 278 | 6
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | UV ACC.TO IFCC LIQUID [S,P] |  | 147.0273 | 2.0564 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 110 | 3
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IFCC, LIQUID |  | 147.0145 | 3.3147 | 1.21 | 1.918 | 3.1 | 5.34 | 3.484 | 6.2928 | 1.1186 | 3.7752 | 18364 | 22
2024 | CREATINEKINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC, LIQUID |  | 147.0396 | 3.3963 | 1.28 | 2.898 | 3.15 | 6.29 | 3.618 | 6.4005 | 1.1459 | 2.3487 | 597 | 8
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] |  | 0.66594 | 0.15351 | 1.67 | 3.117 | 4.05 | 7.35 | 4.424 | 7.241 | 1.2963 | 3.5023 | 2862 | 22
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] |  | 2.0228 | 0.032596 | 0.91 | 1.74 | 2.32 | 4.35 | 2.566 | 4.5238 | 0.77943 | 2.2033 | 2230 | 20
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 |  | 3.7291 | 0.10145 | 1.32 | 2.091 | 3.45 | 6.62 | 3.8645 | 7.2716 | 1.3979 | 4.8203 | 8807 | 52
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP |  | 3.5005 | 0.10156 | 2.86 | 3.524 | 5.94 | 8.21 | 5.47 | 8.1972 | 0.72449 | 2.7649 | 929 | 4
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.0478 | 0.044978 | 3.34 | 4.439 | 7.34 | 9.54 | 7.247 | 10.2302 | 1.4769 | 4.4089 | 15050 | 33
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | CREA PLUS V 2 |  | 0.96656 | 0.030782 | 1.63 | 5.338 | 4.13 | 10.55 | 4.483 | 10.5172 | 1.6703 | 3.7932 | 1532 | 4
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | CREA PLUS V 2 |  | 0.65442 | 0.019143 | 1.78 | 2.555 | 3.97 | 6.03 | 4.3945 | 7.113 | 1.4925 | 3.3435 | 6840 | 34
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER.2 [S,P] |  | 0.97082 | 0.024164 | 1.66 | 2.9 | 3.5 | 6.67 | 3.736 | 7.502 | 0.91419 | 3.4832 | 4229 | 7
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.0654 | 0.035783 | 2.07 | 3.286 | 5.06 | 7.64 | 5.391 | 8.6158 | 1.5375 | 4.6761 | 506 | 5
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.8355 | 0.17396 | 2.265 | 4.418 | 5.97 | 9.85 | 6.565 | 10.9433 | 1.9759 | 4.77 | 1063 | 8
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | CREA PLUS V 2 |  | 0.96853 | 0.02397 | 1.48 | 2.234 | 3.4 | 5.97 | 3.552 | 5.9942 | 0.8965 | 2.7588 | 1341 | 7
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 0.98801 | 0.045986 | 2.78 | 4.226 | 6.47 | 10.6 | 6.858 | 10.974 | 2.506 | 6.7887 | 565 | 8
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.019 | 0.045569 | 3.83 | 4.764 | 7.94 | 9.85 | 7.759 | 10.4286 | 1.0147 | 2.8445 | 804 | 8
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.749 | 0.12725 | 2.565 | 3.46 | 5.61 | 7.72 | 5.563 | 8.422 | 1.1724 | 3.6168 | 10880 | 28
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 |  | 3.5308 | 0.066125 | 1.29 | 1.84 | 2.88 | 4.13 | 3.063 | 4.491 | 0.83146 | 1.9169 | 135296 | 156
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.0496 | 0.043455 | 2.975 | 4.293 | 6.57 | 9.24 | 6.5875 | 9.7465 | 1.4482 | 4.5064 | 6389 | 32
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 |  | 3.7865 | 0.12117 | 1.465 | 2.599 | 4.56 | 7.37 | 5.1285 | 8.4483 | 2.5736 | 5.1791 | 4446 | 19
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 4.031 | 0.12245 | 2.795 | 3.822 | 5.66 | 8.69 | 5.1045 | 9.2477 | 0.86673 | 2.2856 | 270 | 4
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | CREA PLUS V 2 |  | 3.7666 | 0.056011 | 1.06 | 1.924 | 2.81 | 4.1 | 2.9 | 4.3654 | 0.72189 | 1.6996 | 497 | 4
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | CREA PLUS V 2 |  | 3.485 | 0.071001 | 1.52 | 2.27 | 3.27 | 5.25 | 3.226 | 5.185 | 0.70378 | 2.1007 | 3124 | 12
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 |  | 0.92649 | 0.023084 | 1.68 | 2.42 | 3.77 | 5.72 | 3.9675 | 6.1441 | 1.039 | 2.8415 | 40607 | 190
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 |  | 0.98369 | 0.031534 | 1.765 | 2.625 | 4.57 | 6.4 | 5.1585 | 7.327 | 2.1563 | 3.915 | 8402 | 21
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 |  | 0.94232 | 0.019401 | 1.69 | 2.222 | 3.5 | 4.79 | 3.6975 | 4.6942 | 0.62958 | 1.8719 | 1227 | 3
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.7302 | 0.11168 | 1.95 | 3.81 | 4.31 | 8.37 | 4.247 | 9.784 | 1.3112 | 3.6378 | 2030 | 10
2024 | CREATININ [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.9178 | 0.059627 | 2.63 | 3.29 | 5.6 | 7.32 | 5.5165 | 7.491 | 1.5692 | 2.9415 | 1088 | 5
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER.2 [S,P] |  | 3.5603 | 0.041651 | 0.93 | 1.133 | 1.92 | 2.43 | 1.953 | 2.6419 | 0.42497 | 0.76772 | 566 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.7112 | 0.087129 | 1.975 | 2.545 | 4.28 | 5.48 | 4.042 | 5.8288 | 0.72913 | 1.9058 | 1642 | 11
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 |  | 0.66061 | 0.017375 | 2.2 | 2.629 | 4.69 | 5.84 | 4.7395 | 6.8348 | 1.0659 | 2.4351 | 1307 | 3
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 0.95886 | 0.039094 | 2.765 | 3.622 | 5.84 | 7.51 | 6.112 | 8.5292 | 2.1005 | 3.4665 | 444 | 9
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.0542 | 0.040182 | 2.4 | 4.162 | 7.11 | 8.95 | 6.909 | 9.818 | 1.3572 | 5.9131 | 150 | 3
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.717 | 0.12089 | 2.495 | 3.529 | 5.52 | 7.55 | 5.6215 | 8.3266 | 1.2106 | 3.1288 | 6325 | 31
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] |  | 1.7083 | 0.031455 | 1.13 | 2.058 | 2.57 | 4.48 | 2.789 | 4.564 | 0.75582 | 1.8497 | 33681 | 36
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.0702 | 0.036419 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 56 | 3
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER.2 [S,P] |  | 3.585 | 0.070296 | 1.11 | 2.19 | 2.56 | 4.5 | 2.6405 | 4.6895 | 0.67016 | 2.2099 | 2633 | 5
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 |  | 3.5312 | 0.076955 | 1.26 | 1.99 | 3.03 | 4.81 | 3.258 | 5.296 | 1.003 | 2.655 | 26724 | 81
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 |  | 3.5297 | 0.067192 | 1.34 | 1.9 | 3.03 | 4.31 | 3.1755 | 4.7336 | 0.86763 | 2.1104 | 86216 | 139
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP |  | 3.5785 | 0.18772 | 2.97 | 5.486 | 6.06 | 11.16 | 6.253 | 10.5796 | 0.95152 | 3.397 | 200 | 3
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.9639 | 0.037972 | 1.685 | 1.873 | 3.61 | 3.81 | 3.607 | 3.8222 | 0.8151 | 1.3368 | 40 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP |  | 1.0577 | 0.043613 | 3.47 | 5.279 | 6.85 | 10.58 | 6.475 | 10.398 | 0.69292 | 2.3677 | 715 | 3
2024 | CREATININ [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 5.1979 | 0.15605 | 1.96 | 2.83 | 4.42 | 6.5 | 5.013 | 7.3793 | 1.5461 | 3.3996 | 1059 | 5
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] |  | 6.5141 | 0.097322 | 0.715 | 1.84 | 1.94 | 4.74 | 2.24 | 4.391 | 0.6471 | 2.7076 | 1418 | 13
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 |  | 1.0281 | 0.038385 | 1.9 | 4.148 | 4.08 | 8.34 | 4.436 | 7.919 | 1.4569 | 3.4165 | 497 | 3
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 |  | 2.0093 | 0.037223 | 1.41 | 2.174 | 3.18 | 4.46 | 2.983 | 4.316 | 0.53509 | 1.3238 | 1298 | 3
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | CREA PLUS V 2 |  | 3.569 | 0.074623 | 1.08 | 2.116 | 2.68 | 4.98 | 2.865 | 5.275 | 0.89238 | 2.3698 | 39119 | 69
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 0.59599 | 0.027027 | 3.82 | 5.28 | 8.05 | 10.67 | 7.775 | 10.9902 | 0.82563 | 3.8544 | 700 | 5
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.7147 | 0.14649 | 1.92 | 2.753 | 5.96 | 7.19 | 6.778 | 8.3255 | 2.7759 | 4.893 | 350 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.0303 | 0.053462 | 4.9 | 6.506 | 9.85 | 13.19 | 10.156 | 14.9837 | 2.0843 | 4.5005 | 1372 | 3
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] |  | 0.78439 | 0.019006 | 1.78 | 2.542 | 4.07 | 6 | 4.111 | 6.3076 | 1.0798 | 2.9837 | 2184 | 13
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] |  | 1.8476 | 0.030674 | 1.15 | 1.906 | 2.7 | 4.01 | 2.756 | 4.594 | 0.79583 | 2.009 | 2468 | 15
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | CREA PLUS V 2 |  | 3.5938 | 0.077661 | 1.23 | 1.937 | 2.85 | 4.83 | 3.0005 | 5.7139 | 0.89537 | 2.3028 | 2020 | 7
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | CREA PLUS V 2 |  | 3.5686 | 0.059689 | 1.01 | 1.77 | 2.29 | 4.03 | 2.4495 | 4.3406 | 0.67472 | 1.8836 | 78126 | 162
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.0045 | 0.042248 | 2.965 | 4.467 | 6.66 | 10.01 | 6.804 | 10.5356 | 1.8619 | 4.5716 | 6694 | 30
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | CREA PLUS V 2 |  | 0.96704 | 0.02842 | 1.545 | 2.93 | 3.67 | 7.4 | 4.219 | 7.5572 | 1.237 | 2.8118 | 168 | 4
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.0336 | 0.040482 | 2.755 | 5.159 | 6.82 | 11.41 | 6.2755 | 12.4827 | 1.3321 | 4.0299 | 1145 | 9
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c703 c503 c303 | CREA PLUS V 2 |  | 3.6509 | 0.1194 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 95 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.6831 | 0.10977 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 170 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.8283 | 0.10375 | 2.29 | 3.205 | 5.17 | 6.49 | 5.137 | 6.349 | 0.81785 | 1.8186 | 341 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | JAFFE COMP STAT GEN 2 |  | 3.7984 | 0.099896 | 1.83 | 2.488 | 5.58 | 6.39 | 6.56 | 7.2828 | 2.5889 | 3.8729 | 218 | 2
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | CREA PLUS V 2 |  | 0.80153 | 0.020598 | 1.82 | 2.333 | 4.67 | 5.07 | 4.9385 | 5.7613 | 1.6583 | 2.7711 | 117 | 2
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | CREA PLUS V 2 |  | 6.496 | 0.10011 | 0.93 | 1.528 | 2.17 | 3.42 | 2.393 | 3.7848 | 0.82865 | 1.6679 | 3481 | 21
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.9028 | 0.1427 | 2.49 | 3.75 | 7.71 | 10.43 | 7.4345 | 12.2696 | 1.7119 | 7.5882 | 469 | 5
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | CREA PLUS V 2 |  | 3.7062 | 0.077781 | 1.19 | 2.54 | 2.72 | 5.2 | 2.378 | 5.159 | 0.68761 | 1.1885 | 693 | 2
2024 | CREATININ [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] |  | 0.84574 | 0.018393 | 1.655 | 2.245 | 4.49 | 5.97 | 5.0915 | 6.6905 | 2.1424 | 3.1786 | 2724 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | CREA PLUS V 2 |  | 3.5577 | 0.060147 | 1.58 | 2.056 | 2.83 | 4.63 | 2.793 | 5.2438 | 0.72679 | 1.8522 | 406 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.7651 | 0.11555 | 1.615 | 2.985 | 4.87 | 6.82 | 5.1805 | 7.339 | 1.8908 | 4.4081 | 689 | 5
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER.2 [S,P] |  | 0.9882 | 0.023424 | 1.43 | 2.972 | 3.49 | 7 | 3.9265 | 6.5984 | 1.401 | 2.6702 | 1430 | 5
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.034 | 0.040446 | 2.55 | 4.581 | 5.8 | 9.9 | 5.716 | 10.7968 | 1.7974 | 4.8929 | 2437 | 14
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | CREA PLUS V 2 |  | 0.96652 | 0.022767 | 1.41 | 2.29 | 3.2 | 5.17 | 3.4395 | 5.612 | 0.96354 | 2.4955 | 191956 | 237
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.0856 | 0.043471 | 2.95 | 3.695 | 6.54 | 8.01 | 6.752 | 8.6865 | 1.2081 | 4.138 | 361 | 3
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 |  | 0.91798 | 0.027639 | 1.9 | 2.505 | 4.35 | 6.48 | 4.7215 | 7.1695 | 1.3132 | 3.6334 | 32937 | 79
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | CREA PLUS V 2 |  | 0.95841 | 0.022606 | 1.745 | 2.457 | 3.86 | 5.11 | 3.824 | 5.6612 | 0.91509 | 2.2459 | 9715 | 18
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | CREA PLUS V 2 |  | 3.4439 | 0.078463 | 1.74 | 3.24 | 3.71 | 6.53 | 3.453 | 5.636 | 0.30214 | 1.6745 | 294 | 2
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | CREA PLUS V 2 |  | 2.0102 | 0.039149 | 1.09 | 1.706 | 2.53 | 4.07 | 2.6405 | 4.6612 | 0.72447 | 2.4137 | 4492 | 31
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 0.66332 | 0.030168 | 3.105 | 4.459 | 7.23 | 11.5 | 7.914 | 13.2671 | 2.6976 | 6.1891 | 460 | 7
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.0459 | 0.055375 | 3.215 | 5.33 | 7.88 | 12.47 | 8.859 | 13.651 | 3.3808 | 7.0166 | 790 | 6
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.7929 | 0.14646 | 2.67 | 4.26 | 6.07 | 8.74 | 5.851 | 9.297 | 1.0386 | 3.2234 | 3130 | 13
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | CREA PLUS V 2 |  | 3.5724 | 0.055515 | 0.96 | 1.56 | 2.21 | 3.66 | 2.363 | 3.949 | 0.67051 | 1.7862 | 116622 | 152
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | CREA PLUS V 2 |  | 3.8183 | 0.064484 | 1.03 | 2.06 | 2.35 | 5.09 | 2.473 | 5.263 | 0.80723 | 2.2936 | 9275 | 44
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | CREA PLUS V 2 |  | 0.94619 | 0.020111 | 1.35 | 2.19 | 3.06 | 5.07 | 3.373 | 5.5192 | 0.82131 | 2.1772 | 32023 | 160
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 |  | 0.9482 | 0.025065 | 1.7 | 2.42 | 3.79 | 5.58 | 4.026 | 6.11 | 1.1058 | 2.7201 | 189915 | 209
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP |  | 0.97763 | 0.040174 | 2.92 | 4.886 | 6.13 | 10.58 | 6.299 | 10.7663 | 1.1733 | 4.6373 | 992 | 17
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.8386 | 0.062888 | 2.045 | 3.405 | 4.35 | 7.53 | 4.6655 | 8.7685 | 1.2839 | 3.1377 | 166 | 3
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.0028 | 0.043571 | 3.62 | 5.41 | 7.37 | 14.36 | 7.355 | 16.701 | 1.2989 | 5.4401 | 458 | 5
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] |  | 0.72498 | 0.018878 | 1.76 | 2.925 | 3.86 | 6.2 | 4.052 | 6.22 | 0.92432 | 2.2444 | 34221 | 38
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | CREA PLUS V 2 |  | 3.5742 | 0.094561 | 1.67 | 2.56 | 3.77 | 6.46 | 3.883 | 6.85 | 1.2547 | 2.6619 | 3004 | 6
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | CREA PLUS V 2 |  | 0.99065 | 0.028211 | 2.765 | 4.086 | 4.54 | 8.31 | 4.608 | 8.9102 | 0.9897 | 1.8582 | 362 | 3
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | JAFFE COMP STAT GEN 2 |  | 0.93214 | 0.033399 | 2.715 | 2.995 | 6.54 | 8.23 | 7.4375 | 9.5667 | 2.9509 | 4.621 | 162 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.0292 | 0.054694 | 4.605 | 6.886 | 9.61 | 14.4 | 9.2195 | 16.6719 | 1.7056 | 5.3012 | 6756 | 13
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.7042 | 0.16195 | 3.565 | 5.74 | 7.49 | 12.16 | 7.2025 | 13.553 | 1.3754 | 4.6555 | 7373 | 13
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | CREA PLUS V 2 |  | 3.7181 | 0.070091 | 1.445 | 1.937 | 3.29 | 4.27 | 3.1235 | 4.4828 | 0.65578 | 1.9654 | 911 | 9
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | CREA PLUS V 2 |  | 0.93995 | 0.019133 | 1.62 | 2.14 | 3.51 | 4.68 | 3.615 | 5.004 | 0.78263 | 1.8613 | 2804 | 24
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP |  | 1.028 | 0.039197 | 2.96 | 4.426 | 6.46 | 9.14 | 6.481 | 9.1926 | 1.18 | 2.9874 | 2930 | 27
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 5.7887 | 0.19624 | 1.74 | 3.064 | 3.92 | 8.15 | 4.374 | 9.3446 | 1.742 | 4.1265 | 451 | 8
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 5.7909 | 0.19952 | 2.26 | 5.694 | 5.45 | 11.6 | 5.871 | 10.3602 | 1.3218 | 2.1582 | 687 | 4
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.8954 | 0.15979 | 2.985 | 4.087 | 6.72 | 9.39 | 6.467 | 11.1572 | 1.7686 | 5.7372 | 710 | 7
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.6561 | 0.11679 | 2.2 | 3.535 | 5.03 | 7.68 | 5.146 | 7.7642 | 1.2359 | 3.1099 | 6728 | 33
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER.2 [S,P] |  | 3.549 | 0.072489 | 1.17 | 2.466 | 3.07 | 5.02 | 3.106 | 5.7892 | 0.83826 | 2.6721 | 2697 | 5
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | CREA PLUS V 2 |  | 0.71886 | 0.025145 | 1.78 | 2.784 | 4.45 | 6.78 | 4.663 | 7.4442 | 1.5162 | 4.0431 | 26548 | 25
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] |  | 6.2203 | 0.091175 | 0.85 | 2.181 | 2.47 | 4.53 | 2.883 | 4.5839 | 0.4797 | 2.1175 | 1491 | 9
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.731 | 0.10153 | 1.99 | 2.96 | 4.47 | 6.66 | 4.644 | 7.09 | 1.157 | 2.9027 | 9928 | 48
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 |  | 1.7077 | 0.032811 | 1.56 | 2.14 | 3.27 | 4.5 | 3.177 | 4.8818 | 0.54485 | 1.8517 | 3998 | 4
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 0.99306 | 0.0512 | 3.62 | 4.79 | 7.85 | 11.37 | 7.627 | 12.062 | 2.3278 | 5.874 | 2565 | 18
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.7024 | 0.13568 | 2.59 | 3.67 | 5.86 | 8.02 | 6.116 | 8.466 | 1.5311 | 3.9658 | 7816 | 19
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP |  | 1.0222 | 0.03116 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 198 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 |  | 3.5732 | 0.072352 | 1.52 | 2.1 | 3.27 | 4.58 | 3.35 | 4.9006 | 0.73411 | 1.9986 | 92749 | 66
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 |  | 0.96561 | 0.031086 | 1.51 | 1.904 | 5.07 | 6.59 | 5.861 | 7.5973 | 3.2654 | 4.63 | 450 | 3
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 |  | 3.6063 | 0.083222 | 1.62 | 2.37 | 3.59 | 5.4 | 3.7835 | 5.6543 | 0.95753 | 2.5191 | 13791 | 22
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | CREA PLUS V 2 |  | 3.4745 | 0.067869 | 1.54 | 2.094 | 3.33 | 4.47 | 3.308 | 4.6766 | 0.75925 | 1.6756 | 8525 | 21
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | CREA PLUS V 2 |  | 0.9777 | 0.031595 | 2.205 | 3.075 | 4.9 | 7.15 | 5.179 | 7.8845 | 1.2419 | 3.3735 | 3665 | 10
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 |  | 3.661 | 0.032437 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 55 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 |  | 0.99526 | 0.031568 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1392 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.0528 | 0.050302 | 3.42 | 5.28 | 7.69 | 10.71 | 7.5445 | 11.0787 | 1.3215 | 3.8246 | 3843 | 14
2024 | CREATININ [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] |  | 2.0105 | 0.033793 | 1.25 | 2.281 | 2.63 | 4.58 | 2.607 | 4.2347 | 0.52905 | 1.5099 | 4176 | 3
2024 | CREATININ [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] |  | 0.88796 | 0.018757 | 1.57 | 2.185 | 3.71 | 4.89 | 3.957 | 5.46 | 0.96688 | 2.5692 | 2800 | 2
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | CREA PLUS V 2 |  | 1.7077 | 0.038175 | 1.33 | 2.288 | 3.04 | 5.08 | 3.134 | 5.2838 | 0.77854 | 2.1414 | 20601 | 24
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER.2 [S,P] |  | 0.94839 | 0.014937 | 1.355 | 1.72 | 3.05 | 3.63 | 3.373 | 3.7149 | 0.79371 | 1.3136 | 327 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.7702 | 0.13034 | 2.54 | 3.36 | 5.27 | 7.19 | 4.968 | 7.4318 | 0.6501 | 3.5678 | 815 | 7
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | CREA PLUS V 2 |  | 6.3458 | 0.11965 | 1.29 | 2.087 | 2.88 | 4.52 | 2.984 | 4.7006 | 0.71402 | 1.7176 | 19507 | 23
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 |  | 0.9918 | 0.022859 | 2.09 | 2.336 | 4.43 | 5.2 | 4.938 | 5.817 | 1.6897 | 2.0996 | 543 | 2
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 0.72684 | 0.026915 | 2.44 | 3.232 | 6.74 | 7.4 | 8.243 | 8.6614 | 3.0996 | 3.9894 | 101 | 2
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.6602 | 0.051631 | 2.185 | 3.185 | 4.87 | 7.67 | 4.807 | 8.8507 | 1.1902 | 3.977 | 660 | 8
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.7042 | 0.1112 | 2.04 | 3.383 | 4.84 | 7.44 | 4.9225 | 7.8383 | 0.70615 | 3.5177 | 944 | 9
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c311 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.0291 | 0.023001 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | CREA PLUS V 2 |  | 0.98332 | 0.029127 | 1.8 | 3.476 | 4.37 | 7.07 | 4.84 | 7.258 | 1.344 | 2.9068 | 3025 | 6
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | JAFFE COMP STAT GEN 2 |  | 0.97987 | 0.02669 | 2.57 | 3.074 | 5.3 | 6.72 | 5.128 | 6.1783 | 0.51877 | 1.4788 | 378 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.016 | 0.036333 | 2.68 | 3.872 | 6 | 8.46 | 6.115 | 8.9728 | 1.3874 | 4.0141 | 9635 | 53
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 |  | 3.5884 | 0.07152 | 1.55 | 2.08 | 3.37 | 4.45 | 3.432 | 4.8122 | 0.77368 | 1.8499 | 100338 | 68
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | CREA PLUS V 2 |  | 0.94737 | 0.025964 | 2.17 | 2.84 | 5.27 | 6.07 | 5.301 | 6.5852 | 1.0819 | 2.8 | 868 | 10
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP |  | 3.73 | 0.12425 | 2.235 | 3.595 | 5.38 | 7.29 | 5.497 | 7.398 | 1.1218 | 3.5455 | 978 | 16
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | CREA PLUS V 2 |  | 0.94806 | 0.030998 | 1.87 | 2.57 | 4.32 | 6.64 | 4.6095 | 7.4108 | 1.3488 | 3.7531 | 164818 | 84
2024 | CREATININ [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] |  | 0.88247 | 0.020047 | 1.725 | 3.167 | 3.73 | 6.41 | 3.8635 | 6.3363 | 0.77092 | 1.8375 | 4799 | 3
2024 | CREATININ [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] |  | 2.0059 | 0.033184 | 1.02 | 1.592 | 2.59 | 3.83 | 2.8185 | 4.4024 | 0.90409 | 1.9544 | 1978 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 |  | 0.96697 | 0.025123 | 1.65 | 2.51 | 3.92 | 5.89 | 4.216 | 6.4594 | 1.2601 | 3.2384 | 17859 | 76
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 1.0073 | 0.040717 | 2.91 | 4.345 | 6.5 | 9.43 | 6.881 | 10.2205 | 1.4784 | 3.9808 | 2375 | 10
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] |  | 6.3874 | 0.11291 | 1.03 | 2.36 | 2.37 | 4.91 | 2.559 | 4.8334 | 0.69883 | 1.6136 | 22541 | 26
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.6833 | 0.020816 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2
2024 | CREATININ [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 |  | 0.73116 | 0.021081 | 2.17 | 2.83 | 4.58 | 6.6 | 4.6375 | 6.768 | 0.85756 | 2.6152 | 3988 | 4
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 |  | 3.546 | 0.068984 | 1.56 | 2.16 | 3.21 | 4.65 | 3.263 | 5.019 | 0.87424 | 1.8083 | 538 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFE RATE BLANK COMP GEN.2 [S,P] |  | 3.718 | 0.11656 | 2.81 | 3.93 | 5.72 | 8.09 | 5.445 | 8.2706 | 0.9123 | 2.2548 | 354 | 3
2024 | CREATININ [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | PLUS VER.2 [S,P] |  | 0.90328 | 0.018833 | 1.53 | 2.063 | 3.54 | 5.12 | 3.623 | 5.3984 | 0.93387 | 2.5095 | 3123 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | JAFFE COMP STAT GEN 2 |  | 3.5124 | 0.088867 | 2.025 | 2.96 | 4.72 | 6.18 | 5.3195 | 6.3429 | 1.7745 | 2.9696 | 395 | 3
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | CREA PLUS V 2 |  | 3.5502 | 0.10021 | 0.86 | 3.608 | 2.35 | 6.76 | 2.7765 | 6.044 | 1.2143 | 1.8361 | 208 | 2
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | CREA PLUS V 2 |  | 3.798 | 0.12301 | 1.72 | 2.581 | 4.76 | 7.69 | 4.592 | 7.5076 | 1.47 | 5.7029 | 389 | 4
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | CREA PLUS V 2 |  | 0.9824 | 0.026326 | 1.57 | 2.47 | 3.66 | 5.8 | 3.9025 | 6.2142 | 1.1195 | 2.9564 | 20612 | 55
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | CREA PLUS V 2 |  | 0.9719 | 0.025782 | 1.84 | 2.334 | 4.11 | 5.06 | 4.173 | 5.7034 | 0.83692 | 3.2947 | 521 | 3
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | CREA PLUS V 2 |  | 3.5036 | 0.07072 | 1.25 | 1.834 | 2.82 | 4.31 | 3.045 | 5.1176 | 0.91038 | 2.3874 | 2755 | 8
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | CREA PLUS V 2 |  | 3.5327 | 0.072407 | 1.34 | 2.13 | 2.91 | 4.8 | 3.013 | 5.4298 | 0.90511 | 1.8129 | 1202 | 6
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | CREA PLUS V 2 |  | 0.97183 | 0.0302 | 2.27 | 3.801 | 4.73 | 7.7 | 5.1475 | 6.9838 | 0.67896 | 1.4007 | 318 | 3
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP |  | 1.0262 | 0.039047 | 3.165 | 4.336 | 6.52 | 8.96 | 6.559 | 9.732 | 1.2441 | 2.9495 | 3022 | 26
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP |  | 3.5474 | 0.1117 | 2.385 | 3.704 | 5.21 | 7.58 | 5.343 | 7.933 | 0.98659 | 2.3836 | 2562 | 25
2024 | CREATININ [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | JAFFE GEN 2 COMP |  | 3.4864 | 0.12633 | 2.54 | 3.907 | 5.59 | 8.23 | 5.5405 | 8.567 | 1.0409 | 2.6409 | 3402 | 27
2024 | CREATININ [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 67.5981 | 2.0616 | 1.57 | 2.664 | 3.81 | 7.19 | 4.154 | 8.2508 | 1.887 | 4.3239 | 3349 | 21
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 132.8049 | 4.0665 | 1.31 | 2.15 | 3.85 | 6.52 | 4.3395 | 7.2653 | 2.1292 | 4.4267 | 14636 | 54
2024 | CREATININ [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 65.4042 | 2.636 | 1.53 | 2.584 | 4.51 | 7.85 | 5.106 | 9.0216 | 2.384 | 6.2777 | 1737 | 5
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | JAFFE, CREA2 |  | 62.8057 | 1.8735 | 2.3 | 3.728 | 4.65 | 9.48 | 4.622 | 10.4754 | 1.4161 | 4.9521 | 34 | 2
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | JAFFE, CREA2 |  | 59.5539 | 2.6294 | 2 | 5.93 | 5.16 | 11.83 | 5.997 | 10.41 | 1.2508 | 3.5959 | 605 | 2
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | JAFFE, CREA2 |  | 136.89 | 2.8196 | 1.705 | 2.68 | 3.43 | 5.54 | 2.9765 | 5.0615 | 0.4129 | 0.90017 | 1004 | 5
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER. 2 |  | 94.9199 | 2.1232 | 1.06 | 2.368 | 2.8 | 5.81 | 3.151 | 6.4736 | 1.1144 | 3.0849 | 15253 | 90
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 744755 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 50.7742 | 1.6033 | 2.37 | 3.506 | 5.5 | 7.21 | 6.672 | 6.7344 | 0.48735 | 3.0884 | 148 | 2
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas Integra (France controls) | PLUS VER. 2 |  | 55.0501 | 1.1393 | 1.895 | 2.055 | 3.84 | 4.37 | 3.753 | 4.527 | 0.61169 | 1.73 | 211 | 2
2024 | CREATININ [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | JAFFE, CREA2 |  | 79.7108 | 3.1243 | 2.55 | 3.772 | 5.95 | 9.02 | 6.008 | 9.5138 | 2.2482 | 3.8556 | 886 | 4
2024 | CREATININ [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | JAFFE, CREA2 |  | 138.943 | 5.0977 | 2.15 | 3.23 | 4.6 | 7.93 | 5.125 | 8.4731 | 1.591 | 3.2106 | 799 | 4
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER. 2 |  | 95.1527 | 2.022 | 0.96 | 2.074 | 2.69 | 4.99 | 2.995 | 5.3834 | 1.1354 | 2.9568 | 7711 | 64
2024 | CREATININ [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 141.8511 | 5.8498 | 1.55 | 2.48 | 4.73 | 6.85 | 5.21 | 7.8482 | 2.3872 | 5.3441 | 1987 | 5
2024 | CREATININ [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 142.3059 | 5.0754 | 1.64 | 2.848 | 4.36 | 7.28 | 4.849 | 7.9856 | 1.9671 | 4.2933 | 23645 | 42
2024 | CREATININ [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 114.1045 | 4.4864 | 0.95 | 2.342 | 5.34 | 7.47 | 5.989 | 7.467 | 2.7843 | 6.3867 | 156 | 4
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 96.5456 | 4.5224 | 2.71 | 4.085 | 6.25 | 10.97 | 6.973 | 12.8051 | 1.7126 | 5.1737 | 918 | 11
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 48.2462 | 1.7223 | 2.63 | 4.268 | 5.89 | 10.33 | 6.156 | 11.8602 | 1.5412 | 5.0447 | 1497 | 5
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 |  | 99.6082 | 2.6677 | 1.48 | 2.542 | 3.86 | 6.41 | 4.108 | 7.2402 | 1.5513 | 3.5592 | 6255 | 56
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 |  | 99.2951 | 2.1725 | 1.49 | 2.202 | 3.41 | 5.15 | 3.78 | 5.7674 | 1.1137 | 2.8308 | 10209 | 43
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 |  | 52.1315 | 1.4054 | 1.635 | 2.646 | 4 | 5.87 | 4.431 | 6.6665 | 1.4212 | 3.1204 | 5912 | 35
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 |  | 50.1086 | 1.636 | 2.17 | 3.71 | 4.98 | 7.92 | 5.522 | 9.0196 | 1.6201 | 3.7094 | 488 | 9
2024 | CREATININ [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97432T | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 142.3787 | 5.0111 | 0.97 | 1.667 | 2.93 | 4.91 | 3.113 | 5.3779 | 1.4438 | 3.5872 | 3599 | 5
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 141.6013 | 4.4622 | 1.15 | 1.813 | 3.01 | 4.91 | 3.3895 | 5.6804 | 1.418 | 3.0938 | 34219 | 50
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 64.9224 | 1.9318 | 1.27 | 2.068 | 3.64 | 5.59 | 4.181 | 6.5666 | 2.307 | 3.7542 | 1814 | 25
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER. 2 |  | 48.8631 | 1.2229 | 1.16 | 2.499 | 3.18 | 5.93 | 3.4975 | 6.5629 | 1.2789 | 3.3559 | 17916 | 81
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas Integra (France controls) | PLUS VER. 2 |  | 58.6195 | 2.2764 | 1.96 | 2.572 | 5.08 | 6.62 | 6.082 | 7.6822 | 2.9272 | 4.338 | 538 | 3
2024 | CREATININ [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 58.7983 | 1.62 | 1.615 | 2.247 | 4.02 | 5.12 | 4.035 | 5.712 | 1.4272 | 2.6719 | 708 | 3
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 50.8994 | 1.6303 | 1.82 | 3.67 | 4.28 | 8.42 | 4.699 | 9.1484 | 1.6379 | 3.3995 | 500 | 8
2024 | CREATININ [U] | MAS Urine Haut | 25112A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | JAFFE, CREA2 |  | 158.1002 | 4.8518 | 1.73 | 3.18 | 3.84 | 6.6 | 4.554 | 6.824 | 1.3319 | 2.1931 | 1222 | 2
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 89.3684 | 2.7745 | 2.78 | 3.622 | 5.78 | 7.26 | 5.783 | 6.7516 | 0.76317 | 1.4264 | 367 | 3
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 93.6533 | 3.7906 | 3.14 | 5.03 | 7.07 | 11.14 | 6.7035 | 12.6445 | 1.8305 | 6.0914 | 384 | 7
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 |  | 51.4981 | 1.4803 | 1.67 | 2.57 | 4.03 | 6.19 | 4.322 | 6.8152 | 1.319 | 3.4847 | 18298 | 33
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 98.439 | 2.5198 | 2.06 | 3.223 | 4.63 | 8.05 | 5.126 | 8.8293 | 1.4577 | 4.0927 | 1456 | 19
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER. 2 |  | 97.8148 | 6.9301 | 1.6 | 6.339 | 5.43 | 13.32 | 5.963 | 12.7263 | 3.2611 | 4.3243 | 27 | 2
2024 | CREATININ [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PLUS VER. 2 |  | 151.2462 | 5.0068 | 1.5 | 2.08 | 3.58 | 5.05 | 3.9255 | 5.695 | 1.4068 | 2.8017 | 19173 | 15
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 134.6772 | 3.5379 | 1.085 | 1.552 | 3.3 | 4.2 | 2.9385 | 4.8291 | 0.73133 | 3.035 | 417 | 3
2024 | CREATININ [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 60.7958 | 1.5342 | 1.23 | 2.04 | 3.1 | 5.37 | 3.582 | 6.138 | 1.4751 | 3.025 | 8933 | 7
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 744753 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 |  | 102.783 | 3.2157 | 3.09 | 3.154 | 6.25 | 6.39 | 5.858 | 6.1388 | 1.0994 | 1.5732 | 162 | 3
2024 | CREATININ [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 143.7385 | 4.1001 | 1.48 | 2.3 | 3.73 | 5.83 | 4.0255 | 6.6952 | 1.4097 | 3.8934 | 31361 | 22
2024 | CREATININ [U] | Multichem U 2 | 900143 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 124.0468 | 4.3898 | 1.39 | 2.31 | 3.73 | 6.92 | 4.058 | 7.5794 | 1.6661 | 4.6167 | 15281 | 64
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER. 2 |  | 48.5761 | 1.1542 | 1.09 | 2.098 | 2.95 | 5.23 | 3.253 | 5.798 | 1.2732 | 3.2672 | 14613 | 75
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 744755 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 52.081 | 1.005 | 1.365 | 1.955 | 2.95 | 3.91 | 3.01 | 3.6038 | 0.3852 | 1.6937 | 102 | 3
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 61.2226 | 2.0074 | 1.35 | 1.97 | 3.75 | 5.89 | 4.242 | 6.6617 | 1.9577 | 4.151 | 48567 | 73
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 134.1293 | 4.669 | 1.34 | 2.04 | 3.52 | 5.81 | 3.962 | 6.5466 | 1.6899 | 3.8558 | 49526 | 76
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 744753 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER. 2 |  | 95.6329 | 2.386 | 0.72 | 2.948 | 2.56 | 6.27 | 3.001 | 6.877 | 1.6231 | 2.477 | 152 | 4
2024 | CREATININ [U] | MAS Urine Haut | 25112A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PLUS VER. 2 |  | 157.4541 | 3.7041 | 1.45 | 2.34 | 3.32 | 5.12 | 3.638 | 5.0995 | 1.096 | 2.116 | 3162 | 8
2024 | CREATININ [U] | Multichem U 1 | 900120 | Roche instruments | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 71.4062 | 2.121 | 1.745 | 2.66 | 5.54 | 6.9 | 5.861 | 8.0744 | 1.6003 | 5.2572 | 539 | 3
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 61.9748 | 2.0853 | 1.28 | 1.99 | 3.72 | 5.73 | 4.19 | 6.3572 | 2.1794 | 4.0512 | 58217 | 52
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | JAFFE, CREA2 |  | 62.8961 | 2.4887 | 1.74 | 2.355 | 4.72 | 6.18 | 5.135 | 6.785 | 2.2716 | 4.3586 | 2214 | 4
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 63.8392 | 2.1231 | 2.6 | 2.778 | 6.1 | 8.03 | 6.463 | 9.2758 | 2.4152 | 5.695 | 588 | 2
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | JAFFE, CREA2 |  | 142.0506 | 4.2893 | 2.125 | 2.995 | 4.29 | 7.1 | 4.1515 | 7.9025 | 0.71117 | 2.9529 | 33 | 2
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | JAFFE, CREA2 |  | 133.2258 | 6.4173 | 2.14 | 5.93 | 5.78 | 11.77 | 6.722 | 10.4 | 1.915 | 4.3453 | 623 | 2
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 100.2761 | 2.7949 | 1.69 | 2.874 | 3.86 | 6.74 | 4.041 | 6.7975 | 1.2428 | 2.4319 | 1529 | 15
2024 | CREATININ [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 67.6993 | 1.978 | 1.435 | 2.187 | 3.7 | 5.75 | 4.157 | 6.7905 | 1.5118 | 4.0714 | 31505 | 23
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | JAFFE, CREA2 |  | 142.5312 | 4.3566 | 2.23 | 3.188 | 4.64 | 6.63 | 4.598 | 7.211 | 1.9903 | 2.6662 | 957 | 3
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 744755 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER. 2 |  | 49.7452 | 1.0702 | 1.075 | 2.118 | 2.89 | 5.26 | 3.232 | 5.5769 | 1.4116 | 2.5165 | 1191 | 12
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 96.731 | 2.5244 | 1.14 | 1.95 | 3.21 | 3.9 | 3.424 | 4.0264 | 0.92922 | 2.1499 | 126 | 5
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 47.1505 | 1.7164 | 3.34 | 4.324 | 6.76 | 8.58 | 5.928 | 7.4812 | 0.49471 | 1.0468 | 350 | 3
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 94.3053 | 3.5947 | 2.83 | 3.48 | 6.08 | 7.19 | 6.233 | 7.6602 | 1.634 | 2.8497 | 1045 | 6
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 |  | 98.9987 | 2.4676 | 1.54 | 2.784 | 3.65 | 6.82 | 4.044 | 7.1318 | 1.2884 | 3.3348 | 12475 | 52
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 94.4064 | 3.9082 | 2.44 | 3.86 | 5.27 | 8.74 | 5.34 | 9.675 | 1.536 | 3.9125 | 1527 | 10
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 47.8111 | 1.9089 | 3.74 | 4.654 | 7.45 | 9.72 | 7.753 | 10.5944 | 1.5261 | 3.0819 | 168 | 4
2024 | CREATININ [U] | Multichem U 2 | 900121 | Roche instruments | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 139.6759 | 5.1565 | 2.17 | 3.247 | 6.14 | 9.15 | 6.5635 | 10.3262 | 2.1678 | 6.2735 | 651 | 3
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | JAFFE, CREA2 |  | 139.5847 | 7.0636 | 1.64 | 2.144 | 4.9 | 6.59 | 5.614 | 7.7732 | 2.9736 | 4.8202 | 1764 | 4
2024 | CREATININ [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 145.9049 | 4.2966 | 1.08 | 1.688 | 3.67 | 5.27 | 4.1465 | 5.711 | 1.9718 | 4.3551 | 1521 | 6
2024 | CREATININ [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 134.9143 | 3.7436 | 1.14 | 1.94 | 2.99 | 4.83 | 3.442 | 5.633 | 1.2004 | 2.8475 | 8343 | 7
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 100.4767 | 2.4456 | 1.825 | 2.907 | 3.83 | 6.34 | 3.8725 | 7.0912 | 0.80859 | 2.3916 | 206 | 7
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 |  | 98.9699 | 2.1939 | 1.5 | 2.26 | 3.44 | 4.94 | 3.693 | 5.2436 | 0.95273 | 2.3853 | 18401 | 28
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 57.7661 | 1.816 | 1.305 | 2.03 | 3.97 | 6.34 | 4.4155 | 7.212 | 2.297 | 4.4078 | 15292 | 56
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | JAFFE, CREA2 |  | 61.9006 | 1.5475 | 2.04 | 2.684 | 4.22 | 5.46 | 4.248 | 5.3014 | 0.64716 | 1.5346 | 1567 | 5
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 744755 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 |  | 52.0508 | 1.2271 | 1.49 | 2.112 | 3.37 | 4.96 | 3.801 | 5.6876 | 1.6388 | 2.6286 | 1670 | 10
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 |  | 99.6527 | 2.6566 | 1.62 | 2.548 | 3.81 | 5.71 | 4.069 | 6.3526 | 1.1061 | 3.0069 | 19860 | 32
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 92.0469 | 3.3691 | 2.93 | 4.489 | 6.22 | 9 | 6.393 | 9.7742 | 1.3206 | 3.3323 | 713 | 5
2024 | CREATININ [U] | Multichem U 2 | 900121 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 141.1515 | 4.3694 | 1.53 | 2.478 | 4.14 | 6.34 | 4.545 | 6.988 | 1.7926 | 4.0349 | 25842 | 43
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 139.1249 | 4.5832 | 1.26 | 1.959 | 3.35 | 5.73 | 3.65 | 6.1974 | 1.5767 | 4.0184 | 50397 | 51
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 51.5415 | 1.7028 | 1.94 | 3.624 | 4.63 | 7.98 | 5.048 | 8.4534 | 1.1456 | 3.3583 | 1335 | 14
2024 | CREATININ [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | JAFFE, CREA2 |  | 73.8596 | 2.5719 | 2.43 | 3.655 | 5.08 | 7.35 | 5.1115 | 7.6518 | 1.1368 | 2.7432 | 1299 | 4
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 744755 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 |  | 52.4827 | 1.5578 | 1.82 | 3.545 | 4.06 | 7.43 | 4.075 | 7.4785 | 1.0426 | 2.1726 | 768 | 6
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 145.2853 | 4.3292 | 1.31 | 1.952 | 3.64 | 5.34 | 4.114 | 6.1963 | 1.8902 | 3.5187 | 22599 | 56
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 |  | 51.2696 | 1.4004 | 1.56 | 2.28 | 3.57 | 5.23 | 3.793 | 5.6732 | 1.0378 | 2.6297 | 19299 | 31
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 48.0525 | 1.9129 | 2.82 | 3.99 | 6.21 | 9.22 | 5.911 | 10.4094 | 0.90902 | 3.309 | 856 | 6
2024 | CREATININ [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 64.712 | 2.4427 | 1.61 | 2.674 | 4.4 | 7.39 | 5.006 | 8.2502 | 2.1845 | 4.6789 | 24964 | 42
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 49.1494 | 1.9942 | 2.34 | 4.026 | 5.67 | 9.81 | 6.11 | 10.5816 | 1.7846 | 5.2622 | 650 | 6
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 92.111 | 2.7673 | 2.2 | 2.798 | 5.13 | 8.14 | 5.41 | 8.9539 | 1.1715 | 6.3096 | 302 | 6
2024 | CREATININ [U] | MAS Urine Bas | 25111A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PLUS VER. 2 |  | 74.9708 | 1.6576 | 1.45 | 2.116 | 3.2 | 4.84 | 3.4255 | 5.251 | 0.97416 | 2.2498 | 3104 | 9
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER. 2 |  | 94.7494 | 2.1682 | 1.03 | 2.016 | 2.92 | 5.28 | 3.1985 | 5.8692 | 1.3534 | 3.3166 | 15857 | 78
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 |  | 50.897 | 1.3721 | 1.59 | 2.799 | 3.89 | 6.86 | 4.229 | 7.601 | 1.3841 | 3.5419 | 12093 | 53
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 49.2998 | 1.7776 | 2.635 | 4.01 | 5.72 | 8.94 | 5.952 | 8.5428 | 1.3811 | 3.5645 | 1098 | 8
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas Integra 400 plus | JAFFÉ GEN.2 |  | 96.1392 | 2.3955 | 2.34 | 2.392 | 4.68 | 4.92 | 3.994 | 4.8082 | 0.4482 | 1.1967 | 82 | 2
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 91.5642 | 3.3766 | 2.745 | 4.104 | 5.82 | 8.19 | 5.7395 | 7.9093 | 1.3308 | 2.8403 | 411 | 4
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 |  | 97.0955 | 2.2001 | 1.475 | 2.274 | 3.38 | 4.89 | 3.673 | 5.204 | 1.159 | 2.4166 | 6340 | 20
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 |  | 99.7446 | 2.3502 | 1.57 | 2.141 | 3.53 | 5.21 | 4.0055 | 6.0761 | 1.3422 | 3.0157 | 5054 | 24
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | JAFFE, CREA2 |  | 134.7087 | 4.7496 | 1.835 | 2.92 | 4.27 | 6.26 | 4.5705 | 6.185 | 1.4463 | 2.5319 | 5229 | 5
2024 | CREATININ [U] | Multichem U 1 | 900120 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 71.4607 | 2.3642 | 1.53 | 2.528 | 4.08 | 6.38 | 4.57 | 7.0964 | 2.0022 | 3.9791 | 25794 | 42
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 63.2626 | 1.7897 | 1.19 | 1.78 | 3.36 | 5.35 | 3.789 | 5.9905 | 1.7046 | 3.6292 | 34141 | 48
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | JAFFÉ GEN.2 |  | 61.6751 | 2.0435 | 2.1 | 4.096 | 4.44 | 9.53 | 4.696 | 10.0457 | 1.0578 | 2.7711 | 1507 | 2
2024 | CREATININ [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 63.9539 | 2.0099 | 1.11 | 3.136 | 4.15 | 8.65 | 4.781 | 9.2915 | 2.9118 | 3.9165 | 1595 | 6
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | JAFFÉ GEN.2 |  | 136.4159 | 4.3057 | 2.1 | 3.022 | 4.37 | 6.74 | 4.24 | 7.7445 | 0.93132 | 3.1233 | 1459 | 2
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER. 2 |  | 95.5804 | 2.4064 | 1.17 | 2.59 | 3.11 | 6.11 | 3.38 | 6.785 | 1.2834 | 3.1341 | 21792 | 100
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER. 2 |  | 48.5978 | 1.1056 | 1.115 | 2.335 | 2.95 | 5.63 | 3.244 | 6.2736 | 1.2564 | 2.7812 | 13260 | 70
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | JAFFE, CREA2 |  | 63.0537 | 1.8313 | 1.92 | 2.566 | 4.43 | 5.58 | 4.821 | 6.028 | 1.707 | 2.1227 | 962 | 3
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 60.0912 | 1.2765 | 0.725 | 1.444 | 2.24 | 4.6 | 2.449 | 5.3384 | 1.2432 | 2.8023 | 1059 | 3
2024 | CREATININ [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PLUS VER. 2 |  | 80.6273 | 2.2122 | 1.685 | 1.99 | 3.76 | 5.14 | 3.8975 | 6.058 | 1.284 | 3.4025 | 989 | 4
2024 | CREATININ [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PLUS VER. 2 |  | 140.5685 | 3.5311 | 1.55 | 2.102 | 3.85 | 4.85 | 4.116 | 5.2848 | 1.4444 | 2.8137 | 994 | 3
2024 | CREATININ [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | JAFFE, CREA2 |  | 149.9723 | 5.2861 | 2.385 | 3.705 | 5 | 7.34 | 4.979 | 6.7046 | 0.71534 | 1.8487 | 747 | 3
2024 | CREATININ [U] | Multichem U 2 | 900143 | Roche instruments | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 122.2364 | 6.1021 | 1.9 | 2.784 | 6.55 | 9 | 7.409 | 10.2952 | 4.3656 | 6.348 | 1445 | 6
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 50.8224 | 1.4323 | 2.26 | 3.916 | 4.6 | 8.08 | 4.011 | 8.2814 | 0.38627 | 1.8349 | 34 | 3
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 96.8065 | 3.8138 | 2.905 | 3.899 | 6.39 | 8.98 | 6.424 | 10.4164 | 1.4721 | 4.9136 | 1307 | 8
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 |  | 51.4798 | 1.326 | 1.53 | 2.1 | 3.57 | 5.31 | 3.9675 | 6.2325 | 1.3842 | 3.7091 | 1847 | 14
2024 | CREATININ [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 137.5096 | 2.5087 | 1.43 | 1.75 | 2.97 | 3.75 | 3.12 | 3.9581 | 1.1246 | 1.266 | 297 | 3
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 49.4739 | 1.8635 | 2.36 | 3.696 | 5.78 | 7.46 | 6.172 | 7.6521 | 1.6516 | 3.1743 | 746 | 5
2024 | CREATININ [U] | MAS Urine Bas | 25111A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | JAFFE, CREA2 |  | 74.8917 | 2.1659 | 1.935 | 3.039 | 4.19 | 7.13 | 4.4845 | 7.6341 | 1.6398 | 3.2527 | 880 | 2
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 98.4286 | 4.0245 | 1.61 | 3.478 | 4.51 | 7.59 | 4.29 | 8.051 | 2.2465 | 3.6507 | 153 | 7
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 |  | 49.0087 | 1.4566 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | 2
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 48.4232 | 1.5839 | 2.635 | 3.29 | 5.88 | 7.78 | 5.8865 | 8.881 | 2.2372 | 3.5469 | 389 | 5
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 |  | 100.2368 | 2.6368 | 1.58 | 2.39 | 3.72 | 5.61 | 4.088 | 6.46 | 1.359 | 3.3492 | 14079 | 58
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 |  | 97.7732 | 2.7832 | 1.72 | 3.382 | 4.18 | 7.24 | 4.462 | 8.0022 | 1.584 | 2.9365 | 779 | 12
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 47.4673 | 2.2118 | 3.69 | 5.846 | 8.33 | 13.59 | 8.537 | 14.1388 | 1.8325 | 5.4633 | 426 | 4
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 |  | 99.7125 | 2.5125 | 1.46 | 2.196 | 3.43 | 5.17 | 3.763 | 5.8075 | 1.1725 | 2.825 | 24725 | 30
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 |  | 51.0284 | 1.2969 | 1.52 | 2.241 | 3.65 | 5.28 | 3.9595 | 5.9023 | 1.2862 | 3.0026 | 19332 | 28
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c701/ c702 | PLUS VER. 2 |  | 51.9696 | 1.2227 | 1.61 | 2.342 | 3.83 | 5.18 | 4.096 | 5.5587 | 1.2477 | 2.4618 | 13518 | 24
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | JAFFE, CREA2 |  | 61.2641 | 1.7999 | 1.83 | 2.999 | 4.13 | 6.13 | 4.51 | 5.9729 | 1.2952 | 2.4974 | 5130 | 5
2024 | CREATININ [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97431T | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 63.0352 | 2.0382 | 1.07 | 1.9 | 3.43 | 5.44 | 3.8385 | 5.9802 | 1.7417 | 3.8134 | 4067 | 5
2024 | CREATININ [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 108.8347 | 3.0921 | 1.48 | 2.492 | 4.04 | 6.24 | 4.473 | 7.0023 | 2.0078 | 3.646 | 4710 | 24
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 148.7669 | 4.4759 | 1.25 | 1.844 | 3.6 | 5.17 | 4.063 | 6.0768 | 2.1918 | 3.6006 | 1764 | 27
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER. 2 |  | 49.7337 | 1.2348 | 1.15 | 2.76 | 3.05 | 6.72 | 3.391 | 6.6672 | 1.229 | 3.3188 | 10414 | 80
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 51.7662 | 1.8419 | 1.95 | 3.042 | 5.06 | 7.98 | 5.437 | 9.3488 | 1.7997 | 4.4189 | 166 | 7
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c703 c503 c303 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 51.2517 | 1.2947 | 1.845 | 2.69 | 3.92 | 6.09 | 4.1215 | 7.1025 | 1.0191 | 3.1789 | 333 | 8
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas Integra (France controls) | PLUS VER. 2 |  | 127.1143 | 2.8163 | 1.66 | 1.87 | 3.78 | 4.78 | 4.287 | 5.462 | 1.4301 | 2.4743 | 209 | 2
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas Integra (France controls) | PLUS VER. 2 |  | 129.8103 | 4.6976 | 2 | 3.486 | 5.92 | 7.29 | 6.972 | 7.619 | 2.572 | 3.8552 | 537 | 3
2024 | CREATININ [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 63.4947 | 1.923 | 1.31 | 1.996 | 3.81 | 5.62 | 4.29 | 6.2916 | 1.9899 | 3.8654 | 22622 | 56
2024 | CREATININ [U] | Multichem U 1 | 900142 | Roche instruments | PLUS VER. 2 |  | 73.3094 | 2.4105 | 1.36 | 2.224 | 3.65 | 7.11 | 4.063 | 7.7368 | 1.7369 | 4.367 | 16159 | 63
2024 | CREATININ [U] | Multichem U 1 | 900142 | Roche instruments | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 74.0306 | 3.6475 | 2.005 | 2.758 | 5.5 | 8.57 | 6.443 | 9.7392 | 2.9784 | 6.2494 | 1053 | 6
2024 | CREATININ [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PLUS VER. 2 |  | 74.2326 | 1.8666 | 1.49 | 2.19 | 3.55 | 5.43 | 3.999 | 6.05 | 1.4709 | 2.9765 | 19833 | 15
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER. 2 |  | 48.7116 | 1.0949 | 1.02 | 2.31 | 2.74 | 5.47 | 3.135 | 6.391 | 1.2065 | 3.0804 | 4362 | 47
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 |  | 97.6615 | 2.9564 | 1.615 | 2.734 | 3.96 | 6.32 | 4.548 | 6.5999 | 1.655 | 3.3117 | 2588 | 21
2024 | CREATININ [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 70.4742 | 2.6467 | 1.21 | 1.829 | 5.91 | 7.45 | 6.3875 | 7.3746 | 4.4725 | 6.379 | 144 | 2
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c703 c503 c303 | PLUS VER. 2 |  | 93.4365 | 1.8983 | 1.16 | 2.114 | 2.65 | 5.03 | 2.8635 | 5.4869 | 0.92613 | 2.2629 | 4471 | 41
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 48.6933 | 2.2667 | 2.28 | 4.075 | 5.44 | 10.21 | 6.0325 | 11.0675 | 2.4204 | 5.9087 | 991 | 8
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 |  | 51.3079 | 1.3923 | 1.57 | 2.677 | 3.68 | 6.37 | 4.074 | 7.0891 | 1.2979 | 3.4391 | 12356 | 52
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 |  | 51.1728 | 1.5297 | 1.72 | 2.97 | 4.09 | 7.08 | 4.473 | 7.477 | 1.2198 | 3.5935 | 3619 | 38
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c501 c502 | PLUS VER. 2 |  | 51.124 | 1.251 | 1.49 | 2.476 | 3.5 | 6.01 | 3.849 | 6.6364 | 1.2646 | 3.2901 | 9465 | 40
2024 | CREATININ [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 49.9681 | 2.0726 | 2.54 | 4.97 | 5.22 | 11.24 | 5.763 | 12.7242 | 1.5384 | 5.5331 | 429 | 4
2024 | CREATININ [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c701/ c702 | JAFFÉ RATE-BLANKED GEN.2 |  | 93.1303 | 3.5234 | 3.12 | 5.077 | 6.42 | 11.19 | 6.376 | 13.2733 | 1.2295 | 3.4433 | 773 | 6
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 739032 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 1006.5974 | 57.8792 | 3.475 | 6.666 | 8.03 | 14.52 | 8.3135 | 15.1986 | 2.3349 | 5.7617 | 9461 | 36
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 788774 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 348.4357 | 23.6431 | 4.83 | 7.542 | 10.88 | 16.14 | 11.208 | 16.5236 | 3.2529 | 5.9348 | 918 | 9
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 739030 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 328.3546 | 22.5345 | 4.05 | 6.868 | 9.29 | 14.83 | 9.827 | 15.949 | 2.7446 | 6.3106 | 9282 | 37
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 788774 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 360.5288 | 23.1172 | 3.71 | 7.368 | 9.72 | 15.41 | 10.815 | 14.7278 | 3.0321 | 6.2221 | 198 | 7
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 788772 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 121.0125 | 10.2632 | 6.55 | 10.74 | 15.76 | 22.1 | 14.451 | 20.0666 | 2.3312 | 8.3789 | 188 | 7
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 657426 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 86.4401 | 10.5587 | 6.17 | 10.802 | 15.28 | 24.47 | 16.774 | 26.755 | 5.9331 | 13.03 | 1343 | 24
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 788772 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 106.1947 | 10.483 | 5.8 | 9.486 | 13.21 | 20.47 | 14.837 | 24.0778 | 3.9167 | 9.8615 | 899 | 9
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 739030 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 346.8244 | 19.4507 | 3.775 | 6.69 | 8.22 | 14.72 | 8.8065 | 16.0077 | 2.3892 | 6.2607 | 1316 | 9
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 657428 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 992.1677 | 61.2757 | 3.82 | 6.266 | 8.28 | 13.97 | 8.279 | 16.2018 | 1.5454 | 6.311 | 1324 | 23
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 739027 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE | 784493 | 113.7522 | 8.5899 | 4.43 | 7.205 | 9.6 | 17.48 | 9.8035 | 20.0974 | 1.6018 | 8.2256 | 212 | 4
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 657426 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 101.4325 | 10.8302 | 5.14 | 9.508 | 15.22 | 22.88 | 15.432 | 25.8366 | 5.404 | 14.1503 | 229 | 8
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 657428 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 1025.0396 | 46.4068 | 3.17 | 4.608 | 7.11 | 11.84 | 7.972 | 13.3536 | 2.243 | 8.2284 | 169 | 7
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 657427 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 310.2218 | 23.1133 | 3.755 | 6.738 | 9.18 | 15.04 | 9.85 | 17.5423 | 3.034 | 8.7844 | 1339 | 24
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 788775 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 995.7741 | 66.3977 | 4.68 | 6.91 | 10.84 | 14.99 | 11.46 | 16.843 | 3.0536 | 7.1121 | 912 | 9
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 739027 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 108.2214 | 8.0354 | 5.87 | 8.684 | 12.94 | 19.07 | 13.4345 | 20.4363 | 2.8892 | 8.745 | 1093 | 9
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 788775 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 964.6802 | 51.0809 | 3.72 | 5.993 | 7.65 | 12.24 | 8.239 | 11.008 | 1.2226 | 2.5358 | 243 | 7
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 739027 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 97.3418 | 8.3199 | 6.12 | 9.468 | 13.43 | 20.08 | 13.505 | 20.9964 | 2.9323 | 8.6804 | 9647 | 38
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 657427 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 348.3928 | 33.597 | 4.37 | 6.88 | 12.79 | 24.25 | 14.044 | 28.201 | 7.6405 | 17.9523 | 251 | 7
2024 | CYCLOSPORINE [B] | PreciControl ISD | 739032 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYCLOSPORINE |  | 1030.2712 | 54.1033 | 3.19 | 5.3 | 7.09 | 12.89 | 7.6515 | 14.1327 | 2.0622 | 5.2188 | 1352 | 9
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 2.9948 | 0.12284 | 2.325 | 3.975 | 5.81 | 9.2 | 6.548 | 10.2888 | 2.3748 | 5.152 | 6811 | 39
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 783459 | 3.1545 | 0.067284 | 2.18 | 2.46 | 4.4 | 4.91 | 3.928 | 4.8152 | 0.31624 | 0.72789 | 216 | 3
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC1 | 747616 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 3.7866 | 0.14821 | 2.09 | 3.264 | 4.7 | 8.25 | 4.804 | 9.2414 | 1.6461 | 4.8313 | 2238 | 17
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 740779 | 3.6336 | 0.15541 | 2.3 | 3.232 | 5.5 | 6.81 | 6.449 | 7.7524 | 2.3135 | 3.6177 | 589 | 6
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC2 | 734317 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 34.2807 | 1.1916 | 1.79 | 3.228 | 4.42 | 8 | 4.82 | 8.9308 | 1.5093 | 4.1588 | 3196 | 17
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC1 | 772942 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 3.84 | 0.12985 | 1.65 | 3.004 | 4.86 | 7.04 | 5.711 | 7.558 | 2.2965 | 4.0611 | 294 | 5
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC1 | 712726 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 754554 | 3.908 | 0.12461 | 1.54 | 2.94 | 3.63 | 6.24 | 3.662 | 6.319 | 1.1843 | 3.0506 | 271 | 4
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 28.1687 | 0.9563 | 2.415 | 3.369 | 5 | 7.21 | 5.393 | 7.8886 | 1.0166 | 3.2926 | 484 | 2
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 752225 | 3.0244 | 0.11843 | 1.69 | 4.976 | 5.38 | 11.69 | 6.278 | 12.1948 | 1.495 | 6.7771 | 106 | 2
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC2 | 712727 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 34.0541 | 1.0931 | 1.665 | 2.976 | 4.21 | 7.38 | 4.651 | 8.6224 | 1.221 | 4.7299 | 2217 | 15
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 29.3867 | 1.533 | 2.875 | 4.63 | 7.42 | 10.92 | 7.628 | 12.5948 | 2.9012 | 6.8489 | 3921 | 25
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 2.5698 | 0.12226 | 3.18 | 6.344 | 8.13 | 14.38 | 8.456 | 14.635 | 2.0898 | 6.0146 | 1025 | 21
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 28.0113 | 1.2026 | 2.43 | 3.926 | 6.2 | 9.04 | 6.974 | 10.4029 | 2.2703 | 5.1815 | 5518 | 37
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 30.5021 | 1.3663 | 2.64 | 4.6 | 6.35 | 10.95 | 6.852 | 12.4022 | 2.225 | 5.6705 | 9744 | 50
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 2.7149 | 0.10618 | 2.59 | 3.702 | 6.63 | 7.99 | 6.689 | 8.7122 | 2.3048 | 4.697 | 498 | 2
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC2 | 694106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 32.041 | 1.2177 | 2.15 | 3.296 | 5.12 | 7.74 | 5.217 | 8.2952 | 2.0658 | 4.2781 | 617 | 11
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 783459 | 32.0272 | 0.64711 | 1.6 | 2.366 | 3.39 | 4.84 | 3.523 | 4.8268 | 0.27729 | 0.91851 | 217 | 3
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 2.3806 | 0.11682 | 2.73 | 4.372 | 7.18 | 11.66 | 7.493 | 12.5962 | 2.6901 | 6.1248 | 4485 | 38
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 754554 | 2.5347 | 0.1745 | 2.67 | 5.604 | 7.77 | 15.71 | 7.994 | 17.4846 | 2.1582 | 8.5427 | 815 | 8
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 2.678 | 0.14096 | 4.19 | 9.974 | 8.81 | 19.62 | 9.131 | 16.2676 | 1.4655 | 4.8928 | 118 | 4
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 2.6221 | 0.086099 | 2.21 | 2.73 | 4.72 | 6.52 | 5.184 | 7.3576 | 1.6506 | 2.8665 | 52 | 3
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 27.8699 | 1.2853 | 2.73 | 4.833 | 6.6 | 11.26 | 6.9085 | 11.9111 | 1.6393 | 6.0997 | 1023 | 21
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 2.5644 | 0.09493 | 3.61 | 4.357 | 7.33 | 8.8 | 6.442 | 9.2299 | 0.61471 | 2.5094 | 124 | 2
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 27.8625 | 0.98325 | 2.27 | 3.307 | 6.45 | 9.18 | 5.443 | 8.91 | 1.1572 | 6.5271 | 130 | 2
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 754554 | 2.9897 | 0.16493 | 2.33 | 4.379 | 6.17 | 11.42 | 6.818 | 12.3365 | 2.6263 | 6.6818 | 2961 | 23
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 30.5389 | 0.40092 | 1.37 | 1.426 | 2.76 | 2.86 | 2.4575 | 2.5339 | 0.18747 | 0.20413 | 9 | 2
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC2 | 694106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 | 740779 | 32.4146 | 1.0226 | 2.19 | 2.852 | 4.63 | 6.48 | 4.657 | 7.433 | 1.622 | 2.979 | 588 | 6
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC1 | 712726 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 3.8733 | 0.13786 | 2.1 | 3.894 | 5.44 | 8.76 | 5.621 | 9.7834 | 1.7377 | 4.5335 | 1938 | 15
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 27.1392 | 0.91822 | 2.02 | 2.164 | 5.45 | 5.68 | 6.381 | 6.8538 | 3.037 | 3.2753 | 62 | 3
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 31.0042 | 1.8341 | 1.92 | 2.715 | 6.16 | 11.2 | 6.7685 | 11.2905 | 2.7267 | 9.5291 | 120 | 3
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC1 | 734316 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 3.9086 | 0.14883 | 1.98 | 3.328 | 5.29 | 8.28 | 5.588 | 9.3426 | 2.0775 | 5.1588 | 3193 | 17
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC2 | 772943 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 33.6097 | 1.1129 | 1.64 | 2.614 | 4.3 | 6.26 | 5.026 | 7.179 | 1.9069 | 3.2841 | 290 | 5
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 2.4247 | 0.11295 | 0.58 | 1.604 | 1.36 | 3.27 | 1.603 | 2.8782 | 0.11466 | 0.53089 | 36 | 2
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 29.5291 | 1.7355 | 3.21 | 10.138 | 6.84 | 21.82 | 7.556 | 19.3024 | 2.059 | 4.4639 | 104 | 4
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC2 | 747617 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 33.2997 | 1.0172 | 1.695 | 2.855 | 3.96 | 6.46 | 4.302 | 7.5675 | 1.2758 | 3.3452 | 2242 | 17
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 3.0877 | 0.13234 | 2.63 | 4.264 | 6.15 | 9.78 | 6.6315 | 10.8622 | 2.0392 | 5.1157 | 4016 | 25
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 3.5577 | 0.14984 | 2.38 | 4.786 | 6.07 | 11.08 | 6.415 | 11.0394 | 2.0027 | 5.1262 | 620 | 11
2024 | CYFRA21-1 [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS CYFRA 21-1 |  | 3.193 | 0.13913 | 2.24 | 3.616 | 6.49 | 8.96 | 7.217 | 10.0498 | 3.5103 | 4.0719 | 10 | 2
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 2 | 757049 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.6101 | 0.04632 | 1.39 | 2.594 | 4.31 | 6.45 | 4.2085 | 7.517 | 1.1778 | 4.5951 | 1686 | 8
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 1 | 737871 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 0.96684 | 0.043161 | 1.655 | 2.239 | 6.92 | 10.15 | 7.667 | 11.4614 | 4.6561 | 8.2123 | 250 | 5
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 3 | 732279 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 4.3212 | 0.070365 | 1.38 | 2.298 | 2.8 | 4.62 | 2.681 | 4.0504 | 0.23685 | 0.59752 | 329 | 4
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 2 | 732278 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.7103 | 0.036053 | 1.66 | 1.74 | 3.68 | 3.96 | 4.042 | 4.6076 | 1.3332 | 1.8626 | 88 | 2
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 2 | 791020 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.5528 | 0.042811 | 1.26 | 2.354 | 3.41 | 5.69 | 3.897 | 6.6128 | 1.3934 | 2.9846 | 892 | 11
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 2 | 757049 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.6514 | 0.032151 | 0.6 | 0.752 | 2.54 | 3.36 | 2.952 | 3.4744 | 1.6506 | 2.7422 | 141 | 2
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 3 | 737873 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 4.1703 | 0.09861 | 1.095 | 1.147 | 4.72 | 6.73 | 5.1115 | 7.3287 | 3.2958 | 5.4302 | 80 | 3
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 3 | 778035 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 3.9025 | 0.16022 | 1.38 | 2.978 | 5.03 | 7.3 | 5.609 | 8.496 | 2.1115 | 5.1155 | 617 | 10
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 3 | 737873 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 4.1897 | 0.11686 | 0.99 | 2 | 4.46 | 7.87 | 5.369 | 8.81 | 2.9534 | 5.912 | 592 | 6
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 1 | 799768 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 0.98643 | 0.03485 | 1.84 | 3.36 | 4.25 | 8.04 | 4.639 | 9.4268 | 1.3969 | 5.0774 | 579 | 10
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 2 | 705472 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.6172 | 0.048863 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25 | 2
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 1 | 732277 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.1207 | 0.043906 | 3.015 | 4.098 | 6.64 | 9.11 | 6.786 | 9.5081 | 0.54687 | 3.5044 | 351 | 5
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 3 | 737873 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 4.2212 | 0.086064 | 1.605 | 1.741 | 3.56 | 3.73 | 3.649 | 4.1807 | 0.8076 | 1.6296 | 436 | 2
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 1 | 705471 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.0683 | 0.031859 | 2.095 | 2.195 | 4.21 | 4.43 | 3.5555 | 3.6583 | 0.095561 | 0.15284 | 23 | 2
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 1 | 812553 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.0709 | 0.023177 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43 | 2
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 3 | 757050 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 4.1332 | 0.12401 | 1.31 | 2.67 | 3.77 | 7.5 | 3.808 | 7.6868 | 1.2106 | 6.3027 | 1601 | 7
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 1 | 778034 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 0.94888 | 0.040375 | 2.48 | 4.205 | 5.9 | 10.38 | 6.4495 | 10.8947 | 2.1155 | 5.8742 | 668 | 10
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 2 | 732278 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.7044 | 0.044873 | 1.915 | 2.632 | 4.66 | 7.02 | 4.83 | 8.0042 | 0.66697 | 5.2555 | 343 | 5
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 2 | 737872 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.6534 | 0.039288 | 1.975 | 2.159 | 3.93 | 4.64 | 3.4585 | 4.9482 | 0.51686 | 1.5573 | 419 | 2
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 3 | 812555 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 4.2165 | 0.090155 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43 | 2
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 2 | 799769 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.5746 | 0.052189 | 1.36 | 2.642 | 4.38 | 6.27 | 4.628 | 7.4234 | 2.0219 | 4.0088 | 705 | 10
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 1 | 757047 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 0.95484 | 0.029126 | 1.02 | 2.044 | 4.81 | 5.15 | 4.596 | 5.424 | 2.7267 | 3.7355 | 154 | 2
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 2 | 737872 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.6467 | 0.047121 | 1.15 | 2.29 | 4.49 | 8.56 | 4.531 | 9.834 | 2.8384 | 7.0324 | 583 | 6
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 3 | 732279 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 4.3354 | 0.059721 | 1.3 | 1.324 | 2.62 | 2.9 | 2.503 | 3.1694 | 0.51773 | 1.0148 | 90 | 2
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 1 | 737871 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 0.97091 | 0.032418 | 2.035 | 2.183 | 4.17 | 4.62 | 4.314 | 5.1764 | 0.94739 | 1.5602 | 87 | 3
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 1 | 705471 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.0673 | 0.03014 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26 | 2
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 3 | 705473 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 4.2011 | 0.044208 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19 | 2
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 1 | 757047 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 0.9422 | 0.03327 | 2.185 | 4.05 | 5.04 | 9.81 | 5.3785 | 9.817 | 1.5762 | 2.9072 | 962 | 7
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 1 | 808725 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.0308 | 0.031687 | 1.965 | 3.055 | 4.75 | 7.22 | 5.2045 | 7.5895 | 1.9025 | 3.1556 | 304 | 4
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 2 | 705472 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.6135 | 0.046866 | 2.68 | 3.504 | 4.3 | 5.02 | 3.831 | 4.3718 | 2.4643 | 4.1005 | 23 | 2
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 2 | 812554 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.6579 | 0.039973 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43 | 2
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 2 | 808726 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.5993 | 0.030777 | 1.28 | 1.928 | 2.87 | 6.15 | 2.926 | 6.7794 | 0.76094 | 2.7361 | 290 | 4
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 3 | 808727 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 3.869 | 0.13575 | 1.23 | 3.36 | 4.44 | 8.76 | 5.225 | 10.0568 | 2.5317 | 5.5186 | 389 | 5
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 1 | 791019 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.004 | 0.038431 | 1.91 | 3.352 | 5.07 | 7.81 | 5.058 | 8.049 | 1.6536 | 4.2336 | 1105 | 12
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 3 | 791021 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 4.0554 | 0.13365 | 1.325 | 2.187 | 3.69 | 6.77 | 4.067 | 7.8018 | 1.473 | 4.8363 | 1064 | 11
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 3 | 799770 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 4.0214 | 0.15727 | 1.38 | 2.514 | 4.27 | 7.53 | 4.88 | 8.7506 | 2.7612 | 5.0896 | 719 | 11
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 2 | 737872 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.654 | 0.028278 | 1.325 | 1.481 | 3.2 | 3.92 | 3.5495 | 4.6907 | 1.3592 | 2.2443 | 82 | 3
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 2 | 778036 | Roche instruments | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.5836 | 0.055318 | 1.81 | 3.069 | 5.02 | 7.75 | 5.2415 | 9.0037 | 2.2556 | 5.1415 | 490 | 9
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 1 | 732277 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 1.1143 | 0.039399 | 1.36 | 3.192 | 5.47 | 7.05 | 6.353 | 6.8602 | 2.7383 | 3.8338 | 92 | 2
2024 | CYSTATIN C [P] | CYSC2 Control 3 | 757050 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENH. IMMUNOTUBIDIMETRIC GEN.2, [S,P] |  | 4.1733 | 0.11743 | 1.12 | 1.144 | 3.21 | 4.68 | 3.73 | 4.3756 | 1.8213 | 3.8059 | 134 | 2
2024 | D-DIMER [P] | D-Dimer Con 1 | 753764L | Cobas t511 t711 | HEXAMATE D-DIMER (09311106) |  | 0.87453 | 0.032656 | 3.29 | 4.38 | 6.74 | 10.17 | 6.264 | 11.535 | 0.63533 | 4.5417 | 285 | 3
2024 | D-DIMER [P] | D-Dimer Con 2 | 770415H | Cobas t511 t711 | HEXAMATE D-DIMER (09311106) |  | 3.6495 | 0.13692 | 2.735 | 3.695 | 6.69 | 7.98 | 7.7095 | 8.743 | 2.5966 | 3.72 | 282 | 3
2024 | D-DIMER [P] | D-Dimer Con 2 | 753764H | Cobas t511 t711 | HEXAMATE D-DIMER (09311106) |  | 3.7034 | 0.10751 | 2.65 | 2.84 | 5.5 | 5.99 | 5.617 | 6.348 | 1.5022 | 1.978 | 343 | 3
2024 | D-DIMER [P] | D-Dimer Con 1 | 770415L | Cobas t511 t711 | HEXAMATE D-DIMER (09311106) |  | 0.89002 | 0.033319 | 2.98 | 3.642 | 6.06 | 7.9 | 6.015 | 8.0126 | 1.3004 | 2.5527 | 356 | 3
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 753743 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 0.93664 | 0.037886 | 3.1 | 3.961 | 7.31 | 9.22 | 7.2065 | 10.1816 | 2.1741 | 6.1362 | 66 | 3
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 738191 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 0.76103 | 0.047856 | 4.61 | 6.526 | 9.98 | 13.19 | 8.983 | 12.368 | 1.2556 | 5.0652 | 272 | 4
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 753744 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 3.2564 | 0.069225 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 5.39 | 3.1015 | 4.9981 | 0.39898 | 1.1736 | 346 | 3
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 700349 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 4.023 | 0.18031 | 2.56 | 7.647 | 7.25 | 15.58 | 7.751 | 13.9965 | 2.0071 | 3.9446 | 21 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 738192 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 3.23 | 0.15456 | 3.11 | 6.188 | 6.22 | 12.47 | 6.498 | 10.8932 | 1.1932 | 2.3335 | 277 | 4
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 795306 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 0.91262 | 0.038956 | 2.825 | 5.235 | 5.91 | 10.46 | 6.2025 | 8.833 | 0.42148 | 1.9585 | 37 | 3
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 760587 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 0.88161 | 0.038834 | 2.62 | 4.311 | 6.18 | 12.39 | 6.8745 | 11.6684 | 1.4105 | 4.0412 | 148 | 5
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 753744 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 3.9263 | 0.10432 | 1.535 | 3.705 | 3.89 | 7.55 | 4.591 | 7.3725 | 1.2492 | 2.6179 | 58 | 3
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 738191 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 0.93087 | 0.030884 | 2.15 | 3.16 | 4.45 | 7.33 | 4.79 | 8.3801 | 1.246 | 3.9796 | 420 | 7
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 770391 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 0.73423 | 0.032569 | 4.15 | 4.794 | 9.26 | 10.75 | 9.996 | 11.8214 | 2.6297 | 4.9791 | 202 | 3
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 738191 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 0.74876 | 0.028794 | 1.72 | 2.83 | 5.67 | 6.47 | 6.0265 | 7.8565 | 2.269 | 4.5876 | 51 | 3
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 669851 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 3.7569 | 0.036612 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 753743 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 0.89694 | 0.037705 | 3.545 | 5.745 | 7.63 | 11.81 | 8.058 | 10.9005 | 1.3934 | 3.7593 | 299 | 4
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 738192 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 3.8435 | 0.11197 | 2.48 | 2.94 | 5.02 | 5.95 | 4.887 | 5.495 | 0.6303 | 1.7853 | 238 | 4
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 700348 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 0.96507 | 0.054541 | 4.485 | 8.363 | 9.58 | 18.11 | 10.0185 | 18.7114 | 2.4706 | 7.4275 | 27 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 700349 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 3.8074 | 0.12408 | 1.3 | 3.472 | 2.91 | 7.26 | 3.424 | 7.4496 | 0.9189 | 2.1653 | 76 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 770391 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 0.89654 | 0.031281 | 2.755 | 5.572 | 5.52 | 11.26 | 5.5045 | 12.1478 | 1.4192 | 3.893 | 376 | 8
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 712377 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 0.93236 | 0.043905 | 4.1 | 5.612 | 8.31 | 11.41 | 7.7285 | 10.4543 | 1.5958 | 3.2389 | 261 | 4
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 712377 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 0.75702 | 0.0252 | 3.31 | 4.414 | 6.6 | 8.87 | 5.536 | 8.136 | 0.43335 | 0.99352 | 46 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 738192 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 3.1995 | 0.068246 | 1.21 | 2.03 | 3.6 | 4.23 | 3.8685 | 4.4135 | 1.4312 | 2.5989 | 52 | 3
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 795307 | Cobas c311 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 3.0883 | 0.043778 | 1.28 | 1.288 | 2.59 | 2.66 | 2.248 | 2.9336 | 0.12072 | 0.95775 | 93 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 770392 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 3.1582 | 0.054314 | 0.85 | 2.212 | 2.05 | 4.48 | 2.261 | 4.9584 | 0.71974 | 1.7356 | 198 | 3
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 753744 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 3.8806 | 0.10329 | 1.9 | 3.358 | 4.04 | 6.71 | 3.766 | 6.6636 | 0.84054 | 2.747 | 304 | 4
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 795307 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 3.7651 | 0.11975 | 1.96 | 3.73 | 4.39 | 7.88 | 4.88 | 8.0155 | 1.6995 | 2.664 | 123 | 5
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 795306 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 0.77221 | 0.032249 | 3.395 | 4.439 | 6.86 | 8.93 | 5.9565 | 7.4377 | 0.34468 | 0.58443 | 24 | 3
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 712378 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 3.2207 | 0.048598 | 1.18 | 1.512 | 2.67 | 3.19 | 2.753 | 3.144 | 0.80487 | 1.8667 | 46 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 770391 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 0.9236 | 0.043202 | 3.365 | 6.082 | 10.82 | 15.85 | 11.7865 | 18.5299 | 3.907 | 10.3732 | 35 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 712378 | Cobas c311 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 3.1174 | 0.068653 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 65 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 770392 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 3.7657 | 0.10701 | 2.02 | 3.346 | 4.3 | 7.5 | 4.325 | 8.075 | 1.3346 | 3.596 | 532 | 6
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 712378 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 3.2945 | 0.13188 | 2.89 | 4.05 | 5.82 | 8.07 | 5.0625 | 6.871 | 1.4894 | 4.3546 | 41 | 3
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 795307 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 3.0943 | 0.11526 | 2.15 | 2.19 | 4.65 | 4.65 | 4.9035 | 4.9423 | 1.35 | 1.4546 | 174 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 738192 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 4.0105 | 0.10227 | 0.925 | 2.555 | 3.44 | 5.46 | 3.772 | 5.4904 | 1.8621 | 3.1144 | 84 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 760588 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 3.77 | 0.10352 | 1.455 | 2.637 | 4.13 | 5.4 | 4.5575 | 5.3601 | 1.004 | 3.6951 | 153 | 5
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 753743 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 0.75963 | 0.02128 | 2.55 | 3.622 | 5.66 | 7.58 | 5.754 | 7.8372 | 1.1421 | 3.6388 | 54 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 795306 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 0.74872 | 0.038061 | 4.895 | 4.923 | 9.74 | 9.85 | 8.7835 | 8.9071 | 0.70089 | 0.7756 | 169 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 770392 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 4.0092 | 0.095464 | 1.67 | 2.022 | 4.29 | 5.35 | 3.98 | 6.3918 | 1.305 | 3.7188 | 34 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 738191 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 0.89192 | 0.042881 | 2.42 | 3.434 | 5.26 | 8.72 | 4.628 | 9.3914 | 0.61879 | 6.4965 | 83 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 753744 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 3.2369 | 0.057888 | 1.095 | 1.917 | 2.65 | 3.89 | 2.677 | 3.904 | 0.39392 | 2.0484 | 52 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 712378 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 3.8434 | 0.17857 | 2.21 | 5.863 | 4.56 | 11.9 | 4.297 | 11.0367 | 0.97708 | 3.3252 | 258 | 4
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 770392 | Cobas c311 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 3.0939 | 0.029852 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 712377 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 0.92735 | 0.031217 | 3.27 | 4.352 | 6.47 | 9.31 | 5.451 | 10.2328 | 0.2314 | 3.3525 | 102 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 770392 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 3.7962 | 0.10161 | 0.935 | 2.065 | 2.55 | 7.03 | 2.74 | 8.157 | 1.0038 | 3.2029 | 378 | 8
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 795307 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 3.7438 | 0.041318 | 0.86 | 1.24 | 2 | 2.52 | 2.059 | 2.364 | 0.30721 | 0.98942 | 37 | 3
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 738192 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 3.9019 | 0.094937 | 1.31 | 2.632 | 3.19 | 5.51 | 3.5705 | 5.9546 | 1.2446 | 3.1484 | 423 | 7
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 795306 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 0.90338 | 0.046235 | 3.23 | 4.854 | 6.97 | 11.37 | 7.543 | 11.9896 | 2.3167 | 5.3823 | 117 | 4
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 712377 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 0.76838 | 0.03073 | 3.29 | 4.618 | 6.11 | 9.05 | 5.873 | 7.8694 | 0.94769 | 2.6036 | 42 | 3
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 712377 | Cobas c311 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 0.72851 | 0.034078 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 67 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 712377 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 0.89021 | 0.045266 | 3.27 | 6.102 | 8.2 | 13.45 | 8.403 | 12.8392 | 2.5776 | 5.6286 | 676 | 6
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 712378 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 3.7588 | 0.14464 | 1.84 | 3.442 | 4.89 | 8 | 5.556 | 8.8692 | 1.5353 | 4.5203 | 685 | 6
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 753743 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 0.76535 | 0.031541 | 3.175 | 5.271 | 6.59 | 11.15 | 7.3025 | 11.5122 | 1.6051 | 3.4031 | 345 | 3
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 712378 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 4.0609 | 0.117 | 1.83 | 2.816 | 5.17 | 6.05 | 5.806 | 6.281 | 0.92288 | 3.2135 | 102 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control II | 795307 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 3.2258 | 0.10917 | 3.01 | 3.57 | 6.04 | 7.18 | 5.22 | 5.9984 | 0.24701 | 0.3976 | 24 | 3
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 770391 | Cobas c311 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 0.72097 | 0.022413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 795306 | Cobas c311 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 HEPARIN/EDTA PLASMA |  | 0.74065 | 0.039774 | 4.74 | 5.556 | 9.72 | 11.44 | 7.901 | 9.2306 | 0.065293 | 0.51873 | 92 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 770391 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 0.88781 | 0.035871 | 3.32 | 5.435 | 7.2 | 11.03 | 6.831 | 10.5345 | 1.3261 | 3.2047 | 561 | 6
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 700348 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 0.92302 | 0.056582 | 2.185 | 6.415 | 7.2 | 14.13 | 8.316 | 14.3465 | 2.0416 | 6.4148 | 50 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 669850 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 0.9 | 0.017606 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 2
2024 | D-DIMER [S] | D-Dimer Control I | 738191 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 CITRATED |  | 0.90241 | 0.033864 | 2.99 | 4.44 | 5.98 | 8.97 | 6.942 | 8.964 | 0.74668 | 2.7317 | 244 | 4
2024 | DHEA-S [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS DHEA-S |  | 549.5491 | 28.8318 | 4 | 6.34 | 8.38 | 12.96 | 8.46 | 11.8904 | 1.5136 | 4.1054 | 1930 | 8
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S |  | 500.5925 | 28.827 | 4.06 | 6.39 | 8.92 | 14.04 | 9.412 | 14.5358 | 2.5304 | 5.3583 | 6215 | 40
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DHEA-S |  | 470.2243 | 24.885 | 3.72 | 5.57 | 8.48 | 13.05 | 9.097 | 13.5902 | 2.4393 | 5.0562 | 280 | 9
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DHEA-S |  | 199.5965 | 10.9642 | 4.02 | 5.862 | 9.74 | 12.81 | 9.793 | 13.4976 | 2.0807 | 5.1308 | 1759 | 16
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S |  | 500.2731 | 36.3282 | 5.47 | 7.14 | 12.99 | 17.05 | 14.07 | 18.342 | 4.2295 | 9.8655 | 227 | 2
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DHEA-S |  | 483.8342 | 27.8359 | 4.07 | 6.158 | 9.04 | 12.95 | 9.145 | 14.2024 | 2.3521 | 5.8155 | 1741 | 16
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S |  | 497.3663 | 36.5001 | 4.06 | 7.753 | 9.96 | 16.01 | 9.487 | 16.1962 | 2.3939 | 6.0412 | 707 | 4
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DHEA-S |  | 490.3836 | 32.2332 | 3.595 | 7.203 | 9.79 | 17.48 | 10.666 | 19.1975 | 3.2993 | 9.9784 | 785 | 13
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DHEA-S |  | 215.9 | 11.0671 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 2
2024 | DHEA-S [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS DHEA-S |  | 613.0976 | 31.1904 | 4.315 | 4.602 | 8.61 | 9.6 | 9.2515 | 9.5986 | 1.7763 | 3.1224 | 113 | 2
2024 | DHEA-S [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS DHEA-S |  | 225.7314 | 11.8042 | 3.72 | 5.82 | 7.88 | 12.45 | 8.652 | 12.615 | 1.9207 | 4.6193 | 1775 | 9
2024 | DHEA-S [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS DHEA-S |  | 31.5961 | 1.9948 | 4.6 | 7.378 | 10.17 | 14.93 | 10.605 | 15.2974 | 2.5947 | 5.3929 | 1856 | 10
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S |  | 209.4555 | 11.1055 | 3.69 | 6.41 | 8.38 | 13.28 | 8.6245 | 13.5825 | 1.9878 | 4.8965 | 5959 | 41
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S |  | 225.429 | 16.6895 | 4.26 | 6.688 | 9.53 | 14.93 | 9.917 | 14.9832 | 2.031 | 6.4998 | 711 | 4
2024 | DHEA-S [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS DHEA-S |  | 32.8137 | 2.9891 | 3.32 | 7.857 | 8.84 | 19.21 | 10.67 | 19.9537 | 5.1841 | 6.9793 | 114 | 2
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S |  | 210.4747 | 15.442 | 5.24 | 7.512 | 11.71 | 17.2 | 12.777 | 19.0044 | 3.3719 | 10.9182 | 217 | 2
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S | 790997 | 507.8061 | 30.4987 | 3.85 | 6.468 | 8.04 | 14.51 | 8.866 | 14.5848 | 2.127 | 5.3298 | 1828 | 25
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DHEA-S |  | 482.4125 | 18.2941 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | 2
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DHEA-S |  | 207.0778 | 11.4345 | 4.54 | 5.102 | 9.77 | 11.21 | 9.758 | 13.169 | 1.9748 | 5.2428 | 88 | 2
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S |  | 220.0734 | 11.924 | 3.73 | 5.585 | 8.48 | 12.05 | 8.889 | 12.598 | 2.2348 | 5.2421 | 13338 | 52
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S | 751609 | 509.6768 | 28.8539 | 3.64 | 5.468 | 8.06 | 13.67 | 8.7145 | 14.7465 | 2.5024 | 6.6925 | 4359 | 28
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DHEA-S |  | 217.201 | 10.9203 | 3.645 | 5.571 | 7.86 | 12.57 | 8.0965 | 13.1769 | 1.8461 | 4.6144 | 3893 | 17
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DHEA-S |  | 215.0687 | 12.6034 | 3.26 | 6.156 | 8.64 | 16.74 | 9.198 | 18.4734 | 2.948 | 9.5705 | 783 | 13
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DHEA-S |  | 500.9591 | 25.4382 | 3.82 | 6.214 | 8.45 | 13.22 | 8.746 | 14.2462 | 2.1571 | 4.9378 | 3912 | 17
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DHEA-S |  | 506.6399 | 27.2907 | 4.06 | 5.77 | 8.89 | 12.16 | 9.156 | 12.9224 | 2.1983 | 5.0606 | 7239 | 31
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DHEA-S |  | 197.0541 | 11.2808 | 4.29 | 6.3 | 9.86 | 13.81 | 10.68 | 15.3202 | 3.5299 | 8.1928 | 276 | 9
2024 | DHEA-S [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DHEA-S |  | 487.0974 | 30.0255 | 4.12 | 4.992 | 9.53 | 12.3 | 9.603 | 14.2448 | 3.977 | 6.4678 | 91 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 657389 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DIGOXIN |  | 3.7698 | 0.21232 | 2.475 | 3.117 | 7.61 | 9.62 | 8.9755 | 10.8818 | 4.494 | 6.7237 | 26 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 4.5285 | 0.12643 | 1.36 | 2.79 | 3.65 | 6.32 | 3.9715 | 6.8744 | 1.3695 | 3.631 | 9283 | 55
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 0.9229 | 0.10511 | 10.115 | 15.699 | 21.83 | 30.96 | 19.857 | 29.904 | 3.0828 | 7.8611 | 671 | 6
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DIGOXIN | 760626 | 1.4596 | 0.0767 | 4.28 | 6.568 | 9.04 | 13.62 | 8.895 | 13.7402 | 1.8547 | 4.668 | 4741 | 12
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 2.4231 | 0.085968 | 3.07 | 4.052 | 6.6 | 8.98 | 6.266 | 10.375 | 1.148 | 3.4688 | 1543 | 7
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | KIMS [S,P] |  | 0.78593 | 0.067922 | 6.01 | 9.18 | 15.39 | 18.44 | 16.769 | 19.292 | 5.8861 | 7.5805 | 286 | 6
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | KIMS [S,P] |  | 1.8656 | 0.10772 | 2.825 | 5.235 | 7.45 | 13.36 | 8.243 | 13.7356 | 2.8897 | 6.4269 | 5765 | 15
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | KIMS [S,P] |  | 3.5192 | 0.099202 | 1.76 | 3.09 | 4.66 | 6.67 | 5.181 | 6.841 | 1.5289 | 3.3448 | 243 | 6
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DIGOXIN |  | 1.4108 | 0.060623 | 4.07 | 4.306 | 8.22 | 8.66 | 7.314 | 8.0528 | 0.61523 | 1.0571 | 764 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 1.3152 | 0.12823 | 8.04 | 10.728 | 17.1 | 22.58 | 17.0515 | 23.3138 | 3.2677 | 8.4355 | 6303 | 42
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 2.5361 | 0.14816 | 4.66 | 6.76 | 10.05 | 14.13 | 10.331 | 15.1396 | 2.0425 | 5.8294 | 16433 | 71
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 2.5295 | 0.095645 | 2.91 | 3.525 | 5.92 | 7.51 | 5.43 | 7.681 | 0.53691 | 2.5309 | 467 | 5
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DIGOXIN |  | 1.5071 | 0.086247 | 4.595 | 6.207 | 9.75 | 13.19 | 9.975 | 14.0496 | 2.1989 | 5.1423 | 26540 | 58
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 3.3037 | 0.10689 | 2.93 | 3.33 | 5.84 | 6.71 | 5.78 | 6.2754 | 0.98495 | 1.7307 | 173 | 3
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 2.4715 | 0.14622 | 4.78 | 6.562 | 10.27 | 14.08 | 10.591 | 14.6396 | 2.3168 | 6.0187 | 7941 | 45
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | KIMS [S,P] |  | 1.9375 | 0.075689 | 2.7 | 3.92 | 6.55 | 7.94 | 7.27 | 8.62 | 2.3605 | 3.8259 | 293 | 6
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DIGOXIN |  | 1.4743 | 0.080655 | 4.19 | 6.524 | 8.88 | 13.9 | 9.708 | 14.4676 | 1.9442 | 7.3919 | 438 | 14
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DIGOXIN |  | 1.3845 | 0.086405 | 4.76 | 6.58 | 10.18 | 14.79 | 10.2615 | 16.1792 | 2.2625 | 6.7389 | 11154 | 53
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DIGOXIN |  | 1.437 | 0.080077 | 4.13 | 6.206 | 9.11 | 13.94 | 9.681 | 13.8788 | 2.4526 | 5.6531 | 5847 | 23
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 3.4211 | 0.13185 | 3.4 | 4.232 | 6.92 | 8.5 | 6.5315 | 7.5811 | 0.45391 | 1.3437 | 847 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 1.2569 | 0.14089 | 8.65 | 12.529 | 19.45 | 26.1 | 19.3465 | 27.1448 | 4.2877 | 10.8358 | 8656 | 49
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 1.251 | 0.12958 | 8.15 | 11.445 | 17.9 | 24.3 | 18.2375 | 25.1653 | 3.6853 | 9.0703 | 3452 | 26
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 657390 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DIGOXIN |  | 1.5616 | 0.10575 | 3.55 | 4.865 | 8.61 | 12.07 | 10.1275 | 13.4466 | 4.904 | 5.7066 | 24 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 4.5239 | 0.14955 | 2.19 | 3.408 | 4.75 | 7.7 | 5.13 | 8.1186 | 1.3554 | 3.3901 | 3450 | 7
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas Integra 400 plus | KIMS [S,P] |  | 1.2355 | 0.12893 | 8.59 | 16.418 | 17.8 | 32.87 | 19.03 | 33.1698 | 3.3429 | 11.4611 | 61 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS DIGOXIN |  | 3.9503 | 0.18996 | 3.24 | 4.505 | 7.3 | 10.29 | 7.977 | 11.2179 | 2.0937 | 5.3441 | 5505 | 18
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ELECSYS DIGOXIN |  | 1.0137 | 0.10951 | 7.595 | 15.22 | 14.94 | 31.46 | 14.842 | 26.23 | 1.107 | 3.3108 | 55 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ELECSYS DIGOXIN |  | 2.3264 | 0.071716 | 2.01 | 6.08 | 4.04 | 12.19 | 4.01 | 10.6634 | 0.69385 | 1.1978 | 46 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 1.3184 | 0.11543 | 4.3 | 9.605 | 11.68 | 21.35 | 12.8005 | 21.282 | 4.4228 | 9.739 | 4777 | 41
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 4.4624 | 0.15689 | 2.88 | 4.197 | 6.03 | 8.6 | 5.926 | 8.6017 | 1.0851 | 2.6165 | 5761 | 40
2024 | DIGOXIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS DIGOXIN |  | 1.8288 | 0.093781 | 3.56 | 4.864 | 8.96 | 12.27 | 8.815 | 12.9738 | 2.9096 | 7.9506 | 535 | 10
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DIGOXIN |  | 1.3529 | 0.056578 | 3.735 | 4.382 | 7.79 | 9.63 | 7.4075 | 10.6242 | 1.8001 | 3.2137 | 387 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 1.255 | 0.13202 | 8.26 | 11.88 | 17.92 | 24.9 | 18.026 | 25.7784 | 3.8549 | 9.5859 | 17066 | 75
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 4.489 | 0.11831 | 1.95 | 3.36 | 4.25 | 7.06 | 4.44 | 7.3278 | 0.7486 | 2.8386 | 1559 | 7
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 1.3125 | 0.11253 | 5.67 | 9.038 | 13.02 | 20.23 | 14.13 | 21.9296 | 4.8488 | 9.5971 | 3379 | 7
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 1.3045 | 0.095409 | 5.505 | 7.435 | 11.92 | 14.75 | 11.296 | 14.629 | 2.071 | 3.1927 | 469 | 5
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DIGOXIN |  | 3.6451 | 0.15096 | 3.035 | 5.071 | 6.69 | 10.69 | 6.9115 | 12.4173 | 2.3409 | 5.686 | 681 | 19
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 2.5288 | 0.096401 | 1.73 | 4.402 | 4.9 | 9.05 | 5.097 | 9.0102 | 1.6333 | 4.6144 | 1948 | 29
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 1.3315 | 0.1145 | 4.82 | 9.56 | 11.86 | 21.43 | 12.993 | 21.7204 | 3.9882 | 10.705 | 9519 | 54
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 2.6379 | 0.11566 | 2.03 | 4.824 | 5.8 | 10.84 | 6.335 | 10.7252 | 2.2643 | 5.7258 | 9361 | 54
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 2.3792 | 0.13399 | 4.905 | 6.913 | 10.17 | 14.47 | 10.0335 | 14.4296 | 1.5506 | 4.8244 | 5704 | 38
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DIGOXIN |  | 3.54 | 0.16413 | 3.38 | 5.092 | 7.65 | 10.93 | 7.688 | 11.463 | 1.8855 | 5.6596 | 4533 | 25
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 2.4626 | 0.088768 | 1.99 | 3.88 | 5.07 | 8.85 | 5.527 | 9.256 | 1.5119 | 3.9461 | 6072 | 47
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 1.8429 | 0.13154 | 5.89 | 7.105 | 12.86 | 17.17 | 12.777 | 17.156 | 2.7778 | 6.1866 | 2091 | 4
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 4.4239 | 0.14867 | 2.65 | 4.12 | 5.94 | 8.58 | 5.822 | 8.461 | 1.2001 | 3.1285 | 3295 | 25
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DIGOXIN | 760626 | 1.376 | 0.08902 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 64 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_1 | 85372T | Roche instruments | ELECSYS DIGOXIN |  | 2.8029 | 0.14781 | 3.6 | 4.81 | 7.79 | 10.05 | 8.234 | 10.474 | 2.0911 | 3.8382 | 1260 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS DIGOXIN |  | 2.0029 | 0.10258 | 4 | 5.179 | 8.58 | 11.33 | 8.819 | 12.352 | 2.1305 | 5.1929 | 13411 | 30
2024 | DIGOXIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS DIGOXIN |  | 0.99891 | 0.074347 | 5.78 | 7.748 | 12.71 | 16.69 | 12.853 | 17.9464 | 2.6549 | 7.9775 | 14009 | 31
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | KIMS [S,P] |  | 2.2415 | 0.085172 | 2.32 | 4.36 | 6.02 | 11.21 | 6.05 | 12.193 | 1.9406 | 4.6173 | 424 | 7
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | KIMS [S,P] |  | 0.8205 | 0.093941 | 6.56 | 11.036 | 16.33 | 26.3 | 17.4 | 28.2602 | 5.236 | 13.3273 | 5779 | 15
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DIGOXIN |  | 3.7169 | 0.1738 | 3.53 | 4.876 | 7.82 | 10.68 | 8.041 | 11.5214 | 1.9979 | 4.9666 | 25823 | 58
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 4.5199 | 0.1014 | 1.08 | 2.75 | 3.14 | 5.69 | 3.4655 | 6.0005 | 1.1341 | 2.6101 | 1939 | 29
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | KIMS [S,P] |  | 3.4518 | 0.11669 | 1.92 | 3.605 | 4.8 | 8.99 | 5.1855 | 8.8688 | 1.6745 | 4.462 | 4899 | 12
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 2.5893 | 0.119 | 3.64 | 6.63 | 7.49 | 13.4 | 7.121 | 12.271 | 1.342 | 2.7151 | 500 | 3
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 4.5562 | 0.098982 | 1.29 | 2.388 | 3.09 | 5.75 | 3.108 | 6.28 | 1.0547 | 2.8316 | 6067 | 47
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 4.4958 | 0.099527 | 1.77 | 2.435 | 3.71 | 4.92 | 3.5195 | 4.335 | 0.27721 | 0.93346 | 466 | 5
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DIGOXIN |  | 3.5434 | 0.19522 | 4.465 | 5.402 | 9.35 | 11.23 | 8.557 | 12.1508 | 0.781 | 4.8905 | 201 | 9
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas Integra 400 plus | KIMS [S,P] |  | 2.5544 | 0.12327 | 4.51 | 8.2 | 9.08 | 17.25 | 8.082 | 16.6134 | 0.87799 | 3.0745 | 61 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | KIMS [S,P] |  | 0.97139 | 0.089045 | 5.655 | 8.065 | 11.58 | 20.48 | 13.006 | 24.2815 | 4.747 | 12.2874 | 728 | 11
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DIGOXIN |  | 3.6858 | 0.1509 | 3.91 | 4.568 | 7.73 | 9.55 | 6.813 | 8.5502 | 0.89425 | 1.2666 | 758 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 4.5154 | 0.12817 | 1.22 | 2.555 | 3.52 | 6.27 | 3.816 | 6.8255 | 1.4107 | 3.6833 | 4722 | 42
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 1.314 | 0.10157 | 3.52 | 7.8 | 10.27 | 17.35 | 11.139 | 18.6684 | 3.905 | 9.8672 | 1916 | 29
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 2.5499 | 0.12213 | 1.84 | 4.458 | 5.56 | 10.21 | 6.234 | 10.3152 | 2.1883 | 6.029 | 4644 | 40
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 2.2256 | 0.11669 | 4.6 | 5.11 | 9.45 | 10.41 | 9.1385 | 10.8807 | 0.86818 | 3.094 | 415 | 6
2024 | DIGOXIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS DIGOXIN |  | 3.8231 | 0.16655 | 2.59 | 4.28 | 6.46 | 8.9 | 7.442 | 9.0895 | 2.5088 | 3.2879 | 182 | 4
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DIGOXIN | 665088 | 1.4659 | 0.077039 | 4.525 | 5.605 | 10.23 | 12.49 | 10.232 | 13.9746 | 2.0883 | 6.751 | 256 | 8
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DIGOXIN |  | 1.3858 | 0.078451 | 3.99 | 5.91 | 9.09 | 12.84 | 9.387 | 13.918 | 2.6023 | 5.7176 | 4510 | 25
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DIGOXIN | 815108 | 1.5123 | 0.068269 | 2.76 | 6.232 | 6.01 | 12.73 | 6.873 | 11.5266 | 1.1057 | 2.5148 | 44 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 1.3952 | 0.096491 | 4.09 | 8.07 | 10.1 | 17.66 | 10.13 | 17.0484 | 2.4035 | 7.0785 | 6236 | 49
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DIGOXIN | 815108 | 3.7012 | 0.13518 | 3.63 | 4.766 | 8.07 | 9.69 | 8.685 | 9.6674 | 1.5798 | 2.472 | 45 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 1.3424 | 0.11244 | 5.76 | 11.48 | 11.91 | 22.57 | 12.204 | 20.232 | 1.8123 | 4.5912 | 502 | 3
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85373T | Roche instruments | ELECSYS DIGOXIN |  | 4.5661 | 0.22701 | 3.325 | 5.21 | 7.15 | 10.96 | 7.3005 | 10.7628 | 1.7485 | 3.0908 | 1244 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | KIMS [S,P] |  | 3.3009 | 0.1004 | 1.69 | 2.856 | 4.6 | 6.27 | 4.749 | 6.6314 | 2.0083 | 3.657 | 318 | 6
2024 | DIGOXIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS DIGOXIN |  | 0.93539 | 0.069203 | 5.99 | 6.966 | 13.04 | 16.2 | 14.46 | 17.9568 | 4.2008 | 7.7203 | 537 | 10
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS DIGOXIN |  | 3.5315 | 0.17576 | 3.58 | 5.416 | 7.87 | 11.76 | 8.118 | 11.8856 | 1.925 | 4.932 | 10848 | 53
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DIGOXIN |  | 3.6819 | 0.17744 | 3.58 | 5.623 | 7.71 | 12.58 | 8.067 | 12.9272 | 1.9207 | 4.6752 | 10639 | 25
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS DIGOXIN |  | 3.4789 | 0.14441 | 3.485 | 4.242 | 7.91 | 9.58 | 8.013 | 10.827 | 2.3927 | 4.893 | 383 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 4.4095 | 0.17451 | 2.965 | 4.302 | 6.64 | 9.27 | 6.699 | 9.383 | 1.5063 | 4.1965 | 8181 | 46
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 4.5766 | 0.14336 | 2.69 | 3.66 | 5.59 | 7.36 | 5.917 | 6.933 | 0.92219 | 2.8527 | 502 | 3
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 1.373 | 0.077877 | 4.835 | 6.52 | 10.34 | 14.34 | 9.468 | 14.0505 | 1.2942 | 4.286 | 1541 | 7
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 2.6197 | 0.12089 | 3.17 | 4.872 | 7.02 | 11.32 | 7.73 | 12.7324 | 2.4353 | 4.6803 | 3456 | 7
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas Integra 400 plus | KIMS [S,P] |  | 4.4501 | 0.17818 | 3.6 | 6.598 | 7.46 | 14.03 | 7.683 | 13.3968 | 1.2224 | 4.477 | 65 | 2
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 2.4585 | 0.13974 | 4.4 | 6.106 | 9.55 | 12.99 | 9.839 | 14.868 | 2.3498 | 5.6917 | 3298 | 24
2024 | DIGOXIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 4.3989 | 0.17901 | 2.815 | 4.409 | 6.5 | 9.79 | 6.782 | 10.3782 | 1.8051 | 4.5794 | 16501 | 72
2024 | DIGOXIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 0.83882 | 0.1209 | 12 | 18.43 | 27.41 | 36.07 | 26.836 | 38.14 | 6.063 | 12.2039 | 2200 | 4
2024 | DIGOXIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS DIGOXIN |  | 1.4355 | 0.10776 | 3.535 | 5.683 | 9.09 | 13.94 | 9.9415 | 16.3096 | 4.0263 | 7.0274 | 141 | 8
2024 | EDDP | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 409.7354 | 17.9841 | 4.285 | 4.731 | 8.57 | 9.66 | 7.962 | 8.7573 | 0.99806 | 1.4078 | 189 | 2
2024 | EDDP | DAT1 Positive | P743808 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 378.1331 | 19.7928 | 3.31 | 6.054 | 8.59 | 11.93 | 10.3285 | 12.5696 | 3.4526 | 5.1307 | 338 | 4
2024 | EDDP | DAT1 Positive | P766646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 364.5436 | 14.9311 | 3.3 | 4.96 | 7.97 | 10.59 | 8.11 | 11.8678 | 1.5201 | 4.7585 | 149 | 2
2024 | EDDP | EDDP Positive | 23023410 | Roche instruments | EDDP Enzyme Immunoassay 100 |  | 131.6365 | 6.4727 | 3.82 | 5.238 | 8.21 | 10.89 | 8.9925 | 10.3574 | 1.7536 | 3.5551 | 849 | 3
2024 | EDDP | DAT1 Positive | P766646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 414.7634 | 18.8773 | 3.33 | 7.624 | 7.18 | 15.34 | 8.062 | 14.755 | 1.8736 | 2.7668 | 224 | 2
2024 | EDDP | EDDP Négative | 23011805 | Roche instruments | EDDP Enzyme Immunoassay 100 |  | 78.4457 | 3.8104 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 444 | 2
2024 | EDDP | DAT1 Negative | N778634 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 235.9124 | 13.011 | 2.635 | 4.706 | 6.55 | 12.63 | 7.4185 | 13.0904 | 1.7161 | 5.3448 | 696 | 5
2024 | EDDP | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 241.56 | 12.6418 | 5.095 | 5.524 | 10.34 | 11.18 | 9.4935 | 10.1984 | 1.34 | 2.6966 | 200 | 2
2024 | EDDP | DAT1 Negative | N743808 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 242.5168 | 13.9504 | 3.985 | 6.408 | 8.5 | 13.82 | 8.3155 | 15.0335 | 1.896 | 4.4519 | 238 | 2
2024 | EDDP | DAT1 Positive | P743808 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 409.5349 | 17.3096 | 2.575 | 4.289 | 5.27 | 9.05 | 5.482 | 9.947 | 1.8492 | 3.2345 | 215 | 2
2024 | EDDP | DAT1 Positive | P803643 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 397.8236 | 20.3176 | 2.74 | 4.78 | 7.28 | 10.18 | 8.453 | 10.7292 | 3.487 | 6.4027 | 499 | 6
2024 | EDDP | DAT1 Negative | N766646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 211.42 | 12.6243 | 4.015 | 6.227 | 8.3 | 14.4 | 8.171 | 14.9532 | 1.8847 | 5.5414 | 150 | 2
2024 | EDDP | EDDP Négative | 23023310 | Roche instruments | EDDP Enzyme Immunoassay 100 |  | 77.2062 | 5.5479 | 5.385 | 6.787 | 11.13 | 15.34 | 10.8435 | 15.9549 | 1.7867 | 5.4658 | 852 | 3
2024 | EDDP | DAT1 Positive | P778634 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 396.1012 | 19.0715 | 2.65 | 5.584 | 6.4 | 11.66 | 6.839 | 12.4538 | 1.4226 | 5.7855 | 692 | 5
2024 | EDDP | DAT1 Positive | P726638 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 367.6768 | 15.7738 | 3.89 | 4.513 | 7.94 | 9.22 | 7.638 | 8.7385 | 1.5074 | 1.9987 | 99 | 3
2024 | EDDP | DAT1 Negative | N743808 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 223.0774 | 13.4037 | 3.665 | 6.711 | 8.96 | 13.46 | 10.3675 | 14.7398 | 3.0762 | 6.5226 | 336 | 4
2024 | EDDP | EDDP Négative | 22019611 | Roche instruments | EDDP Enzyme Immunoassay 100 |  | 81.9896 | 5.6527 | 4.165 | 5.193 | 9.93 | 13.84 | 10.6085 | 16.522 | 3.7191 | 8.4298 | 414 | 3
2024 | EDDP | DAT1 Negative | N803643 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 240.0403 | 13.3223 | 2.95 | 5.29 | 6.61 | 13.71 | 7.461 | 12.475 | 2.5494 | 6.1376 | 521 | 6
2024 | EDDP | DAT1 Negative | N766646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 246.0787 | 16.6348 | 3.59 | 6.428 | 8.91 | 14.39 | 10.807 | 14.4784 | 5.2309 | 6.3555 | 305 | 2
2024 | EDDP | EDDP Positive | 23011905 | Roche instruments | EDDP Enzyme Immunoassay 100 |  | 128.2494 | 5.2038 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 447 | 2
2024 | EDDP | EDDP Positive | 22019711 | Roche instruments | EDDP Enzyme Immunoassay 100 |  | 135.9188 | 7.7096 | 3.05 | 4.931 | 8.3 | 10.81 | 9.1325 | 11.9721 | 3.8325 | 6.1559 | 394 | 3
2024 | EDDP | DAT1 Negative | N726638 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 216.5281 | 9.3043 | 3.99 | 4.424 | 8.24 | 8.94 | 8.4575 | 8.8465 | 1.2592 | 2.6719 | 89 | 3
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 12119H | Cobas c501 c502 | BUHLMANN |  | 81.1545 | 3.8944 | 3.33 | 5.834 | 7.52 | 11.77 | 8.4355 | 11.4634 | 2.054 | 4.5339 | 77 | 4
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 09125N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN |  | 50.0963 | 2.9451 | 4.4 | 6.09 | 9.2 | 12.41 | 9.367 | 12.8902 | 1.4928 | 5.3818 | 710 | 5
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA L BUHLMANN | 12119N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN |  | 49.2144 | 2.0716 | 3.32 | 5.7 | 7.5 | 11.54 | 7.8385 | 10.998 | 1.5427 | 3.9958 | 139 | 5
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 41123N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN |  | 47.6034 | 3.2781 | 4.32 | 7.56 | 10.11 | 14.92 | 10.512 | 15.146 | 2.9988 | 9.0831 | 1107 | 5
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 09125N | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN |  | 49.9049 | 2.2929 | 3.875 | 4.682 | 7.76 | 9.87 | 7.8925 | 10.3103 | 1.3219 | 3.9584 | 287 | 5
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA L BUHLMANN | 51124N | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN |  | 49.474 | 1.579 | 2.39 | 3.247 | 6.21 | 7.42 | 6.429 | 8.6743 | 1.6525 | 4.228 | 73 | 3
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 34122N | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN |  | 49.4168 | 2.3437 | 3.125 | 5.623 | 7.27 | 11.41 | 7.4685 | 12.4274 | 2.5367 | 4.1817 | 322 | 6
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA L BUHLMANN | 51124N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN |  | 49.2096 | 2.315 | 3.48 | 5.782 | 7.02 | 12.25 | 6.692 | 12.6538 | 1.6516 | 3.9838 | 645 | 5
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 34122H | Cobas c501 c502 | BUHLMANN |  | 90.9105 | 4.4785 | 2.86 | 4.28 | 7.52 | 10.65 | 7.4795 | 12.3 | 1.5005 | 6.2509 | 103 | 2
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 51124H | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN |  | 84.4081 | 2.9548 | 2.295 | 3.111 | 6.13 | 8.62 | 7.21 | 10.4717 | 2.8963 | 5.7484 | 74 | 3
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 41123H | Cobas c501 c502 | BUHLMANN |  | 82.586 | 3.6305 | 3.62 | 4.25 | 7.72 | 8.95 | 7.26 | 9.1236 | 1.3812 | 2.4136 | 994 | 4
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 40117N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN |  | 49.811 | 2.3758 | 3.67 | 6.152 | 7.81 | 12.29 | 7.722 | 11.6099 | 1.9689 | 3.0929 | 255 | 2
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 40117H | Cobas c501 c502 | BUHLMANN |  | 79.9973 | 3.2057 | 3.26 | 3.891 | 6.97 | 7.92 | 6.4375 | 7.8232 | 1.4007 | 2.9282 | 262 | 2
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 41123N | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN |  | 46.7077 | 2.2559 | 3.99 | 7.201 | 8.95 | 15.15 | 9.4205 | 15.9025 | 2.2137 | 5.3973 | 271 | 7
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 18126N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN |  | 47.4578 | 1.6961 | 3.45 | 3.642 | 6.94 | 7.29 | 6.1105 | 6.2453 | 0.40939 | 0.59134 | 45 | 2
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 34122H | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN |  | 92.7195 | 4.5223 | 2.32 | 3.829 | 5.77 | 10.5 | 6.127 | 10.9149 | 1.6838 | 4.8328 | 328 | 6
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 34122N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN |  | 47.6831 | 1.8151 | 3.48 | 5.059 | 7.01 | 10.23 | 6.706 | 11.3508 | 0.8649 | 4.4135 | 251 | 3
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 41123H | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN |  | 80.1845 | 3.6792 | 2.98 | 5.208 | 6.69 | 10.66 | 7.1905 | 11.2138 | 2.0923 | 5.0091 | 265 | 7
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BULHMANN | 09125H | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN |  | 80.7606 | 2.8372 | 2.445 | 4.724 | 5.23 | 9.73 | 5.4975 | 9.5362 | 1.8391 | 4.3072 | 287 | 4
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BULHMANN | 18126H | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN |  | 80.9543 | 2.9912 | 2.685 | 3.94 | 5.96 | 8.12 | 6.642 | 8.1004 | 1.54 | 2.7266 | 300 | 5
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BULHMANN | 09125H | Cobas c501 c502 | BUHLMANN |  | 81.4542 | 3.5174 | 3.39 | 4.824 | 7.08 | 9.93 | 6.925 | 9.1624 | 1.2065 | 2.8134 | 718 | 5
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 28121H | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN |  | 82.0649 | 3.5807 | 2.65 | 9.49 | 5.78 | 19.94 | 6.6225 | 23.2393 | 1.3458 | 7.5678 | 208 | 6
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 18126N | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN |  | 49.7984 | 2.0942 | 3.01 | 5.017 | 6.98 | 10.36 | 7.246 | 9.978 | 1.4946 | 3.7832 | 309 | 5
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 28121N | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BUHLMANN |  | 47.9324 | 2.0893 | 3.515 | 5.418 | 7.61 | 11.98 | 7.9115 | 12.2983 | 1.6768 | 5.1326 | 213 | 6
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA N BUHLMANN | 28121N | Cobas c501 c502 | BUHLMANN |  | 46.9168 | 2.8324 | 4.04 | 6.73 | 9.89 | 14.11 | 11.215 | 12.844 | 2.9579 | 6.8398 | 407 | 4
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 51124H | Cobas c501 c502 | BUHLMANN |  | 84.3106 | 3.0019 | 3.32 | 4.186 | 6.45 | 8.32 | 5.685 | 7.1606 | 0.25884 | 1.2448 | 490 | 3
2024 | ENZYME CONVERSION ANGIOTENCINE [S] | ECA H BUHLMANN | 28121H | Cobas c501 c502 | BUHLMANN |  | 81.1802 | 3.8329 | 3.17 | 6.62 | 7.87 | 13.61 | 9.217 | 11.31 | 3.732 | 4.6603 | 345 | 4
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 2 | 752720 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV EBNA IGG |  | 3.0496 | 0.16247 | 2.85 | 5.422 | 6.98 | 12.7 | 7.468 | 13.3218 | 2.1715 | 5.7352 | 19979 | 66
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 1 | 788269 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV EBNA IGG |  | 0.061882 | 0.003711 | 1.46 | 3.794 | 4.84 | 8.07 | 5.527 | 9.9845 | 2.8631 | 5.5621 | 571 | 20
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 1 | 695272 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV EBNA IGG |  | 0.05836 | 0.009884 | 3.63 | 17.724 | 10.28 | 47.29 | 11.3775 | 43.3863 | 4.014 | 12.2505 | 11449 | 54
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 2 | 752720 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV EBNA IGG |  | 2.911 | 0.16656 | 3.38 | 5.976 | 7.81 | 13.4 | 7.6905 | 12.7306 | 1.8688 | 4.2238 | 1963 | 7
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 2 | 695273 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV EBNA IGG |  | 2.9869 | 0.17646 | 3.095 | 6.35 | 7.93 | 14.44 | 8.318 | 15.5244 | 2.4128 | 7.1598 | 11219 | 54
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 1 | 695272 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV EBNA IGG |  | 0.045436 | 0.003659 | 3.09 | 6.35 | 8.8 | 19.8 | 9.413 | 21.809 | 4.2768 | 7.7339 | 1582 | 7
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 1 | 752719 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV EBNA IGG |  | 0.062698 | 0.008313 | 2.47 | 9.378 | 6.37 | 21.53 | 7.4075 | 22.3995 | 2.8424 | 7.8172 | 19644 | 66
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 1 | 752719 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV EBNA IGG |  | 0.047833 | 0.003591 | 2.3 | 5.722 | 6.27 | 12.54 | 5.974 | 12.1658 | 2.146 | 5.6603 | 1758 | 7
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 2 | 695273 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV EBNA IGG |  | 2.8554 | 0.15905 | 4.28 | 6.2 | 8.54 | 13.41 | 9.188 | 13.822 | 2.1955 | 4.2275 | 1724 | 7
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 1 | 788269 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV EBNA IGG |  | 0.05116 | 0.002436 | 2.56 | 3.04 | 6.84 | 7.62 | 8.3815 | 8.6443 | 4.1523 | 4.6807 | 81 | 2
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 2 | 788270 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV EBNA IGG |  | 3.3224 | 0.17833 | 2.97 | 5.807 | 7.43 | 12.59 | 7.807 | 13.7212 | 1.8674 | 6.0916 | 618 | 20
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA [S] | PC EBV EBNA IGG Level 2 | 788270 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV EBNA IGG |  | 3.1174 | 0.12222 | 3.205 | 4.249 | 6.36 | 8.43 | 5.4465 | 7.1469 | 0.15171 | 0.16955 | 82 | 2
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 722232 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM |  | 2.2545 | 0.1496 | 3.44 | 5.448 | 8.87 | 13.45 | 9.792 | 15.1548 | 3.4179 | 8.69 | 9310 | 51
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 742201 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV IGM |  | 2.1731 | 0.11539 | 2.88 | 4.838 | 6.76 | 10.19 | 7.0695 | 10.9888 | 1.3125 | 4.5514 | 1175 | 5
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 722232 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV IGM |  | 2.278 | 0.16986 | 4.275 | 6.078 | 11.04 | 15.13 | 11.464 | 17.1028 | 3.4574 | 10.5633 | 1186 | 5
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 742201 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM |  | 2.3704 | 0.17896 | 2.47 | 4.69 | 7.38 | 13.16 | 8.493 | 15.091 | 3.5657 | 9.4969 | 5382 | 32
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 771443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM |  | 2.1396 | 0.1379 | 2.79 | 4.61 | 7.19 | 12.38 | 8.068 | 13.2878 | 2.9139 | 7.2596 | 10624 | 57
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 771443 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV IGM |  | 2.0218 | 0.1023 | 3.39 | 4.553 | 8.16 | 10.95 | 8.5195 | 12.5572 | 2.9707 | 6.1724 | 1231 | 7
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 699530 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM |  | 0.29266 | 0.024383 | 2.64 | 5.172 | 7.85 | 16.36 | 8.844 | 18.8362 | 5.0166 | 11.2313 | 1027 | 17
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 771442 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM |  | 0.25598 | 0.029595 | 2.51 | 5.694 | 8.98 | 18.36 | 10.563 | 20.4384 | 5.7473 | 14.068 | 10367 | 57
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 742201 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM | 694769 | 2.422 | 0.13853 | 2.49 | 4.528 | 7.12 | 11.56 | 7.763 | 12.998 | 3.5051 | 7.2162 | 4352 | 27
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 699531 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM |  | 2.1706 | 0.16232 | 4.17 | 5.162 | 10.75 | 14.71 | 11.954 | 16.8433 | 4.6408 | 8.522 | 1029 | 16
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 742199 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM |  | 0.27908 | 0.026945 | 2.32 | 5.076 | 8.59 | 16.48 | 9.701 | 18.2658 | 4.9773 | 12.838 | 9540 | 49
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 722233 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM |  | 0.5267 | 0.58822 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 2
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 699530 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV IGM |  | 0.25106 | 0.035498 | 3.305 | 9.363 | 9.55 | 35.88 | 9.1615 | 35.5016 | 1.9717 | 16.7883 | 197 | 3
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 742199 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV IGM |  | 0.23658 | 0.017917 | 3.06 | 4.645 | 7.18 | 14.41 | 8.0745 | 14.1507 | 2.5331 | 7.4748 | 903 | 5
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 722229 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM |  | 0.2891 | 0.025284 | 2.21 | 4.658 | 8.3 | 15.77 | 9.435 | 16.7946 | 4.7631 | 11.9037 | 9444 | 51
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG | 771444 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM |  | 0.2821 | 0.01244 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 3
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 699531 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV IGM |  | 2.2994 | 0.14675 | 4.39 | 5.433 | 11.35 | 12.56 | 12.764 | 13.6617 | 4.0869 | 7.7213 | 199 | 3
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 771442 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV IGM |  | 0.2467 | 0.014969 | 2.78 | 4.792 | 8.51 | 11.34 | 9.6115 | 12.7864 | 2.1989 | 7.2679 | 1107 | 7
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 742202 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV IGM |  | 0.297 | 0.01154 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18 | 2
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS IGM [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 722229 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV IGM |  | 0.26376 | 0.028307 | 2.99 | 6.345 | 11.75 | 17.85 | 13.3335 | 19.7245 | 4.8134 | 13.6122 | 1124 | 5
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 771442 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 0.41071 | 0.051903 | 6.555 | 13.088 | 14.97 | 32.87 | 15.895 | 33.8482 | 4.4029 | 14.7579 | 10741 | 55
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 742201 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 1167.78 | 884.172 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25 | 2
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG | 771444 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 14.746 | 0.99334 | 3.085 | 6.47 | 7.56 | 15.59 | 8.038 | 16.3848 | 2.659 | 7.1251 | 10634 | 54
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 699530 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 0.41571 | 0.07861 | 7.72 | 14.318 | 19.6 | 37.93 | 18.2495 | 39.4221 | 7.3514 | 15.7897 | 1015 | 16
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 742202 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG | 783318 | 15.6697 | 0.88241 | 3.855 | 7.59 | 7.64 | 14.91 | 7.235 | 12.8995 | 0.94781 | 1.7602 | 506 | 4
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 771442 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 0.39604 | 0.037745 | 7.06 | 9.89 | 16.41 | 326.17 | 16.719 | 32.7759 | 4.1134 | 21.3863 | 1109 | 7
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 722229 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 0.39846 | 0.05198 | 7.615 | 15.36 | 18.06 | 33.75 | 18.71 | 32.739 | 4.4658 | 11.9514 | 9250 | 51
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 742202 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 15.4472 | 1.3928 | 3.25 | 7.154 | 7.83 | 17.47 | 8.8 | 17.9282 | 2.7661 | 6.7223 | 9911 | 46
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 742202 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG | 800964 | 14.4718 | 0.88443 | 2.61 | 8.118 | 7.38 | 16.08 | 8.71 | 14.2508 | 1.0067 | 4.213 | 57 | 2
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 699532 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 13.7714 | 1.0716 | 3.715 | 7.935 | 10.05 | 17.76 | 11.092 | 19.7103 | 4.5253 | 9.8588 | 1065 | 17
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 742199 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 0.39236 | 0.059313 | 7.24 | 13.814 | 16.82 | 31.5 | 17.559 | 33.002 | 4.7706 | 13.2083 | 9991 | 47
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 742202 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 14.5383 | 0.94887 | 2.93 | 4.652 | 8.63 | 12.57 | 10.226 | 14.3226 | 4.2923 | 8.4378 | 539 | 5
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 699530 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 0.39723 | 0.0507 | 8.11 | 11.142 | 16.74 | 26.91 | 17.227 | 27.8435 | 5.2823 | 8.0885 | 190 | 3
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 722233 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 12.7629 | 1.148 | 3.7 | 6.966 | 8.52 | 16.61 | 8.626 | 17.626 | 2.6822 | 7.4188 | 9202 | 51
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 722233 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 12.1622 | 0.7006 | 3.835 | 6.211 | 8.5 | 13.67 | 8.707 | 12.6097 | 2.3796 | 3.8757 | 913 | 5
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 2 | 771443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 1892.75 | 180.8462 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | 3
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG | 771444 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 14.5418 | 0.80416 | 3.79 | 6.202 | 8.41 | 13.94 | 8.0365 | 14.3931 | 1.9375 | 4.4315 | 1251 | 7
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 742199 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 0.37149 | 0.049036 | 7.925 | 12.369 | 17.22 | 32.7 | 17.9795 | 33.7784 | 4.7591 | 13.6425 | 908 | 5
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 3 | 699532 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 13.5665 | 0.67321 | 4.655 | 5.558 | 9.86 | 12.09 | 10.648 | 12.2845 | 2.7728 | 3.4634 | 182 | 3
2024 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IGG [S] | PreciControl EBV IgM/VCA IgG 1 | 722229 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS EBV VCA IGG |  | 0.3649 | 0.042812 | 6.615 | 14.76 | 15.48 | 31.24 | 16.54 | 26.222 | 4.8533 | 8.2478 | 1098 | 5
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 94.5874 | 6.6989 | 3.78 | 6.63 | 9.1 | 16.8 | 9.858 | 18.829 | 3.2064 | 9.0839 | 3326 | 43
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 501.3997 | 31.9407 | 4.18 | 7.876 | 9.42 | 16.27 | 9.721 | 17.6722 | 2.285 | 6.7207 | 3346 | 44
2024 | ESTRADIOL [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 504.5964 | 11.1066 | 1.34 | 2.433 | 3.1 | 5.22 | 3.4015 | 5.5602 | 1.0546 | 1.9753 | 560 | 8
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 100.7247 | 6.1269 | 2.74 | 7.305 | 6.59 | 15.42 | 7.355 | 17.012 | 2.3575 | 8.5732 | 1565 | 12
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 506.4188 | 10.1735 | 1.965 | 2.198 | 4 | 4.53 | 3.6335 | 4.6202 | 0.65718 | 1.1605 | 98 | 2
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 530.2149 | 17.6382 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 47 | 3
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 88.8001 | 6.059 | 4.88 | 6.946 | 10.1 | 15.6 | 10.74 | 19.0264 | 2.3569 | 8.3752 | 210 | 5
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 503.6098 | 25.4943 | 2.965 | 8.478 | 7.87 | 17.14 | 9.4445 | 17.1085 | 3.3833 | 6.7045 | 41 | 5
2024 | ESTRADIOL [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85373T | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 704.1375 | 20.532 | 1.71 | 2.674 | 3.89 | 5.61 | 4.381 | 5.693 | 1.1711 | 2.1665 | 1295 | 2
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 528.7982 | 18.1007 | 2.2 | 3.655 | 5.02 | 8.2 | 5.28 | 8.966 | 1.4431 | 3.8005 | 43865 | 202
2024 | ESTRADIOL [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_1 | 85372T | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 341.1929 | 9.8192 | 2.025 | 2.954 | 4.41 | 6.35 | 5.006 | 6.4743 | 1.2649 | 2.4283 | 1379 | 2
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 98.6422 | 4.98 | 3.11 | 5.06 | 7.31 | 11.62 | 7.786 | 12.553 | 2.2022 | 6.014 | 104198 | 224
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 504.7798 | 21.0998 | 2.65 | 3.031 | 5.89 | 7.84 | 6.148 | 8.3502 | 1.9061 | 3.4962 | 122 | 4
2024 | ESTRADIOL [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 76.4841 | 3.9182 | 3.03 | 5.25 | 6.97 | 11.44 | 7.793 | 12.2924 | 3.5732 | 6.4959 | 782 | 14
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 98.6676 | 5.1998 | 3.275 | 5.794 | 8.18 | 12.38 | 9.9 | 12.5565 | 1.6346 | 5.6227 | 122 | 4
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 104.231 | 6.3514 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 48 | 3
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 106.1809 | 6.2318 | 3.91 | 4.8 | 8.81 | 12.41 | 10.246 | 13.8586 | 4.3849 | 6.6811 | 198 | 3
2024 | ESTRADIOL [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 484.0625 | 15.9077 | 1.8 | 2.842 | 4.24 | 6.47 | 4.632 | 7.2164 | 1.295 | 3.5921 | 17344 | 35
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 96.5087 | 3.1494 | 2.03 | 3.707 | 4.71 | 9.62 | 5.2495 | 11.022 | 1.9375 | 3.4672 | 115 | 3
2024 | ESTRADIOL [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 80.862 | 5.0416 | 4.7 | 7.242 | 10.08 | 14.39 | 9.726 | 14.75 | 2.1688 | 4.9759 | 1134 | 4
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Maternal Care | 764179 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 1939.9672 | 77.4241 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61 | 2
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 497.0085 | 15.4917 | 2.22 | 3.68 | 5.03 | 7.37 | 5.563 | 7.702 | 1.5981 | 3.9792 | 117 | 3
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 522.7586 | 18.2225 | 2.5 | 4.022 | 5.63 | 8.89 | 5.85 | 9.6384 | 1.6131 | 3.7925 | 15465 | 94
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 101.0184 | 5.2864 | 3.66 | 5.726 | 8.25 | 12.75 | 8.68 | 14.294 | 2.2629 | 6.1049 | 15391 | 94
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 530.9678 | 17.3349 | 2.12 | 3.36 | 4.84 | 7.88 | 5.126 | 8.5036 | 1.4038 | 3.8048 | 103201 | 227
2024 | ESTRADIOL [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85361T | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 81.7209 | 4.7772 | 5.105 | 7.891 | 10.68 | 16.56 | 10.171 | 16.156 | 0.90118 | 4.3805 | 349 | 2
2024 | ESTRADIOL [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 203.8152 | 6.3791 | 1.96 | 3.006 | 4.95 | 6.56 | 5.555 | 7.4948 | 2.2338 | 4.1306 | 768 | 14
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 98.387 | 5.5396 | 4.065 | 5.354 | 9.19 | 12.36 | 9.1625 | 13.5049 | 1.9916 | 7.9086 | 615 | 6
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 502.9286 | 28.3782 | 3.93 | 16.318 | 7.86 | 30.8 | 6.527 | 33.6034 | 0.56568 | 6.7971 | 70 | 4
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 85.1022 | 8.3313 | 2.8 | 4.065 | 13.82 | 15.21 | 15.1355 | 17.2785 | 10.1585 | 11.304 | 233 | 3
2024 | ESTRADIOL [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 785.4023 | 21.3286 | 2 | 3.16 | 4.31 | 6.47 | 4.578 | 6.4538 | 1.142 | 2.2989 | 1168 | 3
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 530.208 | 21.3406 | 1.97 | 3.98 | 4.94 | 9.51 | 5.3895 | 10.8135 | 1.6768 | 5.8675 | 1556 | 11
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 472.1907 | 36.9812 | 6 | 11.086 | 12.42 | 21.96 | 13.281 | 22.3688 | 3.3245 | 6.7586 | 217 | 5
2024 | ESTRADIOL [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 75.9039 | 4.5204 | 3.8 | 6.266 | 8.93 | 14.34 | 9.397 | 15.4896 | 2.4589 | 7.3497 | 28817 | 56
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 100.8911 | 5.05 | 3.11 | 5.082 | 7.22 | 11.58 | 7.679 | 12.871 | 2.2508 | 5.9142 | 44190 | 205
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 486.2317 | 10.3366 | 1.28 | 1.552 | 2.63 | 3.14 | 2.474 | 2.758 | 0.36008 | 0.52593 | 70 | 4
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 95.3915 | 3.862 | 1.67 | 2.07 | 3.46 | 4.25 | 3.467 | 4.0734 | 1.5169 | 2.2156 | 72 | 5
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 97.815 | 4.4634 | 2.79 | 4.67 | 6.33 | 10.62 | 7.568 | 10.989 | 2.1357 | 5.0342 | 707 | 7
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 501.4664 | 14.7113 | 1.71 | 4.256 | 3.89 | 11.28 | 3.826 | 11.4574 | 1.2015 | 3.6269 | 699 | 8
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 94.838 | 5.4339 | 3.73 | 8.392 | 7.53 | 16.68 | 8.187 | 14.6348 | 0.80463 | 2.5179 | 66 | 3
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 98.3361 | 5.9277 | 3.725 | 5.633 | 8.48 | 12.74 | 8.9665 | 13.7292 | 2.4438 | 6.2636 | 39829 | 89
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 92.3795 | 6.8001 | 4.2 | 7.12 | 10.34 | 16.32 | 11.291 | 18.11 | 3.6876 | 9.0079 | 5303 | 47
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 94.9907 | 6.4702 | 4.175 | 8.734 | 9.33 | 17.07 | 9.8475 | 15.7812 | 1.4747 | 2.9957 | 41 | 5
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 538.0464 | 23.4957 | 3.76 | 6.168 | 7.53 | 12.8 | 7.53 | 12.1274 | 1.6834 | 2.847 | 203 | 3
2024 | ESTRADIOL [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 195.0791 | 7.139 | 2.16 | 3.49 | 5.1 | 7.78 | 5.435 | 8.6348 | 1.5963 | 4.2213 | 22224 | 51
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 1947 | 46.3329 | 2.045 | 2.362 | 4.79 | 6.31 | 4.9945 | 5.9424 | 1.3831 | 4.6952 | 74 | 2
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 500.8289 | 18.7962 | 2.555 | 4.013 | 6.16 | 9.93 | 5.948 | 9.616 | 1.4353 | 6.5261 | 612 | 6
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 522.3434 | 21.9272 | 2.47 | 3.77 | 5.67 | 8.92 | 5.97 | 9.675 | 1.7029 | 4.4536 | 39690 | 88
2024 | ESTRADIOL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 505.1377 | 34.1209 | 4.49 | 7.733 | 10.13 | 16.17 | 10.651 | 17.9414 | 2.8671 | 7.1616 | 5321 | 47
2024 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 531.2513 | 22.8373 | 2.56 | 3.359 | 5.77 | 8.48 | 6.114 | 9.5062 | 1.3183 | 5.0284 | 2668 | 3
2024 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 95.2582 | 4.9163 | 4.26 | 5.114 | 9.03 | 11.39 | 9.478 | 13.392 | 2.437 | 5.4747 | 494 | 6
2024 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 514.3176 | 27.9953 | 4.26 | 5.456 | 9.69 | 11.93 | 9.281 | 14.1106 | 2.9256 | 5.8558 | 493 | 6
2024 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 92.328 | 2.7198 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 2
2024 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 498.6 | 19.0919 |  |  | 0 | 0 | 2.7076 | 2.7076 | 0 | 0 | 2 | 2
2024 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 539.0025 | 19.2126 | 2.78 | 3.452 | 6.09 | 7.84 | 6.354 | 9.2494 | 1.3678 | 3.6594 | 1655 | 6
2024 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 105.1246 | 5.7119 | 4.37 | 5.122 | 9.51 | 12.02 | 9.231 | 13.5926 | 2.7963 | 5.8638 | 1685 | 6
2024 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 98.8476 | 7.1538 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 62 | 2
2024 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 101.0809 | 6.7836 | 3.65 | 5.836 | 8.34 | 14.72 | 8.567 | 16.3536 | 2.5911 | 10.5656 | 2671 | 3
2024 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 511.329 | 23.6297 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 62 | 2
2024 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 92.0962 | 5.0011 | 4.625 | 8.779 | 10.14 | 18.68 | 9.6095 | 19.4292 | 2.0909 | 7.0369 | 627 | 6
2024 | ESTRADIOL III [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS ESTRADIOL III |  | 499.008 | 25.4635 | 4.04 | 7.18 | 8.81 | 14.82 | 9.085 | 15.9256 | 1.7128 | 4.9491 | 623 | 6
2024 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.75793 | 0.032331 | 2.725 | 4.427 | 6.06 | 10.77 | 6.6045 | 11.6721 | 2.007 | 5.072 | 13561 | 31
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.401 | 0.044835 | 2.02 | 3.58 | 4.42 | 8.01 | 4.518 | 8.9586 | 1.1054 | 3.4683 | 24306 | 113
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.4175 | 0.033608 | 2.165 | 4.528 | 4.33 | 9.01 | 3.961 | 8.2019 | 0.52907 | 0.81127 | 12 | 2
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.4459 | 0.043059 | 1.88 | 3.575 | 4.28 | 7.53 | 4.3725 | 8.0025 | 1.1486 | 3.0416 | 22838 | 101
2024 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.77563 | 0.030034 | 2.94 | 4.558 | 6.63 | 9.08 | 7.0035 | 9.7565 | 1.6826 | 3.5457 | 2162 | 6
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.50231 | 0.024034 | 4 | 5.78 | 8.56 | 11.94 | 8.535 | 11.956 | 1.65 | 3.9025 | 20704 | 60
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 0.50397 | 0.024207 | 3.74 | 5.498 | 7.73 | 11.5 | 7.865 | 12.5874 | 1.664 | 4.3762 | 7309 | 31
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 0.49902 | 0.024779 | 4.08 | 6.296 | 8.21 | 13.32 | 8.575 | 13.4799 | 1.5683 | 3.7485 | 5283 | 18
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.49923 | 0.02352 | 3.88 | 5.91 | 8.21 | 12.41 | 8.412 | 12.5049 | 1.6477 | 4.2699 | 27175 | 62
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.4766 | 0.044821 | 2.44 | 3.851 | 5.21 | 8.19 | 5.1485 | 8.3548 | 0.97637 | 2.9168 | 24680 | 55
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 0.50255 | 0.024189 | 3.745 | 5.276 | 7.95 | 11.2 | 7.838 | 11.8751 | 1.7443 | 3.7919 | 8658 | 24
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.4529 | 0.041001 | 2.145 | 3.697 | 4.54 | 7.42 | 4.113 | 7.749 | 0.79997 | 1.7249 | 2152 | 12
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.4814 | 0.036371 | 2.265 | 3.685 | 4.82 | 7.66 | 4.786 | 8.346 | 0.66842 | 2.793 | 1113 | 8
2024 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.913 | 0.057636 | 2.4 | 3.382 | 5.22 | 7.19 | 5.171 | 7.0622 | 0.98876 | 2.6747 | 279 | 4
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.4773 | 0.032297 | 1.59 | 3.306 | 3.45 | 6.83 | 3.763 | 6.5712 | 0.93564 | 1.9648 | 766 | 7
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.49189 | 0.018385 | 2.47 | 4.26 | 5.48 | 9.35 | 5.6765 | 9.983 | 1.4209 | 3.8445 | 35660 | 101
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.4047 | 0.043312 | 2.05 | 3.678 | 4.62 | 8.08 | 4.708 | 8.5066 | 1.1525 | 3.3103 | 39613 | 112
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 0.49808 | 0.020303 | 3.53 | 3.762 | 8.23 | 9.47 | 9.042 | 10.629 | 3.1036 | 5.5255 | 155 | 5
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 1.4238 | 0.042752 | 2.43 | 3.86 | 4.98 | 7.9 | 5.016 | 8.4018 | 0.96504 | 2.4955 | 5528 | 17
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 1.4707 | 0.048243 | 2.505 | 3.425 | 5.4 | 7.68 | 5.476 | 8.2439 | 1.3316 | 3.067 | 7141 | 28
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.4309 | 0.047046 | 2.545 | 4.095 | 5.59 | 9.01 | 5.8215 | 9.079 | 1.3593 | 3.0901 | 26737 | 68
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.5047 | 0.037159 | 1.845 | 3.155 | 3.85 | 6.37 | 3.6055 | 6.3999 | 0.50702 | 1.656 | 1490 | 7
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 0.51418 | 0.019027 | 3.11 | 4.46 | 6.22 | 8.94 | 5.843 | 8.263 | 0.90314 | 2.4818 | 2663 | 3
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 1.4956 | 0.03767 | 2.085 | 3.655 | 4.64 | 7.71 | 4.826 | 7.9943 | 0.89353 | 2.7992 | 720 | 3
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.49505 | 0.01698 | 2.32 | 4.02 | 5.04 | 9.08 | 5.155 | 9.687 | 1.2231 | 3.893 | 24494 | 110
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 0.50808 | 0.019413 | 2.66 | 4.295 | 5.8 | 8.66 | 6.3475 | 8.383 | 1.3715 | 3.0401 | 1388 | 3
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.48882 | 0.019523 | 2.63 | 4.47 | 5.72 | 9.81 | 5.743 | 10.606 | 1.2352 | 3.9861 | 25140 | 112
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.50284 | 0.021706 | 3.97 | 5.548 | 7.85 | 12.32 | 7.428 | 12.66 | 1.5334 | 4.1488 | 1055 | 9
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 1.4474 | 0.033397 | 1.965 | 3.099 | 4.17 | 6.28 | 4.212 | 5.7281 | 0.86979 | 1.55 | 2744 | 3
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 0.51226 | 0.019162 | 3.335 | 4.285 | 7.02 | 8.97 | 6.865 | 8.612 | 1.2324 | 2.2795 | 2572 | 3
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.4708 | 0.059703 | 3.075 | 6.98 | 7.07 | 16.04 | 7.9035 | 16.746 | 2.4612 | 4.7302 | 191 | 8
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.4787 | 0.045107 | 2.46 | 4.245 | 5.34 | 8.61 | 5.463 | 8.5502 | 1.1447 | 2.6071 | 14900 | 67
2024 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.40306 | 0.023068 | 4.865 | 6.424 | 10.54 | 13.37 | 10.6825 | 13.4203 | 2.1465 | 4.047 | 2753 | 6
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.51673 | 0.022075 | 3.44 | 5.786 | 7.54 | 12.03 | 7.303 | 11.7506 | 1.7083 | 2.8999 | 956 | 12
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 0.52121 | 0.025586 | 3.585 | 5.674 | 7.86 | 11.07 | 8.514 | 11.5772 | 2.0706 | 3.8888 | 769 | 3
2024 | ETHANOL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.20356 | 0.019067 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 97 | 2
2024 | ETHANOL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.73516 | 0.030125 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 98 | 2
2024 | ETHANOL [S] | InteliQ Ethanol/Ammonia 1 | 54421T | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.38199 | 0.019518 | 4.55 | 5.828 | 9.68 | 12.14 | 9.756 | 12.3732 | 2.0833 | 5.3729 | 1397 | 2
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.52017 | 0.018778 | 3.89 | 4.21 | 7.68 | 8.61 | 6.46 | 8.1072 | 0.030543 | 1.1453 | 76 | 2
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.5045 | 0.023328 | 3.86 | 5.618 | 8.22 | 12.19 | 8.0465 | 12.0365 | 1.3976 | 3.9752 | 19601 | 72
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 1.421 | 0.04387 | 2.41 | 3.942 | 5.06 | 8.3 | 5.066 | 8.6508 | 0.86845 | 2.489 | 8644 | 26
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.47913 | 0.015856 | 2.495 | 4.5 | 5.94 | 9.07 | 6.255 | 8.3195 | 0.85765 | 3.2615 | 88 | 4
2024 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.37518 | 0.019988 | 3.765 | 5.818 | 7.86 | 12.23 | 7.6455 | 13.717 | 1.9514 | 5.9112 | 463 | 6
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.50486 | 0.025898 | 3.93 | 7.032 | 7.92 | 13.94 | 8.574 | 12.858 | 1.9306 | 3.0558 | 402 | 7
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.50052 | 0.020314 | 3.23 | 5.22 | 6.99 | 11.74 | 6.718 | 13.4406 | 1.339 | 4.7213 | 2010 | 6
2024 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.3929 | 0.020554 | 3.345 | 6.025 | 7.38 | 14.25 | 7.877 | 15.5118 | 2.3655 | 5.9833 | 14081 | 32
2024 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.68934 | 0.031339 | 3.115 | 4.22 | 7.1 | 10.43 | 7.0455 | 12.0395 | 1.6549 | 5.9614 | 1232 | 15
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 655202 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.49872 | 0.018165 | 3.01 | 4.24 | 7.41 | 9.02 | 8.933 | 9.4336 | 1.829 | 3.7148 | 141 | 2
2024 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 2.0094 | 0.07855 | 2.61 | 3.838 | 6.56 | 9.26 | 6.847 | 10.7944 | 2.2267 | 5.3467 | 549 | 10
2024 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.41002 | 0.026576 | 5.04 | 7.247 | 11.34 | 16.87 | 11.739 | 17.2056 | 2.3797 | 8.3823 | 472 | 5
2024 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 2.0887 | 0.064023 | 2.39 | 3.134 | 5.88 | 7.34 | 6.772 | 8.1122 | 2.7301 | 3.0662 | 145 | 3
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.4614 | 0.039763 | 2.235 | 4.95 | 4.61 | 10.33 | 4.517 | 10.9055 | 1.1756 | 3.5418 | 1023 | 8
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 0.49731 | 0.024377 | 3.64 | 6.012 | 7.84 | 13.19 | 7.995 | 12.7676 | 1.7421 | 4.0357 | 6933 | 19
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.50145 | 0.01416 | 2.235 | 4.235 | 4.88 | 8.87 | 4.5295 | 9.9195 | 0.75871 | 4.1625 | 1470 | 6
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 750789 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.4278 | 0.034466 | 2.14 | 3.196 | 4.41 | 6.59 | 4.21 | 7.1742 | 0.70342 | 2.4738 | 1767 | 5
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 1.4811 | 0.033261 | 2.1 | 3.18 | 4.18 | 6.54 | 3.7 | 6.231 | 0.66479 | 1.394 | 1343 | 3
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.428 | 0.036994 | 2.13 | 3.488 | 4.55 | 7.07 | 4.839 | 7.6134 | 0.99738 | 2.5486 | 1765 | 6
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.51734 | 0.025317 | 3.8 | 6.734 | 8.31 | 13.72 | 8.25 | 12.934 | 1.4414 | 3.7297 | 2522 | 18
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 703664 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.50785 | 0.020967 | 3.16 | 5.416 | 6.69 | 11.49 | 6.838 | 11.6845 | 1.2754 | 3.1877 | 1339 | 8
2024 | ETHANOL [S] | InteliQ Ethanol/Ammonia 2 | 54422T | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.95288 | 0.037118 | 3.375 | 4.326 | 7.13 | 9.36 | 6.834 | 9.7526 | 1.7628 | 3.2694 | 1377 | 2
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.4293 | 0.045446 | 2.53 | 3.839 | 5.63 | 7.83 | 5.7315 | 8.2988 | 1.2048 | 2.8837 | 15680 | 51
2024 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.8906 | 0.080648 | 3.06 | 4.65 | 6.77 | 10.59 | 7.2 | 11.9742 | 1.8065 | 4.642 | 10090 | 26
2024 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.72085 | 0.026296 | 2.72 | 3.932 | 5.96 | 8.15 | 6.629 | 8.5446 | 1.8155 | 2.8856 | 489 | 6
2024 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.9513 | 0.055872 | 2.065 | 2.926 | 4.15 | 5.88 | 4.127 | 5.8679 | 0.97574 | 1.8772 | 849 | 2
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 1.4647 | 0.049538 | 2.455 | 4.084 | 5.18 | 8.39 | 5.262 | 8.7821 | 1.0283 | 2.6569 | 6667 | 20
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 750788 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.5115 | 0.023088 | 3.47 | 5.846 | 7.03 | 12.35 | 6.699 | 11.4948 | 1.4881 | 3.2065 | 1800 | 10
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782007 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 1.4462 | 0.03629 | 2.13 | 3.078 | 4.32 | 6.47 | 4.332 | 6.2698 | 0.72095 | 1.8447 | 3001 | 3
2024 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.40592 | 0.021283 | 3.435 | 6.387 | 7.63 | 14.6 | 7.859 | 15.7301 | 2.2706 | 5.2266 | 1625 | 16
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.4482 | 0.056836 | 3.53 | 6.186 | 7.11 | 12.69 | 6.267 | 13.9614 | 1.5053 | 3.958 | 14 | 3
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 765626 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.4443 | 0.04288 | 1.96 | 3.55 | 4.29 | 7.75 | 4.477 | 8.213 | 1.1152 | 3.0032 | 35449 | 99
2024 | ETHANOL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.68973 | 0.029767 | 3.465 | 4.495 | 7.32 | 11.96 | 7.4425 | 11.6942 | 1.7534 | 3.0508 | 505 | 4
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 670536 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.50442 | 0.027437 | 4.525 | 5.465 | 10.8 | 13.73 | 12.823 | 17.095 | 5.3455 | 8.0741 | 12 | 2
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.51192 | 0.021665 | 3.985 | 6.981 | 8.59 | 14.59 | 8.26 | 13.6443 | 1.5214 | 4.6846 | 1523 | 7
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control N | 765625 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.48925 | 0.017561 | 2.42 | 4.188 | 5.31 | 8.78 | 5.3375 | 9.3931 | 1.2023 | 3.6142 | 38173 | 105
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 670537 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 STAT |  | 1.4577 | 0.033911 | 2.215 | 3.419 | 4.39 | 6.72 | 3.781 | 6.9516 | 0.93688 | 3.0507 | 157 | 2
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control | 782006 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 0.502 | 0.025647 | 4.31 | 5.856 | 9.26 | 12.64 | 9.007 | 13.038 | 1.8343 | 4.2339 | 15692 | 48
2024 | ETHANOL [S] | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A | 703665 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC GEN. 2 [S,P] |  | 1.4938 | 0.04352 | 2.26 | 4.265 | 4.65 | 8.58 | 4.498 | 8.8968 | 0.88101 | 2.6919 | 2039 | 15
2024 | FERRITIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS FERRITIN |  | 226.9656 | 9.3799 | 2.31 | 3.83 | 5.62 | 8.97 | 6.05 | 10.1052 | 1.9043 | 4.9051 | 21074 | 45
2024 | FERRITIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS FERRITIN |  | 413.1404 | 18.6147 | 2.36 | 4.056 | 5.92 | 9.48 | 6.371 | 10.271 | 1.9967 | 5.0979 | 14731 | 35
2024 | FERRITIN [S] | InteliQ Immunology 2 | 85722T | Roche instruments | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 185.633 | 4.7659 | 1.875 | 3.078 | 4.02 | 6.17 | 4.5025 | 5.654 | 0.76838 | 2.0941 | 1147 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 139.5794 | 6.3316 | 2.62 | 4.923 | 6.12 | 11.49 | 6.638 | 12.1288 | 2.1278 | 5.8671 | 17460 | 87
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 792505 | 131.584 | 4.8009 | 2.245 | 3.689 | 5.35 | 8.85 | 5.495 | 9.5955 | 1.5077 | 4.3704 | 6437 | 26
2024 | FERRITIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 81.9375 | 2.3943 | 2.05 | 3.152 | 4.44 | 6.74 | 4.552 | 6.8402 | 1.0509 | 2.4074 | 7734 | 18
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN |  | 27.6909 | 1.8151 | 3.39 | 3.734 | 9.22 | 9.61 | 10.928 | 11.0792 | 5.3254 | 5.7377 | 32 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 702121 | 134.9708 | 6.5558 | 2.27 | 5.21 | 6.05 | 11.3 | 6.924 | 10.983 | 2.4743 | 5.6398 | 548 | 16
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN |  | 194.0255 | 14.0478 | 3.76 | 6.9 | 10.68 | 17.24 | 12.043 | 20.2078 | 4.1558 | 12.9148 | 545 | 8
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 184.9464 | 8.4222 | 2.45 | 4.144 | 6.06 | 10.31 | 6.398 | 11.185 | 2.0612 | 5.5571 | 26634 | 84
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 705517 | 27.8909 | 1.6352 | 2.505 | 4.385 | 7.16 | 11.41 | 8.429 | 13.5091 | 3.3183 | 8.6783 | 826 | 5
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 828.5786 | 52.1758 | 3.4 | 5.89 | 8.72 | 14.17 | 9.643 | 15.916 | 3.3426 | 8.388 | 18274 | 88
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 234.814 | 16.5929 | 1.255 | 2.308 | 6.11 | 16.35 | 7.202 | 16.3259 | 3.7884 | 14.2842 | 178 | 3
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN |  | 192.4672 | 12.6874 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 83 | 3
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 256.6435 | 7.2872 | 1.81 | 3.132 | 4.07 | 6.78 | 4.278 | 7.2024 | 1.1683 | 3.0356 | 38715 | 78
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB.GEN 2 |  | 245.723 | 10.3231 | 2.935 | 6.771 | 6.97 | 15.63 | 6.8145 | 18.8368 | 2.0136 | 6.674 | 1029 | 8
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 119.8189 | 3.9868 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 403 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 84.3229 | 1.9803 | 1.94 | 3.095 | 3.94 | 6.33 | 3.778 | 6.487 | 0.65728 | 1.3726 | 170 | 3
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 25.677 | 1.4808 | 3.09 | 6.274 | 7.97 | 12.38 | 8.839 | 12.6642 | 2.6336 | 6.7103 | 600 | 11
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 27.5977 | 1.5043 | 2.655 | 5.155 | 7.18 | 12.42 | 7.858 | 13.3646 | 2.8019 | 7.2588 | 12185 | 72
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 702121 | 792.2175 | 46.5018 | 2.99 | 6.8 | 7.24 | 13.72 | 8.042 | 15.437 | 2.3493 | 6.6454 | 547 | 16
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 112.9783 | 2.8136 | 1.9 | 2.828 | 3.83 | 5.66 | 3.435 | 4.8926 | 0.29467 | 0.36639 | 23 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN |  | 140.428 | 6.6218 | 2.76 | 4.62 | 6.72 | 11.92 | 7.317 | 12.665 | 2.2423 | 6.5993 | 11242 | 38
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN |  | 140.7286 | 10.0448 | 7.28 | 10.65 | 15.85 | 22.76 | 16.31 | 20.606 | 4.2641 | 6.4262 | 339 | 4
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN |  | 149.38 | 6.8026 | 1.65 | 2.706 | 8.33 | 9.51 | 9.174 | 10.3972 | 6.7098 | 7.7154 | 40 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB.GEN 2 |  | 222.0609 | 7.0482 | 2.75 | 3.51 | 5.68 | 7.01 | 5.678 | 6.6126 | 0.48581 | 2.2954 | 796 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB.GEN 2 |  | 108.737 | 4.7972 | 3.27 | 4.617 | 7.52 | 9.5 | 7.5295 | 11.0508 | 2.2755 | 5.6462 | 1571 | 8
2024 | FERRITIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 44.6282 | 1.7728 | 2.735 | 4.293 | 5.8 | 8.86 | 5.7635 | 10.2339 | 1.2272 | 3.5396 | 1193 | 2
2024 | FERRITIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS FERRITIN |  | 20.6921 | 0.89402 | 2.51 | 4.498 | 6.15 | 10.24 | 6.669 | 11.2162 | 2.2611 | 5.0932 | 25081 | 49
2024 | FERRITIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 63.32 | 2.3855 | 2.03 | 3.29 | 5.53 | 8.72 | 5.536 | 9.4128 | 1.6082 | 5.6517 | 1783 | 17
2024 | FERRITIN [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS FERRITIN |  | 421.5452 | 14.0968 | 2.045 | 3.267 | 4.83 | 6.8 | 5.494 | 7.1943 | 1.8489 | 3.366 | 1216 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN |  | 877.8334 | 59.6947 | 3.42 | 6.404 | 9.71 | 15.07 | 10.343 | 15.8248 | 3.5977 | 8.9957 | 1017 | 13
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 785.197 | 46.7709 | 3.1 | 5.19 | 7.98 | 13.2 | 8.6475 | 14.8478 | 2.9758 | 7.8632 | 33601 | 100
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN |  | 27.1794 | 1.6902 | 4.065 | 7.445 | 8.62 | 18.55 | 8.5035 | 20.566 | 1.8701 | 7.3482 | 344 | 3
2024 | FERRITIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FERRITIN |  | 166.8728 | 5.4399 | 2.37 | 3.354 | 5.35 | 7.03 | 5.216 | 7.297 | 1.1937 | 3.5255 | 1258 | 11
2024 | FERRITIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 52.3711 | 1.7782 | 2.5 | 3.696 | 5.57 | 8.22 | 5.58 | 8.9037 | 1.2753 | 3.5923 | 13241 | 23
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 168.72 | 6.2016 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN |  | 191.9824 | 10.7843 | 3.32 | 4.746 | 7.53 | 14.1 | 7.145 | 15.7822 | 1.522 | 7.4087 | 329 | 3
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 118.3654 | 2.88 | 1.795 | 2.959 | 4.04 | 6.15 | 4.058 | 6.7581 | 0.83821 | 2.512 | 18439 | 54
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN |  | 28.8461 | 1.428 | 3.13 | 6.924 | 7.79 | 16.38 | 8.281 | 17.6394 | 2.5048 | 6.5935 | 5525 | 39
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN | 736711 | 881.7333 | 74.0281 | 3.03 | 7.03 | 11.42 | 16.94 | 12.398 | 17.8236 | 7.3958 | 9.3439 | 15 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 25.3501 | 1.135 | 2.48 | 4.12 | 6.14 | 9.78 | 6.6305 | 10.892 | 1.9698 | 5.423 | 26666 | 83
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 792505 | 186.8001 | 7.7183 | 2.42 | 4.257 | 5.69 | 9.58 | 6.258 | 10.4454 | 1.9047 | 5.0154 | 3751 | 22
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN |  | 189.5999 | 11.3264 | 3.06 | 5.784 | 7.91 | 14.17 | 8.782 | 16.1704 | 3.3165 | 8.2299 | 11337 | 35
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN | 789245 | 198.3404 | 7.2177 | 2.89 | 3.595 | 6.11 | 8.3 | 6.199 | 9.3643 | 1.7272 | 3.2581 | 2035 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN | 788459 | 199.5778 | 10.2515 | 3.23 | 7.88 | 6.81 | 15.66 | 7.47 | 15.964 | 2.4367 | 4.527 | 1037 | 5
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN |  | 27.2787 | 1.5625 | 3.08 | 5.652 | 7.94 | 14.01 | 8.559 | 16.1544 | 3.2734 | 8.3294 | 11818 | 37
2024 | FERRITIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 53.3148 | 1.7737 | 2.59 | 3.74 | 5.74 | 7.7 | 5.6195 | 8.368 | 1.4715 | 2.5837 | 176 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 113.4928 | 4.7681 | 1.44 | 4.885 | 4.61 | 12.02 | 5.4335 | 11.9638 | 2.4602 | 6.9865 | 1090 | 8
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN | 736711 | 139.5214 | 10.6102 | 2.32 | 8.192 | 10.51 | 19.09 | 9.951 | 19.1254 | 5.466 | 8.3764 | 14 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 130.9427 | 7.2853 | 2.69 | 7.386 | 8.46 | 15.39 | 8.114 | 14.697 | 3.2461 | 9.2655 | 716 | 11
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 762456 | 200.0411 | 11.6815 | 1.22 | 1.444 | 2.43 | 3.57 | 2.413 | 4.2698 | 0.70506 | 1.9449 | 73 | 3
2024 | FERRITIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 47.3568 | 1.911 | 3.325 | 4.135 | 6.99 | 8.58 | 7.4425 | 9.1095 | 2.0524 | 2.6862 | 199 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 792505 | 186.8953 | 6.6049 | 1.55 | 4.784 | 4.09 | 10.43 | 4.883 | 10.4806 | 2.7761 | 3.4386 | 86 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 817150 | 725.2117 | 43.4234 | 3.76 | 5.696 | 9.01 | 13.32 | 9.943 | 13.9744 | 3.1515 | 6.6876 | 4071 | 23
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 767.2759 | 57.6835 | 3.645 | 7.222 | 8.78 | 15.92 | 8.996 | 19.461 | 2.7599 | 5.9384 | 667 | 10
2024 | FERRITIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40432 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 204.5983 | 7.5461 | 1.83 | 4.076 | 5.25 | 14.86 | 4.878 | 15.6702 | 1.6909 | 13.0429 | 229 | 5
2024 | FERRITIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 40433 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 428.0933 | 19.5102 | 1.74 | 2.388 | 12.49 | 13.57 | 12.938 | 13.2652 | 10.0595 | 11.4538 | 193 | 3
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 740427 | 140.4542 | 7.3181 | 2.39 | 4.005 | 6.71 | 11.05 | 7.515 | 13.0615 | 2.962 | 7.6289 | 491 | 12
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 130.6341 | 6.2079 | 2.33 | 5.654 | 5.6 | 13.44 | 5.854 | 14.2442 | 1.1088 | 4.6938 | 2394 | 10
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 250.6767 | 10.3115 | 1.77 | 3.303 | 4.19 | 7.97 | 4.7285 | 9.4034 | 1.5496 | 4.5059 | 2325 | 18
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN |  | 27.9956 | 2.246 | 4.05 | 6.994 | 10.98 | 19 | 12.003 | 22.12 | 5.048 | 14.7434 | 554 | 7
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 282.0207 | 19.6612 | 5.255 | 8.72 | 10.74 | 17.5 | 12.446 | 16.3705 | 2.5107 | 6.2859 | 661 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN |  | 143.0393 | 8.2503 | 3.47 | 5.656 | 8.29 | 14.01 | 8.765 | 15.5434 | 2.7201 | 7.2632 | 6593 | 44
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 116.4863 | 3.0294 | 1.87 | 2.924 | 4.16 | 6.3 | 4.291 | 6.5828 | 0.95615 | 2.5735 | 91998 | 53
2024 | FERRITIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FERRITIN |  | 33.4248 | 1.7196 | 2.62 | 3.8 | 6.59 | 9.76 | 6.326 | 9.79 | 2.16 | 5.6636 | 1301 | 11
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 177.004 | 8.0533 | 2.54 | 4.606 | 6.43 | 10.56 | 7.205 | 11.5566 | 2.1526 | 5.4555 | 12929 | 76
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN |  | 886.2499 | 52.1119 | 3.615 | 6.232 | 8.95 | 15.12 | 9.5755 | 16.8628 | 3.2389 | 7.5841 | 6791 | 45
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 117.3836 | 3.3932 | 1.86 | 2.66 | 4.34 | 6.22 | 4.668 | 7.064 | 1.278 | 3.2916 | 14639 | 88
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN | 788459 | 28.495 | 1.428 | 3.41 | 6.85 | 7.5 | 14.95 | 7.829 | 16.382 | 2.1964 | 3.9564 | 1045 | 5
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 167.7143 | 7.6804 | 3.11 | 6.294 | 7.07 | 12.99 | 8.188 | 13.94 | 3.0407 | 3.5439 | 14 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS FERRITIN |  | 32.894 | 0.69348 | 1.29 | 2.34 | 3.31 | 4.68 | 3.708 | 4.81 | 1.2073 | 2.297 | 645 | 3
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 131.4849 | 5.7503 | 2.51 | 4.36 | 6.15 | 10.33 | 6.603 | 11.0702 | 2.0383 | 5.4677 | 30618 | 105
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 129.8605 | 5.0716 | 2.07 | 3.694 | 5.35 | 7.68 | 6.427 | 6.9334 | 1.6043 | 2.7279 | 86 | 3
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 272.2624 | 12.1181 | 1.83 | 4.91 | 5.83 | 11.97 | 6.385 | 13.127 | 2.3708 | 7.9735 | 1481 | 8
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN |  | 903.4966 | 64.8688 | 3.92 | 7.347 | 9.95 | 18.46 | 10.0785 | 21.4359 | 3.0054 | 11.3145 | 835 | 14
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB.GEN 2 |  | 266.6566 | 12.6794 | 2.845 | 5.047 | 6.73 | 11.2 | 7.655 | 12.5903 | 2.9506 | 5.9277 | 434 | 6
2024 | FERRITIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 34.5917 | 1.5501 | 3.15 | 4.66 | 7.51 | 10.38 | 7.488 | 10.7672 | 2.012 | 5.5366 | 3098 | 18
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 732724 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 762.1556 | 80.0769 | 2.23 | 3.59 | 10.24 | 19.12 | 11.3845 | 20.4385 | 7.6959 | 14.6039 | 45 | 4
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 732723 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 123 | 6.1195 | 1.695 | 3.519 | 3.66 | 7.05 | 3.731 | 7.5064 | 0.92786 | 1.7848 | 30 | 4
2024 | FERRITIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 64.2159 | 1.9214 | 2.23 | 3.138 | 4.99 | 7.11 | 5.071 | 7.292 | 1.1798 | 3.0701 | 12175 | 20
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 192.6206 | 9.9565 | 2.6 | 4.12 | 6.83 | 9.98 | 7.48 | 11.877 | 2.8024 | 5.8107 | 506 | 11
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 267.9049 | 8.8201 | 1.495 | 2.6 | 4.03 | 9.19 | 4.4225 | 10.1915 | 1.6315 | 5.975 | 2344 | 9
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN | 789245 | 28.2807 | 1.0291 | 2.38 | 3.554 | 5.42 | 7.53 | 5.48 | 7.9028 | 1.1407 | 2.6211 | 3006 | 4
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 114.1158 | 5.2705 | 3.645 | 5.536 | 7.68 | 11.56 | 7.821 | 11.3008 | 1.8828 | 3.7955 | 696 | 2
2024 | FERRITIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS FERRITIN |  | 327.5026 | 9.4159 | 1.95 | 2.284 | 4.53 | 5.23 | 4.9665 | 6.0869 | 1.9913 | 2.8266 | 587 | 5
2024 | FERRITIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 040442 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 208.6798 | 8.7977 | 2.025 | 5.694 | 6.83 | 11.31 | 7.029 | 11.3322 | 2.1378 | 7.7021 | 431 | 4
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 23.27 | 0.76372 | 2.35 | 4.125 | 5.03 | 8.6 | 5.13 | 9.1414 | 1.2492 | 2.3278 | 20 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 251.1955 | 11.2507 | 1.08 | 3.063 | 5.17 | 6.37 | 5.6245 | 6.6521 | 2.676 | 4.5272 | 492 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 792505 | 25.2977 | 0.96576 | 1.55 | 5.328 | 4.41 | 12.26 | 5.252 | 12.4752 | 2.7051 | 3.8865 | 86 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 732724 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN |  | 869.42 | 47.8751 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN |  | 26.9158 | 1.57 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 83 | 3
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 115.3797 | 7.9934 | 2 | 3.384 | 10.46 | 14.93 | 12.191 | 14.871 | 7.2633 | 12.8648 | 59 | 3
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 233.2896 | 5.3698 | 1.51 | 2.382 | 3.39 | 5.29 | 3.618 | 5.815 | 1.0172 | 2.4176 | 57676 | 97
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 249.2488 | 9.8838 | 2.29 | 3.44 | 4.96 | 9.87 | 5.122 | 10.612 | 1.4066 | 3.878 | 1549 | 6
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN |  | 179.0805 | 8.3866 | 3.14 | 5.862 | 7.57 | 12.51 | 7.948 | 13.2576 | 2.1633 | 6.004 | 5491 | 38
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 117.0641 | 2.7301 | 1.37 | 2.01 | 3.28 | 4.88 | 3.547 | 5.5664 | 1.205 | 2.8179 | 83959 | 104
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 234.8229 | 7.2687 | 2.205 | 3.761 | 4.86 | 7.96 | 4.8825 | 8.069 | 1.0555 | 2.8739 | 54801 | 54
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN |  | 181.0611 | 17.5685 | 4.165 | 7.776 | 11.61 | 22 | 13.5775 | 23.4918 | 5.075 | 12.8795 | 244 | 9
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 260.2882 | 9.2257 | 2.55 | 4.12 | 5.56 | 8.8 | 5.748 | 9.2022 | 1.3281 | 3.1962 | 52958 | 46
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 715389 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 811.0709 | 45.4781 | 2.9 | 8.096 | 8.21 | 17.99 | 8.346 | 19.597 | 3.2254 | 9.0599 | 1748 | 11
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB.GEN 2 |  | 227.3835 | 7.5789 | 1.45 | 2.44 | 3.46 | 5.3 | 3.993 | 5.3564 | 1.0046 | 2.6351 | 31 | 4
2024 | FERRITIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 040443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 448.8652 | 29.804 | 2.065 | 4.158 | 9.65 | 11.92 | 10.4795 | 13.875 | 4.7394 | 9.9938 | 423 | 4
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 264.7348 | 4.6731 | 1.23 | 1.702 | 2.83 | 3.53 | 3.0025 | 3.5501 | 0.96732 | 1.2028 | 23 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 116.5567 | 6.0182 | 1.35 | 2.31 | 5.01 | 11.43 | 5.4615 | 11.5205 | 2.865 | 9.0976 | 580 | 4
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 230.1357 | 18.0627 | 2.495 | 4.812 | 11.18 | 17.77 | 12.121 | 18.269 | 7.5554 | 13.8016 | 126 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN |  | 145.7482 | 9.9802 | 3.595 | 6.683 | 9.43 | 16.28 | 10.4355 | 17.9786 | 3.4577 | 9.4121 | 1007 | 14
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN |  | 859.1375 | 45.3528 | 2.7 | 5.22 | 5.56 | 10.54 | 5.732 | 9.0152 | 1.2628 | 2.192 | 40 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB.GEN 2 |  | 112.7386 | 4.5981 | 3.64 | 4.246 | 7.91 | 8.95 | 8.377 | 10.541 | 2.2965 | 4.5199 | 219 | 5
2024 | FERRITIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 1 | 040441 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 87.2442 | 3.1804 | 1.765 | 4.375 | 4.39 | 9.61 | 4.8365 | 10.4316 | 1.6477 | 4.9524 | 398 | 3
2024 | FERRITIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 88.0529 | 2.9452 | 1.58 | 2.58 | 4.51 | 6.74 | 4.874 | 7.695 | 1.7805 | 4.4001 | 1308 | 13
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 227.2907 | 7.0703 | 1.99 | 3.183 | 4.57 | 7.05 | 4.888 | 7.808 | 1.53 | 3.6373 | 61435 | 91
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 118.5094 | 2.7637 | 1.29 | 1.93 | 3.19 | 4.92 | 3.489 | 5.73 | 1.2012 | 2.8443 | 16111 | 99
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 245.0603 | 8.5459 | 2.06 | 2.934 | 5.11 | 7.56 | 5.599 | 8.6814 | 2.0785 | 4.1753 | 4507 | 26
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN |  | 28.6994 | 2.7208 | 3.78 | 8.096 | 11.74 | 19.69 | 12.0245 | 20.9815 | 4.9244 | 10.5799 | 243 | 9
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN |  | 879.2395 | 42.6838 | 2.9 | 5.421 | 7.12 | 12.19 | 7.8625 | 13.0328 | 2.4301 | 6.2703 | 11188 | 39
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN |  | 852.3045 | 57.0919 | 4.13 | 9.94 | 11.73 | 20.11 | 12.388 | 17.974 | 2.1787 | 7.8589 | 330 | 4
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN | 792505 | 25.668 | 1.1109 | 2.595 | 4.165 | 6.11 | 10.44 | 6.745 | 11.8785 | 1.9965 | 5.4594 | 3736 | 22
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 133.5185 | 3.093 |  |  | 3.43 | 4.43 | 2.949 | 3.7994 | 1.0186 | 1.7127 | 27 | 2
2024 | FERRITIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus | 40431 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FERRITIN |  | 79.6498 | 2.4589 | 1.96 | 2.574 | 4.99 | 7.37 | 4.628 | 7.9758 | 1.8327 | 5.4316 | 221 | 5
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 115.4683 | 3.1229 | 1.75 | 2.51 | 4 | 5.87 | 4.242 | 6.5663 | 1.2297 | 3.0797 | 86955 | 108
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 113.8802 | 2.5369 | 1.585 | 2.557 | 3.72 | 6.21 | 4.033 | 6.4688 | 1.2044 | 2.5061 | 1327 | 7
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | PART.ENH.IMM.T. GEN.4 [S,P] |  | 251.5265 | 8.0714 | 1.97 | 3.08 | 4.69 | 6.98 | 5.057 | 7.6752 | 1.659 | 4.0714 | 35270 | 80
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FERRITIN |  | 139.7472 | 9.4589 | 3.6 | 6.028 | 10.24 | 13.84 | 11.479 | 14.9802 | 3.6831 | 9.2081 | 1243 | 13
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FERRITIN |  | 182.3771 | 8.14 | 3.865 | 4.805 | 8.03 | 9.67 | 8.1385 | 9.4445 | 1.7496 | 1.9966 | 35 | 2
2024 | FERRITIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | PART.ENH.TURB.GEN 2 |  | 107.8749 | 6.2548 | 3.56 | 6.801 | 8.87 | 14.08 | 9.964 | 14.8833 | 3.1978 | 5.9756 | 489 | 7
2024 | FIBRINOGEN | Control 1 | 797854 | Cobas t511 t711 | FIBRINOGEN |  | 239.869 | 9.3196 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 290 | 2
2024 | FIBRINOGEN | Control P | 733200 | Cobas t511 t711 | FIBRINOGEN |  | 111.6971 | 7.6131 | 2.43 | 5.214 | 8.03 | 12.59 | 9.128 | 14.4046 | 4.8665 | 6.8079 | 583 | 3
2024 | FIBRINOGEN | Control 1 | 726238 | Cobas t511 t711 | FIBRINOGEN |  | 278.9478 | 16.4928 | 3.76 | 5.426 | 8.37 | 11.54 | 8.434 | 11.6708 | 1.9575 | 3.915 | 651 | 3
2024 | FIBRINOGEN | Control P | 748268 | Cobas t511 t711 | FIBRINOGEN |  | 104.9921 | 4.341 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 241 | 3
2024 | FIBRINOGEN | Control 1 | 782298 | Cobas t511 t711 | FIBRINOGEN |  | 243.2735 | 8.4463 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 362 | 3
2024 | FIBRINOGEN | Control P | 790736 | Cobas t511 t711 | FIBRINOGEN |  | 103.9744 | 4.5065 | 2.61 | 3.65 | 7.65 | 11.62 | 9.237 | 13.62 | 4.9269 | 9.119 | 375 | 3
2024 | FOB GOLD | FOB Level 1 | P2189 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 93.46 | 4.2259 | 3.5 | 5.256 | 7.04 | 10.6 | 6.7055 | 8.8366 | 0.71352 | 2.5273 | 553 | 3
2024 | FOB GOLD | FOB Level 1 | R0730 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 91.6862 | 3.5476 | 3.54 | 4.276 | 7.16 | 8.68 | 6.074 | 8.2122 | 0.39728 | 1.3007 | 224 | 3
2024 | FOB GOLD | FOB Level 1 | P0727 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 90.8056 | 3.2105 | 3.28 | 6.229 | 6.66 | 14.03 | 6.4195 | 14.5716 | 1.2777 | 4.3865 | 126 | 2
2024 | FOB GOLD | FOB Level 1 | P1457 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 101.3553 | 4.0903 | 3.52 | 4.951 | 7.18 | 10 | 6.648 | 10.0381 | 1.0644 | 2.1913 | 561 | 4
2024 | FOB GOLD | FOB Level 2 | R1334 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 372.5667 | 10.751 | 2.02 | 3.22 | 4.19 | 6.7 | 4.405 | 6.6546 | 1.063 | 1.3276 | 57 | 3
2024 | FOB GOLD | FOB Level 1 | P2190 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 94.7441 | 3.8795 | 3.58 | 4.368 | 7.57 | 8.99 | 6.345 | 8.9858 | 0.36185 | 2.4406 | 363 | 3
2024 | FOB GOLD | FOB Level 2 | R0731 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 347.8074 | 9.2417 | 2.56 | 2.942 | 5.11 | 5.93 | 4.548 | 5.221 | 0.2428 | 0.5009 | 230 | 3
2024 | FOB GOLD | FOB Level 1 | P1540 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 98.4913 | 3.6713 | 3.5 | 4.102 | 7.18 | 8.25 | 7.245 | 8.2164 | 1.1668 | 2.455 | 309 | 4
2024 | FOB GOLD | FOB Level 1 | R1333 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 114.1759 | 5.6703 | 4.48 | 5.712 | 9.1 | 11.44 | 8.315 | 9.7654 | 0.92087 | 1.0595 | 58 | 3
2024 | FOB GOLD | FOB Level 1 | P1132 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 86.7671 | 6.7862 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 79 | 2
2024 | FOB GOLD | FOB Level 2 | P0728 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 296.3143 | 8.0211 | 2.325 | 7.011 | 4.77 | 15.01 | 4.829 | 14.6989 | 0.9828 | 3.1196 | 126 | 2
2024 | FOB GOLD | FOB Level 2 | P2192 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 283.6905 | 8.2971 | 2.23 | 2.704 | 4.49 | 6.55 | 4.257 | 7.7026 | 0.84236 | 2.3059 | 545 | 3
2024 | FOB GOLD | FOB Level 2 | P1541 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 322.0916 | 10.2882 | 2.21 | 3.43 | 6.38 | 6.85 | 5.948 | 7.7912 | 0.6598 | 4.4557 | 308 | 4
2024 | FOB GOLD | FOB Level 2 | P1134 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 272.8313 | 16.9656 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 80 | 2
2024 | FOB GOLD | FOB Level 2 | P1458 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 320.6614 | 7.6707 | 2.11 | 2.721 | 4.27 | 5.46 | 4.0355 | 4.9541 | 0.36998 | 1.4629 | 560 | 4
2024 | FOB GOLD | FOB Level 2 | R0889 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 372.183 | 11.1236 | 3.06 | 3.132 | 6.12 | 6.26 | 5.076 | 5.1992 | 0.025019 | 0.37612 | 135 | 3
2024 | FOB GOLD | FOB Level 2 | P1823 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 292.1976 | 8.1856 | 2.16 | 2.543 | 4.62 | 5.21 | 4.5395 | 5.6681 | 0.94108 | 2.1393 | 334 | 3
2024 | FOB GOLD | FOB Level 2 | P2193 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 279.2088 | 6.4977 | 2.07 | 2.216 | 4.13 | 4.92 | 3.703 | 5.3854 | 1.0855 | 1.7217 | 365 | 3
2024 | FOB GOLD | FOB Level 1 | R0887 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 97.7962 | 4.4841 | 4.7 | 5.092 | 9.39 | 10.16 | 7.878 | 8.49 | 0.10771 | 2.114 | 132 | 3
2024 | FOB GOLD | FOB Level 1 | P1822 | Roche instruments | IMMUNOLOGIQUE |  | 95.3662 | 3.7881 | 3.175 | 3.493 | 6.5 | 7.46 | 6.2905 | 7.7534 | 0.49398 | 2.7409 | 331 | 3
2024 | FOLATE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85373T | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 12.4253 | 0.97366 | 6.99 | 8.408 | 14.3 | 17.93 | 13.9175 | 16.9056 | 2.0399 | 5.1272 | 1804 | 4
2024 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III |  | 3.0215 | 0.3945 | 7.6 | 10.718 | 18.36 | 25.84 | 18.844 | 27.6968 | 6.1045 | 14.6021 | 10003 | 38
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III |  | 4.5988 | 0.59672 | 7.945 | 15.277 | 17.78 | 35.55 | 19.605 | 35.1348 | 7.2793 | 18.0398 | 220 | 8
2024 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III |  | 3.1086 | 0.32356 | 7.72 | 9.768 | 17.32 | 21.81 | 17.2045 | 26.4209 | 4.807 | 11.0861 | 1273 | 16
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 4.5731 | 0.37775 | 6 | 8.65 | 13.17 | 19.07 | 13.6925 | 20.3485 | 3.2843 | 8.5013 | 66487 | 159
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 752739 | 4.2714 | 0.3981 | 6.89 | 9.732 | 14.95 | 21.88 | 15.255 | 22.83 | 3.5126 | 8.929 | 11519 | 83
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 777398 | 12.1658 | 0.90104 | 5.41 | 7.6 | 11.85 | 16.27 | 12.184 | 18.233 | 2.7426 | 7.4888 | 3236 | 30
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 775851 | 5.2496 | 0.62951 | 6.71 | 8.965 | 17.44 | 21.98 | 17.139 | 23.9575 | 5.3061 | 12.6045 | 252 | 3
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III |  | 12.5282 | 0.89112 | 5.07 | 7.172 | 11.44 | 16.11 | 11.538 | 17.1548 | 2.7475 | 8.5674 | 11022 | 62
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III |  | 4.2933 | 0.57612 | 8.35 | 18.218 | 18.19 | 36.13 | 19.1105 | 32.4249 | 4.072 | 5.7444 | 24 | 3
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III |  | 3.9622 | 0.68162 | 9.4 | 17.561 | 23.43 | 40.18 | 24.634 | 41.4134 | 7.3586 | 20.0131 | 478 | 15
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III | 747253 | 4.8072 | 0.48298 | 6.19 | 14.055 | 15.22 | 27.25 | 17.6625 | 31.5085 | 6.659 | 10.2935 | 90 | 2
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III (08324131) | 775851 | 14.6674 | 1.1024 | 6.475 | 7.471 | 13.35 | 15.6 | 13.005 | 17.6818 | 2.3407 | 6.203 | 609 | 5
2024 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III |  | 9.9466 | 0.63538 | 5.01 | 6.028 | 10.27 | 12.87 | 11.0275 | 14.0725 | 2.6892 | 4.9799 | 436 | 6
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 747253 | 3.8942 | 0.3613 | 7.25 | 9.38 | 15.02 | 20.28 | 14.9135 | 21.2649 | 3.0824 | 6.9303 | 1828 | 20
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 752739 | 12.0473 | 0.84969 | 5.55 | 7.382 | 12.02 | 15.51 | 12.27 | 16.3092 | 2.6872 | 6.342 | 11211 | 83
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 752739 | 11.5973 | 0.69617 | 4.91 | 6.486 | 11.95 | 13.22 | 14.218 | 15.5948 | 6.1126 | 7.3348 | 190 | 3
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 703991 | 12.3835 | 1.0028 | 7.54 | 9.705 | 15.84 | 19.57 | 14.492 | 18.3915 | 1.0029 | 3.9101 | 139 | 3
2024 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 2.7847 | 0.27989 | 6.945 | 9.311 | 15.33 | 20.89 | 16.234 | 22.301 | 4.4047 | 9.8142 | 25285 | 63
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 747253 | 11.1203 | 0.79769 | 5.4 | 7.068 | 11.58 | 15.62 | 12.0075 | 17.0819 | 3.1994 | 7.6482 | 1780 | 20
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 777466 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 3.269 | 0.2608 | 7.75 | 11.254 | 15.78 | 22.9 | 15.963 | 19.5838 | 2.6523 | 3.064 | 102 | 2
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III |  | 13.0404 | 1.6431 | 7.93 | 10.445 | 18.8 | 28.54 | 19.4635 | 31.4505 | 5.9989 | 18.9781 | 135 | 4
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 775855 | 14.8659 | 1.0836 | 6.53 | 8.09 | 13.78 | 16.61 | 13.381 | 18.1614 | 1.5152 | 6.664 | 502 | 6
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 752739 | 4.487 | 0.3122 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 185 | 2
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III |  | 12.6094 | 1.2049 | 5.23 | 8.596 | 13.77 | 20.83 | 14.2965 | 24.6847 | 4.1882 | 13.6966 | 179 | 4
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III |  | 4.4246 | 0.44163 | 6.36 | 9.834 | 15.45 | 24.48 | 17.08 | 24.0164 | 5.8242 | 14.3347 | 309 | 4
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III |  | 4.2041 | 0.43558 | 7.38 | 10.568 | 16.03 | 23.44 | 16.707 | 25.1606 | 4.272 | 11.0178 | 21300 | 104
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 728047 | 4.0666 | 0.42197 | 7.34 | 10.2 | 16.93 | 21.56 | 19.0375 | 25.3933 | 5.153 | 11.3429 | 1701 | 23
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 775851 | 15.4507 | 1.7984 | 4.95 | 7.06 | 12.61 | 22.14 | 14.095 | 24.461 | 6.0086 | 14.4337 | 254 | 3
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III (08324131) | 775851 | 16.4887 | 1.2855 | 6.42 | 8.35 | 13.25 | 17.85 | 13.1515 | 17.9763 | 2.6322 | 6.6023 | 6333 | 28
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III |  | 12.9425 | 1.2832 | 5.55 | 10.351 | 14.81 | 23.8 | 15.766 | 25.4478 | 4.9352 | 14.5551 | 390 | 13
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III |  | 4.4715 | 0.53881 | 8.89 | 13.001 | 20.28 | 26.28 | 21.9895 | 27.7897 | 6.687 | 11.6196 | 158 | 3
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 703991 | 3.9314 | 0.31785 | 8.53 | 10.115 | 17.04 | 20.01 | 15.0675 | 20.0165 | 1.5077 | 3.3188 | 133 | 3
2024 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III |  | 4.9497 | 0.44746 | 5.81 | 7.845 | 13.27 | 18.39 | 14.6445 | 20.1335 | 4.4021 | 8.9254 | 8624 | 33
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 732723 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III |  | 4.7458 | 0.53756 | 10.155 | 11.052 | 20.59 | 22.64 | 20.1075 | 21.0404 | 3.3398 | 4.3329 | 52 | 2
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 732723 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 777398 | 4.4114 | 0.61727 | 8.85 | 8.946 | 23.3 | 24.01 | 26.292 | 27.2544 | 11.4771 | 12.6078 | 66 | 3
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 777110 | 4.5925 | 0.47269 | 8.22 | 11.87 | 17.02 | 25.47 | 18.119 | 23.875 | 2.6383 | 6.346 | 187 | 7
2024 | FOLATE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III |  | 2.7001 | 0.37193 | 11.505 | 13.47 | 25.59 | 30.36 | 28.3215 | 34.1865 | 8.019 | 15.1123 | 276 | 2
2024 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 4.4524 | 0.51962 | 6.11 | 8.344 | 13.56 | 25.99 | 13.975 | 27.7162 | 3.6832 | 15.9044 | 140 | 5
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) | 827023 | 15.2478 | 0.95321 | 4.735 | 6.291 | 10.3 | 14.07 | 11.205 | 14.7645 | 2.9806 | 5.3094 | 1291 | 26
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 752739 | 4.5304 | 0.40638 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25 | 2
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 4.6138 | 0.32658 | 6.49 | 6.634 | 13.02 | 22.47 | 11.112 | 26.6128 | 0.55576 | 15.6842 | 91 | 2
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III |  | 12.2256 | 0.91762 | 5.77 | 8.12 | 12.39 | 18.1 | 12.848 | 18.8688 | 3.0426 | 7.3807 | 21405 | 103
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 728047 | 11.9887 | 0.84664 | 5.35 | 8.02 | 11.85 | 16.6 | 11.8695 | 17.5706 | 1.9925 | 5.5114 | 1605 | 23
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 13.4661 | 1.1317 | 5.27 | 8.044 | 12.69 | 19.74 | 13.432 | 21.1448 | 4.2717 | 10.34 | 4562 | 60
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III |  | 4.7537 | 0.60092 | 7.97 | 12.992 | 20.16 | 29.34 | 22.004 | 30.6989 | 6.5316 | 17.057 | 439 | 14
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III |  | 12.3756 | 0.83653 | 5.55 | 7.18 | 11.64 | 17.55 | 11.9995 | 15.6995 | 1.7917 | 7.1718 | 329 | 4
2024 | FOLATE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85371T | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 2.6223 | 0.23417 | 7.78 | 9.512 | 15.63 | 20.73 | 14.77 | 19.3924 | 1.7837 | 5.157 | 818 | 2
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 777467 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 9.7891 | 0.43838 | 4.16 | 4.688 | 8.31 | 9.84 | 7.999 | 9.8766 | 1.1251 | 2.1287 | 105 | 2
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) | 752739 | 12.9523 | 0.70234 | 4.575 | 6.043 | 9.67 | 12.79 | 10.361 | 14.5947 | 2.5147 | 4.6129 | 421 | 3
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) | 775855 | 15.1358 | 1.0053 | 5.01 | 6.89 | 10.9 | 14.92 | 11.324 | 16.1848 | 2.8804 | 6.8053 | 24521 | 80
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III |  | 12.4046 | 0.93291 | 5.01 | 6.702 | 11.47 | 16.01 | 10.906 | 18.5732 | 1.7098 | 12.2065 | 311 | 3
2024 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 9.5404 | 0.53041 | 5.01 | 5.774 | 10.45 | 11.9 | 9.459 | 12.3274 | 2.4935 | 3.1636 | 75 | 4
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 777398 | 3.8201 | 0.36538 | 6.645 | 9.73 | 14.84 | 22.35 | 15.3295 | 23.5666 | 3.4486 | 9.6709 | 3234 | 31
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III (08324131) |  | 15.4974 | 1.2214 | 5.185 | 6.884 | 11.38 | 15.1 | 11.627 | 17.5747 | 2.7381 | 7.3126 | 6531 | 38
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III |  | 11.6024 | 1.2309 | 7.13 | 13.194 | 17.34 | 28.86 | 18.478 | 30.5374 | 5.047 | 12.3957 | 434 | 14
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III |  | 11.7238 | 1.4431 | 10.79 | 17.423 | 24 | 34.53 | 22.312 | 29.36 | 0.57617 | 6.5387 | 26 | 3
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III (08324131) | 775851 | 4.7686 | 0.54073 | 9.68 | 12.236 | 20.02 | 24.11 | 19.413 | 23.7296 | 2.8129 | 10.2042 | 681 | 5
2024 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 9.9728 | 0.67888 | 4.995 | 6.855 | 11.3 | 14.99 | 11.9645 | 17.0975 | 3.2592 | 7.2967 | 14231 | 41
2024 | FOLATE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_1 | 85372T | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 8.0916 | 0.58535 | 6.595 | 7.245 | 13.68 | 14.63 | 12.7455 | 15.8365 | 2.2364 | 4.4384 | 1648 | 3
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III |  | 11.6847 | 0.89005 | 5.83 | 8.058 | 12.7 | 17.41 | 12.871 | 18.2168 | 2.5729 | 7.8925 | 7423 | 46
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 777110 | 13.3041 | 0.81566 | 5.31 | 6.53 | 11.23 | 13.53 | 10.895 | 13.917 | 2.3151 | 4.0903 | 207 | 7
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III |  | 4.4775 | 0.67508 | 8.15 | 13.163 | 20.1 | 34.72 | 22.155 | 41.3985 | 8.5247 | 23.3484 | 193 | 4
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) | 827023 | 4.7197 | 0.31611 | 5.185 | 7.638 | 10.96 | 15.86 | 11.5145 | 15.7328 | 2.9473 | 5.5513 | 1265 | 26
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 777398 | 13.9318 | 0.97549 | 4.75 | 7.027 | 10.76 | 15.79 | 11.571 | 16.9279 | 3.002 | 8.221 | 11280 | 59
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III |  | 4.3508 | 0.30327 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 118 | 2
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III (08324131) |  | 5.1841 | 0.60417 | 7.77 | 10.84 | 17.79 | 22.77 | 18.088 | 25.4235 | 4.4534 | 9.9355 | 7045 | 38
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III |  | 4.4819 | 0.44718 | 6.88 | 9.7 | 15.23 | 23.67 | 15.789 | 25.4172 | 4.0918 | 11.4582 | 11980 | 62
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III (08324131) | 775851 | 5.6072 | 0.66624 | 9.26 | 11.772 | 20.04 | 26.41 | 20.241 | 28.4992 | 4.2802 | 10.7703 | 6648 | 28
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III |  | 11.2124 | 0.92156 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 272 | 3
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 715389 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III |  | 12.0993 | 1.3443 | 8.55 | 12.982 | 19.12 | 26.1 | 18.636 | 24.823 | 2.0003 | 8.1404 | 132 | 3
2024 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 4.8293 | 0.36565 | 5.47 | 7.14 | 12.15 | 15.81 | 12.973 | 16.847 | 3.5656 | 7.6828 | 19486 | 59
2024 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III |  | 9.7109 | 0.67901 | 5.07 | 6.96 | 10.96 | 15.28 | 11.332 | 16.0004 | 2.8039 | 6.2821 | 5803 | 20
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 732724 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III |  | 14.0175 | 1.073 | 6.605 | 8.738 | 14.39 | 17.54 | 16.402 | 19.7163 | 5.4948 | 8.1142 | 40 | 2
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 4.1795 | 0.38986 | 5.97 | 9.359 | 13.86 | 21.33 | 14.903 | 23.1536 | 3.8177 | 10.5161 | 4682 | 60
2024 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 2.8108 | 0.31475 | 6.96 | 9.939 | 18.02 | 23.41 | 18.5825 | 27.2596 | 5.1623 | 15.581 | 146 | 6
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III |  | 4.5369 | 0.41272 | 6.295 | 9.346 | 13.88 | 20.41 | 14.369 | 22.066 | 3.5966 | 9.3741 | 44087 | 146
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 15.0977 | 0.96955 | 4.83 | 6.68 | 10.71 | 14.57 | 11.09 | 15.4784 | 2.8097 | 6.6687 | 40182 | 116
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) | 775855 | 13.2594 | 0.96572 | 5.9 | 7.506 | 13.31 | 18.15 | 14.057 | 19.5714 | 4.112 | 8.0127 | 1614 | 14
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III |  | 4.1727 | 0.37455 | 9.015 | 15.23 | 20.08 | 32.56 | 21 | 34.584 | 5.8899 | 14.1949 | 287 | 4
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III | 726792 | 11.9276 | 0.90679 | 5.88 | 8.056 | 12.51 | 17.02 | 12.635 | 18.7086 | 2.6744 | 7.4337 | 4204 | 38
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III |  | 4.1548 | 0.31783 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 280 | 3
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III |  | 4.4076 | 0.69035 | 11.63 | 16.865 | 27.57 | 35.13 | 31.0295 | 37.9485 | 9.1074 | 18.881 | 127 | 4
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III |  | 3.9044 | 0.39397 | 8.22 | 10.714 | 17.36 | 23.48 | 17.403 | 24.9684 | 3.3705 | 9.0295 | 11521 | 82
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III (08324131) |  | 12.5494 | 0.96233 | 5.345 | 7.357 | 12.72 | 17.45 | 13.5855 | 21.4889 | 4.0188 | 8.8656 | 737 | 14
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 732724 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 777398 | 14.0074 | 1.3527 | 4.41 | 4.97 | 12.18 | 14.34 | 14.44 | 16.9304 | 7.1573 | 8.7176 | 54 | 3
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 732724 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) | 775855 | 14.9128 | 1.0273 | 6.86 | 8.164 | 13.94 | 17.16 | 12.972 | 15.2646 | 1.6472 | 4.7403 | 782 | 2
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 732723 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 4.5781 | 0.38559 | 5.57 | 10.902 | 12.34 | 21.63 | 15.592 | 21.3566 | 3.4026 | 6.0175 | 831 | 2
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III (08324131) |  | 4.0317 | 0.37098 | 6.7 | 9.17 | 14.36 | 21.15 | 14.546 | 22.252 | 3.7648 | 6.8281 | 713 | 14
2024 | FOLATE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FOLATE III |  | 4.9218 | 0.37626 | 5.435 | 7.439 | 11.12 | 17.41 | 10.923 | 19.0014 | 2.2118 | 9.2204 | 973 | 13
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III |  | 13.7695 | 0.89619 | 4.645 | 6.731 | 10.34 | 14.31 | 10.8245 | 15.0563 | 2.7645 | 6.8881 | 30139 | 131
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) | 777398 | 14.9158 | 0.80981 | 3.97 | 5.063 | 8.58 | 17.24 | 9.0505 | 18.4292 | 2.7085 | 9.5349 | 365 | 7
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III | 752739 | 12.2348 | 0.9604 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23 | 2
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) | 752739 | 4.4125 | 0.52076 | 6.895 | 9.188 | 15.8 | 30.62 | 16.184 | 36.0669 | 3.7712 | 19.7157 | 478 | 3
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) | 775855 | 3.9227 | 0.36196 | 6.63 | 9.984 | 15.04 | 23.44 | 16.229 | 25.725 | 4.6529 | 10.9729 | 1652 | 14
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 715389 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III |  | 12.7433 | 1.2296 | 4.49 | 13.496 | 10.73 | 27.8 | 11.149 | 27.1786 | 3.4702 | 8.3464 | 210 | 8
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 715389 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FOLATE III |  | 11.4639 | 0.5661 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 117 | 2
2024 | FOLATE [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FOLATE III | 747253 | 12.4074 | 0.99535 | 4.25 | 9.495 | 9.32 | 19.53 | 9.905 | 21.2045 | 3.0194 | 6.3376 | 76 | 2
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 3 | 84923 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 1087.1889 | 60.8031 | 3.67 | 7.355 | 7.66 | 14.98 | 8.0135 | 14.035 | 1.7051 | 4.1367 | 592 | 4
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 1 | 84941 | Cobas e411 e601 e602 | ROCHE |  | 492.8472 | 32.169 | 4.83 | 6.13 | 10.77 | 16.44 | 11.862 | 20.83 | 4.022 | 7.4485 | 209 | 4
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 1 | 84941 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 504.5049 | 36.3139 | 5.01 | 6.9 | 11.13 | 14.39 | 10.876 | 16.6848 | 2.9472 | 6.2948 | 467 | 9
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 2 | 84932 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 768.8622 | 43.6603 | 4.48 | 6.17 | 9.55 | 14.3 | 10.074 | 15.1062 | 2.0625 | 5.879 | 1567 | 9
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 2 | 84922 | Cobas e801 e402 | ROCHE |  | 842.576 | 53.2343 | 4.09 | 6.274 | 9.78 | 14.98 | 10.217 | 16.7804 | 2.9025 | 7.5324 | 758 | 9
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 1 | 84931 | Cobas e801 e402 | ROCHE |  | 503.3139 | 34.9775 | 5.37 | 7.5 | 11.69 | 15.84 | 12.589 | 17.1364 | 3.0301 | 6.9243 | 1646 | 11
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 2 | 84932 | Cobas e411 e601 e602 | ROCHE |  | 790.5062 | 52.2905 | 4.25 | 5.808 | 9.9 | 14.19 | 10.244 | 15.8306 | 2.3939 | 7.5997 | 798 | 4
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 1 | 84921 | Cobas e411 e601 e602 | ROCHE |  | 484.3764 | 47.809 | 6.21 | 7.318 | 14.61 | 17.21 | 17.033 | 19.0032 | 6.8451 | 10 | 204 | 2
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 2 | 84932 | Cobas e801 e402 | ROCHE |  | 756.5303 | 47.0365 | 4.59 | 6.155 | 10.44 | 13.86 | 10.8145 | 15.7555 | 2.9508 | 6.2648 | 1501 | 10
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 1 | 84931 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 489.8639 | 34.4064 | 4.735 | 6.615 | 10.77 | 15.17 | 11.573 | 17.236 | 3.5503 | 8.296 | 1840 | 11
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 2 | 84942 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 880.7254 | 46.8278 | 4.47 | 6.06 | 9.35 | 12.1 | 9.466 | 13.237 | 2.0681 | 4.0874 | 248 | 7
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 1 | 84921 | Cobas e801 e402 | ROCHE |  | 505.6035 | 35.9186 | 4.74 | 6.73 | 10.31 | 15.76 | 10.521 | 18.0616 | 2.6144 | 6.9454 | 764 | 9
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 2 | 84942 | Cobas e411 e601 e602 | ROCHE |  | 896.3838 | 46.7793 | 4 | 5.616 | 8.25 | 11.58 | 8.297 | 10.9946 | 1.4589 | 3.6959 | 643 | 3
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 1 | 84931 | Cobas e411 e601 e602 | ROCHE |  | 480.4963 | 34.5168 | 5.2 | 6.52 | 11.24 | 14.82 | 11.655 | 16.748 | 2.9152 | 7.9846 | 1365 | 6
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 3 | 84933 | Cobas e411 e601 e602 | ROCHE |  | 1040.6503 | 71.8132 | 4.355 | 7.058 | 10.73 | 17.78 | 11.6005 | 20.6941 | 3.6606 | 11.9898 | 891 | 4
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 3 | 84933 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 1014.3158 | 63.283 | 4.43 | 6.592 | 9.9 | 15.77 | 10.164 | 16.2596 | 2.3946 | 7.4493 | 722 | 6
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 2 | 84922 | Cobas e411 e601 e602 | ROCHE |  | 900.8866 | 56.1008 | 5.085 | 5.945 | 15 | 17.96 | 18.888 | 21.0305 | 10.0256 | 13.4074 | 167 | 2
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 3 | 84933 | Cobas e801 e402 | ROCHE |  | 1003.2394 | 66.4825 | 5.21 | 7.686 | 11.48 | 17.4 | 12.223 | 17.8276 | 2.5558 | 6.165 | 897 | 5
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 3 | 84943 | Cobas e411 e601 e602 | ROCHE |  | 1179.3551 | 71.788 | 4.095 | 6.131 | 8.54 | 12.19 | 8.559 | 11.8381 | 1.8301 | 3.567 | 354 | 3
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 3 | 84943 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 1161.8002 | 51.0626 | 3.505 | 4.621 | 7.8 | 10.02 | 7.567 | 11.6559 | 1.6803 | 4.6327 | 294 | 6
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 1 | 84921 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 497.0225 | 37.83 | 5.02 | 9.774 | 11.29 | 20.09 | 11.6635 | 22.8919 | 3.7964 | 9.7385 | 959 | 6
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 2 | 84922 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE III (08324174) |  | 841.4697 | 53.5889 | 4.425 | 6.217 | 9.42 | 13.5 | 9.886 | 15.4808 | 2.9524 | 8.0179 | 881 | 6
2024 | FOLATE ERYTHROCYTE [B] | Biorad WB Lypho 3 | 84923 | Cobas e801 e402 | ROCHE |  | 1093.1198 | 67.9665 | 4.23 | 6.64 | 9.22 | 14.89 | 9.618 | 16.525 | 2.0263 | 6.8688 | 592 | 7
2024 | FOLATE old [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE |  | 3.7328 | 0.44763 | 7.57 | 13.212 | 17.57 | 26.17 | 18.662 | 25.946 | 4.9719 | 10.9665 | 1373 | 2
2024 | FOLATE old [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FOLATE |  | 11.1158 | 0.95652 | 5.02 | 9.59 | 11.38 | 19.07 | 12.151 | 19.3586 | 3.3304 | 7.938 | 1367 | 2
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 764179 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) |  | 98.2245 | 3.9083 | 2.43 | 3.97 | 5.92 | 9.29 | 6.302 | 11.044 | 1.4657 | 4.9852 | 901 | 8
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 764179 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) |  | 98.8471 | 2.7814 | 1.88 | 2.971 | 4.34 | 6.19 | 4.927 | 6.1218 | 1.325 | 2.6188 | 1936 | 8
2024 | FREE BHCG [S] | PBQ MSN21 | S08 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 60.2146 | 2.1179 | 2.65 | 3.27 | 5.62 | 7.12 | 5.7435 | 7.1365 | 1.4066 | 3.1413 | 300 | 5
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 764177 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) |  | 13.508 | 0.5083 | 2.6 | 4.217 | 6.26 | 10.17 | 6.8735 | 10.2812 | 1.5111 | 5.1364 | 871 | 8
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 764177 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 13.4989 | 0.42273 | 1.4 | 3.822 | 7.91 | 8.42 | 8.149 | 9.4408 | 2.0103 | 5.3644 | 44 | 3
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) |  | 49.9127 | 2.0447 | 2.505 | 3.952 | 5.8 | 9.38 | 6.406 | 10.1634 | 2.0196 | 4.775 | 782 | 13
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) |  | 99.774 | 3.8597 | 2.4 | 4.363 | 5.8 | 9.15 | 6.0545 | 9.2105 | 1.6328 | 3.4705 | 809 | 5
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 715420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) |  | 14.6042 | 0.38077 | 1.865 | 3.351 | 4.25 | 6.98 | 4.3125 | 8.0813 | 0.84859 | 3.107 | 3093 | 7
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 764177 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 13.0503 | 0.63423 | 3.27 | 5.22 | 7.14 | 10.35 | 7.045 | 10.51 | 1.1848 | 3.5893 | 1210 | 4
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 764178 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 49.334 | 1.7582 | 3.01 | 5.028 | 8.69 | 10.37 | 9.405 | 10.675 | 1.9264 | 5.2353 | 45 | 3
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 715422 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) |  | 95.1198 | 2.5925 | 1.91 | 3.26 | 4.2 | 7.56 | 4.387 | 7.7146 | 1.2419 | 3.1532 | 3056 | 7
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 715422 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) |  | 95.6601 | 3.9438 | 2.445 | 4.015 | 5.79 | 9.63 | 6.7 | 10.3526 | 2.0906 | 5.356 | 1710 | 17
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 715420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 14.4902 | 0.38052 | 1.76 | 3.574 | 4.36 | 8.96 | 3.991 | 9.8068 | 0.43133 | 4.5602 | 497 | 4
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 715422 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 94.3021 | 2.0242 | 1.645 | 2.817 | 3.89 | 6.42 | 4.0195 | 7.2029 | 1.0191 | 4.0239 | 494 | 4
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) |  | 100.3268 | 4.5846 | 2.88 | 4.98 | 6.57 | 11.1 | 6.906 | 13.142 | 2.5387 | 5.4921 | 771 | 12
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 764179 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 97.3959 | 4.1098 | 3.12 | 7.014 | 9.1 | 14.78 | 10.791 | 13.5418 | 3.7503 | 5.2713 | 44 | 3
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 715421 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 47.4093 | 1.1 | 1.9 | 5.466 | 4.26 | 10.93 | 4.208 | 9.601 | 0.76933 | 4.1314 | 500 | 4
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 14.9462 | 0.29662 | 1.68 | 2.144 | 4.67 | 5.67 | 4.935 | 6.032 | 1.4847 | 3.8273 | 146 | 3
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 715421 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 47.7198 | 2.2253 | 2.345 | 3.22 | 5.39 | 9.13 | 5.6435 | 10.4215 | 1.4277 | 5.5963 | 850 | 5
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) |  | 15.0862 | 0.61799 | 2.3 | 4.958 | 5.3 | 10.36 | 5.514 | 11.008 | 1.8153 | 5.127 | 753 | 13
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) |  | 15.032 | 0.49387 | 2.6 | 3.866 | 5.62 | 7.75 | 5.381 | 7.6308 | 0.80619 | 1.5435 | 815 | 5
2024 | FREE BHCG [S] | PBQ MSN21 | S07 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 179.9054 | 6.9845 | 2.525 | 3.541 | 5.85 | 9.64 | 6.0725 | 11.3546 | 1.5799 | 5.9709 | 185 | 5
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 764178 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) |  | 49.8134 | 1.4043 | 1.94 | 2.877 | 4.26 | 6.13 | 4.377 | 6.7773 | 1.1587 | 2.4899 | 1885 | 8
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 715420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 14.3915 | 0.64064 | 2.37 | 3.519 | 5.65 | 9.08 | 5.6985 | 10.6967 | 1.746 | 5.3223 | 839 | 6
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 715422 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 95.2079 | 4.9735 | 2.74 | 4.498 | 6.24 | 12.92 | 6.471 | 14.0932 | 1.7384 | 5.1972 | 908 | 6
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 764178 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) |  | 49.9103 | 1.8706 | 2.435 | 3.906 | 6.01 | 8.54 | 6.4125 | 9.7986 | 1.3367 | 3.2487 | 916 | 8
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 96.6007 | 4.6668 | 3.18 | 7.722 | 7.56 | 26.25 | 9.0405 | 24.737 | 3.427 | 6.9875 | 678 | 6
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 48.9503 | 0.97863 | 1.56 | 2.814 | 3.52 | 6.83 | 4.006 | 7.2878 | 1.3507 | 3.2546 | 155 | 4
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 764177 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) |  | 13.6447 | 0.34719 | 1.95 | 3.087 | 3.99 | 6.17 | 4.077 | 6.003 | 0.92749 | 2.0832 | 1930 | 8
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 98.4266 | 2.5005 | 2.11 | 4.406 | 4.74 | 9.11 | 5.053 | 8.7836 | 1.4225 | 2.3281 | 168 | 4
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 715421 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) |  | 47.777 | 1.3446 | 1.88 | 3.042 | 4.24 | 7.04 | 4.214 | 8.0438 | 1.1878 | 3.7492 | 2929 | 7
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 764179 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 95.6473 | 4.8537 | 3.89 | 4.86 | 8.22 | 10.62 | 7.556 | 11.401 | 1.2204 | 3.7518 | 1282 | 4
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 715420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) |  | 14.5508 | 0.55423 | 2.475 | 4.365 | 5.44 | 9.69 | 5.639 | 9.6448 | 1.7356 | 4.129 | 1689 | 17
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 715421 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG (08860319) |  | 48.1018 | 1.7811 | 2.145 | 3.975 | 5.41 | 9.1 | 6.014 | 9.7476 | 1.825 | 4.7649 | 1700 | 17
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 764178 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 48.6043 | 2.3568 | 3.865 | 4.847 | 8.34 | 10.31 | 7.748 | 11.3856 | 1.1684 | 3.2435 | 1270 | 4
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 14.5525 | 0.6496 | 2.67 | 4.755 | 6.69 | 12.13 | 7.4425 | 13.631 | 2.3362 | 6.1502 | 652 | 6
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE ΒHCG |  | 47.9784 | 2.1529 | 3.02 | 7.14 | 6.95 | 16.57 | 7.24 | 17.942 | 2.1761 | 6.6861 | 668 | 6
2024 | FREE BHCG [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE ΒHCG (08860297) |  | 49.5105 | 1.9117 | 2.58 | 4.199 | 5.61 | 9.12 | 5.9235 | 9.6099 | 1.6863 | 3.295 | 813 | 5
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | NBT [S,P] |  | 463.6087 | 12.6846 | 1.8 | 2.664 | 4.19 | 6.01 | 4.878 | 6.5572 | 1.9074 | 2.1515 | 92 | 2
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 778152 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] |  | 291.6232 | 7.795 | 1.98 | 3.1 | 4.16 | 7.24 | 4.16 | 7.501 | 1.1759 | 2.615 | 1019 | 12
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | NBT [S,P] |  | 288.007 | 6.4271 | 0.885 | 1.871 | 2.17 | 5.29 | 2.464 | 5.2842 | 0.58647 | 2.3808 | 1282 | 5
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 547725 | Cobas c701/ c702 | NBT [S,P] |  | 280.1443 | 13.1188 | 3.56 | 4.44 | 8.73 | 9.76 | 7.505 | 10.9914 | 1.2899 | 5.862 | 305 | 2
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] |  | 334.8951 | 6.3003 | 1.695 | 1.971 | 3.44 | 3.98 | 3.0075 | 3.3535 | 0.20324 | 0.31634 | 122 | 2
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 619372 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] |  | 545.29 | 20.7269 | 2.21 | 3.93 | 5.68 | 8.05 | 5.975 | 9.1746 | 2.4828 | 5.1771 | 369 | 8
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] |  | 270.131 | 8.7223 | 2.08 | 3.156 | 4.31 | 6.82 | 4.43 | 6.9696 | 1.1283 | 2.3667 | 287 | 3
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] |  | 205.7348 | 4.8202 | 2.075 | 3.166 | 4.28 | 6.74 | 4.396 | 7.335 | 0.59129 | 1.5786 | 411 | 3
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 547729 | Cobas c701/ c702 | NBT [S,P] |  | 538.1136 | 30.63 | 4.24 | 5.469 | 10.89 | 12.09 | 9.681 | 12.6712 | 2.8678 | 9.4888 | 308 | 2
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 705321 | Cobas c701/ c702 | NBT [S,P] |  | 277.8623 | 12.0857 | 3.48 | 4.52 | 8.01 | 9.89 | 7.985 | 11.1242 | 1.8786 | 7.0058 | 1818 | 5
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 547725 | Cobas c703 c503 c303 | NBT [S,P] |  | 275.5524 | 5.0038 | 1.31 | 1.804 | 3.24 | 3.7 | 2.968 | 4.2737 | 0.46184 | 2.1845 | 143 | 2
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 778155 | Cobas c703 c503 c303 | NBT [S,P] |  | 504.9046 | 12.6781 | 1.37 | 2.405 | 3.2 | 5.48 | 3.4905 | 6.3039 | 0.95601 | 2.6509 | 650 | 9
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 778155 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] |  | 512.7427 | 15.9153 | 1.88 | 3.015 | 4.29 | 7.6 | 4.5455 | 8.3386 | 1.2334 | 3.2328 | 1197 | 15
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 778152 | Cobas c701/ c702 | NBT [S,P] |  | 297.5097 | 11.9562 | 4.28 | 4.408 | 8.64 | 8.95 | 8.368 | 9.0312 | 1.717 | 1.8312 | 402 | 2
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | NBT [S,P] |  | 256.977 | 6.842 | 2.1 | 2.428 | 4.94 | 5.19 | 5.666 | 5.7724 | 1.6423 | 2.0803 | 87 | 2
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 547729 | Cobas c703 c503 c303 | NBT [S,P] |  | 519.2383 | 14.1223 | 1.815 | 3.534 | 4.61 | 7.09 | 5.132 | 7.0717 | 1.1253 | 2.7613 | 214 | 3
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 705321 | Cobas c703 c503 c303 | NBT [S,P] |  | 272.609 | 9.3421 | 2.02 | 3.744 | 4.95 | 8.35 | 5.399 | 8.6194 | 1.7087 | 4.1592 | 2366 | 12
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | NBT [S,P] |  | 212.5014 | 4.2537 | 1.12 | 1.729 | 3.13 | 5.25 | 3.291 | 5.8933 | 0.98776 | 2.4138 | 1406 | 5
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 619372 | Cobas c703 c503 c303 | NBT [S,P] |  | 521.2857 | 16.8651 | 1.58 | 3.52 | 3.74 | 10.48 | 4.076 | 10.5075 | 1.7159 | 6.527 | 161 | 4
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | NBT [S,P] |  | 512.9559 | 22.7147 | 0.95 | 1.99 | 3.09 | 11.19 | 3.2615 | 10.342 | 1.1632 | 6.0881 | 680 | 4
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 778155 | Cobas c701/ c702 | NBT [S,P] |  | 508.4631 | 24.5001 | 3.98 | 4.552 | 8.37 | 9.5 | 8.039 | 10.5922 | 1.8939 | 5.0607 | 762 | 3
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 619373 | Cobas c703 c503 c303 | NBT [S,P] |  | 279.6505 | 9.8604 | 1.895 | 4.231 | 6.17 | 8.75 | 6.2285 | 8.3752 | 1.1022 | 5.8952 | 309 | 5
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 705329 | Cobas c701/ c702 | NBT [S,P] |  | 525.4609 | 26.9021 | 3.735 | 5.305 | 8.39 | 12.76 | 8.582 | 13.4554 | 2.2544 | 7.8392 | 1551 | 5
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 778152 | Cobas c703 c503 c303 | NBT [S,P] |  | 302.1195 | 8.5004 | 1.35 | 1.755 | 3.52 | 5.82 | 4.118 | 6.96 | 2.09 | 3.9299 | 226 | 8
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] |  | 475.132 | 23.872 | 2.21 | 4.182 | 5.53 | 9.24 | 6.338 | 9.5625 | 1.5729 | 4.5101 | 250 | 2
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 705329 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] |  | 520.7945 | 15.5184 | 2.05 | 3.33 | 4.62 | 7.37 | 4.853 | 7.6042 | 1.2271 | 3.0465 | 5930 | 26
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 705321 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] |  | 267.7743 | 8.5475 | 2.19 | 3.38 | 4.8 | 7.44 | 4.987 | 8.239 | 1.4945 | 3.1888 | 5996 | 24
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precipath Fructosamine | 705329 | Cobas c703 c503 c303 | NBT [S,P] |  | 505.8108 | 17.6029 | 1.95 | 4.306 | 4.81 | 8.97 | 5.1755 | 9.2958 | 1.5193 | 3.9644 | 2003 | 10
2024 | FRUCTOSAMINE [S] | Precinorm Fructosamine | 619373 | Cobas c501 c502 | NBT [S,P] |  | 279.5401 | 9.3374 | 2.11 | 3.546 | 5.64 | 7.64 | 5.924 | 7.9504 | 1.3989 | 3.759 | 387 | 7
2024 | FSH [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) |  | 22.5304 | 0.78286 | 1.85 | 3.44 | 4.62 | 8.01 | 5.033 | 8.7416 | 1.6548 | 3.9611 | 17755 | 52
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH |  | 48.8178 | 2.4594 | 2.94 | 6.324 | 12.33 | 12.96 | 13.434 | 13.806 | 6.3974 | 10.2084 | 27 | 4
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH |  | 45.3971 | 1.1532 | 0.93 | 1.961 | 3.98 | 5.03 | 4.2945 | 5.1894 | 1.4377 | 3.5856 | 68 | 3
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH |  | 48.0716 | 2.4725 | 3.65 | 6.2 | 7.35 | 12.37 | 6.827 | 11.8492 | 1.2746 | 4.2946 | 585 | 3
2024 | FSH [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) |  | 15.5153 | 0.44036 | 2.005 | 3.008 | 4.13 | 6.9 | 4.451 | 7.4703 | 1.1962 | 3.2641 | 830 | 13
2024 | FSH [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 40433 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) |  | 39.6631 | 0.65671 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 84 | 2
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH |  | 24.32 | 0.8766 | 3.08 | 5.338 | 6.36 | 12.28 | 5.853 | 14.0159 | 1.4038 | 5.5865 | 32 | 4
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH (08932352) |  | 23.437 | 0.89728 | 2.465 | 4.374 | 5.65 | 9.92 | 5.866 | 9.9165 | 1.4321 | 3.7599 | 10011 | 65
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH (08932352) |  | 48.489 | 1.9181 | 2.485 | 4.717 | 5.7 | 10.48 | 5.9485 | 10.915 | 1.4658 | 4.086 | 10190 | 65
2024 | FSH [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85373T | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) |  | 39.3751 | 1.1506 | 1.525 | 2.227 | 3.82 | 4.71 | 4.33 | 5.4707 | 1.5336 | 2.4558 | 1255 | 2
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH (08932352) |  | 24.1781 | 1.0953 | 2.055 | 3.99 | 5.78 | 12.24 | 6.367 | 14.4748 | 2.469 | 6.9832 | 1821 | 24
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH |  | 49.0055 | 1.9227 | 2.21 | 4.418 | 4.81 | 9.37 | 5.331 | 10.2654 | 1.4659 | 3.0891 | 145 | 4
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH |  | 46.6111 | 1.8729 | 2.35 | 4.942 | 5.31 | 10.57 | 5.425 | 10.1386 | 1.3092 | 3.9157 | 4376 | 14
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) |  | 48.8894 | 1.8145 | 2.3 | 3.979 | 5.43 | 9.07 | 5.709 | 9.6138 | 1.5195 | 4.1253 | 33725 | 187
2024 | FSH [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) |  | 41.676 | 1.1294 | 1.83 | 2.707 | 3.97 | 5.96 | 4.224 | 6.3786 | 1.0151 | 1.431 | 1156 | 3
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH |  | 47.3754 | 1.991 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 111 | 2
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH |  | 50.1616 | 3.2057 | 2.72 | 4.892 | 7.29 | 14.75 | 8.223 | 16.6416 | 2.6324 | 10.3396 | 738 | 13
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH (08932352) |  | 50.49 | 2.2947 | 2.45 | 5.187 | 6.3 | 12.23 | 6.952 | 13.6747 | 2.3649 | 6.6842 | 2929 | 30
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH |  | 23.174 | 1.0469 | 2.55 | 4.262 | 6.72 | 9.37 | 7.0065 | 9.5185 | 1.9297 | 5.6644 | 2365 | 21
2024 | FSH [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) |  | 38.5019 | 1.0789 | 1.67 | 2.328 | 4.27 | 6.09 | 4.355 | 6.9847 | 1.7977 | 3.9882 | 537 | 8
2024 | FSH [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) |  | 5.4075 | 0.14341 | 1.74 | 2.89 | 4.17 | 6.88 | 4.096 | 7.5686 | 1.2561 | 3.9888 | 822 | 13
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) |  | 45.7275 | 1.7323 | 1.74 | 3.8 | 3.85 | 8.03 | 4.424 | 8.6294 | 1.4796 | 3.8617 | 683 | 6
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH |  | 46.2879 | 2.2614 | 2.75 | 4.922 | 8.98 | 11.97 | 9.9545 | 13.0666 | 4.0815 | 7.6394 | 163 | 4
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH (08932352) |  | 23.8013 | 1.0222 | 2.28 | 4.65 | 5.99 | 11.51 | 6.577 | 12.435 | 2.2842 | 6.5556 | 2905 | 30
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH |  | 22.5188 | 0.89998 | 2.44 | 4.371 | 5.79 | 10.56 | 5.902 | 11.0096 | 1.6095 | 4.6223 | 4406 | 15
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH |  | 22.7764 | 0.8183 | 2.03 | 3.9 | 5.1 | 8.07 | 5.407 | 8.0212 | 1.5708 | 3.619 | 3129 | 8
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH |  | 46.0886 | 1.7244 | 2.19 | 2.946 | 5.41 | 8.48 | 6.562 | 9.6442 | 3.0769 | 4.3569 | 105 | 2
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH (08932352) |  | 24.5126 | 0.91624 | 3.625 | 3.821 | 7.46 | 7.75 | 7.099 | 7.451 | 1.1101 | 1.7868 | 50 | 2
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH |  | 24.5786 | 0.97887 | 2.505 | 5.264 | 6.83 | 11.66 | 6.7645 | 12.7376 | 2.5647 | 5.6116 | 470 | 15
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH |  | 23.7928 | 1.4338 | 2.53 | 4.58 | 6.9 | 14.2 | 7.607 | 15.28 | 2.8402 | 10.8135 | 760 | 13
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH |  | 48.507 | 2.5693 | 2 | 5.61 | 6.68 | 11.6 | 7.076 | 11.473 | 2.4534 | 5.3146 | 86 | 5
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH |  | 47.808 | 2.3858 | 2.365 | 4.34 | 6.89 | 10.73 | 7.3345 | 11.0196 | 2.3634 | 7.5847 | 2358 | 22
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH |  | 23.1755 | 0.59053 | 1.56 | 2.31 | 3.71 | 5.7 | 4.31 | 6.844 | 1.7266 | 3.4729 | 106 | 2
2024 | FSH [S] | Lyphocheck Immuno Plus | 40431 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) |  | 7.5613 | 0.22773 | 2.29 | 7.29 | 5.13 | 17.12 | 6.0085 | 18.28 | 2.3039 | 6.2464 | 135 | 5
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH |  | 23.5759 | 1.5655 | 2.895 | 3.624 | 7.31 | 15 | 7.7175 | 16.9818 | 2.4761 | 11.448 | 157 | 4
2024 | FSH [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) |  | 5.3977 | 0.19429 | 2 | 3.728 | 4.94 | 8.11 | 5.3795 | 8.7189 | 1.5772 | 4.1836 | 22676 | 56
2024 | FSH [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 040442 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) |  | 21.3201 | 0.561 | 2.01 | 3.006 | 4.28 | 6.06 | 3.625 | 5.9686 | 0.43851 | 2.0923 | 239 | 2
2024 | FSH [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40432 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) |  | 20.574 | 0.56739 | 2.08 | 2.544 | 4.48 | 5.04 | 4.572 | 4.6624 | 1.2394 | 2.2313 | 131 | 3
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH |  | 51.2003 | 2.7001 | 3.365 | 5.988 | 6.98 | 13.92 | 6.6555 | 15.9484 | 2.1259 | 7.9366 | 480 | 14
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH (08932352) |  | 50.9313 | 2.3921 | 2.04 | 3.872 | 5.97 | 11.11 | 6.8235 | 12.764 | 3.0739 | 7.4259 | 1823 | 25
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH |  | 48.1655 | 2.41 | 2.62 | 5.212 | 6.67 | 13.09 | 7.159 | 14.8908 | 2.8821 | 8.6995 | 1597 | 12
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) |  | 23.5395 | 0.80443 | 1.75 | 5.35 | 4.07 | 11.88 | 4.551 | 12.9186 | 1.708 | 3.6404 | 671 | 6
2024 | FSH [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) |  | 8.3752 | 0.23631 | 2.02 | 3.052 | 4.2 | 6.25 | 3.909 | 5.6976 | 0.77572 | 1.5163 | 1096 | 4
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) |  | 23.3516 | 0.82355 | 2.22 | 3.75 | 5.2 | 8.74 | 5.428 | 9.3718 | 1.4226 | 4.1512 | 33860 | 189
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) |  | 23.5173 | 1.2722 | 2.28 | 4.42 | 5.15 | 9.8 | 5.225 | 9.915 | 1.0818 | 3.9619 | 496 | 8
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH |  | 23.3348 | 0.53187 | 0.785 | 1.454 | 3.31 | 4.85 | 3.4005 | 5.1046 | 1.9375 | 3.926 | 69 | 3
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH |  | 23.3416 | 0.82743 | 2.105 | 3.407 | 4.28 | 10.31 | 4.334 | 10.7554 | 1.1104 | 6.6212 | 184 | 4
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH (08932352) |  | 52.0567 | 1.9736 | 3.69 | 7.89 | 7.32 | 15.81 | 6.131 | 13.4414 | 0.03959 | 0.41966 | 54 | 3
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH |  | 23.8686 | 1.0372 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 111 | 2
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FSH |  | 24.5284 | 1.6799 | 2.47 | 13.306 | 6.62 | 29.96 | 7.239 | 27.905 | 3.8626 | 9.1127 | 83 | 5
2024 | FSH [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_1 | 85372T | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) |  | 15.9891 | 0.46259 | 1.64 | 2.118 | 3.72 | 5.11 | 4.2215 | 6.0498 | 1.5331 | 2.6484 | 1352 | 2
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH (08932352) |  | 23.3094 | 0.67457 | 1.565 | 2.339 | 3.57 | 4.72 | 3.8805 | 4.3996 | 0.73332 | 1.7237 | 173 | 2
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH (08932352) |  | 44.3756 | 1.5286 | 3.83 | 4.647 | 8.14 | 9.94 | 7.951 | 10.117 | 1.4472 | 2.5843 | 169 | 2
2024 | FSH [S] | Lyphocheck Immuno Plus 1 | 040441 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) |  | 7.1084 | 0.18918 | 1.64 | 3.406 | 3.76 | 6.96 | 4.0545 | 7.5082 | 1.3781 | 2.1533 | 225 | 2
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) |  | 44.6784 | 1.2796 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37 | 2
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) |  | 47.3389 | 2.7374 | 2.85 | 5.401 | 6.04 | 11.17 | 5.862 | 11.527 | 1.3915 | 3.8952 | 499 | 7
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) |  | 47.4064 | 1.7893 | 2.21 | 3.95 | 5.35 | 9.3 | 5.731 | 10.0734 | 1.833 | 4.664 | 79133 | 212
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH |  | 43.0299 | 1.5887 | 1.485 | 4.689 | 3.66 | 13.4 | 4.021 | 13.8076 | 1.5248 | 8.2766 | 183 | 3
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH (08932352) |  | 46.3173 | 1.8314 | 2.4 | 4.011 | 5.78 | 9.23 | 6.1925 | 9.9955 | 1.7504 | 4.6772 | 25742 | 64
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FSH (08932352) |  | 22.3901 | 0.84959 | 2.37 | 4.064 | 5.47 | 9.12 | 5.877 | 9.5694 | 1.6861 | 4.1934 | 25815 | 64
2024 | FSH [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS FSH (08932387) |  | 42.7797 | 1.4379 | 1.92 | 3.36 | 4.73 | 7.87 | 5.122 | 8.34 | 1.4196 | 4.2803 | 14127 | 35
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH |  | 23.1968 | 0.99966 | 2.27 | 3.824 | 5.66 | 11.13 | 6.483 | 12.0292 | 2.1948 | 6.7608 | 1609 | 12
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH |  | 23.9458 | 1.2098 | 3.34 | 5.35 | 6.98 | 11.01 | 7.088 | 11.0666 | 1.4185 | 4.5435 | 589 | 3
2024 | FSH [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 040443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) |  | 41.1827 | 1.2601 | 1.66 | 3.886 | 4.23 | 7.86 | 4.022 | 8.2816 | 0.73481 | 2.3344 | 248 | 2
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) |  | 23.0395 | 0.73615 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 38 | 3
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH (08932387) |  | 22.6636 | 0.82401 | 2.14 | 3.76 | 5.21 | 8.75 | 5.5785 | 9.537 | 1.7525 | 4.4707 | 79584 | 209
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH |  | 47.5228 | 1.7337 | 2.26 | 3.81 | 5.45 | 8.09 | 5.8015 | 8.322 | 1.5388 | 3.6496 | 3109 | 8
2024 | FSH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FSH |  | 23.0944 | 1.5963 | 1.99 | 7.122 | 5.68 | 14.59 | 6.884 | 16.9892 | 3.545 | 6.8354 | 143 | 4
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 5.8168 | 0.2389 | 3.065 | 4.62 | 6.75 | 10.29 | 6.949 | 10.964 | 1.7505 | 4.2788 | 14785 | 124
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 753205 | 5.7878 | 0.23664 | 4.225 | 4.585 | 8.5 | 9.52 | 7.2595 | 9.2955 | 0.75132 | 1.7195 | 36 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 5.9513 | 0.26192 | 3.45 | 7.266 | 6.97 | 17.67 | 5.909 | 21.737 | 0.20598 | 9.7426 | 21 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III | 744598 | 6.1429 | 0.31617 | 2.585 | 3.826 | 7.76 | 12.5 | 8.401 | 13.9114 | 3.6721 | 8.2187 | 191 | 6
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III |  | 6.0378 | 0.28168 | 2.99 | 5.054 | 7.02 | 10.7 | 7.69 | 11.25 | 2.2866 | 5.0862 | 2371 | 3
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 21.405 | 0.702 | 2.21 | 3.323 | 5.02 | 7.42 | 5.319 | 8.056 | 1.5221 | 3.7659 | 53037 | 277
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III | 744598 | 6.2598 | 0.23823 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 23.1406 | 0.89353 | 2.29 | 3.596 | 5.38 | 8.22 | 6.123 | 9.5776 | 2.1089 | 4.8928 | 1382 | 12
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III |  | 5.8704 | 0.14247 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 46 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 6.0363 | 0.25874 | 3.205 | 5.434 | 6.75 | 11.15 | 7.258 | 9.5899 | 1.8174 | 3.2203 | 576 | 3
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 21.5789 | 0.89728 | 3.26 | 4.66 | 7.24 | 9.39 | 7.0015 | 8.2323 | 1.6101 | 2.6921 | 54 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 25.5861 | 0.82039 | 2.375 | 4.396 | 5.08 | 9.07 | 5.133 | 8.3104 | 1.3477 | 2.5657 | 560 | 3
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III |  | 5.6098 | 0.29214 | 3.805 | 4.696 | 8.89 | 10.09 | 9.6135 | 11.5121 | 2.9476 | 4.7247 | 166 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III |  | 6.0352 | 0.25094 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45 | 3
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III |  | 23.2612 | 0.88363 | 2.275 | 3.13 | 5.42 | 7.99 | 5.8515 | 8.636 | 1.7624 | 4.4245 | 5079 | 19
2024 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 3.73 | 0.21211 | 3.77 | 5.818 | 7.94 | 14.56 | 7.932 | 16.2593 | 2.0561 | 6.6537 | 1284 | 17
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III |  | 5.9188 | 0.31986 | 2.58 | 5.636 | 9.05 | 11.46 | 9.595 | 12.053 | 2.287 | 6.166 | 102 | 4
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III |  | 5.8087 | 0.2507 | 2.43 | 4.698 | 6.24 | 10.41 | 7.042 | 11.378 | 2.1069 | 5.6526 | 3786 | 21
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 6.3269 | 0.29493 | 2.16 | 4.08 | 5.23 | 9.46 | 5.8695 | 11.3233 | 2.0374 | 5.889 | 1393 | 12
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III |  | 22.7935 | 0.56559 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 47 | 3
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 24.595 | 1.2311 | 2.93 | 4.158 | 6.98 | 11.92 | 7.374 | 12.0264 | 1.4272 | 8.1608 | 105 | 4
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III |  | 20.7146 | 0.67157 | 1.56 | 2.052 | 4.65 | 6.82 | 5.119 | 7.7138 | 2.7058 | 5.1942 | 145 | 3
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III |  | 5.7187 | 0.23266 | 2.24 | 3.234 | 4.68 | 11.31 | 5.425 | 12.9952 | 1.984 | 7.7165 | 140 | 3
2024 | FT3 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85373T | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 22.366 | 0.64854 | 2.03 | 2.785 | 4.32 | 6.21 | 4.718 | 7.2665 | 1.0296 | 3.5531 | 1442 | 3
2024 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS FT3 III |  | 7.5423 | 0.31746 | 2.46 | 3.792 | 6.17 | 7.96 | 6.592 | 9.0525 | 1.6328 | 4.5958 | 380 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 5.7603 | 0.27325 | 3 | 5.41 | 7.47 | 11.56 | 8.235 | 11.8273 | 2.3376 | 5.6106 | 1156 | 29
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 753205 | 21.8829 | 0.74701 | 1.94 | 3.72 | 6.89 | 8.93 | 7.397 | 9.4628 | 2.638 | 5.9809 | 33 | 2
2024 | FT3 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 20.3913 | 0.51694 | 2.15 | 2.473 | 4.69 | 4.97 | 4.4185 | 5.12 | 0.45268 | 2.1038 | 615 | 2
2024 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 7.3939 | 0.28971 | 2.28 | 3.9 | 5.65 | 9.56 | 5.906 | 10.126 | 1.594 | 4.1526 | 1212 | 17
2024 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 15.0219 | 0.40388 | 1.815 | 2.667 | 4.48 | 5.49 | 4.8455 | 5.3788 | 1.1773 | 2.4454 | 100 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 5.8108 | 0.2247 | 2.495 | 3.879 | 5.83 | 8.63 | 6.2585 | 9.2019 | 1.7729 | 4.2613 | 30483 | 154
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III |  | 21.3998 | 0.71762 | 2.13 | 3.82 | 4.96 | 8.22 | 5.491 | 9.333 | 1.7536 | 4.0353 | 4737 | 29
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III |  | 22.267 | 0.74077 | 2.34 | 3.788 | 5.57 | 8.36 | 5.723 | 9.12 | 1.4045 | 3.3951 | 2296 | 3
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 6.1395 | 0.27488 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 314 | 3
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 23.4774 | 1.0867 | 1.49 | 2.922 | 5.87 | 6.55 | 5.9 | 6.6424 | 3.554 | 4.1991 | 22 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III |  | 22.6633 | 0.66751 | 2.16 | 3.127 | 4.59 | 6.72 | 4.7845 | 6.9594 | 1.0557 | 2.6526 | 6117 | 16
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III |  | 5.7623 | 0.24829 | 2.93 | 5.038 | 7.84 | 11.82 | 7.454 | 12.3904 | 1.5813 | 6.786 | 917 | 13
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 5.8607 | 0.23727 | 2.95 | 4.368 | 6.51 | 9.67 | 6.792 | 10.3512 | 1.6664 | 4.1555 | 35292 | 109
2024 | FT3 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_1 | 85372T | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 11.0962 | 0.4031 | 2.415 | 3.035 | 5.65 | 6.82 | 5.7135 | 7.92 | 1.3007 | 3.7481 | 1565 | 3
2024 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 7.4611 | 0.27055 | 2.5 | 3.615 | 5.62 | 8.32 | 5.7765 | 9.0515 | 1.462 | 3.9066 | 25763 | 64
2024 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 13.9052 | 0.43034 | 2.175 | 3.123 | 4.84 | 7 | 5.0365 | 7.4579 | 1.2291 | 3.13 | 18842 | 43
2024 | FT3 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85361T | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 4.6571 | 0.2214 | 3.48 | 5.539 | 8.25 | 13.3 | 9.033 | 15.6544 | 3.623 | 6.503 | 310 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 5.9582 | 0.28903 | 3.54 | 4.986 | 7.23 | 11.11 | 8.177 | 12.5474 | 2.1745 | 4.3658 | 105 | 4
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 5.9432 | 0.32168 | 2.11 | 4.37 | 6.99 | 12.66 | 7.537 | 12.882 | 3.6646 | 8.5252 | 373 | 10
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 686656 | 5.8294 | 0.33603 | 3.16 | 6.408 | 7.49 | 13.58 | 8.5745 | 13.0568 | 2.2806 | 4.9536 | 89 | 5
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 737314 | 5.8251 | 0.23251 | 2.59 | 3.92 | 5.91 | 9.11 | 6.201 | 9.6995 | 1.8441 | 4.5491 | 16499 | 115
2024 | FT3 [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 040442 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 12.8815 | 0.38431 | 2.12 | 3.1 | 4.64 | 6.37 | 5.014 | 6.809 | 1.6832 | 2.2857 | 225 | 2
2024 | FT3 [S] | Lyphocheck Immuno Plus | 40431 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 4.5791 | 0.16834 | 2.05 | 2.554 | 5.15 | 5.51 | 4.7935 | 6.1106 | 0.94354 | 3.129 | 132 | 4
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 22.5811 | 0.70437 | 2.12 | 3.16 | 4.83 | 7.23 | 5.128 | 7.9288 | 1.4538 | 3.6384 | 128226 | 322
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III |  | 23.9701 | 1.1876 | 4.21 | 6.288 | 8.38 | 13.6 | 8.2445 | 14.5551 | 1.3532 | 5.023 | 158 | 7
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 6.1162 | 0.28035 | 2.855 | 5.734 | 5.77 | 11.55 | 6.1945 | 10.9465 | 0.80628 | 2.8578 | 100 | 4
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 22.9405 | 1.0616 | 4.78 | 5.45 | 9.3 | 12.01 | 8.533 | 11.687 | 0.90595 | 1.7608 | 94 | 4
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 23.1669 | 0.79962 | 2.3 | 3.44 | 5.19 | 7.45 | 5.433 | 8.114 | 1.4123 | 3.3858 | 35083 | 109
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 801917 | 6.0397 | 0.15741 | 1.84 | 2.742 | 4.63 | 5.6 | 5.243 | 5.6948 | 1.1728 | 1.9766 | 47 | 4
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 5.9024 | 0.23223 | 2.49 | 3.92 | 5.84 | 8.77 | 6.2875 | 9.564 | 1.8573 | 4.5258 | 128831 | 320
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III |  | 5.8273 | 0.29155 | 3.485 | 5.016 | 8.08 | 10.9 | 8.8265 | 11.9617 | 2.525 | 5.6298 | 2761 | 25
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III |  | 25.0429 | 0.5882 | 1.68 | 2.976 | 3.64 | 5.99 | 3.823 | 5.5428 | 0.91244 | 2.8408 | 98 | 4
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 24.9231 | 1.0223 | 2.56 | 2.905 | 5.7 | 5.95 | 6.4285 | 6.6804 | 2.335 | 2.7013 | 495 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III | 744598 | 5.88 | 0.084616 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III |  | 6.1741 | 0.33833 | 3.735 | 6.155 | 8.96 | 12.28 | 8.5035 | 12.157 | 2.4636 | 5.1776 | 139 | 5
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 753205 | 23 | 0.74501 | 1.79 | 4.44 | 4.23 | 9.24 | 3.832 | 9.7192 | 1.1426 | 3.0048 | 151 | 3
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III |  | 21.4931 | 1.0371 | 2.6 | 3.913 | 6.54 | 9.69 | 6.9385 | 11.0119 | 2.6555 | 5.6276 | 2723 | 25
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 21.3151 | 0.89372 | 2.515 | 3.816 | 5.74 | 9.28 | 6.035 | 10.1891 | 1.7566 | 4.7691 | 15066 | 124
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III |  | 22.7826 | 0.94117 | 2.825 | 4.595 | 6.12 | 9.66 | 6.441 | 11.2285 | 1.7497 | 4.6989 | 1376 | 19
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 753901 | 5.952 | 0.2141 | 2.125 | 3.088 | 4.81 | 7.62 | 5.1645 | 8.6516 | 1.7599 | 4.0405 | 620 | 8
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 22.7472 | 0.92054 | 2.92 | 4.877 | 6.67 | 10.3 | 6.9235 | 11.4342 | 1.9937 | 4.541 | 2671 | 28
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 669112 | 5.8683 | 0.22083 | 2.45 | 3.71 | 5.72 | 8.36 | 5.855 | 9.019 | 1.554 | 4.4931 | 5198 | 58
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III |  | 5.9076 | 0.22004 | 2.975 | 4.544 | 7.91 | 9.42 | 8.9095 | 9.5766 | 3.5976 | 5.7601 | 76 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) | 781598 | 5.9725 | 0.17892 | 2.33 | 2.87 | 5.21 | 7.47 | 5.441 | 8.7907 | 2.471 | 4.0817 | 194 | 7
2024 | FT3 [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 040443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 22.9209 | 0.69306 | 1.92 | 2.57 | 4.63 | 5.87 | 4.938 | 6.135 | 1.3912 | 3.1075 | 238 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III |  | 6.0788 | 0.21338 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16 | 2
2024 | FT3 [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40432 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 13.9185 | 0.34489 | 1.93 | 2.178 | 3.92 | 4.36 | 3.378 | 3.7924 | 0.19293 | 0.33242 | 131 | 3
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III |  | 21.5378 | 0.68192 | 3.13 | 5.744 | 6.25 | 11.63 | 5.507 | 10.3334 | 1.0025 | 1.5254 | 106 | 4
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 5.7066 | 0.20086 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 139 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 23.0381 | 0.89163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 137 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 6.0182 | 0.2612 | 2.71 | 3.114 | 5.91 | 9.89 | 6.351 | 11.4056 | 3.2806 | 6.554 | 151 | 4
2024 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 7.2685 | 0.21576 | 2.12 | 3.01 | 4.63 | 6.32 | 4.755 | 7.251 | 1.1109 | 3.3569 | 1316 | 5
2024 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS FT3 III |  | 13.9058 | 0.52534 | 2.5 | 6.419 | 5.92 | 12.95 | 5.918 | 12.7423 | 1.4359 | 3.8527 | 360 | 2
2024 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS FT3 III |  | 2.5568 | 0.19003 | 4.22 | 5.139 | 9.75 | 15.43 | 10.496 | 18.7121 | 3.5193 | 10.8799 | 328 | 2
2024 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 2.5497 | 0.18945 | 4.95 | 7.48 | 11.11 | 16.98 | 11.7665 | 18.4615 | 2.9443 | 7.9808 | 30643 | 70
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 801917 | 23.2638 | 0.45035 | 1.28 | 2.23 | 3.13 | 4.58 | 3.658 | 4.4102 | 0.82929 | 1.387 | 47 | 4
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 5.879 | 0.22518 | 3.58 | 5.216 | 7.9 | 10.56 | 8.4925 | 10.8964 | 1.8119 | 3.9812 | 322 | 3
2024 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 15.4679 | 0.57807 | 2.07 | 3.14 | 5.1 | 7.62 | 5.2065 | 8.673 | 1.2087 | 4.8189 | 645 | 8
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 22.0335 | 1.1232 | 2.77 | 5.42 | 6.94 | 11.88 | 7.141 | 12.2943 | 2.3666 | 5.7446 | 1293 | 35
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 23.0279 | 0.77992 | 1.67 | 2.318 | 4.45 | 6.15 | 4.252 | 7.0104 | 2.2507 | 3.6774 | 150 | 4
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III |  | 5.8547 | 0.27491 | 2.89 | 4.4 | 6.93 | 9.71 | 7.334 | 10.7142 | 1.964 | 5.0223 | 5162 | 19
2024 | FT3 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 4.1566 | 0.16734 | 3.41 | 3.89 | 7.45 | 7.79 | 7.44 | 8.301 | 1.3882 | 2.9285 | 627 | 3
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III | 740474 | 6.2115 | 0.26701 | 2.77 | 5.08 | 6.43 | 10.25 | 6.847 | 9.4292 | 1.7637 | 3.2015 | 216 | 3
2024 | FT3 [S] | Lyphocheck Immuno Plus 1 | 040441 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 4.5058 | 0.16723 | 2.82 | 3.604 | 6.01 | 7.6 | 6.411 | 7.5198 | 1.6159 | 2.4158 | 205 | 2
2024 | FT3 [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 40433 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 24.1575 | 0.58294 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 82 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 III |  | 5.9166 | 0.22623 | 2.52 | 3.98 | 5.69 | 9.19 | 5.948 | 9.6792 | 1.5645 | 3.7886 | 6641 | 17
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT3 3 (09005811) |  | 24.521 | 1.0663 | 2.52 | 4.245 | 6.05 | 12.88 | 6.569 | 13.0822 | 2.4513 | 6.9283 | 848 | 10
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) | 753205 | 5.9092 | 0.27306 | 2.76 | 4.342 | 6.14 | 9.39 | 6.385 | 10.0846 | 1.7961 | 4.9872 | 153 | 3
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 III |  | 22.8893 | 1.7546 | 2.655 | 3.857 | 9.69 | 11.95 | 11.0015 | 13.786 | 6.2474 | 9.7851 | 147 | 2
2024 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 2.4351 | 0.14305 | 4.11 | 6.328 | 9.4 | 13.24 | 10.313 | 13.1492 | 2.1756 | 6.0565 | 1586 | 6
2024 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 13.6549 | 0.37721 | 1.92 | 2.487 | 4.31 | 5.54 | 4.14 | 6.367 | 0.7366 | 2.7563 | 749 | 4
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III |  | 22.3581 | 1.1542 | 3.57 | 5.41 | 8 | 12.31 | 8.8055 | 14.361 | 2.4138 | 7.7047 | 1005 | 15
2024 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 3.513 | 0.14748 | 2.605 | 3.945 | 6.7 | 9.37 | 6.4535 | 9.403 | 1.0097 | 4.7469 | 163 | 3
2024 | FT3 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 6.9921 | 0.16385 | 2.32 | 3.032 | 4.89 | 6.11 | 5.031 | 5.4726 | 0.41493 | 1.0352 | 112 | 2
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III |  | 5.7946 | 0.31869 | 3.11 | 6.3 | 7.71 | 12.92 | 8.5635 | 13.6955 | 2.618 | 5.7564 | 1445 | 18
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III | 686656 | 5.7759 | 0.23322 | 3.22 | 4.74 | 6.57 | 9.96 | 7.074 | 10.871 | 0.51092 | 4.4843 | 80 | 3
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III |  | 5.8351 | 0.33502 | 4.49 | 7.422 | 10.09 | 15.46 | 9.366 | 14.8716 | 2.1827 | 3.2329 | 189 | 7
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 5.7855 | 0.29155 | 3.295 | 5.72 | 7.91 | 12.16 | 8.17 | 12.487 | 2.3315 | 6.0132 | 2697 | 29
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT3 III |  | 23.0864 | 1.087 | 2.88 | 5.165 | 7.25 | 10.75 | 7.4505 | 10.6946 | 2.0652 | 4.4755 | 120 | 5
2024 | FT3 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT3 3 (09005803) |  | 22.611 | 1.2763 | 2.39 | 3.797 | 7.34 | 11.28 | 6.719 | 12.791 | 2.7945 | 7.5349 | 307 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV |  | 15.7561 | 0.72598 | 2.05 | 3.83 | 5.52 | 10.36 | 6.009 | 11.6335 | 2.3098 | 6.2991 | 2060 | 38
2024 | FT4 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV |  | 27.5348 | 0.79283 | 1.925 | 3.016 | 4.6 | 7.44 | 4.7405 | 7.4305 | 1.3658 | 2.9185 | 1822 | 22
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III |  | 15.7084 | 0.81109 | 3.485 | 4.209 | 9.35 | 9.79 | 9.99 | 11.0948 | 4.2311 | 6.5329 | 25 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III |  | 36.5617 | 1.0339 | 2.02 | 2.428 | 4.26 | 6.4 | 4.5 | 7.072 | 1.265 | 3.3607 | 124 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 723915 | 15.7541 | 0.80058 | 3.24 | 4.842 | 7.26 | 13.32 | 7.577 | 14.2412 | 1.4792 | 8.0269 | 473 | 7
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III |  | 17.3575 | 0.35869 | 1.21 | 1.696 | 3.4 | 3.73 | 3.3445 | 3.9121 | 1.4802 | 3.227 | 72 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 790394 | 15.768 | 0.70325 | 3.065 | 4.322 | 7.73 | 9.35 | 8.3275 | 10.1896 | 1.6565 | 4.5693 | 192 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III |  | 33.4778 | 1.6065 | 3.74 | 5.166 | 7.45 | 10.42 | 8.232 | 10.4922 | 2.1566 | 4.0822 | 886 | 6
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV |  | 16.3391 | 0.72957 | 2.875 | 5.61 | 6.11 | 12.06 | 6.6985 | 13.6783 | 2.4851 | 5.848 | 46 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV |  | 41.933 | 2.3744 | 4.06 | 5.596 | 9.3 | 11.82 | 9.895 | 13.5608 | 1.9347 | 5.7216 | 113 | 4
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III |  | 34.9633 | 1.9018 | 3.025 | 4.466 | 8.09 | 12.57 | 8.3935 | 14.4909 | 3.2841 | 8.6035 | 3174 | 26
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III |  | 33.9403 | 2.0265 | 3.14 | 4.5 | 8.33 | 11.25 | 10.212 | 12.108 | 5.1509 | 6.65 | 138 | 2
2024 | FT4 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_1 | 85372T | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV |  | 36.1813 | 1.2527 | 2.22 | 3.504 | 5 | 7.22 | 5.24 | 7.3852 | 1.3302 | 3.1805 | 2115 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 749372 | 16.5097 | 0.50294 | 1.72 | 2.88 | 4.13 | 6.75 | 4.5385 | 7.6345 | 1.5917 | 3.5223 | 17221 | 114
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV |  | 16.458 | 0.57068 | 2.57 | 3.728 | 5.58 | 8.07 | 5.716 | 8.703 | 1.3323 | 3.4636 | 45156 | 132
2024 | FT4 [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 040442 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV |  | 38.4323 | 1.5379 | 2.34 | 4.26 | 6.08 | 8.6 | 6.88 | 8.603 | 1.997 | 3.0537 | 239 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III |  | 15.3094 | 0.88226 | 3.3 | 5.184 | 7.8 | 11.79 | 9.2655 | 13.1069 | 3.6893 | 4.7378 | 183 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III |  | 16.7176 | 0.69399 | 2.895 | 4.525 | 7.25 | 9.07 | 6.943 | 8.9321 | 1.6091 | 2.5626 | 59 | 4
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 II |  | 15.8149 | 0.6685 | 2.21 | 3.323 | 5.37 | 10.17 | 5.1595 | 11.279 | 0.9471 | 8.3842 | 275 | 3
2024 | FT4 [S] | Lyphocheck Immuno Plus 1 | 040441 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV |  | 14.8164 | 0.48588 | 2.15 | 4.892 | 5.12 | 10.03 | 6.155 | 9.0879 | 1.7778 | 3.0102 | 236 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III |  | 15.7675 | 0.6126 | 2.695 | 3.071 | 6.43 | 7.94 | 7.3285 | 9.3187 | 2.5384 | 4.9775 | 130 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III | 767235 | 38.9677 | 1.6393 | 2.1 | 4.004 | 6.42 | 8.14 | 6.43 | 7.987 | 0.38766 | 3.9066 | 79 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 II |  | 40.7969 | 1.4225 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 27 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV |  | 38.3544 | 1.2954 | 2.255 | 3.926 | 5.2 | 8.53 | 5.696 | 9.3416 | 1.8696 | 4.144 | 3407 | 34
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV |  | 37.3198 | 1.501 | 3.49 | 6.628 | 7.9 | 13.22 | 7.4545 | 12.8345 | 1.3501 | 3.3262 | 315 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV |  | 37.067 | 1.6832 | 2.11 | 4.035 | 5.92 | 9.81 | 6.3855 | 10.745 | 2.5055 | 6.1215 | 2061 | 36
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III |  | 34.548 | 2.744 | 3.515 | 4.847 | 14.21 | 17.28 | 14.536 | 17.58 | 8.7313 | 13.9702 | 25 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III |  | 36.9751 | 1.2127 | 2.05 | 3.798 | 4.86 | 8.61 | 5.338 | 9.2735 | 1.8017 | 4.5084 | 5217 | 29
2024 | FT4 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV |  | 36.8097 | 1.1664 | 2.32 | 3.511 | 5.06 | 7.56 | 5.24 | 7.6664 | 1.4221 | 3.1012 | 918 | 9
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 II |  | 16.4475 | 0.39337 | 2.06 | 2.716 | 4.48 | 5.49 | 4.664 | 5.0402 | 0.82609 | 1.4398 | 158 | 2
2024 | FT4 [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 40433 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV |  | 67.0249 | 2.6953 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 64 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III |  | 37.1493 | 1.5943 | 3.73 | 5.1 | 8.19 | 10.36 | 7.58 | 10.439 | 1.3369 | 3.3303 | 63 | 4
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 723915 | 15.5853 | 0.82604 | 4.675 | 5.63 | 9.73 | 11.36 | 9.9875 | 11.0155 | 1.0509 | 5.2422 | 75 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III |  | 37.2501 | 2.0043 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 72 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV |  | 40.5556 | 2.0476 | 3.305 | 4.42 | 6.95 | 12.9 | 5.9965 | 15.152 | 0.51581 | 8.1508 | 86 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV | 767235 | 38.6591 | 1.1872 | 2.225 | 3.79 | 4.87 | 7.81 | 5.076 | 7.062 | 1.0433 | 2.8134 | 309 | 6
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III |  | 36.8919 | 1.0859 | 1.885 | 2.934 | 4.15 | 6.65 | 4.0805 | 7.504 | 0.94602 | 4.1851 | 2543 | 21
2024 | FT4 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85373T | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV |  | 72.4008 | 3.2392 | 2.71 | 3.78 | 6.44 | 8.5 | 7.12 | 9.5958 | 2.2136 | 4.8606 | 2010 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV |  | 38.1966 | 1.4743 | 2.83 | 4.13 | 6.16 | 8.99 | 6.407 | 9.4684 | 1.5543 | 3.7205 | 44909 | 132
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III |  | 36.9308 | 1.4582 | 2.59 | 4.525 | 6.19 | 10.43 | 6.0945 | 10.591 | 1.3775 | 6.0274 | 655 | 15
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV |  | 17.6671 | 0.37633 | 1.06 | 1.452 | 3.69 | 4.32 | 3.939 | 4.9342 | 3.0652 | 3.3556 | 18 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III |  | 16.5972 | 0.59656 | 1.8 | 2.21 | 4.95 | 5.62 | 5.923 | 6.6534 | 2.8345 | 4.3573 | 258 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 760659 | 36.4893 | 1.6715 | 2.83 | 4.563 | 5.9 | 10.48 | 5.935 | 10.9922 | 0.24891 | 2.9433 | 187 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 791572 | 16.5377 | 0.2994 | 1.53 | 1.97 | 3.06 | 3.95 | 2.719 | 3.754 | 0.51312 | 1.1878 | 372 | 5
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III |  | 17.374 | 0.59542 | 2.43 | 3.95 | 5.86 | 9.37 | 5.4805 | 9.7055 | 1.2757 | 4.2752 | 2413 | 4
2024 | FT4 [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 040443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV |  | 57.3643 | 2.3827 | 2.27 | 3.73 | 6.53 | 8.5 | 7.669 | 9.756 | 2.856 | 4.0221 | 247 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV |  | 39.5028 | 1.1374 | 1.85 | 3.21 | 4.64 | 6.59 | 4.787 | 7.679 | 1.376 | 4.1831 | 1559 | 11
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV |  | 16.6408 | 0.66255 | 2.755 | 4.42 | 5.78 | 10.29 | 5.8985 | 10.595 | 0.85078 | 4.3583 | 90 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III |  | 36.0231 | 1.3949 | 2.84 | 4.298 | 6.97 | 9.15 | 7.6965 | 10.0351 | 1.9993 | 4.3709 | 117 | 5
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III |  | 37.7565 | 1.3028 | 1.97 | 3.987 | 4.35 | 8.13 | 4.7025 | 8.7075 | 1.1148 | 3.6461 | 842 | 11
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III |  | 41.7718 | 1.0749 | 1.94 | 3.66 | 3.93 | 7.34 | 3.23 | 6.3262 | 0.22836 | 0.78973 | 109 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV |  | 15.5427 | 0.46551 | 2.995 | 3.239 | 6.01 | 6.5 | 5.1275 | 5.3943 | 0.17663 | 0.31303 | 111 | 2
2024 | FT4 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85361T | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV |  | 18.9128 | 0.42032 | 1.57 | 2.323 | 4.47 | 5.13 | 4.804 | 5.9917 | 1.4473 | 2.8235 | 298 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV |  | 36.2433 | 1.4478 | 2.95 | 4.334 | 6.49 | 9.8 | 6.61 | 10.2652 | 1.5585 | 4.1802 | 19603 | 146
2024 | FT4 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV |  | 8.5715 | 0.39919 | 2.23 | 4.04 | 6.45 | 10.51 | 7.031 | 11.7912 | 2.893 | 6.6873 | 2042 | 22
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III |  | 37.2828 | 1.6341 | 3.435 | 4.383 | 8.55 | 8.89 | 8.668 | 9.4584 | 2.9922 | 5.3521 | 14 | 2
2024 | FT4 [S] | Lyphocheck Immuno Plus | 40431 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV |  | 16.1999 | 0.32212 | 1.65 | 1.922 | 3.7 | 4.1 | 4.241 | 4.3218 | 1.0555 | 1.417 | 89 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV | 784368 | 38.1814 | 0.80756 | 1.94 | 2.788 | 3.97 | 5.83 | 3.818 | 5.8974 | 0.75833 | 1.3988 | 154 | 4
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 760655 | 15.8311 | 0.75638 | 3.19 | 4.56 | 7.12 | 9.96 | 7.89 | 10.387 | 2.0395 | 3.683 | 346 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 723915 | 35.9421 | 1.6053 | 3.37 | 4.006 | 6.96 | 12.77 | 6.543 | 13.2468 | 1.1727 | 7.6016 | 482 | 7
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III |  | 16.8719 | 0.81738 | 1.35 | 4.307 | 3.17 | 9.06 | 3.3725 | 7.7476 | 0.51643 | 1.4606 | 274 | 4
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III |  | 36.8101 | 1.8415 | 3.35 | 3.749 | 6.99 | 7.78 | 5.8985 | 6.5283 | 0.42909 | 2.4932 | 257 | 3
2024 | FT4 [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40432 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV |  | 41.5095 | 1.1005 | 1.17 | 1.634 | 2.96 | 3.49 | 3.575 | 3.6606 | 0.78256 | 1.4653 | 96 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III |  | 39.8159 | 1.2687 | 2.15 | 2.96 | 4.98 | 7.13 | 5.2595 | 7.9189 | 1.4944 | 3.9469 | 4476 | 26
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 723915 | 35.8761 | 1.9435 | 5.505 | 6.001 | 11.05 | 12.1 | 9.7715 | 10.6221 | 0.90966 | 3.0149 | 71 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III |  | 35.3272 | 2.2974 | 2.91 | 3.419 | 8.08 | 11.58 | 9.941 | 13.4992 | 5.3417 | 7.8352 | 133 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 II |  | 15.7558 | 0.48363 | 2.21 | 3.948 | 5.07 | 8.26 | 5.18 | 9.225 | 1.395 | 2.9288 | 128 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV |  | 37.9405 | 2.1124 | 1.23 | 3.182 | 4.15 | 10.33 | 4.668 | 11.5744 | 3.4081 | 8.2031 | 38 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 II |  | 37.4418 | 1.7456 | 2.36 | 3.562 | 6.59 | 11.97 | 6.9965 | 12.898 | 1.5192 | 8.9587 | 247 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 II |  | 16.1047 | 0.42507 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 35 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III | 760655 | 15.0966 | 0.76783 | 3.83 | 5.196 | 7.6 | 10.46 | 6.478 | 9.8646 | 0.57783 | 2.5038 | 219 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV |  | 16.2354 | 0.66554 | 3.61 | 5.234 | 7.51 | 12.17 | 7.1305 | 12.5096 | 1.6226 | 5.6418 | 317 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III |  | 16.4201 | 0.58974 | 2.61 | 3.66 | 5.76 | 7.93 | 6.301 | 8.749 | 1.7178 | 3.979 | 5036 | 22
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 II |  | 37.4386 | 1.1605 | 1.99 | 2.49 | 4.89 | 5.18 | 4.98 | 5.882 | 1.0212 | 2.7752 | 34 | 2
2024 | FT4 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV |  | 39.6101 | 1.2666 | 2.015 | 3.253 | 4.76 | 7.61 | 5.0785 | 8.2493 | 1.4742 | 3.745 | 28598 | 51
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV |  | 37.7505 | 1.1875 | 1.98 | 3.24 | 4.64 | 7.37 | 4.985 | 7.926 | 1.4346 | 3.5016 | 67934 | 284
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV | 767235 | 15.4979 | 0.48243 | 2 | 3.56 | 4.26 | 7.33 | 4.625 | 7.658 | 1.4013 | 1.8649 | 75 | 4
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 790389 | 35.7736 | 1.7613 | 4.35 | 4.772 | 9.39 | 10.45 | 9.598 | 11.7062 | 1.8799 | 4.1985 | 110 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III |  | 17.2029 | 0.53961 | 1.87 | 3.061 | 4.36 | 7.3 | 4.741 | 8.2664 | 1.456 | 3.7551 | 4441 | 25
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III |  | 42.7202 | 1.3779 | 2.52 | 4.035 | 5.37 | 8.12 | 5.607 | 8.134 | 1.1433 | 2.4521 | 2461 | 4
2024 | FT4 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV |  | 17.599 | 0.43343 | 1.995 | 2.778 | 4.2 | 5.61 | 4.3125 | 5.9888 | 0.55187 | 2.3974 | 873 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III |  | 16.2716 | 0.59296 | 2.15 | 4.51 | 5.22 | 9.31 | 5.6545 | 9.5971 | 1.8624 | 4.885 | 5156 | 29
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 760659 | 16.6817 | 0.87382 | 2.45 | 4.173 | 5.38 | 12.07 | 5.447 | 12.9452 | 1.0718 | 3.0738 | 186 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 II |  | 37.366 | 1.0572 | 2.06 | 3.148 | 4.26 | 6.64 | 4.874 | 6.5988 | 1.7851 | 2.1427 | 156 | 2
2024 | FT4 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV |  | 29.8999 | 0.92609 | 1.97 | 3.18 | 4.59 | 6.98 | 4.967 | 7.692 | 1.3901 | 3.4562 | 35880 | 73
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 II |  | 16.3354 | 0.51421 | 1.83 | 2.02 | 4.43 | 5.5 | 5.184 | 6.358 | 2.0415 | 2.6277 | 32 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV |  | 17.2695 | 0.51506 | 1.82 | 2.92 | 4.27 | 6.76 | 4.564 | 7.351 | 1.3139 | 3.4333 | 162576 | 328
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III |  | 16.0079 | 0.53809 | 2.11 | 3.998 | 5.11 | 8.41 | 5.668 | 8.7886 | 1.5299 | 4.3242 | 672 | 15
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV |  | 16.5472 | 0.48946 | 1.8 | 2.97 | 4.23 | 6.91 | 4.582 | 7.5638 | 1.3213 | 3.6206 | 49388 | 247
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 760659 | 16.5317 | 0.77394 | 2.965 | 6.033 | 6.83 | 11.9 | 7.118 | 12.3035 | 2.5306 | 3.353 | 208 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV | 779651 | 16.5564 | 0.36656 | 1.64 | 2.466 | 3.52 | 5.71 | 3.603 | 6.1718 | 0.80878 | 2.4555 | 691 | 21
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV |  | 44.1109 | 1.844 | 2.27 | 3.912 | 5.3 | 8.32 | 5.669 | 8.8128 | 1.8392 | 4.3483 | 1540 | 13
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III |  | 39.0246 | 0.78316 | 1.275 | 5.685 | 2.7 | 9.59 | 3.056 | 8.7278 | 0.31286 | 2.0753 | 63 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III |  | 16.0536 | 0.72874 | 3.66 | 5.49 | 8.01 | 10.85 | 7.643 | 9.3798 | 0.5538 | 1.53 | 338 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III |  | 15.5336 | 0.76625 | 3.205 | 4.737 | 7.65 | 11.29 | 8.114 | 12.7156 | 2.3038 | 6.2728 | 3237 | 26
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 III |  | 16.131 | 0.8615 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 88 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III |  | 34.4708 | 0.91861 | 2 | 2.662 | 4.67 | 7.03 | 5.315 | 8.1486 | 2.8571 | 3.64 | 99 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III |  | 15.8936 | 0.62957 | 2.4 | 3.962 | 5.48 | 8.17 | 5.693 | 8.1262 | 1.3144 | 2.8217 | 134 | 6
2024 | FT4 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV |  | 6.8143 | 0.31842 | 2.86 | 4.66 | 6.62 | 10.61 | 7.0725 | 11.3785 | 1.9588 | 5.1818 | 45145 | 81
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FT4 IV |  | 15.7337 | 0.57771 | 2.645 | 4.114 | 5.96 | 9.22 | 6.152 | 9.433 | 1.3531 | 3.9168 | 19391 | 146
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 II |  | 34.9465 | 1.912 | 3.465 | 4.555 | 7.94 | 12.01 | 7.8445 | 12.6085 | 2.2379 | 6.4006 | 230 | 6
2024 | FT4 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS FT4 IV |  | 56.7282 | 1.4848 | 1.98 | 2.806 | 4.78 | 5.99 | 4.274 | 6.261 | 0.84793 | 2.0745 | 899 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV |  | 16.5699 | 0.91369 | 2.855 | 5.255 | 9.12 | 11.24 | 8.679 | 12.241 | 2.6745 | 6.6011 | 128 | 4
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 760659 | 36.9982 | 1.5605 | 2.88 | 4.548 | 6.18 | 9.37 | 5.832 | 10.1812 | 1.3318 | 2.8788 | 225 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV |  | 18.0608 | 0.66778 | 1.775 | 3.475 | 4.82 | 7.37 | 5.345 | 7.864 | 1.6996 | 4.4467 | 1542 | 13
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV |  | 17.1677 | 0.52021 | 1.62 | 3.26 | 4 | 7.42 | 4.624 | 7.499 | 1.3841 | 3.8493 | 1499 | 10
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 700216 | 15.66 | 0.70922 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 IV |  | 40.1617 | 1.2056 | 1.99 | 3.09 | 4.54 | 6.99 | 4.7985 | 7.5781 | 1.314 | 3.2908 | 162719 | 330
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FT4 III | 700216 | 34.48 | 2.2421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 2
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 II |  | 15.4756 | 0.71202 | 2.905 | 4.86 | 6.19 | 10.13 | 6.3365 | 9.8975 | 1.2367 | 4.3489 | 223 | 6
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 II |  | 36.0273 | 1.5125 | 3.66 | 4.211 | 7.87 | 9.23 | 8.0415 | 9.3478 | 1.8121 | 4.1046 | 110 | 3
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III |  | 16.0962 | 0.64508 | 2.215 | 4.223 | 5.34 | 10.11 | 5.385 | 10.7211 | 1.5254 | 4.2225 | 1054 | 12
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 IV |  | 16.1502 | 0.53265 | 2.06 | 3.874 | 4.9 | 8.87 | 5.347 | 9.1272 | 1.8605 | 4.1157 | 3951 | 40
2024 | FT4 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FT4 III |  | 16.5133 | 0.53158 | 2.25 | 3.235 | 4.73 | 7 | 4.9355 | 7.42 | 1.1276 | 3.1069 | 179 | 3
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 226.4238 | 7.0673 | 1.26 | 2.6 | 3.36 | 6.65 | 3.569 | 7.706 | 1.2074 | 3.9484 | 10175 | 51
2024 | GAMMA-GT [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 63.8737 | 1.5137 | 1.655 | 2.378 | 3.85 | 5.55 | 3.829 | 6.3891 | 0.96335 | 3.8359 | 1044 | 4
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 224.7669 | 4.1284 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 133 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 55.0217 | 1.3903 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 46 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 45.4878 | 1.0016 | 1.51 | 2.17 | 3.42 | 5.03 | 3.601 | 5.5934 | 0.98415 | 2.4709 | 113565 | 149
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 195.3408 | 3.8015 | 1.24 | 1.97 | 2.88 | 4.63 | 3.0845 | 5.0399 | 0.89691 | 2.3325 | 53399 | 105
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 46.4137 | 1.3961 | 2.1 | 3.171 | 4.7 | 7.51 | 5.0325 | 7.8758 | 1.0205 | 3.2881 | 663 | 5
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 55.053 | 1.0567 | 1.44 | 2.216 | 3.06 | 4.51 | 3.151 | 4.4932 | 0.6429 | 1.7723 | 986 | 3
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 54.4107 | 1.2323 | 1.605 | 2.275 | 3.6 | 5.28 | 3.793 | 5.7562 | 0.92525 | 2.4836 | 14331 | 57
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 202.2485 | 7.0554 | 0.95 | 0.982 | 2.08 | 2.16 | 2.1775 | 2.4979 | 0.60519 | 0.97762 | 138 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 192.8731 | 3.7163 | 1.52 | 2.301 | 3.43 | 5.04 | 3.0815 | 5.4136 | 0.79012 | 1.8305 | 212 | 3
2024 | GAMMA-GT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 82.1109 | 1.4889 | 1.34 | 1.914 | 2.93 | 4.37 | 3.091 | 5.0392 | 0.65 | 1.1766 | 1419 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 193.2127 | 3.032 | 1.235 | 1.508 | 2.69 | 4.06 | 2.756 | 4.1674 | 0.79084 | 1.8302 | 1975 | 10
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 62.1645 | 0.89348 | 1.155 | 1.436 | 2.52 | 2.88 | 2.6695 | 2.8911 | 0.561 | 0.96309 | 392 | 3
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 48.4892 | 0.97747 | 1.69 | 2.179 | 3.43 | 4.62 | 3.405 | 5.0446 | 0.6108 | 1.934 | 796 | 7
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 19.9029 | 0.92324 | 2.32 | 3.736 | 5.81 | 9.87 | 6.2455 | 11.858 | 2.2979 | 5.7329 | 7494 | 10
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 45.4075 | 3.0315 | 1.46 | 2.156 | 5.27 | 12.95 | 5.105 | 13.6206 | 2.2881 | 9.9025 | 649 | 4
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 170.8976 | 3.2853 | 0.99 | 1.57 | 2.42 | 4.11 | 2.651 | 4.541 | 0.99134 | 2.2839 | 24902 | 38
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 19.3478 | 1.1487 | 3.285 | 4.918 | 8.14 | 10.98 | 9.2125 | 13.635 | 4.3876 | 6.9933 | 1780 | 7
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 54.6955 | 0.89794 | 1.16 | 1.722 | 2.62 | 5.3 | 2.68 | 5.321 | 0.35037 | 2.7733 | 291 | 3
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 47.6276 | 0.96617 | 1.55 | 2.299 | 3.42 | 5.06 | 3.123 | 4.8772 | 0.47984 | 1.8772 | 290 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 52.7236 | 2.7007 | 1.92 | 3.055 | 4.99 | 14.98 | 5.4645 | 14.7536 | 1.997 | 10.7389 | 6459 | 21
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 201.4111 | 10.7758 | 1.52 | 2.349 | 3.24 | 8.54 | 3.595 | 9.4819 | 0.78548 | 4.0714 | 917 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 219.0632 | 3.9717 | 1.21 | 2.237 | 3.15 | 4.63 | 3.638 | 4.7885 | 1.105 | 2.2166 | 337 | 3
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 198.5305 | 4.6914 | 1.15 | 1.592 | 2.86 | 3.94 | 3.282 | 4.545 | 1.1899 | 2.8039 | 984 | 3
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 45.0341 | 1.1091 | 1.81 | 2.47 | 3.99 | 5.35 | 4.1725 | 5.8805 | 1.0452 | 2.4567 | 74671 | 61
2024 | GAMMA-GT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 28.1141 | 0.71528 | 2.04 | 2.511 | 4.47 | 6.23 | 4.3885 | 6.696 | 0.83634 | 1.8407 | 1539 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 75.0915 | 1.6765 | 1.185 | 1.801 | 2.87 | 4.84 | 3.1465 | 5.5546 | 1.3539 | 2.9426 | 4670 | 39
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 24.7273 | 0.85578 | 2.505 | 3.66 | 5.6 | 8.61 | 5.922 | 9.293 | 1.4728 | 4.2173 | 1666 | 11
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 150.0404 | 3.2419 | 1.275 | 2.41 | 3.09 | 5.31 | 3.4495 | 6.0638 | 1.028 | 3.5488 | 1335 | 9
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 199.1 | 7.2902 | 1.095 | 1.683 | 2.88 | 3.5 | 2.9275 | 3.3927 | 1.1086 | 1.6164 | 20 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 198.1546 | 5.5001 | 1.4 | 2.282 | 3.95 | 5.1 | 4.064 | 6.139 | 1.7104 | 2.9114 | 401 | 4
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 43.952 | 1.1741 | 1.63 | 3.268 | 3.93 | 7.12 | 3.974 | 7.6086 | 1.0603 | 2.9058 | 2294 | 11
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 21.8775 | 0.52236 | 2.055 | 2.408 | 4.18 | 5.17 | 4.394 | 5.4187 | 1.0139 | 1.4698 | 404 | 3
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 69.7835 | 1.8279 | 1.47 | 2.39 | 3.54 | 5.93 | 3.905 | 6.5884 | 1.2405 | 3.5068 | 42784 | 53
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 196.0261 | 3.7991 | 0.815 | 1.312 | 2.51 | 3.06 | 2.9285 | 3.4084 | 1.0343 | 1.8104 | 234 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 60.7389 | 1.0866 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 357 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 23.1157 | 0.85196 | 2.56 | 3.96 | 5.77 | 8.56 | 5.957 | 9.2192 | 1.5194 | 4.039 | 45605 | 53
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 45.622 | 1.0846 | 1.43 | 2.27 | 3.27 | 5.51 | 3.477 | 6.1104 | 0.95057 | 2.8564 | 139833 | 193
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 39.4022 | 0.93534 | 1.55 | 2.29 | 3.49 | 5.19 | 3.659 | 5.7164 | 0.97006 | 2.4535 | 45605 | 57
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 43.3309 | 1.0288 | 1.505 | 2.42 | 3.44 | 5.59 | 3.1305 | 6.5555 | 0.48795 | 2.7142 | 838 | 4
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 43.2903 | 0.81831 | 1.42 | 1.794 | 3.04 | 3.96 | 3.359 | 4.3044 | 0.76677 | 1.8049 | 219 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 46.4303 | 1.0979 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1202 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 189.8855 | 3.9786 | 1.45 | 2.277 | 3.33 | 4.96 | 3.5865 | 5.5007 | 1.0698 | 2.4854 | 2345 | 16
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 47.4838 | 1.3008 | 1.5 | 2.482 | 3.28 | 6.08 | 3.518 | 6.7204 | 0.86325 | 3.12 | 2576 | 10
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 219.4324 | 11.0309 | 1.59 | 2.872 | 5.15 | 12.69 | 5.854 | 13.5246 | 2.9155 | 9.0279 | 7429 | 20
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 22.9546 | 0.91594 | 2.61 | 4.4 | 5.9 | 9.75 | 6.362 | 10.423 | 1.7305 | 4.4193 | 7296 | 45
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 130.9598 | 2.8299 | 1.18 | 2.164 | 3.49 | 7.15 | 4.106 | 7.4864 | 1.4138 | 3.5433 | 199 | 4
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 53.7265 | 1.813 | 1.38 | 2.972 | 3.79 | 8.72 | 4.2265 | 9.1045 | 1.3692 | 4.7697 | 7345 | 45
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 228.2947 | 5.0245 | 1.455 | 2.606 | 2.88 | 5.28 | 2.651 | 4.9426 | 0.52725 | 0.94907 | 716 | 4
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 196.6988 | 6.4686 | 1.22 | 2.303 | 3.11 | 7.26 | 3.417 | 8.0338 | 1.195 | 4.8506 | 2692 | 11
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 40.2464 | 0.65092 | 1.265 | 1.315 | 2.52 | 2.64 | 2.4 | 2.5925 | 0.40504 | 1.0399 | 69 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 172.8841 | 3.7398 | 1.2 | 2.523 | 2.95 | 6.33 | 3.217 | 7.6009 | 1.3282 | 3.4315 | 69 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 39.3963 | 1.066 | 1.45 | 2.171 | 3.37 | 5.39 | 3.641 | 5.87 | 1.135 | 2.8337 | 34044 | 41
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 46.6964 | 1.2771 | 1.55 | 3.235 | 3.58 | 6.89 | 3.7825 | 6.8511 | 0.69876 | 1.693 | 686 | 11
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 198.1763 | 4.1588 | 1.145 | 1.939 | 2.81 | 6.66 | 2.692 | 5.971 | 0.68073 | 4.5383 | 295 | 3
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 70.4413 | 1.7276 | 1.53 | 3.018 | 3.55 | 6.12 | 4.084 | 6.2674 | 1.2647 | 2.6078 | 3293 | 4
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 193.2734 | 3.6915 | 1.23 | 1.96 | 2.89 | 4.41 | 3.12 | 4.827 | 0.92903 | 2.2436 | 81165 | 115
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 225.6958 | 3.145 | 3 | 4.104 | 6.03 | 8.23 | 5.016 | 7.0696 | 0.30617 | 0.34539 | 166 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 217.2106 | 5.2609 | 1.34 | 2.089 | 3.43 | 6.23 | 3.6845 | 6.8034 | 1.1211 | 3.4149 | 4448 | 33
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 169.0399 | 3.3434 | 1.36 | 1.876 | 3.04 | 4.31 | 3.2055 | 4.7797 | 0.92738 | 2.044 | 29458 | 23
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 37.9792 | 2.045 | 2.4 | 4.762 | 7.1 | 14.61 | 8.369 | 12.4464 | 2.5864 | 6.3633 | 385 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 53.0498 | 1.3847 | 1.885 | 2.252 | 4.29 | 5.96 | 4.93 | 5.7608 | 1.2385 | 2.4266 | 465 | 5
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 195.8993 | 4.2459 | 1.295 | 2.353 | 3.1 | 5.36 | 3.2905 | 5.3954 | 0.97096 | 2.4258 | 5103 | 16
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 44.9754 | 1.1228 | 1.63 | 2.738 | 3.85 | 6.26 | 4.2095 | 6.7822 | 1.1611 | 2.8621 | 6973 | 29
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 220.4992 | 4.166 | 1.1 | 1.958 | 2.49 | 4.83 | 2.72 | 4.9939 | 0.85937 | 2.4314 | 6254 | 33
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 169.0755 | 3.5085 | 1.3 | 2.15 | 3.01 | 4.76 | 3.3385 | 5.1132 | 0.95878 | 2.2804 | 22157 | 46
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 214.3302 | 11.6332 | 1.32 | 2.178 | 5.04 | 10.55 | 5.8255 | 11.2708 | 2.8412 | 8.4234 | 2369 | 17
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 54.6374 | 1.1483 | 1.39 | 2.107 | 3.27 | 5.24 | 3.421 | 5.8246 | 0.87926 | 2.7784 | 22763 | 122
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 196.0072 | 3.5456 | 0.98 | 1.69 | 2.37 | 4.14 | 2.566 | 4.5593 | 0.81304 | 2.1258 | 85516 | 128
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 196.2315 | 5.903 | 1.14 | 1.76 | 3.03 | 4.83 | 3.262 | 5.5896 | 1.1008 | 2.8675 | 1187 | 5
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 200.8045 | 3.6076 | 1.385 | 2.279 | 2.82 | 4.61 | 2.94 | 4.0634 | 0.60302 | 1.8403 | 358 | 5
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 48.0412 | 1.0131 | 1.47 | 2.201 | 3.33 | 4.63 | 3.5585 | 5.2189 | 0.87655 | 2.2353 | 10226 | 63
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 54.2302 | 1.2939 | 1.54 | 3.155 | 3.45 | 6.81 | 3.7215 | 7.842 | 1.0615 | 3.1858 | 2588 | 30
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 43.987 | 1.0532 | 2.165 | 2.433 | 4.49 | 5.17 | 4.29 | 5.8647 | 0.8892 | 2.3992 | 599 | 4
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 200.7831 | 2.8286 | 1.49 | 1.762 | 3.44 | 3.63 | 3.233 | 3.857 | 0.39787 | 1.3216 | 83 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 70.4502 | 1.4765 | 1.43 | 2.15 | 3.19 | 4.85 | 3.2145 | 5.674 | 0.86195 | 3.3005 | 2118 | 15
2024 | GAMMA-GT [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 129.6693 | 2.5323 | 1.425 | 2.537 | 2.95 | 5.36 | 2.7775 | 5.8416 | 0.57562 | 1.8748 | 1016 | 4
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 46.2033 | 0.6446 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 30 | 3
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 53.9671 | 1.605 | 1.51 | 2.67 | 3.58 | 6.93 | 3.888 | 7.8134 | 1.1779 | 3.642 | 7172 | 49
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 196.7831 | 4.259 | 1.51 | 2.594 | 3.28 | 5.63 | 3.636 | 6.0884 | 0.93941 | 1.9594 | 953 | 5
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 46.2799 | 1.1736 | 1.705 | 3.733 | 3.62 | 7.86 | 3.6995 | 7.719 | 0.51735 | 1.5708 | 382 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 196.4586 | 4.4391 | 1.37 | 2.436 | 3.19 | 5.71 | 3.437 | 6.1086 | 1.0972 | 2.6728 | 2942 | 24
2024 | GAMMA-GT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 27.7018 | 0.7979 | 2.12 | 3.007 | 4.31 | 6.06 | 4.4335 | 6.0141 | 0.83756 | 2.0063 | 4258 | 3
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 47.6924 | 1.0166 | 1.64 | 2.227 | 3.54 | 5.08 | 3.597 | 5.3981 | 0.73485 | 2.0509 | 9470 | 27
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 219.3514 | 5.9174 | 1.3 | 3.898 | 3.47 | 8.5 | 3.981 | 9.304 | 1.6146 | 3.9461 | 1430 | 20
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 54.5047 | 1.1481 | 1.385 | 2.631 | 3.24 | 5.48 | 3.821 | 5.2333 | 0.85188 | 2.2508 | 353 | 3
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 146.0781 | 4.0836 | 1.37 | 2.47 | 3.69 | 6.17 | 4.103 | 6.915 | 1.6716 | 3.706 | 32163 | 45
2024 | GAMMA-GT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 25.7825 | 0.749 | 2.36 | 3.33 | 5.13 | 7 | 5.1745 | 7.6015 | 1.2509 | 2.6731 | 1592 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 46.3081 | 1.2064 | 1.46 | 2.245 | 3.39 | 5.91 | 3.577 | 6.497 | 1.0735 | 3.1347 | 3371 | 17
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 149.502 | 3.9695 | 2.425 | 8.577 | 4.99 | 17.97 | 5.2995 | 22.1835 | 2.0281 | 5.1718 | 1490 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 224.4302 | 6.3306 | 1.2 | 2.33 | 3.07 | 6 | 3.355 | 6.3008 | 1.1882 | 3.3691 | 10236 | 51
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 171.6042 | 3.176 | 1.26 | 1.825 | 2.86 | 3.89 | 2.989 | 4.1045 | 0.73893 | 1.5729 | 3624 | 8
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 43.6717 | 1.3681 | 2.56 | 3.296 | 5.45 | 7.36 | 5.376 | 8.1526 | 1.2868 | 2.9359 | 2211 | 7
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 53.3921 | 1.5236 | 1.66 | 3.592 | 3.81 | 7.99 | 4.061 | 8.2228 | 1.0966 | 3.7588 | 1930 | 19
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 224.9744 | 6.118 | 1.335 | 2.919 | 3.6 | 6.57 | 3.87 | 6.1573 | 1.091 | 2.9574 | 2255 | 21
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 59.667 | 2.7381 | 1.68 | 2.796 | 5.09 | 8.71 | 5.845 | 10.2424 | 2.8457 | 5.6385 | 7351 | 10
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 55.0024 | 1.2733 | 1.27 | 2.048 | 2.94 | 5.01 | 3.136 | 5.1958 | 0.86813 | 2.5179 | 23285 | 123
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 23.5758 | 0.52506 | 1.91 | 2.22 | 3.86 | 4.61 | 3.439 | 4.644 | 0.30278 | 1.0006 | 538 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 48.2257 | 3.0241 | 2.13 | 3.404 | 5.56 | 11.39 | 6.375 | 12.183 | 2.5505 | 9.1846 | 1050 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 127.8436 | 4.6746 | 1.32 | 2.294 | 3.38 | 9.66 | 3.704 | 11.4692 | 1.2299 | 4.8113 | 3484 | 7
2024 | GAMMA-GT [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 164.2266 | 2.283 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 331 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 197.5474 | 3.4849 | 0.99 | 1.8 | 2.39 | 4.23 | 2.591 | 4.6 | 0.83016 | 2.1362 | 66701 | 149
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 226.0513 | 5.5388 | 1.365 | 2.554 | 3.53 | 5.92 | 3.7 | 7.0401 | 1.0034 | 3.1117 | 1049 | 14
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 41.1373 | 0.87223 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 51 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 23.2955 | 0.62981 | 2.23 | 3.65 | 4.67 | 9.76 | 4.6085 | 9.757 | 0.69075 | 2.0496 | 1691 | 3
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 194.553 | 4.0172 | 1.36 | 2.03 | 3.13 | 4.71 | 3.269 | 5.0601 | 0.91526 | 2.3196 | 39155 | 52
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 190.3024 | 2.5367 | 1.025 | 1.561 | 2.14 | 3.15 | 2.2295 | 2.8867 | 0.31727 | 0.80852 | 592 | 3
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 193.1878 | 3.7827 | 1.335 | 1.99 | 3 | 4.5 | 3.217 | 4.846 | 0.82218 | 2.0801 | 47438 | 46
2024 | GAMMA-GT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 83.2988 | 1.6972 | 1.405 | 2.247 | 3 | 4.71 | 3.1645 | 5.084 | 0.56209 | 1.5859 | 3839 | 3
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 64.4858 | 2.7149 | 1.445 | 3.025 | 4.17 | 6.83 | 4.6365 | 8.1325 | 2.2206 | 4.5137 | 1259 | 7
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 47.2821 | 1.8062 | 1.9 | 2.248 | 4.19 | 6.2 | 4.2445 | 6.8923 | 1.4398 | 4.6944 | 312 | 3
2024 | GAMMA-GT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 25.8813 | 0.76548 | 2.385 | 3.107 | 5.19 | 7.11 | 5.0605 | 7.4219 | 1.083 | 2.5843 | 2924 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 152.8991 | 3.2385 | 0.96 | 1.69 | 2.66 | 5.17 | 2.954 | 5.5392 | 1.2665 | 2.9304 | 4358 | 28
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 48.1561 | 1.1103 | 1.33 | 2.04 | 3.17 | 5.09 | 3.517 | 5.842 | 1.1081 | 2.7978 | 6154 | 34
2024 | GAMMA-GT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 76.7096 | 1.7166 | 1.32 | 2.726 | 3.15 | 5.8 | 3.187 | 6.1596 | 0.75424 | 2.4152 | 1086 | 3
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 39.2518 | 0.94137 | 1.85 | 2.505 | 4.01 | 5.38 | 4.0965 | 5.6856 | 1.0221 | 2.2542 | 45183 | 25
2024 | GAMMA-GT [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 171.7789 | 2.8553 | 1.51 | 1.686 | 3.15 | 3.47 | 3.277 | 3.5522 | 0.77603 | 0.79543 | 95 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 198.0927 | 4.9539 | 1.09 | 1.894 | 2.66 | 4.95 | 2.9395 | 5.7786 | 1.0996 | 2.6585 | 2887 | 14
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 47.0889 | 1.477 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 194 | 2
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 216.1971 | 11.5185 | 1.34 | 4.976 | 4.95 | 11.59 | 5.641 | 12.7922 | 2.7332 | 7.2272 | 1187 | 10
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 170.9119 | 3.352 | 1.05 | 2.05 | 2.71 | 4.57 | 2.913 | 5.042 | 0.88585 | 2.4525 | 11905 | 31
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 52.4177 | 4.2309 | 1.55 | 8.831 | 5.83 | 17.64 | 6.189 | 19.0684 | 3.7314 | 9.9722 | 570 | 11
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 195.718 | 6.0007 | 1.28 | 3.16 | 3.49 | 7.29 | 3.741 | 7.409 | 1.4755 | 3.7939 | 626 | 6
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 52.9786 | 3.4049 | 1.635 | 3.915 | 5.73 | 14.64 | 6.66 | 14.7278 | 3.2406 | 11.8781 | 1181 | 15
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 168.5138 | 3.4409 | 1.26 | 1.896 | 2.93 | 4.32 | 3.0535 | 4.8134 | 0.78848 | 2.1781 | 33092 | 56
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 169.092 | 3.3337 | 1.33 | 2.023 | 2.95 | 4.48 | 3.117 | 4.8286 | 0.83891 | 1.9303 | 25664 | 25
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | LIQUID STAND. IFCC VER. 2 [S,P] |  | 194.4154 | 4.3359 | 1.34 | 2.227 | 3.27 | 5.01 | 3.6315 | 5.4443 | 1.1493 | 2.2702 | 1439 | 4
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 39.5529 | 0.83861 | 1.52 | 2.136 | 3.32 | 4.9 | 3.448 | 5.7008 | 0.80714 | 2.3175 | 3945 | 9
2024 | GAMMA-GT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | LIQUID STAND. SZASZ VER. 2 [S,P] |  | 174.1986 | 3.4918 | 1.28 | 2.432 | 2.86 | 5.07 | 3.327 | 5.5118 | 1.0853 | 2.4107 | 1733 | 8
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c703 c503 c303 | GENT2O [S,P] |  | 4.1841 | 0.16564 | 2.095 | 3.489 | 4.7 | 8.35 | 4.8775 | 9.0572 | 1.2856 | 3.8847 | 3652 | 30
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c703 c503 c303 | GENT2O [S,P] |  | 6.524 | 0.1529 | 1.675 | 2.652 | 3.7 | 5.71 | 3.824 | 6.2928 | 1.0302 | 2.4146 | 6827 | 41
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 4.3865 | 0.24131 | 3.6 | 4.863 | 8.2 | 12.65 | 8.532 | 15.1616 | 1.8774 | 8.46 | 694 | 3
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 1.8812 | 0.1371 | 6.745 | 7.387 | 14.8 | 14.9 | 15.4605 | 17.596 | 3.4916 | 6.5093 | 265 | 2
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | GENT2O [S,P] |  | 1.4313 | 0.070971 | 4.295 | 5.732 | 9.11 | 11.59 | 9.1505 | 10.9649 | 0.96875 | 3.2046 | 386 | 6
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | GENT2O [S,P] |  | 4.3711 | 0.179 | 2.15 | 3.93 | 4.85 | 9.13 | 5.117 | 9.8192 | 1.2584 | 3.7478 | 8729 | 23
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 6.1774 | 0.29821 | 3.065 | 3.893 | 7.52 | 9.64 | 8.244 | 11.2404 | 3.1045 | 6.2274 | 707 | 3
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 4.2371 | 0.18558 | 2.35 | 3.89 | 5.92 | 11.04 | 7.074 | 11.88 | 2.5923 | 7.4313 | 854 | 9
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c703 c503 c303 | GENT2O [S,P] |  | 4.4259 | 0.12603 | 1.96 | 2.96 | 4.33 | 6.46 | 4.48 | 7.287 | 1.072 | 2.7903 | 6631 | 40
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | KIMS [S,P] |  | 8.969 | 0.31621 | 2.85 | 3.976 | 6.58 | 8.48 | 6.263 | 9.0572 | 1.2731 | 4.9026 | 1049 | 5
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 4.0207 | 0.23717 | 4.275 | 5.823 | 9.46 | 12.44 | 9.0755 | 13.0112 | 1.9693 | 5.1023 | 4683 | 34
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 5.8919 | 0.33422 | 3.125 | 5.139 | 7.66 | 11.29 | 8.813 | 12.4709 | 3.0204 | 5.6663 | 2381 | 26
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c703 c503 c303 | GENT2O [S,P] |  | 1.6952 | 0.074157 | 3.6 | 4.915 | 7.75 | 10.23 | 7.849 | 10.487 | 1.654 | 4.3569 | 7095 | 41
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | GENT2O [S,P] |  | 8.9694 | 0.31183 | 2.05 | 3.51 | 5.03 | 7.77 | 5.254 | 8.07 | 1.5093 | 3.8657 | 5503 | 19
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 3.9956 | 0.21998 | 4.395 | 6.546 | 9.46 | 13.95 | 9.623 | 15.5662 | 2.4004 | 6.1896 | 4430 | 37
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 1.7241 | 0.13966 | 6.39 | 8.838 | 13.51 | 18.1 | 14.02 | 18.0152 | 2.925 | 7.0093 | 2370 | 26
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 1.863 | 0.14203 | 5.46 | 6.871 | 12.93 | 15.92 | 14.7685 | 19.0802 | 4.4732 | 9.5049 | 526 | 3
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 4.276 | 0.2095 | 3.81 | 4.668 | 7.74 | 9.33 | 7.602 | 9.9594 | 1.9419 | 3.1181 | 253 | 2
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 5.9401 | 0.18632 | 1.61 | 2.46 | 3.68 | 6 | 3.835 | 6.1042 | 0.88716 | 2.7533 | 2207 | 14
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c703 c503 c303 | GENT2O [S,P] |  | 1.7977 | 0.088625 | 3.9 | 5.11 | 8.23 | 11.18 | 7.708 | 12.119 | 1.3895 | 4.2573 | 1487 | 21
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c703 c503 c303 | GENT2O [S,P] |  | 4.2056 | 0.17327 | 2.24 | 3.41 | 4.96 | 8.62 | 5.371 | 9.6582 | 1.4813 | 4.9479 | 1227 | 20
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 1.4417 | 0.12717 | 7.84 | 8.99 | 15.39 | 18.51 | 15.18 | 18.286 | 2.5143 | 6.6373 | 940 | 8
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 1.6968 | 0.14134 | 6.51 | 8.848 | 13.96 | 18.54 | 14.219 | 19.1432 | 3.0015 | 7.2181 | 5099 | 36
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | GENT2O [S,P] |  | 1.5426 | 0.084301 | 4.56 | 6.309 | 9.33 | 13.52 | 9.235 | 13.8964 | 1.8097 | 4.7178 | 8107 | 22
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 1.8161 | 0.099979 | 4.18 | 5.492 | 8.83 | 12.36 | 9.091 | 13.4031 | 2.0053 | 5.2144 | 2402 | 13
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 4.2167 | 0.23331 | 3.52 | 4.938 | 7.7 | 11.46 | 8.253 | 11.4034 | 1.8744 | 4.1868 | 3944 | 6
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 4.2698 | 0.21182 | 3.99 | 5.631 | 8.5 | 12.19 | 8.577 | 12.6602 | 1.7842 | 4.7185 | 13240 | 61
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | GENT2O [S,P] |  | 1.5681 | 0.074632 | 4.015 | 5.793 | 8.25 | 12.41 | 7.7755 | 12.9469 | 1.7208 | 4.3348 | 1256 | 16
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 1.796 | 0.083171 | 3.51 | 5.2 | 7.68 | 10.97 | 7.732 | 11.6864 | 1.541 | 5.3731 | 2195 | 14
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 1.6939 | 0.071878 | 3.46 | 5.189 | 7.43 | 10.5 | 7.385 | 11.2348 | 1.434 | 4.3085 | 4253 | 19
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c703 c503 c303 | CEDIA GENTAMICIN II ENZYM. IMMUNO. [S,P] |  | 1.6348 | 0.13133 | 7.54 | 14.454 | 19.14 | 29.58 | 15.982 | 26.14 | 0.53353 | 4.4669 | 552 | 2
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 4.4297 | 0.11599 | 2.07 | 2.94 | 4.42 | 6.56 | 4.389 | 7.575 | 0.81642 | 2.4803 | 4047 | 18
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 4.6911 | 0.19056 | 3.16 | 4.83 | 6.73 | 9.83 | 6.624 | 9.6034 | 1.991 | 4.0187 | 913 | 8
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 8.3892 | 0.32571 | 2.36 | 3.002 | 5.01 | 6.9 | 4.86 | 7.9008 | 0.95102 | 3.9352 | 445 | 5
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | KIMS [S,P] |  | 4.3755 | 0.16131 | 2.09 | 3.032 | 4.38 | 9.21 | 4.133 | 10.6846 | 0.75289 | 7.1985 | 1033 | 5
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 6.018 | 0.20615 | 1.81 | 3.513 | 4.41 | 8.34 | 4.589 | 9.0176 | 1.2731 | 4.5555 | 2440 | 13
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 1.6958 | 0.14005 | 6.775 | 8.79 | 14.59 | 17.89 | 15.292 | 19.505 | 3.3355 | 7.6997 | 4635 | 38
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 6.3271 | 0.26167 | 3.17 | 4.364 | 6.95 | 9.52 | 7.049 | 10.1746 | 1.589 | 4.1233 | 14055 | 65
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 6.4898 | 0.24513 | 2.695 | 4.073 | 5.98 | 9.19 | 6.234 | 9.3751 | 1.7831 | 3.7956 | 835 | 4
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | GENT2O [S,P] |  | 8.2328 | 0.20708 | 1.9 | 3.101 | 4.33 | 7.72 | 4.457 | 7.4183 | 1.3456 | 2.4484 | 749 | 8
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c703 c503 c303 | GENT2O [S,P] |  | 6.0125 | 0.2308 | 2.02 | 3.618 | 4.72 | 7.99 | 4.859 | 8.767 | 1.3485 | 4.4065 | 5213 | 42
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c703 c503 c303 | GENT2O [S,P] |  | 5.96 | 0.22119 | 1.95 | 3.511 | 4.33 | 8.12 | 4.4345 | 8.7934 | 1.3258 | 3.6912 | 3893 | 31
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c703 c503 c303 | GENT2O [S,P] |  | 5.987 | 0.24209 | 1.75 | 3.429 | 4.35 | 8.05 | 5.174 | 8.985 | 1.742 | 4.8111 | 1387 | 20
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c703 c503 c303 | CEDIA GENTAMICIN II ENZYM. IMMUNO. [S,P] |  | 4.8573 | 0.27512 | 5.45 | 12.012 | 10.97 | 25.08 | 11.973 | 23.7058 | 1.178 | 4.5905 | 555 | 2
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | GENT2O [S,P] |  | 4.8301 | 0.13737 | 2.02 | 3.664 | 4.57 | 8.91 | 4.786 | 9.0166 | 0.94184 | 3.0973 | 1566 | 17
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 4.1681 | 0.15305 | 2.44 | 3.716 | 5.63 | 9.07 | 5.74 | 10.1696 | 1.7381 | 4.3589 | 2224 | 12
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 1.5824 | 0.13065 | 6.88 | 8.891 | 14.85 | 18.26 | 14.8165 | 19.738 | 3.1643 | 7.7828 | 13640 | 64
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 1.4096 | 0.13974 | 7.99 | 9.984 | 17.09 | 21.11 | 17.881 | 22.815 | 4.009 | 9.1114 | 4694 | 6
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 4.4172 | 0.19032 | 3.075 | 4.942 | 6.47 | 11.15 | 6.7955 | 12.9173 | 1.8882 | 5.4636 | 824 | 4
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c703 c503 c303 | GENT2O [S,P] |  | 1.8022 | 0.087102 | 3.765 | 5.047 | 7.99 | 10.91 | 7.695 | 11.7644 | 1.5714 | 4.269 | 3970 | 31
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 4.1653 | 0.14774 | 1.93 | 2.898 | 4.44 | 7.56 | 4.669 | 8.302 | 1.2509 | 3.1229 | 2185 | 13
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 5.86 | 0.30415 | 3.51 | 5.226 | 7.73 | 11.83 | 8.4205 | 13.0369 | 2.177 | 5.5555 | 4776 | 39
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c703 c503 c303 | GENT2O [S,P] |  | 4.1489 | 0.16647 | 2.39 | 3.674 | 5.61 | 8.02 | 5.733 | 8.8388 | 1.4929 | 4.4764 | 5095 | 41
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 5.7839 | 0.2932 | 3.48 | 4.832 | 7.58 | 10.61 | 7.835 | 10.9706 | 1.7442 | 4.524 | 5145 | 36
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 4.11 | 0.26776 | 4.16 | 5.385 | 9.62 | 13.23 | 10.4585 | 14.816 | 3.1736 | 7.7036 | 2211 | 24
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 1.6526 | 0.12912 | 5.38 | 7.297 | 11.86 | 16.18 | 12.3265 | 19.5614 | 4.2865 | 7.8618 | 809 | 4
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 1.8193 | 0.085193 | 4 | 5.73 | 8.95 | 13.13 | 8.99 | 15.129 | 2.1226 | 5.8195 | 776 | 9
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 6.0234 | 0.24845 | 1.98 | 3.33 | 5.36 | 8.79 | 5.835 | 9.452 | 2.2428 | 7.152 | 811 | 9
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 6.5293 | 0.15471 | 1.72 | 3.196 | 3.89 | 6.8 | 4.023 | 7.0183 | 0.92057 | 2.3133 | 4369 | 19
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c703 c503 c303 | GENT2O [S,P] |  | 1.8047 | 0.089514 | 3.98 | 5.476 | 8.31 | 11.52 | 8.445 | 12.232 | 1.8127 | 4.7598 | 5246 | 42
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | GENT2O [S,P] |  | 4.3746 | 0.097695 | 2.18 | 2.518 | 4.4 | 5.16 | 4.2445 | 4.8355 | 0.51871 | 1.0314 | 465 | 8
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | KIMS [S,P] |  | 1.5422 | 0.069683 | 3.93 | 7.646 | 8.42 | 18.2 | 8.759 | 15.7364 | 1.225 | 5.8927 | 1045 | 5
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | GENT2O [S,P] |  | 8.0655 | 0.19842 | 1.9 | 2.57 | 4.43 | 5.87 | 4.684 | 6.2976 | 1.2639 | 2.8575 | 148 | 5
2024 | GENTAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | KIMS [S,P] |  | 8.9272 | 0.41091 | 3.26 | 4.992 | 7.09 | 10.23 | 6.7755 | 11.6715 | 1.4563 | 4.8558 | 2234 | 4
2024 | GENTAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c701/ c702 | KIMS [S,P] |  | 6.2065 | 0.25122 | 3.76 | 4.206 | 7.7 | 8.63 | 7.3385 | 9.3259 | 1.5361 | 2.438 | 283 | 2
2024 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56551 | Roche instruments | ROCHE |  | 3.4456 | 0.086958 | 1.12 | 1.994 | 3.25 | 5.3 | 3.525 | 6.1226 | 1.5786 | 3.2362 | 4114 | 14
2024 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 1 | 25121A | Roche instruments | ROCHE |  | 3.171 | 0.045681 | 0.94 | 1.765 | 1.97 | 3.61 | 1.9325 | 3.759 | 0.34104 | 0.89039 | 416 | 2
2024 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56571 | Roche instruments | ROCHE |  | 3.2841 | 0.051513 | 0.89 | 2.06 | 2.28 | 4.81 | 2.615 | 4.38 | 0.7959 | 1.9207 | 856 | 8
2024 | GLUC LCR [S] | Multichem CSF 2 | C1607232 | Roche instruments | ROCHE |  | 1.7456 | 0.05118 | 1.28 | 2.828 | 3.43 | 6.81 | 3.828 | 7.2492 | 1.3223 | 3.7489 | 8410 | 14
2024 | GLUC LCR [S] | Multichem CSF 2 | C1212212 | Roche instruments | ROCHE |  | 1.7044 | 0.058057 | 1.21 | 4.118 | 3.22 | 9.17 | 3.616 | 9.7182 | 1.4721 | 3.1893 | 1507 | 5
2024 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 1 | 25011A | Roche instruments | ROCHE |  | 3.1278 | 0.064557 | 1.385 | 2.41 | 3.38 | 5.14 | 3.5305 | 5.4219 | 0.96683 | 2.4415 | 3619 | 10
2024 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56542 | Roche instruments | ROCHE |  | 1.7983 | 0.031862 | 1 | 2.062 | 2.78 | 4.55 | 2.953 | 4.879 | 0.89577 | 2.6172 | 7670 | 24
2024 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56572 | Roche instruments | ROCHE |  | 1.6855 | 0.0241 | 0.9 | 1.77 | 2.01 | 3.7 | 1.85 | 3.5302 | 0.14493 | 1.2965 | 549 | 7
2024 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 2 | 25122A | Roche instruments | ROCHE |  | 1.8883 | 0.031676 | 1.065 | 2.31 | 2.25 | 4.71 | 2.4095 | 4.608 | 0.49293 | 1.1177 | 415 | 2
2024 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 2 | 25012A | Roche instruments | ROCHE |  | 1.8022 | 0.037298 | 1.27 | 2.202 | 3.24 | 4.99 | 3.4155 | 5.2149 | 0.8704 | 2.5486 | 3606 | 10
2024 | GLUC LCR [S] | Multichem CSF 1 | C1212211 | Roche instruments | ROCHE |  | 3.5708 | 0.11534 | 1.045 | 4.22 | 2.91 | 9.66 | 3.351 | 10.1085 | 1.4989 | 3.3256 | 1547 | 5
2024 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56511 | Roche instruments | ROCHE |  | 3.2196 | 0.072764 | 1.02 | 1.158 | 3.05 | 3.78 | 3.4755 | 4.3663 | 1.5858 | 2.8601 | 118 | 2
2024 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56521 | Roche instruments | ROCHE |  | 3.2672 | 0.050265 | 0.97 | 1.706 | 2.44 | 3.64 | 2.532 | 3.7666 | 0.71786 | 1.8416 | 3772 | 16
2024 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 2 | 24032A | Roche instruments | ROCHE |  | 2.0383 | 0.14974 | 0.95 | 2.028 | 18.42 | 19.2 | 16.1655 | 18.1908 | 15.2583 | 15.992 | 115 | 2
2024 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Roche instruments | ROCHE |  | 3.433 | 0.061935 | 1.125 | 1.879 | 2.57 | 4.12 | 2.829 | 4.6505 | 0.79206 | 1.7853 | 3683 | 15
2024 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56512 | Roche instruments | ROCHE |  | 1.6741 | 0.058869 | 1.59 | 1.972 | 5.55 | 5.85 | 6.654 | 6.87 | 3.5678 | 4.2657 | 132 | 2
2024 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56541 | Roche instruments | ROCHE |  | 3.3937 | 0.057969 | 1.02 | 1.772 | 2.59 | 4.39 | 2.764 | 4.8402 | 0.82582 | 2.5239 | 9522 | 29
2024 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56562 | Roche instruments | ROCHE |  | 1.8666 | 0.042284 | 1.02 | 1.91 | 2.78 | 4.55 | 2.994 | 5.0045 | 1.0709 | 2.7115 | 25125 | 45
2024 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56552 | Roche instruments | ROCHE |  | 1.8204 | 0.048304 | 1.155 | 1.959 | 3.24 | 5.64 | 3.558 | 6.429 | 1.5513 | 3.4715 | 4225 | 15
2024 | GLUC LCR [S] | MAS CSF 1 | 24031A | Roche instruments | ROCHE |  | 3.319 | 0.11986 | 0.89 | 1.395 | 8.94 | 10.15 | 7.617 | 9.6558 | 7.6185 | 8.5956 | 121 | 2
2024 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Roche instruments | ROCHE |  | 1.7026 | 0.03643 | 1.21 | 2.335 | 2.78 | 4.87 | 2.913 | 5.12 | 0.83192 | 1.8537 | 3167 | 12
2024 | GLUC LCR [S] | Multichem CSF 1 | C1607231 | Roche instruments | ROCHE |  | 3.4732 | 0.099515 | 1.19 | 2.655 | 3.36 | 6.33 | 3.668 | 6.944 | 1.3041 | 3.8118 | 8283 | 14
2024 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56561 | Roche instruments | ROCHE |  | 3.5025 | 0.061277 | 0.96 | 1.706 | 2.42 | 3.94 | 2.569 | 4.2628 | 0.76888 | 2.0182 | 29299 | 49
2024 | GLUC LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56522 | Roche instruments | ROCHE |  | 1.604 | 0.026658 | 0.935 | 1.725 | 2.36 | 3.61 | 2.5895 | 3.922 | 0.84684 | 1.8853 | 3240 | 14
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 102.9715 | 2.0909 | 1.2 | 1.878 | 2.94 | 4.52 | 3.082 | 4.9656 | 1.0256 | 2.4702 | 14429 | 69
2024 | GLUCOSE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | HK GEN.3 [S,P] |  | 82.7014 | 1.6323 | 1.305 | 2.345 | 3.03 | 4.94 | 3.1955 | 5.0135 | 0.99404 | 2.2761 | 1123 | 5
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] |  | 103.0211 | 1.5475 | 0.85 | 1.38 | 2.06 | 3.39 | 2.212 | 3.8312 | 0.70122 | 1.9127 | 27362 | 169
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | HK GEN 3 CSF |  | 253.1925 | 3.6175 | 1.085 | 1.663 | 2.33 | 3.73 | 2.4325 | 4.3486 | 0.78077 | 1.7786 | 238 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] |  | 124.9884 | 2.3444 | 0.805 | 1.489 | 2.15 | 3.82 | 2.36 | 4.0418 | 0.76265 | 2.3961 | 4139 | 39
2024 | GLUCOSE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | HK GEN.3 [S,P] |  | 285.3432 | 5.1047 | 1.1 | 1.794 | 2.86 | 3.97 | 3.048 | 4.2198 | 0.96122 | 2.6725 | 1116 | 5
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 104.3966 | 1.8105 | 0.96 | 1.508 | 2.44 | 3.17 | 2.615 | 3.515 | 1.0772 | 1.8142 | 309 | 3
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] |  | 247.6776 | 4.4513 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 113 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 241.621 | 5.1503 | 1.22 | 1.772 | 3 | 4.63 | 2.987 | 4.9574 | 0.88819 | 2.9644 | 4189 | 29
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 102.4429 | 1.6554 | 1.18 | 1.77 | 2.6 | 3.78 | 2.74 | 3.987 | 0.6925 | 1.5355 | 20061 | 70
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | HEXOKINASE [S,P] |  | 103.4546 | 2.1506 | 1.37 | 2.172 | 3.11 | 4.75 | 3.332 | 5.3028 | 0.96713 | 2.1719 | 449 | 4
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 102.6724 | 1.5765 | 1.28 | 1.722 | 3 | 3.5 | 2.764 | 3.5154 | 0.20933 | 1.3241 | 188 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | HEXOKINASE [S,P] |  | 239.5992 | 3.849 | 0.7 | 1.664 | 1.83 | 4.02 | 2.175 | 4.5566 | 1.1214 | 1.849 | 230 | 4
2024 | GLUCOSE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] |  | 58.9049 | 0.90301 | 0.56 | 1.093 | 1.6 | 4.48 | 1.8975 | 4.8873 | 1.1201 | 3.3679 | 1099 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 306.8768 | 5.0904 | 0.96 | 1.765 | 2.28 | 3.98 | 2.483 | 4.59 | 0.69233 | 1.7631 | 3294 | 3
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 105.0074 | 1.7784 | 1.245 | 1.495 | 2.81 | 3.26 | 3.0975 | 3.632 | 0.83567 | 1.3789 | 176 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 125.7576 | 2.3523 | 1.24 | 1.498 | 2.9 | 3.44 | 2.976 | 4.1184 | 0.81073 | 2.0129 | 763 | 3
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 102.203 | 1.9426 | 1.37 | 2.06 | 3.09 | 4.61 | 3.209 | 4.829 | 0.77927 | 2.0055 | 16270 | 95
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] |  | 123.4478 | 2.3769 | 0.97 | 1.751 | 2.47 | 4.39 | 2.62 | 4.87 | 0.82739 | 2.4136 | 35374 | 49
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] |  | 285.5779 | 4.8844 | 0.94 | 2.054 | 2.17 | 5.77 | 2.293 | 5.8413 | 0.59506 | 2.443 | 1234 | 9
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 248.9346 | 5.0785 | 1.18 | 2.064 | 2.81 | 4.93 | 3.022 | 5.3876 | 1.0213 | 2.3123 | 3786 | 16
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 246.987 | 8.9615 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 46 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 103.5708 | 2.1595 | 1.2 | 3.506 | 2.87 | 7.14 | 3.115 | 6.8808 | 1.0699 | 1.6835 | 549 | 6
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 103.8835 | 2.0668 | 1 | 2.186 | 2.33 | 5.05 | 2.586 | 5.159 | 1.0239 | 2.1803 | 734 | 14
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 101.4909 | 1.864 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 47 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 244.4039 | 3.9582 | 1.24 | 1.87 | 2.63 | 3.82 | 2.685 | 3.988 | 0.65302 | 1.467 | 469 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 243.6551 | 4.8566 | 1.25 | 2 | 2.94 | 4.45 | 3.057 | 5.126 | 0.8382 | 2.4967 | 11387 | 24
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | HEXOKINASE [S,P] |  | 104.1453 | 2.4636 | 1.13 | 1.88 | 3.38 | 4.82 | 4.008 | 5.7634 | 1.7992 | 3.1477 | 798 | 11
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c111 | HEXOKINASE [S,P] |  | 103.2126 | 1.7004 | 0.81 | 1.36 | 2.39 | 3.2 | 2.8415 | 3.628 | 1.3989 | 1.8652 | 403 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 240.8382 | 4.2564 | 1.21 | 1.598 | 2.78 | 3.49 | 2.725 | 3.3866 | 0.46988 | 1.4306 | 237 | 3
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 |  | 104.9011 | 2.2964 | 1.76 | 2.559 | 3.68 | 5.28 | 3.523 | 5.4488 | 0.42522 | 1.2086 | 697 | 3
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 103.8419 | 2.4351 | 1.5 | 1.928 | 3.62 | 4.89 | 3.413 | 5.0634 | 0.91264 | 2.4989 | 414 | 3
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | HK GEN 3 CSF |  | 105.2655 | 1.8755 | 0.915 | 1.025 | 3.14 | 4.32 | 3.06 | 4.4305 | 1.7894 | 3.5748 | 681 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] |  | 61.1478 | 1.1074 | 0.87 | 1.74 | 2.24 | 4.27 | 2.422 | 4.522 | 0.74539 | 2.1478 | 6159 | 43
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 243.548 | 4.4528 | 1.31 | 1.951 | 2.94 | 4.2 | 3.061 | 4.4548 | 0.73987 | 1.8107 | 56797 | 89
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 124.5682 | 2.1903 | 1.29 | 1.991 | 2.73 | 4.24 | 2.825 | 4.3703 | 0.6041 | 1.7879 | 2488 | 4
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 243.2373 | 4.4491 | 1.24 | 2.05 | 2.79 | 4.17 | 3.214 | 4.4612 | 1.1624 | 1.6862 | 363 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 61.4629 | 1.1104 | 1.32 | 1.882 | 3.01 | 3.97 | 3.241 | 4.1222 | 0.74918 | 1.9068 | 770 | 3
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] |  | 244.7775 | 3.9248 | 0.97 | 1.552 | 2.42 | 3.66 | 2.574 | 4.063 | 0.86423 | 2.1338 | 8246 | 49
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] |  | 244.0108 | 5.1055 | 0.93 | 1.96 | 2.39 | 4.89 | 2.6 | 5.2946 | 0.91971 | 2.5095 | 39162 | 102
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 |  | 242.3128 | 5.7012 | 1.58 | 2.754 | 3.52 | 5.81 | 3.634 | 5.9248 | 1.014 | 2.2065 | 3356 | 23
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 103.6682 | 2.2186 | 1.47 | 2.39 | 3.37 | 4.98 | 3.69 | 5.7108 | 0.94902 | 2.825 | 1100 | 7
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] |  | 104.1755 | 3.3292 | 2.445 | 4.482 | 5.67 | 9.16 | 6.027 | 7.8941 | 1.9851 | 2.734 | 81 | 4
2024 | GLUCOSE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] |  | 60.1072 | 0.77317 | 0.65 | 1.125 | 2.04 | 3.4 | 2.4205 | 3.8455 | 1.1851 | 2.4978 | 1316 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | HK G6P-DH GEN 3 |  | 310.4773 | 5.4969 | 1.1 | 1.858 | 2.55 | 4.18 | 2.786 | 4.4887 | 0.84831 | 1.9984 | 8801 | 10
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 103.4353 | 2.4292 | 1.415 | 2.447 | 3.4 | 5.45 | 3.704 | 5.9978 | 1.1686 | 2.6779 | 3673 | 15
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] |  | 104.0576 | 1.9895 | 1.45 | 2.298 | 3.14 | 4.62 | 3.182 | 4.8212 | 0.6274 | 1.8327 | 1058 | 12
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 53.5415 | 1.0155 | 1.425 | 2.155 | 3.09 | 4.57 | 3.1775 | 4.7685 | 0.78698 | 1.6878 | 2406 | 4
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 103.0983 | 1.525 | 1.05 | 1.49 | 2.42 | 3.5 | 2.622 | 3.5228 | 0.69713 | 1.399 | 3863 | 15
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 245.0367 | 4.0353 | 1.13 | 1.83 | 2.53 | 3.86 | 2.695 | 4.1477 | 0.69758 | 1.6642 | 4055 | 9
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 |  | 243.8385 | 5.7129 | 1.47 | 1.722 | 3.01 | 3.71 | 2.834 | 3.959 | 0.40552 | 1.1428 | 188 | 3
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 101.567 | 2.2329 | 1.55 | 2.422 | 3.82 | 5.5 | 4.0215 | 5.6954 | 1.1376 | 2.5929 | 274 | 5
2024 | GLUCOSE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] |  | 114.0714 | 2.2105 | 0.455 | 1.053 | 1.74 | 4.64 | 2.031 | 5.2994 | 1.307 | 3.5606 | 639 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | HEXOKINASE [S,P] |  | 249.655 | 4.7284 | 0.94 | 1.59 | 2.5 | 3.95 | 2.6955 | 4.295 | 0.96307 | 2.5073 | 2522 | 8
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | HK G6P-DH GEN 3 |  | 278.7139 | 4.7305 | 0.875 | 1.327 | 2.43 | 3.33 | 2.66 | 3.8558 | 1.0874 | 2.2954 | 1236 | 6
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] |  | 246.6551 | 4.5808 | 1.25 | 2.032 | 2.88 | 4.38 | 2.988 | 4.5114 | 0.82579 | 1.8285 | 951 | 7
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 |  | 243.7006 | 5.1812 | 1.52 | 2.25 | 3.17 | 5 | 3.32 | 5.404 | 0.88319 | 1.9518 | 1562 | 19
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 248.2241 | 3.9071 | 1.145 | 1.75 | 2.5 | 3.82 | 2.732 | 4.1875 | 0.73497 | 1.5739 | 10120 | 11
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 121.6392 | 2.1628 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 200 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 245.06 | 5.5336 | 1.43 | 2.452 | 3.37 | 6 | 3.599 | 6.4298 | 0.97766 | 2.772 | 3322 | 16
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 102.1957 | 2.2708 | 1.36 | 2.212 | 3.2 | 5.13 | 3.392 | 5.6098 | 0.91955 | 2.7828 | 9457 | 25
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 246.3818 | 3.8425 | 1.13 | 1.618 | 2.45 | 3.44 | 2.519 | 3.6084 | 0.62367 | 1.3442 | 12005 | 11
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 102.2124 | 2.4301 | 1.95 | 3.984 | 4.15 | 7.92 | 4.311 | 6.9672 | 0.81918 | 1.7229 | 796 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | HEXOKINASE [S,P] |  | 101.334 | 1.209 | 0.89 | 1.636 | 1.82 | 3.57 | 1.9925 | 3.6171 | 0.46197 | 0.98365 | 246 | 4
2024 | GLUCOSE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] |  | 59.7953 | 1.0979 | 0.88 | 1.431 | 2.4 | 3.94 | 2.7265 | 4.4151 | 1.3062 | 2.6719 | 3941 | 3
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] |  | 129.1144 | 2.3399 | 1.02 | 1.8 | 2.37 | 4.41 | 2.634 | 4.974 | 0.84799 | 2.0217 | 2156 | 16
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] |  | 246.0533 | 4.9592 | 0.86 | 2.176 | 2.18 | 5.13 | 2.524 | 5.797 | 0.90986 | 2.2335 | 657 | 4
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 |  | 104.0869 | 2.4621 | 1.7 | 2.608 | 3.64 | 5.75 | 3.819 | 6.3164 | 0.83791 | 2.3301 | 3810 | 38
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] |  | 102.8575 | 2.4044 | 1.07 | 1.936 | 2.65 | 5.1 | 2.9245 | 5.2656 | 1.0381 | 2.6048 | 3302 | 13
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] |  | 245.9153 | 3.761 | 0.9 | 1.49 | 2.16 | 3.47 | 2.344 | 3.8391 | 0.73938 | 1.8523 | 99619 | 164
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] |  | 249.4923 | 6.9727 | 1.41 | 2.79 | 3.68 | 6.85 | 4.421 | 8.0826 | 1.9526 | 3.4687 | 649 | 4
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 245.3691 | 3.7916 | 1.13 | 1.64 | 2.5 | 3.57 | 2.5945 | 3.8525 | 0.62898 | 1.6251 | 58469 | 58
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] |  | 49.9278 | 1.0098 | 1.21 | 2.309 | 2.63 | 6.69 | 2.783 | 7.3931 | 0.92229 | 2.194 | 1766 | 12
2024 | GLUCOSE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] |  | 57.397 | 0.79577 | 0.815 | 1.324 | 1.95 | 3.09 | 2.265 | 3.4729 | 0.7421 | 1.5989 | 2463 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | HK G6P-DH GEN 3 |  | 122.8005 | 2.0966 | 1.02 | 1.986 | 2.51 | 4.38 | 2.681 | 4.4428 | 0.70034 | 2.2084 | 11762 | 12
2024 | GLUCOSE [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | HK GEN.3 [S,P] |  | 283.3179 | 3.2169 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 519 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | HK G6P-DH GEN 3 |  | 52.7531 | 0.91471 | 1.13 | 1.853 | 2.61 | 4.21 | 2.854 | 4.5364 | 0.77514 | 1.9292 | 11798 | 12
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 245.0024 | 5.6698 | 1.25 | 2.348 | 2.91 | 5.14 | 3.167 | 5.6886 | 1.0854 | 2.5441 | 1425 | 12
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 246.088 | 4.7729 | 1.29 | 1.957 | 2.96 | 4.42 | 3.1325 | 4.6933 | 0.85753 | 2.0984 | 39094 | 91
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 102.1349 | 1.7517 | 1.345 | 1.823 | 2.88 | 4.65 | 2.943 | 5.0358 | 0.47802 | 2.2779 | 1115 | 3
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 244.246 | 4.2918 | 1.31 | 1.87 | 2.81 | 4.02 | 2.99 | 4.2166 | 0.78061 | 1.5827 | 2793 | 18
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | HEXOKINASE [S,P] |  | 242.8632 | 5.2306 | 0.94 | 1.938 | 3.22 | 4.29 | 3.1805 | 5.0853 | 0.99831 | 2.3924 | 546 | 6
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 103.6827 | 1.7951 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 865 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 247.7941 | 5.6815 | 1.55 | 1.885 | 3.48 | 4.53 | 3.8055 | 5.0815 | 1.2935 | 2.4668 | 438 | 4
2024 | GLUCOSE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] |  | 115.6388 | 2.1677 | 0.805 | 1.362 | 2.35 | 3.87 | 2.7355 | 4.2192 | 1.2102 | 2.7163 | 3539 | 3
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | HK G6P-DH GEN 3 |  | 124.5778 | 1.9241 | 0.87 | 1.168 | 2.23 | 3.39 | 2.142 | 4.0278 | 0.76746 | 2.6408 | 1524 | 8
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] |  | 277.6409 | 4.6838 | 0.84 | 1.44 | 2.17 | 3.69 | 2.4845 | 4.2229 | 0.92742 | 2.1381 | 3147 | 25
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 |  | 103.134 | 2.5383 | 1.64 | 3.008 | 3.48 | 6.48 | 3.59 | 6.5208 | 0.89223 | 2.3047 | 2923 | 22
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | HK G6P-DH GEN 3 |  | 125.3731 | 2.3736 | 1.13 | 2.214 | 3.52 | 4.58 | 3.569 | 4.5228 | 0.66885 | 2.0245 | 90 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | HK G6P-DH GEN 3 |  | 60.832 | 0.93881 | 0.99 | 1.366 | 2.44 | 3.35 | 2.836 | 3.9254 | 0.83732 | 2.2034 | 2358 | 9
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 243.2746 | 4.984 | 1.2 | 1.91 | 2.87 | 4.62 | 3.086 | 5.0922 | 0.9996 | 2.5301 | 22231 | 75
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 |  | 249.5879 | 5.3893 | 1.36 | 2.126 | 3.14 | 5.08 | 3.251 | 5.5272 | 0.90434 | 2.5167 | 4859 | 31
2024 | GLUCOSE [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | HK GEN.3 [S,P] |  | 78.9302 | 0.88886 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 566 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 244.7415 | 6.1055 | 1.19 | 2.266 | 2.95 | 5.35 | 3.253 | 5.8585 | 1.1819 | 2.8463 | 926 | 7
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 104.2002 | 2.6148 | 1.32 | 2.468 | 3.87 | 5.3 | 4.1765 | 5.7389 | 1.035 | 3.3927 | 461 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 241.3653 | 4.4083 | 1.36 | 1.912 | 2.98 | 4.2 | 3.179 | 4.9352 | 0.77771 | 2.3922 | 3989 | 29
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 237.8975 | 6.1407 | 1.61 | 3.72 | 4.01 | 7.49 | 4.659 | 7.0895 | 1.1913 | 2.465 | 206 | 4
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 |  | 103.8262 | 2.2002 | 1.555 | 2.609 | 3.49 | 5.16 | 3.988 | 4.7322 | 0.86153 | 2.1208 | 247 | 3
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 247.5753 | 4.1622 | 1.16 | 1.76 | 2.6 | 3.88 | 2.732 | 4.0856 | 0.74592 | 1.8161 | 55394 | 67
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 243.6747 | 3.7352 | 1.035 | 1.888 | 2.6 | 3.85 | 2.6225 | 3.7401 | 0.56126 | 1.7529 | 946 | 6
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 245.0151 | 5.6928 | 1.265 | 3.509 | 2.81 | 7.18 | 2.9635 | 7.3565 | 0.74598 | 1.8074 | 1046 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 102.167 | 2.0601 | 1.255 | 2.449 | 2.82 | 5.51 | 3.3295 | 6.3286 | 0.73634 | 2.4225 | 1425 | 5
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | HEXOKINASE [S,P] |  | 104.5688 | 2.026 | 1.03 | 1.5 | 2.57 | 4.02 | 2.781 | 4.5685 | 0.85717 | 2.5851 | 3351 | 10
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c111 | HEXOKINASE [S,P] |  | 104.94 | 0.74443 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 27 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | HEXOKINASE [S,P] |  | 246.7101 | 4.504 | 1.31 | 2.286 | 2.98 | 5.24 | 3.253 | 6.0412 | 0.91495 | 2.2822 | 415 | 4
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 243.734 | 5.3983 | 1.24 | 1.902 | 3.05 | 5.03 | 3.361 | 5.655 | 1.0531 | 2.876 | 7335 | 38
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 102.3117 | 1.9443 | 1.36 | 1.95 | 3.04 | 4.3 | 3.211 | 4.6834 | 0.83657 | 1.9942 | 80370 | 111
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 102.0673 | 1.9223 | 1.31 | 1.86 | 2.96 | 4.25 | 3.099 | 4.6376 | 0.82065 | 2.1619 | 89863 | 128
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] |  | 102.9067 | 2.185 | 0.95 | 1.84 | 2.42 | 4.75 | 2.6555 | 5.2352 | 0.91949 | 2.4955 | 23844 | 85
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] |  | 247.5858 | 4.054 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 3.71 | 2.3725 | 4.056 | 0.75326 | 1.9765 | 76422 | 204
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] |  | 250.9348 | 2.3337 | 0.68 | 0.68 | 1.4 | 2.8 | 1.37 | 3.1092 | 0.23499 | 2.064 | 92 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 52.1047 | 0.95517 | 1.08 | 2.025 | 2.51 | 4.33 | 2.791 | 4.6048 | 0.75896 | 1.9433 | 3193 | 3
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 102.5568 | 1.8658 | 1.24 | 2.05 | 2.77 | 4.41 | 2.877 | 4.412 | 0.64612 | 1.8846 | 2546 | 9
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 103.1312 | 2.1283 | 1.295 | 1.99 | 3.04 | 4.81 | 3.229 | 5.3618 | 0.92715 | 2.6339 | 6880 | 39
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | HEXOKINASE [S,P] |  | 237.0161 | 6.7642 | 1.32 | 3.264 | 3.27 | 8.28 | 3.4185 | 8.142 | 1.3906 | 3.6361 | 62 | 3
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 102.5387 | 1.3524 | 1.15 | 1.158 | 2.4 | 3.78 | 2.533 | 4.3458 | 0.62208 | 2.5286 | 65 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 244.9225 | 4.6096 | 1.05 | 1.86 | 2.41 | 5.02 | 2.7185 | 5.6315 | 0.89887 | 2.7617 | 563 | 4
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | HEXOKINASE [S,P] |  | 100.0714 | 5.4224 | 1.87 | 6.33 | 5.75 | 17.54 | 5.75 | 18.175 | 2.5317 | 10.6962 | 28 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 102.8172 | 1.584 | 1.145 | 1.707 | 2.57 | 3.62 | 2.6265 | 3.7983 | 0.58192 | 1.5334 | 20771 | 19
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 242.5916 | 4.3539 | 1.3 | 1.829 | 2.87 | 4.08 | 2.9805 | 4.4323 | 0.72137 | 1.863 | 60019 | 85
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 245.1202 | 4.4258 | 1.26 | 1.884 | 2.85 | 4.2 | 3.062 | 4.5038 | 0.85569 | 1.9037 | 38684 | 74
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] |  | 310.6459 | 6.1211 | 1.06 | 1.99 | 2.69 | 4.74 | 2.813 | 5.0745 | 0.87047 | 2.6384 | 22559 | 40
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] |  | 103.4781 | 1.9716 | 0.99 | 2.08 | 2.69 | 4.77 | 2.955 | 5.3458 | 0.99745 | 3.098 | 347 | 4
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 102.5774 | 1.6695 | 1.14 | 1.7 | 2.55 | 3.73 | 2.686 | 4.0235 | 0.67584 | 1.7165 | 99105 | 77
2024 | GLUCOSE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | HK GEN.3 [S,P] |  | 53.1124 | 1.076 | 1.04 | 2.092 | 2.65 | 4.91 | 2.845 | 5.2552 | 0.87626 | 2.4542 | 35013 | 49
2024 | GLUCOSE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | HK GEN.3 [S,P] |  | 294.99 | 3.8972 | 1.16 | 1.234 | 2.49 | 2.95 | 2.581 | 3.4284 | 0.62386 | 1.4426 | 140 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN.3 [S,P] |  | 102.8676 | 1.6644 | 0.88 | 1.56 | 2.15 | 3.72 | 2.339 | 4.105 | 0.78175 | 1.9696 | 169602 | 279
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 103.2129 | 2.2036 | 1.15 | 2.115 | 2.8 | 4.9 | 3.109 | 5.3774 | 0.98152 | 2.4265 | 3544 | 20
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 STAT |  | 102.0546 | 1.9975 | 1.32 | 1.86 | 2.99 | 4.41 | 3.162 | 4.7774 | 0.85456 | 2.2338 | 19561 | 110
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 102.5929 | 2.2525 | 1.74 | 2.23 | 3.66 | 4.6 | 3.6165 | 4.4675 | 0.98855 | 1.29 | 490 | 3
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | HK G6P-DH GEN 3 |  | 248.5754 | 3.8242 | 1.26 | 1.805 | 3.84 | 4.59 | 4.502 | 5.4915 | 2.6018 | 3.3578 | 370 | 2
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 |  | 245.8946 | 5.4089 | 1.49 | 2.175 | 3.21 | 4.84 | 3.288 | 5.117 | 0.71235 | 1.9846 | 9198 | 26
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | HEXOKINASE [S,P] |  | 248.6285 | 4.3948 | 1.055 | 1.794 | 2.43 | 4.37 | 2.7225 | 4.8526 | 0.82735 | 1.9597 | 1368 | 7
2024 | GLUCOSE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | HK G6P-DH GEN 3 |  | 104.2877 | 2.3875 | 1.455 | 2.23 | 3.26 | 5.16 | 3.348 | 5.3586 | 0.86878 | 2.414 | 11359 | 40
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | HK GEN 3 STAT |  | 30.1258 | 0.56307 | 1.5 | 2.084 | 3.22 | 4.34 | 3.415 | 4.7267 | 0.65849 | 1.378 | 1585 | 3
2024 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 27.8302 | 0.43625 | 1.17 | 1.878 | 2.54 | 3.83 | 2.684 | 3.9072 | 0.47764 | 1.3651 | 1149 | 6
2024 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 292.3314 | 3.9019 | 0.82 | 1.068 | 2.17 | 3.06 | 2.483 | 3.218 | 0.94642 | 2.048 | 1138 | 6
2024 | GLUCOSE [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 27.6074 | 0.61658 | 1.575 | 2.31 | 3.5 | 5.09 | 3.704 | 5.5696 | 1.0083 | 2.246 | 24122 | 21
2024 | GLUCOSE [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas Integra (France controls) | HK GEN 3 |  | 27.724 | 0.63281 | 2.04 | 2.91 | 4.2 | 5.86 | 4.379 | 5.174 | 0.46521 | 1.0917 | 599 | 2
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 27.2808 | 0.48346 | 1.2 | 1.813 | 2.96 | 5.11 | 2.942 | 5.8931 | 0.84461 | 3.5549 | 1401 | 4
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 301.3708 | 5.3517 | 1.07 | 1.714 | 2.6 | 3.92 | 2.737 | 4.355 | 0.83697 | 2.164 | 22294 | 75
2024 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN 3 |  | 299.6277 | 5.2576 | 1.57 | 1.776 | 3.25 | 3.58 | 3.257 | 3.4211 | 0.53719 | 0.71084 | 188 | 2
2024 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 27.3251 | 0.41673 | 1.375 | 1.54 | 2.83 | 3.19 | 3.021 | 3.237 | 0.65543 | 0.88027 | 364 | 2
2024 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN 3 |  | 301.6532 | 3.8797 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 413 | 2
2024 | GLUCOSE [U] | Multichem U 2 | 900121 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 364.7483 | 7.6657 | 1.19 | 2.006 | 2.97 | 4.88 | 3.2415 | 5.4369 | 1.0858 | 2.7762 | 21117 | 45
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 290.9053 | 5.0787 | 1.14 | 1.752 | 2.62 | 4.04 | 2.745 | 4.3922 | 0.76562 | 2.1128 | 57876 | 75
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | HK GEN 3 STAT |  | 289.6928 | 5.7887 | 1.49 | 1.83 | 3.24 | 4.09 | 3.246 | 4.5458 | 0.83873 | 2.0537 | 6788 | 7
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | HK GEN 3 STAT |  | 27.2619 | 0.71107 | 1.935 | 2.731 | 4.12 | 6.16 | 4.596 | 6.0818 | 0.89703 | 2.4235 | 2186 | 5
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | HK GEN 3 STAT |  | 30.3554 | 0.67914 | 1.53 | 2.724 | 3.17 | 5.58 | 3.24 | 5.3288 | 0.70078 | 1.9738 | 159 | 4
2024 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 296.2718 | 3.5548 | 1.075 | 1.13 | 2.25 | 2.47 | 2.2615 | 2.7155 | 0.4616 | 0.86028 | 304 | 2
2024 | GLUCOSE [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas Integra (France controls) | HK GEN 3 |  | 295.8593 | 5.1256 | 1.64 | 1.86 | 3.27 | 3.79 | 2.884 | 3.541 | 0.23611 | 0.85168 | 608 | 2
2024 | GLUCOSE [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | HK GEN 3 STAT |  | 27.7505 | 0.48379 | 1.38 | 1.792 | 3.03 | 4.25 | 3.349 | 4.673 | 1.2179 | 1.9136 | 1041 | 2
2024 | GLUCOSE [U] | Multichem U 2 | 900143 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 359.4751 | 7.592 | 1.14 | 1.879 | 2.88 | 4.49 | 3.098 | 4.994 | 1.0846 | 2.6455 | 14278 | 69
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 28.0849 | 0.5286 | 1.77 | 2.202 | 3.62 | 5.14 | 3.497 | 6.0626 | 0.39987 | 2.0695 | 245 | 3
2024 | GLUCOSE [U] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | HK GEN 3 |  | 101.9847 | 2.409 | 1.68 | 2.194 | 3.48 | 4.84 | 3.144 | 4.264 | 0.80665 | 1.3233 | 220 | 2
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 30.0637 | 0.66931 | 1.37 | 2.105 | 3.22 | 4.91 | 3.5125 | 5.4798 | 1.0286 | 2.8784 | 40581 | 69
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 293.3828 | 5.0021 | 1.02 | 1.668 | 2.46 | 3.87 | 2.638 | 4.1934 | 0.78718 | 1.9963 | 41621 | 73
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 27.1968 | 0.62065 | 1.5 | 2.25 | 3.44 | 5.05 | 3.585 | 5.611 | 0.98472 | 2.5004 | 48083 | 93
2024 | GLUCOSE [U] | Multichem U 1 | 900142 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 35.9858 | 0.90958 | 1.46 | 2.878 | 3.47 | 6.39 | 3.6825 | 6.5325 | 1.0326 | 2.7298 | 14674 | 68
2024 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN 3 |  | 28.677 | 0.56515 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 435 | 2
2024 | GLUCOSE [U] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | HK GEN 3 |  | 238.5717 | 5.8347 | 1.875 | 2.654 | 4.24 | 5.48 | 3.8245 | 5.1005 | 0.59569 | 2.4176 | 201 | 2
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | HK GEN 3 STAT |  | 288.2637 | 5.0598 | 1.355 | 1.792 | 2.99 | 3.67 | 3.1915 | 3.8849 | 0.85195 | 1.7874 | 890 | 5
2024 | GLUCOSE [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 39.2792 | 1.0845 | 1.54 | 2.942 | 3.69 | 6.65 | 4.0455 | 7.2523 | 1.2273 | 3.0725 | 20975 | 44
2024 | GLUCOSE [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 344.8967 | 8.3959 | 1.38 | 2.406 | 3.38 | 5.54 | 3.625 | 6.0914 | 1.168 | 2.9299 | 20282 | 44
2024 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN 3 |  | 28.8233 | 0.73117 | 1.56 | 1.998 | 3.75 | 6.06 | 3.93 | 6.6002 | 1.1129 | 5.0244 | 1783 | 3
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas Integra (France controls) | HK GEN 3 |  | 298.9795 | 4.6027 | 1.465 | 1.675 | 2.98 | 3.36 | 2.723 | 3.046 | 0.15026 | 0.44953 | 203 | 2
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 294.4705 | 6.5657 | 2.14 | 2.568 | 4.5 | 5.3 | 4.5885 | 5.2576 | 1.0555 | 1.2313 | 535 | 3
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 27.9281 | 0.63336 | 1.5 | 2.153 | 3.48 | 4.94 | 3.628 | 5.504 | 1.1071 | 2.6368 | 56815 | 74
2024 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97432T | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 294.2659 | 5.6636 | 0.705 | 1.194 | 2.24 | 3.3 | 2.517 | 3.7886 | 1.3249 | 2.4803 | 2547 | 5
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | HK GEN 3 STAT |  | 27.9897 | 0.63338 | 1.595 | 2.508 | 3.4 | 5.4 | 3.693 | 6.116 | 0.95064 | 1.951 | 783 | 7
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 295.0804 | 5.1236 | 0.955 | 1.793 | 2.51 | 3.74 | 2.7475 | 3.9838 | 0.84478 | 1.9895 | 1589 | 32
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 26.9385 | 0.6192 | 1.53 | 2.18 | 3.52 | 5.13 | 3.759 | 5.696 | 1.1974 | 2.7551 | 17061 | 77
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas Integra (France controls) | HK GEN 3 |  | 302.2348 | 6.3331 | 0.945 | 1.472 | 2.75 | 3.82 | 2.8765 | 4.1405 | 0.3055 | 2.9803 | 435 | 2
2024 | GLUCOSE [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | HK GEN 3 |  | 26.8624 | 0.65652 | 1.81 | 2.54 | 3.97 | 5.51 | 4.1 | 5.995 | 0.97988 | 2.3555 | 55198 | 57
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 294.8685 | 3.6036 | 0.84 | 1.402 | 1.88 | 3.31 | 2.0465 | 3.6739 | 0.48486 | 1.7487 | 1406 | 4
2024 | GLUCOSE [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 34.4951 | 0.91632 | 1.685 | 2.87 | 4.04 | 6.28 | 4.2965 | 6.969 | 1.1215 | 2.5268 | 3027 | 23
2024 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97431T | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 30.0799 | 0.61661 | 1.13 | 1.68 | 2.87 | 3.81 | 3.2685 | 4.3648 | 1.4195 | 2.137 | 2801 | 5
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | HK GEN 3 STAT |  | 295.339 | 6.0247 | 1.225 | 1.831 | 2.76 | 4.03 | 2.9695 | 4.8042 | 0.94602 | 2.1336 | 2212 | 5
2024 | GLUCOSE [U] | MAS Urine Bas | 25111A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | HK GEN 3 |  | 25.4959 | 0.61445 | 1.73 | 2.384 | 3.81 | 5.26 | 3.935 | 5.9762 | 1.133 | 2.4651 | 8845 | 27
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 28.0789 | 0.6758 | 1.49 | 2.167 | 3.5 | 5.03 | 3.712 | 5.6404 | 1.1287 | 2.807 | 22091 | 77
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas Integra (France controls) | HK GEN 3 |  | 27.7751 | 0.6833 | 1.55 | 2.124 | 3.6 | 4.67 | 3.7335 | 4.783 | 0.66338 | 2.4119 | 432 | 2
2024 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 27.8364 | 0.60573 | 1.43 | 2.07 | 3.26 | 4.81 | 3.327 | 5.626 | 1.0268 | 3.0483 | 4208 | 5
2024 | GLUCOSE [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | HK GEN 3 STAT |  | 294.3653 | 4.8296 | 1.42 | 1.914 | 2.99 | 3.98 | 2.992 | 4.332 | 0.82878 | 1.3394 | 1081 | 2
2024 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN 3 |  | 28.1614 | 0.72735 | 2.325 | 2.785 | 4.74 | 5.66 | 4.8035 | 5.4254 | 0.84291 | 1.1628 | 232 | 2
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 290.931 | 5.0652 | 1.105 | 1.71 | 2.65 | 3.79 | 2.771 | 4.3236 | 0.7808 | 2.2443 | 16554 | 74
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | HK GEN 3 STAT |  | 293.1307 | 5.1332 | 1.135 | 1.763 | 2.47 | 4.09 | 2.5515 | 4.5835 | 0.69195 | 1.4747 | 169 | 4
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 30.3463 | 0.65268 | 1.385 | 2.18 | 3.23 | 4.91 | 3.417 | 5.3982 | 1.0345 | 2.6856 | 1470 | 29
2024 | GLUCOSE [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | HK GEN 3 |  | 288.3491 | 5.7036 | 1.31 | 2.02 | 2.97 | 4.59 | 3.1745 | 4.9785 | 0.92281 | 2.1138 | 53963 | 56
2024 | GLUCOSE [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 349.7627 | 8.4114 | 1.4 | 2.365 | 3.34 | 5.73 | 3.731 | 6.411 | 1.2476 | 3.1051 | 4151 | 26
2024 | GLUCOSE [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | HK GEN 3 |  | 26.6561 | 0.63631 | 1.85 | 2.558 | 3.99 | 5.51 | 4.0635 | 6.0749 | 0.85201 | 2.5736 | 7645 | 20
2024 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 293.7813 | 5.0208 | 0.86 | 1.34 | 2.3 | 3.81 | 2.506 | 4.042 | 0.98715 | 2.7458 | 4269 | 5
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | HK GEN 3 STAT |  | 299.0117 | 5.5633 | 1.185 | 1.772 | 2.67 | 3.69 | 2.982 | 4.4387 | 1.1163 | 1.9636 | 839 | 7
2024 | GLUCOSE [U] | MAS Urine Haut | 25112A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | HK GEN 3 |  | 283.0513 | 5.5625 | 1.345 | 1.979 | 3.16 | 4.25 | 3.3355 | 4.764 | 1.069 | 2.2372 | 9356 | 26
2024 | GLUCOSE [U] | Multichem U 1 | 900120 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 37.2512 | 0.94684 | 1.44 | 2.71 | 3.57 | 6.37 | 3.846 | 6.6727 | 1.0912 | 2.9411 | 20454 | 44
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | HK GEN 3 STAT |  | 28.1391 | 0.76363 | 1.94 | 2.51 | 4.26 | 6.04 | 4.231 | 7.0138 | 0.90452 | 3.1078 | 6742 | 7
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | HK GEN 3 STAT |  | 290.9205 | 4.1649 | 1.205 | 1.59 | 2.47 | 3.26 | 2.484 | 3.4585 | 0.4786 | 1.0758 | 1577 | 3
2024 | GLUCOSE [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | HK GEN 3 |  | 287.8146 | 5.5644 | 1.39 | 2.02 | 3.22 | 4.47 | 3.294 | 4.9764 | 0.90036 | 2.4422 | 7652 | 20
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 297.7343 | 5.449 | 1.15 | 1.81 | 2.76 | 4.15 | 2.912 | 4.593 | 0.82379 | 2.3103 | 48612 | 96
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas Integra (France controls) | HK GEN 3 |  | 27.8235 | 0.53598 | 1.465 | 2.125 | 3.07 | 4.27 | 2.9575 | 3.724 | 0.36097 | 0.75621 | 216 | 2
2024 | GLUCOSE [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | HK GEN 3 |  | 294.352 | 5.8819 | 1.33 | 2.04 | 3.08 | 4.43 | 3.272 | 4.942 | 0.98088 | 2.1652 | 24285 | 20
2024 | GLUCOSE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Cobas c703 c503 c303 | HK GEN 3 |  | 298.8864 | 6.8773 | 1.24 | 1.762 | 3.51 | 5.93 | 3.695 | 6.0854 | 1.2234 | 4.9902 | 1550 | 3
2024 | GLUCOSE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | HK GEN 3 STAT |  | 26.9061 | 0.52722 | 1.645 | 1.906 | 3.57 | 3.88 | 3.588 | 4.3098 | 1.0114 | 1.5598 | 830 | 5
2024 | GLUTAMAT DEHYDROCINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | OPT.DGKC GEN.3 |  | 38.8251 | 0.87122 | 1.62 | 2.552 | 3.71 | 5.53 | 4.14 | 5.8816 | 1.4135 | 2.6221 | 1325 | 2
2024 | GLUTAMAT DEHYDROCINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | OPT.DGKC GEN.3 |  | 24.8942 | 0.65533 | 1.78 | 2.204 | 4.05 | 4.75 | 4.377 | 5.3572 | 1.5713 | 2.4418 | 1298 | 2
2024 | GLUTAMAT DEHYDROCINASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | OPT.DGKC GEN.3 |  | 24.1502 | 0.9594 | 2.595 | 4.255 | 5.62 | 10.2 | 5.675 | 12.0181 | 1.5642 | 5.809 | 1200 | 3
2024 | GLUTAMAT DEHYDROCINASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | OPT.DGKC GEN.3 |  | 38.4055 | 1.6547 | 1.99 | 3.525 | 5.54 | 9.5 | 6.438 | 10.1755 | 2.1978 | 5.1933 | 1170 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.612 | 1.2032 | 1.61 | 3.112 | 3.47 | 6.22 | 3.764 | 6.3953 | 1.1847 | 1.9595 | 616 | 6
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 141.3118 | 3.7265 | 1.285 | 2.858 | 3.5 | 6.42 | 3.772 | 7.148 | 1.2553 | 2.892 | 3071 | 28
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 142.5894 | 3.3545 | 1.49 | 2.39 | 3.52 | 5.32 | 3.777 | 5.7466 | 1.2566 | 2.7337 | 21806 | 24
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 143.5065 | 3.7713 | 1.58 | 2.549 | 3.77 | 5.76 | 4.0755 | 6.2992 | 1.2394 | 2.9941 | 34312 | 55
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.6645 | 0.93343 | 1.465 | 2.48 | 3.37 | 7.23 | 3.319 | 8.4538 | 0.57738 | 5.9474 | 1113 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 45.6035 | 1.3557 | 1.94 | 2.932 | 4.58 | 6.35 | 5.064 | 7.0536 | 1.7713 | 3.1492 | 2551 | 10
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 147.892 | 3.6418 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 176 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 142.1431 | 3.7663 | 1.6 | 2.41 | 3.6 | 5.34 | 3.617 | 6.031 | 0.93641 | 2.6513 | 545 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.8232 | 1.2986 | 1.585 | 3.031 | 3.57 | 6.51 | 4.05 | 6.8987 | 1.3679 | 2.385 | 992 | 4
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 205.3991 | 3.5525 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 233 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 38.19 | 1.1805 | 1.595 | 3.013 | 4.16 | 7.43 | 4.4435 | 8.4508 | 1.4121 | 4.0922 | 12536 | 30
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 143.1058 | 3.1687 | 1.03 | 2.12 | 2.83 | 4.68 | 3.162 | 4.4628 | 0.59918 | 1.7388 | 299 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 142.5264 | 3.4485 | 1.24 | 2.072 | 3.3 | 4.76 | 3.254 | 5.6552 | 1.0397 | 2.7951 | 379 | 6
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 44.2601 | 0.92647 | 1.88 | 7.36 | 3.85 | 16.15 | 3.468 | 16.388 | 0.68521 | 3.6216 | 938 | 8
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.3134 | 1.4914 | 2.01 | 3.62 | 4.8 | 7.74 | 5.1355 | 8.3942 | 1.4318 | 3.4741 | 2784 | 24
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP (MANUAL) |  | 44.4419 | 1.7192 | 3.29 | 4.19 | 6.89 | 8.84 | 6.776 | 8.9364 | 1.1641 | 2.9085 | 102074 | 54
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 140.95 | 4.4417 | 1.57 | 3.376 | 3.85 | 7.47 | 4.115 | 8.3692 | 1.3346 | 2.9103 | 2928 | 25
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 116.541 | 1.9654 | 1.06 | 1.496 | 2.36 | 4.12 | 2.4665 | 4.7447 | 0.68959 | 2.2722 | 2057 | 13
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 227.3699 | 4.9549 | 1.15 | 2.202 | 2.88 | 4.77 | 3.208 | 5.2368 | 1.0384 | 2.4354 | 9409 | 8
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 38.5127 | 0.59563 | 1.01 | 1.628 | 2.36 | 3.34 | 2.563 | 3.6444 | 0.76434 | 1.4794 | 1691 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 226.836 | 5.5661 | 1 | 2.368 | 2.97 | 5.98 | 3.281 | 6.6386 | 1.2969 | 3.5814 | 7245 | 20
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 118.6994 | 2.7867 | 0.825 | 2.95 | 2.52 | 9.95 | 2.9355 | 10.4175 | 1.3909 | 5.0674 | 356 | 7
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 142.8456 | 4.3261 | 1.23 | 2.862 | 2.99 | 7.15 | 3.273 | 7.4196 | 1.1405 | 3.4992 | 655 | 5
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 44.373 | 1.4187 | 2.33 | 3.444 | 4.95 | 7.07 | 5.1905 | 7.3847 | 1.0386 | 2.4918 | 672 | 8
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP (MANUAL) |  | 142.8482 | 3.1683 | 1.56 | 2.654 | 3.6 | 5.4 | 3.953 | 5.0514 | 1.3062 | 2.1681 | 1120 | 5
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 43.6986 | 1.3096 | 1.67 | 3.568 | 5.19 | 7.4 | 6.169 | 7.5912 | 1.8848 | 4.2567 | 368 | 5
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 147.5765 | 2.9495 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 85 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 141.7662 | 3.7055 | 1.5 | 2.672 | 3.64 | 5.88 | 4.022 | 6.4134 | 1.1966 | 3.0126 | 26776 | 66
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 146.3248 | 4.6018 | 1.53 | 2.48 | 3.87 | 8.05 | 4.103 | 9.064 | 1.442 | 4.6314 | 2840 | 18
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP (MANUAL) |  | 143.1154 | 3.3857 | 1.62 | 2.37 | 3.7 | 5.15 | 3.925 | 5.5281 | 1.0194 | 2.4726 | 53652 | 45
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 142.715 | 3.9149 | 1.3 | 2.238 | 2.99 | 5.71 | 3.323 | 6.312 | 1.1605 | 3.2546 | 333 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 144.2276 | 3.5285 | 1.23 | 2.176 | 3.47 | 5.38 | 3.717 | 5.923 | 1.5482 | 3.0494 | 1657 | 22
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 148.6264 | 1.8594 | 1.56 | 9.355 | 2.85 | 20.87 | 2.468 | 25.8428 | 1.3468 | 11.1701 | 178 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.0449 | 1.3334 | 1.81 | 3.145 | 4.39 | 6.96 | 4.691 | 7.9914 | 1.4008 | 3.8004 | 7346 | 33
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 44.6182 | 0.89317 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 37.9823 | 0.99871 | 1.86 | 2.695 | 4.18 | 5.84 | 4.336 | 5.538 | 1.0612 | 2.5553 | 1746 | 10
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 34.4789 | 1.2063 | 2.01 | 4.106 | 4.7 | 9.22 | 4.94 | 9.9257 | 1.4043 | 2.5823 | 797 | 6
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 45.6609 | 1.2803 | 1.49 | 2.55 | 3.62 | 6.27 | 4.046 | 6.9938 | 1.4075 | 3.5417 | 21765 | 75
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 136.8246 | 3.2443 | 1.605 | 2.393 | 3.35 | 5.13 | 3.38 | 5.654 | 1.0117 | 2.2378 | 248 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 139.3706 | 4.032 | 1.34 | 3.377 | 3.29 | 6.82 | 3.717 | 6.691 | 1.1178 | 2.3465 | 510 | 4
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 44.1522 | 1.3255 | 2.315 | 2.823 | 5.41 | 5.87 | 5.537 | 5.6154 | 1.7085 | 2.6198 | 85 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 144.9493 | 3.4974 | 1.42 | 2.315 | 3.5 | 5.45 | 3.6155 | 6.018 | 1.1369 | 2.8465 | 2832 | 24
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 37.8518 | 1.2879 | 2.73 | 3.635 | 5.76 | 7.7 | 5.871 | 8.0952 | 1.1807 | 2.9947 | 12392 | 9
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 37.5764 | 1.4168 | 2.7 | 3.764 | 6.09 | 7.93 | 6.191 | 7.9475 | 1.5923 | 2.766 | 3099 | 4
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 42.3457 | 0.82006 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 247 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 41.9648 | 1.4078 | 1.885 | 2.86 | 4.96 | 7.44 | 5.724 | 8.242 | 2.8248 | 3.8922 | 957 | 5
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 45.3797 | 1.6079 | 1.56 | 5.008 | 3.43 | 10 | 3.953 | 8.6538 | 0.33705 | 1.316 | 79 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.3807 | 1.2047 | 1.67 | 3.115 | 3.68 | 6.84 | 3.935 | 7.476 | 1.2469 | 2.9051 | 722 | 10
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP STAT |  | 141.1352 | 3.6957 | 1.59 | 2.597 | 3.77 | 5.92 | 4.1295 | 6.292 | 1.2713 | 2.9003 | 15355 | 21
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 142.7421 | 3.3157 | 1.205 | 2.27 | 3.02 | 5.31 | 3.412 | 5.7502 | 1.2219 | 2.6562 | 5853 | 18
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 143.9534 | 2.6613 | 1.18 | 1.755 | 2.85 | 3.85 | 2.865 | 4.3775 | 0.7068 | 1.8298 | 2940 | 7
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP (MANUAL) |  | 44.5873 | 1.5723 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1290 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP (MANUAL) |  | 44.2236 | 1.5897 | 3.145 | 4.041 | 6.45 | 8.5 | 6.251 | 8.6653 | 1.0098 | 2.5657 | 19384 | 47
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 147.0667 | 3.8229 | 1.475 | 2.39 | 5.92 | 8.23 | 7.213 | 9.622 | 3.9614 | 6.9333 | 351 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 33.7074 | 1.2162 | 2.97 | 3.752 | 6.41 | 8.66 | 6.449 | 10.3228 | 1.8054 | 5.155 | 2172 | 6
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 143.4455 | 3.542 | 1.12 | 1.964 | 3.26 | 5.07 | 3.647 | 5.708 | 1.4708 | 3.5173 | 41939 | 109
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 144.7766 | 9.4683 | 1.795 | 3.151 | 4.6 | 12.55 | 4.821 | 13.521 | 2.3906 | 8.1772 | 461 | 6
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 45.3182 | 1.4475 | 1.32 | 3.15 | 3.37 | 7.62 | 3.627 | 7.6404 | 1.2076 | 3.5222 | 4275 | 19
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 142.0804 | 3.6783 | 1.23 | 2.48 | 3.3 | 6.06 | 3.594 | 6.7629 | 1.269 | 3.3496 | 35525 | 86
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 46.2226 | 1.2879 | 1.66 | 2.681 | 4.05 | 6.5 | 4.433 | 7.117 | 1.4527 | 3.5675 | 12807 | 66
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 43.8964 | 1.4857 | 2.38 | 3.28 | 5.34 | 7.46 | 5.519 | 8.2926 | 1.4815 | 3.3729 | 2035 | 11
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 38.0736 | 1.225 | 1.34 | 2.524 | 3.69 | 6.91 | 4.062 | 7.6399 | 1.4564 | 4.2183 | 27047 | 42
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 239.8381 | 4.3603 | 0.79 | 1.16 | 2.19 | 4.82 | 2.264 | 4.997 | 0.70711 | 3.0136 | 1124 | 7
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC WITH PYP (MANUAL) |  | 109.3098 | 3.2381 | 1.86 | 3.13 | 4.13 | 6.24 | 4.406 | 6.474 | 0.86749 | 2.1929 | 1980 | 4
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 44.3701 | 0.84052 | 1.675 | 2.305 | 3.71 | 4.91 | 3.9995 | 5.1575 | 0.95766 | 1.6738 | 157 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 144.4896 | 4.4801 | 1.73 | 3.63 | 3.97 | 7.55 | 4.106 | 7.6762 | 1.1202 | 3.0257 | 1147 | 10
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 45.0164 | 1.4031 | 1.97 | 3.808 | 4.44 | 8.69 | 4.765 | 8.064 | 1.3814 | 3.2012 | 736 | 11
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 144.4259 | 3.4966 | 1.33 | 2.216 | 3.45 | 5.19 | 3.844 | 5.9552 | 1.4969 | 3.5017 | 3622 | 27
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 43.6137 | 1.0238 | 1.88 | 2.468 | 3.99 | 5.46 | 4.013 | 5.374 | 1.004 | 1.7076 | 2680 | 6
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 142.2301 | 3.4552 | 1.18 | 1.464 | 2.9 | 4.47 | 3.23 | 5.016 | 1.2489 | 2.8481 | 951 | 4
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 106.2892 | 3.3598 | 0.76 | 1.153 | 2.34 | 6.94 | 2.803 | 7.2645 | 1.6514 | 5.6673 | 3658 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 45.6959 | 1.3593 | 2.33 | 3.09 | 5.2 | 6.62 | 4.995 | 6.7417 | 1.3757 | 2.6994 | 469 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP STAT |  | 45.3853 | 1.1532 | 1.76 | 2.45 | 4.13 | 5.4 | 4.358 | 5.686 | 1.2765 | 2.56 | 5990 | 29
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 46.1616 | 1.3039 | 1.48 | 2.521 | 3.73 | 5.93 | 3.83 | 6.9445 | 1.3459 | 2.7548 | 997 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.6086 | 0.89333 | 1.625 | 2.73 | 3.37 | 5.63 | 3.295 | 5.809 | 0.88346 | 1.442 | 175 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 114.0163 | 2.671 | 1.62 | 2.254 | 3.71 | 4.97 | 4.01 | 5.627 | 1.1996 | 2.9368 | 1127 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 233.5104 | 4.9874 | 0.755 | 2.228 | 2.77 | 4.89 | 3.1125 | 5.1375 | 1.3879 | 3.1562 | 1071 | 5
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 143.3576 | 3.6855 | 1.38 | 2.615 | 3.54 | 6.01 | 3.817 | 6.63 | 1.1547 | 3.202 | 15939 | 67
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.2056 | 1.1862 | 1.74 | 2.74 | 3.99 | 6.15 | 4.229 | 6.6627 | 1.1413 | 3.0118 | 54016 | 96
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 242.9391 | 5.4489 | 0.55 | 2.242 | 2.44 | 7.08 | 2.447 | 8.1428 | 1.4707 | 4.7871 | 279 | 5
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 142.485 | 3.6503 | 1.17 | 2.124 | 3.27 | 5.41 | 3.661 | 5.997 | 1.4191 | 3.5051 | 48949 | 141
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 203.9225 | 3.6652 | 1.15 | 1.526 | 3.12 | 3.66 | 3.311 | 4.338 | 0.89725 | 2.2332 | 142 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.4368 | 1.5723 | 1.97 | 3.474 | 4.15 | 9.15 | 4.335 | 11.0424 | 1.0809 | 6.2486 | 380 | 4
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 44.9762 | 1.2157 | 1.53 | 2.42 | 3.78 | 5.83 | 4.111 | 6.6169 | 1.3675 | 3.4349 | 106062 | 205
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 142.9836 | 3.327 | 1.41 | 2.588 | 3.51 | 5.8 | 3.658 | 6.2096 | 1.0541 | 2.9701 | 12519 | 25
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 142.601 | 4.1021 | 1.495 | 3.126 | 4.17 | 6.9 | 4.236 | 7.9077 | 1.2028 | 3.3747 | 768 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 140.6189 | 4.1222 | 1.45 | 1.816 | 4.34 | 5.77 | 5.09 | 6.2056 | 2.4999 | 3.5781 | 433 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 39.7611 | 1.381 | 1.13 | 1.521 | 3.16 | 7.36 | 3.737 | 7.9452 | 1.6204 | 5.2706 | 4234 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 108.7784 | 2.0495 | 0.815 | 2.689 | 2.83 | 5.43 | 3.329 | 5.3196 | 1.2884 | 2.3439 | 862 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 114.5821 | 3.4401 | 0.95 | 1.525 | 3.07 | 3.88 | 3.1305 | 4.1465 | 0.8312 | 3.2024 | 201 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IFCC WITH PYP (MANUAL) |  | 112.9168 | 2.5927 | 2.07 | 3.08 | 4.21 | 6.22 | 3.7645 | 5.8035 | 0.4951 | 1.122 | 381 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 108.2529 | 2.5723 | 1.14 | 2.054 | 3.09 | 5.44 | 3.436 | 5.9631 | 1.295 | 3.4723 | 11248 | 28
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 142.1015 | 3.4922 | 1.505 | 2.41 | 3.57 | 5.55 | 3.762 | 5.995 | 1.0527 | 2.8333 | 36350 | 77
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IFCC WITH PYP (MANUAL) |  | 229.2684 | 5.7239 | 1.575 | 2.632 | 3.52 | 5.67 | 3.9925 | 6.3939 | 1.3833 | 2.4854 | 1482 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 45.1243 | 1.2198 | 1.6 | 2.35 | 3.92 | 5.84 | 4.216 | 6.696 | 1.4681 | 3.6027 | 26603 | 144
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 113.2644 | 2.8788 | 0.76 | 1.527 | 2.72 | 5.44 | 3.089 | 6.0732 | 1.5362 | 4.1881 | 4088 | 38
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 146.4981 | 2.6143 | 1.16 | 2.532 | 3.85 | 5.12 | 4.477 | 5.7214 | 1.8151 | 2.8358 | 454 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 44.1528 | 1.0412 | 1.505 | 2.18 | 3.29 | 5.03 | 3.5335 | 5.5149 | 1.0103 | 2.2641 | 3993 | 9
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC WITH PYP (MANUAL) |  | 37.196 | 1.8927 | 4.035 | 5.282 | 8.33 | 11.72 | 7.9675 | 12.2389 | 1.2011 | 3.3836 | 1906 | 4
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 143.5211 | 3.5745 | 1.3 | 2.44 | 3.38 | 5.39 | 3.644 | 5.92 | 1.1878 | 2.9634 | 2224 | 6
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 46.4286 | 0.63696 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 140.5549 | 3.9551 | 1.2 | 2.34 | 3.33 | 6.06 | 3.6575 | 6.753 | 1.3929 | 3.6754 | 35473 | 113
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.1814 | 1.2871 | 1.59 | 3.006 | 3.98 | 6.09 | 4.3765 | 6.6183 | 1.2852 | 3.0936 | 1981 | 10
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 44.0437 | 1.5867 | 2.305 | 2.941 | 5.07 | 5.8 | 5.1015 | 5.8034 | 1.32 | 2.2759 | 44 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 43.9183 | 1.5426 | 2.81 | 3.541 | 6.03 | 7.66 | 5.961 | 8.494 | 1.1994 | 3.349 | 19526 | 107
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 45.1304 | 1.3313 | 2.63 | 2.925 | 5.73 | 6.18 | 5.648 | 6.442 | 1.0841 | 2.0949 | 283 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 143.7565 | 3.4458 | 1.63 | 2.484 | 3.66 | 5.39 | 3.872 | 5.8442 | 0.92468 | 2.3451 | 18685 | 23
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP (MANUAL) |  | 143.6942 | 3.4243 | 1.62 | 2.287 | 3.68 | 4.95 | 3.849 | 5.5044 | 1.0143 | 2.5707 | 62274 | 47
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 46.2877 | 1.4705 | 2.24 | 3.788 | 5.04 | 7.81 | 5.956 | 8.089 | 2.0854 | 3.8942 | 413 | 5
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 43.482 | 1.0005 | 1.67 | 2.58 | 3.58 | 5.15 | 3.872 | 4.5314 | 0.90088 | 1.5106 | 478 | 6
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 143.7277 | 4.9096 | 1.22 | 1.59 | 2.67 | 3.35 | 2.913 | 3.6624 | 0.8955 | 1.1839 | 179 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.4272 | 1.2453 | 1.735 | 2.573 | 4.21 | 6.2 | 4.475 | 6.8818 | 1.6992 | 3.695 | 2630 | 31
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 44.85 | 1.369 | 2.26 | 3.201 | 4.97 | 6.92 | 5.087 | 7.303 | 1.1075 | 2.8506 | 36680 | 35
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 144.0565 | 2.6492 | 1.19 | 1.991 | 2.71 | 4.45 | 2.769 | 4.6481 | 0.89867 | 2.4071 | 1773 | 6
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 39.6938 | 0.87666 | 1.25 | 2.695 | 3.13 | 5.49 | 3.4205 | 5.6213 | 1.1912 | 2.0145 | 1410 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IFCC WITH PYP (MANUAL) |  | 33.3859 | 1.9436 | 5.495 | 6.742 | 11.23 | 14.44 | 10.0905 | 14.8637 | 1.8281 | 3.2404 | 411 | 4
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 38.1201 | 0.99977 | 1.395 | 3.715 | 3.07 | 8.31 | 3.4145 | 7.9345 | 1.2142 | 2.1505 | 359 | 7
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 115.2052 | 2.5103 | 1.1 | 2.202 | 2.99 | 4.66 | 3.45 | 4.8836 | 1.1326 | 3.0241 | 1393 | 6
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 229.7413 | 5.0055 | 0.595 | 1.213 | 2.4 | 5.36 | 2.722 | 5.284 | 1.5639 | 3.544 | 2679 | 23
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 44.9392 | 1.5875 | 2.585 | 3.759 | 5.68 | 8.14 | 5.758 | 8.5146 | 1.3476 | 3.6902 | 8167 | 40
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 231.5828 | 5.1184 | 0.98 | 1.92 | 2.37 | 4.24 | 2.583 | 4.4195 | 1.0115 | 2.6879 | 778 | 6
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IFCC WITH PYP (MANUAL) |  | 231.8577 | 5.0354 | 1.34 | 2.385 | 3.13 | 5.23 | 3.613 | 5.575 | 1.2039 | 1.9581 | 213 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 45.0356 | 1.0178 | 1.35 | 2.554 | 3.22 | 5.25 | 3.5685 | 5.687 | 1.3246 | 2.647 | 3774 | 39
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 146.162 | 4.0108 | 3.49 | 4.91 | 7.12 | 10.41 | 7.304 | 9.8082 | 0.71768 | 2.566 | 216 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 226.1602 | 6.4309 | 0.91 | 1.9 | 2.92 | 5.83 | 3.217 | 6.44 | 1.6739 | 3.942 | 17511 | 37
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 33.5487 | 1.1455 | 2.6 | 3.908 | 5.65 | 7.93 | 5.953 | 8.2746 | 1.1253 | 2.6764 | 1136 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 142.7082 | 3.9497 | 1.12 | 2.148 | 2.95 | 5.54 | 3.212 | 6.2854 | 1.2337 | 3.1743 | 7100 | 28
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 144.764 | 4.0369 | 1.52 | 3.94 | 3.75 | 8.69 | 4.228 | 9.1778 | 1.8387 | 2.8269 | 534 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP STAT |  | 142.9558 | 3.7472 | 1.535 | 2.429 | 3.71 | 5.4 | 4.101 | 6.0211 | 1.3316 | 2.8285 | 19303 | 29
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 46.9021 | 2.5788 | 2.54 | 3.58 | 7.17 | 12.41 | 7.312 | 13.4642 | 3.133 | 10.2339 | 811 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP (MANUAL) |  | 142.8144 | 3.2909 | 1.44 | 2.25 | 3.3 | 5.08 | 3.643 | 6.095 | 1.1918 | 2.6058 | 2571 | 5
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 143.2449 | 3.454 | 1.48 | 2.25 | 3.42 | 5.26 | 3.6915 | 5.7877 | 1.0577 | 2.7793 | 62425 | 89
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 109.6764 | 2.5278 | 1.47 | 2.222 | 3.26 | 4.97 | 3.4 | 5.5358 | 0.90553 | 2.492 | 10245 | 8
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 141.9546 | 4.6829 | 1.96 | 4.778 | 4.3 | 9.7 | 4.359 | 8.5192 | 1.0214 | 2.4761 | 214 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 44.9537 | 1.1289 | 1.315 | 2.09 | 3.4 | 5.33 | 3.766 | 5.9636 | 1.3597 | 3.3455 | 90339 | 183
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP STAT |  | 144.7438 | 3.0995 | 1.75 | 2.281 | 3.71 | 4.65 | 3.486 | 4.8978 | 0.61375 | 1.7896 | 1314 | 5
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 44.8434 | 1.3546 | 2.305 | 3.193 | 5.02 | 7.1 | 5.199 | 7.4024 | 1.085 | 2.8568 | 7809 | 36
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP (MANUAL) |  | 44.4678 | 1.7442 | 3.21 | 4.04 | 6.33 | 8.38 | 6.363 | 8.785 | 1.4325 | 3.1275 | 1038 | 5
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 145.614 | 1.7904 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 57 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 144.1795 | 3.1652 | 1.175 | 1.921 | 2.91 | 5.03 | 3.2445 | 5.7019 | 1.1086 | 2.924 | 8198 | 42
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 33.6642 | 0.86633 | 1.37 | 2.664 | 3.52 | 6.49 | 3.862 | 6.714 | 1.3312 | 3.6872 | 5696 | 41
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 141.37 | 3.474 | 1.17 | 1.944 | 3.12 | 5.23 | 3.435 | 5.8297 | 1.2726 | 3.3217 | 72691 | 131
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 146.4361 | 3.4043 | 1.1 | 3 | 3.62 | 7.33 | 3.8735 | 7.1136 | 1.3945 | 3.2757 | 652 | 7
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 45.3174 | 1.0664 | 1.465 | 2.745 | 3.5 | 6.38 | 3.487 | 7.3195 | 0.9036 | 3.9263 | 270 | 3
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP STAT |  | 45.2122 | 1.2101 | 1.72 | 2.57 | 4.08 | 5.66 | 4.405 | 6.3588 | 1.2235 | 3.0414 | 29362 | 25
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.3623 | 1.289 | 1.665 | 2.667 | 3.99 | 6.17 | 4.348 | 6.9625 | 1.3061 | 3.4692 | 10760 | 69
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.3616 | 1.4832 | 2.31 | 3.358 | 5.18 | 7.59 | 5.4845 | 7.7614 | 1.3902 | 3.6182 | 9687 | 25
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 44.1613 | 1.579 | 2.78 | 3.542 | 6.01 | 7.79 | 6.0945 | 8.4776 | 1.3373 | 3.416 | 87221 | 117
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 109.4012 | 3.1569 | 0.93 | 1.88 | 2.87 | 6.07 | 3.1605 | 6.7705 | 1.3238 | 4.0948 | 25824 | 43
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 202.9495 | 6.9186 | 1.47 | 2.126 | 3.9 | 8.3 | 4.618 | 9.6884 | 2.5536 | 5.4178 | 930 | 5
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 140.9879 | 3.6637 | 1.18 | 2.102 | 3.08 | 5.27 | 3.48 | 5.7997 | 1.374 | 3.0368 | 1992 | 11
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 146.4143 | 4.6916 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 46.25 | 1.2889 | 1.895 | 3.679 | 4.27 | 7.69 | 4.572 | 7.8478 | 1.1379 | 2.6921 | 3580 | 9
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 143.1435 | 3.8031 | 1.615 | 3.076 | 3.83 | 6.38 | 3.9335 | 7.2798 | 1.2114 | 2.6085 | 3658 | 11
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 108.8514 | 2.9066 | 1.41 | 2.512 | 3.48 | 5.48 | 3.869 | 5.4518 | 0.78848 | 2.6772 | 3125 | 4
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 44.9149 | 1.039 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 47 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 144.3418 | 3.6277 | 1.28 | 2.29 | 3.26 | 5.49 | 3.596 | 6.0564 | 1.2963 | 3.1195 | 12916 | 44
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 44.587 | 1.3465 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 198 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.3956 | 1.3014 | 2.41 | 3.198 | 5.2 | 7.12 | 5.03 | 6.9672 | 0.80361 | 2.5975 | 1158 | 4
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 142.31 | 2.8231 | 1.39 | 1.996 | 2.79 | 4.11 | 2.688 | 3.8862 | 0.39151 | 0.90422 | 188 | 2
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 143.1146 | 2.955 | 1.07 | 1.862 | 2.63 | 4.02 | 2.816 | 4.0186 | 1.0955 | 2.0431 | 1962 | 5
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.9678 | 1.379 | 1.935 | 3.01 | 4.3 | 5.99 | 4.78 | 6.2794 | 1.1778 | 2.4855 | 1094 | 5
2024 | GOT - (AST/ASAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.2496 | 1.3123 | 1.835 | 2.424 | 4.03 | 6.94 | 4.28 | 7.6981 | 1.4918 | 2.8991 | 598 | 3
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 78.3394 | 3.5153 | 0.98 | 2.783 | 5.7 | 8.35 | 6.2055 | 8.8422 | 3.4187 | 6.4713 | 3775 | 3
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 194.935 | 3.3021 | 0.81 | 1.402 | 2.28 | 3.01 | 2.58 | 3.4824 | 1.2892 | 1.7383 | 1123 | 7
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 126.335 | 3.7007 | 1.54 | 2.71 | 3.65 | 6.73 | 3.852 | 7.374 | 1.2074 | 3.5562 | 15946 | 65
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 43.044 | 1.3151 | 1.89 | 2.98 | 4.44 | 6.74 | 4.7575 | 7.4826 | 1.434 | 3.5058 | 84727 | 120
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 194.8356 | 6.8378 | 0.71 | 2.206 | 3.01 | 7.3 | 3.3705 | 7.6375 | 1.7311 | 5.725 | 16039 | 35
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 51.4556 | 1.6412 | 1.7 | 3.96 | 4.41 | 8.95 | 4.558 | 8.769 | 1.4385 | 3.4669 | 4290 | 17
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 48.9125 | 1.4545 | 2.06 | 3.871 | 4.44 | 8.05 | 4.253 | 8.3606 | 1.0402 | 3.1129 | 695 | 3
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 27.2192 | 0.50728 | 1.21 | 2.142 | 2.82 | 4.76 | 3.129 | 4.6926 | 0.94823 | 1.7788 | 1570 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 97.7618 | 3.5383 | 0.87 | 2.216 | 3.29 | 7.31 | 3.659 | 8.235 | 1.8562 | 5.3645 | 25444 | 42
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 26.3396 | 1.1189 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 245 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 25.1088 | 1.2609 | 4.105 | 5.349 | 8.77 | 11.43 | 8.6465 | 12.1442 | 1.6716 | 4.2292 | 13971 | 10
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 112.197 | 3.4412 | 2.11 | 3.21 | 4.74 | 6.97 | 5.095 | 7.698 | 1.4339 | 3.1481 | 2237 | 6
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 116.2345 | 3.2627 | 1.66 | 3.092 | 4.02 | 7 | 4.185 | 7.5908 | 1.2621 | 3.3686 | 36122 | 108
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 127.5918 | 3.8549 | 1.575 | 3.306 | 3.95 | 7.27 | 4.2695 | 7.6754 | 1.2361 | 3.3505 | 3626 | 11
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 99.7117 | 2.908 | 1.31 | 1.812 | 3.81 | 5.69 | 4.504 | 6.572 | 2.2624 | 3.9389 | 3101 | 4
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 129.1011 | 3.4902 | 1.55 | 2.72 | 3.65 | 6.12 | 3.951 | 6.6852 | 1.1052 | 2.8686 | 54666 | 83
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 132.008 | 3.5134 | 1.59 | 2.634 | 3.63 | 5.84 | 3.88 | 6.2998 | 1.1267 | 2.7332 | 66848 | 89
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 120.816 | 5.9961 | 1.79 | 3.11 | 4.65 | 11.61 | 4.894 | 12.5264 | 1.6963 | 8.4658 | 2727 | 18
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 46.307 | 1.0843 | 1.69 | 2.784 | 3.87 | 5.65 | 4.248 | 5.6046 | 0.77571 | 2.0535 | 414 | 5
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 47.257 | 1.3758 | 2.005 | 2.656 | 5.01 | 6.13 | 5.474 | 7.107 | 1.3641 | 3.6447 | 477 | 6
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 120.5997 | 4.3846 | 1.56 | 3.024 | 3.27 | 6.25 | 3.052 | 5.976 | 0.8256 | 1.3964 | 191 | 3
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 125.0025 | 4.6204 | 1.565 | 4.06 | 3.98 | 9.09 | 4.1495 | 9.6694 | 1.5258 | 3.6508 | 3028 | 25
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 26.0414 | 0.71113 | 1.225 | 2.243 | 3.61 | 7.14 | 4.2635 | 6.8655 | 1.9159 | 4.3092 | 1405 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 99.0317 | 2.9367 | 1.775 | 3.194 | 3.75 | 6.87 | 4.03 | 7.337 | 1.6179 | 2.8873 | 609 | 6
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 126.91 | 6.1441 | 3.36 | 5.14 | 6.65 | 11.71 | 6.864 | 13.9504 | 2.0286 | 6.3076 | 422 | 5
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 41.5817 | 1.3608 | 2.655 | 3.145 | 5.4 | 6.79 | 5.1935 | 7.7785 | 1.9599 | 2.6774 | 175 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 48.4957 | 1.3416 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 80 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.9334 | 1.2868 | 1.81 | 2.97 | 4.16 | 6.43 | 4.406 | 7.225 | 1.1194 | 3.1942 | 2685 | 32
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 127.1959 | 3.2352 | 1.645 | 2.514 | 3.54 | 5.4 | 3.2295 | 5.8193 | 0.35394 | 2.2302 | 773 | 4
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 128.65 | 2.5093 | 1.25 | 2.243 | 2.49 | 4.48 | 2.147 | 3.898 | 0.14802 | 0.2123 | 440 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 49.1085 | 1.5971 | 2.2 | 3.574 | 4.73 | 7.31 | 4.72 | 7.3489 | 0.92749 | 2.3027 | 597 | 6
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 113.768 | 3.527 | 1.73 | 2.86 | 4.33 | 7.06 | 4.76 | 7.9749 | 1.6773 | 4.3154 | 42622 | 86
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 47.4504 | 1.5625 | 2.275 | 3.214 | 5.1 | 6.66 | 5.6335 | 7.1184 | 1.3433 | 3.1695 | 1008 | 4
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 95.7632 | 1.6781 | 0.99 | 1.68 | 2.58 | 3.73 | 2.803 | 4.136 | 0.99255 | 2.073 | 2195 | 14
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 25.646 | 1.1265 | 2.735 | 4.825 | 6.55 | 10.78 | 7.0735 | 11.53 | 2.2508 | 5.0296 | 15894 | 34
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 100.0941 | 3.0999 | 1.25 | 2.69 | 3.67 | 6.93 | 4.037 | 7.6688 | 1.5676 | 4.0595 | 14672 | 32
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 44.2093 | 1.4833 | 1.56 | 2.817 | 4.07 | 7.37 | 4.502 | 8.22 | 1.6376 | 4.3365 | 89218 | 179
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 198.1872 | 5.1416 | 1.24 | 2.604 | 3.41 | 5.74 | 3.569 | 5.9512 | 1.0442 | 2.846 | 10925 | 9
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 44.3513 | 2.6302 | 2.975 | 3.644 | 9.2 | 12.19 | 10.057 | 13.9282 | 5.1409 | 9.4521 | 44 | 3
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 47.822 | 3.5739 | 1.975 | 5.627 | 8.91 | 17.09 | 9.3645 | 17.573 | 4.4617 | 13.1981 | 255 | 4
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 132.989 | 4.1034 | 1.97 | 3.258 | 4.7 | 7.59 | 5.247 | 7.8316 | 1.5115 | 3.0844 | 344 | 6
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 116.0118 | 2.9761 | 1.795 | 2.646 | 4.26 | 5.55 | 4.858 | 5.6868 | 1.3387 | 2.1336 | 238 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 25.6163 | 1.0019 | 2.145 | 4.264 | 5.38 | 9.81 | 6.228 | 10.9427 | 2.115 | 4.7722 | 3068 | 4
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 43.4999 | 1.3104 | 1.72 | 2.764 | 4.23 | 6.3 | 4.476 | 7.2674 | 1.4328 | 3.5736 | 2716 | 6
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 109.839 | 2.4599 | 1.77 | 2.658 | 3.92 | 5.52 | 3.792 | 6.0878 | 1.173 | 2.566 | 437 | 3
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 121.5 | 2.2426 | 1.445 | 6.115 | 3.32 | 12.16 | 3.1555 | 11.0674 | 0.88948 | 2.4031 | 181 | 3
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 43.2233 | 1.1767 | 1.7 | 2.558 | 3.94 | 5.76 | 4.336 | 6.2884 | 1.2636 | 3.1371 | 4033 | 8
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 46.4761 | 1.2235 | 1.97 | 4.26 | 4.38 | 9.63 | 4.902 | 11.68 | 1.386 | 5.3452 | 945 | 8
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 25.8314 | 1.123 | 1.81 | 3.732 | 5.39 | 9.04 | 6.0985 | 9.6769 | 2.5307 | 5.9399 | 6111 | 41
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 222.0069 | 7.6653 | 1.29 | 2.756 | 4.15 | 7.23 | 4.318 | 8.1531 | 1.7229 | 4.9265 | 1125 | 6
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 46.07 | 1.7875 | 3.44 | 4.264 | 7.55 | 8.72 | 6.658 | 9.157 | 1.1088 | 3.2005 | 1217 | 4
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 47.699 | 1.3007 | 1.81 | 3.24 | 3.92 | 6.5 | 4.146 | 6.814 | 1.0346 | 2.1713 | 1058 | 3
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 133.4124 | 3.6718 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 177 | 3
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 25.9948 | 1.4497 | 3.23 | 5.86 | 8.4 | 11.98 | 8.425 | 12.4335 | 2.5998 | 4.6789 | 795 | 9
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 131.372 | 3.9495 | 1.63 | 3.18 | 3.85 | 7.26 | 4.14 | 7.9522 | 1.3652 | 3.4457 | 37635 | 86
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 126.8799 | 3.1695 | 1.28 | 2.378 | 3.34 | 5.29 | 3.638 | 5.7308 | 1.1293 | 2.8563 | 6125 | 19
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 98.6648 | 2.0209 | 1.545 | 2.405 | 3.1 | 5.05 | 3.04 | 5.2128 | 0.61038 | 1.5389 | 778 | 4
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 24.0255 | 0.9195 | 2.705 | 4.237 | 6.19 | 9 | 6.283 | 9.5663 | 1.7087 | 3.9556 | 1819 | 11
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 43.6221 | 1.3818 | 2.13 | 3.34 | 4.83 | 7.52 | 5.0795 | 8.2155 | 1.4339 | 3.6795 | 108481 | 204
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 52.8968 | 1.6144 | 1.79 | 2.9 | 4.24 | 6.07 | 4.523 | 6.5304 | 1.3311 | 3.1627 | 470 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 116.1511 | 3.4251 | 1.81 | 3.118 | 4.22 | 6.74 | 4.6095 | 7.4417 | 1.4208 | 3.5648 | 38727 | 77
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 117.5856 | 3.4777 | 2.04 | 3.02 | 4.68 | 6.47 | 4.982 | 7.065 | 1.2806 | 3.1208 | 53955 | 44
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 129.3007 | 3.6705 | 1.18 | 2.338 | 3.57 | 5.67 | 4.02 | 6.455 | 1.4509 | 2.9865 | 1982 | 5
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 42.8138 | 1.558 | 2.52 | 3.665 | 5.68 | 8.09 | 5.873 | 9.0016 | 1.5074 | 3.8348 | 37501 | 35
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 113.8933 | 2.8115 | 1.45 | 2.184 | 3.69 | 5.97 | 4.203 | 6.3494 | 1.495 | 3.9466 | 1769 | 6
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 28.6772 | 1.3706 | 1.31 | 3.507 | 6.67 | 9.16 | 7.2195 | 9.8534 | 3.7215 | 7.036 | 4204 | 3
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 101.5915 | 1.8414 | 1.19 | 1.454 | 3.14 | 4.1 | 3.405 | 4.7896 | 0.91597 | 2.7318 | 141 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 116.2327 | 2.8878 | 1.58 | 3.022 | 3.58 | 6.53 | 3.804 | 6.6562 | 1.2904 | 2.2936 | 1674 | 22
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 25.4721 | 0.98204 | 2.07 | 4.086 | 4.46 | 8.95 | 4.846 | 9.6356 | 1.3495 | 4.1962 | 1137 | 3
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 25.6725 | 1.2393 | 3.79 | 4.988 | 8.38 | 10.33 | 8.86 | 11.4366 | 1.7173 | 4.7648 | 2241 | 7
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 98.2439 | 4.065 | 0.79 | 3.05 | 4.24 | 8.01 | 4.419 | 8.4446 | 2.1683 | 5.1483 | 4372 | 38
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 26.8617 | 0.95607 | 2.38 | 4.41 | 5.06 | 8.83 | 4.977 | 9.084 | 1.0215 | 3.8785 | 809 | 4
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 25.3096 | 1.068 | 1.835 | 3.188 | 4.99 | 8.48 | 5.471 | 9.8683 | 2.0149 | 5.9095 | 25971 | 40
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 24.496 | 0.6876 | 1.66 | 3.522 | 3.97 | 8.19 | 4.489 | 8.5296 | 1.8387 | 4.1251 | 349 | 6
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 94.632 | 2.2836 | 0.86 | 2.056 | 2.42 | 6.09 | 2.703 | 5.8532 | 0.9144 | 2.9435 | 347 | 6
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 115.0209 | 3.5972 | 1.75 | 2.802 | 4.23 | 6.68 | 4.592 | 6.7952 | 1.3457 | 3.4484 | 2078 | 11
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 49.3741 | 1.2776 | 2.03 | 3.048 | 4.33 | 6.86 | 4.396 | 7.0792 | 1.089 | 3.0636 | 379 | 4
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 50.2452 | 2.0498 | 2.13 | 3.912 | 4.61 | 8.36 | 4.872 | 9.756 | 1.2465 | 3.7925 | 818 | 10
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 43.1188 | 1.2922 | 1.92 | 3.326 | 4.74 | 7.46 | 4.9465 | 7.9411 | 1.2556 | 3.0494 | 1990 | 10
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 117.6678 | 4.082 | 1.56 | 3.06 | 4.09 | 8.15 | 4.504 | 8.985 | 1.7467 | 4.82 | 49618 | 137
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 51.1536 | 1.6131 | 2.08 | 4.189 | 4.61 | 8.96 | 5.1005 | 9.5103 | 1.3759 | 3.8072 | 3522 | 9
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 130.3671 | 4.4431 | 1.67 | 3.394 | 4.14 | 8.32 | 4.53 | 9.0416 | 1.5169 | 4.437 | 13192 | 44
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 115.2842 | 3.7415 | 1.87 | 3.218 | 4.44 | 7.43 | 4.778 | 8.363 | 1.3953 | 4.4492 | 22309 | 24
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 47.6487 | 1.5549 | 2.635 | 3.412 | 5.56 | 7.44 | 5.4895 | 7.7732 | 1.2026 | 2.6296 | 19114 | 47
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 78.1368 | 1.3846 | 0.74 | 1.126 | 2.18 | 3.08 | 2.609 | 3.6671 | 1.2388 | 1.8332 | 1276 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 97.9209 | 3.3725 | 1.63 | 3.026 | 4.57 | 7 | 4.865 | 8.2236 | 1.7767 | 4.3502 | 1414 | 6
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 217.4162 | 10.5672 | 0.63 | 2.706 | 4.39 | 8.41 | 4.499 | 8.4822 | 3.1153 | 5.8399 | 2965 | 23
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 52.1156 | 1.9431 | 1.95 | 3.334 | 4.49 | 8.03 | 4.767 | 8.8404 | 1.4672 | 3.8774 | 22127 | 75
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 133.5365 | 4.1804 | 1.26 | 2.567 | 3.61 | 7.11 | 3.996 | 7.726 | 1.5613 | 4.3786 | 40414 | 104
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 122.9684 | 3.3641 | 1.435 | 4.287 | 4.12 | 10.42 | 4.142 | 10.6953 | 1.7261 | 6.3566 | 651 | 7
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 26.3816 | 1.0185 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 239 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 130.5765 | 3.9848 | 1.49 | 3.59 | 4.95 | 8.04 | 4.993 | 9.0006 | 2.4351 | 3.9953 | 211 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.7846 | 2.1469 | 2.18 | 3.651 | 5.93 | 9.89 | 6.217 | 10.153 | 1.9348 | 5.3014 | 722 | 11
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 43.5035 | 1.4516 | 2.34 | 3.43 | 5.19 | 7.59 | 5.509 | 8.3513 | 1.3663 | 3.6078 | 92248 | 116
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 120.8733 | 2.852 | 1.805 | 3.26 | 6.44 | 7.61 | 7.367 | 8.6175 | 3.8661 | 5.0626 | 350 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 48.0087 | 1.4074 | 2.08 | 2.844 | 4.43 | 7.87 | 4.974 | 8.9312 | 1.4036 | 2.8609 | 1154 | 3
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 45.2494 | 1.602 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 196 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 126.0438 | 6.1527 | 1.68 | 2.232 | 6.48 | 7.63 | 7.425 | 8.8238 | 4.2297 | 5.5806 | 1125 | 5
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 50.725 | 1.9487 | 2.43 | 3.872 | 5.56 | 9.15 | 5.737 | 10.0208 | 1.389 | 4.9006 | 10038 | 24
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 51.7099 | 1.9628 | 2.58 | 5.87 | 5.22 | 11.83 | 5.336 | 11.456 | 1.0461 | 2.6034 | 1040 | 5
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 126.6615 | 3.9666 | 1.8 | 2.756 | 4.28 | 7.18 | 4.4525 | 7.9439 | 1.3596 | 3.8068 | 12542 | 24
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 129.1907 | 3.6011 | 1.59 | 3.41 | 3.96 | 6.93 | 4.485 | 6.602 | 1.3984 | 2.5079 | 2548 | 5
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 112.4202 | 2.938 | 1.44 | 2.35 | 3.46 | 5.33 | 3.888 | 6.1462 | 1.5364 | 3.1442 | 929 | 4
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 44.0628 | 1.6614 | 3.01 | 3.933 | 6.47 | 8.38 | 6.513 | 8.7948 | 1.312 | 3.1898 | 102161 | 53
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 124.3361 | 2.9504 | 1.54 | 2.308 | 3.68 | 5.47 | 3.841 | 5.869 | 1.1838 | 2.8306 | 8273 | 42
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 121.6646 | 4.1419 | 1.8 | 4.158 | 4.29 | 11.14 | 4.62 | 11.3124 | 1.406 | 5.5381 | 3722 | 27
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 217.416 | 6.2807 | 0.82 | 2.01 | 3.39 | 5.24 | 3.55 | 5.474 | 1.5812 | 4.2707 | 587 | 7
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 46.3825 | 1.3735 | 1.715 | 2.444 | 3.97 | 6.55 | 4.128 | 7.2564 | 1.1054 | 3.2538 | 16888 | 97
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 129.9301 | 3.521 | 1.41 | 3.135 | 3.5 | 6.82 | 3.7315 | 7.084 | 1.2405 | 3.0306 | 6703 | 30
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 50.1774 | 1.7882 | 1.87 | 3.59 | 4.57 | 7.65 | 4.803 | 7.974 | 1.6138 | 3.5097 | 2781 | 24
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 42.6013 | 2.4893 | 2.67 | 8.142 | 6.91 | 16.18 | 8.238 | 14.422 | 3.8293 | 4.0581 | 79 | 3
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 48.7681 | 4.1659 | 1.89 | 5 | 5.21 | 16.22 | 5.579 | 15.508 | 2.1689 | 8.541 | 593 | 8
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 132.5546 | 3.4512 | 1.69 | 2.575 | 3.76 | 5.63 | 4.053 | 6.019 | 1.0682 | 2.6027 | 61848 | 47
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 114.6521 | 4.316 | 1.61 | 3.334 | 3.28 | 6.73 | 3.2835 | 5.8738 | 0.50423 | 1.185 | 330 | 3
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 118.9071 | 1.7755 | 1.21 | 1.508 | 2.98 | 3.26 | 3.225 | 3.7308 | 0.90253 | 1.4638 | 185 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 49.3878 | 1.5381 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1303 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 110.0747 | 2.8687 | 1.49 | 2.723 | 3.53 | 6.46 | 3.787 | 7.1614 | 1.1054 | 2.8676 | 3445 | 30
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 51.8197 | 1.9471 | 2.21 | 4.037 | 5.14 | 8.99 | 5.617 | 9.8921 | 1.8437 | 4.4577 | 8454 | 40
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 47.9831 | 1.7559 | 2.22 | 3.746 | 5.49 | 7.9 | 5.9605 | 8.969 | 1.8205 | 4.386 | 2602 | 11
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 132.8901 | 3.221 | 1.41 | 2.375 | 3.42 | 5.48 | 3.678 | 6.027 | 1.179 | 2.9378 | 73241 | 130
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 47.6811 | 1.3569 | 2.115 | 2.741 | 4.66 | 6.2 | 4.773 | 6.8721 | 1.1727 | 2.8857 | 27202 | 143
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 130.2779 | 4.2244 | 1.8 | 3.86 | 4.57 | 10.81 | 5.155 | 11.8836 | 2.1891 | 3.7296 | 547 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 127.5855 | 5.0162 | 2.49 | 3.982 | 5.44 | 8.66 | 4.974 | 9.441 | 1.0204 | 3.3228 | 567 | 3
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 48.8814 | 1.2121 | 1.45 | 3.742 | 3.95 | 7.59 | 4.28 | 6.9456 | 1.2577 | 2.6559 | 262 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 118.4527 | 5.7471 | 1.96 | 5.27 | 7.07 | 11 | 6.762 | 11.0456 | 3.1392 | 5.5027 | 303 | 3
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 193.0479 | 4.6762 | 0.7 | 1.568 | 2.46 | 3.81 | 2.467 | 4.111 | 1.1186 | 2.4766 | 292 | 5
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 47.4434 | 2.0988 | 1.83 | 3.4 | 5.32 | 8.68 | 6.3385 | 8.7525 | 3.181 | 4.7879 | 145 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 50.9806 | 1.6658 | 2.65 | 3.196 | 6 | 8.57 | 6.958 | 8.106 | 2.6711 | 5.7288 | 676 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 49.1591 | 0.80217 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 48.7154 | 1.9768 | 2.465 | 2.645 | 6.08 | 7.1 | 7.399 | 8.502 | 3.2267 | 4.2244 | 292 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 47.3866 | 1.0868 | 1.41 | 2.501 | 3.26 | 6.3 | 3.674 | 6.7929 | 1.0925 | 3.127 | 3580 | 37
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 115.0733 | 3.8401 | 2.58 | 3.331 | 5.44 | 6.8 | 5.313 | 7.1601 | 1.2204 | 2.3341 | 505 | 4
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 97.5326 | 2.9942 | 1.22 | 2.364 | 3.46 | 6.41 | 3.585 | 7.3574 | 1.4391 | 3.5102 | 1126 | 3
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 46.5899 | 1.6739 | 2.115 | 3.089 | 4.71 | 11.43 | 4.8105 | 12.4578 | 1.3127 | 7.8612 | 7755 | 36
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 42.4225 | 1.3886 | 2.08 | 3.534 | 4.73 | 7.96 | 5.181 | 8.7138 | 1.489 | 3.7401 | 7858 | 35
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 128.8881 | 4.4831 | 3.68 | 6.016 | 7.57 | 12.23 | 6.814 | 12.3368 | 1.8341 | 3.0163 | 193 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 46.979 | 1.5329 | 2.11 | 3.319 | 4.71 | 8.97 | 4.722 | 9.4384 | 1.1648 | 3.6786 | 20466 | 107
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 201.2133 | 5.5769 | 0.92 | 2.549 | 3.39 | 6.09 | 3.662 | 6.4222 | 1.1751 | 4.1532 | 10106 | 23
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 98.3739 | 2.424 | 1.525 | 2.698 | 3.5 | 6.06 | 3.835 | 6.2866 | 1.0365 | 2.3513 | 10331 | 8
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 96.2574 | 1.7415 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 235 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 96.9996 | 3.0167 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 236 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 126.0714 | 4.2684 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 127.8834 | 3.3908 | 1.72 | 3.534 | 4.2 | 7.23 | 4.379 | 6.9636 | 0.97228 | 2.3494 | 654 | 5
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 121.585 | 5.7808 | 2.02 | 4.326 | 5.23 | 13.97 | 5.563 | 13.8522 | 1.7325 | 5.5012 | 1149 | 10
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 43.327 | 1.5094 | 2.38 | 3.46 | 5.37 | 7.48 | 5.658 | 8.1242 | 1.4415 | 3.609 | 2077 | 11
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC WITH ACTIVATION II [S,P] |  | 130.5432 | 3.4024 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 81 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 122.4705 | 3.3548 | 2.09 | 2.844 | 4.34 | 6.91 | 4.888 | 7.9862 | 1.3757 | 3.5772 | 483 | 2
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 50.9045 | 1.6445 | 1.79 | 3.03 | 4.23 | 7.63 | 4.448 | 8.3898 | 1.3419 | 3.7929 | 12674 | 63
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 119.4704 | 3.6973 | 1.45 | 2.444 | 3.6 | 7.98 | 3.59 | 8.2296 | 1.1905 | 5.8726 | 4095 | 29
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC WITH PYP [S,P] |  | 128.036 | 3.1396 | 1.35 | 2.194 | 2.97 | 4.93 | 3.273 | 5.262 | 1.0666 | 2.6411 | 2935 | 6
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 129.6958 | 3.3524 | 1.57 | 2.538 | 3.58 | 5.81 | 3.783 | 6.496 | 0.92376 | 2.5902 | 18870 | 23
2024 | GPT - (ALT/ALAT) [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | IFCC WITHOUT PYP [S,P] |  | 43.5753 | 1.361 | 2.145 | 2.93 | 5 | 6.28 | 5.068 | 7.3003 | 1.1795 | 3.973 | 1117 | 5
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 110.3769 | 2.4229 | 1.14 | 1.904 | 3.02 | 5.3 | 3.372 | 6.099 | 1.3128 | 3.3243 | 2656 | 30
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 84.4811 | 3.1972 | 2.395 | 3.693 | 6.1 | 9.71 | 6.3255 | 11.259 | 2.1529 | 6.1306 | 156 | 3
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 75.8579 | 1.308 | 1.19 | 1.55 | 2.71 | 3.51 | 2.91 | 4.041 | 0.99001 | 1.7635 | 1675 | 6
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 130.6326 | 4.3409 | 1.88 | 3.06 | 4.46 | 7.77 | 4.898 | 7.813 | 1.8355 | 3.7163 | 3593 | 23
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 138.1148 | 3.6086 | 2.04 | 2.816 | 4.47 | 5.91 | 4.462 | 6.2886 | 0.98563 | 2.2034 | 18168 | 25
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 137.7964 | 2.7822 | 1.78 | 2.22 | 3.57 | 4.51 | 3.193 | 4.6766 | 0.53275 | 1.7427 | 129 | 2
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | InteliQ Immunology 3 | 85733T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 246.121 | 5.8186 | 1.81 | 2.78 | 3.94 | 5.75 | 3.791 | 5.568 | 0.87588 | 1.6031 | 727 | 2
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | InteliQ Immunology 2 | 85722T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 162.9867 | 4.8156 | 1.72 | 3.056 | 4.05 | 6.39 | 3.985 | 6.4445 | 1.0161 | 3.1123 | 1500 | 2
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 137.9595 | 7.0301 | 1.13 | 2.93 | 5.44 | 8.72 | 6.0315 | 10.2751 | 3.8374 | 5.6898 | 173 | 4
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_P_V1_0 | 900116 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 307.1772 | 11.2568 | 2.63 | 4.08 | 5.84 | 8.28 | 6.954 | 8.358 | 1.4021 | 3.1046 | 429 | 3
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 90.3322 | 2.9647 | 1.79 | 3.39 | 4.51 | 7.8 | 4.867 | 8.2908 | 1.5989 | 3.8527 | 21697 | 43
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | InteliQ Immunology 3 | 69003T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 207.1776 | 4.9942 | 2.07 | 2.69 | 4.54 | 5.5 | 4.3515 | 5.5156 | 0.90188 | 1.7549 | 501 | 2
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 84.3774 | 3.0469 | 1.74 | 3.716 | 4.72 | 8.46 | 5.1035 | 9.054 | 1.8822 | 4.2868 | 68810 | 115
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 82.3185 | 1.6777 | 1.29 | 2.01 | 2.95 | 4.72 | 3.161 | 5.224 | 0.91641 | 2.4064 | 74177 | 106
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 76.6228 | 1.4572 | 1.3 | 2.269 | 2.74 | 4.96 | 2.8685 | 5.1778 | 0.67652 | 1.9739 | 7692 | 9
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 75.5326 | 2.9634 | 3.13 | 4.726 | 7.12 | 9.48 | 7.899 | 8.819 | 1.9076 | 3.4441 | 132 | 2
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 141.0348 | 3.7664 | 1.54 | 2.73 | 3.82 | 6.12 | 4.144 | 6.7263 | 1.3799 | 3.1976 | 46865 | 101
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 99.9014 | 3.733 | 2.135 | 3.81 | 4.98 | 10.16 | 5.3645 | 10.557 | 1.5913 | 5.5555 | 1472 | 14
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 83.9857 | 2.7425 | 1.81 | 4.884 | 4.45 | 10.06 | 4.969 | 10.7811 | 1.4955 | 3.8601 | 70 | 2
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 84.3444 | 4.8754 | 2.005 | 3.995 | 6.33 | 10.45 | 7.388 | 12.7563 | 4.1422 | 6.3671 | 171 | 4
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 138.5229 | 2.4691 | 1.2 | 1.844 | 2.7 | 4.18 | 2.837 | 4.4891 | 0.72088 | 1.9518 | 54384 | 106
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 134.466 | 3.4237 | 2.03 | 2.57 | 4.31 | 5.53 | 4.2805 | 5.942 | 0.96349 | 2.1844 | 16977 | 26
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 137.9219 | 4.375 | 2.43 | 3.352 | 5.13 | 6.91 | 5.098 | 7.65 | 0.84896 | 3.628 | 512 | 2
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 138.1467 | 3.6594 | 1.91 | 2.836 | 4.63 | 6.29 | 5.3465 | 6.9429 | 1.5395 | 4.2035 | 240 | 2
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 73.1573 | 2.4604 | 2.5 | 3.556 | 5.83 | 8.1 | 5.43 | 8.0796 | 1.3764 | 3.0093 | 3336 | 4
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 120.5376 | 3.661 | 1.61 | 3.358 | 4.78 | 8.88 | 5.193 | 8.643 | 1.3834 | 4.9211 | 824 | 8
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 139.6257 | 2.8789 | 0.97 | 1.46 | 2.64 | 4.38 | 2.96 | 5.176 | 1.2051 | 3.1416 | 1707 | 20
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 72.6372 | 3.1296 | 3.08 | 4.609 | 7.22 | 10.31 | 7.494 | 10.842 | 1.7622 | 6.6509 | 1285 | 13
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | InteliQ Immunology 1 | 85731T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 77.0081 | 2.0219 | 2.31 | 3.116 | 5.14 | 6.49 | 5.79 | 7.3096 | 1.6578 | 2.8601 | 688 | 2
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 78.556 | 2.9644 | 1.92 | 3.894 | 4.94 | 8.67 | 5.204 | 9.3156 | 1.8771 | 4.5504 | 22942 | 45
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 133.5094 | 2.4187 | 1.23 | 1.808 | 2.68 | 3.95 | 2.8235 | 4.2661 | 0.78232 | 1.6766 | 3609 | 6
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 84.0972 | 3.2476 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 352 | 2
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 136.502 | 3.5932 | 1.41 | 2.73 | 3.45 | 6.9 | 3.827 | 7.2397 | 1.3436 | 3.1156 | 29981 | 85
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 79.639 | 1.2924 | 1.25 | 1.985 | 2.53 | 4.24 | 2.3755 | 4.523 | 0.74589 | 1.233 | 82 | 2
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 83.6034 | 2.0102 | 1.625 | 3.29 | 3.74 | 7.27 | 4.1755 | 7.204 | 1.1163 | 2.5464 | 1336 | 9
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | InteliQ Immunology 3 | 85723T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 245.4912 | 6.1959 | 1.8 | 2.418 | 3.92 | 5.21 | 4.236 | 5.0266 | 0.91985 | 2.2695 | 1423 | 2
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 76.5113 | 2.0647 | 1.24 | 2.18 | 3.32 | 6.74 | 3.773 | 7.377 | 1.6598 | 3.6752 | 3548 | 35
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 79.853 | 3.1809 | 2.05 | 4.156 | 5.34 | 9.52 | 5.701 | 9.9846 | 2.0739 | 4.5188 | 12238 | 93
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 136.5629 | 3.6537 | 1.63 | 2.794 | 3.81 | 6.76 | 4.069 | 7.1888 | 1.1576 | 3.1181 | 15817 | 36
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 109.5896 | 1.8955 | 1.12 | 1.63 | 2.51 | 3.78 | 2.726 | 4.3231 | 0.99163 | 1.8839 | 1318 | 7
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 139.2317 | 1.6683 | 1.18 | 1.358 | 2.42 | 2.73 | 2.287 | 2.6462 | 0.26358 | 0.58596 | 259 | 3
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 82.1007 | 2.8544 | 2.255 | 2.889 | 5.13 | 5.94 | 5.3495 | 6.1715 | 1.4646 | 2.8759 | 596 | 2
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 139.4419 | 2.7995 | 1.475 | 2.51 | 3.24 | 6.25 | 3.49 | 6.477 | 0.77134 | 2.4282 | 1700 | 9
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 135.4395 | 4.5246 | 2.48 | 3.012 | 5.59 | 6.49 | 6.366 | 6.9652 | 1.8112 | 2.8007 | 339 | 2
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | InteliQ Immunology 1 | 69001T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 76.1155 | 2.3249 | 2.565 | 3.673 | 5.46 | 7.36 | 5.63 | 6.6413 | 0.84333 | 2.382 | 470 | 2
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 88.3636 | 1.7879 | 1.26 | 1.948 | 2.83 | 4.96 | 2.917 | 5.3599 | 0.78266 | 1.9612 | 7052 | 9
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 134.8922 | 2.4205 | 1.2 | 1.834 | 2.73 | 4.2 | 2.8355 | 4.5238 | 0.78526 | 1.9358 | 33732 | 74
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 76.19 | 2.1449 | 2.18 | 3.065 | 4.66 | 6.51 | 4.96 | 7.0513 | 1.0939 | 2.7214 | 5574 | 26
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 99.1835 | 3.3636 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 419 | 2
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 81.3288 | 2.0415 | 1.84 | 2.686 | 4.07 | 5.75 | 4.219 | 6.2222 | 1.0963 | 2.5221 | 29837 | 30
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 82.3827 | 2.0979 | 2.235 | 3.306 | 4.6 | 6.64 | 4.405 | 5.8607 | 0.71036 | 1.2583 | 237 | 2
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 77.3412 | 1.7051 | 1.42 | 2.392 | 3.23 | 5.46 | 3.494 | 5.7598 | 1.0372 | 2.3726 | 16472 | 110
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 87.3142 | 4.5788 | 3.98 | 5.676 | 8.61 | 12.1 | 8.5075 | 11.8696 | 1.3615 | 3.4845 | 749 | 4
2024 | HAPTOGLOBINE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. VER 2 [S,P] |  | 127.2693 | 2.4894 | 1.335 | 2.12 | 3.08 | 5.17 | 3.375 | 5.738 | 1.0114 | 2.33 | 3035 | 23
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 650143 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBEAG |  | 12.2842 | 0.83039 | 4.07 | 8.812 | 10.22 | 18.78 | 10.965 | 21.0818 | 3.8477 | 10.0672 | 523 | 13
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 716050 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG |  | 12.7283 | 0.81944 | 2.49 | 5.342 | 6.94 | 15.33 | 7.568 | 15.6514 | 2.7807 | 8.2472 | 6327 | 34
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 758039 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG |  | 13.1725 | 0.96491 | 2.795 | 5.815 | 8.1 | 15.92 | 8.849 | 18.1214 | 3.9066 | 8.9973 | 5584 | 29
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 716048 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBEAG |  | 0.11145 | 0.016559 | 5.13 | 13.4 | 17.94 | 40.91 | 19.3225 | 40.6814 | 7.2443 | 24.4712 | 1212 | 12
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 650141 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBEAG |  | 0.11583 | 0.021191 | 5.795 | 13.789 | 18.99 | 32.02 | 20.093 | 39.1118 | 8.4928 | 21.7861 | 524 | 13
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 716050 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBEAG | 765049 | 12.9112 | 0.33507 | 2.01 | 3.095 | 4.1 | 6.11 | 3.6415 | 5.6075 | 0.41465 | 1.0718 | 60 | 4
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 716048 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG |  | 0.10561 | 0.01303 | 4.57 | 8.744 | 13.25 | 24.05 | 14.817 | 26.2986 | 6.3128 | 14.4862 | 6349 | 34
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 650141 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG |  | 0.10616 | 0.017601 | 4.48 | 9.26 | 15.07 | 26.37 | 17.209 | 27.685 | 7.5046 | 18.7084 | 1086 | 26
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 650143 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG |  | 12.558 | 0.65205 | 2.46 | 5.78 | 5.95 | 14.73 | 7.061 | 14.463 | 2.4228 | 4.6781 | 607 | 13
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 758039 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBEAG |  | 13.084 | 0.7125 | 3.03 | 9.021 | 6.58 | 19.74 | 7.022 | 20.7372 | 2.5151 | 8.6677 | 1122 | 9
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 587592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBEAG |  | 0.12312 | 0.017621 | 8.585 | 11.901 | 24.36 | 26.31 | 24.542 | 24.818 | 10.3757 | 16.1125 | 26 | 2
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 650143 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG | 676751 | 12.6169 | 0.92415 | 2.43 | 8.904 | 7.07 | 25.3 | 8.54 | 24.2484 | 3.7137 | 12.9396 | 461 | 15
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 716050 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBEAG |  | 12.3979 | 0.88642 | 2.915 | 4.63 | 7.61 | 12.94 | 9.092 | 14.816 | 4.0448 | 8.0963 | 124 | 3
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 587595 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBEAG |  | 12.0975 | 0.33302 | 2.335 | 2.891 | 4.74 | 5.82 | 4.4355 | 5.1207 | 0.57863 | 0.81009 | 16 | 2
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 716048 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBEAG |  | 0.12965 | 0.028828 | 5.785 | 16.79 | 27.38 | 37.79 | 30.471 | 42.9205 | 20.708 | 23.9323 | 130 | 2
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 2 | 716050 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBEAG |  | 12.4592 | 0.90542 | 3.52 | 6.772 | 9.12 | 19.02 | 9.689 | 21.3826 | 2.9277 | 9.8249 | 1148 | 12
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 758037 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBEAG |  | 0.10114 | 0.013923 | 5.02 | 10.97 | 12.85 | 34.5 | 14.807 | 37.915 | 5.4082 | 14.6008 | 5425 | 29
2024 | HBE - AG [S] | PreciControl HBeAg 1 | 758037 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBEAG |  | 0.10209 | 0.013924 | 4.11 | 7.358 | 12.73 | 52.01 | 13.4355 | 52.8141 | 5.7888 | 37.162 | 1128 | 9
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 804193 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) |  | 3.9531 | 0.17201 | 2.32 | 4.429 | 4.75 | 9.18 | 5.4815 | 9.5094 | 1.0589 | 3.0643 | 198 | 4
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 804221 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) |  | 92.7833 | 5.2661 | 3.885 | 5.812 | 9.24 | 12.21 | 10.073 | 11.9174 | 1.9416 | 4.3291 | 168 | 4
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 748523 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) |  | 93.4436 | 5.224 | 3.945 | 5.161 | 9.15 | 12.84 | 8.6425 | 12.6033 | 2.1007 | 7.4824 | 642 | 7
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 708554 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) | 730063 | 91.8946 | 6.685 | 4.34 | 6.202 | 10.25 | 16.01 | 9.925 | 16.8376 | 2.1951 | 8.2515 | 537 | 4
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 748518 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II |  | 3.7035 | 0.099923 | 1.58 | 2.605 | 4.23 | 5.57 | 4.648 | 5.8503 | 1.4902 | 2.3883 | 253 | 2
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 748520 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II |  | 78.5743 | 2.5565 | 1.555 | 3.011 | 4.93 | 7.07 | 4.9125 | 7.7262 | 1.7773 | 3.772 | 253 | 2
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 708547 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) |  | 4.1403 | 0.19149 | 2.425 | 3.175 | 6.4 | 9.72 | 6.618 | 11.261 | 2.3178 | 7.2691 | 432 | 4
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 748520 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) |  | 78.4489 | 4.5961 | 2.37 | 6.215 | 6.93 | 13.74 | 7.675 | 14.3115 | 2.7268 | 6.7991 | 1308 | 9
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 650235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II |  | 3.8927 | 0.26572 | 1.43 | 4.716 | 7.09 | 14.75 | 8.449 | 15.9816 | 5.2572 | 9.702 | 63 | 2
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 748518 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) |  | 3.6761 | 0.20992 | 2.545 | 6.15 | 6.25 | 13.36 | 7.0455 | 14.3171 | 2.7847 | 6.6262 | 1372 | 10
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 708547 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) | 730063 | 4.2172 | 0.22639 | 2.5 | 4.22 | 6.33 | 10.53 | 6.997 | 10.5808 | 1.4316 | 6.3713 | 509 | 4
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 650239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) |  | 92.05 | 5.0525 | 4.54 | 4.62 | 9.48 | 13.4 | 9.832 | 16.4912 | 4.8095 | 9.3526 | 20 | 2
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 708547 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II |  | 4.1466 | 0.15234 | 1.555 | 4.041 | 3.27 | 7.98 | 3.268 | 7.0884 | 0.54823 | 0.7949 | 302 | 2
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 708549 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II |  | 84.3178 | 3.1842 | 1.755 | 3.99 | 3.83 | 8.01 | 3.5905 | 7.1759 | 0.684 | 1.5086 | 303 | 2
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 708549 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) |  | 84.9463 | 3.8655 | 2.38 | 3.614 | 6.46 | 9.63 | 6.426 | 10.9678 | 2.2214 | 7.5466 | 382 | 3
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 708554 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) |  | 89.4372 | 4.9104 | 3.42 | 4.565 | 8.81 | 10.79 | 9.5455 | 12.14 | 3.2191 | 7.0655 | 414 | 4
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 708549 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) | 730063 | 85.6272 | 3.6852 | 2.3 | 3.812 | 6.42 | 8.1 | 5.983 | 9.1192 | 1.3703 | 4.4949 | 486 | 3
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 650235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) |  | 3.8084 | 0.19403 | 2.385 | 3.877 | 7.74 | 11.68 | 7.5515 | 11.6726 | 1.903 | 8.659 | 25 | 2
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 650237 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II |  | 82.0825 | 4.2978 | 1.44 | 4.318 | 5.21 | 10.02 | 6.051 | 9.6508 | 2.6319 | 4.4553 | 63 | 2
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 650237 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) |  | 84.772 | 3.5718 | 3.07 | 3.748 | 6.39 | 10.44 | 6.4565 | 12.6069 | 2.0446 | 6.656 | 25 | 2
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 804193 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II |  | 3.8725 | 0.14167 | 2.48 | 3.96 | 5.82 | 8.29 | 6.3505 | 8.9173 | 2.2479 | 2.3764 | 28 | 2
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 804195 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II |  | 76.1536 | 2.5261 | 2.3 | 3.428 | 5.32 | 7.24 | 5.939 | 7.9238 | 2.1397 | 2.262 | 28 | 2
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 804195 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) |  | 78.2516 | 3.6796 | 2.5 | 6.672 | 5.29 | 13.37 | 5.5685 | 11.0823 | 1.3334 | 1.9852 | 190 | 4
2024 | HBSAG-QN [S] | PC HBsAg II quant II | 748523 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II QUANT II (08814872) | 768250 | 95.2827 | 7.0481 | 5.22 | 9.782 | 11.71 | 19.16 | 10.674 | 19.9094 | 2.8338 | 11.3609 | 596 | 6
2024 | HCG STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS HCG ST (08890595) |  | 3.8134 | 0.21486 | 2.98 | 5.61 | 7.89 | 12.58 | 8.441 | 13.4452 | 2.754 | 7.0142 | 11400 | 21
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG STAT (08890587) |  | 54.6544 | 1.9258 | 2.36 | 4.518 | 5.6 | 9.64 | 6.008 | 9.906 | 1.7709 | 3.5717 | 4425 | 9
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG STAT (08890587) |  | 43.8751 | 3.0689 | 4.05 | 4.981 | 8.96 | 17.72 | 9.4475 | 17.2646 | 3.3642 | 10.7785 | 1556 | 7
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG ST (08890595) |  | 41.3793 | 1.7891 | 2.61 | 4.96 | 6.19 | 11.07 | 6.601 | 11.1594 | 1.9856 | 4.3849 | 10716 | 34
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG STAT (08890587) |  | 42.2496 | 2.3706 | 2.54 | 4.786 | 6.38 | 11.08 | 6.5255 | 13.4937 | 2.41 | 5.3581 | 1601 | 8
2024 | HCG STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS HCG ST (08890595) |  | 524.5279 | 18.7321 | 2.01 | 3.622 | 4.8 | 8 | 5.182 | 8.6056 | 1.6061 | 3.6335 | 11518 | 21
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG ST (08890595) |  | 4.7518 | 0.26939 | 3.56 | 5.994 | 8.18 | 12.87 | 8.644 | 13.6194 | 2.2205 | 5.9035 | 10900 | 34
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG STAT (08890587) |  | 6.7585 | 0.5739 | 4.945 | 7.312 | 13.25 | 19.33 | 14.0145 | 21.6297 | 4.3241 | 11.371 | 1948 | 9
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG STAT (08890587) | 663476 | 4.8433 | 0.38257 | 4.495 | 6.305 | 10.27 | 13.67 | 10.884 | 15.0205 | 2.2211 | 6.4046 | 1303 | 7
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG STAT |  | 5.0538 | 0.2904 | 3.57 | 6.16 | 8.29 | 12.48 | 9.592 | 11.8896 | 1.7641 | 3.846 | 133 | 2
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG STAT (08890587) | 663476 | 5.241 | 0.38137 | 4.1 | 8.12 | 9.32 | 16.74 | 9.845 | 16.646 | 2.931 | 5.6603 | 494 | 5
2024 | HCG STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS HCG ST (08890595) |  | 4.4017 | 0.20282 | 3.03 | 4.58 | 7.01 | 9.76 | 7.061 | 10.392 | 2.2096 | 3.5384 | 481 | 4
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG STAT (08890587) | 768078 | 44.0123 | 3.7963 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 52 | 2
2024 | HCG STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS HCG ST (08890595) |  | 624.0725 | 14.2094 | 1.92 | 2.32 | 4.29 | 5.18 | 3.886 | 5.6006 | 1.1296 | 2.1219 | 607 | 5
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG STAT (08890587) |  | 58.2417 | 3.1497 | 3.075 | 5.254 | 7.74 | 11.99 | 8.3015 | 12.532 | 2.7345 | 6.9312 | 1899 | 9
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG STAT |  | 40.7702 | 2.0288 | 2.92 | 5.094 | 7.33 | 10.76 | 8.644 | 11.121 | 1.9961 | 4.0688 | 137 | 2
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG ST (08890595) | 821075 | 6.0764 | 0.16479 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22 | 2
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG STAT (08890587) |  | 6.0946 | 0.26882 | 3.25 | 4.744 | 7.18 | 10.55 | 7.198 | 11.486 | 1.9577 | 4.4679 | 4420 | 9
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG STAT (08890587) |  | 5.3943 | 0.47181 | 5.3 | 7.706 | 12.01 | 24.67 | 12.873 | 25.4046 | 4.0397 | 16.4195 | 1676 | 9
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG ST (08890595) |  | 6.1577 | 0.31568 | 3.005 | 4.965 | 7.16 | 11.5 | 7.4815 | 12.245 | 2.2354 | 5.8256 | 13790 | 34
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG STAT (08890587) |  | 4.7651 | 0.16517 | 2.21 | 3.878 | 4.9 | 7.86 | 5.3965 | 8.3449 | 1.7392 | 2.0179 | 298 | 2
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG ST (08890595) |  | 52.8251 | 2.3699 | 2.72 | 4.766 | 6.23 | 10.75 | 6.525 | 11.7886 | 2.0613 | 5.4449 | 13773 | 33
2024 | HCG STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS HCG ST (08890595) |  | 26.5145 | 1.0532 | 2.34 | 4.38 | 5.56 | 9.36 | 5.847 | 10.508 | 1.6315 | 4.1413 | 10782 | 20
2024 | HCG STAT [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG STAT (08890587) | 663476 | 40.978 | 2.3927 | 3.1 | 6.105 | 7.46 | 12.23 | 8.646 | 12.765 | 2.62 | 5.3961 | 487 | 5
2024 | HCG STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS HCG ST (08890595) |  | 29.3316 | 0.72698 | 2.14 | 2.758 | 4.46 | 5.9 | 4.702 | 5.8382 | 1.1373 | 1.9658 | 553 | 5
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 40.8343 | 2.6483 | 3.33 | 7.15 | 8.73 | 16.46 | 9.419 | 18.071 | 3.356 | 9.6987 | 5183 | 52
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 5.0708 | 0.35928 | 3.84 | 7.714 | 9.74 | 18.48 | 10.22 | 19.3373 | 3.616 | 9.7416 | 5319 | 53
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 9.8553 | 0.6957 | 4.045 | 7.143 | 8.22 | 14.96 | 7.5955 | 13.9072 | 1.195 | 3.8246 | 121 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 040442 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 26.4307 | 1.0404 | 1.59 | 4.386 | 4.67 | 9.51 | 3.866 | 10.555 | 1.9746 | 3.7772 | 75 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 9.3366 | 0.5003 | 3.25 | 6.167 | 8.12 | 15.17 | 8.567 | 16.322 | 2.3869 | 8.4288 | 10562 | 89
2024 | HCG-BETA [S] | InteliQ Tumor Marker 1 | 94951T | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA |  | 6.3052 | 0.28989 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 4.7655 | 0.25433 | 3.685 | 4.76 | 7.95 | 9.55 | 7.871 | 10.053 | 1.8102 | 3.7536 | 206 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 4.964 | 0.37111 | 3.56 | 6.208 | 9.58 | 15.53 | 10.35 | 18.331 | 4.2274 | 9.6293 | 2176 | 14
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 9.2805 | 0.75746 | 4.035 | 9.434 | 11.02 | 23.46 | 12.576 | 25.5741 | 5.528 | 15.299 | 2423 | 34
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 4.7875 | 0.23911 | 2.57 | 5.076 | 6.53 | 11.33 | 7.6 | 11.1308 | 1.46 | 3.6797 | 307 | 6
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 739739 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 948.4352 | 44.2749 | 3.36 | 4.214 | 7.62 | 10.99 | 8.072 | 12.319 | 1.475 | 5.8037 | 91 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 891.1732 | 37.2929 | 1.965 | 3.988 | 4.53 | 8.51 | 5.462 | 9.2432 | 2.131 | 2.8389 | 127 | 5
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 4.9386 | 0.27647 | 2.395 | 5.691 | 7.9 | 12.78 | 8.308 | 13.0594 | 2.641 | 6.8779 | 274 | 4
2024 | HCG-BETA [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40432 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 19.8411 | 1.0306 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 56 | 3
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 42.7609 | 3.1681 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 293 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 42.313 | 2.5565 | 3.34 | 5.443 | 7.86 | 13.32 | 8.289 | 14.2417 | 2.0888 | 6.0097 | 887 | 6
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 5.0461 | 0.35902 | 5.08 | 7.767 | 11.82 | 19.09 | 12.36 | 19.1391 | 3.5877 | 9.2482 | 164 | 7
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 40.2671 | 2.5243 | 2.865 | 13.774 | 7.54 | 27.64 | 8.443 | 23.4285 | 1.9858 | 5.7847 | 78 | 5
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 41.0854 | 1.85 | 2.875 | 4.821 | 6.66 | 11.41 | 7.192 | 12.0282 | 2.0545 | 5.6537 | 33759 | 130
2024 | HCG-BETA [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA |  | 503.7199 | 18.9221 | 2.15 | 3.923 | 5.22 | 9.05 | 5.619 | 9.7189 | 1.6459 | 4.5182 | 26307 | 44
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 41.1538 | 1.7448 | 2.91 | 4.777 | 6.69 | 10.95 | 6.904 | 12.1422 | 1.7531 | 5.3756 | 43837 | 79
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 1023.0942 | 46.0594 | 2.65 | 4.664 | 6.31 | 10.59 | 6.752 | 11.282 | 2.0577 | 5.2788 | 107402 | 185
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA - deleted by end 2024 (09744428/ESPS) |  | 10.6427 | 0.4559 | 2.76 | 4.68 | 5.76 | 11.2 | 6.3585 | 9.9312 | 0.54171 | 3.7105 | 407 | 4
2024 | HCG-BETA [S] | Lyphocheck Immuno Plus | 40431 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 4.8004 | 0.17625 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 56 | 3
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 40.793 | 1.8351 | 2.65 | 4.69 | 6.28 | 10.82 | 6.723 | 11.5694 | 1.9901 | 5.347 | 88956 | 180
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 10.6338 | 0.51566 | 2.9 | 4.94 | 6.9 | 11.38 | 7.305 | 12.2976 | 2.1585 | 5.6381 | 106927 | 184
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 5.1467 | 0.39747 | 8.205 | 10.41 | 16.54 | 21.65 | 15.7235 | 20.223 | 2.4956 | 3.8388 | 288 | 3
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 836.639 | 66.3738 | 3.69 | 7.728 | 10.82 | 26.35 | 11.542 | 27.289 | 5.3065 | 15.4279 | 2433 | 33
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 8.6658 | 0.39521 | 3.11 | 3.806 | 9.29 | 13 | 10.5135 | 14.9307 | 5.3774 | 8.6469 | 26 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 40.6163 | 1.6935 | 3.115 | 5.859 | 6.89 | 12.5 | 6.7765 | 13.8397 | 2.0154 | 4.6411 | 288 | 5
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 5.1278 | 0.42126 | 8.69 | 11.154 | 18.05 | 22.3 | 17.298 | 20.342 | 2.9527 | 3.9787 | 173 | 3
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 1011.5466 | 55.871 | 3.76 | 6.5 | 8.61 | 14.38 | 8.589 | 15.182 | 2.694 | 7.3632 | 4231 | 27
2024 | HCG-BETA [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85373T | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA |  | 434.3266 | 15.9575 | 1.94 | 3.48 | 5.01 | 7.25 | 5.29 | 7.814 | 1.8499 | 4.1142 | 3408 | 3
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 980.964 | 31.3801 | 2.35 | 3.297 | 4.85 | 7.4 | 5.273 | 7.8242 | 1.6755 | 2.6243 | 111 | 4
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 754634 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 5.3408 | 0.33302 | 0.41 | 0.442 | 6.49 | 16.74 | 6.129 | 14.1434 | 5.3822 | 13.9937 | 24 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 834.9245 | 69.1822 | 2.72 | 5.17 | 7.14 | 14.03 | 7.624 | 15.2836 | 2.448 | 8.3713 | 20293 | 116
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 10.2717 | 0.76836 | 4.42 | 8.62 | 12.41 | 22.04 | 14.214 | 21.772 | 1.4954 | 13.3188 | 36 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA |  | 401.8298 | 13.2527 | 2.415 | 3.927 | 4.92 | 8.48 | 4.9455 | 8.6075 | 0.70606 | 2.1367 | 1210 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA |  | 25.165 | 0.89462 | 1.94 | 3.796 | 4.99 | 8.8 | 5.403 | 9.6906 | 1.6347 | 4.0785 | 1707 | 16
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 4.8735 | 0.24074 | 3.08 | 5.264 | 7.16 | 11.74 | 7.545 | 12.8704 | 2.2257 | 5.6382 | 53381 | 198
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 40.1116 | 1.7873 | 2.78 | 4.884 | 6.53 | 11.05 | 6.9035 | 11.854 | 1.9533 | 5.2725 | 53513 | 199
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 42.0652 | 2.9462 | 6.23 | 9.598 | 12.54 | 19.28 | 10.551 | 16.0086 | 0.26213 | 0.3567 | 178 | 3
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 4.8993 | 0.30875 | 5.91 | 6.436 | 13.08 | 15.75 | 12.114 | 18.5292 | 1.1386 | 8.6361 | 70 | 3
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 41.7937 | 2.4184 | 3.35 | 6.334 | 8.2 | 14.55 | 9.043 | 15.9884 | 2.9428 | 8.4025 | 6061 | 52
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 10.8325 | 0.48004 | 2.96 | 4.946 | 6.73 | 11.04 | 7.115 | 11.942 | 1.793 | 4.9938 | 52272 | 100
2024 | HCG-BETA [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA |  | 3.8607 | 0.24437 | 3.05 | 5.63 | 7.43 | 12.9 | 8.057 | 13.9346 | 2.4125 | 6.4493 | 51437 | 74
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 12.7306 | 0.43501 | 2.235 | 2.686 | 5.38 | 7.16 | 5.669 | 8.36 | 1.7331 | 4.4612 | 111 | 4
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 40.0426 | 2.5744 | 2.49 | 7.04 | 7.42 | 17.19 | 8.095 | 20.0602 | 3.3252 | 9.0501 | 1447 | 11
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 797723 | 5.2587 | 0.21859 | 3.1 | 3.85 | 6.37 | 7.72 | 6.367 | 8.548 | 1.4038 | 2.4622 | 585 | 3
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 10.0195 | 0.61951 | 2.54 | 5.318 | 6.93 | 10.64 | 8.03 | 10.2968 | 2.3386 | 4.7785 | 129 | 5
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 5.1359 | 0.46471 | 3.725 | 16.811 | 7.77 | 33.89 | 8.4595 | 30.6703 | 2.4959 | 8.4364 | 68 | 5
2024 | HCG-BETA [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA |  | 4.5752 | 0.19657 | 3.4 | 4.92 | 6.75 | 10.97 | 6.601 | 11.46 | 1.0223 | 2.3543 | 1229 | 3
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA - deleted by end 2024 (09744428/ESPS) |  | 1037.2161 | 38.2673 | 2.225 | 3.985 | 5.72 | 8.45 | 6.0075 | 7.6884 | 0.44745 | 4.0471 | 398 | 4
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 10.3975 | 0.52812 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 5.1036 | 0.25666 | 3.045 | 5.147 | 7.09 | 11.79 | 7.614 | 12.745 | 2.2254 | 5.7883 | 89062 | 178
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 5.207 | 0.37196 | 3.55 | 8.3 | 8.39 | 16.12 | 8.679 | 15.9626 | 2.2678 | 5.0796 | 894 | 6
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 12.5769 | 0.42735 | 1.76 | 3.188 | 5.61 | 7.99 | 5.767 | 7.6971 | 1.4511 | 5.5993 | 72 | 5
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 978.7686 | 43.6907 | 1.97 | 3.98 | 5.15 | 10.83 | 5.739 | 11.5208 | 2.2741 | 6.1094 | 70 | 5
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 40.2183 | 2.4113 | 3.56 | 6.055 | 8.07 | 13.85 | 8.027 | 14.444 | 2.5832 | 5.9908 | 161 | 5
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 914.3353 | 74.3019 | 4.22 | 7.45 | 8.85 | 15.19 | 8.245 | 14.6546 | 2.3273 | 3.4727 | 116 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA |  | 26.5527 | 1.1249 | 2.44 | 4.4 | 5.83 | 9.99 | 6.3405 | 10.8917 | 1.8378 | 4.7934 | 40944 | 68
2024 | HCG-BETA [S] | PBQ MSN21 | S08 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS HCG-BETA |  | 18852.1984 | 876.8229 | 2.82 | 3.53 | 6.15 | 7.91 | 5.824 | 8.703 | 0.65402 | 3.3745 | 252 | 5
2024 | HCG-BETA [S] | PBQ MSN21 | S07 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS HCG-BETA |  | 32965.0114 | 1410.0055 | 2.775 | 3.98 | 6.75 | 10.12 | 7.494 | 10.3981 | 1.8603 | 5.4264 | 176 | 5
2024 | HCG-BETA [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA |  | 531.8796 | 17.3628 | 1.785 | 3.183 | 4.25 | 7.74 | 4.672 | 8.8268 | 1.5239 | 3.5014 | 764 | 7
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 858.0949 | 78.7562 | 6.53 | 10.874 | 13.7 | 23.18 | 15.686 | 25.5906 | 4.8188 | 10.9629 | 39 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 5.1519 | 0.25786 | 3.41 | 5.461 | 7.68 | 12.9 | 7.884 | 14.3006 | 1.9546 | 6.3957 | 35447 | 78
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 10.8535 | 0.67486 | 4.205 | 7.683 | 9.55 | 17.6 | 10.0865 | 20.3457 | 3.0276 | 8.6621 | 4378 | 27
2024 | HCG-BETA [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 040443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 187.8925 | 6.6225 | 1.88 | 3.508 | 5 | 8.68 | 4.509 | 9.24 | 1.1794 | 4.5159 | 93 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 39.6339 | 1.8877 | 3.63 | 4.884 | 7.18 | 10.63 | 6.973 | 11.301 | 1.6234 | 4.6636 | 74 | 4
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 827.8313 | 45.9413 | 2.92 | 5.838 | 7.54 | 15.69 | 8.051 | 16.6798 | 2.3559 | 8.4005 | 11257 | 89
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 40.2 | 2.9396 | 3.645 | 6.31 | 9.31 | 15.53 | 9.596 | 18.2985 | 3.6126 | 9.7532 | 2178 | 14
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 900.5 | 71.2998 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 5.3156 | 0.35716 | 3.96 | 7.282 | 9.98 | 16.91 | 10.6805 | 18.7775 | 3.6406 | 9.2076 | 6553 | 52
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA | 774930 | 5.1869 | 0.25956 | 3.48 | 5.55 | 7.65 | 12.49 | 8.078 | 13.29 | 1.9417 | 5.3367 | 7954 | 25
2024 | HCG-BETA [S] | InteliQ Tumor Marker 3 | 94953T | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA |  | 279.0294 | 10.2321 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 34 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_1 | 85372T | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA |  | 18.3461 | 0.73929 | 2.14 | 3.75 | 5.3 | 8.69 | 5.774 | 10.1686 | 1.7771 | 5.1379 | 3492 | 3
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 766.5815 | 38.4214 | 2.85 | 3.05 | 9.76 | 12.54 | 10.567 | 13.8414 | 5.8581 | 9.4632 | 27 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 40.4109 | 1.1354 | 2.05 | 3.27 | 4.62 | 6.85 | 5.1855 | 6.8448 | 1.099 | 2.0592 | 101 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 1026.8669 | 42.7824 | 2.81 | 4.785 | 6.43 | 10.5 | 6.6215 | 11.333 | 1.72 | 4.5779 | 52303 | 101
2024 | HCG-BETA [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS HCG-BETA |  | 3.6111 | 0.18405 | 2.615 | 4.804 | 6.48 | 11.63 | 7.3015 | 13.3216 | 2.6841 | 6.9076 | 1866 | 18
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 9.2811 | 0.61945 | 3.07 | 5.78 | 7.36 | 13.81 | 7.741 | 14.941 | 2.2531 | 6.9091 | 19042 | 111
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 39.8724 | 1.9469 | 2.4 | 3.843 | 6.89 | 9.12 | 6.548 | 9.7776 | 2.2965 | 5.9338 | 304 | 5
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 4.9163 | 0.36473 | 3.69 | 8.21 | 9.35 | 19.9 | 10.339 | 20.9734 | 3.546 | 8.0832 | 1578 | 11
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCG-BETA |  | 4.7317 | 0.32106 | 2.64 | 3.856 | 10.32 | 13.11 | 11.771 | 14.6348 | 6.4784 | 9.8626 | 357 | 3
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 739738 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCG-BETA |  | 11.1872 | 0.5354 | 3.62 | 9.344 | 7.42 | 18.6 | 8.733 | 17.6718 | 1.9189 | 3.6595 | 90 | 2
2024 | HCG-BETA [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCG-BETA |  | 4.9685 | 0.24578 | 3.43 | 5.582 | 7.58 | 12.41 | 7.846 | 13.153 | 1.8985 | 5.6909 | 33326 | 129
2024 | HCV AG | PC HCV DUO 1 | 676802 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO |  | 0.5945 | 0.039576 | 3.22 | 6.008 | 9.25 | 14.09 | 10.382 | 15.1671 | 4.5796 | 7.6809 | 1607 | 35
2024 | HCV AG | PC HCV DUO 1 | 717160 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO |  | 0.51472 | 0.056478 | 4.215 | 8.625 | 12.04 | 22.14 | 12.765 | 22.825 | 4.6418 | 13.0379 | 9238 | 64
2024 | HCV AG | PC HCV DUO 2 | 760171 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO | 804904 | 5.4011 | 0.40782 | 4.915 | 7.147 | 11.61 | 17.55 | 11.7895 | 19.3271 | 3.6694 | 9.1845 | 910 | 38
2024 | HCV AG | PC HCV DUO 2 | 717161 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO |  | 3.5161 | 0.25632 | 3.59 | 6.799 | 9.07 | 14.88 | 9.657 | 16.3258 | 3.2398 | 8.1208 | 7655 | 63
2024 | HCV AG | PC HCV DUO 2 | 676803 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO |  | 4.1909 | 0.37236 | 5.5 | 9.475 | 13.06 | 22.34 | 13.491 | 23.069 | 4.3338 | 10.3955 | 1649 | 36
2024 | HCV AG | PC HCV DUO 2 | 760171 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO | 820422 | 5.3333 | 0.35875 | 3.03 | 5.852 | 9.2 | 14.44 | 9.874 | 14.784 | 4.0856 | 7.1047 | 430 | 21
2024 | HCV AG | PC HCV DUO 1 | 760169 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO |  | 0.53402 | 0.051021 | 3.955 | 6.886 | 11.61 | 20.39 | 12.033 | 21.6564 | 5.386 | 14.1344 | 5380 | 66
2024 | HCV AG | PC HCV DUO 2 | 760171 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO |  | 4.6459 | 0.54799 | 4.46 | 10.282 | 14.88 | 23.57 | 15.645 | 24.4443 | 6.899 | 14.4655 | 3238 | 60
2024 | HCV DUO | PC HCV DUO 1 | 717160 | Cobas e801 e402 | Elecsys HCV DUO |  | 0.070125 | 0.021728 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 50.8953 | 1.9105 | 1.295 | 2.421 | 5.1 | 6.54 | 5.7295 | 7.2913 | 3.6827 | 4.7003 | 359 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 57.8564 | 0.872 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 353 | 3
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | HDL-C GEN. 4 |  | 51.8189 | 2.3851 | 2.58 | 4.22 | 6.73 | 9.87 | 7.408 | 11.3876 | 2.8934 | 5.6822 | 10928 | 11
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 30.9015 | 0.90832 | 1.23 | 2.584 | 3.51 | 8.49 | 3.9505 | 9.9186 | 2.0402 | 4.4908 | 340 | 3
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 35.7684 | 0.98616 | 1.04 | 2.161 | 3.26 | 5.64 | 3.7505 | 5.9399 | 1.5638 | 4.4921 | 1552 | 15
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 37.4415 | 1.5337 | 1.22 | 3.5 | 4.07 | 8.67 | 4.6035 | 9.8075 | 2.2914 | 5.3245 | 24467 | 46
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | HDL-C GEN. 4 |  | 23.4883 | 0.7496 | 2.38 | 3.252 | 4.75 | 6.48 | 3.9605 | 5.3969 | 0.026702 | 0.02704 | 94 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 30.4569 | 2.483 | 2.71 | 10.03 | 7.97 | 20.06 | 9.541 | 17.8898 | 4.751 | 5.0045 | 55 | 4
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 31.3836 | 1.0751 | 1.235 | 2.43 | 3.68 | 7.54 | 4.099 | 8.411 | 1.7526 | 5.1004 | 21761 | 86
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 |  | 27.5499 | 0.78191 | 1.53 | 2.595 | 3.64 | 6.55 | 3.85 | 6.871 | 1.0705 | 2.9056 | 23403 | 77
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | HDL-C GEN. 4 |  | 26.2572 | 1.6123 | 2.29 | 5.198 | 8.08 | 13.49 | 9.203 | 15.652 | 5.4056 | 7.4447 | 2318 | 9
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | HDL-C GEN. 4 |  | 39.5805 | 2.1503 | 3.175 | 5.635 | 8.6 | 12.6 | 9.5195 | 14.6415 | 4.1466 | 7.0624 | 1395 | 8
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 30.6356 | 0.89386 | 1.52 | 2.642 | 3.52 | 5.99 | 3.6755 | 6.589 | 1.2872 | 3.1972 | 1934 | 11
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 28.7398 | 0.67385 | 1.44 | 2.152 | 3.02 | 4.67 | 3.368 | 5.3172 | 1.2264 | 2.346 | 783 | 3
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 42.4047 | 1.2537 | 1.14 | 3.066 | 3.23 | 6.32 | 3.7975 | 7.4833 | 1.7383 | 3.7071 | 2845 | 36
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 |  | 51.7805 | 1.1765 | 1.37 | 2.089 | 3.23 | 4.91 | 3.5285 | 5.5027 | 1.1436 | 2.7857 | 69044 | 72
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 52.3487 | 1.447 | 1.14 | 2.51 | 2.69 | 6.22 | 3.048 | 7.227 | 2.0072 | 3.0688 | 32 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 |  | 30.5728 | 0.72545 | 1.45 | 2.25 | 3.41 | 5.22 | 3.6425 | 5.8164 | 1.1277 | 2.7367 | 123374 | 90
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | HDL-C PLUS 3. GEN. |  | 48.8195 | 1.9402 | 1.215 | 1.345 | 2.9 | 7.7 | 2.961 | 8.5205 | 0.95564 | 6.5067 | 375 | 3
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 21.1746 | 0.52212 | 1.05 | 2.03 | 2.81 | 4.57 | 2.914 | 4.684 | 1.0141 | 2.2403 | 2129 | 3
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 54.1945 | 3.7413 | 1.16 | 4.246 | 2.48 | 8.41 | 2.65 | 8.5566 | 0.53926 | 3.4552 | 85 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 27.6306 | 1.0535 | 1.51 | 2.77 | 3.8 | 8.38 | 4.108 | 8.935 | 1.5412 | 5.0435 | 26823 | 186
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 24.9463 | 1.0164 | 1.54 | 3.305 | 4.62 | 9.55 | 5.418 | 10.8282 | 2.0905 | 5.5088 | 1451 | 13
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | HDL-C GEN. 4 |  | 80.5014 | 2.2008 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 362 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | HDL-C GEN. 4 |  | 20.6812 | 0.50619 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 329 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | HDL-C GEN. 4 |  | 22.6246 | 0.54631 | 1.22 | 2.592 | 3.28 | 6.71 | 3.843 | 7.3282 | 1.5634 | 2.9484 | 943 | 5
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | HDL-C GEN. 4 |  | 53.95 | 3.0696 | 1.52 | 4.662 | 5.07 | 10.26 | 5.603 | 11.328 | 2.2039 | 5.8766 | 1270 | 11
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | HDL-C GEN. 4 |  | 29.8596 | 1.9306 | 1.87 | 5.802 | 5.73 | 13.47 | 6.64 | 13.7714 | 2.8426 | 5.9886 | 621 | 11
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | HDL-C GEN. 4 |  | 30.9375 | 1.3464 | 1.6 | 3.28 | 4.52 | 10.22 | 5.003 | 11.0238 | 1.9931 | 5.9655 | 3514 | 14
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 29.3503 | 0.85269 | 1.615 | 2.735 | 3.95 | 5.93 | 4.6 | 6.542 | 1.8497 | 3.4743 | 788 | 7
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 51.7206 | 1.25 | 1.34 | 2.22 | 3.29 | 5.39 | 3.582 | 5.895 | 1.1492 | 2.992 | 61809 | 155
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | HDL-C GEN. 4 |  | 27.2878 | 0.69043 | 1.695 | 7.545 | 4.4 | 12.4 | 5.114 | 11.17 | 1.5511 | 2.9144 | 204 | 3
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 |  | 53.6547 | 1.9764 | 1.71 | 3.58 | 3.97 | 8.85 | 4.487 | 9.105 | 1.6618 | 3.6382 | 727 | 16
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 |  | 27.4939 | 1.0283 | 1.92 | 3.518 | 4.63 | 8.98 | 5.02 | 10.4512 | 1.8285 | 4.0331 | 1265 | 18
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 30.1389 | 0.77244 | 1.01 | 1.55 | 2.63 | 4.18 | 2.7865 | 4.687 | 0.89352 | 2.5602 | 1972 | 3
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 |  | 50.1557 | 1.159 | 1.4 | 2.34 | 3.3 | 5.34 | 3.53 | 5.719 | 1.0015 | 2.4854 | 70674 | 65
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 54.2473 | 1.376 | 1.105 | 2.265 | 3.24 | 5.75 | 3.765 | 5.9126 | 1.6608 | 3.9049 | 2344 | 24
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 28.1248 | 0.74407 | 1.14 | 2.122 | 3.21 | 6.01 | 3.634 | 6.4806 | 1.4316 | 3.8313 | 20098 | 151
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 54.3631 | 3.0266 | 1.65 | 2.597 | 5.22 | 9.85 | 6.0265 | 10.5634 | 2.9055 | 6.3072 | 806 | 6
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 29.742 | 1.808 | 1.52 | 3.265 | 7.84 | 9.52 | 8.8365 | 11.2905 | 5.9192 | 6.4359 | 176 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 53.6185 | 1.8963 | 1.2 | 2.496 | 3.64 | 7.12 | 3.98 | 7.8478 | 1.6994 | 5.2337 | 16342 | 37
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | HDL-C PLUS 3. GEN. |  | 50.6182 | 1.0374 | 1 | 1.694 | 2.07 | 3.44 | 2.2475 | 3.1072 | 0.45714 | 0.7413 | 395 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 51.2155 | 0.86521 | 1.01 | 1.352 | 2.52 | 4.07 | 2.7165 | 4.7716 | 0.74212 | 3.2298 | 772 | 9
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 20.7667 | 0.61854 | 1.32 | 2.318 | 4.3 | 6.17 | 3.639 | 6.9674 | 1.7048 | 4.0588 | 692 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 30.0884 | 1.8352 | 1.68 | 2.913 | 4.35 | 11.31 | 4.921 | 12.1452 | 2.5349 | 7.9284 | 912 | 11
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 51.5781 | 1.9789 | 1.38 | 2.77 | 4.05 | 8.59 | 4.457 | 9.2264 | 1.9141 | 5.476 | 27882 | 108
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 30.2103 | 0.7257 | 1.2 | 2.202 | 2.93 | 5.31 | 3.254 | 5.3661 | 1.1564 | 2.4848 | 1245 | 5
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | HDL-C GEN. 4 |  | 26.3102 | 1.503 | 3.16 | 6.15 | 8.6 | 13.1 | 9.5525 | 14.578 | 3.9988 | 7.0561 | 12492 | 12
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | HDL-C GEN. 4 |  | 51.644 | 2.1408 | 1.42 | 2.776 | 4.76 | 8.81 | 5.197 | 9.117 | 2.4737 | 5.7346 | 3405 | 16
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 |  | 29.0976 | 1.1755 | 1.77 | 2.89 | 4.82 | 7.15 | 5.623 | 8.275 | 2.7532 | 4.8221 | 413 | 3
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | HDL-C GEN. 4 |  | 28.6105 | 1.2734 | 1.57 | 3.422 | 5.45 | 8.7 | 6.083 | 8.7338 | 2.7423 | 4.8271 | 346 | 3
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | HDL-C PLUS 3. GEN. |  | 30.2171 | 0.75246 | 1.06 | 2.833 | 3.61 | 7.09 | 4.079 | 7.066 | 1.3648 | 2.9745 | 262 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 30.8848 | 0.79834 | 1.45 | 2.37 | 3.47 | 5.97 | 3.7065 | 6.5999 | 1.1682 | 3.3529 | 129962 | 222
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 |  | 49.9145 | 1.2228 | 1.7 | 2.636 | 3.83 | 5.88 | 4.335 | 6.183 | 1.1475 | 3.1427 | 1985 | 8
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 |  | 30.6174 | 0.99911 | 1.92 | 3.106 | 4.53 | 7.68 | 4.892 | 8.4695 | 1.4781 | 4.7709 | 4144 | 25
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 38.0255 | 1.0808 | 1.69 | 3.241 | 3.8 | 6.76 | 3.6665 | 7.4307 | 0.93544 | 2.8235 | 2631 | 3
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 50.9045 | 1.1928 | 1.17 | 1.85 | 2.96 | 5.08 | 3.264 | 5.7844 | 1.1764 | 3.1245 | 72888 | 148
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 27.9588 | 1.0058 | 1.18 | 3.504 | 3.84 | 7.87 | 4.337 | 8.5608 | 2.1298 | 4.5324 | 25279 | 47
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | HDL-C GEN. 4 |  | 81.5016 | 2.8544 | 1.405 | 2.548 | 5.01 | 7.87 | 5.2935 | 7.7013 | 2.67 | 5.9015 | 958 | 5
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 54.887 | 1.1185 | 1.525 | 1.881 | 4.73 | 6.74 | 5.3595 | 7.8199 | 2.8381 | 4.7079 | 46 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | HDL-C GEN. 4 |  | 31.2041 | 1.1474 | 1.38 | 2.91 | 3.96 | 8.61 | 4.3965 | 9.2191 | 1.9171 | 5.2818 | 3173 | 19
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | HDL-C GEN. 4 |  | 51.9988 | 2.2244 | 1.6 | 3.191 | 4.57 | 9.82 | 5.137 | 10.3641 | 1.8828 | 5.3662 | 3305 | 14
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | HDL-C GEN. 4 |  | 50.8314 | 0.87085 | 1.38 | 1.826 | 2.89 | 4.12 | 3.024 | 4.322 | 0.67674 | 1.4614 | 382 | 3
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | HDL-C PLUS 3. GEN. |  | 26.8927 | 1.4356 | 1.67 | 3.612 | 6.54 | 8.56 | 5.924 | 10.6832 | 1.0984 | 5.898 | 340 | 3
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 |  | 53.8 | 2.3608 | 1.34 | 3.688 | 4.85 | 9.04 | 5.721 | 10.0772 | 3.1841 | 4.3718 | 181 | 3
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 |  | 28.9999 | 0.90421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 602 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 23.5691 | 0.5455 | 1.365 | 2.159 | 3.32 | 4.43 | 3.6875 | 5.2041 | 0.81754 | 2.6902 | 634 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 31.6426 | 0.53436 | 1.19 | 1.53 | 2.64 | 3.71 | 2.7885 | 4.227 | 0.77427 | 1.7667 | 538 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 30.667 | 1.1772 | 1.425 | 2.816 | 3.9 | 8.89 | 4.352 | 9.2853 | 1.7782 | 5.515 | 19570 | 103
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 28.0185 | 0.89128 | 1.19 | 2.77 | 3.9 | 6.75 | 4.298 | 7.767 | 1.9482 | 3.9852 | 4466 | 40
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 54.9346 | 1.4916 | 1.23 | 2.149 | 3.71 | 6.33 | 4.322 | 7.2556 | 2.0014 | 4.3579 | 6258 | 44
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 52.8128 | 1.8038 | 1.27 | 2.552 | 3.66 | 7.73 | 4.038 | 8.4 | 1.6432 | 4.9169 | 38392 | 103
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 52.5265 | 2.311 | 1.15 | 1.93 | 3.06 | 5.47 | 3.417 | 6.2227 | 1.3031 | 3.5272 | 59021 | 192
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 55.6023 | 2.3036 | 1.59 | 2.34 | 4.06 | 7.87 | 4.569 | 7.7556 | 1.5907 | 5.8449 | 433 | 4
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 49.8482 | 1.1692 | 1.35 | 2.072 | 3.25 | 5.21 | 3.528 | 5.81 | 1.0843 | 2.9308 | 85324 | 155
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | HDL-C GEN. 4 |  | 35.3395 | 1.741 | 2.675 | 5.04 | 7.98 | 10.66 | 8.7055 | 11.8405 | 2.9852 | 6.5304 | 9150 | 11
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 |  | 50.8136 | 1.5422 | 1.71 | 2.85 | 4.06 | 6.66 | 4.302 | 7.2979 | 1.3231 | 3.6011 | 2303 | 22
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 50.1002 | 1.9599 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 96 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 54.3642 | 1.4061 | 1.855 | 2.634 | 4.25 | 5.41 | 4.7385 | 5.9957 | 1.3193 | 2.8384 | 1426 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 30.9761 | 0.64099 | 1.445 | 2.021 | 3.39 | 5.23 | 3.296 | 5.4657 | 1.0641 | 2.5521 | 485 | 4
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 28.247 | 0.78873 | 1.77 | 3.952 | 3.86 | 8.39 | 4.304 | 8.823 | 1.0414 | 2.6978 | 3038 | 4
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 |  | 51.2657 | 1.691 | 1.585 | 2.48 | 3.92 | 7.25 | 4.1695 | 7.8594 | 1.3275 | 4.7729 | 2827 | 25
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 |  | 53.9128 | 2.0141 | 1.375 | 2.616 | 3.96 | 7.85 | 4.431 | 8.81 | 1.7269 | 5.8772 | 3716 | 21
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | HDL-C GEN. 4 |  | 52.5181 | 1.7891 | 1.185 | 10.79 | 4.52 | 22.01 | 5.3755 | 19.5675 | 2.9839 | 4.1838 | 303 | 4
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 |  | 30.0466 | 0.96452 | 1.71 | 3.234 | 4.29 | 7.06 | 4.644 | 7.7044 | 1.3685 | 3.8687 | 2033 | 22
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 42.91 | 0.60881 | 1.23 | 1.566 | 2.52 | 3.21 | 2.3345 | 3.1114 | 0.52395 | 0.77944 | 649 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 |  | 51.9321 | 1.5022 | 1.6 | 2.765 | 3.97 | 6.66 | 4.322 | 7.5348 | 1.3873 | 3.7047 | 16058 | 29
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 |  | 29.9483 | 0.8807 | 1.25 | 2.908 | 3.53 | 7.14 | 3.739 | 8.0434 | 1.2258 | 3.749 | 949 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 29.6547 | 1.0534 | 1.4 | 2.798 | 3.29 | 7.38 | 3.018 | 8.4236 | 0.66163 | 2.7027 | 1260 | 3
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | HDL-C GEN. 4 |  | 49.4339 | 1.9222 | 1.67 | 2.57 | 4.13 | 6.59 | 4.711 | 7.3984 | 2.1006 | 3.1614 | 631 | 4
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 31.4573 | 0.85262 | 1.12 | 2.04 | 3.01 | 5.83 | 3.335 | 6.513 | 1.2997 | 3.7649 | 132936 | 264
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | HDL-C PLUS 3. GEN. |  | 51.0196 | 1.4215 | 1.21 | 2.701 | 3.83 | 8.44 | 3.765 | 7.426 | 1.0537 | 3.5273 | 253 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 53.6745 | 1.6139 | 1.35 | 2.58 | 3.72 | 7.45 | 4.08 | 8.114 | 1.4671 | 5.0595 | 6645 | 54
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | HDL-C GEN. 4 |  | 50.4182 | 1.7105 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 159 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | HDL-C GEN. 4 |  | 29.9841 | 0.68709 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 147 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | HDL-C PLUS 3. GEN. |  | 28.138 | 0.50059 | 1.3 | 1.734 | 2.69 | 4.45 | 2.785 | 4.9282 | 0.63581 | 2.2556 | 310 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 |  | 29.9186 | 0.65549 | 1.34 | 1.908 | 3.32 | 5.03 | 3.526 | 5.988 | 1.5008 | 3.1124 | 1401 | 4
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 |  | 30.5852 | 0.94063 | 1.625 | 2.785 | 4.13 | 7.3 | 4.3875 | 8.1129 | 1.6053 | 4.0757 | 11097 | 29
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | HDL-C GEN. 4 |  | 51.5267 | 2.0536 | 2.25 | 4.965 | 6.08 | 11.21 | 6.627 | 13.29 | 2.9483 | 6.0797 | 1242 | 7
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | HDL-C PLUS 3. GEN. |  | 55.3697 | 1.1587 | 1.59 | 1.654 | 3.76 | 4.83 | 4.392 | 5.6568 | 1.7635 | 2.9159 | 137 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | ENZYM. COLORIMETRIC TEST GEN.4 [S,P] |  | 20.9356 | 0.47594 | 1.1 | 1.355 | 2.49 | 3.54 | 2.3345 | 3.8269 | 0.48611 | 1.913 | 1687 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | HDL-C GEN. 4 |  | 29.8524 | 0.78795 | 1.21 | 1.555 | 3.32 | 6.59 | 3.7385 | 7.033 | 1.7992 | 5.4084 | 166 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | HDL-C PLUS 3. GEN. |  | 27.7969 | 1.3931 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9 | 2
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | HDL-C GEN. 4 |  | 30.6205 | 0.59236 | 1.33 | 1.82 | 2.92 | 3.96 | 3.229 | 4.4358 | 0.55829 | 1.7503 | 387 | 3
2024 | HDL -CHOLESTERIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | HDL-C GEN. 4 |  | 52.465 | 1.2846 | 1.32 | 1.706 | 3 | 4.98 | 3.601 | 5.3182 | 1.3164 | 1.9034 | 576 | 3
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 10.0295 | 0.2569 | 1.18 | 2.054 | 2.87 | 4.9 | 3.2185 | 5.4945 | 1.0634 | 2.637 | 5782 | 82
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas c501 c502 | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP |  | 5.8228 | 0.12901 | 1.87 | 2.71 | 3.79 | 5.59 | 3.7925 | 5.7759 | 0.78317 | 1.4169 | 114 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas Integra 400 plus | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP |  | 10.0201 | 0.29435 | 1.395 | 1.991 | 4.48 | 7.6 | 5.3585 | 8.1807 | 2.7436 | 5.8564 | 131 | 3
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas c311 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.5408 | 0.2169 | 2.895 | 4.9 | 6.74 | 10.4 | 6.7375 | 10.3955 | 1.4371 | 3.7185 | 539 | 10
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 653979 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.6659 | 0.19742 | 2.305 | 3.903 | 4.95 | 8.06 | 4.9035 | 8.9389 | 1.1229 | 2.7635 | 522 | 3
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 718359 | Cobas c 513 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 10.4753 | 0.19448 | 1.34 | 2.516 | 3.14 | 5.38 | 3.282 | 5.7026 | 0.59164 | 1.9342 | 7919 | 6
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 738017 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.8347 | 0.1738 | 1.72 | 3.17 | 4.67 | 7.44 | 5.4965 | 6.3885 | 2.3636 | 3.5627 | 205 | 5
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas c311 | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP |  | 9.8329 | 0.22739 | 1.825 | 2.639 | 5.15 | 6.32 | 5.2305 | 7.4138 | 1.7733 | 4.1724 | 56 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 701815 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.7549 | 0.17145 | 1.99 | 2.965 | 4.7 | 6.18 | 4.7145 | 6.401 | 1.0264 | 3.4957 | 958 | 8
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 701816 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 10.2908 | 0.26442 | 1.44 | 1.98 | 3.61 | 5.67 | 3.9655 | 5.8786 | 1.3166 | 3.7421 | 1056 | 9
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 693400 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.74 | 0.17727 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 35 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.6979 | 0.15064 | 1.65 | 2.75 | 3.98 | 6.55 | 4.247 | 7.254 | 1.316 | 3.459 | 9967 | 107
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 718358 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.6814 | 0.14414 | 1.68 | 2.62 | 3.78 | 6.04 | 3.939 | 6.6155 | 1.0089 | 2.876 | 29211 | 105
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 642259 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 10.8569 | 0.21161 | 1.675 | 2.111 | 3.44 | 4.32 | 3.3175 | 4.1235 | 0.54564 | 0.62983 | 59 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 693400 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.8451 | 0.16432 | 1.82 | 3.452 | 4.12 | 7.91 | 4.452 | 8.4402 | 1.2355 | 2.5753 | 273 | 3
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 718359 | Cobas Integra 400 plus | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP |  | 10.4251 | 0.23487 | 1.38 | 2.288 | 2.82 | 5.41 | 2.894 | 6.1981 | 0.93218 | 2.22 | 176 | 3
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas c 513 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 9.9007 | 0.15993 | 1.4 | 2.076 | 2.88 | 5.23 | 3.014 | 4.6412 | 0.66325 | 1.522 | 1235 | 5
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 701816 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 10.3477 | 0.24606 | 1.15 | 2.096 | 2.55 | 5.24 | 3.063 | 5.7706 | 1.1769 | 2.3251 | 142 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 738019 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 10.408 | 0.27015 | 1.35 | 1.69 | 3.94 | 4.96 | 4.662 | 5.4655 | 2.4287 | 3.4998 | 66 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas c311 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 9.8782 | 0.35802 | 2.155 | 3.525 | 5.02 | 7.62 | 5.373 | 8.3978 | 1.4023 | 3.6378 | 504 | 10
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 718358 | Cobas c501 c502 | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP |  | 5.7712 | 0.12927 | 1.83 | 2.365 | 4 | 4.75 | 3.6565 | 4.621 | 0.43936 | 1.3954 | 274 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas c501 c502 | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP |  | 9.7752 | 0.21734 | 2.035 | 2.41 | 4.26 | 4.87 | 4.1895 | 4.5807 | 0.30794 | 1.2394 | 113 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 693402 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 10.2565 | 0.2828 | 1.955 | 2.369 | 4.88 | 6.72 | 5.537 | 7.3675 | 2.5537 | 5.6397 | 352 | 3
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 718358 | Cobas Integra 400 plus | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP |  | 5.6226 | 0.13204 | 1.47 | 2.838 | 3.23 | 5.99 | 3.5955 | 6.6491 | 0.54772 | 2.7917 | 178 | 3
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas Integra 400 plus | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP |  | 5.6063 | 0.095558 | 1.58 | 1.99 | 3.46 | 4.01 | 3.4565 | 4.1014 | 0.30893 | 1.9195 | 132 | 3
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.6978 | 0.14321 | 1.48 | 3.347 | 4.16 | 7.85 | 4.3955 | 8.3362 | 1.8534 | 3.4055 | 264 | 8
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas c 513 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.7338 | 0.10612 | 1.445 | 2.737 | 3 | 5.6 | 2.8475 | 6.2152 | 0.3976 | 2.4444 | 1236 | 5
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 642258 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.633 | 0.14237 | 1.68 | 4.545 | 3.89 | 10.96 | 3.973 | 11.9889 | 1.2243 | 5.44 | 325 | 4
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 718358 | Cobas c311 | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP |  | 5.768 | 0.18565 | 2.27 | 3.11 | 4.68 | 6.3 | 4.3205 | 5.9605 | 0.14485 | 1.5184 | 120 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 693400 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.9548 | 0.19741 | 1.215 | 4.772 | 3.56 | 9.67 | 3.66 | 9.8608 | 1.2773 | 3.5356 | 438 | 9
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 718359 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 10.2178 | 0.26643 | 1.44 | 2.4 | 3.54 | 5.9 | 3.897 | 6.4992 | 1.263 | 3.2932 | 29653 | 102
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 653980 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 10.1753 | 0.4013 | 1.64 | 2.63 | 5.02 | 15.43 | 5.4935 | 14.004 | 2.1569 | 4.853 | 319 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 718358 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.8361 | 0.13218 | 1.31 | 2.43 | 3.04 | 5.46 | 3.224 | 5.8004 | 0.95763 | 2.4117 | 34246 | 126
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 718359 | Cobas c311 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 10.3033 | 0.29764 | 2.18 | 4.503 | 4.59 | 9.34 | 4.5355 | 8.5252 | 0.92222 | 2.2224 | 733 | 9
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 642259 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 10.3785 | 0.30825 | 1.58 | 4.174 | 4.51 | 14.05 | 5.28 | 14.005 | 3.1252 | 6.3927 | 99 | 3
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 642258 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.8072 | 0.077388 | 0.95 | 1.636 | 1.96 | 3.27 | 2.259 | 2.7106 | 0.13103 | 0.70035 | 308 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas c311 | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP |  | 5.7122 | 0.17615 | 2.16 | 4.772 | 5.04 | 11.56 | 4.639 | 12.7498 | 1.1325 | 6.0505 | 55 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 617429 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 9.8581 | 0.32077 | 1.45 | 4.171 | 4.88 | 8.71 | 5.5315 | 8.9674 | 2.5407 | 3.7293 | 52 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 642259 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 10.7399 | 0.53649 | 1.28 | 2.436 | 3.7 | 14.98 | 2.994 | 17.3038 | 0.6315 | 12.9938 | 120 | 3
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 701816 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 10.1868 | 0.27496 | 1.745 | 3.34 | 4.09 | 8.05 | 4.51 | 9.045 | 1.4869 | 5.4095 | 769 | 7
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 718359 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 10.4747 | 0.26341 | 1.305 | 2.384 | 3.52 | 5.77 | 3.7145 | 6.2616 | 1.2445 | 3.0427 | 757 | 12
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 718358 | Cobas c 513 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.7332 | 0.11904 | 1.49 | 4.132 | 3.43 | 8.79 | 3.176 | 10.122 | 0.52489 | 3.4913 | 7861 | 6
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 718358 | Cobas c311 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.5612 | 0.21979 | 2.685 | 4.363 | 6.02 | 9.41 | 6.689 | 9.7068 | 2.2136 | 4.0156 | 739 | 10
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 718359 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 10.6462 | 0.26008 | 1.17 | 2.2 | 2.9 | 5.69 | 3.098 | 6.254 | 0.97864 | 2.9351 | 34461 | 126
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 718359 | Cobas c311 | HEMOL GEN.3 ACC.TO DCCT/NGSP |  | 10.4212 | 0.28616 | 1.625 | 2.723 | 3.74 | 6.74 | 3.8115 | 7.8407 | 0.91289 | 4.0417 | 131 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 9.8664 | 0.31973 | 1.49 | 2.63 | 3.81 | 6.58 | 4.239 | 7.322 | 1.5806 | 4.3856 | 9933 | 105
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 653980 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 10.2456 | 0.25164 | 1.53 | 2.474 | 3.33 | 4.97 | 3.612 | 4.6564 | 0.85052 | 1.6401 | 82 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 718358 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.6395 | 0.12285 | 1.53 | 2.866 | 3.35 | 6.1 | 3.355 | 5.826 | 0.88015 | 2.2741 | 593 | 11
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 653980 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 10.5021 | 0.23182 | 1.585 | 2.14 | 3.57 | 4.72 | 3.098 | 4.9534 | 0.13148 | 2.2763 | 86 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.8472 | 0.15009 | 1.43 | 2.536 | 3.42 | 6.46 | 3.575 | 6.6117 | 1.0752 | 3.0505 | 5697 | 82
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 701815 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.6148 | 0.14467 | 1.9 | 2.73 | 4.27 | 6.1 | 3.984 | 5.79 | 0.90768 | 2.3814 | 1047 | 5
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 9.8186 | 0.25334 | 1.41 | 2.689 | 3.96 | 6.89 | 3.916 | 7.693 | 1.1633 | 4.6557 | 254 | 9
2024 | HEMOGLOBIN A1C (%) [S] | PreciControl HbA1c norm | 738017 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC. DCCT/NGSP |  | 5.6962 | 0.15177 | 1.76 | 2.754 | 4.2 | 5.57 | 4.6385 | 5.3471 | 1.0614 | 2.5785 | 133 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas c 513 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC |  | 3.8266 | 0.25314 | 4.06 | 7.3 | 8.38 | 15.01 | 9.524 | 16.2008 | 4.4734 | 4.482 | 124 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c norm | 738017 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC |  | 4.073 | 0.16975 | 2.405 | 3.025 | 6.81 | 9.03 | 7.511 | 9.5195 | 3.9737 | 7.1889 | 128 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c path | 701816 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC |  | 8.8493 | 0.28377 | 1.665 | 2.422 | 4.71 | 6.47 | 5.37 | 7.2192 | 2.081 | 5.3104 | 681 | 3
2024 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c path | 642259 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC |  | 9.3545 | 0.60696 | 1.4 | 3.258 | 7.69 | 19.14 | 8.45 | 21.8116 | 5.0392 | 17.2177 | 108 | 3
2024 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC |  | 8.5963 | 0.2405 | 1.48 | 2.414 | 3.46 | 6.15 | 3.807 | 6.6654 | 1.1768 | 3.1178 | 2735 | 39
2024 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c norm | 628535 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC |  | 4.0376 | 0.14479 | 2.085 | 3.64 | 5 | 8.6 | 5.1815 | 8.8985 | 1.4234 | 4.1754 | 2630 | 38
2024 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c path | 628536 | Cobas c 513 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC |  | 8.4623 | 0.25415 | 2.57 | 3.242 | 6.83 | 6.84 | 6.168 | 7.5944 | 0.76553 | 3.1131 | 124 | 2
2024 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c norm | 693400 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC |  | 4.1591 | 0.13934 | 1.72 | 2.52 | 3.91 | 6.25 | 4.308 | 6.9618 | 1.2267 | 3.9892 | 243 | 3
2024 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c norm | 718358 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC |  | 4.0176 | 0.14215 | 2.04 | 3.753 | 4.82 | 8.61 | 5.0185 | 9.0408 | 1.3895 | 3.9341 | 16435 | 65
2024 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c path | 718359 | Cobas c 513 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC |  | 9.075 | 0.29039 | 2.685 | 3.556 | 5.58 | 7.36 | 5.6925 | 8.1008 | 0.9047 | 2.8305 | 2129 | 4
2024 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c norm | 718358 | Cobas c 513 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC |  | 3.8931 | 0.20058 | 3.725 | 7.079 | 8.55 | 15.03 | 8.3025 | 17.0968 | 2.0233 | 6.8229 | 2084 | 4
2024 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c norm | 701815 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC |  | 3.9093 | 0.18826 | 3.205 | 4.858 | 7.26 | 10.01 | 7.769 | 10.0142 | 1.9052 | 4.1619 | 625 | 3
2024 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c path | 718359 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC |  | 9.2918 | 0.27595 | 1.43 | 2.771 | 3.54 | 6.75 | 3.8085 | 7.3882 | 1.1799 | 3.5575 | 16862 | 65
2024 | HEMOGLOBIN A1C [S] | PreciControl HbA1c norm | 642258 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB.GEN.3 WHOLE BLOOD ACC.IFCC |  | 3.9969 | 0.084806 | 1.59 | 2.625 | 3.3 | 5.25 | 3.2115 | 4.351 | 0.10977 | 0.61523 | 308 | 2
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 712228 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II |  | 2.9568 | 0.24141 | 3.88 | 6.414 | 10.63 | 17.62 | 12.77 | 20.4896 | 6.3375 | 11.7059 | 135 | 4
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 744513 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) |  | 4.6254 | 0.29396 | 3.52 | 6.264 | 8.58 | 14.9 | 9.0695 | 15.7434 | 2.8776 | 7.5882 | 44975 | 207
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 783360 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II |  | 0.3861 | 0.049486 | 8.95 | 13.036 | 19.68 | 31.18 | 21.169 | 37.7318 | 5.0247 | 15.4603 | 4214 | 25
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 744513 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II |  | 4.5678 | 0.29069 | 3.36 | 6.58 | 8.6 | 16.68 | 9.31 | 15.365 | 2.9596 | 7.895 | 4814 | 32
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 712228 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II |  | 3.5507 | 0.30602 | 3.78 | 7.214 | 9.61 | 18.33 | 10.842 | 20.5472 | 3.4599 | 13.0752 | 9908 | 41
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 630808 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 0.49589 | 0.066555 | 8.735 | 14.766 | 21.37 | 31.05 | 24.0535 | 33.161 | 9.4788 | 14.2374 | 609 | 10
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 744513 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 3.9114 | 0.3006 | 4.06 | 6.332 | 10.66 | 15.94 | 11.532 | 17.891 | 5.0243 | 10.4504 | 4441 | 52
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 672155 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814864) |  | 0.49768 | 0.081911 | 9.55 | 14.582 | 22.3 | 32.85 | 23.37 | 36.9938 | 7.6265 | 14.8859 | 2741 | 21
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 712228 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 2.8886 | 0.30789 | 5.79 | 9.498 | 13.57 | 24.95 | 14.1155 | 23.6437 | 4.7149 | 12.3607 | 1517 | 24
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 630808 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) |  | 0.40371 | 0.051223 | 9.51 | 10.712 | 20.55 | 29.97 | 22.534 | 32.1516 | 5.5819 | 17.9407 | 58 | 3
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 630816 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 3.1899 | 0.21504 | 4.135 | 7.534 | 9.09 | 17.34 | 8.9025 | 20.9079 | 1.6697 | 8.7453 | 606 | 10
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 744513 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II |  | 3.7329 | 0.24248 | 4.855 | 20.708 | 11.29 | 41.32 | 12.71 | 37.6336 | 3.3518 | 6.4692 | 196 | 3
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 783363 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) |  | 3.8405 | 0.23139 | 3.36 | 5.884 | 8.14 | 14.02 | 8.659 | 14.9422 | 2.6922 | 7.1105 | 19807 | 145
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 630816 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) |  | 3.769 | 0.30079 | 4.1 | 4.456 | 8.86 | 13.75 | 10.217 | 16.1806 | 6.0759 | 8.8204 | 67 | 3
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 630808 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 0.61882 | 0.045621 | 6.09 | 15.01 | 18.26 | 33.9 | 23.943 | 40.3958 | 15.1161 | 15.8709 | 11 | 2
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 672157 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 2.9689 | 0.3068 | 5.875 | 11.599 | 15.49 | 27.06 | 17.0565 | 29.3548 | 6.1062 | 14.392 | 1429 | 28
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 744512 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 0.47934 | 0.091368 | 11.96 | 21.352 | 29.93 | 47.71 | 31.3985 | 50.9597 | 7.8887 | 23.6661 | 656 | 15
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 712218 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 0.48537 | 0.074933 | 9.67 | 14.885 | 22.76 | 36.15 | 24.752 | 38.772 | 7.115 | 18.5912 | 15890 | 81
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 712228 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II |  | 2.9852 | 0.33886 | 6.15 | 17.498 | 14.21 | 38.9 | 13.9255 | 41.955 | 5.6075 | 15.1624 | 915 | 4
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 712218 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) |  | 0.39688 | 0.061107 | 9.02 | 14.922 | 21.41 | 36.03 | 23.345 | 38.16 | 7.1538 | 18.8254 | 73410 | 243
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 744513 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 798146 | 4.0481 | 0.19666 | 3.26 | 4.894 | 7.36 | 10.19 | 7.75 | 10.8969 | 2.718 | 4.71 | 798 | 12
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 712228 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814864) |  | 2.9837 | 0.26045 | 4.32 | 6.982 | 11.36 | 17.46 | 12.34 | 19.0642 | 4.2233 | 10.307 | 7060 | 23
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 672155 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II |  | 0.52956 | 0.19362 | 9.04 | 20.028 | 29.26 | 230.19 | 35.426 | 178.218 | 11.8185 | 23.8823 | 535 | 6
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 712218 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II |  | 0.49876 | 0.063424 | 9.47 | 14.314 | 21.55 | 37.93 | 22.7465 | 36.3332 | 6.8561 | 10.8247 | 1215 | 4
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 744512 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II |  | 0.40601 | 0.065197 | 8.76 | 16.23 | 21.18 | 41.87 | 24.529 | 43.356 | 8.7449 | 17.2303 | 4984 | 32
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 744512 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) |  | 0.40981 | 0.059504 | 8.73 | 15.592 | 20.74 | 34.16 | 22.453 | 36.8845 | 6.3568 | 16.3942 | 44328 | 206
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 744512 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 0.47855 | 0.075952 | 9.36 | 15.406 | 21.94 | 36.4 | 24.644 | 38.348 | 7.4335 | 20.4442 | 6873 | 61
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 783360 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 0.4803 | 0.10415 | 13.055 | 19.125 | 32.37 | 46.86 | 32.058 | 45.8982 | 13.6072 | 19.7186 | 254 | 8
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 783360 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 0.48195 | 0.062292 | 8.77 | 12.918 | 19.29 | 28.79 | 21.308 | 31.1568 | 5.811 | 13.322 | 5006 | 39
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 744513 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814864) |  | 3.7455 | 0.28227 | 4.48 | 7.27 | 11.42 | 16.49 | 12.2175 | 18.4325 | 3.2205 | 8.7724 | 3652 | 16
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 712218 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II |  | 0.45164 | 0.096541 | 14.41 | 22.947 | 31.88 | 42.51 | 36.0365 | 49.657 | 9.0128 | 24.1253 | 137 | 4
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 672157 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II |  | 3.0011 | 0.37972 | 4.235 | 6.126 | 10.12 | 43.48 | 11.014 | 37.155 | 3.0475 | 7.6148 | 545 | 6
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 672155 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II |  | 0.41296 | 0.066276 | 9 | 15.666 | 22.03 | 38.89 | 24.769 | 40.6274 | 7.0973 | 21.6694 | 4881 | 35
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 672155 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) |  | 0.42276 | 0.062167 | 8.9 | 14.61 | 20.57 | 32.64 | 22.17 | 35.471 | 6.0679 | 17.1952 | 30417 | 204
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 630816 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 3.1182 | 0.34014 | 3.32 | 4.544 | 6.54 | 20.49 | 6.888 | 23.4808 | 1.4054 | 15.9696 | 11 | 2
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 783360 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814864) |  | 0.50846 | 0.076918 | 10.01 | 15.196 | 21.73 | 31.07 | 23.0215 | 34.542 | 5.7318 | 12.9614 | 1093 | 12
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 712218 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 0.5149 | 0.093352 | 11.62 | 21.578 | 27.96 | 47.67 | 30.1075 | 53.3345 | 9.778 | 27.8069 | 1519 | 24
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 672157 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II |  | 3.0481 | 0.21316 | 4.86 | 6.78 | 11.94 | 13.51 | 11.397 | 14.9838 | 3.4473 | 7.4324 | 160 | 5
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 712228 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) | 709279 | 3.8956 | 0.36188 | 4.22 | 7.956 | 11.62 | 19.8 | 13.0255 | 21.1655 | 5.1243 | 10.7667 | 14650 | 118
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 783363 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II |  | 3.7898 | 0.22771 | 3.445 | 5.627 | 8.19 | 13.54 | 8.572 | 15.473 | 2.8802 | 7.0996 | 3941 | 24
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 672157 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II |  | 3.7795 | 0.28132 | 3.955 | 8.317 | 10.59 | 17.43 | 11.3505 | 20.7494 | 3.9548 | 7.8758 | 4556 | 35
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 672157 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) |  | 3.8446 | 0.31965 | 4.08 | 7.502 | 11.26 | 17.91 | 12.2675 | 19.9055 | 4.7828 | 11.1823 | 30618 | 205
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 744512 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814864) |  | 0.5184 | 0.080511 | 10.215 | 15.2 | 22.18 | 34.43 | 23.5635 | 36.424 | 6.8649 | 16.0942 | 3609 | 16
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 672155 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II |  | 0.55871 | 0.18238 | 8.025 | 12.067 | 22.9 | 30.24 | 24.973 | 37.279 | 7.9681 | 25.3555 | 170 | 5
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 783363 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 3.3134 | 0.26565 | 5.32 | 12.037 | 11.3 | 24.43 | 10.96 | 25.98 | 2.8994 | 6.6386 | 248 | 8
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 672155 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 0.49476 | 0.075101 | 9.51 | 14.77 | 22.43 | 35.49 | 24.213 | 38.195 | 7.9545 | 18.1827 | 7354 | 90
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 783360 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) |  | 0.39186 | 0.056942 | 9.03 | 13.996 | 21.18 | 32.2 | 22.481 | 34.022 | 6.5336 | 16.7695 | 19699 | 143
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 672157 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814864) |  | 3.2065 | 0.25446 | 4.09 | 6.482 | 10.79 | 16.92 | 10.729 | 18.9972 | 3.8958 | 9.9302 | 2742 | 21
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 712218 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II |  | 0.38919 | 0.061867 | 9.45 | 15.202 | 22.09 | 39.51 | 23.664 | 40.9182 | 7.2977 | 19.7635 | 12754 | 43
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 712228 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II | 709279 | 3.9347 | 0.27938 | 3.68 | 6.014 | 9.63 | 15.33 | 10.692 | 17.2076 | 3.3816 | 9.7521 | 2194 | 18
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 712228 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HBSAG II (08814848) |  | 3.5741 | 0.28021 | 3.515 | 6.901 | 8.95 | 17.62 | 9.9715 | 19.06 | 3.5788 | 10.1556 | 59250 | 231
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 744512 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II |  | 0.4801 | 0.06826 | 11.64 | 21.296 | 35.82 | 328.65 | 33.4995 | 208.2208 | 4.3235 | 50.254 | 191 | 3
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 783363 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814864) |  | 3.2574 | 0.24948 | 4.105 | 7.478 | 10.25 | 16.66 | 10.905 | 18.727 | 3.7855 | 7.9982 | 1132 | 12
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 744513 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) | 781763 | 4.121 | 0.21408 | 3.125 | 5.865 | 7.59 | 12.56 | 8.163 | 13.634 | 2.9982 | 6.1849 | 1660 | 28
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 672155 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 0.49142 | 0.10312 | 13.17 | 26.248 | 31.94 | 55.85 | 33.799 | 61.0423 | 10.7336 | 26.0046 | 1457 | 28
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 744513 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 3.6945 | 0.37766 | 4.78 | 10.102 | 15.69 | 23.09 | 16.28 | 26.587 | 5.2654 | 14.0489 | 629 | 15
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 783363 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 3.3795 | 0.20121 | 3.55 | 5.69 | 8.16 | 12.63 | 8.501 | 13.4496 | 2.3676 | 6.104 | 5090 | 39
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 1 | 712218 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814864) |  | 0.50316 | 0.072579 | 9.87 | 14.744 | 22.06 | 33.38 | 23.134 | 37.6836 | 6.3845 | 16.9606 | 6924 | 23
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 712228 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 2.9698 | 0.24041 | 4.3 | 7.24 | 10.47 | 18.65 | 11.253 | 20.717 | 3.829 | 10.4082 | 16081 | 81
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN [S] | PreciControl HBSAG 2 | 672157 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HBSAG II (08814856) |  | 3.0096 | 0.2666 | 4.48 | 7.617 | 11.04 | 19.63 | 11.9675 | 21.5531 | 4.5792 | 11.8342 | 7483 | 89
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 712181 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -LOW TITER |  | 13.1395 | 1.4959 | 7.73 | 11.22 | 18.66 | 24.71 | 18 | 28.993 | 4.5844 | 17.0107 | 376 | 4
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 773018 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -LOW TITER |  | 9.5614 | 1.3314 | 9.295 | 16.285 | 20.91 | 34.5 | 23.5405 | 32.5661 | 5.2891 | 12.9228 | 1127 | 10
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 773018 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -HIGH TITER |  | 9.5702 | 1.3678 | 9.66 | 16.325 | 22.93 | 33.7 | 24.277 | 34.8956 | 5.6079 | 13.1912 | 714 | 8
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 744514 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -ALL TITER |  | 8.9003 | 3.2197 | 6.31 | 32 | 37.04 | 61.56 | 37.224 | 90.1107 | 16.6463 | 50.9456 | 88 | 3
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 672159 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -HIGH TITER |  | 13.1238 | 1.3331 | 6.85 | 11.947 | 17.53 | 26.84 | 18.922 | 26.4007 | 4.5058 | 19.0624 | 255 | 4
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 672159 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -LOW TITER |  | 12.9402 | 1.4687 | 7.24 | 12.556 | 18.57 | 28.8 | 20.299 | 30.2044 | 7.9482 | 20.9566 | 289 | 5
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 744514 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -HIGH TITER |  | 10.3511 | 1.2724 | 7.805 | 11.47 | 17.49 | 38.49 | 17.396 | 40.8622 | 4.5435 | 19.9402 | 1664 | 10
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 773018 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -ALL TITER |  | 8.9699 | 1.0949 | 11.19 | 20.936 | 22.77 | 42.04 | 20.048 | 41.2063 | 2.2545 | 6.6466 | 240 | 2
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 712181 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -HIGH TITER |  | 12.875 | 1.4185 | 7.93 | 11 | 17.3 | 22.85 | 19.4255 | 25.4285 | 6.0287 | 10.5824 | 237 | 2
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 % [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 744514 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM -LOW TITER |  | 10.2594 | 1.5222 | 8.03 | 12.147 | 19.33 | 32.77 | 21.666 | 36.9584 | 7.1243 | 20.2258 | 3023 | 16
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 744514 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONFIRMATORY |  | 0.43537 | 0.062419 | 8.32 | 12.654 | 19.75 | 32.61 | 20.707 | 38.9542 | 6.4427 | 21.6255 | 3812 | 19
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 712181 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONFIRMATORY |  | 0.43424 | 0.056409 | 9.21 | 13.351 | 19.91 | 26.52 | 19.1265 | 27.4857 | 1.7729 | 14.72 | 391 | 4
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBSAG 1 | 712218 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM |  | 0.41947 | 0.058604 | 8.665 | 13.008 | 21.45 | 32.85 | 21.979 | 37.8264 | 6.2715 | 22.5912 | 2726 | 19
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBSAG 2 | 672157 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM |  | 3.5465 | 0.22056 | 3.27 | 6.835 | 9.43 | 18.86 | 11.586 | 19.4375 | 3.036 | 12.5493 | 760 | 11
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBSAG 1 | 783360 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM |  | 0.39533 | 0.050989 | 7.85 | 13.996 | 20.23 | 31.72 | 22.605 | 36.8008 | 6.42 | 15.388 | 907 | 10
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 672159 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONFIRMATORY |  | 0.4358 | 0.065621 | 8.105 | 11.825 | 23.17 | 47.13 | 23.935 | 45.6419 | 11.3153 | 24.628 | 367 | 9
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 773018 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONTROL |  | 3.8073 | 0.23358 | 4.43 | 6.533 | 9.58 | 14.64 | 10.283 | 16.4996 | 4.0223 | 7.4776 | 1421 | 12
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 672159 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONTROL |  | 3.3028 | 0.32125 | 3.87 | 7.928 | 14.1 | 19.14 | 16.257 | 21.0512 | 6.0436 | 15.5243 | 365 | 8
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBSAG 2 | 712228 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM |  | 3.5172 | 0.22136 | 3.36 | 5.77 | 8.3 | 14.57 | 8.4365 | 15.5689 | 2.609 | 8.449 | 2706 | 19
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBSAG 1 | 672155 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM |  | 0.4164 | 0.051473 | 8.24 | 13.978 | 20.65 | 35.73 | 22.381 | 39.26 | 6.3402 | 25.2186 | 759 | 10
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 744514 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONTROL |  | 4.2066 | 0.35473 | 3.43 | 6.24 | 9.15 | 17.44 | 9.93 | 19.036 | 3.6919 | 9.7984 | 4445 | 20
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 712181 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONTROL |  | 3.3047 | 0.21162 | 4.055 | 6.781 | 8.17 | 18.46 | 9.0685 | 21.4144 | 2.5028 | 12.2591 | 394 | 4
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBSAG 2 | 744513 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM |  | 4.7507 | 0.30583 | 3.3 | 5.751 | 8.55 | 13.94 | 9.031 | 14.2316 | 3.1883 | 8.319 | 1900 | 15
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBsAg Auto Confirm | 773018 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM CONFIRMATORY |  | 0.36367 | 0.0534 | 8.9 | 18.88 | 21.99 | 42.75 | 24.7955 | 41.7956 | 6.6038 | 17.7307 | 1142 | 12
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBSAG 1 | 744512 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM |  | 0.41006 | 0.069536 | 8.42 | 14.462 | 19.75 | 34.53 | 21.962 | 36.4599 | 8.0251 | 16.1836 | 1915 | 15
2024 | HEPATITIS B-SURFACE ANTIGEN2 COI [S] | PreciControl HBSAG 2 | 783363 | Cobas e801 e402 | ELECSYS AUTO CONFIRM |  | 4.1253 | 0.27028 | 3.69 | 5.424 | 10.54 | 15.36 | 11.956 | 16.61 | 5.1951 | 9.8576 | 902 | 10
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 782613 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG |  | 10.41 | 0.76263 | 3.295 | 7.6 | 8.19 | 17.21 | 8.857 | 18.7994 | 2.3917 | 8.5586 | 5948 | 50
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 782613 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 740269 | 9.516 | 1.0995 | 4.785 | 6.298 | 14.03 | 26.86 | 14.755 | 29.4642 | 9.1662 | 21.1807 | 204 | 7
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 0.19832 | 0.023416 | 6.37 | 10.714 | 15.88 | 26.37 | 17.5615 | 28.6228 | 6.0357 | 14.787 | 14548 | 127
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 8.3708 | 0.55692 | 2.95 | 5.634 | 8.14 | 14.01 | 9.0025 | 15.1985 | 3.4816 | 8.3942 | 50448 | 178
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG |  | 0.19503 | 0.020341 | 6.975 | 12.27 | 15.89 | 27.27 | 17.427 | 27.7961 | 4.6453 | 11.5824 | 6148 | 52
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 622749 | 8.4733 | 0.50332 | 3.17 | 6.398 | 9.19 | 13.55 | 9.991 | 14.209 | 2.3578 | 7.264 | 720 | 5
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 740269 | 8.1636 | 0.43894 | 3.08 | 5.932 | 7.3 | 13.67 | 7.678 | 14.9149 | 2.4043 | 6.3268 | 15763 | 101
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 744812 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 0.20764 | 0.023477 | 7.02 | 12.005 | 16.37 | 26.97 | 17.4065 | 28.873 | 4.9376 | 12.7523 | 40116 | 179
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 744815 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 0.21037 | 0.024418 | 6.59 | 11.459 | 15.68 | 26.14 | 16.82 | 28.9835 | 5.1097 | 13.3284 | 39684 | 181
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 782610 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG |  | 0.20192 | 0.025374 | 7.2 | 10.28 | 16.34 | 26.74 | 17.113 | 28.7222 | 5.1736 | 13.694 | 6001 | 50
2024 | HIV AG [S] | PreciControl HIV5 | 721596 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 0.19582 | 0.016004 | 5.495 | 7.921 | 14.55 | 16.44 | 13.8365 | 19.1637 | 3.998 | 10.0839 | 204 | 2
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 764960 | 9.6008 | 0.51693 | 2.93 | 5.164 | 7.06 | 12.14 | 7.989 | 14.0513 | 2.4959 | 7.2203 | 2621 | 33
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 789953 | 10.0251 | 0.8114 | 5.535 | 7.859 | 12.3 | 15.88 | 12.1825 | 14.6221 | 3.0462 | 4.4388 | 57 | 2
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 764960 | 9.6512 | 0.44937 | 2.5 | 4.944 | 6.39 | 11.64 | 7.2 | 12.8034 | 2.131 | 5.9482 | 4942 | 61
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG |  | 8.4655 | 0.57363 | 3.02 | 5.615 | 8.27 | 14.05 | 8.899 | 15.154 | 3.2472 | 8.3386 | 17654 | 63
2024 | HIV AG [S] | PreciControl HIV4 | 692476 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 0.20161 | 0.021965 | 7.12 | 11.35 | 14.38 | 21.32 | 15.662 | 23.028 | 3.7715 | 9.5191 | 161 | 3
2024 | HIV AG [S] | PreciControl HIV5 | 692482 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 0.20041 | 0.024145 | 7.59 | 14.81 | 16.71 | 26.79 | 16.329 | 26.7594 | 2.8526 | 11.6846 | 158 | 3
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 751958 | 9.3121 | 0.49978 | 2.76 | 4.868 | 7.04 | 11.34 | 7.5685 | 12.9675 | 2.8651 | 6.1352 | 3872 | 39
2024 | HIV AG [S] | PreciControl HIV5 | 782618 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 0.22208 | 0.036272 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 36 | 2
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 782608 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 0.20193 | 0.021089 | 6.775 | 10.28 | 15.35 | 23.77 | 16.6525 | 26.4553 | 4.9857 | 11.5298 | 28214 | 157
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 0.19896 | 0.024445 | 6.27 | 10.833 | 15.58 | 28.14 | 17.319 | 30.7357 | 5.9041 | 14.8701 | 14448 | 126
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 778061 | 9.3999 | 0.61252 | 2.19 | 5.272 | 6.36 | 13.44 | 6.223 | 15.3184 | 2.0517 | 7.8363 | 1005 | 18
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 9.318 | 0.62438 | 2.745 | 5.48 | 8.67 | 15.74 | 9.718 | 17.1985 | 3.9789 | 11.0244 | 23083 | 129
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 782608 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG |  | 0.19953 | 0.02618 | 7.15 | 12.008 | 16.78 | 29.16 | 17.8795 | 30.8743 | 5.1093 | 15.8219 | 5825 | 50
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 782613 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 10.4388 | 0.5572 | 3.01 | 5.502 | 7.46 | 12.81 | 7.836 | 13.5348 | 2.3956 | 6.2598 | 27299 | 157
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 751958 | 9.4583 | 0.45707 | 2.63 | 5.057 | 6.63 | 11.41 | 7.038 | 12.3366 | 2.2987 | 6.2158 | 10367 | 86
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 789953 | 10.1878 | 0.19012 | 1.53 | 1.65 | 3.35 | 3.51 | 3.676 | 3.804 | 1.1015 | 1.577 | 9 | 2
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 0.19494 | 0.021257 | 6.33 | 10.205 | 14.87 | 24.31 | 16.069 | 26.1344 | 4.737 | 12.1079 | 66236 | 187
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 778061 | 9.429 | 0.48121 | 2.4 | 6.09 | 5.99 | 13.64 | 5.903 | 12.968 | 1.8234 | 4.9881 | 680 | 20
2024 | HIV AG [S] | PreciControl HIV4 | 721594 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 0.19564 | 0.016147 | 6.17 | 7.56 | 14.56 | 17.02 | 15.266 | 18.9109 | 6.4803 | 11.3962 | 208 | 2
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 0.19403 | 0.021298 | 6.52 | 10.513 | 14.94 | 25.25 | 16.169 | 26.8004 | 4.5914 | 12.1742 | 66791 | 188
2024 | HIV AG [S] | PreciControl HIV4 | 782616 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 0.21221 | 0.018399 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 34 | 2
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 643861 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG |  | 0.215 | 0.00938 | 4.565 | 5.273 | 9.3 | 10.41 | 8.792 | 9.4216 | 1.2484 | 1.7725 | 6 | 2
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG |  | 0.21933 | 0.019085 | 8.175 | 10.411 | 16.64 | 20.47 | 17.4405 | 21.3281 | 3.9413 | 4.1476 | 6 | 2
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG |  | 9.2216 | 0.61324 | 2.585 | 5.53 | 8.38 | 15.35 | 9.204 | 17.105 | 3.7579 | 11.4202 | 5164 | 33
2024 | HIV AG [S] | PreciControl HIV4 | 744820 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 0.21653 | 0.020163 | 5.86 | 10.948 | 12 | 20.5 | 10.424 | 19.1496 | 1.6046 | 4.3091 | 77 | 3
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG |  | 0.19486 | 0.023117 | 7.04 | 12.128 | 16.42 | 30.17 | 17.6945 | 29.448 | 5.3243 | 12.532 | 6269 | 53
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG |  | 8.6489 | 0.4544 | 2.805 | 4.623 | 7.52 | 10.39 | 7.844 | 11.4039 | 2.6684 | 6.5032 | 6104 | 53
2024 | HIV AG [S] | PreciControl HIV5 | 744822 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 0.21731 | 0.0263 | 7.87 | 11.63 | 16.1 | 21.16 | 16.666 | 22.454 | 2.3135 | 6.673 | 84 | 3
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) | 704865 | 0.1828 | 0.013704 | 5.32 | 6.402 | 12.58 | 16.08 | 13.633 | 18.5252 | 4.9624 | 8.5921 | 45 | 3
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG |  | 0.19772 | 0.024471 | 7.07 | 11.556 | 16.18 | 27.61 | 16.912 | 29.4036 | 4.8721 | 12.8816 | 24113 | 66
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG | 740269 | 8.0823 | 0.4255 | 2.7 | 4.728 | 6.44 | 11.59 | 7.043 | 12.7846 | 2.4539 | 6.2804 | 6709 | 39
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 1 | 744812 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG |  | 0.20817 | 0.028554 | 7.75 | 13.25 | 18.73 | 29.78 | 19.8925 | 32.4153 | 5.9272 | 15.193 | 12740 | 65
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 782610 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 0.20296 | 0.021777 | 6.44 | 10.086 | 15.27 | 23.65 | 16.239 | 26.415 | 4.7642 | 11.8668 | 27763 | 158
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG (08836973) |  | 8.7175 | 0.52752 | 3.07 | 6.09 | 7.73 | 14.66 | 8.4285 | 15.6204 | 2.7058 | 7.5707 | 13759 | 123
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG |  | 0.19934 | 0.022347 | 6.94 | 11.16 | 16.05 | 25.93 | 16.7855 | 27.9451 | 4.6033 | 12.8752 | 24396 | 66
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 2 | 744815 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG |  | 0.21074 | 0.024816 | 6.97 | 11.94 | 17.08 | 26.57 | 18.09 | 30.233 | 5.7856 | 13.4192 | 12688 | 65
2024 | HIV AG [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HIV AG |  | 8.8513 | 0.20497 | 2.135 | 2.875 | 4.25 | 5.72 | 3.546 | 4.766 | 0.016299 | 0.016299 | 8 | 3
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 0.20091 | 0.037397 | 11.27 | 21.365 | 26.38 | 47.28 | 28.3595 | 51.621 | 8.4537 | 20.5767 | 7998 | 88
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT |  | 3.9569 | 0.34204 | 3.98 | 7.49 | 12.45 | 26.03 | 13.929 | 28.075 | 5.3495 | 11.8362 | 204 | 5
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 782610 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 4.4763 | 0.31424 | 3.83 | 6.676 | 9.04 | 14.8 | 9.826 | 15.517 | 2.91 | 7.7416 | 5562 | 50
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 782610 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) |  | 4.6183 | 0.29872 | 5.19 | 8.455 | 11.1 | 16.96 | 11.1335 | 17.9497 | 2.1627 | 6.0728 | 1141 | 9
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 0.28803 | 0.068927 | 15.39 | 25.29 | 34.37 | 55.55 | 38.205 | 61.442 | 12.3258 | 30.4942 | 1674 | 19
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 744812 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 0.26709 | 0.076787 | 14.47 | 27.648 | 39.31 | 68.14 | 41.638 | 75.2996 | 18.2872 | 42.3221 | 572 | 16
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 782105 | 4.3498 | 0.37791 | 4.87 | 8.006 | 12.02 | 19.19 | 14.917 | 17.5822 | 2.308 | 11.9644 | 93 | 2
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT |  | 0.28196 | 0.077078 | 11.96 | 21.6 | 29.96 | 59.61 | 29.3365 | 119.7529 | 3.987 | 29.9994 | 252 | 2
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT |  | 5.22 | 0.34799 | 4.41 | 7.463 | 9.68 | 16.41 | 9.8795 | 16.2189 | 1.8955 | 5.9473 | 932 | 3
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 782608 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) |  | 0.20005 | 0.031867 | 10.93 | 21.009 | 25.49 | 40.98 | 26.778 | 41.5849 | 8.2747 | 11.6046 | 1052 | 9
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 744815 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT |  | 4.2079 | 0.17336 | 3.315 | 4.223 | 6.59 | 8.39 | 5.741 | 7.065 | 0.26578 | 0.43853 | 63 | 2
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 4.0397 | 0.29136 | 3.76 | 7.698 | 9.45 | 34.66 | 10.021 | 31.3534 | 0.84042 | 13.393 | 183 | 5
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) |  | 0.20287 | 0.032963 | 9.47 | 17.41 | 21.68 | 37.06 | 24.447 | 41.0756 | 6.999 | 16.285 | 6977 | 18
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 643861 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 0.19156 | 0.039806 | 10.98 | 25.262 | 31.58 | 72.82 | 32.2655 | 67.8925 | 9.8187 | 29.1994 | 599 | 12
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) |  | 4.0437 | 0.25327 | 4.47 | 6.95 | 10.11 | 15.23 | 10.748 | 16.408 | 2.4305 | 6.4211 | 6660 | 17
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 4.1089 | 0.25228 | 3.59 | 6.89 | 8.54 | 16.03 | 9.002 | 17.3306 | 2.5422 | 7.227 | 6833 | 60
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 782613 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) |  | 4.43 | 0.30406 | 4.58 | 10.389 | 9.39 | 20.55 | 9.698 | 19.6364 | 2.3628 | 5.5255 | 1094 | 9
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 744812 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 0.21614 | 0.031813 | 10.39 | 15.799 | 23.59 | 36.08 | 24.352 | 37.7395 | 6.0454 | 17.4294 | 9238 | 65
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 782613 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 4.1016 | 0.38901 | 3.47 | 7.308 | 10.67 | 16.93 | 11.232 | 17.3278 | 2.1671 | 7 | 354 | 6
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 4.9054 | 0.27616 | 3.77 | 8.36 | 7.84 | 26.22 | 7.646 | 22.1044 | 1.0427 | 8.1425 | 180 | 5
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT |  | 0.19677 | 0.033999 | 10.125 | 13.133 | 23.88 | 33.54 | 24.775 | 33.6556 | 4.789 | 17.775 | 925 | 3
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 5.2163 | 0.38729 | 3.87 | 7.246 | 9.45 | 17.78 | 10.1325 | 20.1245 | 3.4137 | 10.5432 | 7828 | 88
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 744815 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) |  | 4.5696 | 0.27148 | 4.22 | 7.156 | 8.77 | 16.09 | 9.5445 | 15.0499 | 2.1574 | 5.1521 | 3900 | 14
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) | 782147 | 4.1056 | 0.20028 | 3.1 | 6.911 | 7.76 | 14 | 8.483 | 13.5438 | 2.0738 | 5.2492 | 718 | 6
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT |  | 5.251 | 0.32829 | 3.305 | 6.075 | 9.41 | 13.7 | 9.9665 | 15.5204 | 3.2526 | 8.1962 | 542 | 7
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 744812 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) |  | 0.22267 | 0.031142 | 8.67 | 15.265 | 21.1 | 32.69 | 22.202 | 33.5797 | 6.1934 | 15.7303 | 3845 | 14
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT |  | 4.1697 | 0.30037 | 4.21 | 8.042 | 9.61 | 18.02 | 10.37 | 17.1437 | 1.737 | 7.7749 | 913 | 3
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT |  | 4.7791 | 0.2522 | 3.535 | 5.805 | 7 | 11.28 | 7.038 | 10.5129 | 1.2635 | 3.9512 | 278 | 2
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 744812 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT |  | 0.34261 | 0.045489 | 14.47 | 15.398 | 28.31 | 31.11 | 24.108 | 28.148 | 3.3677 | 4.9372 | 57 | 3
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 0.20056 | 0.036704 | 11.85 | 19.268 | 27.42 | 44.37 | 29.182 | 44.9382 | 8.4059 | 20.0778 | 19815 | 88
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT |  | 0.21007 | 0.038441 | 13.21 | 17.428 | 29.99 | 41.98 | 29.84 | 52.377 | 10.963 | 21.6166 | 533 | 7
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 5.0909 | 0.31887 | 3.62 | 6.676 | 8.36 | 15.5 | 8.834 | 16.4668 | 2.4064 | 6.8872 | 19587 | 88
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 782608 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 0.29976 | 0.06715 | 16.26 | 27.758 | 34.69 | 54.97 | 42.701 | 77.7588 | 15.1391 | 31.3066 | 374 | 7
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 782608 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 0.20114 | 0.031414 | 10.68 | 17.098 | 23.36 | 34.2 | 23.551 | 35.567 | 5.8935 | 14.8361 | 5547 | 50
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 744815 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 4.4926 | 0.27386 | 3.455 | 6.592 | 8.32 | 14.37 | 8.595 | 15.4203 | 2.5025 | 6.5073 | 9182 | 64
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) |  | 4.1103 | 0.23559 | 4.25 | 7.162 | 9.48 | 14.83 | 9.222 | 14.3082 | 1.7834 | 4.6646 | 3063 | 14
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 3.9844 | 0.40143 | 4.12 | 9.394 | 12.07 | 24.22 | 13.278 | 27.4634 | 6.1465 | 14.143 | 1430 | 27
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT |  | 4.2225 | 0.30959 | 3.84 | 8.3 | 10.2 | 17.79 | 11.284 | 19.6892 | 3.5357 | 9.682 | 495 | 7
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) |  | 4.1634 | 0.29289 | 4.72 | 8.118 | 11.04 | 17.5 | 11.728 | 18.2496 | 3.7305 | 7.1828 | 1791 | 13
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 744815 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 3.9634 | 0.31944 | 3.28 | 7.36 | 8.95 | 16.36 | 9.7885 | 18.4947 | 3.5251 | 7.7072 | 569 | 16
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) |  | 0.20018 | 0.029455 | 10.03 | 18.554 | 23.47 | 38.16 | 25.335 | 37.7684 | 7.021 | 13.6005 | 2077 | 14
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) |  | 5.0963 | 0.31494 | 4.41 | 7.362 | 9.79 | 15.88 | 10.324 | 15.8956 | 2.5258 | 5.9499 | 7254 | 18
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 0.27234 | 0.073937 | 14.68 | 26.951 | 36.71 | 68.44 | 38.396 | 71.9434 | 11.1539 | 34.7702 | 1467 | 28
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 3.7721 | 0.32296 | 3.55 | 5.998 | 9.62 | 18.59 | 10.803 | 20.567 | 4.3676 | 11.8489 | 493 | 16
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 643861 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 0.33343 | 0.067739 | 14.605 | 20.619 | 33.13 | 43.78 | 29.4985 | 57.5855 | 7.4855 | 31.147 | 179 | 5
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 4.1057 | 0.26029 | 3.7 | 7.444 | 8.68 | 16.82 | 9.2395 | 18.1221 | 2.6693 | 7.4416 | 19126 | 87
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 643864 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 5.1854 | 0.40077 | 4.51 | 7.748 | 11.16 | 17.72 | 12.119 | 19.722 | 5.5279 | 9.4111 | 610 | 13
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 782105 | 4.1621 | 0.27471 | 3.61 | 7.598 | 8.5 | 17.57 | 9.124 | 19.3942 | 3.1119 | 7.59 | 2231 | 27
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 4.788 | 0.42779 | 3.68 | 9.55 | 11.02 | 23.06 | 12.213 | 25.8155 | 5.1217 | 13.0034 | 1460 | 28
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT |  | 4.0867 | 0.38679 | 4.185 | 9.603 | 8.45 | 19.25 | 7.847 | 17.3985 | 1.1762 | 2.9452 | 257 | 2
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT |  | 3.9006 | 0.2624 | 5.345 | 8.421 | 11.88 | 17 | 11.014 | 14.7172 | 2.1806 | 3.5512 | 52 | 2
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 782610 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 4.3368 | 0.40484 | 3.04 | 4.876 | 7.6 | 14.9 | 8.653 | 17.001 | 3.717 | 11.1491 | 350 | 7
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924180) |  | 5.194 | 0.34995 | 4.27 | 6.928 | 9.81 | 15.95 | 10.67 | 17.0084 | 4.0573 | 7.333 | 2043 | 14
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 643866 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 4.095 | 0.32144 | 5.21 | 9.464 | 11.52 | 22.8 | 12.312 | 23.1978 | 4.0856 | 8.8153 | 616 | 13
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 4.1881 | 0.35137 | 4.11 | 7.878 | 10.95 | 19.98 | 11.827 | 21.054 | 4.2414 | 11.6194 | 6666 | 85
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 782613 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 4.2239 | 0.42884 | 3.98 | 9.084 | 10.55 | 20.2 | 12.088 | 22.8416 | 3.933 | 10.652 | 5438 | 50
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT |  | 0.26602 | 0.10469 | 17.79 | 31.304 | 45.48 | 71.38 | 45.5485 | 126.6811 | 15.9086 | 61.9901 | 203 | 5
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT |  | 4.737 | 0.3333 | 3.84 | 6.676 | 9.66 | 23.03 | 10.878 | 25.972 | 2.4462 | 11.3741 | 229 | 5
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 4.6233 | 0.37649 | 3.74 | 8.57 | 10.29 | 22.16 | 11.797 | 23.5963 | 4.677 | 12.0534 | 1641 | 19
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) |  | 3.8322 | 0.27232 | 3.74 | 7.402 | 10.73 | 19.63 | 11.9645 | 20.0538 | 4.7801 | 12.214 | 1539 | 18
2024 | HIV COMPT [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HIV COMBI PT (08924163) | 755809 | 4.344 | 0.34078 | 3.94 | 9.074 | 9.53 | 19.67 | 10.4555 | 19.6313 | 4.1651 | 8.3804 | 652 | 17
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 782608 | Cobas e801 e402 | HIV DUO |  | 0.21637 | 0.023179 | 6.52 | 11.94 | 14.32 | 25.46 | 15.434 | 27.323 | 4.6667 | 15.7616 | 4808 | 43
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 782613 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 10.4464 | 0.56317 | 2.98 | 5.5 | 7.29 | 12.85 | 7.842 | 13.8124 | 2.4387 | 6.2827 | 22527 | 139
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 744815 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 3.1596 | 0.14824 | 2.35 | 4.808 | 5.85 | 11.67 | 6.369 | 12.2382 | 2.1009 | 5.7115 | 35191 | 164
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e801 e402 | HIV DUO |  | 8.642 | 0.47487 | 3.185 | 4.92 | 7.65 | 11.99 | 8.0745 | 12.216 | 2.69 | 6.7298 | 5405 | 46
2024 | HIV DUO [S] | PreciControl HIV5 | 692482 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 5.5447 | 0.70117 | 3.945 | 12.101 | 13.86 | 21.35 | 14.492 | 21.924 | 7.0043 | 17.4314 | 171 | 3
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e801 e402 | HIV DUO |  | 0.21503 | 0.024629 | 6.255 | 10.423 | 14.88 | 26.08 | 15.7025 | 28.2893 | 4.4086 | 12.8185 | 19185 | 60
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 8.404 | 0.56402 | 2.875 | 5.585 | 8.04 | 13.97 | 8.95 | 15.0971 | 3.5503 | 8.525 | 43693 | 168
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 9.3132 | 0.62628 | 2.65 | 5.47 | 9.06 | 16.06 | 9.9455 | 17.4311 | 4.2568 | 11.1487 | 18443 | 109
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 0.21145 | 0.03189 | 5.8 | 10.155 | 14.66 | 29.5 | 16.156 | 31.032 | 5.6239 | 17.1316 | 12539 | 110
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 704865 | 3.4303 | 0.18899 | 2.08 | 3.624 | 4.86 | 11.74 | 5.166 | 14.367 | 3.5792 | 7.1227 | 333 | 8
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 782613 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 740269 | 9.5138 | 1.1044 | 4.04 | 6.344 | 11.61 | 23.04 | 11.854 | 25.583 | 3.3494 | 15.2831 | 202 | 6
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 789953 | 9.9393 | 0.7897 | 1.605 | 6.412 | 4.34 | 13.3 | 4.901 | 11.8313 | 0.81549 | 2.6868 | 54 | 3
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 740269 | 8.1376 | 0.46224 | 2.725 | 5.009 | 6.77 | 12.35 | 7.6645 | 13.6682 | 2.8258 | 6.6857 | 5400 | 37
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 692461 | Cobas e801 e402 | HIV DUO |  | 0.21341 | 0.022389 | 6.28 | 12.298 | 14.99 | 30.31 | 16.2695 | 33.5029 | 5.1572 | 14.4407 | 5584 | 46
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 782608 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 0.21903 | 0.022967 | 6.04 | 9.898 | 14.15 | 23.28 | 15.048 | 25.3184 | 4.6999 | 11.274 | 23700 | 140
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 782610 | Cobas e801 e402 | HIV DUO |  | 3.4142 | 0.15291 | 2.83 | 5.396 | 6.97 | 12.33 | 7.217 | 13.3514 | 2.2734 | 5.7252 | 4796 | 43
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 782610 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 3.4051 | 0.15757 | 2.74 | 4.79 | 6.31 | 10.82 | 6.718 | 11.6395 | 2.0144 | 5.0963 | 23247 | 142
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 782613 | Cobas e801 e402 | HIV DUO |  | 10.3921 | 0.6186 | 3.4 | 7.764 | 7.9 | 17.48 | 8.397 | 17.9442 | 2.185 | 8.2348 | 4877 | 43
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 737468 | 3.742 | 0.18102 | 2.205 | 4.789 | 5.78 | 11.99 | 6.2685 | 12.9332 | 2.3619 | 5.9784 | 3289 | 48
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 8.7491 | 0.54913 | 3 | 5.967 | 7.86 | 14.89 | 8.5165 | 15.8687 | 2.88 | 8.0262 | 11550 | 108
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e801 e402 | HIV DUO |  | 3.5096 | 0.16459 | 2.6 | 5.042 | 6.38 | 11.36 | 6.9765 | 11.9091 | 2.1036 | 5.1008 | 18830 | 60
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 740269 | 3.6102 | 0.11827 | 2.305 | 3.52 | 4.86 | 7.58 | 5.182 | 8.1865 | 1.0118 | 2.7459 | 554 | 7
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 622749 | 3.5801 | 0.15767 | 3.28 | 5.48 | 6.95 | 11.27 | 7.081 | 9.8672 | 0.83737 | 3.6118 | 644 | 3
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | HIV DUO |  | 9.1138 | 0.71005 | 2.77 | 6.46 | 10.07 | 23.73 | 11.144 | 30.472 | 5.8235 | 14.8602 | 4335 | 30
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 778061 | 9.5369 | 0.59278 | 2.34 | 5.198 | 6.35 | 12.46 | 6.153 | 14.721 | 1.6361 | 7.4296 | 714 | 16
2024 | HIV DUO [S] | PreciControl HIV4 | 744820 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 4.0131 | 0.26478 | 4.43 | 7.412 | 11.35 | 14.57 | 12.4535 | 14.5302 | 3.3259 | 5.8398 | 77 | 3
2024 | HIV DUO [S] | PreciControl HIV5 | 744822 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 5.2945 | 0.50519 | 4.23 | 6.596 | 8.93 | 19.03 | 8.728 | 21.5098 | 1.4862 | 12.5879 | 83 | 3
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 740269 | 3.5606 | 0.1329 | 2.44 | 4.662 | 5.56 | 10.74 | 5.908 | 11.723 | 1.4553 | 5.4823 | 861 | 17
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO |  | 3.518 | 0.19925 | 2.45 | 5.675 | 7.46 | 13.41 | 8.2765 | 14.025 | 3.33 | 8.158 | 2993 | 35
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 744812 | Cobas e801 e402 | HIV DUO |  | 0.22272 | 0.028935 | 6.94 | 12.544 | 17.06 | 29.09 | 18.274 | 32.0814 | 5.2592 | 14.3844 | 11457 | 60
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 764960 | 9.6585 | 0.49866 | 3.06 | 4.83 | 7.19 | 11.36 | 7.467 | 13.7778 | 2.2642 | 6.7501 | 2416 | 31
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 764960 | 9.6187 | 0.43687 | 2.31 | 4.502 | 6 | 11.86 | 6.706 | 13.221 | 2.2492 | 5.8747 | 5616 | 62
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 704865 | 3.5247 | 0.22054 | 3.05 | 7.281 | 8.55 | 14.38 | 8.958 | 12.9638 | 1.9896 | 6.513 | 733 | 14
2024 | HIV DUO [S] | PreciControl HIV5 | 782618 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 7.2079 | 0.20389 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 33 | 2
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 721574 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 0.20979 | 0.024651 | 5.89 | 10.256 | 13.82 | 24.78 | 14.745 | 26.2386 | 4.3437 | 11.4707 | 62599 | 176
2024 | HIV DUO [S] | PreciControl HIV4 | 782616 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 4.3672 | 0.091624 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32 | 2
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 3.5593 | 0.21178 | 2.65 | 5.296 | 7.78 | 13.69 | 8.5785 | 14.8889 | 3.1957 | 8.3979 | 6163 | 86
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 3.4954 | 0.1727 | 2.7 | 5.195 | 6.69 | 11.95 | 7.129 | 12.999 | 2.2721 | 6.0304 | 61432 | 177
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 737638 | 3.6934 | 0.22544 | 1.81 | 4.722 | 8.17 | 10.2 | 8.148 | 10.615 | 2.082 | 7.3294 | 223 | 5
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 751958 | 9.3406 | 0.50908 | 2.99 | 4.906 | 7 | 11.3 | 7.6805 | 13.2261 | 3.0485 | 5.9408 | 3927 | 38
2024 | HIV DUO [S] | PreciControl HIV4 | 721594 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 3.8787 | 0.17207 | 2.265 | 3.533 | 6.2 | 7.54 | 7.2215 | 8.3636 | 1.892 | 4.7243 | 257 | 2
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 751958 | 9.4605 | 0.46102 | 2.605 | 4.811 | 6.65 | 11.09 | 7.1425 | 12.2325 | 2.4553 | 6.2474 | 9918 | 82
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 692473 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 622749 | 8.4343 | 0.50077 | 3.64 | 6.388 | 10.58 | 13.38 | 10.638 | 13.8922 | 2.2844 | 5.3068 | 628 | 3
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 740269 | 8.1316 | 0.42815 | 2.92 | 5.54 | 7.13 | 12.91 | 7.721 | 14.196 | 2.5612 | 5.9981 | 17576 | 95
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 744818 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 778061 | 9.2996 | 0.49213 | 2.2 | 5.416 | 6.17 | 13.82 | 6.502 | 14.834 | 2.4197 | 6.3584 | 996 | 24
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 737638 | 3.7409 | 0.18302 | 2.395 | 3.916 | 6.33 | 9.65 | 6.96 | 11.279 | 2.7424 | 5.5977 | 301 | 12
2024 | HIV DUO [S] | PreciControl HIV4 | 692476 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 3.5078 | 0.28831 | 3.67 | 9.44 | 13.11 | 18.53 | 14.574 | 19.593 | 3.8083 | 10.12 | 165 | 3
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 721578 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) | 690303 | 3.3597 | 0.1043 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 515 | 2
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 3 | 721580 | Cobas e801 e402 | HIV DUO |  | 8.5051 | 0.59861 | 3.18 | 5.718 | 8.37 | 14.78 | 8.967 | 15.4762 | 3.3152 | 8.5958 | 13936 | 56
2024 | HIV DUO [S] | PreciControl HIV5 | 721596 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 5.8015 | 0.31756 | 2.26 | 4.617 | 7.3 | 9.56 | 7.8795 | 9.7646 | 2.1152 | 5.2774 | 252 | 2
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 1 | 744812 | Cobas e801 e402 | HIV DUO (08836973) |  | 0.22376 | 0.024627 | 6.41 | 11.546 | 14.74 | 25.92 | 15.835 | 28.298 | 4.6714 | 11.3833 | 35490 | 164
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 692468 | Cobas e801 e402 | HIV DUO | 737468 | 3.7036 | 0.16677 | 1.84 | 4.076 | 5.02 | 11.19 | 5.407 | 11.474 | 2.0831 | 6.2187 | 1249 | 23
2024 | HIV DUO [S] | PC HIVII 2 | 744815 | Cobas e801 e402 | HIV DUO |  | 3.1429 | 0.14727 | 2.51 | 4.868 | 6.14 | 11.14 | 6.482 | 11.9916 | 2.0616 | 5.7133 | 11140 | 60
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | InteliQ Homocysteine 2 | 96022T | Roche instruments | ENZYMATIC ASSAY [S,P] |  | 14.0816 | 0.60621 | 2.655 | 4.026 | 5.86 | 8.36 | 6.4145 | 8.6345 | 1.8842 | 3.5755 | 98 | 2
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 216044 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] |  | 38.4933 | 1.1813 | 3.19 | 3.458 | 6.38 | 7.35 | 5.823 | 7.7076 | 0.5458 | 2.4416 | 150 | 2
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 159199 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] |  | 12.436 | 0.34611 | 1.64 | 2.674 | 4.59 | 6.51 | 4.667 | 7.1796 | 0.96914 | 4.342 | 470 | 4
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 259199 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION |  | 37.5488 | 1.5718 | 2.97 | 4.776 | 6.79 | 10.18 | 6.91 | 10.6642 | 1.7778 | 3.9951 | 4016 | 27
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 185667 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] |  | 12.5161 | 0.35342 | 2.34 | 12.394 | 5.27 | 23.83 | 5.3405 | 23.2719 | 1.9891 | 5.0609 | 361 | 4
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 104143 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION |  | 12.2945 | 0.43831 | 3.2 | 4.38 | 6.56 | 8.83 | 6.223 | 7.991 | 1.1518 | 2.2828 | 254 | 11
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | KINETIC DETERMINATION |  | 18.774 | 0.62561 | 2.37 | 4.044 | 5.6 | 12.03 | 6.08 | 12.9164 | 1.5208 | 7.4513 | 1748 | 7
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 141626 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC DETERMINATION |  | 13.2857 | 0.6388 | 3.205 | 5.187 | 7.61 | 10.47 | 8.05 | 9.3055 | 0.85587 | 4.3305 | 273 | 4
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 216044 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION |  | 38.1314 | 1.7835 | 3.1 | 4.704 | 6.96 | 10.36 | 7.092 | 11.631 | 1.9197 | 4.7681 | 1244 | 20
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 241626 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION |  | 37.9046 | 1.5126 | 2.59 | 4.714 | 6.24 | 10.74 | 6.965 | 11.086 | 2.3421 | 4.8746 | 2010 | 27
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 159199 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION |  | 12.2516 | 0.48975 | 2.375 | 4.209 | 5.38 | 9.68 | 5.722 | 10.7622 | 1.4354 | 4.1461 | 4051 | 27
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 285667 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] |  | 37.1653 | 1.0076 | 2.245 | 3.87 | 4.52 | 8.72 | 4.4715 | 8.8606 | 1.0314 | 4.0085 | 363 | 4
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 204143 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION |  | 38.1525 | 1.6187 | 3.67 | 4.6 | 7.33 | 10.02 | 7.346 | 10.483 | 0.84772 | 2.5848 | 255 | 11
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 204143 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC DETERMINATION |  | 37.8516 | 0.9901 | 2.285 | 4.25 | 4.69 | 9.21 | 4.265 | 9.4475 | 0.94689 | 3.0252 | 155 | 4
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 241626 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC DETERMINATION |  | 38.4934 | 1.8084 | 3.24 | 4.745 | 7.61 | 9.68 | 7.088 | 10.3908 | 1.4589 | 4.75 | 258 | 4
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 159199 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC DETERMINATION |  | 12.5648 | 0.47807 | 2.48 | 4.206 | 5.22 | 8.61 | 5.365 | 8.3088 | 1.016 | 2.7095 | 298 | 5
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | KINETIC DETERMINATION |  | 17.2362 | 0.63811 | 2.55 | 3.135 | 5.63 | 8.91 | 5.569 | 10.3455 | 1.7765 | 5.5828 | 149 | 3
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 285667 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION |  | 37.5166 | 1.6573 | 3.06 | 4.876 | 7.16 | 10.51 | 7.317 | 11.4928 | 1.8128 | 4.5591 | 2121 | 22
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 204143 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] |  | 37.7282 | 0.754 | 1.16 | 1.496 | 2.4 | 3.04 | 2.183 | 2.5502 | 0.26056 | 0.45358 | 103 | 2
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 104143 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC DETERMINATION |  | 12.7843 | 0.36712 | 1.79 | 4.55 | 3.57 | 9.27 | 3.517 | 8.777 | 0.88999 | 2.0719 | 172 | 4
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | KINETIC DETERMINATION |  | 13.8573 | 0.37318 | 1.965 | 2.973 | 4.19 | 8.14 | 4.371 | 9.3928 | 0.92722 | 3.9099 | 1748 | 7
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 259199 | Cobas c701/ c702 | KINETIC DETERMINATION |  | 39.1771 | 1.8868 | 4.665 | 5.31 | 9.44 | 10.78 | 8.7485 | 10.4329 | 1.0638 | 3.5094 | 1067 | 3
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 116044 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] |  | 13.0709 | 0.39625 | 2.47 | 3.75 | 4.94 | 7.75 | 4.499 | 7.4604 | 0.51448 | 1.7568 | 151 | 2
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 285667 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC DETERMINATION |  | 37.6226 | 1.0964 | 2.27 | 4.38 | 5.85 | 9.31 | 6.503 | 9.557 | 1.9578 | 3.701 | 234 | 6
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | KINETIC DETERMINATION |  | 12.0904 | 0.48031 | 2.01 | 3.323 | 6.81 | 7.53 | 6.5335 | 8.462 | 2.5683 | 5.8906 | 166 | 3
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 185667 | Cobas c701/ c702 | KINETIC DETERMINATION |  | 12.8957 | 0.62334 | 4.53 | 5.012 | 9.25 | 10.29 | 8.468 | 10.5754 | 0.51044 | 2.4903 | 92 | 3
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 141626 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION |  | 12.8961 | 0.45992 | 2.29 | 4.655 | 5.45 | 10.87 | 6.136 | 10.9096 | 1.9758 | 4.6441 | 1945 | 27
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 141626 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] |  | 12.9494 | 0.35285 | 1.91 | 2.814 | 4.06 | 5.85 | 4.322 | 5.8506 | 0.41148 | 2.8229 | 352 | 4
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 241626 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] |  | 37.8453 | 1.0659 | 1.58 | 2.764 | 3.66 | 5.9 | 3.868 | 6.512 | 0.71712 | 2.8598 | 362 | 4
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 259199 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC DETERMINATION |  | 37.6078 | 1.4702 | 2.42 | 4.598 | 5.26 | 10.35 | 5.699 | 10.8224 | 1.2551 | 3.9632 | 293 | 5
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | KINETIC DETERMINATION |  | 13.8984 | 0.38186 | 1.94 | 3.136 | 4.12 | 8.12 | 4.0405 | 8.6068 | 0.74152 | 4.9358 | 1853 | 7
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 159199 | Cobas c701/ c702 | KINETIC DETERMINATION |  | 12.8376 | 0.59665 | 4.065 | 5.594 | 8.35 | 12.04 | 8.1615 | 12.2971 | 0.93944 | 4.9181 | 1086 | 3
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 285667 | Cobas c701/ c702 | KINETIC DETERMINATION |  | 38.8571 | 2.0709 | 4.26 | 4.876 | 8.82 | 9.94 | 8.875 | 9.6218 | 1.3516 | 5.598 | 84 | 3
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 185667 | Cobas c703 c503 c303 | KINETIC DETERMINATION |  | 12.6736 | 0.36062 | 2.31 | 4.336 | 6.25 | 9.02 | 6.316 | 8.5032 | 1.2278 | 3.824 | 216 | 6
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | InteliQ Homocysteine 1 | 96021T | Roche instruments | ENZYMATIC ASSAY [S,P] |  | 8.7202 | 0.34847 | 2.36 | 2.981 | 6.3 | 7.48 | 7.293 | 8.823 | 3.7503 | 4.6406 | 84 | 2
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 185667 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION |  | 12.4153 | 0.52072 | 2.82 | 4.345 | 6.58 | 9.33 | 6.776 | 9.5559 | 1.5061 | 3.8704 | 2149 | 23
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | KINETIC DETERMINATION |  | 19.7141 | 0.64426 | 2.74 | 2.876 | 6.13 | 6.63 | 6.665 | 7.2314 | 2.1425 | 2.4853 | 128 | 2
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 116044 | Cobas c-Integra-Modular | KINETIC DETERMINATION |  | 12.8035 | 0.63598 | 3.175 | 5.22 | 7.02 | 12.21 | 7.44 | 12.6294 | 2.0937 | 5.1981 | 1241 | 20
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 259199 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] |  | 37.4727 | 1.1098 | 1.9 | 3.24 | 5.17 | 7.93 | 4.518 | 8.9136 | 0.76492 | 4.152 | 472 | 4
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 104143 | Cobas c-Integra-Modular | ENZYMATIC ASSAY [S,P] |  | 12.5314 | 0.1872 | 0.915 | 1.199 | 1.84 | 2.39 | 1.627 | 2.0102 | 0.11352 | 0.19748 | 102 | 2
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | KINETIC DETERMINATION |  | 11.5667 | 0.3266 | 2.49 | 3.282 | 4.96 | 6.51 | 4.294 | 5.5084 | 0.17442 | 0.26745 | 33 | 2
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 1 | 104143 | Cobas c701/ c702 | KINETIC DETERMINATION |  | 13.0127 | 0.55646 | 3.76 | 4.265 | 8.09 | 8.66 | 7.97 | 9.2422 | 1.3795 | 2.94 | 205 | 2
2024 | HOMOCYSTEIN [S] | Homocysteine 2 | 204143 | Cobas c701/ c702 | KINETIC DETERMINATION |  | 39.5249 | 1.8421 | 4.465 | 4.692 | 9.08 | 9.48 | 8.2975 | 8.7918 | 1.1295 | 1.4523 | 201 | 2
2024 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 779619 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG (08948852) |  | 0.22772 | 0.010708 | 2.34 | 7.647 | 5.04 | 15.58 | 5.8325 | 13.3077 | 1.0692 | 2.6425 | 461 | 2
2024 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 687941 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HSV-1 IGG |  | 3.7382 | 0.15303 | 1.755 | 2.281 | 3.74 | 6.29 | 3.91 | 7.4213 | 1.1905 | 3.7337 | 51 | 2
2024 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 687941 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG |  | 3.9738 | 0.13514 | 2.025 | 4.526 | 4.12 | 9.21 | 4.155 | 8.5068 | 0.93016 | 1.0545 | 179 | 2
2024 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 779621 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG |  | 3.8517 | 0.33171 | 4.715 | 8.891 | 11.24 | 19.52 | 12.133 | 18.4223 | 3.3252 | 6.7612 | 382 | 3
2024 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 722282 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG |  | 0.21584 | 0.006905 | 2.09 | 4.462 | 4.63 | 8.98 | 5.147 | 7.706 | 0.8 | 2.6241 | 837 | 3
2024 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 779619 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG |  | 0.22448 | 0.017833 | 4.85 | 13.59 | 10.69 | 26.72 | 11.645 | 23.575 | 2.0447 | 3.6301 | 419 | 3
2024 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 779621 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG (08948852) |  | 3.8544 | 0.1611 | 2.685 | 4.229 | 6.43 | 8.53 | 7.322 | 8.9245 | 2.4593 | 4.0486 | 472 | 2
2024 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 722283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG |  | 3.698 | 0.13498 | 1.85 | 5.398 | 4.98 | 11.15 | 5.1645 | 9.7069 | 1.1325 | 3.6834 | 835 | 3
2024 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 687940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-1 IGG |  | 0.22786 | 0.009494 | 2.13 | 5.501 | 5.04 | 10.79 | 5.478 | 10.0125 | 1.6701 | 2.9865 | 177 | 2
2024 | HSV-1 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 687940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HSV-1 IGG |  | 0.20795 | 0.009598 | 1.27 | 1.942 | 8.41 | 11.68 | 8.1965 | 10.9209 | 6.0994 | 9.9388 | 44 | 2
2024 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 687940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG |  | 0.22055 | 0.006151 | 1.705 | 2.185 | 4.76 | 5.62 | 5.0665 | 6.0972 | 2.2473 | 4.0368 | 183 | 2
2024 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 779619 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG |  | 0.21564 | 0.012068 | 3.59 | 9.4 | 6.95 | 18.54 | 7.562 | 17.819 | 1.4098 | 3.1424 | 421 | 3
2024 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 722283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG |  | 8.1433 | 0.28481 | 2.115 | 3.322 | 5.44 | 8.55 | 5.9925 | 9.3611 | 1.82 | 6.6833 | 812 | 3
2024 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 779621 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG |  | 8.1201 | 0.60954 | 4.16 | 8.21 | 8.33 | 17.74 | 7.944 | 15.856 | 1.7121 | 2.2944 | 432 | 3
2024 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 722282 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG |  | 0.22399 | 0.007152 | 1.815 | 3.172 | 5.35 | 8.75 | 4.954 | 8.994 | 1.2083 | 5.6337 | 824 | 3
2024 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 779619 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG (08948909) |  | 0.20897 | 0.005077 | 2.135 | 5.781 | 4.3 | 12.01 | 4.6455 | 11.367 | 0.87883 | 2.6964 | 403 | 2
2024 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 779621 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG (08948909) |  | 7.8249 | 0.2502 | 2.585 | 3.696 | 5.22 | 7.44 | 4.8905 | 6.6123 | 0.17566 | 1.6337 | 418 | 2
2024 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 687941 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HSV-2 IGG |  | 7.5302 | 0.43255 | 3.055 | 4.866 | 8.85 | 16.45 | 10.2965 | 19.8138 | 5.1955 | 11.7774 | 127 | 2
2024 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV2 | 687941 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HSV-2 IGG |  | 7.8841 | 0.35827 | 2.115 | 3.01 | 7.15 | 8.52 | 8.086 | 9.2398 | 4.093 | 6.4444 | 184 | 2
2024 | HSV-2 IGG [S] | PreciControl HSV1 | 687940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HSV-2 IGG |  | 0.20999 | 0.007803 | 2.255 | 3.846 | 5.95 | 11 | 6.6585 | 12.2115 | 1.979 | 7.3907 | 118 | 2
2024 | HTLV [S] | HTLV 2 | 797319 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) |  | 3.0792 | 0.24011 | 3.765 | 8.65 | 8.47 | 16.74 | 9.9465 | 18.982 | 3.3346 | 7.7376 | 923 | 10
2024 | HTLV [S] | HTLV 2 | 706100 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) |  | 2.8066 | 0.23316 | 3.085 | 8.865 | 8.12 | 20.62 | 9.242 | 20.433 | 3.7994 | 8.8059 | 2542 | 20
2024 | HTLV [S] | HTLV 1 | 706099 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II |  | 5.6186 | 0.30058 | 5.05 | 5.892 | 10.19 | 13.13 | 9.289 | 12.6024 | 0.9524 | 2.5004 | 408 | 3
2024 | HTLV [S] | HTLV 1 | 706099 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II |  | 4.7331 | 0.16845 | 2.71 | 3.906 | 5.46 | 7.84 | 5.2715 | 6.8806 | 0.45008 | 0.9369 | 54 | 3
2024 | HTLV [S] | HTLV 1 | 737838 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II |  | 5.4641 | 0.31591 | 4.09 | 6.178 | 9.25 | 12.52 | 9.344 | 12.9399 | 2.1499 | 5.9226 | 1052 | 3
2024 | HTLV [S] | HTLV 0 | 706097 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II |  | 0.14175 | 0.006751 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 2
2024 | HTLV [S] | HTLV 2 | 706100 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II |  | 2.3829 | 0.095984 | 3.08 | 3.79 | 6.29 | 7.61 | 6.0585 | 6.8774 | 0.72764 | 1.3901 | 52 | 3
2024 | HTLV [S] | HTLV 2 | 737840 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II |  | 2.8196 | 0.13773 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 107 | 2
2024 | HTLV [S] | HTLV 0 | 737837 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II |  | 0.095269 | 0.004844 | 3.64 | 5.364 | 7.34 | 11.02 | 8.299 | 12.8106 | 2.7522 | 5.015 | 1050 | 3
2024 | HTLV [S] | HTLV 1 | 772175 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) |  | 5.4562 | 0.22197 | 3.01 | 5.71 | 6.02 | 11.43 | 5.541 | 10.105 | 0.75981 | 1.8564 | 365 | 3
2024 | HTLV [S] | HTLV 0 | 797316 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) |  | 0.11148 | 0.005377 | 1.85 | 4.772 | 5.38 | 12.55 | 6.3665 | 13.528 | 3.1681 | 6.597 | 919 | 10
2024 | HTLV [S] | HTLV 1 | 797318 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) |  | 6.2685 | 0.41096 | 3.205 | 6.106 | 7.48 | 16 | 8.607 | 18.3305 | 3.4778 | 7.6695 | 833 | 10
2024 | HTLV [S] | HTLV 0 | 737837 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) |  | 0.10992 | 0.008848 | 1.76 | 4.542 | 6.36 | 13.82 | 7.3215 | 15.0514 | 3.7435 | 8.7732 | 4903 | 23
2024 | HTLV [S] | HTLV 1 | 737838 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II |  | 5.2646 | 0.18747 | 2.6 | 3.846 | 5.16 | 8.46 | 4.798 | 8.7882 | 1.5967 | 3.2329 | 120 | 2
2024 | HTLV [S] | HTLV 2 | 737840 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) |  | 2.8544 | 0.16625 | 2.48 | 6.836 | 6.79 | 14.68 | 7.538 | 15.2678 | 2.5536 | 6.9924 | 4777 | 24
2024 | HTLV [S] | HTLV 0 | 653357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) |  | 0.111 | 0.003605 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2
2024 | HTLV [S] | HTLV 1 | 797318 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) | 710820 | 5.648 | 0.39166 | 2.45 | 5.276 | 12.83 | 13.39 | 13.707 | 14.5174 | 3.3935 | 10.9028 | 108 | 2
2024 | HTLV [S] | HTLV 1 | 737838 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) | 733408 | 5.8716 | 0.40511 | 3.17 | 8.3 | 6.72 | 18.59 | 7.378 | 19.8896 | 1.9683 | 4.2681 | 291 | 4
2024 | HTLV [S] | HTLV 2 | 737840 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) | 733408 | 3.1707 | 0.19921 | 2.56 | 7.576 | 5.64 | 16.87 | 6.243 | 17.338 | 1.7362 | 3.9012 | 289 | 4
2024 | HTLV [S] | HTLV 0 | 706097 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) |  | 0.12459 | 0.014064 | 1.83 | 6.508 | 8.42 | 18.86 | 9.2515 | 19.6155 | 4.6315 | 11.4924 | 2512 | 20
2024 | HTLV [S] | HTLV 1 | 737838 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) |  | 5.2712 | 0.32721 | 2.87 | 7.054 | 7.36 | 15.68 | 8.1895 | 15.5902 | 2.5409 | 6.8406 | 4814 | 24
2024 | HTLV [S] | HTLV 0 | 737837 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) |  | 0.094586 | 0.003859 | 1.855 | 4.16 | 5.28 | 10.57 | 6.2455 | 11.594 | 2.5842 | 5.1107 | 653 | 6
2024 | HTLV [S] | HTLV 2 | 737840 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) |  | 3.0597 | 0.13027 | 2.55 | 5.49 | 7.17 | 12.81 | 7.4285 | 13.242 | 1.8908 | 8.0555 | 646 | 6
2024 | HTLV [S] | HTLV 1 | 706099 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) |  | 5.5719 | 0.31175 | 3.29 | 5.652 | 8.02 | 12.73 | 9.324 | 12.267 | 2.353 | 8.2424 | 550 | 6
2024 | HTLV [S] | HTLV 2 | 706100 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II |  | 2.8434 | 0.14361 | 4.03 | 5.972 | 7.87 | 11.87 | 7.305 | 11.228 | 1.0403 | 1.8857 | 414 | 3
2024 | HTLV [S] | HTLV 2 | 706100 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) |  | 2.81 | 0.14178 | 3.03 | 5.3 | 6.47 | 11.4 | 7.471 | 11.0808 | 2.0091 | 4.5063 | 544 | 6
2024 | HTLV [S] | HTLV 1 | 653358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) |  | 4.785 | 0.24749 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2
2024 | HTLV [S] | HTLV 0 | 772174 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) |  | 0.10816 | 0.006117 | 2.07 | 6.004 | 6.47 | 13.86 | 7.538 | 14.5972 | 3.1256 | 6.5041 | 2228 | 20
2024 | HTLV [S] | HTLV 2 | 772184 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) |  | 2.3012 | 0.21263 | 3.07 | 7.421 | 8.69 | 18.26 | 8.7 | 19.0692 | 3.2004 | 8.7757 | 2314 | 21
2024 | HTLV [S] | HTLV 2 | 772184 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) |  | 2.4116 | 0.10697 | 2.88 | 6.36 | 5.97 | 12.85 | 6.2 | 10.503 | 1.0928 | 2.1549 | 365 | 3
2024 | HTLV [S] | HTLV 2 | 737840 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II |  | 2.9263 | 0.1638 | 3.87 | 5.914 | 9.03 | 11.94 | 9.2595 | 11.9141 | 1.9687 | 5.9698 | 1055 | 3
2024 | HTLV [S] | HTLV 1 | 772175 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) |  | 5.0369 | 0.46612 | 3.68 | 6.75 | 9.62 | 16.92 | 9.461 | 17.4538 | 2.9891 | 8.2898 | 2280 | 21
2024 | HTLV [S] | HTLV 1 | 706099 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HTLV-I/II (09015272) |  | 5.4856 | 0.44917 | 3.68 | 8.15 | 9.2 | 19.21 | 9.888 | 19.946 | 3.7649 | 9.2833 | 2565 | 20
2024 | HTLV [S] | HTLV 0 | 706097 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II |  | 0.098331 | 0.01076 | 10.48 | 13.082 | 22.37 | 25.42 | 17.37 | 23.7474 | 2.058 | 4.7384 | 407 | 3
2024 | HTLV [S] | HTLV 0 | 706097 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) |  | 0.095845 | 0.00891 | 2.05 | 4.272 | 6.26 | 22.11 | 7.806 | 21.944 | 3.7037 | 17.2097 | 571 | 6
2024 | HTLV [S] | HTLV 0 | 772174 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) |  | 0.0949 | 0.008287 | 2.51 | 7.25 | 8.42 | 21.07 | 8.271 | 19.348 | 4.5845 | 15.6895 | 353 | 3
2024 | HTLV [S] | HTLV 1 | 737838 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HTLV-I/II (09015175+09015230) |  | 5.7557 | 0.24733 | 2.61 | 5.965 | 6.43 | 14.55 | 7.1775 | 14.8515 | 1.8399 | 7.8591 | 641 | 6
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 732723 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) |  | 8.4147 | 0.3817 | 2.01 | 3.882 | 4.67 | 8.08 | 5.046 | 7.7748 | 1.6056 | 1.6965 | 408 | 2
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT |  | 9.282 | 0.48204 | 2.55 | 4.96 | 6.85 | 11.89 | 8.107 | 12.7202 | 3.6414 | 5.6707 | 324 | 5
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) | 803433 | 8.204 | 0.22928 | 2.33 | 2.58 | 4.77 | 5.91 | 4.81 | 6.517 | 1.2518 | 2.8267 | 448 | 6
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCT (09005668) |  | 83.2128 | 3.9572 | 2.11 | 3.25 | 5.64 | 8.18 | 5.84 | 9.4255 | 2.2458 | 5.2317 | 995 | 6
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) | 774178 | 9.13 | 0.42303 | 2.9 | 4.978 | 5.81 | 10.43 | 5.707 | 10.5004 | 2.2328 | 2.9336 | 114 | 3
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCT (09005668) |  | 94.1215 | 5.4773 | 1.78 | 3.53 | 6.01 | 10.63 | 6.3605 | 11.7482 | 2.6851 | 7.8531 | 101 | 2
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCT (09005668) |  | 8.981 | 0.46213 | 2.43 | 3.285 | 6.1 | 8.44 | 6.3105 | 10.1185 | 2.7664 | 5.6122 | 997 | 6
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCT (09005668) |  | 97.4962 | 5.0946 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13 | 2
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HCT (09005668) |  | 10.4966 | 0.67626 | 2.26 | 3.33 | 6.19 | 9.2 | 6.2035 | 9.568 | 1.7622 | 6.2088 | 93 | 2
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS HCT |  | 25.5395 | 1.2075 | 2.365 | 4.22 | 5.79 | 11.12 | 6.2265 | 11.278 | 2.2321 | 4.2726 | 1314 | 10
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) |  | 8.5241 | 0.39372 | 2.51 | 4.246 | 6.25 | 10.37 | 6.791 | 11.3766 | 2.2201 | 5.9989 | 7250 | 29
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) |  | 80.6235 | 3.4509 | 2.44 | 4.06 | 5.99 | 9.88 | 6.464 | 10.9182 | 1.9494 | 6.0037 | 7840 | 29
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) |  | 95.9226 | 5.7714 | 2.525 | 5.972 | 6.74 | 14.73 | 7.3425 | 16.9166 | 2.4384 | 7.6171 | 155 | 3
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) |  | 8.9858 | 0.45651 | 2.92 | 5.042 | 7.12 | 11.84 | 7.53 | 12.8656 | 2.6621 | 5.6933 | 2884 | 22
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) | 774178 | 83.9613 | 3.7609 | 2.66 | 5.084 | 5.31 | 10.41 | 5.325 | 9.7038 | 1.8454 | 2.8172 | 135 | 3
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 732724 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) |  | 80.0751 | 3.4911 | 2.67 | 3.134 | 5.63 | 7.09 | 5.741 | 7.2882 | 2.1878 | 2.2852 | 394 | 2
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCT (09005668) |  | 87.3633 | 4.4655 | 2.97 | 6.465 | 6.36 | 14.37 | 6.3465 | 15.353 | 1.402 | 5.6051 | 738 | 7
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) |  | 83.1684 | 3.9362 | 2.73 | 4.654 | 6.38 | 10.54 | 7.004 | 11.4974 | 2.4726 | 5.4543 | 3112 | 22
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) |  | 9.7654 | 0.54251 | 2.36 | 6.41 | 6.42 | 19.28 | 7.874 | 20.531 | 2.9494 | 9.5527 | 158 | 3
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT |  | 81.341 | 3.0418 | 2.595 | 3.51 | 5.44 | 7.29 | 5.781 | 7.611 | 1.3372 | 3.3073 | 825 | 3
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS HCT |  | 812.186 | 44.8257 | 2.17 | 2.806 | 5.85 | 7.93 | 6.791 | 9.3074 | 2.7385 | 5.2635 | 1376 | 6
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 777466 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) |  | 9.0437 | 0.28296 | 2.14 | 2.252 | 5.03 | 5.92 | 5.474 | 6.8924 | 2.0736 | 3.3821 | 78 | 2
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 777467 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) |  | 79.9931 | 2.7679 | 2.64 | 5.56 | 5.37 | 12.95 | 5.518 | 14.0604 | 1.1529 | 4.8782 | 73 | 2
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 715389 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) |  | 82.3062 | 5.3584 | 2.04 | 4.856 | 5.52 | 15.33 | 6.611 | 16.5924 | 4.1578 | 8.5186 | 97 | 3
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS HCT |  | 158.9249 | 17.4104 | 3.08 | 7.483 | 9.72 | 20.46 | 11.6655 | 25.3739 | 6.6802 | 15.6557 | 466 | 3
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT |  | 85.5747 | 4.0817 | 2.4 | 4.766 | 6.73 | 9.83 | 7.234 | 9.4506 | 2.993 | 4.6363 | 324 | 5
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCT (09005668) |  | 9.7137 | 0.59487 | 2.985 | 5.94 | 6.39 | 14.19 | 7.54 | 14.1521 | 1.7868 | 5.2955 | 747 | 7
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT |  | 8.5921 | 0.37952 | 3.23 | 4.267 | 6.95 | 9.5 | 6.928 | 9.8973 | 2.126 | 3.8887 | 951 | 3
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HCT (09005676) |  | 8.0978 | 0.52403 | 2.99 | 4.566 | 7.17 | 14.35 | 8.602 | 16.8044 | 4.5333 | 7.9615 | 94 | 3
2024 | HUMAN CALCITONIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HCT (09005668) |  | 9.8088 | 0.56261 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17 | 2
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 2 | 624202 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HE4 |  | 327.0337 | 14.6328 | 2.035 | 4.493 | 6.16 | 10.37 | 6.9935 | 9.9848 | 1.4703 | 7.457 | 623 | 11
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 1 | 624201 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HE4 |  | 44.679 | 2.0315 | 2.49 | 5.61 | 6.35 | 15.16 | 7.329 | 15.861 | 1.9828 | 6.754 | 241 | 9
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 1 | 769886 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HE4 |  | 45.8948 | 1.5139 | 1.95 | 3.676 | 4.68 | 7.33 | 4.568 | 7.0842 | 1.0455 | 2.715 | 27 | 3
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 2 | 769885 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HE4 |  | 329.9127 | 20.201 | 3.28 | 6.152 | 7.52 | 15.48 | 7.711 | 15.7152 | 2.6655 | 6.854 | 1570 | 19
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 2 | 714071 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HE4 |  | 322.1206 | 15.7977 | 2.02 | 4.84 | 5.59 | 12.38 | 6.223 | 12.7439 | 2.2174 | 6.7774 | 2919 | 30
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 2 | 714071 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HE4 |  | 327.8755 | 14.7556 | 2.53 | 4.656 | 6.06 | 10.89 | 6.7455 | 11.7777 | 2.3501 | 4.7657 | 1054 | 11
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 2 | 624202 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HE4 |  | 318.8667 | 16.3626 | 2.85 | 5.64 | 6.83 | 11.32 | 7.977 | 12.698 | 3.2308 | 4.1599 | 36 | 3
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 1 | 714068 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HE4 |  | 44.777 | 1.9555 | 2.535 | 4.759 | 6.32 | 11.96 | 6.666 | 12.6088 | 2.0162 | 7.0153 | 1038 | 11
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 1 | 624201 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HE4 |  | 46.0673 | 2.0385 | 1.82 | 4.468 | 7.51 | 11.04 | 7.365 | 11.6812 | 1.7463 | 6.9968 | 626 | 11
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 1 | 714068 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HE4 |  | 45.1665 | 2.3665 | 2.45 | 4.884 | 7.8 | 10.3 | 8.183 | 10.605 | 2.9193 | 7.0265 | 133 | 9
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 1 | 624201 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HE4 |  | 44.6925 | 2.7004 | 1.64 | 6.4 | 7.07 | 12.89 | 7.99 | 11.979 | 3.0231 | 5.1945 | 36 | 3
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 1 | 714068 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HE4 |  | 45.5162 | 2.2334 | 2.285 | 5.102 | 6.16 | 11.91 | 6.5225 | 12.288 | 1.9909 | 6.464 | 2948 | 30
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 1 | 769886 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HE4 |  | 45.039 | 2.3835 | 2.78 | 5.482 | 6.73 | 12.11 | 7.146 | 12.5506 | 2.4215 | 5.0947 | 1550 | 19
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 1 | 769886 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HE4 |  | 43.2123 | 1.5186 | 2.84 | 3.372 | 5.84 | 8.01 | 6.06 | 9.0698 | 1.7731 | 4.3984 | 237 | 3
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 2 | 769885 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HE4 |  | 329.5682 | 10.1475 | 2.74 | 3.56 | 5.51 | 7.98 | 5.308 | 8.762 | 1.4373 | 2.9622 | 236 | 3
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 2 | 714071 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HE4 |  | 326.426 | 17.3228 | 2.64 | 7.6 | 7.38 | 15.78 | 7.128 | 16.6692 | 2.351 | 6.7055 | 131 | 9
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 2 | 624202 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HE4 |  | 324.758 | 16.9246 | 1.94 | 5.62 | 6.22 | 14.54 | 6.817 | 15.019 | 2.5774 | 7.4874 | 231 | 9
2024 | HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4 [S] | PreciControl HE4 2 | 769885 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS HE4 |  | 325.1062 | 10.734 | 2.375 | 4.245 | 5.02 | 8.67 | 5.607 | 8.34 | 1.2488 | 2.3531 | 16 | 3
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 2 | 734330 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 9.8276 | 0.25563 | 1.76 | 2.892 | 4.1 | 6.01 | 4.0605 | 6.6019 | 0.87415 | 3.1664 | 1144 | 8
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 748110 | 9.6642 | 0.31927 | 2.06 | 3.83 | 4.89 | 9.14 | 5.062 | 10.143 | 1.7399 | 3.824 | 1016 | 6
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 589947 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 9.7807 | 0.7362 | 6.36 | 6.68 | 12.87 | 14.02 | 11.1445 | 13.0545 | 0.774 | 3.9567 | 138 | 2
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 2 | 700137 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH |  | 9.1658 | 0.756 | 2.7 | 6.713 | 8.96 | 14.73 | 10.0535 | 14.584 | 2.3602 | 6.5686 | 19 | 2
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH | 748104 | 0.93635 | 0.035886 | 2.02 | 3.016 | 4.59 | 9.88 | 4.717 | 10.9184 | 1.4328 | 3.7473 | 155 | 5
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 2 | 715406 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 9.3781 | 0.2512 | 1.76 | 2.702 | 4.19 | 5.51 | 4.214 | 5.825 | 0.72655 | 2.1151 | 354 | 7
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 9.1813 | 0.41635 | 2.075 | 3.99 | 5.94 | 10.21 | 6.5695 | 11.791 | 2.4985 | 6.7801 | 1631 | 15
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 2 | 700137 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 9.3043 | 0.24076 | 1.53 | 3.208 | 3.87 | 6.52 | 4.494 | 6.3058 | 1.3532 | 1.7482 | 75 | 3
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 0.91276 | 0.049381 | 2.51 | 4.282 | 7.01 | 11.7 | 7.664 | 12.5752 | 3.0933 | 6.3556 | 964 | 9
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS HGH |  | 1.4796 | 0.052351 | 1.6 | 3.38 | 4.93 | 8.39 | 5.136 | 8.0004 | 1.6483 | 4.3984 | 982 | 5
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH |  | 0.90522 | 0.041674 | 3.27 | 4.568 | 9.5 | 13.76 | 11.199 | 14.34 | 4.4084 | 11.2078 | 165 | 3
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 2 | 715406 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH |  | 9.1505 | 0.41842 | 3.315 | 6.045 | 10.43 | 16.71 | 12.166 | 18.0552 | 4.9253 | 10.5286 | 168 | 4
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 748110 | 9.4286 | 0.22416 | 1.7 | 2.968 | 3.83 | 6.93 | 4.137 | 8.0074 | 1.0748 | 3.7597 | 856 | 7
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 668963 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 0.86593 | 0.043892 | 1.79 | 6.63 | 3.92 | 13.34 | 4.293 | 12.11 | 1.1188 | 3.5197 | 73 | 4
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 1 | 783524 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 1.0684 | 0.041528 | 3.22 | 5.68 | 6.55 | 12.46 | 6.138 | 12.9874 | 0.8222 | 4.0794 | 247 | 4
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 2 | 783525 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 10.7431 | 0.3101 | 1.76 | 2.484 | 3.66 | 5.71 | 3.626 | 6.5766 | 0.71079 | 3.2784 | 251 | 4
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH |  | 9.7438 | 0.52446 | 2.565 | 6.302 | 7.28 | 13.33 | 7.5645 | 13.4668 | 2.0012 | 8.1106 | 511 | 9
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 2 | 764169 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 9.4252 | 0.48477 | 2.59 | 5.272 | 5.78 | 11.35 | 5.442 | 12.6844 | 1.5236 | 5.9595 | 522 | 5
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 1 | 764168 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 0.95478 | 0.060311 | 3.64 | 6.706 | 7.75 | 15.04 | 8.01 | 15.1276 | 1.3763 | 4.6802 | 535 | 5
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 748110 | 0.91617 | 0.031939 | 2.37 | 5.03 | 4.91 | 10.47 | 4.845 | 9.666 | 1.6178 | 3.964 | 1029 | 6
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 589946 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 0.9223 | 0.073943 | 5.81 | 8.55 | 11.76 | 18.7 | 10.333 | 18.8695 | 0.73312 | 4.7545 | 146 | 2
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 1 | 700136 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH |  | 0.87753 | 0.070834 | 3.25 | 5.53 | 10.37 | 12.67 | 11.25 | 11.7818 | 5.6188 | 8.1594 | 19 | 2
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 1 | 715405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH |  | 0.90959 | 0.052738 | 4.46 | 7.832 | 10.49 | 22.8 | 10.7845 | 24.6836 | 4.5635 | 11.3458 | 162 | 4
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH |  | 0.91631 | 0.044803 | 3.14 | 4.847 | 8.34 | 11.21 | 8.363 | 11.3408 | 2.1598 | 6.1418 | 344 | 7
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH |  | 9.3449 | 0.55178 | 2.46 | 5.78 | 8.27 | 13.92 | 9.3365 | 15.9275 | 4.938 | 6.8883 | 227 | 4
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 9.5829 | 0.53985 | 2.16 | 4.28 | 7.44 | 11.37 | 8.21 | 11.8922 | 3.5989 | 9.0685 | 933 | 9
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS HGH |  | 9.7301 | 0.30967 | 1.645 | 1.947 | 3.81 | 4.49 | 3.691 | 4.9458 | 0.93441 | 2.2146 | 88 | 2
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 668964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 9.7648 | 0.3276 | 1.47 | 4.19 | 3.88 | 9.2 | 4.693 | 10.513 | 1.9925 | 3.5003 | 159 | 3
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 782172 | 9.2935 | 0.30129 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12 | 2
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 2 | 734330 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH |  | 9.6911 | 0.36271 | 2.355 | 2.566 | 6.7 | 8.5 | 7.156 | 10.0801 | 3.0771 | 6.2386 | 119 | 2
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 1 | 734329 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS HGH |  | 0.96182 | 0.03868 | 2.775 | 4.762 | 7.38 | 10.13 | 8.343 | 9.7064 | 2.506 | 5.2899 | 118 | 2
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 748110 | 0.94262 | 0.024565 | 1.9 | 3.393 | 4.19 | 7.19 | 4.319 | 7.935 | 1.286 | 4.529 | 859 | 7
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH | 782172 | 0.91648 | 0.059438 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13 | 2
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS HGH |  | 4.7796 | 0.15479 | 1.605 | 3.234 | 4.28 | 8.68 | 4.5935 | 8.7105 | 1.3807 | 4.491 | 955 | 5
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 0.92213 | 0.039484 | 2.175 | 5.134 | 5.63 | 12.17 | 6.386 | 11.2404 | 2.3674 | 6.1261 | 1674 | 15
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 1 | 700136 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 0.8633 | 0.025943 | 1.99 | 3.578 | 4.17 | 7.48 | 4.293 | 7.5076 | 0.7336 | 1.7543 | 76 | 3
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 1 | 715405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 0.93778 | 0.044446 | 2.83 | 4.59 | 6.39 | 9.68 | 6.467 | 9.877 | 0.81971 | 2.2954 | 351 | 7
2024 | HUMAN GROWTH HORMON [S] | PC Growth 1 | 734329 | Cobas e801 e402 | ELECSYS HGH |  | 1.0067 | 0.034789 | 2.05 | 4.615 | 4.91 | 9.58 | 5.0415 | 9.3259 | 1.3515 | 3.2518 | 1160 | 8
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 803943 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 |  | 57.1956 | 1.8849 | 1.445 | 3.339 | 4.25 | 7.71 | 4.971 | 6.9688 | 1.7001 | 3.7974 | 344 | 5
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 783524 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 |  | 56.7973 | 1.4951 | 1.475 | 3.595 | 3.63 | 7.91 | 3.841 | 7.97 | 0.87282 | 3.1199 | 1171 | 14
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 715405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 |  | 60.1447 | 2.306 | 1.8 | 3.93 | 4.67 | 8.68 | 4.833 | 9.0505 | 1.5335 | 4.5905 | 1055 | 11
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 734329 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 |  | 57.9752 | 1.698 | 1.7 | 2.68 | 4.1 | 7.31 | 4.2855 | 8.1765 | 1.2591 | 4.1886 | 2561 | 17
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 734329 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 |  | 57.6634 | 2.303 | 2.27 | 4.08 | 5.99 | 8.9 | 5.811 | 10.1968 | 1.3526 | 4.8628 | 167 | 5
2024 | IGF-1 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS IGF-1 |  | 29.3996 | 0.80195 | 1.45 | 2.268 | 4.16 | 5.11 | 3.796 | 5.0246 | 0.595 | 2.638 | 247 | 2
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 764168 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 |  | 58.8963 | 1.9894 | 2.09 | 2.7 | 5.92 | 6.73 | 6.2655 | 7.7455 | 2.0108 | 5.0364 | 205 | 3
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 764168 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 |  | 58.4616 | 1.7094 | 1.96 | 3.328 | 4.57 | 8.19 | 4.729 | 9.0208 | 1.4563 | 4.4593 | 899 | 10
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 783525 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 |  | 355.5337 | 10.9589 | 3.03 | 4.978 | 6.1 | 10 | 5.988 | 8.9788 | 0.94725 | 1.1301 | 202 | 2
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 803943 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 |  | 58.8429 | 1.4284 | 1.275 | 1.895 | 4.77 | 5.3 | 4.5765 | 5.2633 | 2.4634 | 4.1771 | 52 | 2
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 734330 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IGF-1 |  | 356.2084 | 20.7502 | 3.715 | 5.067 | 7.48 | 10.25 | 7.978 | 9.1039 | 0.5711 | 2.283 | 116 | 2
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 700137 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 |  | 316.5833 | 9.353 | 2.55 | 4.566 | 5.49 | 9.3 | 5.783 | 8.6234 | 1.0669 | 1.3762 | 24 | 3
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 700137 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 |  | 319.6323 | 15.9028 | 2.755 | 5.635 | 5.64 | 12.23 | 6.1635 | 12.7241 | 1.4011 | 4.1823 | 223 | 5
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 764169 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 |  | 378.3869 | 12.9498 | 2.395 | 3.025 | 5.56 | 8.23 | 5.713 | 9.8695 | 1.4839 | 5.5431 | 206 | 3
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 700136 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 |  | 52.5709 | 1.1023 | 1.585 | 2.93 | 3.38 | 6.06 | 3.707 | 5.9125 | 1.0465 | 1.3686 | 23 | 3
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 700136 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 |  | 53.0863 | 2.2973 | 1.91 | 3.595 | 5.84 | 8.23 | 6.3475 | 9.1617 | 2.0587 | 4.6525 | 226 | 5
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 715405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 |  | 60.2938 | 2.3598 | 2.25 | 4.448 | 6.99 | 14.28 | 6.735 | 16.3516 | 3.044 | 10.0059 | 346 | 6
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 734330 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 |  | 351.3793 | 11.9108 | 1.76 | 3.16 | 5.9 | 7.93 | 6.42 | 8.6262 | 1.8497 | 4.8683 | 164 | 5
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 803944 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 |  | 370.9173 | 11.5212 | 1.88 | 2.696 | 6.43 | 6.93 | 6.257 | 7.1042 | 3.1536 | 5.3475 | 52 | 2
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 715406 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 |  | 358.0407 | 13.4855 | 2.4 | 6.496 | 6.01 | 13.46 | 7.186 | 14.2502 | 1.7748 | 8.2086 | 344 | 6
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 803944 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 |  | 360.6667 | 12.6138 | 1.675 | 3.555 | 4.86 | 7.37 | 5.4455 | 8.3364 | 1.6791 | 4.8983 | 333 | 5
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 734329 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IGF-1 |  | 57.9339 | 2.0028 | 2.555 | 3.462 | 5.69 | 10.8 | 5.9215 | 10.4455 | 1.4833 | 5.9955 | 119 | 2
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 734330 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 |  | 352.4801 | 11.1006 | 1.89 | 3.51 | 4.45 | 8.16 | 4.702 | 9.0184 | 1.242 | 3.892 | 2516 | 17
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 783524 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGF-1 |  | 58.6062 | 1.8243 | 3.1 | 3.2 | 6.18 | 6.53 | 5.648 | 6.4764 | 1.0378 | 1.6965 | 202 | 2
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 764169 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 |  | 373.1453 | 14.0559 | 1.92 | 3.6 | 4.85 | 8.91 | 5.392 | 10.213 | 1.8928 | 5.0323 | 867 | 10
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 783525 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 |  | 347.6587 | 9.4577 | 1.72 | 3.438 | 3.84 | 7.75 | 4.116 | 8.5596 | 1.0065 | 3.6021 | 1166 | 14
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 1 | 715405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IGF-1 |  | 61.7522 | 4.7499 | 3.68 | 7.305 | 11.51 | 15.32 | 11.0815 | 13.61 | 1.7664 | 8.7641 | 229 | 2
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 715406 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IGF-1 |  | 360.6133 | 26.1474 | 3.39 | 6.855 | 9.48 | 14.59 | 9.705 | 12.635 | 0.91414 | 7.5773 | 226 | 2
2024 | IGF-1 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS IGF-1 |  | 11.0869 | 0.79211 | 3.69 | 6.344 | 8.11 | 12.66 | 8.891 | 12.6554 | 0.77202 | 4.5944 | 229 | 2
2024 | IGF-1 [S] | PC Growth 2 | 715406 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGF-1 |  | 358.5726 | 13.2477 | 1.99 | 4.322 | 4.64 | 9.91 | 5.483 | 11.3444 | 1.8381 | 3.702 | 1053 | 11
2024 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 1 | 734329 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGFBP-3 |  | 0.94093 | 0.038791 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15 | 2
2024 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 1 | 715405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGFBP-3 |  | 1.0087 | 0.045366 | 2.975 | 4.648 | 6.89 | 10.95 | 7.0885 | 12.5762 | 2.0618 | 4.8944 | 172 | 3
2024 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 1 | 700136 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGFBP-3 |  | 0.94996 | 0.053796 | 1.42 | 4.388 | 8.94 | 10.63 | 9.807 | 11.1566 | 3.0162 | 6.5708 | 15 | 2
2024 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 2 | 700137 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGFBP-3 |  | 6.0806 | 0.41386 | 3.55 | 4.806 | 11.28 | 12.93 | 11.413 | 14.8218 | 2.9566 | 8.4369 | 17 | 2
2024 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 2 | 783525 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGFBP-3 | 795165 | 7.4048 | 0.2986 | 2.235 | 2.812 | 5.05 | 6.21 | 5.171 | 7.3309 | 2.2464 | 2.9354 | 142 | 2
2024 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 2 | 734330 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGFBP-3 |  | 5.7306 | 0.32461 | 4.045 | 8.723 | 8.92 | 17.95 | 10.196 | 18.4665 | 2.7856 | 4.5972 | 703 | 4
2024 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 2 | 715406 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGFBP-3 |  | 6.1 | 0.51156 | 4.55 | 10.89 | 11.45 | 23.71 | 12.2425 | 22.8228 | 5.0246 | 9.7701 | 29 | 2
2024 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 2 | 715406 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGFBP-3 |  | 6.7461 | 0.35968 | 2.875 | 4.707 | 6.98 | 11.82 | 7.9495 | 14.1624 | 3.3927 | 6.3864 | 170 | 3
2024 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 1 | 783524 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGFBP-3 | 795165 | 0.88761 | 0.028197 | 1.83 | 2.616 | 5.23 | 7.18 | 5.609 | 7.83 | 1.9316 | 4.841 | 140 | 2
2024 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 1 | 715405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGFBP-3 |  | 0.90741 | 0.056752 | 4.36 | 8.164 | 11.57 | 16.68 | 13.512 | 16.521 | 4.5546 | 6.7033 | 29 | 2
2024 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 1 | 734329 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGFBP-3 |  | 0.92028 | 0.051391 | 3.63 | 9.035 | 7.38 | 17.84 | 7.459 | 18.4551 | 1.4414 | 5.6715 | 696 | 4
2024 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 1 | 764168 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGFBP-3 |  | 0.92369 | 0.036365 | 2.43 | 7.872 | 5.08 | 15.52 | 5.245 | 14.9656 | 1.2276 | 3.6606 | 119 | 3
2024 | IGFBP-3 [S] | PC Growth 2 | 764169 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGFBP-3 |  | 6.4094 | 0.43628 | 3.32 | 5.896 | 8.76 | 14.58 | 10.645 | 15.7008 | 3.4865 | 8.4634 | 111 | 3
2024 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56562 | Roche instruments | ROCHE |  | 442.8712 | 34.5527 | 2.93 | 7.272 | 11.23 | 16.03 | 11.189 | 16.1504 | 4.4606 | 9.1995 | 684 | 5
2024 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Roche instruments | ROCHE |  | 49.6658 | 1.5763 | 1.67 | 2.848 | 4.8 | 8.49 | 5.2905 | 9.085 | 2.6896 | 6.9176 | 360 | 5
2024 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56522 | Roche instruments | ROCHE |  | 498.1058 | 75.8826 | 5.92 | 8.662 | 21.23 | 31.46 | 27.634 | 30.821 | 11.5132 | 27.6487 | 69 | 2
2024 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56561 | Roche instruments | ROCHE |  | 55.8046 | 2.12 | 1.75 | 3.206 | 4.39 | 8.84 | 4.7455 | 9.6397 | 1.774 | 5.419 | 2449 | 12
2024 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56551 | Roche instruments | ROCHE |  | 57.1959 | 1.7874 | 2.17 | 3.36 | 4.8 | 7.61 | 5.283 | 8.406 | 1.7359 | 2.8598 | 362 | 2
2024 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56552 | Roche instruments | ROCHE |  | 455.4957 | 24.1235 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 140 | 2
2024 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56521 | Roche instruments | ROCHE |  | 55.1399 | 1.1165 | 1.605 | 2.02 | 3.58 | 4.33 | 3.968 | 4.785 | 1.3414 | 1.8357 | 163 | 2
2024 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56541 | Roche instruments | ROCHE |  | 53.0447 | 2.0442 | 1.69 | 3.712 | 5.2 | 7.83 | 6.02 | 7.9306 | 2.847 | 4.3096 | 1468 | 6
2024 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56542 | Roche instruments | ROCHE |  | 401.3757 | 28.3915 | 1.63 | 6.12 | 7.89 | 13.92 | 8.733 | 13.1802 | 3.8975 | 6.0473 | 255 | 3
2024 | IGG LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Roche instruments | ROCHE |  | 434.0521 | 20.1402 | 2.155 | 7.29 | 4.64 | 15.58 | 4.9825 | 16.2545 | 2.2033 | 3.4277 | 311 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGE II |  | 236.3788 | 10.8104 | 2.77 | 4.506 | 6.7 | 10.73 | 7.124 | 11.434 | 2.4797 | 4.9175 | 4331 | 38
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IGE II |  | 280.4683 | 18.2507 | 3.27 | 5.964 | 8.88 | 14.05 | 9.5085 | 15.3236 | 3.3367 | 9.1856 | 629 | 11
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IGE II |  | 670.9939 | 40.6641 | 4.41 | 9.01 | 8.73 | 17.57 | 8.416 | 17.449 | 1.4422 | 3.8164 | 116 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II |  | 726.9006 | 30.5166 | 2.705 | 4.754 | 6.25 | 10.43 | 6.797 | 11.3545 | 2.0083 | 4.7688 | 12990 | 74
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS IGE II |  | 228.2217 | 5.7854 | 2.045 | 2.932 | 4.38 | 5.91 | 4.537 | 5.2604 | 0.84925 | 1.5828 | 320 | 6
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IGE II |  | 685.8662 | 45.4928 | 3.24 | 6.382 | 9.24 | 14.42 | 9.4745 | 15.1893 | 3.0621 | 8.2731 | 158 | 8
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IGE II |  | 271.9222 | 15.6246 | 3.34 | 5 | 7.55 | 10.89 | 7.639 | 11.234 | 1.8826 | 3.3886 | 115 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II | 708282 | 734.0939 | 22.7642 | 1.83 | 3.272 | 4.45 | 7.1 | 4.92 | 8.0812 | 1.3296 | 3.049 | 1173 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II |  | 782.4311 | 43.3521 | 3.095 | 6.054 | 8.38 | 12.96 | 9.138 | 14.34 | 3.1585 | 7.6462 | 1044 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGE II |  | 737.448 | 50.7905 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 82 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS IGE II |  | 520.7014 | 22.0017 | 2.15 | 4.646 | 5.85 | 10.44 | 6.487 | 10.4354 | 1.95 | 4.44 | 2268 | 9
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS IGE II |  | 96.4184 | 3.6582 | 2.235 | 4.33 | 5.27 | 9.59 | 5.72 | 9.7837 | 1.5848 | 4.1208 | 5367 | 22
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 040442 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II |  | 284.5283 | 8.4885 | 2.28 | 3.058 | 4.75 | 6.23 | 4.7 | 5.785 | 0.80031 | 1.5692 | 287 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40432 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II |  | 265.1185 | 6.5673 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 170 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 40433 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II |  | 298.138 | 6.5645 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 165 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGE II |  | 290.7769 | 13.0489 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 77 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85373T | Roche instruments | ELECSYS IGE II |  | 868.5859 | 31.5767 | 2.545 | 3.307 | 5.58 | 6.62 | 5.718 | 6.8873 | 0.90242 | 2.6229 | 435 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS IGE II |  | 224.2763 | 8.7717 | 2.16 | 3.892 | 5.21 | 9.03 | 5.601 | 9.6224 | 1.6551 | 4.2763 | 4229 | 20
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGE II |  | 291.2505 | 12.2407 | 2.86 | 4.624 | 6.36 | 10.43 | 6.597 | 11.0746 | 1.7561 | 4.1885 | 8933 | 35
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II |  | 291.9895 | 11.8936 | 2.495 | 4.267 | 5.97 | 9.63 | 6.2775 | 10.5999 | 1.7419 | 5.0941 | 31415 | 95
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | Lyphocheck Immuno Plus | 40431 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II |  | 875.536 | 19.8154 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 157 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_1 | 85372T | Roche instruments | ELECSYS IGE II |  | 281.078 | 9.7879 | 2.66 | 3.343 | 5.39 | 6.94 | 5.308 | 7.203 | 0.72434 | 1.9989 | 489 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II |  | 239.002 | 10.0962 | 2.67 | 4.6 | 6.33 | 10.56 | 6.611 | 10.9092 | 1.7126 | 5.0293 | 13938 | 76
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | Lyphocheck Immuno Plus 1 | 040441 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II |  | 877.6054 | 24.2032 | 2.02 | 3.218 | 4.54 | 6.73 | 5.031 | 6.7212 | 1.1424 | 1.7604 | 255 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 040443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II |  | 289.7813 | 8.5845 | 2.19 | 3.344 | 4.4 | 6.88 | 4.112 | 6.7138 | 0.91037 | 1.5613 | 291 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IGE II |  | 266.779 | 17.4916 | 4.02 | 9.795 | 11.86 | 21.62 | 13.477 | 24.3223 | 5.3942 | 10.9572 | 34 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS IGE II |  | 569.9262 | 12.6249 | 1.88 | 2.307 | 4.04 | 4.74 | 3.9385 | 4.5704 | 0.49326 | 1.3013 | 115 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IGE II |  | 237.151 | 23.4501 | 4.5 | 7.03 | 11.96 | 22.48 | 12.541 | 23.0338 | 3.4585 | 10.1657 | 135 | 8
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGE II |  | 707.1951 | 28.6485 | 2.585 | 4.545 | 5.91 | 10.74 | 6.3985 | 10.9285 | 1.8871 | 4.4407 | 4345 | 39
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IGE II |  | 738.1673 | 30.9437 | 2.6 | 4.612 | 6.03 | 10.1 | 6.454 | 10.8452 | 1.6542 | 4.3732 | 8895 | 35
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II |  | 291.6793 | 14.3934 | 2.86 | 5.818 | 7.12 | 14.77 | 7.64 | 15.0796 | 2.5001 | 4.767 | 314 | 7
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS IGE II |  | 86.2665 | 2.6964 | 2.325 | 2.833 | 5.05 | 7.12 | 4.7555 | 7.1485 | 0.98821 | 2.8702 | 357 | 7
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II |  | 276.0328 | 14.6411 | 2.94 | 4.889 | 7.7 | 13.68 | 8.141 | 15.1436 | 2.9126 | 7.5113 | 1023 | 7
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II |  | 743.5769 | 30.7474 | 2.47 | 4.5 | 5.97 | 10.08 | 6.232 | 10.7192 | 1.85 | 5.0547 | 30870 | 96
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IGE II |  | 708.3382 | 38.0233 | 2.97 | 5.22 | 7.51 | 11.5 | 7.716 | 12.664 | 2.1066 | 6.6833 | 279 | 6
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IGE II |  | 708.3449 | 46.4204 | 3.375 | 5.908 | 9.05 | 14.02 | 9.64 | 15.2111 | 3.319 | 8.3927 | 566 | 12
2024 | IMMUNGLOBULINE E [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IGE II |  | 757.6291 | 52.6662 | 5.71 | 11.289 | 14.67 | 21.78 | 15.1975 | 19.9673 | 1.5084 | 7.7136 | 27 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 231.5238 | 10.4647 | 2.41 | 4.098 | 5.81 | 10.12 | 6.478 | 10.1806 | 2.0943 | 5.1601 | 336 | 7
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 285.509 | 11.0218 | 1.355 | 1.9 | 5 | 5.32 | 5.744 | 6.1905 | 3.4535 | 4.0841 | 167 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 299.2902 | 5.2148 | 1 | 1.722 | 2.16 | 3.8 | 2.288 | 4.0114 | 0.33519 | 2.048 | 317 | 6
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 165.8385 | 4.4955 | 1.69 | 2.855 | 3.83 | 6.19 | 4.203 | 6.2495 | 1.1116 | 2.6108 | 2223 | 6
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 291.4174 | 9.7113 | 2.38 | 3.47 | 5.19 | 7.72 | 5.24 | 8.255 | 1.43 | 3.2212 | 3491 | 13
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 161.073 | 5.1788 | 1.92 | 3.816 | 4.24 | 8.21 | 4.914 | 8.7792 | 1.5255 | 4.0308 | 1439 | 14
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 157.9303 | 4.3108 | 1.82 | 2.7 | 4.19 | 6.11 | 4.46 | 6.7399 | 1.2078 | 3.2445 | 46284 | 83
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 149.1038 | 4.5724 | 3.005 | 3.375 | 6.04 | 6.83 | 5.264 | 6.1865 | 0.52278 | 1.2377 | 318 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 238.9654 | 5.2896 | 1.81 | 5.112 | 3.6 | 11.31 | 3.313 | 11.0234 | 0.31183 | 3.0197 | 437 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 151.0218 | 4.0863 | 1.805 | 2.455 | 4.2 | 6.56 | 4.276 | 7.6278 | 1.0755 | 2.9374 | 326 | 6
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 259.4864 | 7.2429 | 1.56 | 3.84 | 3.71 | 7.46 | 3.7925 | 6.3915 | 0.49747 | 3.2513 | 463 | 6
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 209.7459 | 10.6844 | 3.23 | 5.816 | 7.21 | 12.64 | 6.961 | 13.1532 | 2.9811 | 4.161 | 606 | 7
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 256.1113 | 6.3025 | 1.65 | 2.41 | 3.91 | 5.92 | 4.25 | 6.467 | 1.2698 | 3.5066 | 2381 | 21
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 198.5077 | 5.619 | 2.665 | 3.055 | 5.38 | 6.14 | 4.8365 | 5.3155 | 0.3658 | 0.7042 | 323 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 SENSITIVE [S,P] |  | 156.9478 | 4.6957 | 1.995 | 3.12 | 4.32 | 6.72 | 4.465 | 7.5223 | 0.9797 | 2.6223 | 6512 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD |  | 256.8489 | 8.6145 | 1.8 | 2.85 | 4.07 | 5.84 | 4.6425 | 6.222 | 1.749 | 2.8065 | 188 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 149.8041 | 5.4018 | 2.28 | 3.015 | 5.97 | 6.54 | 6.387 | 6.9738 | 2.2836 | 3.653 | 148 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 269.8916 | 9.9611 | 1.975 | 3.769 | 4.69 | 8.81 | 5.223 | 9.0996 | 1.0947 | 4.1806 | 535 | 6
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 263.5431 | 6.2118 | 1.68 | 2.49 | 3.78 | 5.56 | 3.884 | 5.9818 | 0.95586 | 2.6312 | 34653 | 79
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 270.0043 | 6.9121 | 1.29 | 2.15 | 3.63 | 5.13 | 4.2935 | 5.8085 | 2.1036 | 2.5666 | 230 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 273.5132 | 11.0423 | 1.75 | 5.95 | 4.08 | 13.33 | 3.942 | 13.872 | 2.3948 | 4.224 | 76 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 162.9853 | 5.4813 | 1.065 | 3.025 | 3.09 | 6.71 | 3.526 | 7.2414 | 1.1334 | 3.2299 | 68 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 253.6599 | 6.302 | 1.66 | 2.31 | 3.78 | 5.57 | 4.08 | 6.1624 | 1.1079 | 2.8973 | 21387 | 65
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD |  | 269.575 | 5.7298 | 1.24 | 1.502 | 2.83 | 3 | 2.849 | 3.3714 | 0.90524 | 1.5796 | 92 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD |  | 160.6588 | 7.2509 | 2.08 | 6.828 | 4.41 | 13.71 | 4.946 | 13.0726 | 1.2078 | 3.0687 | 136 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 158.6999 | 5.9005 | 2.79 | 4.412 | 5.96 | 9.35 | 6.167 | 9.647 | 1.4129 | 3.3844 | 18539 | 29
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 130.08 | 5.6707 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 50 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 261.0542 | 9.2946 | 2 | 3.562 | 4.83 | 8 | 5.465 | 8.0131 | 1.4626 | 3.8975 | 1642 | 19
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 268.9923 | 8.0141 | 2.32 | 3.16 | 4.97 | 7.07 | 4.884 | 7.422 | 1.1219 | 2.6106 | 8730 | 18
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 SENSITIVE [S,P] |  | 148.6036 | 3.8075 | 1.095 | 2.045 | 3.7 | 5.16 | 4.0925 | 5.612 | 1.7373 | 3.0834 | 777 | 9
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 217.4358 | 8.6135 | 0.87 | 1.419 | 2.89 | 6.33 | 3.3885 | 7.5045 | 1.7813 | 4.4061 | 257 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 198.4861 | 8.0485 | 1.83 | 4.55 | 4.77 | 10.46 | 5.739 | 11.1866 | 2.7076 | 3.6972 | 251 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 198.4132 | 10.0267 | 2.35 | 4.294 | 6.5 | 13.17 | 6.9615 | 14.6138 | 2.9593 | 8.3838 | 3945 | 13
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 193.4199 | 5.5172 | 1.445 | 2.574 | 3.54 | 5.72 | 3.7875 | 5.6557 | 0.91027 | 2.5373 | 2079 | 8
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 261.3958 | 8.4071 | 2.02 | 3.47 | 4.76 | 8.07 | 4.88 | 8.678 | 1.317 | 3.7686 | 15049 | 63
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 150.6097 | 4.378 | 1.83 | 2.55 | 4.28 | 5.67 | 4.801 | 6.49 | 1.7781 | 2.5936 | 802 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD |  | 146.952 | 2.6081 | 1.485 | 1.771 | 3.4 | 3.72 | 3.6065 | 4.0236 | 0.7544 | 1.5802 | 50 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 141.6024 | 2.6141 | 1.07 | 1.43 | 2.31 | 3.38 | 2.3665 | 3.987 | 1.2616 | 1.6853 | 254 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 308.7382 | 9.4749 | 2.305 | 3.165 | 5.02 | 8.49 | 4.799 | 7.9916 | 0.89943 | 3.7478 | 424 | 7
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 139.6038 | 3.633 | 1.76 | 2.208 | 4.09 | 6.02 | 4.161 | 6.892 | 1.5319 | 3.6244 | 689 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 220.3103 | 5.2693 | 1.69 | 2.1 | 3.65 | 4.58 | 3.467 | 5.385 | 0.42376 | 2.1204 | 406 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 284.95 | 13.3069 | 2.07 | 4.475 | 5.54 | 9.36 | 6.281 | 9.189 | 3.1781 | 3.7347 | 280 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 203.1758 | 10.0106 | 3.135 | 4.805 | 7.51 | 11.22 | 7.7175 | 11.946 | 2.3175 | 5.6866 | 5650 | 15
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 150.88 | 7.2245 | 1.1 | 6.044 | 4.11 | 11.21 | 4.657 | 10.7022 | 2.6846 | 4.8418 | 25 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 146.2172 | 4.7274 | 1.94 | 2.67 | 4.52 | 6.91 | 4.9755 | 7.4771 | 1.5093 | 3.838 | 9677 | 82
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 SENSITIVE [S,P] |  | 162.8997 | 4.568 | 1.79 | 2.754 | 4.14 | 6.48 | 4.433 | 7.6752 | 1.2907 | 3.3628 | 3344 | 9
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 162.2817 | 4.6712 | 1.75 | 2.804 | 4.29 | 6.48 | 4.293 | 6.5594 | 1.2379 | 3.2453 | 1459 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 SENSITIVE [S,P] |  | 144.6142 | 3.6445 | 1.995 | 2.213 | 4.26 | 5.09 | 4.2045 | 5.7699 | 1.1391 | 2.2427 | 1055 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 263.4609 | 7.5803 | 2.03 | 4.114 | 4.67 | 8.44 | 4.6635 | 7.9311 | 0.98795 | 3.3055 | 4338 | 12
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 121.8522 | 6.7585 | 3.655 | 5.92 | 7.67 | 12.96 | 7.8965 | 13.0115 | 1.9405 | 4.1611 | 847 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | InteliQ Immunology 2 | 85722T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 251.222 | 10.5028 | 3.205 | 4.225 | 6.62 | 8.71 | 6.8135 | 8.9165 | 1.439 | 2.9116 | 572 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 229.5064 | 8.3593 | 1.67 | 3.425 | 4.07 | 8.04 | 4.624 | 8.391 | 2.0845 | 4.7383 | 861 | 12
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 263.7003 | 8.0966 | 1.89 | 3.75 | 4.54 | 7.88 | 4.746 | 8.0032 | 1.6045 | 3.1901 | 1571 | 14
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 167.8859 | 7.4333 | 2.73 | 6.22 | 6.51 | 12.82 | 6.345 | 11.7681 | 1.2504 | 5.1138 | 412 | 6
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 165.322 | 9.1206 | 4.58 | 5.62 | 9.43 | 12.05 | 9.537 | 12.877 | 3.0545 | 7.8483 | 677 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 278.8134 | 7.7539 | 1.49 | 2.282 | 4.17 | 5.52 | 4.4055 | 6.3952 | 1.4584 | 3.4446 | 1672 | 6
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 153.7629 | 6.9889 | 3.065 | 5.1 | 7.25 | 10.62 | 7.442 | 10.7236 | 1.5566 | 5.0227 | 6243 | 65
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 147.0487 | 5.9392 | 3.155 | 4.277 | 6.73 | 9.35 | 6.709 | 9.808 | 1.457 | 3.7419 | 3099 | 21
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 266.8926 | 7.5257 | 2.16 | 2.884 | 4.45 | 5.73 | 4.0895 | 4.9698 | 0.35058 | 0.64724 | 242 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 260.0227 | 9.1486 | 1.32 | 2.11 | 4.17 | 7.22 | 4.475 | 7.109 | 2.4165 | 3.6006 | 44 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 165.5519 | 7.0795 | 2.97 | 4.835 | 6.67 | 10.47 | 6.871 | 11.1143 | 1.7388 | 4.6178 | 32822 | 81
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 286.2478 | 11.9706 | 1.75 | 3.592 | 5.14 | 9.1 | 5.627 | 10.3908 | 2.1388 | 5.3821 | 3148 | 12
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 SENSITIVE [S,P] |  | 150.6483 | 4.3968 | 1.81 | 2.3 | 4.43 | 6.64 | 5.3705 | 7.4736 | 2.2904 | 4.4363 | 633 | 8
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 159.9672 | 6.065 | 2.53 | 5.254 | 5.64 | 11.6 | 5.6575 | 11.6503 | 1.271 | 4.3385 | 3797 | 12
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD |  | 265.8536 | 8.9459 | 2.37 | 2.509 | 5.04 | 6.05 | 5.392 | 6.967 | 1.8807 | 2.9051 | 28 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 158.8974 | 5.9644 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 78 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 156.0844 | 9.371 | 3.64 | 6.7 | 9.34 | 15.29 | 9.644 | 15.7256 | 2.9597 | 7.2468 | 628 | 8
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 191.7935 | 5.0257 | 1.63 | 2.25 | 3.73 | 5.41 | 3.794 | 6.308 | 0.98177 | 2.7147 | 1743 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 271.8208 | 9.0096 | 2.2 | 3.519 | 4.95 | 7.75 | 5.012 | 8.1564 | 1.2923 | 3.5829 | 22282 | 64
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 147.1244 | 7.5442 | 2.5 | 3.762 | 5.7 | 10.45 | 5.698 | 11.013 | 3.0986 | 6.2599 | 844 | 11
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 147.9287 | 8.5359 | 3.505 | 7.556 | 8.49 | 16.3 | 9.555 | 16.4749 | 2.5793 | 8.0227 | 856 | 12
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 169.9092 | 8.9289 | 2.825 | 4.835 | 7.29 | 13.07 | 7.9775 | 15.074 | 2.9857 | 8.3552 | 3916 | 12
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 172.0237 | 9.0112 | 3.27 | 5.195 | 7.73 | 11.64 | 8.059 | 12.5905 | 2.2795 | 6.1856 | 6746 | 17
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 SENSITIVE [S,P] |  | 159.0939 | 4.3929 | 1.48 | 2.87 | 3.59 | 6.44 | 3.9765 | 7.1594 | 1.2116 | 3.3184 | 4407 | 13
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 256.6742 | 7.3377 | 2.15 | 3.14 | 4.66 | 6.83 | 4.7925 | 7.2632 | 1.0193 | 2.6018 | 12287 | 25
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 151.9702 | 5.0832 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 544 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE A [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD |  | 165.007 | 5.0618 | 1.34 | 1.806 | 3.74 | 6.75 | 4.398 | 7.8212 | 2.5389 | 5.1848 | 86 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 828.027 | 14.5121 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 74 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 1251.9048 | 22.7426 | 1.08 | 2.09 | 2.88 | 4.75 | 3.406 | 5.025 | 1.4914 | 2.0989 | 231 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 1383.4049 | 36.7734 | 1.26 | 2.444 | 3.12 | 6.93 | 3.456 | 6.4344 | 1.4145 | 2.9061 | 447 | 8
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 1049.0708 | 20.4113 | 1.79 | 2.114 | 3.61 | 4.6 | 3.796 | 4.9244 | 0.53497 | 2.6624 | 339 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 759.8516 | 21.6513 | 1.21 | 3.222 | 4.22 | 18.59 | 4.935 | 22.2608 | 2.4134 | 18.4363 | 1189 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 801.4735 | 22.3763 | 1.69 | 2.52 | 4 | 6.05 | 4.263 | 6.8126 | 1.364 | 3.3999 | 47791 | 86
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 1230.1634 | 33.4322 | 1.12 | 2.154 | 3.16 | 4.66 | 3.431 | 5.1206 | 1.303 | 2.5454 | 1591 | 18
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 1059.3305 | 33.3993 | 0.95 | 2.402 | 4.24 | 5.91 | 4.707 | 6.9913 | 2.7086 | 3.6372 | 239 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 1274.1277 | 30.7452 | 1.42 | 2.13 | 3.54 | 4.45 | 3.9105 | 4.7225 | 0.93228 | 2.5471 | 274 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C311 |  | 1311.0702 | 35.4818 | 0.81 | 2.16 | 4.05 | 5.34 | 4.349 | 5.6871 | 1.359 | 4.5901 | 57 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 802.7864 | 29.7905 | 3.12 | 3.996 | 7.02 | 8.18 | 6.638 | 8.9792 | 0.76767 | 3.3038 | 132 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 805.1104 | 21.3479 | 1.7 | 2.616 | 4.01 | 5.8 | 4.238 | 6.242 | 1.2056 | 2.8046 | 19403 | 30
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 792.6226 | 17.9952 | 1.56 | 2.545 | 3.63 | 5.32 | 3.973 | 5.587 | 1.1047 | 2.3157 | 832 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 1073.75 | 25.6711 | 1.12 | 2.418 | 3.4 | 6.09 | 3.5995 | 6.6529 | 1.0351 | 3.3144 | 384 | 9
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 1263.2318 | 35.394 | 1.86 | 2.684 | 4.27 | 6.16 | 4.555 | 6.8624 | 1.3572 | 3.0799 | 35429 | 81
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 922.6535 | 21.4265 | 1.22 | 2.26 | 2.93 | 5.13 | 3.228 | 5.546 | 1.0802 | 2.4592 | 2667 | 8
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 801.2653 | 22.1711 | 2.065 | 3.007 | 4.94 | 7.25 | 4.7455 | 7.9833 | 1.1481 | 5.1758 | 652 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 700.078 | 12.119 | 1.39 | 1.988 | 2.85 | 4.05 | 2.994 | 3.8766 | 0.50332 | 0.87633 | 859 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 1274.8766 | 39.8929 | 1.3 | 2.322 | 3.93 | 5.84 | 4.424 | 6.7615 | 2.2696 | 3.8398 | 535 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 725.8261 | 20.7103 | 1.665 | 7.54 | 4.15 | 14.94 | 4.3605 | 14.9782 | 1.7824 | 3.7392 | 897 | 13
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 922.0314 | 22.2497 | 1.6 | 2.529 | 3.88 | 5.58 | 3.92 | 6.2146 | 1.1069 | 3.2281 | 5800 | 17
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 940.2619 | 20.1602 | 1.05 | 1.346 | 3.12 | 3.7 | 3.565 | 4.47 | 1.8656 | 2.4582 | 252 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 1180.9423 | 24.87 | 1.915 | 2.355 | 4.78 | 5.63 | 5.0215 | 6.4715 | 1.5793 | 3.3577 | 421 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 1308.4591 | 54.4946 | 2.14 | 3.974 | 4.97 | 9.87 | 5.169 | 11.0282 | 1.8426 | 6.6293 | 110 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 1371.7021 | 27.1229 | 0.91 | 1.189 | 2.83 | 3.21 | 2.9075 | 3.7814 | 1.3309 | 2.3602 | 141 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 771.5814 | 22.9081 | 1.83 | 2.968 | 4.25 | 7.21 | 4.32 | 8.3666 | 1.2485 | 3.9941 | 6995 | 18
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 1375.7627 | 29.791 | 0.85 | 1.739 | 2.86 | 4.56 | 3.2895 | 5.2397 | 1.3841 | 3.7702 | 236 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 1205.4964 | 19.6005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 139 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 1298.7009 | 30.6575 | 1.085 | 2.736 | 3.39 | 6.21 | 4.0635 | 6.9071 | 1.8757 | 3.322 | 1568 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 1317.8121 | 32.8267 | 1.885 | 2.16 | 4.03 | 4.44 | 4.5655 | 4.7371 | 1.2176 | 2.4418 | 298 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C311 |  | 761.6429 | 35.5692 | 0.84 | 1.552 | 5.27 | 7.22 | 6.082 | 7.2676 | 3.7243 | 5.899 | 14 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 717.2723 | 21.4064 | 1.66 | 2.688 | 4.04 | 7.34 | 4.457 | 8.3186 | 1.3692 | 4.1012 | 9990 | 84
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 1206.4742 | 36.428 | 1.915 | 2.654 | 4.23 | 7.79 | 4.6355 | 9.0755 | 1.5739 | 5.3323 | 2419 | 22
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 651.4528 | 10.7963 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 53 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 1325.2826 | 28.7538 | 0.97 | 1.694 | 2.45 | 3.82 | 2.809 | 4.3564 | 1.1905 | 2.1282 | 1628 | 8
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 759.7272 | 23.8103 | 1.765 | 3.695 | 3.84 | 7.67 | 4.181 | 7.6141 | 0.81229 | 2.2397 | 353 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 957.6303 | 22.4203 | 1.58 | 2.798 | 3.64 | 5.7 | 3.95 | 5.4952 | 0.99642 | 1.7251 | 595 | 7
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 1271.4195 | 31.0939 | 1.24 | 2.06 | 3.16 | 5.38 | 3.4745 | 6.1528 | 1.1777 | 3.2341 | 15205 | 64
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 748.7708 | 16.3404 | 1.62 | 2.286 | 3.38 | 5.35 | 3.203 | 5.6024 | 0.63193 | 2.1002 | 1889 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 710.5018 | 19.7318 | 2.06 | 2.678 | 4.58 | 6.13 | 4.753 | 6.6766 | 1.2962 | 2.8006 | 3270 | 22
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 1313.2247 | 50.5484 | 2.27 | 3.2 | 5.15 | 7.26 | 5.711 | 8.4495 | 1.4353 | 3.7449 | 239 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 1079.794 | 25.1105 | 0.97 | 1.706 | 2.75 | 4.64 | 3.05 | 4.9644 | 1.7154 | 3.1546 | 534 | 8
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 1317.2751 | 32.604 | 1.475 | 2.423 | 3.56 | 5.69 | 3.632 | 6.3156 | 1.2411 | 3.0586 | 3872 | 14
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 787.8544 | 24.3187 | 1.5 | 2.924 | 4.37 | 6.75 | 4.877 | 7.6598 | 1.7997 | 4.0325 | 529 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 722.1184 | 18.8309 | 1.23 | 1.946 | 3.19 | 5.07 | 3.742 | 5.8184 | 1.2533 | 3.5728 | 701 | 10
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 1230.916 | 35.7575 | 1.86 | 2.59 | 4.31 | 6.32 | 4.6695 | 7.0269 | 1.4527 | 3.5836 | 22389 | 69
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 764.5575 | 17.3372 | 1.44 | 1.654 | 3.44 | 5.6 | 3.758 | 5.8682 | 1.5009 | 3.1588 | 809 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 678.1864 | 19.9232 | 2.05 | 2.887 | 4.74 | 6.24 | 4.697 | 6.4302 | 1.1684 | 2.7735 | 617 | 8
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 672.3741 | 16.6422 | 1.005 | 1.031 | 3 | 4.16 | 3.617 | 4.7982 | 1.9678 | 3.1348 | 147 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 787.9959 | 26.5396 | 2.1 | 3.37 | 4.58 | 7.91 | 4.814 | 8.946 | 1.3253 | 3.1265 | 1573 | 14
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 1206.9842 | 24.48 | 1.58 | 1.787 | 3.62 | 4.14 | 3.7125 | 4.8666 | 0.83164 | 1.9308 | 507 | 6
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 777.5602 | 21.1838 | 1.68 | 2.432 | 3.81 | 5.85 | 4.131 | 6.1268 | 1.1178 | 2.7028 | 3553 | 12
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 701.7912 | 17.2659 | 2.155 | 2.569 | 4.44 | 5.2 | 4.4145 | 5.0491 | 0.75786 | 0.94844 | 68 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 729.9575 | 21.3887 | 1.65 | 2.462 | 3.9 | 5.94 | 4.281 | 6.828 | 1.3304 | 3.1902 | 6048 | 65
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 1295.0184 | 28.6293 | 1.245 | 2.05 | 3 | 4.77 | 3.267 | 5.2915 | 1.0647 | 2.7377 | 22050 | 67
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 902.5945 | 28.0295 | 1.05 | 2.72 | 4.07 | 13.27 | 4.658 | 11.739 | 2.2478 | 8.3392 | 1514 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | InteliQ Immunology 2 | 85722T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 1341.4789 | 27.1698 | 1.36 | 1.985 | 3.2 | 4.08 | 3.3105 | 4.2675 | 0.66994 | 1.543 | 568 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 773.344 | 20.6918 | 1.35 | 2.581 | 3.53 | 5.27 | 4.0265 | 5.8637 | 1.3523 | 3.0149 | 2887 | 7
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 1253.7048 | 30.1718 | 1.51 | 2.19 | 3.41 | 4.91 | 3.6945 | 5.1858 | 1.1694 | 2.3571 | 12312 | 26
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 1256.4909 | 53.613 | 3.48 | 3.84 | 9.04 | 10.89 | 10.565 | 12.877 | 4.8071 | 6.5292 | 22 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 1265.9394 | 31.9048 | 1.51 | 2.266 | 3.61 | 5.64 | 3.863 | 5.775 | 1.2707 | 3.2573 | 4005 | 12
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 1266.1827 | 42.8233 | 2.07 | 3.064 | 4.86 | 7.21 | 4.883 | 7.9862 | 1.3246 | 3.7075 | 1815 | 14
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN.2 STANDARAD [S,P] |  | 824.5997 | 22.1678 | 1.42 | 2.33 | 3.58 | 5.81 | 3.9335 | 6.4433 | 1.2702 | 3.3135 | 32732 | 81
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 898.7987 | 18.5425 | 1.495 | 2.035 | 3.2 | 4.2 | 3.459 | 4.3214 | 0.70728 | 1.3471 | 1535 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 784.0343 | 19.5014 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 501 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STAND. C501 |  | 1275.4341 | 28.0069 | 1.49 | 2.09 | 3.33 | 4.63 | 3.574 | 5.079 | 0.94933 | 2.2201 | 9644 | 19
2024 | IMMUNGLOBULINE G [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST |  | 761.3281 | 33.9215 | 2.555 | 4.552 | 5.84 | 10.97 | 6.588 | 12.3341 | 2.0145 | 5.2178 | 128 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 132.3109 | 4.1694 | 2.575 | 3.285 | 5.72 | 7.11 | 5.9295 | 7.239 | 1.4697 | 2.5472 | 1142 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 19.3061 | 0.72211 | 2.915 | 3.19 | 6.21 | 7.05 | 5.439 | 8.3433 | 0.77033 | 3.5855 | 594 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 20.634 | 1.0332 | 3.195 | 5.659 | 7.41 | 12.64 | 8.072 | 11.9847 | 2.7827 | 5.2455 | 444 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 20.5286 | 0.81097 | 3.545 | 4.04 | 7.68 | 8.67 | 8.2725 | 9.85 | 2.4118 | 3.1805 | 220 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 22.3116 | 0.69736 | 2.57 | 3.412 | 5.66 | 7.07 | 5.58 | 6.8374 | 0.72669 | 2.4034 | 1103 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 20.006 | 0.87141 | 3.89 | 4.98 | 8.4 | 9.96 | 8.253 | 9.719 | 1.2601 | 3.3456 | 517 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 18.2655 | 0.74134 | 4.78 | 5.652 | 9.58 | 11.27 | 8.254 | 9.5756 | 0.35465 | 0.60404 | 206 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 134.7518 | 3.8595 | 2.62 | 3.363 | 5.24 | 6.72 | 4.7 | 6.2972 | 0.31909 | 0.79376 | 911 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 20.808 | 0.89706 | 3.01 | 5.68 | 6.55 | 12.17 | 7.362 | 12.1998 | 1.526 | 3.4099 | 187 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 18.8782 | 0.91605 | 5.58 | 7.82 | 13.12 | 18.11 | 14.41 | 19.8192 | 3.9444 | 7.4124 | 211 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 18.1136 | 1.0686 | 3.64 | 5.598 | 9.37 | 18.41 | 8.969 | 21.2066 | 2.866 | 12.6062 | 184 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 133.8227 | 4.5534 | 2.79 | 3.224 | 5.6 | 7.08 | 6.197 | 7.6252 | 1.9348 | 2.7132 | 660 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 20.4076 | 1.2831 | 3.645 | 6.47 | 10.32 | 17.04 | 11.148 | 18.6762 | 4.2527 | 9.7176 | 524 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 21.2694 | 1.0405 | 3.11 | 4.732 | 7.76 | 11.86 | 7.915 | 10.9344 | 1.8894 | 4.9652 | 670 | 8
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 23.7518 | 0.86855 | 3 | 5.4 | 6.28 | 11.2 | 6.488 | 12.7265 | 1.4342 | 4.0034 | 998 | 8
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 135.0349 | 4.875 | 1.45 | 4.153 | 4.46 | 8.96 | 4.696 | 8.8837 | 1.6709 | 4.6818 | 1031 | 7
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 132.5403 | 4.5841 | 1.67 | 2.908 | 4.51 | 7.81 | 4.8655 | 8.3969 | 1.5398 | 4.6146 | 1005 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 131.3525 | 5.7766 | 2.73 | 3.96 | 5.74 | 10.18 | 6.515 | 10.006 | 1.9315 | 4.5986 | 1208 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 19.0715 | 0.9207 | 3.11 | 5.4 | 6.51 | 12.65 | 6.81 | 13.826 | 1.716 | 4.9099 | 1188 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 127.5088 | 3.4994 | 2.315 | 3.565 | 4.86 | 7.84 | 4.9555 | 7.8335 | 0.60896 | 2.5445 | 251 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 134.7196 | 4.0252 | 1.47 | 2.47 | 3.28 | 6.09 | 3.81 | 7.0414 | 1.2558 | 3.5161 | 674 | 8
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 135.0411 | 5.1622 | 1.69 | 3 | 5.02 | 7.4 | 5.662 | 8.4812 | 2.6456 | 4.2785 | 632 | 6
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 131.816 | 5.1378 | 1.6 | 4.476 | 4.28 | 9.91 | 5.137 | 10.1934 | 1.6124 | 2.7577 | 212 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE CSF |  | 21.9156 | 0.85586 | 3.17 | 4.672 | 6.65 | 9.74 | 6.978 | 10.5478 | 1.2945 | 3.2812 | 514 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE G [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 |  | 125.0905 | 3.6977 | 2.57 | 4.208 | 5.22 | 8.43 | 4.447 | 7.7475 | 0.39895 | 0.74212 | 158 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 74.4789 | 4.5416 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 76 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 115.0226 | 6.5384 | 4.695 | 5.983 | 9.55 | 13.42 | 10.4685 | 14.9885 | 2.4942 | 5.5869 | 425 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 70.1213 | 4.5463 | 5.73 | 11.3 | 12.32 | 22.46 | 11.379 | 21.528 | 2.7039 | 5.538 | 887 | 12
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 77.9064 | 2.6576 | 2.275 | 3.741 | 5.08 | 7.7 | 4.953 | 7.9431 | 1.1774 | 3.7919 | 2065 | 6
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD |  | 109.1731 | 4.1656 | 2.45 | 3.218 | 5.99 | 6.99 | 6.938 | 7.4852 | 1.9905 | 4.028 | 26 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD |  | 61.2412 | 2.2755 | 2.925 | 3.912 | 6.36 | 8.06 | 6.8505 | 8.6466 | 2.3639 | 2.4327 | 68 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 65.4232 | 1.402 | 1.17 | 1.63 | 3.29 | 3.77 | 3.279 | 4.237 | 1.3863 | 2.6388 | 246 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 117.5981 | 2.8346 | 1.6 | 3.644 | 3.61 | 7.47 | 3.612 | 7.026 | 0.81838 | 1.8875 | 321 | 6
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 66.6223 | 3.8992 | 5.26 | 6.558 | 11 | 13.26 | 10.723 | 13.0096 | 1.5476 | 4.1993 | 5934 | 65
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 108.2326 | 6.2166 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 141 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 86.186 | 1.9983 | 1.925 | 2.525 | 3.98 | 5.18 | 4.0135 | 4.739 | 0.81475 | 1.0739 | 342 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMM.TURB.GEN.2 SENSITIVE [S,P] |  | 67.1425 | 1.6882 | 1.75 | 2.47 | 4.28 | 5.71 | 4.467 | 6.737 | 1.1786 | 3.2166 | 2232 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 62.9798 | 2.6933 | 3.25 | 5.26 | 6.86 | 12.28 | 7.757 | 12.4044 | 2.321 | 4.3797 | 1484 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 57.3917 | 4.4167 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 48 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 95.426 | 4.8257 | 2.27 | 4.612 | 6.7 | 10.22 | 6.925 | 11.396 | 3.3338 | 5.101 | 823 | 12
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 112.9427 | 5.5659 | 3.42 | 5.542 | 7.51 | 12.65 | 8.019 | 12.5956 | 1.8715 | 4.7501 | 1624 | 18
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 69.5 | 2.9761 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 110.0412 | 3.3361 | 2.29 | 3.3 | 5 | 7.17 | 5.217 | 7.773 | 1.3783 | 2.8456 | 34592 | 80
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 64.2628 | 3.8103 | 4.87 | 6.43 | 10.09 | 13.14 | 9.964 | 13.9096 | 1.6511 | 5.0061 | 3478 | 22
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 111.7324 | 4.7527 | 3.28 | 4.48 | 7.01 | 10.89 | 6.751 | 10.676 | 1.2693 | 4.5667 | 3893 | 12
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 57.9977 | 3.518 | 5.6 | 7.164 | 11.15 | 14.19 | 10.492 | 12.9906 | 0.90617 | 2.7581 | 613 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 71.7491 | 3.9224 | 4.33 | 6.378 | 9.05 | 13.08 | 8.814 | 13.8908 | 1.5617 | 4.2081 | 3382 | 12
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 92.4964 | 1.8589 | 1.11 | 1.27 | 2.52 | 3.71 | 2.7035 | 4.186 | 1.2246 | 1.7948 | 253 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 112.6811 | 4.4934 | 2.87 | 3.348 | 6.42 | 7.2 | 7.389 | 8.2336 | 2.1433 | 3.7924 | 466 | 6
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 114.0926 | 4.2394 | 1.555 | 4.333 | 3.28 | 9.02 | 3.4225 | 7.9533 | 0.78556 | 1.292 | 54 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 71.1074 | 2.7833 | 2.84 | 4.07 | 6.18 | 8.81 | 6.3425 | 9.4895 | 1.4511 | 3.9363 | 46731 | 85
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 108.455 | 3.0822 | 2.15 | 3.16 | 4.93 | 6.45 | 5.017 | 6.5552 | 1.3043 | 2.9709 | 2419 | 22
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD |  | 70.1212 | 2.44 | 1.98 | 2.754 | 5.2 | 6.26 | 5.51 | 6.8468 | 1.4523 | 3.4089 | 132 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 86.352 | 2.8134 | 2.21 | 4.15 | 5.5 | 9.11 | 5.296 | 9.5078 | 1.2797 | 3.5298 | 256 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 120.9905 | 4.3773 | 3.185 | 4.41 | 6.56 | 8.87 | 6.4295 | 8.476 | 0.87187 | 2.613 | 423 | 6
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 69.707 | 4.2206 | 4.195 | 6.02 | 9.48 | 12.98 | 9.845 | 13.3705 | 3.1351 | 5.9386 | 801 | 11
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 114.5968 | 2.468 | 1.375 | 2.424 | 3.06 | 4.91 | 3.3725 | 4.4475 | 0.52712 | 1.2646 | 253 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 58.0628 | 2.1818 | 2.925 | 3.972 | 6.42 | 8.15 | 7.0675 | 7.6931 | 1.2841 | 3.2515 | 145 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | InteliQ Immunology 2 | 85722T | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 123.6155 | 4.8554 | 3.415 | 4.735 | 6.97 | 9.41 | 6.6675 | 7.9695 | 0.36213 | 2.0946 | 463 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 68.3583 | 2.6679 | 2.89 | 4.086 | 6.3 | 8.56 | 6.858 | 8.4788 | 1.6997 | 3.4565 | 801 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 73.9257 | 5.3437 | 6.225 | 8.201 | 13.13 | 16.29 | 12.683 | 17.5908 | 2.1895 | 4.4993 | 288 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 118.215 | 3.3291 | 1.98 | 2.974 | 4.25 | 6.39 | 4.271 | 6.8216 | 1.0875 | 2.585 | 1907 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 60.0133 | 3.9786 | 5.46 | 8.253 | 11.47 | 16.73 | 11.322 | 14.252 | 1.3914 | 2.834 | 617 | 8
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 113.8136 | 2.735 | 1.965 | 3.17 | 4.18 | 6.56 | 4.6685 | 6.561 | 1.218 | 2.1891 | 236 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 72.7357 | 3.6573 | 4.14 | 5.97 | 8.71 | 12.42 | 8.497 | 12.2732 | 1.3877 | 3.6438 | 21121 | 30
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 110.5104 | 3.9434 | 2.91 | 4.021 | 6.14 | 8.3 | 6.24 | 8.2064 | 1.2728 | 2.6406 | 13776 | 26
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 103.0917 | 3.9065 | 2.32 | 5.76 | 9.1 | 13.25 | 10.435 | 15.5402 | 1.4233 | 7.8277 | 398 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 65.9126 | 2.2514 | 2.77 | 3.76 | 6.12 | 8.12 | 5.89 | 8.8354 | 1.0964 | 3.6435 | 709 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 57.4032 | 1.5719 | 2.12 | 3.015 | 4.4 | 6.1 | 4.3655 | 5.5785 | 0.75868 | 1.1229 | 346 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 112.0224 | 5.1224 | 3.495 | 5.15 | 7.57 | 11.09 | 7.5815 | 11.5482 | 1.6624 | 4.2483 | 15682 | 63
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMM.TURB.GEN.2 SENSITIVE [S,P] |  | 59.2423 | 1.2235 | 1.405 | 2.097 | 3.8 | 4.64 | 4.0435 | 5.3232 | 0.89006 | 3.0222 | 359 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 71.3565 | 3.244 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 485 | 2
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD |  | 68.7993 | 2.0594 | 1.825 | 3.919 | 4.64 | 8.93 | 5.049 | 9.4765 | 2.5785 | 3.0515 | 136 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD |  | 103.561 | 3.2999 | 1.515 | 2.62 | 4.73 | 5.88 | 5.1485 | 6.4475 | 2.1809 | 3.5747 | 231 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.TURB.GEN.2 SENSITIVE [S,P] |  | 63.7566 | 2.6061 | 2.13 | 3.285 | 5.75 | 7.72 | 6.0125 | 8.462 | 2.2495 | 5.2483 | 488 | 5
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 74.3446 | 4.7203 | 5.945 | 6.633 | 12.02 | 14.1 | 11.0525 | 14.9549 | 1.4383 | 8.0018 | 558 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 92.9776 | 2.4387 | 2.26 | 5.04 | 4.53 | 10.06 | 4.118 | 8.347 | 0.42957 | 1.1997 | 402 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 89.648 | 4.9081 | 5.21 | 6.712 | 10.54 | 13.56 | 9.118 | 11.8586 | 0.85651 | 1.6858 | 629 | 7
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 80.7174 | 4.8986 | 4.94 | 7.12 | 10.1 | 14.8 | 9.854 | 14.878 | 1.7375 | 5.1346 | 5642 | 16
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 118.1716 | 5.7373 | 3.905 | 5.553 | 8.15 | 11.56 | 8.015 | 11.0353 | 1.5759 | 3.6675 | 3829 | 14
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 112.2009 | 4.5267 | 3.21 | 4.85 | 6.76 | 10.08 | 6.38 | 9.742 | 1.0696 | 2.9762 | 10315 | 19
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 66.2936 | 4.6377 | 5.62 | 8.105 | 12.16 | 17.79 | 12.5675 | 18.3435 | 2.7545 | 7.0654 | 3774 | 13
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 79.6507 | 5.0892 | 5.06 | 6.866 | 10.97 | 15.7 | 10.859 | 17.5102 | 2.9599 | 7.5537 | 3926 | 14
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 64.2536 | 2.4532 | 2.68 | 4.2 | 5.73 | 8.6 | 5.562 | 8.9796 | 1.4105 | 3.6803 | 2233 | 6
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 66.5976 | 4.5895 | 5.5 | 7.308 | 11.71 | 15.81 | 12.07 | 15.8674 | 2.7929 | 5.7385 | 6797 | 16
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 76.6865 | 2.7188 | 2.76 | 4.19 | 5.9 | 8.64 | 5.712 | 10.14 | 1.6746 | 4.084 | 1767 | 3
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 107.8391 | 3.3181 | 2.19 | 3.188 | 4.82 | 7.06 | 5.009 | 7.4754 | 1.1858 | 3.2434 | 21807 | 68
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 71.7722 | 4.2103 | 2.77 | 4.43 | 7.22 | 12.98 | 7.602 | 14.672 | 2.7782 | 9.6748 | 1481 | 14
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 97.6477 | 4.293 | 3.63 | 7.8 | 7.83 | 17.51 | 8.488 | 17.7205 | 2.4174 | 5.9918 | 348 | 7
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | TINA QUANT SENSITIVE |  | 120.2025 | 1.9864 | 1.065 | 1.315 | 2.42 | 3.51 | 2.693 | 4.1665 | 0.89774 | 2.0314 | 158 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 114.7302 | 5.237 | 3.68 | 5.23 | 7.73 | 11.04 | 7.442 | 10.858 | 1.4166 | 3.8975 | 22664 | 66
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 62.897 | 2.8846 | 3.275 | 4.51 | 7.17 | 10.62 | 7.3265 | 10.9475 | 1.7133 | 4.8376 | 9794 | 83
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT GEN 2 |  | 116.6332 | 5.3043 | 4.295 | 6.365 | 8.61 | 13.2 | 7.469 | 12.374 | 1.0787 | 2.3354 | 289 | 4
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 116.8195 | 4.6539 | 2.78 | 5.32 | 6.12 | 11.63 | 6.318 | 11.3708 | 1.6379 | 3.2076 | 3204 | 14
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.TURB.GEN.2 SENSITIVE [S,P] |  | 71.6321 | 2.2416 | 1.91 | 3.17 | 4.86 | 7.54 | 4.994 | 7.36 | 1.3254 | 3.8692 | 2898 | 8
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 75.1754 | 4.2839 | 4.85 | 6.346 | 10.23 | 13.15 | 10.093 | 13.0254 | 1.7811 | 4.5226 | 32561 | 79
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 111.9337 | 5.4352 | 2.2 | 3.466 | 5.43 | 12.2 | 5.895 | 13.076 | 2.1538 | 9.2517 | 1664 | 14
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN. 2 STANDARD [S,P] |  | 66.8051 | 3.7841 | 3.35 | 6.178 | 7.73 | 14.91 | 8.12 | 14.5188 | 2.2587 | 5.1905 | 353 | 6
2024 | IMMUNGLOBULINE M [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURBIDIMETRIC STANDARD |  | 108.6092 | 4.2916 | 1.77 | 2.192 | 3.81 | 5.2 | 3.892 | 5.7112 | 0.99846 | 3.7714 | 109 | 4
2024 | IMMUNOGLOBULIN A [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE |  | 222.5884 | 13.8976 | 5.04 | 8.356 | 10.85 | 17.14 | 11.154 | 15.4694 | 1.4925 | 3.9967 | 1329 | 2
2024 | IMMUNOGLOBULIN A [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE |  | 223.922 | 12.6539 | 4.64 | 6.546 | 9.68 | 13.59 | 9.499 | 13.0355 | 1.4859 | 4.013 | 1410 | 2
2024 | IMMUNOGLOBULIN A [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE |  | 259.9627 | 16.2149 | 2.535 | 5.68 | 7.98 | 12.48 | 8.9965 | 13.5459 | 4.0108 | 6.2737 | 161 | 3
2024 | IMMUNOGLOBULIN A [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE |  | 254.0833 | 9.987 | 1.72 | 2.595 | 5.34 | 7.49 | 6.441 | 8.0378 | 3.1266 | 5.2807 | 108 | 2
2024 | IMMUNOGLOBULIN A [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE |  | 225.9694 | 11.6269 | 4.12 | 5.45 | 9.11 | 11.3 | 8.849 | 11.3955 | 1.6778 | 4.5423 | 1702 | 2
2024 | IMMUNOGLOBULIN A [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE |  | 241.087 | 7.4526 | 3 | 4.344 | 7.23 | 10.1 | 7.5685 | 12.1133 | 2.8311 | 6.2758 | 276 | 2
2024 | IMMUNOGLOBULIN M [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE |  | 244.5182 | 7.9352 | 1.985 | 2.859 | 5.7 | 6.55 | 6.4805 | 7.3864 | 2.2584 | 4.6507 | 110 | 2
2024 | IMMUNOGLOBULIN M [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN.2 SENSITIVE |  | 227.9496 | 6.3959 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 278 | 2
2024 | INSULIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS INSULIN |  | 43.6314 | 1.2736 | 2.31 | 2.797 | 4.76 | 5.62 | 4.8255 | 5.4253 | 0.94328 | 1.6713 | 175 | 2
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN |  | 24.3002 | 1.6963 | 2.9 | 5.235 | 7.5 | 14.23 | 8.396 | 15.7515 | 3.0645 | 8.6937 | 1059 | 21
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN |  | 62.0806 | 3.1652 | 3.57 | 9.782 | 9.89 | 22.62 | 11.105 | 22.6472 | 5.2117 | 7.5619 | 93 | 2
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN |  | 59.0169 | 2.9515 | 2.94 | 6.806 | 9.69 | 15.39 | 11.271 | 16.6078 | 2.1383 | 8.6284 | 35 | 2
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN |  | 62.1095 | 3.4239 | 2.92 | 5.75 | 7.55 | 15 | 8.055 | 15.4465 | 3.1467 | 8.7836 | 2181 | 23
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN |  | 69.7775 | 2.6108 | 2.01 | 3.458 | 5.21 | 8.22 | 5.905 | 9.0524 | 2.6218 | 3.5421 | 1470 | 7
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN |  | 24.1398 | 0.90909 | 2.31 | 4.28 | 5.72 | 9.51 | 6.05 | 10.4164 | 1.8977 | 4.5766 | 3446 | 22
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 668963 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN |  | 20.7968 | 0.94116 | 2.52 | 4.07 | 6.48 | 10.54 | 6.465 | 11.9406 | 1.023 | 5.5255 | 441 | 4
2024 | INSULIN [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85373T | Roche instruments | ELECSYS INSULIN |  | 172.3337 | 7.9366 | 3.39 | 4.815 | 7.15 | 11.12 | 7.2555 | 12.525 | 2.7189 | 5.9531 | 866 | 2
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN |  | 23.7013 | 1.0007 | 2.5 | 3.544 | 6.32 | 9.14 | 7.656 | 10.7782 | 3.127 | 5.5014 | 38 | 2
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN |  | 67.4788 | 6.0378 | 3.03 | 5.456 | 8.44 | 15.65 | 9.809 | 16.1298 | 3.7749 | 10.9753 | 395 | 14
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN |  | 22.4721 | 0.80396 | 2.765 | 3.67 | 6.05 | 7.81 | 6.3375 | 7.9505 | 1.612 | 3.238 | 1278 | 10
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN |  | 74.1701 | 2.9356 | 2.235 | 4.406 | 5.36 | 10.21 | 5.697 | 11.087 | 1.7236 | 4.9055 | 3429 | 22
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN |  | 22.2352 | 1.2824 | 3.365 | 5.443 | 7.73 | 11.84 | 7.5965 | 11.9288 | 1.5871 | 4.4938 | 1280 | 6
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN |  | 21.8177 | 1.8799 | 2.84 | 8.828 | 8.73 | 25.82 | 10.1 | 25.0682 | 4.7091 | 14.5608 | 53 | 4
2024 | INSULIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS INSULIN |  | 45.417 | 1.9255 | 2.415 | 3.878 | 5.69 | 9.39 | 6.1415 | 10.6355 | 2.0282 | 4.9557 | 5647 | 19
2024 | INSULIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS INSULIN |  | 17.7025 | 0.74014 | 2.42 | 4.03 | 5.74 | 9.41 | 6.286 | 10.537 | 1.9997 | 4.9045 | 6429 | 21
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN |  | 22.663 | 1.0445 | 2.44 | 4.556 | 5.54 | 12.13 | 6.154 | 13.7824 | 1.9203 | 6.4939 | 353 | 2
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN |  | 23.1124 | 1.2018 | 2.975 | 4.908 | 7.35 | 11.41 | 8 | 12.8897 | 2.7183 | 6.5839 | 15603 | 61
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN |  | 22.9092 | 1.189 | 2.92 | 4.244 | 7.18 | 12.01 | 7.994 | 11.948 | 2.8566 | 6.1409 | 166 | 3
2024 | INSULIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS INSULIN |  | 169.4364 | 6.0275 | 2.01 | 3.53 | 4.98 | 8 | 5.484 | 8.6081 | 1.839 | 3.7767 | 5071 | 13
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN |  | 70.4355 | 2.977 | 2.45 | 4.244 | 5.69 | 10 | 6.144 | 10.4544 | 1.9341 | 4.3568 | 10014 | 47
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN |  | 71.5165 | 3.2419 | 2.645 | 4.487 | 6.52 | 10.49 | 7.092 | 11.6158 | 2.4157 | 5.5594 | 15763 | 61
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN |  | 21.015 | 0.2302 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 2
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN |  | 67.32 | 3.4622 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 2
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN |  | 67.7556 | 3.1167 | 2.615 | 4.607 | 6.33 | 9.43 | 7.4205 | 8.8328 | 2.8061 | 3.5511 | 27 | 3
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN |  | 21.5955 | 1.0197 | 2.575 | 4.32 | 6.29 | 10.26 | 6.977 | 11.181 | 2.3366 | 5.587 | 11233 | 45
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 668964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN |  | 66.4917 | 3.2183 | 2.39 | 5.214 | 5.71 | 10.52 | 6.1005 | 10.9086 | 1.3658 | 6.3439 | 429 | 4
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN |  | 67.8791 | 2.8355 | 2.55 | 4.558 | 5.25 | 9.6 | 4.665 | 8.9826 | 0.44833 | 1.4491 | 22 | 2
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN |  | 71.6802 | 2.5133 | 2.58 | 3.315 | 5.69 | 7.2 | 5.8225 | 8.1535 | 1.5523 | 3.3756 | 1278 | 11
2024 | INSULIN [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_1 | 85372T | Roche instruments | ELECSYS INSULIN |  | 74.2409 | 3.6607 | 3.65 | 5.135 | 7.73 | 11.17 | 7.882 | 11.362 | 1.9735 | 5.4207 | 820 | 2
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN |  | 70.6352 | 3.1998 | 2.875 | 3.755 | 6.31 | 8.92 | 7.1065 | 10.2355 | 2.9003 | 4.6874 | 216 | 2
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN |  | 74.6901 | 5.0474 | 3.335 | 6.4 | 8.39 | 13.67 | 8.8965 | 14.8685 | 3.1774 | 8.2107 | 1018 | 19
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN |  | 22.3225 | 0.91361 | 2.5 | 3.138 | 6.1 | 8.17 | 6.582 | 9.1708 | 3.028 | 4.5712 | 1479 | 7
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN |  | 24.5329 | 1.327 | 2.8 | 3.164 | 8.02 | 14.54 | 9.674 | 14.7834 | 4.9926 | 11.4388 | 51 | 2
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN |  | 22.7493 | 1.1774 | 3.12 | 5.446 | 7.47 | 13 | 7.958 | 14.2518 | 2.4491 | 6.9433 | 11725 | 47
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN |  | 22.0837 | 1.2435 | 3.25 | 4.215 | 7.68 | 10.18 | 8.791 | 12.0765 | 3.8336 | 6.0352 | 215 | 2
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN |  | 69.6651 | 3.9509 | 3.81 | 6.009 | 9.03 | 13.42 | 9.0505 | 14.6416 | 2.2004 | 5.1519 | 51 | 4
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN |  | 23.7505 | 1.085 | 2.745 | 4.625 | 6.53 | 10.57 | 6.9095 | 12.079 | 1.8414 | 6.021 | 2513 | 24
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN |  | 64.8068 | 4.2595 | 1.2 | 5.21 | 9.18 | 15.07 | 8.686 | 14.1638 | 6.5716 | 11.6527 | 44 | 2
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN |  | 21.6664 | 0.87613 | 4.5 | 4.772 | 9.3 | 9.86 | 7.902 | 8.3404 | 0.46832 | 3.5195 | 22 | 2
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN |  | 21.9567 | 0.99388 | 2.545 | 4.582 | 6.22 | 10.06 | 6.564 | 11.404 | 1.9143 | 4.8317 | 9999 | 47
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN |  | 20.9897 | 1.1002 | 3.22 | 4.908 | 6.39 | 10.85 | 6.483 | 11.581 | 3.1707 | 3.9932 | 39 | 3
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN |  | 70.4411 | 4.0342 | 2.03 | 4.712 | 5.19 | 16.13 | 5.528 | 16.8848 | 3.4532 | 8.8468 | 163 | 3
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN | 778999 | 61.3803 | 2.1403 | 2.1 | 4.03 | 4.62 | 8.27 | 5.2995 | 8.024 | 1.7384 | 2.4655 | 239 | 3
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN |  | 67.5987 | 2.8998 | 2.285 | 4.42 | 5.57 | 10.58 | 6.041 | 10.8124 | 2.1153 | 5.1272 | 11208 | 44
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN |  | 56.9712 | 3.4837 | 3.54 | 4.876 | 7.81 | 12.47 | 7.526 | 12.6124 | 1.7188 | 5.0965 | 1293 | 6
2024 | INSULIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS INSULIN |  | 15.0039 | 0.48196 | 2.41 | 2.802 | 5.02 | 5.67 | 4.971 | 5.7851 | 1.0685 | 2.14 | 179 | 2
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS INSULIN |  | 59.0529 | 4.0698 | 3.58 | 5.978 | 8.86 | 17.61 | 9.516 | 17.9097 | 3.1409 | 9.8395 | 12018 | 47
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS INSULIN |  | 24.1431 | 1.306 | 3.235 | 5.637 | 7.26 | 11.47 | 7.977 | 11.7501 | 2.4258 | 5.8902 | 400 | 15
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN |  | 24.1981 | 0.74112 | 2.08 | 2.222 | 5.46 | 6.34 | 6.495 | 7.3528 | 2.7415 | 4.5826 | 95 | 2
2024 | INSULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS INSULIN |  | 71.9827 | 3.6207 | 2.95 | 5.236 | 7.74 | 12.81 | 6.422 | 14.3662 | 2.155 | 7.3717 | 352 | 2
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 (09015604) |  | 40.7754 | 1.8529 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 118 | 2
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 |  | 242.4329 | 12.3579 | 3.55 | 5.435 | 7.3 | 11.89 | 7.9525 | 11.1025 | 2.1498 | 3.8744 | 960 | 7
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 (09015612) |  | 237.0449 | 7.6161 | 1.955 | 3.921 | 4.47 | 8.11 | 4.699 | 8.449 | 1.2358 | 3.2954 | 3877 | 26
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 (09015612) |  | 38.0192 | 1.7272 | 2.56 | 4.712 | 6.08 | 11.97 | 6.8905 | 11.2709 | 2.4452 | 5.5601 | 1666 | 21
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 668964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 |  | 227.725 | 8.7134 | 4.195 | 4.871 | 8.44 | 9.88 | 8.619 | 10.259 | 1.6905 | 2.2136 | 12 | 2
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 |  | 40.4146 | 2.5118 | 3.21 | 6.15 | 9.52 | 12.7 | 9.983 | 13.07 | 3.3805 | 6.9764 | 91 | 4
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 668964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 (09015612) |  | 244.871 | 11.9702 | 3.075 | 5.316 | 7.59 | 10.94 | 8.0255 | 12.3744 | 3.1259 | 6.3171 | 434 | 3
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 (09015604) |  | 40.1088 | 2.4115 | 2.96 | 6.79 | 7.09 | 13.77 | 7.207 | 13.479 | 1.7389 | 5.4472 | 594 | 7
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 (09015604) |  | 239.2573 | 10.0555 | 2.51 | 3.45 | 5.25 | 7.06 | 5.784 | 7.358 | 1.6626 | 2.5836 | 227 | 3
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 |  | 39.9283 | 2.4169 | 2.42 | 7.35 | 7.19 | 17.29 | 8.274 | 15.718 | 3.0695 | 6.0235 | 46 | 3
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 |  | 247.4471 | 11.6461 | 2.205 | 4.204 | 5.99 | 9.81 | 6.5755 | 11.3451 | 2.5779 | 7.3816 | 87 | 4
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 |  | 36.4054 | 1.5397 | 2.55 | 4.519 | 5.73 | 10.08 | 6.1945 | 10.1528 | 2.0309 | 4.4561 | 2176 | 14
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 |  | 233.9945 | 8.5738 | 2.13 | 3.738 | 5.07 | 8.14 | 5.3355 | 8.3991 | 1.8588 | 4.2026 | 2173 | 14
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 |  | 37.2878 | 1.496 | 2.205 | 3.839 | 5.84 | 9.12 | 6.0975 | 10.4349 | 2.2279 | 4.7402 | 1734 | 12
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 |  | 40.3868 | 2.0426 | 2.75 | 4.826 | 7 | 12.53 | 7.5125 | 13.4195 | 3.2092 | 7.1497 | 422 | 9
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 (09015604) |  | 41.2661 | 2.0803 | 3.14 | 5.475 | 7 | 11.71 | 7.2555 | 12.361 | 1.4012 | 4.9418 | 718 | 10
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 (09015604) |  | 243.5667 | 10.7428 | 2.89 | 4.445 | 6.71 | 9.73 | 7.1245 | 10.0285 | 1.4734 | 4.2519 | 765 | 10
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 |  | 40.4028 | 1.8158 | 3.1 | 5.1 | 7.04 | 10.36 | 7.4625 | 10.71 | 1.652 | 3.69 | 966 | 7
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 | 721381 | 34.9101 | 1.9869 | 2.53 | 4.994 | 7.98 | 11.1 | 8.493 | 10.9698 | 2.5602 | 5.8075 | 69 | 2
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 | 721381 | 223.3857 | 7.5148 | 1.6 | 2.52 | 5.91 | 5.93 | 6.187 | 6.5918 | 1.7372 | 4.0891 | 70 | 2
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 (09015604) |  | 238.7332 | 9.8237 | 2.82 | 4.21 | 6.26 | 8.82 | 6.77 | 9.7826 | 0.58366 | 4.277 | 575 | 6
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 (09015612) |  | 36.7921 | 1.25 | 2.24 | 3.925 | 5.02 | 8.46 | 5.31 | 9.158 | 1.546 | 3.4226 | 3893 | 26
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 (09015604) |  | 246.5684 | 11.8729 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 136 | 2
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 589947 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 (09015612) |  | 255.5 | 3.7538 | 1.75 | 2.118 | 8.34 | 8.47 | 8.993 | 9.4386 | 6.0935 | 6.2567 | 12 | 2
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 563239 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 |  | 242.8879 | 12.1604 | 2.695 | 3.195 | 7.16 | 13.69 | 8.5285 | 14.0695 | 3.5649 | 10.875 | 116 | 3
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 668963 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 |  | 36.9956 | 1.639 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9 | 2
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 (09015604) |  | 39.8187 | 1.9739 | 2.67 | 6.027 | 5.37 | 11.81 | 5.234 | 11.2075 | 0.75276 | 2.1026 | 164 | 3
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 (09015612) |  | 242.6207 | 10.366 | 2.26 | 4.392 | 5.63 | 11.6 | 6.271 | 13.0955 | 2.0279 | 5.7738 | 1698 | 23
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 668963 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 (09015612) |  | 37.9002 | 2.3763 | 3.96 | 5.791 | 8.65 | 11.44 | 8.1965 | 12.5311 | 2.3551 | 4.4239 | 440 | 3
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 |  | 239.0012 | 9.0457 | 1.91 | 3.394 | 5 | 8.75 | 5.422 | 9.0494 | 1.948 | 4.4636 | 1719 | 12
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 563238 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 |  | 37.976 | 1.6819 | 3 | 5.71 | 6.14 | 13.3 | 6.502 | 14.2376 | 2.7404 | 5.9756 | 125 | 3
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 589946 | Cobas e801 e402 | ELECSYS IL-6 (09015612) |  | 39.2167 | 0.94468 | 2.44 | 2.84 | 14.52 | 15.38 | 14.4915 | 14.7759 | 10.4569 | 11.4045 | 12 | 2
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS IL-6 |  | 244.3006 | 7.9112 | 2.35 | 3.31 | 5.1 | 8.04 | 5.4755 | 9.2815 | 1.5873 | 4.9931 | 157 | 4
2024 | INTERLEUKIN-6 [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS IL-6 |  | 240.0333 | 13.0287 | 2.195 | 5.122 | 6.98 | 11.31 | 8.0655 | 13.2665 | 3.2565 | 7.0151 | 418 | 9
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | GEN 2 [S,P] |  | 247.5348 | 6.9903 | 1.57 | 2.259 | 3.73 | 5.81 | 3.73 | 6.1795 | 0.81961 | 3.0299 | 668 | 6
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | GEN 2 [S,P] |  | 244.9257 | 4.5522 | 1.09 | 1.964 | 2.43 | 4.63 | 2.675 | 4.8816 | 0.83393 | 2.3121 | 5123 | 39
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 150.9218 | 4.4935 | 1.995 | 4.545 | 4.09 | 9.53 | 4.132 | 9.3673 | 1.1163 | 1.8647 | 645 | 2
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 110.6632 | 3.9516 | 2.42 | 5.028 | 5.1 | 10.29 | 5.23 | 9.2074 | 0.90736 | 2.6972 | 1106 | 2
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] |  | 110.041 | 3.6069 | 2.61 | 4.293 | 5.59 | 8.95 | 5.46 | 8.3583 | 0.85251 | 2.8385 | 1708 | 19
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | GEN 2 [S,P] |  | 112.5551 | 4.3218 | 4.18 | 4.564 | 8.51 | 9.55 | 7.962 | 9.026 | 1.5978 | 1.8534 | 70 | 2
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | FERROZINE GEN. 2 (n/a) |  | 110.0632 | 2.6883 | 1.44 | 2.7 | 3.86 | 6.31 | 3.949 | 6.9676 | 1.1086 | 3.0436 | 421 | 3
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 112.2131 | 3.5114 | 2.605 | 3.524 | 5.8 | 7.65 | 5.3895 | 8.3489 | 0.73367 | 3.3086 | 693 | 6
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] |  | 108.3577 | 4.0525 | 2.42 | 5.314 | 5.06 | 12.66 | 5.182 | 13.38 | 1.2769 | 5.2351 | 576 | 13
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | GEN 2 [S,P] |  | 246.2908 | 5.422 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 359 | 3
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | GEN 2 [S,P] |  | 105.6646 | 1.9064 | 1.29 | 2.377 | 2.7 | 5.08 | 2.756 | 5.3477 | 0.54736 | 1.6902 | 11938 | 17
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) |  | 220.4492 | 3.8639 | 0.915 | 2.255 | 2.55 | 5.45 | 2.6005 | 5.6335 | 0.66255 | 2.7845 | 695 | 7
2024 | IRON [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | GEN 2 [S,P] |  | 239.5711 | 4.4287 | 1.16 | 2.046 | 2.65 | 4.25 | 2.887 | 4.5752 | 0.82573 | 1.7877 | 795 | 5
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 127.4306 | 3.1316 | 1.96 | 3.06 | 4.23 | 6.19 | 3.9525 | 5.3306 | 0.5981 | 1.4665 | 2483 | 4
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 107.8571 | 3.0043 | 2.08 | 3.12 | 4.45 | 6.79 | 4.523 | 7.1218 | 0.99997 | 2.6417 | 122388 | 183
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] |  | 243.2048 | 4.7543 | 1.265 | 2.257 | 2.86 | 4.6 | 3.0055 | 4.8483 | 0.34711 | 1.7199 | 1588 | 10
2024 | IRON [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) |  | 153.3024 | 1.9058 | 1.025 | 1.289 | 2.15 | 2.6 | 2.125 | 2.5763 | 0.33736 | 0.76649 | 2449 | 3
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) |  | 149.8289 | 2.318 | 0.81 | 1.319 | 2.11 | 3.25 | 2.333 | 3.4989 | 0.79653 | 2.0487 | 2298 | 22
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) |  | 102.603 | 1.63 | 1.025 | 1.755 | 2.5 | 4.26 | 2.685 | 4.4825 | 0.73303 | 2.0274 | 3318 | 24
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | GEN 2 [S,P] |  | 217.7368 | 4.754 | 1.48 | 2.698 | 4.7 | 5.54 | 4.287 | 5.8412 | 0.96398 | 2.4104 | 144 | 3
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] |  | 247.7924 | 6.3835 | 1.69 | 3.21 | 3.75 | 6.84 | 3.932 | 6.66 | 1.0635 | 2.3037 | 2222 | 21
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) |  | 208.226 | 3.2161 | 0.8 | 1.471 | 2.04 | 3.5 | 2.19 | 3.7859 | 0.84041 | 1.9255 | 1795 | 16
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | GEN 2 [S,P] |  | 207.1769 | 4.1977 | 1.04 | 1.742 | 2.43 | 3.95 | 2.674 | 4.4162 | 0.94996 | 2.6265 | 1393 | 13
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | GEN 2 [S,P] |  | 246.1033 | 5.0414 | 1.06 | 2.4 | 2.63 | 5.34 | 2.807 | 5.7433 | 0.84339 | 2.5892 | 16715 | 77
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 245.2295 | 4.783 | 1.5 | 2.238 | 3.25 | 4.67 | 3.3405 | 5.1973 | 0.76739 | 2.2199 | 4899 | 42
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 243.1283 | 4.8385 | 1.54 | 2.2 | 3.26 | 4.71 | 3.2815 | 4.9268 | 0.68814 | 1.7171 | 86381 | 146
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) |  | 127.4054 | 2.4314 | 1.11 | 2.11 | 2.61 | 4.76 | 2.714 | 4.937 | 0.77668 | 2.0961 | 20446 | 39
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | GEN 2 [S,P] |  | 250.9436 | 4.9383 | 1.45 | 2.685 | 2.69 | 5.57 | 2.444 | 5.7936 | 0.48287 | 1.3641 | 319 | 4
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | GEN 2 [S,P] |  | 106.936 | 2.2419 | 1.22 | 2.34 | 2.81 | 5.35 | 3.031 | 5.732 | 0.86088 | 2.2399 | 103115 | 223
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 205.494 | 4.3232 | 1.89 | 2.656 | 3.82 | 5.31 | 3.533 | 5.0608 | 0.44508 | 0.86407 | 2467 | 3
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 247.8921 | 5.2529 | 1.44 | 2.4 | 3.17 | 5.12 | 3.344 | 5.3924 | 0.85146 | 2.154 | 13719 | 69
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 247.4074 | 5.4047 | 1.77 | 2.39 | 3.83 | 4.84 | 3.856 | 4.5202 | 0.67235 | 1.2555 | 256 | 2
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] |  | 108.1999 | 1.8205 | 1.265 | 1.94 | 2.71 | 4.1 | 2.762 | 4.1949 | 0.56822 | 1.4679 | 16381 | 62
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] |  | 109.156 | 1.7704 | 1.55 | 2.091 | 3.21 | 4.24 | 2.906 | 4.1024 | 0.56013 | 1.3862 | 1131 | 3
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | GEN 2 [S,P] |  | 108.4509 | 3.1185 | 2.525 | 3.309 | 5.16 | 6.99 | 4.893 | 6.8921 | 0.81657 | 1.6184 | 252 | 2
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] |  | 249.3547 | 9.2413 | 2.405 | 3.793 | 5.15 | 7.61 | 4.7365 | 6.5401 | 0.75993 | 1.2421 | 141 | 2
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] |  | 245.3683 | 7.7013 | 1.845 | 3.734 | 4.32 | 7.83 | 4.6495 | 9.2401 | 1.4117 | 3.877 | 462 | 13
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) |  | 206.9481 | 4.1167 | 1.12 | 2.302 | 2.61 | 5.03 | 2.8175 | 5.187 | 0.79847 | 2.0049 | 12839 | 31
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | FERROZINE GEN. 2 (n/a) |  | 245.0611 | 4.7612 | 1.195 | 2.191 | 2.83 | 4.69 | 3.152 | 5.2582 | 1.0725 | 2.2536 | 753 | 3
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) |  | 106.5469 | 2.1119 | 1.16 | 2.168 | 2.69 | 4.87 | 2.828 | 5.18 | 0.70894 | 2.0013 | 20567 | 39
2024 | IRON [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) |  | 73.9517 | 1.1047 | 1.18 | 1.44 | 2.53 | 3.03 | 2.373 | 3.333 | 0.37931 | 1.2249 | 1466 | 2
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | GEN 2 [S,P] |  | 109.3046 | 1.9445 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32 | 3
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | GEN 2 [S,P] |  | 246.2609 | 5.0987 | 1.45 | 2.634 | 3.21 | 5.43 | 3.364 | 5.4476 | 0.76211 | 1.8323 | 1328 | 13
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | FERROZINE GEN. 2 (n/a) |  | 106.9847 | 3.506 | 1.34 | 8.06 | 3.6 | 16.22 | 3.475 | 14.4412 | 0.99252 | 5.5773 | 738 | 3
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | GEN 2 [S,P] |  | 108.5781 | 1.872 | 1.84 | 2.03 | 4.02 | 5.07 | 4.3435 | 5.7905 | 1.1721 | 2.5685 | 167 | 2
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | GEN 2 [S,P] |  | 108.2464 | 3.2212 | 1.94 | 3.53 | 4.33 | 8.44 | 4.5 | 9.095 | 1.0959 | 3.2953 | 1550 | 12
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] |  | 243.5168 | 4.7923 | 1.585 | 2.453 | 3.17 | 4.95 | 3.4005 | 4.23 | 0.30651 | 0.97456 | 930 | 4
2024 | IRON [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) |  | 75.3328 | 1.2298 | 1.14 | 1.354 | 2.93 | 3.74 | 3.499 | 4.307 | 1.1264 | 2.5284 | 694 | 2
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] |  | 242.6771 | 3.811 | 1.17 | 1.746 | 2.52 | 3.69 | 2.5295 | 3.9353 | 0.51028 | 1.2614 | 50375 | 59
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 242.3828 | 2.6911 | 1.265 | 1.941 | 1.18 | 1.18 | 3.8178 | 3.8178 | 0.049 | 0.049 | 18 | 2
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | GEN 2 [S,P] |  | 109.636 | 2.9182 | 1.72 | 2.985 | 3.65 | 6.81 | 3.7555 | 7.296 | 0.84947 | 2.8495 | 1770 | 12
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | GEN 2 [S,P] |  | 102.0287 | 2.2464 | 1.14 | 1.805 | 2.5 | 4.09 | 2.611 | 4.7556 | 0.7881 | 2.6616 | 2728 | 22
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | GEN 2 [S,P] |  | 109.2057 | 2.5455 | 1.57 | 3.01 | 3.48 | 7.1 | 3.412 | 8.0368 | 0.65476 | 2.171 | 304 | 3
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] |  | 244.2301 | 4.2063 | 1.245 | 2.095 | 2.66 | 4.51 | 2.7835 | 4.665 | 0.63496 | 1.6185 | 7669 | 16
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) |  | 181.4225 | 2.9422 | 1.17 | 1.99 | 2.37 | 4.23 | 2.51 | 4.398 | 0.66458 | 1.6098 | 1334 | 13
2024 | IRON [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | GEN 2 [S,P] |  | 64.2339 | 2.3524 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 327 | 2
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | GEN 2 [S,P] |  | 109.5904 | 2.6298 | 1.33 | 2.313 | 3.21 | 5.75 | 3.391 | 6.2636 | 1.0331 | 2.9381 | 10394 | 66
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] |  | 113.8213 | 4.0462 | 3.125 | 6.15 | 6.28 | 12.25 | 5.5535 | 10.7109 | 0.43125 | 1.0659 | 363 | 2
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] |  | 110.3241 | 1.8212 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 871 | 2
2024 | IRON [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) |  | 73.8166 | 1.1288 | 1.365 | 2.439 | 2.77 | 4.95 | 2.7325 | 4.3018 | 0.37134 | 0.8565 | 2633 | 3
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | GEN 2 [S,P] |  | 148.5541 | 2.0362 | 0.925 | 1.614 | 2.23 | 3.52 | 2.3695 | 3.672 | 0.60725 | 1.6285 | 1339 | 17
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | GEN 2 [S,P] |  | 126.5682 | 2.2051 | 1.24 | 2.184 | 2.7 | 4.68 | 2.741 | 4.869 | 0.66012 | 1.5648 | 11472 | 16
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] |  | 107.9444 | 3.2804 | 2.14 | 4.1 | 4.82 | 8.69 | 5.012 | 8.2888 | 1.0931 | 2.7639 | 2883 | 21
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | GEN 2 [S,P] |  | 243.1952 | 3.9968 | 0.93 | 1.76 | 2.2 | 3.98 | 2.332 | 4.2916 | 0.67692 | 1.7461 | 64643 | 133
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | GEN 2 [S,P] |  | 129.4102 | 2.6091 | 0.99 | 1.292 | 2.29 | 3.93 | 2.643 | 4.6946 | 1.0556 | 2.5511 | 116 | 2
2024 | IRON [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | GEN 2 [S,P] |  | 221.243 | 3.2479 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 358 | 2
2024 | IRON [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | GEN 2 [S,P] |  | 74.4947 | 1.5281 | 1.58 | 1.812 | 3.54 | 3.97 | 3.949 | 4.2946 | 1.3351 | 1.3685 | 95 | 2
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | GEN 2 [S,P] |  | 245.9487 | 5.6488 | 1.46 | 2.604 | 3.12 | 5.95 | 3.108 | 6.8494 | 0.74793 | 2.2177 | 1404 | 8
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] |  | 106.4239 | 1.7568 | 1.27 | 1.88 | 2.75 | 3.99 | 2.778 | 4.1508 | 0.58024 | 1.4345 | 86871 | 74
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | GEN 2 [S,P] |  | 247.3246 | 6.527 | 2.115 | 3.36 | 4.62 | 7.18 | 4.563 | 7.4105 | 0.9702 | 2.3005 | 1897 | 19
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 103.7117 | 3.2477 | 2.22 | 4.287 | 4.59 | 9.1 | 4.3295 | 9.0446 | 0.71891 | 1.9974 | 795 | 3
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | GEN 2 [S,P] |  | 108.2102 | 2.2254 | 1.12 | 2.297 | 2.52 | 5.26 | 2.61 | 5.6404 | 0.67177 | 1.9148 | 16619 | 133
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 109.7545 | 3.5088 | 2 | 4.971 | 4.43 | 10.86 | 4.977 | 10.3773 | 0.72019 | 4.1521 | 1010 | 5
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | FERROZINE GEN. 2 (n/a) |  | 131.4679 | 2.2021 | 1.22 | 2.204 | 2.73 | 5.47 | 2.675 | 4.928 | 0.58239 | 1.7092 | 1181 | 11
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | GEN 2 [S,P] |  | 243.6308 | 7.3808 | 1.64 | 4.16 | 3.84 | 8.68 | 4.447 | 8.813 | 1.445 | 2.8613 | 491 | 6
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | GEN 2 [S,P] |  | 245.3987 | 4.4995 | 0.98 | 1.93 | 2.47 | 4.58 | 2.691 | 4.9067 | 0.84557 | 2.3073 | 45566 | 161
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | GEN 2 [S,P] |  | 109.9187 | 3.3149 | 2.01 | 3.29 | 4.49 | 6.8 | 4.761 | 7.394 | 1.3069 | 2.9373 | 1546 | 13
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 114.1611 | 3.6369 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 72 | 2
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] |  | 244.0185 | 3.8012 | 1.2 | 1.79 | 2.59 | 3.83 | 2.646 | 3.991 | 0.58443 | 1.5178 | 50168 | 65
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | GEN 2 [S,P] |  | 109.0167 | 2.396 | 1.445 | 2.243 | 3.16 | 4.94 | 3.2055 | 5.4854 | 0.65584 | 1.943 | 6507 | 16
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | GEN 2 [S,P] |  | 245.6279 | 5.0449 | 1.79 | 2.469 | 3.67 | 5 | 3.335 | 4.9356 | 0.44265 | 0.94262 | 269 | 2
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 111.7073 | 3.3074 | 2.105 | 3.461 | 4.58 | 7.65 | 4.69 | 7.9786 | 1.2826 | 3.007 | 9859 | 66
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 245.3856 | 4.9119 | 1.515 | 2.25 | 3.27 | 4.92 | 3.356 | 5.201 | 0.76143 | 1.997 | 55090 | 135
2024 | IRON [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | GEN 2 [S,P] |  | 73.2435 | 2.0395 | 1.55 | 3.61 | 3.42 | 8.46 | 3.736 | 9.284 | 1.1339 | 2.636 | 718 | 5
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | GEN 2 [S,P] |  | 177.9761 | 9.0458 | 1.025 | 8.18 | 2.32 | 15.99 | 2.44 | 17.1745 | 0.5665 | 4.0336 | 153 | 3
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | GEN 2 [S,P] |  | 204.6738 | 3.5084 | 1.215 | 2.081 | 2.66 | 4.54 | 2.6395 | 4.912 | 0.6097 | 1.8068 | 7915 | 15
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | GEN 2 [S,P] |  | 253.4314 | 4.8755 | 1.305 | 1.453 | 2.75 | 3.12 | 2.7475 | 3.3607 | 0.57948 | 0.94797 | 51 | 2
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | GEN 2 [S,P] |  | 242.4242 | 9.2452 | 1.63 | 5.112 | 4.59 | 11.4 | 5.136 | 11.677 | 1.6657 | 3.8086 | 220 | 4
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | GEN 2 [S,P] |  | 109.4121 | 2.7828 | 1.93 | 3.027 | 4.11 | 6.2 | 4.412 | 6.5088 | 1.1569 | 2.189 | 205 | 6
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | GEN 2 [S,P] |  | 110 | 3.2954 | 1.91 | 3.54 | 4.3 | 7.26 | 4.723 | 7.233 | 0.92048 | 2.3747 | 748 | 9
2024 | IRON [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 109.1782 | 2.9217 | 2.035 | 3.007 | 4.32 | 6.73 | 4.379 | 7.145 | 0.98042 | 2.6632 | 26291 | 162
2024 | IRON [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | GEN 2 [S,P] |  | 106.6349 | 2.5008 | 2.02 | 2.811 | 4.19 | 5.9 | 3.9495 | 5.5452 | 0.4413 | 1.4622 | 4041 | 5
2024 | KAPPA [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. GEN. 2 [S,P] |  | 347.6071 | 15.4068 | 4.235 | 4.7 | 8.89 | 9.51 | 8.697 | 8.956 | 1.6584 | 3.2975 | 56 | 2
2024 | KAPPA [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. GEN. 2 [S,P] |  | 327.0465 | 12.2177 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 301 | 2
2024 | KAPPA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 1 | 749688L1 | Roche instruments | Kappa Diazyme |  | 1.41 | 0.18546 | 5.385 | 8.631 | 14.36 | 18.97 | 15.0395 | 23.087 | 6.0362 | 14.0139 | 483 | 4
2024 | KAPPA [S] | Kappa Biding Site 1 | 531886 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE |  | 1.6121 | 0.064305 | 3.19 | 4.954 | 6.76 | 9.9 | 6.942 | 10.0094 | 1.0332 | 3.1565 | 620 | 5
2024 | KAPPA [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. GEN. 2 [S,P] |  | 328.857 | 7.4428 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 235 | 2
2024 | KAPPA [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. GEN. 2 [S,P] |  | 200.0166 | 7.8991 | 2.66 | 2.82 | 6.06 | 6.3 | 6.655 | 7.0566 | 1.9324 | 2.5949 | 368 | 3
2024 | KAPPA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 2 | 723990L2 | Roche instruments | Kappa Diazyme |  | 2.7207 | 0.088516 | 3.105 | 3.197 | 6.52 | 6.56 | 6.425 | 6.8898 | 1.2864 | 1.9029 | 15 | 2
2024 | KAPPA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 2 | 772589L2 | Roche instruments | Kappa Diazyme |  | 2.7161 | 0.090729 | 2.59 | 3.27 | 5.66 | 6.57 | 5.722 | 6.676 | 1.2864 | 2.8777 | 740 | 5
2024 | KAPPA [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. GEN. 2 [S,P] |  | 217.3636 | 9.3038 | 3.72 | 5.589 | 7.53 | 11.35 | 6.2715 | 11.4276 | 1.1918 | 2.6131 | 99 | 2
2024 | KAPPA [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMM.-TURB. GEN. 2 [S,P] |  | 198.5695 | 8.8519 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 174 | 2
2024 | KAPPA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 1 | 772589L1 | Roche instruments | Kappa Diazyme |  | 1.4048 | 0.1573 | 5.83 | 6.5 | 12.31 | 14.09 | 12.603 | 16.906 | 3.7607 | 6.7746 | 794 | 5
2024 | KAPPA [S] | Kappa Biding Site 1 | 517095 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE |  | 1.7838 | 0.080797 | 3.21 | 5.866 | 7.06 | 11.96 | 7.2235 | 12.9828 | 2.2658 | 6.0841 | 164 | 5
2024 | KAPPA [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. GEN. 2 [S,P] |  | 212.1538 | 11.1624 | 5.315 | 6.049 | 10.76 | 13.06 | 10.1415 | 13.8307 | 1.8937 | 3.9809 | 78 | 2
2024 | KAPPA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. GEN. 2 [S,P] |  | 334.829 | 11.887 | 1.77 | 3.91 | 4.78 | 8.56 | 5.792 | 8.8278 | 1.9238 | 4.1651 | 176 | 3
2024 | KAPPA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMM.-TURB. GEN. 2 [S,P] |  | 209.6219 | 7.6156 | 2.07 | 3.11 | 4.81 | 11.65 | 5.317 | 12.243 | 1.3101 | 6.9715 | 137 | 3
2024 | KAPPA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 2 | 749688L2 | Roche instruments | Kappa Diazyme |  | 2.6225 | 0.223 | 3.14 | 4.551 | 8.52 | 11.24 | 8.824 | 13.1006 | 4.2459 | 8.5124 | 466 | 4
2024 | KAPPA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 1 | 723990L1 | Roche instruments | Kappa Diazyme |  | 1.5617 | 0.092561 | 5.475 | 5.615 | 11.39 | 11.5 | 11.79 | 12.7812 | 2.7443 | 3.9656 | 18 | 2
2024 | KAPPA [S] | Kappa Biding Site 2 | 531885 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE |  | 3.1141 | 0.12925 | 2.77 | 4.078 | 6.22 | 9.28 | 6.268 | 9.8312 | 1.1591 | 5.1246 | 613 | 5
2024 | KAPPA [S] | Kappa Biding Site 2 | 517094 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE |  | 3.5149 | 0.16017 | 3.3 | 5.502 | 6.67 | 12.09 | 6.3445 | 13.4501 | 1.4525 | 4.8984 | 175 | 5
2024 | KAPPA [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMM.-TURB. GEN. 2 [S,P] |  | 340.1652 | 11.7808 | 3.24 | 4.952 | 6.53 | 9.94 | 5.642 | 8.9876 | 0.67205 | 1.7656 | 115 | 2
2024 | LACT LCR [S] | Multichem CSF 1 | C1212211 | Roche instruments | ROCHE |  | 1.7989 | 0.039685 | 1.59 | 2.356 | 3.66 | 5.63 | 3.865 | 6.2466 | 0.90306 | 2.6239 | 1025 | 4
2024 | LACT LCR [S] | Multichem CSF 2 | C1212212 | Roche instruments | ROCHE |  | 3.6311 | 0.065161 | 1.18 | 1.814 | 2.94 | 4.46 | 2.994 | 4.889 | 0.84241 | 2.0377 | 1019 | 4
2024 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Roche instruments | ROCHE |  | 3.8074 | 0.082788 | 1.43 | 2.286 | 3.3 | 4.81 | 3.7995 | 5.3287 | 1.0245 | 2.1153 | 2481 | 8
2024 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56521 | Roche instruments | ROCHE |  | 1.8568 | 0.039589 | 1.27 | 1.959 | 3.06 | 4.25 | 3.253 | 4.8029 | 0.93734 | 1.76 | 1998 | 10
2024 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56551 | Roche instruments | ROCHE |  | 1.9264 | 0.05079 | 1.46 | 2.345 | 3.47 | 5.51 | 3.7305 | 5.7708 | 1.1405 | 2.7344 | 2331 | 8
2024 | LACT LCR [S] | Multichem CSF 1 | C1607231 | Roche instruments | ROCHE |  | 1.8515 | 0.0633 | 2.08 | 3.554 | 4.64 | 7.77 | 4.784 | 8.2627 | 1.3316 | 3.4064 | 7238 | 12
2024 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56571 | Roche instruments | ROCHE |  | 1.9196 | 0.044539 | 1.42 | 1.818 | 3.38 | 4.92 | 3.249 | 5.8254 | 0.92241 | 3.2778 | 989 | 6
2024 | LACT LCR [S] | MAS CSF 2 | 25012A | Roche instruments | ROCHE |  | 7.7157 | 0.14167 | 1.165 | 1.978 | 2.7 | 4.21 | 3.079 | 4.649 | 0.87247 | 1.945 | 3084 | 4
2024 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56561 | Roche instruments | ROCHE |  | 1.9268 | 0.04479 | 1.39 | 2.135 | 3.32 | 4.9 | 3.5105 | 5.5335 | 1.1732 | 2.7064 | 26654 | 39
2024 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56562 | Roche instruments | ROCHE |  | 3.9948 | 0.099037 | 1.075 | 2.005 | 3.1 | 4.94 | 3.329 | 5.5088 | 1.4504 | 3.0554 | 22696 | 36
2024 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56552 | Roche instruments | ROCHE |  | 3.9307 | 0.097417 | 1.5 | 2.1 | 3.38 | 4.62 | 3.573 | 5.2506 | 0.96477 | 2.3537 | 2411 | 9
2024 | LACT LCR [S] | MAS CSF 1 | 25011A | Roche instruments | ROCHE |  | 2.0077 | 0.045251 | 1.32 | 2.358 | 3.23 | 5.46 | 3.6305 | 5.845 | 0.97169 | 2.4672 | 3058 | 4
2024 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56522 | Roche instruments | ROCHE |  | 3.8048 | 0.081331 | 1.05 | 1.71 | 2.72 | 3.92 | 3.05 | 4.6062 | 1.3014 | 2.5891 | 1602 | 8
2024 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Roche instruments | ROCHE |  | 1.8598 | 0.042963 | 1.58 | 2.587 | 3.54 | 5.53 | 3.8745 | 5.9901 | 1.0891 | 2.8098 | 3135 | 11
2024 | LACT LCR [S] | Multichem CSF 2 | C1607232 | Roche instruments | ROCHE |  | 3.5346 | 0.10575 | 1.5 | 2.519 | 3.46 | 6.93 | 3.8855 | 7.7009 | 1.3275 | 3.2925 | 7399 | 12
2024 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56541 | Roche instruments | ROCHE |  | 1.8806 | 0.036371 | 1.2 | 1.76 | 3.03 | 4.3 | 3.203 | 4.931 | 1.0149 | 2.6746 | 7030 | 24
2024 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56542 | Roche instruments | ROCHE |  | 3.9214 | 0.068748 | 0.9 | 1.47 | 2.55 | 3.72 | 2.785 | 4.038 | 1.0816 | 2.5764 | 5599 | 19
2024 | LACT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56572 | Roche instruments | ROCHE |  | 3.906 | 0.085866 | 1.03 | 1.64 | 3.4 | 4.04 | 3.613 | 4.777 | 1.8815 | 2.7862 | 538 | 5
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 16.5961 | 0.43751 | 1.565 | 2.554 | 4.32 | 5.87 | 4.2675 | 6.5129 | 1.4084 | 3.6985 | 1333 | 6
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 34.6908 | 0.83819 | 1.69 | 2.698 | 3.47 | 5.74 | 3.636 | 5.3342 | 0.71193 | 1.6142 | 270 | 2
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 34.5084 | 0.70105 | 1.31 | 1.939 | 3.08 | 4.44 | 3.274 | 4.8757 | 1.0192 | 2.2627 | 46592 | 63
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 STAT |  | 34.4629 | 0.63103 | 1.295 | 1.79 | 2.86 | 4.07 | 2.954 | 4.4165 | 0.8427 | 1.8873 | 13095 | 27
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 34.9785 | 0.55966 | 0.85 | 1.38 | 2.14 | 3.56 | 2.329 | 3.959 | 0.8425 | 2.1761 | 45818 | 78
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 34.358 | 0.64594 | 0.88 | 1.584 | 2.56 | 4.21 | 2.846 | 5.0418 | 1.2758 | 2.687 | 3268 | 26
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 56.84 | 1.001 | 1.36 | 1.89 | 2.86 | 4.11 | 2.929 | 4.553 | 0.83715 | 1.751 | 3416 | 3
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 7.9308 | 0.16675 | 1.86 | 2.504 | 3.78 | 5.14 | 3.837 | 5.1208 | 0.6702 | 1.6544 | 3165 | 3
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 16.3339 | 0.30223 | 1.04 | 1.81 | 2.54 | 4.25 | 2.81 | 4.6904 | 0.93921 | 2.1543 | 82332 | 134
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 16.212 | 0.29615 | 1.55 | 1.967 | 3.31 | 3.99 | 3.2545 | 3.7584 | 0.45301 | 0.88275 | 190 | 2
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 16.3428 | 0.2996 | 1.33 | 2.26 | 2.97 | 5.05 | 3.2265 | 4.5602 | 0.85925 | 2.0224 | 3652 | 14
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 34.9787 | 0.68546 | 1.2 | 2.328 | 3.09 | 4.7 | 3.365 | 4.3556 | 0.68996 | 2.2514 | 1075 | 6
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 56.8768 | 1.0216 | 1.12 | 2.02 | 2.56 | 4.26 | 2.7665 | 4.123 | 0.94161 | 1.5331 | 843 | 5
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 34.9373 | 0.84805 | 1.32 | 2.566 | 3.41 | 6.37 | 3.7225 | 6.3965 | 1.1048 | 2.9072 | 1812 | 7
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 6.6839 | 0.12893 | 1.68 | 2 | 3.72 | 4.24 | 4.085 | 4.3458 | 0.96585 | 1.2354 | 60 | 2
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 36.3878 | 0.71135 | 1.23 | 1.824 | 2.92 | 4.74 | 3.18 | 5.1838 | 1.071 | 2.4378 | 9286 | 11
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 36.6498 | 0.46658 | 0.97 | 1.114 | 2.35 | 2.39 | 2.477 | 2.7794 | 0.86689 | 1.4019 | 120 | 2
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 8.14 | 0.19772 | 1.64 | 2.641 | 3.72 | 5.8 | 3.9495 | 5.9652 | 0.96957 | 2.4568 | 4780 | 7
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 33.7163 | 0.55171 | 1.21 | 1.754 | 2.47 | 3.73 | 2.66 | 3.781 | 0.46048 | 1.2881 | 840 | 2
2024 | LACTAT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 14.7254 | 0.50054 | 0.975 | 1.429 | 4.79 | 5.89 | 5.3885 | 6.3301 | 3.7171 | 4.8636 | 1852 | 2
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 33.634 | 0.6455 | 1.37 | 1.748 | 2.95 | 4.33 | 3.02 | 4.9392 | 0.6028 | 1.7439 | 2061 | 7
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 15.0622 | 0.3425 | 1.87 | 2.56 | 3.81 | 5.56 | 3.895 | 5.837 | 0.58163 | 1.602 | 1626 | 3
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 56.4421 | 0.83231 | 0.66 | 1.346 | 1.75 | 3.36 | 2.052 | 3.855 | 0.84489 | 2.059 | 2336 | 16
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 8.1065 | 0.18184 | 1.48 | 2.4 | 3.47 | 5.49 | 3.743 | 5.9122 | 1.0775 | 2.4583 | 22158 | 33
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 STAT |  | 15.8258 | 0.35061 | 1.62 | 2.46 | 3.51 | 5.25 | 3.5665 | 5.2335 | 0.79924 | 2.0198 | 4595 | 27
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 16.5893 | 0.43706 | 1.225 | 1.816 | 3.12 | 5.31 | 3.467 | 5.4584 | 1.0732 | 2.3424 | 1563 | 7
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 15.1663 | 0.28092 | 1.11 | 1.9 | 2.7 | 4.54 | 2.939 | 4.8917 | 0.90127 | 2.353 | 21126 | 34
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 16.395 | 0.36777 | 1.445 | 2.123 | 3.4 | 4.46 | 3.5655 | 4.7796 | 0.80821 | 1.7627 | 224 | 2
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 STAT |  | 15.955 | 0.34271 | 1.44 | 2.124 | 3.38 | 5.04 | 3.585 | 5.669 | 0.97604 | 2.508 | 16121 | 26
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 15.9947 | 0.34568 | 1.42 | 2.28 | 3.2 | 5.11 | 3.397 | 5.5568 | 0.97152 | 2.4621 | 67705 | 92
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 16.4013 | 0.43624 | 1.43 | 2.74 | 3.51 | 6.26 | 3.8255 | 6.9693 | 1.213 | 3.5641 | 6905 | 40
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 16.0385 | 0.30571 | 1.585 | 2.555 | 3.64 | 7.06 | 3.8395 | 8.114 | 0.88613 | 4.4572 | 426 | 4
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 15.7635 | 0.25634 | 1.33 | 1.778 | 2.79 | 3.71 | 2.961 | 3.781 | 0.86018 | 1.0184 | 57 | 2
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 16.6232 | 0.31397 | 1.415 | 2.458 | 3.33 | 5.22 | 3.5165 | 4.9132 | 0.1614 | 1.672 | 261 | 2
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 15.9386 | 0.5716 | 2.02 | 3.606 | 4.91 | 8.55 | 4.997 | 9.4165 | 2.7147 | 6.1745 | 34 | 2
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 16.4827 | 0.30525 | 1.17 | 2.454 | 2.72 | 5.61 | 3.059 | 6.2374 | 1.3219 | 1.88 | 506 | 2
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 STAT |  | 33.6287 | 0.54244 | 1.29 | 1.708 | 2.9 | 3.51 | 3.017 | 3.9771 | 0.53454 | 1.6079 | 915 | 5
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 15.6209 | 0.29305 | 1.18 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 2.9405 | 5.1536 | 0.9441 | 2.1549 | 1567 | 13
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 16.6683 | 0.22715 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26 | 2
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 STAT |  | 35.6489 | 0.75823 | 1.33 | 2.006 | 3.19 | 4.59 | 3.386 | 5.0042 | 1.1348 | 2.602 | 6266 | 17
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 15.6994 | 0.32672 | 1.43 | 2.166 | 3.3 | 4.75 | 3.42 | 5.2108 | 0.95197 | 2.0351 | 2693 | 10
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 15.792 | 0.42497 | 1.78 | 2.77 | 4.69 | 6.5 | 4.789 | 7.602 | 1.0411 | 3.016 | 150 | 5
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 6.2369 | 0.17761 | 1.86 | 2.796 | 4.5 | 6.01 | 4.914 | 6.3866 | 1.6039 | 2.716 | 1411 | 12
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 57.4534 | 0.97214 | 0.75 | 1.528 | 2.11 | 3.9 | 2.399 | 4.3215 | 0.99163 | 2.1011 | 16403 | 26
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 34.76 | 0.77761 | 1.22 | 2.078 | 3.03 | 5.32 | 3.31 | 5.9866 | 1.1769 | 3.3724 | 10465 | 44
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 16.6398 | 0.27609 | 0.92 | 1.49 | 2.44 | 3.88 | 2.649 | 4.302 | 0.88349 | 2.4751 | 11481 | 41
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 32.4388 | 1.1796 | 1.6 | 3.846 | 3.33 | 10.7 | 3.369 | 11.7486 | 0.99614 | 4.0749 | 101 | 6
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 32.7266 | 0.6665 | 1.36 | 2.14 | 3.2 | 5.02 | 3.2475 | 5.347 | 0.79577 | 2.2326 | 446 | 5
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 34.8534 | 0.53412 | 1.095 | 1.86 | 2.34 | 4.13 | 2.203 | 4.5795 | 0.38735 | 1.4867 | 469 | 3
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 16.3803 | 0.33627 | 1.45 | 2.265 | 3.27 | 4.94 | 3.468 | 5.4828 | 1.0562 | 2.3104 | 16363 | 16
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 6.9204 | 0.16606 | 1.47 | 3.03 | 3.34 | 6.43 | 3.7545 | 6.338 | 1.1313 | 2.2396 | 3917 | 24
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 56.4345 | 0.89657 | 0.81 | 1.762 | 2 | 4.18 | 2.352 | 4.9026 | 0.88785 | 2.7834 | 705 | 7
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 15.5095 | 0.32324 | 1.345 | 2.415 | 3.05 | 5.12 | 3.293 | 5.4625 | 0.79818 | 2.2028 | 706 | 10
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 36.1829 | 0.5788 | 0.87 | 1.47 | 2.11 | 3.76 | 2.332 | 4.2482 | 0.81156 | 2.1621 | 36001 | 91
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 7.1066 | 0.2145 | 1.8 | 2.092 | 4.16 | 6.31 | 4.684 | 7.2674 | 1.7072 | 3.6067 | 1009 | 6
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 34.7938 | 0.58507 | 0.83 | 1.55 | 2.19 | 3.91 | 2.415 | 4.3488 | 0.89994 | 2.3176 | 22406 | 48
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 34.3262 | 0.73197 | 1.15 | 1.395 | 2.51 | 4.14 | 2.8345 | 4.655 | 1.0849 | 2.6549 | 395 | 3
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 15.7748 | 0.26091 | 1.305 | 1.925 | 2.73 | 4.15 | 2.7225 | 4.3484 | 0.5834 | 1.6717 | 1091 | 3
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 15.8049 | 0.37362 | 1.46 | 2.243 | 3.48 | 5.71 | 3.7935 | 6.1363 | 1.2703 | 2.855 | 13990 | 74
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 33.8113 | 0.83555 | 1.29 | 1.874 | 3.23 | 6.15 | 3.456 | 6.7104 | 0.96686 | 4.3639 | 2117 | 18
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 35.1011 | 0.66321 | 1.29 | 1.854 | 2.86 | 4.26 | 3.179 | 4.22 | 0.85609 | 1.6773 | 8195 | 10
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 15.7301 | 0.16637 | 1.05 | 1.203 | 2.14 | 2.41 | 2.0555 | 2.1573 | 0.16378 | 0.35177 | 199 | 2
2024 | LACTAT [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 31.6102 | 1.0922 | 0.81 | 1.23 | 4.72 | 5.72 | 5.1055 | 6.1107 | 3.935 | 4.7124 | 1561 | 2
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 16.3375 | 0.29041 | 1.01 | 1.704 | 2.46 | 3.84 | 2.668 | 4.409 | 1.0886 | 1.9282 | 2679 | 23
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 35.857 | 0.71912 | 1.31 | 1.94 | 2.95 | 4.52 | 3.1225 | 5.0344 | 0.90192 | 2.2773 | 31400 | 61
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 16.2463 | 0.30131 | 1.08 | 1.98 | 2.57 | 4.34 | 2.739 | 4.6766 | 0.90728 | 2.2183 | 13242 | 85
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 34.8774 | 0.70619 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 105 | 2
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 PLASMA |  | 16.3345 | 0.1376 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 15.2131 | 0.32725 | 1.33 | 2.12 | 3.07 | 4.68 | 3.432 | 5.207 | 0.99729 | 2.18 | 5593 | 8
2024 | LACTAT [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 57.4107 | 1.0636 | 1.11 | 2.082 | 2.59 | 4.22 | 2.97 | 4.646 | 0.96463 | 1.8946 | 3657 | 6
2024 | LACTAT [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | ENZYM. COLORMETRIC TEST GEN 2 |  | 16.1781 | 1.2247 | 3.54 | 9.238 | 14.01 | 19.42 | 14.232 | 22.3256 | 4.2574 | 10.911 | 129 | 3
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 441.4619 | 6.1338 | 0.935 | 2.114 | 2.22 | 4.25 | 2.5575 | 3.967 | 0.38083 | 1.297 | 420 | 3
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 171.4804 | 3.3723 | 0.97 | 1.54 | 2.41 | 3.78 | 2.671 | 4.167 | 0.86282 | 2.1983 | 10846 | 78
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 120.6075 | 1.5583 | 0.875 | 1.21 | 1.92 | 2.5 | 2.069 | 2.6495 | 0.46689 | 1.2095 | 2005 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 303.0627 | 14.8866 | 1.06 | 2.99 | 3.55 | 6.57 | 3.597 | 7.1904 | 2.3418 | 2.7088 | 176 | 3
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 313.5868 | 4.7536 | 1.205 | 2.243 | 2.69 | 4.54 | 2.6315 | 4.3362 | 0.5779 | 1.2371 | 884 | 6
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 168.6042 | 2.7733 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 48 | 3
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 162.807 | 5.6614 | 2.025 | 4.97 | 4.37 | 10.77 | 4.7465 | 10.3493 | 1.2567 | 2.1481 | 114 | 3
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 302.0365 | 11.1906 | 1.305 | 2.719 | 4.67 | 8.56 | 5.2715 | 8.9808 | 2.3202 | 5.5603 | 630 | 8
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 167.2815 | 2.2746 | 1.06 | 1.32 | 2.43 | 2.74 | 2.2725 | 2.9875 | 0.39279 | 1.1118 | 135 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 168.6422 | 3.7326 | 1.18 | 2.332 | 2.94 | 5.65 | 3.26 | 6.2312 | 1.2886 | 3.3364 | 1140 | 10
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 163.1317 | 5.689 | 1.31 | 3.074 | 4.27 | 7.59 | 4.767 | 8.7086 | 1.8924 | 4.5994 | 1090 | 7
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 165.0352 | 4.6118 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 132 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 309.3995 | 5.7508 | 1.505 | 2.077 | 3.23 | 4.33 | 3.345 | 4.4306 | 0.75144 | 1.7198 | 11020 | 11
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 300.84 | 6.4133 | 1.62 | 2.2 | 3.56 | 4.68 | 3.719 | 4.8792 | 0.83794 | 1.9973 | 11573 | 15
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 159.3798 | 3.0514 | 1.4 | 1.972 | 3.01 | 4.44 | 3.238 | 4.4308 | 0.79452 | 1.277 | 840 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 294.5336 | 6.7215 | 1.495 | 2.48 | 3.4 | 5.45 | 3.599 | 6.2938 | 1.0309 | 3.6256 | 1032 | 16
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 162.9015 | 4.6554 | 1.49 | 3.002 | 3.81 | 7.11 | 4.085 | 7.691 | 1.3532 | 3.7525 | 10761 | 68
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 115.946 | 2.7466 | 1.485 | 2.072 | 3.48 | 5.06 | 3.6745 | 5.4849 | 1.0036 | 2.9066 | 2389 | 3
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 436.8548 | 8.4868 | 0.9 | 1.903 | 2.49 | 4.56 | 2.72 | 4.9851 | 1.0243 | 2.5355 | 10320 | 21
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 312.6278 | 6.2217 | 1.26 | 1.959 | 2.94 | 4.55 | 3.1465 | 5.0701 | 0.95503 | 2.2632 | 51661 | 114
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 161.0831 | 3.9263 | 1.96 | 3.318 | 3.93 | 6.79 | 4.059 | 6.3786 | 0.70568 | 1.7726 | 722 | 4
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER. 2 PRIMARY TUBE |  | 304.4082 | 7.5999 | 1.425 | 2.545 | 3.66 | 5.14 | 3.915 | 5.199 | 0.916 | 2.4876 | 1075 | 4
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 437.6229 | 7.7371 | 1.02 | 1.966 | 2.46 | 4.46 | 2.624 | 4.6533 | 0.85715 | 2.0902 | 19958 | 30
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 306.5769 | 11.5801 | 1.785 | 2.634 | 4.38 | 6.85 | 4.088 | 7.4862 | 1.2745 | 3.2656 | 657 | 6
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 97.5097 | 2.0826 | 1.54 | 2.216 | 3.34 | 4.58 | 3.611 | 4.9158 | 1.0003 | 1.8938 | 648 | 5
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 314.6469 | 6.5726 | 0.94 | 1.73 | 2.45 | 4.6 | 2.754 | 5.076 | 1.0351 | 2.8018 | 29874 | 111
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 220.2852 | 3.5693 | 0.79 | 1.83 | 2.46 | 4.58 | 2.637 | 4.6946 | 0.84281 | 2.2512 | 1038 | 10
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 97.9391 | 1.6379 | 1.2 | 2.322 | 2.73 | 6.05 | 2.923 | 6.7302 | 0.9827 | 2.8895 | 1055 | 9
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 172.0801 | 5.5146 | 1.04 | 2.43 | 3.46 | 5.71 | 3.904 | 6.6784 | 1.7471 | 3.4642 | 387 | 8
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 168.7504 | 3.376 | 1.01 | 1.756 | 2.59 | 4.52 | 2.815 | 4.9802 | 1.0094 | 2.5875 | 68402 | 153
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 171.598 | 3.9815 | 1.41 | 2.123 | 3.26 | 5.25 | 3.4665 | 5.7997 | 1.0532 | 2.8316 | 22702 | 141
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 301.9441 | 6.6859 | 1.68 | 2.27 | 3.68 | 5.03 | 3.747 | 5.5942 | 0.82425 | 2.3275 | 33381 | 38
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 299.826 | 7.5073 | 1.39 | 3.068 | 3.62 | 7.17 | 4.147 | 7.1368 | 1.6852 | 3.1517 | 653 | 3
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 162.3214 | 5.6337 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 971 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 172.5627 | 3.8582 | 1.6 | 2.4 | 3.96 | 5.38 | 3.944 | 5.977 | 1.2971 | 3.22 | 1890 | 21
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER. 2 PRIMARY TUBE |  | 313.7053 | 9.4364 | 1.42 | 2.808 | 3.7 | 6.09 | 4.142 | 6.4868 | 1.4156 | 2.5522 | 879 | 4
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 452.3896 | 7.6869 | 0.655 | 1.635 | 1.9 | 3.7 | 2.187 | 3.968 | 0.97027 | 2.1732 | 1725 | 13
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER. 2 PRIMARY TUBE |  | 169.4331 | 4.6515 | 1.57 | 2.644 | 3.43 | 5.77 | 3.563 | 6.4718 | 1.1302 | 2.5803 | 1206 | 5
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 294.9453 | 7.1396 | 0.99 | 1.751 | 2.56 | 5.26 | 2.819 | 5.9795 | 1.0211 | 2.8928 | 4843 | 29
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 223.9792 | 4.7338 | 1.215 | 1.767 | 3.07 | 4.21 | 3.0345 | 4.6701 | 0.84683 | 2.795 | 1208 | 4
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 300.3083 | 7.016 | 1.505 | 2.628 | 3.52 | 5.36 | 4.0185 | 5.3225 | 0.7019 | 2.2736 | 840 | 4
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 234.806 | 4.7883 | 0.95 | 1.936 | 2.72 | 4.61 | 2.992 | 5.257 | 1.1873 | 2.7064 | 16897 | 28
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 162.3266 | 4.1762 | 1.16 | 2.184 | 2.91 | 6.22 | 3.159 | 6.985 | 1.1133 | 3.6508 | 12611 | 68
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 166.2038 | 9.0516 | 1.62 | 2.619 | 3.69 | 6.69 | 3.921 | 6.9803 | 1.2023 | 2.5409 | 633 | 10
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 303 | 3.5657 | 0.545 | 0.797 | 1.58 | 2.1 | 1.8705 | 2.4885 | 0.96234 | 1.1614 | 15 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 295.8315 | 5.3288 | 1.51 | 1.968 | 3.05 | 4.2 | 2.8825 | 4.3986 | 0.42296 | 1.4642 | 895 | 7
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 237.761 | 4.2171 | 1.15 | 1.57 | 2.59 | 3.98 | 2.6105 | 4.5551 | 0.45922 | 2.2753 | 3723 | 4
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 167.146 | 5.7961 | 2.12 | 3.62 | 4.94 | 7.83 | 5.593 | 8.331 | 1.7147 | 3.2028 | 952 | 4
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 310.0893 | 6.6606 | 1.61 | 2.328 | 3.49 | 5.08 | 3.617 | 5.4558 | 0.88894 | 2.0351 | 35404 | 45
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 302.3043 | 8.4263 | 1.72 | 2.776 | 3.99 | 6.16 | 4.135 | 6.6712 | 1.1144 | 3.0757 | 6149 | 17
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 303.3646 | 5.863 | 1.44 | 2.056 | 3.1 | 4.34 | 3.407 | 4.6027 | 0.93962 | 1.7175 | 4093 | 12
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER. 2 PRIMARY TUBE |  | 173.2917 | 4.5648 | 1.41 | 2.128 | 3.23 | 5.01 | 3.816 | 5.7366 | 1.5611 | 2.4169 | 396 | 4
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 178.3748 | 3.4637 | 0.805 | 1.844 | 2.44 | 5.24 | 2.7 | 6.1388 | 1.4068 | 3.0995 | 1182 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 116.1305 | 2.2403 | 1.205 | 1.931 | 2.96 | 4.39 | 3.1365 | 4.6846 | 0.94735 | 2.1834 | 3840 | 30
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 113.3934 | 2.4563 | 1.345 | 2.413 | 3.07 | 5.64 | 3.249 | 6.0879 | 0.9271 | 2.4111 | 26609 | 34
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 293.6559 | 3.9552 | 1.36 | 1.88 | 2.74 | 3.84 | 2.463 | 3.918 | 0.2632 | 0.92733 | 279 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 171.0034 | 3.0883 | 0.98 | 1.57 | 2.43 | 3.96 | 2.723 | 4.509 | 0.94446 | 2.3886 | 13270 | 82
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 172.9323 | 4.0943 | 1.6 | 2.236 | 3.7 | 5.05 | 3.859 | 5.7696 | 1.0695 | 2.6229 | 9994 | 54
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 167.9401 | 3.594 | 1.41 | 2.04 | 3.28 | 4.74 | 3.475 | 5.3332 | 1.0301 | 2.5076 | 103262 | 167
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 233.5165 | 4.3168 | 1.07 | 1.966 | 2.57 | 4.48 | 2.719 | 4.92 | 0.93864 | 2.3202 | 23190 | 32
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 317.2632 | 2.9771 | 0.76 | 1.464 | 1.66 | 3.03 | 1.866 | 3.1148 | 0.60901 | 0.68576 | 76 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 162.5812 | 2.647 | 1.18 | 3.274 | 2.43 | 6.61 | 2.461 | 6.7436 | 0.46089 | 1.826 | 308 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 312.5947 | 5.4882 | 0.96 | 1.704 | 2.35 | 4.17 | 2.605 | 4.527 | 0.83491 | 2.1317 | 35378 | 72
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 443.6243 | 6.9724 | 0.87 | 1.49 | 2.22 | 3.19 | 2.2995 | 3.7307 | 0.71752 | 1.6292 | 1679 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 159.9412 | 5.2183 | 2.03 | 3.456 | 4.73 | 7.75 | 5.07 | 8.4312 | 1.3155 | 3.3043 | 5444 | 17
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 301.0787 | 8.2928 | 1.28 | 3.006 | 3.35 | 7.03 | 3.868 | 7.1082 | 1.4573 | 3.2846 | 1084 | 19
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 218.3716 | 3.407 | 0.835 | 1.615 | 2.11 | 3.83 | 2.291 | 3.962 | 0.86472 | 2.0386 | 3129 | 29
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 452.3918 | 6.5358 | 0.73 | 1.395 | 1.98 | 3.43 | 2.056 | 3.85 | 0.69535 | 1.7461 | 1795 | 18
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 166.047 | 5.1041 | 1.15 | 2.716 | 3.42 | 6.47 | 3.492 | 6.8278 | 1.2316 | 3.2764 | 2508 | 12
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 304.3348 | 5.6252 | 0.99 | 1.55 | 2.46 | 3.77 | 2.74 | 4.1884 | 0.91316 | 2.2305 | 37598 | 71
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 161.7421 | 4.9025 | 1.47 | 3.22 | 3.74 | 7.1 | 3.9665 | 7.0183 | 1.5519 | 3.1447 | 959 | 18
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 168.9316 | 3.71 | 1.5 | 2.286 | 3.53 | 5.43 | 3.892 | 5.5905 | 1.2689 | 2.9178 | 5102 | 21
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 167.8633 | 2.9816 | 0.99 | 1.57 | 2.39 | 3.94 | 2.5885 | 4.4285 | 0.82508 | 2.3417 | 76999 | 101
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 166.8251 | 5.4186 | 2.39 | 3.47 | 5.72 | 7.25 | 5.645 | 7.309 | 1.7492 | 3.4511 | 223 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 314.6669 | 6.5687 | 1.375 | 2.197 | 3.2 | 5.4 | 3.3405 | 5.7745 | 0.90921 | 2.409 | 20219 | 40
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 306.4323 | 6.9892 | 1.465 | 2.209 | 3.33 | 5.09 | 3.573 | 5.7587 | 0.9897 | 2.5345 | 40743 | 55
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 164.1683 | 3.0899 | 1.51 | 1.913 | 3.3 | 4.17 | 3.3465 | 4.4973 | 0.57562 | 1.5649 | 909 | 4
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 164.2036 | 5.1501 | 1.48 | 2.659 | 4.29 | 6.91 | 4.354 | 7.109 | 1.1289 | 3.6005 | 553 | 3
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 122.3255 | 2.2783 | 1.235 | 7.326 | 2.69 | 14.56 | 2.921 | 13.0602 | 0.50718 | 1.4985 | 2291 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 123.3989 | 2.5374 | 0.87 | 1.822 | 2.53 | 5.37 | 2.8695 | 6.1751 | 1.1502 | 3.225 | 1311 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 219.5923 | 4.0472 | 0.79 | 1.286 | 2.03 | 3.58 | 2.342 | 3.9498 | 1.0384 | 2.6165 | 1653 | 18
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID 37°C |  | 175.5876 | 6.8708 | 2.755 | 3.528 | 6.14 | 7.87 | 6.9815 | 8.2156 | 1.7711 | 2.9006 | 194 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 303.5264 | 5.4773 | 0.97 | 1.53 | 2.45 | 3.95 | 2.665 | 4.476 | 0.98517 | 2.3915 | 52389 | 93
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 119.7742 | 2.375 | 1.17 | 1.852 | 3.13 | 4.58 | 3.276 | 5.4052 | 1.0337 | 2.6903 | 465 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 304.4977 | 7.3086 | 1.06 | 2.084 | 2.83 | 5.43 | 3.008 | 6.0992 | 1.0457 | 3.2769 | 20729 | 79
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 303.4882 | 5.843 | 1.29 | 1.92 | 2.9 | 4.36 | 3.115 | 4.716 | 0.83452 | 2.0583 | 68243 | 122
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 163.1314 | 4.1218 | 1.385 | 3.435 | 3.66 | 6.87 | 3.976 | 6.813 | 0.99197 | 2.7575 | 312 | 4
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 113.5841 | 2.7609 | 1.37 | 2.232 | 3.34 | 5.11 | 3.5745 | 5.7722 | 1.2035 | 2.8211 | 16952 | 28
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 304.5595 | 8.8117 | 1.35 | 3.44 | 5.35 | 8.59 | 5.349 | 8.0637 | 1.5481 | 4.9239 | 227 | 5
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 304.03 | 7.5551 | 1.25 | 3.03 | 3.11 | 6.84 | 3.521 | 6.936 | 1.1284 | 2.9271 | 962 | 9
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 169.1884 | 3.8655 | 1.5 | 2.23 | 3.41 | 5.37 | 3.59 | 5.9596 | 0.98829 | 2.603 | 53151 | 54
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 303.8313 | 6.7909 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 166 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 163.5703 | 3.3946 | 1.58 | 2.678 | 4.14 | 5.99 | 3.909 | 5.8728 | 0.5932 | 2.7777 | 839 | 6
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 165.2563 | 3.7873 | 1.83 | 2.474 | 3.91 | 5.1 | 3.9965 | 5.3527 | 0.83596 | 1.9471 | 19636 | 13
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 184.8675 | 3.0105 | 1.08 | 5.389 | 2.33 | 10.84 | 2.4055 | 9.0589 | 0.5 | 1.1087 | 2302 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 294.1159 | 6.8247 | 1.39 | 2.236 | 3.38 | 5.69 | 3.597 | 6.4552 | 1.388 | 3.1336 | 5305 | 42
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 305.0244 | 5.7952 | 1.435 | 3.271 | 3.65 | 7.46 | 4.37 | 6.5938 | 1.0605 | 2.8716 | 451 | 3
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 304.4804 | 7.4381 | 1.26 | 2.284 | 3.2 | 6.14 | 3.52 | 6.5659 | 1.2305 | 3.3171 | 15044 | 75
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 316.0296 | 9.1516 | 1.54 | 3.063 | 3.62 | 6.7 | 4.0705 | 7.4155 | 1.5137 | 2.9804 | 1589 | 4
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 296.0012 | 8.7177 | 1.34 | 2.12 | 3.7 | 7.02 | 3.9025 | 8.085 | 1.6138 | 4.6761 | 1662 | 14
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 168.7177 | 4.3209 | 1.895 | 2.52 | 4.2 | 5.73 | 4.167 | 6.418 | 0.92947 | 2.6876 | 11447 | 49
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 168.4426 | 3.9815 | 1.925 | 2.429 | 3.99 | 5.24 | 3.9915 | 5.7527 | 0.72882 | 2.4265 | 3980 | 15
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 165.356 | 4.0152 | 1.93 | 2.58 | 4.12 | 5.52 | 4.167 | 6.0382 | 0.89342 | 2.3731 | 59275 | 50
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 116.5879 | 2.5634 | 1.2 | 1.976 | 3.08 | 4.68 | 3.412 | 5.4064 | 1.3138 | 2.6027 | 3533 | 22
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID 37°C |  | 396.5263 | 7.425 | 1.405 | 2.41 | 2.86 | 4.94 | 3.0065 | 4.9385 | 0.49569 | 1.5094 | 133 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 310.8981 | 7.4347 | 1.31 | 2.67 | 3.07 | 5.47 | 3.3475 | 5.6389 | 0.93507 | 1.7187 | 432 | 4
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 294.4194 | 5.3088 | 0.98 | 1.574 | 2.46 | 3.46 | 2.404 | 3.8938 | 0.81419 | 2.1153 | 2432 | 17
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 168.3109 | 4.5913 | 1.56 | 2.856 | 4.02 | 5.92 | 3.962 | 5.9962 | 1.384 | 3.0033 | 119 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 222.318 | 4.0897 | 0.97 | 1.69 | 2.59 | 3.77 | 3.012 | 4.31 | 1.0499 | 2.0739 | 876 | 7
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 118.6895 | 1.5762 | 0.93 | 1.38 | 2.22 | 2.97 | 2.56 | 3.4055 | 0.80232 | 1.5072 | 1282 | 2
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 166.2108 | 3.3108 | 1.42 | 2.458 | 3.49 | 5.33 | 3.753 | 5.7966 | 1.0877 | 2.4851 | 1181 | 3
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IFCC LIQUID VER.2 [S,P] |  | 312.0728 | 7.4565 | 1.33 | 2.505 | 3.68 | 5.91 | 3.884 | 6.7215 | 1.5719 | 3.2624 | 2116 | 19
2024 | LACTAT DEHYDROGENASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IFCC LIQUID VERS. 2 WITH AUTOMATIC SPD [S,P] |  | 439.4068 | 6.2063 | 0.7 | 1.714 | 1.94 | 3.47 | 2.2395 | 3.2726 | 0.514 | 1.87 | 730 | 7
2024 | LAMBDA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 2 | 749688L2 | Roche instruments | Lambda Diazyme |  | 3.9356 | 0.20439 | 2.075 | 4.732 | 5.1 | 10.61 | 5.6855 | 11.7103 | 1.2889 | 5.925 | 422 | 4
2024 | LAMBDA [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN2. [S,P] |  | 190.0769 | 11.8958 | 5.31 | 7.858 | 10.84 | 15.38 | 10.2755 | 14.4485 | 1.4648 | 6.829 | 65 | 2
2024 | LAMBDA [S] | Lambda Binding site 1 | 522810 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE |  | 2.8102 | 0.14533 | 2.205 | 3.462 | 6.33 | 11.39 | 6.8865 | 12.7529 | 2.2938 | 8.7269 | 432 | 5
2024 | LAMBDA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 1 | 723990L1 | Roche instruments | Lambda Diazyme |  | 2.5906 | 0.13439 | 4.02 | 5.372 | 8.1 | 10.73 | 7.179 | 9.135 | 0.53943 | 0.8099 | 16 | 2
2024 | LAMBDA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 2 | 772589L2 | Roche instruments | Lambda Diazyme |  | 4.5858 | 0.21697 | 1.915 | 2.923 | 5.26 | 7.39 | 6.0935 | 8.4442 | 2.2905 | 6.3147 | 725 | 5
2024 | LAMBDA [S] | Lambda Binding site 2 | 522809 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE |  | 5.8565 | 0.1901 | 1.875 | 3.913 | 4.73 | 8.5 | 5.416 | 9.325 | 1.4028 | 3.6215 | 437 | 5
2024 | LAMBDA [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN2. [S,P] |  | 115.2022 | 7.324 | 5.18 | 6.376 | 10.48 | 13.76 | 9.4 | 15.0364 | 1.0895 | 6.2728 | 89 | 2
2024 | LAMBDA [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN2. [S,P] |  | 114.2353 | 7.4604 | 5.74 | 7.104 | 12.46 | 14.47 | 12.1665 | 14.7832 | 2.7976 | 5.9889 | 85 | 2
2024 | LAMBDA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN2. [S,P] |  | 180.8729 | 6.4237 | 2.22 | 3.106 | 5.34 | 7.14 | 5.723 | 8.598 | 2.1048 | 4.1013 | 177 | 3
2024 | LAMBDA [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN2. [S,P] |  | 109.9436 | 7.3594 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 165 | 2
2024 | LAMBDA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 1 | 749688L1 | Roche instruments | Lambda Diazyme |  | 2.2908 | 0.15552 | 3.34 | 6.54 | 6.78 | 13.07 | 7.047 | 12.1215 | 1.2957 | 3.9662 | 426 | 4
2024 | LAMBDA [S] | Lambda Binding site 2 | 537907 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE |  | 6.0009 | 0.19513 | 2.39 | 2.755 | 5.24 | 7.16 | 5.27 | 8.5355 | 1.6637 | 3.9642 | 384 | 5
2024 | LAMBDA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. GEN2. [S,P] |  | 114.2138 | 4.2737 | 2.26 | 3.454 | 6.48 | 10.11 | 6.513 | 10.0682 | 1.9129 | 6.2565 | 130 | 3
2024 | LAMBDA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 1 | 772589L1 | Roche instruments | Lambda Diazyme |  | 2.3839 | 0.20896 | 3.08 | 6.099 | 6.85 | 12.54 | 6.617 | 13.2872 | 1.6682 | 5.1722 | 756 | 5
2024 | LAMBDA [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. GEN2. [S,P] |  | 181.2712 | 8.405 | 3.585 | 5.047 | 7.43 | 10.6 | 7.8665 | 9.1116 | 0.91637 | 2.5004 | 118 | 2
2024 | LAMBDA [S] | Lambda Binding site 1 | 537908 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | BINDING SITE |  | 2.8655 | 0.10693 | 2.27 | 2.89 | 5.04 | 9.63 | 5.3855 | 10.1235 | 1.7107 | 6.3203 | 387 | 5
2024 | LAMBDA [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN2. [S,P] |  | 181.4301 | 7.0799 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 229 | 2
2024 | LAMBDA [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN2. [S,P] |  | 111.9033 | 5.8668 | 2.89 | 3.122 | 6.54 | 7.59 | 7.506 | 9.0436 | 2.2467 | 4.1639 | 331 | 3
2024 | LAMBDA [S] | Kappa-Lambda Diazyme 2 | 723990L2 | Roche instruments | Lambda Diazyme |  | 4.2794 | 0.22579 | 3.245 | 5.209 | 7.53 | 10.59 | 7.1465 | 9.4933 | 1.7825 | 2.6733 | 16 | 2
2024 | LAMBDA [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. GEN2. [S,P] |  | 181.6667 | 7.5692 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 261 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | LDL-C PLUS GEN 2 |  | 100.2132 | 3.4862 | 1.38 | 2.475 | 4.74 | 5.69 | 5.3685 | 6.3824 | 1.9538 | 4.3315 | 348 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C PLUS GEN 2 |  | 102.7323 | 5.0983 | 1.55 | 16.8 | 4.27 | 39.33 | 3.8985 | 36.7075 | 1.0219 | 7.4973 | 257 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 104.8118 | 3.8201 | 1.55 | 2.71 | 3.83 | 7.09 | 4.146 | 7.6575 | 1.2091 | 3.5227 | 2840 | 28
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 102.4904 | 2.1418 | 1.41 | 1.99 | 3.04 | 4.8 | 3.1505 | 5.5466 | 0.83137 | 2.3697 | 13279 | 25
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 100.0205 | 2.7304 | 1.26 | 2.066 | 3.19 | 4.76 | 3.273 | 4.9898 | 1.3344 | 3.02 | 283 | 3
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 101.5256 | 4.2547 | 2.11 | 5.664 | 5.01 | 11.44 | 5.685 | 10.7194 | 1.7029 | 3.4206 | 81 | 5
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 58.4333 | 2.8337 | 1.44 | 2.63 | 4 | 8.66 | 4.516 | 9.11 | 1.7374 | 5.0027 | 13526 | 102
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 60.722 | 1.9391 | 1.365 | 2.554 | 4.21 | 7.45 | 4.696 | 8.6003 | 1.4785 | 4.5332 | 454 | 6
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 132.7607 | 5.2991 | 2.14 | 3.04 | 5.24 | 7.19 | 5.83 | 8.221 | 2.0829 | 3.9197 | 2982 | 5
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C PLUS GEN 2 |  | 104.0006 | 2.4605 | 1.2 | 1.584 | 4.34 | 4.36 | 5.166 | 5.178 | 2.6117 | 3.3081 | 36 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 101.057 | 2.7214 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 639 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 64.8901 | 2.4864 | 1.7 | 2.912 | 4.05 | 8.12 | 4.5145 | 9.542 | 0.79917 | 6.0182 | 403 | 6
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 102.3784 | 2.8702 | 1.36 | 3.255 | 3.44 | 7.02 | 3.855 | 7.9048 | 1.5141 | 2.8639 | 1621 | 15
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 127.7519 | 4.0331 | 2.06 | 2.802 | 5.16 | 9.21 | 5.948 | 10.176 | 2.0306 | 6.6406 | 115 | 3
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 68.2446 | 2.4552 | 1.055 | 1.932 | 6.04 | 6.93 | 6.524 | 7.1574 | 4.7783 | 5.6527 | 663 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 77.23 | 3.7977 | 2.335 | 7.296 | 6.77 | 20.43 | 7.2675 | 18.7786 | 2.1439 | 11.8341 | 325 | 5
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 101.1585 | 4.4512 | 1.81 | 3.333 | 4.82 | 8.65 | 5.2255 | 9.6173 | 2.1359 | 6.0018 | 2084 | 9
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 104.8758 | 3.8927 | 1.57 | 2.61 | 4.34 | 6.46 | 4.729 | 7.4996 | 2.0109 | 4.2309 | 326 | 4
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 65.7024 | 2.7052 | 1.17 | 2.48 | 4.11 | 9.12 | 4.652 | 9.886 | 2.3054 | 6.8187 | 17073 | 73
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 101.9745 | 2.2861 | 1.47 | 2.188 | 3.28 | 4.95 | 3.413 | 5.3864 | 0.92992 | 2.3681 | 15424 | 39
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 99.762 | 3.272 | 1.27 | 1.777 | 3.02 | 6.07 | 3.133 | 7.0349 | 0.78049 | 4.7961 | 290 | 3
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 55.83 | 2.2626 | 1.21 | 2.17 | 3.81 | 7.95 | 3.546 | 9.4526 | 0.41502 | 5.7767 | 186 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 103.9826 | 3.7196 | 1.645 | 2.428 | 3.76 | 7.27 | 4.134 | 8.5986 | 1.0908 | 3.6595 | 375 | 7
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 55.7674 | 1.8915 | 1.59 | 3.361 | 4.63 | 7.36 | 5.203 | 8.1697 | 1.7465 | 4.8839 | 1304 | 18
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 129.2126 | 3.8039 | 1.66 | 2.2 | 4.31 | 5.59 | 4.6875 | 6.5532 | 1.408 | 3.5521 | 846 | 12
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 110.893 | 4.2619 | 1.665 | 2.514 | 4.39 | 6.26 | 5.0685 | 7.183 | 2.181 | 3.2932 | 791 | 4
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 61.761 | 2.1454 | 1.71 | 3.2 | 4.41 | 7.61 | 4.8055 | 7.7622 | 1.6516 | 4.1545 | 10660 | 22
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 63.6995 | 1.9308 | 1.24 | 2.2 | 3.44 | 6.7 | 3.818 | 7.3095 | 1.5466 | 4.3484 | 50818 | 146
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 64.1148 | 2.3669 | 2 | 3.614 | 5.34 | 7.93 | 5.879 | 8.617 | 1.9362 | 4.3939 | 2829 | 10
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 59.7064 | 1.2688 | 1.415 | 1.507 | 2.91 | 3.09 | 2.8235 | 2.9855 | 0.47949 | 0.48558 | 94 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 58.4343 | 1.7243 | 1.19 | 2.295 | 3.41 | 6.84 | 3.8145 | 7.4475 | 1.4731 | 4.0528 | 6833 | 68
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 64.2988 | 1.6236 | 1.435 | 3.11 | 2.96 | 6.73 | 2.9745 | 6.5226 | 0.99538 | 1.4837 | 498 | 4
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 46.4844 | 1.1088 | 2.11 | 2.492 | 4.59 | 5.07 | 4.364 | 4.9172 | 0.8379 | 2.1309 | 259 | 5
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 105.2329 | 4.2285 | 1.825 | 3.315 | 4.35 | 11.05 | 4.619 | 11.2606 | 1.6867 | 6.1282 | 715 | 9
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 102.8771 | 2.7156 | 1.26 | 2.196 | 3.41 | 5.86 | 3.654 | 6.386 | 1.3185 | 3.7272 | 19237 | 102
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 61.9422 | 2.0656 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 123 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 102.7841 | 3.3282 | 1.46 | 2.91 | 3.97 | 7.71 | 4.252 | 8.8775 | 1.4419 | 4.6524 | 12486 | 27
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 133.3056 | 4.2387 | 1.76 | 2.728 | 4.13 | 6.34 | 4.556 | 6.9754 | 1.5373 | 3.2289 | 9316 | 22
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 105.023 | 3.2542 | 1.42 | 2.51 | 3.41 | 8.53 | 3.6985 | 8.8091 | 1.3559 | 6.1207 | 2206 | 23
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 104.9968 | 1.8558 | 1.35 | 1.63 | 3.76 | 4.03 | 3.962 | 4.6396 | 1.7232 | 2.8585 | 50 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 58.3334 | 1.4834 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 335 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 54.9085 | 1.931 | 1.6 | 2.973 | 4.73 | 8.91 | 4.9105 | 9.6615 | 1.7028 | 4.8437 | 776 | 4
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 63.7096 | 2.3756 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 52 | 3
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 61.9993 | 1.7218 | 1.245 | 2.415 | 4.07 | 5.21 | 4.3345 | 5.215 | 1.1746 | 3.3243 | 158 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 61.8151 | 1.9404 | 1.925 | 3.351 | 4.25 | 7.89 | 4.359 | 7.8696 | 1.515 | 2.9419 | 184 | 3
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 62.296 | 3.9164 | 2.595 | 5.913 | 9.93 | 13.23 | 9.867 | 14.3582 | 4.3239 | 9.6222 | 86 | 4
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 103.3325 | 3.1883 | 1.4 | 2.65 | 3.77 | 7.35 | 4.196 | 7.8456 | 1.6524 | 4.4723 | 24058 | 95
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 61.408 | 2.3275 | 2.43 | 4.09 | 5.89 | 9 | 6.011 | 9.5436 | 1.8808 | 4.1524 | 4482 | 6
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 101.56 | 2.9153 | 1.88 | 3.05 | 4.23 | 6.58 | 4.574 | 6.944 | 1.1833 | 2.7379 | 884 | 9
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 59.4529 | 1.5456 | 1.755 | 2.55 | 3.68 | 5.35 | 4.046 | 5.896 | 1.2625 | 1.8215 | 426 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C PLUS GEN 2 |  | 63.4597 | 1.34 | 1.575 | 2.379 | 3.2 | 6.02 | 3.416 | 7.0946 | 1.27 | 3.5586 | 61 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C PLUS GEN 2 |  | 64.4094 | 2.1171 | 2 | 17.584 | 4.08 | 28.46 | 3.665 | 25.2202 | 1.1346 | 5.1859 | 280 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 107.5265 | 2.2544 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 359 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 63.4845 | 2.3417 | 1.58 | 3.25 | 4.3 | 8.19 | 4.587 | 9.1034 | 1.4426 | 5.0103 | 8730 | 26
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 101.726 | 2.8611 | 1.515 | 2.51 | 3.79 | 6.65 | 4.114 | 7.2202 | 1.4126 | 3.5732 | 35540 | 98
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 62.8963 | 1.8457 | 1.485 | 2.51 | 3.83 | 6.89 | 4.198 | 7.544 | 1.4269 | 4.2577 | 70259 | 141
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 99.1673 | 3.8168 | 2.05 | 3.51 | 5.2 | 7.69 | 4.433 | 8.32 | 1.467 | 3.9197 | 107 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 62.9562 | 1.4957 | 1.42 | 2.114 | 3.24 | 5.37 | 3.4335 | 5.7744 | 0.95356 | 2.671 | 28594 | 52
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 63.8125 | 2.1163 | 1.93 | 4.02 | 4.45 | 8.33 | 4.698 | 7.9276 | 1.3374 | 3.2195 | 652 | 12
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 62.2656 | 1.4766 | 1.41 | 2.57 | 3.44 | 6.07 | 3.969 | 6.5228 | 1.3871 | 2.5045 | 878 | 6
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 99.9 | 3.5791 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 103.7874 | 3.1007 | 1.555 | 2.266 | 3.51 | 4.61 | 3.0425 | 4.551 | 0.808 | 1.3006 | 366 | 4
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 104.5152 | 3.7132 | 1.3 | 2.439 | 3.88 | 7.67 | 4.3565 | 8.4325 | 1.8182 | 5.347 | 30358 | 88
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 102.595 | 2.8642 | 1.53 | 2.427 | 3.78 | 6.3 | 4.091 | 6.9132 | 1.3599 | 3.3851 | 41247 | 80
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 102.2988 | 3.4456 | 1.835 | 3.586 | 4.73 | 8.36 | 5.3185 | 8.8625 | 1.5517 | 4.2785 | 2823 | 11
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 86.9618 | 3.49 | 2.24 | 3.31 | 5.99 | 8.41 | 6.513 | 9.943 | 2.2282 | 5.9984 | 4348 | 6
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 59.3407 | 2.2737 | 1.99 | 3.21 | 5.03 | 8.76 | 5.276 | 9.9844 | 2.7484 | 4.682 | 772 | 7
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 60.6842 | 2.0721 | 1.3 | 2.24 | 4.25 | 5.4 | 4.869 | 6.036 | 1.926 | 3.5503 | 277 | 3
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | LDL-C PLUS GEN 2 |  | 62.7242 | 2.1207 | 1.685 | 3.086 | 4.87 | 6.48 | 5.1255 | 6.5562 | 2.1618 | 3.9561 | 430 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 62.751 | 1.9726 | 1.65 | 2.226 | 4.22 | 5.57 | 4.775 | 6.3866 | 2.0005 | 3.0742 | 300 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 101.1785 | 2.9698 | 1.535 | 2.553 | 3.95 | 5.69 | 4.6055 | 6.1332 | 1.804 | 2.9176 | 298 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C PLUS GEN 2 |  | 104.2957 | 4.0118 | 1.64 | 2.942 | 3.59 | 6.78 | 3.661 | 6.67 | 1.1081 | 3.2018 | 75 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 94.8731 | 2.7557 | 1.47 | 2.33 | 3.83 | 5.73 | 4.023 | 6.368 | 1.4309 | 3.4581 | 1279 | 15
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 103.5079 | 2.5037 | 1.3 | 1.993 | 3.33 | 5.04 | 3.5905 | 5.763 | 1.2767 | 3.2192 | 23058 | 54
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 61.2295 | 1.8331 | 1.92 | 3.73 | 4.18 | 7.72 | 4.7525 | 7.6125 | 1.4218 | 1.6254 | 176 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 94.8489 | 2.0823 | 1.515 | 1.929 | 3.44 | 4.4 | 3.605 | 5.1978 | 1.0825 | 2.8699 | 887 | 5
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 127.949 | 2.925 | 1.86 | 2.434 | 3.95 | 5.11 | 3.654 | 5.7542 | 1.1248 | 2.5462 | 352 | 4
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 58.1189 | 1.9881 | 1.36 | 2.366 | 3.35 | 8.87 | 3.687 | 8.9064 | 1.3191 | 4.2492 | 4921 | 36
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 61.5845 | 1.4461 | 1.75 | 2.285 | 3.89 | 4.66 | 3.853 | 4.4794 | 0.35524 | 2.0684 | 646 | 3
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 55.2559 | 1.7171 | 1.93 | 3.494 | 5.54 | 7.25 | 6.168 | 7.802 | 1.8212 | 4.0275 | 855 | 5
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 87.3766 | 3.5543 | 1.875 | 2.953 | 4.81 | 7.94 | 5.345 | 8.9417 | 2.0331 | 5.7571 | 9442 | 22
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 63.0449 | 3.1347 | 1.51 | 3.958 | 5.26 | 9.39 | 5.593 | 9.678 | 2.0456 | 7.094 | 1463 | 12
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 64.4745 | 1.946 | 1.41 | 2.594 | 3.83 | 7.12 | 4.2075 | 7.7695 | 1.6482 | 4.4907 | 16641 | 90
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 63.3295 | 2.1538 | 2.7 | 3.508 | 5.57 | 7.13 | 5.203 | 6.5134 | 0.70501 | 1.9518 | 437 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 61.3092 | 4.8509 | 1.59 | 4.886 | 7.24 | 17.59 | 7.0895 | 17.3039 | 3.6334 | 15.2793 | 462 | 10
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 103.026 | 1.8894 | 0.81 | 1.96 | 3.27 | 5.08 | 3.686 | 5.6012 | 2.1165 | 3.4339 | 30 | 2
2024 | LDL -CHOLESTEROL [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | LDL-C GEN.3 [S,P] |  | 102.3801 | 2.4782 | 1.49 | 2.07 | 4.36 | 5.04 | 5.089 | 6.015 | 1.9935 | 3.6117 | 277 | 2
2024 | LH [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS LH |  | 19.5584 | 0.78282 | 1.95 | 3.4 | 5.18 | 8.56 | 5.561 | 9.419 | 2.0494 | 4.9381 | 20649 | 53
2024 | LH [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_1 | 85372T | Roche instruments | ELECSYS LH |  | 24.7956 | 1.1199 | 1.69 | 3.531 | 5.45 | 9.88 | 6.3385 | 11.0433 | 3.1423 | 6.6338 | 1369 | 2
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 51.4431 | 2.1836 | 2.08 | 5.973 | 5 | 11.82 | 5.5315 | 12.8987 | 1.0725 | 3.1081 | 109 | 3
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 11.1744 | 0.3345 | 1.16 | 4.07 | 3.16 | 8.63 | 3.7475 | 9.5865 | 1.9081 | 2.8962 | 140 | 3
2024 | LH [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS LH |  | 6.0208 | 0.24722 | 1.68 | 3.688 | 4.99 | 8.01 | 5.811 | 9.7724 | 2.5085 | 3.8559 | 956 | 4
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 11.4015 | 0.58758 | 1.705 | 3.383 | 4.62 | 7.2 | 5.0685 | 8.2982 | 2.1699 | 5.4498 | 656 | 4
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH |  | 48.9647 | 1.9571 | 1.96 | 2.97 | 6.09 | 9.25 | 6.42 | 10.12 | 1.515 | 7.7669 | 137 | 3
2024 | LH [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS LH |  | 14.2396 | 0.43005 | 1.865 | 2.845 | 4.87 | 7.3 | 5.3105 | 7.7825 | 1.6765 | 4.0193 | 910 | 14
2024 | LH [S] | Lyphocheck Immuno Plus 1 | 040441 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 2.0511 | 0.079634 | 3.7 | 5.706 | 7.45 | 12.07 | 6.792 | 12.4529 | 1.0036 | 2.9725 | 220 | 2
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 48.6694 | 2.3163 | 2.46 | 4.796 | 6.14 | 10.34 | 6.689 | 10.473 | 2.189 | 4.5781 | 1420 | 10
2024 | LH [S] | Lyphocheck Immuno Plus | 40431 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 2.192 | 0.06686 | 1.715 | 1.797 | 4.53 | 6.72 | 5.4935 | 7.8754 | 2.5604 | 4.9797 | 134 | 4
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 52.7928 | 1.9375 | 1.75 | 4.47 | 4.19 | 9.8 | 4.6275 | 11.455 | 2.1406 | 4.0702 | 139 | 3
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH |  | 11.421 | 0.60015 | 2.015 | 3.648 | 5.77 | 9.51 | 6.489 | 10.7824 | 2.3877 | 5.7182 | 646 | 6
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH |  | 10.4718 | 0.58956 | 2.5 | 4.876 | 6.81 | 13.64 | 6.8845 | 14.859 | 2.6712 | 7.7926 | 3311 | 45
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH | 756152 | 11.2959 | 0.42773 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 138 | 2
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH |  | 48.9862 | 1.823 | 2.21 | 4 | 5.11 | 9.45 | 5.615 | 10.263 | 1.5582 | 4.6069 | 16620 | 99
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH |  | 48.5202 | 2.3487 | 2.2 | 5.24 | 6.08 | 12.55 | 6.636 | 13.944 | 2.469 | 6.6457 | 3442 | 46
2024 | LH [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS LH |  | 4.9275 | 0.16596 | 1.66 | 2.914 | 4.44 | 8.27 | 5.174 | 9.521 | 1.9463 | 5.6324 | 900 | 14
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH |  | 11.9089 | 0.52906 | 2.58 | 5.93 | 7.2 | 11.79 | 8.565 | 11.6245 | 2.5873 | 5.1094 | 148 | 3
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH |  | 46.5438 | 2.4932 | 3.43 | 5.648 | 7.88 | 12.14 | 7.261 | 12.0214 | 1.4033 | 6.7371 | 45 | 5
2024 | LH [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 040442 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 21.9462 | 0.68619 | 2.32 | 3.57 | 4.69 | 7.67 | 5.17 | 8.5874 | 1.8687 | 3.7108 | 238 | 2
2024 | LH [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS LH |  | 43.2715 | 1.5504 | 1.64 | 2.936 | 4.96 | 7.87 | 5.755 | 8.6315 | 1.7384 | 6.0591 | 603 | 9
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 10.8228 | 0.43379 | 2.27 | 3.97 | 5.63 | 9.4 | 6.114 | 10.3693 | 1.9755 | 4.8916 | 42817 | 206
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH |  | 10.2692 | 0.22266 | 2.03 | 5.952 | 4.55 | 13.86 | 4.168 | 14.7514 | 0.66841 | 5.7721 | 103 | 4
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH |  | 48.0001 | 1.2058 | 2.04 | 8.908 | 4.88 | 18.77 | 4.391 | 17.5236 | 0.98404 | 3.1833 | 106 | 5
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH |  | 11.186 | 0.55901 | 2.5 | 4.92 | 6.62 | 12.05 | 7.254 | 13.3678 | 2.4569 | 6.5384 | 5138 | 49
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH |  | 48.932 | 2.0001 | 2.32 | 4.042 | 5.51 | 9.59 | 6.0325 | 10.2174 | 1.7486 | 5.1339 | 40896 | 90
2024 | LH [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS LH |  | 4.8695 | 0.19456 | 2.09 | 3.728 | 5.29 | 9.05 | 5.9245 | 9.8949 | 2.0742 | 5.0929 | 27161 | 57
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 11.1136 | 0.4279 | 2.17 | 3.84 | 5.38 | 9.14 | 5.868 | 9.7784 | 1.9965 | 4.9031 | 100447 | 225
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 11.7007 | 0.53417 | 2.52 | 4.062 | 6.01 | 9.34 | 6.8235 | 9.495 | 1.8329 | 4.7335 | 1409 | 11
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH |  | 49.0162 | 2.091 | 2.01 | 6.065 | 6.43 | 11.78 | 7.5755 | 10.9725 | 1.1432 | 4.9129 | 149 | 3
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH |  | 10.4269 | 0.59838 | 3.975 | 6.782 | 9.53 | 13.67 | 9.9835 | 12.6514 | 2.5766 | 6.6294 | 100 | 5
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH |  | 11.2107 | 0.50558 | 2.43 | 3.98 | 5.76 | 9.77 | 6.178 | 10.7346 | 1.7535 | 5.5193 | 40944 | 91
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH |  | 49.8524 | 2.4173 | 1.88 | 3.849 | 5.42 | 8.62 | 6.003 | 9.4445 | 2.8319 | 4.7205 | 641 | 6
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 49.4463 | 2.5097 | 1.75 | 3.488 | 4.73 | 7.65 | 5.622 | 8.4094 | 1.8883 | 6.085 | 668 | 5
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 51.1797 | 2.0763 | 2.31 | 4.12 | 5.72 | 9.4 | 6.11 | 10.1705 | 1.9371 | 4.7918 | 42534 | 204
2024 | LH [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 040443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 67.259 | 2.0992 | 2.21 | 3.718 | 4.65 | 7.67 | 4.39 | 8.6368 | 2.0484 | 3.1383 | 247 | 2
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH |  | 45.3003 | 2.7335 | 2.99 | 7.112 | 7.93 | 14.59 | 9.209 | 14.6032 | 4.0037 | 6.521 | 93 | 5
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH |  | 10.4538 | 0.42076 | 2.44 | 3.98 | 5.58 | 9.48 | 5.934 | 10.775 | 1.6902 | 5.1478 | 16519 | 98
2024 | LH [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS LH |  | 53.6421 | 2.0753 | 1.89 | 3.376 | 4.82 | 8.48 | 5.494 | 9.1292 | 1.7876 | 4.8211 | 17382 | 35
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH |  | 47.1194 | 1.2184 | 1.525 | 2.515 | 6.46 | 9.81 | 6.9405 | 10.4011 | 4.6684 | 6.5763 | 62 | 2
2024 | LH [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40432 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 21.2148 | 0.543 | 1.57 | 2.394 | 5.15 | 5.39 | 6.066 | 6.1132 | 1.763 | 3.1734 | 135 | 4
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH |  | 11.2698 | 0.70986 | 2.59 | 4.36 | 7.92 | 14.94 | 8.424 | 16.822 | 3.4855 | 12.536 | 136 | 3
2024 | LH [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85373T | Roche instruments | ELECSYS LH |  | 65.9049 | 2.8026 | 1.615 | 3.286 | 5.38 | 9.68 | 5.897 | 10.62 | 2.9537 | 6.1975 | 1283 | 2
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH |  | 49.2263 | 2.2104 | 3.11 | 4.89 | 6.71 | 10.09 | 6.837 | 9.5375 | 0.80619 | 2.399 | 177 | 2
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 48.8286 | 1.8771 | 2.16 | 3.88 | 5.43 | 9.19 | 5.939 | 9.9158 | 2.0099 | 4.7695 | 99633 | 227
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 11.7602 | 0.32528 | 1.8 | 3.969 | 4.74 | 10.23 | 4.2825 | 11.7647 | 0.97688 | 5.5847 | 113 | 3
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 49.0336 | 1.6367 | 1.365 | 4.33 | 2.96 | 8.87 | 3.332 | 7.735 | 0.58248 | 1.1669 | 128 | 6
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH |  | 48.6444 | 2.336 | 2.67 | 4.76 | 6.69 | 12.29 | 7.246 | 13.413 | 2.4976 | 6.2046 | 5092 | 49
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS LH |  | 10.3793 | 0.40844 | 2.46 | 2.96 | 6.11 | 6.82 | 6.913 | 7.7225 | 2.7072 | 4.408 | 176 | 2
2024 | LH [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS LH |  | 67.7984 | 3.0373 | 1.755 | 3.684 | 5.33 | 7.83 | 6.04 | 8.7314 | 2.7355 | 4.6307 | 1064 | 3
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 11.2768 | 0.38733 | 1.9 | 4.335 | 4.07 | 8.85 | 4.3055 | 7.8545 | 1.1204 | 2.1753 | 125 | 7
2024 | LH [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 40433 | Cobas e801 e402 | ELECSYS LH |  | 70.8774 | 1.8425 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 84 | 2
2024 | LH [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS LH |  | 11.2295 | 0.79899 | 2.23 | 5.261 | 7.11 | 16.61 | 7.6975 | 20.0759 | 3.8344 | 11.3839 | 38 | 5
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 42.5198 | 1.7998 | 3.25 | 4.47 | 6.62 | 9.52 | 6.752 | 10.448 | 1.4528 | 3.9972 | 3221 | 8
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 93.7235 | 2.4573 | 1.74 | 2.768 | 4 | 6.11 | 4.289 | 6.4434 | 1.1615 | 2.7631 | 43056 | 51
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 45.6377 | 1.7535 | 2.455 | 3.81 | 5.66 | 8.58 | 6.0805 | 9.5669 | 2.0175 | 4.1557 | 28403 | 155
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 99.3111 | 1.1661 | 1.24 | 1.4 | 2.47 | 2.47 | 0.71604 | 3.0672 | 1.2962 | 1.2962 | 18 | 2
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | ENZ. COLORIMETRIC TEST |  | 99.2386 | 3.5037 | 2.01 | 4.52 | 4.68 | 8.98 | 5.254 | 7.9705 | 1.0684 | 2.3061 | 121 | 4
2024 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 23.3382 | 0.91164 | 2.9 | 4.276 | 6.26 | 9.21 | 6.07 | 9.9788 | 1.431 | 3.8095 | 1819 | 12
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 97.7238 | 3.4356 | 2.325 | 3.789 | 5.7 | 7.8 | 5.942 | 8.3932 | 1.6476 | 3.6514 | 3936 | 33
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 96.2768 | 3.6336 | 2.86 | 4.072 | 5.92 | 8.66 | 5.928 | 9.1184 | 1.2811 | 3.6379 | 2694 | 8
2024 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 27.5486 | 0.78675 | 2.16 | 2.981 | 4.89 | 6.84 | 4.871 | 6.8101 | 1.2012 | 3.025 | 2614 | 4
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 43.0382 | 1.5198 | 3.06 | 4.236 | 7.86 | 8.94 | 8.405 | 9.0858 | 0.92915 | 3.5389 | 34 | 2
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] |  | 44.9968 | 3.5374 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 52 | 2
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 42.4608 | 1.3343 | 2.15 | 3.33 | 4.87 | 7.23 | 5.0845 | 7.6473 | 1.2671 | 3.2266 | 99700 | 135
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] |  | 44.4602 | 1.4997 | 2.58 | 3.95 | 5.61 | 8.15 | 5.771 | 8.3096 | 1.2387 | 3.0895 | 11271 | 62
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 43.1443 | 1.3815 | 2.07 | 3.13 | 4.72 | 6.92 | 5.011 | 7.6142 | 1.4247 | 3.2703 | 76141 | 59
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 93.9709 | 4.432 | 2.91 | 3.36 | 6.91 | 8.66 | 7.9755 | 10.338 | 3.1851 | 5.1277 | 299 | 2
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | ENZ. COLORIMETRIC TEST |  | 96.2801 | 3.5711 | 2.45 | 3.496 | 5.74 | 7.65 | 6.0185 | 8.8193 | 1.347 | 3.1735 | 332 | 5
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 95.7963 | 3.4801 | 2.5 | 4.112 | 5.53 | 8.28 | 6.066 | 8.8992 | 1.6116 | 3.6586 | 806 | 9
2024 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 284.3534 | 13.6322 | 1.6 | 3.43 | 6.34 | 9.6 | 6.669 | 10.783 | 3.3378 | 7.0784 | 3709 | 27
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 99.0943 | 3.8154 | 1.995 | 3.76 | 5.04 | 8.81 | 5.5015 | 9.6777 | 1.7653 | 4.8364 | 9733 | 47
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST |  | 43.8756 | 1.609 | 2.89 | 4.353 | 6.1 | 8.93 | 6.1155 | 8.6353 | 1.2459 | 2.7242 | 1007 | 6
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 44.4744 | 1.4793 | 2.47 | 3.63 | 5.39 | 7.71 | 5.648 | 8.156 | 1.319 | 3.1702 | 20497 | 114
2024 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 66.3567 | 2.7852 | 2.13 | 4.03 | 5.44 | 9.35 | 5.86 | 10.1626 | 1.8493 | 4.7589 | 49296 | 61
2024 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 204.9126 | 7.4497 | 2.68 | 4.558 | 5.99 | 10.29 | 6.026 | 10.9658 | 1.7484 | 4.338 | 1361 | 9
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 43.9042 | 1.5808 | 2.28 | 3.87 | 5.38 | 8.35 | 5.6485 | 8.9882 | 1.5679 | 3.9506 | 163693 | 221
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 43.5909 | 2.4963 | 3.68 | 8.944 | 8.44 | 18.33 | 10.315 | 17.399 | 4.2281 | 4.7918 | 66 | 2
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 93.6628 | 3.7128 | 2.5 | 3.98 | 5.89 | 8.91 | 6.256 | 9.772 | 1.9344 | 4.4966 | 74328 | 165
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 100.4 | 2.5249 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 77 | 2
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 44.1659 | 1.4588 | 2.09 | 3.839 | 4.71 | 8.67 | 4.932 | 9.0311 | 1.4396 | 3.6681 | 7261 | 40
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST |  | 92.4762 | 3.0066 | 2.745 | 16.736 | 5.88 | 32.56 | 5.7525 | 30.9432 | 1.3297 | 3.4652 | 1313 | 5
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 90.9326 | 3.3138 | 2.26 | 3.684 | 5.2 | 8.43 | 5.157 | 8.8354 | 1.7616 | 3.8776 | 3471 | 20
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | ENZ. COLORIMETRIC TEST |  | 44.9676 | 2.1231 | 3 | 4.807 | 6.49 | 10.01 | 6.89 | 9.9944 | 1.7111 | 3.3347 | 519 | 7
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 42.7313 | 1.4256 | 2.32 | 3.648 | 5.13 | 8.31 | 5.412 | 9.1758 | 1.3858 | 3.8274 | 7838 | 24
2024 | LIPASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 21.2192 | 0.76291 | 2.275 | 3.771 | 5.52 | 7.83 | 5.7115 | 8.7579 | 1.844 | 3.0842 | 3913 | 3
2024 | LIPASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 37.1867 | 0.89408 | 1.595 | 2.938 | 3.53 | 6.06 | 3.8105 | 6.3265 | 0.9793 | 1.8691 | 1272 | 2
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] |  | 97.1896 | 3.0481 | 2.59 | 3.381 | 5.26 | 7.49 | 4.9755 | 7.8651 | 0.75081 | 3.2434 | 2072 | 9
2024 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] |  | 266.4173 | 9.4652 | 1.69 | 2.918 | 4.32 | 7.06 | 5.147 | 7.8696 | 1.8057 | 3.7922 | 1916 | 2
2024 | LIPASE [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 83.8938 | 2.7509 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 242 | 2
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 91.7349 | 4.2064 | 2.84 | 4.808 | 6.91 | 10.88 | 7.105 | 11.0362 | 2.5277 | 4.1484 | 241 | 2
2024 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 260.9098 | 9.9986 | 1.72 | 3.72 | 4.4 | 8.15 | 5.057 | 8.044 | 1.2366 | 3.9946 | 1731 | 3
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST STAT |  | 42.6585 | 1.2922 | 2.49 | 13.795 | 5.48 | 28.08 | 5.4525 | 24.3069 | 0.8429 | 3.1501 | 1236 | 3
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 97.5382 | 3.1296 | 2.005 | 4.061 | 4.77 | 8.7 | 5.038 | 8.7831 | 1.4896 | 3.763 | 9030 | 40
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] |  | 91.6105 | 2.8111 | 2.18 | 3.56 | 4.77 | 7.51 | 5.041 | 7.9574 | 1.2132 | 3.1564 | 21024 | 41
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 44.5752 | 2.0145 | 2.89 | 4.174 | 6.65 | 9.35 | 6.677 | 11.023 | 2.3296 | 5.4463 | 411 | 7
2024 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 25.8308 | 1.0478 | 2.2 | 3.967 | 5.51 | 9.95 | 5.9245 | 10.4705 | 1.9317 | 4.9708 | 8149 | 47
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 99.6356 | 3.6427 | 1.97 | 2.814 | 5.14 | 7.92 | 5.798 | 9.4258 | 2.2776 | 5.3979 | 537 | 4
2024 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 258.0348 | 13.7845 | 2.28 | 4.558 | 6.56 | 11.32 | 7.158 | 12.3378 | 2.8809 | 6.6974 | 33272 | 50
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 100.0889 | 2.793 | 1.8 | 2.82 | 4.11 | 6.3 | 4.332 | 6.8798 | 1.1984 | 3.0716 | 45093 | 52
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 92.144 | 2.7181 | 2.09 | 3.352 | 4.69 | 7.21 | 4.849 | 7.4965 | 1.2115 | 3.0825 | 48826 | 103
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 98.4022 | 3.1167 | 2.73 | 4.34 | 5.42 | 8.74 | 5.344 | 8.939 | 1.6554 | 2.709 | 277 | 3
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 97.7505 | 6.1886 | 4.38 | 8.17 | 9.31 | 17.66 | 10.563 | 17.4108 | 2.2626 | 7.3247 | 107 | 2
2024 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 65.4375 | 2.1496 | 1.74 | 2.718 | 4.06 | 6.5 | 4.525 | 7.121 | 1.4762 | 3.5499 | 3898 | 5
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] |  | 96.7934 | 7.3808 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 67 | 2
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 98.5141 | 2.3804 | 1.86 | 2.188 | 3.94 | 4.47 | 3.781 | 4.5128 | 0.62368 | 1.3181 | 262 | 2
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] |  | 42.7696 | 1.4188 | 2.135 | 3.266 | 4.86 | 7.26 | 5.146 | 7.8934 | 1.471 | 3.5562 | 17569 | 13
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 45.1244 | 1.3224 | 2.11 | 3.246 | 4.78 | 6.99 | 5.145 | 7.494 | 1.2842 | 2.9292 | 15104 | 56
2024 | LIPASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 41.6074 | 1.4725 | 1.885 | 3.686 | 4.57 | 8.05 | 5.0575 | 9.0939 | 2.1433 | 3.6093 | 3571 | 3
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 45.5315 | 2.0491 | 2.15 | 4.316 | 5.25 | 10.18 | 5.7965 | 11.2313 | 2.0408 | 4.3639 | 2075 | 10
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 99.7562 | 3.7403 | 2.35 | 3.76 | 5.49 | 8.43 | 5.9185 | 9.4365 | 1.8578 | 4.2999 | 107099 | 161
2024 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 25.9162 | 0.96605 | 2.3 | 3.93 | 4.91 | 7.89 | 4.798 | 7.703 | 0.83028 | 3.7696 | 727 | 2
2024 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 75.0725 | 2.8869 | 2.345 | 4.334 | 6.13 | 8.93 | 6.592 | 9.4478 | 2.2021 | 4.5518 | 2325 | 17
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 43.8467 | 1.5585 | 2.05 | 3.598 | 5.07 | 8.37 | 5.608 | 9.3588 | 1.6124 | 3.8379 | 632 | 5
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 42.2397 | 1.632 | 2.1 | 5.386 | 5.92 | 12.4 | 5.959 | 13.5068 | 1.404 | 4.9256 | 1034 | 8
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 90.5011 | 3.4817 | 3.21 | 3.883 | 6.93 | 7.93 | 6.662 | 7.4193 | 1.1744 | 2.9039 | 871 | 4
2024 | LIPASE [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 55.6919 | 2.3753 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 272 | 2
2024 | LIPASE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 84.0524 | 5.1033 | 2.4 | 7.304 | 7.66 | 15.6 | 6.535 | 14.6998 | 2.1073 | 6.9426 | 487 | 5
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 98.8875 | 2.9552 | 1.385 | 2.045 | 3.58 | 4.28 | 3.4465 | 3.7645 | 1.152 | 1.92 | 48 | 2
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 43.5185 | 1.4468 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 27 | 2
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 90.6914 | 3.2844 | 2.135 | 5.287 | 5.08 | 11.38 | 5.37 | 11.412 | 1.6242 | 4.3005 | 825 | 6
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 46.9 | 1.1358 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 44.7955 | 1.8414 | 2.36 | 3.7 | 6.68 | 10.98 | 6.198 | 11.822 | 2.1899 | 5.4296 | 560 | 8
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] |  | 42.4841 | 1.3916 | 2.28 | 3.632 | 5.15 | 7.82 | 5.361 | 8.0061 | 1.2898 | 3.2257 | 51317 | 59
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST STAT |  | 44.3417 | 1.4683 | 3.33 | 10.527 | 7.12 | 20.74 | 7.3565 | 20.0248 | 0.85183 | 2.1072 | 720 | 4
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 44.7336 | 1.5556 | 2.33 | 4.286 | 4.8 | 10.45 | 4.871 | 9.7006 | 0.88926 | 3.2248 | 1122 | 5
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] |  | 97.4626 | 3.3053 | 2.45 | 3.87 | 5.36 | 8.08 | 5.6175 | 8.4901 | 1.2718 | 3.2299 | 38534 | 61
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] |  | 99.9639 | 1.9406 | 1.43 | 2.194 | 2.87 | 4.44 | 3.255 | 4.0694 | 0.3908 | 0.84033 | 285 | 3
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] |  | 44.7757 | 1.1964 | 1.87 | 2.64 | 4.14 | 5.96 | 4.191 | 6.7552 | 0.97801 | 2.8733 | 3237 | 13
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | ENZ. COLORIMETRIC TEST |  | 43.3456 | 1.7443 | 2.05 | 4.11 | 5.61 | 8.93 | 6.388 | 9.7688 | 2.1874 | 4.8874 | 1988 | 7
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 45.3029 | 1.6932 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 588 | 2
2024 | LIPASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 21.4621 | 0.67995 | 2.215 | 3.187 | 5.02 | 6.89 | 5.617 | 7.9896 | 1.9138 | 3.0114 | 1394 | 2
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 96.9026 | 4.0026 | 3.04 | 4.39 | 6.84 | 9.64 | 7.024 | 10.8734 | 1.8265 | 4.9816 | 768 | 9
2024 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 79.166 | 2.9506 | 1.71 | 3.54 | 4.93 | 8.03 | 5.505 | 8.82 | 2.274 | 5.3902 | 6196 | 46
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 96.8803 | 4.7347 | 3.645 | 4.911 | 8.1 | 10.64 | 8.4815 | 12.3798 | 2.306 | 5.0525 | 709 | 3
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 44.1117 | 1.2229 | 2.19 | 2.804 | 4.79 | 6.16 | 4.686 | 6.8546 | 1.1864 | 2.9402 | 1527 | 7
2024 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 28.1457 | 1.2911 | 2.57 | 4.339 | 6.38 | 10.13 | 6.788 | 11.1719 | 2.1737 | 5.4862 | 49157 | 61
2024 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] |  | 26.7896 | 0.95984 | 2.495 | 3.725 | 5.26 | 7.88 | 5.7055 | 7.372 | 1.2517 | 3.1795 | 1856 | 2
2024 | LIPASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 22.4671 | 0.67417 | 1.935 | 2.825 | 4.92 | 8.55 | 5.509 | 9.0345 | 2.1969 | 4.6361 | 1409 | 2
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST |  | 98.1756 | 3.9444 | 1.88 | 24.136 | 4.84 | 46.69 | 3.973 | 43.792 | 0.57789 | 5.6185 | 681 | 6
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST |  | 96.8614 | 4.0203 | 3.38 | 7.368 | 7.4 | 15.13 | 7.786 | 14.6762 | 1.5782 | 3.6347 | 2963 | 6
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST STAT |  | 98.3349 | 3.2558 | 2.16 | 6.8 | 4.69 | 14.36 | 5.169 | 13.815 | 0.98354 | 2.8481 | 1406 | 4
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | ENZ. COLORIMETRIC TEST |  | 96.8562 | 3.797 | 2.21 | 4.295 | 6.09 | 9.94 | 7.035 | 11.991 | 2.3105 | 4.9001 | 1836 | 4
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] |  | 99.2726 | 2.5655 | 1.67 | 2.98 | 3.59 | 6.11 | 3.963 | 6.3372 | 1.0753 | 2.3559 | 10464 | 12
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | ENZ. COLORIMETRIC TEST |  | 91.981 | 2.2717 | 2.56 | 2.735 | 5.39 | 57.7 | 4.977 | 127.937 | 1.0579 | 25.7433 | 748 | 2
2024 | LIPASE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 78.7141 | 2.214 | 1.75 | 2.33 | 4.15 | 6.03 | 4.469 | 6.825 | 1.3747 | 3.3786 | 1393 | 4
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | ENZ. COLORIMETRIC TEST |  | 45.6175 | 1.6734 | 4.04 | 44.414 | 8.04 | 115.62 | 6.806 | 100.4708 | 0.91118 | 27.1825 | 135 | 4
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | ENZ. COLORIMETRIC TEST |  | 90.8384 | 3.4777 | 2.12 | 4.538 | 5.03 | 9.09 | 5.294 | 8.7916 | 1.6684 | 3.4181 | 291 | 3
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST STAT [S,P] |  | 93.2749 | 2.6801 | 1.82 | 2.971 | 4.18 | 6.85 | 4.485 | 7.6179 | 1.381 | 3.4731 | 9842 | 10
2024 | LIPASE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 56.3964 | 2.9272 | 2.27 | 5.06 | 7.06 | 14.28 | 7.187 | 14.608 | 3.2842 | 6.5521 | 577 | 5
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST STAT |  | 92.0508 | 2.91 | 2.9 | 7.896 | 5.82 | 15.71 | 6.833 | 14.9174 | 1.0506 | 3.7693 | 732 | 2
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 98.2777 | 2.8719 | 2.06 | 3.096 | 4.39 | 6.59 | 4.443 | 7.3642 | 1.3555 | 2.7497 | 2003 | 7
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 43.8208 | 1.7835 | 3.205 | 4.17 | 6.87 | 8.66 | 6.9145 | 9.4865 | 0.9926 | 3.7136 | 672 | 8
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 95.3934 | 3.5226 | 2.745 | 3.97 | 6.11 | 8.74 | 6.2045 | 9.294 | 1.5674 | 3.5465 | 6635 | 19
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 44.2366 | 1.7294 | 2.79 | 3.793 | 6.25 | 8.56 | 6.693 | 9.2622 | 2.1296 | 4.8856 | 2630 | 24
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 99.1205 | 2.5289 | 1.92 | 2.72 | 4.04 | 5.58 | 4.071 | 5.6322 | 0.98193 | 2.1553 | 1668 | 9
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 99.4063 | 4.6942 | 2.65 | 3.958 | 6.61 | 9.29 | 7.783 | 11.22 | 2.9863 | 5.5654 | 7998 | 41
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 97.6175 | 3.1101 | 2.29 | 3.5 | 5.1 | 7.44 | 5.234 | 7.7452 | 1.2452 | 3.0849 | 70345 | 107
2024 | LIPASE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 20.2764 | 0.84116 | 2.765 | 3.984 | 6.46 | 8.85 | 6.8965 | 9.1973 | 1.886 | 4.2746 | 2312 | 3
2024 | LIPASE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 78.7521 | 4.2377 | 3.995 | 5.191 | 9.07 | 11.04 | 10.241 | 12.349 | 3.6378 | 3.7721 | 96 | 2
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 96.9382 | 4.0713 | 3.73 | 5.982 | 7.37 | 11.87 | 7.367 | 10.6302 | 0.75126 | 2.1839 | 452 | 5
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 45.3254 | 1.6696 | 2.03 | 3.764 | 4.95 | 8.64 | 5.432 | 9.0246 | 1.5958 | 4.5607 | 6383 | 41
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLOMETRIC TEST [S,P] |  | 43.6509 | 1.8256 | 3.03 | 4.18 | 6.41 | 9.04 | 6.83 | 10.4896 | 1.9712 | 3.6167 | 611 | 4
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST |  | 42.4902 | 3.3311 | 2.98 | 17.206 | 6.53 | 35.5 | 6.9255 | 32.4259 | 1.6406 | 4.1751 | 3261 | 10
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | ENZ. COLORIMETRIC TEST |  | 43.9658 | 4.5144 | 1.93 | 3.453 | 4.54 | 80.18 | 4.988 | 63.8841 | 1.924 | 6.285 | 415 | 5
2024 | LIPASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | ENZ. COLORIMETRIC TEST |  | 42.5977 | 1.3501 | 2.875 | 3.65 | 5.95 | 7.34 | 6.0845 | 6.871 | 0.96019 | 1.5622 | 1538 | 2
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 698351 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 107.1956 | 5.9357 | 2.765 | 5.273 | 7.64 | 16.36 | 7.857 | 18.3318 | 1.7902 | 9.3858 | 417 | 7
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 800008 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 107.85 | 4.4118 | 3.36 | 4.605 | 7.42 | 9.67 | 8.167 | 9.981 | 2.3753 | 2.7662 | 108 | 3
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 698351 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 107.7152 | 8.1985 | 3.1 | 5.477 | 11.64 | 15.71 | 12.737 | 17.7716 | 7.7129 | 10.2104 | 223 | 3
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 726628 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 41.7737 | 1.941 | 2.825 | 4.781 | 6.45 | 11.79 | 7.3185 | 13.9956 | 2.428 | 8.6922 | 1192 | 11
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT |  | 13.6884 | 0.90028 | 2.55 | 4 | 8.59 | 20.09 | 9.742 | 20.4906 | 4.0917 | 16.053 | 961 | 2
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 752100 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 40.4333 | 2.4942 | 3.725 | 7.18 | 9.05 | 15.83 | 9.4075 | 17.2583 | 2.5106 | 7.5801 | 2158 | 16
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 698350 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 39.4442 | 2.3036 | 2.94 | 6.59 | 9.66 | 13.55 | 8.519 | 14.116 | 0.95077 | 8.7333 | 441 | 4
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 752101 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 108.1285 | 5.2447 | 3.85 | 4.9 | 8.61 | 11.81 | 8.739 | 12.395 | 1.9494 | 5.7424 | 1474 | 5
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 18.6343 | 0.88033 | 4.02 | 4.356 | 8.19 | 9.98 | 8.712 | 11.0296 | 2.8164 | 3.9894 | 75 | 3
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 698350 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 38.9875 | 1.9256 | 3.36 | 5.742 | 9.44 | 12.46 | 8.899 | 13.5504 | 1.6191 | 7.7601 | 422 | 7
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 590110 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 117.16 | 2.4429 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 2
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 752101 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 109.4051 | 7.0076 | 3.15 | 5.548 | 8.32 | 14.32 | 9.205 | 15.114 | 3.5979 | 8.6492 | 1825 | 15
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 726630 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 112.6736 | 4.7882 | 2.385 | 4.837 | 5.81 | 12.79 | 6.464 | 14.1271 | 2.66 | 6.0574 | 1202 | 11
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 698351 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 110.3166 | 6.5139 | 2.97 | 4.919 | 7.53 | 15.98 | 6.5245 | 16.5982 | 1.4597 | 12.7696 | 445 | 4
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 752100 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 41.7843 | 2.5873 | 4.1 | 6.454 | 10.13 | 15.02 | 10.155 | 15.4396 | 2.6263 | 7.9456 | 1499 | 5
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 590109 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 41.56 | 2.6539 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 2
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT |  | 8.9967 | 0.90076 | 3.365 | 4.189 | 9.64 | 29.84 | 11.673 | 30.9834 | 5.151 | 25.2067 | 961 | 2
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 726628 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 41.1496 | 2.71 | 3.555 | 5.421 | 9.79 | 12.28 | 9.8065 | 13.9405 | 3.3951 | 8.9107 | 837 | 4
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 9.7899 | 0.79753 | 3.28 | 5.454 | 14.05 | 16.38 | 15.4375 | 18.2866 | 9.5339 | 10.2809 | 73 | 2
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 800008 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 104.4743 | 4.0757 | 2.55 | 5.102 | 5.2 | 10.2 | 4.899 | 9.8118 | 0.93824 | 1.4361 | 74 | 3
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 726628 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 40.0329 | 2.0991 | 3.15 | 5.164 | 7.66 | 12.38 | 8.431 | 13.53 | 2.5709 | 6.9116 | 1918 | 17
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 800007 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 33.4816 | 2.2617 | 3.365 | 7.47 | 7.31 | 15.68 | 7.2815 | 16.5565 | 3.3901 | 5.0265 | 125 | 2
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 752100 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 40.6529 | 2.1191 | 2.835 | 5.386 | 6.81 | 12.96 | 7.105 | 14.068 | 2.3566 | 7.4829 | 1071 | 10
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 800007 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 33.6667 | 1.4576 | 2.86 | 5.516 | 6.16 | 11.11 | 6.447 | 9.6134 | 1.7162 | 2.0224 | 69 | 3
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 726630 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 112.3955 | 5.684 | 2.94 | 4.565 | 6.95 | 11.34 | 7.6775 | 13.2275 | 2.4727 | 6.5614 | 1929 | 17
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 726630 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 111.9707 | 6.9613 | 4.135 | 6.966 | 9.63 | 14.06 | 10.631 | 12.9837 | 3.5342 | 6.0885 | 900 | 4
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 752101 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 107.6164 | 4.4376 | 2.55 | 5.714 | 6.31 | 12.17 | 6.64 | 14.6872 | 2.5656 | 8.4404 | 1070 | 10
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 698350 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 41.5232 | 3.3768 | 4.495 | 7.182 | 10.67 | 19.32 | 11.9055 | 24.8871 | 6.1737 | 13.5938 | 224 | 3
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L1 | 800007 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 32.0778 | 1.339 | 3.27 | 4.465 | 7.15 | 9.42 | 7.5715 | 9.7415 | 2.3196 | 4.4061 | 108 | 3
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 14.5181 | 1.0869 | 2.05 | 2.745 | 10.36 | 11.03 | 11.581 | 12.0983 | 7.9695 | 8.4371 | 83 | 2
2024 | LIPOPROTEIN (A) [S] | PreciControl Lp(a) Gen.2 L2 | 800008 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 106.8875 | 4.6754 | 3.185 | 4.205 | 7.03 | 8.97 | 6.8555 | 9.705 | 1.0753 | 3.6889 | 128 | 2
2024 | LITHIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | COLORMETRIC TEST |  | 0.59101 | 0.015328 | 1.535 | 1.981 | 3.21 | 4.06 | 3.028 | 4.1365 | 0.35444 | 1.0172 | 1103 | 2
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | COLORMETRIC TEST |  | 1.8269 | 0.03299 | 1.14 | 2.062 | 2.51 | 4.45 | 2.62 | 4.6044 | 0.60885 | 1.7183 | 14527 | 50
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST |  | 1.8255 | 0.054263 | 2.3 | 3.635 | 4.79 | 8.01 | 4.875 | 8.7671 | 1.1027 | 2.807 | 594 | 6
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST |  | 0.91523 | 0.03884 | 3.26 | 5.966 | 6.66 | 11.55 | 7.116 | 10.9376 | 1.4871 | 3.0683 | 671 | 6
2024 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | COLORMETRIC TEST |  | 0.58257 | 0.01556 | 1.895 | 3.23 | 4.11 | 8.32 | 4.2215 | 8.8997 | 1.03 | 3.8533 | 910 | 11
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | COLORMETRIC TEST |  | 0.95057 | 0.024043 | 2.4 | 6.07 | 4.73 | 12.2 | 4.497 | 11.005 | 0.72095 | 3.1746 | 422 | 3
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | COLORMETRIC TEST |  | 1.8431 | 0.033816 | 1.12 | 2.07 | 2.44 | 4.55 | 2.494 | 4.7664 | 0.60419 | 1.7506 | 25623 | 61
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST |  | 0.91066 | 0.027648 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 408 | 2
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST |  | 1.8039 | 0.045043 | 2.055 | 2.746 | 4.43 | 5.85 | 4.595 | 6.4463 | 1.2046 | 2.5774 | 1743 | 19
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | COLORMETRIC TEST |  | 1.8104 | 0.051596 | 2.27 | 3.098 | 4.91 | 6.49 | 5.025 | 6.945 | 1.0878 | 2.4474 | 7274 | 13
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | COLORMETRIC TEST |  | 1.8177 | 0.050345 | 2.025 | 3.017 | 4.59 | 6.43 | 4.904 | 7.1017 | 1.2673 | 2.7107 | 4848 | 9
2024 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST |  | 1.9992 | 0.05691 | 2.28 | 3.458 | 5.25 | 7.76 | 5.146 | 8.9396 | 0.98841 | 3.2248 | 462 | 5
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST |  | 1.7982 | 0.047053 | 2.22 | 3.008 | 4.56 | 6.3 | 4.492 | 6.6892 | 0.82241 | 2.1351 | 20614 | 51
2024 | LITHIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | COLORMETRIC TEST |  | 0.59878 | 0.054331 | 4.94 | 8.681 | 13.52 | 20.97 | 13.7215 | 22.8399 | 5.1445 | 10.0596 | 1812 | 3
2024 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | COLORMETRIC TEST |  | 1.0879 | 0.034261 | 1.47 | 3.883 | 3.4 | 10.22 | 3.5885 | 9.7406 | 1.1749 | 2.9832 | 1492 | 19
2024 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | COLORMETRIC TEST |  | 1.0837 | 0.018783 | 1.47 | 2.286 | 3.13 | 5.38 | 2.941 | 5.6456 | 0.66214 | 2.0889 | 964 | 12
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | COLORMETRIC TEST |  | 1.839 | 0.034047 | 1.235 | 2.56 | 2.63 | 5.19 | 2.54 | 5.5734 | 0.53808 | 1.97 | 1752 | 17
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | COLORMETRIC TEST |  | 0.91851 | 0.021566 | 1.535 | 2.656 | 3.37 | 6.53 | 3.379 | 6.8617 | 0.81393 | 2.5947 | 6175 | 60
2024 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | COLORMETRIC TEST |  | 2.0592 | 0.050861 | 1.4 | 3.328 | 3.25 | 6.98 | 3.342 | 6.9192 | 0.85164 | 2.379 | 8655 | 26
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST |  | 1.8175 | 0.048153 | 2.105 | 2.961 | 4.45 | 6.21 | 4.413 | 6.4191 | 0.82815 | 2.3627 | 34471 | 70
2024 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST |  | 0.56781 | 0.031505 | 5.12 | 6.075 | 10.65 | 12.41 | 9.7665 | 12.4745 | 1.5324 | 3.4079 | 3472 | 5
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | COLORMETRIC TEST |  | 0.91855 | 0.034974 | 3 | 3.943 | 6.25 | 8.92 | 6.3325 | 9.879 | 1.4281 | 3.6854 | 10368 | 13
2024 | LITHIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | COLORMETRIC TEST |  | 1.0602 | 0.062463 | 2.82 | 6.049 | 8.81 | 13.2 | 8.542 | 13.3811 | 3.5421 | 7.1477 | 1628 | 3
2024 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | COLORMETRIC TEST |  | 1.9365 | 0.034969 | 1.13 | 2.402 | 3.25 | 9.89 | 2.842 | 9.6236 | 0.97879 | 4.7024 | 520 | 8
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | COLORMETRIC TEST |  | 1.8693 | 0.048324 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15 | 2
2024 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | COLORMETRIC TEST |  | 0.60431 | 0.021602 | 2.04 | 4.508 | 4.79 | 9.96 | 4.924 | 9.4864 | 1.3252 | 3.6178 | 11657 | 29
2024 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | COLORMETRIC TEST |  | 1.188 | 0.031474 | 1.44 | 3.21 | 3.28 | 6.91 | 3.385 | 6.8542 | 0.86599 | 2.4526 | 11050 | 30
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | COLORMETRIC TEST |  | 0.91099 | 0.034613 | 2.695 | 3.92 | 6.36 | 8.56 | 6.885 | 9.35 | 1.7735 | 3.9107 | 1707 | 10
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST |  | 0.89266 | 0.03272 | 3.215 | 4.159 | 6.72 | 8.61 | 6.533 | 8.7249 | 1.0471 | 2.5896 | 9302 | 72
2024 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | COLORMETRIC TEST |  | 2.0459 | 0.058275 | 1.18 | 3.938 | 3.15 | 9.11 | 3.3235 | 8.7585 | 0.68976 | 2.5267 | 1270 | 14
2024 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST |  | 1.0433 | 0.041612 | 3.285 | 4.152 | 6.66 | 8.35 | 6.8215 | 8.6634 | 0.74319 | 3.1541 | 656 | 6
2024 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST |  | 1.143 | 0.040663 | 3 | 4.133 | 6.25 | 8.79 | 6.048 | 8.9032 | 0.98844 | 3.5085 | 3840 | 6
2024 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST |  | 2.0158 | 0.058805 | 2.2 | 3.068 | 4.73 | 6.81 | 4.674 | 7.9266 | 0.83234 | 3.1798 | 2151 | 4
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST |  | 0.90331 | 0.033263 | 3.18 | 4.15 | 6.64 | 8.74 | 6.418 | 8.975 | 1.1704 | 2.9697 | 46309 | 71
2024 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | COLORMETRIC TEST |  | 0.4972 | 0.033334 | 5.7 | 7.604 | 11.66 | 15.76 | 11.697 | 15.6966 | 1.9516 | 4.1958 | 882 | 6
2024 | LITHIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | COLORMETRIC TEST |  | 0.53839 | 0.018702 | 2.17 | 4.122 | 4.82 | 8.8 | 5.016 | 8.9172 | 1.1339 | 3.202 | 1483 | 21
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | COLORMETRIC TEST |  | 0.95989 | 0.028583 | 1.93 | 3.087 | 4.58 | 7.49 | 5.087 | 8.234 | 1.6111 | 3.7629 | 470 | 4
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | COLORMETRIC TEST |  | 1.8653 | 0.03968 | 1.145 | 2.569 | 3.24 | 5.9 | 3.321 | 5.9242 | 1.0319 | 3.2322 | 584 | 4
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | COLORMETRIC TEST |  | 0.93786 | 0.019056 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7 | 2
2024 | LITHIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | COLORMETRIC TEST |  | 0.92652 | 0.020159 | 1.43 | 2.37 | 3.12 | 5.5 | 3.188 | 5.9864 | 0.73208 | 2.2098 | 35486 | 70
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) |  | 0.39597 | 0.008889 | 2.295 | 2.627 | 4.67 | 5.6 | 3.901 | 6.1778 | 0.71096 | 2.1331 | 422 | 2
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.79757 | 0.017541 | 1.17 | 2.146 | 2.88 | 5.01 | 3.108 | 5.5212 | 0.96346 | 2.6282 | 18565 | 80
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3421 | 0.020996 | 0.97 | 1.68 | 2.3 | 3.69 | 2.406 | 3.954 | 0.68919 | 1.6999 | 71983 | 141
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.8301 | 0.061594 | 2.62 | 4.528 | 6.03 | 13.1 | 5.9695 | 11.8544 | 0.98749 | 4.4061 | 880 | 9
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.77697 | 0.020473 | 1.79 | 3.436 | 3.86 | 7.64 | 4.063 | 8.1212 | 0.99499 | 2.6914 | 1201 | 7
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(20737593) |  | 1.3356 | 0.026039 | 1.24 | 2.076 | 2.91 | 4.58 | 3.345 | 4.7392 | 1.1327 | 2.0899 | 879 | 7
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.78486 | 0.018042 | 1.64 | 2.478 | 3.69 | 5.37 | 3.936 | 5.9024 | 1.1003 | 2.4995 | 20842 | 153
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(20737593) |  | 1.3321 | 0.020044 | 0.885 | 1.074 | 2.51 | 3.07 | 2.9765 | 3.7055 | 1.4262 | 2.2051 | 321 | 2
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3235 | 0.025325 | 1.32 | 1.93 | 3.02 | 4.23 | 3.175 | 4.6482 | 0.86473 | 1.9831 | 65197 | 126
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3292 | 0.024799 | 1.29 | 2.25 | 2.7 | 4.55 | 3.005 | 4.1034 | 0.67114 | 1.504 | 249 | 2
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.76955 | 0.019557 | 1.545 | 2.273 | 3.7 | 4.92 | 4.0805 | 5.5185 | 1.3517 | 2.393 | 879 | 5
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | CLOROPHOSPHONAZO III |  | 1.2913 | 0.028078 | 1.47 | 3.45 | 3.17 | 7.39 | 3.5285 | 7.931 | 1.3007 | 2.2353 | 51 | 3
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.45387 | 0.010884 | 1.5 | 2.92 | 3.96 | 6.94 | 4.21 | 7.5468 | 0.93642 | 2.8046 | 1510 | 13
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3519 | 0.031571 | 1.54 | 2.73 | 3.55 | 6.15 | 3.6935 | 6.33 | 0.4968 | 3.543 | 386 | 4
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.79086 | 0.02049 | 1.47 | 2.763 | 3.22 | 6 | 3.6735 | 6.7675 | 1.277 | 2.5765 | 2600 | 13
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.003 | 0.019406 | 1.2 | 1.48 | 2.89 | 3.68 | 3.362 | 4.308 | 1.2899 | 2.364 | 1089 | 6
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3444 | 0.025181 | 1.03 | 2.068 | 2.52 | 4.68 | 2.7135 | 4.942 | 0.87326 | 2.1909 | 32216 | 93
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.7882 | 0.015494 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 54 | 2
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3221 | 0.038678 | 1.93 | 4.29 | 5.02 | 8.51 | 4.935 | 7.9322 | 0.7384 | 3.0334 | 283 | 5
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3379 | 0.022725 | 1.04 | 1.867 | 2.39 | 4.26 | 2.583 | 4.4418 | 0.71527 | 1.9061 | 52813 | 171
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.78661 | 0.013234 | 1.495 | 2.034 | 2.98 | 4.15 | 2.9025 | 3.7796 | 0.37742 | 0.76045 | 1015 | 3
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) |  | 1.3316 | 0.025227 | 1.465 | 1.95 | 3.15 | 4.2 | 3.1705 | 4.5823 | 0.63896 | 1.6871 | 36586 | 40
2024 | MAGNESIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.46511 | 0.015265 | 1.975 | 4.026 | 4.4 | 9.89 | 5.1195 | 11.1815 | 1.7095 | 4.9025 | 1402 | 2
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) |  | 1.5985 | 0.032527 | 0.99 | 2.705 | 2.03 | 5.44 | 2.055 | 4.7735 | 0.37246 | 0.73335 | 405 | 2
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.40311 | 0.011367 | 1.51 | 3.201 | 3.96 | 7.11 | 4.214 | 7.4505 | 1.7485 | 2.9553 | 4516 | 36
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3945 | 0.022002 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 366 | 3
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) |  | 0.78168 | 0.019193 | 2.085 | 3.056 | 4.28 | 6.2 | 4.3565 | 6.8664 | 0.76358 | 2.5134 | 1562 | 3
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) |  | 1.3299 | 0.029034 | 1.515 | 2.451 | 3.3 | 5.86 | 3.361 | 6.433 | 0.82727 | 2.3717 | 14313 | 21
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | CLOROPHOSPHONAZO III |  | 0.79317 | 0.024412 | 2.64 | 4.9 | 9.07 | 9.8 | 9.69 | 10.6078 | 1.5024 | 4.9055 | 68 | 4
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | CLOROPHOSPHONAZO III |  | 1.3067 | 0.036517 | 1.42 | 4.91 | 3.32 | 9.76 | 3.1605 | 8.3487 | 0.98102 | 4.4885 | 260 | 6
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.526 | 0.028195 | 1.01 | 2.086 | 2.55 | 4.52 | 2.9015 | 4.7873 | 0.91928 | 2.3002 | 18055 | 40
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3737 | 0.02138 | 1.09 | 1.514 | 2.94 | 3.21 | 2.9615 | 2.9843 | 1.1623 | 1.8854 | 47 | 2
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.5961 | 0.026262 | 1.14 | 1.456 | 2.38 | 3.23 | 2.56 | 3.409 | 0.78641 | 1.8194 | 782 | 4
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.79727 | 0.015365 | 1.135 | 2.011 | 2.69 | 4.51 | 2.7865 | 5.0375 | 0.8004 | 2.1579 | 19406 | 146
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(20737593) |  | 1.3245 | 0.024617 | 1.29 | 1.841 | 2.94 | 3.93 | 3.0395 | 4.3575 | 0.74829 | 1.8512 | 19156 | 32
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.0169 | 0.020216 | 1.385 | 2.784 | 3.04 | 7.47 | 3.1385 | 7.2331 | 0.90885 | 2.468 | 1671 | 16
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.78018 | 0.022672 | 1.97 | 3.718 | 4.48 | 8.15 | 4.572 | 8.7396 | 1.2348 | 3.1058 | 1107 | 11
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.317 | 0.031318 | 1.54 | 2.904 | 3.56 | 6.05 | 3.809 | 6.1742 | 0.95697 | 2.0372 | 1118 | 8
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.78204 | 0.017514 | 1.62 | 2.42 | 3.58 | 5.24 | 3.762 | 5.562 | 0.96765 | 2.3245 | 97304 | 188
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(20737593) |  | 0.78472 | 0.016008 | 1.56 | 2.073 | 3.56 | 4.46 | 3.604 | 5.007 | 0.87619 | 2.2507 | 5791 | 32
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(20737593) |  | 0.78315 | 0.017307 | 1.63 | 2.252 | 3.57 | 4.97 | 3.741 | 5.4147 | 0.90577 | 2.1617 | 27008 | 29
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.78891 | 0.019038 | 1.68 | 3.02 | 3.67 | 6.19 | 4.0085 | 6.5531 | 1.0331 | 2.444 | 1431 | 16
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | CLOROPHOSPHONAZO III |  | 1.3013 | 0.045414 | 1.5 | 3.894 | 6.07 | 8.08 | 7.095 | 8.4102 | 0.94825 | 4.1723 | 62 | 3
2024 | MAGNESIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.1286 | 0.016495 | 0.97 | 1.513 | 2.12 | 3.85 | 2.105 | 4.2241 | 0.48809 | 1.6147 | 2977 | 3
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(06481647) |  | 0.78456 | 0.014078 | 1.465 | 1.956 | 3.18 | 4.09 | 2.897 | 4.147 | 0.5359 | 1.3532 | 688 | 3
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) |  | 0.99601 | 0.025339 | 1.085 | 2.865 | 2.51 | 6.24 | 2.8145 | 6.7247 | 0.94246 | 2.1911 | 501 | 4
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3205 | 0.025098 | 1.33 | 2.02 | 3.02 | 4.39 | 3.158 | 4.7782 | 0.82522 | 2.0687 | 43369 | 128
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.6149 | 0.029083 | 0.77 | 1.55 | 2.29 | 4.32 | 2.614 | 4.6882 | 1.072 | 2.3611 | 2554 | 23
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) |  | 1.5066 | 0.021759 | 1.15 | 1.654 | 2.45 | 3.73 | 2.489 | 3.8228 | 0.46523 | 1.1389 | 2917 | 5
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | CLOROPHOSPHONAZO III |  | 0.79137 | 0.022854 | 1.92 | 4.53 | 4.67 | 9.22 | 4.542 | 9.261 | 0.68977 | 4.8755 | 274 | 5
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3325 | 0.03563 | 1.52 | 2.55 | 3.67 | 5.32 | 3.965 | 5.533 | 1.1274 | 2.7684 | 521 | 12
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3071 | 0.026 | 1.26 | 2.718 | 2.75 | 5.99 | 2.885 | 5.4508 | 0.66801 | 2.1265 | 1567 | 16
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.84627 | 0.017033 | 1.395 | 2.175 | 3.07 | 4.64 | 3.1865 | 4.8582 | 0.89639 | 1.9635 | 5698 | 7
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) |  | 0.84108 | 0.016148 | 1.395 | 2.19 | 3.15 | 4.63 | 3.1675 | 4.827 | 0.64475 | 1.7819 | 2766 | 4
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.523 | 0.026684 | 1.185 | 1.821 | 2.56 | 3.7 | 2.7865 | 3.951 | 0.92915 | 1.5647 | 3799 | 5
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(20737593) |  | 1.3201 | 0.025465 | 1.33 | 2.04 | 2.99 | 4.59 | 3.2635 | 4.9768 | 0.88273 | 1.8657 | 13768 | 22
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.78455 | 0.019213 | 1.66 | 2.595 | 3.69 | 5.86 | 3.864 | 6.3038 | 1.0235 | 2.5425 | 15784 | 86
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.80265 | 0.021087 | 1.85 | 3.59 | 3.98 | 7.22 | 4.1135 | 7.0065 | 0.89089 | 2.4088 | 1010 | 14
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3455 | 0.023241 | 1.065 | 1.794 | 2.67 | 4.16 | 2.84 | 4.612 | 0.95938 | 2.2935 | 6241 | 43
2024 | MAGNESIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.46372 | 0.010433 | 1.86 | 2.604 | 4.31 | 5.52 | 3.917 | 5.787 | 0.48787 | 1.8787 | 1350 | 2
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.85137 | 0.016676 | 1.17 | 2.16 | 2.81 | 4.71 | 3.0255 | 5.1456 | 0.92282 | 2.4093 | 24861 | 47
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.40248 | 0.013355 | 2.44 | 3.116 | 5.46 | 6.8 | 5.959 | 7.54 | 1.3262 | 3.3683 | 1789 | 7
2024 | MAGNESIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.5001 | 0.010957 | 1.765 | 2.213 | 3.69 | 4.45 | 3.508 | 4.6532 | 0.47102 | 2.6776 | 1718 | 2
2024 | MAGNESIUM [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.8447 | 0.018912 | 1.355 | 2.425 | 2.95 | 5.41 | 3.293 | 6.2833 | 1.1885 | 2.3864 | 722 | 4
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.322 | 0.025458 | 1.235 | 2.467 | 3.1 | 4.97 | 3.0525 | 5.0929 | 0.79632 | 2.3927 | 465 | 6
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.80163 | 0.015172 | 1.02 | 2.185 | 3.24 | 5.05 | 3.81 | 5.416 | 1.8004 | 2.2049 | 147 | 2
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3277 | 0.027172 | 1.29 | 2.14 | 3.01 | 4.82 | 3.176 | 5.3085 | 0.90879 | 2.3184 | 23436 | 91
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(20737593) |  | 0.78397 | 0.01351 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 266 | 2
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.39441 | 0.012862 | 2.6 | 3.44 | 5.57 | 7.35 | 5.496 | 7.6294 | 1.0743 | 2.5927 | 7124 | 8
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) |  | 1.3286 | 0.025925 | 1.53 | 2.19 | 3.23 | 4.59 | 3.254 | 4.9248 | 0.66973 | 1.7697 | 42090 | 56
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) |  | 0.79352 | 0.016968 | 1.765 | 2.264 | 3.65 | 4.91 | 3.64 | 5.2562 | 0.79185 | 1.8907 | 11810 | 48
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) |  | 0.79206 | 0.023824 | 2.83 | 3.43 | 6.06 | 9.21 | 5.154 | 9.413 | 0.81751 | 2.2261 | 907 | 2
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.81779 | 0.9702 | 2.09 | 3.706 | 4.52 | 8.52 | 4.8045 | 8.9718 | 1.1763 | 3.1352 | 2070 | 19
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3079 | 0.030126 | 1.55 | 2.45 | 3.47 | 5.12 | 3.47 | 5.3775 | 0.83258 | 2.0345 | 1712 | 18
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) |  | 0.80405 | 0.017294 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1513 | 2
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.0061 | 0.019778 | 0.975 | 2.044 | 2.58 | 4.7 | 2.928 | 5.2074 | 1.1965 | 2.2181 | 3737 | 36
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3524 | 0.025236 | 1.445 | 1.958 | 2.88 | 3.91 | 2.831 | 3.9468 | 0.45654 | 1.1781 | 670 | 5
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3318 | 0.028533 | 1.43 | 2.4 | 3.37 | 5.1 | 3.637 | 5.6432 | 1.0972 | 2.6017 | 4977 | 46
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) |  | 0.38836 | 0.010659 | 2.04 | 3.244 | 4.37 | 6.9 | 4.401 | 7.7486 | 0.86646 | 2.3934 | 3544 | 5
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3248 | 0.031144 | 1.805 | 2.815 | 3.92 | 6.22 | 4.131 | 7.185 | 1.0696 | 2.7835 | 707 | 8
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.78201 | 0.030866 | 4.82 | 4.892 | 10.23 | 10.63 | 10.627 | 10.9942 | 2.5128 | 3.0007 | 169 | 3
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) |  | 1.3303 | 0.0212 | 1.275 | 1.987 | 2.74 | 4.06 | 2.6915 | 4.5617 | 0.50647 | 1.5384 | 1582 | 13
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(06481647) |  | 1.3196 | 0.022798 | 1.365 | 1.812 | 2.91 | 3.72 | 3.093 | 4.1112 | 0.87233 | 1.5537 | 2988 | 3
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3291 | 0.045939 | 1.795 | 4.591 | 4.21 | 9.96 | 4.923 | 10.5995 | 1.1163 | 3.2581 | 896 | 5
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(06481647) |  | 0.78328 | 0.014655 | 1.52 | 1.966 | 3.31 | 4.21 | 3.39 | 4.3596 | 0.67567 | 1.5196 | 4153 | 3
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.7875 | 0.023363 | 2.24 | 3.346 | 5.33 | 7.11 | 5.246 | 7.442 | 0.91099 | 3.6325 | 235 | 2
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) |  | 0.78865 | 0.020576 | 1.92 | 3.111 | 4.05 | 6.84 | 4.123 | 7.183 | 0.97259 | 2.4356 | 12074 | 20
2024 | MAGNESIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.47741 | 0.010903 | 1.71 | 2.386 | 3.87 | 5.61 | 4.0235 | 6.1208 | 1.0231 | 2.846 | 3294 | 3
2024 | MAGNESIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.1047 | 0.024656 | 1.54 | 2.359 | 3.34 | 5.7 | 3.6645 | 6.6753 | 1.2942 | 3.9156 | 1214 | 2
2024 | MAGNESIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.3967 | 0.011514 | 1.715 | 2.941 | 4.03 | 6.55 | 4.261 | 7.323 | 1.3025 | 3.3178 | 27430 | 47
2024 | MAGNESIUM [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.8696 | 0.03798 | 1.12 | 2.086 | 2.35 | 4.9 | 2.6915 | 5.7208 | 0.84481 | 2.1131 | 721 | 4
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.79614 | 0.014771 | 1.11 | 2.036 | 2.63 | 4.64 | 2.761 | 4.8124 | 0.77519 | 2.0837 | 123520 | 243
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.79646 | 0.023501 | 1.76 | 3.415 | 4.08 | 7.7 | 4.4855 | 6.8744 | 1.4507 | 2.303 | 665 | 10
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH. (06481647) |  | 0.78978 | 0.016857 | 1.69 | 2.42 | 3.67 | 5.06 | 3.646 | 5.1706 | 0.74981 | 1.804 | 69465 | 64
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | XYLIDYL BLUE METH.STAT(06481647) |  | 1.3183 | 0.022268 | 1.495 | 1.98 | 3.11 | 3.98 | 3.161 | 4.1211 | 0.3998 | 1.4866 | 1902 | 2
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.77567 | 0.022352 | 1.72 | 3.23 | 4.12 | 8.76 | 4.18 | 9.5208 | 1.2685 | 2.7474 | 203 | 6
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 1.3439 | 0.019346 | 1.06 | 1.85 | 2.23 | 3.73 | 2.154 | 3.5039 | 0.46067 | 1.198 | 540 | 4
2024 | MAGNESIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | XYLIDYL BLUE METH. [S,P] |  | 0.7911 | 0.019514 | 1.76 | 2.956 | 3.91 | 6.14 | 3.849 | 6.008 | 0.76709 | 1.9141 | 618 | 6
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 1.8855 | 0.073077 | 2.79 | 3.425 | 9.44 | 13.55 | 10.1935 | 16.0347 | 5.6917 | 10.4867 | 288 | 2
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 3.7213 | 0.12746 | 1.67 | 2.298 | 4.67 | 6.28 | 5.187 | 7.287 | 2.2223 | 4.6915 | 8241 | 33
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 1.7118 | 0.071359 | 3.99 | 4.206 | 8.61 | 8.96 | 8.9195 | 9.9565 | 2.3609 | 3.2361 | 441 | 2
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 1.7027 | 0.080747 | 2.84 | 4.158 | 7.1 | 9.74 | 7.649 | 11.0796 | 2.668 | 5.5197 | 23841 | 49
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | MAS Urine Haut | 25112A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 5.2204 | 0.13489 | 1.45 | 1.894 | 3.31 | 5.84 | 3.418 | 6.8436 | 1.0478 | 4.2065 | 2691 | 8
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 1.74 | 0.081094 | 2.71 | 4.342 | 6.6 | 10.85 | 7.2415 | 12.4139 | 2.8366 | 6.5084 | 7351 | 40
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 1.6932 | 0.067629 | 2.43 | 3.694 | 5.61 | 8.68 | 6.093 | 9.845 | 2.216 | 4.6318 | 14107 | 30
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97431T | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 1.9181 | 0.058763 | 2.28 | 2.861 | 5.52 | 8.88 | 5.8175 | 9.9966 | 1.7544 | 7.3006 | 489 | 2
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 3.6497 | 0.1238 | 1.6 | 2.575 | 4.34 | 6.98 | 4.774 | 7.9805 | 2.1417 | 4.6737 | 15254 | 30
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 1.7071 | 0.064785 | 2.055 | 3.388 | 5.3 | 8.42 | 5.8545 | 9.4937 | 2.6833 | 4.8015 | 950 | 21
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 3.8131 | 0.086208 | 1.78 | 3.323 | 4.1 | 6.81 | 4.1495 | 6.8875 | 1.1563 | 2.2731 | 181 | 3
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 2.3839 | 0.097631 | 2.18 | 3.648 | 5.15 | 8.99 | 5.8035 | 10.485 | 1.8508 | 4.8866 | 3777 | 10
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 1.7117 | 0.076794 | 2.73 | 4.068 | 6.6 | 9.05 | 7.3065 | 9.9353 | 2.4889 | 4.9891 | 9072 | 34
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 1.7269 | 0.074641 | 2.655 | 3.857 | 6.54 | 8.71 | 7.1675 | 9.704 | 2.3712 | 4.9471 | 26866 | 40
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 1.7585 | 0.057121 | 3.32 | 3.97 | 6.88 | 8.81 | 6.09 | 9.017 | 1.082 | 2.6383 | 174 | 2
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 3.6805 | 0.13362 | 1.62 | 2.848 | 4.56 | 7.56 | 5.056 | 8.7026 | 2.3209 | 5.0665 | 7449 | 40
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 2.8207 | 0.12188 | 2.39 | 3.356 | 5.99 | 8.75 | 6.666 | 10.1366 | 2.5499 | 5.796 | 10032 | 28
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 4.5306 | 0.1785 | 2.07 | 3.266 | 5.52 | 7.9 | 5.8435 | 8.8765 | 2.1149 | 5.1965 | 9340 | 28
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Multichem U 1 | 900120 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 2.5976 | 0.11095 | 2.07 | 3.558 | 5.5 | 8.89 | 6.139 | 9.6244 | 2.1171 | 5.29 | 10988 | 25
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 5.0336 | 0.22368 | 1.53 | 2.602 | 5.04 | 8.03 | 5.791 | 9.0826 | 3.0499 | 5.7497 | 10103 | 10
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Multichem U 1 | 900142 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 2.5433 | 0.11429 | 2.19 | 3.178 | 5.7 | 8.47 | 6.316 | 9.6456 | 2.4778 | 5.4099 | 6210 | 36
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Multichem U 2 | 900143 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 4.4229 | 0.17802 | 1.825 | 2.711 | 4.68 | 7.33 | 4.903 | 8.241 | 2.0617 | 4.6382 | 5750 | 36
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 1.3427 | 0.55557 | 9.83 | 21.965 | 47.92 | 76.63 | 36.0215 | 67.2808 | 18.5988 | 46.416 | 156 | 7
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 3.9565 | 0.090954 | 1.96 | 2.926 | 4.65 | 5.93 | 5.055 | 5.6138 | 0.76657 | 1.9015 | 247 | 2
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 2.4372 | 0.10289 | 2.28 | 3.242 | 5.74 | 8.02 | 6.471 | 9.2456 | 2.6843 | 4.9815 | 11679 | 14
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97432T | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 4.0071 | 0.10223 | 2.025 | 2.481 | 4.54 | 5.5 | 4.4805 | 5.9729 | 1.3456 | 2.0946 | 258 | 2
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 3.9117 | 0.10379 | 1.685 | 2.876 | 6.41 | 10.25 | 7.538 | 11.4379 | 3.3083 | 7.9203 | 284 | 2
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 3.4909 | 0.11877 | 1.76 | 2.619 | 4.71 | 6.9 | 5.1655 | 7.7814 | 2.0147 | 4.5202 | 21902 | 50
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 5.2775 | 0.1776 | 1.51 | 2.258 | 4.35 | 6.03 | 5.162 | 7.1008 | 2.3602 | 4.372 | 3457 | 10
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 3.6009 | 0.11865 | 2.99 | 3.407 | 6.79 | 7.26 | 7.2685 | 7.9377 | 2.8075 | 4.075 | 447 | 2
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 4.3847 | 0.1331 | 2.35 | 3.388 | 5.04 | 7.26 | 5.362 | 7.7896 | 1.4333 | 3.1771 | 1301 | 12
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 1.9947 | 0.053645 | 1.81 | 2.318 | 4.06 | 5.29 | 4.807 | 5.9076 | 1.5943 | 2.5845 | 202 | 2
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Multichem U 2 | 900121 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 4.4376 | 0.15151 | 1.85 | 2.82 | 4.57 | 7.27 | 5.069 | 8.209 | 1.7292 | 4.4361 | 11754 | 26
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 3.6468 | 0.12899 | 1.66 | 2.49 | 4.71 | 6.66 | 5.3255 | 7.7389 | 2.4583 | 4.5913 | 28596 | 39
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 3.6481 | 0.12883 | 1.205 | 2.535 | 4.28 | 7.12 | 4.908 | 8.0185 | 2.6277 | 4.6978 | 1006 | 22
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 2.6194 | 0.13843 | 2.245 | 3.472 | 6.43 | 10.16 | 7.2535 | 11.4098 | 3.3441 | 6.65 | 10178 | 11
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 1.8928 | 0.077094 | 2.42 | 2.908 | 5.86 | 7.68 | 6.5975 | 8.7892 | 2.481 | 5.4854 | 3650 | 2
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 3.7967 | 0.10204 | 1.54 | 2.06 | 3.85 | 4.89 | 4.305 | 5.6126 | 1.5424 | 3.5385 | 3654 | 2
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 5.3996 | 0.17253 | 1.59 | 2.015 | 4.24 | 5.84 | 4.918 | 6.7495 | 2.2639 | 4.1034 | 11956 | 14
2024 | MAGNESIUM URINE [U] | MAS Urine Bas | 25111A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | XYLIDIL BLUE METH. (20737593) |  | 2.382 | 0.082848 | 1.92 | 2.61 | 4.61 | 7.41 | 5.128 | 8.3477 | 1.2303 | 4.3229 | 2257 | 8
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 1 | 182344 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 0.10042 | 0.11211 |  |  | 217.57 | 243.26 | 182.5045 | 427.7394 | 33.7407 | 92.9981 | 1295 | 10
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 1 | 182356 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 0.097608 | 0.11037 | 45.44 | 48.344 | 196.7 | 267.29 | 221.595 | 327.9453 | 29.1488 | 106.5595 | 893 | 9
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282356 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 2.1251 | 0.18414 | 7.315 | 10.03 | 15.52 | 20.94 | 16.2535 | 20.5783 | 2.3917 | 7.219 | 1027 | 9
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 1 | 182338 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 0.085893 | 0.11382 |  |  | 240.99 | 265.21 | 242.851 | 270.8806 | 23.6422 | 36.4137 | 582 | 7
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282385 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 2.0359 | 0.15825 | 8.025 | 9.405 | 16.55 | 19.42 | 18.0055 | 22.7059 | 4.7549 | 7.1756 | 44 | 2
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282350 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 2.1321 | 0.16104 | 7.09 | 9.037 | 14.3 | 17.84 | 12.72 | 17.0172 | 1.0588 | 5.0886 | 387 | 4
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282344 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 2.0346 | 0.1831 | 7.94 | 9.124 | 16.29 | 19.09 | 15.5775 | 19.0565 | 2.4055 | 5.2663 | 1532 | 10
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282373 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 2.0287 | 0.16486 | 7.155 | 8.801 | 14.83 | 17.93 | 14.3545 | 17.8173 | 2.9127 | 5.4206 | 733 | 6
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 1 | 182332 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 0.13753 | 0.10989 |  |  | 126.87 | 173.41 | 142.507 | 226.7786 | 27.8039 | 54.8232 | 211 | 6
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 1 | 182326 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 0.077225 | 0.10799 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 155 | 2
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 1 | 182385 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 0.053368 | 0.086864 |  |  | 189.25 | 304.67 | 168.065 | 252.2602 | 14.2089 | 24.3798 | 38 | 2
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282379 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 1.9467 | 0.15526 | 7.48 | 8.97 | 15.1 | 18.17 | 14.338 | 17.3602 | 1.3201 | 6.4298 | 467 | 7
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282362 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 2.0559 | 0.18549 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 158 | 2
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282367 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 1.9993 | 0.1572 | 7.195 | 8.805 | 14.48 | 17.78 | 14.698 | 17.5795 | 2.939 | 4.9451 | 827 | 8
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 1 | 182379 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 0.067914 | 0.094207 | 37.36 | 45.568 | 265.04 | 400.21 | 227.21 | 460.3626 | 66.8447 | 196.3173 | 375 | 7
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 1 | 182367 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 0.087569 | 0.10166 |  |  | 195.27 | 282.06 | 219.4035 | 382.552 | 42.8718 | 80.6411 | 790 | 8
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 1 | 182350 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 0.093068 | 0.094831 | 34.605 | 35.585 | 166.54 | 247.99 | 163.016 | 201.0358 | 24.1729 | 70.2488 | 277 | 4
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 1 | 182373 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 0.099376 | 0.10666 |  |  | 199.74 | 240.29 | 200.985 | 355.4201 | 20.6557 | 78.3067 | 767 | 6
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282332 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 2.1509 | 0.176 | 7.27 | 8.603 | 15.2 | 17.9 | 13.8885 | 17.8314 | 2.3723 | 4.2371 | 247 | 6
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 1 | 182362 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 0.096757 | 0.10669 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 128 | 2
2024 | MEDIANCE RPR 2 [S] | Mediance RPR 2 | 282338 | Cobas c501 c502 | RAPID PLASMA REAG IN (SEKISUI) GEN.2 |  | 2.1445 | 0.17767 | 7.41 | 9.866 | 15.1 | 20.35 | 14.169 | 20.0706 | 2.9322 | 4.8586 | 628 | 8
2024 | METHADONE URINE [U] | DAT1 Positive | P778634 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 372.6227 | 14.2013 | 2.955 | 3.874 | 6.24 | 8.77 | 6.111 | 9.0612 | 1.2021 | 2.9423 | 941 | 6
2024 | METHADONE URINE [U] | DAT1 Positive | P743808 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 372.9854 | 18.6219 | 3.92 | 4.65 | 8.07 | 9.98 | 7.964 | 10.9924 | 0.9592 | 3.5576 | 274 | 4
2024 | METHADONE URINE [U] | DAT1 Negative | N766646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 221.6606 | 13.7413 | 3.34 | 4.644 | 8.95 | 12.32 | 9.81 | 15.1326 | 3.1341 | 7.6488 | 436 | 5
2024 | METHADONE URINE [U] | DAT1 Positive | P766646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 371.3234 | 19.2773 | 3.15 | 6.552 | 7.22 | 13.17 | 7.123 | 12.9798 | 0.96194 | 3.925 | 436 | 5
2024 | METHADONE URINE [U] | DAT1 Negative | N803643 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 224.169 | 11.2438 | 4.01 | 6.605 | 9.27 | 15.35 | 10.0115 | 16.987 | 3.7482 | 6.079 | 284 | 3
2024 | METHADONE URINE [U] | DAT1 Negative | N778634 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 222.8766 | 9.7354 | 3.325 | 4.584 | 7.43 | 9.56 | 7.992 | 10.4665 | 1.284 | 4.4164 | 940 | 6
2024 | METHADONE URINE [U] | DAT1 Negative | N743808 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 224.4509 | 12.9223 | 4.55 | 6.01 | 9.38 | 12.61 | 9.081 | 12.959 | 2.6163 | 3.5996 | 275 | 4
2024 | METHADONE URINE [U] | DAT1 Positive | P803643 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 372.6877 | 18.7638 | 2.63 | 3.96 | 5.53 | 9.69 | 6.2815 | 11.291 | 2.3793 | 5.2823 | 285 | 3
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX L | 20308 | Roche instruments | ARK |  | 0.066701 | 0.004479 | 4.595 | 6 | 8.99 | 16.49 | 10.229 | 17.0533 | 2.7489 | 6.6818 | 1355 | 5
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX H | 20310 | Roche instruments | ARK |  | 0.75607 | 0.042253 | 4.15 | 7.038 | 8.92 | 14.04 | 9.239 | 14.2688 | 1.6957 | 5.6785 | 1148 | 5
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX H | 19433 | Roche instruments | ARK |  | 0.79859 | 0.056111 | 5.15 | 8.47 | 10.89 | 17.65 | 10.946 | 17.246 | 2.2966 | 5.3735 | 1510 | 10
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX L | 17724 | Roche instruments | ARK |  | 0.073855 | 0.008753 | 6.36 | 17.632 | 15.57 | 33.98 | 15.84 | 34.7941 | 5.3844 | 11.2842 | 76 | 3
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX H | 21675 | Roche instruments | ARK |  | 0.81175 | 0.046417 | 5.03 | 5.582 | 10.34 | 12.61 | 9.72 | 14.0624 | 0.8026 | 5.5535 | 159 | 4
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX M | 18141 | Roche instruments | ARK |  | 0.37262 | 0.016867 | 2.43 | 4.748 | 6.3 | 9.39 | 6.695 | 9.0656 | 1.9456 | 5.2545 | 424 | 5
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX H | 17726 | Roche instruments | ARK |  | 0.75552 | 0.061456 | 5.235 | 7.758 | 13.23 | 20.97 | 14.889 | 19.1655 | 3.6552 | 9.3407 | 75 | 3
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX M | 20309 | Roche instruments | ARK |  | 0.38695 | 0.014952 | 2.63 | 4.437 | 5.68 | 9.82 | 5.581 | 9.6582 | 0.83141 | 3.9548 | 1310 | 5
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX M | 21674 | Roche instruments | ARK |  | 0.43048 | 0.016693 | 2.77 | 4.402 | 6.73 | 9.15 | 6.936 | 9.5178 | 1.4497 | 3.1348 | 182 | 4
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX L | 21673 | Roche instruments | ARK |  | 0.071943 | 0.005132 | 3.31 | 5.522 | 8.33 | 13.62 | 11.3 | 15.9464 | 4.7291 | 7.3847 | 189 | 4
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX H | 18142 | Roche instruments | ARK |  | 0.7381 | 0.046739 | 3.59 | 7.256 | 8.06 | 14.34 | 8.0595 | 14.4175 | 1.9953 | 6.6166 | 430 | 5
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX H | 18585 | Roche instruments | ARK |  | 0.72222 | 0.048579 | 5.455 | 8.523 | 11.63 | 17.44 | 13.2125 | 18.084 | 3.2082 | 7.1033 | 424 | 8
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX L | 19431 | Roche instruments | ARK |  | 0.071828 | 0.007513 | 6.9 | 10.364 | 16.7 | 22.97 | 16.777 | 25.4695 | 5.3446 | 10.8459 | 1524 | 10
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX M | 19432 | Roche instruments | ARK |  | 0.43018 | 0.019614 | 3.585 | 5.905 | 7.78 | 12.2 | 8.0005 | 11.5625 | 1.5552 | 3.4652 | 1513 | 10
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX L | 18583 | Roche instruments | ARK |  | 0.064444 | 0.007774 | 5.85 | 11.774 | 18.62 | 26.37 | 19.979 | 29.09 | 6.6483 | 16.5534 | 420 | 8
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX M | 18584 | Roche instruments | ARK |  | 0.41437 | 0.025182 | 3.885 | 6.607 | 9.29 | 16.24 | 9.46 | 16.3618 | 2.8947 | 6.8991 | 428 | 8
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX M | 17725 | Roche instruments | ARK |  | 0.41936 | 0.033269 | 5.51 | 9.168 | 14.9 | 18.07 | 14.736 | 20.1818 | 3.3046 | 10.2503 | 74 | 3
2024 | METHOTREXATE [S] | MTX L | 18140 | Roche instruments | ARK |  | 0.064263 | 0.004912 | 6.04 | 7.851 | 12.44 | 17.11 | 12.5335 | 18.0328 | 3.7532 | 5.4701 | 424 | 5
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 800653 | 46.3588 | 1.6352 | 1.18 | 1.756 | 4.51 | 5.51 | 5.234 | 6.6428 | 3.2772 | 3.7399 | 17 | 2
2024 | MICROALBUMIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Roche instruments | Variante (1) TURBIDIMETRIC |  | 41.6251 | 4.1801 | 1.345 | 4.132 | 14.71 | 16.32 | 14.518 | 16.5822 | 11.7011 | 13.2557 | 386 | 3
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC |  | 82.2198 | 5.8488 | 1.79 | 3.627 | 6.68 | 18.03 | 7.6555 | 19.1196 | 4.1534 | 14.5359 | 6049 | 35
2024 | MICROALBUMIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | Variante (1) TURBIDIMETRIC |  | 45.3427 | 5.1069 | 1.72 | 6.946 | 9.23 | 18.44 | 9.35 | 21.187 | 2.9714 | 11.532 | 4978 | 5
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC |  | 71.5781 | 10.2981 | 2.34 | 8.854 | 14.57 | 27.79 | 14.916 | 28.187 | 8.3087 | 21.0484 | 10145 | 39
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 743940 | 43.3064 | 1.1622 | 1.5 | 2.066 | 3.54 | 5.26 | 3.588 | 6.3097 | 1.229 | 2.9874 | 295 | 6
2024 | MICROALBUMIN [U] | MAS Urine Haut | 25112A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC |  | 96.1606 | 12.1093 | 2.585 | 6.064 | 12.49 | 22.14 | 13.0835 | 23.5152 | 9.1942 | 16.4287 | 2579 | 7
2024 | MICROALBUMIN [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC |  | 55.99 | 1.6284 | 1.61 | 2.6 | 4.01 | 6.21 | 4.536 | 6.882 | 1.6553 | 3.1814 | 24612 | 19
2024 | MICROALBUMIN [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC |  | 89.3656 | 4.7331 | 1.925 | 3.119 | 5.89 | 10.4 | 6.82 | 10.3097 | 2.8111 | 7.0823 | 1766 | 6
2024 | MICROALBUMIN [U] | MAS Urine Bas | 25111A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC |  | 19.8009 | 2.0901 | 2.82 | 7.56 | 9.71 | 18.81 | 10.65 | 20.588 | 5.2614 | 12.1762 | 2536 | 8
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 758117 | 42.8228 | 1.449 | 1.48 | 2.71 | 4.32 | 7.26 | 4.892 | 8.002 | 1.8262 | 5.3241 | 1718 | 5
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC |  | 88.7606 | 8.4071 | 1.585 | 6.217 | 8.73 | 17.94 | 9.729 | 19.8218 | 5.5013 | 13.5894 | 20645 | 33
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 817729 | 37.5075 | 1.1146 | 2.82 | 3.181 | 5.85 | 6.36 | 5.5675 | 5.9949 | 0.5277 | 1.3739 | 200 | 2
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC |  | 89.1086 | 9.1856 | 2.09 | 6.232 | 10.13 | 20.01 | 10.706 | 22.1076 | 6.4928 | 14.8599 | 17452 | 38
2024 | MICROALBUMIN [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC |  | 14.3456 | 0.57807 | 2.37 | 3.574 | 5.96 | 8.95 | 6.47 | 10.0894 | 2.225 | 5.6625 | 23656 | 20
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas Integra (France controls) | TURBIDIMETRIC |  | 38.9581 | 4.0289 | 3.095 | 5.497 | 12.7 | 16.73 | 14.352 | 17.758 | 9.4174 | 12.6576 | 446 | 2
2024 | MICROALBUMIN [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC |  | 92.0403 | 9.8232 | 2.04 | 5.6 | 12.6 | 18.47 | 13.661 | 20.8329 | 8.6353 | 14.5076 | 6781 | 13
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 770453 | 94.4543 | 3.497 | 2.095 | 3.327 | 5.37 | 7.16 | 5.9495 | 7.7906 | 1.733 | 4.1756 | 1660 | 7
2024 | MICROALBUMIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | Variante (1) TURBIDIMETRIC |  | 88.4364 | 1.7365 | 1.22 | 2.034 | 2.88 | 4.11 | 3.305 | 3.9304 | 0.86815 | 1.2494 | 291 | 2
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 788345 | 99.6996 | 1.4675 | 1.09 | 1.225 | 2.21 | 3.04 | 2.185 | 3.3607 | 0.62116 | 1.0095 | 536 | 2
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 817734 | 35.6031 | 1.8418 | 2.195 | 8.083 | 6.23 | 16.58 | 7.121 | 14.9872 | 3.3005 | 4.5579 | 362 | 5
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC |  | 42.6411 | 3.4409 | 2.635 | 7.291 | 8.52 | 21.38 | 9.4465 | 23.9624 | 4.4546 | 14.3401 | 6476 | 37
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC |  | 82.6976 | 4.3108 | 1.8 | 4.823 | 4.9 | 10.18 | 5.654 | 8.7779 | 1.313 | 4.0427 | 1270 | 2
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 758108 | 45.3899 | 0.80469 | 1.36 | 2.173 | 3.14 | 4.38 | 2.9945 | 4.9417 | 0.67218 | 2.3003 | 506 | 4
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 743935 | 41.293 | 1.8147 | 1.74 | 2.76 | 4.51 | 9.01 | 5.35 | 9.6364 | 2.4661 | 7.6069 | 840 | 3
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 758117 | 85.7623 | 2.3442 | 1.615 | 2.295 | 3.58 | 6.2 | 3.9355 | 7.4715 | 1.3456 | 3.1236 | 1386 | 4
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 800653 | 94.2 | 3.5288 | 1.015 | 1.227 | 4.58 | 5.27 | 5.254 | 6.1108 | 3.5707 | 4.0748 | 17 | 2
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 817734 | 70.996 | 2.6228 | 1.935 | 5.61 | 5.68 | 11.24 | 6.7485 | 9.7111 | 1.8091 | 4.013 | 344 | 5
2024 | MICROALBUMIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97432T | Roche instruments | Variante (1) TURBIDIMETRIC |  | 92.4502 | 8.5162 | 3.27 | 6.975 | 9.43 | 16.12 | 10.501 | 19.6535 | 4.4466 | 10.7217 | 2027 | 4
2024 | MICROALBUMIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Roche instruments | Variante (1) TURBIDIMETRIC |  | 67.1512 | 2.7104 | 1.4 | 2.672 | 4.39 | 13.59 | 5.2215 | 13.1821 | 1.5707 | 10.3707 | 291 | 3
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 770453 | 48.6519 | 1.4063 | 1.7 | 2.913 | 4.6 | 6.49 | 4.69 | 7.0502 | 1.9386 | 3.5041 | 1623 | 7
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 788349 | 95.9359 | 1.8904 | 1.14 | 1.156 | 2.65 | 2.76 | 3.0915 | 3.2327 | 1.2046 | 1.3221 | 64 | 2
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 687685 | 83.7322 | 1.955 | 1.92 | 2.372 | 4.3 | 5.09 | 3.676 | 5.4829 | 0.9477 | 2.3195 | 202 | 2
2024 | MICROALBUMIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | Variante (1) TURBIDIMETRIC |  | 46.5749 | 1.0388 | 1.36 | 1.918 | 3.12 | 4.24 | 3.516 | 4.5446 | 1.3753 | 2.1697 | 363 | 2
2024 | MICROALBUMIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | Variante (1) TURBIDIMETRIC |  | 91.835 | 8.5366 | 1.15 | 6.4 | 7.48 | 14.31 | 7.676 | 16.4958 | 2.6763 | 9.3941 | 5058 | 5
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC |  | 85.9107 | 8.7306 | 1.61 | 8.936 | 14.39 | 19.56 | 14.052 | 18.845 | 10.5861 | 15.4854 | 504 | 14
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 702571 | 80.4667 | 2.186 | 1.915 | 2.415 | 4.57 | 4.96 | 4.758 | 5.4425 | 0.76379 | 2.9459 | 246 | 3
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC |  | 83.4988 | 7.0697 | 1.89 | 5.092 | 7.1 | 17.98 | 7.887 | 18.8014 | 4.1375 | 13.3025 | 15733 | 44
2024 | MICROALBUMIN [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC |  | 21.1354 | 1.4231 | 2.295 | 3.92 | 5.73 | 8.01 | 6.067 | 8.6977 | 2.0524 | 4.4644 | 1809 | 6
2024 | MICROALBUMIN [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC |  | 22.7464 | 1.9311 | 2.09 | 5.194 | 7.64 | 15.98 | 8.584 | 17.9714 | 4.0985 | 11.6289 | 5557 | 13
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 687685 | 42.6845 | 1.5146 | 1.99 | 3.79 | 4.23 | 7.61 | 4.4615 | 6.5435 | 1.1356 | 1.641 | 226 | 2
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC |  | 42.6791 | 3.6717 | 1.82 | 4.512 | 6.53 | 16.95 | 7.335 | 18.2336 | 3.8381 | 13.1531 | 11841 | 42
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 788349 | 49.5081 | 1.3084 | 1.16 | 1.184 | 2.99 | 4.33 | 3.552 | 5.081 | 2.2517 | 3.3531 | 106 | 3
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 800658 | 81.8948 | 4.3794 | 1.865 | 2.045 | 13.38 | 21.19 | 13.552 | 21.1056 | 10.4668 | 17.7238 | 65 | 2
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 743940 | 85.4864 | 1.5711 | 1.03 | 1.702 | 2.24 | 3.92 | 2.451 | 4.3806 | 0.84128 | 1.7142 | 302 | 6
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC |  | 43.8694 | 4.6819 | 1.83 | 7.09 | 10.02 | 20.23 | 11.0035 | 22.5255 | 6.2531 | 14.2273 | 24291 | 35
2024 | MICROALBUMIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97431T | Roche instruments | Variante (1) TURBIDIMETRIC |  | 51.4741 | 6.1613 | 2.82 | 7.56 | 10.71 | 18.73 | 12.0345 | 23.098 | 6.5519 | 14.0371 | 2328 | 4
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC |  | 41.6221 | 6.1399 | 1.64 | 11.502 | 16.92 | 26.83 | 19.502 | 24.286 | 12.6423 | 21.4136 | 577 | 15
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 702571 | 40.6487 | 1.6842 | 2.07 | 4.235 | 6.09 | 8.62 | 6.411 | 8.092 | 3.2483 | 4.343 | 240 | 3
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC |  | 43.0998 | 6.6457 | 2.11 | 11.46 | 13.73 | 27.63 | 15.213 | 29.381 | 8.8901 | 19.8502 | 8595 | 39
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC |  | 42.6384 | 2.9975 | 2.97 | 6.393 | 7.43 | 12.27 | 7.5765 | 13.2075 | 1.0466 | 4.3799 | 1246 | 2
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 758108 | 87.2308 | 1.1925 | 0.97 | 1.275 | 2.04 | 3.56 | 2.123 | 4.1705 | 0.64856 | 2.1081 | 494 | 4
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC |  | 49.1794 | 6.5317 | 2.38 | 8.651 | 11.86 | 23.31 | 12.885 | 25.6988 | 7.2324 | 16.3058 | 18354 | 37
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC | 800658 | 42.1691 | 2.1766 | 4.36 | 6.512 | 12.43 | 19.35 | 14.016 | 21.7416 | 6.8088 | 10.985 | 65 | 2
2024 | MICROALBUMIN [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas Integra (France controls) | TURBIDIMETRIC |  | 81.6627 | 5.3387 | 2.18 | 2.982 | 7.89 | 10.79 | 8.9675 | 12.0712 | 5.1857 | 7.5878 | 466 | 2
2024 | MICROGLOBULIN ALPHA 1 [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | PARTNER CHANNEL URINE |  | 94.1957 | 4.5806 | 3.175 | 9.447 | 7.73 | 20.39 | 7.824 | 20.186 | 2.966 | 5.108 | 42 | 2
2024 | MICROGLOBULIN ALPHA 1 [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c501 c502 | PARTNER CHANNEL URINE |  | 93.0953 | 2.0167 | 1.72 | 2.79 | 3.85 | 5.78 | 4.557 | 5.4728 | 1.2447 | 1.9104 | 317 | 3
2024 | MICROGLOBULIN ALPHA 1 [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c501 c502 | PARTNER CHANNEL URINE |  | 25.3463 | 1.0563 | 1.83 | 3.791 | 6.1 | 8.43 | 7.02 | 8.7694 | 2.7117 | 4.3007 | 43 | 2
2024 | MICROGLOBULIN ALPHA 1 [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c501 c502 | PARTNER CHANNEL URINE |  | 25.1642 | 0.81837 | 2.54 | 3.802 | 5.75 | 8.36 | 6.406 | 8.9298 | 2.451 | 2.83 | 109 | 3
2024 | MICROGLOBULIN ALPHA 1 [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c501 c502 | PARTNER CHANNEL URINE |  | 25.1513 | 0.67085 | 1.6 | 3.49 | 3.88 | 8.26 | 4.23 | 8.751 | 1.3559 | 2.7557 | 396 | 3
2024 | MICROGLOBULIN ALPHA 1 [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c501 c502 | PARTNER CHANNEL URINE |  | 24.6416 | 0.55044 | 1.485 | 1.89 | 3.55 | 5.06 | 4.054 | 6.125 | 1.5912 | 3.0037 | 243 | 3
2024 | MICROGLOBULIN ALPHA 1 [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c501 c502 | PARTNER CHANNEL URINE |  | 92.7259 | 2.1092 | 1.83 | 3.46 | 3.99 | 6.98 | 4.182 | 6.4678 | 0.95413 | 3.0754 | 327 | 3
2024 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls3 | 717386 | Cobas c703 c503 c303 | MYCOPHENLIC ACID |  | 11.8433 | 0.16543 | 0.82 | 1.532 | 1.67 | 3.81 | 1.929 | 4.4138 | 0.73607 | 1.9138 | 30 | 2
2024 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls2 | 732536 (108) | Cobas c703 c503 c303 | MYCOPHENLIC ACID |  | 3.4828 | 0.062743 | 1.03 | 2.705 | 2.11 | 5.44 | 1.937 | 4.555 | 0.085564 | 0.38404 | 212 | 3
2024 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls3 | 732537 (109) | Cobas c703 c503 c303 | MYCOPHENLIC ACID |  | 12.1737 | 0.173 | 1.005 | 2.655 | 2.01 | 5.34 | 1.7605 | 4.5395 | 0.14143 | 0.47003 | 209 | 3
2024 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls1 | 701320 (107) | Cobas c703 c503 c303 | MYCOPHENLIC ACID |  | 0.89663 | 0.031761 | 2.92 | 4.08 | 5.79 | 8.14 | 5.5725 | 7.138 | 0.50709 | 1.2353 | 57 | 2
2024 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls1 | 717381 | Cobas c703 c503 c303 | MYCOPHENLIC ACID |  | 0.77 | 0.038995 | 3.245 | 3.801 | 6.55 | 7.64 | 5.922 | 6.6748 | 0.55746 | 0.72309 | 22 | 2
2024 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls2 | 701321 (108) | Cobas c703 c503 c303 | MYCOPHENLIC ACID |  | 3.4681 | 0.075176 | 1.555 | 2.135 | 3.47 | 4.46 | 3.783 | 4.8565 | 1.3532 | 1.5524 | 57 | 2
2024 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls2 | 764751 (108) | Cobas c703 c503 c303 | MYCOPHENLIC ACID |  | 3.496 | 0.057829 | 1.365 | 1.86 | 2.91 | 3.8 | 2.89 | 3.5065 | 0.40355 | 0.94159 | 81 | 2
2024 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls2 | 717383 | Cobas c703 c503 c303 | MYCOPHENLIC ACID |  | 3.3497 | 0.081937 | 1.08 | 3.456 | 2.62 | 8.07 | 3.112 | 8.9008 | 1.3276 | 3.1893 | 30 | 2
2024 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls1 | 764750 (107) | Cobas c703 c503 c303 | MYCOPHENLIC ACID |  | 0.89576 | 0.034751 | 3.08 | 4.765 | 6.3 | 9.76 | 6.692 | 8.7995 | 0.89095 | 1.9065 | 80 | 2
2024 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls3 | 764752 (109) | Cobas c703 c503 c303 | MYCOPHENLIC ACID |  | 12.2 | 0.16202 | 1.24 | 1.405 | 2.58 | 2.82 | 2.4635 | 2.6365 | 0.57685 | 0.85105 | 81 | 2
2024 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls1 | 732535 (107) | Cobas c703 c503 c303 | MYCOPHENLIC ACID |  | 0.89467 | 0.037344 | 3.735 | 5.27 | 7.6 | 10.61 | 7.1885 | 9.2455 | 1.0081 | 1.7729 | 216 | 3
2024 | MYCOPHENOLIC ACID [S] | Total MPA Controls3 | 701322 (109) | Cobas c703 c503 c303 | MYCOPHENLIC ACID |  | 12.181 | 0.14804 | 1.045 | 1.425 | 2.13 | 2.86 | 1.9875 | 2.5515 | 0.18609 | 0.29456 | 58 | 2
2024 | MYOGLOBIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 40.439 | 1.532 | 1.615 | 3.15 | 4.04 | 7.36 | 4.46 | 8.153 | 1.5649 | 3.7732 | 14815 | 24
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 78.054 | 2.4397 | 2.13 | 3.092 | 4.86 | 6.52 | 4.999 | 7.19 | 1.3703 | 3.221 | 5818 | 18
2024 | MYOGLOBIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 185.4954 | 3.5807 | 1.29 | 1.746 | 3.34 | 3.65 | 3.372 | 4.2645 | 0.80466 | 1.9757 | 327 | 2
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 80.8483 | 3.0894 | 2.285 | 3.73 | 5.36 | 8.26 | 5.779 | 9.1457 | 1.9447 | 4.2628 | 13669 | 19
2024 | MYOGLOBIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 193.882 | 6.7784 | 1.65 | 2.773 | 4.34 | 7.12 | 4.7675 | 7.873 | 1.8354 | 4.6019 | 6032 | 13
2024 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L1 | 660647 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 61.0499 | 3.2358 | 2.63 | 3.205 | 6.51 | 12.36 | 6.954 | 13.78 | 2.0731 | 9.6134 | 1490 | 4
2024 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L1 | 660647 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 58.1523 | 2.41 | 2.89 | 4.035 | 6.33 | 9.77 | 6.6475 | 11.5403 | 1.8473 | 4.599 | 2021 | 7
2024 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L1 | 711909 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 60.8378 | 2.6225 | 3.04 | 4.29 | 6.95 | 9.32 | 7.3475 | 10.2967 | 2.1209 | 4.4229 | 11049 | 17
2024 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L1 | 711909 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 63.8726 | 2.8563 | 3.12 | 4.698 | 7.58 | 11.13 | 7.337 | 11.7588 | 1.7345 | 8.3199 | 2188 | 5
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 1013.6994 | 31.0827 | 1.96 | 3.16 | 4.66 | 7.04 | 4.949 | 7.851 | 1.2657 | 3.5059 | 5760 | 18
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 967.2096 | 36.1965 | 2.24 | 3.892 | 5.3 | 8.62 | 5.743 | 9.1848 | 1.4857 | 4.5786 | 7604 | 31
2024 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L2 | 762719 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 233.2719 | 7.4901 | 2.225 | 3.305 | 4.88 | 7.34 | 5.1565 | 7.7485 | 1.0924 | 3.1883 | 3883 | 12
2024 | MYOGLOBIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 71.7418 | 2.3435 | 1.6 | 2.89 | 3.9 | 7.4 | 4.433 | 8.054 | 1.5607 | 4.0275 | 13804 | 23
2024 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L1 | 762718 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 57.8422 | 2.1421 | 2.65 | 4.118 | 5.75 | 9.43 | 5.555 | 9.4888 | 1.3676 | 3.5937 | 1087 | 5
2024 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L2 | 660648 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 263.5274 | 6.7716 | 1.705 | 2.555 | 4.21 | 6.91 | 4.805 | 8.113 | 1.3361 | 4.6466 | 1458 | 4
2024 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L2 | 626789 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 234.9427 | 6.5772 | 2.325 | 2.95 | 5.01 | 6.13 | 5.362 | 5.981 | 1.3717 | 1.8272 | 342 | 2
2024 | MYOGLOBIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 70.6304 | 1.8264 | 1.53 | 2.05 | 3.61 | 5.08 | 4.066 | 6.0578 | 1.2405 | 3.4554 | 1079 | 9
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 83.2799 | 2.6798 | 1.83 | 3.118 | 4.25 | 7.55 | 4.601 | 8.6038 | 1.5242 | 3.7661 | 20807 | 35
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 80.4326 | 1.9355 | 1.51 | 1.878 | 3.96 | 4.52 | 4.282 | 5.2498 | 1.6707 | 3.0862 | 181 | 7
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN | 774854 | 966.2787 | 26.1259 | 1.82 | 3.45 | 4.03 | 6.93 | 4.384 | 6.9262 | 1.0179 | 2.6587 | 1832 | 5
2024 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L1 | 626788 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 56.9892 | 1.8582 | 3.085 | 3.485 | 6.38 | 7.09 | 6.4065 | 6.7405 | 1.0062 | 1.4265 | 342 | 2
2024 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L2 | 762719 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 251.6164 | 8.2885 | 2.11 | 3.858 | 4.72 | 7.73 | 4.5585 | 7.6561 | 1.1452 | 4.0401 | 1074 | 5
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 80.4106 | 2.7616 | 1.95 | 2.27 | 4.41 | 7.05 | 4.972 | 8.194 | 2.4188 | 4.9675 | 147 | 6
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN | 741940 | 83.3114 | 2.5865 | 2.02 | 2.558 | 4.57 | 6.89 | 4.955 | 7.0164 | 1.1022 | 3.4061 | 840 | 6
2024 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L2 | 711911 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 267.5792 | 9.0637 | 2.685 | 4.115 | 6.72 | 8.52 | 6.6425 | 10.1854 | 1.6893 | 4.16 | 2196 | 5
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 83.0483 | 2.3707 | 1.73 | 2.948 | 4.3 | 7.21 | 4.518 | 7.8613 | 1.3008 | 3.9063 | 3113 | 16
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 1007.4983 | 55.6342 | 1.89 | 3.586 | 6.88 | 10.26 | 8.013 | 11.8194 | 5.309 | 5.9733 | 172 | 2
2024 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L2 | 660648 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 243.7103 | 10.1221 | 2.23 | 5.803 | 5.06 | 11.71 | 5.8355 | 10.3728 | 1.2974 | 2.7983 | 2431 | 7
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 1001.3712 | 31.7632 | 1.78 | 2.082 | 3.71 | 5.76 | 3.993 | 6.6988 | 1.8767 | 3.8499 | 146 | 6
2024 | MYOGLOBIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 32.4315 | 0.88723 | 1.455 | 2.362 | 3.81 | 5.96 | 4.29 | 6.663 | 1.4187 | 3.7893 | 1084 | 8
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 962.1154 | 34.2786 | 2.19 | 3.652 | 5.06 | 8.46 | 5.624 | 9.5782 | 1.77 | 4.5187 | 11848 | 19
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 920.8139 | 30.3031 | 1.83 | 3.167 | 4.43 | 7.23 | 4.842 | 7.9896 | 1.5418 | 3.7261 | 20462 | 35
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 924.6004 | 30.4073 | 1.875 | 2.858 | 4.42 | 7.25 | 4.728 | 8.6346 | 1.7345 | 4.2629 | 1011 | 10
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN | 799694 | 925.3323 | 33.7459 | 2.185 | 3.513 | 5.51 | 7.76 | 5.7825 | 7.8824 | 1.2784 | 3.7323 | 632 | 14
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN | 741940 | 82.5607 | 2.8347 | 2.08 | 3.502 | 4.75 | 8.05 | 5.07 | 8.4452 | 1.4019 | 4.01 | 4360 | 17
2024 | MYOGLOBIN [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN |  | 75.3534 | 3.1396 | 1.83 | 2.542 | 5.92 | 7.39 | 7.093 | 8.6442 | 4.2523 | 4.476 | 172 | 2
2024 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L2 | 711911 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 248.2382 | 9.7314 | 2.39 | 3.831 | 5.88 | 8.19 | 6.2685 | 8.9463 | 2.1166 | 4.1772 | 11108 | 17
2024 | MYOGLOBIN [S] | Myoglobin Control L1 | 762718 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUMOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 56.0303 | 2.2972 | 3.015 | 4.005 | 6.65 | 9.6 | 6.831 | 10.7205 | 2.028 | 4.8757 | 3873 | 12
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 70.4141 | 1.2827 | 1.545 | 2.252 | 3.27 | 4.54 | 2.9935 | 4.1792 | 0.36134 | 1.453 | 575 | 4
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 741940 | 85.7519 | 2.935 | 1.61 | 2.247 | 4.17 | 7.8 | 4.7885 | 9.1228 | 1.9032 | 5.5298 | 260 | 7
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 81.2646 | 2.4708 | 2.405 | 3.275 | 5.01 | 7.05 | 4.8675 | 7.5255 | 0.89949 | 2.2674 | 2503 | 6
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 968.6621 | 33.7962 | 2.31 | 4.214 | 5.25 | 8.65 | 5.83 | 9.13 | 1.2807 | 3.2516 | 3974 | 6
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 82.0568 | 3.0569 | 2.52 | 3.62 | 7.34 | 7.74 | 6.167 | 8.6246 | 2.3458 | 4.6183 | 143 | 4
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 40.4036 | 1.4896 | 1.38 | 3.08 | 3.62 | 6.69 | 3.892 | 7.0118 | 1.2386 | 3.4781 | 8234 | 14
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 80.4526 | 2.3682 | 1.92 | 3.453 | 3.94 | 6.99 | 4.0725 | 7.1884 | 0.67012 | 1.4823 | 787 | 4
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 707977 | 941.1031 | 36.4979 | 2.175 | 3.421 | 5.21 | 7.43 | 5.9145 | 8.4077 | 2.3123 | 2.8204 | 97 | 3
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 84.4928 | 3.1249 | 2.12 | 3.18 | 5.15 | 6.88 | 5.834 | 8.004 | 1.8694 | 4.6188 | 450 | 3
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 1085.2941 | 13.9766 | 1.3 | 1.356 | 2.61 | 2.71 | 2.318 | 2.3836 | 0.16717 | 0.19077 | 17 | 2
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 88.9 | 3.431 | 1.82 | 2.18 | 5.42 | 5.58 | 6.321 | 6.4386 | 3.3112 | 3.7929 | 22 | 2
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 1069.4415 | 44.9698 | 2.17 | 3.61 | 6.25 | 8.24 | 6.707 | 9.554 | 3.1167 | 5.7198 | 427 | 3
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 941.4948 | 39.4309 | 1.48 | 2.96 | 4.51 | 9.21 | 4.982 | 10.431 | 2.2303 | 5.6795 | 580 | 13
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 1035.329 | 27.6294 | 1.995 | 2.808 | 4.19 | 5.72 | 4.2065 | 5.587 | 0.80102 | 1.1555 | 784 | 4
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 978.168 | 33.4686 | 1.94 | 3.35 | 4.92 | 8.3 | 5.369 | 9.197 | 1.8969 | 4.3247 | 6303 | 21
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 924.4119 | 31.8221 | 1.9 | 3.032 | 4.67 | 7.2 | 5.087 | 7.926 | 1.7559 | 4.0938 | 19216 | 32
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 71.8478 | 2.2362 | 1.385 | 2.85 | 3.43 | 6.31 | 3.739 | 7.1775 | 1.1568 | 2.725 | 7165 | 12
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 741940 | 83.3932 | 2.4125 | 1.605 | 2.562 | 4.06 | 5.79 | 4.638 | 6.6299 | 1.9366 | 3.1068 | 2442 | 11
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 183.8986 | 3.4434 | 1.57 | 2.25 | 3.39 | 4.76 | 3.556 | 4.5419 | 0.55016 | 1.5969 | 513 | 4
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 32.3999 | 1.0212 | 2.055 | 4.812 | 4.98 | 9.64 | 5.007 | 8.5513 | 0.93277 | 4.0904 | 681 | 5
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 84.4913 | 3.4185 | 1.67 | 3.48 | 5.84 | 8.12 | 6.391 | 9.8724 | 3.5168 | 5.647 | 323 | 6
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 986.3149 | 29.759 | 2.33 | 3.71 | 5.07 | 7.5 | 4.746 | 7.7585 | 0.58588 | 1.7121 | 1158 | 3
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 193.5473 | 6.6227 | 1.71 | 2.48 | 4.14 | 6.16 | 4.411 | 6.875 | 1.5532 | 3.5367 | 6881 | 12
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 83.5928 | 2.3272 | 2.16 | 3.55 | 4.56 | 7.24 | 4.5215 | 7.195 | 0.77779 | 2.0433 | 1162 | 3
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 774862 | 82.1874 | 2.5318 | 2.39 | 3.672 | 5.04 | 7.71 | 5.0295 | 8.3572 | 1.0312 | 2.8751 | 1465 | 4
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 1000.9347 | 45.6727 | 2.67 | 6.454 | 6.08 | 14.6 | 7.313 | 14.952 | 3.4803 | 5.7462 | 144 | 4
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 83.3701 | 2.4774 | 1.77 | 2.704 | 4.14 | 6.69 | 4.381 | 7.164 | 1.3604 | 3.412 | 19903 | 32
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT | 707977 | 85.2737 | 2.4968 | 2.545 | 2.812 | 5.4 | 5.76 | 5.416 | 5.9469 | 1.0405 | 1.6913 | 99 | 3
2024 | MYOGLOBIN STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS MYOGLOBIN STAT |  | 83.1058 | 2.6432 | 1.95 | 3.082 | 4.81 | 7.31 | 4.8475 | 8.1352 | 1.4191 | 3.8237 | 3955 | 13
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 136.5218 | 2.3005 | 1.205 | 1.91 | 2.46 | 4.37 | 2.552 | 4.3185 | 0.61607 | 1.4887 | 1608 | 15
2024 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 161.0162 | 2.0861 | 0.675 | 1.23 | 1.52 | 2.63 | 1.612 | 2.7725 | 0.43882 | 1.1268 | 6280 | 31
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 112.7727 | 1.7936 | 1.125 | 2.011 | 2.52 | 4.16 | 2.613 | 4.1744 | 0.60748 | 1.5392 | 30253 | 80
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 136.4515 | 1.8018 | 0.84 | 1.5 | 1.9 | 3.39 | 1.9925 | 3.6572 | 0.58202 | 1.3654 | 18010 | 30
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 137.1257 | 1.9829 | 1.01 | 1.77 | 2.26 | 3.83 | 2.3455 | 3.9957 | 0.55714 | 1.5143 | 52993 | 97
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 112.5069 | 1.785 | 1.08 | 2.16 | 2.33 | 4.51 | 2.603 | 4.7872 | 0.74309 | 1.6468 | 334 | 4
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 116.9437 | 2.1517 | 1.27 | 2.024 | 2.94 | 5.11 | 2.9315 | 5.0401 | 0.51205 | 1.1423 | 394 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 112.7456 | 2.6006 | 1.62 | 7.156 | 3.19 | 14.45 | 3.182 | 13.5434 | 0.26889 | 1.6429 | 228 | 3
2024 | NATRIUM [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 127.4684 | 1.8002 | 1.23 | 1.384 | 2.64 | 3.21 | 2.79 | 3.5168 | 0.73728 | 1.4216 | 136 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 136.7771 | 2.3336 | 1.245 | 2.155 | 2.57 | 4.45 | 2.386 | 4.3393 | 0.46016 | 0.96107 | 713 | 3
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. PLASMA |  | 112.269 | 0.93683 | 0.6 | 0.971 | 1.21 | 1.96 | 1.1585 | 1.7281 | 0.1491 | 0.3029 | 277 | 4
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 138.3292 | 1.6723 | 0.935 | 1.406 | 2.03 | 2.91 | 1.9995 | 3.1603 | 0.43889 | 1.1323 | 13400 | 22
2024 | NATRIUM [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 125.1742 | 1.352 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 512 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 135.7814 | 1.6066 | 0.98 | 1.377 | 2.06 | 2.91 | 2.01 | 2.976 | 0.32593 | 0.91373 | 130619 | 154
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 113.6184 | 1.7409 | 1.31 | 1.888 | 2.66 | 3.88 | 2.34 | 3.8695 | 0.57524 | 1.15 | 477 | 4
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 135.5199 | 1.6213 | 0.84 | 1.653 | 1.81 | 3.42 | 1.851 | 3.2896 | 0.36612 | 0.90979 | 10637 | 10
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 113.9041 | 1.2828 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 197 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 139.3435 | 1.9848 | 0.89 | 1.315 | 2.1 | 3.07 | 2.192 | 3.3173 | 0.70174 | 1.4064 | 2557 | 24
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 113.0094 | 1.8124 | 1.05 | 1.842 | 2.32 | 4.03 | 2.427 | 3.9678 | 0.52992 | 1.6246 | 13348 | 30
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 135.2576 | 1.6315 | 0.88 | 1.23 | 1.93 | 2.64 | 1.9575 | 2.8705 | 0.44969 | 1.1484 | 96874 | 73
2024 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 123.3584 | 1.4894 | 0.77 | 1.442 | 1.7 | 3.11 | 1.7325 | 3.0401 | 0.37026 | 0.90479 | 12223 | 51
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 135.2277 | 2.8052 | 1.28 | 2.18 | 2.69 | 4.42 | 3.028 | 4.5908 | 0.64472 | 1.6031 | 1013 | 7
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 136.8436 | 1.5944 | 0.87 | 1.04 | 1.87 | 2.38 | 1.886 | 2.6612 | 0.60935 | 1.1476 | 1096 | 4
2024 | NATRIUM [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 144.1932 | 1.3483 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 576 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 111.5858 | 1.5566 | 1.16 | 1.58 | 2.43 | 3.32 | 2.415 | 3.4608 | 0.44402 | 1.1442 | 193556 | 210
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 113.2803 | 1.4323 | 0.84 | 1.7 | 1.76 | 3.91 | 1.933 | 3.6658 | 0.53184 | 0.83177 | 2733 | 11
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 135.1145 | 2.7006 | 1.24 | 2.534 | 2.62 | 5.25 | 2.685 | 5.233 | 0.49212 | 1.7616 | 585 | 5
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 113.9589 | 1.8343 | 1.11 | 1.63 | 2.47 | 3.7 | 2.507 | 3.973 | 0.59202 | 1.7263 | 16242 | 41
2024 | NATRIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 111.9091 | 1.3512 | 0.77 | 1.58 | 1.61 | 3.61 | 1.621 | 3.7668 | 0.4417 | 1.8053 | 2921 | 3
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 137.1871 | 1.5268 | 0.87 | 1.45 | 1.94 | 3.1 | 1.9315 | 3.2818 | 0.38446 | 1.1416 | 10972 | 48
2024 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 164.609 | 2.0479 | 0.83 | 1.58 | 1.81 | 3.43 | 1.829 | 3.559 | 0.39647 | 1.2016 | 48992 | 55
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 135.9619 | 1.4494 | 0.8 | 1.33 | 1.71 | 2.79 | 1.721 | 2.7874 | 0.33623 | 0.82473 | 135665 | 165
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 136.5174 | 3.389 | 0.93 | 1.926 | 2 | 4.59 | 2.23 | 5.469 | 0.84932 | 2.5081 | 1254 | 3
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 112.0565 | 1.679 | 1.21 | 1.94 | 2.64 | 3.94 | 2.72 | 3.7738 | 0.41536 | 0.97439 | 1624 | 4
2024 | NATRIUM [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 143.3931 | 2.154 | 1.05 | 1.768 | 2.19 | 3.58 | 2.175 | 3.5929 | 0.63321 | 1.2108 | 1112 | 5
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 112.2781 | 1.909 | 1.21 | 2.289 | 2.53 | 4.64 | 2.517 | 4.4147 | 0.34641 | 0.85847 | 1086 | 3
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 112.462 | 2.2819 | 1.4 | 2.32 | 2.99 | 4.92 | 3.223 | 4.8693 | 0.59816 | 1.5332 | 500 | 6
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 139.3972 | 1.9824 | 0.99 | 1.68 | 2.25 | 3.64 | 2.274 | 3.75 | 0.57459 | 1.6431 | 6843 | 34
2024 | NATRIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 137.2136 | 1.2255 | 0.81 | 1.09 | 1.64 | 2.18 | 1.5035 | 1.9418 | 0.12635 | 0.38518 | 3922 | 3
2024 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 140.3558 | 1.5763 | 0.74 | 1.2 | 1.57 | 2.71 | 1.638 | 2.9226 | 0.41384 | 1.0555 | 9200 | 48
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 134.863 | 2.1474 | 0.94 | 1.562 | 2.04 | 3.18 | 2.1075 | 3.3137 | 0.59611 | 1.2283 | 883 | 4
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S] |  | 138.0444 | 2.7226 | 1.735 | 2.243 | 3.49 | 4.49 | 3.135 | 3.9038 | 0.26561 | 0.33644 | 9 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 113.0307 | 1.4046 | 0.97 | 1.38 | 2.11 | 2.89 | 2.124 | 3.135 | 0.44377 | 1.1077 | 30334 | 88
2024 | NATRIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 112.0568 | 0.99723 | 0.76 | 0.946 | 1.54 | 1.91 | 1.3995 | 1.8123 | 0.15499 | 0.37562 | 2782 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 112.0132 | 1.9043 | 1.075 | 2.37 | 2.41 | 4.75 | 2.6085 | 4.638 | 0.71477 | 0.92845 | 151 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 136.1176 | 1.1114 | 0.625 | 0.789 | 1 | 1.69 | 0.9015 | 1.8328 | 0.29498 | 0.98328 | 17 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 113.5815 | 1.8932 | 1.15 | 1.626 | 2.54 | 4.24 | 2.666 | 4.5202 | 0.75146 | 1.8856 | 2683 | 7
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 138.6033 | 2.334 | 1.13 | 2.022 | 2.48 | 4.16 | 2.601 | 3.9406 | 0.5358 | 1.6205 | 3103 | 12
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S] |  | 111.4524 | 1.7781 | 1.01 | 1.861 | 2.35 | 3.81 | 2.3045 | 3.8446 | 0.5198 | 1.1429 | 609 | 9
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 112.9373 | 1.7645 | 1.27 | 1.93 | 2.67 | 4.01 | 2.688 | 3.9836 | 0.48666 | 1.3724 | 21673 | 87
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 112.3289 | 1.6733 | 1.135 | 2.046 | 2.44 | 4.11 | 2.496 | 4.109 | 0.2876 | 0.89891 | 1655 | 5
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 137.8599 | 1.6264 | 0.85 | 1.45 | 1.84 | 3.08 | 1.893 | 3.2186 | 0.40773 | 1.1281 | 98664 | 200
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S] |  | 137.402 | 1.9395 | 1.04 | 1.723 | 2.15 | 3.45 | 2.1625 | 3.3707 | 0.43899 | 0.97945 | 447 | 7
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 136.1833 | 2.7631 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 221 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 112.5489 | 1.5093 | 0.93 | 1.49 | 2.06 | 3.32 | 2.11 | 3.5592 | 0.50223 | 1.2494 | 3700 | 11
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 115.8861 | 1.7677 | 1.17 | 1.837 | 2.59 | 3.95 | 2.7105 | 4.472 | 0.65558 | 1.7772 | 5725 | 37
2024 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 122.7871 | 1.4489 | 1.03 | 1.538 | 2.1 | 3.08 | 1.949 | 2.976 | 0.2692 | 0.74093 | 2702 | 13
2024 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 149.8156 | 1.7211 | 0.86 | 1.486 | 1.81 | 3.22 | 1.801 | 3.1644 | 0.33485 | 1.0818 | 3196 | 17
2024 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 137.8766 | 1.6234 | 0.83 | 1.51 | 1.79 | 3.22 | 1.834 | 3.2575 | 0.38389 | 0.98238 | 69134 | 67
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 142.0122 | 2.4851 | 1.19 | 1.637 | 2.39 | 3.39 | 2.2755 | 3.3273 | 0.43896 | 0.87683 | 222 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 111.9934 | 2.085 | 1.385 | 2.205 | 2.98 | 4.56 | 3.122 | 4.8464 | 0.80807 | 1.5681 | 3759 | 12
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 113.1517 | 1.4686 | 0.91 | 1.613 | 1.95 | 3.4 | 2.032 | 3.3924 | 0.44776 | 1.0492 | 36695 | 168
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 136.6222 | 1.8213 | 0.8 | 1.397 | 1.85 | 3.23 | 1.971 | 3.5426 | 0.56295 | 1.5101 | 5112 | 25
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 111.4606 | 1.4053 | 0.98 | 1.37 | 2.12 | 2.91 | 2.164 | 3.0474 | 0.46214 | 1.163 | 159418 | 100
2024 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 176.1506 | 2.1687 | 0.88 | 1.642 | 1.92 | 4.4 | 1.962 | 4.5402 | 0.57326 | 1.173 | 1769 | 11
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 112.5858 | 1.9112 | 1.265 | 2.125 | 2.74 | 4.34 | 2.7845 | 4.3195 | 0.59808 | 1.3663 | 1384 | 11
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 111.986 | 2.5365 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 57 | 3
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 137.7921 | 1.6975 | 0.98 | 1.38 | 2.08 | 2.95 | 2.08 | 3.0804 | 0.39093 | 1.0632 | 87093 | 140
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 111.8043 | 1.5137 | 0.98 | 1.572 | 2.05 | 3.41 | 2.07 | 3.702 | 0.43437 | 1.3117 | 17090 | 17
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 137.8916 | 1.7821 | 0.91 | 1.342 | 1.98 | 3.19 | 2 | 3.502 | 0.48817 | 1.5102 | 8867 | 17
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 113.3401 | 2.3963 | 1.425 | 2.507 | 3.12 | 5.23 | 3.101 | 5.4274 | 0.48754 | 2.0137 | 685 | 9
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 115.217 | 2.2067 | 1.145 | 1.613 | 2.5 | 4.16 | 2.8705 | 4.4407 | 1.0429 | 2.2287 | 642 | 7
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 136.3592 | 2.1808 | 0.98 | 1.505 | 2.14 | 3.78 | 2.215 | 4.3565 | 0.6007 | 1.9305 | 2414 | 7
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 136.9907 | 2.9184 | 1.405 | 3.056 | 2.89 | 6.21 | 3.14 | 5.957 | 0.82827 | 1.4191 | 966 | 7
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 137.2866 | 1.8481 | 1.04 | 1.62 | 2.21 | 3.38 | 2.251 | 3.548 | 0.47141 | 1.3013 | 32263 | 94
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. PLASMA |  | 137.7222 | 2.5109 | 1.44 | 2.08 | 2.92 | 4.18 | 2.6465 | 3.6373 | 0.26019 | 0.32957 | 9 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 137.1635 | 1.6009 | 0.86 | 1.246 | 1.89 | 2.71 | 1.963 | 2.9074 | 0.48542 | 1.1361 | 81987 | 81
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S] |  | 112.5459 | 1.1271 | 0.545 | 0.911 | 1.29 | 2.04 | 1.4955 | 2.211 | 0.19082 | 1.1383 | 327 | 5
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. PLASMA |  | 136.6381 | 1.3626 | 0.83 | 1.238 | 1.68 | 2.49 | 1.531 | 2.2144 | 0.24748 | 0.51807 | 433 | 5
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 136.8715 | 2.2185 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 179 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 111.696 | 1.4264 | 0.94 | 1.58 | 2.02 | 3.37 | 2.041 | 3.4368 | 0.43093 | 1.1396 | 226773 | 273
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 111.9505 | 2.0986 | 1.31 | 2.292 | 2.85 | 4.78 | 2.8975 | 4.5667 | 0.619 | 1.3715 | 1278 | 11
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 112.2072 | 2.0447 | 1.435 | 2.101 | 2.96 | 4.32 | 2.949 | 4.3426 | 0.44857 | 1.3237 | 3543 | 13
2024 | NATRIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 115.5694 | 1.1544 | 0.865 | 1.239 | 1.76 | 2.55 | 1.641 | 2.3327 | 0.19192 | 0.46391 | 4277 | 3
2024 | NATRIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 142.9935 | 1.2397 | 0.57 | 1.352 | 1.25 | 2.99 | 1.3485 | 3.2132 | 0.37447 | 1.1385 | 1606 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 125.2012 | 1.5715 | 0.89 | 1.587 | 1.91 | 3.39 | 1.885 | 3.531 | 0.36274 | 1.0375 | 71394 | 68
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 112.0794 | 2.0044 | 1.63 | 2.401 | 3.59 | 4.85 | 3.1865 | 4.3419 | 0.36205 | 0.9987 | 1444 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 112.8935 | 1.4886 | 0.96 | 7.48 | 2.7 | 14.72 | 3.257 | 12.781 | 0.83892 | 1.7436 | 1438 | 3
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S] |  | 136.7595 | 1.3324 | 0.82 | 1.356 | 1.68 | 2.72 | 1.589 | 2.3838 | 0.26311 | 0.65679 | 499 | 7
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 113.1358 | 1.6175 | 1.21 | 1.658 | 2.52 | 3.48 | 2.463 | 3.663 | 0.44504 | 1.0988 | 42076 | 182
2024 | NATRIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 159.4702 | 1.1855 | 0.535 | 1.523 | 1.12 | 3.08 | 1.1355 | 3.0034 | 0.24773 | 0.67029 | 2812 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. PLASMA |  | 137.6688 | 1.9369 | 0.95 | 2.404 | 1.93 | 4.96 | 1.987 | 4.8574 | 0.29895 | 0.99117 | 231 | 4
2024 | NATRIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 118.4287 | 0.79146 | 0.58 | 1.062 | 1.18 | 2.16 | 1.1475 | 2.0121 | 0.25245 | 0.47313 | 2520 | 3
2024 | NATRIUM [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 123.7182 | 1.9157 | 1.09 | 2.117 | 2.22 | 4.25 | 2.1665 | 3.8682 | 0.40855 | 0.75394 | 1158 | 5
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 135.6707 | 1.1542 | 0.86 | 0.884 | 1.77 | 1.79 | 1.673 | 1.9978 | 0.19935 | 0.72013 | 174 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 137.518 | 1.8331 | 1.025 | 1.51 | 2.22 | 3.31 | 2.226 | 3.426 | 0.4433 | 1.2742 | 8423 | 52
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 137.3933 | 1.7897 | 0.99 | 1.499 | 2.02 | 3.08 | 2.048 | 2.9549 | 0.41192 | 0.81626 | 539 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. PLASMA |  | 111.4455 | 1.4827 | 1.135 | 1.37 | 2.3 | 2.93 | 2.2575 | 3.1956 | 0.50139 | 0.91129 | 376 | 5
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 136.2101 | 1.7489 | 0.86 | 1.595 | 1.86 | 3.33 | 1.8855 | 3.2526 | 0.43279 | 0.97433 | 3257 | 11
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 113.963 | 1.9483 | 1.09 | 1.816 | 2.5 | 3.88 | 2.763 | 4.2828 | 0.85162 | 1.9683 | 3298 | 28
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 138.1914 | 2.3043 | 1.04 | 1.702 | 2.39 | 3.91 | 2.56 | 4.3717 | 0.86008 | 1.9357 | 3195 | 27
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 112.7667 | 2.1413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 282 | 2
2024 | NATRIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 138.7413 | 1.775 | 1.08 | 1.49 | 2.44 | 3.05 | 2.5185 | 2.9779 | 0.33833 | 0.78586 | 693 | 3
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 81.3419 | 1.5526 | 1.38 | 2.17 | 2.9 | 4.73 | 2.942 | 4.9848 | 0.7299 | 1.6667 | 68737 | 71
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 80.7932 | 1.634 | 1.4 | 2.23 | 3.05 | 4.72 | 3.265 | 4.8858 | 0.94795 | 1.8902 | 32461 | 75
2024 | NATRIUM [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 171.0257 | 2.0552 | 0.98 | 1.63 | 2.03 | 3.38 | 1.979 | 3.2345 | 0.3449 | 0.90443 | 32992 | 22
2024 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 81.6051 | 1.0541 | 1.24 | 1.365 | 2.52 | 2.77 | 2.311 | 2.5948 | 0.17849 | 0.38415 | 117 | 2
2024 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 83.3266 | 1.4581 | 1.47 | 1.828 | 3.22 | 3.76 | 3.173 | 4.02 | 0.36486 | 2.3286 | 1586 | 2
2024 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 176.3815 | 2.0292 | 0.83 | 1.05 | 2.02 | 2.61 | 1.881 | 2.872 | 0.29905 | 2.0819 | 1244 | 2
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 171.588 | 3.8586 | 0.92 | 1.412 | 2.94 | 3.74 | 3.351 | 4.2806 | 1.3967 | 2.9385 | 601 | 4
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 79.8818 | 1.6146 | 1.46 | 2.27 | 3.11 | 4.9 | 3.287 | 5.3082 | 0.76299 | 2.2002 | 18710 | 73
2024 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 81.5405 | 0.95393 | 1.115 | 1.22 | 2.27 | 2.49 | 2.119 | 2.4285 | 0.34156 | 0.46203 | 368 | 2
2024 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97432T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 176.1568 | 1.8275 | 0.67 | 1.12 | 1.44 | 2.41 | 1.543 | 2.4256 | 0.29551 | 0.97738 | 3879 | 6
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 97422 | cobas ISE neo | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 174.0256 | 1.6062 | 0.76 | 1.074 | 1.53 | 2.17 | 1.324 | 1.9455 | 0.061115 | 0.17934 | 78 | 2
2024 | NATRIUM [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 68.1777 | 1.5542 | 1.78 | 2.459 | 3.72 | 5.39 | 3.7525 | 5.669 | 0.78803 | 1.8871 | 32513 | 23
2024 | NATRIUM [U] | Multichem U 2 | 900143 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 153.191 | 2.2599 | 1.14 | 1.88 | 2.45 | 3.91 | 2.434 | 3.8327 | 0.50492 | 1.2425 | 16347 | 68
2024 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 81.321 | 1.3541 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 442 | 2
2024 | NATRIUM [U] | Multichem U 2 | 900121 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 180.5197 | 2.8615 | 1.22 | 2 | 2.58 | 4.3 | 2.544 | 4.3504 | 0.48006 | 1.2566 | 26145 | 44
2024 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97431T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 81.5539 | 1.3048 | 1.12 | 1.896 | 2.42 | 4.06 | 2.491 | 3.9692 | 0.4341 | 1.5542 | 4025 | 6
2024 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 177.0504 | 1.6377 | 0.67 | 1.008 | 1.41 | 2.32 | 1.346 | 2.4472 | 0.18703 | 1.1568 | 1985 | 7
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 167.0468 | 1.1735 | 0.565 | 0.969 | 1.32 | 2.13 | 1.1805 | 2.3366 | 0.14548 | 1.1494 | 1770 | 3
2024 | NATRIUM [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 181.6149 | 2.5009 | 0.99 | 1.58 | 2.16 | 3.28 | 2.157 | 3.3528 | 0.4297 | 1.1956 | 53968 | 51
2024 | NATRIUM [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 161.8641 | 2.4906 | 1.35 | 2.24 | 2.75 | 4.78 | 2.554 | 4.81 | 0.37232 | 1.2871 | 4828 | 26
2024 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 81.0842 | 1.2681 | 1.05 | 1.64 | 2.37 | 3.88 | 2.519 | 4.0668 | 0.61387 | 1.8154 | 1989 | 7
2024 | NATRIUM [U] | Multichem U 1 | 900142 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 86.6595 | 1.6375 | 1.45 | 2.15 | 3.07 | 4.59 | 3.104 | 4.7782 | 0.69452 | 1.649 | 16819 | 67
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 80.9421 | 1.7206 | 1.48 | 2.408 | 3.24 | 5.13 | 3.353 | 5.2948 | 0.84041 | 1.9963 | 64609 | 93
2024 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 175.5526 | 1.6072 | 0.495 | 0.788 | 1.43 | 2 | 1.4985 | 2.261 | 0.42688 | 1.4752 | 6825 | 5
2024 | NATRIUM [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 87.3582 | 1.8869 | 1.63 | 2.54 | 3.46 | 5.45 | 3.409 | 5.7226 | 0.65362 | 1.8595 | 24249 | 43
2024 | NATRIUM [U] | Multichem U 1 | 900120 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 85.4278 | 1.8385 | 1.61 | 2.5 | 3.41 | 5.57 | 3.414 | 5.5876 | 0.83212 | 1.997 | 24827 | 44
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 97421 | cobas ISE neo | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 82.019 | 1.027 | 1.22 | 1.425 | 2.45 | 2.86 | 2.1695 | 2.5495 | 0.14748 | 0.21465 | 79 | 2
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 175.0201 | 1.9713 | 0.8 | 1.406 | 1.73 | 2.92 | 1.7865 | 2.8417 | 0.42405 | 0.95307 | 31742 | 73
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 172.6513 | 5.5057 | 2.73 | 3.739 | 5.76 | 7.68 | 5.765 | 8.5747 | 1.1102 | 1.6137 | 487 | 2
2024 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 81.6431 | 1.1406 | 0.89 | 1.16 | 2.07 | 2.94 | 2.1505 | 3.468 | 0.60737 | 2.0517 | 6916 | 5
2024 | NATRIUM [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 84.1201 | 1.8654 | 1.67 | 2.59 | 3.61 | 5.4 | 3.657 | 5.5116 | 0.79466 | 1.8377 | 55936 | 52
2024 | NATRIUM [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 184.4248 | 2.7522 | 1.11 | 1.6 | 2.42 | 3.37 | 2.507 | 3.6528 | 0.65938 | 1.4199 | 6515 | 20
2024 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 173.5449 | 1.4917 | 0.75 | 0.913 | 1.57 | 1.87 | 1.6085 | 1.7764 | 0.20355 | 0.41657 | 118 | 2
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 83.9329 | 1.9339 | 2.06 | 2.435 | 4.22 | 5.09 | 3.9235 | 5.2931 | 0.96525 | 2.0443 | 519 | 4
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 168.0626 | 2.1748 | 0.89 | 1.55 | 1.9 | 3.31 | 1.9645 | 3.309 | 0.45317 | 1.0471 | 64217 | 96
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 173.2448 | 1.8915 | 0.79 | 1.31 | 1.72 | 2.82 | 1.759 | 2.9373 | 0.3765 | 0.95241 | 69093 | 71
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 80.7327 | 1.5345 | 1.32 | 2.04 | 2.84 | 4.63 | 2.908 | 4.8738 | 0.67097 | 1.8204 | 46449 | 66
2024 | NATRIUM [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 91.3953 | 1.6098 | 1.52 | 2.342 | 3.25 | 4.83 | 3.015 | 4.9594 | 0.59974 | 1.3888 | 3597 | 23
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 172.2043 | 2.5267 | 0.82 | 1.606 | 1.7 | 3.14 | 1.799 | 3.183 | 0.49161 | 1.1297 | 2015 | 34
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 84.4488 | 3.2722 | 3.755 | 6.288 | 7.67 | 12.97 | 7.349 | 12.9212 | 1.4773 | 2.5757 | 447 | 2
2024 | NATRIUM [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 88.4671 | 2.2083 | 1.625 | 2.297 | 3.68 | 4.97 | 3.832 | 5.3684 | 1.0608 | 2.5036 | 6585 | 20
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 169.8474 | 1.9022 | 0.86 | 1.376 | 1.87 | 2.93 | 1.87 | 2.9346 | 0.38139 | 0.9395 | 17869 | 70
2024 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 173.6719 | 1.1943 | 0.61 | 0.74 | 1.23 | 1.49 | 1.0895 | 1.392 | 0.096319 | 0.1937 | 274 | 2
2024 | NATRIUM [U] | MAS Urine Bas | 25111A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 90.1277 | 2.0438 | 1.68 | 2.442 | 3.65 | 5.02 | 3.609 | 5.397 | 0.81632 | 1.9089 | 7468 | 23
2024 | NATRIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 176.2455 | 2.2381 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 385 | 2
2024 | NATRIUM [U] | MAS Urine Haut | 25112A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 179.9076 | 2.4111 | 1.05 | 1.604 | 2.26 | 3.34 | 2.289 | 3.2436 | 0.51667 | 1.0223 | 7742 | 23
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 174.0177 | 1.8881 | 0.78 | 1.29 | 1.66 | 2.73 | 1.6835 | 2.8123 | 0.33067 | 0.92979 | 46375 | 69
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 80.7819 | 1.5888 | 1.285 | 2.25 | 2.88 | 5.52 | 3.111 | 5.5048 | 0.80902 | 2.2143 | 1978 | 32
2024 | NATRIUM [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 79.3091 | 1.063 | 0.97 | 1.796 | 2.01 | 4.9 | 2.0715 | 5.7792 | 0.46207 | 2.5375 | 1754 | 3
2024 | NATRIUM [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 166.3037 | 2.9266 | 1.39 | 2.33 | 2.85 | 4.74 | 2.833 | 4.726 | 0.63443 | 1.4236 | 23938 | 43
2024 | NON PROSTATIC PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYLPHOSPHAT GEN. 2 |  | 15.7567 | 0.5704 | 2.95 | 5.62 | 6.79 | 12.09 | 6.13 | 11.267 | 1.376 | 3.8115 | 254 | 4
2024 | NON PROSTATIC PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYLPHOSPHAT GEN. 2 |  | 15.6782 | 0.5902 | 1.75 | 4.78 | 4.47 | 12.41 | 5.211 | 13.6628 | 1.0648 | 5.3788 | 587 | 3
2024 | NON PROSTATIC PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYLPHOSPHAT GEN. 2 |  | 30.4499 | 0.93188 | 1.575 | 3.83 | 3.84 | 8.11 | 4.228 | 9.124 | 1.0666 | 3.345 | 96 | 3
2024 | NON PROSTATIC PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | 1-NAPHTHYLPHOSPHAT GEN. 2 |  | 14.9396 | 0.72728 | 2.87 | 3.257 | 7.28 | 9.6 | 7.4705 | 10.4101 | 2.3904 | 6.5744 | 164 | 2
2024 | NON PROSTATIC PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYLPHOSPHAT GEN. 2 |  | 32.125 | 1.0076 | 1.64 | 3.638 | 3.95 | 8.28 | 4.755 | 9.2014 | 1.4193 | 4.6271 | 585 | 3
2024 | NON PROSTATIC PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYLPHOSPHAT GEN. 2 |  | 15.0292 | 0.7908 | 2.225 | 2.245 | 12.26 | 16.62 | 12.691 | 16.6238 | 9.0049 | 12.9716 | 12 | 2
2024 | NON PROSTATIC PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | 1-NAPHTHYLPHOSPHAT GEN. 2 |  | 35.082 | 1.1742 | 2.845 | 4.063 | 5.68 | 7.85 | 5.5005 | 8.1658 | 0.61005 | 2.7998 | 157 | 3
2024 | NON PROSTATIC PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | 1-NAPHTHYLPHOSPHAT GEN. 2 |  | 15.5929 | 0.52537 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 110 | 2
2024 | NON PROSTATIC PHOSPHATASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | 1-NAPHTHYLPHOSPHAT GEN. 2 |  | 34.982 | 1.2316 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 148 | 2
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS NSE |  | 10.0628 | 0.37787 | 3.13 | 3.72 | 6.3 | 8.77 | 5.892 | 9.6775 | 1.0924 | 3.6259 | 120 | 2
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE |  | 10.8899 | 0.54415 | 2.81 | 4.516 | 6.81 | 10.35 | 7.539 | 11.409 | 2.5688 | 5.6164 | 5061 | 27
2024 | NSE [S] | PreciControl LC2 | 747617 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 109.5364 | 3.2747 | 1.61 | 2.496 | 3.79 | 6.07 | 4.015 | 6.6326 | 1.4284 | 4.1062 | 1167 | 9
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 84.53 | 5.9198 | 2.7 | 4.65 | 8.04 | 14.6 | 8.88 | 13.827 | 3.3086 | 7.7937 | 200 | 2
2024 | NSE [S] | PreciControl LC1 | 712726 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 12.7581 | 0.3836 | 1.65 | 3.678 | 3.71 | 8.54 | 3.5415 | 9.0089 | 1.0373 | 4.2851 | 888 | 5
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE |  | 84.2675 | 5.9651 | 4.44 | 12.958 | 10.96 | 27.21 | 10.205 | 22.834 | 1.7505 | 7.1163 | 77 | 3
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE |  | 90.2456 | 2.3725 | 1.87 | 2.6 | 4.3 | 5.81 | 4.7545 | 6.8126 | 1.526 | 3.455 | 488 | 2
2024 | NSE [S] | PreciControl LC2 | 772943 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 107.453 | 4.2359 | 2.11 | 4.136 | 5.78 | 9.06 | 6.144 | 9.36 | 1.2464 | 5.6712 | 230 | 4
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 808187 | 101.346 | 3.7839 | 2.005 | 3.934 | 5.27 | 8.2 | 5.428 | 9.1453 | 1.8835 | 5.3278 | 782 | 20
2024 | NSE [S] | PreciControl LC2 | 694106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 99.1696 | 2.917 | 1.69 | 3.294 | 4.16 | 6.62 | 4.609 | 6.0572 | 0.9869 | 2.488 | 693 | 5
2024 | NSE [S] | PreciControl LC2 | 734317 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 104.5875 | 4.0785 | 1.74 | 3.39 | 4.14 | 9.58 | 4.569 | 10.5785 | 1.533 | 4.3302 | 1345 | 7
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE |  | 101.89 | 2.2543 | 2.225 | 2.637 | 4.46 | 5.27 | 3.863 | 4.5246 | 0.18549 | 0.20198 | 9 | 2
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE |  | 12.8138 | 0.51155 | 2.175 | 3.045 | 5.19 | 8.53 | 5.212 | 10.052 | 1.6731 | 4.9274 | 533 | 3
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE |  | 92.8195 | 4.2884 | 2.48 | 4.264 | 6.55 | 9.75 | 6.8135 | 10.3545 | 2.0342 | 4.9478 | 5020 | 27
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 11.0313 | 0.50385 | 2.33 | 3.82 | 6.05 | 9.71 | 6.603 | 10.768 | 2.3169 | 5.6536 | 13553 | 66
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 808187 | 85.7241 | 4.5908 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 87 | 2
2024 | NSE [S] | PreciControl LC1 | 747616 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 13.4101 | 0.38536 | 1.68 | 2.415 | 4.03 | 5.9 | 3.989 | 6.8898 | 1.1328 | 3.3995 | 1163 | 9
2024 | NSE [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 12.3896 | 0.41344 | 1.93 | 4.148 | 4.08 | 8.43 | 4.093 | 8.1034 | 0.91556 | 1.6516 | 135 | 2
2024 | NSE [S] | PreciControl LC1 | 772942 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 13.0352 | 0.63909 | 2.86 | 5.702 | 6.39 | 11.63 | 6.277 | 12.3042 | 1.4721 | 6.3368 | 437 | 4
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE |  | 10.9151 | 0.74112 | 5.5 | 13.03 | 16.38 | 26.58 | 16.846 | 22.3762 | 2.3979 | 6.438 | 92 | 3
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE | 642825 | 92.9228 | 3.7223 | 2.81 | 4.013 | 6.03 | 9.49 | 6.924 | 10.315 | 2.7069 | 4.1206 | 262 | 9
2024 | NSE [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE | 712092 | 12.5443 | 0.33735 | 1.95 | 3.086 | 4.64 | 6.14 | 4.951 | 6.1507 | 0.76781 | 2.7711 | 555 | 3
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE |  | 12.53 | 0.32438 | 2.775 | 3.459 | 5.57 | 6.91 | 5.1 | 6.3072 | 0.51543 | 0.5979 | 10 | 2
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE |  | 90.0168 | 2.4695 | 2.51 | 2.558 | 5.05 | 5.5 | 5.233 | 5.8466 | 1.1614 | 1.6299 | 63 | 3
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 10.8805 | 0.66475 | 2.065 | 5.251 | 5.81 | 11.12 | 6.6785 | 11.7561 | 2.4473 | 4.7772 | 441 | 5
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 81.628 | 4.3881 | 2.425 | 5.511 | 6.05 | 11.53 | 6.779 | 11.3574 | 2.4988 | 4.5478 | 372 | 4
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 93.534 | 4.3565 | 2.19 | 3.806 | 5.69 | 9.96 | 6.128 | 11.0676 | 2.1779 | 6.2484 | 12907 | 65
2024 | NSE [S] | PreciControl LC1 | 734316 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 12.8195 | 0.50296 | 1.85 | 4.185 | 4.25 | 9.03 | 4.677 | 8.3995 | 1.4406 | 3.4592 | 1396 | 7
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 10.7654 | 0.46592 | 2.52 | 4.284 | 6.12 | 10.75 | 6.858 | 12.082 | 2.1278 | 5.9879 | 6711 | 52
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE | 642825 | 10.93 | 0.50249 | 2.76 | 4.342 | 7.51 | 9.67 | 8.2345 | 10.8909 | 3.6591 | 5.6527 | 264 | 8
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS NSE |  | 86.596 | 3.2733 | 3.39 | 3.915 | 8.19 | 8.95 | 8.656 | 10.4365 | 3.4386 | 4.5283 | 120 | 2
2024 | NSE [S] | PreciControl LC2 | 712727 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 102.6892 | 3.3732 | 1.695 | 3.13 | 4.2 | 8.12 | 4.454 | 8.7385 | 1.597 | 4.8999 | 892 | 5
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 86.2138 | 4.0806 | 2.445 | 4.432 | 6.36 | 10.29 | 6.7835 | 11.2659 | 2.2727 | 5.5241 | 6838 | 52
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | ELECSYS NSE |  | 12.4328 | 0.77286 | 2.425 | 3.773 | 8.1 | 13.01 | 9.115 | 12.8 | 3.9796 | 7.5886 | 201 | 2
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE |  | 11.2118 | 1.0899 | 3.1 | 3.236 | 9.04 | 15.73 | 11.088 | 17.4208 | 6.4074 | 12.1591 | 62 | 3
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE |  | 91.094 | 4.7734 | 3.13 | 6.766 | 7.98 | 14.97 | 8.8595 | 15.5515 | 2.9304 | 5.9257 | 1441 | 28
2024 | NSE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS NSE |  | 10.5983 | 0.62697 | 3.35 | 6.65 | 8.36 | 17.36 | 9.1565 | 17.75 | 2.9243 | 6.8772 | 1432 | 27
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N778657 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 249.0676 | 17.592 | 3.91 | 8.508 | 9.32 | 17.94 | 10.1185 | 17.1323 | 2.8933 | 7.1015 | 1479 | 11
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P803646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 375.1753 | 26.0577 | 4.65 | 6.78 | 9.94 | 13.61 | 10.15 | 14.326 | 2.0746 | 4.452 | 1295 | 11
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P732506 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 372.5617 | 21.6324 | 4.51 | 6.7 | 10 | 13.83 | 9.975 | 15.57 | 2.1733 | 5.4425 | 1394 | 11
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N824985 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 216.5657 | 10.1382 | 4.29 | 4.682 | 8.81 | 9.39 | 8.344 | 8.384 | 1.2591 | 1.8635 | 70 | 2
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P761274 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 377.1666 | 29.3285 | 4.62 | 6.242 | 10 | 14.55 | 10.504 | 16.2966 | 2.7283 | 8.0126 | 2113 | 11
2024 | OPIATES [U] | DAT Clinical Negative | N726631 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 250.8868 | 24.1356 | 2.86 | 5.932 | 13.75 | 19.89 | 16.657 | 24.0642 | 12.1042 | 14.3088 | 53 | 2
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N743803 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 247.9442 | 18.3801 | 4.98 | 8.79 | 10.06 | 18.26 | 10.446 | 16.6628 | 1.6001 | 3.5656 | 448 | 4
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P761274 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 402.1992 | 19.585 | 2.845 | 5.211 | 7.11 | 11.27 | 7.2035 | 10.9767 | 2.0608 | 4.2509 | 1305 | 10
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P824985 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 400.4867 | 17.3118 | 2.99 | 3.444 | 6.49 | 9.01 | 6.338 | 9.5338 | 2.3975 | 6.8049 | 113 | 4
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N761274 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 247.2256 | 16.0249 | 3.21 | 6.806 | 8.9 | 14.29 | 9.677 | 14.8698 | 1.9607 | 6.3491 | 1334 | 10
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P743803 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 371.5177 | 22.4288 | 4.21 | 6.954 | 10.05 | 13.89 | 10.264 | 15.7254 | 2.4677 | 5.571 | 1240 | 10
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P778657 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 404.585 | 20.8875 | 2.99 | 5.697 | 6.99 | 12 | 7.4325 | 11.118 | 1.638 | 4.8453 | 1441 | 11
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P732506 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 401.0772 | 21.0152 | 3.955 | 5.229 | 8.88 | 10.7 | 9.188 | 12.2061 | 2.9295 | 3.9612 | 479 | 4
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P803646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 402.4857 | 27.2396 | 3.49 | 5.266 | 8.7 | 14.51 | 9.258 | 14.5376 | 2.3088 | 7.0528 | 943 | 11
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N803646 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 248.4867 | 21.0999 | 4.54 | 8.564 | 11.44 | 19.37 | 11.814 | 18.7802 | 3.4825 | 9.2164 | 1015 | 11
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N824985 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 244.5413 | 14.3524 | 3.73 | 4.12 | 8.32 | 12.69 | 9.601 | 14.2842 | 4.2186 | 9.4003 | 109 | 4
2024 | OPIATES [U] | DAT Clinical Positive | P726631 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 408.5625 | 32.5321 | 2.06 | 4.644 | 11.67 | 16.34 | 12.009 | 19.2074 | 10.6016 | 11.9371 | 48 | 2
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P743803 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 397.6964 | 23.832 | 4.11 | 6.214 | 9.06 | 13.16 | 8.488 | 13.1628 | 1.5617 | 4.5143 | 415 | 4
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N778657 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 229.1959 | 14.6918 | 4.9 | 7.56 | 11.12 | 15.61 | 11.05 | 16.2892 | 2.1977 | 5.057 | 1577 | 8
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N803646 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 227.6193 | 23.205 | 6.14 | 9.41 | 13.42 | 19.58 | 14.802 | 20.045 | 3.2075 | 9.9608 | 1303 | 11
2024 | OPIATES [U] | DAT Clinical Negative | N743792 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 241.5849 | 16.2468 | 3.8 | 13.606 | 8.16 | 29.07 | 7.782 | 26.2354 | 1.6362 | 4.3569 | 106 | 2
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N743803 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 224.0393 | 15.5257 | 5.53 | 7.778 | 12.05 | 16.26 | 11.932 | 16.6834 | 2.5406 | 5.6422 | 1458 | 10
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N761274 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 230.4683 | 19.0548 | 5.62 | 8.494 | 12.23 | 20.4 | 12.599 | 21.3988 | 3.6678 | 8.8358 | 2231 | 11
2024 | OPIATES [U] | DAT Clinical Negative | N751238 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 237.3109 | 12.7743 | 4.85 | 8.458 | 9.69 | 17.08 | 8.614 | 14.8614 | 0.72877 | 0.90467 | 119 | 2
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P824985 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 362.7088 | 13.5681 | 3.18 | 3.356 | 7.31 | 8.37 | 7.9315 | 9.4855 | 2.6792 | 3.94 | 68 | 2
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N732506 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS |  | 245.4389 | 17.5738 | 5.25 | 7.906 | 12.01 | 15.85 | 13.0435 | 16.1552 | 3.877 | 6.6887 | 499 | 4
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Positif | P778657 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 380.1204 | 19.0945 | 4.11 | 5.324 | 9.34 | 11.77 | 8.857 | 12.05 | 1.7337 | 4.6823 | 1304 | 9
2024 | OPIATES [U] | DAT 2 Negatif | N732506 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 226.3549 | 17.1067 | 6.23 | 10.23 | 12.69 | 20.28 | 12.559 | 19.782 | 3.0924 | 6.3233 | 1375 | 11
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 733249 | 17.5679 | 0.56537 | 1.55 | 2.56 | 3.18 | 6.16 | 3.271 | 5.763 | 0.59716 | 2.9139 | 94 | 4
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 800626 | 85.9286 | 3.3752 | 1.67 | 3.63 | 5.15 | 8.88 | 5.763 | 9.2696 | 2.5347 | 4.2479 | 1442 | 12
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 89.3721 | 3.3922 | 2.84 | 4.508 | 6.24 | 10.87 | 7.303 | 11.5976 | 2.6113 | 5.4519 | 81 | 2
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 90.9014 | 6.6557 | 1.63 | 4.234 | 4.22 | 11.35 | 4.541 | 11.9094 | 0.77266 | 4.1893 | 35 | 2
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 715389 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 86.2503 | 4.5066 | 1.79 | 2.084 | 5.68 | 9.46 | 6.463 | 10.4118 | 3.8189 | 7.4055 | 105 | 4
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 17.6542 | 0.89523 | 2.7 | 4.262 | 6.48 | 10.92 | 7.315 | 12.6086 | 2.7137 | 5.186 | 2238 | 12
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 17.7865 | 0.60154 | 1.54 | 3.11 | 4.36 | 7.54 | 4.986 | 8.3458 | 2.0899 | 4.5682 | 5832 | 25
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 96.744 | 3.1927 | 1.13 | 2.699 | 6.75 | 9.77 | 6.789 | 11.2953 | 4.8953 | 7.3016 | 168 | 4
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 18.0344 | 0.79373 | 1.82 | 3.67 | 5.08 | 9.05 | 5.453 | 10.222 | 2.1866 | 5.4514 | 1701 | 20
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 733246 | 17.7321 | 0.64009 | 1.43 | 2.95 | 3.62 | 7.83 | 4.0235 | 8.867 | 1.7859 | 5.0666 | 604 | 13
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 17.3286 | 1.1704 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 35 | 3
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN | 800591 | 82.0722 | 2.6889 | 2.625 | 3.795 | 5.69 | 8.1 | 6.0275 | 7.347 | 1.0864 | 3.5247 | 398 | 7
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 90.745 | 3.3462 | 2.12 | 3.498 | 5.1 | 8.84 | 5.59 | 10.6628 | 2.3555 | 5.1796 | 781 | 11
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 715389 | Cobas e801 e402 | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 94.5618 | 7.4198 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 34 | 3
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 18.3169 | 1.0453 | 1.19 | 3.546 | 2.59 | 7.09 | 2.492 | 6.9888 | 0.51216 | 1.7689 | 36 | 2
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 92.2206 | 3.5173 | 1.64 | 3.032 | 4.54 | 7.83 | 5.076 | 8.7132 | 1.7518 | 4.7305 | 4419 | 24
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 17.8757 | 0.64475 | 1.99 | 3.458 | 5.18 | 8.15 | 5.857 | 9.1626 | 2.0942 | 4.5151 | 687 | 11
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 18.3948 | 0.61054 | 2.515 | 3.21 | 5.97 | 6.78 | 5.328 | 7.2282 | 0.61968 | 3.4258 | 87 | 2
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 97.0966 | 3.6657 | 1.58 | 2.96 | 4.32 | 7.27 | 4.727 | 8.282 | 1.7438 | 4.674 | 2538 | 22
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 17.3793 | 0.7119 | 1.92 | 3.224 | 6.96 | 8.55 | 8.038 | 9.5704 | 3.7915 | 6.717 | 107 | 4
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 85.8103 | 4.3888 | 2.41 | 4.251 | 6.59 | 12.41 | 7.6905 | 13.7354 | 2.8571 | 7.0903 | 1855 | 12
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 16.7874 | 0.96745 | 4.23 | 6.162 | 10.21 | 13.38 | 11.76 | 13.628 | 6.3298 | 8.8658 | 87 | 2
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 92.4937 | 3.5033 | 3.525 | 3.841 | 7.11 | 7.69 | 6.8365 | 7.3681 | 1.1798 | 3.0214 | 86 | 2
2024 | OSTEOCALCIN [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e801 e402 | ELECSYS N-MID OSTEOCALCIN |  | 18.05 | 0.84523 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 164 | 3
2024 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | EPS VER.2 [S,P] |  | 39.8443 | 0.78662 | 1.25 | 2.624 | 2.98 | 5.58 | 3.174 | 5.4155 | 0.89048 | 2.07 | 2600 | 14
2024 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | EPS VER.2 [S,P] |  | 41.5221 | 0.56283 | 1.19 | 1.458 | 2.4 | 2.96 | 2.38 | 2.7514 | 0.34017 | 0.81231 | 122 | 3
2024 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | EPS VER.2 [S,P] |  | 99.2302 | 2.2059 | 0.88 | 1.887 | 2.2 | 4.46 | 2.4785 | 4.4637 | 0.87549 | 2.0608 | 3213 | 13
2024 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | EPS VER.2 [S,P] |  | 98.377 | 1.6119 | 1.09 | 1.848 | 2.28 | 4.1 | 2.146 | 3.5608 | 0.34986 | 1.0971 | 174 | 2
2024 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | EPS VER.2 [S,P] |  | 100.925 | 1.066 | 1.18 | 1.3 | 3.01 | 3.21 | 3.4005 | 3.7833 | 1.4502 | 2.0302 | 88 | 2
2024 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | EPS VER.2 [S,P] |  | 38.7366 | 0.90057 | 1.49 | 2.43 | 3.54 | 5.79 | 3.602 | 6.508 | 1.0557 | 2.8387 | 3528 | 19
2024 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | EPS VER.2 [S,P] |  | 101.6725 | 1.6784 | 1.195 | 1.775 | 2.57 | 3.7 | 2.7345 | 4.1365 | 0.85865 | 1.3937 | 1128 | 6
2024 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | EPS VER.2 [S,P] |  | 98.2435 | 1.9201 | 1.01 | 2.092 | 2.54 | 5.15 | 2.81 | 5.5149 | 0.97851 | 2.6216 | 5038 | 21
2024 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | EPS VER.2 [S,P] |  | 102.347 | 1.5302 | 0.75 | 1.293 | 1.79 | 3.1 | 2.088 | 3.0584 | 0.54683 | 1.618 | 831 | 4
2024 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | EPS VER.2 [S,P] |  | 40.1198 | 0.63934 | 1.03 | 1.814 | 2.44 | 4.2 | 2.899 | 5.0046 | 1.5923 | 2.0899 | 495 | 2
2024 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | EPS VER.2 [S,P] |  | 39.642 | 0.65289 | 1.54 | 2.268 | 3.57 | 4.64 | 3.363 | 4.4885 | 0.66073 | 1.8217 | 169 | 2
2024 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | EPS VER.2 [S,P] |  | 40.0708 | 0.9567 | 1.09 | 2.586 | 2.53 | 6.77 | 2.715 | 6.3539 | 0.84033 | 2.7209 | 1781 | 12
2024 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | EPS VER.2 [S,P] |  | 38.8992 | 1.0064 | 1.1 | 1.805 | 2.72 | 4.11 | 2.941 | 4.6063 | 1.1423 | 2.2654 | 1511 | 11
2024 | PANCREAS-AMYLASE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | EPS VER.2 [S,P] |  | 39.8879 | 1.0428 | 1.625 | 2.314 | 3.53 | 4.76 | 3.731 | 5.0262 | 1.2175 | 2.7113 | 165 | 3
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 715421 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) |  | 2477.8088 | 89.158 | 2.52 | 3.972 | 6.07 | 8.71 | 6.584 | 9.242 | 1.8509 | 3.996 | 2892 | 7
2024 | PAPP-A [S] | PBQ MSN21 | S08 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS PAPP-A |  | 3728.7543 | 180.7029 | 2.995 | 4.674 | 6.47 | 9.79 | 6.937 | 10.7317 | 1.909 | 3.9158 | 291 | 5
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 764178 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A |  | 2500.34 | 146.0742 | 4.26 | 6.74 | 12.75 | 14.29 | 13.5815 | 16.462 | 4.725 | 9.4232 | 50 | 3
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 764177 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A |  | 5045.4032 | 259.2709 | 3.69 | 4.448 | 8.41 | 13.03 | 8.227 | 12.4484 | 1.9189 | 7.0228 | 620 | 3
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A (08860181) |  | 2462.7666 | 144.0262 | 3.76 | 5.95 | 8.77 | 13.26 | 9.234 | 13.514 | 2.3338 | 6.4949 | 1174 | 12
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 764177 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) |  | 5235.1876 | 212.9869 | 2.76 | 5.131 | 5.99 | 11.09 | 6.52 | 10.2492 | 1.4142 | 3.8097 | 1914 | 8
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A (08860181) |  | 4957.9983 | 322.7158 | 3.645 | 5.528 | 8.97 | 12.34 | 9.683 | 14.3169 | 2.359 | 6.7305 | 1176 | 12
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A |  | 2649.6554 | 81.2617 | 2.92 | 4.444 | 5.86 | 9.37 | 5.912 | 10.1982 | 2.1881 | 3.0485 | 177 | 4
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 715421 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A (08860181) |  | 2382.6128 | 97.2427 | 2.47 | 4.896 | 5.77 | 10.5 | 6.231 | 11.8208 | 1.8348 | 4.9402 | 1583 | 14
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A |  | 1430.4553 | 1221.6038 | 3.845 | 7.02 | 48.23 | 156.78 | 36.839 | 125.041 | 28.8022 | 114.7871 | 193 | 5
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 715420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) |  | 4935.6705 | 184.0594 | 2.86 | 4.243 | 6.44 | 9.12 | 6.8025 | 9.3905 | 1.5875 | 3.4159 | 3074 | 7
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 715421 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A |  | 2468.0973 | 82.1913 | 3.19 | 7.05 | 7.02 | 15.54 | 6.631 | 14.8345 | 1.3523 | 4.9068 | 514 | 4
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 715420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A |  | 4951.0058 | 189.9192 | 3.58 | 6.878 | 8.66 | 14.13 | 7.41 | 12.8302 | 0.46072 | 3.9226 | 519 | 4
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 715422 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A |  | 243.1339 | 7.8812 | 2.69 | 6.165 | 5.78 | 12.17 | 6.8225 | 12.2798 | 1.1605 | 4.7954 | 507 | 4
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 715421 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A |  | 2406.7359 | 131.733 | 2.55 | 4.886 | 6.21 | 10.93 | 7.593 | 12.4538 | 2.4602 | 7.0063 | 924 | 5
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 764178 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) |  | 2584.891 | 103.6528 | 2.45 | 3.977 | 5.15 | 9.22 | 5.9425 | 10.2899 | 1.511 | 3.9748 | 1854 | 8
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 715422 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A |  | 221.606 | 47.9083 | 2.77 | 5.028 | 12.51 | 74.42 | 14.378 | 88.1846 | 6.6457 | 36.6568 | 1036 | 7
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) |  | 5288.8359 | 243.7904 | 3.835 | 4.215 | 8.1 | 9.47 | 7.848 | 10.9608 | 2.0093 | 4.8868 | 774 | 5
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) |  | 246.5684 | 10.399 | 2.89 | 3.863 | 6.36 | 8.38 | 7.0505 | 9.6585 | 2.7375 | 4.3267 | 779 | 5
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 715420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A |  | 4850.7308 | 268.5697 | 2.78 | 5.275 | 6.59 | 11.47 | 7.749 | 12.283 | 2.4982 | 6.807 | 910 | 6
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 715420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A (08860181) |  | 4795.6811 | 213.132 | 2.755 | 5.064 | 6.34 | 10.81 | 6.785 | 11.5667 | 2.1482 | 4.893 | 1596 | 14
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 715422 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) |  | 242.6033 | 8.1234 | 2.52 | 3.572 | 5.76 | 7.83 | 6.202 | 8.9948 | 1.8245 | 3.8513 | 3028 | 7
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 764177 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A |  | 5063.1489 | 320.5432 | 5.975 | 7.955 | 14.13 | 17.15 | 15.6405 | 19.208 | 4.1658 | 8.976 | 47 | 3
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 764178 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A |  | 2483.7136 | 111.3425 | 2.95 | 4.354 | 7.78 | 10.18 | 7.47 | 10.2378 | 1.1521 | 5.4148 | 639 | 3
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 764179 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A |  | 236.9765 | 10.1599 | 3.635 | 7.4 | 7.45 | 14.93 | 7.4675 | 14.4935 | 1.4182 | 2.8048 | 51 | 3
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 715422 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A (08860181) |  | 228.6198 | 10.9137 | 2.49 | 4.096 | 5.91 | 9.95 | 6.485 | 11.4892 | 2.2589 | 6.3632 | 1578 | 14
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629419 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) |  | 2655.843 | 110.7095 | 3.13 | 3.816 | 6.81 | 9.05 | 7.186 | 10.4059 | 2.0327 | 3.9917 | 777 | 5
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A |  | 129.0171 | 110.7067 | 3.36 | 7.656 | 53.45 | 205.78 | 51.608 | 163.744 | 24.9963 | 105.4472 | 201 | 5
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A (08860181) |  | 225.8122 | 11.6152 | 3.35 | 5.332 | 8.01 | 12.12 | 8.821 | 13.3459 | 2.5479 | 5.8743 | 1198 | 11
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629420 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A |  | 247.9978 | 6.9746 | 2.38 | 6.11 | 5.09 | 12.63 | 6.107 | 14.2148 | 2.2805 | 4.1173 | 181 | 4
2024 | PAPP-A [S] | PBQ MSN21 | S07 | e411/e601/e602/e801 T21 | ELECSYS PAPP-A |  | 4807.975 | 231.491 | 3.14 | 5.15 | 6.76 | 10.71 | 7.202 | 11.6251 | 2.0967 | 4.9698 | 160 | 5
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 764177 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A (08860181) |  | 5064.6243 | 295.5263 | 3.63 | 5.27 | 9.52 | 13.3 | 9.684 | 14.452 | 3.1789 | 6.2992 | 1504 | 6
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 764178 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A (08860181) |  | 2495.7354 | 129.4598 | 2.95 | 5.11 | 7.4 | 12.06 | 8.549 | 13.095 | 2.4568 | 5.5747 | 1519 | 6
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 764179 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A |  | 229.1223 | 10.7327 | 3.14 | 4.416 | 7.08 | 9.45 | 7.155 | 10.6564 | 1.1127 | 5.6723 | 654 | 3
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 764179 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A (08860181) |  | 230.2325 | 11.954 | 2.76 | 4.25 | 8 | 10.05 | 8.982 | 11.495 | 3.5483 | 6.1078 | 1488 | 6
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 764179 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A (08860173+04854098) |  | 243.4367 | 8.2821 | 1.98 | 3.28 | 4.28 | 8.05 | 4.9985 | 8.0807 | 1.1139 | 3.5285 | 1900 | 8
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PAPP-A |  | 5245.7901 | 184.0665 | 3.41 | 6.47 | 6.82 | 12.91 | 6.096 | 12.6778 | 0.39132 | 2.079 | 162 | 3
2024 | PAPP-A [S] | PreciControl Maternal Care | 629418 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PAPP-A |  | 4950.2773 | 285.8275 | 4.11 | 8.01 | 8.8 | 16.29 | 9.26 | 17.462 | 2.2221 | 4.065 | 119 | 4
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 732724 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH |  | 178.75 | 2.1244 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 | 2
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 732723 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH |  | 51.12 | 2.2494 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 | 2
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH |  | 57.0043 | 2.403 | 2.51 | 4.426 | 6.19 | 10.05 | 6.705 | 11.2294 | 2.0779 | 4.8861 | 7749 | 58
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (08928380) |  | 189.0026 | 5.5462 | 2.04 | 3.388 | 4.72 | 6.91 | 5.073 | 7.5456 | 0.70131 | 3.0848 | 1137 | 10
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH | 778285 | 166.8933 | 5.7569 | 2.035 | 3.117 | 6.26 | 11.02 | 6.364 | 9.8231 | 2.7229 | 6.388 | 478 | 3
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH |  | 199.2179 | 12.6634 | 3.485 | 6.853 | 8.33 | 13.13 | 8.9585 | 13.4934 | 2.8641 | 7.4166 | 251 | 6
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH |  | 55.328 | 3.6274 | 3.895 | 5.74 | 9.25 | 16.22 | 9.454 | 17.407 | 3.4246 | 9.7292 | 578 | 4
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (08928428+09744436) | 778285 | 51.8379 | 3.9832 | 5.22 | 9.612 | 10.06 | 22.45 | 11.387 | 25.4418 | 5.2258 | 9.6609 | 211 | 2
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PTH |  | 49.1749 | 3.1131 | 5.675 | 6.885 | 11.67 | 13.8 | 11.047 | 13.9373 | 1.5669 | 5.1295 | 367 | 4
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH |  | 184.7535 | 9.8143 | 1.94 | 7.1 | 4.28 | 14.23 | 4.8835 | 16.4165 | 1.3854 | 5.7289 | 357 | 8
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH |  | 54.5984 | 2.8006 | 1.83 | 5.038 | 5.1 | 12.1 | 6.075 | 11.7976 | 2.2717 | 5.7022 | 346 | 10
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH |  | 184.8421 | 6.587 | 1.71 | 2.544 | 4.46 | 7.72 | 4.383 | 8.6971 | 0.62935 | 5.2296 | 76 | 3
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH |  | 55.5137 | 2.9505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 70 | 2
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH |  | 186.9873 | 5.476 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 71 | 2
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (08928380) |  | 56.2959 | 2.1226 | 2.225 | 4.09 | 5.1 | 8.91 | 5.0905 | 9.575 | 1.3221 | 3.6325 | 1145 | 10
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PTH (08928428+09744436) |  | 38.6146 | 1.9429 | 2.995 | 4.8 | 7.11 | 10.99 | 7.5835 | 12.1985 | 2.2602 | 5.4968 | 7260 | 16
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PTH |  | 155.2162 | 4.6568 | 1.865 | 4.635 | 4.31 | 9.47 | 4.777 | 8.207 | 1.0622 | 2.7955 | 1457 | 9
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PTH (08928428+09744436) |  | 150.4615 | 10.9439 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13 | 2
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 715389 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH |  | 184.0289 | 9.3731 | 1.64 | 5.267 | 5.69 | 10.96 | 5.9925 | 11.7658 | 2.2677 | 6.5661 | 346 | 10
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH |  | 56.2883 | 3.3101 | 4.04 | 6.626 | 8.76 | 15.79 | 8.68 | 14.9258 | 1.1667 | 6.6828 | 136 | 4
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PTH |  | 37.2471 | 1.9068 | 3.09 | 5.138 | 7.58 | 12.03 | 7.826 | 13.6248 | 2.1523 | 7.2172 | 2291 | 12
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (08928380) |  | 51.9551 | 2.131 | 2.41 | 3.871 | 5.52 | 8.52 | 5.652 | 9.149 | 1.5235 | 4.1044 | 7987 | 31
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (08928428+09744436) |  | 175.6644 | 7.0792 | 2.17 | 3.464 | 5.47 | 8.5 | 5.9015 | 9.6305 | 2.0172 | 5.1166 | 9963 | 57
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (08928428+09744436) | 778285 | 47.215 | 2.0523 | 2.47 | 4.552 | 6.28 | 9.85 | 6.684 | 10.766 | 2.1787 | 4.9279 | 8503 | 33
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 715389 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (08928428+09744436) | 778285 | 186.3088 | 7.7031 | 2.03 | 5.592 | 4.04 | 11.9 | 4.14 | 12.5552 | 1.511 | 3.3178 | 204 | 2
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PTH (08928428+09744436) |  | 47.16 | 7.8241 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15 | 2
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (08928428+09744436) |  | 49.6289 | 2.9854 | 2.48 | 4.346 | 6.51 | 12.03 | 7.0805 | 12.6143 | 2.6607 | 7.6545 | 9449 | 50
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH |  | 184.541 | 10.9181 | 3.025 | 4.92 | 7.91 | 13.27 | 8.193 | 14.6905 | 1.9424 | 5.8363 | 583 | 4
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH |  | 64.6326 | 2.3555 | 3.23 | 3.646 | 6.65 | 7.65 | 6.855 | 8.0166 | 1.5196 | 1.9998 | 19 | 2
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH |  | 181.7854 | 13.2306 | 3.985 | 6.695 | 9.72 | 15.95 | 9.723 | 15.632 | 2.2737 | 7.7425 | 82 | 3
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH |  | 51.6835 | 2.4201 | 2.05 | 4.287 | 5.36 | 10.81 | 5.915 | 11.8904 | 2.1218 | 5.7613 | 17512 | 90
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (08928428+09744436) |  | 54.7362 | 2.5737 | 2.51 | 3.964 | 6.3 | 11.44 | 7.241 | 12.3636 | 2.2531 | 6.3531 | 2650 | 30
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH | 778285 | 45.5556 | 1.7566 | 2.46 | 3.59 | 6.62 | 10.09 | 6.513 | 11.811 | 2.4469 | 7.8509 | 462 | 3
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PTH |  | 136.7593 | 5.8677 | 3.35 | 4.79 | 6.98 | 9.8 | 7.382 | 10.7961 | 1.9285 | 3.7677 | 349 | 4
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH |  | 174.6199 | 7.291 | 1.99 | 4.08 | 5.15 | 9.99 | 5.6125 | 10.9952 | 1.9816 | 5.3227 | 17056 | 89
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 715389 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (08928428+09744436) |  | 192.4439 | 6.612 | 2.01 | 2.69 | 5.23 | 6.66 | 5.44 | 7.824 | 2.178 | 4.5076 | 205 | 4
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH |  | 57.4386 | 1.4449 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 36 | 2
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH |  | 53.868 | 2.5809 | 2.225 | 4.125 | 5.68 | 10.4 | 6.138 | 11.462 | 2.3928 | 6.9009 | 11425 | 46
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH |  | 182.7354 | 6.7794 | 2.02 | 3.595 | 5.07 | 8.71 | 5.5165 | 10.1635 | 1.9763 | 4.7517 | 11413 | 46
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH |  | 56.0745 | 2.9827 | 3.27 | 5.938 | 9.67 | 12.19 | 10.927 | 12.5494 | 4.521 | 7.5362 | 435 | 3
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH |  | 59.649 | 4.0428 | 2.88 | 6.709 | 7.2 | 14.9 | 8.014 | 15.8748 | 2.7373 | 9.4833 | 250 | 6
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PTH (08928428+09744436) |  | 158.7592 | 5.0693 | 1.86 | 3.908 | 4.72 | 8.21 | 5.187 | 8.5306 | 1.6489 | 3.5834 | 4945 | 13
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS PTH |  | 1126.138 | 42.6329 | 1.99 | 3.366 | 5.62 | 8.56 | 6.587 | 9.0886 | 2.6163 | 4.945 | 1022 | 5
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 732723 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (08928428+09744436) | 778285 | 48.3264 | 1.7911 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 329 | 2
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (08928380) |  | 178.3855 | 6.1352 | 2.16 | 3.62 | 5.14 | 8.03 | 5.502 | 8.7805 | 1.5151 | 4.2877 | 8125 | 31
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (08928428+09744436) | 816686 | 49.0509 | 1.9466 | 2.25 | 3.11 | 5.79 | 7.4 | 5.138 | 8.7714 | 1.1918 | 4.5244 | 518 | 13
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH |  | 53.7283 | 3.0244 | 2.2 | 6.654 | 7.14 | 14.57 | 6.444 | 16.0702 | 2.2244 | 6.6402 | 368 | 10
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (08928428+09744436) |  | 56.2279 | 1.9372 | 2.23 | 3 | 5.7 | 8.15 | 6.29 | 9.457 | 3.3453 | 4.9777 | 190 | 4
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH |  | 190.6473 | 9.4393 | 3.38 | 5.566 | 9.32 | 12.56 | 9.972 | 14.8416 | 5.8761 | 7.0289 | 433 | 3
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS PTH (08928428+09744436) |  | 1147.1527 | 38.4361 | 1.775 | 3.516 | 4.58 | 7.36 | 5.3515 | 7.7214 | 1.6141 | 3.6503 | 3570 | 7
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 732724 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (08928428+09744436) | 778285 | 176.5573 | 6.1456 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 314 | 2
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH |  | 55.2336 | 1.9621 | 1.715 | 2.86 | 4.7 | 7.38 | 5.3645 | 8.9055 | 2.7954 | 4.5299 | 116 | 4
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (08928428+09744436) |  | 185.1869 | 7.9149 | 2.41 | 3.862 | 5.96 | 9.38 | 6.8225 | 10.5683 | 2.3945 | 5.4232 | 2657 | 30
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (08928428+09744436) | 778285 | 170.8379 | 6.752 | 2.15 | 3.82 | 5.39 | 9.2 | 5.974 | 9.8679 | 2.132 | 4.8938 | 8452 | 33
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH |  | 54.5882 | 2.5929 | 2.27 | 4.642 | 5.97 | 11.1 | 6.569 | 11.9756 | 2.1476 | 5.6906 | 16036 | 100
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (08928428+09744436) | 778285 | 49.561 | 1.6603 | 2.55 | 3.563 | 5.28 | 7.27 | 5.077 | 7.0398 | 0.89394 | 2.0244 | 683 | 8
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH |  | 182.8712 | 8.2755 | 2.155 | 4.207 | 5.66 | 10.55 | 6.058 | 11.6698 | 2.0989 | 5.6425 | 16053 | 100
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (08928428+09744436) | 778285 | 177.7909 | 6.1943 | 2.115 | 3.53 | 4.44 | 7.89 | 4.925 | 8.9182 | 1.2192 | 3.2699 | 686 | 8
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 715389 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH |  | 195.7444 | 5.2608 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 36 | 2
2024 | PARATHORMON INTAKT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH |  | 192.3005 | 8.0104 | 2.45 | 4.528 | 6.13 | 9.73 | 6.453 | 10.6264 | 2.0893 | 4.9522 | 7975 | 58
2024 | PHENOBARBITAL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 8.7771 | 0.43683 | 4.005 | 5.156 | 8.16 | 10.59 | 7.9655 | 9.3862 | 1.296 | 2.0689 | 1409 | 2
2024 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 29.5025 | 1.0796 | 2.58 | 4.08 | 5.77 | 8.99 | 6.721 | 9.502 | 2.2048 | 3.9534 | 1242 | 11
2024 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 28.9028 | 1.4657 | 3.34 | 5.788 | 8.41 | 11.72 | 9.819 | 11.65 | 1.9622 | 3.9515 | 356 | 3
2024 | PHENOBARBITAL [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 28.591 | 1.1186 | 2.685 | 3.307 | 5.75 | 6.51 | 5.203 | 6.6851 | 0.8563 | 1.9366 | 1130 | 2
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 24.9927 | 1.0725 | 3.055 | 4.732 | 6.66 | 10.12 | 7.075 | 10.4052 | 1.8208 | 4.1936 | 4091 | 29
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 9.0384 | 0.63774 | 5.95 | 7.838 | 12.66 | 16.55 | 12.637 | 17.0974 | 2.2571 | 6.2226 | 5860 | 32
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 9.3561 | 0.57746 | 4.72 | 5.409 | 10.17 | 11.51 | 9.897 | 12.7959 | 1.5849 | 6.7228 | 504 | 2
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 8.6926 | 0.47029 | 4.7 | 5.255 | 9.19 | 11.08 | 8.022 | 10.984 | 1.7479 | 3.1629 | 204 | 2
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 25.5545 | 0.99118 | 2.99 | 4.412 | 6.4 | 9.38 | 6.514 | 9.69 | 1.4889 | 3.5228 | 7551 | 39
2024 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 26.8955 | 1.2669 | 3.955 | 5.02 | 7.94 | 10.03 | 7.862 | 8.677 | 0.54391 | 3.3837 | 1004 | 2
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 47.4708 | 1.8841 | 3.16 | 4.378 | 6.39 | 9.05 | 6.661 | 8.3918 | 1.344 | 3.2562 | 1773 | 15
2024 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 14.034 | 0.6 | 3.195 | 5.005 | 6.84 | 10.26 | 7.473 | 11.5064 | 2.0883 | 4.5996 | 1253 | 11
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 26.4219 | 0.9782 | 2.87 | 4.54 | 6.28 | 9.43 | 6.095 | 9.5218 | 1.3545 | 3.2194 | 2802 | 26
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 9.3703 | 0.48701 | 3.975 | 5.783 | 8.82 | 12.41 | 9.215 | 12.2622 | 2.2489 | 5.0533 | 4251 | 30
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 46.8969 | 1.7956 | 2.97 | 4.456 | 6.37 | 9.22 | 6.602 | 9.4828 | 1.4272 | 3.6631 | 4213 | 30
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 23.4438 | 0.82678 | 3.02 | 3.395 | 6.07 | 6.97 | 6.2285 | 6.596 | 0.73786 | 1.9411 | 201 | 2
2024 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 44.801 | 1.5042 | 2.34 | 3.86 | 5.8 | 8.53 | 5.348 | 9.4598 | 0.99677 | 4.2326 | 382 | 7
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 48.9736 | 1.7276 | 2.67 | 3.77 | 5.66 | 8.06 | 5.469 | 9.052 | 1.1401 | 3.2721 | 2925 | 27
2024 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 45.3798 | 1.6979 | 2.82 | 3.93 | 6.18 | 8.22 | 6.145 | 8.6272 | 1.2743 | 3.4541 | 5194 | 18
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 45.638 | 1.7926 | 3.095 | 4.29 | 6.68 | 9.1 | 6.971 | 10.152 | 1.7023 | 4.2485 | 3599 | 24
2024 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 31.498 | 1.1034 | 2.7 | 4.088 | 5.93 | 8.43 | 5.859 | 8.2044 | 0.49272 | 2.5914 | 606 | 8
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 24.8707 | 1.2586 | 4.39 | 5.436 | 9.22 | 11.3 | 9.271 | 12.0954 | 2.0141 | 4.1927 | 1641 | 14
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 24.9709 | 1.2752 | 4.33 | 5.71 | 9.14 | 12.14 | 9.279 | 12.262 | 1.9315 | 4.5914 | 5225 | 30
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 25.1827 | 1.0291 | 3.09 | 3.313 | 6.27 | 7.08 | 6.4515 | 7.9419 | 1.2093 | 3.6912 | 536 | 2
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 24.222 | 1.2316 | 3.55 | 5.639 | 8.37 | 11.51 | 7.7245 | 10.8691 | 1.3287 | 3.7488 | 1021 | 3
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 9.6101 | 0.47934 | 3.62 | 5.74 | 7.88 | 11.58 | 8.266 | 12.605 | 1.7743 | 4.9217 | 2906 | 27
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 26.2686 | 1.2326 | 2.42 | 4.376 | 6.16 | 9.16 | 6.769 | 9.1944 | 2.0416 | 4.4153 | 1294 | 19
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 23.8791 | 1.1474 | 3.965 | 4.986 | 8.49 | 10.71 | 8.389 | 11.6046 | 1.5582 | 4.482 | 3980 | 25
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 24.377 | 1.2922 | 4.31 | 6.016 | 9.22 | 12.48 | 9.127 | 13.4016 | 1.8713 | 5.1406 | 10037 | 51
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 47.7496 | 1.9265 | 3.14 | 4.298 | 6.88 | 9.61 | 7.1485 | 9.928 | 1.5088 | 3.7471 | 5458 | 28
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 47.8325 | 1.6611 | 2.775 | 3.031 | 5.68 | 6.28 | 5.5045 | 7.0139 | 0.64625 | 2.3764 | 508 | 2
2024 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 13.383 | 0.62378 | 4.29 | 5.732 | 8.61 | 11.73 | 7.089 | 9.7026 | 0.06955 | 0.32691 | 282 | 3
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 49.6995 | 1.8134 | 2.655 | 3.99 | 5.83 | 8.5 | 6.018 | 8.9455 | 1.4669 | 3.6194 | 7709 | 40
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 9.2148 | 0.66205 | 6.115 | 7.886 | 12.76 | 16.45 | 12.6365 | 18.2887 | 2.7035 | 6.001 | 10939 | 55
2024 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 14.8711 | 0.68093 | 3.305 | 4.95 | 7.36 | 10.67 | 7.339 | 10.6014 | 1.609 | 3.8635 | 7387 | 19
2024 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 27.8081 | 1.1651 | 2.97 | 4.32 | 6.46 | 9.15 | 6.628 | 9.393 | 1.5005 | 3.3763 | 7366 | 19
2024 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 55.9751 | 1.6967 | 2.41 | 4.051 | 4.85 | 8.47 | 4.6705 | 8.0521 | 0.77801 | 2.116 | 362 | 5
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 8.8034 | 0.58359 | 5.87 | 7.687 | 12.41 | 16.45 | 12.526 | 15.9062 | 2.55 | 5.7229 | 4543 | 27
2024 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 14.2365 | 0.81868 | 5.41 | 7.33 | 11.05 | 15.2 | 10.2315 | 15.712 | 0.72178 | 4.7137 | 1065 | 2
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 9.5412 | 0.51343 | 3.24 | 5.82 | 7.69 | 12.29 | 7.857 | 12.4386 | 2.2373 | 5.5297 | 1286 | 19
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 9.7374 | 0.4799 | 3.72 | 5.495 | 8.33 | 11.36 | 8.5385 | 12.0564 | 2.1807 | 4.5903 | 7549 | 39
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 44.708 | 1.4097 | 2.795 | 3.34 | 5.59 | 6.78 | 5.0865 | 6.4555 | 0.58894 | 1.1789 | 199 | 2
2024 | PHENOBARBITAL [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 14.5402 | 0.64203 | 3.41 | 4.926 | 7.66 | 9.95 | 8.252 | 9.8013 | 1.526 | 3.5307 | 595 | 7
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 8.9932 | 0.60056 | 5.85 | 7.45 | 12.28 | 14.88 | 12.017 | 16.7422 | 2.1 | 5.4995 | 1829 | 16
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 48.1884 | 2.0466 | 3.36 | 4.428 | 7.27 | 9.65 | 7.388 | 10.2922 | 1.7551 | 4.1229 | 9731 | 53
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 9.164 | 0.62199 | 5.085 | 6.528 | 10.91 | 13.36 | 10.1105 | 13.7922 | 1.4164 | 4.7924 | 973 | 3
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 48.6278 | 2.2317 | 2.33 | 4.022 | 5.32 | 8.27 | 5.789 | 8.3104 | 1.8476 | 4.0277 | 1340 | 19
2024 | PHENOBARBITAL [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 48.0879 | 1.9269 | 2.92 | 4.447 | 6.22 | 8.86 | 6.02 | 8.2268 | 0.72334 | 2.2643 | 1008 | 3
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 6.801 | 0.35253 | 4.1 | 5.636 | 9.1 | 12.28 | 9.108 | 12.8884 | 2.3095 | 5.6292 | 3044 | 21
2024 | PHENYTOIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 7.5869 | 0.3993 | 4.72 | 6.42 | 9.43 | 12.86 | 9.444 | 12.482 | 1.6776 | 3.9019 | 2248 | 6
2024 | PHENYTOIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 13.8894 | 0.63211 | 3.75 | 5.2 | 7.8 | 10.4 | 8.206 | 10.0855 | 1.6039 | 3.4201 | 2482 | 6
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 11.9243 | 0.64263 | 3.71 | 4.902 | 8.32 | 11.69 | 9.351 | 12.78 | 3.0388 | 5.2625 | 889 | 8
2024 | PHENYTOIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 14.0019 | 0.59743 | 3.21 | 4.03 | 6.57 | 8.38 | 6.406 | 9.379 | 1.4214 | 3.0627 | 362 | 3
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 7.0586 | 0.36243 | 4.06 | 6.504 | 8.84 | 13.53 | 8.471 | 14.1062 | 2.0584 | 6.8561 | 1298 | 17
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 6.1699 | 0.3497 | 4.88 | 6.48 | 10.37 | 13.66 | 10.133 | 13.363 | 2.0702 | 5.2832 | 2285 | 15
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 7.062 | 0.33119 | 4.03 | 4.988 | 8.68 | 9.99 | 8.613 | 10.4735 | 2.118 | 4.0972 | 392 | 4
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 12.9178 | 0.52017 | 3.255 | 4.272 | 6.64 | 8.78 | 7.1385 | 9.1375 | 1.8905 | 3.0319 | 405 | 4
2024 | PHENYTOIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 24.1528 | 1.0276 | 3.21 | 4.68 | 6.83 | 9.46 | 7.345 | 10.253 | 1.7933 | 2.9235 | 360 | 3
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 13.9693 | 0.59998 | 3.315 | 4.788 | 7.2 | 10.07 | 7.39 | 10.5764 | 1.6628 | 4.3533 | 2947 | 21
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 6.2724 | 0.34515 | 4.735 | 6.384 | 10.09 | 13.83 | 10.2905 | 14.3937 | 2.1647 | 4.9104 | 3174 | 20
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 11.7305 | 0.54077 | 3.86 | 5.182 | 8.3 | 11.04 | 8.32 | 11.8374 | 1.6432 | 3.9678 | 2531 | 18
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 12.77 | 0.53675 | 3.31 | 4.99 | 7.17 | 10.23 | 7.337 | 11.728 | 1.4762 | 4.7305 | 1260 | 17
2024 | PHENYTOIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 22.341 | 1.4284 | 3.57 | 4.631 | 8.5 | 9.64 | 9.7765 | 11.014 | 3.8619 | 5.138 | 134 | 2
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 6.9103 | 0.35115 | 4.4 | 7.038 | 9.49 | 14.41 | 9.516 | 13.8086 | 1.4144 | 4.0221 | 1689 | 16
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 22.8184 | 0.96791 | 3.62 | 4.829 | 7.4 | 9.9 | 7.612 | 10.4303 | 1.3574 | 3.0941 | 1699 | 16
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 22.8882 | 0.98872 | 3.72 | 5.02 | 7.78 | 10.55 | 7.754 | 10.4073 | 1.5715 | 3.6678 | 2937 | 17
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 12.9599 | 0.64611 | 4.245 | 5.41 | 8.94 | 10.99 | 8.876 | 12.6564 | 1.8788 | 5.1699 | 4162 | 26
2024 | PHENYTOIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 11.7802 | 0.40477 | 3.315 | 3.485 | 6.73 | 6.97 | 6.3305 | 6.8032 | 1.0836 | 1.1899 | 242 | 2
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 22.6951 | 1.0397 | 3.61 | 4.88 | 7.75 | 10.29 | 8.051 | 10.4236 | 2.4351 | 3.9774 | 1062 | 8
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 6.1309 | 0.37234 | 5.18 | 7.646 | 10.87 | 15.94 | 10.725 | 17.8308 | 2.1857 | 5.8393 | 4644 | 29
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 24.5904 | 0.94395 | 3.685 | 4.371 | 7.55 | 9.14 | 7.557 | 8.4846 | 1.2677 | 2.3739 | 394 | 4
2024 | PHENYTOIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 6.7113 | 0.34561 | 4.185 | 4.321 | 8.49 | 8.85 | 8.4065 | 9.6716 | 1.9225 | 2.65 | 142 | 2
2024 | PHENYTOIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 13.013 | 0.655 | 3.37 | 4.077 | 7.36 | 8.26 | 8.1695 | 8.4731 | 2.4545 | 3.4496 | 138 | 2
2024 | PHENYTOIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 25.0187 | 0.78103 | 3.005 | 3.341 | 6 | 6.65 | 5.5075 | 5.8036 | 0.52153 | 0.56235 | 251 | 2
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 6.2431 | 0.34582 | 4.46 | 5.678 | 9.22 | 12.03 | 9.942 | 12.6094 | 2.7754 | 4.8422 | 1084 | 9
2024 | PHENYTOIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 7.4669 | 0.33215 | 3.81 | 4.5 | 7.58 | 9.22 | 7.83 | 8.4654 | 1.1095 | 1.8435 | 153 | 2
2024 | PHENYTOIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 24.6248 | 1.0343 | 3.615 | 4.98 | 7.57 | 10.04 | 7.45 | 9.3215 | 1.3115 | 3.3839 | 2013 | 6
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 25.0796 | 0.98737 | 3.15 | 4.558 | 6.72 | 9.61 | 6.7835 | 10.263 | 1.6506 | 3.637 | 3085 | 21
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 21.0307 | 0.91639 | 3.385 | 4.435 | 7.29 | 10.06 | 7.509 | 10.794 | 1.6926 | 3.9167 | 1941 | 12
2024 | PHENYTOIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 6.8865 | 0.29952 | 4.285 | 4.379 | 8.64 | 8.69 | 7.829 | 7.8557 | 0.6977 | 0.92363 | 250 | 2
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 23.589 | 1.1245 | 3.81 | 5.68 | 7.97 | 11.37 | 8.2705 | 11.5878 | 1.8112 | 4.2826 | 4210 | 27
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 13.7221 | 0.59779 | 3.79 | 5.718 | 7.84 | 11.55 | 7.5985 | 11.1556 | 1.2108 | 2.9101 | 1581 | 16
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 24.4434 | 0.96337 | 2.85 | 4.538 | 6.12 | 9.28 | 6.457 | 9.5998 | 1.6172 | 3.6553 | 1319 | 17
2024 | PHENYTOIN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 12.5534 | 0.58967 | 3.855 | 4.774 | 8.12 | 11.03 | 8.2515 | 11.8424 | 1.8607 | 4.6657 | 1868 | 14
2024 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 16.2052 | 0.36685 | 1.03 | 1.42 | 2.61 | 4.28 | 3.0535 | 5.0237 | 1.1593 | 2.8075 | 1387 | 5
2024 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 15.6502 | 0.42111 | 1.68 | 2.54 | 4.52 | 6.53 | 4.944 | 7.532 | 1.7383 | 4.2392 | 3322 | 23
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | PHOSP URINE STAT |  | 17.2451 | 0.38576 | 1.7 | 2.13 | 3.78 | 5.07 | 4.042 | 5.3756 | 1.1495 | 2.3821 | 1930 | 6
2024 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 16.0274 | 0.29757 | 1 | 1.535 | 2.51 | 3.84 | 2.7435 | 4.391 | 1.0708 | 2.0222 | 6207 | 6
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.3885 | 0.30419 | 2.3 | 3.324 | 5.63 | 7.7 | 5.943 | 9.139 | 1.0302 | 3.9801 | 294 | 3
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 17.2343 | 0.47341 | 1.42 | 2.2 | 3.84 | 5.56 | 4.187 | 6.2884 | 1.6306 | 3.9252 | 34501 | 79
2024 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 16.6815 | 0.3081 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 413 | 2
2024 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97431T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.3451 | 0.2772 | 1.28 | 2.315 | 3.63 | 5.99 | 4.3025 | 6.9625 | 2.1079 | 3.9464 | 2787 | 5
2024 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97432T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 16.4806 | 0.46277 | 0.995 | 1.8 | 3.29 | 5 | 3.7745 | 5.737 | 1.641 | 3.9125 | 2585 | 5
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 16.5876 | 0.31612 | 1.55 | 1.916 | 3.35 | 4.28 | 3.367 | 4.6276 | 0.98605 | 1.7604 | 207 | 2
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.3821 | 0.26026 | 1.455 | 2.275 | 4.2 | 6.39 | 4.855 | 6.764 | 2.2676 | 3.8272 | 1286 | 28
2024 | PHOSPHATE [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 15.6657 | 0.39603 | 1.66 | 2.394 | 3.9 | 5.33 | 4.171 | 5.8308 | 1.2501 | 2.8426 | 43784 | 45
2024 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 16.3448 | 0.5191 | 1.73 | 2.786 | 4.27 | 7.02 | 4.646 | 7.8364 | 1.5965 | 4.1841 | 18130 | 42
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas Integra (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.6561 | 0.24729 | 1.84 | 2.292 | 3.65 | 5.09 | 3.714 | 5.5526 | 1.5003 | 2.654 | 246 | 2
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 15.9042 | 0.41965 | 1.37 | 2.28 | 3.66 | 5.71 | 4.116 | 6.2575 | 1.554 | 3.7652 | 11912 | 62
2024 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 2 | 900121 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 16.727 | 0.50827 | 1.54 | 2.457 | 3.96 | 6.58 | 4.279 | 7.2699 | 1.6025 | 4.0827 | 18462 | 42
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.4332 | 0.23692 | 1.4 | 2.35 | 3.75 | 5.76 | 4.137 | 6.514 | 1.4705 | 3.7316 | 30395 | 55
2024 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 1 | 900120 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.612 | 0.29748 | 1.79 | 3.238 | 4.8 | 7.8 | 5.212 | 8.3022 | 1.7011 | 4.3418 | 17759 | 41
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | PHOSP URINE STAT |  | 8.3523 | 0.22309 | 2.06 | 2.4 | 4.41 | 6.29 | 4.374 | 6.93 | 0.69944 | 3.5562 | 940 | 3
2024 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.0195 | 0.1656 | 1.31 | 1.958 | 3.3 | 4.94 | 3.5745 | 5.4127 | 0.75993 | 2.5395 | 1387 | 5
2024 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 1 | 900142 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 7.9292 | 0.27967 | 1.71 | 3.168 | 4.47 | 7.68 | 4.875 | 8.4032 | 1.6261 | 4.6351 | 12087 | 60
2024 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.56 | 0.15154 | 1.585 | 1.777 | 3.21 | 3.62 | 3.119 | 3.5004 | 0.42849 | 0.7645 | 1706 | 2
2024 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 6.4304 | 0.33353 | 2.72 | 5.142 | 7.41 | 11.63 | 7.71 | 12.8584 | 2.3986 | 5.6679 | 2479 | 19
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.4045 | 0.24524 | 1.655 | 2.83 | 4.28 | 6.14 | 4.6995 | 6.542 | 1.6272 | 3.5067 | 32661 | 75
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.2037 | 0.25906 | 1.69 | 2.84 | 4.55 | 6.44 | 4.868 | 7.1986 | 1.8349 | 3.8742 | 44334 | 64
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | PHOSP URINE STAT |  | 8.2227 | 0.2838 | 1.91 | 2.844 | 4.93 | 6.92 | 5.807 | 8.0644 | 2.183 | 3.9893 | 1289 | 4
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | PHOSP URINE STAT |  | 16.4415 | 0.58244 | 1.77 | 2.88 | 4.68 | 6.08 | 4.77 | 6.288 | 1.5279 | 3.8912 | 134 | 4
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.4104 | 0.23 | 1.17 | 1.824 | 3.13 | 8.29 | 3.652 | 8.8809 | 1.4533 | 6.8066 | 1332 | 4
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | PHOSP URINE STAT |  | 16.5836 | 0.50966 | 1.41 | 2.16 | 3.49 | 5.84 | 3.983 | 6.747 | 1.6971 | 4.2731 | 1330 | 4
2024 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.2817 | 0.21742 | 1.275 | 1.535 | 4.03 | 5.31 | 4.8355 | 5.9595 | 2.5766 | 4.2218 | 392 | 2
2024 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.4733 | 0.29196 | 1.93 | 3.262 | 4.63 | 7.9 | 4.952 | 8.5006 | 1.6158 | 4.4804 | 18849 | 42
2024 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 15.9802 | 0.30985 | 1.32 | 1.466 | 3.07 | 3.72 | 3.2765 | 4.116 | 1.8961 | 3.0636 | 331 | 2
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | PHOSP URINE STAT |  | 15.7928 | 0.26806 | 1.69 | 1.77 | 3.4 | 3.59 | 3.2135 | 3.46 | 0.42717 | 0.62298 | 375 | 2
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 16.6798 | 0.40008 | 1.14 | 1.89 | 3.18 | 4.73 | 3.522 | 5.2879 | 1.3224 | 3.4237 | 30446 | 58
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | PHOSP URINE STAT |  | 8.3792 | 0.33649 | 1.97 | 2.47 | 5.16 | 7.92 | 6.083 | 8.44 | 1.6788 | 4.6241 | 135 | 4
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.0772 | 0.26876 | 1.6 | 2.95 | 4.3 | 7.2 | 4.721 | 8.0675 | 1.7447 | 4.5925 | 16011 | 59
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas Integra (France controls) | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 17.8805 | 0.34047 | 1.05 | 1.642 | 2.61 | 3.35 | 2.565 | 3.2122 | 0.51977 | 1.5054 | 321 | 2
2024 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.1023 | 0.17701 | 1.21 | 1.8 | 2.89 | 4.59 | 2.947 | 5.2395 | 1.0461 | 2.7812 | 6221 | 6
2024 | PHOSPHATE [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.2104 | 0.26716 | 2.27 | 3.41 | 5.18 | 7.31 | 5.352 | 7.8586 | 1.435 | 3.4636 | 46930 | 46
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | PHOSP URINE STAT |  | 16.5289 | 0.33715 | 1.74 | 2.09 | 3.69 | 4.22 | 3.807 | 4.299 | 0.5325 | 2.1108 | 936 | 3
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | PHOSP URINE STAT |  | 8.2889 | 0.29017 | 2.22 | 2.93 | 5.33 | 6.72 | 5.624 | 7.7854 | 1.7953 | 4.1302 | 5260 | 5
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 16.3782 | 0.38809 | 0.97 | 1.518 | 2.8 | 6.99 | 3.2765 | 7.7401 | 1.4721 | 5.3128 | 1452 | 3
2024 | PHOSPHATE [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 15.0078 | 0.52744 | 1.635 | 2.539 | 4.45 | 6.97 | 4.823 | 7.5531 | 1.9789 | 4.691 | 4988 | 17
2024 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 16.8182 | 0.2306 | 1.25 | 1.495 | 2.61 | 2.99 | 2.557 | 2.8324 | 0.56962 | 0.8295 | 1375 | 2
2024 | PHOSPHATE [U] | MAS Urine Haut | 25112A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 14.1341 | 0.48946 | 1.66 | 2.718 | 4.14 | 7.07 | 4.375 | 7.81 | 1.3962 | 5.0681 | 6976 | 20
2024 | PHOSPHATE [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 7.0456 | 0.26056 | 2.18 | 3.758 | 5.31 | 8.1 | 5.8965 | 8.8708 | 1.8058 | 4.1706 | 20208 | 20
2024 | PHOSPHATE [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.8039 | 0.34289 | 2.085 | 3.493 | 5.06 | 7.78 | 5.429 | 8.5918 | 1.6578 | 4.9362 | 4710 | 16
2024 | PHOSPHATE [U] | Multichem U 2 | 900143 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 16.0753 | 0.47929 | 1.41 | 2.279 | 3.93 | 6.12 | 4.365 | 6.8394 | 1.6437 | 4.1985 | 11840 | 61
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.1797 | 0.25758 | 1.61 | 2.76 | 4.41 | 7.04 | 4.797 | 7.83 | 1.8315 | 4.4113 | 12250 | 65
2024 | PHOSPHATE [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.2731 | 0.20555 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 438 | 2
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 16.1984 | 0.42979 | 1.46 | 2.189 | 3.74 | 5.25 | 4.0295 | 5.9994 | 1.6867 | 3.3275 | 43804 | 63
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | PHOSP URINE STAT |  | 16.3969 | 0.49346 | 1.68 | 2.096 | 3.9 | 6.04 | 4.16 | 6.8036 | 1.2679 | 3.9712 | 5211 | 5
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | PHOSP URINE STAT |  | 8.1189 | 0.18265 | 2.05 | 2.205 | 4.22 | 4.39 | 3.877 | 4.3155 | 0.24727 | 0.9885 | 383 | 2
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | PHOSP URINE STAT |  | 8.4866 | 0.22335 | 1.7 | 2.746 | 4.04 | 5.61 | 4.263 | 6.468 | 1.2246 | 2.8747 | 1865 | 6
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 16.4008 | 0.46288 | 1.21 | 2.15 | 3.73 | 5.91 | 4.413 | 6.415 | 2.2212 | 3.6462 | 1363 | 30
2024 | PHOSPHATE [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 14.2353 | 0.40783 | 1.77 | 2.5 | 4.34 | 5.91 | 4.719 | 6.7054 | 1.3902 | 3.8325 | 19899 | 19
2024 | PHOSPHATE [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 16.325 | 0.46963 | 1.4 | 2.07 | 3.73 | 5.81 | 4.171 | 6.572 | 1.7521 | 3.7244 | 15985 | 58
2024 | PHOSPHATE [U] | MAS Urine Bas | 25111A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | MOLYBDATE UV VER 2 |  | 8.5853 | 0.32154 | 2.09 | 3.254 | 5.1 | 7.17 | 5.309 | 7.6682 | 1.535 | 4.7744 | 6760 | 21
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 0.67315 | 0.017565 | 1.645 | 2.411 | 3.71 | 5.95 | 4.1065 | 7.0005 | 1.022 | 3.5105 | 4009 | 3
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3685 | 0.033026 | 1.33 | 2.23 | 3.14 | 5.33 | 3.402 | 5.734 | 1.2548 | 3.0209 | 5400 | 46
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.1613 | 0.028704 | 1.39 | 2.354 | 3.22 | 5.67 | 3.544 | 6.2341 | 1.0932 | 2.7414 | 16768 | 89
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.8674 | 0.025221 | 0.95 | 1.046 | 1.97 | 2.2 | 1.947 | 2.3374 | 0.37223 | 0.6062 | 38 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.1995 | 0.03889 | 0.94 | 1.88 | 2.4 | 4.35 | 2.7 | 4.7703 | 0.97123 | 2.3581 | 3891 | 29
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.2198 | 0.028565 | 1.68 | 2.07 | 3.27 | 4.23 | 3.176 | 3.786 | 0.49327 | 1.8726 | 124 | 3
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 0.77124 | 0.02243 | 1.46 | 2.864 | 3.63 | 7.28 | 4.071 | 8.0904 | 1.3412 | 3.3295 | 7961 | 48
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.7017 | 0.054414 | 1.425 | 2.207 | 3.16 | 4.65 | 3.314 | 5.0217 | 0.87421 | 1.7384 | 5347 | 15
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3056 | 0.033667 | 1.52 | 2.6 | 3.59 | 6.17 | 3.928 | 6.7932 | 1.2821 | 3.2998 | 40950 | 61
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 STAT |  | 0.74668 | 0.022528 | 2.765 | 3.606 | 5.62 | 7.31 | 5.1465 | 7.1147 | 0.88146 | 2.0176 | 2925 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.2538 | 0.045561 | 1.15 | 2.148 | 2.92 | 4.48 | 2.801 | 5.0386 | 1.0133 | 2.6016 | 1046 | 5
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.6598 | 0.055574 | 1.57 | 2.562 | 3.45 | 5.27 | 3.553 | 5.2716 | 0.74961 | 1.8159 | 1108 | 10
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.204 | 0.056241 | 1.295 | 3.052 | 4.9 | 9.78 | 5.5715 | 9.8776 | 2.5728 | 7.4033 | 1102 | 9
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3264 | 0.032915 | 1.44 | 2.79 | 3.39 | 6.07 | 3.832 | 6.6112 | 0.8766 | 2.9009 | 967 | 10
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV STAT |  | 1.1632 | 0.030746 | 1.4 | 2.147 | 2.92 | 4.43 | 3.093 | 4.6787 | 0.75381 | 1.0726 | 256 | 3
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.6286 | 0.058398 | 1.14 | 1.9 | 2.77 | 4.82 | 3.0305 | 5.4597 | 1.0539 | 2.7115 | 24904 | 97
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.8115 | 0.065262 | 1.6 | 2.774 | 3.52 | 5.64 | 3.827 | 5.2718 | 0.76263 | 1.3785 | 219 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.5973 | 0.028633 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 168 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.8149 | 0.029522 | 0.76 | 0.946 | 2.06 | 2.56 | 2.268 | 3.0468 | 0.92973 | 1.6833 | 61 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.849 | 0.056361 | 1.595 | 2.715 | 3.21 | 5.51 | 3.4725 | 5.0169 | 0.71888 | 1.5307 | 1136 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.376 | 0.028904 | 1.48 | 2.546 | 3.34 | 5.93 | 3.52 | 5.9607 | 0.90048 | 2.6639 | 7229 | 28
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.9135 | 0.061567 | 1.265 | 2.115 | 2.98 | 5.56 | 3.3465 | 6.25 | 1.0747 | 2.9327 | 3341 | 27
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 0.59722 | 0.016338 | 1.735 | 2.585 | 4.77 | 7.48 | 5.2475 | 8.4863 | 2.1764 | 4.6374 | 1426 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.1349 | 0.030393 | 2.475 | 3.22 | 5.11 | 7.6 | 4.615 | 7.9986 | 0.38339 | 3.02 | 605 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.7833 | 0.076517 | 1.525 | 2.782 | 3.44 | 6.63 | 3.925 | 6.3201 | 1.4182 | 3.6177 | 885 | 7
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 0.78805 | 0.019721 | 1.755 | 2.36 | 4.25 | 5.44 | 4.607 | 5.835 | 1.4794 | 2.6333 | 1107 | 3
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3893 | 0.034319 | 1.76 | 2.286 | 3.88 | 5.74 | 4.16 | 6.3046 | 1.6105 | 2.398 | 1087 | 3
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 0.89589 | 0.035038 | 2.73 | 4.694 | 6.25 | 10 | 6.79 | 10.1062 | 1.7914 | 3.8941 | 1761 | 13
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.0898 | 0.01409 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 481 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.8451 | 0.066912 | 1.475 | 2.542 | 3.49 | 5.76 | 3.81 | 6.5299 | 1.263 | 3.1105 | 1291 | 9
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV STAT |  | 2.5938 | 0.042341 | 1.31 | 1.878 | 2.77 | 3.95 | 2.84 | 4.056 | 0.50306 | 1.6045 | 1471 | 8
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.777 | 0.058408 | 1.25 | 2.518 | 2.52 | 5.82 | 2.496 | 5.3288 | 0.16549 | 0.76623 | 574 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.6786 | 0.060054 | 1.35 | 2.672 | 3.19 | 5.4 | 3.3585 | 5.4527 | 0.92817 | 2.2995 | 1577 | 21
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.612 | 0.050632 | 1.21 | 1.846 | 2.79 | 4.55 | 2.9265 | 4.9533 | 0.8476 | 2.5062 | 5298 | 46
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 0.55185 | 0.013751 | 1.71 | 2.174 | 3.8 | 5.25 | 3.9565 | 5.6812 | 1.337 | 2.8541 | 2722 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER 2 STAT |  | 2.5187 | 0.055146 | 1.9 | 2.46 | 3.95 | 5.03 | 3.904 | 5.144 | 0.6752 | 1.5752 | 2959 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.2511 | 0.02212 | 1.03 | 1.64 | 2.47 | 3.99 | 2.656 | 4.4522 | 0.79687 | 2.3897 | 25431 | 164
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.237 | 0.031808 | 1.73 | 2.642 | 3.88 | 6.15 | 3.956 | 6.9148 | 0.90177 | 2.9507 | 20021 | 70
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.2258 | 0.018927 | 1.15 | 1.315 | 2.4 | 2.89 | 2.518 | 3.241 | 0.7085 | 1.4477 | 144 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3444 | 0.032279 | 1.285 | 2.361 | 3.34 | 6.36 | 3.649 | 6.8946 | 1.1498 | 3.4206 | 1678 | 13
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.2943 | 0.054244 | 1.43 | 2.856 | 5.48 | 8.25 | 5.624 | 8.0024 | 2.5274 | 5.2551 | 268 | 7
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV STAT |  | 1.3226 | 0.026735 | 1.39 | 2.034 | 3.17 | 4.61 | 3.307 | 5.0136 | 0.86489 | 2.1838 | 58259 | 62
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER 2 STAT |  | 2.7996 | 0.049598 | 1.285 | 1.914 | 2.78 | 4.07 | 2.946 | 4.344 | 0.76739 | 1.8683 | 5893 | 7
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.289 | 0.028465 | 1.59 | 3.406 | 3.56 | 8.72 | 3.788 | 9.8368 | 1.0238 | 4.4812 | 1998 | 25
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.1938 | 0.031544 | 1.655 | 3.435 | 3.76 | 7.29 | 4.1025 | 7.2434 | 1.1291 | 2.5896 | 1505 | 21
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.5512 | 0.091281 | 1.73 | 3.1 | 4.03 | 7.35 | 4.251 | 7.38 | 1.3223 | 3.4075 | 28634 | 51
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3274 | 0.02852 | 1.34 | 2.2 | 3.12 | 5.04 | 3.338 | 5.534 | 1.0224 | 2.4642 | 92123 | 167
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.2468 | 0.033952 | 1.41 | 2.2 | 3.52 | 6.81 | 3.825 | 7.8315 | 1.2478 | 5.0373 | 18997 | 123
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER 2 STAT |  | 1.2293 | 0.025425 | 1.645 | 2.195 | 3.61 | 4.97 | 3.4775 | 4.7974 | 0.49057 | 1.3331 | 2143 | 10
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 STAT |  | 2.6109 | 0.038778 | 1.315 | 1.573 | 2.66 | 3.25 | 2.577 | 3.2612 | 0.43457 | 0.83149 | 1912 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3604 | 0.03896 | 1.745 | 2.691 | 3.89 | 5.88 | 4.224 | 6.929 | 1.2667 | 3.2964 | 2036 | 17
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.8164 | 0.05381 | 1.19 | 1.978 | 2.8 | 4.47 | 3.019 | 4.881 | 0.90368 | 2.2066 | 41820 | 108
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.1522 | 0.029721 | 1.05 | 2.096 | 2.86 | 5.58 | 3.048 | 6.0436 | 1.0802 | 3.2422 | 18281 | 82
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 STAT |  | 1.2475 | 0.023609 | 1.585 | 2.05 | 3.24 | 4.48 | 3.155 | 4.7575 | 0.63967 | 1.3653 | 394 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV STAT |  | 2.615 | 0.046962 | 1.24 | 1.87 | 2.82 | 4.14 | 2.9475 | 4.3923 | 0.73889 | 1.9576 | 41234 | 68
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.4164 | 0.021227 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 72 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.6262 | 0.050339 | 1.3 | 1.966 | 2.93 | 4.75 | 3.05 | 4.8886 | 0.80921 | 2.5318 | 2818 | 18
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.1594 | 0.050286 | 1.97 | 3.376 | 4.57 | 10.83 | 5.041 | 11.5254 | 1.6378 | 5.2521 | 11065 | 24
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER 2 STAT |  | 2.6188 | 0.042204 | 1.13 | 1.682 | 2.52 | 3.47 | 2.614 | 3.5282 | 0.54817 | 1.4673 | 5955 | 9
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.6823 | 0.066269 | 1.61 | 4.131 | 3.67 | 8.72 | 3.9125 | 9.2135 | 1.2644 | 2.9073 | 859 | 18
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 0.76338 | 0.024126 | 1.725 | 3.197 | 4.19 | 7.46 | 4.5545 | 8.4171 | 1.5659 | 3.9145 | 43554 | 63
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.1776 | 0.029987 | 2.51 | 4.544 | 5.3 | 9.13 | 5.551 | 8.2793 | 0.72603 | 3.6805 | 335 | 3
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.2174 | 0.026637 | 1.57 | 2.35 | 3.36 | 5.04 | 3.665 | 5.295 | 0.80725 | 2.5062 | 1187 | 3
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.8537 | 0.064555 | 0.79 | 2.227 | 2.59 | 5.17 | 2.953 | 5.7424 | 1.0094 | 2.9721 | 563 | 4
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3656 | 0.031912 | 1.2 | 2.854 | 3.11 | 6.15 | 3.452 | 6.2105 | 1.3313 | 2.804 | 2752 | 13
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV STAT |  | 2.8037 | 0.052864 | 1.21 | 1.93 | 2.78 | 4.33 | 3.008 | 4.6478 | 0.84015 | 2.1395 | 28533 | 49
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3245 | 0.027433 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.6759 | 0.079787 | 1.08 | 3.37 | 2.54 | 7.3 | 2.764 | 8.2062 | 1.1546 | 3.3761 | 341 | 5
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.8262 | 0.048189 | 0.87 | 1.67 | 2.22 | 4.09 | 2.456 | 4.4168 | 0.8221 | 2.1873 | 69615 | 190
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3281 | 0.025285 | 1.56 | 2.396 | 3.31 | 5.04 | 3.328 | 5.0268 | 0.7815 | 1.7809 | 3323 | 4
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 0.78097 | 0.015909 | 1.755 | 2.51 | 3.58 | 5.18 | 3.626 | 5.3715 | 0.66911 | 1.5573 | 3323 | 4
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.6354 | 0.070043 | 1.43 | 2.338 | 3.45 | 6.12 | 3.68 | 6.5148 | 1.061 | 3.7968 | 14098 | 24
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3053 | 0.023483 | 1.145 | 1.541 | 2.64 | 3.4 | 2.5885 | 3.9454 | 0.81705 | 2.1715 | 3551 | 3
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 0.57306 | 0.016862 | 1.24 | 1.755 | 4.18 | 7.32 | 5.0895 | 8.3385 | 2.667 | 5.9568 | 1531 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.6265 | 0.05445 | 0.96 | 1.92 | 2.47 | 4.87 | 2.716 | 5.2263 | 0.93664 | 2.6302 | 32156 | 98
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.7445 | 0.032027 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 344 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.287 | 0.076476 | 2.5 | 4.151 | 5.48 | 9.85 | 5.391 | 11.4926 | 0.57746 | 4.8309 | 1228 | 9
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.2539 | 0.02558 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 428 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.0556 | 0.022718 | 1.24 | 2.495 | 3.07 | 5.3 | 3.5175 | 5.966 | 1.0627 | 2.8051 | 1063 | 5
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV STAT |  | 1.2494 | 0.025526 | 1.42 | 2.21 | 3.2 | 4.56 | 3.39 | 4.786 | 0.81222 | 2.1175 | 12817 | 69
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.8098 | 0.051578 | 1.22 | 1.831 | 2.77 | 4.12 | 3.008 | 4.5 | 0.82915 | 1.8602 | 56894 | 68
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3696 | 0.029374 | 1.405 | 2.275 | 3.13 | 4.85 | 3.343 | 4.9265 | 0.73558 | 1.6548 | 412 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3275 | 0.026823 | 1.345 | 2.594 | 3.35 | 5.67 | 3.333 | 5.702 | 0.8761 | 2.4269 | 743 | 7
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.249 | 0.034708 | 1.16 | 1.348 | 2.57 | 3.05 | 3.054 | 3.491 | 0.9945 | 1.5591 | 141 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3498 | 0.045359 | 2.53 | 3.058 | 5.7 | 6.47 | 5.759 | 5.951 | 0.72495 | 1.406 | 180 | 3
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3481 | 0.028058 | 1.14 | 2.214 | 3.07 | 5.8 | 2.9405 | 5.9288 | 0.81166 | 3.8496 | 968 | 6
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3434 | 0.030254 | 1.85 | 2.84 | 3.87 | 5.95 | 3.73 | 5.755 | 0.94317 | 1.7047 | 1813 | 4
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3123 | 0.03495 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1313 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3122 | 0.031393 | 1.68 | 2.44 | 3.73 | 5.41 | 3.879 | 5.8364 | 0.94327 | 2.4311 | 101638 | 79
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER 2 STAT |  | 1.3074 | 0.029107 | 1.64 | 2.21 | 3.59 | 4.68 | 3.682 | 5.0454 | 0.8348 | 1.9271 | 10326 | 9
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.2705 | 0.022758 | 0.975 | 1.493 | 2.67 | 3.91 | 3.0655 | 4.5627 | 1.3604 | 2.3931 | 887 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.6353 | 0.042863 | 0.91 | 1.53 | 2.23 | 3.6 | 2.41 | 3.9774 | 0.77572 | 2.0441 | 93724 | 161
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.6248 | 0.042886 | 0.9 | 1.516 | 2.41 | 3.69 | 2.577 | 3.8708 | 0.86722 | 2.1991 | 7541 | 46
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.8807 | 0.049585 | 1.73 | 1.738 | 3.61 | 3.72 | 3.542 | 3.9988 | 0.67775 | 1.1243 | 45 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.6775 | 0.090345 | 1.2 | 2.32 | 3.88 | 7.41 | 4.273 | 7.9332 | 2.248 | 4.402 | 618 | 7
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 1.3303 | 0.023994 | 0.98 | 1.65 | 2.4 | 4.03 | 2.6415 | 4.428 | 0.86564 | 2.2894 | 156770 | 266
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER 2 STAT |  | 1.3246 | 0.021963 | 1.4 | 1.756 | 2.94 | 3.54 | 2.875 | 3.7542 | 0.55091 | 1.1779 | 2221 | 2
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV STAT |  | 2.6159 | 0.052006 | 1.02 | 1.654 | 2.1 | 3.63 | 2.048 | 4.003 | 0.64762 | 1.8934 | 343 | 3
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.6207 | 0.050714 | 1.28 | 1.98 | 2.93 | 4.46 | 3.1455 | 4.8226 | 0.87341 | 2.1983 | 61424 | 99
2024 | PHOSPHATE INORGANIC [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | MOLYBDATE UV VER.2 [S,P] |  | 2.6196 | 0.047246 | 1.26 | 1.9 | 2.82 | 4.27 | 2.959 | 4.569 | 0.73326 | 1.9928 | 58939 | 59
2024 | PIVKA | PreciControl HCC | 755700 | Cobas e 411 / ELECSYS | PIVKA-II (09014985) |  | 316.7246 | 15.3902 | 3.2 | 5.516 | 7.77 | 11.61 | 8.518 | 12.231 | 2.2593 | 5.9645 | 244 | 5
2024 | PIVKA | PreciControl HCC | 707082 | Cobas e801 e402 | PIVKA-II (09015043) |  | 19.52 | 1.1129 | 2.99 | 5.094 | 9.59 | 10.61 | 10.874 | 11.0324 | 3.9548 | 5.5367 | 20 | 3
2024 | PIVKA | PreciControl HCC | 707083 | Cobas e801 e402 | PIVKA-II (09015043) |  | 281.5455 | 22.5542 | 5.04 | 15.71 | 10.3 | 32.59 | 11.666 | 27.4888 | 2.3916 | 3.4116 | 33 | 3
2024 | PIVKA | PreciControl HCC | 755699 | Cobas e 411 / ELECSYS | PIVKA-II (09014985) |  | 19.3755 | 1.7569 | 4.01 | 8.264 | 9.55 | 20.62 | 11.272 | 21.4076 | 3.1139 | 14.2824 | 240 | 5
2024 | PIVKA | PreciControl HCC | 755700 | Cobas e801 e402 | PIVKA-II (09015043) |  | 305.2346 | 19.3924 | 2.545 | 6.343 | 7.8 | 14.89 | 8.737 | 16.4252 | 4.0503 | 7.0866 | 243 | 8
2024 | PIVKA | PreciControl HCC | 755699 | Cobas e801 e402 | PIVKA-II (09015043) |  | 17.9488 | 1.2682 | 2.44 | 6.478 | 7.77 | 16.9 | 8.886 | 18.9804 | 3.3868 | 10.6123 | 228 | 8
2024 | PIVKA | PreciControl HCC | 777435 | Cobas e801 e402 | PIVKA-II (09015043) |  | 20.8021 | 1.1245 | 1.69 | 3.344 | 5.73 | 11.19 | 6.72 | 12.8252 | 4.4903 | 7.3244 | 48 | 4
2024 | PIVKA | PreciControl HCC | 777436 | Cobas e801 e402 | PIVKA-II (09015043) |  | 308.6304 | 18.8554 | 2.26 | 3.452 | 8.62 | 13.41 | 9.828 | 14.908 | 5.6947 | 10.2669 | 46 | 4
2024 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 589947 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PLGF | 752730 | 778.4 | 17.0503 | 1.42 | 3.316 | 3.16 | 6.65 | 3.682 | 5.8452 | 0.12926 | 1.2495 | 10 | 2
2024 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PLGF |  | 98.1052 | 6.9024 | 3.265 | 6.226 | 12.12 | 16.82 | 12.773 | 16.3968 | 5.3374 | 12.5131 | 71 | 2
2024 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PLGF |  | 993.8117 | 59.2575 | 2.32 | 4.286 | 6.6 | 12.53 | 7.1425 | 13.8906 | 3.0906 | 7.9296 | 4350 | 25
2024 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 589946 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PLGF | 752730 | 82.7818 | 2.6623 | 3.34 | 3.74 | 6.81 | 7.96 | 7.233 | 8.3602 | 1.8983 | 2.2146 | 11 | 2
2024 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 668963 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PLGF |  | 89.0144 | 9.5489 | 2.74 | 6.92 | 6.81 | 14.53 | 8.298 | 14.551 | 3.1229 | 6.8874 | 184 | 4
2024 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 668964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PLGF |  | 852.3596 | 71.3224 | 2.225 | 6.097 | 5.8 | 14.8 | 6.667 | 15.1316 | 3.1284 | 6.9184 | 178 | 3
2024 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PLGF |  | 905.0822 | 56.7921 | 2.9 | 5.782 | 8.15 | 17.26 | 8.489 | 20.2998 | 2.3223 | 6.993 | 107 | 4
2024 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PLGF |  | 98.5309 | 5.6342 | 2.27 | 4.322 | 6.21 | 13.11 | 6.754 | 14.7196 | 3.0155 | 7.5795 | 4321 | 25
2024 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PLGF |  | 87.6318 | 5.2345 | 2.585 | 3.986 | 6.74 | 12.48 | 7.3775 | 14.2478 | 3.0037 | 8.6201 | 2289 | 24
2024 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PLGF |  | 839.4446 | 46.1284 | 2.57 | 5.234 | 7.37 | 12.22 | 7.673 | 13.83 | 2.7062 | 7.8761 | 2222 | 24
2024 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PLGF |  | 1051.8423 | 53.6611 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26 | 2
2024 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PLGF |  | 93.7664 | 6.5429 | 4.62 | 10.186 | 10.02 | 19.6 | 10.272 | 19.9552 | 2.7265 | 5.051 | 101 | 3
2024 | PLACENTA GROWTH FACTOR [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PLGF |  | 950.2516 | 63.9898 | 3.13 | 4.07 | 9.29 | 16.35 | 9.028 | 16.335 | 3.2055 | 13.325 | 64 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 6.2306 | 0.10698 | 1.05 | 1.838 | 2.48 | 4.03 | 2.615 | 4.2272 | 0.69107 | 1.8825 | 3099 | 12
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. PLASMA |  | 7.1322 | 0.070713 | 0.77 | 1.288 | 1.72 | 2.64 | 1.653 | 2.5914 | 0.25506 | 0.66611 | 430 | 5
2024 | POTASSIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.253 | 0.096374 | 1.08 | 1.649 | 2.23 | 3.42 | 2.274 | 3.3911 | 0.51574 | 1.2146 | 1748 | 11
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.253 | 0.10328 | 0.95 | 1.44 | 2.2 | 3.66 | 2.369 | 3.8478 | 0.51742 | 1.8771 | 2646 | 24
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.2185 | 0.12418 | 1.15 | 1.834 | 2.54 | 4.06 | 2.569 | 4.432 | 0.67924 | 1.7924 | 3103 | 25
2024 | POTASSIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 4.0252 | 0.054732 | 1.03 | 1.7 | 2.18 | 3.55 | 2.202 | 3.54 | 0.42818 | 1.1182 | 67761 | 67
2024 | POTASSIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 2.6352 | 0.034678 | 1.04 | 1.392 | 2.08 | 2.84 | 1.9505 | 2.7081 | 0.28131 | 0.7769 | 2787 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.5939 | 0.0514 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 57 | 3
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.5303 | 0.065164 | 1.48 | 2.25 | 3.2 | 4.75 | 3.196 | 4.8444 | 0.59819 | 1.7667 | 21998 | 87
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.6925 | 1.6015 | 1.12 | 1.796 | 2.38 | 3.79 | 2.414 | 3.8508 | 0.46496 | 1.2296 | 227396 | 272
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S] |  | 6.1799 | 0.088434 | 1.1 | 1.471 | 2.5 | 3.12 | 2.4475 | 3.4662 | 0.62678 | 1.0647 | 447 | 7
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.082 | 0.10383 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 186 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.6508 | 0.054954 | 1.02 | 1.924 | 2.3 | 4.15 | 2.201 | 4.2906 | 0.63309 | 1.2263 | 2732 | 11
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 6.2583 | 0.088387 | 0.98 | 1.72 | 2.26 | 3.7 | 2.308 | 3.954 | 0.58475 | 1.8996 | 6969 | 34
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.6648 | 0.048413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 272 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.1327 | 0.14129 | 1.475 | 3.017 | 2.95 | 6.54 | 3.0935 | 6.4163 | 0.47156 | 1.5567 | 936 | 7
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.6484 | 0.062899 | 1.37 | 1.93 | 2.93 | 4.19 | 2.9245 | 4.5177 | 0.51995 | 1.9308 | 42493 | 182
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.6988 | 0.068964 | 1.615 | 2.264 | 3.29 | 4.65 | 3.176 | 4.9502 | 0.48901 | 1.3332 | 1672 | 5
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.6866 | 0.0692 | 1.36 | 2.182 | 2.84 | 4.52 | 3.13 | 4.6002 | 0.43435 | 1.3608 | 1581 | 4
2024 | POTASSIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 3 | 45933T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.8128 | 0.064655 | 0.565 | 1.631 | 1.28 | 3.36 | 1.3755 | 3.3009 | 0.36652 | 0.89606 | 2809 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. PLASMA |  | 3.684 | 0.063031 | 1.06 | 2.093 | 2.18 | 4.22 | 1.94 | 3.8251 | 0.17708 | 0.99668 | 373 | 5
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 6.2103 | 0.076582 | 0.91 | 1.487 | 1.99 | 3.15 | 2.035 | 3.3107 | 0.42431 | 1.1923 | 98647 | 200
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.6566 | 0.088081 | 1.815 | 2.564 | 3.84 | 5.72 | 3.8555 | 6.0039 | 0.67756 | 1.8086 | 1284 | 11
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.7212 | 0.094554 | 1.67 | 7.826 | 3.25 | 15.7 | 2.969 | 14.4484 | 0.68456 | 1.4861 | 229 | 3
2024 | POTASSIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 2.5701 | 0.036422 | 1.09 | 1.642 | 2.41 | 3.75 | 2.411 | 4.282 | 0.53711 | 1.6081 | 2916 | 3
2024 | POTASSIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 4.1097 | 0.055661 | 0.95 | 1.564 | 2.06 | 3.45 | 2.109 | 3.6281 | 0.51878 | 1.2385 | 9954 | 49
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.5311 | 0.068636 | 1.19 | 1.808 | 2.8 | 4.13 | 2.949 | 4.3474 | 0.86281 | 1.9752 | 3205 | 26
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.647 | 0.054108 | 1.09 | 1.56 | 2.38 | 3.45 | 2.432 | 3.778 | 0.63831 | 1.6034 | 30258 | 88
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.1469 | 0.084132 | 0.87 | 1.22 | 1.91 | 2.72 | 1.9635 | 2.9539 | 0.46476 | 1.2161 | 96027 | 73
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 6.9224 | 0.25633 | 1.08 | 4.962 | 2.58 | 10.44 | 2.797 | 9.4574 | 0.80392 | 3.008 | 1219 | 3
2024 | POTASSIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 2.6078 | 0.047407 | 1.225 | 2.247 | 2.72 | 4.86 | 2.68 | 5.169 | 0.63892 | 1.8623 | 11437 | 50
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.1616 | 0.10417 | 1.145 | 1.74 | 2.44 | 3.66 | 2.494 | 3.7601 | 0.4955 | 1.3377 | 32662 | 94
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.1739 | 0.090651 | 1.06 | 1.476 | 2.2 | 3.09 | 2.1535 | 3.1475 | 0.35129 | 0.95069 | 132718 | 154
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.5509 | 0.060096 | 1.365 | 1.76 | 2.88 | 3.98 | 3.049 | 4.025 | 0.65846 | 1.5897 | 480 | 4
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.0882 | 0.12396 | 1.25 | 1.898 | 2.69 | 4.27 | 2.927 | 4.3512 | 0.80858 | 1.7025 | 1592 | 15
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.2102 | 0.20489 | 1.705 | 3.203 | 3.82 | 6.72 | 3.9255 | 6.8639 | 1.4416 | 1.8164 | 202 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.6603 | 0.055544 | 1.315 | 1.848 | 2.77 | 3.9 | 2.8385 | 3.8741 | 0.4013 | 1.2791 | 639 | 7
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.69 | 0.080372 | 1.42 | 2.147 | 3.25 | 4.76 | 3.147 | 4.9728 | 0.65841 | 2.1813 | 3527 | 13
2024 | POTASSIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 6.658 | 0.095738 | 0.775 | 1.32 | 1.75 | 2.92 | 1.889 | 3.2025 | 0.5047 | 1.3661 | 6244 | 31
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 6.0636 | 0.099654 | 1.145 | 1.71 | 2.32 | 3.42 | 2.25 | 3.5626 | 0.47772 | 1.1174 | 884 | 4
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. PLASMA |  | 7.185 | 0.20715 | 1.68 | 2.544 | 4.4 | 5.49 | 4.603 | 5.5382 | 1.8267 | 2.3138 | 6 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.534 | 0.073351 | 1.17 | 2.26 | 2.84 | 5.27 | 2.945 | 5.531 | 0.74106 | 2.9099 | 13276 | 30
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. PLASMA |  | 3.518 | 0.058958 | 0.92 | 2.267 | 2.17 | 4.94 | 2.5395 | 4.6068 | 0.40441 | 1.7418 | 278 | 4
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.177 | 0.1044 | 0.99 | 1.76 | 2.27 | 3.8 | 2.328 | 3.9744 | 0.56878 | 1.584 | 52687 | 96
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.709 | 0.041554 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 196 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.4046 | 0.10336 | 0.915 | 1.68 | 1.99 | 3.7 | 2.056 | 3.8643 | 0.48764 | 1.3039 | 47910 | 55
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.6529 | 0.086432 | 1.675 | 2.748 | 3.84 | 5.54 | 4.227 | 5.5628 | 1.2756 | 2.5025 | 504 | 6
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S] |  | 7.12 | 0.10786 | 1.06 | 1.14 | 2.47 | 2.56 | 2.8265 | 2.8365 | 1.0651 | 1.1868 | 7 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.6587 | 0.054081 | 1.155 | 1.795 | 2.4 | 3.79 | 2.398 | 3.9016 | 0.48091 | 1.1696 | 36561 | 168
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.6903 | 0.059287 | 1 | 10.16 | 2.95 | 19.8 | 3.439 | 17.733 | 1.3546 | 2.2936 | 1469 | 3
2024 | POTASSIUM [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.7696 | 0.04443 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 582 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 5.9942 | 0.060987 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 512 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. PLASMA |  | 6.1934 | 0.0786 | 0.96 | 2.098 | 2.27 | 4.24 | 2.155 | 4.2122 | 0.34949 | 1.153 | 230 | 4
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.1568 | 0.085216 | 0.835 | 1.494 | 1.76 | 3.16 | 1.833 | 3.2582 | 0.36864 | 1.0494 | 10634 | 10
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.6829 | 0.08499 | 1.55 | 3.07 | 3.2 | 6.19 | 3.29 | 5.9262 | 0.70268 | 1.8399 | 689 | 9
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.1227 | 0.081023 | 0.81 | 1.1 | 1.79 | 2.65 | 1.978 | 2.814 | 0.67027 | 1.0373 | 1090 | 4
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.6724 | 0.062176 | 1.205 | 1.948 | 2.61 | 4.53 | 2.538 | 4.9877 | 0.49119 | 1.295 | 2932 | 7
2024 | POTASSIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 4.09 | 0.042533 | 0.975 | 1.203 | 1.98 | 2.47 | 1.752 | 2.4195 | 0.18114 | 0.47696 | 3874 | 3
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.1232 | 0.14716 | 1.41 | 2.416 | 2.94 | 4.92 | 2.79 | 4.7488 | 0.78503 | 1.5735 | 581 | 5
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.5355 | 0.068652 | 1.24 | 2.16 | 2.85 | 4.89 | 2.953 | 5.022 | 0.67501 | 1.9618 | 30269 | 80
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.6813 | 0.078514 | 1.72 | 2.538 | 3.72 | 5.22 | 3.733 | 5.6164 | 0.86235 | 1.6577 | 3769 | 12
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.2033 | 0.080061 | 0.86 | 1.35 | 1.84 | 2.81 | 1.85 | 2.8336 | 0.34006 | 0.90513 | 135424 | 163
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.1317 | 0.1017 | 0.82 | 1.51 | 1.94 | 3.46 | 2.049 | 3.9316 | 0.53198 | 1.705 | 5115 | 25
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.3207 | 0.1276 | 1.335 | 2.039 | 2.67 | 4.21 | 2.432 | 4.1408 | 0.2491 | 1.0578 | 706 | 3
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.5778 | 0.068699 | 1.3 | 2.23 | 3.24 | 4.77 | 3.452 | 5.4338 | 0.88597 | 1.8593 | 334 | 4
2024 | POTASSIUM [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.8074 | 0.06736 | 1.215 | 2.433 | 2.87 | 4.99 | 2.9335 | 4.4457 | 0.76746 | 1.8042 | 1108 | 5
2024 | POTASSIUM [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 6.307 | 0.10842 | 1.185 | 1.981 | 2.48 | 4 | 2.808 | 4.1586 | 0.7487 | 1.303 | 1153 | 5
2024 | POTASSIUM [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 6.2109 | 0.083294 | 1.23 | 1.47 | 2.75 | 2.98 | 2.735 | 2.9764 | 0.40802 | 0.81681 | 140 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.5896 | 0.075446 | 1.515 | 2.704 | 3.3 | 5.47 | 3.475 | 5.1853 | 0.89465 | 1.598 | 1084 | 3
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 6.1978 | 0.082488 | 1.09 | 1.54 | 2.3 | 3.22 | 2.277 | 3.358 | 0.41627 | 1.1321 | 88171 | 140
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.1478 | 0.10288 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 183 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.67 | 0.054935 | 1.05 | 1.61 | 2.31 | 3.62 | 2.459 | 3.722 | 0.67487 | 1.438 | 16567 | 17
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 6.184 | 0.074015 | 0.82 | 1.251 | 1.89 | 2.86 | 1.9425 | 3.0861 | 0.47499 | 1.3382 | 8303 | 17
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.5121 | 0.049635 | 0.98 | 1.664 | 2.24 | 3.63 | 2.239 | 3.5692 | 0.51979 | 1.3697 | 3763 | 11
2024 | POTASSIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 2.5397 | 0.02715 | 0.865 | 1.191 | 1.81 | 2.72 | 1.8365 | 3.1666 | 0.43668 | 1.0833 | 2547 | 3
2024 | POTASSIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 2.5871 | 0.04686 | 1.36 | 2.21 | 2.89 | 4.59 | 2.867 | 4.59 | 0.51879 | 1.3901 | 70091 | 68
2024 | POTASSIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.9403 | 0.05166 | 1.05 | 1.59 | 2.2 | 3.24 | 2.166 | 3.2836 | 0.42019 | 1.3475 | 3192 | 17
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.1066 | 0.11506 | 0.79 | 1.736 | 1.87 | 4.15 | 2.035 | 4.245 | 0.67074 | 1.7251 | 17700 | 30
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.5175 | 0.076276 | 1.925 | 2.461 | 3.89 | 5.08 | 3.706 | 4.9222 | 0.66287 | 1.1981 | 1370 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S] |  | 7.132 | 0.083808 | 0.845 | 1.959 | 1.8 | 3.88 | 1.7495 | 3.5247 | 0.36464 | 0.88029 | 497 | 7
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.1687 | 0.10838 | 1.165 | 1.918 | 2.49 | 3.89 | 2.3915 | 3.6186 | 0.45207 | 1.0112 | 2456 | 7
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.7477 | 0.098728 | 1.71 | 2.954 | 4.85 | 6.31 | 4.844 | 6.5105 | 1.5846 | 1.7161 | 385 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.447 | 0.1188 | 1.22 | 2.022 | 2.51 | 4.29 | 2.4935 | 4.4781 | 0.57267 | 0.84107 | 549 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S] |  | 3.6738 | 0.069463 | 1.35 | 1.957 | 3.06 | 3.97 | 3.2765 | 4.0748 | 0.64309 | 1.5903 | 619 | 9
2024 | POTASSIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 2.6193 | 0.039006 | 1.235 | 1.872 | 2.53 | 3.79 | 2.4585 | 3.6699 | 0.38379 | 1.0262 | 4274 | 3
2024 | POTASSIUM [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 4.1066 | 0.042072 | 0.7 | 1.283 | 1.58 | 3.1 | 1.5635 | 3.5377 | 0.46901 | 1.3233 | 1608 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.1795 | 0.087369 | 0.92 | 1.47 | 2.05 | 3.18 | 2.052 | 3.3206 | 0.43771 | 1.3082 | 10991 | 48
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.7028 | 0.051417 | 1.06 | 1.63 | 2.34 | 3.77 | 2.4245 | 4.2356 | 0.53157 | 1.6976 | 16523 | 41
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.6634 | 0.053033 | 1.06 | 1.59 | 2.32 | 3.46 | 2.394 | 3.6944 | 0.57134 | 1.424 | 159324 | 100
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c8000-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 6.1602 | 0.072398 | 0.87 | 1.26 | 1.93 | 2.75 | 1.986 | 2.9632 | 0.50122 | 1.1834 | 82061 | 81
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S] |  | 3.5172 | 0.05953 | 1.065 | 2.052 | 2.68 | 4.17 | 3.085 | 4.0312 | 1.0268 | 1.634 | 328 | 5
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 6.9201 | 0.21649 | 1.45 | 2.202 | 3.64 | 5.49 | 3.736 | 5.8628 | 1.1225 | 3.3769 | 993 | 7
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.5444 | 0.068412 | 1.445 | 2.16 | 3.1 | 4.73 | 2.952 | 5.131 | 0.69934 | 1.5526 | 1374 | 11
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Hitachi-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.5848 | 0.069111 | 1.27 | 2.285 | 2.97 | 4.79 | 3.142 | 4.98 | 1.0353 | 1.8083 | 149 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 2.6637 | 0.043175 | 1.35 | 1.955 | 2.74 | 4.05 | 2.771 | 4.0202 | 0.43898 | 1.3223 | 2704 | 13
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.1787 | 0.099462 | 1.05 | 1.58 | 2.3 | 3.65 | 2.309 | 3.8196 | 0.44565 | 1.424 | 8511 | 52
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 6.9418 | 0.089807 | 0.44 | 0.965 | 1.15 | 1.96 | 1.351 | 1.8218 | 0.34933 | 0.66927 | 17 | 2
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501-ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.6695 | 0.058706 | 1.33 | 1.83 | 2.8 | 3.89 | 2.768 | 3.9926 | 0.48371 | 1.2929 | 195314 | 210
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.0885 | 0.098034 | 0.86 | 1.83 | 1.84 | 3.86 | 1.847 | 4.2355 | 0.37099 | 1.4642 | 3245 | 11
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 3.69 | 0.05715 | 1.15 | 1.91 | 2.46 | 4.43 | 2.5475 | 4.4411 | 0.59342 | 1.7902 | 5848 | 37
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra ISE | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 7.2898 | 0.088682 | 0.97 | 1.37 | 2.05 | 2.9 | 2.031 | 3.0764 | 0.41824 | 1.2299 | 13662 | 22
2024 | POTASSIUM [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | ISE INDIRECT POT. [S,P] |  | 6.1778 | 0.1082 | 1.17 | 2.295 | 2.49 | 4.67 | 2.557 | 4.4786 | 0.50259 | 0.91503 | 861 | 4
2024 | POTASSIUM [U] | Multichem U 1 | 900120 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 17.007 | 0.30133 | 1.38 | 2.24 | 2.86 | 4.75 | 2.821 | 4.912 | 0.50966 | 1.569 | 24308 | 44
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 71.3986 | 3.338 | 2.33 | 3.178 | 7.39 | 8.48 | 8.367 | 9.9052 | 3.6498 | 6.0227 | 734 | 4
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 31.3586 | 0.40325 | 1.09 | 1.36 | 2.38 | 2.8 | 2.57 | 3.1779 | 0.65282 | 1.3683 | 1788 | 3
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 31.1619 | 0.53514 | 1.08 | 1.58 | 2.4 | 3.69 | 2.527 | 4.09 | 0.69806 | 1.792 | 31182 | 75
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 31.4924 | 0.95468 | 1.76 | 3.038 | 4.02 | 6.65 | 4.8135 | 7.0523 | 1.8888 | 2.6429 | 526 | 4
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 30.6681 | 0.52649 | 1.2 | 1.688 | 2.66 | 3.83 | 2.743 | 4.1862 | 0.74748 | 1.7895 | 18008 | 73
2024 | POTASSIUM [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 59.6487 | 1.4821 | 1.85 | 2.9 | 4.08 | 6.34 | 4.2585 | 6.7391 | 0.98555 | 2.5986 | 23633 | 43
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 31.4848 | 0.60302 | 1.31 | 2.13 | 2.94 | 4.66 | 3.066 | 4.8656 | 0.77122 | 1.9253 | 64976 | 93
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 71.2795 | 1.8637 | 1.67 | 2.458 | 3.84 | 5.61 | 4.023 | 6.169 | 1.3566 | 2.8214 | 16857 | 70
2024 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 72.2873 | 1.4244 | 1.205 | 1.815 | 2.6 | 4.2 | 2.784 | 4.854 | 0.96545 | 2.0273 | 6920 | 5
2024 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 31.4009 | 0.39608 | 1.255 | 1.377 | 2.53 | 2.78 | 2.329 | 2.5802 | 0.31567 | 0.33692 | 125 | 2
2024 | POTASSIUM [U] | MAS Urine Haut | 25112A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 88.1186 | 2.8406 | 1.9 | 2.784 | 4.45 | 6.79 | 4.907 | 7.657 | 1.6364 | 3.8158 | 7885 | 23
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 30.8259 | 0.58321 | 1.18 | 1.796 | 2.76 | 4.31 | 2.959 | 4.7306 | 0.99526 | 2.0907 | 68103 | 71
2024 | POTASSIUM [U] | Multichem U 2 | 900121 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 61.1485 | 1.6014 | 1.86 | 2.87 | 4.13 | 6.44 | 4.1195 | 7.0079 | 0.98055 | 2.6982 | 25329 | 45
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 31.4828 | 0.54442 | 1.16 | 1.789 | 2.58 | 3.92 | 2.658 | 4.2797 | 0.72 | 1.7872 | 45309 | 66
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 70.4055 | 1.3854 | 1.555 | 1.911 | 3.39 | 4.4 | 3.4845 | 5.1772 | 0.87464 | 2.6723 | 1685 | 3
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 71.1964 | 1.8181 | 1.45 | 2.144 | 3.44 | 5.36 | 3.7145 | 6.112 | 1.3198 | 2.9682 | 29264 | 73
2024 | POTASSIUM [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 58.8603 | 1.2412 | 1.68 | 2.91 | 3.62 | 6 | 3.764 | 6.246 | 0.88363 | 2.335 | 4842 | 26
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 70.4757 | 2.0308 | 1.64 | 2.68 | 3.92 | 6.23 | 4.265 | 7.0714 | 1.5172 | 3.4375 | 65652 | 71
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 30.8885 | 0.56197 | 1.03 | 1.614 | 2.61 | 3.67 | 2.879 | 4.082 | 1.1043 | 1.8918 | 1936 | 32
2024 | POTASSIUM [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 31.8844 | 0.73354 | 1.545 | 2.267 | 3.65 | 4.85 | 3.8005 | 5.3911 | 1.1081 | 2.5903 | 6537 | 20
2024 | POTASSIUM [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 84.7801 | 2.9203 | 2.01 | 3.282 | 4.82 | 7.74 | 5.201 | 8.4604 | 1.7404 | 4.0993 | 53701 | 51
2024 | POTASSIUM [U] | Multichem U 2 | 900143 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 60.9336 | 1.5679 | 1.68 | 2.58 | 3.86 | 5.8 | 4.1285 | 6.4365 | 1.0391 | 2.682 | 16659 | 68
2024 | POTASSIUM [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 16.2122 | 0.27739 | 1.43 | 2.32 | 2.97 | 4.78 | 2.92 | 4.7208 | 0.5722 | 1.3455 | 24021 | 43
2024 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 31.8557 | 0.50922 | 0.75 | 1.11 | 2.35 | 3.45 | 2.619 | 4.058 | 1.2497 | 2.533 | 309 | 2
2024 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 72.5191 | 1.5203 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 376 | 2
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 80.6776 | 2.3366 | 1.58 | 2.631 | 3.65 | 6.14 | 3.838 | 6.8764 | 1.3449 | 3.3602 | 41035 | 69
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 70.426 | 1.8391 | 1.34 | 2.148 | 3.66 | 5.28 | 3.9065 | 5.6059 | 1.5054 | 3.5549 | 1936 | 34
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 73.1362 | 2.1188 | 2.115 | 4.897 | 4.31 | 9.94 | 4.3185 | 10.1844 | 1.2743 | 2.5593 | 532 | 2
2024 | POTASSIUM [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 85.7066 | 3.0196 | 2.24 | 3.252 | 5.15 | 7.56 | 5.514 | 8.5066 | 1.5558 | 4.3167 | 6470 | 20
2024 | POTASSIUM [U] | Multichem U 1 | 900142 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 16.3783 | 0.2709 | 1.28 | 2.043 | 2.67 | 4.28 | 2.697 | 4.4708 | 0.53972 | 1.3549 | 16815 | 67
2024 | POTASSIUM [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 15.7083 | 0.24039 | 1.265 | 2.23 | 2.62 | 4.75 | 2.5345 | 4.899 | 0.46579 | 1.3677 | 3575 | 23
2024 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97431T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 32.0221 | 0.44497 | 1 | 1.392 | 2.19 | 3.05 | 2.286 | 3.2658 | 0.60339 | 1.404 | 3923 | 6
2024 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 31.732 | 0.46038 | 0.91 | 1.364 | 2.04 | 3.07 | 2.173 | 3.3562 | 0.62525 | 1.225 | 1991 | 7
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 97421 | cobas ISE neo | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 30.8666 | 0.92793 | 1.35 | 1.669 | 4.31 | 5.13 | 5.169 | 6.1244 | 2.9275 | 3.3615 | 80 | 2
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 97422 | cobas ISE neo | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 68.841 | 4.856 | 1.87 | 2.247 | 9.37 | 10.83 | 10.837 | 12.4139 | 7.6505 | 8.7668 | 79 | 2
2024 | POTASSIUM [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 25.4148 | 0.42565 | 1.2 | 1.804 | 2.67 | 4.01 | 2.766 | 4.3126 | 0.7094 | 1.6734 | 33388 | 23
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas Integra (France controls) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 31.9048 | 0.60781 | 1.615 | 3.503 | 3.44 | 7.06 | 3.4825 | 6.5051 | 0.85091 | 1.2838 | 507 | 2
2024 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 31.5117 | 0.38261 | 0.92 | 1.22 | 2 | 2.65 | 1.9505 | 2.8702 | 0.36468 | 1.0867 | 6943 | 5
2024 | POTASSIUM [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 32.4843 | 0.66728 | 1.4 | 2.22 | 3.1 | 4.91 | 3.2605 | 5.3129 | 0.7942 | 2.2035 | 55843 | 52
2024 | POTASSIUM [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 64.4839 | 1.598 | 1.69 | 2.62 | 3.8 | 5.76 | 4.075 | 6.093 | 1.1415 | 2.5143 | 33386 | 22
2024 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 31.6815 | 0.69937 | 1.66 | 2.608 | 3.72 | 5.19 | 3.773 | 4.8746 | 0.47591 | 2.4065 | 1691 | 2
2024 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 31.7464 | 0.63227 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 453 | 2
2024 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 72.617 | 1.9128 | 1.04 | 1.934 | 2.55 | 5.35 | 2.78 | 5.7384 | 0.98626 | 2.4125 | 1940 | 7
2024 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 71.4829 | 1.5846 | 1.655 | 2.419 | 3.58 | 4.85 | 3.6225 | 4.4943 | 0.95448 | 1.586 | 132 | 2
2024 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97432T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 82.2471 | 2.1968 | 1.47 | 2.126 | 3.66 | 5.49 | 4.001 | 6.6622 | 1.4235 | 3.0832 | 3844 | 6
2024 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Cobas c703 c503 c303 | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 72.1681 | 2.1015 | 2.09 | 3.466 | 4.35 | 6.86 | 4.42 | 6.5186 | 0.7598 | 2.0523 | 1497 | 2
2024 | POTASSIUM [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 72.9621 | 2.1571 | 1.82 | 2.97 | 4.21 | 6.89 | 4.5045 | 7.5845 | 1.3174 | 3.3327 | 64169 | 96
2024 | POTASSIUM [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 73.1608 | 1.4417 | 1.04 | 1.248 | 3.23 | 4.05 | 3.54 | 4.7464 | 2.4241 | 2.9077 | 156 | 2
2024 | POTASSIUM [U] | MAS Urine Bas | 25111A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ISE INDIRECT POTENTIOMETRY |  | 32.7505 | 0.64131 | 1.41 | 2.02 | 3.2 | 4.35 | 3.223 | 4.6764 | 0.82438 | 1.9533 | 7466 | 23
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 15.4853 | 0.34886 | 1.2 | 1.784 | 3.09 | 5.13 | 3.394 | 5.7428 | 1.1389 | 2.587 | 1785 | 24
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IMMUNOTURB. (HIT.912) |  | 31.1554 | 0.61049 | 1.415 | 2.378 | 2.97 | 4.9 | 3.097 | 5.0491 | 0.63559 | 1.8897 | 363 | 3
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 15.9524 | 0.40985 | 1.35 | 2.182 | 3.88 | 7.44 | 4.478 | 7.4728 | 1.9137 | 3.3162 | 1122 | 11
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 23.7539 | 1.7349 | 1.705 | 3.899 | 5.99 | 22.15 | 5.902 | 18.8402 | 2.3199 | 18.5185 | 440 | 3
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 21.2597 | 0.73274 | 2.34 | 3.164 | 5.16 | 7.65 | 5.377 | 8.642 | 1.4165 | 4.0868 | 60225 | 116
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMMUNOTURB. (HIT.912) |  | 20.9774 | 0.60322 | 2.02 | 2.65 | 4.49 | 6.56 | 4.544 | 7.4625 | 1.0152 | 3.4211 | 4084 | 6
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 14.3855 | 0.51732 | 2.65 | 3.47 | 5.99 | 7.54 | 6.127 | 8.0942 | 1.7378 | 3.6588 | 41891 | 40
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURB. (HIT.912) |  | 17.4931 | 0.53883 | 2.12 | 3.05 | 4.82 | 6.69 | 5.145 | 7.5447 | 1.5587 | 3.4333 | 6309 | 8
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | InteliQ Immunology 3 | 69003T | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 29.4939 | 0.83586 | 1.44 | 1.93 | 5.17 | 6.47 | 5.903 | 7.3618 | 3.9067 | 5.5342 | 836 | 2
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 22.8744 | 0.51703 | 1.26 | 2.017 | 3.12 | 4.96 | 3.353 | 5.6606 | 1.0869 | 3.0217 | 23620 | 75
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 14.5514 | 0.40159 | 1.435 | 3.219 | 3.6 | 7.36 | 4.303 | 8.6412 | 2.1453 | 3.0316 | 391 | 2
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 21.1983 | 0.50017 | 1.21 | 1.98 | 3.19 | 5.08 | 3.583 | 5.7656 | 1.3503 | 3.1673 | 46198 | 98
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 25.9667 | 0.74376 | 1.22 | 2.943 | 3.9 | 8.74 | 3.93 | 10.271 | 2.1925 | 5.4421 | 129 | 3
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 14.2085 | 0.64244 | 2.37 | 4.325 | 5.53 | 10.95 | 6.165 | 11.88 | 1.7591 | 4.2286 | 839 | 9
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. (HIT.912) |  | 30.9488 | 0.97375 | 2.595 | 3.13 | 5.54 | 6.51 | 5.573 | 6.9625 | 1.1079 | 2.454 | 1185 | 3
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 69001T | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 13.5869 | 0.37993 | 1.51 | 2.35 | 4.36 | 5.69 | 4.294 | 6.4191 | 1.6682 | 4.3738 | 426 | 3
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 14.3022 | 0.55134 | 2.39 | 3.362 | 6.01 | 7.45 | 6.5705 | 8.8264 | 2.8367 | 4.4728 | 695 | 3
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | InteliQ Immunology 3 | 85733T | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 28.7152 | 0.684 | 1.58 | 2.023 | 3.62 | 5.09 | 3.7985 | 6.0015 | 1.1551 | 3.6448 | 1080 | 2
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 21.3011 | 0.65452 | 1.255 | 2.105 | 3.41 | 5.73 | 3.717 | 6.4022 | 1.3716 | 3.686 | 18955 | 37
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 21.075 | 0.99556 | 3.42 | 4.124 | 11.26 | 11.26 | 5.8557 | 7.978 | 0.60003 | 0.60003 | 12 | 2
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IMMUNOTURB. (HIT.912) |  | 15.5302 | 0.37751 | 1.69 | 2.695 | 3.52 | 5.89 | 3.7355 | 6.3017 | 0.91571 | 2.2273 | 642 | 5
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTURB. (HIT.912) |  | 15.8776 | 0.85714 | 2.97 | 3.21 | 8 | 8.02 | 9.249 | 9.609 | 4.3412 | 4.837 | 49 | 2
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMMUNOTURB. (HIT.912) |  | 30.0088 | 0.80754 | 1.93 | 2.81 | 4.19 | 6.17 | 4.289 | 6.8604 | 0.98599 | 2.6338 | 5376 | 7
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 29.8711 | 0.77496 | 1.145 | 2.06 | 4.13 | 4.69 | 4.5735 | 5.28 | 2.2902 | 3.5102 | 686 | 7
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 21.113 | 0.64035 | 2.275 | 2.835 | 5 | 6.46 | 5.1005 | 7.3943 | 1.2551 | 3.3712 | 25721 | 35
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 14.6551 | 0.4486 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 371 | 2
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 13.6792 | 0.47426 | 1.385 | 2.128 | 4.2 | 6.35 | 4.7225 | 6.8553 | 2.4146 | 4.4011 | 3226 | 5
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 24.3729 | 0.90921 | 1.36 | 2.509 | 3.2 | 6.26 | 3.536 | 7.0456 | 1.1497 | 3.6054 | 3582 | 27
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. (HIT.912) |  | 15.1113 | 0.40601 | 2.28 | 2.87 | 4.48 | 5.76 | 4.262 | 5.956 | 0.50541 | 1.6685 | 1084 | 5
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. (HIT.912) |  | 31.3953 | 0.83835 | 2.45 | 2.586 | 4.94 | 5.21 | 4.2515 | 4.4839 | 0.2042 | 0.21553 | 169 | 2
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 17.7173 | 0.54694 | 1.33 | 2.268 | 3.62 | 6.31 | 3.982 | 7.0384 | 1.4714 | 3.6758 | 19453 | 39
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_P_V1_0 | 900116 | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 26.7208 | 1.0192 | 2.81 | 4.79 | 5.69 | 10.04 | 6.572 | 9.696 | 1.3546 | 2.592 | 414 | 3
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 85731T | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 13.621 | 0.34392 | 1.69 | 2.084 | 3.89 | 5.22 | 4.275 | 6.2487 | 1.4156 | 3.5539 | 1090 | 2
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. (HIT.912) |  | 21.2692 | 0.62229 | 2.38 | 3.25 | 5.22 | 6.76 | 5.154 | 7.1336 | 1.122 | 2.988 | 3512 | 6
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 14.571 | 0.2807 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31 | 2
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 26.1631 | 1.0508 | 2.165 | 4.046 | 5.48 | 10.05 | 6.2785 | 10.96 | 2.1103 | 4.5397 | 1301 | 10
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 31.7648 | 0.67216 | 1.085 | 1.44 | 2.59 | 4.46 | 2.892 | 4.9305 | 1.1473 | 3.0895 | 840 | 14
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 22.2282 | 0.5789 | 1.3 | 2.219 | 3.89 | 5.16 | 4.467 | 6.0162 | 1.9382 | 3.3892 | 1261 | 13
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 24.3894 | 0.78743 | 2.365 | 2.975 | 5.31 | 6.96 | 5.2555 | 8.0605 | 1.5605 | 3.6377 | 2252 | 21
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. (HIT.912) |  | 17.5413 | 0.55939 | 2.64 | 3.342 | 5.68 | 7.13 | 5.732 | 7.0968 | 0.93693 | 2.9001 | 3758 | 6
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | InteliQ Immunology 2 | 85722T | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 22.8781 | 0.78052 | 1.235 | 2.482 | 3.35 | 6.03 | 3.652 | 7.0671 | 1.1403 | 4.7928 | 1636 | 2
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 24.2484 | 0.5481 | 1.045 | 1.51 | 2.64 | 4.59 | 3.1515 | 5.369 | 1.3026 | 3.2221 | 1621 | 25
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IMMUNOTURB. (HIT.912) |  | 24.241 | 0.60069 | 1.55 | 2.486 | 3.21 | 5.31 | 3.415 | 5.7136 | 0.87151 | 1.7607 | 627 | 4
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 14.3487 | 0.51652 | 2.6 | 3.63 | 5.97 | 8.12 | 5.973 | 8.604 | 1.6954 | 4.1248 | 81950 | 122
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 14.5247 | 0.34607 | 1.31 | 2.09 | 3.27 | 5.23 | 3.61 | 5.867 | 1.264 | 3.1906 | 62113 | 108
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 14.2746 | 0.39918 | 1.48 | 3.04 | 4.29 | 7.91 | 4.235 | 9.3442 | 1.7592 | 5.4825 | 118 | 3
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 15.0385 | 0.54795 | 2.4 | 3.44 | 5.31 | 8.25 | 5.4515 | 9.3233 | 1.517 | 4.5393 | 16909 | 120
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 22.8603 | 0.72687 | 2.31 | 3.23 | 5.08 | 7.37 | 5.2835 | 7.936 | 1.2315 | 3.5253 | 38648 | 94
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 15.1894 | 0.43373 | 1.41 | 2.321 | 3.33 | 5.37 | 3.667 | 6.159 | 1.1464 | 3.5387 | 11194 | 93
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 22.4706 | 0.71693 | 2.23 | 3.03 | 4.77 | 6.91 | 5.065 | 7.5186 | 1.2454 | 3.0595 | 24135 | 36
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 30.8332 | 1.0254 | 1.335 | 2.321 | 3.52 | 6.3 | 3.9725 | 7.1601 | 1.5981 | 4.0049 | 11631 | 28
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. (HIT.912) |  | 24.1805 | 0.65206 | 2.38 | 2.758 | 5.03 | 5.89 | 5.276 | 6.4314 | 1.1106 | 1.9678 | 805 | 6
2024 | PRE-ALBUMIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTUR. [S,P] |  | 15.1956 | 0.53817 | 2.58 | 3.434 | 5.4 | 7.57 | 5.0995 | 8.4995 | 1.3764 | 3.6722 | 7984 | 36
2024 | PRO-BNP [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) |  | 71.5518 | 3.7108 | 2.755 | 4.652 | 6.98 | 11.23 | 7.6285 | 12.5277 | 2.626 | 6.3165 | 17932 | 23
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 730420 | 130.8699 | 4.6289 | 2.29 | 3.246 | 5.17 | 7.51 | 5.066 | 7.5772 | 1.2209 | 3.7655 | 1376 | 24
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 747498 | 123.6629 | 4.9255 | 3.02 | 4.28 | 6.61 | 9.15 | 6.891 | 10.096 | 1.6778 | 4.1272 | 12733 | 47
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) |  | 4895.4539 | 264.614 | 2.925 | 4.849 | 8.16 | 10.57 | 7.867 | 12.4385 | 1.9819 | 8.0942 | 401 | 11
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) |  | 4374.243 | 186.3743 | 2.725 | 4.83 | 6.08 | 11.06 | 6.4335 | 12.5875 | 1.8963 | 4.7302 | 8346 | 35
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II |  | 4686.7842 | 120.2337 | 2.375 | 2.68 | 4.82 | 5.67 | 4.3755 | 5.8011 | 0.41928 | 1.3735 | 380 | 2
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 778442 | 125.2488 | 5.1364 | 2.87 | 3.96 | 6.5 | 9.02 | 6.7815 | 9.9419 | 1.9123 | 4.5336 | 17395 | 47
2024 | PRO-BNP [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) |  | 501.4573 | 13.448 | 1.775 | 3.036 | 4.78 | 6.49 | 4.9535 | 6.2053 | 0.85662 | 4.2094 | 455 | 3
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) |  | 4317.4884 | 166.2466 | 2.45 | 3.93 | 5.69 | 9 | 6.068 | 9.7468 | 1.6566 | 4.4312 | 77202 | 132
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 657390 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 730420 | 127.9544 | 4.2173 | 3.29 | 4.33 | 6.72 | 9.39 | 6.255 | 9.8845 | 0.82805 | 4.0344 | 241 | 2
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 799758 | 126.0292 | 5.3087 | 3 | 4.24 | 6.96 | 9.18 | 7.1965 | 9.5935 | 1.7838 | 4.3974 | 11205 | 35
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II |  | 4658.875 | 267.7172 | 2.46 | 5.94 | 5.16 | 14.56 | 6.386 | 15.895 | 2.0373 | 6.0903 | 128 | 3
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 778442 | 122.229 | 4.8199 | 2.955 | 4.374 | 6.42 | 8.96 | 6.6085 | 9.1656 | 1.4671 | 3.8011 | 1440 | 14
2024 | PRO-BNP [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II |  | 465.5423 | 18.0725 | 1.83 | 3.213 | 5.79 | 7.86 | 5.75 | 8.9129 | 3.2021 | 5.1927 | 627 | 2
2024 | PRO-BNP [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II |  | 71.2631 | 3.5994 | 2.805 | 3.328 | 9.43 | 101.23 | 10.803 | 87.7265 | 6.5984 | 13.7007 | 770 | 2
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) |  | 4706.5525 | 197.9552 | 3.115 | 4.53 | 6.61 | 10.99 | 6.772 | 10.4909 | 1.444 | 4.2109 | 4469 | 28
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II |  | 139.0467 | 5.15 | 2.42 | 5.09 | 5.11 | 11.76 | 4.8965 | 10.8012 | 0.82665 | 2.6086 | 574 | 5
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) |  | 130.6615 | 4.8802 | 2.26 | 3.404 | 5.39 | 8.63 | 5.551 | 9.7064 | 2.0791 | 4.3513 | 1291 | 33
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 657389 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) |  | 4350.4764 | 203.2464 | 2.885 | 6.045 | 6.98 | 12.11 | 7.237 | 11.6692 | 1.4836 | 4.1544 | 445 | 5
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) |  | 4268.15 | 181.9497 | 2.67 | 4.05 | 6.18 | 9.44 | 6.3725 | 10.1869 | 1.5554 | 4.6986 | 78884 | 114
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) |  | 139.7889 | 6.6173 | 3.41 | 6.918 | 7.82 | 16.31 | 8.124 | 16.7069 | 2.3436 | 6.0699 | 379 | 10
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 747498 | 4463.2564 | 175.1943 | 2.52 | 3.84 | 6 | 8.81 | 6.318 | 9.6826 | 1.8898 | 4.4585 | 12782 | 47
2024 | PRO-BNP [S] | Liquicheck Cardiac Marker Plus Control | 87871 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) |  | 88.8863 | 9.1234 | 4.83 | 16.822 | 10.48 | 36.04 | 9.315 | 34.4286 | 2.5458 | 6.9099 | 51 | 2
2024 | PRO-BNP [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) |  | 79.0367 | 2.9081 | 2.295 | 3.702 | 6.2 | 7.73 | 6.8 | 7.8805 | 2.014 | 4.0452 | 453 | 3
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) |  | 4463.1174 | 180.4934 | 2.71 | 4.035 | 6.07 | 9.4 | 6.4645 | 10.2555 | 1.8535 | 4.4481 | 28117 | 86
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II |  | 133.2098 | 4.6891 | 2.23 | 2.64 | 5.51 | 6.5 | 6.285 | 7.7007 | 2.3974 | 3.9013 | 379 | 2
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 784622 | 4414.1436 | 162.6278 | 1.62 | 2.347 | 4.76 | 7.65 | 5.1735 | 8.4337 | 2.0066 | 6.084 | 181 | 13
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 651845 | 126.5956 | 4.1818 | 2.47 | 3.352 | 5.06 | 7.05 | 5.622 | 7.5048 | 1.3498 | 2.2753 | 136 | 5
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II (08836752) |  | 4430.3319 | 147.0267 | 2.65 | 3.75 | 5.98 | 8.09 | 6.082 | 7.971 | 0.99687 | 2.3258 | 2070 | 7
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) |  | 4490.3077 | 149.6085 | 2.67 | 3.468 | 5.93 | 8.4 | 5.705 | 9.467 | 1.526 | 4.0774 | 2249 | 10
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II |  | 130.7059 | 5.4466 | 2.53 | 4.152 | 8.15 | 9.68 | 6.588 | 10.4942 | 1.977 | 7.1146 | 120 | 3
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) |  | 4496.9874 | 232.117 | 2.755 | 4.06 | 7.04 | 10.34 | 7.7835 | 11.3725 | 2.9022 | 6.9253 | 1344 | 8
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 802625 | 130.3889 | 4.5651 | 2.9 | 3.26 | 6.25 | 6.91 | 6.8735 | 7.6531 | 2.0803 | 2.2652 | 18 | 2
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) |  | 4647.3651 | 181.6966 | 3.01 | 3.461 | 6.18 | 7.35 | 6.4175 | 8.0383 | 1.7755 | 3.4728 | 567 | 7
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II (08836752) |  | 4284.0446 | 164.8872 | 2.705 | 4.425 | 6.17 | 8.99 | 6.149 | 9.4625 | 1.342 | 3.7426 | 4932 | 6
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) |  | 4278.8486 | 159.2599 | 2.6 | 3.761 | 5.64 | 8.3 | 5.683 | 9.0128 | 1.5245 | 3.8608 | 8144 | 10
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) |  | 4979.8634 | 299.7227 | 3.57 | 5.88 | 7.74 | 11.5 | 8.734 | 10.2555 | 1.759 | 5.0051 | 161 | 4
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) |  | 4515.1257 | 188.3469 | 2.75 | 4.29 | 6.46 | 9.3 | 6.8755 | 10.334 | 2.0019 | 4.6758 | 20097 | 69
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 732963 | 128.0605 | 6.2173 | 3.34 | 3.962 | 6.6 | 9.2 | 6.126 | 10.374 | 1.4486 | 3.9125 | 248 | 2
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 732963 | 124.8454 | 5.8484 | 2.65 | 4.214 | 6.63 | 8.92 | 7.462 | 10.2952 | 2.426 | 4.7107 | 632 | 6
2024 | PRO-BNP [S] | Liquicheck Cardiac Marker Plus Control | 87872 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) |  | 271.5714 | 15.3243 | 2.76 | 9.452 | 5.6 | 20.04 | 5.341 | 17.8914 | 1.5212 | 2.9268 | 49 | 2
2024 | PRO-BNP [S] | Liquicheck Cardiac Marker Plus Control | 87873 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) |  | 3997.2812 | 275.0616 | 3.25 | 9.332 | 6.91 | 17.93 | 7.803 | 15.663 | 1.2733 | 3.8102 | 64 | 2
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II |  | 4676.373 | 227.7405 | 4.15 | 5.988 | 8.65 | 11.95 | 9.322 | 10.8019 | 1.5118 | 3.2207 | 614 | 3
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II |  | 138.7817 | 5.1855 | 2.82 | 4.25 | 6.36 | 10.72 | 7.125 | 12.29 | 2.6355 | 5.1543 | 131 | 3
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) | 783437 | 130.1641 | 5.7619 | 2.53 | 3.89 | 6.31 | 8.97 | 7.425 | 9.6842 | 2.6613 | 5.0965 | 786 | 26
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II (08836752) |  | 125.8154 | 4.3517 | 2.64 | 3.64 | 5.79 | 7.52 | 5.869 | 8.212 | 0.98089 | 3.0926 | 1950 | 7
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 657390 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) |  | 126.7817 | 8.0361 | 3.255 | 5.597 | 7.58 | 12.29 | 7.9695 | 12.587 | 2.8336 | 6.338 | 197 | 3
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II (08836752) |  | 4662.1818 | 124.0033 | 1.495 | 2.411 | 0 | 0 | 4.4797 | 4.4797 | 45.4833 | 45.4833 | 55 | 2
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) |  | 126.5249 | 4.7615 | 3.08 | 4.032 | 6.61 | 8.73 | 6.321 | 9.4422 | 1.3938 | 3.536 | 8122 | 10
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) |  | 140.4342 | 8.0489 | 3.1 | 6.09 | 8.03 | 12.06 | 9.251 | 10.6922 | 2.9222 | 5.4898 | 152 | 4
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II |  | 126.947 | 6.4715 | 4.825 | 5.704 | 9.93 | 11.5 | 9.232 | 12.2284 | 2.0129 | 3.8123 | 606 | 3
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) |  | 124.9305 | 5.7436 | 3.23 | 4.662 | 7.24 | 10.32 | 7.619 | 11.102 | 1.8615 | 4.5063 | 20128 | 69
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II |  | 4524.9746 | 282.0638 | 1.83 | 4.65 | 12.56 | 13.28 | 12.56 | 13.2034 | 9.6445 | 10.5707 | 118 | 3
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II (08836752) |  | 132.566 | 4.0974 | 2.77 | 2.946 | 0 | 0 | 5.1233 | 5.1233 | 1.8311 | 1.8311 | 53 | 2
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II |  | 4387.499 | 221.9418 | 3.905 | 6.343 | 8.06 | 13.36 | 7.38 | 12.1521 | 1.1199 | 3.3265 | 1437 | 4
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) |  | 134.5766 | 5.6922 | 3.405 | 4.615 | 7.29 | 10.8 | 7.282 | 11.781 | 1.358 | 5.2441 | 4172 | 26
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 747498 | 133.5815 | 6.1362 | 3.89 | 5.378 | 7.97 | 11.32 | 7.026 | 12.1436 | 1.1285 | 3.4074 | 200 | 3
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) |  | 4687.7394 | 286.6646 | 2.625 | 5.5 | 7.66 | 14.5 | 8.215 | 14.0004 | 2.2839 | 9.4311 | 353 | 5
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 732963 | 4540.0553 | 220.6445 | 2.01 | 3.252 | 6.47 | 9.35 | 6.659 | 10.6788 | 3.5302 | 5.304 | 633 | 6
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) |  | 123.0593 | 4.2816 | 2.94 | 4.082 | 6.16 | 8.5 | 6.267 | 8.5368 | 1.3263 | 2.3714 | 2473 | 11
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) |  | 4629.2688 | 253.1584 | 2.81 | 4.752 | 7.01 | 10.72 | 7.596 | 11.1008 | 2.6551 | 5.6644 | 3752 | 49
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) |  | 131.149 | 5.0802 | 2.63 | 3.961 | 6.03 | 8.89 | 6.304 | 9.7197 | 1.6583 | 4.2648 | 77040 | 132
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) |  | 4599.1886 | 225.3555 | 2.305 | 4.073 | 5.98 | 10.38 | 5.9505 | 11.2842 | 1.8317 | 6.0887 | 2848 | 58
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) |  | 140.7217 | 6.9481 | 3 | 4.46 | 7.11 | 12.98 | 8.023 | 13.069 | 3.2389 | 6.4162 | 1341 | 9
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) |  | 138.289 | 6.0285 | 2.96 | 4.564 | 6.9 | 10.91 | 6.945 | 11.6664 | 2.0251 | 5.68 | 8819 | 35
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II |  | 4401.4791 | 153.6778 | 2.52 | 5.2 | 5.63 | 11.46 | 5.822 | 13.3908 | 1.8567 | 5.149 | 549 | 5
2024 | PRO-BNP [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) |  | 474.5277 | 19.2981 | 2.205 | 4.048 | 5.5 | 9.66 | 5.9235 | 10.7125 | 1.7171 | 5.0281 | 12068 | 19
2024 | PRO-BNP [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) |  | 2879.0064 | 120.9687 | 2.1 | 3.612 | 5.3 | 9.07 | 5.761 | 10.4658 | 1.883 | 5.3339 | 12133 | 16
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 778442 | 4405.8642 | 152.3887 | 2.67 | 3.9 | 5.95 | 8.05 | 5.772 | 8.269 | 1.5086 | 4.4589 | 1437 | 14
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) |  | 127.7615 | 5.7753 | 3.21 | 4.684 | 7.08 | 10.41 | 7.363 | 11.2798 | 1.8187 | 4.6247 | 50058 | 103
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II (08836752) |  | 129.7746 | 5.1581 | 2.975 | 4.305 | 6.48 | 8.99 | 6.9415 | 8.9355 | 1.5198 | 3.6809 | 4396 | 6
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNPX (09315284) |  | 126.5194 | 5.2261 | 2.81 | 4.086 | 6.38 | 9.12 | 6.8635 | 9.9795 | 1.8751 | 4.4559 | 28245 | 86
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II |  | 128.9883 | 6.5215 | 3.875 | 6.156 | 7.94 | 12.82 | 7.5605 | 12.2155 | 0.7022 | 3.1332 | 1373 | 4
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) |  | 135.553 | 7.7435 | 3.29 | 5.955 | 9.25 | 12.65 | 9.3445 | 12.0395 | 2.9425 | 6.7315 | 353 | 6
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) | 799758 | 4474.185 | 122.0835 | 2.29 | 2.58 | 4.63 | 5.33 | 4.484 | 5.901 | 0.21101 | 2.2221 | 254 | 3
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP II (08836736) |  | 127.1172 | 4.6697 | 3.43 | 4.238 | 6.9 | 8.53 | 6.8015 | 9.1535 | 1.3149 | 2.0812 | 558 | 7
2024 | PRO-BNP [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNPX (09315268) |  | 129.7095 | 6.0607 | 3.1 | 4.692 | 6.88 | 10.96 | 7.514 | 11.4382 | 2.1042 | 4.6636 | 3752 | 50
2024 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) |  | 76.3197 | 3.5354 | 2.515 | 4.298 | 6.3 | 10.24 | 6.89 | 11.58 | 2.3962 | 5.6383 | 38678 | 65
2024 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II STAT |  | 74.5666 | 5.2213 | 3.54 | 8.499 | 7.8 | 18.29 | 7.809 | 19.8582 | 2.3632 | 8.5508 | 3413 | 5
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) |  | 137.1733 | 6.4356 | 2.555 | 4.272 | 5.94 | 10.2 | 6.27 | 10.841 | 1.7143 | 5.1668 | 4876 | 82
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) |  | 4979.4734 | 266.5499 | 2.59 | 4.3 | 6.41 | 11.03 | 6.739 | 12.565 | 2.146 | 6.6067 | 3777 | 61
2024 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) |  | 510.9485 | 12.101 | 1.75 | 2.556 | 3.64 | 5.13 | 3.706 | 4.8886 | 0.48659 | 1.4373 | 1436 | 3
2024 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II STAT |  | 513.3799 | 13.2317 | 1.83 | 2.26 | 4.47 | 4.93 | 4.5865 | 5.7505 | 1.5644 | 2.9682 | 329 | 2
2024 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) |  | 3282.1333 | 97.5659 | 1.83 | 2.724 | 4.23 | 5.68 | 4.572 | 6.5422 | 1.3199 | 2.7566 | 833 | 7
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) |  | 4704.0855 | 172.4849 | 2.785 | 4.382 | 5.74 | 9.28 | 5.837 | 9.1633 | 1.2241 | 2.226 | 5132 | 3
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) |  | 4696.2405 | 181.2241 | 2.33 | 3.83 | 5.52 | 8.86 | 5.918 | 9.689 | 1.7836 | 4.5758 | 110284 | 179
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) | 778448 | 4780.7685 | 177.1292 | 2.25 | 4.346 | 5.54 | 9.17 | 5.461 | 9.3264 | 1.6223 | 4.7261 | 2377 | 7
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 730420 | 5106.3438 | 183.6422 | 2.43 | 4.314 | 5.45 | 10.75 | 5.786 | 11.8918 | 2.3366 | 4.9072 | 1053 | 22
2024 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) |  | 529.9218 | 14.7521 | 1.53 | 2.181 | 3.99 | 5.04 | 4.745 | 5.858 | 2.2084 | 2.3191 | 179 | 2
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 802625 | 4616.7143 | 116.0828 | 1.53 | 3.002 | 3.9 | 7.44 | 4.388 | 8.2198 | 1.8504 | 4.042 | 49 | 4
2024 | PRO-BNP STAT [S] | Liquichek Cardiac Markers Plus LT 3 | 87193T | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) |  | 3861.0699 | 163.1887 | 3.005 | 4.424 | 7.1 | 10.53 | 7.0055 | 11.5626 | 2.1216 | 5.2282 | 2204 | 2
2024 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) |  | 74.0522 | 3.5575 | 2.37 | 4.135 | 5.32 | 8.4 | 5.502 | 8.502 | 1.7912 | 2.8452 | 1585 | 3
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) |  | 5038.5926 | 266.7957 | 2.765 | 5.182 | 7.68 | 11.73 | 8.8005 | 14.2504 | 2.9075 | 8.011 | 849 | 10
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) |  | 4911.9638 | 194.9634 | 2.45 | 3.93 | 5.67 | 9.11 | 5.972 | 9.892 | 1.727 | 4.6463 | 39438 | 126
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) |  | 137.1864 | 5.2488 | 2.49 | 3.87 | 5.7 | 8.68 | 6.044 | 9.4423 | 1.704 | 4.2326 | 110370 | 179
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) |  | 142.8315 | 6.4911 | 3.19 | 4.39 | 6.73 | 10.14 | 6.997 | 12.209 | 1.6655 | 3.9511 | 781 | 9
2024 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II STAT |  | 510.6114 | 29.8294 | 1.925 | 4.767 | 4.79 | 29.04 | 5.421 | 25.3394 | 1.4902 | 3.4097 | 2593 | 4
2024 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II STAT |  | 3153.4646 | 103.8423 | 1.89 | 5.766 | 5.17 | 11.69 | 6.076 | 10.391 | 2.1222 | 3.7387 | 2088 | 3
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) |  | 131.6072 | 4.7899 | 2.745 | 3.62 | 5.86 | 7.46 | 6.149 | 7.619 | 1.6331 | 2.713 | 1199 | 3
2024 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) |  | 527.8598 | 16.2536 | 2.02 | 3.194 | 4.58 | 7.51 | 4.638 | 8.6196 | 1.404 | 3.0718 | 1551 | 15
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 784622 | 4774.86 | 183.8249 | 2.11 | 3.503 | 4.92 | 8.46 | 5.8865 | 9.5965 | 2.8928 | 3.8018 | 50 | 6
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) | 747510 | 136.1074 | 4.4973 | 2.75 | 4.231 | 5.73 | 8.37 | 5.447 | 8.374 | 1.0788 | 1.9949 | 568 | 5
2024 | PRO-BNP STAT [S] | Liquichek Cardiac Markers Plus LT 1 | 87191T | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) |  | 116.955 | 5.1419 | 2.875 | 4.402 | 6.51 | 10.28 | 6.874 | 11.1242 | 2.3755 | 5.0547 | 2186 | 2
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) |  | 137.2492 | 6.1658 | 2.885 | 4.684 | 6.57 | 12.02 | 6.6325 | 12.4903 | 1.696 | 4.4118 | 3508 | 18
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) | 802625 | 142.5349 | 4.842 | 2.4 | 2.474 | 4.8 | 6.32 | 4.536 | 7.5116 | 2.48 | 3.4193 | 43 | 4
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 629284 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) |  | 5122.5 | 153.1461 | 1.075 | 1.231 | 3.82 | 4.23 | 4.5255 | 5.0539 | 2.7405 | 3.0145 | 16 | 2
2024 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) |  | 81.7131 | 2.1713 | 1.93 | 3.091 | 3.92 | 6.2 | 3.7665 | 5.7227 | 0.60322 | 1.0369 | 183 | 2
2024 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) |  | 81.5918 | 3.2386 | 2.23 | 3.402 | 5.33 | 8.26 | 5.315 | 9.1246 | 1.599 | 4.5079 | 1720 | 16
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) |  | 4875.0632 | 174.4611 | 2.99 | 4.22 | 6.23 | 8.38 | 6.418 | 8.1265 | 1.4569 | 2.2192 | 1202 | 3
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) |  | 138.6212 | 5.2324 | 2.78 | 4.18 | 6.03 | 8.93 | 6.305 | 9.222 | 1.4589 | 3.7612 | 12355 | 20
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 703451 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) |  | 4955.0213 | 203.6241 | 2.475 | 3.749 | 5.74 | 9.75 | 5.7345 | 11.0836 | 1.4871 | 4.3739 | 4376 | 18
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) | 722429 | 139.6032 | 4.2753 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 63 | 2
2024 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) |  | 514.3584 | 18.7261 | 2.12 | 3.54 | 4.93 | 7.99 | 5.3635 | 8.7856 | 1.508 | 4.2484 | 33410 | 59
2024 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) |  | 3149.8077 | 117.5562 | 2.02 | 3.66 | 4.87 | 8.3 | 5.235 | 9.0772 | 1.6312 | 4.4667 | 20023 | 41
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 2 | 726692 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) |  | 4852.8991 | 166.6121 | 2.38 | 3.443 | 5.41 | 7.55 | 5.4655 | 8.3076 | 1.3881 | 3.3658 | 9989 | 20
2024 | PRO-BNP STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PRO-BNP II STAT |  | 79.5325 | 3.5504 | 2.31 | 6.23 | 5.58 | 12.96 | 6.297 | 13.4558 | 2.4763 | 3.0871 | 411 | 3
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 726691 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) |  | 136.4239 | 6.1817 | 2.965 | 5.72 | 6.44 | 11.75 | 6.632 | 11.3557 | 1.3081 | 3.2653 | 5516 | 3
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 629283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP II ST (08836752) |  | 140.0625 | 3.0215 | 1.37 | 1.65 | 3.34 | 3.88 | 3.9385 | 4.5693 | 1.6716 | 1.8387 | 16 | 2
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PRO-BNP STX (09315284) |  | 133.4272 | 5.3589 | 2.56 | 3.95 | 5.87 | 9.15 | 6.182 | 10.151 | 1.7325 | 4.6226 | 39306 | 126
2024 | PRO-BNP STAT [S] | PreciControl Cardiac II Elecsys® 1 | 703450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PRO-BNP STX (09315276) | 778448 | 137.0593 | 4.9336 | 2.53 | 3.54 | 5.74 | 7.17 | 5.7615 | 7.329 | 1.5212 | 2.3463 | 307 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 812898 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) |  | 0.48986 | 0.01731 | 2.11 | 2.629 | 4.79 | 6.92 | 5.412 | 8.1516 | 1.3984 | 3.4368 | 301 | 15
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 790559 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 0.49894 | 0.017674 | 2.605 | 3.01 | 6.21 | 6.81 | 6.2595 | 8.052 | 1.8731 | 4.5151 | 374 | 4
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 671597 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 0.49228 | 0.023878 | 2.82 | 5.986 | 7.1 | 13.52 | 7.423 | 13.7438 | 2.3717 | 6.4026 | 1685 | 23
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 767363 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) |  | 9.2126 | 0.37368 | 2.29 | 4.35 | 5.4 | 9.99 | 5.7635 | 10.6041 | 1.6771 | 4.5708 | 77430 | 220
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 689907 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) |  | 9.073 | 0.39471 | 2.41 | 4.815 | 5.85 | 11.24 | 6.181 | 11.6465 | 1.7882 | 4.7207 | 21818 | 141
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 742142 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) |  | 0.50065 | 0.021812 | 2.44 | 4.144 | 5.79 | 9.58 | 6.0965 | 10.517 | 1.7467 | 4.5886 | 33253 | 157
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 742141 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) |  | 0.50108 | 0.018601 | 2.25 | 3.63 | 5.38 | 8.18 | 5.711 | 8.8565 | 1.6849 | 3.9877 | 7470 | 36
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 790561 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 9.5424 | 0.25124 | 1.955 | 2.36 | 4.54 | 5.91 | 4.7685 | 7.023 | 1.2704 | 3.5032 | 376 | 4
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 742097 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 0.48264 | 0.016194 | 2.915 | 3.81 | 6 | 7.74 | 5.9005 | 7.1892 | 1.2256 | 1.6957 | 1172 | 5
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 671597 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 0.47464 | 0.020164 | 3.34 | 5.512 | 7.58 | 11.37 | 8.412 | 10.5146 | 0.92463 | 4.7771 | 72 | 5
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 742104 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 9.3506 | 0.47249 | 3.64 | 5.81 | 7.48 | 12.17 | 7.628 | 13.9599 | 1.314 | 5.2146 | 158 | 3
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 758071 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 9.2681 | 0.31564 | 2.88 | 13.528 | 6.97 | 26.97 | 7.667 | 25.8 | 2.2794 | 5.5492 | 307 | 3
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 790559 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 0.53343 | 0.017246 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 712927 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 733067 | 0.47863 | 0.014405 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 180 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 614487 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 0.45269 | 0.025694 | 2.78 | 5.28 | 6.84 | 12.54 | 7.448 | 15.0638 | 2.6122 | 7.7123 | 245 | 3
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 812898 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) | 828429 | 0.49278 | 0.018685 | 2.16 | 3.696 | 5.47 | 8.32 | 6.224 | 8.9084 | 2.7842 | 3.9125 | 191 | 15
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 758071 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 9.2281 | 0.30229 | 2.12 | 4.988 | 4.97 | 11.44 | 5.341 | 12.004 | 1.2956 | 3.9865 | 2118 | 9
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 742142 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) | 755971 | 0.50058 | 0.020938 | 2.43 | 4.26 | 5.79 | 9.78 | 6.188 | 10.5074 | 1.9201 | 5.0318 | 20330 | 93
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 767359 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) |  | 0.48813 | 0.020615 | 2.57 | 4.48 | 5.94 | 10.03 | 6.353 | 10.8485 | 1.7254 | 4.6666 | 76618 | 221
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 614487 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 652933 | 0.47847 | 0.023681 | 2.39 | 2.647 | 5.32 | 10.84 | 5.791 | 11.7654 | 1.8459 | 8.626 | 151 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 742142 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 755971 | 0.5029 | 0.020142 | 2.95 | 4.08 | 6.16 | 8.33 | 5.9435 | 8.901 | 1.2943 | 4.5747 | 329 | 4
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 767363 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) |  | 9.1579 | 0.32352 | 2.13 | 3.55 | 4.85 | 8.56 | 5.233 | 9.365 | 1.5692 | 4.4393 | 5008 | 14
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 758069 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 789871 | 0.4692 | 0.017838 | 2.61 | 3.783 | 5.75 | 8.73 | 6.2335 | 9.7236 | 1.7855 | 4.2108 | 5163 | 21
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 742097 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 755916 | 0.46337 | 0.020622 | 3.125 | 3.913 | 6.79 | 8.95 | 6.305 | 10.6227 | 2.6175 | 4.7537 | 112 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 742104 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 9.6432 | 0.30671 | 2.1 | 3.258 | 4.71 | 7.52 | 4.924 | 8.4522 | 1.2397 | 3.7128 | 17011 | 68
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 689910 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 0.49292 | 0.023609 | 3.13 | 5.18 | 6.89 | 10.95 | 7.33 | 12.016 | 2.5068 | 5.1508 | 675 | 12
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 689912 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 9.1382 | 0.40982 | 2.74 | 4.65 | 6.34 | 13.15 | 7.1 | 14.151 | 2.4969 | 6.7642 | 687 | 12
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 758069 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 0.46495 | 0.01632 | 2.53 | 4.048 | 5.8 | 9.03 | 5.913 | 10.5638 | 1.7962 | 4.3985 | 2456 | 16
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 712931 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 733067 | 9.3947 | 0.27112 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 199 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 812905 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) | 828429 | 9.4862 | 0.27614 | 1.36 | 2.414 | 4.16 | 5.71 | 4.943 | 6.7376 | 2.0259 | 3.4094 | 182 | 15
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 614519 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 0.47171 | 0.033959 | 5.3 | 5.5 | 12.29 | 13.14 | 15.109 | 15.3706 | 5.9443 | 6.53 | 28 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 614492 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 652933 | 9.6842 | 0.19366 | 1.81 | 1.901 | 3.68 | 4.29 | 3.298 | 4.7217 | 0.31508 | 1.6462 | 146 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 742144 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 755971 | 9.2173 | 0.40873 | 2.195 | 4.44 | 5.31 | 9.07 | 5.686 | 8.1071 | 1.4825 | 4.1868 | 328 | 4
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 758069 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 0.4731 | 0.018697 | 2.45 | 3.686 | 5.7 | 8.45 | 5.837 | 9.4676 | 1.7603 | 4.0916 | 15093 | 52
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 671597 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS |  | 0.50748 | 0.017103 | 3.23 | 4.196 | 6.5 | 9.14 | 6.304 | 10.7384 | 1.0437 | 4.172 | 359 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 730870 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 0.50574 | 0.018942 | 2.45 | 4.472 | 5.43 | 9.11 | 5.504 | 9.0916 | 1.0774 | 2.4768 | 798 | 4
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 712931 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 9.5003 | 0.34103 | 2.55 | 3.974 | 5.9 | 10.05 | 6.09 | 10.5846 | 1.7125 | 4.4578 | 1342 | 20
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 742097 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 0.47111 | 0.021236 | 2.815 | 4.669 | 6.68 | 10.8 | 7.402 | 12.4296 | 2.4827 | 6.102 | 2188 | 18
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 790561 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 9.6642 | 0.35084 | 2.58 | 3.91 | 5.62 | 7.95 | 5.5925 | 7.4777 | 1.2295 | 1.9276 | 271 | 9
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 671599 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 9.4603 | 0.29984 | 1.88 | 3.646 | 5.15 | 8.29 | 5.6085 | 8.4819 | 1.6969 | 4.7216 | 208 | 3
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 614492 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 9.4666 | 0.32919 | 1.87 | 3.008 | 4.63 | 7.55 | 5.381 | 9.003 | 2.7086 | 4.6582 | 243 | 3
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 689912 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 8.982 | 0.2991 | 0.82 | 1.928 | 4.16 | 6.69 | 4.316 | 6.931 | 2.408 | 5.0734 | 15 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 689912 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 9.0597 | 1.8909 | 5.26 | 28.36 | 11.71 | 54.7 | 10.6925 | 47.959 | 1.4496 | 4.2341 | 168 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 689906 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) |  | 0.49109 | 0.02191 | 2.69 | 4.879 | 6.1 | 10.79 | 6.461 | 11.7325 | 1.687 | 4.9755 | 21836 | 141
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 742104 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 755916 | 9.3186 | 0.32138 | 2.495 | 3.276 | 5.37 | 7.51 | 5.134 | 8.6246 | 1.753 | 3.2159 | 111 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 674995 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 708737 | 0.48408 | 0.018074 | 2.25 | 3.616 | 5.16 | 9.66 | 5.847 | 11.0154 | 1.7755 | 4.3751 | 2255 | 15
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 742143 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) |  | 9.1326 | 0.29369 | 1.89 | 3.138 | 4.31 | 7.21 | 4.495 | 7.6324 | 1.3301 | 3.3382 | 7436 | 36
2024 | PROCALCITONINE [S] | Precicontrol PCT2 | 577289 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) |  | 8.9869 | 0.38332 | 3.6 | 4.456 | 7.57 | 9.41 | 6.478 | 9.1189 | 0.51529 | 2.4076 | 291 | 4
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 758069 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 0.47144 | 0.025518 | 2.48 | 5.24 | 5.19 | 13.36 | 5.554 | 13.446 | 1.7715 | 4.7346 | 2153 | 9
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 790559 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 809463 | 0.46986 | 0.013824 | 2.285 | 2.393 | 6.06 | 7.34 | 6.6085 | 8.4017 | 2.8318 | 4.4499 | 21 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 730874 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 755937 | 9.4368 | 0.34201 | 2.295 | 3.801 | 5.36 | 9.99 | 5.679 | 11.9418 | 1.1966 | 6.6545 | 689 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 671599 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 8.9207 | 0.53876 | 6.99 | 17.161 | 14.37 | 33.58 | 14.552 | 33.115 | 2.6459 | 5.3649 | 59 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 712927 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 0.46908 | 0.018532 | 2.89 | 4.452 | 6.18 | 10.44 | 6.625 | 10.9396 | 1.9371 | 4.786 | 1404 | 20
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 712927 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 0.48023 | 0.018942 | 2.605 | 4.136 | 5.62 | 9.14 | 5.8995 | 9.7399 | 1.4858 | 3.9592 | 16319 | 70
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 812905 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) |  | 9.4258 | 0.29771 | 1.9 | 2.44 | 4.72 | 5.94 | 4.885 | 6.6891 | 1.6123 | 3.2451 | 310 | 14
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 790559 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 0.49824 | 0.013878 | 2.42 | 3.594 | 5.11 | 7.48 | 5.5405 | 7.2924 | 1.2103 | 2.3432 | 281 | 9
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 614523 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 8.7938 | 0.34809 | 3.36 | 3.424 | 7.3 | 7.43 | 8.184 | 8.2928 | 2.6338 | 2.6342 | 26 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 790559 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 0.49917 | 0.01924 | 2.36 | 3.62 | 5.4 | 9.01 | 5.512 | 9.588 | 1.2204 | 4.3439 | 2924 | 31
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 689907 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) |  | 9.0166 | 0.30459 | 2.01 | 4.15 | 4.63 | 9.44 | 5.3125 | 10.2185 | 1.7061 | 3.7339 | 1400 | 10
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 742144 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) |  | 9.2137 | 0.35732 | 2.26 | 4.195 | 5.33 | 9.56 | 5.779 | 10.1748 | 1.7967 | 4.2323 | 33238 | 156
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 767358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 789887 | 0.49025 | 0.021593 | 2.49 | 4.69 | 5.91 | 10.6 | 6.472 | 11.061 | 2.0046 | 4.8917 | 1072 | 6
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 758071 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 9.3096 | 0.33039 | 1.97 | 3.24 | 4.37 | 7.61 | 4.717 | 8.315 | 1.3954 | 3.6334 | 15037 | 51
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 790561 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 9.5845 | 0.29558 | 1.85 | 3.38 | 4.23 | 7.14 | 4.421 | 7.369 | 1.0046 | 3.0117 | 2904 | 31
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 730870 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 755937 | 0.51906 | 0.015531 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 240 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 689912 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 9.0439 | 0.29823 | 2.14 | 4.49 | 5 | 10.59 | 5.593 | 11.2055 | 1.722 | 4.6738 | 1174 | 11
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 671599 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 9.1654 | 0.43403 | 2.52 | 5.128 | 6.84 | 12.89 | 7.404 | 14.2086 | 2.5675 | 6.6989 | 1667 | 22
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 712931 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 9.5424 | 0.39937 | 2.2 | 4.708 | 5.3 | 9.42 | 5.486 | 10.0084 | 1.5823 | 3.727 | 2700 | 10
2024 | PROCALCITONINE [S] | Precicontrol PCT1 | 577283 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) |  | 0.48658 | 0.021503 | 3.795 | 4.768 | 7.8 | 9.72 | 7.879 | 9.0458 | 1.0605 | 4.0264 | 315 | 4
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 689910 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 0.49331 | 0.017765 | 2.62 | 4.07 | 5.67 | 8.81 | 6.0475 | 9.8545 | 1.7237 | 4.5036 | 1186 | 11
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 758071 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 789871 | 9.2268 | 0.27407 | 2.075 | 3.008 | 4.57 | 6.82 | 4.546 | 7.131 | 1.0597 | 3.1963 | 4999 | 21
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 758069 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 0.48346 | 0.027295 | 2.77 | 3.95 | 5.58 | 7.94 | 6.0715 | 8.7197 | 1.0134 | 4.1971 | 309 | 3
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 758071 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 9.0397 | 0.28965 | 2.35 | 3.69 | 5.3 | 8.6 | 5.341 | 9.78 | 1.3882 | 4.1232 | 2414 | 15
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 671597 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 0.48826 | 0.014884 | 2.885 | 3.576 | 6.04 | 7.27 | 5.737 | 7.2325 | 1.3513 | 2.4237 | 191 | 3
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 790561 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) | 809463 | 9.1367 | 0.26753 | 1.45 | 2.058 | 5.24 | 5.84 | 5.333 | 6.0098 | 2.9369 | 4.6151 | 21 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 674996 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) |  | 8.9746 | 0.29418 | 1.92 | 3.567 | 4.8 | 10.51 | 5.235 | 11.8502 | 1.9259 | 5.7702 | 5191 | 29
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 767362 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) |  | 9.267 | 0.30241 | 1.73 | 3.666 | 4.28 | 7.95 | 4.3075 | 8.7604 | 1.1999 | 3.7048 | 2817 | 30
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 671599 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS |  | 9.407 | 0.28384 | 1.86 | 2.892 | 4.08 | 5.88 | 3.821 | 5.5816 | 0.47146 | 1.643 | 358 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 767359 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) |  | 0.48367 | 0.018328 | 2.41 | 3.687 | 5.58 | 9.51 | 5.938 | 10.582 | 1.7958 | 4.0991 | 5201 | 14
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 689910 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 0.4935 | 0.016658 | 1.71 | 3.006 | 5.06 | 6.84 | 6.079 | 7.3502 | 2.1657 | 3.032 | 14 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 712927 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 0.4816 | 0.020289 | 2.44 | 5.2 | 5.6 | 10.67 | 6.02 | 10.8372 | 1.2549 | 3.3279 | 2605 | 10
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 742097 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 0.48719 | 0.01794 | 2.5 | 3.894 | 5.54 | 8.82 | 5.97 | 9.7448 | 1.5283 | 4.2153 | 17109 | 68
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 712927 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 0.48507 | 0.01539 | 2.87 | 3.32 | 5.97 | 7.6 | 5.5905 | 9.1283 | 1.7483 | 5.0032 | 244 | 3
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 730874 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 9.4816 | 0.22874 | 1.83 | 3.079 | 3.85 | 6.15 | 4.306 | 5.8092 | 0.76387 | 2.6403 | 825 | 4
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 671599 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 8.5081 | 0.40948 | 3.24 | 4.264 | 8.28 | 9.32 | 9.142 | 9.8394 | 1.8387 | 5.5535 | 73 | 5
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 742104 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 9.3674 | 0.42013 | 2.365 | 3.547 | 6.16 | 8.86 | 6.541 | 10.369 | 2.6275 | 6.3744 | 2009 | 17
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 742142 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) |  | 0.50506 | 0.035576 | 2.535 | 4.366 | 6.13 | 10.49 | 6.807 | 11.8624 | 1.9108 | 7.0487 | 2910 | 12
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 742141 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 755973 | 0.50258 | 0.021583 | 2.41 | 4.232 | 5.77 | 9.9 | 6.19 | 10.9126 | 2.0347 | 5.0479 | 3327 | 10
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 674995 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) |  | 0.4878 | 0.019519 | 2.305 | 3.917 | 5.33 | 12.3 | 5.667 | 13.7686 | 1.6915 | 6.7805 | 5244 | 29
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 674996 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 708737 | 8.9552 | 0.28214 | 1.93 | 3.264 | 4.37 | 7.89 | 4.779 | 9.1758 | 1.4321 | 4.1918 | 2258 | 15
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 689906 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) |  | 0.48759 | 0.016263 | 2.23 | 3.965 | 4.92 | 8.3 | 5.521 | 8.111 | 1.6111 | 2.9229 | 1435 | 10
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 742144 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) |  | 9.2189 | 0.31591 | 2.055 | 3.944 | 4.96 | 8.68 | 5.1185 | 9.3418 | 1.6158 | 4.1594 | 2778 | 13
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 742144 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318747) | 755971 | 9.196 | 0.38072 | 2.15 | 4.036 | 5.32 | 9.86 | 5.812 | 10.4917 | 1.9426 | 5.0098 | 20196 | 93
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 767358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) |  | 0.4944 | 0.018266 | 2.22 | 3.702 | 5.05 | 8.37 | 5.678 | 9.5808 | 1.2945 | 4.0043 | 2806 | 30
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 767362 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 789887 | 9.2464 | 0.42595 | 2.26 | 4.51 | 5.67 | 11.86 | 6.664 | 13.293 | 1.7084 | 6.5773 | 1101 | 6
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 742143 | Cobas e801 e402 | ELECSYS BRAHMS PCT (08828679) | 755973 | 9.1812 | 0.38078 | 1.975 | 4.274 | 4.81 | 11.04 | 5.6 | 12.0482 | 2.064 | 5.1625 | 3333 | 10
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 742104 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 9.5342 | 0.23772 | 1.88 | 3.691 | 3.97 | 7.66 | 3.7995 | 7.4106 | 0.85269 | 2.1076 | 1156 | 5
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 671597 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 0.48381 | 0.033538 | 6.87 | 12.637 | 13.74 | 25.15 | 11.8105 | 28.223 | 1.0319 | 7.5108 | 59 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 712931 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 9.7698 | 0.27825 | 2.35 | 2.84 | 5 | 6.7 | 4.577 | 6.287 | 0.49865 | 3.3894 | 245 | 3
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 730870 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) | 755937 | 0.50265 | 0.023121 | 3.58 | 4.66 | 7.95 | 11.37 | 8.7635 | 13.2654 | 1.7496 | 8.5623 | 779 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 742097 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 0.46993 | 0.023294 | 2.755 | 4.824 | 6.38 | 11.27 | 7.47 | 10.594 | 1.9476 | 5.5269 | 163 | 3
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 790561 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 10.566 | 2.0337 | 13.03 | 22.262 | 31.89 | 47.07 | 28.0795 | 39.9111 | 6.5716 | 9.9734 | 25 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT1 | 689910 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCT (08828644) |  | 0.51038 | 0.029721 | 4.365 | 5.54 | 9.4 | 11.75 | 9.9495 | 11.726 | 3.2074 | 4.1716 | 178 | 2
2024 | PROCALCITONINE [S] | PreciControl PCT2 | 712931 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS BRAHMS PCTX (09318712) |  | 9.5266 | 0.3249 | 2.14 | 3.46 | 4.81 | 7.88 | 4.956 | 8.447 | 1.2702 | 3.3785 | 16291 | 70
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 24.7305 | 0.85456 | 2.605 | 3.83 | 5.63 | 8.09 | 5.761 | 8.9095 | 1.7041 | 2.9242 | 142 | 3
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 61.2369 | 2.4593 | 2.67 | 4.008 | 6.17 | 8.78 | 6.4185 | 9.6072 | 1.7367 | 4.6192 | 37274 | 168
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 24.5707 | 1.0715 | 3.415 | 4.644 | 7.96 | 9.46 | 8.349 | 10.7588 | 2.2486 | 5.8628 | 181 | 4
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 61.0137 | 4.0205 | 2.52 | 2.616 | 10.91 | 18.19 | 11.876 | 18.4768 | 8.0467 | 14.2258 | 25 | 5
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 24.0427 | 0.95469 | 2.69 | 3.91 | 6.04 | 8.87 | 6.336 | 9.7792 | 1.7222 | 4.5284 | 88210 | 179
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 23.2365 | 1.1207 | 2.36 | 4.148 | 7.23 | 9.06 | 8.445 | 9.9918 | 3.365 | 5.5521 | 106 | 4
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 59.6742 | 2.0925 | 2.28 | 4.228 | 5.62 | 8.64 | 5.851 | 8.7554 | 1.9764 | 3.4843 | 113 | 2
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 26.0965 | 1.4571 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 111 | 2
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 25.2373 | 1.5706 | 2.43 | 11.838 | 5.05 | 22.82 | 5.569 | 24.621 | 2.3312 | 5.2302 | 23 | 4
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III | 828416 | 61.7323 | 2.5966 | 2.66 | 4.75 | 5.64 | 9.69 | 6.3405 | 10.7475 | 1.2419 | 3.2254 | 535 | 9
2024 | PROGESTERONE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 2.5882 | 0.25372 | 6.675 | 10.34 | 15.51 | 22.42 | 16.013 | 23.4788 | 4.1786 | 9.8474 | 23836 | 47
2024 | PROGESTERONE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 2.9044 | 0.19363 | 5 | 7.984 | 10.74 | 16.06 | 11.084 | 15.6942 | 2.1651 | 4.727 | 1059 | 4
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 25.9737 | 1.5595 | 3.07 | 5.521 | 7.32 | 12.22 | 8.355 | 11.2693 | 1.9595 | 5.3174 | 766 | 6
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 61.0429 | 3.205 | 2.2 | 3.464 | 5.18 | 15.05 | 5.5215 | 15.6205 | 1.5715 | 12.4212 | 154 | 4
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 25.0655 | 1.0057 | 2.98 | 5.14 | 6.52 | 10.98 | 6.428 | 10.9652 | 1.5074 | 4.3243 | 190 | 3
2024 | PROGESTERONE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85373T | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 78.8859 | 2.708 | 2.81 | 3.452 | 5.99 | 7.52 | 5.7125 | 8.5172 | 0.90557 | 3.0924 | 1337 | 2
2024 | PROGESTERONE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 34.8515 | 1.1754 | 2.66 | 2.8 | 5.4 | 6.24 | 5.128 | 7.599 | 1.1268 | 2.1968 | 373 | 6
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III | 828416 | 24.3382 | 1.0775 | 2.93 | 5.485 | 6.09 | 11.4 | 6.162 | 11.899 | 0.82695 | 5.2822 | 534 | 9
2024 | PROGESTERONE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 3.7932 | 0.23356 | 4.28 | 6.875 | 9.27 | 14.67 | 10.9615 | 15.904 | 3.3786 | 5.3727 | 449 | 7
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 61.0965 | 2.1752 | 1.82 | 3.166 | 4.21 | 6.72 | 3.907 | 7.3674 | 1.2483 | 3.5442 | 281 | 6
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 24.8791 | 1.2713 | 2.85 | 4.558 | 8.1 | 10.95 | 8.168 | 12.3732 | 2.9959 | 6.702 | 211 | 6
2024 | PROGESTERONE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 75.3058 | 2.8262 | 2.405 | 3.525 | 5.51 | 7.89 | 5.9 | 8.7517 | 1.6466 | 3.5995 | 15490 | 33
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 62.6199 | 2.8349 | 2.78 | 3.89 | 6.13 | 9.02 | 6.5235 | 10.008 | 1.8044 | 4.3958 | 36900 | 79
2024 | PROGESTERONE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 64.7787 | 2.0853 | 2.26 | 3.214 | 5.58 | 6.93 | 5.33 | 7.4828 | 1.5837 | 3.17 | 445 | 6
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 62.6352 | 2.9931 | 2.405 | 4.19 | 6.46 | 10.26 | 7.27 | 11.4112 | 2.8686 | 6.4129 | 1210 | 9
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 25.8437 | 1.2386 | 2.44 | 3.43 | 6.04 | 8.69 | 6.952 | 9.753 | 2.8468 | 5.8981 | 1216 | 9
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 24.4213 | 0.65227 | 2.15 | 2.384 | 4.8 | 5.22 | 4.794 | 5.9962 | 1.5719 | 2.6854 | 112 | 2
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 25.1233 | 1.2234 | 2.82 | 4.668 | 6.4 | 10.15 | 6.516 | 11.1394 | 2.3818 | 4.558 | 718 | 6
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 24.8372 | 1.198 | 2.95 | 4.21 | 6.61 | 9.56 | 6.9245 | 10.6948 | 1.8643 | 4.9224 | 37100 | 79
2024 | PROGESTERONE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_1 | 85372T | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 38.7405 | 1.2439 | 2.35 | 3.377 | 5.34 | 7.74 | 5.3985 | 8.45 | 1.1838 | 3.514 | 1418 | 2
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 58.9333 | 2.5228 | 2.485 | 4.768 | 5.75 | 11.23 | 6.2695 | 11.9028 | 1.7299 | 5.4175 | 3306 | 41
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 24.956 | 1.0062 | 2.75 | 3.986 | 6.26 | 9.19 | 6.5075 | 10.082 | 1.7487 | 4.4826 | 37826 | 170
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 24.7063 | 0.83922 | 2.5 | 3.224 | 5.12 | 6.64 | 4.997 | 6.9656 | 0.56568 | 2.5565 | 278 | 7
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Maternal Care | 764177 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 3.6487 | 0.34009 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 72 | 2
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 64.7278 | 3.3187 | 2.84 | 4.54 | 6.82 | 10.2 | 7.066 | 10.5845 | 1.4339 | 4.6356 | 764 | 6
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 57.0897 | 2.0877 | 2.98 | 5.078 | 6.42 | 10.54 | 6.313 | 10.5012 | 1.5932 | 2.8157 | 108 | 5
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 60.9971 | 2.0496 | 2.67 | 3.682 | 5.88 | 7.49 | 5.601 | 6.586 | 0.90575 | 3.1632 | 185 | 4
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 62.6703 | 2.9123 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 110 | 2
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 62.1705 | 2.9603 | 3.24 | 6.278 | 6.89 | 12.66 | 7.199 | 12.2966 | 1.7635 | 5.0189 | 212 | 5
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 60.2376 | 2.5646 | 2.81 | 3.98 | 6.35 | 9.45 | 6.702 | 10.345 | 1.9107 | 4.5043 | 15082 | 86
2024 | PROGESTERONE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 45.9006 | 1.7586 | 2.47 | 3.798 | 5.82 | 8.55 | 6.178 | 9.1954 | 1.7981 | 4.1347 | 16283 | 40
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 24.497 | 1.0684 | 2.96 | 4.365 | 6.62 | 9.94 | 7.2035 | 10.4814 | 1.8832 | 4.6289 | 15023 | 86
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 61.6939 | 2.6358 | 3.77 | 6.604 | 7.62 | 13.39 | 7.139 | 11.7774 | 0.62281 | 2.4341 | 189 | 3
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 61.5674 | 3.0813 | 2.48 | 6.836 | 5.9 | 13.65 | 6.674 | 12.9878 | 1.8233 | 4.8239 | 729 | 6
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 23.6438 | 1.113 | 2.66 | 4.3 | 6.29 | 11.09 | 6.6475 | 12.6678 | 2.2348 | 6.8938 | 3311 | 40
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 60.2517 | 1.7169 | 1.975 | 2.959 | 6.44 | 8.94 | 7.686 | 10.4002 | 4.4766 | 5.9379 | 75 | 2
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 59.3607 | 2.3075 | 2.6 | 4.373 | 6.13 | 9.69 | 6.128 | 10.2022 | 1.7671 | 4.8712 | 4770 | 43
2024 | PROGESTERONE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 73.9673 | 3.0046 | 3.375 | 4.046 | 7.17 | 8.78 | 6.5855 | 9.9683 | 1.01 | 3.2233 | 1197 | 3
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 60.4852 | 2.2251 | 2.57 | 3.716 | 5.79 | 8.44 | 6.084 | 9.2719 | 1.5502 | 4.1963 | 87176 | 181
2024 | PROGESTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROGESTERONE III |  | 23.1725 | 0.94814 | 2.86 | 4.354 | 6.45 | 10.34 | 6.667 | 11.6878 | 1.8285 | 5.8931 | 4786 | 43
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 747616 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP |  | 62.4805 | 2.3945 | 1.83 | 4.12 | 4.58 | 8.98 | 4.963 | 9.7584 | 1.7462 | 4.2868 | 2207 | 12
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 694106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP |  | 893.3983 | 27.1736 | 1.91 | 2.658 | 4.64 | 6.21 | 4.448 | 7.5644 | 1.4301 | 3.4636 | 708 | 11
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP | 716254 | 62.6604 | 1.8227 | 1.76 | 2.308 | 3.95 | 5.25 | 4.334 | 6.1484 | 1.6075 | 2.4701 | 139 | 4
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 694106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) |  | 897.6048 | 22.8918 | 1.76 | 3.39 | 4.01 | 6.94 | 4.331 | 7.4986 | 0.96268 | 2.6972 | 501 | 5
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP |  | 62.8551 | 2.2229 | 2.32 | 6.032 | 5.06 | 12.21 | 5.51 | 10.5146 | 0.93077 | 2.841 | 468 | 7
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 734317 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) |  | 909.4316 | 20.7233 | 1.15 | 2.054 | 3.05 | 5.57 | 3.584 | 6.0862 | 1.3056 | 2.3069 | 512 | 4
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 747617 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP |  | 919.2683 | 28.5877 | 1.76 | 3.268 | 3.95 | 7.37 | 4.423 | 7.557 | 1.221 | 3.8521 | 2195 | 12
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 772943 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP |  | 914.7037 | 18.0039 | 1.105 | 1.543 | 3.4 | 3.6 | 3.891 | 4.0546 | 1.823 | 2.6595 | 27 | 2
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 747617 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) |  | 926.9612 | 33.5476 | 1.67 | 3.495 | 4.62 | 7.91 | 5.3495 | 8.032 | 2.0561 | 4.7585 | 335 | 4
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 734316 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) | 764065 | 62.8711 | 1.587 | 2.36 | 2.534 | 4.95 | 7.57 | 4.499 | 8.7738 | 1.3178 | 4.7306 | 256 | 2
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) |  | 62.9327 | 1.5943 | 1.75 | 3.794 | 3.83 | 8.1 | 3.871 | 7.1506 | 0.69709 | 2.4354 | 489 | 5
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 712726 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) |  | 62.8973 | 1.4039 | 1.44 | 2.535 | 3.58 | 5.09 | 3.823 | 4.973 | 1.1838 | 2.5901 | 222 | 4
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 712727 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) |  | 897.9227 | 22.3613 | 1.36 | 2.765 | 3.62 | 5.79 | 3.6815 | 5.2495 | 0.943 | 3.0813 | 220 | 4
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 747616 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) |  | 63.5063 | 2.2904 | 1.68 | 3.905 | 4.46 | 8.79 | 4.7005 | 9.723 | 1.6996 | 4.113 | 336 | 4
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 712726 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP |  | 63.6007 | 1.9655 | 1.9 | 3.194 | 4.35 | 8.02 | 4.796 | 7.7077 | 1.5205 | 3.1937 | 1739 | 12
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 712727 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP |  | 909.1763 | 25.244 | 1.71 | 2.8 | 3.97 | 6.66 | 4.2965 | 7.2413 | 1.3306 | 3.0774 | 1741 | 12
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC2 | 734317 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP |  | 909.284 | 30.61 | 1.72 | 2.91 | 4.37 | 7.56 | 4.578 | 8.881 | 1.5586 | 4.2332 | 2757 | 12
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 772942 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP |  | 63.2593 | 2.4787 | 1.435 | 2.283 | 5.17 | 8.05 | 5.982 | 8.5901 | 3.7702 | 6.6737 | 27 | 2
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 734316 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP |  | 63.038 | 2.2828 | 1.88 | 2.78 | 4.74 | 6.84 | 5.254 | 7.948 | 1.8248 | 4.3844 | 2031 | 8
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 734316 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP | 764065 | 63.4091 | 2.2161 | 1.945 | 3.2 | 4.58 | 7.43 | 4.974 | 8.169 | 1.6005 | 3.6138 | 734 | 5
2024 | PROGRP [S] | PreciControl LC1 | 734316 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROGRP (09007695) |  | 62.7631 | 1.3121 | 1.4 | 2.817 | 2.88 | 5.67 | 2.913 | 5.2673 | 0.39743 | 0.98269 | 255 | 2
2024 | PROLACTIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II |  | 76.262 | 3.1968 | 2.39 | 4.534 | 5.91 | 10.33 | 6.293 | 11.2067 | 2.0229 | 5.2593 | 17799 | 53
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN |  | 245.2527 | 12.3327 | 2.35 | 4.589 | 8.03 | 10.42 | 8.868 | 11.713 | 3.4358 | 7.5508 | 135 | 3
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 837.6485 | 26.6276 | 1.64 | 4.23 | 3.56 | 8.22 | 3.852 | 7.3218 | 1.0319 | 1.7864 | 118 | 5
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN |  | 883.2656 | 41.1485 | 2.55 | 5.71 | 6.46 | 11.69 | 7.295 | 12.693 | 2.4856 | 5.3907 | 647 | 6
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN |  | 247.0179 | 8.5924 | 2.105 | 3.27 | 4.16 | 8.76 | 3.8135 | 9.471 | 0.40273 | 4.5581 | 152 | 3
2024 | PROLACTIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II |  | 1126.3961 | 46.4502 | 2 | 3.582 | 5.43 | 9.5 | 5.9 | 10.399 | 2.2312 | 5.4947 | 9148 | 34
2024 | PROLACTIN [S] | InteliQ Tumor Marker 1 | 94951T | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II |  | 197.2724 | 12.029 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 33 | 2
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN |  | 229.5826 | 10.5602 | 2.7 | 4.67 | 6.36 | 11.55 | 6.665 | 12.955 | 2.0279 | 6.3129 | 9244 | 79
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN |  | 868.471 | 28.4791 | 2.32 | 2.73 | 4.77 | 8.23 | 4.6325 | 8.5845 | 0.7086 | 4.4687 | 154 | 3
2024 | PROLACTIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II |  | 82.4911 | 3.5726 | 1.83 | 3.638 | 6.42 | 10.45 | 7.35 | 11.3332 | 3.059 | 6.4605 | 556 | 12
2024 | PROLACTIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus | 40431 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 178.6621 | 5.8341 | 2.695 | 3.432 | 5.42 | 6.84 | 4.8015 | 5.7738 | 0.3393 | 0.41871 | 136 | 3
2024 | PROLACTIN [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_1 | 85372T | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II |  | 483.6848 | 24.6858 | 2.45 | 3.354 | 6.22 | 8.22 | 6.465 | 9.451 | 2.322 | 5.6257 | 974 | 2
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 839.6295 | 35.9193 | 2.07 | 5.108 | 4.92 | 10.7 | 5.537 | 11.2626 | 1.7664 | 6.8931 | 521 | 7
2024 | PROLACTIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 1 | 040441 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 170.3837 | 6.2932 | 2.86 | 3.729 | 6.35 | 7.65 | 6.872 | 7.8152 | 2.0774 | 2.7807 | 221 | 2
2024 | PROLACTIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 040442 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 501.3751 | 20.1769 | 3.06 | 4.568 | 6.45 | 9.29 | 6.815 | 9.3978 | 2.0533 | 3.1933 | 241 | 2
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 223.8776 | 8.7424 | 2.55 | 4.077 | 6.87 | 9.63 | 7.0105 | 10.9044 | 1.5751 | 5.4945 | 114 | 3
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 227.2536 | 10.9095 | 2.01 | 5.119 | 5.29 | 12.68 | 6.328 | 14.0116 | 2.2593 | 7.7316 | 522 | 7
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN |  | 785.8538 | 27.4181 | 2.495 | 2.789 | 5.49 | 6.67 | 5.3295 | 7.4806 | 0.83955 | 4.2294 | 65 | 3
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN |  | 816.2696 | 38.3221 | 2.56 | 4.67 | 6.33 | 12.87 | 6.692 | 13.949 | 1.9155 | 6.8039 | 9463 | 80
2024 | PROLACTIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II |  | 399.4823 | 15.8814 | 2.16 | 3.668 | 5.36 | 9.07 | 5.684 | 9.9928 | 1.8945 | 5.0613 | 15291 | 48
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN |  | 256.4443 | 13.8502 | 3.3 | 5.744 | 7.89 | 12.68 | 8.513 | 14.1364 | 2.6806 | 6.7691 | 2760 | 38
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN |  | 235.6591 | 9.7606 | 2.5 | 4.88 | 5.93 | 9.98 | 7.094 | 10.892 | 2.9096 | 4.2549 | 648 | 6
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN |  | 869.7458 | 62.3286 | 3.72 | 5.544 | 8.91 | 13.25 | 9.62 | 14.8962 | 4.0098 | 9.0448 | 143 | 7
2024 | PROLACTIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II |  | 245.6095 | 10.3055 | 1.875 | 3.33 | 5.56 | 9.82 | 6.2015 | 11.217 | 2.9118 | 6.8696 | 494 | 10
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 803.4241 | 36.4839 | 2.525 | 4.056 | 6.82 | 9.29 | 7.0425 | 10.5736 | 1.8927 | 5.1978 | 113 | 3
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 234.4704 | 11.9035 | 2.365 | 4.868 | 6.27 | 10.52 | 7.431 | 10.6609 | 2.9902 | 4.944 | 1065 | 13
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN |  | 218.7466 | 6.9377 | 2.46 | 2.77 | 5.29 | 6.95 | 5.0585 | 7.6931 | 1.807 | 3.9544 | 61 | 2
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 222.3931 | 9.2952 | 2.53 | 4.531 | 5.83 | 10.48 | 6.3255 | 11.2129 | 1.8544 | 5.0476 | 28242 | 170
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 219.4845 | 9.3995 | 3.12 | 5.29 | 6.9 | 11.44 | 7.482 | 12.2792 | 3.1175 | 4.3124 | 230 | 5
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 884.7718 | 34.7071 | 2.46 | 4.1 | 5.87 | 9.53 | 6.229 | 10.335 | 1.9756 | 4.8188 | 65391 | 191
2024 | PROLACTIN [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II |  | 1129.1493 | 21.1285 | 1.295 | 2.465 | 3.34 | 5 | 3.1635 | 4.3995 | 0.32569 | 2.3216 | 268 | 2
2024 | PROLACTIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 040443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 1121.0926 | 45.3705 | 2.7 | 4.46 | 6.35 | 9.32 | 6.916 | 9.892 | 2.1431 | 2.7758 | 250 | 2
2024 | PROLACTIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40432 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 491.7624 | 17.6116 | 3.68 | 3.936 | 7.46 | 7.8 | 6.615 | 6.7526 | 0.54069 | 1.0519 | 130 | 3
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 799.943 | 36.8627 | 4.14 | 6.508 | 8.46 | 13.33 | 7.46 | 15.276 | 2.5658 | 4.7127 | 97 | 4
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN |  | 838.8788 | 41.2899 | 2.71 | 6.026 | 6.99 | 13.85 | 8.236 | 16.1484 | 2.8175 | 5.7919 | 79 | 6
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN |  | 915.017 | 36.7625 | 2.49 | 4.235 | 5.72 | 10 | 6.143 | 10.985 | 1.8422 | 4.8623 | 20280 | 66
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 223.5784 | 7.5141 | 2.71 | 4.344 | 6 | 8.53 | 5.398 | 8.825 | 1.3274 | 2.3419 | 113 | 6
2024 | PROLACTIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II |  | 768.2916 | 32.0644 | 2.36 | 4.176 | 5.1 | 9.4 | 5.917 | 10.378 | 3.1229 | 3.8487 | 241 | 5
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN |  | 235.1631 | 15.4386 | 3.09 | 5.8 | 8.09 | 15.69 | 8.769 | 16.7726 | 3.0777 | 9.2153 | 1514 | 33
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN |  | 904.2578 | 39.3677 | 2.05 | 3.116 | 5.88 | 8.59 | 6.0965 | 9.4546 | 1.7225 | 4.2129 | 139 | 3
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN |  | 233.2551 | 14.5026 | 3.36 | 6.125 | 8.56 | 14.32 | 8.9535 | 15.419 | 2.5879 | 7.2256 | 142 | 8
2024 | PROLACTIN [S] | InteliQ Tumor Marker 3 | 94953T | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II |  | 3055.9367 | 175.0821 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 34 | 2
2024 | PROLACTIN [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II |  | 214.9501 | 5.6631 | 2.3 | 3.064 | 5.1 | 6.16 | 4.597 | 5.8632 | 0.6369 | 1.381 | 441 | 3
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 248.7893 | 9.7286 | 2.44 | 4.031 | 5.83 | 9.2 | 6.199 | 10.1834 | 1.8734 | 4.7812 | 65686 | 188
2024 | PROLACTIN [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85373T | Roche instruments | ELECSYS PROLACTIN II |  | 1316.1699 | 64.4839 | 2.11 | 3.48 | 6.59 | 8.53 | 6.0635 | 9.712 | 2.1613 | 6.1906 | 847 | 2
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN |  | 837.2004 | 56.4255 | 3.3 | 7.302 | 8.31 | 16.97 | 9.216 | 17.1016 | 3.0077 | 9.2524 | 1487 | 34
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 791.9618 | 33.4821 | 2.52 | 4.457 | 6.04 | 10.21 | 6.5545 | 10.9721 | 1.9614 | 5.2879 | 28142 | 168
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PROLACTIN II |  | 833.4079 | 43.2494 | 2.73 | 5.459 | 6.89 | 11.85 | 7.6075 | 13.5402 | 3.1531 | 4.93 | 1064 | 11
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN |  | 917.8598 | 48.7505 | 3.03 | 5.641 | 7.44 | 12.52 | 8.1585 | 13.8452 | 2.7285 | 6.0655 | 2695 | 36
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PROLACTIN |  | 235.31 | 13.7119 | 2.57 | 8.436 | 6.71 | 16.66 | 8.102 | 17.0342 | 3.393 | 6.8509 | 84 | 6
2024 | PROLACTIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PROLACTIN |  | 255.3974 | 9.8243 | 2.47 | 4.17 | 5.61 | 9.45 | 5.901 | 10.127 | 1.6244 | 4.2967 | 20289 | 67
2024 | PROT LCR [S] | Multichem CSF 2 | C1607232 | Roche instruments | ROCHE |  | 989.1517 | 22.2381 | 1.03 | 2.646 | 2.76 | 5.9 | 2.873 | 6.1928 | 0.84347 | 2.7363 | 8542 | 14
2024 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56551 | Roche instruments | ROCHE |  | 404.568 | 11.299 | 1.7 | 2.445 | 4.1 | 6.18 | 4.337 | 7.1323 | 1.3513 | 4.0626 | 4109 | 14
2024 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56511 | Roche instruments | ROCHE |  | 369.6 | 7.7821 | 1.635 | 1.755 | 3.66 | 3.89 | 4.1115 | 4.4161 | 1.5489 | 1.7769 | 120 | 2
2024 | PROT LCR [S] | MAS CSF 1 | 24031A | Roche instruments | ROCHE |  | 273.7905 | 7.8231 | 1.86 | 2.166 | 4.1 | 6.25 | 3.787 | 6.7146 | 1.6103 | 4.0596 | 148 | 2
2024 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56552 | Roche instruments | ROCHE |  | 940.4769 | 20.8436 | 1.13 | 1.788 | 3.01 | 4.38 | 3.378 | 5.0462 | 1.2606 | 2.9526 | 4263 | 15
2024 | PROT LCR [S] | Multichem CSF 1 | C1212211 | Roche instruments | ROCHE |  | 455.6344 | 11.9623 | 1.22 | 4.185 | 2.85 | 8.66 | 3.101 | 8.1418 | 1.1171 | 2.1393 | 1529 | 5
2024 | PROT LCR [S] | MAS CSF 2 | 24032A | Roche instruments | ROCHE |  | 622.7123 | 25.8326 | 1.265 | 1.948 | 5.81 | 10.02 | 6.5025 | 11.2969 | 4.3676 | 7.0929 | 146 | 2
2024 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56541 | Roche instruments | ROCHE |  | 366.638 | 13.7262 | 1.77 | 2.36 | 4.99 | 8.23 | 5.665 | 8.873 | 2.4875 | 6.3241 | 9700 | 29
2024 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56522 | Roche instruments | ROCHE |  | 903.1799 | 21.2733 | 0.99 | 1.546 | 2.74 | 5.43 | 3.2155 | 6.2947 | 1.4404 | 3.8485 | 3446 | 15
2024 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56531 | Roche instruments | ROCHE |  | 339.5731 | 14.9905 | 1.71 | 2.562 | 5.24 | 7.72 | 5.7395 | 8.3742 | 2.5779 | 5.8127 | 3425 | 14
2024 | PROT LCR [S] | Multichem CSF 1 | C1607231 | Roche instruments | ROCHE |  | 426.0077 | 13.3914 | 1.55 | 2.698 | 3.73 | 7.24 | 4.037 | 7.7794 | 1.3327 | 4.063 | 8455 | 14
2024 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56521 | Roche instruments | ROCHE |  | 386.4581 | 10.6235 | 1.65 | 2.236 | 4.03 | 7.27 | 4.068 | 7.8984 | 1.0898 | 5.0931 | 3584 | 15
2024 | PROT LCR [S] | MAS CSF 1 | 25011A | Roche instruments | ROCHE |  | 273.3537 | 9.5924 | 2.12 | 2.724 | 5.32 | 7.31 | 5.9855 | 8.0618 | 2.4233 | 5.7924 | 3783 | 12
2024 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56562 | Roche instruments | ROCHE |  | 941.1779 | 22.8712 | 1 | 1.686 | 2.9 | 4.73 | 3.2095 | 5.435 | 1.4474 | 3.2613 | 25809 | 46
2024 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56512 | Roche instruments | ROCHE |  | 966.6763 | 14.9401 | 1.3 | 1.784 | 2.61 | 3.61 | 2.286 | 3.4534 | 0.33877 | 0.51048 | 139 | 2
2024 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56532 | Roche instruments | ROCHE |  | 884.9245 | 21.4495 | 0.87 | 1.368 | 2.77 | 4.18 | 3.1655 | 4.8346 | 1.71 | 3.1099 | 2465 | 12
2024 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56561 | Roche instruments | ROCHE |  | 387.7222 | 14.1047 | 1.7 | 2.268 | 4.67 | 7.15 | 5.206 | 8.1634 | 2.2224 | 5.5216 | 29513 | 49
2024 | PROT LCR [S] | MAS CSF 2 | 25122A | Roche instruments | ROCHE |  | 686.6852 | 12.9578 | 1.405 | 1.69 | 3 | 4.12 | 3.1695 | 4.9125 | 0.84295 | 2.1154 | 413 | 2
2024 | PROT LCR [S] | MAS CSF 2 | 25012A | Roche instruments | ROCHE |  | 656.8957 | 18.0521 | 1.12 | 2.134 | 3.34 | 5.94 | 3.932 | 6.3408 | 2.0496 | 4.4145 | 3776 | 12
2024 | PROT LCR [S] | Multichem CSF 2 | C1212212 | Roche instruments | ROCHE |  | 1020.4284 | 28.6903 | 1.08 | 3.862 | 2.77 | 8.27 | 3.06 | 7.667 | 1.0033 | 2.0713 | 1480 | 5
2024 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56542 | Roche instruments | ROCHE |  | 901.4138 | 20.0177 | 0.91 | 1.711 | 2.84 | 5.04 | 2.968 | 5.594 | 1.2079 | 3.5337 | 7424 | 24
2024 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 1 | 56571 | Roche instruments | ROCHE |  | 401.3109 | 11.2283 | 1.9 | 2.448 | 4.35 | 5.83 | 4.7 | 6.6305 | 2.0622 | 3.5473 | 923 | 9
2024 | PROT LCR [S] | Biorad Spinal Fluid 2 | 56572 | Roche instruments | ROCHE |  | 1047.5193 | 19.5209 | 0.99 | 1.706 | 2.73 | 3.97 | 2.732 | 4.3096 | 1.1375 | 2.1041 | 597 | 8
2024 | PROT LCR [S] | MAS CSF 1 | 25121A | Roche instruments | ROCHE |  | 271.5966 | 6.7901 | 2.465 | 3.33 | 5.03 | 6.7 | 4.8675 | 6.129 | 0.58992 | 0.83032 | 414 | 2
2024 | PROTHROMBIN TIME (%) | Control 2 | 752458 | Cobas t511 t711 | PT REC A |  | 19.6881 | 0.55256 | 1.93 | 2.546 | 3.76 | 6.81 | 3.789 | 7.8678 | 2.3197 | 3.9161 | 310 | 2
2024 | PROTHROMBIN TIME (%) | Control 1 | 726238 | Cobas t511 t711 | PT REC A |  | 103.7916 | 4.2775 | 1.92 | 3.384 | 5.63 | 7.47 | 6.563 | 8.4366 | 2.3945 | 5.5479 | 526 | 2
2024 | PROTHROMBIN TIME (%) | Control 2 | 797868 | Cobas t511 t711 | PT REC A |  | 20.1995 | 0.48345 | 1.475 | 2.745 | 3.24 | 5.5 | 3.5095 | 4.7735 | 0.9538 | 1.4697 | 216 | 2
2024 | PROTHROMBIN TIME (%) | Control 2 | 726229 | Cobas t511 t711 | PT REC A |  | 19.3733 | 0.5261 | 1.83 | 2.752 | 4.45 | 5.46 | 4.136 | 5.5116 | 0.77535 | 1.6764 | 457 | 2
2024 | PROTHROMBIN TIME (%) | Control 1 | 782298 | Cobas t511 t711 | PT REC A |  | 96.6132 | 3.0026 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 296 | 2
2024 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 2.1816 | 0.084995 | 1.965 | 3.82 | 5.08 | 8.75 | 5.544 | 9.1228 | 2.022 | 4.6543 | 14558 | 42
2024 | PSA FREE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 0.13474 | 0.004438 | 2.48 | 3.59 | 5.19 | 7.42 | 4.778 | 6.808 | 0.66345 | 2.4096 | 539 | 3
2024 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA |  | 1.9836 | 0.079942 | 2.29 | 3.858 | 5.19 | 8.01 | 6.268 | 7.7432 | 2.2639 | 3.0635 | 81 | 2
2024 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 1.9026 | 0.07285 | 2.29 | 3.418 | 5.78 | 9.43 | 5.351 | 10.519 | 1.3612 | 5.7759 | 510 | 9
2024 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA |  | 8.8269 | 0.33426 | 1.96 | 3.344 | 4.75 | 8.74 | 5.218 | 9.7952 | 2.0255 | 5.5367 | 638 | 2
2024 | PSA FREE [S] | InteliQ Tumor Marker 3 | 94953T | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 14.3149 | 0.39658 | 2.14 | 2.71 | 4.52 | 6.22 | 4.25 | 6.4035 | 0.92944 | 2.4034 | 397 | 3
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 1.0464 | 0.043157 | 1.55 | 1.985 | 5.63 | 6.54 | 6.643 | 7.4275 | 4.0477 | 5.078 | 60 | 4
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 9.7122 | 0.3535 | 1.575 | 2.79 | 5.41 | 6.91 | 6.311 | 7.901 | 3.2868 | 3.9979 | 65 | 4
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA (08828601) |  | 8.7779 | 0.61452 | 2.565 | 5.202 | 8.76 | 17.27 | 8.451 | 16.1991 | 3.8072 | 9.2524 | 142 | 9
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) |  | 9.033 | 0.34643 | 2.34 | 4.16 | 5.7 | 9.13 | 5.979 | 9.8792 | 1.7189 | 4.7494 | 22670 | 76
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 0.84845 | 0.04159 | 2.18 | 6.232 | 5.65 | 13.43 | 6.193 | 13.3018 | 2.4199 | 6.9152 | 1225 | 17
2024 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA |  | 0.27425 | 0.009952 | 2.065 | 3.497 | 4.01 | 7.07 | 3.8545 | 6.11 | 0.43419 | 0.58097 | 92 | 2
2024 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 0.26412 | 0.011143 | 2.01 | 3.192 | 5.3 | 10.29 | 5.88 | 11.46 | 2.1132 | 6.8134 | 543 | 10
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 0.99799 | 0.046185 | 2.55 | 4.67 | 6.21 | 11.02 | 6.659 | 12.1896 | 2.1762 | 5.5744 | 28534 | 189
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) |  | 0.87752 | 0.030269 | 2.37 | 3.322 | 4.78 | 6.86 | 5.166 | 6.806 | 0.83799 | 2.3099 | 82 | 6
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA |  | 0.90443 | 0.049714 | 4.485 | 8.801 | 12.38 | 17.06 | 13.4075 | 18.9837 | 3.6309 | 7.6015 | 157 | 4
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) |  | 10.1792 | 0.33714 | 2.55 | 3.502 | 6.42 | 9.09 | 7.3735 | 10.4219 | 3.1571 | 4.6304 | 24 | 2
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA (08828601) |  | 0.89405 | 0.047588 | 2.94 | 6.96 | 7.38 | 14.54 | 7.701 | 17.718 | 2.7228 | 6.246 | 319 | 8
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA |  | 1.0329 | 0.080127 | 3.345 | 8.101 | 8.51 | 16.1 | 9.0375 | 17.8823 | 2.8022 | 6.0542 | 812 | 11
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA |  | 0.97788 | 0.056901 | 2.54 | 3.156 | 6.54 | 9.98 | 7.623 | 12.1638 | 4.7013 | 7.1977 | 25 | 2
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA |  | 8.6234 | 0.34464 | 2.18 | 2.554 | 5.12 | 9.95 | 5.842 | 11.47 | 2.088 | 7.4966 | 185 | 3
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA (08828601) |  | 0.93312 | 0.086556 | 3.37 | 7.989 | 11.57 | 17.91 | 11.1175 | 19.4644 | 3.5424 | 10.4753 | 136 | 9
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) |  | 0.93062 | 0.035553 | 2.49 | 4.126 | 5.91 | 9.1 | 6.234 | 9.6605 | 1.7634 | 4.4139 | 22773 | 76
2024 | PSA FREE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 11.0254 | 0.33358 | 1.57 | 3.03 | 3.87 | 6.22 | 3.9705 | 5.8627 | 0.88417 | 2.5007 | 532 | 2
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) |  | 1.0933 | 0.026972 | 1.615 | 1.939 | 4.39 | 5.78 | 5.1395 | 6.8247 | 2.4647 | 3.6149 | 24 | 2
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA (08828601) |  | 8.5821 | 0.4301 | 2.785 | 5.036 | 6.75 | 13.04 | 7.261 | 13.5252 | 2.0963 | 7.0784 | 304 | 8
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) |  | 1.0506 | 0.036913 | 2.795 | 2.839 | 6.13 | 6.17 | 6.7465 | 6.8973 | 2.1272 | 2.1996 | 47 | 2
2024 | PSA FREE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85373T | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 8.9447 | 0.35628 | 2.13 | 3.456 | 5.18 | 8.85 | 5.573 | 9.3272 | 2.2172 | 4.5719 | 788 | 3
2024 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA |  | 0.33822 | 0.01162 | 2.13 | 3.924 | 4.43 | 8.1 | 5.051 | 7.9128 | 1.0646 | 3.0435 | 892 | 3
2024 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 5.6137 | 0.22584 | 1.75 | 2.733 | 3.64 | 8.62 | 3.439 | 9.9228 | 0.51201 | 4.7026 | 236 | 4
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 0.98074 | 0.074897 | 3.2 | 7.808 | 12.74 | 17.78 | 13.787 | 18.955 | 5.7292 | 12.3948 | 277 | 3
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA (08828601) |  | 0.86377 | 0.044465 | 3.52 | 5.336 | 7.64 | 12.27 | 6.89 | 13.1116 | 1.2979 | 5.3813 | 302 | 2
2024 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA |  | 2.2135 | 0.076797 | 1.87 | 3.244 | 4.2 | 6.85 | 4.632 | 7.1008 | 1.2541 | 2.9927 | 911 | 3
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA |  | 0.95511 | 0.091951 | 3.51 | 4.554 | 7.22 | 10.83 | 7.3135 | 11.439 | 1.7089 | 4.241 | 1749 | 7
2024 | PSA FREE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_1 | 85372T | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 1.9584 | 0.090062 | 2.32 | 4.334 | 5.77 | 13.82 | 6.757 | 14.04 | 2.4623 | 7.3355 | 895 | 3
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA |  | 0.99317 | 0.032736 | 2.58 | 4.338 | 5.13 | 8.71 | 5.925 | 8.3824 | 2.0263 | 3.1528 | 294 | 3
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 8.901 | 0.37343 | 2.49 | 4.342 | 5.92 | 9.9 | 6.295 | 10.751 | 1.9277 | 5.1002 | 28732 | 189
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) |  | 9.1355 | 0.28868 | 1.89 | 3.52 | 4.35 | 6.99 | 4.488 | 6.4348 | 0.95148 | 2.3006 | 78 | 6
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA |  | 0.90307 | 0.035505 | 2.12 | 2.74 | 5.2 | 7.92 | 5.56 | 8.3892 | 1.5088 | 5.3904 | 190 | 4
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) |  | 1.0389 | 0.045785 | 2.56 | 4.938 | 6.16 | 11.68 | 6.487 | 12.1658 | 1.8719 | 4.8687 | 8210 | 79
2024 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 8.7361 | 0.30725 | 1.785 | 3.41 | 4.55 | 8.34 | 4.8055 | 8.9782 | 1.5597 | 4.0365 | 9757 | 30
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA |  | 9.3066 | 0.30914 | 3.005 | 3.345 | 6.05 | 6.69 | 5.5915 | 5.7625 | 0.34553 | 1.274 | 125 | 3
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 8.7281 | 0.53556 | 2.05 | 4.537 | 6.63 | 14.17 | 7.1525 | 14.1556 | 2.5426 | 8.5742 | 1216 | 17
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA |  | 8.8486 | 0.29663 | 2.57 | 3.794 | 5.46 | 7.77 | 5.64 | 7.916 | 1.535 | 3.4508 | 332 | 3
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) |  | 9.2689 | 0.35818 | 2.06 | 2.7 | 5.65 | 6.59 | 6.524 | 7.4696 | 3.1163 | 3.2249 | 47 | 2
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA (08828601) |  | 8.8226 | 0.6157 | 2.73 | 4.152 | 5.73 | 11.84 | 5.836 | 12.7694 | 1.0667 | 6.1905 | 270 | 2
2024 | PSA FREE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 0.33354 | 0.014143 | 2.14 | 4.572 | 5.69 | 10.49 | 6.07 | 10.5324 | 1.9359 | 5.2029 | 18720 | 50
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA |  | 9.2523 | 0.33111 | 2.77 | 3.13 | 6.39 | 7.54 | 7.1775 | 8.5307 | 2.5976 | 3.353 | 22 | 2
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA |  | 9.2117 | 0.38484 | 3.42 | 4.34 | 7.24 | 9.77 | 7.089 | 10.9378 | 1.4889 | 4.6929 | 1746 | 7
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 0.89687 | 0.036266 | 2.36 | 4.06 | 5.57 | 9.25 | 5.987 | 10.073 | 1.8021 | 4.4812 | 86734 | 191
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 8.6476 | 0.34505 | 2.27 | 4.02 | 5.49 | 9.16 | 5.919 | 9.888 | 1.8221 | 4.6258 | 86687 | 193
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA (08828601) |  | 9.2621 | 0.3867 | 2.395 | 4.455 | 5.8 | 10.53 | 6.243 | 11.4886 | 1.8669 | 4.9277 | 8333 | 79
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA |  | 9.4525 | 0.43632 | 2.92 | 5.75 | 6.95 | 14.05 | 8.109 | 15.432 | 2.7525 | 5.5999 | 829 | 11
2024 | PSA FREE [S] | InteliQ Tumor Marker 1 | 94951T | Roche instruments | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 0.14979 | 0.005715 | 2.28 | 3.285 | 6 | 8.67 | 5.871 | 9.1515 | 1.4606 | 4.4541 | 493 | 4
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS FREE PSA |  | 1.0319 | 0.033769 | 3.25 | 3.89 | 6.58 | 7.89 | 5.9765 | 7.4205 | 0.41791 | 1.3389 | 123 | 2
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | ELECSYS FREE PSA (08828610) |  | 9.1817 | 0.68959 | 3.62 | 8.219 | 14.27 | 18.73 | 15.0045 | 19.872 | 6.1484 | 11.7883 | 277 | 3
2024 | PSA FREE [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS FREE PSA |  | 9.291 | 0.46658 | 5.535 | 11.3 | 13.89 | 22.26 | 12.9195 | 20.386 | 3.4305 | 7.6857 | 154 | 4
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 0.89408 | 0.034706 | 2.26 | 3.864 | 5.59 | 9.73 | 6.314 | 11.5894 | 2.4548 | 6.7125 | 3713 | 19
2024 | PSA TOTAL [S] | Lyphocheck Immuno Plus | 40431 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 0.64658 | 0.019651 | 1.62 | 3.148 | 4.33 | 7.11 | 4.973 | 8.0578 | 2.2493 | 2.9912 | 137 | 5
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 3.5424 | 0.1484 | 2.95 | 3.406 | 6.87 | 7.67 | 7.775 | 8.3462 | 2.9013 | 3.087 | 51 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 4.5666 | 0.19087 | 1.745 | 2.981 | 5.47 | 7.54 | 6.1005 | 8.8015 | 2.8384 | 5.4614 | 1157 | 18
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 38.3809 | 1.7934 | 2.18 | 3.882 | 5.97 | 8.77 | 6.223 | 9.3874 | 1.978 | 5.3898 | 1249 | 20
2024 | PSA TOTAL [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 040443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 17.6534 | 0.55485 | 1.885 | 3.3 | 4.56 | 7.47 | 4.945 | 8.2158 | 1.8255 | 2.8151 | 236 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 35.3651 | 1.5631 | 2.84 | 5.7 | 6.84 | 14.7 | 7.904 | 15.173 | 2.9134 | 7.4659 | 301 | 4
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 41.0926 | 2.3614 | 2.985 | 4.612 | 8.3 | 11.04 | 7.7975 | 13.3147 | 1.7919 | 9.0239 | 163 | 7
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 756663 | 0.96815 | 0.03468 | 1.69 | 3.986 | 4.95 | 8.92 | 5.788 | 7.5702 | 2.3526 | 3.7745 | 220 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 3.8432 | 0.28652 | 3.37 | 9.214 | 10.64 | 19.77 | 10.318 | 19.2532 | 5.4442 | 10.138 | 56 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 34.489 | 1.5175 | 2.535 | 2.915 | 6.61 | 7.15 | 7.742 | 8.1452 | 3.5527 | 3.7801 | 51 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_1 | 85372T | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 4.0143 | 0.11015 | 1.76 | 2.63 | 3.86 | 6.96 | 3.418 | 7.1272 | 0.51327 | 2.2388 | 1214 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA |  | 0.58564 | 0.040974 | 2.92 | 15.416 | 7.34 | 30.08 | 7.746 | 28.4918 | 3.1494 | 5.9687 | 317 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 1.0152 | 0.059679 | 2.15 | 10.492 | 5.02 | 22.55 | 5.916 | 21.5582 | 2.1015 | 7.1332 | 25 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA |  | 40.4448 | 1.582 | 2.58 | 5.007 | 5.48 | 10.43 | 6.326 | 9.9367 | 1.5998 | 2.8785 | 121 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 39.9646 | 1.4577 | 2.24 | 3.41 | 5.46 | 8.87 | 5.9865 | 9.7775 | 1.9687 | 4.8235 | 3613 | 19
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 0.92194 | 0.041711 | 2.95 | 6.262 | 6.29 | 13.81 | 5.443 | 13.731 | 2.0392 | 5.0605 | 426 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA |  | 3.8671 | 0.2211 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 38 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA |  | 0.94442 | 0.048639 | 2.52 | 5.342 | 7.46 | 11.62 | 8.354 | 12.1709 | 3.1 | 5.5797 | 112 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | InteliQ Tumor Marker 1 | 94951T | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 0.14973 | 0.005031 | 2.685 | 4.415 | 5.34 | 9.01 | 5.1235 | 7.333 | 0.49231 | 1.5339 | 504 | 4
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA |  | 0.94176 | 0.029201 | 1.71 | 3.144 | 4.61 | 415.08 | 5.269 | 103.4012 | 1.5296 | 59.3171 | 81 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 3.6928 | 0.17289 | 2.3 | 4.194 | 6.11 | 9.22 | 6.494 | 9.842 | 2.3938 | 5.0324 | 1296 | 20
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 35.23 | 1.5996 | 2.32 | 4.61 | 5.91 | 10.83 | 6.2315 | 11.6368 | 1.889 | 5.5152 | 52994 | 281
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 0.91554 | 0.034657 | 2.16 | 4.118 | 5.24 | 10.9 | 5.672 | 12.449 | 1.7993 | 6.0518 | 7658 | 38
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 40.4314 | 1.3851 | 2.08 | 3.938 | 5.11 | 9.63 | 5.326 | 10.7912 | 1.728 | 5.8907 | 7503 | 38
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 35.6197 | 2.2622 | 5.12 | 6.136 | 11.09 | 12.65 | 11.5015 | 11.8395 | 3.0464 | 4.3829 | 32 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 4.6532 | 0.13261 | 1.61 | 2.525 | 4.25 | 6.85 | 4.045 | 6.4605 | 0.59398 | 4.4486 | 60 | 5
2024 | PSA TOTAL [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 4.6387 | 0.17885 | 1.965 | 3.881 | 5.06 | 9.1 | 5.4705 | 9.9874 | 1.9702 | 4.7152 | 27205 | 66
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA |  | 36.596 | 2.2523 | 3.01 | 8.356 | 8.21 | 18.47 | 8.333 | 18.9172 | 2.7918 | 9.2691 | 198 | 7
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA |  | 3.858 | 0.19477 | 2.79 | 4.688 | 8.94 | 13.16 | 10.488 | 13.6856 | 6.0169 | 8.0999 | 84 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 23.8452 | 0.74075 | 1.565 | 2.344 | 4.08 | 5.71 | 4.776 | 6.6573 | 2.0574 | 2.6912 | 633 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA |  | 40.581 | 1.3847 | 1.67 | 3.438 | 3.99 | 9.11 | 4.478 | 8.7648 | 1.2151 | 3.7192 | 786 | 5
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA |  | 3.5232 | 0.11486 | 1.76 | 3.292 | 4.39 | 7.25 | 4.412 | 8.4662 | 1.1914 | 2.8439 | 1179 | 8
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 717467 | 36.2358 | 1.573 | 1.595 | 4.285 | 5.12 | 9.75 | 5.9965 | 10.7305 | 3.4531 | 3.7783 | 109 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 3.8252 | 0.14693 | 1.99 | 3.934 | 5.88 | 8.58 | 6.349 | 9.0676 | 2.5871 | 4.9801 | 209 | 7
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 45.7552 | 1.3827 | 1.83 | 3.205 | 4.27 | 8.46 | 4.8975 | 8.2785 | 1.837 | 4.2607 | 58 | 5
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 4.1857 | 0.22608 | 2.92 | 5.548 | 7.28 | 12.2 | 7.781 | 13.595 | 2.3885 | 6.8412 | 1560 | 25
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 40.4071 | 1.5348 | 3.1 | 3.614 | 6.68 | 8.13 | 5.878 | 8.1162 | 0.74581 | 2.5777 | 438 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85373T | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 23.7672 | 0.64491 | 1.48 | 2.726 | 3.24 | 5.69 | 2.983 | 5.9628 | 0.2256 | 1.7232 | 1193 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671146 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 3.803 | 0.20747 | 2.87 | 6.64 | 6.65 | 13.88 | 6.538 | 13.106 | 1.8838 | 5.3652 | 415 | 5
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 777236 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 4.5576 | 0.15011 | 1.81 | 2.416 | 4.56 | 6.82 | 4.963 | 6.538 | 1.7488 | 4.4503 | 107 | 4
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elec | 739739 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 37.6532 | 1.5124 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 62 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA |  | 3.8247 | 0.18545 | 3.385 | 5.656 | 9.11 | 11.56 | 10.868 | 12.5573 | 3.494 | 5.8232 | 51 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA |  | 35.7053 | 1.6404 | 3.26 | 7.412 | 7.57 | 15.49 | 7.89 | 17.7336 | 3.0866 | 5.1383 | 1645 | 12
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA |  | 4.1465 | 0.21385 | 3.54 | 5.008 | 7.37 | 10.26 | 6.718 | 10.4518 | 1.5604 | 4.3514 | 255 | 6
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 3.7041 | 0.26185 | 3.48 | 7.7 | 10.04 | 18.8 | 11.0985 | 21.1413 | 4.516 | 11.7533 | 1340 | 25
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA |  | 40.3392 | 2.1573 | 2.405 | 5.094 | 5.45 | 12.68 | 6.489 | 14.2789 | 1.2606 | 6.0861 | 120 | 6
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 4.0912 | 0.15175 | 2.3 | 4.16 | 5.52 | 9.46 | 5.8905 | 9.9212 | 1.6106 | 4.4415 | 40865 | 130
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA |  | 40.3333 | 1.6629 | 2.75 | 4.937 | 6.07 | 9.96 | 6.0245 | 10.3561 | 2.0269 | 2.7739 | 94 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 0.99048 | 0.05517 | 2.74 | 7.378 | 7.77 | 15.99 | 8.52 | 15.0552 | 2.1185 | 6.1953 | 416 | 4
2024 | PSA TOTAL [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 040442 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 2.5989 | 0.087259 | 1.72 | 3.84 | 4.07 | 8.58 | 4.783 | 8.7138 | 1.8474 | 2.8625 | 256 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA |  | 35.2559 | 1.2537 | 1.91 | 3.092 | 4.56 | 8.28 | 4.8025 | 9.3879 | 1.4589 | 3.8035 | 1244 | 9
2024 | PSA TOTAL [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40432 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 3.0648 | 0.096539 | 2.13 | 2.865 | 5.85 | 8.09 | 6.794 | 9.8155 | 3.5223 | 5.2154 | 134 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 40433 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 19.5713 | 0.38395 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 87 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 3.5072 | 0.16046 | 2.32 | 4.46 | 5.84 | 10.83 | 6.3075 | 11.7235 | 2.0324 | 5.5897 | 52726 | 281
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 38.9752 | 1.2875 | 1.97 | 3.376 | 5.62 | 8.01 | 6.712 | 8.1142 | 1.9603 | 4.3813 | 207 | 7
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 38.4301 | 2.1265 | 2.7 | 8.149 | 6.86 | 17.15 | 7.145 | 16.1599 | 1.8575 | 5.0557 | 372 | 5
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671078 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 37.3438 | 2.2863 | 4.52 | 8.491 | 9.6 | 17.26 | 9.423 | 17.8495 | 2.4542 | 4.7459 | 47 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 538699 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA |  | 38.7726 | 2.6934 | 3.23 | 3.63 | 9.93 | 10.59 | 11.275 | 12.8926 | 7.1367 | 7.8377 | 47 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 0.91278 | 0.037255 | 2.615 | 3.388 | 5.97 | 8.85 | 6.4445 | 9.7288 | 1.9463 | 4.4746 | 1462 | 4
2024 | PSA TOTAL [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 0.58018 | 0.023087 | 2.04 | 4.38 | 5.17 | 9.82 | 5.639 | 10.519 | 1.8285 | 4.6967 | 34150 | 72
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA |  | 40.9664 | 2.012 | 3.17 | 4.752 | 7.1 | 10.18 | 7.0075 | 10.4085 | 1.3668 | 4.9897 | 3242 | 10
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 0.96149 | 0.051345 | 3.74 | 5.444 | 8.89 | 12.79 | 9.581 | 13.45 | 3.8814 | 6.9246 | 400 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 14.4796 | 0.60154 | 1.655 | 2.645 | 4.44 | 9.82 | 4.9405 | 11.3143 | 1.7156 | 7.0779 | 739 | 9
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA |  | 4.0935 | 0.15514 | 1.575 | 2.943 | 4.42 | 7.3 | 4.685 | 8.46 | 1.7926 | 3.8039 | 788 | 6
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 717467 | 0.92709 | 0.07459 | 4.65 | 6.55 | 12.62 | 18.22 | 13.7275 | 20.3655 | 7.2592 | 10.1884 | 114 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA |  | 0.96895 | 0.056069 | 2.37 | 6.19 | 7.01 | 13.35 | 7.22 | 13.9 | 1.265 | 5.5775 | 93 | 6
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA |  | 38.9705 | 2.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 38 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 671147 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA |  | 39.4647 | 1.7177 | 2.51 | 4.014 | 7.82 | 8.71 | 8.478 | 9.5462 | 4.3184 | 6.0486 | 76 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 41.3066 | 1.8335 | 3.7 | 4.965 | 7.88 | 10.63 | 8.3005 | 11.854 | 2.0752 | 4.1876 | 402 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 40.8234 | 1.9635 | 4.15 | 5.062 | 8.31 | 10.86 | 8.147 | 11.094 | 1.6497 | 4.0526 | 213 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA |  | 3.5873 | 0.18387 | 3.14 | 6.456 | 7.91 | 15.71 | 8.367 | 16.1396 | 3.1754 | 5.8361 | 1635 | 12
2024 | PSA TOTAL [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 17.4632 | 0.6195 | 1.84 | 3.665 | 4.73 | 8.8 | 5.268 | 9.7202 | 1.7613 | 4.5299 | 20403 | 45
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 777237 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 45.2094 | 1.4456 | 1.65 | 3.068 | 4.73 | 7.4 | 5.53 | 7.5618 | 1.5089 | 4.6272 | 106 | 4
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 739738 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 3.9339 | 0.074255 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 59 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA |  | 39.4687 | 1.7719 | 2.34 | 5.049 | 5.63 | 11.51 | 6.247 | 12.3178 | 1.4572 | 4.5975 | 255 | 5
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 40.5787 | 1.5482 | 2.31 | 4.276 | 5.51 | 9.62 | 5.911 | 10.2435 | 1.6781 | 4.6337 | 39824 | 129
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA |  | 4.1276 | 0.18654 | 2.98 | 4.704 | 6.77 | 10.89 | 6.7765 | 10.828 | 1.4795 | 3.9419 | 3227 | 10
2024 | PSA TOTAL [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 0.34726 | 0.011846 | 2.11 | 3.45 | 4.6 | 7.19 | 5.237 | 7.234 | 1.7884 | 3.0917 | 643 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 0.72957 | 0.031063 | 1.77 | 3.62 | 5.34 | 9.73 | 6.354 | 10.788 | 2.8786 | 6.5604 | 1370 | 20
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 40.8832 | 1.5625 | 2.22 | 3.93 | 5.35 | 9.09 | 5.737 | 9.884 | 1.7633 | 4.5835 | 160468 | 307
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 36.8874 | 1.6808 | 2.96 | 8.08 | 6.18 | 16.91 | 6.114 | 14.256 | 1.4679 | 3.7929 | 412 | 4
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA |  | 0.93344 | 0.080125 | 3.61 | 9.348 | 9.74 | 53.13 | 10.3025 | 52.8635 | 3.8013 | 9.2076 | 243 | 5
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA |  | 40.7802 | 2.4541 | 3.44 | 9.242 | 7.65 | 18.39 | 7.176 | 16.9302 | 1.6084 | 3.8911 | 213 | 5
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 3.5726 | 0.18974 | 2.78 | 5.208 | 6.82 | 13.57 | 7.303 | 14.0281 | 2.2445 | 6.8696 | 16178 | 146
2024 | PSA TOTAL [S] | InteliQ Tumor Marker 3 | 94953T | Roche instruments | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 15.0017 | 0.49422 | 1.91 | 3.405 | 3.96 | 7.73 | 3.743 | 7.9675 | 0.58031 | 2.948 | 403 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 623542 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA |  | 3.6692 | 0.24311 | 3.53 | 7.632 | 8.39 | 19 | 8.707 | 21.5212 | 2.3179 | 9.9485 | 192 | 7
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 37.0668 | 2.6603 | 3.87 | 7.398 | 10.4 | 20.12 | 11.337 | 22.1009 | 3.9616 | 10.3083 | 1328 | 26
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 39.8654 | 2.88 | 3.27 | 8.82 | 15.51 | 18.74 | 14.394 | 20.7632 | 4.63 | 9.8822 | 24 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) | 756663 | 36.7376 | 1.1465 | 1.525 | 3.202 | 4.04 | 7.3 | 4.782 | 8.3503 | 1.3764 | 3.6579 | 210 | 3
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 0.91572 | 0.06355 | 2.485 | 7.074 | 7.15 | 15.93 | 8.532 | 17.2936 | 3.0205 | 11.2969 | 167 | 7
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 715234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 4.099 | 0.15535 | 2.23 | 3.847 | 5.36 | 8.9 | 5.738 | 9.6382 | 1.8147 | 4.6139 | 160820 | 306
2024 | PSA TOTAL [S] | Lyphocheck Immuno Plus 1 | 040441 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 0.79656 | 0.026354 | 2.14 | 4.422 | 4.89 | 8.93 | 5.462 | 8.8238 | 0.92451 | 2.75 | 215 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 671077 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL PSA (08791732) |  | 3.5681 | 0.15207 | 2.29 | 5.7 | 6.58 | 11.99 | 7.674 | 12.268 | 3.774 | 7.755 | 306 | 4
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 1 | 538697 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 3.4174 | 0.17225 | 4.665 | 5.253 | 9.39 | 10.56 | 8.678 | 9.2476 | 0.97497 | 1.3778 | 34 | 2
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 715235 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 39.9676 | 2.1481 | 3.29 | 5.6 | 7.52 | 12.94 | 8.1875 | 14.0321 | 2.2239 | 6.4395 | 1496 | 26
2024 | PSA TOTAL [S] | PreciControl Tumor Marker Elecsys® 2 | 623543 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL PSA (08791686, 08791716) |  | 35.4161 | 1.8819 | 2.685 | 5.211 | 6.81 | 12.72 | 7.324 | 13.5008 | 2.4187 | 6.6103 | 16369 | 146
2024 | PTH 1-84 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PTH (1-84) |  | 38.3192 | 1.8384 | 3.12 | 5.142 | 7.52 | 11.25 | 7.956 | 12.489 | 1.8399 | 5.4729 | 2747 | 8
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH (1-84)(09005757) |  | 44.7667 | 1.7856 | 2.985 | 5.685 | 6.56 | 13.18 | 7.0625 | 15.1585 | 3.2165 | 5.7742 | 128 | 2
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84) |  | 118.0907 | 4.5524 | 2.42 | 4.306 | 5.78 | 9.69 | 6.24 | 9.2698 | 1.7266 | 3.9397 | 4396 | 18
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84)(09005757) |  | 38.3779 | 1.6094 | 3.035 | 4.648 | 6.55 | 9.42 | 7.5445 | 9.0475 | 1.6632 | 3.6813 | 870 | 6
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) | 811229 | 123.0317 | 4.7991 | 2.32 | 3.83 | 5.16 | 9.84 | 5.743 | 9.919 | 1.5219 | 3.6657 | 2348 | 14
2024 | PTH 1-84 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PTH (1-84) |  | 45.1478 | 6.4416 | 4.805 | 5.305 | 18.73 | 21.97 | 21.6105 | 24.483 | 14.1117 | 17.4088 | 182 | 2
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84) |  | 39.6213 | 1.8107 | 2.835 | 4.789 | 6.76 | 11.12 | 7.347 | 11.5014 | 2.0898 | 5.1343 | 4469 | 18
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH (1-84)(09005757) |  | 125.9387 | 5.476 | 2.4 | 3.192 | 6.46 | 6.81 | 5.954 | 7.5986 | 0.80606 | 4.222 | 128 | 2
2024 | PTH 1-84 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PTH (1-84) |  | 114.6017 | 20.4324 | 2.095 | 3.199 | 12.09 | 44.21 | 12.9785 | 39.431 | 9.4796 | 36.9697 | 1985 | 7
2024 | PTH 1-84 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS PTH (1-84) |  | 687.6335 | 23.0988 | 1.59 | 3.088 | 3.56 | 6.76 | 3.589 | 6.8676 | 0.96391 | 2.0735 | 775 | 4
2024 | PTH 1-84 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) |  | 709.5751 | 30.9831 | 2.215 | 5.371 | 5.75 | 11.07 | 6.3235 | 9.9606 | 1.8433 | 5.0067 | 1223 | 7
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84) |  | 127.0713 | 6.8653 | 3.1 | 5.371 | 7.63 | 13.18 | 7.783 | 15.1033 | 2.6599 | 7.1698 | 3270 | 10
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) |  | 124.7109 | 5.2019 | 2.24 | 4.03 | 5.62 | 9.23 | 6.143 | 10.2154 | 1.9102 | 4.964 | 23716 | 44
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) | 784846 | 119.7045 | 4.5981 | 2.63 | 4.332 | 6.03 | 9.94 | 6.664 | 10.2854 | 1.8729 | 5.19 | 1467 | 10
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84) |  | 120.709 | 4.8436 | 2.66 | 4.117 | 5.75 | 8.76 | 6.112 | 9.7858 | 1.9117 | 4.1086 | 1547 | 11
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) |  | 43.5734 | 1.9563 | 2.43 | 4.263 | 6.04 | 9.97 | 6.56 | 11.016 | 2.0978 | 5.3947 | 27095 | 46
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84) | 784846 | 121.3512 | 7.849 | 1.61 | 4.458 | 9.07 | 10.76 | 10.095 | 12.2868 | 6.8388 | 7.6747 | 86 | 3
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84)(09005757) |  | 45.0412 | 3.4511 | 3.62 | 6.18 | 9.71 | 12.56 | 10.449 | 13.1932 | 2.67 | 5.9037 | 1535 | 4
2024 | PTH 1-84 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) |  | 39.2651 | 2.0529 | 3.23 | 6.75 | 7.45 | 14.51 | 8.475 | 14.243 | 2.3709 | 5.2799 | 2817 | 10
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84) |  | 123.7495 | 4.8702 | 2.26 | 3.895 | 5.41 | 9.04 | 5.9825 | 9.5485 | 2.0323 | 4.6169 | 13989 | 17
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) |  | 39.8714 | 1.8079 | 2.8 | 4.93 | 6.74 | 10.75 | 7.204 | 11.06 | 2.0504 | 4.8226 | 10302 | 46
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) |  | 118.7728 | 4.8252 | 2.415 | 4.585 | 5.8 | 10 | 6.226 | 10.3463 | 1.8373 | 4.4757 | 8413 | 43
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84)(09005757) |  | 117.8235 | 4.5302 | 3.13 | 4.292 | 6.63 | 8.69 | 7.009 | 8.894 | 1.1342 | 3.2758 | 933 | 6
2024 | PTH 1-84 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) |  | 109.9379 | 7.0058 | 2.59 | 4.53 | 6.52 | 13.14 | 6.907 | 14.5802 | 2.5051 | 8.5373 | 2166 | 9
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) | 811229 | 113.3265 | 2.4697 | 2.07 | 2.19 | 4.2 | 4.41 | 3.93 | 4.0252 | 0.50423 | 0.80195 | 49 | 3
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84)(09005757) |  | 130.2765 | 8.0695 | 3.395 | 5.337 | 8.23 | 11.55 | 8.939 | 12.3944 | 2.4658 | 4.9122 | 1529 | 4
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84) | 811229 | 124.8012 | 4.9619 | 1.715 | 2.85 | 5.62 | 7.35 | 6.359 | 8.3605 | 2.4727 | 5.2385 | 659 | 5
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84) |  | 43.5096 | 2.8757 | 3.68 | 6.042 | 8.92 | 15.07 | 8.896 | 17.9826 | 3.4078 | 9.005 | 3267 | 10
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH (1-84) |  | 115.5237 | 16.4703 | 2.935 | 4.9 | 13.74 | 16.67 | 15.3435 | 19.261 | 10.8151 | 12.6198 | 19 | 2
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84) |  | 43.3303 | 1.9775 | 2.48 | 4.296 | 6.12 | 10.57 | 6.762 | 11.406 | 2.1055 | 5.6477 | 14786 | 17
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) |  | 38.3743 | 1.4785 | 2.86 | 3.753 | 6 | 8.88 | 6.2565 | 10.1144 | 1.5239 | 3.918 | 187 | 2
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH (1-84 )(09005765) |  | 116.1024 | 3.6832 | 2.27 | 2.93 | 4.57 | 6.98 | 4.3325 | 7.9363 | 0.86239 | 3.0959 | 185 | 2
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH (1-84) |  | 38.9605 | 4.4266 | 5.06 | 9.568 | 16.15 | 27.19 | 19.4755 | 29.4571 | 11.1 | 18.0366 | 21 | 2
2024 | PTH 1-84 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH (1-84) |  | 39.4817 | 1.8844 | 3.36 | 5.26 | 7.27 | 10.59 | 7.702 | 10.7704 | 1.6966 | 4.3161 | 1549 | 11
2024 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT |  | 143.2768 | 6.3803 | 1.74 | 3.084 | 5.29 | 9.18 | 5.946 | 10.4018 | 2.7194 | 6.2923 | 2778 | 10
2024 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT |  | 35.7616 | 1.9488 | 2.56 | 4.168 | 6.57 | 13.03 | 7.109 | 15.043 | 3.0578 | 10.7192 | 2211 | 10
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH STAT |  | 48.3157 | 3.127 | 2.86 | 5.962 | 8.27 | 15.85 | 8.644 | 16.923 | 3.8936 | 8.3389 | 2233 | 25
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECYS PTH STAT (08928410) |  | 149.4964 | 3.8679 | 1.65 | 2.528 | 3.64 | 5.08 | 3.7195 | 6.0542 | 0.67375 | 2.5408 | 591 | 3
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT (08928428+09744436) |  | 41.8883 | 3.6918 | 2.055 | 4.005 | 6.78 | 13.39 | 7.416 | 13.913 | 3.0824 | 9.071 | 7567 | 38
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT (08928428+09744436) | 778285 | 160.9176 | 6.1737 | 1.6 | 4.788 | 4.66 | 9.55 | 5.457 | 8.3406 | 1.3801 | 4.9272 | 288 | 5
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT (08928428+09744436) | 778285 | 150.0961 | 5.2417 | 2.01 | 3.52 | 4.93 | 8.47 | 5.442 | 9.563 | 1.8806 | 4.0348 | 4145 | 20
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT (08928428+09744436) | 778285 | 43.3673 | 1.7226 | 1.7 | 3.066 | 5.01 | 6.84 | 5.67 | 7.969 | 2.7479 | 4.657 | 290 | 5
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH STAT |  | 183.5297 | 12.3697 | 2.615 | 6.85 | 7.58 | 17.76 | 8.5275 | 19.8721 | 3.5946 | 11.675 | 536 | 8
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH STAT |  | 51.0005 | 2.8694 | 3.1 | 5.58 | 7.66 | 14.08 | 8.961 | 17.634 | 3.265 | 8.1716 | 543 | 8
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT (08928428+09744436) | 816686 | 41.2128 | 1.5346 | 2.7 | 5.19 | 6.1 | 10.44 | 6.645 | 11.0946 | 2.1071 | 3.038 | 153 | 8
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT | 706346 | 47.5478 | 1.7586 | 2.135 | 3.435 | 4.92 | 8.37 | 5.349 | 9.6075 | 1.5458 | 4.4882 | 3114 | 32
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT (08928428+09744436) |  | 168.5397 | 7.21 | 2 | 4.242 | 5.14 | 9.46 | 5.679 | 9.101 | 1.7403 | 4.3075 | 1635 | 20
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT (08928428+09744436) | 758623 | 165.0375 | 6.0785 | 3.65 | 3.698 | 6.76 | 7.54 | 6.3975 | 7.1922 | 0.82082 | 1.5628 | 80 | 2
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH STAT |  | 49.9637 | 3.1637 | 6.59 | 9.214 | 13.22 | 18.82 | 10.957 | 16.6298 | 0.3108 | 1.4711 | 46 | 2
2024 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT (08928428+09744436) |  | 1041.904 | 45.3188 | 1.715 | 3.63 | 4.97 | 8.62 | 5.5225 | 9.4142 | 1.9992 | 6.3071 | 2011 | 10
2024 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT (08928428+09744436) |  | 45.0117 | 3.1826 | 7.07 | 7.206 | 14.05 | 14.67 | 12.392 | 13.6904 | 1.3521 | 1.9152 | 111 | 2
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH STAT |  | 44.8119 | 2.5269 | 2.75 | 5.914 | 6.96 | 13.3 | 7.827 | 14.8261 | 2.5441 | 7.7758 | 1090 | 17
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECYS PTH STAT (08928410) |  | 41.796 | 1.6889 | 2.15 | 3.69 | 4.3 | 7.79 | 4.687 | 9.244 | 0.90571 | 2.503 | 611 | 4
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH STAT |  | 55.0798 | 3.8998 | 3.07 | 5.772 | 9.04 | 16 | 8.9585 | 16.8757 | 3.3629 | 11.7546 | 544 | 8
2024 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT |  | 962.0677 | 57.6695 | 1.785 | 3.22 | 7 | 10.95 | 7.662 | 12.9151 | 4.3998 | 8.3156 | 2526 | 5
2024 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT |  | 43.8687 | 2.9881 | 5.635 | 6.839 | 12.69 | 13.83 | 11.744 | 14.3656 | 2.1853 | 5.6357 | 96 | 3
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT |  | 149.1823 | 6.9044 | 1.86 | 3.891 | 5.45 | 11.19 | 5.982 | 12.5092 | 2.3216 | 7.3288 | 9905 | 62
2024 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT |  | 120.8182 | 6.1468 | 4.025 | 4.613 | 8.97 | 9.75 | 9.05 | 10.6657 | 2.9659 | 4.4391 | 99 | 3
2024 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT (08928428+09744436) |  | 127.4333 | 5.4896 | 4.18 | 4.404 | 8.88 | 8.95 | 8.857 | 9.4826 | 2.7304 | 3.6148 | 90 | 2
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT |  | 48.8739 | 3.6939 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 111 | 2
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT (08928428+09744436) |  | 153.9159 | 7.3384 | 1.82 | 3.578 | 5.04 | 8.63 | 5.556 | 9.1702 | 2.1075 | 4.9325 | 7661 | 39
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH STAT | 757223 | 49.1289 | 4.7189 | 3.21 | 8.346 | 6.33 | 22.14 | 5.863 | 25.6186 | 2.1206 | 11.8381 | 27 | 3
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT |  | 161.3471 | 6.352 | 2.02 | 3.572 | 5.18 | 8.54 | 5.531 | 9.4066 | 1.8558 | 4.8547 | 9636 | 59
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH STAT |  | 163.3504 | 9.2681 | 2.41 | 5.412 | 7.35 | 14.61 | 7.753 | 15.0654 | 3.2138 | 7.5101 | 2233 | 25
2024 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT (08928428+09744436) |  | 37.1207 | 2.4656 | 3.45 | 5.915 | 8.48 | 14.04 | 9.113 | 15.7025 | 2.8477 | 7.6755 | 5959 | 17
2024 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT (08928428+09744436) |  | 149.9334 | 5.7284 | 1.71 | 3.82 | 4.67 | 9.22 | 5.204 | 10.2123 | 1.7116 | 5.1527 | 5659 | 16
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH STAT |  | 166.5587 | 7.8947 | 4.05 | 4.618 | 8.13 | 9.3 | 7.405 | 7.8762 | 0.71515 | 2.201 | 46 | 2
2024 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT (08928428+09744436) |  | 757.3704 | 26.751 | 3.25 | 3.314 | 6.82 | 7.52 | 7.027 | 8.551 | 1.6595 | 4.7522 | 108 | 2
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT (08928428+09744436) |  | 49.0366 | 2.6998 | 2.035 | 4.235 | 5.35 | 9.72 | 5.761 | 10.2826 | 2.3287 | 5.2036 | 1717 | 20
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT |  | 47.3079 | 2.1114 | 2.26 | 4.37 | 5.56 | 10.83 | 5.848 | 11.1126 | 2.0399 | 5.7863 | 8260 | 59
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 715389 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT |  | 166.1887 | 10.3234 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 106 | 2
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS PTH STAT |  | 173.8813 | 9.3089 | 2.6 | 5.31 | 7.19 | 15.47 | 7.654 | 17.764 | 2.9738 | 6.3739 | 545 | 8
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT | 758623 | 159.3898 | 7.2868 | 1.93 | 4.277 | 5.24 | 11.61 | 5.8655 | 12.5595 | 2.2667 | 7.7102 | 1576 | 27
2024 | PTH STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS PTH STAT |  | 704.3611 | 24.5376 | 3.18 | 3.508 | 6.74 | 7.33 | 7.1685 | 7.7425 | 1.9118 | 1.9461 | 72 | 2
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT |  | 42.6745 | 2.386 | 1.99 | 3.93 | 6.2 | 12.52 | 6.76 | 13.9821 | 2.8322 | 8.5335 | 10016 | 62
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS PTH STAT (08928428+09744436) | 778285 | 39.0492 | 1.6156 | 2.37 | 4.15 | 5.69 | 10.28 | 6.028 | 11.644 | 1.9842 | 5.1914 | 4155 | 20
2024 | PTH STAT [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS PTH STAT |  | 155.6775 | 8.318 | 2.4 | 5.74 | 6.35 | 12.97 | 7.0625 | 13.6033 | 2.3718 | 7.1813 | 1089 | 16
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 23.0899 | 0.87882 | 2.57 | 5.3 | 5.7 | 10.71 | 6.073 | 10.682 | 1.8106 | 3.6723 | 1027 | 4
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 33.7463 | 0.6963 | 1.25 | 2.07 | 3.04 | 4.6 | 3.2555 | 5.006 | 1.0433 | 2.4453 | 495 | 7
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IMMUNOTURBOMETRIC LATEXTEST |  | 33.6624 | 0.931 | 2.57 | 2.963 | 5.63 | 6.31 | 5.178 | 7.0215 | 0.55076 | 2.4479 | 101 | 2
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 762663 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 50.4835 | 1.6023 | 1.47 | 3.104 | 3.79 | 7.82 | 4.095 | 8.822 | 1.4769 | 3.8704 | 1798 | 19
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 705502 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 22.8303 | 1.1966 | 2.48 | 4.73 | 6.75 | 11.78 | 7.527 | 12.8455 | 3.7444 | 6.6683 | 633 | 13
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 17.7305 | 0.5133 | 1.8 | 2.562 | 4.85 | 5.8 | 4.546 | 6.5184 | 3.0604 | 3.7263 | 189 | 3
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 698348 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 22.9227 | 1.0041 | 3.18 | 4.45 | 7.32 | 10.67 | 7.456 | 9.071 | 1.0181 | 4.421 | 698 | 8
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 745855 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 51.7533 | 1.7156 | 2.11 | 3.746 | 5.18 | 8.3 | 5.719 | 8.9764 | 1.8667 | 3.9949 | 4920 | 37
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 711951 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 52.9788 | 3.2639 | 6.31 | 7.07 | 13.57 | 14.15 | 14.0855 | 14.2747 | 3.665 | 5.1141 | 5 | 2
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 816870 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 22.7343 | 0.85414 | 3.04 | 3.975 | 6.43 | 8.05 | 6.191 | 8.3079 | 1.5443 | 2.6072 | 297 | 8
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 8.1043 | 1.0634 | 7.15 | 11.8 | 15.9 | 24.84 | 16.8145 | 24.7458 | 4.5429 | 8.6075 | 886 | 9
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 797637 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 22.3749 | 1.0276 | 2.82 | 4.876 | 6.94 | 10.22 | 7.724 | 11.1442 | 2.186 | 4.8066 | 2048 | 22
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 779678 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 22.7803 | 1.1379 | 2.58 | 3.745 | 6.67 | 10.1 | 7.2515 | 11.6847 | 2.4562 | 6.665 | 4092 | 39
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 804612 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 21.4199 | 0.87484 | 2.58 | 3.963 | 6.19 | 8.45 | 6.7215 | 9.8802 | 2.6137 | 4.6017 | 1868 | 22
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 751706 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 21.5584 | 1.2782 | 4.22 | 5.63 | 9.3 | 13.04 | 9.022 | 13.52 | 1.5242 | 8.2776 | 25 | 3
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 777769 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 21.6835 | 0.79703 | 1.94 | 3.321 | 4.87 | 8.26 | 5.357 | 8.4279 | 1.7261 | 4.6076 | 3636 | 26
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 751706 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 20.8124 | 0.87431 | 2.21 | 4.431 | 4.99 | 10.75 | 5.4665 | 11.0713 | 1.6409 | 4.6918 | 692 | 19
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 731314 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 21.9988 | 1.1912 | 2.895 | 5.645 | 6.77 | 11.71 | 6.989 | 12.134 | 1.8496 | 5.3637 | 1334 | 15
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 8.9529 | 0.52841 | 5.69 | 5.85 | 13.06 | 13.77 | 13.4015 | 16.1595 | 4.0068 | 7.0324 | 371 | 2
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 751707 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 51.7503 | 1.5772 | 1.94 | 3.334 | 4.72 | 7.95 | 4.868 | 8.0545 | 1.2328 | 3.7813 | 4512 | 33
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 777770 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 52.298 | 1.4754 | 1.84 | 3.068 | 4.11 | 6.62 | 4.3 | 7.2468 | 0.99928 | 2.8233 | 5694 | 34
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 734539 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 52.7877 | 2.1194 | 2.52 | 3.73 | 5.81 | 8.57 | 5.937 | 8.545 | 1.6731 | 3.4947 | 1806 | 20
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 751706 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 21.9936 | 0.92599 | 2.53 | 4.068 | 6.42 | 9.12 | 6.8125 | 10.2555 | 2.1038 | 5.6263 | 4547 | 33
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 30.4651 | 0.66616 | 1.4 | 1.768 | 3.91 | 4.26 | 4.519 | 4.8558 | 1.8661 | 2.7252 | 83 | 2
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 762662 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 20.5056 | 1.0007 | 2.515 | 5.644 | 6.38 | 12.07 | 7.098 | 13.6794 | 2.5105 | 6.0304 | 1790 | 19
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 698349 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 52.5572 | 2.0743 | 2.85 | 4.25 | 6.1 | 10.63 | 6.477 | 11.45 | 1.6364 | 3.3685 | 694 | 8
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 731315 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 52.1613 | 2.0173 | 2.435 | 4.064 | 5.41 | 9.06 | 5.327 | 9.9216 | 1.3656 | 3.9609 | 1353 | 16
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 661133 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 22.4333 | 0.99666 | 2.96 | 3.565 | 8.38 | 10.92 | 9.477 | 12.5639 | 4.1442 | 7.91 | 30 | 2
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 679442 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 52.9587 | 1.7091 | 2.465 | 3.696 | 5.37 | 7.44 | 5.4965 | 7.2988 | 1.2089 | 3.6672 | 230 | 5
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 777769 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 22.7351 | 0.81364 | 2.46 | 3.686 | 5.5 | 8.17 | 5.842 | 8.9945 | 1.4684 | 4.2629 | 5912 | 34
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 762662 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 21.84 | 1.0045 | 2.88 | 4.38 | 6.75 | 10.03 | 7.0965 | 11.3762 | 2.1722 | 5.3762 | 4912 | 37
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IMMUNOTURBOMETRIC LATEXTEST |  | 8.3745 | 0.77748 | 8.76 | 11.061 | 17.77 | 22.34 | 17.847 | 21.4799 | 2.1367 | 4.9875 | 188 | 2
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 698348 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 20.6455 | 0.99496 | 2.325 | 5.32 | 7.82 | 16.75 | 7.4725 | 17.7435 | 4.0237 | 10.4883 | 178 | 3
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 705503 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 52.6556 | 1.2449 | 1.72 | 2.214 | 4.1 | 5.36 | 4.201 | 5.436 | 1.1028 | 3.6595 | 207 | 3
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 711950 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 21.7817 | 1.0982 | 1.61 | 4.318 | 5 | 9.45 | 5.509 | 9.13 | 2.238 | 5.1933 | 218 | 8
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 816871 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 52.0931 | 1.455 | 1.39 | 1.792 | 4 | 4.83 | 4.658 | 5.723 | 2.0028 | 2.8924 | 102 | 4
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 804613 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 50.4088 | 1.3905 | 1.33 | 2.53 | 3.41 | 7.69 | 3.8925 | 8.7975 | 1.5212 | 3.7894 | 544 | 13
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURBOMETRIC LATEXTEST |  | 9.1932 | 0.75903 | 5.345 | 11.505 | 12.08 | 22.3 | 12.6 | 24.6015 | 2.7022 | 6.6374 | 1315 | 3
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 804613 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 51.1311 | 1.5614 | 1.74 | 2.89 | 4.4 | 6.86 | 4.9075 | 7.8906 | 2 | 3.6616 | 1857 | 22
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 797638 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 52.1721 | 1.9794 | 2.17 | 3.384 | 5.48 | 8.42 | 5.874 | 8.9204 | 1.8238 | 4.1211 | 1999 | 22
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 711950 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 22.0138 | 1.5103 | 5.21 | 5.698 | 11.26 | 11.43 | 11.205 | 11.3074 | 1.719 | 8.1341 | 7 | 3
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 779679 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 51.7951 | 1.3937 | 1.215 | 2.32 | 3.22 | 5.55 | 3.7765 | 6.262 | 1.5757 | 3.9906 | 1599 | 20
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 705503 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 52.998 | 1.9846 | 1.92 | 3.224 | 5.03 | 7.59 | 5.359 | 8.8248 | 2.5516 | 5.1873 | 647 | 13
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 711951 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 53.0728 | 2.2652 | 2.41 | 4.5 | 5.48 | 10.96 | 6.108 | 11.956 | 1.9168 | 4.6762 | 1971 | 15
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 731314 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 20.5891 | 0.7906 | 2.54 | 5.306 | 5.69 | 12.42 | 6.289 | 12.8284 | 2.2428 | 6.1548 | 950 | 13
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 734538 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 21.4347 | 1.1611 | 2.22 | 4.798 | 6.67 | 10.87 | 7.2105 | 11.9302 | 3.4876 | 7.5868 | 1045 | 20
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 698349 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 51.1012 | 1.3206 | 0.925 | 2.425 | 3.97 | 9.11 | 4.41 | 10.2215 | 2.82 | 6.2751 | 172 | 3
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 804612 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 20.0615 | 0.84575 | 2.18 | 3.68 | 5.6 | 10.64 | 5.803 | 11.9855 | 1.6772 | 6.2554 | 535 | 13
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 745854 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 20.4897 | 1.0361 | 2.21 | 5.29 | 6.09 | 11.93 | 6.6465 | 13.4329 | 2.4422 | 7.2554 | 2264 | 26
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 816871 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 52.2239 | 1.815 | 2.55 | 3.507 | 5.44 | 7.08 | 5.7935 | 8.0839 | 1.7365 | 2.8658 | 301 | 8
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 762663 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 50.8263 | 1.9346 | 2.235 | 3.778 | 5.17 | 9.14 | 5.395 | 10.0235 | 1.5847 | 4.201 | 4819 | 37
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 679442 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 49.6653 | 1.3244 | 0.84 | 3.068 | 15.95 | 16.43 | 13.663 | 16.699 | 11.1011 | 12.3675 | 15 | 2
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 751707 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 51.1788 | 2.5497 | 2.95 | 6.538 | 7.87 | 12.83 | 8.014 | 12.577 | 1.9944 | 6.4217 | 23 | 3
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 794708 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 21.8586 | 1.0989 | 2.84 | 8.19 | 5.82 | 16.52 | 5.529 | 16.2208 | 2.8559 | 3.5954 | 36 | 4
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 794709 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 51.7342 | 1.8856 | 1.18 | 2.962 | 3.94 | 7.55 | 4.803 | 8.7706 | 2.7396 | 4.6588 | 734 | 16
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 731315 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 51.582 | 1.2897 | 1.48 | 2.724 | 3.79 | 5.87 | 4.198 | 6.4578 | 1.1025 | 3.6982 | 947 | 13
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 705502 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 21.5424 | 0.88817 | 2.22 | 3.194 | 6.21 | 12.21 | 7.489 | 12.2554 | 2.1131 | 10.1389 | 198 | 3
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 794709 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 52.19 | 1.4973 | 1.55 | 3.998 | 4.49 | 8.03 | 4.296 | 7.4432 | 1.6235 | 2.2298 | 28 | 4
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 17.7003 | 0.94185 | 2.24 | 4.266 | 5.78 | 9.61 | 6.0425 | 10.4355 | 1.8949 | 4.8263 | 3114 | 15
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMMUNOTURBOMETRIC LATEXTEST |  | 18.9101 | 0.71778 | 2.585 | 3.427 | 5.54 | 8.2 | 5.8805 | 8.9171 | 1.4709 | 3.3435 | 1167 | 2
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 7.3231 | 0.72271 | 10.06 | 16.286 | 21.42 | 36.74 | 19.9425 | 42.7972 | 4.3948 | 15.9193 | 90 | 5
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 745854 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 21.9081 | 0.99487 | 2.64 | 4.85 | 6.38 | 10.63 | 7.22 | 11.2979 | 2.4354 | 5.1311 | 4981 | 37
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 734539 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 53.1009 | 2.0068 | 1.275 | 3.452 | 4.57 | 8.02 | 5.046 | 8.6245 | 2.4468 | 4.0693 | 1062 | 20
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 34.1022 | 1.0727 | 1.495 | 2.834 | 3.9 | 6.24 | 4.445 | 7.061 | 1.112 | 3.8186 | 2635 | 13
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 794708 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 22.1072 | 0.84565 | 2.43 | 4.034 | 5.69 | 9.04 | 6.1775 | 9.2979 | 1.8066 | 4.0698 | 3769 | 31
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 745855 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 50.919 | 1.3282 | 1.2 | 1.964 | 3.3 | 5.18 | 3.296 | 5.4492 | 0.96646 | 3.2469 | 58 | 2
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 794709 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 51.4831 | 1.5 | 1.82 | 3.221 | 4.16 | 7.32 | 4.38 | 8.0071 | 1.1205 | 3.1642 | 3772 | 30
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 15.8549 | 0.44607 | 2.28 | 3.342 | 5.09 | 6.99 | 5.573 | 7.0854 | 1.7406 | 2.9216 | 486 | 6
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 14.3116 | 1.0817 | 2.65 | 4.123 | 6.92 | 14.61 | 8.4875 | 16.8953 | 4.5966 | 9.6876 | 225 | 4
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 797637 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 20.8522 | 0.76054 | 2.48 | 3.588 | 5.93 | 8.91 | 5.923 | 9.7664 | 2.0378 | 4.6807 | 1321 | 20
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 797638 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 50.9732 | 1.2486 | 1.4 | 2.64 | 3.52 | 5.71 | 3.969 | 6.532 | 1.201 | 2.9478 | 1334 | 21
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 779678 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 21.5746 | 0.89536 | 1.98 | 3.404 | 5.82 | 10.03 | 6.218 | 11.9104 | 2.4691 | 6.5685 | 1585 | 20
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 751707 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 51.6575 | 1.6101 | 1.26 | 2.83 | 3.3 | 7.35 | 3.563 | 7.884 | 1.4826 | 4.1987 | 722 | 19
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 711950 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 22.7959 | 1.1975 | 3.015 | 5.254 | 7.41 | 12.56 | 8.485 | 13.5503 | 3.026 | 5.8582 | 1946 | 15
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 711951 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 52.7346 | 1.5855 | 1.46 | 2.494 | 4.11 | 6.04 | 4.475 | 6.834 | 1.8559 | 3.4802 | 214 | 8
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 679441 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 21.16 | 1.0202 | 2.65 | 5.532 | 9.41 | 15.14 | 11.104 | 15.3996 | 6.3455 | 8.7478 | 17 | 2
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMMUNOTURBOMETRIC LATEXTEST |  | 35.0807 | 1.1111 | 2.075 | 2.94 | 4.42 | 6.53 | 4.628 | 6.362 | 0.91766 | 2.6973 | 1086 | 3
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 745854 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 21.7136 | 0.81441 | 1.695 | 3.543 | 5.24 | 7.87 | 5.6805 | 8.4026 | 2.3695 | 4.7194 | 59 | 2
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 779679 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 52.4427 | 2.1138 | 2.02 | 3.686 | 5.26 | 8.7 | 5.5325 | 9.6041 | 1.6427 | 4.8969 | 4095 | 38
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 762662 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 20.6332 | 1.2073 | 2.81 | 3.738 | 8.02 | 9.66 | 8.975 | 11.3216 | 3.0742 | 7.1606 | 93 | 2
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | InteliQ Immunology 2 | 85722T | Roche instruments | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 33.0328 | 1.0125 | 1.64 | 3.437 | 4.33 | 7.45 | 4.7 | 7.9779 | 1.7074 | 3.1705 | 841 | 3
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 816870 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 21.895 | 0.74595 | 1.91 | 3.966 | 3.92 | 8.6 | 4.058 | 8.3272 | 0.90493 | 2.8473 | 100 | 4
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 777770 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 52.0334 | 1.2432 | 1.01 | 1.86 | 3.03 | 5.48 | 3.061 | 6.2884 | 1.1378 | 3.1446 | 3604 | 27
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 679441 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 23.0442 | 0.97915 | 2.61 | 4.072 | 7.03 | 9.34 | 7.239 | 9.6957 | 1.9394 | 6.2577 | 231 | 5
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 734538 | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 22.2663 | 1.123 | 2.74 | 4.65 | 6.51 | 10.62 | 7.487 | 11.687 | 2.3258 | 5.5067 | 1702 | 20
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 745855 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 51.0601 | 1.4842 | 1.435 | 3.195 | 4.24 | 7.62 | 4.474 | 8.101 | 1.2841 | 4.9303 | 2243 | 26
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 794708 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 21.4101 | 1.1055 | 2.15 | 4.558 | 6.09 | 10.85 | 6.642 | 11.516 | 2.9641 | 6.4711 | 730 | 17
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 1 | 777769 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 21.82 | 1.119 | 2.45 | 3.112 | 6.63 | 8.15 | 7.191 | 9.389 | 3.8055 | 6.1255 | 61 | 2
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 777770 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 52.3855 | 1.6586 | 1.75 | 2.635 | 4.86 | 6.56 | 4.9865 | 7.2548 | 1.4638 | 4.0071 | 55 | 2
2024 | RHEUMA FACTORS [S] | Rheumatoid factors 2 | 762663 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. [S,P] |  | 50.9193 | 1.4033 | 2.01 | 2.15 | 4.67 | 5.32 | 4.797 | 6.2288 | 2.0785 | 3.3461 | 91 | 2
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 797071 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 815316 | 2.8847 | 0.22613 | 5.065 | 7.51 | 11.71 | 17.32 | 12.041 | 19.001 | 3.4568 | 10.2334 | 1073 | 20
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 797072 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 815316 | 59.6056 | 4.2462 | 4.16 | 5.935 | 9.73 | 15.25 | 10.184 | 17.43 | 2.9662 | 8.433 | 986 | 20
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 695262 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 739760 | 57.4801 | 3.922 | 4.06 | 5.66 | 9.45 | 16.16 | 10.227 | 17.794 | 3.9951 | 9.0337 | 193 | 10
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 713052 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 764061 | 62.7117 | 5.4387 | 5.06 | 8.746 | 11.91 | 20.42 | 13.316 | 21.364 | 4.2247 | 11.098 | 3818 | 39
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 797071 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 3.6066 | 0.19394 | 3.58 | 5.512 | 8.66 | 11.83 | 9.982 | 12.3766 | 2.5737 | 5.8251 | 575 | 12
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 735776 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 786976 | 2.8259 | 0.24187 | 5.455 | 8.27 | 12.82 | 19.76 | 14.2015 | 22.139 | 4.3202 | 11.3517 | 5223 | 53
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 713051 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 3.1614 | 0.28928 | 5.46 | 8.594 | 12.77 | 19.74 | 13.518 | 21.6849 | 4.2315 | 10.9277 | 12756 | 97
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 629317 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 65.6779 | 8.1822 | 6.37 | 13.152 | 21.01 | 27.46 | 20.526 | 24.7016 | 8.3099 | 17.8851 | 112 | 5
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 695261 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 707955 | 3.7261 | 0.22209 | 4.58 | 7.172 | 9.07 | 14.54 | 9.61 | 12.7098 | 0.87332 | 2.3534 | 95 | 4
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 695261 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 3.6094 | 0.25752 | 4.095 | 6.172 | 11.24 | 16.08 | 11.8585 | 18.0798 | 2.6413 | 9.4552 | 449 | 18
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 695262 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 61.2937 | 3.4613 | 3.865 | 6.264 | 9.23 | 12.95 | 8.996 | 13.8678 | 2.6126 | 4.906 | 19 | 2
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 713051 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 3.8427 | 0.28412 | 4.47 | 7.424 | 10.24 | 15.53 | 11.184 | 17.1398 | 2.0635 | 7.0849 | 2814 | 35
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 735776 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 2.8413 | 0.23463 | 5.39 | 8.4 | 12.52 | 18.86 | 13.193 | 20.39 | 3.5516 | 9.2454 | 38048 | 146
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 762740 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 62.2564 | 2.1346 | 2.085 | 3.155 | 4.57 | 6.42 | 4.3245 | 6.3345 | 0.67766 | 2.2448 | 33 | 2
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 713051 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 764061 | 3.1386 | 0.28556 | 5.3 | 8.744 | 12.84 | 21.91 | 13.533 | 22.463 | 3.4038 | 12.1606 | 3738 | 39
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 695261 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 3.8283 | 0.22113 | 2.18 | 3.989 | 8.48 | 9.69 | 9.57 | 10.6867 | 3.9598 | 6.538 | 18 | 2
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 797071 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 764061 | 2.9775 | 0.17097 | 6 | 8.824 | 12.69 | 17.71 | 13.035 | 20.2262 | 3.1227 | 5.6629 | 40 | 3
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 695262 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 58.803 | 5.1579 | 5.6 | 8.558 | 13.26 | 18.63 | 13.806 | 20.6698 | 3.4992 | 9.7295 | 2306 | 64
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 797072 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 63.9306 | 3.92 | 3.275 | 5.718 | 7.75 | 12.52 | 8.2995 | 14.7043 | 3.1446 | 7.9094 | 576 | 13
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 713052 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 739802 | 62.7109 | 4.5908 | 4.74 | 7.315 | 10.9 | 17.08 | 11.303 | 19.0105 | 3.3505 | 9.5587 | 4612 | 52
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 762740 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 67.0602 | 5.1946 | 4.76 | 7.462 | 11.29 | 17.36 | 11.888 | 19.1127 | 3.5498 | 9.5751 | 28688 | 137
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 735777 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 62.2672 | 3.6641 | 3.65 | 6.03 | 8.44 | 13.43 | 8.851 | 13.987 | 2.5607 | 6.3062 | 9092 | 47
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 762739 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 3.4849 | 0.20904 | 3.73 | 6.875 | 11.36 | 15.23 | 12.155 | 18.2385 | 4.2027 | 9.3746 | 33 | 2
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 713052 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 59.615 | 4.3513 | 3.53 | 6.609 | 8.66 | 14.92 | 9.002 | 16.2407 | 2.8468 | 7.2385 | 2899 | 35
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 735777 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 786976 | 65.4552 | 4.2172 | 4.165 | 6.96 | 9.49 | 16.38 | 10.288 | 17.2275 | 2.9934 | 7.2507 | 5278 | 53
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 762739 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 786976 | 2.8615 | 0.26157 | 5.85 | 9.044 | 13.66 | 20.53 | 14.347 | 20.9858 | 3.7941 | 10.1326 | 9430 | 72
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 695262 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 707959 | 60.9027 | 4.232 | 4.9 | 6.18 | 11.3 | 12.45 | 11.5125 | 13.8778 | 3.6374 | 8.26 | 339 | 10
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 762740 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 815316 | 60.5249 | 4.416 | 4.815 | 7.54 | 11.06 | 17.89 | 12.3515 | 19.729 | 3.0177 | 8.7435 | 894 | 23
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 629316 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 3.8924 | 0.54168 | 7.75 | 12.867 | 20.78 | 36.07 | 19.723 | 42.4981 | 8.5053 | 29.2576 | 108 | 5
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 797072 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 815309 | 59.037 | 3.0719 | 3.16 | 4.964 | 6.61 | 11.34 | 7.258 | 11.8378 | 1.8797 | 5.5723 | 378 | 12
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 797072 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 63.7456 | 2.6487 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9 | 2
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 713051 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 764051 | 3.6546 | 0.21201 | 3.275 | 5.759 | 8 | 11.97 | 8.8385 | 13.1657 | 2.6672 | 5.8729 | 975 | 13
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 797071 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 2.8984 | 0.27146 | 6 | 9.38 | 13.95 | 21.96 | 14.362 | 23.169 | 4.0052 | 11.045 | 4703 | 63
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 695261 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 739760 | 3.5941 | 0.28197 | 4.7 | 6.09 | 11.85 | 19.36 | 11.152 | 22.235 | 2.218 | 9.2069 | 181 | 10
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 713051 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 739802 | 3.171 | 0.25554 | 5.47 | 7.818 | 12.51 | 18.63 | 12.9805 | 21.1769 | 3.4762 | 9.8796 | 4550 | 52
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 713052 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 59.9354 | 6.7392 | 4.12 | 7.456 | 12.52 | 24.46 | 13.4035 | 26.0345 | 5.7691 | 12.9117 | 230 | 5
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 762740 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 786967 | 64.5647 | 2.7914 | 2.865 | 4.547 | 7.02 | 9.9 | 7.3795 | 10.772 | 1.3887 | 4.7577 | 1989 | 21
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 735777 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 68.7778 | 5.2065 | 4.86 | 7.43 | 11.09 | 16.87 | 11.807 | 17.8112 | 3.2534 | 8.2217 | 24049 | 106
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 735776 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 3.9727 | 0.46977 | 4.69 | 10.81 | 12.61 | 24.27 | 13.882 | 21.9342 | 4.4827 | 8.7885 | 157 | 6
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 762739 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 3.6626 | 0.2702 | 4.105 | 6.488 | 9.67 | 15.49 | 10.4955 | 17.391 | 3.3784 | 8.4309 | 3721 | 33
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 762740 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 815309 | 58.1403 | 2.9469 | 2.29 | 5.358 | 5.65 | 11.46 | 6.524 | 12.3836 | 2.7807 | 5.6387 | 242 | 9
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 797072 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 64.6086 | 5.4384 | 4.09 | 6.832 | 10.04 | 16.18 | 11.059 | 18.2944 | 3.942 | 10.7061 | 3672 | 65
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 713052 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 764051 | 56.3825 | 3.8606 | 3.325 | 6.199 | 8.4 | 13.52 | 9.0855 | 14.8823 | 3.6701 | 7.3786 | 987 | 13
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 735777 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG | 764061 | 69.3176 | 4.9522 | 4.54 | 7.178 | 10.53 | 16.6 | 10.965 | 17.2004 | 3.1622 | 7.8532 | 14189 | 77
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 762739 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 2.8653 | 0.2528 | 5.755 | 8.361 | 13.2 | 20.2 | 13.5675 | 21.9145 | 3.6655 | 9.8724 | 19706 | 116
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 797071 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 815309 | 3.4595 | 0.17304 | 2.94 | 5.082 | 6.85 | 10.88 | 7.498 | 11.2142 | 2.5381 | 4.8688 | 381 | 12
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 713051 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 3.9735 | 0.43499 | 5.06 | 10.97 | 14.06 | 32.21 | 15.702 | 30.535 | 6.9096 | 12.5271 | 224 | 5
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 695262 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 57.0904 | 3.7713 | 3.67 | 6.718 | 10.53 | 15.02 | 11.617 | 15.8054 | 2.4849 | 7.0768 | 521 | 21
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 735776 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 3.6661 | 0.23659 | 4.025 | 7.04 | 9.05 | 15.8 | 9.755 | 16.362 | 2.9481 | 6.5674 | 9599 | 47
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 762740 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 63.5404 | 4.1933 | 3.715 | 6.06 | 9.26 | 13.93 | 9.991 | 14.9575 | 3.8366 | 8.1169 | 3498 | 33
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 797071 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 3.85 | 0.30858 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9 | 2
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 735777 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 786967 | 64.6413 | 3.764 | 3.34 | 5.366 | 8.39 | 11.77 | 9.775 | 12.6422 | 3.1283 | 5.4478 | 955 | 12
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 762739 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGG | 786967 | 3.7177 | 0.21757 | 3.63 | 5.92 | 8.29 | 13.08 | 9.137 | 13.5378 | 2.3771 | 5.7829 | 1739 | 21
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 1 | 695261 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 2.9588 | 0.29421 | 6.03 | 10.708 | 15.07 | 23.07 | 15.732 | 24.495 | 4.6499 | 11.719 | 2653 | 71
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 713052 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 63.22 | 4.9964 | 4.89 | 7.47 | 11.27 | 17.53 | 11.846 | 19.213 | 3.4594 | 9.0495 | 13009 | 97
2024 | RUBELLA IGG [S] | PreciControl RUBIGG 2 | 735777 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGG |  | 66.0461 | 8.1714 | 4.88 | 11.662 | 15.64 | 24.37 | 15.826 | 22.6278 | 6.4366 | 13.1954 | 180 | 6
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 798275 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 0.24438 | 0.018375 | 2.79 | 4.94 | 10.22 | 13.91 | 10.528 | 15.187 | 6.2306 | 10.5699 | 526 | 10
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 756872 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 0.22018 | 0.017153 | 2.245 | 5.87 | 7.72 | 17.25 | 9.023 | 17.8875 | 4.9476 | 11.2849 | 3040 | 17
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 756873 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 748288 | 2.6543 | 0.21301 | 1.85 | 3.46 | 6.23 | 13.07 | 7.038 | 14.756 | 4.5015 | 9.4515 | 659 | 8
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 711589 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 0.23217 | 0.017547 | 2.22 | 4.836 | 8.61 | 18.52 | 10.007 | 19.3246 | 4.8729 | 13.3818 | 1780 | 13
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 798277 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM | 786428 | 1.8674 | 0.054206 | 2.65 | 3.602 | 5.3 | 7.18 | 4.429 | 6.5698 | 0.21436 | 0.65741 | 23 | 2
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 711589 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 0.25866 | 0.022763 | 2.57 | 5.818 | 13.14 | 20.41 | 14.798 | 19.9698 | 7.671 | 14.5052 | 269 | 5
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 731464 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 0.2135 | 0.014371 | 2.15 | 3.96 | 7.49 | 12.36 | 8.717 | 14.5948 | 4.676 | 9.2112 | 1582 | 11
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 731468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 765023 | 2.1605 | 0.051211 | 1.35 | 4.042 | 2.77 | 8.09 | 2.649 | 7.715 | 0.52386 | 1.0377 | 211 | 3
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 756872 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 0.23637 | 0.015999 | 2.49 | 5.106 | 7.19 | 13.45 | 8.376 | 14.8006 | 3.4467 | 8.0453 | 721 | 5
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 711589 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 0.24996 | 0.025749 | 2.925 | 6.599 | 9.8 | 24.52 | 10.9705 | 22.911 | 5.38 | 14.246 | 132 | 4
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 711590 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 2.5064 | 0.26698 | 4.06 | 8.05 | 10.19 | 22.16 | 10.4935 | 25.2282 | 4.1392 | 15.4632 | 102 | 3
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 798277 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 2.325 | 0.15418 | 2.54 | 5.61 | 7.61 | 17.5 | 8.473 | 17.911 | 3.5276 | 15.1187 | 582 | 10
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 711590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 2.3033 | 0.23148 | 3.015 | 5.17 | 11.72 | 20.23 | 13.2265 | 22.071 | 6.4902 | 15.246 | 836 | 6
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 756873 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 2.3827 | 0.18388 | 2.21 | 4.78 | 8.89 | 17.75 | 9.723 | 18.802 | 4.4687 | 13.0558 | 2323 | 16
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 780791 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 2.5833 | 0.22452 | 3.41 | 4.402 | 11.34 | 13.63 | 12.773 | 16.1634 | 8.8838 | 9.2395 | 15 | 2
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 780789 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 0.22225 | 0.019272 | 1.925 | 5.57 | 8.32 | 16.64 | 9.2725 | 17.5944 | 4.526 | 11.921 | 1497 | 17
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 780791 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM | 786428 | 2.0688 | 0.075607 | 2 | 3.184 | 6.96 | 7.15 | 6.207 | 7.7814 | 2.5912 | 4.4133 | 145 | 2
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 780789 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 0.27241 | 0.036689 | 3.08 | 10.28 | 16.15 | 26.13 | 14.638 | 22.9876 | 7.7342 | 11.8159 | 17 | 2
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 780791 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 2.4484 | 0.19546 | 2.61 | 5.102 | 8.51 | 17.61 | 9.5035 | 18.0698 | 4.8367 | 10.5941 | 1743 | 17
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 798275 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 0.22344 | 0.018282 | 2.41 | 7.778 | 5.37 | 18.61 | 6.675 | 21.4286 | 2.6887 | 8.5904 | 32 | 2
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 731464 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 0.24745 | 0.025029 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 310 | 2
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 756873 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM | 786428 | 1.9272 | 0.10358 | 3.66 | 4.774 | 7.47 | 9.5 | 7.228 | 10.6608 | 1.1311 | 4.9824 | 339 | 3
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 711590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 2.3934 | 0.26366 | 3.87 | 7.224 | 10.94 | 20.36 | 11.199 | 23.9996 | 5.7985 | 13.587 | 119 | 3
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 780789 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 0.22055 | 0.012604 | 2.71 | 4.502 | 7.25 | 13.05 | 8.638 | 14.195 | 3.5769 | 7.987 | 177 | 2
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 711590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 748288 | 2.598 | 0.16378 | 2.41 | 5.12 | 6.02 | 14.31 | 6.3685 | 15.5765 | 2.7704 | 6.365 | 568 | 5
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 731468 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 2.3871 | 0.13346 | 2.435 | 4.292 | 6.82 | 11.31 | 7.7005 | 12.601 | 3.8545 | 7.6471 | 1371 | 10
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 756873 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 2.234 | 0.15046 | 2.075 | 4.71 | 5.72 | 11.86 | 6.221 | 12.718 | 1.5335 | 6.0434 | 369 | 5
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 1 | 756872 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 0.24557 | 0.019174 | 3.81 | 7.184 | 8.75 | 25.89 | 8.9905 | 25.405 | 2.5094 | 12.8936 | 75 | 3
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 711590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS RUBELLA IGM | 724879 | 2.4508 | 0.10353 | 1.89 | 3.26 | 5.67 | 9.6 | 6.4635 | 10.8764 | 2.8804 | 5.3585 | 266 | 5
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 731468 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 2.1185 | 0.15393 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 236 | 2
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 756873 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS RUBELLA IGM |  | 2.2284 | 0.29703 | 2.24 | 3.008 | 24.14 | 33.62 | 25.143 | 31.5132 | 22.0635 | 29.342 | 76 | 3
2024 | RUBELLA IGM [S] | PreciControl RUBIGM 2 | 711590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS RUBELLA IGM | 765014 | 2.114 | 0.12414 | 2.325 | 2.94 | 8.44 | 12.93 | 9.7515 | 13.953 | 5.3282 | 10.6891 | 127 | 2
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 | 751596 | 0.17047 | 0.007438 | 2.645 | 3.652 | 5.57 | 8.68 | 5.6345 | 9.6819 | 1.6857 | 3.7651 | 486 | 2
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS S100 |  | 2.2931 | 0.10453 | 2.68 | 4.754 | 6.06 | 11.63 | 5.412 | 11.427 | 1.2106 | 5.2418 | 1098 | 5
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 |  | 2.1539 | 0.070771 | 2.095 | 4.781 | 4.8 | 11.24 | 4.761 | 12.1347 | 1.5001 | 3.6408 | 408 | 4
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 (08817324) | 751596 | 2.1657 | 0.10175 | 2.645 | 4.647 | 6.3 | 10.51 | 6.839 | 10.897 | 2.1938 | 5.2636 | 2710 | 18
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS S100 (08817278) |  | 2.3118 | 0.07642 | 2.58 | 4.055 | 5.4 | 8.34 | 5.4025 | 8.381 | 1.1682 | 2.2007 | 3252 | 7
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 | 751596 | 2.1172 | 0.090597 | 2.05 | 3.202 | 5 | 6.53 | 4.8545 | 7.2529 | 0.94011 | 3.7968 | 503 | 2
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS S100 |  | 2.4117 | 0.10787 | 3.005 | 6.265 | 6.96 | 14.73 | 7.982 | 15.2349 | 2.7516 | 5.082 | 736 | 7
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 (08817324) | 751596 | 0.17606 | 0.009241 | 2.65 | 4.892 | 6.81 | 11.13 | 7.619 | 11.998 | 2.5231 | 6.3929 | 2981 | 19
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 (08817324) |  | 0.16867 | 0.007548 | 2.61 | 4.58 | 5.92 | 10.07 | 6.5385 | 10.9511 | 1.9802 | 4.9706 | 12270 | 40
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 (08817324) |  | 2.1237 | 0.086809 | 2.33 | 4.298 | 5.41 | 9.69 | 5.855 | 10.024 | 1.7313 | 4.4597 | 10896 | 39
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 (08817324) |  | 0.17897 | 0.008212 | 2.45 | 5.04 | 6.14 | 11.17 | 6.672 | 11.7688 | 2.0681 | 5.3268 | 3076 | 17
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 (08817324) | 695755 | 0.1771 | 0.00574 | 2.1 | 3.618 | 5.08 | 7.34 | 5.037 | 7.274 | 1.1986 | 3.2673 | 287 | 8
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 (08817324) | 695755 | 2.1583 | 0.067111 | 2.7 | 5.86 | 5.74 | 13.43 | 5.489 | 14.2606 | 2.0804 | 5.223 | 276 | 8
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS S100 |  | 0.18458 | 0.008539 | 3.06 | 6.172 | 7.04 | 13.7 | 8.2775 | 16.1475 | 2.8312 | 6.7479 | 745 | 7
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS S100 |  | 0.17163 | 0.008667 | 2.41 | 3.84 | 5.82 | 10.48 | 6.695 | 10.641 | 1.8915 | 5.9322 | 1095 | 5
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS S100 (08817278) |  | 2.427 | 0.085983 | 2.715 | 3.945 | 6.15 | 10.44 | 6.564 | 10.1463 | 1.1042 | 3.6731 | 985 | 8
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 |  | 0.17341 | 0.006749 | 2.41 | 3.468 | 6.91 | 8.41 | 7.365 | 9.6424 | 2.0205 | 4.6675 | 416 | 4
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS S100 (08817278) |  | 0.17507 | 0.006471 | 2.795 | 3.95 | 5.71 | 8.56 | 5.694 | 9.1855 | 1.0321 | 2.9119 | 3241 | 7
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS S100 (08817278) |  | 0.18768 | 0.007052 | 2.875 | 3.515 | 6.39 | 8.36 | 6.128 | 8.4124 | 1.2651 | 3.5987 | 994 | 8
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 (08817324) |  | 2.1971 | 0.089207 | 2.48 | 4.032 | 6.18 | 8.89 | 6.713 | 9.942 | 1.8615 | 4.603 | 2886 | 17
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 |  | 2.1296 | 0.084878 | 2.175 | 3.677 | 5.49 | 9.41 | 5.7215 | 10.5579 | 1.8281 | 5.5055 | 1727 | 7
2024 | S100 [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS S100 |  | 0.16912 | 0.007132 | 2.265 | 3.815 | 5.91 | 8.27 | 5.6865 | 9.7217 | 1.5671 | 4.9016 | 1718 | 7
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.30962 | 0.010796 | 2.42 | 3.158 | 5.49 | 7.17 | 5.421 | 7.4398 | 1.2267 | 3.1059 | 716 | 7
2024 | SALICYLATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ENZYMATIC [S,P] |  | 2.7503 | 0.040818 | 0.88 | 1.738 | 2.14 | 3.85 | 2.351 | 3.9876 | 0.55646 | 1.6519 | 2253 | 10
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] |  | 1.2146 | 0.017955 | 0.8 | 1.494 | 2.14 | 3.95 | 2.211 | 3.9188 | 0.62452 | 2.0184 | 2079 | 15
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.31279 | 0.008089 | 1.725 | 3.1 | 3.99 | 6.71 | 4.1215 | 6.4465 | 0.59267 | 2.2664 | 1053 | 10
2024 | SALICYLATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 2.6548 | 0.056685 | 1.59 | 2.048 | 3.29 | 4.16 | 2.98 | 3.6799 | 0.23637 | 0.52136 | 113 | 2
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.31011 | 0.010621 | 2.65 | 3.51 | 5.8 | 7.73 | 6.032 | 8.3296 | 1.3702 | 3.2576 | 4592 | 24
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] |  | 3.5138 | 0.049327 | 0.655 | 1.82 | 1.77 | 4.46 | 1.8515 | 4.634 | 0.74254 | 1.9213 | 1081 | 10
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] |  | 3.484 | 0.047233 | 0.695 | 1.509 | 1.99 | 3.3 | 2.211 | 3.3499 | 0.69825 | 2.025 | 730 | 10
2024 | SALICYLATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.45868 | 0.012925 | 2.15 | 2.31 | 4.36 | 4.7 | 3.966 | 4.554 | 0.49992 | 0.96555 | 95 | 3
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] |  | 3.3737 | 0.060534 | 0.69 | 1.975 | 2.19 | 4.98 | 2.461 | 5.2444 | 1.154 | 2.6875 | 3412 | 20
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 3.4332 | 0.079452 | 1.345 | 1.92 | 3.13 | 4.68 | 3.371 | 5.0968 | 1.1608 | 2.0861 | 1936 | 11
2024 | SALICYLATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.46371 | 0.009282 | 1.355 | 2.103 | 3.34 | 4.31 | 3.99 | 4.1514 | 0.80188 | 1.9764 | 306 | 4
2024 | SALICYLATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.47749 | 0.009658 | 1.51 | 2.64 | 3.35 | 5.65 | 3.33 | 5.268 | 0.61744 | 1.6662 | 2514 | 10
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 3.5678 | 0.094473 | 1.495 | 2.395 | 3.64 | 5.71 | 3.927 | 6.2895 | 1.4352 | 2.988 | 2121 | 13
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.2965 | 0.008973 | 2.31 | 3.636 | 5.05 | 8.09 | 5.072 | 8.4646 | 1.0195 | 3.0171 | 2443 | 13
2024 | SALICYLATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ENZYMATIC [S,P] |  | 2.67 | 0.032856 | 0.82 | 1.216 | 1.94 | 2.55 | 2.1635 | 2.6048 | 0.61092 | 1.2817 | 304 | 4
2024 | SALICYLATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.92597 | 0.018409 | 1.67 | 1.909 | 3.56 | 4.51 | 3.1715 | 4.6907 | 0.37037 | 2.3982 | 853 | 3
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.30967 | 0.011471 | 2.515 | 3.51 | 5.81 | 7.55 | 5.997 | 8.3994 | 1.3974 | 4.0789 | 2578 | 15
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.31271 | 0.006407 | 1.495 | 2.066 | 3.19 | 4.66 | 3.179 | 5.2695 | 0.69686 | 2.7722 | 716 | 10
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 1.2392 | 0.028465 | 1.47 | 1.942 | 3.14 | 4.19 | 3.582 | 4.5402 | 0.95143 | 1.5827 | 453 | 6
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] |  | 3.3653 | 0.05217 | 0.66 | 1.6 | 2.13 | 4.11 | 2.256 | 4.2056 | 0.76157 | 2.2554 | 2062 | 15
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 3.5642 | 0.089494 | 1.36 | 2.338 | 3.36 | 4.98 | 3.214 | 5.6446 | 0.92218 | 2.411 | 665 | 6
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 1.2259 | 0.029259 | 1.71 | 2.35 | 3.91 | 5.13 | 3.871 | 5.902 | 1.073 | 2.5216 | 4068 | 23
2024 | SALICYLATE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.83187 | 0.011668 | 0.915 | 1.189 | 2.22 | 2.52 | 2.3585 | 2.9102 | 0.776 | 0.95742 | 1265 | 2
2024 | SALICYLATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.90543 | 0.01381 | 0.97 | 1.464 | 2.26 | 3.19 | 2.241 | 3.1677 | 0.49592 | 1.5939 | 504 | 5
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.31561 | 0.008434 | 1.645 | 3.367 | 3.8 | 7.95 | 4.3285 | 7.6515 | 0.97466 | 3.5154 | 3519 | 20
2024 | SALICYLATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.89402 | 0.024798 | 1.51 | 2.19 | 4.13 | 5.01 | 4.835 | 5.3926 | 1.2761 | 2.7285 | 153 | 3
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 1.205 | 0.025406 | 1.475 | 2.155 | 3.36 | 4.97 | 3.553 | 4.9838 | 0.86953 | 2.0201 | 1910 | 12
2024 | SALICYLATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.93794 | 0.014017 | 1.14 | 1.84 | 2.34 | 4.26 | 2.467 | 4.4982 | 0.54346 | 1.3357 | 2570 | 10
2024 | SALICYLATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ENZYMATIC [S,P] |  | 2.6587 | 0.03142 | 0.63 | 1.03 | 1.57 | 2.44 | 1.804 | 2.53 | 0.67581 | 1.2577 | 449 | 4
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] |  | 1.2579 | 0.02149 | 0.85 | 2.565 | 2.06 | 5.68 | 2.1975 | 5.4095 | 0.76184 | 1.8045 | 1094 | 10
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] |  | 1.2406 | 0.021291 | 0.83 | 2.498 | 2.17 | 5.01 | 2.375 | 4.9435 | 0.82171 | 1.9075 | 3474 | 20
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.30303 | 0.00716 | 1.755 | 2.727 | 3.96 | 5.87 | 3.867 | 6.3664 | 0.84973 | 2.682 | 2028 | 15
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 3.4191 | 0.096748 | 1.63 | 2.552 | 4.02 | 6.11 | 4.5725 | 6.5618 | 1.8024 | 3.513 | 4184 | 23
2024 | SALICYLATE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.46898 | 0.0085 | 1.23 | 1.488 | 2.77 | 3.19 | 2.975 | 3.7674 | 0.82008 | 1.6232 | 1479 | 2
2024 | SALICYLATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.47364 | 0.007278 | 1.15 | 1.672 | 2.32 | 3.42 | 2.674 | 3.2706 | 0.45048 | 0.76003 | 130 | 4
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC [S,P] |  | 1.2519 | 0.015727 | 0.79 | 1.456 | 1.71 | 3.45 | 1.718 | 4.0196 | 0.34759 | 2.0052 | 738 | 10
2024 | SALICYLATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.95336 | 0.012597 | 1.05 | 1.272 | 2.36 | 2.71 | 2.5855 | 2.9895 | 0.71327 | 1.5224 | 300 | 4
2024 | SALICYLATE [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 1.2403 | 0.030216 | 1.72 | 2.6 | 3.7 | 6.04 | 4.074 | 6.043 | 0.99045 | 2.1608 | 2185 | 14
2024 | SALICYLATE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC [S,P] |  | 0.46632 | 0.012157 | 2.095 | 2.451 | 4.39 | 5.29 | 4.424 | 5.8885 | 1.1142 | 2.8636 | 893 | 3
2024 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 730826 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN |  | 0.71186 | 0.033925 | 3.19 | 6.05 | 7.37 | 12.85 | 7.548 | 13.0965 | 1.9113 | 5.2693 | 2754 | 12
2024 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 716730 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN |  | 3.8437 | 0.25891 | 2.76 | 5.086 | 8.71 | 14.06 | 9.746 | 16.0872 | 3.4929 | 9.6154 | 457 | 9
2024 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 755999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN |  | 3.4288 | 0.14034 | 1.605 | 3.155 | 4.69 | 8.59 | 5.097 | 9.5533 | 2.1253 | 5.5326 | 3539 | 12
2024 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 755998 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN |  | 0.73862 | 0.061376 | 4.59 | 11.611 | 12.11 | 23.46 | 13.339 | 25.085 | 4.4944 | 7.5474 | 196 | 2
2024 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 755999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN |  | 2.6753 | 0.18691 | 4.045 | 6.63 | 9.49 | 15.5 | 10.1185 | 17.2053 | 2.8074 | 7.2398 | 247 | 2
2024 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 755999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN |  | 3.6043 | 0.24007 | 2.49 | 4.45 | 6.02 | 8.97 | 7.092 | 8.8016 | 2.4853 | 4.7557 | 488 | 2
2024 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 755998 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN |  | 0.72857 | 0.093891 | 2.8 | 9.476 | 7.96 | 26.81 | 9.328 | 29.858 | 1.7816 | 13.1526 | 460 | 2
2024 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 755998 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN |  | 0.66705 | 0.045672 | 3.195 | 6.065 | 7.49 | 14.72 | 8.07 | 16.6503 | 2.8555 | 7.2986 | 3515 | 12
2024 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 716727 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN |  | 0.69278 | 0.033199 | 3.24 | 6.502 | 7.07 | 12.9 | 7.174 | 11.8904 | 1.0616 | 4.4238 | 451 | 9
2024 | SARS-COV2 [S] | PreciControl SARS-CoV 2 Antigen | 730827 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SARS-COV2 ANTIGEN |  | 3.807 | 0.1939 | 2.16 | 3.88 | 6.14 | 11.18 | 6.8595 | 12.232 | 2.8898 | 7.6808 | 2785 | 12
2024 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 747617 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC |  | 19.7551 | 0.71461 | 2.07 | 3.645 | 4.73 | 8.1 | 4.9515 | 8.837 | 1.4655 | 4.2996 | 3343 | 27
2024 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 739113 | 1.9336 | 0.064573 | 2.71 | 3.788 | 5.86 | 7.96 | 6.1355 | 8.3458 | 1.4981 | 3.9032 | 461 | 3
2024 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 694106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC |  | 20.8007 | 1.0412 | 2.375 | 4.539 | 5.86 | 11.95 | 6.436 | 13.2959 | 2.8668 | 5.8386 | 1930 | 25
2024 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 747616 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC |  | 1.9584 | 0.11359 | 4.08 | 7.07 | 9.29 | 14.05 | 7.857 | 13.3638 | 1.3989 | 3.2448 | 340 | 3
2024 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 747616 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC |  | 2.0146 | 0.10229 | 3.125 | 6.41 | 7.19 | 14.08 | 7.621 | 14.1494 | 1.7979 | 4.7455 | 3443 | 27
2024 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 734317 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC |  | 19.6202 | 0.75058 | 2.145 | 4.081 | 5.14 | 9.14 | 5.4605 | 10.0623 | 1.6943 | 4.96 | 5516 | 30
2024 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 694106 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SCC |  | 20.5278 | 0.98695 | 3.36 | 6.965 | 6.96 | 14.4 | 6.9675 | 16.028 | 1.7395 | 4.5248 | 46 | 2
2024 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC |  | 1.9454 | 0.11034 | 3.14 | 5.292 | 7.45 | 12.33 | 7.367 | 12.7442 | 2.5516 | 5.8473 | 1953 | 25
2024 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 694106 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC | 739113 | 20.7136 | 0.51194 | 1.8 | 2.942 | 4.06 | 6.57 | 4.3425 | 6.0409 | 0.65672 | 2.0516 | 464 | 3
2024 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SCC |  | 2.026 | 0.14646 | 6.57 | 7.865 | 13.49 | 15.67 | 12.6585 | 15.4265 | 1.7225 | 5.6458 | 42 | 2
2024 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 747617 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC |  | 19.39 | 0.90877 | 2.47 | 4.598 | 5.94 | 9.68 | 6.732 | 10.832 | 3.0524 | 4.0463 | 343 | 3
2024 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 694106 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC |  | 18.979 | 1.5723 | 6.31 | 7.284 | 12.23 | 19.49 | 10.508 | 22.5348 | 0.30986 | 10.766 | 335 | 2
2024 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 712726 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC |  | 1.7435 | 0.11908 | 4.87 | 7.544 | 13.76 | 16.5 | 14.646 | 16.6998 | 6.5205 | 10.4931 | 147 | 2
2024 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 772943 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC |  | 20.3664 | 1.1083 | 4.2 | 6.9 | 8.57 | 13.99 | 8.4235 | 13.283 | 2.1757 | 4.1639 | 611 | 7
2024 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 734316 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC |  | 1.8366 | 0.091516 | 3.09 | 5.404 | 6.99 | 12.84 | 7.28 | 13.5796 | 1.9305 | 5.2443 | 5487 | 30
2024 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 712727 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC |  | 18.5628 | 1.3797 | 2.49 | 6.268 | 12.63 | 14.96 | 14.248 | 17.5346 | 9.0901 | 9.7987 | 148 | 2
2024 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 734317 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC |  | 19.6707 | 0.85514 | 3.24 | 6.388 | 6.49 | 12.94 | 5.802 | 13.491 | 0.70295 | 4.1678 | 617 | 4
2024 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 694105 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC |  | 1.8661 | 0.15858 | 7.67 | 8.516 | 15.27 | 17.95 | 14.707 | 17.9444 | 5.0403 | 8.0706 | 316 | 2
2024 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 772942 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC |  | 2.1012 | 0.15024 | 6.21 | 8.466 | 12.27 | 17.38 | 11.43 | 15.9902 | 2.2114 | 5.4554 | 570 | 7
2024 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 712726 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC |  | 1.8824 | 0.08622 | 3.115 | 5.585 | 7.01 | 12.05 | 7.2075 | 12.3946 | 1.634 | 4.402 | 3555 | 28
2024 | SCC [S] | PreciControl LC2 | 712727 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SCC |  | 20.0754 | 0.76018 | 2.16 | 4.254 | 5.14 | 9.2 | 5.31 | 10.168 | 1.4942 | 4.9285 | 3564 | 28
2024 | SCC [S] | PreciControl LC1 | 734316 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SCC |  | 1.8833 | 0.10179 | 4.19 | 6.496 | 9.45 | 14.14 | 9.258 | 13.915 | 3.3101 | 6.2513 | 598 | 4
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS SHBG |  | 3.9561 | 0.13312 | 2.77 | 3.628 | 5.68 | 7.4 | 5.449 | 7.507 | 0.8702 | 2.6176 | 792 | 4
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SHBG |  | 48.3581 | 2.3269 | 2.49 | 3.612 | 6.43 | 9.89 | 6.01 | 11.6842 | 1.7704 | 7.3334 | 263 | 5
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SHBG |  | 16.3309 | 1.2144 | 3.11 | 5.125 | 7.26 | 17.53 | 7.2105 | 19.215 | 3.6371 | 12.7203 | 244 | 7
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SHBG |  | 48.4802 | 1.871 | 2.25 | 3.65 | 6.06 | 8.52 | 5.9 | 9.4636 | 1.5875 | 4.4663 | 1595 | 11
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SHBG |  | 49.5909 | 3.0467 | 2.775 | 5.903 | 8.25 | 12.79 | 9.088 | 13.6747 | 3.4512 | 8.005 | 655 | 9
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SHBG |  | 44.9907 | 1.8528 | 2.07 | 4.07 | 5.39 | 11.31 | 5.9415 | 12.3833 | 1.9885 | 6.2412 | 2590 | 27
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SHBG |  | 15.7321 | 0.61259 | 1.97 | 4.185 | 5.01 | 9.97 | 5.427 | 10.598 | 1.7271 | 4.765 | 2560 | 25
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SHBG |  | 20.7169 | 0.69979 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 124 | 2
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS SHBG |  | 23.8295 | 0.91795 | 2.09 | 2.938 | 5.15 | 8.67 | 5.798 | 9.0498 | 1.8293 | 5.5477 | 952 | 6
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SHBG |  | 46.6849 | 2.5029 | 3.04 | 5.25 | 8.55 | 12.16 | 7.911 | 13.587 | 3.0552 | 8.1603 | 262 | 7
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SHBG |  | 19.7605 | 0.70792 | 2.005 | 3.579 | 5.23 | 7.86 | 5.432 | 9.1227 | 1.512 | 3.7244 | 1608 | 11
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS SHBG |  | 38.9636 | 1.6673 | 2.28 | 3.586 | 5.27 | 8.86 | 5.576 | 9.3002 | 1.618 | 5.1321 | 635 | 6
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SHBG |  | 15.724 | 0.77628 | 2.415 | 4.966 | 6.58 | 10.97 | 7.3385 | 11.2847 | 2.6343 | 5.8096 | 1118 | 12
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SHBG |  | 17.2186 | 0.83148 | 2.965 | 4.236 | 7.1 | 10.52 | 7.414 | 11.9747 | 2.0659 | 7.2898 | 259 | 4
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SHBG |  | 48.9813 | 1.3721 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 75 | 2
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SHBG |  | 48.8159 | 1.9268 | 2.27 | 4.014 | 5.89 | 9.45 | 6.446 | 10.2642 | 2.3012 | 5.2639 | 5062 | 29
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SHBG |  | 19.8719 | 0.73975 | 2.23 | 3.674 | 5.37 | 8.87 | 5.891 | 9.7718 | 1.9412 | 4.7686 | 5109 | 29
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SHBG |  | 20.0862 | 1.306 | 2.81 | 5.776 | 8.84 | 13.93 | 9.4 | 14.8628 | 3.7165 | 9.2949 | 656 | 9
2024 | SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SHBG |  | 45.8779 | 2.445 | 2.56 | 4.18 | 6.96 | 10.76 | 7.641 | 11.892 | 2.9976 | 6.3261 | 1211 | 12
2024 | SIROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 739030 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SIROLIMUS |  | 9.9328 | 0.88117 | 6.9 | 9.05 | 15.13 | 21.97 | 16.839 | 21.9382 | 5.0244 | 10.4195 | 36 | 3
2024 | SIROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 739027 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SIROLIMUS |  | 2.9731 | 0.40062 | 8.99 | 13.025 | 21.79 | 30.54 | 26.325 | 31.9314 | 9.3853 | 17.0497 | 45 | 3
2024 | SIROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 739032 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SIROLIMUS |  | 17.5667 | 2.1668 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9 | 2
2024 | SIROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 657428 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SIROLIMUS |  | 16.3395 | 1.6091 | 5.97 | 12.42 | 16.08 | 26.94 | 17.342 | 28.8338 | 2.786 | 12.3097 | 19 | 2
2024 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SFLT-1 |  | 97.9005 | 4.9394 | 2.635 | 5 | 7.15 | 11.16 | 7.752 | 12.425 | 2.9976 | 6.9613 | 2215 | 24
2024 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SFLT-1 |  | 1004.4347 | 42.9125 | 2.85 | 4.038 | 6.85 | 11.08 | 7.0665 | 12.9724 | 1.2394 | 6.2093 | 49 | 2
2024 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SFLT-1 |  | 94.6905 | 1.4073 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22 | 2
2024 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 668964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SFLT-1 |  | 979.3676 | 85.6422 | 2.845 | 5.954 | 6.64 | 12.6 | 8.323 | 12.3737 | 2.5115 | 6.0235 | 68 | 2
2024 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SFLT-1 |  | 972.2556 | 44.4396 | 2.11 | 4.311 | 5.8 | 10.21 | 6.2345 | 10.8371 | 1.9128 | 6.1173 | 2183 | 24
2024 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SFLT-1 |  | 958.76 | 19.406 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25 | 2
2024 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SFLT-1 |  | 100.73 | 3.862 | 2.78 | 4.688 | 6.35 | 10.35 | 6.852 | 11.9586 | 2.1397 | 7.0041 | 245 | 3
2024 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 668963 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SFLT-1 |  | 96.25 | 10.0523 | 3.56 | 8.656 | 8.36 | 18.08 | 9.0395 | 15.8803 | 1.877 | 4.614 | 68 | 3
2024 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 629357 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SFLT-1 |  | 104.9415 | 6.5475 | 4 | 5.83 | 9.39 | 14.18 | 8.975 | 15.367 | 2.6117 | 8.4425 | 55 | 2
2024 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 1 | 721664 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SFLT-1 |  | 94.7638 | 4.3377 | 2.27 | 4.692 | 6.21 | 10.07 | 6.951 | 11.0928 | 2.4044 | 4.9938 | 4322 | 25
2024 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 721665 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SFLT-1 |  | 961.6925 | 39.1973 | 2.005 | 4.633 | 5.52 | 9.62 | 6.17 | 10.1742 | 2.143 | 4.7737 | 4325 | 25
2024 | SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINEASE [S] | PreciControl Multimarker ® 2 | 629358 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SFLT-1 |  | 987.2742 | 49.5924 | 2.16 | 5.97 | 6.28 | 17.33 | 7.175 | 19.8325 | 4.002 | 11.0301 | 236 | 3
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 722652 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 2.5666 | 0.085456 | 1.96 | 3.714 | 4.4 | 7.68 | 4.834 | 7.74 | 1.3486 | 2.824 | 1777 | 13
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 799556 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 2.5923 | 0.060176 | 1.97 | 2.866 | 4.24 | 6.06 | 4.26 | 6.1138 | 0.91815 | 2.2451 | 897 | 8
2024 | STFR [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 3.0064 | 0.05833 | 1.505 | 2.047 | 3.39 | 4.33 | 3.339 | 4.6126 | 0.76435 | 1.8532 | 4088 | 10
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 772775 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 2.5215 | 0.071858 | 1.89 | 2.756 | 4.3 | 6.21 | 4.5575 | 6.5822 | 1.1493 | 2.7587 | 7606 | 15
2024 | STFR [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 2.276 | 0.066118 | 1.9 | 3.1 | 4.3 | 6.26 | 4.719 | 5.666 | 1.0816 | 2.1081 | 275 | 3
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 799557 | Cobas c701/ c702 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 7.4035 | 0.19657 | 1.845 | 2.34 | 4.53 | 5.41 | 4.881 | 6.272 | 1.5181 | 2.8957 | 297 | 2
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 722652 | Cobas c701/ c702 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 2.651 | 0.056932 | 1.775 | 2.03 | 3.86 | 4.6 | 3.874 | 4.8606 | 0.9569 | 1.8043 | 658 | 2
2024 | STFR [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 2.3734 | 0.036932 | 1.125 | 1.457 | 2.27 | 2.94 | 1.8835 | 2.4263 | 0.021396 | 0.02795 | 107 | 2
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 799557 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 7.4789 | 0.20841 | 1.61 | 2.064 | 4.29 | 5.35 | 4.729 | 5.8394 | 1.7392 | 4.4553 | 482 | 8
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 772777 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 7.1801 | 0.24807 | 1.6 | 3.342 | 4.63 | 7.72 | 5.056 | 8.0058 | 2.1156 | 4.3369 | 4105 | 13
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 799556 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 2.5714 | 0.064141 | 1.71 | 2.248 | 4.08 | 4.66 | 3.943 | 5.1586 | 0.77909 | 2.5583 | 472 | 8
2024 | STFR [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 2.0489 | 0.052207 | 1.675 | 2.355 | 4.56 | 4.85 | 4.7655 | 5.4115 | 1.3592 | 3.1915 | 277 | 3
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 722652 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 2.5942 | 0.072205 | 1.86 | 2.91 | 3.97 | 7.05 | 3.877 | 7.673 | 0.87719 | 3.1023 | 2286 | 15
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 722654 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 6.6612 | 0.17704 | 1.57 | 3.01 | 3.73 | 6.85 | 3.943 | 7.6333 | 0.96995 | 3.3211 | 2200 | 14
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 772775 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 2.498 | 0.079641 | 1.71 | 3.26 | 4.12 | 6.96 | 4.57 | 7.166 | 1.56 | 3.2726 | 4060 | 13
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 722654 | Cobas c703 c503 c303 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 6.8465 | 0.22651 | 1.66 | 3.516 | 4.58 | 7.33 | 4.889 | 7.8642 | 1.6054 | 3.929 | 1854 | 13
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 799556 | Cobas c701/ c702 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 2.6995 | 0.059816 | 1.75 | 2.333 | 3.81 | 4.7 | 4.1455 | 4.7801 | 0.7375 | 2.0685 | 300 | 2
2024 | STFR [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 1.9798 | 0.041802 | 1.64 | 2.244 | 3.61 | 4.83 | 3.716 | 5.1641 | 0.7828 | 1.9035 | 3728 | 9
2024 | STFR [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 3.0885 | 0.043856 | 1.01 | 1.042 | 2.29 | 2.4 | 2.5645 | 2.7249 | 0.88366 | 0.99242 | 48 | 2
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-1 | 772775 | Cobas c701/ c702 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 2.5991 | 0.07639 | 1.855 | 2.93 | 4.63 | 6.79 | 5.273 | 7.2959 | 1.667 | 3.185 | 2068 | 3
2024 | STFR [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 1.6936 | 0.038272 | 1.81 | 2.524 | 3.95 | 5.14 | 3.908 | 5.2068 | 0.78312 | 2.0428 | 4185 | 11
2024 | STFR [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 1.5723 | 0.026884 | 1.57 | 1.96 | 3.18 | 3.99 | 2.976 | 3.7842 | 0.42391 | 1.2817 | 140 | 3
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 772777 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 6.9255 | 0.17377 | 1.76 | 2.609 | 3.81 | 5.74 | 3.913 | 6.2999 | 0.96234 | 2.5969 | 7640 | 15
2024 | STFR [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC [S,P] |  | 1.3971 | 0.036636 | 2.32 | 2.695 | 4.72 | 5.47 | 4.6995 | 5.026 | 0.8401 | 1.8409 | 274 | 3
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 722654 | Cobas c701/ c702 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 6.9182 | 0.14076 | 1.475 | 2.677 | 3.36 | 5.37 | 3.5835 | 4.9312 | 0.41429 | 1.7855 | 664 | 2
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 799557 | Cobas c501 c502 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 7.1233 | 0.14147 | 1.8 | 2.166 | 3.63 | 4.36 | 3.576 | 4.4632 | 0.61181 | 1.4775 | 901 | 8
2024 | STFR [S] | ControlSet sTfR II-2 | 772777 | Cobas c701/ c702 | PARTICLE ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC GEN. 2 |  | 7.1938 | 0.19079 | 1.81 | 2.969 | 3.92 | 6.44 | 4.315 | 7.0727 | 1.1656 | 2.3929 | 2090 | 3
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 803511 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) |  | 0.088607 | 0.005455 | 1.55 | 4.368 | 5.64 | 13.54 | 6.739 | 16.038 | 3.2347 | 7.9727 | 763 | 36
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 747680 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 3.9325 | 0.57388 | 4.02 | 14.9 | 13.47 | 31.5 | 15.972 | 35.089 | 8.0243 | 15.191 | 774 | 14
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 699450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) |  | 4.4905 | 0.3212 | 3.62 | 7.03 | 9.08 | 16.91 | 9.82 | 18.1976 | 3.2156 | 9.0371 | 24121 | 163
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 765701 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) | 800559 | 4.3957 | 0.24663 | 2.25 | 6.91 | 6.34 | 15.01 | 6.85 | 16.317 | 2.3261 | 7.378 | 3834 | 58
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 747680 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 763184 | 3.6036 | 0.21441 | 2.47 | 6.058 | 7.58 | 15.12 | 8.314 | 15.8907 | 2.9925 | 7.0207 | 1593 | 21
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 699443 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 0.12645 | 0.008065 | 2.21 | 4.795 | 6.32 | 12.49 | 7.394 | 13.3098 | 2.7948 | 7.6218 | 452 | 12
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 778989 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 0.11952 | 0.009362 | 5.075 | 8.663 | 1.67 | 15.72 | 2.248 | 13.224 | 1.2712 | 1.2994 | 21 | 2
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 653369 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 0.14511 | 0.022074 | 4.575 | 6.639 | 18.95 | 26.53 | 22.51 | 30.4824 | 14.4764 | 20.4308 | 46 | 5
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 699450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 4.7526 | 0.40178 | 3.48 | 6.975 | 8.53 | 16.76 | 8.9 | 18.0035 | 2.4297 | 7.9376 | 6415 | 65
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 747680 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS | 725063 | 4.0625 | 0.11556 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32 | 2
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 765701 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS |  | 4.095 | 0.25061 | 2.215 | 4.542 | 6.67 | 12.12 | 7.155 | 12.3624 | 1.9886 | 9.4367 | 256 | 3
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 765701 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) |  | 4.0983 | 0.26591 | 2.5 | 5.728 | 7.86 | 14.39 | 8.5235 | 15.3241 | 3.4911 | 8.2696 | 16427 | 125
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 747680 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS |  | 3.673 | 0.29941 | 1.85 | 5.74 | 13.39 | 19.05 | 15.875 | 17.7706 | 6.2966 | 16.1593 | 170 | 2
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 803511 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 0.079481 | 0.008102 | 2.985 | 12.152 | 12.58 | 23.4 | 14.025 | 21.6952 | 5.9949 | 9.98 | 185 | 6
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 747679 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS |  | 0.068681 | 0.005652 | 2.285 | 5.361 | 10.19 | 25.33 | 11.2555 | 23.8235 | 4.4179 | 20.704 | 251 | 2
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 653372 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 4.5967 | 0.54103 | 7.78 | 19.45 | 17.4 | 39.63 | 19.806 | 35.485 | 5.4313 | 12.562 | 73 | 5
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 653369 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS |  | 0.12198 | 0.002975 | 2.03 | 4.87 | 4.09 | 11.64 | 3.699 | 12.0506 | 0.34797 | 3.9673 | 42 | 2
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 803513 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 3.7729 | 0.24922 | 6.02 | 10.106 | 14.78 | 25.27 | 13.4 | 23.9734 | 1.6939 | 13.7841 | 89 | 3
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 747679 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) |  | 0.089713 | 0.008003 | 2.14 | 6.63 | 7.8 | 17.83 | 8.185 | 18.108 | 3.4083 | 9.9611 | 54474 | 197
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 778990 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) | 800559 | 4.7859 | 0.29117 | 2.48 | 4.901 | 7.44 | 12.65 | 7.951 | 14.5539 | 2.8424 | 9.3965 | 2695 | 51
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 747680 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) |  | 3.7498 | 0.25512 | 2.76 | 5.941 | 7.65 | 14.72 | 8.334 | 15.884 | 3.0998 | 8.5548 | 48249 | 194
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 765700 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS |  | 0.082072 | 0.004638 | 2.63 | 6.244 | 6.09 | 22.66 | 6.786 | 22.0238 | 1.1543 | 17.685 | 226 | 3
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 699450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS |  | 4.292 | 0.38187 | 4.45 | 9.437 | 11.62 | 22.84 | 12.3115 | 21.9418 | 4.8907 | 11.738 | 1450 | 8
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 699450 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) | 735610 | 4.089 | 0.26741 | 2.71 | 6.741 | 7.86 | 15.29 | 8.4945 | 16.7538 | 3.0152 | 8.5941 | 1936 | 46
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 778990 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 763184 | 4.1918 | 0.14379 | 2.57 | 4.12 | 5.7 | 8.66 | 6.356 | 8.8162 | 1.6655 | 3.2437 | 501 | 6
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 803513 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 789562 | 4.3305 | 0.32259 | 3.77 | 9.962 | 9.24 | 19.64 | 10.1585 | 19.4416 | 3.009 | 5.0001 | 98 | 4
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 747680 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 763205 | 3.5815 | 0.2316 | 5.2 | 11.339 | 10.94 | 23.6 | 10.7525 | 25.406 | 2.7054 | 5.583 | 502 | 5
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 747679 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS |  | 0.089695 | 0.00644 | 2.64 | 7.262 | 6.68 | 16.38 | 7.496 | 19.4957 | 2.4193 | 8.6255 | 903 | 9
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 747680 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) | 800559 | 4.216 | 0.21566 | 2.52 | 5.5 | 6.09 | 13.65 | 6.6 | 14.1248 | 2.5181 | 5.9632 | 2872 | 51
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 747679 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 0.078742 | 0.012386 | 3.82 | 12.094 | 13.96 | 33.01 | 14.3425 | 35.7213 | 6.4449 | 18.3878 | 9489 | 60
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 699443 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS |  | 0.077428 | 0.008241 | 2.55 | 7.039 | 10.97 | 19.63 | 10.183 | 21.5866 | 3.3914 | 11.4816 | 161 | 3
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 653372 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 5.1953 | 0.47425 | 5.755 | 10.318 | 15.77 | 22.27 | 15.209 | 23.0934 | 2.9951 | 10.0008 | 350 | 6
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 803513 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) |  | 4.1358 | 0.30644 | 1.73 | 4.284 | 7.68 | 14.8 | 7.379 | 14.9972 | 3.1368 | 11.4463 | 665 | 31
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 803513 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) | 814974 | 3.8634 | 0.14257 | 1.54 | 3.33 | 4.32 | 8.91 | 4.832 | 9.0716 | 1.4783 | 4.5815 | 103 | 6
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 653369 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) |  | 0.088106 | 0.003407 | 1.82 | 4.17 | 5.67 | 10.78 | 6.556 | 10.368 | 2.4808 | 6.3836 | 302 | 3
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 747680 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 4.0411 | 0.38862 | 3.075 | 7.896 | 10.29 | 20.3 | 11.349 | 21.4027 | 4.7794 | 12.492 | 7839 | 60
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 778990 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 803336 | 4.7301 | 0.20909 | 3.87 | 8.645 | 7.69 | 17.32 | 6.711 | 15.139 | 0.26576 | 0.95147 | 167 | 2
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 747679 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 0.11987 | 0.01696 | 3.62 | 14.82 | 14.18 | 31.7 | 15.042 | 35.918 | 4.9808 | 17.0556 | 787 | 14
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 653372 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS |  | 4.5072 | 0.33419 | 3.68 | 5.66 | 7.54 | 13.39 | 8.705 | 12.7934 | 1.9602 | 6.6408 | 46 | 2
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 765701 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 3.7806 | 0.28717 | 3.53 | 7.8 | 8.72 | 15.48 | 9.81 | 16.5348 | 3.1041 | 6.9142 | 66 | 4
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 699443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS |  | 0.094097 | 0.007838 | 3.25 | 7.223 | 8.5 | 19.87 | 10.043 | 21.9868 | 3.2132 | 11.6731 | 1413 | 7
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 699443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) |  | 0.091416 | 0.00697 | 2.435 | 6.2 | 7.65 | 15.86 | 8.8145 | 17.308 | 3.8422 | 9.5293 | 26399 | 166
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 765700 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) |  | 0.088589 | 0.006446 | 1.92 | 6.21 | 6.2 | 14.67 | 6.8095 | 15.6639 | 2.9827 | 8.0417 | 20396 | 132
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 765701 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 737388 | 4.3311 | 0.21582 | 3.73 | 6.655 | 8.7 | 13.42 | 8.388 | 13.329 | 1.6811 | 4.8467 | 219 | 3
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 699450 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 4.5266 | 0.50796 | 4.29 | 9.66 | 13.52 | 24.05 | 15.3 | 26.023 | 7.1639 | 11.9309 | 440 | 11
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 653369 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 0.087343 | 0.009295 | 4.46 | 9.132 | 11.44 | 25.41 | 13.3295 | 28.9779 | 5.8094 | 11.1242 | 303 | 6
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 778989 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) |  | 0.0875 | 0.007964 | 1.91 | 4.714 | 5.71 | 12.57 | 6.7645 | 13.8572 | 2.7227 | 7.613 | 13270 | 108
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 765700 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 0.070973 | 0.00791 | 2.8 | 10.566 | 11.27 | 22.82 | 12.024 | 24.6242 | 6.5253 | 13.6796 | 3837 | 31
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 778989 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 0.076543 | 0.008744 | 2.44 | 9.721 | 11.75 | 22.34 | 12.88 | 24.0714 | 6.1323 | 14.6464 | 1748 | 25
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 747680 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS |  | 3.7965 | 0.30516 | 3.15 | 7.49 | 8.69 | 17.48 | 10.292 | 17.7264 | 2.9903 | 8.7271 | 859 | 8
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 747680 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) | 725063 | 3.9001 | 0.27699 | 2.385 | 4.962 | 6.97 | 13.17 | 7.579 | 15.647 | 2.8472 | 8.1648 | 3303 | 54
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 653369 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS |  | 0.092597 | 0.006136 | 4.255 | 10.052 | 9.17 | 20.95 | 8.964 | 18.2077 | 2.6881 | 6.0195 | 94 | 2
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 778990 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 4.9061 | 0.4851 | 3.305 | 7.796 | 10.77 | 20.72 | 12.261 | 22.4111 | 6.0282 | 10.935 | 1298 | 20
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 765701 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) | 803336 | 4.1696 | 0.29332 | 6.23 | 8.555 | 12.37 | 17.45 | 11.8565 | 17.835 | 1.7641 | 5.3281 | 273 | 2
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 765700 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 0.11121 | 0.011864 | 2.625 | 5.319 | 12.58 | 17.26 | 14.514 | 15.9154 | 5.4062 | 14.1726 | 71 | 4
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 747680 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) | 705727 | 3.9288 | 0.29995 | 4.75 | 7.094 | 9.77 | 19.09 | 10.409 | 21.1074 | 7.1047 | 10.3031 | 34 | 2
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 653372 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) |  | 4.267 | 0.30406 | 1.85 | 5.906 | 6.77 | 14.53 | 5.827 | 15.986 | 1.1704 | 10.5715 | 283 | 3
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 699443 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 0.083317 | 0.009481 | 4.27 | 11.75 | 12 | 28.8 | 12.868 | 29.7716 | 5.1205 | 12.0905 | 6083 | 65
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 1 | 747679 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS |  | 0.13316 | 0.01902 | 4 | 10.648 | 18.02 | 20.72 | 19.389 | 20.8458 | 2.1242 | 16.1221 | 189 | 2
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 778990 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS (09015051) |  | 4.613 | 0.28642 | 3.16 | 5.734 | 8.34 | 14.14 | 9.03 | 15.5886 | 3.2533 | 8.4602 | 10583 | 93
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 653372 | Cobas e801 e402 | ELECSYS SYPHILIS |  | 4.6872 | 0.38838 | 3.51 | 6.431 | 12.04 | 21.4 | 10.65 | 23.8526 | 9.0765 | 14.6801 | 94 | 2
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 765701 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 3.9158 | 0.37674 | 2.76 | 9.31 | 10.82 | 23.85 | 11.631 | 22.976 | 3.9585 | 12.7903 | 3531 | 31
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 747680 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS |  | 3.5855 | 0.32661 | 3.445 | 3.908 | 6.58 | 7.73 | 6.1835 | 8.6818 | 0.65316 | 2.3263 | 153 | 2
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 778990 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS SYPHILIS (09014977+09015035) |  | 4.169 | 0.45291 | 2.25 | 9.706 | 13.12 | 21.67 | 14.426 | 19.3924 | 5.665 | 9.6947 | 21 | 2
2024 | SYPHILIS [S] | PreciControl Syphilis 2 | 699450 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS SYPHILIS |  | 4.7922 | 0.41328 | 4.59 | 7.913 | 10.56 | 17.27 | 11.141 | 18.0996 | 3.9607 | 9.6402 | 273 | 3
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 (09007725) |  | 1.547 | 0.073436 | 3.16 | 4.416 | 7.3 | 9.54 | 8.067 | 10.3702 | 2.3175 | 4.6309 | 749 | 6
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 |  | 3.2997 | 0.15126 | 3.5 | 5.558 | 13.63 | 16.82 | 15.451 | 18.84 | 8.4938 | 10.7513 | 123 | 2
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 |  | 3.492 | 0.1333 | 2.65 | 4.829 | 5.94 | 11.24 | 6.4865 | 12.4969 | 1.9272 | 4.3865 | 4644 | 22
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 |  | 3.4758 | 0.15035 | 2.35 | 4.13 | 5.49 | 10.14 | 5.8315 | 11.1056 | 1.6734 | 5.8821 | 5193 | 28
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) |  | 3.7296 | 0.19935 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 2
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 |  | 1.5025 | 0.10328 | 7.8 | 11.546 | 15.17 | 23.52 | 14.879 | 22.533 | 2.1222 | 4.8464 | 20 | 4
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 |  | 1.4914 | 0.082873 | 2.31 | 6.014 | 7.84 | 12.51 | 7.781 | 10.8114 | 0.20031 | 5.4887 | 69 | 2
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 |  | 3.4819 | 0.16797 | 2.54 | 5.48 | 6.8 | 11.22 | 7.311 | 11.973 | 2.323 | 4.9255 | 212 | 2
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) |  | 3.6694 | 0.12442 | 2.36 | 3.86 | 5.39 | 7.83 | 5.346 | 8.23 | 0.71244 | 1.9876 | 127 | 3
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 |  | 3.3671 | 0.194 | 2.32 | 4.976 | 6.97 | 12.04 | 8.057 | 12.3364 | 3.378 | 7.3266 | 669 | 18
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 |  | 1.5655 | 0.091497 | 3.08 | 6.83 | 6.83 | 13.73 | 7.924 | 11.752 | 2.9805 | 5.011 | 208 | 2
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) |  | 3.5743 | 0.16646 | 2.57 | 5.31 | 6.15 | 11.95 | 6.404 | 11.3762 | 1.7026 | 5.2436 | 1560 | 15
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 40443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) |  | 4.0191 | 0.16795 | 2.805 | 4.29 | 6.2 | 9.67 | 6.3095 | 9.4355 | 1.3954 | 5.1203 | 392 | 4
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 |  | 1.4551 | 0.086076 | 2.59 | 5.984 | 8.04 | 13.44 | 8.963 | 14.3528 | 2.89 | 8.2324 | 649 | 17
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 |  | 3.4296 | 0.19744 | 4.98 | 5.98 | 12.3 | 12.51 | 11.038 | 14.2188 | 0.74331 | 5.5755 | 49 | 3
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 |  | 1.5167 | 0.066845 | 3.18 | 5.41 | 7.25 | 11.8 | 7.309 | 13.157 | 2.1786 | 5.822 | 4608 | 22
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 1 | 40441 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) |  | 1.1278 | 0.074654 | 3.835 | 5.217 | 8.91 | 16.22 | 9.856 | 14.8516 | 3.1241 | 7.613 | 355 | 3
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40432 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) |  | 2.6989 | 0.12784 | 1.71 | 2.63 | 6.29 | 7.74 | 7.017 | 8.127 | 2.8093 | 6.3477 | 323 | 5
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 |  | 1.5223 | 0.10079 | 5.815 | 9.475 | 11.79 | 19.31 | 11.822 | 18.055 | 1.243 | 4.4735 | 515 | 5
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 (09007725) |  | 1.4942 | 0.12648 | 6.04 | 10.111 | 13.05 | 20.45 | 14.184 | 18.7337 | 2.1672 | 6.2928 | 53 | 3
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 (09007725) |  | 1.61 | 0.094127 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11 | 2
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 (09007725) |  | 3.3451 | 0.12754 | 2.64 | 3.724 | 5.73 | 8.04 | 6.116 | 8.779 | 1.4356 | 3.8007 | 740 | 6
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 |  | 3.4958 | 0.22808 | 3.85 | 7.172 | 7.83 | 13.78 | 8.666 | 14.829 | 2.3092 | 2.9867 | 21 | 5
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 |  | 1.5608 | 0.075887 | 2.76 | 4.991 | 6.69 | 12.73 | 7.28 | 13.6518 | 2.2892 | 6.3436 | 5001 | 27
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 |  | 3.3174 | 0.13603 | 2.8 | 5.07 | 6.33 | 10.59 | 6.525 | 10.4796 | 1.6788 | 4.1796 | 2963 | 19
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 |  | 3.4483 | 0.19716 | 5.31 | 9.455 | 10.78 | 19.6 | 10.2495 | 19.246 | 1.7408 | 5.1774 | 513 | 5
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) | 778854 | 1.559 | 0.095029 | 4.84 | 6.914 | 10.19 | 13.79 | 10.7735 | 12.2444 | 1.1899 | 4.2954 | 104 | 2
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) | 790016 | 1.6144 | 0.10301 | 2.05 | 3.721 | 8.42 | 10.95 | 8.218 | 11.7385 | 4.7467 | 8.2989 | 175 | 5
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) |  | 1.5708 | 0.10534 | 6.16 | 8.636 | 3.88 | 16.61 | 3.753 | 14.8928 | 0.19491 | 1.5427 | 106 | 3
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) |  | 1.5937 | 0.085057 | 2.835 | 5.43 | 7.46 | 14 | 8.0865 | 14.4401 | 2.3037 | 6.6313 | 3701 | 25
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 |  | 3.4369 | 0.17682 | 3.435 | 5.799 | 7.39 | 11.97 | 8.247 | 12.3178 | 2.2698 | 4.56 | 616 | 5
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 |  | 3.6788 | 0.13283 | 2.2 | 3.682 | 4.34 | 7.6 | 5.021 | 8.4038 | 0.3917 | 3.0763 | 327 | 3
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) |  | 1.5358 | 0.082945 | 2.91 | 5.864 | 7.71 | 15.26 | 8.196 | 14.4516 | 2.1812 | 7.057 | 1451 | 15
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 |  | 1.5878 | 0.071143 | 2.77 | 3.92 | 5.66 | 9.19 | 5.291 | 10.405 | 0.41129 | 3.333 | 305 | 3
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus | 40431 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) |  | 1.1082 | 0.063528 | 2.3 | 4.972 | 6.09 | 11.91 | 6.556 | 13.6497 | 3.225 | 6.2875 | 331 | 6
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) |  | 1.5817 | 0.10309 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 2
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 | 781603 | 1.475 | 0.089864 | 3.82 | 6.082 | 10.5 | 12.25 | 10.268 | 12.0106 | 1.5636 | 5.091 | 161 | 3
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 |  | 3.6009 | 0.19675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13 | 2
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 (09007725) |  | 3.3752 | 0.28838 | 5.43 | 10.524 | 11.64 | 21.01 | 11.8455 | 18.8163 | 1.9648 | 3.5732 | 52 | 3
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 (09007725) |  | 1.452 | 0.083621 | 3.38 | 5.262 | 7.19 | 11.65 | 7.0975 | 13.3019 | 1.7603 | 4.5548 | 451 | 7
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 |  | 1.4875 | 0.07272 | 4.01 | 5.622 | 8.06 | 11.49 | 8.109 | 10.4388 | 1.247 | 2.2242 | 477 | 5
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 (09007725) |  | 3.3993 | 0.15646 | 2.6 | 6.096 | 6.06 | 11.83 | 6.177 | 11.6798 | 1.5231 | 4.4819 | 450 | 7
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) |  | 1.6744 | 0.071766 | 2.165 | 4.063 | 5.34 | 9.57 | 4.8515 | 9.8177 | 0.6975 | 2.9554 | 130 | 3
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 40433 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) |  | 4.0189 | 0.17943 | 2.095 | 3.465 | 7.09 | 10.77 | 6.6555 | 11.231 | 1.0675 | 9.2335 | 263 | 4
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) |  | 3.5241 | 0.17517 | 2.275 | 4.6 | 6.1 | 11.74 | 6.5495 | 13.0815 | 2.0684 | 6.7342 | 3784 | 25
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 |  | 1.5258 | 0.072323 | 3.09 | 5.072 | 7.07 | 11.27 | 7.662 | 11.659 | 1.854 | 5.2706 | 3002 | 19
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T3 |  | 1.4005 | 0.075615 | 4.34 | 6.326 | 10.06 | 12.68 | 9.801 | 12.5536 | 1.8939 | 4.9209 | 125 | 2
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40442 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) |  | 2.6381 | 0.125 | 3.08 | 4.52 | 6.95 | 11.99 | 6.505 | 10.6535 | 1.102 | 5.269 | 422 | 4
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 | 790016 | 1.6437 | 0.070261 | 2.94 | 3.753 | 6.11 | 8.25 | 6.523 | 8.779 | 2.0818 | 3.4168 | 216 | 5
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T3 (09007733) |  | 3.5669 | 0.23491 | 2.28 | 7.262 | 5.04 | 14.58 | 5.665 | 12.2776 | 0.32773 | 2.2761 | 106 | 3
2024 | T3-TRIJODTHYRONIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T3 |  | 1.4608 | 0.11377 | 5.63 | 29.06 | 14.16 | 53.64 | 13.423 | 57.332 | 2.926 | 16.002 | 49 | 3
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) | 790382 | 149.4988 | 5.3201 | 1.89 | 2.744 | 4.34 | 6.86 | 4.866 | 7.747 | 1.7458 | 3.2123 | 75 | 3
2024 | T4-THYROXIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 1 | 40441 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) |  | 75.0128 | 4.4331 | 3.485 | 5.081 | 7.49 | 10.49 | 7.09 | 9.5104 | 0.90694 | 2.9955 | 358 | 3
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 |  | 138.0452 | 7.4638 | 3.125 | 6.24 | 7.61 | 13.28 | 8.0055 | 14.1895 | 1.5924 | 5.6885 | 214 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 |  | 91.3309 | 6.3227 | 3.43 | 7.71 | 8.04 | 16.33 | 8.97 | 15.534 | 2.3793 | 8.0095 | 259 | 13
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) |  | 99.7325 | 4.8658 | 2.68 | 4.856 | 6.22 | 12.22 | 6.745 | 12.7508 | 2.2719 | 5.9595 | 3139 | 19
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 |  | 97.8371 | 4.3712 | 3.16 | 5.504 | 6.87 | 12.15 | 7.2675 | 13.3985 | 1.7506 | 5.4759 | 2345 | 16
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 805868 | 131.558 | 4.7064 | 2.58 | 3.06 | 6.1 | 6.38 | 6.6545 | 6.7341 | 2.3884 | 3.2569 | 22 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 |  | 97.5326 | 3.9725 | 2.55 | 3.406 | 5.95 | 7.44 | 6.577 | 8.39 | 1.9049 | 3.3076 | 360 | 4
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 (09007741) |  | 147.9261 | 13.8601 | 9.6 | 11.296 | 19.92 | 23.32 | 16.726 | 25.4652 | 1.0056 | 6.8435 | 23 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) |  | 98.9372 | 4.2304 | 2.04 | 4.191 | 4.94 | 9.13 | 5.244 | 9.2863 | 1.39 | 4.2481 | 127 | 3
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 |  | 101.363 | 7.0881 | 4.56 | 7.303 | 10.48 | 15.96 | 10.9425 | 17.8508 | 2.8868 | 7.5086 | 532 | 4
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 (09007741) |  | 96.7927 | 7.9422 | 8.97 | 10.298 | 18.71 | 22.06 | 19.642 | 19.9524 | 2.4816 | 4.3583 | 35 | 3
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 |  | 86.4558 | 4.0648 | 3.2 | 5.436 | 7.39 | 13.7 | 7.63 | 15.2014 | 1.8524 | 7.7403 | 3987 | 16
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) |  | 126.4467 | 4.2165 | 2.22 | 4.398 | 4.71 | 9.21 | 4.934 | 9.141 | 1.1033 | 2.9464 | 608 | 4
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 |  | 81.8957 | 3.5135 | 2.645 | 4.336 | 6.84 | 9.54 | 8.03 | 9.9226 | 2.0552 | 4.1956 | 109 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) |  | 129.1574 | 6.4782 | 2.105 | 3.835 | 5.28 | 12.4 | 4.2825 | 14.3675 | 0.35045 | 8.8585 | 95 | 4
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 |  | 129.786 | 7.577 | 3.91 | 7.848 | 8.15 | 16.64 | 8.54 | 16.5959 | 1.7177 | 5.4185 | 616 | 6
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 711663 | 89.3815 | 7.0648 | 4.86 | 7.102 | 12.8 | 15.82 | 13.539 | 17.391 | 3.6803 | 11.0802 | 348 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) |  | 87.1194 | 3.6107 | 2.615 | 4.778 | 6.16 | 10.84 | 6.9375 | 11.5791 | 1.741 | 3.967 | 810 | 9
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) | 711668 | 128.9886 | 4.622 | 2.525 | 4.075 | 6.05 | 8.18 | 6.069 | 8.1485 | 1.5377 | 3.3417 | 201 | 6
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) |  | 139.892 | 7.5101 | 2.88 | 4.87 | 6.93 | 11.87 | 7.54 | 13.1808 | 2.2509 | 5.6996 | 3071 | 20
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 |  | 137.8284 | 10.4576 | 4.15 | 6.755 | 11.77 | 15.63 | 11.8205 | 17.0505 | 2.3884 | 11.3589 | 103 | 4
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 |  | 144.1276 | 9.5717 | 4.31 | 5.678 | 10.07 | 14.82 | 10.013 | 18.1948 | 2.8734 | 9.9156 | 519 | 5
2024 | T4-THYROXIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 40433 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) |  | 175.2617 | 10.9188 | 2.965 | 4.13 | 7.3 | 9.62 | 6.725 | 9.7015 | 2.2848 | 4.6397 | 269 | 4
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) | 741920 | 86.2826 | 3.8997 | 2.77 | 3.834 | 5.98 | 9.76 | 5.82 | 10.8808 | 1.9933 | 5.0726 | 45 | 3
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 | 711668 | 131.5846 | 6.1978 | 4.24 | 6.122 | 8.97 | 12.21 | 8.917 | 11.8782 | 1.9169 | 4.0414 | 224 | 5
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 | 741920 | 127.5618 | 6.407 | 3.27 | 5.484 | 7.47 | 11.18 | 7.898 | 11.88 | 1.5267 | 5.1968 | 663 | 6
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 | 790382 | 121.9371 | 12.712 | 3.1 | 3.452 | 7 | 7.48 | 6.825 | 7.0018 | 1.7022 | 2.1028 | 83 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) |  | 139.3359 | 6.9173 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 58 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 |  | 96.1902 | 5.9019 | 3.75 | 7.277 | 8.32 | 14.82 | 8.6055 | 15.1152 | 2.091 | 5.0292 | 635 | 6
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 (09007741) |  | 149.5916 | 9.2828 | 4.63 | 6.636 | 10.14 | 13.9 | 10.887 | 13.8218 | 2.5032 | 4.0821 | 11 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 |  | 135.2082 | 9.1219 | 4.2 | 7.768 | 9.85 | 16.33 | 9.899 | 14.8932 | 2.3507 | 7.9034 | 283 | 14
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 | 711663 | 135.6594 | 7.6215 | 3.98 | 5.774 | 9.31 | 12.48 | 9.121 | 13.6432 | 2.9678 | 4.3999 | 384 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 40443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) |  | 186.5752 | 10.7424 | 3.14 | 5.76 | 7.22 | 12.39 | 6.4305 | 12.102 | 1.0676 | 4.4781 | 395 | 4
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 |  | 137.806 | 7.1907 | 3.16 | 5.8 | 7.82 | 12.93 | 8.089 | 14.85 | 2.5709 | 7.2531 | 3463 | 18
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 |  | 119.1855 | 4.3192 | 2.21 | 3.366 | 6.24 | 7.86 | 6.4865 | 8.8404 | 1.5306 | 4.329 | 107 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 |  | 91.47 | 6.6648 | 4.645 | 7.907 | 10.22 | 16.56 | 9.931 | 16.0931 | 1.7974 | 7.466 | 95 | 4
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 |  | 100.4695 | 5.756 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 |  | 138.4488 | 6.3401 | 3.065 | 5.616 | 7.19 | 12.17 | 7.3925 | 12.2225 | 1.7661 | 4.8363 | 2353 | 15
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 |  | 126.8816 | 5.7473 | 3.15 | 5.214 | 7.14 | 11.86 | 7.455 | 12.628 | 2.0227 | 5.1681 | 3903 | 14
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 |  | 96.473 | 4.2546 | 3.29 | 5.472 | 6.51 | 11.89 | 6.705 | 12.5838 | 1.1067 | 4.1314 | 88 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 (09007741) |  | 90.1718 | 5.424 | 2.995 | 6.21 | 8.08 | 15.67 | 9.7315 | 15.546 | 4.7967 | 7.6927 | 104 | 4
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) | 741920 | 126.1654 | 6.0494 | 2.97 | 3.056 | 6.56 | 9 | 6.954 | 10.294 | 3.0995 | 5.5793 | 42 | 3
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 |  | 94.5106 | 4.4821 | 3.435 | 4.732 | 7.89 | 10.16 | 7.9945 | 11.2718 | 1.9816 | 5.3327 | 215 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40432 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) |  | 137.5045 | 7.6963 | 2.58 | 3.65 | 6.26 | 8.1 | 6.117 | 9.624 | 1.5672 | 4.8276 | 315 | 5
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 (09007741) |  | 135.119 | 7.5136 | 2.675 | 3.78 | 8.7 | 11.07 | 9.5775 | 12.791 | 5.4114 | 7.417 | 99 | 4
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 (09007741) |  | 139.4695 | 6.9635 | 3.23 | 5.098 | 6.88 | 10.76 | 7.32 | 11.4765 | 2.2671 | 5.5452 | 620 | 5
2024 | T4-THYROXIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus | 40431 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) |  | 77.693 | 4.2754 | 2.41 | 4.981 | 7.55 | 9.73 | 7.7375 | 9.4293 | 2.5681 | 6.1864 | 320 | 6
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 | 790382 | 95.363 | 4.7388 | 3.61 | 4.475 | 7.77 | 9.38 | 8.4065 | 9.933 | 1.2679 | 4.6383 | 154 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40442 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) |  | 142.106 | 8.0573 | 2.88 | 5.485 | 6.89 | 12.14 | 6.3845 | 12.18 | 1.4534 | 4.1962 | 418 | 4
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 |  | 119.7287 | 12.4055 | 2.35 | 3.82 | 6.29 | 8.36 | 5.962 | 8.1994 | 2.4351 | 3.9466 | 416 | 4
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 |  | 97.2867 | 4.6358 | 2.975 | 4.9 | 7.75 | 11.41 | 7.9855 | 12.5074 | 2.4561 | 7.0629 | 3526 | 18
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 (09007741) |  | 96.6019 | 10.1093 | 2.43 | 2.43 | 5.06 | 5.39 | 5.265 | 6.2426 | 1.2442 | 2.2209 | 21 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 (09007741) |  | 126.7113 | 5.4394 | 2.115 | 2.223 | 4.21 | 4.43 | 3.835 | 4.2334 | 0.3393 | 0.55897 | 17 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 (09007741) |  | 103.8882 | 6.4254 | 4.925 | 7.152 | 10.43 | 14.64 | 10.886 | 15.2788 | 2.2262 | 4.6213 | 10 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 (09007741) |  | 98.2997 | 4.9474 | 3.27 | 5.367 | 7.31 | 12.29 | 7.642 | 13.1685 | 2.3288 | 5.7239 | 618 | 5
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 | 741920 | 89.7516 | 6.0888 | 3.12 | 5.526 | 8.66 | 13.74 | 8.91 | 14.2474 | 2.7677 | 9.0545 | 628 | 6
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS T4 |  | 96.1874 | 5.37 | 4.51 | 6.07 | 10.54 | 13.76 | 10.8365 | 15.5075 | 2.889 | 7.0093 | 128 | 2
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS T4 (09007784) |  | 97.05 | 3.1638 | 1.71 | 2.222 | 3.46 | 4.63 | 2.956 | 4.4536 | 0.94213 | 1.1074 | 93 | 4
2024 | T4-THYROXIN [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS T4 |  | 133.9792 | 7.3226 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 36 | 2
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 657426 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS |  | 2.2993 | 0.22741 | 6.22 | 10.652 | 15.28 | 21.54 | 16.981 | 23.6318 | 4.4862 | 12.1984 | 1535 | 32
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 739027 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS |  | 2.6342 | 0.2125 | 6.24 | 8.448 | 13.28 | 18.01 | 14.239 | 19.4146 | 3.1949 | 7.6112 | 1054 | 8
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 657427 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS |  | 9.6223 | 0.69554 | 3.6 | 6.665 | 9.33 | 14.95 | 9.737 | 17.154 | 2.918 | 8.4255 | 1614 | 33
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 788772 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS |  | 2.2878 | 0.21502 | 5.55 | 8.362 | 12.15 | 16.6 | 13.431 | 17.1968 | 3.0346 | 5.2654 | 225 | 6
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 739032 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS |  | 17.785 | 0.93008 | 3.23 | 5.86 | 7.28 | 13.51 | 7.7925 | 13.8794 | 1.9986 | 5.1919 | 11679 | 48
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 788775 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS |  | 17.8198 | 0.85041 | 3.06 | 4.754 | 6.43 | 9.39 | 7.236 | 9.3324 | 1.6564 | 2.9124 | 284 | 6
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 739032 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS |  | 18.5916 | 0.90324 | 3.28 | 5.088 | 7.2 | 11.49 | 7.728 | 11.8236 | 1.8123 | 4.395 | 1120 | 8
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 788772 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS |  | 2.2892 | 0.19947 | 6.63 | 10.552 | 15.59 | 22.28 | 15.21 | 23.6464 | 3.1934 | 9.2982 | 1832 | 18
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 657426 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TACROLIMUS |  | 2.2874 | 0.30919 | 9.67 | 19.696 | 17.48 | 40.36 | 20.966 | 38.4214 | 5.1546 | 7.472 | 27 | 2
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 657428 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS |  | 16.7797 | 1.124 | 3.21 | 6.11 | 8.4 | 13.52 | 9.648 | 15.201 | 2.8601 | 7.1205 | 1608 | 33
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 788775 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS |  | 17.4366 | 1.0705 | 4.7 | 6.752 | 9.82 | 15.69 | 10.241 | 17.186 | 2.6026 | 7.3973 | 1808 | 18
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 739027 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS |  | 2.5124 | 0.21298 | 6.15 | 9.288 | 13.85 | 21.27 | 14.026 | 22.4944 | 3.4742 | 9.8114 | 11856 | 49
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 657426 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS |  | 2.3914 | 0.20775 | 5.645 | 13.124 | 14.51 | 25.32 | 13.976 | 26.9945 | 2.7806 | 14.485 | 125 | 6
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 788774 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS |  | 9.6717 | 0.55666 | 4.715 | 6.936 | 10.02 | 14.8 | 10.1865 | 16.1291 | 2.0412 | 6.2248 | 1810 | 18
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 657428 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TACROLIMUS |  | 16.5042 | 1.3631 | 4.825 | 10.249 | 10.29 | 21.52 | 10.5805 | 23.691 | 3.2226 | 7.2788 | 31 | 2
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 739030 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS |  | 10.7008 | 0.53861 | 3.56 | 5.808 | 7.87 | 12.29 | 8.396 | 11.8398 | 1.8795 | 4.4893 | 1072 | 8
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 657427 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TACROLIMUS |  | 9.7468 | 0.8369 | 2.815 | 8.06 | 8.3 | 15.48 | 8.842 | 16.821 | 3.516 | 5.9947 | 28 | 2
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 657427 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS |  | 9.7636 | 0.55097 | 3.7 | 9.527 | 8.36 | 19.56 | 9.5025 | 20.4683 | 1.9474 | 6.1491 | 112 | 5
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 657428 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS |  | 16.8936 | 0.96254 | 3.62 | 6.872 | 8.51 | 13.73 | 9.557 | 11.86 | 1.6085 | 5.325 | 135 | 7
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 739030 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TACROLIMUS |  | 10.2215 | 0.55403 | 3.365 | 5.547 | 7.71 | 13.07 | 8.0995 | 14.2467 | 2.2122 | 6.081 | 11508 | 48
2024 | TACROLIMUS [B] | PreciControl ISD | 788774 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TACROLIMUS |  | 9.9547 | 0.51646 | 3.31 | 5.696 | 7.21 | 11.71 | 7.435 | 11.6902 | 1.9101 | 3.7127 | 226 | 6
2024 | TEICOPLANINE [S] | TÉICOPLANINE L1 | 75103248 | Roche instruments | TERMOSCIENTIFIC |  | 7.4548 | 0.25115 | 2.845 | 3.779 | 6.27 | 7.99 | 6.3955 | 9.0858 | 1.1431 | 2.939 | 380 | 2
2024 | TEICOPLANINE [S] | TÉICOPLANINE L2 | 75007206 | Cobas c501 c502 | TERMOSCIENTIFIC |  | 26.731 | 1.3727 | 4.8 | 5.434 | 9.77 | 12.25 | 9.239 | 13.7568 | 1.1165 | 5.3063 | 535 | 3
2024 | TEICOPLANINE [S] | TEICOPLANINE L3 | 74874746 | Cobas c501 c502 | TERMOSCIENTIFIC |  | 41.5937 | 1.5108 | 3.615 | 3.933 | 7.51 | 7.83 | 6.6835 | 7.6374 | 0.85733 | 1.9166 | 143 | 3
2024 | TEICOPLANINE [S] | TÉICOPLANINE L2 | 75103250 | Roche instruments | TERMOSCIENTIFIC |  | 27.1974 | 0.57438 | 1.695 | 2.516 | 3.51 | 5.25 | 3.6875 | 5.3025 | 0.81018 | 1.4364 | 390 | 2
2024 | TEICOPLANINE [S] | TÉICOPLANINE L3 | 75007207 | Cobas c501 c502 | TERMOSCIENTIFIC |  | 42.1603 | 1.9493 | 3.88 | 5.528 | 8.29 | 12.02 | 7.971 | 13.888 | 1.0741 | 4.959 | 489 | 3
2024 | TEICOPLANINE [S] | TEICOPLANINE L2 | 74874744 | Cobas c501 c502 | TERMOSCIENTIFIC |  | 27.1779 | 1.0288 | 3.34 | 4.346 | 6.78 | 8.76 | 6.31 | 7.844 | 0.75816 | 1.1318 | 145 | 3
2024 | TEICOPLANINE [S] | TEICOPLANINE L1 | 74874743 | Cobas c501 c502 | TERMOSCIENTIFIC |  | 7.693 | 0.58854 | 7.05 | 7.282 | 14.9 | 16.04 | 15.1505 | 16.5133 | 3.509 | 4.4885 | 43 | 2
2024 | TEICOPLANINE [S] | TÉICOPLANINE L1 | 75007205 | Cobas c501 c502 | TERMOSCIENTIFIC |  | 8.3186 | 0.58554 | 6.61 | 8.475 | 13.33 | 17.17 | 12.8965 | 16.905 | 1.9827 | 5.1021 | 210 | 2
2024 | TESTOSTERONE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 11.8029 | 0.47897 | 2.55 | 4.224 | 5.93 | 9.25 | 6.0955 | 10.4394 | 1.8791 | 4.2778 | 4683 | 21
2024 | TESTOSTERONE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 25.3887 | 0.99669 | 2.73 | 4.17 | 6.3 | 8.88 | 6.648 | 9.31 | 1.6579 | 3.0128 | 3462 | 16
2024 | TESTOSTERONE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 1.1185 | 0.0887 | 5.69 | 8.39 | 13.05 | 19.22 | 13.045 | 20.673 | 3.4328 | 9.0609 | 6633 | 26
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) |  | 8.8311 | 0.40597 | 2.815 | 4.27 | 6.53 | 9.87 | 7.0115 | 10.8962 | 2.1123 | 5.1123 | 11237 | 73
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) |  | 8.2713 | 0.52945 | 2.3 | 4.54 | 5.67 | 11.62 | 6.032 | 11.5935 | 1.2251 | 4.1805 | 309 | 5
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) |  | 9.0817 | 0.53136 | 2.43 | 3.735 | 5.09 | 8.82 | 5.0195 | 9.2489 | 1.1169 | 4.9854 | 373 | 5
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 20.1547 | 1.0523 | 2.88 | 5.6 | 7.13 | 12.03 | 8.419 | 13.7412 | 2.5921 | 7.1538 | 570 | 3
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 8.5372 | 0.3922 | 2.6 | 3.55 | 5.71 | 8.18 | 5.754 | 8.7015 | 0.68521 | 4.3096 | 149 | 3
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 19.8602 | 0.83637 | 1.75 | 3.48 | 6.74 | 9.96 | 6.401 | 9.522 | 1.7026 | 8.3858 | 88 | 3
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 8.4915 | 0.33625 | 2.59 | 4.376 | 6.65 | 9.05 | 6.924 | 8.4096 | 1.2312 | 5.7881 | 86 | 3
2024 | TESTOSTERONE [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 040442 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) |  | 14.4816 | 0.56306 | 2.26 | 4.532 | 4.99 | 9.47 | 5.833 | 8.9782 | 2.1943 | 2.8536 | 245 | 2
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 8.2392 | 0.18778 | 1.46 | 1.93 | 2.97 | 3.92 | 3.398 | 3.8352 | 0.89211 | 1.4665 | 96 | 4
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) |  | 19.8056 | 0.74198 | 2.37 | 4.84 | 5.06 | 10.42 | 5.284 | 12.247 | 2.12 | 5.0955 | 246 | 7
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 8.4764 | 0.45956 | 3.065 | 5.602 | 7.36 | 13.79 | 7.828 | 13.8979 | 2.3967 | 5.8214 | 556 | 19
2024 | TESTOSTERONE [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 040443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) |  | 29.1528 | 1.1017 | 2.28 | 3.918 | 4.94 | 8.08 | 5.738 | 8.115 | 1.7376 | 2.7514 | 252 | 2
2024 | TESTOSTERONE [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 40433 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) |  | 28.5708 | 0.89099 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 84 | 2
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 8.5949 | 0.4981 | 3.555 | 5.546 | 9.13 | 12.77 | 10.6345 | 13.6635 | 4.121 | 5.0277 | 91 | 2
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 19.9358 | 1.0022 | 2.58 | 4.159 | 6.3 | 11.99 | 6.459 | 11.9032 | 2.0104 | 6.7057 | 551 | 18
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 8.5913 | 0.45377 | 2.93 | 5.202 | 7.38 | 12.78 | 8.087 | 13.6022 | 2.6744 | 7.739 | 1548 | 20
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 8.9785 | 0.37027 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12 | 2
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) |  | 20.1861 | 0.65467 | 2.47 | 3.356 | 5.71 | 7.67 | 5.975 | 8.914 | 1.5937 | 4.5443 | 1146 | 11
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) |  | 8.6647 | 0.39102 | 2.925 | 4.311 | 6.22 | 10.41 | 6.5785 | 11.2223 | 1.6491 | 5.164 | 2945 | 10
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) |  | 20.2369 | 0.83801 | 2.7 | 4.07 | 6.1 | 9.59 | 6.387 | 10.1868 | 1.6908 | 4.3905 | 11476 | 73
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 20.5494 | 1.0107 | 2.885 | 4.889 | 7.39 | 12.72 | 7.907 | 14.0202 | 2.6079 | 7.8558 | 4619 | 42
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 20.4864 | 0.93215 | 2.745 | 4.21 | 6.54 | 9.86 | 6.898 | 10.8939 | 2.2616 | 5.8796 | 14374 | 55
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 8.8649 | 0.4615 | 2.65 | 5.442 | 6.48 | 13.2 | 7.065 | 15.9026 | 2.6238 | 7.4949 | 564 | 3
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) |  | 19.695 | 0.99232 | 2.505 | 5.12 | 6.31 | 11.57 | 6.192 | 10.4015 | 1.1468 | 4.8542 | 301 | 5
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 8.6448 | 0.44629 | 2.965 | 5.249 | 7.32 | 13.15 | 7.9 | 14.2072 | 2.1194 | 8.3375 | 4747 | 42
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) |  | 8.5549 | 0.28698 | 2.52 | 3.618 | 5.52 | 7.88 | 5.649 | 9.0102 | 1.4273 | 3.7435 | 1124 | 11
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 8.6695 | 0.41519 | 3.05 | 4.822 | 7 | 10.87 | 7.62 | 11.9704 | 2.3965 | 5.588 | 8494 | 35
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) |  | 20.3573 | 0.86591 | 2.63 | 4.034 | 5.99 | 9.57 | 6.3135 | 10.4519 | 1.7273 | 4.8452 | 28854 | 84
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 20.6428 | 0.65983 | 2.795 | 5.725 | 6.09 | 11.2 | 5.991 | 11.2 | 0.82023 | 2.308 | 148 | 3
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 21.784 | 1.5017 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13 | 2
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) |  | 20.5646 | 1.0248 | 2.28 | 2.933 | 5.08 | 7.21 | 4.8045 | 8.5406 | 0.75892 | 4.4849 | 372 | 5
2024 | TESTOSTERONE [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 3.6398 | 0.17701 | 3.58 | 4.37 | 8.7 | 11.59 | 10.104 | 13.831 | 4.877 | 6.8232 | 306 | 2
2024 | TESTOSTERONE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 1.7551 | 0.083028 | 3.73 | 4.874 | 7.86 | 9.95 | 8.939 | 9.6094 | 2.7698 | 3.1169 | 43 | 2
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) |  | 20.5554 | 0.78017 | 2.72 | 4.018 | 6.03 | 9.05 | 6.34 | 9.3056 | 1.6575 | 4.0697 | 2968 | 10
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) |  | 8.9081 | 0.39574 | 2.73 | 4.206 | 6.26 | 9.98 | 6.7365 | 10.9968 | 1.9332 | 5.2642 | 28485 | 84
2024 | TESTOSTERONE [S] | Lyphocheck Immuno Plus 1 | 040441 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) |  | 5.1018 | 0.20966 | 2.47 | 4.957 | 5.49 | 10.68 | 6.13 | 10.8021 | 1.7433 | 2.9974 | 222 | 2
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 19.4642 | 0.42458 | 1.76 | 2.438 | 3.82 | 4.97 | 4.103 | 5.1424 | 0.98377 | 1.1904 | 92 | 4
2024 | TESTOSTERONE [S] | Lyphocheck Immuno Plus | 40431 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) |  | 4.9789 | 0.18315 | 2.055 | 2.489 | 4.93 | 5.21 | 4.7005 | 5.3538 | 0.67529 | 3.0897 | 135 | 4
2024 | TESTOSTERONE [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40432 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946370) |  | 13.5571 | 0.37538 | 1.84 | 2.256 | 3.76 | 4.54 | 3.18 | 3.7872 | 0.061891 | 0.11808 | 132 | 4
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) |  | 20.231 | 0.84648 | 2.18 | 5.94 | 6.43 | 15.75 | 6.937 | 18.4846 | 2.4767 | 7.663 | 424 | 9
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 19.4356 | 0.76241 | 2.71 | 3.984 | 7.48 | 66.02 | 8.8825 | 92.508 | 3.5709 | 19.0254 | 40 | 5
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 7.6303 | 1.224 | 2.74 | 27.422 | 18.84 | 124.14 | 16.711 | 103.9984 | 14.1915 | 24.4734 | 47 | 3
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 20.2136 | 0.99505 | 2.86 | 5.155 | 6.97 | 11.46 | 7.66 | 12.139 | 2.2132 | 5.8081 | 7797 | 53
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 8.9723 | 0.42412 | 2.865 | 4.301 | 6.75 | 10.59 | 7.236 | 12.182 | 2.284 | 5.9492 | 14329 | 55
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 19.8978 | 0.96639 | 3.58 | 5.497 | 8 | 11.91 | 8.743 | 12.1884 | 2.8573 | 3.4371 | 92 | 2
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 20.3486 | 0.89017 | 2.79 | 4.358 | 6.18 | 10.78 | 7.172 | 9.9142 | 1.9195 | 4.0885 | 645 | 5
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 8.5063 | 0.47109 | 3.01 | 5.438 | 7 | 14.68 | 7.171 | 15.581 | 2.1979 | 6.7364 | 642 | 5
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 20.3683 | 0.80373 | 2.37 | 18.13 | 6.26 | 34.95 | 6.816 | 34.842 | 1.4659 | 4.9189 | 115 | 3
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 20.2933 | 0.8996 | 2.25 | 4.542 | 6.1 | 11.11 | 6.887 | 11.1652 | 2.3523 | 6.333 | 1580 | 20
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 20.5992 | 0.90207 | 2.88 | 4.544 | 6.75 | 10.26 | 7.339 | 11.2437 | 2.1285 | 5.1173 | 8503 | 35
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) |  | 8.4227 | 0.3459 | 2.9 | 5.402 | 6.85 | 12.05 | 6.551 | 12.9226 | 1.6581 | 7.1038 | 239 | 7
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 8.8385 | 0.48769 | 3.075 | 5.286 | 7.36 | 12.58 | 8.2455 | 13.9759 | 2.7523 | 7.1208 | 7984 | 52
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TESTOSTERONE II |  | 8.3814 | 0.40884 | 2.54 | 6.01 | 6.96 | 13.78 | 7.945 | 15.516 | 5.0785 | 7.8603 | 118 | 3
2024 | TESTOSTERONE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TESTOSTERONE II (08946353) |  | 8.645 | 0.36866 | 2.58 | 7.81 | 6.55 | 15.88 | 7.147 | 18.452 | 2.6518 | 8.817 | 423 | 9
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 32.3529 | 1.5382 | 4.06 | 5.269 | 8.44 | 10.88 | 8.721 | 11.7583 | 2.0488 | 3.9327 | 880 | 4
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 78.8141 | 2.3771 | 2.44 | 2.962 | 4.72 | 6.32 | 4.3825 | 7.3668 | 0.58153 | 1.406 | 274 | 3
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 85.076 | 3.8013 | 2.86 | 3.78 | 6.86 | 8.46 | 7.7235 | 9.4062 | 3.3094 | 3.8158 | 324 | 2
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 29.9985 | 1.1809 | 2.77 | 3.935 | 6.3 | 8.82 | 6.7915 | 9.5845 | 2.1349 | 4.0581 | 531 | 5
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 82.011 | 3.276 | 2.785 | 4.818 | 5.87 | 10.55 | 6.7135 | 11.8242 | 2.266 | 5.0243 | 469 | 2
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 80.6302 | 2.7614 | 2.545 | 4.101 | 6.95 | 9.14 | 7.27 | 10.2169 | 1.3381 | 7.2861 | 236 | 3
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 159.0639 | 3.8577 | 1.99 | 2.42 | 4.01 | 5.47 | 4.536 | 5.334 | 1.0164 | 2.2537 | 251 | 2
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 165.3734 | 4.8372 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 274 | 2
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 33.0182 | 1.6652 | 3.845 | 4.712 | 8.29 | 9.99 | 9.4985 | 10.1379 | 2.9819 | 4.3375 | 453 | 2
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 29.5523 | 0.9389 | 2.67 | 3.18 | 5.46 | 6.49 | 5.6445 | 6.5115 | 1.0399 | 1.5003 | 392 | 2
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 29.9938 | 1.067 | 2.73 | 3.56 | 5.61 | 7.86 | 5.754 | 8.376 | 0.82483 | 3.3479 | 256 | 2
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 157.9988 | 4.0251 | 2.54 | 2.828 | 5.83 | 5.85 | 4.907 | 6.4766 | 1.8706 | 2.5119 | 211 | 2
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 156.5547 | 3.4105 | 2.18 | 2.305 | 4.41 | 4.66 | 4.1145 | 4.554 | 0.73786 | 0.81018 | 397 | 2
2024 | THEOPHYLLINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 35.5479 | 1.6008 | 3.685 | 5.74 | 7.97 | 11.51 | 7.6015 | 10.9242 | 1.1248 | 4.5193 | 1154 | 4
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 32.7311 | 1.6684 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 268 | 2
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 29.7582 | 1.1639 | 2.81 | 3.9 | 5.72 | 9.34 | 5.587 | 9.59 | 0.60167 | 3.7613 | 262 | 3
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 30.1502 | 1.4367 | 3.18 | 6.304 | 8.14 | 13.15 | 9.013 | 14.3462 | 3.3717 | 4.6797 | 462 | 2
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 29.1331 | 1.2778 | 3.86 | 4.694 | 8.28 | 10.74 | 8.272 | 12.179 | 2.1052 | 5.2254 | 888 | 6
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 29.1349 | 1.0358 | 4.56 | 5.256 | 9.15 | 10.5 | 7.58 | 9.5656 | 1.0868 | 1.4874 | 212 | 2
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 81.8669 | 2.4589 | 2.3 | 2.59 | 4.78 | 5.83 | 4.697 | 5.838 | 0.81493 | 1.934 | 252 | 2
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 159.1501 | 5.0511 | 2.045 | 2.807 | 4.55 | 6.19 | 4.7535 | 6.592 | 1.0458 | 3.5039 | 521 | 5
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 86.9462 | 3.2603 | 2.755 | 4.629 | 5.86 | 10.84 | 6.3635 | 11.7315 | 1.9755 | 3.6071 | 702 | 3
2024 | THEOPHYLLINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 144.2995 | 5.022 | 2.6 | 4.01 | 5.59 | 8.29 | 5.7365 | 8.2428 | 1.3107 | 3.3331 | 1148 | 4
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 173.835 | 5.745 | 2.625 | 4.374 | 5.34 | 9.12 | 5.8295 | 8.7058 | 1.0145 | 2.0756 | 892 | 3
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 156.6396 | 4.5521 | 1.9 | 3.248 | 4.04 | 6.12 | 4.112 | 5.7401 | 0.8667 | 2.1418 | 274 | 3
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 82.335 | 2.4819 | 2.33 | 3.314 | 4.69 | 6.91 | 4.509 | 6.7794 | 0.38453 | 1.2281 | 397 | 4
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 158.3394 | 6.4806 | 3.03 | 6.077 | 6.21 | 12.57 | 6.2155 | 12.877 | 1.0956 | 3.8032 | 466 | 2
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 29.497 | 1.2813 | 3.845 | 4.739 | 7.63 | 9.84 | 6.505 | 11.1549 | 0.99541 | 3.7998 | 237 | 3
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 80.0534 | 2.8605 | 2.83 | 3.67 | 6.51 | 7.75 | 6.56 | 8.5112 | 2.1419 | 3.7439 | 778 | 5
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | KIMS |  | 164.7075 | 5.0126 | 2.34 | 3.012 | 5.27 | 6.24 | 5.118 | 6.8045 | 1.1243 | 3.6091 | 235 | 3
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 163.7244 | 5.2007 | 2.45 | 3.51 | 5.47 | 7.27 | 5.3145 | 7.6286 | 1.4391 | 3.1976 | 903 | 6
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 88.2124 | 3.3648 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 212 | 2
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 78.0789 | 2.1268 | 2.37 | 2.79 | 4.82 | 5.63 | 4.807 | 5.5885 | 0.87392 | 1.4726 | 394 | 2
2024 | THEOPHYLLINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 76.6649 | 2.8207 | 3.01 | 4.672 | 6.3 | 9.9 | 5.996 | 9.0098 | 0.90185 | 2.7872 | 1163 | 4
2024 | THEOPHYLLINE [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 166.8428 | 5.9117 | 3.135 | 3.595 | 6.51 | 7.31 | 6.382 | 7.5758 | 1.404 | 2.4242 | 463 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85373T | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) |  | 31.0003 | 0.86974 | 1.76 | 2.596 | 4.05 | 5.93 | 4.48 | 6.8776 | 1.4483 | 2.9272 | 2038 | 3
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) | 782178 | 8.6994 | 0.34709 | 2.25 | 3.522 | 5.64 | 7.76 | 6.263 | 7.894 | 2.1537 | 3.5221 | 318 | 7
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) |  | 8.8326 | 0.4328 | 2.745 | 5.525 | 7.05 | 12.13 | 7.5565 | 12.9735 | 2.5287 | 6.0512 | 3385 | 53
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) | 782178 | 8.5539 | 0.22395 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) |  | 8.6337 | 0.46567 | 2.57 | 5.716 | 7.27 | 13.87 | 8.1895 | 14.8094 | 4.1369 | 6.8065 | 308 | 7
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40432 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 6.1273 | 0.1598 | 1.655 | 2.538 | 4.02 | 7.79 | 4.1365 | 9.3257 | 1.3013 | 5.829 | 302 | 5
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) |  | 8.8489 | 0.37464 | 2.335 | 4.231 | 5.83 | 10.14 | 6.462 | 10.657 | 2.0098 | 5.0487 | 4787 | 53
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH |  | 1.5519 | 0.040811 | 2.08 | 2.685 | 4.31 | 5.44 | 4.153 | 5.492 | 0.95986 | 1.4322 | 53 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PC Thyro Sensitive | 564799 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) |  | 0.17224 | 0.006497 | 2.48 | 5.124 | 5.22 | 10.21 | 5.638 | 9.8976 | 1.4727 | 3.9635 | 4509 | 16
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) |  | 1.4867 | 0.075337 | 2.86 | 4.92 | 6.72 | 10.58 | 7.238 | 10.8078 | 2.0524 | 5.3962 | 439 | 4
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) |  | 8.7025 | 0.32333 | 2.06 | 4.488 | 5.55 | 9.19 | 6.219 | 9.2062 | 1.8366 | 4.5398 | 434 | 4
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) |  | 22.8161 | 0.65875 | 1.73 | 3.095 | 4.62 | 7.08 | 4.8455 | 7.3235 | 1.9355 | 3.5687 | 1139 | 9
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 8.4276 | 0.3289 | 2.89 | 4.365 | 6.59 | 10.15 | 7.0125 | 10.0592 | 1.5141 | 4.4503 | 163 | 4
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) |  | 1.5651 | 0.088687 | 3.675 | 7.05 | 8.24 | 15.76 | 8.7555 | 17.4827 | 2.147 | 6.7079 | 332 | 8
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PC Thyro Sensitive | 732234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 0.16303 | 0.006602 | 2.69 | 4.238 | 6.13 | 9.2 | 6.506 | 9.7512 | 1.5815 | 4.153 | 19135 | 24
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | Lyphocheck Immuno Plus 1 | 40441 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 0.54289 | 0.018075 | 2.295 | 2.979 | 5.06 | 6.06 | 5.0665 | 6.059 | 0.61083 | 2.0136 | 351 | 3
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH |  | 1.5181 | 0.065164 | 2.485 | 4.165 | 5.89 | 10.26 | 6.588 | 11.4986 | 2.4783 | 5.0052 | 1464 | 12
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH |  | 1.5232 | 0.087497 | 2.33 | 4.926 | 10.04 | 11.54 | 11.26 | 12.574 | 4.5137 | 7.6206 | 37 | 3
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) |  | 1.5565 | 0.086271 | 2.82 | 6.146 | 7.32 | 15.33 | 8.245 | 15.8184 | 3.2539 | 7.1449 | 360 | 8
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH |  | 8.4455 | 0.24347 | 2.63 | 2.778 | 5.54 | 6.26 | 5.793 | 7.2052 | 1.3291 | 2.6574 | 49 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) |  | 8.5025 | 0.21862 | 1.5 | 1.54 | 4.65 | 6.64 | 5.508 | 7.5464 | 3.0934 | 5.0785 | 24 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) |  | 8.6888 | 0.27779 | 2.12 | 3.45 | 4.82 | 7.7 | 5.051 | 8.24 | 1.385 | 3.474 | 86345 | 163
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) |  | 4.0185 | 0.13059 | 1.97 | 3.159 | 4.76 | 7.34 | 5.0885 | 8.0525 | 1.6317 | 3.7748 | 60937 | 79
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) |  | 19.2127 | 0.63042 | 1.9 | 3.049 | 4.79 | 7.38 | 5.255 | 8.2132 | 1.8594 | 4.3443 | 46166 | 52
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) |  | 3.7977 | 0.11016 | 1.69 | 2.638 | 4.13 | 6.17 | 4.649 | 6.9706 | 1.3385 | 3.5318 | 2275 | 20
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 589966 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) |  | 8.8465 | 0.50605 | 3.54 | 7.16 | 9.86 | 14.11 | 11.617 | 15.022 | 4.021 | 7.3507 | 69 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH |  | 1.4335 | 0.049399 | 2.86 | 3.556 | 5.72 | 7.22 | 5.727 | 8.0358 | 1.1361 | 2.8787 | 1216 | 5
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 1.4343 | 0.044425 | 1.59 | 3.351 | 3.73 | 6.66 | 4.213 | 6.7776 | 1.0576 | 2.2088 | 433 | 8
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 790500 | 8.0219 | 0.29594 | 3.05 | 4.772 | 6.23 | 9.79 | 6.602 | 8.9936 | 0.90878 | 1.6287 | 596 | 3
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 8.0837 | 0.19167 | 1.34 | 2.05 | 3.19 | 5.3 | 3.507 | 5.614 | 1.0607 | 2.6845 | 140 | 3
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH |  | 8.9079 | 0.39823 | 2.54 | 4.525 | 6.07 | 10.81 | 6.514 | 11.8211 | 2.4677 | 5.6526 | 1402 | 13
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_1 | 85372T | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) |  | 6.5436 | 0.18201 | 1.71 | 2.956 | 4.08 | 6.38 | 4.422 | 6.8282 | 1.4418 | 3.0447 | 2140 | 3
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 8.1014 | 0.2631 | 2.22 | 3.55 | 5.03 | 7.82 | 5.2125 | 8.3566 | 1.3349 | 3.5472 | 290804 | 362
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 733296 | 7.6083 | 0.37224 | 1.58 | 2.727 | 3.44 | 5.69 | 3.5065 | 5.1642 | 0.49714 | 1.3431 | 64 | 4
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) | 782178 | 8.7392 | 0.36078 | 2.08 | 3.818 | 5.93 | 7.97 | 6.289 | 8.3082 | 2.5728 | 4.1345 | 85 | 4
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 1.3189 | 0.044247 | 2.26 | 3.71 | 5.07 | 8.26 | 5.367 | 8.932 | 1.4151 | 3.7119 | 118574 | 323
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 790500 | 8.1035 | 0.30298 | 3.46 | 4.636 | 6.97 | 9.3 | 6.521 | 8.0786 | 0.80354 | 0.84393 | 48 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | Lyphocheck Immuno Plus | 40431 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 0.50053 | 0.013424 | 1.74 | 2.77 | 3.59 | 9.98 | 3.707 | 11.094 | 1.2046 | 6.521 | 310 | 6
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH |  | 1.4878 | 0.049321 | 2.58 | 3.582 | 5.57 | 8.57 | 5.352 | 9.893 | 0.97496 | 3.0373 | 1390 | 4
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) |  | 1.5554 | 0.056006 | 2.745 | 3.464 | 6.36 | 9.94 | 5.928 | 11.5824 | 1.8309 | 7.2657 | 146 | 3
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 8.1342 | 0.26932 | 2.24 | 3.631 | 5.15 | 7.94 | 5.404 | 8.578 | 1.4169 | 3.6514 | 123538 | 324
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 1.4882 | 0.062197 | 2.44 | 4.804 | 5.67 | 10.5 | 6.099 | 11.1889 | 1.9528 | 4.6805 | 4943 | 20
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40442 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 5.1592 | 0.15942 | 1.9 | 2.745 | 4.44 | 6.12 | 4.2115 | 7.065 | 0.84173 | 4.0864 | 418 | 4
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 1.4235 | 0.069356 | 1.47 | 3.14 | 6.81 | 9.13 | 7.559 | 9.822 | 2.7237 | 7.3877 | 158 | 4
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PC Thyro Sensitive | 564799 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 0.16476 | 0.00663 | 2.635 | 3.961 | 6.06 | 9.1 | 6.3255 | 10.2276 | 1.7818 | 4.5362 | 11816 | 27
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 790500 | 1.3893 | 0.043076 | 2.115 | 3.488 | 4.75 | 7.48 | 4.9 | 8.0606 | 1.275 | 3.4307 | 19759 | 86
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 725386 | 8.0983 | 0.22825 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 741899 | 8.0748 | 0.22037 | 2.605 | 3.782 | 5.49 | 7.97 | 5.6695 | 7.9786 | 0.9337 | 2.16 | 46 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) |  | 1.5836 | 0.053636 | 1.98 | 3.088 | 4.35 | 6.66 | 4.992 | 7.472 | 1.5988 | 2.6902 | 146 | 4
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) | 772434 | 8.934 | 0.31256 | 2.63 | 4.996 | 6.13 | 11.11 | 6.757 | 10.8668 | 0.55923 | 4.386 | 67 | 4
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) |  | 1.4228 | 0.051655 | 2.31 | 3.946 | 5.55 | 9.42 | 5.845 | 10.1026 | 1.6744 | 4.9439 | 39422 | 180
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85361T | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) |  | 0.8654 | 0.020349 | 1.85 | 2.306 | 4.15 | 5.19 | 4.014 | 5.5762 | 1.0177 | 2.5256 | 778 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH |  | 1.4036 | 0.04064 | 2.55 | 2.87 | 5.77 | 8.44 | 5.145 | 10.0655 | 0.67107 | 5.8546 | 310 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) | 782178 | 8.6584 | 0.22737 | 1.73 | 3.042 | 4.15 | 6.85 | 4.36 | 7.294 | 1.1442 | 3.071 | 6430 | 53
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85323T | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) |  | 32.8211 | 0.79176 | 1.845 | 2.442 | 3.75 | 5.33 | 3.7405 | 5.692 | 0.88145 | 1.8461 | 1343 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 653314 | 8.2676 | 0.27864 | 1.19 | 3.43 | 3.47 | 7.13 | 3.828 | 7.3902 | 1.1395 | 2.6654 | 447 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 7.9722 | 0.24161 | 1.76 | 2.682 | 3.96 | 5.75 | 4.262 | 5.8844 | 1.3679 | 2.5367 | 389 | 6
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) |  | 8.6945 | 0.26602 | 1.62 | 3.21 | 4.32 | 9.71 | 4.351 | 10.2964 | 1.3917 | 4.104 | 149 | 3
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) |  | 8.3325 | 0.25673 | 2.075 | 2.744 | 4.98 | 5.87 | 4.7135 | 7.1164 | 0.95374 | 3.7749 | 151 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PC Thyro Sensitive | 732234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) |  | 0.16545 | 0.00618 | 2.36 | 4.734 | 5.43 | 9.67 | 5.6775 | 10.2982 | 1.2376 | 3.1484 | 10415 | 15
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) |  | 1.406 | 0.086313 | 2.335 | 2.347 | 8.81 | 11.43 | 10.038 | 12.7516 | 6.172 | 8.9088 | 25 | 3
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH |  | 8.7263 | 0.34616 | 2.55 | 3.862 | 5.99 | 8.32 | 6.148 | 9.3712 | 1.9008 | 3.6126 | 1682 | 6
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH |  | 8.6021 | 0.29195 | 2.66 | 4.15 | 5.41 | 8.9 | 5.527 | 9.238 | 1.2875 | 2.5663 | 2628 | 5
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH |  | 8.7534 | 0.44671 | 1.99 | 4.434 | 5.43 | 13.41 | 5.767 | 14.144 | 2.1358 | 7.1506 | 429 | 14
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 1.3049 | 0.060992 | 1.81 | 4.16 | 4.71 | 13.19 | 4.5985 | 12.124 | 1.5744 | 3.9678 | 199 | 6
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) |  | 1.4878 | 0.047414 | 2.13 | 3.44 | 4.77 | 7.59 | 4.936 | 8.1821 | 1.2812 | 3.3346 | 87899 | 159
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH |  | 1.3273 | 0.044469 | 2.385 | 3.78 | 5.08 | 8.03 | 5.3855 | 8.9149 | 1.5306 | 2.5693 | 970 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH |  | 8.1768 | 0.27757 | 2.415 | 3.231 | 5.45 | 7.34 | 5.192 | 7.9275 | 1.3522 | 2.8272 | 990 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 776062 | 8.1817 | 0.27404 | 1.73 | 3.055 | 4.09 | 6.37 | 4.0645 | 6.368 | 0.73534 | 3.7181 | 755 | 5
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 778323 | 7.9902 | 0.32124 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 405 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 40443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 34.1289 | 1.0436 | 2.13 | 2.95 | 4.95 | 6.59 | 4.6785 | 6.875 | 1.4038 | 4.214 | 398 | 4
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 790500 | 1.4044 | 0.037989 | 1.495 | 2.225 | 4.41 | 5.3 | 4.986 | 5.811 | 2.2425 | 3.4543 | 574 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) | 790500 | 7.6623 | 0.20467 | 1.425 | 2.115 | 4.48 | 5.45 | 4.738 | 6.289 | 2.7532 | 3.9254 | 613 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) |  | 8.7559 | 0.27756 | 1.55 | 2.524 | 4.49 | 5.68 | 4.679 | 6.2294 | 1.9286 | 2.6554 | 148 | 4
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) |  | 8.6841 | 0.39112 | 2.6 | 3.82 | 6.77 | 8.7 | 6.518 | 9.389 | 1.8395 | 5.2812 | 1004 | 5
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) |  | 1.5121 | 0.064499 | 2.51 | 3.922 | 6.08 | 9.85 | 6.431 | 10.5284 | 2.1635 | 4.9466 | 5245 | 54
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH |  | 8.661 | 0.26258 | 2.555 | 2.87 | 5.77 | 8.65 | 4.9345 | 10.2965 | 0.40219 | 6.2944 | 316 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) |  | 0.06442 | 0.003687 | 3.05 | 5.562 | 7.76 | 12.41 | 7.7365 | 13.7462 | 2.4208 | 6.0764 | 76457 | 87
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) |  | 8.7101 | 0.2893 | 2.195 | 3.625 | 5.12 | 8.28 | 5.355 | 8.9575 | 1.5544 | 4.1496 | 40936 | 184
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) |  | 1.4618 | 0.079283 | 2.75 | 5.83 | 7.38 | 13.76 | 8.254 | 14.3346 | 3.1042 | 7.2774 | 3546 | 56
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) | 763922 | 9.0333 | 0.3161 | 2.02 | 2.036 | 4.95 | 5.06 | 6.059 | 6.0934 | 2.7211 | 2.7211 | 39 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) | 772434 | 8.8763 | 0.17527 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) |  | 0.92836 | 0.02436 | 1.82 | 2.93 | 4.41 | 6.02 | 4.7315 | 5.74 | 1.2128 | 2.5584 | 1355 | 3
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS TSH (08443432) |  | 0.061824 | 0.00266 | 2.6 | 3.827 | 6.46 | 9.86 | 6.713 | 11.0098 | 2.1505 | 5.1726 | 2517 | 22
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 8.0797 | 0.32683 | 2.2 | 4.68 | 5.48 | 9.97 | 5.696 | 10.4366 | 1.6931 | 4.9859 | 3316 | 18
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 40433 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 35.5507 | 1.0059 | 1.67 | 3.182 | 3.82 | 7.26 | 4.456 | 8.1298 | 1.6328 | 3.3408 | 280 | 4
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 1.3987 | 0.046047 | 2.21 | 3.58 | 5 | 7.93 | 5.212 | 8.3766 | 1.3409 | 3.4508 | 263027 | 357
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 1.4315 | 0.054744 | 2.23 | 4.946 | 5.02 | 11.05 | 5.321 | 10.8848 | 1.532 | 4.2025 | 1898 | 18
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TSH (08443432) |  | 7.846 | 0.29785 | 2.23 | 4.592 | 5.54 | 10.32 | 5.786 | 11.004 | 1.2326 | 4.6133 | 1939 | 17
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH (08429324) |  | 1.533 | 0.059585 | 2.45 | 3.062 | 5.54 | 7.39 | 5.44 | 7.6284 | 1.3212 | 4.5298 | 1002 | 5
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 556403 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) |  | 1.398 | 0.069119 | 3.55 | 4.183 | 8.11 | 9.31 | 9.2015 | 9.9832 | 3.3337 | 3.9388 | 104 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 2 | 556405 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) |  | 8.6909 | 0.48586 | 3.615 | 5.309 | 8.3 | 11.5 | 9.5035 | 12.0037 | 3.5307 | 4.0482 | 108 | 3
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH |  | 1.4665 | 0.090543 | 2.155 | 4.153 | 7.26 | 14.53 | 7.481 | 15.6118 | 2.1915 | 10.7814 | 468 | 13
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH |  | 1.58 | 0.032684 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 42 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TSH |  | 8.5339 | 0.15171 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 46 | 2
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH |  | 8.635 | 0.30551 | 2.58 | 3.305 | 5.59 | 6.83 | 5.937 | 6.4637 | 1.416 | 2.3825 | 32 | 3
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) |  | 8.622 | 0.44182 | 4.015 | 6.051 | 8.36 | 14.04 | 8.068 | 13.4787 | 1.4135 | 4.821 | 245 | 8
2024 | THYREOTROPES HORMON [S] | PreciControl Universal Elecsys® 1 | 589964 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TSH (08429324) |  | 1.5211 | 0.10763 | 3.37 | 7.802 | 13.57 | 17.12 | 14.3645 | 19.926 | 8.7734 | 14.0821 | 80 | 2
2024 | TOBRAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 1.5693 | 0.074035 | 3.795 | 5.232 | 7.86 | 10.68 | 7.3135 | 10.1702 | 1.1054 | 1.8263 | 232 | 3
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 7.786 | 0.23732 | 2.425 | 3.855 | 5.34 | 8.74 | 5.253 | 9.0785 | 0.94222 | 3.3919 | 1020 | 7
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 8.0819 | 0.48527 | 4.12 | 6.512 | 9.11 | 14.77 | 8.648 | 16.2502 | 2.0534 | 6.0918 | 976 | 4
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 8.2279 | 0.39746 | 3.93 | 5.054 | 7.97 | 10.71 | 7.15 | 10.4356 | 0.82672 | 3.6948 | 1012 | 4
2024 | TOBRAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 4.0038 | 0.14319 | 2.46 | 3.715 | 5.56 | 7.83 | 5.24 | 7.9355 | 1.1648 | 2.6158 | 1863 | 3
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 7.9862 | 0.41601 | 3.75 | 5.154 | 8.17 | 11.26 | 8.021 | 11.1544 | 1.2584 | 5.3682 | 1669 | 9
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 1.6163 | 0.13732 | 7.07 | 9.176 | 15.34 | 18.86 | 15.404 | 17.7976 | 2.4937 | 6.2382 | 978 | 3
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 3.6738 | 0.19831 | 4.8 | 5.072 | 10.37 | 10.74 | 10.244 | 10.8328 | 2.5264 | 6.4136 | 176 | 2
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 8.1651 | 0.49175 | 4.85 | 8.818 | 9.77 | 17.65 | 9.255 | 15.5798 | 1.4072 | 1.9448 | 364 | 3
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 3.5213 | 0.18485 | 4 | 5.426 | 8.29 | 11.37 | 8.1 | 12.188 | 1.451 | 5.0011 | 1339 | 8
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 1.5919 | 0.083079 | 4.52 | 7.42 | 9.29 | 14.76 | 9.36 | 13.604 | 1.3476 | 5.0533 | 708 | 6
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 1.6215 | 0.079062 | 4.9 | 5.252 | 10.11 | 10.6 | 9.272 | 9.4032 | 1.3408 | 4.9008 | 123 | 2
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 7.9548 | 0.258 | 1.54 | 3.548 | 3.13 | 7.12 | 2.933 | 6.0402 | 0.22154 | 0.35532 | 122 | 2
2024 | TOBRAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 4.5254 | 0.12214 | 2.315 | 4.576 | 4.86 | 9.25 | 5.0505 | 7.993 | 0.71163 | 1.273 | 50 | 2
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 3.6546 | 0.14023 | 2.64 | 3.836 | 5.71 | 9 | 6.306 | 9.9508 | 2.2675 | 3.6671 | 542 | 5
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 1.6759 | 0.12813 | 5.26 | 8.097 | 12.05 | 16.71 | 12.722 | 16.1966 | 1.8677 | 7.3083 | 1640 | 9
2024 | TOBRAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 4.5461 | 0.11994 | 1.975 | 2.991 | 4.01 | 6 | 4.0345 | 5.8826 | 0.60483 | 1.4161 | 431 | 3
2024 | TOBRAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 7.8353 | 0.19771 | 2.075 | 2.845 | 4.18 | 5.83 | 3.813 | 5.305 | 0.19882 | 1.0377 | 326 | 2
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 3.5754 | 0.19233 | 4.38 | 6.313 | 9.43 | 13.27 | 9.0625 | 12.213 | 1.721 | 5.0097 | 659 | 3
2024 | TOBRAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 1.4327 | 0.076268 | 4.17 | 6.2 | 9 | 12.98 | 8.834 | 12.083 | 1.1629 | 4.4923 | 1602 | 3
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 1.7238 | 0.16115 | 9.22 | 12.78 | 17.86 | 25.96 | 16.003 | 23.5902 | 1.1344 | 5.8092 | 364 | 3
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 8.3174 | 0.24121 | 2.18 | 3.3 | 4.56 | 7.64 | 4.564 | 7.826 | 1.0477 | 2.1082 | 716 | 6
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 7.9613 | 0.23578 | 2.355 | 3.865 | 4.98 | 7.89 | 5.1655 | 7.4869 | 1.3676 | 1.8439 | 389 | 4
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 3.5711 | 0.12145 | 2.685 | 3.757 | 5.41 | 7.72 | 5.214 | 7.5795 | 0.9072 | 2.7129 | 381 | 4
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 1.6217 | 0.081325 | 4.14 | 6.99 | 8.66 | 15.19 | 7.7 | 18.232 | 1.3337 | 7.069 | 1003 | 7
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 3.5477 | 0.19818 | 4.29 | 5.474 | 9.18 | 11.38 | 9.19 | 11.0818 | 1.6135 | 4.1318 | 743 | 4
2024 | TOBRAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 7.667 | 0.29018 | 3 | 3.623 | 6.66 | 7.85 | 7.27 | 8.3402 | 2.2421 | 2.5517 | 40 | 2
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 1.6818 | 0.1405 | 6.07 | 8.466 | 14.03 | 17.73 | 15.467 | 19.018 | 4.3249 | 8.0717 | 957 | 4
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 1.6137 | 0.080758 | 4.27 | 5.487 | 8.86 | 11.14 | 8.257 | 10.4771 | 1.1227 | 2.3178 | 399 | 4
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 3.5572 | 0.13458 | 2.24 | 3.76 | 6.01 | 8.08 | 6.923 | 7.8822 | 2.3584 | 4.1672 | 145 | 2
2024 | TOBRAMYCIN [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 3.4691 | 0.11594 | 2.49 | 4.945 | 5.57 | 11.04 | 5.8435 | 11.8575 | 1.3243 | 4.0184 | 866 | 7
2024 | TOBRAMYCIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 7.5113 | 0.26155 | 2.77 | 3.626 | 5.87 | 7.63 | 5.786 | 7.6784 | 1.0741 | 2.6559 | 1195 | 3
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL P1NP |  | 26.4677 | 2.0354 | 3.54 | 9.418 | 7.69 | 19.65 | 8.808 | 23.3078 | 4.8972 | 5.8249 | 56 | 3
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL P1NP |  | 27.5425 | 1.6989 | 4.41 | 6.2 | 9.74 | 13.41 | 9.842 | 14.615 | 2.8443 | 5.0255 | 1068 | 7
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP |  | 26.1952 | 1.3274 | 2.82 | 4.33 | 7.35 | 10.28 | 7.8925 | 11.9231 | 2.9344 | 6.3757 | 2084 | 15
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP |  | 170.5 | 18.0831 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 2
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL P1NP | 736102 | 171.1817 | 8.2548 | 3.52 | 4.636 | 7.34 | 9.77 | 8.1095 | 10.1709 | 2.2571 | 3.6663 | 131 | 2
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP | 736113 | 167.5163 | 8.6403 | 2.55 | 5.409 | 7.19 | 11.6 | 7.406 | 12.4221 | 2.9216 | 7.5121 | 827 | 9
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL P1NP |  | 166.4609 | 8.8948 | 4.015 | 4.889 | 9.78 | 11.08 | 11.388 | 12.8697 | 4.1408 | 5.548 | 87 | 2
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP |  | 22.298 | 0.99584 | 2.71 | 4.466 | 6.82 | 9.27 | 6.613 | 10.1694 | 1.8879 | 5.5153 | 611 | 8
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP | 773789 | 173.0364 | 6.2646 | 2.215 | 3.98 | 5.25 | 9.08 | 5.8785 | 9.592 | 1.469 | 3.7914 | 880 | 12
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP |  | 170.3931 | 8.4728 | 2.84 | 4.7 | 6.92 | 10.76 | 7.685 | 11.887 | 2.6466 | 5.587 | 2015 | 14
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP |  | 169.0636 | 7.5408 | 2.57 | 4.018 | 6.43 | 9.22 | 7.283 | 11.0144 | 2.0577 | 5.8912 | 613 | 10
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL P1NP |  | 177.7585 | 12.9885 | 2.86 | 9.322 | 10.78 | 18.93 | 10.953 | 17.6682 | 1.8337 | 8.5398 | 53 | 3
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP | 773789 | 26.565 | 0.93512 | 2.15 | 3.955 | 5.07 | 9.45 | 5.3065 | 9.077 | 1.3035 | 4.0423 | 887 | 12
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP | 773789 | 24.7375 | 0.77632 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | 3
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL P1NP |  | 28.4471 | 1.7403 | 1.97 | 5.76 | 5.36 | 14.55 | 5.974 | 17.816 | 2.9186 | 7.7319 | 48 | 3
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOTAL P1NP |  | 170.102 | 13.6321 | 2.82 | 9.36 | 8.74 | 17.33 | 9.159 | 17.517 | 2.0576 | 8.0534 | 49 | 3
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL P1NP |  | 172.0492 | 10.31 | 3.655 | 6.191 | 8.63 | 13.58 | 8.794 | 15.615 | 2.3437 | 5.5894 | 1084 | 7
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL P1NP |  | 23.7326 | 0.4197 | 1.595 | 2.124 | 3.44 | 4.28 | 3.4595 | 3.6637 | 0.63747 | 1.2397 | 43 | 2
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL P1NP |  | 24.0925 | 0.83473 | 2.8 | 3.895 | 6.6 | 8.25 | 7.134 | 8.982 | 2.0175 | 3.8485 | 392 | 5
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL P1NP | 736102 | 23.7672 | 1.0789 | 3.145 | 4.696 | 7.21 | 9.88 | 7.838 | 10.0559 | 2.0394 | 3.515 | 130 | 2
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOTAL P1NP | 736113 | 21.9657 | 1.0545 | 2.205 | 5.327 | 6.23 | 11.22 | 7.022 | 12.4439 | 2.838 | 5.9645 | 836 | 9
2024 | TOTAL P1NP [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOTAL P1NP |  | 172.2285 | 5.7333 | 2.625 | 3.637 | 6.84 | 8.21 | 7.682 | 9.4378 | 2.8541 | 4.9505 | 362 | 4
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.1617 | 0.066378 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 361 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.9641 | 0.098568 | 1.12 | 2.126 | 2.72 | 4.68 | 3.0115 | 5.154 | 0.81825 | 2.1073 | 3151 | 12
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.9299 | 0.092912 | 1.29 | 2.036 | 2.86 | 4.44 | 2.928 | 5.1319 | 0.60307 | 2.1077 | 1118 | 5
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.8174 | 0.078721 | 1.295 | 1.628 | 2.77 | 3.56 | 2.8285 | 3.6702 | 0.89235 | 1.661 | 171 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.0762 | 0.13274 | 0.88 | 1.612 | 2.17 | 3.75 | 2.345 | 4.1654 | 0.73907 | 1.9967 | 77705 | 197
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.8522 | 0.10304 | 1.255 | 1.775 | 3.79 | 4.51 | 4.4985 | 5.06 | 2.2808 | 2.8821 | 157 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.7328 | 0.2375 | 1.18 | 3.638 | 4.45 | 9.83 | 4.622 | 10.7546 | 2.2079 | 6.0531 | 560 | 9
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.2885 | 0.16267 | 1.16 | 1.92 | 2.79 | 4.38 | 3.032 | 4.9059 | 1.0137 | 2.2854 | 26380 | 104
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 STAT |  | 4.9743 | 0.061839 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 895 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.0077 | 0.1498 | 1.2 | 1.889 | 2.84 | 4.26 | 3.0735 | 4.6549 | 0.8958 | 2.1493 | 49022 | 110
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.9732 | 0.10166 | 1.26 | 2.162 | 3.03 | 4.83 | 3.307 | 5.2294 | 1.0839 | 2.4572 | 18132 | 99
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.261 | 0.30304 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 158 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.644 | 0.11067 | 1.79 | 2.44 | 3.91 | 5.25 | 3.917 | 5.484 | 0.79268 | 2.0832 | 20918 | 70
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 TPM |  | 8.0865 | 0.16965 | 1.73 | 2.024 | 3.82 | 4.32 | 3.477 | 4.7372 | 0.51666 | 1.7718 | 806 | 6
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 3.9824 | 0.055485 | 0.75 | 1.59 | 2 | 3.59 | 2.0935 | 3.4526 | 0.61861 | 1.2879 | 1861 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.3397 | 0.1527 | 1.02 | 1.956 | 2.56 | 4.43 | 2.8415 | 4.7616 | 0.97427 | 2.158 | 31424 | 49
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.2312 | 0.24867 | 2.56 | 3.588 | 5.1 | 7.42 | 5.145 | 7.3964 | 1.023 | 2.3514 | 316 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 STAT |  | 8.1895 | 0.12348 | 1.205 | 1.725 | 2.53 | 3.84 | 2.448 | 3.849 | 0.50144 | 1.293 | 3480 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.9176 | 0.098959 | 1.6 | 2.288 | 3.21 | 4.7 | 3.006 | 4.7394 | 0.60423 | 1.0428 | 143 | 4
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.2597 | 0.11051 | 0.875 | 1.783 | 2.18 | 3.68 | 2.427 | 3.6068 | 0.72369 | 1.4618 | 1358 | 9
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 5.059 | 0.11381 | 1.48 | 2.164 | 3.44 | 4.59 | 3.6475 | 5.418 | 1.8617 | 3.0424 | 343 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c703 c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.3231 | 0.15196 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 91 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.2896 | 0.18789 | 1.37 | 2.938 | 3.26 | 6.01 | 3.306 | 6.3784 | 0.88452 | 2.6897 | 1604 | 12
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 STAT |  | 4.6198 | 0.085108 | 1.3 | 1.89 | 2.92 | 4.19 | 3.001 | 4.5449 | 0.74076 | 1.9247 | 16705 | 78
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.9656 | 0.21808 | 1.31 | 2.071 | 3.22 | 5.4 | 3.4185 | 5.8131 | 1.0908 | 3.1511 | 5309 | 46
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 STAT |  | 4.6353 | 0.091791 | 1.61 | 2.073 | 3.44 | 4.35 | 3.421 | 4.5088 | 0.7812 | 1.7073 | 3859 | 12
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.9517 | 0.092722 | 1.76 | 2.248 | 3.66 | 4.79 | 3.527 | 5.4009 | 0.69824 | 1.5591 | 1731 | 5
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 TPM |  | 8.4009 | 0.17174 | 1.49 | 2.256 | 3.2 | 4.87 | 3.3625 | 5.0484 | 0.69923 | 1.9477 | 6358 | 16
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 5.1215 | 0.13965 | 2.38 | 3.552 | 5 | 7.35 | 4.9335 | 7.3042 | 0.74502 | 1.8686 | 1145 | 5
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 6.6769 | 0.12312 | 0.86 | 1.792 | 2.17 | 3.89 | 2.249 | 4.3582 | 0.76056 | 2.1806 | 5811 | 45
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.7388 | 0.25215 | 1.15 | 2.142 | 2.93 | 5.12 | 3.386 | 5.2284 | 1.2308 | 2.3937 | 254 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.8961 | 0.09443 | 1.08 | 1.978 | 2.73 | 4.65 | 2.986 | 5.0749 | 0.97578 | 2.3033 | 48672 | 62
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.5062 | 0.12289 | 0.85 | 1.551 | 2.14 | 3.55 | 2.251 | 4.0133 | 0.62197 | 1.9954 | 4340 | 29
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.6306 | 0.12862 | 0.91 | 2.106 | 2.42 | 4.58 | 2.45 | 4.5286 | 0.83395 | 1.6246 | 618 | 4
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.3181 | 0.1275 | 0.85 | 1.48 | 2.09 | 3.48 | 2.2455 | 3.838 | 0.71083 | 1.8574 | 105834 | 162
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.5305 | 0.076886 | 1.19 | 1.623 | 2.81 | 3.77 | 2.827 | 4.4035 | 0.97766 | 2.0483 | 1170 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 STAT |  | 7.9334 | 0.17699 | 1.28 | 1.382 | 3.01 | 3.9 | 3.371 | 4.6172 | 1.3492 | 2.4707 | 370 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.2289 | 0.1471 | 1.42 | 2 | 3.11 | 4.21 | 3.17 | 4.3337 | 0.62166 | 1.6095 | 62326 | 58
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.2063 | 0.14595 | 1.21 | 1.82 | 2.82 | 4.03 | 2.993 | 4.3892 | 0.82438 | 2.0318 | 67010 | 97
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 5.0586 | 0.096901 | 1.27 | 1.93 | 2.98 | 4.32 | 3.192 | 4.715 | 0.9242 | 2.2372 | 101561 | 167
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_P_V1_0 | 900116 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 10.1975 | 0.24072 | 1.77 | 3.864 | 3.64 | 7.77 | 3.71 | 7.076 | 0.78099 | 1.3176 | 625 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 STAT |  | 5.7428 | 0.11894 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 245 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.8519 | 0.068063 | 1.155 | 1.503 | 2.33 | 3.05 | 2.1395 | 2.8407 | 0.22719 | 0.34999 | 48 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.2248 | 0.16154 | 1.26 | 1.653 | 2.8 | 3.68 | 2.701 | 4.096 | 0.78553 | 2.1511 | 442 | 4
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.987 | 0.22092 | 1.13 | 2.8 | 3.34 | 5.94 | 3.877 | 6.283 | 1.5211 | 3.335 | 1070 | 10
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.8283 | 0.13915 | 1.15 | 2.208 | 2.6 | 4.42 | 2.477 | 3.8706 | 0.40355 | 1.4152 | 1007 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 5.2096 | 0.074526 | 0.775 | 1.296 | 1.99 | 2.78 | 2.3105 | 2.9748 | 0.81141 | 1.8136 | 3768 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.9755 | 0.10065 | 0.98 | 2.02 | 2.49 | 4.92 | 2.712 | 5.2944 | 0.89215 | 2.5832 | 21399 | 85
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 TPM |  | 4.7343 | 0.11124 | 1.76 | 2.34 | 3.81 | 5.04 | 3.802 | 5.2005 | 0.86681 | 2.16 | 2188 | 18
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 6.2417 | 0.095037 | 0.965 | 1.714 | 2.42 | 3.96 | 2.369 | 4.441 | 0.6798 | 1.9412 | 2344 | 17
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 6.614 | 0.069683 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 563 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.4653 | 0.13803 | 0.95 | 1.564 | 2.14 | 3.74 | 2.271 | 4.3526 | 0.34157 | 1.7948 | 1563 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.7603 | 0.09224 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 190 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.0448 | 0.15416 | 1.565 | 2.064 | 4.03 | 4.46 | 4.395 | 5.1413 | 1.4455 | 2.2754 | 293 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.9539 | 0.17684 | 1.77 | 2.23 | 4.82 | 7.08 | 5.219 | 8.4824 | 1.9824 | 5.4949 | 932 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.5648 | 0.23441 | 1.67 | 2.326 | 3.48 | 4.72 | 3.55 | 4.647 | 0.68824 | 0.87791 | 170 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.7405 | 0.1083 | 1.835 | 2.504 | 4.02 | 6.18 | 3.7465 | 6.1388 | 0.34912 | 2.0446 | 316 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.8921 | 0.11665 | 1.695 | 2.738 | 3.88 | 5.92 | 3.932 | 6.4413 | 0.96056 | 2.4795 | 4505 | 25
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 TPM |  | 8.2206 | 0.16389 | 1.475 | 2.009 | 3.09 | 5.65 | 3.073 | 5.5192 | 0.74112 | 2.0893 | 1312 | 8
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.1054 | 0.067891 | 0.815 | 1.521 | 2.21 | 3.37 | 2.554 | 3.622 | 0.93519 | 2.1773 | 4204 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | InteliQ Immunology 2 | 85722T | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.0644 | 0.10128 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 402 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 5.4636 | 0.079817 | 0.82 | 1.556 | 2.07 | 3.68 | 2.285 | 3.7905 | 0.56058 | 1.488 | 1359 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.472 | 0.13337 | 1.95 | 3.488 | 4.4 | 10.49 | 4.747 | 11.4095 | 1.5212 | 5.1122 | 976 | 17
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.276 | 0.16939 | 1.41 | 2.24 | 3.23 | 4.96 | 3.323 | 5.3039 | 0.82891 | 2.5623 | 14933 | 27
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.6654 | 0.075859 | 0.94 | 1.629 | 2.27 | 3.79 | 2.489 | 4.1738 | 0.8013 | 1.9096 | 28653 | 167
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.4268 | 0.088598 | 1 | 2.08 | 2.62 | 4.58 | 2.757 | 4.7736 | 0.81748 | 2.2642 | 8640 | 47
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.8439 | 0.20267 | 1.5 | 2.67 | 3.69 | 5.8 | 3.982 | 6.133 | 1.7149 | 2.4447 | 687 | 4
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 STAT |  | 8.3038 | 0.093254 | 0.96 | 1.14 | 2.13 | 2.52 | 2.244 | 2.856 | 0.50334 | 0.86012 | 1081 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.9762 | 0.21036 | 1.42 | 2.171 | 3.64 | 6.49 | 3.948 | 6.9405 | 1.6617 | 3.8861 | 3493 | 19
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 6.8223 | 0.12876 | 1.09 | 1.518 | 2.46 | 3.97 | 2.929 | 4.5464 | 0.94308 | 2.2778 | 554 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.1358 | 0.075291 | 1.09 | 1.312 | 2.94 | 3.6 | 3.453 | 4.1488 | 1.6438 | 2.4928 | 141 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.1008 | 0.041803 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 508 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 5.1388 | 0.11765 | 1.1 | 2.012 | 2.74 | 4.76 | 2.935 | 5.274 | 1.0278 | 2.7762 | 1470 | 11
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.9781 | 0.17834 | 1.675 | 2.167 | 3.78 | 4.9 | 3.967 | 5.1466 | 0.95262 | 2.1963 | 2127 | 6
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.9699 | 0.12146 | 1.75 | 2.67 | 3.88 | 5.98 | 3.909 | 6.5212 | 0.85266 | 2.6339 | 12011 | 27
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 STAT |  | 8.2349 | 0.14294 | 1.42 | 1.74 | 3.02 | 3.7 | 2.999 | 3.9998 | 0.59594 | 1.4926 | 11400 | 12
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.8868 | 0.11358 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1251 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.7327 | 0.16576 | 1.465 | 2.65 | 3.23 | 5.56 | 3.462 | 5.75 | 0.90507 | 1.8951 | 2834 | 23
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 STAT |  | 5.0611 | 0.098839 | 1.715 | 2.095 | 3.51 | 4.36 | 3.437 | 4.5705 | 0.64759 | 1.3493 | 18701 | 12
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 5.8195 | 0.10649 | 1.03 | 1.909 | 2.59 | 4.53 | 2.8285 | 4.9317 | 0.93833 | 2.2952 | 47804 | 60
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.8036 | 0.13147 | 1.16 | 1.884 | 2.74 | 4.02 | 3.164 | 4.672 | 0.76019 | 2.2679 | 208 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.1597 | 0.16332 | 1.165 | 2.087 | 3 | 4.83 | 3.0785 | 5.4095 | 0.81869 | 3.0066 | 868 | 7
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 6.4135 | 0.11485 | 1.05 | 1.64 | 2.64 | 3.83 | 3.0665 | 4.4115 | 1.1656 | 2.0588 | 1061 | 5
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 STAT |  | 7.8036 | 0.13609 | 1.185 | 1.625 | 2.75 | 3.78 | 2.886 | 4.177 | 0.82317 | 2.0231 | 2603 | 10
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 STAT |  | 5.0468 | 0.091085 | 1.26 | 1.86 | 2.86 | 4.12 | 2.99 | 4.466 | 0.76807 | 1.9209 | 75650 | 72
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.7955 | 0.16744 | 1.095 | 2.01 | 2.79 | 4.66 | 3.043 | 5.2801 | 0.96011 | 2.4215 | 353 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.9409 | 0.088419 | 1.18 | 1.848 | 3.09 | 4.18 | 3.021 | 4.555 | 0.63278 | 2.1373 | 3549 | 4
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 5.8428 | 0.11159 | 1.135 | 1.546 | 2.85 | 3.9 | 3.028 | 4.5124 | 1.1743 | 2.3913 | 1803 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.662 | 0.11877 | 2.53 | 3.67 | 5.06 | 7.33 | 4.523 | 7.1444 | 0.54609 | 2.0155 | 395 | 4
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 5.1782 | 0.10756 | 1.3 | 3.33 | 2.79 | 6.67 | 2.722 | 5.8905 | 0.054092 | 1.1718 | 171 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.3406 | 0.16234 | 0.97 | 2.11 | 2.45 | 5.04 | 2.637 | 5.2908 | 0.86276 | 2.4233 | 37571 | 101
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.8325 | 0.17478 | 1.5 | 2.676 | 3.21 | 6.86 | 3.558 | 6.3944 | 0.99136 | 2.6517 | 996 | 7
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.5095 | 0.076647 | 1.025 | 2.14 | 2.61 | 4.75 | 2.737 | 5.062 | 0.76775 | 2.07 | 1943 | 14
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 3.8876 | 0.045757 | 0.83 | 1.112 | 1.82 | 2.4 | 1.988 | 2.5859 | 0.5375 | 1.0686 | 2648 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.1608 | 0.081013 | 0.7 | 1.402 | 2.11 | 4.22 | 2.486 | 4.5276 | 1.0602 | 3.052 | 2066 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.0822 | 0.066467 | 1.02 | 1.61 | 2.27 | 3.82 | 2.486 | 3.7652 | 0.76415 | 1.3681 | 1045 | 5
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 5.1897 | 0.10565 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 30 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 5.2925 | 0.24061 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.8561 | 0.10999 | 1.18 | 2.722 | 3.23 | 5.69 | 3.322 | 5.3104 | 0.91975 | 2.3795 | 1090 | 11
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.9913 | 0.12395 | 1.42 | 2.92 | 3.81 | 6.47 | 4.028 | 6.8102 | 1.3031 | 3.2744 | 1656 | 10
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 STAT |  | 7.9797 | 0.13649 | 1.16 | 1.75 | 2.66 | 4.04 | 2.851 | 4.3821 | 0.81947 | 1.9127 | 32914 | 50
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 STAT |  | 8.2018 | 0.14841 | 1.2 | 1.77 | 2.76 | 4 | 2.959 | 4.2758 | 0.77493 | 1.9457 | 55927 | 77
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.9496 | 0.10401 | 1.665 | 2.364 | 3.36 | 4.82 | 3.063 | 4.6471 | 0.43626 | 1.0791 | 1288 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 STAT |  | 7.9941 | 0.13757 | 1.45 | 1.824 | 3 | 4.04 | 2.9615 | 4.2939 | 0.57342 | 1.3957 | 10351 | 9
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.5899 | 0.17015 | 1.465 | 2.447 | 3.5 | 5.21 | 3.803 | 5.4628 | 0.74732 | 2.2425 | 630 | 16
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 5.0702 | 0.1046 | 1.66 | 2.24 | 3.55 | 4.73 | 3.586 | 4.969 | 0.70777 | 1.8153 | 105546 | 73
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.7363 | 0.13628 | 1.865 | 3.403 | 4.2 | 7.27 | 4.4535 | 7.679 | 1.1239 | 3.2414 | 2245 | 23
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.0168 | 0.1282 | 0.9 | 1.492 | 2.41 | 4.18 | 2.532 | 4.8182 | 0.8682 | 2.1652 | 8485 | 47
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.9613 | 0.21591 | 1.7 | 2.935 | 3.8 | 6.82 | 4.036 | 6.9406 | 1.1073 | 3.0757 | 2244 | 21
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.3394 | 0.20405 | 1.745 | 3.394 | 3.61 | 6.76 | 3.5165 | 6.1825 | 0.33999 | 0.90484 | 895 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 7.8725 | 0.15243 | 1.445 | 2.037 | 3.08 | 4.23 | 3.361 | 4.3549 | 0.59233 | 1.4328 | 1228 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | BIURET GEN. 2 STAT |  | 4.8183 | 0.088946 | 1.475 | 2.118 | 3.1 | 4.46 | 3.1375 | 4.6405 | 0.73496 | 1.3418 | 3377 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 5.0856 | 0.083374 | 0.88 | 1.597 | 2.16 | 3.81 | 2.341 | 4.219 | 0.75037 | 1.9764 | 176857 | 274
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.6429 | 0.12479 | 1.31 | 2.048 | 3.13 | 5.35 | 3.3185 | 5.7918 | 1.0518 | 3.0296 | 21486 | 126
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 4.8297 | 0.127 | 1.88 | 2.818 | 4.05 | 6.13 | 4.241 | 6.8586 | 1.1274 | 2.7562 | 806 | 7
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | BIURET GEN. 2 [S,P] |  | 8.0174 | 0.14605 | 1.46 | 2.02 | 3.09 | 4.3 | 3.104 | 4.4364 | 0.62327 | 1.5887 | 57312 | 60
2024 | TOTAL PROTEIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | BIURET GEN. 2 TPM |  | 5.1873 | 0.11228 | 1.6 | 2.268 | 3.62 | 5.16 | 3.679 | 5.6186 | 0.81419 | 2.1214 | 5730 | 13
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97431T | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.020121 | 0.00084 | 2.525 | 3.848 | 4.96 | 9.93 | 6.1255 | 8.8171 | 1.2951 | 4.0639 | 3354 | 5
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12346 | 0.002389 | 0.8 | 2.212 | 2.42 | 5.66 | 2.552 | 5.5802 | 0.9528 | 2.2198 | 8290 | 86
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 2 | 900121 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.069315 | 0.001975 | 1.63 | 3.184 | 4.32 | 7.21 | 3.956 | 7.2752 | 1.2611 | 2.9609 | 17754 | 40
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 744753 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018578 | 0.001055 | 3.24 | 4.248 | 5.38 | 9.68 | 9.082 | 10.9532 | 3.9832 | 5.9511 | 141 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 744755 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12508 | 0.002305 | 1.145 | 2.007 | 2.39 | 3.99 | 2.883 | 4.188 | 0.86494 | 1.6832 | 1050 | 14
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c311 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.017162 | 0.001421 | 7.015 | 14.186 | 11.65 | 29.13 | 14.291 | 24.4552 | 4.7904 | 7.8132 | 35 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.13831 | 0.001529 | 0.98 | 1.18 | 2.16 | 2.53 | 2.4505 | 3.0105 | 0.73701 | 1.6742 | 310 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.1225 | 0.003101 | 1.185 | 2.768 | 3.26 | 6.53 | 3.6625 | 6.9139 | 1.2998 | 3.4683 | 13664 | 66
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12869 | 0.003132 | 1.28 | 2.504 | 3.1 | 6.21 | 3.535 | 6.4424 | 1.2527 | 3.1592 | 13658 | 63
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 1 | 900120 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.016027 | 0.000924 | 3.63 | 6.296 | 6.23 | 12.47 | 8.393 | 14.824 | 2.0545 | 6.3037 | 16710 | 39
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12782 | 0.004092 | 1.93 | 2.856 | 4.69 | 7.04 | 4.79 | 7.8104 | 1.6716 | 4.0394 | 14364 | 27
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018664 | 0.000606 | 1.95 | 4.132 | 5.35 | 10.71 | 4.795 | 10.136 | 1.3441 | 3.6619 | 12400 | 110
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 2 | 900143 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.089539 | 0.002323 | 1.485 | 2.701 | 3.35 | 5.69 | 3.618 | 6.8641 | 1.0986 | 2.9081 | 12137 | 67
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.022611 | 0.000609 | 1.745 | 2.69 | 4.42 | 6.63 | 3.6945 | 5.324 | 0.90158 | 1.1916 | 143 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.14448 | 0.003387 | 0.71 | 3.373 | 3.46 | 7.61 | 3.511 | 7.8936 | 1.4063 | 3.1689 | 508 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12123 | 0.003056 | 1.485 | 3.378 | 3.29 | 7.42 | 3.685 | 7.672 | 1.0488 | 2.8613 | 3306 | 44
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.021279 | 0.000631 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 154 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.15157 | 0.004046 | 1.685 | 2.542 | 4.61 | 6.2 | 4.361 | 6.236 | 1.5476 | 3.0885 | 805 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.019653 | 0.000481 | 2.09 | 2.662 | 5.08 | 5.08 | 3.993 | 5.1304 | 0.55276 | 1.0905 | 420 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.017835 | 0.00062 | 2.04 | 3.95 | 5.6 | 5.6 | 5.909 | 7.893 | 1.4157 | 3.5494 | 419 | 4
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 744753 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.017792 | 0.000487 |  |  | 5.62 | 5.62 | 3.8865 | 4.7229 | 1.608 | 2.5943 | 28 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12846 | 0.004223 | 2.615 | 7.99 | 7.39 | 16.34 | 9.3085 | 17.981 | 2.0129 | 5.4813 | 185 | 4
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12354 | 0.003935 | 1.94 | 3.341 | 4.85 | 7.28 | 4.7735 | 7.6597 | 1.3756 | 3.4525 | 13125 | 33
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.022332 | 0.000441 | 1.62 | 3.04 | 4.47 | 6.26 | 3.36 | 6.0836 | 0.86828 | 1.358 | 425 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.15337 | 0.002549 | 1.335 | 2.983 | 2.93 | 5.99 | 3.014 | 5.2075 | 0.3564 | 1.5647 | 456 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 744755 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.1281 | 0.004014 | 1.48 | 3.638 | 3.9 | 7.49 | 4.523 | 7.4886 | 1.6119 | 2.5708 | 984 | 12
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.017231 | 0.000617 | 2.725 | 3.471 | 5.8 | 5.8 | 6.082 | 7.8918 | 1.4598 | 3.023 | 6242 | 7
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.14968 | 0.002472 | 0.945 | 8.9 | 2.33 | 17.7 | 2.319 | 17.874 | 0.47321 | 2.753 | 499 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.01777 | 0.00074 | 2.38 | 4.653 | 5.62 | 11.25 | 6.147 | 11.9688 | 2.1921 | 4.9503 | 6954 | 70
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12627 | 0.003912 | 2.19 | 3.19 | 4.75 | 7.12 | 5.192 | 7.7887 | 1.481 | 3.6603 | 9422 | 25
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.020571 | 0.000657 | 2.6 | 3.712 | 4.86 | 9.72 | 5.343 | 8.4052 | 1.4976 | 3.2351 | 3074 | 7
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12333 | 0.003828 | 1.44 | 2.98 | 4.05 | 7.21 | 4.3605 | 7.1634 | 1.4874 | 3.3816 | 735 | 12
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.13112 | 0.003969 | 2.54 | 3.628 | 6.86 | 11.44 | 8.226 | 12.9118 | 3.3692 | 5.668 | 123 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018508 | 0.000639 | 2.365 | 5.295 | 5.4 | 10.8 | 7.2685 | 11.2747 | 2.2205 | 3.9785 | 184 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.067442 | 0.001972 | 1.78 | 3.486 | 4.44 | 7.41 | 4.376 | 7.5628 | 1.1782 | 3.1065 | 17269 | 40
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.02182 | 0.001522 | 2.28 | 6.858 | 4.58 | 24.74 | 5.226 | 24.7208 | 1.3502 | 4.8514 | 532 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018333 | 0.000601 | 2.155 | 3.854 | 5.45 | 10.9 | 5.1255 | 9.7567 | 1.4836 | 3.9617 | 19958 | 112
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.016163 | 0.00088 | 3.74 | 6.654 | 6.18 | 12.37 | 8.731 | 15.428 | 2.1296 | 5.9264 | 16278 | 40
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12626 | 0.003002 | 1.14 | 2.385 | 3.16 | 5.54 | 3.2965 | 5.9815 | 1.1827 | 3.0891 | 10155 | 52
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.021457 | 0.000721 | 1.89 | 3.348 | 4.66 | 9.32 | 4.112 | 10.5866 | 0.89352 | 6.4529 | 748 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018176 | 0.000567 | 1.98 | 3.839 | 5.5 | 11 | 4.777 | 9.118 | 1.4121 | 3.7252 | 12311 | 89
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.021149 | 0.000644 | 2.1 | 3.238 | 4.72 | 9.45 | 4.499 | 8.8766 | 1.716 | 4.8582 | 873 | 7
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 646927 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12168 | 0.000594 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018961 | 0.000777 | 2.98 | 3.844 | 5.27 | 10.54 | 6.832 | 9.501 | 1.5291 | 4.2436 | 4164 | 19
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.13192 | 0.002756 | 1.37 | 4.14 | 3.79 | 8.79 | 4.624 | 9.145 | 1.704 | 3.9124 | 437 | 4
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.054927 | 0.001419 | 1.07 | 1.87 | 3.64 | 4.55 | 3.3595 | 5.1185 | 1.3012 | 2.6156 | 1278 | 6
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12459 | 0.002268 | 0.81 | 1.81 | 2.4 | 4.81 | 2.457 | 4.867 | 0.97751 | 2.6284 | 11856 | 85
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 744755 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.15539 | 0.005083 | 1.95 | 3.58 | 4.5 | 7.33 | 5.402 | 6.5802 | 0.63579 | 1.6973 | 155 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 1 | 900142 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.025648 | 0.001011 | 2.305 | 5.377 | 3.89 | 11.69 | 5.501 | 11.2655 | 1.4325 | 3.784 | 12125 | 65
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.11986 | 0.002514 | 0.86 | 2 | 2.5 | 5.84 | 2.724 | 5.3986 | 1.0351 | 2.8153 | 3575 | 53
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.14773 | 0.003645 | 1.01 | 2.174 | 2.7 | 5.41 | 3.0655 | 5.9325 | 1.1806 | 2.7897 | 1556 | 9
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.017693 | 0.000865 | 2.08 | 5.284 | 5.65 | 11.3 | 7.067 | 13.7276 | 2.4326 | 8.2472 | 467 | 12
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.019811 | 0.00057 | 2.55 | 2.977 | 5.04 | 5.04 | 4.867 | 6.5512 | 0.48492 | 2.0736 | 613 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 744753 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018378 | 0.000332 | 1.69 | 2.102 | 5.44 | 5.44 | 2.811 | 4.3098 | 0.097943 | 0.90108 | 50 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018733 | 0.000524 | 1.85 | 2.426 | 5.33 | 5.33 | 3.724 | 4.648 | 0.62826 | 0.65403 | 115 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.15446 | 0.003646 | 1.405 | 2.626 | 3.88 | 6.86 | 4.522 | 7.4158 | 1.2896 | 5.3915 | 2046 | 6
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.017291 | 0.000631 | 2.3 | 4.22 | 5.78 | 11.56 | 5.484 | 9.452 | 1.4709 | 4.0081 | 14957 | 70
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.1517 | 0.003667 | 1.27 | 2.275 | 3.29 | 4.94 | 3.7535 | 5.641 | 1.171 | 3.1571 | 2507 | 6
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.13528 | 0.002158 | 1.3 | 1.924 | 2.95 | 4.43 | 2.4595 | 4.7199 | 0.63789 | 1.6825 | 556 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018581 | 0.000501 | 2.995 | 7.744 | 5.38 | 16.14 | 5.591 | 17.8631 | 0.92795 | 5.8786 | 429 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018984 | 0.000792 | 3.045 | 3.763 | 5.26 | 10.53 | 6.868 | 10.186 | 1.8325 | 4.0529 | 4268 | 26
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12594 | 0.004832 | 1.71 | 3.304 | 4.76 | 6.98 | 4.811 | 8.021 | 1.5879 | 3.9898 | 2734 | 14
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.14567 | 0.001366 | 0.67 | 1.54 | 2.05 | 3.02 | 1.683 | 3.1732 | 0.57164 | 1.1305 | 406 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.051976 | 0.001321 | 1 | 1.604 | 1.92 | 5.77 | 3.181 | 5.3124 | 1.4984 | 3.8617 | 6024 | 7
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12166 | 0.004882 | 0.88 | 2.129 | 2.46 | 5.75 | 3.051 | 6.0303 | 1.3604 | 3.3622 | 12706 | 89
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018046 | 0.000564 | 2.29 | 4.334 | 5.54 | 11.08 | 5.094 | 8.1486 | 0.93407 | 2.2602 | 553 | 5
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c311 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018144 | 0.000932 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018094 | 0.000724 | 2.555 | 4.155 | 5.52 | 11.05 | 5.945 | 11.3626 | 1.6749 | 5.0283 | 3874 | 36
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.019382 | 0.000647 | 2.78 | 3.935 | 5.15 | 10.31 | 5.815 | 7.5475 | 0.80513 | 2.4541 | 1291 | 6
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018818 | 0.000598 | 1.98 | 3.45 | 5.31 | 9.03 | 4.688 | 9.0631 | 1.3697 | 3.7665 | 6422 | 76
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.021965 | 0.0006 | 1.975 | 2.125 | 4.55 | 4.55 | 4.311 | 5.829 | 1.0787 | 2.3235 | 172 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.02091 | 0.000689 | 2.97 | 3.895 | 4.78 | 9.56 | 6.4 | 8.5728 | 1.0943 | 2.733 | 2329 | 6
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.080279 | 0.001956 | 1.655 | 2.885 | 3.73 | 6.22 | 3.9695 | 6.3294 | 0.95576 | 2.6469 | 2483 | 23
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.017165 | 0.000646 | 2.16 | 4.044 | 5.82 | 11.65 | 5.769 | 9.996 | 1.7936 | 4.3542 | 13800 | 66
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018341 | 0.000843 | 3.02 | 4.32 | 5.45 | 10.9 | 7.012 | 11.3566 | 2.033 | 5.6382 | 16079 | 30
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.020034 | 0.000853 | 2.78 | 4.342 | 4.99 | 9.98 | 6.599 | 12.2238 | 1.9901 | 4.8254 | 2057 | 20
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 744755 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12945 | 0.003506 | 1.72 | 2.924 | 4.24 | 6.95 | 4.407 | 7.9045 | 1.3621 | 3.6395 | 1076 | 11
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97432T | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.055386 | 0.001176 | 1.18 | 2.31 | 3.61 | 5.41 | 3.046 | 5.3099 | 0.71355 | 2.0914 | 3148 | 5
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12691 | 0.002756 | 0.89 | 2.311 | 2.36 | 5.51 | 2.914 | 5.793 | 1.182 | 2.9352 | 14054 | 88
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018738 | 0.00025 | 1.13 | 1.434 | 2.28 | 4.72 | 2.346 | 2.5356 | 0.26738 | 0.28877 | 13 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.051343 | 0.000823 | 1.35 | 1.945 | 2.92 | 3.89 | 3.302 | 3.4665 | 0.49022 | 0.97588 | 525 | 4
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018931 | 0.000553 | 1.875 | 3.395 | 5.28 | 5.28 | 4.393 | 7.7021 | 1.2455 | 3.0193 | 4509 | 49
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12879 | 0.004007 | 1.94 | 3.124 | 4.65 | 6.98 | 5.033 | 7.7196 | 1.4919 | 3.8292 | 12773 | 28
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018766 | 0.000763 | 2.92 | 3.94 | 5.32 | 10.65 | 6.7 | 10.0068 | 1.8032 | 4.663 | 13546 | 27
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.017653 | 0.000532 | 1.99 | 3.44 | 5.66 | 5.66 | 4.823 | 7.773 | 1.4237 | 3.71 | 11416 | 54
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.14663 | 0.003166 | 1.285 | 2.522 | 2.72 | 5.45 | 2.9785 | 5.0911 | 0.84665 | 1.5543 | 543 | 4
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.020093 | 0.000561 | 2.52 | 3.4 | 4.97 | 9.95 | 5.1615 | 9.3672 | 1.0292 | 3.5151 | 1103 | 5
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.12544 | 0.003255 | 1.24 | 2.408 | 3.18 | 6.37 | 3.548 | 7.0022 | 1.2802 | 3.2864 | 8116 | 50
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN.3 CSF |  | 0.020033 | 0.000707 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN.3 |  | 0.018363 | 0.00078 | 2.98 | 4.4 | 5.44 | 10.89 | 6.6925 | 9.8865 | 1.5687 | 4.3955 | 13388 | 33
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.22649 | 0.012737 | 3.445 | 5.5 | 7.5 | 13.86 | 7.724 | 15.4368 | 2.82 | 6.7516 | 1944 | 6
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.549 | 0.038879 | 1.14 | 2.594 | 3.16 | 5.83 | 3.396 | 6.4494 | 1.3692 | 3.1697 | 7068 | 30
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.5027 | 0.050331 | 2.705 | 3.305 | 5.75 | 6.68 | 5.752 | 6.7905 | 1.2663 | 2.2639 | 664 | 4
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.22808 | 0.007799 | 1.83 | 3.59 | 4.82 | 7.89 | 4.861 | 8.108 | 1.6109 | 3.607 | 4589 | 44
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.21331 | 0.006204 | 2.29 | 2.874 | 4.68 | 5.81 | 4.967 | 5.5558 | 1.1765 | 1.4276 | 16 | 4
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.20191 | 0.004867 | 1.75 | 2.962 | 3.96 | 5.94 | 4.08 | 6.8386 | 0.79902 | 2.5617 | 383 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.22356 | 0.006967 | 1.69 | 3.366 | 4.02 | 7.6 | 4.421 | 7.9818 | 1.324 | 3.5742 | 12661 | 103
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.5197 | 0.031204 | 0.9 | 2.236 | 2.69 | 5.73 | 2.9925 | 6.3473 | 1.2402 | 2.9107 | 13409 | 76
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.4923 | 0.026933 | 0.79 | 1.882 | 2.27 | 4.6 | 2.537 | 4.8102 | 1.0245 | 2.6947 | 11674 | 79
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 744755 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.5079 | 0.032448 | 1.115 | 2.093 | 3.71 | 4.97 | 3.887 | 4.8967 | 1.3818 | 2.7629 | 599 | 10
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.21791 | 0.00714 | 1.9 | 3.728 | 4.58 | 9.17 | 4.9695 | 9.704 | 1.495 | 4.3942 | 11845 | 77
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.5173 | 0.034275 | 1.08 | 2.196 | 2.96 | 5.07 | 3.2755 | 5.6674 | 1.1125 | 2.7217 | 5783 | 31
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.21548 | 0.007525 | 2.12 | 3.37 | 5.1 | 7.42 | 5.207 | 8.8021 | 1.7981 | 3.5543 | 2978 | 22
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.2253 | 0.0079 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 151 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.5442 | 0.058134 | 2.775 | 3.694 | 6.37 | 7.95 | 6.771 | 8.7603 | 2.0862 | 3.91 | 2051 | 5
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.4981 | 0.033313 | 1.18 | 2.17 | 3.03 | 5.07 | 3.2685 | 5.6035 | 1.12 | 2.8708 | 5359 | 27
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.22458 | 0.011599 | 3.095 | 4.396 | 7.12 | 9.35 | 7.3285 | 10.2037 | 2.0277 | 4.9393 | 1870 | 8
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.4746 | 0.03584 | 1.125 | 2.47 | 3.05 | 6.41 | 3.404 | 6.5518 | 1.2596 | 3.0319 | 6890 | 35
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.21949 | 0.007419 | 1.91 | 3.72 | 4.55 | 8.2 | 4.881 | 9.059 | 1.4477 | 3.9633 | 18429 | 106
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.21148 | 0.00753 | 1.98 | 3.476 | 4.72 | 8.03 | 4.863 | 8.2423 | 1.469 | 3.7719 | 6288 | 34
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.4877 | 0.029112 | 2.09 | 3.372 | 4.16 | 7 | 3.791 | 6.5908 | 0.43305 | 1.1823 | 147 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.459 | 0.06043 | 2.78 | 4.656 | 5.96 | 9.51 | 6.875 | 9.9892 | 1.6705 | 3.2586 | 486 | 4
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 744749 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.4789 | 0.032851 | 0.84 | 2.09 | 2.36 | 5.04 | 2.6635 | 5.53 | 1.1239 | 2.9741 | 6742 | 79
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 744737 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.19922 | 0.00449 | 1.27 | 3.54 | 2.76 | 7.02 | 3.203 | 7.077 | 0.86416 | 1.4589 | 27 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 744755 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.4987 | 0.028515 | 1.25 | 2.104 | 2.73 | 4.53 | 2.985 | 4.1006 | 0.94195 | 2.1809 | 890 | 12
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 673294 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.4701 | 0.027036 | 0.48 | 2.648 | 1.02 | 5.37 | 1.066 | 4.95 | 0.41669 | 0.60796 | 15 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.21818 | 0.007582 | 2.95 | 4.106 | 6.41 | 8.7 | 6.105 | 8.8814 | 1.2174 | 3.9571 | 1349 | 6
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.5055 | 0.056398 | 2.58 | 4.234 | 5.57 | 8.62 | 5.87 | 8.903 | 0.99116 | 2.9911 | 2142 | 8
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.2092 | 0.00569 | 2.38 | 2.87 | 5.25 | 6.11 | 5.211 | 6.3642 | 1.2646 | 2.7233 | 297 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.4728 | 0.023088 | 1.01 | 2.185 | 2.1 | 4.38 | 2.2285 | 3.8336 | 0.30296 | 0.65557 | 417 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 722609 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.453 | 0.033082 | 0.845 | 2.405 | 2.68 | 5.57 | 2.914 | 5.7392 | 1.1327 | 3.1442 | 11564 | 76
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722566 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.20843 | 0.007884 | 1.89 | 3.574 | 4.79 | 7.77 | 5.262 | 8.2442 | 1.6497 | 3.7279 | 8225 | 36
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 744755 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.5264 | 0.034152 |  |  | 3.14 | 4.24 | 2.672 | 3.5728 | 0.80529 | 1.398 | 50 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.21382 | 0.009095 | 2.23 | 3.92 | 5.14 | 8.97 | 5.674 | 9.6892 | 1.8626 | 4.6876 | 2547 | 34
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.4723 | 0.037699 | 1.075 | 2.455 | 2.78 | 5.9 | 3.363 | 6.3144 | 1.6214 | 3.6218 | 1296 | 20
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.5425 | 0.053222 | 2.42 | 3.18 | 5.18 | 7.48 | 5.504 | 7.9046 | 1.275 | 3.2862 | 1011 | 5
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.19811 | 0.005678 | 2.42 | 3.048 | 4.54 | 6.36 | 4.488 | 7.1728 | 1.0832 | 2.3581 | 454 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 744743 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.5145 | 0.032321 | 1.4 | 3.48 | 3.16 | 7.6 | 3.166 | 8.6448 | 0.70456 | 2.5658 | 320 | 4
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 744747 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.21156 | 0.004833 | 2.08 | 2.722 | 4.72 | 7.84 | 4.736 | 8.5024 | 1.0053 | 5.2561 | 147 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 673292 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.22464 | 0.004365 | 1.24 | 1.928 | 2.67 | 3.73 | 3.108 | 3.5816 | 1.0686 | 1.6741 | 11 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 722574 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.4412 | 0.041279 | 0.85 | 2.06 | 2.7 | 5.66 | 3.0415 | 6.1557 | 1.1686 | 3.2613 | 3211 | 45
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.22544 | 0.008073 | 1.84 | 3.314 | 4.43 | 7.54 | 4.962 | 8.6648 | 1.4559 | 4.2184 | 6403 | 70
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 744753 | Cobas c703 c503 c303 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.21948 | 0.005868 | 2.16 | 2.872 | 4.55 | 5.64 | 4.7015 | 5.6243 | 1.1331 | 1.3887 | 23 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722564 | Cobas c501 c502 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.20695 | 0.006975 | 2.18 | 3.44 | 5.07 | 7.73 | 5.485 | 8.3093 | 1.7017 | 4.3219 | 7052 | 34
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precipath PUC | 722611 | Cobas Integra 400 plus | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 1.5346 | 0.028822 | 0.76 | 1.716 | 2.02 | 3.62 | 1.938 | 3.352 | 0.71247 | 1.5027 | 273 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN CSF [U] | Precinorm PUC | 722562 | Cobas c701/ c702 | TURBIDIMETRIC GEN 3 CSF |  | 0.22597 | 0.010316 | 3.635 | 4.19 | 7.74 | 8.98 | 7.516 | 9.9189 | 1.8272 | 3.9314 | 1049 | 7
2024 | TOTAL PROTEIN RED PYROGALLOL [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | RED PYROGALLOL |  | 163.7682 | 11.9288 | 5.67 | 10.335 | 12.18 | 18.39 | 12.873 | 22.043 | 3.4297 | 13.1652 | 289 | 3
2024 | TOTAL PROTEIN RED PYROGALLOL [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | RED PYROGALLOL |  | 159.6148 | 8.0863 | 3.93 | 5.866 | 8.12 | 14.71 | 9.059 | 14.7098 | 2.0397 | 5.8993 | 135 | 2
2024 | TOTAL PROTEIN RED PYROGALLOL [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | RED PYROGALLOL |  | 507.5455 | 27.4414 | 2.215 | 5.793 | 6.01 | 11.34 | 6.7135 | 12.5222 | 1.5496 | 4.256 | 308 | 3
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 791187 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS |  | 1.0391 | 0.065045 | 4.68 | 7.388 | 10.39 | 15.16 | 10.948 | 16.3906 | 1.897 | 5.5745 | 1532 | 23
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 791187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS |  | 1.1266 | 0.080565 | 4.73 | 7.32 | 11 | 16.06 | 11.285 | 17.668 | 2.8303 | 7.4251 | 6450 | 77
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 762734 | Cobas e801 e402 | ELECSYS | 787027 | 0.96831 | 0.072149 | 5.18 | 7.542 | 11.46 | 17.24 | 11.516 | 18.7764 | 2.6971 | 8.3665 | 15521 | 80
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 768913 | Cobas e801 e402 | ELECSYS |  | 0.7542 | 0.067571 | 6.16 | 9.327 | 13.59 | 20.28 | 14.144 | 21.6636 | 3.4089 | 9.0494 | 56409 | 153
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 791188 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS |  | 52.4622 | 2.1176 | 2.98 | 4.258 | 6.48 | 9.39 | 6.273 | 9.7022 | 1.6315 | 3.454 | 1546 | 23
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 768913 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS |  | 0.76065 | 0.059897 | 5.62 | 8.582 | 12.22 | 19.14 | 12.804 | 19.9844 | 2.8764 | 7.4884 | 12281 | 53
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 733967 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS |  | 48.8769 | 4.0896 | 5.42 | 10.788 | 11.9 | 20.99 | 13.365 | 22.7926 | 4.6212 | 6.471 | 49 | 2
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 768913 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS |  | 0.74238 | 0.1434 | 11.19 | 17.332 | 26.67 | 47.81 | 31.387 | 45.1678 | 5.656 | 13.1168 | 50 | 2
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 669854 | Cobas e801 e402 | ELECSYS |  | 1.1298 | 0.086349 | 4.34 | 4.956 | 34.16 | 34.51 | 47.011 | 47.1446 | 38.7333 | 39.6184 | 131 | 3
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 762735 | Cobas e801 e402 | ELECSYS |  | 54.5417 | 2.591 | 3.19 | 4.74 | 7.21 | 10.55 | 7.529 | 11.3546 | 1.8977 | 5.0331 | 47054 | 144
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 711619 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS |  | 47.0261 | 4.0512 | 4.56 | 9.852 | 11.86 | 20.54 | 12.1225 | 20.2245 | 3.9771 | 8.0384 | 166 | 4
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 711618 | Cobas e801 e402 | ELECSYS |  | 0.96635 | 0.077269 | 5.42 | 8.245 | 12.1 | 18.88 | 12.9275 | 19.624 | 3.2466 | 8.5328 | 24780 | 149
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 711619 | Cobas e801 e402 | ELECSYS |  | 46.5911 | 2.2101 | 3.28 | 4.825 | 7.21 | 11.2 | 7.6035 | 11.99 | 2.0639 | 5.0367 | 24593 | 148
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 733967 | Cobas e801 e402 | ELECSYS |  | 50.188 | 2.2899 | 3.08 | 4.75 | 6.89 | 10.4 | 7.1425 | 11.1298 | 1.7954 | 4.711 | 56540 | 154
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 733967 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS |  | 50.5942 | 2.2265 | 2.72 | 4.2 | 6.09 | 9.61 | 6.187 | 10.163 | 1.5637 | 4.001 | 12751 | 53
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 762735 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS |  | 50.3284 | 4.9441 | 4.065 | 6.672 | 11.21 | 17.66 | 12.3735 | 22.0095 | 6.0931 | 12.9955 | 99 | 5
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 711619 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS |  | 46.8005 | 2.0419 | 2.875 | 4.57 | 6.17 | 10.79 | 6.331 | 11.2982 | 1.6572 | 4.6686 | 6150 | 61
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 791188 | Cobas e801 e402 | ELECSYS |  | 54.7544 | 2.5339 | 3.045 | 4.531 | 7.05 | 10.6 | 7.146 | 11.7365 | 1.8368 | 5.3839 | 6447 | 78
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 762734 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS |  | 0.86502 | 0.065338 | 5.44 | 8.371 | 12.25 | 17.22 | 12.263 | 18.328 | 2.541 | 6.6864 | 5493 | 38
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 762735 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS |  | 52.8571 | 2.291 | 3.04 | 4.865 | 6.59 | 10.53 | 6.906 | 10.832 | 1.7323 | 4.0664 | 7949 | 43
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 762734 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 787014 | 0.85415 | 0.057786 | 5.21 | 8.218 | 11.64 | 17.03 | 12.3625 | 16.6509 | 2.6861 | 5.5773 | 2247 | 23
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 762734 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS |  | 0.85196 | 0.18237 | 8.625 | 15.099 | 21.71 | 43.48 | 24.8685 | 54.8399 | 11.2878 | 31.9408 | 99 | 5
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 711618 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS |  | 0.96898 | 0.064992 | 4.87 | 7.598 | 10.62 | 16.51 | 10.753 | 16.677 | 2.2922 | 6.6542 | 5967 | 62
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 669717 | Cobas e801 e402 | ELECSYS |  | 50.8021 | 4.0742 | 2.425 | 5.673 | 12.46 | 16.75 | 12.933 | 19.051 | 7.6282 | 12.0153 | 140 | 5
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 762734 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS | 787014 | 0.91667 | 0.12348 | 6.56 | 11.264 | 19.69 | 23.48 | 20.5145 | 25.6973 | 9.6818 | 12.2637 | 6 | 2
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 669854 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS |  | 1.0794 | 0.1872 | 6.38 | 22.734 | 18.52 | 61.1 | 22.484 | 62.8922 | 12.9817 | 33.1611 | 27 | 3
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 669717 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS |  | 51.4274 | 6.2267 | 3.7 | 6.572 | 18.09 | 24.92 | 20.26 | 28.4606 | 16.5573 | 21.8166 | 27 | 3
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 711618 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS |  | 0.98743 | 0.13206 | 7.505 | 16.902 | 18.93 | 34.12 | 18.817 | 32.797 | 5.5825 | 13.928 | 152 | 4
2024 | TOXO IGG [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 762734 | Cobas e801 e402 | ELECSYS |  | 0.92799 | 0.077102 | 5.44 | 8.024 | 12.17 | 17.48 | 12.68 | 19.2466 | 3.3765 | 8.0827 | 30584 | 118
2024 | TOXO IGG AVIDITY [S] | PreciControl TOXIGG 1 | 711618 | Cobas e801 e402 | ELECSYS |  | 0.93736 | 0.060208 | 2.925 | 3.961 | 6.34 | 8.6 | 6.913 | 9.5634 | 2.0774 | 3.0226 | 28 | 2
2024 | TOXO IGG AVIDITY [S] | PreciControl TOXIGG 2 | 711619 | Cobas e801 e402 | ELECSYS |  | 45.8821 | 2.0647 | 2.04 | 2.296 | 4.91 | 5.52 | 5.864 | 6.6008 | 2.4891 | 2.8072 | 28 | 2
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 804677 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM |  | 0.1738 | 0.04136 | 2.755 | 14.958 | 30.78 | 39.52 | 31.7495 | 44.9354 | 20.0498 | 31.9566 | 134 | 8
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 756888 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 783351 | 2.2921 | 0.12504 | 2.355 | 4.701 | 6.63 | 11.7 | 7.3615 | 12.3318 | 2.9285 | 6.7638 | 19786 | 89
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 756887 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM |  | 0.18863 | 0.030328 | 3.34 | 10.918 | 13.78 | 28.09 | 15.255 | 28.4686 | 6.9169 | 17.6534 | 11135 | 51
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 699538 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM |  | 2.2585 | 0.19787 | 5.65 | 8.887 | 12.72 | 18.85 | 13.3105 | 18.2608 | 3.2099 | 10.9066 | 78 | 4
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 804679 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 824690 | 2.1234 | 0.093484 | 1.99 | 2.062 | 6.54 | 6.69 | 7.633 | 7.865 | 4.6357 | 5.0046 | 32 | 3
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 699538 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM |  | 2.4613 | 0.15808 | 3.055 | 5.28 | 7.96 | 14.08 | 9.111 | 15.6775 | 3.3703 | 8.347 | 5624 | 56
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 722354 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM |  | 2.5826 | 0.14766 | 3.73 | 5.38 | 8.38 | 12.89 | 8.893 | 13.8757 | 2.3615 | 6.3075 | 8499 | 52
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 804679 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM |  | 2.3654 | 0.11788 | 3.325 | 4.993 | 8.15 | 10.42 | 8.46 | 11.4564 | 2.1524 | 4.9607 | 184 | 6
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 756888 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 799708 | 1.9713 | 0.11282 | 2.485 | 4.736 | 6.84 | 11.48 | 7.453 | 12.7538 | 2.99 | 7.2949 | 8281 | 71
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 654141 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM |  | 0.23553 | 0.013939 | 1.995 | 6.069 | 7.85 | 12.43 | 9.105 | 14.0962 | 3.7425 | 7.3242 | 32 | 3
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 756888 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 780868 | 2.0603 | 0.087629 | 2.93 | 4.496 | 6.45 | 9.69 | 6.878 | 10.5314 | 1.5336 | 4.2306 | 2636 | 26
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 722354 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM |  | 2.3462 | 0.34416 | 4.87 | 8.632 | 14.87 | 27.51 | 15.373 | 29.9936 | 8.9915 | 19.5606 | 91 | 3
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 756887 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM |  | 0.20898 | 0.029977 | 3.08 | 12.157 | 14.35 | 26.7 | 16.251 | 28.5314 | 6.8084 | 16.1145 | 90 | 4
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 756888 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM |  | 2.0898 | 0.21119 | 4.5 | 6.762 | 11.72 | 14.56 | 12.69 | 14.5808 | 3.7108 | 6.9902 | 50 | 3
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 756888 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM |  | 2.1732 | 0.19141 | 3.63 | 6.562 | 9.01 | 14.66 | 9.889 | 15.9176 | 3.3497 | 7.3754 | 8742 | 50
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 784446 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 799705 | 2.292 | 0.10835 | 3.46 | 4.826 | 7.67 | 10.19 | 7.739 | 11.1408 | 1.3498 | 4.5491 | 2360 | 23
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 784446 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 799708 | 2.203 | 0.11947 | 2.53 | 4.938 | 7.08 | 11.75 | 7.613 | 12.706 | 2.928 | 7.0281 | 10815 | 74
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 756887 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM |  | 0.1614 | 0.034125 | 3.07 | 13.63 | 18.58 | 38.41 | 19.93 | 37.3072 | 11.192 | 26.2255 | 55599 | 145
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 784446 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 740657 | 2.5636 | 0.3101 | 2.17 | 2.929 | 11.27 | 18.14 | 12.6015 | 18.9097 | 9.827 | 15.642 | 354 | 5
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 784446 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 824690 | 2.1164 | 0.072329 | 2.17 | 3.228 | 4.77 | 7.38 | 5.057 | 8.5172 | 1.273 | 4.1044 | 1280 | 28
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 699537 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM |  | 0.24011 | 0.017945 | 2.96 | 8.478 | 8.53 | 17.7 | 8.9955 | 19.751 | 5.0307 | 10.6743 | 81 | 4
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 722353 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM |  | 0.20991 | 0.022191 | 3.18 | 7.992 | 10.48 | 22.19 | 12.367 | 22.8012 | 5.7783 | 13.2717 | 8568 | 53
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 756888 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM |  | 2.2532 | 0.17754 | 2.47 | 5.032 | 8.61 | 14.61 | 9.671 | 15.896 | 4.7933 | 10.6243 | 25765 | 111
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 699538 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 740657 | 2.4488 | 0.1462 | 2.91 | 5.738 | 8.04 | 13.47 | 9.2 | 15.0864 | 3.7497 | 7.895 | 4905 | 54
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 784446 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM |  | 2.31 | 0.19161 | 2.48 | 4.67 | 8.52 | 18.53 | 9.799 | 18.7654 | 4.9529 | 14.2837 | 14530 | 88
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 722354 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 671956 | 2.6338 | 0.12472 | 2.17 | 4.65 | 5.73 | 9.94 | 6.335 | 11.214 | 2.1829 | 6.9842 | 556 | 4
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 784445 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM |  | 0.19934 | 0.024007 | 2.72 | 9.062 | 11.78 | 21.62 | 13.128 | 22.981 | 6.6035 | 14.4233 | 4396 | 34
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 804677 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM |  | 0.22064 | 0.015722 | 2.38 | 4.14 | 8.61 | 12.69 | 9.2125 | 13.9288 | 5.7737 | 9.8328 | 180 | 6
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 699538 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 740654 | 2.3458 | 0.12427 | 3.645 | 5.18 | 8.09 | 11.11 | 7.914 | 13.2836 | 2.2242 | 6.2258 | 699 | 13
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 699538 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM |  | 2.3644 | 0.13089 | 4.105 | 6.301 | 8.88 | 14.06 | 9.4995 | 15.4183 | 2.1737 | 5.6611 | 1696 | 27
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 699538 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 712936 | 2.5908 | 0.10493 | 2.075 | 4.345 | 5.82 | 11.52 | 6.7995 | 12.9925 | 2.6746 | 5.7712 | 356 | 8
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 784445 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM |  | 0.19304 | 0.03339 | 3.33 | 17.542 | 16.31 | 38.85 | 17.8585 | 43.368 | 8.6845 | 25.2903 | 27269 | 129
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 722354 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 799708 | 2.11 | 0.032787 | 1.055 | 1.635 | 2.13 | 3.27 | 1.899 | 2.7854 | 0.15232 | 0.22004 | 9 | 2
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 722353 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TOXO IGM |  | 0.21195 | 0.028392 | 2.41 | 9.4 | 13.91 | 26.23 | 14.3245 | 31.614 | 8.9596 | 20.6934 | 167 | 3
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 804679 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM |  | 2.3394 | 0.21299 | 2.28 | 9.28 | 5.04 | 17.07 | 5.471 | 17.371 | 2.8751 | 6.8546 | 101 | 6
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 699537 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM |  | 0.18054 | 0.024896 | 3 | 9.695 | 14.95 | 27.69 | 16.1535 | 28.9615 | 8.7575 | 19.5276 | 10912 | 101
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 722354 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 712936 | 2.6617 | 0.20397 | 2.35 | 5.47 | 7.66 | 19.7 | 8.532 | 22.62 | 4.1299 | 14.3916 | 1039 | 18
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 784446 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 740654 | 2.2945 | 0.15574 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 98 | 3
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 699537 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM |  | 0.22116 | 0.021238 | 3.765 | 8.929 | 11.3 | 21.07 | 12.7935 | 23.022 | 6.1938 | 11.4708 | 2343 | 38
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 722354 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 783351 | 2.5532 | 0.13665 | 1.69 | 4.65 | 6.73 | 14.46 | 7.256 | 15.135 | 3.9116 | 9.1041 | 323 | 18
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 784446 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM |  | 2.3202 | 0.12241 | 3.53 | 5.766 | 7.97 | 13.15 | 8.656 | 14.011 | 2.3595 | 5.4039 | 2380 | 23
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 756888 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM | 824690 | 1.8695 | 0.063876 | 2.4 | 3.5 | 4.81 | 7.7 | 5.696 | 7.827 | 0.97256 | 3.0575 | 257 | 9
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 1 | 722353 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM |  | 0.1638 | 0.032291 | 3 | 11.834 | 16.48 | 33.57 | 18.173 | 35.2182 | 10.4245 | 22.3638 | 38193 | 129
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 722354 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TOXO IGM |  | 2.5912 | 0.1631 | 2.66 | 5.144 | 7.33 | 12.93 | 8.054 | 14.1568 | 3.2943 | 8.0917 | 37340 | 125
2024 | TOXO IGM [S] | PreciControl TOXO IGM 2 | 722354 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TOXO IGM | 780868 | 2.3097 | 0.10447 | 3.43 | 6.004 | 7.49 | 12.07 | 7.844 | 12.12 | 1.0221 | 4.1457 | 424 | 9
2024 | TPLA [S] | TPL2-B | 282359 | Cobas c501 c502 | SEKISUI |  | 80.2124 | 3.0907 | 2.54 | 3.256 | 5.64 | 6.79 | 5.513 | 6.49 | 1.3404 | 2.2644 | 403 | 3
2024 | TPLA [S] | TPL2-A | 182359 | Cobas c501 c502 | SEKISUI |  | 25.4157 | 0.95605 | 2.43 | 4.21 | 5.25 | 8.47 | 5.831 | 7.5166 | 1.1134 | 2.2131 | 402 | 3
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 266.9875 | 6.5026 | 1.645 | 2.55 | 3.97 | 5.65 | 4.464 | 6.05 | 0.95262 | 2.2444 | 1267 | 15
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 190.1556 | 3.4935 | 1.02 | 1.626 | 2.53 | 3.99 | 2.753 | 4.5278 | 0.91101 | 2.3141 | 14616 | 117
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 359.2542 | 10.8423 | 2.34 | 3.135 | 5.12 | 6.76 | 5.3545 | 7.2552 | 1.2487 | 2.9774 | 51330 | 55
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 178.523 | 3.3517 | 1.44 | 2.383 | 2.99 | 4.79 | 2.988 | 4.3326 | 0.64088 | 1.0018 | 369 | 3
2024 | TRANSFERRIN [S] | InteliQ Immunology 3 | 69003T | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 340.2551 | 11.7481 | 1.24 | 1.864 | 5.91 | 7.14 | 6.575 | 7.9358 | 4.9488 | 6.0248 | 788 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_P_V1_0 | 900116 | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 315.9813 | 10.8681 | 2.16 | 4.28 | 5.07 | 8.73 | 5.432 | 7.892 | 1.0621 | 1.9734 | 375 | 3
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 189.9997 | 4.7328 | 1.73 | 2.7 | 3.96 | 5.79 | 4.071 | 6.1049 | 1.0808 | 2.6025 | 10820 | 19
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 352.663 | 12.4822 | 2.48 | 3.52 | 5.62 | 7.73 | 5.906 | 8.4609 | 1.5019 | 3.6908 | 4696 | 10
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 188.3341 | 3.7583 | 1.5 | 2.205 | 3.39 | 4.59 | 3.275 | 4.8519 | 0.57531 | 1.4475 | 370 | 4
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 200.1231 | 5.4052 | 1.815 | 2.757 | 4.52 | 6.82 | 4.9705 | 6.4267 | 1.3452 | 3.5666 | 294 | 6
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 271.1358 | 9.277 | 2.82 | 3.126 | 6.26 | 6.53 | 6.357 | 6.975 | 2.3022 | 2.9647 | 324 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 244.0049 | 6.2003 | 1.16 | 2.024 | 3.53 | 4.75 | 4.0365 | 5.1307 | 1.3721 | 3.3537 | 411 | 3
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 334.8999 | 7.6541 | 1.44 | 2.708 | 3.43 | 5.88 | 3.687 | 6.3924 | 1.1297 | 2.7529 | 13695 | 28
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 356.4881 | 13.0269 | 2.715 | 3.49 | 5.81 | 7.08 | 5.534 | 6.7355 | 0.66748 | 2.604 | 168 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 209.2512 | 7.3037 | 2.19 | 4.252 | 5.03 | 8.74 | 5.407 | 9.0712 | 0.70841 | 2.4499 | 207 | 4
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 353.9046 | 11.6704 | 1.93 | 3.196 | 4.85 | 6.47 | 4.869 | 6.9112 | 1.2946 | 3.5648 | 987 | 6
2024 | TRANSFERRIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 209.0287 | 4.1856 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 174 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | InteliQ Immunology 2 | 85722T | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 257.3711 | 4.6222 | 1.165 | 1.85 | 2.49 | 3.89 | 2.5915 | 4.0645 | 0.89979 | 1.4166 | 1288 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 208.4594 | 5.2645 | 1.94 | 2.706 | 4.2 | 5.95 | 4.257 | 6.2604 | 0.95148 | 2.2945 | 109554 | 152
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 206.0746 | 4.9305 | 1.305 | 2.554 | 3.14 | 5.2 | 3.3955 | 5.8159 | 0.95932 | 2.8818 | 1097 | 10
2024 | TRANSFERRIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 85731T | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 153.4236 | 2.7584 | 1.07 | 1.677 | 2.65 | 3.7 | 2.9745 | 3.9771 | 0.95003 | 1.8945 | 923 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 180.8 | 8.0664 | 3.695 | 4.411 | 6.96 | 8.97 | 8.311 | 9.5094 | 3.6835 | 3.6835 | 10 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 206.7254 | 6.9463 | 2.06 | 3.776 | 4.92 | 8.76 | 5.2435 | 9.8477 | 1.2337 | 4.1068 | 386 | 4
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 348.3538 | 9.0385 | 2.05 | 2.738 | 4.64 | 5.77 | 4.577 | 5.6908 | 0.6214 | 2.0685 | 1588 | 7
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 204.3416 | 4.8612 | 1.48 | 2.4 | 3.54 | 5.42 | 3.731 | 5.6359 | 0.94557 | 2.7199 | 1715 | 8
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 339.3058 | 7.8957 | 1.345 | 2.183 | 3.27 | 5.09 | 3.5875 | 5.4158 | 1.1759 | 2.5412 | 4376 | 31
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 196.3172 | 7.0158 | 2.33 | 3.679 | 5.71 | 8.02 | 5.567 | 9.0354 | 1.5466 | 3.4381 | 618 | 6
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 180.8649 | 4.3493 | 1.985 | 2.426 | 4.23 | 4.89 | 4.138 | 4.7188 | 1.1085 | 1.5125 | 629 | 3
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 204.6487 | 5.7882 | 1.92 | 3.336 | 4.29 | 7.3 | 4.3945 | 8.0092 | 1.1298 | 2.9911 | 3455 | 25
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 199.8739 | 5.477 | 2.14 | 3.308 | 4.5 | 6.77 | 4.794 | 6.4452 | 1.0409 | 1.9351 | 978 | 3
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 346.5531 | 11.3553 | 2.33 | 3.431 | 5.25 | 7.48 | 5.335 | 7.8716 | 1.4017 | 3.3361 | 3840 | 32
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 350.0251 | 10.4788 | 2.31 | 3.071 | 4.99 | 6.66 | 5.135 | 7.3603 | 1.2259 | 2.8674 | 52901 | 62
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 342.7932 | 8.9748 | 2.345 | 3.599 | 4.82 | 7.35 | 4.9575 | 7.1303 | 1.1697 | 1.326 | 118 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | InteliQ Immunology 3 | 85733T | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 298.6355 | 5.2939 | 1.265 | 1.724 | 2.66 | 3.77 | 3.002 | 4.2604 | 0.60862 | 1.6746 | 919 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 85721T | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 158.076 | 2.601 | 1.16 | 2.098 | 2.58 | 4.34 | 2.853 | 4.6454 | 0.95373 | 1.813 | 2579 | 4
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 189.9025 | 4.7252 | 1.915 | 2.66 | 4.11 | 5.71 | 4.1425 | 6.0695 | 0.83309 | 2.1974 | 23101 | 144
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 316.1611 | 10.6914 | 2.005 | 2.23 | 4.73 | 6.13 | 5.2565 | 6.964 | 2.7126 | 4.4821 | 329 | 3
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 351.6572 | 13.1237 | 2.26 | 3.909 | 5.35 | 8.14 | 5.502 | 8.0897 | 1.4652 | 3.6693 | 318 | 3
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 192.3609 | 4.7186 | 1.96 | 2.48 | 4.11 | 5.03 | 4.14 | 5.3637 | 0.72419 | 1.9222 | 2713 | 4
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 200.6501 | 5.3202 | 1.84 | 3.083 | 4.02 | 6.28 | 4.424 | 6.0011 | 0.98046 | 1.5556 | 880 | 3
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 201.7571 | 7.4706 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 893 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 163.9217 | 3.0382 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 115 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 268.3117 | 6.3367 | 1.215 | 2.258 | 3.23 | 4.98 | 3.527 | 5.4624 | 1.3833 | 2.5637 | 2692 | 24
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 341.7311 | 8.3386 | 1.42 | 2.71 | 3.3 | 6.25 | 3.541 | 6.458 | 0.86472 | 2.3 | 1272 | 15
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 310.9459 | 7.2759 | 1.35 | 2.452 | 3.39 | 8.43 | 3.413 | 9.7264 | 1.2842 | 4.7044 | 425 | 6
2024 | TRANSFERRIN [S] | InteliQ Immunology 1 | 69001T | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 164.6619 | 3.0551 | 1.465 | 1.94 | 3.04 | 4.19 | 3.2465 | 4.511 | 0.94189 | 1.2987 | 349 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 345.483 | 8.4397 | 1.29 | 2.524 | 3.65 | 6.26 | 3.949 | 6.4634 | 1.1978 | 3.2863 | 1938 | 14
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 202.8535 | 3.64 | 1.09 | 2.352 | 2.5 | 4.71 | 2.772 | 4.25 | 0.4353 | 1.352 | 983 | 4
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 344.5656 | 7.5349 | 1.29 | 1.93 | 3.15 | 4.78 | 3.439 | 5.4748 | 1.1413 | 2.7828 | 59424 | 124
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 334.6647 | 5.3782 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 346 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 345.421 | 8.7349 | 1.49 | 3.006 | 3.63 | 6.25 | 3.9745 | 6.521 | 1.2965 | 2.7983 | 1179 | 11
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 358.0406 | 10.9908 | 2.38 | 3.358 | 5.12 | 7.24 | 5.18 | 7.6836 | 1.1201 | 2.9619 | 53453 | 121
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. TEST VER 2 URINE |  | 1.0557 | 0.084594 | 2.85 | 6.572 | 12.02 | 18.16 | 12.435 | 18.6728 | 4.5772 | 15.3781 | 198 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 358.7361 | 12.9778 | 2.63 | 3.38 | 5.68 | 7.35 | 6.3725 | 7.7895 | 1.7404 | 2.4828 | 72 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 209.321 | 3.8409 | 1.03 | 1.65 | 2.53 | 3.94 | 2.762 | 4.463 | 0.92278 | 2.2548 | 84333 | 146
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 355.2577 | 15.9402 | 3.185 | 4.076 | 6.58 | 8.94 | 6.7065 | 10.8361 | 1.6296 | 4.1018 | 97 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 354.4398 | 7.5943 | 1.32 | 2.03 | 3.13 | 4.81 | 3.47 | 5.4036 | 1.1971 | 2.5047 | 35942 | 109
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 338.3881 | 9.9545 | 2.35 | 2.957 | 4.9 | 6.06 | 4.9805 | 6.0954 | 1.0264 | 1.7987 | 1788 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 346.8084 | 9.0283 | 2.13 | 2.39 | 4.57 | 4.88 | 4.272 | 5.1034 | 0.62556 | 2.5983 | 810 | 3
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 189.791 | 4.7701 | 2.06 | 2.768 | 4.34 | 5.72 | 4.517 | 5.8996 | 0.94927 | 1.9832 | 17083 | 62
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 346.4712 | 8.9255 | 1.85 | 2.622 | 3.9 | 5.43 | 3.813 | 5.6756 | 0.77876 | 2.5351 | 420 | 6
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 222.4124 | 5.4151 | 1.61 | 2.721 | 3.77 | 5.8 | 3.872 | 6.2758 | 1.0819 | 2.4805 | 10998 | 17
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 349.7583 | 12.8626 | 3.15 | 4.352 | 6.37 | 8.7 | 5.827 | 9.2988 | 0.82122 | 2.215 | 240 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 181.0804 | 3.5968 | 1.04 | 2.526 | 2.81 | 5.67 | 3.109 | 5.8854 | 0.88618 | 2.3761 | 3866 | 24
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 178.8523 | 3.8623 | 1.42 | 2.306 | 3.4 | 4.97 | 3.511 | 5.3284 | 1.2572 | 2.5859 | 2355 | 21
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 242.3514 | 6.1203 | 1.335 | 3.045 | 3.74 | 6.79 | 4.3825 | 7.0365 | 1.7803 | 3.0258 | 902 | 12
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 191.8328 | 3.8751 | 1.19 | 2.32 | 2.92 | 5.12 | 3.1255 | 5.8078 | 0.98562 | 2.2885 | 22078 | 39
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | TINA QUANT VER 2 |  | 333.37 | 9.8601 | 2.06 | 3.08 | 4.77 | 6.64 | 4.771 | 6.837 | 1.0612 | 3.0868 | 7978 | 16
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 224.9803 | 5.6329 | 2.105 | 2.86 | 4.23 | 5.93 | 3.787 | 5.6415 | 0.49921 | 1.05 | 913 | 3
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 208.5203 | 5.3239 | 2 | 2.81 | 4.37 | 5.98 | 4.482 | 6.3284 | 1.0045 | 2.4219 | 90123 | 65
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 348.5442 | 11.1764 | 2.205 | 3.743 | 4.89 | 7.92 | 5.0625 | 8.471 | 1.2596 | 3.3022 | 4004 | 23
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 349.7417 | 10.6074 | 2.35 | 3.277 | 5 | 7.04 | 5.133 | 7.5732 | 1.0909 | 2.7511 | 80072 | 138
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 348.3529 | 4.8855 | 1.465 | 2.133 | 1.54 | 1.54 | 4.6836 | 4.6836 | 5.5833 | 5.5833 | 17 | 2
2024 | TRANSFERRIN [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 206.4512 | 6.577 | 2.21 | 3.248 | 4.97 | 6.94 | 5.09 | 7.2912 | 1.1654 | 3.2138 | 3738 | 10
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 224.4058 | 4.5036 | 1.215 | 2.414 | 2.95 | 5.34 | 3.2035 | 5.632 | 0.97546 | 2.1718 | 21456 | 39
2024 | TRANSFERRIN [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | IMMUNOTURB. TEST VER.2 [S,P] |  | 176.5788 | 3.671 | 1.05 | 2.62 | 3.13 | 7.23 | 3.441 | 7.032 | 1.2685 | 2.8657 | 717 | 9
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 136.7734 | 2.6879 | 1.25 | 2.759 | 3.24 | 5.69 | 3.633 | 5.6607 | 1.0586 | 2.0981 | 681 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 131.6765 | 3.096 | 1.3 | 2.09 | 3.22 | 4.48 | 3.4085 | 4.9505 | 1.0518 | 2.4721 | 3244 | 4
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 216.25 | 4.9984 | 1.25 | 2.721 | 2.88 | 5.44 | 2.893 | 4.9376 | 0.56342 | 1.4991 | 448 | 4
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 117.6076 | 3.056 | 1.35 | 3.022 | 3.51 | 6.25 | 3.921 | 6.7454 | 1.2371 | 2.782 | 2119 | 12
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 74.0683 | 3.4065 | 3.02 | 4.734 | 6.67 | 10.8 | 7.2685 | 12.0777 | 1.8415 | 5.4496 | 1566 | 13
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 116.4211 | 2.5524 | 1.4 | 2.174 | 3.2 | 5.17 | 3.4725 | 5.5803 | 0.98024 | 2.484 | 30002 | 190
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 130.2789 | 3.2533 | 1.4 | 2.433 | 3.48 | 5.92 | 3.765 | 6.547 | 1.2908 | 3.0404 | 36274 | 58
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 160.233 | 2.0119 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 382 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 86.5488 | 2.8899 | 1.665 | 3.985 | 4.28 | 8.18 | 4.5275 | 8.1102 | 0.60017 | 2.925 | 931 | 5
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 216.4867 | 4.2459 | 1.11 | 2.039 | 2.66 | 4.7 | 2.844 | 5.1296 | 0.8927 | 2.3219 | 59324 | 193
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 118.1585 | 2.5486 | 1.235 | 2.24 | 3.03 | 6.14 | 3.188 | 7.0595 | 1.0691 | 3.8134 | 168 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 117.1721 | 3.033 | 1.38 | 3.17 | 3.3 | 7.47 | 3.679 | 7.7966 | 1.0296 | 3.2118 | 3384 | 20
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 214.7538 | 3.1522 | 1.145 | 1.782 | 2.46 | 3.58 | 2.386 | 3.0247 | 0.47403 | 0.77586 | 282 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 221.7328 | 4.8075 | 1.6 | 1.83 | 3.45 | 3.74 | 3.178 | 3.8664 | 0.83606 | 1.2789 | 182 | 3
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 216.848 | 4.5618 | 1.19 | 1.812 | 2.74 | 5.14 | 2.94 | 5.4364 | 0.77524 | 2.0397 | 1012 | 3
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 118.4931 | 2.6066 | 1.76 | 3.098 | 3.9 | 6.34 | 4.1095 | 6.7754 | 1.0926 | 3.1828 | 1304 | 19
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 115.6531 | 2.2513 | 1.36 | 2.06 | 3.02 | 4.52 | 3.1725 | 4.8808 | 0.79155 | 2.0633 | 118824 | 94
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 93.1221 | 2.3771 | 1.61 | 2.902 | 4.07 | 6.38 | 4.6285 | 6.5061 | 1.4261 | 3.4123 | 779 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 117.9533 | 2.5719 | 1.19 | 2.088 | 2.78 | 4.95 | 3.0435 | 5.3074 | 0.84048 | 2.5121 | 20846 | 155
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 216.8221 | 3.8773 | 1.06 | 1.725 | 2.47 | 3.99 | 2.639 | 4.4452 | 0.78009 | 2.1176 | 76952 | 148
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 116.8869 | 1.8921 | 1.1 | 1.685 | 2.23 | 3.46 | 2.2655 | 3.3715 | 0.36303 | 0.88026 | 175 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 73.8986 | 2.0643 | 1.54 | 2.414 | 3.76 | 5.84 | 4.184 | 6.4006 | 1.465 | 3.2029 | 6745 | 48
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 214.3555 | 5.3777 | 1.39 | 2.09 | 3.27 | 5.63 | 3.819 | 6.363 | 1.0253 | 3.7894 | 799 | 6
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 215.3231 | 4.2342 | 1.34 | 2.226 | 2.92 | 4.92 | 3.1375 | 5.3418 | 0.84567 | 2.1793 | 16308 | 33
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 248.4087 | 8.547 | 1.77 | 3.08 | 4.03 | 7.17 | 4.314 | 7.4435 | 1.3204 | 3.4654 | 27733 | 49
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 118.4629 | 5.2851 | 4.32 | 5.024 | 8.95 | 11.1 | 8.653 | 12.441 | 4.7928 | 4.9704 | 56 | 4
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 214.9371 | 5.8752 | 1.68 | 3.176 | 3.92 | 7.27 | 3.975 | 7.851 | 0.96135 | 2.7001 | 1320 | 12
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 215.1271 | 4.926 | 1.46 | 2.638 | 3.5 | 5.75 | 3.6285 | 6.0854 | 1.0112 | 2.5201 | 3944 | 17
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 214.4391 | 4.2539 | 1.25 | 2.05 | 2.91 | 4.49 | 3.099 | 4.8908 | 0.88906 | 2.195 | 68235 | 156
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 120.1492 | 1.9168 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 159 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 116.2213 | 2.2725 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 578 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 215.2237 | 5.3872 | 1.46 | 2.614 | 3.55 | 5.69 | 4.042 | 6.169 | 1.066 | 2.8275 | 2397 | 23
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 105.5615 | 2.5269 | 1.5 | 2.822 | 3.47 | 6.13 | 3.846 | 6.5262 | 0.7938 | 2.3463 | 3170 | 3
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 140.8108 | 2.8335 | 1.36 | 2.028 | 2.96 | 4.29 | 3.101 | 4.8052 | 0.7059 | 2.1321 | 2863 | 3
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 213.9019 | 4.1939 | 1.195 | 1.869 | 2.85 | 4.37 | 3.084 | 4.9846 | 0.98828 | 2.3823 | 6989 | 54
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 118.7633 | 4.0775 | 2.8 | 3.722 | 5.57 | 7.57 | 6.099 | 7.5856 | 0.7428 | 1.9857 | 857 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 119.2372 | 2.899 | 1.56 | 2.178 | 3.33 | 5.07 | 3.604 | 5.0386 | 0.89401 | 2.2432 | 555 | 3
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 75.1147 | 1.4072 | 1.48 | 1.864 | 3.11 | 3.91 | 3.031 | 4.0528 | 0.4574 | 1.1105 | 1075 | 3
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 117.3466 | 3.3306 | 1.57 | 3.02 | 3.63 | 6.38 | 3.67 | 6.4294 | 0.85448 | 2.5018 | 906 | 10
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 169.5952 | 4.7555 | 1.7 | 2.814 | 4.65 | 6.38 | 4.501 | 6.8852 | 0.92803 | 2.8475 | 971 | 5
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 218.5319 | 2.4124 | 1.35 | 1.646 | 2.72 | 3.32 | 2.365 | 2.941 | 0.13137 | 0.21895 | 47 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 217.2124 | 4.9275 | 1.35 | 2.628 | 3.14 | 5.69 | 3.3685 | 6.0145 | 0.91697 | 2.4132 | 3595 | 16
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 216.402 | 4.5246 | 1.385 | 2.12 | 3.13 | 5.26 | 3.1 | 6.1769 | 0.67428 | 3.2012 | 691 | 5
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 114.7 | 3.1301 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 117.3565 | 2.695 | 1.095 | 3.295 | 2.84 | 7.05 | 2.882 | 6.5395 | 0.71583 | 1.9724 | 386 | 4
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 116.691 | 2.8426 | 1.52 | 2.852 | 3.6 | 5.86 | 4.006 | 6.37 | 1.1368 | 2.4561 | 4192 | 16
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 218.0314 | 5.0215 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 95 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 214.0642 | 4.011 | 1.26 | 1.92 | 2.85 | 4.29 | 3.011 | 4.7255 | 0.79357 | 2.0953 | 95667 | 157
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 116.5852 | 2.3344 | 1.59 | 2.227 | 3.24 | 4.89 | 3.1345 | 4.6629 | 0.61374 | 1.2956 | 1446 | 5
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 70.5889 | 1.8816 | 2.085 | 2.975 | 4.49 | 6.52 | 4.6285 | 6.9805 | 1.0299 | 2.5419 | 4122 | 4
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 218.7596 | 6.4622 | 1.09 | 2.6 | 3.77 | 5.98 | 4.2655 | 6.5015 | 1.9327 | 3.5996 | 314 | 4
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 117.8994 | 2.5857 | 1.29 | 2.962 | 2.74 | 6.17 | 2.877 | 6.0642 | 0.87314 | 1.5261 | 397 | 3
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 218.6875 | 4.7739 | 1.46 | 2.832 | 3.29 | 5.84 | 2.785 | 5.5836 | 0.85064 | 1.5568 | 389 | 3
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 216.711 | 5.2276 | 1.425 | 2.85 | 3.58 | 6.99 | 3.6155 | 7.1585 | 1.0396 | 3.3511 | 767 | 17
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 117.3592 | 2.9088 | 1.47 | 2.45 | 3.67 | 5.73 | 3.814 | 6.101 | 1.2243 | 2.8365 | 2245 | 23
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 215.7317 | 3.9032 | 1.2 | 1.78 | 2.71 | 4.01 | 2.893 | 4.3942 | 0.76062 | 1.9193 | 68068 | 64
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 117.4191 | 2.6134 | 1.42 | 2.118 | 3.24 | 4.83 | 3.421 | 5.4602 | 0.92271 | 2.7424 | 4196 | 25
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 118.2783 | 2.4742 | 1.48 | 2.857 | 3.69 | 5.72 | 3.4645 | 5.3132 | 0.38248 | 1.3244 | 335 | 3
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 149.9162 | 4.7282 | 1.69 | 2.958 | 4.04 | 6.65 | 4.183 | 7.4594 | 1.3836 | 3.1963 | 1702 | 16
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 116.0365 | 2.4879 | 1.37 | 2.193 | 3.19 | 4.83 | 3.378 | 5.266 | 0.93925 | 2.3197 | 145201 | 223
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 116.2505 | 2.6816 | 1.6 | 2.708 | 3.51 | 5.84 | 3.652 | 6.065 | 0.96161 | 2.5559 | 12510 | 33
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 215.1804 | 4.2848 | 1.27 | 2.15 | 2.83 | 5.6 | 2.834 | 6.2039 | 0.57024 | 2.4016 | 3872 | 23
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 217.4421 | 4.9786 | 1.295 | 2.185 | 3.08 | 5.02 | 3.454 | 5.6274 | 0.95682 | 2.7751 | 2948 | 25
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 215.6721 | 4.8724 | 1.145 | 2.225 | 2.7 | 5.29 | 2.918 | 5.7742 | 0.87566 | 2.6608 | 37147 | 104
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 215.1127 | 4.3018 | 1.12 | 1.96 | 2.74 | 4.75 | 2.932 | 5.1996 | 0.8785 | 2.5181 | 28740 | 107
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 98.4915 | 1.7517 | 1.165 | 1.735 | 2.83 | 3.6 | 2.8955 | 4.1394 | 0.95002 | 2.2077 | 1868 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 216.6578 | 7.4953 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 116.6358 | 3.0772 | 1.86 | 3.152 | 4.35 | 6.97 | 4.373 | 6.8086 | 1.3684 | 3.21 | 822 | 7
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 147.2843 | 3.0474 | 1.1 | 2 | 2.74 | 4.54 | 2.979 | 5.1045 | 1.1242 | 2.3495 | 4254 | 45
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 235.5419 | 3.9531 | 1.04 | 1.828 | 2.44 | 4.31 | 2.6375 | 4.987 | 0.83444 | 2.1381 | 3530 | 30
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 218.7234 | 5.525 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 345 | 3
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 117.0708 | 2.7121 | 1.31 | 2.274 | 3.16 | 5.34 | 3.421 | 5.8102 | 1.0044 | 2.7903 | 20889 | 102
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 116.8659 | 2.3475 | 1.62 | 2.596 | 3.42 | 5.91 | 3.878 | 6.0742 | 0.99723 | 1.9604 | 1347 | 4
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 103.0809 | 2.2431 | 1.19 | 2.242 | 2.74 | 5.39 | 3.1 | 5.9008 | 0.79366 | 2.8614 | 679 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 96.8968 | 2.2323 | 1.815 | 2.035 | 3.67 | 4.11 | 3.4305 | 3.7853 | 0.42544 | 0.43084 | 94 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 117.2038 | 2.5532 | 1.28 | 2.249 | 3.02 | 5.12 | 3.22 | 5.5888 | 0.98918 | 2.5414 | 135190 | 266
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 215.7405 | 3.6219 | 1.01 | 1.89 | 2.38 | 4.29 | 2.4875 | 4.6742 | 0.61741 | 2.3608 | 6206 | 45
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 216.672 | 4.0041 | 1.39 | 1.858 | 2.91 | 4.07 | 3.07 | 4.5896 | 0.67356 | 1.8069 | 1989 | 8
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 117.1103 | 2.9101 | 1.25 | 2.35 | 3.09 | 5.77 | 3.274 | 6.209 | 1.0278 | 2.995 | 20783 | 87
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 148.1159 | 2.4178 | 1.27 | 1.964 | 2.62 | 4.02 | 2.615 | 4.1667 | 0.52264 | 1.1734 | 1197 | 3
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 226.5863 | 5.8384 | 1.355 | 2.82 | 3.68 | 7.68 | 3.8965 | 7.535 | 1.3689 | 4.8176 | 1008 | 10
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 69.4976 | 2.3543 | 1.67 | 3.03 | 4.47 | 7.36 | 4.957 | 8.1037 | 1.8234 | 4.1888 | 39687 | 60
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 115.88 | 1.8782 | 1.29 | 1.802 | 2.71 | 3.7 | 2.74 | 3.5856 | 0.34977 | 0.79442 | 475 | 3
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 215.9082 | 3.6446 | 1.51 | 1.866 | 3.13 | 3.81 | 3.102 | 3.6263 | 0.64431 | 0.95564 | 376 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 93.8971 | 1.346 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 351 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 117.8542 | 2.3541 | 1.33 | 2.03 | 2.82 | 4.46 | 2.967 | 4.5779 | 0.43232 | 1.5834 | 522 | 4
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 215.0073 | 4.0449 | 1.27 | 1.89 | 2.85 | 4.25 | 3.0025 | 4.6525 | 0.78075 | 2.0569 | 66782 | 75
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 115.9363 | 2.2382 | 1.31 | 2.036 | 2.93 | 4.57 | 3.107 | 4.9904 | 0.80546 | 2.0646 | 22650 | 79
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 116.6268 | 3.8523 | 1.5 | 3.866 | 4.26 | 9.29 | 4.3695 | 9.5527 | 1.6265 | 3.6996 | 661 | 12
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 215.3713 | 3.7861 | 1.34 | 1.632 | 2.94 | 4.38 | 3.184 | 4.7356 | 0.97216 | 2.5129 | 192 | 2
2024 | TRIGLYCERIDE [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | ENZYM FARBTEST GPO-PAP |  | 119.9489 | 3.011 | 2.1 | 2.79 | 5.04 | 5.96 | 5.576 | 6.688 | 2.0826 | 3.8758 | 205 | 3
2024 | TROPONIN I [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS TROPONIN I |  | 1.2272 | 0.052723 | 2.19 | 4.096 | 5.33 | 8.97 | 6.171 | 9.5253 | 1.7313 | 4.253 | 2149 | 2
2024 | TROPONIN I [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I |  | 16.9238 | 0.66422 | 2.14 | 3.986 | 5.66 | 9.36 | 6.11 | 9.8226 | 1.8825 | 4.3748 | 3068 | 9
2024 | TROPONIN I [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I |  | 17.9598 | 0.63666 | 2.24 | 4.195 | 5.22 | 9.03 | 6.0445 | 9.6574 | 2.3411 | 3.4203 | 487 | 6
2024 | TROPONIN I [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713302 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I |  | 18.9123 | 0.9048 | 2.87 | 4.542 | 7.51 | 10.29 | 8.819 | 11.533 | 3.1137 | 6.3451 | 358 | 2
2024 | TROPONIN I [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I | 702646 | 0.90199 | 0.025711 | 2.33 | 2.996 | 4.71 | 6.49 | 4.455 | 6.7417 | 0.60528 | 1.9226 | 84 | 2
2024 | TROPONIN I [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I | 730016 | 17.7055 | 0.45214 | 1.65 | 2.32 | 4.06 | 4.95 | 4.618 | 5.643 | 1.5581 | 3.2772 | 380 | 4
2024 | TROPONIN I [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I |  | 0.8123 | 0.40767 | 2.53 | 5.224 | 5.9 | 12.33 | 6.668 | 12.8242 | 2.0483 | 5.6804 | 3151 | 8
2024 | TROPONIN I [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN I |  | 15.6451 | 0.34942 | 1.635 | 2.19 | 3.86 | 4.77 | 4.339 | 5.1535 | 0.91608 | 2.2624 | 1649 | 2
2024 | TROPONIN I [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713301 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I |  | 0.88244 | 0.042523 | 2.9 | 4.982 | 6.91 | 11.49 | 8.132 | 13.9256 | 3.2293 | 6.3634 | 355 | 2
2024 | TROPONIN I [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I | 702646 | 17.8131 | 0.38143 | 1.81 | 2.259 | 3.74 | 4.97 | 3.695 | 5.2164 | 0.95198 | 1.7431 | 84 | 2
2024 | TROPONIN I [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS TROPONIN I |  | 0.11759 | 0.014047 | 5.06 | 8.029 | 14.45 | 25.42 | 15.456 | 29.1487 | 6.2126 | 20.8539 | 1608 | 2
2024 | TROPONIN I [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I | 730016 | 0.86071 | 0.024255 | 2.01 | 3.04 | 5.11 | 6.5 | 5.487 | 7.386 | 1.6589 | 2.7828 | 382 | 4
2024 | TROPONIN I [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I |  | 0.88402 | 0.037319 | 2.32 | 4.258 | 6.1 | 9.41 | 7.1145 | 10.8537 | 3.1145 | 4.3486 | 494 | 6
2024 | TROPONIN I [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN I |  | 0.69755 | 0.019376 | 2.285 | 2.57 | 4.65 | 5.51 | 4.182 | 5.6895 | 0.40404 | 1.4444 | 1657 | 2
2024 | TROPONIN I STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I STAT |  | 17.9817 | 0.49401 | 2.29 | 3.192 | 4.77 | 6.51 | 5.055 | 6.0268 | 0.59781 | 1.726 | 268 | 2
2024 | TROPONIN I STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I STAT |  | 0.91481 | 0.029811 | 2.62 | 3.552 | 5.46 | 7.34 | 6.229 | 7.128 | 0.79085 | 2.3456 | 284 | 2
2024 | TROPONIN I STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I STAT |  | 0.82844 | 0.031706 | 2.39 | 3.43 | 5.91 | 7.72 | 5.791 | 9.181 | 1.5826 | 4.6251 | 1576 | 2
2024 | TROPONIN I STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I STAT |  | 17.0352 | 0.53739 | 2.02 | 2.978 | 4.53 | 6.58 | 5.059 | 7.7402 | 1.5475 | 3.5542 | 1391 | 2
2024 | TROPONIN I STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN I STAT | 730016 | 17.648 | 0.38716 | 1.6 | 1.704 | 3.64 | 3.89 | 4.1435 | 4.3751 | 1.4988 | 1.5554 | 50 | 2
2024 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT |  | 14.7394 | 1.4435 | 2.93 | 6.256 | 7.35 | 19.58 | 8.108 | 20.2553 | 2.6178 | 10.6698 | 5030 | 7
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713301 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 27.5794 | 1.7263 | 1.965 | 3.41 | 5.75 | 8.49 | 6.216 | 9.4422 | 2.5605 | 5.59 | 1679 | 12
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) |  | 24.3091 | 1.5173 | 3.57 | 8.066 | 8.55 | 18.44 | 9.268 | 17.4254 | 2.8733 | 8.7649 | 2296 | 33
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 795168 | 26.7169 | 0.91368 | 1.955 | 3.252 | 4.6 | 8.12 | 4.927 | 8.4475 | 1.4373 | 4.0393 | 11488 | 85
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP. T HS ST (08469873) |  | 26.14 | 1.5914 | 2.35 | 4.308 | 5.67 | 9.63 | 6.139 | 10.5658 | 1.8785 | 4.674 | 7653 | 7
2024 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT |  | 14.3759 | 0.76633 | 2.59 | 3.591 | 6.93 | 13.22 | 8.0285 | 15.6883 | 3.7538 | 9.9948 | 537 | 5
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT |  | 1965.8887 | 49.2902 | 1.71 | 3.24 | 5.38 | 7.21 | 5.282 | 7.6462 | 1.2385 | 4.8952 | 602 | 2
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 802247 | 25.6885 | 0.86598 | 2.42 | 3.71 | 5.49 | 8.01 | 5.588 | 8.9454 | 1.5532 | 3.9783 | 3715 | 29
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) |  | 24.4237 | 1.5964 | 4.17 | 6.961 | 9.81 | 15.86 | 10.303 | 17.4574 | 2.9997 | 7.7402 | 11161 | 43
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 771982 | 23.2273 | 2.0766 | 4.565 | 7.39 | 9.56 | 17.7 | 9.527 | 17.271 | 1.0588 | 8.3261 | 370 | 4
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713302 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) |  | 1683.0265 | 49.777 | 1.95 | 10.07 | 3.98 | 19.57 | 4.328 | 19.3 | 0.80419 | 4.0963 | 339 | 3
2024 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 908.3462 | 24.5902 | 1.415 | 2.645 | 3.6 | 6.22 | 3.923 | 6.785 | 1.2393 | 3.333 | 22438 | 45
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT |  | 24.6651 | 2.2172 | 3.545 | 8.546 | 9.36 | 27.96 | 10.894 | 31.0176 | 3.4136 | 11.3634 | 271 | 9
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS ST (08469814) |  | 1709.5028 | 62.0295 | 2.64 | 3.745 | 5.63 | 8.41 | 5.9195 | 9.746 | 1.595 | 3.5592 | 358 | 3
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 771982 | 24.505 | 1.1148 | 2.99 | 4.602 | 6.88 | 10.68 | 7.052 | 11.9302 | 2.0071 | 5.6541 | 9208 | 44
2024 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 14.8192 | 0.63738 | 2.59 | 4.08 | 5.64 | 10.17 | 6.12 | 11.3914 | 1.9312 | 5.1865 | 1772 | 15
2024 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 122.0854 | 3.5928 | 1.365 | 2.338 | 3.42 | 6.62 | 3.866 | 7.2449 | 1.6422 | 4.05 | 1627 | 14
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713301 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 770528 | 23.6481 | 1.1846 | 2.2 | 4.575 | 7.57 | 10.19 | 8.296 | 11.7586 | 2.7003 | 6.8799 | 318 | 6
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 1967.0312 | 53.5109 | 1.405 | 2.577 | 3.64 | 6.24 | 4.015 | 6.8786 | 1.4083 | 3.5387 | 29113 | 206
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) |  | 25.9086 | 1.1882 | 2.64 | 4.53 | 6.82 | 10.27 | 7.653 | 11.5168 | 2.5792 | 5.9482 | 7006 | 82
2024 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 131.0628 | 3.97 | 1.52 | 2.84 | 3.82 | 6.8 | 4.1995 | 7.2915 | 1.3262 | 3.6396 | 38610 | 65
2024 | TROPONIN T STAT [S] | Liquichek Cardiac Markers Plus LT 3 | 87193T | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 2197.3582 | 85.6313 | 1.335 | 3.08 | 4.23 | 6.73 | 4.8085 | 7.1209 | 1.7595 | 4.2309 | 2253 | 2
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713301 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 742799 | 27.1536 | 1.3179 | 2.02 | 4.174 | 5.49 | 10.51 | 5.817 | 11.3898 | 2.0473 | 5.7214 | 597 | 7
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT |  | 25.6226 | 1.3769 | 2.39 | 4.47 | 5.99 | 13.81 | 7.274 | 15.7038 | 2.8951 | 7.5968 | 236 | 6
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 26.6113 | 1.5643 | 2.2 | 4.328 | 5.89 | 10.65 | 6.501 | 11.7932 | 2.4074 | 6.4738 | 135310 | 249
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP. T HS ST (08469873) |  | 1943.1661 | 39.0578 | 1.48 | 2.083 | 3.24 | 4.56 | 3.3485 | 4.4719 | 0.82843 | 2.2132 | 903 | 8
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS ST (08469814) |  | 1677.6445 | 56.5836 | 2.29 | 3.55 | 5.13 | 7.41 | 5.575 | 7.5678 | 0.76457 | 2.813 | 1491 | 3
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) |  | 26.0998 | 1.6098 | 2.7 | 4.748 | 6.7 | 11.85 | 7.35 | 13.238 | 2.6961 | 6.966 | 26875 | 86
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713302 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 1935.5493 | 84.8112 | 1.94 | 3.694 | 6.28 | 8.43 | 6.914 | 9.829 | 2.4028 | 5.8628 | 2638 | 15
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP. T HS ST (08469873) |  | 27.309 | 0.71561 | 1.97 | 2.876 | 4.15 | 6.08 | 4.6215 | 6.5231 | 1.0744 | 2.4039 | 891 | 8
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 657682 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) |  | 1654.0625 | 38.4034 | 1.63 | 2.858 | 3.35 | 5.72 | 3.432 | 5.0442 | 0.47441 | 1.1242 | 64 | 2
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 743115 | 27.4617 | 1.025 | 2.52 | 3.812 | 6.05 | 10.1 | 6.122 | 10.9114 | 1.8043 | 6.0976 | 1285 | 19
2024 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 15.0249 | 0.77352 | 2.84 | 5.036 | 6.78 | 11.38 | 7.373 | 12.3298 | 2.1521 | 5.5964 | 44349 | 70
2024 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS TROP. T HS ST (08469873) |  | 130.4528 | 4.0512 | 1.345 | 2.416 | 3.43 | 5.72 | 3.594 | 6.4968 | 1.2215 | 3.978 | 890 | 2
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 657678 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 28.326 | 1.6688 | 2.45 | 3.286 | 5.63 | 9.68 | 6.503 | 11.5576 | 1.8935 | 5.1934 | 700 | 7
2024 | TROPONIN T STAT [S] | Liquichek Cardiac Markers Plus LT 1 | 87191T | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 130.1724 | 7.1491 | 4.355 | 5.546 | 9.1 | 11.76 | 8.4255 | 12.2788 | 0.86754 | 3.3741 | 2216 | 2
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) |  | 1852.2417 | 66.3142 | 1.93 | 4.338 | 4.81 | 9.22 | 5.257 | 9.835 | 1.837 | 4.6577 | 7359 | 84
2024 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS TROP. T HS ST (08469873) |  | 14.6714 | 0.43338 | 1.66 | 4.476 | 5.05 | 9.51 | 6.054 | 9.6608 | 2.1943 | 3.5446 | 126 | 2
2024 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT |  | 121.8206 | 2.1597 | 1.64 | 2.404 | 3.43 | 8.05 | 3.065 | 7.4758 | 0.25496 | 3.2232 | 446 | 3
2024 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS TROP. T HS ST (08469873) |  | 126.088 | 3.1316 | 1.29 | 1.36 | 3.85 | 4.06 | 4.3245 | 4.7298 | 2.4194 | 3.0806 | 125 | 2
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 688124 | 25.8546 | 1.0911 | 2.425 | 5.203 | 7.94 | 10.97 | 8.1245 | 10.4045 | 2.2792 | 6.5209 | 362 | 7
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT |  | 1858.7083 | 62.5154 | 1.585 | 3.383 | 4.98 | 7.12 | 5.464 | 7.1591 | 1.9136 | 4.5138 | 240 | 6
2024 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS TROP. T HS ST (08469873) |  | 14.751 | 0.4855 | 1.92 | 2.486 | 4.15 | 5.61 | 4.459 | 6.7339 | 1.1337 | 2.6285 | 905 | 2
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 771982 | 1810.5524 | 52.682 | 1.77 | 3.066 | 4.26 | 7.08 | 4.5895 | 8.036 | 1.4488 | 3.6964 | 9307 | 44
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys | 806710 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 2109.4545 | 87.4875 | 1.58 | 4.31 | 6.82 | 10.33 | 7.341 | 11.4577 | 2.8871 | 6.5307 | 198 | 6
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 688124 | 24.4487 | 1.3715 | 5.57 | 5.706 | 11.07 | 12.47 | 10.045 | 14.1706 | 1.0609 | 4.7964 | 127 | 2
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT |  | 1718.2871 | 158.4247 | 2.215 | 5.57 | 10.29 | 23.56 | 10.455 | 26.336 | 6.1509 | 14.0353 | 310 | 9
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT |  | 1687.4188 | 178.1721 | 1.94 | 10.969 | 5.36 | 29.48 | 5.399 | 30.3896 | 2.0046 | 9.4824 | 544 | 7
2024 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 890.4131 | 27.3184 | 1.42 | 2.364 | 3.44 | 7.11 | 3.751 | 7.5974 | 0.87248 | 4.1534 | 823 | 7
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT |  | 27.2127 | 1.7065 | 2.42 | 4.24 | 7.39 | 12.81 | 8.408 | 13.4242 | 2.6306 | 10.1027 | 557 | 2
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP. T HS ST (08469873) |  | 1992.291 | 60.3179 | 1.59 | 2.686 | 3.7 | 6.04 | 4.033 | 6.8078 | 1.0347 | 2.9887 | 7876 | 7
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 795168 | 1991.7944 | 52.1777 | 1.35 | 2.397 | 3.31 | 6.4 | 3.6155 | 6.6147 | 1.2368 | 3.1175 | 11265 | 85
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT |  | 1821.9344 | 62.5058 | 1.55 | 3.893 | 4.09 | 7.83 | 4.54 | 7.8248 | 1.4399 | 4.0388 | 686 | 7
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS ST (08469814) |  | 24.2663 | 1.7966 | 4.67 | 6.626 | 10.03 | 13.8 | 10.342 | 14.4582 | 2.8503 | 5.9673 | 1516 | 3
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713301 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) |  | 23.6147 | 1.5449 | 4.35 | 13.76 | 10.57 | 26.26 | 10.5985 | 30.1491 | 2.251 | 7.7329 | 161 | 3
2024 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT |  | 128.9696 | 7.7064 | 1.64 | 2.382 | 4.21 | 11.75 | 4.734 | 13.3872 | 2.1086 | 6.4031 | 3841 | 6
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 27.6433 | 0.95312 | 2.22 | 3.4 | 5.09 | 7.94 | 5.5215 | 8.6552 | 1.6531 | 3.9904 | 29404 | 207
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) | 770528 | 24.4016 | 1.284 | 2.515 | 4.69 | 6.3 | 12.17 | 6.881 | 13.4876 | 2.3164 | 7.5689 | 28301 | 119
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 806709 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 29.8616 | 1.6246 | 2.245 | 8.245 | 7.84 | 16.39 | 8.8055 | 15.1128 | 1.7214 | 7.2733 | 138 | 6
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713302 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) |  | 1778.701 | 62.7705 | 1.935 | 3.675 | 4.58 | 7.93 | 4.416 | 7.1855 | 1.2521 | 2.9822 | 388 | 5
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT |  | 26.0538 | 1.6785 | 2.295 | 5.614 | 8.48 | 13.97 | 9.2 | 14.6955 | 3.3962 | 7.9402 | 673 | 7
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT |  | 24.6019 | 1.8719 | 3.585 | 7.215 | 10.36 | 2449.41 | 10.702 | 322.9304 | 3.4747 | 71.8093 | 510 | 6
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) |  | 1687.8848 | 57.2757 | 1.98 | 3.592 | 4.79 | 8.8 | 5.039 | 9.928 | 1.5698 | 5.0109 | 11122 | 42
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 771982 | 24.88 | 1.2014 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25 | 2
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 743115 | 1892.7307 | 60.2072 | 1.64 | 2.754 | 4.44 | 7.4 | 4.742 | 7.7934 | 1.7802 | 4.6495 | 1281 | 19
2024 | TROPONIN T STAT [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT |  | 870.832 | 39.9795 | 1.5 | 10.64 | 6.92 | 20.83 | 7.822 | 19.657 | 4.6826 | 6.0817 | 2606 | 3
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS ST (08469814) |  | 24.6274 | 1.8048 | 4.445 | 6.495 | 10.11 | 15.6 | 11.762 | 17.639 | 3.8584 | 7.7063 | 360 | 3
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) |  | 1681.9623 | 60.8316 | 2.1 | 3.798 | 5.21 | 10.28 | 5.575 | 10.9046 | 1.7081 | 5.7999 | 2390 | 36
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) |  | 1824.2054 | 58.9205 | 1.79 | 3.36 | 4.35 | 7.63 | 4.652 | 8.516 | 1.4918 | 3.9867 | 26858 | 86
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 1968.1347 | 60.7228 | 1.51 | 2.84 | 3.84 | 7.07 | 4.197 | 7.7098 | 1.4267 | 3.8925 | 162541 | 260
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT |  | 27.7844 | 0.67338 | 2.21 | 3.953 | 4.81 | 7.89 | 4.925 | 7.524 | 0.67819 | 1.7215 | 346 | 3
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT |  | 1973.9459 | 43.9191 | 1.465 | 2.993 | 3.17 | 6.1 | 3.4765 | 5.6604 | 0.7808 | 1.1081 | 388 | 3
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 657682 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HS STX (09315357) |  | 1955.1178 | 80.2227 | 1.75 | 3.474 | 4.98 | 8.15 | 6.076 | 9.0856 | 2.7048 | 4.9769 | 713 | 7
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713301 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) |  | 26.7305 | 1.3778 | 2.605 | 4.654 | 6.22 | 10.64 | 6.181 | 10.6165 | 1.6802 | 7.3994 | 283 | 4
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) | 802247 | 1822.8525 | 50.741 | 1.77 | 2.742 | 4.34 | 6.05 | 4.553 | 6.5473 | 1.2404 | 3.2086 | 3702 | 29
2024 | TROPONIN T STAT [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 657678 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HS STX (09315349) |  | 24.9593 | 1.2199 | 4.42 | 6.188 | 8.9 | 14.09 | 7.333 | 14.0636 | 0.72261 | 4.016 | 86 | 2
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV |  | 29.381 | 1.0509 | 2.98 | 4.314 | 5.95 | 8.99 | 6.001 | 9.7016 | 1.6472 | 2.9598 | 890 | 6
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) |  | 25.3068 | 1.2857 | 3.82 | 7.214 | 8.37 | 14.38 | 9.194 | 14.4471 | 2.0493 | 4.512 | 1337 | 16
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV |  | 2080.0794 | 70.4095 | 1.88 | 3.038 | 4.83 | 7.72 | 5.095 | 8.2912 | 1.5934 | 3.8791 | 2530 | 3
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) |  | 28.6161 | 1.9152 | 2.22 | 4.464 | 6.91 | 12.28 | 7.681 | 13.908 | 3.415 | 8.5364 | 49018 | 79
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713302 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) |  | 2051.2057 | 95.5208 | 1.58 | 3.545 | 5.82 | 9.75 | 6.531 | 11.054 | 2.9612 | 7.3606 | 880 | 5
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP. T. HS (08469873) |  | 2078.053 | 41.644 | 1.38 | 2.034 | 3.04 | 4.76 | 3.229 | 4.899 | 0.52196 | 1.9314 | 1340 | 3
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) |  | 2103.6174 | 63.1558 | 1.52 | 2.57 | 3.68 | 6.45 | 4.0555 | 6.8745 | 1.3317 | 3.5117 | 12596 | 75
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) |  | 2062.3783 | 65.4503 | 1.78 | 2.8 | 4.11 | 6.55 | 4.308 | 7.0388 | 1.1709 | 3.2172 | 50265 | 86
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP. T HS (08469717) |  | 29.2073 | 1.5432 | 2.75 | 5.368 | 5.88 | 12.65 | 5.92 | 12.162 | 1.2378 | 4.9813 | 719 | 4
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP. T. HS (08469873) |  | 28.2547 | 2.0087 | 2.55 | 4.68 | 6.66 | 10.97 | 6.431 | 13.3448 | 2.4445 | 6.956 | 1329 | 3
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP. T. HS (08469873) |  | 2102.3494 | 50.3026 | 1.41 | 2.69 | 3.37 | 5.58 | 3.572 | 5.577 | 1.2824 | 2.4294 | 395 | 5
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713301 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS (08469717) |  | 25.0162 | 1.4922 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 237 | 2
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713301 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) |  | 26.2682 | 1.8794 | 4.08 | 8.048 | 9.66 | 17.66 | 8.821 | 17.7366 | 0.63772 | 9.1025 | 157 | 2
2024 | TROPONIN T [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) |  | 907.8596 | 26.6346 | 1.52 | 2.512 | 3.65 | 5.87 | 3.9095 | 6.7344 | 1.1917 | 3.2718 | 12390 | 15
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS (08469717) |  | 24.3909 | 0.87116 | 3.53 | 5.828 | 7.07 | 11.82 | 5.907 | 10.6648 | 0.79982 | 2.8738 | 99 | 2
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) |  | 29.2747 | 0.99284 | 2.205 | 3.435 | 5.18 | 7.84 | 5.435 | 7.935 | 1.3946 | 3.6841 | 12547 | 75
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) | 765714 | 1962.0103 | 41.5394 | 1.465 | 2.058 | 3.44 | 4.53 | 3.755 | 5.3238 | 1.2921 | 2.0672 | 775 | 2
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713302 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS (08469717) |  | 1978.1943 | 102.6624 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 211 | 2
2024 | TROPONIN T [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) |  | 15.7523 | 0.79336 | 2.715 | 5.201 | 6.63 | 11.7 | 7.239 | 12.7013 | 2.1907 | 5.6996 | 19682 | 23
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) |  | 29.253 | 1.0665 | 2.505 | 3.801 | 5.64 | 8.86 | 5.832 | 9.9344 | 1.5088 | 3.9448 | 15363 | 92
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) | 795168 | 28.8378 | 1.0547 | 1.95 | 3.62 | 5.05 | 9.94 | 5.463 | 9.58 | 1.4125 | 5.9533 | 5427 | 25
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713301 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) | 742799 | 28.7566 | 0.9029 | 2.05 | 2.46 | 4.71 | 5.91 | 4.749 | 6.905 | 1.3749 | 3.128 | 189 | 3
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV |  | 1859.1667 | 80.2926 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 72 | 2
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) |  | 1976.0262 | 61.2941 | 1.97 | 3.306 | 4.54 | 7.17 | 4.521 | 6.7934 | 1.2811 | 3.1166 | 1297 | 15
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) | 770528 | 25.7574 | 1.3144 | 2.545 | 4.965 | 6.24 | 12.29 | 6.3875 | 14.024 | 1.8222 | 7.627 | 9241 | 33
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) | 765714 | 26.6091 | 1.1423 | 2.68 | 4.109 | 6.18 | 10.05 | 6.5005 | 11.1359 | 1.7033 | 4.6936 | 20758 | 35
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) | 802256 | 29.1607 | 0.98501 | 2.18 | 4.388 | 5.22 | 8.91 | 5.402 | 8.757 | 1.2189 | 3.2746 | 1919 | 18
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) | 765714 | 2039.1548 | 52.2522 | 1.79 | 2.904 | 3.93 | 6.34 | 4.045 | 6.6308 | 0.99858 | 2.4016 | 20534 | 35
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS (08469717) |  | 2010.9798 | 90.1084 | 2.34 | 4.695 | 7.29 | 10.95 | 7.6175 | 12.7835 | 2.763 | 7.3205 | 247 | 3
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) |  | 1970.592 | 67.3422 | 1.845 | 3.411 | 4.73 | 7.69 | 5.053 | 8.4568 | 1.3102 | 3.9872 | 4051 | 12
2024 | TROPONIN T [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) |  | 133.042 | 4.5941 | 1.59 | 3.016 | 4.03 | 6.97 | 4.316 | 7.6635 | 1.33 | 3.7253 | 13985 | 21
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713301 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) |  | 27.404 | 1.9476 | 4.4 | 4.705 | 9.37 | 11.5 | 8.741 | 13.8155 | 1.7213 | 6.733 | 296 | 3
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713301 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) | 770528 | 25.4846 | 1.4236 | 2.605 | 2.961 | 5.93 | 6.67 | 6.409 | 6.8538 | 2.3409 | 2.7338 | 416 | 3
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 657678 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS (08469717) |  | 25.5506 | 1.3315 | 4.045 | 6.87 | 8.4 | 13.59 | 7.81 | 12.1403 | 0.95203 | 1.741 | 49 | 2
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP. T HS (08469717) |  | 27.7056 | 1.8436 | 2.77 | 4.852 | 6.54 | 11.31 | 7.304 | 11.945 | 2.3473 | 5.802 | 3822 | 4
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) |  | 27.9195 | 2.1119 | 2.67 | 4.652 | 6.33 | 11.52 | 6.84 | 12.429 | 2.1246 | 6.0835 | 48165 | 87
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP. T HS (08469717) |  | 2103.7605 | 76.2298 | 1.84 | 3.84 | 4.47 | 8.24 | 4.429 | 7.9392 | 1.8364 | 2.9564 | 764 | 4
2024 | TROPONIN T [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) |  | 128.8492 | 3.5987 | 1.6 | 1.956 | 3.74 | 4.35 | 4.1395 | 4.9998 | 1.3862 | 2.8504 | 451 | 3
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV |  | 22.969 | 1.277 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 48 | 2
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS (08469717) |  | 1935.4526 | 47.9148 | 2.88 | 4.104 | 6.98 | 8.6 | 8.157 | 8.8906 | 1.786 | 3.0748 | 95 | 2
2024 | TROPONIN T [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) |  | 16.2613 | 0.72119 | 2.4 | 5.971 | 5.48 | 12.57 | 6.26 | 11.6849 | 1.5393 | 2.5695 | 452 | 3
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) | 765714 | 23.0839 | 1.1041 | 3.445 | 4.304 | 7.68 | 9.73 | 7.968 | 11.8557 | 3.0367 | 4.6329 | 785 | 2
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) | 802256 | 1909.8649 | 67.7642 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 74 | 2
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV |  | 2104.4451 | 64.851 | 1.795 | 2.707 | 3.9 | 7.53 | 4.121 | 7.8552 | 0.9944 | 3.8863 | 892 | 6
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROPONIN T HIGH SENSITIV |  | 27.7115 | 1.6457 | 3.06 | 4.714 | 6.23 | 10.11 | 7.099 | 9.7274 | 1.7921 | 3.6316 | 2531 | 3
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS (08469717) |  | 24.863 | 1.4464 | 4.115 | 6.375 | 9.6 | 20.59 | 10.4465 | 22.3685 | 2.1353 | 13.0105 | 251 | 3
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP. T. HS (08469873) |  | 29.4236 | 0.93453 | 2.31 | 2.72 | 4.8 | 7.39 | 5.474 | 8.101 | 1.746 | 4.0747 | 377 | 5
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 629187 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) |  | 2121.0421 | 56.6528 | 1.73 | 2.842 | 3.93 | 6.6 | 4.091 | 7.0126 | 1.0484 | 3.0001 | 15383 | 93
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 629183 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) | 700087 | 24.9273 | 1.1184 | 3.71 | 3.766 | 7.69 | 7.73 | 8.002 | 8.7348 | 1.7542 | 4.6613 | 67 | 2
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP. T HS (08469717) |  | 2048.2147 | 58.605 | 1.82 | 2.922 | 4 | 6.29 | 4.233 | 6.9052 | 1.201 | 3.0034 | 3926 | 4
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713301 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) |  | 25.7 | 1.5697 | 2.06 | 3.199 | 6.43 | 14.29 | 7.322 | 15.4692 | 4.1795 | 11.3034 | 90 | 4
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713309 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TROP.T HSX (09315357) |  | 2080.5873 | 63.1098 | 1.6 | 2.73 | 3.96 | 7.02 | 4.3295 | 7.6161 | 1.4519 | 4.0537 | 64024 | 81
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 713302 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) |  | 2035.4204 | 84.7671 | 3.48 | 5.254 | 7.14 | 10.68 | 7.801 | 9.3772 | 1.0778 | 4.015 | 333 | 3
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 2 | 657682 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP. T HS (08469717) |  | 1971.8269 | 79.996 | 2.97 | 4.215 | 6.43 | 8.62 | 6.999 | 8.366 | 2.1992 | 2.4517 | 52 | 2
2024 | TROPONIN T [S] | PreciControl Troponin Elecsys® 1 | 713308 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TROP.T HSX (09315322) |  | 24.4613 | 1.9174 | 4.255 | 6.423 | 9.93 | 13.95 | 10.2985 | 15.0525 | 2.2364 | 7.9498 | 4225 | 12
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II (08906556) | 749387 | 87.2943 | 4.3413 | 2.315 | 4.858 | 5.81 | 14.82 | 6.374 | 17.4085 | 2.1178 | 10.1166 | 475 | 7
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II |  | 81.7588 | 7.8585 | 3.425 | 7.761 | 8.23 | 20.23 | 8.6005 | 24.3003 | 2.9215 | 9.7791 | 26 | 3
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) | 749381 | 20.8202 | 0.73163 | 1.915 | 3.484 | 4.95 | 7.96 | 5.1535 | 9.0102 | 1.7194 | 3.9032 | 1006 | 18
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II |  | 81.9572 | 4.392 | 2.8 | 4.586 | 8.03 | 10.34 | 7.619 | 12.091 | 2.9874 | 6.2774 | 112 | 2
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II |  | 87.2187 | 4.2285 | 2.33 | 5.986 | 6.53 | 12.85 | 7.3575 | 12.4464 | 1.3639 | 5.9594 | 225 | 4
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) |  | 21.4404 | 1.4452 | 3.295 | 6.289 | 8.55 | 14.25 | 9.0245 | 16.0837 | 2.7237 | 8.2443 | 693 | 7
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II |  | 21.3604 | 1.5569 | 1.995 | 6.26 | 6.4 | 14.95 | 6.7765 | 16.26 | 3.0265 | 7.216 | 23 | 3
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II (08906556) |  | 19.8186 | 0.85507 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 36 | 2
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) |  | 76.3129 | 3.8038 | 3.54 | 5.067 | 9.28 | 11.01 | 9.223 | 10.9495 | 2.5389 | 6.295 | 521 | 2
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) | 749381 | 80.4652 | 3.3037 | 3.07 | 3.918 | 7.71 | 9.78 | 6.71 | 11.5324 | 0.71755 | 5.7978 | 135 | 2
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) | 804717 | 71.65 | 2.141 | 2.34 | 2.516 | 5.01 | 5.34 | 5.5 | 5.804 | 1.656 | 1.824 | 60 | 2
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II |  | 21.9984 | 0.77253 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37 | 2
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II (08906556) | 749387 | 22.1103 | 0.77441 | 2.345 | 4.094 | 5.89 | 9.42 | 6.078 | 9.9214 | 1.3904 | 5.036 | 488 | 7
2024 | TYROGLOBULINE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS TG II (08906564) |  | 13.793 | 0.35097 | 2.1 | 2.392 | 4.31 | 5.16 | 4.3175 | 5.6486 | 1.0727 | 1.9643 | 128 | 2
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) |  | 21.374 | 0.89677 | 2.21 | 3.98 | 5.56 | 9.84 | 6.102 | 10.8573 | 2.0682 | 5.7268 | 9905 | 80
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II |  | 77.209 | 3.3532 | 3.21 | 3.459 | 9.14 | 13.48 | 10.8225 | 13.6452 | 5.5172 | 11.3145 | 40 | 3
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II (08906556) |  | 71.4522 | 3.8016 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37 | 2
2024 | TYROGLOBULINE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS TG II (08906564) |  | 50.9629 | 1.9856 | 1.97 | 3.27 | 5.21 | 8 | 5.601 | 9.121 | 2.1819 | 5.2382 | 3654 | 14
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II (08906556) |  | 22.1334 | 1.0201 | 3.16 | 5.31 | 7.19 | 12.68 | 7.177 | 12.6422 | 1.7078 | 5.6343 | 1050 | 20
2024 | TYROGLOBULINE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS TG II (08906564) |  | 2.952 | 0.12698 | 2.265 | 5.095 | 5.5 | 10.81 | 6.101 | 11.5387 | 1.7917 | 5.6139 | 4196 | 17
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II (08906556) | 804705 | 73.2758 | 2.5385 | 2.59 | 3.27 | 5.22 | 7.25 | 5.044 | 8.2864 | 3.0567 | 3.3403 | 31 | 2
2024 | TYROGLOBULINE [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS TG II (08906564) |  | 48.6248 | 0.98928 | 1.74 | 2.117 | 3.76 | 4.42 | 3.4795 | 4.7583 | 0.58602 | 1.6115 | 101 | 2
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PC Thyro Sensitive | 732234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) |  | 0.91478 | 0.043542 | 3.19 | 4.63 | 7.43 | 10.05 | 7.954 | 11.262 | 2.15 | 4.9853 | 4385 | 18
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) |  | 74.5433 | 4.3579 | 3.01 | 5 | 10.23 | 12 | 11.139 | 13.677 | 3.899 | 8.9259 | 245 | 4
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II (08906556) | 804705 | 20.5839 | 0.72735 | 1.88 | 4.2 | 4.15 | 8.95 | 4.908 | 10.2304 | 2.5411 | 3.4404 | 31 | 2
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II (08906556) |  | 21.1524 | 0.85359 | 2.95 | 4.45 | 6.61 | 9.85 | 7.007 | 10.7907 | 2.1249 | 4.3525 | 3472 | 15
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) |  | 20.5901 | 0.89863 | 2.27 | 3.948 | 5.83 | 9.81 | 6.4435 | 10.9798 | 2.3494 | 5.7435 | 21149 | 81
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II |  | 21.7397 | 0.96261 | 2.635 | 4.394 | 5.72 | 10.54 | 5.9595 | 11.0919 | 1.1627 | 7.362 | 224 | 4
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 675493 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II |  | 79.9467 | 5.1505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 2
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II (08906556) |  | 20.1921 | 1.1687 | 3.19 | 5.134 | 8.57 | 12.75 | 9.27 | 12.9436 | 3.562 | 7.3604 | 706 | 7
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II (08906556) |  | 72.8111 | 4.1765 | 3.26 | 5.254 | 8.08 | 12.86 | 8.507 | 13.6512 | 2.8601 | 7.0229 | 694 | 7
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II |  | 20.9278 | 0.92617 | 2.8 | 6.344 | 7.26 | 12.49 | 6.986 | 12.2133 | 0.95217 | 5.521 | 404 | 4
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PC Thyro Sensitive | 564799 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II (08906556) |  | 0.9717 | 0.035437 | 3.275 | 4.807 | 7.76 | 11.12 | 8.955 | 11.9411 | 2.5462 | 4.7988 | 73 | 2
2024 | TYROGLOBULINE [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS TG II (08906564) |  | 17.9439 | 0.76048 | 2.13 | 4.4 | 5.43 | 10.06 | 6.028 | 10.3826 | 2.0868 | 5.4578 | 2899 | 14
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) | 730633 | 86.0651 | 3.3413 | 2.12 | 4.58 | 5.09 | 10.08 | 5.461 | 10.84 | 1.8471 | 3.9666 | 1004 | 20
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II |  | 20.744 | 1.1392 | 2.45 | 5.448 | 6.23 | 12.19 | 7.265 | 13.8546 | 2.6847 | 7.1902 | 784 | 5
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PC Thyro Sensitive | 564799 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) |  | 0.96608 | 0.044482 | 3.155 | 5.407 | 7.14 | 11.9 | 7.372 | 11.96 | 2.0454 | 5.2686 | 2187 | 18
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II (08906556) |  | 21.6234 | 1.2413 | 2.53 | 4.37 | 8.35 | 11.44 | 9.2525 | 13.7875 | 4.9544 | 8.6032 | 147 | 3
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 661592 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II (08906556) |  | 80.0685 | 4.7488 | 2.065 | 5.96 | 9.6 | 13.47 | 10.7725 | 16.438 | 5.5482 | 9.095 | 142 | 3
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II |  | 74.6926 | 3.4874 | 2.54 | 7.03 | 7.59 | 14.34 | 7.605 | 14.1059 | 1.407 | 5.5247 | 413 | 4
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II |  | 78.947 | 5.9019 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 2
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II (08906556) |  | 87.1474 | 4.2193 | 2.63 | 4.733 | 6.59 | 13.88 | 7.0615 | 15.6033 | 2.4118 | 8.9288 | 1169 | 21
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II (08906556) |  | 81.1251 | 7.5484 | 3.95 | 6.802 | 8.77 | 14.99 | 8.375 | 14.1364 | 1.3188 | 6.1511 | 688 | 8
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II (08906556) |  | 21.0566 | 0.957 | 3.41 | 5.402 | 7.38 | 11.28 | 7.38 | 11.2788 | 1.1112 | 5.2439 | 680 | 7
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 629001 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) |  | 85.3658 | 3.5584 | 2.22 | 4.265 | 5.44 | 9.71 | 5.818 | 10.578 | 1.794 | 5.0672 | 9929 | 74
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 699257 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) | 749381 | 22.0075 | 0.92652 | 2.86 | 3.82 | 6.27 | 9.41 | 6.786 | 10.1016 | 1.084 | 5.1615 | 134 | 2
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 699260 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) |  | 77.8484 | 5.2576 | 3.62 | 6.138 | 8.86 | 15.64 | 9.593 | 16.0456 | 2.7386 | 7.773 | 676 | 7
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) |  | 21.1315 | 1.1847 | 1.69 | 6.424 | 6.17 | 12.98 | 6.4775 | 12.6027 | 2.8315 | 6.6593 | 302 | 4
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II (08906556) |  | 75.2627 | 3.1363 | 2.89 | 4.5 | 6.59 | 9.74 | 7.131 | 10.8674 | 2.2081 | 4.599 | 3870 | 16
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 716477 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) | 804717 | 20.175 | 0.49115 | 2.03 | 24.43 | 4.26 | 45.84 | 4.545 | 47.233 | 1.1954 | 6.923 | 60 | 2
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II |  | 73.4221 | 3.7358 | 2.62 | 3.975 | 6.36 | 10.22 | 7.065 | 11.8665 | 2.8435 | 6.0075 | 782 | 5
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 675491 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS TG II |  | 21.2875 | 1.5826 | 1.795 | 1.895 | 9.84 | 14.06 | 10.1015 | 14.0915 | 7.1332 | 11.2867 | 8 | 3
2024 | TYROGLOBULINE [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS TG II (08906564) |  | 2.6213 | 0.066365 | 1.93 | 2.24 | 4.19 | 4.65 | 4.101 | 5.2075 | 1.2511 | 1.7235 | 163 | 3
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 661590 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) |  | 20.5609 | 0.99425 | 3.71 | 5.133 | 8.67 | 10.6 | 9.13 | 9.7447 | 2.7242 | 5.3856 | 519 | 2
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®2 | 716479 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) |  | 73.0189 | 3.2167 | 2.33 | 4.133 | 5.88 | 9.95 | 6.3955 | 11.1136 | 2.1968 | 5.9042 | 20251 | 80
2024 | TYROGLOBULINE [S] | PreciControl Universal Elecsys®1 | 628999 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TG II |  | 21.7262 | 0.88019 | 2.68 | 4.438 | 5.69 | 11.81 | 5.02 | 13.4824 | 1.2436 | 5.4675 | 110 | 2
2024 | TYROGLOBULINE II [S] | PC Thyro Sensitive | 564799 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) |  | 0.96659 | 0.041576 | 2.745 | 4.91 | 5.63 | 11.12 | 6.6155 | 12.26 | 1.2496 | 4.6822 | 864 | 5
2024 | TYROGLOBULINE II [S] | PC Thyro Sensitive | 732234 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TGII (08906556) |  | 0.92615 | 0.042607 | 4.21 | 6.446 | 8.74 | 12.93 | 8.234 | 12.1614 | 1.4851 | 3.305 | 20 | 2
2024 | TYROGLOBULINE II [S] | PC Thyro Sensitive | 732234 | Cobas e801 e402 | ELECSYS TG II (08906564) |  | 0.90996 | 0.039743 | 2.765 | 3.934 | 6.48 | 8.96 | 6.667 | 9.7087 | 1.7818 | 4.1228 | 1105 | 7
2024 | TYROGLOBULINE II [S] | PC Thyro Sensitive | 564799 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS TGII (08906556) |  | 0.94046 | 0.056167 | 1.94 | 5.368 | 5.1 | 10.31 | 5.269 | 11.3598 | 1.6032 | 4.2758 | 69 | 2
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 59.3954 | 4.1198 | 4.665 | 8.362 | 10.67 | 18.83 | 11.176 | 20.7849 | 3.1694 | 7.7147 | 2018 | 7
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 790.6696 | 12.345 | 1.275 | 2.176 | 3.26 | 4.53 | 3.081 | 4.657 | 0.3243 | 1.574 | 1825 | 4
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 167.3567 | 8.0337 | 3.59 | 4.702 | 7.55 | 10.58 | 7.728 | 11.8112 | 2.0441 | 4.0451 | 4286 | 5
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 163.7296 | 8.459 | 2.91 | 3.929 | 7.22 | 10.13 | 8.019 | 11.7064 | 3.2911 | 6.4048 | 50462 | 60
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 500.7621 | 17.3647 | 1.22 | 1.84 | 4.13 | 6.26 | 4.801 | 7.198 | 2.7357 | 4.6222 | 51446 | 62
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 1 | 900120 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 164.3524 | 6.0626 | 3.245 | 3.693 | 6.9 | 7.67 | 6.8615 | 8.4517 | 1.588 | 2.8883 | 2951 | 4
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 186.1836 | 9.4062 | 2.635 | 4.004 | 6.99 | 9.62 | 7.752 | 11.087 | 3.337 | 5.8584 | 12548 | 58
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas Integra (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 157.0463 | 5.852 | 2.95 | 5.472 | 6.07 | 11.05 | 5.627 | 9.882 | 0.9115 | 2.7735 | 518 | 3
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 186.42 | 6.6767 | 2.54 | 3.828 | 5.7 | 7.84 | 6.339 | 8.1947 | 1.6966 | 4.0056 | 1693 | 3
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 2 | 900143 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 911.3379 | 17.8955 | 1.56 | 1.962 | 3.53 | 4.24 | 3.432 | 4.8006 | 0.73443 | 1.8721 | 2066 | 5
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 665.7131 | 15.8378 | 1.74 | 2.608 | 3.57 | 6.18 | 3.698 | 7.2753 | 0.76051 | 3.1418 | 3283 | 5
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 115.695 | 10.7004 | 5.245 | 8.546 | 11.84 | 17.88 | 11.916 | 19.4777 | 2.6068 | 7.3054 | 23167 | 20
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 483.3417 | 14.0397 | 1.35 | 1.895 | 4.03 | 5.34 | 4.5795 | 5.8337 | 2.1396 | 3.914 | 1712 | 7
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 563.2482 | 28.124 | 1.86 | 3.66 | 5.25 | 8.34 | 5.851 | 8.982 | 2.1275 | 4.5234 | 23478 | 19
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 62.4137 | 4.0254 | 5.425 | 7.716 | 11.5 | 16.09 | 11.054 | 15.677 | 2.0577 | 4.8986 | 18069 | 19
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 168.3526 | 6.7915 | 3.895 | 6.43 | 7.91 | 13.15 | 7.527 | 11.5638 | 1.3954 | 2.3039 | 346 | 2
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 2 | 900121 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 690.3323 | 13.8087 | 1.29 | 2.014 | 2.72 | 4.68 | 2.914 | 5.0612 | 0.99941 | 1.9999 | 3220 | 4
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 190.6249 | 9.4164 | 2.44 | 3.602 | 6.57 | 10.1 | 7.42 | 11.367 | 3.023 | 6.3315 | 32931 | 56
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 506.7085 | 16.2699 | 1.06 | 1.97 | 3.68 | 6.33 | 4.2385 | 7.0835 | 2.3573 | 4.7285 | 1369 | 28
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 495.6283 | 16.9804 | 1.27 | 2.06 | 4.16 | 6.46 | 4.724 | 7.3687 | 2.4663 | 4.5232 | 12350 | 58
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 162.2925 | 8.5006 | 2.93 | 4.074 | 7.61 | 10.23 | 8.407 | 11.7118 | 3.4815 | 6.6845 | 42887 | 80
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 526.6805 | 17.4988 | 1.14 | 1.798 | 3.63 | 6.75 | 4.1585 | 7.6454 | 2.1949 | 4.8919 | 33648 | 59
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Cobas Integra (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 183 | 3.0015 | 1.545 | 2.075 | 3.12 | 4.17 | 2.8655 | 3.683 | 0.27302 | 0.5097 | 221 | 2
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 490.8646 | 16.9875 | 1.5 | 2.047 | 4.17 | 6.82 | 4.819 | 7.7554 | 2.2276 | 5.0551 | 18145 | 19
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas Integra (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 514.2957 | 8.047 | 1.09 | 1.38 | 2.21 | 3.08 | 2.362 | 3.5988 | 0.70874 | 1.2068 | 514 | 3
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 507.8474 | 11.6032 | 1.035 | 1.793 | 2.88 | 4.74 | 3.389 | 5.6836 | 1.8044 | 2.9589 | 1717 | 3
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 527.5871 | 17.8864 | 1.2 | 1.922 | 4.04 | 6.35 | 4.6 | 7.217 | 2.4909 | 4.6426 | 20671 | 64
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 511.7022 | 18.4777 | 1.27 | 1.92 | 4.09 | 6.47 | 4.7175 | 7.3891 | 2.5499 | 5.0219 | 44284 | 83
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 183.2507 | 9.1824 | 2.76 | 3.89 | 6.79 | 10.08 | 7.118 | 11.6766 | 3.6249 | 6.829 | 1364 | 26
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 1 | 900142 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 258.4766 | 9.7826 | 2.815 | 3.588 | 6.3 | 7.7 | 6.3235 | 7.9739 | 0.99106 | 3.806 | 2480 | 5
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | MAS Urine Haut | 25112A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 493.4819 | 15.2121 | 1.59 | 2.294 | 3.87 | 5.79 | 4.047 | 6.3865 | 1.226 | 3.8882 | 3512 | 10
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | MAS Urine Bas | 25111A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 56.6213 | 5.654 | 8.19 | 11.739 | 17.54 | 23.39 | 16.868 | 24.1516 | 3.956 | 11.0337 | 3033 | 11
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 187.6098 | 9.5994 | 2.62 | 3.662 | 7 | 10.05 | 7.873 | 11.5884 | 3.3947 | 6.9081 | 20589 | 64
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Cobas Integra (France controls) | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 504.9005 | 5.9863 | 1.22 | 1.405 | 2.5 | 2.95 | 2.419 | 2.88 | 0.27528 | 0.7865 | 221 | 2
2024 | U/CSF TOTAL PROTEIN [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | TURBIDIMETRIC METHOD |  | 208.2867 | 8.9057 | 3.2 | 4.59 | 6.77 | 9.21 | 7.051 | 9.491 | 1.666 | 3.261 | 1064 | 4
2024 | UA [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 10.691 | 0.34275 | 1.825 | 2.76 | 4.52 | 6.59 | 4.9285 | 7.4635 | 1.8159 | 3.9314 | 45029 | 65
2024 | UA [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 12.1278 | 0.35873 | 1.69 | 2.462 | 3.88 | 6.28 | 4.0955 | 7.6308 | 1.4911 | 4.2209 | 1303 | 28
2024 | UA [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 19.7751 | 0.52272 | 1.43 | 2.399 | 3.44 | 5.98 | 3.5615 | 6.6166 | 1.3771 | 2.9071 | 1373 | 31
2024 | UA [U] | Multichem U 2 | 900143 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 18.4078 | 0.61631 | 1.56 | 2.632 | 4.11 | 6.99 | 4.43 | 7.817 | 1.7773 | 4.5665 | 9898 | 57
2024 | UA [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 21.3019 | 0.68219 | 1.82 | 2.948 | 4.57 | 7.02 | 4.934 | 7.6842 | 1.7321 | 4.0277 | 15895 | 37
2024 | UA [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 10.6544 | 0.5709 | 1.285 | 7.607 | 4.62 | 15.78 | 5.319 | 14.8736 | 2.3413 | 6.0402 | 1166 | 5
2024 | UA [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas Integra (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 11.1332 | 0.30605 | 2.125 | 3.134 | 4.55 | 8.48 | 4.905 | 8.5927 | 1.3876 | 2.6512 | 434 | 2
2024 | UA [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 17.6541 | 0.37237 | 1.14 | 2.23 | 2.52 | 5 | 2.5305 | 5.0114 | 0.51963 | 2.045 | 4404 | 6
2024 | UA [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 11.709 | 0.32009 | 1.78 | 2.548 | 4.34 | 6.01 | 4.56 | 6.7554 | 1.4197 | 3.4563 | 17340 | 17
2024 | UA [U] | Multichem U 1 | 900142 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 6.0882 | 0.25064 | 2.04 | 3.391 | 5.16 | 8.75 | 5.6455 | 9.8355 | 1.9227 | 5.4127 | 10211 | 57
2024 | UA [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 5.0528 | 0.18216 | 2.565 | 3.795 | 6.17 | 8.8 | 6.637 | 9.5465 | 1.4592 | 4.9872 | 2110 | 14
2024 | UA [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 18.1717 | 0.54975 | 1.7 | 2.644 | 4.35 | 6.46 | 4.744 | 7.1812 | 1.7642 | 3.987 | 32763 | 77
2024 | UA [U] | MAS Urine Haut | 25112A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 13.4832 | 0.42534 | 1.82 | 2.45 | 4.2 | 6.06 | 4.486 | 6.5256 | 1.5173 | 3.2267 | 6909 | 20
2024 | UA [U] | MAS Urine Bas | 25111A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 7.1638 | 0.2463 | 1.99 | 3.005 | 4.74 | 6.92 | 4.9755 | 7.7055 | 1.4567 | 3.9824 | 6759 | 21
2024 | UA [U] | Multichem U 1 | 900120 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 5.7469 | 0.19343 | 2.16 | 3.15 | 5.16 | 7.45 | 5.3575 | 8.5875 | 1.4992 | 4.2218 | 15921 | 37
2024 | UA [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97432T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 17.7631 | 0.65806 | 1.25 | 3.044 | 4.45 | 7.14 | 4.8615 | 7.8875 | 2.4062 | 4.2213 | 2492 | 5
2024 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 10.9162 | 0.37279 | 2.68 | 3.35 | 5.97 | 6.76 | 5.567 | 6.7954 | 0.70676 | 3.1654 | 383 | 3
2024 | UA [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 5.4251 | 0.21017 | 2.48 | 3.788 | 5.82 | 8.68 | 6.228 | 9.302 | 1.9098 | 4.4082 | 17122 | 37
2024 | UA [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 17.8317 | 0.5027 | 1.41 | 2.462 | 3.86 | 6.21 | 4.238 | 6.6878 | 1.6045 | 3.7407 | 27845 | 56
2024 | UA [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 13.5153 | 0.35774 | 1.73 | 2.564 | 4.01 | 5.76 | 4.241 | 6.3604 | 1.2422 | 3.017 | 44878 | 45
2024 | UA [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 18.7946 | 0.59542 | 1.56 | 2.35 | 4.01 | 6.39 | 4.469 | 7.4187 | 1.7815 | 4.0872 | 15635 | 60
2024 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 18.3043 | 0.60682 | 2.76 | 3.412 | 5.56 | 6.85 | 5.548 | 6.484 | 0.49976 | 2.6015 | 382 | 2
2024 | UA [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 17.8867 | 0.54229 | 1.66 | 2.55 | 4.17 | 6.29 | 4.5555 | 7.1438 | 1.7835 | 3.8523 | 45355 | 65
2024 | UA [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 10.5721 | 0.36166 | 1.7 | 2.652 | 4.37 | 7.05 | 4.912 | 8.04 | 1.9684 | 4.5007 | 15828 | 61
2024 | UA [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 10.5458 | 0.29913 | 1.425 | 3.119 | 3.54 | 7.04 | 3.399 | 7.389 | 0.85293 | 2.5658 | 4424 | 6
2024 | UA [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 7.1383 | 0.22721 | 2.04 | 3 | 4.8 | 6.82 | 5.135 | 7.5674 | 1.4583 | 3.6056 | 47372 | 46
2024 | UA [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 16.1195 | 0.40963 | 1.815 | 2.935 | 3.84 | 7.11 | 4.3055 | 7.7225 | 1.227 | 3.2322 | 3125 | 17
2024 | UA [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 10.7823 | 0.35288 | 1.81 | 2.889 | 4.67 | 7.14 | 5.171 | 7.7278 | 1.8818 | 4.1952 | 33303 | 76
2024 | UA [U] | Multichem U 2 | 900121 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 19.7154 | 0.58885 | 1.67 | 2.592 | 4.04 | 6.49 | 4.425 | 7.4785 | 1.4107 | 3.8956 | 16831 | 38
2024 | UA [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97431T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 8.2933 | 0.27901 | 1.52 | 2.956 | 3.87 | 6.76 | 4.2275 | 7.151 | 1.6925 | 4.3049 | 2714 | 5
2024 | UA [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 18.9262 | 0.70376 | 1.19 | 4.296 | 4.06 | 9.15 | 4.7945 | 9.3288 | 2.4479 | 5.2247 | 1174 | 5
2024 | UA [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 5.1912 | 0.17623 | 2.31 | 3.16 | 5.37 | 7.39 | 5.65 | 8.013 | 1.6763 | 4.0682 | 17610 | 18
2024 | UA [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas Integra (France controls) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 18.9792 | 0.44649 | 1.61 | 3.04 | 3.37 | 6.81 | 3.0595 | 6.6533 | 0.98591 | 3.1828 | 431 | 2
2024 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 11.0535 | 0.23998 | 1.2 | 2.007 | 3.1 | 5.44 | 3.5045 | 6.2859 | 1.5706 | 3.5487 | 1435 | 4
2024 | UA [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 6.9468 | 0.25904 | 2.07 | 3.304 | 5.54 | 7.82 | 6.115 | 8.3776 | 1.8306 | 4.8551 | 5684 | 17
2024 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 19.1363 | 0.3612 | 1.075 | 1.721 | 2.67 | 5.34 | 3.182 | 6.0144 | 1.3892 | 3.6187 | 1425 | 3
2024 | UA [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 13.0042 | 0.40602 | 1.76 | 3.005 | 4.56 | 6.72 | 4.9125 | 7.3504 | 1.9686 | 3.9069 | 5517 | 17
2024 | UA [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 11.2967 | 0.35476 | 1.61 | 2.605 | 4.18 | 6.67 | 4.563 | 7.4454 | 1.7097 | 3.9049 | 11704 | 64
2024 | UA [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 19.2819 | 0.30852 | 1.17 | 1.514 | 2.93 | 3.47 | 2.725 | 3.9788 | 1.6577 | 2.2263 | 251 | 2
2024 | UA [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 11.5474 | 0.24372 | 1.37 | 1.924 | 3.99 | 4.16 | 3.448 | 4.8284 | 1.8449 | 2.5691 | 309 | 2
2024 | UA [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 8.3314 | 0.27076 | 1.75 | 2.889 | 4.57 | 6.88 | 4.9435 | 7.4955 | 1.8288 | 3.9698 | 27949 | 54
2024 | UA [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 |  | 19.0248 | 0.53746 | 1.45 | 2.57 | 3.64 | 6.24 | 4.089 | 6.965 | 1.6617 | 3.6104 | 11507 | 61
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | FERROZINE (779) |  | 280.5958 | 7.2933 | 1.7 | 4.336 | 3.67 | 9.62 | 4.088 | 11.091 | 1.2271 | 3.6462 | 122 | 2
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (8779) |  | 260.586 | 15.3788 | 3.035 | 4.772 | 8.98 | 10.78 | 10.542 | 12.8491 | 4.8692 | 5.5986 | 183 | 3
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) |  | 208.7695 | 10.9335 | 2.86 | 5.232 | 7.51 | 11.54 | 7.78 | 12.651 | 1.9897 | 6.4834 | 1309 | 13
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | FERROZINE [S,P] |  | 279.1071 | 12.1932 | 2.73 | 4.478 | 6.63 | 9.3 | 6.967 | 9.1184 | 1.5862 | 4.4023 | 41 | 6
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | FERROZINE [S,P] |  | 285.7623 | 9.5565 | 2.58 | 4.544 | 5.45 | 10.92 | 5.962 | 13.1146 | 1.8947 | 5.7315 | 324 | 6
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | FERROZINE [S,P] |  | 287.9277 | 11.0116 | 1.785 | 4.502 | 4.36 | 12.07 | 5.2035 | 13.3141 | 1.7447 | 6.0393 | 235 | 3
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | FERROZINE [S,P] |  | 87.0525 | 4.0568 | 3.66 | 5.988 | 7.63 | 15.16 | 7.681 | 15.9408 | 1.375 | 2.6074 | 791 | 5
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | FERROZINE [S,P] |  | 127.8511 | 2.9474 | 2.115 | 2.463 | 4.22 | 4.91 | 3.623 | 4.1982 | 0.12757 | 0.12919 | 94 | 2
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | FERROZINE [S,P] |  | 233.2389 | 7.3309 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 29 | 2
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) |  | 265.2361 | 11.8581 | 2.48 | 4.834 | 6.28 | 11.04 | 7.233 | 12.4582 | 2.5101 | 4.7723 | 604 | 9
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | FERROZINE [S,P] |  | 286.8896 | 9.0808 | 1.97 | 3.485 | 4.7 | 7.88 | 5.004 | 8.7495 | 1.5024 | 3.7177 | 5175 | 49
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (8779) |  | 260.5903 | 9.687 | 2.48 | 4.07 | 5.68 | 8.99 | 6.0205 | 9.7289 | 1.5017 | 4.0053 | 4241 | 12
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | FERROZINE (8785) |  | 245.0343 | 16.4703 | 4.85 | 5.924 | 10.54 | 13.01 | 10.518 | 14.9628 | 2.3253 | 7.2441 | 1452 | 7
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | FERROZINE [S,P] |  | 279.504 | 9.4813 | 2.18 | 3.558 | 5.08 | 8.51 | 5.345 | 9.2019 | 1.5353 | 4.2613 | 15771 | 61
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | FERROZINE [S,P] |  | 211.3124 | 8.1191 | 2.065 | 3.109 | 5.66 | 11.67 | 5.752 | 12.5721 | 1.2476 | 7.9275 | 461 | 6
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | FERROZINE [S,P] |  | 227.5012 | 8.1724 | 2.19 | 3.579 | 5.15 | 8.95 | 5.609 | 10.3883 | 1.8056 | 4.9765 | 8856 | 54
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | FERROZINE (779) |  | 227.6334 | 8.3211 | 1.56 | 3.444 | 4.92 | 7.82 | 5.721 | 8.8966 | 2.4429 | 4.923 | 419 | 3
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (8779) |  | 220.8588 | 8.2811 | 2.74 | 3.954 | 6.18 | 8.9 | 6.473 | 9.6836 | 1.8053 | 4.0706 | 2686 | 12
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | FERROZINE (8785) |  | 295.5815 | 18.6486 | 3.34 | 3.588 | 9.84 | 12.15 | 11.4455 | 14.0115 | 5.9221 | 8.0756 | 11 | 2
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | FERROZINE (8785) |  | 226.6646 | 16.9403 | 5.35 | 7.11 | 13.26 | 18.89 | 11.905 | 20.853 | 2.4679 | 14.8937 | 1598 | 5
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | FERROZINE [S,P] |  | 280.2957 | 14.3944 | 3.16 | 5.064 | 7.02 | 10.9 | 6.5 | 12.1648 | 0.83378 | 3.9893 | 140 | 6
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | FERROZINE [S,P] |  | 113.9993 | 3.7563 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 34 | 2
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | FERROZINE [S,P] |  | 268.5056 | 10.9566 | 2.71 | 4.522 | 6.27 | 14.7 | 6.815 | 15.588 | 1.9067 | 6.0494 | 1109 | 7
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | FERROZINE [S,P] |  | 198.2254 | 3.4752 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 34 | 2
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (8779) |  | 271.2241 | 8.6986 | 2.31 | 3.868 | 5.15 | 7.92 | 5.091 | 7.6474 | 1.0413 | 3.1079 | 725 | 7
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | FERROZINE [S,P] |  | 288.0213 | 8.558 | 1.945 | 1.957 | 5.14 | 6.05 | 5.8565 | 7.2881 | 2.6416 | 4.0504 | 47 | 2
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | FERROZINE (779) |  | 272.5934 | 8.1614 | 1.88 | 3.105 | 4.16 | 6.65 | 3.9835 | 7.0122 | 0.53664 | 2.6468 | 351 | 2
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) |  | 217.9633 | 10.5649 | 2.77 | 4.776 | 6.6 | 11.21 | 7.14 | 12.372 | 2.3321 | 6.1229 | 2266 | 19
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | FERROZINE [S,P] |  | 111.831 | 3.8074 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 361 | 2
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (8779) |  | 205.391 | 9.3019 | 4.06 | 4.79 | 8.2 | 9.85 | 7.847 | 9.8644 | 0.60375 | 3.4994 | 171 | 3
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (8779) |  | 213.8335 | 9.0423 | 2.85 | 4.352 | 6.4 | 9.82 | 6.824 | 11.1754 | 1.6952 | 4.1729 | 2326 | 10
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) |  | 274.1236 | 13.7066 | 2.21 | 3.89 | 7.14 | 9.43 | 7.115 | 10.514 | 2.1519 | 6.2306 | 704 | 9
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) |  | 268.2706 | 7.8656 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 211 | 2
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) |  | 212.0646 | 8.1538 | 3.03 | 4.615 | 6.12 | 10.01 | 5.9905 | 9.5157 | 0.75962 | 2.7101 | 1521 | 2
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | FERROZINE (8785) |  | 278.5424 | 19.6285 | 4.175 | 6.981 | 12.5 | 19.88 | 11.054 | 21.1251 | 3.2191 | 14.9915 | 1462 | 5
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | FERROZINE [S,P] |  | 214.564 | 10.1735 | 3.65 | 6.548 | 7.64 | 12.98 | 7.793 | 12.2335 | 1.5059 | 4.0194 | 515 | 10
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | FERROZINE [S,P] |  | 272.9228 | 7.1162 | 1.765 | 2.73 | 3.78 | 5.56 | 4.0615 | 5.8439 | 1.0051 | 2.4556 | 624 | 5
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | FERROZINE [S,P] |  | 223.3784 | 14.5851 | 4.045 | 8.41 | 9.7 | 17.03 | 10.8245 | 15.3569 | 2.8493 | 7.2458 | 159 | 7
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | FERROZINE [S,P] |  | 141.5706 | 3.9015 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 333 | 2
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | FERROZINE (8785) |  | 302.3956 | 18.9055 | 4.4 | 5.644 | 9.28 | 12.25 | 9.556 | 13.966 | 1.5058 | 6.5304 | 1429 | 7
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | FERROZINE [S,P] |  | 215.3887 | 8.235 | 2.205 | 3.18 | 5.87 | 7.94 | 7.1085 | 9.2329 | 2.8479 | 5.0866 | 616 | 16
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) |  | 264.4506 | 10.1778 | 2.24 | 4.222 | 5.01 | 8.57 | 5.088 | 8.2424 | 1.0469 | 3.665 | 797 | 3
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) |  | 211.9458 | 10.7674 | 2.84 | 4.4 | 7.1 | 10.94 | 7.682 | 11.805 | 2.7125 | 6.8232 | 4071 | 28
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | FERROZINE (8785) |  | 221.3702 | 11.915 | 5.17 | 5.506 | 10.39 | 11.07 | 9.351 | 9.8406 | 0.64439 | 1.2719 | 91 | 3
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | FERROZINE [S,P] |  | 204.2242 | 10.3841 | 4.74 | 7.022 | 9.69 | 14.05 | 8.905 | 12.4398 | 0.95252 | 3.5864 | 41 | 5
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | FERROZINE [S,P] |  | 214.3695 | 6.7697 | 2.185 | 5.54 | 4.95 | 13.12 | 5.33 | 13.9251 | 1.4247 | 4.8205 | 525 | 6
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | FERROZINE [S,P] |  | 141.7788 | 4.0568 | 2.03 | 4.002 | 4.58 | 10.38 | 4.584 | 11.453 | 1.0003 | 2.3926 | 703 | 5
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | FERROZINE [S,P] |  | 232.7661 | 8.2312 | 2.05 | 3.32 | 5 | 8.56 | 5.474 | 9.507 | 1.9886 | 4.79 | 12252 | 74
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | FERROZINE (779) |  | 259.6818 | 11.5851 | 2.45 | 4.214 | 6.24 | 10.32 | 6.971 | 11.2598 | 2.292 | 5.816 | 6865 | 32
2024 | UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | FERROZINE [S,P] |  | 267.0679 | 12.7256 | 3.79 | 6.64 | 8.2 | 13.47 | 8.365 | 13.226 | 1.5809 | 4.4757 | 533 | 10
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | UREASE/GLDH STAT |  | 18.4788 | 0.35881 | 1.72 | 2.132 | 3.56 | 4.33 | 3.4855 | 4.1831 | 0.46027 | 0.93181 | 197 | 2
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH |  | 57.0969 | 1.7402 | 1.64 | 2.612 | 4.03 | 6.44 | 4.4475 | 6.9199 | 1.3584 | 3.7123 | 1305 | 13
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH STAT |  | 18.4512 | 0.56355 | 2.24 | 2.796 | 4.93 | 6.21 | 5.003 | 6.878 | 1.3482 | 3.7112 | 412 | 4
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH STAT |  | 57.0636 | 1.4632 | 1.58 | 3.32 | 3.75 | 7.31 | 3.951 | 7.429 | 1.0903 | 3.3051 | 3609 | 10
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | UREASE/GLDH |  | 57.4174 | 1.7431 | 2.08 | 3.428 | 4.86 | 7.56 | 4.743 | 8.275 | 1.1497 | 3.3286 | 4966 | 9
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE/GLDH |  | 18.4649 | 0.68321 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 77 | 3
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE/GLDH |  | 18.5077 | 0.56591 | 1.83 | 4 | 4.21 | 8.27 | 4.497 | 8.328 | 1.2812 | 2.464 | 1639 | 20
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE/GLDH |  | 57.193 | 1.725 | 1.42 | 2.86 | 3.4 | 6.15 | 3.848 | 6.2743 | 1.2379 | 2.752 | 4807 | 43
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH STAT |  | 58.8408 | 1.1054 | 1.375 | 1.865 | 2.53 | 3.86 | 2.892 | 3.8914 | 0.54497 | 1.2102 | 314 | 3
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | UREASE/GLDH |  | 57.845 | 1.4937 | 1.55 | 4.305 | 3.54 | 8.69 | 3.321 | 8.88 | 0.58985 | 3.3846 | 313 | 2
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | UREASE/GLDH |  | 18.966 | 0.54772 | 2.095 | 4.017 | 4.35 | 8.42 | 4.0505 | 8.8985 | 0.78285 | 3.0869 | 303 | 2
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE/GLDH |  | 18.5214 | 0.5009 | 1.505 | 2.95 | 3.74 | 6.71 | 4.037 | 7.1735 | 1.1891 | 3.0985 | 23128 | 75
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH STAT |  | 56.179 | 1.4331 | 1.36 | 2.434 | 3.83 | 4.98 | 4.209 | 5.4402 | 0.93597 | 3.1974 | 319 | 3
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH |  | 58.0749 | 1.3657 | 1.46 | 2.034 | 3.45 | 5.22 | 3.5635 | 5.4103 | 1.296 | 2.2651 | 1514 | 12
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | UREASE/GLDH STAT |  | 18.3462 | 0.61817 | 2.46 | 4.04 | 5.18 | 8.13 | 5.508 | 7.9102 | 1.1577 | 1.7758 | 603 | 2
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | UREASE/GLDH |  | 18.3946 | 0.52626 | 2.06 | 3.482 | 4.51 | 7.3 | 4.716 | 7.6358 | 1.0645 | 2.5711 | 3420 | 8
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE/GLDH |  | 56.5872 | 1.6404 | 1.56 | 3.177 | 3.88 | 7.09 | 4.186 | 7.478 | 1.3221 | 3.2317 | 42227 | 74
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH STAT |  | 18.5829 | 0.48593 | 1.96 | 3.355 | 4.49 | 7.47 | 4.5285 | 7.9225 | 1.1599 | 2.8355 | 2729 | 9
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | UREASE/GLDH |  | 56.4858 | 1.6593 | 2.22 | 2.768 | 4.91 | 6.57 | 4.854 | 7.2216 | 1.1165 | 3.0127 | 631 | 4
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | UREASE/GLDH |  | 58.4539 | 1.5555 | 2.96 | 3.432 | 5.99 | 7.03 | 5.107 | 6.391 | 0.27544 | 0.73181 | 566 | 2
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | UREASE/GLDH |  | 57.7489 | 1.2132 | 1.775 | 2.191 | 3.72 | 4.54 | 3.69 | 4.688 | 0.46463 | 1.3989 | 658 | 3
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | UREASE/GLDH |  | 18.7978 | 0.35327 | 1.385 | 2.455 | 2.83 | 4.99 | 2.906 | 4.4385 | 0.71828 | 1.4029 | 228 | 2
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE/GLDH |  | 18.3643 | 0.5088 | 1.53 | 3.052 | 3.83 | 6.85 | 4.16 | 6.8758 | 1.2575 | 3.0405 | 21962 | 60
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH |  | 18.6285 | 0.44981 | 1.55 | 2.47 | 3.6 | 5.55 | 3.899 | 5.993 | 1.0605 | 2.7217 | 8280 | 44
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH |  | 18.5639 | 0.49046 | 1.585 | 2.624 | 3.9 | 6.12 | 4.2 | 6.5882 | 1.365 | 3.2434 | 11826 | 55
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | UREASE/GLDH STAT |  | 56.8856 | 1.8001 | 2.45 | 3.91 | 5.18 | 7.89 | 5.241 | 6.993 | 1.05 | 1.6856 | 787 | 2
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE/GLDH |  | 56.6423 | 1.2974 | 1.54 | 2.822 | 3.13 | 5.83 | 3.3885 | 6.202 | 0.84442 | 2.3199 | 1252 | 10
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH |  | 18.5736 | 0.51689 | 1.52 | 2.713 | 3.73 | 6.37 | 3.88 | 6.3671 | 1.1598 | 3.2406 | 1881 | 20
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | UREASE/GLDH |  | 18.8057 | 0.4415 | 1.94 | 2.53 | 3.94 | 5.11 | 3.838 | 4.7832 | 0.36351 | 1.4828 | 457 | 2
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH STAT |  | 18.6698 | 0.49115 | 1.74 | 3.5 | 3.65 | 7.12 | 3.91 | 6.8942 | 0.81296 | 1.7562 | 776 | 5
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | UREASE/GLDH |  | 57.1251 | 1.4743 | 1.58 | 2.544 | 3.71 | 5.94 | 4.022 | 6.5048 | 1.1633 | 3.0669 | 19514 | 61
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | UREASE/GLDH |  | 18.1198 | 0.56673 | 2.24 | 3.352 | 5.11 | 6.94 | 5.781 | 7.0226 | 1.9588 | 3.2418 | 99 | 3
2024 | UREA N [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | UREASE/GLDH |  | 18.4246 | 0.59702 | 2.31 | 3.779 | 5.31 | 8.08 | 5.3815 | 8.4373 | 1.1172 | 3.1623 | 2494 | 9
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 122.0351 | 2.9072 | 1.35 | 2.248 | 3.17 | 5.14 | 3.184 | 5.6412 | 1.1303 | 2.7168 | 725 | 3
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] |  | 122.6297 | 3.8435 | 2.05 | 3.48 | 4.8 | 7.37 | 4.856 | 7.7244 | 1.2105 | 3.5641 | 802 | 4
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 39.9314 | 0.97368 | 1.815 | 2.855 | 3.7 | 5.92 | 3.5445 | 5.943 | 0.84143 | 1.4091 | 177 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] |  | 120.5072 | 3.4614 | 1.7 | 3.704 | 4.48 | 7.71 | 4.687 | 7.1952 | 1.1916 | 1.9165 | 698 | 4
2024 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] |  | 80.9051 | 2.0114 | 1.52 | 2.506 | 3.55 | 6.06 | 3.7625 | 6.3857 | 1.2293 | 3.2517 | 2477 | 17
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] |  | 120.9543 | 3.6241 | 1.925 | 3.215 | 4.3 | 7.28 | 4.339 | 7.3102 | 0.97306 | 3.026 | 1750 | 23
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] |  | 121.9136 | 3.8343 | 2.29 | 3.45 | 5 | 7.19 | 5.1395 | 8.1387 | 1.2179 | 3.3452 | 10993 | 22
2024 | UREA [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] |  | 30.8367 | 0.67979 | 1.415 | 2.615 | 3.52 | 5.43 | 3.583 | 5.9015 | 0.91513 | 2.3848 | 2837 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] |  | 39.9003 | 1.3617 | 1.53 | 3.74 | 4.66 | 8.63 | 5.165 | 9.6105 | 2.2687 | 5.1907 | 547 | 12
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] |  | 124.0508 | 3.253 | 1.6 | 2.98 | 3.94 | 6.52 | 4.235 | 6.9014 | 1.2437 | 2.9556 | 3712 | 15
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH STAT |  | 121.6338 | 2.6015 | 1.73 | 2.204 | 3.69 | 4.66 | 3.767 | 5.5204 | 0.81387 | 2.0559 | 1963 | 8
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH STAT |  | 123.57 | 3.571 | 2.28 | 3.27 | 4.87 | 6.89 | 4.75 | 7.1698 | 1.1475 | 2.3293 | 7594 | 6
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] |  | 39.6841 | 1.2373 | 2.44 | 3.172 | 5.24 | 7.07 | 5.256 | 8.1452 | 1.3278 | 3.7988 | 1451 | 4
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] |  | 122.7304 | 4.0458 | 2.5 | 2.87 | 5.06 | 5.83 | 4.483 | 5.733 | 0.32181 | 1.636 | 190 | 3
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] |  | 122.9878 | 3.5302 | 2.13 | 3.668 | 4.49 | 7.8 | 4.693 | 7.3488 | 0.89999 | 2.2823 | 5373 | 35
2024 | UREA [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] |  | 82.8617 | 1.5977 | 1.155 | 2.26 | 2.72 | 5.04 | 3.0665 | 5.4633 | 0.80647 | 2.4006 | 1563 | 2
2024 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 128.8863 | 3.2492 | 2.14 | 2.44 | 4.34 | 5.57 | 4.995 | 6.077 | 1.5809 | 2.4397 | 646 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] |  | 119.8128 | 4.3938 | 2.16 | 4.172 | 5.34 | 8.84 | 5.799 | 9.7542 | 1.8983 | 3.9709 | 6558 | 33
2024 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] |  | 80.4846 | 2.1246 | 1.65 | 2.961 | 3.84 | 6.53 | 4.052 | 6.8892 | 1.0888 | 2.9127 | 49461 | 61
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 39.7381 | 1.3483 | 2.16 | 3.852 | 4.73 | 8.07 | 4.9455 | 7.395 | 1.3259 | 2.4982 | 796 | 7
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] |  | 38.5744 | 1.2303 | 2.53 | 3.72 | 5.45 | 8 | 5.5015 | 8.3167 | 1.2276 | 3.0548 | 12018 | 41
2024 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | UREASE GLDH STAT |  | 17.4299 | 0.58784 | 2.285 | 4.252 | 5.49 | 8.62 | 6.186 | 7.9883 | 1.4742 | 3.3457 | 2824 | 2
2024 | UREA [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | UREASE GLDH [S,P] |  | 32.8516 | 0.75101 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 618 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] |  | 125.9544 | 3.2287 | 1.46 | 2.448 | 3.5 | 5.84 | 3.67 | 6.117 | 1.0598 | 3.1416 | 4002 | 16
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] |  | 122.5572 | 3.9344 | 1.69 | 3.828 | 4.18 | 9.13 | 4.826 | 9.7486 | 1.5868 | 4.4745 | 1227 | 12
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] |  | 123.6251 | 3.0433 | 1.61 | 2.689 | 3.73 | 6.01 | 3.913 | 6.498 | 1.0677 | 2.6797 | 78728 | 162
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] |  | 39.4199 | 1.3618 | 2.05 | 4.063 | 4.84 | 8.98 | 5.3065 | 9.2607 | 1.7707 | 3.8203 | 6147 | 29
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 120.8784 | 4.4434 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 176 | 2
2024 | UREA [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] |  | 31.5297 | 0.64946 | 1.33 | 2.504 | 2.99 | 6.38 | 3.3195 | 6.3826 | 0.615 | 1.8555 | 4483 | 3
2024 | UREA [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] |  | 84.0831 | 1.8628 | 1.25 | 2.481 | 2.98 | 5.56 | 3.0995 | 6.1118 | 0.71024 | 1.9815 | 3881 | 3
2024 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] |  | 127.7328 | 3.2101 | 1.46 | 2.538 | 3.53 | 5.99 | 3.788 | 6.6178 | 1.2007 | 3.1665 | 4195 | 28
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] |  | 122.5845 | 3.1261 | 1.57 | 2.84 | 3.64 | 6.12 | 3.876 | 6.504 | 1.0487 | 2.6817 | 111173 | 162
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 122.8616 | 3.0064 | 1.7 | 2.56 | 3.82 | 5.71 | 3.9815 | 6.1069 | 1.0755 | 2.5952 | 64777 | 102
2024 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] |  | 17.7319 | 0.53749 | 2.11 | 3.34 | 4.65 | 7.24 | 4.822 | 7.982 | 1.1995 | 3.2609 | 50247 | 62
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] |  | 40.5162 | 1.1749 | 1.51 | 3.164 | 3.94 | 7.44 | 4.398 | 8.0605 | 1.4854 | 3.6743 | 3549 | 19
2024 | UREA [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | UREASE GLDH [S,P] |  | 96.0768 | 2.3505 | 2.03 | 2.61 | 4.4 | 5.58 | 4.126 | 5.964 | 0.8268 | 2.774 | 142 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 39.3341 | 0.99228 | 1.76 | 2.726 | 3.97 | 6.11 | 4.166 | 6.4364 | 1.1546 | 2.6961 | 18745 | 111
2024 | UREA [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | UREASE GLDH [S,P] |  | 97.0043 | 2.1418 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 515 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] |  | 40.1324 | 1.783 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] |  | 122.7897 | 2.1831 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 133 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 40.1617 | 0.99969 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 47 | 2
2024 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 17.7588 | 0.4512 | 2.2 | 2.924 | 4.52 | 6.52 | 4.598 | 6.511 | 0.85305 | 2.1198 | 2340 | 4
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] |  | 123.1635 | 3.801 | 2.27 | 3.26 | 4.99 | 6.98 | 5.106 | 7.3412 | 1.1592 | 3.0965 | 54074 | 68
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] |  | 122.5585 | 3.3362 | 2.17 | 3.59 | 4.57 | 7.37 | 4.316 | 7.3506 | 0.86325 | 2.2237 | 2586 | 18
2024 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] |  | 16.7194 | 0.51401 | 2.175 | 3.185 | 4.9 | 9.49 | 4.9945 | 9.9295 | 1.376 | 5.4195 | 2118 | 14
2024 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] |  | 131.4169 | 3.5502 | 1.74 | 2.98 | 4 | 6.5 | 4.261 | 6.9516 | 1.0516 | 2.9654 | 33180 | 50
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH STAT |  | 122.0978 | 2.3626 | 1.75 | 2.072 | 3.51 | 4.23 | 3.636 | 4.2504 | 0.89114 | 1.0267 | 371 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] |  | 39.1075 | 1.212 | 2.32 | 3.309 | 5.08 | 6.97 | 5.17 | 7.6223 | 1.2416 | 3.1624 | 19578 | 70
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] |  | 40.4617 | 0.76964 | 1.24 | 2.061 | 2.79 | 4.27 | 2.9035 | 4.3123 | 0.57036 | 1.4594 | 491 | 5
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] |  | 40.5429 | 1.0874 | 1.745 | 3.067 | 4.2 | 6.46 | 4.475 | 6.756 | 1.306 | 2.7598 | 4096 | 15
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | UREASE GLDH ACN:418 |  | 120.9808 | 2.6709 | 1.565 | 1.899 | 3.87 | 4.45 | 4.3385 | 5.2351 | 1.8492 | 2.2987 | 323 | 3
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] |  | 39.1584 | 1.5492 | 3.115 | 4 | 6.38 | 9.4 | 6.8865 | 10.3719 | 1.7608 | 3.234 | 691 | 3
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] |  | 38.6209 | 1.4909 | 2.69 | 4.223 | 5.97 | 9.73 | 6.389 | 10.138 | 1.7378 | 3.9176 | 2916 | 24
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] |  | 38.975 | 1.1949 | 2.33 | 3.293 | 5.13 | 7.05 | 5.357 | 7.3266 | 1.2546 | 3.0136 | 95925 | 76
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] |  | 39.7612 | 1.2738 | 2.015 | 3.355 | 4.86 | 7.18 | 5.0775 | 7.7235 | 1.6071 | 3.6808 | 3928 | 13
2024 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | UREASE GLDH STAT |  | 131.469 | 2.9469 | 1.655 | 2.537 | 3.72 | 5.35 | 3.8485 | 5.4387 | 0.77157 | 1.9197 | 2891 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] |  | 121.7025 | 2.8513 | 1.49 | 3.018 | 3.3 | 6.43 | 3.56 | 6.7058 | 0.93335 | 2.1701 | 8456 | 40
2024 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 16.8753 | 0.47426 | 2.185 | 2.995 | 4.47 | 6.2 | 4.859 | 6.5852 | 1.3782 | 1.8342 | 636 | 3
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH STAT ACN:8427 |  | 57.3095 | 1.4125 | 1.08 | 1.623 | 3.45 | 4.94 | 3.9215 | 5.6273 | 1.5537 | 3.8236 | 277 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | UREASE GLDH ACN:418 |  | 38.5347 | 1.102 | 2.33 | 2.758 | 5.05 | 5.74 | 4.714 | 6.6258 | 1.2159 | 2.7314 | 607 | 7
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] |  | 124.4657 | 3.2225 | 1.29 | 2.791 | 2.98 | 6.06 | 3.472 | 6.353 | 1.2442 | 2.6112 | 933 | 7
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] |  | 41.7818 | 1.4804 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] |  | 39.5262 | 0.96473 | 1.61 | 2.83 | 3.68 | 6.13 | 3.869 | 6.4702 | 0.99767 | 2.5558 | 169041 | 205
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 39.8534 | 1.31 | 1.865 | 3.064 | 4.61 | 7.62 | 5.099 | 8.2332 | 1.5548 | 3.7673 | 1116 | 5
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 123.2741 | 3.5317 | 1.83 | 2.81 | 4.27 | 6.75 | 4.502 | 7.0904 | 1.2094 | 3.2719 | 7341 | 36
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 121.9938 | 3.0958 | 1.74 | 3.1 | 4.63 | 6.21 | 4.806 | 6.2128 | 0.99431 | 2.5342 | 459 | 2
2024 | UREA [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] |  | 30.9397 | 0.6085 | 1.17 | 2.2 | 2.76 | 4.84 | 2.923 | 4.89 | 0.79587 | 1.8423 | 2725 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] |  | 120.9696 | 3.9825 | 2.51 | 3.782 | 5.42 | 8.15 | 5.4615 | 9.0005 | 1.1786 | 3.5761 | 3177 | 26
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 40.1273 | 1.1977 | 2.26 | 3.423 | 4.77 | 6.98 | 4.6985 | 6.7501 | 0.87224 | 2.6076 | 1130 | 3
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] |  | 39.5511 | 0.92356 | 1.47 | 2.758 | 3.45 | 5.89 | 3.6505 | 6.1041 | 0.84307 | 2.4214 | 29251 | 149
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 124.5133 | 3.241 | 1.66 | 2.664 | 3.96 | 5.95 | 4.264 | 6.43 | 1.1982 | 2.9955 | 44803 | 102
2024 | UREA [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | UREASE GLDH [S,P] |  | 32.3942 | 1.0403 | 2.045 | 2.986 | 4.89 | 6.34 | 5.105 | 7.1416 | 1.2007 | 3.3308 | 1080 | 5
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH STAT |  | 122.8758 | 3.2155 | 2.15 | 2.76 | 4.47 | 5.97 | 4.453 | 6.207 | 0.82206 | 2.0448 | 8416 | 9
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] |  | 40.8329 | 0.88488 | 1.3 | 2.266 | 3.03 | 5.06 | 3.321 | 5.7294 | 0.69528 | 2.2447 | 307 | 3
2024 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] |  | 84.9061 | 2.4329 | 1.48 | 2.644 | 3.59 | 6.22 | 3.925 | 6.4547 | 1.2035 | 2.8802 | 5748 | 46
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] |  | 121.3372 | 2.925 | 2.1 | 2.692 | 4.78 | 5.5 | 4.985 | 5.4842 | 0.44051 | 3.0135 | 86 | 2
2024 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 85.7154 | 2.2626 | 1.78 | 2.475 | 3.78 | 5.54 | 3.762 | 6.1319 | 0.8428 | 2.8438 | 1184 | 4
2024 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] |  | 16.8966 | 0.53194 | 1.97 | 3.69 | 4.62 | 8.03 | 4.91 | 8.6242 | 1.4079 | 3.431 | 8571 | 48
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] |  | 39.3195 | 1.368 | 2.355 | 3.437 | 5.32 | 7.33 | 5.1225 | 8.0583 | 1.3924 | 3.5824 | 341 | 3
2024 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] |  | 128.5867 | 3.8177 | 1.54 | 2.791 | 4.09 | 7.14 | 3.7295 | 8.503 | 0.88916 | 4.4681 | 1429 | 9
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH STAT ACN:8427 |  | 18.9349 | 0.38887 | 2.06 | 2.366 | 4.08 | 4.79 | 3.457 | 4.0108 | 0.1569 | 0.18544 | 231 | 2
2024 | UREA [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | UREASE GLDH [S,P] |  | 91.9153 | 2.8577 | 2.28 | 3.212 | 5.14 | 7.94 | 5.049 | 9.535 | 1.5914 | 4.2549 | 1062 | 5
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH STAT |  | 39.1326 | 0.9994 | 1.82 | 2.79 | 4.05 | 5.78 | 4.122 | 6.1982 | 0.9776 | 2.5244 | 15127 | 71
2024 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 81.4592 | 1.9454 | 1.74 | 2.724 | 3.63 | 5.77 | 3.87 | 6.1532 | 0.95005 | 2.4906 | 3995 | 5
2024 | UREA [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 132.6793 | 3.7031 | 1.91 | 2.692 | 4.34 | 6.08 | 4.719 | 6.6322 | 1.5594 | 3.1045 | 2007 | 3
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH STAT |  | 123.8117 | 3.0943 | 1.74 | 2.73 | 3.96 | 5.94 | 4.171 | 6.3064 | 1.1199 | 2.5024 | 31842 | 47
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH STAT |  | 122.8377 | 3.0546 | 1.74 | 2.664 | 3.88 | 5.69 | 4.0675 | 6.131 | 1.004 | 2.4847 | 50790 | 70
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 121.651 | 3.2785 | 1.79 | 2.842 | 4.12 | 6.32 | 4.304 | 6.5698 | 1.0058 | 2.8986 | 4981 | 35
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] |  | 122.3781 | 3.7162 | 2.26 | 3.29 | 4.99 | 6.91 | 5.252 | 7.2651 | 1.3272 | 2.9892 | 57757 | 58
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] |  | 38.8385 | 1.1355 | 2.12 | 2.938 | 4.63 | 6.43 | 4.906 | 6.3968 | 1.1856 | 2.7723 | 787 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | UREASE GLDH ACN:418 |  | 38.414 | 1.1014 | 2.195 | 3.261 | 4.73 | 6.84 | 4.899 | 7.1217 | 1.0626 | 2.8543 | 2256 | 7
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | UREASE GLDH ACN:418 |  | 121.4094 | 4.4929 | 2.4 | 3.366 | 5.68 | 7.13 | 5.806 | 7.8046 | 1.4809 | 3.6982 | 982 | 5
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] |  | 38.9939 | 1.1313 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1213 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH STAT |  | 38.9434 | 1.0992 | 2.13 | 2.961 | 4.61 | 6.22 | 4.723 | 6.7148 | 1.0503 | 2.4648 | 13613 | 9
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c111 | UREASE GLDH ACN:418 |  | 120.8726 | 3.4839 | 2.13 | 2.78 | 4.67 | 6.11 | 5.035 | 6.9794 | 1.1962 | 2.7208 | 1500 | 5
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] |  | 121.4529 | 3.7792 | 2.06 | 3.43 | 4.97 | 7.45 | 5.022 | 7.66 | 1.0766 | 4.2451 | 1069 | 6
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] |  | 121.3191 | 3.3148 | 2.16 | 2.974 | 4.67 | 6.37 | 4.634 | 6.799 | 1.007 | 2.5808 | 9129 | 23
2024 | UREA [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | UREASE GLDH [S,P] |  | 31.7618 | 0.52353 | 1.19 | 1.841 | 2.7 | 3.77 | 2.7845 | 4.1931 | 0.53968 | 1.8649 | 3087 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c311 | UREASE GLDH [S,P] |  | 127.8778 | 1.7326 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | UREASE GLDH [S,P] |  | 39.7469 | 1.2271 | 2.5 | 3.418 | 5.3 | 7.05 | 5.233 | 7.2915 | 0.90022 | 2.7499 | 1206 | 12
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 39.4729 | 1.0122 | 1.74 | 2.699 | 3.97 | 5.91 | 4.211 | 6.4674 | 1.1759 | 2.8725 | 90028 | 123
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH STAT |  | 39.2854 | 1.0325 | 1.775 | 2.713 | 4.05 | 5.94 | 4.3 | 6.358 | 1.1724 | 2.7583 | 68764 | 63
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 121.9261 | 3.2898 | 1.76 | 2.895 | 4.17 | 6.01 | 4.2335 | 6.632 | 0.8715 | 2.3572 | 337 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | UREASE GLDH [S,P] |  | 39.9515 | 1.1274 | 1.87 | 2.97 | 4.31 | 6.69 | 4.519 | 7.2729 | 1.1405 | 3.1106 | 7880 | 39
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] |  | 38.6032 | 1.3705 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 194 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH STAT |  | 38.9067 | 0.96601 | 2.055 | 3.001 | 4.33 | 6.26 | 4.344 | 6.2368 | 0.88185 | 1.9502 | 2899 | 10
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] |  | 39.4094 | 1.2262 | 2.46 | 3.73 | 5.23 | 7.73 | 5.4 | 7.6901 | 1.0961 | 2.7746 | 9689 | 23
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | UREASE GLDH [S,P] |  | 120.5352 | 4.8004 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 657 | 2
2024 | UREA [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | UREASE GLDH [S,P] |  | 38.3728 | 1.9998 | 2.595 | 3.931 | 5.61 | 8.49 | 5.735 | 8.9764 | 1.1807 | 3.4433 | 3481 | 37
2024 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 886.8965 | 38.0086 | 2.31 | 3.473 | 6.15 | 8.65 | 6.7265 | 9.9028 | 2.6491 | 5.3761 | 36939 | 60
2024 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97431 | Roche instruments | UREA URINE STAT |  | 888.1869 | 30.4107 | 3.23 | 3.9 | 6.89 | 7.94 | 6.661 | 7.7298 | 0.894 | 3.0606 | 821 | 2
2024 | UREA [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Roche instruments | KINETIC UV |  | 1488.5135 | 56.7601 | 1.705 | 2.475 | 4.78 | 7.88 | 4.846 | 8.9685 | 2.336 | 5.4543 | 1433 | 4
2024 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 1600.7873 | 70.3744 | 2.16 | 3.408 | 5.95 | 8.84 | 6.809 | 10.1254 | 3.0456 | 5.8921 | 13985 | 64
2024 | UREA [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | UREA URINE STAT |  | 1729.9792 | 62.9059 | 2.43 | 3.56 | 5.93 | 7.8 | 6.535 | 9.014 | 1.9451 | 4.3427 | 6127 | 5
2024 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | UREA URINE STAT |  | 900.7937 | 37.0615 | 2.66 | 3.374 | 6.33 | 8.01 | 6.611 | 9.4898 | 2.1419 | 4.88 | 1328 | 4
2024 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 913.7106 | 41.9414 | 2.35 | 3.636 | 6.14 | 9.56 | 7.101 | 11.0456 | 2.9778 | 6.0024 | 14482 | 67
2024 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | UREA URINE STAT |  | 1572.5124 | 61.8795 | 2.52 | 3.188 | 5.85 | 7.95 | 6.275 | 9.4174 | 1.9666 | 4.456 | 4870 | 4
2024 | UREA [U] | MAS Urine Haut | 25022A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC UV |  | 1668.6899 | 61.6847 | 2.58 | 3.56 | 5.9 | 8.03 | 6.167 | 8.6344 | 1.7061 | 4.1556 | 47320 | 48
2024 | UREA [U] | Multichem U 2 | 900110 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 1999.5759 | 79.3908 | 2.22 | 3.376 | 5.45 | 8.01 | 5.918 | 8.915 | 2.0956 | 4.474 | 4399 | 25
2024 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 1616.8789 | 67.5145 | 2.28 | 3.53 | 5.82 | 8.7 | 6.465 | 9.8072 | 2.5851 | 5.3238 | 40031 | 83
2024 | UREA [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | UREA VER 2 |  | 930.325 | 34.6206 | 3.615 | 3.996 | 7.42 | 7.98 | 7.17 | 7.3862 | 0.92398 | 1.4039 | 238 | 2
2024 | UREA [U] | MAS Urine Haut | 25112A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC UV |  | 1685.0394 | 65.7019 | 2.415 | 3.535 | 5.68 | 7.95 | 6.0395 | 9.0454 | 2.2652 | 4.7012 | 7529 | 21
2024 | UREA [U] | Multichem U 1 | 900120 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 943.1241 | 38.1732 | 2.445 | 3.828 | 5.74 | 9.15 | 6.1505 | 10.1893 | 1.9987 | 4.9864 | 20157 | 42
2024 | UREA [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97442T | Roche instruments | UREA VER 2 |  | 1498.6845 | 39.9733 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 412 | 2
2024 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 1507.4492 | 64.865 | 1.97 | 3.246 | 5.57 | 8.32 | 6.1855 | 9.4857 | 2.9804 | 4.7629 | 1594 | 30
2024 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97452 | Roche instruments | UREA URINE STAT |  | 1554.2941 | 53.0165 | 2.03 | 2.85 | 5.07 | 7.9 | 4.893 | 7.255 | 1.5704 | 3.8949 | 109 | 3
2024 | UREA [U] | MAS Urine Bas | 24051A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC UV |  | 874.6759 | 40.3341 | 2.68 | 4.18 | 6.39 | 10.26 | 7.18 | 10.674 | 2.1615 | 5.4668 | 6042 | 18
2024 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Cobas Integra (France controls) | KINETIC UV |  | 1625.2959 | 58.1247 | 2.605 | 3.509 | 5.74 | 8.21 | 5.443 | 8.0712 | 0.68776 | 2.541 | 440 | 2
2024 | UREA [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | UREA VER 2 |  | 803.7528 | 32.7095 | 2.645 | 3.74 | 6.3 | 8.29 | 6.859 | 9.1205 | 2.2876 | 4.466 | 14481 | 16
2024 | UREA [U] | MAS Urine Haut | 24052A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC UV |  | 1784.0848 | 73.5124 | 2.485 | 3.484 | 5.84 | 8.59 | 5.98 | 9.5647 | 1.5315 | 4.7512 | 5898 | 18
2024 | UREA [U] | Multichem U 1 | 900111 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 978.2827 | 43.8694 | 2.41 | 3.79 | 5.92 | 9.43 | 6.636 | 10.6704 | 2.4053 | 5.7537 | 21797 | 44
2024 | UREA [U] | MAS Urine Bas | 25111A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC UV |  | 837.9313 | 33.3148 | 2.565 | 3.437 | 5.83 | 8.33 | 6.132 | 9.2336 | 1.9495 | 4.3753 | 7409 | 22
2024 | UREA [U] | Multichem U 2 | 900112 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 2010.9649 | 89.2092 | 2.28 | 3.562 | 5.54 | 9.61 | 6.068 | 10.6818 | 2.2777 | 5.5815 | 21126 | 44
2024 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88182 | Roche instruments | UREA URINE STAT |  | 1616.9512 | 49.8837 | 2.97 | 3.514 | 5.96 | 7.03 | 5.507 | 6.738 | 0.82386 | 2.237 | 543 | 3
2024 | UREA [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97432T | Roche instruments | KINETIC UV |  | 1489.7531 | 50.6816 | 1.515 | 2.935 | 4.11 | 7.65 | 4.015 | 8.696 | 1.3409 | 5.6713 | 3212 | 5
2024 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 1503.7004 | 62.5377 | 2.15 | 3.24 | 5.65 | 8.19 | 6.317 | 9.3228 | 2.6304 | 5.3717 | 37616 | 63
2024 | UREA [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Roche instruments | UREA VER 2 |  | 871.6539 | 29.316 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 441 | 2
2024 | UREA [U] | MAS Urine Bas | 25021A | Cobas c701 c702 c502 c501 c503 (ISE U France) | KINETIC UV |  | 813.1926 | 33.4859 | 2.79 | 4.065 | 6.4 | 9.21 | 6.7395 | 9.6555 | 1.7525 | 4.5088 | 50246 | 49
2024 | UREA [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | UREA VER 2 |  | 1501.8944 | 45.9074 | 2.68 | 3.368 | 5.74 | 6.83 | 5.425 | 7.8482 | 1.0378 | 2.6661 | 1467 | 2
2024 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 1571.6781 | 64.776 | 2.115 | 3.15 | 5.57 | 8.44 | 6.2355 | 9.7021 | 2.8706 | 5.5304 | 18801 | 65
2024 | UREA [U] | Multichem U 1 | 900142 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 839.7817 | 37.7751 | 2.46 | 4.27 | 6.03 | 10.65 | 6.6955 | 11.8784 | 2.3945 | 6.1914 | 13684 | 63
2024 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 934.8917 | 40.1668 | 2.405 | 3.573 | 6.14 | 8.77 | 6.809 | 9.9961 | 2.6134 | 5.4571 | 39884 | 80
2024 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Roche instruments | UREA URINE STAT |  | 956.8504 | 33.2058 | 2.885 | 3.611 | 6.31 | 7.96 | 6.747 | 8.9964 | 1.7434 | 3.8448 | 1861 | 4
2024 | UREA [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 88181T | Roche instruments | KINETIC UV |  | 908.8865 | 16.902 | 1.705 | 2.41 | 3.71 | 4.95 | 4.0205 | 4.8085 | 1.0174 | 1.2907 | 442 | 2
2024 | UREA [U] | Multichem U 2 | 900121 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 2054.1243 | 78.4823 | 2.15 | 3.385 | 5.23 | 8.5 | 5.7825 | 9.5027 | 2.0056 | 4.7291 | 20914 | 43
2024 | UREA [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97441T | Roche instruments | KINETIC UV |  | 875.0549 | 34.4429 | 1.915 | 2.64 | 5.1 | 8.24 | 5.7165 | 9.2625 | 2.1871 | 5.8269 | 1435 | 4
2024 | UREA [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 97422T | Roche instruments | KINETIC UV |  | 1465.6462 | 32.716 | 1.58 | 2.39 | 3.46 | 5.31 | 3.63 | 5.496 | 0.77855 | 2.8801 | 7880 | 6
2024 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88192 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 1588.1867 | 61.1594 | 2.03 | 2.902 | 4.8 | 10.69 | 5.5035 | 12.1264 | 2.0759 | 7.7434 | 1506 | 4
2024 | UREA [U] | Multichem U 2 | 900143 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 2069.9752 | 90.4489 | 2.1 | 3.364 | 5.38 | 9.35 | 6.162 | 10.7598 | 2.4182 | 6.2443 | 13334 | 64
2024 | UREA [U] | Multichem U 1 | 900109 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 857.8419 | 37.5545 | 2.575 | 4.506 | 6.21 | 9.59 | 6.587 | 10.2398 | 1.8155 | 4.4075 | 3130 | 22
2024 | UREA [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | UREA VER 2 |  | 1624.3922 | 54.5155 | 2.92 | 3.611 | 6.01 | 7.24 | 5.8875 | 6.7408 | 0.85234 | 1.0964 | 219 | 2
2024 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97402 | Roche instruments | UREA URINE STAT |  | 1652.6512 | 57.5658 | 2.625 | 3.393 | 5.93 | 8.13 | 6.346 | 8.613 | 1.4186 | 4.4158 | 1885 | 4
2024 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | UREA URINE STAT |  | 963.0736 | 36.1473 | 2.82 | 3.494 | 6.19 | 7.72 | 6.378 | 8.7816 | 1.6918 | 3.7611 | 4829 | 4
2024 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97422 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 1510.758 | 62.6152 | 2.24 | 3.2 | 5.72 | 8.27 | 6.301 | 9.382 | 2.8068 | 5.2842 | 51781 | 66
2024 | UREA [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97431T | Roche instruments | KINETIC UV |  | 879.5575 | 30.3169 | 1.725 | 2.755 | 4.36 | 7.76 | 4.536 | 8.71 | 1.435 | 5.4677 | 3462 | 5
2024 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88191 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 906.3222 | 37.4579 | 2.225 | 3.388 | 5.55 | 12.78 | 5.7215 | 14.1186 | 1.6855 | 9.4114 | 1501 | 4
2024 | UREA [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | UREA VER 2 |  | 921.3253 | 31.672 | 3.12 | 3.922 | 6.31 | 8.23 | 5.931 | 7.9568 | 0.8144 | 2.8859 | 1672 | 2
2024 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97442 | Roche instruments | UREA URINE STAT |  | 1602.8635 | 66.8035 | 2.56 | 3.228 | 6.54 | 7.34 | 6.859 | 8.845 | 2.4186 | 4.59 | 1363 | 4
2024 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | UREA URINE STAT |  | 964.9151 | 36.8295 | 2.72 | 3.54 | 7.04 | 8.74 | 6.095 | 10.284 | 2.4129 | 5.4627 | 112 | 3
2024 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97451 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 929.5527 | 40.2452 | 2.16 | 3.598 | 5.85 | 9.11 | 6.7285 | 10.1556 | 2.9446 | 4.467 | 1560 | 27
2024 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97401 | Cobas Integra (France controls) | KINETIC UV |  | 919.7713 | 44.0531 | 3.555 | 4.688 | 7.99 | 11.41 | 7.7725 | 12.058 | 1.3142 | 4.4796 | 435 | 2
2024 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88171 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 941.1832 | 36.12 | 3.14 | 3.551 | 6.86 | 8.56 | 6.487 | 9.8664 | 1.9186 | 5.6545 | 359 | 3
2024 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97421 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 923.0919 | 39.7914 | 2.38 | 3.383 | 6.05 | 8.53 | 6.6995 | 9.7832 | 2.7789 | 5.4192 | 52671 | 67
2024 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 97432 | Roche instruments | UREA URINE STAT |  | 1506.0519 | 49.6869 | 3.01 | 3.552 | 6.25 | 7.29 | 6.821 | 7.4742 | 1.4592 | 2.8662 | 824 | 2
2024 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 97441 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 880.4354 | 37.769 | 2.31 | 3.39 | 5.89 | 8.94 | 6.5 | 10.3046 | 2.6435 | 5.6895 | 18956 | 66
2024 | UREA [U] | InteliQ Urine Chemistry 1 | 97421T | Roche instruments | KINETIC UV |  | 895.4607 | 22.4349 | 1.8 | 2.86 | 3.92 | 6.06 | 4.025 | 6.346 | 0.81714 | 2.9569 | 7737 | 6
2024 | UREA [U] | SERO Urine L1 | 2212925 | Roche instruments | UREA URINE STAT |  | 811.3389 | 31.4203 | 2.77 | 3.99 | 6.47 | 8.47 | 6.941 | 9.482 | 1.9598 | 4.1956 | 6168 | 5
2024 | UREA [U] | SERO Urine L2 | 2212926 | Roche instruments | UREA VER 2 |  | 1704.4184 | 67.7643 | 2.49 | 3.43 | 6.03 | 7.81 | 6.756 | 8.7538 | 2.4251 | 4.6369 | 14176 | 15
2024 | UREA [U] | Biorad Level 2 | 88172 | Roche instruments | KINETIC UV |  | 1561.2787 | 62.8366 | 3.495 | 3.848 | 7.37 | 8.36 | 7.0185 | 9.4611 | 1.0782 | 4.0507 | 568 | 3
2024 | UREA [U] | InteliQ Urine Chemistry 2 | 88182T | Roche instruments | KINETIC UV |  | 1582.0479 | 27.8664 | 1.675 | 1.925 | 3.38 | 3.96 | 3.441 | 3.8755 | 0.68266 | 1.2251 | 394 | 2
2024 | UREA [U] | Biorad Level 1 | 88181 | Roche instruments | UREA URINE STAT |  | 925.5248 | 30.7541 | 2.94 | 3.57 | 6.07 | 7.14 | 5.808 | 7.2258 | 0.6227 | 3.0461 | 547 | 3
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.8037 | 0.18574 | 0.98 | 1.785 | 2.5 | 4.17 | 2.7305 | 4.5625 | 0.929 | 2.2672 | 93690 | 162
2024 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 7.8865 | 0.17361 | 1.08 | 2.22 | 2.85 | 5.04 | 3.16 | 5.4834 | 1.1434 | 2.73 | 31776 | 50
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 10.1331 | 0.27258 | 1.46 | 2.692 | 3.42 | 5.48 | 3.535 | 5.7404 | 0.97069 | 2.731 | 709 | 4
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.837 | 0.22744 | 1.4 | 2.25 | 3.26 | 5.18 | 3.557 | 5.7928 | 1.0294 | 2.7868 | 16174 | 33
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.7886 | 0.11874 | 1.625 | 2.587 | 3.82 | 5.7 | 4.338 | 6.6295 | 1.3972 | 2.7918 | 519 | 4
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.758 | 0.13329 | 1.97 | 3.538 | 4.96 | 7.56 | 4.9265 | 7.7274 | 1.1504 | 3.6916 | 1069 | 8
2024 | URIC ACID [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89732 | BIO-RAD | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.5106 | 0.12868 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 510 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.7365 | 0.15579 | 3.36 | 3.576 | 7.34 | 7.63 | 6.285 | 8.5242 | 1.0727 | 3.0448 | 55 | 4
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.7101 | 0.11576 | 1.47 | 2.754 | 3.52 | 6.12 | 3.7145 | 6.3057 | 1.0566 | 2.9945 | 4142 | 16
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 10.1219 | 0.22364 | 1.32 | 2.58 | 3.14 | 5.63 | 3.383 | 6.043 | 0.93941 | 2.4643 | 2386 | 24
2024 | URIC ACID [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 5.6732 | 0.15651 | 0.91 | 1.983 | 3.52 | 5.57 | 3.892 | 6.0401 | 2.0142 | 3.7176 | 3029 | 3
2024 | URIC ACID [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45972T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 5.9758 | 0.1025 | 0.795 | 1.803 | 2.2 | 4.01 | 2.619 | 4.6618 | 1.3141 | 1.9831 | 832 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 2.3495 | 0.066481 | 1.71 | 2.133 | 3.74 | 5.23 | 3.9145 | 6.1541 | 1.5778 | 3.1259 | 570 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.7782 | 0.2187 | 1.1 | 2.098 | 2.76 | 5.23 | 3.0235 | 5.7157 | 1.0536 | 2.8654 | 35703 | 103
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 704991 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.8251 | 0.20972 | 0.91 | 2.256 | 2.66 | 4.54 | 2.807 | 4.3468 | 0.88173 | 1.5763 | 552 | 4
2024 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 5.7742 | 0.12723 | 1.12 | 2.06 | 2.9 | 4.83 | 3.1815 | 5.457 | 1.2254 | 2.7469 | 42301 | 61
2024 | URIC ACID [S] | Lyphocheck Assayed chemistry | 89731 | BIO-RAD | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.3906 | 0.062107 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 573 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 10.1545 | 0.27336 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.7021 | 0.11054 | 1.51 | 2.268 | 3.53 | 5.44 | 3.659 | 5.9666 | 1.0576 | 2.8715 | 19560 | 103
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.7434 | 0.092799 | 1.3 | 2.004 | 2.97 | 4.46 | 3.107 | 4.8066 | 0.85404 | 2.087 | 111950 | 95
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.753 | 0.22335 | 1.41 | 2.216 | 3.29 | 5.28 | 3.52 | 5.7704 | 1.0294 | 2.8939 | 27021 | 108
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 535719 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.9915 | 0.18855 | 1.53 | 2.616 | 3.46 | 5.26 | 3.456 | 5.1086 | 0.73767 | 1.5718 | 443 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.9484 | 0.08262 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 181 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.9011 | 0.10914 | 1.71 | 2.462 | 3.63 | 5.37 | 3.573 | 5.7906 | 0.81595 | 1.8658 | 557 | 4
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.8538 | 0.21046 | 1.34 | 2.296 | 3.11 | 4.91 | 3.4155 | 5.2185 | 1.1089 | 1.8296 | 983 | 4
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 10.2156 | 0.22823 | 1.315 | 2.937 | 3.2 | 6.44 | 3.25 | 6.6556 | 0.88875 | 2.7827 | 3876 | 31
2024 | URIC ACID [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 3.3058 | 0.094196 | 1.05 | 2.672 | 3.64 | 6.72 | 4.193 | 7.5788 | 1.9673 | 3.9316 | 3346 | 3
2024 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 5.4835 | 0.12889 | 1.24 | 1.824 | 2.99 | 5.06 | 3.218 | 5.0694 | 0.99036 | 2.6116 | 1082 | 3
2024 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 7.9461 | 0.15572 | 1.145 | 2.479 | 2.72 | 5.33 | 3.179 | 5.3231 | 0.96277 | 2.4546 | 1154 | 10
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.7098 | 0.22156 | 1.52 | 2.33 | 3.48 | 5.1 | 3.6915 | 5.4568 | 0.93568 | 2.36 | 107713 | 169
2024 | URIC ACID [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 3.2935 | 0.048303 | 0.93 | 1.324 | 2.06 | 3.69 | 2.3435 | 4.3174 | 0.82873 | 1.7806 | 2071 | 2
2024 | URIC ACID [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89742 | BIO-RAD | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.5051 | 0.15886 | 1.01 | 1.638 | 2.68 | 4.58 | 2.7055 | 5.0604 | 0.83893 | 2.5169 | 1025 | 5
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 704992 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.8551 | 0.080078 | 1 | 1.152 | 2.03 | 2.35 | 1.853 | 2.2186 | 0.19202 | 0.30297 | 47 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.6866 | 0.12017 | 1.26 | 2.076 | 3.53 | 5.69 | 3.8625 | 6.2295 | 1.4754 | 3.4914 | 748 | 13
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.742 | 0.087033 | 1.225 | 2.002 | 2.8 | 4.42 | 2.9775 | 4.7834 | 0.75175 | 2.1769 | 21580 | 81
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.8706 | 0.21651 | 1.705 | 2.582 | 3.47 | 5.19 | 3.354 | 4.8315 | 0.65736 | 1.2698 | 364 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.9302 | 0.19496 | 1.3 | 2.011 | 2.98 | 4.4 | 3.166 | 4.7419 | 0.8454 | 2.1213 | 61599 | 77
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.8411 | 0.19827 | 1.4 | 2.22 | 3.15 | 5.06 | 3.412 | 5.313 | 1.0557 | 2.0692 | 3706 | 23
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 10.2363 | 0.41983 | 1 | 3.334 | 2.07 | 6.65 | 2.115 | 5.8052 | 0.39127 | 0.45659 | 171 | 3
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 10.161 | 0.22114 | 1.76 | 2.304 | 3.65 | 5.04 | 3.369 | 5.4858 | 0.62352 | 2.0242 | 450 | 3
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.7262 | 0.26478 | 1.325 | 2.699 | 3.77 | 6.54 | 3.955 | 7.4167 | 1.5442 | 3.6711 | 1436 | 13
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.7205 | 0.10862 | 1.39 | 2.32 | 3.02 | 5.23 | 3.429 | 5.838 | 1.0881 | 2.1739 | 926 | 12
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.9392 | 0.19188 | 1.475 | 2.33 | 3.67 | 5.2 | 4.2955 | 6.0315 | 1.6193 | 2.5642 | 346 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.864 | 0.18584 | 1.24 | 1.97 | 2.8 | 4.39 | 2.956 | 4.6514 | 0.81587 | 2.0825 | 65274 | 66
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 10.1347 | 0.20214 | 1.02 | 2.04 | 2.43 | 4.72 | 2.777 | 4.563 | 0.56161 | 1.6365 | 204 | 3
2024 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 5.452 | 0.1064 | 0.77 | 1.671 | 2.31 | 4.34 | 2.48 | 4.4983 | 1.0347 | 2.6965 | 5302 | 46
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.6854 | 0.08161 | 0.95 | 1.678 | 2.36 | 4.01 | 2.566 | 4.4425 | 0.90086 | 2.2012 | 25291 | 168
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.9528 | 0.089777 | 1.21 | 2.578 | 2.64 | 5.78 | 2.614 | 5.7222 | 0.72326 | 2.744 | 2451 | 30
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.8849 | 0.10644 | 1.26 | 2.83 | 2.96 | 5.7 | 3.213 | 5.8163 | 0.98064 | 2.1611 | 2199 | 23
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.7922 | 0.21755 | 1.54 | 2.36 | 3.5 | 5.12 | 3.667 | 5.4958 | 0.87326 | 2.3667 | 73540 | 163
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595393 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.8088 | 0.22321 | 1.43 | 2.274 | 3.42 | 5.02 | 3.5285 | 5.411 | 0.93128 | 2.6048 | 3934 | 16
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.6339 | 0.11191 | 1.765 | 2.844 | 3.64 | 5.8 | 3.64 | 5.4455 | 0.49377 | 1.4837 | 1052 | 3
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.6187 | 0.077156 | 1.565 | 1.697 | 2.85 | 3.36 | 2.6 | 3.0304 | 0.27592 | 0.27803 | 68 | 2
2024 | URIC ACID [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45971T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 3.4313 | 0.050411 | 0.695 | 1.708 | 2.02 | 3.96 | 2.373 | 4.7264 | 1.0815 | 2.0361 | 1297 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 7.8195 | 0.13922 | 0.78 | 1.476 | 2.05 | 3.86 | 2.2585 | 4.3723 | 0.86291 | 2.5637 | 3846 | 30
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595441 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.9039 | 0.28785 | 1.205 | 2.106 | 3.32 | 4.65 | 3.3365 | 5.3701 | 1.276 | 2.8996 | 819 | 6
2024 | URIC ACID [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89741 | BIO-RAD | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.4026 | 0.077229 | 1.13 | 1.741 | 2.68 | 4.02 | 2.934 | 4.5728 | 0.96307 | 1.7204 | 1071 | 5
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.7192 | 0.10106 | 1.255 | 2.088 | 2.96 | 4.89 | 3.189 | 5.5724 | 0.90503 | 2.6563 | 2987 | 19
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.6778 | 0.10707 | 1.09 | 2.1 | 2.84 | 5.13 | 3.0645 | 5.463 | 1.0914 | 2.9938 | 20643 | 86
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.784 | 0.21304 | 1.07 | 2.284 | 2.51 | 5.66 | 2.694 | 5.602 | 0.81672 | 1.9633 | 743 | 6
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.8604 | 0.1853 | 1.02 | 1.804 | 2.59 | 4.16 | 2.831 | 4.552 | 0.92379 | 2.2773 | 70023 | 201
2024 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 5.8083 | 0.13781 | 1.44 | 2.35 | 3.44 | 5.2 | 3.931 | 5.615 | 1.3606 | 2.6426 | 3226 | 3
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.678 | 0.2513 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 189 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 564978 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.718 | 0.11237 | 1.48 | 2.428 | 3.41 | 5.43 | 3.662 | 6.0524 | 1.0023 | 2.7523 | 12711 | 33
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c111 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.9399 | 0.087338 | 1.08 | 2.1 | 2.75 | 4.89 | 3.014 | 5.6766 | 1.0251 | 1.8482 | 274 | 4
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 564980 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.7327 | 0.10742 | 1.845 | 3.025 | 3.71 | 6.39 | 3.8345 | 6.1286 | 1.0362 | 1.8119 | 856 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.9432 | 0.11381 | 0.985 | 3.104 | 2.33 | 6.22 | 2.4455 | 5.9337 | 0.62389 | 2.3389 | 552 | 3
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.7345 | 0.10422 | 1.12 | 2.315 | 2.67 | 5.03 | 3.0795 | 5.4368 | 1.0311 | 2.2235 | 2639 | 12
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 704966 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.7099 | 0.12914 | 1.45 | 2.395 | 3.57 | 5.52 | 4.1925 | 6.2495 | 1.565 | 2.6078 | 181 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 10.15 | 0.20822 | 1.425 | 2.455 | 3.26 | 5.91 | 3.367 | 7.1945 | 0.94196 | 3.3986 | 1197 | 21
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 525146 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.6639 | 0.10141 | 1.55 | 2.27 | 3.49 | 5.1 | 3.6195 | 5.4159 | 0.96876 | 2.3975 | 33063 | 201
2024 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 2.2596 | 0.055364 | 1.27 | 2.273 | 3.27 | 5.57 | 3.659 | 6.116 | 1.3552 | 3.192 | 46459 | 63
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595420 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 10.0032 | 0.24831 | 1.465 | 2.244 | 3.68 | 4.77 | 4.343 | 5.4063 | 1.5605 | 2.2559 | 1148 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.7087 | 0.12339 | 1.645 | 2.253 | 3.89 | 4.85 | 4.2265 | 5.2648 | 1.2485 | 2.3181 | 1094 | 5
2024 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 2.4984 | 0.054362 | 1.22 | 2.502 | 2.98 | 6.11 | 3.0095 | 6.4904 | 0.91224 | 3.4127 | 1663 | 15
2024 | URIC ACID [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45931T | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 3.4291 | 0.03741 | 0.68 | 0.975 | 1.79 | 2.43 | 2.1045 | 2.771 | 0.8348 | 1.1321 | 1372 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 705006 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.8609 | 0.19903 | 1.24 | 1.898 | 2.78 | 4.93 | 3.008 | 5.1614 | 0.8603 | 2.4499 | 3223 | 15
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.6881 | 0.09196 | 0.98 | 1.83 | 2.55 | 4.35 | 2.7945 | 4.7053 | 0.98611 | 2.5027 | 159008 | 277
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.6349 | 0.10381 | 1.32 | 2.492 | 2.99 | 5.17 | 2.782 | 5.1918 | 1.0509 | 1.2991 | 302 | 3
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 608384 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.7417 | 0.10376 | 1.605 | 2.271 | 3.95 | 4.59 | 4.131 | 5.0275 | 1.3039 | 2.6492 | 1416 | 5
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595396 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.7661 | 0.29875 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 88 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.6224 | 0.22635 | 1.43 | 2.372 | 3.45 | 5.95 | 3.775 | 6.1732 | 1.081 | 3.0018 | 7058 | 57
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.6824 | 0.10889 | 1.58 | 2.409 | 3.58 | 5.25 | 3.751 | 5.674 | 0.93476 | 2.4299 | 159374 | 236
2024 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 2.2456 | 0.050922 | 1.625 | 2.742 | 3.49 | 5.69 | 3.8525 | 6.1803 | 0.95033 | 1.8327 | 1719 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 595401 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 10.2077 | 0.16961 | 1.16 | 1.886 | 2.66 | 4.07 | 2.814 | 4.2302 | 0.74168 | 1.6449 | 5622 | 18
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c701/ c702 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.7756 | 0.087238 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 933 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 704950 | Cobas Integra 400 plus | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.9193 | 0.0918 | 1.27 | 2.23 | 2.85 | 5.15 | 3.0515 | 5.4986 | 0.87135 | 2.1602 | 8022 | 34
2024 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 2.3687 | 0.049869 | 1.03 | 1.98 | 2.89 | 4.91 | 3.186 | 5.6929 | 1.1584 | 2.6549 | 7703 | 49
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 2 | 525040 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.7408 | 0.18602 | 1.05 | 1.998 | 2.72 | 4.49 | 2.933 | 4.991 | 1.0638 | 2.401 | 7493 | 49
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 598376 | Cobas c703 c503 c303 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.6169 | 0.095507 | 1.155 | 2.619 | 2.64 | 5.75 | 2.797 | 5.6127 | 0.33817 | 1.912 | 329 | 3
2024 | URIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 5.511 | 0.10981 | 1.285 | 2.152 | 2.98 | 5.42 | 3.059 | 6.0352 | 0.78434 | 2.9715 | 1859 | 17
2024 | URIC ACID [S] | Lyphocheck Assayed Chemistry | 89752 | BIO-RAD | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 9.862 | 0.17225 | 1.34 | 1.396 | 2.86 | 3.24 | 3.427 | 3.793 | 1.405 | 1.9268 | 142 | 2
2024 | URIC ACID [S] | PreciControl Multi 1 | 608368 | Cobas c311 | ENZYMATIC COLORIMETRIC TEST VER.2 [S,P] |  | 4.7598 | 0.090751 | 1.08 | 1.905 | 2.87 | 4.38 | 3.3265 | 4.9725 | 1.3311 | 1.9878 | 358 | 4
2024 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 27.0674 | 1.6355 | 4.76 | 8.14 | 10 | 16.46 | 10.258 | 16.298 | 2.4718 | 5.3792 | 1570 | 23
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 33.8779 | 2.3852 | 6.25 | 7.82 | 12.92 | 16.13 | 12.402 | 17.59 | 1.9957 | 4.8141 | 3544 | 10
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 77.4043 | 4.1807 | 4.3 | 6.177 | 9.17 | 13.2 | 9.2445 | 13.7986 | 1.8351 | 5.013 | 5903 | 44
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 73.5274 | 3.155 | 3.02 | 5.135 | 6.53 | 10.42 | 6.666 | 10.288 | 1.3169 | 4.0043 | 2808 | 37
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 35.2554 | 2.2181 | 5.12 | 6.68 | 10.71 | 13.79 | 10.607 | 14.99 | 2.126 | 5.846 | 3197 | 26
2024 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 53.6756 | 3.5266 | 4.65 | 6.084 | 10.37 | 14.11 | 11.706 | 15.7356 | 3.8262 | 6.5341 | 4449 | 7
2024 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 89.3092 | 5.7631 | 4.3 | 6.228 | 9.95 | 14.05 | 11.358 | 14.4847 | 4.092 | 6.8753 | 2276 | 4
2024 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 31.4007 | 1.9154 | 5.085 | 6.455 | 10.82 | 13.74 | 11.065 | 14.0063 | 2.4508 | 4.8474 | 4908 | 7
2024 | VALPROIC ACID [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45981T | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 23.3626 | 1.5067 | 5.405 | 7.267 | 11.11 | 14.24 | 11.3545 | 13.9754 | 2.2814 | 4.5918 | 1769 | 3
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 105.2873 | 4.5877 | 3.42 | 5.228 | 7.27 | 10.92 | 7.199 | 11.3214 | 1.502 | 4.0765 | 14120 | 76
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 103.247 | 4.1858 | 2.93 | 4.77 | 6.28 | 9.85 | 6.3135 | 9.8842 | 1.2246 | 3.3359 | 2508 | 36
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 108.7633 | 5.9312 | 4.405 | 6.008 | 9.3 | 13.12 | 9.3945 | 13.1638 | 1.8139 | 4.4205 | 5842 | 43
2024 | VALPROIC ACID [S] | InteliQ Assayed Multiqual 1 | 45951T | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 20.4468 | 1.4365 | 5.615 | 8.094 | 11.92 | 15.85 | 11.1925 | 13.8522 | 1.2283 | 2.9774 | 1119 | 2
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 34.9092 | 2.2014 | 5.18 | 7.16 | 11.12 | 14.85 | 11.283 | 15.292 | 2.0413 | 6.0341 | 6879 | 46
2024 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 81.6926 | 3.5595 | 3.62 | 5.384 | 7.39 | 10.9 | 7.6445 | 10.8271 | 1.3789 | 4.4948 | 1068 | 14
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 108.8721 | 5.7094 | 4.38 | 5.99 | 9.31 | 12.47 | 9.1515 | 12.9805 | 1.7292 | 4.525 | 18772 | 90
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 103.3018 | 4.265 | 3.34 | 4.784 | 7.08 | 10.24 | 6.918 | 10.1408 | 1.3088 | 3.4688 | 7155 | 58
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 34.2848 | 1.7873 | 4.23 | 6.044 | 8.88 | 12.48 | 8.746 | 12.872 | 1.865 | 4.8787 | 7377 | 58
2024 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 29.5399 | 1.7299 | 5.07 | 6.3 | 10.57 | 12.91 | 10.965 | 12.9038 | 1.8868 | 5.5358 | 1151 | 8
2024 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 79.5059 | 3.7001 | 3.655 | 5.611 | 7.65 | 11.84 | 7.9915 | 12.3894 | 1.8451 | 3.6139 | 608 | 10
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 33.9552 | 1.8044 | 3.74 | 6.364 | 8.51 | 13.06 | 8.972 | 13.2218 | 1.805 | 5.3636 | 2841 | 37
2024 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 81.6121 | 3.9428 | 3.87 | 5.826 | 8.24 | 11.92 | 8.166 | 12.1018 | 1.5373 | 4.3656 | 8986 | 29
2024 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 53.251 | 2.4974 | 3.525 | 5.229 | 7.32 | 10.52 | 7.521 | 11.3801 | 1.4802 | 3.6197 | 907 | 13
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 70.682 | 5.3561 | 6.57 | 9.274 | 13.17 | 18.99 | 12.972 | 18.117 | 1.5497 | 4.6263 | 733 | 7
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 72.9925 | 5.2007 | 5.655 | 8.63 | 12 | 17.82 | 11.9385 | 17.1744 | 2.9129 | 5.3765 | 1613 | 11
2024 | VALPROIC ACID [S] | InteliQ Assayed Multiqual 2 | 45982T | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 58.0833 | 2.5776 | 3.885 | 5.056 | 8.09 | 10 | 7.7755 | 9.7905 | 1.315 | 3.2004 | 1562 | 3
2024 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 28.7266 | 1.6965 | 5.02 | 7.022 | 10.51 | 14.32 | 10.0755 | 14.2575 | 1.6515 | 4.6396 | 11838 | 33
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 100.941 | 7.2238 | 6.9 | 9.482 | 13.78 | 19.3 | 13.751 | 17.7377 | 2.1432 | 4.5871 | 1565 | 7
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 75.902 | 3.9928 | 4.24 | 5.738 | 8.91 | 12.11 | 8.9795 | 12.8872 | 1.8421 | 4.852 | 2913 | 24
2024 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 30.4478 | 1.7513 | 3.95 | 6.548 | 9.21 | 13.41 | 9.713 | 14.4686 | 2.5389 | 4.9653 | 853 | 12
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 73.6743 | 3.168 | 3.36 | 5.208 | 7.13 | 11.14 | 7.117 | 11.403 | 1.4483 | 3.823 | 14637 | 75
2024 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 89.098 | 6.0365 | 4.86 | 6.823 | 10.82 | 15.83 | 12.068 | 17.6472 | 4.3679 | 7.4361 | 406 | 5
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 72.681 | 4.8484 | 5.85 | 7.81 | 12.31 | 15.56 | 11.974 | 16.026 | 1.7778 | 4.3959 | 3603 | 10
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 106.7891 | 5.5369 | 4.26 | 5.98 | 9 | 12.53 | 9.0875 | 12.8364 | 1.7148 | 4.4303 | 9508 | 48
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 76.2471 | 3.908 | 4.37 | 6.179 | 9.26 | 12.68 | 9.188 | 12.9889 | 1.7797 | 4.5111 | 9077 | 49
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 35.7676 | 2.1562 | 5.11 | 7.224 | 10.72 | 15.03 | 10.626 | 15.7128 | 1.9744 | 5.217 | 10238 | 52
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 32.6244 | 2.6533 | 6.74 | 9.291 | 14.8 | 19.02 | 14.1455 | 19.0818 | 1.6381 | 6.0224 | 692 | 7
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 106.5704 | 5.5003 | 4.35 | 5.689 | 9.36 | 11.6 | 8.976 | 13.0474 | 1.9336 | 4.5556 | 3055 | 25
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 73.6458 | 3.1633 | 3.35 | 5.053 | 7.15 | 10.34 | 7.1245 | 10.4428 | 1.4942 | 3.8344 | 7125 | 57
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 33.8714 | 1.7426 | 4.14 | 6.292 | 8.78 | 13.08 | 8.5995 | 13.582 | 1.6407 | 4.6834 | 15446 | 76
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 35.4729 | 2.0596 | 4.86 | 6.894 | 10.31 | 14.4 | 10.33 | 14.4556 | 1.9072 | 4.7977 | 20719 | 93
2024 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 48.8939 | 2.1757 | 3.99 | 5.452 | 8.35 | 11.14 | 7.905 | 11.897 | 1.1734 | 3.9534 | 1913 | 22
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 97.8814 | 7.1116 | 6.68 | 8.17 | 14.12 | 17.18 | 13.869 | 17.0888 | 2.4697 | 4.4739 | 678 | 7
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 74.8234 | 3.0995 | 3.365 | 4.77 | 7.24 | 10.03 | 7.32 | 10.2487 | 1.3106 | 3.652 | 7987 | 65
2024 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 52.5764 | 2.8304 | 4.59 | 5.44 | 9.91 | 11.82 | 10.4145 | 13.3018 | 3.0237 | 6.3496 | 848 | 8
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 33.3443 | 1.7104 | 4.24 | 5.93 | 8.94 | 12.24 | 8.988 | 12.36 | 1.714 | 4.2413 | 8446 | 66
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c703 c503 c303 | ONLINE TDM [S,P] |  | 105.4012 | 4.2748 | 3.33 | 4.592 | 7.09 | 9.46 | 6.914 | 9.6182 | 1.2909 | 2.8876 | 7534 | 64
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 34.1995 | 2.5465 | 6.88 | 8.762 | 14.43 | 18.43 | 14.064 | 18.8445 | 1.9176 | 5.6235 | 1529 | 7
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 72.8359 | 5.0502 | 6.7 | 8.082 | 13.14 | 16.59 | 13.0785 | 17.6796 | 2.4463 | 4.9476 | 1589 | 7
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 103.3493 | 7.3861 | 6.4 | 8.4 | 13.03 | 17.16 | 13.031 | 16.811 | 1.7772 | 4.7942 | 3607 | 10
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | ONLINE TDM [S,P] |  | 76.2092 | 3.9034 | 4.32 | 5.988 | 9.12 | 12.57 | 9.129 | 13.0446 | 1.7275 | 4.329 | 18937 | 89
2024 | VALPROIC ACID [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | ONLINE TDM [S,P] |  | 49.2731 | 2.3486 | 3.99 | 5.705 | 8.4 | 11.71 | 8.284 | 11.5435 | 1.4599 | 3.9105 | 11445 | 34
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 32.9562 | 2.5861 | 6.455 | 9.465 | 13.08 | 19.03 | 13.0785 | 17.7777 | 2.2951 | 5.0872 | 1583 | 11
2024 | VALPROIC ACID [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c701/ c702 | ONLINE TDM [S,P] |  | 101.7286 | 7.5973 | 6.285 | 8.932 | 12.92 | 17.94 | 12.9215 | 18.3429 | 2.8315 | 4.664 | 1578 | 11
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 |  | 32.5228 | 1.2982 | 3.34 | 4.359 | 6.88 | 9.04 | 6.9895 | 8.9089 | 1.4772 | 2.3194 | 834 | 6
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS GEN.3 |  | 6.4946 | 0.30965 | 3.54 | 5.784 | 7.57 | 12.27 | 7.626 | 12.4204 | 1.4952 | 4.8553 | 2437 | 29
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS GEN.3 |  | 19.7179 | 0.61291 | 2.325 | 4.037 | 5.02 | 8.9 | 5.15 | 9.3198 | 1.0789 | 3.1766 | 11901 | 61
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 19.6465 | 0.57191 | 2.14 | 4.372 | 4.58 | 9.14 | 4.73 | 8.949 | 0.95479 | 2.3017 | 3560 | 16
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | KIMS GEN.3 |  | 16.2439 | 0.57212 | 2.585 | 4.267 | 5.48 | 9.12 | 5.549 | 9.878 | 1.33 | 3.3261 | 12325 | 29
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 19.7653 | 1.1589 | 3.48 | 5.459 | 8.23 | 12.83 | 8.768 | 13.7003 | 2.1322 | 6.1316 | 2546 | 28
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Roche instruments | KIMS GEN.3 |  | 32.9297 | 0.93181 | 1.45 | 3.274 | 3.65 | 7.49 | 4.099 | 8.0836 | 1.3294 | 4.2578 | 1174 | 14
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 31.2289 | 0.794 | 1.765 | 3.029 | 3.95 | 6.63 | 4.1725 | 7.4418 | 1.4768 | 2.6469 | 1460 | 10
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 19.5694 | 0.90687 | 3.55 | 4.997 | 7.52 | 10.59 | 7.7185 | 11.3417 | 1.6804 | 4.0138 | 6939 | 43
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS GEN.3 |  | 32.9344 | 0.87108 | 1.85 | 3.11 | 4.15 | 6.78 | 4.39 | 7.013 | 1.1186 | 2.8012 | 5857 | 52
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 6.5481 | 0.52675 | 6.61 | 9.33 | 14.27 | 19.37 | 14.509 | 19.7354 | 3.1906 | 7.3197 | 7523 | 45
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 |  | 6.1445 | 0.52701 | 7.77 | 10.294 | 16.11 | 21.56 | 14.415 | 18.3728 | 1.6807 | 3.0896 | 116 | 2
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 21.4931 | 0.55249 | 2.06 | 3.154 | 4.35 | 6.61 | 4.645 | 6.9792 | 0.98148 | 2.9413 | 2146 | 13
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Roche instruments | KIMS GEN.3 |  | 6.1109 | 0.30872 | 3.66 | 6.814 | 7.95 | 16.05 | 8 | 16.961 | 1.9608 | 4.5886 | 1816 | 22
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS GEN.3 |  | 19.8013 | 0.76051 | 2.035 | 3.538 | 4.36 | 8.39 | 4.6675 | 8.9224 | 1.2681 | 3.518 | 2378 | 28
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 19.1889 | 0.80693 | 3.33 | 4.512 | 6.71 | 10.11 | 7.099 | 11.6692 | 1.6722 | 3.9797 | 757 | 7
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 32.9922 | 1.4033 | 3.015 | 4.816 | 6.85 | 10 | 7.3215 | 10.6528 | 1.6762 | 4.3027 | 5465 | 40
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900105 | Roche instruments | KIMS GEN.3 |  | 34.1817 | 0.87293 | 1.92 | 3.152 | 3.88 | 6.8 | 4.116 | 7.7194 | 0.75652 | 2.6844 | 465 | 7
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 |  | 6.2647 | 0.53876 | 7.61 | 9.03 | 15.8 | 19.01 | 14.657 | 19.0686 | 2.6721 | 5.4656 | 1739 | 9
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 6.576 | 0.49679 | 6.24 | 8.444 | 13.26 | 17.77 | 13.216 | 18.8275 | 2.9435 | 6.8377 | 2763 | 30
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 15.9414 | 0.85934 | 3.965 | 6.046 | 8.94 | 12.28 | 8.895 | 12.8855 | 2.0615 | 5.2112 | 2577 | 5
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 4.7683 | 0.45289 | 7.945 | 10.509 | 16.58 | 21.45 | 16.7445 | 23.8672 | 3.258 | 7.0812 | 2916 | 5
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 |  | 6.8326 | 0.41707 | 5.305 | 6.843 | 11.62 | 13.72 | 11.534 | 13.8158 | 1.8833 | 3.4963 | 668 | 2
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 |  | 19.611 | 0.937 | 4.29 | 5.544 | 8.66 | 11.33 | 7.751 | 11.189 | 0.49875 | 1.3013 | 135 | 2
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 |  | 30.8705 | 1.2067 | 3.18 | 4.892 | 6.53 | 9.83 | 6.222 | 9.888 | 1.0473 | 2.2183 | 134 | 2
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS GEN.3 |  | 6.1177 | 0.30137 | 3.71 | 6.123 | 7.92 | 13.52 | 8.151 | 14.1678 | 1.9664 | 4.8073 | 11651 | 60
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 21.4296 | 1.0347 | 3.44 | 5.112 | 7.66 | 10.94 | 7.8555 | 11.9135 | 1.7256 | 4.7866 | 5766 | 41
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 30.3758 | 0.81501 | 1.83 | 3.303 | 4.11 | 7.01 | 4.4425 | 7.3916 | 1.0442 | 2.7701 | 3797 | 17
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900104 | Roche instruments | KIMS GEN.3 |  | 18.3993 | 0.5929 | 2.38 | 3.741 | 5.06 | 8.87 | 4.9385 | 10.6849 | 1.0446 | 4.2485 | 763 | 11
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 |  | 6.7696 | 0.503 | 6.545 | 8.38 | 13.41 | 17.54 | 12.712 | 16.5978 | 1.667 | 4.7169 | 1192 | 7
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 |  | 31.0071 | 1.1548 | 3.24 | 4.61 | 6.61 | 9.25 | 6.062 | 8.9495 | 0.96234 | 2.8255 | 1451 | 7
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900145 | Roche instruments | KIMS GEN.3 |  | 19.431 | 0.49925 | 1.82 | 3.287 | 4.1 | 7.57 | 4.1255 | 8.4242 | 0.95422 | 3.0286 | 2042 | 23
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 19.6225 | 0.59317 | 1.93 | 3.23 | 5.19 | 6.42 | 5.11 | 6.598 | 1.0178 | 2.713 | 670 | 7
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 6.796 | 0.49353 | 5.765 | 8.208 | 12.38 | 16.65 | 12.3695 | 16.8853 | 2.4103 | 6.3092 | 6090 | 42
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 |  | 21.6263 | 0.91327 | 3.205 | 4.729 | 7.47 | 9.69 | 7.2025 | 9.8059 | 1.4894 | 4.1127 | 805 | 6
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 786452 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS GEN.3 |  | 21.5121 | 0.56815 | 1.95 | 3.287 | 4.12 | 6.99 | 4.324 | 7.4126 | 0.8483 | 2.5723 | 6324 | 51
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | KIMS [S,P] |  | 4.9288 | 0.23262 | 4.18 | 6.5 | 9.25 | 14.33 | 10.477 | 15.0872 | 2.9961 | 5.0771 | 138 | 2
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 6.8008 | 0.2841 | 3.25 | 4.856 | 6.83 | 9.99 | 6.956 | 9.9344 | 1.3238 | 3.7999 | 2296 | 14
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 786453 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 32.9284 | 0.87758 | 1.76 | 2.892 | 4.11 | 6.2 | 4.324 | 6.5504 | 1.0841 | 2.556 | 2322 | 14
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 31.0856 | 1.2756 | 2.98 | 4.75 | 6.68 | 9.73 | 6.928 | 9.7694 | 1.601 | 3.7265 | 7107 | 43
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 31.5499 | 1.5219 | 3.07 | 4.534 | 7.07 | 10.79 | 7.655 | 11.3562 | 1.9484 | 5.6125 | 2696 | 29
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 |  | 31.4337 | 1.345 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 54 | 2
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 |  | 19.8086 | 0.83135 | 3.63 | 5.18 | 7.39 | 10.44 | 6.9395 | 10.1242 | 1.0491 | 3.0417 | 1446 | 7
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 |  | 30.0155 | 1.1938 | 3.11 | 4.132 | 6.54 | 8.6 | 6.721 | 8.4556 | 1.3713 | 2.6467 | 1775 | 9
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS GEN.3 |  | 6.5117 | 0.33664 | 3.87 | 6.77 | 8.1 | 13.81 | 8.1035 | 13.29 | 1.4313 | 3.718 | 7488 | 49
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900144 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 5.9593 | 0.48723 | 6.33 | 8.62 | 15.04 | 17.4 | 16.096 | 17.838 | 4.2205 | 7.479 | 709 | 7
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900113 | Roche instruments | KIMS GEN.3 |  | 4.988 | 0.29588 | 4.42 | 8.086 | 9.48 | 17.34 | 9.385 | 17.2112 | 2.1235 | 5.3063 | 12093 | 29
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS GEN.3 |  | 6.7745 | 0.30299 | 3.43 | 6.121 | 7.26 | 13.18 | 7.292 | 12.7009 | 1.4603 | 3.7397 | 6559 | 53
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 6.1273 | 0.52454 | 7.155 | 9.633 | 15.12 | 19.88 | 15.285 | 20.2528 | 2.9873 | 6.9206 | 19052 | 81
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS GEN.3 |  | 19.6361 | 0.63966 | 2.39 | 3.88 | 5.09 | 8.27 | 5.068 | 8.942 | 1.2047 | 3.0146 | 7149 | 47
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 19.5903 | 0.50608 | 2.07 | 3.033 | 4.39 | 6.64 | 4.602 | 6.8218 | 1.1625 | 2.1027 | 1458 | 9
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 6.5374 | 0.26475 | 3.27 | 4.752 | 6.84 | 9.88 | 6.6095 | 10.2651 | 1.3256 | 3.0196 | 1468 | 10
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 763119 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 6.5064 | 0.28874 | 3.97 | 5.47 | 8.45 | 10.95 | 8.107 | 10.406 | 1.2918 | 3.7467 | 652 | 8
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 31.126 | 0.79045 | 2.025 | 2.96 | 4.48 | 6.13 | 4.5465 | 6.621 | 0.84992 | 2.2871 | 639 | 8
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | KIMS GEN.3 |  | 34.6989 | 1.2878 | 2.23 | 3.74 | 5.07 | 8.13 | 5.356 | 9.122 | 1.4049 | 3.6922 | 8983 | 25
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Roche instruments | KIMS [S,P] |  | 33.9161 | 1.1166 | 2.55 | 4.968 | 5.26 | 9.98 | 5.414 | 9.1772 | 0.77189 | 2.045 | 143 | 2
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900146 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 32.9199 | 1.2135 | 3.25 | 4.422 | 7.01 | 8.98 | 6.02 | 8.9952 | 0.59775 | 2.2432 | 302 | 4
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 |  | 19.6332 | 0.85859 | 3.53 | 4.85 | 7.32 | 10.25 | 7.216 | 9.5158 | 1.0884 | 2.5435 | 1760 | 9
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 717153 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 |  | 19.8212 | 1.1319 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 49 | 2
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 763120 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 |  | 20.2078 | 0.80196 | 3.125 | 4.025 | 6.82 | 8.36 | 6.1695 | 8.2225 | 0.86603 | 2.6917 | 695 | 2
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 |  | 31.5616 | 1.1323 | 2.925 | 3.609 | 5.9 | 7.51 | 6.0225 | 8.7047 | 1.2078 | 2.9908 | 713 | 2
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 717154 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS GEN.3 |  | 30.996 | 0.9655 | 2.035 | 3.77 | 4.52 | 8.1 | 4.7465 | 8.0918 | 1.1858 | 3.1659 | 7231 | 48
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 763121 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS GEN.3 |  | 31.2238 | 0.91506 | 1.78 | 3.466 | 4.07 | 7.57 | 4.4465 | 7.9403 | 1.2254 | 2.9448 | 2169 | 27
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 644589 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS [S,P] |  | 6.0568 | 0.28346 | 3.385 | 5.91 | 7.47 | 11.98 | 7.7855 | 12.6836 | 1.9984 | 4.4675 | 3738 | 17
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c703 c503 c303 | KIMS GEN.3 |  | 30.5823 | 0.947 | 2.19 | 3.966 | 4.87 | 8.51 | 4.9265 | 8.9045 | 1.2555 | 3.6887 | 10657 | 61
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 2 | 644590 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 19.5573 | 0.94681 | 3.885 | 5.284 | 8.25 | 11.36 | 8.315 | 11.872 | 1.7355 | 4.4677 | 18359 | 78
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900103 | Roche instruments | KIMS GEN.3 |  | 4.7602 | 0.29729 | 3.705 | 5.261 | 7.61 | 10.91 | 8.3745 | 11.0709 | 2.3896 | 4.0162 | 655 | 9
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900114 | Roche instruments | KIMS [S,P] |  | 16.2511 | 0.57664 | 1.87 | 4.318 | 5.22 | 10.03 | 6.146 | 10.537 | 2.4408 | 7.2871 | 141 | 2
2024 | VANCOMYCINE [S] | PMT_Multichem_S_Plus_V3_0 | 900115 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 34.6039 | 1.4343 | 3.03 | 5.25 | 6.16 | 10.93 | 6.425 | 12.003 | 1.7464 | 3.4245 | 1173 | 3
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 3 | 644591 | Cobas c501 c502 | KIMS GEN.3 |  | 30.4023 | 1.325 | 3.395 | 4.67 | 7.33 | 10.04 | 7.548 | 10.8139 | 1.6447 | 4.2126 | 18468 | 80
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 717151 | Cobas Integra 400 plus | ONLINE TDM VANC. GEN. 3 |  | 6.4448 | 0.59218 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 46 | 2
2024 | VANCOMYCINE [S] | TDM Control Set® 1 | 786451 | Cobas c701/ c702 | KIMS GEN.3 |  | 6.9489 | 0.48293 | 5.79 | 7.576 | 12.51 | 15.5 | 12.197 | 17.2175 | 2.0545 | 4.7337 | 762 | 6
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 707331 | 507.9832 | 23.182 | 3.085 | 4.922 | 6.66 | 11.52 | 7.115 | 13.0585 | 1.5436 | 4.1241 | 1654 | 26
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II |  | 941.5849 | 41.8385 | 3.42 | 5.062 | 7.99 | 12.63 | 8.559 | 14.3676 | 2.7355 | 8.1021 | 328 | 5
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 490.0157 | 26.2913 | 3.35 | 5.323 | 7.78 | 12.57 | 8.2225 | 13.69 | 2.3665 | 6.521 | 42300 | 199
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II |  | 506.5758 | 54.4341 | 6.31 | 11.435 | 16.22 | 26.83 | 17.6455 | 30.259 | 6.9431 | 16.5079 | 33 | 3
2024 | VITAMIN B12 [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40432 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 617.009 | 26.8682 | 2.56 | 4.322 | 5.46 | 10.74 | 5.5 | 11.1286 | 1.2942 | 3.8682 | 333 | 5
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II |  | 987.6789 | 96.9869 | 4.535 | 8.95 | 12.22 | 21.21 | 13.167 | 24.535 | 6.9315 | 11.6806 | 57 | 3
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II |  | 521.787 | 52.2211 | 5.23 | 11.27 | 12.7 | 24.45 | 13.571 | 27.771 | 4.8101 | 14.5465 | 764 | 19
2024 | VITAMIN B12 [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 40443 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 803.4674 | 38.8584 | 3.175 | 4.675 | 7.47 | 11.04 | 7.908 | 11.474 | 2.5487 | 5.3434 | 475 | 5
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 956.7149 | 42.353 | 2.83 | 4.397 | 6.55 | 10.27 | 6.902 | 11.3284 | 1.9789 | 5.3207 | 42440 | 197
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 715389 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II |  | 937.6816 | 28.5709 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 148 | 2
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 792322 | 475.0323 | 29.3573 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13 | 2
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II |  | 970.7878 | 121.2676 | 6.49 | 12.994 | 20.12 | 31.75 | 21.073 | 34.3213 | 5.4722 | 23.691 | 41 | 4
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 765006 | 1007.1367 | 36.1412 | 2.66 | 3.93 | 6.01 | 8.7 | 6.286 | 9.291 | 1.424 | 3.1692 | 2516 | 23
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 765006 | 948.5361 | 34.1515 | 2.78 | 4.052 | 6.06 | 8.82 | 6.061 | 9.24 | 1.1355 | 4.3377 | 3296 | 25
2024 | VITAMIN B12 [S] | Lyphocheck Immuno Plus 1 | 40441 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 434.1174 | 25.223 | 3.57 | 6.3 | 8.66 | 13.78 | 9.317 | 14.043 | 3.0039 | 3.6381 | 443 | 4
2024 | VITAMIN B12 [S] | Lyphocheck Immuno Plus 3 | 40433 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 844.6233 | 36.0882 | 2.535 | 5.843 | 6.35 | 11.8 | 7.109 | 10.5391 | 1.8704 | 4.3817 | 292 | 4
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 454.8243 | 46.3312 | 3.51 | 7.598 | 9 | 24.38 | 9.489 | 27.369 | 3.5748 | 17.0781 | 552 | 12
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II |  | 479.172 | 21.4636 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 144 | 2
2024 | VITAMIN B12 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85321T | Roche instruments | ELECSYS B12 II |  | 258.0659 | 17.0826 | 5.095 | 7.124 | 10.84 | 14.39 | 10.39 | 14.7696 | 3.3466 | 5.2759 | 350 | 2
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II |  | 1022.4008 | 94.5661 | 4.045 | 8.355 | 10.7 | 21.75 | 11.4205 | 23.243 | 4.6946 | 12.117 | 750 | 20
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II |  | 503.3231 | 36.2211 | 3.86 | 6.656 | 12.53 | 15.39 | 13.424 | 17.9678 | 4.6712 | 10.4949 | 145 | 3
2024 | VITAMIN B12 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS B12 II |  | 753.5765 | 27.8877 | 2.62 | 3.84 | 5.78 | 8.37 | 5.961 | 9.149 | 1.4335 | 3.7488 | 29530 | 68
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 732724 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 882.34 | 35.4041 | 3.29 | 5.522 | 6.74 | 11.28 | 6.79 | 12.9826 | 1.3318 | 4.2454 | 894 | 7
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 467.4397 | 24.3965 | 2.51 | 4.188 | 5.63 | 11.21 | 5.918 | 11.3368 | 1.597 | 5.0753 | 680 | 10
2024 | VITAMIN B12 [S] | Lyphocheck Immuno Plus | 40431 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 405.4048 | 21.5796 | 2.82 | 4.256 | 7.04 | 8.88 | 6.94 | 9.0173 | 1.5219 | 3.8366 | 336 | 7
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II |  | 943.3053 | 72.1475 | 4.01 | 8.052 | 10.34 | 17.84 | 10.389 | 19.8754 | 3.3271 | 8.8473 | 1079 | 20
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II |  | 491.2084 | 47.4605 | 8.21 | 11.205 | 16.95 | 23.18 | 16.8795 | 21.0383 | 2.9685 | 7.2181 | 251 | 4
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II | 792322 | 499.3378 | 48.9955 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13 | 2
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 806422 | 509.6759 | 33.9502 | 6.42 | 7.948 | 13.01 | 15.83 | 13.0605 | 15.9521 | 2.4569 | 2.8254 | 64 | 2
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 715388 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II | 769866 | 473.2507 | 24.5249 | 3.055 | 5.927 | 6.38 | 13.75 | 6.819 | 15.5084 | 1.6748 | 6.0286 | 690 | 4
2024 | VITAMIN B12 [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | ELECSYS B12 II |  | 567.2669 | 21.0845 | 2.395 | 3.644 | 5.87 | 8.43 | 6.0455 | 9.6757 | 1.3037 | 5.2453 | 1225 | 16
2024 | VITAMIN B12 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | ELECSYS B12 II |  | 913.1349 | 57.2372 | 2.17 | 2.62 | 5.33 | 20.31 | 6.219 | 20.1608 | 2.5715 | 16.9755 | 544 | 8
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 486.5738 | 23.2257 | 3.04 | 4.844 | 7.03 | 11.4 | 7.571 | 12.663 | 2.2295 | 5.6837 | 105395 | 209
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 715389 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 889.1425 | 41.8392 | 2.79 | 6.778 | 6.66 | 18.49 | 7.412 | 18.836 | 2.2008 | 7.5425 | 2498 | 14
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II |  | 491.3959 | 55.7075 | 4.04 | 14.59 | 12.19 | 30.13 | 12.7185 | 35.383 | 8.5673 | 12.8131 | 49 | 2
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II |  | 507.721 | 45.9075 | 5.21 | 8.678 | 12.37 | 19.56 | 12.697 | 22.1852 | 3.8605 | 9.787 | 981 | 18
2024 | VITAMIN B12 [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS B12 II |  | 1252.1837 | 50.6085 | 2.58 | 3.886 | 5.89 | 8.99 | 6.2025 | 9.6145 | 1.629 | 4.1795 | 19360 | 48
2024 | VITAMIN B12 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_0 | 85371T | Roche instruments | ELECSYS B12 II |  | 270.328 | 15.8295 | 3.89 | 5.556 | 9.48 | 11.45 | 9.311 | 11.779 | 2.4827 | 5.4672 | 976 | 2
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 732723 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 485.1987 | 20.4388 | 3.1 | 5.392 | 6.41 | 11.41 | 6.901 | 13.105 | 2.0128 | 4.9869 | 931 | 7
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 777467 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 799.5583 | 48.6355 | 2.915 | 6.134 | 6.76 | 12.36 | 7.681 | 13.7295 | 0.88251 | 6.1518 | 240 | 4
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 728618 | 504.4814 | 21.1764 | 3.32 | 5.21 | 7.14 | 11.68 | 7.141 | 11.537 | 1.4977 | 3.8224 | 2420 | 33
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 889.0794 | 38.7852 | 2.71 | 4.39 | 6.23 | 10.3 | 6.688 | 11.2296 | 1.9659 | 5.0498 | 105454 | 211
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 668935 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II |  | 486.4398 | 18.7478 | 3.16 | 3.68 | 7.08 | 7.41 | 6.088 | 8.44 | 1.5698 | 3.4574 | 314 | 5
2024 | VITAMIN B12 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | ELECSYS B12 II |  | 300.221 | 27.8803 | 3.43 | 5.581 | 10.04 | 25.21 | 10.7975 | 29.193 | 4.1596 | 13.9003 | 1290 | 18
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 918.6357 | 67.0895 | 2.74 | 3.754 | 11.13 | 18.26 | 12.108 | 18.1726 | 7.1218 | 11.8404 | 376 | 5
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II |  | 936.7169 | 30.4932 | 3.66 | 4.974 | 7.46 | 10.85 | 7.015 | 12.2777 | 0.96596 | 4.5314 | 313 | 5
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II |  | 496.9991 | 21.3157 | 3.32 | 5.034 | 7.84 | 10.95 | 9.158 | 10.6736 | 2.0122 | 5.9754 | 275 | 5
2024 | VITAMIN B12 [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS B12 II |  | 200.7568 | 18.2163 | 6.06 | 9 | 13.66 | 20.55 | 14.143 | 22.6983 | 3.632 | 10.0186 | 36356 | 76
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 777466 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 447.6498 | 23.9438 | 3.19 | 8.399 | 7.61 | 16.23 | 7.9255 | 14.9519 | 0.88469 | 4.1894 | 237 | 4
2024 | VITAMIN B12 [S] | Lyphocheck Immuno Plus 2 | 40442 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 634.7677 | 30.998 | 3.14 | 5.25 | 7.93 | 14.09 | 8.3955 | 14.7235 | 2.9307 | 5.6971 | 495 | 5
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 668940 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 890.4833 | 49.1111 | 2.66 | 5.6 | 6.01 | 12.87 | 6.3125 | 13.7557 | 2.3016 | 6.7084 | 749 | 12
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 612148 | Cobas e801 e402 | ELECSYS B12 II |  | 479.5636 | 30.9202 | 3.27 | 4.686 | 9.62 | 16.33 | 11.388 | 17.8574 | 4.8163 | 10.717 | 371 | 5
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II |  | 492.1541 | 25.2759 | 3.67 | 5.113 | 7.97 | 11.57 | 8.218 | 12.2222 | 1.9384 | 4.6601 | 24202 | 76
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II |  | 929.5301 | 39.8923 | 3.11 | 4.682 | 6.78 | 10.53 | 6.927 | 11.0675 | 1.6351 | 4.1835 | 24087 | 76
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 715389 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II |  | 971.4486 | 91.1009 | 6.96 | 10.537 | 14.47 | 21.71 | 14.186 | 21.3843 | 2.3119 | 4.3631 | 259 | 4
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II |  | 513.0951 | 25.2699 | 3.84 | 5.646 | 8.46 | 12.06 | 8.534 | 13.1433 | 2.0528 | 4.8543 | 7135 | 49
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 765006 | 513.9045 | 22.3129 | 3.49 | 5.05 | 7.45 | 10.79 | 7.87 | 11.643 | 1.8774 | 3.8499 | 2522 | 23
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II |  | 1001.5717 | 41.5002 | 3.075 | 4.909 | 6.72 | 10.62 | 6.863 | 11.3006 | 1.7778 | 4.4658 | 11953 | 88
2024 | VITAMIN B12 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_1 | 85372T | Roche instruments | ELECSYS B12 II |  | 575.4515 | 25.568 | 2.67 | 3.581 | 6.33 | 8.8 | 6.6535 | 10.0226 | 2.3098 | 4.6499 | 1718 | 3
2024 | VITAMIN B12 [S] | PMT_InteliQ_ImmunoassayPlus_V2_2 | 85373T | Roche instruments | ELECSYS B12 II |  | 674.3256 | 27.4102 | 2.43 | 3.28 | 5.77 | 8.41 | 6.352 | 10 | 1.6478 | 3.9483 | 1967 | 4
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 765006 | 506.1154 | 22.0901 | 3.485 | 5.347 | 7.34 | 11.01 | 7.764 | 11.5447 | 1.4396 | 4.2984 | 3286 | 25
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 612151 | Cobas e 411 / ELECSYS | ELECSYS B12 II |  | 940.7698 | 49.4506 | 3.745 | 8.905 | 8.43 | 18.8 | 8.6955 | 21.021 | 1.6931 | 8.4747 | 147 | 3
2024 | VITAMIN B12 [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS B12 II | 792322 | 495.8904 | 25.6772 | 4.52 | 6.24 | 9 | 12.34 | 7.933 | 11.3312 | 0.6617 | 1.6045 | 302 | 4
2024 | VITAMIN B12 old [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | ELECSYS VITAMIN B12 |  | 173.3115 | 27.2425 | 5.545 | 8.945 | 19.24 | 26.38 | 21.653 | 32.734 | 12.9409 | 18.6562 | 764 | 3
2024 | VITAMIN B12 old [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | ELECSYS VITAMIN B12 |  | 570.721 | 57.2887 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 405 | 2
2024 | VITAMIN B12 old [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | ELECSYS VITAMIN B12 |  | 1053.6063 | 172.0885 | 2.79 | 3.446 | 15.39 | 22.45 | 17.62 | 22.1278 | 12.6833 | 19.1713 | 701 | 2
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS |  | 15.73 | 1.8799 | 11.31 | 12.638 | 24.23 | 27.38 | 23.662 | 26.7134 | 4.5087 | 7.2971 | 116 | 2
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 746424 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III |  | 38.4246 | 3.216 | 6.7 | 9.752 | 14.36 | 20.99 | 14.345 | 21.5658 | 2.867 | 7.5919 | 36452 | 90
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 708532 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III |  | 42.5778 | 3.3702 | 5.1 | 9.064 | 12.06 | 19.88 | 12.776 | 20.946 | 3.8968 | 9.3965 | 6835 | 48
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level | 784843 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III |  | 41.2185 | 3.3867 | 6.63 | 8.186 | 14.29 | 16.48 | 14.957 | 16.026 | 5.7217 | 8.0202 | 47 | 3
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 664303 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 718915 | 41.0983 | 2.8476 | 6.32 | 7.53 | 12.87 | 15.01 | 11.584 | 15.354 | 1.7011 | 3.2311 | 535 | 5
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | Multichem IA Plus 1 | 900117 | Roche instruments | VITAMIN D TOTAL III |  | 8.9143 | 1.1231 | 9.715 | 13.338 | 21.2 | 27.86 | 22.106 | 29.7481 | 4.7212 | 12.506 | 35639 | 72
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 746424 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III |  | 39.9673 | 2.8113 | 5.02 | 7.386 | 11.11 | 16.24 | 11.615 | 17.4118 | 3.0055 | 7.3034 | 124635 | 215
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level | 784843 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III |  | 38.9393 | 2.9527 | 6.16 | 8.81 | 13.96 | 18.54 | 14.285 | 19.8103 | 3.0839 | 7.7441 | 861 | 8
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 708529 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III |  | 20.6259 | 2.8131 | 9.07 | 18.59 | 21.65 | 38.15 | 22.527 | 38.7372 | 6.767 | 17.4726 | 271 | 10
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 708529 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 744661 | 21.3798 | 2.1267 | 6.545 | 9.5 | 15.18 | 21.51 | 16.259 | 24.315 | 4.0819 | 12.2425 | 485 | 16
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 662757 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 750386 | 20.1123 | 2.3102 | 6.945 | 8.287 | 15.12 | 16.78 | 15.104 | 21.2729 | 3.7936 | 8.8329 | 596 | 2
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 708529 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 767210 | 18.6328 | 1.7054 | 8.8 | 9.236 | 17.19 | 20.72 | 18.725 | 24.3238 | 10.1242 | 11.0326 | 67 | 3
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS |  | 36.1603 | 2.767 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 593 | 2
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 664302 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III | 718915 | 21.0044 | 2.2826 | 8.27 | 11.862 | 17.1 | 25.05 | 19.28 | 25.809 | 5.7347 | 13.4069 | 57 | 2
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 708532 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III |  | 42.6972 | 4.5349 | 7.79 | 12.012 | 18.39 | 27.4 | 18.662 | 33.2068 | 5.7606 | 15.4843 | 283 | 11
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 612475 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III |  | 37.7778 | 3.4018 | 7.42 | 13.6 | 15.12 | 29.01 | 15.851 | 28.368 | 2.5308 | 5.9259 | 176 | 6
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 612474 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III |  | 21.4881 | 3.101 | 11.17 | 16.2 | 26.01 | 31.54 | 22.106 | 35.885 | 2.7666 | 15.7185 | 117 | 3
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 581988 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS |  | 32.4593 | 3.4867 | 8.8 | 11.906 | 17.51 | 25.59 | 19.949 | 24.8694 | 3.9459 | 9.842 | 138 | 2
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 662758 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 750386 | 35.8946 | 2.6087 | 6.21 | 7.924 | 13.39 | 16.57 | 13.7305 | 19.3119 | 2.5787 | 6.4871 | 580 | 2
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | Multichem IA Plus 2 | 900118 | Roche instruments | VITAMIN D TOTAL III |  | 26.0065 | 1.7447 | 5.145 | 7.143 | 11.27 | 15.52 | 11.609 | 16.2383 | 2.584 | 6.6158 | 34528 | 69
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 664303 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 718894 | 42.938 | 2.8114 | 4.905 | 6.319 | 10.57 | 14.23 | 10.532 | 15.1833 | 1.9085 | 5.0308 | 1156 | 17
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 746423 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III |  | 20.6944 | 1.917 | 6.855 | 9.86 | 15.06 | 21.46 | 15.7335 | 23.345 | 4.0246 | 9.7141 | 125249 | 213
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 708529 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III |  | 21.0017 | 2.106 | 7.1 | 11.788 | 16.29 | 26.25 | 17.529 | 29.0584 | 5.36 | 11.607 | 6429 | 44
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS |  | 20.277 | 2.4689 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 609 | 2
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Varia Elecsys® 2 | 722752 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 773766 | 32.7394 | 1.6464 | 5.07 | 5.726 | 10.37 | 11.4 | 9.592 | 10.7874 | 1.298 | 1.8476 | 400 | 2
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 664302 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III |  | 21.0139 | 2.8213 | 10.365 | 15.968 | 23.32 | 32.54 | 23.3225 | 38.2639 | 5.7976 | 16.5264 | 359 | 13
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 784842 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III |  | 22.6793 | 1.7408 | 7.48 | 11.066 | 14.77 | 22.85 | 13.573 | 20.302 | 0.97807 | 3.2675 | 60 | 3
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 664302 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III |  | 20.3542 | 2.2964 | 8.67 | 12.112 | 18.46 | 26.72 | 19.187 | 27.2136 | 3.686 | 10.7912 | 10030 | 89
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 664303 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III |  | 41.3116 | 3.6526 | 6.69 | 9.4 | 14.03 | 22.05 | 14.659 | 24.1136 | 3.3449 | 10.0455 | 9562 | 87
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | Multichem IA Plus 1 | 900106 | Roche instruments | VITAMIN D TOTAL III |  | 9.024 | 1.0085 | 9.45 | 13.072 | 19.8 | 26.09 | 18.804 | 29.0526 | 4.1735 | 9.627 | 1129 | 16
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 784842 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III |  | 20.8477 | 2.2934 | 8.265 | 11.645 | 19.38 | 24.72 | 19.1075 | 27.1259 | 5.0866 | 11.2961 | 885 | 8
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 664303 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III |  | 42.8231 | 3.0567 | 5.42 | 7.44 | 11.95 | 16.32 | 12.275 | 17.707 | 3.0484 | 7.7966 | 28220 | 163
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 581987 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 750386 | 16.0444 | 1.6167 | 4.76 | 7.064 | 15.39 | 16.45 | 17.85 | 19.0676 | 9.995 | 11.2861 | 16 | 2
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 664302 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III |  | 21.8589 | 2.089 | 7.12 | 9.76 | 15.93 | 21.74 | 16.459 | 23.9013 | 4.5433 | 10.6255 | 22432 | 147
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 664303 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III |  | 41.651 | 4.4004 | 7.025 | 12.29 | 16.01 | 25.7 | 17.6855 | 25.8487 | 4.8287 | 11.3864 | 423 | 15
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | Multichem IA Plus 2 | 900107 | Roche instruments | VITAMIN D TOTAL III |  | 29.3974 | 1.7402 | 4.31 | 5.73 | 9.38 | 15.88 | 9.576 | 18.061 | 2.5288 | 5.7873 | 1036 | 16
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 746423 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 718915 | 19.6051 | 1.831 | 8.73 | 9.695 | 18.47 | 19.26 | 17.4815 | 20.6982 | 2.4859 | 6.4481 | 686 | 2
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 784842 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III |  | 21.2687 | 2.1121 | 5.54 | 10.94 | 11.15 | 21.78 | 10.0575 | 20.6715 | 0.93629 | 2.6108 | 53 | 2
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 746423 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III |  | 19.9698 | 2.5387 | 9.44 | 15.92 | 20.76 | 32.47 | 20.883 | 33.5652 | 4.9465 | 12.8709 | 1591 | 25
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | Multichem IA Plus 3 | 900119 | Roche instruments | VITAMIN D TOTAL III |  | 46.8894 | 2.4637 | 4.04 | 5.706 | 8.69 | 12.27 | 9.049 | 12.9828 | 2.0946 | 4.968 | 19851 | 44
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 664302 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 744661 | 21.8954 | 1.9938 | 6.7 | 9.315 | 15.03 | 20.69 | 15.7795 | 21.8246 | 4.263 | 9.9856 | 7028 | 68
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 664303 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 767210 | 41.9996 | 3.1232 | 6.04 | 8.378 | 12.98 | 18.69 | 12.94 | 18.1952 | 2.8328 | 5.6945 | 655 | 16
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | Multichem IA Plus 3 | 900108 | Roche instruments | VITAMIN D TOTAL III |  | 58.6846 | 2.8712 | 3.62 | 5.99 | 7.3 | 12.02 | 6.841 | 10.79 | 1.7625 | 2.3655 | 298 | 6
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 746424 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III |  | 38.1812 | 3.6203 | 6.55 | 11.399 | 15.32 | 24.11 | 15.575 | 25.7049 | 4.3501 | 9.5693 | 1577 | 24
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level | 784843 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III |  | 42.047 | 2.172 | 4.32 | 7.16 | 8.69 | 14.61 | 9.253 | 12.814 | 0.81114 | 2.5082 | 60 | 3
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 612475 | Cobas e 411 / ELECSYS | VITAMIN D TOTAL III |  | 42.865 | 4.2926 | 7.11 | 10.37 | 15.71 | 22.23 | 18.099 | 24.79 | 3.5117 | 10.1092 | 115 | 3
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 746423 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III |  | 19.8316 | 2.2016 | 9.03 | 12.533 | 19.41 | 26.63 | 19.4905 | 27.2333 | 4.067 | 9.999 | 36083 | 91
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 664302 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 767210 | 20.2976 | 2.051 | 8.55 | 11.103 | 17.71 | 23.05 | 17.698 | 22.5357 | 3.6012 | 8.2649 | 682 | 16
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 612474 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III |  | 19.7866 | 2.5773 | 10.83 | 17.928 | 28.82 | 38.92 | 23.719 | 37.4592 | 4.1148 | 11.0739 | 131 | 4
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 2 | 708532 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III |  | 40.3394 | 4.8176 | 7.82 | 13.288 | 18.7 | 28.18 | 19.695 | 30.2218 | 4.78 | 13.0119 | 450 | 10
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 664302 | Cobas e801 e402 | VITAMIN D TOTAL III | 701158 | 21.176 | 1.2848 | 5.67 | 6.896 | 11.43 | 13.74 | 10.1415 | 11.7467 | 0.62075 | 0.84343 | 96 | 2
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 708529 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III |  | 19.9317 | 2.7337 | 9.51 | 16.568 | 21.42 | 34.3 | 22.52 | 32.569 | 5.2021 | 14.6792 | 331 | 9
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Varia Elecsys® 1 | 722751 | Cobas e/ Modular E | ELECSYS | 773766 | 18.8295 | 1.1952 | 5.935 | 7.258 | 11.95 | 14.73 | 10.9085 | 14.7966 | 1.3721 | 2.7503 | 378 | 2
2024 | VITAMIN D TOTAL [S] | PreciControl Vit D Total III level 1 | 612474 | Cobas e/ Modular E | VITAMIN D TOTAL III | 743431 | 21.1588 | 2.5674 | 14.275 | 14.439 | 27.94 | 28.44 | 24.3165 | 24.8545 | 0.75463 | 1.0203 | 59 | 2